沁水县公共资源交易中心招标文件

招 标 文 件

项目编号：1405212026AGK00062
项目名称：沁水县职业中学普通高中班教学设备配套项目（理化生实验室）
招 标 人: 沁水县职业中学
采购代理机构: 沁水县公共资源交易中心

2026年4月28日

投标重要事项告知
尊敬的潜在供应商：
为确保各潜在投标人顺利参与本次政府采购活动，集中采购机构对招标（采购）文件重要内容及相关要求进行了全面梳理，结合投标（响应）文件编制及有关事宜，现将特别注意事项提醒告知如下：
一、标书制作方面
1.投标（响应）文件必须严格按照招标（采购）文件第一部分投标邀请中第五项“其他补充事宜”进行编制操作。请认真研读相关要求，避免由于制作失误而导致投标（响应）文件无效。
2.投标（响应）文件中的投标人代表证明、投标函、开标报价一览表及要求进行电子印章的文件及资料，必须按照要求加盖法人电子印章和法定代表人电子印章。
3.在编制投标（响应）文件中的“资格证明文件”时，投标人必须严格按照招标（采购）文件规定格式，对照第五部分“资格审查内容及标准”进行编制。对于不允许在开标时进行补正的内容要特别注意，避免由于某一项内容未提供或达不到审查标准而导致投标资格无效。
4.在编制投标（响应）文件中的“商务技术文件”时，投标人必须严格按照招标（采购）文件规定的格式，对照第六部分“评标标准和评标方法”进行编制。如果投标（响应）文件未通过符合性审查，将导致投标无效。
5.对照政府采购政策有关要求，投标（响应）文件中涉及的“政府强制采购品目清单中的产品”、“网络关键设备和网络安全专用产品”是特别注意的重点和关键，所投报的相关产品必须提供与品牌型号对应的、有效的认证证书，否则将导致投标无效。
二、电子投标方面
1.为避免电子投标（响应）文件在递交时出现差错，各潜在投标人可以登录山西政府采购平台，通过“采云直播”查看系统操作流程的视频，熟悉电子招投标的操作。
2.如采购项目非远程电子开评标，请按照招标（采购）文件规定的投标（响应）文件递交时间及地点，提前到达开标现场，按时递交投标（响应）文件，未按时提交的将导致投标被拒绝。
3.在电子投标过程中，如遇到操作或技术问题，请致电服务热线进行咨询解决，咨询电话：95763。
三、其他事项方面
1.招标（采购）文件中标黑或加粗的位置及描述，为潜在投标人特别需要注意的重要事项，请认真阅读，仔细研究，慎重对待。
2.获取招标（采购）文件的各潜在投标人，如对文件中描述不清、理解不明以及存在疑义或认为需要修正的内容，请在规定的时间内通过“山西政府采购平台”及时向采购人、采购代理机构反映，以便统一更正。
3.招标（采购）文件、采购程序、采购过程以及采购结果如侵害到参与本项目供应商的合法权益时，可通过“政采云”系统依法向采购人、采购代理机构提出质疑；对质疑答复不满意的，可向同级财政部门提起投诉。
目    录

第一部分 投标邀请
5
第二部分 投标人须知前附表
8
第三部分 投标人须知
14

一、总则
14

二、招标文件
17

三、投标文件
18

四、投标文件的递交
20

五、开标
20

六、评标程序和要求
21

七、签订合同
26

八、服务费
27

九、保密和披露
27

十、询问和质疑
27

第四部分 采购需求
32

第五部分 资格审查内容及标准
170
第六部分 评标标准和评标方法
171
第七部分 合同文本
178

第八部分 投标文件内容要求及格式
182



第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规及规章规定，沁水县公共资源交易中心（以下简称“集采机构”）受采购人委托，对下述项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。
一、项目基本情况

1.项目编号：1405212026AGK00062
2.项目名称：沁水县职业中学普通高中班教学设备配套项目（理化生实验室）。
3.预算金额：3063556.54元。

4.最高限价：3063556.54元。

5.采购需求：共1包，具体以第四部分采购需求为准。
二、投标、开标方式及评审方式

1. 投标方式：本项目无需递交纸质版投标文件，采用网上提交电子投标文件的方式进行。

2. 开标方式：本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗力因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将待系统恢复正常后继续开标。

3. 评审方式：本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评审，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评审。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评审。

三、招标文件获取时间、投标文件上传截止时间、解密时间及开启时间、地点及方式

1.招标文件获取时间：2026年4月29日至2026年5月9日。
2.地点：山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）。
3.方式：通过“山西省政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取招标文件”），不提供纸质版招标文件；供应商只有在“山西省政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。
4.投标文件上传截止时间：2026年5月22日10时00分。
5.电子响应文件方式：请登录山西政府采购平台电子投标客户端提交。
6.投标文件解密时间: 2026年5月22日10时00分至10时30分。
7.投标文件开启时间: 2026年5月22日10时00分。
四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

1.电子投标文件的编制、递交及要求：

1.1投标人按招标文件第八部分投标文件内容、要求及格式，在本地使用文字办公软件进行投标文件的编制；

1.2将编制完成的投标文件另存为PDF格式文件按照“山西政府采购平台电子投标客户端”中“投标文件编制”-“导入投标文件”-“标书关联”的要求进行投标文件模块化拆分、上传和标书关联；

1.3按照“山西政府采购平台电子投标客户端”中“电子签名”，使用CA数字证书签章工具按照招标文件要求分别对各模块化中需要加盖电子印章的投标文件进行电子印章的加盖（包括法人电子印章和法定代表人电子印章）；

1.4投标人登录 “山西政府采购平台电子投标客户端”-“投标文件上传”，在投标文件截止时间前提交网上应答；

2.特别注意事项：

2.1公告发布媒介：山西省政府采购网

2.2在线投标响应说明：

1）本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网→下载专区”获取；

2）投标人应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网→下载专区”）；

3）投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请投标人自行前往“山西省政府采购网→下载专区”获取并安装；

2.3中标人应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。

3.主体库注册登记指南：http://jyzt.sxzwfw.gov.cn/ztxxzc/index.jhtml
4.数字证书办理

4.1山西CA办理地址：晋城市兰花路汉通大厦B座911室；电话：19935689388；15364569120。
4.2北京CA办理地址：晋城市白水东街鑫超财富广场A座1709室；电话：0356-3030006。

4.3数字证书（CA）生效时限以主体信息生效时限为准，主体信息生效时限为在“山西省统一主体库”完成主体注册且通过现场核验后第二日上午9时起。

5.电子投标技术支持咨询电话：95763。
6.政采云平台技术支持电话：0351-7731616  ;  95763。
六、基本信息

1.招标人基本信息

单位名称：沁水县职业中学

地     址：沁水县龙港镇东石堂村
项目联系人：杨永江
联系电话：0356-7039966
2.集采机构基本信息

单位名称：沁水县公共资源交易中心

地    址：沁水县政务服务中心四楼

联 系 人：田大君
联系电话：0356-7090001
注：本招标文件所表述的时间均为北京时间。

第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人应

具备的资格要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

本项目是否接受联合体：是(   否(
本项目是否允许再分包：是(   否(
本项目所需的其他特定资格条件：无

本项目是否专门面向中小企业项目：是(   否(
小微企业的价格折扣比例：15%

本项目是否接受代理商投标：是(   否(

	2
	投标文件
	电子投标文件（网上递交）：投标人上传一份经投标人CA数字证书加密的投标文件至“山西政府采购平台”。因供应商自身原因而导致投标文件无法导入“山西政府采购平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。
本项目实行远程不见面开评标，不需要递交纸质响应文件。

	3
	投标文件

（资格证明文件）
	投标人代表的证明（格式见第八部分）

法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”。

委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”。

自然人参加投标的，提供个人身份证明影印件。

2．投标函（格式见第八部分）

3．以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》（格式见第八部分）

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．本项目所需的其他特定资格条件（若涉及）

按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件。

5．投标保证金的缴纳情况（若涉及）

6．基本存款账户信息

提供投标人基本存款账户信息。

7．联合体投标协议(若涉及)

提供联合体投标协议。
8．中小企业声明函（若涉及）

说明：

1．第3项提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。

2．本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。（格式见第八部分）

	4
	投标文件

（商务技术文件）
	1．对采购需求的响应内容

对项目实质性要求内容进行响应；

对项目技术要求内容进行响应；

对项目非实质性要求内容进行响应。

按照本采购文件第四部分采购需求内容进行响应，格式自拟

2．招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件
3．开标报价一览表
说明：涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。

（格式见第八部分）

	5
	投标保证金
	本项目不需要提交投标保证金

	6
	投标有效期
	90个日历天（自招标文件上传截止之日起计算）

	7
	政府采购
相关政策要求
（如涉及的话）
	1．涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2．涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求：

采购标的涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，须提供处于有效期之内的节能产品认证证书影印件，并将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。

3．涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投标货物涉及“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

（2）投标人提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书影印件，并需如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。

4．涉及正版软件的要求：

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。
5．涉及网络关键设备和网络安全专用产品的要求：
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

6．涉及小型、微型企业参加投标的要求：
（1） 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。（格式见第八部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。
7．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八部分）。

（2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。

8．涉及监狱企业参加投标的要求：

（1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

9．涉及商品包装和快递包装的要求：

严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。

涉及关于本国产品标准及相关政策
支持本国产品，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（格式见第八部分）
11．专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

	8
	本项目预算金额和投标最高限价
	预算金额:

人民币（大写）叁佰零陆万叁仟伍佰伍拾陆元伍角肆分（￥：3063556.54元）
最高限价: 

人民币（大写）叁佰零陆万叁仟伍佰伍拾陆元伍角肆分（￥：3063556.54元）

	9
	本国产品标准的适用范围
	本国产品标准及相关政策要求：

☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

□不适用

	10
	现场勘查
（或标前答疑会）
	(组织

有关踏勘现场

1、潜在供应商可在招标前对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所需的所有材料和信息。踏勘现场所发生的费用由潜在供应商自己负担；

2、潜在供应商及其人员（拟担任本项目的项目经理）经过采购单位的允许，可为踏勘目的进入采购单位工程现场，但潜在供应商及其人员不得因此使采购方及其人员承担有关责任和蒙受损失。潜在供应商应对由此踏勘现场而造成的人生伤害、财产损失、损害以及其他任何损失，损害所引起的费用和开支承担责任；

3、采购人只向潜在供应商提供的有关现场的资料，这是采购人现有的能使潜在供应商利用的资料。采购人对潜在供应商由此而做出的推论，理解和结论概不负责；

4、踏勘现场地点：XXXX。联系人：XXXX，联系电话：XXX；踏勘现场时间：XXXX年X月X日上午X时。采购人不会组织单个或者部分潜在供应商踏勘现场。

5.各供应商按照上述要求的踏勘现场时间在采购人代表的指引下统一进行现场踏勘。在踏勘现场时，如对施工现场有不清晰、不明确的地方，可以现场向采购人代表进行询问答疑，采购人代表向各供应商的答疑是一致的。采购人不再另行组织答疑会。

6.潜在供应商可以根据自己投标需要决定是否参加现场踏勘，未参加现场踏勘不会导致其投标被拒绝，但引起的后果由潜在供应商自己承担。

(不组织

	11
	特别说明
	投标供应商在解密自身投标文件后，保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如评审委员会需发起询问、澄清或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。

	12
	样品\演示
	(提交

(不提交


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
第三部分  投标人须知
一、总则

1. 适用范围
本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义

2.1 “招标人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“沁水县公共资源交易中心”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向集采机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章，电子印章包含法人电子印章（单位全称电子印章）、法定代表人电子印章（法定代表人个人电子印章）、自然人电子印章。

2.7“影印件”指文件的复印件或扫描件。

2.8本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

2.9本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。

2.10本须知中单独对货物/服务所描述的要求，只针对涉及采购货物/服务。

3. 合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号1的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。

4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，集采机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，集采机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人，投标人及潜在供应商也可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。

5.2通知的获取

对与本项目有关的通知，投标人及潜在供应商可在本次招标公告刊登的媒体上获取，或登录山西政府采购平台获取。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担任何责任，有关的招投标活动可以继续有效地进行。

6．保证金
6.1 本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的保证金金额详见投标人须知前附表。
6.2如本项目须缴纳保证金，投标人须在响应文件解密之前将本项目的保证金从自己的基本存款账户交纳到投标文件规定的专用存款账户（账户详细信息见本文件的第一部分投标邀请）。
（1）投标人在交付保证金时须在备注或附言中填写项目编号。
（2）未按上述要求提交保证金或提交的保证金金额不足的，其响应文件无效。
6.3保证金的退还
（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，集采机构自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）集采机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的保证金。
（3）集采机构在山西政府采购平台查看到招标人与中标供应商已签订政府采购合同相关信息后，将在3个工作日内退还中标供应商的保证金。
（4）中标通知书发出35天内，集采机构在山西政府采购平台未查看到招标人与中标供应商已签订政府采购合同相关信息的，将在第35天自动退付中标供应商的保证金。
（5）因重大变故招标人取消采购任务的，集采机构在终止公告发布后5个工作日内退还供应商已交纳的保证金。

（6）投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构不退还投标保证金。

6.4有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者集采机构恶意串通的；
（5）投标文件规定的其他情形。
二、招标文件

7. 招标文件的内容
7.1 招标文件由下列八部分内容组成：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知前附表
第三部分 投标人须知
第四部分 采购需求
第五部分 资格审查内容及标准
第六部分 评标标准和评分方法
第七部分 合同文本
第八部分 投标文件内容要求及格式
7.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。
7.3采购人或集采机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标文件做无效投标处理。

7.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.5 招标文件的解释权归集采机构所有。当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。
7.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律、法规的规定进行解释。
8. 招标文件的澄清和修改
8.1集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集采机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

8.3集采机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二部分投标人须知前附表序号9的要求。

三、投标文件 

9. 投标文件的语言和计量单位
9.1 投标人提交的投标文件，包括资料、图纸等中的说明以及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
9.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

10. 投标文件的组成及相关要求
10.1投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、开标报价一览表。

投标文件按各自内容分别以系统要求的格式加密上传；

投标文件的编制、递交及要求按第一部分第四条规定执行。
10.2投标文件要求内容详见投标人须知前附表，有格式的详见本招标文件第八部分。

10.3投标文件按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中影印件及宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。
11．投标报价
11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含提供本项目所要求的全部管理服务所发生的一切成本、税费和利润，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
11.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为提供服务至交付的最终价格。
11.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
11.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
11.5任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

11.6项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

11.7投标人应提供货物/服务的单价（包含货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

11.8报价依据
（1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求。
（2）本招标文件明确的服务标准及考核方式。
（3）投标人认为应考虑的其他因素。
11.9投标人提供的服务应当符合国家和山西省有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。
12. 投标文件填写说明
12.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
12.2 招标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。
12.3开标报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
12.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
12.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
13．投标有效期限
本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表序号6的规定。

14．投标文件的签署
14.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。
14.2 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章的电子印章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

14.3 上传至山西政府采购平台的投标文件须按招标文件格式要求加盖电子印章，投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及投标人认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中以及招标文件格式中明确要求加盖公章处，必须在“盖章”、“印章”、“公章”“签章”等处盖电子印章。

四、投标文件的递交     
15．提交投标文件截止时间
15.1投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。
15.2集采机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长提交投标文件截止日期的，招标人和投标人受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
16．投标文件的补充、修改和撤回
16.1投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。
五、开标     
17. 开标及其有关事项
17.1投标人不足三家的，不得开标。
17.2开标时，投标人在开标现场或登录“山西政府采购平台”在规定时间内解密电子投标文件，规定时间内未完成解密将导致投标无效。
17.3投标人在开标现场或登录“山西政府采购平台”中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在政府采购云平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。

17.4本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

六、评标程序和要求

18. 项目组织
18.1集采机构负责组织评标工作并履行相关职责。
18.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。
19. 投标人资格审查
公开招标采购项目开标结束后，招标人按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
20. 组建评标委员会
20.1根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上单数组成。
20.2评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

20.3采购代理机构负责组织项目的评标工作。

21.投标文件（商务技术文件）符合性审查
评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.评审中遵循的原则
22.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；（如有的话）
（2）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
22.2审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会将要求投标人按上述原则在山西政府采购平台内调整确认，确认方式为PDF加盖法人+电子印章。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
22.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，标的物名称中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

23. 投标的澄清、说明或者补正
23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号规定在政府采购评审中，出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
23.2.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于23.2第1项至第4项情形的，将通过政采云平台要求被审查供应商在评审现场对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予时间为30分钟，被审查供应商通过政采云系统在规定时间内上传以上证明材料，并提供加盖法人电子印章的说明。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
23.2.2评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价的合理性进行判断，集采机构为评审委员会在评审现场及时获取以上相关信息及资料提供便利。如被审查投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

23.2.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评审委员会在借助互联网等渠道查询相关信息过程中，要严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为，一旦发现，将向有关部门报告。

23.3评标委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

24. 比较与评价
24.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和评估，综合比较和评价。
24.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
25. 评审复核
25.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25.2在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害招标人或者其他投标人的合法权益的；
25.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的；

（8）系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的；
（9）投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。

26. 确定/推荐中标候选供应商名单
26.1 招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

26.2 招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标供应商或者为排名第一的中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

27. 编写评标报告
评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
28. 评标过程保密
招标人、集采机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29. 采购项目废标
29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
29.2 废标后，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。
七、签订合同

30．中标通知
30.1中标供应商确定后，集采机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在山西政府采购平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
30.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

30.3 中标通知书是合同的组成部分。

31．签订合同
31.1 招标人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起10日内与中标人在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。
31.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

31.3本文件第四部分采购需求中要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。

31.4合同分包

（1）本项目合同接受分包与否，以“投标人须知前附表”为准。

（2）采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包中标人就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包中标人应当具备相应资质。

31.5合同转包

（1）本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

（2）中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

32.预付款
预付款是指政府采购合同签订生效并具备实施条件后招标人向供应商支付部分合同款项，预付款比例按照双方签订合同中的规定执行，原则上不超过合同金额的40%。预付款比例及预付款保函提交要求要在招标文件和合同中约定。招标人向供应商支付预付款的，应要求供应商提供与预付款同等额度的保函。
八、服务费　　
33. 服务费
集采机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
九、保密和披露

34. 保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。

35. 披露
35.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
35.2 在集采机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、询问和质疑

36.询问
36.1投标人对招标文件、采购过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式向采购单位口头提出询问。

36.2投标人对采购程序进行口头询问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式向集采机构口头提出询问。

36.3投标人对招标文件、采购过程、采购结果进行询问的，须通过山西政府采购平台向采购单位递交询问函。按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条规定，由采购单位在规定时限内作出答复。

36.4投标人对采购程序进行询问的，须通过山西政府采购平台向集采机构递交询问函。按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条，由集采机构在规定时限内作出答复。

36.5投标人提出的询问事项，既有采购单位受理答复的，又有集采机构受理答复的，须通过山西政府采购平台一并向采购单位递交询问函，由采购单位统一受理答复。 

36.6询问答复期间投标人撤回询问的，集采机构、采购单位终止询问处理。
36.7 投标人询问的操作流程

（1）使用注册账号登陆山西政府采购平台，进入系统后在左侧导航栏选择“项目质疑管理”→点击“询问列表”→点击“发起询问”→在“选择项目”栏下选择对应的项目信息点击询问→进入“新建询问”界面。

（2）填写完整信息及内容。“供应商信息”包括：询问供应商、询问联系人、联系电话、联系地址；“询问详情”包括：询问对象、询问内容、询问原因，填写询问事项及询问原因时如涉及提交相关法律依据及证据材料的，在“相关附件”中一并上传。

提示：询问对象包括采购单位、采购代理机构，投标人根据询问内容的类型选择相应的询问对象。对采购文件、采购过程、采购结果进行询问的，询问对象选择采购单位；对采购程序进行询问的，询问对象选择集采机构。

（3）确认信息无误后，点击“提交”完成询问发起。

37.质疑

37.1投标人认为招标文件、采购程序、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限以内，在山西政府采购平台一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在收到招标文件之日起七个工作日内提出；

对采购程序或采购过程提出质疑的，在相关环节结束之日起七个工作日内提出；

对采购结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

37.2投标人对招标文件、采购过程、采购结果提出质疑的，须通过山西政府采购平台向采购单位递交质疑函，采购单位依据《政府采购质疑和投诉办法》第十三、十四、十五条的规定对供应商的质疑做出处理和答复。

37.3投标人对采购程序提出质疑的，须通过山西政府采购平台向集采机构递交质疑函，集采机构依据《政府采购质疑和投诉办法》第十三、十四、十五条的规定对供应商的质疑做出处理和答复。

37.4投标人提出的质疑事项，既有采购单位受理答复的，又有集采机构受理答复的，须通过山西政府采购平台一并向采购单位递交质疑函，由采购单位统一受理答复。

37.5由采购单位受理答复的质疑事项，采购单位可根据实际情况向集采机构发出协助答复请求。集采机构接到协助答复请求后，可以组织原评标委员会或评审小组协助处理质疑事项，出具质疑答复有关事项的建议，由采购单位依据质疑答复建议进行质疑答复。
37.6 质疑答复内容不得涉及商业秘密，但应当包括下列内容：

A.质疑投标人的姓名或者名称；

B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

D.告知质疑投标人依法投诉的权利；

E.质疑答复人名称；

F.答复质疑的日期；

H.其他有关内容。
37.7质疑答复期间质疑投标人撤回质疑的，集采机构、采购单位终止质疑处理。

37.8投标人质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购程序、采购过程、采购结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，采购单位或者集采机构应当将有关情况书面报告本级财政部门，并通过山西政府采购平台上传相关备案资料后，发布中标结果变更公告。

（4）投标人对采购单位或者集采机构的答复、处理意见不满意的，可以在答复期满后 15个工作日内向采购人所属同级财政部门提起投诉。

37.9 投标人质疑的操作流程
（1）使用注册账号登陆山西政府采购平台，进入系统后在左侧导航栏选择“项目质疑管理”→点击“质疑列表”→点击“发起质疑”→在“选择项目”栏下选择对应的项目信息点击质疑→进入“新建质疑”界面。

（2）填写完整信息及内容。“质疑供应商基本信息”包括：质疑供应商、供应商联系人、联系电话、邮编、联系地址、法定代表人名称、法定代表人身份证照片、是否委托代理人；“质疑项目基本情况”包括质疑类型、质疑采购包、质疑对象；“质疑事项具体内容”包括质疑事项、事实依据（提供相关事实证据）、法律依据（引用相关法律法规条款），如涉及提交相关法律依据及证据材料的，在“附件”中一并上传；“质疑请求”包括质疑请求，明确表达希望达到的处理结果（如：修改采购文件、重新评审、确认中标无效等）；“相关供应商（选填）”为选填项，如涉及相关供应商的，选择填写相关供应商信息；“附件”，如有与质疑事项相关的证明材料在其他相关附件中一并上传。
提示：质疑类型包括采购文件质疑、采购过程质疑（含采购程序质疑）、采购结果质疑，质疑对象包括采购单位、采购代理机构。投标人要根据质疑的内容对应选择不同的质疑类型和质疑对象，对招标文件、采购过程、采购结果提出质疑的，质疑对象选择采购单位；对采购程序提出质疑的，质疑对象选择集采机构。

（3）确认信息无误后，点击“提交”完成质疑发起。
38．询问和质疑的接收方式

38.1投标人对招标文件（除采购需求）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向集采机口头提出询问。

38.2投标人对招标文件的采购需求进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。

38.3投标人对招标文件的采购需求、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过山西政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。

38.4投标人对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
39．询问和质疑的线上答复

39.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。

39.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。

39.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。

39.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，并将有关情况书面报告本级财政部门，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告。

第四部分  采购需求

一、项目概况
	本项目采购内容包括：物理智能吊装实验室、化学智能吊装实验室、生物智能吊装实验室、理化生准备室、高中理化生实验箱、物理数字化探究设备、化学数字化探究设备等全套教学实验设备。用于满足普通高中理化生课程实验教学、探究实训、课堂演示及教学管理需求，属于学校教育教学必需、直接服务公共利益的项目。


 二、项目实质性要求内容
	（一）商务要求

	1、合同履行期限：签订合同后60日历天完成。

2、交货地点：山西省沁水县职业中学。
3、付款方式：签订合同，收到货物并验收合格后付款项的30%，其余款项两年内结清。

4、履约保证金：无
(本项目不需要提交履约保证金

( 本项目需要提交履约保证金

（1）本项目要求成交供应商提交履约保证金。

（2）中标供应商在收到成交通知书后五个工作日内，向招标人提交合同额2%的履约保证金。

（3）提交履约保证金按照招标人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，不得限制缴纳的形式。

（4）中标供应商合同主要义务履行完毕，项目验收合格后，招标人无息退还履约保证金。

5、运输要求：保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。

6、保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

7、商品包装和快递包装要求：

（1）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

（2）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

8、其他商务要求：符合国家标准，满足招标文件技术参数要求。

	（二）政策性及强制性要求

	1.本项目属于政府强制采购品目清单中的产品：照明设备、水嘴
投标人本项目所投以上产品应全部属于“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，投标人应附处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；以上产品不接受非强制采购产品。

2.政府采购绿色包装和绿色运输要求：本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供“商品包装和快递包装承诺”（格式见第八部分）。鼓励中标供应商在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。
3.含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品：无
说明：详情参见《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》

4.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

5.财政部及工信部强制性要求或标准：所投全部相关设备及操作系统须符合财政部《数据库政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》要求，投标人所投产品须全部符合加‘*’需求指标，并提供承诺函，格式自拟。（采购人根据项目涉及内容，保留涉及项）

6.其他强制性要求或标准：无

	（三）服务类要求：

	1.货物质保三年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

2.质保期内售后服务费用由中标供应商支付，质保期外的售后服务另行约定；

3.产品到达后，由公司派技术服务人员到现场免费安装调试，免费提供用户现场操作培训，保证能够正常使用；

4.质保期内提供7*24小时响应，出现问题4小时内到达现场，48小时解决，免费提供配件或更换产品或提供同等质量备品、备机；

5.保修期满后提供终身维修服务，维修只收取配件成本费用。


三、项目非实质性要求
	（一）商务部分：

1.提供自身已完成的同类项目合同案例，提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、结算凭证（结算凭证指对应业绩合同增值税发票或对应款项银行回单）的扫描件。

2.投报产品中包含“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品有效证书印影件。
（二）服务加分项内容：

1.提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。

2.提供的实施供货方案。

3.提供的售后保障措施。

4.提供的项目培训方案。

（三）技术部分评分项

1.根据投标人所提供的投标产品技术指标对应技术偏离表及证明材料进行评定。

2.提供的产品质量和产品稳定性进证明材料进行评定。


四、项目验收标准

	采购人成立验收小组，根据招标文件、投标文件及双方签订的合同内容进行验收。验收结束后，填写验收书，验收中涉及相关费用的，须由中标供应商负责。


五、项目技术要求
	（一）投标人应按照技术要求中的序号顺序编制技术要求响应内容。

（二）技术要求响应内容的作用：投标人所提供的技术要求响应内容是评标委员会及其成员评定投标标的物是否实质性响应招标文件技术要求以及综合比较与评价的依据。

（三）技术要求响应内容的要求：

1.能够证明投标标的物满足招标文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等，客观证明材料无法完整体现相应技术要求的，投标人可提供自述的技术指标、性能、功能详细描述文件进行佐证

2.项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量。自行列表响应）；

3.投标人认为需要提供的其他技术响应内容。


产品明细表：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	一、实验室设备
	
	
	

	
	1、物理智能吊装实验室
	
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	整体规格：≥2500mm×700mm×900mm，由台面、储物柜，抽屉架组成；
1、台面：规格≥2400mm×650mm×12.7mm；采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用三侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、储物柜：配有3个储物柜，柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG； 
3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥310mm×350mm×125mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；
4、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
	张
	1

	2
	教师椅
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	张
	1

	3
	设备控制终端
	由交互操作单元、用电单元、数据交换单元、配电单元、数据存储单元组成。
一、交互操作单元：
1、采用15.6英寸（偏差±5%）电容触摸液晶屏；
2、采用≥8核，主频≥2.4GHz或不低于该性能主板，内存≥8GB；存储≥64GB；
二、用电单元：
1、壳体规格：≥335mm×190mm×150mm，壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料注塑成型；配备至少1路直流输出接口、至少1路交流输出接口、至少2路插座高压及拓展接口：
2、交流输出：支持输出0-30V交流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
3、直流输出：支持输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
4、插座高压：配备≥2路220V多功能防水五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门；
5、拓展接口：设置≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口，支持 ≥100Mbps有线网络通信。
三、数据交换单元：配置 ≥24口百兆交换机，实现多节点互联；配置百兆网口无线路由器，用于无线访问、远程管理与设备组网；
四、配电单元：由外壳、环境监测模块、开关电源模块、急停开关模块、工作指示模块组成
1、外壳：采用≥1.0mm（±0.1mm）镀锌钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。
2、环境监测模块：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；
3、开关电源模块：配置≥6组开关电源，其中不少于5组开关电源带漏电保护装置；
4、急停开关模块：配置红色急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持手动复位。
5、工作指示模块：配置双色工作指示开关，可实时查看配电单元工作状态；
五、数据存储单元：
1、嵌入式计算模块：采用≥8核，主频≥2.4GHz处理器或同等性能，内存≥8GB；存储≥64GB；≥1TB固态硬盘；
2、视频处理模块：
2.1、全链路状态实时监控‌：动态监测摄像头推流状态（延迟/带宽占用）及录制任务进度；异常断流/中断支持自动恢复；
2.2、智能视频录制与处理‌：支持按任务需求精准指定摄像头录制；采用H.264编码标准；提供MP4 /FLV格式在线预览及断点续传下载功能；
‌2.3、存储生命周期智能管理‌：实时监控系统存储空间，支持按时间策略自动清理过期视频及关联图片，保留关键帧索引与元数据检索能力。
	套
	1

	4
	智能吊装综合控制系统
	由媒介互动区、功能设置区、系统设置区组成。
一、媒介互动区：采用3D可交互模型，对智能吊装系统各功能模块进行实时动态展示及交互控制，包括系统主页互动单元、电源控制系统模块互动单元、照明系统模块互动单元、视频采集系统模块互动单元、功能柱升降系统模块互动单元。
1、系统主页互动单元：集成智能吊装系统的交互模型，设置“一键开启”“一键关闭”“一键复位”功能按键，用户操作后可直接下发对应指令，控制所选设备执行一键启/关/复位操作；支持通过触屏操作，实现模型水平360°旋转；
2、电源控制系统模块互动单元：集成电源控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现高压/低压电源功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示电源启停状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-20°，右旋角度0-20°；
3、照明系统模块互动单元：集成照明控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现照明功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示照明开启/关闭状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-20°，右旋角度0-20°；
4、视频采集系统模块互动单元：集成视频采集系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现摄像采集功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示视频采集旋臂的展开/收起状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-90°，右旋角度0-90°；
5、功能柱升降系统模块互动单元：集成功能柱升降系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现功能柱的展开与收起，模型界面支持实时动态展示；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-45°，右旋角度0-45°。
二、功能设置区：包含首页、电源控制系统模块设置、照明系统模块设置、视频采集系统模块设置、功能柱升降系统模块设置。
1、首页：支持全选、单选、反选设备，并完成设备的一键启动、一键关闭、一键复位。
1.1、一键启动：支持一键启动所选吊装设备供电、功能柱降下、照明系统模块开启；
1.2、一键关闭：支持一键关闭所选吊装设备电源；
1.3、一键复位：支持一键完成所选吊装设备照明系统模块关闭、视频采集模块收起、功能柱升起及整体设备断电；
1.4、自定义功能：系统配备“一键启动自定义设置”功能，配备独立设置界面，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块。可自定义的功能应包括高压220V通电、照明、摄像头收展及功能柱收展。界面支持显示各功能的勾选状态，已勾选功能在执行一键启动指令时自动启动，未勾选功能保持关闭状态，以实现系统功能启动的灵活配置。
2、电源系统模块设置：
2.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
2.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
2.3、支持控制选中设备开启/关闭AC220V高压电源输出；
2.4、支持对低压输出设备进行参数设置，包含不少于三种输出模式：
2.4.1、不限电压模式：输出电压可在量程范围内连续调节；
2.4.2、定值电压模式：根据用户设定的目标电压精准输出；
2.4.3、范围电压模式：支持由用户端设定电压上限，设定后只能在限定范围内输出电压；
2.5、支持常用电压预设功能，不少于3个预设电压值，便于教学场景中快速调用；
2.6、具备电压记忆功能，自动记忆上次设置参数，提升使用便捷性。
2.7、支持查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源的电池电量状态集中显示，电量范围：0%～100%；电量信息图形化显示，同时支持百分比数值读取；支持基于电池电量自动切换图标不同颜色来实时反映电量当前状态（<25%：低电量预警/25%～50%：电量偏低提示/≥50%：正常电量）；
3、照明系统模块设置：
3.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
3.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
3.3、支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择，照明亮度调节范围0%～100%，至少支持护眼模式，实验模式以及其他模式自由选择，护眼及实验模式下支持实时查看对应功率、色温、光效、频闪波动深度。
4、视频采集系统模块设置：
4.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
4.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
4.3、支持控制选中设备展开/收起摄像头摇臂功能。
4.4、支持本地视频采集与录制功能，录制过程实时显示录制时间，包括定时录制、不定时录制两种模式：
4.4.1、定时录制模式：支持自定义设置定时录制时长，系统按设定时长自动停止并保存视频，同时支持手动提前结束；
4.4.2、不定时录制模式：可手动随时开始/结束录制；
4.5、支持多画面实时预览功能，可在同一界面同时查看所有接入摄像头的实时视频画面；预览界面支持投屏自由切换，支持≥2个重点视频采集画面放大查看；
4.6、支持根据日历列表查看所有录制视频，可查看对应日期录制视频总数；支持查看对应日期视频详情，包括录制设备名称、录制开始时间及录制时长。
5、功能柱升降系统模块设置：
5.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
5.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
5.3、支持控制选中设备展开/收起功能柱。
三、系统设置区：包含系统信息查看、参数设置、密码管理。
1、系统信息：显示产品序列号、固件版本号、硬件版本号、激活时间、到期时间、二维码；
2、参数设置：支持设置实验室名称/编号、定时关机时间、开机方式、开机问候语设定；
3、密码管理：支持设置开机密码；
	套
	1

	5
	智能吊装综合监测系统
	统一展示系统运行过程中产生的各类状态信息，通过图形化界面与弹窗消息方式进行实时推送；分为常规提醒、异常提醒与故障提醒：
1、常规提醒（用于提示需关注但不影响系统正常运行的状态信息）：
1.1、电池低电量提醒：在设备通电检测到任意低压电源电量≤25%时自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；支持点击跳转至电池电量管理界面；支持查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源的电池电量状态集中显示，电量范围：0%～100%；电量信息图形化显示，同时支持百分比数值读取；支持基于电池电量自动切换图标不同颜色来实时反映电量当前状态（<25%：低电量预警/25%～50%：电量偏低提示/≥50%：正常电量）；支持查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源的电池电量状态集中显示，电量范围：0%～100%；电量信息图形化显示，同时支持百分比数值读取；支持基于电池电量自动切换图标不同颜色来实时反映电量当前状态（<25%：低电量预警/25%～50%：电量偏低提示/≥50%：正常电量）；
2、异常提醒（用于提示系统可能存在风险或即将影响正常运行的情况）：
2.1、高压过载提醒：检测到有设备高压电源过载，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.2、功能柱收展异常提醒：功能柱收展过程中遇阻、卡滞或检测到信号线连线阻挡，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.3、视频采集异常：摄像头离线、视频数据无信号问题，系统自动弹出提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.4、电池异位提醒：在功能柱展开/收起过程中，检测到电池未处于规定位置，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.5、电池温度过热：系统检测到有低压电源电池温度持续过热≥1分钟，系统自动弹出提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
3、故障提醒（用于提示系统中出现的实际运行故障，提醒用户立即处理）：
3.1、设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常、信号丢失、掉线等；系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.2、摄像头收展故障提醒；摄像头摇臂无法正常展开或收起，定位电机/限位开关异常；系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.3、所有故障类型均支持实时弹窗提醒与图层高亮定位；故障信息中自动汇总故障设备数量与位置信息；
3.4、系统支持自动集成报修机制：故障弹窗内集成“联系售后”按钮，点击后可拨打厂商售后电话，便于快速响应；所有故障记录支持查看。
	套
	1

	6
	实验桌（学生）
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线型工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
	张
	24

	7
	学生凳
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用优质环保工程塑料整体成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	个
	48

	8
	集成箱体模块
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线型工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
	组
	12

	9
	照明系统模块
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用优质环保工程塑料整体成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	组
	12

	10
	电源控制系统模块
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线型工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
	组
	12

	11
	状态监测系统模块
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用优质环保工程塑料整体成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	组
	12

	12
	视频采集系统模块
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线型工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
	组
	12

	13
	电源布线耗材
	采用国标铜芯软线进行主线铺设，配套使用阻燃 PVC 线管防护；各实验桌采用合格铜质电线与主线可靠连接，所有连接线均采用合适规格的阻燃线管包裹防护，满足实验室安全用电与布线规范。
	室
	1

	14
	网络布线耗材
	1.采用六类非屏蔽网线，满足实验室高速网络传输需求。

2.导体采用优质无氧铜材质，4 对 8 芯标准结构。

3.支持千兆（1000Mbps）及以上网络传输速率，传输稳定、抗干扰能力强。
	室
	1

	15
	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
吊装两头采用端盖密封，防止灰尘进入。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS端盖等。
	套
	1

	16
	吊装系统安装调试
	吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括：
1、设备控制终端安装调试：
2、智能吊装综合控制系统安装调试；
3、智能吊装综合监测系统安装调试；
4、集成箱体模块安装调试；
5、照明系统模块安装调试；
6、电源控制系统模块安装调试；
7、状态监测系统模块安装调试；
8、视频采集系统模块安装调试。
	室
	1

	
	2、物理准备室
	
	
	

	17
	实验桌（教师演示台）
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	张
	1

	18
	仪器柜
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	6

	19
	储物架（主）
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	1

	20
	储物架（副）
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	3

	21
	移动推车
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	1

	22
	柔性托盘（密封型）
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	8

	23
	柔性托盘
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	16

	24
	托盘封割器
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	对
	48

	25
	托盘滑动分格器
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	48

	26
	层板
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	11

	27
	层板封割器
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	22

	28
	多元滑动分格器
	整体规格：≥2530mm×1200mm×900mm；由台面、台身、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2430mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置8个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	个
	33

	
	3、化学智能吊装实验室
	
	
	

	29
	实验桌（教师演示台）
	整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由台面、储物柜、抽屉架、水槽柜组成；
1、台面：规格≥2800mm×650mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用三侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、储物柜：配有3个储物柜，柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG； 
3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥310mm×350mm×125mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；
4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。
5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
	张
	1

	30
	教师椅
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	张
	1

	31
	设备控制终端
	由交互操作单元、用电单元、数据交换单元、配电单元、数据存储单元组成。
一、交互操作单元：
1、采用15.6英寸（偏差±5%）电容触摸液晶屏；
2、采用≥8核，主频≥2.4GHz或不低于该性能主板，内存≥8GB；存储≥64GB；
二、用电单元：
1、壳体规格：≥335mm×190mm×150mm，壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料注塑成型；配备至少1路直流输出接口、至少1路交流输出接口、至少2路插座高压及拓展接口：
2、交流输出：支持输出0-30V交流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
3、直流输出：支持输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
4、插座高压：配备≥2路220V多功能防水五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门；
5、拓展接口：设置≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口，支持 ≥100Mbps有线网络通信。
三、数据交换单元：配置 ≥24口百兆交换机，实现多节点互联；配置百兆网口无线路由器，用于无线访问、远程管理与设备组网；
四、配电单元：由外壳、环境监测模块、开关电源模块、急停开关模块、工作指示模块组成
1、外壳：采用≥1.0mm（±0.1mm）镀锌钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。
2、环境监测模块：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；
3、开关电源模块：配置≥6组开关电源，其中不少于5组开关电源带漏电保护装置；
4、急停开关模块：配置红色急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持手动复位。
5、工作指示模块：配置双色工作指示开关，可实时查看配电单元工作状态；
五、数据存储单元：
1、嵌入式计算模块：采用≥8核，主频≥2.4GHz处理器或同等性能，内存≥8GB；存储≥64GB；≥1TB固态硬盘；
2、视频处理模块：
2.1、全链路状态实时监控‌：动态监测摄像头推流状态（延迟/带宽占用）及录制任务进度；异常断流/中断支持自动恢复；
2.2、智能视频录制与处理‌：支持按任务需求精准指定摄像头录制；采用H.264编码标准；提供MP4 /FLV格式在线预览及断点续传下载功能；
‌2.3、存储生命周期智能管理‌：实时监控系统存储空间，支持按时间策略自动清理过期视频及关联图片，保留关键帧索引与元数据检索能力。
	套
	1

	32
	智能吊装综合控制系统
	由媒介互动区、功能设置区、系统设置区组成。
一、媒介互动区：采用3D可交互模型，对智能吊装系统各功能模块进行实时动态展示及交互控制，包括系统主页互动单元、通风系统模块互动单元、给排水系统模块互动单元、电源控制系统模块互动单元、照明系统模块互动单元、视频采集系统模块互动单元、功能柱升降系统模块互动单元。
1、系统主页互动单元：集成智能吊装系统的交互模型，设置“一键开启”“一键关闭”“一键复位”功能按键，用户操作后可直接下发对应指令，控制所选设备执行一键启/关/复位操作；支持通过触屏操作，实现模型水平360°旋转；
2、通风系统模块互动单元：集成通风系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现通风功能开启与关闭，通风开启后，模型界面支持实时显示风管连接及气流运行的动态效果；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-20°，右旋角度0-20°；
3、给排水系统模块互动单元：集成给排水系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现给排水功能开启与关闭，给排水功能开启后，模型界面支持实时显示给/排水管线、信号线连接及给水/排水的动态效果；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-25°，右旋角度0-25°；
4、电源控制系统模块互动单元：集成电源控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现高压/低压电源功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示电源启停状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-20°，右旋角度0-20°；
5、照明系统模块互动单元：集成照明控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现照明功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示照明开启/关闭状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-20°，右旋角度0-20°；
6、视频采集系统模块互动单元：集成视频采集系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现摄像采集功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示视频采集旋臂的展开/收起状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-90°，右旋角度0-90°；
7、功能柱升降系统模块互动单元：集成功能柱升降系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现功能柱的展开与收起，模型界面支持实时动态展示；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-45°，右旋角度0-45°；
二、功能设置区：包含首页、通风系统模块设置、给排水系统模块设置、电源控制系统模块设置、照明系统模块设置、视频采集系统模块设置、功能柱升降系统模块设置。
1、首页：支持全选、单选、反选设备，并完成设备的一键启动、一键关闭、一键复位。
1.1、一键启动：支持一键启动所选吊装设备供电、功能柱降下、照明系统模块开启；
1.2、一键关闭：支持一键关闭所选吊装设备电源；
1.3、一键复位：支持一键完成所选吊装设备照明系统模块关闭、视频采集模块收起、已连接排水管道设备启动自动排水、功能柱升起及整体设备断电。
1.4、自定义功能：系统配备“一键启动自定义设置”功能，配备独立设置界面，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块。可自定义的功能应包括高压220V通电、照明、通风、摄像头收展及功能柱收展。界面支持显示各功能的勾选状态，已勾选功能在执行一键启动指令时自动启动，未勾选功能保持关闭状态，以实现系统功能启动的灵活配置。
2、通风系统模块设置：
2.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
2.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
2.3、可实现控制所选设备的通风功能，包括开启、关闭以及风量调节，调节范围0～100%。
3、给排水系统模块设置：
3.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
3.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
3.3、支持控制选中设备开启/关闭供水功能；
3.4、支持控制选中设备启用一键排水功能；
3.5、水位查看与管理：可实时查看污水桶水位信息，包括数值区间与状态识别。通过数字进度条及图形方式显示当前污水桶水位，范围覆盖10%～90%；支持基于水位高度自动切换图标不同颜色来实时反映水位当前状态（低水位：<30%/正常水位：30%～80%/高水位：≥80%）；支持通过单选或全选设备触发“一键排水”功能，对选中设备污水桶进行排水操作。
4、电源系统模块设置：
4.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
4.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
4.3、支持控制选中设备开启/关闭AC220V高压电源输出；
4.4、支持对低压输出设备进行参数设置，包含不少于三种输出模式：
4.4.1、不限电压模式：输出电压可在量程范围内连续调节；
4.4.2、定值电压模式：根据用户设定的目标电压精准输出；
4.4.3、范围电压模式：支持由用户端设定电压上限，设定后只能在限定范围内输出电压；
4.5、支持常用电压预设功能，不少于3个预设电压值，便于教学场景中快速调用；
4.6、具备电压记忆功能，自动记忆上次设置参数，提升使用便捷性。
5、照明系统模块设置：
5.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
5.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
5.3、支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择，照明亮度调节范围0%～100%，至少支持护眼模式，实验模式以及其他模式自由选择，护眼及实验模式下支持实时查看对应功率、色温、光效、频闪波动深度。
6、视频采集系统模块设置：
6.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
6.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
6.3、支持控制选中设备展开/收起摄像头摇臂功能。
6.4、支持本地视频采集与录制功能，录制过程实时显示录制时间，包括定时录制、不定时录制两种模式：
6.4.1、定时录制模式：支持自定义设置定时录制时长，系统按设定时长自动停止并保存视频，同时支持手动提前结束；
6.4.2、不定时录制模式：可手动随时开始/结束录制；
6.5、支持多画面实时预览功能，可在同一界面同时查看所有接入摄像头的实时视频画面；预览界面支持投屏自由切换，支持≥2个重点视频采集画面放大查看；
6.6、支持根据日历列表查看所有录制视频，可查看对应日期录制视频总数；支持查看对应日期视频详情，包括录制设备名称、录制开始时间及录制时长。
7、功能柱升降系统模块设置：
7.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
7.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
7.3、支持控制选中设备展开/收起功能柱。
三、系统设置区：包含系统信息查看、参数设置、密码管理。
1、系统信息：显示产品序列号、固件版本号、硬件版本号、激活时间、到期时间、二维码；
2、参数设置：支持设置实验室名称/编号、定时关机时间、开机方式、开机问候语设定；
3、密码管理：支持设置开机密码。
	套
	1

	33
	智能吊装综合监测系统
	统一展示系统运行过程中产生的各类状态信息，通过图形化界面与弹窗消息方式进行实时推送；分为常规提醒、异常提醒与故障提醒：
1、常规提醒（用于提示需关注但不影响系统正常运行的状态信息）：
1.1、污水桶排水提醒：当任意设备污水桶水位达到≥70%时自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；支持点击跳转至水位查看与管理界面；可实时查看污水桶水位信息，包括数值区间与状态识别。通过数字进度条及图形方式显示当前污水桶水位，范围覆盖10%～90%；支持基于水位高度自动切换图标不同颜色来实时反映水位当前状态（低水位：<30%/正常水位：30%～80%/高水位：≥80%）；支持通过单选或全选设备触发“一键排水”功能，对选中设备污水桶进行排水操作。
1.2、过滤网清洗提醒：单台设备累计排水次数超过200次后自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；支持跳转查看过滤网拆洗方法提示说明界面，提示说明以图文结合形式体现；
2、异常提醒（用于提示系统可能存在风险或即将影响正常运行的情况）：
2.1、高压过载提醒：检测到有设备高压电源过载，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.2、功能柱收展异常提醒：功能柱收展过程中遇阻、卡滞或检测到信号线连线阻挡，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.3、视频采集异常：摄像头离线、视频数据无信号问题，系统自动弹出提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
3、故障提醒（用于提示系统中出现的实际运行故障，提醒用户立即处理）：
3.1、排水故障提醒：包括排水失败、水位异常无下降等问题，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.2、设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常、信号丢失、掉线等；系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.3、摄像头收展故障提醒；摄像头摇臂无法正常展开或收起，定位电机/限位开关异常；系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.4、所有故障类型均支持实时弹窗提醒与图层高亮定位；故障信息中自动汇总故障设备数量与位置信息；
3.5、系统支持自动集成报修机制：故障弹窗内集成“联系售后”按钮，点击后可拨打厂商售后电话，便于快速响应；所有故障记录支持查看。
	套
	1

	34
	实验桌（学生）
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线型工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
	张
	24

	35
	学生凳
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用优质环保工程塑料整体成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	个
	48

	36
	集成箱体模块
	构成：由箱体、转轴保护罩、功能柱、控制单元构成；
一、箱体：整体规格：≥1200mm×500mm×170mm，由双层箱体、防尘板、底板组成。
1、双层箱体：由上层箱体和下层箱体组成；上层箱体≥1200mm×365mm×95mm，下层箱体≥1200mm×500mm×75mm；箱体采用铝合金挤出成形，壁厚1.5mm（±0.2mm），表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能；
2、防尘板：≥1200mm×325mm，采用0.75mm（±0.2mm）镀锌板，金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理；
3、底板：≥1195mm×345mm，采用1mm（±0.2mm）镀锌板，金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，设有功能柱安装口。
二、转轴保护罩：≥290mm×260mm×135mm，采用ABS材质一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性。
三、功能柱：≥185mm×170mm×950mm，由功能柱柱体和系统模块安装面板组成；
1、功能柱柱体：≥185mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线。采用DC24V推杆电机升降，与箱体主结构连接，升降角度：0-90°，行程范围：0-250mm；
2、系统模块安装面板：≥185mm×145mm×850mm，由控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板、电源控制系统模块安装面板组成；控制单元安装面板：≥185mm×70mm×200mm；状态监测系统模块安装面板：≥185mm×70mm×220mm；电源控制系统模块安装面板：≥185mm×70mm×405mm，支持嵌入式安装4.3英寸（偏差±5%）低压电源操作屏、≥2个220V五孔插座、≥2个USB供电接口、≥2个RJ45网络接口、≥2对低压输出接口、1个急停按钮；所有模块安装面板均采用ABS材质一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
四、控制单元：以不低于32位MCU为核心，能够完成移动电源归位监测、水槽通讯线缆状态监测、功能柱升降到位监测、设备插座供电电流检测、供水流量检测、电源供电控制、220V插座输出控制、功能柱升降控制、给排水控制、照明控制。
	组
	12

	37
	照明系统模块
	1、整体规格：≥1190mm×60mm×25mm，结构采用防眩微菱晶扩散板，铝合金底壳；
2、驱动规格：≥120mm×35mm×25mm；驱动类型：外置隔离高功率无频闪驱动；
3、功率：32W±3W；
4、色温：5000k±300k；
5、功率因数：≥0.9；
6、显色指数：Ra≥90；
7、光效：≥90 Lm/W；
8、频闪要求：频闪波动深度≤0.5%；
9、亮度调节：产品具备亮度调节功能，亮度调节范围0-100%。
	组
	12

	38
	电源控制系统模块
	整体规格：≥185mm×70mm×405mm；由数据交互单元、低压输出单元、高压输出单元、拓展接口单元、急停控制单元构成。
一、数据交互单元：
1、采用4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏设置低压直流、交流输出，显示实时输出电压、电流值；支持不限电压供电、定值电压供电、范围电压供电三种模式；
2、不限电压供电：直流输出：支持用户在不限电压状态下通过触屏设置，量程0-24V，调节精度0.1V，额定电流≥3A，具备过载输出保护；交流输出：支持用户在不限电压状态下通过触屏设置，量程0-15V，调节精度0.1V，额定电流≥3A；具备过载输出保护；
3、定值电压供电：定值电压供电：通过综合控制系统设定低压电源交流、直流电压。设定后，用户无法自行调节，只能输出定值电压；
4、范围电压供电：范围电压供电：通过综合控制系统设定交流、直流范围电压，设定后，用户只能在限定范围内调节电压，无法超过设定上限；
二、低压输出单元：配置≥2对低压输出接口、≥2套红黑低压香蕉线；
三、高压输出单元：设置≥2个220V五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门；
四、拓展接口单元：设置≥2个USB供电接口，输出电压：直流5V，最大电流≥2A；设置≥2个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信；
五、急停单元：设置红色急停旋钮，具备“一键断电”功能；可实现全模块电源强制中断；支持手动复位。
	组
	12

	39
	给排水系统模块
	由给水/排水接口单元、废水收集排放单元、排水控制系统单元构成；
一、给水/排水接口单元：进、出水口应置于功能柱底部，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。
二、废水收集排放单元：配置独立污水桶作为临时储水单元，连接主系统排水模块，实现集中废水收集与智能排放功能；
1、材质规格：封闭式桶体，配置可开启桶盖，容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm；设有专用进水口与排气孔，防止异味扩散并保障内部压力平衡；主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能；
2、排水控制：内置≥8组液位传感器，可实时监测桶内10%-90%范围水位高度；当水位达到预设上限时，系统自动启用排水装置，防止溢出；
3、过滤装置：规格：≥φ125mm×270mm；圆柱体网格结构，主体材质采用PP+尼龙；可拆卸设计，与桶盖采用旋转卡扣式连接；内置不少于350目可更换滤网，支持定期更换与冲洗；
4、水泵：内置≥24V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。
三、排水控制系统单元：
1、自动排水功能：系统集成液位检测模块，对污水桶内液位进行实时监测；当液位达到设定阈值时，自动触发排水控制逻辑，启动内置排水水泵，将污水经连接管道排入顶部排水总管后流出；
2、手动排水功能：系统配备专用手动排水按键，用户可根据需求手动启动排水流程；手动启动后，系统控制水泵工作，完成污水排放，排放路径同自动模式。
	组
	12

	40
	吊装配套通风系统模块
	由伸缩式吸风罩、主风管及风管三通连接腔体构成；
一、伸缩式吸风罩：由伸缩式吸风管道和吸风罩组成；
1、伸缩式吸风管道：两段式设计，包括管道外筒和内部管道；管道外筒：管径≥85mm，壁厚1.2mm（±0.2mm），采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；内部管道：管径≥70mm，壁厚4mm（±0.2mm），采用PVC材质，旋转伸缩结构，能够自由弯曲和拉伸，方便调整吸风管道的方向和长度，旋紧状态伸缩范围0-650mm，支持非外力作用下保持吸风范围不变。旋松状态伸缩范围0-700mm。
2、吸风罩：外径≥85mm，高≥125mm，采用PP材质一体化注塑成型，设置不少于立式及侧式两个吸风口，满足不同方向，不同区域的吸风需求；立式主吸风口：风口外径≥85mm，圆形吸风口结构，吸风口表面采用环形多孔布局，使吸入气流更加均匀，吸风口中央设有内凹式拉手，易于提拉吸风罩；侧式吸风口：风口规格：≥70mm×40mm，椭圆形吸风口结构，吸风口表面采用多孔布局，能针对性地对特定区域进行侧式吸风，解决顶部风口难以覆盖的死角区域问题。
二、主风管：管径≥90mm，壁厚4mm（±0.2mm），伸缩范围0-600mm。采用聚氨酯塑料一体注塑成型，耐磨、耐化学气体腐蚀，管壁内置弹性镀铜钢丝，直径≥1.5mm。主风管接口：内径≥105mm，采用ABS材质一体注塑成型，按压式卡扣连接结构，与功能柱本体通过快装卡扣接口连接。
三、风管三通连接腔体：≥385mm×135mm×100mm，PP材质，采用三通腔体结构，设有三个连接口，分别为一个中心口和两个侧口，中心口内径≥100mm，两侧口内径≥85mm。腔体与底座通过密封胶密封连接，各连接口接入风管后，能够实现吊装主风管与两侧风管之间的密封连接与气流分配。
	组
	12

	41
	状态监测系统模块
	由设备状态指示单元、设备状态检测单元构成。
一、设备状态指示单元：配置≥95mm×60mm显示屏，以图形化界面+数字信息方式，实时显示各个功能模块工作状态，包含环境检测信息显示、给水状态指示、排水状态指示、照明状态指示、信号线连接指示、故障信息显示：
1、环境监测信息显示：显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH）精度分别不低于±0.5℃和±3%RH；
2、给水状态指示：显示给水系统当前启/停状态；
3、排水状态指示：显示排水系统当前启/停状态、排水运行计时；
4、通风状态指示：显示通风系统运行状态及当前风速百分比，分辨率≥1%；
5、照明状态指示：显示照明开关及照明模式；
6、信号线连接指示：显示信号线连接状态（连接/未连接）；
7、网络线连接指示：显示网络连接状态（连接/未连接）；
8、故障信息显示：支持多项功能模块的故障代码显示。
二、设备状态检测单元：配置≥130mm×3mm全彩LED状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态，具备三种基本状态识别逻辑：
1、绿色指示灯常亮：设备处于待机状态，当前无功能模块运行；
2、蓝色指示灯常亮：设备任意功能模块运行中；
3、红色指示灯闪烁：设备检测到任意故障，提示维护或停止运行，可结合声音蜂鸣器实现“声光双重提示”。
	组
	12

	42
	视频采集系统模块
	整体规格：≥155mm×105mm×680mm，由驱动基座单元、旋臂单元、视频采集单元构成；
一、驱动基座单元：规格：≥155mm×105mm×190mm，由防护壳、电机、控制板、限位开关组成；
1、防护壳：采用1.5mm（±0.1mm）厚ABS塑料注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
2、电机：采用直流蜗杆减速电机；额定电压≥24V；空载转速≥5转/min；
3、控制板：以不低于32位MCU为核心，支持同时监测≥8路开关信号；采用≥2台直流电机平稳工作；同时为≥2路摄像头提供稳定供电，实现对旋臂单元展开/收起的智能控制；
4、限位开关：内置≥4个限位开关，旋臂运行至设定位置时，限位开关触发并停止电机，防止超程和结构损坏。
二、旋臂单元：主体采用铝合金材质挤出成型，表面经环氧树脂喷涂处理；设置≥2组旋臂单元，每组旋臂均采用双折叠收纳设计，由竖直转出臂和水平旋转臂组成，各关节均内置阻尼定位结构；竖直转出臂：规格≥45mm×70mm×625mm；竖直旋转折叠角度0-90°，采用电机驱动控制，支持由综合控制系统一键展开与收起，内置限位与防护设计，展开至预设角度后自动停止；水平旋转臂：规格≥30mm×70mm×370mm；水平旋转折叠角度0-120°，采用手动展开/收起方式，支持实现多角度停留。
三、视频采集单元：规格≥35mm×50mm×95mm；外壳采用壁厚2.5mm（±0.1mm）ABS塑料注塑成型，具备两路网络摄像机，分别安装于两侧旋转臂，支持分别从左右两侧采集视频，实现对实验区域的双向覆盖；
1、图像采集分辨率：≥400万像素；最大支持≥800万像素；
2、传感器类型：逐行扫描CMOS图像传感器，感光尺寸不小于1/3"；
3、最低照度：彩色，≤0.05 Lux @（F1.2，AGC ON）或具备同等低照度成像能力；
4、焦距&视场角：焦距：≥2.0mm，水平视场角：≥90°，垂直视场角：≥55°，对角视场角：≥100°。
	组
	12

	43
	洗眼器
	1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。
4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。
	个
	1

	44
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	个
	1

	45
	多功能水槽台
	1、整体规格：≥445mm（L）×600mm（W）×825mm（H）；由槽体和柜体组成；
2、槽体：≥445mm（L）×600mm（W）×250mm（H），采用PP材质一体化注塑成型；由功能区和洗涤区构成；
2.1、功能区配置内冲洗喷淋装置、出水装置、综合给排水接口。内置洗眼器安装孔、伸缩式吸风罩孔位及吊装主风管孔位。
2.1.1、内冲洗喷淋装置：直径≥105mm，采用PP材质一体化注塑成型；支持单手按压出水，松手即止水，按压行程≥3.5mm。喷头设计≥10孔，不同角度均匀出水，全方位冲刷容器内壁。飞轮上设置≥2档定位卡槽，适配不同直径容器口径，防止冲洗过程中容器晃动及杯沿磨损。整体为可拆卸式设计，便于清洁。
2.1.2、出水装置：一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞；
2.1.3、综合给排水接口：包括供水接口、排水接口、信号供电接口、手动给排水按钮。供水接口、排水接口：采用≥4分快速水管接口，自动锁紧，快速插拔无溢漏，带有止水功能，接口意外脱开自动止水；信号供电接口：采用≥9Pin快接防水航空插头，包含≥2Pin24V电源、≥3Pin220V电源、≥2Pin信号传输、≥1Pin设备握手信号，快速拔插，连接方便； 每Pin通流能力≥10A；手动排水按钮：采用持续按压排水方式，松手即停。
2.2、洗涤区：内壁规格≥330mm（L）×255mm（W）×195mm（H），采用PP材质一体化注塑成型。内壁左右两侧内置卡槽，支持放置洗涤框。配置折叠式滴水架、过滤装置。
2.2.1、折叠式滴水架：规格≥295mm（L）×20mm（W）×170mm（H），采用PP材质一体化注塑成型，壁挂式设计，安装于水槽内部，配置≥5支滴水棒，长≥80mm，滴水棒通过转轴与固定板连接，可以根据实际使用需求自由折叠，展开时可作为支撑点，用于搁置试管、烧杯等实验器材。每根滴水棒收起时，两侧均设有卡扣，能够实现滴水棒的稳固固定。
2.2.2、过滤装置：由过滤板和过滤网构成；过滤板：≥260mm（L）×145mm（W）×7.5mm（H），采用PP材质一体化注塑成型。安装于水槽底部，可单独拆卸，表面分布有大量过滤孔，承担初级过滤功能，用于过滤大颗粒残渣。过滤网：外径≥80mm，55-60目精细网口，不锈钢材质。放置于排水口，易于拆卸清洗，承担二级精细过滤功能，能够拦截细小杂质和颗粒，可反复使用。
3、柜体：≥445mm（L）×600mm（W）×695mm（H）；由柜门和柜身组成；
3.1、柜门：≥440mm（L）×35mm（W）×430mm（H），壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料一体注塑成型，前后开门设计，方便检修。柜门与柜身采用上下插轴旋转式结构连接，实现无金属铰链的开合与转动；柜门设有自动定位与防松结构，闭合后可自动吸附定位；
3.2、柜身：由前后两块侧板组装而成，壁厚3mm（±0.2mm），ABS材质，柜身左右两侧分别设置≥5条加强筋，用于增强柜体结构强度；柜身设置内凹式扣手，便于开合，防止磕碰。柜身两侧安装≥2个防水五孔插座，满足设备用电需求。
	个
	12

	46
	万向吸风罩
	1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶；
3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量；
4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。
	个
	1

	47
	离心风机
	1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h；
2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm；
3.防雨帽：化工工程塑料PP或PVC，≥φ480mm。
	套
	1

	48
	风机变频控制器
	1.适配多种电机功率；
2.面板频率：无极编码器；
3.输出：AC 0-380V 13A;
4.模拟输出：2路（A01.A02）0-10V/0-20MA
5.模拟输入：1路（AI2）0-10V/0-20MA，1路（AI3）0-10V;
6.控制方式：V/F控制；
7.过载能力：150%额定电流60s;180%额定电流3s;
8.控制电源+24V：最大输出电流200mA;
9.运行方式：键盘、端子、RS485通讯；
10.可实现紧急停机，转速跟踪；
11.输入端子：8路数字量输入端子；
12.继电器输出：两路可编程继电器输出；
13.可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过
热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护
及报警功能；
14.能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度，最大 90%RH
不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.8m/秒²（=0.6g）以
下使用环境；
15.冷却方式采用强制风冷。
	套
	1

	49
	室内风管及配件
	室内风管及配件：
1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
（实际管径视现场情况需可适当调整）   
	套
	1

	50
	室外风管及配件
	室外风管及配件
1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替；
2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3.安装附件：固定铁卡。 
	套
	1

	51
	电源布线耗材
	电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。
	室
	1

	52
	网络布线耗材
	1.六类网线
2.导体材质：无氧铜
3.数量：4对8线
4.传输速率：1000Mbps
	室
	1

	53
	风机布线耗材
	风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。
	室
	1

	54
	给/排水全套装置
	1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。
2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	套
	1

	55
	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
吊装两头采用端盖密封，防止灰尘进入。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS端盖等。
	套
	1

	56
	吊装系统安装调试
	吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括：
1、设备控制终端安装调试：
2、智能吊装综合控制系统安装调试；
3、智能吊装综合监测系统安装调试；
4、集成箱体模块安装调试；
5、照明系统模块安装调试；
6、电源控制系统模块安装调试；
7、给排水系统模块安装调试；
8、吊装通风系统模块安装调试；
9、状态监测系统模块安装调试；
10、视频采集系统模块安装调试。
	室
	1

	
	4、化学准备室
	
	
	

	57
	实验桌（准备台）
	整体规格：≥3030mm×1200mm×900mm；由台面、台身、水槽柜、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2930mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、水槽柜：规格：≥500mm×600mm×885mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
4、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置4个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	张
	1

	58
	仪器柜
	1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、可调脚构成；
2.1、底板：规格≥1000mm×475mm×60mm，采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理；
2.2、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱；
2.3、背板：规格≥995mm×915mm×30mm，整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，凹凸造型设计，避免背板变形；
2.4、柜门：规格≥930mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型，柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能；
2.5、层板：规格≥910mm×400mm，采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力；
2.6、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
	个
	5

	59
	全钢通风橱
	1、规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）
2、质量标准：
通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；
移动视窗≥5mm钢化玻璃产品；
上下推拉可停止在任意高度；
所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；
外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件与非金属材料；
通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性；
通风柜结构坚固，由双层框架支持；
3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；
扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；
4、通风柜其他内衬材料：
通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；
5、配件：
通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；
通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；
6、通风柜照明：
照明罩内部白色，高反射的塑料材质；
照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；
照明亮度：≥80 Lux；
7、电：三线接地插座，220V，10安培；
8、风机：
通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；
功率≥0.3kW；
转速：1450r/min；
排风量：2000-2200m³/h；
噪音：≤65dB；
9、触控式控制面板：
控制内容：风机、风阀角度、照明等。
	个
	1

	60
	储物架（主）
	整体规格：≥530mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、可调脚构成；
1、顶板：规格：≥510mm×470mm×15mm，厚度≥0.8mm，钣金喷塑处理；
2、立柱：主体承重结构，由2根前立柱和2根后立柱组成；
2.1、前立柱：≥30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。前端设有阶梯式限位槽，槽深≥5mm，用于与滑轨形成稳定的机械锁固；
2.2、后立柱：≥30mm×30mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。
3、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；
3.1、前横梁：≥20mm×50mm×430mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。前横梁通过增强尼龙连接件插接固定于立柱上，连接件通过螺钉固定于立柱内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.2、后横梁：≥20mm×50mm×440mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。后横梁通过增强尼龙连接件插接固定于纵梁上，连接件通过螺钉固定于纵梁内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.3、纵梁：≥20mm×50mm×460mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。纵梁与立柱连接采用插入式螺钉紧固方式，实现直角稳固连接。
4、可调脚：采用PP材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
	个
	1

	61
	储物架（副）
	整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、可调脚构成；
1、顶板：规格：≥510mm×470mm×15mm，厚度≥0.8mm，钣金喷塑处理；
2、立柱：主体承重结构，由1根前立柱和1根后立柱组成；
2.1、前立柱：≥30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。前端设有阶梯式限位槽，槽深≥5mm，用于与滑轨形成稳定的机械锁固；
2.2、后立柱：≥30mm×30mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。
3、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；
3.1、前横梁：≥20mm×50mm×430mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。前横梁通过增强尼龙连接件插接固定于主/副架对应立柱上，连接件通过螺钉固定于立柱内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.2、后横梁：≥20mm×50mm×440mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。后横梁通过增强尼龙连接件插接固定于主/副架对应纵梁上，连接件通过螺钉固定于纵梁内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.3、纵梁：≥20mm×50mm×460mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。纵梁与立柱连接采用插入式螺钉紧固方式，实现直角稳固连接。
4、可调脚：采用PP材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
	个
	3

	62
	移动推车
	1.规格参数：≥1110mm×480mm×1100mm；
2.材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料；
3.架体：由推车顶层平台、铝合金把手、铝型材框架等组成；
4.推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，采用抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；
5.移动推车支持同时配置≥3个层板，≥4个柔性托盘；
6.架体立柱预设孔位，配合层板或柔性托盘可实现上下高度灵活调整；
7.移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能。
	个
	1

	63
	柔性托盘
	1、规格：≥435mmx435mmx100mm，
2、构成：柔性托盘由托盘（密封型）、识别牌、滑轨、斜放固定装置组成；
2.1、托盘
2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，密封盖规格：≥430mmx400mmx10mm，采用ABS塑料一体注塑成型。
2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。
2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。
2.1.4、框边四周配有通道节点，每面分别设有≥9个通道节点，间距≥25mm。
2.2、识别牌：
2.2.1、规格≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型 ；
2.2.2支持斜面、正面卡放于托盘前端，便于器材识别与管理；
2.3、滑轨
2.3.1、规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型；
2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘滑出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。
2.4、斜放固定装置
2.4.1、材质：增强尼龙一体化注塑成型；
2.4.2、配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥125度位置停靠。
	个
	8

	64
	柔性托盘
	1、规格：≥435mmx435mmx100mm，
2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成；
2.1、托盘
2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型。
2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。
2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。
2.1.4、框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm。
2.2、识别牌
2.2.1规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型；
2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理；
2.3、滑轨
2.3.1、规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型；
2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘滑出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。
	个
	16

	65
	托盘封割器
	规格：≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。采用优质环保工程塑料整体成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。
	对
	48

	66
	托盘滑动分格器
	规格≥35mmx180mmx100mm，SAN塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
	个
	48

	67
	层板
	1、规格：≥445mmx465mmx20mm；
2、材质结构：采用壁厚≥3mmABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计，以增加整体强度，且预留了≥3条通道，支持插入钢条以增强层板承重力。层板前后两侧设有层板封割器安装孔位，便于封割器固定安装；
3、配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度，灵活调整储物空间。
	个
	11

	68
	层板封割器
	1、规格：≥475mmx65mmx3mm；
2、材质结构：采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动。
	个
	22

	69
	多元滑动分格器
	1、材质：采用ABS塑料一体注塑成型；
2、组成：由L型固定器和多元分格板组成；
2.1、L型固定器：35mmx35mmx50mm，支持与多元分格板以卡放、插放形式组合，实现分格器的滑动与固定；
2.2、多元分格板：规格：460mmx50mmx3mm，中间设置凹槽，便于L型固定器的固定和滑动，与L型固定器配合使用，能够自由滑动调整位置，如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
	个
	33

	70
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
	个
	1

	71
	电源布线耗材
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	室
	1

	72
	给/排水全套装置
	PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50
含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等
	套
	1

	73
	易燃品毒害品储存柜
	1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）×1840mm（H）；门类型：双开门。
2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。
4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。
5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。
6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。
7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。
8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。                                                                                                                 
9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                                                                                       11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3；苯含量不得超过0.09mg/m3。
12.配备接地装置实现完全接地。
13.装箱时柜内外的说明标识：
《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。
	个
	1

	74
	强酸碱柜
	1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。
2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。
3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。
4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。
5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。
6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。
7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。                                                                                                                                                                                              8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。                                                                                      9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。
10.多语言反光警告标签。
	台
	1

	75
	通风药品柜
	1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、药品阶梯、可调脚构成；
2.1、底板：规格≥1000mm×475mm×60mm，采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，配置≥6个调节脚垫。
2.2、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱。
2.3、背板：规格≥995mm×915mm×30mm，整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。
2.4、柜门：规格≥930mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能；
2.5、层板：规格≥910mm×400mm，采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入；
2.6、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，不少于2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能；
2.7、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
3、通风孔：柜体顶部设有通风孔，开孔孔径≥110mm。
	个
	3

	76
	电源布线耗材
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	室
	1

	77
	斜流式管道风机
	功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。
	台
	1

	78
	通风管道
	1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：≥φ110mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。  
（实际管径视现场情况可适当调整）
	套
	1

	
	5、生物智能吊装实验室
	
	
	

	79
	实验桌（教师演示台）
	整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由台面、储物柜、抽屉架、水槽柜组成；
1、台面：规格≥2800mm×650mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用三侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、储物柜：配有3个储物柜，柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG； 
3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥310mm×350mm×125mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；
4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。
5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
	张
	1

	80
	教师椅
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	张
	1

	81
	设备控制终端
	由交互操作单元、用电单元、数据交换单元、配电单元、数据存储单元组成。
一、交互操作单元：
1、采用15.6英寸（偏差±5%）电容触摸液晶屏；
2、采用≥8核，主频≥2.4GHz或不低于该性能主板，内存≥8GB；存储≥64GB；
二、用电单元：
1、壳体规格：≥335mm×190mm×150mm，壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料注塑成型；配备至少1路直流输出接口、至少1路交流输出接口、至少2路插座高压及拓展接口：
2、交流输出：支持输出0-30V交流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
3、直流输出：支持输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
4、插座高压：配备≥2路220V多功能防水五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门；
5、拓展接口：设置≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口，支持 ≥100Mbps有线网络通信。
三、数据交换单元：配置 ≥24口百兆交换机，实现多节点互联；配置百兆网口无线路由器，用于无线访问、远程管理与设备组网；
四、配电单元：由外壳、环境监测模块、开关电源模块、急停开关模块、工作指示模块组成
1、外壳：采用≥1.0mm（±0.1mm）镀锌钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。
2、环境监测模块：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；
3、开关电源模块：配置≥6组开关电源，其中不少于5组开关电源带漏电保护装置；
4、急停开关模块：配置红色急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持手动复位。
5、工作指示模块：配置双色工作指示开关，可实时查看配电单元工作状态；
五、数据存储单元：
1、嵌入式计算模块：采用≥8核，主频≥2.4GHz处理器或同等性能，内存≥8GB；存储≥64GB；≥1TB固态硬盘；
2、视频处理模块：
2.1、全链路状态实时监控‌：动态监测摄像头推流状态（延迟/带宽占用）及录制任务进度；异常断流/中断支持自动恢复；
2.2、智能视频录制与处理‌：支持按任务需求精准指定摄像头录制；采用H.264编码标准；提供MP4 /FLV格式在线预览及断点续传下载功能；
‌2.3、存储生命周期智能管理‌：实时监控系统存储空间，支持按时间策略自动清理过期视频及关联图片，保留关键帧索引与元数据检索能力。
	套
	1

	82
	智能吊装综合控制系统
	由媒介互动区、功能设置区、系统设置区组成。
一、媒介互动区：采用3D可交互模型，对智能吊装系统各功能模块进行实时动态展示及交互控制，包括系统主页互动单元、给排水系统模块互动单元、电源控制系统模块互动单元、照明系统模块互动单元、视频采集系统模块互动单元、功能柱升降系统模块互动单元。
1、系统主页互动单元：集成智能吊装系统的交互模型，设置“一键开启”“一键关闭”“一键复位”功能按键，用户操作后可直接下发对应指令，控制所选设备执行一键启/关/复位操作；支持通过触屏操作，实现模型水平360°旋转；
2、给排水系统模块互动单元：集成给排水系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现给排水功能开启与关闭，给排水功能开启后，模型界面支持实时显示给/排水管线、信号线连接及给水/排水的动态效果；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-25°，右旋角度0-25°；
3、电源控制系统模块互动单元：集成电源控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现高压/低压电源功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示电源启停状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-20°，右旋角度0-20°；
4、照明系统模块互动单元：集成照明控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现照明功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示照明开启/关闭状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-20°，右旋角度0-20°；
5、视频采集系统模块互动单元：集成视频采集系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现摄像采集功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示视频采集旋臂的展开/收起状态；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-90°，右旋角度0-90°；
6、功能柱升降系统模块互动单元：集成功能柱升降系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现功能柱的展开与收起，模型界面支持实时动态展示；支持通过触屏操作，实现模型水平旋转，左旋角度0-45°，右旋角度0-45°。
二、功能设置区：包含首页、给排水系统模块设置、电源控制系统模块设置、照明系统模块设置、视频采集系统模块设置、功能柱升降系统模块设置。
1、首页：支持全选、单选、反选设备，并完成设备的一键启动、一键关闭、一键复位。
1.1、一键启动：支持一键启动所选吊装设备供电、功能柱降下、照明系统模块开启；
1.2、一键关闭：支持一键关闭所选吊装设备电源；
1.3、一键复位：支持一键完成所选吊装设备照明系统模块关闭、视频采集模块收起、已连接排水管道设备启动自动排水、功能柱升起及整体设备断电。
1.4、自定义功能：系统配备“一键启动自定义设置”功能，配备独立设置界面，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块。可自定义的功能应包括高压220V通电、照明、摄像头收展及功能柱收展。界面支持显示各功能的勾选状态，已勾选功能在执行一键启动指令时自动启动，未勾选功能保持关闭状态，以实现系统功能启动的灵活配置。
2、给排水系统模块设置：
2.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
2.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
2.3、支持控制选中设备开启/关闭供水功能；
2.4、支持控制选中设备启用一键排水功能；
2.5、水位查看与管理：可实时查看污水桶水位信息，包括数值区间与状态识别。通过数字进度条及图形方式显示当前污水桶水位，范围覆盖10%～90%；支持基于水位高度自动切换图标不同颜色来实时反映水位当前状态（低水位：<30%/正常水位：30%～80%/高水位：≥80%）；支持通过单选或全选设备触发“一键排水”功能，对选中设备污水桶进行排水操作。
3、电源系统模块设置：
3.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
3.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
3.3、支持控制选中设备开启/关闭AC220V高压电源输出；
3.4、支持对低压输出设备进行参数设置，包含不少于三种输出模式：
3.4.1、不限电压模式：输出电压可在量程范围内连续调节；
3.4.2、定值电压模式：根据用户设定的目标电压精准输出；
3.4.3、范围电压模式：支持由用户端设定电压上限，设定后只能在限定范围内输出电压；
3.5、支持常用电压预设功能，不少于3个预设电压值，便于教学场景中快速调用；
3.6、具备电压记忆功能，自动记忆上次设置参数，提升使用便捷性。
3.7、支持查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源的电池电量状态集中显示，电量范围：0%～100%；电量信息图形化显示，同时支持百分比数值读取；支持基于电池电量自动切换图标不同颜色来实时反映电量当前状态（<25%：低电量预警/25%～50%：电量偏低提示/≥50%：正常电量）；
4、照明系统模块设置：
4.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
4.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
4.3、支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择，照明亮度调节范围0%～100%，至少支持护眼模式，实验模式以及其他模式自由选择，护眼及实验模式下支持实时查看对应功率、色温、光效、频闪波动深度。
5、视频采集系统模块设置：
5.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
5.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
5.3、支持控制选中设备展开/收起摄像头摇臂功能。
5.4、支持本地视频采集与录制功能，录制过程中实时显示录制时间，包括定时录制、不定时录制两种模式：
5.4.1、定时录制模式：支持自定义设置定时录制时长，系统按设定时长自动停止并保存视频，同时支持手动提前结束；
5.4.2、不定时录制模式：可手动随时开始/结束录制；
5.5、支持多画面实时预览功能，可在同一界面同时查看所有接入摄像头的实时视频画面；预览界面支持投屏自由切换，支持≥2个重点视频采集画面放大查看；
5.6、支持根据日历列表查看所有录制视频，可查看对应日期录制视频总数；支持查看对应日期视频详情，包括录制设备名称、录制开始时间及录制时长。
6、功能柱升降系统模块设置：
6.1、支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；
6.2、控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/故障中）；
6.3、支持控制选中设备展开/收起功能柱。
三、系统设置区：包含系统信息查看、参数设置、密码管理。
1、系统信息：显示产品序列号、固件版本号、硬件版本号、激活时间、到期时间、二维码；
2、参数设置：支持设置实验室名称/编号、定时关机时间、开机方式、开机问候语设定；
3、密码管理：支持设置开机密码。
	套
	1

	83
	智能吊装综合监测系统
	统一展示系统运行过程中产生的各类状态信息，通过图形化界面与弹窗消息方式进行实时推送；分为常规提醒、异常提醒与故障提醒：
1、常规提醒（用于提示需关注但不影响系统正常运行的状态信息）：
1.1、电池低电量提醒：在设备通电检测到任意低压电源电量≤25%时自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；支持点击跳转至电池电量管理界面；支持查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源的电池电量状态集中显示，电量范围：0%～100%；电量信息图形化显示，同时支持百分比数值读取；支持基于电池电量自动切换图标不同颜色来实时反映电量当前状态（<25%：低电量预警/25%～50%：电量偏低提示/≥50%：正常电量）；支持查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源的电池电量状态集中显示，电量范围：0%～100%；电量信息图形化显示，同时支持百分比数值读取；支持基于电池电量自动切换图标不同颜色来实时反映电量当前状态（<25%：低电量预警/25%～50%：电量偏低提示/≥50%：正常电量）；
1.2、污水桶排水提醒：当任意设备污水桶水位达到≥70%时自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；支持点击跳转至水位查看与管理界面；可实时查看污水桶水位信息，包括数值区间与状态识别。通过数字进度条及图形方式显示当前污水桶水位，范围覆盖10%～90%；支持基于水位高度自动切换图标不同颜色来实时反映水位当前状态（低水位：<30%/正常水位：30%～80%/高水位：≥80%）；支持通过单选或全选设备触发“一键排水”功能，对选中设备污水桶进行排水操作。
1.3、过滤网清洗提醒：单台设备累计排水次数超过200次后自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；支持跳转查看过滤网拆洗方法提示说明界面，提示说明以图文结合形式体现；
2、异常提醒（用于提示系统可能存在风险或即将影响正常运行的情况）：
2.1、高压过载提醒：检测到有设备高压电源过载，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.2、功能柱收展异常提醒：功能柱收展过程中遇阻、卡滞或检测到信号线连线阻挡，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.3、视频采集异常：摄像头离线、视频数据无信号问题，系统自动弹出提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.4、电池异位提醒：在功能柱展开/收起过程中，检测到电池未处于规定位置，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
2.5、电池温度过热：系统检测到有低压电源电池温度持续过热≥1分钟，系统自动弹出提醒，提示设备数量、编号及状态；提供异常原因及排查建议；
3、故障提醒（用于提示系统中出现的实际运行故障，提醒用户立即处理）：
3.1、排水故障提醒：包括排水失败、水位异常无下降等问题，系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.2、设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常、信号丢失、掉线等；系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.3、摄像头收展故障提醒；摄像头摇臂无法正常展开或收起，定位电机/限位开关异常；系统自动触发提醒，提示设备数量、编号及状态；提供故障原因；
3.4、所有故障类型均支持实时弹窗提醒与图层高亮定位；故障信息中自动汇总故障设备数量与位置信息；
3.5、系统支持自动集成报修机制：故障弹窗内集成“联系售后”按钮，点击后可拨打厂商售后电话，便于快速响应；所有故障记录支持查看。
	套
	1

	84
	实验桌（学生）
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线型工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
	张
	24

	85
	学生凳
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用优质环保工程塑料整体成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	个
	48

	86
	集成箱体模块
	构成：由箱体、转轴保护罩、功能柱、控制单元构成；
一、箱体：整体规格：≥1200mm×500mm×170mm，由双层箱体、防尘板、底板组成。
1、双层箱体：由上层箱体和下层箱体组成；上层箱体≥1200mm×365mm×95mm，下层箱体≥1200mm×500mm×75mm；箱体采用铝合金挤出成形，壁厚1.5mm（±0.2mm），表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能；
2、防尘板：≥1200mm×325mm，采用0.75mm（±0.2mm）镀锌板，金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理；
3、底板：≥1195mm×345mm，采用1mm（±0.2mm）镀锌板，金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，设有功能柱安装口。
二、转轴保护罩：≥290mm×260mm×135mm，采用ABS材质一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性。
三、功能柱：≥185mm×170mm×950mm，由功能柱柱体和系统模块安装面板组成；
1、功能柱柱体：≥185mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线。采用DC24V推杆电机升降，与箱体主结构连接，升降角度：0-90°，行程范围：0-250mm；
2、系统模块安装面板：≥185mm×145mm×835mm，由控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板、低压电源安装面板、供电拓展接口安装面板组成；控制单元安装面板：≥185mm×70mm×200mm；状态监测系统模块安装面板：≥185mm×70mm×220mm；低压电源安装面板设置不少于2个规格≥185mm×145mm×110mm低压电源安装位，支持低压电源嵌入式安装；供电拓展接口安装面板规格≥185mm×70mm×180mm，支持嵌入式安装≥2个220V五孔插座、≥2个USB供电接口、≥2个RJ45网络接口、1个急停按钮；所有模块安装面板均采用ABS材质一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
四、控制单元：以不低于32位MCU为核心，能够完成移动电源归位监测、水槽通讯线缆状态监测、功能柱升降到位监测、设备插座供电电流检测、供水流量检测、电源供电控制、220V插座输出控制、功能柱升降控制、给排水控制、照明控制。
	组
	12

	87
	照明系统模块
	1、整体规格：≥1190mm×60mm×25mm，结构采用防眩微菱晶扩散板，铝合金底壳；
2、驱动规格：≥120mm×35mm×25mm；驱动类型：外置隔离高功率无频闪驱动；
3、功率：32W±3W；
4、色温：5000k±300k；
5、功率因数：≥0.9；
6、显色指数：Ra≥90；
7、光效：≥90 Lm/W；
8、频闪要求：频闪波动深度≤0.5%；
9、亮度调节：产品具备亮度调节功能，亮度调节范围0-100%。
	组
	12

	88
	电源控制系统模块
	整体规格：≥185mm×145mm×405mm；由低压输出单元、高压输出单元、拓展接口单元、急停控制单元构成；
一、低压输出单元：
1、配置数量：≥2个低压电源，移动电源形式，可脱离功能柱独立使用。低压电源规格：≥135mm×120mm×75mm，壳体采用ABS材质注塑成型。内置1.25英寸（偏差±5%）旋钮屏，支持旋转及按压屏幕设置交流、直流电压及倒计时时长，显示输出电压值、电流值及倒计时。内置交流、直流输出端口。
2、低压电源工作模式：支持连接功能柱固定供电以及脱离功能柱独立供电两种模式；
2.1、固定供电（连接功能柱供电）：支持不限电压供电、定值电压供电、范围电压供电三种模式；
2.1.1、不限电压供电：直流输出：支持用户在不限电压状态下通过旋钮屏设置，量程0-24V，调节精度0.1V，额定电流≥3A，具备过载输出保护；交流输出：支持用户在不限电压状态下通过旋钮屏设置，量程0-15V，调节精度0.1V，额定电流≥3A；具备过载输出保护；
2.1.2、定值电压供电：通过综合控制系统设定低压电源交流、直流电压。设定后，用户无法自行调节，只能输出定值电压；
2.1.3、范围电压供电：通过综合控制系统设定交流、直流范围电压，设定后，用户只能在限定范围内调节电压，无法超过设定上限；
2.2、独立供电（脱离功能柱供电）：支持不限电压供电、定值电压供电、范围电压供电三种形式；
2.2.1、不限电压供电：直流输出：支持用户在不限电压状态下通过旋钮屏设置，量程0-20V，调节精度0.1V；0-10V，额定电流≥3A，10.1-20V，额定电流≥1.5A，具备过载输出保护；交流输出：支持用户在不限电压状态下通过旋钮屏设置，量程0-14V，调节精度0.1V；0-10V，额定电流≥3A，10.1-14V时，额定电流≥1.5A，具备过载输出保护；
2.2.2、定值电压供电：通过综合控制系统设定低压电源交流、直流电压。设定后，用户失去操作权限，只能输出定值电压；
2.2.3、范围电压供电：通过综合控制系统设定交流、直流范围电压，设定后，用户只能在限定范围内操作电压，无法超过设定上限。
3、充放电性能：
3.1、充电性能：从 0% 充至 100% 的完整充电周期时长 ≤1.5 h；
3.2、供电时长：在30W恒定负载条件下，可持续稳定输出≥1.5h；在5W恒定负载条件下，可持续稳定输出≥8h。
二、高压输出单元：设置≥2个220V五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门；
三、拓展接口单元：设置≥2个USB供电接口，输出电压：直流5V，额定电流≥2A；设置≥2个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信；
四、急停单元：设置红色急停旋钮，具备“一键断电”功能；可实现全模块电源强制中断；支持手动复位。
	组
	12

	89
	给排水系统模块
	由给水/排水接口单元、废水收集排放单元、排水控制系统单元构成；
一、给水/排水接口单元：进、出水口应置于功能柱底部，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。
二、废水收集排放单元：配置独立污水桶作为临时储水单元，连接主系统排水模块，实现集中废水收集与智能排放功能；
1、材质规格：封闭式桶体，配置可开启桶盖，容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm；设有专用进水口与排气孔，防止异味扩散并保障内部压力平衡；主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能；
2、排水控制：内置≥8组液位传感器，可实时监测桶内10%-90%范围水位高度；当水位达到预设上限时，系统自动启用排水装置，防止溢出；
3、过滤装置：规格：≥φ125mm×270mm；圆柱体网格结构，主体材质采用PP+尼龙；可拆卸设计，与桶盖采用旋转卡扣式连接；内置不少于350目可更换滤网，支持定期更换与冲洗；
4、水泵：内置≥24V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。
三、排水控制系统单元：
1、自动排水功能：系统集成液位检测模块，对污水桶内液位进行实时监测；当液位达到设定阈值时，自动触发排水控制逻辑，启动内置排水水泵，将污水经连接管道排入顶部排水总管后流出；
2、手动排水功能：系统配备专用手动排水按键，用户可根据需求手动启动排水流程；手动启动后，系统控制水泵工作，完成污水排放，排放路径同自动模式。
	组
	12

	90
	状态监测系统模块
	由设备状态指示单元、设备状态检测单元构成。
一、设备状态指示单元：配置≥95mm×60mm显示屏，以图形化界面+数字信息方式，实时显示各个功能模块工作状态，包含环境检测信息显示、给水状态指示、排水状态指示、照明状态指示、信号线连接指示、故障信息显示：
1、环境监测信息显示：显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH），精度分别不低于±0.5℃和±3%RH；
2、给水状态指示：显示给水系统当前启/停状态；
3、排水状态指示：显示排水系统当前启/停状态、排水运行计时；
4、照明状态指示：显示照明开关及照明模式；
5、信号线连接指示：显示信号线连接状态（连接/未连接）；
6、网络线连接指示：显示网络连接状态（连接/未连接）；
7、故障信息显示：支持多项功能模块的故障代码显示。
二、设备状态检测单元：配置≥130mm×3mm全彩LED状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态，具备三种基本状态识别逻辑：
1、绿色指示灯常亮：设备处于待机状态，当前无功能模块运行；
2、蓝色指示灯常亮：设备任意功能模块运行中；
3、红色指示灯闪烁：设备检测到任意故障，提示维护或停止运行，可结合声音蜂鸣器实现“声光双重提示”。
	组
	12

	91
	视频采集系统模块
	整体规格：≥155mm×105mm×680mm，由驱动基座单元、旋臂单元、视频采集单元构成；
一、驱动基座单元：规格：≥155mm×105mm×190mm，由防护壳、电机、控制板、限位开关组成；
1、防护壳：采用1.5mm（±0.1mm）厚ABS塑料注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
2、电机：采用直流蜗杆减速电机；额定电压≥24V；空载转速≥5转/min；
3、控制板：以不低于32位MCU为核心，支持同时监测≥8路开关信号；采用≥2台直流电机平稳工作；同时为≥2路摄像头提供稳定供电，实现对旋臂单元展开/收起的智能控制；
4、限位开关：内置≥4个限位开关，旋臂运行至设定位置时，限位开关触发并停止电机，防止超程和结构损坏。
二、旋臂单元：主体采用铝合金材质挤出成型，表面经环氧树脂喷涂处理；设置≥2组旋臂单元，每组旋臂均采用双折叠收纳设计，由竖直转出臂和水平旋转臂组成，各关节均内置阻尼定位结构；竖直转出臂：规格≥45mm×70mm×625mm；竖直旋转折叠角度0-90°，采用电机驱动控制，支持由综合控制系统一键展开与收起，内置限位与防护设计，展开至预设角度后自动停止；水平旋转臂：规格≥30mm×70mm×370mm；水平旋转折叠角度0-120°，采用手动展开/收起方式，支持实现多角度停留。
三、视频采集单元：规格≥35mm×50mm×95mm；外壳采用壁厚2.5mm（±0.1mm）ABS塑料注塑成型，具备两路网络摄像机，分别安装于两侧旋转臂，支持分别从左右两侧采集视频，实现对实验区域的双向覆盖；
1、图像采集分辨率：≥400万像素；最大支持≥800万像素；
2、传感器类型：逐行扫描CMOS图像传感器，感光尺寸不小于1/3"；
3、最低照度：彩色，≤0.05 Lux @（F1.2，AGC ON）或具备同等低照度成像能力；
4、焦距&视场角：焦距：≥2.0mm，水平视场角：≥90°，垂直视场角：≥55°，对角视场角：≥100°。
	组
	12

	92
	洗眼器
	1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。
4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。
	个
	1

	93
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	个
	1

	94
	多功能水槽台
	1、整体规格：≥445mm（L）×600mm（W）×825mm（H）；由槽体和柜体组成；
2、槽体：≥445mm（L）×600mm（W）×250mm（H），采用PP材质一体化注塑成型；由功能区和洗涤区构成；
2.1、功能区：配置废料桶、内冲洗喷淋装置、出水装置、综合给排水接口；内置储物口、洗眼器安装孔位。
2.1.1、废料桶：内径≥105mm，深≥100mm，采用PP材质一体化注塑成型。翻盖式设计，可任意取放，便于倾倒和清洁。
2.1.2、内冲洗喷淋装置：直径≥105mm，采用PP材质一体化注塑成型；支持单手按压出水，松手即止水，按压行程≥3.5mm。喷头设计≥10孔，不同角度均匀出水，全方位冲刷容器内壁。飞轮上设置≥2档定位卡槽，适配不同直径容器口径，防止冲洗过程中容器晃动及杯沿磨损。整体为可拆卸式设计，便于清洁。
2.1.3、出水装置：一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞；
2.1.4、综合给排水接口：包括供水接口、排水接口、信号供电接口、手动给排水按钮。供水接口、排水接口：采用≥4分快速水管接口，自动锁紧，快速插拔无溢漏，带有止水功能，接口意外脱开自动止水；信号供电接口：采用≥9Pin快接防水航空插头，包含≥2Pin24V电源、≥3Pin220V电源、≥2Pin信号传输、≥1Pin设备握手信号，快速拔插，连接方便； 每Pin通流能力≥10A；手动排水按钮：采用持续按压排水方式，松手即停；
2.1.6、储物口：内置数量≥2个，内径≥90mm，深≥125mm；
2.2、洗涤区：内壁规格≥330mm（L）×255mm（W）×195mm（H），PP材质。内壁左右两侧内置卡槽，支持放置洗涤框。配置折叠式滴水架、过滤装置。
2.2.1、折叠式滴水架：≥295mm（L）×20mm（W）×170mm（H），采用PP材质一体化注塑成型，壁挂式设计，安装于水槽内部，配置≥5支滴水棒，长≥80mm，滴水棒通过转轴与固定板连接，可以根据实际使用需求自由折叠，展开时可作为支撑点，用于搁置试管、烧杯等实验器材。每根滴水棒收起时，两侧均设有卡扣，能够实现滴水棒的稳固固定。
2.2.2、过滤装置：由过滤板和过滤网构成；过滤板：≥260mm（L）×145mm（W）×7.5mm（H），采用PP材质一体化注塑成型。安装于水槽底部，可单独拆卸，表面分布有大量过滤孔，承担初级过滤功能，用于过滤大颗粒残渣。过滤网：外径≥80mm，55-60目精细网口，不锈钢材质。放置于排水口，易于拆卸清洗，承担二级精细过滤功能，能够拦截细小杂质和颗粒，可反复使用。
3、柜体：≥445mm（L）×600mm（W）×695mm（H）；由柜门和柜身组成；
3.1、柜门：≥440mm（L）×35mm（W）×430mm（H），壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料一体注塑成型，前后开门设计，方便检修。柜门与柜身采用上下插轴旋转式结构连接，实现无金属铰链的开合与转动；柜门设有自动定位与防松结构，闭合后可自动吸附定位；
3.2、柜身：由前后两块侧板组装而成，壁厚3mm（±0.2mm），ABS材质，柜身左右两侧分别设置≥5条加强筋，用于增强柜体结构强度；柜身设置内凹式扣手，便于开合，防止磕碰；柜身两侧安装≥2个防水五孔插座，满足设备用电需求。
	个
	12

	95
	电源布线耗材
	电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。
	室
	1

	96
	网络布线耗材
	1.六类网线
2.导体材质：无氧铜
3.数量：4对8线
4.传输速率：1000Mbps
	室
	1

	97
	给/排水全套装置
	1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。
2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	套
	1

	98
	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
吊装两头采用端盖密封，防止灰尘进入。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS端盖等。
	套
	1

	99
	吊装系统安装调试
	吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括：
1、设备控制终端安装调试：
2、智能吊装综合控制系统安装调试；
3、智能吊装综合监测系统安装调试；
4、集成箱体模块安装调试；
5、照明系统模块安装调试；
6、电源控制系统模块安装调试；
7、给排水系统模块安装调试；
8、状态监测系统模块安装调试；
9、视频采集系统模块安装调试。
	室
	1

	
	6、生物准备室
	
	
	

	100
	实验桌（准备台）
	整体规格：≥3030mm×1200mm×900mm；由台面、台身、水槽柜、抽屉组成；
1、台面：规格：≥2930mm×1200mm×12.7mm，采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体热压成型，表面防滑、耐磨、耐冲击，满足理化实验室安全使用标准；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用双侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、台身：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；台身由立柱、横梁、封板组装而成；
2.1、立柱：桌体承重部件，由侧立柱和中立柱组成，侧立柱规格：≥1200mm×80mm×900mm，中立柱规格：≥1200mm×100mm×885mm，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
2.2、横梁：前横梁规格：≥1155mm×60mm×25mm，后横梁规格：≥1130mm×60mm×25mm，预留立柱，抽屉安装孔位；
2.3、封板：规格：≥1130mm×40mm×790mm，封板上设置快拆门，方便安装及检修；
3、水槽柜：规格：≥500mm×600mm×885mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑；
4、抽屉：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置4个内部规格：≥485mm×315mm×110mm抽屉，台面表层采用防滑耐磨压纹结构，整体均匀一体抽屉为双层结构，具备静音降噪功能，采用静音阻尼导轨，开合顺畅、低噪稳定；配备内嵌式环保塑料拉手，美观耐用、安全防磕碰。
	张
	1

	101
	仪器柜
	1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、可调脚构成；
2.1、底板：规格≥1000mm×475mm×60mm，采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理；
2.2、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱；
2.3、背板：规格≥995mm×915mm×30mm，整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，凹凸造型设计，避免背板变形；
2.4、柜门：规格≥930mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型，柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能；
2.5、层板：规格≥910mm×400mm，采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力；
2.6、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
	个
	2

	102
	标本柜（单面）
	1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。
	个
	2

	103
	药品柜
	1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、药品阶梯、可调脚构成；
2.1、底板：规格≥1000mm×475mm×60mm，采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理；
2.2、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱；
2.3、背板：规格≥995mm×915mm×30mm，整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形；
2.4、柜门：规格≥930mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能；
2.5、层板：规格≥910mm×400mm，采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。
2.6、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，不少于2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。
2.7、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
	个
	2

	104
	储物架（主）
	整体规格：≥530mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、可调脚构成；
1、顶板：规格：≥510mm×470mm×15mm，厚度≥0.8mm，钣金喷塑处理；
2、立柱：主体承重结构，由2根前立柱和2根后立柱组成；
2.1、前立柱：≥30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。前端设有阶梯式限位槽，槽深≥5mm，用于与滑轨形成稳定的机械锁固；
2.2、后立柱：≥30mm×30mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。
3、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；
3.1、前横梁：≥20mm×50mm×430mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。前横梁通过增强尼龙连接件插接固定于立柱上，连接件通过螺钉固定于立柱内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.2、后横梁：≥20mm×50mm×440mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。后横梁通过增强尼龙连接件插接固定于纵梁上，连接件通过螺钉固定于纵梁内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.3、纵梁：≥20mm×50mm×460mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。纵梁与立柱连接采用插入式螺钉紧固方式，实现直角稳固连接。
4、可调脚：采用PP材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
	个
	1

	105
	储物架（副）
	整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、可调脚构成；
1、顶板：规格：≥510mm×470mm×15mm，厚度≥0.8mm，钣金喷塑处理；
2、立柱：主体承重结构，由1根前立柱和1根后立柱组成；
2.1、前立柱：≥30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。前端设有阶梯式限位槽，槽深≥5mm，用于与滑轨形成稳定的机械锁固；
2.2、后立柱：≥30mm×30mm×1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于托盘或层板的安装与固定。
3、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；
3.1、前横梁：≥20mm×50mm×430mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。前横梁通过增强尼龙连接件插接固定于主/副架对应立柱上，连接件通过螺钉固定于立柱内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.2、后横梁：≥20mm×50mm×440mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。后横梁通过增强尼龙连接件插接固定于主/副架对应纵梁上，连接件通过螺钉固定于纵梁内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.3、纵梁：≥20mm×50mm×460mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。纵梁与立柱连接采用插入式螺钉紧固方式，实现直角稳固连接。
4、可调脚：采用PP材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
	个
	3

	106
	移动推车
	1.规格参数：≥1110mm×480mm×1100mm；
2.材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料；
3.架体：由推车顶层平台、铝合金把手、铝型材框架等组成；
4.推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，采用抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；
5.移动推车支持同时配置≥3个层板，≥4个柔性托盘；
6.架体立柱预设孔位，配合层板或柔性托盘可实现上下高度灵活调整；
7.移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能。
	个
	1

	107
	柔性托盘
	1、规格：≥435mmx435mmx100mm，
2、构成：柔性托盘由托盘（密封型）、识别牌、滑轨、斜放固定装置组成；
2.1、托盘
2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，密封盖规格：≥430mmx400mmx10mm，采用ABS塑料一体注塑成型。
2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。
2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。
2.1.4、框边四周配有通道节点，每面分别设有≥9个通道节点，间距≥25mm。
2.2、识别牌：
2.2.1、规格≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型 ；
2.2.2支持斜面、正面卡放于托盘前端，便于器材识别与管理；
2.3、滑轨
2.3.1、规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型；
2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘滑出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。
2.4、斜放固定装置
2.4.1、材质：增强尼龙一体化注塑成型；
2.4.2、配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥125度位置停靠。
	个
	8

	108
	柔性托盘
	1、规格：≥435mmx435mmx100mm，
2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成；
2.1、托盘
2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型。
2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。
2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。
2.1.4、框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm。
2.2、识别牌
2.2.1规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型；
2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理；
2.3、滑轨
2.3.1、规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型；
2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘滑出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。
	个
	16

	109
	托盘封割器
	规格：≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。采用优质环保工程塑料整体成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。
	对
	48

	110
	托盘滑动分格器
	规格≥35mmx180mmx100mm，SAN塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
	个
	48

	111
	层板
	1、规格：≥445mmx465mmx20mm；
2、材质结构：采用壁厚≥3mmABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计，以增加整体强度，且预留了≥3条通道，支持插入钢条以增强层板承重力。层板前后两侧设有层板封割器安装孔位，便于封割器固定安装；
3、配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度，灵活调整储物空间。
	个
	11

	112
	层板封割器
	1、规格：≥475mmx65mmx3mm；
2、材质结构：采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动。
	个
	22

	113
	多元滑动分格器
	1、材质：采用ABS塑料一体注塑成型；
2、组成：由L型固定器和多元分格板组成；
2.1、L型固定器：35mmx35mmx50mm，支持与多元分格板以卡放、插放形式组合，实现分格器的滑动与固定；
2.2、多元分格板：规格：460mmx50mmx3mm，中间设置凹槽，便于L型固定器的固定和滑动，与L型固定器配合使用，能够自由滑动调整位置，如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
	个
	33

	114
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
	个
	1

	115
	给/排水全套装置
	PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50
含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等
	套
	1

	
	7、高中理化生实验箱
	
	
	

	116
	高中物理电学实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于46个电学实验：【欧姆定律实验】【描绘小灯泡的伏安特性曲线】【灵敏电流计改装大量程电表】【伏安法测电阻】【研究导体电阻与长度、横截面积的定量关系】【探究导体电阻与材料和温度的关系】【电阻率】【研究路端电压与负载关系】【练习使用多用电表】【电池的电动势和内阻的测量】【电容器在直流电路中的作用】【逻辑电路之与门电路】【逻辑电路之或门电路】【逻辑电路之非门电路】【电感对交变电流的影响】【电容对交变电流的影响】【探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系】【探究变压器原、副线圈电流与匝数的关系】【干簧管磁化开关作用】【观察光敏电阻的特性】【观察热敏电阻的特性】【霍尔元件】【双金属温度传感器】【温控开关】【测量光照的强度】【温度报警器】【二极管的特性研究】【起整流器作用的二极管】【硅树脂二极管的伏安特性特征曲线】【稳压二极管的特性研究】【稳压二极管的特性曲线】【光电二极管】【检测发光二极管】【桥式整流器】【滤波电路】【太阳能电池】【NPN 和 PNP 晶体管】【晶体管做开关】【电容对晶体管电路的延迟作用】【光敏电阻触发晶体管】【晶体管作为放大器】【晶体管的特征曲线】【三极管放大倍数的稳定】【晶体管的温度控制】【门窗防盗自动报警装置】【光控开关】等。
三、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有可拼接式9孔插板，内设20片9孔铝板，通过插拔电学模块和连接线搭建各种电路，模拟电器线路板电路；
2、配有通用固定器模块、可插拨继电器模块、霍尔元件模块、桥式整流器模块及由各种功能电子元件组成的模块共30种，共配置38个模块，其中电阻模块5种，最小电阻47Ω，最大电阻4.7KΩ；功能齐全，还配有门电路实验器及电源的电动势和内阻实验器及主控制模块等，适用高中物理电路的搭建和探究；
3、配有滑动变阻器、变压器、蜂鸣器、电烙铁、太阳能电池板、LED手电筒、圆柱形磁铁等器材，配合电学模块、电流表、电压表进行实验，实现教师和学生深入探究高中电学实验； 
	套
	13

	117
	高中物理热学实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于22个热学实验：【分子热运动】【分子间存在间隙】【分子间的相互作用力】【用油膜法估测油酸分子的大小】【模拟大气压产生的机理】【热平衡】【用温差电偶测量温度】【金属的线膨胀】【双金属片特性的应用】【探究气体等温变化规律】【探究气体的等压变化规律】【探究气体的等容变化规律】【探究分子运动速率分布规律】【晶体与非晶体实验】【液体表面张力的实验】【浸润与不浸润实验】【毛细现象实验】【饱和蒸汽实验】【冰融化需要的热量】【液化过程释放的热量】【蒸馏】【晶体的溶解热】等。
三、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有表面张力实验器、电烙铁、油膜实验器、双金属片、丁烷微焰灯、针孔隔热板、玻璃管直管、红水温度计等实验器材，还配有金属丝、白云母片、硫代硫酸钠、氯化钠、实验室防沸玻璃珠等物品配合完成热学实验；
2、还配有英式四爪夹、塑料量筒、拉环吸盘、注射器、多用管夹等器材配合通用实验箱中的多用支架底座、公头连接杆、母头连接杆、多用转接头、剪刀搭建实验装置，进行热学实验探究；
	套
	13

	118
	高中物理新能源实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于20个新能源实验【光对太阳能电池电压和电流的影响】【太阳能电池的受光面积对电压和电流的影响】【探究无光照时太阳能电池在直流电路中的作用】【太阳能电池的电压和电流与光照强度（距离）的函数关系】【太阳能电池的暗特性曲线】【太阳能电池的伏安特性曲线】【燃料电池发电】【电解槽的特性曲线】【电解槽的库伦效率和能量效率】【电池模块的伏安特性曲线】【电池模块的法拉第和能量效率】【燃料电池系统的效率】【空气呼吸型燃料电池的伏安特性】【风速的影响】【风向对风力发电机的影响】【带负载下观察风力发电机】【风叶数量对风力发电机的影响】【温差发电】【珀尔贴效应：热电制冷器（TEC）】【珀尔贴效应：制热原理的应用】等。
三、主要配置及用材    
1、配备新能源氢燃料电池，采用纯净水电解模块、氢气氧气储存模块、氢燃料电池模块一体成型，小巧美观实用；
2、配有风力发电模块、半导体温差发电实验器、温度计、两种规格烧杯及各种规格的硅胶管，满足实验需求；
3、配有直线连接器、直角连接器、中断连接器、红色LED连接器、开关连接器等电学模块，配合太阳能电池板、风力发电模块、温差发电模块等组合成新能源实验的各种电路；
3、配合通用实验箱的多用支架底座及连接杆、各种连接线、数显万用表等，能够灵活快速搭建实验装置，满足新能源实验需求。  
	套
	13

	119
	高中物理光学实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于42个光学实验：【测定玻璃的折射率】【空气-玻璃范围间的折射】【光在两液体间的折射】【光在空气-水范围间的折射】【光在玻璃一空气间的折射】【光穿过平面玻璃板的实验】【棱镜的折射】【多棱镜的折射】【直角棱镜的反射】【观察全反射现象】【涅耳双面镜实验】【使用涅耳双棱镜实验】【牛顿环】【用双缝干涉测量光的波长】【棱边衍射】【巴比涅原理的窄障碍物衍射】【双缝衍射】【多缝衍射】【光栅衍射】【应用光栅衍射确定波长】【泊松亮斑】【产生衍射的条件】【十字光栅衍射】【圆孔衍射】【同尺寸圆孔系统衍射】【光学仪器的分辨率】【显微镜的分辨率】【光栅的光谱分辨率】【光的偏振现象】【探究光是横波还是纵波】【应力双折射偏振】【色偏振】【反射偏振】【折射偏振】【色散偏振】【马吕斯定律】【方解石中的双折射】【布儒斯特定律】【在糖溶解中偏振的旋转】【椭圆和圆偏振】【折射时光的色散】【观察全息照片】等。
三、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有灯箱、5灯光源、LED灯、测量放大镜、透镜架、凸透镜组、光屏、滑行座、对象板夹、可调狭缝、蜡烛台等实验器材；
2、配有牛顿环、菲涅尔双面镜、三棱镜、方解石晶体、光敏电阻模块、光弹性模型、挡光板组、滤光片组、控光片组、衍射光栅组、偏振片、泊松亮斑、梯形棱镜、直角棱镜、半圆透镜等实验器材；
3、配有折射实验刻度盘、圆规套装、透明直尺、玻璃片、烧杯、铝箔、天然高透云母片、透光水槽、载玻片、海绵、甘油、绝缘角、A4纸、剪刀等实验器材。
	套
	13

	120
	高中物理磁学实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于30个磁学实验：【磁性和非磁性物质】【研究磁场的方向】【磁极和极性】【磁铁的引力（斥力）】【磁化和退磁】【分解磁铁（基本磁铁）】【结合磁铁】【同名磁极间的磁力线图】【异名磁极间的磁力线图】【U型磁铁所形成的磁力线】【地球磁场】【磁极的相吸以及相斥】【电流的磁效应】【安培右手螺旋定则】【电磁驱动】【电磁阻尼】【环型单匝线圈磁场】【螺管线圈磁场】【探究通电螺线管外部的磁场分布】【电磁铁】【电铃】【电磁继电器】【继电器】【磁场对通电导线的作用】【电动机原理】【电磁波的产生】【使用永磁铁产生感应电压】【使用电磁铁产生感应电压】【电压的转换】【串联形式的电动机】等。
三、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有可拼接式9孔插板和电位器模块、电线盒模块、电阻模块、开关模块等电学模块，插接搭建各种电磁学电路；
2、配有磁学磁铁：U型外壳采用ABS材料，下面两个外孔上安装安培力轨道，上部凹槽处安装阻尼架，底部可安装磁旋转架，可插入不锈钢轴针，与配有的电磁驱动铝筒、强阻尼摆、弱阻尼摆、塑料阻尼摆、安培力轨道、滚动铜管、磁场阻尼架、圆柱形磁铁、磁铁托、不锈钢轴针等器材完成电磁学实验；
3、配有楞次定律实验器、磁性变压器、直流发电机、螺线圈、圆柱形磁铁等实验器材，配合通用实验箱中的数显万用表等完成磁性实验。
	套
	13

	121
	高中物理力学实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于8个主题【运动的描述】【匀速直线运动】【相互作用】【牛顿运动定律】【曲线运动】【机械能守恒定律】【机械振动和机械波】【动量守恒定律】以下的62个力学实验【用打点计时器测速度】【测量滑块在气垫轨道上滑行的速度】【探究小车速度随时间变化的规律】【测定匀变速直线运动的平均速度和瞬时速度】【用气垫导轨测定匀变速直线运动的加速度】【用气垫导轨研究匀变速直线运动的位移和时间关系】【用打点计时器研究自由落体运动】【测反应时间】【用光电门研究自由落体运动】【气垫导轨测重力加速度】【悬挂法确定物体的重心】【探究弹力与弹簧伸长量的关系】【弹力】【物体微小形变实验】【探究摩擦力】【探究求合力的方法】【斜面上力的分解】【作用在滑轮装置上的力】【稳定性】【不平衡状态下杠杆的作用力】【平衡状态下杠杆的作用力】【研究有固定转动轴物体的平衡条件】【移位单摆的回复力】【惯性实验】【探究加速度与力、质量的关系】【探究加速度与力、质量的关系一种更准确的新方法】【用气垫导轨验证牛顿第二定律】【探究作用力与反作用力的关系】【用气垫导轨验证牛顿第三定律】【曲线运动速度的方向】【比较平抛小球与自由落体小球的运动】【研究平抛运动】【用圆锥摆粗略验证向心力的表达式】【向心力的大小跟物体做圆周运动半径大小的关系】【探究弹性势能的表达式】【探究功与物体速度变化的关系】【用光电门探究功与物体速度变化的关系】【用气垫导轨验证动能定理】【重力势能和弹性势能】【验证机械能守恒定律】【用气垫导轨验证机械能守恒定律】【用光电门验证机械能守恒定律】【游标卡尺和螺旋测微器】【弹簧振子】【用气垫导轨研究简谐振动的规律】【弹簧片振荡】【阻尼】【相位】【位移-时间记录】【探究单摆周期与摆球振幅、质量、摆长的关系】【用单摆测定重力加速度】【光电式单摆实验】【测定弹簧振子周期倔强系数K值】【验证简揩振动的周期T=2π√（L/g）关系】【验证简揩振动的振幅与周期无关】【受迫振荡和共振】【复摆（物理摆）】【耦合摆系统】【横波与纵波的传递】【用气垫导轨探究碰撞中的不变量】【用小车轨道探究碰撞中的不变量】【用光电门探究碰撞中的不变量】【用平抛碰撞仪探究碰撞中的不变量】等。
三、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有受迫振动和共振演示器、平抛数落仪、重心实验器、物体微小形变实验器、机械能守恒实验器、平抛与碰撞实验器、多用力学轨道、气垫导轨、电磁打点计时器、光电门传感器、数字计时器等实验仪器；
2、配有电磁铁 、角度仪 、摩擦块 、螺旋弹簧组 、水平滑轮 、杠杆 、台面支架底座 、槽码及槽码托 、物理摆 、侧动摆、钢弹簧片 、横波弹簧、纵波弹簧、双线摆球 、单摆球组、水平滑轮 、小滑轮 、钩码等实验器材；
3、配有力的合成与分解轮架B 、汇力环 、毛细管 、单摆支杆 、受迫振动支杆 、光电门支杆 、电磁打点计时器底座 、固定针、胶头滴管 、砂纸  、电源适配器 、各类手拧螺丝、螺母、各种尺寸钢球、重锤 、直尺等各类辅助实验器材。
	套
	13

	122
	高中物理静电学实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于16个静电学实验：【静电感应现象】【验电器的功能】【导体和非导体的静电感应】【验电器的静电感应】【导体可以储存电荷】【正电荷和负电荷的存储】【金属摆传递电荷】【用描迹法画出电场中平面上等势线】【探究平行电极间的电场线】【环形电场的电场线】【电场强度】【匀强电场和非匀强电场】【研究空腔导体内表面的电荷】【用验电器检测导电性】【电离放电】【尖端放电】
三、主要配置及用材                                                                                                               
配有验电器套组、法拉第铝桶、静电感应板、聚碳酸酯板、亚克力管、丙烯酸树脂塑料棒、聚丙烯塑料棒、静电绝缘木柱、氖气灯泡、不锈钢棒、塑料棒夹等实验器材，有铝箔条、毛皮、丝绸等材料配合进行静电学实验探究。
	套
	13

	123
	高中物理通用实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取该主题实验器件装箱清单等信息；
4、主要用于配合高中物理其他实验箱，完成高中物理实验。
三、主要配置及用材    
1.配备电流表、电压表、检流计、指针万用表、数显万用表、电子停表、电子秤、条形盒测力计、圆筒测力计、螺旋测微器、游标卡尺、光学刻度尺、不锈钢直尺、卷尺、圆规套装等测量仪器；
2.配备各种转接头、支撑杆、连接杆、多用支架底座、圆筒测力计架、多用管夹、灯笼插头线、万用表自带表笔线、钩码、渔线、尖嘴钳、剪刀、五合一小榔头等器材配件及工具，能够满足高中物理实验要求。 
	套
	13

	124
	运输小车
	1.尺寸规格：482×345mm
2.采用环保ABS材质，一体化成型模具注塑工艺，高强度承重不易变形；
3.四导向360°滚轮结构，设有提手，双轮可固定锁止稳固；
4.搭配实验箱使用，旋钮开关与实验箱固定，整体可移动；
5.承载能力：不低于60kg。
	个
	4

	125
	储物架（实验箱专用-主）
	1、规格：≥615mm*380mm*2000mm；
2、材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，耐腐蚀；
3、结构：主体承重立柱预设层板支撑扣孔位，可确保层板高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；
4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度≥5mm。
	个
	2

	126
	储物架（实验箱专用-副）
	1、规格：≥600mm*380mm*2000mm；
2、材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，耐腐蚀；
3、结构：主体承重立柱预设层板支撑扣孔位，可确保层板高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；
4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度≥5mm。
	个
	21

	127
	层板（实验箱专用）
	1、规格：≥565mmx366mmx15mm；
2、材质：层板采用壁厚≥1.0mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀；
3、配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。
	个
	184

	128
	高中化学标准溶液的配制定量实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于15个化学实验【电子天平的使用（拓展）】【配制100mL1.00mol/LNaCl溶液】【配制100mL0.100mol/L碳酸钠溶液（苏教版）】【配制250mL0.200mol/LNaCl溶液（苏教版）】【配制0.1L0.04molNaCl溶液（鲁科版）】【用1.00mol/LNaCl溶液配制100mL0.50mol/LNaCl溶液】【测定某温度下1mol氢气的体积（拓展）】【电子温度计的使用（拓展）】【探究中和反应反应热的测定】【酸度计的使用（拓展）】【绘制酸碱中和滴定曲线】【滴定氢氧化钠溶液的浓度】【滴定盐酸溶液的浓度】【滴定法测定含有少量氯化钠的碳酸氢钠的含量（拓展）】【硫酸铜晶体中结晶水含量的测定（拓展）】等。
三、主要配置及用材    
1、配有气体体积测定仪一整套装置，包括气体体积测定仪底座、气体发生器（A瓶）、储液瓶（B瓶）和液体量瓶（C瓶）等，能完成气体摩尔体积的测定实验。气体体积测定仪底座一体化成型，能固定A瓶、B瓶和C瓶，配有水平仪，能螺旋调节高低。气体发生器的投料口配有天然外翻胶塞，经过注射器扎入、拔出后仍能保持良好的密封性；
2、配有100 mL、250 mL两种不同规格的容量瓶，以满足配备一定浓度的溶液的需要；
3、配有中和热实验装置，能完成中和反应反应热的测定实验。
	套
	13

	129
	高中化学非金属单质及其化合物常见气体的实验室制取及性质实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于56个实验【氢气在氯气中燃烧】【钠与氯气反应（苏教版、鲁科版）】【铁丝与氯气反应（苏教版、鲁科版）】【铜丝与氯气反应（苏教版、鲁科版）】【氯气与水的反应】【氯气及其溶解性实验（鲁科版）】【氯水的成分探究（苏教版）】【干燥的氯气使有色鲜花变色】【氯气与碱的反应】【电解饱和食盐水（苏教版）】【氯气的实验室制法】【氯气的生成及其性质的微型实验（拓展类）】【氯离子的检验】【探究次氯酸钠的性质（鲁科版）】【探究消毒剂的使用问题（鲁科版）】【解读84消毒液的产品说明（鲁科版）】【硫的熔化（鲁科版）】【硫粉与铁粉的反应（鲁科版）】【硫在氧气中燃烧（鲁科版）】【二氧化硫溶于水】【二氧化硫的漂白作用】【二氧化硫的性质（苏教版）】【浓硫酸的性质（苏教版）】【浓硫酸与蔗糖的反应】【浓硫酸与铜反应】【浓硫酸与铜丝反应实验的改进（拓展类）】【检验浓硫酸与木炭反应的产物（拓展类）】【硫酸根离子的检验】【不同价态含硫物质的转化】【不同价态硫元素之间的转化（鲁科版）】【粗盐提纯】【用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子】【一氧化氮转化为二氧化氮（鲁科版）】【二氧化氮溶于水】【氨溶于水的喷泉实验】【氨与氯化氢反应】【氨的性质实验（苏教版）】【铵根离子的检验】【实验室制取氨】【浓硝酸与铜的反应】【稀硝酸与铜的反应】【稀硝酸与铜的反应实验改进（拓展类）】【浓硝酸与木炭的反应（苏教版）】【浓硝酸与铁的反应（鲁科版）】【稀硝酸与铁的反应（鲁科版）】【探究铵盐的性质（苏教版、鲁科版）】【探究实现从氨气到其他含氮化合物的转化（鲁科版）】【探究实现从氮气和其他含氮化合物到氨气的转化（鲁科版）】【部分含硫、氮元素物质的性质及检验（拓展类）】【几种化肥的鉴别（拓展类）】【测定雨水的pH】【探究加碘盐中碘元素的检验（苏教版）】【检验海带中是否含有碘元素（苏教版）】【乙炔的实验室制取及性质检验】【乙烯的实验室制法】【乙酸乙酯的制备与纯化（鲁科版）】等。
三、主要配置及用材    
1、配有两种规格的试管，数量和规格分别为2支Φ30mmx200mm、3支Φ20mmx200mm，材质为加厚透明硼硅酸盐玻璃制，并配有相应的实心、单孔、双孔硅胶塞，并配有Y型试管，以满足不同的实验需求；
2、配有3支具支洗气瓶，并带有螺旋盖和硅胶片，大大简化了实验装置，提高了实验的安全性，并能提高实验效率；
3、配有不同规格的烧杯、玻璃导管、安全漏斗、多孔硅胶圈、玻璃塞、集气瓶、双内磨口连接接头、小咀磨口接头等实验器材，种类齐全，能够灵活组装实验装置，满足不同实验的需求。
	套
	13

	130
	高中化学化学反应原理实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于54个实验【盐酸与镁反应前后溶液的温度变化】【氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的吸热反应】【探究化学反应中的能量变化（鲁科版）】【锌铜原电池】【水果电池】【简易电池】【探究盐酸与大理石反应的速率（苏教版）】【温度对高锰酸钾溶液与草酸反应速率的影响（苏教版）】【催化剂对过氧化氢分解反应速率的影响（苏教版）】【探究影响过氧化氢分解速率的因素】【比较镁条和铁片与盐酸反应放出氢气的快慢（苏教版）】【探究影响硫代硫酸钠与硫酸反应速率的因素】【探究定性与定量研究影响化学反应速率的因素】【探究化学反应速率的影响因素（鲁科版）】【探究浓度对氯化铁溶液和硫氰化钾溶液化学平衡的影响】【探究压强对二氧化氮和四氧化二氮化学平衡的影响】【探究温度对二氧化氮和四氧化二氮化学平衡的影响】【探究浓度对重铬酸钾溶液平衡移动的影响】【探究温度对氯化铜溶液平衡移动的影响】【探究温度对氯化钴溶于浓盐酸的化学平衡移动的影响（苏教版）】【认识化学反应存在限度（鲁科版）】【氯化铁溶液与碘化钾溶液的反应（苏教版）】【实验室模拟索尔维制碱法（鲁科版）】【比较盐酸和醋酸的pH、导电能力以及与镁条反应】【比较醋酸和碳酸的电离平衡常数的大小】【探究氢氧化钠和一水合氨的电离实验（苏教版）】【观察·思考电解质溶液的导电能力一样吗（鲁科版）】【镁与盐酸、醋酸反应时气体压强随时间的变化】【探究盐溶液的酸碱性】【探究反应条件对氯化铁水解平衡的影响】【硝酸铁的水解（苏教版）】【探究影响盐类水解平衡的因素（鲁科版）】【盐类水解的应用】【探究利用盐类水解制备胶体、净水和除污（鲁科版）】【盐类水解在泡沫灭火器上的应用（苏教版）】【氢氧化镁固体的溶解】【观察·思考PbI2固体的沉淀溶解平衡（鲁科版、苏教版）】【氯化银沉淀转化为碘化银沉淀】【碘化银沉淀转化为硫化银沉淀】【氢氧化镁沉淀转化为氢氧化铁沉淀】【观察·思考ZnS转化为CuS（鲁科版）】【锌铜双液电池】【水电解-氢燃料电池】【探究实验室电解饱和食盐水（鲁科版）】【电解氯化铜溶液（鲁科版）】【电解稀硫酸镁溶液】【污水处理——电浮选凝聚法（拓展类）】【铁钉的吸氧腐蚀实验】【观察思考铁的腐蚀实验（苏教版）】【牺牲阳极法实验】【制作简单的燃料电池】【简单的电镀实验】【探究铁钉镀铜（鲁科版）】【电镀——铁钉镀锌（苏教版）】等。
三、主要配置及用材    
1、配有两个原电池实验器和盐桥，既能完成简单的原电池实验，又能完成双液原电池实验；
2、配有水电解-氢燃料电池实验器，由外壳、硅胶塞、电解电池、氢燃料电池、硅胶管等组成，外壳采用PC材料注塑工艺一次成型、组装，结构稳定，保障实验安全。产气部分采用膜结构，产气效率高、寿命长，可有效减少等待时间。可配合电池座完成电解制取的氢气、氧气使氢燃料电池发电；
3、配有试管、顶部具支试管、Y型玻璃导管、圆角方木片、锥形瓶、尺寸齐全的硅胶塞等实验器材，种类齐全，能够灵活组装实验装置，满足不同实验的需求。
	套
	13

	131
	高中化学物质及其变化金属及其化合物实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于54个化学实验【制备氢氧化铁胶体】【观察光束通过溶液和胶体时的现象】【比较胶体与悬浊液的差异】【胶体的性质实验（苏教版）】【试验物质的导电性】【研究氯化钠的导电性（鲁科版）】【探究离子反应发生的条件】【探究物质的氧化性或还原性（鲁科版）】【溶液中的离子反应】【金属的焰色反应】【钠的物理性质和化学性质】【钠在空气中燃烧】【钠与水的反应】【过氧化钠与水的反应】【澄清石灰水和氯化钙溶液分别与碳酸钠溶液反应（苏教版）】【用pH试纸测碳酸钠溶液的pH（苏教版）】【比较浸入碳酸钠溶液前后铜片表面的情况（苏教版）】【碳酸钠和碳酸氢钠的性质比较】【探究碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性】【碳酸钠与碳酸氢钠的相互转化】【探究碳酸氢钠用作膨松剂的作用原理（鲁科版）】【设计并使用复合膨松剂】【铁粉与水蒸气反应】【铁单质的还原性】【铁与硫酸铜溶液的反应（鲁科版）】【以铁屑为原料，制备硫酸亚铁晶体】【氢氧化铁和氢氧化亚铁的生成】【氯化铁、氯化亚铁与硫氰化钾的反应】【铁离子的检验】【铁离子和亚铁离子的转化】【亚铁盐的氧化性和还原性】【颜色消失了（拓展类）】【铁盐的氧化性】【探究利用亚铁盐与氢氧化钠溶液反应制得氢氧化亚铁的条件（苏教版）】【探究亚铁盐和铁盐的性质（鲁科版）】【探究补铁剂中铁元素价态的检验（鲁科版）】【验证在空气中久置的氯化亚铁粉末是否被氧化，是部分氧化还是全部氧化（拓展类）】【利用覆铜板制作图案】【检验食品中的铁元素】【铝和稀盐酸、氢氧化钠溶液的反应】【加热铝箔（苏教版）】【打磨铝片（苏教版）】【铝热反应（苏教版）】【铝的氧化】【氧化铝和稀盐酸、氢氧化钠溶液的反应】【分离氯化铁和氯化铝的混合溶液（拓展类）】【蒸馏水的制取（苏教版）】【萃取与分液（苏教版）】【银离子的检验（苏教版）】【钡离子的检验（苏教版）】【食盐的精制（鲁科版）】【探究温度对双氧水分解快慢的影响（苏教版）】【探究浓度对双氧水分解快慢的影响（苏教版）】【实验推断混合物的成分（拓展类）】等。
三、主要配置及用材    
1、配有丁达尔现象实验器，使观察光束通过溶液和胶体时的现象实验变得更简单，而且还能提高实验的成功率；
2、配有铂丝金属棒、蓝色钴玻璃片，能做焰色反应实验，还配有喷壶，能优化焰色反应实验；
3、配有瓷坩埚、多用电极实验支架、具支洗气瓶、锥形瓶、U型玻璃管、球形分液漏斗、单面覆铜板、不同规格的玻璃导管等实验器材，种类齐全，能够灵活组装实验装置，满足不同实验的需求。
	套
	13

	132
	高中化学物质结构与性质元素周期律实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于28个生物实验：【使用高倍显微镜观察几种细胞】【检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质】【蛋白质含量测定（考马斯亮蓝G-250法）】【体验制备细胞膜的方法】【用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动】【观察DNA和RNA在细胞中的分布】【制作真核细胞的结构模型】【探究植物细胞的吸水和失水】【探究半透膜的性质】【比较过氧化氢在不同条件下的分解】【淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用】【影响酶活性的条件】【果胶酶在果汁生产中的作用】【探究加酶洗衣粉的最适温度】【探究酵母菌细胞呼吸方式】【酵母细胞的固定化】【绿叶中色素的提取和分离】【胡萝卜素的提取】【植物芳香油的提取】【探究不同光照强度对光合作用强度的影响】【探究二氧化碳浓度对植物光合作用的影响】【探究温度对植物光合作用的影响】【探究不同光质对植物光合作用强度的影响】【探究绿叶在光下制造有机物】【细胞大小与物质运输的关系】【观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂】【探究影响有丝分裂发生的因素】【观察植物细胞分化】等。
三、主要配置及用材    
1、配有细口瓶、烧杯（含100mL和 500mL三种规格）、玻璃棒、容量瓶、试管等；
2、配有胶头滴管、白色细口瓶、白色广口瓶和茶色细口瓶、茶色广口瓶等，用于不同试剂的盛放与滴加需求；
3、配有弯头镊子、直型镊子、不锈钢药匙、解剖刀、单面刀片等，可用于制作各类临时装片/切片供观察使用；
4、配有显微镜、载玻片、盖玻片、定制玻片等，满足高中生物显微观察所需；
5、配有毛笔、大头针、颜料、打孔器等；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6、配有静音气泵、锥形瓶、乳胶管、90°玻璃导管长管、90°玻璃导管短管、硅胶塞（双孔、单孔），可完成探究酵母菌的呼吸方式实验。
	套
	13

	133
	高中化学有机化学基础实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于12个生物实验：【性状分离比的模拟实验】【果蝇杂交实验】【建立减数分裂中染色体变化的模型】【观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片】【观察植物花粉母细胞减数分裂】【制作DNA双螺旋结构模型】【低温诱导植物细胞染色体数目的变化】【探究化学因子对蚕豆根尖细胞变异的影响】【调查人群中的遗传病】【探究自然选择对种群基因频率变化的影响】【探究抗生素对细菌的选择作用】【革兰氏染色鉴定细菌】等。
三、主要配置及用材    
1、配有广口瓶、细口瓶、锥形瓶、试管、玻璃棒等；
2、配有枪型镊子、弯头镊子、直型镊子、胶头滴管、不锈钢药匙；
3、配有果蝇管、毛笔、解剖针、亚克力板等，可完成果蝇的杂交实验；
4、配有实心塑料球（白色、橙色）、8A全棉帆布、DNA双螺旋结构模型等，可进行模拟实验或模型制作与探究等实验操作；                                                                                                                                                                                                     5、配有抗生素玻璃瓶、打孔器、接种棒、玻璃涂布棒、染色缸等，可完成抗生素对细菌的选择作用以及细菌鉴定等实验。
	套
	13

	134
	高中化学通用实验箱
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于5个生物实验：【模拟生物体维持pH稳定的机制】【膝跳反射】 【测量人体的体温、心率、血压、唾液的pH等生理数据】【探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度】【验证植物根向地性的感受部位在根冠】等。
三、主要配置及用材    
1、配有试管、玻璃棒、锥形瓶、细口瓶（玻璃塞和实芯硅胶塞两种规格）等；
2、配有胶头滴管、直型镊子、弯头镊子、不锈钢药匙、塑料双头药匙；
3、配有额温计、腕式电子血压计、听诊锤、电子停表等，便于学生更便捷地完成测量人体的生理数据、测试膝跳反射等实验。
	套
	13

	135
	运输小车
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于5个生物实验：【调查草地中某种双子叶植物的种群密度】【培养液中酵母菌种群数量的变化】【研究土壤中小动物类群的丰富度】【探究土壤微生物的分解作用】【设计制作生态缸，观察其稳定性】等。
三、主要配置及用材    
1、配有试管、锥形瓶、烧杯（矮）、玻璃棒等；
2、配有鱼网、光合作用实验装置、白色细口瓶（带玻璃塞）和白色广口瓶等；
3、配有带灯放大镜、吸虫器、取样器、水槽、花盆、玻璃短颈漏斗、防漏网、小铁铲、纤维皮卷尺等，可用于探究生物种群相关实验；
4、配有弯头镊子、直型镊子、胶头滴管、解剖针等； 
5、配有血盖片、血球计数板、剪刀等，便于学生观察培养液中酵母菌种群数量变化。
	个
	4

	136
	储物架（实验箱专用-主）
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于14个生物实验：【制作泡菜】【检测泡菜中亚硝酸盐含量】【制作果酒和果醋】【牛肉膏蛋白胨固体培养基的配制】【植物组织培养基的配制、分装与灭菌】【酵母菌的纯培养】【土壤中分解尿素的细菌的分离与计数】【分解纤维素的微生物的分离】【菊花的组织培养】【胡萝卜的组织培养】【月季的花药培养】【大肠杆菌的纯化】【DNA的提取与鉴定】【DNA片段的扩增及电泳鉴定】等。
三、主要配置及用材    
1、配有锥形瓶、烧杯（50mL、100mL和500mL两种规格）、玻璃棒、玻璃比色管、试管等；
2、配有透明试剂瓶（100mL和250mL）、白色广口瓶、白色细口瓶、茶色广口瓶、茶色细口瓶等，可满足不同试剂的存放需求；
3、配有研钵（配研杵）、果酒果醋发酵装置、分装瓶等，可进行适合学生操作的发酵系列实验；
4、配有玻璃涂布棒、接种棒、血球计数板、血盖片、小铁铲、计数器等，用于酵母菌培养、细菌的分离与计数等实验；
5、配有菜板、解剖圆头刀、剪刀、三脚架、陶土网、缠绕膜等；
6、配有弯头镊子、直型镊子（大、小）、枪型镊子、不锈钢药匙、塑料双头药匙、胶头滴管（长、短）等；                                                                                                         7、配有球形冷凝管、直型冷凝管、牛角管、梨形分液漏斗、红水温度计、圆底烧瓶等，可搭建水蒸气蒸馏、冷凝回流、过滤等实验装置。
	个
	2

	137
	储物架（实验箱专用-副）
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取该主题实验器件装箱清单等信息；
4、主要用于配合高中生物其他实验箱，完成高中生物实验。
三、主要配置及用材    
1、配有多用支架底座、公头连接杆、母头连接杆、支撑杆、中号铁圈、英式四爪夹、玻璃漏斗等，配合搭建过滤、蒸馏等实验装置；
2、配有生物解剖器（含解剖剪、镊子、解剖针、解剖刀）、解剖盘等，满足植物组织培养操作所需；
3、配有白色滴瓶、白色碱式滴瓶、茶色玻璃滴瓶、表面皿、培养皿、量筒（10mL、25mL、50mL、100mL）、烧杯（250mL和500mL）等；
4、配有移液管、移液器、移液枪头、洗耳球，可用于转移微量液体；
5、配有pH笔酸度计、橡皮筋、USB三色温台灯、电子天平、称量纸、酒精灯等。
	个
	13

	138
	层板（实验箱专用）
	一、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有无菌医用纱布块、吸水纸、擦镜纸等，满足显微实验的观察需求；
2、配有容量瓶刷、透析袋、棉毛线、长木条、轻型黏土、pH试纸、滤纸、PVC片、医用纱布绷带、气球等，满足生物实验日常所需；
3、配有一次性耐酸碱手套、一次性无菌滴管、一次性独立包装牙签等，满足实验的无菌化操作。
二、活动项目                                                                                                                                                                                                           
与高中生物分子与细胞实验箱配合使用，满足56人/次，4人/组实验耗材需求。
	个
	120

	139
	高中生物分子与细胞实验箱
	一、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有吸水纸、透明胶带、医用纱布绷带、轻型黏土、硬卡纸、白胶、海绵塞等，满足生物实验日常所需；
2、配有一次性耐酸碱手套、一次性无菌滴管、独立包装脱脂棉球，满足实验的无菌化操作。
二、活动项目                                                                                                                                                                                                           
与高中生物遗传与进化实验箱配合使用，满足56人/次，4人/组实验耗材需求。
	套
	13

	140
	高中生物遗传与进化实验箱
	一、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有滤纸等，满足生物实验日常所需；
2、配有一次性耐酸碱手套、无菌医用纱布块、一次性独立吸管、一次性无菌滴管、独立包装脱脂棉球，满足实验的无菌化操作。
二、活动项目                                                                                                                                                                                                           
与高中生物稳态与调节实验箱配合使用，满足56人/次，4人/组实验耗材需求。
	套
	13

	141
	高中生物稳态与调节实验箱
	一、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有吸水纸等，满足显微实验的观察需求；
2、配有大号试管刷、中号试管刷、滤纸、长木条、自封袋、医用纱布绷带等，满足生物实验日常所需；
3、配有一次性耐酸碱手套、一次性无菌滴管等，满足实验的无菌化操作。
二、活动项目                                                                                                                                                                                                           
与高中生物与环境实验箱配合使用，满足56人/次，4人/组实验耗材需求。
	套
	13

	142
	高中生物生物与环境实验箱
	一、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有一次性针头过滤器、一次性耐酸碱手套、一次性无菌滴管、独立包装脱脂棉球等满足生物实验无菌化的操作；
2、配有自封袋、滤纸、吸水纸、容量瓶刷、医用纱布绷带等，满足生物实验日常所需。
二、活动项目                                                                                                                                                                                                           
与高中生物生物技术与工程实验箱配合使用，满足56人/次，4人/组实验耗材需求。
	套
	13

	143
	高中生物生物技术与工程实验箱
	一、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有一次性耐酸碱手套、无菌医用纱布块、封口膜、移液枪头等，满足生物实验无菌化操作所需；
2、配有擦镜纸、抹布、试管刷、塑料洗瓶、塑料试管架等，满足生物显微观察实验所需。                                                                                                                                                             
二、活动项目                                                                                                                                                                                                           
与高中生物通用实验箱配合使用，满足56人/次，4人/组实验耗材需求。
	套
	13

	144
	高中生物通用实验箱
	1.尺寸规格：482×345mm
2.采用环保ABS材质，一体化成型模具注塑工艺，高强度承重不易变形；
3.四导向360°滚轮结构，设有提手，双轮可固定锁止稳固；
4.搭配实验箱使用，旋钮开关与实验箱固定，整体可移动；
5.承载能力：不低于60kg。
	套
	13

	145
	高中生物分子与细胞实验箱耗材包
	1、规格：≥615mm*380mm*2000mm；
2、材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；
3、结构：主体承重立柱预设层板支撑扣孔位，可确保层板高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；
4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度≥5mm。
	套
	13

	146
	高中生物遗传与进化实验箱耗材包
	1、规格：≥600mm*380mm*2000mm；
2、材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀；
3、结构：主体承重立柱预设层板支撑扣孔位，可确保层板高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁；
4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度≥5mm。
	套
	13

	147
	高中生物稳态与调节实验箱耗材包
	1、规格：≥565mmx366mmx15mm；
2、材质：层板采用壁厚≥1.0mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀；
3、配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。
	套
	13

	148
	高中生物生物与环境实验箱耗材包
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于28个生物实验：【使用高倍显微镜观察几种细胞】【检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质】【蛋白质含量测定（考马斯亮蓝G-250法）】【体验制备细胞膜的方法】【用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动】【观察DNA和RNA在细胞中的分布】【制作真核细胞的结构模型】【探究植物细胞的吸水和失水】【探究半透膜的性质】【比较过氧化氢在不同条件下的分解】【淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用】【影响酶活性的条件】【果胶酶在果汁生产中的作用】【探究加酶洗衣粉的最适温度】【探究酵母菌细胞呼吸方式】【酵母细胞的固定化】【绿叶中色素的提取和分离】【胡萝卜素的提取】【植物芳香油的提取】【探究不同光照强度对光合作用强度的影响】【探究二氧化碳浓度对植物光合作用的影响】【探究温度对植物光合作用的影响】【探究不同光质对植物光合作用强度的影响】【探究绿叶在光下制造有机物】【细胞大小与物质运输的关系】【观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂】【探究影响有丝分裂发生的因素】【观察植物细胞分化】等。
三、主要配置及用材    
1、配有细口瓶、烧杯（含100mL和 500mL三种规格）、玻璃棒、容量瓶、试管等；
2、配有胶头滴管、白色细口瓶、白色广口瓶和茶色细口瓶、茶色广口瓶等，用于不同试剂的盛放与滴加需求；
3、配有弯头镊子、直型镊子、不锈钢药匙、解剖刀、单面刀片等，可用于制作各类临时装片/切片供观察使用；
4、配有显微镜、载玻片、盖玻片、定制玻片等，满足高中生物显微观察所需；
5、配有毛笔、大头针、颜料、打孔器等；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6、配有静音气泵、锥形瓶、乳胶管、90°玻璃导管长管、90°玻璃导管短管、硅胶塞（双孔、单孔），可完成探究酵母菌的呼吸方式实验。
	套
	13

	149
	高中生物生物技术与工程实验箱耗材包
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于12个生物实验：【性状分离比的模拟实验】【果蝇杂交实验】【建立减数分裂中染色体变化的模型】【观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片】【观察植物花粉母细胞减数分裂】【制作DNA双螺旋结构模型】【低温诱导植物细胞染色体数目的变化】【探究化学因子对蚕豆根尖细胞变异的影响】【调查人群中的遗传病】【探究自然选择对种群基因频率变化的影响】【探究抗生素对细菌的选择作用】【革兰氏染色鉴定细菌】等。
三、主要配置及用材    
1、配有广口瓶、细口瓶、锥形瓶、试管、玻璃棒等；
2、配有枪型镊子、弯头镊子、直型镊子、胶头滴管、不锈钢药匙；
3、配有果蝇管、毛笔、解剖针、亚克力板等，可完成果蝇的杂交实验；
4、配有实心塑料球（白色、橙色）、8A全棉帆布、DNA双螺旋结构模型等，可进行模拟实验或模型制作与探究等实验操作；                                                                                                                                                                                                     5、配有抗生素玻璃瓶、打孔器、接种棒、玻璃涂布棒、染色缸等，可完成抗生素对细菌的选择作用以及细菌鉴定等实验。
	套
	13

	150
	高中生物通用实验箱耗材包
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于5个生物实验：【模拟生物体维持pH稳定的机制】【膝跳反射】 【测量人体的体温、心率、血压、唾液的pH等生理数据】【探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度】【验证植物根向地性的感受部位在根冠】等。
三、主要配置及用材    
1、配有试管、玻璃棒、锥形瓶、细口瓶（玻璃塞和实芯硅胶塞两种规格）等；
2、配有胶头滴管、直型镊子、弯头镊子、不锈钢药匙、塑料双头药匙；
3、配有额温计、腕式电子血压计、听诊锤、电子停表等，便于学生更便捷地完成测量人体的生理数据、测试膝跳反射等实验。
	套
	13

	151
	运输小车
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于5个生物实验：【调查草地中某种双子叶植物的种群密度】【培养液中酵母菌种群数量的变化】【研究土壤中小动物类群的丰富度】【探究土壤微生物的分解作用】【设计制作生态缸，观察其稳定性】等。
三、主要配置及用材    
1、配有试管、锥形瓶、烧杯（矮）、玻璃棒等；
2、配有鱼网、光合作用实验装置、白色细口瓶（带玻璃塞）和白色广口瓶等；
3、配有带灯放大镜、吸虫器、取样器、水槽、花盆、玻璃短颈漏斗、防漏网、小铁铲、纤维皮卷尺等，可用于探究生物种群相关实验；
4、配有弯头镊子、直型镊子、胶头滴管、解剖针等； 
5、配有血盖片、血球计数板、剪刀等，便于学生观察培养液中酵母菌种群数量变化。
	个
	4

	152
	储物架（实验箱专用-主）
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息；
4、实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成不少于14个生物实验：【制作泡菜】【检测泡菜中亚硝酸盐含量】【制作果酒和果醋】【牛肉膏蛋白胨固体培养基的配制】【植物组织培养基的配制、分装与灭菌】【酵母菌的纯培养】【土壤中分解尿素的细菌的分离与计数】【分解纤维素的微生物的分离】【菊花的组织培养】【胡萝卜的组织培养】【月季的花药培养】【大肠杆菌的纯化】【DNA的提取与鉴定】【DNA片段的扩增及电泳鉴定】等。
三、主要配置及用材    
1、配有锥形瓶、烧杯（50mL、100mL和500mL两种规格）、玻璃棒、玻璃比色管、试管等；
2、配有透明试剂瓶（100mL和250mL）、白色广口瓶、白色细口瓶、茶色广口瓶、茶色细口瓶等，可满足不同试剂的存放需求；
3、配有研钵（配研杵）、果酒果醋发酵装置、分装瓶等，可进行适合学生操作的发酵系列实验；
4、配有玻璃涂布棒、接种棒、血球计数板、血盖片、小铁铲、计数器等，用于酵母菌培养、细菌的分离与计数等实验；
5、配有菜板、解剖圆头刀、剪刀、三脚架、陶土网、缠绕膜等；
6、配有弯头镊子、直型镊子（大、小）、枪型镊子、不锈钢药匙、塑料双头药匙、胶头滴管（长、短）等；                                                                                                         7、配有球形冷凝管、直型冷凝管、牛角管、梨形分液漏斗、红水温度计、圆底烧瓶等，可搭建水蒸气蒸馏、冷凝回流、过滤等实验装置。
	个
	2

	153
	储物架（实验箱专用-副）
	一、箱体描述：
1、整体规格：≥430×340×165mm；采用优质环保工程塑料整体成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成；
1.1、提手规格：≥350×20×80mm，采用ABS材料一体化注塑成型；采用拱形长条结构设计；提手两端固定于箱盖预留孔位中，收起时可完全内嵌于箱盖提手凹槽中，使用时可实现0-90°角度调节展开；
1.2、箱盖规格：≥430×340×35mm，采用ABS材料一体化注塑成型；内嵌提手凹槽及不少于4个箱体限位止口，每个限位止口规格≥90×40×5mm，后端两个限位止口带有导向槽结构，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性。箱盖正面两端设有信息识别卡槽，用于插入标签卡，方便用户快速识别箱体内容；
1.3、箱体规格：≥430×340×130mm，采用ABS材料一体化注塑成型；正面及左右两侧预留不少于4个规格≥55×95mm的信息识别卡槽；箱体正面中部上下对称设置旋转开关限位卡扣，与旋钮开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；
1.4、旋钮开关：安装于箱盖正面；采用ABS材料一体化注塑成型；具备双重锁止功能：通过旋转160-200°锁定/解锁箱盖；通过旋转80-100°锁定/解锁两个实验箱箱体，可实现多个实验箱叠加组合摆放；
1.5、内衬：箱体内部采用定制PE材质作为隔层填充，每类实验器材设置固定位置，确保运输过程中的安全稳固不移位。
二、配套资料：
1、配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息；
2、可通过扫描实验箱体二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单等信息；
3、可通过扫描器材装箱清单二维码获取该主题实验器件装箱清单等信息；
4、主要用于配合高中生物其他实验箱，完成高中生物实验。
三、主要配置及用材    
1、配有多用支架底座、公头连接杆、母头连接杆、支撑杆、中号铁圈、英式四爪夹、玻璃漏斗等，配合搭建过滤、蒸馏等实验装置；
2、配有生物解剖器（含解剖剪、镊子、解剖针、解剖刀）、解剖盘等，满足植物组织培养操作所需；
3、配有白色滴瓶、白色碱式滴瓶、茶色玻璃滴瓶、表面皿、培养皿、量筒（10mL、25mL、50mL、100mL）、烧杯（250mL和500mL）等；
4、配有移液管、移液器、移液枪头、洗耳球，可用于转移微量液体；
5、配有pH笔酸度计、橡皮筋、USB三色温台灯、电子天平、称量纸、酒精灯等。
	个
	18

	154
	层板（实验箱专用）
	一、主要配置及用材                                                                                                               
1、配有无菌医用纱布块、吸水纸、擦镜纸等，满足显微实验的观察需求；
2、配有容量瓶刷、透析袋、棉毛线、长木条、轻型黏土、pH试纸、滤纸、PVC片、医用纱布绷带、气球等，满足生物实验日常所需；
3、配有一次性耐酸碱手套、一次性无菌滴管、一次性独立包装牙签等，满足实验的无菌化操作。
二、活动项目                                                                                                                                                                                                           
与高中生物分子与细胞实验箱配合使用，满足56人/次，4人/组实验耗材需求。
	个
	160

	
	8、物理数字化探究设备
	
	
	

	
	老师端探究设备
	
	
	

	155
	智能采集终端
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	只
	1

	156
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分辨率：0.01A 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	只
	3

	157
	微电流传感器
	量程：-100μA～100μA；分辨率：0.1μA
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	只
	1

	158
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分辨率：0.01V
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	只
	3

	159
	力传感器
	量程：-50N～+50N；分辨率：0.001N       
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	只
	2

	160
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	只
	3

	161
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	1

	162
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	1

	163
	微力传感器
	量程：-2N～2N；分辨率： 0.01N                
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	只
	1

	164
	表面温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃  分辨率：0.1℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，配备热敏探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                             
5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高；
6.功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。
	只
	1

	165
	红外温度传感器
	量程：  -70℃ ～ 380℃ ，分辨率：0.02℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 内置红外探头，无需接触物体表面即可确定物体表面温度 ；                                                                                                              
6.功能：适用于测量热辐射强度以及不具备接触性测温条件的实验。
	只
	1

	166
	磁感应传感器
	量程：-130mT～130mT 分辨率：0.01mT
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量空间任意点的磁场强度。
	只
	1

	167
	加速度传感器
	量程：-16g～16g 分辨率：0.01g
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用。
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：可同时测量传感器本身或与传感器同步运行物体三个互为垂直方向上的加速度，用于与加速度有关的各类实验。
	只
	1

	168
	静电计传感器
	量程： -220nC~220nC  分辨率：0.1nC
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，配备球形探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                             
5.功能：用于需要确认电荷性质或电量的实验场景。
	只
	1

	169
	光电门传感器
	量程：0～∞μs
分辨率：1μs
1.外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；光电门A内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
2.光电门A内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；
3.可检测特定物体与光电门A的距离，搭配光电门B可实现区间记时；
功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。
	对
	1

	170
	光强分布传感器
	量程：强度比0-100%位置0-29.1mm
分辨率：强度比1%位置0.008mm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
4.功能：用于测量光强度在一段直线区间上的分布，以及光的干涉、衍射等实验成像部分的分析测量。
	只
	1

	171
	分体式位移传感器
	量程：4cm～200cm 
分辨率：0.1cm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.分体式设计，不应对被测量物的外观形状有特殊要求。                                                                                                                       
6.功能：反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	套
	1

	172
	小量程位移传感器
	量程：0mm～45mm 
分辨率：0.01mm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
5.一体式设计。                                                                                                                       
6.功能：可反映被测物的微小位置变化。用于各类与微小位置变化有关的高精度实验。
	只
	1

	173
	长距传感器
	量程：0.15m～6m 
分辨率：0.001m
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
4.一体式设计，无需接触被测物即可实现实时位置测量。                                                                                                                        
5.功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	只
	1

	174
	旋转运动传感器
	分辨率：0.2º  最大转速：3000rpm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.配备高精度探头，能够准确、及时反馈运动状态的改变。                                                                                                                        
6.功能：可反映与传感器转子连接物体的实时角度及旋转状态，当转子与已知周长的轮盘等搭配使用时，能够体现被测物体位移线性运动状态。
	只
	1

	175
	声波传感器
	量程： 20 Hz～15000Hz,   分辨率：1Hz
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.内置显示屏支持直接显示声音波形图，独立实现声音可视；                                                                                                                            
6.功能：主要用于探究与声音特性有关的实验。
	只
	1

	176
	快速温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃ 分辨率：0.1℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备水滴型测头，具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ；                                                                                                              
6.功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。
	只
	1

	177
	飞行计时器
	量程：0～∞μs 
分辨率：1μs
1.外壳采用优质环保工程塑料整体成型，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；内置显示屏，可直接显示飞行时间等信息；
2.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 
功能：与平抛运动实验器搭配使用， 可测量钢球的飞行时间。
	只
	1

	178
	向心力实验器
	量  程：力 0 N～10 N  角速度 0 rad/s～99 rad/s
分辨率：力 0.001N     角速度 0.01rad/s
1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码等组成。
2.外壳的底座采用优质环保工程塑料整体成型、组装，保障实验过程安全稳定。
3.内置传感器、显示屏和动力装置，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图像。
4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连；
5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。                                                                                                                         
6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。
	套
	1

	179
	平抛运动实验器
	1.由底座、立柱、轨道固定架、平抛轨道及小球接收器等组成。
2.固定架采用优质环保工程塑料整体成型、组装。结构稳定，保障实验安全。
3.功能：配合飞行计时器使用，用于探究平抛运动的特点。
	套
	1

	180
	电阻定律实验器
	1.组成：由铝合金型材底板，红黑色螺帽接线柱、底板等组成。
底板配有满足实验要求的不少于四组不同规格金属丝。
2.功能：可用来探究电阻与金属材料、长度、横截面积的关系。
	套
	1

	181
	多用力学轨道
	轨道量程：0mm～1200mm；分辨率：1mm
1、由铝合金轨道、实验小车、多用力学轨道配件盒组成；铝合金轨道两侧设有T形槽，用来固定支架或转接头，将实验中所用传感器和其他附件固定；配件盒装有碰撞套装、挡光片、传感器固定架、摩擦力板、弹簧、阻拦块、磁性缓冲器等配件；实验小车外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，小车壳体外预留卡槽及连接口，方便固定各类配件和传感器；设有弹射器、剪刀夹、粘扣等，车轴选用弹簧式悬挂系统；
功能：与位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、力传感器等搭配使用，用于完成与位移、时间、力、质量等有关的各类实验。
	套
	1

	182
	摩擦力实验器
	1.组成：由轨道固定器、滑块（内置传感器）、动力装置、电位器、摩擦面、配重块（不少于5块）。
2.功能：用于探究影响滑动摩擦力大小的因素，探究最大静摩擦力。
动力装置速率可调，通过添加等重的配重片数量来配合滑块（内置力传感器）使用，描绘动力装置匀速拉动滑块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力等因素之间的关系。
	套
	1

	183
	螺线管
	双线螺线管设计，塑壳封装，可接学生电源，产生匀强磁场，可根据电源接入不同匝数得到不同强度磁场。
	套
	1

	184
	安培力实验器
	1.组成：由底座（两面固定带磁的金属板），力传感器固定架， 可调匝数矩形线圈（100匝 200匝 300匝） 连接固定杆组成。
2.功能：配合力传感器和电流传感器使用，可研究安培力与导线长度和通电电流大小的关系。
	套
	1

	185
	斜面上力的分解
	角度 量程：0~90°；分辨率：0.1°
力F1 量程：0~9.8N；分辨率：0.01N
力F2 量程：0~9.8N；分辨率：0.01N
1.工艺：实验器一体成型、免安装，内置两个力传感器和一个角度传感器；
2.组成：由角度调节支架、固定支架、重物承台、水平仪、配重环等组成；
3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
5.分别支持Android、windows系统。
6.可实现脱机校准两个内置的力传感器。
7.功能：支持通过内置的传感器测出重物在不同角度时重力的分力情况，并通过内置显示屏实时显示两个力的数值及角度。
	套
	1

	186
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ
	1.组成：由固定底座、触摸显示屏（不小于4.3英寸）、线圈组、磁铁组、磁感应传感器（内置）、电压传感器（内置）、电机联动装置组成。固定底座、磁感线圈组外壳、磁铁组外壳均采用优质环保工程塑料整体成型；磁感线圈组内置多匝漆包线线圈；磁铁组由电机联动装置驱动。
2.功能：用于在磁场强度不变的条件下，感应电动势与运动速度的关系实验。可通过触摸显示屏操作步进电机不少于4档不同转速，配合内置磁感应传感器、电压传感器，描绘磁铁转动过程中，感应电动势与线圈匝数、运动速度之间的关系。电机联动装置可减少实验过程中产生的不稳定因素，使实验结果具备可重复性。触摸显示屏可配合采集终端实时显示不同转速下产生的实验数据，也可脱离采集终端单独使用，便于学生操作。
	套
	1

	187
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ
	1.组成：由固定底座、主线圈、副线圈等组成。固定底座由优质环保工程塑料整体成型，内置电压传感器。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝。
2.功能：与智能电源配合使用，描绘磁通量变化率与感应电动势的关系。可在智能采集终端上显示感应电动势与磁感应强度的实时图象，通过图象拟合，得到实验结论。
	套
	1

	188
	智能电源
	1、规格：≥155mm（L）×115mm（W）×45mm（H）；
2、工艺：采用ABS塑料注塑工艺成型、组装；
3、屏幕：内嵌式4.3英寸（偏差±5%）显示屏，支持触控操作；
4、功能：具有直流输出、交流输出、信号波输出、组合波输出功能；
4.1、直流输出：输出电压0-20V可调，最小调节0.1V，过流保护0-15V/3A；15-20V/2A，有过载提示；
4.2、交流输出：输出电压0-15V可调，最小调节0.1V，过流保护0-15V/3A，有过载提示；
4.3、信号波输出：
4.3.1、正弦波输出：输出频率10-100Hz可调，最小调节10Hz，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.2、方波输出：输出频率10-100Hz可调，最小调节10Hz，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.3、三角波输出：上升与下降时间有六挡可调，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.4、梯形波输出：上升、持续和下降时间有六档可调，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.4、组合波输出：组合波由5个上升时间不同的三角波组成，最大输出电压3.5V。
	套
	1

	189
	光电池实验器
	1.组成：由太阳能电池板、支架及接线柱组成。
2.功能：可配合电压传感器探究光能和电能之间的转化。
	套
	1

	190
	楞次定律实验器
	1.组成：主要由曲柄滑块机构、线圈机构及辅件构成。
功能：通过曲柄滑块机构带动磁铁磁场作切割金属线圈运动，从而使线圈产生感应电流。曲柄滑块机构可保证磁铁做往复运动，以使线圈产生变化更为规律的感应电流，实验结果更具可读性，亦可通过连接线圈底座不同的香蕉插座实现以线圈匝数的变化作为要素的实验探究。
	套
	1

	191
	查理定律实验器
	1.组成：由盛液桶和长柄不锈钢空心球组成。
2.特性：盛液桶采用PC材料注塑工艺一次成型，透明度高并具有一定的抗冲击性和热稳定性。长柄不锈钢空心球具有方便持握，机械强度高，导热迅速等优点，保障实验现象快速明显。长柄不锈钢空心球内置温度传感器探头，外部预留压强类传感器接口和温度类传感器接口，可轻松实现与相关传感器的快速连接。
3.功能：利用盛液桶对不锈钢空心球进行水浴并配合温度和压强类传感器使用，用于气体等容变化的探究。
	套
	1

	192
	可调单摆实验器
	1.组成：由三角底座、四方型铝合金材料的专用立体支架，可调摆线长度的专用摆柱及固定件等构成。
2.功能：配合光电门传感器使用完成可调单摆实验。
	套
	1

	193
	压缩气体做功实验器
	1.组成：由底盘及立柱固定器，实验针筒配合快速温度探头连接器组成。
2.实验中压缩气体，温度升高。可真实快速反应实验现象。
	套
	1

	194
	模块组合逻辑电路
	1.组成：由与门、或门、非门、电源盒等组成。
2.支持脱离采集终端独立使用。
3.功能：用于展示与或非门电路的基本特性。可多套配合使用。
	套
	1

	195
	音频信号发生器
	内置扬声器发出声波，声波频率在50Hz～1000Hz，频率与响度可调，配合传感器检测发声信号进行音频分析。
	套
	1

	196
	温差发电实验器
	1.组成：由盛水底座、半导体制冷片组成。
2.利用两边不同温度的水体实现温差产生电压。要求实验现象明显，持续时间长。
	套
	1

	197
	机械能守恒实验器
	1.组成：弧形刻度板，传感器固定架，三角底座，控制开关，运动摆柱（带细线）等
2.功能：与传感器配套使用，能够完成势能与动能间相互转化，来验证机械能守恒定律。
	套
	1

	198
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	只
	1

	199
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	只
	1

	
	学生端探究设备
	
	
	

	200
	智能采集终端
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	只
	6

	201
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分辨率：0.01A 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	只
	6

	202
	微电流传感器
	量程：-100μA～100μA；分辨率：0.1μA
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	只
	6

	203
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分辨率：0.01V
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	只
	6

	204
	力传感器
	量程：-50N～+50N；分辨率：0.001N       
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	只
	12

	205
	微力传感器
	量程：-2N～2N；分辨率： 0.01N                
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	只
	6

	206
	光电门传感器
	量程：0～∞μs
分辨率：1μs
1.外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；光电门A内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
2.光电门A内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；
3.可检测特定物体与光电门A的距离，搭配光电门B可实现区间记时；
功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。
	对
	6

	207
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	只
	6

	208
	表面温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃  分辨率：0.1℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，配备热敏探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                             
5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高；
6.功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。
	只
	6

	209
	红外温度传感器
	量程：  -70℃ ～ 380℃ ，分辨率：0.02℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 内置红外探头，无需接触物体表面即可确定物体表面温度 ；                                                                                                              
6.功能：适用于测量热辐射强度以及不具备接触性测温条件的实验。
	只
	6

	210
	磁感应传感器
	量程：-130mT～130mT 分辨率：0.01mT
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量空间任意点的磁场强度。
	只
	6

	211
	加速度传感器
	量程：-16g～16g 分辨率：0.01g
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用。
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：可同时测量传感器本身或与传感器同步运行物体三个互为垂直方向上的加速度，用于与加速度有关的各类实验。
	只
	6

	212
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	6

	213
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	6

	214
	静电计传感器
	量程： -220nC~220nC  分辨率：0.1nC
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，配备球形探头；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                             
5.功能：用于需要确认电荷性质或电量的实验场景。
	只
	6

	215
	光强分布传感器
	量程：强度比0-100%位置0-29.1mm
分辨率：强度比1%位置0.008mm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
4.功能：用于测量光强度在一段直线区间上的分布，以及光的干涉、衍射等实验成像部分的分析测量。
	只
	6

	216
	分体式位移传感器
	量程：4cm～200cm 
分辨率：0.1cm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.分体式设计，不应对被测量物的外观形状有特殊要求。                                                                                                                       
6.功能：反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	套
	6

	217
	小量程位移传感器
	量程：0mm～45mm 
分辨率：0.01mm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
5.一体式设计。                                                                                                                       
6.功能：可反映被测物的微小位置变化。用于各类与微小位置变化有关的高精度实验。
	只
	6

	218
	长距传感器
	量程：0.15m～6m 
分辨率：0.001m
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
4.一体式设计，无需接触被测物即可实现实时位置测量。                                                                                                                        
5.功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	只
	6

	219
	旋转运动传感器
	分辨率：0.2º  最大转速：3000rpm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.配备高精度探头，能够准确、及时反馈运动状态的改变。                                                                                                                        
6.功能：可反映与传感器转子连接物体的实时角度及旋转状态，当转子与已知周长的轮盘等搭配使用时，能够体现被测物体位移线性运动状态。
	只
	6

	220
	声波传感器
	量程： 20 Hz～15000Hz,   分辨率：1Hz
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.内置显示屏支持直接显示声音波形图，独立实现声音可视；                                                                                                                            
6.功能：主要用于探究与声音特性有关的实验。
	只
	6

	221
	快速温度传感器
	量程： -20℃ ～ 130℃ 分辨率：0.1℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备水滴型测头，具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ；                                                                                                              
6.功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。
	只
	6

	222
	飞行计时器
	量程：0～∞μs 
分辨率：1μs
1.外壳采用优质环保工程塑料整体成型，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；内置显示屏，可直接显示飞行时间等信息；
2.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 
功能：与平抛运动实验器搭配使用， 可测量钢球的飞行时间。
	只
	6

	223
	向心力实验器
	量  程：力 0 N～10 N  角速度 0 rad/s～99 rad/s
分辨率：力 0.001N     角速度 0.01rad/s
1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码等组成。
2.外壳的底座采用优质环保工程塑料整体成型、组装，保障实验过程安全稳定。
3.内置传感器、显示屏和动力装置，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图象。
4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连；
5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。                                                                                                                         
6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。
	套
	6

	224
	平抛运动实验器
	1.由底座、立柱、轨道固定架、平抛轨道、及小球接收器等组成。
2.固定架采用优质环保工程塑料整体成型、组装。结构稳定，保障实验安全。
3.功能：配合飞行计时器使用，用于探究平抛运动的特点。
	套
	6

	225
	电阻定律实验器
	1.组成：由铝合金型材底板，红黑色螺帽接线柱、底板等组成。
底板配有满足实验要求的不少于四组不同规格金属丝。
2.功能：可用来探究电阻与金属材料、长度、横截面积的关系。
	套
	6

	226
	多用力学轨道
	轨道量程：0mm～1200mm；分辨率：1mm
1、由铝合金轨道、实验小车、多用力学轨道配件盒组成；铝合金轨道两侧设有T形槽，用来固定支架或转接头，将实验中所用传感器和其他附件固定；配件盒装有碰撞套装、挡光片、传感器固定架、摩擦力板、弹簧、阻拦块、磁性缓冲器等配件；实验小车外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，小车壳体外预留卡槽及连接口，方便固定各类配件和传感器；设有弹射器、剪刀夹、粘扣等，车轴选用弹簧式悬挂系统；
功能：与位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、力传感器等搭配使用，用于完成与位移、时间、力、质量等有关的各类实验。
	套
	6

	227
	机械能守恒实验器
	1.组成：弧形刻度板，传感器固定架，三角底座，控制开关，运动摆柱（带细线）等
2.功能：与传感器配套使用，能够完成势能与动能间相互转化，来验证机械能守恒定律。
	套
	6

	228
	摩擦力实验器
	1.组成：由轨道固定器、滑块（内置传感器）、动力装置、电位器、摩擦面、配重块（不少于5块）。
2.功能：用于探究影响滑动摩擦力大小的因素，探究最大静摩擦力。
动力装置速率可调，通过添加等重的配重片数量来配合滑块（内置力传感器）使用，描绘动力装置匀速拉动滑块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力等因素之间的关系。
	套
	6

	229
	斜面上力的分解
	角度 量程：0~90°；分辨率：0.1°
力F1 量程：0~9.8N；分辨率：0.01N
力F2 量程：0~9.8N；分辨率：0.01N
1.工艺：实验器一体成型、免安装，内置两个力传感器和一个角度传感器；
2.组成：由角度调节支架、固定支架、重物承台、水平仪、配重环等组成；
3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
5.分别支持Android、windows系统。
6.可实现脱机校准两个内置的力传感器。
7.功能：支持通过内置的传感器测出重物在不同角度时重力的分力情况，并通过内置显示屏实时显示两个力的数值及角度。
	套
	6

	230
	楞次定律实验器
	1.组成：主要由曲柄滑块机构、线圈机构及辅件构成。
功能：通过曲柄滑块机构带动磁铁磁场作切割金属线圈运动，从而使线圈产生感应电流。曲柄滑块机构可保证磁铁做往复运动，以使线圈产生变化更为规律的感应电流，实验结果更具可读性，亦可通过连接线圈底座不同的香蕉插座实现以线圈匝数的变化作为要素的实验探究。
	套
	6

	231
	螺线管
	双线螺线管设计，塑壳封装，可接学生电源，产生匀强磁场，可根据电源接入不同匝数得到不同强度磁场。
	套
	3

	232
	安培力实验器
	1.组成：由底座（两面固定带磁的金属板），力传感器固定架， 可调匝数矩形线圈（100匝 200匝 300匝） 连接固定杆组成。
2.功能：配合力传感器和电流传感器使用，可研究安培力与导线长度和通电电流大小的关系。
	套
	3

	233
	模块组合逻辑电路
	1.组成：由与门、或门、非门、电源盒等组成。
2.支持脱离采集终端独立使用。
3.功能：用于展示与或非门电路的基本特性。可多套配合使用。
	套
	3

	234
	音频信号发生器
	内置扬声器发出声波，声波频率在50Hz～1000Hz，频率与响度可调，配合传感器检测发声信号进行音频分析。
	套
	3

	235
	温差发电实验器
	1.组成：由盛水底座、半导体制冷片组成。
2.利用两边不同温度的水体实现温差产生电压。要求实验现象明显，持续时间长。
	套
	3

	236
	光电池实验器
	1.组成：由太阳能电池板、支架及接线柱组成。
2.功能：可配合电压传感器探究光能和电能之间的转化。
	套
	3

	237
	查理定律实验器
	1.组成：由盛液桶和长柄不锈钢空心球组成。
2.特性：盛液桶采用PC材料注塑工艺一次成型，透明度高并具有一定的抗冲击性和热稳定性。长柄不锈钢空心球具有方便持握，机械强度高，导热迅速等优点，保障实验现象快速明显。长柄不锈钢空心球内置温度传感器探头，外部预留压强类传感器接口和温度类传感器接口，可轻松实现与相关传感器的快速连接。
3.功能：利用盛液桶对不锈钢空心球进行水浴并配合温度和压强类传感器使用，用于气体等容变化的探究。
	套
	3

	238
	可调单摆实验器
	1.组成：由三角底座、四方型铝合金材料的专用立体支架，可调摆线长度的专用摆柱及固定件等构成。
2.功能：配合光电门传感器使用完成可调单摆实验。
	套
	3

	239
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ
	1.组成：由固定底座、触摸显示屏（不小于4.3英寸）、线圈组、磁铁组、磁感应传感器（内置）、电压传感器（内置）、电机联动装置组成。固定底座、磁感线圈组外壳、磁铁组外壳均采用优质环保工程塑料整体成型；磁感线圈组内置多匝漆包线线圈；磁铁组由电机联动装置驱动。
2.功能：用于在磁场强度不变的条件下，感应电动势与运动速度的关系实验。可通过触摸显示屏操作步进电机不少于4档不同转速，配合内置磁感应传感器、电压传感器，描绘磁铁转动过程中，感应电动势与线圈匝数、运动速度之间的关系。电机联动装置可减少实验过程中产生的不稳定因素，使实验结果具备可重复性。触摸显示屏可配合采集终端实时显示不同转速下产生的实验数据，也可脱离采集终端单独使用，便于学生操作。
	套
	3

	240
	法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ
	1.组成：由固定底座、主线圈、副线圈等组成。固定底座由优质环保工程塑料整体成型，内置电压传感器。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝。
2.功能：与智能电源配合使用，描绘磁通量变化率与感应电动势的关系。可在智能采集终端上显示感应电动势与磁感应强度的实时图象，通过图象拟合，得到实验结论。
	套
	3

	241
	智能电源
	1、规格：≥155mm（L）×115mm（W）×45mm（H）；
2、工艺：采用ABS塑料注塑工艺成型、组装；
3、屏幕：内嵌式4.3英寸（偏差±5%）显示屏，支持触控操作；
4、功能：具有直流输出、交流输出、信号波输出、组合波输出功能；
4.1、直流输出：输出电压0-20V可调，最小调节0.1V，过流保护0-15V/3A；15-20V/2A，有过载提示；
4.2、交流输出：输出电压0-15V可调，最小调节0.1V，过流保护0-15V/3A，有过载提示；
4.3、信号波输出：
4.3.1、正弦波输出：输出频率10-100Hz可调，最小调节10Hz，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.2、方波输出：输出频率10-100Hz可调，最小调节10Hz，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.3、三角波输出：上升与下降时间有六挡可调，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.4、梯形波输出：上升、持续和下降时间有六档可调，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.4、组合波输出：组合波由5个上升时间不同的三角波组成，最大输出电压3.5V。
	套
	3

	242
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	只
	6

	243
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	只
	6

	
	9、化学数字化探究设备
	
	
	

	
	老师端探究设备
	
	
	

	244
	智能采集终端
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	只
	1

	245
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分辨率：0.01A 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	只
	1

	246
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分辨率：0.01V
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	只
	1

	247
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分辨率：1ppm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	只
	1

	248
	色度传感器
	量程：0～100％；分辨率：0.1％
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.包含绿、黄、橙、红四种颜色的光源。
6.可分别支持Android、Windows系统。
7.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、光源切换、透光率和吸光度的转换）。
8.可在脱机状态下实现透光度和吸光率的转换。
9.功能：测量溶液的透光率或吸光度，可以用于有色溶液浓度的标定及在反应过程中有颜色或透明度变化的化学反应的反应速率的测量，比如应用于未知高锰酸钾溶液浓度的测定、硫代硫酸钠与浓硫酸反应过程中浓度对反应速率的影响等实验。
	只
	1

	249
	浊度传感器
	量程：0-400NTU；分辨率：0.1NTU
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、Windows系统；
6.功能：用于测量溶液的浊度值，以及能够发生浑浊效应的化学反应，比如不同水质的浊度比较等实验。
	只
	1

	250
	中和滴定装置
	滴数，量程：0～∞d；分辨率：1d
pH，量程：0～14；分辨率：0.01pH
电导率，量程：0～20000μS/cm；分辨率：1μS/cm
温度：量程：-40℃～125℃；分辨率：0.1℃
1.外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，壳体应配备3个传感器探头插孔及≥15.5mm×20mm的滴液孔窗口，液滴在此窗口内任意位置穿过均能被识别；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.有线连接方式：通过USB连接；
5.无线连接方式：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接。
6.配备pH传感器、电导率传感器、温度传感器探头。可拓展支持各类常用离子探头。 
7.可分别支持Android、windows系统。
8.滴定计数器装置能同时连接多个传感器的探头，可实现单个传感器的独立工作或多个传感器同时工作。
9.可实现脱机校准pH、电导率及各类离子传感器。
10.能识别的最小液滴体积低至0.006毫升。
11.功能：与中和滴定实验器、磁力搅拌器一起使用可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	只
	1

	251
	pH传感器
	量程：0～14  分辨率：0.01
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	只
	1

	252
	氧还原传感器
	量程：-2000mV～2000mV  分辨率：0.1mV
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接 
5.功能：用于测定溶液的氧化还原性以及与此参数有关的各类实验。
	只
	1

	253
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
	只
	1

	254
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分辨率：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	只
	1

	255
	二氧化硫传感器
	量程：0ppm～20ppm
分辨率：0.01ppm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                             
5.功能：用于与二氧化硫气体浓度变化有关的各类实验。
	只
	1

	256
	氧气传感器
	量程：0～100%；分辨率：0.01%
1、工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2、屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3、电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4、连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5、功能：用于测量气体中氧气含量及相关实验。
	只
	1

	257
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	1

	258
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分辨率：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	只
	1

	259
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	只
	1

	260
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分辨率：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	只
	1

	261
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	1

	262
	远红外加热器
	1.220V/50Hz交流供电，远红外加热炉芯，功率不小于80W。
2.主体由烫伤防护外罩，抗高温材料底座制成，外壳装有电源开关，工作指示灯和电压保护装置，可完成晶体的熔化等热学实验。
	套
	1

	263
	化学反应速率实验器
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	套
	1

	264
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
	只
	1

	265
	原电池实验器
	1.组成：由盛液器、多种不同材质的电极（铜 铁 锌）等组成。
2.功能：与电压传感器配合使用，可用于研究原电池的工作原理。
	套
	1

	266
	中和热实验装置
	1.组成：由外隔热桶、内盛液器等组成。
2.功能：与传感器配合使用，可完成化学反应中热量的测量
	套
	1

	267
	水电解实验器
	1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型；
2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水；
3.内置≥8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高，便于清洗；
4.通过适配器接入电源。
	套
	1

	268
	水电解-氢燃料电池套件
	1、由外壳、橡胶塞、电解电池、氢燃料电池、硅胶管、电池座、香蕉插头线等组成；
2、外壳采用PC材料注塑工艺一次成型、组装，氢氧储气罐通过六根硅胶管连接电解电池和氢燃料电池；结构稳定，保障实验安全；
3、产气部分采用膜结构，产气效率高、寿命长，可有效减少等待时间；
4、配有发光二极管进行氢燃料电池发电效率检验，香蕉插头连接线配有专用香蕉插头，保证电路连接的稳定性。
功能：用于完成电解制取的氢气、氧气使氢燃料电池发电的实验，也可用于与此过程有关的各类实验。
	套
	1

	269
	中和滴定实验器
	1.组成：由多用支架底座、转接头、不锈钢连接杆、酸碱两用滴定管、蝴蝶夹、四爪夹、注射器、二通阀、滴定头、烧杯等组成；
2.多用支架底座外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用。结构稳定，可保障实验安全。
3.应配备多个滴定头。                                                                                                                 
4.可兼容滴定管、注射器等多种规格量器。
5.采用双阀组合可保障滴定速率恒定、液滴体积一致，且能实现快速启停。
6.功能：配合中和滴定装置、磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	套
	1

	270
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	只
	1

	271
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	只
	1

	
	学生端探究设备
	
	
	

	272
	智能采集终端
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	只
	6

	273
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分辨率：0.01A 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	只
	6

	274
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分辨率：0.01V
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	只
	6

	275
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分辨率：1ppm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	只
	6

	276
	色度传感器
	量程：0～100％；分辨率：0.1％
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.包含绿、黄、橙、红四种颜色的光源。
6.可分别支持Android、Windows系统。
7.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、光源切换、透光率和吸光度的转换）。
8.可在脱机状态下实现透光度和吸光率的转换。
9.功能：测量溶液的透光率或吸光度，可以用于有色溶液浓度的标定及在反应过程中有颜色或透明度变化的化学反应的反应速率的测量，比如应用于未知高锰酸钾溶液浓度的测定、硫代硫酸钠与浓硫酸反应过程中浓度对反应速率的影响等实验。
	只
	6

	277
	浊度传感器
	量程：0-400NTU；分辨率：0.1NTU
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、Windows系统；
6.功能：用于测量溶液的浊度值，以及能够发生浑浊效应的化学反应，比如不同水质的浊度比较等实验。
	只
	6

	278
	中和滴定装置
	滴数，量程：0～∞d；分辨率：1d
pH，量程：0～14；分辨率：0.01pH
电导率，量程：0～20000μS/cm；分辨率：1μS/cm
温度：量程：-40℃～125℃；分辨率：0.1℃
1.外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用，壳体应配备3个传感器探头插孔及≥15.5mm×20mm的滴液孔窗口，液滴在此窗口内任意位置穿过均能被识别；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.有线连接方式：通过USB连接；
5.无线连接方式：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接。
6.配备pH传感器、电导率传感器、温度传感器探头。可拓展支持各类常用离子探头。 
7.可分别支持Android、windows系统。
8.滴定计数器装置能同时连接多个传感器的探头，可实现单个传感器的独立工作或多个传感器同时工作。
9.可实现脱机校准pH、电导率及各类离子传感器。
10.能识别的最小液滴体积低至0.006毫升。
11.功能：与中和滴定实验器、磁力搅拌器一起使用可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	只
	6

	279
	pH传感器
	量程：0～14  分辨率：0.01
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	只
	6

	280
	氧还原传感器
	量程：-2000mV～2000mV  分辨率：0.1mV
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接 
5.功能：用于测定溶液的氧化还原性以及与此参数有关的各类实验。
	只
	6

	281
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
	只
	6

	282
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分辨率：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	只
	6

	283
	二氧化硫传感器
	量程：0ppm～20ppm
分辨率：0.01ppm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                             
5.功能：用于与二氧化硫气体浓度变化有关的各类实验。
	只
	6

	284
	氧气传感器
	量程：0～100%；分辨率：0.01%
1、工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2、屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3、电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4、连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5、功能：用于测量气体中氧气含量及相关实验。
	只
	6

	285
	压强传感器
	量程：0kPa～700kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	6

	286
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分辨率：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	只
	6

	287
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	只
	6

	288
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分辨率：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	只
	6

	289
	相对压强传感器
	量程：-50kPa ～ 50kPa分辨率：0.01kPa
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	只
	6

	290
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
	只
	6

	291
	原电池实验器
	1.组成：由盛液器、多种不同材质的电极（铜 铁 锌）等组成。
2.功能：与电压传感器配合使用，可用于研究原电池的工作原理。
	套
	6

	292
	中和热实验装置
	1.组成：由外隔热桶、内盛液器等组成。
2.功能：与传感器配合使用，可完成化学反应中热量的测量
	套
	6

	293
	水电解实验器
	1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型；
2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水；
3.内置≥8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高，便于清洗；
4.通过适配器接入电源。
	套
	6

	294
	中和滴定实验器
	1.组成：由多用支架底座、转接头、不锈钢连接杆、酸碱两用滴定管、蝴蝶夹、四爪夹、注射器、二通阀、滴定头、烧杯等组成；
2.多用支架底座外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用。结构稳定，可保障实验安全。
3.应配备多个滴定头。                                                                                                                 
4.可兼容滴定管、注射器等多种规格量器。
5.采用双阀组合可保障滴定速率恒定、液滴体积一致，且能实现快速启停。
6.功能：配合中和滴定装置、磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	套
	6

	295
	化学反应速率实验器
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	套
	6

	296
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	只
	6

	297
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	只
	6

	
	10、生物数字化探究设备
	
	
	

	
	老师端探究设备
	
	
	

	298
	智能采集终端
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	只
	1

	299
	光强度传感器
	具备三个量程，可通过传感器自由选择量程
量程：0～500Lux；分辨率：0.1Lux
量程：0～50000Lux；分辨率：1Lux
量程：0～150000Lux；分辨率：2Lux
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置1.8寸显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	只
	1

	300
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分辨率：1ppm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	只
	1

	301
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
	只
	1

	302
	氧气传感器
	量程：0～100%；分辨率：0.01%
1、工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2、屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3、电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4、连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5、功能：用于测量气体中氧气含量及相关实验。
	只
	1

	303
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分辨率：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	只
	1

	304
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	只
	1

	305
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分辨率：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	只
	1

	306
	酒精传感器
	量程：0%～2.5%或0～20g/L
分辨率：0.001%或0.001g/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量酒精浓度或与之有关的实验。
	只
	1

	307
	pH传感器
	量程：0～14  分辨率：0.01
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	只
	1

	308
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分辨率：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	只
	1

	309
	电流传感器
	量程：-2A～2A；分辨率：0.01A 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	只
	1

	310
	微电流传感器
	量程：-100μA～100μA；分辨率：0.1μA
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	只
	1

	311
	电压传感器
	量程：-25V～25V；分辨率：0.01V
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	只
	1

	312
	心率传感器
	量程：0～250bpm；分辨率：1bpm.                  
1.外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用。
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	只
	1

	313
	色度传感器
	量程：0～100％；分辨率：0.1％
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.包含绿、黄、橙、红四种颜色的光源。
6.可分别支持Android、Windows系统。
7.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、光源切换、透光率和吸光度的转换）。
8.可在脱机状态下实现透光度和吸光率的转换。
9.功能：测量溶液的透光率或吸光度，可以用于有色溶液浓度的标定及在反应过程中有颜色或透明度变化的化学反应的反应速率的测量，比如应用于未知高锰酸钾溶液浓度的测定、硫代硫酸钠与浓硫酸反应过程中浓度对反应速率的影响等实验。
	只
	1

	314
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
	只
	1

	315
	光合作用实验装置
	1.组成：由上盖、透明桶身、橡胶圈、实心硅胶塞、实心橡胶塞、单孔橡胶塞等组成。
2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型，具有透明的特点。
3.上盖配备不少于3个传感器探头插孔，配合单孔橡胶塞可兼容绝大部分环境参数类、气体类、离子类等常用类型传感器。
4.功能：与环境参数类、气体类、离子类等类型传感器配合使用，可完成光合作用、种子萌发等实验。
	套
	1

	316
	多用电极实验支架
	1.由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；
2.具有能够保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率的功能。
	套
	1

	317
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	只
	1

	318
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	只
	1

	
	学生端探究设备
	
	
	

	319
	智能采集终端
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	只
	6

	320
	光强度传感器
	具备三个量程，可通过传感器自由选择量程
量程：0～500Lux；分辨率：0.1Lux
量程：0～50000Lux；分辨率：1Lux
量程：0～150000Lux；分辨率：2Lux
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置1.8寸显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	只
	6

	321
	电导率传感器
	量程：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量；
6.功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。
	只
	6

	322
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L ～ 20mg/L 分辨率：0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。
	只
	6

	323
	氧气传感器
	量程：0～100%；分辨率：0.01%
1、工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2、屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3、电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4、连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5、功能：用于测量气体中氧气含量及相关实验。
	只
	6

	324
	二氧化碳传感器
	量程：0ppm～100000ppm 
分辨率：1ppm
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。
	只
	6

	325
	相对湿度传感器
	量程： 相对湿度0% ～100%  温度0℃～65℃ 
分辨率：相对湿度0.1%、温度0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。
	只
	6

	326
	温度传感器
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	只
	6

	327
	溶解二氧化碳传感器
	量程：0～32%；0～500mg/L
分辨率：0.001%；0.01mg/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。
	只
	6

	328
	酒精传感器
	量程：0%～2.5%或0～20g/L
分辨率：0.001%或0.001g/L
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量酒精浓度或与之有关的实验。
	只
	6

	329
	pH传感器
	量程：0～14  分辨率：0.01
1.工艺：外壳采用高强度工程塑料制成，整体结构牢固、安全耐用；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	只
	6

	330
	磁力搅拌器
	1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。
2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。
3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。
4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。
5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。
6.主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。
	只
	6

	331
	光合作用实验装置
	1.组成：由上盖、透明桶身、橡胶圈、实心硅胶塞、实心橡胶塞、单孔橡胶塞等组成。
2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型，具有透明的特点。
3.上盖配备不少于3个传感器探头插孔，配合单孔橡胶塞可兼容绝大部分环境参数类、气体类、离子类等常用类型传感器。
4.功能：与环境参数类、气体类、离子类等类型传感器配合使用，可完成光合作用、种子萌发等实验。
	套
	6

	332
	多用电极实验支架
	1.由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；
2.具有能够保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率的功能。
	套
	6

	333
	传感器ABS专制箱
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	只
	6

	334
	采集器铝合金箱
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	只
	6

	
	室内改造装饰
	
	
	

	
	物理智能吊装实验室、准备室
	
	
	

	335
	配电箱
	WxHxD=400x600x180mm，距地1.5米明装,IP31
	台
	1

	336
	LED教室护眼灯
	一、照度与均匀度

课桌面：维持平均照度 ≥300lx；均匀度 ≥0.7

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）

一、照度与均匀度

黑板面：维持平均照度 ≥500lx；均匀度 ≥0.8

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）
	盏
	10

	337
	LED黑板灯
	一、照度与均匀度

课桌面：维持平均照度 ≥300lx；均匀度 ≥0.7

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）

一、照度与均匀度

黑板面：维持平均照度 ≥500lx；均匀度 ≥0.8

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）
	盏
	2

	338
	轻钢龙骨直面石膏板隔墙
	参12J3-4--PG6+涂304，纸面石膏板、墙厚124
	m2
	24.15

	339
	清理内墙涂料
	清理墙面至抹灰层
	m2
	148.248

	340
	内墙刷漆
	1、刮腻子两遍，分遍磨平
2、涂饰底层涂料
3、复补腻子，磨平
4、涂饰面层涂料二遍
	m2
	148.248

	341
	矿棉板吊顶
	1、龙骨吸顶吊件，中距横向<1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢混凝土板固定 
2、T型主龙骨，间距≤600，用吸顶吊件连接
3、T型次龙骨，问距600,用吊件与主龙骨连接
4、12厚矿棉板，规格为600x600
	m2
	104.54

	342
	拆除防静电地板
	拆除原有防静电地板
	m2
	104.54

	343
	拆除木门
	尺寸为900x2700mm，钢制防盗门(带亮子)
	樘
	1

	344
	封堵洞口
	200mm厚蒸压加气混凝土砌块，M7.5混合砂浆砌筑
	m2
	2.43

	345
	窗帘轨道拆除
	拆除旧窗帘轨道
	m
	20.39

	346
	新装窗帘轨道
	新安装窗帘轨道
	m
	20.39

	347
	新装窗帘
	布艺窗帘，燃烧等级不低于B级
	m2
	76.463

	348
	建筑垃圾外运
	
	m3
	14.388

	
	化学智能吊装实验室、准备室
	
	
	

	349
	配电箱
	WxHxD=400x600x180mm，距地1.5米明装,IP31
	台
	1

	350
	LED教室护眼灯
	一、照度与均匀度

课桌面：维持平均照度 ≥300lx；均匀度 ≥0.7

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）
	盏
	10

	351
	LED黑板灯
	一、照度与均匀度

黑板面：维持平均照度 ≥500lx；均匀度 ≥0.8

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）
	盏
	2

	352
	轻钢龙骨直面石膏板隔墙
	参12J3-4--PG6+涂304，纸面石膏板、墙厚124
	m2
	24.15

	353
	清理内墙涂料
	清理墙面至抹灰层
	m2
	189.72

	354
	内墙刷漆
	1、刮腻子两遍，分遍磨平
2、涂饰底层涂料
3、复补腻子，磨平
4、涂饰面层涂料二遍
	m2
	189.72

	355
	矿棉板吊顶
	1、龙骨吸顶吊件，中距横向<1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢混凝土板固定 
2、T型主龙骨，间距≤600，用吸顶吊件连接
3、T型次龙骨，问距600,用吊件与主龙骨连接
4、12厚矿棉板，规格为600x600
	m2
	103.78

	356
	拆除原有木地板地面
	拆除原有木地板地面
	m2
	19.69

	357
	拆除木门
	尺寸为900x2700mm，钢制防盗门(带亮子)
	樘
	1

	358
	拆除木制讲台
	
	项
	1

	359
	拆除镜子
	
	项
	1

	360
	封堵洞口
	200mm厚蒸压加气混凝土砌块，M7.5混合砂浆砌筑
	m2
	2.43

	361
	窗帘轨道拆除
	拆除旧窗帘轨道
	m
	17.05

	362
	新装窗帘轨道
	新安装窗帘轨道
	m
	63.938

	363
	新装窗帘
	布艺窗帘，燃烧等级不低于B级
	m2
	17.05

	364
	建筑垃圾外运
	
	m3
	8.325

	365
	给水管道
	PPR，DN25
	m
	20

	366
	排水管道
	PVC，DN75
	m
	15

	367
	排水管道
	PVC，DN50
	m
	5

	368
	截止阀
	DN25
	个
	1

	369
	三通
	PPR，DN25
	个
	2

	370
	三通
	PVC，DN75
	个
	1

	371
	墙体开洞
	直径200mm
	个
	3

	
	生物智能吊装实验室、准备室
	
	
	

	372
	配电箱
	WxHxD=400x600x180mm，距地1.5米明装,IP31
	台
	1

	373
	LED教室护眼灯
	一、照度与均匀度

课桌面：维持平均照度 ≥300lx；均匀度 ≥0.7

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）

一、照度与均匀度

黑板面：维持平均照度 ≥500lx；均匀度 ≥0.8

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）
	盏
	10

	374
	LED黑板灯
	一、照度与均匀度

课桌面：维持平均照度 ≥300lx；均匀度 ≥0.7

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）

一、照度与均匀度

黑板面：维持平均照度 ≥500lx；均匀度 ≥0.8

二、色温与显色

色温：3300K～5300K（中性偏暖，避免冷白 / 暖黄）

显色指数：Ra≥90，R9>50（红色还原，色彩真实）

三、眩光控制

统一眩光值 UGR：≤16（无明显刺眼，不晕眼）

四、频闪与蓝光

频闪波动深度：≤1%（无可见闪烁，减少视疲劳）

蓝光危害：RG0 豁免级（无蓝光伤害，安全护眼）

五、功率与效率

照明功率密度：≤6.5W/㎡（节能，符合国标）

功率因数：≥0.9（高效低耗）
	盏
	2

	375
	轻钢龙骨直面石膏板隔墙
	参12J3-4--PG6+涂304，纸面石膏板、墙厚124
	m2
	24.15

	376
	清理内墙涂料
	清理墙面至抹灰层
	m2
	151.54

	377
	内墙刷漆
	1、刮腻子两遍，分遍磨平
2、涂饰底层涂料
3、复补腻子，磨平
4、涂饰面层涂料二遍
	m2
	151.54

	378
	矿棉板吊顶
	1、龙骨吸顶吊件，中距横向<1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢混凝土板固定 
2、T型主龙骨，间距≤600，用吸顶吊件连接
3、T型次龙骨，问距600,用吊件与主龙骨连接
4、12厚矿棉板，规格为600x600
	m2
	104.95

	379
	拆除防静电地板
	拆除原有防静电地板
	m2
	19.69

	380
	拆除木门
	尺寸为900x2700mm，钢制防盗门(带亮子)
	樘
	1

	381
	封堵洞口
	200mm厚蒸压加气混凝土砌块，M7.5混合砂浆砌筑
	m2
	2.43

	382
	窗帘轨道拆除
	拆除旧窗帘轨道
	m
	17.5

	383
	新装窗帘轨道
	新安装窗帘轨道
	m
	65.625

	384
	新装窗帘
	布艺窗帘，燃烧等级不低于B级
	m2
	17.5

	385
	建筑垃圾外运
	
	m3
	12.314

	386
	给水管道
	PPR，DN25
	m
	20

	387
	排水管道
	PVC，DN75
	m
	15

	388
	排水管道
	PVC，DN50
	m
	5

	389
	截止阀
	DN25
	个
	1

	390
	三通
	PPR，DN25
	个
	2

	391
	三通
	PVC，DN75
	个
	1

	392
	墙体开洞
	直径200mm
	个
	3


说明：

1、非单一产品采购项目，标注‘※’的产品为核心产品，投标人所投核心产品的品牌完全相同的，按一家投标人计算。

2、技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），投标人所投产品必须满足或优于这些指标；未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评分考量内容），投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对一般性技术指标响应情况进行扣分。 

六、其他

投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。
第五部分 资格审查内容及标准
资格审查内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标人代表证明
	法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”

委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”、“法定代表人（负责人）授权委托书”

自然人参加投标的，提供个人身份证明影印件

内容齐全。

	2
	投标函
	《投标函》内容齐全，电子印章符合要求。

	3
	具有独立承担民事责任的能力
	按照《政府集中采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。

说明：“政采云”资格审查要求说明中针对本项信用承诺的各项“证明材料”即为《政府集中采购供应商信用承诺书》。
根据财政部财库〔2022〕3 号文件精神：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。


	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	6
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	7
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	8
	本项目的特定资格要求
	投标人提供符合本项目其他资格条件的相关证明

资格条件符合要求，影印件清晰。（如不涉及，可不填写）

	9
	基本存款账户信息
	提供投标人基本存款账户信息。

证明文件影印件清晰。

	10
	投标主体
	对是否允许联合体投标进行审查，如果允许联合体投标，须对联合体各方签订的联合体协议进行审查，

内容齐全，电子印章符合要求。（如不涉及，可不填写）

	11
	投标人为中小微企业
	投标人根据要求单独提供《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。（如不涉及，可不填写）


说明：

1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格。其中第9项允许在开标时补正，补正后如符合要求视为有效；其余各项不允许在开标时补正。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的证明文件扫描件加盖法人电子印章。

3、投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

第六部分 评标标准和评标方法
一、符合性审查的内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标文件的报价
	所有投标报价均以人民币/元为计算单位。

投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。

不接受可选择或可调整的报价。

不接受超出本项目预算金额的报价。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定。政府采购评审中出现异常低价情形的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

	2
	采购需求
	对照本文件第四部分实质性要求中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求中“政策性及强制性要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求“服务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分的实质性要求“技术要求”中标注“★”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。
投标人照搬照抄招标文件技术要求内容的做无效投标处理。


说明：

1．符合性检查的内容，经评审委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。其中实质性响应内容审查时，投标文件中《政府强制采购节能产品明细表》注明品牌型号且属于政府强制采购品目清单中的产品或《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品的，所附相关认证证书与投报产品品牌型号不符的，允许在开标时补正，补正后视为有效；未注明品牌型号或投报产品品牌型号不属于清单或目录内的，不允许在开标时补正。

2．审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第22条规定的原则。
二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
（二）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报获得有效产品认证证书的产品，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书影印件，否则将导致投标无效；投标人需将所有政府强制采购的节能产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。不接受非强制采购产品。
（三）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

（四）投标人投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。投标人需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书影印件。

（五）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。

（六）投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。

（七）小型、微型企业参加本项目的评审标准

1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

2. 小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物价格折扣。

3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（八）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）;

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（九）监狱企业参加本项目的评审标准

1. 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。

3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（十）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
（十一）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。

（十二）关于符合本国产品标准参加本项目的评审标准

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

(授权评标委员会确定中标人

(采用最低评标价法评标的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

(采用综合评分法评标的，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价”，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。
(评标委员会推荐中标候选人名单

(采用最低评标价法评标的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人推荐为中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐为中标候选人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

(采用综合评分法评标的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。）的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐中标候选人名单，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
说明：每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。评分分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

综合评分法细则如下：

	序号
	评分标准
	分值

	一、价格部分（40分）

	1
	(评标基准价／有效投标报价)*最大分值

备注：投标基准价是指通过资格性审查和符合性审查，且报价最低的投标人的价格为投标基准价。
	40

	二、商务部分（8分）

	2
	1.提供截止投标之日止近三年（近三年是指2023年XX月至投标截止之日）投标供应商自身已完成的同类项目合同案例，提供与最终用户签订的包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、结算凭证（结算凭证指对应业绩合同增值税发票或对应款项银行回单）的扫描件。每提供一个已完成的同类项目合同案例得（2分），最高得（6分）。

备注：证明材料不完整、不符合以上要素要求或相关扫描件不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。
	6

	3
	投报产品中包含“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的，并能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的扫描件。符合上述要求，每有一项得（1分），最高得（2分），否则不得分。
	2

	三、服务部分（21分）

	4
	有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得（1分），否则不得分。
	1

	5
	根据投标人针对本项目采购需求提供的实施供货方案进行评定（8分）:
方案内容包括但不限于：

①供货总体实施进度安排（2分）；

②人员管理及货物运输及配送方案（2分）；

③包装方案及供货周期与进度计划（2分）；

④项目应急方案及现场技术支持支援方案（2分）。

每项中每有1处存在内容缺陷（缺陷是指以下情形中的任意一项：方案与采购需求不符；方案内容不合理；针对性不强；可行性不强）扣1分，扣完为止。未提供不得分。
	8

	6
	根据投标人针对本项目采购需求提供的售后保障措施进行评定（8分）：

内容包括但不限于：

①故障应急响应速度（2分）；

②售后服务措施（2分）；

③售后服务响应机制（2分）；

④瑕疵品换货措施（2分）。
每项中每有1处存在内容缺陷（缺陷是指以下情形中的任意一项：方案与采购需求不符；方案内容不合理；针对性不强；可行性不强）扣1分，扣完为止。未提供不得分。
	8

	7
	根据投标人针对本项目提供的项目培训方案进行评定（4分）：

内容包括但不限于：

①培训方式（1分）；

②培训内容（1分）；

③培训目标（1分）；
④培训计划（1分）。
每项中每有1处存在内容缺陷（缺陷是指以下情形中的任意一项：方案与采购需求不符；方案内容不合理；针对性不强；可行性不强）扣1分，扣完为止。未提供不得分。
	4

	四、技术部分（31分）

	8
	投标人所投产品技术指标，满足招标文件要求的全部技术性能指标，得（15分）；带“★”项为主要技术指标，不能提供所报产品主要技术指标证明材料的，或提供的证明材料不能反映所报产品主要技术指标的，有一项扣（2分），扣完为止；一般性技术指标有负偏离的，有一项扣（1分），扣完为止。
备注：一般技术指标认定以投标人提供的对应投标货物技术响应偏离表为准。投标人客观真实体现偏离情况。投标人对自述内容的真实性付法律责任。如有虚假，采购人将追究其法律责任，并有权终止合同。
	15

	9
	根据所投标产品一般性技术指标响应程度进行评定，满分为（8分）。投标人要在所标产品一般性技术指标响应的基础上，提供包括但不限于：产品各类检测报告、产品说明书、合格证、官方网站截图、产品彩页、第三方认证证书、官方报告公示等相关证明材料反映其技术响应情况。不能提供一般性技术指标证明材料的，或提供的证明材料不能反映满足其要求的，有一项扣1分，直到扣完为止。
	8

	10
	根据所投标产品综合质量性能情况进行评定，满分为（8分）：

产品综合质量性能包括但不限于：①产品的质量和稳性定，②产品的安全性和耐用性，③产品的先进技术及扩展能力，④产品的易用、易维护及操作便利性。针对以上4个方面，提供包括但不限于：检验报告、测试报告、质量合格证书、质量稳定性测试报告、安全检测报告、第三方质量认证证书、耐用性测试证明及报告、采用新技术新工艺新材料第三方证明、专利技术证书、功能拓展证明、操作便利性证明、维修保养操作手册、市场满意度评价材料、用户使用反馈以及相关获奖等证明材料反映其上述满足或响应情况
以上内容由评委认定，有一项有效证明材料的得0.5分，加满8分为止；未提供证明材料或提供的证明材料与上述内容无关联、含糊不清、不匹配的，不得分。
	8


第七部分  合同范本
需
方：
供
方：
供方在沁水县公共资源交易中心集中采购机构组织的（项目名称、项目编号）项目公开招标采购中中标，经双方协商一致，签订本合同。
一、货物条款
供方向需方提供以下货物：
（具体品牌、数量、技术参数及质保期等清单后附）
二、合同总金额
人民币（大写）：（小写）：￥
合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
三、合同资金支付
资金支付方式：
资金支付条件及时间：验收合格后由需方负责办理货款支付手续。需方自收到发票后30日内，按合同规定将款项支付到约定的供应商账户。
四、履约保证金缴纳方式及退还
履约保证金缴纳方式：签订合同后（）工作日内（或收到中标通知书后（）个工作日内），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同额（____%）的履约保证金。
履约保证金退还的方式：
履约保证金退还的条件及时间：供方按合同规定履行完毕供方责任，供方缴纳的履约保证金自项目验收合格之日起（____）月后（____）个工作日内采购人无息退还。
五、售后服务及承诺
供方向需方承诺：
六、交货
1.交货期限：
2.交货地点：
七、交验
1.验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须供需双方共同确认。
2.交货时供方就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
3.供方所供商品包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装需符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》,必要时需方可要求供方提供商品包装、快递包装的检测报告。
4.供方交付产品中的软件应无知识产权纠纷，若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。
5.需方要按照招标文件中的验收标准来进行验收，按照与履约验收挂钩的资金支付条件及时间执行。
八、需方责任
1.及时办理付款手续。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
2.负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
3.对合同条款及价格负有保密义务。
九、供方责任
1.保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。
2.保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。
十、违约责任
1.需方无正当理由逾期支付货款的，每逾期一日向供方偿付合同款总额（____%）的违约金，逾期付款超过（____）日，供方有权解除合同，届时需方向供方退还已收到的货物及履约保证金，并赔偿由此给供方造成的全部经济损失。
2.供方所交的货物品种、型号、规格、质量、商品包装、快递包装不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额（____%）的违约金。
3.供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额（____%）的违约金。
4.供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额（____%）的滞纳金。逾期交货超过 30天后，需方有权决定是否继续履行合同。
5.供方在履约中，未履行供方责任的，履约保证金不予退还。
6.供方在履约中，未完全履行供方责任的，需方可按（____%）扣除履约保证金。
7.因需方错告或变更到货地点而绐供方造成的损失，由需方负担。
8.因需方原因导致合同变更、中止或者终止政府釆购合同的，需方应当对供方受到的损失予以赔偿或者补供，贴偿或者补偿金额：（____）。
9.符合履约保证金退还的条件及时间，需方逾期退还履约保证金的，每逾1日需方向供方偿付履约保证金总额（____%）的滞纳金。
十一、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、合同生效及其他
1.合同由供、需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2.本合同一式（____）份。
3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式供需双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。
十四、下列文件为本合同不可分割部分
1.招标文件（含澄清或修改文件）
2.投标文件（含澄清或说明文件）
3.投标人所做的其他承诺
4.项目验收标准、程序
需方(章):                                     供方(章)：
法定代表人:                                  法定代表人:

授权代表:                                    授权代表:

地址：                                       地址：
电话：                                       电话：
开户银行:                                    开户银行:

账号：                                       账号：
本合同的签署地:

日期：   年  月  日

（此范本仅做参考，以实际签订合同为主）
第八部分  投标文件内容要求及格式

投标人提交投标文件须知
1. 投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3. 按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。
资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

包   号：
投标人单位名称：（法人电子印章）

二〇   年  月  日

资  格  证  明  文  件

目    录

1、投标人代表的证明………………………………………………………………………页码

2、投标函………………………………………………………………………………………页码

3、《政府集中采购供应商信用承诺书》……………………………………………………页码

4、本项目要求的其他特定资格条件（若涉及）……………………………………………页码

5、投标保证金的缴纳情况（若涉及）…………………………………………………页码
6、基本存款账户信息…………………………………………………………………………页码

7、联合体投标协议（若涉及）………………………………………………………………页码

8、中小企业声明函（若涉及）………………………………………………………………页码

（一）投标人代表的证明格式
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：    

姓    名：                      性  别：                 

身份证号：                      职  务：         

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。 

特此证明


投标人：                 (法人电子印章)

日  期：    年   月   日
附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面影印件
	
	


 法定代表人（负责人）授权委托书   

沁水县公共资源交易中心：
    本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。                                  

                          投标人：                        （法人电子印章）

                      法定代表人（负责人）：             （法定代表人电子章） 

                      日 期：    年     月    日

附投标人代表有效的身份证正反两面影印件

	
	


注：法定代表人（负责人）参加，不用此委托书。

（二） 投标函格式
投  标  函
沁水县公共资源交易中心： 
                    (投标人全称)授权       (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。

2．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期90个日历天内（自投标文件上传截至之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资格要求。

4．我方承诺提供符合招标文件规定的投标文件；我方承诺投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。

5．我方按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6．我方完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9．我方保证遵守招标文件的所有规定。

10．我方对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

11．我方如果在投标文件解密后规定的投标有效期内撤回投标，贵方不予退回我方提交的保证金。

12．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

14．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15．采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率保证供货。

16．我方承诺接受招标文件中合同文本全部条款且无任何异议。

17. 我方承诺投标项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方基本账户上转出。
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：



电话：


投标人代表姓名：

投标人：（法人电子印章）

日 期：    年    月    日

（三）以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。

具有独立承担民事责任的能力

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
政府集中采购供应商信用承诺书格式
政府集中采购供应商信用承诺书
投标人名称:（公章）

项目名称：
项目编号：
为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:

承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信; 

承诺本单位/本人具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；

3. 承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
4. 承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有近一年内依法缴纳社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；
6. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.承诺本单位/本人提交的保证金是从我单位/本人基本账户转出；

8. 承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
9. 承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

备注：供应商对信用承诺书中所涵盖的资格性审查材料要进行认真自检。对符合相关要求的，仅提供信用承诺书即可，不另提供对应的具体凭证材料；对不符合相关要求的，不具备参与采购活动的资格。供应商对所提交的信用承诺书的真实性负责，并承担相应法律责任。
（四）本项目要求的其他特定资格条件

按照投标文件第二部分投标人须知前附表序号1 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；（影印件）

（五）投标保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目，投标人需要提供保证金缴纳证明：

1、采用银行转账方式的，需提交投标人保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；

3、采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。

不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。
（六）基本存款账户信息

提供投标人基本存款账户信息；

（七）联合体投标注意事项

1. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照招标文件要求提供相关材料。
2. 本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。
3. 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。
联合投标协议书格式
《联合投标协议书》
联合投标各方：
甲方：
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应沁水县公共资源交易中心（采购代理机构）组织实施的           项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。
甲方（法人电子印章）：                 乙方（法人电子印章）：
法定代表人（法定代表人电子印章）：    法定代表人（法定代表人电子印章）：
20  年  月  日                           20  年  月  日
（八）中小企业声明函格式按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供（若有的话，以包为单位分别填写）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）（包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称,须与营业执照载明的相关信息保待一致），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2、（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称,须与营业执照载明的相关信息保待一致），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
3、…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称：              （法人电子印章）
日    期:　   年   月   日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业为：工业

商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：
项目编号：
包    号：

投标人单位名称：（法人电子印章）

二〇  年  月  日

商  务  技  术  文  件

目    录

1、开标报价一览表……………………………………………………………………………页码

报价明细表…………………………………………………………………………………页码

残疾人福利性单位声明函、本国产品标准及相关政策要求（若有的话）………………页码

2、对采购需求的响应内容……………………………………………………………………页码

3、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件……………………页码4、投标人业绩情况…………………………………………………………………………页码

（一）  开标报价一览表格式（以包为单位分别填写）
开标报价一览表
货币：人民币/元
	项目名称
	

	项目编号
	

	包    号
	

	投标总报价
	小写：

	
	大写：

	报价说明
	后附《报价明细表》


投标人：           （法人电子印章）
年   月   日
报价明细表（以包为单位分别填写）
项目名称：                                      
项目编号：                                       
投标人名称：                                      
包    号：                                      
货币：人民币/元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	合价
	合同履行期限
	质量保证期
	环保节能产品
编号及有效期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价(大写)：                       ￥：


说明：投标人如实填写表格，该表部分内容（同时需在“山西政府采购平台”报价明细表如实填写表格）会随中标公告同时公示。无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。若单个序号的货物中包含多个产品的，可自行设计报价明细表。
投标人：           （法人电子印章）
日  期：    年   月   日             
残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：____________包号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
          投标人：           （法人电子印章）：
                        日  期：
注：中标人为残疾人福利性单位的，集采机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
本国产品标准及相关政策要求（若有的话，以包为单位分别填写）
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的， 视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项， 由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关千在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定， 本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品 。具体情况如下：

1.(产品名称1）¹ ，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例）³。（产品名称1 )的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1) 的（关键工序）5在中国境内完成 。

2. (产品名称2)，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2 )的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例）。（产品名称2 )的（关健组件）在中国境内生产。（产品名称2)的（关键工序）在中国境内完成 。

……      

1.产品如有型号 ，请在“产品名称”栏一并填写．

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保待一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：           （法人电子印章）
日  期：    年   月   日
注：中标人对本国产品给予价格评审优惠的，采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
（二）对采购需求的响应内容。

1.项目实质性要求响应内容：

对商务要求的响应内容格式

	序号
	招标文件商务要求内容
	是否响应
（填是或否）
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
①投标人根据本招标文件第四部分商务要求中的内容（例如：交货时间、交货地点、付款方式、履约保证金等）进行响应。
②投标人如实填写表格，有偏离情况的，需说明偏离内容；无偏离情况的，填写“无”或“无偏离”。
投标人：                            （法人电子印章）
                                                日  期:　   年   月   日
《政府强制采购节能产品明细表》格式
政府强制采购节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品
认证证书号
	认证证书有
效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


说明 ：
根据招标文件第四部分要求中的内容进行响应，认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书影印件）。

网络关键设备和网络安全专用产品明细表、格式（若有的话，以包为单位分别填写）
网络关键设备和网络安全专用产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	证书编号
	认证证书
有效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


说明 ：
根据招标文件第四部分实质性要求中的内容进行响应，认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书影印件）。

网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

正版软件承诺格式
正 版 软 件 承 诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
投标人：                            （法人电子印章）

              日  期:　   年   月   日

商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                            （法人电子印章）

              日  期:　   年   月   日

对服务要求的响应内容格式

	序号
	招标文件服务要求内容
	是否响应
（填是或否）
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
①投标人根据本招标文件第四部分服务类要求中的内容进行响应。
②投标人如实填写表格，有偏离情况的，需说明偏离内容；无偏离情况的，填写“无”或“无偏离”。
投标人：                            （法人电子印章）
              日  期:　   年   月   日
2.技术要求响应内容：

对技术要求的响应内容格式 
投标货物技术响应偏离表

项目名称：                                       

项目编号：                                       

投标人名称：                                      

包    号：                                       

	序号
	货物名称
	招标文件技术要求
	投标文件技术响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

①根据本文件第四部分技术需求书中的内容逐条进行响应。

②投标人应根据招标货物的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
③请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

投标货物详细的技术说明

说明：

①根据本招标文件第四部分技术需求书要求中的内容进行响应。

②作为评标委员会成员评定投标货物是否实质性响应招标文件技术要求以及详细评审的依据。内容包括但不限于：

1、对投标货物主要技术指标和运行性能进行详细描述,尽可能提供能证明投标货物符合招标文件技术需求书且与投标货物型号一致的证明材料（包括但不限于检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书/产品介绍等）；

2、投标货物的备品备件清单（若有的话，此表由投标人自行设计，请注明品牌、型号、产地、功能、单价和质保期满后三个年度的供应折扣价格等内容）。

3、项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，此表由投标人自行设计，请注明品牌、型号、产地、生产企业、数量）

标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表
项目名称：                                       
项目编号：                                       
投标人名称：                                                                         
包    号：                                       
	技术指标参数

	序号
	投标产品全称
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他条件要求

	序号
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：①投标人应详细列明标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件的具体响应状况，全面披露各项响应程度，否则投标文件无效。
投标人：                            （法人电子印章）
                                                                      日  期：      年  月  日
3.项目非实质性要求响应内容
非强制采购节能产品、环保标志产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）
非强制采购节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


环境标志产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


说明：
投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。
方案及证明材料按照本采购文件第四部分采购需求内容进行响应，格式自拟。
（三）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件

（四）投标人类似合同案例情况格式（若有的话）
投标人类似合同案例情况一览表

	序号
	合同名称
	采购单位
	合同核实联系人及联系电话
	签署日期
	合同金额
	项目结算

凭证类型
	结算凭证金额　

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


说明：①投标人提供的类似合同案例，至少需提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单及项目结算凭证（对应业绩合同增值税发票或对应款项银行回单）的扫描件。
②投标人应尽可能填全以上表格。

③无业绩，无需填写此表。

④类似合同案例证明材料附后。

投标人：                            （法人电子印章）

                                                                          日  期：      年   月  日 



