浙江农林大学细胞房项目

招标文件

（电子招投标）

采购方式：公开招标

编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)

采   购  人：浙江农林大学

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

2026年03月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	6

前附表	6

一、总则	12

二、招标文件的构成、澄清、修改	18

三、投标	19

四、开标、资格审查与信用信息查询	22

五、评标	23

六、定标	23

七、合同授予	23

八、电子交易活动的中止	24

九、验收	25

第三部分 采购需求	26

第四部分 评标办法	47

第五部分 拟签订的合同文本	55

第六部分 应提交的有关格式范例	60

资格文件部分	60

商务技术文件部分	64

报价文件部分	76

附件	80

注：▲招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应；各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江农林大学细胞房招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2026年04月17日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)

项目名称：细胞房

预算金额（元）：640000

最高限价（元）：640000

采购需求：

标项名称：细胞房

数量：1

预算金额（元）：640000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件第三部分采购需求

备注：

合同履约期限：标项 1，具体见招标文件第三部分采购需求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2026年04月17日 ，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）（公告规定的采购文件获取方式为依法获取采购文件的方式，未按照公告规定的方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑、投诉。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月17日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年04月17日13:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以直接提交、邮寄形式（建议顺丰快递）或者电子邮件形式递交备份投标文件1份；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江农林大学

地    址：杭州临安区武肃街666号

传    真：

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0571-63741276

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：13891823227

2.采购代理机构信息

名    称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路386号紫荆大厦107号商务楼303室

传    真：

项目联系人（询问）：王纪凤/陈素芳

项目联系方式（询问）：18357703076

质疑联系人：钱学丰

质疑联系方式：15805779720

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

浙江农林大学

浙江乐诚工程咨询有限公司

2026年03月27日

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见第一部分“招标公告” |
| 2 | 合同履行地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 3 | 项目编号 | 详见第一部分“招标公告” |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购需求 | 详见第一部分“招标公告” |
| 6 | 合同履约期限 | 详见第一部分“招标公告” |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 投标保证金 | 1.被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的，缴纳投标保证金。 1.1投标保证金金额：所投标项预算金额的2%； 1.2投标保证金缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；（备注栏里注明项目名称、项目编号和用途） 1.3投标保证金的形式：投标保证金由供应商注册所在地的银行基本账户汇出转入以下账号，不得通过供应商的分支机构或第三者账户转入； 1.4保证金账号： 户名：浙江乐诚工程咨询有限公司 账号：76060122000323292 开户银行：宁波银行温州瓯海支行 1.5投标保证金缴纳截止时间：于投标文件递交截止时间前到账。 2.未被财政部门列入不良行为记录名单的供应商不需缴纳投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 详见第三部分“采购需求” |
| 10 | ▲最高限价 | 详见招标公告；报价超过最高限价金额的投标无效。 |
| 11 | 现场踏勘 | 不组织。如有需要投标人自行前往项目现场进行踏勘，投标人因现场踏勘影响投标报价、方案编制的，由投标人自行承担，因投标人自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，投标人不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求。 组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 12 | 联合体投标 | 1.本项目接受联合体投标； 2.联合体投标要求 （1）以联合体形式参加政府采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，且均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任； （2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。 （3）除非另有规定和说明，若联合体参与投标的，涉及签字或盖章的可由联合体牵头人执行，本招标文件中涉及“供应商或投标人”一词亦指联合体各方。 |
| 13 | 分包与转包 | （1）分包： 同意将非主体、非关键性的货物运输工作分包。 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 不同意分包。 - 转包：本项目不允许转包。 |
| 14 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 允许采购进口产品。 |
| 15 | 样品提供 | 不要求提供 要求提供，详见第三部分采购需求 |
| 16 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第13款 |
| 17 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件(文件扩展名为.bfbs)，（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 注：中标人在领取中标通知书时，将投标文件打印纸质版2份（邮寄或者送达地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路386号紫荆大厦107号商务楼303室（浙江乐诚工程咨询有限公司），联系人：王纪凤，电话：18357703076 ）。 |
| 18 | 投标文件的传输递交 | 详见第二部分“投标人须知”第16款 注：上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：95763 |
| 19 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 21 | 评标办法 | 详见第四部分“评标办法” |
| 22 | 中标结果公告 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告，中标公告期限为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。 |
| 23 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 24 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90日历天 |
| 25 | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 26 | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十七条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本级财政部门提起投诉。 |
| 27 | 供应商信用信息查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 28 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为： 细胞房 。 |
| 29 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目将采购项目整体专门面向中小企业采购。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |
| 30 | 标的名称及其对应的中小企业划分标准所属行业 | # 1.标的名称： 浙江农林大学教8地下室7个细胞房 ； 2.本项目属于 工业 行业。 所属行业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 |
| 31 | 节能产品、环境标志产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库〔2019〕18号》《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》。 (如遇调整，按最新文件执行) （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 （3）▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 （4）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 32 | 投标报价要求 | 投标报价包含的内容： 采购代理服务费 1.收费标准：本次采购，采购代理费按照招标代理服务收费标准货物类的70%计算，服务费不足3000均按3000收取，由中标人在收到中标通知书时向采购代理机构交纳采购代理服务费，如未按上述规定办理，采购代理机构有权对代理服务费不足部分进行追索。 招标代理服务收费标准如下： 中标金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000 -10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 2.服务费缴纳账号： 户名：浙江乐诚工程咨询有限公司 账号：76060122000323292 开户银行：宁波银行温州瓯海支行 3.后期合同的签订及履行不影响招标代理服务费的收取。 4.若投标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 5.若投标人未按上述规定办理，需承担采购代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） 政府采购履约验收费用（包含第三方检测）； 其他：详见第二部分“投标人须知”第14款。 |
| 33 | 特别说明 | （1）如果发现本采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取采购文件后，在答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或采购人不作答复。 （2）该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。 （3）联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 34 | 其他注意事项 | 在评审过程中，供应商无法通过政采云系统提交澄清等材料的，可在各环节规定时间内按要求将相关材料发送至以下邮箱：58000634@qq.com |
| 35 | 复核 | 为防止投标人提供虚假材料，采购人、采购代理机构在评审结束后、确认采购结果前，将采取官方网站查询、原件核对等方式对中标人在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。 投标人应在投标前自行通过官方公开渠道查询、核对相关证书及报告内容，确保投标文件信息准确无误。如发现投标人存在提供虚假材料的情形，将按规定以书面形式上报本级财政部门，相应风险及责任均由该投标人自行承担。 因投标人自身原因未能在约定时间内配合完成核查工作的，所引发的一切风险亦由投标人自行承担。 |

## 一、总则

本项目采购是按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）等法律及有关法规组织和实施的。

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人、供应商”均系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲且加下划线”的条款系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

3.特别说明

3.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.5投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人），须持有《授权委托书》。

3.6其他说明

3.6.1招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评审小组将对其作出不利的评审。

3.6.2 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评审小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

4.采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购文件中明确规定允许采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

4.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标人的《中小企业声明函》。

对于专门面向中小企业的项目，《中小企业声明函》属于资格审查内容，如投标人提交的《中小企业声明函》存在以下情形，采购人或代理机构可以根据项目评审阶段和错误性质，区分处理：

（1）属于“含义不明确、同类问题表述不一致或明显文字/计算错误”的情形（如单位填写错误、行业名称笔误、数据小数点错位等），采购人或代理机构可以以书面形式要求投标人作出澄清、说明或补正。澄清内容不得超出原投标文件范围或改变实质性内容，且须加盖公章或由法定代表人（或授权代表）签字。

（2）属于“未按格式填写、关键信息缺失、内容与实际情况明显不符且无法通过澄清补正”的情形（如漏填采购标的、漏填所属行业、未填写制造商信息、漏填企业类型、使用已废止格式等），该《中小企业声明函》应认定为无效。

（3）如澄清后内容符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条及相关划型标准规定，则声明函有效；如澄清后仍不符合规定，则声明函无效。如果投标人代表拒绝澄清、说明或补正，或者拒绝加盖公章或由法定代表人（或授权代表）签字的声明函无效。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

4.5支持创新发展

4.5.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.5.2贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.7本国产品政策

（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例（尚未实施）

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求（尚未实施）

对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（3）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）本国产品证明文件

1）在商务技术文件中出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件6）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：

a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。

d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。

e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。

5. 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该招标文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求和必要的证明材料；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章（授权代表签字或者盖章的提供合法有效的授权委托书），并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

对同一采购程序环节的质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出。

5.2.4供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

- 潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

- 供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

- 未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

- 未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

- 未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

- 未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

- 提出质疑时间已超出法定质疑期的；

- 采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

- 质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

- 质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

- 法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

5.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号），采购人或者采购代理机构在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.5供应商在全国范围12个月内三次以上质疑不成立提起投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

6.招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

9.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

10.投标保证金

保证金退付：供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的；

（3）中标人未按规定与采购人签订合同或转让中标的；

（4）经政府采购监督管理部门审查认定供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12. 投标文件的组成

12.1资格文件：

12.1.1提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供、分别加盖电子签名或公章）

12.1.2有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供）（五选一）：

12.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

12.1.4联合协议（如果有)；

12.1.5分包意向协议（如果有)；

12.1.6本项目的特定资格要求（如果有)。

12.2  商务技术文件：

12.2.1投标函；

12.2.2法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书；

12.2.3评标标准相应的商务技术资料；

12.2.4采购需求偏离表；

12.2.5投标标的清单；

12.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

12.2.7投标产品技术支持材料；

12.2.8投标人认为需要提供的其他材料。

12.3报价文件：

12.3.1开标一览表；

12.3.2投标报价明细表；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

14投标报价

14.1 ▲投标报价形式：人民币报价。

14.2 投标人根据招标文件的要求，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至采购人指定的地点，总价包干。

14.3▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

14.4不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

15.投标文件的签署、盖章

15.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

15.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

16. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

16.1 供应商应当在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.4备份投标文件

16.4.1为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电文文档形式的备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。备份投标文件提交形式（三选一）：

直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

以邮寄形式（建议顺丰快递）递交备份投标文件的，将备份投标文件存入并储存在U盘中，备份在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到，邮寄地址及收件人：浙江省杭州市西湖区紫荆花路386号紫荆大厦107号商务楼303室（浙江乐诚工程咨询有限公司），收件人王纪凤/18357703076。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

以电子邮件形式将生成的备份投标文件（打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。）发送到采购代理机构邮箱号：58000634@qq.com，备份投标文件签收人员联系方式：王纪凤/18357703076，并注明“投标人名称、项目编号、项目名称、备份投标文件等”信息，不符合上述制作规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.4.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期详见投标须知前附表。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构或采购人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4 投标文件解密结束，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式详见附件7。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出投标建议。

评标过程的保密性。开标后直至向中标人授予合同时止，凡与招标有关的资料均不得向投标人及与投标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标采购单位和评标委员会成员施加影响，或扰乱开标和评标秩序，其投标将被拒绝。

详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标人

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

25.6供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，供应商承担赔偿责任；中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，应当承担支付采购代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

25.7采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。采购过程（采购文件）中应明确以下要求：

- 不得明示或暗示供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

- 供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺；不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

- 合同总价不为零，投标报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中（采购文件中明确）；

- 不得将供应商提供的赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务作为中标（成交）条件或者合同签订条件；

- 合同签订后，不得接受供应商无效承诺的赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

- 合同签订后，不得向供应商索要赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

- 履约验收环节，不得因供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务减免供应商违约责任。

八、电子交易活动的中止

26. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

26.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

26.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

26.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

26.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

26.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

28.5履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。

第三部分 采购需求

一、地下车库7间细胞房采购清单如下

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、净化装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面净化板 | 50mm厚岩棉夹芯板双层钢板δ=0.426mm | 700 | ㎡ |  |
| 2 | 吊顶龙骨 |  | 180 | ㎡ |  |
| 3 | 顶面净化板 | 50mm厚硫氧镁夹芯板双层钢板δ=0.426mm | 180 | ㎡ |  |
| 4 | 自流平 | 含损耗） | 200 | ㎡ |  |
| 5 | PVC地板 | 2.0MM（含损耗） | 200 | ㎡ |  |
| 6 | 净化门 | 900*2100mm | 21 | 套 |  |
| 7 | 电子互锁 | 双门 | 7 | 套 |  |
| 8 | 喷塑地槽 | 铝(25*25mm实验室专用) | 966 | 米 |  |
| 9 | 喷塑内圆弧 | 实验室专用（含卡子） | 1070 | 米 |  |
| 10 | 喷塑外圆弧 | 实验室专用 | 108 | 米 |  |
| 11 | 喷塑铝型材连接三通 | 1.0mm | 286 | 个 |  |
| 12 | 喷塑铝型材联接二通 | 1.0mm | 72 | 个 |  |
| 13 | 双层钢玻视窗 | 1200*1000mm | 1 | 套 |  |
| 14 | 传递窗 | 500*500*500mm(紫外线杀菌、电子联锁） | 3 | 套 |  |
| 15 | 玻璃胶 | 防酸防碱 中性 | 1 | 项 |  |
| 16 | 净化板安装五金配件 |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 给排水改造 | 排水地面开槽及复原，上水从走廊顶部引入 | 1 | 项 | 包干。由于地下车库地面都是石头，开槽难度较大，请谨慎，材料及人工。 |
| 18 | 墙壁开洞 |  | 1 | 项 | 包干。 |
| 二、洁净空调系统 |  |  |  |  |  |
| 送回风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制净化送风机组 | 定制净化送风机组（初中效） 风量：2400m³/h循环风 | 7 | 套 |  |
| 2 | 控制系统 | 包含PLC编程，紫外灯控制 | 7 | 套 |  |
| 3 | 臭氧发生器 | 10g/h | 5 | 台 |  |
| 4 | 门禁系统 | 人脸、刷卡、密码 | 7 | 套 |  |
| 5 | 防火阀 | 400*400mm | 7 | 台 |  |
| 6 | 消音器 | 400*400mm | 7 | 台 |  |
| 7 | 风量调节阀 | 320*250mm | 8 | 套 |  |
| 8 | 风量调节阀 | 250*250mm | 18 | 套 |  |
| 9 | 风量调节阀 | 200*200mm | 21 | 套 |  |
| 10 | 净化镀锌板风管 |  | 230 | ㎡ |  |
| 11 | 橡胶保温棉 |  | 230 | ㎡ |  |
| 12 | 胶水 |  | 13 | 桶 |  |
| 13 | 防水百叶进风口 | 铝合金喷塑（250*250mm） | 7 | 套 |  |
| 14 | 门铰式回风口 | 铝合金喷塑400*200mm | 30 | 套 |  |
| 15 | 高效送风口 | （GKF）风量1500m³/h | 8 | 套 |  |
| 16 | 高效送风口 | （GKF）风量500m³/h | 19 | 套 |  |
| 17 | 净化五金吊件 | 专用 | 1 | 批 |  |
| 18 | 软接口 | 帆布接口 | 75 | 个 |  |
| 19 | 角铁 | 40*40mm | 20 | 支 |  |
| 三、电气照明 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED平面灯 | 1200*300 | 19 | 套 |  |
| 2 | LED平面灯 | 900*300 | 22 | 套 |  |
| 3 | 紫外线灯 | 医用 | 63 | 套 |  |
| 4 | 插座 |  | 88 | 套 |  |
| 5 | 开关 |  | 26 | 套 |  |
| 6 | 净化机组配电箱 | 含（漏保、单片） | 7 | 套 |  |
| 7 | 1.5平方电线 | 铜芯单芯线 | 1200 | 米 |  |
| 8 | 2.5平方电线 | 铜芯单芯线 | 1500 | 米 |  |
| 9 | 4平方电线 | 铜芯单芯线 | 1700 | 米 |  |
| 10 | 线管 | PVC | 280 | 米 |  |
| 11 | 线管 | JDG | 150 | 米 |  |
| 12 | 五金一批 |  | 1 | 批 |  |
| 四、实验台柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢工作台 | L*600*800mm | 17.1 | 米 |  |
| 2 | 全钢边台 | L*750*800mm | 8 | 米 |  |
| 3 | 水槽水嘴 | 550*450*310mm | 7 | 台 |  |
| 4 | 滴水架 |  | 7 | 套 |  |
| 5 | 洗眼器 | 单眼 | 7 | 套 |  |

- ▲本项目中“净化装修工程”的分项报价合计不得超过投标总价的30%。

- 二、项目概况

1.要求各投标人提供全新的、品质优异的、与浙江农林大学的文化相得益彰的产品，并以合理的价格和优质的服务体现其企业的风采和竞争实力。

2.提供的产品能够满足学校的特定需要，产品质量稳定，售后服务方便、快捷，满足用户要求。

3.本次采购内容除需要提供的最终产品外，还包括全部产品的深化设计、平面布局设计、色彩设计等技术建议书，产品工艺设计和制作、供货、安装组装、检测、验收、售后服务等。

- 三、总体要求

1.采购清单内技术规格要求仅为采购人的基本要求，并未对所有技术细节做出规定，投标人作为专业的生产制造企业须按国际、国家有关标准及规范完成本次采购各类产品的制造与检验、供货、运输、安装、调试与通过有关部门验收、质保期服务、终身维修等各项工作，并保证使用的寿命与可靠性。

2.投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3.投标人必须按采购清单中需要的产品及技术要求参加投标。如投标人产品与采购清单内技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全符合采购需求，否则投标文件将可能被拒绝。

4.知识产权：投标人对一切可能的侵权指控负责。

5.产品的验收和抽检：厂家在生产过程中及产品送货后，采购人有权抽检原辅材料和成品送有资质的专业检测机构对原材料的环保技术参数进行验证和成品的材质、质量、环保性能等进行检验，所有检验费用由投标人承担。如产品检验不通过，投标人必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。

6.根据采购人规定，投标人若存在以下情况，采购人有权利立即中止与该投标人的合作、停止付款并要求赔偿：

（1）在规定的时间内不及时供货；

（2）未经学校同意，擅自更换投标人；

（3）未经学校同意，服务期内擅自改变供货产品价格；

（4）所供产品不符合投标承诺的性能要求；

7.基本技术要求标准

（1）拟供产品采用的主要材料及配件品牌，应符合采购文件要求，其技术要求应等同或优于采购文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性及耐用性，使采购人完全满意。

（2）投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时适用多种标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。部分参考执行标准如下（投标响应时，如有最新施行的标准或更新版本的标准，则按新的执行）：

如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

GB/T 708-2019冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 21747-2008教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法

GB 24820-2024实验室家具通用技术条件

- 四、具体技术要求

（一）全钢边台

1.实验台台面总体要求：

★台面采用厚度≥13mm耐腐蚀实芯理化板（颜色，桦木灰），耐酸碱耐冲击。边缘采用同质板材加厚度为≥26mm。台面需满足以下要求：

1.1.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及EN438中规定的高温条件下，至少进行20分钟的RE表面双重硬化商务和技术文件中提供具备同等或优于该性能的表面硬化技术，并提供有效专利或技术证明复印件并加盖台面制造商或投标人公章。

1.2.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。商务和技术文件中提供检测报告复印件加盖投标人公章，可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

1.3.台面理化性能需符合“国家化学建筑材料测试中心”参照进行化学性能测试(根据 GB/T 17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸，77%硫酸+65%硝酸，37%甲醛，汽油，苯，亚甲基蓝等至少37项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”（商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的合格检测报告证明复印件加盖投标人公章）。

1.4.台面物理特性如下：

1）面板的拉伸断裂强度：≥75兆帕(根据ISO 527-2:2025)抗弯强度：≥91.7兆帕(根据ISO178:2019)

2）弯曲弹性模量≥1.14X10(4次方)兆帕(根据ISO178:2019)

3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径 ：5.40mm无破损 (根据GB/T 17657-2022)表观密度：≥1.45克/立方厘米（根据GB/T 17657-2022）

4）表面耐高温性能为：表面无裂纹(根据GB/T 17657-2022)

5）表面耐干热：5级无变化(根据GB/T 17657-2022)

6）表面耐龟裂性：5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据 GB/T 17657-2022)

7）表面耐污染性能：5级无变化。(根据GB/T 17657-2022)

1.5.表面易清洁，抑制霉菌生长，商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的防霉菌性能测试报告复印件加盖投标人公章，须通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级：黑曲霉，土曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，球毛壳。商务和技术文件中提供食品级安全认证证书复印件加盖投标人公章。

1.6.商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的表面耐湿热性能检测报告复印件加盖投标人公章，检测结果为5级无明显变化。商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的表面漆膜硬度报告复印件加盖投标人公章，检测结果为6H。商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，检测结果209种SVHC的检测结果含量均小于0.1%。

1.7.商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，检测结果离子测试：硅元素(si)测试结果为 N.D.(<2)，银离子(Ag)测试结果为 N.D.(<1)，单位(mg/kg)。商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章，燃烧性能符合GB8624-2012标准中达到GB8624B1(B-s2，d0)级平板状建筑材料要求。

1.8.台面通过绿色环保产品的认证(Greenguard)且总挥发性有机化合物最大可允许浓度为0.50毫克/立方米，甲醛最大允许浓度为61.3（50ppb）微克/立方米。商务和技术文件中提供绿色环保产品认证证书及具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，甲醛释放量小于0.01毫克/立方米，符合GB18580-2017标准。耐磨性能：达到最初磨损点：1350r，符合GB/T17657-2022-4.45标准。

1.9.提供台面制造厂家10年质保书。

2.钢制柜柜体：主体采用厚度≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫；在180摄氏度高温烘箱内固化成光滑表面。喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，耐酸碱耐腐蚀。喷涂后的金属表面有一定的防护性能，防腐处理，强吸附、抗酸碱，提高整体承重性及抗冲击能力。门板为主体材质双层钢板，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。

3.钢制柜抽屉：主体采用≥1.2mm优质冷轧钢板机加工而成，表面喷涂环氧树脂粉末处理，门板为主体材质双层钢板。

4.层板：主体采用≥1.2mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。

5.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

6.全钢实验台的力学性能应达到以下技术指标。商务和技术文件中带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检验标准依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》），并标出以下指标的测试项。

6.1柜加载试验水平加载承重≥900kg，柜没有永久损坏现象，移除载荷后检查平衡脚，任何变形不应影响调节系统功能；

6.2柜集中加载试验≥90kg，加载时门和抽屉应能正常操作，前梁、柜连接工艺、门或抽屉应没有永久变形现象；

6.3柜扭曲试验≥90kg 保持24小时，当返回正常位置时，应能正常操作柜，无永久损坏现象；

6.4门冲击试验≥9kg，试验后，开启的门无永久损坏；

6.5门循环试验≥10万次，应没有明显影响门功能的损坏，门应操作顺畅无阻滞；

6.6抽屉静载试验≥68kg，应无干扰抽屉正常操作的永久性损伤，抽屉前端应同抽屉紧密固定；

6.7抽屉和门拉手试验≥22.68kg，拉手应能承受加载无破坏，测试后移除荷载，应没有严重的永久变形；

6.8抽屉内部滚动冲击≥4kg冲击抽屉背部，抽屉应没有永久变形现象，所有工艺应完整，抽屉应能正常操作；

7.实验台五金配件：

7.1.滑轨：采用三节静音阻尼滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命数值符合标准 QB/T 2454-2013。

7.2.铰链：采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命数值符合检测标准。通过盐雾测试（QB/T 3826-1999）。

7.3.电源插座：采用220V、10A五孔插座。

7.4.电线：采用国标常规配线2.5平方。

7.5.钢制调整脚：30mm高度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。

7.6.把手：不锈钢工字型拉手。

（二）不锈钢边台

1.符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》GB 18584-2024《家具中有害物质限量》检验标准，商务和技术文件中提供符合以下的检测报告：提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章：

2.柜体采用标准柜和三抽柜自由搭配组合，实现标准三抽柜与标准单门柜快速调换使用位置功能。

3.整体为框架式结构，下方配活动性独立活动柜，能均匀承托柜体和台面，使台面更平整，承重能力更强，整体承重不小于400kg/m²。

4.整体钢架厚度≥1.2mm厚，配高强度工程不锈钢插件连接，表面两次环氧树脂粉末喷涂处理。

5.金属喷漆(塑)涂层无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象

6.物理性能：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等 级均为5级；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率 ≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能(1m)表面压痕直径<5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧(72h)外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；

7.有害物质限量：铅Pb≤90mg/kg；镉Cd≤50mg/kg；铬Cr≤25mg/kg；汞Hg≤25mg/kg；锑Sb≤60mg/kg；钡Ba≤100mg/kg；硒Se≤500mg/kg；镍Ni≤0.50mg/kg；锰Mn≤0.5mg/kg；砷As≤25mg/kg；均为未检出。

8.钢板：（商务和技术文件中提供以下参数带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

8.1耐腐蚀：经过240小时中性盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级；

8.2外观性能要求：金属件：喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

8.3理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度≥2H；

8.4理化性能-金属电镀层：抗盐雾：18h，直径1.5mm以下的锈点≤20/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离 边缘2mm以内不计)。

- （三）全钢边台配套设施

1.PP水槽

水槽采用全新PP色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

检测报告：

（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、己烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1，4-二氧六环、二氧杂环己烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（3）弯曲强度：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥80MPa。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（4）抗压强度：依据GB/T 1041-2008标准，检测结果≥80MPa。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（5）投标人商务和技术文件中提供绿色产品认证证书复印件加盖投标人公章，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

2.实验室化验水龙头

龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

★化验水龙头需满足以下要求：

（1）耐液体化学试剂性能：依据GB/T 11547-2008标准，同一份检测报告需包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N，N-二甲基环己胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，检测结果均为无变化。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（3）连接软管耐压性：依据GB/T 23448-2019标准，经过耐压性能检测，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。商务和技术文件中带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（4）连接软管密封性：依据GB/T 23448-2019标准，经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。商务和技术文件中带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（5）▲水龙头属于强制节能产品，商务和技术文件中提供有效的强制节能产品认证证书复印件。

3.洗眼器

- 主体：加厚铜质H59-1；

- 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

- 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

- 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

- 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

- 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

- 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

- 洗眼量：＞6L/min。

- 商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的包含以下项目的检测报告复印件加盖投标人公章：（1）测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间：15min；（2）阀门在0.64s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；（3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。

检测报告：

- 耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、己烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1，4-二氧六环、二氧杂环己烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

- 氙弧灯老化测试：依据GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008标准，通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级，符合相关技术要求。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

- 金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准，砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

- 中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准进行≥600h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

- 投标人商务和技术文件中提供绿色产品认证证书复印件加盖投标人公章，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

4.滴水架

材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；

接水底部：中间设有排水孔；

可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根；

安装方式：壁挂式/台式。

检测报告：

（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、己烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1，4-二氧六环、二氧杂环己烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（2）紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），无可视变化，色差≤1.5，无变色，变色等级0级。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（3）拉伸强度：依据GB/T 1040.2-2022标准，检测结果≥60MPa。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（4）简支梁缺口冲击强度：依据GB/T 1043.1-2008标准，检测结果≥7kJ/m2。商务和技术文件中提供带有CMA标识的第三方检测实验室出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

（5）投标人商务和技术文件中提供绿色产品认证证书复印件加盖投标人公章，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

- （四）细胞培养间

1.设计要求：

无菌室级别为万级实验室（尘粒最大允许数大或等于0.5微米的粒子数不得超过35200个，大于或等于5微米的粒子数不得超过2930个；微生物标准为浮游菌数不超过100个每立方米，沉降菌数不超过3个每培养皿）；

送风方式：带扩散板高效空气过滤器顶棚送风；

回风方式：墙下部布置回风口；

换气次数：万级15－25次/小时；

压差：洁净室与非洁净室之间的压差≥5Pa。

2.彩钢板隔断及吊顶

2.1总体要求

需采用50mm手工岩棉玻美彩钢板，不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素。气密型，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，所有连接角均处理成大于90。角，并以R50圆弧过渡连接，以确保没有卫生死角，便于清洁，消毒，实验室表层要求处理成哑光面。所有地面接缝处用原材料处理成无缝。

彩钢内夹芯岩棉板，岩棉容重≥100kg/m3，非抗静电，钢板厚度≥0.476mm，四边用钢龙骨封边，不吸尘产尘，耐腐蚀易清洁， 板底面的缝隙 (即露于洁净室内的一面) 应用优质硅胶嵌缝，嵌缝应连接、严密、光滑。成品彩钢板表面覆有保护膜，厚度≥50μm。

强度性能：3米高的墙板其弯曲程度需＜2毫米/米。所有承插面、密封面需满涂粘合剂（99%以上），确保表板与芯材的粘结牢固。抗腐蚀，抗酸抗碱，热胀冷缩变化小，干缩率≤0.3%，湿胀率≤0.6%，具有耐-40℃的抗冻性，符合国家建材防霉标准。

2.2耐火性能要求

板材耐火极限≥1h，燃烧性能等级需为GB8624A（A1）级，商务和技术文件中提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的防火等级检测报告复印件加盖投标人公章。其完整性和隔热性达到GB/T 9978.1-2008，10.2.2和GB/T 9978.1-2008，10.2.3要求。

2.3隔声吸音要求

彩钢顶板隔音性能需满足RW=29~30dB，吸音效果按照ISO 354/85 标准。

需采用彩钢板制成品门，颜色为白灰色。外层需采用≥0.5mm耐刮擦、防撞的彩钢板，内填充阻燃纸蜂窝，内部需有龙骨加强，厚度≥50mm；每扇门铰链为卫生型不锈钢，数量不少于三个。

门框：需采用成品门，密封槽内嵌EPDM密封条， 与彩钢板平安装。

五金配件：需配套优质不锈钢门锁(采用优质执手锁)，优质锁芯，双开门固定扇配整体暗插销。门铰链安装后与门页门框齐平无凸起便于清洁；

观察窗：视窗安装后玻璃与彩钢复合板相平，玻璃与彩钢板墙的缝隙与隔墙缝隙一致，要求玻璃夹层内清洁不起雾，玻璃与窗框粘贴牢固且密封。

3.钢制洁净门

3.1总体要求

实验室出入门体采用成品钢制洁净门，颜色为白灰色。实验室内相邻房间的门，在关门状态下，具有能够维持密闭措施。门表面平整、整洁无划痕、无麻点、凹坑，无锈蚀; 表面涂料颜色均匀一致，涂膜光洁美观，带防撞功能，门扇表面色调与墙面协调，气密性良好。外层需采用≥0.5mm耐刮擦、防撞的彩钢板，内填充阻燃纸蜂窝，内部需有龙骨加强，厚度≥50mm。

3.2门锁

采用不锈钢高级锁。(根据尺寸现场制作安装) 玻璃选用钢化玻璃，每樘门含五金，且具有执手锁+铰链+门吸，每樘门装三个优质铰链的不锈钢专用型材。

门套制作采用拉丝不锈钢进行包封，门采用铝制型材成品专用门 (尺寸可调定做) ，门上自带观察窗，并配套四边成品门框。

3.3观察窗

300*400mm观察窗，观察窗处采用双圆弧形专业铝型材，所有观察窗与玻璃交接口处采用专用橡胶条密封胶，安装后玻璃与彩钢复合板相平视窗，玻璃夹层内清洁不起雾，玻璃与窗框粘贴牢固且密封。

3.4控制系统

3.4.1.系统概述

本方案旨在设计一套基于可编程逻辑控制器（PLC）与7寸人机交互界面（HMI）的洁净室智能控制系统。系统核心功能为实现对净化机组温度、房间压差、紫外灯消毒时序的精确控制与监测，并集成远程监控与管理功能，确保洁净室环境参数持续稳定在设定标准，提升自动化水平与管理效率。

3.4.2.系统设计目标与原则

高可靠性：采用工业级PLC与组件，确保系统7x24小时连续稳定运行。

精确控制：对温度、压差等关键参数实现闭环PID调节，控制精度高。

操作便捷：通过7寸彩色触摸屏进行直观的参数设置、状态监控与手动操作。

远程运维：支持通过局域网/互联网进行远程实时监控、参数修改与故障报警。

可扩展性：采用模块化设计，便于后期增加控制点位或功能。

3.4.3.系统硬件配置

| 组件 | 规格/型号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控制器 | 工业级PLC | 系统核心，执行逻辑控制、PID运算、通讯管理。 |
| 人机界面HMI | 7英寸高亮度彩色触摸屏，分辨率800x480 | 本地操作主界面，显示实时数据、曲线、报警，进行参数设定。 |
| 温度控制模块 | PLC模拟量输入/输出模块 | 接收温度传感器信号，输出控制信号调节加热/表冷阀。 |
| 压差变送器 | 高精度微差压传感器 | 检测洁净室与相邻区域的压差，信号送PLC。 |
| 执行机构 | 电动调节阀、变频风机控制柜 | 执行PLC指令，调节水阀开度、风机转速。 |
| 紫外灯控制器 | PLC数字量输出模块+时间继电器 | 控制紫外灯的定时启停。 |
| 通讯模块 | PLC以太网模块/4G路由器(可选) | 实现PLC与触摸屏、远程上位机/云平台的网络通讯。 |

3.5门禁系统

3.5.1系统概述

本系统是一套集成了多种生物识别与智能验证技术的一体化门禁解决方案。系统以智能门禁机为核心控制单元，联动磁力锁实现门的通电锁定/断电开启，并通过门禁电源集中供电，由门禁开关提供合法的内部出门信号。系统支持动态人脸识别、指纹、手机小程序、扫码、刷卡及密码等多种验证方式，适用于办公室、数据中心、实验室等高安全性要求场所的通道管控。

3.5.2主要设备技术规格

智能门禁机 (5寸显示屏)

显示屏：5英寸高清IPS电容触摸屏

识别方式：

动态人脸识别：支持活体检测，识别速度 ≤0.3秒，识别距离 0.3m - 1.5m。

指纹识别：光学或半导体指纹模块，容量 ≥3000枚，拒真率(FRR)≤1%，认假率(FAR)≤0.001%。

移动端验证：支持通过蓝牙或扫码调用手机小程序生成动态通行凭证。

扫码：支持读取微信/支付宝付款码形态的通行码（需后台配置）。

刷卡：支持IC卡（Mifare系列）、ID卡。

密码：支持数字密码、胁迫密码（报警）。

存储与通讯：

本地用户容量 ≥10,000人，记录容量 ≥100,000条。

网络：支持TCP/IP、Wi-Fi联网。

接口：标配Wiegand输入/输出、RS-485、开门按钮、锁控继电器、门磁信号接口。

工作电压：DC 12V ±10%，由门禁电源供电。

3.5.3门禁电源

输入：AC 100-240V，50/60Hz。

输出：DC 12V，3A（持续），峰值电流5A（满足磁力锁瞬间上电需求）。

备用电源：内置可充电铅酸/锂电池，断电后可持续为系统供电 ≥4小时（具体视负载而定）。

功能：具备电源状态指示灯，为门禁机、磁力锁等提供集中、稳定的直流电源。

3.5.4磁力锁

类型：断电开门型（常闭型）。通电产生磁力吸合，断电时磁力消失，门可开启。

锁体材质：高强度不锈钢。

拉力：300公斤（约660磅）保持力。

工作电压： DC 12V。

工作电流：启动瞬间约0.9A-1.2A，静态保持电流约0.3A-0.5A。

安装方式：适用于单开木门、玻璃门、金属门。需搭配金属铁板安装。

3.5.5门禁开关 (出门按钮)

类型：常开触点（瞬间触发）型。

材质：开关面板

电压/电流：适用于低压直流信号电路，触点容量DC 12V/1A。

功能：按下时，向门禁机或电源的“出门按钮”接口发送一个短暂的短路信号，触发开门继电器动作。

4.配套附件要求

4.1过滤器总体要求

采用按国标标准生产的各类过滤器（初、中效），过滤器可拼装任意过滤断面，为以后的维保提供方便，具有很好的通用性和互换性。过滤器固定结构密封简易，更换容易。过滤器可通过检修门更换、拆洗；50mm厚初效过滤器(G4)、中效过滤器(F8)，过滤器更换报警，过滤器报警压降值能手动调节。初中效空气过滤器为扁平式，其外框是镀锌钢板制成。无纺布滤料出风面经过光整处理，可防止无纺纤维断裂飞散而造成的二次污染危害；过滤器初阻力低、容尘量大；可水洗，水洗后过滤效率、初阻力、容尘量均符合国家标准规定的指标。中效过滤器过滤材料为永久性可洗涤的聚酯乙烯玻璃纤维，使用过程中过滤效率不衰减，精度可靠；每片滤袋均附有内衬条，可有效保持袋形，避免通风状况下滤袋过度张开而产生过滤“死区”；采用“V”形滤袋结构，充分利用有效过滤面积，风阻力低，使用寿命长，可以重复水洗使用。清洗后过滤效率、初阻力、容尘量均需符合国家标准规定的指标，过滤器与机组的连接处有紧固密封垫的滑动框，阻挡未过滤的空气通过。

4.2检测技术要求

| 序号 | 检验检测项目 | 单位 |  |  | 检验检测 |  | 单项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效率@MPPS |  |  |  | 99.9962% |  |  |
| 2 | 阻力 | Pa |  |  | 215 |  |  |
| 粒径一效率检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粒径/μm | 0.1～0.2* | 0.2～0.3 | 0.3～0.5 | ≥0.1 |  | ≥0.2 | ≥0.3 |
| 效率 | 99.9962%* | 99.9982% | 99.99972% | 99.9977% |  | 99.99903% | 99.99977% |
| 注1:MPPS为最易穿透粒径； |  |  |  |  |  |  |  |

4.3特殊定制配件

1）高效送风口

采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为PTFE，密封为耐酸碱和过氧乙酸热熔胶或相当的材料，外框材质为表面经过阳极处理的铝型材质。

面板为冷轧镀锌钢板，表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；

具有较好的过滤性能，高效过滤效率≥99．995％，粒径≥0.3um；过滤器的寿命不得低于2 年；

初阻力（Pa）：≤250

2）百叶风口

回风口：采用门铰式风口，要求带过滤网，表面根据要求做喷塑处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；可调节带过滤装置。

防雨百叶：全部采用喷塑处理，美观、实用。彻底防止自然锈蚀的发生；自带不锈钢防虫网，防止外物进入排风系统。

3）阀门

风量调节阀，碳钢结构

- 旋转角度：0°~90°

- 风道阀门采用对开多叶调节阀，小断面风道采用蝶阀

- 叶片开启角度有标志

防火阀：符合防火要求，风管穿越防火分区的位置需加装防火阀。平时呈现常开状态，当管道内气流温度达到70℃时，熔断器动作，阀门自动关闭。

5.施工说明

5.1 风管的制作及安装

（1）风管板材存放处应清洁、干燥。不锈钢板材、管材与镀锌钢板（镀锌钢板需加防尘膜）、管材不应与碳素钢材料接触，应分开设置。风管制作部件用的板材，应采用优质镀锌钢板，其厚度及法兰用料规格、漏风量均按GB50243-2016低压风管系统选用，表面损伤处均应作防腐处理，先刷两道防锈漆，再刷两道调和漆，对于镀锌层已有锈斑、氧化层、起皮、起泡、镀锌层脱落等缺陷的均不得采用。风系统风管制作应有专用的场地，其房间应清洁，宜封闭。工作人员应穿干净工作服和软性工作鞋。

（2）矩形风管的拼接缝采用单咬口，转角缝采用转角咬口，涂胶后仍有漏风时，应在风管外侧拼缝处再涂一次胶。应在胶封缝隙以后和绝热之前按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的方法进行干管和主管系统的漏风检测。1~5级洁净度环境的风管应全部进行漏风

检测，6~9级洁净度环境的风管应对30%的风管并不少于一个系统进行漏风检测。检测结果应符合《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）的有关规定。

（3）风管厚度为：

矩形风管大边长（mm）                      管壁厚（mm）

b≤320                                   0.5

320＜b≤450                              0.6

450＜b≤630                              0.8

630＜b≤1250                             1.0

1250＜b≤2000                            1.2

（4）风管的表面应平整、光滑，不得在风管内设置加固框、加固筋或内法兰等物件。

（5）风管与法兰连接时，风管翻边应平整并紧贴法兰，翻边宽度为7～9mm，风管的咬口应在齐翻折线部位剪去多余的咬口层并 保留一层余量，翻拐角边时应拍打为圆弧形。角钢法兰上螺栓孔和管件上的铆钉孔孔距均不应大于65mm。矩形法兰四角应设螺栓孔，法兰拼角缝应避开螺栓孔。螺栓、螺母、垫片和铆钉应镀锌。如必须使用抽芯铆钉，不得使用端头未封闭的产品，并应在端头胶封。

（6）法兰应在平台上焊接，以保证法兰面平整；法兰采用直肢对焊，不应采用45斜口对焊。

（7）风管法兰内侧的铆钉处应涂密封胶，涂胶前应清除铆钉处表面油污，铆钉平头在内侧，敲打圆头在外侧。

（8）管道安装与各有关专业充分协调后进行，图中标高以米计，长度和管径以毫米计

（9）回风立管采用夹芯钢板制作，厚度40mm，必须保证每一回风立管的净空尺寸，支管与立管之间的空隙应以松散的不燃橡塑材料封堵。

（10）设计图中未标出测量孔，在安装时应根据调试要求在适当的部位配置测量孔，测量孔的做法详见国标06K131.

（11）空调机组所有接入、接出管均设150mm~300mm长的软接头；送风的软管应配带外保温，采用阻燃型合成革材料制作。

（12）风管内的可拆卸接口不得设置在墙体内。

（13）所有的送回风管均以橡塑保温材料进行保温，厚度为≥25mm，橡塑保温板导热系数应小于0.032W/ m²，做法详见国标08K507. 塑板保温层外包≥0.5mm铝板作保护层。

（14）所有水平或垂直的风管必须设置必要的支吊或托架，其构造形式由安装单位保证牢固、可靠的原则下根据现场实际情况选定，做法详见国标08K132，风管支吊或托架采用膨胀螺栓现场锚固。

（15）风管支吊或托架应设置于保温层的外部，并在支吊或托架与风管接壤以经过防腐处理的电木，同时应避免在法兰测量孔、调节阀等零部件设置支吊架、托架。

（16）安装调节阀、蝶阀等调节阀配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。

（17）机组混凝土基础须待设备到货核对规格、型号后方可捣制，为了减少震动及噪声，在机组和基础之间装隔振器。

（18）其余各项施工要求应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010)的有关规定。

5.2 风管的加固措施

（1）风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢（内、外加固）、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

（2）楞筋或楞线的加固，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形；

（3）角钢、加固筋的加固，应排列整齐、均匀对称，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀，不应大于220mm；两相交处应连接成一体；

（4）风管大边长≥630mm的非保温风管和大边长≥800mm的保温风管，当风管管段长度〉1.2m均需要采取加固措施：

5.3 管道支架、吊架设置以及风阀的安装要求

（1）风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应小于4m，大于400mm；螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m通风柜和3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。

（2）风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。

（3）支、吊架不宜设在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

（4）为防止冷冻水管与支架接触处产生冷桥(热桥)现象，应在管道与支架间垫以沥青浸泡处理过的木块。

5.4 调节风阀、防火阀的安装要求

（1）室内风管接入排风井时，入口处需增设70°C防火阀。

（2）安装风阀等配件时 ，注意将操作手柄配置在便于操作的地方 。

（3）防火阀的安装方向应正确 ，同时应事先检验其外观质量动作灵活，可靠之后方可安装 ，防火阀须单独设置支.吊或托架。

5.5 静压箱、回风箱的安装

（1）静压箱的安装应平整。

（2）静压箱安装时，用吊筋将静压箱的四个角固定在打在楼板的膨胀螺栓上，通过调节螺栓来调节 静压箱垂直方向的平整度。

（3）静压箱的侧面用角钢焊死，角钢的另一端则固定在夹墙的主龙骨上使静压箱在水平方向上没有振动。

（4）回风箱的制作应符合要求，压条要上好，保温良好；安装时不得弄坏保温材料。

5.6高效过滤器安装

（1）高效过滤器安装时应将安装高效过滤器的外壳擦拭干净，当外壳内表面的涂层有损坏时，应修补完好后方准安装，壳体安装完毕应随即和风管连接好。孔板部位应用塑料薄膜和胶带纸密封。

（2）当在框架下部（下装式）采用托架安装高效过滤器时，其安装框架与孔板框架之间的距离，宜取1.5倍的高效过滤器高度，且孔板框架的分格尺寸不应小于过滤器托架的外形尺寸。

（3）安装高效过滤器前，系统应至少空吹24小时以上，同时必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内也应达到同样的要求，如在设备层内安装高效过滤器时。设备层内应进行全面清扫。

（4）高效过滤器必需在安装时现场拆开包装，严禁用手触摸滤纸，如内包装具备手提拉的条件时，可直接提拉内包装取出过滤器。

（5）高效过滤器和框架间的密封垫，采用橡胶密封垫采用单环、 双环整体密封胶垫，粘贴时，应把垫片、过滤器边框面和框架面檫试干净。

（6）高效过滤器在安装时，应使气流方向与过滤器外框上的箭头方向一致，垂直安装时滤纸折痕垂直于地面。

6.电气部分

6.1 配电箱的设计符合GB/T 17466标准，箱内配有中性端子排、接地端子排及DIN导轨，可配合终端配电保护产品。

配电箱为全金属外壳，表面采用浅灰白色环氧树脂静电喷涂，平盖式的设计及暗装门盖螺丝。箱体的安装为嵌墙式安装。

全新可拆卸改良版的终端配电箱的端子排；端子排可自由选择安装在底箱的上端或下端，

根据负荷的大小正确地选用低压电器。

6.2 电线电缆

本工程涉及到的照明电线、插座电线等电力电缆选用 BV-450/750 型单芯硬导体无护套电力电缆，BV电线具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性；配电箱配电、设备配电动力电缆均选用交联聚氯乙烯绝缘电力电缆，电力电缆产品通过 ISO 9001:2015 产品认证，按 GB/T 12706.1、GB/T 12706.3 设计制造。 其中阻燃特符合GB/T 18380 的要求。

6.3 微型断路器

小型断路器具有以下功能：短路保护、过载保护、控制、隔离功能。

| 符合标准 | GB/T 10963/ IEC60898 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 230/400VAC |
| 额定电流 | 6-63A |
| 分段能力 | 6000A |
| 脱口特性 | C(5- 10)LN， D( 10- 14)LN |
| 极数 | 1P-4P |
| 限流等级 | 3 |
| 快速闭合 | 2.5Kw |
| 最大工作电压 | 440VAC |
| 冲击耐受电压 | 6KV |
| 电气寿命 | ≥10000 次 |
| 机械寿命 | ≥20000 次 |
| 使用环境要求 | -30~+70℃ |
| 存储环境 | -40~+85℃ |
| 抗湿性 | 二类 (温度 55℃时，相对湿度 95%) |

6.4 开关插座

参照或相当于施耐德、德力西、西门子

本次项目选用的插座、开关，产品通过“3C”认证，（▲商务和技术文件中提供CCC认证证书复印件加盖投标人公章，不提供投标无效）插座开关材料选用PC，耐冲击、耐高温、光洁度好、易清洁；插座均带安全保护门，采用高弹性锡磷铜片，弹力好拔插稳；后座采用 阻燃尼龙，阻燃性强；开关类采用高品质银合金触点，导电性好。

- 五、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

1.售后服务保障要求：

  - ▲货物验收合格后提供≥5年质保（其中台面质保为10年），质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 本项目招标文件及其投标文件中的质保期均指免费维保期，应理解为该质保期内所需的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。

  - 货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，2小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过4小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

  - 质保期内提供一年至少2次免费上门服务。

2.培训：在货物安装调试验收过程中，中标人安装工程师现场免费对用户操作人员进行基本培训，培训内容包括货物结构介绍、操作软件使用、货物操作使用、简单制样操作、智能附件及消耗品更换、日常保养及维护等。

3.项目验收合格之日起5年内，中标人应提供一次设备免费搬迁服务

4.备品备件及耗材等要求：投标时标明常用备品备件及耗材的投标价，并承诺所报价格不高于市场价格

5.供货要求

（1）投标人须按照国家有关标准及规范完成产品的设计、供货、运输保管、装卸、安装（包括实验台柜等设施的电气开孔安装等）、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收；

（2）投标人在供货前须将所供货物的样品递交采购人审查确认，经认可后方可批量送货。

（3）投标人按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。

（4）投标人在投标文件中制订详细的计划，成交后，做好生产准备，采购内容经采购人确认后生产制作，接到采购人供货通知后 20 天内货到采购人指定地点安装组装完毕，验收合格，交付采购人使用。

（5）投标人成交后，在签订合同前需同采购人再次确认所供产品等的数量、尺寸、颜色、材料及所供产品等的平面布置等。

（6）采购人对采购产品的形状、材质、颜色具有最终决定权。产品按投标文件样本中为准，如采购人日后需要更改，投标人应积极配合，价格不变。

（7）允许投标人根据各自模具尺寸对外形尺寸进行局部调整，但必须征得采购人书面同意。投标人必须承担产品的制作、运输、装卸、安装放置至采购人指定地点等工作，最终采购以采购人认可的产品封样为准。

（8）投标人提供的成品上有厂家LOGO和生产日期的标牌。

6.交货时间及地点：

- （1）交货时间：合同签订并生效后  20  个工作日内交货、安装、调试完毕。

- （2）地点：采购人指定地点。

六、采购设备的其它要求

1.所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2.投标人提供设备的专用工具及其清单。

3.投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

4.投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

七、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

1.投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

2.投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

3.投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4.投标人提供详细的试验报告。

八、技术服务

1.设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。中标人在收到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如因中标人的原因未在规定时间内完成，则承担采购人因此造成的损失。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）货物验收不合格的，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

2.投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

九、验收

1.设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

2.设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

3.采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

十、采购的其它要求

投标人应在投标文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

十一、其他说明

1.投标人须自行了解使用环境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

2.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

3.中标后不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

十二、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；投标产品的具体配置情况、技术支持资料、技术偏离程度；

2.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

3.本项目专业技术人员配备情况；

4.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

5.技术支持、培训及售后服务等；

6.招标文件及评分办法规定的其他要求。

十三、样品要求

1.供应商递交以下样品：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢板 | 1块 | 材质小样 （尺寸不做要求，以能体现材质各项评审因素为准） |  |
| 2 | 理化板 | 1块 | 材质小样 （尺寸不做要求，以能体现材质各项评审因素为准） |  |
| 3 | 冷轧钢板 | 1套 | 材质小样（1.0mm和1.2mm厚度各一块） （尺寸不做要求，以能体现材质各项评审因素为准） |  |
| 4 | 辅材及五金件 | 1批 | 86型5孔插座、门锁、滑轨、合页、调整脚、桌脚钢架以及滑轮。 |  |

2.样品的递交

（1）样品通过邮寄或送达的方式递交，供应商自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定地点【联系人：王纪凤，联系电话：18357703076，地址：浙江乐诚工程咨询有限公司（浙江省杭州市西湖区紫荆花路386号紫荆大厦107号商务楼303室）】，未按时送达的样品无效。具体要求如下：

（2）送达时间：提交投标文件截止时间一致（其他时间拒绝接收样品，未安装完成的停止安装，采购代理机构接收前样品保管责任由投标人自负）。

（3）样品的退还：中标人的样品将被封存作为履约验收的参考（中标人应将样品运送至采购人指定地点，期间应保证到达目的地的样品与评标样品完全一致。），未中标单位的样品将在结果公告发布后的8个工作日后的5个工作日内自行撤回，逾期未撤回采购人有权自行处置。联系人：王纪凤，联系电话：18357703076。

（4）▲未提供样品或样品提供不全的投标无效。

3.样品标识：投标人在样品本体明显位置标注“项目名称；投标人全称；产品、材料名称；样品总件数-第几件”（浙江农林大学细胞房项目，XX公司4-1）。

4.样品为投标文件的补充，仅作辅助评标用，但其应能真实反映投标货物的参数性能指标，所提供样品与投标文件不符以投标文件为准。

5.评审小组评审样品分时可能对样品进行破坏性试验，如样品遭到破坏导致的损失由投标人自行承担，投标时请充分考虑当中风险。样品制作、安装、运输、拆除等递交、退还样品所需要费用由投标人自行承担。

十四、未尽之处详见“第五部分 拟签订的合同文本”。

十五、其他

1.带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许负偏离，但在技术评分时会重点扣分，具体见评标办法。

2.采购需求中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。

3.投标人响应产品应当明确制造商、品牌和规格型号。

# 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值权重构成 |  | 评标委员会将对各投标人的投标报价、技术或服务水平、履约能力、售后服务、业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。 各投标人的综合得分为：投标报价得分+商务技术得分之和，总和为100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），报价30分（价格权值30%）。 |  |  |  |
| 2 | 商务技术评分标准 | 序号 | 评审标准 |  | 分值 | 备注 |
|  |  | 1 | 商务资信分 | 投标人2023年1月1日至本项目投标截止时间止（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分（类似项目业绩指与采购标的同品类的产品业绩）。 证明材料：投标文件中同时提供验收合格证明、合同复印件加盖投标人公章，两者需同时提供，缺一项不得分。 | 3 | 客观分 |
|  |  |  |  | 投标人或所投产品制造商通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件并附信息查询截图：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList每项得1分，本项最高得3分。 | 3 | 客观分 |
|  |  |  |  | 质保期在满足招标文件要求(5年)的基础上每延长12个月得1分，最多得2分，延长时间不足12个月的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。提供承诺书（格式自拟），否则不得分。 | 2 | 客观分 |
|  |  | 2 | 政策分 | 投标人在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的：提供节能产品的，得0.5分；提供环境标志产品的，得0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，投标人应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）（强制节能产品除外）。 | 1 | 客观分 |
|  |  | 3 | 货物技术参数及要求响应 | 针对“第四章 招标内容及需求”中的“二、技术要求”的技术条款的响应情况： 标记为“★”的指标是重要技术条款，基础分6分，每负偏离一条扣3分，6分扣完为止；（注：重要性指标，需在检测报告复印件中标注出，如因未标注导致评审时未被发现，相关责任由投标人自行承担） 无标记的指标为一般技术条款，满分30分，负偏离每条扣2分，30分扣完为止。 本项目最低得0分。 | 36 | 客观分 |
|  |  | 4 | 洁净室整体配置效果 | 按照产品配置是否满足实验室使用功能要求、是否符合安全规范、整体布局是否符合人机工程学要求，家具构型配色是否体现美学要求4方面来评价。其中： 1.根据具体情况提供：符合使用功能的3D立体彩色效果图、合理充分考虑空间的平面布局图、符合产品要求的单件图，符合要求的系统图（节能深化图纸、配件数量配置深化图纸等）应说明符合上述4方面要求。图纸齐全，完全符合要求，设计合理、视图完整颜色搭配协调、美观舒适。（评审范围：4，3，2，1，0） | 4 | 主观分 |
|  |  | 5 | 生产能力保障 | 生产线包括完备的折弯机、激光切割机、封边机、排钻、喷粉房、钢制柜体需提供酸洗、磷化生产车间图片等工序和配套的生产设备。拟投入生产的折弯机、激光切割机、封边机、排钻等必须数量充足、多样性好、现场保障能力强，包括不限于：折弯机、激光切割机、封边机、排钻、喷粉房设施等。 供应商或生产厂家用于本项目的主要加工、生产设备的配置情况。（评审范围4，3，2，1，0） 注：提供设备购置发票复印件及设备照片，设备租赁的需提供租赁设备的合同。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 6 | 合同顺利履约的保障措施及方案 | 生产实施方案的全面性和针对性进行综合评分： 1.生产组织实施方案；（评审范围：1.5，1，0.5，0） 2.加工制作装配方案及质量保障措施；（评审范围：1.5，1，0.5，0） | 3 | 主观分 |
|  |  |  |  | 品质管理管控方案的全面性、针对性进行综合评分，包括产品品质管理管控过程、生产专职品控人员设置和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施。（评审范围：3，2，1，0.5，0） | 3 | 主观分 |
|  |  |  |  | 施工安装服务实施方案的全面性和针对性进行综合评分： 1.施工安装实施进度计划；（评审范围：2，1.5，1，0.5，0） 2.施工安装质量保障措施；（评审范围：2，1.5，1，0.5，0） | 4 | 主观分 |
|  |  | 7 | 售后服务 | 售后服务方案的全面性、针对性进行综合评分，包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等。（评审范围：3，2，1，0.5，0） | 3 | 主观分 |
|  |  | 8 | 样品 | 材料小样质量情况：（样品制作工艺、使用灵活性或方便性、结构或构造合理性、坚固性或牢固度等方面进行综合评审） （1）彩钢板、冷轧钢板（评审范围：1，0.7，0.3，0） （2）理化板台面（评审范围：2，1.5，1，0.5，0） （3）辅材及五金件(86型5孔插座、门锁、滑轨、合页、调整脚、桌脚钢架以及滑轮)（评审范围：1，0.7，0.3，0） | 4 | 主观分 |
|  |  | 说明：各评审因素注明“主观分”或“客观分” 各评审小组成员按以上评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位） |  |  |  |  |
| 3 | 报价评分标准 | （1）满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 （2）其他投标人的投标价格得分按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位） |  |  |  |  |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

1.评标方法

本项目采用综合评分法。

2.评标标准

见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1资格审查

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人按照第二部分“投标人须知”第12.1款进行资格审查，有一项不符合评审标准的，投标无效。

3.2符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效：

▲3.2.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的未按照招标文件要求提交投标保证金或未在资格文件中提供保证金缴纳凭证的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 明显不符合招标文件中标注“▲且加下划线”的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；

- 未提供采购需求偏离表的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的或在规定的时间内不予确认的；

- 投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 商务技术文件中出现投标报价的；

- 投标报价超过采购预算或最高限价；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标人未按照招标文件标明的币种报价的；

- 投标人报价低于最高限价65%的，未在报价文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）（系指同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等）】或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 评审小组启动异常低价投标（响应）审查程序的，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

- 法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

▲3.2.2有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

▲3.2.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

▲3.2.4除法定串通之外，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

3.2.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（系指同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等），给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商必须在报价文件中提交相关书面说明及必要的证明材料，在评审现场不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。▲投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.2.6符合性审查其他要求见评标办法前附表（如有）。

3.2.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.3比较与评价（适用于综合评分法）

3.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。

3.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。

3.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。

3.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.5投标人综合得分=商务技术得分+报价得分。

3.4投标文件的澄清

3.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章或通过投标人代表签字或通过法定代表人签字的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

3.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.5对于评标委员会提出的要求投标人澄清、说明或者补正的，如果投标人代表拒绝澄清、说明或者补正，或者拒绝签字或盖章的，评标委员会可以对其作出不利于投标人的决定。

4.评标结果

4.1采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐不少于2名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.其他

5.1废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

5.2修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

第五部分 拟签订的合同文本

浙江农林大学细胞房项目合同

（国产合同）

采购编号：                                                          合同编号：

确认书号：

甲方：浙江农林大学

乙方：

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

签约时间、地点：2026年  月   日、浙江农林大学

2026年  月   日，浙江农林大学 以公开招标 对细胞房（项目编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)）项目进行了采购。经  评审小组  评定及甲方确认， （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经浙江农林大学 (以下简称：甲方)和  （中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.投标或者投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

第二条：采购产品内容及合同价格

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 品牌及厂家 | 产地 | 人民币 单价 | 人民币小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细配置清单详见投标文件和承诺表。

2.以上合同单价包括将货物运抵浙江农林大学校区指定地点的运费及安装调试等一切费用。

第三条：质量保证及售后服务

1.乙方应按公开招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。人为破坏因素、自然因素等不可抗拒因素除外。

4.上述的货物中原厂售后质量保证期为     年，从交货验收合格之日起计算，且在质保期内每年对货物进行一次全面检查、维护，并出具正式报告，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由乙方免费予以更换。

在质保期内，当设备或软件遭到损坏或出现故障时，要在甲方报修之时起乙方应在1小时内响应并提出解决方案，2小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过4小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。质保期内因设备设计、质量出现问题，均由乙方即时无偿解决（包括更换器件），易损件除外（仅收取合理成本费用）；因操作不当或不可抗拒的原因产生的问题，由乙方提供技术服务，如需收费，只收取成本费和差旅费。质保期过后，乙方仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

乙方应提供指定专人和专有联系方式，保证信息联系顺畅，为甲方提供方便。乙方须在售后服务过程中建立不同的工程组，有序的投入到项目之中，并在每个环节均实施质量控制，有售后服务文档记录，保证实施过程中所有的细节均有案可查，做到实施过程可追溯；乙方应制定项目回访制度，检查设备运行状况，解决使用者遇到的问题，对项目的实施提供参考意见和建议；当设备出现故障，需要到现场进行抢修处理时，将安排进行应急抢修，彻底解决排除故障。其余保修条款详见投标文件和承诺表。

5.乙方自货物交付并验收合格之日起5年内，须免费提供一次货物搬迁、安装及调试服务。

第四条：技术资料

- 乙方应按公开招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条：交货时间、地点

乙方应于签订合同后    天内完成供货、安装、调试。

第六条：培训、安装调试与验收

1.培训：

在货物安装调试验收过程中，乙方安装工程师现场免费对甲方的操作人员、维修人员进行基本培训，培训内容包括货物结构介绍、操作软件使用、货物操作使用、简单制样操作、智能附件及消耗品更换、日常保养及维护等。

2.技术支持：

乙方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试（若需要安装调试）：乙方在规定时间内安装、调试货物，费用由乙方承担。

3.1 安装地点：甲方指定地点。

3.2 安装完成时间：接到甲方通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.4 乙方免费提供合同货物的安装服务。

3.5 乙方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4.甲方对乙方提交的货物依据公开招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合公开招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

5.乙方应提供合同货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。甲方对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内甲方将对乙方提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换合同货物，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

6.乙方应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据，乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

7.如乙方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但乙方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

8.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

10.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

11.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.履约保证金：

履约保证金金额：合同金额的 1 %（被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的向采购人提交合同金额10%的履约保证金；未被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的向采购人提交合同金额1%的履约保证金。）；

履约保证金支付方式：由乙方在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方缴纳。

履约保证金退还：甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 7 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方有权向甲方提出赔偿，赔偿金额按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期利息的标准计算。

如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%的预付款，合同尾款在乙方完成全部供货及安装、调试、培训且经甲方验收合格后支付。

注：在合同签订时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

第八条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每周偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每周偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，应及时处理直至验收合格，所需费用由乙方承担。如二次验收不合格，甲方有权退货，甲方在此期间保留对乙方的索赔权利。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第九条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十一条：合同生效

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式柒份，乙方、合同鉴证方各执壹份，甲方执伍份，经三方签字盖章后生效。

5.相关招标文件、投标文件、询标承诺等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：浙江农林大学 法定代表人或授权代表（签字）： 地址：浙江省杭州市临安区武肃街666号 邮政编码：311300 电话：0571-63740897 户名：浙江农林大学 开户银行：建行临安支行(行号：105331024007 ) 开户账号：3300 1617 3350 5001 8761 | 乙方： 统一社会信用代码： 法定代表人或授权代表（签字）： 地址： 邮政编码： 联系人及电话： 户名： 开户银行： 开户账号： |
| --- | --- |
| 合同鉴证方：浙江乐诚工程咨询有限公司 统一社会信用代码：91330103MA2AYJQP7X 法定代表人或授权代表（签字）： |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

- 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供、分别加盖电子签名或公章）

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（五选一）（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

- 联合协议；

- 分包意向协议；

- 本项目的特定资格证明材料。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供、分别加盖电子签名或公章）

浙江农林大学

浙江乐诚工程咨询有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方具有法律、行政法规规定的其他条件。

2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本公司对上述承诺的真实性负责。以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。

投标人名称(电子签名或公章)：

日期：  年  月   日

二、有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（五选一）

（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供）

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件3）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件4）和中小企业声明函（附件3），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件5）和中小企业声明函（附件3），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、联合协议（如果有)；

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

五、分包意向协议（如果有)；

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

六、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目录

- 评分索引表………………………………………………………………………（页码）

- 投标函……………………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书…………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

- 采购需求偏离表…………………………………………………………………（页码）

- 投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

- 投标产品技术支持材料…………………………………………………………（页码）

- 投标人认为需要提供的其他材料………………………………………………（页码）

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作投标文件索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

备注：一、“评分内容”对应评审标准。

二、评标内容自行添加。本表可扩展。

三、各投标人在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

一、投标函

浙江农林大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的浙江农林大学细胞房项目【项目编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（五选一）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3评标标准相应的商务技术资料；

2.2.4采购需求偏离表；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7投标产品技术支持材料；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2投标报价明细表。

3.我方承诺除采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：  年   月   日

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

二、法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名或公章)：

日期：  年  月  日

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江农林大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理浙江农林大学细胞房项目【项目编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名或公章)：

签发日期：  年  月   日

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江农林大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理浙江农林大学细胞房项目【项目编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名或公章)：

联合体成员名称(电子签名或公章)：

……

日期：  年  月   日

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

三、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

四、采购需求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标响应风险。

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3.建议投标人准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由于不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由投标人自行承担。

4.投标人保证：除采购需求偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

五、投标标的清单

| 序号 | 货物名称 | 制造商（全称） | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞房 |  |  |  |  | 7 | 间 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江农林大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报省财政厅。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

七、投标产品技术支持材料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评审小组可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.投标人不得提供虚假材料（包括伪造、变造证书、合同等）谋取中标、成交。投标人投标（响应）产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标（响应）文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标（响应）产品技术参数。

报价文件部分

目录

- 开标一览表………………………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

浙江农林大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成浙江农林大学细胞房项目【项目编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)】的实施。

| 序号 | 内容 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | （大写）： （小写）：¥ |

说明：

▲此栏内投标总价应与“投标报价明细表”中投标报价相一致。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

浙江农林大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 制造商（全称） | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞房 |  |  |  |  | 7 | 间 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1.不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

2.此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

3.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

4.本项目为总价合同，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

5.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

## 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

附件2：业务专用章使用说明函

浙江农林大学、浙江乐诚工程咨询有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江农林大学细胞房项目项目【项目编号：330000263030040000163-ZJYC2026060(GK)】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江农林大学 （单位名称）的细胞房（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 浙江农林大学教8地下室7个细胞房（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名或公章)：

日期：  年  月   日

- 填写要求：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（无上一年度数据的新成立企业需提供相关证明材料）

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表“标的名称及其对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏。

③企业类型（包括新成立企业），按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定和【招标文件】中明确的所属行业及划分标准，选择“中型企业、小型企业、微型企业”其中之一填写，不得缺漏。

④制造商，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 投标人为联合体形式的，投标人名称填写所有联合体成员名称，盖章可只需联合体牵头人盖章。

附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（项目编号）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X，……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.      （联合体牵头人）与       （联合体的成员方）之间        （填写是或者否）存在直接控股、管理关系。

联合体成员名称(电子签名或公章)：

联合体成员名称(电子签名或公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：分包协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

- 其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

九、      （投标人）与       （分包企业）之间        （填写是或者否）存在直接控股、管理关系。

投标人名称(电子签名或公章)：

分包供应商名称(电子签名或公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件7：政府采购活动现场确认声明书

浙江乐诚工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由             （单位）法定代表人（负责人）         （姓名）合法授权参加            （项目名称）（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系            ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系      ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况    。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现    供应商之间存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

投标人授权代表签名：

202X年X月X日

备注：投标人在投标文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（58000634@qq.com）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。

附件8：供应商告知单

各供应商须仔细阅读并充分理解本项目招标文件全部内容。为确保涉及客观分评审的各项材料真实有效，现作如下重点告知：

一、各供应商须对投标文件中所有涉及客观分评审的材料（包括但不限于检测报告、认证证书等）进行严格自查，确保其真实、准确、有效，并处于法定有效状态。

二、如中标（成交），供应商应于评审结束后1个工作日内，主动将前述材料原件或可公开核验的官方查询链接提交至采购人、采购代理机构，并积极配合完成后续复核工作。

三、供应商应明确知悉：如经核实存在提供虚假材料或弄虚作假的情形，将自愿放弃中标（成交）资格，并无条件承担招标文件及相关法律法规所规定的全部责任与处理后果。

四、如因供应商自身原因，未能在约定时间内配合完成核查工作，且经采购人或采购代理机构书面催告后仍未能完成的，视为自动放弃中标（成交）资格，由此产生的一切法律后果与风险均由该供应商自行承担。

投标文件中关于客观分评审供应商所提供的证明材料清单（此表为范本，无需在投标文件中体现）

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式（原件复核/公开官网查询） | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如供应商针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标（成交）后可通过什么方式进行核验。