吐鲁番市托克逊县人民医院综合业务用房二期建设项目第三批医疗设备采购

公开招标文件

采购人：托克逊县人民医院

项目编号：TKXZFCG（GK）XZJ2026-022

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

日期：2026年4月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	6

第三部分  采购需求	27

第四部分  评审方法（综合评分法）	36

第五部分  政府采购合同	42

第六部分  投标文件格式	56

# 第一部分  招标公告

项目概况 吐鲁番市托克逊县人民医院综合业务用房二期建设项目第三批医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月13日15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TKXZFCG（GK）XZJ2026-022

项目名称：吐鲁番市托克逊县人民医院综合业务用房二期建设项目第三批医疗设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4897000

最高限价（元）：3700000、1197000

采购需求：

标项一

标项名称: 吐鲁番市托克逊县人民医院综合业务用房二期建设项目第三批医疗设备采购（一包）

数量:1

预算金额（元）: 3700000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购2台彩色多普勒超声诊断仪

标项二

标项名称: 吐鲁番市托克逊县人民医院综合业务用房二期建设项目第三批医疗设备采购（二包）

数量: 1

预算金额（元）: 1197000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购医疗设备1批

备注：

合同履约期限：标项 1、2，自收到甲方通知交货之日起15天内完成交货

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2：本项目非专门面向中小企业预留采购项目；给予小型和微型企业价格扣除为10%；

3.本项目的特定资格要求：标项 1、2：投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

三、获取招标文件

时间：2026年4月23日至2026年4月30日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月13日15:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年5月13日15:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：托克逊县人民医院

地 址：托克逊县西环路西侧，天山小镇北侧

联系方式：0995-8828633

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层

联系方式：13399958618、18209951826

3.项目联系方式

项目联系人：朱金玉、董蕊、程燕燕

电话：13399958618、18209951826

第二部分  投标供应商须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 吐鲁番市托克逊县人民医院综合业务用房二期建设项目第三批医疗设备采购 |
| 2 | 采购人 |  | 名 称：托克逊县人民医院 地 址：托克逊县西环路西侧，天山小镇北侧 联系人：吴主任 联系方式：18899609950 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 项目联系人：董蕊、程燕燕 项目联系方式：13399958618、18209951826 |
| 4 | 监管部门 |  | 名称：托克逊县财政局 |
| 5 | 预算价 |  | 预算价：4897000元 |
| 6 | 采购内容 |  | 详见本项目招标文件第三部分采购需求。 核心产品：一包：彩色多普勒超声诊断仪；二包：角膜地形图（带干眼检测） 核心产品品牌需≥3家；品牌不满足三家的将导致项目有效投标人不足三家。 |
| 7 | 投标人资格要求 |  | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业预留采购项目；给予小型和微型企业价格扣除为10%； 3、本项目的特定资格要求:投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》； 4、本项目不接受联合体投标 ； 5、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 8 | 信息公告媒体 |  | 新疆政府采购网 |
| 9 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | ### 详见投标文件格式 |
|  |  | 商务、技术部分 | 详见投标文件格式 |
| 10 | 是否允许联合体投标 |  | □是 ☑否 |
| 11 | 是否接受进口产品 |  | □是 ☑否 备注：本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。 |
| 12 | 是否允许分包 |  | □是 ☑否 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。 |
| 14 | 接收询问和质疑的联系方式 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 联系人：董蕊 联系方式：13399958618 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构。 注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。 |
| 15 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起 90日历天。 |
| 16 | 投标截止时间 |  | 2026年5月13日15:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件的递交、解密 |  | 1、本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。 2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。 注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 18 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统 |
| 19 | 评标委员会的组成 |  | 采购单位依法组建评标委员会共5人组成，其中采购人代表1人和评审专家4人。 小组确定方式： ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式：/ |
| 20 | 投标保证金 |  | 投标保证金金额：标项一：25000元；标项二：11000元； 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式； 如采用网上银行方式，采购代理机构账号信息如下： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司 开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行 账号：108276063220 行号：104883001013 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 如供应商通过政采云平台申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 |
| 21 | 节能、环境标志产品要求（如涉及） |  | 严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。 1、本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。2、属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。3、如果投标产品既即属于政府优先采购节能产品，又属于环境标志产品，同时获得两个认证证书的，可累计加分。4、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 22 | 中小企业 政策 |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 ☑非专门面向中小企业预留采购项目。供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程由符合政策要求的小微企业承接，小微企业报价给予 10% 扣除。 □专门面向中小企业采购项目。即：供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的中小微企业承接。 □专门面向小微企业采购项目。即：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的小微企业承接。 |
| 23 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | ☑否。 □是。 |
| 24 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 25 | 履约保证金 |  | 1、金额：□免收 ☑合同价的10 % 2、支付方式：供应商可自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。 注意事项：以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 26 | 代理服务费 |  | 招标代理服务费：按照差额定律累进计费方式计算，标准如下：成交金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%；成交金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10%；下浮20%计取； 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司 开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行 账号：108276063220 行号：104883001013 |
| 27 | 付款方式 |  | 合同签订支付40%，到货安装验收完成后，支付50%，中标方支付10%履约保函或履约保证金后，支付10%。 |
| 28 | 交货期 |  | 自收到甲方通知交货之日起15天内完成交货 |
| 29 | 质保期 |  | 5年 |
| 30 | 交货地点 |  | 托克逊县人民医院，采购人指定地点验收、交货。 |
| 31 | 质量标准 |  | 1、合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。 2、无论招标文件中是否要求，供应商所投产品均应符合国家强制性标准。 |
| 32 | 争议的解决 |  | 依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 33 | 是否需要 提交样品 |  | ☑不需要 □需要 |
| 34 | 现场陈述 |  | ☑不需要。 □需要 |
| 35 | 低价不正当竞争预防措施 |  | 低价不正当竞争预防措施(实质性要求): - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其 他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能 诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 36 | 本国产品政策说明 |  | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准 ”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 37 | 其他 |  | 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告在新疆政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、供应商可前往新疆政府采购网下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件。 9、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 |
| 38 | 推荐中标候选人 |  | 中标候选人数量： 3 家 确定中标人：采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人 |
| 注意事项 | 注：1、招标文件中部分加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同. 注：本项目为电子全流程，电子签章与公章具有同等效力。 |  |  |

注：1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

# 投标人须知正文部分

## 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的采购活动。

2.定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆新之建工程咨询有限公司。

2.4“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2)以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

3)符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6潜在投标人：指符合本招标文件规定的供应商。

3.投标人的条件

3.1遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.2本次招标是否允许由两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.5投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.资金来源

4.1资金来源：本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.纪律

6.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2)投标人之间约定中标人；

3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第13项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

10.4投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

10.5投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件应当按照招标文件的要求编制。投标文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件构成。投标文件的部分格式要求详见第六部分《投标文件格式》。

12.2投标人递交的投标文件是招标文件中采购需求、评标标准及第六部分“投标文件格式”内容中涉及的证明文件。

12.3投标人对照招标文件《采购需求》，说明所提供货物或服务已对招标文件《采购需求》做出了响应，或申明与招标文件《采购需求》的偏差和例外。如招标文件《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

12.4投标人认为应附的其他材料。

12.5 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人公章。

12.6投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.7投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5本项目是否允许分包详见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的唯一依据。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

## 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.4终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

16.5中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

16.6有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金,情节严重的将其列入不良记录名单：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

## 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接收,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购人不予受理。

18.2本项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 六、开标

20.开标

20.1采用不见面开标方式（详见投标人须知前附表第17项的规定）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等环节。开标时，投标人应当使用编制本项目电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

20.2投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

## 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

21.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2开标结束后，采购人按照招标文件资格审查要求的内容对各供应商进行资格审查。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

22.3采购人或采购代理机构按照招标文件规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 符合性审查

23.1 评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。

24.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

24.3评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

24.4政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信 履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体可不再重复提交。成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.8评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会推荐3名中标候选人。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.4对投标文件报价计算错误按以下原则修正：

25.4.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（电子开评标系统中开标记录（开标一览表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子开评标系统中开标记录内容为准）

25.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。

26.评标过程要求

26.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28.确定中标人

28.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.中标公告

29.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

30.采购项目废标

30.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

30.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 八、履约保证金

31.履约保证金

31.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定，在签订合同前交纳。

31.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

## 九、代理服务费

32.代理服务费

32.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

33.中标通知书

33.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第25条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

33.3中标通知书是合同的组成部分。

34.签订合同

34.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

34.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

34.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

34.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

34.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

34.6采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

## 十一、询问和质疑

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

36.8质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

36.9投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.10投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.11质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

36.12投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.13投标人在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

## 十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

37.2投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于其他所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.3采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

37.4各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

- 采购需求

医疗设备采购清单

| 序号 | 包段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一包 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 台 | 185 | 370 | 核心产品 |
| 2 | 二包 | 角膜地形图（带干眼检测） | 1 | 台 | 35 | 35 | 核心产品 |
| 3 |  | 神经肌肉电刺激治疗 | 10 | 台 | 4 | 40 |  |
| 4 |  | 呼吸功能训练器 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
| 5 |  | 水光仪 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
| 6 |  | 光子治疗仪 | 1 | 台 | 6 | 6 |  |
| 7 |  | 磨削机 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
| 8 |  | 微波治疗仪 | 1 | 台 | 5.7 | 5.7 |  |
| 9 |  | 听力检测仪（隔音室） | 1 | 台 | 18 | 18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 489.7 |  |

备注：本项目投标单价和总价不得超过上述最高控制单价及最高控制总价，否则投标无效。

商务要求

1.交货期：自收到甲方通知交货之日起15天内完成交货

2.付款方式：合同签订支付40%，到货安装验收完成后，支付50%，中标方支付10%履约保函或履约保证金后，支付10%。

3.交货地点：托克逊县人民医院，采购人指定地点验收、交货。

4.质保期：5年。

5.质量标准：符合国家或行业相关标准。

6.验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；

6.1.验收方对货物质量有异议的，有权邀请法定的质量检测机构进行质量复检，相关检测费用由投标人承担。

6.2.验收方也可以在收到货物后15日内向投标人提出书面异议，经核实确属投标方责任的，验收方有权退货。

7售后服务
7.1.高档彩色多普勒超声诊断仪开机率≥98 %，仪器故障要求 12 小时内应答，24 小时形成解决方案。
7.2.现场培训：投标人提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。

7.3.乙方在接到设备故障通知后2小时内响应，24小时内必须到达故障现场，48小时内处理故障，免费（交通费等）上门维修；

7.4.每3个月上门维护保养一次,质保期内免费提供服务支持及更换零配件；

7.5.质保期内：质保期内（质保期自验收合格之日起开始算，如果由于供方责任致使产品不能验收，此质保期顺延)，免费维修及更换配件，供方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施，保证终身提供所供产品的所有维修零备件。

7.6.质保期外：中标人仍应负责对产品提供终身维修服务，并只能收取配件费和材料费。

7.7.所有产品必须具备出厂合格证，出厂日期必须在半年以内。

7.8.安装与调试：必须将设备、系统安装并调试到正常运行的最佳状态。

7.9.所有费用(运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中。

7.10.系统免费接入医院现有PACS、LIS、HIS,EMR等系统对接所需的全部接口开发、数据联调、第三方协调等所有费用，保证各项功能正常使用；后续医院如需更换信息系统，中标方应无偿提供该设备与新系统的对接服务，并承担由此产生的接口开发、联调测试等全部相关费用，医院不再另行支付；承担设备工作站的永久性免费升级。

8.中标人与采购人签订合同前需提供所投产品生产厂家授权书。

技术参数

| 设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 - 数量：2 台 三、适用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、 术中、弹性、 造影及介入等方面的临床诊断。满足全身应用的最新版本最高端机型。 四、技术要求： 主机系统性能： 1 ≥21.5 英寸宽屏显示器，分辨率≥1920 × 1080，支撑臂可调节； 2 液晶触摸屏≥13 英寸，触摸屏角度可调节； 3 集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 4 声学成像透净探头技术； ▲5 全聚焦成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件，≥380dB系统动态范围。 6 可实时优化二维、彩色多普勒及造影图像质量； 7 可自动消除因生理运动造成的彩色伪像； 8 数字化二维灰阶成像及 M 型成像单元； 9 具备全方位、多角度解剖 M 型技术； 10 数字化频谱多普勒显示和分析单元； 11 具备自动频谱多普勒优化技术； 12 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图； 13 具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M 型多种模式； 14 具备回放及剪辑功能； 15 具备局部图像放大功能； 16 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频； 17 空间复合成像技术，逐级可调； 18 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头； 19 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数； 20 具备血管增强技术、数字化减影技术； 21 主机具备耦合剂加热装置： 22 主屏幕和触摸屏同时显示图像； 23 实时二同步 /三同步能力； 24 内有一体化超声工作站； 25 具备小儿髋关节双角度测量； 26 具备自动血管内中膜测量功能； 27 自动多普勒，测量Color 和 PW时，可自动放置与角度调整， 自动追踪血管； 28 具备超微血流成像技术； 五、成像技术 1 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览 CT/NM/MR，乳房 X 线/超声的DICOM 图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断； 2 灰阶超宽视野成像扫描技术； 3 彩色超宽视野成像扫描技术； 4 具备超声声速自动校正技术： 5 具备超声造影成像技术，具备超微血管造影成像技术； 造影剂有效显示时间≥8 分钟； 造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头， 双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值；造影模式下，支持智能图像优化技术。 6 实时应变弹性成像技术， 能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度， 可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质进行定量分析。 可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较。 7 点式剪切波成像技术， 定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段， 可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)， 支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头 8 二维剪切波弹性成像技术， 可同时定性和定量软组织弹性值， 具有速度、位移、质量等多种显示模式， 支持腹部、高频探头。 测量取样框大小及位置可调，可显切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 9 速度向量成像技术 9.1用于成人心脏、小儿心脏、胎心及血管，可与所有探头兼容， 心肌应变定量显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数； 9.2 具备心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能（心肌二维斑点追踪技术），评估整体和节段心肌的室壁运动，获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数。 9.3具有牛眼图显示； 可识别并融合多种信息源进行追踪：手动追踪、二尖瓣平面追踪、组织边界内外运动追踪、复杂斑点追踪、心脏周期运动及组织运动空间相干性， 在同步性方面包括：速度同步、位移同步、应变同步、应变率同步及容积变化同步等参数。 10 血管速度向量成像技术， 以动态二维成像为基础， 获取血管运动的曲线及定量，同时对血管管壁运动的同步性分析及定量。 11 产科自动测量技术： 11.1根据图像AI 智能识别技术自动测量胎儿双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标。 11.2穿刺活检: 具备辅助穿刺引导的装置，可用于与之兼容的探头。 11.3经颅多普勒：支持儿科和成人检查 12 测量和分析： (B 型、M 型、D 型、彩色模式) 12.1一般测量：距离、面积、周长等； 12.2 产科测量：包括产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等； 12.3外周血管测量和计算； 心脏功能测量和计算； 泌尿科测量和计算； 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)； 13 小儿髋关节测量，支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面；支持 Graf 图表，超声报告选项自动血管内中膜测量：支持自动颈动脉内膜-中层厚度测量。 六、图像存储、 (电影)回放重现及病案管理单元 1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。 2 硬盘容量≥900GB。 3 USB接口≥6个； 4 图像储存格式支持DICOM或PC文件； 5 回放采集≥300 秒； 6 向后的图像数据采集剪辑； 7 向前的图像数据采集剪辑 ； 8 声学速率采； 9 剪辑格式:JPEG 格式的有损压缩、未压缩的剪辑、AVI 和 JPEG、AVI 和 JPEG； 10 支持在剪辑中储存单个图像； 11 超声系统支持数据储存和回顾完整的超声检查,包括静态, 动态剪辑,测量,计算,和报告。 |
|  | - 七、输入/输出信号 1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频、S—视频 - 2 输出：DP 高清输出 八、系统技术参数及要求： 1 系统通用功能 1.1 操作面板高度可调范围≥20cm； 1.2 探头接口≥4个，均为无针式探头接口、全部激活相互通用 1.3 探头规格频率：约1MHz-18MHz 2.1 二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立变频 2.2 变频探头基波中心频率≥3种 3.1 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、超高频线阵、相控阵穿刺探头、腔内探头 3.2 单晶体探头≥4种 3.3 腹部凸阵探头有效探测深度≥40cm ▲4 两台设备配置12把探头： 4.1腹部凸阵探头2把：探头频率：约1.4-5.0 MHz； 4.2 高频线阵探头2把：探头频率：约4.0-9.0MHz； 4.3 腔内探头2把：探头频率：约3.0-8.0MHZ； 4.4 超高频线阵探头2把：探头频率：约6-16MHz； 4.5相控阵心脏探头2把：探头频率：约1-5MHz ； ▲4.6相控阵穿刺探头1把：探头频率：约1-4MHz（支持剪切波弹性成像功能） 4.7 超高频肌骨探头1把：探头频率：约6-21MHz； 4.8 B/D兼用：电子凸阵：B/PW、电子线阵：B/PW、电子相控阵：B/PWD、B/CWD； 4.9 穿刺导向：探头配穿刺导向装置； 4.10 线阵探头支持90 ° 图像旋转模式； 九、二维灰阶显像主要参数 1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512； 2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit。 3 成像速率： - 3.1凸阵探头，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒； 3.2相控阵探头, 18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥60帧/秒。 4 回放重现：灰阶图像回放≥4000帧，回放时间≥350秒，并能进行测量和计算； 5 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频； 6 多线信号并行处理； 7 一键优化组织均衡技术； 十 、频谱多普勒 1 显示模式：脉冲多普勒 PWD、连续多普勒 CWD、高脉冲重复频率 HPRF； - 2 频谱多普勒：中心频率≥2个； - 3 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调； 4 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）； - 5 具备频谱多普勒优化技术； - 6 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算； 十一、彩色多普勒 1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示； - 2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI） 3 扫描速度： - 3.1凸阵探头：全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒. - 3.2成人相控阵探头，扫描角度85 °18cm深度时，帧速率≥10帧/秒. - 3.3彩色显示速度：最低平均血流速度≤2mm/s（非噪声信号） 十二：每台设备配置要求： 1 1套工作站电脑硬件设备（内存≥16G，硬盘≥500G）及工作站端口（含高清卡、采集卡1套）。 - 2 超声专用检查床 1 张，超声专用检查椅 1 把 。 - 3 电脑桌椅 1 套。彩色打印机 1 台、UPS不间断稳压电源 1 台。单独超声专用检查椅一把 |
| 角膜地形图（带干眼检测） | - 一、设备用途：用于非侵入式眼表综合分析与角膜地形图检查，辅助医生进行干眼症的诊断、筛查、疗效评估，以及角膜形态评估、屈光手术术前筛查等。 ▲二、注册要求：所投产品须具备中华人民共和国医疗器械注册证（Ⅱ类），注册证名称应包含“眼表综合分析”或“干眼筛查”或“角膜地形图”相关表述。 三、功能要求: - （一）泪膜稳定性评估 1. 泪膜破裂时间测量：无需荧光素钠染色，无需裂隙灯观察及秒表计时，机器自动完成，测量时长≤25秒，测量精度≤0.1秒。 2. 泪膜破裂分布分析：自动绘制泪膜破裂分布曲线，包含首次破裂时间及平均破裂时间，支持破裂区域热力图显示。 1.测量方式：placido盘，内置CCD采集器 ▲2.曲率半径测量范围：5.5mm～10.0mm，（61.36 D～33.75D）。 ▲3.placido环数： ≥20环，直径≤25cm 4.径向测量直径：≥9.5mm 5.具备一键切换角膜地形图功能 6.具备干眼检查报告和角膜地形图报告功能 （二）软件处理功能： 1.泪液稳定性：无需荧光素钠染色，无需裂隙灯观察及秒表计时，机器自动完成泪膜破裂时间测量，≤25秒。 2.绘制泪膜破裂分布曲线，包含首次破裂时间及平均破裂时间。 3.睑板腺拍照，并具有对比度增强模式观察腺体。 4. 泪液分泌量：非侵入式泪河高度测量。 5.油脂分布：高清泪膜脂质层视频成像，观察脂质层厚度。 6.可清晰观察睑缘开口。 7.炎症分析：具有眼红分析功能，分析球结膜及睫状充血。 8.报告模板可选（图形和文字分类报告） （三）硬件指标: ▲1.照明光源：白色LED光源 1.1外光源 波长：880nm 1.2红外光源 波长：840nm 1.3钴蓝色光源 波长：465nm 2.调节范围： 2.1测试头左右位移调节范围≥100mm 2.2测试头前后位移调节范围≥80mm 2.3测试头上下位移调节范围≥25mm 2.4颌托支架台移动调节范围≥50mm 10.配备可移动升级台车 11.能接入医院信息系统，中标供应商承担接口费用 |
| 神经肌肉电刺激治疗 | 技术参数： ▲1. 电流输出≥8路; 2. ≥5.7英寸液晶触摸显示屏; 3. 液晶触屏显示+一键飞梭; 4. 治疗参数单独显示，独立可调; 5. 脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us； 6. 频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz; 7. 脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极，不产生电解物质； 8. 脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波等参数调节； 9. 上升时间：0s～2s，步长为0.5s； 10. 维持时间：0s～20s，步长为1s； 11. 下降时间：0s～2s，步长为0.5s； 12. 断电时间：2s～50s，步长为1s； 13. 治疗时间1～99min可调，步长1min; 14. 最大输出电流：140mA(峰值电流)、步长1mA； 15. 同步/异步输出； 16. 恒流电流输出； 17. 粘胶式电极； 18. 配备专业台车； 19. 开路报警； |
| 呼吸功能训练器 | 技术参数： 一、适用范围：产品具有肺活量参数的检测，呼吸肌力检测，吸入用药评估，呼吸肌训练及排痰(振动呼气正压)功能，用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复和评估，减少和预防术后肺部并发症。 二、技术指标 ▲2.1、排痰训练：振荡呼气正压； 支持训练模式、训练强度、阻力负荷、呼气振动频率、吸气屏气呼气时长比、计划时长、计划咳嗽训练次数等参数设置；支持训练后压力、振幅、呼气流量、呼气时间、呼气容积等参数显示。智能振动正压通气模式，阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率5-30Hz，阻力级别1-5档可调。 2.2、吸气肌训练 支持自动/手动/自定义三种模式，手动模式：训练指标范围3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷：五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。 2.3、肺容量训练（IS）：支持IS流速型、IS容量型肺容量训练。可设置肺容量锻炼计划训练次数、训练强度及患者信息。可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。 容积型范围：100ml~5000ml； 流量型范围：300ml/s~1200ml/s。 ▲2.4、吸入给药评估 阻抗等级：六档阻抗选择； 吸气峰流量范围：（10～120）L/min；准确性：±10%或±10L/min，重复性：±5%或±5L/min。 吸气容积范围：（0～8）L；准确性：±5%或±0.050L，重复性：±3%或±0.050L。 参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数； 2.5、呼吸肌力测定 最大吸气压（MIP）测量范围：（-200～0）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O。 最大呼气压（MEP）测量范围：（0～200）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O。 2.6、肺功能测定：用力肺活量（FVC）测量范围：（0 – 10）L，准确性：±3％或±0.050 L， 重复性：≤ ,3％ 或 ≤ 0.050 L； 用力呼气流量峰值(PEF) 测量范围：（0-14）L/s 内，准确性为±5%或±0.17L/s，重复性≤5%或≤0.15L/s 。 2.7、仪器质控：能进行容量定标校准。 2.8、激励式可量化系统界面：具有语音、动画指导训练，可清晰评估每次训练成效。 2.9、数据传输和同步方式：可通过蓝牙进行数据传输；支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端； 2.10、智能数据移动终端PDA可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，也可以手动调整负荷。 三、全院多科室呼吸康复大数据平台功能 3.1.全院多科室康复管理系统分为全院主账号与各个科室子账号，主账号用于全院各科室康复数据的查看及创建各个科室的子账号，进行账号管理，子账号分配给医院下不同的科室，用于各自科室的康复管理。 3.2.康复管理系统医生平台包含并不少于以下功能模块：医生工作台、患者管理、评估管理、康复处方、康复任务、训练任务、报告管理、问卷管理、统计分析、系统设置等模块。 3.3.康复评估模块可进行重症肺炎、慢阻肺、哮喘、肺间质疾病、肺动脉高压、肺癌、支气管扩张、尘肺、COPD-OSA重叠综合征等疾病类型评估；支持的评估项包含但不限于：用力肺通气检查、支气管舒张试验、呼吸肌力测定、吸入给药评估、6分钟步行试验、心肺运动试验、上肢主要肌力评估、下肢主要肌力评估、平衡能力等级分级等。 3.4.问卷模块并可提供自定义报表配置实例，支持科室自定义选择默认使用问卷模板，内容包含个人信息及病史、排痰容易度视觉模拟评分(VAS)、 圣乔治呼吸问卷（SGRQ）、计时起走测试(TUGT)、ETA-10吞咽筛查表、Berg平衡量表、重患者移动能力量表(IMS)、改良呼吸困难指数（mMRC）、慢性阻塞性肺疾病评估测试（CAT）、圣乔治呼吸问卷(SGRQ-C)、 改良巴氏指数、医院焦虑抑郁量表、匹兹堡睡眠质量指数数量表、 营养筛查(NRS2002)等。 3.5. 可开具康复评估及康复处方，康复处方支持打印， 处方可同步显示于PDA端； 3.6. 可查看和分析可查看患者全部的评估报告和训练、问卷报告，并可形成历史趋势曲线图表，支持不同类型的报告打印和输出，用户呼吸康复健康档案的数据分析、数据大屏展示； 3.7.可对康复患者进行用药记录，含（用药时间\药品名称\症状描述等）实现病患用药管理记录，便于对患者用药情况进行追踪； 3.8.可配置居家模块，开具居家康复处方，配合小程序实现院内外居家康复闭环管理； 3.9.支持与多种检测和训练设备对接，并支持与HIS系统、肺功能测定系统、6分钟步行试验测评系统对接，第三方报告可快速上传至云端，同时支持导入第三方设备患者信息； |
| 水光仪 | 技术参数： 1、注射模式:自动注射模式、自动单次注射模式、单次注射模式、正常连续注射模式、慢速连续注射模式。 ▲2、注射器类型包含:0.8ml/1ml、1ml/1ml、2m1/2ml、2ml/2.5ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、3ml/5ml、4ml/5ml、5ml/5ml等。 ▲3、单次注射量预置值范围:0.006ml-0.6ml，注射量误差:±3%。 4、注射次数:10次~180次，步进10次。 5、注射速度:≥5档可调。 6、负压吸力等级:≥9级，负压强度波动范围：25kPa~80kPa。 7、记忆模式:具有记忆模式设置功能，能存储≥5组工作参数。 ▲8、定制注射功能:通过输入定制码进入定制注射，在定制注射界面中，可以输入注射速度，总注射次数，药量/注射器规格，负压强度，可调节注射器行程，设置好相关参数后，可开始定制注射，可对≥5个脸部区域的注射进行单独的操作。 9、在注射过程中，出现断电，可“恢复上次注射”或“重新开始”。 10、具备清洁功能； 11、故障报警功能:包括断电报警、手柄推杆过载报警、负压系统欠压报警、脚踏板粘连报警、手柄断开连接报警等。 12、设计使用寿命≥10年；（提供铭牌证明） 13.≥10英寸液晶触摸屏 |
| 光子治疗仪 | - 用途：适用范围应包含消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 二、光源 1. 输出光波长：红光 640nm±10nm； - 2.光源材料：半导体固态冷光源； - 3.光源聚光设计：灯筒式； 4. 出光口平面面积：≥52cm²； - 5.升降范围：≥300mm 三、光功率参数 1. 芯片中心表面最高光功率密度：红光≥1900mW/cm²； 2.出光口光功率密度：红光≥200mW/cm² ▲3. 有效红光辐照度（距离出光口20cm处）：≥30mW/cm²； 4. 治疗距离下光功率密度（距芯片表面中心垂直20cm处）：≥40mW/cm² 5. 光功率稳定度：连续工作4小时，光功率变化率≤±1%； 6. 具有≥4种光功率密度测量功能，包含5cm、10cm、15cm、20cm等距离档位 四、治疗范围 ▲12. 治疗半径：≥650mm； 13.有效治疗面积：≥560cm²； 14. 治疗面积均匀性：边缘光功率密度衰减≤20%； 15. 治疗深度：≥10cm 五、温升与安全 1. 特定照射距离下的温升和光功率密度：在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃条件下，单次照射15min后，水膜温升≤2℃，光功率密度≥55mW/cm² 2. 光源外壳温度：治疗15min后，光源外壳（不包括光杯口平面和散热栅及周围）温度应≤40℃ 3. 安全防护功能：具备过温保护、过流保护功能 六、治疗模式与操作 1. 照射治疗模式：连续模式、脉冲模式可选； 2. 脉冲模式频率：1Hz～100Hz可调（可选功能）； 3. 能量调节方式：≥5级可调； 4. 定时时间：1min～99min连续可调，步进1min； 5. 操作面板：数码显示或触摸屏，操作简便 七、光源： 1. 光源使用寿命：≥50000小时； 2.设计使用寿命：≥10年 |
| 磨削机 | 技术参数： 一、数量：1 台 二、用途：利用三氧化二铝多棱晶体，通过带有小孔的磨皮头喷出，撞击皮肤表面，去掉增厚的表皮角质层，达到磨平皮肤的效果。 三、技术参数 1.极限真空度：≤-60kPa 2.空载气流量：≥30L/min 3.噪音：≤70dB( A ) 4.喷砂流量：≥1 克每分钟 5.微晶砂粒度号：90# 6.压力调节：连续可调 7.砂流量调节：连续可调 8. 储砂瓶能消毒 9. 可移动式设备 ▲10. 具有二类医疗器械注册证 |
| 微波治疗仪 | 技术参数： 1.三频输出： 1）主载频率：2450MHz±30MHz； 2）极低频脉冲：0.5Hz； 3）极低频脉冲：1.0Hz 2.辐射器驻波比：≤ 3； 3.输入功率：≤ 800VA； 4.负载阻抗：50Ω； ▲5.穿透深度≥15cm 6.输出功率：连续可调，1W步进 1）理疗模式：5～60W；理疗时的工作时间在1min～30min范围内可调 2）治疗模式：5～99W；治疗时的工作时间在1s～99s范围内可调 3) 极低频脉冲模式具有两档可调：0.5Hz；脉冲：1.0Hz ▲4）极低频脉冲 4.1、1档位5～60W；工作时间在1min～30min范围内可调 4.2、2档位5～60W；工作时间在1min～30min范围内可调 7.工作方式：间歇加载,连续运行； 8.显示方式：LED数字显示； 9.输出定时功能：可预定设定，采用数字显示，时间结束蜂鸣提示； 10.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示； 11.辐射器采用聚四氟材质； 12.活动支臂,能任意调节角度及距离； 13.自动保护装置：设有过载保护系统。 14、设计使用寿命10年； 15.通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制； |
| 听力检测仪（隔音室） | - 一、技术规格: 1、▲双通道临床听力计 2、刺激声类型 纯音、啭音、脉冲音 3、语言测听：听力计主机内置言语词表及测试材料，支持SDT\SRT\WRS、具备自动播放及计分功能 4、掩蔽声类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声 5、频率范围：125-8000Hz 6、测试声强范围：气导 -10-120 dB HL；骨导为 -10-80 dB HL 7、步进：1，2，5dB步进 8、给声：触摸式给声键； 9、窄带噪音：GBT 7341.1-2010,5/12倍频、言语噪声、白噪声：恒定带宽80-8000Hz 10、脉冲音：脉冲时长可自行调整，200ms – 4800ms 11、▲测试类型：支持气导、骨导、声场下的双声道测听。纯音测听、语言测听、伪聋测试 (Stenger)、西湖测试 12、▲ 可升级特殊测试：噪音下言语测听 (SIN)、短增量敏感指数 (SISI) (全自动)、交替响度平衡测试 (ABLB)、韦伯测试 (Weber)、 双侧言语测听、QuickSIN、Langenbeck、Bekesy 13、 快速掩蔽：可直接转动右侧旋钮快速进行掩蔽 14、 语言：听力计单机使用和配备电脑使用均为中文操作界面 15、打印：可直连A4彩色喷墨打印机打印，也可上传电脑打印 16、 数据整合中心：数据整合中心兼容同一品牌所有听力、眩晕、平衡诊断设备，可以实现网络的数据共享；可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，进行患者数据管理，打印综合报告，也可用于复诊患者康复效果比较以及数据分析。 - ▲1.校准服务：提供3次免费校准检测服务，且出具有资质检测部门的报告。 2. 技术支持：提供免费操作培训，接到报修后响应时间≤2小时 配置清单 1、主机1台 2、气导耳机1副 3、DD45气导耳机1副 4、骨导耳机1副 5、应答开关1个 6、电源线1根 7、中文操作手册1本 8、品牌电脑1台 9、品牌打印机1台 隔音室 ▲1.声学性能：室内本底噪声符合 GB/T 16296.1-2018《纯音气导和骨导听阈基本测听法》及 GB/T 16296-1996 声场测听标准，室内本底噪声≤25dB (A)，室外环境噪声≤55dB (A)。 2.屏蔽性能：具备电磁屏蔽功能，可有效屏蔽手机信号、FM、AM电磁波干扰。 3.结构性能：回字型双层悬浮、可拆卸搬迁、无刚性连接、全环保材料，安装即投用。 二、尺寸规格 1.室内净尺寸：长 2500mm × 宽 1700mm × 高 2100mm（可定制） 2.室外外形尺寸：长 3000mm × 宽 2200mm × 高 2400mm（可定制） 三、整体结构与隔振 1.结构形式：回字型双层悬浮结构，屏蔽室六面墙体与建筑墙体 / 地面无任何刚性连接；工厂标准化生产，组装式可拆卸、可异地重组，现场施工禁止焊接。 2.多层隔音吸音结构：隔音层 + 阻尼层 + 吸音层 + 隔音层 + 隔音层 + 吸音层复合结构。 3.双悬浮阻尼减振器：与原地面完全隔离并做屏蔽处理； 1.额定载荷：160Kg / 只 2.额定静变形：7±2mm / 只 3.额定固有频率：7±1Hz / 只 4.阻尼比：≥0.05 5.耐高温、耐潮湿、不老化、不蠕变。 四、门窗系统 1.隔音屏蔽窗：双层中空隔音屏蔽窗，尺寸 900mm×700mm（可定制）；窗框采用 2.0mm 优质钢板激光数控折弯焊接；玻璃隔声量≥42dB，内窗下方设设备挂钩。 2.隔音屏蔽门：双磁控凹凸式隔音屏蔽门（双声闸结构），独立双门； 1.单门尺寸：1860mm (高)×800mm (宽) 2.门板：2.0mm 优质钢板，硬度≥107HV5，符合 GB/T4340.1-2009 3.开关门力：3-5 公斤，强力磁吸，无需门锁。 五、通风换气系统 1.配置阻抗复合式静音通风系统：进气消声器 + 排气消声器 + 离心消音风箱 + 消声风管。 2.换气量：≥5～10m³/ 小时；支持强制通风，可接入空调新风。 3.风口噪声：＜28dB (A)；通风工作状态下室内噪声仍≤25dB (A)。 4.通风通道全部屏蔽处理，不降低隔音与屏蔽效果。 六、墙体、内饰、地面 1.外饰板：1.5mm 厚冷轧钢板，双面静电喷涂（白色 / 奶白色），防潮防锈；内侧附着阻尼材料防止共振；隔声量≥34dB (A)。 2.内饰板：冲孔吸音铝板，规格宽 500mm× 长 2100mm，冲孔率 40%，厚度 1.2mm；组合阻燃吸音棉，吸音系数最高≥0.9，降噪系数 0.8～1.10。 3.填充吸音棉：32K50T 无甲醛环保吸音棉，无毒检测合格；燃烧性能 A1 级。 4.内地面：铺设环保吸声地毯 / PVC 地胶，易清洁、防滑、辅助隔声。 5.板材环保：满足 GB 室内装饰装修材料甲醛释放限量要求。 七、电气、照明、接地与信号接口 1.照明：LED 抗干扰吸顶灯，与顶部平齐安装，无声无电磁干扰。 2.电源：AC220V/50Hz，允许功率 3KW；配置品牌万能插座≥3 位、品牌开关 1 套。 3.接地：黄铜螺纹接地端子，单点接地。 4.信号接入系统：10 通道密闭式信号接入，含屏蔽处理与转换接口；减少声衰减，禁止非屏蔽转接。 5.使用环境温度：-15℃～60℃。 八、功能与安全要求 1.集成：隔振、隔声、吸声、消声、屏蔽、通风、照明、配电、信号转接、环保。 2.消防等级：B1 级。 3.设计使用寿命：≥13 年；阻尼板防腐年限≥15 年。 4.易损件标准化、易更换；符合消防安全规范。 九、服务与资料 1.免费提供设计平面图纸。 2.可根据检测设备个性化优化接口与布局。 3.免费提供相关检测报告（防火 A1、环保、隔声、屏蔽）。 ▲4.免费提供隔音室专业检测并出具专业的检测报告 隔音室 规格尺寸：按设计图纸 序号 项目名称、说明、数量 1 隔音室主体 钢结构加隔音模块板组合拼装 1套 2 隔音室外观喷涂 铝合金喷涂奶白色 1项 3 隔音室内吸音处理 铝合金冲孔吸音板奶白色 1项 4 底部支撑 减振器 1项 5 内隔声窗 阻尼双层中空隔声窗 1扇 6 外隔声窗 阻尼双层中空隔声窗 1扇 7 内隔声门 磁控隔声门 1扇 8 外隔声门 磁控隔声门 1扇 9 进气消声器 阻抗复合进气消声器 1件 10 排气消声器 阻抗复合排气消声器 1件 11 风机 离心式风机消音风箱 1套 12 风道 Φ150消声风管 1条 13 地毯 PVC地毯 1件 14 穿线孔 Φ50通道 1个 15 测听室室内照明灯 品牌 LED电子灯 1套 16 测听室电源插座 品牌 二三万能插 3位 17 照明开关 知名品牌 1项 |

# 第四部分  评审方法

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

1 评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：

资格审查要求

| 序号 | 审查要求 | 评 审 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”; - 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位2024年度或2025年度的财务审计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）（加盖公章）； 如投标人无法提供财务审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明加盖公章； 如投标人注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | - 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任意一个月的纳税记录或证明文件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》 |

3符合性审查

- 评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。符合性审查要求如下：

- 符合性审查要求

| - 序号 | - 审查内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 |
| - 2 | - 投标文件的完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。 |
| - 3 | - 投标报价未超过招标文件中规定的采购预算金额或最高限价； |
| - 4 | - 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| - 5 | - 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| - 6 | - 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| - 7 | - 产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明；不属于医疗器械管理的需提供相应说明材料； |
| - 8 | - 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| - 9 | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| - 10 | - 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

- 4详细评审

- 经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分做进一步的综合比较和评价。

- 详细评审标准（标项一、标项二）

| 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于基准价的得满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务标评审 （7分） | 业绩 | 3分 | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内本项目所投核心产品销售业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满3分。 |
|  | 售后 服务 | 3分 | ①供应商提供专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除；附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ②生产厂家提供专业维修工程师以提供技术服务支持，附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ③供应商所投产品保障充足的备品备件库，提供备品备件库相关证明材料，得1分，未提供得0分； |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 技术标评审 （63分） | 技术参数响应 | 60分 | 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件要求得60分；重要参数（标记“▲”）每负偏离一条扣3分；普通参数每负偏离一条扣1分；扣完为止。本项最高得60分。 注：1.应答的技术参数不得照抄采购需求，需标明具体页码；2.需要提供技术支持资料包括：检测报告、公开发行的白皮书、彩页等资料。技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。同时具备以上材料或有不一致情况时，认定优先级别为：检测报告、官网截图、性能参数说明书、白皮书（须由厂家提供），所提供的真实完整有效证明材料必须由生产企业提供，加盖投标企业公章，并对材料的真实性、有效性，完整性负全部责任。所提供材料中如有虚假响应，将按照虚假应标予以废标处理。 |
|  | 配送及安装实施方案 | 2分 | 根据配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容或内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容1分，扣完为止。 |
|  | 培训 方案 | 1分 | 根据培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得1分，每缺失一项内容或内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容0.25分，扣完为止。 |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 注：评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

- 1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 4、同品牌处理办法：

- 4.1如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4.2如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按前两条规定处理。

# 第五部分  政府采购合同

（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）付款方式：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 合同验收

- 验收组织方式：

- 验收主体：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  投标文件格式

## 投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期（年/月/日）

目录

（自行编制，为便于查找，请标明页码）

### 具有独立承担民事责任的能力证明材料

### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

### 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：  年  月   日

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：（采购人）

我公司参与     （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

### 投标保证金缴纳凭证

投标保证金打款凭证或电子投标保函（加盖公章）

本项目的特定资格要求

投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》；

投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

不参与围标串标承诺书

本人作为                （单位名称） 的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由本人承担直接责任人员法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标承诺书

（采购人）：

(投标供应商名称)授权         (投标供应商授权代理人姓名)        (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期 90日历天遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

法定代表人身份证明

（采购人）    ：

姓名：     性别：    年龄：      职务：

兹证明        为           公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的      （授权代表姓名）为我的代理人，以   （供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明！

| 法定代表人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 法定代表人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

| 代理人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 代理人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人身份证明》。

开标一览表

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 标项名称 |  | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | （小写） （大写） |  |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

### 投标报价明细表

| 序 号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要说明：

1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第三部分采购需求》的内容、顺序进行填报；

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不接受缺漏项，否则将导致投标被拒绝。

3. 投标报价明细表的总价必须与《开标一览表》报价一致。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

近三年业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：附相关证明材料

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 拟派项目团队

| 序号 | 团队成员姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 证书名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关资格证书复印件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

产品注册证或备案证明；不属于医疗器械管理的需提供相应说明材料；（需在有效期内）

产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：与招标文件中“第三部分采购需求”要求逐条对应填写；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

节能、环境标志产品优惠明细表【不适用可不提供】

项目名称：             项目编号：

1、节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2、环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商名称（盖公章)：

日期：

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：年   月   日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函(如是)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》三、对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 3.投标人提供符合本国标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%以上时， 可不提供此声明函。

### 4.未提供此声明函，则不享受相关政策的优惠。

### 技术方案

投标人应按照招标文件的要求，提供详细的供货及相关服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。