和田地区人民医院心脏超声诊断仪等医疗设备一批项目（二次）

(项目编号：ZYZB-2025-Z-124-2)

公开招标文件

采 购 人：和田地区人民医院

代理机构: 中益招标有限公司

采购内容：医疗设备一批

项目编号：ZYZB-2025-Z-124-2

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  合同协议书	27

第四章  采购需求	37

第五章  投标文件格式	68

第一章  公开招标公告

和田地区人民医院心脏超声诊断仪等医疗设备一批项目（二次）公开招标公告

项目概况

和田地区人民医院心脏超声诊断仪等医疗设备一批项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2026年04月16日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYZB-2025-Z-124-2

项目名称：和田地区人民医院心脏超声诊断仪等医疗设备一批项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：7180000.00元

采购需求：

标项1:

标项名称:   天轨悬吊系统、步态评估系统等

数量:  1

预算金额（元）:1600000.00

单位：批

简要规格描述：天轨悬吊系统、步态评估系统、外骨骼机器人、冲击波治疗仪、经颅磁刺激仪

备注：

标项2:

标项名称:  染色封片一体机

数量:  1

预算金额（元）: 680000.00

单位：批

简要规格描述：染色封片一体机

备注：

标项3:

标项名称:   高频呼吸机

数量:2

预算金额（元）: 1300000.00

单位：批

简要规格描述：高频呼吸机

备注：

标项4:

标项名称:   心脏超声诊断仪

数量:  1

预算金额（元）:2600000.00

单位：批

简要规格描述：心脏超声诊断仪

备注：

标项5:

标项名称:   钼靶（乳腺X射线机）

数量:  1

预算金额（元）:1000000.00

单位：批

简要规格描述：钼靶（乳腺X射线机）

备注：

合同履约期限：标项 1，2,3,4,5：合同签订之日起30日内完成供货，并交付使用。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无

3.本项目的特定资格要求：

标项1.2.3.4：

（1）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格；

（2）投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章；

（3）投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。

（4）若投标产品为第二类和第三类医疗器械，投标产品须具有有效的医疗器械注册证；若投标产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函。

标项5：

（1）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格；

（2）投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章；

（3）投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。

（4）若投标产品为第二类和第三类医疗器械，投标产品须具有有效的医疗器械注册证；若投标产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函。

（5）生产厂家及销售供应商均须提供有效的《辐射安全许可证》

三、获取招标文件

- 时间：2026年03月25日至2026年04月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：政采云平台http://www.zcygov.cn

- 方式：免费获取，投标人登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）

- 售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2026年04月16日 11:00（北京时间）

- 投标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

- 开标时间：2026年04月16日 11:00（北京时间）

- 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：和田地区人民医院

地  址：和田市文化路103号

联系方式：田老师 0903-2050018

2.采购代理机构信息

名 称：中益招标有限公司

地　址：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路416号盈科国际中心30楼3001室

联系方式：谢楠 0991-3651985

3.项目联系方式

项目联系人：谢楠

电　话：0991-3651985 18599192565

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 和田地区人民医院心脏超声诊断仪等医疗设备一批项目（二次） |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 医疗设备一批 |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 公开招标 |
| 第二章第1.4款 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 第二章第1.5款 | 合同履约期限 | 合同签订之日起30日内完成供货，并交付使用。 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：和田地区人民医院 地 址：和田市文化路103号 联系方式：0903-2050018 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：中益招标有限公司 地址：乌鲁木齐市北京南路416号盈科国际中心 30楼3001室 联系人：谢楠 联系方式：18599192565 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求： 标项1.2.3.4： （1）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格； （2）投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章； （3）投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。 （4）若投标产品为第二类和第三类医疗器械，投标产品须具有有效的医疗器械注册证；若投标产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函。 标项5： （1）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格； （2）投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章； （3）投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。 （4）若投标产品为第二类和第三类医疗器械，投标产品须具有有效的医疗器械注册证；若投标产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函。 （5）生产厂家及销售供应商均须提供有效的《辐射安全许可证》 |
| 第二章第3.2款（4） | 信用查询时间 | 2026年03月25日-2026年04月16日查询 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方 的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场考察 | 不组织 |
| 第二章第8.1款 | 分包 | 不允许 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购支持 中小企业发展 | 本项目所属行业：工业 ①根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。 （一）价格扣除办法：对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （二）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》。 |
|  | 政府采购支持 中小企业融资 | 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
|  | 政府采购 信用担保 |  |
| 二、竞争性磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 招标文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 第二章第11.1款 | 提交投标文件 截止时间 | 2026年04月16日 11:00 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.5款 | 预算资金 | 7180000.00元（柒佰壹拾捌万元整） |
| 第二章第16.1.4款 | 业绩 | 近三年（2023年03月以来）类似项目业绩须提供中标(成交)通知书或合同协议书复印件。 同类产品业绩认定:所投设备与业绩中的设备在核心技术参数、功能用途、医疗器械分类等级上一致或相近，需符合国家《医疗器械分类目录》相关界定;同类业绩应为同类别、同技术档次的医疗设备供货或服务业绩，而非不同功能属性的设备业绩。 业绩应为供应商自身、所投产品制造商或其合法授权代理商的业绩，提供代理商业绩的需同时附制造商授权文件。须提供业绩对应的中标(成交)通知书、采购合同以及甲方出具的项目验收报告(或履约完成证明)扫描件并加盖公章，缺漏、未按要求提供或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 1、金额： 标项1：32000.00元（大写：叁万贰仟元整） 标项2：13000.00元（大写：壹万叁仟元整） 标项3：26000.00元（大写：贰万陆仟元整） 标项4：52000.00元（大写：伍万贰仟元整） 标项5：20000.00元（大写：贰万元整） 2、形式：支票、汇票、保函、单位账户网银转账等非现金形式； 3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、投标人递交的投标保证金到帐后，至代理机构处领取投标保证金收据（如需）： 5、账户信息： 单位名称：中益招标有限公司新疆分公司 开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 帐 号：991905768210301 注： 用网银转账提交保证金，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）及项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担。 |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 120个日历日 |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 经加密的电子版文件一份 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封面上应 载明的信息 | 项目编号： 项目名称： 供应商名称：供应商全称（加盖公章） 供应商地址： 联 系 人： 联系电话： 传 真： |
| 第二章第22.1款 | 政采云平台 | 政采云平台 |
| 五、响应文件的评审 |  |  |
| 第二章第15.7款 | 报价 | 如出现异常低价，按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号执行。 异常低价是指： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 第二章第29.1款 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 第二章第30.1款 | 推荐的中标 候选人数量 | 3 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第35.1款 | 财政部门指定 发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第37.3款 | 履约担保 | 以签订的合同为准。 |
| 七、质疑投诉 |  |  |
| 第二章第35.2款 | 质疑 | 质疑处理：参加投标的投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑（以纸质版送达时间为准） 联系人：谢楠 联系电话：18599192565 邮箱：1490542927@qq.com 地址：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路416号盈科国际中心30楼3001室 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第39.1款 | 代理服务费 | 中标供应商在收到中标通知书后，须向中益招标有限公司新疆分公司支付代理服务费，按照国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文下浮50%收取。 |
| 付款方式 |  | 货到安装验收合格后支付60%，设备正常使用一年后支付30%，合同履约结束后支付10%。（以签订的合同为准） |
| 质保期 |  | 整机质保期≥5年 |
| 其他 |  | 本项目允许兼投兼中 |
| 本招标文件规定的各项技术规格中出现的商标、名称或供应者等均不做特别指定的要求，仅作为对技术规格的描述要求，按“或相当于”理解，供应商在投标时不得低于此要求。 |  |  |

投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4项目地点：详见投标须知前附表；

1.5履约期限：详见投标须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指依法设立、受采购人委托，在委托范围内办理政府采购事宜的服务机构。

2.3 “供应商”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5偏离

2.5.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应投标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.6特别说明

2.6.1除招标文件内有特殊说明外，本次投标供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标单位法人所拥有。

2.6.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.6.3供应商在招标活动中提供任何虚假材料, 其投标文件无效并承担相应法律责任。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合投标须知前附表中规定供应商资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为投标无效。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本投标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 费用和知识产权

4.1供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。投标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次投标不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按投标须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 分包

8.1经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

9. 政府采购政策支持

9.1供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

9.3 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

二、投标文件

10．投标文件的组成

10.1 投标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同协议书

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对投标文件澄清或者修改内容，为投标文件的组成部分。

10.3 评标委员会根据与供应商投标情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在投标须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1供应商提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

12. 投标文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评标委员会可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构或者评标委员会应当在本章第11.1款规定的提交首次投标文件截止之日10日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足10日的，顺延供应商提交首次投标文件截止时间。澄清或者修改文件作为招标文件的组成部分对供应商具有约束力。

12.3供应商认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的投标文件及供应商与采购人或代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用加密的电子版形式，纸质版、传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金

（4）报价一览表、报价明细表及报价说明

（5）供应商的资格审查材料

（6）项目方案

（7）响应/偏离表

（8）供应商认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其投标文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据招标文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有服务费的总和，供应商应结合市场状况、工作成本进行自主报价，投标报价应包括为履行本项目所必须发生的全部费用和供应商应承担的一切税费，包括完成满足实体检测、节能检测要求的一切费用(含税金)，包括但不限于仪器设备费、检测费、技术工作费、报告文本费、规费及税金等一切费用（包含为达到检测条件所需的其他费用）。各综合单价不因检测数量变化、位置、市场价格波动、政策变化及所有不可预见等因素改变而增减。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价分项报价的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“投标文件格式”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.5供应商的报价不得超过采购项目预算及分项预算单价，供应商应当根据招标文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。如供应商报价超出整体预算和分项预算单价，则做废标处理。采购项目预算见采购需求招标设备清单。

15.6采购人不保证将合同授予最低报价的供应商。

15.7异常低价审查

15.7.1采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

15.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

15.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

16.符合投标文件规定的证明文件

16.1供应商符合招标文件规定的资格证明文件

16.1.1供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3至提交首次投标文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.4供应商应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.2供应商对本招标文件中加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在响应文件中进行重点全面描述及承诺，并提供相应技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。

17. 投标保证金

17.1投标须知前附表规定提交投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按投标文件规定提交投标保证金的，其投标文件无效。

17.4代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效文件。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件须上传政采云平台https://www.zcygov.cn/。

19.2 投标文件应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件“电子版”应加密，在解密时间内，供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行解密。

20.2投标文件如果未按上述规定加密和解密，将导致代理机构无法接收投标文件。

21. 投标文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22. 投标文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。

五、投标文件的评审

23. 开标程序

23.1开标程序：唱标、初步审查（资格性审查、符合性审查），澄清、开标、综合评分、推荐候选供应商。

23.2评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.2评审按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.初步审查

24.1评标委员会对参加投标的单位提交的首次投标文件进行初步审查。投标文件不符合资格性审查及符合性审查条件的，其投标文件无效，评标委员会应当告知有关投标单位。

25.资格审查

25.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）有效的营业执照复印件或其他具有独立承担民事责任能力的证明文件； 2）提供上一年度（2024年或2025年）经审计财务审计报告（须包含利润表及利润分配表、资产负债表、现金流量表、财务报告附注），或开标前近12个月内基本开户银行出具的资信证明（非余额证明）；（成立不满一年按实际时间提供） 3）提供开标前近三个月任意一个月依法缴纳税收证明；（成立不足三个月的按实际时间提供） 4）提供社保机构出具的近三个月任意一个月社保缴纳证明；（成立不足三个月的按实际时间提供） 5）提供无重大违法记录声明书。 6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |
|  | 2、投标人不存在第二章投标须知3.2项规定（提供承诺函，格式自拟） |
|  | 3、信誉情况： “信用中国”网站上未被列入（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体网页查询截图； “中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页查询截图； 裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）近三年查询没有刑事案件，民事案件，行政案件等记录。 （注：供应商可不提供。以代理机构、采购人现场查询为准） |
|  | 4、特定资格要求： 标项1.2.3.4： （1）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格； （2）投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章； （3）投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。 （4）若投标产品为第二类和第三类医疗器械，投标产品须具有有效的医疗器械注册证；若投标产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函。 标项5： （1）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格； （2）投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章； （3）投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。 （4）若投标产品为第二类和第三类医疗器械，投标产品须具有有效的医疗器械注册证；若投标产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函。 （5）生产厂家及销售供应商均须提供有效的《辐射安全许可证》 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

26.符合性审查

26.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出响应(包括首次提交的投标文件、重新提交的投标文件)。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1、投标文件按照采购文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |
|  | 2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合采购文件规定 |
|  | 4、按规定交纳投标保证金 |
|  | 5、投标文件承诺投标有效期满足采购文件要求 |
|  | 6、报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |
|  | 7、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合采购文件的其他要求 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

27.澄清

27.1 评标委员会在对投标文件(包括首投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。

28. 综合评分

28.1经确定最终采购需求的供应商后，由评标委员会采用综合评分法进行综合评分。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

28.2评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.3评分办法：综合评分法

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 基准值的确定：评标基准价=有效投标报价的最低值， 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。有效投标报价等于基准值的得满分。 | 30分 |
| 技术部分评分62分 |  |  |
| 技术指标及配置 | 投标产品完全满足招标文件技术指标要求的得45 分。 全部满足采购文件“第四章 采购需求参数及说明”要求得45分，每有一项加“▲”重要参数不满足扣2分，本项分值扣完为止。 每有一项普通参数不满足扣1分，本项分值扣完为止。 注：供应商提供所投产品的每一条技术参数必须进行点对点应答，提供技术偏离表，并提供相应的证明材料，未提供证明材料的，视为不满足。 （技术条款响应表必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。证明材料包括但不限于产品检测报告、厂家出具的技术白皮书、产品官网参数截图等；如供应商未按上述要求应答， 按照以上扣分原则进行扣分。） | 45分 |
| 实施方案 | 实施方案： 应充分了解实施项目内容，在理解基础上进行深入分析，保证本次项目顺利实施，投标人根据货物交付时间节点，落实送货安装时间， 确保按期交付使用。 ①供货方案（须包含质量保障措施）、②进度计划与管控、③安装与调试。提供相关方案的得 3 分，以此为基础，所提供的方案中每有一项内容进行了深化、量化、拓展或提出经评审专家认可的合理化建议的加 1 分，加至6分为止；每缺失一条扣1分；每有一处描述不清或逻辑混乱有欠缺的扣0.5分，扣完为止。 注：内容逻辑不通、描述不清、存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容；⑧方案仅有标题无具体内容或仅有简单描述。 深化：指对方案中原有内容（如观点、措施、逻辑等）进行更深入的挖掘、细化或补充，使其从 “表面描述” 走向 “透彻清晰”，增强内容的深度和说服力。 量化：指将方案中模糊的、定性的描述转化为具体的数字、数据或可衡量的指标，使内容更精确、可落地、可验证。 拓展：指在方案原有框架或范围的基础上，增加新的维度、补充相关内容或扩大覆盖范围，使方案更全面、更具包容性。 经评审专家认可的合理化建议：指针对方案中存在的不足、疏漏或可优化之处，提出具体、可行、有实际价值的改进意见，且该意见需通过评审专家的审核（即被专家认为合理、有效）。 | 6分 |
|  | 售后方案： 编制售后服务体系、方案，服务承诺等，内容需包含： ①备品备件及耗材保障方案及承诺；②质保期间的响应保障方案、③须包含售后人员保障等。 提供相关方案的得 3分，以此为基础，所提供的方案中每有一项内容进行了深化、量化、拓展或提出经评审专家认可的合理化建议的加 1 分，加至6分为止；每缺失一条扣1分；每有一处描述不清或逻辑混乱有欠缺的扣0.5分，扣完为止。 注：内容逻辑不通、描述不清、存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容；⑧方案仅有标题无具体内容或仅有简单描述。 深化：指对方案中原有内容（如观点、措施、逻辑等）进行更深入的挖掘、细化或补充，使其从 “表面描述” 走向 “透彻清晰”，增强内容的深度和说服力。 量化：指将方案中模糊的、定性的描述转化为具体的数字、数据或可衡量的指标，使内容更精确、可落地、可验证。 拓展：指在方案原有框架或范围的基础上，增加新的维度、补充相关内容或扩大覆盖范围，使方案更全面、更具包容性。 经评审专家认可的合理化建议：指针对方案中存在的不足、疏漏或可优化之处，提出具体、可行、有实际价值的改进意见，且该意见需通过评审专家的审核（即被专家认为合理、有效）。 | 6分 |
| 培训方案 | 培训方案： 根据本项目所有供应商提供的培训方案（含：对使用设备人员、维修保养技术人员的培训）； ①培训计划（须包含培训时间计划）、②现场培训、③使用方法培训、④简单维护保养、⑤须包含常见故障的维修等。 提供相关方案的得 2.5 分，以此为基础，所提供的方案中每有一项内容进行了深化、量化、拓展或提出经评审专家认可的合理化建议的加 0.5 分，加至5分为止；每缺失一条扣0.5分；每有一处描述不清或逻辑混乱有欠缺的扣0.3分，扣完为止。 注：内容逻辑不通、描述不清、存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容；⑧方案仅有标题无具体内容或仅有简单描述。 深化：指对方案中原有内容（如观点、措施、逻辑等）进行更深入的挖掘、细化或补充，使其从 “表面描述” 走向 “透彻清晰”，增强内容的深度和说服力。 量化：指将方案中模糊的、定性的描述转化为具体的数字、数据或可衡量的指标，使内容更精确、可落地、可验证。 拓展：指在方案原有框架或范围的基础上，增加新的维度、补充相关内容或扩大覆盖范围，使方案更全面、更具包容性。 经评审专家认可的合理化建议：指针对方案中存在的不足、疏漏或可优化之处，提出具体、可行、有实际价值的改进意见，且该意见需通过评审专家的审核（即被专家认为合理、有效）。 | 5分 |
| 商务部分评分8分 |  |  |
| 经营业绩 | 业绩（4分）：提供各标包内对应所投产品自2023年03月1日起至本项目开标之日止的同类产品业绩： 标项一：核心产品每提供一份符合要求的同类产品业绩证明材料得1分，最高得2分；非核心产品每提供一份符合要求的同类产品业绩证明材料得0.5分，最高得2分。 标项二、三、四、五： 每提供一份符合要求的同类产品业绩证明材料得2分，最高得4分； 注：同类产品业绩认定：（1）多产品组合的业绩视为一份业绩，组合业绩中包含核心产品的按核心产品业绩计分，仅含非核心产品的按非核心产品业绩计分，一份组合业绩不重复计分。 （2）所投设备与业绩中的设备在核心技术参数、功能用途、医疗器械分类等级上一致或相近，需符合国家《医疗器械分类目录》相关界定；同类业绩应为同类别、同技术档次的医疗设备供货或服务业绩，而非不同功能属性的设备业绩。 （3）业绩应为供应商自身、所投产品制造商或其合法授权代理商的业绩，提供代理商业绩的需同时附制造商授权文件。须提供业绩对应的中标（成交）通知书、采购合同以及甲方出具的项目验收报告（或履约完成证明）扫描件并加盖公章，缺漏、未按要求提供或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 4分 |
| 团队实力 | 投标供应商提供专业配送团队，包含配送、安装、调试、售后等人员不少于 2 人，提供 2 人得基础分 1 分， 不足 2 人不得分。在 2 人基础上每增加 1 人加 1 分，本项满分 4 分； 须提供人员的身份证原件彩色扫描件加盖公章。 | 4分 |
| 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |  |  |
| ①根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。 （一）价格扣除办法：对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （二）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》。 |  |  |

29.提出中标候选人

29.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后评审价格由低到高的顺序推荐。评审得分且最后评审价格相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30.确定中标单位

30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，也可以书面授权评标委员会直接确定中标单位。

31. 终止采购

31.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合招标要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。

32．重新评审

32.1除资格性审查认定错误和分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1评标委员会成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者投标小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的相应情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改投标文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加公开招标政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出、放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及投标小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

34.中标信息的公布

34.1中标供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

35.询问及质疑

35.1供应商对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明供应商联系人、联系方式。原件需加盖供应商公章并由被授权代表签署。

35.2 参加投标的投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

35.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

35.2.2质疑必须以参加投标的投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

35.2.3未参加投标活动的投标供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

35.2.4投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及明确的请求；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的， 应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

35.5招标公司收到质疑函后， 将对质疑的形式和内容进行审查， 如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函， 拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函， 招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据， 提供必要的证明材料， 不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

35.3采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门

36.中标通知

36.1中标单位确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交单位发出中标通知书。中标通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。

36.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

36.3 中标单位在收到采购代理机构的中标通知书后5日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

36.4 中标单位没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其投标保证金不予退还。

37.签订合同

37.1 投标文件、中标单位的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 中标单位应当按照合同约定履行义务。中标单位不得向他人转让成交项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

37.4 中标单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

38.采购代理服务费

38.1采购代理机构应按投标须知前附表规定收取采购代理服务费。

39. 其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章  合同协议书

政府采购合同参考范本

（以实际签订的合同为准）

（货物类）

第一部分 合同书

政府采购合同协议书

采购合同编号：

招标人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

2、产品名称、型号、数量、金额

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同金额

3.1合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

3.2本合同价为固定总价。

4.履行合同的时间、地点及方式

交货时间：

交货地点：

交货方式：

5.付款方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（7）其他合同文件。

8.合同生效

本合同自                               生效。

9.合同份数

本合同一式    份，招标人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第二部分 政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应承诺售后服务时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第五章采购需求规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

24.附则

24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

第三部分 政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 |  |
| 第5.1条 | 履行合同 | 交货地点： |
|  |  | 交货时间： |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 |  |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 |  |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 |  |
| 第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 1、售后维修维护、缺陷坏损货物更换 2、按通用条款执行 |
| 第20.2条 | 解决争议的方式 |  |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 |  |
| 附件1 供货明细表 |  |  |

附件1

货物配置清单

货物名称 ：

合同编号 ：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：    （盖供货公司章）                       联系电话：

第四章  采购需求

和田地区人民医院招标设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天轨悬吊系统 | 1 | 台 | 45 | 45 |  |
| 2 | 步态评估系统 | 1 | 台 | 30 | 30 |  |
| 3 | 外骨骼机器人 | 1 | 台 | 30 | 30 |  |
| 4 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 30 | 30 | 核心产品 |
| 5 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 | 25 | 25 |  |
| 标项二 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 染色封片一体机 | 1 | 台 | 68 | 68 |  |
| 标项三 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高频呼吸机 | 2 | 台 | 65 | 130 |  |
| 标项四 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 心脏超声诊断仪 | 1 | 台 | 260 | 260 |  |
| 标项五 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 钼靶（乳腺X射线机） | 1 | 台 | 100 | 100 |  |

注：（1）供应商应当根据招标文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

（2）供应商的报价不得超过采购项目整体预算及分项预算单价，采购项目预算见上表。如供应商报价超出整体预算和分项预算单价，则做废标处理。
标项1：

# 天轨悬吊系统技术参数

一、适用范围：用于医疗机构转运、移动患者和患者减重下步行训练。

二、临床应用：患者悬吊减重步态训练，针对神经疾患或骨骼肌肉疾患所致运动功能障碍的患者，给予垂直方向减重及支撑，进行站立训练、步行训练等，来促进运动功能的恢复。

三、产品结构及组成:主要由移位机主机、轨道、升降带、吊架、充电系统（充电站、充电器和 DC电源线）、手持控制器、吊兜和专用训练马甲组成。

四、性能参数：

1. 移动主机

1.1 主机负载情况下:主机满电运行时间≥ 5小时；

1.2 手控器控制主机上下移动，可设定训练参数，定点刹车；

1.3 最大升降承载≥200kg；

1.4 最大调节高度（上升/下降）：≥200cm；

上升速度：2~4.5cm/s（空载）；2~3.5cm/s（载重 100kg）；2~3.0cm/s(载重 200kg),误差±10%；

1.5 配备蓄电池，配备充电桩。

1.6 待机时长（满电）：≥5天;

1.7 载重≥50kg 时，可上下运行≥200次;

1.8 充电时长≤8小时;

1.9主机具有双重安全保护功能；

1. 10 主机具有缓起缓停功能；

1. 11 具备双屏显示功能；

1. 12 运行时噪声≤65dB；

1. 13 训练参数设置：可以设定训练时间（1min-90min）或训练距离（1m-400m）进行量化运动训练，并且训练期间随时可暂停及终止训练，并根据完成时间、距离显示本次预设置任务完成情况；

1. 14 刹车锁定功能：能在轨道上任何单点进行刹车锁定，确保机头能固定于轨道某一位置；

▲1.15 移动主机数量≥3个；

2.轨道系统

2.1 轨道长度尺寸范围: 25米-35米,具体依据现场情况调整.

- 2.2 本项目采购天轨悬吊系统,轨道形态支持椭圆形或长方形两种选型,需满足康复治疗区域空间适配及多体位悬吊训练功能需求.具体依据现场情况调整.

2.3 转轨、变轨控制方式：采用红外遥控器控制；转轨、变轨具有红外定位系统自动感应，一键转轨，一键对接；

2.4 减重系统：具有动态减重和跌倒保护功能；

2.5 具有特殊动态减重设计，可根据患者情况设定一定范围内的动态减重支持训练，跟随人体重心转移实时小范围自动调整负荷；

2.6 可在患者步行不稳时，自动给予患者更多合适范围的减重支持以供患者调整躯干稳定性并在极限范围拉住患者；

2.7 配备减重显示器；

3.吊架

3.1 两点吊架：满足转运和减重步态训练;

3.2 四点吊架：可以调节患者倾斜角度，便于在不同环境下转运患者；

3.3 卧式吊架：可以用于卧位患者使用，便于床上的转移；

4.马甲

4. 1 配备以下不同大小类型马甲各≥2 套：成人型（大、中、小）、儿童型、满足不同临床患者需要，主要用于进行减重步态训练，固定于胸部和胯部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。要求设计合理，材质舒适，不会对患者受力部位造成损伤。

5. 吊兜

5. 1 配备多种不同类型吊兜各≥2 件；

5. 2 普通吊兜：满足常规转运需求，可选择颈部加高，保护转运安全；

5. 3 如厕吊兜：可用于使用者如厕；

5. 4 网格吊兜：可用于使用者沐浴，防水快干；

5.5 一次性吊兜：用于患者一次性使用，防止交叉感染；

6.手控器

6. 1 可以用手控器控制上升和下降高度；

6.2 具有屏幕显示板块，显示电池电量状态、电池充电状态、运行次数、故障类型、寿命提醒等信息；

- 安全保证

7.1 具有低电量报警指示灯；

7.2 具有紧急停止安全装置；

7.3 具有过载、过热保护功能；

7.4 具有主机寿命提示功能；

7.5 具有仪器故障提醒功能；

7.6 具有手动紧急下降安全装置;

▲7.7 安装环境及安全性特别说明:本项目安装场地为彩钢板房,安装需充分考量彩钢板房结构特性,需技术人员赴现场实地踏勘,制定安装方案。安装方案明确:天轨悬吊系统承重支点的加固措施确定支点承重大于等于设备额定载荷的1.5倍.

7.8整机质保期≥5年;

7.9设计使用年限≥10年;

8.0设备生产日期与实际到货日期在3个月以内。

步态评估系统技术参数

▲1 、适用于脑卒中恢复期的下肢功能障碍患者,用于改善运动功能障碍患者的肌肉功能平衡性和协调性。

2 、采用正弦波输出，垂直振动，将稳定的垂直振动传达给人体各个器官及细胞，进行刺激，产生共振治疗。

3 、床体采用电机和推杆。

4、床面为超纤皮包裹。

5、中控轮式结构，方便锁定与移动。

6 、数字化显示起立角度，直观、清晰。

7、扶手多段位可调。

8 、外形尺寸/mm：

床垫规格：(长*宽)（1820±25）mm *（620±25）mm。

床体平放尺寸：(长*宽*高)（2120±25）mm *（830±25）mm *（960±25）mm。

床体垂直尺寸：(长*宽*高)（2000±25）mm *（830±25）mm *（2100±25）mm。

床面高度:600mm±25mm; 床面宽度：600mm±25mm。

9 、床面角度转动范围：0 °～90º , 允差为±5 °,床体最大角度≤ 90°.

10 、床面及脚踏板额定承载：≥1300N。

11 、额定承载时床面向上转动的平均角速度：1.8 °/秒±10%。

12 、振动频率：5~36HZ 可调,振幅：-3 mm～+3 mm。

13 、训练时间：0～99min 范围内可调。

14、前臂托板垂直载荷≥250N ，水平载荷≥500N。

15 、前臂托板的上下旋转角度0～180 °分多级可调，肘部关节旋转角度-90 °～+90 °可调。

16 、前臂托板上下移动的距离 0～1350mm。

17 、治疗模式：≥4种预设治疗处方。

18 、整机质保期≥5年。

19、设计使用年限≥7年。

20、设备生产日期与实际供货日期在3个月以内。

外骨骼机器人技术参数

1、具有有效的二类医疗器械注册证

2、主机采用电动驱动方式

3、主机的关节运动单元具有能测量位姿信息的传感器

4、具有急停按钮，按下后设备断电，各关节处于失能状态

5、具备显示正常运行或故障的指示灯

6、设备防护带（腰部绑带、大腿绑带）承载 ≥900N

7、训练模式支持连续行走被动训练模式

8、各个运动关节具有机械限位

9、标准步态下，步行速度范围包含 3–8秒/步

10、缓行步态下，步行速度范围包含 5–10 秒/步

11、膝关节矢状面活动范围包含-3°～100°

12、踝关节矢状面活动范围包含0°～45°

13、设备可记录并显示训练时长,具备导出病例资料或训练数据

14设备工作时间≥5h

15、符合GB 24436-2009 《康复训练器械 安全通用要求》、GB/T 37704-2019 《运动康复训练机器人通用技术条件》标准

16、软件具有姿态切换、步态切换、步速/步幅调节、腿长调节、语音播报、参数设定等功能

17、可移动支架：

(1) 配专用座椅

(2) 配可充电锂电池

(3) 最大升降重量≥100kg

(4) 升降速度≥4mm/s

(5) 配万向轮

冲击波治疗仪技术参数

▲1.适用范围：包含疼痛的辅助治疗。

2.工作压力：1×10²kPa～5.5×10²kPa（1～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa。

3.最大输出能量：≥212mJ。

4.冲击次数：100～9900次，调节步进值约100次。

5.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。

6.具有单次冲击模式和连续冲击模式。

7.双通道冲击治疗，标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，可独立设置参数，方便两个患者同步进行不同方案的治疗。

8.传导子≥8个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。

9.治疗探头须通过生物相容性检测。

10.具有单通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅6mm，振动频率四档可调。

11.具有按摩治疗头数量≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。

12.机器自带高分辨率智能彩色触摸屏。

13.带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

14.输出压力波脉宽≥180us。

15.具有双重过压安全装置。

16.压缩机：最大输出压力≥35 Mpa。

17.推车式设计，方便移动。

18.双储物柜：具备储物柜,可用于储存,分开储存功能。

19.压缩机工作时:噪音≤ 70 dB。

20.整机质保≥5年。

21.设计使用年限≥8年。

22.本项目采购设备安装后即能够正常使用，附件配置齐全。设备生产日期与实际到货日期在3个月以内。

经颅磁刺激仪技术参数

1、通过刺激人体中枢神经、外周神经，检测人体中枢神经、外周神经运动传导功能，辅助治疗神经损伤性疾病。

2、刺激主机输出脉冲频率：0～100Hz±3% (连续可调)。

3、输出脉冲波形为双相波，脉冲频率可调。

4、串刺激时间范围为 0.1-20s 可调。

5、串刺激时间范围为 0-60s 可调。

▲6、最大磁感应强度≥6T。

7、刺激总时间在 1min~30min 范围内可调。

8、脉冲上升时间在 45-130μs 可调。

9、磁感应强度变化率在 25KT-120KT/s 范围可调。

10、输出脉冲宽度在 200μs-400μs 范围可调。

11、刺激模式支持单脉冲、重复脉冲等多种刺激模式。

12、主机一体内循环液态冷却或风冷；

13、通过 EMG 电磁兼容性测试，符合 YY 0505-2012《医用电气设备第 1-2 部分:安全通用要求并列 标准:电磁兼容要求和试验》。

14、通过 YY/T 0994-2015《磁刺激设备》国家标准要求。

15、当线圈表面温度高于 40℃（±2℃）时，设备会自动报警并停止输出。

16、遇到突发情况，可通过TMS控制系统停止磁场输出。

17、当冷却系统发生故障时，刺激仪自动停止磁场输出并做出提示。

18、线圈具有保护装置，当线圈发生故障时，刺激仪可以自动停止磁场输出并提示。

19、可推移整机结构：静音脚轮设计、可固定线圈支架

20、TMS 控制系统功能人机交互智能，不同账户进行登录到TMS控制系统。拥有TMS处方自定义管理,系统给出推荐处理。

21、肌电诱发检测结合 EMG 模块进行阈值检测，有实时波形、刺激波形及其数据可以生成肌电检测报告，可以对保存的刺激数据进行复现刺激波形及其数据。

22、TMS 控制系统可以根据不同患者制定治疗处方。

23、EMG 模块技术指标：

显示范围：1uV～15mV。

分辨率（测量灵敏度）：≤1uV

系统噪声：≤1μV。

差模输入阻抗：≥5MΩ 共模抑制比：≥120dB。

工频陷波器：50Hz 陷波滤波器，衰减后幅值应≤5μV。

带通滤波器：选择范围 1Hz-650Hz。

信号采样率：≥5kHz。

- 24、整机质保≥5年

- 25、设计使用年限≥10年

- 26、设备生产日期与实际供货日期在3个月以内。

标项2：

染色封片一体机技术参数

染色机部分：

1、站点数量：总站点数量≥26个，具备水洗站点、加卸载站点、烤箱、中转站点。

2、站点变更功能：水洗站点和加卸载站点可变更为试剂站点。

3、染色机结构：全开放式单层设计。

4、样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，无需打开盖板进行二次操作进样。

5、缓冲功能：抽屉具有缓冲功能，距离在设备3mm时能够缓冲后自动关闭到位。

6、加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。

7、水洗站点水流大小可调节，水洗续流时间0-120秒，同时可设置提前注水和续流时间。

8、烤箱：烤缸数量≥2个。

9、烤箱温度：具备温度可调，并能将烤箱温度实时在主页面上。

10、试剂加热功能：具有≥4个试剂加热站点。

11、机械臂功能：可沿XYZ三轴运动。横向运行速度≥1米/s，向上提拉时间≤1秒。可以快速完成HE染色中1秒内分化操作；有抖缸、沥液功能，且可自由设置执行参数。

12、彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上可设置≥4个染色快捷程序。

13、程序编辑：设备可存储的快捷方式≥100个；

14、单个试剂缸容量≤500ml。

15、单个玻片架容量≥30片/架。

16、可同时运行程序数：最高可同时运行不同程序数≥11个，每小时染片量≥300张。

17、染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表。

18、试剂更换提醒：≥3种不同颜色标识试剂状态

19、远程监控功能：具有远程报警、监控功能、推送报警信息和维修指引；可通过≥2种方式进行。

20、软件升级功能：配置USB接口≥2个。

21、程序微调节：程序可进行精确或非精确设置；精确设置的步骤，机械臂优先处理。

22、染色功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；能够进行自动调节的染液种类≥4种

23、废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。

24、防护机制：设备运行时，打开防护罩后机械臂自动停止运行，关闭后机械臂自动恢复运行

25、工作站延展性：与封片机组合，形成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置。

封片机部分：

1、机器功能：国产全自动玻璃盖玻片封片机。

2、操作界面：≥10英寸全中文系统彩色触摸屏。

3、兼容性：可完全开放耗材。

4、载玻片规格：

载玻片尺寸:（25-26.2）x（75-76.2）mm；

盖玻片尺寸：24 x (50、55、60) mm。

▲5、盖玻片上载：盖玻片单次上载量≥500片；

6、盖玻片装载盒≥4个，可实现不停机随时加载盖玻片；实时检测盖玻片剩余数量，并通过语音进行报警提醒。

7、封片机一次性输出样本存储容量：≥300片。

8、输出存储显示：主页面可实时监测、显示玻片架有无及位置；拿出玻片架后可自动检测晾片柜的存储情况

9、液位监测：封固剂瓶、清洗剂瓶具有液位传感器，可实时监测清洗液和封固剂余量，并显示在屏幕上。

10、封片胶量在线可调：出胶量可随时在显示屏上进行调节，可在20~120 μL范围内调整，调节最小分辨率为1 μL。

11、夹片方式：直接推片，原架进出，封片完成存储玻片架原位，过程简洁高效。

12、碎片检测处理：采用碎片检测传感器，对破损盖玻片进行自检，并自动处理碎片至废片盒中。

13、粘片分离：可实现盖玻片的粘片检测及分离。封片头具有灯光提醒，可直观显示封片头工作状态，不同工作状态下封片头灯光显示不同颜色。

14、样本干燥：晾片柜具有样本烘干功能，可实现5分钟内交付样本。

15、针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在清洗浸泡槽中。

17、针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中。

18、净化系统：具有活性炭空气净化系统和废气抽排系统，自动开始抽排废气。

19、单片质控追溯系统：自动拍照扫描玻片二维码，可对单张玻片样本所经的染色程序、染液的批次、封片过程等多个维度进行查询，方便追溯查证，实现染色封片环节全流程质控。

- 20、整机质保≥5年

- 21、设计使用年限≥5年

- 22、设备生产日期与实际供货日期在3个月以内。

标项3：

新生儿高频呼吸机技术参数

- 一般要求

▲1、适用于新生儿和早产儿的呼吸机

2、≧15寸彩色触摸屏，通过触摸屏操作

3、个性化配置操作界面，自由组合波形，趋势，呼吸环和参数，用于不同的通气操作

4、配备有创通气，高流量氧疗，无创通气功能

5、近端热丝式/热敏式流速传感器

6、中文操作界面，提供在线操作手册

7、内部电池支持断电操作≧30分钟

二、呼吸模式：

1、一般通气模式：

PC-CMV(指令通气)

PC-AC（辅助控制通气）

PC-SIMV（同步间歇指令通气）

PC-PSV（压力支持通气）

PC-MMV（分钟指令通气）

SPN-CPAP/PS（持续气道正压+压力支持）

SPN-CPAP/VS（持续气道正压+容量支持）

以上模式自动连续根据监测的泄漏量调节吸气触发和吸气终止的灵敏度（PC-PSV）

开放所有通气模式。

2、特殊通气模式：

容量保证

- 2.1 基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平

- 2.2与所有触发模式相结合，PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV

- 2.3根据吸入/呼出潮气量和泄漏量，自动计算肺内潮气量，并以此作为容量保证通气的目标

高频振荡通气PC-HFO

- 2.4可与叹息结合

- 2.5频率5-20HZ

- 2.6I:E为1:1-1:3可调节

- 2.7HFO-VG与容量相结合，VThf 0.2-40ml

- 2.8具备CO2弥散系数实时检测和趋势

2.9带高压限制Pmax的高流速氧疗，流速范围2-20L/min，压力限制范围2-55mbar

2.10 无创通气 NIV，包括无创 CMV，无创 CPAP

3、特殊操作

- 3.1吸气保持

- 3.2雾化，内置气动，可同步吸气流速

三、呼吸机参数设定：

- 1.通气频率可调:0.5-150次/分或1-150次/分

- 2.吸气时间可调： 0.1-3秒

- 3.潮气量：新生儿2-150mL，儿童20-300mL

- 4.吸气压力可调：1-80cmH2O

- 5.压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0-2秒

- 6.PEEP：0- 35cmH2O

- 7.氧浓度精确可调：21-100％

- 8.具有叹息功能，间断性复张肺。

四、监测参数要求：

1、监测参数精确

- 1.1气道压力监测（包含-60到100cmH2O）：气道峰压，气道平均压，PEEP，最小气道压

- 1.2近端流速监测（0到30L/min）：包含泄漏校正后的分钟通气量MV、自主呼吸的分钟通气量MVespon、分钟通气泄漏量MVleak

- 1.3潮气量监测（0到1000ml）：吸入潮气量，呼出潮气量

- 1.4呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

2、可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon

3、至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示，波形以填充方式显示，易于辨认，提供P-V，F-V，P-F环

4、可记录不少于5天的趋势参数，并通过USB导出

5、日志功能，可记录不少于5天发生的更改、事件和报警信息。（或者可存储不少于10000条日志）

6、日间/夜间模式切换

五、报警参数要求：

1、报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定5－60s）、呼吸频率过快报警

2、呼吸回路断开报警

3、具备报警功能

4、报警除了提示报警项目，报警原因

5、具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

六、数据存储和投屏要求：

1、通过USB接口保存患者趋势数据，截屏。趋势和截屏可通过PC浏览，USB还可以转移呼吸机屏幕设置

2、通过高清接口连接显示器或投影仪，方便教学

七、配置要求

1.呼吸机车架一套

2.有自动加温湿化装置

3.可重复新生儿呼吸管路10套。

4.模拟肺一个

5.具有呼吸机售后培训

6.流量传感器 10 套

7.附带空压机驱动气源。

项目其他要求：

- 本项目采购设备安装后即能够正常使用，附件配置齐全，设备生产日期与实际安装日期在 3 个月以内

- 2.此项目总金额包含所有运费、装卸费、安装费、税费等

3.设备（含附件）提供5年免费保修，保修期内提供全免费保修，须提供厂家售后服务承诺书

4.设备需免费预留端口、并免费对接医院信息系统，相关费用由中标方承担

5.负责对科室人员进行培训，并提供设备操作规程及注意事项手册，保证培训人员能够熟练操作和使用设备

6.提供完整的售后服务方案

标项4：

心脏超声诊断仪（高端彩色多普勒超声诊断仪）

1货物名称：心脏超声诊断仪（高端彩色多普勒超声诊断仪）

- 全数字高档彩色四维心脏多普勒超声诊断仪

- 2系统技术规格及概述：

- 2.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 2.2 ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

- 2.3 ≥10寸高灵敏度触摸屏，触摸屏角度可调

- 2.4 控制面板可旋转、升降及平移

- 2.5 具备自动频谱优化技术

- 2.6 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

- ▲2.7 具备声速匹配技术

- 2.8  多级信号处理系统

- 2.9高倍波束并行处理系统

- 2.10探头接口≥4个

- 2.11二维灰阶模式

- 2.12谐波成像模式

- 2.13 M型模式

可用于所有成像探头

可选择扫描速率

时间标记：0.1和0.2秒

采集缩放功能

可选择显示格式：预期或回顾 (1/3-2/3、1/2-1/2、2/3- 1/3、并排、全屏)

使用多个伪彩进行色度着色

在M型和图形显示中最多20个心动周期

- 2.14彩色M型模式

- 2.15解剖M型模式

- 2.16心肌应变技术

- 2.17应变定量（根据彩色TDI数据集测量心肌速度，并导出用户定义的M型取样线上的组织位移、应变和应变率，一次最多可绘制四条M线，在M型和图形显示中最多20个心动周期）

- 2.18具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式等多种模式频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、连续波多普勒）

- 2.19组织多普勒成像

- 多达五级斑点抑制自适应图像处理技术

- 2.20具备冠脉血流成像技术

- 2.21实时三维成像，实时智能旋转成像（矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换; 支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用;）

- 2.22实时三维成像模式(实时三维灰阶成像和实时三维血流成像；实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频；实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像；实时三维高帧频成像；实时三维奔流容积成像；实时三维造影成像；实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取)

- 2.23支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像

- 2.24三维经食道探头技术（具备实时任意多平面扫查）

- 2.25具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式，具备复合偏转技术

- 2.26斑点噪声抑制成像

- 2.27频率复合成像

- ▲2.28一键右心室游离壁纵向应变、右心室四腔心切面整体纵向应变

- 2.29实时三维光源心腔镜技术（附图证明）

- 2.30实时三维彩色心腔镜技术（附图证明）

- 2.31实时三维透视心腔镜技术（附图证明）

- 2.32实时三维多维心腔镜技术（附图证明）

- 2.33血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等；

- 2.34一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

- 2.35全屏高清放大技术

- 2.36左室心腔造影技术及心肌造影成像技术, 实时、触发心肌灌注造影成像高机械指数（MI）造影成像，低机械指数（MI）造影成像，闪烁造影成像，心肌造影技术、腹部造影、血管造影

2.37可自动一键测量左室定量，使用二维斑点追踪技术客观评估左心室整体功能和局部室壁运动形变和时间、一键式整体纵向应变、自动视图识别和标签设置，也可手动调整、自动轮廓检测和匹配不依赖ECG

2.38具备实时任意多平面三维测量，实时任意平面可同时获取任意相交2幅2D/3D图像。其相交平面可倾斜、俯仰调节及旋转。可使用在二维和彩色血流模式（支持3D TEE、TTE）支持斑点噪声抑制、支持造影图像和组织图像位置互换（附图及白皮书证明）

- 2.39造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

2.40三维先进成像技术

智能旋转可使用电子声束旋转二维图像，无需旋转探头。其可使用在二维和彩色血流模式，也可加入心脏负荷流程中。可采集大尺寸3D图像，用于包含整个心脏体积。可提供灰阶和彩色血流。多种采集模式可选择，可选择1-6个心动周期采集

2.41实时三维左心耳自动定量，在机定量功能，可以从3D TEE数据中获得LAA开口区域的面积、周长、最小和最大径。（提供白皮书证明）

支持用户自定义协议

2.42允许对房室瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片）

2.43三维二尖瓣定量分析功能旨在采用二尖瓣的实时3D容积，只需几个简单的步骤，就可以将其转换为易于解释的动态模型，提供全面MV测量和计算列表。引入一个完全自动化的工作流程，基于人工智能和经过验证的心脏模型分割技术支持手动触摸屏上注释

- 2.44支持手动触摸屏上包络测量

- 2.45具备中文操作界面

- 3测量/分析和报告

- 3.1常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

- 3.2全科测量包，自动生成报告:腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- 3.3血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 3.4多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥5个三层心肌信息。

- 3.5专业的体表标记选择测量项目包括：距离、深度、面积、周长等

- 4电影回放和原始数据处理

- 4.1所有模式下可用:支持手动、自动回放,支持实时三维电影回放,支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，电影回放,支持图像对比（动态、静态）

- 4.2原始数据处理，支持动、静态图像冻结

- 4.3符合EN60601-2-37，超声医学诊断和监测设备安全性和性能的具体要求

- 5检查存储和管理（内置超声工作站）

- 5.1检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像导出

- 6连通性要求

- 6.1  ≥５个USB接口

- 6.2  DVD R/W 刻录光驱

- 7系统技术参数及要求

- 7.1  ≥２1寸高分辨率彩色液晶显示器

- 7.2  ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

- 7.3  探头接口≥4个，可互换通用

▲7.4 支持成人、小儿、新生儿经食道探头≥4支

8探头规格：

8.1成人凸阵腹部探头： 一把

8.2成人相控阵心脏探头: 两把

8.3血管线阵探头： 一把

8.4成人三维经食道探头：一把 2.5-7.9MHz 最大支持105°×105°容积成像（白皮书证明）

8.5最大显示深度:≥40cm

8.6二维灰阶：≥256

▲8.7心脏探头可支持2D、可调节PW、CW、High PRF、彩色多普勒、组织多普勒、高级可变噪声抑制和谐波成像（白皮书证明）

9彩色多普勒成像:包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 9.1频谱多普勒模式

- 9.2在线斑点追踪定量分析: 一键式自动获取左室整体和分段纵向应变测量工具，左心室(LV)18节段靶心图显示。支持所有相控阵探头采集的心脏图像，不依赖心电图

- 9.3包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

取样容积: 0.5-20mm

零位移动：≥6 级

- 9.4组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

可选配组织多普勒定量分析软件

组织追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）

支持频谱自动测量

- 9.5组织多普勒成像

- 9.6支持成人及儿科TTE、TEE探头

- 9.7配置三个探头穿刺架（心脏、腹部、浅表）

- 10培训及保修

- 10.1提供4年原厂整机保修(提供4年原厂质保承诺书,盖公章)

- 10.2提供外出培训(培训时间不少于两周,培训人次不少于2人次)及现场临床集中培训(提供承诺函)

- 11配置要求:

11.1联网工作站一套包含:

a.医院PACS系统双向接口费

b.配备PACS采集卡一套

c.采图器2个

d.联网工作站主机1个,主机cpu i7及i7以上,内存≥16G

e.配备2个显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080

11.2超声医学影像报告专用打印机1台；

11.3多功能超声可移动电动升降诊断床一张及超声操作椅一把；

11.4配套电源，支持断电时设备续航≥1小时

11.5经食道超声探头消毒盒两个；经食道电子储存立柜一个；放置食道探头消毒盒小推车 1个.

11.6配套医师专用桌椅1套.

- 12、设备生产日期与实际供货日期在3个月以内。

标项5：

钼靶（乳腺X射线机）参数

一、整机要求

1 设备型号及其用途 ：全数字化平板乳腺X线摄影、用于乳腺疾病筛查及诊断

二、配置及主要技术参数及要求：

1、高频高压发生器

1.1 发生器类型：高频逆变式

1.2功率：≥5KW

1.3 mA范围：≥200mA

1.4 KV范围：20KV～45KV

1.5 mAS范围：≥600mAs

1.6最大曝光时间范围≥10s

1.7 支持图像采集工作站完成曝光控制

2、曝光系统

2.1 手动曝光：人工设置kv, mAs

2.2 具备根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS的功能

2.3 具备智慧曝光系统：能智慧分析乳房

2.4 全自动曝光AEC模式可通过三种方式实现：标准模式、对比度优先模式、剂量优先模式

3、X线球管

3.1 乳腺摄影专用球管，靶面材料：阳极靶靶面材料为钨靶，心脏超声诊断仪

3.2 大焦点：≤0.3

3.3 小焦点：≤0.1

3.4 最大工作管电压：≥40kv

3.5 阳极设计：双靶角旋转阳极（≤12°/ ≤20°），不同焦点对应不同靶角

3.6 最大阳极转速：≥9000rmp/min

3.7 阳极热容量：≥300khu

4、准直器

4.1 模式：电动自动调节

5、平板探测器：

5.1 采用乳腺专用非晶硅或非晶硒平板探测器。

5.2 探测器成像面积：≥23cm×29cm（±1cm）

5.4 高分辨率采集矩阵：≥2800×3500

5.5 像素尺寸：≤85μm

▲5.6 灰阶深度：≥14bits

5.7 探测器空间分辨率：≥6 lp/mm

5.8 支持探测器日常校准

7、机械机架

7.1 C型臂：电动旋转保证快速和准确摆位，脚闸控制，电磁锁定。具有镜像角度记忆功能，可一键式摆位

7.2 C臂升降最低点≤70cm

7.3 C臂升降最高点≥140cm

7.4 C臂上下移动范围≥70cm

7.5 C臂旋转范围≥340°

7.6 C臂能上下移动、中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键≥4个不同操作位置供选择。

7.7 信息显示屏，可以实时动态显示机械信息

7.8 显示器具有旋转角度、压迫厚度、压力和病人姓名显示功能

7.9 机架与工作台均设有一键急停键

7.10附件：两对可控制压迫板及摄影臂运动的脚踏板

7.11 附件：提供面部防护板

8、压迫系统

8.1 提供2块压迫板

8.4 手动压迫系统、智能压迫系统

8.5 自动解压、手动解压

8.6 具有压迫板圆形微调电动旋钮

8.7 支持紧急释放、自动释放

8.8 设备需支持双重压迫模式

9、图像采集工作站

9.1 CPU：≥3.5 GHz

9.2 内存：≥8GB

9.3 显存：≥8GB

9.4 硬盘：≥1TB

9.5 显示器：尺寸≥23英寸，分辨率：≥1920×1080

9.6 操作系统：中文Windows 系统

9.7 与PACS/RIS/HIS系统的集成，端口费由中标方负责

9.8 患者信息输入

9.9 动态实时患者信息检索与显示。

9.10 患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理。

9.11 检查不同状态显示与排序

9.12 支持DICOM 3.0功能：DICOM Send、DICOM Print、DICOM Storage commitment、DICOM Query/Retrieve、DICOM Worklist/MPPS

9.14 控制方式：快捷功能操控盒、鼠标

9.15 操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等

10、图像处理系统

10.1 对于致密型乳腺，具备专用高级处理功能，将致密性腺体清晰显示

10.2 具备组织均衡和噪声抑制等频率处理

10.3 具备数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等

10.4 支持灰度处理与调整

10.5 具备图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局

10.6 预定义拍摄参数与后期调整

10.7 具备显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系

10.8 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区

10.9质保期≧5年

11设计使用年限≧5年

12、设备生产日期与实际供货日期在3个月以内。

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标内容：

供应商名称：                         （加盖公章）

供应商地址：

联系人：           电话:

年   月   日

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

三、投标保证金

附件3：投标保证金；

四、报价一览表报价明细表及报价说明

附件4：报价一览表

附件5：报价明细表及报价说明

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业声明函

附件8：残疾人福利性单位声明函

附件9：投标人监狱企业声明函

五、供应商的资格审查材料

附件10：供应商基本情况表

附件11：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件12：无重大违法记录声明书

附件13：反商业贿赂承诺书

附件14：信用记录

附件15：承诺函

六、项目方案

附件16：拟投入本项目的人员及设备一览表

七、响应/偏离表

八、供应商认为需提供的其它资料

一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照 |  |
| 2 | 经审计财务报告，或基本开户银行出具的资信证明； |  |
| 3 | 依法缴纳税收证明 |  |
| 4 | 社保缴纳证明 |  |
| 5 | 无重大违法记录声明书 |  |
| 6 | 保证金缴纳凭证 |  |
| 7 | 结合资格性审查表自行编制 |  |
| … | … | … |

二、投标函

致             (采购人或代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的投标文件（项目编号、标项号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受投标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在投标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方经加密的电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照投标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：            年            月            日

投标声明

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及投标文件[项目名称：         ，项目编号、标项号：       ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按投标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：              年   月   日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号、标项号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

三、投标保证金

附件3：

投标保证金缴纳凭证

四、报价一览表及报价明细表

附件4

报价一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 报价 | 大写： 小写： |  |
| 3 | 履约期限 |  |  |
| 4 | 其他事项声明 |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效处理。

2、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和此表中首次投标报价一致。

注：（1）供应商应当根据招标文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

（2）供应商的报价不得超过采购项目整体预算及分项预算单价，采购项目预算见上表。如供应商报价超出整体预算和分项预算单价，则做废标处理。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

关于政府采购异常低价审查：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：

- （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动 异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应） 报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投 标（响应）报价平均值×50%；

- 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响 应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应 商投标（响应）报价×50%；

- 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应） 报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产 品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投 标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的 书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造 费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第 3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的 证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似 产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布 的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不 能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其 报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

附件5

报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可在此表后附其报价详细说明。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

附件6

节能、环境标志产品证明材料（如有）

相关材料加盖供应商公章。

附件7

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 	(联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 	(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收 入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 (中型企业、小 型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非残疾人福利性单位，本表可不提供。

附件9

投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

说明：按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非监狱企业，本表可不提供。

五、供应商的资格证明材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表、损益表及财务报表附注，附码可查）；

如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前近十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

见附件11

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件12

（六）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）

见附件14

注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件10

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 供应商近三年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 后附项目业绩证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件12

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、项目编号、标项号）招标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附注：近三年指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件13

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                      （项目名称、项目编号、标项号）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商（盖章）：

法人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件14

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（出售文件起至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果。

说明：供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

附件15

投标人不存在第二章投标须知正文3.2项规定的承诺函

承诺函格式自拟，须包含以下承诺内容：

投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将查询投标人的信用记录。投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标人将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标人将被认定为投标无效。

六、项目方案

结合评审办法自行编制

附件16

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员，后附全部人员注册证书（如有）、身份证、职称证（如有）及其他证明复印件。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

七、响应/偏离表

| 序号 | 投标文件 条目号 | 采购规格/条款 | 响应文件的规格/条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、与投标文件中“第四部分 技术要求”逐条对应填写。

2、投标人需在“响应文件的规格/条款”中对具体的响应参数、规格做出明确、详细的填写。

3、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

八、供应商认为需要提供的其它资料