浙江省中医院国家中医疫病防治基地等离子体空气消毒器一批等项目
公开招标采购文件
项目编号：330000263210280000042-0625-26215238
项目名称：国家中医疫病防治基地等离子体空气消毒器一批等

采 购 人：浙江省中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2026年3月30日

目    录

第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 招标需求
第4章 评标办法
第5章 采购合同
第6章 投标文件格式 
第一章  投标邀请
项目概况
浙江省中医院国家中医疫病防治基地等离子体空气消毒器一批等招标项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2026年4月20日09时20分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：330000263210280000042-0625-26215238
项目名称：国家中医疫病防治基地等离子体空气消毒器一批等

采购方式：公开招标
预算金额（元）：43,970,000.00

最高限价（元）：1,870,000.00，42,100,000.00

采购需求：
标项一：


标项名称：等离子体空气消毒器

数量：1


单位：批


预算金额（元）：1,870,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：等离子体空气消毒器一批。


备注：不允许采购进口产品
标项二


标项名称：富阳院区大型设备一批

数量：1


单位：批


预算金额（元）：42,100,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大型医疗设备一批。


备注：不允许采购进口产品
合同履行期限：标项1，交货时间：合同签订且接到采购人通知后30天内。标项2，交货时间：交货时间：合同签订且接到采购人通知后60天内。
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：标项1：无，

标项2：（1）根据《医疗器械监督管理条例》规定，要求：投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（2）根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定，要求投标人提供辐射安全许可证。

三、获取招标文件
1.时间：即日起至2026年4月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
2.地点（网址）：政采云平台线上获取
3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购应用”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年4月20日09时20分（北京时间）

2.投标地点（网址）： 政采云（https://www.zcygov.cn ）

3.开标时间：2026年4月20日09时20分（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：浙江省中医院
地  址：杭州市邮电路54号
项目联系人（询问）：曾小翠
项目联系方式（询问）：0571-86008698
质疑联系人：唐老师

质疑联系方式：0571-87073699
2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
      项目联系人（询问）：汪飞君、孙翔、莫战威
      项目联系方式（询问）： 0571-85860235
E-Mail：xkfeifei@126.com
质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270
3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）
地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
联系人：匡老师
监督投诉电话：0571-87807798
政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云(https://www.zcygov.cn/)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话(人工):汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198.
第二章  投标人须知

前附表
	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目属性
	 eq \o\ac(□,√) 货物

   核心产品为：标项1：等离子体空气消毒器（排风机组式），标项2：后64排CT
□ 服务

	2
	促进中小
企业发展
	1、本次采购标的所属行业是：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。

2、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

3、参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审

5、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、

分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章）。

	3
	分 包
	 eq \o\ac(□,√) 同意将非主体、非关键性的工作分包。

☐ 不同意分包。

	4
	采购进

口产品
	 eq \o\ac(□,√) 不允许采购进口产品。
☐ 可以采购进口产品。

	5
	支持本

国产品
	1、本国产品标准的适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2、本采购项目：

☐ 不适用本国产品标准及相关政策。
 eq \o\ac(□,√) 适用本国产品标准及相关政策。
3、本国产品标准：

（1）产品在中国境内生产；

（2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：

尚未实施

（3）产品关键组件符合相关要求：

尚未实施

（4）产品关键工序符合相关要求：

尚未实施

4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。

5、对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	6
	节能产品
	□ 强制采购节能产品
 eq \o\ac(□,√) 优先采购节能产品
□ 不适用

	7
	环境标
志产品
	 eq \o\ac(□,√) 优先采购环境标志产品

□ 不适用

	8
	采购合同

定价方式
	 eq \o\ac(□,√) 固定总价
☐ 固定单价
☐ 成本补偿
☐ 绩效激励

	9
	投标报价
	1、本项目投标应以人民币报价。

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

3、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
4、投标报价出现下列情形的，投标无效：

（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体理由）;
（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	10
	现场考察/标前答疑会
	□ 组织

□ 不组织

 eq \o\ac(□,√) 不统一组织，投标人在获取采购文件后，自行至项目现场考察。联系地点：杭州市钱塘区9号大街9号，联系人：韩老师，联系方式：0571-86918608

	11
	样 品
	□ 要求提供

 eq \o\ac(□,√) 不要求提供

	12
	方案演示/

方案讲解
	□ 要求

 eq \o\ac(□,√) 不要求

	13
	投标文

件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	14
	投标文

件的编制
	1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和电子交易平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	15
	投标文

件签章
	采用电子签章。

	16
	投标文

件有效期
	   90   天

	17
	投标文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至电子交易平台，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。

（4） “电子备份投标文件” 应在投标截止时间前送达指定地址。

（5）“电子备份投标文件”送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室； 收件人：汪飞君，联系电话：0571-85860235

	18
	开标
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

4、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

5、投标截止时间前，投标投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至电子交易平台的，投标无效。

	19
	评标办法
	综合评分法

	20
	中标候

选人数量
	本项目推荐的中标候选人数量：标项1: 3 名，标项2：3 名

	21
	联合体投

标相关说明
	1、业绩：联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

2、资信证明文件：

☐  联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
 eq \o\ac(□,√)  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	22
	投标文件

真实性复核
	1、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）等文件的规定，在评审结束后、确认采购结果前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标投标人在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现投标人提供虚假材料的，及时书面报告本级财政部门。

2、中标投标人应当认真配合采购人、采购代理机构的复核工作，中标投标人不予配合的，将承担不利后果。

	23
	代理服务费
	1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的75%向中标供应商收取。不足5000元时按5000元计取。
投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金
② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司
开  户：中国工商银行杭州市武林支行
账  号：9558851202064655202
（备注-项目编号）
3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

	24
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	25
	其他说明
	无


一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购组织机构：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购人提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。
3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。
5.“产品”是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、服务、工程、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报及电子文档等。
9“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。
10.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
11.“▲”系指实质性要求条款。
（三）投标费用
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（四）联合体投标
1、以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
2、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3、以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。
（五）政府采购政策
1、采购本国产品

（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）本国产品证明文件

1）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：

a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。

d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。

e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。

2、支持绿色发展
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
（2）纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
（4）鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3、支持中小企业发展
（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
（6）可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、支持创新发展
（1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
（3）采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
5、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
（1）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

（六）询问、质疑和投诉
1、在线询问、质疑、投诉
（1）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。
2、询问
（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

2、质疑
（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
（2）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。
2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达投标人之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、项目编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
（4）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
（5）对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。
（6）采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

（7）投标人有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑投标人：

1）潜在投标人未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

2）投标人未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

8）采购文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

10）质疑投标人未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在投标人或其合法权益受到损害的事实依据的；

11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4、投诉
（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
（3）投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。
2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.投标邀请

2.投标人须知

3.招标需求
4.评标办法
5.采购合同
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）招标文件的澄清与修改 
1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成
投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。
1.资格证明文件：
（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章）
残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）
属于监狱企业的证明文件（如有，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（4）联合体协议（如有）；

（5）分包协议（如有）；

（6）特定资格要求的相关证明材料。

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书，附被授权人的最近一个月社保证明材料(格式见第六章)；
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）
附：投标人为本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，还需提供《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式见第六章）
（4）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书； 

（5）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（6）投标人情况介绍；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；
（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）技术响应表（格式见第六章）；
（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；
（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；
（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）； 
（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）
3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章）
残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）
属于监狱企业的证明文件（如有，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（4）报价说明（如投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体理由）；
（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书

（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。 

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标文件的有效期
1.投标有效期见投标须知前附表。投标有效期不足的，投标无效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（四）投标文件的编制
1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采

购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（五）投标文件的签章

采用电子签章。

（六）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回
1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

（九）投标人的风险
1. 投标截止时间前，投标投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电

子加密投标文件” 成功上传至电子交易平台的，投标无效；通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在

各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

四、开标

（一）开标形式
1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程
1、开标第一阶段

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序
1.在评审专家中推选评审小组组长。
2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投
标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标办法推荐中标候选人，同时起草评标报告。
8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

1、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
2. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.本项目评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人
1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。公告期限为1个工作日。
七、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

不收取。

第三章  招标需求

I、 项目编号：330000263210280000042-0625-26215238
II、采购单位名称：浙江省中医院

III、采购内容：

	标项号
	采购内容
	单位及数量

	1
	等离子体空气消毒器
	1批

	2
	富阳院区大型设备一批
	1批


IV、 技术需求及商务要求

标项1：等离子体空气消毒器

一、 采购清单

	设备序号
	设备名称
	安装方式
	规格要求
	数量（台）

	1
	风机盘管式等离子体空气消毒器
	配风机盘管回风口
	净化消毒风量≥800m3/h
	35

	2
	风机盘管式等离子体空气消毒器
	配风机盘管，单侧下回风顶上送风循环方式
	净化消毒风量≥900m3/h
	53

	3
	风机盘管式等离子体空气消毒器
	配四面出风空调回风口
	净化消毒风量≥1200m3/h
	10

	4
	风机盘管式等离子体空气消毒器
	配风机盘管回风口
	净化消毒风量≥1200m3/h
	25

	5
	吸顶式等离子体空气消毒器
	吸顶嵌入式独立安装
	循环风量≥800m3/h
	18

	6
	等离子体空气消毒器（新风机组式）
	配新风机组进风口，需适配新风机组风量
	适配新风机组风量规格
1000CMH*3台，
2000CMH*1台，
3000CMH*1台，
3600CMH*1台，
7700CMH*1台，
8500CMH*1台，
9000CMH*1台，
9700CMH*1台，
10000CMH*1台，
13000CMH*1台，
20000CMH*1台
	13

	
	等离子体空气消毒器（排风机组式）（核心产品）
	配排风机组出风口，需适配排风机组风量
	适配排风机组风量规格
800CMH*8台，
1000CMH*17台，
2000CMH*40台，
2200CMH*2台，
3000CMH*2台，
3300CMH*1台，
4500CMH*6台，
5000CMH*2台，
7000CMH*2台，
11000CMH*2台，
11500CMH*2台
	84

	合计
	238


二、技术参数要求
	序号
	招标规格
	投标响应

	▲
	总体要求:本标项为整体项目，不允许部分投标。投标的产品必须有经全国消毒产品网上备案的消毒产品卫生安全评价报告。
	

	设备一
	风机盘管式等离子体空气消毒器
	

	（一）
	技术参数
	

	1
	电源:220V/50Hz，绝缘等级：B级。
	

	2
	工作功率：在净化消毒800m3/h风量时等离子体反应器最大能耗≤6W/h。
	

	3
	工作环境要求：温度-10～40℃，湿度≤85%。
	

	4
	净化消毒方法：等离子体。
	

	▲5
	等离子体电子密度值范围不小于：1.6×109cm-3～3.0×109cm-3，在电子密度值检测时的臭氧泄漏产出量应＜0.16mg/m3。（在投标文件中应提供检测报告复印件，该报告需同时涵盖以上两个相关数据，并在投标文件中注明页码)
	

	▲6
	等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极。（投标文件中提供检测报告或技术说明复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	7
	净化消毒方式：循环风。
	

	8
	净化消毒风量：≥800m3/h。
	

	9
	适用体积：≥80m3。
	

	10
	工作时臭氧量：符合国家《国家室内空气标准》在工作时空气中的臭氧量≤0.10mg/m3。
	

	11
	空气中的自然菌消亡率＞90%。（投标文件中提供适用体积范围内在60分钟自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	12
	净化指标：符合《国家室内空气质量标准》苯去除率：≥95%、甲苯去除率：≥95%、二甲苯去除率：≥95%、甲醛去除率：≥80%。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	13
	医用电气安全性能应满足WS/T648-2019《空气消毒机通用卫生要求》标准中6.1.6条规定的GB-9706.1《医用电器设备.第一部分:安全通用的要求》的检测。（投标文件中须提供专业机构的检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	14
	等离子体空气消毒器应符合WS/T648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.4.2等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。
	

	15
	风阻力：在1000m3/h时，风阻≤5pa。
	

	16
	初效过滤网清洗提示功能，清洗滤网或检修时,有自动断电安全装置。
	

	17
	净化消毒器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能，同时不能影响空调系统的使用。
	

	18
	通过遥控器操作，每天有≥5个可随意设置的工作时段，自动开、关机，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。净化消毒器可和空调室内机电机联动工作和不用空调时消毒器可自动和手动开启空调室内机电机进行净化消毒工作。
	

	★19
	空调室内机能与空气消毒器双向联动控制工作，预留消毒器接线端口。
	

	20
	当室内空气质量污染超标时，具有自动开机净化、消毒功能。
	

	21
	风机盘管式空气净化消毒器必须安装在风机盘管回风口。
	

	★22
	等离子体反应器使用寿命≥30000小时。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	23
	空气消毒设备具备互联网监管功能。
	

	（二）
	配置要求
	

	1
	风机盘管式等离子体空气消毒器   35台
	

	2
	过滤网   70套
	

	设备二
	风机盘管式等离子体空气消毒器
	

	（一）
	技术参数
	

	1
	电源:220V/50Hz，绝缘等级：B级。
	

	2
	工作功率：在净化消毒1000m3/h风量时等离子体反应器最大能耗≤8W/h。
	

	3
	工作环境要求：温度-10～40℃，湿度≤85%。
	

	4
	净化消毒方法：等离子体。
	

	▲5
	等离子体电子密度值范围不小于：1.6×109cm-3～3.0×109cm-3，在电子密度值检测时的臭氧泄漏产出量应＜0.16mg/m3（在投标文件中应提供检测报告复印件，该报告需同时涵盖以上两个相关数据，并在投标文件中注明页码)
	

	▲6
	等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极（投标文件中提供检测报告或技术说明复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	7
	净化消毒方式：用于下回风顶上送风循环方式，回风口应设置在病人背面墙下侧离地≥150mm。
	

	8
	净化消毒风量：≥900m3/h。
	

	9
	适用体积：≥90m3。
	

	10
	空气中的自然菌消亡率＞90%。（投标文件中提供适用体积范围内在60分钟自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件）
	

	11
	等离子体空气消毒器应符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.4.2 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。
	

	12
	安装方式：空气消毒器要求嵌入式安装在隔墙内风管中，消毒器与隔墙板及风管固定时必须密闭，上下风口应密封。
	

	★13
	空调室内机能与空气消毒器双向联动控制工作，预留消毒器接线端口。
	

	14
	风机盘管初阻力要求：≥50Pa。
	

	15
	初效过滤网清洗提示功能，清洗滤网或检修时,有自动断电安全装置。
	

	16
	空气消毒器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能,同时不能影响空调系统的使用。
	

	17
	通过遥控器操作，每天有≥5个可随意设置的工作时段，自动开、关机，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
	

	18
	当室内空气质量污染超标时，具有自动开机净化、消毒功能。
	

	★19
	等离子体反应器使用寿命≥30000小时。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	20
	空气消毒设备具备互联网监管功能。
	

	（二）
	配置要求
	

	1
	风机盘管式等离子体空气消毒器   53台
	

	2
	过滤网   106套
	

	设备三
	风机盘管式等离子体空气消毒器 
	

	（一）
	技术参数
	


	1
	电源:220V/50Hz，绝缘等级：B级。
	

	2
	工作功率：在净化消毒1000m3/h风量时等离子体反应器最大能耗≤8W/h。
	

	3
	工作环境要求：温度-10～40℃，湿度≤85%。
	

	4
	净化消毒方法：等离子体。
	

	▲5
	等离子体电子密度值范围不小于：1.6×109cm-3～3.0×109cm-3，在电子密度值检测时的臭氧泄漏产出量应＜0.16mg/m3。（在投标文件中应提供检测报告复印件，该报告需同时涵盖以上两个相关数据，并在投标文件中注明页码)
	

	▲6
	等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极。（投标文件中提供检测报告或技术说明复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	7
	净化消毒方式：中间进风四面出风循环。
	

	8
	净化消毒风量：≥1200m3/h。
	

	9
	适用体积：≥100m3。
	

	10
	工作时臭氧量：符合国家《国家室内空气标准》在工作时空气中的臭氧量≤0.10mg/m3。
	

	11
	空气中的自然菌消亡率＞90%。（投标文件中提供适用体积范围内在60分钟自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	12
	PM2.5去除率≥95%。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	13
	等离子体空气消毒器应符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.4.2 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。
	

	14
	风阻力：在1000m3/h时，风阻≤5pa。
	

	15
	初效过滤网清洗提示功能，清洗滤网或检修时,有自动断电安全装置。
	

	16
	净化消毒器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能，同时不能影响空调系统的使用。
	

	17
	通过遥控器操作，每天有≥5个可随意设置的工作时段，自动开、关机，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。净化消毒器可和空调室内风机联动工作和不用空调时消毒器可自动启动空调室内机风机工作进行净化消毒。
	

	★18
	空调室内机能与空气消毒器双向联动控制工作，预留消毒器接线端口。
	

	19
	当室内空气质量污染超标时，有自动开机消毒、净化功能。
	

	20
	风机盘管式空气净化消毒器必须与四面出风风机盘管的进风口和出风囗安装在同一平面。（中标供应商自行与大楼空调供应方协调在安装前提供各种规格样机以便定制）
	

	★21
	等离子体反应器使用寿命≥30000小时。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	22
	空气消毒设备必须具备互联网监管功能。
	

	（二）
	配置要求
	

	1
	风机盘管式等离子体空气消毒器10台
	

	2
	过滤网   20套
	

	设备四
	风机盘管式等离子体空气消毒器     
	

	（一）
	技术参数
	

	1
	电源: 220V/50Hz，绝缘等级：B级。
	

	2
	工作功率：在净化消毒1000m3/h风量时等离子体反应器最大能耗≤8W/h。
	

	3
	工作环境要求：温度-10～40℃，湿度≤85%。
	

	4
	净化消毒方法：等离子体。
	

	▲5
	等离子体电子密度值范围不小于：1.6×109cm-3～3.0×109cm-3，在电子密度值检测时的臭氧泄漏产出量应＜0.16mg/m3。（在投标文件中应提供检测报告复印件，该报告需同时涵盖以上两个相关数据，并在投标文件中注明页码)
	

	▲6
	等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极。（投标文件中提供检测报告或技术说明复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	7
	净化消毒方式：循环风。
	

	8
	净化消毒风量：≥1200m3/h。
	

	9
	适用体积：≥120m3。
	

	10
	工作时臭氧量：符合国家《国家室内空气标准》在工作时空气中的臭氧量≤0.10mg/m3。
	

	11
	空气中的自然菌消亡率＞90%。（投标文件中提供适用体积范围内在60分钟自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	12
	净化指标：符合《国家室内空气质量标准》苯去除率：≥95%、甲苯去除率：≥95%、二甲苯去除率：≥95%、甲醛去除率：≥80%。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	13
	医用电气安全性能应满足WS/T648-2019《空气消毒机通用卫生要求》标准中6.1.6条规定的GB-9706.1《医用电气设备.第一部分:安全通用的要求》的检测。（投标文件中须提供专业机构的检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	14
	等离子体空气消毒器应符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.4.2 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。
	

	15
	风阻力：在1000m3/h时，风阻≤5pa。
	

	16
	初效过滤网清洗提示功能，清洗滤网或检修时,有自动断电安全装置。
	

	17
	净化消毒器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能,同时不能影响空调系统的使用。
	

	18
	通过遥控器操作，每天≥5个可随意设置的工作时段，自动开、关机，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。净化消毒器可和空调室内机电机联动工作和不用空调时消毒器可自动和手动开启空调室内机电机进行净化消毒工作。
	

	★19
	空调室内机能与空气消毒器双向联动控制工作，预留消毒器接线端口。
	

	20
	当室内空气质量污染超标时，有自动开机净化、消毒功能。
	

	21
	风机盘管式空气净化消毒器必须安装在风机盘管回风口。
	

	★22
	等离子体反应器使用寿命≥30000小时（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	23
	空气消毒设备必须具备互联网监管功能。
	

	（二）
	配置要求
	

	1
	风机盘管式等离子体空气消毒器    25台
	

	2
	过滤网    50套
	

	设备五
	吸顶式等离子体空气消毒器 
	

	（一）
	技术参数
	

	1
	电源：220V/50Hz。
	

	2
	额定功率：≤80W。
	

	3
	工作环境要求：温度-10～40℃，湿度≤85%。
	

	4
	循环风量：≥800m3/h。
	

	5
	适用体积：≥80m3。
	

	6
	适用于600×600mm吊顶天花板。
	

	7
	净化消毒方法：等离子体。
	

	▲8
	等离子体电子密度值范围不小于：1.6×109cm-3～3.0×109cm-3，在电子密度值检测时的臭氧泄漏产出量应＜0.16mg/m3。（在投标文件中应提供检测报告复印件，该报告需同时涵盖以上两个相关数据，并在投标文件中注明页码)
	

	▲9
	等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极。（投标文件中提供检测报告或技术说明复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	10
	空气中的自然菌消亡率＞90%。（投标文件中提供适用体积范围内在60分钟自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	11
	PM2.5去除率：≥95%。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	12
	医用电气安全性能应满足WS/T648-2019《空气消毒机通用卫生要求》标准中6.1.6条规定的GB-9706.1《医用电气设备.第一部分:安全通用的要求》的检测。（投标文件中须提供专业机构的检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	13
	等离子体空气消毒器应符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.4.2 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。
	

	14
	噪声：≤55dB（A）。
	

	15
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3。
	

	16
	初效过滤网清洗提示功能。
	

	17
	等离子体反应器故障自动报警并停机。
	

	18
	空气污染自动检测超标时启动净化消毒。
	

	19
	每天≥4个工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
	

	★20
	等离子体反应器使用寿命≥30000小时。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	21
	空气消毒设备具备互联网监管功能。
	

	（二）
	配置要求
	

	1
	吸顶式等离子体空气消毒器    18台
	

	2
	过滤网    36套
	

	设备六
	等离子体空气消毒器 （新风机组式或排风机组式，详细适配机组规格要求见具体清单）
	

	（一）
	技术参数
	

	1
	电源:220V/50Hz，绝缘等级：B级。
	

	2
	工作功率：在净化消毒3000m3/h风量时等离子体反应器最大能耗≤30W/h。
	

	3
	工作环境范围：温度-10～40℃，湿度≤85%。
	

	4
	适用于新风机组或排风机组。
	

	5
	适用体积＞300m3。（投标文件中提供适用体积范围内在60分钟自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件加盖公章，并在投标文件中注明页码）
	

	6
	净化消毒方法：等离子体。
	

	▲7
	等离子体电子密度值范围不小于：1.6×109cm-3～3.0×109cm-3，在电子密度值检测时的臭氧泄漏产出量应＜0.16mg/m3。（在投标文件中应提供检测报告复印件，该报告需同时涵盖以上两个相关数据，并在投标文件中注明页码)
	

	▲8
	等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极。（投标文件中提供检测报告或技术说明复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	9
	净化消毒方式:一次通过。
	

	10
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3。
	

	11
	净化指标：符合《通风系统用空气净化装置》：PM10净化效率＞95%、微生物净化效率＞90%、TVOC浓度增加量≤0.06mg/m3、臭氧浓度增加量≤0.10mg/m3。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	12
	消毒效果：集中通风或新风符合卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。
	

	13
	医用电气安全性能应满足WS/T648-2019《空气消毒机通用卫生要求》标准中6.1.6条规定的GB-9706.1《医用电气设备.第一部分:安全通用的要求》的检测。（投标文件中须提供专业机构的检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	14
	等离子体空气消毒器应符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.4.2 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。
	

	15
	风阻力：在1000m3/h时，风阻≤50pa。
	

	16
	初效过滤网清洗提示功能，清洗滤网或检修时,有自动断电安全装置。
	

	17
	等离子体净化消毒器出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能，同时不能影响空调系统的使用。
	

	★18
	等离子体净化消毒器安装在新风机组的进风口或排风机组的出风口，新风机组或排风机组需提供空气净化消毒器AC 220V 50Hz电源，并在机组控制箱预留联动干节点，并与新风机组或排风机组联动工作。
	

	★19
	等离子体反应器使用寿命≥30000小时。（投标文件中提供检测报告复印件，并在投标文件中注明页码）
	

	20
	空气消毒设备必须具备互联网监管功能。
	

	（二）
	配置要求
	

	1
	等离子体空气消毒器 （新风机组式或排风机组式）97台
	

	2
	过滤网  194套
	


三、商务及技术服务要求
	序号
	商务要求
	投标响应

	1
	交货时间及地点
	▲1）交货时间：合同签订且接到采购人通知后30天内
2）交货地点：浙江省中医院
	

	2
	付款条件
	本项目无履约保证金。
合同签订完成后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在合同生效且收到预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定，按照双方约定进行支付）；货到医院后支付至合同金额的90%；验收合格后付清余款。
	

	3
	证件
	食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明。
	

	4
	货物使用期限
	▲1）自货物生产日期起，不少于10年。
2）提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件。
	

	▲5
	货物生产日期
	货物生产日期（以产品铭牌、标签、标识为准）：货物到达采购人机房之日前6个月内；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达采购人机房之日前12个月内。
	

	6
	质量要求
	货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。
	

	7
	货物包装
	货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
	

	8
	技术资料及服务
	1) 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。
2) 提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试、维护服务。
	

	9
	安装调试验收
	1) 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
2) 安装完成时间：供应商承诺在货物到货并具备实施条件后45天内完成安装调试，使设备正常运行。如果超出上述期限，供应商负责由此给采购人造成的所有损失。
3) 货物应符合国家相关标准，采购人按照《医疗器械监督管理条例》等法律及招投标文件要求，并根据合同条款逐项验收。
4) 验收中如发现所交的货物品种、型号、规格、性能或功能、质量不符合合同规定及招投标文件要求的，采购人有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由供应商承担。
5) 货物安装完毕试运行30天，试运行正常的1周内双方签署验收报告。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。
6) 如属计量器具、放射类设备，则供应商须提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射源检定合格报告，检测费用包含在合同总价中。
7) 安装、调试、验收过程中发生的一切费用由供应商负责。
	

	10
	保修
	所有设备整机验收合格后保修≥3年。合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。
	

	11
	售后服务
	1) 供应商提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，供应商应负责免费更换或提供免费技术服务和维修。在保修期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2) 在设备使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时内到达现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。
3) 保修期内开机率≥95%，开机率因维修原因达不到以上开机率要求，则停机每超过1天保修期延长10天。
4) 供应商承诺保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终生维护，软件终生升级。
5) 提供出保后的保修方案及价格，承诺出保后的保修合同价格不高于此价格。
6) 维保要求：质保期内每6个月至少提供一次现场巡检服务，巡检内容包括但不限于：机器外观清洁、初效过滤网清洗、电压检测、运行参数修正确认；初效过滤网每6个月至少清洗一次。
	

	12
	易耗品及维修备件
	投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和报价。
	

	13
	培训
	1) 操作应用培训：供应商应对操作人员进行操作和临床应用培训，使其熟练掌握设备的操作规程及临床应用。供应商须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于操作教学视频、操作规程等。
2) 维修保养培训：供应商应对维修人员提供培训，使其掌握设备参数设置、日常维护保养、常见故障排除和维修等技能。供应商须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于维修手册、维修图纸、维修密码、维护规程等。
3) 供应商须提供详细培训记录，培训记录应包含培训内容、参加人员、培训地点、培训时间等。
4) 培训完成后，供应商提供试题进行相应的考核，并提供考核记录，考核记录应包含考核内容、参加人员、考核地点、考核时间、考核情况等。
5) 培训及考核产生的一切费用包含在投标总价中。
	

	14
	提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等）
	

	15
	运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等
	

	16
	因本项目为国家中医疫病防治基地基本建设配套项目，供应商应配合基本建设总包、土建、机电安装、装修等各分项工作，承担相应的配合费用和资源使用费用，包含在投标总价中（提供承诺书）。
	


标项2：富阳院区大型设备一批

一、 采购清单

	序号
	采购内容
	单位及数量
	预算金额（万元）

	设备一
	后64排CT（核心产品）
	1台
	1900

	设备二
	64排CT
	1台
	400

	设备三
	1.5T磁共振
	1台
	900

	设备四
	双板DR
	1台
	110

	设备五
	单板DR
	1台
	100

	设备六
	DSA
	1台
	800

	▲注：本项目预算金额4210万元，分项报价不得超过每个单项设备的预算金额，否则将导致投标无效。


二、技术参数要求
	序号
	招标规格
	投标响应

	▲
	总体要求:本标项为整体项目，不允许部分投标。
	

	（一）
	适用范围及主要用途
	

	▲1
	适用范围及主要用途：
后64排CT：适用于全身各部位检查和各系统疾病诊断。主要用途包括：心脑血管疾病诊断（如冠脉成像、卒中筛查）、肿瘤早期发现与分期、复杂骨折及细微骨质病变评估、肺部微小结节检测以及急诊创伤快速全面扫描，以及各类高级临床应用及科研应用。
64排CT：适用于体检中全身各部位常规CT检查。主要用途包括：心脏冠脉成像、肺小结节筛查、腹部脏器及血管病变检查。
1.5T磁共振：适用于全身各系统特别是软组织成像。主要用途包括：中枢神经系统疾病（如脑梗死、肿瘤、脱髓鞘病变）诊断；骨关节系统损伤（如半月板、韧带、脊髓病变）评估；腹部及盆腔脏器（如肝、前列腺、子宫）肿瘤检测与分期等。
双板DR：主要用于数字化X线摄影。适用于全身骨骼、胸部及腹部常规检查。
单板DR：主要用于健康人群的常规体检筛查。适用范围包括胸部、骨骼及腹部。主要用途是早期发现肺结节、肺炎、肺结核、骨折及骨质增生等病变。
DSA：主要用于心脑血管、外周血管及肿瘤血管的成像，以及相关血管疾病诊断与治疗。核心用途包括精准诊断血管狭窄、动脉瘤、畸形，并同步进行支架植入、栓塞等微创介入治疗，兼具高清成像与实时手术引导功能。
	

	2
	保证本次所投机型为高性能系统硬件配置，高版本的系统应用平台，并在产品使用期内提供升级服务，升级产生的费用（如有）由中标供应商承担。
	

	3
	所投设备开放数据接口，负责与医院信息系统的互连，互连产生的费用（如有）由中标供应商承担。
	

	（二）
	各设备主要技术规格及参数要求
	

	设备一
	后64排CT（核心产品）
	

	1
	数据采集系统
	

	▲1.1
	探测器z轴方向物理排数≥256排，或具备两套采集系统≥96排×2
	

	1.2
	数据采样率：≥2400采样/360°
	

	1.3
	轴位扫描每圈图像数量：≥512层，双源CT≥2×192层
	

	1.4
	每排探测器有效单元数：≥672个
	

	▲1.5
	能谱实现方式：光子计数或双源探测器或双层探测器或高压发生器支持双能量成像技术且高低电压切换要求最小切换时间间隔＜0.5s或其他同类技术
	

	2
	扫描机架系统
	

	2.1
	机架最快旋转速度（360°）：≤0.27秒
	

	★2.2
	机架孔径：≥78cm
	

	2.3
	驱动方式：电磁直接驱动
	

	3
	检查床系统
	

	3.1
	检查床水平可移动范围：≥210cm
	


	3.2
	检查床最大可扫描长度：≥200cm
	

	3.3
	检查床最大水平移动速度：≥300mm/s
	

	3.4
	检查床垂直移动速度：≥48mm/s
	

	3.5
	检查床承重：≥220 kg
	

	4
	扫描与重建参数
	

	★4.1
	最小扫描层厚：≤0.5mm
	

	4.2
	图像重建速度 ： ≥40幅/秒
	

	▲4.3
	最大图像重建矩阵 ：≥1024×1024
	

	4.4
	最大扫描螺距：≥1.5
	

	★4.5
	X-Y平面空间分辨率：≥22.5lp/cm@0%MTF
	

	4.6
	密度分辨率：≤3mm@0.3％
	

	5
	X线及高压发生器系统
	

	5.1
	具备液态金属轴承技术
	

	5.2
	球管阳极热容量：≥30MHU
	

	5.3
	阳极最大散热率：≥1600KHU/min
	

	5.4
	球管焦点数量：≥2个
	

	5.5
	最小焦点尺寸：≤0.8mm×1.0mm
	

	5.6
	最大焦点尺寸：≤1.5mm×1.8mm
	

	5.7
	高压发生器功率：≥100kW
	

	5.8
	最低输出管电流：≤10mA
	

	▲5.9
	最高输出管电流（不含等效）：≥1000mA
	

	5.10
	最低管电压：≤100kV
	

	5.11
	最高管电压：≥140kV
	


	5.12
	球管电压选择档位：≥5档
	

	6
	主控制台及重建计算机系统
	

	6.1
	操作系统：Windows 10 及以上
	

	6.2
	双屏显示：扫描同时可以进行图像处理、报告编辑等
	

	6.3
	CD，DVD光盘刻录系统
	

	6.4
	标准DICOM3.0接口
	

	6.5
	同步并行处理功能：显示、存储、打印等操作可同步进行
	

	6.6
	自动语音系统及双向语音传输
	

	6.7
	不对称不规则图像打印编排
	

	7
	图像后处理工作站
	

	7.1
	4套独立或网络版后处理工作站
	

	7.2
	操作系统 ：Windows10及以上
	

	7.3
	图像在主机与工作站之间双向传输的功能
	

	7.4
	jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘
	

	7.5
	工作站激光相机DICOM接口
	

	7.6
	提供技术白皮书内的所有后处理软件
	

	7.7
	提供大容量的局域网二级存储：≥200T
	

	8
	智能自动摆位系统
	

	8.1
	具备智能摄像头采集系统
	

	8.2
	具备智能识别患者身体特征点位置信息
	

	8.3
	智能摆位功能，可根据所选扫描协议和识别到的患者初始位置自动控制移床
	

	8.4
	具备人工摆位及自动摆位双模式选择切换功能
	

	8.5
	主控台显示屏幕集成化显示，实现扫描参数设定、协议选择、自动摆位等
	

	8.6
	具备体位一致性检测功能
	

	8.7
	具备姿态检测功能
	

	8.8
	具备防碰撞提醒功能
	

	9
	临床应用功能（投标设备应具备以下技术、功能）
	

	9.1
	基础软件功能：
	

	9.1.1
	具备3D、MPR多平面重建、实时MPR、CPR曲面重建功能
	

	9.1.2
	具备最大密度投影MIP、最小密度投影MinIP、平均密度投影AIP功能
	

	9.1.3
	具备表面遮盖显示SSD、三维容积显示VR、透明显示骨骼功能、模拟手术刀技术
	

	9.1.4
	具备轮廓分割功能 ： 能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来
	

	9.1.5
	具备CTA血管造影技术、CTU尿路造影技术、肝脏三期扫描技术、智能对比剂追踪技术、对比剂追踪自动扫描触发功能、动态扫描CT时间密度曲线
	

	9.2
	仿真内窥镜功能：
	

	9.2.1
	气管内窥镜
	

	9.2.2
	椎管内窥镜
	

	9.2.3
	血管内窥镜
	

	9.2.4
	能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video
	

	9.3
	血管分析功能：
	

	9.3.1
	自动去除床板
	

	9.3.2
	自动去除身体各个检查部位的骨骼
	

	9.3.3
	自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名
	

	9.3.4
	随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称
	

	9.3.5
	自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等
	

	9.4
	CTDSA数字减影功能
	

	9.4.1
	自动同步增强和平扫序列功能
	

	9.4.2
	自动去除颅骨等结构
	

	9.5
	AI重建和低剂量等扫描技术：
	

	9.5.1
	提供最新的AI深度学习重建技术：可在保证图像质量的前提下进行低剂量高清成像
	

	9.5.2
	具备AI深度学习CT重建算法
	

	9.5.3
	基于生数据域的AI图像重建
	

	9.5.4
	具备降低图像噪声及伪影的功能
	

	9.5.5
	儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议
	

	9.5.6
	敏感器官保护功能：扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护
	

	9.5.7
	剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量
	

	9.5.8
	ECG剂量调制：在不需要检查的心动期相，自动调节球管的电流
	

	9.6
	高级扫描技术
	

	9.6.1
	智能扫描野功能：基于深度学习技术，结合定位相图像自动获取适合目标扫描部位的扫描视野，提高图像质量。
	

	9.6.2
	具备自动扫描范围划定的功能：支持基于深度学习技术在定位像上自动寻找最佳定位范围，使定位更精准，防止过度曝光和无效曝光，同时支持手动调整扫描范围。支持的扫描部位包括头部和肺部。
	

	9.6.3
	具备智能等中心的功能：支持通过定位像数据，使用人工智能技术计算患者厚度中心与扫描中心的距离，并对床高进行调整。
	

	9.6.4
	多位置扫描融合功能：多位置扫描融合功能，用于配准不同圈层图像交界区域的重叠图像，改善图像交界处的显示效果
	

	9.7
	齿科软件包：
	

	9.7.1
	全景牙齿平铺显示
	

	9.7.2
	单个牙齿垂直显示
	

	9.7.3
	自动标注牙齿序号
	

	9.8
	虚拟结肠镜功能：
	

	9.8.1
	一键分割结肠组织
	

	9.8.2
	结肠段曲线编辑，结肠中心线编辑
	

	9.8.3
	结肠腔内漫游，速度可调，并录制成video
	

	9.8.4
	多模式显示、自动平铺
	

	9.8.5
	结肠息肉分析：到直肠距离、肠段的名称，所处的位置等
	

	9.9
	肺结节分析：
	

	9.9.1
	肺结节提取
	

	9.9.2
	定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等
	

	9.9.3
	随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等
	

	9.10
	肺密度分析：
	

	9.10.1
	自动分割左肺，右肺
	

	9.10.2
	自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分
	

	9.10.3
	自动计算肺气肿的体积，百分比等
	

	9.11
	肺结构分析：
	

	9.11.1
	异常区域提取、删除异常区域
	

	9.11.2
	控制异常区域的显示、控制切缘球的显示、调整切缘球的半径
	

	9.11.3
	使用染色、画刷、擦除工具编辑异常区域
	

	9.11.4
	编辑异常区域后重新计算切缘球
	

	9.11.5
	肺段的显示与隐藏、肺血管的显示与隐藏、肺气管的显示与隐藏
	

	9.12
	肿瘤评估：
	

	9.12.1
	一键病灶提取，并自动计算病灶的大小
	

	9.12.2
	VR显示病灶的形态，解剖位置
	

	9.12.3
	随访功能，并自动进行病灶对比
	

	9.13
	三维脂肪分析：
	

	9.13.1
	自动分割三维腹部脂肪（皮下脂肪、腹腔脂肪）、肌肉（含腰大肌）；
	

	9.13.2
	提供脂肪体积和CT值统计结果；
	

	9.13.3
	自动进行脂肪分析，辅助评估心血管等疾病风险。
	

	9.13.4
	一键式生成或导出报告。
	

	9.14
	4D灌注：
	

	9.14.1
	一站式全脑灌注扫描，具备一键协议功能
	

	9.14.2
	提供往复双向床位移动方式的大范围灌注功能
	

	9.14.3
	肝动脉，门静脉同时检测
	

	9.15
	去伪影技术：
	

	9.15.1
	去运动伪影技术
	

	9.15.2
	去后颅窝伪影技术
	

	9.15.3
	去金属伪影技术
	

	9.15.4
	去射线束硬化伪影技术
	

	9.16
	心脏成像功能：
	

	9.16.1
	单个心动周期心脏扫描（One-Beat Cardiac Imaging）
	

	9.16.2
	内置心电监护装置
	

	9.16.3
	前瞻性门控扫描
	

	9.16.4
	回顾性门控扫描
	

	9.16.5
	早搏校正功能
	

	9.16.6
	心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑
	

	9.16.7
	整个序列多期相重建
	

	9.16.8
	单幅图像多期相重建
	

	9.16.9
	自动选择最佳期相
	

	9.17
	钙化积分：
	

	9.17.1
	可以无门控情况下进行钙化积分测量
	

	9.17.2
	提供斑块个数、像素个数
	

	9.17.3
	自动计算容积、Agatston积分、连续加权积分和质量积分
	

	9.17.4
	可以手动添加或删除钙化标记
	

	9.17.5
	可以在不同期相下计算和评估左主干、左前降支、左回旋支、右冠状动脉血管的钙化积分
	

	9.17.6
	提供血管伪彩显示
	

	9.17.7
	可以添加血管、删除血管、更改血管名称和自定义血管颜色
	

	9.17.8
	可以发送图片并一键生成结构化报告
	

	9.17.9
	可以打印、保存报告
	

	9.18
	AI冠脉分析软件
	

	9.18.1
	冠脉CTA产品具备NMPA认证（提供证明材料，并注明投标文件页码）
	

	9.18.2
	基于深度学习算法，实现快速、完整、精准地冠脉提取与分析
	

	9.18.3
	支持影像自动导入，并输出可供DICOM图像查看模块显示的图像序列数据
	

	9.18.4
	提供高清DICOM原始冠脉影像，可自动对冠脉CTA图像进行冠脉血管分割处理和三维、二维重建，可依据SCCT标准自动对冠脉血管分段及命名，支持图像输出和智能胶片排版及打印
	

	9.18.5
	具备急诊优先预处理功能，支持按临床时效需求调整病例计算顺序，实时调阅
	

	9.18.6
	支持常见图像浏览设置功能，支持根据阅片习惯切换5种不同组合的视图布局展示病灶，支持原图、VR、CPR、拉直序列上实时联动和病灶关联
	

	9.18.7
	具备冠脉编辑功能：提供血管提取、中心线编辑、轮廓线编辑、组织分割编辑工具对冠脉进行修正
	

	9.18.8
	提供FFR网格信息接口与TAG计算功能
	

	9.18.9
	支持各冠脉分支血管CPR图、拉直重建图，支持冠脉树MIP重建，支持VR Tree、VR Full、MIP心脏全景展示
	

	9.18.10
	具备一键自动选片功能：支持自动选取最佳角度，并将VR、CPR、拉直图像发送到胶片打印
	

	9.18.11
	支持智能选片设置：支持筛选需要发送的血管；支持筛选需要发送的视图（VR、MIP、CPR、拉直）；支持设置CPR发送角度；支持手动配置VR图像的角度
	

	9.19
	心功能分析
	

	9.19.1
	全心分割功能，包括左心室、右心室、心肌、左心房、右心房，主动脉
	

	9.19.2
	全心功能分析：左心室，右心室的功能分析，包含射血分数，心室舒张末期容积、收缩末期容积，每搏输出量，心肌容积，心输出量等
	

	9.19.3
	心功能分析工具：包含室壁厚度牛眼图、局部室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图等。
	

	9.19.4
	心脏轴位显示
	

	9.19.5
	心脏腔室显示
	

	9.19.6
	不同期相的心脏图像对比功能
	

	9.19.7
	冠脉彩色编码技术
	

	9.19.8
	提取、测量、心功能分析等预处理，减少等待时间，提高工作效率
	

	9.20
	心脏和肺动脉、肺静脉结构分析
	

	9.20.1
	组织提取：一键式提取多种，如肺动脉、肺静脉、左心房、左心耳等组织
	

	9.20.2
	提供多种视图方式展示目标组织
	

	9.20.3
	提供预设VR显示协议
	

	9.20.4
	提供多种组织修改工具
	

	9.20.5
	组织分析：血管组织管理列表: 可以对血管进行重新命名显示/隐藏血管中心线
	

	9.20.6
	血管定义工具: 提供多种方式手动定义添加血管组织
	

	9.20.7
	血管编辑工具：对已有血管组织调整中心线位置、延展血管或删除部分血管
	

	9.20.8
	组织测量：可对提取的肺静脉血管、左 心耳进行测量。
	

	9.20.9
	软件自动识别血管开口位置，给出默认建议位置。
	

	9.20.10
	用户可根据情况进行调整，所有相关视图联动展示血管不同剖面位置，便于观察，确定合适位置后进行开口位置信息测量。
	

	9.20.11
	测量结果统一汇总展示
	

	9.21
	胸痛三联征专用分析
	

	9.21.1
	胸痛三联征一站式扫描
	

	9.21.2
	提供主动脉，肺动脉，冠脉的总览分析模式
	

	9.21.3
	主动脉单独分析模式
	

	9.21.4
	肺动脉单独分析模式
	

	9.21.5
	冠脉单独分析模式
	

	9.22
	骨密度功能
	

	9.22.1
	提供有体模和无体模两种定标方式
	

	9.22.2
	提供腰椎和股骨颈两种测量模式
	

	9.22.3
	提供二维骨密度测量功能
	

	9.22.4
	提供三维自动或半自动腰椎骨密度测量
	

	9.22.5
	提供三维自动或半自动股骨颈骨密度测量
	

	9.22.6
	提供基于能谱序列的骨密度测量
	

	9.22.7
	提供使用异步体膜骨密度测量
	

	9.22.8
	提供骨密度平均值和T值、Z值测量结果
	

	9.23
	骨科测量
	

	9.23.1
	支持股骨头和各种骨科测量功能，观察骨科的生长情况
	

	9.23.2
	提供径线、角度、自动夹角、沈通线、帕金方格、周径、髋臼角和髂骨角测量工具
	

	9.24
	创伤分析功能
	

	9.24.1
	自动识别并标记脊柱和肋骨
	

	9.24.2
	支持脊柱和肋骨的展开显示、联动
	

	9.24.3
	支持三维重建、多维视图展示以及图像通用处理
	

	9.24.4
	支持提取、延长、删除肋骨
	

	9.24.5
	提供组织管理工具，对分割出的组织进行管理、染色、擦除
	

	9.24.6
	支持定义骨折线,结果显示在列表中
	

	9.24.7
	支持自然体绘制
	

	9.24.8
	颜色协议调整曲线，设置颜色和透明度
	

	9.24.9
	提供反射和粗糙度调整
	

	9.24.10
	支持景深效果处理
	

	9.24.11
	提供模拟平面光照设置，可添加多个光源
	

	9.24.12
	提供渲染效果，并对图像进行降噪处理
	

	9.25
	3D打印应用
	

	9.25.1
	提供VR的分割结果数据转换网格数据形式
	

	9.25.2
	提供消减、平滑、抽壳方式网格数据编辑优化
	

	9.26
	自动语音功能 ： 提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等
	

	9.27
	视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合，如呼吸灯
	

	9.28
	自动胶片打印功能
	

	9.29
	自动降噪技术
	

	9.30
	能谱成像平台
	

	9.30.1
	具备常规输出能谱图像
	

	9.30.2
	能够产生能谱曲线
	

	9.30.3
	可提供物质成分散点图
	

	9.30.4
	可提供物质成分直方图
	

	9.30.5
	提供电子密度图
	

	9.30.6
	能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图
	

	9.30.7
	能够提供虚拟平扫功能
	

	9.30.8
	具备CTA血管检查可以提供去除碘的图像，保证钙化评估
	

	9.30.9
	具备CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分
	

	9.30.10
	支持单能量功能分析
	

	9.30.11
	提供痛风结石分析功能
	

	9.30.12
	提供尿酸测量功能
	

	9.30.13
	提供痛风结石体积计算功能
	

	9.30.14
	能提供有效原子序数图
	

	9.30.15
	提供有效原子序数参考列表
	

	9.30.16
	提供有效原子序数测量功能
	

	10
	第三方配置
	

	10.1
	供应商负责设备安装完成后的环评和控评，以及协助采购人进行辐射安全许可证和放射诊疗许可证的申领、变更
	

	10.2
	CT机房和设备机房及相关工作场地按设计要求交钥匙工程（含设备间空调）
	

	10.3
	与所投设备适配的信息版高压注射器1台
	

	10.4
	数字握力计1台
	

	10.5
	CT机房吸顶式空气消毒机1台
	

	10.6
	CT机房定制组合柜2组，医用柜1组
	

	10.7
	双面连体防护服2件、直条型铅围脖2根（长短各1）、大领铅围脖2条、铅方巾1块、铅帽1个、铅衣架1套
	

	10.8
	专用铅衣消毒柜2台
	

	10.9
	6M及以上报告工作站（含配套升降桌、人体工学椅）5套
	

	10.10
	内存16G以上高性能台式电脑10套
	

	10.11
	设备机房除湿机1台
	

	10.12
	信息版血压身高体重仪1套
	

	设备二
	64排CT
	

	1
	数据采集系统
	

	▲1.1
	探测器Z轴物理排数：≥64排
	

	1.2
	每排探测器物理数目：≥840个
	

	1.3
	数据采样率：≥2320采样/360°
	

	1.4
	轴位扫描成像：≥128层/360°
	

	1.5
	探测器Z轴覆盖宽度：≥40mm
	

	1.6
	探测器材料：固态稀土陶瓷
	

	2
	扫描机架系统
	

	2.1
	机架最快旋转速度（360°）：≤0.33s
	

	2.2
	机架孔径：≥700mm
	

	2.3
	机架倾角：≥±30°
	

	2.4
	焦点到探测器的距离：≥95cm
	

	2.5
	滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环
	

	2.6
	内部冷却方式：风冷或水冷
	

	2.7
	机架控制面板：≥2套
	

	2.8
	机架液晶屏幕一体化显示患者信息、设备状态、儿童安抚动画等
	

	2.9
	具备语音呼吸导航系统
	

	3
	检查床系统
	

	3.1
	最大可移动范围：≥1700mm
	

	3.2
	床水平移动最大速度：≥175mm/s
	

	3.3
	床面可降至离地面最低距离：≤600mm
	

	3.4
	床面可降至离地面最高距离：≥950mm
	

	3.5
	检查床承重：＞210kg
	

	4
	扫描与重建参数
	

	4.1
	最小扫描层厚：≤0.625mm
	

	4.2
	图像最大重建矩阵：≥1024×1024
	

	▲4.3
	最长连续扫描时间：＞100秒
	

	4.4
	最大扫描螺距：≥1.5
	

	★4.5
	高对比度分辨率：≥16LP/cm@0%MTF
	

	4.6
	低对比度分辨率：≤5mm@0.3％
	

	5
	X线及高压发生器系统
	

	★5.1
	球管热容量：≥7MHU
	

	5.2
	阳极最大散热率：≥930KHU/min
	

	5.3
	最小焦点尺寸：≤0.6mm×1.0mm
	

	▲5.4
	最大焦点尺寸：≤1.0mm×1.2mm
	

	5.5
	高压发生器功率：≥50kW
	

	5.6
	最低输出管电流：≤10mA
	

	5.7
	最高输出管电流（不含等效）：≥420mA
	

	5.8
	最低管电压：≤80kV
	

	5.9
	最高管电压：≥140kV
	

	5.10
	球管电压选择范围：≥4档
	

	5.11
	焦点至扫描野等中心距离：≥535 mm
	

	6
	主控制台及重建计算机系统
	

	6.1
	操作系统：Windows10及以上
	

	6.2
	主控台计算机和重建计算机分开工作
	

	6.3
	高性能主控台计算机CPU：≥4核
	

	6.4
	高性能重建计算机CPU：≥12核
	

	6.5
	主控台计算机内存：≥16GB
	

	6.6
	重建计算机内存：≥128GB
	

	6.7
	双屏显示：扫描同时可以进行图像处理、报告编辑等
	

	6.8
	CD，DVD光盘刻录系统
	

	6.9
	标准DICOM3.0接口
	

	6.10
	不对称不规则图像打印编排
	

	6.11
	同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行
	

	6.12
	自动语音系统及双向语音传输
	

	7
	图像后处理工作站1套
	

	7.1
	操作系统：Windows10及以上
	

	7.2
	内存：≥16GB
	

	7.3
	硬盘：≥1TB
	

	7.4
	具备图像在主机与工作站之间双向传输的功能
	

	7.5
	具备jpeg、视频格式文件输出：通过USB及光盘
	

	7.6
	具备工作站激光相机DICOM接口
	

	7.7
	24英寸及以上液晶彩色无闪烁显示器：2台
	

	8
	智能自动摆位系统
	

	8.1
	具备智能摄像头采集系统
	

	8.2
	具备智能识别患者身体特征点位置信息
	

	8.3
	具备智能摆位功能，可根据所选扫描协议和识别到的患者初始位置自动控制移床
	

	8.4
	具备人工摆位及自动摆位双模式选择切换功能
	

	8.5
	具备主控台显示屏幕集成化显示，实现扫描参数设定、协议选择、自动摆位等
	

	8.6
	具备体位一致性检测功能
	

	8.7
	具备姿态检测功能
	

	8.8
	具备防碰撞提醒功能
	

	9
	便携式操作系统
	

	9.1
	可进行床旁操作
	

	9.2
	显示基本检查描述，如患者信息和体位选择
	

	9.3
	可进行患者信息编辑及体位选择
	

	9.4
	显示扫描部位列表，并进行相关协议选择（协议内容与控制台一致）
	

	10
	临床应用软件（应具备以下功能和技术10.1-10.18）
	

	10.1
	基础软件功能
	

	10.1.1
	具备3D、多平面重建MPR、实时MPR、曲面重建CPR功能
	

	10.1.2
	具备最大密度投影MIP、最小密度投影MinIP、平均密度投影AIP功能
	

	10.1.3
	具备表面遮盖显示SSD、三维容积显示VR、透明显示骨骼功能、模拟手术刀技术
	

	10.1.4
	具备1024大矩阵重建：用于清晰的显示内耳等精细结构，及小病变
	

	10.1.5
	具备轮廓分割功能：能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来
	

	10.1.6
	具备CTA血管造影技术、CTU尿路造影技术、对比剂追踪技术、对比剂追踪自动扫描触发功能、动态扫描CT时间密度曲线、肝脏三期扫描技术、对比剂剂量报告存储功能
	

	10.2
	低剂量扫描技术
	

	10.2.1
	最先进的迭代重建算法，实现低剂量扫描得到高精度图像
	

	10.2.2
	3D剂量调制：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术,mA步进≤1mA
	

	10.2.3
	自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压
	

	10.2.4
	敏感器官保护功能：扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护
	

	10.2.5
	剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量
	

	10.2.6
	儿童低剂量扫描协议 ：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议
	

	10.2.7
	具备自动扫描范围划定的功能：支持基于深度学习技术在定位像上自动寻找最佳定位范围，使定位更精准，防止过度曝光和无效曝光，同时支持手动调整扫描范围。支持的扫描部位包括头部和肺部。
	

	10.2.8
	具备智能等中心的功能：支持通过定位像数据，使用人工智能技术计算患者厚度中心与扫描中心的距离，并对床高进行调整。
	

	10.3
	提供最新的AI深度学习重建技术：可在保证图像质量的前提下进行低剂量高清成像
	

	10.3.1
	具备AI深度学习CT重建算法
	

	10.3.2
	基于生数据域的AI图像重建
	

	10.3.3
	具备降低图像蜡像感的功能
	

	10.4
	血管分析功能
	

	10.4.1
	自动去除床板
	

	10.4.2
	自动去除身体各个检查部位的骨骼
	

	10.4.3
	自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名
	

	10.4.4
	随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称
	

	10.4.5
	自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等
	

	10.5
	虚拟内窥镜功能
	

	10.5.1
	气管内窥镜
	

	10.5.2
	椎管内窥镜
	

	10.5.3
	血管内窥镜
	

	10.5.4
	能够自定义漫游路径
	

	10.6
	去伪影技术
	

	10.6.1
	运动伪影消除技术
	

	10.6.2
	去后颅窝伪影技术
	

	10.6.3
	去金属伪影技术
	

	10.6.4
	去射线束硬化伪影技术
	

	10.7
	齿科软件包
	

	10.7.1
	全景牙齿平铺显示
	

	10.7.2
	单个牙齿垂直显示
	

	10.7.3
	自动标注牙齿序号
	

	10.8
	虚拟结肠镜功能
	

	10.8.1
	一键分割结肠组织
	

	10.8.2
	结肠段曲线编辑，结肠中心线编辑
	

	10.8.3
	结肠腔内漫游，速度可调，并录制成video
	

	10.8.4
	多模式显示、自动平铺
	

	10.8.5
	结肠息肉分析：到直肠距离、肠段的名称，所处的位置等
	

	10.9
	灌注功能
	

	10.9.1
	可以进行头部灌注、体部灌注扫描
	

	10.9.2
	头部动静脉血管检测
	

	10.9.3
	头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示
	

	10.9.4
	专用肝脏灌注功能包
	

	10.9.5
	肝动脉，门静脉同时检测
	

	10.9.6
	专用肿瘤灌注功能
	

	10.10
	肺密度分析
	

	10.10.1
	自动分割左肺，右肺
	

	10.10.2
	自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分
	

	10.10.3
	自动计算肺气肿的体积，百分比等
	

	10.11
	肺结节分析
	

	10.11.1
	肺结节提取
	

	10.11.2
	定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等
	

	10.11.3
	随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等
	

	10.12
	肿瘤评估软件
	

	10.12.1
	一键病灶提取，并自动计算病灶的大小
	

	10.12.2
	VR显示病灶的形态，解剖位置
	

	10.12.3
	随访功能，并自动进行病灶对比
	

	10.13
	神经系统减影功能
	

	10.13.1
	自动同步增强和平扫序列，进行数字减影
	

	10.13.2
	自动去除颅骨等结构，清晰显示颅骨内血管走形、结构
	

	10.13.3
	支持≥2种减影模式
	

	10.14
	脂肪分析软件
	

	10.14.1
	自动分割皮下脂肪、腹腔脂肪等，并通过不同颜色标记
	

	10.14.2
	自动计算皮下脂肪面积、腹腔脂肪面积等
	

	10.15
	骨密度分析软件
	

	10.16
	自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等
	

	10.17
	自动胶片打印功能
	

	10.18
	自动降噪技术
	

	11
	提供QA模体1套
	

	12
	第三方配置
	

	13.1
	供应商负责设备安装完成后的环评和控评，以及协助采购人进行辐射安全许可证和放射诊疗许可证的申领、变更
	

	13.2
	CT机房和设备机房及相关工作场地按设计要求交钥匙工程（含设备间空调）
	

	13.3
	吸顶式空气消毒机1台
	

	13.4
	成人专用防护用品2套、儿童专用防护用品2套、铅衣架1组
	

	13.5
	内存16G以上高性能台式电脑2套
	

	13.6
	除湿机1台
	

	13.7
	扫描枪、定制组合柜、维修工具、吸尘器、鼓风机各1件
	

	设备三
	1.5T磁共振
	

	1
	总体要求
	

	1.1
	所投设备软件系统终身免费升级，包括所有临床应用软件及科研软件
	

	2
	磁体系统
	

	2.1
	磁体类型：超导磁体
	

	2.2
	磁场强度：1.5T
	

	2.3
	磁体重量（包括90%以上液面液氦及冷头）：≤4000kg
	

	2.4
	匀场方式：主动匀场+被动匀场
	

	2.5
	具备动态匀场技术
	

	2.6
	5高斯线范围：径向≤2.5m、轴向≤4.0m
	

	2.7
	磁场稳定度：≤0.1ppm/h
	

	2.8
	磁场均匀度：典型值，V-RMS测量法下，满足以下参数：45cmDSV≤0.75ppm、40cmDSV≤0.5ppm、30cmDSV≤0.15ppm、20cmDSV≤0.06ppm、10cmDSV≤0.015ppm
	

	2.9
	液氦消耗率≤0.01L/年
	

	2.10
	患者检查孔径≥60cm
	

	▲2.11
	磁体长度≥155cm
	

	3
	梯度系统
	

	▲3.1
	最大单轴梯度场强（非有效值）≥36mT/m
	

	3.2
	最大单轴梯度切换率（非有效值）≥150T/m/s
	

	3.3
	具备梯度全数字控制技术
	

	3.4
	工作周期100%
	

	3.5
	爬升时间≤275µs 
	

	3.6
	屏蔽方式：主动屏蔽
	

	3.7
	梯度线圈冷却方式：水冷
	

	3.8
	梯度放大器冷却方式：水冷
	

	3.9
	具备降噪技术
	

	4
	射频系统
	

	4.1
	射频类型：数字射频系统
	

	4.2
	射频发射功率≥18kW
	

	★4.3
	射频发射带宽≥720kHz
	

	▲4.4
	一个扫描视野下，单次扫描可同时使用的独立接收线圈通道数≥24
	

	4.5
	具备并行采集技术平台
	

	4.6
	射频接收线圈要求为一体化线圈
	

	4.7
	具备头颈联合线圈（1个），通道数≥20通道
	

	4.8
	具备脊柱线圈（1个），通道数≥21通道
	

	4.9
	具备大体部线圈（1个，单一前片线圈，非组合方式），通道数≥12通道(如线圈通道小于12通道或线圈短边长度小于47cm,不满足其中任何一项，则需提供至少两个或以上体线圈)
	

	4.10
	具备关节大柔线圈（1个）、关节小柔线圈（1个）、乳腺专用线圈（1个），通道数均≥16通道
	

	4.11
	支持多线圈间（两个以上）自由组合使用
	

	5
	计算机系统
	

	5.1
	操作系统要求为Windows系统或Linux系统
	

	5.2
	显示器尺寸≥24英寸
	

	5.3
	显示器分辨率≥1920x1200
	

	5.4
	具备DICOM3.0接口
	

	5.5
	具备中英文操作界面切换功能
	

	5.6
	主机CPU主频≥3GHZ
	

	5.7
	主机内存≥64GB
	

	5.8
	主机硬盘容量≥1T
	

	5.9
	图像重建速度≥20000幅/秒（在256*256矩阵100% FOV条件下）
	

	5.10
	图像存储数＞6000000幅（在256*256矩阵条件下）
	

	5.11
	数其他据存储形式：包括且不限于CD-R、CD-RW、DVR-R、DVD+R、DVD+RW、U disk、PACS 
	

	6
	后处理接口
	

	6.1
	具备软件控制照相接口
	

	6.2
	具备激光相机接口
	

	6.3
	具备远程维修遥控 远程会诊接口
	

	6.4
	图像网络传输：≥1000M 以太网连接
	

	7
	检查环境及设备检测
	

	7.1
	具备通风、照明、双向通话、患者监视器、紧急制动按钮
	

	7.2
	检查床最快水平移动速度≥200mm/s
	

	7.3
	检查床最低位置≤590mm
	

	7.4
	具备患者专用紧急报警装置
	

	7.5
	具备心电门控
	

	7.6
	具备降噪耳机
	

	8
	扫描参数
	

	8.1
	最大扫描视野（X、Y、Z轴）≥500mm
	

	8.2
	最小扫描视野≤5mm
	

	8.3
	最小2D层厚≤0.5mm
	

	8.4
	最小3D层厚≤0.1mm
	

	8.5
	最大采集矩阵≥1024×1024
	

	8.6
	弥散加权B值≥10000s/mm²
	

	9
	扫描序列及常规临床应用
	

	9.1
	自旋回波（SE）
	

	9.1.1
	具备2D SE
	

	9.1.2
	具备3D SE
	

	9.2
	快速自旋回波序列（TSE）
	

	9.2.1
	具备2D TSE
	

	9.2.2
	具备3D TSE
	

	9.2.3
	具备3D DRIVE
	

	9.2.4
	具备单次激发快速自旋回波序列
	

	9.2.5
	具备DC-TSE优化序列
	

	9.2.6
	具备FR-TSE优化序列
	

	9.2.7
	具备运动伪影校正技术
	

	9.3
	梯度回波序列（GRE）
	

	9.3.1
	具备2D/3D真稳态梯度回波序列（列出具体名称，并注明在投标文件中页码）
	

	9.3.2
	具备快速梯度回波（uGRE）
	

	9.3.3
	具备亚秒T1加权(2D/3D)
	

	9.3.4
	具备亚秒T2加权(2D/3D)
	

	9.3.5
	具备去除剩余磁化梯度回波技术
	

	9.3.6
	具备利用剩余磁化梯度回波技术
	

	9.3.7
	具备重T2 加权高对比序列
	

	9.4
	反转恢复序列（IR）
	

	9.4.1
	具备常规反转恢复序列
	

	9.4.2
	具备反转恢复脂肪抑制技术（STIR）
	

	9.4.3
	具备快速反转恢复脂肪抑制技术（Fast STIR）
	

	9.4.4
	具备快速自由水抑制序列（FLAIR）
	

	9.4.5
	具备IR-SSh-TSE脂肪抑制
	

	9.4.6
	具备脑白质抑制
	

	9.5
	平面回波成像技术（EPI）
	

	9.5.1
	具备自旋回波EPI
	

	9.5.2
	具备梯度回波 EPI
	

	9.5.3
	具备反转EPI
	

	9.5.4
	具备高分辨EPI 采集
	

	9.6
	血管成像基础序列
	

	9.6.1
	具备时间飞跃法（TOF）
	

	9.6.2
	具备相位对比法（PC）
	

	10
	高级临床应用
	

	10.1
	具备磁敏感成像技术
	

	10.1.1
	具备磁敏感相位图信息
	

	10.2
	具备高级水脂分离技术
	

	10.2.1
	具备高级水脂分离DIXON GRE
	

	10.2.2
	具备高级水脂分离DIXON TSE
	

	10.3
	具备肾动脉非造影剂血管成像
	

	10.4
	具备高清弥散成像（MUSE或RESOLVE或MUSIC或同类技术）
	

	10.5
	具备三维等体素高分辨成像（SPACE或CUBE或VISTA或VAST或同类技术）
	

	10.6
	人工智能加速技术（列出具体名称，并注明在投标文件中页码）
	

	10.7
	具备定量成像技术（脑定量、肝定量、膝定量等）
	

	10.8
	具备功能成像技术
	

	10.8.1
	具备磁共振波谱分析
	

	10.8.2
	具备脑功能成像
	

	10.8.3
	具备弥散张量成像（DTI）及纤维束追踪
	

	10.8.4
	具备脑灌注成像
	

	10.9
	特殊部位专用成像序列
	

	10.9.1
	具备关节造影（MRM）
	

	10.9.2
	具备尿路成像（MRU）
	

	10.9.3
	具备胰胆管成像（MRCP）
	

	10.10
	大范围一站式扫描技术：具备全脊柱（Total spine）、全身（头至骨盆）一站式扫描
	

	11
	附属设备
	

	11.1
	具备扫描室摄像监视系统
	

	11.2
	具备无线呼吸门控
	

	11.3
	具备操作间电脑桌1套
	

	12
	第三方配置
	

	12.1
	设备安装过程中已装修机房的改造，包含磁屏蔽、控制室以及运输至放射科后产生的开洞与修复；设备机房交钥匙工程（含设备间空调）
	

	12.2
	肩关节专用线圈、膝关节专用线圈，足踝线圈、手腕线圈、颈动脉线圈、颞颌关节线圈（各1个），通道数均≥16通道
	

	12.3
	水冷系统一套，要求适配所投磁共振主机，功率≥70KW，双系统控制
	

	12.4
	精密空调一套，功率≥40KW，双系统控制，要求使用EC风机
	

	12.5
	磁共振配套信息版高压注射器1台
	

	12.6
	6M以上报告工作站（含配套升降桌、人体工学椅）5套
	

	12.7
	内存16G以上高性能台式电脑10套
	

	12.8
	医用专业大显示屏1个及同尺寸普通显示屏1个（86寸及以上）
	

	12.9
	带预警金属铁磁探测器（双柱）、无磁灭火器、无磁轮椅、无磁液压升降检查床各1套
	

	12.10
	设备间除湿机1台
	

	12.11
	臂筒式全自动电子血压计1台、电子血压计1台、信息版电子秤1台
	

	12.12
	扫描枪1台
	

	12.13
	条码打印机、报告打印机、网络版自动双面激光扫描彩打一体机各1台
	

	12.14
	磁体间专用线圈柜4组
	

	12.15
	电控雾化玻璃膜1个
	

	设备四
	双板DR
	

	1
	球管系统
	

	▲1.1
	球管阳极热容量：≥ 400KHU
	

	1.2
	球管套热容量：≥ 1300KHU
	

	1.3
	球管最大管电流：≥1000mA
	

	1.4
	球管焦点：≤ 0.6/1.2mm
	

	1.5
	阳极转速：≥ 9500r/min
	

	1.6
	球管最大焦点功率：≥ 100KW
	

	1.7
	冷却方式：自然冷却
	

	2
	高压发生器 
	

	2.1
	最高输出频率：≥500KHZ
	

	▲2.2
	高压发生器电功率：≥ 80KW
	

	2.3
	最大输出电流：≥800mA
	

	2.4
	管电压可调范围：40-150KV
	

	2.5
	最大输出毫安秒：≥1000mAs
	

	2.6
	最小输出毫安秒：≤0.1mAs
	

	2.7
	最短曝光时间：≤1ms
	

	2.8
	最长曝光时间：≥10000ms
	

	2.9
	具备AEC自动曝光控制功能
	

	2.10
	发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光
	

	3
	平板探测器 
	

	▲3.1
	无线平板探测器数量：2套，同一型号配置，可以互换使用
	

	3.2
	探测器材料：碘化铯&非晶体硅
	

	3.3
	探测器尺寸：≥17×17英寸
	

	3.4
	像素尺寸：≤ 139μm
	

	3.5
	A/D转换：≥16 bit
	

	▲3.6
	空间分辨率：≥4.0lp/mm
	

	3.7
	采集距阵:≥3070*3070
	

	3.8
	平板自然冷却，无须额外特殊冷却
	

	3.9
	图像成像时间：＜8s
	

	3.10
	探测器最大承重:≥150kg
	

	3.11
	探测器重量:≤3.5kg
	

	3.12
	支持平板探测器在线自动充电
	

	4
	悬吊球管系统
	

	4.1
	具备高清智能辅助摄像头
	

	4.2
	缩光器旋转角度：≥±45°
	

	4.3
	球管架垂直运动距离：≥1450mm
	

	4.4
	最大照射野：≥430mm*430mm
	

	4.5
	电动控制缩光器照射野
	

	4.6
	具备APR投照野联动功能
	

	4.7
	球管架沿天轨纵轴运动距离：≥2400mm；球管架沿天轨横轴运动距离：≥1500mm
	

	4.8
	X线球管可沿垂直轴旋转：≥±90º
	

	4.9
	X线球管可沿水平轴旋转:≥±120º
	

	4.10
	具备近台彩色触摸屏
	

	4.11
	具备无线遥控装置，远程操控设备各种运动
	

	5
	近台操作控制系统
	

	5.1
	操控方式：电容式触摸屏
	

	5.2
	屏幕尺寸：≥10英寸
	

	5.3
	具备屏幕自适应重力感应
	

	5.4
	可显示患者信息（姓名/性别等）、设备位置信息（SID、球管旋转角度等）、曝光参数等
	

	5.5
	可进行大小焦点的选择
	

	5.6
	可进行电离室调整
	

	5.7
	具备曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等）
	

	5.8
	具备APR图片引导图片显示功能
	

	5.9
	具备所拍摄图像预览功能
	

	6
	电动升降摄影床 
	

	★6.1
	床面高度电动调节范围:≥350mm
	

	6.2
	床面尺寸:≥ 2200mm*830mm
	

	6.3
	床体最低高度：≤500mm
	

	6.4
	床面纵向移动范围:≥ 900mm；床面横向移动范围: ≥ 250mm
	

	6.5
	床面板运动控制方式：脚踏方式电磁解锁
	

	6.6
	最大承重量：≥250kg
	

	6.7
	具备球管与床面自动垂直、水平和角度自动跟踪功能
	

	7
	立式摄影架系统 
	

	7.1
	平板探测器垂直移动范围:≥1500mm
	

	7.2
	平板探测器中心距地面最短距离：≤350mm
	

	7.3
	支持平板探测器在线充电功能
	

	7.4
	X线球管与平板探测器所在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动
	

	8
	滤线栅
	

	8.1
	装载方式：胸片架内和摄影床下均具备可插拔式滤线栅
	

	8.2
	移动式滤线栅栅密度：≥ 40lp/cm；栅格比：≥10:1
	

	8.3
	需同时具备虚拟滤线栅功能，实现散射线抑制
	

	9
	无线遥控装置
	

	9.1
	通讯模式：无线载波通讯
	

	9.2
	功能实现：胸片架升降运动控制，限束器铅叶、光野指示灯控制，立式/卧式位复位按键，对中、摆位功能按键，身高自动识别，自动拼接定位
	

	10
	操作系统
	

	10.1
	患者登记方：worklist导入/本地登记
	

	10.2
	工作站操作系统可对接医院信息系统
	

	10.3
	主机控制台与高压发生器集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置                               
	

	10.4
	具备APR部位程序选择功能
	

	10.5
	APR编辑部位数量≥1000种
	

	10.6
	具备设备运动状态、摄影条件、图像预处理功能、摆位引导图片与APR联动功能
	

	10.7
	具备窗宽窗位调整功能
	

	10.8
	具备水平和垂直图像镜像功能
	

	10.9
	具备图像旋转功能
	

	10.10
	具备Cobb 角测量、高度差测量、心胸比测量等功能
	

	10.11
	具备图像拼接功能
	

	10.12
	具备图像标注功能
	

	10.13
	具备图像放大、缩小功能
	

	10.14
	支持多种规格的胶片打印以及图文报告的输出
	

	10.15
	具备图像质量评估系统
	

	10.16
	DICOM3.0：有DICOM传输、存储、打印，worklist/MPPS等功能
	

	10.17
	主机操作系统：Windows 10及以上，中/英文操作界面
	

	10.18
	主机工作站操作台内存：≥16GB
	

	10.19
	硬盘容量：≥ 1T
	

	10.20
	显示器：≥23英寸
	

	10.21
	显示器分辨率：≥1920×1080
	

	11
	高级临床应用
	

	11.1
	具备全自动长骨图像拼接功能：按一次手闸，即可完成全自动拼接设备运动与采集过程，无需多次手动摆位按手闸曝光
	

	11.2
	具备身高智能识别功能：根据人的身高定位胸片拍摄所需要的位置，方便摆位控制。
	

	▲11.3
	具备双能成像功能，可实现骨肉分离功能
	

	11.4
	具备专业级尘肺检查协议
	

	12
	具备远程联机功能，实现设备故障预警和远程维修服务，减少设备停机时间，保证设备开机率。
	

	13
	第三方配置
	

	13.1
	供应商负责设备安装完成后的环评和控评，以及协助采购人进行辐射安全许可证和放射诊疗许可证的申领、变更
	

	13.2
	机房装修交钥匙工程
	

	13.3
	成人防护用品1套、儿童防护用品1套
	

	13.4
	铅衣架1个
	

	13.5
	电动可升降双联防护用品1套
	

	13.6
	吸顶式空气消毒机1台
	

	13.7
	除湿机1台
	

	设备五
	单板DR
	

	1
	球管系统
	

	▲1.1
	球管阳极热容量：≥400KHU
	

	1.2
	球管套热容量：≥1300KHU
	

	1.3
	球管最大管电流：≥1000mA
	

	1.4
	球管焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm
	

	1.5
	阳极转速：≥ 9500r/min
	

	1.6
	球管最大焦点功率：≥100KW
	

	2
	高压发生器 
	

	2.1
	最高输出频率：≥500KHZ
	

	▲2.2
	高压发生器电功率：≥80KW
	

	2.3
	最大输出电流：≥800mA
	

	2.4
	管电压可调范围：40-150KV
	

	2.5
	最大输出毫安秒：≥1000mAs
	

	2.6
	最小输出毫安秒：≤0.1mAs
	

	2.7
	最短曝光时间：≤1ms
	

	2.8
	最长曝光时间：≥10000ms
	

	2.9
	具备AEC自动曝光控制功能
	

	2.10
	发生器的操作与控制系统与主机集成，在主机工作站上控制曝光
	

	3
	平板探测器 
	

	3.1
	无线平板探测器数量：1套
	

	3.2
	探测器材料：碘化铯&非晶体硅
	

	3.3
	探测器尺寸：≥17×17英寸
	

	3.4
	像素尺寸：≤ 139um
	

	3.5
	A/D转换：≥16 bit
	

	▲3.6
	空间分辨率：≥4.0lp/mm
	

	3.7
	采集距阵:≥3070*3070
	

	3.8
	平板自然冷却，无须额外特殊冷却
	

	3.9
	图像成像时间：＜8s
	

	3.10
	探测器最大承重:≥150kg
	

	3.11
	探测器重量:≤3.5kg
	

	3.12
	充电方式：支持座充及在线充电两种方式
	

	3.13
	电池数量：1块
	

	3.14
	电池充满电可满足拍摄≥400张图像
	

	4
	悬吊球管系统
	

	4.1
	具备高清智能辅助摄像头
	

	4.2
	缩光器旋转角度：≥±45°
	

	4.3
	球管架垂直运动距离：≥1450mm
	

	4.4
	最大照射野：≥430mm*430 mm
	

	4.5
	电动控制缩光器照射野
	

	4.6
	具备APR投照野联动功能
	

	4.7
	球管架沿天轨纵轴运动距离：≥2400mm
	

	4.8
	球管架沿天轨横轴运动距离：≥1500mm
	

	4.9
	X线球管可沿垂直轴旋转：≥±90°
	

	4.10
	X线球管可沿水平轴旋转:≥±120°
	

	4.11
	具备近台彩色触摸屏
	

	4.12
	具备无线遥控装置，远程操控设备各种运动
	

	5
	近台操作控制系统
	

	5.1
	操控方式：电容式触摸屏
	

	5.2
	屏幕尺寸：≥ 10英寸
	

	5.3
	具备屏幕自适应重力感应
	

	5.4
	可显示患者信息，如姓名、患者编号等
	

	5.5
	可进行大小焦点的选择
	

	5.6
	可进行电离室调整
	

	5.7
	具备曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等）
	

	5.8
	具备APR图片引导图片显示功能
	

	5.9
	具备所拍摄图像预览功能
	

	6
	电动升降摄影床 
	

	★6.1
	床面高度电动调节范围:≥350mm
	

	6.2
	床面尺寸:≥ 2200mm*830mm
	

	6.3
	床体最低高度：≤500mm
	

	6.4
	床面纵向移动范围:≥800mm
	

	6.5
	床面横向移动范围: ≥250mm
	

	6.6
	床面板运动控制方式：脚踏方式电磁解锁
	

	6.7
	支持平板探测器在线充电功能
	

	6.8
	移动式滤线栅栅比：≥10:1
	

	6.9
	移动式滤线栅栅密度：≥40lp/cm
	

	6.10
	需同时具备虚拟滤线栅功能，实现散射线抑制，保证图像质量
	

	6.11
	最大承重量：≥250kg
	

	6.12
	具备球管与平板自动跟踪功能，并可进行角度跟踪
	

	6.13
	具备球管与床面自动垂直、水平和角度自动跟踪功能
	

	7
	立式摄影架系统
	

	7.1
	胸片架电动升降范围:≥1500mm
	

	7.2
	平板探测器中心距地面最低距离：≤350mm
	

	7.3
	支持平板探测器在线充电功能
	

	7.4
	移动式滤线栅栅比：≥10:1
	

	7.5
	移动式滤线栅栅密度：≥ 40lp/cm
	

	7.6
	需同时具备虚拟滤线栅功能，实现散射线抑制，保证图像质量
	

	7.7
	X线球管与平板探测器所在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动
	

	7.8
	无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小
	

	8
	无线遥控装置
	

	8.1
	通讯模式：无线载波通讯
	

	8.2
	功能实现：胸片架升降运动控制，限束器铅叶、光野指示灯控制，立式/卧式位复位按键，对中、摆位功能按键，身高自动识别，自动拼接定位
	

	9
	操作系统
	

	9.1
	患者登记：worklist导入/本地登记
	

	9.2
	工作站操作系统可对接医院RIS系统
	

	9.3
	主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置                               
	

	9.4
	具备APR部位程序选择功能
	

	9.5
	APR编辑部位数量≥1000种
	

	9.6
	具备设备运动状态、摄影条件、图像预处理功能、摆位引导图片与APR联动功能
	

	9.7
	具备窗宽窗位调整功能
	

	9.8
	具备水平和垂直图像镜像功能
	

	9.9
	具备图像旋转功能
	

	9.10
	具备Cobb 角测量、高度差测量、心胸比测量等功能
	

	9.11
	具备图像拼接功能
	

	9.12
	具备图像标注功能
	

	9.13
	具备图像放大、缩小功能
	

	9.14
	支持多种规格的胶片打印以及图文报告的输出
	

	9.15
	具备图像质量评估系统
	

	9.16
	DICOM3.0：有DICOM传输、存储、打印，worklist/MPPS等功能
	

	9.17
	主机操作系统：Windows 10及以上，中/英文操作界面
	

	9.18
	主机工作站操作台内存：≥16GB
	

	9.19
	硬盘容量：≥ 1T
	

	9.20
	显示器：≥23英寸
	

	9.21
	显示器分辨率：≥1920×1080
	

	11
	高级临床应用
	

	11.1
	具备全自动长骨图像拼接功能：按一次手闸，即可完成全自动拼接设备运动与采集过程，无需多次手动摆位按手闸曝光
	

	11.2
	具备身高智能识别功能：根据人的身高定位胸片拍摄所需要的位置，方便摆位控制。
	

	▲11.3
	具备双能成像功能，可实现骨肉分离功能
	

	11.4
	具备专业级尘肺检查协议
	

	12
	具备远程联机功能，实现设备故障预警和远程维修服务，减少设备停机时间，保证设备开机率。
	

	13
	第三方配置
	

	13.1
	供应商负责设备安装完成后的环评和控评，以及协助采购人进行辐射安全许可证和放射诊疗许可证的申领、变更
	

	13.2
	机房装修交钥匙工程
	

	13.3
	成人防护用品1套、儿童防护用品1套
	

	13.4
	铅衣架1个
	

	13.5
	电动可升降双联防护用品1套
	

	13.6
	吸顶式空气消毒机1台
	

	13.7
	除湿机1台
	

	设备六
	数字减影血管成像仪（DSA）
	

	1
	机架系统
	

	1.1
	满足心、脑、外周血管和非血管的造影和介入治疗需要：全自动落地或悬吊C臂
	

	1.2
	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥20°/秒；C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒
	

	1.3
	机架在头位时CRA：≥50° 
	

	1.4
	机架在头位时CAU：≥45° 
	

	1.5
	机架在头位时RAO：≥115° 
	

	1.6
	机架在头位时LAO：≥100° 
	

	1.7
	C臂弧深：≥90cm
	

	2
	导管床
	

	2.1
	满足全身检查、治疗的要求 
	

	2.2
	床板为碳纤维材料
	

	2.3
	纵向运动范围 ：≥120cm 
	

	2.4
	导管床横向运动：≥28cm 
	

	2.5
	导管床床面升降范围：≥28cm；床面最低高度：≤78cm
	

	2.6
	导管床长度：≥305cm
	

	2.7
	导管床面旋转角度：≥270度 
	

	2.8
	导管床最大承重：≥300KG
	

	2.9
	具备床旁液晶触摸屏控制系统，可进行图像采集相关的功能设置，如器官程序，参数等，可进行图像显示与遮光器、楔形滤光器、指形滤光器选择与调节，可储存与调用系统预设位置，实现自动位置匹配与3D角度回传，可实现在床旁完成图像的显示与调节。
	

	3
	高压发生器
	

	3.1
	高频逆变发生器，功率：≥100KW 
	

	3.2
	最小管电压：≤40kV 
	

	3.3
	最大管电压：≥125kV 
	

	3.4
	最短曝光时间：≤2ms 
	

	▲3.5
	最小管电流≤1mA
	

	4
	X线球管与组件 
	

	▲4.1
	球管阳极热容量：≥3.0Mhu 
	

	4.2
	最大阳极转速：≥7000rpm
	

	4.3
	球管焦点数：≥2个
	

	4.4
	最小焦点：≤0.4mm
	

	4.5
	最大焦点：≥0.7mm
	

	▲4.6
	最小焦点功率：≥18kw
	

	4.7
	最大焦点功率：≥65kw
	

	4.8
	最大透视电流≥160mA
	

	4.9
	自动实时调节铜滤片≥3档（不含铝补偿）
	

	5
	平板探测器
	

	5.1
	探测器类型：非晶硅数字化平板探测器
	

	▲5.2
	最大有效成像视野(边长) ：≥38cm*30cm
	

	5.3
	提供≥8种物理成像视野
	

	5.4
	图像空间分辨率：≥3.25LP／mm；像素尺寸：≤154μm；
最大图像矩阵输出≥1900*1900，且同时灰阶：≥16bit
	

	5.5
	DQE（光子转换效率）：≥77%（包括透视和曝光）
	

	6
	图像显示器
	

	6.1
	提供手术室内≥55英寸医用彩色显示器1台 ，显示实时图像，参考图像，工作站图像和外接设备电生理信号显示
	

	6.2
	控制室提供≥24英寸医用彩色显示器1台
	

	7
	图像系统
	

	7.1
	DSA采集帧率：0.5-6帧/秒；心脏采集、处理、存储15-30帧/秒
	

	7.2
	最大脉冲透视速度：≥30幅/秒；最小脉冲透视速度：≤7.5幅/秒
	

	7.3
	具有透视末帧图像保持功能
	

	7.4
	允许存储连续透视图像≥900幅
	

	7.5
	图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景
	

	8
	网络与接口
	

	8.1
	具有 DICOM Send、DICOM Query/Retrieve、DICOM Worklist 功能；
具有激光相机接口、高压注射器接口
	

	9
	后处理工作站1套
	

	9.1
	提供≥24英寸医用彩色显示器1台；具有≥1920×1200的显示器分辨率
	

	10
	临床功能
	

	10.1
	具备路径图功能，造影剂自动峰值保持
	

	10.2
	具备支架精显，可在控制室内用户界面上选择支架精显功能
	

	10.3
	冠脉全景采集
	

	10.4
	下肢步进功能
	

	10.5
	具有图像优化平台；剂量管理平台；具有智流程平台
	

	10.6
	具有双血管融合
	

	10.7
	左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、心输出量与导管定标；血管定量分析软件
	

	10.8
	具备类CT功能
	

	10.9
	具备多期类CT功能
	

	10.10
	具备运动伪影去除技术
	

	10.11
	具备3D血管狭窄分析功能
	

	10.12
	具备多模态融合功能
	

	10.13
	具备三维路图功能
	

	10.14
	具备控制室与手术室鼠标轨迹同步显示标准、勾勒、指引功能
	

	10.15
	具备可抑制由呼吸，心跳等因素形成的运动伪影功能
	

	10.16
	具备实时支架精显功能
	

	11
	附件和第三方配置
	

	11.1
	具备低剂量专用脚闸
	

	11.2
	手术室配备遥控器1个，遥控器具备对图像调阅，浏览等相关功能
	

	11.3
	具备整个系统的升级能力；具有双向对讲系统；具有图像处理操作面板；
具有悬吊式射线防护屏；具有床旁射线防护帘；具有悬吊式手术灯；具有中文操作界面；具有中文操作手册
	

	11.4
	供应商负责设备安装完成后的环评和控评，以及协助采购人进行辐射安全许可证和放射诊疗许可证的申领、变更
	

	11.5
	机房装修交钥匙工程
	

	11.6
	吊塔1台
	

	11.7
	吸顶式空气消毒机2台
	

	11.8
	除湿机2台
	

	11.9
	分体铅防护服（含铅围脖铅帽）5套、铅眼镜5副、铅手套5副、移动铅屏风1个
	

	11.10
	彩色报告打印机1台
	

	11.11
	扫描枪1台
	

	11.12
	DSA专用高压注射器1台
	

	11.13
	定制输液架2个、对比剂恒温箱2台
	

	11.14
	wifi授时电子时钟（带温湿度）4套
	

	11.15
	移动式等离子消毒机1台
	

	11.16
	内存16G及以上台式电脑2套
	

	11.17
	双路微泵1台
	

	11.18
	除颤仪1台
	

	11.19
	配套监护仪1台
	


三、商务及技术服务要求
	序号
	商务要求
	投标响应

	1
	交货时间及地点
	▲1）交货时间：合同签订且接到采购人通知后60天内
2）交货地点：浙江省中医院内指定地点
	

	2
	付款条件
	本项目无履约保证金。
合同签订完成后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在合同生效且收到预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定，按照双方约定进行支付）；设备到货后支付至90%，验收完成后支付至100%货款。
	

	▲3
	证件
	食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明。
	

	4
	货物使用期限
	▲1）自货物生产日期起，不少于10年。
2）提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件。
	

	▲5
	货物生产日期
	货物生产日期（以产品铭牌、标签、标识为准）：货物到达采购人指定地点之日前6个月内（国产产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达采购人指定地点之日前12个月内。
	

	6
	质量要求
	货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。
	

	7
	货物包装
	货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
	

	8
	技术资料及服务
	1) 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。
2) 提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终身免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试、维护服务。
	

	9
	安装调试验收
	1) 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
2) 安装完成时间：供应商承诺在货物到货并具备实施条件后15天内完成安装调试，使设备正常运行。如果超出上述期限，供应商负责由此给采购人造成的所有损失。
3) 货物应符合国家相关标准，采购人按照《医疗器械监督管理条例》等法律及招投标文件要求，并根据合同条款逐项验收。
4) 验收中如发现所交的货物品种、型号、规格、性能或功能、质量不符合合同规定及招投标文件要求的，采购人有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由供应商承担。
5) 货物安装完毕试运行正常的30日内双方签署验收报告。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。
6) 如属计量器具、放射类设备，则供应商须提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射源检定合格报告，检测费用包含在合同总价中。
7) 安装、调试、验收过程中发生的一切费用由供应商负责。
	

	10
	保修
	所有产品整机验收合格后保修≥1年，合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。第三方设备保修≥1年。
	

	11
	售后服务
	1) 供应商提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，供应商应负责免费更换或提供免费技术服务和维修。在保修期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2) 在设备使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时内到达现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。
3) 保修期内开机率≥95%，开机率因维修原因达不到以上开机率要求，则停机每超过1天保修期延长10天。
4) 供应商承诺零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终生维护，软件终生升级。
5) 提供出保后的保修方案及价格，承诺出保后的保修合同价格不高于此价格。
6) 至少提供1名博士学历及以上专职科研人员辅助科研以及科研软件安装。（提供该人员在供应商或设备厂家6个月内任何一个月的社保证明或劳动合同）
	

	12
	易耗品及维修备件
	供应商投标时应提供投标设备在本次投标适用范围内所有易耗品及维修备件的清单和报价。
	

	13
	培训
	1) 操作应用培训：供应商应对操作人员进行操作和临床应用培训，使其熟练掌握设备的操作规程及临床应用。供应商须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于操作教学视频、操作规程等。供应商提供国内顶级医院临床操作、应用培训医师不少于5人次及技师不少于5人次。
2) 维修保养培训：供应商应对维修人员提供培训，使其掌握设备参数设置、日常维护保养、常见故障排除和维修等技能。供应商须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于维修手册、维修图纸、维修密码、维护规程等。供应商提供国内医院维修培训（每人2周）不少于4人次、工厂维修保养培训（每人1周）不少于2人次。
3) 供应商须提供详细培训记录，培训记录应包含培训内容、参加人员、培训地点、培训时间等。
4) 培训完成后，供应商提供试题进行相应的考核，并提供考核记录，考核记录应包含考核内容、参加人员、考核地点、考核时间、考核情况等。
5) 培训及考核产生的一切费用包含在投标总价中。
	

	14
	提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等）
	

	15
	运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等
	


第四章  评标办法
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分。每个标项合格投标人的评标综合得分为各项得分汇总得分： 

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分。其中：

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.在资格审查时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）未提供投标人资格承诺函或承诺内容不符合要求的；

（2）未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（自然人的身份证明）的；

（3）专门面向中小企业的采购项目，未提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》），属于监狱企业的证明文件）的；
（4）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）未提供特定资格要求的相关证明材料的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。
1.在商务、技术评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。
（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。
（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以分包方式履行合同的，未提供分包协议的；

（6）不允许采购进口产品的采购项目，提供进口产品的；
（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；
（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；
（9）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）投标人应具备的医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（适用于按医疗器械管理的货物）、有效的投标产品医疗器械注册证（适用于按医疗器械管理的货物）等国家强制销售许可文件未提供或提供不齐全的；
（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）投标报价低于采购项目最高限价45%的，未提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的。或者其提供的说明和材料不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3、出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
四、其他投标无效的情形
1、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一的，投标无效。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
　 　 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
　 　 （3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
　 　 （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（5）不同投标人的投标文件相互混装的；
2、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；
（3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
五、评审内容及标准 

标项1评审内容及标准：

	序号
	评审内容及标准
	分值
	主观分/客观分

	1.
	全部投标产品保修期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。全部投标产品保修期优于招标文件规定的，每增加一年加1分（不足一年不加分）。 本项最高得2分
	2
	客观分

	2.
	售后服务响应情况：
	
	

	2.1
	售后服务方案：提供详细的售后服务方案，包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等，综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	2.2
	售后服务机构备品备件储备情况，备品备件是否充足，是否能满足售后需求，综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	2.3
	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	3.
	销售业绩：提供投标同品牌同类产品项目业绩，合同签订时间自2023年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料）
	3
	客观分

	4.
	政府采购政策：

1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。

2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。
	1
	客观分

	5.
	技术需求符合度：对应于招标文件第三章招标需求的“IV、技术需求及商务要求”中的“二、技术参数要求”，打“★”号技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分，其他技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高得40分，最低0分。

技术指标要求中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应，不能简单响应为“具备”或“有”等，否则视为不满足招标文件要求。

注：“第三章招标需求”中要求提供证明材料的技术条款，投标人未提供证明材料或材料无法证明招标要求的，则认定其产品技术不满足对应招标要求。
	40
	客观分

	6.
	投标货物使用期限：自货物生产之日起，不少于10年，每增加一年加1分，最高得2分。无使用期限约定的，得满分，提供证明材料，否则不得分。

证明材料为：有使用期限的，提供产品铭牌照片或说明书相关页复印件；无使用期限的，提供说明或承诺。

投标货物使用期限不满10年的，投标无效。
	2
	客观分

	7.
	运行、维护成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格；设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	8.
	安装、调试、验收方法或方案： 
	
	

	8.1
	安装调试方案，人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，综合评审。（评分范围：2，1，0.5，0）
	2
	主观分

	8.2
	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容，综合评审。（评分范围：2，1，0.5，0）
	2
	主观分

	9.
	技术服务、技术培训：
	
	

	9.1
	操作应用培训：供应商负责对采购人的操作和临床应用培训，提供详细的培训方案，包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排，培训的形式等，综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	9.2
	维修保养培训：供应商负责对采购人的维修人员的培训，提供详细的培训方案，包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排，培训的形式等，综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	10.
	价格分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
	30
	客观分


标项2评审内容及标准：

	序号
	评审内容及标准
	分值
	主观分/客观分

	1.
	全部投标产品保修期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。全部投标产品保修期优于招标文件规定的，每增加一年加1分（不足一年不加分）。 本项最高得2分
	2
	客观分

	2.
	售后服务方案：提供详细的售后服务方案，包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施，售后服务机构备品备件储备情况，售后服务机构技术服务人员情况等，综合评审。（评分范围：4，3，2，1，0）
	4
	主观分

	3.
	销售业绩：提供投标同品牌后64排CT或1.5T磁共振或DSA产品项目业绩，合同签订时间自2023年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料）
	3
	客观分

	4.
	政府采购政策：

1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。

2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。
	1
	客观分

	5.
	技术需求符合度：对应于招标文件第三章招标需求的“IV、技术需求及商务要求”中的“二、技术参数要求”，打“★”号技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分，其他技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减0.5分。本项最高得50分，最低0分。

技术指标要求中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应，不能简单响应为“具备”或“有”等，否则视为不满足招标文件要求。

注：“第三章招标需求”中要求提供证明材料的技术条款，投标人未提供证明材料或材料无法证明招标要求的，则认定其产品技术不满足对应招标要求。
	50
	客观分

	6.
	投标货物使用期限：自货物生产之日起，不少于10年，每增加一年加1分，最高得2分。无使用期限约定的，得满分，提供证明材料，否则不得分。

证明材料为：有使用期限的，提供产品铭牌照片或说明书相关页复印件；无使用期限的，提供说明或承诺。

投标货物使用期限不满10年的，投标无效。
	2
	客观分

	7.
	运行、维护成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格；设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	8.
	安装、调试、验收方法或方案： 

提供安装、调试、验收方法或方案，根据人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容，综合评审。（评分范围：2，1，0.5，0）
	2
	主观分

	9.
	技术服务、技术培训方案：

供应商负责对采购人的操作和临床应用培训、维修人员培训，提供详细的培训方案，包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排，培训的形式等，综合评审。（评分范围：3，2，1，0）
	3
	主观分

	10.
	价格分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
	30
	客观分


1、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予  10 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
六、排序与推荐

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。都相同的，由评标委员会投票表决决定。
2、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
3、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品/核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票表决决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品/核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会投票表决的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5、中标候选人数量见投标人须知前附表。
七、其他

1、信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。
（2）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，其投标无效。
（3）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录

2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。
第五章  采购合同
浙江省中医院设备采购合同

	甲方：浙江省中医院
	电话：0571-87015609

	乙方：（填写供应商名称）
	电话：（填写乙方经办人电话）


一、货物内容及合同价格                                   金额单位：人民币元

	货物名称
	规格型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额大写：（填写）元整                                               小写：￥（填写）

	备注：1、详细配套见合同附件（配置清单）；2、合同总金额包含货物到达医院指定地点并能正常使用所需的一切费用。


二、质量要求、技术标准

乙方提供的货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的产品。

三、交货时间

标项一：合同签订且接到采购人通知后（30）天内。

标项二：合同签订且接到采购人通知后（60）天内

四、交货地点

浙江省中医院指定地点。

五、质保期（根据投标响应情况修改年限）
标项一：所有设备整机验收合格后保修（3）年（保修期从医院安装验收合格之日起）。

标项二：所有产品整机验收合格后保修（1）年，第三方设备保修（1）年（保修期从医院安装验收合格之日起）。
六、货物包装

乙方提供的货物包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

七、安装验收

乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方完成调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

八、付款方式

标项一：合同签订完成后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在合同生效且收到预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定，按照双方约定进行支付）；货到医院后支付至合同金额的90%；验收合格后付清余款。
标项二：合同签订完成后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在合同生效且收到预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定，按照双方约定进行支付）；设备到货后支付至90%，验收完成后支付至100%货款。
九、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议及诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分不会侵犯任何第三方的知识产权。

十二、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十三、合同生效及其他

1、 本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。

2、 合同执行中涉及采购内容和金额修改或者补充的，须经双方协商同意后签署补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、 采购文件、响应文件等（如适用）与本合同具有同等法律效力。

4、 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等国家法律法规相关条款执行。

5、 本合同一式六份，双方各执三份。

	甲方（盖章）：浙江省中医院
	乙方（盖章）：

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人：
	法定（授权）代表人：

	签字日期：    20    年    月    日
	签字日期：    20    年    月    日


附件：
配 置 清 单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


填写说明：1、产品名称如英文者，需提供中英文对照；

2、单价栏在需要单独报价

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式
电子备份投标文件
项目名称：浙江省中医院国家中医疫病防治基地等离子体空气消毒器一批等 

     项目编号：330000263210280000042-0625-26215238 
     标 项 号:
标项内容：

投标人名称：（盖章）
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
                                                    正本/副本
资格证明/商务技术/报价文件
项目名称：浙江省中医院国家中医疫病防治基地等离子体空气消毒器一批等
     项目编号：330000263210280000042-0625-26215238 
     标 项 号:
标项内容：

投标人名称：（盖章）
投标人地址：
年  月  日
3.资格证明文件目录：
详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“1. 资格证明文件”。
4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函
致：                  ：
                  （投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日
5.商务技术文件目录

详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标函格式
投 标 函
致：______：
根据贵方                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：                  ），                             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。
我公司声明：
1、我公司已详细审查了全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标有效期自开标日起 ______个日历日。

3、我公司承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，响应招标文件的全部要求。

4、我公司对投标文件中材料的真实性、合法性负责。如中标，积极配合采购人、

采购代理机构复核投标文件中的资料。
5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我公司将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

7、我公司同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____        邮编：__________   
电话：______________                 传真：______________
投标人名称:__________（盖章）_________
开户银行：                         银行帐号：                     
日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：                   ：
我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                                    职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附法定代表人和被授权人身份证正反双面复印件，和被授权人的最近一个月社保证明材料）
                                     投标人：       （盖章）       
                                        年    月    日
 8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
9. 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：      （盖章）           日  期：          
10. 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日    

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附：关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购
中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）
的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。
具体情况如下：
（项目名称：                                     ，项目编号                 ）标项（  ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承
担相应法律责任。
公司（单位）名称：（盖章）
日期：      年  月  日
11. 联合体协议
联合体协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
（联合体成员2）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。









联合体成员名称(电子签名/公章)：








联合体成员名称(电子签名/公章)：









……









日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
12. 分包协议
分 包 协 议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包投标人1名称），（分包投标人1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包投标人中小企业合同份额
1、（分包投标人X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
四、质量
五、价款或者报酬
六、违约责任
七、争议解决的办法








投标人名称(电子签名/公章)：








分包投标人名称(电子签名/公章)：








……








日期：  年  月   日
13.商务响应表
商务响应表

项目编号：              标项号：           标项内容：             
	项目
	招标文件要求
	投标响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 投标人应对照招标文件“第三章招标需求”要求中IV、
技术需求及商务-“三、商务及技术服务要求”一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：          
14.技术响应表
技术响应表

项目编号：              标项号：           标项内容：             
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	...
	
	


注：

1. 投标人应根据投标设备的性能指标、对照“第三章招标需求”要求中IV、
技术需求及商务要求-“二、技术参数要求”一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

2. 采购需求中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应，不能简单响应为“具备”或“有”等，否则视为不满足招标文件要求。

3. 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

投标人：      （盖章）           日  期：              
15.设备配置清单
设备配置清单

项目编号：              标项号：           标项内容：             
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地
	医疗器械注册证号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：      （盖章）           日  期：            
16.项目实施人员一览表
项目实施人员一览表
项目编号：              标项号：           标项内容：             
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
投标人：      （盖章）           日  期：          

17.选配件、专用耗材、售后服务优惠表
选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：              标项号：           标项内容：             
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。
投标人：      （盖章）           日  期：             
18.报价文件目录
详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“3.报价文件”。
19.开标一览表
开标一览表
项目编号：              标项号：           标项内容：                                  单位：元

	序号
	名称
	制造商（品牌）、产地
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	备注（如果有）

	1
	XX
	
	
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：
1、投标人需按本表格式填写。
2、总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

投标人：      （盖章）                           日  期：          

20.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）      

投标报价明细表

项目编号：          标项号：     标项内容：       金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	专用耗材
	
	
	
	
	

	
	运输费、安装调试费
	
	
	

	
	其他：
	
	
	

	投 标 总  价
	


注：
1、投标报价明细表投标总价应与开标一览表投标报价一致。
2、总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

投标人：      （盖章）           日  期：          

21.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书
致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________
承诺方（投标人）法定地址:__________        _________                   
联系电话：                 联系传真：               

承诺日期:_____年___月___日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





PAGE  

