[image: image3.png]



[image: image4.png]






招  标  文  件

项目名称：2026年伊犁州友谊医院重大设备更新项目

（64排以上螺旋CT）
项目编号：0634-264XZ1ZH0018
采购单位：伊犁哈萨克自治州友谊医院
采购代理：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制

  目     录

3第一部分 招标公告


5第二部分  投标人须知


6投标人须知附表


8A  说　明


9B  招标文件


10C  投标文件的编写


13D  投标文件的递交


14E  评标程序


19F  授予合同


19G  招标失败条件


21第三部分  货物需求一览表及技术要求


43第四部分  合同条款


51第五部分  范本格式





第一部分 招标公告
项目名称：2026年伊犁州友谊医院重大设备更新项目（64排以上螺旋CT）
项目编号：0634-264XZ1ZH0018
1．新疆招标有限公司受伊犁哈萨克自治州友谊医院的委托，对该采购项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2．招标内容：64排以上螺旋CT  一套  核心产品（预算1800万元）
3．获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2026年4月23日至2026 年4月30日00：00时至23：59时（北京时间）前往“政采云平台”（https://login.zcygov.cn/）网上自行获取招标文件。
4．公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5．投标截止时间及开标时间：2026年5月15日11：00时（北京时间）
6．开标地点：政采云线上 （www.zcygov.cn）

7．投标人资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2025年度财务审计报告或2025年度财务报表需包含（资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前三个月内银行提供的资信证明，扫描件加盖公章）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（9）投标人特定资格：
（9.1）投标人具有医疗器械经营资格；具有《辐射安全许可证》。
（9.2）所投产品生产厂家具有医疗器械生产资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。同时具有《辐射安全许可证》。
（10）本项目不专门面向中小企业。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



采购人名称：伊犁哈萨克自治州友谊医院
详细地址：伊犁地区伊宁市重庆路58号
联系人： 王女士
联系电话：0999-8096866
招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼招标一部

联 系 人：叶哲
电话：18199318986
邮箱：64340908@qq.com
第二部分  投标人须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格有要求
5.投标费用

B. 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

C. 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

D. 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件
投标人须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：2026年伊犁州友谊医院重大设备更新项目（64排以上螺旋CT）
项目编号：0634-264XZ1ZH0018

	2
	采购人：伊犁哈萨克自治州友谊医院

	3
	招标机构：新疆招标有限公司
地址：乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼招标一部

电话：18199318986

	4
	投标保证金：36万元（叁拾陆万元整）；
投标保证金形式：以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金有效期：90天

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

（退保证金信息见文件末尾附件）

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	投标人资格标准：（实质性条款）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2025年度财务审计报告或2025年度财务报表需包含（资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前三个月内银行提供的资信证明，扫描件加盖公章）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（9）投标人特定资格：
（9.1）投标人具有医疗器械经营资格；具有《辐射安全许可证》。
（9.2）所投产品生产厂家具有医疗器械生产资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。同时具有《辐射安全许可证》。
（10）本项目不专门面向中小企业。

	7
	投标有效期：90天

	8
	投标文件递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）
投标截止时间：2026年5月15日11：00时（北京时间）

	9
	开标日期：2026年5月15日11：00时（北京时间）

开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

	10
	所属行业：工业

	11
	采购方式：公开招标

	12
	履约保证金：中标通知书发出10天内，中标人乙方应向甲方缴纳中标金额10%的履约保证金，以电汇或网银方式提供，合同到期后按合同条款履约无问题一次性无息退付； 

	13
	“★”为实质性条款，不满足将导致废标，不参与评分。

	14
	注意事项：
1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。
2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5、各投标人须在开标时间在政采云平台自行解密文件。

	授　予　合　同

	

	中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准参考发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%（不含税）


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指：伊犁哈萨克自治州友谊医院；

2.3 “投标人”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

3.3投标人资格

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2025年度财务审计报告或2025年度财务报表需包含（资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前三个月内银行提供的资信证明，扫描件加盖公章）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（9）投标人特定资格：
（9.1）投标人具有医疗器械经营资格；具有《辐射安全许可证》。
（9.2）所投产品生产厂家具有医疗器械生产资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。同时具有《辐射安全许可证》。
（10）本项目不专门面向中小企业。

4．投标费用
4.1 无论投标过程中结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 政府采购节能产品、环境标志产品

5.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起7个工作日内或者购标书截止时间后的7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑，质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（ 财政部令第 94 号） 要求的格式及内容提交。招标机构在收到书面质疑后在7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

7.3采购人及采购代理机构接受投标人的质疑为： 投标人在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。
8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2） 资格证明文件；

（3） 所投设备的相关技术/证明资料；

（4） 投标保证金；

（5） 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件按政采云要求加密，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3.1国产设备按人民币报价（到货价）。
13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13.3.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

14．投标货币

14.1人民币报价
15．投标人的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证、登记证书，等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2025年度财务审计报告或2025年度财务报表需包含（资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前三个月内银行提供的资信证明，扫描件加盖公章）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（9）投标人特定资格：
（9.1）投标人具有医疗器械经营资格；具有《辐射安全许可证》。
（9.2）所投产品生产厂家具有医疗器械生产资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。同时具有《辐射安全许可证》。
（10）本项目不专门面向中小企业。

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。
16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标电子文件内容必须清晰明了，不得出现字迹模糊，无法辨认的现象。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1投标人按照360000元的标准，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

19.6投标文件按招标文件要求制作并逐页标记页码并制作目录。
D  投标文件的递交

20. 投标文件的封皮应写明

（1） 采购人名称：                     
（2） 投标人名称：                     
（3） 项目名称：                        
（4） 项目编号：                        
（5） 标项名称：                   
（6） 采购代理机构：新疆招标有限公司 
21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2026年5月15日11：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）。
21.2 所有投标文件必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前递交至招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1 本次采用网上评标系统，投标人在线参加投标（无需到开标现场）。投标前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

投标人登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。
23.2宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件递交情况，确认无误后开启解密。
23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

         与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审核。

24.2 对通过资格审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.2.1符合性检查表：
	序号
	审核内容

	1
	投标人名称
	与营业执照一致

	2
	投标文件的构成
	投标文件按照招标文件要求完整提供（包含承诺书），缴纳投标保证金。

	3
	投标文件签署
	投标文件的签章符合招标文件规定

	4
	投标报价
	投标报价符合招标文件要求，投标报价不得超过预算单价及预算总价。在评审过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。（异常低价投标（响应）审查详见招标文件第二部分13.3.5）

	5
	投标产品是否符合招标文件进口要求
	1.招标文件是否允许进口产品参与，若未标注进口，则投标产品为进口的作无效标处理。
2.投标产品为进口产品的，需提供有效授权书。

	6
	投标有效期
	满足招标文件规定

	7
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

	8
	核心条款
	“★”参数无偏离

	注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或法人授权人应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。
26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：
	评审

项目
	分值
	内    容

	价格
	30分
	以合格投标人的最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他合格投标人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）*30(保留两位小数)。

	技术参数响应
	36分
	投标产品的技术指标评审：

①所投产品性能指标完全满足招标文件指标，无负偏离得36分；如有负偏离，正偏离不得加分。

②“第三部分货物需求一览表及技术要求”中序号1至13部分中“▲”号技术参数一项不满足扣3.5分，基准分24.5分，最低得分0分；非“▲”号技术指标参数一项不满足扣0.5分，基准分7.5分，最低得分0分；

“第三部分货物需求一览表及技术要求”中序号“14、附属产品及售后部分”中“14.13 肺动脉CTA的AI辅助诊断软件（参数需求见附件6、14.14 CT心脏定量后处理分析工作站1套（参数需求见附件7））”参数完全满足得3分，当参数≤5条负偏离扣1分，当参数≥6 且≤10条负偏离扣2分，当参数≥11条负偏离扣三分，基准分3分，最低得分0分，不提供配套产品不得分；

“第三部分货物需求一览表及技术要求”中序号“14、附属产品及售后部分”中其他参数一项不满足扣0.5分，基准分1分，最低得分0分，不提供配套产品不得分；

（注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。）

	
	4分
	③完全满足招标文件指标的情况下，核心产品的“▲”号技术参数一项优于招标文件参数加0.5分；核心产品非“▲”号技术指标参数一项优于招标文件加0.2分，本项最多加4分。

（注：1此处的优于是指：根据设备配置符合程度综合评判，设备配置要求优于技术参数要求，且经评标委员会判定利于临床工作的。需提供产品配置清单，并分列技术指标优于之处及相关证明材料。未提供或无法辨识不能得分。
2技术参数以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。）

	
	1分
	④配置完整性（1分）：按照医院需求配置齐全，选配件、软件模块、配套耗材完全满足临床需求，无任何缺项漏项，得1分；未按照医院需求配置有缺项，或核心选配件、软件模块缺失，无法满足基本临床需求，得0分。

备注（提供证明材料）：设备配置清单、临床需求匹配说明。

	
	0.5分
	⑤临床适用性（0.5分）：完全匹配科室定位、诊疗量及专科需求，操作便捷，智能化程度高，可与医院现有系统兼容，得0.5分；不匹配科室需求，操作复杂，智能化低，无法兼容现有系统，得0分。

备注（提供证明材料）：科室需求匹配方案，可根据科室需求与医院现有系统兼容。

	
	0.5分
	⑥产品质量及先进性（0.5分）：产品性能稳定，近3年无不良使用记录，故障率≤1%/年，返修率≤0.5%/年，得0.5分；产品性能较稳定，近3年无重大不良记录，故障率1%-3%/年，返修率0.5%-1%/年，得0.3分；近3年有不良使用记录，或故障率＞3%/年、返修率＞1%/年，得0分。

备注（提供证明材料）：产品质量检测报告、附客户评价，或验收记录，或维修记录等相应证明材料，否则不得分。

	
	1分
	⑦所投产品配置软件可操作性（1分）：提供详细功能说明并同时提供软件无著作权纠纷承诺函，得1分。

	业绩
	8分
	1.近三年投标人类似医疗设备销售业绩（4分）

具体评审要求：近3年（2023年5月1日）投标人类似医疗设备销售业绩。

评分标准：每提供一个有效业绩得1分，最多得4分。

备注（提供证明材料）：销售合同或中标通知书（加盖公章）。

2.近三年所投产品装机案例（4分）

具体评审要求：近3年（2023年5月1日）所投产品设备装机案例。

评分标准：装机案例≥10家，得4分；6家≤装机案例＜10家，得3分；4家≤装机案例＜6家，得2分；2家≤装机案例＜4家，得1分；无装机案例，得0分。

备注（提供证明材料）：验收报告或验收相关资料复印件（加盖公章）。

以上序号1、序号2所列业绩不得重复计分。

	项目实施方案
	3分
	1. 安装调试方案（3分）

（1）场地规划、机房条件：场地规划科学合理，完全符合设备安装要求，机房条件（供电、通风、防护等）达标，得1.5分；场地规划布局合规，可满足设备安装使用需求；机房供电、通风、防护等关键条件符合基础要求，仅存在少量细节可优化项，得1分；场地规划不合理，机房条件不达标，无法满足安装需求，得0.5分。

（2）安装周期：安装调试周期≤15个工作日，得1.5分；安装调试周期16-30个工作日，得1分；安装调试周期＞30个工作日，得0.5分。

备注（提供证明材料）：场地规划图、机房条件说明；安装调试进度计划等。

	
	1.5分
	2. 验收标准（1.5分）

（1）验收测试指标：配合采购人提供验收测试指标，指标明确全面，符合国家现行标准，得0.8分；提供验收测试指标，指标内容齐全，得0.5分；验收测试指标不明确，得0分。

（2）验收文件：配合采购人提供验收文件且文件齐全（含验收报告、测试记录、资质证明等），规范完整，得0.7分；验收文件文件无关键内容缺失，得0.4分；验收文件缺失严重，不规范，得0分。

备注（提供证明材料）：以往项目验收流程文件、测试指标清单；验收文件样本。

	
	0.5分
	3. 物流与交付（0.5分）

包装、运输、保险：包装符合运输标准，采用专业运输方式，购买足额保险，可有效避免设备损坏，得0.5分；包装符合要求，运输方式合理，有保险，得0.3分；包装不规范，无专业运输，未购买保险，得0分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片和承诺函，格式自拟，不提供不得分

	
	1分
	4. 风险应对（1分）

（1）延期、故障、质量问题的处理机制：针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得0.5分；有处理机制，可应对常见问题，得0.3分；无风险应对机制，得0分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得0.5分；有简单风险预案，补救措施可行，得0.3分；无风险预案及补救措施，得0分。

备注（提供证明材料）：风险应对方案文件；风险预案文件。

	售后服务
	13分
	拥有完善的售后服务保障体系13分包含

1 售后服务保障体系（2.5分）：售后服务体系完善，服务流程、标准清晰，承诺具体可落地，得2.5分；有建立售后服务体系，具备服务流程及服务承诺，得1分；售后服务体系不完善，无明确流程和承诺，得0分。

备注（提供证明材料）：售后服务体系文件、服务承诺函。

②定期巡检维护方案（1.5分）：每年巡检≥4次，每月进行1次远程巡检，及时反馈维护报告，得1.5分；每年巡检≥2次，每季度进行1次远程巡检，有维护记录，得1分；无定期巡检维护计划，得0分。

备注（提供证明材料）：巡检维护计划、过往巡检记录。

③紧急故障处理预案（1.5分）：配件提供：重大故障时，24小时内提供专人配送配件，得0.8分；重大故障时，48小时内提供提供专人配送配件，得0.4分；不提供提供专人配送配件，得0分。

应急保障方案：有完善的应急保障方案，可应对突发故障、紧急情况，得0.7分；具备应急方案，可应对一般紧急情况，得0.3分；无应急保障方案，得0分。

备注（提供证明材料）：维修响应承诺函；备用机保障承诺；应急保障方案文件。

④培训方案（1.5分）: 培训人员需覆盖影像中心操作人员（包括技师、医师等）所有人员（1）操作人员培训、资料提供：提供操作人员系统培训（理论+实操），提供完整培训资料、操作手册，得0.8分；提供基础培训，培训资料齐全，得0.4分；培训另行收费，或培训资料不全，得0分。（2）培训次数、时长、深度：操作人员培训≥2次，单次时长≥7天，培训深度必须满足独立操作，得0.7分；操作人员培训≥2次，单次时长≥5天，培训深度满足独立操作，得0.5分；操作人员培训≥2次，单次时长≥3天，培训深度满足需求，得0.3分；培训次数、时长不足，培训深度不够，得0分。 

备注（提供证明材料）：培训方案、培训资料样本；培训计划时间表。

⑤响应速度与沟通机制（1.5分）：（1）响应时间、到场时间、故障修复时限：故障响应时间≤30分钟，到场时间≤2小时，一般故障修复时限≤24小时、重大故障修复时限≤72小时，得1.5分；响应时间≤1小时，到场时间≤4小时，一般故障修复时限≤48小时、重大故障修复时限≤96小时，得1分；响应时间＞1小时，到场时间＞6小时，故障修复时限过长，得0分。

备注：提供承诺函，不提供不得分。

⑥质量控制与校准方案（1分）：每年提供≥1次专业校准服务，提供校准报告，质量控制方案完善，得1分；不提供校准服务，或无质量控制方案，得0分。

备注（提供证明材料）：校准服务承诺、过往校准报告。

⑦全生命周期成本（1分）：

（1）维保费用、耗材消耗、易损件价格：低于行业平均水平（以评标委员会认定为准），性价比高，得0.5分；与行业平均水平持平，得0.3分；高于行业平均水平，性价比低，得0分。

（2）培训费用、运输安装费：包含培训、运输、安装费用，得0.5分；部分费用收费，得0.3分；所有项目均收费，得0分。

备注（提供证明材料）：维保报价、耗材及易损件价格清单；升级服务承诺及报价；培训、运输、安装服务报价及承诺。未提供方案的，得0分。

⑧技术支持（0.5分）

软件升级、远程维护能力：具备远程维护能力，可快速排查简单故障，软件定期免费升级，得0.5分；具备远程维护能力，软件升级按承诺执行，得0.3分；无远程维护能力，软件升级不及时，得0分。

备注（提供证明材料）：远程维护证明、软件升级承诺。

⑨人员配置（1分）：按照“项目团队人员承诺函”要求提供相关人员信息，提供团队架构及人员项目分工3人及以上，得1分，否则不得分。

项目管理人员须提供在投标截止时间前近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金证明资料，扫描件加盖公章；

其他相关人员须提供投标截止时间前近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金证明资料，扫描件加盖公章或劳动合同（投标单位或生产厂家提供均可）。

⑩质保期限（1分）：在满足招标文件CT整机免费质保五年年限要求的基础上，每延长整机原厂质保期一年，加1分。


说明：评委对各投标人商务技术部分内容量化打分时，二项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予3%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-3%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。
如投标人所投产品为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明文件，对残疾人福利性单位、监狱及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。《中小企业声明函》须按照招标文件提供的格式如实填写，否则视为无效，不享受中小企业优惠政策。
对本国产品的支持政策:政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告发布的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后30日内，与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方无正当理由拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标人须向新疆招标有限公司招标代理服务费，支付标准见投标人须知表（不含税）

32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

33. 投标人在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。
34.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
G  招标失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

第三部分  货物需求一览表及技术要求

1、机架系统

1.1 ▲机架孔径：≥80cm

1.2 驱动方式：静音电磁驱动或线性马达驱动
1.3 数据传输方式：射频信号传输
1.4 滑环数据传输带宽：≥16Gbps 

1.5 机架正面具备智能数控触摸屏（非只能显示曝光信息的LCD显示屏,支持病人列表及检查协议触控选择）：2块
1.6 基于3D传感器的患者三维信息采集（如Fast 3D Camera、智慧天眼、深度天眼等）：具备，可根据不同患者体型，扫描床自动升床至机架孔径等中心功能（非手动设置统一进床高度）

2、X线球管及高压发生系统

2.1 ▲高压发生器：高压发生器与CT整机为原厂同品牌，提供NMPA

注册申请时的检验报告证明

2.1.1 高压发生器物理功率：≥105kW 

2.1.2 球管电压可选档位：≥5档

2.1.3 最大输出管电压：≥140kV
2.1.4 最小输出管电压：≤70kV

2.2 球管：球管与CT整机为原厂同品牌，提供NMPA注册申请时的检验报告证明
2.2.1 ▲球管阳极热容量：≥30MHU 

2.2.2 球管阳极最大散热率：≥1697KHU/min 

2.2.3 球管焦点数量：≥3个

2.2.4 球管小焦点尺寸：≤0.7mm×1.0mm
2.2.5 球管大焦点尺寸：≤1.2mm×1.6mm
2.2.6 球管最大输出电流：≥1000mA

3、探测器

3.1 探测器类型：光子探测器或宝石探测器或镨黄金探测器、或时空探测器。
3.2 传统单层探测器，Z轴覆盖范围≥16cm 或 双套光子计数探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm 或 立体双层探测器，Z轴覆盖范围≥8cm。（提供产品技术白皮书证明）； 
3.3 每排探测器物理宽度：≤0.625mm

3.4 探测器排数：单源架构探测器物理排数≥256排；双源架构探测器排数≥2×96排。
3.6 探测器轴扫每圈采集层数：≥512层

3.7 3D后准直器：具备
4、扫描床

4.1 最大水平可扫描范围：≥200cm

4.2 最大水平移动速度：≥300mm/s

4.3 最大螺旋扫描范围：≥185cm

4.4 最大垂直移床速度：≥40mm/s
4.5 床面垂直升降最高点：≥100cm 

4.6 床面垂直升降可低至：≤50cm

4.7 床面最大承重：≥220kg 

5、主控计算机系统

5.1计算机CPU 
5.2计算机内存：≥64GB 

5.3硬盘数据容量：≥3.5TB(可扩展)

5.4具备专用图形数据处理器

5.5图像存储量：≥2,000,000幅（512×512不压缩）

5.6主控台显示器数量：≥2台

5.7主控台显示器尺寸：≥24英寸

5.8主控台显示器分辨率：≥1920×1200

5.9 DICOM数据接口：≥1
5.10 USB 3.0外设接口：≥1
5.11包含正版操作系统

6、扫描与重建参数

6.1▲最快机架旋转速度：≤0.25s/360°

6.2定位像最大扫描长度：≥200cm

6.3轴扫和螺旋等不同扫描模式融合扫描功能：具备

6.4螺旋扫描最大螺距：≥1.6

6.5图像重建速度：≥65幅/秒（提供产品技术白皮书证明）

6.6能量成像最大FOV：≥50cm（提供产品技术白皮书证明）

6.7图像重建矩阵（非显示矩阵）：1024×1024（提供产品技术白皮书证明）

7、图像质量

7.1 ▲X/Y轴空间分辨率（MTF=0%）：≥21 lp/cm

7.2 ▲Z 轴空间分辨率（MTF=0%）：≥21 lp/cm 

7.3 最小CT值（非扩展CT值）：≤-1000HU 

7.4 最大CT值（非扩展CT值）：≥+3000HU

7.5 拓展CT值范围：-31743~+31743

8、智能影像工作流技术

8.1 机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统：具备
8.2 机架正面内置触摸控制屏数量：2块

8.3 快速定位相技术：具备
8.4 快速扫描框确定技术：具备
8.5 机架内置激光灯：具备
8.6 儿科70kV下的高质量低剂量扫描：具备
8.7 主控台重建基物质图像、单能量图像、虚拟平扫图像功能，并可重建后直接传输到PACS（无需后处理工作站处理）：具备， 提供同型号设备实际使用实拍图片证明
9、高端临床应用技术

9.1 任意心率、心律下冠脉扫描时的心跳数量：1个

9.2 无需心电门控的心脏成像技术：具备，提供同型号设备实际使用实拍图片证明

9.3 任意心律下的心脏前门控轴扫技术：具备
9.4 不用训练屏气即可进行心脏冠脉扫描功能：具备
9.5 任意心率、心律情况下，一站式胸痛三联征扫描功能：具备
9.6 任意心率、心律情况下，一站式心脑联合扫描功能：具备
9.7 不受心率和心律限制的全心运动冻结追踪成像技术：具备
9.8 不受心率和心律限制的心功能成像：具备
9.9 不受心率和心律限制的小儿先心病扫描技术：具备
9.10 心脏最佳时相自动重建技术：具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像， 无需手动选择期相
9.11 负荷心肌灌注成像功能：具备
9.12 四维动态成像技术：具备
9.13 ▲不动床四维动态成像范围：16cm

9.14 ★能量成像技术：具备 

9.15 能量成像最大FOV：≥50cm

9.16 基于原始数据域的双能量成像技术：具备，提供对应证明材料
9.17 单能量图像分析平台：具备
9.18 单能量血管成像功能：具备
9.19 能谱金属伪影消除功能：具备
9.20 能谱曲线归一化比对功能：具备
9.21 新物质标准衰减曲线添加功能：具备
9.22 基物质分析平台：具备
9.23 能谱基物质比对功能：具备
9.24 能谱虚拟平扫功能：具备
9.25 能谱肺栓塞分析功能：具备
9.26 多物质能谱肝脏脂肪分析软件包：具备
10、低剂量扫描技术

10.1 70kV低电压高电流扫描技术：具备，输出电流值≥1000mA 
10.2 80kV低电压高电流扫描技术：具备，输出电流值≥1000mA 

10.3 多模型迭代或混合模型迭代重建算法：具备
10.4 多模型迭代技术相当于降低剂量效能：≥80%
11、深度学习图像重建技术：具备

12、高级图像后处理工作站

12.1 与CT整机同品牌高级图像后处理工作站：≥2套

12.2 计算机内存：≥128GB

12.3 CPU主频：≥8×3.0GHz

12.4 显示器尺寸：≥27寸

12.5 显示器数量：≥2台

12.6 计算机硬盘容量：≥8TB
12.7工作站图像存储数量：≥4000000幅（512×512矩阵）

13、高级图像后处理软件及功能

13.1 实时多平面重建 MPR：具备

13.2 三维重建：具备
13.3 容积渲染成像：具备
13.4 最大及最小密度投影：具备
13.5 透明显示：具备
13.6 电影功能：具备
13.7 三维容积测量评估：具备
13.8 血管分析：具备
13.9 心脏分析：具备
13.10 冠状动脉钙化分析：具备
13.11 冠状动脉钙化程度自动评估：具备
13.12 冠脉年龄自动评估：具备
13.13 单支血管标准评分软件：具备
13.14 冠脉血管基本评分软件：具备
13.15 冠状动脉血管分析软件：具备
13.16 各枝冠状动脉自动探查命名功能：具备
13.17 冠状动脉横断面自动显示功能：具备
13.18 冠脉中心线编辑功能：具备
13.19 智能血管狭窄分析和测量：具备
13.20 冠脉狭窄程度自动评估：具备
13.21 冠脉轮廓线显示及编辑功能：具备
13.22 冠脉直径轮廓曲线自动显示：具备
13.23 冠脉斑块定性显示功能：具备
13.24 冠脉斑块分析软件：具备
13.25 斑块透镜显示功能：具备
13.26 心功能分析软件：具备，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估
13.27 自动探查各期相心肌：具备
13.28 心脏瓣膜运动模式观察：具备
13.29 心肌质量评估软件：具备
13.30 心肌组织17分段牛眼图分析软件：具备
13.31 冠脉分布彩色地形图：具备
13.32 高级神经灌注分析软件：具备
13.33 高级肿瘤定量测量软件：具备
13.34 高级结肠分析软件：具备
13.35 单能量图像重建功能：具备
13.36 能谱曲线功能：具备
13.37 能量成像结石成分分析功能：具备
13.38 能量成像痛风分析功能：具备
13.39 能量成像增强血管去骨功能：具备
13.40 能量成像肺血管分析功能：具备
13.41 能量成像肺灌注分析功能：具备
13.42 能量成像钙化分析功能 ：具备
13.43 能量成像心肌灌注分析功能：具备
13.44 虚拟平扫功能：具备
13.45 能量成像脑出血分析功能：具备
13.46 能量成像骨髓分析功能：具备
14、 附属产品及售后
★14.1 CT机房、操作室、设备间装修交钥匙工程（包括辐射防护相关检测及费用、弱电布线6类屏蔽双绞线4个），须提供承诺函，格式自拟。
14.2 CT机房（5匹）、操作室（1.5匹）空调各一套
14.3 计算机不间断电源UPS（包括主机、工作站）
14.4  CT高压注射器(参数需求见附件1)

★14.5  售后质保期≥5年（整机免费保修期,含球管、探测器等所有部件,保修期内球管不限使用秒次）。

14.6  CT机房内外可录制摄像头12个高清带存储功能
14.7  转运床1个（参数需求见附件2）

14.8  除颤仪及心电监护设备各1套（参数需求见附件3-4）

14.9  防护物品（0.5当量的铅帽、铅围脖、铅毯、铅衣、铅眼镜）及铅衣架2套

14.10 PACS接口及费用3个
14.11原厂高级工作站、软件必须是最新版本，能够与医院现行信息系统及数据平台无缝对接（本次招标费用含本系统与所有已运行及正在实施系统的接口相关费用暨第三方接口费。软件终身免费提供与所有接口，服务期及续保期内不再收取任何其他费用）。

根据使用科室需求外部系统联接要求包含但不仅限于：实现与HIS系统集成接口、EMR电子病历集成接口、PACS医学影像系统集成接口，LIS信息系统接口、CA平台接口、互联网医院接口、移动护理系统接口、院感系统集成接口、合理用药系统集成接口、智慧门诊系统接口、重症系统接口、体检系统接口、成本核算系统接口等等所有医院信息系统需要连接的软硬件接口；提供与数据平台接口、电子健康卡接口、与病案无纸化系统接口、与银医系统接口，（包含以上所有接口的第三方接口服务费暨双方对接所需的全部软件改造实施等费用）。

14.12 空气消毒机（参数需求见附件5）

14.13 肺动脉CTA的AI辅助诊断软件（参数需求见附件6）

14.14 CT心脏定量后处理分析工作站1套（参数需求见附件7）

附件1

CT三通道管路式注射器参数

1.主控制器电源：交流198～242V，频率50 ± 1HZ，980VA

2.注射压力：最大330psi

3.通道数：三通道

4.注射速率：0.1-10ML/S，步距0.1ML/S

5.造影剂/生理盐水容量：造影剂50-1000ML，最大为2×500ML，盐水最大为1×1000ML

6.超压停止及降速切换：用户可根据实际情况选择超压先降速后停止还是超压立即停止

7.空气报警：支持

8.左右两路造影剂自动切换：支持

9.自动上下管路：支持

10.操作界面：≥15寸触摸屏

11.注射程序：可储存2000个可编程的注射程序

12.注射剂量显示：操作界面实时显示剩余剂量并自动刷新剩余液量

13.注射时间显示：操作界面实时显示已注射时间

14.滚子泵技术：自主创新的滚子泵单向传输技术，精准控制造影剂及生理盐水注射

15.防气泡技术：超声波传感器

16.注射/排气方式：直接插入造影剂瓶，无需针筒，无需开瓶、抽液，机器自动排气

17.配备磁吸托架：磁吸托架，旋转90度取瓶更加方便，无需拨动卡扣

18.数据传输：线缆/无线蓝牙可选

19.铝合金加热护套：可选配加热护套，安装拔取药瓶更加方便，加热护套无需开罩

20.保持血管扩张KVO功能：≥3ml/分钟, ≥1ml/20秒（生理盐水）

21.注射相位：最高支持12相注射程序

22.配套耗材：I型400mm

23.扫描室外控制：支持

24.程序保存及调用：支持

25.相位间延时：0-1000s

注射相位：最高支持11相注射程序

27.副屏试注射功能：支持

28.一键自动备妥功能：智能一键即可完成备妥达成可注射状态，无需记忆复杂操作步骤

29.盐水备份：造影剂不够，则补充相应盐水，保证造影成功率

30.换药动作感应：三路感应，可感知操作人员是否进行药瓶更换

31.磁吸托架，换药动作感应： 三路感应，感知操作人员是否进行换药，智能排气

32.智能信息化注射报告系统：全感知自动抓取患者信息，根据患者信息生成注射方案，注射完成后生成注射报告，自动上传pacs；全程无需技师操作注射器屏幕 

33.混合注射功能：支持造影剂/盐水按比例混合，混合比例5%-95%

34.智能助手支持:可全自动连接内外管，并完成排气及管路充注，自动达到注射状态；同时可感应外管是否连接，防止误操作，降低风险

35.质保期≥5年

附件2

转运床技术参数

1、转运床规格：≥2020mm×740mm×580-880mm。

2、床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，背板最大倾斜角度：0-60°床面两侧带有ABS工程塑料旋转护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用。

3、丝杆采用4.5#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

4、输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ19不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为≥3个；

5、床体配带氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关

6、该车底座采用合金压铸成型，配≥5寸高级人造橡胶静音中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观。

7、床体有心肺复苏位快速释放把手。

8、防水布面，可拆洗；高弹椰棕棕丝，有透气功能。高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒无味、无害。

9、床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

10、质保期≥5年

附件3

除颤监护仪技术参数

1.重量≤5kg（标配，含电池）。

2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.支持中文操作界面。

5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。

体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

12.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

17.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

18.配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

19.配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

20.配置基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

21.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

22.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

23.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

24.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

25.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

26.支持ST/QT实时分析。

27.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

28.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

29.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。

30.脉率范围：20-300bpm。

31.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

32.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

33.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

34.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

35.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

36.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

37.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

38.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

39.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

40.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

41.支持设备状态指示灯用户检测。

42.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

43.支持自检放电能量精度显示和打印。

44.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

45.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

46.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 48.关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米-1.0米跌落冲击。

47.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

48.中标后须提供本地化服务，须提供承诺函 
49.配套设施:急救车1台

50.质保期≥5年

附件4

心电监护仪技术参数

1.整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计；

1.2、配置提手,方便移动；

1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥10通道波形显示；

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏；

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能；

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作；

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料；

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装；

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image2.png]


, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料；

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料；

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料；

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，提供厂家手册证明材料；

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供厂家手册证明材料；

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%，提供厂家手册证明材料；

1.15、监护仪可升级实现有创心排C.O,二氧化碳CO2监护，及12导联静息分析，提供注册证证明文件。

2.监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测；

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，，提供注册证证明材料；

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料；

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料；

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料；

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析；

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料；

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料；

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料；

2.14、提供辅助静脉穿刺功能；

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图；

3.系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则；

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图；

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

3.6、≥1000组NIBP测量结果；

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能；

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘；

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统；

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料；

3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料；

3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料；

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能；

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息；

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘；

3.17、支持升级实现早起预警评分EWS、格拉斯哥昏迷评分、24小时动态血压分析、24小时心电概览 报告、ST Graphic等临床辅助应用；

3.18、售后服务人员不少于8人，提供社保证明及营业执照，以保证维护及时性；

4.每单套增配胸导联线、血氧探头、血压袖带、血压导气管（分体或连体）各1个，另附带一个便携指夹式脉搏血氧仪；

5.质保期≥5年。

附件5
空气消毒机技术参数

1、循环风量 ≥1200m3/h

2、适用体积 ≤150m3

3、输入功率：≤350VA

4、消毒效果：≤65cfu/m3

5、紫外线照射强度为13800uw/c㎡

6、机外紫外线泄露：≤1 uv/cm2

7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3

8、负氧离子释放量：≥6×106个/m3

9、噪音：≤55db

10、外观尺寸： (520*230*1700)mm

11、高强度紫外线杀菌(≥8000h)

12、初效、中效过滤网双重过滤

13、静电去除烟尘及细菌 
14、光触媒(Tio2)、活性碳抗菌除异味

15、质保期≥5年
附件6

肺栓塞CT血管造影图像辅助分诊软件功能及性能要求

	序号
	功能/性能
	具体要求

	1
	肺栓塞CT血管造影图像辅助分析诊断软件
	

	1.1
	医疗器械注册证
	具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，提供产品注册证复印件并加盖公章

	1.2
	肺动脉自动分割
	系统支持自动分割肺动脉，支持在图像中显示肺动脉分割区域的mask标记、轮廓标记

	1.3
	栓子自动检出和分割
	系统支持自动检测和分割肺动脉中的栓子

	1.4
	心室心房自动分割
	系统支持对心脏自动分割，支持在MPR图像中显示心房、心室分割区域mask标记

	1.5
	主动脉自动分割
	系统支持对主动脉自动分割，支持在MPR图像中显示主动脉分割区域mask标记

	1.6
	肺静脉自动分割
	系统支持自动分割肺静脉

	1.7
	检测栓子列表
	支持列表展示栓子检测结果，列表的栓子选中情况与VR图、MPR图、CPR图、SCPR图栓子的选中标记联动

	1.8
	栓子编辑
	支持栓子新增和原有栓子编辑擦偶作

	1.9
	栓子定位
	自动给出栓子位置分布信息，精确至段级肺动脉分支

	1.10
	栓子位置编辑
	系统对栓子分布位置进行编辑修改

	1.11
	栓子删除
	支持单个或批量删除列表中的栓子

	1.12
	栓子体积测量
	自动测量栓子体积并显示

	1.13
	完全闭塞分支定位
	自动检测完全闭塞肺动脉分支位置并给出提示

	1.14
	栓子排序
	系统可以根据栓子所在的位置和栓子体积大小进行排序展示

	1.15
	栓子位置筛选
	系统可以根据栓子所在位置进行筛选展示

	1.16
	栓子VR重建
	系统支持栓子VR重建及显示，可显示/隐藏栓子VR图像

	1.17
	肺静脉VR重建
	系统支持肺静脉VR重建及显示，可显示/隐藏肺静脉VR图像

	1.18
	VR图默认角度配置
	支持自定义配置VR图的默认显示角度

	1.19
	VR裁剪功能
	提供VR裁剪功能，可在VR图上任意裁剪肺动脉、肺静脉、栓子

	1.20
	VR裁剪操作及结果更新
	支持裁剪过程中的撤销、返回和重置操作；提供VR裁剪的同步功能，裁剪后，归档／打印预览中VR图、MIP图同步更新

	1.21
	CPR图显示
	支持叶级肺动脉分支以及所有阳性肺动脉分支CPR图显示，并可360°旋转，支持旋转角度显示

	1.22
	SCPR图显示
	支持叶级肺动脉分支以及所有阳性肺动脉分支SCPR图显示，并可360°旋转，支持旋转角度显示

	1.23
	探针图显示
	支持叶级肺动脉分支以及所有阳性肺动脉分支探针图显示

	1.24
	双向联动功能
	VR图、MIP图、CPR图和SCPR图定位线位置变化联动，且对应横断位视图定位标记和探针图同步改变，自动对应；横断位视图定位标记追踪血管轨迹时，VR图、MIP图、CPR图和SCPR图的血管段定位线同步滑动

	1.25
	血管导航列表
	显示叶级肺动脉分支血管名，一键快捷切换查看

	1.26
	栓子mask标记
	栓子区域在MPR/CPR/SCPR图像中支持用mask进行标识，当前选中栓子和未选中栓子的mask区分颜色显示

	1.27
	栓子轮廓标记
	栓子区域在横断位图像中支持用线条轮廓进行标识

	1.28
	心室测量和评估
	支持自动测量左右心室直径和体积，计算右心室和左心室直径比值和体积比值。支持修改或重新绘制左右心室测量线

	1.29
	血管测量和评估
	支持自动测量主肺动脉和升主动脉直径，计算主肺动脉和升主动脉直径比。支持修改或重新绘制主肺动脉、升主动脉测量线

	1.30
	血栓负荷分数（肺动脉栓塞指数）
	自动基于栓子分布的肺动脉分支和阻塞程度计算显示血栓负荷分数（肺动脉栓塞指数）

	1.31
	归档/打印图像类型选取配置
	可以根据用户习惯对VR图（肺动静脉）、MIP图、CPR图、SCPR图、组合图、MPR图进行选择配置，支持对图像选取规则，比如旋转角度和图像数量进行设置，支持对序列名称进行自定义设置；支持对横断位、冠状位、矢状位的图像数量、层厚以及层间距进行设置；也支持设置心室测量层面、血管测量层面进行归档/打印

	1.32
	栓子层面选取归档/打印
	支持只在有栓子（病灶）的层面选取图像进行归档/打印

	1.33
	MIP Thin最佳角度选取归档/打印
	支持配置智能选取合适的右侧肺动脉斜冠状位和左侧肺动脉斜冠状位MIP Thin图像进行归档/打印，支持设置斜冠状位归档/打印的图像数量、层厚、层间距

	1.34
	MPR最佳角度选取归档/打印
	支持配置智能选取合适的右侧肺动脉斜冠状位和左侧肺动脉斜冠状位MPR图像进行归档/打印，支持设置斜冠状位归档/打印的图像数量、层厚、层间距

	1.35
	归档预览
	支持预览归档序列，支持对图像做平移、缩放、调窗、移位、删除、放大查看操作。支持归档预览自动记忆阅片界面窗宽、窗位的修改结果

	1.36
	报告配置
	支持配置自动在报告中描述病灶情况、分支完全闭塞情况、主肺动脉和升主动脉直径比、右心室和左心室直径比

	1.37
	一键切换其他胸痛应用
	支持在当前应用界面一键切换至其他胸痛分析应用

	1.38
	患者管理
	以列表显示数据，并提示肺栓塞阳性病例，并且基于栓子所在位置提示中央型PE/周围型PE

	1.39
	同屏对比显示
	可同屏显示2次不同时间的肺栓塞检查图像

	1.40
	自动匹配
	根据患者patient ID自动匹配前后两次检查

	1.41
	同步操作
	实现2次检查图像同步阅片（翻页、平移、缩放）操作，提供快捷操作设置，支持同步切换MPR/MIP Thin/MinIP功能；便于用户同步观察同一位置栓子变化情况

	1.42
	生成文本
	自动生成随访结果文本，可编辑、复制

	1.43
	在线随访对比
	支持用户通过本地导入或PACS查询的方式手动添加历史数据，可手动关联同一患者不同patient ID的历史检查数据，对于手动添加的检查数据，可触发在线的随访对比分析

	1.44
	自动配准
	多时间点数据智能配准(适配不同协议、不同层厚、不同体位的肺动脉CTA图像) 

	1.45
	栓子量化对比
	前后片自动量化分析不同血管级别的栓子分布情况，提供整体肺动脉、左右肺动脉、5个叶级肺动脉分支的栓子分布体积对比，展示变化趋势；提供前后片栓子数量、心室直径比、心室体积比、肺动脉和主动脉直径比、血栓负荷分数的量化对比，展示变化趋势

	1.46
	栓子列表联动
	支持同屏显示前后片栓子检出列表，点击目标栓子，前后图像联动定位至配准的同一血管位置，便于查看同一位置栓子变化情况


附件7

心脏后处理软件产品技术参数

	模块
	模块参数

	 3D延迟强化后处理
	3D 帮助心脏磁共振以及电生理医生理解，可视化并定量分析心肌纤维化组织结构。自动侦测心律失常基质，判断心律失常起源点，为射频消融手术提供指导方案，帮助治疗患者

已获认证的国际认可的3D延迟强化后处理软件

应用AI技术提取心脏解剖结构

对心肌纤维化组织进行2D和3D分析

自动分析心外膜下及心肌脂肪

在心内膜与心外膜之间逐层3D可视化分析左心室心肌，帮助医生了解疤痕的透壁性，确定病变类型

全自动3D侦测心室异常传导通路

帮助定位导管消融路径 (心内膜, 内外膜, 内外膜结合)
兼容三维电生理标测与导航系统CARTO 和 Ensite – 用于电解剖标测系统辅助和消融靶点侦测


第三部分货物需求一览表及技术要求备注：
1. 本章节中的参数只作为参考，所投产品若优于招标参数需在投标文件中详细标注出来，并提供检测报告证明，否则评标时可能不被认可
2. 投标文件必须参照第五部分范本格式

3. 如果投标人按照合同提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应提供制造厂家的项目授权或者其他合法取得该产品的证明材料，如不满足将导致投标无效。

4. 提供所投产品全套技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家认可的第三方检测机构供的检测报告为准，未提供有效证明材料的评标时参数可能不被认可。

5. 交货期：合同签订60日内供货。
6. 必须提供产品配置清单

7. 必须制作目录并准确标记页码。
8．报价要求：按人民币报价（到货价）。
10. 付款方式：合同签订支付预付款50%，到货安装支付40%，验收支付5%，尾款5%。
第四部分  合同条款

（仅供参考，以实际签订为准）

伊犁哈萨克自治州友谊医院
（设备名称）

销  售  合  同

甲方（买方）：伊犁哈萨克自治州友谊医院
乙方（卖方）：                             
合 同 编 号：

    年   月   日

销 售 合 同

 甲方：伊犁哈萨克自治州友谊医院
 乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

1、 设备名称、规格（型号）、数量详见下表
	序号
	名称
	品牌
	规格
型号
	单位
	数量
	含税单价
(元)
	合计金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）     元整                 （小写）     元


本合同为固定总价/固定单价，上述合同价格包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。
本合同以人民币计价。
二、制造商及原产地
    制造商：              

    原产地：

三、系统配置：详见附件
四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、售后服务期：

a）交货期：自合同签订之日起     天内（按合同签订之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起     年，乙方承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换，提供整机（包含附件）原厂（免费）保修服务；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、售后服务期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质量保函中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
8、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。

七、付款方式：

1、合同签订支付预付款50%，到货安装支付40%，验收支付5%，尾款5%。

2、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担任何违约责任。
3、乙方银行账户信息：
开户行：                                  
账户名称：                                                
银行账号：                                                    
甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。  
八、包装标准：

1、乙方提供的全部标的物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保标的物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、标的物在运输途中的安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

九、技术参数：乙方负责提供标的物详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该标的物的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该标的物彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试及试运行：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责标的物的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该标的物可以正常试运行。 

3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、在安装调试期间，因物件发生的事故及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任责任。
5、对于合同单价金额不超过50万元的设备，其试运行期限原则上不超过30个日历日；对于单价金额超过50万元的设备，试运行期限原则上不超过60个日历日。

6、在试运行期间，若货物性能未能满足招标文件及合同中所规定的标准，则应视为验收未通过。乙方须退还90%的货款，并对甲方因此遭受的损失承担赔偿责任。

7、若在试运行期间设备出现故障，需更换为同型号的新设备，则试运行时间应重新计算。若更换次数达到两次或以上（含两次），则将不予退还质量保函金。

8、在标的物到达之前，乙方必须提供与生产厂家签订的、针对合同内标的物的     年免费保修协议或合同。若未能提供此文件，则视为乙方未履行合同要求，甲方有权拒绝接收货物。
十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套标的物的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合现行国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关标的物名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、试运行期结束后，甲方标的物使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

4、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。
5、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及招标文件要求，属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：标的物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的标的物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其标的物经过正确安装、合理操作和维护保养，在标的物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、标的物在售后服务期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的标的物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换标的物的售后服务期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方标的物质量原因，导致甲方损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。如因乙方提供的设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其标的物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付标的物的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。
4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

5、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

6、本合同签订后，乙方不得以标的物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

7.乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
十六、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。
十八：质量保函：
1、乙方须出具具有担保资质的公司出具的书面质量保函。

2、乙方须保证标的物质量符合合同约定的技术标准和质量要求。

3、乙方承诺在标的物验收合格后，对标的物进行为期    年的免费保修服务。

4、若标的物在保修期内出现故障及问题，乙方应立即进行修复，直至达到合同约定的质量标准。

5、若因乙方原因导致标的物维修不及时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于修复费用、赔偿损失等。

6、在约定的售后服务期（保修服务期）内未按要求提供相应技术支持时，不予退还质量保函。
6、质量保函自签订之日起生效，至项目验收合格后    年止.

7、保修期结束后，由甲方出具保修期内标的物及售后服务评价，符合要求的正常退还质量保函金，不符合要求的不予退还质量保函金。
十九、其它：

1、 合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、招标文件、谈判文件、招投标备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字且加盖单位公章或合同专用章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。
	甲方：伊犁哈萨克自治州友谊医院
	乙方：

	
	

	甲方法人：
	乙方法人：

	（签字）
	（签字）

	
	

	甲方代表：
	乙方代表：

	（签字）
	（签字）

	
	合同专用章：

	
	

	
	单位地址：

	
	

	合同专用章：
	单位电话：

	
	维修工程师电话：

	单位地址： 
	开户行：

	单位电话：
	帐号：

	合同签订时间：    年   月   日
	合同签订时间：    年   月   日


第五部分  范本格式

1． 投 标 书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述电子投标文件。
（1） 开标一览表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 投标保证金，形式（    ），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价       （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
　投标人名称（盖章）：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

1.1不参与围标串标承诺书
为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。
二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。
四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。
投标单位：                           （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
                                    年   月   日
1.2供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。
二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。
六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。
七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。
投标单位：           （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
                                         年   月   日
　2．开标一览表
项目名称：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	序号
	产品名称
	投标产品信息（应与医疗器械注册证或备案证信息一致）
	投标报价
（元）
	投标

保证金
	质保期
	交货期
	备注

	
	
	投标产品注册或备案名称
	投标产品注册或备案证号
	型号规格
	生产厂家
	产地
	数量
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：元


投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　
注：1、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
    2、国产设备按人民币报价（到货价）。
分项报价表

项目名称：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	制造商
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它相关费用
	
	
	
	
	
	

	合计金额（与投标总价一致）


投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：一个标的为一项，禁止拆分零件报价。

3．技术参数、功能偏离表

项目名称：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

说明：对应招标文件第三部分逐项填写，“投标规格”一栏应如实反映投标产品参数，不得复制招标文件内容，不得虚假应标，否则将视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

4．商务条款偏离表

项目名称：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　

投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

5.1法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标人名称：    （加盖投标人公章）
年   月 
5.2法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
投标单位名称（盖章）：
年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。
6．制造商出具的授权函或者其他合法取得该产品的证明材料（格式自拟）
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

7．业绩表

8．资格证明文件

1、内容见“投标人须知附表”，必须按要求完整提供。

9．提供项目实施方案、售后服务方案、质保年限、交货期等

10．投标单位(投标人)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

1、 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。

4、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位名称（盖章）：　　　　　　　                      

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：
11．其他招标文件要求提供内容（如配置清单、厂家白皮书、检测报告、承诺函等） 
 12．监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函等（如有）。
（1）监狱企业证明文件（格式自拟）
（2）残疾人福利性单位声明函
本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的
                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                                        日  期：
（3）中小企业声明函（货物）
中小企业声明函(（货物)）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

                      企业名称（盖章）：

                      日期：  

11．关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附表一：退保证金的函

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

项目名称：                                        

项目编号与包号：

投标保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证（或基本存款信息）、企业开票信息（标注专票或者普票）以及保证金转账汇款凭证附在电子版投标文件最后一页，成交（中标）结果公示期满后在3～5个工作日内，将投标保证金电汇至投标单位的基本账户。
退保证金联系人：叶哲18199318986。
