沁县人民医院部分医疗设备购置项目

招 标 文 件

项目编号：1404302026AGK00007

项 目 名 称：沁县人民医院部分医疗设备购置项目

# 采   购   人：沁县人民医院

# 采购代理机构：山西天祥通工程项目管理有限公司

二○二六年四月

目  录

第一部分 招标公告 	1

第二部分 投标人须知前附表 	4

第三部分 投标人须知 	14

第四部分 评标标准和评标方法 	32

第五部分 采购需求 	41

第六部分 拟签订的合同文本 	53

第七部分 投标文件格式 	69

# 第一部分 招标公告

项目概况 沁县人民医院部分医疗设备购置项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年05月08日15:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：1404302026AGK00007

项目名称：沁县人民医院部分医疗设备购置项目

预算金额（元）：1600000.00

最高限价（元）：1600000.00

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 简要概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板便携式心电图机 | 65 | 台 | 根据工作需要，拟采购一批平板便携式心电图机 |  |
| 2 | 全自动尿液分析系统 | 1 | 台 | 主机、预存盘与回收盘模块、回收桥、软件系统组成 |  |
| 3 | 中央监护系统(一拖四) | 1 | 套 | 医用中央监护系统设备购置；具体采购服务范围及所应达到的具体要求，以招标文件中采购需求的相应规定为准。 |  |
| 4 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 台 | 容量≥650L |  |

备注：

①范围包括：货物的供应、运输和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应要求为准。

②所有采购内容各项标准应当符合国家强制性标准，并满足采购人需求。

合同履约期限：签订合同后3个月内，完成所有设备的供货、安装、调试、验收工作，确保设备正常投入使用。

质量标准：设备质量符合国家相关医疗器械标准、本采购需求及投标文件承诺；若设备质量不符合要求，采购人有权拒收，供应商需在5个工作日内更换合格设备，并承担由此产生的一切费用。

交货地点：沁县人民医院，设备验收合格前，由中标人负责保管，若发生损坏、丢失，供应商需无偿更换或补货。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行政府采购相关政策，本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

投标人提供①投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产许可证和经营备案凭证；所投产品属于三类医疗器械须提供生产许可证和经营许可证。

②投标人属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于三类医疗器械提供经营许可证，二类医疗器械的须提供经营备案凭证，一类医疗器械可不提供。

③本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械的提供一类备案凭证。

## 三、获取招标文件

时间：2026年04月10日至2026年04月17日，每天上午 00:00 至 12:00，下午12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月08日15:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月08日15:30

开标地点：长治市潞州区英雄中路艾扉酒店305室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理 ”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及国家发展和改革委员会文件（发改价格〔2011〕534 号）的规定收取。

代理费收费金额（元）：/

## 七、联系方式

### 1.采购人信息

名    称：沁县人民医院

地    址：山西省沁县胜利路211号

联系方式：0355-7022644

### 2.采购代理机构信息

名称：山西天祥通工程项目管理有限公司

地址：长治市潞州区英雄中路艾扉酒店304室

联系方式：0355-3333396

### 3.采购代理机构信息

项目联系人：李女士

电话：0355-3333396

# 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 沁县人民医院部分医疗设备购置项目 |
| 2 | 项目编号 | 1404302026AGK00007 |
| 3 | 本项目预 算金额及 最高限价 | 预算金额：1600000.00 元 最高限价：1600000.00 元 注：投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则投标无效。 |
| 4 | 是否允许 联合体投标 | 是 否 |
| 5 | 投标文件 份数、上传 截止时间 及解密时 间 | 1.投标文件份数： 投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件1份。 2.上传截止时间： 2026年05月08日15点30分止。 3.解密时间： 自2026年05月08日15点30分至2026年05月08日16点00分止，解密时长30分钟。 解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件。 |
| 6 | 投标人应 提交的资 格证明文 件 | *1.提供投标人信用承诺书 长治市政府采购投标人信用承诺函（见“投标文件格式 ”）； *2.提供营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明 提供营业执照等证明文件； *3.提供基本户开户许可证或基本存款账户信息提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息； *4.投标保证金凭证 须提供投标保证金提交凭证扫描件（须加盖投标人公章）。 投标保证金金额及提交要求： 保证金金额：16000.00元（壹万陆仟元整）； |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
|  |  | 投标人应在上传投标文件截止时间前，将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由投标人开出；采用网银转账的，由投标人通过本单位公户转出；采用汇票、本票提交的，须从投标人的公户开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出。 账户信息如下： 收款单位全称：山西天祥通工程项目管理有限公司 开户行：山西泽州农村商业银行股份有限公司前进支行 账号：505471010300000066004 行号：402168000518 注：（1）投标人提交投标保证金时，须在凭单用途栏中注明项目名称、编号（可缩写）。 （2）未按要求提交投标保证金或未足额提交投标保证金或未在开标时间之前到账的，均将被视为无效投标。 *5.特定资格 ①投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产许可证和经营备案凭证；所投产品属于三类医疗器械须提供生产许可证和经营许可证。 ②投标人属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于二类医疗器械的须提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。 ③本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械的提供一类备案凭证。 6.投标人需提交的其他资格证明文件。 注： （1）第1-5项加*资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 （2）以上所有资格证明文件均需加盖投标人数字证书电子CA章。 |

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 投标人应提 交的商务、技术文件 | *1.法定代表人（负责人）身份证明书（见“投标文件格式 ”）； *2.法定代表人（负责人）授权委托书（见“投标文件格式 ”）；若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供； *3.投标函（见“投标文件格式 ”）； *4.开标一览表（投标报价一览表） (见“投标文件格式 ”)； *5.商务条款响应表(见“投标文件格式 ”)； *6.技术、服务要求响应偏离表(见“投标文件格式 ”)； 7.政策性要求(见“投标文件格式 ”)； 8.投标文件递交截止日近三年内完成的同类项目合同案例(见“投标文件格式 ”)； 9.项目团队人员组成(见“投标文件格式 ”)； 10.企业简况(见“投标文件格式 ”)； 11.技术、服务方案（ “格式自拟 ”）； 12.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。 加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 |
| 8 | 政府采购 相关政策要 求 | 1.本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单 ”政府强制采购产品的要求： （1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单 ”范围内的产品； （2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品、环境标志产品品目清单 ”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单 ”范围以外的产品； （3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单 ”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。 2.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 |

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3.投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》 投标人参加本次活动，如涉及上述1-3项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。 4.中小企业参加本项目投标要求： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，服务由中小企业提供或货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在本项目中满足采购需求、质量相等的情况下，对属于小微企业给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。 （1）参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。若提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； |

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 （3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 6．监狱企业参加本项目： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 7.本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准 （1）投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品5%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 （2）投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 |

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 8.本项目涉及绿色产品及评审标准 （1）本项目列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报《节能产品政府采购品目清单》（以财政部、发展改革委最新发布版本为准）中的强制节能产品，同时须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》；本项目不接受非强制节能产品投标。 （2）本项目列明的优先采购绿色产品标的物，投标人可选择投报以下产品：①《节能产品政府采购品目清单》中的非强制类节能产品；②《环境标志产品政府采购品目清单》（以财政部、生态环境部最新发布版本为准）中的环境标志产品；③清单以外符合国家绿色产品标准的产品。 （3）当投标人所投产品属于本文件约定的优先采购绿色产品范围且符合下列条件之一的，享受价格折扣政策优惠： ①投报《节能产品政府采购品目清单》非强制类产品的，提供有效期内的节能产品认证证书扫描件； ②投报《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，提供有效期内的环境标志产品认证证书扫描件； ③投报清单外绿色产品的，提供国家确定的认证机构出具的有效期内的绿色产品认证证书扫描件。 ④符合上述条件的投标人，须如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见“投标文件格式 ”章节），经评审确认后给予5%的价格扣除。 注：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等主体，严格落实政府采购优惠政策，其享有的中小企业价格扣除（或扶持）政策与本条款绿色采购价格扣除优惠措施可分别计算、叠加执行，具体叠加计算方式以财政部及项目属地财政主管部门最新政策文件为准。 9.采购单位应按照《财政部 工业和信息化部 生态环境部 国家能源局关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2022〕 19号）及后续更新政策的有关要求实施本项目数据中心相关采购活动。 |

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标人所投数据中心相关设备（含服务器、存储设备、网络设备等）及运维服务，须符合节约能源、环境保护和资源循环利用的要求；其中涉及大型、超大型数据中心采购的，所投产品及服务应全部达到《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》规定的技术指标和要求。 投标人须如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见“投标文件格式 ”章节），承诺内容包括但不限于产品技术参数、能效指标、环保性能等符合绿色数据中心标准，若经查实承诺虚假，将视为无效投标并承担相应法律责任。 - 10.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予5%的扣除。 - 11.投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。 - 12.投标单位应按照《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及后续更新政策的有关要求响应本项目相关采购活动。 注： 如所投标包是专门面向中小企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的标包，相应内容应作为资格证明文件一并提交，否则投标无效。 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止之日起计算） |
| 10 | 评标委员会构成 | 评标委员会由5人组成，从山西政府采购平台专家库管理系统中随机抽取。其中经济、技术等方面的专家4人，采购人代表1人。 |
| 11 | 推荐中标候选人 | 本项目采用综合评分法，采购人授权评标委员会按有效投标人评审后得分由高到低推荐1名中标候选人。 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照投标人技术评分由高到低推荐1名中标候选人。 |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 12 | 现场勘查 | 不组织 |
| 13 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 14 | 是否允许分包 | 否 |
| 15 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 16 | 代理服务费 | 代理服务费由中标人支付，代理服务费参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及国家发展和改革委员会文件（发改价格〔2011〕534号）的规定收取。 收款单位全称：山西天祥通工程项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司晋城文昌支行 账号： 146748677448 行号： 104168040158 具体计算方式如下。 类型 成交金额 费 率; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. |
| 17 | 政采智贷 | 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标单位，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的投标人，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |

## 电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制 | 1.1 投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2 在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的 PDF 格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立 PDF 格式文档，在投标人具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 1.3 电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1 在招标文件规定的投标文件上传截止时间，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2 电子投标文件解密时间：30 分钟 2.3 电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子 CA 登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入 CA 密码→开始下载→解密完成。 2.4 因设备原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2）投标人使用非本次投标加密用CA 数字证书解密的； （3）投标人使用的 CA 数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1 本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。根据《山西省财政厅关于全面推进政府采购全流程电子化工作的通知》（晋财 |

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 购[2023]44 号）的要求：遇到断网断电等紧急情况时，各级集中采购机构、政府采购代理机构应当根据应急预案进行处置。当启动应急预案仍无法保证电子化交易活动在公平、公正和安全情况下开展时，应当中止电子化采购活动，及时报告本级财政部门，并保留相关证明材料备查。 3.2 应急预案：出现下列情形之一的，采购人应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人应当依法废标。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

# 第三部分 投标人须知

## 一、总则

### 1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

### 2. 定义

2.1 采购人：指依法进行本次招标活动的采购单位，即：沁县人民医院。

2.2 采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构，即：山西天祥通工程项目管理有限公司。

2.3 投标人：指响应本招标文件规定并按期提供投标文件参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5 货物：指投标人按招标文件采购需求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6 服务：指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.7 招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约邀请，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.8 投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

### 3.合格投标人的条件

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购服务的投标人。需按投标人须知前附表第 6 项要求提供有效资格证明文件。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 关于是否允许联合体投标（见前附表第 4 项）。

3.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.5 关于中小企业参与投标

中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

规定的投标人。中小企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

3.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 4.合格的服务

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 5.投标费用

投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 6.招标要求

6.1 投标人所提供的服务内容与服务技术方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本《招标文件》的要求且按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2 采购代理机构或者采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人前附表第 12、13 项。而无论本项目（包）是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

### 7.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

### 8.解释权

8.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

8.2 当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。

8.3 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

## 二、招标文件

### 9.招标文件的内容

9.1 招标文件由下列七部分内容组成：

| 第一部分 | 招标公告 |
| --- | --- |
| 第二部分 | 投标人须知前附表 |
| 第三部分 | 投标人须知 |
| 第四部分 | 评标标准和评标方法 |
| 第五部分 | 采购需求 |
| 第六部分 | 拟签订的合同文本 |
| 第七部分 | 投标文件格式 |

9.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 10.招标文件的澄清和修改

10.1 澄清、修改时间：提交投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少 15 日前，在中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足 15 日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交（上传）投标文件的截止时间。

10.2 澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

10.3 投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，采购人或采购代理机构应当在收到投标人的质疑后 7 个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4 澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

10.5 招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国山西政府采购网）以澄清公告的形式予以公布，投标人有义务自行查收。

## 三、投标文件

### 11.投标文件的语言和计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件、图纸中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

11.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人全称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

### 12.投标文件的组成及相关要求

12.1 投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成

资格证明文件：指投标人提交的证明其有资格参加本项目（包）投标的证明文件。

商务技术文件：指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的

技术、服务符合本招标文件规定和政策性要求的证明文件。

投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。前附表第 6 项资格证明文件、第 7 项商务技术文件中的加“* ”项、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质性响应招标文件要求，将作无效投标处理。

12.2 投标文件其他要求

12.2.1 编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第七部分要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

12.2.2 格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式 ”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。

12.2.3 投标文件加密

系统中上传的电子投标文件须使用数字电子 CA（单位、法人或个人）进行加密。

12.3 投标保证金

12.3.1 本项目是否需要提交投标保证金（详见前附表第 6 条第 4 款）。如需提交，投标人应按前附表第 6 条第 4 款规定的提交方式在规定时间内足额提交投标保证金，否则投标无效。

12.3.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.3 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

12.3.4.1 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

12.3.4.2 除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

12.3.4.3 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

12.3.4.4 投标有效期内撤回投标文件的；

12.3.4.5 招标文件规定的其他情形。

12.4 投标报价

12.4.1 所有投标报价均以“人民币元 ”为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于购买的服务等所有相关费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

12.4.2 投标人应按报价要求的内容及其他事项认真填报开标一览表（投标报价一览表）。

12.4.3 投标人投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。

12.4.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

12.4.5 本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

### 13.投标内容填写说明

13.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2 招标文件有固定格式要求的，应按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；不准有空项、缺项；无相应内容可填的项，填写“无 ”、“未测试 ”、“没有相应指标 ”、“/ ”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

13.3 开标一览表（投标报价一览表）为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

13.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.5 因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

13.6 投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定 ”的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评标委员会有权决定对该投标予以拒绝。

### 14.投标文件的有效期

14.1 本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第 9 项。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

14.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

14.3 如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

### 15.投标文件的签署及规定

15.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

15.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章 ”、“ 印章 ”、“公章 ”等处均仅指与投标人全称相一致的电子 CA 章，不得使用其它（如带有“专用章 ”等字样）的印章，否则按无效投标处理。

15.3 投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）或签署个人电子 CA 章、加盖投标人电子 CA 章，否则作为无效投标处理。

15.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人电子 CA 章。

15.5 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 四、投标文件上传截止时间、解密及其他

### 16.投标文件上传截止时间

投标人应当在招标文件要求上传投标文件的截止时间前（详见前附表），将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统 ”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。

### 17.投标文件解密

17.1 采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子 CA 进行解密（可远程解密）。

17.2 由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未递交投标文件，投标无效。

17.3 解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

17.4 在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足法定数量时，不得进行下一步评审程序。

### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1 投标人在递交（上传）截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统 ”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

18.2 补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

18.3 在递交（上传）截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。

## 五、开标

### 19.开标及其有关事项

19.1 上传投标文件截止时间后，由采购代理机构在开标现场发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。

19.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

19.3 解密结束后，投标人在“政采云系统 ”中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果。

19.4 开标一览表（投标报价一览表）中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致等情形的，均将导致投标无效。

19.5 投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

19.6“报价结果 ”随招标文件一并存档。

## 六、评标程序和要求

### 20.组建资格证明文件审查小组和商务技术评标委员会

20.1 组建资格证明文件审查小组

开标时由招标代理机构（或招标人）对投标人进行资格审查；未通过资格审查的投标人为无效投标。

20.2 组建评标委员会

20.2.1 采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共五人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。

20.2.3 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20.2.4 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2.5 评审专家由采购代理机构从山西政府采购平台专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.2.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

20.2.7 无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.2.8 采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

### 21.评审

评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

21.1 资格证明文件的评审

21.1.1 解密结束后，采购人代表依法按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法 ”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否为符合招标 文件要求的合格投标人。合格投标人不足 3 家的，不得进入商务技术评审。

21.1.2 对前附表第 6 项中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

21.1.3 投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

21.1.4 对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

21.1.5 采购人或采购代理机构对投标人的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与招标文件一并存档。

21.2 商务技术文件的评审

21.2.1 评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，只依据投标人在“政采云系统 ”中提交的电子投标文件。

21.2.2 评标委员会对 3 家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件按照招标文件确定的“评标标准和评标办法 ”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。

21.2.3 满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指投标人的商务技术文件中不存在不符合招标文件要求的情形，或经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

21.2.4 细微负偏差是指在实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

21.2.5 重大偏离指商务技术文件中存在不符合招标文件要求的情形，或存在限制采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

（1）对“投标人须知前附表 ”第 7 条中带*号的商务技术指标未实质性响应的；

（2）未按招标文件的规定签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（4）执行标准、合同履行期限、验收要求等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

（5）不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

21.2.6 重大偏离不允许在开标后修正。

21.2.7 如果投标人的商务技术文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.8 对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“政采云系统 ”以电子形式向投标人发出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.9 投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云系统 ”做出回复，并加盖电子 CA 章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

21.2.10 评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

21.3 报价审核

21.3.1 根据本文件第四部分“评标标准和评标方法 ”对投标报价进行符合性审查。

21.3.2 投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（投标报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（投标报价一览表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（投标报价一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.3.3 经审查，合格投标人数量符合法定投标人数量时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照招标文件中确定的优惠率，对其投标报价进行调整后，形成各投标人最终评标价格。

21.3.4 采用综合评分法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.5 存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）未在开标一览表（投标报价一览表）中加盖电子 CA 章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“政采云系统 ”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.3.6 经审查，合格投标人数量不符合法定投标人数量时，需依法重新组织招标活动。

21.4 对投标人的商务技术文件进行比较和评价

21.4.1 评标委员会对投标文件的比较和评判，只依据投标人的商务技术文件内容本身（除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求，如需提供样品或演示内容等外），不依据任何外来证明。

21.4.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标标准和评标方法，对 3 家及以上符合性审查合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 22.评审复核

22.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

22.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 23.确定中标候选人名单和中标人

23.1 确定中标候选人顺序

23.1.1 采用综合评分法的，采用下列原则：

23.1.1.1 按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

23.1.1.2 综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.1.3 综合得分且投标报价相同的并列，投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，第一中标候选人按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

23.1.1.4 评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐 1名中标候选人，并经采购人委托，依据本招标文件“推荐中标候选人 ”原则推荐中标候选人。

### 24.编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单、经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.3 评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。

### 25.评标过程保密

25.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

### 27.无效投标与无效评标

27.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.3 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 28.采购项目终止与处理

28.1 采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后 5 个工作日内，退还所收取的投标保证金。

28.2 公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

28.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 29.中标结果公告

29.1 采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

29.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3 中标公告期限为 1 个工作日。

### 30.中标通知

30.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.3 中标通知书是合同的组成部分。

### 31.中标服务费

31.1 收费标准

采购项目代理服务费由中标人支付，代理服务费参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980 号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）及国家发展和改革委员会文件（发改价格〔2011〕534 号）文件的规定收取。

31.2 中标人在中标公告发出两个工作日内，向采购代理机构一次性付清中标服务费。

## 七、签订合同

### 32.签订合同

32.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出后10日内签订政府采购合同，最长不得超过30日，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

32.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的 10%。

32.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.5 中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

32.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.7 中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起 2 个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。

## 八、保密和披露

### 33.保密

33.1 潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 34.披露

34.1 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

34.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

### 35.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑

35.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前提出。

35.3 投标人应对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过政府采购平台进入“项目质疑管理 ”栏目向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.5 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

35.6 投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式： DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。质疑函应当包括以下主要内容：

35.6.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.6.2 质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

35.6.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.6.4 事实依据；

35.6.5 必要的法律依据；

35.6.6 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。

35.7 质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文。

35.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

35.8.1 未在有效期限内提出质疑的；

35.8.2 所提交材料未明示属于质疑材料的；

35.8.3 质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权委托人签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；

35.8.4 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

35.8.5 质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

35.8.6 质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

35.8.7 投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

35.8.8 其它不符合受理条件的情形。

35.9 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

35.10 投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

35.11质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.12 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

35.12.1 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

35.12.2 对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

35.12.3 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

35.13 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管部门投诉。

# 第四部分 评标标准和评标方法

## 一、资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 具有独立承担民事责任的 能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年 内，在经营活动中没有重大 违法记录 |  |
| 2 | 营业执照 | 营业执照或事业单位法人 证书或执业许可证或自然 人有效的身份证明 | 提供营业执照等证明文件 |
| 3 | 基本资质 | 基本户开户许可证或基本存款账户信息 | 提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息 |
| 4 | 基本资质 | 对投标人提交的投标保证金的符合性进行审查 | 提供投标保证金提交凭据； 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 5 | 特定资格 | 投标人提供①投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产许可证和经营备案凭证；所投产品属于三类医疗器械须提供生产许可证和经营许可证。②投标人属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于二类医疗器械的须提供经营备案凭证， | 投标人提供①投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产许可证和经营备案凭证；所投产品属于三类医疗器械须提供生产许可证和经营许可证。②投标人属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于二类医疗器械的须提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。③本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械的提供一类 |

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。③本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械的提供一类备案凭证。 | 备案凭证。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 资格审查注意事项： 资格审查小组判定某投标人未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过资格审查。 |  |  |  |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

## 二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 提供投标人法定代表人（负责人）身份证明文件； 证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子 CA 章。否则，投标无效。 |
| 2 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表 人（负责人）授权委托书证 明文件的符合性、完整性进 行审查 | 提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料； 证明文件须内容完整、有效、签署符合要求、加盖电子 CA 章。否则，投标无效。 |
| 3 | 商务资信 | 对投标人提供的投标函的符合性、完整性进行审查 | 提供投标函； 投标函须内容完整、签署符合要求、加盖电子 CA 章。否则，投标无效。 |
| 4 | 报价 | 对投标人提供的开标一览 表的符合性、完整性进行审 查 | 提供开标一览表； 开标一览表须内容完整、签署符合要求、加盖电子 CA 章。否则，投标无效；开标一览表存在有超出本项目（或包）最高限价等情形的，投标无效； 报价存在有可选择或可调整报价的，投标无效。 |

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 商务资信 | 对投标人提供的商务条款 响应表的完整性、符合性进 行审查 | 提供商务条款响应表； 响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子 CA 章。否则，投标无效。 |
| 6 | 技术 | 对投标人提供的技术、服务 响应偏离表的完整性、符合 性进行审查 | 提供技术、服务响应偏离表； 偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子 CA 章。否则，投标无效。 |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2.审查时，存在第三部分投标人须知第 27 条无效投标的情形的，按无效投标处理。

## 三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

### 1.企业性质评审标准

依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物或服务满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

### 2.落实政府采购政策性要求的评审标准

2.1 本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单 ”政府强制采购产品的要求：

（1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单 ”范围内的产品；

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品、环境标志产品品目清单 ”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单 ”范围以外的产品；

（3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单 ”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

2.2 采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采

购的其它软件必须为正版软件。

2.3 投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

投标人参加本次活动，如涉及上述 2.1-2.3 项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。

2.4 中小企业参加本项目投标要求：

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的通知、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （晋财购〔2022〕6 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，服务由中小企业提供或货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在本项目中满足采购需求、质量相等的情况下，给予小微企业 15%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

（1）参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。若提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.5 残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予 15%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 2.7 本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

## ①投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品

或创新服务的，在评审时，享受投报产品 5%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

## ②投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新

服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

## ③创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

## 2.8 本项目涉及绿色产品及评审标准

（1）本项目列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报《节能产品政府采购品目清单》（以财政部、发展改革委最新发布版本为准）中的强制节能产品，同时须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》；本项目不接受非强制节能产品投标。

## （2）本项目列明的优先采购绿色产品标的物，投标人可选择投报以下产品：

①《节能产品政府采购品目清单》中的非强制类节能产品；②《环境标志产品政府采购品目清单》（以财政部、生态环境部最新发布版本为准）中的环境标志产品； ③清单以外符合国家绿色产品标准的产品。

## （3）当投标人所投产品属于本文件约定的优先采购绿色产品范围且符合下列条件之一的，享受价格折扣政策优惠：

## ①投报《节能产品政府采购品目清单》非强制类产品的，提供有效期内的节能产品认证证书扫描件；

## ②投报《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，提供有效期内的环境标志产品认证证书扫描件；

## ③投报清单外绿色产品的，提供国家确定的认证机构出具的有效期内的绿色产品认证证书扫描件。

## ④符合上述条件的投标人，须如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见

“投标文件格式 ”章节），经评审确认后给予 5%的价格扣除。

## 注：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规

定的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等主体，严格落实政府采购优惠政策，其享有的中小企业价格扣除（或扶持）政策与本条款绿色采购价格扣除优惠措施可分别计算、叠加执行，具体叠加计算方式以财政部及项目属地财政主管部门最新政策文件为准。

## 2.9 采购单位应按照《财政部 工业和信息化部 生态环境部 国家能源局关于印

发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2022〕19 号）及后续更新政策的有关要求实施本项目数据中心相关采购活动。

## 投标人所投数据中心相关设备（含服务器、存储设备、网络设备等）及运维服

务，须符合节约能源、环境保护和资源循环利用的要求；其中涉及大型、超大型数据中心采购的，所投产品及服务应全部达到《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》规定的技术指标和要求。

## 投标人须如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见“投标文件格式”章节），承诺内容包括但不限于产品技术参数、能效指标、环保性能等符合绿色数据中心标准，若经查实承诺虚假，将视为无效投标并承担相应法律责任。

## 2.10 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予 5%的扣除。

## 四、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

## 五、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），综合得分最高的投标人为中标人。

一、商务部分（6 分） （评标委员会共同认定）

1.企业业绩（6 分） 提供投标人近三年同类型项目的业绩，以提供的合同文本（合同文本包括合同首页、合同金额所在页、项目内容所在页、签字盖章页复印件并加盖投标人公章）为准，每提供一个完整同类型案例得 1.5 分，最高得 6 分； 注： ①证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分； ②近三年内指自 2023 年 5 月至投标截止日。

二、技术、服务部分（64 分）

1.技术参数响应情况(由评标委员会共同认定)(17分)。 所投产品技术指标（除“☆”项外）完全满足采购文件技术要求指标得17分。 每有一项技术指标（除“☆”项外）有负偏离或不满足招标文件要求的，每项扣0.1分，扣至0分止。 注：以偏离表为准，投标人需在偏离表中明确“正偏离”“负偏离”“无偏离”。

2.实施方案及保障措施（20 分） 方案包含但不限于：配送、安装、调试方案；质量保证措施；测试、试运行方案；进度安排；验收方案等。 ①以上方案每有一项阐述贴合项目实际情况且方案中含具体实施细节，得 4 分； ②以上方案每有一项虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 2 分； ③以上方案每有一项未贴合项目实际情况且方案中具体实施细节及措施阐述不全面，有缺项，得 1 分； ④以上方案每有一项未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 0 分。

3.培训方案（12 分） 投标人在投标方案中应提供针对本次项目的培训方案，包括但不限于产品原理、日常维护技能；存储环境注意事项；基本操作技术；其他相关专业能力等内容，由评委根据所提供的内容进行评分。 ①以上内容每有一项阐述贴合项目实际情况且内容中含具体实施细节，得 3 分； ②以上内容每有一项虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 1 分； ③以上内容每有一项未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 0 分。

4.售后服务方案（15 分） 投标人应提供针对本项目的售后服务体系方案，包括但不限于日常保养和维修及易损易耗部件更换；售后服务方案；售后服务承诺、响应速度；更新、升级及退换货方案；有效的售后服务人员等内容。 ①以上方案每有一项阐述贴合项目实际情况且方案中含具体实施细节，得 3 分； ②以上方案每有一项虽阐述但未完全贴合项目实际情况进行论述，或方案中实施细节及措施缺乏详细描述、不够具体，得 2 分； ③以上方案每有一项未贴合项目实际情况且方案中具体实施细节及措施阐述不全面，有缺项，得 1 分； ④以上方案每有一项未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 0 分。 注：有效的售后服务人员需提供售后服务人员姓名、身份证明、联系方式、社保缴纳证明或聘用合同等材料，不提供不得分。

三、价格部分（30 分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 最终有效报价=投标报价-（投标报价×中小企业优惠比例）-（有效绿色产品总价×绿色优惠比例） 投标报价得分=（评标基准价/有效报价×30%×100） 注：保留两位小数。

注：1.招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

2.投标人照搬照抄招标文件技术要求的，不能提供所投货物主要技术指标的，或提供的证明材料不能一对一应答所投货物主要指标的，如发现提供虚假参数者，技术、服务分直接记为 0 分。

六、评审事项处理原则

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本项第一条规定处理（核心产品为“第五部分 采购需求 ”中标注“ ※ ”项）。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

异常低价启动情形如下：

（1）投标(响应)报价〈全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值*50%；

（2）投标(响应)报价〈通过符合性审查投标人投标 (响应)报价*50%；

（3）投标(响应)报价〈采购项目最高限价*45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，启东异常低价程序，要求供应商进行说明，无法说明的视为无效投标。(异常低价不属于最低价中标保护范围)

异常低价参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号执行。

4.评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。

5.有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。

# 6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者

招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

# 第五部分 采购需求

## 一、项目基本情况

1.项目名称：沁县人民医院部分医疗设备购置项目

2.项目编号：1404302026AGK00007

3.预算金额：1600000.00 元

4.最高限价：1600000.00 元

5.采购方式：公开招标

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行政府采购相关政策，本项目非专门面向中小企业。

7.是否接受代理商投标：是

8.是否接受联合体投标：否

## 9.本项目所属行业：工业

## 二、技术要求

（一）平板便携式心电图机

1、平板便携式心电图机参数

☆1.1、支持十二导联同步采集，应具备≥7英寸电容触摸屏幕，屏幕分辨率≥1024x600，全平面设计，非采集盒式设备；

1.2、电池续航能力：支持不小于10小时的连续工作时间，不使用工具电池可以快速更换电池；

1.3、内置摄像头，可读取身份证信息、二维码等信息；

1.4、采样率：32KHZ，多通道同步采集；

1.5、A/D转换精度：24位；

1.6、输入阻抗：≥100MΩ；

1.7、共模抑制比：≥140dB；

1.8、频率响应：≥0.01HZ-350HZ

1.9、极化电压：≥士900mv；

1.10、设备应具备邮件转发功能，能够将心电图报告以PDF或其他标准格式通过电子邮件发送至指定邮箱，确保报告及时传递；

1.11、支持基于网络的AI心电分析、诊断算法，自动输出参数测量值和分析结果；心电诊断功能符合国内三类医疗器械管理规范并具备注册证书；

1.12、存储能力：存储至少10000条常规心电数据；

1.13、支持诊断报告结论的手动编辑，支持智能词条的快速输入；

1.14、支持诊断报告中手写签名的快速录入；

1.15、支持加急病例的上传和处理功能；

1.16、具备3种采样模式：预采样、实时采样、周期采样；

1.17、可准确判定接触不良的电极并予以图形化指示；

1.18、支持Worklist预约管理，能够从系统导入病例列表也可以建立检查病例列表；

☆1.19、具备内置4G移动通信，提供终身无限流量；

1.20、支持USB直连打印机，方便进行A4纸诊断报告打印，打印机支持种类不少于50种；

1.21、支持小推车，配备数量25台；

1.22、质保3年，终身保修。

2、心电数据中心软件要求：

2.1、支持在一套账号体系下支持对静态心电、动态心电、中央监护、动态血压的生理数据的集中管理并提供报告查看导出与打印；

2.2、产品具有权限可配置功能，系统管理员可通过该功能，灵活配置用户的操作权限，进行交互的权限管理；

2.3、具备预约中心功能，可与医院信息系统对接，获取病人信息及检查申请单；

2.4、支持加急处理功能，加急图标突出显示，便于用户区分，对加急的患者优先进行检查；

2.5、软件自带分诊叫号软件，支持手动对待分诊病人分配检查室、支持过号重排；

2.6、支持显示检查记录的进度流程图功能；

2.7、支持心电异常事件危急等级自定义设置；

2.8、系统符合三级等保的规范及要求；

2.9、支持排班管理功能，能对静态心电、动态心电、动态血压不同检查项目进行值班室排班管理；

2.10、同屏对比功能：至少支持不小于5份历史检查数据同屏对比；

2.11、具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正；

2.12、支持从多维度（时间、检查项目、机构或者个人等）对工作量进行统计分析，统计数据可EXCEL、TXT、JPG等多种形式导出，统计类型不少于30种；

2.13、具备报告重分析功能；

2.14、集成了基于深度学习的人工智能静息心电分析算法，人工智能深度学习智能算法支持的心电事件不少于98种，具备三类医疗器械注册证证明；

2.15、支持同时登录多终端查看心电数据，包括报告诊断、查阅、收藏和审核等。多终端应至少包含医生工作站、Web端、APP应用；

2.16、支持通过APP进行病例搜索与查看、调整显示方式、添加数据报告、滤波设置、测量、波形移动、左右手翻转、导联更名、横屏査阅。

（二）全自动尿液分析系统

1、系统组成：主机、预存盘与回收盘模块、回收桥、软件系统组成；

2、检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能；

3、检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥22项，具备浊度、颜色、比重、电导率、渗透压检测功能；

☆4、测试原理：有形成分采用流式图像技术：干化学采用多波长光电比色法；

5、采图量：≥2000幅／样本：

6、测试速度：整机速度≥120测试／小时；干化学检测≥200测试／小时；

7、样本量：≤3mL非离心尿，吸入量≤2.5mL;

8、试纸仓容量：≥150条试纸；

9、数据存储量：≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失；

10、废条仓最大容量：≥300条试纸；

11、样本处理方式：无需离心，无需染色；

12、临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像；

13、临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息；

14、数据接口：双向通讯接口并负责与医院LIS信息系统进行对接；

15、软件系统：提供中文报告软件系统；

16、操作界面：全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能；

17、安装培训：免费安装、调试、人员培训；

18、服务响应：工程师2小时内响应，24小时到位服务；

19、质保期三年。

（三）中央监护系统（一拖四）

监护仪1（配置3台）

1、整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手，方便移动。

1.3、12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.8、安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.9、电源适应性（180V-260m）。

1.10、接地电阻流与漏电流符合要求。

1.11、质保3年，终身保修。

2、监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

2.5、支持24种心律失常分析，包括房颤分析。

2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.8、提供Sp02,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.10、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

3、系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.10、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.11、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

监护仪2（配置1台）

- 监护仪结构：

- 1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

☆2、监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

3、≥12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280X800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4、采用无风扇设计

5、可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

6、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

7、具有单独的电池仓

8、具有强大的抗干扰能力

监测参数：

9、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

10、ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

11、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

12、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

13、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

14、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

15、具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和QTc参数值的显示

16、无创血压适用于成人，小儿和新生儿

17、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

18、提供辅助静脉穿刺功能

19、NIBP成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg

20、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

21、提供灌注指数（PI）的监测

22、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

23、支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

24、有创压适用于成人，小儿和新生儿

25、IBP有创压测量范围：-50~360mnlg

26、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

27、支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

系统功能：

28、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

29、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

30、具有特报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

31、支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

32、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

33、提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

34、支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

35、支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

36、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

37、支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

38、患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

39、工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

40、支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

41、支持连接监护仪及同品牌麻醉机，并将麻醉机的监测参数数据传输到监护仪上

42、标配网口，支持与中央监护系统连接传输数据

产品设计与认证：

43、产品通过国家III类医疗器械注册

44、产品设计使用年限≥10年

45、质保3年、终身保修

中心监护系统（配置1套）

1、中心监护系统支持监护仪等集中监护，同时查看多个病床的病人数据。

2、设置所有参数的报警限并提供声光报警

3、中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持床旁设备互连

4、一键式启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰

5、中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤（MED）产品，可显示相关产品所监测的参数及波形

6、中心监护系统支接Windows10系统

7、中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示

8、具备同时集中监护≥60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护

9、显示多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

10、支持重点观察某床病人

11、提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。

12、具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

13、支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

14、具有掉电存储功能

15、支持至少240小时长趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少≥3000组NIBP测量数据回顾，至少≥100条呼吸氧合事件回顾

16、具备远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

17、具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印

※（四）脉动真空灭菌器

☆1、主体：容积≥650L;

2、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

3、焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

4、材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。其中内壳、夹套材质均为304不锈钢。

5、设计压力：-0.1/0.3Mpa。

6、设计温度：≥144℃。

7、使用寿命：≥10年／20000次灭菌循环。

8、夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥6个。

9、密封门数量：双门。材质：门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢。

10、开门方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

11、门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，门胶圈安装在主体的凹槽内而不是门板上，压缩气密封。

12、管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。

13、蒸汽源：自带蒸汽发生器，蒸发器进水管路具备防回流设计（提供企业标准信息公共服务平台备案的企业标准佐证）。

14、降噪系统：节水降噪装置。水回收装置：带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源。

15、控制系统：采用PLC控制，非安卓系统；

16、程序种类及数量：灭菌类程序：26套（含14套自定义程序）；测试类程序：4套；辅助类程序：2套。

17、脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。

18、彩色电容触摸屏尺寸≥8英寸，报警信息可存储在触摸屏内。

19、记录方式：具有触摸屏记录、热敏打印机记录，触摸屏可储存灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数、报警信息。

20、脉动方式：多种脉动方式相结合，应具备负压脉动、跨压脉动、正压脉动，可根据需求自由编辑多脉动组合方式，脉动次数设定0-99次可设。

21、灭菌能力：灭菌温度121℃和134℃,121℃最短灭菌时间≤20min,134℃最短灭菌时间≤5min

22、干燥方式：至少具备真空干燥和脉动干燥两种干燥方式。

23、按照医院消毒供应中心管理规范要求，中标人或所投产品生产厂家可以对设备运行的温度、压力等物理参数进行验证、检测、维护，并出具检测报告；

注：

①项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量，自行列表响应）。

②如采购产品属于国家强制认证产品的，必须提供强制认证证书，未提供投标无效。

③“※”项为核心产品，“☆”项为核心参数。其中核心参数没有做出实质性响应或存在负偏离予以废标。

三、服务要求：

1.运输方式：成交供应商按要求将所有货物送至采购人指定地点。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输。由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果由成交供应商负责。

2.安装、调试与验收

（1）安装调试：设备到达指定地点后，中标人需在接到采购人通知后 2 个工作日内派专业技术人员到场，完成设备安装、调试等工作，确保设备正常运行；安装调试过程中产生的所有费用由中标人承担。

（2）验收程序：安装调试完成后，中标人向采购人提交验收申请及相关技术资料（含操作手册、维修手册、设备合格证等），采购人组织人员进行验收；验收合格后，双方签署验收单，验收不合格的，供应商需在 7 个工作日内完成整改并重新申请验收，直至验收合格。

（3）验收

①验收主体：采购人组织验收，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；

②验收方式：采购人依据招标文件、投标文件、采购合同、设备装箱单及其他承诺等材料，对所有的货物进行验收。如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，中标单位需进行补货、更换货物，由此产生的有关费用由中标单位承担。

③验收标准：

a 符合《中华人民共和国政府采购法》第 41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 45 条、财库（2016）205 号文件规定的验收标准；

b 提供的所有货物包装完好，需符合《商品包装采购需求标准（试行）》，快递包装需符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》等表述；

3.售后服务与质保

（1）质保期：本项目所有货物（除“脉动真空灭菌器”质保期为两年）提供三年质保。质保期自设备验收签字之日开始，在质保期内所有服务及配件全部包含在中标金额内（如提供上门维修、所有零配件更换、技术咨询服务等服务）,质保期满后，按优惠价格为用户提供备品备件，并且符合相应的三包政策。

（2）软硬件升级：质保期内，供应商需免费提供设备软件升级服务；若国家政策或行业标准要求对软件进行更换、升级，或硬件不匹配升级要求的，供应商需免费更换相关硬件设备，确保设备符合最新要求。

4.培训服务

安装调试运行仪器设备时，须为采购人操作人员现场进行使用及维护培训，直到采购人操作人员能正确操作仪器；在质保期前 3 个月内，可开展多次现场培训，直至操作人员可独立上岗开展相应工作。

5.保密要求

（1）中标人对在项目实施过程中获悉的医疗数据、患者信息等国家秘密、工作秘密和商业秘密负有保密义务，未经采购人书面批准，不得以任何形式向第三方泄露、提供或公开；保密义务期限为长期，不因项目结束而终止。

（2）若供应商违反保密约定，需承担由此给采购人造成的全部损失（包括但不限于经济损失、名誉损失），并承担相应法律责任。

6.售后服务要求:

①提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。

②具备稳定的技术支持团队，具备开展项目实施和技术支持，现场技术支援的能力，提供技术团队人员配置情况的清单。

③提供售后保障措施。（故障应急响应速度、售后服务体系、售后服务响应机制。）

a 质保期内免费更换，即质保期内对所有货物进行免费无偿维护服务，如果出现非人为因素的质量问题，免费予以维护。

b 服务响应时间（除技术参数中有特殊要求外）,提供 7x24 小时技术支持，在接到客户要求维护的通知后，由专业人员 2 小时内响应，12 小时内提出具体解决方案，48 小时内专业技术人员上门现场解决，尽快恢复正常。

c 质保期后，如出现故障，需要更换零部件的只收取成本。

7.其他服务要求

（1）中标人需定期（至少每半年 1 次）对设备进行巡回检查，出具《设备运行检查报告》，并提交给采购人；检查过程中发现的问题需及时整改，确保设备稳定运行。

（2）若设备质量不符合约定，供应商未在规定时间内整改合格的，采购人有权解除合同，供应商需退还已支付款项，并赔偿采购人因此造成的损失（包括但不限于重新采购设备的差价）。

四、商务要求

1.合同履约期限：签订合同后 3个月内，完成所有设备的供货、安装、调试、验收工作，确保设备正常投入使用。

2.交货地点：沁县人民医院；设备验收合格前，由中标人负责保管，若发生损坏、丢失，供应商需无偿更换或补货。

3.质量标准：设备质量符合国家相关医疗器械标准、本采购需求及投标文件承诺；若设备质量不符合要求，采购人有权拒收，供应商需在 5 个工作日内更换合格设备，并承担由此产生的一切费用。

4.付款方式：采用分期付款方式。合同签订后支付40%预付款；采购人对本合同购进设备验收合格并办理入库后支付合同总金额的40%；若设备运行正常，在首笔款支付后3个月内一次性付清。

5.履约保证金：本项目不收取。

## 6.其它未尽事宜：以签订正式合同为准。

# 第六部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七部分 投标文件格式

## 一、投标人提交投标文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3.按招标文件要求“格式 ”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

投标文件（资格证明文件）封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称：               （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：       （签字或盖章）

二〇二六年  月  日

目录格式

目录

资格证明文件部分

1.长治市政府采购投标人信用承诺函…………………………………

2.营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明…………………

3.基本户开户许可证或基本存款账户信息…………………

4.投标保证金凭证…………………

5.特定资格……………………………………

6.投标人须提供的其他资格证明文件…………………

商务技术文件部分

1.法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………………

3.投标函……………………………………………………………………………

4.开标一览表………………………………………………………………………

5.商务条款响应表……………………………………………………………

6.技术、服务要求响应偏离表………………………………………………

7.政策性要求………………………………………………………………………

8.投标文件递交截止日近三年内完成的同类项目合同案例……………………

9.项目团队人员组成………………………………………………………………

10.企业简况…………………………………………………………………………

11.技术、服务方案（格式自拟）…………………………………………………

12.采购项目投标人承诺书…………………………………………

13.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料……………………

资格证明文件

1.长治市政府采购投标人信用承诺函（格式）

长治市政府采购投标人信用承诺函（格式）

致  （采购人或采购代理机构）  ：

投标人名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位（本人） 自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人） 自愿参加本次政府采购活动（项目名称：             ，项目编号：          ，包号：       ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或盖章)：

日期：    年   月   日

注：1.投标人须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

2.营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明

3.基本户开户许可证或基本存款账户信息

4.投标保证金凭证

5.特定资格

6.投标人须提供的其他资格证明文件

商务、技术部分

1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

单位名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：       年       月    日

经营期限：

姓    名 ：                   性  别 ：

身份证号：                   职  务：

系       （投标人全称）                    的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：                 （盖章）

法定代表人（负责人）：   （签字或盖章）

日  期：

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件或影印件。

2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人全称）法定代表人（负责人）	（法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人姓名、职务）为本公司的授权委托人，就贵方组织的           项目，项目编号：      ，包号：    以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日起生效。

特此声明

投标人全称：                 （盖章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

授权委托人：           （签字或盖章）

附被授权人身份证明正反面扫描件或影印件。

注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人（负责人）授权委托书内容的修改将被视为未实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝；

2. 若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3．投标函格式

投标函

采购代理机构名称：

（投标人全称）授权（投标人代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的 	（项目名称）、（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1．我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起      个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3．提供投标须知规定的全部投标文件。

4．按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见开标一览表（投标报价一览表）。

5．我方承诺：完全理解并接受投标报价超过预算金额或最高限价时，投标将被拒绝。

6．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7．承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8．保证遵守招标文件的规定。

9．如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10．我方完全理解贵方不接受可选择性投标。

11．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务质量。

14．我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）开标后撤回投标的；

（6）在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；

（8）中标后未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违反法律法规规定的其他行为。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：             邮编：

电话：             传真：

投标人代表联系电话：           （办公）           （移动）

E-mail:

投标人全称：                    (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：  (签字或盖章)日      期：

注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

4．开标一览表格式

4.1 开标一览表

| 序号 | 标的名称 | 合同履约期限 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（元） |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
| 注：1.报价包含运费、保险、利润、税金、安装调试等与本项目相关的一切费用。 2.投标报价均以人民币报价，小数点后保留两位小数。 |  |  |  |  |

投标人全称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：      (签字或盖章)

日     期：

4.2 分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ..... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计报价： （小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“分项报价明细表 ”各分项报价合计应当与“开标一览表 ”所对应总价相等。

注（如有）：

1.产品名称、规格型号及生产企业必须与注册证上名称一致；

2.报价表后需提供产品注册证扫描件。

投标人全称：                        (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：           (签字或盖章)

日     期：

5．商务条款响应表格式

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人全称：                    (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：    (签字或盖章)

日      期：

6.技术、服务要求响应偏离表格式

# 技术要求响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标文件 技术部分指标 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                    (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：    (签字或盖章)

日      期：

# 服务要求响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件 服务要求部分指标 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

投标人全称：                    (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：    (签字或盖章)

日      期：

7.政策性要求

7.1 中小企业声明函（如不涉及，此函可不提供）

# 中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的（项目名称、项目编号、包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）    ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    制造商为  （企业名称）  ，从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称）    ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日    期 ：

7.2 残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：____________、包号      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：             （盖章）日     期：

注：中标投标人为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

7.3 监狱企业的证明文件（若有）

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人全称：             （盖章）

日     期：

7.4 环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包 号 | 产品 名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“ 台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等 ”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包 号 | 产品 名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有 效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产 品认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．采购货物中如含有非强制节能产品、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书；

（3）政府采购绿色产品明细表格式

政府采购绿色产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品单价 | 数量 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书；

7.5 正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与         项目（项目编号：        ，包号：      ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称：       （盖章）日    期：

7.6 商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，此承诺可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与            项目（项目编号：           包号：      ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称：             （盖章）日     期：

7.7 创新产品或创新服务明细表（若有）

创新产品或创新服务明细表

| 包号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无 ”、“未测试 ”、“没有相应指标 ”等明确的回答文字，或用“/ ”来表示。

2．投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

7.8关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位） 名称（盖章）：

日期：       年   月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

8. 投标文件递交截止日近三年内完成的同类项目合同案例近三年内同类项目合同案例

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

投标人应将案例的证明材料按顺序附后。

投标人全称：                    (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：   (签字或盖章)

日      期：

9.项目团队人员组成

项目团队人员组成表

项目名称：

项目编号：                                    包    号 ：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 联系方式 | 在本项目负责的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关人员的相关证件；

投标人全称：                        (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：        (签字或盖章)

日      期：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人 |  |

后附相关证件；

10.企业简况

（格式自拟）

11. 技术、服务方案

12.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

（本页不用装订，填好信息后开标当天交给开标人员即可）

山西天祥通工程项目管理有限公司保证金退还申请表

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证金缴纳账户 | 山西泽州农村商业银行股份有限公司前进支行 银行账号：505471010300000066004 |  | 保证金金额（元） |  |  |
|  |  |  | 开标时间 |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |
| 投标单位名称 | 退还保证金账号 | 退还保证金开户行 | 退还保证金银行行号 |  | 备注 |

填表人：