江 阴 市 政 府 采 购

公 开 采 购

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320281-HAZJ-G2026-0008

采购项目名称：江阴临港化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期）

采购单位：江阴临港化工园区管理办公室

代理机构：正军项目管理集团有限公司

二○二六年四月

目     录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、评标方法和评标标准

五、合同书（格式）

六、投标文件的组成和格式

# 第一章　投标邀请函

编号：JSZC-320281-HAZJ-G2026-0008

项目概况：

江阴临港化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期）JSZC-320281-HAZJ-G2026-0008的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-5-22     9:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-HAZJ-G2026-0008

2、项目名称：江阴临港化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期）

3、本项目预算金额：340万元

4、最高限价：340万元

5、采购需求：本项目为江阴临港化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期）。主要内容：对江阴临港化工园区管理中心空气站和泓海空气站两个站点进行改造与提升。

6、合同履约期限：自合同签订之日起60天内完成。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目是否专门面向中小企业：是。

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业)：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》(格式见附件)；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；如为监狱企业的提供由省级以上监管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026- 5 - 22    9:00 （北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623、16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、本次招标联系事项：

江阴临港化工园区管理办公室

联 系 人：钱先生

联系电话：0510-86868851

联系地址：江阴市滨江西路923号

正军项目管理集团有限公司

统一社会信用代码：913208916821718859

联系人：胡女士

联系电话：18021191867

邮箱：29689034@qq.com

联系地址：江阴市新华路293号4楼

2026年4月27日

第二章　 投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至采购代理机构（江阴市新华路293号4楼）

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的组成

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*投标偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

9、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由采购代理机构主持。

2、开标过程由采购代理机构工作人员负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标单位是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权代表签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、评标办法：投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

7、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9、本项目执行“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）”文件。评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

9.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

9.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

9.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

9.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第9.1项至第9.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第9.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

10、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

11、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

# 九、确定中标单位：

# 1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定综合得分排序前三名为中标候选单位，并依法确定排名第一的为中标人。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

# 2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

# 3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

# 4、采购人不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

# 十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

- 投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址江阴市新华路293号4楼，收件电话：18021191867）的应当在快递寄出后联系代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，将不予承担责任。

6、潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

# 9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人及代理机构通知质疑单位现场领取书面质疑回复函，若无法现场领取的，采购人及代理机构可将书面质疑回复函邮寄给质疑单位。邮寄过程可能发生的时间延误或邮件丢失等情形，导致质疑回复函未收到、逾期收到等的责任，由投标单位自行承担。

# 十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

（七）投标文件有下列情形之一的视为未能对招标文件做出实质性响应，属重大偏差，视投标文件为无效标。

1）合同签订后7日内不能确保进入现场完成交接工作的。

2）投标文件中有明显不符合国家、行业标准和本次采购实质性技术要求的。

3）投标总报价大于财政预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

（八）中标单位有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

放弃中标资格的；

中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

（3）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

# 十四、签订合同：

1、采购代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经正军项目管理集团有限公司见证。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件及投标文件扫描件1份。若采购人发现纸质投标文件与电子投标文件不一致的，采购人有权取消其中标资格，并按弄虚作假骗取中标进行处理。

3、履约保证金的收取：合同签署并见证前，中标方向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金。采购单位需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。收取履约保证金的，采购人应当允许中标方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标方出具有效的履约保证金收款凭证。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》(国办发〔2024〕33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

3、履约保证金退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

5、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。

十五、付款方式：

见项目要求。

十六、政策功能：

1、供应商对提供证明文件的真实性负责，监管机构、采购代理机构有权将相关内容进行公示。

2、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参加，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1 号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、中标服务费：

1、本项目中标服务费由中标人支付。中标服务费按以下收费标准的100%计取，计取方式采用差额定率累进法。中标人须在领取中标通知书之前，以支票、汇票、电汇、现金等形式向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1.3 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元-500万元（含）以下部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元-1000万元（含）以下部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元-5000万元（含）以下部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，正军项目管理集团有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二十、监督：

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

二十一、未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章　项目要求和有关说明

（以下要求均为实质性要求）

一、项目概况：

根据《无锡市省级工业园区限制限量空气自动站监测效能提升路径分析报告》及《关于加强工业园区限值限量在线监测设备运行管理的提醒函》文件要求，江阴临港化工园区需对化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期）。

工作内容：提供设备、运输、安装、调试与验收。

建设周期：自合同签订之日起60天内完成。

质保周期：自合同签订之日起14个月或设备验收完成后12个月（以先到者为准）。

二、服务内容

对江阴临港化工园区芦埠港空气站和新桃花港空气站两个站点进行改造与提升，详见清单如下：

改造与提升情况汇总表

| 序号 | 内容 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气站 | PM10在线监测设备 | 2 | 台 | 更换 |
| 2 |  | PM2.5在线监测设备 | 2 | 台 | 更换 |
| 3 |  | SO2在线监测设备 | 2 | 台 | 更换 |
| 4 |  | NOx在线监测设备 | 2 | 台 | 更换 |
| 5 |  | CO在线监测设备 | 2 | 台 | 更换 |
| 6 |  | O3在线监测设备 | 2 | 台 | 更换 |
| 7 |  | 动态校准仪（带光度计) | 2 | 台 | 更换 |
| 8 |  | 零气发生器 | 2 | 台 | 更换 |
| 9 |  | 集成采样系统升级优化 | 2 | 套 | 更换 |
| 10 |  | 气象五参在线监测设备 | 2 | 套 | 更换 |
| 11 | 空气微站 | 微站 | 6 | 台 | 更换 |

三、技术要求：

（一）工作要求

1、严格按照国家标准、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案》和《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控建设指南（试行）》要求，规范开展建设工作，做好台账资料，满足考核要求。

2、采购人可对中标单位进行现场监督和检查。对于在督查中提出的问题要及时进行整改，并提交整改报告。中标单位整改不到位的，采购人有权取消其资格并保留追究其经济赔偿责任和法律责任的权利。

3、对站点设备参数、数据等信息不得向除委托方及委托方认可的单位与个人透露。

4、不得虚报、瞒报或伪造数据，保证工作的真实有效性。

5、中标单位不得拒绝采购人委托的与本项目相关的法定职责涉及的任务，否则视为违约。

6、质保期内，中标单位应具备完善的供应渠道。

7、质保期内，中标单位需在江阴存设办公场所和服务专员，2小时内响应采购人的需求。

8、中标单位需与运维单位建立良好的沟通渠道，设备安装、调试及验收过程需技术交底于运维单位，便于后续运维工作的开展。

（二）技术要求

环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范

1、仪器检测方法和技术、设备要求

1.1设备检测方法

所选择的自动监测的仪器应测量原理须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同、相近的其他国家的标准分析方法，具体见表1。

表1 各类空气站监测指标和方法原理

| 序号 | 站点类型 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型空气站 | PM10 | 光散射法 |
| 2 |  | PM2.5 | 光散射法 |
| 3 |  | SO2 | 电化学法 |
| 4 |  | NO2 | 电化学法 |
| 5 |  | CO | 电化学法 |
| 6 |  | O3 | 电化学法 |
| 7 |  | TVOC | 光离子化法 |
| 8 | 小型空气站/标准空气站 | PM10 | β射线法 |
| 9 |  | PM2.5 | β射线法 |
| 10 |  | SO2 | 紫外荧光法 |
| 11 |  | NO2 | 化学发光法 |
| 12 |  | CO | 气体滤波相关红外吸收法 |
| 13 |  | O3 | 紫外光度法 |

1.2 仪器技术参数（需达到或优于）

1.2.1微型空气站监测仪器分析仪性能指标要求如下：

    - 系统概述：

- 利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术、视频实时监控技术等，对颗粒物、气态污染物等排放实现 7*24 小时在线监测的综合实时监控系统。并且支持现场视频监控等，并预留多个接口，加装不同测量模块，对重要污染因子进行实时监控。

监测因子包括：标准污染物臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、总挥发性有机化合物（TVOC）、颗粒物 PM10、PM2.5； 配温度、湿度、风速、风向、大气压等。

    - 技术要求：

★1)颗粒物采样需采用动态加热控制，去除水雾对测量数据影响；

★2)颗粒物采样前端配有旋风切割器，提高测量精度，且大于等于2L/min；

3)颗粒物采样具备流量监控功能，能够实时监测当前采样流速，通过 PID 系统，自动调节流量，使流量恒定。

★4)气态污染物因子监测采用高精度进口传感器，气室采用完全密封聚四氟乙烯材料，可通标气标定，且采气流量控制稳定，抽气泵采用进口品牌；

5)能够选配特征污染物苯、氯气、氯化氢、硫化氢、甲醛甲苯、二甲苯、三甲胺、恶臭等特征因子。参数因子可扩展至少10种以上，自由组合；

★6)模块化设计，气体模块即插即用，拆卸方便，能够提升后续运维效率降低运维成本。模块之间采用 CAN、485、或其他总线通信；

★7)仪器支持 3G/4G/5G 无线传输方式可选，支持HJ212-2017数据传输协议，同时支持定制私有协议，数据传输间隔能够自由调节，最快可达到秒级数据，最多可同时向 8 个平台传输数据；

8)终端设备可通过FTP服务器，远程升级终端的应用程序，实现远程维护，保证用户可以使用最新的应用程序，及时更新系统功能；

9)可选配各种参数IP摄像头,保证夜间和视距拍摄要求，可自动抓拍，也可供用户实时查看；

10)电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-40~70）℃；

11）安装方式可根据现场情况选择：支架安装，挂杆安装等多种方式，任何一种安装方式均牢固可靠，可抵抗瞬间 12 级风力。

★监测因子具有环保产品认证证书（CCEP，产品名称内含PM2.5、PM10、NO2、O3、SO2、CO、TVOC监测因子）。

★技术指标：

| 颗粒物 | 测量范围：PM2.5：（0~10000）μg/m3 PM10：（0~10000）μg/m3 测量误差：±15% ▲采样流量：≥2L/min，精度±2.5% 分辨率：0.1μg/m3 进气口加热：进气管动态加热自动温湿度补偿 数据存储能力：长达五年 USB 接口：支持 U 盘数据导出 测量方法：光散＋DHS 动态加热 故障报警：实时显示故障报警 远程数据查询：具备 DTU 模块，可远程查询仪器工作状态和实时测量数据 ▲平行性：≤5% ▲室外比对测量相关系数：≥0.98 |
| --- | --- |
| NO2 | 测量范围：0～500ppb； 分辨率：≤1ppb； ▲示值误差：≤±1.5%FS； ▲重复性：≤1.0%； 响应时间T90：≤60s ▲零点漂移：≤±1%FS/6h； ▲量程漂移：≤±2%FS/6h； ▲24h零点漂移：≤±1%FS； ▲24h量程漂移：≤±4%FS； 低温（-10℃）示值误差：≤±9%FS； 高温（55℃）示值误差：≤±9%FS； 恒定湿热（40℃、93%RH）示值误差：≤±8%FS。 |
| O3 | 测量范围：0～500ppb； 分辨率：≤1ppb； ▲示值误差：≤±1.5%FS； ▲重复性：≤1%； 响应时间T90：≤50s ▲零点漂移：≤±1%FS/6h； ▲量程漂移：≤±2%FS/6h； ▲24h零点漂移：≤±1%FS； ▲24h量程漂移：≤±2.5%FS； 低温（-10℃）示值误差：≤±1.5%FS； 高温（55℃）示值误差：≤±8%FS； 恒定湿热（40℃、93%RH）示值误差：≤±8%FS。 |
| SO2 | 测量范围：0～500ppb； 分辨率：≤1ppb； ▲示值误差：≤±2.5%FS； ▲重复性：≤1%； 响应时间T90：≤50s ▲零点漂移：≤±1.5%FS/6h； ▲量程漂移：≤±5%FS/6h； ▲24h零点漂移：≤±1.5%FS； ▲24h量程漂移：≤±10%FS； 低温（-10℃）示值误差：≤±4%FS； 高温（55℃）示值误差：≤±11%FS； 恒定湿热（40℃、93%RH）示值误差：≤±6%FS。 |
| CO | 测量范围：0～20000ppb； 分辨率：≤1ppb； ▲示值误差：≤±1%FS； ▲重复性：≤1%； 响应时间T90：≤50s ▲零点漂移：≤±1%FS/6h； ▲量程漂移：≤±2%FS/6h； ▲24h零点漂移：≤±1%FS； ▲24h量程漂移：≤±4%FS； 低温（-10℃）示值误差：≤±2%FS； 高温（55℃）示值误差：≤±6%FS； 恒定湿热（40℃、93%RH）示值误差：≤±4%FS。 |
| TVOC | 测量范围：0～5000ppb； 分辨率：≤1ppb； ▲示值误差：≤±2%FS； ▲重复性：≤1.5%； 响应时间T90：≤120s ▲零点漂移：≤±2%FS/6h； ▲量程漂移：≤±2%FS/6h； ▲24h零点漂移：≤±2%FS； ▲24h量程漂移：≤±8%FS； 低温（-10℃）示值误差：≤±3%FS； 高温（55℃）示值误差：≤±10%FS； 恒定湿热（40℃、93%RH）示值误差：≤±6%FS。 |

气象五参数：

| 温度 | 量程：-50～100℃ | 湿度 | 量程：0～100%RH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分辨率：0.1℃ |  | 分辨率：0.1%RH |
|  | 准确度：±0.5℃ |  | 准确度：±3%RH |
| 风速（选配） | 量程：0～70m/s | 分辨率：0.1m/s |  |
|  | 起动风速：≤0.8m/s | 准确度：±（0.3＋0.03V）m/s |  |
| 风向（选配） | 测量范围：0～360° | 分辨率：1° |  |
|  | 起动风速：≤0.5m/s | 准确度：±3° |  |
| 大气压 | 量程：10～1100hpa |  |  |
|  | 分辨率：0.1hpa |  |  |
|  | 准确度：±0.5hpa |  |  |

1.2.2 小型空气站及标准空气站监测仪器技术要求、性能指标应符合HJ653及HJ654的相关要求。

PM10分析仪性能指标具体如下表2。

表2  PM10分析仪性能指标

| 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 设备描述 |  | β射线方法PM10分析仪 |
| 设备用途 |  | 用于空气中PM10浓度的监测 |
| 分析方法 |  | 基于β射线方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10） |
| 测量量程 |  | 0μg/m3~1000 μg/m3和0 μg/m3~10000 μg/m3，采购人可根据需要选择使用。 |
| 采样流量 |  | 16.67L/min |
| 最低检出限 |  | ≤1.5μg/m3（1小时平均值） |
| 显示分辨率 |  | ≤0.1μg/m3 |
| 校准膜示值误差 |  | ±2% |
| 平行性 |  | ≤10% |
| 温度示值误差 |  | ±1℃ |
| 湿度示值误差 |  | ≤±2% |
| 流量测试 | 平均流量示值误差 | ≤±1% |
|  | 流量相对标准偏差 | ≤1% |
| 数据有效率 |  | ≥90% |

PM2.5分析仪性能指标要求如下：

（1）工作原理：β射线吸收法+光散射法，用于连续监测环境空气中的PM2.5颗粒物浓度。

（2）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（3）电源要求：220±10%VAC，50Hz。

（4）信号输出：RS232/485， 0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

（5）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

（6）数据存储功能：数据存储时间不低于4个月。

（7）安全性：C14放射源活度<100 μCi，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

（8）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

★（9）采样结构：非步进式走纸，样品采集和检测处于同一位置，节约纸带用量。

★（10）最低检测限（24h）：≤1μg/m3。

★（11）技术指标：

1)量程：0～1000 μg/m3。

2)最小显示单位：0.1μg/m3。

3)采样流量：16.67 L/min。

▲4）平均流量偏差：≤±0.1%设定流量。

▲5)动态加热系统：加装动态加热系统，具备温度限值控制和湿度限值控制功能，能够使样气的温湿度保持在合适水平，最大限度减少水分对颗粒物监测的影响，加热启动湿度点为35%RH。

▲6)校准膜重现性：≤±1%。

7）平行性：≤13%。

SO2、NO2、CO、O3分析仪性能指标要求如下：

SO2分析仪

（1) 分析方法：紫外荧光法。

★（2）光源：选用衰减较慢、寿命较长的脉冲紫外光源。

（3）碳氢物质去除：为避免碳氢物质干扰SO2分析仪，分析仪内置碳氢去除器，有效去除样气中的碳氢物质，消除干扰。

★（4）滤光处理：为保证紫外灯发出的波长处于最佳激发范围，采用四面反射镜组进行滤光处理。

（5）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（6）电源要求：220VAC，50Hz。

（7）信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

（8）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

（9）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

★（10）技术指标：

1）量程：0-500nmol/mol，具有量程自动切换功能。

▲2）零点噪声：≤0.1nmol/mol。

3）量程噪声：≤1.0nmol/mol。

▲4）最低检出限：≤0.2nmol/mol。

5）示值误差：≤±0.2%F.S.。

▲6）20%量程精密度：≤0.6nmol/mol。

7）80%量程精密度：≤1.2nmol/mol。

8）24h 零点漂移：≤±2.0nmol/mol。

9）24h 20%量程漂移：≤±2.5nmol/mol。

▲10）24h 80%量程漂移：≤±3.0nmol/mol。

11）响应时间（上升/下降）：≤180秒/180秒。

12）电压稳定性：≤±0.5%F.S.。

▲13）流量稳定性：≤±1%。

14）环境温度变化的影响：≤0.3nmol/mol/℃。

▲15）干扰成分的影响：≤±0.1%F.S.（2%H2O）、≤±0.1%F.S.（0.1μmol/mol甲苯）。

▲16）采样口和校准口浓度偏差：≤±0.1%。

17）7d长期零点漂移：≤±1.0nmol/mol。

18）7d长期量程漂移：≤±7.0nmol/mol。

NO2分析仪

（1）分析方法：化学发光法。

★（2）冷堆：为降低光电倍增管暗电流，检测器具有冷堆进行制冷，制冷温度＜-1℃。

（3）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（4）电源要求：220VAC，50Hz。

（5）信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

（6）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

（7）数据存储功能：数据存储时间不低于4个月。

（8）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

★（9）技术指标：

1）量程：0-500nmol/mol，具有量程自动切换功能。

▲2）零点噪声：＜0.1 nmol/mol。

3）量程噪声：≤0.3 nmol/mol。

▲4）最低检出限：≤0.1 nmol/mol。

5）示值误差：≤±0.3%F.S.。

▲6）20%量程精密度：≤0.3nmol/mol。

▲7）80%量程精密度：≤1nmol/mol。

▲8）24h 零点漂移：≤±0.1nmol/mol。

9）24h 20%量程漂移：≤±1nmol/mol。

10）24h 80%量程漂移：≤±2.5nmol/mol。

11）响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

12）电压稳定性：≤±0.1%F.S.。

▲13）流量稳定性：≤±1%。

14）转化炉：转化效率＞99%。

15）环境温度变化的影响：≤0.2nmol/mol/℃。

16）干扰成分的影响：≤±0.1%F.S.（2.5% H2O）、≤±0.1%F.S.（1μmol/mol NH3）、≤±0.1%F.S.（0.2μmol/mol O3）、≤±0.5%F.S.（0.5μmol/mol SO2）。

▲17）采样口与校准口浓度偏差：≤0.2%。

18）7d长期零点漂移：≤±0.6nmol/mol。

19）7d长期量程漂移：≤±8.0nmol/mol。

O3分析仪

（1）分析方法：紫外吸收法。

★（2）光池结构：采用与SRP臭氧标准一致的双光室检测系统，实现样气真正“无间断”连续测量，且消除光学器件老化导致的数据漂移。

（3）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（4）电源要求：220VAC，50Hz。

（5）信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

（6）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

（7）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

★（8）技术指标：

1）量程：0-500nmol/mol，具有量程自动切换功能。

▲2）零点噪声：≤0.1nmol/mol。

▲3）量程噪声：≤0.7nmol/mol。

▲4）最低检出限：≤0.2nmol/mol。

5）示值误差：≤±0.4%F.S.。

▲6）20%量程精密度：≤0.3nmol/mol。

▲7）80%量程精密度：≤0.5nmol/mol。

8）24h 零点漂移：≤±0.2nmol/mol。

9）24h 20%量程漂移：≤±2nmol/mol。

10）24h 80%量程漂移：≤±3nmol/mol。

11）响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

12）电压稳定性：≤±0.7%F.S.。

▲13）流量稳定性：≤±1%。

14）环境温度变化的影响：≤0.2nmol/mol/℃。

▲15）干扰成分的影响：≤±0.3%F.S.（2% H2O）、≤±0.1%F.S.（1μmol/mol 甲苯）、≤±0.4%F.S.（0.2μmol/mol SO2）、≤±0.1%F.S.（0.5μmol/mol NO/NO2）。

16）采样口与校准口浓度偏差：≤0.1%。

▲17）7d长期零点漂移：±0.6nmol/mol。

18）7d长期量程漂移：±9.0nmol/mol。

CO分析仪

- （1）分析方法：气体滤波相关红外吸收法。

（2）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（3）电源要求：220VAC，50Hz。

（4）信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。

（5）通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。

（6）数据存储功能：数据存储时间不低于4个月。

（7）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

- ★（8）技术指标：

1）量程：0-50 μmol/mol，具有量程自动切换功能。

2）零点噪声：＜0.1μmol/mol。

▲3）量程噪声：＜0.1μmol/mol。

4）最低检出限：＜0.1μmol/mol。

5）示值误差：≤±0.2%F.S.。

6）20%量程精密度：≤0.1μmol/mol。

▲7）80%量程精密度：≤0.1μmol/mol。

▲8）24h 零点漂移：≤±0.1μmol/mol。

9）24h 20%量程漂移：≤±0.2μmol/mol。

▲10）24h 80%量程漂移：≤±0.4μmol/mol。

11）响应时间（上升/下降）：≤120秒/120秒。

12）电压稳定性：≤±0.6%F.S.。

▲13）流量稳定性：≤±0.8%。

14）环境温度变化影响：≤0.1μmol/mol/℃。

▲15）干扰成分的影响：≤±0.2%F.S.（2.5% H2O）、≤±0.1%F.S.（1000μmol/mol CO2）。

▲16）采样口与校准口浓度偏差：≤±0.2%。

▲17）7d长期零点漂移：≤±0.3μmol/mol。

▲18）7d长期量程漂移：≤±0.5μmol/mol。

动态校准仪

1）功能：可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点检查/校准、跨度检查/校准、精度检查、性能审核和多点检查/校准等。

2）基本配置：流量计为质量流量计（MFC）；配置臭氧发生器，可进行气相滴定；配置光度计，可进行臭氧溯源校准。

3） 标气输入口：至少3个。

4） 稀释气（零气）流量范围：0-10 SLPM。

5） 钢瓶气（标气）流量范围：0-100SCCM。

6）稀释比率：1/100~1/1000。

7） 流量线性误差：≤±0.5% F.S.。

8） 臭氧输出：10nmol/mol~1μmol/mol。

9）臭氧发生浓度误差：≤±1.5%。

10）光度计量程：0.05 ~5μmol/mol。

11）光度计线性度：≤±1%F.S.。

12)	电源要求：220VAC，50Hz。

零气发生器

1）基本配置：具有CO/HC转换器、Purafil氧化罐和活性炭罐。

2）输出气压：10-30PSI。

3）输出流量：0～10L/min。

4） 零气纯度： NO < 0.5 nmol/mol，NO2 < 0.5 nmol/mol，O3 < 0.5 nmol/mol，SO2 < 0.5 nmol/mol，H2S < 0.5 nmol/mol，NH3 < 0.5 nmol/mol，CO < 20 nmol/mol，HC < 0.1 μmol/mol，

5）露点：≤0℃。

1.2.3 UPS电源技术要求、性能指标应符合如下要求：

至少保证整个站房包括仪器设备（不含空调）的4 小时的用电。

自动开机：市电中断，UPS 在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS 可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。

开机自检功能：开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。

面板简洁，操作方便。具备直流开机功能，超静音设计。

| 额定容量 |  | ≥15KVA/13.5KW |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 电压 | 120～275VAC |
|  | 频率 | 40-70Hz，50/60Hz自适应 |
| 输出 | 电压 | 220（1±1％以内）（电池模式下） |
|  | 频率 | 50×（1±0.1%）（电池模式下） |
| 电池 | 备用时间 | 支持停电后大气自动站系统（不含空调）整体运行4小时 |
|  | 充电时间 | ＜16 小时 |
| 操作环境 |  | 温度0℃～40℃，湿度20％～90％ |

1.2.4 pams校准仪技术要求、性能指标应符合具体如下表3：

表3  pams校准仪性能指标

| 基本机械和电气参数 |  |
| --- | --- |
| 电源输入 | 220V+/-10% |
| 操作环境 | 温度0℃～60℃，湿度5％～95％ |
| 气路材料 | 惰性化材质 |
| 稀释系统参数 |  |
| 保留时间RSD | ≤0.3%（10ppb苯） |
| 峰面积RSD | ≤1%（10ppb苯） |
| 精度 | +/-（0.2%F.S+0.4%Reading） |
| 稀释比 | 0-1000 |
| 使用压力 | 稀释气（0.4Mpa-0.5Mpa）/标气（0.4Mpa-0.5Mpa） |
| 线性范围 | 104 |
| 稀释气体种类 | 非极性气体（烷烃和无机气体），极性气体（苯系物、硫化物） |

2、采样系统

①采样装置：垂直层流式采样总管。

②管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

③雷诺数<2000；

3、数据

①总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

②主要技术参数要求

- 应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

- 软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

- 应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

- 应不少于8个串口；

- 停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

- 全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

- 系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

- 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。

③软件功能要求

- 数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

- 系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

- 设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

- 数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

- 用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

- 数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

- 数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

- 应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

- 数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

- 应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

- 仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

- 仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

4 质量控制及质量保证

4.1 微型空气站

4.1.1 使用符合HJ 653及HJ 654要求的颗粒物和气态污染物质控设备备置于待校准的微型空气站监测设备周围10 m（污染源区域5 m）范围内，通过数据比对的方式校准待校准设备，比对结果应符合要求。比对不合格的传感器或设备应返回质量保证实验室重新进行准确度和平行性验证和校准。

4.1.2 所用TVOC 标准监测设备应符合JJF 1172的要求且经过计量监督检测部门校准并在有效期之内。传递校准前应进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关标准要求时应及时校准。

4.1.3 每季度抽取数量不少于总量5%的站点进行1 次传递校准。距离网格质控点位距离较远（大于5 km）或在污染源周边的点位，传递校准周期应适当缩短。

4.2 小型空气站及标准空气站

4.2.1 小型空气站及标准空气站质量控制及质量保证参照HJ 193及HJ 817要求开展。

四、付款方式：

签订合同后支付合同价款的50%，完成安装工作并通过验收后支付合同价款的40%，质保期到期后支付合同价款的10%。

五、有关说明：

1、投标总报价一次报定，包含全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、评估费、咨询费、后续服务费、评审费、保险、利润、税金、中标服务费（采购代理费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2、对于采购人在招标文件中所要求的及供应商在投标文件和合同中所承诺提供的服务，供应商应无条件提供，供应商在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，供应商承诺不以任何理由向采购方提出增加费用的要求。

3、供应商所投本项目中的服务等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

4、供应商须在响应文件中提供详细的技术方案、人员配备方案、项目管理方案、服务质量承诺等。对招标文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、现场踏勘：供应商自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

6、中标人应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。除应为服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

7、中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

8、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除相应服务费。

（1）本项目严禁将承包的服务转包他人；

（2）出现安全生产责任事故。

9、中标后，采购单位有权不定期进行查询和抽检，如果发现中标单位存在不符合技术要求的，采购单位有权中止合同，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担；

10、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

11、如评审时出现分歧，按少数服从多数的原则确定。

12、在任何情况下，采购人均不对任何中标供应商与采购人之间的关系所引起的或与之相关的任何惩罚性的、附带的或间接的损失（包括但不限于利润损失、经营收入损失、经营中断或类似情况引起的损失）负责。

13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

14、采购人对本次采购结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准：

| 序号 | 类别 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 部分 （30分） | 投标 报价 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标人价格得分=最低报价(评标基准价)/投标人报价×30。 | 30 |
| 二 | 技术 部分 （45分） | 主要技术指标响应情况 | 打“★”项技术指标为本次采购要求中的核心功能项（共18项），投标人能全部提供以上“★”条款支撑材料的得9分，缺一项扣0.5分，扣完为止（其中，打“▲”项为“★”技术指标要求中的核心功能项，缺一项则表明不能满足“★”项技术指标）。（提供相关证明材料扫描件或相关照片资料证明并加盖印章） | 9 |
|  |  | 对项目的理解和认识 | 投标供应商针对本项目的认识理解进行综合评审：包括①项目认识和需求理解、②总体目标。 内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 8 |
|  |  | 实施方案 | 投标供应商针对本项目实施方案进行综合评审：包括①设备方案、②安装、调试及验收方案。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 8 |
|  |  | 质量保障方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制质量保障方案，根据投标人编制的相关制度进行评审：包括①人员和物资配置、②保密管理和安全保障制度。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 8 |
|  |  | 服务响应和应急服务 | 投标人应结合本项目采购需求编制服务响应和应急服务方案，根据投标人编制的方案内容进行评审：包括①人员的职责架构、②应急处理方案、③应急物资配备。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）。 | 12 |
| 三 | 商务 部分 （25分） | 类似业绩 | 投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签署日期为准），签订的与本项目类似业绩的，每个得1分，最高得5分。（须同时提供合同扫描件） | 5 |
|  |  | 资质能力 | - 投标供应商具备设备制造商（微型空气站全参数，小型空气站及标准空气站核心参数：PM2.5、NO2、O3、SO2、CO在线监测设备）针对该项目的原厂工程师和技术服务支持的得3分，本项最高得3分。（提供相关证明材料扫描件，投标供应商若为厂家，可自授权） | 3 |
|  |  | 综合实力 | 投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证证书的，每一项得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件） | 3 |
|  |  | 人员配置 | - 项目负责人具有高级技术职称的得3分，具有中级技术职称的得1分，本项最高得3分。 - 投标供应商拟配备的团队有省级应急管理厅颁发的电工作业上岗证书的人员，每有1人得1分，最高得3分。 - 投标供应商拟配备的团队有省级应急管理厅颁发的高处作业上岗证书（高处安装、维护、拆除作业）的人员，每有2人得1分，最高得3分。 （提供以上人员证书或相关证明材料复印件加盖公章及本单位连续近3个月（至少包含近三个月中任意一个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明材料扫描件。） | 9 |
|  |  | 科技与标准 | - 投标供应商获得过高新技术企业的得1分，本项最高得1分。（提供相关证书材料扫描件） - 投标供应商获得省级或以上环保相关工程技术研究中心资质的得2分，本项最高得2分（提供相关证书材料扫描件） | 3 |
|  |  | 奖项 | 投标供应商获得过省级行政管理部门认定的服务类荣誉或者省级环境保护科学技术类奖项荣誉的，有一个得1分；获得过市级行政管理部门认定的服务类荣誉或者市级环境保护科学技术类奖项荣誉的，有一个得0.5分。本项最高得2分。（提供荣誉证书原件扫描件） | 2 |

第五章　　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1 号）组织验收，费用由          承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：正军项目管理集团有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

# 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江阴临港化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期）

项目编号：JSZC-320281-HAZJ-G2026-0008

投标单位：

二○二六年  月  日

## 一、投标函

致江阴临港化工园区管理办公室、正军项目管理集团有限公司

我方收到贵单位JSZC-320281-HAZJ-G2026-0008招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加江阴临港化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期）的投标。

# 1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位：（电子签章）

电话：                            传真：

地址：                            电子邮箱：

日期：         年         月       日

## 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-HAZJ-G2026-0008 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴临港化工园区限值限量在线大气监测设备更换（二期） |
| 项目总价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

## 三、报价明细表

费用报价明细表，格式自拟

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

## 四、项目服务方案

根据采购文件评分标准内技术部分自行拟定：

五、投标偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

## 投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、供应商综合实力

（一）投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）拟派项目组团队一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理团队自行组建，人数不限。后附人员评分证明材料（如有）

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

（三）类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 实施时间 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）。

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

## 部分格式

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

## （一）法定代表人授权委托书

江阴临港化工园区管理办公室、正军项目管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 授权委托人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

## （一）法定代表人亲自投标声明

江阴临港化工园区管理办公室、正军项目管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## （二）、（投标人）关于资格的声明函

江阴临港化工园区管理办公室、正军项目管理集团有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- （三）、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为          万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

## 日　　　　　　期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
 （四）、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标单位（公章）：

日期：     年    月    日