阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包）

公开招标文件

项目编号：XJCY2026-ZB-031（16）

采购人（盖章）：新疆阿勒泰地区人民医院

联系人：张主任

联系电话：0906-2100902

地址：阿勒泰市公园路29号

招标代理机构（盖章）：新疆诚誉工程项目管理有限公司

法定代表人（盖章）：

联 系 人：殷伟豪、赵箭

联系电话：17690825332、19999115800

联系地址：乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心C座6楼601室

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查	26

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	29

第五章  采购需求	38

第六章  拟签订的合同文本	56

第七章  投标文件格式	73

# 第一章  招标公告

# 阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包）

# 公开招标公告

项目概况

阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年04月29日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：XJCY2026-ZB-031（16）

项目名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4246961.10

最高限价（元）：4246961.10

采购需求：

标项一：

标项名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包）

数量：1
预算金额（元）：4246961.10
单位：批 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。
备注：质保期：≧3年

合同履约期限：签订合同后30个工作日内送达指定地点。

本项目（否）接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
（2）在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

# 三、获取招标文件

时间：2026年04月09日至2026年04月16日，每天10:00至13:30，15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部“潜在供应商获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。

售价（元）：0

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月29日 10:30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年04月29日 10:30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购－开标评标－右边选择对应项目，点击“进入项目”进入开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；
4.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；
5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
6. 供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内使用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。

# 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆阿勒泰地区人民医院

地 址：阿勒泰市公园路29号

联系方式：0906-2100902

2.采购代理机构信息

名 称：新疆诚誉工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心C座601室

联系方式：17690825332

3.项目联系方式

项目联系人：殷伟豪、赵箭

电 话：17690825332、19999115800

# 第二章   投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 |
| 2 | 项目编号 | XJCY2026-ZB-031（16） |
| 3 | 项目名称 | 阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包） |
| 4 | 联系方式 | 采购单位：新疆阿勒泰地区人民医院 采购单位地址：阿勒泰市公园路29号 联系人：张主任 联系电话：0906-2100902 招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心C座6楼601室 项目联系人：殷伟豪、赵箭 联系电话：17690825332、19999115800 联系邮箱：1491358962@qq.com |
| 5 | 采购内容及最高限价 | 序号; 设备名称; 数量/单位; 预算单价 （万元）; 总预算价 （万元）. 1; 腹腔镜（3D、4K、荧光）; 1; 187; 187. 2; 腹腔镜（4K标清）; 1; 116.5; 116.5. 3; 超声刀; 1; 5.56611; 5.56611. 4; 能量平台; 1; 40; 40. 5; 肝胆精密器械（肝移植器械）; 1; 29.98; 29.98. 6; 胆道镜; 1; 45.65; 45.65. 合计; 424.69611. |
| 6 | 核心产品 | 腹腔镜（3D、4K、荧光） |
| 7 | 投标资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。 （2）在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 8 | 现场考察 | 不组织 |
| 9 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 10 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 11 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. （第十六包）; 阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包）; 工业 （依据工信部联企业〔2011〕300 号）. |
| 12 | 质量保证 | 所投产品有效期限不足半年的，采购人有权拒绝接收（特殊情况除外）。 |
| 13 | 供货期限 | 签订合同后30个工作日内送达指定地点。 |
| 14 | 质保期 | ≧3年 |
| 15 | 交货地点 | 新疆阿勒泰地区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金/电子保函：需要缴纳 缴纳形式：网上银行转账、保函、支票、汇票、本票 缴纳维度：按标项 缴纳响应截止时间：同提交投标文件截止时间 投标缴纳金额（元）：第十六包：20016.00（贰万零壹拾陆元整） 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆诚誉工程项目管理有限公司 开户行：乌鲁木齐银行营业部 行号：313881000019 账号：0000020080110023481768 注：汇款单上需注明***项目（标项 ） 保证金 财务办公室：乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心C座6楼财务室 联系电话：0991-4152021 保函形式 将保函制作到电子投标文件即可 |
| 18 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
|  | 提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定 | 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分相同的，按照方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 |
| 19 | 中标原则 | 采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 20 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__/___； （2）允许分包的金额或者比例：___/__； （3）其他要求：___/__。 |
| 21 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 22 | 电子投标文件须知 | 采用不见面开标： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标； 4.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收； 5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行投标文件解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。 7.投标人需自行准备笔记本电脑并调试好解密环境，在政采云远程不见面开标大厅进行投标文件解密。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。 8.当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： 1）投标人在提交投标文件截止时间前未成功上传加密电子投标文件（.bttf）； 2）投标人开标现场携带的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； 3）投标人解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； 4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，开标解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； 5）投标人因个人原因导致无法解密的其他情形。 9.请各潜在投标人及时在政采云平台 https://www.zcygov.cn 上领取最新的采购文件制作投标文件。 10.本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依 法实施的监督。 |
| 23 | 投标文件的签署规定 | 1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。 2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。 |
| 24 | 投标文件格式 | - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排，并应编制目录，逐页标注连续页码。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 25 | 付款方式及币种 | 1.付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2.付款方式： 1.甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书、采购合同书、乙方开具的发票、甲方出具的验收结算书等。 2.甲方在签订合同后15个工作日内支付乙方合同总额的30%预付款，即：￥XX元（大写:XX元整） 3.设备全部运抵指定地点并安装调试完毕，经采购人验收合格正常运行半年后支付合同总额的60%，即：￥XX元（大写:XX元整） 4.服务期满后支付合同总额的10%，即：￥XX元（大写:XX元整）。乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。 5.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 |
| 26 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 27 | 电子投标文件签字、盖章要求 | 应按照第六章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1.代理报酬的计算方法：根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改价格〔2011〕534号文件规定的服务费取费标准收取。 2.代理报酬支付方式：由中标人支付。 3.代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书时支付。 4.代理报酬的支付账号：同投标保证金缴纳账号。 |
| 29 | 异常低价审查 | 一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65% 。本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值为65%。 二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。本项目给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 供应商也可以有预见性地准备好上述要求的书面说明和相关证明材料并加盖公章。 |
| 30 | 本国产品政策说明 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关 政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符 合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 31 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接收单位 接受质疑的单位：新疆诚誉工程项目管理有限公司 联系电话：0991-8890252 地址：乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心C座6楼601室 |
| 32 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 33 | 说明 | 开标及评标顺序： （1）标项名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十五包），标项编号：XJCY2026-ZB-031（15）； （2）标项名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十六包），标项编号：XJCY2026-ZB-031（16）； （3）标项名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十七包），标项编号：XJCY2026-ZB-031（17）； （4）标项名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第十八包），标项编号：XJCY2026-ZB-031（18）； （5）标项名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第二十包），标项编号：XJCY2026-ZB-031（20）； （6）标项名称：阿勒泰地区人民医院南院区建设第二批医疗设备采购项目（第二十一包），标项编号：XJCY2026-ZB-031（21）； 本项目6个标项供应商均可兼投，最多可中标1个标项。 |
| 备注 | 1.招标文件中部分加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2.投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）。在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。 |  |

# 投标人须知

# 一、说明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1.采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2.投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3.联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1.资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2.项目属性见《投标人须知前附表》。

2.3.是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知前附表》。

2.4.核心产品见《投标人须知前附表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1.若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2.由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1.本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知前附表》。

4.2.样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1.采购本国货物、工程和服务

5.1.1.政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2.本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3.进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2.本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1.中小企业定义：

5.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准。

5.3.1.2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.3.3.2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4.本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知前附表》。

5.3.6.小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4.政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1.政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3.如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

6.投标费用

6.1.投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

# 二、招标文件

7.招标文件构成

7.1.招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2.投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2.上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3.澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

# 三、投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1.本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2.除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3.除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3.第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4.对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5.投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1.所有投标均以人民币为计价货币。

11.2.投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1.投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2.按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3.采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4.投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1.投标人应按《投标人须知前附表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不作无效处理。

12.2.交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3.投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4.投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5.投标保证金有效期同投标有效期。

12.6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7.采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.7.1.投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2.中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3.未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4.终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8.有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1.投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2.《投标人须知前附表》中规定的其他情形。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、盖章

14.1.招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

# 四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1本项目使用新疆政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2.采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

# 五、开标、资格审查及评标

18.开标

18.1.采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2.本项目开标使用新疆政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知前附表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3.开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4.投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5.投标人不足3家的，不予开标。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1.评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2.评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1.见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六、确定中标

22.确定中标人

22.1.采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知前附表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知前附表》要求确定中标人。

23.中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知前附表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知前附表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知前附表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 资格审查

- 一、资格审查程序

- 1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

# 二、资格审查要求

| 审查内容 |  | 审查标准 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 供应商代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2024年）财务审计报告或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； | 格式见《响应文件格式》 |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）； | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； | 格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； | 格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 其他特定资格证明 | （1）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。 （2）在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 格式见《响应文件格式》 |
| 9 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； | 格式见《响应文件格式》 |
| 资格审查结果 |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

# 一、评标程序、评标方法

- 1.投标文件的符合性审查

- 1.1.评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.2.评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格声明书 | 投标人资格声明书有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |
| 2 | 供货期限 | 投标文件中载明的供货期限，未超出招标文件规定的期限要求。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 7 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2.投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1.评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 2.2.异常低价处理

- 2.2.1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

- 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。2.2.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 2.2.3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 2.2.4.上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

- 2.3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

- 2.4.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 2.4.1.招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

- 2.4.2.单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.3.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.5.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 2.4.6.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4.7.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 2.4.8.修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2.5.支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.5.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.2.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 2.5.4.价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 2.5.5.中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2.5.6.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 2.5.7.残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

- 2.5.8.若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.6.1.本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2.6.2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2.6.3.供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 3.投标文件的比较和评价

- 3.1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 3.2.评标方法和评标标准

- 3.2.1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2.采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求： /

- 3.2.3.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 4.确定中标候选人名单

- 4.1.采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：以对招标文件技术部分得分高者为中标人。

- 4.2.采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.3.采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 4.4.评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 4.5.评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。

- 5.报告违法行为

- 5.1.评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

# 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 详细评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的有效投标报价，作为本项评标基准价，该投标人投标报价得满分30分；其他有效投标人的投标报价得分，统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×本项分值。注：未实质性响应招标文件要求的投标报价，不得参与价格分评审。 |
| 2 | 类似业绩 | 10分 | 投标人须提供自2023年1月1日至投标截止之日（以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，两者均须在有效期内）完成的类似项目业绩。 每提供1项有效业绩得2.5分，本项最高得10分。同一项目不重复计分。 业绩证明材料要求： 1.须提供合同复印件或中标通知书复印件，并加盖投标人公章； 2.合同复印件须包含：合同首页、能体现设备品牌型号的页面（如技术规格页、设备清单页等）、双方签字盖章生效页； 3.未按要求提供或证明材料无效、不齐全的，本项不得分。 |
| 3 | 技术规格响应程度 | 45分 | 投标产品技术参数完全满足招标文件全部要求的，本项得45分；存在参数负偏离的，按以下标准扣分，扣完本项分值为止： 1.招标文件标注为★的重要技术参数，每出现1条负偏离，扣3分； 2.非标注的普通技术参数，每出现1条负偏离，扣1分； 评审认定要求：技术参数响应情况，以投标产品第三方检测报告、产品白皮书、官网公开参数截图、原厂性能参数说明书为评审依据；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答内容不一致，或无有效支持资料佐证应答内容，且投标人未在投标文件中作出书面说明及合理解释的，一律视为不响应该条技术参数要求，按对应标准扣分。 |
| 4 | 供货、安装、调试及故障处理服务 | 4分 | 投标人须针对本采购项目，编制详细、完整的项目实施服务方案，方案需涵盖四大核心内容：① 项目质量与进度管控措施；② 设备供货、安装及调试的全流程实施步骤；③ 项目履约验收标准与流程；④ 设备故障处理机制及应急保障方案。评审将根据方案的合理性、科学性、针对性及投标人服务能力进行综合打分。方案内容完整、无缺陷，且完全贴合项目实际需求的，得4分；每缺失一项核心内容，扣1分；每出现一处内容缺陷，扣0.5分，扣完为止。 缺陷认定范围包括：内容响应不全、方案与项目实际需求不符、凭空编造内容、前后表述矛盾、逻辑混乱等情形。 未按本要求提供服务方案的，本项不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 4分 | 结合招标文件要求及投标技术响应内容，对投标人提交的培训方案进行评审，评审要点及计分标准如下：1. 按要求编制并提交完整培训方案，得基础分；2. 培训方案需明确细化培训对象、培训内容、培训时长、培训地点、培训人次、培训方式及预期培训效果，确保采购人相关工作人员熟练掌握设备基础操作方法、日常维护保养技能；全部满足上述要求的，得4分；每有1项要求未满足，扣1分，最低得0分；未按要求提供培训方案的，本项不得分。 |
| 6 | 备件供应能力 | 2分 | 根据投标人或投标产品原厂制造商出具的书面备件供应承诺进行评审。承诺备件持续供应期限不少于3年的，得1分；在此基础上，每增加1年，加1分，本项最高得2分。未按要求提供书面承诺，或承诺内容未达到最低期限要求的，本项不得分。 |
| 7 | 售后服务体系 | 5分 | 投标人需根据本项目需求，提供包含定期巡检、性能检测与校准、易损件更换、故障响应、远程诊断与支持等内容的详细设备售后服务方案，得5分。内容每缺少一项、表述简单或存在缺陷，扣0.5分；未提供不得分。 注：缺陷指：①实施对象错误（如本项目招标人为实施对象，投标人套用模板错误表述）；②内容前后逻辑矛盾（如同一份内容前后表述不一致）；③规范标准错误、专业术语使用不当（如引用非最新规范标准、使用非专业语句描述设备功能等）；④地点区域错误（如实施地为阿勒泰地区，却表述为其他地区）；⑤内容遗漏或不符合采购需求（如仅简单罗列标题、未展开说明，或与采购要求不符）。 |

- 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 预算单价 （万元） | 总预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜（3D、4K、荧光） | 1 | 187 | 187 |
| 2 | 腹腔镜（4K标清） | 1 | 116.5 | 116.5 |
| 3 | 超声刀 | 1 | 5.56611 | 5.56611 |
| 4 | 能量平台 | 1 | 40 | 40 |
| 5 | 肝胆精密器械（肝移植器械） | 1 | 29.98 | 29.98 |
| 6 | 胆道镜 | 1 | 45.65 | 45.65 |
| 合计 |  |  |  | 424.69611 |

1.设备名称：腹腔镜（3D、4K、荧光）

一、产地：国产

二、数量：1台

三、技术参数：

1.摄像系统

1.1.具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160或4096*2160 超高清像素影像，可逐行扫描。

1.2.主机自带内置4K刻录功能，≥2个USB3.0 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用。

1.3.具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等功能

主机可通过HDMI等接口接入超声等外部显示信号源，可同屏同时显示≥2种动态影像，可同屏同时间轴刻录。

1.4.具有荧光亮度调节功能、荧光灵敏度调节的功能。

1.5.主机防电击程度分类为防除颤 CF 级别I 类。

1.6.主机兼容4K白光摄像头、4K荧光摄像头、3D电子一体镜。

1.7.图像处理器支持≥4 种图像模式：白光、标准荧光、彩色荧光、多模荧光、白光 主图-4 图模式、标准荧光主图-4 图模式、彩色荧光主图-4 图模式、彩色荧光主图-4 图模式。1.8.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸。

1.9.具有3D自动旋转功能，可实现3D显示模式下旋转回正功能。

★1.10.主机具有一键对焦功能。

1.11.具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

1.12.支持2D和3D下荧光功能。

2.4K荧光摄像头

2.1.摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别I 类。

2.2.摄像头具有功能快捷按键≥3个，可自定义白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。

2.3.双CMOS摄像头，支持荧光成像。

2.4.摄像头可耐环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式。

2.5.具有自动对焦功能或手动对焦，可短按摄像头上按键实现一键对焦。

2.6.摄像头防护等级：≥IPX7。

3.4K 3D荧光电子镜

3.1.具有双路4K CMOS 图像传感器，单个 CMOS 像素≥800 万，分辨率≥3840*2160。

3.2.防电击程度分类为：I类 CF 级别防护，极低漏电流控制。具有除颤防电防护，可用于术中除颤场景下。

3.3.摄像头≥3个按键可设置≥15种快捷功能，可实现白平衡、拍照、录像、一键切换2D/3D模式等功能。

3.4.直径10mm，30/0度视向角，工作长度≥320mm。视场角≥80度

环绕模式，可 360°旋转，镜体旋转过程中图像画面始终保持正向

电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g。

★3.5.电子镜防水防尘等级IPX7，整镜支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌方式。

3.6.免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。

3.7.具有主动防雾功能，有效防止镜面起雾。

3.8.支持3D下荧光功能。

4.硬性光学胸腹腔内窥镜。

4.1.可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。

4.2.与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高；

直径10mm镜头， 30度视野方向，视野角度≥80°，标准型长度≥320mm。

4.3.大景深光学视管，有效景深3mm—200mm。

5.LED荧光光源

5.1.设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。

5.2.液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥7英寸。

5.3.冷光源在正常运行时产生的最大噪声噪音≤55dB（A）。

5.4.光输出最大中心照度≥ 2988000Lux，确保照明充足。

5.5.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。

5.6.设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。

5.7.LED灯泡工作寿命≥59800小时。

5.8.预留通讯接口，可通过连接摄像系统主机实现自动调节亮度功能

具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

5.9.具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

6.气腹机

6.1.流速≥48升/分钟。

6.2.压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。

6.3.采用触摸屏设计，能够更好地进行设置操作，显示参数和故障信息；

6.4.具备多种供气模式。

6.5.具备图形显示声光报警功能。

6.6.气压过高时，具有自动排气功能。

6.7.具有排烟功能。

6.8.具备加温功能。

6.9.与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

6.10.设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。

7.4K 3D监视器 一台

7.1.4K医用LCD监视器，尺寸≥32英寸；

7.2.可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式

7.3.支持4K 60Hz超高清显示；

7.4.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；

7.5.具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示；

7.6.最大背光亮度≥1750cd/m2，能更清晰地显示暗部细节，提升手术安全性；

7.7.显示器对比度≥1000000；

7.8.具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；

7.9.像素效率99.99%

8.台车

8.1.台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜相关配套设备，省时省力；

8.2.具有后盖门及线缆管理设计；

8.3.台车可放置32英寸医用4K医用监视器；

9.高频电刀 一台

9.1.具有高频单极功能

9.2.单极切割模式可设置为纯切、混切。

9.3.单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

9.4.具有高频双极功能

9.5.双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

9.6.主机可连接≥2把单极器械、1把双极器械

9.7.具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级

★9.8.与摄像系统同品牌

9.9.单极接口插头规格支持：4mm，8mm，以及同轴 2-pin单极插头，可匹配不同型号的高频单极电缆线

9.10.双极接口插头规格支持：4mm、同轴 2-pin双极插头，可匹配不同型号的高频双极电缆线

四、装箱配置单：

1 4K3D荧光摄像主机 1 台

2 4K荧光摄像头 1 个

3 医用内窥镜冷光源 1 台

4 导光束 6 根 5M*2根，3M*4根

5 32寸4K3D医用监视器 1 台

6 硬性光学胸腹腔镜（荧光） 4 根

7 大流量气腹机 1 台

8 4K3D荧光电子镜 1 根

9 台车 1 台

10 荧光腹腔镜消毒盒 4 个

11 电子腹腔镜消毒盒 1 个

12 电刀 1 台

13 增配腔镜器械 3 套

五、质保：三年

六、售后服务要求：

1.厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2.厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3.厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1.设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2.随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3.厂家需提供设备的合格证明和质保书。

4.网络接口费用由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后30个工作日内送达指定地点。

九、预算：187万元（单价）

2.设备名称：腹腔镜（4K标清）

- 一、产地：国产

- 二、数量：1台

三、技术参数：

（一）4K 医用内窥镜摄像系统

1.摄像头具有 3 组 1/3cmos 传感器，每组传感器总像素为3840（H）×2160（V）。

2.有效像素： 3840（H）×2160（V）。

3.视频输出清晰度≥2160P ，信噪比≥50dB，±20%。

4.视频输出接口：HDMI×2，3G-SDI×4，3G-SDI×1。

★5.医用摄像系统分辨力：≥110LP/mm。

6.分辨率≥2000 线。

7.特殊功能：图像冻结；电子放大。

8.主机前面板≥7 寸液晶屏幕，实时显示图像。

9.主机带有 USB 接口，可接 U 盘进行拍照、录像。

★10.主机具有网络视频实时直播功能。

★11.主机可无线连接 IPAD 手机、电脑等设备实时显示主机图像，进行手术实时直播和远程会诊。

12.摄像系统应具有≥9种内窥镜模式选择。

13.摄像系统主机具有图像偏移调节功能。

14.摄像系统主机具有血管强化功能。

15.摄像系统主机具有宽动态（WDR）功能。

16.摄像系统主机具有暗区亮度补偿功能。

17.摄像系统主机具有过曝光补偿功能。

18.摄像系统主机的静态宽容度≥198。

19.摄像头≥四种遥控手柄功能键，可预设白平衡、录像、拍照、锐度、亮度、对比度等≥10种遥控功能。

20.摄像头具有≥IPX8防水等级。

21.摄像头可拆卸光学接口。

（二）LED 冷光源

1.主机前面板带≥7 寸 LCD液晶屏幕显示。

2.光源照度：≥1100000Lux。

3.光源色温：≥5600k。

4.光输出孔规格：∮10mm。

5.光源功率：≥100VA。

6.光源使用寿命：≥35000 小时。

具有按键调光，无级变速旋钮调光等。

8.配导光束2条，工作长度≥3米。

（三）4K医用监视器

1.尺寸：≥32英寸一台，≥55英寸一台。

2.视角：≥178度（水平&垂直）。

3、解像度：≥3840×2160。

4.显示色：≥10.7亿色。

5.对比度：1000:1。

6.亮度：≥1000cd/m2。

7.具备 HDMI；4×3G-SDI;3G-SDI; DVI-D:×1；等多种输入输出端口。

（四）气腹机

1.流速≥40L/min，流量调节范围0-40L/min，以1L/min作为最小调节单位。

2.采用≥7寸彩色液晶触摸屏设计，能够更好地进行设置操作，显示、调节参数和故障信息。

3.具有过压报警功能，实际压力大于设置压力4mmhg，将会声音及显示屏双报警提示。

4.气压过高时，具有自动过压释放排气功能，防止体内压力过高，过压释放时间不超过10S。

5.具有末端CO2气体加热功能，具有恒温恒压。

（五）医用台车

1.显示器支臂可360°旋转。

2.全金属构造，整体组合。

3.装卸自如、层板可调。

4.空间多重组合、底座厚重。

（六）腹腔内窥镜

1.4K超高清腹腔镜。

2.直径：10mm；工作长度：≥330mm。

3.视向角：30°，视场角：≥75°。

4.视场中心分辨力≥15C/(°）。

5.有效景深范围3—200mm。

6.单位相对畸变≤20%。

7.支持高温高压消毒。

8.配备腹腔内窥镜专用消毒盒。

（七）高频电刀

1.输出功率≥300W，工作频率≥416KHz，整机功耗：≤1100VA。

2.七种输出模式：①纯切  ②混切1 ③混切2  ④喷凝  ⑤强凝  ⑥标准双极 ⑦双极强凝。

3.全部微电脑控制。

4.额定输出功率：

a）纯切：1W～300W（负载800Ω）。

b）混切1:1W～250W（负载800Ω）。

c）混切2:1W～200W（负载800Ω）。

d）喷凝：1W～80W（负载800Ω）。

e）强凝：1W～120W（负载800Ω）。

f）标准双极：1W～50W（负载200Ω）

g）双极强凝：1W～90W（负载200Ω）。

5.纯切：最大输出功率可达到300W。

6.混切：适用于任何组织。

7.喷凝：适合于普通开放性手术用。

8.强凝：用于腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血，适合于内镜手术用。

9.具备高性能的病人回路电极板接触质量检测系统（REM）、功率自动补偿系统（PPS），具有刀笔遥控调节输出功能。

10.无外置风扇散热。

11.具有双极强凝功能。

12.主机配备单极脚踏和双极脚踏，术中无需单双极手动切换。

四、装箱配置单：

一、普外科手术器械

1.转换器（长）  1把，Ф10.5mm/Ф5.5mm

2.转换器（短）  1把，Ф10.5mm/5.5mm

3.穿刺器（磁片/保护） 2套，Ф10.5mmx110mm

4.穿刺器（磁片/保护） 2套，Ф5.5mmx110 mm

5.大型抓紧钳 1把，Ф10mmx330mm

6.取物钳 1把，Ф10mmx330mm

7.钛夹钳（中号）  1把，中10mmx330mm

8.电棒 1把，Ф5mmx330mm

9.电钩 1把，Ф5mmx330mm

10.胆囊抓钳 1把，Ф5mmx330mm

11.弯分离钳 1把，Ф5mmx330mm

12.弯剪刀（双动） 1把，ф5mmx330mm

13.可拆换吸引器 1把，Ф5mm/Ф10mm

14.钛钉5盒

15.单极电凝线 1条，3m

16.气腹针 1支，ф2.2mmx120mm

17.外胶帽 10个，Ф5.5mm

18.外胶帽 10个，Φ10mm

19、腹腔镜直角钳 直径5mm,工作长度330mm90度  6个

20、腹腔镜阻断钳 直径5mm,工作长度330mm       2个

21.腹腔镜剪刀  直径5mm,工作长度330mm        6个

二、肝胆外手术器械

1.转换器 4把，Ф10.5mm-Ф5.5mm

2.气腹针 3支，Ф2.2x120mm

3.穿刺器（磁片/保护） 4套，Ф10.5mmx110mm

4.穿刺器（磁片/保护） 4套，ф5.5mmx110mm

5.大型抓紧钳3把，Ф10mmx330mm

6.弯分离钳 3把，Ф5mmx330mm

7.肠抓钳（抱合式）3把，Ф5mmx330mm

8.胃抓钳 3把，Ф5mmx330mm

9.无损抓钳3把，Ф5mmx330mm

10.弯剪刀（双动）3把，Ф5mmx330mm

11.V型持针钳（弯头/合金钳头） 3把，Ф5mmx330mm

12.弹簧抓钳3把，Ф5mmx330mm

13.取物钳3把，Ф10mmx330mm

14.施夹器（中号）3把，Ф10mmx330mm

15.施夹器（大号） 3把，Ф10mmx330mm

16.塑料夹7盒（中号Hem-o-lok）紫色

17.塑料夹7盒（大号Hem-o-lok）黄色

18.可拆换吸引器3把，Ф5mm/Ф10mm

19.单极电凝线 3条 3m

20.外胶帽 12个，ф5.5mm

21.外胶帽12个，Ф10mm

五、质保：三年

六、售后服务要求：

1.厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2.厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3.厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1.设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2.随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3.厂家需提供设备的合格证明和质保书。

4.网络接口费用由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后30个工作日内送达指定地点。

九、预算：116.5万元（单价）

3.设备名称：超声刀

- 一、产地：国产

- 二、数量：1台

三、技术参数：

一、 主机参数要求：

1.用于普外、妇产、胸外、泌尿，乳甲等科室各种腔镜和开腹手术

工作环境：环境温度：10℃～30℃，相对湿度：≤75%，使用电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz，输入功率：120VA

2.具有开机自检功能

★3.彩色触摸显示屏，显示工作状态有颜色变化，更直观地显示工作状态

4.静态（空载）电功率：＜20W

5.主机输出功率五档功率≥5档可调手控、脚控

6.具有故障智能指示系统，异常情况下工作停止，触摸屏提示故障信息和发出故障提示音及错误代码等。

7.脚踏有两种以上选择，设计人性化。

8.刀头的机械振动频率55kHz±1kHz，

9.振幅50~100微米。

10.运行模式：间歇加载连续运行模式，间歇加载比1:5，加载时间≤5秒。

★11.主机可匹配多种超声刀头：主机可匹配≥20种规格型号的超声刀刀头，一次性可拆卸与分体刀具和一次性一体刀具，同时具有开腹及腔镜两类手术刀具，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能于一体，可通过5mm穿刺器。

12.一体化的换能器，保证功率稳定输出。

13.手柄握持部符合人体工程学设计。

14.刀具和手柄握持部采用分离式设计，刀具可拆卸。

15.手柄具有舱门设计，方便拆卸，手柄可低温等离子 灭菌使用。

★16.防缠绕技术：实现刀头角度随心转。

和主机匹配的刀头具有涂层设计。

- 装箱配置单：

- 主机             1台

- 手柄             2个

- 换能器           1个

- 脚踏开关         1套

- 电源线           1份

五、质保：三年

六、售后服务要求：

1.厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2.厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3.厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1.设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2.随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3.厂家需提供设备的合格证明和质保书。

4.网络接口费用由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后30个工作日内送达指定地点。

九、预算：5.56611万元（单价）

4.设备名称：能量平台

- 一、产地：国产

- 二、数量：1台

- 三、技术参数：

- 1.主机功能

- 1.主机具备超声模式和高频电刀模式

- 2.主机性能

- 2.1主机系统正常工作条件：环境温度：10℃～40℃，相对湿度：30%～75%，大气压力：700hPa～1060hPa，使用电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz，输入功率：200VA

- 2.1.1超声模式：振动频率：55kHz±1kHz，最大振幅：50μm～100μm，最大电功率：33W±10W，无电流通过人体。

- 2.1.2高频模式：高频输出标准双极电凝：工作频率：470kHz±47kHz，最大输出功率：70W±14W，最大输出电压≥300Vp，高频电刀模式间歇加载连续运行，10S/30S，实时感知刀头组织的阻抗和温度，精准快速匹配能量。

- 2.2主机彩色触摸屏设计，可由触摸屏、手柄按键或脚踏开关分别控制；触摸屏实时显示当前工作模式、状态、功率及档位；

- 2.3主机工作时有提示音，且音量具备可调节功能；具有故障智能指示系统，能快速诊断并明确提示故障信息，发出故障提示音及错误代码，并提示解决故障问题的方法。

- 2.4主机状态应具有≥2种指示灯（背光）提示

- 2.超声刀功能

- ★2.5具有智能核心算法功能：

- 2.5.1  频率跟踪算法：超声高频外科集成系统软件集成频率追踪算法，实时对应用部分进行频率检测并调整频率至系统谐振状态，保证超声刀头的稳定高效输出。

- 2.5.2  ATT组织自适应算法：超声高频外科集成系统集成ATT组织自适应算法，系统对组织进行实时检测，根据组织的不同状态，优化能量输出，调整主机的输出状态。

- 2.5.3  即时反馈技术：超声高频外科集成系统软件集成了电刀模式中的即时反馈技术，电刀自动实时感知组织阻抗和温度，并对输出电压、电流、功率进行调节，使不同组织密度范围内保持一致的效果。

- ★2.6主机具有开机自检功能，内置记忆芯片，换能器智能化管理，可查询换能器使用次数，并有换能器临近使用期限提醒。

- 3.1换能器和手柄具备三种及以上设计，安装更便捷，避免误激发，保证功率稳定输出。

- 3.2防缠绕技术：实现刀头角度随心转。

- 3.3换能器手柄具有舱门设计，方便拆卸，避免感染，可低温等离子灭菌使用，。

- 3.4手柄配备转换器，实现多种方式连接多种刀头。

- ★4、主机适配多种超声刀头：主机所匹配的刀头，具有DLC特殊涂层设计，同时可匹配不同型号规格的一次性分体可拆卸超声刀头，和一次性一体超声刀刀头。

- 主机提供三年质保，终身维修服务，软件升级。

- 四、装箱配置单：

- 1、主机		        1台

- 2.一体化换能器1根（或分体式能量转换器2根）

- 3.脚踏开关	        1套

- 4.电源线		     1根

五、质保：三年

六、售后服务要求：

1.厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2.厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3.厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1.设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2.随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3.厂家需提供设备的合格证明和质保书。

4.网络接口费用由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后30个工作日内送达指定地点。

九、预算：40万元（单价）

5.设备名称：肝移植器械

- 一、产地：国产

- 二、数量：1套

三、技术参数：

| 肝移植手术器械包 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| 1 | 超锋利剪 | 组织剪 | 弯头，18cm窄头 超锋利硬质合金镶片 | 不锈钢 | 1 |
| 2 | 碳钨合金环柄剪 | 组织剪 | 弯头，20cm弯圆头 硬质合金镶片 | 不锈钢 | 1 |
| 3 | 双弯S剪 | 组织剪 | 弯头，25cm S体 瓣膜剪 | 不锈钢 | 1 |
| 4 | 环柄角度剪 | 组织剪 | 弯头，18cm刃口45° 刃长12mm 超锋利 | 不锈钢 | 1 |
| 5 | 两用镊 | 显微镊 | 直型直头，24cm 头宽2.0mm 硬质合金镶片 Debakey齿 | 不锈钢 | 1 |
| 6 | 汤氏钳 | 分离钳 | 弯有齿，21.5cm OVERHOLT S型弯柄 半齿 | 不锈钢 | 1 |
| 7 | 精细分离钳 | 分离钳 | 弯有齿，23.0cm GEMINI 全齿 | 不锈钢 | 1 |
| 8 | 笔式针持圆柄 | 显微持针钳 | 直形直头，21cm高尔夫球柄 头宽1.2mm钻石粉涂层 带锁扣 | 不锈钢 | 1 |
|  | 笔式针持圆柄 | 显微持针钳 | 直形直头，21cm高尔夫球柄 头宽0.8mm钻石粉涂层 带锁扣 | 不锈钢 | 1 |
| 10 | 钨合金环柄针持 | 持针钳 | 细针直型，20cm 5/0-6/0钨碳钢镶片De Bakey | 不锈钢 | 1 |
| 11 | 钨合金环柄针持 | 持针钳 | 细针直型，23cm窄头 钨碳钢镶片5/0-6/0 Ryder | 不锈钢 | 1 |
| 12 | 钨合金环柄针持 | 持针钳 | 粗针直型，20cm 2/0-4/0钨碳钢镶片Mayo-Hegar | 不锈钢 | 1 |
| 13 | 血管夹 | 显微止血夹 | 直头，总长55mm,DE BAKEY齿，工作长度20mm，夹持力180g | 钛合金 | 1 |
| 14 | 血管夹 | 显微止血夹 | 弯头，总长48mm,DE BAKEY齿，工作长度20mm，夹持力180g | 钛合金 | 1 |
| 15 | 血管夹 | 显微止血夹 | 直头，弹簧式，7.0cm De Bakey齿 | 不锈钢 | 1 |
| 16 | 血管夹 | 显微止血夹 | 弯头，弹簧式，6.5cm De Bakey齿 | 不锈钢 | 1 |
| 17 | 无损伤平镊 | 显微镊 | 直型直头，20cm 头宽2.0mm Debakey齿 | 不锈钢 | 1 |
| 18 | 无损伤平镊 | 显微镊 | 直型直头，20cm 头宽1.5mm Debakey齿 | 不锈钢 | 1 |
| 19 | 无损伤平镊 | 显微镊 | 直型直头，24cm 头宽2.0mm Debakey齿 | 不锈钢 | 1 |
| 20 | 扁钳 | 止血钳 | 弯有齿， 总长24cm，圆弯 DE BAKEY齿 | 不锈钢 | 1 |
| 21 | 血管吻合钳 | 止血钳 | 弯有齿，25cm双角弯 头宽48mm 弯柄 DE BAKEY齿 | 不锈钢 | 1 |
| 22 | 血管吻合钳 | 止血钳 | 弯有齿，27cm双角弯 头宽60mm 弯柄 DE BAKEY齿 | 不锈钢 | 1 |
| 23 | 门静脉阻断钳 | 止血钳 | 弯有齿，21.0cm角弯60° 头长65mm 弯柄 2*3齿 | 不锈钢 | 1 |
| 24 | 门静脉阻断钳 | 止血钳 | 弯有齿，14cm，角弯25° | 钛合金 | 1 |
| 25 | 神经拉钩 | 拉钩 | 单头，18.5cm 直角球头 头长3mm | 不锈钢 | 1 |
| 26 | 眼镜蛇钳 | 血管钳 | 弯型，总长25cm，钳口长95mm 平弯 DE BAKEY齿 肝移植血管钳 | 不锈钢 | 1 |
| 27 | 眼镜蛇钳 | 血管钳 | 弯型，总长25cm，钳口长80mm 平弯 DE BAKEY齿 肝移植血管钳 | 不锈钢 | 1 |
| 28 | 匹兹堡钳 | 止血钳 | 弯有齿，25.0cm，小弧弯形工作端，无侧翼 | 不锈钢 | 1 |
| 29 | 匹兹堡钳 | 止血钳 | 弯有齿，26.0cm，弧弯形工作端，无侧翼 | 不锈钢 | 1 |
| 30 | 匹兹堡钳 | 止血钳 | 弯有齿，27.0cm，大弧弯形工作端，无侧翼 | 不锈钢 | 1 |
| 31 | 门静脉阻断钳 | 血管钳 | 单弯型，20cm圆角弯 DE BAKEY齿 弯柄 | 不锈钢 | 1 |
| 32 | 精细分离钳 | 分离钳 | 弯有齿，18cm角弯90°精细 | 钛合金 | 1 |
| 33 |  | 器械盒 | 500*250*100mm，双层带硅胶垫 | 铝合金 | 1 |

四、装箱配置单：

五、质保：三年

六、售后服务要求：

1.厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2.厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3.厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1.设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2.随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3.厂家需提供设备的合格证明和质保书。

4.网络接口费用由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后30个工作日内送达指定地点。

九、预算：29.98万元（单价）

6.设备名称：电子胆道镜

一、产地：国产

二、数量：1台

三、技术参数：

一、电子内窥镜图像处理系统一台

1.1.具有白平衡调节装置。

1.2.可以进行三色调红、绿、蓝选择0-100可调。

1.3.可以选择平均消光和峰值消光模式。

1.4.多级锐度可调。

1.5.图像3D降噪处理。

1.6.术野画面2倍电子放大。

1.7.可实时图像冻结和释放。

1.8.具备USB数据接口，进行AVI视频和JPG图片存储。

1.9.输出端口：具有CVBS、S端子、DVI等。

1.10.防电击类型为BF型。

1.11.主机可以进行中英文语言选择。

★1.12.兼容性：可兼容同品牌电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、电子输尿管镜、硬性电子输尿管镜、电子膀胱镜等。

二、冷光源部分，用途：本产品仅供医用内窥镜在临床观察诊断时作为照明光源使用。

2.1.灯泡类型：LED。

2.2.灯泡寿命：≥10000h。

2.3.色指数：Ra≥90。

2.4.相关色温：≥6000K。

2.5.输出总光通量：≥300lm。

2.6.气泵压力：0.035 MPa ~ 0.06 Mpa。

2.7.气泵流量：0.2 m3/h ~ 0.6 m3/h。

2.8.防电击类型： BF型。

2.9.兼容性：可兼容同品牌电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜等。

三、电子胆道镜一根：产品与主机电子内窥镜图像处理器配合使用，供医疗机构用于胆道胆管的观察、诊断和治疗时提供图像。

3.1.照度：≥60000 lx。

3.2.视场角：120°。

3.3.视向角：0°。

3.4.观察景深：2～50 mm。

3.5.鉴别率：≥9.92 lp/mm。

3.6.工作长度：410 mm。

★3.7.先端部外径：≤4.2 mm。

★3.8.插入软管外径：≤4.2 mm。

3.9.钳道孔径：≥2.0 mm。

3.10.弯曲角度：向上160º，向下130º。

3.11.吸引量：≥900mL/min。

3.12.防水等级：IPX7。

3.13.防电击类型：BF型

★3.14.支持同品牌插入软管外径≤2.18mm电子胆道镜，满足临床手术需要。

3.15.支持同品牌插入软管外径≤2.8mm，钳道孔径≥1.2 mm电子胆道镜，满足临床手术需要。

3.16.支持同品牌插入软管外径≤5.2mm，钳道孔径≥2.6 mm电子胆道镜，满足临床手术需要。

四、24寸内窥手术专用显示器。

4.1.尺寸：≥23。

4.2.面板级别：医用10bit面板1920×1200(WUXGA）。

4.3.最大亮度：600cd/m2。

4.4.接口：DVI-I,VGA,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI,DC IN 24V等

内置GAMMA2.0，GAMMA2.2，DICOM。

4.5.输出接口：DVI-I,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI等。

4.6.具有色温与 GAMMA 曲线调测一体化逐台校正流程技术。

四、装箱配置单：

1.电子内窥镜图像处理系统     1

2、冷光源                     1

3、电子胆道镜                 1

4、显示器                     1

5、台车                       1

五、质保：三年

六、售后服务要求：

1.厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2.厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3.厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1.设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2.随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3.厂家需提供设备的合格证明和质保书。

4.网络接口费用由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后30个工作日内送达指定地点。

九、预算：45.65万元（单价）

- 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

# 使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

# 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

# 附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

# 第二节 政府采购合同通用条款

# 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

# 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

# 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

# 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

# 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

# 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

# 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

# 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

# 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

# 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

# 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

# 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

# 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

# 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

# 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

# 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

# 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

# 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

# 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：最终合同以实际签订为准。

# 第七章   投标文件格式

# （一）报价要求响应文件

1 开标一览表（附件1-1）

2 明细报价表（附件1-2）

# 附件1-1  开标一览表

招标项目名称：                         标项名称：

项目编号：

| 标项序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 质保期 |  |
| 供货期限 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

# 附件1-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              标项序号、名称：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2.上述报价包含一切由供方承担的费用。

3.请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4.综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

# （二）资格响应文件

## 1.资格文件组成

一、 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

二、投标人代表身份证明

1  法定代表人身份证明复印件（法定代表人参加投标）（附件2-1）

2  法定代表人授权委托书（授权代表参加投标） （附件2-2）

三、提供上年度（2024年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

四、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

五、提供社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明（由供应商根据项目需求提供说明材料）

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、其他特定资质：

（1）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
（2）在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

九、落实政府采购政策需满足的资格证明文件

本项目不专门面向中小企业采购。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注： 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）

1中小企业声明函（附件2-4）

2监狱企业证明文件（附件2-5）

3残疾人福利性单位声明函（附件2-6）

十、其他资料

1不参与围标串标承诺书；

2投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

## 2.资格文件格式

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投、标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附件2-3   中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　★（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

说明：

- 1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

# （三）商务技术响应文件

1.商务技术响应文件封面

新疆阿勒泰地区人民医院产科设备采购项目

商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

2.商务技术响应文件组成

一、供应商资格声明书

二、投标书

三、近三年销售业绩明细表

四、合同条款偏离表

五、技术规格偏离表

六、技术参数佐证材料

七、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

八、供货、安装、调试及故障处理服务方案

九、培训方案

十、备件供应能力承诺

十一、售后服务体系方案

十二、招标文件中要求提交的和供应商认为需要提供的其他说明和资料。

注：1.投标人制作商务技术响应文件，应按照商务技术响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3.商务技术响应文件格式

# 一、投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

（八）投标有效期：

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

# 二、投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真___________________________

电话_________________________     电子函件_______________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 近三年销售业绩明细表

| 序号 | 项目名称 | 产品名称/品牌型号 | 合同签订日期 | 合同金额（元） | 采购单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 核心产品/同类型产品 |
| 2 |  |  |  |  |  | 核心产品/同类型产品 |

## 注：业绩证明材料

按明细表顺序，粘贴对应合同复印件（首页、品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）+正规发票复印件，每页加盖投标人公章，业绩周期为2023年1月1日至招标公告发布之日，不含经销商、代理商业绩。

投标人（全称并加盖公章）：

日期： 年 月 日

# 四、合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

# 五、技术规格偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件技术参数要求 | 是否标注★参数 | 投标产品响应参数 | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 佐证材料来源（检测报告/官网/说明书等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

偏离说明：我方承诺所有响应参数均真实有效，无虚假响应，无负偏离，★参数全部满足，佐证材料随附备查；若响应内容与佐证材料不一致，自愿按无效响应处理。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

# 六、技术参数佐证材料

按技术规格偏离表顺序，依次粘贴第三方检测报告、中文官方产品白皮书、品牌官网参数截图、原厂性能参数说明书等佐证材料，每页加盖投标人公章，确保与响应参数一一对应。

# 七、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

## 2.拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

# 八、供货、安装、调试及故障处理服务方案

供应商根据评审标准自行编写，格式自拟。

# 九、培训方案

供应商根据评审标准自行编写，格式自拟。

- 备件供应能力承诺

- 供应商根据评审标准自行编写，格式自拟。

# 十一、售后服务体系方案

供应商根据评审标准自行编写，格式自拟。

# 十二、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其他说明和资料。