招 标 文 件

（公开招标-货物）

项目名称：阿勒泰地区人民医院精神卫生科、儿科（新生儿科）能力提升医疗设备采购项目-儿科（新生儿科）

采购人(盖章)：新疆阿勒泰地区人民医院

联系人：张荣

电话：0906-2100902

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

联系人：候永康、马丹阳

电话：0991-4661782

地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

目录

招标公告	1

投标人须知前附表	3

第一章 投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件	10

四、投标	12

五、开标	13

六、评标	13

七、定标及合同授予	14

八、纪律和监督	15

第二章 评标办法	16

评审办法前附表	16

一、评标方法	19

二、评审标准	20

三、评标程序	20

第三章 合同文本	25

第四章 技术标准和要求	29

第五章 投标文件格式	68

一、开标一览表	70

二、投标函	71

三、投标价格明细表	72

四、商务条款偏离表	73

五、技术条款偏离表	74

六、法定代表人身份证明书	75

七、法定代表人授权委托书	76

八、投标人资格条件证明材料	77

8.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	78

8.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	79

8.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	80

8.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	81

8.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	82

九、投标人近年类似项目情况表	87

十、售后服务承诺书	88

十一、技术方案	89

十二、保证金缴纳证明材料	90

十三、其它需要提交的资料	91

第六章 补充条款	92

附件一、中小企业扶持政策	92

附件二、残疾人企业扶持政策	96

附件三、监狱扶持政策	98

附件四、实施本国产品标准及相关政策	100

# 招标公告

项目概况

阿勒泰地区人民医院精神卫生科、儿科（新生儿科）能力提升医疗设备采购项目-儿科（新生儿科）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年05月19日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXSJ-2026（ZC）-217

项目名称：阿勒泰地区人民医院精神卫生科、儿科（新生儿科）能力提升医疗设备采购项目-儿科（新生儿科）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1984600.00

最高限价（元）：1984600.00

数量:1批
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗器械一批，采购要求详见招标文件。

合同履约期限：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。

3、投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证。②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。
三、获取招标文件

时间：2026年04月25日至2026年05月06日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月19日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月19日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆阿勒泰地区人民医院

地 址：阿勒泰市公园路29号

联系方式：0906-2100902

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新世纪招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

联系方式：13201239203、18690890996

3.项目联系方式

项目联系人：候永康、马丹阳

电 话：0991-4661782

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阿勒泰地区人民医院精神卫生科、儿科（新生儿科）能力提升医疗设备采购项目-儿科（新生儿科） |
|  | 项目编号 | XJXSJ-2026（ZC）-217 |
|  | 采购人 | 新疆阿勒泰地区人民医院 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 阿勒泰市 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 1984600.00元 |
|  | 最高限价 | 1984600.00元 |
|  | 是否单一产品 | 否，核心产品为新生儿喉镜（可视） |
|  | 合同履约期限 | 签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点(新疆阿勒泰地区人民医院院内） |
|  | 质保期 | 3年 |
| 2 | 采购范围 | 阿勒泰地区人民医院精神卫生科、儿科（新生儿科）能力提升医疗设备采购项目-儿科（新生儿科）范围内的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 3、投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证。②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。 |
| 6 | 投标人不得存在的情形 | 1、本项目不接受联合体。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 5、法律规定的其它情形。 |
| 7 | 招标文件费 | 0元 |
| 8 | 投标保证金 | - 1、投标保证金金额：39000.00元 2、提交截止时间：同投标文件递交截止时间 3、提交形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。 4、银行账户信息 采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司 纳税人识别号：91650100726988855F 开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行 账号：30014701040000595 5、投标人在提交投标保证金时需备注项目名称简称。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：候永康、马丹阳；联系方式：0991-4661782。 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2026年05月19日 11:00（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 开标 | 时间：2026年05月19日 11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 16 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：无。 2、投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。 |
| 17 | 中小企业政策说明 | 本项目不专门面向中小企业采购！ 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 |
| 18 | 合同分包 | ☑不允许分包 □允许分包 |
| 19 | 进口产品 | ☑不接受 □接受 |
| 20 | 本国产品政策说明 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 根据“关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）”对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。 |
| 21 | 样品 | ☑不要求 □要求 |
| 22 | 说明 | 1、招标文件中所述政策法规、标准规范等文件，如有新文件则按新文件执行，如已废止则仅为参考。 2、投标人须根据招标文件要求在投标文件中提供评审所需的相应证明材料扫描件。 3、建议投标人对本招标文件技术要求进行点对点应答，根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 4、采购代理咨询费以中标价格为基准，参照国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)计取，由中标人在领取中标通知书时支付。 5、最低报价不能作为中标的保证。 6、本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 |

# 第一章 投标人须知

## 一、总则

1.1采购项目概况

1.1.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.8最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.9是否单一产品：见投标人须知前附表。

1.1.10合同履约期限：见投标人须知前附表。

1.1.11供货地点：见投标人须知前附表。

1.1.12质保期：见投标人须知前附表。

1.2采购范围：见投标人须知前附表。

1.3采购方式和资格审查方式

1.3.1采购方式：见投标人须知前附表。

1.3.2资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1评审办法：见投标人须知前附表。

1.4.2定标方法：见投标人须知前附表。

1.5投标人的资格要求：见投标人须知前附表。

1.6投标人不得存在的情形：见投标人须知前附表。

1.7费用承担

1.7.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.8投标保证金：见投标人须知前附表。

1.9现场踏勘

1.9.1投标人须知前附表如规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10招标答疑

1.10.1投标人若有询问或质疑，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.11投标文件：见投标人须知前附表。

1.12投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.13开标：见投标人须知前附表。

1.14投标有效期：见投标人须知前附表。

1.15公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.16履约保证金：见投标人须知前附表。

1.17中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.18合同分包：见投标人须知前附表。

1.19进口产品：见投标人须知前附表。

1.20本国产品政策说明：见投标人须知前附表。

1.21样品：见投标人须知前附表。

1.22保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.23语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.24计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标办法

（5）合同文本；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）补充条款。

（9）根据本章第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人的资格要求”的投标人，均可获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺失或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.5 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

2.5由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

## 三、投标文件

3.1 投标文件的组成：

（1）、开标一览表

（2）、投标函

（3）、投标价格明细表

（4）、商务条款偏离表

（5）、技术条款偏离表

（6）、法定代表人身份证明书

（7）、法定代表人授权委托书

（8）、投标人资格条件证明材料

（9）、投标人近年类似项目情况表

（10）、售后服务承诺书

（11）、技术方案

（12）、保证金缴纳证明材料

（13）、其它需要提交的资料

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、调试、检验验收、人员培训费、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、招标文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不得超出本项目最高限价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

3.4.3投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）存在串通投标行为的；

（6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

（7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

（8）法律法规规定的其它情形

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件的制作须使用相应的制作工具软件。

3.5.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

## 四、投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未上传指定地点的投标文件；

（3）未按要求加密的投标文件；

（4）未在规定时间内解密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 五、开标

5.1 开标时间和地点

采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，所有潜在投标人均可登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）唱标

（3）投标人确认

（4）开标结束

5.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 七、定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、拒绝与采购人签订合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

## 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 1.详细评审部分70分 2.投标报价部分30分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《符合性审查标准》 |
| 4 | 投标品牌统计 | 详见本节第3.5款 |
| 5 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过最高限价的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 6、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 1、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”; 2、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”; 3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件; 4、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”; 5、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 满足下述一条要求即可： 要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月，不限制采购人主体）。 要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》，加盖投标人章。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 1、依法缴纳税收的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明，提供上述任意一种即可）。 2、依法缴纳社会保障资金的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖投标人章。 |
| 6 | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 7 | 投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证。②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。 | 相应材料扫描件。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件必须按招标文件要求加盖投标人章、法定代表人章（或签字）。 | / |
| 2 | 投标价格明细表必须完整填写。 | / |
| 3 | 投标价格不得超过最高限价和单价限价。 | / |
| 4 | 售后服务承诺必须提供，并盖投标人章。 | / |
| 5 | 合同履约期限和质保期必须满足招标文件要求。 | / |
| 6 | 投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，则第一类医疗器械提供产品备案证明，第二类、第三类医疗器械提供产品注册证明。 | 相应证明材料扫描件，若《医疗器械监督管理条例》等有关文件另有规定，则提供说明材料即可。 |
| 7 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | - 保证金缴纳证明材料：汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。 - 注：采用电汇方式缴纳的，若投标人未提供上述证明材料，但采购代理机构已查实足额缴纳的，视为已按规定缴纳保证金。 |
| 8 | 投标文件符合招标文件全部实质性要求。 | / |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 2 | 投标人近三年(2023年1月1日-至今)完成的类似业绩，一项计1分，最多计2项(须提供合同)。 |
| 2 | 技术指标 | 30 | 技术指标全部满足采购文件要求，无偏离得30分，标“★”参数缺一项或不满足的项扣2分；非标“★”参数缺一项或不满足的项扣1分；扣完为止。 注：须附对应的证明材料，如未要求可提供厂家出具的产品白皮书或技术规格彩页或第三方检测机构出具完整的检测报告；若未提供有效证明材料或证明材料不符合参数要求的则该参数将被视为负偏离。 |
| 3 | 实施方案 | 12 | 实施方案包括但不限于：①供货计划，②成品包装、运输保护措施，③安装调试措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
| 4 | 质量保证方案 | 6 | 质量保证方案包括但不限于：①质量检测措施，②质量管理制度；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得6分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 5 | 应急预案 | 4 | 应急预案包括但不限于：①风险预防措施，②应急响应流程；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 6 | 培训方案 | 4 | 培训方案包括但不限于：①培训计划，②培训内容；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 7 | 售后服务方案 | 12 | 售后服务方案包括但不限于：①质量\非质量问题退换方案及时效，②备品备件，③故障维修处理措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
| 小计 |  | 70 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④未按采购需求针对描述、⑤存在描述内容过于简略、⑥缺失不全、⑦前后矛盾、⑧表述不清晰、⑨凭空编造、⑩逻辑混淆错误、⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 二、评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见本节第3.5款。

2.4详细评审：

2.4.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.4.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成：见评标办法前附表。

（2）评标基准价的确定：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- 评标准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 投标品牌统计

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其它成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其它资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、技术标准和要求，掌握评标标准和方法。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其它信息和数据。

3.3资格审查

采购人依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标委员依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.4.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.4.5评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5 投标品牌统计

3.5.1.由评标委员会根据投标人所报核心产品品牌统计计算投标人家数。

3.5.2如招标文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标品牌不少于3个方可进入详细评审。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.2.3评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.3评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.4 算术错误修正：投标价格有算术错误或前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标价格进行修正：

3.6.4.1电子交易平台中报价与投标文件相应内容不一致的，以投标文件为准；

3.6.4.2开标一览表与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.6.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照3.6.4.1—3.6.4.5的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受的，其投标无效。

3.6.5投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.6汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.7.3总得分相同且报价相同的同品牌投标人，由采购人确定排序顺序；

3.6.7.4总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标品牌少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同文本

注：本合同供参考，具体内容以双方签订的为准。

甲   方：新疆阿勒泰地区人民医院

乙   方：

新疆阿勒泰地区人民医院委托       于  年  月  日组织的   项目名称的公开采购中，经评定，乙方     为中标方，最终中标总金额为人民币￥xxx元。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 一、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）人民币xxxxx ￥xxxxxx |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为xxxxx元，（大写人民币：xxxxxx元整），该费用包括设备、材料、安装、调试、包装、培训、运费、税费等费用。

三、付款方式

1、甲方在签订合同后15个工作日内支付乙方合同总额的30%预付款，即：￥XX元（大写:XX元整）。

2、设备全部运抵指定地点并安装调试完毕，经采购人验收合格正常运行半年后支付合同总额的60%，即：￥XX元（大写:XX元整）。

3、服务期满后支付合同总额的10%，即：￥XX元（大写:XX元整）。

4、甲方付款时，乙方应提供同等数额的甲方认可的合法收据或发票，否则甲方有权拒绝付款，并不因此承担任何逾期付款的违约责任。

四、交货地点、时间

交货地点： 新疆阿勒泰地区人民医院  ；

交货时间：           ；

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足 招标编号的xxxxxxxxx项目招标文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

六、质量保证期

合同内货物质保期：验收合格后     年。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则双方再次协商送货及验收时间。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于不可抗力不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方。

3、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权撤销合同，同时乙方还需要按照每延误一天，按合同总金额千分之五的标准向甲方支付违约金，延误超过15日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已收到款项，承担合同总额30%违约金。

4、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，必须按照甲方的要求进行改正，若整改后导致延迟交货，按照上款执行。若交货后仍然不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已收到款项，承担合同总额30%违约金。

合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金。

乙方违反本合同约定，应当承担的违约金及赔偿，甲方有权在未付款内扣除，若因此造成甲方损失，应当承担由此造成的甲方损失，该损失包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等费用。

5、本合同根据xx年x月xx日由xxx招标公司组织的招标会的招投标结果签订。投标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

8、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

9、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、合同一式八份，甲方执五份，乙方执叁份。

11、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

甲    方：(盖章）              乙    方：(盖章）

法定代表人：(签字或盖章）      法定代表人：(签字或盖章）

联 系 人：                     联 系 人：

电    话：                     电    话：

地    址：                     地    址：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

行    号：                     行    号：

合同签订时间：xx年x 月xx日

# 第四章 技术标准和要求

采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪 | 台 | 4 | 4.00 |
| 2 | 输液泵 | 台 | 4 | 0.80 |
| 3 | 注射泵（双通道微量泵） | 台 | 8 | 0.80 |
| 4 | 儿童吸痰器 | 台 | 2 | 0.50 |
| 5 | 全胸振荡排痰机 | 台 | 2 | 3.50 |
| 6 | 高流量氧疗仪（呼吸道湿化器 ） | 台 | 2 | 5.00 |
| 7 | 儿童喉镜（可视） | 台 | 2 | 4.50 |
| 8 | 儿童复苏气囊 | 台 | 2 | 0.10 |
| 9 | 台式体重称 | 台 | 2 | 0.40 |
| 10 | 婴儿输氧头罩 | 台 | 3 | 0.18 |
| 新生儿科部分 |  |  |  |  |
| 1 | 红外耳温计 | 台 | 2 | 0.04 |
| 2 | 腕带机 | 台 | 2 | 0.12 |
| 3 | 新生儿培养箱+蓝光箱 | 台 | 15 | 7.00 |
| 4 | 多参数监护仪 | 台 | 4 | 4.00 |
| 5 | 新生儿T组合-复苏器 | 台 | 2 | 3.50 |
| 6 | 新生儿喉镜（可视） | 台 | 2 | 5.00 |
| 7 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 台 | 1 | 1.00 |
| 8 | 经皮黄疸仪 | 台 | 2 | 2.50 |
| 合计（万元） |  |  |  | 198.46 |

说明：投标人应注意采购人在技术要求中指出的参数、工艺、材料和设备等内容仅起说明作用，无任何倾向性或限制性；任何品牌的产品均可依法参加本项目的采购活动。所有产品在安装调试中所需辅材费用包含在投标人投标产品的报价中，不再单独计取。

## 1、设备名称：多参数监护仪

- 一、产地：国产

- 二、数量：4台

- 三、技术参数：

- 一、性能参数

- 1. 彩色≥15 寸高亮、高清显示屏，显示清晰；

- 2. 超薄轻量设计，快捷挂杆，内置提手；

- 3. 低功耗、无风扇静音设计，减少噪音；

- 4. 抗除颤和静电保护，抗高频电刀干扰（300W），兼容多场景使用；

- 5. 图标化快捷菜单，操作直观；

- 6. 至多 9 通道波形显示，波形颜色可自定义；

- 7. 满足心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率及体温参数的基本监测需求；

- 8. 具备容触摸屏、CO2、WIFI、记录仪、血氧、血氧、血压、动物监护、中央站软件等，拓展灵活；

- 9. 具备标准界面、动态趋势界面、心电全导界面、NIBP 回顾界面、界面、大字体界面等 6 种显示界面，可进行一键切换；

- 10. 支持旋钮、按键操作，可选配触摸屏，高效助力临床操作；

- 11. 支持短趋势、长趋势图表、测量、报警事件、波形回顾，变化趋势直观可见；

- 12. 具有 ST 段分析功能，为诊断提供帮助；

- 13. 声、光、文字三级报警，包含生理报警和技术报警两种类型；

- 14. 报警集中管理，省心高效；

- 15. USB 接口可外接扩展 U 盘存储器，或相关 USB 接口的功能卡如扫描枪、读卡器等；

- 16. 支持通过有线、无线等方式与中央监护系统相连，便于集中监护。

- 二、技术参数

1. 外形尺寸 ：≥357mm×309mm×125.2mm

2. 重量：≥2.6Kg

3. 屏幕：≥15 寸高清显示屏

- 4. 分类：I 类，ECG (RESP)为 CF 型，SPO2、NIBP、TEMP 为 BF 型；IPX1 等级

- 5. 电源：网电电源：～100V-240V,50/60Hz；内部电池：14.8V 可充电锂电池

6. 功率：≤65VA

- 7. 心电：标准三导或五导电缆

- 8. 心率测量范围：成人:15～300 搏/分；儿童:15～350 搏/分，分辨率 1bpm

- 9. 心率测量精度：±10% 或±5 bpm(取大者)

- 10. 呼吸测量方式：RA-LL、RA-LA 阻抗法

- ★11. 呼吸测量范围：成人：7bpm～120bpm；儿童：7bpm～150bpm，分辨率 1bpm

- 12. 呼吸测量精度：±2bpm（7bpm～120bpm 范围内）

- 13. 窒息报警：10～40 秒

- 14. 无创血压测量方式：脉搏波振荡法

- 15. 无创血压测量范围：成人：10—260mmHg；儿童：10—230mmHg

- 16. 无创血压过压保护：成人：300mmHg±3mmHg；儿童：280mmHg±3mmHg。

- 17. 无创血压测量模式：手动测量、自动间隔测量、连续测量

- 18. 脉搏血氧饱和度测量方式：脉动血氧定量法

- 19. 脉搏血氧饱和度测量范围：70～100%，分辨率 1%

- 20. 脉搏血氧饱和度测量精度：±2%

- 21. 脉率测量范围：25bpm～300bpm，分辨率 1bpm

- 22. 脉率测量误差：±3bpm

- 23. 体温测量范围：0℃～50℃，分辨率 0.1℃

- 24. 体温测量精度：25℃～45℃，误差±0.2℃；其他范围精度为±0.4℃

- 25. 接口：交流电源连接器、USB、RJ45 等

- 26. 回顾功能：

- 短趋势回顾：2 小时,分辨率 1 秒钟或 5 秒钟；

- 长趋势图表回顾：336 小时,分辨率 1 分钟、5 分钟或 10 分钟；

- NIBP 测量回顾：1000 个 NIBP 测量数据的回顾；

- 报警事件回顾：200 组，加 U 盘可达 1000 组；

- 波形回顾：1 小时，加 U 盘可达 24 小时

- ★27. 报警规格：高、中、低三级报警；生理报警、技术报警两种报警类型；红、黄双色报警指示灯

- 28. 配置：电容触摸屏、CO2、WIFI、记录仪、血氧、血氧、血压、动物监护、中央站软件等

- 29. 记录仪（具备外置功能）：记录宽度：80mm；走纸速度：25mm/s；描记波形：3 道；记录类型：8 秒、16 秒实时记录

- 30.运输存放环境温度：-20℃～＋55℃；

- 31.使用环境温度：＋5℃～＋40℃；

- 32.运输存放湿度：≤93% (无冷凝) ；

- 33.使用环境湿度：15%～80 % (无冷凝) ；

- 34.运输存放及使用工作大气压力：860hPa～1060hPa

- 四、装箱配置单：

- 1、主机      1台

- 2、配件      1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交

九、预算：40000元（单价）

## 2、设备名称：输液泵

- 一、产地：国产

- 二、数量：4台

- 三、技术参数：

- （一）、设备功能：

1，机型：竖式，≤1.3Kg，小巧轻便，便于转运

2，≥2.8寸液晶触摸屏及按键置数盘双重操作模式

- 3，预存输液器品牌通道：≥5种

- 4，具有药库定制功能

- 5，输液日志可手机下载

- 6，气泡传感器对气泡检测灵敏度可调

- 7，标配无线模块

- 8，插拔式锂电池，方便更换

- 9，双CPU

- 10，具有日/夜间设定模式

- 11，声，光，色三重报警，报警等级直观区分，中文显示报警信息

- 12，同屏可显示：当前时间、床位号、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、并显示实时动态压力检测

- 13，阻塞智能消除：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力

- 14，智能化，信息化，可接入护理系统，中央监护系统，可与医院HIS系统连接

- （二）、技术参数：

- ★15，预置范围：0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml

- 16，输液速度：0.01-1800ml/h,最小步进数0.01ml/h

- 17，时间设定范围：00h00min～99h59min，以1min步进

- 18，输液精度：±5%，对输液器进行校准后可以达到更高精度

- 19，快速推注设置：流速1-1800ml/h，以1ml/h步进，总量1~9999ml 连续可调，以1ml/h步进

- 20，输液模式：速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、微量模式

- ★21，KVO速率：输液速度≥10ml/h，KVO 速率 3ml/h ，输液速度≥1ml/h 且<10ml/h，KVO 速率 1ml/h ，输液速度<1ml/h，KVO 速率=设定的速率

- 22，报警功能：开门报警、阻塞报警、输注完成报警、气泡报警、电池耗尽报警、电池/网电同时断开报警、电机故障、通讯故障、内电通讯故障、暂停超时报警、内部电池欠压报警、接近完成报警

- 23，阻塞报警值：高压：100kpa±30kpa；低压：50kpa±20kpa

- 24，电源：网电电源：～100V-240V,47-63Hz；内部电池：10.8V 可充电锂电池

- 25，功率：55VA；

- 26，电池：标称电压10.8V；支持设备正常使用6小时以上

- 27，分类:II类，CF型，IP34

- 28，环境温度：运输存储环境温度：-20°C - +60°C；使用环境温度：5°C - +40°C；运输储存及使用环境湿度：20%-90%

- 29，工作大气压力：700hpa-1060hp

- 装箱配置单：

- 主机       1台

- 配件       1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

- 六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：8000元（单价）

## 3、设备名称：注射泵（双通道微量泵）

- 一、产地：国产

- 二、数量：8台

- 三、技术参数：

- （一）.设备功能：

- ★1.双通道一体机：A.B通道操作屏幕及按键上下相互独立，便于区分操作；

- 2.液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷；

- 3.侧面提手，便于转运；

- 4.双通道轻松实现中继输液；

- 5.具有药库定制功能；

- 6.输液日志轻松查询，支持联网无限下载；

- ★7.自动识别2~50/60ml多规格注射器，满足更多可以用药需求；

- 8.同屏可显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测；

- 9.阻塞消除：注射管路出现阻塞后，采用步进电机反转的方法来释放阻塞后管路中压力；

- 10.插拔式锂电池，方便更换；

- 11.具有日/夜间设定模式；

- 12.声，光，色三重报警，报警等级直观区分；

- 13.STM32芯片：双CPU，安全度高；

- 14.智能化，信息化，可连入中央输注监控系统，护理系统，智慧重症临床信息系统，可与医院HIS系统连接；

- （二）、技术参数：

- 1.注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

- 2.预置范围：0.00-9999.99ml,最小步进数0.01ml

- 3.注射速度：2mL注射器：0.01-100mL/h；5mL注射器：0.01-150mL/h；10mL注射器：0.01-400mL/h；20mL注射器：0.01-600mL/h；30mL注射器：0.01-1000mL/h；50/60mL注射器：0.01-2100mL/h；上述均以0.01mL/h步进。

- 4.注射精度：±2%

- 5.具有快推和丸剂功能：2mL注射器：1~100mL/h；5mL注射器：1~150mL/h；10mL注射器：1~400mL/h；20mL注射器：1~600mL/h；30mL注射器：1~1000mL/h；50/60mL注射器：1~2100mL/h；以上均以1mL/h步进。

- 6.注射模式：八种，速度+预置量模式，速度+时间模式，预置量+时间模式，速度模式，药库模式，体重模式，中继模式，梯度模式

- 7.KVO速率：注射速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h、注射速度≥1ml/h且≤10ml/h，KVO速率1ml/h、注射速度≤1ml/h，KVO速率=设定的速率

- 8.报警功能：规格错误报警、推柄错误报警、阻塞报警、输注完成报警、电池耗尽报警、电池/网电同时断开报警、电机故障、通讯故障、内电通讯故障、暂停超时报警、内部电池欠压报警、接近完成报警

- 9.阻塞报警值：最高130kPa±30kPa，最低26kPa±20kPa，9档连续可调

- 10.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.输出15V/2A；设备电源输入：D.C.15V

- 11.功耗及电池：功耗：≤75VA；电池：标称电压11.1V；支持设备正常使用4小时以上

- 12.安全等级：II类，CF型设备；IP防护等级：IP24

- 13.环境温度：

- 运输存储环境温度：-20°C - +55°C

- 使用环境温度：+5°C - +40°C

- 运输储存及使用环境湿度：20%-90%

- 工作大气压力：700hpa-1060hpa

- 装箱配置单：

- 主机       1台

- 配件       1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

4、网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：8000元（单价）

## 4、设备名称：儿童吸痰器

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- 1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz   DC 12V 7Ah

- 2、抽气速率：≥15L/min

- ★3、负压调节范围：0.02MPa～0.08MPa

- 4、噪声：≤65dB

- 5、输入功率：≥150VA

- 6、吸液瓶：1000ml

- 7、工作制：间隙加载连续运行

- 8、产品的材质：外壳采用优质ABS工程塑料制作，轻便坚固，手提式。

- 9、便携式吸引器，可用于医疗单位吸痰和粘质分泌物。

- 10、无油泵，免维护，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。

- 11、溢流保护装置，防止液体进入泵体。

- 12、高分子吸引瓶，易消毒、清洗。

四、装箱配置单：

1、主机       1台

2、配件       1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：5000元（单价）

## 5、设备名称：全胸振荡排痰机

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- 1、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

- 2、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。

- 3、结构形式：便携式兼备台式功能（可装配撑杆座）。

- 4、显示方式：彩色液晶界面显示方式。

- 5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

- 6、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。从新生儿到成人充气背心。

- 7、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸43～175cm。

- 8、压力范围：0.5kpa～3.2kpa，分10档可调，步距增量0.3kpa。

- ★ 9、振动频率：5Hz～30Hz，连续可调，歩距增量1Hz。

- 10、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

- ★11、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。5种模式为：(6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、(9Hz-11Hz-13Hz-10Hz)、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)，设备可按照选定的阶梯模式运行。

- 12、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

- 13、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。手动模式1min～99min连续可调，歩距1min

- 14、设备标配的手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。

- 15、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

- 四、装箱配置单：

- 1、主机     1台

- 2、配件     1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：35000元（单价）

## 6、设备名称：高流量氧疗仪（呼吸道湿化器 ）

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- （一）、设备功能：

- 1、触摸屏和按键双重操作，简便快捷

- 2、同屏显示：测量流量，露点温度和氧气浓度；运行治疗时，可显示气道波形图，气道的压力和流量

- 3、支持多种患者界面

- 4、先进的湿化控制技术减少冷凝水生成

- 5、抗交叉感染，设备无需额外消毒

- 6、连续检测氧浓度，无需更换氧浓度传感器

★7、精确的流量控制：≤0.5 L/min

- 8、氧气浓度报警阈值可调

- 9、加湿等级可调

- 10、灯光、图形、声音三重报警信息安全提示

- 11、高安全性：双处理器安全冗余，冗余温度控制

- 12、配备无线模块，支持无线信息传送，可联入信息化系统

- （二）、技术参数：

- 13、工作模式：高流量模式，儿童模式

- 14、高流量模式流量设定范围：10～80L/min; 在10到25L/min 范围，以1L/min步进；在25 到80L/min 范围, 以5L/min 步进

- 15、儿童模式下流量设定范围：2～25 L/min; 设定，以1 L/min步进

- 16、流量精度：≤±2 L/min或读数的±20%，取两者中更大的为准（流量单位为L/min 在 STPD20 条件下）

- 17、氧气浓度：氧气浓度范围为21% ～100%；分辨率为1%

- 18、氧气浓度精度：在氧气浓度范围在21%到100%之间，精度为≤4%

- ★19、系统加温输出：高流量模式加温等级设置为31℃，34 ℃和37 ℃三档儿童模式加温等级设置为34 ℃一档

20、系统加湿输出：在37℃时≥33mg/L、在34℃时≥12mg/L、在31℃时≥12mg/L、患者端气体最高温度：≤43 ℃

- 21、预热时间：在环境温度为(23±2)℃，流量设置为35 L/min时，加湿等级设置为31℃，患者端气体温度达到31℃的时间≤10分钟。加湿等级设置为37℃时，患者端气体温度达到37℃的时间≤30分钟

- 22、水罐容量：最高水位150±30mL， 工作压力：40hPa

- 23、报警功能：高泄露报警，管路堵塞报警，检查管路报警，氧气浓度过低报警，氧气浓度过高报警，低流量报警，检查水量报警，无法达到目标温度报警，温度过高报警

- （三）、电源：

- 24、交流电输入范围100-240V；输入频率50/60Hz；输入功率220VA；呼吸道湿化器加热板装置最大功率150VA；加热管路最大功率65VA

- 25、安全分类：II类设备，BF型，IPX1

- 26、储存及运输条件：–20°C ～ ＋60°C,相对湿度90%以下

四、装箱配置单：

1、主机       1台

2、配件       1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：50000元（单价）

## 7、设备名称：儿童喉镜（可视）

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- 1、显示屏：尺寸≥3.5"，图像空间分辨率≥6.05lp/mm;

- ★2、摄像头：分辨率≥1600*1200，视角≥60°

- 3、电池：锂离子电池，容量≥3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min；

- 4、电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A；

- 5、工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa；

- 6、 工作距离：30-90mm；

- 7、光源：色温≥2300K；照度≥400lx；

- 8、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≥130°，左右旋转角度范围≥160°；

- 9、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

- 10、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；

- 11、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；

- 12、手柄：人体工程学设计；

- ★13、镜片为316医用不锈钢材质； 主机搭配新生儿型号喉镜片
14、镜片通过IPX8防水等级测试；

- 15、存储：内置≥8G存储记忆卡，最大可扩展至32G；

- 16、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真

- 17、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等

- 18、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量、20、配置要求：

- 四、装箱配置单：

- 1、喉镜主机          1台

- 2、重复性喉镜片      3个

- 3、充电器            1个

- 4、数据线            1条

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：45000元（单价）

## 8、设备名称：儿童复苏气囊

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- 一．产品简介:

- 1.主要部件采用硅橡胶材料制作而成:

- 2.送气阀装有鱼嘴阀，呼气时自动关闭，不倒流

- 3.装有限压阀，防止过高压力输出。

- 二．基本配置:

- 面罩，鱼嘴阀片，送气阀，气囊，集气袋，

- 三．主要技术参数:

- 1、适用对象:HF I  适用于体重低于 5Kg的患者

- HF Ⅱ 适用于体重低于10Kg的患者

- HF Ⅲ 适用于体重大于40Kg的患者

- 2、面罩规格:  1号和2号(HF I)

- 2号和3号(HF Ⅱ)

- 1号和5号(HF Ⅲ)

- 3、工作压力: 3~4.5Kpa(HF I/HF Ⅱ)、≤6Kpa(HF Ⅲ)

- ★4、潮气量: ≥50ml(HF I)、≥150m1(HF Ⅱ)、≥600m1(HF Ⅲ)

- 装箱配置单：

- 主机      1台

- 配件      1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：1000元（单价）

## 9、设备名称：台式体重称

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- 1.操作方式：自动模式，全自动一体测量体重，同步高亮数码显示；

- 手动模式，滑动挡板至宝宝脚底后锁定身高，有效避免宝宝乱动造成测量误差大，超静音，易操作。

- 2.身高坐高测量: 采用圆钢双导轨，直线轴承滑动挡板式测量，滑轨无阻力，滑动手感好。移动挡板至婴幼儿脚底然后根据挡板的位置看刻度尺判断婴儿身长；仪器边缘有嵌入式精密刻度尺；范围：0-120cm 分度值0.1cm

- 3.体重测量：体重采用两个高精度平衡梁式压力传感器测重，分部仪器两端，灵敏度高，精准快速；

- 范围：0-60kg 分度值0.01kg

- 4.显示方式:主显示屏红色高亮LED显示屏，具有去皮、置零、累清、累加等功能，自动锁定重量数据并显示婴儿体重，不受外界光线和视角影响，性能稳定；

- ★5.婴儿秤整机ABS工程环保塑料成型，表面柔和亲肤；非金属材质，无棱角，无焊接，无喷漆，不掉色，不生锈，对宝宝皮肤无伤害；

- 6.内置不间断储蓄电池，在没有外接电源或突然断电时可继续长时间使用，在外接电源时自动充电。

- 7.电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ  直流（蓄电池）：12V±10％

- 8.功耗:≤8W

- 9.环境温度：－１０℃～＋４０℃ 环境湿度：＜８５％

四、装箱配置单：

1、主机      1台

2、配件      1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：4000元（单价）

## 10、设备名称：婴儿输氧头罩

- 一、产地：国产

- 二、数量：3台

三、技术参数：

（一）、产品简介：

1、供婴儿输氧用；

2、有机玻璃材料，空氧比例可调；

★3、婴儿输氧头罩各部件组合牢固、可靠，露孔数选择和侧门操作灵活，无阻尼现象；

4、具有（大号）、（中号）和（小号）三种规格型号。

（二）、基本配置：

5、由罩体、盖板、露孔数选择转盘、氧气输入端组成

四、装箱配置单：

1、主机      1台

2、配件      1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：1800元（单价）

## 新生儿科部分

## 1、设备名称：红外耳温计

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- 1、设备类型：红外耳温计

- 2、测量时间：2 – 3 秒

- ★3、探头技术：测量前探头会预加热至35℃左右

- 4、温度显示范围：20℃- 42.2℃

- 5、未校正操作模式：该模式可检测未校正的裸耳温度

- 6、显示类型：背投液晶显示屏，4个附加按键

- 7、显示分辨率：0.1℃

- ★8、试验准确性：±0.2℃ （35.0℃ —42.0 ℃区间内）

- 9、操作湿度：≤95% 非冷凝

- 10、存储温度：–25 ℃ - 55 ℃

- 11、存储湿度：15–95% 非冷凝

- 12、自动关机：末次检测后约10秒

- 13、基座选择：单盒小基座

- 14、安全配置—电子：时间间隔倒计时(需充电基座)

- 15、安全配置—人工壁挂式大基座配置安全系绳

- 16、其他功能：读秒计时器、内存回顾、C/F切换按钮

- 17、电池;2节 1.5 V AA 碱性电池 或 可充电电池用于CSM

- 18、电池寿命；1000 次测量 (2节AA碱性电池); 700次测量（CSM可充电电池）

- 四、装箱配置单：

- 1、主机      1台

- 2、配件      1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

- 供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

- 九、预算：400元（单价）

## 2、设备名称：腕带机

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- ★1.打印方式:热敏

- 2.分辨率:≥300dpi

- 3.医疗场景打印速度：≥2英寸/秒，适配部分腕带时可达4英寸/秒

- 4.重量≤2千克支持USB和串行接口

- 5.能自动检测婴儿腕带尺寸并校正打印设置

- 四、装箱配置单：

- 1、主机     1台

- 2、配件     1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

求：

- 验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

- 八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：1200元（单价）

## 3、设备名称：新生儿培养箱+蓝光箱

- 一、产地：国产

- 二、数量：15台

三、技术参数：

（一）、产品要求：

★1、具有箱温和肤温两种温度控制模式;

★2、具有湿度显示功能和湿度控制功能;

3、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

4、独立的超温保护系统;

5、独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

6、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

7、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

8、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

9、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

10、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

11、前面板具有温度校正功能;

12、具有肤温传感器脱落报警提示功能;

13、具有数据储存功能;

14、具有正门独立锁定装置；

15、具有 RS-232接口；

16、采用低噪音的无刷直流电机。

（二）、主要技术参数：

17、工作电源：AC220V/50Hz

18、输入功率：≤1000VA

19、控制方式：箱温和肤温两种温度控制

20、箱温控制范围：25～37℃

★21、皮肤温度控制范围：34～37℃

22、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

23、升温时间：≤30min

24、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

25、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0°℃

26、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8°℃

27、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0°℃

28、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

29、婴儿床倾斜角度:无级可调

30、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

31、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

32、湿度显示范围：0%RH～99%RH

33、湿度控制范围：0%RH～90%RH

34、湿度控制精度：±10%RH

35、重量显示精度：士1%（配置称重装置时）

36、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4

（三）、上黄疸治疗装置：

37、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm²（光源为LED)

38、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm²

（光源为LED）

39、有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm²（光源为LED）

（四）、下黄疸治疗装置：

40、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm²（光源为LED)

41、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm²（光源为LED)

42、有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm²（光源为LED)

- 装箱配置单：

- 主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘）   1台

- 皮肤温度传感器   1个

- 机柜  1台

- 上黄疸治疗装置（光源为LED）  1个

- 下黄疸治疗装置（光源为LED）  1个

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

- 六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：70000元（单价）

## 4、设备名称：多参数监护仪

- 一、产地：国产

- 二、数量：4台

- 三、技术参数：

- 一、基本要求

- 1. 彩色 15 寸高亮、高清显示屏

- 2. 抗除颤和静电保护，抗高频电刀干扰（≤300W）

- 3. 图标化快捷菜单

- 4. ≥9 通道波形显示，波形颜色可自定义

- 5. 满足心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率及体温参数的基本监测需求

- ★6. 具备标准界面、动态趋势界面、心电全导界面、NIBP 回顾界面、oxyCRG 界面、大字体界面等 6 种显示界面，可进行一键切换

- 7. 支持旋钮、按键操作，具备触摸屏

- 8. 支持短趋势、长趋势图表、NIBP 测量、报警事件、波形回顾，变化趋势直观可见

- ★9. 具有 ST 段分析功能，为诊断提供帮助

- 10. 声、光、文字三级报警，包含生理报警和技术报警两种类型

- 11. 报警集中管理，省心高效

- 12. USB 接口可外接扩展 U 盘存储器，或相关 USB 接口的功能卡如扫描枪、读卡器等

- 13. 支持通过有线、无线等方式与中央监护系统相连，便于集中监护

- 二、技术参数

- 14. 外形尺寸 ：≤400mm×350mm×150mm

- 15. 重量：≤3Kg

- 16. 屏幕：≥15寸高清显示屏

- 17. 分类：I 类，ECG (RESP)为 CF 型，SPO2、NIBP、TEMP 为 BF 型；IPX1 等级

- 18. 电源：网电电源：100V-240V,50/60Hz；内部电池：14.8V 可充电锂电池

- 19. 功率：≤65VA

- 20. 心电：标准三导或五导电缆

- 21. 心率测量范围：成人:15～300 搏/分；儿童:15～350 搏/分，分辨率 1bpm

- 22. 心率测量精度：±10% 或±5 bpm(取大者)

- 23. 呼吸测量方式：RA-LL、RA-LA 阻抗法

- 24. 呼吸测量范围：成人：7bpm～120bpm；儿童：7bpm～150bpm，分辨率 1bpm

- 25. 呼吸测量精度：±2bpm（7bpm～120bpm 范围内）

- 26. 窒息报警：10～40 秒

- 27. 无创血压测量方式：脉搏波振荡法

- 28. 无创血压测量范围：成人：10—260mmHg；儿童：10—230mmHg

- 29. 无创血压过压保护：成人：300mmHg±3mmHg；儿童：280mmHg±3mmHg。

- 30. 无创血压测量模式：手动测量、自动间隔测量、连续测量

- 31. 脉搏血氧饱和度测量方式：脉动血氧定量法

- 32. 脉搏血氧饱和度测量范围：70～100%，分辨率 1%

- 33. 脉搏血氧饱和度测量精度：±2%

- 34. 脉率测量范围：25bpm～300bpm，分辨率 1bpm

- 35. 脉率测量误差：±3bpm

- 36. 体温测量范围：0℃～50℃，分辨率 0.1℃

- 37. 体温测量精度：25℃～45℃，误差±0.2℃；其他范围精度为±0.4℃

- 38. 接口：交流电源连接器、USB、RJ45 等

- 39. 回顾功能：短趋势回顾：2 小时,分辨率 1 秒钟或 5 秒钟；长趋势图表回顾：336 小时,分辨率 1 分钟、5 分钟或 10 分钟；NIBP 测量回顾：1000 个 NIBP 测量数据的回顾；报警事件回顾：200 组，加 U 盘可达 1000 组；波形回顾：1 小时，加 U 盘可达 24 小时

- 40. 报警规格：高、中、低三级报警；生理报警、技术报警两种报警类型；红、黄双色报警指示灯

- 41. 配置功能：电容触摸屏、CO2、WIFI、记录仪、血氧、血氧、血压、动物监护、中央站软件等

- 42. 记录仪：记录宽度：80mm；走纸速度：25mm/s；描记波形：3 道；记录类型：8 秒、16 秒实时记录

- 43.运输存放环境温度：-20℃～＋55℃

- 44.使用环境温度：＋5℃～＋40℃

- 45.运输存放湿度：≤93% (无冷凝)

- 46.使用环境湿度：15%～80 % (无冷凝)

- 47.运输存放及使用工作大气压力：860hPa～1060hPa

- 四、装箱配置单：

- 1、主机      1台

- 2、配件      1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：40000元（单价）

## 5、设备名称：新生儿T组合-复苏器

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

三、技术参数：

（一）、基本要求：

1.预期用于产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重不超过10kg的婴儿提供受控和准确的复苏抢救。

（二）、常规参数：

2、适用复苏对象:体重≤10Kg的婴儿

3、存储以及运输环境:温度：-40℃~+60℃；湿度：≤95%；气压：50~106kPa

4、工作环境温度：-18℃~+50℃；湿度：≤95%

★5、复苏气体氧浓度:21~100%（依据气源供应氧浓度）

6、复苏气体流量范围:5~15L/min（要求气源可设置该流量范围）

7、总体质量（包含附件:≤2Kg

8、压力表量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度

9、最大安全压力（Pmax）设置范围:在规定气源输入流量范围内，

10、设置范围为：1~60cmH2O；默认40cmH2O

11、吸气峰压（PIP）设置范围:当流量为5L/min时，1~57cmH2O；当流量为8L/min时，2~58cmH2O；当流量为10L/min时，3~59cmH2O；当流量为15L/min时，5~60cmH2O

12、呼气末正压（PEEP）设置范围:当流量为5L/min时，0~8cmH2O；当流量为8L/min时，0.2~17cmH2O；当流量为10L/min时，0.5~23cmH2O；当流量为15L/min时，1~28cmH2O

13、工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）:当流量为5L/min时，75min；当流量为10L/min时，38min；当流量为15L/min时，26min

四、装箱配置单：

1、主机     1台

2、配件     1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：35000元（单价）

## 6、设备名称：新生儿喉镜（可视）

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

- 三、技术参数：

- 1、显示屏：尺寸≥3.5"，图像空间分辨率≥6.05lp/mm

- ★2、摄像头：分辨率≥1600*1200，视角≥60°

- 3、电池：锂离子电池，容量≥3000mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min

- 4、电源：USB接口

- 5、 工作距离：30-90mm

- 6、光源：色温≥2300K；照度≥400lx

- 7、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≥130°，左右旋转角度范围≥160°

- 8、防雾功能：无需预热，开机即可防雾

- 9、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像

- 10、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接

- 11、镜片为316医用不锈钢材质； 主机搭配新生儿型号喉镜片
★12、镜片通过IPX8防水等级测试

- 13、存储：内置≥8G存储记忆卡，最大可扩展至32G

- 14、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真

- 15、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等

- 16、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量

- 四、装箱配置单：

- 1、喉镜主机          1台

- 2、重复性喉镜片      3个

- 3、充电器            1个

- 4、数据线            1条

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：50000元（单价）

## 7、设备名称：高级儿童心肺复苏模拟人

- 一、产地：国产

- 二、数量：1台

三、技术参数：

1、执行标准：美国心脏学会（AHA）国际心肺复苏（CPR）或心血管急救（ECC）指南标准及T/BPSPA0001-2018心肺复苏训练模拟人标准。

2、模拟标准气道开放。
3、人工手指位胸外按压显示报警：按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；按压强度正确、错误的指示灯显示及错误的报警。
★4、人工口对口呼吸（吹气）显示报警：吹入的潮气量150ml~200ml的指示灯显示及报警；吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示；吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。
5、按压与人工呼吸比：30:2/单人比或15:2/双人。
6、操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。
7、操作频率：最新国际标准：100次/分。
8、操作方式：训练操作。
9、检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。
10、工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。

- 装箱配置单：

- 主机     1台

- 配件     1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：10000元（单价）

## 8、设备名称：经皮黄疸仪

- 一、产地：国产

- 二、数量：2台

三、技术参数：

1、可适用于新生儿科、儿科、产房、婴儿病房和新生儿重症监护室等场所；

2、彩屏显示：3.0英寸彩色触摸屏，可同屏显示多次测量数据;

3、充电电池：配备充电基座，内置充电电池可长效充电;

4、长效光源：配备氙闪光灯，寿命长（≥15万次测量）；

5、低电压提示：电池电量过低时，产生低电压提示；

6、单位切换：两种测量单位mg/dL、μmol/L可切换显示；

7、平均测量：具有平均测量功能，可设置2~5次平均测量方式；

8、数据存储功能：可存储多个患者数据；

9、网电源供电时，设备的额定电压和频率：220V～  50Hz

10、网电源供电时，设备输入功率：30 VA

11、内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池)

12、底座输出：8.4V 1A

13、光源：氙闪光灯

★14、光源寿命不低于150000次

15、最大显示不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)

★16、准确度± 1.5 mg/dL（± 25.5 μmol/L）

17、重复性≤3%

18、信息提示低电压提示

19、检查屏波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为：预定值为“0”的检查屏为1±0.1；预定值为“20”的检查屏为5±0.5

20、平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式

21、时间设置：可实现时间日期的修改

22、声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关

23、亮度调节：屏幕亮度5级调节

24、测量单位：测量单位可在mg/dL和umol/L间切换

25、屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟

26、历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记

- 装箱配置单：

- 主机（光学探头、显示屏、电池、主机电路）    1台

- 底座和电源适配器                            1套

五、质保：整机质保三年（包括技术服务和原厂原件更换）

六、售后服务要求：

1、厂家需提供24小时在线技术支持，确保设备在使用过程中出现问题时能够及时得到解答和处理。

2、厂家需要定期回访，了解设备使用情况，收集用户反馈，以便不断改进产品和服务。

3、厂家需提供必要的培训服务，确保科室操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和注意事项。

七、验收标准：

1、设备外观完好无损，无明显的划痕或损坏。

2、随附的配件和资料齐全，符合装箱配置单要求。

3、厂家需提供设备的合格证明和质保书。

网络接口费由供货商承担，如需网络升级，升级费用由供货商承担。

八、供货时间：签订合同后14个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交。

九、预算：25000元（单价）

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目 录

一、开标一览表

二、投标函

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人资格条件证明材料

九、投标人近年类似项目情况表

十、售后服务承诺书

十一、技术方案

十二、保证金缴纳证明材料

十三、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标价格 | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 | 签订合同后 个工作日内完成供货、安装、调试验收、移交 |
| 质保期 | 本项目货物质保期为 年（如与招标文件“第四章技术标准和要求”中要求不一致，以较长质保期为标准执行），自采购人及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。 |
| 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 备注 |  |

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 二、投标函

致：                                             （采购人名称）

根据已收到的                       （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用。

2、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

3、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

4、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在投标人须知前附表规定的投标人不得存在的任何一种情形。

5、本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方已完全理解招标文件的全部内容，并无异议。

7、如我方中标，我方自愿向代理机构支付咨询费，并在合同签订后1个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

8、我方愿意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 三、投标价格明细表

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 注册号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按照第四章“技术标准和要求”内容填写标的名称和数量等信息，现有内容为示例。

2、投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、调试、检验验收、人员培训费、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、招标文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中

3、非医疗器械标的“注册号”一栏可填“/”。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 五、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人技术条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 七、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 八、投标人资格条件证明材料

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 关联单位 （如有） | 注：此处关联单位指单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位。 |  |  |

## 8.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 8.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月，不限制采购人主体）。

要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明，提供上述任意一种即可）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 8.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

一、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

二、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件（如有时）。

三、关于符合本国产品标准的声明函或或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有时）。

附件一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 九、投标人近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人联系方式 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 十、售后服务承诺书

格式和内容自行拟定

投标人：                      （盖章）

日期：     年   月   日

## 十一、技术方案

格式和内容自行拟定

## 十二、保证金缴纳证明材料

汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。

## 十三、其它需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。

# 第六章 补充条款

## 附件一、中小企业扶持政策

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件二、残疾人企业扶持政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部
民政部
中国残疾人联合会
2017年8月22日

## 附件三、监狱扶持政策

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日

## 附件四、实施本国产品标准及相关政策

国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。