新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司


新疆大学能源化工公共科研平台化学学院（应用化学研究所）设备更新项目（第一包）

招标文件

（项目编号：RHZC2026-111GK）
采购人：新疆大学

采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2026年4月
[image: image1.jpg]EAZE
12650000457601471G
BEARFHMFE666S
0991-8582184

PERIRITROBRATDSE
AR (EH) 217

3070 4301 0400 0234 8



 投标邀请(或招标公告)

一、项目基本情况
项目编号：RHZC2026-111GK
项目名称：新疆大学能源化工公共科研平台化学学院（应用化学研究所）设备更新项目（第一包）
采购方式：公开招标
预算金额（元）：13910000.00

最高限价（元）：13910000.00

   标项名称:新疆大学能源化工公共科研平台化学学院（应用化学研究所）设备更新项目（第一包）
   数量:1
   预算金额（元）:13910000.00
   单位：批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多功能酶标仪、球磨固相粉碎仪、天然产物分离纯化系统、天然产物活性组分合成与生物活性表征体系、圆二色光谱仪、热裂解仪、纯化及干燥系统、有机功能分子合成与性能评价系统设备更新采购（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）

 备注：

合同履约期限：详见招标文件；
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。
3.本项目的特定资格要求：凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参与本次招采活动。
三、获取招标文件
时间：2026年04月30日至2026年05月11日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年05月25日 11:00（北京时间）
投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 
开标时间：2026年05月25日 11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 5.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标； 6.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收； 7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。 8.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆大学
地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系方式：0991- 8580035           
2.采购代理机构信息
名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼
联系方式：0991-4670020
3.项目联系方式
项目联系人： 张钰捷
电 话：0991-4670020
第二章  投标人须知前附表

    本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

	项号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称、标项名称及编号
	项目名称：新疆大学能源化工公共科研平台化学学院（应用化学研究所）设备更新项目（第一包）

项目编号：RHZC2026-111GK

	2
	招标人
	新疆大学

	3
	资金来源
	财政资金

	4
	预算金额
	13910000.00元

	5
	招标范围
	多功能酶标仪、球磨固相粉碎仪、天然产物分离纯化系统、天然产物活性组分合成与生物活性表征体系、圆二色光谱仪、热裂解仪、纯化及干燥系统、有机功能分子合成与性能评价系统更新采购（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	付款方式
	1.甲乙双方合同签订，且乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款，金额为¥    元（人民币大写：    元整）；

2.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款，金额为¥    元（人民币大写：    元整）。   

注：项目投标报价为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（ 专用发票/普通发票 ），否则甲方有权不予支付且不承担任何违约责任，乙方不得因此拒绝或延迟履行合同义务。

	8
	交货及完成期
	详见采购需求

	9
	供货地点
	新疆乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号新疆大学博达校区化学学院。

	10
	质保期
	详见采购需求

	11
	投标人资格

证明文件


	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起90个日历日

	13
	评标方法
	综合评分法

	14
	资格审查
	资格后审

	15
	评标委员会
	评标委员会构成：大于等于7人且为单数，由技术、经济等方面的专家共同组成；

评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。

	16
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2026年05月25日 11：00（北京时间）

	17
	投标文件递交

及开标地点
	采用不见面开标：

响应文件提交时间：同投标截止时间

开标地点：政采云远程不见面开标大厅

不见面开标默认解密时长：30分钟

关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。

采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境

响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

	18
	投标保证金
	保证金： 260000.00元；
账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行

账  号：991903678110901

行  号：308881029026

投标保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金咨询电话：0991-4656096

投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间前确认到账；

电汇、网银转账须知

1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外)

1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。

本项目接受电子保函

2.政采云电子保函须知

2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；

2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接

（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583；

2.3将保函制作到电子投标文件即可。

	19
	投标文件份数
	投标文件由以下部分组成：

（1）投标证明文件（报价一览表、资格证明文件、商务及技术文件）正本1份、副本2份。

正、副本不得采用活页装订

中标单位开标后提供，7天内邮寄至新疆乌鲁木齐市水磨沟区2888号绿地中心蓝海大厦16楼张钰捷18599168071

	20
	投标文件签章
	响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

	21
	最高限价
	本次采购设置最高限价：最高限价为：13910000.00元，各投标人的投标报价超出最高限价及单项限价的按无效投标处理。

本项目单项限价详见第四章采购需求

	22
	代理机构
	单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

联 系 人：张钰捷

电  话：0991-4670020

	23
	政府采购

政策功能
	（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	24
	同品牌规定
	投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

核心产品：圆二色光谱仪

	25
	所属行业
	工业

	26
	是否允许进口产品
	□是       ☑否

	27
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	☑不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：/

（2）允许分包的金额或者比例：/

（3）其他要求：/

	28
	中小企业份额政策
	☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即:提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务(或工程) 由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:要求获得采购合同的投标人将本采购包金额的至少   %分包给一家或者多家中小企业，其中预留给小微企业的比例至少   %，须提供《拟分包情况说明》，监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（格式详见招标文件）。

	30
	异常低价审查
	采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在30分钟时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

	31
	招标代理

服务费
	参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮43%，代理服务费由中标人支付。   

	32
	履约保证金
	第一中标供应商从签订合同之日起五个工作日内中标供应商向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标资格，并单方解除合同，由第二候选人中标，以此类推。

收取履约保证金比例如下:

金额：中标价*2% 

履约保证金递交:中标单位收到中标通知书后10日内(签订合同前)向采购人缴纳

履约保证金形式：转账

中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。

履约保证金缴纳账户信息:

单位名称：新疆大学

纳税人识别号:12650000457601471G

地址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系电话:0991-8585360

开户行:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行

账号:30704301040002348

行号:103881070432

统一社会信用代码:12650000457601471G

履约保证金的退还: 合同履约完成，验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。

	33
	接受询问和质疑的联系方式
	1、询问和质疑

联系人、联系电话：张钰捷  18599168071
地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构。

3、针对同一采购程序环节的质疑次数： 

(一次性提出 (多次提出

注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。

	34
	踏勘要求
	本项目不踏勘现场

	35
	质保要求
	具体详见采购需求

	36
	验收要求
	1、‌设备完整性‌：设备的外观应完整无损，无明显的划痕、变形或损坏。设备的所有部件和附件应齐全，并符合购买合同中的规定。‌

2、‌设备性能‌：设备应能够正常启动、运行和关闭，各项功能应符合购买合同中的规定。设备运行时应无异常响声或异味。‌

3、‌设备安全性‌：设备的安全保护装置应完好并正常工作，设备应符合相关的安全标准和法规要求，使用和维护应符合安全操作规程。‌

4、‌设备质量‌：设备的制造工艺应符合相关标准和要求，材料和零部件应符合质量标准，设备的质量合格证明文件应完备。

	37
	（1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

（2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

（3）投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求，可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。

★（4）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。

★（5）投标单位所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况(如出现视为价格歧视情形);后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标单位自行让利行为。投标单位须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理。




第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为新疆大学。
1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。
1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.3.6本项目是否接受进口货物：否。
2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。
2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改
5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。
6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否有要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。
6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其他语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：
1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件
9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标价中需考虑包含改管路、税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。
10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请与我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。
12.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。
12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件(包含报价响应文件)，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。
13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期
14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为7人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。
17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查
17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。
17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第 18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。


同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。
19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的投标文件相互混装；

（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：
（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；
（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；
（3）任何包含价格调整要求的投标；
（4）投标有效期不满足要求的投标；
（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；
（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；
（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；
（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。
21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。
21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

21.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则
23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标
24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。
24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。
28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。
29. 履约保证金

详见须知前附表。
30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 
地址： 邮编： 
联系人： 联系电话： 
授权代表： 
联系电话： 
地址： 邮编： 
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 
质疑项目的编号： 包号： 
采购人名称： 
采购文件获取日期： 
三、质疑事项具体内容

质疑事项1： 
事实依据： 
法律依据： 
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 
签字(签章)： 公章： 

日期： 

 采购需求

参数中提及的标准、工艺、材料时仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、型号、标准、材料或工艺，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

	序号
	设备名称
	数量
	质保期限（自验收合格之日起）
	交货

日期
	分项限价(万元)

	1
	天然产物分离纯化系统
	5套
	2年
	自合同签订后120日历日
	510.0

	2
	圆二色光谱仪
	1台
	2年
	自合同签订后120日历日
	160.0

	3
	球磨固相粉碎仪
	1台
	2年
	自合同签订后60日历日
	55.0

	4
	热裂解仪
	1台
	2年
	自合同签订后120日历日
	50.0

	5
	有机功能分子合成与性能评价系统
	1套
	2年
	自合同签订后120日历日
	102.0

	6
	纯化及干燥系统
	1套
	2年
	自合同签订后120日历日
	100.0

	7
	天然产物活性组分合成与生物活性表征体系
	4套
	2年
	自合同签订后60日历日
	336.0

	8
	多功能酶标仪
	1台
	2年
	自合同签订后120日历日
	78.0


1、品目名称：天然产物分离纯化系统（国产）
规格

天然产物分离纯化系统 5套 

详细参数

1.高效液相色谱仪

1.1 四元梯度泵

★1.1.1串联式双柱塞往复泵，配置主动入口阀，可变冲程: 20μL ～100μL（需提供软件截图证明材料）

1.1.2自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能（需提供硬件照片和软件截图证明材料）

1.1.3、压力运行范围：0-400bar

1.1.4、流量精度：≤0.07%RSD

1.1.5、混合精度：±0.20%SD

1.1.6、可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

1.1.7、流量范围：0.001ml/min～10.0ml/min，递增率0.001ml/min

1.2 在线脱气机

1.2.1、流速：10ml/min每个流路

1.2.2、内置四通道在线脱气机，脱气机通道体积：>1ml，从而实现更好的脱气效果，尤其增加高流速时的脱气效果

1.2.3、PH 范围：1-14

1.2.4、内部材料：PTFE
1.3 高容量柱温箱

1.3.1柱温范围：10 ˚C，低于环境温度（最低为 4 °C）到 85 °C，可设置，步长为 0.1 K
1.3.2温度稳定性：±0.1˚C

1.3.3温度准确度：±0.5˚C（针对 40 ˚C校正后）

1.3.4 温度精度：0.05˚C

1.3.5色谱柱容量：4 根色谱柱，长度最高为 300 mm或8根色谱柱，长度最高为100mm。

1.3.6 加热/冷却时间：5 min，从环境温度到 40 ˚C；10 min，从 40 ˚C 到 20 ˚C；<25 min，从 25 ˚C 到 85 ˚C

1.4 自动进样器

1.4.1样品位数： 130位或以上

1.4.2采用计量泵定量，进样范围：0.1～100(L，增量为0.1(L；

1.4.3进样精密度：< 0.25% RSD

1.4.4交叉污染：<0.004%（40ppm）采用进样针清洗
1.4.5自动进样器最大耐压：600bar

1.5 二极管阵列检测器

1.5.1光源：氘灯和钨灯

1.5.2波长范围：190～950nm

1.5.3二极管个数：1024个

1.5.4狭缝宽度：狭缝宽度可编程可调，1、2、4、8、16nm

1.5.5数据采集频率：最高可达120Hz

1.5.6噪音：在254nm 处，< ± 0.7ⅹ10-5 AU

1.5.7漂移：在254nm 处，< 0.9 x 10-3 AU/hr 

1.5.8线性：在265 nm 处，> 2.0 AU (5 %)

1.5.9波长聚束：可编程，1–400 nm，增量1 nm

1.5.10光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括光谱库和峰纯度分析功能

1.5.11 GLP 特性数据恢复卡，防止数据丢失。RFID 用于电子记录流通池和UV 灯的状况（光程、容积、产品型号、序列号、测试通过、使用状况）

1.5.12早期维护反馈(EMF) 连续记录仪器的使用情况，如灯的使用时间和用户设定期限，并提供反馈信息。对维护和错误进行电子记录。验证氘灯的波长准确度

1.6 数据处理系统

1.6.1、软件：Windows操作环境，三维液相色谱作软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

1.6.2、GLP功能

1.6.3、图形化设计

1.6.4、维护信息预报系统（EMF）

1.6.5、电子记录维护和错误及故障信息

1.6.6、液相色谱仪配备全新的智能助手，提高工作效率和增加仪器易用性，智能助手可以一键完成管路排气泡，冲洗系统，平衡色谱柱液相分析前的准备工作，智能助手可提供5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限

2. 中压制备液相色谱

2.1 泵系统

2.1.1 流速1-200ml/min，流量精度±1%。

2.1.2 高精度无阀计量泵，连续输送液体，流速精确，压力稳定，实时监测压力，最大压力≥200psi。

2.1.3 四元溶剂系统，两种溶剂可以任意梯度进行混合运行，可在线修改梯度和流速

2.2 检测器系统

2.2.1 双波长通道，可支持两个波长同时进行检测和收集

2.2.2 吸收值：0-5AU

2.2.3 波长范围：200-400nm。

2.2.4 光源类型：氘灯光源。

2.2.5 基线噪音：≤3×10-4，基线漂移：≤3×10-3
2.2.6波长重复性：±0.5nm，波长精度±1nm

2.2.7光谱宽带：8nm，波长精度：±1nm。

2.2.8 检测器液路材质：紫外光学石英（石英柱）、不锈钢、PTFE

2.3 收集系统

2.3．1 二维自动馏分收集器，可自己设置收集试管架或收集瓶坐标。

★2.3．2 收集容器：15mm（15*4*2）、18mm（13*4*2）、25mm（10*3*2）架子供选择，或单独编辑收集位置，便于放置锥形瓶、烧杯等不定型容器。可分为全收集、峰收集、手动收集和窗口收集四种收集方式，其中峰收集可设置阈值和斜率收集两种设置，窗口收集可设置为阈值和时间、阈值或者时间等自由组合等收集方式。

2.3.3 可设置每个试管的收集体积，收集满后自动切换至下一个试管收集。

2.3.4 安全性：接收托盘设置有导流槽，可将废液导流出仪器外,试管架检测，废液检测，溶剂检测，漏液检测等多种功能

2.3.5 收集容量：无上限

2.4 控制软件

2.4．1 可进行历史运行方法的保存与打开，并可设置保存位置，方便后期使用。

2.4．2 方法运行结束后文件自动保存，可随时调出历史文件查看，可输出PDF格式实验报告。

2.4．3 可将实验图谱批量生成PDF实验报告，报告包括样品名称、实验人、方法内容、样品收集时间、对应试管等内容。

2.4．4 可在线修改方法、拖动梯度、修改流速、波长、设置坐标等功能；

2.4．5 可自行设置试管架规格、试管个数及试管坐标，也可设置收集瓶个数、坐标。

2.4．6超压保护功能：实时压力监测，防止柱子堵塞压力过高。

2.4．7可在主机软件上面连接外置示差检测器、蒸发光检测器，并可引导馏分收集；

2.4．8 可设置自动清洗梯度，完成后保存，每次开机可进行一键式自动清洗。

2.4．9 可在线运行时查看离线文件，以及离线图谱收集信息、收集时间等信息；

2.4. 10 读取氘灯能量：软件可以监测氘灯使用时间和当前能量值，方便用户使用并自动判断使用效果，在低于正常使用条件下，软件给予提示。

2.4. 11 权限管理:可设置不同级别账户权限，根据登陆账户不同，获得相应操作及数据权限，保障数据安全

2.4. 12 溶剂瓶中具有液位探头，可自动监测溶剂瓶和废液瓶中液位，溶剂走空报警，废液将满时报警。

2.4．13 馏分收集方式可进行横向或者纵向收集选择。

2.4．14 软件上面不同峰用不同颜色收集试管显示，方便查找收集试管位置。

2.4．15 软件界面即可进行梯度设置增加、删减、修改，方便操作。

2.4．16 工控机规格：内置嵌入式12.1英寸工控机，window7正版操作系统，4G运行内存，32G固态硬盘。
2.4.17 支持色谱柱吹干，实验完成后可以干燥色谱柱，方便后期处理固体废弃物。
3.气相色谱仪

3.1 色谱性能

3.1.1 保留时间重现性< 0.0008min

3.1.2 峰面积重现性< 0.6% RSD

3.1.3 压力控制精度: ≤0.001 psi

3.1.4 可以安装≥6个EPC（压力/流量控制模块） 模块，提供≥17个通道的EPC 控制，防止颗粒、水汽和油等气体污染物

3.1.5 对毛细管柱的 EPC （压力/流量控制模块）支持四种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度），计算色谱柱平均线速度

3.1.6 具有≥五个气相色谱柱智能钥匙和三个USB 端口

3.1.7 微板流路控制系统，实现色谱柱柱前、柱中、柱后反吹和换柱子不卸真空等功能，配有独立的EPC系统维持压力。实时谱图：实时观察色谱图采集状态（提供仪器界面截图）；

3.1.8 ≥六英寸触摸屏可实时访问仪器设置信息及运行、配置和流路信息状态等等

3.1.9 浏览器界面：适用于平板电脑或台式计算机。浏览器界面有智能移动访问功能，可查看及设置系统信息

3.2 柱温箱

3.2.1 操作温度：室温以上4℃～430℃，使用液氮低温冷却：–80℃～430°C，使用 CO2 低温冷却：–40℃～430℃

3.2.2 温度设定值精度：≤0.1°C

3.2.3  支持≥18 阶柱箱升温梯度，≥19个恒温平台

3.2.4 最高升温速率：≥110˚C/min

3.2.5 降温模式：有快速降温和慢速降温模式，从430℃～50°C ≤3.5min

3.3 毛细柱分流/不分流进样口（S/SL）

3.3.1 最高使用温度：≥400 °C

★3.3.2  进样口设计可无需工具快速进行进样口维护、更换进样口衬管（提供更换照片）

3.3.3  EPC（压力/流量控制模块）压力设定范围：0-100 psi 或0-150 psi

3.3.4 隔垫吹扫流量压力控制精度: ≤0.001 psi

3.3.5 分流比：12000:1 

3.4 火焰离子化检测器（FID）

3.4.1 最低检测限（对十三烷）：< 1.2pg C/s 

3.4.2 线性动态范围：> 107（±10%）

3.4.3 最高使用温度：≥430 °C

3.4.4 最高数据采集速率：≥1000 Hz

3.4.5 灭火自动检测和自动再点火

3.5 自动进样器

3.5.1 自定位“即插即用”式，拆卸方便，便于进样口维护

3.5.2 快速注射技术，进样速度：＜100 毫秒

3.5.3 进样体积：0.01 μL-250.0 μL

3.5.4样品数量：≥16位样品瓶转动架进样塔，可扩展≥150位样品盘，最大≥166位样品位

3.6化学工作站

3.6.1 时间编程

3.6.2 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录

3.6.3 远程诊断功能、错误检查和显示功能，软件图象化，操作简单

3.6.4 保留时间锁定功能（RTL），不同仪器、不同长度的色谱柱、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差减少，可据此自建保留时间锁定谱库

3.6.5 分析系统中流路切换阀全部由软件自动控制，无需人工干预（作为验收指标）。

4. 旋转蒸发仪系统

4.1 旋转蒸发仪

4.1.1 转速20~300rpm可调，最低转速不高于20rpm.

4.1.2 直流无刷马达，头部角度可调0-60°，使用方便，寿命长。

4.1.3 PTFE抗腐蚀材质密封圈，外加不锈钢弹片，耐磨耐腐蚀，安装方便，经久耐用

4.1.4 ≥三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝，冷凝面积不低于1400cm2。

4.1.5 可平稳启动，转速≥100RPM，有效防止热水泼溅

4.1.6 升降行程≥150mm，下降终点可限位：60mm~215mm，防止蒸发瓶碰撞加热锅可外延

4.1.7 无需任何额外配件可实现连接转换接头或≥4L大体积蒸馏

4.1.8 专用退瓶夹扣一体化设计，轻松取下和固定蒸发瓶

4.1.9 蒸发管双重锁定机制，未锁定的状态下，会有红色标识。

4.1.10 电源符合最高能效等级VI，节能，安全；电源线为3孔带接地，安全。

4.1.11 加热锅温度数字显示，控温范围：RT-99℃，全量程温度范围内控制精度 ±1 ℃

4.1.12 加热功率≥1400W。

4.1.13 加热锅容积不低于4L，不锈钢材质。

4.2 隔膜真空泵

4.2.1 泵速285-1150rpm无极可调，LED数字显示

4.2.2 无油干式运行，应用于低真空范围

4.2.3 抽气速率1.3m3/h（21.6L/min）

4.2.4 最低真空度不高于3mbar

4.2.5 隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成

4.2.6 进气口和出气口可同内径≥8mm真空管连接

4.2.7 噪音：≤55分贝

4.2.8 输入功率：≤120W,具备USB接口，可连接实验室专用软件进行远程控制

4.3 真空控制器

4.3.1 可变频控制同品牌真空泵，真空控制范围1－1100mbar，控制精度≤1mbar

4.3.2 内置陶瓷材质压力传感器，耐化学腐蚀

4.3.3 隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成

4.3.4 具备USB接口，可连接实验室软件进行远程控制

4.3.5 内置定时功能，定时范围不低于1s-6000min

4.3.6 可设置≥10种梯度真空控制程序，配合梯度蒸馏，实时曲线图可直观地监控真空下降状况。

4.3.7 具备多种操作模式，具备锁屏键防止误操作，可设置开机安全密码

4.4 低温冷却循环器

4.4.1 工作温度范围：-10℃~RT
4.4.2 操作回流温度（使用外部加热）：-10℃~70℃

4.4.3 制冷功率（@20℃）：≥400W

4.4.4 变频压缩机，运行低噪音，节能，环保

4.4.5 温度显示：LED大屏幕数字显示，显示精度±0.5℃

4.4.6 最大流速：≥15 L/min

4.4.7 具有液位显示

4.4.8 泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.35bar，泵最大吸力≥0.15bar。

4.4.9填充体积：1-3.5L可调
5. 每1套天然产物分离纯化系统配置要求：
5.1 液相色谱仪主机1套

5.2 四元泵含在线脱气机1套

5.3 自动进样器及柱温箱1套

5.4 二极管阵列检测器及流通池 1套

5.5 主动入口阀 1套

5.6 主动密封垫清洗装置1套

5.7 液相色谱柱≥2支

5.8 溶剂过滤白头  ≥5个

5.9 螺纹口样品瓶,透明，盖及隔垫 ≥100个

5.10 螺纹口样品瓶，棕色，盖及隔垫 ≥100个 

5.11 透明溶剂瓶  3个  

5.12 深色溶剂瓶 1个

5.13 玻璃过滤头≥ 4个

5.14 控制软件1套

5.15 品牌电脑（不低于i5，≥16G，≥1T，≥27英寸）及打印机（黑白激光双面打印机）1套

5.16 气相色谱主机一台

5.17 FID 检测器 1 个

5.18 ≥16位液体进样器1套

5.19 毛细管色谱柱≥2根

5.20 安装工具包 1 套

5.21 中文工作站及品牌电脑（不低于i5，≥16G，≥1T，≥27英寸）、打印机（黑白激光双面打印机）1套 

5.22 旋转蒸发仪4套 

5.23 变频隔膜真空泵（含真空管、硅胶管）4套 

5.24 冷却水循环装置4套 

5.25 真空控制器（含，支杆、电缆线） 4套 

5.26 中压制备色谱 1套
6 技术服务及其它

6.1 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务。

6.2 厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，快速响应（要求48小时内到达项目现场）。

6.3 在中国境内有属于自己的客户应用支持中心，为基层客户提供仪器使用和应用支持，为用户提供分析咨询演示分析和培训等服务。
2、品目名称：圆二色光谱仪（国产）
规格

圆二色光谱仪 1台, 分析光源: ≥150W氙灯，≥150W 钨灯依据，应用配置对应的光源。

详细参数

1. 分析光源:

1.1 ≥150W氙灯，≥150W 钨灯，依据应用配置对应的光源。

1.2 分光原理：大面积高光通量的双偏振式棱镜方式。

1.3 在常温常压的实验室条件下，在实验室现场，可实现有效的连续的检测波长范围: 低波长可低于175nm ， 高波长可高于1150nm，单检测器，无需切换。有效检测指的是检测数据为有科学意义的能够发表于科学文献质量要求的数据。

1.4检测器的量子效率在175nm-800nm波段范围内不低于30%。

1.5 波长准确度：±0.1nm (160～ 500nm)±0.5nm(500～1200nm)。 

1.6 波长重现性： ±0.05nm (160～500nm)±0.1nm (500～1200nm)。

1.7 波长分辨率: ≤ 0.02nm。

★1.8 光谱带宽可调节范围：不窄于范围0 ～20nm。

1.9 杂散光: ≤ 3 ppm (200nm)。

1.10 光信号分辨率: ≤ 0.00001mdeg。

1.11 光信号噪音水平: 在检测条件为2 second oversampling,1 nm带宽的条件下，优于0.050 mdeg，检测波长点不少于175 nm，180 nm，185 nm，200 nm，250 nm，750 nm，1000 nm。在检测条件为8 second 采集时间, 1 nm 带宽的条件下，优于0.007 mdeg，检测波长点不少于 175 nm，180 nm，185nm, 250nm，500nm, 1000nm覆盖全光谱范围。

1.12 光吸收差谱测量范围：不小于±9000 毫度。

1.13 基线稳定性：≤0.01 毫度/小时。

1.14 深紫外区检测能力及吹扫气体用量：在常温常压实验室条件下，在实验室现场，能实现深紫外区178nm及更短波段范围的检测蛋白质或者化合物药物样品并获取有效数据,获取有效数据的条件下吹扫气体用量不大于5升/分钟。有效检测指的是检测数据为有科学意义的能够发表于科学文献质量要求的数据。

1.15 软件控制光学系统的吹扫气体的流量设置，软件控制开灯，预设气体吹扫和关灯时间，软件控制自动点灯、关灯。

2 帕尔帖电子控温变温系统（含循环水浴及磁力搅拌）的温度范围：不窄于-40℃-150℃，  准确度：± 0.1℃。

3 变温机制：

能实现温度连续变化（不仅是阶梯式变化）的同时进行光谱扫描，提供生物大分子构象变化的热力学分析软件（Tm，ΔH热力学数据计算），实现高灵敏的微量热DSC（VP-DSC）检测和正交验证功能。

4 固体样品反射法检测积分球附件

4.1 直径不小于80mm；积分球内面积不小于200cm2。

4.2 积分球内壁涂层为特氟龙材质； 

4.3 积分球内涂层材料的有效光谱检测范围不窄于 190-2100nm ;

4.4 包含透射法检测支架，带角度测量装置，可以360度旋转; 

4.5 透射法检测电动支架：软件控制电动旋转，固体粉末样品压片装置，适用于固体膜类样品、溴化钾压片等透射法检测的样品，

4.6 角度分辨率≤0.02°

4.7 旋转速度无极可调：0~18°/s

5 配置

5.1 圆二色光谱仪主机一台；

5.2 电子控温系统一套； 

5.3 符合圆二色测试要求的比色皿一套： 光程 0.5mm , 1.0mm 各2个, 0.1mm , 10.00mm各1个，配套支架和垫片各一套;

5.4 蛋白质结构分析软件；

5.5 单波长热变性Tm 分析软件；

5.6 多波长热变性Tm 分析软件; 

5.7 固体积分球检测附件一套；

5.8 固体薄膜样品支架1套。

服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

1.付款方式：按照招标文件规定执行；

2.新疆大学指定地点安装调试，1个月内完成安装验收工作；

3.调试与培训：在现场完成调试与培训，用户熟练掌握仪器操作及日常维护，保修期内免费维修更换非人为损坏的零部件；

4.具有一定的售后服务能力，厂家必须有熟练维修工程师对设备终身维护，在提出维修要求后，厂家能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场；

5.提供长期技术咨询及配件供应服务。

3、品目名称：球磨固相粉碎仪（国产）
规格

球磨固相粉碎仪1台

详细参数

1. 设备工作环境要求：

1.1电源：220V 50HZ

1.2环境温度：室温-80 ℃

1.3相对湿度 ：≦80%

1.4无特殊水电要求  

2. 技术参数要求/技术要求：

2.1 设备高速振荡摆臂运动，强大的撞击力和挤压粉碎能力，直接叠加于研磨球运动方向，相较传统行星式球磨仪的矢量平衡运动方式，更高效，更强劲，实验效率更高

2.2 研磨平台：不少于2个

2.3 进样尺寸:小于10mm, 最终出样尺寸:小于100nm  

2.4 样品批处理量最大：不少于2*45ml 

2.5 设备震动频率3-30Hz（即180-1800转/分钟）连续可调

2.6 粉碎时间设定：数显，10秒-8小时，总研磨时间不低于99h

2.7 研磨罐：仪器可允许配置硬质钢、不锈钢、碳化钨、氧化锆等不同材质的研磨罐，可配置50mL、80mL和125mL的研磨罐，碳化钨、氧化锆等材质研磨罐需配有不锈钢保护套。

★2.8 设备可以配置多腔金属研磨罐，在一个罐体上具备不少于4*10ml研磨腔或不少于2*25ml研磨腔两种类型

2.9 适配可以配置2*18孔金属适配器，适用于1.5ml或者2.0ml反应管以及2ml不锈钢研磨罐

2.10控制方式：设备采用机械旋钮和彩色触摸屏双重控制设计，数字显示，能够输入参数和读取机器状态

2.11设备能够输入和设置时间，转速（以Hz形式表示）参数，可以存储不少于12个时间与转速的组合程序，方便用户调用。

2.12设备支持不少于4组联动程序，每组联动程序里有不少于2个程序联动使用，整个联动程序可以最多重复不少于99次。其中单个程序时间最长不超过8小时（作为验收条件）

2.13选配液体控温管路，可连接外置液氮/冷水机/加热源，可以实现冷冻/加热研磨；设备可控温范围：-100℃到100℃。

2.14 研磨罐平台非嵌入式，保证散热的同时有双重固定装置，确保完全安全。中途取样和加样都无需从平台卸下样品罐而可以直接开盖操作。保证操作人员的安全同时，极大减轻实验人员的工作量和实验步骤，提高实验效率；

2.15 安全性高，上盖带有安全锁装置，减震及磁吸设计，在研磨过程中一旦上盖开启，马达则会停止运行以确保使用者的安全，操作前防护罩吸附装置没有落放到位，机器会报错提示；

2.16 配有RS232接口可以使用外接设备和Wifi（手机或平板）设备控制设备，保存程序和连入样品报告数据库，并可远程维修和诊断故障。还可联入实验室管理系统或通过计算机控制机器使用。

2.17 设备可以通气氛保护，气密压力不小于5bar

2.18设备可以做频率和时间校准，设备重量不大于63㎏。
3) 服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

1、付款方式和方法：按照招标文件规定执行；4）验收要求

验收标准: 按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、品目名称：热裂解仪（国产）
1） 用途:  

  热裂解仪可与任意品牌的GC或GC/MS联机使用，进行样品中聚合物、添加物以及其他物质的检测。可以应用于生物质能源、橡胶塑料、造纸、电子电气、烟草、刑侦、石油化工以及文物考古等领域。

2）技术指标：

2.1 裂解仪仪主机

★2.1.1 裂解温度: 室温 ～ 1200°C，增量1℃，温度精度: ± 0.1 °C。

2.1.2 升温速率：升温速率可调，最大升温速率不低于2000°C / min。

2.1.3 降温速率：温度从650℃降至50℃以下时间仅需30秒内。

2.1.4 触屏控制界面：主机自带4.5英寸触摸屏，具有一键启动功能，方便操作和观察设备运行情况。

2.1.5 温度控制：加热测量一体的铂金电阻加热系统，温度实时监测。

2.1.6 数据重现 ：RSD≤2% （聚苯乙烯），重现性更好。

2.1.7 样品管：石英裂解管可一直重复使用，清洗方便，还可以观察样品的位置和形态变化。

2.1.8 自身带自动泄漏检查功能，避免可能漏气而造成GC无法正常的可能性。

2.1.9 程序升温：可对同一样品实现程序升温裂解，每一个程序可以设10个步骤；裂解中每步都可启动GC启动信号从而得到独立的色谱图，裂解时间和裂解温度完全程序化控制。

2.1.10 GC连接：高温传输线直接连接进样口，加热温度可高达 320°C ，不影响其它进样口同时使用，而且拆卸方便。

2.1.11 免放空组件：使用户在不用放空真空的前提下，可轻松更换色谱柱，方便简化实验过程提高实验工作效率。

2.2配件
2.2.1  自动进样器：≥48位全自动进样器，依靠重力自由落体进样和回收裂解管，不需要载气反吹，防止了样品逸出造成污染；可支持在序列表中无限追加样品。

基础配置清单

3.1 裂解仪主机                  1套

3.2 石英样品管（20根/包）       2包

3.3 裂解腔上端密封垫             3套

3.4 裂解腔下端密封垫             3套

3.5 免放空组件                   1套 

3.6 安装包                       1套 

3.7 自动进样器                   1套

3）服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

1.付款方式：按照招标文件规定执行；

2.新疆大学指定地点安装调试，1个月内完成安装验收工作；

3.调试与培训：在现场完成调试与培训，用户熟练掌握仪器操作及日常维护，保修期内免费维修更换非人为损坏的零部件；

4.具有一定的售后服务能力，厂家必须有熟练维修工程师对设备终身维护，在提出维修要求后，厂家能在4小时内做出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场；

5.提供长期技术咨询及配件供应服务。

6.在仪器制造商的中国境内培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(二人次/三天/壹台) 4）验收要求

1.依据设备出厂标准及国家/行业相关标准（如GB/T、ISO等），根据用户的招标文件规定的技术要求来执行验收；

2. 设备按操作手册正常运行，各项功能（如测试、测量、控制等）符合使用方技术协议要求；  性能指标（如精度、灵敏度、分辨率、稳定性等）达到合同规定标准；  软件系统运行稳定，数据存储、传输及处理功能正常。

3.设备电气安全符合国家标准（如接地保护、漏电保护等）；  涉及辐射、高温、高压等危险部件有明确警示标识及防护措施；  环保指标（如噪音、排放等）符合相关法规要求；

4.供应商按约定完成设备安装、调试及培训，在指定环境（如温湿度、电压等）下运行正常；现场演示操作，培训实验室人员至可独立使用设备。

5、品目名称：有机功能分子合成与性能评价系统（国产）
1)规格

四柱30吨，±2-30℃，主机 1100*700*1660mm；真空泵 430*730*850mm。

2)详细参数

A.硫化单元

1、型式：四柱型；

2、容量:30吨；

3、开模方式:全自动上升下降;

4、控制方式：可编程彩色触摸屏，人机界面显示调节，温度、压力调节、预压时间、加压时间、分段控压、分段控温、排气次数排气时间、升温曲线、压力曲线等界面，可直观显示监测动态或调整数据；

5、抽真空:抽真空系统（真空度约-0.090）低噪音使用寿命长，维护方便；

6、温度：常温~300℃；

7、控温方式：系统程控+P.I.D 自整定模式配合高精度传感器具有温度自动补偿功能，确保温度均衡；

8、控温精度：±2℃~3℃；

9、温度信号固态模块器

10、加热器：发热器 （特殊定制发热管，三段升温）；

11、控温方式：P.I.D自整定模式配合高精度传感器（铂电阻温度传感器）具有温度自动补偿功能，确保温度均衡；

12、压力油缸：压力范围30T，油缸直径150mm；300压板面积：压强3.33Mpa；高性能油压系统,具有压力自动补偿功能,可预设一次加压与二次增压的时间，自动进行加压与卸压,辅以高精度油缸,容量达30T。（系统内置计算公式）输入面积尺寸可直接显示当前压强，可根据实验需求进行压力调节；

13、定时器：LED 0~99 min~9.9hr（时间计时以微字秒），工作方式:往复循环延时触点；

14、电热板、导冷板材质:KDB高碳钢实心材质，表面经深层碳化，硬质镀铬等工艺处理，具有传热快、降温快、耐腐蚀、硬度高、不变形等特点。背部内置式加热器和感温器，功率大、升温快、测温灵敏、均匀、温度误差范围小；

15、工作层数：两层，一层加热，一层冷却；

16、加热方式:电加热；

17、加热功率：约4.8KW   共12根发热管；

18、电热板间距：0～70mm；

19、电热板：300×300mm，压板平行度：±0.05mm，热板温度：300℃；

20、导冷板：300×300mm；

21、冷却方式：自来水循环冷却(无污染可自由排放）；

22、安全装置：有明显的防烫伤标识，安全防护罩（外层加装安全护罩以及限位开关），安全可靠的接地保护装置；

23、机架：采用型钢焊接而成,并经回应力处理,有较高的钢性,变形小，表面烤漆工艺，耐磨损耐腐蚀，实用美观；

24、脚轮：带刹车脚轮，方便移动位置和固定；

25、总功率：约9KW ；

B.催化单元

1、支架：铝合金双层框架结构，深色有机玻璃门密闭设计，即可保护管路，防止光污染，又方便维护易操作

★2、光源放置：光源置于体系后端，无需移动，标配专用齿轮齿条升降台，更稳定

3、管路全部采用玻璃，采用专利玻璃阀进样，管路气体循环采用 1.8L/s 的耐腐蚀风机； 

4、反应器容积：25ml、50ml、100ml、250ml； 

5、管路体积：50ml±5，真空度-0.1MPa(72h 动态)，真空表采用：指针或数显； 

6、采样方式：手动、半自动、全自动； 

7、控制方式：软件全自动控制（8 位）；自动执行状态，实时显示，软件接口含 USB、RS232；兼容； 

8、测试精度：0.01ml&0.01min； 

9、真空泵，反控自动启停，2L/s，含防倒吸电磁阀，真空度-0.1MPa(72h 动态)，标配不锈钢液氮冷阱（提高真空度、保护真空泵）

10、测试范围：H2、O2 >0.001ml。测试精度：0.001ml//1ppm//0.01min

11、阀门数量：≤2个，减少泄漏点，保障气密性；

12、光解水专用反应器，容积100ml，采用28#标准球磨口，法兰O型圈密封；光催化二氧化碳还原专用反应器，容积100ml，采用28#标准球磨口，法兰O型圈密封；石英材质光电反应器，反应容量：100ml，上盖材质：绝缘材质，侧照式石英透光窗口:40mm，三电极接口，配置6mm专用PEEK电极。

13、控制方式：软件全自动控制，时间间隔0-9999min，进样次数0-9999次；实时显示执行状态，采用一套软件网络反控色谱与系统，可反控真空泵的运行，安全高效，防止误操作，网络接口USB和RJ45；


14、系统具有自动气体置换及填充功能，用户可设定自动使用载气/反应气置换或填充，消除空气干扰。（提供证明技术资料）

15、配置网络气相色谱仪，TCD+FID*2+转化炉+全自动进样*2，既可以完成光催化活性评价系统的H2，O2，CO2等研究，也可以完成气相降解，微量CO2的分析与评价（ppm级），及CO2还原产物。温控范围：室温～450℃，增量1℃，精度±0.01℃；程序升温：16阶 升温速率0.1～80℃/min；热导检测器（TCD)   S＞10000mv.ml/mg(正十六烷) ；氢火焰检测器(FID) Mt ≤3×10-12g/s(正十六烷)。

16、光催化专用氙灯光源，灯泡功率：150W-300W可调，光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧O3），光功率密度：100mw/cm2 – 2000mw/cm2； 灯泡采用模组化设计，无需工具即可完成快速更换（提供满足要求的照片或者其他证明材料）。

17、光路转向装置可配置各种滤光片：紫外反射片，主要滤除可见和红外热量，规格56*70mm，石英玻璃基底，硬质镀膜，耐高温，出射光谱为200-400nm。紫外截止滤光片，主要截止紫外区，出射光谱为400-780nm，规格M62螺纹，直径60mm，石英玻璃基底，硬质镀膜，耐高温。

18、配置低温冷却循环器，恒温范围： -10～35℃ 。恒温波动度： ±0.1℃。制冷功率： 300W@20℃。

19、空气发生器，空气纯度无油三级净化，输出流量0-3L/min，输出压力 输出0-0.4Mpa

20、氢气发生装置: 氢气纯度：99.999%，输出流量：0-300ml/min  输出压力：0--0.4MPa。

21、强光专用光功率计，波长范围：190nm-11000nm；功率范围：0-2,000mw/cm2；分辨率：1μw;响应时间：<0.4秒；温漂：满量程<±1%；配有光功率计电脑软件，可以实时计算量子效率。

22、电化学工作单元：

22.1、零阻电流计，2，3，4电极结构，浮动地线或实地；

22.2、两个通道最大电位范围： ±10 V；

22.3最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）,±350 mA 峰值，槽压：±13 V；

22.4、恒电位仪上升时间： 小于 1 μs, 通常 0.8 μs；恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz；

22.5、所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV,±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V；所加电位分辨：电位范围的0.0015%；所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01%；所加电位噪声：< 10 μV 均方根植

22.6、测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程；测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA；电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%；输入偏置电流：< 50 pA；

22.7恒电流仪：恒电流范围： 3 nA – 250 mA； 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA；所加电流分辨率：电流范围的0.03%；测量电流范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5V, ±10 V；

22.8、量电位分辨率：测量范围的0.0015%；Electrometer: 电位计；参比电极输入阻抗：1*e12 欧姆；参比电极输入带宽： 10 MHz；参比电极输入偏置电流：≤10 pA @ 25°C；22.9、波形发生和数据获得系统；快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨；快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点；外部信号记录通道最高采样速率1M Hz；

23、模拟日光氙灯光源系统

23.1、灯泡功率：500W；

23.2、光谱范围：300nm～2500nm；

23.3、光功率密度标定：50～300mw/cm2；

23.4、平行光光斑直径：50mm；

23.5电流调节范围：13-25A；工作电压：20V；光稳定度：±0.5%；

23.6灯泡寿命：≥500H (耗材)；

23.7、配置精准平行光系统、精确点光源系统、光路转向系统；

23.8、光源系统采用多点温度监控，保证光源稳定输出；

23.9、风扇转速延时依系统温度自动调整，稳定光强输；

23.10、AM1.5G标准滤光片.光谱范围（300-1100），太阳光谱模拟滤光片，主要模拟太阳光谱输出，出射光谱为300-1100nm，规格M62螺纹，直径60mm，石英玻璃基底，硬质镀膜，耐高温；

24、称重单元

24.1称量范围(g)：0-200；可读性（mg）：0.1；稳定时间：≤4S；秤盘尺寸（mm）：80；工作空间高度：220mm；外部校准；电源：220V/50Hz；

25、高性能电池检测系统：输入电压: 1PH-AC~220V±10% 50/60Hz；功率: 20W；

C、真空排气单元

1、存储器：旋转脱泡储存方式； 

2、设定时间：0-30min（最小设置单位 1 秒）； 

3、标准容量：内容积 150ml 容器，300ml 容器 

4、公转速度：最大 2000rpm，停止及 200~2000rpm 每 10rpm 可变， 

5、自转速度：最大 1000rpm，与公转速度比 1：2， 

6、最大搅拌容量（毛重）：

大气压时 250ml，310g（300ml 容器）；120ml，310g（150ml 容器）； 

真空时 ：200ml，310g（300ml 容器）； 100ml，310g（150ml 容器）； 

7、供给电源：单相 220VAC+10% 50/60HZ 

8、真空泵能力：266PA（约 2Torr) 

到达真空的设定的范围：0.67KPa（5Torr)—大气压 

9、程序搅拌：每个运转条件内可以记忆 5 个程序的转数； 

10、使用的周围环境：10~35℃，35~85%相对湿度（无结露）； 

11、储存器：9 个储存单元，每个均可设置五步； 

12、安全功能：门传感器，震动传感器，旋转传感器，紧急按钮； 

13、电压：单相，AC220V 50/60Hz 待机时 约 50VA 运行时：最大 1000VA； 重量：90kg； 体积：H440*W555*D645（mm）； 

14、标准配置：3 个 300ml 容器，1 个 150ml 容器，1 个 150ml 容器的专属夹具； 

选配件：多功能夹具，12ml 容器，24ml 容器，35ml 容器，58ml 容器。

D、造粒单元

1、整机性能

1.1、适用材料；PP、PE、PA、PC、PET、PBS、PLA及复合材料等；

1.2、螺杆直径：21.7mm；螺杆长径比：40:1；电机功率：≥5.5kW；

1.3、最大产量：1-20kg/h（以PE为例，其他视材料而定）；

1.4、最高输出转速：571rpm；最高操作温度：350℃；温度控制精度：±1℃；

1.5、工作电压：3相交流380V±10% ，50Hz；整机功率：约12kW；

1.6、控制方式：Siemens PLC控制；外形尺寸：4525×942×1512mm。

2、混合造粒部分

2.1、主电机: siemens电机，电机功率:5.5kW,额定转速:1500rpm ；传动箱：减速比i=2.94:1传动箱采用平行型，采用平行三轴式设计，浸泡式油润滑冷却，集减速与扭矩分配于一体；

2.2、芯轴: 螺杆芯轴采用40CrNiMoA材质；螺杆直径: 21.7mm；螺杆结构:积木式螺杆结构, 螺杆元件采用耐磨型高速工具钢材料W6Mo5Cr4V2(6542)；螺杆长径比:L/D=40:1

2.3、机筒：剖分式筒体结构，38CrMoAI材质，表面硬度HRC55-60；设置一个主进料口，一个自然排气口，一个抽真空口及闭口挡料块；

2.4、加热形式: 云母加热器，风机冷却；喂料系统: 单螺杆体积式喂料机；喂料电机：伺服电机驱动，电机功率0.4kW,无极调速，喂料稳定；喂料螺杆直径：19mm；速比I=25:1；

接触部分均为304不锈钢材质

2.5、抽真空系统：排气系统，内置机架内部，抽速：52m³/h

最大真空度：-0.097Mpa；

2.6、机架：国标型材焊接,表面喷涂处理，一体式升降脚轮；

3、成型单元：拉条机头，口模2-φ3.2mm；

4、冷却单元

4.1、水槽材质：304不锈钢；水槽长度：1.5米；水槽宽度：200mm；

4.2、疏条辊组：4组，可前后移动；疏条辊可360度旋转调整高度，控制入水时间；

4.3、水槽后端有溢流口，自动调节水位；

4.4、吹干风刀：铝合金窄缝式吹干风刀，风力强劲；

4.5、配移动脚轮,方便移动。

5、切粒单元

5.1、电机：伺服电机驱动，电机功率0.75kW，无极调速，运行稳定，切刀最高转速：400RPM；

5.2、导向辊自动压紧装置，开门急停开关

5.3、切粒直径：1-4mm，粒条数量：2

5.4、箱体和接触物料部分为不锈钢材质；

6、控制系统

6.1内置式控制柜，主操作显示屏:Siemens TFT触摸屏，显示/设定螺杆转速、喂料速度、筒机温度、显示“机头料温—时间”曲线，“机头压力－时间”曲线、熔体压力/温度、配方保存、故障查询

6.2、温度显示器，与置于压力传感器内的温度传感器连接，可显示精确的熔体温度，温度控制:精确温控范围常温～350℃；温度控制区段共9区；温控方式采用“siemens”PID 智能温控表，温控精度±1℃；

6.3、屏下另加装启停开关，急停开关；安全报警功能:各区超低温独立报警，各区加热器断线独立报警，过电流保护，熔体超压报警，电机过热过载保护。

E、配置清单

1、硫化单元     1套；

2、光催化单元   1套

3、真空排气单元 1套；

4、混合造粒单元 1套；

3）服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

1.付款方式：按照招标文件规定执行；

2.新疆大学指定地点安装调试，1个月内完成安装验收工作；

3.调试与培训：在现场完成调试与培训，用户熟练掌握仪器操作及日常维护，保修期内免费维修更换非人为损坏的零部件；

4.具有一定的售后服务能力，厂家必须有熟练维修工程师对设备终身维护，在提出维修要求后，厂家能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场；

5.提供长期技术咨询及配件供应服务。4）验收要求

1.依据设备出厂标准及国家/行业相关标准（如GB/T、ISO等），根据用户的招标文件规定的技术要求来执行验收；

2. 设备按操作手册正常运行，各项功能（如测试、测量、控制等）符合使用方技术协议要求；性能指标（如精度、灵敏度、分辨率、稳定性等）达到合同规定标准；  软件系统运行稳定，数据存储、传输及处理功能正常。

3.设备电气安全符合国家标准（如接地保护、漏电保护等）；涉及辐射、高温、高压等危险部件有明确警示标识及防护措施；环保指标（如噪音、排放等）符合相关法规要求；

4.供应商按约定完成设备安装、调试及培训，在指定环境（如温湿度、电压等）下运行正常；现场演示操作，培训实验室人员至可独立使用设备。

6、品目名称：纯化及干燥系统（国产）
1）规格：

自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃，电源及功率：A380V/50Hz，4500W。

2）详细参数：

2.1.水处理系统

1、制水量: ≥20-30升/小时；

2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥15升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水；

3、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷。电导率≤源水电导率×2%（在线监测，约1—5μs/cm 补偿至25℃）；

4、超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），微生物≤1cfu/ml，微物颗粒≤1个/ml ；

5、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

6、一机两用,六级过滤，可制备纯水和超纯水；超纯水电阻率在线监测功能；

7、 ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

8、 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命；

9、配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；

10、具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定；

11、具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质；

12、具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定；

13、具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命；

14、具有 “一种有内循环结构的超纯化柱”提供证明文件超纯化柱可循环，使用寿命更长；

15、具有“一种超纯水机漏电安全报警装置”需提供证明材料，后期使用更安全.；

16、主机参数尺寸:515*320*480mm(高*宽*深)   重量:35Kg   功率: 30-150W；

2.2冻干系统

1. 控制软件系统为 LINUX 系统，冻干过程均有可编程程序自动控制，可实时切换为人工操作，可储存多个固定或自定义程序，储存程序≥ 100（可根据客户需求增加至 600），每个程序步骤≥ 36

2. 可通过标配远程系统进行监控和检测维护，支持大数据和智慧实验室建设，审计追踪； 

3. 连续记录实时数据，绘制冻干曲线，每分钟存储一次数据，标配记录 10 万次，具备USB数据存储串口； 

4. 系统配有各种传感器，实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度，运行错误报警；

5. 具有在自动运行冻干结束或过程中设备真空失压，设备报警并自动运行保护物料功能，具有真空泵维护提示功能，标配油雾过滤器；

6. 原位冻干，冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、搁板平整度、腔体内部材料均满足制药标准，光洁耐腐蚀且易清洁； 

7. 冻干自动控制系统冻干过程升温和降温均采用 PID 控制，可自动实现对物料反复预冻、速冻和慢冻； 

8. 外置冷阱提高设备的捕水能力，减少冻干过程中冷阱温度对物料的干扰，保证物料冻干质量一致和实验数据稳定，提高冻干效率，降低能源损耗； 

9. 采用高性能压缩机双机复叠制冷技术，国际标准绿色环保冷媒，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强； 

10. 具有自动化霜功能；电动压盖，避免液压油分子对物料的污染

11.自动复压掺气系统：减少样品二次污染,冻干结束后，真空泵停止，复压掺气开启，真空系统与复压掺气反填系统互锁，防止真空泵油反流逆喷入冷阱和干燥室污染冻干物料;

12.搁板使用面积:0.4 ㎡；

13.达标冷阱温度:≤·-78℃（-83℃）(空载，环境温度·≤·30℃)；

14.极限冷阱温度:≤-86℃.(空载，环境温度≤25℃)；

15.达标真空度:≤5Pa(空载)

16.极限真空度:≤1Pa(空载)冻干舱极限真空度1Pa,配真空控制器，可调节真空度范围1Pa-499Pa，调解稳定精度值±1pa

17.搁板降温速率:20℃降至-40℃≤60min(空载)

18.冷阱降温速率:20℃降至-40℃℃≤20min(空载)

19.真空抽气速率:标准大气压降至 5Pa≤15min(空载)

20.最大捕水量:≥8Kg，腔体容积≥69L。

21.搁板尺寸(长x宽):335mmx300mm；

22.搁板控温范围:-50℃-+70°C；

23.主机外形尺寸(长x宽x高):<700mmx800mmx1550mm

24.电源要求:AC380V50Hz°.三相五线制或 AC220V 50HZ<

25.总功率:3300We

26.适用环境:≤·30℃

26.可选配真空泵，真空控制系统，UPS断电保护等功能。

28配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	真空冷冻干燥机主机
	1

	2
	真空泵
	1

	3
	惰性气体接口
	1

	4
	不锈钢内衬连接管
	1

	5
	真空泵油
	1

	6
	304不锈钢物料盘
	4

	7
	KF25卡箍
	3

	8
	备用保险
	1

	9
	保修卡文件资料
	1


2.3超临界干燥系统

1、原理：超临界流体具有类似气体的扩散性及液体的溶解能力，同时兼具低黏度，低表面张力的特性，使得超临界流体能够迅速渗透进入微孔隙之中。因此用于萃取/干燥时速率比液体快速而有效，尤其是溶解能力可随温度，压力和极性而变化。使用临界点干燥法中，介质采用液态二氧化碳---超临界二氧化碳---气体二氧化碳这种相变方法，将分界面的表面应力将为零，则可以保存样品的精细结构。

2、316不锈钢材质耐高压管路和阀门，安全有保障；

3、超临界干燥仪系统耐压：≥15MPa；

4、控温范围：0℃-60℃,更高温度可定制；

5、流量控制范围 10-10000ml/min

6、PLC全自动控制，10寸触摸屏操作，无任何外置阀门，程序控制实验流程无需人工值守操作；压力与温度全部为程序自动控制；

★7、CO2高压泵：流速：0-100ml/min，最高工作压力≥40Mpa ，内置压缩机制冷。7寸触摸屏控制，恒流恒压两种模式可选，带有压力上限设定功能，软件可自动控制流速和压力，与仪器联动操作。

8、内置多种材料干燥流程可选，支持自定义个性化处理方案；智能化程序设计，实验流程图形化界面，实时显示实验进度和参数；

9、温度控制范围：0℃至60℃，精度：±1℃。温度为程序自动控制；

10、带蓝宝石视窗和照明的高压样品池，尺寸：直径150mm*高度60mm，带有顶部进气和底部排空的垂直样品腔，利于介质排出和样品放置；

11、仪器正常工作压力为0-10MPa，出厂检测系统耐压≥15MPa（2150psi），保证安全可靠；

12、仪器具有超压自动泄压系统，确保压力可控；

13、完备的过滤系统，外置和内置0.5μm过滤器保护样品与微调阀门；高压微调阀+截止阀组合，更好更细致的控制流量精度，

14、无损干燥和清洗，可用于MOFs、凝胶、生物样品、晶元片等多种样品的干燥和清洗；

15、坚固防腐蚀的箱体，尺寸：长宽高70*50*60cm，带有压力、温度和流量显示，方便客户掌握仪器运行状态。高压泵尺寸：长宽高55*35*37cm，可放于桌面。

2.4 配置清单

1.水处理系统含预处理系统  1套；

2.冻干系统含真空控制系统 1套；

3.超临界干燥系统 1套；

4.柔性高压LCO2管线，1.5米，连接钢瓶和仪器 1套；

5.外置过滤器（过滤精度：0.5um），配套高压软管；

6.防静电排空管线2根，各1.5米；

7.备用样品室密封环（10）；

8.专用样品支架一个；

9.样品池衬套一个；

10.安装工具一套；

3）服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）
1.付款方式：按照招标文件规定执行；

2.新疆大学指定地点安装调试，1个月内完成安装验收工作；

3.调试与培训：在现场完成调试与培训，用户熟练掌握仪器操作及日常维护，保修期内免费维修更换非人为损坏的零部件；

4.具有一定的售后服务能力，厂家必须有熟练维修工程师对设备终身维护，在提出维修要求后，厂家能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场；

5.提供长期技术咨询及配件供应服务。4）验收要求

1.依据设备出厂标准及国家/行业相关标准（如GB/T、ISO等），根据用户的招标文件规定的技术要求来执行验收；

2. 设备按操作手册正常运行，各项功能（如测试、测量、控制等）符合使用方技术协议要求；  性能指标（如精度、灵敏度、分辨率、稳定性等）达到合同规定标准；  软件系统运行稳定，数据存储、传输及处理功能正常。

3.设备电气安全符合国家标准（如接地保护、漏电保护等）；  涉及辐射、高温、高压等危险部件有明确警示标识及防护措施；  环保指标（如噪音、排放等）符合相关法规要求；

4.供应商按约定完成设备安装、调试及培训，在指定环境（如温湿度、电压等）下运行正常；现场演示操作，培训实验室人员至可独立使用设备。

7、品目名称：天然产物活性组分合成与生物活性表征体系（国产）

规格 
天然产物活性组分合成与生物活性表征体系共4套，每套天然产物活性组分合成与生物活性表征体系包含以下设备：
一、光电合成平台（2套）
每套光电合成平台包含：
平行光反应器 1台

平行电反应器 1台

精密源/测量单元 1台

平行光反应器灯源 12个

电极盒（配Pt电极）2套

二、超级手套箱（1台）

1、2个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm

2、1个不锈钢制成的真空过渡室，直径≥360mm， 长度≥600mm，右侧

3、1个小的过渡室，直径≥150mm，长度≥300mm，右侧

4、2副丁基橡胶手套

5、1台真空泵

6、1套气体净化系统

7、1套PLC控制及触摸屏操作系统

8、1台水分析仪

9、1台氧分析仪

三、溶剂纯化系统（1台）

1
溶剂纯化系统主机
1套

2
纯化柱
12支

3
存储罐
6只

4
溶剂接收瓶
6只

5
防回流装置1只

6
预处理装置
6套

除静电夹
6只

配套扳手及管线 6套

2) 详细参数

一、光电合成平台：

★1）输出电压：±48V；输出功率： 144W；工作环境温度：0 ℃ ~ 50 ℃；搅拌功能：集成，有效避免出现“极化现象”；显示温度：-55 ℃ -125 ℃；多通道平行合成：有6位恒流模块可选，提高效率；灯珠数量及电功率：12颗灯珠，每灯位功率18W，建议使用范围2-15W；光源照射角度：0°；光功率：最高达10.6 W/cm2；显示屏：4.3寸液晶电容触控屏；6工位可独立设置光照时间；铷磁铁：转速200-1000 rmp，建议使用范围300-500rpm；风扇：24 V直流风扇；铝合金灯筒：直径38 mm，距灯珠中心位置深度50 mm；适用波长： 365-980 nm；温度传感器：1个DS18B20传感器。
2）4.3寸液晶电容触控屏; 铷铁: 200-1500 rpm; 电源输入: 100~240 V 1.8 A 50~60 Hz; 电源输出: 36 V 2 A; 最大输入功率：36 W; 最大输出电压：30 V; 最大输出电流：100 mA; 输出电流分辨率：0.1 mA; 输出电压分辨率：0.01 V; 输出电流精度：±0.1 mA; 输出电压精度：±0.01 V; 电极交替周期：1 s-59 min; 最大搅拌量(H2O)：0.15 L; 搅拌杆长度：20 mm；允许环境温度：5 ℃~50 ℃; 允许相对湿度：80%; 尺寸：290 * 270 * 170 mm。

3）7英寸电容式触摸屏，分辨率800×480

Linux操作系统
• 四象限精密电源输出
• 单/双通道输出及测量
• 高达±210V直流电压、 ±3A直流电流/±10.5A脉冲
• 10fA/100nV最小输出及测量分辨率（6 1/2位）
• 电压源、电流源、电压表、电流表或电阻表五种基本模式
• 最小采样间隔1μs
• 支持直流、脉冲、扫描及列表输出
• 脉冲输出的脉宽最小可达50μs
• 任意波形生成及列表扫描功能（最小1μs间隔）
• 二极管、三极管、 MOS管以及IGBT快速生成常用器件的特性
曲线，时域波形滚动显示功能
• 兼具二线制测量/四线制测量
• 输出滤波器时间常数（或截止频率）可自由设置以实现任意频响输出
• 数学运算功能、滑动平均滤波功能、偏差扣除功能
• Delta低电阻测试方法，有效补偿由热电动势引起的测量误差
• 14档分选功能，含Grading和Sorting两种模式。
• 标配上位机软件，方便在电脑上控制及数据采集
二、超级手套箱：

技术指标要求： 

1、箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面： 喷漆，白色。箱体名义尺寸：长度≥2440mm，宽度≥750mm，高度≥900mm，玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏，实芯O型圈直径不超过8mm，密封槽为方形凹槽，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽内安装，不接受单层或双层空芯密封圈粘贴在支撑面上的密封方式。需要提供证明包括：实物照片、结构图加以佐证。

2、过渡舱：材料：304 不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）。大过渡舱尺寸：直径≥360mm,长度≥ 600mm。小过渡舱尺寸：直径≥150mm,长度≥300mm。

3、手套口：铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。

4、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。

5、气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。

6、气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm（证书复印件盖鲜章）。

7、小时泄露率：6.3X10-6/h（投标文件中提供由第三方质量监督检验机构出具的同等产品符合以上参数的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

8、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座（提供照片进行佐证）。

9、真空泵：规格：8 m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制

10、水分析仪：测量范围是0～500ppm不得采用GE探头，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题，要求水分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

11、氧分析仪：测量范围：0～1000ppm采用ZrO2传感器，不得采用燃料电池，采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题，要求氧分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

12、手套箱厂家通过ISO9001质量管理体系认证复印件盖鲜章，附证书扫描件。

13、提供厂家售后服务文件。

14、手套箱密封性要求：焊接部分要求设备厂家需有无损探伤房，可进行无损探伤检测（保证箱体密封性），具备射线安全许可及检测人员资格证明。

13、提供厂家售后服务文件。

14、手套箱密封性要求：焊接部分要求设备厂家需有无损探伤房，可进行无损探伤检测（保证箱体密封性），具备射线安全许可及检测人员资格证明。

三、有机溶剂纯化系统：

技术指标： 

（一）、溶剂纯化系统主机

1、整套系统处理6种溶剂，每路系统独立操作，每路配置两支吸附纯化柱；

2、304不锈钢材料管路，采用五通阀门以控制溶剂、气体和真空安全阀门，单手即可操作；

3、气路系统配有独立的压力表；

4、面板配除氧装置，更换溶剂时不用取出储罐，即可进行除氧操作；

5、机体尺寸126cm*45cm*60cm（长*宽*高)

（二）、溶剂储液罐 

1、304不锈钢材料，耐压、防腐，用于存放待处理的溶剂； 

2、储液罐容量为5L；

（三）、溶剂吸附纯化柱 

1、吸附纯化柱的有效处理量大于500L，最大单次取样量为4L；

2、对初始溶剂（水含量不大于500ppm），纯化后的溶剂水含量低于10ppm；

3、304不锈钢材料系统，配备7um不锈钢微粒过滤器；

4、进口填料，出厂前已对纯化柱进行活化，抵达用户现场后可直接使用； 

5、纯化柱饱和后，可方便进行更换填料；  

（四）、其他 

1、溶剂出口为304不锈钢管连接，配备球口储液瓶及全氟醚O型圈；

2、配备可伸缩1米长的除静电夹以消除储液罐静电；

3、原溶剂使用AR级，加装预处理装置后，可使原溶剂水分含量控制在20-50ppm

4）验收要求

验收标准: 按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。
5)
服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

1、付款方式和方法：按照甲方要求。
8、品目名称：多功能酶标仪（国产）
多功能酶标仪 1台 

详细参数

1、支持板型：6-1536孔板

★2、应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、高灵敏度化学发光、荧光共振能量转移、荧光偏振、AlphaScreen、时间分辨荧光，可升级模块化技术：均相时间分辨、活细胞成像、Western Blot等

3、光源：闪烁式高能氙灯+至少5通道高能LEDs融合光源及独立LED光源，仪器根据功能或波长设置自动切换。 

4、温度控制：至少包含室温+4℃-45℃

5、震荡方式：线形和椭圆形，震荡幅度：高、中、低

6、检测器：制冷PMT（自动增益-光子计数PMT）和硅光电二极管

7、气体模式：内置管道，可根据通入CO2、O2、N2或预混气；

8、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（Abs、FI、Lum），区域扫描（高于20X20密度/孔所有模式）

9、吸收光：

9.1、波长范围：至少覆盖250nm-1000nm，≤1nm连续可调

9.2、光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，校正结果不随温度变化而变化

10、荧光强度：

10.1、荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测

10.2、波长范围：至少覆盖EX/EM320nm—800nm，全波长范围内≤1nm连续可调，光谱带宽：EX/EM＜30纳米，可调；

10.3 、灵敏度(优化)：< 1pM荧光素（96孔板顶读）； 

11、化学发光：

11.1、波长范围：至少覆盖350nm—800nm，全波长范围内1nm连续可调；光谱带宽：≤25nm可调

11.3、灵敏度（优化）：< 5pM ATP 96孔板

12、荧光偏振：

12.1、光源、独立高能LED

12.2、波长：至少包含EX: 485/20 nm、EM：535/25 nm，灵敏度：≤1mP荧光素（96孔板）、

13、AlphaScreen检测：

13.1、光源：＞850mW 680nm激光

13.2、检测波长：至少包含EM：570/100nm，检测速度：≥4min/384孔板

13.3、灵敏度：检测灵敏度：<100amol biotinylated-LCK-P peptide 384孔板/25ul

14、时间分辨荧光：

14.1光源：独立高能LED

14.2波长：至少包含EX：370/80 nm、EM1 ：616/10 nm、EM2：642/10 nm，灵敏度：≤0.03pM 铕元素（96孔板）

15、优化功能：具备荧光激发光和发射光自动优化及非标准微孔板板型自动优化功能。

16、软件：硬件控制、数据采集及分析一体化软件，可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种以上曲线拟合方式，可完成自编公式和程序的存储及运行；数据导出格式：excel、TXT和XML。

17、配置清单：

1、主机一套：含光吸收（ABS）模块、荧光强度（FI）模块、高灵敏化学发光（Lum）模块、荧光偏振模块（FP）、AlphaScreen模块、时间分辨荧光模块；

2、专业分析和控制软件一套

3、防尘罩、使用手册、鼠标垫

4、电脑（不低于i7处理器+≥16G内存+≥1T硬盘+≥27英寸显示器）一台

服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

1.付款方式：按照招标文件规定执行；

2.新疆大学指定地点安装调试，1个月内完成安装验收工作；

3.调试与培训：在现场完成调试与培训，用户熟练掌握仪器操作及日常维护，保修期内免费维修更换非人为损坏的零部件；

4.具有一定的售后服务能力，厂家必须有熟练维修工程师对设备终身维护，在提出维修要求后，厂家能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场；

5.提供长期技术咨询及配件供应服务。验收要求

提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训

第五章  评审内容

一、投标人资格审查

	序号
	评审内容
	评审合格标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	(1)法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供会计师事务所出具2024年度或2025年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明;

（2）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。
	
	
	

	5
	投标人声明函
	提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。
	
	
	

	6
	信用信息查询
	投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
二、投标文件符合性审查
	序号
	评审内容
	投标人名称

	
	
	
	
	

	1
	投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；
	
	
	

	2
	按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章；
	
	
	

	3
	按招标文件的规定提交投标保证金的；
	
	
	

	4
	投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	5
	按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	6
	付款方式、交货期、质保要求、设备数量及供货期满足招标文件规定的；
	
	
	

	7
	投标报价未超过最高限价及分项限价的;
	
	
	

	8
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	

	9
	符合招标文件中规定的其他实质性要求的和标注★参数

(实质性要求);
	
	
	

	10
	采购需求中除实质要求外其他为重要参数，本项目接受的负偏离参数小于等于10项
	
	
	

	11
	所供产品须具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地；
	
	
	

	12
	异常低价审查通过；
	
	
	

	13
	投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
评分标准

报价部分（占总分值的40%）

	序

号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	经济部分
	40分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 

注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。经济分四舍五入保留两位小数。


商务技术部分（占总分值的60%）

	序

号
	评审项目
	分  值
	评分标准

	1
	相关项目

业   绩
	6分
	投标人2023年1月1日-至今，以合同签订或中标（成交）通知书时间为准的类似项目业绩（类似业绩指：业绩中含有本项目核心产品类设备或与本次所购设备相关或功能大体相同），每提供1项得2分，满分6分；

注：

1.须提供合同加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

2.投标人提供虚假证明材料的，按虚假投标处理。

	2
	技术指标响应
	30分
	针对招标文件中技术指标要求部分进行逐条应答，对于招标文件采购清单中的性能指标（功能描述）的响应程度，全部满足要求得30分。本项目采购文件中标★号项的技术指标为实质性响应参数，不允许负偏离，须完全满足，否则视为无效响应。无标识项为重要参数。

（1）当无标识项参数，每负偏离一项扣3分，最多扣30分。本次接受重要参数负偏离项数小于等于10项，大于 10 项负偏离作无效标处理。

注：正偏离参数视为满足要求。投标人对所有技术参数完全照抄招标文件、未进行实质性应答说明的，本项不得分，未按要求提供证明材料或承诺函的，不予计分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须按照采购需求中要求提供的证明材料或相关技术支撑材料或承诺函（以招标文件中每项要求提供的材料为准），未提供或提供不完整不得分。

	3
	实施方案
	6分
	根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括:①质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）;②交货配送和安装调试计划（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程，符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排）;③应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件应急预案）。

提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分6分；每有一处缺陷扣1分，每小项扣完为止；不提供不得对应分值。

(缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）)

	4
	技术培训
	8分
	投标人提供的培训方案，包括1.培训计划及培训时间安排；2.培训人员配置（含人员基本信息、工作履约和工作分工）；3.设备设施使用方法培训安排；4.设备日常维护保养及设备常见故障排查及简单维修的培训安排。

提供上述方案且无缺陷得8分，每缺一项扣2分。每有一项内容有缺陷扣1分。（扣完为止）

(缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供)

	5
	售后服务方案


	7.5分


	满足招标文件要求的质保期（保修期）前提下，售后服务方案制定完善，包括（1）售后服务流程方案（包括但不限于质保期内、质保期结束后）；（2）产品保修服务方案(免费退换货或返修方案)；（3）设备维护方案；（4）售后人员配置方案（售后服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，其他售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式和工作履历）；（5）设备保修期后的维保计划和优惠等。

所有要素齐全且完全满足项目要求得7.5分，每缺一项扣1.5分，每有一项内容有缺陷的扣0.75分。（扣完为止）

(缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）)

	6
	质保承诺
	2.5分
	满足本项目质保前提下，所有产品每多提供一年质保加1.25分，共计2.5分，须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。

	小计
	60分


  计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。  

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
4. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

5. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
6.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

7.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

  第六章 合同条款草案
（本合同仅供参考，具体以新疆大学实际提供为准）

新  疆  大  学
（货物类采购）
供
货
合
同
招标项目名称：                      
招标文件编号：                       
新疆大学合同填写说明：
1.本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

2.合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

3.合同标的物参数必须详细列出。

4.合同打印方式双面打印。

5.合同签订需双方加盖骑缝章。
新疆大学(设备类招标采购）供货合同
甲   方：新疆大学

乙   方：       

按照20  年  月   日组织招标的          项目，项目编号为          ，采购计划号为          ，经评定，乙方     项目中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）

	序号
	 
	
	 
	 
	
	
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：大写人民币       元整，小写¥     元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）


二、报价币种、合同总价
本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1.甲乙双方合同签订，且乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款，金额为¥    元（人民币大写：    元整）；

2.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款，金额为¥    元（人民币大写：    元整）。   

注：项目投标报价为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（ 专用发票/普通发票 ），否则甲方有权不予支付且不承担任何违约责任，乙方不得因此拒绝或延迟履行合同义务。

乙方账户信息如下：

开户名称：                              
账    号：                             

开 户 行：                              
2.本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（ 专用发票/普通发票 ），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
四、交付地点、时间

1.甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（单位名称：    ）；具体以甲方通知时指定地点为准。 

2.时间：自          后    天内交付。

五、产品质量保证

1.乙方保证合同标的物为全新产品。

2.乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3.乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4.乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1.合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2.质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在   小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的5%货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1.所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2.因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3.验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4.验收期限：甲方需在乙方交货后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5.合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1.若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2.若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3.若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4.合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5.乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其他

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2.乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过15天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过15天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额10%的违约金。

3.乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4.除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5.合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6.本合同根据20  年  月   日由         组织的招标文件编号为         招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9.乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11.乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14.未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

	甲方：
	           
	乙方:
	

	单位名称：
	新疆大学
	单位名称: 
	   

	公章：
	
	公章:
	

	法定代表人或授权代理人签字：
	法定代表人或授权代理人签字：    

	电 话：
	     
	电话:
	     

	传 真：
	     
	传真:
	    

	联系人：
	       
	联系人: 
	    

	通讯地址:    
	新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学
	通讯地址:
	     

	开户银行:                  
	中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
	开户银行:
	     

	账  号：            
	30704301040002348 
	账    号：
	     


二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

附件：开票信息
[image: image2.png]



详细参数
以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白
第七章  投标文件格式

新疆大学能源化工公共科研平台化学学院（应用化学研究所）设备更新项目（第一包）

投 标 文 件

项目编号：RHZC2026-111GK
投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：                                  
2026年   月   日

附件一                          

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责改管路、税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

10、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
地      址：                                   

电      话：                          

投标人名称（盖章）                    
投标人授权代表（签字或盖章）                                

日  期                                    
附件二：

报价一览表           

项目名称：                            项目编号：                       
	投标内容
	投标总报价

	
	小写：￥                                      元     

大写：                                        元

	交货及完成期限：
	


投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                     20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

附件四：               

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号：                      

	序号
	标的名称
	规格型号
	品 牌
	数 量
	单 价
	产地
	制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	其他费用
	
	
	

	5
	中型企业提供货物总计
	
	

	6
	小型企业提供货物总计
	
	

	7
	微型企业提供货物总计
	
	

	总计
	小写:

大写：
	


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人盖章：                                     

                                      20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

附件五：                  

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/标项名称：                          

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件的

商务条款
	投标文件的

商务条款
	偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字或盖章）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件六：                

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/标项名称：                        
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	响应内容
	偏离情况（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	正偏离
	无偏离
	负偏离
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表中“说明”填写技术参数证明页码。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字或盖章）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件七：

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	本公司所属

行业
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员人数：

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他
	

	近三年财务简况
	2023年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2024年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2025年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

	经营范围
	

	备注
	


附表八：资格证明文件

附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具2024年度或2025年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

      2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。
附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意一个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。
附件8-5 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

   2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）   

授权代表人(签字)：          

日    期：   年  月  日          
附件8-6 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

附件九：                     
拟派项目负责人情况表
	姓  名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职务
	
	联系电话
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	


投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日  期:      年    月    日
附件十：

本项目主要人员配备表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	所学

专业 
	拟在本项目中

担任的工作
	相关工

作年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日  期:      年    月    日
附件十一：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。 

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

    本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：
投标人授权代表（签字或盖章）：
日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

附件十二                备品备件清单
	零部件名称
	单位
	单价
	不变价格的年限
	备注

	主要部件
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	易损易耗件
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件十三：

投标人服务承诺及方案
附件十四：

投标人自行提交的其他文件
项目概况


新疆大学能源化工公共科研平台化学学院（应用化学研究所）设备更新项目（第一包）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2026年05月25日 11:00（北京时间）前递交投标文件。








正本/副本








8

