# 检验检测综合能力提升项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与要求 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高倍望远镜 | 倍率：20-60x 口径：22毫米 棱镜：BAK4 镀膜：FMC多层镀膜 视野：49-96M/1000M 镜片：超低色散镜片 出瞳直径：5.5MM 出瞳距离：20MM 瞳距：56-72MM 主要材质：金属+橡胶 满足在地面观测100米高塔式起重机安全保护装置试验时的动作情况 | 台 | 2 | 起重机检验中观察安全保护装置动作试验及相关标识 |
| 2 | 起重机械综合性能检测仪 | 参数情况 （一）仪器概述： 1、仪器用于测量起重机械的拱度、挠度、静刚度、回弹量、制动下滑量、塔吊垂直度、跨度等，也可用于测量距离。 2、适用于工业生产中用到的各种导轨规顶高差、横向偏差、轨道直线性及平顺度的测量。 （二）硬件要求： 1、主机顶部圆弧设计，两侧为激光发射器支撑臂，激光发射器位于中间并可垂直方向120°旋转。 2、主机壳体上带有电量显示灯，开机可以直接观察剩余电量，可根据检验任务量预估是否需要充电，防止测量过程电量不足导致测量中断。 3、开机按键选用沉降式开关，主机壳体上要根据开关大小做内沉设计，防止误触流失电量。 4、主机底部采用旋转表盘，可进行水平方向360°旋转，地盘上有水泡，可进行粗调平。 5、主机、手持终端、打印机均为Type-C充电口，可以共用一个充电器。 6、手持终端为Android操作系统，与主机和打印机之间通过蓝牙通讯，出厂自动匹配，无需检验人员重复操作。 7、主机壳体采用铝合金材质，表面经阳极氧化处理，防静电，防干扰，耐腐蚀。 （三）软件要求： 1、软件承载系统：Android系统 2、软件包含打印设置，可直接选择打印机蓝牙名称连接，打印机如果损坏可直接用新的连接，无需返厂。 3、软件含有检查更新功能，当软件有更新时可直接点击更新，无需返厂。 4、软件可通过产品界面直接选择仪器的设备卡片连接设备，卡片上注明设备名称、型号及功能描述。 ★5、测量界面实时显示当前距离值或者角度值，整个测量过程无需手动转动仪器，全部通过软件调整，避免影响精度。 6、测量完成后自动计算并生成结果，可在线进行多次测量，软件可自动保存并列矩阵形式的多组数据，方便现场查看每次的测量结果并进行对比以减小误差。 7、测量完成后可直接保存结果、打印结果，并且可以直接查看建议参考值，参考值为当前检规要求的合格数值，保存的数据可以进行打印、删除、导出，导出数据默认PDF格式，可选择储存路径，导出后的文件可在联网的情况下直接分享。 （四）技术参数： 1、测量范围：0-100m ★2、测量精度：±1mm 3、测量分辨率：1mm 4、测量频率：15Hz 5、电池容量：2800mAh 6、充电时间：2h 7、续航时间：4h 8、仪器工作湿度：<90%（RH） 9、仪器工作温度：（-10～50）℃ （五）主要配置：测量主机（光靶+光源）、手持终端、专用软件、蓝牙打印机、电源适配器、省级或省级以上法定计量检验检测机构鉴定/校准证书、合格证、保修卡、说明书、装箱单。 （六）完全满足TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》的有关检验要求。 | 台 | 1 | 起重机检验中检测拱度、挠度、静刚度、回弹量、制动下滑量、塔吊垂直度、跨度等 |
| 3 | 场内机动车辆电池盖板间隙测量仪 | （一）功能要求 1、采用测距传感器与反射镜全反射技术，能够在封闭空间内精确测量蓄电池极柱与金属盖板的间隙距离； 2、采用了超高精度激光传感器和先进的处理技术实现精确标定，实现对蓄电池安全间隙的精确测量； 3、测量模式：延迟时间测量； （二）技术参数要求 1、高度测量范围：可覆盖（8-50）mm 2、分辨率：≤0.1mm 3、精度：≤±1mm 4、测量方法：激光式 5、材质：不锈钢 6、电池容量：3.7v，不小于500mAh 7、充电接口：TYPE-C 8、提示功能：蜂鸣式 9、自有软件实现测量功能（响应时提供软件功能截图） （三）配置要求 测量模块1个、操作说明1份、保修卡1份、合格证1份、省级或省级以上法定计量机构计量证书1份。 （四）能够满足TSG 81-2022(场（厂）内专用机动车辆安全技术规程)的有关检验要求 | 台 | 1 | 场内机动车检验中检测电动车辆金属盖板与电瓶带电体之间的最小间隙 |
| 4 | 电梯层门门锁啮合深度尺 | 参数情况 （一）仪器概述： 1、仪器可测量电梯钢丝绳直径、电梯门锁啮合尺寸等。 2、适用于监督和定期检验，符合TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中尺寸、长度等相关测量要求。 （二）软硬件要求： 1、采用游标卡尺表头设计，可切换英尺及毫米，可任意处归零。 2、主机机身采用高分子材料制作，防水耐磨。 3、主机集成度高，体积小，探头可随意更换。 （四）技术参数： 1、测量范围：（0-50）mm 2、测量精度：±02mm 3、分辨率：01mm 4、检测结果显示：数字显示 5、所有测量头与被测物的接触面均耐磨 6、仪器工作湿度：<90%RH 7、仪器工作温度：（-10～50）℃ （五）主要配置：测量主机、专用配件、省级或省级以上法定计量检验检测机构鉴定/校准证书、合格证、保修卡、说明书。 （六）完全满足TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》的有关检验要求 | 台 | 2 | 检测电梯层门门锁的最小啮合深度 |
| 5 | 拉杆式工具箱 | 性能要求： 1. 产品类型：防潮拉杆箱，具备密封防潮功能，防爆防摔。 2. 内部结构： 箱内配备可自由组合的海绵隔层，用于设备的防震、防刮保护。箱盖内侧配备多功能文件袋及可放置电脑的专用面板，便于收纳电脑、文件及配件。 4. 外部尺寸：外尺寸至少为56cm × 36cm × 23cm以上，确保便携性与存储空间的平衡。 5. 材质与防护：箱体采用高强度、耐冲击的工程塑料材质，具备防水、防尘、防摔性能，锁扣及拉杆等五金配件坚固耐用。 6. 移动设计：配备可伸缩拉杆与万向滚轮，方便长距离移动与运输，拉杆承重不低于20kg。 7. 密封性能：箱体具备良好的密封结构，可有效隔绝湿气与灰尘，保护内部设备不受潮、不受损。 8. 颜色与外观：提供黑色等专业配色选项，外观设计简洁硬朗，符合专业设备防护箱的使用场景。 | 个 | 4 |  |
| 6 | 全站仪 | 1. 角度测量 测角精度：2″ 测角方式：绝对编码测角（79mm 码盘） 最小读数：1″/5″可选 探测方式：水平盘 / 竖直盘均为对径探测 补偿器：双轴液体光电式，补偿范围 ±6′，精度 1″ 2. 距离测量（有合作目标） 棱镜测程：5000m（单棱镜） 反射片测程：1000m（60mm×60mm） 测距精度：±(2mm + 2×10⁻⁶·D) 测量时间：精测 0.35s，跟踪 0.25s 3. 免棱镜测量（无合作目标） 测程：1000m（柯达灰，90% 反射率） 测距精度： 0–300m：±(3mm + 2×10⁻⁶·D) 300–600m：±(5mm + 2×10⁻⁶·D) 600m：±(10mm + 2×10⁻⁶·D) 测量时间：同有棱镜模式 二、望远镜系统 成像：正像 放大倍率：30× 物镜孔径：望远 45mm / 测距 47mm 视场角：1°30′ 最小对焦距离：1.5m 三、其他关键参数 对中器：光学 / 激光对中（3×，0.5m–∞） 显示屏：2.6 英寸黑白 LCD，160×96dpi，6 行显示 键盘：28 键（数字 + 字母） 数据接口：USB、蓝牙（可选） 电池：7.4V 锂电池（不小于3000mAh），连续工作约 8 小时 防护等级：IP54 工作温度：-20℃～+50℃ 尺寸：约 200×180×350mm 四、完全满足TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》的有关检验要求 五、配置要求： 全站仪1台、说明书一套、保修卡一份、合格证一份、 省级或省级以上法定计量检验检测机构鉴定/校准证书、工具箱一个、三脚架一个、棱镜一套。 | 台 | 1 | 起重机检验时测角度偏移量和位移量 |
| 7 | 铁含量分析仪 | 技术参数要求: 功能特点 光源采用单色冷光源，性能优良，信号稳定，功耗低，寿命长 空白校准，消除零点漂移和电气漂移，提高测量精确度空白校准 7.0寸触摸彩色液晶，中、英文可切换显示，操作方便 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用 先进单片机技术，高性能，低功耗 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上 数据输入接口，可连接扫码枪，可以连续扫描样品条码 仪器自带USB，RJ45和wifi接口，用于数据导出 可以计算机通讯，上传数据并进行数据处理（含数据处理软件） 技术参数 显 示： 7.0寸触摸彩色液晶，中、英文可切换显示 测量范围：(0.0～200.0)μg/L 精 确 度：±3.0% F.S 分 辨 率：0.1μg/L 重 复 性：≤1.0% F.S 稳 定 性：±1.5% F.S/4h 环境温度：(5～45)℃ 环境湿度：≤85%RH(无冷凝) 外形尺寸：260mm×200mm×180mm 供电电源：AC(85～265)V 频率 (45～65)Hz 完全满足GBT1576-2018<工业锅炉水质>的检验要求。 配置要求：铁含量分析仪1台、说明书一套、保修卡一份、合格证一份、 省级或省级以上法定计量检验检测机构鉴定/校准证书、所需的药品、试剂及耗材。 | 台 | 1 | 工业锅炉水质检测设备 1.供应商须提供满足设备正常检测所需的全套药品、试剂及耗材，确保设备到货后无需另行采购即可开展检测工作。 |
| 8 | 磷酸根分析仪 | 功能特点 光源采用单色冷光源，性能优良，信号稳定，功耗低，寿命长 空白校准，消除零点漂移和电气漂移，提高测量精确度 7.0寸触摸彩色液晶，中、英文切换显示，操作方便 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用 先进单片机技术，高性能，低功耗 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上 数据输入接口，可连接扫码枪，可以连续扫描样品条码 仪器自带USB，RJ45和wifi接口，用于数据导出 可以计算机通讯，上传数据并进行数据处理（含数据处理软件） 技术参数 显 示：7.0寸触摸彩色液晶，中、英文可切换显示 测量范围：(0.00～20.00)mg/L或(0.00～50.00)mg/L（可选） 精 确 度：±2.0% F.S 分 辨 率：0.01mg/L 重 复 性：≤1.0% F.S 稳 定 性：±1% F.S/4h 环境温度：(5～45)℃ 环境湿度：≤85%RH(无冷凝) 外形尺寸：260mm×200mm×180mm 供电电源：AC(85～265)V 频率 (45～65)Hz 完全满足GBT1576-2018<工业锅炉水质>的检验要求。 配置要求：磷酸根分析仪1台、说明书一套、保修卡一份、合格证一份、 省级或省级以上法定计量检验检测机构鉴定/校准证书、所需的药品、试剂及耗材。 | 台 | 1 | 工业锅炉水质检测设备 1.供应商须提供满足设备正常检测所需的全套药品、试剂及耗材，确保设备到货后无需另行采购即可开展检测工作。 |

医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定装置1套

- 1、测量软件为全中文界面。设备符合JJG 744-2004 《医用诊断X射线辐射源》检定规程、JJG 1078-2026 《医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源》检定规程)的建标要求。制造厂家质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001。

★2、需溯源的仪器含中国计量科学研究院或中国测试技术研究院出具检定证书或校准证书。按照检定规程对人员进行培训；免费提供该项目检定员资格培训（1-2）人。

3、多功能剂量仪:

（1）单次曝光可显示多个参数，包括平均kVp、峰值kV、曝光时间、总剂量、剂量率、HVL等参数；

★（2）可通过WIFI、蓝牙或其他无线方式连接平板电脑，可将测量数据传至手机或者平板电脑；

（3）数据采集以及记录均可生成表格，可记录以Excel 形式输出；

★（4）主机（不含显示屏）:外观尺寸≤125mm×100mm×30mm；重量：≤250g

★（5）采集配置多功能探测器（摄影、透视、牙科、乳腺）。

4、摄影透视牙科多功能探测器

（1）能量范围40kV～150kV，误差：±2%；

（2）剂量范围100nGy～999Gy；误差：±5%（K≥100μGy/s）

（3）剂量率范围100nGy/s～500mGy/s；误差：±5%（K≥100μGy/s）

（4）曝光时间：1ms～999s，误差±1% ；

（5）半值层：（1.0～14.0）mmAl，误差为±10%

7、专用平板及软件

（1）平板电脑：≥8.4英寸/≥4G内存/≥32G；

（2）兼容Windows或Android操作系统；

★（3）软件中文操作界面,软件为APP模式。

8、CR/DR综合检测模体

（1）CR/DR综合检测模体材料：99%以上纯铝

（2）CR/DR综合检测模体厚度：20mm±0.05mm

（3）CR/DR综合检测模体孔径：10mm, 孔深偏差不超过±0.02mm

（4）低对比度分辨力测量范围： 0.35%至16%

（5）CR/DR综合检测模体尺寸：170mm×170mm×20mm

（6）数字影像综合测试卡视野刻线最小分度值：2mm

（7）数字影像综合测试卡中心及边界共有5个均匀性测试点标识，测试卡尺寸应不小于(300×300)mm2.

（8）分辨力测试卡：0.1mmPb铅当量，线对数（0.6～5.0）LP/mm

10、主要配置：多功能诊断X射线剂量仪1台（包含主机和多功能探测器），平板电脑（含软件）1台，笔记本电脑1台（标压i7-13620H、24G内存、1TB固态硬盘、14英寸屏），说明书1套，专用包装箱1套，0.1mmPb分辨力测试卡1个，溯源证书1套。

医用CT X射线辐射源检定装置1套

- 1、满足JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源》检定规程的建标要求。制造厂家质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001。

★2、需溯源的仪器含中国计量科学研究院或中国测试技术研究院出具检定证书或校准证书。按照检定规程对人员进行培训；免费提供该项目检定员资格培训（1-2）人。

3、CT剂量仪主机（带CT探头）

（1）CT独立剂量仪，带有CT分析软件，自动计算CT的容积剂量指数和加权剂量指数，支持电离室温度气压自动修正功能；

★（2）可通过WIFI、蓝牙或其他无线方式连接平板电脑，可将测量数据传至手机或者平板电脑；

- （3） 数据采集以及记录均可生成表格，可记录以Excel 形式输出；

★（4）主机（不含显示屏）:外观尺寸≤125mm×100mm×40mm；重量：≤250g

（5）有效探测区：100 mm

（6）剂量范围：（0.01～300）mGy

（7）剂量长度乘积范围：（0.1～3000）mGy·cm

（8）误差：±5%

（9）重复性：0.5%

（10）非线性：±0.5%

（11）能响：±3%（50kV～150kV）

4、专用平板及软件

（1）平板电脑：≥8.2英寸，内存≥32G；

（2）兼容Windows或Android操作系统；

★（3）软件中文操作界面,软件为APP模式。

5、CT性能检测模体

（1）层厚检测模块：直径15cm，厚2.5cm，内嵌两组23°金属斜线（X方向、Y方向），内嵌三个密度不同的小圆柱体，用于测量层厚、CT值线性参数；

（2）空间分辨力检测模块：直径15cm，厚4cm，内含21组高密度线对结构（放射状分布），用于测量空间分辨力；

（3）低对比度分辨力检测模块：

3.1直径15cm，厚4cm， 内外两组低密度孔径结构（放射状分布，所有孔径最大误差±0.05mm）；

3.2内层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径（3、5、7、9）mm；

3.3外层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径（2、3、4 、5 、6 、7 、8 、9 、15）mm。

（4）水模体模块：直径15cm，厚4.7cm，灌注纯水用于测量均匀性和噪声水平以及水CT值。

（5）水等效组织模体：固体均匀材料，用于测量场均匀性和噪声。

6、CT剂量检测模体：

（1）材料：有机玻璃体（PMMA）

（2）外径：头部：160mm，腹部：320mm

（3）厚度：150mm

（4）电离室孔径：13mm

7、主要配置：CT剂量仪主机1台，长杆电离室1支，平板电脑（含软件）1台，CT性能检测模体1套，CT剂量检测模体1套，说明书1套，专用包装箱1套，溯源证书1套。

原棉水分测定仪综合校验仪1套

满足国家计量检定规程JJG845-2009《原棉水分测定仪》和JJG(纤检)08 -2006《棉包回潮率在线测定装置》的要求设计的，适用于原棉水分测定仪、快速原棉水分测定仪和棉包回潮率在线测定装置及棉包插入式回潮率测定仪的压力、温度、回潮率的检定和日常校准。
 ★1 主要技术指标
  1.1 工作环境 按《原棉水分测定仪检定规程》和《棉包回潮率在线测定装置》要求执行。
  1.2 电 源 220V±10%，50HZ
  1.3 测量范围 
  1.3.1 测 力：0～1000N （仅用于电测器）
  1.3.2 温 度：-30～50℃
  1.3.3 直流电压：0～1000V
  1.3.4 阻 值
  1.3.4.1 电测器
   分辨率测力：1N （仅用于电测器）
   温 度：0.1℃
   直流电压：三位半
   测量精度测力： ±10N（仅用于电测器）
   温 度： ±0.3℃
   电 阻 箱： 1MΩ以下 ±0.5%
   1MΩ～99.99MΩ ±1%
   100MΩ～9.99GΩ ±5%
   10GΩ～100GΩ ±8%
   直流电压： ±(0.15%读数+5 字数) 
   重量小于等于2.1Kg

★2、需溯源的仪器含中国计量科学研究院或中国测试技术研究院出具检定证书或校准证书。按照检定规程对人员进行培训；

三点式内径千分尺1套

满足国家计量检定规程JJG264-2025《谷物容重器》检定规程要求的技术指标，适用于谷物容重器几何测量法检定使用。
★1 主要技术指标

测量范围：（87～100）mm

最大允许误差：±0.005mm