喀什地区公共资源交易中心

喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批

公开招标文件
（项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-58）

第一册

采 购 人：    喀什地区第一人民医院     
联 系 人：      招标采购管理中心       
联系电话：         0998-2962911         

采购机构：  喀什地区公共资源交易中心   
联 系 人：        朱文财    崔金龙     
联系电话：         0998-2882037        
目录
第1章投标人须知
3
3

一总则

3

1.采购人、采购代理机构及投标人

4

2.资金来源

4

3.投标费用

4

4.适用法律

5

二招标文件

5

5.招标文件构成

5

6.招标文件的澄清与修改

6

7.投标截止时间的顺延

6

三投标文件的编制

6

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

6

9.投标文件构成

7

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

7

11.投标报价

8

12.投标保证金

9

13.投标有效期

9

14.投标文件的签署及规定

10

四、投标文件的递交

10

15.投标文件的密封和标记

11

16.投标截止

11

17.投标文件的接收、修改与撤回

11

五开标及评标

12

18.开标

12

19.资格审查及组建评标委员会

14

20.投标文件的符合性审查与澄清

15

21.投标偏离

16

22.投标无效

17

24.废标

18

25.保密原则

18

六确定中标

18

26.中标候选人的确定原则及标准

19

27.确定中标候选人和中标人

19

28.采购任务取消

19

29.中标通知书和招标结果通知书

20

30.签订合同

20

31.履约保证金

20

32.中标服务费

20

33.政府采购信用担保

20

34.廉洁自律规定

21

35.人员回避

21

36.质疑与接收

29

第2章投标文件格式

58

第3章投标邀请

第4章投标人须知资料表
62
第5章货物需求一览表及技术规格
69
103

第6章评标方法和标准

107

第7章政府采购合同



第1章投标人须知
一、总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


无论投标过程中的做法和结果如何，地区公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。本项目不收取招标代理费。
4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  货物需求一览表及技术规格
第6章  评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准、语言和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有采购内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章采购需求中是否要求，投标人所投产品均应符合国家强制性标准。

8.4     投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.5     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件（供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，商务及技术文件必须按模板要求全部上传。供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。
 9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，未提供响应资料的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

注:电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章.
10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1
设备主要技术指标的详细说明；
10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
10.3
供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3    标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

11.4    有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

11.5    其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.6    投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.7    投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：
11.7.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
11.7.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。
11.8
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。
11.9每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件（盖章复印件）。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起（采购人将合同上传政采云平台）5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还（原账户返还）。若因投标人提交投标保证金而在开标当天未递交投标文件，可能造成退还迟缓，请及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件、投标报价一览表。
14.2
投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应按照招标文件制作投标文件，投标文件在制作时要在每部分标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。（为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，商务及技术文件必须按模板要求全部上传。供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）
15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    投标文件的拒收

交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
15.4    电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.5    投标截止时间

投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   投标文件的修改和撤回

17.1   投标文件的撤回

17.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2   投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

17.3   在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4   在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标及评标

18.开标

18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。
投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
18.3    投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。
18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。
18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
19.资格审查及组建评标委员会

19.1    投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

19.1.1.  资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：
 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；
2.  法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；
3.  2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立不满十二个月的公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
6.  参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）
7.  （1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。
8.  提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9.  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

10.  缴纳投标保证金有效凭证；

11.  本项目不接受联合体投标。
注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！
通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

19.3   开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

19.4    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
本项目评标委员会成员7名。

19.5    评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。
20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。
如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）
未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

投标人未成功解密电子投标文件的；

未通过符合性检查的；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

投标人在报价时采用选择性报价的；
投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（10）投标文件未按照招标文件要求签署及签章盖章的；
（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标
评分方法：综合评分法。
本项目采用政采云线上电子招投标及评标。
23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（6）因“不见面开标大厅”系统故障原因无法处理造成开标不成功的。
25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

25.3    公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4    在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5    在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.6    交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.7   采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。
六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

27.1    中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2    采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3    交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4    若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1  提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2  向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3  恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4  属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6  采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5  不同投标人的投标文件相互混装；

27.5.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因（政采云平台发送短信方式）；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序（政采云平台发送短信方式）。

30.签订合同

30.1
中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5  签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定及人员回避
34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

34.4   人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

询问 

35.1    供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

35.2    采购人或者地区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
36.质疑接收与投诉
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。质疑供应商应在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑（供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。）

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。
36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。
36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。
36.9  提出质疑应当符合下列条件：
（一）质疑主体应当符合有关规定；
（二）在质疑法定期限内提出；
（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；
（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。
37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。
37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。
37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：
（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）质疑事项；
（四）事实依据和证明材料；
（五）法律依据；
（六）提出质疑的日期。
质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。
37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。
37.4、质疑的审查和受理
采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。
37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：
（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

说明：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
37.6、质疑的处理和答复
37.7  代理机构受理质疑后，将及时把质疑函发送给采购人核实。
37.8  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。
38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。
38.1  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。
38.2  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍≥3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。
38.3 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：
（一）质疑人名称；
（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;
(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（四）告知质疑人依法投诉的权利；
（五）质疑答复日期。
39 投诉 

质疑供应商对质疑答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件1：履约保证金保函（格式）
（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第2章投标文件格式

响  应  文  件
项目名称：           名称             

    项目编号：                           

标    项：                            
      供应商：                              （盖单位章）
法定代表人（授权人）                   （签字或盖章）

年    月    日
第一部分 资格证明文件

1、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件（须加盖本单位章）;

2、法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；

3、2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6、参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）（以招标代理或招标人查询为准）；

7、（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

10、缴纳投标保证金有效凭证；

11、本项目不接受联合体投标。

1、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；
说明：法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）;

2、法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；（以下模板任选一类填写）；
模板一：法人身份投标按以下模板填写：
（1）下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）为我单位的法人，就（项目名称）投标。

投标人（盖单位章）; 
法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：
（2）法人身份证复印件
	法定代表人身份证正面

	法定代表人身份证反面



模板二：法人授权人投标按以下模板填写：
法定代表人（或企业负责人）授权委托书

本授权书声明：

下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）; 
法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：
身份证号码：
委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：
邮政编码：
传真：
电话：
	授权委托人身份证正面

	授权委托人身份证反面



	法定代表人身份证正面

	法定代表人身份证反面



3.2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
说明：
1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。）

2）如为政府事业单位投标可提供财务报表，财务报表需盖本单位章；

3）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件并盖单位章。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
说明：复印件上应加盖本单位章。
5.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
说明：
投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：
①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。
②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！
2）复印件上应加盖本单位章。
6.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）
说明：1、网页截图：3张，

(1)列入失信被执行人(信用中国首页-信息公示-失信被执行人-搜索栏输入单位全称-截图）

（2）重大税收违法失信主体(信用中国首页-信息公示-重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)
（3）中国政府采购网严重违法失信行为记录名单
2、提供截图按照招标文件的规定加盖单位章。

7.（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。
8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
说明：承诺书应加盖本单位章
9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明。

说明：投标人应按照相关法规规定如实作出说明并加盖本单位章。

10.缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；
说明:

1.供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票、本票或保证金收据(如有)的扫描件作为缴纳凭证装订在本部分，扫描件上应加盖本单位公章（通过银行转账方式缴纳的保证金，项目结束后在五个工作日内自动退还。）
2.使用电子保函、银行保函等其他投标担保函的，应将保函扫描件装订在本部分;扫描件上应加盖本单位公章;

11.本项目不接受联合体投标。

说明：承诺书应加盖本单位章。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、开标一览表
3、投标分项报价表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、落实政府采购政策需满足的相关要求；
6-1 《中小企业声明函》
6-2  《关于符合本国产品标准的声明函》

6-3   残疾人福利性单位声明函

6-4 《监狱企业声明函》

6-5  节能、环境标志产品
7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、其他有利于供应商的文件或证明材料

9、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺
1、投标书

致：喀什地区公共资源交易中心
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档     份，并以    形式出具的金额为人民币    元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起  90 个日历日（天）。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间  /（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

法定代表人或其委托代理人签字或签章：                  

投标人名称（全称）：                  
投标人开户银行（全称）：                  
投标人银行帐号：                  
投标人单位章：                  
日   期：                  
2、开标一览表

项目名称：                               招标编号：         

报价单位：             人民币元          标    项：         
	项目名称
	投标总价
	投标保证金缴纳方式
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或签章):


注:1、此表应按投标人须知的规定上传。

此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、投标分项报价表（标项一）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项一
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	关节镜
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

3、投标分项报价表（标项二）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项二
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	腹部彩超
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

3、投标分项报价表（标项三）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项三
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	心脏彩超
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

3、投标分项报价表（标项四）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项四
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	医用直线加速器
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	深部热疗机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

4、技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:            标项：      
	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:
1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务逐条对应对采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据;

3、供应商所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明:

4、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章: 
                 
投标人(盖单位章):

5、商务条款偏离表
项目名称:                      招标编号:          标项：
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注:
1、商务条款包括履约期限、履约地点、付款方式等内容;

2、投标人应对照采购文件要求的商务条款内容，逐条说明已对采购文件要求的商务条款作出了响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）;

3、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据；

4、供应商所供产品或服务如与采购文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明:

5、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章: 
                 
投标人(盖单位章):

6、落实政府采购政策需满足的相关要求；

6-1 、中小企业声明函（货物）（若不涉及，可不填）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。

3、所属行业：工业
6-2.关于符合本国产品标准的声明函（本项适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，若不涉及，可不填）
《关于符合本国产品标准的声明函》
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

说明：相关政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6-3残疾人福利性单位声明函（若无，可不填）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 残疾人福利性单位名称（公章）：______________

 日  期：_____________________

6-4.《监狱企业声明函》（若无，可不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

…… 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
投标人（单位盖章）：________

日  期：_______
6-4、节能、环境标志产品（若本项目采购内容中无以下清单货物，可不填）

投标人在投标时请参考以下文件填写下表：

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件：节能产品政府采购品目清单

	序号
	产品名称(标的名称)
	节能认证证书编号
	提供所投产品有效的节能产品认证证书(复印件加盖供应商公章)可附本页后
	备注

	1
	A020101 计算机设备（★台式计算机/★便携式计算机/★平板式计算机）
	
	
	

	2
	A02010601 打印设备（★激光打印机/★针式打印机）
	
	
	

	3
	★A0201060401 液晶 显示器
	
	
	

	4
	A020523 制冷 空调设备（★制冷压缩机、★空调机组、★专用制 冷、空调设备
	
	
	

	5
	★A020609 镇流器
	
	
	

	6
	★A0206180203 空调机
	
	
	

	7
	A02061808 热水器（★电热水器）
	
	
	

	8
	A020619 照明设备 （★普通照明用双端 荧光灯）
	
	
	

	9
	★A020910 电视设备
	
	
	

	10
	★A020911 视频设备
	
	
	

	11
	★A060805 便器
	
	
	

	12
	★A060806 水嘴
	
	
	


备注：“★”标注的为政府强制采购产品。以上带“★”符号的为实质性要求，不满足的将作为无效投标处理（或者无效响应处理）。

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。
    8、其他有利于供应商的文件或证明材料
注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于供应商的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案等。

9、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺
            （项目名称）评标委员会：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和            （项目名称）招标文件的要求，我公司在参加            （项目名称）响应文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：
我公司将严格按招标文件要求，在编制本响应文件（响应文件）时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！ 
对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！
特此承诺
  供应商（盖单位章）：
                   法定代表人或委托代理人（签字或签章）：        
           日期：年 月 日
喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批

公开招标文件
（项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-58）

第二册
采 购 人：喀什地区第一人民医院
采购机构：喀什地区公共资源交易中心
发出日期：2026年5月
第3章投标邀请

喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批招标公告
项目概况
喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2026年 6 月 17 日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-58
2.项目名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批

3.采购方式：公开招标
4.预算金额（元）：51780000
5.最高限价（元）：3700000；7120000；5000000；35960000
6.采购需求：

标项一

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批（标项一）

数量：2套
预算金额(元)：3700000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购关节镜（4K超高清关节镜系统）2套（规格参数详见招标文件）。

备注：/

标项二

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批（标项二）

数量：4套
预算金额(元)：7120000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购腹部彩超（全身机）2套、腹部彩超（妇产机）2套（规格参数详见招标文件）。

备注：/

标项三

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批（标项三）

数量：2套
预算金额(元)：5000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购心脏彩超2套（规格参数详见招标文件）。

备注：/

标项四

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批（标项四）

数量：2套
预算金额(元)：35960000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购医用直线加速器1套、深部热疗机1套（规格参数详见招标文件）。

备注：/
7.履约期限：签订合同后30天内到货。
8.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；

3.分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必提供总公司出具的授权书。
4.（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。
三、获取采购文件
获取时间：2026年 5 月 25日至2026年 6 月 5 日

获取方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。
四、项目内容及需求：

1、采购人的具体采购需求：详见招标文件第5章 货物需求一览表及技术规格。 

2、本项目属于政府采购项目：货物采购。
3、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 

4、本项目是否专门面向中小微企业采购：否
5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。（行业划分标准按《国民经济行业分类》执行，中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行）
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年 6 月 17 日 11 点00  分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2026年 6 月 17 日 11 点 00 分（北京时间）
开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）
六、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
七、其它补充事宜
1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可申请增加电子证书即可，无需重复申领。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。
7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
8.在评审过程中评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过在线发布澄清函或视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，澄清函回复时间请关注政采云系统提示，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

9.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
采 购 人：喀什地区第一人民医院
地    址：喀什市迎宾大道120号
联 系 人：招标采购管理中心
联系电话：0998-2962911
代理机构：喀什地区公共资源交易中心
代理机构地址：喀什市夏玛勒巴格路17号 
联 系 人：朱文财   崔金龙

联 系 电 话：0998-2882037

监督单位：喀什地区财政局

地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层

联 系 电 话：0998-2597200   2597000

第4章投标人须知资料表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内容

	1
	采购人：喀什地区第一人民医院
地  址：喀什市迎宾大道120号
电  话：0998-2962911

	2
	采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心
地址：喀什市夏玛勒巴格路17号
业务联系人：朱文财  崔金龙 电话： 0998-2882037

	3
	合格投标人资格要求：（满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）；

1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

2.法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；

3.2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；

7.（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。

8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明
10.缴纳投标保证金有效凭证；

11.本项目不接受联合体投标。

注：1、“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

	4
	是否为专门面向中小企业采购：否（潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果）。行业类型：工业

	5
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	6
	项目总预算金额：51780000元；

是否允许采购进口产品： 否 （是、否）

	7
	本项目最高限价：

标项一：3700000元（大写：叁佰柒拾万元整）

标项二：7120000元（大写：柒佰壹拾贰万元整）

标项三：5000000元（大写：伍佰万元整）

标项四：35960000元（大写：叁仟伍佰玖拾陆万元整）

	8
	核心产品：

标项一：关节镜（4K超高清关节镜系统）（最高限制单价1850000元）
标项二：腹部彩超（全身机）、腹部彩超（妇产机）（最高限制单价1780000元）
标项三：心脏彩超（最高限制单价2500000元）
标项四：医用直线加速器（最高限制单价35000000元）
(备注:本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按投标人须知第 20.4条规定处理。)

	9
	签字盖章：
供应商必须按照招标文件的规定和要求进行签章。
“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

	10
	投标保证金形式：☑保函  ☑ 电汇 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式）
投标保证金数额：（按照预算金额2%以内的整数计算）

标项一：小写：70000元（大写：柒万元整）

标项二：小写：140000元（大写：壹拾肆万元整）

标项三：小写：100000元（大写：壹拾万元整）

标项四：小写：710000元（大写：柒拾壹万元整）

投标保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司疏附支行

银行账号：65050174602600000509-000003

行号：105894200029

1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号及标项（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。
2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。

3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，将合同上传至政府采购网，并及时与交易中心联系，经交易中心核实后原账户返回。

4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息原账户返还。

	11
	投标有效期：90日历日

	12
	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可申请增加电子证书即可，无需重复申领。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。
7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
9.解密时长为30分钟。

	13
	投标截止时间：2026年 6 月 17 日11:00  （北京时间）

	14
	开标时间：2026年 6 月 17 日11:00  （北京时间）
开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

须知：

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台
（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 
2.本项目采用远程不见面模式。开标当日投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，默认自动放弃；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间或供应商需将未加密的投标文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过[异常处理]端口上传、解密。 
（友情提示：供应商编制标书的 CA 需与解密 CA 保持一致， 
若因自身原因导致未能解密，自行承担相应后果）。 
3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 
响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商 
均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定 
代表人的个人电子签名。 
注：若投标人开标时不能正常解密，可将备份电子投标文件发 
送致招标代理机构工作人处，由工作人员进行异常处理。

	15
	评标方法：适用综合评分法

	16
	推荐中标候选供应商的数量：3

	17
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否）

	18
	履约保证金金额：合同价的10%（不得超过政府采购合同金额的10%）。

履约保证金形式：☑保函  ☑ 电汇 ☑支票 ☑本票☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式）

提交履约保证金的时间：签订合同前
履约保证金收款人：喀什地区第一人民医院
退还履约保证金的时间：合同约定

注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式。

	19
	本项目无中标服务费

	20
	本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否）

	21
	对本国产品的支持政策：

一、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

二、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	22
	政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。（本项目不提高）

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	23
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-2597200  2597000

	24
	联系部门：喀什地区第一人民医院或地区公共资源交易中心
联系电话：0998-2962911     0998-2882037

	


资格审查表

	序号
	审核项目
	投标人1
	投标人N

	
	
	是
	否
	是
	否

	1
	独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；
	
	
	
	

	2
	法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料;
	
	
	
	

	3
	2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
	
	
	
	

	4
	投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
	
	
	
	

	5
	投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
	
	
	
	

	6
	参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；
	
	
	
	

	7
	（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。
	
	
	
	

	8
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	
	

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；
	
	
	
	

	10
	缴纳投标保证金有效凭证；
	
	
	
	

	11
	本项目不接受联合体投标
	
	
	
	

	  结论
	
	
	
	

	说明： 供应商必须满足资格性审查表内所有条款， 否则被认定为无效响应。


第5章 货物需求一览表及技术规格

标项一

一、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	关节镜（4K超高清关节镜系统）
	2
	套
	1850000
	3700000
	标项一

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
关节镜（4K超高清关节镜系统）技术参数
  4K超高清摄像系统、摄像头、显示器、关节镜镜头、动力刨削系统、等离子手术设备、手术器械等。

1、主机、光源、拍照录像一体式主机。

★1.1、摄像、光源、刻录三位一体设计，使用寿命≥10年

1.2、防电击类型分类：Ⅰ类；防电击程度分类：连接的摄像头满足CF应用部分。

★1.3、包括摄像主机、摄像头、关节镜、监视器在内的全链路真实4K影像，分辨率≥4096×2160，提供说明书作为证明资料。

1.4、显示纵横比16:9、色深≥10.7亿色 （10 bit）

★1.5、视频输出接口DP、HDMI、4×3G-SDI、12G-SDI或DVI
★1.6、空间频率响应：当摄像系统的SFR值为50%和30%时，所对应的空间频率的标称值分别为25C/°和30C/°。

1.7、预设手术模式≥10种，包括腹腔镜、胸腔镜、椎间孔镜、关节镜、小关节镜、耳鼻喉镜、宫腔镜、泌尿镜、纤维软镜、干关节镜等

★1.8、具有白光光强自适应调节功能，可根据环境自动调节光源亮度，无需手动调整，光源收敛速度≤100ms。

1.9、具有智能图像增强功能≥3个，对图像细节、暗场、色彩进行专项智能优化。

1.10、图像处理模块使用FPGA图像处理单元接收图像信息并进行图像处理

2、4K摄像头

2.1、图像传感器类型：4K CMOS传感器≥3个

2.2、摄像头按键≥3个

2.3、按键操作支持长按与短按，短按快捷键功能可自定义，有独立白平衡物理按键

2.4、按钮功能≥10种，包括色调切换、白平衡、色彩增强、细节增强、暗场增强、科室切换、拍照、录像、亮度+、亮度-、无。

2.5、摄像头防水等级：IPX7，摄像头灭菌方式：低温等离子

★2.6、摄像头电缆长度≥3.3m，摄像头重量≤125g（不带线缆）

3、LED冷光源

★3.1、光源类型：LED白光，LED寿命＞36000小时。

3.2、色温4200K-6200K，白光灯功率≥80W。

3.3、输出总光通量≥400lm

★3.4、具有待机模式，主机配备独立待机物理按键，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤。

3.5、自检功能：实时查看光源模块状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等

3.6、具有灯泡更换提示功能

4、工作站

4.1、屏幕尺寸：≥8英寸全彩液晶屏、电容触摸

5、关节镜专用台车

6、关节镜镜头

6.1、关节内窥镜，4mm 30度镜头及镜鞘，镜子长度≥170mm，镜鞘直径≤5.5mm

6.2、具有防雾功能，可耐受高温高压消毒，耐受温度：132°C；压力：2.867 MPa。支持8分钟快速消毒

6.3、套管采用一键式快速卡口，双阀门四通道设计全面满足关节镜手术需要，穿刺锥采用精钢材料

6.4、蓝宝石镜片，高硬度，耐磨、防腐蚀

6.5、提供原厂服务中国设有维修中心

7、动力系统

★7.1、一机多用，可兼容8种以上手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持100000rpm，请列出可连接同品牌手柄型号，提供文件

7.2、彩色触摸双显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等

7.3、往复转频率具有≥10级的调节，可任意设定，提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件。

8、刨削手柄

★8.1、可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：≥12,000rpm；扭力: ≤35 in. oz.

8.2、刨削手柄噪声≤56dB

8.3、一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头

8.4、可配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯，更好的开展复杂的解剖区域手术, 提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件

8.5、刀头采用ECG（电解磨削）的制造技术，具有更好的表面光洁度。小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm. 

8.6、刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。

9、等离子手术设备

9.1、设备必须是国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证。

9.2、所投设备CE认证：必须具备欧盟认可的CE认证。

★9.3、工作频率≥100KHz 

9.4、工作温度为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

9.5、具备切割消融、凝固止血两种模式，1-9档可调。

9.6、输出电压切割消融模式最大峰值电压可达 700V，凝固止血模式最大峰值电压可达300V。

★9.7、主机输出最大功率可达390W。

9.8、主机运行模式：间歇加载连续运行（10s通/30s断）

9.9、具有自动识别功能，根据刀头型号自动设定最佳档位及识别手柄、脚踏的连接状态。

9.10、具有短路保护功能及自检和错误报警、错误显示代码功能。

9.11、主机声音大小可调节，区分工作声音，避免踏错脚踏。

9.12、脚踏开关防水等级符合IPX8，坚固耐用。

★9.13、主机面板全触摸屏操控、面板密封防水设计，可显示切割消融、凝固止血、功率、状态、警示等。

9.14、刀头直径大小可用于肩关节、膝关节、腕肘踝关节、颞颌关节、低温等离子髓核成形术、椎间孔镜手术、单侧双通道内镜技术等手术。

9.15、电极手柄与电极杆之间连接牢固，应能承受20N拉力不脱落。

9.16、刀头电极各极之间的绝缘电阻应不小于 5MΩ，刀头电极各极之间的高频绝缘阻抗应不小于1KΩ。

9.17、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。

★9.18、设备带有“内镜保护”功能，基于接触或靠近关节间隙内的金属对象，该控制主机将自动阻止或移除发射到远端末端的射频能量。

★9.19、所提供耗材必须与主机为同一品牌，且根据临床需要可选用各种刀头。

9.20、主机使用年限≥5年。

10. 相关配套关节手术器械1批 

10.1、手术器械：采用优质精钢制造，硬度强、韧度强，无销钉或安全鞘设计。

10.2、常规关节镜器械、肩关节手术器械、前后交叉韧带重建工具≥3套。

11、半月板缝合枪

1.软组织过线枪由钳头、手柄以及杆部组成，可重复使用，以非无菌方式提供

2.可选装载0#或2-0#缝线

3.工作长度L135mm-140mm，插入部分最大宽度≤8mm，钳头最大高度≤8mm

钳头最大张开幅度25°-30

4.配套枪芯5支(与缝合枪同一品牌)

12、肩袖缝合枪

1.软组织过线枪由钳头、杆部和手辆组成。DLC涂层设计。

3，工作长度L70mm-175mm，插入部分最大宽度≤8mm，钳头最大高度≤8mm，钳头最大张开幅度40°-45。

4，配套枪芯5支(与缝合枪同一品牌)5可高温灭菌，重复使用次数≥300次;

6，金属部件的耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006规定的沸水试验法b级要求

单台设备配置清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	4K超高清影像系统

	1
	4K超高清摄像、光源、录像一体机或分体机
	台
	1

	2
	4K高清摄像头包含耦合器
	个
	3

	3
	32寸监视器
	台
	1

	4
	光纤
	根
	6

	5
	工作站
	台
	1

	6
	关节镜台车
	辆
	1

	镜头及镜鞘

	7
	4mm30度超广角镜
	根
	6

	8
	5.5mm广角镜管鞘（包括闭孔器）
	套
	6

	动力刨削系统

	9
	刨削动力系统主机
	台
	1

	10
	双按扭控制刨削手柄
	个
	3

	等离子手术设备

	11
	等离子手术设备
	台
	1

	常规关节手术器械

	12
	探针
	把
	3

	13
	直篮钳，ø 3.4mm，长130mm
	把
	3

	14
	上翘15°篮钳，ø 3.4mm，长130mm
	把
	3

	15
	左弯杆篮钳，ø 3.4mm，长130mm
	把
	3

	16
	右弯杆篮钳，ø 3.4mm，长130mm
	把
	3

	17
	软组织抓钳，ø3.4mm，长130mm
	把
	3

	18
	肩关节缝合枪
	把
	1

	19
	肩缝合枪芯
	根
	5

	20
	半月板枪
	把
	1

	21
	半月板枪芯
	跟
	5

	22
	游离体抓钳，ø3.4mm，长130mm
	把
	3

	肩关节手术工具

	23
	直缝合钩
	把
	3

	24
	缝合钩（左弯45度）
	把
	3

	25
	缝合钩（右弯45度）
	把
	3

	26
	缝合钩（左弯60度）
	把
	3

	27
	缝合钩（右弯60度）
	把
	3

	28
	缝合钳 直
	把
	3

	29
	缝合钳 45°左弯
	把
	3

	30
	缝合钳 45°右弯
	把
	3

	31
	交换棒, ø 4mm，长356mm
	把
	3

	32
	勾线器
	把
	3

	33
	盂唇分离器
	把
	3

	34
	盂唇锉刀
	把
	3

	35
	滑槽断线钳
	把
	3

	36
	理线钳，ø3.4mm，长130mm
	把
	3

	37
	探针
	把
	3

	38
	推结器
	把
	3

	前后交叉韧带工具

	39
	定位钩手柄
	把
	3

	40
	导向套袖，斜面型
	把
	3

	41
	导向套袖，直面型
	把
	3

	42
	点对点前叉胫骨定位钩
	把
	3

	43
	点对点前叉股骨定位钩
	把
	3

	44
	点对点后叉股骨定位钩
	把
	3

	45
	点对点后叉胫骨定位钩
	把
	3

	46
	取腱器
	把
	3

	47
	带孔导针
	把
	3

	48
	4.5mm股骨偏心定位器
	把
	3

	49
	5mm股骨偏心定位器
	把
	3

	50
	5.5mm 股骨偏心定位器
	把
	3

	51
	6mm 股骨 空心钻
	把
	3

	52
	7mm 股骨 空心钻
	把
	3

	53
	7.5 mm 股骨空心钻
	把
	3

	54
	8mm 股骨 空心钻
	把
	3

	55
	8 mm股骨 空心钻
	把
	3

	56
	9mm 股骨 空心钻
	把
	3

	57
	9.5 mm股骨 空心钻
	把
	3

	58
	10mm 股骨 空心钻
	把
	3

	59
	6 mm 胫骨空心钻
	把
	3

	60
	7 mm胫骨空心钻
	把
	3

	61
	7.5 mm胫骨空心钻
	把
	3

	62
	8 mm胫骨空心钻
	把
	3

	63
	8.5 mm胫骨空心钻
	把
	3

	64
	9 mm胫骨空心钻
	把
	3

	65
	9.5 mm胫骨空心钻
	把
	3

	66
	10mm胫骨空心钻
	把
	3

	67
	韧带测量器(3MM-13MM)
	把
	3

	68
	挤压螺钉导针
	把
	10

	器械消毒盒

	69
	摄像头消毒盒
	个
	3

	70
	手术器械消毒盒
	个
	6

	71
	镜头消毒盒
	个
	6


标项二
一、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	腹部彩超（全身机）
	2
	套
	1780000
	3560000
	标项二

	2
	腹部彩超（妇产机）
	2
	套
	1780000
	3560000
	标项二

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
腹部彩超（全身机2台）技术参数

用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉等。

一 物理规格及人机交互

1.≥27英寸彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440可上下移动、左右旋转、
前后移动。
2.操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥15英寸，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击
触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
3.触摸屏编辑功能，点击检查模式，可切换到对应探头和诊断模式
4.操作面板≥6向调节功能，
5.≥5个全激活探头接口，探头接口均为无针式接口且大小一致。

6.中央刹车系统。

7.支持电控助力
8.内置电池，电池供电≥60分钟超声检查。

9.探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩。

10
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

二
系统成像技术

1.数字化二维灰阶成像模式。

2.M型显像单元。

3.彩色M型模式。

4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转M型取样线角度方便准确的进行测量）。

5.彩色多普勒成像技术。

6.数字化频谱多普勒显示，连续多普勒成像（线阵探头可支持连续多普勒成像）。

7.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式。

8.空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示5条线。

9.凸阵、线阵、心脏探头支持扩展成像。

10.全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致。

11.实时扫查声速自适应，可智能匹配最佳声速进行组织扫查，提高图像精度，并以具体声速值在屏幕上显示。
12.具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。

13.2D模式血流立体成像技术。

14.穿刺针增强技术，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。

15.宽景成像技术。

15.1.支持二维宽景和能量宽景，具有三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者
正常。

15.2.宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头。

15.3.宽景成像拼接长度≥70cm。

16.具有2种血管标记功能。

17.一键自动优化，优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱
图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像等。

18.二维/彩色取样框角度独立偏转技术。

19.智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化
20.微细血流成像技术。

21.声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示。

三
高级成像功能

1
造影成像

1）造影成像功能支持腹部探头、浅表探头。

2）实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换。

3）微血管造影增强功能。

4）低机械指数造影。

5）具有双计时器。

6）向后存储≥480秒电影。

7）造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣
区运动，≥8个ROI。

8）灌注时间成像技术，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，显示组织内血流灌注的时间先后信息可对彩色和时间进行设置。

9）实时造影时。

10）支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示。
11）超高分辨率造影成像，显示≤100um 以下直径的微小血管
12）支持凸阵探头和线阵探头。

13）造影图像采集帧率≥500帧/秒。

14）造影成像图谱≥4种支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度

方向成像模式
2
弹性成像

1.应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术。

2.应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。

3.剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）。

4.剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息。

5.具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考。

6.具有病灶周边浸润区的环形定量工具，具有实体按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调。

7.剪切波弹性成像支持高帧率成像
8.在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。

9.可评估微血管架构和微循环的血流灌注.
四 
测量分析和报告

1.全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神
经、急诊科

▲2.肝脏肾脏比值测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现肝脂肪变性评估
3.血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、
测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线的证明图片）

4.血管内中膜自动实时测量功能，可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚
度值，测量精度最小可达20um

▲5.全自动左心射血分数的测量

小儿髋关节自动测量功能，
超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型

8.自动工作流协议。


五
电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

1.电影回放支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

2.原始数据处理，≥32项参数调节，在检查的同时进行同步存储图像信息至U盘记录。

3.内置双硬盘，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB）


六
系统技术参数及要求

1.
二维灰阶模式

1.1数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， 
1.2A/D ≥ 16 bit

1.3最大显示深度:≥40cm

1.4动态范围≥260dB

 1.5 
TGC: ≥8段

 1.6
 LGC: ≥8段

  1.7
 腔内探头扫描角度:≥200度


1.8电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

2
彩色多普勒成像

2.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.2.取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

2.3.支持B/C 同宽

3. 频谱多普勒模式

3.1.最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

3.2.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

3.3.取样容积: 0.5-30mm 

3.4.偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）

七
 连通性要求

1.支持网络连接

八
 探头规格

1.探头配置（每台4把探头）：单晶体腹部探头1把、矩阵浅表探头1把、单晶体血管探头1把、二维阴超探头1把

2.探头频率:  超宽带探头，最高频率 ≥30MHz

3. 单晶体凸阵探头频率约1.2-6.0 MHz

4. 矩阵线阵探头频率约4.0-15.0 MHz

5.单晶体相血管探头频率约  3.0-9.0 MHz
6.二维阴超探头频率约 3.0-9.0MHz 
九
 外设和附件及其他要求

1.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度≥3级可调
2.每台设备配备探头消毒器一台，具备二类医疗器械注册证，适用体表探头(心脏、浅表、腹部、3D/4D等)或腔内探头（阴超、直肠）的高水平消毒。并具备2个专用接口备件

3.每台设备配一套的一体化超声工作站，数字高清采集卡，（工作站配件）包含超声PACS接口接入费用，配置： WIN10专业版、品牌商务机，硬盘≥1T 固态硬盘、CPU≥i7十代以上、内存≥16G)；

5.每台设备配套超声图文报告彩色打印机；配备2把腹部凸阵探头穿刺架
6.每台设备配备多功能超声可移动电动升降诊断床及超声操作椅；

7.每台设备配套图文报告工作站办公桌椅；

腹部彩超（妇产机2台）技术参数
用途：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。

所投机型,为最新版本机型，最高档型号，所配软件为最先新、最高端的。具有用户现场升级能力。
一、物理规格及人机交互要求


1 ≥27英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下移动、左右旋转、前后移动。
 

2 ≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（调节角度≥40度）


3
触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。

操作面板具有6向电动调节功能
5
≥5个全激活探头接口，均为无针式接口且大小一致。


6
中央刹车系统

二
成像技术


1
数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit 


2
宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

3
斑点噪声抑制技术。


4
多角度扫描空间复合成像技术。


5
声速匹配技术。


6
支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示


7
具备B模式局部ROI区域优化增强显示，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示。


▲8
具备二维灰阶图像呈现立体技术。


9
具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化技术。


10
凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头支持扩展成像技术。


11
一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。


12
具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配技术。


13
 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。


14
凸阵探头/线阵探头/相控阵探头支持连续多普勒成像。


▲15
低速血流显示技术： 可支持2D和3D微血流灌注的评估，可计算血管指数、血流指数和血管血流指数。

16
微血流定量分析技术

17
自动血流跟踪技术:可以实现 ROI 框位置和角度的自动优化，提供 Color/Power 模式下图像的实时动态优化。


18
支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图


19支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

20支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

21微血流成像的血管指数定量
三
成像功能


1
宽景成像


1.1
宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头


1.2
支持B模式宽景和Power模式宽景


1.3
具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放


1.4
宽景拼接长度≥100cm


2
3D/4D  


2.1
支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制

2.2
支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动。同时支持透视剪影模式且透明度可调。


2.3
自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等。


2.4
支持血管二维立体成像。


2.5
支持胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动≥6项评估参数值


▲2.6
支持自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D自动测量，支持肛提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌自动断层成像。


2.7
支持胎儿面部自动容积成像，自动检测胎儿颜面部特征，在3D模式或4D模式下均可启动，其中4D模式下可实时自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物。支持胎儿面部的显示方向一键摆正，支持正/反向橡皮擦。


▲2.8
支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量。其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。


▲2.9
支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。


2.10   智能早孕扫描助手，使用深度学习算法，基于容积数据，实现多个早孕标准切面识别及早孕自动测量。

2.11   智能胎儿脊柱扫描助手，基于深度学习算法对容积数据进行智能分析，根据指南要求，重建胎儿脊柱三维成像相关标准切面（如自动拆分椎弓，椎体图像并清晰显示），及脊柱特征结构位置标识（定位脊髓圆椎。

2.12  智能颅脑扫描助手，基于深度学习算法，实现胎儿颅内区域的自动分割及体积测量，辅助胎儿中枢神经系统评估。

2.13  智能容积造影、支持输卵管容积造影模式。
四
测量分析和报告


1
全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科


2
自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长


3
小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角,β角，自动进行 Graf 分型。


4
自动工作流协议。


5
智能尿量评估分析

6
具备羊水指数自动计算

7
支持子宫内膜二维妇产场景自动配置，自动完成子宫内膜识别和厚度测量。支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。


8
支持卵巢二维妇产场景自动配置，可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量。支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。


9
支持自动胎心率测量，可在B模式和M模式下自动计算胎心率；支持胎心节律自动评估功能，支持两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大。


10
支持智能产科切面自动识别，支持人工智能产科切面自动识别，基于大数据及 人工智能 深度学习，实现产科切面智能识别，存储，及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持多元存图工作流。

11
支持自动产科测量，可自动识别和测量产科生物学参数，B模式下的自动测量项目≥40项，包括早孕、中孕及胎心专项检查的测量项目。

12
支持子宫内膜蠕动波分析，支持可视化内膜蠕动轨迹，及内膜蠕动波定量化的多参数分析，如方向, 频次, 强度等

五 
电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统


1
电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放


2
原始数据处理，≥32项参数调节
3
支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。


4
支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。


5
支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6
支持本地固态硬盘存储≥1TB


7
支持外部USB 移动存储


8具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限


六
系统技术参数及要求



1
最大显示深度:≥40cm


2
动态范围:≥260dB


3
TGC增益补偿: ≥8段


4
LGC侧向增益补偿: ≥8段，


5
腹部单晶凸阵探头扫描角度:≥130度


6
腔内探头扫描角度:≥205度


7
电影回放：B模式电影容量≥10000 帧 


8
彩色多普勒成像


8.1
 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW


8.2
 线阵探头取样框偏转: ≥±30度


8.3
支持速度、速度方差、能量、方向能量显示


8.4
支持立体血流显示


8.5
PW/CW模式


8.5.1 
显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW


8.5.2 
频谱多普勒频率≥ 3 段


8.5.3
最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s


8.5.4
最小速度: ≤1 mm /s


8.5.5
取样容积：0.5-30mm，连续可调 


8.5.6
PW偏转角度: ≥±30度 


七
 连通性要求


1
支持网络连接


2
支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告


3
支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。


八
系统输入输出


1
支持视频/音频输入输出


2
支持S-Video,  HDMI，VGA， 音频输出


3
USB接口数量≥5个 ，支持Type-C数据传输接口


九
 探头规格


1
系统可支持的探头类型：单晶凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶腹部容积探头、二维腔内探头、容积腔内探头、一线一凸双平面探头、腔内线阵容积探头

2
线阵探头阵元数：≥1000阵元 


3
二维凸阵探头，频率约1.5-6.0MHz


4
矩阵线阵探头，频率约4.0-16.0MHz
5
腔内容积探头，频率约3.0-9.0MHz


6
腹部容积探头，频率约2.0-8.0MHz


7
耦合剂加热器，≥3档温度可调节。


8
内置无线网卡


9
内置录像功能模块，存储长度≥60分钟

十   配置（每台4把探头）

1配备单晶体腹部探头1把

2配备矩阵浅表探头1把

3配备腔内容积探头1把

4配备腹部容积探头1把

十四：其他要求
1  每台设备配备探头消毒器一台，具备二类医疗器械注册证，适用体表探头(心脏、浅表、腹部、3D/4D等)或腔内探头（阴超、直肠）的高水平消毒。并具备2个专用接口备件

2  每台设备配一套一体化超声工作站，数字高清采集卡、（工作站配件）包含超声PACS接口接入费用，配置： WIN10专业版、品牌商务机，硬盘≥1T 固态硬盘、CPU≥i7十代以上、内存≥16G；

3  每台设备配套超声图文报告彩色打印机；

4  每台设备配备医用妇科多功能诊察可移动升降电动检查床及超声操作椅；

5  每台设备配套图文报告工作站办公桌椅；

6  耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度≥3级可调

7  配套远程超声可视化会诊系统1套，显示器≥100寸
标项三
一、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	心脏彩超
	2
	套
	2500000
	5000000
	标项三

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
心脏彩超技术参数

1.货物名称：

全数字高档彩色四维心脏多普勒超声诊断仪

2.用途：

2.1.三维心脏(成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏)，腹部临床应用成像，妇科、肌骨、产科、儿科常规、浅表、泌尿要求为最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求，具备三类医疗器械注册证

3.系统技术规格及概述：

3.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.2.≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

3.3.≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

3.4.控制面板可旋转、升降及平移

3.5.具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 

3.6.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

3.7.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示
3.8.多级信号处理系统

3.9.高倍波束并行处理系统

▲3.10.探头接口≥4个

3.11.二维灰阶模式

3.12.谐波成像模式

3.13.M型模式

可用于所有成像探头

可选择扫描速率 

时间标记：0.1和0.2秒 

采集缩放功能 

可选择显示格式：预期或回顾 

使用多个伪彩进行色度着色 

在M型和图形显示中平均最多20个心动周期

3.14.彩色M型模式

3.15.解剖M型模式

3.16.心肌应变技术

3.17.应变定量（根据彩色TDI数据集测量心肌速度，并导出用户定义的M型取样线上的组织位移、应变和应变率，一次最多可绘制四条M线，在M型和图形显示中平均最多20个心动周期）

3.18.具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式等多种模式频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、连续波多普勒）

3.19.组织多普勒成像

3.20.≥5级斑点抑制自适应图像处理技术

3.21.具备冠脉血流成像技术

3.22.实时三维成像

实时旋转成像（矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像; 无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换; 支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用;）

实时三维成像模式(实时三维灰阶成像和实时三维血流成像；实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频；实时三维缩放成像，成像预设模式，可用于心脏瓣膜等结构成像；实时三维高帧频成像；实时三维奔流容积成像；实时三维造影成像；实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，获取所需解剖结构；)

支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等

3.23.三维经食道探头技术（具备实时任意多平面扫查）

3.24.具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式，具备复合偏转技术

3.25.斑点噪声抑制成像

3.26.频率复合成像

3.27.一键右心室游离壁纵向应变、右心室四腔心切面整体纵向应变

3.28.实时三维光源心腔镜技术（附图证明）

3.29.实时三维彩色心腔镜技术（附图证明）

3.30.实时三维透视心腔镜技术（附图证明）

3.31.实时三维多维心腔镜技术（附图证明）

4.血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等；

4.1.一键自动优化，优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像等

4.2.全屏高清放大技术

4.3.左室心腔造影技术及心肌造影成像技术, 实时、触发心肌灌注造影成像高机械指数（MI）造影成像，低机械指数（MI）造影成像，闪烁造影成像，心肌造影技术、腹部造影、血管造影

4.4  可自动测量左室定量，评估左心室整体功能 和局部室壁运动形变和时间

4.5 具备实时任意多平面三维测量，获取任意相交2幅2D/3D图像。其相交平面可倾斜、俯仰调节机旋转。在二维和彩色血流模式（支持3D TEE、TTE）支持斑点噪声抑制、支持造影图像和组织图像位置互换

4.6造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

4.7实时三维左心耳自动定量，在机定量功能，获得面积、周长、最小和最大径。支持用户自定义协议

4.8对房室瓣环运动进行可视化及定量化分析，评估心脏整体功能趋势。穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，支持增强平面多角度可调

4.9三维二尖瓣定量分析功能

4.10支持手动触摸屏上包络测量

5电影回放和原始数据处理

5.1所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持实时三维电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，电影回放

支持图像对比（动态、静态）

5.2原始数据处理，支持动、静态图像冻结

6检查存储和管理（内置超声工作站）

6.1检查存储

≥1T硬盘 

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像导出

7连通性要求

7.1≥５个USB接口

7.2DVD R/W 刻录光驱

8系统技术参数及要求

8.1≥4个全激活探头接口，可互换通用

8.2探头配置：

成人凸阵腹部探头：    一把 

成人相控阵心脏探头：  一把 

新生儿相控阵心脏探头： 一把 

高频血管线阵探头：   一把 

小儿食道探头：   一把
▲成人三维经食道探头：一把  频率约2.5-7.9MHz 、支持105°×105°容积成像

最大显示深度:≥40cm 、二维灰阶：≥256

▲心脏探头可支持2D、可调节PW、CW、High PRF、彩色多普勒、组织多普勒、高级可变噪声抑制和谐波成像

配组织多普勒定量分析软件

组织追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）

支持频谱自动测量

8.3组织多普勒成像

8.4支持成人及儿科TTE、TEE探头

9 配置要求
9.1每台设备配套一套一体化超声工作站，数字高清采集卡（工作站配件）包含超声PACS接口接入费用，电脑配置： WIN10专业版、品牌商务机，硬盘≥1T 固态硬盘、CPU≥i7十代以上、内存≥16G；

9.2每台设备配一套超声图文报告彩色打印机；

9.3每台设备配备一套多功能超声可移动电动升降诊断床及超声操作椅；

9.4超声配备UPS净化电源一个，工作时间≥1小时；

9.5配套图文报告工作站办公桌椅2套；

9.6配套远程超声可视化会诊系统1套，显示器≥100寸。

9.7耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度≥3级可调
标项四
一、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	医用直线加速器
	1
	套
	35000000
	35000000
	标项四

	2
	深部热疗机
	1
	套
	960000
	960000
	

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
医用直线加速器技术参数
要求：治疗应用：满足源皮距治疗、等中心治疗、旋转治疗、适形治疗、调强治疗、容积旋转调强、立体定向治疗、在线自适应放疗等临床治疗功能应用。

1
核心结构

1.1
加速管类型：行波或驻波  

1.2
微波功率源：磁控管或速调管 

1.3
电子枪：支持单独拆卸。

1.4
剂量系统结构：开放式电离室结构或封闭式电离室结构

1.5
楔形过滤板：自动楔形板0度-60度连续可调楔形角或10°，15°，20°，25°，30°，45°，60°虚拟楔形板

1.6
全数字化控制系统：加速器控制功能模块，放射治疗记录与验证（RV）功能模块可导入患者处方

1.7
计算机控制系统全数字化，并可实时提供所有机器运行参数

1.8
具备智能全数字化操作控制
1.9
应具有临床应用模式、维修模式和自定义特殊模式。
▲1.10
自动摆位功能：当按下治疗室或控制室内自动摆位相应的按钮后，机架角、照射头角、照射野尺寸会自动被设置成与治疗单的一致。

1.11
联网功能：具有DICOM RT接口,可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接

1.12
治疗室内配置≥2个数据显示器，显示器尺寸≥3”，治疗时可显示治疗参数和机械参数

▲1.13
治疗模式：适形治疗、调强治疗、VMAT治疗、空间分割放疗（SFRT）及在线自适应放射治疗等

1.14
具有安全联锁自动装置。

1.15
远程维护模块：提供远程登陆、诊断和维修服务

2
射线束

2.1
X射线

2.1.1
X线能量：配备常规均整的6MV、10MV两档 X射线

2.1.2
束流击靶点尺寸：≤2mm圆点（典型值）

2.1.3
X线射野尺寸，0.5x0.5cm至40x40cm (SSD=100cm)连续可调

2.2
电子线

▲2.2.1
电子线能量：6MeV-20 MeV，≥4档可调。

2.2.2
电子线的X线污染:≤10%

2.2.3
根据科室需求提供五个电子线限光筒

2.2.4
有安全机械连锁防碰装置

2.2.5
使用限光筒时光野始终可见

2.2.6
当加速器安装有多叶准直器时，能自动移动准直器到适当的位置，最大程度地限制额外辐射

3
剂量率

3.1
10MV常规均整X线最大剂量率：≥600MU/min

3.2
剂量率变化档：≥5档, 连续自由跳跃改变。

3.3
电子线最大剂量率：≥600MU/min

4
机械运动系统

4.1
机架旋转范围：≥360°

4.2
机架旋转速度应连续可调

4.3
TAD距离：100 +/- 0.2cm

4.4
医用加速器等中心精度≤1mm

4.5
等中心高度：≥120cm

4.6
准直器旋转范围：≥350°

4.7
KV级影像引导系统机架扫描孔径：≥90cm

5未均整X线FFF高剂量率能量模式

5.1
未均整的X线FFF高剂量率能量模式

5.1.1
具备1档X射线FFF高剂量率能量模式：6MV FFF

5.1.2
射野尺寸：0.5×0.5cm至40×40cm连续可调（SSD=100cm）

5.1.3
高剂量率模式X射线最大剂量率：≥1400MU/min 

5.1.4
FFF模式X射线最大剂量建成深度（水下10cm，10×10cm射野）6MV FFF。

5.1.5
FFF模式X射线百分深度剂量（水下10cm,SSD=100cm，10×10cm射野）。

6多叶光栅系统

▲6.1
等中心处投影宽度小于等于5mm的叶片数量：≥120片

▲6.2
叶片等中心处到位精度：≤1mm 

6.3
叶片平均透射率≤2.5％ （不含独立准直器）

6.4
等中心处叶片最大移动速度：≥5cm/s

6.5
单一等中心最大调强射野：≥40cmX40cm

6.6
具备钨门跟随技术：动态治疗时可实时跟随MLC,降低叶片间漏射

6.7
支持相邻叶片组形成交指野，可一次完成多靶区治疗

7电子射野影像系统（EPID）

7.1
电子射野影像系统（EPID）的硬件要求

7.1.1
探测器类型：采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器

7.1.2
支持二维成像

7.1.3
支持单/双曝光成像模式

7.1.4
可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像

7.1.5
定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差

7.1.6
具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能

8、KV影像引导系统

8.1配置KV级机载FBCT或KV级机载CBCT影像系统，KV级机载FBCT具备机载FBCT影像引导方式

8.2
支持2D/3D/4D图像浏览和图像操作

8.3
支持操作室切换治疗模式和CT成像模式

8.4
KV级非晶硅平板探测器1套

8.5
平板探测器图象尺寸：≥40cm×40cm；具备防碰撞探测器

8.6
支持2D/3D/4D图像浏览和图像操作分次间4D影像

9、分次间肿瘤运动管理技术

9.1
具备分次间四维肿瘤运动管理技术，可通过机载CBCT 分次间4D影像技术或kV级 X射线立体平面成像技术或体征信号检测系统实现：

9.2
通过机载CBCT分次间4D影像实现则可在患者完成治疗摆位后，通过CBCT获取肿瘤四维运动影像，在线完成四维影像重建，完成4D影像引导下的出束治疗；

9.3通过kV级 X射线立体平面成像技术 ，提供两组对称于定位中心点的 X 射线成像单元，利用患者内部解剖结构的图像特征，获取患者靶区运动信息；

9.4通过体征信号检测系统实现，通过生物性兼容材质气囊式呼吸绑带来检测呼吸运动情况，开启系统后自动连接。呼吸波形实时显示在操作屏幕上。配合加速器机载CT可以实现分次间四维肿瘤运动管理。

10、分次内肿瘤运动管理技术

10.1
具备分次内实时四维影像引导系统:分次内四维肿瘤运动管理系统,机载CBCT系统或体表光学技术实现；

10.2
通过机载诊断级CT或CBCT实现，进行分次内实时二维、三维和四维影像引导，肿瘤四维KV级影像采集；

10.3通过体表光学系统，则通过多个体表光学摄像机，重建患者体表运动情况，获得分次内实时体表位置信息，并计算肿瘤运动情况，进行肿瘤部位4D运动管理。

11、治疗床

11.1
运动控制：应有调速电机控制，可调速运动

11.2
负载能力≥200Kg

11.3
全碳纤维治疗床面板

11.4
左右运动范围：≥50cm

11.5
垂直运动范围：≥90cm 

12、VMAT容积旋转调强功能

12.1
容积调制旋转调强放疗模式。

12.2
控制因素，可同步控制：机架旋转运动、MLC叶片移动、准直器机头旋转运动、剂量率变化等。

12.3运动弧方向顺时针，逆时针方向自由运动改变并且旋转弧度可选。

12.4
旋转调强治疗模式。

12.5
可实现单弧和多弧的治疗。

13.立体定向放射治疗技术

13.1
具有立体定向放射治疗技术和功能模块，开放所有功能模块。

14自适应工作流

14.1
图像增强处理软件

14.1.1
支持加速器CBCT或FBCT或MRI的图像自动处理，可实现高清晰度及图像软组织分辨率的图像

14.1.2
支持重建图像电子密度赋值或具备处理后的FBCT

14.2
智能勾画

14.2.1
配备智能自动勾画软件， 

14.2.1.1.1
自定义勾画标准 

14.2.1.1.2
建立个性化的模型 

14.2.1.1.3
多模态图像形变配准后自动勾画 

14.2.2
Dicom 数据传输，医院级影像存储 

14.3
图像配准及融合

14.3.1
支持高清重建图像与定位CT的融合配准，支持原结构的映射或原结构的轮廓形变配准融合

14.4、
自适应计划修改

支持高清重建图像的再计划，具备结构改变后的计划审核评价工具，指导自适应治疗

14.5
在线计划QA工具

配备基于EPID的计划验证与再审核工具

14.6
光学体表影像系统

14.6.1
配备光学体表影像系统1套，

14.6.2
支持将光学体表影像引导界面显示在加速器显示终端，日常摆位应用

15、三维调强放射治疗计划系统

15.1
系统用途

15.1.1
本系统用于设计制定三维适形以及调强放射治疗计划设计。

15.1.2
该三维放疗计划系统要求具备CT模拟功能，能融合多种影像以准确确定靶区及其它组织；计算模型要求为基于业界金标准的蒙特卡罗算法；并具有基于放射生物原理的计划优化。

15.2
系统运行环境要求及参数

★15.2.1
配备3套物理师工作站和6套医生工作站，包含全部的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设，另配1套在线ART工作站。

▲15.2.2
物理师工作站及在线ART工作站，均配有GPU硬件加速，支持所有工作站同时独立运算，软件版本均为最新版本，免费更新升级。

15.2.3
系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗，可进行逆向调强治疗计划设计。

15.2.4
系统应完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享。

15.3
计划系统软件要求

15.3.1
可进行直线加速器特殊蒙卡算法的线束数据的采集、拟合和输入。

15.3.2
轮廓勾画须具备如下功能：

15.3.2.1
具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能。

15.3.2.2
支持自动勾画功能。

15.3.2.3
物理师工作站以及放疗医生工作站均可支持在4DCT上进行靶区勾画。

15.3.2.4
可将4DCT图像序列合并生成特殊影像（最大密度投影MIP， 最小密度投影MinIP， 平均密度投影 Average），可快速定义受呼吸运动影响的靶区体积。

15.3.3
适形计划：

15.3.3.1
可以在BEV图像上，对MLC的位置或挡铅形状、大小进行编辑。

15.3.3.2
支持正向调强计划

15.3.4
计算方式

15.3.4.1
光子线和电子线支持蒙特卡洛精度算法

15.3.4.2
支持Dicom plan 再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算

15.3.5
CT模拟与图像配准：

15.3.5.1
DRR可在任意方向平面生成

15.3.5.2
鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和射野窗随射野变化而更新

15.3.5.3
支持CT、MRI以及PET图像配准

15.3.5.4
支持点配准、手动配准以及自动配准

15.3.5.5
能在融合配准后的影像上同步勾画器官轮廓

16肿瘤放射治疗管理系统

16.1
网络技术规格

16.1.1
网络拓扑结构：以太网结构

16.1.2
网络通讯协议：TCP/IP

16.1.3
网络数据传输速度：1 GB/s

16.1.4
网络布线：医院提供网络环境

16.2
硬件技术规格

16.2.1
应用/数据库服务器：机架式或机柜式X86架构服务器

16.2.2
数据库服务器：核心数据库和应用软件服务器，病人数据及计划需配备专用数据存储服务器。

16.2.2.1
中央处理器：英特尔至强处理器或同等档次

16.2.2.2
内存：≥128GB

16.2.2.3
驱动器：≥16TB 

16.2.3
网络工作站的基础硬件和软件

16.2.3.1
中央处理器：英特尔双核CPU或同等档次，保证医院系统的流畅运行。

16.2.3.2
内存：≥128G

16.2.3.3
驱动器：≥16TB 

16.2.3.4
保修：提供原厂保修服务

16.3
网络信息管理系统软件要求

16.3.1
支持分次治疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗等外照射放疗技术的应用

16.3.2
具有治疗参数的“自动记录和验证”功能

16.3.3
支持多种系统的连接，支持加速器、模拟定位设备和计划系统的连接

16.3.4
支持对患者信息进行管理

16.3.5
支持用户权限管理

16.3.6
支持对设备使用情况进行管理

16.4
免费开放数据接口，负责连接医院信息化系统并承担相应费用。

16.5
不间断电源：≥ 30 分钟连续工作时间，带断电报警功能。

17智慧放疗系统

17.1
具备无纸化放疗任务流转，支持定位申请、靶区审核、计划代领、计划设计、计划核查、复位申请和出束治疗的全流程任务流转管理。

17.2
具备患者排队叫号管理，配置患者自助报道终端和叫号显示设备，实现智能化放疗排队叫号。

17.3
具备患者身份认证系统，可通过患者人脸特征数据验证实现治疗患者与网络系统患者一致性验证，并支持验证记录查询。

17.4   网络软件要求（开放端口）

17.4.1  放疗数据库应用软件：所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据等，均应储存在服务器数据库中，以方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。

17.4.2  用户级别限制：服务器软件能设置各工作站用户的使用权限

★17.4.3  可设置多台加速器的机械参数和治疗参数，跟现有设备匹配链接，所需费用由中标方承担，并开放接口以便后期系统连接，多端口使用，不单独收取任何费用，如需支付相关费用，由中标方负责费用。
18第三方产品质控、定位产品：

18.1、晨检仪1台

18.1.1
由圆柱形空气电离室组成

同时测量20×20 cm² 与10×10 cm² 。

18.1.2
电离室数目≥100个

18.1.3
中心线上电离室数目≥30个

18.1.4
电离室灵敏体积≤16.08 mm3

18.1.5
可在一次照射后得到所有日常质量保证参数，如: 平坦度,对称性,输出剂量, 光子能量稳定性,电子能量稳定性…等。

18.1.6
以太网络（无线）及网线（有线）连接选项。

18.1.7
电池（无线）及电源线（有线）连接选项。

18.1.8
内置建成层

18.1.9
测量范围：

光子线：Co-60至24MV

电子线：4MeV至24MeV

实时测量

18.1.10
能量一致性检查：

18.1.11的电离室

自动验证光子线和电子线

同步测量多项晨检项目

18.1.12本身带有温度\压力传感器，自动修正温压

18.2   晨检仪软件

18.2.1
直线加速器日常质量保证项目应用软件。

利用这一软件平台可以进行数据比较和分析。

18.2.2
每项日常质量保证项目参数趋势分析。

18.2.3
数据库功能：

数据库管理和趋势分析的功能。

测试数据都自动记录在中央数据库中，医院网络中的任何地方访问。

配置医院特定的测试项目。

18.2.4
光子/电子能量稳定度验证方式：

不须外加建成层

不须翻转仪器

18.2.5
测量功能：

单次照射后即可记录所有常規日常质量保证项目参数。

可手动添加额外的检查项目。

18.2.6
数据显示：

实时显示通过/失败测试结果，纵览所有测试的准确性。

每个测试结果可以与预期结果相比较，进行验证。

基于网页浏览器的介面。

可于电脑，平板，手机上显示。

19、三维容积验证设备及软件1套

19.1
阵列


19.1.1
探头类型
适用于辐射剂量测量的半导体探头

19.1.2
探头数量
≥1200

19.1.3
矩阵直径
≥21 cm

19.1.4
矩阵长度
≥21 cm

19.1.5
空腔直径
15cm

19.1.6
探头最小间距
1.0 cm

19.1.7
探头几何分布
1cm螺旋栅格分布

19.1.8
探头有效平面尺寸
≤0.8mm x 0.8mm

19.1.9 
探头有效体积
 ≤0.000019 cm^3

19.1.10
探头灵敏度
 ≥30 nC/Gy

19.1.11
探测器稳定性
0.5%kGy at 6MV

19.1.12
采样频率
50ms

19.2
建成区


19.2.1
材料
PMMA

19.2.2
表面建成
3.2 cm water equivalent

19.2.3
反向散射建成
3.2 cm water equivalent

19.2.4
探测器物理深度
2.9cm

19.3
适用能量范围


19.3.1
光子
Co-60 - 25 MV

19.3.2
电子线
6 MeV – 25 MeV

19.4 
电器元件


19.4.1
联接
RS232 和 USB 串口联接

19.4.2
电源/数据线
25米

19.4.3
电源
100-240 VAC, 50-60 Hz. 

19.5
19.5.1
应用程序
满足IMRT治疗流程各阶段对QA的要求，包括加速器常规QA，MLC QA及IMRT计划QA。

19.5.2
接口
导入各种治疗计划系统的平面剂量分布，进行测量数据与计划数据的比较，并能输入和分析胶片数据。.

19.6
19.6.1
阵列标定
软件向导协助用户在15分钟内完成探头相对灵敏度标定

19.6.2
绝对剂量标定
软件向导提供帮助

19.6.3
图形显示
直观显示

20射线束扫描测量系统1套

20.1  
基本要求

20.1.1
探测器面积≥ 25.3cm× 25.3cm

20.1.2
探头数量≥1521个

20.1.3
探头类型：平行板电离室

20.1.4
电离室灵敏体积≤ 16mm

20.1.5
电离室大小≤ 3.2 × 2.0 mm

20.1.6
温度/压力传感器

20.1.7
无线角度传感器，能够测量加速器的旋转角度

20.1.8
空间分辨率≤6.5mm

20.1.9
最小采样时间≤20ms

20.1.10
探测器对射线投入没有方向性要求，完成调强剂量验证

20.1.11
通过WiFi进行无线连接，通过以太网连接

20.1.12
电池供电
20.2
调强验证软件

20.2.1
基本要求

20.2.2
调强治疗全过程的剂量验证和质量保证应用软件。

20.2.3
实现静态调强、动态调强以及最新的旋转容积调强验证。

20.2.4
保修期内提供最新的软件技术，与计划系统（TPS）实现无缝连接，输入计划的剂量分布数据，并与实际测量到的剂量数据进行比较和验证。

20.2.5
多种方法的数据比较和分析，例如：

一维的曲线分析，二维的等剂量曲线分析以及最新的全自动剂量分布比较技术——伽玛方法等等。

20.3
剂量验证方式

20.3.1
相对剂量验证和绝对剂量验证

20.4
测量功能

20.4.1
二维电影测量以及触发模式测量

20.4.2
记录单独的和/或积分的调强照射野剂量

20.4.3
根据角度传感器测量到的机架角度，自动修正角度因子，带角度的剂量验证

20.4
数据库管理功能

20.5.1
数据库管理和分析功能

20.5.2
数据保存在数据库中

20.6
软件平台

20.6.1
软件安装平台，满足其他验证程序的安装，实现多种验证产品的统一管理。

21、小野扫描探头2个（适配现有质控设备，如不能适配，需提供测量所需硬件，如带有固定腔室的固体水、适配器等，灵敏体积0.01cm3）

22、人体固定架2套（可开展IMRT、SBRT、SRS，连同全套模块）

22.1.
人体固定架

22.1.1
头、头颈、胸腹、下腹、乳腺、全身等各部位肿瘤放疗仰卧体位固定，可拓展组件实现俯卧体位固定，主体为碳纤维材质

22.1.2
长度≥1990mm，宽度≥540mm，厚度≥25mm，重量≤7kg

22.1.3
配头脚方向头枕调节适配器，调节档位≥5

22.1.4
体部定位膜卡扣在体宽方向可调档位≥3

22.1.5
颈胸部定位膜，固定范围包括头部、颈部和胸部

22.1.6
盆腔定位膜，在裆部位置有分腿固定，固定位置可调档位≥3

22.1.7
乳腺开窗定位膜，固定头部、健侧乳腺及上腹部，患侧乳腺器官裸露不受挤压，头部偏健侧固定可更好地暴露锁骨上靶区并保证摆位重复性

22.1.8
内嵌固定条的各尺寸真空垫，通过固定架上的孔位进行固定保证位置一致性

22.1.9
定位器固定塑形垫、真空垫，配合定位膜进行复合式体位固定，提高患者体位固定精度和摆位重复性

▲22.1.10
碳纤维面板部分6mv穿透系数≥0.98（测试条件100cm源轴距附加10cm固体水，提供测试报告数据) 

22.1.11
固定架侧面印有刻度线，最小刻度值≤1mm

22.1.12
SRS、SBRT、自动解锁、俯卧乳腺体位固定、俯卧盆腔体位固定等功能组件

22.1.13
体膜固定条低于底板表面

22.1.14
标准适配条把固定架锁紧在扫描床/治疗床上，固定架背面有适配条凹槽，凹槽数量≥3

22.1.15


22.2.
手臂支撑架

22.2.1
胸部/腹部/乳腺放疗时手臂上举支撑，主体尺寸：长≥470mm，宽≥540mm，厚≥25mm

22.2.2
主要材质：

底板：碳纤维；臂托：铝合金/铜；腕托：POM工程塑料

22.2.3
手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体

22.2.4
手臂支撑架需配置2个手臂托，左右各1个

22.2.5
手臂托调节档位：头脚方向≥5个；俯仰角度档位≥6个

22.2.6
手臂托可旋转档位≥36个，角度范围为≥±90度

22.2.7
手臂托沿上臂方向可调节档位≥5个

22.2.8
手臂支撑架需配置2个腕托

22.2.9
腕托支撑高度可调节档位≥5个

22.2.10
手臂支撑架底板每边腕托的定位孔≥18个

22.3.
膝部支撑组件

22.3.1
仰卧体位患者双腿支撑固定

22.3.2
可滑动膝部支架和软垫组成

22.3.3
膝部支架在头脚方向连续滑动调节，边缘有刻度指示，最小可调刻度≤1mm

22.3.4
膝部支架为一键解锁/锁紧

22.3.5
软垫高度调节，调节档位≤5cm

22.4.
脚踝支撑组件

22.4.1
仰卧体位患者双脚支撑固定

22.4.2
可滑动脚部支架和软垫组成

22.4.3
脚部支架在头脚方向连续滑动调节，边缘有刻度指示，最小可调刻度≤1mm

22.4.4
脚部支架俯仰角调节，调节档位≥4

22.4.5
脚部支架为一键解锁/锁紧设计

22.5.
自动解锁组件

22.5.1
与一体化固定架配合使用，将头颈肩定位膜从锁定状态快速解锁

22.5.2
机房信号盒与操作室控制盒通过信号线连接，机房内解锁装置与机房内信号盒通过蓝牙无线连接，解锁装置通过蓄电池供电

22.5.3
一键启动解锁头颈肩定位膜的时间≤5秒

22.5.4
机房内或远程在操作室一键解锁操作

22.5.5
解锁装置嵌入固定架部分无高密度或金属部件

22.6.
头部立体定向固定组件

22.6.1
与一体化固定架配合使用，用于头部SRS/SRT立体定向放疗体位固定

22.6.2
组件尺寸：长≥340mm、宽≤270mm、高≥116mm

22.6.3
主体材质：碳纤维

22.6.4
头部治疗区镂空式设计，四周无支撑梁阻挡射线穿透，定位膜固定边框为碳纤维材质

22.6.5
治疗区伸出加速器床板之外悬空

22.6.6
头部采用上下两片定位膜+口咬器的体位固定方式，口咬器具有透气孔，

22.6.7
更换边框能够在患者头部出现体积变化时调节上下定位膜之间的间距，可调档位≥3

22.6.8
组件通过卡爪固定于S型标准定位孔

22.6.9
配置头枕用于定位膜塑形支撑，扫描和治疗时可取下头枕减少对射线的衰减

22.7.
体部立体定向固定组件

22.7.1
与一体化固定架配合使用，用于体部肿瘤患者立体定向放疗体位固定和呼吸运动管理，主体材质为碳纤维

22.7.2
配置有腹部、膝部弓形尺

22.7.3
弓形尺采用卡扣式锁紧设计，左右两侧独立调节，可实现偏侧压腹调节，高度可调档位≥13，一键锁紧设计，非通过螺丝固定

22.7.4
弓形尺采用环形结构设计，可以进入普通孔径CT，使用核磁模拟定位时环形弓形尺可以避免体部线圈与扫描部位距离过远而影响图像质量

22.7.5
腹部弓形尺刚性压腹板可升降调节距离≥60mm，最小可调刻度值≤1mm，用于控制患者呼吸幅度微调；

22.7.6
柔性压腹板，柔性压腹板采用气囊形式，通过充气控制患者呼吸幅度微调，改善患者舒适性

22.7.7
头部采用翼型板方式固定

22.7.8
膝部垫、脚垫采用连续滑动锁紧设计

22.7.9
体部采用压腹板加真空垫的固定方式

22.7.10
体部真空垫与固定架之间通过孔位固定
23、俯卧位体架2套（适配科室现有克莱瑞迪固定系统，包含俯卧盆腔固定组件和俯卧乳腺固定组件）

24、适配充气式腹压带2套

25、配备≥4个个人剂量报警仪（剂量响应时间＜3秒）

26、开口测量小水箱1个（用于一维绝对剂量验证，水箱具备电离室固定位）

27、固定式X,γ射线报警仪1套（剂量响应时间＜1秒）

28、加压uR电离室场地巡检仪1套（剂量响应时间＜3秒）

29、等中心校准仪及相关软件1套（与中标设备适配，可用于直线加速器等中心位置验证校准）

30、便携超声诊断仪1套

30.1、
用途：

腹部、心脏、妇产科、泌尿科、肌骨、 介入、血管、浅表组织与小器官等。

所配软件为最新版本
30.2、
主要规格功能及系统概述：
30.2.1
笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：

30.2.1.1
≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器

30.2.1.2
数字化二维灰阶成像单元

30.2.1.3
数字化彩色及能量多普勒单元

30.2.1.4
数字化频谱多普勒显示和分析单元

30.2.1.5
数字化波束形成器 

30.2.1.6
多角度空间复合成像技术

30.2.1.7
智能化斑点噪声抑制技术

30.2.1.8
自动优化功能

30.2.1.8.1
二维图像自动优化

30.2.1.8.2
多普勒图像自动优化

30.2.1.8.3
彩色血流自动优化

30.2.1.9
实时宽景成像技术

30.2.1.10
实时同屏教学软件

30.2.1.11
智能追踪技术（实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数）

30.2.1.12
血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表）

30.2.1.13
高灵敏度能量多普勒（慢速及细微血流能量多普勒成像模式）

30.2.1.14
自适应彩色增强技术(自动滤除运动伪影)

30.2.1.15
编码脉冲反相二次谐波成像（用于所有探头）

30.2.1.16
原始数据处理能力（对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）

30.2.1.17
主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转

30.2.1.18
数字化通道≥1024通道

30.2.1.19
可视可调系统动态范围≥96db

30.2.1.20
超声系统最大探查深度≥33cm
30.2.1.21
实时三同步成像

30.2.1.22
方向性能量图（DCA）  

30.2.1.23
线阵探头凸型扩展技术

30.2.1.24
负荷超声

30.2.1.25
穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节

30.2.1.26
AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术

30.2.1.27
轨迹球操作

30.2.1.28
中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等）

30.2.1.29
内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥0.5小时）

30.2.1.30
造影成像技术：腹部造影成像

30.2.1.31
弹性成像技术：线阵应变式弹性成像

30.2.2
测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)

30.2.2.1
一般测量

30.2.2.2
妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）

30.2.2.3
多普勒血流测量与分析

30.2.2.4
实时多普勒自动包络、测量和计算

30.2.2.5
心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

30.2.2.6
外周血管测量与分析

30.2.2.7
泌尿科测量与分析

30.2.3
一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

30.2.3.1
超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

30.2.3.2
原始数据储存，可对回放的图像进行35种参数调节，2B及M型模式10个参数，CFM模式7个参数，PW模式18个参数

30.2.3.3
一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

30.2.3.4
USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

30.2.4
输入/输出信号：

30.2.4.1
输入：DVI，HDMI，USB，Lan

30.2.4.2
输出：HDMI，DVI，USB，DVD，Lan

30.2.5
连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

30.2.6
图像管理与记录装置：

30.2.6.1
超声图像存档与病案管理系统

30.2.6.2
动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

30.2.6.3
剪贴板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

30.2.6.4
内置固态硬盘≥128GB（64GB用于数据存储）

30.3、技术参数及要求：

30.3.1
系统通用功能：

30.3.1.1
监 视 器：≥15英寸LCD显示器,扫描方式：逐行扫描，高分辨率

30.3.2
探头规格

30.3.2.1
频率：宽频带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种, 多普勒显示频率可选择≥4种

30.3.2.2
类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵（含探头）

30.3.2.3
阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元

30.3.2.4    阵元：凸阵探头有效阵元数≥192阵元

30.3.2.5
B/D兼用：

30.3.2.6
线    阵：B/PWD

30.3.2.7
凸    阵：B/PWD

30.3.2.8
穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置

30.3.3
二维灰阶显像主要参数：

30.3.3.1
扫描：

30.3.3.2
电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz

30.3.3.3电子线阵：超声频率6-12MHz，具备可自定义按键，按键数量≥4

30.3.3.4
扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒

30.3.3.5
扫描速率:  B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒

30.3.3.6
扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

30.3.3.7
发射声束聚焦：≥8段

30.3.3.8
回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒

30.3.3.9
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

30.3.3.10
增益调节：B/M/CF/D可独立调节

30.3.3.11
物理TGC调节≥6段

30.3.3.12
空间分辨力：符合GB10152-2009国家标准

30.3.4
频谱多普勒：

30.3.4.1
方式：脉冲波多普勒 PWD


      高脉冲重复频率  HPFF

30.3.4.2
多普勒发射频率


        线    阵≥2段


        凸    阵≥2段

30.3.4.3
最大测量速度：


         PWD：血流速度≥8.0 m/s

30.3.4.4
最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号)

30.3.4.5
显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

30.3.4.6
电影回放：≥60秒

30.3.4.7
取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

30.3.5
彩色多普勒

30.3.5.1
显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

30.3.5.2
彩色显示帧频：凸阵探头全视野，最大彩色取样框，18cm深时， 彩色显示帧频≥8帧/秒

30.3.5.3
显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

30.3.5.4
彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）

30.3.5.5
双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

30.3.6
超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

30.3.7 探头配置线阵、凸阵和相控阵各一把
30.14、激光体表标记枪2套

30.15、报道机2台（具备患者身份证、住院手环扫描排队和叫号功能，适配现有放疗信息系统）

30.16、固体水模1套 （含不同层厚水模，组织密度接近人体，且有电离室固定位置）

30.17、恒温水箱1套（温度20-100度可控恒定）
30.18、恒温烤箱1套（温度20-100度可控恒定）

30.19、光学体表摄像系统

30.19.1
用于光学追踪高清摄像机：7台，1台用于CT，6台用于2间治疗室

30.19.2
功能原理：采用结构光双目立体成像技术，无任何电离辐射

30.19.3
投照光源颜色：蓝光

30.19.4
波长：460-480nm

30.19.5
扫描范围：扫描体积≥1100*900*1000mm3

30.19.6
相机像素≥2480*2048px

30.19.7
摆位重复性≤0.15mm

30.19.8
摆位准确性≤0.4mm

30.19.9
三相机围绕加速器等中心安装，多角度拍摄患者的体表，形成三维立体体表轮廓数据

30.19.10
相机相关参设置：用户无需调整相机拍摄参数，不受灯光环境的影响

30.19.11
相机拍摄体表信息兼容所有人种的肤色（黑色、白色、黄色），兼容各种颜色的定位膜

30.19.12
系统开机预热：无须预热可直接进入摆位功能，无须预热连锁功能

30.19.13
系统漂移：漂移引起的偏差≤0.3mm

30.19.2
系统功能模块

30.19.2.1
患者摆位功能

30.19.2.1.1
摆位功能范围：放射治疗前，分次间摆位利用光学体表追踪精确定位

30.19.2.1.2
扫描方式：光学实时扫描患者表面轮廓

30.19.2.1.3
参考图像的获取：可以通过导入RT structure set表面轮廓，也可以自定义选取经CBCT验证后拍摄的表面轮廓

30.19.2.1.4
定位配准方式：实时拍摄的表面轮廓，与任意自定义选取的参考体表轮廓进行配准

30.19.2.1.5
定位图形配准算法：通过配准计算等中心6维方向的位移，既可以设定整体表面配准，也可以设定关注区域配准 （ROI），剔除不稳定的体表区域，增加配准的稳定性

30.19.2.1.6
提供ROI勾画工具，可利用矩形、圆形等勾画工具，用鼠标轻松自定义勾画

30.19.2.1.7
支持头颈部定位膜开窗部位自动识别ROI提取，减少人工勾画

30.19.2.1.8
配准结果显示以6维的误差条形图清晰显示每个方向的误差结果和具体数值

30.19.2.1.9
配准结果提示，体表配准的误差结果超出设定阈值时，6维条形图可显示红色警示治疗师

30.19.2.1.10
扫描配准时间：扫描配准的时间≤1S

30.19.2.1.11
体表轮廓显示：三维动态显示，可勾选实时表面和参考表面的显示与隐藏

30.19.2.1.12
定位摆位误差计算：能计算摆位结果在三维空间平移和旋转误差结果

30.19.2.1.13
摆位姿态修正提示：将四肢、头部、躯干的体表匹配误差超过阈值部分通过不同颜色提示显示在实时表面轮廓上，提醒治疗师需要调整的部位

30.19.2.1.14
摆位信息记录：可以将每次治疗的定摆位信息进行记录保存

30.19.3
治疗监测功能

30.19.3.1
治疗监测功能范围：在分次内治疗时可以实时动态监控患者在放射治疗过程中体位变化

30.19.3.2
监测方式：实时、动态、无辐射的光学体表监测，患者体表无需任何标记或者辅助设备

30.19.3.3
配准的参考表面可以来自与DICOM信息导入，也可以来自CBCT验证后重新拍摄的参考表面

30.19.3.4
体表轮廓显示：在屏幕上三维动态显示，可勾选实时表面和参考表面的显示与隐藏，也可支持非共面角度的表面选择显示

30.19.3.5
监测体表数据：实时显示患者临床摆位的6维方向误差的动态数值变化以及治疗等中心（ISOCENTER）的位移

30.19.3.6
支持非共面治疗的监测，通过旋转床角度之后选取计划床值角度的参考表面进行配准验证

30.19.3.7
支持自定义设置治疗监测的阈值，超出阈值自动报警

30.19.3.8
报警功能：当患者体位变化超出设定阈值时，会出现声音和视觉的报警

30.19.3.9
加速器联动功能：能与主流加速器联动（需要加速器供应商支持）

30.19.4呼吸门控功能

30.19.4.1
呼吸模式：能够支持深吸气屏气（DIBH）模式、深呼气屏气（EEBH）模式，在CT端支持4DCT功能

30.19.4.2
呼吸测量精度：≤0.2mm

30.19.4.3
呼吸频率测量范围：呼吸频率在6-40次的范围内，系统能够准确监测患者的呼吸情况

30.19.4.4
可在患者的体表轮廓自定义设置体表追踪点，无需任何外置标记

30.19.4.5
相机实时追踪患者的呼吸运动，生成呼吸曲线可支持导出呼吸曲线文件，并支持共享可读取文件

30.19.4.6
呼吸门控窗：能够在呼吸波上设置门控窗口，自定义调节门控窗上下限范围

30.19.4.7
门控窗口的上下限可以通过鼠标自由拖动

30.19.4.8
具备呼吸训练视觉反馈功能，患者可以通过视觉反馈直观看到自身的呼吸运动

30.19.4.9
具备语音引导功能，可以通过系统控制，播放屏气、自由呼吸的语音提醒，让患者配合呼吸

30.19.4.10
标配固定支架让患者观看视觉反馈内容，也可选配AR眼镜让患者身入其境观看视觉反馈内容

30.19.4.11
自动计算呼吸周期的基线，以确保基线和门控窗的位置与CT模拟定位时一致

30.19.4.12
在治疗期间支持临时拍摄新的参考体表进行呼吸追踪，以满足患者呼吸状态改变的情况

30.19.5
质控功能

30.19.5.1
提供QA模体，可快速进行日常检查、定期检查，提供标定工具快速进行系统标定

30.19.5.2
日常检查、定期检查是保持相机的空间坐标与加速器的治疗等中心重合

30.19.5.3
日常检查、定期检查的结果偏差设定阈值时系统警告不通过，需要重新进行标定

30.19.5.4
提供模拟呼吸运动装置检测系统采集呼吸曲线的准确性

30.19.6
数据分析及网络系统

30.19.6.1
统计分析：提供三维表面定位数据的相关统计分析功能

30.19.6.2
标准数据传输：能进行标准数据传输(包括DICOM文件传输)

30.19.7
在高级模式用户下支持患者信息管理、系统设置

30.19.8
在管理员模式支持系统用户管理、治疗室管理

30.19.9放射安全性：不产生X射线，对患者不会增加电离辐射风险

30.19.10
工作站配置：

CPU：8核以上

内存：16GB以上

硬盘容量：256G固态硬盘，2TB机械硬盘以上

显卡：16GB内存以上

30.20、立体定向验证系统  

30.20.1
调强验证矩阵探测器1套

30.20.1.1
矩阵尺寸≥12cm×14cm

30.20.1.2
像素点≥10万个

30.20.1.3
分辨率≤0.4X0.4mm2

30.20.1.4
有效测量点深度≤0.5cm

30.20.1.5
带有无线角度传感器，能够测量加速器的旋转角度

30.20.1.6
最短测量时间：≤20ms

30.20.1.7
支持能量：6MV,10MV及FFF模式下6MV,10MV

30.20.1.8
剂量率：50-2400 cGy/min

30.20.1.9
可通过WiFi进行无线连接，也可以通过以太网连接

30.20.1.10
可充电式电池供电形式

30.20.2
SRS测量模体

30.20.2.1
兼容性：能够完美匹配SRS测量矩阵

30.20.2.2
圆柱形矩阵：圆柱形矩阵，满足在不同角度下测量

30.20.2.3
重量：不超过15KG

30.20.2.4
材质：固体水材质，密度小于1.06g/ccm

30.20.2.5
其他功能：可使用胶片测量，可使用电离室点剂量测量

30.20.3
验证软件

30.20.3.1
基本要求

30.20.3.1.1
运用于调强治疗全过程的剂量验证和质量保证应用软件。

30.20.3.1.2
可以实现静态调强、动态调强以及最新的旋转容积调强验证。

30.20.3.1.3
采用最新的软件技术，可以与计划系统（TPS）实现无缝连接，输入计划的剂量分布数据，并与实际测量到的剂量数据进行比较和验证。

30.20.3.1.4
利用这一软件平台可以进行多种方法的数据比较和分析，例如：

一维的曲线分析

二维的等剂量曲线分析

以及最新的全自动剂量分布比较技术——伽玛方法等等。

30.20.3.2
剂量验证方式

30.20.2.2.1
可实现相对剂量验证和绝对剂量验证

30.20.3.3
测量功能

30.20.3.3.1
实现了包括二维电影测量以及触发模式测量

30.20.3.3.2
可以记录单独的和/或积分的调强照射野剂量

30.20.3.3.3
根据角度传感器测量到的机架角度，自动修正角度因子，可实现带角度的剂量验证

30.20.3.4
数据库管理功能

30.20.3.4.1
软件具备数据库管理和分析的功能，能够方便数据的筛选和查找。

30.20.3.4.2
数据保存在数据库中，无需指认文件夹保存。

30.20.3.5
软件平台

30.20.3.5.1
具备软件安装平台，此平台可以满足其他验证程序的安装，实现多种验证产品的统一管理。

30.21.立体定向放射治疗锥形准直器

30.21.1
提供一套立体定向放疗锥形准直器Cone（圆筒型），满足射束成型

30.21.1.1
锥形准直器数量：2个

30.21.1.2
尺寸规格要求： 5, 7毫米（等中心直径）

30.21.1.3
Cone安装方式：附有螺纹接口，可快速且安全地装配到直线加速器上的准直器支架上

30.21.2
提供一套加速器配套安装支架

30.21.2.1
支架兼容加速器机头上原有的附件插槽

30.21.2.2
有锁定装置

30.21.2.3
可沿着准直器中心线在X、Y方向上进行微调

30.21.3
适用于均整射束（FF）及非均整射束（FFF）的临床治疗

30.21.4
提供1套Cone的计划功能模块算法

30.21.5
厂家负责Cone的数据采集和拟合

30.22.本项目为交钥匙工程，中标方负责项目的全流程工作，直至设备正常验收使用包含但不限于射线防护、装修、通风、预评、环评、控评等要求：

30.22.1加速器机房的射线防护工作，费用包含在投标总价中，防护必须达到环境和职业病防护要求，若防护不能达标，产生的一切后果由中标公司承担。

30.22.2加速器机房及操作间的装修工作，具体装修效果可以参考医院原有加速器机房。

30.22.3改造现有机房的通风装置，确保达到环评要求。

30.22.4改造现有机房的空调改造工作，保证合适的治疗温度。

30.22.5承担机房至配电房间的电缆架设工作，并提供符合要求的配电箱等附属设备，费用包含在投标总价中。

30.22.6提供设备机房的各种环评和职业病评价工作，费用包含在投标总价中。

★30.23.提供整机原厂保修≥5年（包含附件），包含附属设备。

▲30.24、软件终身升级，对接PACS系统、HIS、等其他信息系统对接费由中标方承担。

30.25、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡

深部热疗机技术参数

设备用途：采用非介入式的物理治疗方式，适用于头部以下（胸部、腹部、盆腔、四肢）浅表及深部恶性肿瘤的治疗，热疗区域可调节，对病人无创伤，可显著提高放疗和化疗的疗效及增强免疫功能。

1.龙门架上极板数量：≥4个电极；

2.工作频率：一组或多组电极均为单一频率，且≥10MHz；

3.射频最大输出功率：一组或多组电极，每组电极最大输出功率≥1000W；

4.加热方式：一组电极加热模式，或多组电极按设定时间分时旋转加热模式；

5.热疗水冷装置：热疗水冷装置。

▲6.功率匹配：具有自动匹配功能，软件界面可实时显示电磁波入射功率和反射功率，PR/PO<10%，电磁波反射率<10%。

上下电极规格：提供≥4个不同规格圆型电极；

左右电极规格：提供矩形电极，规格≥30cm×20cm；

9.具有电极遥控切换功能：热疗机具有上下电极与左右电极工作状态的切换功能，可通过手动遥控切换上下电极与左右电极。

10.具有反射功率保护设置功能，可以设定反射功率数值

11.具有定位功能：引导光标或其他定位方式准确锁定加热范围；
▲12.治疗时具有视频同步监视功能，可监视患者实时状态；

13.具有背景音乐功能，可以舒缓患者紧张情绪；

14.具有医患语音对讲功能；

测温系统要求：

15.测温方式：高阻测温线，或光纤测温；
16.温度模板控制功能：记忆患者首次治疗情况，作为后期治疗模板；

17.温度反馈自动控制系统：可以设定温度的上下限，闭环控制；

18.测温通道：≥5路

19.测温范围：25℃-50℃；

20.测温精度：≤±0.2℃；

21.具有超温报警功能；

计算机系统要求：

22.显示器：≥19英寸液晶。

23.CPU主频:≥2GHZ；内存：≥4G；硬盘：≥250G。

24.彩色喷墨打印机。

软件系统：

25.具有病例存储和查询功能，储存≥5万人次；

26.具有温度数据记录功能；

27.显示治疗时间和治疗次数及剩余次数；

28.软件免费升级；

治疗床：

29.床体运动方式：电动；

30.床体承重：≥130KG。

31.本项目为交钥匙工程，机房装修以及防护等由中标方承担。
商务要求（适用于标项一、二、三、四）
1、提供所投产品有效期内的医疗器械注册证

2、到货期：签订合同后30天内到货。
3、付款方式：货物验收合格后支付30%，最终验收后支付70%（以合同约定为准）。
4、质保期：主要设备原厂整机质保5年，所有配套设备质保期≥5年。

供应商承诺：中标后、签订采购合同前，按招标文件清单，提供本项目主要产品加盖原厂公章的有效《原厂质保服务承诺函》或《原厂售后服务承诺书》。（提供承诺函）
5、软件终身升级不再收取任何费用、端口开放确保能与采购人现有信息系统信息系统端口对接，由此产生的费用包含在此次报价中，采购人无需另行支付。

6、所用耗材均已在新疆医保平台目录内。

7、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡。

8、提供的设备为近一年生产的。

9、到货地点：喀什地区第一人民医院。
10、培训要求：专业工程师进行现场培训，指导医护人员操作使用，直到临床使用人员可以熟练操作为准。
11、售后服务及要求：为提供快速响应服务，中标方应承诺提供每周 7*24 小时服务支持，当设备出现故障时，中标方须在30分钟内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，维保提供方须在12小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件提供备件支持，不再单独收取任何费用，维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件，负责故障件更换直至排除故障，每次维修完成后，中标方应向设备使用方提供书面维修报告一份。提供设备的软硬件安全升级，提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录，不再单独收取任何费用。（提供承诺函）
12、安装调试：
（1）中标人负责合同项目下货物的安装调试，一切费用由中标人负责。
（2）中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（3）所有货物在采购人指定地点收货及安装，采购人只提供水、电及气源，其余所有附件由中标人提供。
13、验收：
（1）在中标货物安装调试完成并正常工作后组织验收，验收应在采购人和中标人共同参加下进行。
（2）采购人组成验收小组按国家有关的规定、标准进行。验收小组依据国家、行业规范、标准、规程名录以及《喀什地区第一人民医院履约验收管理办法》要求进行验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合采购文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
（3）如果货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证货物安装调试验收顺利完成。换货的相关费用由中标人承担。
（4）采购人认为如有必要或因货物质量问题发生争议时,可委托质检部门按采购文件要求及国家标准对货物进行抽样检验。如检验不合格，检验费用由中标人承担，并赔偿采购人损失。
（5）其他验收细则以中标人的投标文件中提供的货物技术资料及双方签订的合同条款为准。
14、方案要求：

（1）投标人根据项目情况，提供检测报告（由有资质的医疗器械检测机构出具的完整的技术检测检验报告）、实施方案、供货方案、售后服务方案、培训方案、业绩等内容（具体内容详见评分标准）。
（2）如有未尽事宜或收到设备参数不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。
15、设备安装到位后需30天内在项目发生地由具备法定计量监测机构的单位，对该设备完成检测，并出具报告。
16、所招产品的质量要求
（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。
（2）技术参数指标执行最新国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

17、提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。
第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。
5.评审附表
附表一   商务符合性审查表
	序号
	审查标准
	投标人

	
	
	是
	否

	1
	投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章；内容是否全面或字迹是否清晰；
	
	

	2
	投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的完成期限；
	
	

	3
	评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的。
	
	

	4
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	

	5
	投标报价是否高于采购预算价；
	
	

	6
	是否缴纳投标保证金并与招标文件金额一致
	
	

	7
	明显不符合技术规格和技术标准
	
	

	8
	商务条款是否有偏离情况的
	
	

	9
	投标文件是否附有招标人不能接受条件的；
	
	

	10
	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
	
	

	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

 注： 如有一项不合格， 作废标处理。
	
	


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。
2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。
附表二   综合评分法评分标准（标项一）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。每有1项出现不满足或负偏离的扣3分，最多扣48分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离16项;一般参数负偏离超过16项，本项不得分)

注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）

1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类案例证明（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


综合评分法评分标准（标项二）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。产品带“▲”参数(共7项)每有1项出现不满足或负偏离的扣4分，最多扣28分;其它一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣2分，最多扣20分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离10项;一般参数负偏离超过10项，本项不得分)

注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）

1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类案例证明（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


综合评分法评分标准（标项三）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。产品带“▲”参数(共3项)每有1项出现不满足或负偏离的扣6分，最多扣18分;其它一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣2分，最多扣30分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离15项;一般参数负偏离超过15项，本项不得分)

注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）

1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类案例证明（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


综合评分法评分标准（标项四）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。产品带“▲”参数(共10项)每有1项出现不满足或负偏离的扣3分，最多扣30分;其它一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣1.5分，最多扣18分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离12项;一般参数负偏离超过12项，本项不得分)

注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）

1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类案例证明（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第三批

公开招标文件
（项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-58）

第三册

采 购 人：喀什地区第一人民医院
采购机构：喀什地区公共资源交易中心
发出日期：2026年5月
第7章  政府采购合同

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：
喀什地区政府采购合同

第一部分合同书

项目名称：                          
甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	




