玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目
玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目

[image: image1.png]ab

BRI H A PR 2w

YUN NAN TIAN PING PROJECT MANAGEMENT CO..LT0.





玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目
招 标 文 件
项目编号：TPZB-2026-06
政采云项目编号：YXZC2026-G1-00261-YNTP-0045
采  购  人：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）

采购代理机构：云南天平工程项目管理有限公司

2026年05月

目     录
- 1 -第一章 公开招标公告


- 7 -第二章 投标人须知


- 24 -第三章 合同书样式及主要条款


- 31 -第四章  投标文件格式


- 64 -第五章  项目需求及服务要求


- 136 -第六章 资格评审标准


- 141 -第七章 评标方法（综合评分法）





第一章 公开招标公告
项目概况
玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目的潜在投标人应在云南省电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年05月29日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：TPZB-2026-06

政采云项目编号：YXZC2026-G1-00261-YNTP-0045

项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目
预算金额：660万元
最高限价：660万元
采购需求：本项目为玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目，包含行星式离心混料机、红外烘干平板涂覆机、手动切片机、电子天平、小型液压钮扣电池封口机、扣电恒温测试一体机、扣电组装盒、20系列扣电组装台、扣电耗材、扣式电池生产性实训室文化提升、鼓风干燥箱、电子天平、行星式离心混料机、-16 搅拌罐、刮板细度计等如下产品，具体要求详见“第五章 项目需求及服务要求”

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	行星式离心混料机
	2
	台

	2
	红外烘干平板涂覆机
	2
	台

	3
	手动切片机
	6
	台

	4
	电子天平
	4
	台

	5
	小型液压钮扣电池封口机
	4
	台

	6
	扣电恒温测试一体机
	2
	台

	7
	扣电组装盒、20系列扣电组装台、扣电耗材
	1 
	套

	8
	扣式电池生产性实训室文化提升
	1 
	套

	9
	鼓风干燥箱
	2
	台

	10
	电子天平
	1
	台

	11
	行星式离心混料机、-16 搅拌罐、刮板细度计
	1
	台

	12
	转移式涂布机
	1
	台

	13
	自动裁切机
	1
	台

	14
	小型液压对辊机
	1
	台

	15
	半自动模切机
	2
	台

	16
	自动叠片机
	1
	台

	17
	半自动叠片机
	1
	台

	18
	平板热压机
	1
	台

	19
	高速绝缘电阻测试仪
	1
	台

	20
	双按钮式带 PLC 智能超声波点焊机
	1
	台

	21
	铝塑膜成型机
	1
	台

	22
	单工位热封机
	1
	台

	23
	真空干燥箱
	1
	台

	24
	手动单道可调式移液器
	1
	包

	25
	多功能真空封口机
	1
	台

	26
	软包电池卧式热压化成机
	1
	台

	27
	真空封口机
	1
	台

	28
	精密电池内阻测试仪
	1
	台

	29
	电池测试系统
	4
	台

	30
	软包耗材
	1
	套

	31
	软包电池生产性实训室文化提升
	1
	套

	32
	X射线衍射仪
	1
	套

	33
	电化学工作站
	1
	套

	34
	电化学工作站
	1
	套

	35
	单工位手套箱
	1
	套

	36
	双工位手套箱
	2
	套

	37
	磁力搅拌器
	12
	套

	38
	超声清洗机
	2
	套

	39
	简易手套箱
	3
	套

	40
	新能源材料分析检测实训室文化提升
	1
	套

	41
	通风橱
	6
	套

	42
	药品柜/试剂柜
	4
	套

	43
	药品冷藏柜
	1
	套

	44
	全钢实验台（防滑防腐蚀垫）
	12
	套

	45
	纯水机
	2
	套

	46
	实验水柜（水槽）
	4
	套

	47
	防爆柜
	2
	套

	48
	危废回收桶
	4
	套

	49
	洗眼器/紧急喷淋
	2
	套

	50
	实验凳
	40
	套

	51
	白板
	3
	套

	52
	工作站
	3
	套

	53
	气体报警器
	3
	套

	54
	灭火器材（专用）
	10
	套

	55
	工商业液冷储能柜实训系统
	2
	套

	56
	实训室门厅文化提升
	1
	套

	57
	锂离子电池工程设计仿真系统
	80
	点

	58
	负极材料企业生产制备仿真系统
	80
	点

	59
	正极材料企业生产制备仿真系统
	80
	点

	60
	锂离子电池（电化学）性能检测实验仿真系统
	80
	点

	61
	风电虚拟仿真实训系统
	80
	点


★注：供应商须对所投项目进行完整投标，不可缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。
合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内保质保量完成供货、运输、现场安装、调试，通过采购人验收及操作培训，并交付采购人正常投入使用。
本项目（否）接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（含中型、小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业），提供“中小企业声明函”。

3.本项目的特定资格要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（2）本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件
时间：2026年05月07日至2026年05月13日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：云南省电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）；
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：ttps://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年05月29日09点00分（北京时间）；

地点：供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
（01）玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目:
投标保证金缴纳金额：66000.00(元)
投标保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、电汇、转账、网银、保证保险等
投标保证金缴纳截止时间：2026-05-29  09:00
其他：
1.公告发布的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布。 
2.项目地点：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）指定地点。
3.质量要求：符合国家、行业相关标准，满足采购文件的要求及采购人需求。
4.注：
4.1本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；
4.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
4.3各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并 通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；
4.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）
地址：玉溪市红塔区科创大道9号
联系方式：储老师 15987071409
2.采购代理机构信息
名 称：云南天平工程项目管理有限公司
地　址：云南省玉溪市红塔区玉江大道与河滨路交叉口临岸三千城购物公园8幢1单元7楼701
联系方式：15798885360
3.项目联系方式
项目联系人：洪本闯
电　话：15798885360
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1

2.1
	采购人 
	玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）

	
	采购代理机构
	云南天平工程项目管理有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目
项目编号：TPZB-2026-06

政采云项目编号：YXZC2026-G1-00261-YNTP-0045

	3.1
	招标范围
	详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	合同履行期限
	自合同签订之日起60日历天内保质保量完成供货、运输、现场安装、调试，通过采购人验收及操作培训，并交付采购人正常投入使用。

	4.1.2
	财务状况证明材料
	提供2024年或2025年经审计的财务报告（扫描件，财务报告及报表须附可通过统一监管平台进行查验的验证二维码）或提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）

	4.1.3
	纳税证明材料的时间范围
	缴税所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的纳税相关证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）

	4.1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	缴费所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费 ）

	4.1.6
	书面声明
	①投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（指200万元及以上罚款）等行政处罚）

②采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动；

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”二、投标人的资格要求

	4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	9.1
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间15日前

	13.1.4
	构成投标文件商务部分的其他资料
	招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	13.1.6
	构成投标文件技术部分的其他资料
	1、第五章“项目需求及服务要求”中要求提供的其他资料；

2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	15.5
	备品备件
	本次招标（□要求■不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。

	15.8
	技术服务费
	无

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，/可以分包。

	★21.1
	投标保证金
	一、提交方式：电汇、网银、支票、汇票、本票、保函、保险等
投标保证金金额：66000.00元 
缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。
开户名称：云南天平工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行昆明海源中路支行
账号：53050161554800000478
注：
1、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。
二、允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式缴纳或提交保证金，到账截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。
1.以支票方式提交的，出票人必须是供应商，支票收款人必须是采购人，支票必须正确填写收款人信息，用途须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金。供应商必须保证支票有效，否则一切后果自负；
2.以汇票方式提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证汇票有效，否则一切后果自负；
3.以本票提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证本票有效，否则一切后果自负；
4.以银行保函或者保证保险方式提交的，投标人必须是供应商，受益人必须是采购人；必须正确填写受益人和投标人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。

	22.1
	投标文件份数
	电子投标文件1份。
本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	时间：同“提交投标文件的地点”；
地点：同“提交投标文件截止时间”

	26.3
	评标方法
	综合评分法

	31.1
	履约担保
	(不要求

■要求

履约保证金提交形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金金额：合同总价款10%。

履约保证金的提交：在合同签订前缴纳至采购人指定账户。

履约保证金有效期：中标人向采购人提交履约保证金之日起，至质保期完毕后失效。

履约保证金不予退还的情形：在履约担保有效期内，如中标人不履行或不按合同履行约定的义务或在质保期内不履行质保义务，履约保证金不予退还。

履约保证金缴纳账户：

名称：玉溪职业技术学院

账号：53050165614100000559
开户银行：建行玉溪建设支行 

	33
	采购代理服务费
	采购代理服务费：

1、本项目招标代理服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书的同时，应向招标代理机构缴付招标代理服务费。

2、按计价格[2002]1980号文件及发改价格[2015]299号文件服务收费标准基准收费率下浮35%收取【注：委托代理服务项目，当采购预算金额<10万元时，招标代理费用按1200.00元包干计取；当采购预算金额≥10万元时，则以中标人实际完成的招标代理工作的中标(成交)金额为基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)规定的计费方法、招标采购类别、合同执行优惠费率计算，计算后不足3000.00元的，按3000.00元结算】。

	35.1
	备选方案
	不接受

	35.2
	需要补充的其他内容

	1）
	政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、缴纳招标代理服务费。
2、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	2）
	核心产品：工商业液冷储能柜实训系统。

同品牌产品的处理：多家投标人提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	3）
	付款方式：

1.预付款：合同签订后，采购人向中标人支付合同总价款的 30 %作为预付款；

中标人须在合同签订前按采购人要求出具与预付款同等金额的预付款保函，保函的有效期应大于供货、安装调试、通过初验完成时间。

2.进度款：所有设备到场，安装前，采购人向中标人支付合同总价款的 50 %；

3.尾款：所有设备安装、调试、试运行完毕，并经采购人整体验收合格后，采购人向中标人支付合同总价款的 20 %。

采购人每次付款前，中标人须向采购人提供合法、有效、等额的增值税发票，发票信息需符合采购人财务入账要求；未按要求提供发票的，采购人有权顺延付款，不承担任何违约责任。

	4）
	本项目由采购人向各投标人提供项目平面图。投标人自行依据采购人提供的平面图，结合项目实际需求自行完成初步设计方案，投标文件中须同步提供设计效果图。投标人须单独出具书面承诺函，承诺所递交的项目设计方案、效果图等全部投标设计内容，若中标后必须根据采购人的具体需求完成最终设计方案、效果图等给采购人进行审核，须经采购人审核认可后方可实施；若中标人设计方案在规定时间内多次修改仍未能通过采购人审核、达不到项目使用及建设要求，采购人有权中止项目推进，中标人自行承担全部相应责任与损失，待最终设计方案确定实施。


一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1财政拨款。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目合同履行期限、项目实施地点：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人：提供三证合一的营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明；（扫描件）
4.1.2投标人财务状况证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；
4.1.3投标人纳税证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；
4.1.4投标人缴纳社会保险证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；
4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；
4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动；
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章“招标公告”

4.3本项目的特定资格要求：详见第一章“招标公告”
4.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日即供应商实际下载采购文件之日（下载采购文件期限同获取招标文件时间）；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
6.3投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

6.4供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交供应商的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交签字并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。
联系电话：15798885360
通讯地址：云南省玉溪市红塔区玉江大道与河滨路交叉口临岸三千城购物公园8幢1单元7楼701
6.5采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

6.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件
8. 招标文件构成
8.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  项目需求及服务要求
第六章  资格评审标准
第七章  评标方法

9. 招标文件的澄清
9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。
9.2采购代理机构将通过电子文件形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
10.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。
三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“项目需求及服务要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
（1）本章第4款“ 合格的投标人”中要求提供的资格证明文件。

13.1.3投标文件商务部分：详见第四章

13.1.4构成投标文件商务部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。

13.1.5投标文件技术部分：详见第四章

13.1.6构成投标文件技术部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。
13.2投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册上传。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额、最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过预算金额或最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。
15.2投标人须就“第五章 项目需求及服务要求”中的所投包所有内容作完整唯一报价。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物及服务的竞争性报价。投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于成本的报价竞标。
15.4投标人的投标报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。
16. 投标货币
16.1投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.7投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4投标保证金的退回方式：1）以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。
21.5保证金交至采购代理机构的，逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；
（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；


（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）中标人拒绝履行合同义务的。
四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
22.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的递交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。
23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。
23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。
五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。


24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。
（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人，所产生的后果由投标人自行承担。

（解密异常情况处理：详见本章28.1电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4 开标工作人员将做开标记录。

24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
26.评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
26.2评标原则及方法
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28.电子交易活动的中止
28.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
28.2出现28.1中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
六、中标结果
29. 中标人的确定
29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
30. 中标通知书
30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
30.2中标通知书是合同的一个组成部分。
31. 签订合同
31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
31.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 履约担保
32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
32.3履约保证金于项目验收合格后退还。
七、其他事项
33. 采购代理服务费
33.1采购代理机构按“投标人须知前附表”中的收费标准向中标人收取招标代理服务费；
33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
34. 招标文件编制依据
34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
35.需要补充的其他内容
35.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

35.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款
政府采购合同

项 目 名 称：

合 同 编 号：（系统编号）
（自编号，如有）
甲方（采购人公章）名 称： 

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称： 

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）采购的玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目（项目编号：TPZB-2026-06及YXZC2026-G1-00261-YNTP-0045）招标结果，经平等、友好、自愿、互惠互利的原则进行协商，达成以下协议。

1、乙方按投标文件的内容和中标结果，为甲方提供以下服务、货物（可直接填写下表或后附清单）。

	序号
	设备名称
	品牌型号
	基本配置
	单位
	数量
	单价(元)
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总价款人民币           元，大写：                  元整。

（1）本合同总价款应包含整个项目服务的全部内容发生的所有含税费用；

（2）本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务及售后服务费用；

（3）本合同执行期间合同总价款不变。

3、权利保证

乙方保证甲方在合同设备（包括配套软件）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等侵权诉讼。乙方对所供货物出现侵权承担全部责任。乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。甲方负责合同签订后项目实施的配合工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制），负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境，甲方有权拒付合同价外的任何费用。

4、质量保证

（1）乙方所提供货物必须保证是从未使用过的全新的产品、符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的、技术参数和配置要求与采购文件相符的，货物使用说明书及保修卡等资料齐全的设备；乙方应当保证交付给甲方的货物不存在任何权属争议，不存在任何债权债务，不存在任何纠纷争议，不存在任何抵押担保，不存在任何权利限制，不存在侵害任何第三方任何合法权益的任何情形（包括但不限于专利权、商标权、工业产权、知识产权等），否则由乙方负责解决并承担全部责任和损失，同时视为乙方违约，应当向甲方承担违约赔偿责任。

（2）乙方在规定期限内，承担交验货物的一切责任，对不合格产品及时予以更换或者退货退款，并承担在此期间由于质量问题给甲方造成的损失。

5、售后服务

（1）乙方必须提供例行免费培训，包括安装、调试、使用和一般的维修、维护等。主要设备的售后服务方式如下：
（2）乙方保证及时为甲方免费提供设备使用中的技术支持，支持电话            ，联系人         。

6、交货期、地点及交验方式

（1）交货期：合同生效起    日历天内交付。

（2）交验地点: 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）。乙方负责送货上门，乙方自行承担运输、装卸、安装、调试、培训等全部费用。在设备完成安装调试并经终验合格交付给甲方使用之前，设备及其配件、备品等任何物资发生毁损、灭失的责任和风险均由乙方承担，与甲方无关。

（3）交验方式：乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要的消耗品）送达交货地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求安装测试和负责操作培训。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册等）及备用用具、工具等。初验合格的，由乙方负责免费安装、调试；初验不合格的，乙方不得用于安装，乙方应当负责更换、退货退款等，因此产生的费用、损失等全部由乙方承担。

7、验收（终验）

玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）应及时组织验收小组在规定的交货验收期（设备安装调试完毕，可以正常运行）后7日内对设备和项目进行验收（终验），验收合格后出具《验收付款确认书》。如因甲方原因未能按期进行验收，视为乙方交付的产品符合合同标准；但产品存在质量缺陷或者质量瑕疵的除外。

8、按实施进度划分付款节点，具体安排如下：

	阶段
	实施进度
	付款节点

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


定制设备在甲乙双方协商一致的情况下，为避免设备修改、优化、调试期间物流往返占用时间和设备运损，可以实施“工厂现场验收”。

因国库关门、财政结算、审计审核、财政资金不到位等非甲方故意因素致使付款迟延的，不视为甲方违约，付款期限相应顺延。乙方收款时应当提前向甲方开具正规合格且符合甲方财务要求的正式发票，否则甲方有权拒付款项；因此产生的责任、后果、损失及纠纷等由乙方自担。

9、履约保证金

1、乙方在签订合同前向甲方缴纳履约保证金，标准按合同总价款的10%缴纳，即人民币小写：¥       元，大写：            。

2、履约保证金不予退还的情形：在履约担保有效期内，如中标人不履行或不按合同履行约定的义务或在质保期内不履行质保义务，履约保证金不予退还。

履约保证金缴纳账户信息：
收款人名称：                            
收款人账号：                            
开户行名称：                            
10、违约责任

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同不相符的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还质量保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额       的违约金。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试与合同标准不符不能实现甲方合同目的的，应承担本合同金额     的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的经济损失，甲方有权单方解除本合同并视情况给予取消本次中标资格，乙方在三年内不得参与玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）采购投标活动。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付该部分设备价值总额的          违约金；逾期支付合同款向乙方每日偿付欠款总额     的违约金（该违约金最高不得超过未付款项总额的    ）。

11、争议处理

（1）因货物的质量问题发生争议的，由甲方委托具有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担； 

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决争议，则向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。

12、合同的转让

本采购合同仅适用于本次设备采购，甲乙双方之权利、义务不得转让他人，否则，本采购合同无效。

13、合同的变更和终止

除法律法规规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除，合同履行完毕自动终止。

14、合同生效及其他

（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。 

（2）本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，丙方执   份。

（3）乙方应保证其提交的货物和安装调试、培训等工作及与之相关的服务真实、合法、有效，符合国家、行业的标准和要求，能够满足并达到本合同的规定及甲方的要求，否则应当负责更换、退货、退款、重做、返工等，直至符合规定及要求为止，且甲方有权根据实际情况扣减乙方款项直至单方解除本合同，清退乙方离场，不再向乙方支付任何费用（如已支付给乙方的，乙方还应当全额退赔给甲方）。如果乙方提交的货物和安装调试、培训等工作及与之相关的服务造成甲方损失或其他损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

（4）乙方（含乙方职工、乙方雇请的人员或者与本合同相关的乙方的其他人员）必须严格遵守国家保密法律及云南省、玉溪市及甲方的保密规定，所涉及的数据和资料未经甲方书面同意严禁外传。本合同提前解除或终止时，乙方须向甲方移交全部档案及资料(含电子数据)。乙方移交给甲方的档案资料的所有权及相应的知识产权全部归甲方。

（5）乙方因履行本合同而制作或者提交给甲方的设计资料（含设计图）、安装资料（含安装图、布置图等）、报告、资料、文件以及其他所有成果的所有权和知识产权均归属于甲方。乙方因履行本合同所取得的智力成果的知识产权全部归属于甲方。乙方应当保证上述成果以及与之相关的任何资料文件等均不存在侵害任何第三方合法权益的任何情形，否则由乙方负责解决并承担全部责任，因此给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方损失。

（6）乙方及乙方人员（含乙方职工、乙方雇请的人员或者与本合同相关的乙方其他人员）在履行本合同中或者在开展与本合同相关的活动中所发生的交通事故、意外伤害、工伤工亡、自身疾病、安全事故、火灾、触电、盗抢等人身财产损害事故以及行政责任和与之相关的处罚、刑事责任（如有）一律由乙方负责解决处理并承担全部法律责任及后果，与甲方无关。

15、为方便本合同的履行，乙方确认下述住所/住址、联系电话、传真、电子信箱、QQ或微信均为送达地址（住所：            ；联系电话：      ；电子信箱：          ； QQ：            ；微信：          ），非经书面通知变更，甲方以选择送达地址中确认的任何一种方式向其送达文件信函、律师函、诉讼文书等，送达后如发生退件或拒收，均视为已经送达。

15、本合同不可分割之部分：

（1）采购文件；

（2）中标人的响应文件；

（3）中标通知书（或成交通知书）。

附件：合同设备清单（根据合同内容需要，在正文第1条填写）
第四章  投标文件格式
玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）新能源材料应用技术专业实训室建设项目
投 标 文 件
项目编号：TPZB-2026-06

政采云项目编号：YXZC2026-G1-00261-YNTP-0045
格式1：
开标一览表
项目名称：                    

项目编号：                 

政采云项目编号：                
	投标人名称
	投标总报价

	合同履行期限
	质量承诺
	投标保证金
形式
	备注

	
	（大写）       ，人民币(￥        )
	
	
	
	


1.注：表中“投标总报价”应与商务部分格式3 “投标函”中“投标总报价”和格式4“投标分项报价表”中“投标总报价”一致。
一、资格证明文件

投标人应按所附格式要求填写并提交。
资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系，如有）

	公司资质及各类生产、经营许可等（如有）

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


注：1.后附三证合一后的营业执照或其他组织证明材料（扫描件）；
2.相关资质证书（扫描件，如有）；
格式2：

投标人财务状况证明材料

格式3：

投标人依法缴纳税收的证明材料

格式4：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

格式5：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺

格式6：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（电子签名或签章）：

年  月  日

注：
1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（指200万元及以上罚款）等行政处罚。
格式7：

其他资格声明函
玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
……
（可自行添加）
     我单位郑重声明：1.与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与 (项目名称) 同一合同项下的投标。2.我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商3. 我单位不属于联合体投标。4.       （其他声明，由投标人自行填写）。
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人（加盖电子公章）：                       
法定代表人（电子签名或签章）：                
            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

格式8：
其他资格证明文件
“投标人的资格要求”要求提供的其他材料或投标人认为有必要提供的其他材料

二、商务部分

格式1：

法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证扫描件。
投标人：（加盖电子公章）
         年       月        日
格式2：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称：             ）（项目编号：        ）（政采云项目编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（电子签名或签章）：

签发日期：年月日
__________________________________________________________________________________________
	附： 
	






	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


注:1.在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。
格式3：
投 标 函
致：                  
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：          ）（政采云项目编号：        ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标。

据此函，授权人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       ，人民币(￥        )，在  （合同履行期限）   内，按照招标的要求，按质、高效的完成工作任务。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺将按照贵方要求高质量完成服务。
8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9、                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人（加盖电子公章）：
法定代表人（电子签名或签章）：
投标日期：年  月  日
格式4：

投标分项报价表

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	制造企业（大、中、小、微）企业划分

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：（大写）       ，人民币(￥        )


投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（电子签名或签章）：

年  月  日

格式5：

格式5-1：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ） 的  （ 项 目 名 称 ）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（            标 的 名 称 ） ，属于（二）工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（            标 的 名 称 ） ，属于（二）工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（            标 的 名 称 ） ，属于（二）工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（            标 的 名 称 ） ，属于（二）工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（加盖电子公章）：
日 期：
注：
上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。
3、本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业。”的行业。（注：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下为中小微企业。中型企业需同时满足从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上；小型企业需同时满足从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上；微型企业为从业人员20人以下或营业收入300万元以下。）
格式5-2：
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务（由本单位承担工程/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（加盖电子公章）：                   
          年       月       日
注：1、残疾人福利性单位参与投标时，须提供本企业的《残疾人福利性单位声明函》
格式5-3：
监狱企业证明文件（如有）
根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
投标人（加盖电子公章）：                   
          年       月       日
格式6：
投标人类似项目经验（如有）
项目名称：                                                 

项目编号：              

政采云项目编号：              
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
（万元）
	主要内容
	项目完成时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的扫描件并加盖投标人电子公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。
格式7：
投标保证金凭证
 格式8：
构成投标文件商务部分的其他资料

三、技术部分
格式1：

技术指标参数响应偏离表

项目名称：                                                 

项目编号：              

政采云项目编号：              
	序号
	产品名称
	招标文件技术参数要求
	投标文件技术响应情况
	响应偏离情况
	说明
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


表格填写说明：

1、表格中“产品名称”及“招标文件技术参数要求”可按“技术要求”内容复制。

2、表格中“投标文件技术响应情况”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。该产品技术指标偏离表及投标人所提供的证明材料作为以后项目履约验收依据。

4、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。提供的技术资料包括但不限于产品说明书、检验报告等，如采购需求另有要求的，按要求提供。未提供证明材料的，视为参数负偏离，格式自拟）

格式1-1：

技术支持证明材料

格式2：
软件功能演示

（由投标人委派本公司技术人员携带演示所需设备到开标现场进行演示。）

格式3：
技术方案

（由投标人结合项目实际情况自行编制拟定）

格式4：

知识产权

（由投标人结合项目实际情况自行编制拟定）

格式5：

项目实施方案

（由投标人结合项目实际情况自行编制拟定）

格式6：

售后服务

（由投标人结合项目实际情况自行编制拟定）

格式7：
培训方案

（由投标人结合项目实际情况自行编制拟定）

格式8：
构成投标文件技术部分的其他资料

第五章  项目需求及服务要求

注：本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业。”的行业。（注：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下为中小微企业。中型企业需同时满足从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上；小型企业需同时满足从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上；微型企业为从业人员20人以下或营业收入300万元以下。）

采购需求
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	行星式离心混料机
	1.公转速度实现无级调速10-2000rpm,精度1rpm；

2.自转速度：公转速度*0.6；

3.配置至少2个150mL混料罐,单次最大处理量≥75mL*2罐；

4.能通过更换夹具及料罐，实现不同混料量，最小处理量≤5mL；

5.▲混料时间可设置三段，每段转速和时间可单独设立，可保存不少于8种参数；

6.时间设定范围1-999s，精度1s；

7.设备可连接外置真空泵，实现真空度达到-0.085Mpa；

8.设备能在手套箱内使用，尺寸≤L450*W350*H500mm；

9.▲采用触摸屏操作控制，转速、时间均能在触摸屏操作，有自动和手动两种运转模式；

10.配置急停蘑菇按钮，提供实物图确认；

11.▲配置温度传感器，混料能检测腔内温度变化，超温报警并停机；
	台
	2
	25600.00
	51200.00
	

	2
	红外烘干平板涂覆机
	1.涂覆机兼容挤压涂覆、线棒涂覆、刮刀涂覆、四面制膜器涂覆；

2.涂布速度1-30mm/s可调；

3.涂覆板尺寸≥L230mm*W120mm；

4.▲涂覆盖板带加热功能，最高加热温度≥120℃；

5.涂覆板带真空吸附功能，吸附尺寸≥L190*W90mm；

6.▲标配一套涂覆宽度≥80mm的刮刀涂覆器；

7.刮刀涂覆器的刀口直线度≤4μm；

8.涂布厚度精度≤±3μm；

9.涂布机采用外置真空泵，触摸屏控制及涂布结构集成一体，涂布机尺寸≤L470*W420x*H360mm；

10.涂覆基板采用铝板，表面硬质氧化；
	台
	2
	34500.00
	69000.00
	

	3
	手动切片机
	1.冲切压力≥200kg；

2.可兼容冲切极片和隔膜；

3.可冲切厚度0.01-0.5mm；

4.冲孔模具兼容直径φ3～φ24mm；

5.配置防静电ABS材料接料盒；

6.单机配置冲切模具φ14mm、φ16mm各一套；
	台
	6
	8500.00
	51000.00
	

	4
	电子天平
	1.称量范围≥300g；

2.可读性0.1mg；

3.重复性±0.3mg；

4.线性±0.3mg；

5.功能包括称量、计数、百分比、密度；
	台
	4
	6800.00
	27200.00
	

	5
	小型液压钮扣电池封口机
	1.纯手动运作，无需用电用气，出厂调试最佳压力；

2.可以通过不同模具可封装和拆卸不同规格的钮扣电池，实现一机多用；

3.通过模具更换满足直径φ5.0-φ35mm扣式电池封装或拆卸；

4.适用高度最大10mm；

5.单机配一套CR20系列封口模具；
	台
	4
	15600.00
	62400.00
	

	6
	扣电恒温测试一体机
	1.▲箱体底部内置集成10台测试仪，满足80颗扣电测试，上部配三层轨道抽拉式隔板，工作室内有风机形成强制对流；

2.温度范围0～60℃；

3.温度分辨率0.1℃；

4.温度波动度加热：±0.5℃；制冷：±1℃；

5.温度均匀性±2℃；

6.定时范围1-9999min；

7.制冷剂R134a；

8.配直径50mm*2 个穿线孔；

9.工作室尺寸≥W450*D400*H450mm；

10.有漏电保护器、辅助温控器等配置，具有冷热自动控制功能；
	台
	2
	128000.00
	256000.00
	

	7
	扣电组装盒、20系列扣电组装台、扣电耗材
	扣电辅件与耗材：

1.尺寸25*20*20mm扣电盒×200个；

2.扣电组装台×6个：POM耐腐蚀材质，布有15个电池组装坑位，CR20电池尺寸；

3.负极活性物质×2瓶：S360-L2-H/600g/瓶；

4.粉体粘结剂×1瓶：B-1/纯度≥99.5%/粘度3500～5500mPa.s/100g/瓶；

5.胶液粘结剂×1瓶：S2919/260g/瓶；

6.导电剂×1瓶：Super P/400g/瓶；

7.成品极片×2包：双面LFP/241mmLx200mmW/5片/包；

8.负极集流体×1卷：9μ*200mm/单面光/5kg/卷；

9.2032电池壳×5包：LIR2032壳体+Ф15.8*厚1.0mm垫片+Ф15.4*高1.2*厚0.2mm弹片/304不锈钢/100套/包；

10.扣电隔膜×1卷：Celgard 2325锂离子正品/60mm宽*25μm厚*400m长/24平米/卷；

11.电解液×4瓶：LB-092/1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.0%VC/100g/瓶；
	套
	1
	73200.00
	73200.00
	

	8
	扣式电池生产性实训室文化提升
	1、扣式电池生产性实训室文化墙及宣传标识建设

（1）室外区域：

结合新能源材料专业特色，打扣式电池生产性实训室简约高级、兼具专业性与展示性的室外宣传标识，材质选用环保耐用、防腐蚀、易清洁的材料，工艺规范，结构稳固，符合校园实训场地安全标准，标识内容清晰，突出实训室专业属性与办学实训理念，风格与实训室整体环境、文化体系协调统一。

（2）室内区域：

围绕专业特色、教学理念及职业素养提升，打扣式电池生产性实训室主题鲜明、内涵丰富的室内文化体系，涵盖专业文化墙、制度文化墙、安全文化墙及荣誉成果展示墙。文化墙尺寸根据实训室墙面定制，采用亚克力等环保材质，通过高清喷绘/UV印刷工艺制作，图案清晰、色彩持久；内容包含专业简介、实训目标、管理制度、安全规范、应急流程、荣誉成果等，排版美观、文字精准；所有文化产品安装牢固，风格简约实用，与室内整体环境协调，兼具知识性、教育性与观赏性。

2、实训室室内改造

（1）基础环境改造：

对实训室室内进行全方位清理整治，清除地面、墙面、顶面污渍及破损部位，做好基层找平、防潮、防霉处理，优化功能分区，做好施工过程中现有设备、地面、墙面的防护，杜绝施工污染与损坏；所有改造材料符合国家环保标准，施工工艺规范，完工后空气质量检测合格，打造安全、整洁、舒适、环保、符合教学实训需求的现代化室内环境。

（2）门窗改造：

对原有门窗进行全面修缮与密封处理，更换破损玻璃，检修门窗启闭功能，确保门窗关闭严密、开启顺畅；门窗整体符合采光与安全要求，做好密封防护，减少噪音干扰，材质耐用、易清洁，与实训室整体风格协调统一，同时保障实训区域的安全性与舒适性。

（3）顶面装饰：

采用轻钢龙骨+铝扣板吊顶进行改造，龙骨材质坚固耐腐蚀，吊顶平整度高，无开裂、变形；预留灯具、通风口、监控设备等安装位置，收口美观；对原有吊顶破损部位进行修复、刷白处理，全面清理顶面灰尘污渍，确保顶面整洁明亮，适配实训场景使用需求。

（4）电路及照明改造：

结合实训室教学设备功率、数量及布局，完成电路勘测、规划设计与施工搭建，符合国家电气安全相关标准及实训室特种用电需求。强电采用国标纯铜阻燃电线，弱电采用超六类非屏蔽双绞线、RVVP屏蔽线，线缆无接头、无破损；采用墙面暗管/地面防静电线槽布线，线管选用PVC阻燃线管或镀锌钢管，转弯处配套弯头，布线横平竖直，强弱电分离布线，避免信号干扰；设置专用保护接地，满足精密教学设备防静电、防雷击要求；照明系统更换LED节能护眼灯具，光线均匀无眩光、无频闪，符合教学视觉健康要求，配备双开照明开关，满足不同实训场景照明需求，线路隐蔽铺设，安装规范。

（5）开关、插座安装及性能要求：

配置专用配电箱，内置漏电保护器、空气开关、过载保护器，分路控制，每路独立过载保护，配电箱采用冷轧钢板材质。插座采用国标五孔、多功能设备专用插座，带防护门，安装高度符合实训室操作安全要求，固定牢固、接触良好；开关选用耐用型产品，安装位置合理，操作便捷，适配实训设备使用需求，所有开关、插座均符合国家相关标准，杜绝用电安全隐患。

（6）墙面改造：

铲除墙面破损、起皮部分，对墙面进行找平、防潮处理，确保阴阳角垂直方正，杜绝后期空鼓、开裂、脱落问题。墙面采用环保净味抗菌型乳胶漆或碳晶板饰面，乳胶漆无甲醛、耐擦洗，碳晶板防火、防潮、易清洁，颜色统一淡雅，符合实训室视觉环境要求；墙面预留设备安装、文化布置点位，整体平整无空鼓，施工工艺规范，与地面、顶面收口美观。

（7）地面改造：

清除原有地面污渍、破损层，做好地面找平处理。根据实训室功能需求，采用环保地胶或防滑地砖铺装，防滑地砖防滑等级≥R10，耐磨耐腐蚀；环保地胶无甲醛、脚感舒适、易清洁，接地达标；地面与墙面、设备底座收口密封，缝隙均匀，整体美观，适配实训操作及设备摆放需求。

（8）窗帘安装：

安装适配实训室风格的窗帘，选用环保、遮光、防污、易清洁材质，尺寸与门窗尺寸匹配，安装牢固、启闭顺畅；窗帘颜色简约淡雅，与室内墙面、地面及整体环境协调统一，既能保障实训区域的私密性，又能调节室内光线，避免强光干扰实训操作，提升实训室整体舒适度。
	套
	1
	176500.00
	176500.00
	

	9
	鼓风干燥箱
	1.▲具备有超温偏差保护，带有定时功能及数显的微电脑P.I.D温度控制器；

2.容积≥30L；

3.控温范围RT+10～250℃；

4.恒温波动度±1.0℃；

5.温度分辨率0.1℃；

6.温度均匀度±3%；

7.搁板不少于2块；

8.内胆尺寸≥W340*D320*H320mm；
	台
	2
	18800.00
	37600.00
	

	10
	电子天平
	1.称量范围≥2000g；

2.可读性0.01g；

3.重复性±0.02g；

4.线性±0.02g；

5.功能包括称量、计数、百分比、密度；
	台
	1
	5200.00
	5200.00
	

	11
	行星式离心混料机、-16 搅拌罐、刮板细度计
	1.▲设备触摸屏操作，设有正反转搅拌功能，可实现较高粘度浆料的高速度搅拌；

2.最高转速≥600rpm；

3.设备内置真空泵,真空度高于或等于-70Kpa；

4.需搅拌时间0-600min可设定；

5.多段功能：三段速可设定，可设定每段的搅拌转速和时间；

6.高转速下适用粘度不小于10000mpa.s ；

7.▲设备兼容50mL、150mL及500mL的搅拌罐，单机配置一个500mL罐；

8.体积小巧，方便操作，设备尺寸≤350mm*W350mm*H600mm；

9.单机配置一套刮板细度计，量程范围0-150μm；
	套
	1
	39500.00
	39500.00
	

	12
	转移式涂布机
	1.设备采用三辊转移式卷对卷涂布方式，可实现连续和间歇两种涂布；

2.▲PLC和触摸屏采用品牌主流品牌；

3.导辊幅宽≥300mm，涂布宽度50-260mm可调；

4.基材幅宽Max.280mm；

5.机械速度0.01-0.7m/min；

6.▲收放卷速度控制采用位移传感器反馈张力辊实时位置予PLC 控制收卷电机速度；

7.涂布钢棍≥Ф100mm，表面镀铬，圆跳动≤1μm；

8.涂布胶辊≥Ф100mm，表面三元乙丙橡胶；

9.涂布面密度≤±1.5%；

10.干燥箱长度≥800mm，单机配置1节；

11.干燥箱为热风干燥，干燥温度≥150℃，均匀性≤±5℃

12.采用U型加热管，≥4kw/节

13.收放卷张力最大≥60N可调；

14.涂布两面对齐偏差±0.5mm；

15.▲收卷纠偏行程≥±25mm；

16.设备用电总功率≤5kw

17.设备占地尺寸≤L1650*W1000*H1100mm，设备重量≤1T
	台
	1
	56000.00
	56000.00
	

	13
	自动裁切机
	1.▲可对卷料按固定长度裁切，长度尺寸可设定，含补偿修正功能；

2.▲可对卷料按卷料表面特征定点追色裁切，追色前后尺寸可设定，含补偿修正功能；

3.PLC加触摸屏控制，（中/英）界面切换；

4.导棍幅宽≥300mm；

5.裁切宽度≥290mm；

6.机械速度最大≥3m/min；

7.毛刺≤0.012mm；

8.控制张力≥30N；

9.放卷兼容直径≥300mm；
	台
	1
	51000.00
	51000.00
	

	14
	小型液压对辊机
	1.▲轧辊材质采用Cr12Mo1V1，热处理后表面研磨，轧辊表面采用镀硬铬处理，镀层厚度≥0.1mm；

2.轧辊规格≥Φ100 x 215mm；

3.轧辊硬度表面硬度≥HRC58～60，硬度层厚度≥10mm；

4.兼容基材幅宽≥200mm；

5.轧辊圆跳动≤2μm；

6.▲轧制压力≥5T，压力可触摸屏调节，并有实时压力反馈至触摸屏显示，提供相关操作说明书或佐证，附操作界面截图或照片；

7.轧制速度0.3-2.5m /min可设；

8.轧制间隙0-2.0mm 可调；

9.设备可在台面使用或必要时可放手套箱内使用，尺寸≤L650×W360×H600mm；
	台
	1
	59800.00
	59800.00
	

	15
	半自动模切机
	1.模切深度（吃刀量）可调节；

2.气缸驱动，冲切力和冲切速度可调；

3.模切次数可自动计数；

4.模切尺寸兼容最大≥L200*W200mm；

5.垂直毛刺≤12μm，水平毛刺≤20μm；

6.冲切压力最大≥3T；

7.冲切精度±0.1mm；

8.▲单机配备2套刀模；
	台
	2
	38200.00
	76400.00
	

	16
	自动叠片机
	1.▲实现自动定位、自动吸片、自动Z字形叠片及隔膜裁断等，至少有2种防止重片的功能措施；

2.设备有运行异常自检功能，能在出现叠片异常时停机报警、检测并在触摸屏上反馈异常报警问题信息；

3.叠片电芯整齐度≤±0.3mm；

4.设备能兼容金属锂叠片，叠极片节拍≤6s/片，叠金属锂≤8s/片

5.能兼容最大≥L100×W90mm的极片叠片；

6.最大叠片厚度≥15mm；

7.设备有独立内置真空发生器，无需外接真空源；

8.设备能在手套箱内使用，占地尺寸≤L800mm*W680mm*H750mm；；

9.▲配置取电芯夹具及转盘式胶纸机

10.▲提供设备操作说明书，内容包括但不限于使用操作说明、尺寸换型调试、日常保养维护流程等，用以评估实用性及可操作性。
	台
	1
	75500.00
	75500.00
	

	17
	半自动叠片机
	1.▲Z字形半自动叠片，隔离膜张力可调，叠片夹具辅助定位，有叠片数量自动计数功能，程序写有安全保护、动作互锁、准确的报警以及操作提示；

2.隔膜卷径兼容≥Max.220mm；

3.隔膜卷芯3 英寸卷芯，机械夹紧；

4.叠片尺寸：L44～60mm，W43～230mm，T Max.12mm，电池尺寸变化可通过调节定位夹具实现；

5.叠片精度≤±0.5mm；

6.设备尺寸≤L850mm x W560mm x H650mm；
	台
	1
	66800.00
	66800.00
	

	18
	平板热压机
	1.▲整体式设计，配置双启动按钮、安全光栅、急停按钮等安全防护；

2.工作压力150～2000KG,重复精度±20KG；

3.加热温度Max120℃，精度±5℃；

4.热压尺寸最大≥L260mm*W160mm；

5.加压行程≥90mm；

6.上、下压板平行度≤30um；
	台
	1
	50000.00
	50000.00
	

	19
	高速绝缘电阻测试仪
	1.测试范围0.002MΩ到4000MΩ（5 个量程）

2.测试电压25～1000VDC；

3.最大输出电流1.8mA；

4.最大放电电流12mA 恒流放电；

5.触发器IO 触发、手动触发、总线触发；

6.测试速度50ms（快速）/500ms(慢速)

7.数据保存可记录10 组面板设置数据；
	台
	1
	29500.00
	29500.00
	

	20
	双按钮式带 PLC 智能超声波点焊机
	1.设备实现触摸屏操作，数字化设置；

2.能实现纯镍带0.1mm+铜箔9μm 20层以内焊接；

3.能实现纯铝带0.1mm+纯铝箔16μm 20层以内焊接；

4.▲配置至少两套焊头，焊点面积3*6mm，可定制；

5.焊接功率50-800W可调，调节方式是通过触摸屏改变振幅；

6.焊接采用时间模式，焊接时间≤0.4s；

7.能在手套箱内氩气环境使用，焊接工作部分尺寸≤L550*W320*H300mm；

8.▲设备操作方式为双按钮启动；

9.▲设备配置夹具方便焊接操作；
	台
	1
	49000.00
	49000.00
	

	21
	铝塑膜成型机
	1.双坑可对折（有气袋）≥L40×W35mm（气袋不冲坑宽50mm）；

2.单坑可对折（有气袋）≥Max.L60×W45mm（气袋不冲坑宽50mm）；

3.单坑四边封（有气袋）≥Max.L80×W35mm（气袋不冲坑宽50mm）；

4.单坑四边封（无气袋）≥Max.L80×W65mm（长边边距40mm，短边边距30mm）；

5.配模具L61×W47mm（单坑可对折，气袋不冲坑）；

6.驱动压力≥Max.800kg（气缸，0.8Mpa），可调节；

7.压模压力≥Max.500kg；

8.开模行程≥15mm；

9.冲坑深度≥Max. 6mm；

10.采用深度规更换进行冲坑深度调节，配置3mm、4mm、5mm、6mm深度规各一套。
	台
	1
	46500.00
	46500.00
	

	22
	单工位热封机
	1.采用电阻式发热管加热封头，最高温度≥250℃；

2.有效封口长度≥170mm，封口宽度需可定制；

3.满足最大封边厚度≥0.5mm；

4.▲设备采用桌面式设计，配置操作平台和隔热防护罩，采用双按钮启动；

5.设备能在手套箱内通氩气使用，尺寸L450mm*W550mm；
	台
	1
	27200.00
	27200.00
	

	23
	真空干燥箱
	1.有效容积≥50L；

2.温度范围：RT+10～200℃，分辨率0.1℃
；

3.温度波动度±1℃；

▲4.设备需配置真空泵，真空泵需配置油雾过滤装置，真空度达到133Pa；

5.真空泵抽气速率不小于9.9m³/h；

6.工作室采用SUS304不锈钢材料；

7.搁板不少于2块；

8.内胆尺寸≥W415*D370*H340mm；

9.配置钢化双层玻璃门观察工作室内物体；

10.箱门闭合松紧能调节，采用整体成型的硅橡胶门封圈；
	台
	1
	34500.00
	34500.00
	

	24
	手动单道可调式移液器
	1.量程100-1000μL；

2.增量5μL；

3.系统误差≤±6μL或≤2%；
	包
	1
	4200.00
	4200.00
	

	25
	多功能真空封口机
	1.▲能实现软包电池的顶侧封、惰性气体预清洗， 真空静置、真空预封等功能，触摸屏操作，真空度、封口温度、封口时间、静置时间、循环次数均能在触摸屏设置；

2.电源：单相AC220V±10%，频率50Hz，功率≤800W；

3.气源：0.5～0.8MPa压缩空气或惰性气体；

4.使用环境：可在氮气和氩气手套箱或干燥室内使用；

5.上、下封头最高≥250℃；

6.温控精度±2℃；

7.封头精度平行度好于0.03mm；

8.电池尺寸兼容最大≥L160*W180*H20mm；

9.封边长度≥180mm；

10.▲通过气压调节压力：气压0.5MPa,最大压力≥600N，气压0.8Mpa,最大压力≥1000N；

11.热封时间：0～90s可调；

12.▲顶侧封可停止真空功能，保持上盖打开，实现无真空封口；

13.▲惰性气体清洗：真空静置前能用氩气在微正压下清洗去除氧含量，提高电极固固和固液界面浸润；

14.▲清洗循环次数： 0～90次可调；

15.▲清洗压力： 0～0.8Kpa可调；

16.▲配置真空泵，抽气速率≥9.9m³/h

17.真空度最高不低于-95KPa；

18.真空静置时间 0～900秒可调

19.真空预封时间0～90秒可调；

20.耗气量≤0.4L压缩气体/每封一次

21.排气量≥10升；
	台
	1
	59800.00
	59800.00
	

	26
	软包电池卧式热压化成机
	1.极耳方式软包电池，单端出极耳；

2.通道数量2*4，共8 通道；

3.工作压力200～1200kg，精度:±5kg；

4.压力设定分辨率±1kg；

5.加压方向横向水平加压；

6.加热温度：室温+10℃～90℃，精度±3℃；

7.升温速度：室温～80℃，时间≤30min；

8.电池尺寸兼容L:40～120mm,W:40～80mm，T：3～12mm ；

9.单层数量2 只；

10.▲安全保护

1）报警功能：设置高位报警灯，提示状态；

2）设置紧急停止按钮，急停时夹具自动张开；

3）着火报警保护；

4）照明灯采用防爆灯；

11.充放电指标:恒流充电、恒压充电，恒流放电等；

12.能放桌面使用，设备尺寸≤L900mm*W660mm*H660mm；
	台
	1
	88500.00
	88500.00
	

	27
	真空封口机
	1.满足电池抽真空、排液、封口，配置封头、针刺、排液、微正压洗气等单元；

2.有效封口长度Max.190mm，封边宽度6mm；

3.上、下封头温度最高≥250℃，温度均匀性±2℃；

4.封口压力最大≥40 kg·f，可通过气压调节；

5.热封时间0.1-99秒可调；

6.配置真空泵，真空抽气速率≥9.9m³/h，最高真空值不小于-96kpa；

7.配置可方便拆卸清洗的电解液收集制作；
	台
	1
	42800.00
	42800.00
	

	28
	精密电池内阻测试仪
	1.全量程自动或手动测量模式；

2.内阻测试范围0.1μΩ～3KΩ，基本精度应0.3%；

3.电压测试范围10uV～60V，基本精度应0.01%；

4.测试速度：100次/秒，50次/秒，20次/秒，3次/秒可选；

5.比较器：30组记录，2~4档分选可选；

6.触发模式应含内部触发/手动触发/外部触发；

7.能实现数据导出，储存U盘；
	台
	1
	28600.00
	28600.00
	

	29
	电池测试系统
	1.阻抗≥1GΩ；

2.每个模块独立8个通道，可单独任意设置恒流充放电、恒压充电、恒功率放电、恒阻放电、直流内阻测试等模式；

3.充放电压量程：-5V~5V；

4.充放电电压精度：±0.05%FS（满量程）；

5.电流量程范围：量程一5mA，量程二20mA，量程三50mA，量程四100mA；

6.电流精度：±0.05%FS（满量程）；

7.系统含电压保护、电流保护、容量保护、反接保护等；

8.数据导出格式兼容EXCEL、TXT、CSV；

9.循环次数1~65000次，单循环工步数≥1000，最大支持3层嵌套；

10.▲能支持掉电保护，具有脱机测试功能；

11.为满足多用户教学需求，配套电池检测系统。
	台
	4
	90000.00
	360000.00
	

	30
	软包耗材
	1.负极活性物质×5瓶：S360-L2-H/600g/瓶；

2.粉体粘结剂×1瓶：B-1/纯度≥99.5%/粘度3500～5500mPa.s/400g/瓶；

5.胶液粘结剂×1瓶：S2919/260g/瓶；

6.导电剂×1瓶：Super P/400g/瓶；

7.成品极片×10包：双面LFP/241mmLx200mmW/5片/包；

8.负极集流体×1卷：9μ*200mm/单面光/5kg/卷；

9.镍极耳×2盒：8mm宽*0.1mm厚*60mm长/5mm宽*0.1mm厚*13mm长DNP黑胶/50片/盒；

10.铝极耳×2盒：8mm宽*0.1mm厚*60mm长/5mm宽*0.1mm厚*13mm长DNP黑胶/50片/盒；

11.隔膜×1卷：Celgard 2325锂离子正品/60mm宽*25μm厚*400m长/24平米/卷；

12.电池终止胶带×1卷：厚0.03mm*宽10mm*长200m；

13.锂电极耳高温胶带×1卷：10mm宽*33m长；

14.电解液×4瓶：LB-092/1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.0%VC/100g/瓶；
	套
	1
	51900.00
	51900.00
	

	31
	软包电池生产性实训室文化提升
	1、软包电池生产性实训室文化墙及宣传标识建设

（1）室外区域：

结合新能源材料专业特色，打造简约高级、兼具专业性与展示性的室外宣传标识，材质选用环保耐用、防腐蚀、易清洁的材料，工艺规范，结构稳固，符合校园实训场地安全标准，标识内容清晰，突出实训室专业属性与办学实训理念，风格与实训室整体环境、文化体系协调统一。

（2）室内区域：

围绕专业特色、教学理念及职业素养提升，打造主题鲜明、内涵丰富的室内文化体系，涵盖专业文化墙、制度文化墙、安全文化墙及荣誉成果展示墙。文化墙尺寸根据实训室墙面定制，采用亚克力等环保材质，通过高清喷绘/UV印刷工艺制作，图案清晰、色彩持久；内容包含专业简介、实训目标、管理制度、安全规范、应急流程、荣誉成果等，排版美观、文字精准；所有文化产品安装牢固，风格简约实用，与室内整体环境协调，兼具知识性、教育性与观赏性。

2、软包电池生产性实训室室内改造

（1）基础环境改造：

对实训室室内进行全方位清理整治，清除地面、墙面、顶面污渍及破损部位，做好基层找平、防潮、防霉处理，优化功能分区，做好施工过程中现有设备、地面、墙面的防护，杜绝施工污染与损坏；所有改造材料符合国家环保标准，施工工艺规范，完工后空气质量检测合格，打造安全、整洁、舒适、环保、符合教学实训需求的现代化室内环境。

（2）门窗改造：

对原有门窗进行全面修缮与密封处理，更换破损玻璃，检修门窗启闭功能，确保门窗关闭严密、开启顺畅；门窗整体符合采光与安全要求，做好密封防护，减少噪音干扰，材质耐用、易清洁，与实训室整体风格协调统一，同时保障实训区域的安全性与舒适性。

（3）顶面装饰：

采用轻钢龙骨+铝扣板吊顶进行改造，龙骨材质坚固耐腐蚀，吊顶平整度高，无开裂、变形；预留灯具、通风口、监控设备等安装位置，收口美观；对原有吊顶破损部位进行修复、刷白处理，全面清理顶面灰尘污渍，确保顶面整洁明亮，适配实训场景使用需求。

（4）电路及照明改造：

结合实训室教学设备功率、数量及布局，完成电路勘测、规划设计与施工搭建，符合国家电气安全相关标准及实训室特种用电需求。强电采用国标纯铜阻燃电线，弱电采用超六类非屏蔽双绞线、RVVP屏蔽线，线缆无接头、无破损；采用墙面暗管/地面防静电线槽布线，线管选用PVC阻燃线管或镀锌钢管，转弯处配套弯头，布线横平竖直，强弱电分离布线，避免信号干扰；设置专用保护接地，满足精密教学设备防静电、防雷击要求；照明系统更换LED节能护眼灯具，光线均匀无眩光、无频闪，符合教学视觉健康要求，配备双开照明开关，满足不同实训场景照明需求，线路隐蔽铺设，安装规范。

（5）开关、插座安装及性能要求：

配置专用配电箱，内置漏电保护器、空气开关、过载保护器，分路控制，每路独立过载保护，配电箱采用冷轧钢板材质。插座采用国标五孔、多功能设备专用插座，带防护门，安装高度符合实训室操作安全要求，固定牢固、接触良好；开关选用耐用型产品，安装位置合理，操作便捷，适配实训设备使用需求，所有开关、插座均符合国家相关标准，杜绝用电安全隐患。

（6）墙面改造：

铲除墙面破损、起皮部分，对墙面进行找平、防潮处理，确保阴阳角垂直方正，杜绝后期空鼓、开裂、脱落问题。墙面采用环保净味抗菌型乳胶漆或碳晶板饰面，乳胶漆无甲醛、耐擦洗，碳晶板防火、防潮、易清洁，颜色统一淡雅，符合实训室视觉环境要求；墙面预留设备安装、文化布置点位，整体平整无空鼓，施工工艺规范，与地面、顶面收口美观。

（7）地面改造：

清除原有地面污渍、破损层，做好地面找平处理。根据实训室功能需求，采用环保地胶或防滑地砖铺装，防滑地砖防滑等级≥R10，耐磨耐腐蚀；环保地胶无甲醛、脚感舒适、易清洁，接地达标；地面与墙面、设备底座收口密封，缝隙均匀，整体美观，适配实训操作及设备摆放需求。

（8）窗帘安装：

安装适配实训室风格的窗帘，选用环保、遮光、防污、易清洁材质，尺寸与门窗尺寸匹配，安装牢固、启闭顺畅；窗帘颜色简约淡雅，与室内墙面、地面及整体环境协调统一，既能保障实训区域的私密性，又能调节室内光线，避免强光干扰实训操作，提升实训室整体舒适度。
	套
	1
	197300.00
	197300.00
	

	32
	X射线衍射仪
	1.高频高压固态X射线发生器 ；

1.1最大输出功率：3kW；

1.2X光管电压：10~60kV，1kV/step；

1.3X光管电流：2~60mA， 1mA/step；

1.4输出稳定性：≤0.005%；

1.5有KV过高、kv过低、mA过高、mA过低、无水、X光管超温、X光管功率保护等；

1.6 X光管：波纹陶瓷管、Cu靶、焦点尺寸1×10mm²、最大输出功率 2.4kW。

2.测角仪

2.1测角仪结构：样品水平，立式测角仪θs—θd结构；

2.2扫描半径： 标准225mm（150mm~325mm连续可调）；

2.3扫描方式：步进、连续、Omg扫描方式；

2.4角度定位速度：1500˚/min；
▲2.5扫描范围： -110—161˚(可透射扫描并提供实物图片佐证)；
2.6扫描速度：0.0012—120˚/min；
2.7最小步进角度：0.0001˚；
2.8 2θ角重复精度：0.0001˚；
▲2.9全谱衍射角度线性度：≤±0.01˚（提供测试谱图的截图佐证）。
3.记录控制单元

▲3.1控制方式：整机采用PLC控制（不接受单片机控制）;提供实物图片佐证）；

▲3.2显示方式：十英寸触摸屏，实时在线监测，显示仪器状态；（提供实物图片佐证）；

3.3PLC自动控制微分、积分方式转换，PLC自动进行PHA，死时间校正；

3.4能谱分辨率：（闪烁计数器≤50%）；

3.5最大线性计数率：1×107CPS，噪音≤0.2CPS.

4.自动控温冷却水装置

4.1冷却水流量：16~40L/min；

4.2控温精度：0.5℃；

5.工作站部分：双核、内存≥4G、硬盘≥500G、显示器≥22寸LED, A4幅面数据输出设备。

6.安全指标及X射线泄漏：采用电子防护系统，铅门连锁装置，取得辐射安全许可证。

6.1X射线泄漏量≤0.12μSv/h。（提供豁免证书佐证）；

7.衍射仪控制软件：支持Windows7操作系统的控制及应用软件，控制测角仪连续或步进扫描，同时进行衍射数据采集；

8.数据处理软件：（▲提供生产厂家的自主知识产权证明文件）

▲8.1必须提供衍射仪通用的正版sgxpro数据处理软件，可对晶体键长、键角、构型、构象、成键电子云密度、倒易点阵、 取向点阵等进行分析。

▲8.2提供2021年正版THCLXRPD数据处理软件，软件为双库。四种定量分析，全用积分强度，全谱峰分离，卡片K值法定量分析，全谱拟合法。对衍射数据进行常规处物相定性、定量分析。

9.综合稳定度：≤0.3% 。
	套
	1
	600000.00
	600000.00
	

	33
	电化学工作站
	1、输出电压范围：±21V

2、施加/测量电位范围：±10V

3、施加/测量电流范围：±1A

4、施加电位精度：±0.1%

5、施加电位分辨率： ±100mV（3μV）

±1V （30μV）

±10V（300μV）

6、测量电位精度：0.1%×满量程读数±1mV

7、测量电位量程：±100mV，±1V，±10V，量程自动切换

8、测量电位分辨率：测量范围的 0.00038%

9、施加电流精度：±0.1%

10、施加电流分辨率：0.0015%

11、测量电流精度：±0.1%×读数

12、电流档：1nA-1A，10档电流量程自动切换

13、恒电位带宽：2MHz

14、切换速度：10V/μs

15、上升时间：≤500ns

16、差分静电计带宽：≥10MHz

18、参比电极输入偏置电流：≤1pA@25°C

19、iR补偿：自动或手动iR补偿

20、阻抗测量频率范围：10μHz-1MHz，交流电压振幅：0.1mV-1V RMS，交流电流振幅：0.03mA-1A p

▲21、数据自动导出：循环测试持续过程中支持自动导出已测数据

▲22、分析功能：免费配套并更新等效电路拟合分析软件，具备 DRT 分析功能 模块

数据长度：0-200万个数据点，可拓展至无限个

▲23、配备提供交流阻抗拟合电路分析软件，电化学测试及分析软件，设备可进 行智能化自定义工步序列测试；软件界面数据值的设置可以选择相对于参比电 极、相对于开路电位、相对于前一个测试值；

▲24、设备质量保障：提供通过温度试验、振动试验、静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、电 压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验的CNAS检测证书

25、通讯接口：千兆网络接口
	套
	1
	55000.00
	55000.00
	

	34
	电化学工作站
	1、通道数：单台机箱最大支持16通道，可支持无限扩展。

2、测量电位范围：±5V

3、电压量程档位：5mV~5V

4、电压示值误差：≤±0.1% FS

▲5、交流电流输出峰值：±20A pp

6、最大输出功率：600w

7、采样速率： 每个通道连续采样速率100 kHz

8、单通道输入阻抗：>100 MΩ

9、共模电压：800V

10、测试精度：≤0.3%

11、频率扫描范围：1mHz-10kHz

▲12、系统分辨率：10μΩ

13、通讯接口：千兆网络接口

▲14、数据自动导出：循环测试持续过程中支持自动导出已测数据。

▲15、分析功能：免费配套并更新等效电路拟合分析软件，具备DRT分析功能模块；数据长度：0-200万个数据点，可拓展至无限个。

▲16、配备提供交流阻抗拟合电路分析软件，电化学测试及分析软件，设备可进 行智能化自定义工步序列测试；软件界面数据值的设置可以选择相对于参比电 极、相对于开路电位、相对于前一个测试值；

▲17、设备质量保障：提供通过温度试验、振动试验、静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验的CNAS检测证书

18、支持主屏和分屏多客户端同时显示
	套
	1
	125000.00
	125000.00
	

	35
	单工位手套箱
	▲1.单工位，集成净化系统，箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。（提供生产厂家设计图纸）；

▲2.设备泄露率≤0.01vol%/h。包含压力法、含氧法两种检测及自动监控功能（提供生产厂家彩页或设备操作界面佐证）。

▲3.玻璃视窗采用单个实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏，实芯O型圈直径不超过8mm，密封槽为方形凹槽，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽内安装，不接受单层和双层空芯密封圈粘贴在支撑面上的密封方式。（需要生产厂家提供实物照片或结构图或宣传彩页佐证）

4.过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。

▲5
.气体控制阀：采用不锈钢材质的电磁集成阀座，六个阀集成控制。需要生产厂家提供证明包括：实物照片、结构图加以佐证。

▲6.循环能力：集成风机流量≥90m³/h，加装变频控制，系统带有变频节能环保标识（生产厂家提供彩页或设备操作界面佐证）

7.真空泵：可手动或通过PLC启动，流量12m³/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵配装油雾过滤器和气镇。

8.有机溶剂吸附器，填充高效吸附活性炭材料。

9.净化系统，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。

10.检测系统：水分析仪：测量范围：0～500ppm，水探头采用P2O5传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。

11.检测系统：氧分析仪：采用氧化锆结构探头，测量范围：0-1000ppm，避免燃料电池长时间暴露在空气中报废以及定期更换探头电池的弊端。
	套
	1
	150000.00
	150000.00
	

	36
	双工位手套箱
	▲1.双工位，集成净化系统，箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。（生产厂家提供设计图纸）

▲2.设备泄露率≤0.01vol%/h。包含压力法、含氧法两种检测及自动监控功能（生产厂家提供彩页或设备操作界面佐证）。

▲3.玻璃视窗采用单个实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏，实芯O型圈直径不超过8mm，密封槽为方形凹槽，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽内安装，不接受单层和双层空芯密封圈粘贴在支撑面上的密封方式。（需要生产厂家提供实物照片或结构图或宣传彩页佐证）

4.过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。

▲5
.气体控制阀：采用不锈钢材质的电磁集成阀座，六个阀集成控制。需要生产厂家提供证明包括：实物照片、结构图加以佐证。

▲6.循环能力：集成风机流量≥90m³/h，加装变频控制，系统带有变频节能环保标识（生产厂家提供彩页或设备操作界面佐证）

7.真空泵：可手动或通过PLC启动，流量12m³/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵配装油雾过滤器和气镇。

8.有机溶剂吸附器，填充高效吸附活性炭材料。

9.净化系统，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。

10.检测系统：水分析仪：测量范围：0～500ppm，水探头采用P2O5传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。

11.检测系统：氧分析仪：采用氧化锆结构探头，测量范围：0-1000ppm，避免燃料电池长时间暴露在空气中报废以及定期更换探头电池的弊端。
	套
	2
	180000.00
	360000.00
	

	37
	磁力搅拌器
	1.具有LCD液晶显示；

2.具有旋钮调节参数；

3.具有直流无刷电机；

4.电源电压：DC12V；

5.整机功率：≥12W；

6.工作盘尺寸：≥φ140mm；

7.最大搅拌量：≥5L；

8.转速范围：200～1500rpm；

9.定时范围：1～999min；

10.净重：≥0.6Kg；

11.产品尺寸：≥225×165×80mm；
	套
	12
	600.00
	7200.00
	

	38
	超声清洗机
	1.输入电源：220V/50Hz；

2.功率：≥500W；

3.显示方式：液晶屏幕显示；

4.超声功率：≥200W；

5.超声频率：40KHz；

6.振头数量：≥4个；

7.内槽容量：≥10.0L；

8.内槽尺寸：≥300×240×150mm；

9.定时时长：1～999min；

10.温控范围：RT～80℃；

11.加热功率：≥300W；

12.脱气功能：有；

13.是否含排水阀：有；

14.净重：≥8.10Kg；

15.产品尺寸：≥328×266×292mm；
	套
	2
	4100.00
	8200.00
	

	39
	简易手套箱
	1.箱体尺寸：≥800*450*400mm；

2.过渡仓尺寸：≥φ200*200；

3.侧门：≥300*300mm；

4.具有视窗口；

5.具有真空表；

6.箱体厚度：≥6mm；
	套
	3
	32000.00
	96000.00
	

	40
	新能源材料分析检测实训室文化提升
	1、新能源材料分析检测实训室文化墙及宣传标识建设

（1）室外区域：

结合新能源材料专业特色，打新能源材料分析检测实训室简约高级、兼具专业性与展示性的室外宣传标识，材质选用环保耐用、防腐蚀、易清洁的材料，工艺规范，结构稳固，符合校园实训场地安全标准，标识内容清晰，突出实训室专业属性与办学实训理念，风格与实训室整体环境、文化体系协调统一。

（2）室内区域：

围绕专业特色、教学理念及职业素养提升，打造主题鲜明、内涵丰富的新能源材料分析检测实训室室内文化体系，涵盖专业文化墙、制度文化墙、安全文化墙及荣誉成果展示墙。文化墙尺寸根据实训室墙面定制，采用亚克力等环保材质，通过高清喷绘/UV印刷工艺制作，图案清晰、色彩持久；内容包含专业简介、实训目标、管理制度、安全规范、应急流程、荣誉成果等，排版美观、文字精准；所有文化产品安装牢固，风格简约实用，与室内整体环境协调，兼具知识性、教育性与观赏性。

2、实训室室内改造

（1）基础环境改造：

对实训室室内进行全方位清理整治，清除地面、墙面、顶面污渍及破损部位，做好基层找平、防潮、防霉处理，优化功能分区，做好施工过程中现有设备、地面、墙面的防护，杜绝施工污染与损坏；所有改造材料符合国家环保标准，施工工艺规范，完工后空气质量检测合格，打造安全、整洁、舒适、环保、符合教学实训需求的现代化室内环境。

（2）门窗改造：

对原有门窗进行全面修缮与密封处理，更换破损玻璃，检修门窗启闭功能，确保门窗关闭严密、开启顺畅；门窗整体符合采光与安全要求，做好密封防护，减少噪音干扰，材质耐用、易清洁，与实训室整体风格协调统一，同时保障实训区域的安全性与舒适性。

（3）顶面装饰：

采用轻钢龙骨+铝扣板吊顶进行改造，龙骨材质坚固耐腐蚀，吊顶平整度高，无开裂、变形；预留灯具、通风口、监控设备等安装位置，收口美观；对原有吊顶破损部位进行修复、刷白处理，全面清理顶面灰尘污渍，确保顶面整洁明亮，适配实训场景使用需求。

（4）电路及照明改造：

结合实训室教学设备功率、数量及布局，完成电路勘测、规划设计与施工搭建，符合国家电气安全相关标准及实训室特种用电需求。强电采用国标纯铜阻燃电线，弱电采用超六类非屏蔽双绞线、RVVP屏蔽线，线缆无接头、无破损；采用墙面暗管/地面防静电线槽布线，线管选用PVC阻燃线管或镀锌钢管，转弯处配套弯头，布线横平竖直，强弱电分离布线，避免信号干扰；设置专用保护接地，满足精密教学设备防静电、防雷击要求；照明系统更换LED节能护眼灯具，光线均匀无眩光、无频闪，符合教学视觉健康要求，配备双开照明开关，满足不同实训场景照明需求，线路隐蔽铺设，安装规范。

（5）开关、插座安装及性能要求：

配置专用配电箱，内置漏电保护器、空气开关、过载保护器，分路控制，每路独立过载保护，配电箱采用冷轧钢板材质。插座采用国标五孔、多功能设备专用插座，带防护门，安装高度符合实训室操作安全要求，固定牢固、接触良好；开关选用耐用型产品，安装位置合理，操作便捷，适配实训设备使用需求，所有开关、插座均符合国家相关标准，杜绝用电安全隐患。

（6）墙面改造：

铲除墙面破损、起皮部分，对墙面进行找平、防潮处理，确保阴阳角垂直方正，杜绝后期空鼓、开裂、脱落问题。墙面采用环保净味抗菌型乳胶漆或碳晶板饰面，乳胶漆无甲醛、耐擦洗，碳晶板防火、防潮、易清洁，颜色统一淡雅，符合实训室视觉环境要求；墙面预留设备安装、文化布置点位，整体平整无空鼓，施工工艺规范，与地面、顶面收口美观。

（7）地面改造：

清除原有地面污渍、破损层，做好地面找平处理。根据实训室功能需求，采用环保地胶或防滑地砖铺装，防滑地砖防滑等级≥R10，耐磨耐腐蚀；环保地胶无甲醛、脚感舒适、易清洁，接地达标；地面与墙面、设备底座收口密封，缝隙均匀，整体美观，适配实训操作及设备摆放需求。

（8）窗帘安装：

安装适配实训室风格的窗帘，选用环保、遮光、防污、易清洁材质，尺寸与门窗尺寸匹配，安装牢固、启闭顺畅；窗帘颜色简约淡雅，与室内墙面、地面及整体环境协调统一，既能保障实训区域的私密性，又能调节室内光线，避免强光干扰实训操作，提升实训室整体舒适度。
	套
	1
	195600.00
	195600.00
	

	41
	通风橱
	1.外壳：表面耐腐蚀性强；

2.内壳：采用耐酸碱、有机溶剂之实训室专用抗蚀材质；设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路；

3.日光灯：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换；

4.窗口：采用安全玻璃；

5.调整脚：防震、防潮、耐腐蚀；

6.导流板：采用耐酸碱、有机溶剂之实训室专用抗蚀材质，通风效率高，以不低于操作表面风速0.5m/s的速度将空气排出；

7.风管打墙孔及墙面恢复，管道固定安装、电气安装。
	套
	6
	6080.00
	36480.00
	

	42
	药品柜/试剂柜
	1.药品柜：≥900*450*1800（mm）4门药品柜透明双锁。

2.门把手材质：PP材质。

3.合页材质：PP材质。

4.具有警示标签。
	套
	4
	2860.00
	11440.00
	

	43
	药品冷藏柜
	1.尺寸：≥600*480*1250mm；

2.冷藏温度：2-8℃；

3.阴凉温度：8-20℃；

4.温控方式：电子数显温控；

5.容量：≥120L；
	套
	1
	1430.00
	1430.00
	

	44
	全钢实验台（防滑防腐蚀垫）
	1.尺寸：≥1500*750*800mm；

2.台面颜色：绿色；

3.具有地脚高度可调；

4.材质：≥1.2mm厚镀锌钢管；

▲为保证实验安全，试验台需要投标人提供台面检测报告。
	套
	12
	1400.00
	16800.00
	

	45
	纯水机
	1.功率：≥50W；

2.产水量：≥20L/h；

3.水温要求：5～40℃；

4.适用水压：0.1～0.5Mpa；

5.水质要求：TDS＜200ppm；

6.出水标准：二级水；

7.RO出水电导率：2～10μs/cm；

8.UP出水电阻率：＞10MΩ.cm@25℃；

9.重金属离子：＜0.1ppb；

10.瞬间取水量
：≥1.2L/min；

11.PP滤芯数量：≥两支；

12.RO膜规格：≥100G；

13.产品尺寸：≥280×460×450mm；

14.净重：≥15Kg；
	套
	2
	8000.00
	16000.00
	

	46
	实验水柜（水槽）
	1.产品材质：钢木；

2.台面：实芯理化板；

3.配套配件：PP水槽；

4.柜体材质：三聚氰胺柜体；

5.尺寸：≥750*750*800mm；
	套
	4
	950.00
	3800.00
	

	47
	防爆柜
	1.外尺寸：≥590*460*1650mm；

2.内尺寸：≥510*380*1500mm；

3.静音脚轮数量：≥4个；

4.散热风扇：≥3个；

5.电源线孔：≥1个；

6.层板：≥2块；
	套
	2
	5450.00
	10900.00
	

	48
	危废回收桶
	1.容量：≥6加仑；

2.重量：≥4Kg；

3.颜色：黄色；
	套
	4
	800.00
	3200.00
	

	49
	洗眼器/紧急喷淋
	1.高度：≥2000mm；

2.进水口高度：≥845mm；

3.上管管径：≥25mm；

4.下管管径：≥41mm；

5.具有洗眼盆；

6.具有废水出口；
	套
	2
	900.00
	1800.00
	

	50
	实验凳
	1.尺寸：≥330*240*450mm；

2.具有防静电凳面；
	套
	40
	130.00
	5200.00
	

	51
	白板
	一、整机功能：

1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，外部无任何可见内部功能模块连接线。边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。

2.整机采⽤超⾼清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，显示⽐例16:9，亮度：≥350cd/㎡，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。
3.整机设备内置2.2声道扬声器，具备高音扬声器及中低音扬声器，最大功率≥80W。

4.内置非独立摄像头，支持拍摄＞1600 万像素数的照片，支持输出 4k 分辨率的视频。

5.内置≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

6.屏幕钢化玻璃厚度≤3 mm，硬度≥9H透光率≥90%，雾度≤8%。

▲7.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms。（须提供相检测报告或相关有效证明资料）

8.整机前置多个按键、USB接口，按键可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。

二、系统及功能

1.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

▲2.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（须提供相检测报告或相关有效证明资料）

11.整机嵌入式系统版本≥Android 15，内存≥2G,存储空间≥32G。

3.整机全通道侧边栏包含如下小工具：随机抽选、批注、截屏、放大镜、倒计时等。

4.整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。

5.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进⾏管理。
三、内置OPS模块

1、采用≥Intel 酷睿系列I5 12代CPU。

2、内存≥8G；固态硬盘≥256GB。

3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

4、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

5、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥3路USB3.0 接口。

6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

7、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
	套
	3
	21200.00
	63600.00
	

	52
	工作站
	中央处理器不小于2.5GHz主频；16G内存；不小于256g存储容量；不小于27吋显示装置。
	套
	3
	8600.00
	25800.00
	

	53
	气体报警器
	1.探测范围：≥30㎡；

2.带有声光报警器；

3.响应时间：10S内响应；

4.材质：工业级防爆压铸铝；

5.传输距离：≥300m；
	套
	3
	2150.00
	6450.00
	

	54
	灭火器材（专用）
	1.材质：全氟已酮；

2.重量：≥3KG；
	套
	10
	1150.00
	11500.00
	

	55
	工商业液冷储能柜实训系统(核心产品)
	一、工商业液冷储能实训柜

1.专用储能柜柜体

结合实训场景中多设备安装、人员分组操作及后期设备扩展需求，前后门能够拆卸或打开。

储能柜整体框架规格：

（1）箱体外尺寸：尺寸设定为（长×宽×高）≥1500mm×1500mm×2200mm。

（2）电池仓空间尺寸（长×宽×高）≥400mm×1500mm×2000mm。

（3）液冷机仓空间尺寸（长×宽×高）≥500mm×1400mm×900mm。

（4）电气控制仓空间尺寸（长×宽×高）≥500mm×1400mm×1000mm。

（5）逆变器仓空间尺寸（长×宽×高）≥400mm×1500mm×350mm。

（6）PACK固定架总体尺寸≥高1600mm×宽750mm×深1000mm。

（7）电池仓门为单开门，安装有密封胶条，尺寸≥高2000mm×宽1100mm×厚53mm，门板上布置有低压电气件固定区域。

（8）维护空间：电池架前侧操作空间≥800mm；电气柜门开启角度≥100°。

2.模拟电池系统

▲模拟电池系统由5个串联的电池包组成，主要用于实现电池管理系统各类信号的模拟传输。

（1）电池包：尺寸≥700mm×1000mm×200mm，成组后安装于电池固定架。

（2）包内置液冷板，并留有管路接头；内置消防模块。

（3）布置要求：层间散热间距≥20mm。

（4）内置电池模拟系统，能够模拟BMU系统数据，可完成与上级系统及上位机的通讯。

（5）PACK包留有正负电源接口。两个通讯接口，用于电池包之间、电池包与高压箱之间的通讯连接。

3.液冷电池PCAK包：成组方式为1P52S，标称电压166.4，标称容量：314Ah。冷却方式：液冷。另包含BMU模块，MSD手动维修开关，BMS通讯插座，包内消防等。
4.高压箱系统

▲高压箱内置 电池管理系统 二级主控，对整簇的电池电压、温度、SOC、SOE、SOH等信息进行收集和汇总，并对整簇电池充放电进行控制保护。同时将收集到的信息传递给 EMS，也接受 EMS 的指令，将指令下发或执行。

（1）高压箱尺寸：≥550mm×500mm×200mm。

（2）高压箱配置多组功能性接口，供电接口包含两组正负极电源输入接口、一组电源输出接口，满足储能系统的电能输入与输出接驳需求；通讯接口配置 3 个，可实现高压箱与储能系统内其他设备的信号传输、数据交互及指令通讯，保障设备间的联动控制与运行状态监测。

（3）内置高压箱模拟系统，可模拟系统数据，可完成与上级系统及上位机的通讯。

5.消防系统

柜体消防采用气溶胶灭火装置，日常为无压力储存。灭火装置可利用电引发器或热敏线感温启动。灭火装置启动后向防护区喷出灰蓝色雾状气体，在防护空间均匀散布开，抑制燃烧过程中的氧化还原反应。

技术参数：

（1）适用空间：≤3m³。

（2）灭火浓度：50g/m³。

（3）热启动温度：180±15℃。

（4）电启动条件：电流≥0.7A。

（5）启动时间：＜5s。

（6）喷射时间：≤25s。

（7）灭火剂量：150±3g。

（8）喷射距离：＞1m。

（9）工作温度：-50~+95℃。

6.液冷系统

（1）液冷机尺寸≥800mm（高）×275mm（宽）×1000mm（深）；

（2）额定电源：220V±10%/50±1Hz；

（3）制冷量:3Kw；

（4）供液流量：30 L/min；

（5）供液压力:90kPa；

（6）制冷输入功率（W18/L35）:1.5kW；

（7）加热量:2kW；

（8）能够适配实训场景下多设备同时运行的散热需求，有效控制设备工作温度；

（9）能够实现液冷机组与电池管理系统进行命令控制和数据交换。通过发读取命令获取液冷机组的信息，并通过发写命令设置相关参数和动作控制

7.除湿系统

（1）抽湿机尺寸≥235.6mm（高）×129mm（宽）×66mm（深），可精准调控实训空间湿度，避免潮湿环境对设备元件及实训效果产生不利影响；

（2）工作电压：AC220V；

（3）额定功率:≤70W；

（4）最大功率:≤75W；

（5）除湿功率:≤60W；具有数据上传和远程控制功能；

（6）通讯方式:RS485；

（7）加热器接口:干接点输出，外接加热器功率 50~500W；

（8）报警接口:干接点输出；

8.PCS系统

功能：PCS系统可以实现模拟电池与电网间的电能转换，支持并网 / 离网切换：并网模式可完成峰谷套利、削峰填谷，离网状态能为重要负载持续供电；具备充放电智能调控、多协议通讯（Ethernet/RS485/CAN）、与 BMS/EMS 联动功能，搭载完善的过流、过压、绝缘监测等多重保护，支持多机并联，通过智能风冷保障恶劣环境下稳定运行，适配储能电站等多场景能源调度需求。

（1）PCS尺寸：220mm×444mm×720mm；

（2）冷却方式:智能风冷；

（3）防护等级:IP20（与电池 PACK 集成后系统防护≥IP54）；

（4）工作环境温度:-40~+60℃；

（5）通讯方式: RS485（支持 Modbus）；

（6）核心功能模拟:直流反接保护、交流短路保护、交流输出过电流保护、二级浪涌保护、绝缘阻抗监测、温度保护；

9.电控系统

包含监控系统、UPS系统、普通照明、应急照明、低压控制元件、汇流排、触摸屏、PLC控制器等。皆采用知名品牌电气元件。

其中触摸屏搭载 7 英寸 TFT 液晶显示屏，分辨率为 800×480，支持 65535 色真彩显示，采用四线电阻式触控方式，操作便捷且适配工业现场使用需求；网络方面配备 1×10M/100M 自适应以太网口（LAN），同时支持 Wi-Fi 无线扩展，兼顾有线与无线通讯场景；串口配置为 1×RS232 + 2×RS485 的 标准规格，且支持 RS422 模式切换，可适配多种工业设备通讯需求；其他接口包含 1×USB Host、以及内螺内针规格的天线接口，接口丰富性满足多类外设接驳与无线通讯需求；供电采用 24VDC±20% 宽电压设计，能适配工业现场复杂的供电环境，保障设备稳定运行；存储上标配 128M 断电数据存储模块，可实现现场运行数据的本地留存，避免数据丢失。

PLC控制器采用24VDC 供电、直流输入输出，板载 14 入 10 出数字量、2 入 2 出模拟量，4 路 100kHz 高速脉冲输出、6 路高速计数；标配 2 个 Profinet 网口，布尔指令 0.08μs / 条，200KB 程序 / 数据内存，支持扩展 3 个通讯模块、8 个信号模块；带反极性保护，24VDC 传感器电源输出 400mA，适配工业自动化现场数模采集与逻辑控制，是储能、工控等场景的主流控制核心。

二、发电模拟装置

模拟装置为可移动装置，底部包含福马轮，方便移动。装置尺寸≥900*1200*2000mm，包含≥600w光伏板一块。

三、操作台

1.弧形操作台，控制操作台尺寸：长宽高≥1200*750*750mm，采用烤漆工艺，表面光亮平整。

2.控制装置，搭载高性能处理器，适配多场景外设接驳与稳定运行。能够完成对储能柜的数据读取与控制。

3.显示装置

75英寸LCD高清液晶电视，显示EMS控制与现场监控。

四、能量管理仿真系统

可实现储能柜的全状态实时监控，采集电池 SOC/SOH、电压电流、温度湿度、设备运行状态及消防、除湿等辅控系统数据，支持异常阈值预警；同时可下发充放电调度、模式切换、设备启停等控制指令，实现集装柜的远程操控与智能调度，保障系统安全稳定运行。

▲五、能开展的实训项目

（1）储能柜各模块、元件的认知实训；

（2）储能柜消防系统拆装与调试；

（3）储能柜汇流区拆装与检测；

（4）储能柜电路系统拆装与检测；

（5）储能柜电池包拆装与检测；

（6）储能柜的调试与运维实训；

（7）液冷系统拆装与调试实训。

六、资源

1.提供项目相关资源，包含但不限于以下内容。

（1）储能柜汇流区检测与拆装；

（2）BMS 电池管理系统功能与工作原理 ；

（3）PCS 双向变流器结构与工作原理；

（4）EMS 能量管理系统架构与调度原理 ；

（5）储能配电系统部件与工作原理 ；

（6）储能温控与消防系统原理；；

（7）电池系统专项维护与状态监测

（8）BMS 典型故障诊断与处理；

（9）PCS 典型故障诊断与处理；

2.提供包含能够开展实训项目的视频、动画及PPT资源。

3.提供实训指导书。
	套
	2
	330000.00
	660000.00
	

	56
	实训室门厅文化提升
	1、实训室门厅文化墙及宣传标识建设

（1）室外区域：

结合新能源材料专业特色，打造简约高级、兼具专业性与展示性的室外宣传标识，材质选用环保耐用、防腐蚀、易清洁的材料，工艺规范，结构稳固，符合校园实训场地安全标准，标识内容清晰，突出实训室专业属性与办学实训理念，风格与实训室整体环境、文化体系协调统一。

（2）室内区域：

围绕专业特色、教学理念及职业素养提升，打造主题鲜明、内涵丰富的室内文化体系，涵盖专业文化墙、制度文化墙、安全文化墙及荣誉成果展示墙。文化墙尺寸根据实训室墙面定制，采用亚克力等环保材质，通过高清喷绘/UV印刷工艺制作，图案清晰、色彩持久；内容包含专业简介、实训目标、管理制度、安全规范、应急流程、荣誉成果等，排版美观、文字精准；所有文化产品安装牢固，风格简约实用，与室内整体环境协调，兼具知识性、教育性与观赏性。

2、实训室门厅改造

（1）基础环境改造：

对实训室室内进行全方位清理整治，清除地面、墙面、顶面污渍及破损部位，做好基层找平、防潮、防霉处理，优化功能分区，做好施工过程中现有设备、地面、墙面的防护，杜绝施工污染与损坏；所有改造材料符合国家环保标准，施工工艺规范，完工后空气质量检测合格，打造安全、整洁、舒适、环保、符合教学实训需求的现代化室内环境。

（2）顶面装饰：

采用轻钢龙骨+铝扣板吊顶进行改造，龙骨材质坚固耐腐蚀，吊顶平整度高，无开裂、变形；预留灯具、通风口、监控设备等安装位置，收口美观；对原有吊顶破损部位进行修复、刷白处理，全面清理顶面灰尘污渍，确保顶面整洁明亮，适配实训场景使用需求。

（3）电路及照明改造：

结合实训室教学设备功率、数量及布局，完成电路勘测、规划设计与施工搭建，符合国家电气安全相关标准及实训室特种用电需求。强电采用国标纯铜阻燃电线，弱电采用超六类非屏蔽双绞线、RVVP屏蔽线，线缆无接头、无破损；采用墙面暗管/地面防静电线槽布线，线管选用PVC阻燃线管或镀锌钢管，转弯处配套弯头，布线横平竖直，强弱电分离布线，避免信号干扰；设置专用保护接地，满足精密教学设备防静电、防雷击要求；照明系统更换LED节能护眼灯具，光线均匀无眩光、无频闪，符合教学视觉健康要求，配备双开照明开关，满足不同实训场景照明需求，线路隐蔽铺设，安装规范。

（4）开关、插座安装及性能要求：

配置专用配电箱，内置漏电保护器、空气开关、过载保护器，分路控制，每路独立过载保护，配电箱采用冷轧钢板材质。插座采用国标五孔、多功能设备专用插座，带防护门，安装高度符合实训室操作安全要求，固定牢固、接触良好；开关选用耐用型产品，安装位置合理，操作便捷，适配实训设备使用需求，所有开关、插座均符合国家相关标准，杜绝用电安全隐患。

（5）墙面改造：

铲除墙面破损、起皮部分，对墙面进行找平、防潮处理，确保阴阳角垂直方正，杜绝后期空鼓、开裂、脱落问题。墙面采用环保净味抗菌型乳胶漆或碳晶板饰面，乳胶漆无甲醛、耐擦洗，碳晶板防火、防潮、易清洁，颜色统一淡雅，符合实训室视觉环境要求；墙面预留设备安装、文化布置点位，整体平整无空鼓，施工工艺规范，与地面、顶面收口美观。

（6）地面改造：

清除原有地面污渍、破损层，做好地面找平处理。根据实训室功能需求，采用环保地胶或防滑地砖铺装，防滑地砖防滑等级≥R10，耐磨耐腐蚀；环保地胶无甲醛、脚感舒适、易清洁，接地达标；地面与墙面、设备底座收口密封，缝隙均匀，整体美观，适配实训操作及设备摆放需求。
	套
	1
	134500.00
	134500.00
	

	57
	锂离子电池工程设计仿真系统
	一、系统概述

锂离子电池工程设计仿真系统旨在为学员提供锂离子电池设计流程的完整工程实践训练。通过虚拟仿真技术，结合工程计算、材料选型、电池结构设计及性能优化，帮助学员掌握锂离子电池的综合设计流程，提高其实际工程应用能力。

二、技术参数

锂离子电池工程设计仿真系统软件应分为正向考核和反向考核两个部分。在正向考核中，提供一套设计需求参数，学员启动程序，查看设计需求，在本软件中选择、填入电池相关参数，软件会根据学员填入的值进行判断打分，进行正向设计考核。在反向考核中，学员查看、修改设计参数，并分析、解决异常点，反向推算出合理的电池设计参数，软件会根据学员对异常参数的修改是否正确和是否正确选出异常参数造成的失效模式判断打分。

1.正向考核：

1.1需求确定模块：

学员启动程序，查看电池设计需求内容。需求内容共分为三个部分，分别为容量设计需求（mAh），电池外观设计需求和电池型号设计需求。学员在该模块中领取设计任务，并按照需求进行电池设计。

1.2 外观选型模块：

在本模块中，提供圆柱电池外观，提供三维模型预览功能，学员可以对三维模型进行缩放、平移和旋转，并提供对应的文本介绍。

1.3 壳体与零部件模块：

在本模块中，提供圆柱电池的型号，并根据型号实时显示对应的电池壳体参数和电池壳体外观模型预览。

1.4 材料配方模块：

在本模块中，提供电池材料配方的设计，学员在此可以选择使用的正负极主材、正负极辅材以及设计其对应的比例。

正极主材提供多项主材的选择。

正极辅材提供多项辅材的选择。

负极主材提供多项主材的选择。

负极辅材提供多项辅材的选择。

提供活性物质（主材及总固体比例）的显示。

1.5 材料参数设计模块：

在本模块中，提供电池材料参数的设计，学员在此根据其选择的正负极主材，填入对应主材的克容量和压实，并实时显示混合后的克容量和压实。

1.6 正极极片选型模块：

在本模块中，学员可以对正极极片的内容和外观进行设计，设计提供多项参数，在内容设计部分，提供正极材质、面密度、单位敷料量、过剩系数等参数进行设计。在外观设计部分，提供极耳宽度、胶带外露长度、极耳包胶宽度、胶带长度等参数进行设计，并且会根据学员填入的值实时动态生成正极极片的外观。

1.7 负极极片选型模块：

在本模块中，学员可以对负极极片的内容和外观进行设计，设计提供多项参数，在内容设计部分，提供负极材质、面密度、单位敷料量、极片厚度、负极反弹、长面敷料量、短面敷料量等参数进行设计。在外观设计部分，提供极耳胶宽度、内极耳外露长度、外极耳外露长度、内极耳压花深度等参数进行设计，并且会根据学员填入的值实时动态生成负极极片的外观。

1.8 卷芯设计模块：

在本模块中，学员可以对电池卷芯的相关参数进行设计，设计参数包括钢壳外径、钢壳厚度、钢壳内径、隔膜长度、隔膜宽度、隔膜总厚度、卷针直径等参数进行设计，并且会根据学生填入的值实时动态生成卷芯的外观。

1.9 电池性能模块：

在本模块中，软件会根据学员填入的电池设计参数，在软件内部模拟循环充放电测试，计算并显示学员设计的电池在1000次不同条件下循环充放电的容量保持率数值。

提供用户选择窗口，学员在此可以查看自己设计的电池参数，内容包括外观选型、壳体与零部件、材料配方设计、材料参数设计、正极极片选型、负极极片选型、卷芯设计的参数。

2.
反向考核：

2.1多项选择考核：

提供一套异常参数，每套设计参数包含1个不合理设计点，学员对每一套设计参数进行分析，根据不合理设计点，在复数的选型中选出可能造成的失效模式。

2.2 异常分析考核：

提供一套错误的参数，在题目刚开始时明确告知当前电池设计中存在的异常，然后学员通过修改参数，解决异常点和其影响的相关参数。

三、系统目标

搭建锂离子电池工程设计仿真平台，依托虚拟仿真技术，整合电池结构选型、材料配方、参数设计与性能仿真功能。通过正向设计与反向故障排查双重考核模式，完整复刻电池设计全流程，帮助学员掌握核心设计技能，提升工程实操与问题分析整改能力。
	点
	80
	350000.00
	350000.00
	

	58
	负极材料企业生产制备仿真系统
	一、系统概述

系统以人造石墨锂离子电池负极材料生产为原型，以“理论预习-实操实训-故障排查-质量控制-考核评价”为闭环，构建3D沉浸式、交互式虚拟仿真实训平台，适配学员实训的层次性需求，全面还原“原料预处理→碳化→高温石墨化→球化/造粒→表面包覆→筛分除磁→成品检测”全生产流程，解决工业实训中高温、高危、高成本、高耗时的教学痛点，助力学员掌握核心工艺操作、设备操作技能，实现“理实一体化”实训目标。
系统功能要求

1、认知模块

本模块为实训基础，核心目标是帮助学员掌握工艺原理、认识生产设备、熟悉安全环保规范，为后续实操实训奠定理论基础。
（1）工艺认知：掌握人造石墨负极材料全生产流程，每个工序配有详细的文字说明、原理讲解，重点解析各工序的核心作用，使学员加深理解。展示人造石墨负极生产所需核心原料的3D模型，支持360°旋转、缩放，可查看原料的外观特征，配有文字说明，介绍各原料的性能指标，帮助学生了解原料对成品质量的影响。展示石墨负极粉末、负极极片的3D模型或实物图片，说明成品的关键性能指标，解释各指标的含义及检测方法，对比合格成品与不合格成品的差异，帮助学生建立质量意识。
（2）设备三维认知：1:1还原正极材料生产全流程关键设备，例如破碎设备、烘干设备、碳化炉、球磨机、反应釜、筛分机、除磁机、真空搅拌机等，支持360°旋转、缩放操作；点击设备部件可显示名称、功能、操作规范及维护要点，帮助学生掌握设备结构与工作原理。
（3）安全规范学习：模拟工业生产安全场景，包含原料储存安全、设备操作安全、安全题库练习，学生完成学习后可进行安全考核，考核通过方可进入实操模块，强化安全实训意识。
实操模块

本模块是软件核心，以人造石墨负极材料生产工艺为蓝本，还原全流程七个核心工序，采用3D沉浸式场景，支持学生分步交互操作，模拟真实生产过程，每个工序均设置操作、参数调节、异常处理等功能，实现“实操练习-错误纠正-技能巩固”的实训目标，操作过程与工业实际完全一致，同时规避真实生产中的高危、高成本问题。
（1）原料预处理：掌握原料筛选、破碎、烘干、除杂的操作方法，理解预处理参数对后续工艺的影响，贴合原料预处理工艺要求。
（2）预碳化：掌握罐式碳化炉的操作方法，理解碳化温度、时间、氮气保护等参数对碳化效果的影响，还原预碳化工艺参数。

（3）高温石墨化：掌握石墨化炉的操作方法，理解高温石墨化的原理，掌握温度、时间、气体保护等关键参数的调节方法，还原高温石墨化工艺，是整个实训的重点环节。
（4）球化/造粒：掌握气流磨、球磨机的操作方法，理解球化/造粒参数对颗粒形貌、粒径分布的影响。

（5）表面包覆：掌握表面包覆的操作方法，理解包覆剂配比、温度、时间等参数对包覆效果的影响，还原表面包覆工艺（沥青/碳材料包覆）。
（6）筛分、除磁、混合：掌握筛分、除磁、混合的操作方法，理解各工序的作用，贴合工艺要求。
（7）成品检测与包装：掌握成品检测设备的操作方法，理解成品性能指标的检测原理，掌握合格判定标准，熟悉成品包装流程，贴合企业成品检测与包装规范。
本模块需在生产过程中模拟常见故障场景，聚焦设备故障、工艺故障、质量故障三大类，训练学生的故障识别、分析与解决能力，贴合企业实际生产中的故障处理需求，提升学生的岗位适配能力。
实操能够实现“过程性考核+终结性考核”相结合的评价模式，客观、全面评价学生的实训效果，同时生成考核报告，为教学改进提供数据支撑，适配职业教育实训考核要求。
3、教学管理
系统包含面向管理用户，实现实训教学的全流程管理，支持管理员对学员账号、生产计划、考核结果进行精准管控，适配课堂教学、课后实训等多种教学场景，提升教学效率。
	点
	80
	390000.00
	390000.00
	

	59
	正极材料企业生产制备仿真系统
	一、系统概述

本系统以锂离子电池正极材料生产全流程为核心，聚焦固相法的关键工序，依托虚拟仿真、数字孪生、人机交互等技术，打造“理论学习-虚拟实操-故障排查-考核评价”一体化实训平台。系统精准还原工业级生产场景、设备结构与工艺细节，破解传统实训中“高能耗、高风险、高成本、难观摩、难再现”的痛点，适配材料类、新能源类专业学生实训需求，帮助学生快速掌握正极材料生产工艺原理、设备操作规范、参数调控方法及质量控制要点，衔接企业实际生产岗位需求，实现“教、学、练、考”闭环，同时兼顾教学灵活性与专业性，可根据实训需求调整实训难度、拓展工艺内容。

系统功能要求

1、认知模块
该模块为实训入门环节，聚焦正极材料生产相关基础理论与设备认知，帮助学生建立“工艺-结构-性能”的核心关联，为后续实操实训奠定基础，适配零基础学生快速上手。
（1）工艺理论学习：整合正极材料核心生产工艺知识，涵盖原料预处理、混合造粒、高温烧结、后处理的工艺原理、流程框图、关键反应方程式，搭配三维动画演示，直观呈现“原料-工艺-产品”的转化过程。
（2）设备三维认知：1:1还原正极材料生产全流程关键设备，例如行星式球磨机、喷雾造粒机、气流粉碎机、高压反应釜等，支持360°旋转、缩放操作；点击设备部件可显示名称、功能、操作规范及维护要点，帮助学生掌握设备结构与工作原理。
（3）安全规范学习：模拟工业生产安全场景，包含原料储存安全、设备操作安全、安全题库练习，学生完成学习后可进行安全考核，考核通过方可进入实操模块，强化安全实训意识。
2、实操模块
该模块是实训核心，精准还原正极材料工业生产全流程，贴合学员的实训需求，操作过程贴合工业实际，实操结束反馈操作结果与参数变化，实现“实操-反馈-修正”的闭环训练。
生产全流程，涵盖四个关键工序，每个工序均设置操作指引、参数调控、异常反馈功能，操作步骤与工业生产完全一致，重点训练学员的参数设置、设备操作与过程控制能力。
（1）原料预处理工序：学员需完成原料选型、干燥、粉碎操作；可调节干燥温度、粉碎时间等参数，系统实时显示原料水分、粒径变化，若参数设置不合理，将弹出提示并说明影响，同时提供参数优化建议。
（2）混合与造粒工序：学员按照化学计量比配置原料，选择相应设备，设置混合时间、转速等参数，添加粘结剂完成混合；随后将混合粉料制成球形颗粒，调节造粒温度、雾化压力等参数，系统实时呈现物料混合均匀度、颗粒形貌，帮助学员理解参数对造粒效果的影响。
（3）高温烧结工序：模拟烧结过程，学员需设置惰性气氛、升温速率、预烧参数、主烧参数、降温速率；系统动态演示烧结过程中的温度变化、晶体生成过程，若参数设置不当，将模拟产品不合格现象，并提示故障原因与修正方法。
（4）后处理工序：学员完成烧结后物料的粉碎分级、磁性筛选、性能检测操作，判断产品是否合格，不合格产品需重新进行后处理或返回烧结工序。
本模块需在生产过程中模拟常见故障场景，聚焦设备故障、工艺故障、质量故障三大类，训练学生的故障识别、分析与解决能力，贴合企业实际生产中的故障处理需求，提升学生的岗位适配能力。
实操能够实现“过程性考核+终结性考核”相结合的评价模式，客观、全面评价学生的实训效果，同时生成考核报告，为教学改进提供数据支撑，适配职业教育实训考核要求。
3、教学管理
系统包含面向管理用户，实现实训教学的全流程管理，支持管理员对学员账号、生产计划、考核结果进行精准管控，适配课堂教学、课后实训等多种教学场景，提升教学效率。
	点
	80
	400000.00
	400000.00
	

	60
	锂离子电池（电化学）性能检测实验仿真系统
	锂离子电池（电化学）性能检测实验仿真系统包含容量与首效测定、循环伏安测定、交流阻抗分析测定和倍率性能及循环性能测定四个实验模块。

1.容量与首效测定实验模块功能要求

锂电池正负极活性材料的比容量发挥是衡量其储存电量多少的最重要的指标。材料比容量的定义为单位质量的材料在特定的充放电电

流与温度及时间下，完全放电所产生的电荷总数。首次库仑效率（也称首效）是指电池材料的首次放电比容量与首次充电比容量的比值。本模块需模拟采用“恒流充放电测试”法使用电池测试柜对电池进行容量与首效的测定过程和方法，能够训练考核用户对恒流充放电测试实验的操作技能、参数调整、标准控制等方面能力的掌握。

●容量与首效测定实验模块功能要求内容如下（提供以下仿真软件功能操作演示视频）:

点击电池对象，将待测试电池组放入电池测试仪中。
打开电池测试仪的电源开关，电源指示灯亮起，设备通电。
点击电脑屏幕，打开测试内容设置的主控面板。
点击主控面板的 “恒流充放电设置” 按钮，进行其工步内容的设置。
启动试验，观察面板显示的当前容量值、（初次）总充电容量值、首次充电比值、（初次）总放电容量、首次放电比容量和（活性）物质纯质量。
试验结束后，关闭电源总开关，结束试验操作。
2.循环伏安测定实验模块功能要求

循环伏安法又称为线性电势扫描法，是测试电极的电压、电流参量变化而进行定量、定性分析的电化学分析方法。本实验方法可得到：氧化还原反应、材料相变及发生的电位、充放电可逆程度、吸附现象与双电层等电极动力学信息。本模块需模拟采用电化学工作站开展循环伏安法测试实验的过程和方法，能够训练考核用户对循环伏安法测试实验的操作技能、参数调整、标准控制、循环伏安曲线绘制等方面能力的掌握。

●循环伏安测定实验模块功能要求内容如下（提供以下仿真软件功能操作演示视频）:

向麂皮添加适量三氧化二铝粉末。
向麂皮添加适量去离子水。
使玻碳电极在麂皮慢速的摩擦，其路径为圆形或者 “8” 字形。
用去离子水冲洗电极表面。
将工作电极，对电极和参比电极插入到电解池。
向电解池添加氯化钠溶液。
组装三电极测试系统并将电极夹夹到电极上。
打开工作站电源。
点击电脑屏幕，弹出工作站界面。
点击新建按钮，选择CV-CyclicVoltammetry（循环伏安法）点击确定，并设置相关参数。
点击运行按钮。
将电解池溶液更换为铁氰化钾溶液。
点击电脑屏幕，弹出工作站界面，点击运行按钮。
再次向电解池添加铁氰化钾。
点击电脑屏幕，弹出工作站界面，点击运行按钮。
点击导出按钮。
关闭工作站电源。
3.交流阻抗分析测定实验模块功能要求

交流阻抗法是一种广泛应用于电极过程动力学、双电层和扩散研究的方法。给测试样品施加一个小振幅的正弦交流电信号，使电极电位在平衡电位附近产生微扰，达到稳定状态后，测试响应电流与电压信号的振幅与相位，进而计算出复阻抗。根据电化学系统等效电路模型，将测试得到的复阻抗分解成等效电路中有关参数与电极动力学各个参数，进而达到分析电化学系统与电极过程性质的目的。本实验需模拟采用电化学工作站开展交流阻抗测试实验的过程和方法，能够训练考核用户对交流阻抗测试实验的操作技能、参数调整、标准控制、Nyquist图绘制、Bode图绘制等方面能力的掌握。

●交流阻抗分析测定实验模块功能要求内容如下（提供以下仿真软件功能操作演示视频）:

向圆盘添加抛光粉。
向圆盘添加适量水。
将工作电极在粉末上进行研磨。
冲洗工作电极。
安装工作电极、辅助电极、参比电极到电解池。
添加稀硫酸溶液到电解池。
组装好三电极测试系统，并安装电极夹。
打开工作站电源开关。
点击电脑屏幕，弹出工作站界面，点击新建按钮并选择CV-CyclicVoltammetry（循环伏安法）测试方法。
点击运行按钮。
点击新建按钮并选择开路电压（OCPT）测试方法。
点击运行，查看开路电压值。
将电解池溶液替换为氯化钾混合溶液。
点击电脑屏幕，弹出工作站界面，点击新建按钮并选择OCPT-OpenCircuitPotential-Time（交流阻抗法）测试方法，并在设置界面勾选Test with internal Dummy Cell。
点击运行。
点击新建按钮并选择OCPT-OpenCircuitPotential-Time（交流阻抗法）测试方法，并在设置界面取消勾选 Test with internal Dummy Cell。
点击运行。
点击导出按钮。
关闭工作站电源。
4.倍率性能及循环性能测定实验模块功能要求

倍率性能反映的是大电流下的充放电能力，倍率是一个电流值，1C 代表着规定 1h 内充人或放出所有容量的电流值，需要 nh 内充人或放出所有容量的电流值为 1/nC。本模块需模拟采用“倍率充放电测试”法使用电池测试柜对电池进行倍率性能的测定过程和方法，能够训练考核用户对倍率充放电测试实验的操作技能、参数调整、标准控制、倍率曲线绘制等方面能力的掌握。

●倍率性能及循环性能测定实验模块功能要求内容如下（提供以下仿真软件功能操作演示视频）:

点击电池对象，将待测试电池组放入电池测试柜中。

打开测试柜的电源开关，电源指示灯亮起，设备通电。

点击电脑屏幕，打开测试内容设置的主控面板。

点击主控面板的 “倍率性能测试设置” 按钮和 “循环性能测试0.5C/1C充放电设置” 按钮，进行其工步内容的设置。

分别启动试验，观察面板显示的数据（包括基准容量、容量保持率和当前容量）值变化和折线图变化（包括容量保持率-充放电倍率曲线图和当前容量-测试时间曲线图）。

试验结束后，关闭电源总开关，结束试验操作。
	点
	80
	250000.00
	250000.00
	

	61
	风电虚拟仿真实训系统
	风电虚拟仿真实训系统包括三个仿真模块：风能发电认知漫游模块、风能发电巡检模块、风能发电虚拟仿真实训模块。
一、风能发电认知漫游模块
系统具备风能发电现场典型设备模型展示、设备运行效果展示、设备资源展示等内容。用户可随意切换虚拟视角，快速了解风能发电现场环境，同时，系统能够提供风能发电现场典型设备组成原理拆分模拟，供用户直观了解风能发电的原理与工作过程。
系统中包括两种典型风能发电机的三维设备模型：双馈异步风力发电机和永磁直驱式风力发电机。模型均具有完整的组成部件和机械结构认知设备，包括：塔架、偏航系统、机舱、主轴、联轴器、制动系统、发电机、齿轮箱、轮毂及变桨系统、叶片等。

二、风能发电巡检模块
系统内置考核巡检功能，涵盖日常巡检和定期点检两大核心内容。用户需以第一人称视角在整个虚拟场景内漫游巡检，根据下达的考核任务，完成指定设备的日常巡检操作，能够对设备的检查标准项进行选择确认。定期点检则需要选择正确的专业工具，规范完成点检操作，全面考核用户的巡检能力与操作规范性。
日常巡检：
●巡检覆盖风电现场全核心设备，具体包括：塔架、基础环、塔基平台、一层平台、二层平台、马鞍桥平台、偏航平台、塔基变压器、变频器、偏航系统、机舱、主轴、电气控制柜、联轴器、制动系统、发电机、齿轮箱、轮毂及变桨系统、叶片等。（提供软件功能操作演示视频）。

定期点检：
●点检聚焦设备维护关键环节，具体项目包括：齿轮箱补油、液压站补油、齿轮箱发电机对中、轮毂油脂加注、偏航系统油脂加注、发电机油脂加注、主轴油脂加注、发电机主碳刷更换、齿轮箱滤芯更换、关键设备力矩维护等，全面贴合现场实际点检规范。（提供软件功能操作演示视频）。

三、风能发电虚拟仿真实训模块
本模块实现风力发电系统安装工艺考核与故障应急处理考核两大功能。支持用户在虚拟平台上完成风力发电机的虚拟维修维护和拆装过程的仿真实训，能全面熟悉风力发电机的各部件关系和总成结构，掌握基本的拆装技术规范。同时，系统能直观地模拟风力发电机三维结构、工作原理和运行过程，模拟维修维护和拆装操作过程。
系统安装
系统内置风机安装工艺考核功能，用户需严格遵循现场施工与安
装标准流程，完成互动操作，逐步实现风力发电设备的完整安装，考核用户对安装工艺、操作规范的掌握程度。
故障应急处理
●故障涉及多个“故障源模型”。学员利用内置的“运维指南”进行判断，并进行维修维护。系统包括6大关键设备的12个典型故障。（提供软件功能操作演示视频）。
轮毂故障：轮毂温度高、桨叶1的 95 度限位开关触发。

机舱故障：振动开关触发、风向仪 1 和 2 的偏差大停机。

齿轮箱故障：机舱齿轮箱油温过高故障、机舱齿轮箱油压过低停机。

发电机故障：主轴转速与发电机转速偏差过大、发电机碳刷磨损停机、发电机超速故障。

偏航系统故障：偏航编码器失效。

变频器故障：功率柜过温故障、转子相序接反故障。
	点
	80
	300000.00
	300000.00
	

	合计小写：￥6600000.00元（大写：人民币陆佰陆拾万元整）

	


说明：

各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实的反映。
本章各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。

服务要求

（一）供货与安装调试

1.中标人承担所有设备的运输、装卸、现场安装、调试、校准等全部工作及相关费用，采购人配合提供场地、水电等基础施工条件。

2.安装调试过程中，中标人须遵守采购人的场地管理规定，做好原有不可损坏设施的安全防护措施，避免造成损坏，若造成损坏由中标人照价赔偿。

3.设备安装调试完成后，中标人须向采购人提供设备操作、维护手册等完整技术资料。

（二）验收要求

1.安装调试完成后，中标人向采购人提交书面验收申请，采购人组织专业人员按国家行业标准、招标文件及投标文件要求进行验收。

2.验收指标包括设备外观、性能参数、运行稳定性、实训适配性等，所有指标达标后方可签署《项目验收报告》；验收不合格的，中标人须在3个工作日内完成整改，直至验收合格，整改费用由中标人承担，工期顺延。

（三）培训服务

1.中标人须为采购人提供免费现场操作培训，培训对象为学校专业教师、实训管理人员，培训内容包括设备操作、日常维护、故障排查、实训项目设计等。

2.各项培训次数不少于4次，采用“理论+实操”模式，直至参训人员能独立操作设备、开展实训教学及设备日常维护，培训过程形成书面培训记录。

（四）质保与售后服务

1.质保期：质保期自项目整体验收合格之日起3年。

2.质保响应：质保期内设备出现非人为故障，中标人须在2小时内电话响应，48小时内到达现场维修，免费更换损坏的零部件，确保设备恢复正常运行。

3.终身技术支持：中标人须长期提供技术支持，以成本价优惠供应备品备件及易损件，仅收取合理人工及差旅费用，保障设备长期稳定运行。
4.中标人须建立专属技术支持团队，提供7×24小时技术咨询热线，及时解决采购人日常使用中的问题。

第六章 资格评审标准
投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修改。
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格审查前附表
	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

	
	1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人：提供三证合一的营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明；（扫描件）

	
	1.2
	财务状况证明材料：提供2024年或2025年经审计的财务报告（扫描件，财务报告及报表须附可通过统一监管平台进行查验的验证二维码）或提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）

	
	1.3
	纳税证明材料的时间范围：缴税所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的纳税相关证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）

	
	1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围：缴费所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）

	
	1.5
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；

	
	1.6
	①投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（指200万元及以上罚款）等行政处罚）

②采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动；

	
	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（含中型、小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业），提供“中小企业声明函”。

	
	3
	本项目的特定资格要求：

	
	3.1
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

	
	3.2
	本次招标不接受联合体投标。

	资格审查小组
	资格审查小组由采购人和采购代理机构共同组成。


1. 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
2. 资格审查标准
资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见资格审查前附表。
3. 资格审查程序
采购人或采购代理机构依据本章规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。

注：合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。
第七章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表

	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	2.2
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	投标文件未按招标文件要求提供资料、签署、盖章的；

	
	
	报价超过招标文件中规定的单价或总价最高限价的；

	
	
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	
	
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的（技术参数中标注★条款的除外）；

	
	
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	2.3
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素
分值
	投标报价F1：满分30分；

技术部分F2：满分67分；

商务部分F3：满分3分。

	
	
	3、F1投标报价得分

（满分30分）
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
评标基准价：满足招标文件资格评审及符合性评审要求且投标价格最低的投标报价。
政府采购政策：
1.供应商为小、微企业应考虑的优先条件和价格折扣：
2.供应商为监狱企业视同小型或微型企业：
3.供应商为残疾人福利性单位视同小型或微型企业：

	2.3
	详细评审标准
	4、F2技术部分得分
（满分67分）
	1）投标技术参数响应（满分33分）

根据投标人提供的技术指标偏离表和技术支持资料，对照招标文件的技术参数进行评审。

1.所投产品性能参数标注“▲”的为重要技术参数，共68项，全部满足招标文件要求的得20分；存在一项负偏离的扣0.3分。
2.所投产品技术参数中非标注“▲”号技术参数全部满足招标文件要求的得13分；每出现一项负偏离的扣0.1分，出现50项以上（含50项）负偏离的，本项不得分。

注：1.要求投标人对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术指标参数偏离表》中，未在《技术指标参数偏离表》中填写的，视为参数负偏离。《技术指标参数偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。

2.技术参数提供相关证明材料，证明材料包括但不限于产品说明书、检验报告等，如采购需求另有要求的（如需视频演示的），按要求提供。未提供证明材料或视频演示不满足采购需求的，视为参数负偏离。证明材料制作索引目录，方便评标委员会查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。

	
	
	
	2）软件功能演示（满分14分）
根据招标文件采购需求中，标注“●”号的条目为需要演示的技术指标，均需要演示，由投标人委派本公司技术人员携带演示所需设备到开标现场进行演示。提供视频演示完全满足采购需求的，得满分14分。未进行演示或演示功能不满足采购需求的，每项扣2分，扣完为止。
①投标人仅有一次演示机会，整体演示时间不得超过15 分钟，如在规定时间内因自带设备原因未演示成功，由投标人自行承担相关责任；
②演示所需软硬件环境由投标人自行准备。
③演示视频内容存在明显不合理之处、与所报参数明显不符，或疑似由AI生成、虚构模拟的，不得分。

	
	
	
	3）技术方案（满分3分）
投标人针对本项目提供设计方案和实施方案，方案内容包含但不限于：①项目管理方案与措施；②项目配置管理；③项目管理规范方案；④项目管理控制；⑤风险管理；⑥实施过程管控工具。

根据上述内容进行综合评分，其中每有一项实施方案内容齐全、表述规范、清楚明了、含义准确，完全满足项目需求的得3分，最多得3分；每缺少一项内容扣0.5分，每项中每有一处内容存在错误或不足的扣0.25分，该项分值扣完为止。

注：内容存在错误或不足是指：专业技术人员配置不合理分工不明确、项目组织形式不明确、项目名称、实施地点、涉及的工作依据与本项目要求不一致；方案不匹配本项目需求或与本项目不匹配或与实际项目情况不符等。项目实施人员应提供本单位半年内的社保缴纳证明（加盖单位公章）。

	
	
	
	4）知识产权（满分3分）

1.提供所投产品的相关发明专利，每提供1个所投产品的相关证书得0.2分，该项满分1分；

2.提供所投产品的相关实用新型专利，每提供1个所投产品的相关证书得0.2分，该项满分1分；

3.提供所投产品的相关软件著作权，每提供1个所投产品的相关证书得0.2分，该项满分1分。

	
	
	
	5）项目实施方案（满分8分）

1、项目经理及技术负责人（满分2分）
1.拟派项目经理1名：具有高级信息系统项目管理师证书的得1分；  
2.拟派技术负责人1名：具备高级系统架构设计师证书的得1分；
注：需提供人员证书复印件、身份证及对应人员在开标截止前近6个月中任意三个月在投标人单位的社保证明复印件并加盖投标人公章等证明材料。
2、项目实施方案（满分6分）
1.为保证项目实施工作的高效开展，投标人提供建设实施方案，要求：
（1）理解实施背景、采购目的，并提出项目实施优化建议；

（2）具有项目实施进度计划表；
（3）具有风险分析以及有效的应对措施；
（4）做出安全性说明；
（5）有明确的验收方案；

（6）实施团队组织架构；

（7）质量保证措施（应包含施工质量管控保障、质量保障期服务承诺及履约违约责任承诺等内容）；

（8）项目实施规划效果图。

评分依据：投标人有提供上述内容得4分，每缺少一项扣0.5分，不提供不得分。

2. 在此基础上，根据投标人的提供的内容按照对照以下标准进行评分：

（1）项目实施方案内容全面具体；

（2）项目实施方案内容针对性强；

（3）项目实施方案内容科学合理；

（4）项目实施方案内容可操作性强。

评分依据： 完全符合上述四项每项得0.5分，每项中每有一处内容存在错误或不足的扣0.25分，满分2分。

	
	
	
	6）售后服务（满分4分）

具备完善的售后服务体系，提供售后服务方案包括但不限于：售后服务规划、售后人员安排、售后响应承诺、缺陷管理、应急故障处理、系统升级、运行支持、安全漏洞修补、违约责任等工作方案等。根据方案内容进行评分：

（1）方案全面合理，内容具体、适用性强，可全面满足采购人的售后服务需求，得4分；

（2）售后服务方案较为全面，有基本的服务流程和内容，基本满足采购人的要求得3分；

（3）售后服务方案适用性差、不能完全满足采购人的需求，得1分；

（4）未提供不得分。

	
	
	
	7）培训方案（满分2分）
投标人在设备安装、调试、验收完毕后即对采购人进行现场培训，直到受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确操作、维护、排除一般故障为止。培训方案包括：①详细的培训方案；②培训课时安排及课件；③培训的方式及人员；④培训质量保证措施；

以上内容每提供一项方案内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的得0.5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.25分；每缺少一项方案内容的扣0.5分，分数扣完为止。

	
	
	5、F3商务部分得分
（满分3分）
	1）类似项目业绩（满分3分）
根据投标人自2023年1月至今已完成或正在实施过程中的储能材料或新能源材料的类似业绩进行评价打分，每提供一个类似项目业绩得0.5分，满分3分。

注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的扫描件并加盖投标人电子公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。


1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：
2.1中小企业
2.1.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2本规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息。
2.2监狱企业
2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位
2.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，声明函格式参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，并对声明的真实性负责。
2.3.2在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.3.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2.4小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）应考虑的优先条件和价格折扣：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除。

2.5节能、环境标志产品
2.5.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.5.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。
★2.5.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.5.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
2.5.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
★投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购产品，则选报的该产品必须具备国家确定的认证机构（“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”所列认证机构；如有新增确定的认证机构，提供相应证明材料即可）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该证书（包含证书附录）扫描件，并在附录中标明所投产品型号，否则其投标文件无效；如所投产品型号与认证证书或证书附录不一致，则其投标文件无效。

3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。
3.1.2按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.6.1政府采购异常低价审查：
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
4. 投标文件的澄清 

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
54


