长春市九台区人民医院紧密型县域医共体

五大共享中心改造及设备购置项目

招标文件

项目编号：采购计划-[2026]-00034号-1

采   购  人：长春市九台区人民医院

采购代理机构：吉林省博扬招标项目管理有限公司

二零二六年四月

目      录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  评标办法	22

第四章  合同条款及格式	40

第五章 政府采购合同书	46

第六章  采购需求	62

第七章  投标文件格式	102

# 第一章  招标公告

项目概况

长春市九台区人民医院紧密型县域医共体五大共享中心改造及设备购置项目的潜在供应商应自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，并于2026年04月30日9时00分整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2026]-00034号-1；

项目名称：长春市九台区人民医院紧密型县域医共体五大共享中心改造及设备购置项目；

采购方式：公开招标；

预算总金额：2124.6万元。其中一标段1769.8万元；二标段493.2万元；三标段161.6万元；

采购内容：(注：分3个标段)；

| 标段 | 采购内容 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 3.0T核磁共振 | 1台 | 1465.5000 | 1465.5000 | 合同签订，具备安装条件后45天内完成供货、安装及调试 |
|  | 高端妇产彩超 | 1台 | 243.50 | 243.50 |  |
|  | 会诊大屏 | 1台 | 19.80 | 19.80 |  |
|  | 灰阶竖屏显示器 | 10台 | 4.10 | 41.00 |  |
| 二标段 | DR机 | 8台 | 27.40 | 219.20 | 合同签订后30天内完成供货、安装及调试 |
|  | 台式彩超 | 4台 | 45.70 | 182.80 |  |
|  | 便携彩超 | 1台 | 22.30 | 22.30 |  |
|  | 网络心电图 | 26台 | 2.65 | 68.90 |  |
| 三标段 | 压力蒸汽灭菌器 | 2台 | 30.50 | 61.00 | 合同签订后30天内完成供货、安装及调试 |
|  | 软式内镜全自动清洗消毒机 | 1台 | 15.60 | 15.60 |  |
|  | 快速全自动清洗消毒机 | 1台 | 27.80 | 27.80 |  |
|  | 减压沸腾清洗机 | 1台 | 32.35 | 32.35 |  |
|  | 超声波清洗机 | 1台 | 8.95 | 8.95 |  |
|  | 消毒供应中心检包清洗设备 | 1套 | 15.90 | 15.90 |  |

备注：3.0T核磁共振须是2026年最新生产。本项目其他设备供货时生产日期不得超过90天。

交货地点：采购人指定地点；

质量标准：符合国家及行业合格标准；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部财库[2020]46号、[2014]68号、[2017]141号、[2019]9号等文件要求，需要落实政府采购支持节能环保、中小企业发展等政策；本项目为非专门面向中小企业项目，所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得药品监督管理局部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得药品监督管理局部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》

④若所投产品不属于医疗器械的，请提供不是医疗器械的声明及产品生产厂家的营业执照。

3.2投标申请人应按照文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

不适用信用承诺的情形：1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有限期内的；2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

3.3经营状况良好，提供2025年经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务审计报告或财务报表扫描件或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明），新成立企业须提供经营状况良好承诺书。

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标文件内附近半年内任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的，应提供其依法免税证明。

3.5信誉要求：

（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

（2）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据递交投标文件截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即“税收违法黑名单”）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人，拒绝参与政府采购活动；

3.6其他要求：1）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的报价。如果出现上述情况，相关供应商的报价均将被拒绝。2）本项目为非单一产品采购的产品，根据招标文件中载明的核心产品，对多家投标申请人提供的核心产品品牌相同的参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效；

3.7与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

3.8招投标过程中，供应商所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与供应商的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。

三、获取招标文件：

1.时间：2026年04月08日至2026年04月15日（每天08时30分至16时00分止）

2.方式：网上免费获取，潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件采购需求编制，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。

3.文件发售费用为0元。

四、开标时间和地点

开标时间：2026年04月30日9时00分整（北京时间）

开标地点：长春市九台区民生大厦新政务大厅210开标室（福临小区旁新政务大厅）。

本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，并按规定时间解密成功。

投标操作流程：申请人在政府采购云平台网注册入库成为正式申请人后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-申请人》进行投标操作。申请人须办理数字证书方可参加投标。

数字证书办理及投标技术咨询：申请人须办理数字证书方可参加投标。申请人须自行考虑数字证书办理时限，由于申请人自身原因在开标前无法完成办理，后果自负。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

有效申请人不足法定个数时，采购人另行组织招标。

依据《关于开展“双盲”评审有关工作的通知》相关要求，本项目采用“双盲”评审。供应商应按照招标文件要求对投标文件按资格文件、报价文件、技术文件、商务文件等分段编制提交，对评审主要因素技术文件进行加密处理。评标委员会按要求对资格文件、报价文件、商务文件采取明标评审、对技术文件采取暗标评审。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜:

- 1.公告发布媒体：吉林省政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国招标投标公共服务平台。

2.本项目分为（一标段、二标段、三标段）。本次招标采取兼投兼中原则。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：长春市九台区人民医院

地址：吉林省长春市九台区南山街道福星大街100号

联系人：单宏伟

电话：0431-89590592

2、采购代理机构信息

名称：吉林省博扬招标项目管理有限公司

地址：长春市二道区洋浦大街凯利中心十三楼1308室

联系人：廉言言

联系电话：0431-80534709

3、监督部门信息

名称：长春市九台区政府采购管理工作办公室

联系电话：0431-82324298

4、项目联系方式

联系人：廉言言

联系电话：0431-80534709

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：长春市九台区人民医院 地址：吉林省长春市九台区南山街道福星大街100号 联系人：单宏伟 电话：0431-89590592 |
|  | 采购代理机构 | 名称：吉林省博扬招标项目管理有限公司 地址：长春市二道区洋浦大街凯利中心十三楼1308室 联系人：廉言言 联系电话：0431-80534709 |
|  | 项目名称、项目编号 | 项目名称：长春市九台区人民医院紧密型县域医共体五大共享中心改造及设备购置项目一标段/二标段/三标段 项目编号：采购计划-[2026]-00034号-1 |
|  | 采购内容 | （详见招标文件采购需求） |
|  | 交货地点 | 甲方指定地点 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 合同履行期限 | 一标段：合同签订，具备安装条件后45天内完成供货、安装及调试 二标段：合同签订后30天内完成供货、安装及调试 三标段：合同签订后30天内完成供货、安装及调试 |
|  | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部财库[2020]46号、[2014]68号、[2017]141号、[2019]9号等文件要求，需要落实政府采购支持节能环保、中小企业发展等政策；本项目为非专门面向中小企业项目，所属行业为工业。 3.本项目的特定资格要求： 3.1①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得药品监督管理局部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得药品监督管理局部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》 ④若所投产品不属于医疗器械的，请提供不是医疗器械的声明及产品生产厂家的营业执照。 3.2投标申请人应按照文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； 不适用信用承诺的情形：1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有限期内的；2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。 3.3经营状况良好，提供2025年经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务审计报告或财务报表扫描件或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明），新成立企业须提供经营状况良好承诺书。 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标文件内附近半年内任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的，应提供其依法免税证明。 3.5信誉要求： （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 （2）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据递交投标文件截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即“税收违法黑名单”）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人，拒绝参与政府采购活动； 3.6其他要求：1）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的报价。如果出现上述情况，相关供应商的报价均将被拒绝。2）本项目为非单一产品采购的产品，根据招标文件中载明的核心产品，对多家投标申请人提供的核心产品品牌相同的参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效； 3.7与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效； 3.8招投标过程中，供应商所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与供应商的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。 |
|  | 付款方式 | 合同签订后设备到货安装调试完成，且验收合格后一次性支付合同总价款 |
|  | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准 |
|  | 预算总金额 | 2124.6万元。其中一标段1769.8万元；二标段493.2万元；三标段161.6万元；（超过预算金额总价及单价的投标报价其投标将被否决） |
|  | 最高投标限价 | 2124.6万元。其中一标段1769.8万元；二标段493.2万元；三标段161.6万元；（超过预算金额总价及单价的投标报价其投标将被否决） |
|  | 评审办法 | 采用综合评分法 |
|  | 投标报价方式 | 报总价及各分项单价（超过预算金额总价及单价的投标报价其投标将被否决） |
|  | 合同方式 | 采用固定总价合同 |
|  | 质保期 | 详见采购需求 |
|  | 标前预备会 | 不召开 |
|  | 供应商提出问题的 截止时间 | 投标截止时间前10天 |
|  | 采购人书面澄清的 时间 | 投标截止时间前15天 |
|  | 分包、偏离 | 分包：不允许 偏离：允许 |
|  | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
|  | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前15天 |
|  | 投标截止时间 | 2026年04月30日9时00分整（北京时间）。 |
|  | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
|  | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
|  | 投标有效期 | 投标截止期结束后90天（日历天） |
|  | 投标保证金 | 无须递交 |
|  | 近年财务状况的年份要求 | 近一年（2025年1月1日至今） |
|  | 近年完成的类似业绩要求 | 近三年（2023年1月1日至今） |
|  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2023年1月1日至今） |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 签字或盖章要求 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标文件递交份数 | 本项目为电子投标，无需纸质文件递交 |
|  | 装订要求 | 本项目为电子投标，无需纸质文件递交 |
|  | 封套上写明 | 本项目为电子投标，无需纸质文件递交 |
|  | 递交投标文件地点 | 本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，并按规定时间解密成功。 |
|  | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年04月30日9时00分整(北京时间） 开标地点：长春市九台区民生大厦新政务大厅210开标室（福临小区旁新政务大厅） |
|  | 招标程序 | - （1）本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 （2）电子投标文件解密期限及方式：开标时间开启后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开 评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；当采购代理机构开启解密程序后，各投标人再进行解密）。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：技术、经济等方面专家7人组成 评标专家确定方式：依法从专家库中随机抽取。 |
|  | 是否授权评标委员会确定成交人 | 是 否，推荐的中标候选人数： 3 人 |
|  | 采购代理服务费 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）的规定收取，由中标单位支付。 |
|  | 履约保证金 | 中标后,签订合同前，中标单位应交纳中标金额5%的履约保证金（人民币，取整数到百位）。 履约保证金的形式：银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、担保机构出具的保函。 履约保证金缴纳时间：下发中标通知书后签订合同前递交履约保证金；履约保证金交纳后持中标通知书与采购人签订合同。 履约保证金的返还方式：按双方签订合同约定。 |
|  | 成交结果公告媒介 | 在成交通知书发出前，采购人将在本招标项目招标公告发布的同一网站媒介发布成交公示，公示期不少于1个工作日。采购人将不再另行通知评审结果。 |
|  | <<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>要求 | 根据<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>(国办发[2025]34号)的规定，对提供的产品属于本国产品给予报价优惠政策。 - 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竟争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供关于符合本国产品标准的声明函。 |
|  | 异常低价审查 | - 执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号文件出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响 - 应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 |
|  | 中小企业 （含监狱企业、残疾人福利单位） | 1、本项目为非专门面向中小企业项目，所属行业为工业。 2、对于小型或微型企业（含监狱企业）参与本项目投标的，给予10%的价格扣除。 1）提供《中小企业声明函》； 2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 3）供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  | 进口产品 | ☑ 不允许 □ 允 许 |
|  | 政府采购进口产品的规定 | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，供应商必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。 |
|  | 政府采购强制采购： 强制采购的节能产品 | 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，供应商必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。 政府采购强制采购标记★符号的节能产品： √否 □是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。 |
|  | 政府采购优先采购非标记*符号的节能产品 | 投标产品为或其中包含《节能产品》的，应提供财政部、国家发展改革委颁发的《节能产品政府采购清 单》复印件: (1)采用最低评标价法时，应给予3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值3%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术3%、价格3%。 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品 | 投标产品为或其中包含《环境标志产品》的，应提供财政部、环保部颁发的《环境标志产品政府采购清 单》复印件： (1)采用最低评标价法时，应给予3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 /％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值3%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术3 %、价格 3%。 |
|  | 技术部分暗标要求 | 投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标： 1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。 |
| 注：招标公告内容有不一致之处，以最新发布的招标公告内容为准。招标公告与招标文件内容有不一致之处，以招标文件内容为准。 |  |  |

投标人须知总则

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府招标货物和服务招标投标管理办法》及政府招标其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购代理机构”指吉林省博扬招标项目管理有限公司，负责招标活动的组织工作。

2.2“采购人”指长春市九台区人民医院，负责招标项目的整体规划、招标需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“采购内容”详见第六章《采购需求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：详见投标人须知表

4．项目答疑会和踏勘现场：

| 踏勘现场 | √不召开 召 开 ★如有疑问请以书面形式递交采购代理机构 |
| --- | --- |
| 投标预备会 | √不召开 召 开 ★如有疑问请以书面形式递交采购代理机构 |

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准和方法（综合打分法）

第四章  合同条款

第五章  政府招标合同书格式

第六章  采购需求

第七章  投标文件构成、要求及格式

第八章  附件

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天前以书面形式通知采购方，采购方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买招标文件的投标人或由投标人直接到招标方领取。投标人应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中标段括所提的问题，但不标段括问题的来源。采购代理机构对收到的供应商书面质疑，将按照政府招标法律规章的规定处理。

7.2 采购人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将以当面交接、传真或电子邮件的方式向潜在投标人发出，并在发布招标公告的媒体上公告。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（标段括答疑会纪要）。投标人若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即以书面形式回复确认已收到。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在投标截止时间15日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告，并以当面交接、传真或电子邮件的方式向所有潜在投标人发出。在这种情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本招标文件第七章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第七章规定的格式制作。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 采购代理机构不接受采用传真方式提交的投标文件。

9.6投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备投标人有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单及重大税收违法案件当事人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人应对本项要求作出承诺并由法定代表人签字加盖公章。

10. 投标报价

10.1投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价为无效报价。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金（本项目不适用）

11.1投标人应向采购代理机构提交招标公告所要求的投标保证金。投标人须按照招标公告标明的采购代理机构账户名称、开户银行和账号，在投标截止时间24小时之前将投标保证金足额汇入（存入）采购代理机构账户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进账单复印件加盖投标人公章或财务章）及开户许可证参加开标会。

11.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定缴纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6  下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第七章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第七章规定的格式提交）。投标文件中所有递交的承诺书或承诺函均有法定代表人及被授权人签字或盖章，无签字或盖章否决投标。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（标段括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标（执行供应商须知前附表）（此条不适用）

15.1投标人应将投标文件装订成册、密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖投标人公章，在《投标邀请书》规定的投标地点和投标截止时间前递交给采购代理机构。如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。

15.2投标文件份数：投标人应提交投标文件正本1份、副本4份，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件正本与副本应分开包装，加贴封条，在封套的封口处加盖供应商单位公章。

15.3 投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封，与投标文件同时递交。

15.4 参与采购活动的供应商应对投标文件中所投资料的真实性做出承诺。投标人须在投标文件内附投标材料真实性承诺书，未按规定提供承诺书视为不响应招标文件实质性要求。15.5 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

16. 开标

16.1采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

16.2 开标会由采购代理机构组织并主持。开标前，由监督人员或者投标人代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况。

16.3 开标时，采购代理机构将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

16.6 采购代理机构将做开标记录，开标记录标段括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员或者投标人代表签字确认。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，采购代理机构有权宣布本项目招标失败：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标失败后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。采购代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予否决处理。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作否决处理。评标结束后，采购机构将以书面形式报告吉林省政府招标监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作否决处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件技术部分进行评审：

18.5.1 对于商务审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

18.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作否决处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物标段装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于招标成功，不应因细微偏离而否决投标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而否决投标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式招标，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更招标方式继续招标，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式招标项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性谈判或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原招标方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家供应商竞争性谈判；原招标方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在否决投标后向招标办申请批准。

（4）招标失败后直接变更招标方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更招标方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更招标方式备忘录》和评标纪要（评标报告）标段招标办备案。

（5）招标失败后直接变更招标方式的条件应在招标文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1 评标委员会将对商务和技术进行评审。

20.2 本项目采用综合评分法：

评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后投标人综合得分由高到低的顺序进行排序，推荐前三名为中标候选人；

原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人有权选择重新招标，或者采购人确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

21. 签订合同

21.1采购代理机构将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

22.履约保证金:按照投标人须知前附表。

23.保密和披露

23.1采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于招标过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、招标内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

# 第三章  评标办法

评标办法前附表（一）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 供应商须具有独立法人资格或其他组织，具备有效的营业执照，标书内附营业执照副本复印件加盖公章。 |
|  |  | 资质证书 | 1.投标人如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》； 2.投标人如为代理商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》； 3.投标产品须具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；标书内附证书复印件加盖公章。 |
|  |  | 资格条件承诺函 | 投标申请人应按照文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； 不适用信用承诺的情形：1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有限期内的；2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。响应文件内附复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 财务状况 | 经营状况良好，提供2025年度经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务审计报告或财务报表扫描件或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明），新成立企业须提供经营状况良好承诺书。和财务制度证明文件，标书内附复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标文件内附近半年内任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的，应提供其依法免税证明。响应文件内附复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 信誉要求 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 （2）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据递交投标文件截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即“税收违法黑名单”）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人，拒绝参与政府采购活动。标书内附承诺书 |
| 注：以上各项评审标准，有一项不合格，即为投标被否决，不再进入后续响应性评审。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字并盖章且加盖投标单位公章。 |
|  |  | 投标文件签字、盖章要求 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求。并满足招标文件要求的签字盖章要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不得超过总预算金额和分项预算金额。 |
|  |  | 技术参数要求 | “★”项技术参数不允许负偏离，负偏离一项其投标将被否决。 提供相关佐证材料为依据，（技术支持资料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、官方网站发布的技术资料截图等相关证明文件均可。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其行为公示于信用中国网站和中国政府采购网。投标文件中注明该项参数证明材料具体页码并标注清晰。 |
|  |  | 合同履行期限 | 一标段：合同签订，具备安装条件后45天内完成供货、安装及调试 二标段：合同签订后30天内完成供货、安装及调试 三标段：合同签订后30天内完成供货、安装及调试 |
|  |  | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准。 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止期结束后90天（日历天）。 |
|  |  | 投标报价 | 一标段：预算金额：1769.8万元； 最高投标限价：1769.8万元（超过预算金额总价及单价的投标报价其投标将被否决）。 二标段：预算金额：493.2万元； 最高投标限价：493.2万元（超过预算金额总价及单价的投标报价其投标将被否决）。 三标段：预算金额：161.6万元； 最高投标限价：161.6万元（超过预算金额总价及单价的投标报价其投标将被否决）。 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定的其他要求。 |
|  |  | 技术部分暗标要求 | 投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标： 1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。 |
| 注：以上各项评审标准，有一项不合格，即为投标被否决，不再进入后续详细评审。 |  |  |  |

评标办法前附表（二）

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 报价得分30分 商务部分30分 技术部分40分 |  |
| 投标报价 | 投标报价得分(30分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分 | 技术人员配置与管理(5分) | 供应商具有明确的技术人员配置与管理方案，要求包含但不限于以下方面: 1.项目组织构架; 2.岗位分工及责任制度; 3.日常管理制度和考核办法; 4.拟投入人员的从业经验; 5.拟组建的团队人员的数量、构成等。 以上五项方案每提供一项方案得1分，满分5分。所提供的每项方案中每有一处具有缺陷或不足的，扣1分。 “注：未提供方案不得分，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。” |
|  | 产品的技术参数（25分） | 技术参数中标注“▲”的为重要参数，每负偏离1项扣0.5分。其他为一般参数每负偏离1项扣0.3分，此项最高25分。扣完为止，正偏离不加分。提供证明材料。 评分依据：根据偏离表正偏离或无偏离内容投标人提供的相关佐证材料为打分依据，（技术支持资料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、官方网站发布的技术资料截图等相关证明文件均可。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其行为公示于信用中国网站和中国政府采购网。投标文件中注明该项参数证明材料具体页码并标注清晰。 |
| 技术部分（暗标） | 供货方案(8分) | 根据供应商提供的供货安装方案进行评审： 1.供货总体思路 2.进度安排 3.运输能力 4.交付验收 以上四项方案每提供一项方案得2分，满分8分。所提供的每项方案中每有一处具有缺陷或不足的，扣1分。 “注：未提供方案不得分，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。” |
|  | 安装调试方案（8分） | 根据供应商提供的供货安装方案包括但不限于： 1.安装调试总体思路 2.安装调试进度安排 3.安装调试人员配备 4.安装质量检验 以上四项方案每提供一项方案得2分，满分8分。所提供的每项方案中每有一处具有缺陷或不足的，扣1分。 “注：未提供方案不得分，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。” |
|  | 设备使用培训工作方案(8分) | 提供培训服务方案包括但不限于： 1.培训整体方案 2.培训对象与分组 3.培训内容与形式 4.培训具体实施 以上四项方案每提供一项方案得2分，满分8分。所提供的每项方案中每有一处具有缺陷或不足的，扣1分。 “注：未提供方案不得分，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。” |
|  | 售后服务保障(8分) | 建立完善的售后服务体系，投标人应提供的售后服务方案包括但不限于： 1.售后服务保障 2.日常维保计划 3.维保责任与规范 4.应急维保与备件保障 以上四项方案每提供一项方案得2分，满分8分。所提供的每项方案中每有一处具有缺陷或不足的，扣1分。 “注：未提供方案不得分，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。” |
|  | 应急措施方案(8分) | 方案包括但不限于： 1.人身伤害应急处理； 2.设备事故应急处理； 3.应急装备； 4.物资保障措施、应急预防措施等 以上四项方案每提供一项方案得2分，满分8分。所提供的每项方案中每有一处具有缺陷或不足的，扣1分。 “注：未提供方案不得分，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。” |

注: 1）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的报价。如果出现上述情况，相关供应商的报价均将被拒绝。

1.评标方法

本次评标采用综合打分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，企业实力、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由采购人代表随机抽取确定。

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足形式评审标准，视为未通过形式评审，不再进入后续评标。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足形式资格标准，视为未通过资格评审，不再进入后续评标。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足响应性评审标准，视为未通过响应性评审，不再进入后续评标。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)技术部分：见评标办法前附表；

(2)商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

商务部分的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4小型或微型企业（含监狱企业）产品价格扣除：

（1）投标人为小型或微型企业或监狱企业（标段括成员均为小型或微型企业或监狱企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业或监狱企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为10%），即：评标价=核实后的投标价-小微企业产品核实价×K1；

（2）本条款所称中小微企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的对中小微企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小微企业声明函》（见投标文件参考格式）。

2.2.5 评分标准

(1)技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2)商务投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作投标被否决处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的：

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2之款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合打分得分。

(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

(2)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

（仅供参考，以双方实际签订合同为准）

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，标段括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府招标货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

2．适用范围：本合同条款仅适用

3．合同内容：详见招标文件“技术规格与要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府招标合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府招标合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（标段括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．标段装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行标段装。因标段装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个标段装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．标段装标志：每一标段装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，标段括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应标段含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起一年。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，标段括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用标段含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，标段括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在政府招标合同书中约定。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不标段括双方的违约或疏忽。这些事件标段括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府招标合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分标段：本合同不得转让或分标段。

24．需要补充的合同条款：在政府招标合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27．政府招标法对政府招标合同变更、终止的规定：“政府招标合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府招标合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

第五章 政府采购合同书

（仅供参考，以双方实际签订合同内容为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 采购需求

# 一标段

| 第一标段：医学影像设备参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）3.0T核磁共振招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 3.0T核磁共振 | 1 总体要求 1.1 数量：1台 总体要求： 投标机型为各公司获得 NMPA 的 3.0T 磁共振高端机型。 2 磁体系统 2.1 磁体类型 超导磁体 2.2 磁场强度 3.0T 2.3 屏蔽方式 主动屏蔽 2.4 抗外界电磁干扰屏蔽技术 具备 2.5 匀场方式 主动+被动 2.6 磁场稳定度 <0.1ppm/h 2.7 三维动态匀场 具备 2.8 三维匀场容积空间 圆柱形或椭球形 2.9 匀场通道数 ≥8 个 2.9.1 线性匀场（一阶匀场）通道数 ≥3 个 2.9.2 非线性匀场（高阶匀场）通道数 ≥5 个 2.10 磁场均匀度 典型值 2.10.1 10cm DSV ≤0.002ppm 2.10.2 20cm DSV ≤0.016ppm 2.10.3 30cm DSV ≤0.07ppm 2.10.4 40cm DSV ≤0.33ppm 2.11 液氦消耗量(正常使用) ≤0.0 升/年 ▲2.12 磁体长度（不含外壳） ≤173cm 2.13 磁体长度(含外壳) ≤189cm ★2.14 磁体孔径 ≥70 cm 2.15 五高斯磁力线 X,Y 轴 ≤2.65m 2.16 五高斯磁力线 Z 轴 ≤4.65m ★2.17 磁体重量(含液氦) ≤6.4 吨 2.18 冷头保用时间 ≥1 年 3 梯度系统 3.1 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） 具备 ★3.2 最大单轴梯度场强（X，Y，Z 轴，非 ≥45mT/m 有效值） 3.3 最大单轴梯度切换率（X，Y，Z 轴，非有效值） ≥200 T/m/s 3.4 最短爬升时间 ≤225us 3.5 最大场强和最大切换率同时到达 具备 3.6 工作周期中的最大占空比 100% 3.7 具备软件降噪技术 3.8 具备硬件降噪技术 3.9 梯度线圈冷却 水冷 3.10 梯度放大器冷却 水冷 3.11 梯度控制技术 全数字实时发射接收 3.12 梯度工作方式 非共振式 ▲3.13 梯度放大器最大功率 ≥1.8MW 3.14 梯度放大器最大电压 ≥2200V 3.15 梯度放大器最大电流 ≥900A 4 射频系统 4.1 多通道（源）射频发射技术平台 4.1.1 具备双通道射频发射技术 4.1.2 B1 Filter 技术 具备 4.2 射频类型 全数字实时控制系统 ▲4.3 射频发射功率 ≥36kW 4.4 射频发射频率稳定性（5 分钟） ≤2x10-10 4.5 射频噪音水平 ≤0.5dB ▲4.6 射频发射带宽 ≤650kHz ★4.7 射频接收系统通道数 ≥130 或无限通道 4.8 各通道接收带宽 ≥1MHz 4.9 具备用户可调节接收带宽技术 4.10 具备射频线圈扫描自动调谐技术 4.11 射频放大器 磁体机壳内 4.12 射频发射路径位置 磁体机壳内 4.13 射频接收路径位置 磁体机壳内 4.14 ADC 模数转换器位置 磁体机壳内（非线圈内） 4.15 具备磁体内置一体化数字射频发射系统 4.16 具备磁体内置一体化数字射频接收系统 ▲4.17 多线圈连续成像组合最大通道数 ≥146 通道或无限通道 4.18 预置线圈接口数 ≥6 个通道 5 全身各部位射频接收线圈 (以下线圈为单独或组合使用) 5.1 头颈联合（神经血管）矩阵线圈 ≥20 通道 5.2 全脊柱矩阵线圈 ≥24 通道 5.3 体部矩阵线圈(组合) ≥20 通道 5.4 胸部（心脏）矩阵线圈（组合） ≥20 通道 5.5 全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）≥44 通道 5.6 乳腺线圈 ≥16 通道 5.7 满足大关节（膝、肩、肘关节）成像的柔软线圈或硬线圈 ≥16 通道 5.8 满足小关节（足、踝、腕、手指）成像的柔软线圈或硬线圈≥16 通道 6 智能成像系统 6.1 具备扫描床自带生命体征传感器 6.2 无需额外门控装置，可自动识别呼吸波形实现呼吸门控 6.3 无需额外门控装置，可自动识别心跳波形实现心电门控。 6.4 具备线圈内置匀场线圈 6.5 线圈内部匀场可以和全身匀场合用 具备 6.6 具备逐层调整发射电压 6.7 具备逐层调整共振频率 6.8 具备逐层调整 B0 匀场 6.9 具备逐层调整 B1 匀场 6.10 具备智能人体解剖模型 6.11 无需额外定位装置确定人体脏器位置 7 具备静音技术 7.1 提供梯度系统硬件静音技术 7.2 声阻尼材料技术 提供 7.3 提供真空隔绝腔设计的硬件静音技术 7.4 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 7.5 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） 7.6 满足静音技术可用于 SWI 对比 7.7 满足静音技术可用于 DWI 序列 8 主控计算机系统 8.1 主计算机 CPU ≥ Intel Xeon 8.2 CPU 核心 ≥6 个 8.3 CPU 位数 ≥64 位 8.4 主频大小 ≥3.5GHz 8.5 内存大小 ≥64GB 8.6 计算机显示器 ≥24 英寸彩色 LCD 8.7 显示器分辨率 ≥1920×1200 8.8 硬盘容量 ≥400GB 8.9 阵列处理器主频 ≥3.5GHz 8.10 阵列处理器内存 ≥48GB 8.11 阵列处理器硬盘 ≥400GB 8.12 图像重建速度(256X256, 100% FOV) ≥40000 幅/秒 8.13 DICOM3.0 接口 具备 9 系统后处理功能 9.1 3D 后处理 具备 9.2 实时 MPR 后处理 具备 9.3 三维表面重建技术 SSD 后处理 具备 9.4 实时 MIP 后处理 具备 9.5 电影回放软件 具备 9.6 图像评价软件 具备 9.7 实时互动重建 具备 10 操作台、扫描床及环境调节系统 10.1 垂直移动时扫描床最大承重 ≥250Kg ▲10.2 扫描床移动精度 ≤0.5mm 10.3 床旁扫描控制系统 双侧 10.4 病人监视系统 具备 10.5 照明、通风、通话、背景音乐 具备 10.6 最低床位 ≤52cm 10.7 最大水平移动范围 ≥280cm 10.8 遥控线圈更换 具备 10.9 自动步进扫描床 具备 10.10 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 具备 10.11 特定吸收率SAR 实时连续监控显示装置 具备 10.12 紧急制动系统 具备 11 后处理接口 11.1 软件控制照相技术 具备 11.2 可同时回读至主机和 PC 机 具备 11.3 具备完整 DICOM3.0 接口及 与 PACS网络连接 具备 11.4 具备DICOM3.0 标准激光 相机数字接口 具备 12 全景一体化成像系统 12.1 一次摆位完成全部线圈扫描 具备 12.2 线圈组合扫描 具备 12.3 组合扫描专用线圈控制软件 具备 12.4 智能定位技术 具备 12.5 脊柱线圈整合于床面设计 具备 12.6 线圈接口整合于床面设计 具备 12.7 矩阵线圈通道选择模式 具备 12.8 矩阵线圈频谱成像模式 具备 13 智能操作平台 13.1 头部自动定位功能 具备 13.2 脊柱自动定位功能 具备 13.3 关节自动定位功能 具备 13.4 图文引导的实时在线指导功能 具备 13.5 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） 具备 13.6 并行采集拓展功能 具备 13.7 膈肌导航技术 具备 13.8 相位导航技术（肝实质触发采集技术 具备） 14 扫描参数 14.1 最小二维层厚 ≤0.1mm 14.2 最小三维层厚 ≤0.05mm ▲14.3 最大扫描视野 ≥55cm 14.4 最小扫描视野 ≤0.5cm 14.5 TSE 最大回波链长度 ≥512 14.6 EPI 最大因子 ≥256 14.7 最大采集矩阵 ≥1024×1024 14.8 弥散加权 B 值 ≥10000 14.9 最短 TR 时间（128 矩阵） ≤0.8ms 14.10 最短 TE 时间（128 矩阵） ≤0.25ms 14.11 3D GRE 最短 TR(256 x256 矩阵) ≤1.3ms 14.12 3D GRE 最短 TE (256 x256 矩阵) ≤0.25ms 14.13 3D GRE 最短 TR(128 x128 矩阵) ≤0.8ms 14.14 3D GRE 最短 TE (128 x128 矩阵) ≤0.25ms 14.15 快速自旋回波最短 TR（256 x 256 矩阵） ≤5.8ms 14.16 快速自旋回波最短 TE（256 x 256 矩阵） ≤1.9ms 14.17 快速自旋回波最短 TR（128 x 128 矩阵） ≤5 ms 14.18 快速自旋回波最短 TE（128 x 128 矩阵） ≤1.6ms 14.19 快速自旋回波最短TR（64 x 64 矩阵） ≤5.2ms 14.20 快速自旋回波最短TE（64 x 64 矩阵） ≤1.6ms 14.21 TSE 序列最短回波间隔(256x256 矩阵) ≤1.9ms 15 成像序列和技术 15.1 自旋回波（SE）序列 15.1.1 2D/3D TSE 具备 15.1.2 TSE 回波分享技术 具备 15.1.3 三维 TSE 序列 具备 15.1.4 单次激发 SE 具备 15.1.5 脂肪抑制序列 具备 15.1.6 频率脂肪抑制 具备 15.1.7 水抑制序列 具备 15.2 反转恢复（IR）序列 15.2.1 快速 IR(脂肪、 水抑制） 具备 15.2.2 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） 具备 15.2.3 STIR 短 T1 压脂序列 具备 15.3 梯度回波(GRE) 序列 15.3.1 2D/3D 稳态进动梯度回波 具备 15.3.2 in-phase 和 out-phase 成像 具备 15.3.3 多回波聚合序列 具备 15.3.4 亚秒 T1 扫描序列（2D/3D） 具备 15.3.5 亚秒 T2 扫描序列（2D/3D） 具备 15.4 平面回波(EPI)序列 具备 15.4.1 单次激发 EPI 具备 15.4.2 多次激发 EPI 具备 15.4.3 自旋回波 EPI 具备 15.4.4 梯度回波 EPI 具备 15.4.5 反转 EPI 具备 16 体部成像 16.1 肝脏 T1 加权 3D 高分辨动态成像 具备 16.2 多期动态扫描层面精准对位技术 具备 16.3 全身弥散成像软件包 具备 16.4 同相位/去相位水脂分离技术 具备 16.5 MR 结肠造影技术 （亮、暗腔） 具备 16.6 MR 胰胆管造影技术(2D/3D) 具备 16.7 单次激发 2D/3D 水成像 具备 16.8 呼吸导航技术 具备 17 神经系统成像 17.1 弥散成像 17.1.1 实时弥散技术 具备 17.1.2 各向同性采集 具备 17.1.3 各向异性采集 具备 17.1.4 ADC 值测量 具备 17.1.5 ADC-map 彩图 具备 17.1.6 体部脏器弥散 具备 17.1.7 可选优化 B 值 具备 17.1.8 弥散张量成像（DTI） 具备 17.1.9 白质纤维束成像 具备 17.1.10 DTI 弥散张量方向数 ≥256 方向 17.1.11 多次激发分段读出弥散成像 具备 17.2 灌注成像 具备 17.2.1 2D-EPI 灌注成像 具备 17.2.2 多层灌注成像 具备 17.2.3 rCBV 分析 具备 17.2.4 TTP 分析 具备 17.2.5 MTT 分析 具备 17.2.6 时间信号曲线 具备 17.2.7 彩色后处理功能 具备 17.2.8 3D ASL 不打药脑灌注 具备 17.3 磁敏感成像(SWI 或 eSWAN2.0 或 SWIp) 17.3.1 可兼容并行采集 具备 17.3.2 SWI 实时磁矩图成像技术 具备 17.3.3 SWI 实时相位图成像技术 具备 17.3.4 SWI 原始图像成像技术 具备 17.3.5 mMIP 图像成像技术 具备 17.4 其他成像 17.4.1 全中枢神经系统成像 具备 17.4.2 图像无缝拼接软件包 具备 17.4.3 深度学习技术 具备 17.4.4 BOLD 脑功能成像软件包 具备 17.4.5 压缩感知加速技术 具备 17.4.6 心室功能分析软件包 具备 18 心血管成像 18.1 2D/3D 时飞法(TOF)血管成像 具备 18.2 相位对比(PC)血管成像 具备 18.3 门控法 TOF/PC 血管成像 具备 18.4 3D 增强对比 CE—MRA 技术 具备 18.5 门静脉成像技术 具备 18.6 实时成像技术 具备 19 波谱成像 19.1 自动匀场方式 具备 19.2 手动匀场方式 具备 19.3 自动水抑制技术 具备 19.4 自动频谱分析 具备 19.5 实时频谱分析及实时显示 具备 19.6 高级频谱分析后处理软件 具备 20 骨关节成像 20.1 3D 各向同性容积成像序列 具备 20.2 高分辨率颈髓成像 具备 20.3 高分辨率内耳三维成像 具备 20.4 全脊柱成像 具备 20.5 关节软骨成像 具备 21 图像无缝拼接软件包 具备 22 并行采集技术 22.1 基于图像算法 具备 22.2 基于 k-空间算法 具备 22.3 基于两个相位编码方向同时加速算法 具备 23 伪影校正技术 23.1 流体补偿 具备 23.2 呼吸补偿 具备 23.3 头部伪影矫正 具备 23.4 去金属伪影技术 具备 23.5 消除磁敏感伪影 具备 24 其他先进技术 24.1 自动和手动滤波 具备 24.2 实时交互式成像 具备 24.3 三维定位系统 具备 24.4 频率编码方向扩大采集 具备 24.5 相位编码方向扩大采集 具备 24.6 预饱和技术 具备 25 高级影像后处理工作站 25.1 处理器 Intel 25.2 核心 ≥4 核 25.3 内存 ≥8G 25.4 MIP,MPR,SSD 等 具备 25.5 DICOM 图像转换成 JPG 格式 具备 25.6 图像分析系统（测量、反转、滤波） 具备 25.7 工作站控制照相 具备 25.8 图像管理 具备 25.9 联网图像传输 具备 25.10 Dicom3.0 软硬接口 并负责连接 主台及后处理工作站都可 26 外围设备 26.1 不间断电源 UPS 具备 26.2 UPS 电缆 具备 27其它 27.1 机房屏蔽 27.2 精密空调 27.3 水冷机 27.4 高压注射器 | 1 | 14655000 | 14655000 | 1年 |
| （二）高端妇产彩超招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 高端妇产彩超 | 彩色多普勒超声诊断仪规格参数 一、设备名称：实时四维彩色多普勒超声诊断仪 二、功能需求：腹部、妇产、胎儿心脏、新生儿、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，必须提供厂家机型最新版本。 三、必须具备三类医疗器械注册证的高端机型 四、主要技术规格及系统概述 （一）硬件要求 1.高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080。 ▲2.液晶触摸屏≥15英寸,在触摸屏上可实现容积图像的旋转、放大、切割等直观操作。 3.探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，全激活； 4.硬盘容量≥1TB 5.软件波束形成器平台 6.Windows操作系统 7.内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。 8.探头要求： （1）探头数量：4把，分别为腹部容积探头、单晶体凸阵探头、腔内探头、高频线阵探头 （2）腹部容积探头：超声频率2.0 —7.0 MHz ▲（3）单晶体凸阵探头（非微凸探头）：成像角度≥100°，超声频率2.0 — 5.0 MHz. ▲（4）腔内探头：成像角度≥180°，超声频率4.0 — 9.0 MHz. （5）高频线阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz. （6）二维凸阵探头支持连续波多普勒成像 （7）二维线阵探头支持连续波多普勒成像 （8）容积探头支持连续波多普勒成像 （9）探头智能响应技术，拿取探头后，探头自动激活，并进入到扫描状态 （二）软件及功能要求 1.成像技术： （1）配备空间复合成像技术 （2）配备宽频或变频成像技术 ▲（3）配备全域聚焦成像功能，整场无焦点及聚焦带 （4）配备二维立体血流成像技术 （5）配备二维灰阶立体成像技术 （6）内置子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 （7）内置标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估 2.四维成像功能： （1）配备胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并自动调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。 （2）配备断层超声显像技术 （3）配备时间空间相关成像技术 （4）配备在时间空间相关成像技术彩色多普勒模式下，支持容积自动切面识别技术 ▲（5）配备基于容积数据自动获取四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面. （6）配备实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 （7）配备的腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 （8）配备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并自动产生一个包括了超声波客观数据的产程报告. ▲（9）配备人工智能中枢神经系统检查，智能识别胎儿颅脑标准切面，并智能测量胎儿颅脑相关的多个生物指标，快速获取评估胎儿颅脑生长发育情况的有效指标。 （10）配备智能盆底检查技术，自动识别Valsalva状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。 （11）配备智能先心病筛查技术，自动识别胎心四腔心切面、三血管气管切面，并智能测量心轴的角度。并具有示例图像对比判断胎心是否正常。 3.测量分析和报告 （1）配备胎儿颈后透明层厚度智能测量 （2）配备胎儿颅内透明层厚度智能测量 （3）配备胎儿生长指标自动测量，含胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。 （4）配备不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 （5）胎儿生物学自动测量技术，测量项目≥11项，至少包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、NT、IT、小脑、CM、侧脑室、心轴 4.系统技术参数及要求： （1）二维灰阶模式 ▲①.最大显示深度:≥50cm； ▲②.动态范围:≥350dB； ③.TGC增益补偿: ≥8段； （2）彩色多普勒成像 ①.显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 ②.取样框偏转: ≥±20度； （3）频谱多普勒模式 ①.显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW； ②.最小取样容积≤0.5mm （三）连通性要求： 1.支持网络连接，支持无线网卡； 2.支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告； 3.支持网络存储功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端； 4.支持一键式输出3D打印格式，直接输出格式至少包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ 5.支持图像匿名输出功能，至少适用的图像类型包括：BMP、TIFF、JPEG、MP4 | 1 | 2435000 | 2435000 | 1年 |
| （三）医学影像集中报告系统招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 会诊大屏 | - 对角线尺寸≥84"；分辨率≥3840×2160；点距≤0.4875×0.4875mm；响应时间≤8.5ms；最大亮度≥700cd/m2；可视角度≥178°。 2、对比度≥4000:1。 3、色彩≥48bit。 4、满足环境光传感器≥1,并实时检测环境亮度并可根据环境光亮度值调节DICOM曲线的环境光补偿值。 5、会诊显示器内置DICOM、GAMMA2.0、GAMMA2.2、CIE、DSA。 6、视频信号输入接口：Single-link DVI≥2、Dual-link DVI≥2、DP≥1、HDMI≥1、VGA≥1；输出接口DP≥1、HDMI≥1。 7、会诊显示器LUT表可以动态生成。 - 会诊显示器可以自动识别医学彩色和灰阶图像的像素点并调取相应曲线校准，提供会诊显示器菜单内彩色灰阶自适应功能的照片。 9、会诊显示器具备聚光灯功能，形状可选择两种（圆形、矩形）及以上，尺寸三种及以上（大、中、小）。 10、会诊显示器可以消除因为屏幕本身差异和使用后衰减不同造成的两个屏显不一致，显示更准确完美的一致性。 - 11、可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒会诊显示器，用于消除医用会诊显示器残影并自行保养延长会诊显示器寿命，并更好地实现节能。 12、会诊显示器可以侦测使用环境的环境光数据，根据环境光自适应调整亮度。 13、会诊显示器具备按键锁功能。 14、电源要求为AC 100~240V 50~60Hz，5A。 15、系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。 16、支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等）。 17、支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。 18、无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面。 19、无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror0p应用。 20、演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式，并提供系统连接拓扑图。 21、可以通过单击物理按钮实现无线传输及各用户的全屏、分屏显示模式之间的切换，且无需安装任何驱动软件。 22、连接方式USB接口，免驱动 23、图像处理模块：≥八核64位处理器，内嵌6Top算力NPU，支持8K视频解码 24、视频接口：HDMI2.0输入≥1，HDMI2.1输出≥2 25、无线模块：支持WiFi6及BT5.2，提供双模通信，高速传输影像。 26、图像快速传输模块：图像采集分辨率最大支持3840*2160/60fps，图像采样格式最大支持RGB4:4:4及YUV4:4:4。 27、NFC模块：采用电磁耦合感应技术，提供近场通信，将移动设备靠近感应区，可快速获取医用显示器上显示器的医学影像；提供实物照片 28、软件兼容性：兼容IOS系统，并在App Store发布，提供App Store内的软件下载界面截图 29、截取图像：通过碰触智能阅片桌NFC连接后，可一键可对医用显示器上的医学影像进行截图，自动保存手机相册，预设相册图标，快速定位，提供使用照片； 30、编辑和分享：支持在软件内对获取的医学图像进行编辑和分享的功能，提供软件功能截图. 31、自动脱敏：采用文本识别智能算法，自动识别并对影像上敏感信息脱敏处理，保障信息安全。 | 1 | 198000 | 198000 | 1年 |
| 灰阶竖屏显示器 | - 自动校准亮度曲线：显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合 dicom3.14 标准。 - 2.基本参数：≧21.3 英寸，分辨率≧2560×2048(横屏)/2048×2560(竖屏)，点距≦0.165×0.165mm 3.必要参数：最大亮度≧1200cd/m²， 最大校正亮度≥1000cd/m²，对比度 ≧1200：1，响应时间≦25ms（Ton≤15ms，Toff≤10ms），可视角度≥170° 4.内置曲线：显示器内置多个亮度条件下的 dicom 校正曲线，包括 1000、 800、700、600、550、500、450、400、350、250cd/㎡，另外内置 DSA 、 DSI 、 CT/MRI 、 GAMMA2.2 、 GAMMA2.4 、GAMMA2.6 曲线。 5.曲线误差：显示器内置的 DICOM 曲线误差值±5%。 - 6.亮度均匀性：显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡。 7.灰阶：灰阶≧65536(16bit)。 8.输入端口：DVI-D×1、DP×1。 9.观片灯功能：显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片。 10.前置感光功能：显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对 DICOM 进行精确校正。 11.人体感应：显示器前方具有生命体探头，可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器，用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命，并更好地实现节能。 12.环境光自适应：显示器具有具有环境光自适应功能，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下。 | 10 | 41000 | 410000 | 3年 |

二标段

| 第二标段：医共体成员设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）DR机招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| DR | 序号招标参数 一、总体要求 1设备名称：数字化医用X射线摄影设备（DR） 2设备用途：满足头颅、胸部、腹部、脊柱、四肢等全身数字化摄影的需求 3设备机械形态：为多功能双立柱形态、固定式床体设计，非悬吊或U型臂结构 4整体要求：为保证整机兼容及售后保障，整套设备中的高压发生器、平板探测器、机械系统、限束器、图像采集系统为同一制造商，并提供第三方检测证明材料。 二、技术性能要求 1.1高压发生器 ▲1.2高压输出频率≥450KHz 1.3管电压可调范围：≥40-150KV 1.4最大输出电流：≥630mA 1.5最大mAs：≥800mAs 1.6最短曝光时间：≤1ms 1.7最小电流时间积：≤0.1mAs 1.8具备AEC自动曝光控制功能 1.9高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数 2平板探测器 2.1工作方式：无线便携式，可从床下或胸片架中随意取出，轻松完成一些急症、重症病人不能移动的拍摄工作 2.2传输方式：无线传输 2.3充电方式：支持在线充电 2.4材料：非晶硅+碘化铯 2.5平板尺寸：≥17×17英寸 2.6A/D转换：≥16bit ★2.7最大空间分辨率：＞3.7lp/mm（需提供第三方出具的相关证明） ▲2.8像素尺寸：≤139μm ▲2.9成像时间＜5s（需提供第三方出具的相关证明） 2.10平板探测器表面承重：≥150kg 3X射线管： 3.1双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 3.2最大电压：≥150kV 3.3最大电流：≥650mA 3.4最大热容量：≥300kHU 4限束器： 4.1限束器具有射野灯光定时控制，指示灯光源：LED 4.2限束器光野最大照射野：≥440mm×440mm（SID=100cm） 4.3限束器光野最小照射野：≤1mm×1mm 5机械结构： 5.1类型：落地式、不采用U臂或UC臂等其他机架 5.2床面板纵向移动范围≥900mm 5.3床面板横向移动范围≥260mm 5.4床面板具备电磁浮动解锁控制功能 5.5球管上下移动范围≥1260mm ★5.6球管焦点距地面最低距离≤490mm 5.7球管绕横臂旋转范围≥±120° 5.8球管绕横臂旋转范围≥±120° 5.9球管绕垂直轴旋转角度≥±180° ▲5.10立式摄影架胸片盒移动范围≥1510mm ▲5.11立式摄影架胸片盒中心点距地面最低距离≤330mm（需提供第三方出具的相关证明） 5.12滤线栅：栅格比10：1栅密度：40L/cm 5.13胸片架内和摄影床下均具备可插拔式滤线栅 ★5.14系统具备自动跟踪功能，即球管具备跟踪胸片盒升降运动。 6图像采集工作站 6.1采集软件与设备整机为同一生产厂家（需提供软件著作权登记证书）。 6.2硬件要求：内存≥8G；硬盘≥1T； 6.3显示器：≥23”液晶显示器 6.4高压发生器软件与采集软件高度集成，通过采集工作站设定高压发生器各项参数 6.5按解剖部位自动设置摄影条件 ▲6.6具备通过调整动态范围实现多频率、多层次的图像均衡处理算法技术（需提供第三方出具的相关证明）。 6.7图象处理功能：具备缩放、旋转、反转、增强、标注、拼接、Cobb角测量、高度差测量、心胸比测量、任意角度旋转。 ▲6.8具备全脊柱及全下肢图像拼接功能。 6.9DICOM3.0支持：DICOMSend、DICOMPrint、DICOMStoragecommitment、DICOMWorklist/MPPS。 6.10支持多种规则及非规则分格排版打印输出 6.11支持图文报告系统输出 ▲6.12满足互通互联、集成共享的需求，投标产品需通过IHE中国DR设备系统专项测试标准所要求的3个集成模块下的4个功能角色的测试（需提供中国医学装备协会出具的相关证书）。 6.13远程预警：服务器全天候实时监控已联网的设备的使用状态，对设备的潜在故障做出预警。 6.14远程维修：设备故障实时诊断，减少设备停机时间。 7高级功能 ▲7.1具备虚拟滤线栅功能，软件（非物理滤线栅）实现（需提供第三方出具的相关证明） ▲7.2具备原厂双能骨密度测量功能（需提供第三方出具的相关证明） 7.3具备专业级尘肺检查协议，为尘肺病诊断及鉴定提供有效依据 | 8 | 274000 | 2192000 | 以官方发布质保期为准 |
| （二）台式彩超招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 彩超 | 1.2 设备用途 全身检查，包括腹部、产科、妇科、心脏、浅表组织与小器官、泌尿、血管、儿科等。 1.3 品牌、型号 投标人注明品牌、型号： 二 技术参数及要求 2.1 高分辨率液晶显示器 ≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠； ★2.2 操作面板具备防眩光彩色触摸屏 ≥15.6英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度； 2.3 触摸屏支持手势控制具备，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 2.4 控制面板全空间悬浮式调节具备，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 2.5 数字化全程动态聚焦具备，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点或聚焦带显示），提供佐证材料并注明页码。 2.6 组织多普勒 包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等 2.7 PW取样容积宽度 1-16mm 2.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 具备 2.9 解剖M型技术 ≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 2.10 曲线解剖M型技术 具备 2.11 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 具备 2.12 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键 具备，可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 2.13 斑点噪声抑制（eSRI） ≧7档可调节 2.14 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 具备 2.15 内置无线网卡，超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息。 具备，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内，要求为同品牌系统（提供医疗器械注册证并注明页码） ★2.16 造影成像技术及造影定量分析功能 具备，可支持多种探头包括凸阵探头、线阵探头，腔内探头，相控阵探头、容积探头；造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析； 2.17 应变式弹性成像技术 具备，支持线阵探头、腔内探头、容积探头，提供佐证材料； 2.18 TDI组织多普勒成像 具备TVI/TEI/TVM/TVD四种成像模式，提供佐证材料并注明页码 2.19 常规测量软件包 具备 2.20 半自动面积及径线测量自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/径2、径2/径1 等测量结果 具备 2.21 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 2.22 妇科测量软件包 支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。 2.23 专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析 具备 2.24 产科测量软件包 自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 2.25 自动NT测量 具备 2.26 心脏测量软件包 心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 2.27 腹部测量软件包 支持膀胱自动测量 ▲2.28 自动肝肾比测量 具备，一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 2.29 小器官测量软件包，包含乳腺测量包 具备 2.30 血管测量软件包： 具备，IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。 2.31 支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 具备 ▲2.32 小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型 具备 2.33 硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 具备 2.34 多种导出图像格式 具备，动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 2.35 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 具备 2.36 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 具备 2.37 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 具备 2.38 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 具备 2.39 主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 具备 2.40 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 2.41 支持单晶体探头 ≥2种 2.42 电子线阵探头阵元数 ≥192 2.43 成像速度 相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒 2.44 增益调节 B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 2.45 显示深度 ≥38cm 2.46 伪彩图谱 ≥8种 2.47 最大帧率 ≥600 帧/秒 2.48 动态范围 ≥240，可视可调 2.49 内置一体化超声工作站： 数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 2.50 内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 具备 2.51 内置USB接口 ≥6 2.52 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调 具备 2.53 显示模式 脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 2.54 最大测量速度 ≥7.2m/s（连续多普勒速度： ≥35m/s） 2.55 最低测量速度 ≤13.1cm/s 2.56 偏转角度 ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 ▲2.57 取样宽度及位置范围 0.5-30mm 2.58 零位移动 8级 2.59 取样框偏转 ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 2.60 最大帧率 ≥220 帧/秒 2.61 腹部凸阵探头1把 频率2.0-5.5MHz。 2.62 线阵探头1把 频率3.0-13.0MHz。 2.63 单晶心脏相控阵探头1把 频率1.5-4.5MHz。 2.64 腔内探头1把 频率3-11MHz，扫描角度≥190°。 3 配置要求 3.1 主机 1台 3.2 腹部凸阵探头 1个 3.3 线阵探头 1个 3.4 单晶心脏相控阵探头 1个 3.5 配备配套电脑、打印机 各1套。投标人注明电脑基本配置参数、打印机品牌、型号 3.6 开放端口，负责接入医院信息系统投标人承担接口费。 | 4 | 457000 | 1828000 | 以官方发布质保期为准 |
| （三）便携彩超招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 便携彩超 | 一、系统技术规格及概述： 1．系统通用功能 1.1≥13英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170° ★1.2主机内置相同大小探头接口2个 1.3整机重量≤4kg（含电池） 2.二维灰阶模式 2.1组织谐波成像 2.2组织特异性成像 2.3多角度空间复合成像技术，≥3档可调 2.4斑点噪声抑制成像，≥7档可调 ▲2.5TGC≥8段、LGC≥8段 3.M型成像模式 3.1彩色M型 3.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.1高分辨率血流成像 4.2双实时同屏对比显示 4.3自动调节取样框的角度及位置 4.4取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节 5.1脉冲多普勒、连续多普勒 5.2自动计算心动周期 6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等） 7.穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增 强超声图像中针体显示，具有双屏实时 对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 ★7.1造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头 8.超声教学助手 二、测量分析和报告 1.常规测量软件包 ▲2.血管内中膜自动测量 3.可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 三、电影回放及原始数据处理 1.1电影回放 1.2所有模式下支持手动、自动回放 1.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影 1.4支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 1.5原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 四、信息管理与存储 1.≥250G SSD固态硬盘 2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 3.动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 4.通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备 5.通过扫描二维码实现图像分享 6.支持隐藏病人信息 五、连通性 ▲1.主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口 2.DICOM3.0系统 3.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架 六、配置 1.主机1台 2.凸阵探头1把，频率范围：1.5-6.0MHz 3.线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz | 1 | 223000 | 223000 | 以官方发布质保期为准 |
| （四）网络心电图机招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 网络心电图机 | 1.采集方式：12导联同步采集； ▲2.输入阻抗：≥120MΩ 10Hz，要求提供检测报告证明； 3.共模抑制比：≥100dB； ▲4.频响范围：0.05-350Hz，要求提供检测报告证明； 5.定标电压：1mV±1%； ▲6.耐极化电压：≧±950mV，要求提供检测报告证明； 7.灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%； 8.走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%； 9.显示屏：≧10寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率支持 1280x800像素； 10.心电导联线与主机采用有线方式连接； ▲11.支持本机打印热敏纸报告功能，热敏纸规格210mm卷纸，便于无网状态下的单机运行； 12.数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘； ▲13.至少具备运行、充电、状态、传输四个指示灯，方便医护人员实时掌握设备运行状态，提供真实图片证明； 14.设备主机上具备隐藏式把手，方便医护人员便携移动； 15.设备端口：至少具备1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；1个SD卡插槽（可存储数据）；1个LAN网络接口；至少预留1个HDMI专用接口； ▲16.具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。提供界面截图； ▲17.支持下载心电图报告，并本机热敏打印。提供界面截图； ▲18.具备转胸痛功能，经心电图检查后，如诊断为胸痛患者，可在心电检查设备直接对患者“转胸痛”，患者进入胸痛系统，建立胸痛档案。提供界面截图； ▲19.主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。提供真实图片证明； ▲20.具备导联脱落功能，可提示导联脱落；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； ▲21.具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； ▲22.数据传输：数据可通过无线（WiFi、4G）和有线两种方式完成数据上传；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； ▲23.数据接口：数据可通过无线或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； ▲24.具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； 25.新增设备可无缝对接，数据互联互通，所有涉及接口开发、调试、适配及后期系统兼容升级的相关费用均有中标供货商全额承担，招标人不另行支付任何相关费用。我院现有的心电网络系统，所产生的接口费用由供应商自行承担。 | 26 | 26500 | 689000 | 以官方发布质保期为准 |

# 三标段

| 第三标段：消毒供应中心设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）压力蒸汽灭菌器招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 压力蒸汽灭菌器 | 1.容积： ≥1500L 2.主体结构： 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗。 3.焊接工艺： 全自动焊接，保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 4.材质： 内壳夹层全部采用304不锈钢 5.设计压力： -0.1/0.3Mpa 6.设计温度：≥ 144℃ 7.进气口数量： 多点进汽，进汽口数量≥3个 8.门动力方式： 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 9.门安全联锁： 为了保障安全，设备具备压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 10.双门互锁： 为保障操作人员安全，不可以同时进行前后门操作 11.管路材质： 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 12.泵： 真空泵 ▲13.阀： 品牌气动阀。品牌电磁阀，稳定可靠。 ▲14.压变： 品牌压变。 ▲15.控制系统 为了保证设备控制安全稳定，设备需配备国际知名品牌的PLC作为中央控制器，并提供佐证。 16.程序种类及数量 程序数量：≥30套 17.程序运行时间 标准循环:≤60分钟。 18.保护系统： （1）超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理 （2）门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理 ▲19.设备维护：制造商具备对设备的温度、压力等进行校准的能力，并提供相应资质复印件或相应证明材料 20.资质 品牌方需具备压力容器制造许可证且非委托第三方企业生产。 21.使用年限：≥10年/20000次灭菌循环 22.配蒸汽发生器 | 2 | 305000 | 610000 | 1年 |
| （二）软式内镜全自动清洗消毒机招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 软式内镜全自动清洗消毒机 | 1.消毒剂储存箱容量≥15L，适酶储存箱容量≥2.5L，酒精储存箱容量≥1L； ▲2.测漏压力传感器：采用进口压力传感器；电磁阀采用进口电磁阀；软镜内通道循环泵采用进口产品；消毒剂加热温控器采用进口产品； 3.排水装置采用进口排水泵强制排水； 4.清洗液、酒精计量装置计量精度≤5%； 5.每次处理镜子数量：2 条（双仓）； 6.全程清洗消毒时间：戊二醛：18-20分钟、邻苯二甲醛：13-15 分钟、过氧乙酸：13-15 分钟； 7.自身消毒功能不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒； 8.设备具有加强消毒功能可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜； 9.标配空气干燥功能、酒精干燥功能、消毒剂自动取样功能、消毒剂添加排放、具有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警等功能； 10.内镜内腔清洗接头可提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头，并提供接头图样； 11.100%清洗消毒设有底部和顶部两级喷淋装置； 12.消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统； 13.消毒剂添加排放设备自动对消毒液进行添加和排放； 14.全封闭消毒洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康； 15.消毒次数记录每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； 16.过程数据打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； 17.中文触摸屏显示采用≥5 寸彩色触摸屏显示系统； 18.显示屏显示内容、显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称、阶段计时和过程剩余时间并提供运行界面实物照片； ▲19.管理员权限设置产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作，并提供管理员操作界面照片文件； 20.自动门自动门，避免手动开机盖后再拿取消毒完毕的内镜时而产生二次感染； 21.玻璃门采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； 22.门脚踏开关设有门脚踏开关； ▲23.消毒效果检测报告分别提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、酸化水、过氧乙酸）的消毒效果检测报告； 24.使用年限≧8年 | 1 | 156000 | 156000 | 1年 |
| （三）快速全自动清洗消毒机招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 快速全自动清洗消毒机 | 1、该设备主要用于对医院手术器械、器具、玻璃器皿、麻醉器具及塑料制品等的清洗、消毒干燥。 2、容积：≥520L 3、材质≥1.2mm 厚 316L 及以上不锈钢镜面板，清洗架采用 316L 材质。 4、开门方式 自动下开门，通道类型：双门通道型、双门可实现互锁，应具有关门遇障碍可自动返回功能。 5、应采用双层厚度：≥12mm 镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热，清洗舱具有保温措施。 6、门采用主动压紧方式（气缸压紧）或电动推杆方式，门厚度≥20mm。 ▲7、应采用快速预热水箱设计，双水箱设计。 8、干燥系统应采用双风机供风，双级加热系统。 9、配备核心配件循环泵、气动阀、计量泵。 10、循环泵应采用不锈钢泵体，流量≥800L/分钟。 11、主要控制阀门应采用气动阀，口径 2 寸，气动阀数量≥6 个。 12、空气过滤器为 H13 级，效率≥99%，过滤精度≤0.5um。 13、控制方式：PLC 控制清洗消毒全过程，中文触摸屏显示及操作，彩色触摸屏≥5 寸，具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 14、流程控制 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 15、记录方式可自动打印过程曲线、并记录 A0 值。 16、具有安全保护功能、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置。 17、具有预置程序≥8 套，自定义程序≥20 套，用户可根据需要进行程序编辑。 ▲18、运行时间：≤35 分钟，加热方式：蒸汽加热。 19、水耗量：≤25L/步。 20、最大装载量：≥18 个（480*250*50mm）标准器械托盘。 21、使用年限：≥10 年/15000 次循环。 22、标准配置 主机 1 台、4 层器械清洗架 1 个；搬运车 2 个；标准器械托盘12 个； 23、清洗架与本包多舱清洗消毒器可通用。 ▲24、投标产品型号应具有消毒效果检测报告。 | 1 | 278000 | 278000 | 1年 |
| （四）减压沸腾清洗机招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 减压沸腾清洗机 | 1 腔体容积：≥150L 2 腔体材质;304以上不锈钢 3 开门方式;对开门 3 功能要求;能够清洗并消毒常规手术器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机，各种导管等 4 清洗原理;通过抽真空使清洗槽内的空气压力介于 5KPa～101.3KPa之间，清洗液在负压环境下产生突沸和剧烈汽化效应，从而清洗器械的内外表面，清洗过程中清洗液温度低于摄氏45℃ 5 装载方式要求;清洗各种器械均不需专用层架，仅需把器械拆卸后放入篮筐内再放入腔体内即可（机器内无超声装置、腔体内无灌流清洗）；提供腔体照片和原厂技术白皮书 6 加热系统;蒸汽加热 7 消毒程序：A0值≥3000 8 处理量要求;常规器械;≥8个DIN器械篮筐，材质为304不锈钢；腔镜器械：≥8套 9 清洗程序至少包括预洗、酶洗、漂洗、脱水等步骤，且清洗过程可由用户自定义 10 干燥功能;具备两种及以上干燥方法相结合的干燥技术 11 双侧带显示屏;≥7寸，中文界面 12 操作系统显示功能;包括定时功能、温度控制功能、阀动作显示功能、测定值显示功能、门状态显示功能、异常显示功能、运行程序记录功能、图表显示功能等 13安全装置;≥六种，包括漏电断路装置、泵过载保护装置、腔体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置等控制系统应具有故障自动检测和报警功能，故障能直接显示 14 打印要求;记录清洗过程主要参数及曲线、并记录 A0 值 15 真空泵要求;无油真空泵（提供相关真空泵部件清单及原理图） 16 酶液等耗材开放，用户可自主更换耗材品牌及设置水/液配合比例等参数 17 具备双水源（软水和纯水） 18 使用寿命;≥10年（提供佐证资料） 19 其他要求 ▲20.维保期内每年提供CMA认证整机检测报告及设备定期保养 | 1 | 323500 | 323500 | 1年 |
| （五）超声波清洗机招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 超声波清洗机 | 1、用于医院供应室、手术室、实验室等各类医疗器械、试验用器具的清洗 设备。 2、清洗舱容积： ≥80L，材质为 2.0mm 厚 304 不锈钢板材模具冲压成型，无 焊接点。 3、开门方式：必须具备自动升降门、篮筐可随门一起升降。门障碍保护功 能。 4、核心配件：排水泵、进水电磁阀接受进口品牌。 5、单频电源：40kHz，扫频功能，功率可调。 6、控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC 宽电压范围；独立的电源滤 波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 7、界面显示：128*64 点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符； 具有报警信息显示功能。 8、温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 9、安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设 备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源；加热管防干烧保护。 10、清洗温度：30～80℃可调。 11、超声功率：单频≥40kHz，最大功率：≤12kVA。 12、舱体尺寸：≥590*410*300 （长宽高）；；外形尺寸：≤850*700*830（长宽高） 13、资质要求：专业生产清洗消毒灭菌设备厂家，提供产品一类备案凭证、 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001/13485 质量管理体系认证等相关证书。 14、售后服务：省内有售后服务机构，有专职维护保养人员，定期巡检。 15、使用年限 ≧8年 | 1 | 89500 | 89500 | 1年 |
| （六）消毒供应中心检包清洗设备招标参数 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| 全自动切割封口一体机 | 1 功能 自动进行热封，可实现切割、热封和切封组合三种工作模式； 2 触摸屏 7寸彩色触摸屏，中英文界面、升温快、控温精度高±1%； 3 封口速度 10±0.5m/min 4 封纹宽度 12mm 5 封口留边 0～35mm可调控温误差：≤1% 6 切割长度 ≥50mm 7 最大切割宽度 ≤450mm可多卷同时切割封口 8 打印方式 针式 9 外壳材质 304不锈钢 10 工作温度 60～220℃任意设置 11 封口压力 85N±30N | 1 | 159000 | 159000 | 1年 |
| 清洗工作台 | 1 材质 201不锈钢 2配置 底部疏列式搁板，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2 3 尺寸 受场地限制≤1800×1100×800 | 1 |  |  |  |
| 检包工作台 | 1 材质 1.：台面201不锈钢，其余201不锈钢 2 配置 LED灯×1，5孔插座×2，开关×1，平面搁板×2，开放储物盒×12，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2 3 尺寸 受场地限制≤2000×1100×1450 | 1 |  |  |  |
| 放大镜 | 1 放大倍数 5倍 2 光源 自带光源 | 1 |  |  |  |
| 双头台式洗眼器 | 1 公称压力 1.0Mpa。 2 工作压力 0.2～0.4Mpa。 3 洗眼流量 ≥11.4L/min。 | 1 |  |  |  |
| 移动平板货架 | 1 材质 201不锈钢 2 结构 平板隔板，三面围挡 3 配置 搁板×4，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2 4 尺寸 受场地限制≤800×600×1800 | 1 |  |  |  |
| 多功能台 | 1 材质 201不锈钢 2 配置 4寸万向轮(含刹)×4，纸塑袋框×1，纸袋切割机×1，篮筐×1，五孔插座×2，网线接口×1 3 尺寸 受场地限制≤1100×691×1623 | 1 |  |  |  |
| 快速生物阅读器 | 1 输入电源 AC:100-240V,50/60Hz,0.5-0.25A 2 输出电源 DC:12V，1.5A 3 培养时间 ≤1小时，阳性报警最快15min，1小时内确定阴性 4 培养孔数 10个，1-5孔培养压力蒸汽灭菌极速生物指示剂；6-10孔培养等离子极速生物指示剂 5 屏幕尺寸 ≥6英寸 6 屏幕分辨率 800×480 TFT 256万色 7 防尘罩 与机身一体，棕色，磨砂处理，减少外界光源影响 8 打印功能 标配打印机，培养结果自动打印 9 追溯性 可接入追溯系统 10 自动保存记录 是，可自动存储培养记录10000条，存储内存不足时报警提示 11 培养温度 58±1℃ 12 环境温度 5-40℃ | 1 |  |  |  |

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）        标段

投 标 文 件

项目编号：

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或授权委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

目    录

格式自拟

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购代理机构名称）：

根据你方  （项目名称）  标段 的编号为     招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交“投标文件构成”要求的全部文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物投标报价为：大写：               （小写：  ） 。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体合同履行期限及供货期承诺如下：       。

3.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

5.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

6.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

7.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

8.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9.投标有效期：投标截止之日后90天（日历天）。

10.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分标段给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称：                                 （加盖公章）

法定代表人或授权委托代理人：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年      月      日

请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

(二)投标函附录

| 序号 | 名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 质量标准 |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |
| ...... | ...... |  |  |

供应商：                              （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：       （签字或盖章）

日   期：        年     月     日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：                                 .

单位性质：                                   .

地址：                                       .

成立时间：           年          月         日

经营期限：                                  .

姓名：      性别：       年龄：     职务：       _系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖单位公章

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

三、授权委托书

本人        （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        标段（项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件加盖单位公章

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：                                .

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：                                .

年     月     日

投标人基本情况（加盖投标人公章和有效签署）

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等（如有）。

四、开标一览表

项目名称：  标段

项目编号：

开标时间：    年    月    日     时（北京时间）

| 供应商名称 | 投标报价 （元） | 合同履行期限 | 质量标准 | 服务承诺及优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （有，见标书/无） |

注：1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。格式仅供参考，以政采云平台格式为准。

2.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

3、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

4、投标单价及总价的报价方式为货物送交合同指定的最终交货地点，含安装费等在内的综合价。

供应商：                              （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：            （签字）

日   期：        年     月     日

（一）报价明细表

项目名称：标段

项目编号：

单位：元人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  | ￥： |

投标人：         （盖章）

法定代表人和授权委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

## （二）技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 招标文件采购需求参数 | 投标单位所提供产品参数 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

后附：招标文件采购需求和评标办法技术部分技术响应情况评审标准要求提供的证明材料。

特别说明：供应商编制投标文件时请按评审标准“技术标响应情况”要求点对点提供证明材料，并按先后顺序标明序号（例：1、***项或★项证明材料），因标注不清楚或未做标注将可能导致评标委员会未能赋分。

五、项目核心团队成员

项目核心团队成员组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 学历 | 年龄 | 从业年限 | 从事过的类似活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

后附：企业营业执照等供应商认为有必要提供的证明材料复印件盖公章

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 承担的工作 |  |
| 完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

后附：提供中标通知书或合同协议书或其他相关证明材料复印件加盖单位公章。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况

格式自拟

（四）资格条件承诺函

格式自拟

- （五）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效承诺

（格式自拟）

七、其他材料

1.信誉良好承诺书（格式自拟）

2.优惠条件及服务承诺（如有）

3.服务承诺（格式自拟）

- 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺

（格式自拟）

5.招标文件中要求提交的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料

八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020） 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员    人,营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员    人,营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46 号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采 购法》 、 《中华人民共和国中小企业促进法》 等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企 业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业 存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二） 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三） 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人 民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不 享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中， 联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预 留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小 企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二） 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三） 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四） 框架协议采购项目；

（五） 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控 股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》 （附 1） ，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》 之 外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以 及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》 。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》 。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》 等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国公务员法》 、 《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任； 涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号同时废止。

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

(财库〔2014〕 68 号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高级法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、 自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局） ，新疆生产建设兵团 财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》 和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业） ，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业； 营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六） 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入245万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业 收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业； 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三） 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四） 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营 业收入500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五） 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为 微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》 修订情况 和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布 的《中小企业标准暂行规定》 同时废止。

国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

技术部分

技术文件（暗标）制作要求：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

仅供参考，具体以政采云平台要求为准