招 标 文 件

项目名称：富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目——相关设备设施及配套系统采购项目

项目编号：XJHRXFYXJK-2026-01

采 购 人： 富蕴县疾病预防控制中心(卫生监督所）（盖章）

联 系 人：李先生

联系电话：0906-8722313

地    址：富蕴县

采购代理：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司（盖章）

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路鸿瑞豪庭四号楼908

联 系 人：陈女士

联系电话：18016878872

目  录

第一章 招标公告	- 2 -

第二章 投标须知	- 5 -

第三章 评标办法	- 35 -

一  总  则	- 35 -

二  投标文件初审	- 36 -

三  投标文件的澄清和补正	- 38 -

四 比较与评价	- 39 -

五 评分标准	- 40 -

第四章 招标内容及技术要求	- 44 -

第五章 合同条款及格式...................	..- 82-

第六章 投标书格式	- 83 -

附件一、投标书	- 84 -

附件二、法定代表人资格证明书	- 86 -

附件三、法定代表人授权委托书	- 87 -

附件四、关于招标文件的声明函	- 88 -

附件五、诚信投标承诺书	- 89 -

附件六、供应商反商业贿赂承诺书	- 90 -

附件七、中小企业声明函（货物）	- 91 -

附件八、开标一览表	- 92 -

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表	- 92 -

附件十、技术规格偏离表	- 94 -

附件十一、商务条款偏离表	- 95 -

附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表	- 96 -

附件十三、招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他文件............  -80-

附表：退保证金的函....................................................... -81-

# 第一章 招标公告

项目概况 富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目——相关设备设施及配套系统采购项目的潜在投标人应在供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2026年06月02日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHRXFYXJK-2026-01

项目名称：富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目——相关设备设施及配套系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）:3633300.00

最高限价（元）：2600000.00

采购需求：采购医疗设备一批

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

合同履约期限：自合同签订之日起按甲方通知30日内完成供货（具体以实际签订合同为准）

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

- 3.本项目的特定资格要求：

根据《医疗器械监督管理条例》，投标人应满足以下条件：投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明；投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经销商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，本项无需提供；投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明；投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证。根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

- 三、获取采购文件

时间：2026年05月09日至2026年05月15日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取竞招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月02日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2026年06月02日11:00（北京时间）

地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：富蕴县疾病预防控制中心(卫生监督所）

地 址：富蕴县

联系方式：0906-8722313

2.采购代理机构信息

名 称：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路鸿瑞豪庭四号楼908

联系方式：18016878872

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电 话：18016878872

# 第二章 投标须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目——相关设备设施及配套系统采购项目 项目编号：XJHRXFYXJK-2026-01 采购内容：详见第四章招标内容及技术要求 |
| 2 | 采购人信息 | 采 购 人：富蕴县疾病预防控制中心(卫生监督所） 联 系 人：李先生 联系电话：0906-8722313 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路鸿瑞豪庭四号楼908 联 系 人：陈女士 联系电话：18016878872 |
| 4 | 配送地点 | 富蕴县疾病预防控制中心(卫生监督所）指定地点。 |
| 5 | 供货期 | 自合同签订之日起按甲方通知30日内完成供货（具体以实际签订合同为准） |
| 6 | 付款方式 | 合同签订后甲方支付给乙方合同总价款30%的设备款，乙方向甲方支付合同总价款 6%的履约保证金（以银行保函形式，保期不低于2年），产品到货安装验收合格且正常运转之后支付70%的设备款。 |
| 7 | 质保期 | 质保期贰年 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 投标人资格条件及其他要求 | 1、合格有效的法人或者非法人组织营业执照； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供健全的财务会计制度，由具备资质的中介机构出具的2024或2025年度财务审计报告或由基本户开户行出具的银行资信证明，成立不满一年企业提供完整的财务报表或由基本户开户行出具的银行资信证明）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月任意一个月的缴纳税收和社保的相关证明材料）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、根据《医疗器械监督管理条例》，投标人应满足以下条件：投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明；投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经销商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，本项无需提供；投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明；投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证。 根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 7、法人授权委托书或法定代表人证明文件； 8、未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”其中之一， 未被列入“ 中国政府采购网” 中的“ 政府采购严重违法失信行为记录名单” ，否则将被拒绝参与本次政府采购活动； 9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 10、本项目不允许联合体投标。 |
| 10 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 14 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收款账户信息如下： 账户名：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：乌鲁木齐银行股份有限公司东方支行 账 号：0000020080110079596717 行 号：313881000512 |
| 15 | 采购内容 | 详见第四章招标内容及技术要求 |
| 16 | 核心产品 | 全自动游离二氧化硅前处理工作站。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格:评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金：50000.00元(大写：伍万元整） 注：采用保函形式递交保证金的，供应商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政采云平台。 采用保函形式递交保证金的： （1）根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函。 电子保函按照“一包段一保函”的原则，办理电子保函必须在投标截止时 间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造 成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；开标前，投保人必须下载加密 保单作为保证金缴纳凭证放入投标文件中； （2）电子保函操作流程：登录政采云平台→点击右上角[金融服务]进入 详情页→点击页面上方[保险/保函]，根据实际情况申请办理即可。供应 商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政 采云平台。 友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投 标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金 在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！ 账户名：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：乌鲁木齐银行股份有限公司东方支行 账 号：0000020080110079596717 行 号：313881000512 备注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 21 | 投标文件的上传 | 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 22 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2026年06月02日11:00（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 评标委员会构成：5人 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐1名中标候选人。 |
| 26 | 中标人公示媒介 | 新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 27 | 招标文件领取 | 时间：2026年05月09日至2026年05月15日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23：59（北京时间） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 28 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十一群”群的钉钉群号：44303812（如已加入1-20群，无需重复加入，二十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 29 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 30 | 中小微企业政策文件说明 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 、 |  | 本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 31 | 项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 32 | 注： 1、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 2、招标投标文件中的报价为一次报价。 3、本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。所有产品尺寸允许偏离±5-10%。 4、招标文件相关技术条款引用标准如有版本更新，以最新版本为准。 |  |
| 备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |  |
| 领中标通知书之前，请先缴纳中标服务费 缴费账户 单位名称：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司 开 户 行：乌鲁木齐银行股份有限公司东方支行 账 号：0000020080110079596717 行 号：313881000512 邮 箱：3958774434@qq.com 联系电话：18016878872 |  |  |

二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章招标内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：1个标项。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  招标内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章：投标书格式

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少3日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足3日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

附件一、投标书

附件二、法定代表人资格证明书

附件三、法定代表人授权委托书

附件四、关于招标文件的声明函

附件五、诚信投标承诺书

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

附件七、中小企业声明函（货物）附件（如需）

附件八、开标一览表附件

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件十、技术规格偏离表

附件十一、商务条款偏离表

附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表

附件十三、招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他文件

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

（1）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本招标文件附件：投标书格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件附件：投标书格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3招标报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.4投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，每包不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和附件：“投标书格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

29.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《投标人须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）招标人或代理机构对投标人进行资格查验；合格投标人不足3家的，不得评标。

（6）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3投标供应商资格审查”），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（8）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（9）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《投标人须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字、盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

43．履约保证金

无

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                   法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                       联系电话：

被投诉人：                 法定代表人：

地址：                         电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本   份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 第三章 评标办法

一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应招标小组要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、招标组织机构的组成

2.1招标小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家组成，招标小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由招标小组确认，并接受其领导。

2.3招标小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、招标小组职责

3.1审查招标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对招标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐成交候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、招标小组义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复招标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由招标小组对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作废标处理；

5.2对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐成交候选人

5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 合格有效的营业执照； |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供健全的财务会计制度，由具备资质的中介机构出具的2024或2025年度财务审计报告或由基本户开户行出具的银行资信证明，成立不满一年企业提供完整的财务报表或由基本户开户行出具的银行资信证明）； |
|  | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； |
|  | 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月任意一个月缴纳税收和社保的相关证明材料）； |
|  | 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）； |
|  | 6 | 法人授权委托书或法定代表人证明文件； |
|  | 7 | 投标保证金交纳凭证； |
|  | 8 | - 根据《医疗器械监督管理条例》，投标人应满足以下条件：投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明；投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经销商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，本项无需提供；投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明；投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证。 根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 |
|  | 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  | 10 | 本项目不允许联合体投标。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写,投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏，封皮是否标有“正本”字样，封皮中是否加盖公章、法人签章及被授权委托人签字； |
|  | 2 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |
|  | 3 | 投标代表授权书由法定代表人签署并加盖公章； |
|  | 4 | 投标文件按照规定在应由企业法人及法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章； |
|  | 5 | 投标文件针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价； |
|  | 6 | 投标文件载明的招标项目交货期限未超过招标文件规定的期限； |
|  | 7 | 投标文件载明的功能需求、验收标准和方法等符合招标文件的要求； |
|  | 8 | 投标人的报价未超过预算价或最高限价； |
|  | 9 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 10 | 无不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

五 评分标准

评分标准:

| 商务和技术部分（70分）（以下得分保留小数点后2位） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审细则 |
| 1 | 技术标响应情况（技术指标、参数）（44分） | 满足招标文件技术指标、参数要求的得44分，以此为基础，标▲项为本项目重要参数，投标人技术参数有一项负偏离减2分，减完为止；未标注▲的为一般参数，投标人技术参数有一项负偏离减0.5分，减完为止。 注：应提供由第三方出具的检测报告（检测报告或与技术文件一致的彩页证明）等支持文件以证明是否满足技术要求，未提供证明材料的，视为不满足相应要求。 |
| 2 | 运输、配送方案（6分） | 方案设计合理、人员配备及安排、进度计划及保证措施合理、安装调试程序、措施得当，培训方案到位的得6分，有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 注：供应商提供针对本项目的配送方案包括：安全管理制度、配送服务计划和措施；自然灾害、交通意外等情况下的应急预案；确保产品在供货周期内及时送达采购方，验收使用时间等内容承诺函。 |
| 3 | 售后服务（8分） | 提供服务方案内容包含：①售后服务方案；②遇到问题迅速响应及解决方案；③人员售后服务保障；④应急措施。 （1）方案包含上述四项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，符合本招标文件第五章中保修与售后服务规定内容，计划制定科学合理，条理逻辑清晰，可执行性强，得8分。 （2）方案中每缺少上述一项内容扣2分，最多扣8分； （3）针对上述任一项内容，供应商每出现一处缺陷或瑕疵的，扣1分，扣完为止；（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有服务条件下不可能实现的技术等上述任意一种情形） （4）未提供方案的，得0分。 |
| 4 | 质量保证措施（4 分） | 质量保障措施包括：①货物质量保证措施；②检验、试验质量保障措施；③包装、运输质量保障措施；④交货质量保障措施。 以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、 内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地 点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）（满分 4 分） |
| 5 | 零配件保障（4分） | 零配件保障包括：①需要更换设备的零配件情况；②备件情况； ③生产年限（如提供的备品备件生产时间早于设备生产时间， 视为无效零配件）； ④零配件质量承诺。 以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容 缺失、不符合采购需求等）（满分 4 分） |
| 6 | 业绩（4分） | 近三年内（2023年5月至投标截止日，业绩时间以合同签订日期中标通知书发出日期为准）每有一项同类业绩的得1分，最多得4分(须提供合同、中标通知书，否则不得分）。 |
| 投标报价（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价(30分) | 满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

备注:1、根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第87号令第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100。

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)联合体投标未提交联合体协议的；

(7)被暂停营业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

（11）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（13）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（14）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（15）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（7）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 招标内容及技术要求

采购需求

| 序号 | 采购物品名称 | 数量 | 单位 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 正置显微镜 | 2 | 台 |  | 1、放大倍数：40×-1000×。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4、观察筒：铰链式双目观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围47-78mm。具有铰链组360°旋转功能，眼点高度调节范围375-428mm。 ▲5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换照明亮度自动调整自动切换。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台。载物台面积≥230mm×150mm，片夹可同时夹持两块切片。平台行程≥78mm×54mm，精度0.1mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥30mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 ▲9、物镜： 无限远平场消色差物镜:4×/NA≥0.1/WD≥30mm， 10×/NA≥0.25/WD≥10.2mm，40×/NA≥0.65/WD≥1.5mm，100×/NA≥1.25/WD≥0.2mm。 10、照明系统：宽电压输入； LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围3000K-7000K；带亮度记忆功能；带节能模式。 11、机身自带充电接口。机身自带标准USB接口。 12、机身带搬运装置，带收纳装置，电源线、充电装置、工具、镜油等物品。 |
| - 2 | 微波消解仪 | 1 | 台 |  | 1、适用范围 用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。 2、技术指标 2.1 主机 2.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波输出功率≥2000W。 2.1.2 炉腔为316材质不锈钢谐振腔，体积≥60L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温。 2.1.3 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有一体化抗流槽结构。 2.1.4 具备机械和电子双重门锁，安全温度可设置。具备感应自动开门功能。 2.1.5 具有视频影像监控系统，主机配备彩色触摸屏及彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线。 2.1.6 灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能。 2.1.7 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。 2.2 温度、压力控制系统 2.2.1 全罐测温：采用非接触式中红外全罐测温技术，可对全部消解罐底部进行温度扫描，测温范围60-400℃，检测精度±0.1℃。 2.2.2 全罐控压：实时监控每个消解罐内压力变化，具备弹性泄压自密封技术。 2.2.3具备非接触式实时异常监控系统。 2.3 消解转子系统 ▲2.3.1外罐：采用宇航级复合纤维材料或者PEEK材料防爆外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗 2.3.2 内罐：容积≥65mL，内罐、内塞、盖子等应采用TFM或PFA材质，可泡酸清洗。 2.3.3 批次处理量≥40位。 2.4 软件系统 2.4.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量。 2.4.2 配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。 ▲2.4.3 ≥5个可置顶的实验方法，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准。 2.4.4 操作系统可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。 2.4.5 可通过电脑工作站控制，实时查看实验运行情况。可配置物联网功能模块，通过小程序控制实时状态，远程下载消解方法，可将数据同步至云端 2.4.6 软件终生免费升级 3、配置要求 3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1台。 3.2 非接触式中红外温度传感器2套。 3.3 实时异常监控系统1套。 3.4 全罐压力监控系统1套。 3.5 视频影像监控系统1套。 3.6 物联网软件及加密狗1套。 3.7 42位消解转子系统1套：包含PEEK材质外罐、TMF材质内罐、罐盖各40位。 3.8 辅助工具：专用工具包1套，内罐杯架2套。 |
| - 3 | 全自动尿碘检测装置 | 1 | 台 |  | 一、技术参数： 1、性能要求： 1.1可自动检测尿碘、水碘，也可以扩增盐碘检测。 1.2利用碘催化砷铈氧化还原反应，适用于碘实验室的碘含量分析，尿碘采用《砷铈催化分光光度法》符合（WS/T107.1-2016）。水碘检测采用《硫酸铈催化分光光度法》符合（GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 13碘化物）。 1.3试剂开放，可提供原厂试剂或使用第三方碘检测试剂，用户也可自行配备。 2、仪器性能参数 2.1全自动碘元素分析仪部分 2.1.1、检测项目范围广，除检测尿、水中的碘元素含量外，也可以可以扩增其他检测项目 2.1.2、检测范围：尿碘：0-1200μg/L；水碘：0-200μg/L； 2.1.3、线性：满足相关系数（r）≥0.9996； 2.1.4、灵敏度：最小响应值应≤1μg/L 的碘含量； 2.1.5、重复性：重复测量结果变异系数（CV）≤3%； 2.1.6、准确度：测定国家碘标准物质，测定值需在其允许范围内； 2.1.7、分析方法：终点法、速率法、两点法等； 2.1.8、采用一体式箱式设计，整个检测过程自动完成。 ▲2.1.9、样本位：≥100个样本位； 2.1.10、进样方式：采用自动转盘式旋转臂进样 2.1.11、样本针：具有感应液面、跟踪样品量、防撞保护及自动清洗等功能，能实时反馈试剂余量； 2.1.12、检测速度：样本消解后检测速度≥100个/小时； 2.1.13、试剂盘：≥30个试剂位，具有冷藏功能； 2.1.14、试剂量：2-300微升； 2.1.15、试剂针：具有感应液面、跟踪试剂量、防撞保护、自动清洗等功能，能实时反馈试剂余量； 2.1.16、反应盘温度室温~50℃±0.1℃； 2.1.17、反应盘：≥120个比色杯； 2.1.18、反应液体积：150微升-400微升 2.1.19、检测波长：380~800nm，可根据用户需求添加不同波长的光源； 2.1.20、吸光度范围：0-5.0000A； 2.1.21、吸光度分辨率：0.0001A； 2.1.22、自动清洗站：采用六针八步清洗法； 2.1.23、分析软件：中文操作界面，软件自动控制仪器；内置调试软件，能自动校准加样针、试剂针位置； 2.1.24、数据处理：吸光度值和浓度（质量）可以取对数值，查看实时反应曲线，方法重复性计算，质量控制，同时内置数理统计功能； 2.1.25、样本稀释：对浓度超过线性范围的样本可选定相应的稀释倍数，重新测定； 2.1.26、运行平台：主流Windows系统，软件为原装全中文版； 2.1.27、配套尿碘试剂盒50人份，玻璃消解管100支。 |
| - 4 | 溶解性总固体TDS）测定仪 | 1 | 台 |  | （一）符合国家标准 1.1《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（溶解性总固体重量法）》（GB/T 5750.4-2023） （二）技术要求 2.1称量环境要求 2.1.1温度控制范围：15℃-30℃。温度控制精度：≤±0.2℃，分辨率：0.1℃，波动<0.2℃。 2.1.2相对湿度控制范围：35%RH-60%RH。相对湿度控制精度：≤±2%RH，分辨率0.1%RH，波动＜1.0%RH。 2.2天平称量要求 2.2.1量程：220g。分辨率：0.1mg。重复性：0.07mg。线性：0.2mg。 2.2.2具备天平防风罩，称样机构采用铝合金和高硼硅玻璃材料制成，防止静电。 2.3升降温环境要求 2.3.1加热器：不锈钢加热管。 2.3.2加热温度范围：RT-200℃。温度分辨率：0.1℃。温度波动：±1℃。 2.3.3降温系统：循环冷却水降温。 2.3.4降温温度范围：10-50℃，可调至指定温度。降温速度：≤30min。 2.4样品处理要求 2.4.1可同时恒重≥10个150ml蒸发皿及样品。 2.4.2每个样品转运及称量时间≤20s。 2.4.3烘干、水浴一体化设计。水浴部分可自动升温至设定温度，可自动加水及排水。 2.5软件功能 2.5.1系统具有温度、湿度称量环境的实时监控功能。 2.5.2系统软件能自动记录称重开始时间、称重结束时间、环境参数、异常存储和报警信息等。 2.5.3系统软件界面能显示包括：检测、数据、设置，恒温恒湿单元，鼓风干燥单元，水浴单元，降温干燥单元的数据信息及报警信息等。 2.5.4系统软件数据表可导出。 （三）仪器配置清单 3.1恒温恒湿、鼓风干燥、水浴一体式箱体 1套 3.2机械输送装置 1套 3.3万分之一天平 1 套 3.4 10工位样品盘 1套 3.5温、湿度传感器 1套 3.6循环冷水机组 1套 3.7独立的PC 1套 3.8数据处理软件 1套 |
| - 5 | 全自动玻璃器皿清洗机 | 1 | 台 |  | 1、洗瓶机 1.1、技术参数要求 1.1.1. 仪器结构 1.1.1.1 外壳材质，304不锈钢，内腔材质，316不锈钢，配置双层钢化玻璃可视窗； 1.1.1.2有效清洗容积≥220L，可放置双层篮架，可一次性清洗≥800个进样小瓶。可放置单层注射式试管清洗篮架，可一次性清洗≥180个15～100ml的试管、容量瓶； 1.1.2. 控制系统 1.1.2.1采用微电脑芯片控制技术，可升级控制程式。≥8寸触摸屏，内置多种清洗程序，包括快速、标准等≥30个标准程序及≥100个用户自定义程序，有独立的温度监测系统，清洗温度最高为93℃,烘干气体控制温度≤120℃； 1.1.2.2具备双清洗剂分配泵， 内置≥2个蠕动泵，；内置纯水增压泵，单次耗水量≤13L/次； 1.1.2.3 电源220V，50hz，总功率≤9KW，加热功率≤4KW，烘干功率≤2.5KW。 1.1.3. 循环系统 1.1.3.1具备水循环量冲刷功能，每分钟≥500升，双循环泵功率≥2000W，采用喷淋球设计； 1.1.3.2具备溢水保护功能； 1.1.4.安全保护系统 1.1.4.1具备自吸合式电子安全门锁装置； 1.1.4.2具备水加热、水泵工作等过温保护功能； 1.1.4.3具备清洗剂缺液提醒功能； 1.1.4.4具备水过滤系统。 1.1.5.操控系统： 1.1.5.1.清洗主机与电脑、手机、平板无线连接，可通过APP软件，实现洗瓶机局域网内的远程监控检测操作功能； 1.1.5.2.具备冲洗流量变频控制功能。 1.1.6.干燥系统 1.1.6.1具备智能烘干调节系统。 1.1.6.2烘干系统由空气加热器、大容积冷凝器、HEPA过滤器和风机组成。 1.1.7.清洗篮架 清洗篮架：采用注射式喷淋系统，喷针数量≥60。 |
| - 6 | 医用推车 | 4 | 台 |  | 不锈钢器械台 规格：590×425×850mm，不锈钢材质，板材厚度≥0.6mm。双层，带全不锈钢围栏，配静音脚轮，带刹车。 |
| - 7 | 电热恒温水浴锅 | 2 |  | 台 | 1、 液晶显示屏 2、容积（L） ≥30 3、额定功率（W） ≥1500 4、温度控制范围 室温-100（℃） 5、温度显示分辨力 0.1（℃） 6、温度波动 ±0.5℃ （℃） 7、温度均匀性 ±0.5℃ 8、加热方式 不锈钢管式加热 9、内胆尺寸约（mm） 长宽高 500*300*200 长宽高 665*365*280 10、定时范围（min/h） 1～9999或连续运行 11、双列六孔结构 |
| - 8 | 全自动游离二氧化硅前处理工作站 | 1 | 台 |  | - 一、用途： - 全自动游离二氧化硅前处理工作站用于测定工作场所粉尘中游离二氧化硅的含量。 - 二、技术参数： - 2.1全自动一体机，自动完成加焦磷酸，自动完成消解、降温、过滤、清洗等实验步骤，满足国标要求。 - 2.2具有加水后复温功能。 - 2.3具有全流程液体实时混匀功能，混匀速度可调。 - ▲2.4配备≥12个样本位，配备一体化圆盘式单层样品盘。 - 2.5配备≥12个过滤位。 - 2.6采用半球形试管式样品杯。 - 2.7采用双层腔式过滤漏斗，耐酸碱耐高温；漏斗处设有防溢装置 - 2.8采用真空管路抽取方式进行液体转移。 - 2.9可以自动添加焦磷酸至样品中。 - 2.10具有自动降温功能。 - 2.11自动控温加热，液体升温至245℃≤10min,保持在245℃-250℃≤15分钟。 - 2.12采用双感温控探头，直接插入消解液体中，实时监控液体温度，控温精度±0.1℃。 - 2.13采用沉孔式一体恒温加热模组，双通道消解同时进行。 - 2.14采用耐酸碱计量泵，加液精度<1%。 - ▲2.15采用快速双过滤系统，两个样品可同时负压过滤。滴液速度和负压大小两个均可调节。 - 2.16内置调试软件，自动校准加液精度。 - 2.17仪器自动使用0.1mol/L盐酸和高温纯化水冲洗样品杯和残渣，可根据需要选择清洗次数和清洗量。 - 2.18采用喷头喷淋清洗样品杯。 - 2.19具有排风装置，可自动对接排风管道，也可置于通风橱内使用。 - 2.20具有试剂液量消耗监控。 - 2.21内置触摸屏电脑，软件自动控制，直接编辑输入信息，无需人工干预。 - 2.22实验过程全流程可视，软件可直观显示当前实验状态和进度。 - 2.23安全性保护：仪器具有消解加热过温保护和漏电过流保护等。 - 2.24自动记录实验各环节过程参数，形成实验过程记录，并可支持数据打印、导出，数据储存量≥10000组。 - 2.25支持U盘升级，可远程升级。 - 三、配置要求 - 3.1全自动游离二氧化硅前处理工作站主机 1台 - 3.2 特制半球形试管式样品杯 16个 - 3.3 特制双层腔式过滤漏斗 16个 - 3.4 硅胶管 1套 - 3.5 废液桶 1个 - 3.6 试剂桶 1个 - 3.7 实验用水自动加热恒温装置 1套 - 3.8 系统控制软件 1套 - 3.9 慢性定量滤纸 1盒 |
| - 9 | 负压脱气装置 | 1 | 台 |  | - 脱气装置 - 1.1.能与实验室现有流动注射分析仪iFIA7连接。 - 1.2支持≥6通道同时脱气。 - 1.3脱气泵与通道为一体设计。 - 1.4.采用纳米级透气管路。 - 1.5具备地址编码器、RS485、RS232等多种设置及接口。 - 1.6配备标准线性电源，含独立开关。 - 1.7有上下双防腐功能的咬合装置 - 1.8配置超密耐腐蚀导流板两个。 - 1.9采用纳米级透气膜，透气面积比≥99.9%。 - 1.10采用无翻边管路接口，连接FEP管路。 - 1.11配有专用金属支架。 |
| - 10 | 电位滴定仪 | 1 | 台 |  | 1、设备用途： 用于检测食品、粮油、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、水质、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中酸价、过氧化值、脂肪酸、氯离子、COD、酸度等指标。 2、工作条件： 2.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz。 2.2 温度：操作环境10-35℃，标准温度为20℃±5℃。 3、功能参数： 3.1 一体化结构，整机防泼溅水，滴定平台具备液体引流设计。 3.2配备彩色触摸屏，安卓操作系统，模块化操作界面，多状态指示灯。 3.3 支持等量滴定、动态滴定、终点滴定等滴定模式，可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定等滴定类型。 3.4 mV测量范围：-2000.0mV～+2000.0mV，分辨率0.1mV，精度0.1mV±0.03% 3.5 pH测量范围：-20.000pH～+20.000pH，分辨率0.001pH ，精度0.003pH 3.6 温度测温范围：-5～120℃，测量精度：±0.1℃ 3.7 滴定管规格：10mL ，可选配5mL,25mL，滴定管的分辨率≤1/36000，滴定管补液时间≤20秒（100％充液速度），可允许最小添加体积设置：0.001mL，滴定管避光保护罩。 3.8 具备滴定试剂瓶密封盖。 3.9 无死体积旋转阀，耐腐PTFE管路。 3.10 具备自动配液功能，可设置加液体积、加液间隔、加液次数，进行液体配制。 3.11 可导出PDF和Excel等格式的详细和列表结果，支持无线A4打印和有线串口针式打印。 3.12 可进行多重自检功能，具备pH电极校准功能, 滴定管校准功能。 3.13 储存空间：≥4G，具备多级检索功能。 3.14接口类型：mv/pH测量电极接口、参比电极接口、PT1000温度电极接口、2个USB、RS232、电源接口等。 4、配置要求： 自动电位滴定仪主机 1台 滴定瓶固定架 1套 电极 2支 |
| - 11 | 酶底物法微生物自动计数仪 | 1 | 台 |  | 1、用于对培养后具备检测条件的51孔、84孔、97孔定量盘阳性孔的快速识别计数并生成对应孔数的MPN值，设备自带白光和6瓦特366nm波长紫外光源，配套酶底物法大肠菌群和菌落总数检测试剂用于检测水样。 2、检测速度：单光源检测时长≤4秒，双光源检测时长≤8秒。 3、可自动生成检测报告，报告含菌种的MPN值及对应检测光源下的图片。 4、定量盘在检测托架内的摆放方向不限制。 5、无需更换摆放托架，可兼容51孔、84孔、97孔定量盘。 6、可备注水样信息并自动生成于检测报告中。 7、可出具文字、表格、PDF软件等格式的检测报告。 8、可查询检测记录并批量导出。 9、可自定义报告模板。 10、具备紫外消毒模式。 11、具备识别结果校准模式。 12、准确性高：识别率≥99%。 13、具备接水盘。 14、具备稀释模式，可自动计算稀释前后的MPN值 |
| - 12 | 全自动氟分析仪 | 1 | 台 |  | 一、全自动氟分析仪采用离子选择电极技术。自动添加试剂，自动检测，结果自动存储、打印或导出。。 二、测试方法依据 《WS/T 89-2015尿中氟化物测定 离子选择电极法》 《GB/T 5750.5-2023生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 6氟化物》 《GB/T 21728-2008砖茶含氟量的检测方法》 三、仪器用途 用于尿、水、砖茶中氟化物的全自动测定分析。 四、仪器性能指标 ▲1.样品盘：一体化36孔位圆盘式独立样品盘。 2.进样方式：采用圆盘式进样方式。 3.试剂通道：≥3个独立的试剂通道，定量柱塞泵添加试剂。 4.磁力转子搅拌。 5.自动7点定标，配套定标液，无需手工绘制曲线，测量自动进行，全程自动化。 6. 仪器用途:可以检测尿氟，水氟和茶氟。 7. 准确度：测量标准物质，测量值在靶值允许范围内。 8.操作软件：实时监控测量进程，有故障自动提示，紧急停止功能。 9.具有自动清洗功能。 10.通讯方式：USB、RS485等。 11.具有断电保护功能。 12.分辨率：0.001 mg/L。 13.配套茶氟试剂盒，尿氟试剂盒，水氟试剂盒； 五、配置要求 1.全自动氟分析仪：1台。 2.工作站软件： 1套。 3.泵管： 1套。 4.磁力转子： 36个 5.数据处理系统：1套 6.制冷设备 ： 1套 |
| - 13 | 乙炔防爆柜 | 1 | 台 |  | 1.规格W900*D450*H1900mm（双瓶） 2.柜体材质：柜身使用单层 1.2mm鞍钢优质标准冷钢平板，底座使用双层2.0mm鞍钢优质标准冷钢平板。表面磷酸纯化耐腐蚀处理，静电无铅喷塑。 3.标配耐腐蚀镀锌花纹板，厚度2mm，宽度30cm以上。 4.双半圆形气瓶支架，表面磷酸纯化耐腐处理，静电无铅喷塑，整体厚度40mm，并可随着气瓶高度上下调整高度。 5.标配柜体除静电装置。 6.标配柜体泄爆阀：气瓶安全柜左右两侧均具有泄爆阀口，可作为气体管路导孔，接口为3/4’’(6分)也可链接气路管道,也可链接防爆绕性管，同时也可用于排气散热。 7.柜体标配可视窗。柜体装配上下联动锁具。柜门贴有警示标签，提示人员注意安全，远离火源，保障人员、环境安全。 8.柜体两侧的泄爆阀口可用于通气散热。 9.气瓶柜采用不锈钢铰链。 10.具备探测报警联动系统，设置报警参数后，在报警发生时，同时联动报警和排风，提醒人员紧急处理，排风同时打开将危险气体及时排出柜内。 11.风机反应时间≤1秒。 |
| - 14 | 超声波清洗器 | 3 | 台 |  | 1 技术要求 1.1 清洗舱 1.1.1 容积 ≥10L 1.1.2 材质 304不锈钢材质，拉伸模具成型 1.2 外罩 1.2.1 手动开关门，门板可挂于外置之上 1.2.2 ABS模具注塑成型 1.3 管路系统 1.3.1 前置排水阀，手动排水 1.4 超声系统 ▲1.4.1 变频电源 40/80/100KHZ，变频功能，功率可调 1.5 控制系统 1.5.1 多程序选择，设备设有就绪、单频、双频、多频清洗等多个程序 1.5.2 工业级单片机芯片。触摸按键操作，一键启动。具有故障自动检测功能。独立的电源控制模块。 1.5.3 数字式温度控制方式。 1.5.4具有超时保护功能：加热片干烧保护。 1.6 整体参数 1.6.1 运行时间0-60min可调 1.6.2 框尺寸 ≥280*200*130 1.6.3 外形尺寸 ≥420*400*330（宽深高） 1.6.4 舱体尺寸 ≥300*250*150 1.6.5 清洗温度30℃～80℃可调 1.6.6 加热方式： 电加热功率 ≥0.4kw 1.6.7 超声频率三频：40/80/100KHZ 1.6.8 超声功率 240W 1.6.9 耗水量 ≤10L |
| - 15 | 易制毒/易制爆柜子 | 2 | 台 |  | 一、产品认证和资质： 1、产品符合《GB 24820-2024 实验室家具通用技术条件》标准要求并通过第三方机构检测，检测报告盖CMA章； 2、符合《危险化学品安全管理条例》等规范要求； 二、产品外观及结构： 1、 柜体表面涂层：环氧树脂粉末静电喷涂处理； 1.1 按照《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验》要求，进行48h乙酸盐雾试验，按照GB/T 6461-2002 进行保护评级和外观评级，保护评级Rp≥10级，外观等级RA≥10级，性能评级Rp/RA≥10级； 1.2 按照《GB/T 9286-2021 色漆和清漆 划格试验》要求，进行涂层附着力划格测试，测试结果达到0级的要求； 1.3 按照《GB/T 1732-2020 漆膜耐冲击测定法》，进行涂层耐冲击试验，在冲击能量3.92J下涂层无剥落、裂纹、皱纹等缺陷； 2、 整柜专业防火结构：金属柜体和门板均由双层≥1.2mm厚镀锌钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸约38mm，形成良好的防火绝缘层；钢板经过拉伸强度测试，抗拉强度370MPa，屈服强度310MPa； 3、 PP内胆：内胆采用8mm象牙白 PP 板焊接而成，每个柜子配置一定数量层板，层板高度60mm,，层板承重≥30KG。使用PP材质需满足以下要求： 3.1负荷变形温度≥115℃，维卡软化温度≥90℃，拉伸强度≥27MPa,； 3.2 PP板需经过75%硫酸、氢氧化纳溶液、40%氢氟酸等酸碱容易的酸碱腐蚀测试； 3.3 PP板需按照GB/T 24282-2021《塑料聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定》进行二甲苯含量检测，检测结果为未检出； 4、 金属柜体左右两侧设置通风孔，特制火焰阻隔器，经过第三方权威机构测试，外部火焰无法进入，可外接通风系统降低挥发性物质浓度；通风孔在未接通风系统时有封堵盖，保证柜子可独立使用，化学品异味不逸散，高密度挥发物接下方通风，低密度挥发物外接上方通风； 5、 连续的琴式铰链使得柜门刚性、强度等性能绝佳，保证柜门平稳闭合开启180度，采用手动单开门设计； 6、 柜体采用符合 GA/T 73-2015 机械防盗锁标准锁具，双人双锁管控设计，符合易制爆危化品安全管理要求； 7、 柜身设有静电接地传导端口，压铆螺母连接，接地电阻≤1欧姆，符合OSHA和FM规范； 8、 柜门适当位置张贴带反光性能贴纸，提高安全柜在弱视环境下的警示性，警示标识符合ISO 7010规定样式。印刷采用进口油墨，防紫外线。标签采用3M背胶； 9、柜体侧面标配SDS存放盒，规范存放柜内危化品说明书； 10、 服务联系方式张贴在明显位置； 11、 加厚型包装，边角全防护。 |
| - 16 | 移液器 | 4 | 支 |  | 1、数字视窗 2、量程范围 0.1μL-10mL。 3、移液器可整支高温高压灭菌，具有抗紫外性。 4、内含滤芯。 |
| 17 | 铂金钳锅 | 1 | 个 |  | 1、容量≥30ml 2、元素原子量：195.1 3、熔点：1772℃，沸点:3827℃ 4、密度：21.46 克/立方厘米。 5、理化特性：（1）银白色金属，质柔软，有延展性。晶体结构为面心立方体。 （2）不与一般强酸、碱和其他试剂作用。 （3）化合价为+2、+4 和+6 价。 |
| - 18 | 一氧化碳红外测定仪 | 1 | 台 |  | 一、性能特点 1、红外传感器，检测空气中的低浓度CO组分。 2、采用进口隔膜泵。 3、采用彩色触摸屏。 4、仪器显示有ppm、μmol/mol和mg/m3 等多种显示模式，可以自动转换。 5、具备自动零点校正技术。 6、具有瞬时值和均值两种数值显示。 7、标配RS232接口。 8、标配USB接口。 9、标配蓝牙打印机。 10、具备大容量催化室。 11、内置大容量锂电池，可交直流两用。 12、伸缩式采样管设计。 13、具有电子流量计。 14、可测温湿度，软件内置温湿度补偿算法。 二、技术参数 1、测量原理 ：不分光红外线气体分析法/非分散红外法 2、检测类型； 环境空气中的CO、温度、湿度。 3、采样方式： 内置泵吸式 4、测量范围 ：CO：0-50ppm、 0-200ppm量程可选其一 5、分辨率： CO：0.01ppm 6、准确度 ：优于±2%FS 7、数据储存 ：≥10000组 8、内置锂电容量 ：21V 2.6Ah 9、预热时间： ≤20min 10、响应时间： ≤50s 11、整机功耗 ：≤30W |
| - 19 | 甲醛测定仪 | 1 | 台 |  | - 应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。 2、检测气体：甲醛CH2O，可选配同时检测≥4种气体和温湿度、气压、海拔、风速，包括有毒气体、可燃气体、氧气、二氧化碳、VOC等，根据现场环境需求而定 ▲3、检测范围：0-10、20、50、100、200ppm可选，分 辨 率0.01ppm，0.1ppm可选，其它量程可定制， 4、检测原理：电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境需求而定 5、传感器寿命：电化学≥2年，催化燃烧≥2年，红外≥5年，热导≥2年，PID ≥2年 6、检测方式：泵吸+扩散两种检测方式，泵吸采样流量≥0.5升/分钟，流量≥10级可调 7、显示方式：高清彩屏显示 8、显示内容：实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等 9、锂电池续航时间≥20小时（泵吸式） 10、通讯接口配备Type-C快充接口 11、报警音量：多种报警音可选，报警音可分别独立设置 12、报警：包含声光报警、震动报警、语音报警、泵堵塞报警、跌倒报警、SOS报警（运动报警）等 13、界面语言：中文、英文 14、外壳材质：PC+TPU，高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与一体式TPE保护套，防摔耐磨防静电 15、使用环境：温度：-20℃~+55℃，可定制-40℃~+70℃。相对湿度：10-95%RH 16、标配LED照明功能 17、防护等级：IP68及以上 18、标配SOS一键呼救 19、采用数字传感器，每个传感器可插拔，免标定，可插在任意传感器插槽位置 20、可通过仪表设置打开或关闭任意一个传感器 21、传感器缺失报警，传感器寿命到期预警 22、支持远程维护及远程升级 23、内置气体库（可燃、VOC、有毒气体）。 24、单位切换，单位可选：μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL 25、按键操作，快捷一键校准功能 26、数据存储，存储容量≥100万条 27、通讯接口：TYPE-C快充与通讯 28、具有数据恢复功能29、可显示最大值、最小值、加权平均值，实时曲线、条形图、列表显示等。 |
| - 20 | 空气采样装置 | 1 | 台 |  | 1.A/B采样流量 (0.1~2)L/mi 2.C/D采样流量 (10-300)mL/min 3.TSP采样流量(10-100)L/min 4.工作环境：大气压 (30~110)kPa ，环境温度 (-30-50)℃，相对湿度 (0-100)%RH 5.采用彩色液晶触摸屏 6.数据接口：支持U盘数据导出和热敏蓝牙打印机打印 7.具备故障报警功能 8.主机功耗 ≤120W 9.内置锂电池 |
| - 21 | 风速计 | 2 | 台 |  | 1、工作原理 1.1风向部分：由风向标、风向度盘(磁罗盘)等组成,风向示值由风向指针在风向度盘上的位置来确定. 1.2风速部分：采用三环旋转架结构，仪器内的单片机对风速传感器的输出频率进行采样、计算，最后仪器输出瞬时风速、一分钟平均风速、瞬时风级、一分钟平均风级、平均风速及对应的浪高。测得的参数在液晶显示器上用数字直接显示。 2、风速技术指标 测量范围 0～30m/s 2.1起动风速 ≤0.8m/s 2.2测量精度 ±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速） 2.3风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高 2.4显示分辨率 0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高） 3、风向技术指标 测量范围 0～360度，16个方位 3.1起动风速 1.0m/s 3.2测量精度 ±1/2方位 3.3风向定北 自动 4、工作环境 4.1温度 -20～60°C 4.2湿度 ≦100%RH（无凝结） 5、供电电源 3V（3.4～2.68V）5号电池2节 |
| - 22 | 手持式采样定位记录器 | 1 | 台 |  | 1、定位类型：支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS卫星星座，支持使用单BDS定位。 2、定位精度: 单点2-5米，SBAS1-3米。更新频率1Hz。 3、屏幕：≥3英寸高亮屏幕，支持手套和湿手操作，支持触屏及按键两种操作模式。 4、天线类型：四螺旋天线。 5、处理器：高通4核处理器及以上。 6、电源：≥4000mAh锂电池，电池可拆缷，支持充电宝供电，工作时间≥16小时。 7、防护等级IP68及以上，抗1.8米跌落至硬质地面。 8、数据通讯：Wi-Fi、蓝牙。 9、数据存储：RAM ≥1G，ROM ≥8G，支持内存卡扩展。 10、摄像头像素≥800万，双闪光灯，自动对焦。内置高精度电子罗盘、支持气压测高。 11、接口：采用USB Type-C接口设计，支持NMEA数据输出。 12、传感器：支持电子罗盘、气压计 。 13、软件: 内置三种属性库，点采集器, 线采集器, 面采集器,可与电脑互传调查表格，调查数据格式与电脑对接，可对属性进行编辑和修改。支持采集对象关联多张拍照图片，支持在照片上以像素直接标注坐标，特征名称，采集时间。支持坐标系统的转换，并可以输入7参数等转换参数,软件直接支持SHP矢量数据导出,支持 GNSS 定位、手绘、和坐标输入等多种坐标采集模式，支持线放样功能。支持航迹存储。支持百度在线、离线地图加载。能够在设备上将GIS数据导出为shp、KML等数据格式,与GIS软件对接。 |
| - 23 | 湿球黑球温度指数仪 | 1 | 台 |  | - 可同时测试空气温度 、湿球温度、黑球温度（辐射温度） 2、可测量环境空气中相对湿度 3、常规测量、标准测量、梯度测量三种测量模式自由选择 4、测量显示Ta、Tnw、Tg、RH%、WBGTin、WBGTout数据 5、测试时间设置分三个时间段，满足标准要求测试三个时段的值 6、数据处理软件：内置四种评价标准（ISO7243、ACGIH、Navy、EPRI）选择计算 7、软件：可生成测量报告，绘制任意测量参数的曲线 8、内置GBZ/T 189.10-2007标准的劳动强度等级与劳动时限指示，可评价当前的工作条件 9、≥3.0寸彩色显示屏，图形化菜单，可显示 WBGT 测量曲线图 10、数据存储：≥5000组 11、内置蓝牙模块，配蓝牙打印机打印数据，支持USB导出测试数据 12、存储间隔：1~99分钟可调 13、黑球直径（mm）：50mm或150mm可选 14、传感器扩展（梯度）：可扩展三梯度测量（三组WBGT传感器组连） 15、存储周期 1～99分钟任意设置 16、黑球 直径50mm 17、采用电池供电 18、采集通道 ≥3通道 19、数据输出 USB通信 |
| - 24 | 中流量校准器 | 1 | 台 |  | 1、全自动智能化测量 2、彩色触摸屏 3、自动换算标况流量 4、自动测量环境温度/大气压 5、日志记录/查询/导出 6、测量模式：单次/多次/平均模式 7、一键启动/测量模式快速切换/测量单位cc/min、mL/min、L/min切换等功能 8、主要技术指标： 9、测量范围：（50-5000）mL/min 10、测量方式：干式 11、准确度：±1%（一级） 12、分辨率：0.01mL、0.1mL、1.0mL 13、使用环境：-10～50℃。0～95%RH（无结露） |
| - 25 | 高流量校准器 | 1 | 台 |  | 1、彩色触摸屏 2、自动换算标况流量 3、自动测量环境温度/大气压 4、日志记录/查询/导出 5、测量模式：单次/多次/平均模式 6、一键启动/测量模式快速切换/测量单位cc/min、mL/min、L/min切换等功能 7、主要技术指标： 8、测量范围：（50-5000）mL/min 9、测量方式：干式 10、准确度：±1%（一级） 11、分辨率：0.01mL、0.1mL、1.0mL 12、使用环境：-10～50℃。0～95%RH（无结露） |
| - 26 | 噪声振动测量仪 | 1 | 台 |  | - 1、 同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值。积分测量，显示等效值 - 2、手传振动测量 - 3、传感器 加速度传感器，灵敏度：1 pC/m·s-2 - 4、测量范围 ：Wh计权加速度：0.03 m/s2 ~ 1000 m/s2。 - 5、频率范围：5 Hz～1600 Hz。90~180dB - 6、频率计权和滤波：Wh计权，数字滤波实现 - 7、检波器特性：并行有效值、峰值、峰峰值 - 8、时间平均方式 并行（同时）时间常数1 s和时间常数8 s及积分平均 - 9、主要测量指标：1s时间计权瞬时值、8s时间计权瞬时值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值。1秒等效值、等效连续值。 - 10、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值。测量经历时间(Tm)。以及Wh计权加速度的有效值、峰值、峰峰值。A(8)或A（4）。 - 11、积分测量时间：1秒到24小时可分档设定或任意设定 - 12、Ａ/Ｄ位数：24位 - 13、线性范围：≥80 dB - 14、采样频率：≥48 kHz - 15、基本测量误差：≤5 %（15.92 Hz为参考频率） - 16、显示器：≥128×128点阵液晶显示，对比度≥15级可调17、数据存贮：≥128组等效连续值及1 s等效值 - 18、输出：AC（交流）、DC（直流），USB接口 |
| - 27 | 微电脑数字压力机 | 1 | 台 |  | 1、大气压测量范围：600～1060hPa 2、大气压精度：0.5%FS 3、显示分辨率：0.1hpa / 0.1℃ 4、测量介质：大气 5、温度测量范围：-20～60℃ 6、温度测量精度：0.5℃ 7、使用环境：温度-10～50℃。湿度0～85RH% 8、电源：AAA碱性五号电池4节(6V) |
| - 28 | 紫外辐射照度计 | 1 | 台 |  | - 1、仪器功能 功率实时值、最大值、最小值、平均值、能量值、测量时长 2、探头连接方式 推拉自锁（卡扣式）航空接口,一台主机可根据需求选配UVA/UVB/UVC/蓝光波段的12种探头 - 3、液晶屏显示分辨率≥240X320 4、主机显示功率 0.1uW/cm² -200000mW/cm²。根据探头量程定义 5、功率分辨率 0.1uw/cm² 6、能量范围 0-9999999UJ/cm² 7、功率单位 uW/cm²、mW/cm²、W/cm²、W/㎡ 8、能量单位 uJ/cm²、 mJ/cm²、J/cm²、J/㎡ 9、测量精度 ± 10% 重复性5% 10、温度范围 0-100°C，允许较短时间的更高外部温度 11、取样速度≥ 2000次/秒 12、锂电池≥ 3000mAh 13、记录时间：0-9999s |
| - 29 | 便携式恒流粉尘采样器 | 3 | 台 |  | 1、流量范围：(1～10)L/min、(3～30)L/min（可选，28.3L 流量可以单独设定） 2、恒流方式：恒流恒压 3、流量校准：开放性后台校准系统，用户可对仪器进行自校准。 4、体积计算：工况体积标况体积自动计算 5、数据存储：可存储≥ 50 万组采样数据 6、流量误差：≤±5%FS 7、液晶 显示屏：可显示实时流量、运行时间、标况体积、电 池电量、等各种信息 8、流量稳定性：≤3%FS 9、流量重复性：≤2% 10、计时误差：≤±0.1% 11、定时范围：1min～99h59min 12、续航时间：≥8 小时 @5L/min 13、负载能力：≥2500pa @30L/min 14、定时模式：定时采样、定容采样、循环采样、手动采样 |
| - 30 | 恒流空气采样器 | 4 | 台 |  | 1、采样流量 0.010～0.500L/min，分辨率 0.001L/min， 准确度≤±2.5% 2、负载能力：流量0.1L/min时克服-20kpa以上阻力 3、大气压50～100kpa 分辨率0.01kpa 准确度≤±500pa 4、环境温度 -50～+100℃ 分辨率0.1℃ 准确度优于±2℃ 5、最大采样体积 9999.999L 分辨率0.001L 6、采样时间 1min～99h59min可调 7、数据储存 ≥1000组 8、电池容量 7.4V，2.9Ah 9、工作时间≥ 12小时 10、工作温度-20～+50℃ 11、噪声 ≤55db（A） 12、功耗 ≤8W |
| - 31 | 实验室相关设备备用电源 | 3 | 组 |  | 1、10KVA长效机 2、相位：单相接地 3、容量：10000VA/8000W 4、输入电压范围：110-300VAC于50%负载/176-300VAC于100%负载 5、输入频率范围：46Hz~54Hz或56Hz~64Hz 6、输入功率因数：0.99 7、输出输出电压：208/220/230/240VAC 8、输出电压范围(电池模式)：±1% 9、输出频率范围：46Hz~54Hz或56Hz~64Hz 10、输出频率范围(电池模式)：50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz 11、输出浪涌比率：3:1 12、输出谐波失真：3%THD(线性负载)，5%THD(非线性负载） 13、市电模式效率：93% 14、电池模式效率：91% 15、电池节数：16-20节、12V蓄电池、可调 16、最大充电电流：1A/2A/4A/6A 17、温湿度：相对湿度0-95%且温度0-40°C(不结露） |
| - 32 | 冰箱 | 2 | 台 |  | 一、用 途： 适用于医院、防疫站、科研所等进行冷藏、冷冻存储物品。 二、主要性能指标： 2.1、样式：立式，上下双门。 2.2、有效容积(L)：≥316L 2.3、冷藏室：≥190L， 2.4、冷冻室：≥125L。 ▲2.5、数字温度显示，显示冷藏和冷冻温度，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃；冷冻温度-10℃到-25℃可调；调节增量为0.1℃，显示精度0.1℃。 2.6、微电脑温度控制系统，双数码管独立显示温度、各项报警、各项设定参数、环境温度。 2.7、箱体材料：PCM钢板。 2.8、内胆材料：PCM钢板。 2.9、门体材质：发泡门。 2.10、采用发泡保温技术。 2.11、冷藏室配备3个搁架，冷冻室3个丝管蒸发器搁架，标配3个HIPS抽屉。 2.12、采用暗把手设计。 2.13、标配安全转锁。 2.14、底部配备4个万向轮、2个调平脚。 2.15、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 2.16、压缩机：采用品牌压缩机，运行功率≤160W，品牌风扇电机，无氟环保碳氢制冷剂。 2.17、耗电量≤1.5kWh/24h。 2.18、双压机独立双系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行。 2.19、冷藏室嵌入式风道，采用超薄涡流风机。 2.20、冷藏室采用风幕匀冷技术箱内温度均匀性≤2℃，温度波动≤2℃。 2.21、冷冻室温度均匀性≤2℃，温度波动度≤2℃。 2.22、噪声≤45db(A)。 2.23、采用无氟环保碳氢制冷剂。 2.24、具有声光报警功能：可进行高温报警、低温报警、冷藏冷冻室开门报警、环温报警、通讯故障报警、传感器故障报警等。 2.25、具有多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护等多重保护功能。 2.26、具备医疗器械注册证。 |
| - 33 | 空调 | 4 | 台 |  | 1.制冷量(kW) ≥13 2.制冷额定功率（kW）≥ 4.35 3.最大输入功率（kW）≥ 10 4.加湿量 ≥ 3kg/h 5.空气过滤器等级≥G4 6.节流装置 电子膨胀阀 7.制冷剂类型 R410A 8.机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准。 9.输入电压允许波动范围：380V ±20%。 10.频率：50HZ ±2HZ 。 11.空调需按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。 12.温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 13.温度波动超限应能发出报警信号 14.机组需具有过压 、欠压等故障报警及故障诊断、告警记录、自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。 15.控制系统具有密码保护功能。 16.具备多重过热保护功能。 17.机组具备轮值功能，可自动轮流启动。 18.满足GB 19576-2019一级能效要求。 19.机组保温材料要求采用难燃B级橡塑材料或以上 20.室外机风机电动机的绝缘等级满足F级或以上 |
| - 34 | 扩增仪 | 1 | 台 |  | 一、技术性能指标 采用热电制冷技术。6分区独立控温方式，采用模块化设计。 二、基本性能 1、样本容量:0.2ml单管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）、8联排试管（顶部透明）。 2、样本通量：96孔。 3、线性范围：1～1010copies。 4、反应体系：10-100μL。 5、全自动探出式样品仓设计。 三、温控系统： 1、控温技术：采用半导体制冷器 ，微热管阵列技术。 2、控温模式：可自动选择≥2种控温模式。 ▲3、控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有低温保存功能。 4、最大升温速度： ≥6.4℃/s 。 5、温度精确度：≤±0.1℃。 6、温度均匀性：≤±0.25℃ 。 7、检测重复性：CT的 CV值≤0.2%。 8、精确温控模块： 6个独立的精确温控区域。 9、热盖温度范围：30℃～110℃（可调）。 10、热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降。同时适配多种类型试管。 四、荧光检测系统： 1、采用CMOS，顶部成像技术单个通道检测≤1s。 2、激发光源：LED光源。 3、荧光检测波长：500-800nm。 4、激发光波长：300-800nm。 5、检测通道:≥4个检测通道。 6、部分荧光染料： F1:FAM，SYBR Green I，LC Green。F2:VIC，HEX，JOE，TET ，CY3 ，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED。F4: CY5 。 7、分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异。 8、检测灵敏度：单个反应中最低可检测单拷贝 9、数据采集： 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 10、光电检测：采用阵列平场光源。 11、采用进口光纤，集束传导设计无需校准。 12、激发和检测通道采用独立的滤光轮。 13、全开放平台，无专用耗材和试剂。 14、具备三类注册证。 五、软件系统： 1、软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型等。 2、操作界面：触摸式软件操作，可通过USB上传PC端编辑好的运行程序，全部参数可存储。 3、适配手机/平板电脑 APP，实现远程操作和实时监控。 4、数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据。 5、信号接口：USB接口（与计算机连接）、蓝牙接口、网络接口。 |
| - 35 | 医用洁净工作台 | 1 | 台 |  | - 1、 外部尺寸：≥1060mm×620mm×1850mm； - 2、 内部尺寸：≥935mm ×530mm×650mm； - 3、 过滤器尺寸：≥900mm×450mm×69mm； - 4 、额定功率：≥650 W； - 5、 气流流速：0.30～0.45m/s； - 6 、紫外灯功率：20W； - 7 、LED日光灯功率：≥12W； - 8 、前窗玻璃最大开口高度：≥400mm； - 9 、前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； - 10 、噪音≤65dB(A)； - 11、 工作台到地面高度：750mm±10mm； - 12 、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； - 13 、照明：≥300lx； 14 、洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E） |
| - 36 | 生物安全柜 | 2 | 台 |  | 1、分类：A2型，30%外排，70%循环 2、外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×755mm×2200mm； 3、内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm 。 4、台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改） 5、风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6、系统排风总量：≥360 m³/h 7、额定功率：≥1500VA 8、噪音等级：≤65dB（A） 9、照明：≥1000lx 10、过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 11、使用人数：1—2人 |
| - 37 | 温湿度计 | 25 | 个 |  | - 1、温度精度：在常用区间（-25℃~8℃）内，误差：温湿度计精度温度±1℃，湿度±5%以内；需有校准证书；冰箱和室内都能用。 - 2、内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置 3、可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台，通过WIFI方式上传数据，支持局域网内通信。 |
| - 38 | 纯水仪 | 2 | 台 |  | 前端纯水制水设备： 一、工作环境 1、进水要求：城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2、电源及功率：AC220V/50Hz，150W 二、技术参数 1、制水量: ≥15升/小时（水温25℃时） 2、出水流量：1.5－2.0升/分钟，标配≥20L具有液位传感控制系统的PE水箱。 3、双膜双泵反渗透模块。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃ 4、主机尺寸:≤420*560*570mm(高*宽*深)5、根据新疆水质加配加强型预处理。 三、功能及配置： 1、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 2、制备纯水；二级纯水电导率在线监测功能； 3、PLC自动控制，液晶中文显示屏； 4、具有低水压和无水保护信号装置。 5、配备内置在线实时电导率监测仪 6、具有超纯水机水路控制模块。 7、具有超纯水生产用的预处理检测装置。 8、具有纯水器水质超标排放装置。 9、具有RO膜自动药剂清洗装置。 10、具有恒压脉冲发生装置 后端超纯制水系统： 一、主机参数： 1、取水流量：1.0-1.5L/Min 2、进水水源：以UPR纯水器纯水为源水 3、产水水质：电阻率≥18.2MΩ.cm@250C（在线监测）TOC≤5ppb，可在线测定 细菌≤0.1CFU/ml，PNases N/A，DNases N/A,微颗粒物≤1个/ml； 阳离子：Na+＜0.001ppt K+＜0.002ppt Mg2+＜0.001ppt Ca2+＜0.01ppt 阴离子：Cl-＜10 ppt NO3-＜10 ppt PO43-＜5 ppt Br-＜10 ppt；超纯化模块采用智能控制系统。 二、功能特点： 1、 触摸式操作界面，具有快速定量、手动定量、手动自动取水方式，整机采用全塑料机箱。 2、具有UP-FRO膜； ▲3、 符合GB17324饮用纯净水卫生标准要求或中国药典要求的纯化水或为原水，经过预纯化、灭菌、光解有机物、超纯化、纳滤等精细化水处处理工艺处理； 4、设有原水，取水水质在线监测，原水缺水监测，取水流量在线监测功能； 5、 设有触摸式操作界面，快速定量、手动定量、手动自动取水方式； 6、控制系统具有自动润洗水处理流道功能，间隔时间可设定； 7、超纯水取水内循环设定时间范围0～2000s； 8、具有历史数据查询功能：历次取水时间，取水量，取水水质；累计总取水量； 9、 标配≥30L专用PE材质的外置式原水水箱，控制系设有原水缺水自动停机保护功能，具有液位传感控制系统 10、具有纯水器低水压和无水保护信号装置。 11、配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有超纯水机水处理监控模块。 12、具有超纯水机水路控制模块。 13、具有超纯水生产用的预处理检测装置。 14、具有纯水器水质超标排放装置。 15、具有纯水器恒压脉冲发生装置。 16、配有“纯化柱螺旋盖。 17、具有无菌储水箱的净水系统。 18、内置压力泵噪音<40dBa，内部水电路，强电，弱电分区，分层用隔板隔离，具有漏电安全报警装置。 三、配置要求： 1、 原水箱：≥30L纯PE全封闭式常压水箱，具有高效无菌呼吸器； 2、 具有预纯化柱 3、 树脂柱 4、紫外消解器 5、 超纯化柱 6、无菌改型膜柱； 7、 终端微滤：赛多利斯-0.22 8、管材管件：LDPE管材， PFA管材，PP管件 |
| - 39 | 便携式余氯总氯二氧化氯臭氧检测仪氯 | 1 | 台 |  | - 一、基本功能 - 1、便携式水质检测仪（余氯，总氯，二氧化氯，臭氧，PH、碘、溴等参数）智能水质快速分析仪器。 - 2、采用准平行冷光源。 - 3、仪器全塑机壳，核心部件密封防水。 - 4、10mL比色瓶。 - 5、多参数检测，支持420nm、470nm、520nm和620nm波长，可支持多种参数检测。 - 6、可保存≥5000条检测结果。 - 7、≥5个按键，亚克力保护面板。 - 8、防水接口设计，可与安卓手机数据线通用。 - 9、检测结果手动保存。 - 10、内置≥2500mAh锂电池，也可通过数据线连接电源充电。 - 二、检测项目-检测范围(mg/L) - 1.余氯：0-3；0-12 - 2.总氯 ：0-3；0-12 - 3.臭氧：0-2.5 - 4.二氧化氯：0-5 - 5.pH：6.5-9.0 - 6.碘：0-7 - 7.溴0-4.5 - 三、基本参数 1.吸光度检测范围：0 ~ 3.0Abs 2.光路稳定性：≤±0.005Abs/30min 3.吸光度分辨率：0.001Abs 4.外壳防护等级：IP65 5.光源寿命：≥10万小时 6.滤光片寿命：≥5年 7.额定功率：≥0.3W 8.操作重复性：≤±0.01Abs - 9.温度：0 ~ 50℃ |

商务要求

- 投标产品质量要求:

- 1、资质证照合法、手续齐全；

- 2、投标产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标书内所投产品描述一致；

3、质保服务期2年；

- 4、有足够的物资供应配送能力、较好的售后服务保障能力和支持仪器性能校准验证能力；

- 5、商业信誉良好，在经营活动中无违法记录、无不良销售记录和不规范销售行为记录；

- 6、具有合法的产品来源，符合法律法规规定的其它条件。

- 7、投标人必须提供企业及产品的有效资质证明文件，具备该行业国家规定必备的资质、资格，且符合参投品种的经营范围；

- 8、提供所投产品的检测报告（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）；提供产品彩页等资料；

- 9、所有检测 / 分析类仪器：必须提供第一次出厂 / 到货校准证书；

- 10、酶底物法微生物自动计数仪：必须提供方法验证指导 + CMA 认证辅导（中标方承担相关费用）；

- 11、所有设备到货安装时，同步提供操作 SOP、维护 SOP、期间核查方法；

- 12、中标方在供货并安装完成后，负责完成设备的第一次检定（校准 / 计量检定），并承担相关费用。

- 合同条款及格式

富蕴县疾病预防控制中心

采购合同(货物类)

项目编号:

(20   年度)

甲方:富蕴县疾病预防控制中心

乙方:

合同签订地点:富蕴县

二零二    年     月

采购(专用)合同

甲方:富蕴县疾病预防控制中心

乙方:

富蕴县疾病预防控制中心(以下简称甲方)经        组织的招标采购，选定      (以下简称乙方):为提供      的中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同协商，按下述条款签署本合同。

合同标的、规格、数量、单价

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及配套设备 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写）：¥ |  |  | 合计金额（大写）： |  |  |  |  |

（详细技术参数和售后服务见附件2）

说明:

(一)合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务(相关技术指导)、安装费、运输费、保险费、培训及其他各项费用。

(二)合同总价包括乙方销售本合同产品，国家根据现行税法向乙方征收的与履行合同有关的一切税费。

(三)合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

二、产品质量要求

(一)国家标准:符合国家标准

(二)行业标准:符合行业标准

(三)样品标准:      /

(四)乙方提供的设备根据法律与行政法规规范有鉴定或校准要求的，应当提供在鉴定或校准有效期内的报告。

（五）乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内，乙方应对任何缺陷负责。除合同中另有规定外，出现上述情况乙方应在收到甲方通知后7天内，免费负责更换新的产品。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

(六)因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三方主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。

三、包装方式及包装品处理

(一)包装方式:纸箱/木箱/泡沫

(二)包装品处理:由甲方指定处理

四、交货方式

(一)交货期限:接到甲方供货通知后，30个日历日内完成供货。

(二)交货地点: 甲方指定地点。

(三)运输方式: 乙方负责运输到甲方指定地点。

根据国家相关部门规定，产品需特殊方式运输的，如冷链运输的，配送由具备冷链储存、运输条件乙方或乙方委托具备冷链储存、运输条件的企业负责配送。配送要符合新修改条例及各级卫生主管部门和食品药品监督管理部门的相关规定，遵守储存、运输管理规范，保证产品质量。产品储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，每批货物需配备自动温度记录器，按要求做好全程温度记录，并能够现场读取。

风险承担:在乙方将产品交付甲方前标的物的毁损、灭失风险由乙方承担。甲方已付乙方的费用中已包含货物的保险费用，乙方应当按规定购买保险。

五、验收

(一)验收时间:货到现场验收。

(二)验收方式:

验收按照下列要求验收，如一项不合格，视同产品不合格:

(1)资料验收:供方交货时应按合同规定的要求，提供相关的技术资料。

(2)实物验收:包括产品名称、数量、规格和包装等外观形态。质保期剩余期限不得低于该产品限定质保期的  / 。

(3)产品质量抽检复核。

(4)验收人员可以包括使用部门人员、财务部门人员、乙方人员、代理机构。

(5)对于收货时不便于开箱验收的产品或不能当场全面验收以及可能存在隐患而不能立即发现的产品，甲方验收人员有权仅点收箱数或实际数量后暂依此数据开具收货凭证，而实际收货数量按甲方验收合格后数量为准。甲方出具的收货凭证不以任何方式被解释为甲方对验收商品内在质量、标识等的认同，甲方保留入库后开箱抽检或全检的权利。如对不便于开箱验收的商品或不能当场全面验收的货物进行开箱验收后出现商品短缺、破损等产品不合格情况，甲方应及时书面告知乙方。甲方要求乙方取回破损产品的，乙方应在接到甲方告知之日起 5 日内完成;如甲方已经支付货款，乙方应当在取回破损产品之日起3日内完成补货、调货或者退还货款。如乙方需至甲方仓库对问题商品进行鉴定，应事先与甲方人员联络，甲方提供必要协助与支持。如发生退换货及维修等事宜，乙方应至甲方仓库提货，退换货的运费等一切费用以及途中运输风险由乙方承担。

(三)安装验收:

产品如需安装验收，自设备正常运转 30天后，视为验收合格。

(四)特殊产品(指疫苗等生物产品)乙方交货时，同时应当提供该批产品由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件，并加盖企业印章。销售进口产品的，还应当提供进口药品通关单复印件，并加盖企业印章。甲方在产品质量保证期内有权进行抽检复核，如发现产品质量问题，乙方应按照甲方要求及时予以退换。

(五)质量争议:对产品质量发生争议由甲方委托具有检验资质的第三方检验机构进行检验，检验费由乙方承担。

(六)乙方接到甲方对产品质量提出异议的通知后，3天内负责处理并通知甲方处理情况，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(七)甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

(八)货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。

六、款项支付

（一）双方约定：合同签订后甲方支付给乙方合同总价款30%即          元整（小写：      元）的设备款，乙方向甲方支付合同总价款 6%即      元整（小写：    元）的履约保证金（以银行保函形式，保期不低于2年），产品到货安装验收合格且正常运转之后支付70%即    元整（小写：    元）的设备款。

（二）付款要求:甲方财务凭下列单据支付货款(按甲乙各方的义务提交) :(a) 全额发票; (b)中标通知书复印件(1份)； (c)疾控中心采购验收单; (d) 乙方供货清单(盖章) ; (e)疾控中心采购合同(包括附件1和附件2)。以上资料因乙方提交单据不全导致甲方财务未能付款的，甲方不承担逾期付款责任。

（三）付款信息

| 甲方：富蕴县疾病预防控制中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司富蕴支行 | 开户银行： |
| 账号：3008150109026404477 | 账号： |
| 行号：102902300018 | 行号： |
| 税号：12654322458419532L | 税号： |

如果乙方未能按七、延期交货与核定损失额

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方可适当延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从质保证金中扣除。核定损失额计付比率为每迟交1天，按货款全额的 0.1 %。如果乙方7天后仍不能交货，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

八、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经济信息及其他商业秘密)予以保密。未经对方同意不得向任何第三方泄露该商业秘密。

九、保修与售后服务

(一)、质保期为 贰 年，自产品最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。在质保期内因产品质量造成产品不能正常使用，自维护后/更换后正常使用之日起计算质保期。

(二)、接到甲方通知，乙方应在 12 小时内派遣相关人员到达现场，24 小时内维修完毕;发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后立即赶往现场排除故障。乙方未在约定时间到达现场，甲方可另选第三方修复，相关费用由乙方承担。乙方未在约定时间内修复的或同一产品经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换部件后的产品保修期应重新计算。质保期内经更换设备后仍无法解决问题的，相关设备退货并全额无息退回该设备款项。

(三)、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

(四)、质保期届满后，乙方对本合同项下产品提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费。

十、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对另-方造成重大影响的客观事件。包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如遇不可抗力事件的一方导致合同无法履行时，应立即将事故情况书面告知另一方，并在 3 天内提供事故详情。

十一、违约责任

(一)在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约整改通知后3天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方可向乙方发出书面解除通知，解除全部或部分合同条款:

(1)如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部产品。

(2)乙方未能履行合同项下的其它义务。

(二)因乙方违约致使甲方解除合同时，乙方除退还甲方已付全部货款及资金占用费外，应无条件承担合同总价30%的违约金。

(三)严禁乙方转让合同，若乙方违约，则甲方有权解除合同，乙方承担合同总价30%的违约金。

(四)任何一方违约应承担守约方因主张权利而支付的所有费用，包含且不限于误工费、差旅费、住宿费、交通费、律师费等。

十二、其它事项

(一)、 招投标文件均作为合同不可分割的部分。解释顺序为招标文件、投标文件、合同、合同附件。

(二)、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同的补充与原合同具有同等法律效力。

(三)、双方如对履行合同发生争执，应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十三、通知和送达

甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料等均以本合同所列明电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、 传真电话的，应当五日内书面通知对方。

以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时间视为送达;以传真方式送达的，发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

十四、合同签订及生效

本合同共     页，一式四份， 甲方执叁份、乙方执壹份，双方签字并盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方：富蕴县疾病预防控制中心 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 单位地址：富蕴县赛尔江东路116号 | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 电话：0906-8722313 | 电话： |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司富蕴支行 | 开户银行： |
| 账号：3008150109026404477 | 账号： |
| 行号：102902300018 | 行号： |
| 税号：12654322458419532L | 税号： |
| 邮政编码：836100 | 邮政编码： |
| 合同签订日期： 年 月 日 |  |

附件1:

富蕴县疾控中心物资采购廉洁合同

甲方:富蕴县疾病预防控制中心

乙方:

项目名称:

项目金额:             元

为进一步加强中心行风建设，规范中心物资采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的采购环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守:

一、甲乙双方按照《民法典》及物资采购合同约定采购工程建设、仪器设备、药品、疫苗、试剂耗材、生物制品、印刷、办公设备、办公用品、图书、后勤物资、服务等等各类物资。

二、甲方应当严格执行物资采购合同验收、入库制度对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，私自为乙方提供物资用量、底价等信息，或为乙方投标提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到各科室推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发(2013)50号)相关规定处理。

八、本合同作为疾控中心物资购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。

| 甲方申请科室负责人： |  | 乙 方（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 甲方采购负责人： |  | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 甲方纪检委员： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

附件2:技术参数和售后服务

一、技术要求响应偏离表

项目名称：

项目编号：

二.售后服务体系及承诺书

（1）质量保证期

质保期           ，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内我方对所提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由我方负担。

（2）应急处理时间安排

项目过程中，我公司将为您提供相应于各个阶段的应急服务，并由相应部门负责完成。设专门的应急支持小组，建立内部和外部沟通机制。项目经理亲自指导、指挥应急支持小组的日常工作，直接听取应急支持小组的各种报告。在特定的紧急状况下将召集会议，组织临时机构或者亲赴现场处理，直至紧急状况解除。各分组组长负责其职责范围内应急预案措施的组织、落实、实施。

我方在乌鲁木齐设立有售后服务机构，如设备发生故障后，具备完善的售后服务体系。 在非工作时间设置有专人7*24小时接听的移动电话热线，用于解决技术问题以及突发情况汇报。当采购人遇到操作问题、仪器故障及技术问题时我方接报后30分钟内响应，电话咨询不能解决的，我方在2小时内到达现场进行处理，24小时内解决问题且不影响正常工作。若在48小时内仍未能有效解决故障，我方免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

（3）质保期内、质保期后维护计划

保修期内：

1.我方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.我方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3.根据院方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，我方在收到通知后免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.保修期内，因设备本身的质量问题发生故障，我方对提供的设备及其相应的零配件免费保修、包退、包换，并提供免费上门维修服务，终身维护。

5.保修期内，我方保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延。

质保期外：

1.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由我方负责免费更换及维修。

2.质保期满后，应使用方要求，我方会（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

3.在备件停止生产情况下，我方应将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间招标所需备件；停止生产后，我方免费向采购人提供备件的图纸、资料。

（4）零配件供应方案

1.快速的服务离不开充足的备件及备件管理。为保证设备正常运行，我司在乌鲁木齐设有零配件仓库；地址：                            。

2.公司设有备件库。专人管理，依据维修状况及采购人需求，动态调整库存。同时常用及关键部件保持最低库存。主要配件常备库存率高达30%以上，根据质量体系要求，建立了备件预存制度，确保不间断供给。

3.售后服务部备有一定数量的维修常用备件，为采购人更换配件及维修提供更快捷的服务。

4.依照相关质量体系的要求公司对所有货物保证1年以上的备件供应，对本项目的配件更换优先处理。

（5）售后服务机构维护地点、地址、联系电话及技术服务人员

售后服务地址：

售后服务电话：

负责工程师：

负责区域销售经理：

（6）维护服务收费标准

1.在仪器抵达采购人所在地的10天内（以我方收到采购人通知时间开始计算），我方免费派生产厂家技术人员抵达采购人指定地完成仪器的安装调试。对每台仪器不少于4名采购人仪器使用人员在安装现场进行不少于1天的免费培训至熟练操作仪器。厂家将负责对4名以上采购人操作人员进行基本原理，必要的日常操作以及基本维护和安全常识等技术培训，使采购人能更快更好地掌握仪器操作规范。安装验收后1个月内提供免费的二次培训或回访，提供2—3人进行高级应用技术培训，安装验收后每个月会及时电话及现场回访，如有需要需进行再培训以及配合采购人进行新方法摸索或共同完成。

2.所有有关于产品质量投诉，在半小时内给予答复，并在2小时内到采购人现场进行维修，一般问题应在24小时内解决。

3.保质期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。

4.超出保修期的产品，我公司承诺终身定期上门检测和维护。

（7）巡检方案

1.巡检：

我公司每季度针对本次销售产品进行一次巡检，巡检的容包括测量主机、导线、电源适配器，以及各使用零配件。保修期内免费巡检；保修期外的维修只收取配件成本费，免工时费和相关费用。

2.建立采购人档案及回访制度：

按相关质量体系要求，本公司对采购人实行定期回访制度，定期的对采购人使用情况进行回访。针对本次项目采购人，我公司将建立一整套的采购人设备档案，记录采购人的联系方式设备型号、数量、配置、维修记录、购买日期、采购人的使用情况，为我们提高对采购人服务响应时间，预防设备故障隐患，及时迅速地解决问题提供有力的帮助。

确定对本项目实行每季电话回访并记录回访报告，了解采购人使用情况及对公司的意见，并加以改进。

- 投标书格式

- 封皮格式自拟

## 附件一、投标书

新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司：

我们收到你们              招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价

元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本响应文件的有效期为投标截止后 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项承诺在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元（大写：元）的投标保证金。并同意在确定最终成交供应商、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定成交供应商，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）供货计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件二、法定代表人资格证明书(法人投标时提供）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法人身份证反面

法人身份证正面

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字、盖章）

年      月     日

## 附件三、法定代表人授权委托书（授权代表人参加投标时提供）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

被授权人身份证正面

法人身份证正面

法人身份证反面

被授权人身份证反面

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人、法定代表授权委托人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：         年      月      日

## 附件四、关于招标文件的声明函

致：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构和采购人承担法律责任。

下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件五、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、招标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害供应商的合法权益；

四、不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、如在开标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交供应商资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件六、供应商反商业贿赂承诺书

在          项目编号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假投标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（公章）

……

年      月     日

注：1、以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

2、本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 附件八、开标一览表

项目名称：                                        项目编号/标项号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 (元) (人民币) | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 报价说明 |  |

备注：

1 、投标总报价以元为单位，小数点后保留 2 位。

2、合计金额应为各分项价格之和。

3、综合单价报价应包含货物的采购、包装、运输、装卸、保险、技术支持、验收、检验、 售后服务、培训等一切费用。

4、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中， 招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用 (非本项目要求的其它内容除外) 。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

项目名称：                  项目编号：

| 商品名称 | 型号 | 规格 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

- 3、不得缺项漏项。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件十、技术规格偏离表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第四章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的检验报告等作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。）

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件十一、商务条款偏离表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件十二、投标产品近三年（2023年5月至投标截止日，业绩时间以合同签订日期中标通知书发出日期为准）同类产品销售业绩表

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 中标金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应随此表附上相关的业绩证明（以提供的类似业绩证明资料如合同和中标（成交）通知书复印件为准）。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件十三、招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他文件

## 附表：退保证金的函

致： 新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司

单位名称：                     参加贵方组织的，项目名称：          的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币

大写的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人姓名：

投标人电话：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1、为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

2、此申请函无需在投标文件中提供，于开标结束后填写完整附上银行转账或汇款凭证并加盖企业公章，将扫描件发送至代理公司邮箱3958774434@qq.com，退保证金事宜联系公司财务：陈会计13899909398.