
 澄清文件
采购项目编号：青海省招公招（货物）2026-021
采购项目名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目
采   购   人：西宁市口腔医院
采购代理机构：青海省招标有限责任公司
2026年5月

目  录

1第一部分  投标邀请


5第二部分  投标人须知


5一、说明


51.适用范围


52.采购方式、合格的投标人


53.投标费用


5二、招标文件说明


54.招标文件的构成


55.招标文件、采购活动和中标结果的质疑


66.招标文件的澄清或修改


6三、投标文件的编制


67.投标文件的语言及度量衡单位


68.投标报价及币种


79.投标保证金


810.投标有效期


811.投标文件构成


912.投标文件的编制要求


9四、投标文件的提交


913.提交投标文件的时间、地点、方式


9五、开标


914.开标


10六、资格审查程序


1015.资格审查


10七、评审程序及方法


1016.评标委员会


1217.评审工作程序


1418.评审方法和标准


18八、中标


1819.推荐并确定中标人


1920.中标通知


19九、授予合同


1921.签订合同


20十、其他


2022. 串通投标的情形


2023. 废标


2124. 中标服务费


22第三部分  青海省政府采购项目合同书范本


34封面（上册）


35目录（上册）


36（1）投标函


37（2）法定代表人证明书


38（3）法定代表人授权书


39（4）投标人承诺函


40（5）投标人诚信承诺书


41（6）资格证明材料


42（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


43（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


44（9）无重大违法记录声明


45（10）投标保证金证明


47目录（下册）


48（11）评分对照表


49（12）开标一览表（报价表）


50（13）分项报价表


51（14）技术规格响应表


52（15）投标产品相关资料


53（16）投标人的类似业绩证明材料


54（17）中小企业声明函（货物）


55（18）残疾人福利性单位声明函


56（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项


59第五部分  采购项目要求及技术参数


59（一）投标要求


591.投标说明


592.重要指标


593.商务要求


（二）项目概况及技术参数
63


第一部分  投标邀请

西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目公开招标公告

项目概况

西宁市口腔医院公立改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目的潜在供应商应在线上获取通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2026年6月3日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海省招公招（货物）2026-021
项目名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目

采购方式：公开招标

预算金额：629万元
最高限价：包一：70万元；包二：192万元；包三：87万元；包四：57万元；包五：80万元；包六：143万元
采购需求

标项一：
标项名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目包一 

数量：放射设备（彩色多普勒超声系统、数字X线摄影(DR)）详见设备参数
预算金额：70万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：放射设备，具体技术要求详见招标文件

标项二：

标项名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目包二 

数量：手术中心设备（手术器械车（大号）、手术器械车（中号）、手术器械车（小号）、送药车、方盘托架（气动升降）、手术圆凳、手术踏脚凳、综合手术床、负压吸引装置、移动电动负压吸引器、口腔颌面外科微动力系统、心电监护仪、口腔种、植专用手术椅、麻醉车、塑钢治疗车、手术硅胶体位垫、麻醉盘、急救车、担架推车、高频电刀、牙科种植机（进口）、种植器械包工具、种植手机头（进口）、牙科综合治疗椅、麻醉监护仪、注射泵、除颤仪、光纤喉镜、可视喉镜（成人款）、可视喉镜（儿童款）、简易呼吸器、助推器、洞巾钳、组织钳、组织镊、刻度探针、组织剪、牙周刮治器、口镜、直止血钳、精细持针器、手术头灯、麻醉机、床旁监护仪、输液泵、血压计、氧气枕、床单位消毒器、换药车、护理车、铝钢治疗车、器械柜、器械盒、鼻饲泵、体温枪）详见设备参数
预算金额：192万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：手术中心设备，具体技术要求详见招标文件

标项三：

标项名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目包三
数量：消毒设备（超声震荡清洗器、全自动手机清洗注油机、医用封口机、医用干燥柜、医用全自动清洗消毒机、酸性氧化电位水生成器、快速生物阅读器、带光源放大镜、平板推车、不锈钢篮筐、不锈钢方盘、针网）详见设备参数
预算金额：87万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消毒供应设备，具体技术要求详见招标文件
标项四：

标项名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目包四
数量：检验设备（全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪、医用离心机、医用超纯水机、医用冷藏箱、医用显微镜、高压灭菌器）详见设备参数
预算金额：57万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：检验设备，具体技术要求详见招标文件

标项五：

标项名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目包五 

数量：空气消毒设备（等离子体空气净化消毒机、复合式空气消毒机）详见设备参数

预算金额：80万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：空气消毒设备，具体技术要求详见招标文件
标项六：
标项名称：西宁市口腔医院公立医院改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目包六 

数量：医疗器械设备，详见设备参数

预算金额：143万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备，具体技术要求详见招标文件
备注：/

合同履行期限：自合同签订之日起国产设备交货期为30日历日内完成供货；进口设备交货期为60日历日内完成供货。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

（1） 在中华人民共和国境内合法注册的；

（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同

一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4） 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

（5） 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准。）

（6）其他：（1）本次采购投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，须具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证。投标人所投产品中非医疗器械产品无需提供医疗器械相关资质。

（2）投标产品如涉及辐射产品，生产厂家的需提供《辐射安全许可证》；投标人为代理商或者经销商的需同时提供自身的《辐射安全许可证》和生产厂家的《辐射安全许可证》。

（3）投标产品若为进口产品，须提供制造厂家或有授权权限的代理商针对本项目的产品授权书。
三、获取招标文件

时间：2026年4月24日至2026年5月06日，每天0:00时至24:00时

地点：线上获取通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元（招标文件售后不退，投标资格不能转让）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年6月3日11点00分（北京时间）；

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；
开标时间：2026年6月3日11点00分（北京时间）；
开标地点：西宁市政务服务和公共资源交易中心；
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在《青海政府采购网》发布；

2、本次采购采用线上提交投标文件的方式进行采购，线上电子版投标文件须在投标文件递交截止时间前上传政采云平台；

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：西宁市口腔医院

地址：西宁市城北区经一路20号
项目联系人：王老师

项目联系方式：0971-3833692

2.采购代理机构信息


名称：青海省招标有限责任公司 

地址：西宁市城西区五四西路65号

项目联系人：贾雪滢、付静芸
电话：0971-6327712
2026年5月14日

第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：
投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

包一：投标保证金：14000元（大写：壹万肆仟元整）

包二：投标保证金：38400元（大写：叁万捌仟肆佰元整）

包三：投标保证金：17400元（大写：壹万柒仟肆佰元整）

包四：投标保证金：11400元（大写：壹万壹仟肆佰元整）

包五：投标保证金：16000元（大写：壹万陆仟元整）

包六：投标保证金：28600元（大写：贰万捌仟陆佰元整）
收款单位：青海省招标有限责任公司

开 户 行：中国民生银行股份有限公司西宁分行营业部
银行账号：9902001850086354                   
交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）
评分对照表

开标一览表（报价表）

分项报价表

技术规格响应表

投标产品相关资料

投标人的类似业绩证明材料

中小企业声明函（货物）

残疾人福利性单位声明函

监狱企业证明材料

关于符合本国产品标准的声明函

实施方案、人员及售后服务

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。
12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交
13.提交投标文件的时间、地点、方式
13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

13.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

13.3 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

五、开标
14.开标
14.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

14.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
14.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 投标人在政采云平台开标记录表中投标报价与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）的投标报价为准。
14.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序
15.资格审查

15.1 开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

15.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

15.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第11.1要求提供相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标有效期不能满足招标文件要求的；
评审程序及方法

16.评标委员会
16.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
16.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

16.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

16.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进

行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
17.评审工作程序
17.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

17.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
17.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2（11）－（15）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货时间不能满足招标文件要求的；
投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
存在串通投标行为；
投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；
评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

17.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)的规定，对小型和微型企业制造(生产)产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(附中小企业声明函)。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)，属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号、《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采〔2025〕259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

本项目适用国务院办公厅关于在《政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

非专门面向中小企业的采购项目，供应商符合中小企业条件并提供本国产品的，应按照相关规定同时享受支持本国产品和支持中小企业的价格评审优惠。各项价格扣除均在供应商原始报价基础上累计计算，并以扣除后最终价格参与评审。
17.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
17.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
17.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
答疑方式：评审委员会根据响应情况确定答疑时间，答疑或澄清采用在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。如在青海省政府采购电子化平台上未回复的答疑者，视同放弃答疑。
18.评审方法和标准

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

18.2 本次评审方法采用综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、商务评价、技术评价等。资格条件不得作为评审因素。
评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。
评审办法
	评审类别
	评审因素
	评审标准

	投标报价（30分）

	报价分
（30分）

	（1）在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。
（2）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号、《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采〔2025〕259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“招标公告”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.非专门面向中小企业的采购项目，供应商符合中小企业条件并提供本国产品的，应按照相关规定同时享受支持本国产品和支持中小企业的价格评审优惠。各项价格扣除均在供应商原始报价基础上累计计算，并以扣除后最终价格参与评审。

	能力评价
（7分）
	履约能力（6分）
	提供自2023年以来的类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分6分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件或中标（成交）通知书复印件。）

	
	节能、环保产品（1分）
	所投产品为节能产品的，提供节能产品认证的得0.5分；所投产品为环保产品的，提供环境标志产品认证的得0.5分；未提供或提供不全的不得分，此项满分1分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。政府强制采购产品除外。

	
	技术参数
（45分）
	包一：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣 4 分。非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣 0.5 分，扣完为止。
供应商应如实填写技术偏离表，并与招标文件技术参数要求一一对应；未列序号的参数视为一项（以产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书等资料为依据。
包二：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣 2 分。非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣 0.2 分，扣完为止。
供应商应如实填写技术偏离表，并与招标文件技术参数要求一一对应；未列序号的参数视为一项（以产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书等资料为依据。
包三：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣 3 分。非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.5分，扣完为止。
供应商应如实填写技术偏离表，并与招标文件技术参数要求一一对应；未列序号的参数视为一项（以产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书等资料为依据。
包四：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣 3 分。非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣 1 分，扣完为止。
供应商应如实填写技术偏离表，并与招标文件技术参数要求一一对应；未列序号的参数视为一项（以产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书等资料为依据。
包五：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣 3 分。非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣 1 分，扣完为止。
供应商应如实填写技术偏离表，并与招标文件技术参数要求一一对应；未列序号的参数视为一项（以产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书等资料为依据。
包六：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣 1 分。非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣 0.5 分，扣完为止。
供应商应如实填写技术偏离表，并与招标文件技术参数要求一一对应；未列序号的参数视为一项（以产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书等资料为依据。

	服务能力
（18分）
	安装和调试方案（6分）
	根据采购需求及项目实际情况，投标人提供针对本项目安装和调试方案，具体内容包括①人员任务分工、②安装和调试人员配备计划、③人员分配措施、④实施计划和实施进度、⑤安装和调试方案、⑥质量控制措施和安全保障措施。上述六项按采购项目要求及技术参数切实满足项目实际需求，每响应一项得1分，满分6分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。

（注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。）

	
	售后服务
（5分）
	针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务方式和特色及其他售后服务相关承诺。上述五项按采购项目要求及技术参数切实满足项目实际需求，每响应一项得1分，满分5分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。

（注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。）

	
	供货方案
（4分）
	根据招标文件要求，投标人提供针对本包切实可行的供货方案，内容具体包括：①供货进度计划，②货物包装、运输计划、运输配置方案，③配送过程中突发事件的应急预案，④售后质量安全保障措施；上述四项按采购项目要求及技术参数切实满足项目实际需求，每响应一项得1分，满分4分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。

（注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。）

	
	质量保证措施（3分）
	质量标准符合招标文件要求，明确质量目标，项目整体实施有完整的质量保证体系内容①产品质量管理制度②进度质量保证措施③设备调试方案。上述四项按采购项目要求及技术参数切实满足项目实际需求，每响应一项得1分，满分3分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。

（注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。）


18.2 本次评审方法采用综合评分法。
18.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（注：本项目共6个包，根据招标文件要求，潜在投标人可以获取6个包的招标文件，可以对其中6个包递交投标文件，最多允许中标1个包。如出现重复中标，按中标包的先后顺序进行顺延。）

18.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

19.推荐并确定中标人
19.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

19.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.中标通知
20.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

20.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

20.3 中标公告期限为1个工作日。

20.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

21.签订合同
21.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

21.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

21.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

21.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
21.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

21.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
21.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

21.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

21.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

22. 串通投标的情形
22.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
22.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

注：1.请各投标人注意关于开标时IP地址、MAC地址、硬件号字段列标红原因：
IP地址重复：可能存在不同的供应商在同一局域网下使用网络的情况。
MAC地址重复：可能存在不同供应商使用同一设备的情况。
硬件号重复：可能存在不同供应商使用同一设备的情况。

2.对于评审过程中出现的串通投标风险预警，代理机构应及时向同级财政部门报告
23. 废标
23.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。
23.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
24. 中标服务费
26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：采购代理机构以成交金额为计费依据，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）货物的收取中标服务费。
收款人：青海省招标有限责任公司
开户行：建行西宁城西支行

银行账号：63001373637050019785
行号：105851002207

在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
（货物类）
青海省政府采购项目合同书
采购项目编号：青海省招公招（货物）2026-021
采购项目名称：西宁市口腔医院公立改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目

采购合同编号：QHZBGS-2026-021
合同金额（人民币）：                           
采购人（甲方）：                       （盖章）
中标人（乙方）：                       （盖章）
采购日期：                                     
甲、乙双方根据（采购项目名称：        ）（采购项目编号：      ）的招标文件要求和 （招标代理公司）     出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。
一、签订本政府采购合同的依据
本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：
1.本项目招标文件；
2.中标人提交的投标文件；
3.合同格式、合同条款；
4.中标人在评标过程中作出的有关书面承诺、澄清、说明等；
5.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
6.中标通知书；
7.履约保证金缴费证明；
8.本合同附件。
二、合同范围和条件
   本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。
三、货物、数量及规格
根据上述采购合同文件要求，本采购合同所提供的产品详见附件一：设备明细表。
四、合同金额
本合同总金额为人民币小写： 00.00元，大写 元整。本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

五、付款方式
合同签订前，乙方支付合同总金额的10%的履约保证金至甲方账户。即人民币小写： 0.00元，大写：元整，合同签订后甲方通过银行转账方式向乙方预付合同总价款30%，即人民币小写： 0.00元，大写：元整；货物到货后支付合同总额的40%款项，即人民币小写： 0.00元，大写：元整；经乙方安装、调试、试运行、培训等，履约验收合格后，甲方通过银行转账方式支付剩余30%。待质保期满后，乙方提出申请，甲方退还履约保证金，不计利息。
六、交付时间、地点
1.交付时间：自合同签订之日起国产设备交货期30日历日内完成供货；进口设备交货期为60日历日内完成供货。
2.交货地点：西宁市口腔医院。
七、产品质量、包装及运输要求
   1、产品的质量在符合该类产品的国家标准或者行业标准的前提下，还应符合乙方在议价过程中做出的书面澄清及承诺，乙方应前往生产厂家检查产品材料是否符合本项目要求的各项指标。
   2、产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。因包装不善引起的设备毁损、灭失，由乙方承担责任。不符合以上标准的，甲方有权拒收且不承担任何责任。
   3、运输方式及线路，由乙方自定，运输中的风险及相关费用由乙方承担。
八、知识产权
   乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。因知识产权引发的争议，一切责任由乙方承担，甲方因此承担责任，赔偿对方损失的，可向乙方追偿，追偿的范围包括但不限于赔偿的损失、诉讼费、保函保险费、保全费、律师费等。
九、履约验收
1.验收的主体：采购人
2.验收方式：在收到全部产品后，采购人在西宁市口腔医院党办的全程监督下，组织使用部门、财务部、采购办（或第三方专业机构或相关专业类专家）使用骨干对产品名称、规格、型号、数量、外观是否完整等各项验收，填写验收报告。
3.程序、内容和验收标准等:
（1）验收程序分为开箱验收和安装交付最终验收两个阶段（最终以签订合同时约定为准）；
（2）验收内容为交货日期按合同签订内容为准，交货地点为西宁市口腔医院。产品送达指定地点后，对产品的外观、完整性做目检，根据签订合同的产品内容对产品的性能、数量和使用情况等方面验收，确保产品与采购人需求一致。

（3）验收标准：（1）产品符合国家及行业标准。（2）产品名称、品牌、规格、型号、数量与招标文件和合同书内容一致。（3）使用正常，无不良反馈。

十、售后服务
   1、乙方应按议价过程中作出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
   2、其他售后服务内容：
   详见附件二：售后服务承诺书
十一、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
十二、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款5‰的违约金，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方可自行委托第三方提供相应服务，费用由乙方承担，同时乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责解决，其费用由乙方承担，同时应相应延长产品的质保期。若因此给甲方造成损失的，由乙方承担甲方的一切经济损失。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
十三、不可抗力条款
不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
十四、合同争议解决方式
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十五、合同生效及其它
1.本合同一式拾份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：西宁市口腔医院           乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

                                       开户银行：
                                       账号：

地址：西宁市城北区经一路20号           地址：

联系电话：0971-3833692                 联系电话：
签约时间：    年    月    日
签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海省招标有限责任公司
负责人或经办人：
时间：2026年    月    日

附件一：设备明细表                            单位：元    

	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	是否进口产品
	是否辐射产品

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计      小写：    元             大写：   元整


附件二：售后服务承诺书
1、乙方在货物到达甲方指定位后3个自然日内，派厂家有经验的技术人员到施工现场安装和调试所供设备，保证设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。
2、乙方提供设备详细中英文纸质版及电子版操作手册、维修手册和保养手册（包括维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表等维护维修必需的材料和信息），开放维修密码及更新软件维修密码。
3、乙方提供全面操作和维修技术培训，培训内容至少包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用、维护保养及设备维修，保证所有上岗人员能够正确操作，熟练掌握设备的各种功能、日常维护保养和设备基本维修，协助使用人员完成操作规程和保养规程的制定，因培训产生的差旅费等费用由乙方自行承担。
4、乙方提供中标设备齐全的资料。
5、整机原厂免费保修期：设备整机投入正常使用后5年（包含所有配件，消耗性配件除外；如果消耗性配件不在投标文件的《耗材报价表》中明确列出，将被视为包含在整机保修范围内），以甲方在《医疗设备安装验收报告单》上签署的验收日期为准，开始计算免费保修期。免费保修期后只收取配件费，不得再收取其他任何费用。
6、设备发生故障后，维修工程师2小时内响应，尽快安排上门维修。设备或配件因故障等原因需返厂维修或检测的，乙方须免费提供备品，以保证甲方诊疗工作正常开展。保修期内发生的故障，如保修期内无法修复，出保修期后才修复的，乙方不得收取维修费用。乙方在保修期内未排除故障的，延长保修期至排除故障后一个月。保修期内因返厂维修导致停用时间累计超过90天或单次维修时间超过30天，乙方须延长保修一年。保修期内及延长保修期内，设备维修等活动中产生的差旅费等费用，由乙方承担。如果乙方在约定期限没有按时安排维修，经甲方催告后24 小时也没有安排，甲方可以委托第三方维修，因此产生的维修费、差旅费等一切合理支出由乙方承担。
7、乙方在中国境内设置有备件库，存入所有必需备件，备有充足的配套耗材，给甲方提供更快捷、优质周到的售后服务，保证10年以上的供应期。
8、设备软件一旦升级，乙方及时免费给甲方所用设备升级。
9、如乙方所投产品的配套软件需安装在甲方现有计算机中，则软件必须兼容甲方计算机的操作系统。若不能兼容，乙方须免费另配计算机。
10、如果设备需要接入甲方的信息系统（HIS、LIS、PACS等），乙方须免费提供网络版工作站（含采集卡），并且承担接入系统的全部费用。
11、甲方需移动使用的医疗设备，乙方须免费提供配套台车，甲方需上墙、吊顶安装的设备，乙方须免费提供安装配套的支架、底座等。
12、甲方需出具检查、监测、诊断或治疗报告的医疗设备，乙方须免费提供配套的工作站和打印输出装置。
13、需固定安装使用的医疗设备，在保修期内乙方至少提供一次免费移机服务（免收拆机、运输、再安装及调试、人员差旅等各种费用），且保证移机后设备性能完全恢复至移机前状态，如在移机过程中发生设备故障或甲方设施损坏等情况，乙方负责免费修复。
14、如设备配套的控制系统、主机、显示器、工作站或打印输出装置等需要放置于操作台上使用，乙方须免费提供符合甲方要求的操作台及座椅。
15、乙方须免费提供实现所投设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必需的其他所有附件。
16、乙方须免费提供配电箱到主机的电缆及其施工。
17、乙方所提供的所有辐射防护设备、设施或用具，须达到工作人员防护要求，且能通过相关主管职能部门验收。
18、需消毒使用的设备配件（如器械、镜体、线缆等），乙方须免费提供配套的消毒用容器。
19、需使用电池或UPS电源供电的设备，乙方须免费提供配套的电池或UPS电源。
20、乙方须提供投标产品设备运行保障、安装、调试、耗材、维护、售后维修网点、服务标准、设备配件、服务人员、响应时间、技术力量、培训方式等方案内容。乙方可提供符合国家政策要求且有利于项目开展的优惠条款。
21、乙方在所承诺的整机原厂免费保修期内，须免费提供全部所投产品的厂家工程师上门专业维护保养服务，每年至少一次。
22、国产设备生产日期距验收日期不得超过6个月，进口设备生产日期距验收日期不得超过12个月。
附件三：配置清单

附件四：交纳履约保证金凭据

合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），根据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式
封面（上册）
正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：
采购项目名称：

      包号：
    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（上册）
投标函…………………………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书……………………………………………………………所在页码

法定代表人授权书……………………………………………………………所在页码

投标人承诺函…………………………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书……………………………………………………………所在页码

资格证明材料…………………………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………………所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………………所在页码

无重大违法记录声明…………………………………………………………所在页码

投标保证金证明…………………………………………………………… 所在页码

（1）投标函
投标函

致：青海省招标有限责任公司
我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

  法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：青海省招标有限责任公司
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2026年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：青海省招标有限责任公司

    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理西宁市口腔医院公立改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：              授权人（法定代表人）签字：       

职务：                                    职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2026年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：青海省招标有限责任公司

关于贵方2026年   月   日          （项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违反，愿承担相应的一切责任。
4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

  法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：青海省招标有限责任公司
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描件或复印件）；
企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。
（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2024年（或2025年）度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2、近半年内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：青海省招标有限责任公司
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

  法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（10）投标保证金证明
投标保证金证明
致：青海省招标有限责任公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户账号：

若采用银行保函，则格式自拟

投标人：                        （公章）

  法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（下册）
正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

包号：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
评分对照表……………………………………………………………………所在页码

开标一览表（报价表）………………………………………………………所在页码

分项报价表……………………………………………………………………所在页码

技术规格响应表………………………………………………………………所在页码

投标产品相关资料……………………………………………………………所在页码

投标人的类似业绩证明材料…………………………………………………所在页码

制造（生产）企业小型微型企业声明函……………………………………所在页码

残疾人福利性单位声明函……………………………………………………所在页码

监狱企业证明材料……………………………………………………………所在页码
关于符合本国产品标准的声明函……………………………………………所在页码
实施方案、人员及售后服务…………………………………………………所在页码
投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………………所在页码

（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
单位：元
	项目名称
	投 标 报 价
	交货期
	免费质保期

	西宁市口腔医院公立改革与高质量发展示范项目口腔诊疗中心项目
	大写：

小写：
	
	

	优惠承诺及其他：


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.投标总价不得超过招标预控价，否则投标无效。
投标人：                        （公章）

  法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（13）分项报价表
分项报价表
投标人名称：                           包号：                    单位：元
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

  法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（14）技术规格响应表
技术规格响应表
投标人名称：                                              包号：

	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。
3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“－”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

5. 投标人应按提供产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。
投标人：                        （公章）

  法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2026年    月    日

（15）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

（16）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
提供自2023年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的完整扫描（或复印）件或中标（成交）通知书。
（17）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（ 标的名称 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

注：若无此项可不提供
                              企业名称（盖章）： 

                             日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.“标的名称”指该项目拟供货物的设备名称。

3.投标人或生产商所属行业可根据实际情况填写。

4.投标人根据所投包项分别填写，标的名称后需加包号。

（18）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

致：青海省招标有限责任公司
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项可不提供

                                企业名称：       （公章）

       企业法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

               年  月  日

（19）监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：若无此项可不提供
单位名称：       （公章）

             法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

                                 年   月  日

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

（20）关于符合本国产品标准的声明函
（1）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
（2）中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（3）关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
致：采购人或采购代理机构

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本总占比为             % 。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：   （公章）

      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月      日

（21）实施方案、人员及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求进行编制

（22）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数
（一）投标要求
1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。
1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。
1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标
2.1 “技术参数”中用“☆”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。

“技术参数”中有“▲”符号标注的参数为扣分参数，若“▲”符号标注的参数有负偏离，则按照评审标准中的分值进行扣分，其余未标注“▲”符号的参数按照评审标准中的分值进行扣分，扣完为止。
2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.2附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：提供能正常使用的附件、备品备件及采购内容中要求提供的零配件和备品备件等（写明制造商名称、品牌型号、价格）。
3.商务要求

3.1.交货期：自合同签订之日起国产设备交货期30日历日内完成供货；进口设备交货期为60日历日内完成供货。
3.2.交货地点：西宁市口腔医院

3.3.免费质保期：整机及附属设备原厂质保（具体详见技术参数）
3.4.其他要求：

3.4.1设备安装调试完成后负责完成设备计量检定并出具检定报告；

3.4.2免费提供培训服务：≥4次；每年定期巡检：≥2次。

3.4.3国产设备生产日期距验收日期不得超过6个月，进口设备生产日期距验收日期不得超过12个月。

（二）项目概况及技术参数
包一：

	序号
	项目名称
	设备参数及配置
	数量

	1
	彩色多普勒超声系统

（核心产品）
	1主机成像系统：

1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转 

1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13英寸，触摸屏可独立调节角度≥50°

1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如存图、打印等）

▲1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升，旋转角度 ≥180°，上下移动≥30cm（提供证明材料）
1.5多倍信号并行处理技术

1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360°任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像

1.9曲线解剖M型技术

1.10彩色多普勒成像技术

1.11彩色多普勒能量图技术

1.12方向性能量图技术

1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化

1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节

1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，并支持自适应校正角度

1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式

1.20支持线阵探头双B图像拼接

1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

1.22具备腹部、浅表、心脏、妇科、产科模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

2先进成像技术：

 2.1造影成像技术及造影定量分析功能

    1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，心脏探头等

    2)支持微血管造影增强功能

    3)双计时器

    4)支持向后存储，≥6分钟电影

    5)支持造影图像和组织图像位置互换

2.2弹性成像技术

    1)支持探头：线阵探头、腔内探头等

    2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能

    4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

  2.3TDI组织多普勒成像

    1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

    2)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

2.4内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别

3测量和分析：

3.1常规测量软件包

3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、心脏、小器官、妇科、产科、儿科、血管等

3.6妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构

3.7产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标

3.8自动NT测量

  3.9心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

  3.10腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

3.11自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

  3.12小器官测量软件包，包含乳腺测量包

▲3.13血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析（提供证明材料）
4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元:
  4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

  4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

  4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

  4.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项

5连通性要求：

  5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告

  5.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

二、系统技术参数及要求：

1系统通用功能：

▲ 1.1主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用（提供证明材料）
  1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

2探头规格:
  2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

  2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

  2.3电子线阵探头阵元数≥192

  2.4腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）

  2.5血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）

  2.6心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）

3二维显像主要参数：

  3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒

  3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1

  3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

  3.4显示深度≥38cm

  3.5伪彩图谱: ≥8种

  3.6最大帧率: ≥600 帧/秒

  3.7动态范围：≥240，可视可调

4频谱多普勒：

  4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

  4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

  4.3最低测量速度：≤0.01cm/s

  4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

  4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 

  4.6零位移动：(8级

  4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5彩色多普勒：

  5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

  5.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

  5.4最大帧率: ≥220 帧/秒

  5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

  5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

6外设要求:

 6.1支持耦合剂加热器

 6.2配备超声图文工作站1套（CPU≥8核、主频≥3GHz、内存≥16GB、硬盘≥1TBSSD，显示器≥23英寸），各类标志、标识1套。

 6.3 配置检查床1台，医生工作椅2把，UPS稳压电源1套，报告输出装置1套。
	1台

	2
	数字X线摄影(DR)
	一、主要配置和技术参数要求：

1 高压发生器装置：

▲1.1 逆变频率：≥450KHZ（提供证明材料）
  1.2 管电压可调范围：≥40-150KV

1.3 最大输出电流：≥500mA

  1.4 最短曝光时间：≤1ms

  1.5 最小时间电流积：≤0.1mAs

  1.6 最大时间电流积：≥630mAs

  1.7 具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种

  1.8 高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数

1.9 配备硬件电离室（要求电离室为DR整机制造商原厂生产，提供第三方证明材料），具备AEC功能

2 平板探测器：

2.1 材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）

  2.2 结构：移动式平板探测器

  2.3 总像素：平板≥750万

2.4 最小像素尺寸：≤140μm

2.5 有效数据位数：≥16bit

  2.6 空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm

2.7 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s

  2.8 平板探测器重量≤4.2kg

  2.9 平板探测器表面承重：≥200kg

  2.10 平板防水防尘等级：≥IP54 

  2.11 平板坠落性能，在正常工作状态下自由坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度：≥1m 

  2.12 成像时间:≤6s

2.13 最大电池容量的最大曝光时间：≥800 次或 ≥4 h

  2.14 具备与主机同步开关机功能

3 X射线管：

  3.1 要求为原装进口 

  3.2 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

3.3 管套热容量：≥1250kHu

3.4 阳极最大转速：≥3200r/min

  3.5 阳极热容量：≥130kHu

  3.6 靶角：≤12°

3.7 焦点额定功率：小焦点≥15kW；大焦点≥30kW

3.8 最大管电流:≥500mA

3.9 采用球管全包设计，以便保护球管，球管外表面不可外露

4 X射线管支撑装置：

  4.1 类型：落地式、非U臂或UC臂机架

  4.2 无需天轨即可完成安装

4.3 球管沿水平轴旋转≥±270°

4.4 球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°

  4.5 球管垂直移动范围≥1400mm

  4.6 球管垂直移动到最低处≤350mm（球管中心距地）

4.7 具备手动控制球管垂直运动功能

  4.8 机头具备感应把手，可单手触控解锁，并可同时控制球管沿立柱的垂直向与横向运动

  4.9 具有一个动作即可完成X射线管升降、X射线管纵向运动、X射线管垂直旋转的运动解锁装置 
5 摄影床：

  5.1 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定

  5.2 床面纵向移动：≥910mm，横向移动：≥260mm

  5.3 床面高度：≤650mm

  5.4 床面下表面至片盒上表面的距离应小于60mm 

  5.5 承重：≥270kg

  5.6 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 

  5.7 固定滤线栅尺寸≥470×450mm

  5.8 探测器托盘覆盖范围≥1000mm

  5.9 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向

  5.10 高压内置：体现一体化设计，高压内置于床下，操作更便利

6 立式平板探测器摄影架：

  6.1 平板探测器垂直移动范围≥1510mm

  6.2 平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地）

  6.3 具备手动控制平板探测器垂直运动功能

  6.4 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向

7 限束器：

  7.1 固有滤过(70kV): ≤1.3 mmAl

  7.2 具备内置不遮挡光野的可调式附加滤过板：1.5mmAl/2.0mmAl

  7.3 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm

  7.4 最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm

  7.5 光野指示灯：LED

  7.6 光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s

8 图像采集工作站：

  8.1 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件

  8.2 一体化工作站，各功能非模块设计

  8.3 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全

  8.4 操作系统：Windows，全中文操作界面

  8.5 硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″

  8.6 病人数据输入：鼠标、键盘

  8.7 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能

  8.8 具备患者信息登记、编辑功能

8.9 具备曝光参数调节功能

  8.10 具备3D投照体位示意图 

  8.11 图像显示/查看/处理

8.12 图像支持任意角度旋转

  8.13 胶片打印排版，支持不同病人拼图打印

  8.14 图像删除原因统计功能等

  8.15 数据备份定期提醒，自动清理

  8.16 具备栅影抑制功能

  8.17 为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能

  8.18 具备远程PC端DICOM阅片功能

  8.19 具备远程手机移动端DICOM阅片功能

▲8.20 具备辐射剂量面积指示，并在图像上显示，（提供证明材料）
  8.21 具备常规模式、急诊模式、体检模式、儿童检查模式

▲9为了保证设备稳定性和兼容性，整套设备中，要求高压发生器，平板探测器，机械系统，限束器，为DR整机制造商原厂生产。 （提供证明材料）
10主要配置：
10.1  配置工作站1套（CPU≥8核、主频≥3GHz、内存≥16GB、硬盘≥1TBSSD，显示器≥23英寸），各类标志、标识1套。

10.2 检查室相关放射防护用品一套（铅大衣、围脖、围裙、帽子、眼镜各1件，儿童铅围裙1件，立式拍片屏风1件，铅衣架1个）。

10.3 个人放射剂量报警仪1台。

10.4 UPS稳压电源1套，报告输出装置1套。
▲11 其它要求：
11.1 双向负责接入医院 PACS 系统。所产生费用（设备接口及PACS厂家口费用）由中标供应商承担。

11.2 完成该设备建设项目机房改造装修（交钥匙工程）、职业病危害放射防护控制效果预评价、控制效果评价及环评登记。
	1台


注：整机及附属设备原厂质保≥3年。
包二：      
	序号
	项目名称
	设备参数及配置
	数量

	1
	手术器械车（大号）
	1.外形尺寸：≥950mm×610mm×900mm；

2.工作台面：925mm×585mm×900mm±10mm；

3.材质：SUS304。立柱管材≥φ25×1.0mm,台面板材厚度≥1.0mm；

4.配件：脚轮用≥4寸螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置；

5.一层台面，凹型台面，凹槽采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥8mm，角度≤1.5°，台面折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，台面承重≥15Kg；底部加强管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；

6.焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺；

7.配备挂式温湿度计一台；

8.配备治疗盘1个，ABS材质，带弯盘。

9.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	4台

	2
	手术器械车（中号）
	1.外形尺寸： 850mm×530mm×850mm±10mm；

2.工作台面尺寸：825mm×505mm×850mm±10mm；

3.材质：SUS304。立柱管材≥φ25×1.0mm,台面板材厚度≥1.0mm；

4.配件：脚轮用≥4寸螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置；

5.为一层台面，凹型台面，凹槽采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥8mm，角度≤1.5°，台面折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，台面承重≥15Kg；底部加强管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；

6.焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。

7.配备挂式温湿度计1台。

8.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	3
	手术器械车（小号）
	1.外形尺寸：≥750mm×490mm×800mm；

2.工作台面尺寸：725mm×425mm×800mm±10mm； 

3.材质：SUS304。立柱管材≥φ25×1.0mm，台面板材厚度≥1.0mm；

4.配件：脚轮用≥4寸螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置；

5.两层台面，凹型台面，凹槽采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥8mm，角度≤1.5°，台面折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，台面承重≥15Kg；

6.焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。

7.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	4
	送药车
	材质SUS304，车台面一次冲压拉伸成形；板材≥1.0mm厚；

设轨道式可锁抽屉二只，内配60套塑料服药杯；

下部为敞开式柜体，可放置中药瓶及开水瓶等；

脚轮采用万向轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨性高；

外形尺寸：≥695mm×430mm×835mm；
整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1个

	5
	方盘托架（气动升降）
	1.外形尺寸：≥750mm×550mm×（950mm～1350mm）

2.材质：SUS304。立柱管材为≥φ76×1.2mm, 内支撑管材≥φ50×1.2mm，方盘板材厚度≥1.2mm；

3.配件：脚轮用≥2寸螺杆万向轮、气弹簧。

4.单杆调节升降结构。方盘采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥25mm，以防止器械滚动落地，角度≤1.5°,方盘尺寸为≥740×540mm；方盘承重≥15Kg；内支撑架和底部加强管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；方盘可无极升降调节，升降幅度≥400mm，升降支撑采用气弹簧，具有脚踏控制开关。

5.焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。

6.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1个

	6
	手术圆凳
	1.外形尺寸：直径500mmX(500~800)mm；
2.材质：底座sus304材质，坐垫皮面材质包覆。座椅高度可调；
3.整机及附属设备原厂质保：≥3年
	6把

	7
	手术踏脚凳
	1.整体材质SUS304，两层凳面，顶层凳面采用橡胶防滑板（防滑板厚度为≥5mm），凳脚采用橡塑材质制作。不锈钢板材采用激光切割下料，板材厚度≥2mm。

2.金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；

3.整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性。

4.外形尺寸：≥416mm×290mm×150mm。

5.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	2个

	8
	综合手术床
	一、功能要求：

1.需满足普外，心脏，肾脏、体外循环、甲状腺、头部及颈部、胆囊及胸腔、泌尿外科、直肠、妇科、骨科、脊柱等外科手术的要求。

2.采用电动液压传动结构。

3.手术台液压系统应无渗漏现象，历时5h手术台下降距离≤1.0mm。

▲4.床面板为全碳纤维材料制作，完全可透视，电动水平移动行程为300mm，给C型臂提供精确和方便的定位空间，距头部端≥1.2m有效透视区范围，在X射线下无影像医学诊断的明显斑点及阴影。（提供证明材料）
5.升降、平移、头足倾斜、左右倾斜等各种动作操作由独立的动力系统驱动。

6.高精度进口直线导轨，保证手术床运行平稳。

7.床柱外壳和底部基座外壳SUS304不锈钢材质，底座不锈钢外罩，防刺眼处理。

科学的底座设计，为C型臂留有宽大的活动空间，为施术的医护人员预留有脚部的活动空间，保证手术床在实现各种动作的平衡稳固，底座设计需符合GB4208标准要求，手术台必须达到Ipx4等级要求。

8.整床及附件采用优质镍铬不锈钢材料。

9.电动手术床具有标准以及反向模式两种，可实现头脚互换功能。

▲10.有两套独立电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床体备用操作控制面板系统，二套系统独立运行，确保手术床在遥控器发生故障时仍能可靠地运行。（提供证明材料）
11.床垫由密封度高、质地柔软的整体海绵制成，自然塑型，具有记忆恢复功能，减少局部压强。具备无缝隙、防水、易清洗、防静电、可拆卸等功能。

12.手术床台面摆动，纵向摆动量≤15mm，横向摆动量≤10mm，水平侧向摆动量≤18mm。

13.手术台工作噪声≤60dB(A)。

14.手术台有效透视区范围内的衰减当量，需符合GB9706.12-1997中29.206.1中的标准要求。

15.手术台应有足以防止失火危险的强度和刚度，应确保对由于溢流、液体泼洒、泄露、受潮、进液、清洗、消毒和灭菌而造成安全方面危险有足够的防护能力。

16.手术床底座为大脚轮（直径≥100mm）设计，移动灵活。刹车时脚轮升起，床底座与地面接触牢固，稳定性佳。

二、技术要求：

▲1.床面板尺寸：长≥2150mm，宽≥540mm。（含边轨）（提供证明材料）
2.背板尺寸：长≥570mm，宽≥550mm。（不含边轨）

3.坐板尺寸：长≥575mm，宽≥530mm。（不含边轨）

4.腿板尺寸：长≥600mm，宽≥250mm。（不含边轨）

5.头板尺寸：长≥300mm，宽≥500mm。

6.台面高度调节范围：低位≥660mm；高位≤1000mm。

7.升降行程：≥340mm。

8.床面水平移动范围：≥330mm。

三、配件：

配备洗眼器1台。

整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	9
	负压吸引装置
	1.采用铝型材立柱式，配备4个带刹车的脚轮，底部配备附件篮可收纳一次性引流袋及软导管。

2.通过开关阀的转换和连接管可实现单瓶使用及多瓶串联使用。

3.主要由移动支架、开关阀、贮液瓶、引流袋(一次性使用)、吸引软导管及各连接管组成。

4.贮液瓶:配备2000mlx4(PC)。

5.配备原厂50只、2L容量一次性引流袋。

6.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	2台

	10
	移动电动负压吸引器
	1.极限负压值∶≥0.09MPa（680mmHg） 。

2.负压调节范围∶0.02MPa（150mmHg）—极限负压值 。

3.自由空气流量∶≥40L/min 。

4.配备贮液瓶∶3000ml×2（PC） 。

5.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	7台

	11
	口腔颌面外科微动力系统
	▲1.操作系统：全中文显示，具有种植、微创拔牙、电动高速、电动低速功能，具有可调下级操作菜单。（提供证明材料）
2.冷却功能：可外接生理盐水，马达可内出水用于≥1：5增速手机≥20万转工作不发烫。

3.插电即用，不需外接空压机与负压。

4.操作温升<8℃，具有内循环冷却系统。

5.手机配置：40:1种植手机、1:4.2外水反角手机、1:5迷你头、1:1电动弯机，四种手机需独立注册证。

6.显示界面≥7英寸液晶触控显示屏，触摸屏上可以调节转速、扭力、灯光、水量大小。

▲7.具备种植牙功能定位、导向、钻孔、植入扭力、转速按手术要求可调，具备修复、去龋、拔牙等功能。（提供证明材料）
8.马达为直流无刷电机，含内喷水装置，高光LED灯（色温5000-5500K）。

9.操作控制为无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制。

10.马达规格：直径Φ21.7mm。

11.马达转速≥100转/分钟，最高转速≥40000转/分钟。

▲12.拔牙手机：迷你头1:4.2反角手机，不锈钢，机头直径≤9.5 mm，机头高度≤15mm以内，最高转速≥168000rpm。（提供证明材料）
▲13.电动高速：迷你头1:5增速手机，不锈钢，机头高度≤13mm，机头直径≤9.5 mm。（提供证明材料）
14.配件：可消毒盐水管≥3条。

15.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	12
	心电监护仪
	1.监护仪硬件： 

1.1.主机显示器一体化，可热插拔外接多功能模块； 

1.2.无硬盘，无风扇等散热装置； 

1.3.监护仪主机屏幕≥12英寸彩色屏，医用显示屏，支持用棉签操作屏幕；分辨率≥1280*800；（提供证明材料） 

1.4.QRS音的来源可选择HR、SpO₂、ABP、ART等10种以上； 

2.多功能测量模块： 

2.1.监护仪基础测量参数模块能够在同一品牌插件式监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备； 

▲2.2.可视化模块，彩色屏幕≥6寸，全触摸屏操作。可视化测量模块插入监护仪主机（不需要数据线连接）时，能够实现双屏监护，主机和模块都能对外显示同屏12导联心电； （提供证明材料）
2.3.可选配升级同时整合二氧化碳、双有创血压监测二个参数的模块，无需分别通过单参数测量模块实现。 

3.测量性能及软件： 

3.1.心电监测 

3.1.1. 监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电 

3.1.2.心电监测算法采用ST/ARECG、Marquette12SLECG和Mortara ECG，三种金标准心电算法之一； 

3.1.3.ECG导联图示视图可检测电极到皮肤间阻抗测量数据，协助正确放置电极，并提供电极与皮肤接触的信息（红、黄、蓝）状态； 

▲3.1.4.每台监护仪配置≥25种多导联心律失常分析软件；（提供证明材料） 

▲3.1.5.十二导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新；（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明） 

3.1.6.十二导联ST数值可以肢体导联和胸导联2个环图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗； 

3.1.7.监护仪内置多导联高级心律失常分析软件，需提供房颤分析功能；

3.1.8.监护仪提供连续的QT/QTc测量，非间断测量,并可显示ΔQT和ΔQTc数值；

3.2.无创血压 

3.2.1.双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法； 

3.2.2.具有≥4种监测模式：手动、自动、快速、序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）等。 

3.3.脉搏血氧饱和度 

▲3.3.1.配备FAST或MasimoRainbow技术血氧饱和度监测；（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

3.3.2.防运动和抗低灌注干扰，提高测量准确性； 

3.3.3.灌注指数Perf、信号质量指示器评估患者末梢灌，判断数值可靠性； 

3.3.4.可同时提供灌注指示和智能延迟报警。 

3.4.满足BIS，脑电双频指数模块配置。

4.临床决策支持 

4.1.目标导向性治疗决策支持； 

4.1.1.可设置各个参数的治疗目标值； 

4.1.2.可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度； 

4.1.3.可升级用箭头方式显示监测参数变化趋势，进行前瞻性风险评估。

4.2.可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变。 

4.2.1.可创建并使用参照基线，医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果； 

4.2.2.可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化； 

▲4.3.配备直方图统计工具； （提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

4.3.1.直方图采样精度可达每秒1次，可统计24小时实时数据，须直观显示过往各种参数变化区间及百分比，且柱状图形如HR/SPO2/RR/ABP等超过10个； 

4.3.2.可使用直方图方式统计各种生命体征参数如HR/SPO2/RR/ABP等，提升整体情景感知力。

4.3.3.配血压、血氧、心电附件成人及儿童各 1 套。

5.标配呼末CO2检测模块。

6.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	13
	口腔种植专用手术椅
	1.牙科椅具备靠背后仰及座垫下降安全保护开关

2.牙科椅具备≥2组,每组≥3个可编程设定椅位

▲3.具有管路清洗、消毒功能（提供证明材料）

4.牙科椅具备微电脑控制系统，椅身升降速度10MM/S-30MM/S,牙科椅具备带错码显示的故障自动检测系统。且数字代码显示的数量≥10个。

5.牙科椅具备PWM（直流、变频、调速）系统 

▲6.牙科椅头靠可360度进行调节,头枕支撑钢板宽度≥75mm，头架长度可以根据患者身高就诊需要进行调节,头枕伸缩范围≥300mm，可以满足儿童，成人，残疾人治疗。（提供证明材料）

▲7.牙科椅椅背配有嵌入式调节按钮，可由医护人员依据患者身高就诊时需要直接进行操作伸缩调节，≥五档调节，椅背伸缩范围≥100mm。患者椅靠背正反材料采用更加耐磨软PU材料包裹。软PU材料符合ISO17025体系、ISO10993-12体外细胞毒性试验认证，无毒。（提供证明材料）

▲8.器械盒及助手架操作面板分别具备椅位控制,观片灯控制,冲盂、漱口控制按钮和脚控开关，可四手操作（提供证明材料）

▲9.牙科椅配有双扶手可顺时针水平旋转≥90°。随机配有的装饰盖盖在扶手座孔上做单扶手椅位使用（提供证明材料）

▲10.多功能助手架具备冲盂、漱口、椅位控制功能按键，≥4个器械挂架，并配有三用枪、强吸和弱吸。（提供证明材料）

▲11.高压电完全分离地箱，进口水、气过滤调节阀，分别控制≤90um微粒水和≤25um微粒气。（提供相关证明材料及水汽减压阀图片）

12.PU材料整体压模成型的牙椅靠背和座垫，软PU材料符合ISO17025体系、ISO10993-12体外细胞毒性试验认证，无毒。

13.牙科椅采用钢结构底座与座架，使用模块组合驱动电路,座垫采用PU材料或皮料。”

14.具有不锈钢主控器械盘，可以同时放置2台种植机。

15.移动隐蔽式污垢罐

16.医生椅，静音脚轮，其具备治疗位和休息位设置，医生座椅具有≥8个方向可以调节。

17.治疗椅尺寸：1700mm≤完全水平位长度（不含医生座椅）≤1900mm；800mm≤宽度（不含器械台）≤950mm
18.椅位调整范围椅位的最高高度：≥ 870mm，椅位的最低高度：≤400 mm，椅背的后倾范围：105°～170°

19.吸唾器在正常工作气压时，真空度≥27KPa，抽水速率≥700mL/min。

20.强力吸引器在正常工作气压时，真空度≥15kpa,流量≥100L/min，并具备过滤功能，同时还具备时间可以设置微调的吸唾，强吸延时功能。

21.医生椅：座位宽度*深度≥400mm*400mm，靠背调整范围≥20°，医生座椅≥8个方向调节，即椅位升降、坐垫前后倾斜、靠背升降、靠背倾斜。

配置要求：

1.高速气涡轮手机（ 四孔 按压式 ）                     2 套

2.低速气动马达含( 直弯手机四孔）                       1 套 

3.三用喷枪(直、弯)                                   各1套      

4.感应式，无极调光无影灯                               1 套

5.恒温可调节冲盂漱口定量给水自动控制系统               1套

6.强力吸引器（进口手柄可拆卸消毒 ）                    1 套

7.吸唾器（进口手柄可拆卸消毒 ）                        1 套

8.3孔气控脚开关                                       1 套

9.不锈钢助手托盘                                       1套 

10.带错码显示的牙科椅故障自动检测系统                  1套

11.电动牙科椅下降、后仰安全系统                        1 套

12.具备8个方向可以调节的医生座椅                      1套

13.陶瓷痰盂，杯架                                      1套  

14.球型脚踏开关                                        1套

15.牙医师座椅（护士椅 ）                               1套

16.不锈钢主控器械盘                                    1套

17.隐蔽式污垢罐                                        1套

18.负压抽吸选位阀                                      1套

19.带管路冲洗功能的净水瓶                              1套

20.内窥镜系统                                          1套

21.整机及附属设备原厂质保：≥5年。
	2台

	14
	麻醉车
	1.外形尺寸：≥675mm×425mm×1350mm

2.台面尺寸：≥605mm×410mm±10mm
3.车身配有:12个透明药盒，1个活动翻板（写字板），4个提篮式药盘，2个24格药盒。
4.翻板：翻转式副工作台，有效延展工作台面使用空间。

5.提篮式药盘：≥370mm×275mm×60mm(带标牌插，可调式分格药盒）
6.24格药盘:≥545mm×370mm×100mm(带标牌插）   

7.工作台面板为ABS工程塑料，模具注塑一次成型,材料抗腐蚀抗撞击,不起皮,不掉粉,不浸色。不锈钢围栏高度≥55mm。

8.车体扶手：依据人体工程力学ABS一体成型，与车体高度融合；
9.拼装式，结下层四角装有防撞角，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作；外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

10.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成；大、中、小三种药盘均能移出使用；

11.车体内装有四层抽屉，4只小号抽屉（屉高≥120mm）、1只大号抽屉（屉高≥150mm）。抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘大、小二种药盘均能移出使用；

12.抽屉滑道采用三节式静音滑道，有自锁功能，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。

13.主要由台面板、药盒等（工程塑料），抽屉、抽屉板（碳钢喷塑件），围栏、等组成；整体组合构新颖、实用；

14.抽屉、车架采用碳钢喷塑制作,优质碳钢板，板材百度≥1.0mm，采用激光切割机及数控折弯机成型。表面塑粉涂层工艺符合国家标准规范，采用静电喷塑处理，硬度达2H以上，喷塑工艺通过酸洗、磷化、喷涂、烘烤等工序，符合国家环保标准。

15.脚轮4寸静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，两只带刹功能，踏板采用高分子材料。

16.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	15
	塑钢治疗车
	1.不锈钢架，两层ABS台面，管材护栏；
2.台面下配2只碳钢抽屉，带2只方形带盖塑料污物桶，配盛物篓；
3.外形尺寸：≥945mm×490mm×960mm
4.每台治疗车配备2个pp材质整理箱。

5.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	4台

	16
	手术硅胶体位垫
	1.数量：半圆形头圈*1个，柱形垫（半圆型垫）*1，足跟保护垫*2。

2.环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质）。

3.阻燃性：不支持燃烧，并具有良好的阻燃性。

4.全部部件均可以用医用消毒湿巾擦拭消毒，可用清水擦拭清洁。

5.配医用体重秤一台。

6.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	2套

	17
	麻醉盘
	外形尺寸:长≥24厘米，宽≥16厘米，高≥5厘米（带盖有把手）

材质：SUS304。

整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	2个

	18
	急救车
	外形尺寸：≥770mm×400mm×850mm ；

材质：SUS304。板材厚度≥1.0mm；

配件：脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置， PE抢救板，三节式滑道。

结构特点：翻盖采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥5mm，角度≤1.5°，台面承重≥15Kg；打开面盖在其背后设有三层十五只急救药品存放袋；上层可放置抢救用仪器，下层右边装有抽屉可存放抢救用器械，左边柜子可存放仪器，并配有不锈钢小提桶一只；左侧备有一只可调输液架；背后备有按摩板一块可作人工心脏起搏用；板材折弯采用数控折弯机加工成型；底部加强（防撞）管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；

工艺：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。
整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	2台

	19
	担架推车
	1.基本参数：

1.1由担架、推床两部分组成； 

1.2配置杂物篓一个。

2.工艺要求：

2.1焊接工艺：采用氩弧工艺焊接；

2.2塑料加工工艺：进口工程塑料。

3.床架:床架钢骨结构，钢材焊接；

4.床面：牛津面料。

5.护栏：翻转式护栏。
6.脚轮：

6.1静音脚轮，通过通过SGS认证；

6.2两轮带刹车。

7.输液架：304不锈钢，配金属插座。

8.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	20
	高频电刀
	1.本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。

2.适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合 适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。

3.具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。单极和双极工作频率（主频率）为≥512kHz。

4.单极纯切：额定功率（额定负载）  ≥350 W（500Ω）。

5.混切1：≥250 W（500Ω）； 混切2：≥200 W（500Ω）；混切3：≥120 W（500Ω）。

6.单极凝：≥120 W（500Ω）；双极凝：≥50 W（100Ω）。

7.采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

8.CPU控制，再次开机时可复现上次功率设定值。

9.保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

10.采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

11.中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。

12.允许连续使用，允许长时间开路和短路。

13.冷却方式：自然冷却，无风扇。

14.采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放。

15.可选用附件：各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等。

16.安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

17.主机尺寸：≥456mm（D）×382mm（W）×186mm（H）。

18.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	2台

	21
	牙科种植机（原装进口）
	一.种植机部分：

1.宽度：≥265mm

2.深度：≥255mm

3.高度：≥100mm

4.泵输送量：30-108 ml/min

5.输入电压：100-240 V

6.输入频率：50-59 Hz

7.马达最大扭矩：≥5.5Ncm

8.马达最大转速：≥40,000rpm

9.设备输出最大扭矩：≥80 Ncm

10.光纤种植弯手机：传动比：减速20:1

11.最大转速：≥2,000rpm

12.最大扭矩：≥55 Ncm

13.光纤种植直手机：传动比：匀速1:1

14.最大转速：≥40,000rpm

15.最大扭矩：≥5.5 Ncm

二．性能特点：

1.具备一键自动校准

2.显示屏≥4.2 英寸彩色屏幕。

3.程序操作界面配符号引用和彩色显示

4.可调节选项：治疗步骤（最大9项）、最大转速、最大扭矩、

冷却水大小（0-3）、马达转动方向。

三 整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	3台

	22
	种植器械包工具
	用途：用于牙科种植手术。包内组件：牙科骨粉调和用金属容器：用于牙科种植手术过程中，调和骨粉和水的容器。骨粉和水混合后立刻在手术中使用；

医用吸引头：用于手术中冲洗组织或吸液；

口腔麻醉注射架：用于口腔治疗局部麻醉时注射药液，不接触患者和药液，无剂量控制功能；

整形镊：用于夹持组织；

手术刀柄：用于连接器械（刀片）；

拉钩：用于钩拉组织或皮肤；

持针钳：用于钳夹器械；

止血钳：用于钳夹血管、分离组织以止血；

口镜：用于口腔检查；

牙用尺：用于手动测量口腔中长度、角度、力度等参数；

牙刮匙：用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作；

牙科用分离器：用于口腔手术中分离指定部位的软组织；

牙齦剪：用于牙科手术中剪切口腔组织或修复体；

牙科用镊：用于口腔科检查和治疗时夹持。牙骨锤：用于口腔科手术中敲击牙骨凿。

牙骨凿：用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。

牙槽咬骨钳：用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。

拆线剪：用于剪切器械。

帕巾钳：用于钳夹器械。

牙科刮治器：用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。

牙周探针：用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。

型号规格：I 型、Ⅱ型、Ⅲ型等多种规格可选。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10套

	23
	种植手机头（原装进口）
	1.传动转速:最大≥40,000/min；

2.转速传输比:20:1；

3.转速范围:15-2000rpm/min；

4.最大扭力:≥55Ncm；

5.光纤设计；

6.冷却方式内、外冷却系统；

7.机头、机身设计机头、机身两段式可分离；

8.清洁消毒，可热清洗，能耐受134℃ -138℃高温高压消毒；

9.安装范围：可安装在所有标准的带接头的马达上；

10.具有单独注册证；

11.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	12把

	24
	牙科综合治疗椅
	1.内置式地箱，也可以根据诊室实际管路预埋位置选配外置式独立地箱，以满足各种管路预埋位置的安装条件。地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.01ml。具备微粒水过滤器≤90μm和微粒空气过滤器≤25μm。
2.具备隔离变压器，输出电压≤直流35伏和交流24伏。

▲3.要求上挂式器械工作台，需满足无后拉力上挂式器械操作方式，器械托盘尺寸≥30cm*40cm，助手位挂架≥4，医生位挂架≥5。（提供证明材料）
4.器械盒具备水气总开关，可切断牙椅总水气。器械盒内水气集成阀树脂材料。

5.可按使用需求对每一路手机器械管路的动力气、冷却气、喷水水量做分别单独调节。

6.器械盒具备外露调节手机气压的装置，具备实时显示手机工作气压的压力表。
7.助手架按键功能可操作：椅位升、降，靠背俯、卧，预置位置控制，冲盂、漱口水、LED观片灯。多功能助手架器械盒可以在水平和垂直两个方向旋转。

8.吸唾器：手柄可拆卸，并可高温134°消毒。在正常工作气压时，真空度≥27KPa，抽水速率≥500mL/min。

9.强力吸引器： 手柄可拆卸，并高温134°消毒。在正常工作气压时，真空度≥20KPa，流量≥120L/min。

10.牙科椅的外表部件采用RIM技术（反应注模），由合成材料聚亚氨脂发泡制成。

11.牙科椅配有双扶手可顺时针水平旋转≥90°，右扶手可拆卸下来，做单扶手椅位使用。

▲12.牙科椅为悬挂式（病人座椅不着地结构）（提供证明材料）。

▲13.具备管路清洗、消毒功能。（提供证明材料）
▲14基座不动条件下，牙科椅可水平向外侧旋转≥40°，亦可水平向内侧旋转≥40°。（提供证明材料）

▲15.牙科椅靠背休克位调节，牙椅可以调整角度至-5°方便进行休克抢救。（提供设备相关角度官方展示或设备检验报告）
▲16.牙科椅具备带错码显示的故障自动检测系统。具备自检程序、故障代码及信息代码,有≥20个以上故障代码，（需提供各详细故障代码表示牙椅的工作状态）方便维修。（提供证明材料）

▲17.牙科椅头靠可以360度调节,头架长度可以根据患者身高需要进行调节，头枕支撑钢板宽度≥75mm，头枕伸缩范围≥300mm。头枕正反面采用皮革包裹。（提供检验报告或产品相关说明）

▲18.牙科椅椅背配有嵌入式调节按钮，可依据临床使用需要，伸缩调节以满足不同身高患者的就诊需求，调节档位≥5档，椅背伸缩范围≥100mm。（提供证明材料）
▲19.牙科椅靠背双面采用更耐磨的PU材料。软PU材料符合ISO17025体系、ISO10993-12体外细胞毒性试验认证，无毒。（提供证明材料）。

20.牙科椅使用变频电机驱动，利用微处理器的数字输出对模拟电路进行控制改变脉冲方式，椅身升降速度10mm-30mm/S,结合低压电机使牙椅柔性启动。 

21.牙科椅坐垫承载面离地最高高度≥850mm，离地最低高度≤400mm，椅背后倾范围105°~180°,坐垫采用软PU材料一体成型，软PU材料符合ISO17025体系、ISO10993-12体外细胞毒性试验认证，无毒。
22.痰盂：使用陶瓷痰盂，且陶瓷部分可完全取下清洗消毒。痰盂的清洁水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥60mm，防止交叉感染。 痰盂高度随牙椅同步升降。

23.手术灯采用连体式设计，随椅升降。光源采用感应式LED灯，手柄外套可取出进行高温消毒，无极调光，照明强度3,000–35,000 LUX，输入功率9VA，反射光设计，避免光线直射。

24.医生椅：座位宽度*深度≥400mm*400mm，靠背调整范围≥20°，医生座椅可8个方向调节，即椅位升降、坐垫前后倾斜、靠背升降、靠背倾斜。
基本配置需求   

1.压盖式高速手机                                       2套
2.低速气马达手机套装（含直弯机头）                     1套

3.三用喷枪(直、弯)                                  各 1套

4.LED可调光口腔冷光灯                                 1套

5.冲盂漱口定量给水自动控制系统                         1套

6.强力吸引器和吸唾器                                各1套 

7.气控脚开关                                           1套

8.医生座椅                                             1把

9.新型陶瓷痰盂，杯架                                  1套

10.随机安装用铁板                                      1块

11.外接地箱                                            1套

12.内置或外置带管路冲洗功能的净水瓶                    1套

13.护士座椅                                            1套

14.负压选位阀                                         1套15配独立摄录系统（全高清显示器，尺寸≥21.45英寸，1080p，配1TB内存，可连续录制40小时。）                      1套
16.内窥镜系统                                         1套
17.一体化洁牙机                                   1套

18.集成光固化机                                   1套

19.大号器械盘、护士辅助托盘                        1套

20.整机及附属设备原厂质保：≥5年。
	2台

	25
	麻醉监护仪

（核心产品）
	1.硬件结构

1.1主机显示器一体化设计。

1.2无风扇等散热装置。

1.3医用专业显示器：≥15英寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*800（提供证明材料）。

1.4主机触摸屏为电阻屏，可用棉签操作屏幕。

1.5
≥6通道波形显示。

1.6
三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。

1.7
具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度。

2模块化设计

2.1可升级高级多参数组合模块：一个测量模块能够同时监测呼气末二氧化碳、双有创血压和PICCO及传统心排量，可同时实现重症患者的血流动力学及通气功能评估。

3转运功能

3.1可选配有带触摸屏的可视化转运模块。

▲3.2转运模块屏幕≥5.7英寸，TFT电容触摸屏显示器，分辨率≥640*480，可多点触控。（提供证明材料）

3.3当基本测量模块接入监护仪主机时，监护仪主机屏幕和基本测量模块屏幕能同时操作与查看（不需要数据线连接），主机和模块都能对外显示同屏12导联心电

3.4在患者转运过程中，不用插拔患者身上各种监测参数电缆，可直接将基本测量模块作为独立的监护仪转运使用，实现病人数据全程无缝衔接

▲3.5当转运模块从水平向旋转至垂直向位置时，或再转回水平向，监护仪会适应新位置并显示相应屏幕（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

3.6转运模块触屏可在检测到操作问题时，如屏幕上有液体或意外接触，其将自动锁定，以防止意外操作

4用户界面

▲4.1内置专科显示界面≥8种.（提供证明材料）
4.2可根据临床需求自定显示界面≥10种

4.3动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示

4.4屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序

5测量性能及软件

5.1心电监测功能

5.1.1配12导联心电监护

5.1.2心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。

▲5.1.3诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz（提供证明材料）

5.1.4具备≥25种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭

▲5.1.5 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

5.1.6 12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势

5.1.7实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值

▲5.1.8提供ST 指数值 （基于V2、V5 和 aVF 导联ST数值 绝对值的总和），方便提早预见心脏侧壁ST段变化情况（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

5.2配无创血压监测功能

5.2.1可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量

5.2.2双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法；

5.2.3序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合

5.3
脉搏血氧饱和度监测功能

5.3.1灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

5.3.2具备智能延迟报警技术，可有效过滤无意义报警

▲5.3.3可升级为Masimo Rainbow血氧测量技术，实现无创、连续、实时的碳氧血红蛋白（SPCO）监测（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

▲5.3.4可升级为Masimo Rainbow血氧测量技术，实现无创、连续、实时的血红蛋白总量（SPHb）监测（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

5.4
标配有创压力监测功能

5.4.1测压范围：-40至360mmHg

5.4.2可提供每搏压力变异(PPV)实时显示

5.4.3可以监测：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP），中心静脉压（CVP）等

5.5标配呼气末二氧化碳监测功能

5.5.1主路呼末CO2监测与旁路呼末CO2监测模块一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式

5.5.2标配脑电双频指数模块（BIS模块）

5.6
可升级连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量监测功能

5.6.1可升级进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用

5.6.2连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO

5.6.3连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)

5.6.4连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)

5.6.5连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)

5.6.6连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数

5.6.7右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数

6临床决策支持

6.1目标导向性治疗决策支持

6.1.1可设置各个参数的治疗目标值

6.1.2可用箭头方式显示监测参数变化趋势

6.2
ST段监测分析功能

6.2.1可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化

6.2.2可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果

6.2.3可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化

6.2.4配备直方图统计工具，采样精度可达每秒1次，可统计24小时实时数据

6.2.5配备血压、血氧、心电附件成人及儿童各 1 套。

7.配备独立台车

8.整机及附属设备原厂质保：≥5年。
	1台

	26
	注射泵
	1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

2.≥8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式
3.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）
3.1注射总量显示范围：0-9999.99ml

4.注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5%

5.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO 

6.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，10级可选择，阻塞报警精度应＜±160mmHg
7.具有≥3.5英寸触摸屏

8.具备字体放大功能
9.具备夜间工作模式

10.更改速度时完全不需要中断输液

11.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

12.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞

13.报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、遗忘操作、管路脱落报警

14.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站

15. I类，防除颤CF型，IP24

16.内置锂电池，以5ml/h速度注射，标配电池工作时间≥10小时；可选配2节锂电池，工作时间≥20小时

17.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	4台

	27
	除颤仪
	适用范围


主要用于院内、院前等临床环境下对病人进行：手动体外除颤、手动体内除颤、同步电复律、AED除颤、CPR功能、无创体外起搏、生命体征监护等。
通用要求

1.主机屏幕：≥7英寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480 
2.主机重量（含电池）:≤6.0kg 
3.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:201823.

4.防尘防水等级:IP54以上
技术参数

1.采用双相指数截断波（ BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿,成人室颤患者体外首次除颤能量≤150J，保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；
2.除颤能量选择最小为1J，最大除颤能量360J，能量选择范围更大，全覆盖少数原本可除颤转复的病例因可选择的能量上限限制导致除颤无效的情况，提高除颤成功率和有效性；
▲3. 除颤能量选择范围：能量分21档以上（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/
100/150/170/200/300/360J），可通过体外电极板进行调节（提供证明材料）

4.旋钮式能量选择 
5.除颤充电至200J≤5S，充电至360J≤8S 
6.病人阻抗范围：体外手动除颤，25-200欧范围以上 
▲7.成人/儿童一体化电极板，具有能量选择、充电、放电功能（提供证明材料）
▲8.手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值 ，屏幕阻抗指示条颜色区分阻抗范围（提供证明材料）
9.AED功能具备一键切换成人和儿童模式 
10.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 
11.体外起搏模式：按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能（降速为原值的1/4）
11.1.起搏波形：单相方波，脉冲宽度≥20ms
▲11.2.起搏频率：40ppm～170ppm范围以上（提供证明材料）
11.3.起搏电流：0mA～200mA范围以上
12.标配5导联心电（ECG)、血氧饱和度（SpO2）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）等监护功能 

13.监护患者类型：新生儿、儿童、成人3类

14.心电监护模式：具有监护模式，治疗模式，诊断模式3种

▲15.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s4种以上（提供证明材料）
▲16.ECG 灵敏度：×0.25、×0.5、 ×1、×2、×4等5种以上（提供证明材料）
17.心率测量：成人：15bmp～300bpm范围以上，小儿：15bpm～350bpm范围以上，新生儿：15bpm～350bpm范围以上
18.心律失常分析：通过心电电极片，可监测的心律失常分析种类20种以上

19.呼吸测量：0rpm～120rpm范围以上
20.血氧采用抗干扰技术，测量范围 0～100％，精度≤±2％（成人儿童测量值为 70～100％时）
▲21.脉率测量范围：30bpm～240bpm范围以上，测量精度：≤±3bpm（提供证明材料）

22.无创血压测量方式：手动测量、自动间隔测量、连续测量模式3种以上
23.体温测量，具备双通道测量
24.体温测量范围：0℃～50℃（32℉～122℉）范围以上

25.同屏显示≥3通道监护参数波形

26.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽≥50mm，可同时打印≥3道波形

27.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备（需提供证明文件）

28.可充电锂电池，工作时间最大能量除颤≥100次，200焦耳除颤≥180次，或起搏≥2h，或监护≥3h，低电量报警后，还可连续进行≥20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤

29.存储要求:内置≥16GB，可存储≥240小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看

30.AED模式抢救过程支持录音功能，存储时间≥180min

31.具备USB接口，可导出数据分析

32.可升级WIFI、蓝牙和4G数据通讯功能

33.具有自动自检功能，在关机状态下，在设置的时间点进行自动自检

34.可充电锂离子电池，具有电池电量检查按钮和电池电量指示灯

35.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	2台

	28
	光纤喉镜
	喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；操作手柄采用 H62铜材质加工而成，可高温消毒。

发光方式：LED灯泡置于手柄前部，通过光导纤维冷光源导光。

光纤管可拆卸，清洗后可直接用2%戊二醛浸泡或环氧乙烷消毒。

窥视片长度：≥ 65mm  手柄直径：≥18.5mm。

光纤照明度：≥5000LUX。

7.配置清单：窥视片，手柄1只。

8.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	1台

	29
	可视喉镜（成人款）
	1.产品为一体式结构设计，需配合一次性使用喉镜片使用

2.显示屏尺寸≥3.0″TFT液晶显示屏

3.喉镜片支架长度：85±6mm

4.喉镜片支架端宽度：10±1.5mm

5.喉镜片支架端厚度：10±1.5mm

▲6.显示器前后转动角度130°±10%（提供证明材料）

▲7.显示器左右转动角度270º±10%（提供证明材料）
▲8.观察视角：60°±15%（提供证明材料）
9.待机时间＞2h

10.充电时间≤3小时

11.图像分辨率：≥7.87lp/mm

12.光照度≥150Lux

13.景深：5-100mm

14.支持低电量提示功能：电量不足时橙灯亮

15.喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能

16.充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

17.充电器输出：5V，2.0A

18.充电次数≥300次

19.使用期限≥6年
20.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	1台

	30
	可视喉镜（儿童款）
	1.产品为一体式结构设计，需配合一次性使用喉镜片使用

2.显示屏尺寸≤3.0″TFT液晶显示屏

3.喉镜片支架长度：66.5±5.0mm

4.喉镜片支架端宽度：8±1.5mm

5.喉镜片支架端厚度：7±1.5mm

▲6.显示器前后转动角度130°±10%（提供证明材料）

▲7.显示器左右转动角度270º±10%（提供证明材料）
▲8.观察视角：60°±15%（提供证明材料）
9.待机时间≥2h

10.充电时间≤3小时

11.图像分辨率：≥7.87lp/mm

12.光照度≥150Lux

13.景深：5-100mm

14.支持低电量提示功能：电量不足时橙灯亮

15.喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能

16.充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

17.充电器输出：5V，2.0A

18.充电次数≥300次

19.使用期限≥6年
20.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	1台

	31
	简易呼吸器
	1.材质:PVC+硅胶合成材质

2.结构组成:呼吸气囊、面罩、组合颈、储气袋连接管、开口器、和口咽通道。

3.适用范围:主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时适用。
4.型号：成人型、儿童型

5.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	2个

	32
	助推器
	1.用于口腔治疗局部麻醉时注射药液，不接触患者和药液，无剂量控制功能。

2. 注射架采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、GB/T4423 中规定的 HPb59-1 或 H62黄铜、GB/T1527 中规定的 H68 或 H62 黄铜管、GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12 材料制成。

3.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	33
	洞巾钳
	1.采用医用不锈钢材质，主要用于在手术过程中固定或控制带有口腔的帕子或绷带，以保持手术区域的清洁和干燥。

2.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	30把

	34
	组织钳
	钳子采用 2Cr13Mo 或 GB1220 中规定的 2Cr13 材料制成。钳子除鳃轴外，应经热处理，其硬度为 40HRC-48HRC，两片之差不大于 4HRC。

钳子应对称,外表不应有锋棱、毛刺及裂纹,鳃角的锐边必须除去。

唇头齿应清晰,不得有缺齿、烂齿和毛刺,当钳子一片的第一个锁止牙尖顶端与另一片锁止牙外端相距 1～4mm 时,两片唇头齿应吻合,不得有叉齿、顶齿等缺陷。

钳子的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级的要求。

钳子表面粗糙度 Ra 之数值应不大于 0.8μm(除鳃部内表面、锁止牙、唇头齿外)。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	35
	组织镊
	镊子应对称，外表应光滑、不得有锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼。

镊子的唇头钩应完整无损，镊子二片捏合时唇头钩的钩与槽应吻合，开闭时应灵活不卡塞。

镊子的柄花应清晰完整，不应有缺花，烂花。

镊子采用GB/T1220中规定的12Cr13或20Cr13或05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。镊子应经热处理，其硬度为35～48HRC，二片硬度相差不得大于4HRC。

镊子外表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm，内表面粗糙度Ra之数值应不大于1.6μm(除柄花、唇头钩外)。

耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	36
	刻度探针
	产品 E1.R1 由 GB1220 中规定的 12Gr18Ni9、06Cr19Ni10 材料制成。

产品的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级要求。

产品粗糙度 Ra 之数值除柄花和头部拐角处外均不大于 0.4μm。

产品的头部锥度匀称，头端圆整而平直，不得有断尖或扭曲。

产品头部与柄的连接应牢固，能经受 147N 的拉力而不松动。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	37
	组织剪
	1.剪刀外表应无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。

2.剪刀应以 GB/T1220 中规定的 30Cr13 或 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成，手术剪应经热处理，其头部硬度为 50HRC～58HRC，左右两片之差不大于4HRC。

3.剪刀可制成有光亮或无光亮或无镀层，外表面粗糙度 Ra 之数值应不大于有光亮 0.4μm，无光亮 0.8μm。

4.耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级要求。

5.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	38
	牙周刮治器
	1.由手柄和一个或两个工作末端组成。采用不锈钢等材料制成。

2.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	39
	口镜
	口镜：由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。

镜面一般采用不锈钢或玻璃制成。

整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	20把

	40
	直止血钳
	材料：以 GB/T1220 中规定的 20Cr13 制成。

外观：应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹

钳子表面粗糙度 Ra 之数值≤ 0.8μm(除鳃部内表面、锁止牙、唇头齿外)。

硬度应符规定：头部前端 40HRC-48HRC；二片相差≤4HRC。

耐腐蚀性能外表面应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级要求，鳃部应不低于 5.4c 级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	41
	精细持针器
	持针钳应以GB/T1220中规定的20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13材料制成。

持针钳表面应清洁，不应有锋棱、毛刺、裂纹、砂眼。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	10把

	42
	手术头灯
	外置电源。

光源：LED光源，无极亮度调节，光圈可调。

灯头角度：上下可调。

功率：≥3W。

工作光源满足：工作距离：20cm时，光斑直径1-4.5cm可调节。光斑照度≥85000lux；工作距离：30cm时，光斑直径1.8-7.0cm可调节。光斑照度≥40000lux；工作距离：40cm时，光斑直径3-9.5cm可调节。光斑照度≥20000lux。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	2套

	43
	麻醉机

（核心产品）
	一、气体输送系统

1.机械新鲜气体混合+电子流量监测装置，数值和虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；

2气源（O2/AIR）。

2.1可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0 – 15 L/min。
可在关机时通过机械模式手动通气，输送氧气和麻药。

4.所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。

二、麻醉呼吸机

▲1.电动电控或气动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全。（提供证明材料）

▲2.采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。（提供证明材料）
3.通气模式：手动/自主、容量控制模式VC-CMV、压力控制模式PC-CMV、压力限制模式PLV，待机和暂停；

4.容量控制VC模式下潮气量设定范围：10 - 1400 ml。

5.吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）

6.压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O

▲7.压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O（提供证明材料）
8.呼气末正压PEEP：关，2 - 30 cmH2O。

9.呼吸频率: 3 - 100 次/分

10.吸气时间：0.2 - 10秒

11.吸呼比：1:4 - 4:1

12.最大吸气流速：≥150 L/min

13.同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 10 L/min 。”

14.压力上升时间：0 - 2秒

15.压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %

16.可根据病人的理想体重预设相关的通气参数。

三、呼吸回路：

▲1.集成呼吸回路，耐134℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。（提供证明材料）
2.呼吸系统总容量：≤3.57 升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量1.5升）。

3.一体化的回路主动加热系统，不增加系统容积，防止呼吸回路积水。
4.组件少，拆装无需工具。

▲5.具备专用后备手动通气装置：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。（提供证明材料）
6.标配≥5个高精度流量传感器，全自动标定。

7.CO2吸收罐容量≥1.5升。

8.配置主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。

四、麻醉气体挥发罐

1.挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产

2.具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运

3.加药量≥300毫升

4.配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

5.只需出厂一次定标，终身免维护。

6.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 13L/min。
五、监测和报警

▲1.双屏显示，主屏幕为一体化内置式≥15英寸彩色触摸屏，可快捷切换≥3种配置视图；≥1280 x 768像素；同时具备第二状态显示屏，可显示气源、电源、电池等信息。（提供证明材料）
2.全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

3.全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

4.实时显示2 - 3道波形。

5.标配数字趋势； 

6.日志中最多可保存 ≥20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。

7.通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）。

▲8.监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 180 mL/ cmH2O；阻力：0 - 90 cmH2O/L/s。氧气气源安全监测：自检时包含了是否输送真实氧气的测试。（提供证明材料）
9.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

10.智能报警自动设置功能（Autoset）：可自动调节所有报警限值。

11.具备CBM模式（心脏旁路模式）：用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

▲12..一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示；具备自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓。（提供证明材料）

13.配备工作站一台：满足CPU：i7-1165G7，内存：≥16G，硬盘≥512G，屏幕分辨率：≥1920*1080：
六、售后服务

厂家直接负责售后服务，并配备专职售后服务工程师，提供工程师资质及身份证明。

整机及附属设备原厂质保：≥5年，厂家负责保修，终身维护，保修期内提供全免费保修，保修期后只能收取维修材料成本费，提供厂家售后服务承诺书。

负责对科室人员进行培训，并提供设备操作规程及注意事项手册，保证培训人员能够完全掌握设备的操作和使用，能进行常规的设备保养。

应提供完整的售后服务方案。

在接到用户要求维修的通知后，应在2小时内响应、24小时内到达现场。
	1台

	44
	床旁监护仪
	1.宽屏高清显示：

▲1.1.尺寸≥10英寸，观察波形通道≥8道。屏幕支持触摸屏操作。（提供证明材料）
1.2.显示屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，高清显示，分辨率≥1280×800。屏幕具有10-15度倾斜角，方便临床进行观测。屏幕支持用棉签操作，有效减少交叉感染。 

1.3.采用平层菜单设计，下拉式选项操作，使用快捷方便。

▲2.标准配置：3/5导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池。选配：双有创压力(2×IBP)，主流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)、Masimo  Rainbow 血氧、记录仪等。（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

3.可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。

4.显示界面：

4.1.标配≥6种不同的布局界面：5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。5波形或8波形模式下可显示4道心电波形。屏幕支持自定义界面。
4.2.标配提供≥种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）。

4.3.同屏可任意选择三道以上心电波形，并可同时显示血氧、呼吸、CO2和IBP的波形。

5.心电：

5.1.心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG， Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一，标配3/5导联ECG功能。

5.2.具有监护、手术（滤波）和诊断等≥3种以上的滤波模式。

5.3.具有心律失常分析和ST段分析功能.

5.4.可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。

5.5.心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

6.血氧：

▲6.1.国际三大脉搏血氧饱和度：全球三大金标准血氧饱和度测量技术（Nellcor、Masimo、FAST）之一，可选配指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的CFDA注册证附件目录中。（提供检测报告、技术白皮书或使用说明书证明）

▲6.2.同屏显示灌注指数Perf和信号质量指示器，用于评估患者末梢灌注情况，判断数值可靠性。具有防运动和抗低灌注干扰功能，提高测量准确性。血氧饱和度监测提供智能报警延迟功能。（提供监护界面截图文件）

7.呼吸

7.1.常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

7.2.阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。

8.无创血压

8.1.具有手动、自动、连续测量模式。

8.2.多组NIBP测量结果，在监护主界面可以切换2种显示方式：“表格”和“图形”。

▲8.3.以”表格“显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果。（提供监护界面截图文件或操作视频）

8.4.以”图形“显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布。

8.5.具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。

9.数据存储：

9.1.单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势。

9.2.单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件。

▲9.3.单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。心电全息波形存储≥4通道。（提供监护界面截图文件）

10.趋势数据

10.1.趋势数据，可手动输入时间进行数据检索。

10.2.趋势数据：15秒记录一组，可调整显示间隔，用于不同场景。

11.电池：

11.1.标配锂电池。

11.2.可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。

▲12.监护仪支持Dashboard设备管理功能，方便设备软件升级，维护，故障报警。（提供监护设置界面截图文件）

13.免费开放数据端口，并且以标准HL7格式进行输出。

14.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	4台

	45
	输液泵
	1.适用符合标准的各品牌输液器

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式

3.输液速度范围：0.1-1200mL/h, 最小增量为0.01mL/h

4.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面

5.预置输液量范围：0.10-9999ml（最小增量0.01）

6.输液精度±5% 

7.KVO速度0.10-5.00mL/h；

8.单个气泡检测7级可，气泡报警精度： ±15ul或±20%，取大者；

9.累积气泡检测范围：100ul/15min，200ul/15min，400ul/15min， 500ul/15min，600ul/15min，800ul/15min，1000ul/15min

10.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

11.阻塞级别：300mmHg~900mmHg；动态显示管路的压力状态 

12.更改速速时完全不需要中断输液

13.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束

14.无线联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、输液泵信息联网

15.内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间不小于5小时

16.分类：I类，防除颤CF型；IPX2

17.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	1台

	46
	血压计
	1.适用臂周范围:17cm-36cm

2.脉搏数：40~200次/min

3.量程为0kPa~39.9kPa(0mmHg~299mmHg)

4.电源要求：为5号干电池4节。

5.整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	3台

	47
	氧气枕
	尺寸：容量≥42L，长度≥500mm，宽度≥330mm。

通气管材质：硅胶

调节阀体：调节氧气的出氧量大小，使用方便。

密封导管塞头：防止氧气外漏，保证密封效果。

整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	1个

	48
	床单位

消毒器
	床单位消毒机临床应用：主要是对床单、被罩、枕套、枕芯等织物进行消毒，有效解决医院被褥污染感染严重引起的院内交叉感染的问题。

具有抽真空、解析还原残余臭氧功能。

采用臭氧发生器，设备使用寿命＞5000个小时。

具有臭氧发生器累计时间查询功能。

具有工作状态臭氧浓度实时显示功能，臭氧发生器失效或浓度低于规定值自动报警功能。

具有故障自动检测和停机报警功能，有效降低消毒遗漏现象。

具有臭氧解析技术，快速分解臭氧，有效改善空间空气质量。

可以同时对两张床消毒灭菌，单、双床可自主选择。

程序设定后，设备具有自动记忆，自动循环操作功能，使用快捷。

设备采用微电脑程序化自动控制方式，操作简便，能快捷灭杀各种细菌，病毒及繁殖体，达到国家标准。

具有专用储存盒，用于存放床罩、床袋、气管。

输入功率消毒≤650W。
标配：主机1台、一次性使用床罩20个。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	1台

	49
	换药车
	车体及抽屉采用武钢生产的冷轧优质钢板，厚度1mm，通过模具与折弯成型。

面板为亚克力、包角为ABS模具成型，推手柄为钢浸塑成型。

围栏为不锈钢管制作，与亚克力面板接合处有专用ABS垫圈。

三节式滑道采用国内名牌，脚轮采用防缠绕静音轮，正面带刹，通过谱尼测试。

车体、抽屉等部份均采用静电喷塑工艺，表面颜色耐久。

外形尺寸：≥680mm×490mm×850mm；工作台面尺寸：≥600mm×400mm。

配备2台便携式计时报警器

整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	50
	护理车
	外形尺寸：≥1025mm×500mm×835mm

材质：SUS304。上下部围管管材≥φ25×1.0mm,板材厚度≥1.0mm；

配件：脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音；
结构特点：右边为两层搁物架，可放置洗净的被服，左边是污物袋，可放已用过的被服；污物袋用高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗，污物袋承重≥15Kg；搁物架折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，搁物架承重≥15Kg；上下部管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑。
整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	51
	铝钢治疗车
	外形尺寸：≥870mm×435mm×930mm；工作台面：620mm×420mm×865mm±10mm（离地面高度）
车体配有：1个抽屉，1个挂篓，1个锐器盒，2个污物桶,1个活动抽板（写字板）

1个锐器盒：φ173×193（4L）(固定框内径φ160）
挂篓：340mm×180mm×130mm（可放手消液瓶等物品）

抽屉：面为CR喷塑制做,高120mm
活动抽板（写字板）：隐藏式副工作台，有效延展工作台面使用空间。

污物桶：采用PP材质注塑成型制作，外形圆滑平顺，脚踏开盖灵活、方便6.5L脚踏式污物桶,污物桶分黄色和灰色，污物可根据不同要求进行分类收集。

工作台面板(304珠光板）,模具成型,围栏高度为60mm，可防止物品滚落，材料抗腐蚀抗撞击。

抽屉采用优质三节式滚珠滑道，有自锁功能，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。

下层台:采用304珠光板制作。

抽屉、抽屉箱体采用不锈钢喷塑制作,板厚采用厚≥1.0mm板材，为提高板材切割精度及折弯精度采用激光切割机及数控折弯机成型。表面塑粉涂层工艺符合国家标准规范，采用国际先进的静电喷塑处理，硬度达2H以上，喷塑工艺通过酸洗、磷化、喷涂、烘烤等≥22道工序，符合国家环保标准。

脚轮采用4寸双面高强度静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，可防杂物缠绕，耐磨损、无噪音，其中两只带刹，踏板采用高分子材料通过模具加工工艺一次成型；通过SGS测试报告。
整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	1台

	52
	器械柜
	整体以304全不锈钢材料制作，板厚≥1.2mm，模具加工成型；

双开门，门上带锁；开门活页采用版式活页；
拉手为新式香蕉式拉手，玻璃胶条汽车密封胶条；
正面以玻璃镶嵌，内设五层，每层高度依靠搁板来调节，调节孔距为50mm；
外形尺寸：≥960mm×400mm×1750mm。
整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	2个

	53
	器械盒
	材质：SUS304不锈钢
尺寸：长≥30厘米，宽≥20厘米，高≥5厘米，

有孔，带把手，带盖
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	20个

	54
	鼻饲泵
	结构及组成：由主机、电源适配器和1个加温器组成。

适用范围：可连续或间断向患者胃肠道输送肠内营养液，适用于需要肠内营养治疗的患者。

选择连续或间歇模式输液，针对不同胃肠功能病人的输注模式，利于患者尽快实施营养。

运行中关屏功能，夜间运行不影响病人休息；运行灯与报警灯在关屏状态下提示泵运行状态。

增加工程模式，进行速度校正，按键测试，查看运行日志，报警代码。

维修接口实现程序更新与日志输出。

温度校正功能，双重温度监控，加温器与连接线分体设计可拆卸。

符合电磁兼容标准，符合医学电器安全标准，增强抗电磁干扰能力。
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	1台

	55
	体温枪
	探测器:热电堆式

测量范围

2.1.前额测量模式:0℃-50℃

2.2.表面测量模式:-22℃-80℃

2.3.精度室温模式:10℃-40℃

最小分度值 0.1℃

电池寿命:≥2500次测量

正常工作条件 温度10℃-40℃，湿度≤85%RH
整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	2台


包三：

	序号
	项目名称
	设备参数及配置
	数量

	1
	超声震荡清洗器1
	1.总容积（L）：≥30；
2.材质：柜体、清洗槽采用SUS304不锈钢一次冲压成型；
3.具有排水及散热装置；
4.清洗温度：室温-99℃任意可调；
5.工作时间：数码控制，1-99分钟任意可调；
6.一键启动，自动进排水，同时具有最高水位、最低水位及无水液位检测保护功能；

7.超声频率：≥40KHz；超声功率：≤720W；加热功率：≤1000W；
8.加热方式：电加热；
9.振子：振荡器数量≥12只；
10.工作方式：超声波发生器采用它激式扫频电源，具有独立的振荡信号，不受负载变的影响，扫频特性可提高洗槽声场的均匀性；
11.安全保护功能：漏电保护，缺液保护，过压保护，过热保护，负载开路、短路保护；

12.外形尺寸(L*W*H)mm：≥550*440*535±5mm；

13.含大号直径18cm深度30cm圆筒12个。
	1台

	2
	超声震荡清洗器2
	1.总容积（L）：≥100；
2.材质：柜体、清洗槽采用SUS304不锈钢，采用氩弧焊接；
3.含有排水及散热装置；
4.清洗温度：室温-99℃任意可调；
5.工作时间：数码控制，1-99分钟任意可调；
▲6.一键启动，自动进排水，同时具有最高水位、最低水位及无水液位检测保护功能；（提供证明材料）

▲7.超声频率：≥40KHz；超声功率：≤1800W；加热功率：≤3000W；
8.加热方式：电加热；（提供证明材料）
9.振子：振荡器数量≥30只；
10.工作方式：超声波发生器采用它激式扫频电源，具有独立的振荡信号，不受负载变的影响，扫频特性可提高洗槽声场的均匀性；
▲11.安全保护功能：漏电保护，缺液保护，过压保护，过热保护，负载开路、短路保护；（提供证明材料）
12.外形尺寸(L*W*H)mm：≥850*630*860±10mm；

13.含尺寸155-180cm的防水围裙6件、尺寸定制的防水靴4双。
	1台

	3
	全自动手机清洗注油机
	1.适合各种牙科手机，可实现全自动外部水清洗、内部干洗、消毒、干燥、注油一体化；

2.功率：≤1350W；
3.工作模式：≥3种工作模式，清洗模式（可单独清洗手机）、注油模式（可对手机进行独立加油）、清洗+注油模式（可一次性完成手机清洗和注油工作）；
4.采用高分辨率≤7寸电容触摸显示屏，触摸式操作，具备实时显示清洗机的即时工作程序、清洗温度、工作状态等功能；
5.全部件微电脑自主控制所有加热、清洗、注油等程序和部件；
6.内嵌打印机，工作状态可打印；清洗过程全面监控和记录，可追溯；
▲7.可支持≥36支高、低速手机同时养护；（提供证明材料）
8.具有自动故障诊断、故障报警，异常代码显示等功能；
9.80℃清洗10min高温清洗；
10.具有高温湿热消毒功能和自动排污功能；
11.全方位连续喷淋冲洗方式；
▲12.具有≥6组注油方式，每组抽插单元可单独抽出对手机进行安装、定位；（提供证明材料）
13.配有内置软化水系统，配有注油咀；
14.内腔为304不锈钢材质。

15.含外形尺寸为50*40*30cm±10mm的塑料酒精消毒专用箱2个。
	6台

	4
	医用

封口机
	1、彩色液晶屏≥4.0寸，轻触式按键，内置时钟和参数自动存储功能；
2、微电脑智能控制，温控精度±1%，工作温度：60~220℃任意设置；
3、升温时间：从室温升温到180℃，≤40S；
4、可适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸制袋的封口需要；
5、封口速度：≥10m/min；封纹宽度：≥12mm；封口留边0~35mm可调；
6、内置打印机，具有中文、符号、数字以及特殊字符打印功能，可实现规范要求的失效期、批次、操作者代码、锅号、锅次等各种汉字打印要求；
7、灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，自动调整每月天数；
8、打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配；
9、纸袋宽度不足时报告提醒；
10、有辅助降温设置；
11、具有故障自动报警指示；

12、配置尺寸为40*26*22cm±10mm的塑料储物箱2个。
	3台

	5
	医用

干燥柜
	1、总容积（L）：≥500，单门；
2、输入最大功率：≤5.5KW；
▲3、加热方式：PTC加热；其中侧部2根、顶部2根均匀布置；单根加热管最大功率≤2000W；（提供证明材料）
4、系统采用微电脑控制，液晶显示≥2.8寸，分辨率320×240，具有干燥过程控制和观察功能；内置程序数量及类型：≥8套；
5、外形尺寸（mm）：≤710×725×2050±10mm，内腔尺寸（mm）：≥530×600×1552±10mm；
6、具有导管专用固定架，内侧可送出热风，具有导管类和瓶类的内部干燥功能，无消毒剂和水气残留；
7、装载量：一次装载≥7个置物架或置物篮；或≥36个管状物品可挂在挂钩上进行干燥；或≥42条呼吸麻醉管道；

8、门锁紧方式：采用微动开关检测；
9、HEPA过滤器：过滤精度≤0.3 um，防止二次污染；
10、专用接水盘：干燥器械时，干燥柜内水滴可通过柜体底部流出，在设备运行时可在不打开柜门的情况下，直接抽出接水盘倒水；
11、安全装置：具有自我诊断功能、自动过升防止功能、温度上偏差报警功能、漏电保护功能等；
▲12、配备各类器械专用搁架，适用于干燥各种手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器、湿化瓶等。干燥温度35℃~90℃连续可调，干燥时间1秒~9999秒内连续可调，可自定义设置；（提供证明材料）
▲13、循环方式：采用强制热风循环（顶部进风，内部循环），加热器数量≥4个，风机数量≥3个，单个风机最大功率≤34W；（提供证明材料）
14、耐高温器械运行时间：≤40分钟；不耐高温器械运行时间：≤60分钟。

15、功能要求：能够干燥常规手术器械、管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机，各种导管等。

16、工作站1套（CPU≥8核、主频≥3GHz、内存≥16GB、硬盘≥1TBSSD，显示器≥23英寸）。

17、供应室工作服16套：长袖，XL号2套，2XL号8套，M号4套，L号2套。

18、供应室工作鞋24双：防针刺，尺码：36.5码6双，35码3双，37码6双，38码3双，39码3双，41码3双。
	1台

	6
	医用全自动清洗消毒机

（核心产品）
	1.功能要求：能自动完成清洁、消毒、漂洗、干燥的过程；
2.清洗舱有效容积：≥500L，可装载≥12个DIN标准器械托盘(480*250*50mm±5mm)；
3.材质：SUS304不锈钢或更高规格材质制成；
4.清洗时间：快速程序≤25分钟,标准程序≤50分钟内
5.密封门：双门通道型、带有压力安全联锁功能、双门互锁实现洁污分离；
6.加热方式：电加热；
7.加液泵：数量≥2个；
8.控制系统主控制器：PLC；
9.设备带有追溯系统通讯接口、集中采集数据接口，可通过电脑远程监控；
▲10.投标设备具备国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，不能为子公司或者其他组织机构提供的软件著作权登记证书；
11.提供第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告；
12.显示：≥7英寸触摸屏，可存储≥3年的过程数据，能随时调阅和打印；

▲13.程序：≥13个内置程序；（提供证明材料）
14.控制权限：具备多用户多权限控制功能；
15.记录方式：微型打印机打印记录，纸质信息须在普通办公环境下≥5年保持清晰可辨；

16.自动采集参数曲线、自动记录AO值并可通过微型打印机打印；
17.具备故障诊断功能，故障代码显示报警，故障音频报警和故障记录功能；
18.空气过滤器：采用HEPA13级高效空气过滤器，过滤精度≤0.3um；
▲19.水耗量：水耗量≤23L/步，标准清洗流程耗水量≤100L； （提供证明材料）
20.保护装置：至少具备水压检测的压力开关、循环风机、循环水泵、加热器超温监测的过载保护装置和开关门自动避障保护装置；

21.电气系统总成采用SUS304不锈钢或更高规格材料制成的独立箱体设计；

22.为便于检修和识别，电气箱内所有电线必须采用独立号码套管并进行编号；

23.为便于清洗消毒和干燥，舱体顶部必须采用倾斜式设计；

24.清洗舱顶部须配有照明灯，以方便查看器械的清洗状态；

25.清洗架：可调节层数为1~4层或更多层；

26.喷臂：为保证喷淋覆盖面积和死角冲洗，清洗架每层须≥2个喷臂，以保证喷淋清洗的效果；

27.清洗架与腔体连接方式：腔体内和清洗架的进水对接口位于腔体的底部，对接头材质为SUS304不锈钢，采用压力式连接；（提供证明材料）

28.清洗剂校准功能：为确保酶液及润滑油剂量准确，须根据不同的性质来校准清洗剂用量；

29.管道材质：SUS304不锈钢或更高规格材质制成；

30.整体设备使用寿命≥11年
▲31.提供第三方检测机构出具的整机清洗效果检测报告；

32.提供具备CMA或CNAS资质第三方检测机构出具的整机消毒效果检测报告；

▲33.提供第三方检测机构出具的证明多酶清洗液的清洗效果的检测报告。
34.外形尺寸mm(W*D*H)≥995*1000*1840±10mm

35.配置：器械清洗刷10套：含管腔镜刷10个（2、3、4、5、6、8、10、12、15、20mm*345mm），牙科除锈刷2把（12mm*210mm），尼龙清洁刷4个（双头0.4cm/1cm*22cm、单头2.5cm*17cm、0.8cm*18cm、3.5cm*22cm），铜丝清洁刷2个（1.8cm*18cm、2.5cm*20.5cm），根管锉清洁刷2个（2cm*6cm、2cm*17cm），吸唾管刷2个（0.5cm*17.5cm,5cm*24cm,），清洁刷3件套1个(钢丝柄直径均为1mm,毛刷直径分别为1.2cm*8cm、2cm*10cm、3cm*30cm)，显化瓶刷1个，镊子刷2个，洗手刷1个，洗手池刷1个。
	1台

	7
	酸性氧化电位水生成器
	1.酸化水的生成量为≥1.0L/min、碱性水的生成量为≥1.0L/min

▲2.消毒液技术指标：pH值2.0-3.0；ORP值≥1100mv；有效氯含量±60mg/L；氯离子含量≤450mg/L；（提供证明材料）
3.实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，可随时监测消毒液的技术指标；

4.具有自动提示更换耗材功能；
5.具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，并能在液晶屏上显示图型颜色；

6.触摸屏具备电流过大、原水缺水等中文报警显示，同时伴有声音报警；

7.可自动进盐、自动调节进盐量；盐液浓度可随意配比，设备正常使用的情况下不用停机即可添加电解质；

8.电解槽≥6片电极板；

9.控制方式：PLC控制；

10.触摸屏：≥7寸；

11.可远距离用水点；根据用水点的使用情况，酸碱泵自动启停运行。
	1台

	8
	快速生物阅读器
	1、使用光谱分析法，通过极速生物指示剂中带有特殊酶芽孢的荧光反应情况进行快速判定芽孢是否存活；
▲2、压力蒸汽灭菌能够准确的在≤30分钟内判断出生物监测结果；（提供证明材料）
3、阳性对照结果显示≤4分钟；
4、培养监测：≥12个培养孔,独立显示当前状态、培养倒计时、通道状态、培养结果等，时间和培养温度实时同步显示；
5、需具备内置热敏打印机；
6、具备二维码扫描功能，能够通过快速识别指示剂上面的二维码，自动匹配对应的培养程序；
7、语言：具有中语言显示界面，并可智能切换多种语言；
8、智能识别:有效地识别大部份非指示剂物品。对有效的指示剂识别后自动进入培养状态,无需手动确认；
9、智能预警:设备三侧具备状态指示灯，进行实时自测和故障预警，可对故障、培养结果进行相对应的声光提示；
10、智能查询:可通过配套监控软件查看培养的历史记录,也可通过IE浏览器浏览当前培养状态及历史记录，培养结果及历史记录可以报表形式打印，可记录≥20000条培养结果；
11、智能自动校验:配备≥7触摸屏幕,具有开放集成的操作系统和多重加密管理权限，可以使设备在无需联接PC端的状态下进行传感器校验操作及常规的维护保养；
12、设备可实现追溯信息的录入，可开放通讯协议后兼容多种追溯系统；
13、每支灭菌后的指示物在培养信息录入时，可同时绑定对应阳性对照组的指示物信息，并且可将绑定的两种培养结果信息同时打印；
14、采用精密机械式检测装置对指示物的插入与否进行检测，不会受周围环境光的影响。

15、工作站1台（CPU≥8核、主频≥3GHz、内存≥16GB、硬盘≥1TBSSD，显示器≥23英寸）。
	1台

	9
	带光源

放大镜
	1.与器械检查打包台配套使用，放大检查作用；
2.三节式机械臂，坚固耐用，可自由伸展，带环状检查灯，放大倍数≥5倍、8倍；
	1台

	10
	平板推车
	外形尺寸（mm）≥850*500*900±10mm，全304不锈钢材质；最大设计承重为：≥100Kg，单层设计。
	3台

	11
	不锈钢

篮筐
	外形尺寸（mm）≥300*400±10mm，304不锈钢材质。
	12个

	12
	不锈钢

方盘
	外形尺寸（mm）≥650*400±10mm，304不锈钢材质。
	12个

	13
	针网1
	304不锈钢材质，大号直径11cm。
	12个

	14
	针网2
	304不锈钢材质，小号直径7cm。
	12个


注：整机及附属设备原厂质保：≥3年。
包四：
	序号
	项目名称
	设备参数及配置
	数量

	1
	全自动生化分析仪
	1、检测速度：生化比色分析恒速：≥800 测试/小时,可选配ISE模块≥600测试/小时;可与同品牌全自动化学发光分析仪进行联机，升级为流水线；

2、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法；

3、试剂位: ≥90个， 具备24小时2-8℃冷藏功能；

4、样本位：≥120个，圆盘式进样，智能灵活；

5、反应杯：≥160个，材质为塑料比色杯，光径5mm；

6、分注系统采用陶瓷分注泵；

7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

8、试剂针：≥2支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

9、最小反应体积≤90ul；

▲10、光学系统：光栅后分光，波长数量≥16；（提供证明材料）
11、吸光度线性范围: 0-3.3Abs；

▲12、温控方式：采用恒温水浴，孵育温度温度37±0.3℃，波动度±0.1℃；（提供证明材料）
13、清洗系统：全自动温水清洗反应杯；

▲14、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换，节省操作时间；（提供证明材料）
15、耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；

▲16、拓展功能：支持全血糖化血红蛋白检测功能，支持特定蛋白散射检测；（提供证明材料）
支持定时休眠与唤醒功能；

▲18、生化试剂项目数量≥125个；（提供证明材料）
19、操作系统：中文图形操作界面。

20、基本配置：工作站1台（CPU≥8核、主频≥3GHz、内存≥16GB、硬盘≥1TBSSD，显示器≥23英寸），-40℃～10℃温度可调超低温速冻冰柜（≥100L）1台、UPS稳压电源1台、移液枪4把、电解质分析仪1台。
	1台

	2
	全自动化学发光分析仪

（核心产品）
	1、基本功能：全自动完成免疫实验；

2、测定方法：磁微粒化学发光免疫测定；

3、系统组成：整套检测系统由样本管理单元、样本传输轨道、化学发光测定仪组成一个整体，一套电脑即可完成整个系统的操控；

4、可扩展性：同型号发光仪，支持≥4台仪器联机使用；

5、检测通量：≥200测试/小时；

6、进样模式：原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先；

7、样本位：≥90个样本，有急诊样本优先通道；

8、样本稀释：支持在机稀释（最大100倍稀释），每个单模块设有2个专用稀释液位
▲9、加样针：特氟龙涂层加样钢针，携带污染率≤10-6；（提供证明材料）
10、监测、预警功能：可进行试剂、耗材、废弃物状态提示；

11、远程功能：支持远程协助、软件升级、故障预警等功能；

12、试剂位：≥24个，在机冷藏功能，温度≤10℃；

▲13、反应杯：独立反应杯（独立单管)，连续供给，随时添加；一次性添加≥2000个；（提供证明材料）
14、试剂更换：支持不停机更换试剂；

15、孵育温度：37℃±0.5℃
▲16、孵育位置：≥190个；（提供证明材料）
▲17、清洗方式：磁分离清洗，磁珠有多次分散聚集的过程，≥4次的磁洗；（提供证明材料）
18、系统连接：免费支持Lis系统连接；

19、肝炎检测菜单：乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒IgG抗体、甲型肝炎病毒IgM抗体；

20、特殊传染病检测菜单：人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、结核检测等；

21、TORCH检测菜单：（弓形虫、巨细胞、风疹病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型）的IgG和IgM抗体；

22、肿瘤标志物检测菜单：细胞角蛋白19片段CYFRA21-1、鳞状细胞癌抗原SCCA、糖类抗原CA72-4、神经元特异性烯醇化酶NSE，糖类抗原CA50；
23、基本配置：工作站1台；UPS稳压电源1台、移液枪4把。

24、配备LIS电脑1台（CPU≥8核、主频≥3GHz、内存≥16GB、硬盘≥1TBSSD，显示器≥23英寸）。
	1台

	3
	医用

离心机
	1、微电脑控制，同步显示：时间、转速、升速档、降速档、离心力、门锁状态、模式、离心运作状态；　

2、整机全钢制结构，转子安装在转子罩中，达到降低噪音、降低温升；

▲3、最高转速：≥5000rpm,最大相对离心力：≥3800×g；（提供证明材料）
4、配置：角转头（金属材料)20ml×12 一套，适用于试管容量：3ml、5ml、7ml 、10ml 、15ml；适用用：检验科生化管、检验科血凝管（随机配置不少于12个适配器）；

5、定时范围：00:01（min:ss）～99:59（min:ss）/连续/点动；

6、挂钩锁门，机械推杆开门,门盖打开＞80℃，易于取放标本；

7、温升：＜10℃（满负载运转20分钟）；
8、噪音：≤55dB；
9、功率：≤120W；
▲10、升速档/降速档≥9种模式可以任意选择、≥15种工作模式任意编程。（提供证明材料）
	2台

	4
	医用超纯水机
	1、产水水质及流量：电导率≤0.1μs/cm @25℃，离子去除率：≥99%；产水量≥60L/H（25℃室温）；

2、控制系统：纯水系统采用集成电路系统控制。系统具备缺水/低压保护、线路过流保护，漏电保护等功能，有无水保护、压力保护、电导超标等多种安全报警装置和监测数显功能，电导率监测数值显示；
3、主机集成电路板控制；具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能，局部出现问题，系统自动停机，相关设备通过液位联锁实现自动运行，具备自动制水、自动冲洗等功能；供水管路封闭；

4、后处理系统：设备后处理采用快速安装的顺流型纯化柱，其接头为快插接头连接组件，应用蒸馏、去离子化、反渗透工艺的后处理系统，超纯水的制备是利用过滤和离子交換的方法产出超纯水，其核心部件的纯化柱拥有新型过滤网组及过滤柱。

5、设备外观：主机采用一体式机箱设计，内置水箱≥60L。
	1台

	5
	医用冷藏箱
	1、总容积：≥600L；
2、箱体外壳和颜色：喷涂优质冷轧钢板δ0.5，白色；
3、内胆材料：优质冷板喷涂δ0.5；
4、保温层材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫；
5、玻璃门：镀膜钢化玻璃门；
6、把手：外把手；
7、搁架：白色浸塑冷拔钢丝，搁架任意可调；
8、箱内灯：内设照明灯，单独开关；
9、温控器：电子温控器，温度0.1度可调；
10、报警：高低温报警（报警温度可设定）、开门报警，传感器故障报警、传感器故障比例开停机；蜂鸣器和灯光闪烁报警；
11、蒸发风机：EBM风机；
12、 门锁：安全门锁设计，防止随意开启；
13、压缩机：采用进口品牌压缩机，效率高、噪音低；
14、玻璃门防凝露设计：双层中空玻璃，内有干燥剂分子筛，能有效吸收水汽；镀膜反射玻璃；
15、移动脚轮、万向轮设计，也可固定；
16、箱内温度范围：2～8℃；
17、输入总功率：≥330W；
18、制冷剂：R134a。
	2台

	6
	医用

显微镜
	1. 光学系统：无限远光学矫正系统。

2. 载物台：钢丝传动，无齿条结构。

3. 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
4．聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，带有蓝色滤色片。

5. 照明系统：长寿命LED光源。
6. 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，视场数≥20。

7. 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。

8. 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
9. 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）。

10. 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

11. 基本配置：显微镜主机、物镜（4X/10X//40X/100X）、电源线、镜油、防尘罩、工作站、成像系统各1套。
	1台

	7
	高压灭菌器
	1、具有微电脑控制技术，液晶显示屏，触摸感应式按键，中文显示室内温度、时间和故障报警代码和信息参数。

2、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。

▲3、设有实验室程序和自定义程序，程序数量≥100个。（提供证明材料）
4、水平滑动式开关门，自涨式密封圈，操作简洁安全。

5、具备超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

6、防干烧保护装置：低于规定水位，系统自动切断加热电源并报警。

7、设计压力：≥-0.1MPa ~0.28MPa 。

8、设计温度：≥142℃

9、温度选择范围：≥105～138℃

10、腔体材料：304不锈钢。

11、保温温度：≥40～134℃

12、内腔容积≥50升。

13、带不锈钢消毒桶≥2个。

14、设备内置冷凝系统，运行全过程无蒸汽外排。

15、设备主体设计寿命≥8年。

16、设备自带打印机，可实时打印灭菌数据，便于质量追溯。
	2台


注：整机及附属设备原厂质保：≥3年。
包五：
	序号
	项目名称
	设备参数及配置
	数量

	1
	等离子体空气净化消毒机

（核心产品）


	1.消毒因子：等离子体。

2.特定适用空间体积≤100㎥。

3.安装方式：嵌入（吸顶）式安装。

4.额定输入功率≤80W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 。

▲5.循环风量≥800m3/h。（提供证明材料）
▲6.等离子体密度分布≥2.4X1017m-3。（提供检测报告）

▲7.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。（提供检测报告）

8.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。

▲9.设备安全性：正常工作状态下外壳漏电流≤0.01mA。（提供检测报告）

▲10.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.92%。（提供检测报告）

▲11.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的存活菌数≤30（cfu/m3）。（提供检测报告）

▲12.设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数≤4.9x10^5（粒/m3）。（提供检测报告）
13.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。

14.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。

15.支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能。

16.具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室等。

17.具备传输设备运行状态、生命状态等功能。

18.具备传输设备消毒记录等功能。

19.具备传输故障报警、保养提示等功能。

20.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。

21.整机尺寸(mm)：≤680×680×410。
	79台

	2
	复合式空气消毒机
	1.应用场所：医疗场所的二类、三类、四类环境；

2.安装方式：移动式；

3.适用范围：≤100 m3
4.噪声dB（A）：≤52dB；

5.循环风量：≥850m³/h

6.电源要求：工作电源: AC220V,50/60Hz ;
7.人机共存：动态消毒机，人机共存使用，不生成二次污染；

8.臭氧残留量：≤0.004mg/m3（提供检测报告）；

▲9.消毒效果：设备持续工作≥1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，实际平均值≥97%、30min/ 10m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%；（提供检测报告）；

▲10.具有溶菌酶复合式过滤器，且对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99.99%；（提供检测报告）；

▲11.等离子体发生器：洁净空气量（颗粒物）＞760m³/h、净化能效（颗粒物）＞5m³/（W▪h）达到高效级、颗粒物去除率＞99.98%（提供检测报告）；

▲12.等离子体发生器：洁净空气量（甲醛）＞400m³/h、净化能效（甲醛）＞1.2m³/（W▪h）达到高效级、累计净化量达到F4级、对甲醛、氨、苯、二甲苯、TVOC的去除率≥97%（提供检测报告）；

13.设备持续工作60min， 100m³空间中≥0.5μm平均悬浮粒子浓度均值≤350000粒/m³，≥5μm平均悬浮粒子浓度均值≤2000粒/m³，达到10000级空气洁净程度，满足GB/T 16292-2010 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 附录B。（提供检测报告）；

▲14.等离子体发生器为阻燃材料，阻燃等级要求达到V-0（提供检测报告）；

15.等离子体密度分布： 8.67X1017m-³～2.86X1018m-³；

16.核心组件设计寿命大于等于4万小时；；

17.显示要求：设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及PM2.5；
18.多档风速可调：提供手动、智能、预约三种工作模式供用户选择；

19.智能提示：具备故障报警、滤网过期提示功能；

20.程控数量：程控程序数量≥5组。

21.产品证件：提供卫生安全评价报告。

22.外形尺寸（mm）：≤900*125*1620
智能管理系统主要参数

▲1.在无线局域网内能通过手机APP，实现设备智能监控和管理，如设备开关净化操作，查看即时和历史空气质量数据等，空气质量数据包含PM2.5、温湿度等；（提供证明材料）
▲2.智能监控系统：具有wifi数据传送接收功能、监测显示数据至少应包含PM2.5、时间等，可连接≥10寸、32寸、55寸显示监控终端（提供证明材料）；（提供证明材料）
▲3.智能消毒管理系统：支持Windows平台，每套管理系统能支持的空气净化消毒设备数量≥200个，可对其单台或多台设备进行控制，并可查看其每台设备实时监测数据、历史监测数据、运行状态、累计运行时间和故障信息等。通过无线或有线网络与后台服务器进行数据交互，便于设备的维护和管理，系统具有维护保养提醒，用户权限分配管理，历史数据报表导出等功能（提供证明材料）；
	2台


注：整机及附属设备原厂质保：≥3年。
包六：
	序号
	项目名称
	设备参数及配置
	数量

	1
	修复工具盒1
	采用上下双层托盘+模块化底座设计，整体划分为以下五个逻辑区域，每区对应种植预备的关键阶段，实现全系列种植体的统一兼容与灵活适配。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5

	2
	种植工具盒
	为上颌窦提升手术设计的微创器械系统，专为上颌窦提升手术设计的微创器械系统广泛用于骨量不足患者的种植前骨增量治疗。含皮质骨成型钻、导向钻、先锋钻、棘轮扳手用种植体接头等。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	3
	骨劈开工具盒
	工具盒套装适用于牙槽嵴宽度不足，但高度足够的患者，通过机械性分离牙槽骨内外板，为种植体创造植入空间。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	3

	4
	修复工具盒2
	为口腔种植手术专用工具套装，工具盒套装包括：基础钻头（定位钻、侧切钻、麻花钻、锥形钻、皮质骨钻）、平行杆、手动螺丝刀（1.2mm）、扳手、扭矩延长器等。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5

	5
	敲击工具盒
	产品用于口腔种植手术中骨增量操作（尤其是上颌窦内提升、骨劈开/骨挤压）的临床器械套装，通过机械敲击力实现骨组织分离或提升。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	6
	拔牙器械包
	由牙骨凿、牙骨锤、牙科用镊、牙挺、口镜、牙探针、
牙刮匙、拔牙钳组成。采用不锈钢材料制成。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	7
	剥离子1
	产品采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的 32Cr13Mo或40Cr13材料制成，柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni9或 06Gr19Ni10 材料制成。腭裂剥离子用 6Cr13Mo、40Cr13、32Cr13Mo材料制成的应经热处理，其硬度要求为510-620HV。腭裂剥离子的头部应有足够的强度。腭裂剥离子应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149 中沸水试验法b 级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	8
	剥离子2
	由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐
性和钝性之分。采用不锈钢材料制成。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	9
	不锈钢推车
	 二层无抽，加厚板材，一体焊接。超强承重面板，医用304不锈钢，不易腐蚀。进口材质高品质硅胶静音万向滑轮。一体加厚推手，可拆卸污物桶。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	10
	不锈钢推车
	三层双抽，加厚板材，一体焊接。超强承重面板，医用304不锈钢，不易腐蚀。进口材质高品质硅胶静音万向滑轮。一体加厚推手，可拆卸污物桶。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	6

	11
	持针器1
	持针钳应以GB/T1220中规定的20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13材料制成,鳃轴采用12Cr13、20Cr13材料制成，镶片持针钳头端镶有YG11C的硬质合金材料。持针钳除鳃轴外应经热处理，其硬度为 38~55HRC，二片硬度相差≤4HRC；硬质合金镶片硬度≥ 923HV。持针钳应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能外表面应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求，鳃部应不低于YY/T0149中规定的5.4c级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	400

	12
	持针器2
	持针钳应以GB/T1220中规定的20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13材料制成,鳃轴采用12Cr13、20Cr13材料制成，镶片持针钳头端镶有YG11C的硬质合金材料。持针钳除鳃轴外应经热处理，其硬度为 38~55HRC，二片硬度相差≤4HRC；硬质合金镶片硬度≥ 923HV。持针钳应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能外表面应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求，鳃部应不低于YY/T0149中规定的5.4c级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	54

	13
	垂直加压器（粗）
	充填器头部A头采用GB24627中规定的镍钛合金材料制成，头部B头采用GB/T1220中规定的32Cr13Mo材料制成，柄部采用GB/T3191中规定的6061或2A12材料制成；KRCPT30头部采用GB24627中规定的镍钛合金材料制成，柄部采用GB/T3191中规定的6061或2A12材料制成；其余规格充填器头部采用1RK91或GB/T1220中规定的 32Cr13Mo材料制成，柄部采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10制成。硬度：充填器头部采用32Cr13Mo、1RK91材料制成的，应经热处理，硬度为HV480-620。充填器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	30

	14
	唇颊牵开器
	连接牢固：头部与柄部的连接应牢固，能经受≥294N 的拉力而不松动。硬度：充填器头部采用32Cr13Mo、1RK91材料制成的，应经热处理，硬度为HV480-620。应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	15
	带环去除钳
	由钳头(工作部位)、钳轴和钳柄三部分组成。工作部位镶嵌硬质合金的正畸钳产品，除钳轴或者正畸钳上附加上去的组件之外，正畸钳的钳身应当经过热处理，以达到ISO 6508-1 中规定的 42HRC 到 52 HRC 的洛氏硬度值。剪切用的正畸钳工作部位，其镶嵌的硬质合金硬度应≥52HRC 的洛氏硬度值。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	16
	低速手机
	直机参数：

▲1、采用进口钢球轴承，内置3套轴承，旋转灵活；（提供证明材料）

2、直机采用四瓣夹头的夹持方式；

▲3、传动比1：1；（提供证明材料）
▲4、额定转速≤40000rpm；（提供证明材料）
5、径向跳动≤0.04； 

6、直机的夹持力≥45N；

7、传递≥5N.cm的扭矩不打滑；

8、冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用； 

9、与马达连接时，无振动，不发热；
弯机参数：

▲1、采用钢球轴承，内置5套轴承，运转灵活；（提供证明材料）
2、弯机采用扳手式的车针装取方式；

▲3、传动比1：1；（提供证明材料）
▲4、额定转速≤40000rpm；（提供证明材料）
5、弯机的夹持力≥45N；

6、冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；

马达参数：

1、马达具有正反转的功能；

2、马达采用卡环结构，与外喷水直弯机连接方便；

3、离心滑片式结构设计，滑片采用全新自润滑材料，可在润滑不充分的情况下正常运转，高温高压蒸汽消毒不影响滑片性；

▲4、工作压力：0224（四孔）0.3MPa，0222（两孔）0.25MPa、

5、耗气量：45-51L/min；（提供证明材料）
▲6、转速20000±10%rpm；（提供证明材料）
7、马达在0.05MPa的气压下，即可启动，运转平稳；

8、噪音：≤68dB；

9、在额定工作气压下，马达扭矩≥3N.cm；

10、冷却形式：四孔马达，外部雾化冷却，两孔马达，外部水冷却，用软管与外喷水直、弯机连接使用；

11、水压为0.2MPa时, 冷却水流量＞50mL/min；

12、整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	6

	17
	低速手机弯机头
	弯机参数：

▲1、采用钢球轴承，内置5套轴承，运转灵活；（提供证明材料）
2、弯机采用扳手式的车针装取方式，夹持力大，安全可靠；

▲3、传动比1：1；（提供证明材料）
▲4、额定转速≤40000rpm；（提供证明材料）
5、弯机的夹持力≥45N；

6、冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；

7、整机及附属设备原厂质保：≥2年
	221

	18
	电动微动力系统（核心产品）
	▲1、双水路选择：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机。（提供证明材料）
2、插电即用，无需连接牙椅水、气。

▲3、采用高性能无刷电机，扭矩3.5N•cm。马达空载转速1000—41500r/min，跳动＜0.02mm，振动<0.5gp，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx），专为外科手术设计的高速电机；（提供证明材料）
4、电源输入：AC220V 50HZ 180VA，BF型电气安全设计；

5、保险管参数：2×T1.6AL 250V；

6、主机尺寸(不含水箱)：≥155mm×167mm×227mm ，立式机身设计。▲7、采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成。防水等级IPX6，满足手术室专用的防水等级要求； （提供证明材料）
▲8、扳手式蠕动泵，简单易用，无需额外培训。蠕动泵流量0-120mL/min，6档水量控制；（提供证明材料）
▲9、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤；（提供证明材料）
10、接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）；

▲11、采用≥5英寸彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”，且采用中文程序（拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义）精简直观，速度调节采用“进度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式，玻璃屏幕可擦拭消毒；（提供证明材料）
▲12、功能：适配16：1、1：1、1：3、1：4.2、1：5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，≥6个预设程序功能，自动记忆参数；（提供证明材料）
13、有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口。 

14、马达规格：重量≤68g 尺寸：Φ22x76.7mm。

15、消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌；

▲16、1：3拔牙手机和1：5修复手机均采用进口轴承，卫生机头系统、防过热设计。（提供证明材料）
▲17、1：3拔牙手机和1：5修复手机均为光纤手机，LED恒光源可提供稳定照明。（提供证明材料）
18、主要配置：1把弯手机（1：5内水道）；3把弯手机（1：3外水道）

19、整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	2

	19
	洞巾钳
	由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料 20Cr13
制成。非无菌提供。整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	20
	高速手机
	▲1、头壳尺寸为≤φ12.2×13.7，重量≤68g。（提供证明材料）

▲2、连接形式：非快换接头式，四孔。（提供证明材料）
▲3、采用进口钢球轴承。（提供证明材料）
4、工作气压：四孔，025-0.27 MPa 。

5、耗气量：30-36L/min。

▲6、机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm。（提供证明材料）
7、冷却形式：单点喷雾。 

8、转速：310000-360000转/分钟。

9、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg 。

10、噪音：≤65dB。

▲11、扭矩：0.12～0.13N.cm。（提供证明材料）
12、在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min。

13、整机及附属设备原厂质保：≥2年
	129

	21
	个性化托盘光固化灯
	用于固化模型材料，电源：220v，功率≥18W，重量≤760克。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	22
	根尖倒充加压填器
	用于对根尖充填物的垂直加压，1.4mm/0.75mm. 手柄铝合金材质，工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm，彩色手柄。整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	23
	根尖倒充填器
	手柄铝合金材质，尖端直径分别为0.5mm/0.75mm.工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm，彩色手柄；防眩光设计。整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	24
	根尖探针
	采用双头设计，尖端直径分别为0.46mm/0.35mm.手柄铝合金材质，工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm，彩色手柄，防眩光设计。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	25
	根尖挺
	产品由工作头及手柄两部分组成，通过焊接连成一体。牙挺的头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。应有良好的耐腐蚀性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。 耐压力蒸汽性能：牙挺应有良好的耐压力蒸汽性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149中规定的5.4b 级要求。耐热性能：牙挺应有良好的耐热性能。试验后其表面状态应≥ YY/T0149 中规定的 5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	30

	26
	骨杯
	碗状。采用不锈钢材料,表面应光滑、圆整，无划痕、破损，周边无毛刺。12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 或 05Cr17Ni4Cu4Nb 制成。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	27
	骨锉
	产品采用 GB/T1220中 规定的 40Cr13或 32Cr13Mo材 料制成,头柄装配结构的牙骨锉头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220中 规定32Cr13Mo材 料制成、柄部采用 12Cr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成。
硬度：牙骨锉应经热处理,其硬度要求为 510-660HV。牙骨锉应有 良好的耐腐蚀性,耐腐蚀性能不低于 YY/T0149中 规定的 5.4b级 的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	28
	骨膜剥离器
	剥离器表面应光滑、圆整，周边无毛刺，锋棱等缺陷。工作部位与手柄应连接牢固，连接处肉眼观察无明显缝隙。剥离头硬度为40HRC—53HRC。应有良好的耐腐蚀性能。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	29
	骨膜分离器
	产品采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的 32Cr13Mo或40Cr13材料制成，柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni9或 06Gr19Ni10 材料制成。分离器用 6Cr13Mo、40Cr13、32Cr13Mo材料制成的应经热处理，其硬度要求为510-620HV。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	6

	30
	刮治器1
	手柄铝合金材质，规格：2.5mm/39mm. 手柄铝合金材质，工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm
整机及附属设备原厂质保：≥2年
	6

	31
	刮治器2
	产品采用GB/T1220中规定的 40Cr13材料制成。头柄装配结构的刮治器头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的32Cr13Mo或68Cr17材料制成，柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成。刮治器应经热处理，头部制造材料为 40Cr13 或32Cr13Mo 或 6Cr13Mo，其硬度要求为510-620HV。头部制造材料为68Cr17，其硬度要求为550-620HV。耐腐蚀性能：刮治器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。耐热性能：刮治器应有良好的耐热性能。试验后其表面状态应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。耐热试验应不改变其物理性能,试验后的硬度应符合 2.5的规定。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5

	32
	光固化机
	一、功能要求
▲1.具备7种以上工作模式：标准模式、强光模式、超强模式、正畸模式、渐进模式、脉冲模式和检查模式。（提供证明材料）
2.OLED显示屏，中文显示界面。
▲3.配备金属前接头，可实现360°旋转，全金属机身。（提供证明材料）
▲4.准直光束输出，出光夹角≤15.8°。（提供证明材料）
5.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。
6.充电底座支持无线充电，充电座内置测光表，可实时线性显示光照强度。
7.开机自动切换至上次使用模式，具备存档功能。
二、主要技术参数：
1.电源输入：100-240V～ 50/60Hz  0.4A Max
2.输出：DC 5V/1A
3.电池：18500 3.7V 2000mAh
▲4.工作模式：检查、标准、强光、超强、正畸、渐进、脉冲（提供证明材料）
▲5..导光元件出光端面直径：≥10mm（提供证明材料）
▲6.光学有效面积：≥78mm²（提供证明材料）
▲7.波长：385nm—515nm（提供证明材料）
8.主机尺寸：≥23mm×23mm×204mm
9.运行模式：间歇运行

三、整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	33
	光纤电动仰角手机

（核心产品）
	▲1.头部：45°反角机头，焊接式、力矩型，尺寸为φ12.2×13.7。 （提供证明材料）
▲2.轴承配置：进口陶瓷球轴承（提供证明材料）
▲3.连接形式：快换接头，6孔，具有水路“防回吸”功能，防止交叉感染。（提供证明材料）
4.材质及处理方式：铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层。
5.重量：≥80g（含接头）
▲6.冷却形式：端面三孔喷水,最佳冷却效果。（提供证明材料）
▲7.头部排气模式：压盖后端排气，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。（提供证明材料）
8.工作压力（手机口）：四孔0.25-0.27MPa。
9.耗气量：30-36NL/min
▲10.空载转速：≥300000rpm（0.25MPa下，实际转速范围315000—385000rpm）。（提供证明材料）
11.噪音：≤68dB
▲12.扭矩：0.13～0.15N.cm（提供证明材料）
▲13.照明系统：暖色黄光源，防止配合进口石英光导棒，光照度≥25000lux，且不会因为高温消毒而衰减。（提供证明材料）
14.4孔自发光接头，LED灯。
15.机芯不平衡量：≤180μg，
▲16.径向跳动量：≤0.015mm，（提供证明材料）
17.在水压0.2MPa时，冷却水流量50mL/min；

18.整机及附属设备原厂质保：≥2年
	50

	34
	卡尺
	主要性能参数：
牙用尺采用GB/T1220中规定的05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、12Cr13、20Cr13、32Cr13Mo材料制成。采用05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr13、20Cr13、32Cr13Mo材料制成的应经热处理，其硬度要求为320-620HV。连接牢固度： 粗糙度：SDC 的表面粗糙度要求：除柄花及头部拐角处外Ra之数值应≤0.4μm。牙用尺应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中5.4b 级的规定。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	35
	口镜1
	灰色手柄与镜子组成，镜面采用不锈钢制成.手柄铝合金材质，工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm。3D边缘表面设计，彩色手柄便于快速识别器械。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	36
	口镜2
	口镜柄与口镜头螺纹配合紧密，不得有松动或滑牙现象。周边应光滑，无毛刺，并倒圆角，表面光整，镜面无划痕、油污、破损现象。口镜柄柄花清晰、完整，不得有缺花、烂花或偏花。金属材料的口镜应具有良好的耐腐蚀性能。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	37
	口镜3
	手柄铝合金材质，直径分别为3mm/4mm.工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm。3D边缘表面设计。彩色手柄便于快速识别器械。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	38
	口镜柄1
	主要性能参数：不锈钢口镜柄采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成；外观：口镜柄外形轮廓清晰、正直，无锋棱、毛刺和裂缝。口镜柄柄花清晰、完整，不得有 缺花、烂花或偏花。 螺纹配合：口镜柄与口镜头的螺纹配合应紧密，不得有松动或滑牙现象。 耐腐蚀性能：不锈钢口镜柄的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	39
	口镜柄2
	鸭嘴型口镜，手柄铝合金材质，工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm。彩色手柄。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	40
	口镜头
	主要性能参数：口镜头的镜杆、镜框采用 GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12 或 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成，镜面采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 或玻璃制成。  耐腐蚀性能：耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级的要求。  

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	41
	口腔麻醉助推器
	主要性能参数：注射架采用GB/T1220 中规定12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、GB/T4423中规定的HPb59-1或H62黄铜、GB/T1527中规定的H68或H62黄铜管、GB/T3191中规定的6061或2A12材料制成。注射架的铜制件均需电镀，镀层应符合YY0076中规定的D.L2Ni7/Cr0.3要求。注射架应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	290

	42
	宽挺
	主要性能参数：牙挺的头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部应经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成，试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。耐压力蒸汽性能：牙挺应有良好的耐压力蒸汽性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149中规定的5.4b 级要求。耐热性能：牙挺应有良好的耐热性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	43
	菱形口镜
	菱形口镜， 手柄铝合金材质，工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm，彩色手柄；防眩光设计。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	44
	模型消毒机
	▲1、紫外线 + 臭氧 能更全面地杀灭各类微生物，同时烘干模式。

（提供证明材料）

2、结构特点：为柜式结构，采用单门设计，内部一般有多层搁架，方便放置口腔模型。

▲3、控制方式：微电脑式控制，可设置不同的消毒时间、温度等参数。（提供证明材料）

4、电源电压 220V，电源频率 50Hz。功率 160W-200W。

5、内部尺寸：≥170L。
6、整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	4

	45
	末端回弯钳
	正畸钳的结构由钳头(工作部位)、钳轴和钳柄三部分组成。正畸钳的钳身应当经过热处理，以达到ISO 6508-1 中规定的 42HRC 到 52 HRC 的洛氏硬度值。剪切用的正畸钳工作部位，其镶嵌的硬质合金硬度应≥52HRC 的洛氏硬度值。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	400

	46
	末端切断钳
	正畸钳的结构由钳头(工作部位)、钳轴和钳柄三部分组成。正畸钳的钳身应当经过热处理，以达到ISO 6508-1 中规定的 42HRC 到 52 HRC 的洛氏硬度值。剪切用的正畸钳工作部位，其镶嵌的硬质合金硬度应≥52HRC 的洛氏硬度值。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	400

	47
	镊子
	手柄铝合金材质，工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm。彩色手柄。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	48
	普通剪
	由中间连接的两片组成，头部有力口。采用不锈钢材料 30Cr13 或40Cr13 或32Cr13Mo 制成。剪刀刃口微锐，剪刀应以GB/T1220中规定的 30Cr13或40Cr13或32Cr13Mo材料制成,手术剪应经热处理，其头部硬度为 50HRC~58HRC，左右两片之差≤ 4HRC。剪刀应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	70

	49
	普通仰角手机
	▲1、45°角机头，治疗阻生齿。（提供证明材料）
▲2、头壳大小：尺寸为≤φ12.2×13.7； （提供证明材料）
3、非快换式；

▲4、采用进口陶瓷球轴承。（提供证明材料）
5、工作气压：四孔：025-0.27 Mpa 。

6、气流量：30-36L/min。

7、机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm。

8、冷却形式：单点喷水。

▲9、转速：310000-36000rpm。（提供证明材料）
10、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg。

11、噪音：≤65dB。

▲12、扭矩：0.12～0.13N.cm。（提供证明材料）
13、在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min。

14、整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	12

	50
	器械盒
	消毒盒采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成。  消毒盒应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于达到YY/T0149中规定的5.4b级。质保期≥2年
	1

	51
	取冠铤
	头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中规定的32Cr13Mo或40Cr13材料制成，柄部采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成；应经热处理，开冠直型、开冠弯型头部硬度为510-620HV，去冠器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中5.4b级的规定。铜质零件接头、尾帽和滑锤的电镀要求按YY0076中规定的 D.L2Ni4/Cr0.3。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5

	52
	取冠器
	去冠器3X1型的头部采用GB/T1220中规定的32Cr13Mo材料制成，滑杆采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成，接头、尾帽和滑锤采用GB/T4423中规定的HPb59-1或H62材料制成；应经热处理，3X1型、头部硬度为510-620HV，去冠器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中5.4b级的规定。铜质零件接头、尾帽和滑锤的电镀要求按YY0076中规定D.L2Ni4/Cr0.3。整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5

	53
	锐勺
	牙刮匙采用6Cr13Mo或GB/T1220中规定的40Cr13或12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。头柄装配结构的头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。采用32Cr13Mo、40Cr13、6Cr13Mo材料制成的应经热处理，头部硬度要求为510-620HV。牙刮匙应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	15

	54
	深度测量尺
	实时、可视化地确认种植体在牙槽骨内的植入深度和轴向位置的专用工具，确保初期稳定性与后期修复空间匹配。带刻度标尺的可调式探针，通常含止停环与定位套筒，支持毫米级微调，主要用于植入后即刻测量。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5

	55
	石膏震荡机
	用于牙科口腔技工制作石膏模型使用。震荡强度可自由调节，四脚软胶底座震荡平稳，多孔散热器。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	6

	56
	手持式无痛麻醉仪
	1.安全速度最快一档速度≤60秒/1.0ml；

2.具有设置安全回吸功能。

3.可以根据临床需求设定推药量0.1ml、0.3ml。

4.内置音乐，可以自定义调整。

5.光感开关控制控制推药。

6.设备可兼容卡局式麻药，助推管可以耐121℃、134℃高温高压多次灭菌。

▲7.注射模式：浸润麻醉、神经阻滞麻醉、颚部麻醉、牙周韧带麻醉、牙髓内麻醉、间隔麻醉、上颌结节麻醉、切牙孔麻醉等。（提供证明材料）
8.具有压力保护功能，并且可灯光报警。

▲9.具有自动提速功能。（提供证明材料）
10.工作电源：内置充电锂电池。

11.工作电流：≤800mA。

12.工作电压：DC 3.7V-4.2V。

13.工作指示：LED闪烁指示。

14.告警指示：LED闪烁指示。

15.整机及附属设备原厂质保：≥3年。
	8

	57
	手术刀柄1
	刀柄头部应经热处理，硬度应为510-580HV0.3。刀柄外形轮廓及柄花应清晰，不应有锋棱、毛刺等缺陷。刀柄应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的沸水试验法5.4b 级要求。整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	58
	手术刀柄2
	刀柄头部应经热处理，硬度应为510-580HV0.3。刀柄外形轮廓及柄花应清晰，不应有锋棱、毛刺等缺陷。刀柄的表面粗糙度参数Ra之数值应≤0.8μm(除颈部、柄花及侧面倒角)。刀柄应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的沸水试验法5.4b 级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	30

	59
	手术刀片
	1.刀片热处理后,不锈钢材料硬度≥650HV10,其他材料不≥750HV10

2.刀片刃口锋利,当切割3-0号缝合线时,其切割力≤0.8N；

3.刀片与YY0175中规定的相应规格的刀柄配合时,插卸轻松，有良好的弹性。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	200

	60
	树脂充填器
	产品采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成；头柄装配结构的头部采用1RK91 或 GB/T1220 中规定的 32Cr13Mo 或 40Cr13材料制成，柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或 06Cr19Ni10材料制成；KPFI-NT1头部采用GB24627 中规定的镍钛合金材料制成，柄部采用 GB/T3191中规定的 6061或 2A12材料制成；硬度：充填器头部采用32Cr13Mo、40Cr13、1RK91材料制成的,应经热处理,硬度为510-620HV。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	6

	61
	水压提升工具盒
	产品专为上颌窦内提升手术设计，采用水压原理替代传统骨凿敲击，减少骨损伤、适用于上颌后牙区骨量不足的患者，通过液压扩张窦底黏膜，创造种植空间。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	3

	62
	台尺
	用途：根管器械和牙胶尖的精确测量。可高温高压消毒，字迹清楚。整机及附属设备原厂质保：≥2年
	11

	63
	剔挖器
	不锈钢材料剔挖器头杆硬度为45HRC—60HRC。应有良好的耐腐蚀性能。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	64
	托槽去除钳
	正畸钳的结构由钳头(工作部位)、钳轴和钳柄三部分组成。除钳轴或者正畸钳上附加上去的组件之外，正畸钳的钳身应当经过热处理，以达到ISO 6508-1 中规定的 42HRC 到 52 HRC 的洛氏硬度值。剪切用的正畸钳工作部位，其镶嵌的硬质合金硬度应≥52HRC 的洛氏硬度值。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	40

	65
	弯盘
	医用304材质，边缘光滑，便于握持和防止划伤。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	66
	微型牙挺
	牙挺的头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部应经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。耐腐蚀性能：牙挺应有良好的耐腐蚀性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。耐压力蒸汽性能：牙挺应有良好的耐压力蒸汽性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149中规定的5.4b 级要求。牙挺应有良好的耐热性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	30

	67
	无菌器械柜
	不锈钢材质，器械分类归类，放置，尺寸：≥900*400*1750mm。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	68
	无菌洗手台
	不锈钢材质，手术前外科手消毒，双人位≥1500*600*1800。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	69
	细丝切断钳
	技工钳钳身应以GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo材料制成，鳃轴应以20Cr13或12Cr13材料制成。技工钳除鳃轴外，应经热处理，头部硬度为50-56HRC，其余部位硬度≥40HRC。 技工钳应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。 

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	400

	70
	显微口镜
	超亮微型口镜，36层光学镀膜，有光学纳米涂层，可提供绝佳的防雾效果，镜面更耐磨。铝合金管材质，纤细精巧。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	71
	显微探针
	牙探针头部应以GB/T1220中规定的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、32Cr13Mo材料制成，柄部应以GB/T1220中规定的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10或GB/T3191中规定的6061或2A12材料制成。硬度：牙探针头部材料12Cr18Ni9、06Cr19Ni10，其硬度要求为HV360-460、头部材料为32Cr13Mo,应经热处理，硬度为HV440-510。耐腐蚀性能：牙探针应有良好耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	17

	72
	线剪
	拆线剪应以GB/T1220中规定的30Cr13或40Cr13或32Cr13Mo材料制成，拆线剪应经热处理，其头部硬度为5OHRC-58HRC，左右两片之差≤4HRC。拆线剪应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的沸水试验法5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	73
	修整器/研光器
	头柄装配结构的头部与柄部的连接应牢固，能经受300N的拉力而不松动。研光器头部应GB/T1220中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10或32Cr13Mo材料制成,柄部应以GB/T1220中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。研光器头部材料为32Cr13Mo的应经热处理，其硬度要求为510-620HV。研光器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149 中规定的5.4b 级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	118

	74
	鸭嘴型口镜
	口镜头的镜杆、镜框采用 GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12 或 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成，镜面采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 或玻璃制成。  耐腐蚀性能：耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	75
	牙骨锉
	头杆部硬度为50HRC-60HRC。应有良好的耐腐蚀性能。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	76
	牙科刮治器1
	牙刮匙采用6Cr13Mo或GB/T1220中规定的40Cr13或12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。头柄装配结构的头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。采用32Cr13Mo、40Cr13、6Cr13Mo材料制成的应经热处理，头部硬度要求为510-620HV。牙刮匙应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	12

	77
	牙科刮治器2
	牙刮匙采用6Cr13Mo或GB/T1220中规定的40Cr13或12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。头柄装配结构的头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。采用32Cr13Mo、40Cr13、6Cr13Mo材料制成的应经热处理，头部硬度要求为510-620HV。牙刮匙应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	78
	牙钳
	头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部应经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成，牙挺应有良好的耐腐蚀性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	78

	79
	牙挺1
	牙挺的头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部应经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成，牙挺应有良好的耐腐蚀性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	70

	80
	牙挺2
	牙挺的头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部应经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。牙挺应有良好的耐腐蚀性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	66

	81
	牙挺3
	牙挺的头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部应经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成，牙挺应有良好的耐腐蚀性能，试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	18

	82
	增隙器
	牙挺的头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 材料制成。牙挺头部应经热处理,硬度要求为510-642HV。柄部采用GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成，牙挺应有良好的耐腐蚀性能，试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的5.4b 级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	3

	83
	牙龈剥离器
	双头设计，手柄铝合金材质，尖端直径分别为4.4mm/5.5mm.工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm，比标准0.17mm薄约35%。3D边缘表面设计，彩色手柄便于快速识别器械，防眩光设计。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	84
	牙龈剪
	牙龈剪剪身采用GB/T1220中规定的20Cr13或30Cr13或32Cr13Mo材料制成刃口部分镶片采用碳化钨Wc10Co4Cr材料制成。其余规格牙龈剪采用GB/T1220中规定的30Cr13或40Cr13或32Cr13Mo材料制成。牙龈剪应经热处理,其头部硬度为50-55HRC,其余部位不低于40HRC,左右两片之差不大于4HRC。牙龈剪应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的5.46级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	15

	85
	牙龈切除刀
	牙龈刀头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的32Cr13Mo或40Cr13材料制成、柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni06Cr19Ni10材料制成。头部采用6Cr13Mo、32Cr13Mo、40Cr13材料制成的应经热处理，硬度要求为510-620HV。牙龈刀应有良好的耐腐蚀性不低于YY/T0149中规定的5.4b级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5

	86
	牙龈切开剥离器
	双头设计，手柄铝合金材质，尖端直径分别为4.4mm/5.5mm.工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm，比标准0.17mm薄约35%。3D边缘表面设计，彩色手柄便于快速识别器械，防眩光设计。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	87
	牙周袋探针
	由GB1220中规定的12Gr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成,头部硬度为360-460HV0.3。其余规格头部以GB1220中规定的32Cr13Mo材料制成,经热处理硬度为500-550HV0.3。产品的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	47

	88
	牙周膜龈手术套装
	由手柄和头杆组成。采用不锈钢、镍钛合金及铝合金材料制成。不锈钢材料头杆经热处理，硬度应达到45HRC—55HRC。应有良好的耐腐蚀性能。镍钛合金材料的产品应具有超弹性。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	2

	89
	牙周探针1
	双头设计，手柄铝合金材质，尖端直径分别为0.38mm/0.62mm.

工作端采用超薄特殊不锈钢，刀具表面厚度低至0.14mm。，3D边缘表面设计。彩色手柄便于快速识别器械。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	90
	牙周探针2
	产品由GB1220中规定的12Gr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成,头部硬度为360-460HV0.3。其余规格头部以GB1220中规定的32Cr13Mo材料制成,经热处理硬度为500-550HV0.3。产品的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149中规定的5.4b级要求。产品头部与柄的连接应牢固，能经受≥140N的拉力而不松动。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	91
	牙周探针3
	产品由GB1220中规定的12Gr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成,头部硬度为360-460HV0.3。其余规格头部以GB1220中规定的32Cr13Mo材料制成,经热处理硬度为500-550HV0.3。产品的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	40

	92
	眼科剪
	眼用剪应以GB/T1220中规定的30Cr13或40Cr13或32Cr13Mo材料制成，眼用剪应经热处理，其头部硬度为 5OHRC-55HRC，左右两片之差不大于 4HRC。眼用剪应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b 级规定。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	30

	93
	组织镊1
	镊子应有良好的弹性，经试验后的变形不得超过1.6mm。镊子的二片连接应牢固。镊子应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。镊子应以GB/T1220中规定的20Cr13或12Cr13材料制成。镊子应经热处理，其硬度为HRC37~45。整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	94
	组织镊2
	镊子采用GB/T1220中规定的12Cr13或20Cr13或05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。镊子应经热处理，其硬度为35~48HRC，二片硬度相差≤4HRC。镊子应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	95
	医用移动柜
	口腔专用，5格抽屉移动柜，抽屉内有口腔材料及器械物品分隔模块，产品材质：双层冷轧钢柜体，外观尺寸：≥526*490*880mm,台面材质：钢化玻璃。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	4

	96
	印模材搅拌机（真空）
	1、可搅拌藻酸盐印模材、石膏等牙科材料。

▲2、功率：≤80W，转速：≥260转/分钟。（提供证明材料）

3、外形尺寸：≥250x155x215mm(含搅拌碗)。

4、运行方式：间歇运转。

5、配件：1.搅拌碗 2个，调拌刀 1个。

6、使用期限：≥12年。

7、整机及附属设备原厂质保：≥2年。
	7

	97
	圆形口镜
	圆形口镜，口镜尺寸较小，以便于接触到狭窄空间的手术部位。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	1

	98
	止血钳1
	止血钳采用不锈钢材料加工，应表面清洁，周边无毛刺、锋棱、裂纹、砂眼。应开闭灵活,不应有卡滞现象；应有良好的弹性和牢固性；止血钳头端其硬度45HRC-52HRC。应有良好的耐腐蚀性能。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	99
	止血钳2
	以GB/T1220中规定的 20Cr13制成。硬度应符规定：头部前端 40HRC-48HRC；二片相差≤4HRC。止血钳应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能外表面应不低于 YY/T0149中规定的5.4b级要求，鳃部应不低于5.4c级要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	35

	100
	种植螺丝刀
	短型螺丝刀，尺寸（Φ1.2mm × 8.5mm），是专为种植体设计的高适配性修复工具。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	20

	101
	组织钳
	采用不锈钢材料 2Cr13Mo 或 2Cr13 或制成。钳子采用2Cr13Mo或GB1220中规定的2Cr13材料制成。钳子除鳃轴外，应经热处理，其硬度为 40HRC-48HRC，两片之差不大于 4HRC。耐腐蚀性能：钳子的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149中规定的5.4b级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	10

	102
	树脂充填器（球型）
	整体结构的采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成；头柄装配结构的头部采用 1RK91 或 GB/T1220 中规定的 32Cr13Mo 或 40Cr13 材料制成，柄部采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成； 硬度：充填器头部采用 32Cr13Mo、40Cr13、1RK91 材料制成的，应经热处理，硬度为 510-620HV。耐腐蚀性能：充填器应有良好的耐腐蚀性能。 

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	3

	103
	树脂充填器（片型）
	整体采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成；头柄装配结构的头部采用 1RK91 或 GB/T1220 中规定的 32Cr13Mo 或 40Cr13 材料制成，柄部采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成； 硬度：充填器头部采用 32Cr13Mo、40Cr13、1RK91 材料制成的，应经热处理，硬度为 510-620HV。  耐腐蚀性能：充填器应有良好的耐腐蚀性能。

整机及附属设备原厂质保：≥2年 
	7

	104
	大挖勺
	整体采用6Cr13Mo或GB/T1220中规定的40Cr13或12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。头柄装配结构的头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部采用GB/T1220中的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成。采用32Cr13Mo、40Cr13、6Cr13Mo材料制成的应经热处理，头部硬度要求为510-620HV。牙刮匙应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中规定的5.4b级的要求。

整机及附属设备原厂质保：≥2年
	5


1


