[image: image7.png]


云南元大工程咨询有限责任公司                                                     招标文件

   [image: image1.png]


                         招标编号：CXZC2026-G1-00239-YYZX-0167
楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）
（采购代理机构自有项目编号：YDCOH20260433）
招标文件  

采   购   人：楚雄医药高等专科学校
采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司
日        期：2026年4月

目  录
1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


2二、申请人的资格要求


3三、获取招标文件


3四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


3五、公告期限


4六、其他补充事宜


4七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


6第二章 投标人须知


6投标人须知前附表


111. 总则


122. 招标文件


123. 投标文件


144. 投标


145. 开标


156. 资格审查


157. 评标


168. 中标和合同


169. 询问与答复


1610. 质疑接收、回复


1711. 纪律和监督


1812.需要补充的其他内容


1813.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位


2614.对本国产品的支持政策


2815.政府采购节能产品、环境标志产品


29第三章 资格审查


31第四章 评标办法（综合评分法）


41第五章 合同条款及格式


58第六章 招标内容及要求


78第七章 投标文件格式


78资格审查部分


79一、具有独立承担民事责任的能力


79二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


79三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


79四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


80五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


81六、其他


82商务技术部分


83一、开标一览表


84二、投标函


85三、法定代表人（单位负责人）身份证明书


86四、授权委托书


87五、投标人基本情况表


88六、投标保证金


89七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


91八、分项报价表


93九、供货实施方案


93十、质量承诺及保障措施


93十一、售后服务方案


94十二、故障响应时间、设备巡检维护及措施


94十三、培训方案


95十四、类似项目业绩表


96十五、其他资料



 

第一章 招标公告

楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）招标公告
项目概况
楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）线上获取招标文件，并于2026年05月22日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：CXZC2026-G1-00239-YYZX-0167，采购计划编号：4532300JH202600526  
2.项目名称：楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）
3.预算金额：225.35万元
4.最高限价：225.35万元
5.采购需求：

	序号
	是否允许进口
	设备（项目）名称
	数量
	计量单位
	预算单价/最高单价限价（元）

	1
	否
	溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）
	1
	台
	255000.00

	2
	是
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪（GC-MS/MS）
	1 
	台
	1400000.00

	3
	否
	电位滴定仪
	1 
	台
	448500.00

	4
	否
	比旋度仪（自动旋光仪）
	1 
	台
	42000.00

	5
	否
	液相色谱手性柱（5μm）
	2
	根
	12360.00

	6
	否
	液相色谱手性柱（3μm）
	2
	根
	12360.00

	7
	否
	气相色谱柱（0.5μm）
	1
	根
	9067.00

	8
	否
	气相色谱柱（1.8μm）
	1
	根
	16215.00

	9
	否
	气相色谱柱（3μm）
	1
	根
	16216.00

	10
	否
	液相色谱柱（5μm）
	1
	根
	5410.00

	11
	否
	pH电极
	2
	根
	5826.00


注：本次招标允许进口产品投标的是气相色谱-三重四极杆质谱联用仪。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
6.合同履行期限：国产设备为签订合同后30日历天完成交货、安装及调试，进口设备为签订合同后60日历天完成交货、安装及调试，投标人可自报最短交货期。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2024年度经审计的财务（审计）报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表所有者权益变动表(执行小企业会计准则的投标人可不提供)及其附注），2025年1月至今新成立的投标人提供自成立至今的财务报表；
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年6月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，投标人提供的产品全部属于小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）制造的价格给予10%的价格扣除。支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。
3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目不接受联合体投标；

3.2若投标人提供的投标产品为进口产品，投标人须提供进口产品生产制造商针对本项目出具的授权书（原件扫描件）或长期代理协议（扫描件加盖投标人公章）或二级授权（原件扫描件），投标人授权若为二级授权还须同时提供上一级授权（扫描件加盖投标人公章），若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效，本项目不接受二级以下授权。
三、获取招标文件
时间：2026年04月29日至2026年05月09日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

方式：网上获取，具体要求：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年05月22日14点30分（北京时间）
开标地点：“政采云”平台开标大厅。
注：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.开标方式：网上开标
2.是否需要缴纳投标保证金：是

3.保证金缴纳金额：¥20000元

4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账、网银、电汇等非现金形式
注：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融支撑服务平台】进行了解办理，或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998（谢工）。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan

5.保证金缴纳截止时间：2026年05月22日14点30分。
6.其他：

6.1本次招标公告在《云南省政府采购网》和楚雄医药高等专科学校资产与基建管理中心招标信息栏上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、支持本国产品、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
6.3获取招标文件的方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书（CA），并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：楚雄医药高等专科学校
地址：云南省楚雄市东瓜街道
联   系  人：杨老师、李老师
联 系 电 话：0878-3875679
2.采购代理机构信息
采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司

地        址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

联 系 电 话：0871-63338509

3.项目联系方式
项目联系人：黄俊、张如传、赵玉馨、韦静、曾桂华
电　    话：0871-63338509
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	 条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	详见第一章“招标公告”

	1.1.3
	采购代理机构
	详见第一章“招标公告”

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：国产设备为签订合同后30日历天完成交货、安装及调试，进口设备为签订合同后60日历天完成交货、安装及调试，投标人可自报最短交货期；
质保期：所有设备质保期不少于2年，在此期间提供设备维修、更换和系统升级、维护。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：楚雄医药高等专科学校（采购人指定地点）
交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价：详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	（1）本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物的价格、运输、装卸、安装调试费、人工费、培训、技术支持、保险、管理费、各项税费、售后服务费、中标服务费等项目实施过程中所需要的一切费用。

（2）投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（3）中标服务费：以本项目中标价为计费基数，参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）和原国家计委《关于印发〈采购代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）中货物类收费标准计算后下浮20%，由中标人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。见下表：
招标代理服务收费标准

[image: image6.png]


[image: image7.png]服
费　　　　 务
　　  类
率　　    型
中标金额

（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%
500-1000
0.8%
0.45%
0.55%
1000-5000
0.5%
0.25%
0.35%
5000-10000
0.25%
0.1%
0.2%
10000-100000
0.05%
0.05%
0.05%
1000000以上
0.01%
0.01%
0.01%
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行

账    号：2502038009024579141

财务电话：（0871）63338592

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	（1）投标保证金的金额：20000元。

（2）账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

（3）开 户 行：招商银行昆明联盟路支行。

（4）账    号：8719067136100092604330001
（5）财务电话：（0871）63338592。

（6）提交截止时间：同投标文件递交截止时间。

（7）提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。

（8）有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。

（9）注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20260433”。

（10）投标保证金的退还要求：

①未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理；

②中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；
（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；
（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； 
（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1 个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式提交；

履约保证金的金额：合同金额的5%
□不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；
（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

（6）采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。 

	12.5
	补充2
	核心产品：气相色谱-三重四极杆质谱联用仪

	12.6
	补充3
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融支撑服务平台】进行了解办理，或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998（谢工）。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan。

	12.7
	其他注意事项1
	以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效：

（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； 

（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密；

（3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。

	12.8
	其他注意事项2
	本项目小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目采购标的对应所属行业为：工业。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

本项目不组织现场考察。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）招标内容及要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。
2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（3）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置盖电子签章或签名。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1 投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持。
（2）开标：顺序按照电子公共资源交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

（3）唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（4）开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务一部项目五组。

联系电话：（0871）63338509

通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定中标人；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

13.1关于中小企业

13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

13.1.4中小企业参加政府采购活动，符合条件的投标人应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）
	工业

	2
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪（GC-MS/MS）
	工业

	3
	电位滴定仪
	工业

	4
	比旋度仪（自动旋光仪）
	工业

	5
	液相色谱手性柱（5μm）
	工业

	6
	液相色谱手性柱（3μm）
	工业

	7
	气相色谱柱（0.5μm）
	工业

	8
	气相色谱柱（1.8μm）
	工业

	9
	气相色谱柱（3μm）
	工业

	10
	pH电极
	工业

	11
	液相色谱柱（5μm）
	工业


13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予评审中价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

13.2关于残疾人福利性单位：

13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

13.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

13.3关于监狱企业：

13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

13.5中小企业划型标准，详见《附件：中小企业划型标准规定》。

13.6落实政府采购政策的价格调整：只有符合规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

13.6.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

附件：中小企业划型标准规定[image: image2.jpg]P44
ANV R B R AR RE

—. ARYE (P N RILFIE N AREEY AT CE B ok T — PR
FNE R TR (ER (2009) 36 5), HilEARE.

O VN[ 717% 7S s R SN NP U ) A S 1 I SIS R v et 1 ol AN 4
NG BN B RS, S A AT R AU

= APEERARATI AR &L MR, B ol Tk CEFEREL, i
&k, I O RRBOKAEFRIGERNED) @B, fkok, FEW, K
Wizl (gl , ol BENl, Emlk, Bk, 5E4EH
W CELFEHAE . BERMAIAECRS) » BRI E B R ARSI, 5= k4
B, PAEE, RS RS, HARKRIIAT I CRFERE R R
b, KA. RERAAFLBEE N, FRIRS . BEAEMRS ), aT
g, ST RE R RIE .

VU, EAT LRI B bRt A

(—) A& bRy . ol BN 20000 7370 LR B RN AL
Hodr, BN 500 737t K BL BRIy ALY, BRI 50 J3 7T A BL BRI DY/
A, EDNVION 50 J5 6L R AL AL

(=) Tke M 51 1000 A BLFEGENVIRA 40000 J3 76 EL T By /Ml
Bl Horb, Mol A G2 300 A& BL B, HENKA 2000 576 & UL BRIy
ks Mol A G 20 A KL E, BN 300 7570 M BA B e/ N AR Mok
N2 20 NBLURECENLION 300 J3 76 BL R B AR Ak

(=) #@F0lk. BN 80000 J5 7t AT BT = = 45 80000 J5 7T BA T (24

NS AL . o, BRI 6000 e & PA E,  H B2 EE 5000 J G A P



[image: image3.jpg]R e AR, ENISON 300 3T B E, HOBE AR 300 J3 o0 M BL BN
NI EDVISON 300 5 70BN B S 300 376 BT TR E

(9 ol Mk A B3 200 ABLREENEIA 40000 378 BL T B 29 H1 7
A, Horr, MOl A B 20 A BL B, HAENVIRON 5000 F5 7T A BA B A
Al MO G 5 ARELE, HEMN 1000 7570 & LA EE 9/ ARE; - A
WA B 5 A BLUREGE LI 1000 7378 B R F AR Al

(FO FEN. Ml A T 300 ABLRECENLIN 20000 /376 LA T B A7)
A, o, MG 50 A& BL L, HEMM 500 o BL BRI AR
ks ML AR 10 A K VA E, HENIIN 100 T35tk BA B g/ N ARE; - AOlk
A 10 ALV EENION 100 7576 F AR Ak

(73) sz, M 51 1000 A AT EGENMVIA 30000 576 Y
TN AR . Forr, MR A5 300 A& B E, HENRYRN 3000 570 M LA
AL M R 20 AR BLE, HEENRISON 200 J5 05 LA E /N il
ML G 20 N BLFECEDNVISON 200 J5 76 LR A Al

(B Gk, M A G 200 ABLREGE VYA 30000 J3 76 EA T B9 /N
Al oA, MG 100 A JZBL E,  HEDNIRN 1000 7376 k&% LA ER A
BAE; M AR 20 A& UL B, HEMVIRN 100 576 K& UL B /N Ak A
WA B 20 A LR EEDLISON 100 576 R AR Al

O HEENY . A A 51 1000 AL FERE M 30000 376 EA K DY A1/
WA, Hodr, MOl A G 300 AKBLE, HENRIRN 2000 576 2% LA A
RAE; Mol AR 20 A& ULE, HEMVIRN 100 T30 &% B B /B Ak A
WA 20 ABURERENLISN 100 J3 76 BLF BAR L £k

G AEfE . M B3 300 ABLREENEI 10000 F3 75 BL T B 2y H1 /)



[image: image4.jpg]A ARk, oA, MOl A SR 100 A& BLE, HENIRA 2000 7370 UL By
BARME; M AR 10 A& UL B, HEMIRN 100 576 K& B B /N R Ak A
W ABE 10 A BLREEDNVISON 100 576 R A Al

() ok, Mol A 300 ABLUREENIN 10000 J3 76 LA T BIA A7)
AN, Hodr, Mol A G 100 A& BLE, HENRIRN 2000 576 2% LA 4
Al MG 10 AR BL L, FEMRION 100 7570 % BA R/ Ak I
WA B 10 AN BLREENVIN 100 7576 F AR Al o

(+—) BEEAH. Mok A 5 2000 A LLFEE MK 100000 J5 6L
(1R RN A, e, OISR 100 AR BAE,  ELEEION 1000 75 76 &% LA
R AL A BT 10 AL E, HEMRN 100 /576 % BA R A /N
ks MG 10 ABLURECENEISON 100 J5 760 T 9 Al

(=) RS BEARMRS . Mol A G 300 A BLUFECEILIZ A 10000
JITCRA T BN Ak . e, MOl A BE 100 AR BL ., HEDIR A 1000
Jige UL BRI AR, M AN 10 A B L, HENVIRN 50 J5o6 & Lk
(oA MO A B 10 A BARBEENEIRON 50 576 BU R A Al

(+=) FHIFREE . BN 200000 5oL T B S0 10000 J5
TG RA N By MR AR . Fodr, ENIISON 1000 J3 ot & B E, HLBE A 5000
Jige e UL B AR R AL BN 100 ot &R BA b, H B =8 %0 2000 J3 7k
LB/ R EDISON 100 576 BA R BB 7 S8 2000 576 BA R IR
g1oa |

(D Yl EH . Mk A BT 1000 A BT EENVISCA 5000 5 76EL R H)N
TN AL . Forr, M5 300 A& B E, HENRYRN 1000 570 5 LA
AR Mo A BE 100 A K LA L, BUENKIRN 500 J5 70 5 LA b 1A /N A



[image: image5.jpg]A ML 51 100 AL R ERENMVHI 500 J3 76 L BN AL Al .

(+H) FEME SRS Mk G 300 A LL R BB = M40 120000 J5 70
DA BN AL . Fodr, MOl AR 100 N J L b, BB S04 8000 G
FUL ER R AR M B2 10 A K&BL E, BB~ 540 100 736 BA BRI
AN A GE 10 N BUF BRSSP~ 508 100 73 76 AT B AL 4l

(7)) HAbRFIATIE. Mol A5 300 A BURFAH/MR Ak Hod,
MM 2100 NS BA B o rh B4l Molk A 51 10 N K BL B/ Ak A
WA G 10 ABLF R AL

v AR R LG 30T T G it B i

7N~ AR TE A N R A [R5 oA AV 1 A 1) % S P A ) A % P 2
UMl AMAELE P AAE DAMIAT L, SRR RUE #EAT R

B ARE I BUAMEFRE B BR RIS R AARAER) N IR, E RG]
/IR DAty N RPN ) Ao A 0 o S 5 B = B e A W T e B BV €/
AN 78 5 A A — U A R B AR

J\s AELE TS BALES . B gt maFA REITRE (ER&5
TAEAr 2 BT R BRI Al & R A S LG AT

Tus AFUE B T AME B B R G R FAA G5 51 R

T AE AR HREHAT, FEEXERZE, REXRITE. MBETAE
KGR 2003 FEMATI CHR/NARAERT AT R E ) [FIR PR 1k

NN




14.对本国产品的支持政策
依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）相关规定，本项目在政府采购活动中对本国产品实施以下支持政策：
14.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件： 

在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 

4.简单的上漆、磨光和分装； 

5.其他不属于属性改变的情形。

特别提醒：准确界定产品在中国境内生产。《通知》明确，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
14.2本国产品标准的适用范围。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

14.3对本国产品的支持政策。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应在其投标文件中，对其提供的本国产品占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%做出承诺。（供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。）
14.4有关证明文件。

14.4.1供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

14.4.2对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

14.4.3供应商提供虚假《声明函》谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

14.4.4采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

14.5特别说明

支持本国产品政策与支持中小企业政策

本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。
需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如：某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100－100×20%－100×10%=70元
上述支持政策不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。
15.政府采购节能产品、环境标志产品
15.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

15.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

15.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

15.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
15.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人（和/或）采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2024年度经审计的财务（审计）报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表所有者权益变动表(执行小企业会计准则的投标人可不提供)及其附注），2025年1月至今新成立的投标人提供自成立至今的财务报表；
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年6月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。，投标人提供的产品全部属于小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）制造的价格给予10%的价格扣除。支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。
3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目不接受联合体投标；

3.2若投标人提供的投标产品为进口产品，投标人须提供进口产品生产制造商针对本项目出具的授权书（原件扫描件）或长期代理协议（扫描件加盖投标人公章）或二级授权（原件扫描件），投标人授权若为二级授权还须同时提供上一级授权（扫描件加盖投标人公章），若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效，本项目不接受二级以下授权。
第四章 评标办法（综合评分法）
一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标方法和标准

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰；

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置电子签章或签名

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏，且第六章“招标内容及要求”中的★项不允许负偏离，否则将其视为无效响应。

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


（二）澄清有关问题、报价修正及异常低价审查

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.政府采购异常低价审查

依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定：

3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

综合评分方式

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	技术部分
	0.45
	45分

	商务部分
	0.25
	25分

	合计
	1.0
	100分


具体评审细则如下：

	评分因素
	内容
	分值
	评审标准

	投标报价评审
	投标报价
	30分
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

（1）算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

（2）政策优惠报价--小微企业价格评审优惠、本国产品支持政策（具体相关内容详见“投标人须知正文”）

若符合政府采购支持小微企业政策的供应商也符合提供本国产品政策的，也按规定给与价格评审优惠。

若存在符合条件的小微企业、本国产品给予报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。
若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

（3）评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

（4）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×权重×100

	技术部分评审
	技术参数
	45分
	根据投标人所提供的采购标的的“技术规格及要求（技术参数）”对招标文件相关要求的响应程度进行评审。
（1）重要技术参数及要求（32分）

重要技术参数及要求完全满足招标文件要求的得32分，每出现一项重要技术参数及要求不满足招标文件要求的扣0.865分（即32-0.865m），其中m为重要技术参数及要求不满足的项数，共计37项；

（2）一般技术参数及要求（13分）

一般技术参数及要求完全满足招标文件要求的得13分，每出现一项一般技术参数及要求不满足招标文件要求的扣0.096分（即13-0.096n），其中n为一般技术参数及要求不满足的项数，共计135项，扣完为止。

注：①根据招标文件“第六章 招标内容及要求”中的“八、技术规格及要求（技术参数）”，标注“★”的条款为实质性要求，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。标注“▲”的条款为重要技术参数及要求，未标注“★”“▲”的条款为一般技术参数及要求。

②投标人按照第六章“招标内容及要求”“八、技术规格及要求（技术参数）”中的规定提供证明材料；“八、技术规格及要求（技术参数）”中未明确的可提供所投产品制造厂商出具的满足产品需求的技术证明材料（包括但不限于产品彩页或白皮书）或投标人自行承诺所提供的产品满足采购需求。

③若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为不响应该条技术要求，根据技术部分对应参数条款扣分。

	商务部分评审
	供货实施方案
	8分
	为保证本项目提供完善有保障的供货服务，投标人需主要从以下四个方面提供供货实施方案。

（1）具体供货渠道、供货流程、货运安排、物流链及相应的保障措施；

（2）供货实施人员配置、专人交接安排；

（3）交付计划、供货时间保证措施；

（4）安装方案、安装人员安排、安装进度计划及应急保障能力及措施；

注：以上四个方面累计计分，四个方面均满足要求且不存在备注中所列任意一个“缺陷”的，得满分8分。每缺少一个方面扣2分；每有一个方面存在缺陷的每个类别扣0.5分，直至该方面分值扣完为止。

	
	质量承诺及保障措施
	5分
	为保证本项目供货质量，投标人需主要从以下五个方面提供质量承诺及保障措施。

（1）对所投产品的质量控制、产品质量保证，对产品质量作出承诺及保障措施；

（2）针对可能出现产品质量问题提出的处理方式和解决措施，有违约承诺；

（3）产品质量保证组织架构，对产品质量保证有分工和责任落实制度；

（4）运输、安装、验收与交付过程中的质量保障措施；

（5）在质保期内的备品备件供应保障。

注：以上五个方面累计计分，五个方面均满足要求且不存在备注中所列任意一个“缺陷”的，得满分5分。每缺少一个方面扣1分；每有一个方面存在缺陷的每个类别扣0.25分，直至该方面分值扣完为止。

	
	售后服务方案
	4分
	为保证本项目售后保障，投标人需主要从以下四个方面提供售后服务方案。

（1）售后服务总则与承诺；

（2）售后服务能力与服务内容；

（3）售后服务组织体系与售后资源配备，售后质量监管与追踪改进；

（4）售后服务保障措施与违约处罚方案。

注：以上四个方面累计计分，四个方面均满足要求且不存在备注中所列任意一个“缺陷”的，得满分4分。每缺少一个方面扣1分；每有一个方面存在缺陷的每个类别扣0.25分，直至该方面分值扣完为止。

	
	故障响应时间、设备巡检维护及措施
	3分
	为保证设备正常运行，设备发生故障后供应商能及时处理，对设备有巡检维护及措施，投标人需主要从以下三个方面提供故障响应时间、设备巡检维护及措施。

（1）有明确的故障响应时间和到达现场处理故障的时间，且有违约承诺；

（2）有明确的设备巡检维护计划，若未按计划开展有违约承诺；

（3）对故障响应时间、设备巡检维护有相关措施。

注：以上三个方面累计计分，三个方面均满足要求且不存在备注中所列任意一个“缺陷”的，得满分3分。每缺少一个方面扣1分；每有一个方面存在缺陷的每个类别扣0.25分，直至该方面分值扣完为止。

	
	培训方案
	3分
	为保证设备产品能被采购人有效使用、管理和维护，投标人需为招标人提供培训方案，投标人需要从以下三个方面提供培训方案。

（1）提供切实可行的培训大纲、培训内容与课程体系、培训目标、培训保障措施；

（2）提供的培训方案需有具体的培训计划，培训计划需包括培训方式与方法、培训课时安排、培训时间与地点安排；

（3）所提供的培训方案需明确培训师资力量配备及人员课程安排，针对不同的培训对象提供不同的培训方案。

注：以上三个方面累计计分，三个方面均满足要求且不存在备注中所列任意一个“缺陷”的，得满分3分。每缺少一个方面扣1分；每有一个方面存在缺陷的每个类别扣0.25分，直至该方面分值扣完为止。

	
	注：以上商务部分评审标准中的“缺陷”指的是（四个类别）：①所提供方案不符合本项目实际情况与需求的情形，或非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；②内容前后矛盾或不一致，逻辑漏洞、科学原理或常识错误，文字混乱表述不清；③仅有标题、框架，无实质性内容；④不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	类似项目业绩
	2分
	供应商自2023年1月1日至今有1个类似项目业绩的得0.5分，满分2分。

注：提供2023年1月1日至今类似业绩的合同或协议书复印件证明材料作为评审依据，未提供证明材料的，本项不得分。


（四）得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
七、评标结果及中标候选人推荐
1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分得分由高到低的顺序排列，依次类推。

3.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
第五章 合同条款及格式
（以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准）

政府采购货物买卖合同

项目名称：楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）
合同编号：                             

甲    方：楚雄医药高等专科学校
乙    方：                             

签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：楚雄医药高等专科学校（采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）
    （2）采购项目编号：            
采购计划编号：            
（3）项目内容：

   采购标的及数量：

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）
	
	
	
	
	
	

	2
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	
	
	
	
	
	

	3
	电位滴定仪
	
	
	
	
	
	

	4
	比旋度仪（自动旋光仪）
	
	
	
	
	
	

	5
	液相色谱手性柱（5μm）
	
	
	
	
	
	

	6
	液相色谱手性柱（3μm）
	
	
	
	
	
	

	7
	气相色谱柱（0.5μm）
	
	
	
	
	
	

	8
	气相色谱柱（1.8μm）
	
	
	
	
	
	

	9
	气相色谱柱（3μm）
	
	
	
	
	
	

	10
	液相色谱柱（5μm）
	
	
	
	
	
	

	11
	pH电极
	
	
	
	
	
	


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
   （4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：                             
(分期付款：项目初验合格后支付合同总价的45%，90天后由乙方向甲方提出纸质终验申请，甲方接到乙方的终验申请后10个工作日内组织人员进行终验，终验合格收到乙方正式发票后50个工作日内向乙方支付合同总价的55%。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）合同履行期限：签订合同后   日历天完成交货、安装及调试。
（2）履约地点：楚雄医药高等专科学校（采购人指定地点） 

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式提交 
    收取履约保证金金额：合同金额的5%（即：     元） 
    履约担保期限：     年 
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：楚雄医药高等专科学校
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：项目验收合格供应商提出验收申请之日起10个工作日内组织验收。
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：投标人交货时，采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或招标文件所载明的标准和方法进行验收  
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）。

（6）履约验收标准：按国家及相关行业验收标准验收以及合同条款验收，如有残缺、缝合等质量问题无条件包退包换。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章 

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自 双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字后生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，招标代理    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：
单位地址：

	乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：

单位地址：

开户银行：

账    号：

	采购代理机构（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：
单位地址：


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自项目验收合格并收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目履约结束后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

17.3 本项目不允许分包。
18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体投标

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	10个工作日

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.01%计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	如果乙方未能按合同规定的  个日历天交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期或是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的1％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的10％

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	楚雄医药高等专科学校（采购人指定地点）

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节

第7.3款
	保险要求
	交货前货物的各项保险由供应商负责

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	所有设备自验收合格之日起    年（根据供应商的响应情况填写）

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	1小时以内

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	项目初验合格后支付合同总价的45%，90天后由乙方向甲方提出纸质终验申请，甲方接到乙方的终验申请后10个工作日内组织人员进行终验，终验合格收到乙方正式发票后50个工作日内向乙方支付合同总价的55%。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	质保期内乙方每三个月必须到医院进行一次设备巡查、维护及保养

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	提供仪器设备使用的现场技术培训，培训人员   名，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等保证使用人员正确操作设备各种功能。

	第二节

第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	故障响应处理时间为   分钟内，另外，根据甲方的要求，需现场处理的，乙方安排人员在   小时内到达现场进行处理

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的1％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的10％

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向  甲方所在地有管辖权的 人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	/


第六章 招标内容及要求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
遵循中华人民共和国有关法律规定，为适应楚雄医药高等专科学校专业建设需要，拟购溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）1台、气相色谱-三重四极杆质谱联用仪1台、电位滴定仪1台、比旋度仪（自动旋光仪）1台、液相色谱手性柱（5μm）2根、液相色谱手性柱（3μm）2根、气相色谱柱（0.5μm）1根、气相色谱柱（1.8μm）1根、气相色谱柱（3μm）1根、pH电极2根、液相色谱柱（5μm）1根，通过制定采购需求标准、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、促进中小企业发展等目标。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法（财政部令第87号）》等有关规定及相关行业、地方或其他现行标准、规范执行。 

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
仪器设备生产、安装、调试必须符合国家、行业相关标准，保证提供的仪器设备符合招标文件的要求、是全新的、原装正品、并符合国家标准和企业标准。保证提供的仪器设备（若有配套软件的，还包括软件产品）未侵犯第三人知识产权及其他权利。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 

1.采购标的的数量如下：

	序号
	是否允许进口
	设备（项目）名称
	数量
	计量单位
	预算单价/最高单价限价（元）

	1
	否
	溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）
	1
	台
	255000.00

	2
	是
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪（GC-MS/MS）
	1 
	台
	1400000.00

	3
	否
	电位滴定仪
	1 
	台
	448500.00

	4
	否
	比旋度仪（自动旋光仪）
	1 
	台
	42000.00

	5
	否
	液相色谱手性柱（5μm）
	2
	根
	12360.00

	6
	否
	液相色谱手性柱（3μm）
	2
	根
	12360.00

	7
	否
	气相色谱柱（0.5μm）
	1
	根
	9067.00

	8
	否
	气相色谱柱（1.8μm）
	1
	根
	16215.00

	9
	否
	气相色谱柱（3μm）
	1
	根
	16216.00

	10
	否
	液相色谱柱（5μm）
	1
	根
	5410.00

	11
	否
	pH电极
	2
	根
	5826.00


2.交货期：国产设备为签订合同后30日历天完成交货、安装及调试，进口设备为签订合同后60日历天完成交货、安装及调试，投标人可自报最短交货期；
3.实施时间：2026年；

4.交货地点：楚雄医药高等专科学校（采购人指定地点）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 

1.按采购人的要求将设备安装到指定位置，并将设备调试为正常、安全运行，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。
2.提供仪器设备使用的现场培训，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等。保证仪器设备在保修期内免费维修或更换，并终身负责维修。维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场。对仪器设备实行定期巡访、维护及保养。在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供技术支持。
3.售后服务：

（1）质保期：所有设备质保期不少于2年，在此期间通过设备维修、更换和系统升级、维护；

（2）故障响应时间：提供运维服务，货物发生故障时，乙方在接报后1小时内做出响应，一般故障处理时限不超过2小时，48内到达现场处理相应问题，48小时内不能修复的，提供性能相当的代用品；

（3）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；

（4）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；

（5）维修与备品备件服务：对所售货物在质量保证期内提供上门全免费保修期，质量保证期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换，质保期外维修的零配件需优惠；

（6）技术服务信息（要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。

注：气相色谱-三重四极杆质谱联用仪

（1）厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书；
（2）供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标文件指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月；

（3）仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件的费用全部由供应商承担。厂商在中国需设有保税库，能及时地为用户提供备品备件；

（4）厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。备品备件维修中心的证明，需提供第三方出具的证明材料。

六、采购标的的验收标准 

1.按照合同约定交付仪器设备，需要交付仪器设备的合格证、保修卡、装箱清单、商检部门出具的商检合格证明和海关报关手续及相关资料（包括但不限于操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配套附属设备、配件、必要消耗品等。

2.验收方式：投标人交货时，采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或招标文件所载明的标准和方法进行验收；

3.验收要求：按国家及相关行业验收标准验收以及合同条款验收，如有残缺、缝合等质量问题无条件包退包换。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本项目合同填好验收结果并签名盖章。

七、采购标的的其他技术、服务等要求 

★1.投标人所提供的产品须为2025年10月以后生产的，提供承诺。
2.付款方式：项目初验合格后支付合同总价的45%，90天后由乙方向甲方提出纸质终验申请，甲方接到乙方的终验申请后10个工作日内组织人员进行终验，终验合格收到乙方正式发票后50个工作日内向乙方支付合同总价的55%。
3.投标人具备类似设备的供货经验。

4.具有完整的培训计划及措施，能够让各需求人员了解和使用设备。

八、技术规格及要求（技术参数）

	序号
	产品名称
	技术参数及性能要求

	1
	溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）
	1.溶出杯数量：≥8杯；

2.水平度：≤0.2°；

3.转轴垂直度：90.0°±0.5°；

4.溶出杯垂直度：90.0°±0.5°；

5.溶出杯/转轴同轴度：≤2.0mm；

6.转轴摇摆度：≤0.5mm；

7.转篮摇摆度：≤0.5mm；

8.振动度：无明显振动；

9.转轴转速：10-300rpm；

10.加热方式：水浴加热；

11.温度控制：室温-45℃（偏差＜±0.5℃ 分辨率0.01℃）；

12.溶媒温度监控：≥8通道；

13.取样方式：注射泵取样；

14.离线最大取样量：≥20ml， 取样偏差≤±0.1ml；

15.离线最小取样间隔：首次2min，其他点5min；

16.工作时间：≥9000h；

17.取样通道数：≥8；

18.测试点数：≥36；

19.过滤：≥两级过滤；

20.取样架：≥104位试管架/液相小瓶架；

21.取样试管：10ml试管/2ml液相小瓶；

22.操作系统：遵循21CFR Part 11 规范；

23.紫外波长范围：200 - 900nm 波长偏差＜±0.5nm；

24.吸光度范围：-4.0~4.0Abs 吸光度偏差＜±0.005Abs；

25.紫外检测通道：≥8；

26.在线最小检测间隔：≤1min；

27.功率：主机≤2kW；取样器≤0.5kW，分光光度计≤0.5kW；

28.每个时间点取样测试前自动循环管路，测试后自动排空比色皿和管路，消除滤膜吸附和管路残留的影响；

29.取样针非驻留式设计；

30.支持在线初级过滤和二级过滤，消除不溶性颗粒对紫外检测的影响；

31.样品溶液在线紫外检测的同时可自动取样至10ml试管/2ml液相小瓶，便于进行离线HPLC检测和在线紫外检测的数据对比；

32.≥8联池比色皿设计，可以测定空白、对照品和8个样品溶液；

33.支持不同光程的石英比色皿，光程范围1-10mm，无需进行样品稀释；

34.紫外-可见分光光度计波长测试范围200-900nm，波长转确度±0.5nm；

35.紫外-可见分光光度计吸光度测试范围-4.0～4.0Abs，波长准确度±0.005Abs；

36.样品溶出与样品测试同时进行；

37.控制系统根据对照品信息和样品信息自动计算当前时间点的溶出度和RSD，并在线生成测试时间点的溶出曲线图，无需等待。溶出实验结束，样品测试同步结束并生成溶出数据检测报告；

▲38.通过了第三方的能力验证（提供报告）；

▲39.桨篮共轴设计，同一台主机可进行桨法、篮法、转筒法、桨碟法、小杯法、浸没池法的切换，支持小杯法、浸没池自动取样。

	2
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	一、具体用途：能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。能够满足食品中痕量和超痕量农药残留、非法添加等样品的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析，水质、大气、土壤中有机物分析等，并符合国际、国内相关标准和法规的要求。

二、技术规格和性能要求

1. 工作条件

1.1 电源:220V，50Hz；

1.2 温度:操作环境20˚C -35˚C；

1.3 湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% ；

1.4 ▲仪器经过绿色实验室ACT环保标签认证，环境影响因子小于42，或获得节能减排碳中和认证证书，需提供环境影响因子小于42的ACT官方证书或节能减排碳中和认证证书和在线查询结果作为证明材料。

2.性能指标

2.1气相色谱仪：

2.1.1气相色谱仪整体性能：

2.1.1.1气相和质谱必须是同一品牌；

2.1.1.2 保留时间重复性 ＜0.008% 或＜0.001分钟；

2.1.1.3 峰面积重现性＜0.5% RSD；

2.1.2 柱温箱：

2.1.2.1 柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温；

2.1.2.2 升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加；支持低热容LTM色谱柱和快速升温模块安装，最高升温速度可达700 ˚C/min（提供利用低热容LTM色谱柱和快速升温模块的应用文献及杂志名称、出版号作为证明文件）；

2.1.2.3 降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒 ；

2.1.2.4 控温准确性：＜0.01℃/环境温度变化1℃；

2.1.3 分流/不分流进样口：

2.1.3.1 最大压力设定范围：≥100psi；

2.1.3.2 压力设定精度：≤0.001psi；

2.1.3.3 流量设定范围：0-1250mL/min；

2.1.3.4 最大分流比：≥12500:1，提供软件截图；

2.1.4 多模式进样口：

2.1.4.1可选择进样模式：大体积进样、程序升温(PTV) 进样、热分流/不分流模式、冷分流/不分流模式、脉冲分流/不分流模式、溶剂排空模式等；

2.1.4.2 最大分流比：≥12500:1；

2.1.4.3 最高使用温度400˚C；

2.1.4.4 ▲最低使用温度： LN2(≤100℃)，LCO2(至-70℃)，空气冷却(至室温以上 10℃，柱温箱温度 ＜50 ℃)（提供该进样口能达到-100℃的官网截图证明）；

2.1.4.5 ▲升温阶数：≥7个梯度；(需提供软件截图)

2.1.4.6 ▲最高升温速率 900 ℃/min，满足GB 5009.26-2023《食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定》检测需求（提供升温速率 700 ℃/min参数仪器公司官网应用文章截图和制标单位使用该功能公开发表文章作为证明）；

2.1.5 气相主机具有≥7英寸彩色触摸屏操作界面，采用电容式触摸屏技术，无需手写笔来执行触摸屏功能，触摸屏能够同时显示进样系统，同时可显示质谱参数；方便更好的观察设备运行状态。
2.1.6气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致，需提供操作视频作为证明。

2.1.7仪器自带专用的传感器诊断功能，可检测纯化器状态，并可通过仪器自带显示屏进行主动的报警及更换提醒，提供仪器状态截屏作为佐证资料。

2.1.8 ▲软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作（提供软件截图作为证明）；

2.1.9 ▲具有色谱柱智能识别功能，识别功能接口≥3个，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号及生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息，满足数据完整性需求（提供色谱柱生产时间以及最大应用温度的触摸屏截图并作为验收指标）；
2.1.10▲具有保留时间自动校准功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果，保留时间锁定可精确到小数点后第三位，提供相关证明材料。

2.1.11 ▲具有柱中和柱后反吹功能，实现系统自动清洁，色谱柱、离子源维护频率降低，满足GB 5009.191-2024《食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯、缩水甘油酯的测定》检测需求提供相关证明材料；

2.1.12 具有不卸真空换色谱柱功能；

2.1.13 具备氦气节省模式，支持氦气与氮气之间的切换，支持氦气与氢气之间的切换（提供软件界面截图作为证明）；

2.1.14▲气相主机可同时支持至少三个检测器（提供仪器公司官网应用文章的证明文件和实物照片）；

2.1.15气相色谱显示屏可实时记录日常用电量和耗气量，并且可进行统计分析，避免由于不必要的漏气造成的成本的增加，提供显示屏的气体和耗电量的实时记录截图并作为安装验收指标。

2.1.16 液体自动进样器：

2.1.16.1 液体进样量范围：通常介于0.01-50μL之间；

2.1.16.2 ▲自动进样器位数：≥150位；

2.1.16.3 ▲进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，速度范围1-3000ul/min，提供软件截图并实际进样作为验收；
2.1.16.4 进样器可拓展选择加热、制冷功能、震摇、标签自动识别功能，并实现自动配标液、衍生化等操作（提供软件设定界面作为证明材料）；

2.1.16.5 ▲面积重现性：≤0.3%RSD（提供官方证明材料）；

2.1.16.6 交叉污染：≤十万分之一；

2.1.16.7 ▲自动进样器具备多次进样功能，提供相关参数设置软件截图作为证明，并实际进样作为验收；

2.1.17 全自动顶空进样器

2.1.17.1样品盘位数：≥48位样品盘

2.1.17.2▲加热位置：≥12位，铝块样品瓶加热炉；

2.1.17.3样品瓶在一定频率下摇震，其参数是可调的，可以加快样品的顶空层平衡；

2.1.17.4顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压和GC 柱头压可以独立控制），电子压力控制进度：0.001PSI；

2.1.17.5采用全化学惰性的样品流路；

2.1.17.6在每次分析间隔全自动地吹扫样品和放空管线；

2.1.17.7样品瓶：10或20,22ml，在单次运行序列中可以使用不同尺寸的样品瓶；

2.1.17.8多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行多达100 次顶空提取；

2.1.17.9多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行多达100 次顶空提取，紧接着用一台GC 开始分析以得到最高的灵敏度；

2.1.17.10方法开发模式，增加下列任何一个参数用于优化顶空平衡：平衡时间、加热炉温度、或样品瓶摇动；

2.1.17.11峰面积重现性：≤1.3%RSD；

2.1.17.12样品加热温度：35℃-300℃；   

2.1.17.13阀和定量环温度：35℃-300℃ ；  

2.1.17.14与气相的连接线温度：35℃-300℃；   

2.1.17.15用全功能抗化学腐蚀键盘进行控制和监测，设定用英文和中文多行显示，储存多达32个用户定义的顶空方法储存多达9个用户定义的运行序列。

2. 1.17.16▲控制软件通过LAN 接口进行连接并可通过GC 和MSD 数据系统进行综合控制，系统的实际状态与GC 和GC/MS状态联合显示，顶空序列窗口中显示每个样品的细节信息，需提供色谱软件工作站控制顶空做样的截图证明文件。

2.2 质谱部分：

2.2.1 基本性能：

2.2.1.1质量数范围：10-1050 m/z；

2.2.1.2▲验收指标：仪器检测限指标及灵敏度，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，IDL(MRM): ≤2.0fg ，10fg 八氟萘 连续8次进样，99%置信区间（须在投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）；

EI MRM 信噪比：1 µL 100 fg/µL 八氟萘对 m/z 272 → 222 离子对的信噪比大于40000:1 (RMS)；

2.2.1.3 ▲定量能力要求：取西柚酮（cas号4674-50-4）标准溶液，配置成 5μg/L和0.5μg/L，分别进样1μL和10μL，采用多反应监测模式扫描146.8-91离子对和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以30m×0.25mm,0.25µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(MRM): ≤1μg/L(1μL进样)，IDL(MRM): ≤0.1μg/L(10μL进样) 99%置信区间，证明该设备具有良好的灵敏度。需提供带有该化合物与NIST谱库对比定性的质谱图结果和定量软件中实际结果为证明文件。

2.2.1.4 分辨率：0.4~4amu分辨可调（提供官方参数证明材料截图软件截图）；

2.2.1.5 MRM速率：≥800个MRM/秒，最小MRM扫描时间：0.5ms；

2.2.1.6质量稳定性：±0.1u/24h。

2.2.2 离子源：

2.2.2.1性材质EI源，独立控温，最高温度可到350˚C； 

2.2.2.2 ▲离子源可拓展升级自动清洁功能：为减少检测物质对质谱离子源带来污染，降低仪器维护频率，质谱离子源需具备免于人工维护工作的自清洁功能，并且能实现在线清洁和离线清洁两种模式，智清洁气体流速：≥0.05ml/min，须提供投标产品原版彩页（非彩页扫描件）和提供软件中设定不同清洁模式以及气体流速的截屏证明文件；

2.2.2.3 ▲双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-300uA（提供软件界面截图作为证明 ，软件显示必须是正数）；

2.2.2.4 ▲最大离子化能量：300eV（提供软件界面截图作为证明，软件显示必须是正数）；（如不能达到，需配置一套热裂解仪） 

2.2.3 质量分析器：

2.2.3.1▲质量分析器石英镀金可加热四极杆，是由低热膨胀率的材质组成，膨胀率需≤2m/m K x 10-6 ，能独立温控，最高可达 200˚C，实现热清洁，免于人工维护，如不满足该指标需额外提供两套四极杆质量分析器以供维护时更换使用，分别提供Q1和Q2加热的软件界面截图

2.2.3.2▲共轭双曲面四极杆质量分析器，电场接近理论值，保障全质量范围的信号质量和传输效率，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性(提供官方证明材料及其官方网站链接)；

2.2.4 碰撞池：

2.2.4.1▲碰撞池以氮气为碰撞气，以成本更低的氮气为优，有助于节省实验成本，氮气以流量控制，非压力，流量设置0-6ml/min，提供流量控制软件界面截图作为证明；

2.2.4.2碰撞能量可选择，最高至 60 eV；

2.2.4.3碰撞池采用线性加速高压碰撞，可消除“记忆效应”和“交叉污染”；

2.2.4.4▲具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰（氦气流量设置0--6ml/min，提供软件界面截图作为证明）； 

2.2.5 检测系统：

2.2.5.1三重离轴检测器，消除中性分子引起的背景噪声；

2.2.5.2电子倍增器通道：≥2，提高到达检测器的有效信号；

2.2.5.3增加动态尾翼电压，提高中高质量范围的灵敏度；

2.2.6 真空系统：

2.2.6.1 ▲高真空：双级涡轮分子泵提供高真空，抽速不小于300L/s（提供双抽口双级分子涡轮泵实物铭牌为证明材料）；

2.2.6.2低真空：≥5.5 m3/h（50 Hz）；

2.2.6.3标配真空规，可实时监测真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判；

2.2.7 扫描功能：

2.2.7.1▲扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）、触发产物离子扫描（tMRM）（提供多种扫描模式软件界面截图作为证明）；

2.2.7.2可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描（提供tMRM和SCAN同时采集数据的软件截图证明）；

2.2.8 质谱早期维护监测：自行监测质谱重要运行参数，通过早期维护反馈实时了解系统的整体运行状况，避免意外的仪器问题及导致的停机时间影响实验室运营；

2.2.9质谱泄露测试：可在样品采集过程中执行空气泄漏和水渗漏的检查，监测泄露测试的响应，保证仪器处于正常的工作状态；

2.3 数据处理系统：

2.3.1工作站包含基础的采集、定性分析、定量分析软件部分，中英文软件操作系统。 

2.3.2 ▲官方定性分析软件标配解卷积功能，非第三方软件，解卷积参数设置界面为中文，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息，提供中文版定性分析软件实际数据解卷积处理操作证明。

2.3.3 ▲质谱工作站可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测报告，无需人工判定结果。（提供具有“水和空气检测”按键的软件截图证明和空气水检测报告作为证明）

2.3.4 定量分析软件采用批处理分析模式，详细显示数据分析结果，“化合物概览”功能将批处理中所有样品谱图结果集中显示，快速对海量数据进行检查，并根据保留时间、定性离子丰度比偏差范围等对离群值进行标记。具备化合物浓度平均值计算、化合物浓度加和计算、质控样品准确度计算、加标样品回收率计算、多样品间进样重复性计算、校准曲线互动检查等功能；提供相关软件截图并作为验收指标。

2.3.5质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻，并显示搜引结果。搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差,定量及定性离子之间的标准丰度比与实测丰度比偏差等以供使用考准确定性，防止假阳性或假阴性结果。

2.3.6 ▲可实现GB 2763农残快速判定功能，内置《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB2763-2021）基质限量值电子化数据库，非LIMS或Excel额外软件。提供仪器数据处理软件自带数据库截屏和操作视频作为证明材料。

2.3.7自动筛选出超过GB2763或GB2763.1限量值的化合物，并以特殊颜色标识，以方便快速查看。提供视频证明。

2.3.8支持自定义修改所有化合物的最大限量值，并自带最大限量值检查功能，3秒内完成检查，提供视频证明。

2.3.9数据处理软件自带内置G23200.121&113不同基质类型的方法检出限电子化数据库，不同基质种类1秒切换，非LIMS或Excel额外软件。提供仪器数据处理软件自带数据库截屏证明。支持>5种同一化合物不同名称（别名），并可以自定义化合物名称。提供截屏证明。

支持≥4种同一基质样品不同名称（别名，如马铃薯、土豆、洋芋、山药蛋），并可以自定义化合物名称，提供数据库文件截图证明。 

2.3.10▲可实现氯丙醇酯自动化计算

质谱定量软件中必须集成氯丙醇酯和缩水甘油酯的计算工具，非excel方式，计算流程符合GB5009.191-2024的第二篇第一法，可在定量软件中直接生成常规标准曲线及转化标曲，自动计算缩水甘油高估值，并且可自动扣除高估值得到真实含量，提供质谱软件计算工具截图和操作视频。

注：数据可追溯，包括活动日志、审核跟踪等，新的活动日志跟踪用户登录、登录失败、注销、登录失败、报告生成、仪器故障、复制到剪贴板以及分析人员执行的许多其他未记录在审计跟踪中的操作。

2.3.11 通用谱库: NIST23谱库；

2.4 软件承载系统：CPU六核，单主频不低于3.0G/16G内存或以上/1T硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD。

★4.配置清单

4.1 气相色谱仪和三重四极杆主机各一套

4.2 进样口2套

4.3 166位液体自动进样器1套

4.4 48位顶空自动进样器1套

4.5 UPS电压1套

4.6 NIST23谱库1套

4.7 搭载软件系统设备1套

4.8 消耗品：3根不同极性色谱柱；进样衬管10根、进样口隔垫50个、泵油2瓶、手拧接头2个、石墨垫20个、O型圈10个、离子源灯丝2根、样品瓶500个等。

	3
	电位滴定仪
	1.工作条件：

电源电压：100～240VAC±10％；频率：50～60Hz；环境温度：5--40℃；相对空气湿度：40℃时最大80％。

用途：用于各种成分电化学滴定分析。

2.技术指标：

2.1 仪器的硬件连接

2.1.1滴定仪控制方式：中文彩色触摸屏、电脑中文软件同时控制或分别控制；

2.1.2搅拌方式：内置磁力搅拌器和螺旋桨搅拌器2种，搅拌速度100档变速随意可调；

2.1.3电极接口的类型：电导率电极、电势（mV/PH）测量电极、极化电极、温度电极、库仑法KF电极；

2.1.4滴定仪主机标配2个智能识别mV/pH电极接口；

2.2电势（mV/PH）测量电极接口

2.2.1测量范围：－2000mV～2000mV；

2.2.2分辨率：0.1mV；

2.2.3最大的可能误差：0.2mV。

2.3 pH测量电极接口

▲2.3.1测量范围：－26.0～40.0pH；

2.3.2分辨率：0.001pH；

2.3.3最大的可能误差：0.003pH。

2.4 滴定仪主机可扩展电导测量功能，直接测量样品电导率值和进行电导滴定；

电导率电解接口

2.4.1测量范围：0~1000mS；

2.4.2分辨率：0.01uS/0.001mS；

2.4.3最大的可能误差：0.5%；

2.5 滴定管驱动器

2.5.1滴定管驱动器的分辨率：1/20000驱动马达(以10mL滴定管为例：0.5uL）；

2.5.2具备各种体积加液单元（包括1毫升、5毫升、10毫升、20毫升滴定管）；

2.5.3滴管驱动单元可以方便安装、拆除，无需进行工具操作；

2.5.4滴定管具有滴定剂（名称、浓度）自动识别（RFID）的功能，并支持热插拔；

2.5.5滴定单元运动类型：需选择上推式滴定单元，保证气泡能够完全排空，从而保证结果的准确性。

2.6 主机连接相应离子选择电极可直接测量离子浓度；

2.7 使用彩色触摸屏作为操作终端，彩色触摸屏不低于7英寸，具备滑屏功能和红、黄、绿三种状态指示灯，有效地指示滴定仪的工作状态，方便用户的人机对话；

▲2.8 主机内置SmartSample阅读器，无需手动输入，直接把重量等信息传入主机，实现从天平到滴定仪的高效安全的无线数据传输，避免抄写错误；

2.9 仪器可同时带动至少4个驱动马达，且驱动马达至少具有两个滴定功能；

2.10 可实现增量滴定、动态滴定，以及设定终点滴定，酸碱滴定、沉淀滴定和氧化还原滴定、络合滴定、恒PH滴定及永停滴定；

2.11 滴定仪主机可外加卡氏容量法水分仪套件扩展容量法卡尔费休水分；

▲2.12 滴定仪主机可外加卡氏库仑法水分仪套件扩展库仑法卡尔费休水分；

2.13 主机具有溴价、溴指数测量功能；

2.14 主机内置StatusLightTM状态指示灯，且具有声音信号的喇叭；

▲2.15 每个用户建立快捷键个数不低于24个，且手动方法也可建立快捷键；

2.16 滴定方法具备离子标准加入法测定食品中的钠含量；

2.17 防止样品挥发必须能做到密封滴定；

2.18 滴定软件要求：

2.18.1 滴定软件具有采集数据和控制主机的功能

2.18.2 滴定软件和触摸屏可以同时控制滴定仪主机工作，而无需切换

2.18.3 可实现密码登陆或密钥登录、分级管理，滴定方法编辑，存储。

▲2.18.4 可连接天平、密度计、折光率仪等扩展仪器，并实现一个软件统一管理，并且数据可导入Lims系统。
备注：全部带▲的技术参数，投标人必须附上相关的技术资料作为佐证，这些资料为：产品样本、计量报告、制造商的原版技术说明等技术资料（如：生产厂家公开发行的铅印彩色资料，第三方机构鉴定材料或专利证书等）。

★3.配置要求：

3.1 中文自动电位滴定仪主机（含内置自动称量套件）1套；

3.2 中文安装指导、快速入门手册、记忆卡，多媒体光盘（包含中文操作说明书）各1套；

3.3 螺旋桨搅拌器1套；

3.4 智能非水相酸碱滴定复合DGi116-Solvent电极1支（可被主机自动识别电极型号）；

3.5 智能氧化还原滴定用复合铂金环DMi140-SC电极1支（可被主机自动识别电极型号）；

3.6 数字智能电极电缆线1根；

3.7 双排智能电极连接板1个（同时连接2支智能电极）；

3.8 10ml可被主机自动识别的滴定管2套（滴定管精度1/20000）；

3.9 100ml聚丙烯滴定杯120个；

3.10 100ml聚丙烯红色滴定杯100个；

3.11 独立于主机的高亮度中文彩色触摸屏1个（具有条状状态指示灯）；

3.12 pH电极 2支。

	4
	比旋度仪（自动旋光仪）
	1.产品概况：自动（高速）旋光仪采用发光二极管作光源，避免了频繁更换钠光灯的麻烦。仪器操作界面大屏幕液晶显示，快速检测、稳定可靠。可大角度测量旋光度、糖度。测量次数可设置，计算平均值，仪器采用静音设计。

除具备上述功能外，内置温度控制装置，具有加热及冷却功能，使用控温型试管可以对样品进行控温测量。配有多种通讯接口，数据可储存、打印，多点校准。

符合国家药典、GMP相关要求；新增蔗糖分测量模式，满足糖业标准测量要求。

2.技术参数
2.1测量模式：旋光度/比旋度/浓度/糖度/蔗糖。

2.2预存测量方法：≥30种。

2.3仪器光源：发光二极管（LED）（使用时间可达100000小时以上）+高精度干涉滤光片。

2.4工作波长：≥589nm（钠D 光谱）。

2.5测量范围：±90°（旋光度）±259°Z（糖度）。

2.6最小读数：0.001°。

2.7相对误差：±0.004°。

2.8重复性：（标准偏差δ）≤0.002°。

2.9零位重复性：≤0.001°。

2.10样品最低透过率：≤0.1%。

2.11响应速度（全量程）：≤8°/秒。

2.12测量时间：平均26秒可测≤6次。

2.13温度控制：可控温帕尔贴（内置）。
2.14温度显示范围：0-100℃。

2.15温度控制范围：10-50℃。

2.16温控准确度：±0.2℃。

2.17显示方式：≥8寸彩色点阵式可触摸液晶显示。

2.18校准方式：多点自动校准。

2.19数据储存：≥10000组。

2.20通信接口：USB / 热敏打印机RD-TH32 SC（选配）/ U盘 / RS232。

2.21标配试管：普通型100/200mm、100mm控温型。

2.22选配试管：50mm微量型，200mm控温型。

2.23电源：220V±22V，50Hz±1Hz，200W。
2.24仪器尺寸：≥702mmx376mmx240mm。

2.25仪器净重：≤21kg。

2.26准确度：符合JJG536-2015中0.01级。

	5
	液相色谱手性柱（5μm）
	规格：4.6mmx250mm,5μm；5μm是键合型手性色谱柱，填料为硅胶键合纤维素-三（3-氯-5-甲基苯基氨基甲酸酯），溶剂耐受性优异，可拆分各类手性化合物，尤其适用于手性药物及中间体的对映异构体分离，支持正相、反相、SFC等多种模式，兼容多种特殊溶剂，广泛用于药物质控、手性合成监测等场景。

	6
	液相色谱手性柱（3μm）
	规格：4.6×150mm，3μm；小粒径耐溶剂键合型手性色谱柱，填料为球形硅胶表面共价键合直链淀粉-三（3-氯-5-甲基苯基氨基甲酸酯），3μm的小粒径填料相比常规5μm填料柱效更高、分离速度更快，适合快速手性分析；其支持正相、反相、超临界流体色谱（SFC）等多种分离模式，可兼容乙酸乙酯、四氢呋喃、二氯甲烷等特殊溶剂，对酸、碱、中性手性化合物均有良好拆分能力，尤其适用于手性药物中间体、API的快速对映异构体检测，广泛用于药物质量控制、合成反应监测等需要高效快速分离的场景。

	7
	气相色谱柱（0.5μm）
	规格：30m*0.32*0.5µm；超高惰性强极性气相色谱柱，固定相为键合交联聚乙二醇（PEG），等同于USP G16固定相，经过超高惰性去活处理，可有效减少活性化合物的吸附与降解；0.5μm的厚液膜搭配0.32mm内径与30m柱长，对低沸点极性化合物分离度优异，温度适用范围20℃~240/250℃，支持溶剂冲洗，尤其适合游离脂肪酸、醇类、醛类、二醇、香精香料、食品风味物质、残留溶剂等极性化合物的分析，广泛应用于食品、化工、环境、医药领域的极性组分定性定量检测，对酸性活性物质无需额外改性柱即可获得对称峰形。

	8
	气相色谱柱（1.8μm）
	规格：60*0.32*1.8µm；中等极性气相色谱柱，固定相为键合交联6%氰丙基苯基/94%聚二甲基硅氧烷（等同于USP G43固定相），1.8μm厚液膜搭配60m柱长对挥发性组分分离度优异，温度适用范围-20℃~260℃，可溶剂冲洗再生，专为挥发性有机物分析设计，完全符合USP <467>残留溶剂检测及EPA 502.2、601、8260等标准方法要求，可有效分离醇类、卤代烃、苯系物、残留溶剂等挥发性组分，广泛应用于药品残留溶剂检测、环境VOCs监测、食品风味物质分析等领域，对活性化合物峰形对称、柱流失低，稳定性优异。

	9
	气相色谱柱（3μm）
	规格：60*0.53*3µm；大口径厚液膜中等极性气相色谱柱，固定相为键合交联6%氰丙基苯基/94%聚二甲基硅氧烷（等同于USP G43固定相），0.53mm大内径与3μm厚液膜的搭配具有高载样量，对挥发性组分保留更强，温度适用范围-20℃~260℃，支持溶剂冲洗，可溶剂冲洗再生，专为复杂挥发性有机物体系优化，完全符合USP <467>残留溶剂检测及EPA 502.2、601、8260等标准方法要求，尤其适合高沸点VOCs、残留溶剂、卤代烃、苯系物、低分子量酸性、醇类等组分分离，对2025版中国药典异丙醇挥发性杂质检测中，甲醇、乙醇、正丙醇与异丙醚分离度可达1.7以上，峰形对称度好，广泛应用于药品残留溶剂检测、环境VOCs监测，等领域，柱流失低、稳定性优异，适合大体积进样需求场景。

	10
	液相色谱柱（5μm）
	规格：4.6*250mm,5µm；系列低pH稳定型反相液相色谱柱，填料为全多孔球形硅胶表面键合带二异丁基侧链的十八烷基硅烷，未封端设计通过侧链空间位阻保护硅氧烷键，pH耐受范围0.8~8，最高可耐90℃（pH1~6条件下），完全符合USP L1固定相标准，对酸、碱、中性化合物均能获得对称峰形，尤其适合低pH条件下的酸性化合物、药物活性成分及其杂质的分离分析，满足EPA 555等标准方法要求，广泛应用于药物分析、环境检测、食品检测等领域，柱稳定性优异，在酸性流动相下使用寿命长。

	11
	pH电极
	智能三合一pH复合电极，采用PEEK材质电极杆，耐化学腐蚀和机械冲击，搭配固体XEROLYT®聚合物参比电解质与开放式液络部，免维护且不易堵塞，内置NTC 30kΩ温度探头可自动温度补偿，测量范围为pH 0~14、温度0~100℃，支持ISM智能传感器管理功能，电极可存储校准信息、序列号等数据，适配梅特勒相关pH计后可自动识别参数，无需手动设置，尤其适合常规水溶液、废水、悬浮液、土壤浸出液等样品的pH检测，广泛应用于环境、化工、食品、制药等领域的常规实验室及现场检测场景，测量稳定性优异、维护成本低。


说明：
1.投标人应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。否则必须承担相应法律责任，已骗取成交的取消成交资格，对采购人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。

2.本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

3.供应商须承诺：①所有设备不少于2年的原厂售后质保服务；②此次购买的设备需要和学校原有网络设备和安全设备无缝融合一起，投标时需提供能无缝融合的承诺书，并能免费提供不少于一年整体设备的技术维护服务。③质保期内产品需返厂更换或维修时间超过7日的，供应商应提供性能不低于原设备的替代设备供用户正常使用。

4.技术参数及性能要求中某条要求须提供操作视频作为证明材料的，投标人在投标文件中无法提供的，可以将相关证明材料拷贝在U盘中供评标委员会评审，投标人将U盘于2026年5月22日（投标截止时间前）递交到云南元大工程咨询有限责任公司楚雄办事处（楚雄市拔云中心6楼602会议室），联系人及电话（黄俊13529200269）。投标人代表递交U盘时须出具授权委托书和身份证。
若投标文件中未提供相关证明材料，也未单独提供相关证明材料U盘，导致评标委员会无法认定该要求满足招标文件要求的，该条技术参数响应情况对应扣分。
第七章 投标文件格式

资格审查部分封面

楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）
（招标编号：CXZC2026-G1-00239-YYZX-0167）
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
 （电子签章）
日期：      年     月     日

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供扫描件）
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2024年度经审计的财务（审计）报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注），2025年1月至今新成立的投标人提供自成立至今的财务报表；
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。
（提供扫描件）
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2025年6月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
（提供扫描件）
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
             （电子签章）
日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、其他

1.法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（由投标人自行承诺，格式自拟）
2.本项目的特定资格要求：

2.1本项目不接受联合体投标（由投标人自行承诺，格式自拟）；

2.2若投标人提供的投标产品为进口产品，投标人须提供进口产品生产制造商针对本项目出具的授权书（原件扫描件）或长期代理协议（扫描件加盖投标人公章）或二级授权（原件扫描件），投标人授权若为二级授权还须同时提供上一级授权（扫描件加盖投标人公章），若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效，本项目不接受二级以下授权。（提供证明材料）
商务技术部分封面

楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）
（招标编号：CXZC2026-G1-00239-YYZX-0167）
投 标 文 件
商务技术部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （电子签章）
日期：      年     月     日

一、开标一览表
项目名称：楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）
招标编号：CXZC2026-G1-00239-YYZX-0167
	投标总价（元）
	交货期
	质保期
	投标保证金

	
	
	
	形式
	金额（元）

	小写：
	
	
	
	

	投标总价（大写）：


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

二、投标函

楚雄医药高等专科学校：
我方已仔细研究了楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。    

1.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （电子签章）
地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                  

传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明书
投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证。

投标人：
           （电子签章）
                       日  期：     年   月   日
	法定代表人（单位负责人）身份证正面
	法定代表人（单位负责人）身份证反面


四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改楚雄医药高等专科学校2025年省级药学高水平专业群实训基地项目－产教融合设备（二次）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        （电子签章）
法定代表人（单位负责人）：           （电子签章）
身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书（若有）、开户许可证或基本存款账户信息等。
六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

七、商务条款偏离表和技术规格偏离表
（一）商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：国产设备为签订合同后30日历天完成交货、安装及调试，进口设备为签订合同后60日历天完成交货、安装及调试，投标人可自报最短交货期。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：所有设备质保期不少于2年，在此期间提供设备维修、更换和系统升级、维护。
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：楚雄医药高等专科学校（采购人指定地点）。
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货。
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。
	
	
	


（二）技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	1
	溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）
	
	
	
	
	

	2
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	
	
	
	
	

	3
	电位滴定仪（带自动进样器）
	
	
	
	
	

	4
	比旋度仪（自动旋光仪）
	
	
	
	
	

	5
	液相色谱手性柱（5μm）
	
	
	
	
	

	6
	液相色谱手性柱（3μm）
	
	
	
	
	

	7
	气相色谱柱（0.5μm）
	
	
	
	
	

	8
	气相色谱柱（1.8μm）
	
	
	
	
	

	9
	气相色谱柱（3μm）
	
	
	
	
	

	10
	液相色谱柱（5μm）
	
	
	
	
	

	11
	pH电极
	
	
	
	
	


注：各投标人必须对招标文件“第六章 招标内容及要求”中的“八、技术规格及要求（技术参数）”作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标人按照第六章“招标内容及要求”“八、技术规格及要求（技术参数）”中的规定提供证明材料；八、技术规格及要求（技术参数）中未明确的可提供所投产品制造厂商出具的满足产品需求的技术证明材料（包括但不限于产品彩页或白皮书）或投标人自行承诺所提供的产品满足采购需求。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为不响应该条技术要求，根据技术部分对应参数条款扣分。
投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

八、分项报价表
	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	是否属于本国产品
	单价（元）
	备注

	1
	溶出度仪（在线紫外溶出测试系统）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电位滴定仪（带自动进样器）
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	比旋度仪（自动旋光仪）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	液相色谱手性柱（5μm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	液相色谱手性柱（3μm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	气相色谱柱（0.5μm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	气相色谱柱（1.8μm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	气相色谱柱（3μm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	液相色谱柱（5μm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	pH电极
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：


注：

（1）投标人的报价（单价及总价）均不得超过预算金额、最高限价及单价最高限价。
（2）请认真填写“是否属于本国产品”一列，如属于本国产品的，请按要求提供“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不予享受本国产品价格扣除。
投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （电子签名）
日期：      年     月    日
九、供货实施方案

（格式自拟）

十、质量承诺及保障措施

（格式自拟）

十一、售后服务方案
（格式自拟）

十二、故障响应时间、设备巡检维护及措施
（格式自拟）

十三、培训方案
（格式自拟）

十四、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	采购单位名称
	采购单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：提供2023年1月1日至今类似业绩的合同或协议书复印件证明材料作为评审依据，未提供证明材料的，本项不得分。
投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （电子签章）
日期：      年     月     日

十五、其他资料
（一）投标人能享受政策优惠的证明材料

（二）招标文件要求提交的其他资料

如：

1.保证提供的仪器设备符合招标文件的要求、是全新的、原装正品、并符合国家标准和企业标准，提供承诺书（格式自拟）。
2.保证提供的仪器设备（若有配套软件的，还包括软件产品）未侵犯第三人知识产权及其他权利，提供承诺书（格式自拟）。

3.投标人所提供的产品须为2025年10月以后生产的，提供承诺书（格式自拟）。

4.供应商须承诺：①所有设备不少于2年的原厂售后质保服务；②此次购买的设备需要和学校原有网络设备和安全设备无缝融合一起，投标时需提供能无缝融合的承诺书，并能免费提供不少于一年整体设备的技术维护服务（承诺书格式自拟）。

5.质保期内，需返厂更换或维修时间超过7日的，中标方应提供性能不低于原设备的替代设备供用户正常使用，提供承诺书（格式自拟）。

6.“技术规格及要求（技术参数）”中标注“★”的条款全部满足的承诺书。
7.其他承诺：   （若有）            
（三）投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函（货物）
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称） 的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称）， 属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月   日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。（本项目“规定比例”栏可不填）
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。（本项目“关键组件”栏可不填）
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。（本项目“关键工序”栏可不填）
提供的本国产品占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%的承诺书（当采购项目或者采购包中含有多种产品时需提供该承诺书，否则无需提供）

（投标人自行承诺，内容自拟）
注：供应商应在其投标文件中，对其提供的本国产品占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺。未达到80%或未提供承诺的不享受价格评审优惠。
残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明文件格式
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

