晋城市疾病预防控制中心仪器设备

购置项目

招标文件

招标人：    晋城市疾病预防控制中心        （盖章）

招标代理机构：  山西嘉创项目管理有限公司  （盖章）

## 二〇二六年五月

## ※   温  馨  提  示   ※

尊敬的投标人朋友们：

为了保证您们顺利参与本次采购，特别提示如下：

一、您们的投标文件必须严格按照招标文件相关要求进行操作，请认真研读，避免由于操作失误造成投标文件无效。

二、投标人代表证明、投标函、报价一览表等关键部位必须按招标文件要求进行电子签章的加盖（包括法人电子签章和法定代表人电子签章）。

三、本次招标项目所需的“山西政府采购平台电子投标客户端”工具文件以及操作手册在“山西政府采购平台”中获取。

四、开标前请确认以下内容：

1、开标时推荐使用Chrome 浏览器；

2、开标时请使用加密时的CA进行解密；

3、请确保开标时使用的电脑已经安装最新的CA驱动；

4、推荐使用制作生成电子标书的电脑进行解密；

5、开标解密时需要使用CA的Pin码，请确保开标人员已知晓正确的Pin码；

6、开标解密路径：登录山西政府采购平台，进入【项目采购】—【开标评标】—【进入开标大厅】页面，找到开标的项目。

五、招标文件中凡是“黑体字”的地方均为特别注意事项，请各投标人认真阅读。

六、获取招标文件后如对招标文件中有疑义的地方以及认为需要修正的地方，请在规定的时间内以书面形式向我公司反映，以便统一更正。

七、您们认为招标文件、开标过程以及中标结果使自己的合法权益受到损害时，依法以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。对质疑答复不满的，可以向同级财政部门提起投诉。

八、欢迎广大投标人朋友们积极参与、支持和配合我公司组织的各项政府采购活动，并对我们的工作提出宝贵意见。

目    录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分   投标人须知前附表	- 4 -

第三部分   投标人须知	- 10 -

第四部分  商务、技术要求	- 21 -

第五部分   资格审查内容及标准	- 42 -

第六部分   评标标准和评分方法	- 43 -

第七部分  政府采购合同	- 49 -

第八部分   投标文件内容要求及格式	- 68 -

第九部分   附件	- 90 -

第一部分  招标公告

项目概况

晋城市疾病预防控制中心仪器设备购置项目的潜在投标人应在山西政府采购平台（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取招标文件，并于2026年 06 月 22 日09点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1405992026AGK00158

2、项目名称：晋城市疾病预防控制中心仪器设备购置项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：4800000元

5、最高限价：4800000元

6、招标需求：

| 序号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| 1 | 病原微生物基因组分析工作站 |
| 2 | 全自动研磨离心一体机 |
| 3 | 二代基因测序平台 |
| 4 | 高性能生物计算工业一体机 |
| 5 | 离子色谱仪 |
| 6 | 全自动固相萃取仪 |
| 7 | 氮气发生器 |

本项目共一包，为晋城市疾病预防控制中心采购一批仪器设备，具体招标需求、商务、技术服务要求及所应达到的其他具体要求，以本项目招标文件中商务、技术服务的相应规定为准。

7、合同履行期限（交货时间）：自合同签订之日起30个工作日完成供货。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年05月28日至2026年06月04日（北京时间）

方式：通过“山西省政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在投标人”处“获取招标文件”），投标人只有在“山西省政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件；

地点：山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）；

招标文件售价：0元

四、投标文件提交：

截止时间：2026年06月22日09时00分（北京时间）

递交地点：山西政府采购平台电子投标客户端

五、投标文件开启：

开启时间：2026年06月22日09时00分（北京时间）

地点：山西政府采购平台电子投标客户端

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜：

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标代理机构提出质疑。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑。

2.其他事项：

2.1公告发布媒介：山西省政府采购网

2.2在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“<山西省政府采购网>下载专区”获取；

2）投标人应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“<山西省政府采购网>下载专区”）；

3）投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请投标人自行前往“<山西省政府采购网>下载专区”获取并安装；

4）如有疑问，可致电技术支持热线：95763。

2.3本项目投标人需线上准时参加，直至评标结束。开标时间起 30 分钟内投标人可登录“山西政府采购平台”，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败，则投标无效。

2.4中标人应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式投标人。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：晋城市疾病预防控制中心

联系地址：晋城市瑞丰路1331号

联系电话：0356-2066318

2.招标代理机构信息

名    称：山西嘉创项目管理有限公司

地　　址：山西省晋城市北大街507号嘉创项目管理院内2楼

联系方式：13593304986

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备的资格要求 | （1）具备政府采购法第二十二条规定的条件； （2）本包是否接受联合体参加：否 （3）本包是否接受代理商参加：是 （4）本包所需的其他特定资格条件：无 |
| 2 | 投标文件要求 | 投标人上传一份经投标人单位CA数字证书加密的.jmbs格式投标文件至“山西政府采购平台”。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“山西政府采购平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 |
| 3 | 投标文件（资格证明文件） | 1、投标人代表的证明 （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”； （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”； （3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件； （格式见第八部分） - 2、投标函 - 3、《政府采购投标人承诺书》 4、本项目其他特定资格条件 按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件； 5、基本存款账户开户许可证 提供投标人基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）。 6、投标主体 本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。 |
| 4 | 投标文件（商务技术文件） | 1、报价一览表； 2、对商务要求的响应内容； 3、对实质性要求的响应内容； 4、对非实质性要求的响应内容； 5、对服务要求的响应内容； 6、对技术要求的响应内容； 7、类似合同案例及相关证明资料； 8、响应方案； 9、投标人认为需要提供的其它文件。 说明：以上内容涉及的格式资料详见第八部分； 以上涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。 |
| 5 | 保证金金额 | 本项目不收取保证金 |
| 6 | 投标文件有效期 | 90日历天（从提交投标文件之日起计算） |
| 7 | 政府采购相关政策要求（如涉及的话） | 1、本项目涉及进口产品的要求： 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 2、本项目涉及政府强制采购品目清单产品的要求： （1）本项目采购标的物中如包含国家政府强制采购品目清单中产品的，投标人必须投报获得有效产品认证证书的产品，并提供有效认证证书影印件。 （2）投报产品中如包含政府强制采购品目清单产品的，投标人需将所有政府强制采购的节能产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。 3、本项目涉及正版软件的要求： 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 4、本项目涉及信息安全产品的要求： 投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 5、小型、微型企业参加本项目投标要求： （1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分），监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）； （3）小、微型企业提供中型企业制造的货物，视同为中型企业。 6、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。 （2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）； 7、实施本国产品标准及相关政策： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本项目预算金额及最高限价 | 项目预算：人民币：4800000元（大写：肆佰捌拾万圆整） 最高限价：人民币：4800000元（大写：肆佰捌拾万圆整） 注：投标报价包含货物的供应、运输、装卸、安装、调试、售后服务、培训服务、税金及设备所需各种配件等。 |
| 9 | 现场勘查（或标前答疑会） | 是 否 |
| 10 | 投标过程中根据投标情况可能实质性变动内容 | 招标文件中第四部分采购需求中技术、服务要求等相关内容及第五部分合同条款中相关内容 |
| 11 | 样品 | 本项目不涉及 本项目需提供样品 （提供样品详见采购清单要求） |
| 12 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“山西政府采购平台”在线发出。投标人应密切关注“山西政府采购平台”，如有招标文件的澄清必须及时登录查看。 |
| 13 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人无需单独确认，“山西政府采购平台”将记录投标人查看情况。 |
| 14 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“山西政府采购平台”在线发出。 投标人应密切关注“山西政府采购平台”，如有招标文件的修改必须及时登录查看。 |
| 15 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人无需单独确认，“山西政府采购平台”将记录投标人下载情况。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 16 | 投标文件的制作及签字盖章 | 1、 投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标文件由投标人使用“山西政府采购平台”提供的“山西政府采购平台电子投标客户端”制作生成。 （2）投标人在编制投标文件时应按分级目录导入相关内容。 （3）投标文件中证明资料的“影印件”均为“原件的影印件”。 （4）第八部分“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章（联合体协议书须由联合体各方按规定签署后生效）。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“山西政府采购平台”中的帮助文档。 |
| 17 | 投标文件的加密 | 电子投标文件要求使用“山西政府采购平台电子投标客户端”制作并加密，“山西政府采购平台”不接收未按要求加密的投标文件。 |
| 18 | 投标文件的递交 | / |
| 19 | 投标文件的修改与撤回 | （1）在规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“山西政府采购平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。 （2）投标人修改投标文件的，应使用“山西政府采购平台电子投标客户端”制作成完整的投标文件，并进行编制、加密和递交，以投标截止时间前最后完成上传的投标文件为准。 |
| 20 | 是否采用电子招标投标 | 是：本次开标采用远程在线开标方式，投标人必须准备好CA数字证书准时参加在线开标，投标人需使用CA数字证书在规定的时间内完成解密；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，造成的一切后果，由投标人自行承担。 部分投标人投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部投标人无法解密或开标不能顺利进行），由招标代理机构另行通知开标时间。 是：本次开标采用现场开标方式（投标人需自行准备电脑终端设备，电脑终端设备需具备IE11及以上的浏览器【推荐使用Chrome 浏览器】和CA数字证书驱动，同时自行解决所需网络），投标人必须准备好CA数字证书准时参加现场开标，投标人需使用CA数字证书在规定的时间内完成解密；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，造成的一切后果，由投标人自行承担。 部分投标文件投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部投标人商无法解密或开标不能顺利进行），由招标代理机构另行通知开标时间。 否 |
| 21 | 评标委员会小组构成 | 评标委员会由招标人代表1人，评标专家4人组成，共5人。 评标专家确定方式：山西省政府采购评标专家库随机抽取 |
| 21 | 其它 | 获取招标文件后如对招标文件中认为有不合理、不清楚以及有疑义并需要修正的地方，请在开标规定日期前以书面形式告知，以便统一上网公告更正，如不提交书面材料视同完全同意招标文件所有条款。 |
| 22 | 所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》( 工信部联企业[2011] 300号)规定，行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

# 第三部分  投标人须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1“招标人”指本次招标活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。

2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的投标人

2.4“货物”指投标人按招标文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”指除货物以外由投标人承担的与货物有关的辅助服务，即招标文件中所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6“电子签章”指可通过电子签章客户端软件(如：Winaip等)正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含法人电子签章和法定代表人电子签章。

2.7“影印件”指文件的复印件或扫描件。

2.8本招标文件各部分规定的期限以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.9本须知中单独对货物/服务所描述的要求，只针对涉及采购货物/服务。

3. 合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供招标采购货物/服务的投标人。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号1的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个报价人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。

3.6.4 多家代理商代理同一品牌参加报价的，按一家投标人计算报价投标人数量。若某包内包含多种产品的，主要产品或金额较大的产品以加※号来确定，如果加※号产品的品牌完全相同，则按一家投标人计算报价投标人数量。

4. 投标费用

投标人应当承担参与本次招标活动发生的相关费用，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，招标代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人。

5.2通知的获取

已获取了招标文件的投标人，可在本次招标公告刊登的媒体上查看已发布的通知，或登录“山西政府采购平台”成功后，查看获取相关通知。

未获取招标文件的潜在投标人可在本次招标公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1招标文件由下列九部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 资格审查内容及标准；

第六部分 评标标准和评分方法；

第七部分 合同文本；

第八部分 投标文件内容要求及格式

第九部分 附件

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号7的规定。

6.3招标代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；截止时间为解密投标文件当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；政府采购严重违法失信名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询后存在问题的将留存证据并对投标文件做无效投标处理。

6.4 除非特殊要求，招标文件不单独提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5 招标文件的解释权归招标代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以招标代理机构解释为准。

6.6 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，招标代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1投标文件提交的截止时间前，招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.2 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在提交投标文件的截止时间15日前，以发布公告的形式通知所有获取到招标文件的投标人，不足15日的，将顺延投标文件提交的截止时间。

7.3投标人对招标文件有疑问，可要求答疑，需在“山西政府采购平台”内通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以答复，并认为必要时，将不标明查询来源的答复在“山西政府采购平台”内通知已获取文件的所有潜在投标人。

7.4 如延长提交投标文件截止时间或项目因故暂停，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以发布公告的形式通知所有接收到招标文件的投标人。

7.5 项目采用发布公告方式邀请投标人投标的，澄清或者修改的内容或提交投标文件截止时间的变化，还将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上用更正公告（或变更公告）的方式发布。

7.6招标代理机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二部分投标人须知前附表序号9的要求。

三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件的资格证明文件、商务技术文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件和商务、技术文件。

投标文件（资格证明文件）和投标文件（商务技术文件）按各自内容分别以系统要求的格式上传。 投标文件的编制、递交及要求按第一部分第六条规定执行。

9.2 投标文件按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中影印件及宣传 资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 保证金交纳

本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额及方式详见投标人 须知前附表序号 5 的相关规定。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其供应、运输、装卸、安装、调试、售后服务、培训服务、税金及设备所需各种配件等。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价 为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标

9.4.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.5投标人应提供货物/服务的单价(包含货物的供应、运输、装卸、安装、调试、售后服务、培训服务、税金及设备所需各种配件等)、总价及其他事项。

9.4.6任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件中的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2 招标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。

10.3 报价一览表应按招标文件提供的格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11. 投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表序号6的规定。

12. 投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章的电子签章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将做无效报价处理。

12.3 电子投标文件应在签章位置使用投标人单位山西CA数字证书进行电子签章。

四、投标文件的递交

13.电子投标文件须按照招标文件第一部分投标邀请中规定的提交投标文件截止时间前在线递交。

14.投标截止时间

14.1电子投标文件须按照招标文件第一部分投标邀请中规定的投标解密时间进行解密。投标人在规定的时问未进行解密的，投标无效。

14.2采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，招标人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15,1投标人在开标解密截止时问前，可以对电子投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2在招标文件要求的投标文件提交截止时问之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16.开标及其有关事项

16.1投标人不足三家的，不得开标。

16.2开标时，投标人登录“山西政府采购平台电子投标客户端”在规定时间内解密电子投标文件，规定时间内未完成解密将导致投标无效。

16.3投标人在开标现场或登录“山西政府采购平台电子投标客户端"中自行查看开标结果，并进行确认，在规定时间内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

六、评标程序和要求

17.项目组织

采购代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

18.投标人资格审查

公开招标采购项目开标结束后，招标人或采购代理机构按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件(资格证明文件)进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

19.组建评标委员会

19.1采购代理机构根据政府采购有关法律法规和木招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由五人及以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标委员会的组成人员为招标人或采购代理机构就招标文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。

19.3评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件(商务技术文件)进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

19.4采购代理机构负责组织项目的评标工作。

20.投标文件（商务技术文件）符合性审查

评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

21.评审中遵循的原则

21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

A、未按招标文件的规定提交投标保证金或保函的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

C、不具备招标文件规定的资格要求的；

D、报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害招标人或者其他投标人的合法权益的。

21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或上传电子投标文件的PP地址一致的；

- B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标报价一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将要求投标人按上述原则在“政府集采交易系统/政采分散交易系统”内调整确认，确认方式为PDF加盖法人电子签章。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

21.5如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其

他投标无效；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人；

C、非单一产品采购项目，技术需求书中标注“※”(若有的话)的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

22. 投标的澄清、说明或者补正

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。该澄清、说明或者补正应当采用PDF格式加盖法人电子签章形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在系统中采用PDF加盖法人电子签章形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23. 比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24. 评审复核

24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

24.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25. 确定推荐中标人名单

口招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

26. 编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

27. 评标过程保密

招标人、招标代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28. 采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；

B、投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。

七、签订合同

29．中标通知

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2未通过资格审查的投标人，采购代理机构应当在评市结束前书面或者口头告知其未通过的原因；对未中标的投标人，采购代理机构应当书面或者口头告知评市得分与排序。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1 招标人应当自中标通知书发出之日起10日内与中标人签订书面合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标人提交履约保证金的，中标人须按照规定向招标人提交履约保证金。

30.4 中标人应当自合同或补充合同签订之日起2个工作日内将合同提交招标代理机构进行合同备案。

八、服务费

31. 服务费

按计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文计算后作为最终中标服务费，包含在投标人报价中。中标人在领取“中标（成交）通知书”时应向代理机构缴纳中标服务费。请投标人在测算投标时充分考虑这一因素。

九、保密和披露

32. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33. 披露

33.1 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在招标代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

34.询问

34.1投标人对招标文件有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向招标代理机构、招标人提出询问；进行质疑的，必须以书面形式提出质疑函。投标人对评审过程、评标结果有疑问的，可按中标（成交）公告中载明的联系方式、地址提出质疑。

34.2询问事项若属于招标人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，招标代理机构告知询问对象直接向招标人询问；询问方式为书面询问的，投标人须提供以下资料各2份，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函。在招标代理机构领取《投标人询问告知函》，投标人持《投标人询问告知函》向招标人进行询问。招标人须在法定时间内向询问投标人进行书面答复。

35.质疑

35.1投标人认为招标文件、评标过程和评标结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予答复。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在收到招标文件之日起七个工作日内提出；

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

35.2质疑投标人质疑时须携带以下资料各2份：法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。法定代表人质疑时不提供此项内容。）；委托人和被委托人的身份证扫描件；质疑投标人领取招标文件时间的证明材料；质疑函原件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

35.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：

A.投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

35.4对招标文件编制内容（不包括采购需求）、评审过程、评标结果提出质疑的，由招标代理机构进行书面答复。

对招标文件编制内容（不包括采购需求）提出质疑的，请按本文件第一部分招标公告“八、招标代理机构基本信息”中载明的单位名称、地址、联系人、联系方式进行沟通联系。

对评审过程、评标结果提出质疑的，请按结果公告中载明的联系人、联系方式进行沟通联系，并提交 35.2、35.3要求提交的相关资料。

对招标文件中采购需求提出质疑的，招标代理机构出具《投标人质疑告知函》（一式三份），投标人持《投标人质疑告知函》向招标人提出质疑。

35.5 招标代理机构、招标人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对投标人的询问、质疑做出处理和答复。

质疑答复应当包括下列内容：

A.质疑投标人的姓名或者名称；

B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

D.告知质疑投标人依法投诉的权利；

E.质疑答复人名称；

F.答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.6质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理；

# 第四部分  商务、技术要求

一、项目概述

1.项目名称：晋城市疾病预防控制中心仪器设备购置项目

二、商务要求

1.合同履行期限（交货时间）：自合同签订之日起30个工作日完成供货。

2.交货地点：晋城市疾病预防控制中心

3.预算金额：4800000元

4.最高限价：4800000元

5.付款方式：合同签订之日起7日内预付合同金额的40%，验收合格后付合同金额的60%。

6.质量要求：符合国家及行业相关标准。

三、实质性要求

1.政府强制采购品目清单中的产品。(若有的话)

2.《信息安全产品强制性认证目录》中(8类13项)的产品。(若有的话)

3.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。(若有的话)

4.其他强制性要求或标准。

四、非实质性要求

1.投标人应保证所提供货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

2.投标人未按合同要求提供货物，质量不能满足技术要求，且在规定时间内未使招标人满意的，招标人有权终止合同，同时报请政府采购监管部门对其违约行为进行追究。

3.非强制采购节能产品、环保标志产品。(若有的话)

五、服务要求

1.售后服务承诺：投标人需提供明确的售后响应方案，包括服务响应时间、问题处理流程、技术支持等。投标人应在接到招标人报修通知后2小时内响应，专业人员在48小时内到达现场，8小时内排除故障，如产品因故障48小时内不能恢复正常运作，投标人为招标人无偿提供同等档次的配品备用，直至投标人将设备维修好为止。在保修期内遇到两次大修后不能保证招标人使用，投标人无条件换货。

2.服务保障措施：投标人需制定详细的培训方案，需配备优质的技术服务团队并免费培训操作维护人员。

- 验收标准

（一）履约验收主体：使用科室相关人员。

（二）履约验收时间：另行安排。

（三）履约验收方式：一次性验收，投标人提出验收申请之日起 5 个工作日内组织验收，且所有设备须现场实验验证。

（四）履约验收程序：投标人交货、安装、调试完成后，在5个工作日内通知招标人，由招标人组织验收小组按照招、投标文件要求对每一项技术和商务要求的履约情况进行验收，验收结束后，根据验收结果填写验收单，并由双方共同签署确认。

（五）履约验收内容：根据招标文件、投标文件和采购合同内容进行验收。

（六）履约验收标准：按照招、投标文件要求、采购合同内容对每一项技术和商务要求的履约情况进行验收。投标人所提供的产品应是全新、未使用过、完全符合质量标准的正品，产品技术指标应与投标文件的技术指标相一致；投标人提供和交付的产品技术标准（包括质量要求）按国家标准并不低于国家相关标准执行，具有该产品的出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书。产品的到货验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、产品安装使用说明书、操作卡、保修卡、出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书等资料。

（七）履约验收其他事项：投标人保证所提供产品技术规范及参数符合投标文件，如验收中出现产品技术规范及参数不符合投标文件的情况，招标人有权要求投标人免费更换与投标文件技术参数一致的产品，同时，投标人应按照产品金额的30%向招标人支付违约金。投标人拒绝按投标文件所列技术参数向招标人供货的，招标人有权解除合同，并要求投标人按照合同总金额的20%向招标人支付违约金。

七、技术要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病原微生物基因组分析工作站 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动研磨离心一体机 | 台 | 1 |
| 3 | 二代基因测序平台 | 套 | 1 |
| 4 | 高性能生物计算工业一体机 | 套 | 1 |
| 5 | 离子色谱仪 | 台 | 1 |
| 6 | 全自动固相萃取仪 | 台 | 1 |
| 7 | 氮气发生器 | 台 | 1 |

（一）病原微生物基因组分析工作站技术参数

一、设备用途

用于对细菌、病毒、宏基因组、宏转录组数据管理、分析及基因组学研究。采用软硬一体化的模式，实现本地化数据管理和分析。支持从原始测序数据开始，一站式完成样本的测序数据分析；并能够完成进化树构建及可视化展示，辅助进行溯源分析；不限制测序平台，如BGI、illumina、nanopore、pacbio等，一代拼接数据、二代、三代测序数据均可自动化分析，全中文操作系统。

二、技术参数

1.软件均须提供图形操作界面，一键可完成所有分析；用于二代测序，三代测序等测序平台产生的数据，支持单样本、多样本测序数据自动化导入分析。支持样本数据的统一维护，包括样本信息的录入、编辑、删除，支持批量样本导入；支持基因组文件的批量导入，包含原始下机数据及组装基因组文件；根据不同模块筛选条件，批量导出样本基本数据及分析结果信息。

2.可以进行病原菌、病毒的菌毒株基因组测序全流程分析、宏基因组、分箱分析、基于reads的未知病原识别分析。

模块一：细菌基因组分析与监测系统

3.提供细菌数据管理及自主产权研发的分析流程，支持从原始测序数据开始，一键完成数据质控、基因组拼接、物种鉴定、血清型分型、MLST分型、cgMLST分型、 SNP分析、耐药与毒力基因组注释、移动元件分析及相关耐药毒力基因注释，并根据样品及病原学鉴定结果进行物种溯源，生成可视化监测和预警图形。（提供分析软件截图、分析流程已发表自有产权的文献截图并盖章、提供不同物种测试报告）

4.病原比对参比数据库为国家级病原鉴定基因组数据库，要求≥550种有明确感染史的病原菌，提供针对参比数据库的BLAST比对功能；MLST分型支持200种以上物种；自建cgMLST分型体系支持≥110 种物种，血清型覆盖沙门氏菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、志贺菌、猪链球菌、流感嗜血杆菌、布鲁氏菌等10 个物种。（提供分析软件截图、cgMLST数据库拥有自主知识产权的已发表文章截图并盖章、提供不同物种测试报告）

5.支持多组数据同时进行cgMLST、cgSNP、wgSNP分析时自动构建系统发育进化树，包含至少4种树图可视化方式；进化树图支持自定义可视化显示的内容，以及相关样式的修改，并且能够直接查看进化树上各数据之间的差异基因矩阵，并导出图谱及统计数据。

6.细菌物种鉴定参考基因组与国家致病菌识别网中基因组相同，能批量导出.cpin格式的批量样本加密文件以及.cpin格式的基因组序列加密文件，文件可成功上传到国家致病菌识别网监测网络中。（提供操作系统截图、国家致病菌识别网上传成功截图、基因组序列的.cpin示例加密文件）

模块二：宏基因组分析系统

- 宏基因组模块利用自主研发流程，实现一步对宏基因组测序数据质控、物种分类、宏基因组序列组装、序列分箱、序列注释（对VF、Pfam、Swissprot、COG、KEGG-KO、CARD等数据库进行功能注释）；可对16S、18S、ITS扩增子测序数据的单样本物种分类，以及多组样本进行微生物多样性和差异化分析。比对数据库为国家级病原鉴定基因组数据库，可同时检测≥80000种物种信息条目。（需提供软件操作界面佐证，提供在相关文献上发表分析流程的截图）

模块三：未知病原分析与监测系统（mNGS）

8. 未知病原鉴定分析与监测系统要求比对国家级病原鉴定基因组数据库，排除非感染相关微生物及定植菌进行病原鉴定，分析结果以细菌、真菌、DNA病毒、RNA病毒、其他病毒、寄生虫进行物种分类，并计算出每个属相对丰度、序列数，以及每个种的序列数、相对丰度、基因组覆盖度，根据人间感染名录及不同的感染部位，在报告中报出相应的可疑致病微生物；同时基于至少两个数据库注释出耐药基因，至少一个数据库注释出毒力基因；以上分析结果可直接导出excel及word格式报告。系统自动将全库的样本信息与病原微生物检出结果结合，生成血液、呼吸道等不同症候群的监测图谱，包括病原谱、抗生素谱、耐药谱，并自动对高危病原物种进行预警，监测预警至少包括地图、树图、饼图、桑基图、热图等。（提供分析软件截图、自有产权病原数据库已发表文献并盖章、分析流程相关文献文章截图）。

模块四：病毒基因组分析与监测系统

- 病毒模块支持病毒数据从原始测序数据开始，一步完成测序数据质量控制、基因组数据组装拼接、亚型分析、SNP分析、谱系鉴定、基因功能注释；数据库支持不少于 13000种病毒分析，以及15000种亚种分析；至少6种功能数据库，包括KEGG、uniprot、refseq、genebank、emapper、pfam；内置病毒高质量公共数据库，可在本地服务器完成BLAST比对分析，并构建系统发育进化树。

- 病毒分析中须包含基孔肯雅病毒溯源分析模块，通过序列比对与系统发育树构建推断毒株间传播关系，数据库应包含≥8000条CHIKV核苷酸序列（涵盖五大宿主类型）以及≥10000条蛋白质序列，可识别用户上传序列与参考序列之间的单核苷酸多态性变异，“物种概览”子页面提供生物学与生物信息学总结以及序列分布的时空可视化。

11.病原基因组监测预警可视化系统自动统计细菌、未知病原等模块的数据总量，包括样本数据、菌毒株数据、基因组数据、宏基因组数据，并实时统计硬盘存储使用率；使用多级地图（包括世界地图、中国地图、省份地图、市级地图）监测不同维度的样本和基因组分布，并实时高亮显示预警信息；根据样本不同分离源进行分类统计与监测，包括病原检出率统计、抗生素耐药基因检出率统计、耐药基因变异频率，以及病原动态追踪；设置预警中心模块，汇总显示每个模块的预警事件，包括但不限于聚集性疫情、重点耐药基因预警、重点毒力预警等。实时预警当下检出率最高的病原微生物，并可以进一步追溯其与地区、生境、耐药等相关性。（需提供软件操作界面佐证）

通用功能：样本数据管理

12.每个分析系统模块要求都要有样本数据管理模块，要求支持样本数据的统一维护，包括样本相关基本信息的录入、编辑、删除，并且支持批量样本导入；支持基因组文件的批量导入，包含原始下机数据及组装基因组文件，不限测序平台类型，并与样本信息自动化建立关联关系；根据不同模块筛选条件，批量导出样本基本数据及分析结果信息。

三、设备软硬件配置清单

3.1病原微生物生信分析设备：1台；

3.2细菌基因组分析与监测系统：1 套；

3.3宏基因组多样性和差异化分析系统：1套；

3.4未知病原分析与监测系统：1套；

3.5病毒基因组分析与监测系统：1套；

★四、质保期

自设备验收合格之日起计算，主机及相关配套设备质保期3年，软件及数据库免费维护及升级5年。质保期内设备免费保修，所需配件免费提供并更换。

（二）全自动研磨离心一体机技术参数

1.适用范围：适用于生物样品研磨离心的预处理，可短时间内完成样品破碎、细胞膜、细胞壁裂解。与此同时兼有制冷及低速离心功能，最大限度的避免核酸降解和蛋白变性。

2.采用震荡破碎，低温、离心一体化技术，快速完成样本破碎和离心保证样本破碎时核酸的活性。

3.振荡速度：2-6.5m/s可调，步进调速设定可达0.05m/s；对于基因组DNA提取支持≤2m/s连续低转速运行功能，保证基因组DNA的完整性。

- 4.控温范围：0℃-37℃，内置制冷系统，可适于RNA提取，无需额外的液氮冷却和辅助加热设备。

- 5.破碎时间：单次最长破碎时间≥99分钟，最大循环99次。

- 6.离心速度：≤6000rpm。

- 7.样本通量：单次最多可支持≥24样本。

- 8.程序可编辑：可设置保存多个程序，满足不同样本的粉碎需求。

- 9.安全性：采用安全可靠的ARM系统、电磁锁定功能、报警功能及故障智能诊断功能保证运行安全。

- 10.清洁维护：整体不锈钢内腔设计，易清洁、防污染；整机无易损件，易维护。

- 11.低噪音：≤54db。

- 12.样本固定：采用卡扣压盖固定结构设计，可快速固定和开启样品。

- 13.操作控制：采用先进的微处理技术控制，配置彩色触摸屏，方便设置操作。

14.安全认证：通过TUV，CE，EMC认证，符合RoHS标准。

★15.质保期及售后服务：终身免费质保，质保期内设备免费保修，所需配件免费提供并更换，售后支持快速响应，可提供7*24小时电话咨询服务，如有任何问题，保证2小时内进行快速应答响应，必要时可安排人员到场快速解决。

（三）二代基因测序平台

（高通量基因测序仪含微生物数据处理平台及配套设施、基因测序文库制备仪、普通PCR仪）技术参数

一、高通量基因测序仪含微生物数据处理平台及配套设施

1.可开展小样本量的肿瘤靶向测序、小型全基因组测序、低深度WGS测序、宏基因组测序、多重扩增或杂交捕获等靶向测序、个体识别等多种应用。

★2.采用线性扩增方式，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少由PCR引入的错误累积的影响。

3.通量范围：满足2-240 Gb数据产出范围。

4.测序方式：自动化单端和自动化双端读取序列，读长≥600bp；可支持 1*100bp、1*400bp、2*150bp、2*300bp等多种读长，并支持以上读长范围内自定义读取长度。

★5.操作模式：单台仪器配置双载片平台，支持单载片模式和双载片模式，单台仪器本身的双载片平台不仅拥有各自独立的控制平台而且可以各自相互独立运行互不干扰，每次运行支持灵活滚动上机。

6.支持≥4种芯片规格，每张大载片每次运行可生成≥200M条片段序列（单端模式下）。

★7.所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序载片加载文库操作之前，测序载片加载文库后，不进行任何扩增操作，有效减少文库之间的交叉污染。

8.采用试剂预置设计，单端读长无需额外加入液体进试剂槽。

9.加载系统：测序仪能满足外置样本加载系统的功能，完成样本加载。

10.单边上机的测序试剂类别有≥14种选择。

11.数据准确性：

对于FCN，读长≤150bp时，测序Q30值>90%。

对于FCS，100<读长≤300bp时，测序Q30值>90%。

对于FCL，测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，读长＜300bp时，测序Q30值>90%。

对于FCU，测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，读长≤100bp时，测序Q30值>90%；100<读长≤300bp时，测序Q30值>85%。

12.数据准确性：测序结果给出严格的Q40的数据质量评判，读长≤300bp时，测序Q40值>85%。

13.样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。

14.运行时间：对于FCN，SE100模式下，单次运行时间≤3小时；PE150模式下，单次运行时间≤7小时；PE300模式下，单次运行时间≤18小时，包括：测序、碱基识别和数据处理时间。

★15.边测序边分析模式：在测序结束前，可不限制输出Fastq文件的节点，并传输到分析设备进行生信分析。

16.信息分析：测序同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。

17.仪器维护：测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。

18.操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作。

19.实验室管理系统

19.1支持开放集成；

19.2适配样本测序后自动分析、选择测序文件手动分析2种业务场景；可实现测序、生信分析这两个阶段生命周期管理；

19.3 边测序边分析模式场景下，支持查看测序过程中的分析报告、分析结果文件；

19.4支持分析报告批量下载；

19.5针对测序仪可查看当前测序任务实时Cycle QC信息等；

19.6 技术路线支持配置产品与分析流程的对应关系；

20.免费移机3次。

21. 微生物数据处理平台

21.1 配套设备至少内置细菌基因组分析与监测系统、宏基因组多样性和差异化分析系统、未知病原分析与监测系统、病毒基因组分析与监测系统、病原微生物组装与溯源、微生物快速识别、组装溯源分析系统。提供完整的新冠病毒、细菌、宏基因组、猴痘病毒、登革病毒、呼吸道合胞病毒、基孔肯雅病毒、结核分析等检测整体方案（包括建库、测序、分析、结果报告等），同时兼容第三方在该系统开发的相应的方案。

21.2 数据库终身免费维护及升级。

22.数据处理终端：配套设备完成终端数据处理和输出。

二、基因测序文库制备仪

1.用于NGS自动化建库，可精准、灵活、快速、高度自动地完成核酸提取及纯化、文库制备、文库pooling、单链分离、环化和最终制备DNA纳米球等建库工序，与测序仪的无缝对接。

2.支持样本类型：血浆，gDNA，FFPE，唾液、WGA产物、杂交产物等；

3.模块：可配备≥8通道自动化移液系统，自动PCR模块，高效磁力架，温控模块，内置紫外消毒模块等功能模块；

4.可兼容第三方建库试剂，定制化实验流程。

5.工作空间封闭，内置UV灯和高效过滤器，有效减少污染。

6.提供图形化拖拽式可编程的控制平台，允许用户进行实验流程的定制；

7.支持拓展蛋白组学、细胞组学、药物筛选领域的液体自动化处理。

8.提供具有导引功能的界面，指引用户进行试剂、耗材和样本的添加，防呆防错。

9.提供试剂和样本的信息录入功能，记录实验过程中的试剂和样本信息，进行实验追溯。

10.仪器厂家可提供自主研发和生产配套使用的多类别文库制备试剂，包含但不限于RNA类和DNA类整体建库方案。

11.主要配置

主机（含控制平台）1套；自动PCR模块1个；≥8通道移液机械臂1个；纯化模块1个；温控模块1个。

三、普通PCR仪

1、样本容量：96孔

2、反应体系：5-100μl

3、控温模式：	管内Tube 模式&基座Block模式

4、模块加热技术：Peltier

5、基座温度范围：30-99.9℃

6、最大升降温速度：5.5℃/S

7、温度精度：±0.1℃

8、温度均匀性：±0.2℃

9、温度梯度：一次可实现12个梯度温度；

10、热盖温度范围：40~110℃，自压式热盖设计，无需调节热盖高度，可适应各种耗材

11、递增、递减功能：具有-60秒至60秒的时间递增、递减功能；具有0-15℃的温度递增、递减功能；

12、操作显示界面：≥7寸彩色液晶触摸屏；

13、程序存储：支持USB扩展，＞10000条；

14、断电保护：具有断电再通电时自动恢复实验功能；

15、快捷方式：可将常用实验程序设置为快捷方式置于主界面，一键启动。

★四、质保期：自设备验收合格之日起计算，主机及相关配套设备质保期3年，质保期内设备免费保修，所需配件免费提供并更换。

（四）高性能生物计算工业一体机技术参数

1、设备用途

1.1可实现可识别、可编辑PFGE产生图谱条带，并能生成符合数据上报DNA指纹图谱，从而实现菌株的鉴别、分型和溯源。

1.2 可在本地化实现基因组海量数据质控，拼接、注释预测等分析功能，可实在在本地化可实现基因组预处理，并能生成适合于基因组分析结果上报的加密文件。

1.3 可实现样本菌株数据管理，实现海量样本数据安全管理可视化解决方案；海量菌种数据安全管理可视化解决方案； 批量数据导入定制化解决方案；批量标准格式结果导出定制化解决方案；

2、软件参数

2.1支持PFGE DNA指纹谱图分析模块：

可用于PFGE指纹图谱条带识别分析，针对PFGE（脉冲场凝胶电泳）条带图谱进行在线分析识别，包括泳道识别、泳道确认、校正、条带标定（识别样本条带）、分型结果生成等条带图谱识别功能。可生成指纹图谱结果文件符合国家致病菌识别网质控标准数据格式。

2.2 支持基因组分析功能模块：

（1）支持基因组原始数据质控分析（2）支持基因组数据组装分析（3）支持基因组数据预测分析（4）支持16S rDNA 菌株鉴定分析

2.3支持智能样本管理系统（样本菌种库）：

支持样本数据管理、支持菌毒株数据管理、支持本地化数据可视化统计分析、支持数据批量导入与导出、支持系统设置和用户管理。

2.4 支持基因组分析预处理模块可导出基因组拼接文件.cpin加密文件；支持智能样本管理系统能批量导出样本、菌毒株、分析结果等信息的.cpin格式加密数据；所有生成的加密数据要求符合国家致病菌识别网质控标准数据格式。

3、设备软硬件配置清单

包含病原数据处理终端仪器 、PFGE DNA指纹谱图分析系统 、基因组数据分析分析系统、智能样本管理系统

★4、质保期

自设备验收合格之日起计算，主机及相关配套设备质保期3年，软件及数据库免费维护及升级3年；质保期内设备免费保修，所需配件免费提供并更换。

（五）离子色谱仪技术参数

一、技术要求：

总体要求：具备耐6000psi压力的PEEK高压泵；在线电解淋洗液发生器；内置电动六通阀；可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱；无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器；可同时安装两套电导检测器或安培检测器，及4μm小粒径快速色谱柱；传感器具备漏液提示功能，能实时监控泵、色谱柱、六通阀、检测器及管路的连接状态；兼容恒矩自紧式接头及管线。

1. 泵

1.1梯度泵：高压双柱塞泵，泵头所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，具有真空脱气及淋洗液截止阀，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

★1.2 最大耐压：≥6000psi（PEEK材质，需现场验收）

1.3流速设定值误差：<0.1%。

1.4 流速稳定性误差：<0.1%。

1.5梯度精度和准确度：≤±0.5%。

1.6 压力波动：＜1%。

1.7梯度产生曲率：1～9，任意数值可选。

1.8密封圈清洗：为了减少密封圈的磨损，延长泵的使用周期，配有在线密封圈清洗系统。

1.9流速范围：0.000～10.000mL/min（无需更换泵头），流量增幅：0.001mL/min。

1.10梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度。

1.11泵废液阀需集成在泵内部，泵和废液阀不能通过管路链接。

- 柱温箱

2.1温控范围：10～70℃。

2.2具有升降温和加热块预加热功能。

2.3温度控制稳定性：＜0.05℃。

2.4可同时容纳四根以上色谱柱和保护柱。

2.5耗材识别监控：可识别并监控抑制器、淋洗液发生罐、捕获柱等耗材的使用状况。

3. 自动电解连续再生微膜抑制器

3.1 抑制背景总电导小于5.0μS。

3.2无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。

3.3 无需其他任何加液装置进行清洗和再生。

3.4 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min，抑制后流出液pH在5～7之间，保证低电导背景。

3.5抑制器配有外部温控。

4. 在线电解淋洗液发生器

★4.1 淋洗液发生器耐压>4800psi，用于高压快速色谱柱。（需现场验收>4800psi运行10分钟信号）

4.2 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区。

4.3 梯度精度：≤0.2%。

4.4 梯度准确度：≤0.2%。

4.5 需提供等度和高压多步梯度。

4.6 产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

4.7 支持同时安装两个淋洗液罐供双系统使用，或两淋洗液罐串联使用。

4.8 连续电解自动再生捕获柱进一步净化淋洗液。

4.9 高压自动脱气装置进行淋洗液脱气。

4.10软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。

5. 色谱分析柱

5.1 乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。

5.2 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。

5.3 耐受0～14的pH工作范围。

5.4 最大耐压不小于3000psi。

5.5 耐受2.0mL/min及以上的流速。

5.6 柱容量不小于200μeq/根。

5.7 在0～14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速。

5.8 Cl-：BrO3-的分离能力可达到6000:1，适用于高氯基体样品中溴酸盐的分析。

★5.9 一针进样同时检测五种消毒副产物离子：溴酸、亚氯酸、氯酸、二氯乙酸、三氯乙酸，且一针样品分析时间不大于20分钟，五种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。(现场验收)

★5.10 最低检测质量浓度：二氯乙酸需小于3.7μg/L、三氯乙酸4.4μg/L和高氯酸检出限需小于5.0μg/L。（现场验收）

6. 电导检测器

6.1 类型：输出值应为直接的电导信号，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程。

6.2 控温范围：5℃～60℃

6.3 温度稳定性：<0.001℃

6.4 电极材料：钝化316不锈钢

6.5 电导池材料：化学惰性聚合材料

6.6 全程信号输出范围：0～16000μS/cm，无需调整量程。

6.6 电导池体积：≤0.7μL。

6.6 检测器分辨率：≤0.003nS/cm。

6.6 检测器耐受最大压力：≥8Mpa。

6.7 具有配有外部温控。

7. 自动进样器

7.1 样品位数：＞40位

7.2 上样速度：0.1～5.0mL/min。

7.3带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

7.4带有样品过滤功能，去除不溶性颗粒。

- 软件

8.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统。

8.2 支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等。

8.3 具有虚拟柱软件技术，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。

8.4 提供耗材安装指南和故障排除知识库。

8.5 可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。

★9. 质保期：自设备验收合格之日起计算，质保期2年，质保期内设备免费保修，所需配件免费提供并更换。

二、配置要求：

1.离子色谱仪主机1套

2.带脱气四元梯度泵1套

3.带温控电导检测器1套

4.带温控柱温箱1套

5.高压电解淋洗液发生器1套

6.电解抑制器1套

7.自动进样器1套

8.软件1套

9.快速色谱柱2套

10.保护柱2套

11.二氧化碳去除装置1套

12.其他备件：2L溶剂瓶4个；气体调节阀1个；过滤头10个；样品瓶和盖1000个；样品支架2个；25μL、50μL、100μL、250μL、500μL、1000μL定量环各1个；大小接头20个；标液1套。

（六）全自动固相萃取仪技术参数

一、工作条件：

1、工作温度：4~40℃

2、工作电压：AC  220V±10%，50Hz 功率：500W

二、技术参数要求：

1、应用范围：

用于地表水、地下水、污水、饮用水、提取液等液体样品中半挥发有机物或难挥发性有机物的富集和浓缩，能够达到GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、CJ/T 141-2018《城市供水水质标准检验方法》中检测项目的要求。

2、技术要求：

2.1自动化程度：实验前放置好样品、溶剂、固相萃取柱或膜、无水硫酸钠脱水柱后，仪器能自动完成柱活化、柱上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱、洗脱液在线无水硫酸钠脱水以及洗脱液的加热浓缩等步骤，整个过程无须人工介入。

★2.2 通道数：六通道或以上。固相萃取主机必须自带浓缩系统，避免中途需要人工转移收集试管至其他浓缩设备。上样或上溶剂必须是所有通道同时并列进行，以确保实验的重复性。

★2.3仪器有多柱串联功能：为了满足复杂基质样品的净化和富集，仪器最少能实现2根固相萃取柱或者2个25mm、47mm膜的竖直串联使用，也能膜柱竖直串联使用，且各自能分开洗脱，方便摸索穿透实验。（提供仪器上所有通道摆放6ml固相萃取柱与47mm固相萃取膜串联放置的实物图）。

2.4兼容固相萃取柱和膜种类：

2.4.1至少可使用3ml、6ml等规格固相萃取柱和25mm、47mm萃取膜。

2.4.2使用25和47mm膜萃取时，无需拆装主机上的任何零部件就可将6个膜模块直接安装在主机套件上，且不同规格的柱膜可串联和并联使用，不能通过管线将主机相关端口与外置膜模块连接，避免管路延长造成死体积增大和浪费清洗溶剂。（提供仪器上3ml柱、6ml柱、25mm膜和47mm膜同时并列在线使用的实物图）。

2.4.3无论是使用固相萃取柱还是固相萃取膜，都可以实现6个通道的并列操作。

2.4.4固相萃取柱密封方式：柱塞密封式。柱塞采用旋转方式插入固相萃取柱密封，不得竖直插入固相萃取柱密封，避免强力挤压密封圈造成密封圈寿命减短。

2.5 使用25mm膜萃取1L水样时，可在1小时内完成整个萃取步骤，并确保洗脱液不带有水分。

2.6 柱上样：

2.6.1一次样品处理量：20ml-20L。

2.6.2上样流速范围：1ml/min～80ml/min。

★2.6.3取样方式：采用正压泵上样，全部实验样品能连续无间断过柱，且所有通道并列移取。

2.6.4 上样流速误差：±1.0%。

2.6.5泵耐流体反压测试≥0.6MPa，确保少量颗粒样品能过柱。

2.7柱活化、柱淋洗：

2.7.1每个通道都对应有独立的正压泵，移取任何体积的溶剂都可实现连续无间断过柱，提高活化、淋洗、洗脱等步骤效率。

2.7.2溶剂流速：1ml/min～60ml/min。

2.7.3溶剂数量：至少6种，任何用于HPLC级溶剂都可以使用，包括丙酮。

2.8柱干燥：

2.8.1柱干燥方式：真空泵吸引、氮气吹扫与真空泵吸引相结合方式，二种方式可任意选用。

2.8.2干燥端口和废液端口独立设计，运行柱干燥和排放废液步骤时，固相萃取柱可以插到不同的端口实现柱干燥和排废功能，废溶剂和废水也可以分开排放，有利于环保。

2.9柱洗脱：

2.9.1有浸泡洗脱功能：洗脱溶剂按少量多次注入固相萃取柱。每次注入洗脱溶剂时, 溶剂能按照软件设定的时间和体积静止在填料中不会掉下来，让溶剂和填料充分交换，提高回收率和重现性。

2.9.2有专门放置无水硫酸钠柱的端口，无水硫酸钠柱不得直接放置于收集试管口上端，避免交叉污染和占用收集试管容量。（提供仪器上放置无水硫酸钠柱的六个端口实物图）。

2.9.3具有两排或两排以上可自动移动的收集管放置位置，仪器无需暂停就能实现分步洗脱。

2.10洗脱液的浓缩：

2.10.1洗脱液在线浓缩方式：采用加热+斜吹式涡旋氮气流吹扫相结合方式。

2.10.2洗脱液浓缩温度：30～60℃。

2.10.3浓缩用的氮气嘴可以根据洗脱液的体积多少实时调节成不同的吹扫角度，而不是固定一个角度吹扫，以便提高浓缩效率。

2.10.4浓缩用的氮气压力可阶梯式上升（提供梯度设置界面）。

2.11 收集管：收集管需有带0.5ml以及1ml刻度，方便定容。

2.12 接触溶剂和样品的材料：特氟隆和玻璃，不能有不锈钢接触，防止酸化的水样腐蚀。

2.13样品管路可用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等任何色谱醇溶剂清洗，所有管路均为无氟材质，适用于全氟化合物和微塑料成分的测定的样品前处理。

2.14废液排放：废液从固相萃取柱流出，经过废液接受装置后可自由流落至废液收集瓶，无需靠移液泵将废液从接收装置吸走。废液接受装置左右二侧都有排废口，便于根据通风柜的水槽位置自由选择排废口，接受装置离实验台面距离不少于30cm。

2.15仪器操作：

2.15.1仪器采用主机上内嵌的触摸屏操作，可直接在触摸屏上编辑整个固相萃取方法。

2.15.2 也可电脑辅助编辑固相萃取方法。

2.16 有氮气压力红色报警功能以及氮气发生器联动功能，可控制氮气发生的开关，延长氮气发生器寿命，当实际氮气压力小于程序设定压力值时，仪器自动发出红色警报。

2.17有叠机功能：上一批洗脱液在浓缩时，仪器也可做下一批样品的活化、上样、淋洗等步骤。

2.18仪器断电或出现故障时，仪器会自动记录中断前实验进行到哪一步，精确记录已经进了多少体积的溶剂或样品，重启仪器时能接着做之前未完成的实验，无需重头开始。

2.19具有双次加样功能，样品瓶里的水样上完后，仪器能自动喷淋瓶壁，喷洗流速要求达500ml/min（50ml清洗液6秒喷洗完），自动清洗样品瓶壁后，清洗液能自动转移到固相萃取柱或膜上。

2.20有定时开机功能，仪器可在指定的时间自动开机。

2.21显示屏有显示运行方法和运行剩余时间功能，运行完成后有声音提示。

2.22质控管理：仪器能自动计算泵的使用次数和阀的使用次数，以便日常的维护和故障的排查。

2.23紧急情况暂停功能：当发生紧急情况时，操作人员直接打开操作面的安全防护门或侧门，仪器可立即暂停运行；待情况处理完毕后，关上防护门或侧门即可继续运行。

2.24整机运行采用龙门架结构和闭环步进电机，不采用传送带。

2.25可升级自动反洗功能：即仪器在不停机的状态下自动将固相萃取柱倒转，洗脱溶剂从与柱子进样方向相反的那端进入固相萃取柱洗脱，完成反向洗脱操作。（提供反冲洗功能软件截图，验收时需提供升级后自动反洗的视频）。

★3、回收率要求：

3.1 实验方法《HJ 716—2014 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》，加标量0.1ug/L ,2.5ug/L回收率要求70%-110%之间；

3.2 实验方法《HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》，加标量0.25ug/L，1ug/L有机氯八种农药（六六六，滴滴涕）要求70%-110%之间，氯苯类回收要求在50%-110%。

3.3 实验方法《HJ 478—2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》，加标量0.5ug/L，回收率要求60%-110%之间。

★4、本底要求：

4.1 实验方法《GB/T5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》中的15.1项检测项目邻苯二甲酸二己酯，本底要求低于该方法的检出限。

4.2 实验方法《GB/T5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》中的75项检测项目双酚A，本底要求低于该方法的检出限。

4.3 实验方法《HJ 1192—2021水质 9 种烷基酚类化合物和双酚A 的测定固相萃取/高效液相色谱法》，本底要求低于该方法的检出限。

4.4 实验方法《GB/T5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》中的84、85项检测项目全氟辛酸和全氟辛烷磺酸，本底要求低于该方法的检出限。

★5、质保期：自设备验收合格之日起计算，质保期2年，质保期内设备免费保修，所需配件免费提供并更换。

三、配置要求，不得少于以下内容：

1、六通道全自动固相萃取主机                        1台

2、溶剂瓶                                          7个

3、10ml带磨口带盖透明浓缩收集管（带0.5&1ml刻度）  6个

4、编辑软件                                        1套

5、样品架                                          1个

6、USB存储器（2G）                                 1个

7、真空泵（连接干燥用）                            1台

8、特氟龙(Teflon)涂层管                            5米

9、操作说明书（电子版和书本）                      1套

10、M4六角扳手	                                   1套

11、HLB固相萃取膜，25mm                            1包

12、HLB固相萃取柱，6ml/200mg                       2盒

13、C18固相萃取柱，6ml/500mg                       2盒

14、椰壳活性炭固相萃取柱，6ml/500mg                 6盒

15、自动洗瓶模块                                    1套

（七）氮气发生器技术参数

1、用途

专用于大流量用气设备的氮气气源，充分满足设备的持续、安全运行要求。

2、工作条件

2.1 工作电压：220～250V，50/60Hz，10A

2.2 温度：0-40℃

2.3 湿度：30-80%

3、技术指标

★3.1 采用超细化中空纤维膜分离技术，氮气膜、干燥膜双重提纯，所产氮气纯度（N2≥99.5%）；

3.2 膜分离器采用螺旋卷式分离结构，以增加膜比表面积，提高氮气发生器分离效率；

3.3 输出压力0~116psi范围可调节，能够完全满足多级质谱气源要求；

★3.4 氮气流速：高纯氮气≥75L/min；

3.5 内置多台大功率高性能空气压缩机系统，实现空压机智能启停，具备低能耗节能模式，后端不用气空压机自动待机，更节能稳定；

3.6 采用热交换双联除水技术，提供更好的除水效率，无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯；

3.7 根据空气动力学，内置多个大功率风扇，包括PWM信号发生器联动风扇连接，有效降低机箱温度，双腔体散热风道设计致仪器正面留有曲面凹槽，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命；

3.8 内置消音器及隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：不高于60分贝；

3.9 配置液滴监控装置，实时持续监控气体管路，实现液滴报警，可触发二级排水功能，避免仪器管路进水损坏，保障设备正常运转；

3.10 仪器标配7寸触摸屏；配备压力传感器及温度传感器，并且针对系统压力故障、温度故障等情况及时灯和弹窗报警，屏幕在仪器上部并带有报警日志，易于操作查看，可溯源；

3.11 空压机和氮气发生器连接方式为空压机内置式；

3.12 能满足24小时/天，365天运行要求；

3.13 氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便；

3.14 配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件；

3.15 整机采用模块化分区设计，能够尽快排除故障且方便维修。

★4、质保期：自设备验收合格之日起计算，质保期2年，质保期内设备免费保修，所需配件免费提供并更换。

说明：

技术参数前加“★”号的参数指标为主要技术指标(符合性审查内容)，投标人所投产品必须满足或优于这些指标；未加“★”号的技术参数指标为一般性技术指标(评分考量内容)，评标委员会将按照评标标准和方法对一般性技术指标响应情况进行评审。

第五部分  资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 内容齐全，签署和印章使用完整、清晰、符合要求。 |
| 2 | 投标人代表证明 | 1、法定代表人（负责人）参加投标的，仅提供“法定代表人（负责人）证明书”，委托代理人参加投标的，还须提供“法定代表人（负责人）授权委托书”； 2、自然人参加投标的，提供个人身份证明影印件 内容齐全，签署和印章使用完整、清晰、符合要求。 |
| 3 | 投标人承诺函 | 内容有效，签署和印章使用完整、清晰、符合要求。 |
| 4 | 本项目要求的其他资格条件 | 证明文件清晰、符合要求。 |
| 5 | 基本存款账户开户许可证 | 提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息 |
| 6 | 投标主体 | 对是否允许代理商参加投标进行审查 对是否允许联合体参加投标进行审查，如果允许联合体参加，须对联合体各方签订的联合体协议进行审查，审查的标准为：内容齐全，签署符合要求。 |

第六部分  评标标准和评分方法

- 投标文件的有效性、完整性、响应程度检查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1投标文件的报价 | - 1、所有投标报价均以人民币/元为计算单位。 - 2、不接受可选择或可调整的投标和报价。 3、不接受超出本项目预算金额或最高限价的报价。 |
|  | 1.2异常低价评审 | （一）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%； 2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 4、评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 （二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关投标人在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供或未在规定时间内提供书面说明、证明材料；或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 2 | 商务要求响应内容 | 对照本文件第四部分中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的作无效投标处理。 |
| 3 | 实质性要求响应内容 | 对照本文件第四部分中“实质性要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的作无效投标处理。 |
| 4 | 非实质性要求响应内容 | 对照本文件第四部分中“非实质性要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的作无效投标处理。 |
| 5 | 服务要求响应内容 | 对照本文件第四部分“服务要求”的内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的作无效投标处理。 |
| 6 | 技术要求响应内容 | 对照本文件第四部分的“技术要求”中标“★”的内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 7 | 进口产品(若有) | 对照本部分“二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准”中相关内容进行审查，不符合要求的作无效报价处理。 |

说明：1、技术参数前加“★”号的参数指标为主要技术指标(符合性审查内容)，符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第21条规定的原则。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目采购标的物中有政府强制采购品目清单中的产品，投标人必须投标获得有效产品认证证书的产品，并提供有效认证证书复印件（或扫描件），否则将导致投标无效；投标人需将所有政府强制采购的节能产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。

3、承诺所投标的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

4、所投标信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书扫描件，否则将可能导致投标无效。

5、小型、微型企业参加本项目的评审标准

（1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分），监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物15%的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）；

（3）小、微型企业提供中型企业制造的货物视同为中型企业。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。

6、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受6%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、对本国产品的支持政策：

8.1本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

8.2对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.3政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

1、本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对价格、商务、服务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人

2、每一投标人的最终得分为所有评审成员评分的算术平均值。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

综合评分法评分细则

| 评定内容及标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 评分标准6分 | 投标人业绩（6分） 近三年（2023年5月至投标文件递交截止时间前）同类型供货业绩，每有一项得3分，最高得6分。 一个完整的业绩资料为：与最终用户签订的合同（合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）、结算凭证（发票或银行回单）影印件作为证明。 注：提供资料不清晰的不得分。 | 0-6分 |
| 技术、服务部分 评分标准64分 | 1、技术参数、配置符合招标文件要求（25分） 全部满足招标文件技术要求得25分；技术参数中未标注“★”的为一般性技术指标，一般性技术指标有负偏离的，有一项扣2分，负偏离超过5项（含5项）的本项不得分。 注：为了保证本项目采购质量及配套使用安全，各投标人所投产品须提供正规生产企业产品资料，具备可追溯性条件； 各投标人虚假响应技术参数的，一经查实按无效投标处理。 | 0-25分 |
|  | 2、实施方案（15分） 投标人针对本项目制定技术方案（包括但不限于①产品技术性能及规格的详细描述；②整体供货实施流程；③制定的交货时间进度安排；④团队人员配备情况；⑤产品质量保证措施），每有一项得3分共计15分。 注：在此基础上，存在内容缺陷的（缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等）每有一项扣1分，扣完为止。 此项描述不适合本项目或无此项描述的不得分。 | 0-15分 |
|  | 3、售后服务方案（10 分） 投标人针对本项目制定售后服务方案，包括①服务宗旨；②售后服务内容（包含但不限于售后服务响应时间、方式，货物质量、备品备件及后期技术支持情况等）；③服务人员数量配备和分工（包含但不限于售后服务人员联系方式、负责内容等情况以及相关证件）；④服务流程；⑤客户关怀与回访，每有一项得2分，共计10分。 注：在此基础上，存在内容缺陷的（缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等）每有一项扣1分，扣完为止。 此项描述不适合本项目或无此项描述的不得分。 | 0-10分 |
|  | 4、培训方案（6分） 投标人针对本项目制定相应培训方案，包括但不限于①具有详细培训地点、时间及方式；②培训团队；③培训计划及内容，每有一项得2分共计6分。 注：在此基础上，存在内容缺陷的（缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等）每有一项扣0.5分，扣完为止。 此项描述不适合本项目或无此项描述的不得分。 | 0-6分 |
|  | 5、应急预案（8分） 投标人是否有健全的突发事件处置能力，提供的应急响应方案中应包含①响应时间；②紧急供货及紧急调换货；③响应人员配置；④应急处理，每有一项得2分共计8分。 注：在此基础上，存在内容缺陷的（缺陷是指以下情形中的任意一项：内容前后不一致；前后逻辑错误；项目及工作的理解片面主观；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题等）每有一项扣0.5分，扣完为止。 此项描述不适合本项目或无此项描述的不得分。 | 0-8分 |
| 投标报价 评分标准30分 | 价格分值为30分，投标价格分按照以下方式进行计算： （1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/投标报价） （2）评标基准价：是经初审合格满足文件要求且最后报价最低的投标报价。 注：小、微型企业产品给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 0-30分 |

# 第七部分  合同文本（仅供参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第八部分  投标文件内容要求及格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编排投标文件，编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3、按投标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

投标文件内容及格式

投标文件封面及目录格式

投 标 文 件

项目名称：

投标单位名称：（加盖法人电子签章）

日期：    年  月  日

目    录

资格投标文件

1、投标人代表的证明…………………………………………………………………页码

2、 投标函………………………………………………………………………………页码

## 3、投标人承诺函…………………………………………………………………………页码

4、本项目其他特定资格条件……………………………………………………………页码

5、基本存款账户开户许可证……………………………………………………………页码

6、投标主体………………………………………………………………………………页码

报价要求投标文件

1、报价一览表…………………………………………………………………………………………页码

小型、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表（若有的话）…………………………页码

中小企业声明函（若有的话）………………………………………………………………………页码

关于符合本国产品标准的声明函……………………………………………………………………页码

残疾人福利性单位声明函（若有的话）……………………………………………………………页码

商务技术投标文件

1、对商务要求的响应内容……………………………………………………………………………页码

2、对实质性要求的响应内容…………………………………………………………………………页码

涉及政府采购政策要求内容（若有的话）

3、对非实质性要求的响应内容………………………………………………………………………页码

涉及政府采购政策要求内容（若有的话）

4、对服务要求的响应内容……………………………………………………………………………页码

5、对技术要求的响应内容……………………………………………………………………………页码

6、拟派往本项目的技术团队人员配备情况………………………………………………………页码

7、类似合同案例及相关证明资料……………………………………………………………………页码

8、响应方案……………………………………………………………………………………………页码

9、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件………………………页码

资格投标文件

- 投标人代表证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限： 自    年    月    日至       年    月    日或（长期）

姓    名：                           性  别：

身份证号：                           职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称：              (加盖法人电子签章)

日期：   年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面影印件

法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

山西嘉创项目管理有限公司：

本授权委托书声明：注册于               （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人               （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权             （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月   日签字生效，特此声明。

投标人名称：                  （加盖法人电子签章）

法定代表人（负责人）：          （法定代表人签字或盖章）

年  月  日

附投标人代表有效的身份证正反两面影印件

注：法定代表人（负责人）参加，不用此委托书。

- 响应函格式

投   标  函

山西嘉创项目管理有限公司：

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

大写：人民币(大写)            元（¥          元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期      个日历天内(自提交投标文件的截止之日起算)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同服约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9、保证遵守招标文件的所有规定且无任何异议。

10、保证在开标解密截止时问前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以PDF格式加盖投标人电子签章的形式在政府集采交易系统/政府分散交易系统中通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将承担相应的法律责任。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

年  月  日

三、投标人承诺函 格式

投标人承诺函

：（招标人名称）

本单位现参与                             项目（项目编号：              ）的采购活动，现承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项的规定要求：

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

日    期：     年    月    日

四、本项目其他特定资格条件

五、基本存款账户开户许可证

六、投标主体

报价要求投标文件

一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病原微生物基因组分析工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 全自动研磨离心一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二代基因测序平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高性能生物计算工业一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 离子色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全自动固相萃取仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 氮气发生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限（交货时间）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价包含货物的供应、运输、装卸、安装、调试、售后服务、培训服务、税金及设备所需各种配件等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人如实填写表格，该表部分内容会随中标公告同时公示。无相应内容可填的，填写“无”“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。若单个序号的货物中包含多个产品的，可自行设计报价明细表。

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

法定代表人（负责人）：             （法定代表人签字或盖章）

日　    期：      年    月    日

小型、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表格式

（若有的话，以包为单位分别填写）

小型、微型企业/残疾人福利性单位提供货物、服务明细表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

包    号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 小微企业产品价格总价 | 残疾人福利单位产品价格总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小微企业产品价格合计： | 残疾人福利单位产品价格合计： |

说明：

- 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

日期：   年  月  日

中小企业声明函

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020)46号)规定提供(若有的话，以包为单位分别填写)

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1、(标的名称)，属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为企业名称)，从业人员_人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于中型企业、小型企业、微型企业)；

2、(标的名称)，属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员_人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于中型企业、小型企业、徵型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

日期：   年  月  日

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：  年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

商务技术投标文件

- 一、对商务要求的响应内容格式

根据本文件第四部分中商务要求内容进行响应；（若有的话，以包为单位分别填写）

商务要求响应内容表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求内容 | 是否响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“响应情况”栏内扼要说明偏离情况，响应情况内容较多时可在表格填写响应内容所在页码（如：见   页）。

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

法定代表人（负责人）：      （法定代表人签字或盖章）

日     期：     年    月    日

- 二、实质性要求响应内容格式

根据本文件第四部分中实质性要求内容进行响应；（若涉及以下格式资料内容，请按内容填写）

政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证证书影印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |

正版软件承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

正版软件承诺

本单位现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

日期：   年  月  日

三、对非实质性要求的响应内容格式

根据本文件第四部分非实质性要求中的内容进行响应；（若涉及以下格式资料内容，请按内容填写；若有的话，以包为单位分别填写）

非实质性要求响应内容表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件非实质性要求内容 | 是否响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“响应情况”栏内扼要说明偏离情况，响应情况内容较多时可在表格填写响应内容所在页码（如：见   页）。

非政府强制采购产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证证书 影印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |

认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

法定代表人（负责人）：   （法定代表人签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 四、对服务要求的响应内容格式

（若有的话，以包为单位分别填写）

服务响应内容表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件服务要求内容 | 是否响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“响应情况”栏内扼要说明偏离情况，响应情况内容较多时可在表格填写响应内容所在页码（如：见   页）。

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

法定代表人（负责人）：   （法定代表人签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 五、对技术要求的响应内容格式

（若有的话，以包为单位分别填写）

技术响应内容表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求内容 | 是否响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“响应情况”栏内扼要说明偏离情况，响应情况内容较多时可在表格填写响应内容所在页码（如：见   页）。

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

法定代表人（负责人）：   （法定代表人签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 六、拟派往本项目的技术团队人员配备情况（格式）

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 职务 | 职 称 | 从事专业 | 工作时间 | 本项目职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … |  |  |

投标人名称：                    （加盖法人电子签章）

法定代表人（负责人）：   （法定代表人签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 七、类似合同案例及相关证明资料格式

（若有的话，以包为单位分别填写）格式自拟。

- 八、响应方案（格式自拟）

九、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件
第九部分 附件

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：