招  标  文  件

项目编号：0634-264XZHTZH010

项目名称：和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（医学影像中心）

采购人：洛浦县人民医院

采购代理机构：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	1

第二部分 供应商须知	4

供应商须知附表	6

A  说　明	12

B  招标文件	13

C  投标文件的编写	14

D  投标文件的递交	18

E  采购程序	19

资格审查	20

符合性审查	22

价格部分（30分）	23

详细评审：	23

F  授予合同	27

G  采购失败条件	28

第三部分 货物需求一览表及技术要求	30

第一包：	30

1、DR	31

2、16排螺旋CT	33

3、 CT（32排）（核心设备）	38

第二包	42

1、CT（128排及以上）(核心设备）	43

第四部分 合同部分	50

第五部分 范本格式	65

1、投标书	65

2、报价一览表	66

3、分项报价表	67

4、法定代表人身份证明书	68

5、法人代表授权委托书	69

6、技术参数、功能偏离表	70

7、商务条款偏离表	71

8、近三年经营业绩	72

9、资格证明文件	72

10、配置情况	72

11、供货、安装、调试方案	72

12、实施方案	72

13、 售后服务体系	72

14、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）、关于符合本国产品标准的声明函	73

15、供应商诚信承诺书	75

16、保证金凭证	76

17、投标人认为可以提供的其他资料	76

第一部分 投标邀请

项目编号：0634-264XZHTZH010

1、新疆招标有限公司受洛浦县人民医院的委托，对和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（医学影像中心）及其相关服务组织公开招标；兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

项目内容：

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | DR、16排螺旋CT、CT（32排） | 1批 | 701 |  |
| 第二包 | CT（128排及以上） | 1台 | 1060 |  |
| 合计 |  |  | 1761 |  |

2、供应商资格要求：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

2.6本项目不接受联合体；

2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.8本项目不专门面向中小企业

2.9本项目特殊资格要求：

①具有医疗器械经营资格；

②属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

③投标产品及配置产品如属于放射性同位素与射线装置的，供应商为生产厂家需提供《辐射安全许可证》；供应商为经销商需提供《辐射安全许可证》及所投产品生产厂家的《辐射安全许可证》；

3、获取招标文件的时间期限、方式：

供应商可从2026年05月19日至2026年5月26日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间），在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），过期不予受理，法定节假日除外。

4、公告期限：5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2026年6月9日10 ：30时（北京时间）

6、开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

7、评标地址：洛浦县政务服务和资源交易中心（洛浦县北京工业园区北园区振兴路10号）

采购人：洛浦县人民医院

地址：洛浦县双拥路66号

联系人：熊女士

联系方式：15292818005

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦11楼

电子信箱：1376153062@qq.com

联 系 人：许瑞、王巧钰

电    话：15899145435、13609989033

政府采购监督管理部门：洛浦县政府采购管理办公室

联系人：孙先生

联系电话：0903-6622186

第二部分 供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（医学影像中心） 项目编号：0634-264XZHTZH010 |
| 2 | 采购人名称：洛浦县人民医院 |
| 3 | 采购代理机构：新疆招标有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼 邮编：830000 电话：15899145435 |
| 4 | 投标保证金： 第一包：7万元 第二包：10万元. 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标保证金有效期与投标有效期一致。 收款单位：洛浦县公共资源交易中心 开户行：中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 帐 号：30581601040888887 行 号:103896558162 说明一：转账、电汇使用方法： 1、投标保证金请于2026年6月9日10 ：30时（北京时间）（北京时间）缴入指定账户，各投标人保证金缴纳只接受投标人基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款 方式均视为无效投标保证金，未按规定时间交保证金的投标人不得参加 本次投标（以到账时间为准）。 2、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX 项目 XXX 包段（标段）或采购项目（招标文件）编号。如果项目名称太长可以缩写或者写招标文件编号，如没有备注或者只写三个字“保证金”的，导致帐号后台无法辨别、统计，其投标保证金无效。 3、投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金到账时间。投标保证金以到账时间确定其有效性，否则按废标处理。 4、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账。 5、投标单位投标时提供投标保证金电子回单。 （注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计， 如投标人再次投标，需按以上条款缴纳投标保证金，原投标保证金在废标公示发布后三日内原路退回） - 退付保证金提交资料： - 未中标:1.企业开个收据原件。2.付款回执单复印件，加盖公章。3.回执单上的账户信息，备注好行号，联系人电话，复印件一份，加盖公章。 - 中标:1.企业开个收据，原件。 2.付款回执单复印件，加盖公章。3.回执单上的账户信息，备注好行号， 联系人电话，复印件一份，加盖公章。4.中标通知书复印件一份，加盖公章。合同复印件一份，加盖公章。 6.邮寄地址:洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县北京工业园区北园区振兴路9号308室） 收件人:刘主任。 电话：18690336182 说明二、电子保函使用方法： 在线递交电子保函, （1）登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】。 （2）依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保 的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:95763。 （3）保函承保期限：成功办理保函之日-2026年XX月XX日投标人以保函形式缴纳投标保证金的，向保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，保函办理成功后将保函以及基本账户转账支付凭证放入投标文件中。未按规定时间缴 纳保证金的投标人不得参加本次投标。 *采用保函业务的投标人，开标时间截止后,查询在新疆维吾尔自治区政府采购网保函业务目录下未查询到本项目缴纳投标保证金保函信息的投标人，视为无效保函。如对保函业务咨询，请拨打95763。 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准：（资格审查标准） 1.具有独立承担民事责任的能力；（投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证、记证书，等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”;投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章) 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近3年（2023年、2024年、2025年）内任意一年的财务报告或2025年度公司财务报表（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。 6.符合国家有关法律法规的规定；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 7.本项目不接受联合体；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 9.本项目特殊资格要求： ①具有医疗器械经营资格（提供医疗器械经营许可证复印件并加盖公章）； ②属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案（提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证复印件并加盖公章）。 ③投标产品及配置产品如属于放射性同位素与射线装置的，供应商为生产厂家需提供《辐射安全许可证》；供应商为经销商需提供《辐射安全许可证》及所投产品生产厂家的《辐射安全许可证》，（提供《辐射安全许可证》复印件加盖公章）； 说明：以上资格证明材料均须在投标文件中提供，缺项将被拒绝。 |
| 7 | 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 电子投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2026年6月9日10 ：30时（北京时间） |
| 10 | 开标日期：2026年6月9日10 ：30时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） 评标地址：洛浦县政务服务和公共资源交易中心（洛浦县北京工业园区北园区振兴路 10 号） |
| 11 | 投标语言：中文 |
| 12 | 投标货币：人民币 |
| 13 | 资金来源：中央预算内资金 |
| 14 | 评标办法：综合评分法 |
| 15 | 招标范围：和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（医学影像中心） 第一包：DR、16排螺旋CT、CT（32排） 第二包：CT（128排及以上） |
| 16 | 交货期：合同签订后45日历日内完成供货，60日历日内完成安装验收。 |
| 17 | 投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，不得高于设定的预算总金额，每项设备的单价不能超过预算单价，否则其投标无效。（每包需分别报价） 本项目为交钥匙工程 备注：1、合同内所购设备与医院信息系统相匹配连接，所需要的网络端口费用，由中标方承担。2、包括附属配置。3、提供所投产品的最新版本原厂技术白皮书。 |
| 18 | 付款方式：合同签订且乙方提供保函后，甲方向乙方支付合同总金额的30%，合同内所有设备安装验收合格后支付合同金额的70% |
| 19 | 交货地点：洛浦县人民医院指定地点 |
| 20 | 质保期：第一包：整机质保≥5年 第二包：整机质保≥3年(其中前三年整机质保，后两年人工保) |
| 21 | 合同履约保证金：合同签订后，乙方向甲方提供合同总金额10%的履约保函。 |
| 22 | 本项目所投货物中小企业制造商行业划分标准所属行业为：工业-制造业。本项目的中小企业，即货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（财库〔2020〕46号）中小企业声明函须按本项目招标文件中提供的格式如实进行填写 |
| 23 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子投标文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作投标文件)，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 5、各供应商须在开标时间在政采云平台自行解密文件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务收费按差额定率累进法计算：货物类支付比例：下浮10%执行。（由采购人支付） 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如 某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下: 100 万元x1.0%=1万元 (500-100)万元x0.7%=2.8万元 (1000-500)万元x0.55%=2.75万元 (5000-1000)万元x0.35%=14万元 (6000-5000)万元x0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元) |  |

A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”采购人”系指洛浦县人民医院；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商；

2.52.5政府采购节能产品、环境标志产品

2.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

2.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素) 详见“供应商须知附表第6条”。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶技术要求；

⑷合同部分；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、报价一览表、分项报价表；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 技术、商务条款偏离表；

- 资格证明文件、资质文件；

所投产品的相关技术/证明资料；

- 招标文件中需要提交的文件、资料；

- 供应商诚信承诺书；

- 供应商认为有利于本次投标的其它资料。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.1.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用；

13.2.2本次投标报价不允许缺漏项。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标产品符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法人或授权代表签章。

18.2投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1保证金见“供应商须知附表第4条”，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的标记

20.1 投标文件封面应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号：

- 投标单位名称：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2026年6月9日10 ：30时（北京时间）。

电子投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有法定代表人或其授权的代理人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

E  采购程序

23．开标

23.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到投标现场）。开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

23.2供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构及监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

### 资格审查

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 审查条件 | 供应商资格标准：（资格审查标准） 1.具有独立承担民事责任的能力；（投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证、记证书，等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”;投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章) 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近3年（2023年、2024年、2025年）内任意一年的财务报告或2025年度公司财务报表（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。 6.符合国家有关法律法规的规定；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 7.本项目不接受联合体；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 9.本项目特殊资格要求： ①具有医疗器械经营资格（提供医疗器械经营许可证复印件并加盖公章）； ②属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案（提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证复印件并加盖公章）。 ③投标产品及配置产品如属于放射性同位素与射线装置的，供应商为生产厂家需提供《辐射安全许可证》；供应商为经销商需提供《辐射安全许可证》及所投产品生产厂家的《辐射安全许可证》，（提供《辐射安全许可证》复印件加盖公章）； |  |
| 审查结果：是否满足 |  |  |

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

### 符合性审查

| 序号 | 符合性评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。（异常低价投标（响应）审查详见招标文件第二部分13.1.1） |  |
| 2 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作废标处理。 |  |
| 3 | 投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，不得高于设定的预算总金额，每项设备的单价不能超过预算单价，否则其投标无效。 |  |
| 4 | 交货期、质保期、交货地点满足招标文件要求 |  |
| 5 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |  |
| 6 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果：是否满足 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

### 价格部分（30分）

报价得分=（评标基准价/报价）×30％×100。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）

### 详细评审：

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术因素 | - 一、技术符合程度： 第一包（40分）：根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料等方面情况，对照招标文件的要求，由评委按以下标准评定： ①标注“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若有一项负偏离则投标无效； ②标注“▲”号的技术指标项为关键参数，关键技术参数完全满足得28分，每有一项负偏离扣2分，若有五项及以上标注“▲”符号为负偏离的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理，优于（正偏离）关键技术参数的视为于满足参数，正偏离不加分。 ③其他未标注“▲”、“★”符号技术参数为一般参数，全部满足招标文件要求的得12分；优于（正偏离）一般技术参数的视为于满足参数，由评委逐条确认是否达到技术参数要求，每负偏离一项扣1分，扣完为止。正偏离不加分。 第二包（40分）：根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料等方面情况，对照招标文件的要求，由评委按以下标准评定： ①标注“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若有一项负偏离则投标无效； ②标注“▲”号的技术指标项为关键参数，关键技术参数完全满足得28分，每有一项负偏离扣2分，若有五项及以上标注“▲”符号为负偏离的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理，优于（正偏离）关键技术参数的视为于满足参数，正偏离不加分。 ③其他未标注“▲”、“★”符号技术参数为一般参数，全部满足招标文件要求的得12分；优于（正偏离）一般技术参数的视为于满足参数，由评委逐条确认是否达到技术参数要求，每负偏离一项扣1分，扣完为止。正偏离不加分。 注：评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准，包括：国家认可的第三方检测报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、生产厂家技术白皮书。证明材料需加盖供应商公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。如投标人未就“招标文件第三部分货物需求及技术要求”进行响应或未提供的所投产品的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投产品不一致或不能体现招标文件的技术要求的，或未按要求加盖公章的情况，将视为无效印证资料。 |
|  | 二、配置情况（3分）根据设备配置符合程度综合评判：各标包内所投产品 ①配置齐全；（包括但不限于：核心配置、计算机与软件系统、备品备件、其他辅助配置）方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ②设备操作简便，利于临床使用；（包括但不限于：设备状态可视化、智能化减少操作失误、使用流程简化）方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得1分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ③设备维护简便；（包括但不限于：无需频繁更新配件及耗材、选型标准、耗材管控）方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得1分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） |
|  | 三、供货、安装、调试方案（3分）：针对本项目提供完整可行的供货、安装、调试方案 ①供货范围（包括但不限于：核心设备清单、辅材与配件）：方案全面完整无缺漏、供货计划、内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ②物流与交付保障（包括但不限于：运输方式、到货验收）：方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ③安装调试（包括但不限于：核心设备及其他设备安装流程及时间、调试测试、临床性能验证）：方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） |
|  | 四、实施方案（3分）：针对本项目各标包内所投产品内容提供实施方案， ①项目筹备（包括但不限于：设备筹备、项目专项小组、流程备案） ②软硬件对接调试（包括但不限于：硬件调试、软件调试、系统对接测试） ③运营保障（包括但不限于：出具最终报告、建立运维档案、应用推广） 以上每条实施方案内容完整齐全、合理可行得1分，共3分，方案内容有缺陷或未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等） |
| 商务因素 | - 1.业绩（4分）：提供各标包内对应所投产品自2023年1月1日起至本项目开标之日止的同类产品业绩； - 第一包：核心产品每提供一项符合要求的同类产品业绩证明材料得1分，最高得2分； - 非核心产品每提供一份符合要求的同类产品业绩证明材料得0.5分，最高得2分，本项共4分。 - 注：①多产品组合的业绩视为一份业绩，组合业绩中包含核心产品的按核心产品业绩计分，仅含非核心产品的按非核心产品业绩计分，一份组合业绩不重复计分。 ②同类产品业绩认定：所投设备与业绩中的设备在核心技术参数、功能用途、医疗器械分类等级上一致或相近，需符合国家《医疗器械分类目录》相关界定；同类业绩应为同类别、同技术档次的医疗设备供货或服务业绩，而非不同功能属性的设备业绩。 - ③业绩应为投标人自身或所投产品制造商业绩，需附业绩对应产品的中标（成交）通知书、全套采购合同及采购人的项目验收单(报告)并加盖投标人公章。缺漏、未按要求提供或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 - 第二包：每提供一项符合要求的同类产品业绩证明材料得0.5分，最高得4分。 - 注：①同类产品业绩认定：所投设备与业绩中的设备在核心技术参数、功能用途、医疗器械分类等级上一致或相近，需符合国家《医疗器械分类目录》相关界定；同类业绩应为同类别、同技术档次的医疗设备供货或服务业绩，而非不同功能属性的设备业绩。 - ②业绩应为投标人自身或所投产品制造商业绩，需附业绩对应产品的中标（成交）通知书、全套采购合同及采购人的项目验收单(报告)并加盖投标人公章。缺漏、未按要求提供或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 |
|  | 2.安装技术人员（3分）：1.有专门项目负责人，配备2名及以上安装技术人员。 其中设备安装技术负责人员有相应安装经验，同时提供3项及以上安装调试证明得3分，提供2项安装调试证明得1分，提供1项安装调试证明得0.5，不提供不得分。评审时以相关证明材料为准。（相关证明材料：提供使用单位的验收单和培训证明，并加盖投标单位公章。） |
|  | 3.售后服务体系（14分）： 2.1投标人针对本项目须提供①完善的售后服务方案②售后服务承诺书，方案及承诺内容完整齐全、合理可行得2分，每存在1处缺陷扣1分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。 2.2技术指导方案：设备功能深度开发、疑难工况技术指导，方案内容完整齐全得2分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。方案内容不能满足项目要求或未提供的不得分。 2.3投标人具有售后服务网点及工程师或承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（1分），未提供不得分； 2.4制造商在中国境内设有零备件库（1分）需提供承诺书，未提供不得分。 2.5应急预案（6分）：由投标人根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项或内容描述不详实扣1分，扣完为止。 2.6培训方案（2分），根据投标人提供的培训方案评分，包含①设备使用培训方案和用户培训计划（提供操作、维护、临床应用培训）、②使用过程中的技术指导方案（提供设备运行报告、质量分析服务），内容明确详尽、完整得2分，每缺少一项或内容描述不详实扣1分，未提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等） |

说明：评标委员会成员对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差30%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

1.投标产品为《国家节能产品政府采购品目清单》（最新）中非政府强制采购的产品，提供一项国家正规机构出具的节能产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

2.投标产品为《国家环保产品政府采购品目清单》（最新）中的产品，提供一项国家正规机构出具的环保产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

3.使用综合评分法的采购项目，核心设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低者排名顺序优先在前，投标报价相同的，技术打分项得分高者排名顺序优先在前，技术打分项得分相同的，技术参数打分项得分高者排名顺序优先在前。

4.根据财库【2019】9 号文件及财库【2019】19 号文件要求，投标人所投的产品中属于政府采购强制采购*号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应招标文件。

5.对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明文件，对残疾人福利性单位、监狱及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

26.1评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.2采购人根据评标小组推荐的中标候选人名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选人的实际情况与其投标文件不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

26.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.3.4因重大变故，采购任务取消的。

27．采购过程的保密性

27.1 采购后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与采购的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的采购。

27.2 供应商在采购过程中，所进行的力图影响采购结果的，不符合《政府采购法》及本次采购中有关规定的活动，将被取消其采购资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，综合得分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 在发布中标公告的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过采购有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金后退还其采购保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后三十日内，按照招标文件确定的事项与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。

33.供应商在中标后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

34. 规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## G  采购失败条件

35.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.因重大变故，采购任务取消的；

37.投标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

38.投标报价均超过采购预算的；

39.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

- 货物需求一览表及技术要求

医学影像中心清单

## 第一包：

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 台 | 3 | 53 |  |
| 2 | 16排螺旋CT | 台 | 1 | 222 |  |
| 3 | CT（32排）（核心设备） | 台 | 1 | 320 |  |

## 1、DR

数字化平板DR机技术参数

一、探测器

1、平板探测器：与整机品牌一致

2、探测器结构与材料：整板非晶硅；

3、采集像素矩阵：≥3000*3000；

▲4、空间分辨率：≥3.7 Lp/mm

▲5、具有一次曝光双能减影功能

二．高频高压发生器

1、高压发生器与整机品牌一致

2、最大输出功率：≥50KW；

3、最大输出电压：≥150KV；

4、最大毫安量：≥630mA；

5、逆变频率：≥100KHZ

三．X光球管组件

1、焦点：小焦点≤0.6mm大焦点≤1.2mm；

2、焦点最大功率：≥50KW；

3、阳极热容量：≥210KHU；

4、球管最高输出管电压：≥140KV；

四．机架

1、探测器中心距地距离最小距离：≤470mm；

2、横臂的轴向旋转范围：0°～ +90°；

▲3、探测器、高压发生器、软件、主机属于同一品牌

五．滤线栅及限束器

1、滤线栅栅格比为10:1；

2、具备限束器：

六．工作站硬件

1、CPU双核Dual-Core≥2.7GHz，≥2M缓存，内存≥2GB，通讯网卡≥1000M网卡；

2、CD 1台，DVD光驱，硬盘容量≥500GB；

3、≥24英寸液晶显示器；

七．医生登记采集诊断工作站软件功能

1、病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

2、图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送；

3、图像处理：图像校正，图像翻转，EAE图像处理增强，IEQ图像处理；

4、图像观察：查看静态图像、窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；

5、病历报告：病人信息自动加载；

6、胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

7、DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站，（中标方承担相应的接口费用）；

8、可以对设备免费升级

9、工作站软件具备数字信号改进去噪功能及校正功能（提供第三方证明文件）；

▲10、具备组织均衡处理功能和自动增强功能（提供第三方证明文件）；

11、具有远程医学影像信息管理系统，与设备为同一厂家生产。

八、其它要求

1、负责机房的防辐射装修及改造（包含铅门、铅玻璃），满足DR正常使用的必要安装条件，并承担机房的预控评、防护检测相关费用。

2、配备空调两台，功率大小按现场需求配备。

3、配备铅衣3套（包含铅帽、铅围脖、铅上衣、铅围裙、铅眼镜），铅衣架1台，可存放不少于三套铅衣。

4、配备专用工作站，并提供工作站所需的电脑1套，桌椅一套。

5、配备辐射剂量报警仪2台，用于机房外射线监测。

★6、整机质保≥5年。

7、配备维修保养工具：包含螺丝刀套装（十字、一字，含不同规格）1套、内六角扳手套装（含英制、公制各一套）、梅花扳手套装1套、开口扳手套装1套、剥线钳2把、尖嘴钳2把、斜口钳2把、老虎钳2把、除尘用吹风机2个、万用表2台。

## 2、16排螺旋CT

一、技术条款

1.  机架系统

1.1.  滑环类型  低压滑环

1.2.  扫描架孔径   ≥65cm

1.3.  焦点到等中心点的距离  ≥560mm

1.4.  焦点到探测器的距离  ≥950mm

1.6.  机架可选旋转速度：≥6档

1.7.  机架机械倾角≥±30°，或数字倾角：≥±50°

1.8.  具备机架旁摆位功能，可一键进行扫描床进出操作

1.9.  具备孔径内置摄像头，可实时监控患者扫描状态

1.10.  三维激光定位系统

1.11.  机架冷却方式  风冷

2.  扫描参数

▲2.1.  机架最快旋转扫描时间  ≤0.7s/360°

2.2.  单圈扫描获得层数  ≥32层

2.3.  最薄扫描层厚  ≤0.5mm

2.4.  扫描视野  ≥50cm

2.5.  最大重建矩阵  ≥1024x1024

2.6.  最长连续曝光时间  ≥150s

2.7.  最大水平可扫描范围  ≥1400cm

2.8.  定位像长度  ≥1400cm

2.9.  最大螺距  ≥2

2.10.  螺距自由选择

2.11.  扫描模式  轴扫、螺旋

2.12. 具备  能谱扫描

2.13.  具备  低剂量肺扫描，满足临床诊断标准

3.  探测器及数据采样系统

3.1.  探测器类型  固态稀土陶瓷

3.2.  探测器Z轴排列数  ≥16排

3.3.  探测器Z轴总宽度  ≥8mm

▲3.4.  每排探测器单元数  ≥700个

3.5.  探测器物理单元总数  ≥11000个

▲3.6.  探测器每圈采样数  ≥4600views/圈

4.  球管及高压系统

▲4.1.  球管阳极物理热容量（非等效）  ≥3.5MHU

4.2.  球管阳极最大散热率  ≥740KHU/min

4.4.  最大球管电压  ≥140KV

4.5.  最小球管电压  ≤60KV

4.6.  最大输出管电流  ≥320mA

4.7.  最小输出管电流  ≤10mA

4.8.  最小毫安调节范围  ≤1mA

4.9.  球管小焦点  ≤0.7mm×0.8mm

4.10.  球管大焦点  ≤1.2mm×1.4mm

4.11.  高压发生器功率  ≥32KW

4.12.  具备扫描完成后可在操作台一键退床。

4.13.  协议共享：支持用户进行协议分享、浏览、下载、交流等功能。

5.  基础图像分析软件

5.1.  图像减影功能  具备

5.2.  CT电影功能  具备

5.3.  MPR/CPR/SSD/MIP/VR  具备

5.4.  组织裁剪功能  具备

5.5.  三维（3D、SSD）软件  具备

5.6.  最大及最小密度投影（MIP,MinP）  具备

5.7.  三维容积测量评估功能  具备

5.8.  CT血管造影  具备

5.9.  一键式容积重建  具备

5.10.  血管测量功能  具备

5.11.  一键式去骨功能  具备

5.12.  一键式骨分离功能  具备

5.13.  容积漫游（VRT）  具备

6.  图像处理方案

6.1.  具备运动伪影校正算法，可消除头部运动伪影优化头部图像质量。

6.2.  具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管CTA数据。

6.3.  具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼。

6.4.  具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积。

6.5.  具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布。

6.6.  具备组织生长功能，可智能提取指定位置的软组织及骨骼，计算提取组织的密度。

6.7.  具备去金属伪影功能，提高图像质量的同时还原身体结构和解剖细节。

6.8.  具备自动识别肋骨标记，一键肋骨平铺功能，可用于评估肋骨是否有发育异常和骨折等。

6.9.  具备齿科应用:可清晰显示牙齿全景图和各牙齿剖面图。

6.10. 具备能谱分析应用软件，能够实现更为精准的物质分离以及物质定量分析。

6.11. 具备血管分析应用:三维可视化呈现血管全貌，辅助诊断血管狭窄及分级。

6.12. 具备结肠分析应用应用: 支持结肠自动分割、中心线精准提取及结肠内窥视图生成，提供更多结肠结构信息。

▲6.13  具备AI深度学习降噪算法。

7.  扫描床

7.1.  最大水平移动范围  ≥1550mm

7.2.  最大可扫描范围  ≥1500mm

7.3.  扫描床升降范围  ≥460mm

7.4.  扫描床最大载重量  ≥210Kg

8.  图像质量

8.1.  空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF  ≥22lp/cm

8.2.  空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF  ≥15lp/cm

8.3.  空间分辨率（Z轴)@0%MTF  ≥19lp/cm

▲8.4.  空间分辨率（Z轴)@10%MTF  ≥11 lp/cm

8.5.  密度分辨率  ≤2mm@0.3%

9.  主控制台计算机系统

9.1.  内存  ≥32GB

9.2.  硬盘  ≥1TB+2TB

9.3.  图像存储量(512矩阵不压缩图像)  ≥615,000幅

9.4.  主频  ≥3.5GHz

9.5.  CPU内核数目  ≥12核

9.6.  高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵  ≥1920*1080

9.7.  重建速度  ≥22幅/秒

9.8.  网络接口DICOM 3.0  具备

9.9.  激光相机DICOM3.0接口  具备

9.10.  提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能  具备

9.11.  自动语音系统  具备

9.12.  同步并行图像处理功能  具备

9.13.  主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能  具备

10.CT  能谱成像技术

10.1.   能够产生keV单能量图，并支持伪彩显示

10.2.   能够产生能谱曲线

10.3.   能提供有效原子序数图

10.4.   能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图

10.5.   能提供水、碘、钙的物质分离图，并支持伪彩显示

10.6.   可进行物质浓度测定

10.7.   可提供物质成分直方图

10.8.   可在基物质图像上标注物质浓度信息

10.9.   能够提供虚拟平扫功能

10.10.  能够提供去金属伪影功能

10.11.  能够提供单能血管成像

10.12.  痛风分析

10.13.  提供肿瘤小病灶检出平台

10.14.  提供肿瘤分期优化平台

二. 其它要求

1 负责机房的防辐射装修及改造（包含铅门、铅玻璃），满足CT正常使用的必要安装条件，并承担机房的预控评、防护检测相关费用。

2 配备空调两台，按场地实际需求配备。

3 配备铅衣6套（包含铅帽、铅围脖、铅上衣、铅围裙、铅眼镜），铅衣架2台，每台铅衣架可存放不少于三套铅衣。

4配备专用工作站，并提供工作站所需的电脑1套，桌椅一套。

5 配备辐射剂量报警仪2台，用于机房外射线监测。

6.中标方负责连接医院的信息系统，并承担相应的接口费用。

★7.整机质保≥5年。

8.配备维修保养工具：包含螺丝刀套装（十字、一字，含不同规格）1套、内六角扳手套装（含英制、公制各一套）、梅花扳手套装1套、开口扳手套装1套、剥线钳2把、尖嘴钳2把、斜口钳2把、老虎钳2把、除尘用吹风机2个、万用表2台。

- CT（32排）（核心设备）

1 数据采集系统

1.1 探测器材料：固体稀土陶瓷探测器

★1.2 探测器z轴物理排数：≥32排

1.3 每排探测器物理数目：≥860个

1.4 数据采样率：≥4600采样/360°

▲1.5 轴位扫描成像：≥64层/360°

1.6 探测器z轴覆盖宽度：≥16mm

2 扫描机架系统

2.1 机架最快旋转速度（360°）：≤0.72s

2.2 机架可选旋转速度：≥5档

2.3 机架孔径：≥70cm

2.4 滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环

2.5 内部冷却方式：风冷或水冷

2.6 机架控制面板：≥2套

2.7 机架液晶屏幕一体化显示患者信息、设备状态等

2.8 焦点到探测器的距离：≥1000mm

2.9 具备语音呼吸导航系统

3 检查床系统

3.1 最长可扫描范围：≥1750mm

3.2 床水平移动最大速度：≥300mm/s

3.3 床水平移动最小速度：≤1mm/s

3.4 床面可降至离地面最低距离：≤570mm

3.5 床面可降至离地面最高距离：≥970mm

3.6 床面垂直升降范围：≥460mm

3.7 检查床承重：≥210kg

4 扫描与重建参数

4.1 最薄扫描层厚：≤0.5mm

4.2 扫描野FOV：≥500mm

4.3 最小重建视野FOV：≤30mm

4.4 最大重建视野FOV：≥500mm

4.5 扩展FOV：≥600mm

4.6 图像重建速度：≥30幅/秒

4.7 图像重建矩阵：512×512,768×768,1024×1024

4.8 图像显示矩阵：1024×1024

▲4.9 最长连续扫描时间：≥120秒

4.10 最大扫描螺距：≥2.0

4.11 最小扫描螺距：≤0.1

4.12 定位片长度：≥1700mm

4.13 高对比度分辨率：≥21 lp/cm@0%MTF

4.14 低对比度分辨率：≤2mm@0.3％（≤18mGy）

4.15 可分辨最小CT值：≤-3,0000HU

4.16 可分辨最大CT值：≥30000HU

4.17 最小重建层厚：≤0.5mm

5 X线及高压发生器系统

▲5.1 球管阳极热容量（非等效）：≥3.5MHU

▲5.2 阳极最大散热率：≥700KHU/min

5.3 最小焦点尺寸：≤0.7mm×0.8mm

5.4 最大焦点尺寸：≤1.2mm×1.4mm

5.5 高压发生器功率：≥32kW

5.6 最低输出管电流：≤10mA

5.7 最高输出管电流（非等效）：≥320mA

5.8 管电流步进：≤1mA

5.9 最低管电压：≤60kV

5.10 最高管电压：≥140kV

5.11 球管电压选择范围：≥6档，

5.12 焦点至扫描野等中心距离：≥500mm

6 控制台

6.1 高性能主控台计算机CPU：≥4核

6.2 主机内存：≥16GB

6.3 标准DICOM3.0接口

6.4 不对称不规则图像打印编排

6.5 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

6.6 自动语音系统及双向语音传输

7 提供最新的深度学习AI重建技术

7.1 具备AI深度学习CT重建算法

7.2 去除图像蜡像感

8 临床应用软件

8.1 基础软件功能

8.1.1 2D

8.1.2 3D

8.1.3 多平面重建MPR

8.1.4 曲面重建CPR

8.1.5 最大密度投影MIP

8.1.6 最小密度投影MinIP

8.1.7 平均密度投影AIP

8.1.8 表面遮盖显示SSD

8.1.9 三维容积显示VR

8.1.10 透明显示骨骼功能

8.1.11 模拟手术刀技术

8.1.12 1024大矩阵重建：用于清晰的显示内耳等精细结构，及小病变

8.1.13 对比剂追踪技术

8.1.14 对比剂追踪自动扫描触发功能

8.2 虚拟内窥镜功能

8.2.1 气管内窥镜

8.2.2 椎管内窥镜

8.2.3 血管内窥镜

8.2.4 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video

8.3 血管分析功能

8.3.1 自动去除床板

8.3.2 自动去除身体各个检查部位的骨骼

8.3.3 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名

8.3.4 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称

8.3.5 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等

8.4 低剂量扫描技术

8.4.1 支持最低60kV扫描方案

8.4.2 根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术,mA步进≤1mA

8.4.3 根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压

8.4.4 扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护

8.4.5 每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量

8.4.6 自动计算本次诊断的剂量报告，并可进行打印和保存。

8.4.7 根据不同年龄组及体重自动选择儿童专用协议，并通过不同的颜色区分不同年龄段患者 。

8.5 肺结节分析

8.5.1 肺结节提取

8.5.2 定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等

8.5.3 随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等

8.6 头灌注功能

8.6.1 头部动静脉血管检测

8.6.2 头部CBF,CBV,MTT,TTP图像显示，曲线显示，以及测量结果显示

8.7 自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等

8.8 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合

9. 其它要求

9.1 负责机房的防辐射装修及改造（包含铅门、铅玻璃），满足CT正常使用的必要安装条件，并承担机房的预控评、防护检测相关费用。

9.2 配备空调2台，功率大小按现场需求配备。

9.3 配备铅衣6套（包含铅帽、铅围脖、铅上衣、铅围裙、铅眼镜），铅衣架2台，每台铅衣架可存放不少于三套铅衣。

9.4 配备专用工作站，并提供工作站所需的电脑1套，桌椅一套。

9.5 配备辐射剂量报警仪2台，用于机房外射线监测。

9.6.中标方负责连接医院的信息系统，并承担相应的接口费用

★9.7整机质保≥5年。

9.8配备维修保养工具：包含螺丝刀套装（十字、一字，含不同规格）1套、内六角扳手套装（含英制、公制各一套）、梅花扳手套装1套、开口扳手套装1套、剥线钳2把、尖嘴钳2把、斜口钳2把、老虎钳2把、除尘用吹风机2个、万用表2台。

# 第二包

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT（128排及以上）(核心设备） | 台 | 1 | 1060 |  |

## 1、CT（128排及以上）(核心设备）

一、CT主机参数要求

★1、单源架构探测器物理排数≥128排（含128排双层探测器）或双源架构探测器排数≥2×64排。

二、CT具体参数及配置要求

1、机架系统

▲1.1机架孔径：≥78cm

1.2驱动方式：线性马达驱动或静音电磁驱动或气垫悬浮驱动

1.3机架正面两侧均配备可触控屏，触控屏数量：≥2个，提供同型号设备实拍图片证明

▲1.4具备患者三维信息采集系统：、可根据不同患者体型，扫描床自动升床至机架孔径等中心功能（非手动设置统一进床高度）

2、探测器

2.1探测器排数：单源架构探测器物理排数≥128排（含128排双层探测器）或双源架构探测器排数≥2×64排

2.2探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度：≥8cm或3.84cm×2

2.3每排探测器物理宽度：≤0.625mm

2.4探测器轴扫每圈采集层数：≥256层

2.5 3D后准直器，能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线

3、高压发生器及球管

▲3.1高压发生器：与CT为同品牌，提供NMPA注册申请时的检验报告附件页证明

▲3.1.1高压发生器物理功率（非等效值）：≥100kW（单套值，非两套叠加）3.1.2球管电压档位：≥5档，并列明具体电压值3.1.3最大球管电压值：≥140kV

3.1.4最小球管电压值：≤70kV

▲3.2球管：与CT为同品牌，提供NMPA注册申请时的检验报告附件页证明

3.2.1球管阳极热容量（等效热容量）：≥30MHU或低热容量高散热率球管≤1.0MHU

▲3.2.2球管阳极最大散热率：≥1600KHU/min3.2.3球管小焦点尺寸：≤1.0mm×0.7mm

3.2.4球管大焦点尺寸：≤1.6mm×1.2mm

▲3.2.5球管最大输出电流（非等效值）：≥800mA（单套值，非两套叠加）

4、扫描床

4.1最大可扫描范围：≥200cm

4.2扫描床最大水平移动速度：≥300mm/s

4.3最大螺旋扫描范围：≥185cm

4.4最大垂直移床速度：≥40mm/s

4.5最小垂直移床速度：≤15mm/s

4.6床面垂直升降最高点：≥100cm

4.7床面垂直升降可低至：≤50cm

4.8床面最大承重：≥225kg

5、主控台计算机系统

5.1计算机CPU：提供CPU型号

5.2计算机内存：≥64GB

5.3计算机主频：≥8×3.0GHz

5.4计算机硬盘：≥3TB

5.5专用图形数据处理器：提供GPU型号

5.6图像存储量：≥2,000,000幅（512×512不压缩）

5.7显示器台数：≥2台

5.8显示器尺寸：≥24英寸

5.9显示器分辨率：≥1920×1200

5.10 DICOM 3.0接口：支持DICOM数据传输、查询、打印、存档

5.11 USB 3.0外设接口：具备

5.12同步并行处理功能：具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

6、扫描与重建参数

▲6.1 最快机架旋转速度≤0.28s/360°

6.2最快心脏扫描时间分辨率：≤27ms（有效值）或75ms（物理值），6.3机架旋转速度选项：≥8种，列明具体转速选项

6.4定位像最大扫描长度：≥200cm

6.5螺旋扫描最大螺距：≥1.5

6.6最薄图像重建层厚：≤0.625mm

6.7图像重建速度：≥65幅/秒

6.8图像重建矩阵（非显示矩阵）：≥1024×1024

7、图像质量

7.1密度分辨率：≤5mm@0.3%

7.2 X/Y轴空间分辨率MTF=0%：≥21 lp/cm

▲7.3 Z轴空间分辨率MTF=0%：≥21 lp/cm

7.4 非扩展最小CT值：≤-1024HU

7.5 非扩展最大CT值：≥+3000HU

7.6 可扩展最小CT值：≤-30000HU

7.7 可扩展最大CT值：≥+30000HU

8、智能影像工作流

8.1机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统包括床位信息、曝光时间、患者姓名、ECG信号等

8.2快速定位相技术：具备

8.3快速扫描框确定技术：具备在定位像后，依据检查部位的不同（如头、胸、腹部等）主机自动确定扫描范围的功能

8.4机架内置激光灯：具备

8.5造影剂自动触发功能：具备

9、高端临床应用功能

9.1冠脉运动冻结追踪技术：具备

9.2自由心率一站式胸痛三联征扫描功能：具备

9.3自由心率一站式心脑联合扫描功能：具备

9.4自由心率全心冻结成像技术：具备

9.5自由心率心功能成像：具备

▲9.6缺血性卒中患者全脑灌注范围：≥12cm,通过不动床直接覆盖扫描方式或摇篮床容积穿梭扫描方式均可

▲9.7能量成像功能：提供双源双能量或双层探测器光谱或电压瞬切能谱等能量成像技术

9.8能量成像最大FOV（非旋转两圈或TwinBeam模式）：≥50cm

9.9原始数据域的双能量成像技术：具备，提供对应证明材料

9.10单能量图像分析平台：具备

9.11单能量血管成像功能：具备

9.11能谱金属伪影消除功能：具备

9.13能谱曲线归一化比对功能：具备

9.14新物质标准衰减曲线添加功能：具备

9.15基物质分析平台：具备

9.16能谱基物质比对功能：具备

9.17能谱虚拟平扫功能：具备

9.18能谱肺栓塞分析功能：具备

9.19多物质能谱肝脏脂肪分析软件包：具备

10、高级图像后处理工作站

▲10.1提供CT同品牌高级图像后处理工作站：1套

10.2计算机内存：≥96GB

10.3计算机CPU：≥8核×3.0GHz

10.4显示器尺寸：≥24寸

10.5显示器数量：≥2台

10.6计算机硬盘容量≥7TB

10.7工作站图像存储数量≥3000000幅（512×512矩阵）

11、高级图像后处理软件及功能

11.1实时多平面重建MPR：具备

11.2三维重建：具备

11.3容积渲染成像：具备

11.4最大及最小密度投影：具备

11.5透明显示：具备

11.6电影功能：具备

11.7三维容积测量评估：具备

11.8高级血管分析功能：具备

11.9高级心脏分析功能：具备

11.10高级神经灌注分析功能：具备

11.11高级肿瘤评估功能：具备

11.12高级结肠分析功能：具备

11.13高级能量成像分析功能：具备

11.14单能量图像重建功能：具备

11.15能谱曲线功能：具备

11.16能量成像结石成分分析功能：具备

11.17能量成像痛风分析功能：具备

11.18能量成像增强血管去骨功能：具备

11.19能量成像肺血管分析功能：具备

11.20能量成像肺灌注分析功能：具备

11.21能量成像钙化分析功能 ：具备

11.22能量成像心肌灌注分析功能：具备

11.23虚拟平扫功能：具备

11.24能量成像脑出血分析功能：具备

11.25能量成像骨髓分析功能：具备

12、售后服务

▲12.1质保≥3年(其中前三年整机质保，后两年人工保)

12.2远程维修诊断系统：具备

三、CT附件配备及机房配置

1、CT有线双筒双屏高压注射器 1套（按照采购人的使用需求配置）

2、一体化阅片工位（附NFC调阅模块） 3套

3、图像后处理工作站（包含电脑、操作软件/系统），并承担连接医院HIS，LIS、PACS系统相关接口费用 2套

4、诊断报告工作站（包含电脑、匹配系统） 2套

5、登记工作站（包含电脑、打印机） 2套

6、人员连续性培训（售后服务）

7、电脑桌5套、椅子20把、档案柜 2个、彩色多功能打印机2台、笔记本电脑1台、诊断办公室沙发、桌子1套、落地式衣帽架 3个

8、机房、操作间配备空调3台 （按照采购人的使用需求配置）

9、负责机房旧设备的拆除并转运至库房，机房的改造及防辐射装修（包含铅门、铅玻璃），满足CT正常使用的必要安装条件，并承担机房的预控评、防护检测相关费用。

▲10、CTA冠脉智能分析系统1套、CTA头颈血管智能分析系统1套  AI肋骨分析系统

11、配备铅衣6套（包含铅帽、铅围脖、铅上衣、铅围裙、铅眼镜），铅衣架2台，每台铅衣架可存放不少于三套铅衣。

12、笔记本电脑2台（按照采购人的使用需求配置）

13、电脑主机及高清显示器4套（按照采购人的使用需求配置）

14、具备CT扫描导航系统

15、配备辐射剂量报警仪3台。

16、配备维修保养工具：包含螺丝刀套装（十字、一字，含不同规格）1套、内六角扳手套装（含英制、公制各一套）、梅花扳手套装1套、开口扳手套装1套、剥线钳2把、尖嘴钳2把、斜口钳2把、老虎钳2把、除尘用吹风机2个、万用表2台。

本项目所有设备在需在60日历日内安装验收，要求安装技术人员≥2人

注：1、投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，每项投标单价不得高于预算单价，否则其投标无效。

2、投标人需对所投标包中所有项进行报价，不得缺项漏项。如果报价不符合要求则为无效投标，不得自行更改格式及文本信息。

3、投标人报价单位必须与采购目录中价格单位一致，且只接受一个报价。

4、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

5、为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品相关证明材料，如产品彩页（加盖厂家公章）、 功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

第四部分 合同部分

具体以实际合同签订为准

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 和田地区洛浦县双拥路66号，洛浦县人民医院

（3）履约担保：是否收取履约保函：是    否

收取履约保函形式：

收取履约保函金额： 合同总金额的10%

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

乙方的权利和义务

1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第11条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保函

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保函不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保函中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保函的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保函退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

1 违约责任

11质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

12 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

13 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

14其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保函不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保函退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第11款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第12（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第13款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第14款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：1、合同最终以采购单位提供为主；

2、合同特殊条款若与第三部分货物需求及技术要求之间有抵触，以第三部分条款为准。

第五部分 范本格式

1、投标书

致 新疆招标有限公司：

我们收到                              招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

供应商：             （公章）

法定代表人或委托授权代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

2、报价一览表

供应商名称(公章)：                  项目名称/包号：                                        单位：人民币(元)

| 包号及名称 | 投标报价（元） | 投标 保证金 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.填写此表时不得改变表格形式

2.“投标报价”为合计金额。

3. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

## 3、分项报价表

供应商名称（公章）：                      　项目编号/包号：

| 包号 | 序号 |  | 品目名称 | 规格及技术参数 | 产品结构、材质及组成 | 投标产品规格型号 | 制造商 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计（合计金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、分项报价合计金额应于报价一览表投标报价相一致。每项设备投标单价不得高于预算单价，否则其投标无效。

- 供应商须按上表内容进行填写，不得随意删减或变更，仅需填写所投标包的信息。

- 上表产品结构、材质及组成及组成栏须如实填写产品情况。

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

## 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

## 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月  日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表（签字或盖章）

被授权人（签字或盖章）

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

8、近三年经营业绩

需附业绩对应产品的中标（成交）通知书、全套采购合同及采购人的项目验收单(报告)并加盖投标人公章

9、资格证明文件

1、内容见“供应商须知”。

2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料。

10、配置情况

（由供应商自行编写提供，格式自拟）

11、供货、安装、调试方案

（由供应商自行编写提供，格式自拟）

- 12、实施方案

（由供应商自行编写提供，格式自拟）

- 售后服务体系

（由供应商自行编写提供，格式自拟）

14、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）、关于符合本国产品标准的声明函

      - 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

4.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

15、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与洛浦县人民医院招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购人组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

## 16、保证金凭证

## 17、投标人认为可以提供的其他资料

开票信息（必填）

致：新疆招标有限公司

请按以下开票信息出具增值税（专用/普通）          发票：

开票单位名称：

统一社会信用代码：

地址：

开票信息备案电话：

开户行：

账号：

电子发票接收邮箱：（必填）

供应商名称：（盖章）

注：1、以上开票信息必须由供应商财务部门出具或经供应商财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。