阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批

招 标 文 件

项目编号：分2026-122

采 购 人：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）

采购代理机构：新疆华玫睿项目管理有限公司

二0二六年三月

招标文件

项 目 名 称:阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批

采  购  人（公章）：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联  系  人：田雪

电      话：0997-2530276

采购代理机构（公章）：新疆华玫睿项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联  系  人：张恩慈、谷玫瑰

电      话：13579399515、19590199019

联 系 地 址：阿克苏市交通路28号南城新天地14-122（二楼）

2026年04月

目  录

第一章  招标公告...........................	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	27

第四章  合同条款	30

第五章  采购需求及技术参	44

第六章  投标文件格式	69

第一章 招标公告

项目概况

阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2026年05月21日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：分2026-122

项目名称：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2683100.00元

最高限价（元）：2683100.00元

采购需求：

标项名称：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批

数量:1

预算金额（元）:2683100.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍：购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批，详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后30天内到货，免费提供医务人员培训。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；

（6）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的

通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据响应文件开启时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时采购人或者采购代理机构对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

（7）本项目不专门面向中小企业采购，对于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等参与本项目所享受的优惠政策，详见本项目采购文件。

3、本项目的特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的。若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；所投产品需提供有效的医疗器械注册证。

三、获取招标文件

时间：2026年04月30日至2026年05月11日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：0元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月21日11点00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月21日11点00分（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告在新疆政府采购网发布。

2.请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA锁在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）

地    址：阿克苏市晶水路39号

项目联系方式：0997-2530276

2、采购代理机构信息

名  称：新疆华玫睿项目管理有限公司

地　址：阿克苏市交通路28号南城新天地14-122（二楼）

项目联系方式：13579399515、19590199019

3、项目联系方式

项目联系人：张恩慈、谷玫瑰

电　　  话：13579399515、19590199019

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批 合同履行期限：合同签订后30天内到货，免费提供医务人员培训。 |
| 2 | 招标人：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心） 地址：阿克苏市晶水路39号 联系人：田雪 电话：0997-2530276 |
| 3 | 采购代理机构：新疆华玫睿项目管理有限公司 地 址：阿克苏市交通路28号南城新天地14-122（二楼） 联系人：张恩慈、谷玫瑰 联系电话：13579399515、19590199019 |
| 4 | 招标内容：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批，详见招标文件。 质量要求：满足采购需求所要求的内容，满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。 |
| 5 | 最高限价：2683100.00元，超过最高限价的报价为无效响应。 |
| 6 | 投标人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有有效的三证合一的营业执照； （2）具有2024或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的提供注册时间至文件递交截止日前供应商内部财务报表（至少包含资产负债表）； （3）具有近三个月内任意一个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人或委托人的社保明细）； （4）法定代表人参加本项目时需提供法定代表人身份证明，授权委托人参加本项目时需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函） （6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号； （5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品； （6）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据响应文件开启时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时采购人或者采购代理机构对信用信息查询记录和证据进行打印存档； （7）本项目不专门面向中小企业采购，对于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等参与本项目所享受的优惠政策，详见本项目采购文件。 3、本项目的特定资格要求： 投标产品属于医疗器械的。若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；所投产品需提供有效的医疗器械注册证。 4、本项目不接受联合体参加。 注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。 |
| 7 | 资格审查方式：资格后审 |
| 8 | 是否允许投报进口产品：否 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 9 | 投标有效期：90日历天；（从投标截止之日算起） |
| 10 | 采购方式：公开招标 |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 评标委员会的组建：评标委员会由评审专家4名、采购人代表1名构成。 评标专家确定方式：随机抽取 监督单位：阿克苏地区财政局 |
| 13 | 是否授权评标委员会确定中标投标人： 是 ☑否，推荐的成交候选人数：3人 |
| 14 | 考察现场、标前答疑会：招标采购单位认为有必要，另行通知。 |
| 15 | 投标投标人对招标文件提出质疑的时间：投标人下载招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 16 | 构成招标文件的其他文件： 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 17 | 报名要求：见公告内容。 |
| 18 | 踏勘现场：本项目不组织。 |
| 19 | 分包（转让）：不允许。 |
| 20 | 联合投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 21 | 是否退还投标文件：否 |
| 22 | - 投标保证金递交说明：金额：50000.00元 大写：伍万元整 交纳账户信息如下： 开 户 名：新疆华玫睿项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司阿克苏地区分行 帐 号：1070 8446 9929 1.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标人应按照标项缴纳投标保证金，并备注所投标项的项目编号，投标保证金缴存方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者电子保函等非现金形式提交。投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的视为投标无效； 2.投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 3.电子保函 投标保证金还可以采用电子保函形式按以下要求办理： (1）电子保函按照“一标项一保函”的原则。 (2）电子保函须在投标截止时间前办理完成。 (3）保函的有效期不得少于本项目投标有效期。 (4）投标单位通过的电子保函必须真实有效，否则后果自负 (5）投标人以电子保函形式缴纳投标保证金的，应通过“新疆政府采购网电子保函”的模块申请购买。 电子担保凭证需作为电子投标文件组成部分在递交投标文件时一并提交。 注：因投标人原因投标保证金到账时间晚于投标截止时间的，或者因投标人的票据错误、印鉴不清等原因导致保证金不能到账的，其投标按无效投标（响应）处理。 4.发生以下情况的，招标方将不予退还其投标保证金，并取消其以后参与招标方所组织的政府采购活动的资格： ①投标截至时间后开标前投标投标人撤回投标的； ②中标后无正当理由不与招标人签订合同的； ③将中标项目转让给他人，或者在竞标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； ④拒绝或不完全履行合同义务的； ⑤提供虚假材料谋取中标的。 |
| 23 | 《投标文件》递交份数、时间及地点： 1.投标文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 投标文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效处理。 2.投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效 CA 加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告要求“电子投标文件制作与投送教程”） 3.政采云投标文件递交截止时间：2026年05月21日11点00分（北京时间） 4.递交地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 24 | 开标时间及地点： 开标时间：2026年05月21日11点00分（北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 |
| 25 | - 履约保证金：具体以合同签订时甲方要求为准。 |
| 26 | 开标程序： - 1.在采购文件确定的投标文件提交截止时间停止接受投标文件。开标会主持人确定投标供应商数量是否符合开标要求（要求所有投标供应商提前一小时准备好开标相关资料，调试好电脑设备。）； - 2.本项目采用“政采云不见面”开标，投标人须在投标截止时间前登录政采云平台http://www.zcygov.cn/进行签到。 3.主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律； 4.宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名； 5.解密：法定代表人或授权委托人须全程在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等。 6.参与“政采云不见面”开标的各投标人，请在互联网网络环境较好的电脑端登录政采云不见面开标大厅参与开标；不要在电脑进行下载、安装等工作，认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因，影响开标的，造成的后果由投标人自行承担。 7.开标结束。 招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。 |
| 27 | 中标结果公告：中标结果公告在新疆政府采购网予以公告，公告期不少于1个工作日。 |
| 28 | 相关费用：代理服务费：中标/成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构交纳成交服务费。 |
| 29 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： 一、依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件通知，评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商需在评审现场合理的时间内（30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 三、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 30 | 对符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求的本国产品的支持政策： （1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）当采购项目或者采购包中有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商提供符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求的产品时，须出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见第六章 投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 31 | - 1.电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。 - 2.备份标书：投标人根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs）,备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因投标人制作标书失误问题，数字证书（CA锁）问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。 - 3.投标人制作电子投标书加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA锁）同为一把，若因数字证书（CA锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，投标人自行承担后果。 - 4.数字证书办理：投标人须自行办理政采云数字证书（CA锁）联系方式：政采云热线400-881-7190或阿克苏市（卢俊达0997-2151777） 5.投标人应认真学习关于开展自治区政府采购“不见面开标系统”网络培训的通知，制作电子投标书。 |

一、总则

- 适用法律、法规

  - 本招标文件是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。

- 资金

  - 本项目实施资金来源为易地建设项目补助资金（第三批），计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

- 释义

  - “招标人、买方、甲方”指阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）；

  - 采购代理机构：指为本次招标项目提供招投标服务组织工作的机构，即新疆华玫睿项目管理有限公司；

  - 投标人：指按照招标文件要求投标并向采购人或招标代理机构提交投标文件的法人或者其它组织；

  - 法人：包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；

  - 其他组织：包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；

  - 自然人：指《中华人民共和国民法典》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

  - 中标人、卖方：指依法确定成交资格并授予合同的投标人；

  - 货物：系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

  - 服务：系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - 偏离：是指投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

  - 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

- ★投标人资格条件

详见投标人须知前附表；

充分、公平竞争保障措施：

4.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

4.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

4.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.4提供相同品牌产品处理：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

核心产品：门诊智能采血设备

4.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

4.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

4.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

4.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4.9验收。

4.9.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

4.9.2在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

4.9.3由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

- 投标人领取了招标文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以评标委员会审核的结果为准。

- 本项目不接受联合体投标。

- 授权委托

  - 投标人代表不是投标人的法定代表人或其他组织负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

  - 自然人参与本项目投标时不得再委托其他自然人进行投标，且持自然人身份证明投标。

  - 法定代表人或其他组织负责人出席开标仪式或者直接办理投标相关事宜者无须提供授权委托书，但须提供法定代表人或其他组织负责人身份证明。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

- 招标文件组成

  - 招标文件共分六章，其内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 采购需求及技术参数

第六章 投标文件格式

  - 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清、修改

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构联系方式见“投标须知前附表”。招标代理机构对其招标公告自发布之日起七个工作日内收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取招标文件的投标人(答复中不包括问题的来源)，否则将视为所有投标人已详细阅读招标文件并能够响应招标文件实质性要求。

  - 投标截止期前十五（15）天，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

  - 招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向招标代理机构予以确认；在规定时间内未收到回复确认的，将视为默认接受。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

  - 投标人投标文件内出现组价、开标阶段报价或投标文件内前后报价出现不一致，使得评审工作无法继续者，评标委员会可以要求该投标人做出书面澄清，投标人拒不履行评标委员会澄清要求的将视为无效投标；投标文件其他应予修正范围和标准以《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条执行。

三、投标文件的组成及编制

- 投标文件的组成

  - 投标文件由内容如下组成：

- 投标函

- 投标报价一览表

- 报价明细表

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 投标人基本情况

- 近三年已完成或在执行类似项目一览表

- 商务条款偏离表

- 技术参数、规格偏离表

- 供货组织情况及实施方案

- 售后服务承诺书

- 其它证明材料

- 声明函

- 编制原则

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。★招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、 “没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被视为无效投标。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效投标。

  - 投标文件的编制及相关参数、证明材料、认证或报告等投标文件组成部分均应为简体中文版或中英文双语版否则在评审时将不予认可。

- ★投标文件编制要求

  - 投标文件应按照“投标文件格式”的要求进行编制。

  - 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其投标无效。

  - 投标文件的制作，应使用简体中文（包括投标人对其投标文件进行支持的第三方证明文件，如审计报告、产品说明书、检验报告、评估报告等，均须采用简体中文进行编制或提交）。

  - 任何行间插字、涂改和增删，须由投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人直接签字）或其授权委托书在旁边签字、盖章后方为有效；否则其内容将不被认可，涉及资格认定的未进行签字盖章的行间插字、涂改和增删均不予认可，并一同视为无效投标。

- 《投标文件》应根据《招标文件》的要求编制，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏或与《招标文件》要求不否的将被视为无效投标。

- ★投标报价

  - 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

  - 投标人应按投标报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将其视为无效投标。

  - 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效投标。

  - 投标报价范围及说明：

报价：包括完成采购内容中全部服务等全过程的全部费用。

  - 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。本项目不专门面向中小企业采购，对于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等参与本项目的在项目评审时对符合的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业行业划分为工业。

- 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

  - 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

  - 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；

  - 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

  - 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品 ；

  - 对中小微企业执行（财库〔2020〕46号）文件的规定，对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格，扣除比例为其投标报价按10%扣除后的价格作为其评标价。

  - 对满足财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格，扣除比例为其投标报价按10%扣除后的价格作为其评标价。

  - 对满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2015）68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。

  - 不符合下列要求的除外：

（1）不符合招标文件规定格式要求提供声明函的。

（2）不符合（财库〔2020〕46号）文件的规定企业的产品价格不予扣除。

（3）不符合招标文件规定格式要求并未提供“残疾人福利性单位声明函”声明函及证明材料的。

（4）不符合财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的不予扣除。

（5）不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2015）68号）的规定的不予扣除。

（6）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号规定的不予扣除。

- （7）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品的不予扣除。备选方案

- 13.备选方案是指在本招标文件已明确的货物（设备）或服务的基本要求，如货物（设备）或服务的用途、用意、服务基本需求等；但投标人应标的货物（设备）或服务分部分项内容优于招标文件基本要求的，不在备选方案之列。

- 13.1本采购项目不接受备选方案投标。

- 14.★投标人的资格证明文件

投标人应提交满足资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

- 15.投标保证金

  - 投标保证金金额及缴纳方式详见“投标须知前附表”。

- 16.★投标有效期

- 16.1投标有效期为90天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证招标人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标文件递交截止之日起计算。投标有效期不足的，在评审时将其视为无效投标。

- 16.2特殊情况需延长投标有效期的，招标代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

- 17★投标文件份数和签署、盖章

17.1供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数提交《投标文件》，否则视为无效投标。

17.2 投标文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 投标文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效投标处理。

17.3投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效 CA 加密后在 “政采云”平台投送。（操作方式见公告要求“电子投标文件制作与投送教程” ）

17.4本项目采用电子招投标，开标现场无需提供纸质版投标文件。

17.5 除供应商对错误处须修改外，全套《投标文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖投标单位的印章或由《投标文件》签字人签字或盖章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.6 《投标文件》应根据《招标文件》的要求签署及盖章，内容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

四、投标文件的密封标记和递交

- 18.★投标文件的密封

18.1.电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。

18.2.备份标书：投标人根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs）,备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因投标人制作标书失误问题，数字证书（CA锁）问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。

18.3.投标人制作电子投标书加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA锁）同为一把，若因数字证书（CA锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，投标人自行承担后果。

- 19.投标文件的递交

19.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于递交截止时间前提交投标文件。

19.2超过“投标须知前附表”规定的“投标文件递交截止时间”的投标文件将不予接收。

19.3 到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

19.5本次招标不接受邮寄的投标文件。

五、开标、评标、定标

- 20.开标

（1）代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，并检查其授权委托书或法人身份证明，以证明其出席；

（2）开标后，由采购代理机构进行投标文件解密，以公开唱价的形式进行公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

（3）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

B、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

C、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

E、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

F、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 21.评标委员会

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由5人以上单数评审专家组成，专家名单从政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合招标人、代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合处理投诉工作；

招标文件及法律法律规定的其他评标委员会须履行的义务。

- 22.评审

- 22.1评标委员会按照 “评标办法”规定的评审标准对投标文件进行评审。

- 23.无效投标的情形

- 23.1投标人未按招标文件要求提供法人（（或其他组织负责人，或自然人））身份证复印件，被授权人身份证复印件和法人授权委托书等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

- 23.2《投标文件》未按照《招标文件》规定要求签署、盖章或提交的；

- 23.3投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权委托人的印章或签字的；

- 23.4《投标文件》不符合《招标文件》规定格式的；

- 23.5投标总报价超出项目采购预算的。

- 23.6应交未交投标保证金或不能提供有效缴纳凭证的；

- 23.7不具备招标文件中规定资格要求或资格证明文件不全或是虚假的；

- 23.8投标有效期不符合《招标文件》要求的；

- 23.9不能按《招标文件》要求提供相应证明材料，且存在伪造行为的；

- 23.10投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

- 23.11评审专家中有2/3认定投标人投标价格有恶意报价行为的；

- 23.12《投标文件》含有招标人不能接受的条件或声明的；

- 23.13在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

- 23.14投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

- 23.15经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

- 23.16违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

- 23.17招标文件中已明确无效投标的其他条款。

- 24.定标

定标及确定中标人的原则：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人即中标人。得分相同的，选择最低报价的投标人为排名第一的中标候选人即中标人。

六、质疑

- 25.投标人质疑

- 25.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。招标人或招标代理机构将在三个工作日内作出答复。本次招标投标人如对招标文件或招投标过程进行质疑，投标人须一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑内容，多次质疑将不予受理。

- 25.2投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出：

- 关于招标文件的质疑，应在递交投标文件截止时间前提出。

- （2）关于招标过程的质疑，应在招标程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

- 25.3投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。招标人或招标代理机构应当向质疑投标人签收回执。

- 25.4质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

- 25.5质疑书应当由投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人）或其授权委托人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权委托人签字的应附投标人授权委托书（自然人除外）。

- 25.6招标人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

- 25.7投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、签订合同

- 26.招标代理服务费

- 26.1招标代理服务费收取标准：中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构交纳中标服务费。

- 26.2费用缴纳可采用电汇、转支（公户）的方式支付，在领取《中标通知书》前一次性支付给采购代理机构。

- 27.中标通知书

- 27.1采购代理机构将电话通知中标人缴纳招标代理服务费。

- 27.2未按规定缴纳招标代理服务费的中标人，则视为自动放弃成交资格。

- 27.3在规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

- 27.4中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

- 27.5中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

- 27.6中标人未按照招标文件要求与招标人签订采购采购合同或放弃中标资格的，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定执行。

- 28.签订合同

- 28.1招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 28.2招标人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 28.3除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，招标人改变成交结果，或者中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

- 28.4中标人拒绝签订政府采购合同的，招标人可以按照《政府采购非招标招标人式管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 28.5招标人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

- 29.分包履行合同

- 29.1如招标文件同意分包，经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。

- 29.2政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 30.政府采购合同履行中合同标的的追加

- 30.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 31.废标条款

- 31.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

31.2有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购；也可比照财政部《货物和服务招标投标管理办法》第43条规定，经政府采购管理部门同意，所有评委（监委）签字认可，书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 32.履约保证金

- 32.1在接到中标通知书30个日历天内，中标的投标人应按合同规定向招标人提交履约保证金。

- 32.2如果中标人的履约保证金是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

- 32.3如果中标人不与招标人签订合同并提交履约保证金，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人则有权没收该投标人的投标保证金，并视为其放弃中标资格；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

- 33.采购任务取消

- 33.1在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，招标人或者招标代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 34.其他

- 34.1本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

- 34.2投标人成功投标并不意味着其满足投标人资格，具体评判标准以本文件和评标委员会评审为依据。

# 第三章  评标办法

评标办法（综合评分法）正文部分

（一）评标方式

1、通过初步审查的投标人为合格的投标人。

2、本次评标采用综合评分法。根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对各投标单位的投标文件，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

3、综合评分法采取百分制的量化评审；由评标委员会成员依据评审标准独立打分。

（二）评标计算规则

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100

基准价=响应招标文件的最低投标报价

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一

## 初步评审标准

| 项目 | 评审内容 |  | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资 格 评 审 | 1 | 是否提供有效的三证合一的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 投标产品属于医疗器械的。若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；所投产品需提供有效的医疗器械注册证； |  |  |
|  | 3 | 是否提供2024或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的提供注册时间至文件递交截止日前供应商内部财务报表（至少包含资产负债表）； |  |  |
|  | 4 | 是否提供近三个月内任意一个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人或委托人的社保明细）； |  |  |
|  | 5 | 是否提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及受托人身份证； |  |  |
|  | 6 | 是否提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）； |  |  |
|  | 7 | 是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； |  |  |
| 符合性评审 | 1 | 投标单位名称与营业执照一致 |  |  |
|  | 2 | 合同履行期限符合招标文件规定 |  |  |
|  | 3 | 投标内容符合招标文件规定 |  |  |
|  | 4 | 质量符合招标文件规定 |  |  |
|  | 5 | 投标有效期符合招标文件90日历天的规定 |  |  |
|  | 6 | 按照招标文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项 |  |  |
|  | 7 | 投标保证金缴纳符合招标文件规定 |  |  |
|  | 8 | 其他不符合招标文件的实质性要求 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

附表二

详细评分标准表

| 序号 | 评分因素及 权重 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30% | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100 注：基准价=响应招标文件的最低投标报价 |
| 2 | 技 术 35% | 0-35 | 投标人完全满足招标文件第五章“采购需求及技术参数”得35分； - 1.采购需求及技术参数中带“★”条款出现负偏离，其投标视为无效； - 2.采购需求及技术参数中带“▲”条款，负偏离在15条以内(含15条)每出现一条负偏离扣1分，负偏离超过15条本项不得分，本项总分15分。 - 3.除上述条款以外的其他条款(未标有“★”和“▲”的技术参数条款)，负偏离在50条以内(含50条)每出现一条负偏离扣0.4分，负偏离超过50条本项不得分，本项总分20分。 - 注： - 1.供应商须对照招标文件第五章“采购需求及技术参数”全部内容逐条在《技术参数、规格偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，需提供相关证明资料的，在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码） - 2.技术参数条款中若要求提供佐证材料的，需按要求提供，如不提供的，将视为负偏离。 |
| 3 | 经营业绩 1% | 0-1 | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内的同类业绩进行打分，附合同或中标通知书复印件，每提供一份合同或中标通知书得0.5分，满分1分；未提供或不符合要求的，不得分。 |
| 4 | 质量保证 2% | 0-2 | 投标人对供应产品做出质量承诺并超出招标文件规定的质保期≥2年的，得2分；超出文件规定的质保期1年的，得1分。 |
| 5 | 服务保障能力 1% | 0-1 | 1、针对本项目提供稳定的专业服务人员3人及以上，得0.5分（需提供证明材料：联系方式及岗位职责分工明细表、近半年内任意一个月在本公司的社保或劳动合同） 2、具备稳定的售后服务机构，并具备相应的证明，得0.5分（需提供证明材料：租赁的提供场地租赁合同；自有的提供房产证等证明材料，未提供的本项不得分） |
| 6 | 实施方案18% | 0-18 | 根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案进行打分： 1.供货运输方案； 2.供货安装方案； 3.设备调试方案； 4.项目质量保证方案包括安全措施及质量保证措施； 5.产品维护维修保养方案； 6.技术及备品备件支持。 （每项最高3分，满分18分，不提供不得分。） |
| 7 | 培训方案 3% | 0-3 | 根据投标人提供的针对本项目制定的项目培训方案进行打分： 1.培训需求分析、培训计划、方式及内容； 2.培训针对性及培训质量保证。 （每项最高1.5分，满分3分，不提供不得分。） |
| 8 | 售后服务方案 10% | 0-10 | 根据投标人提供的针对本项目制定的售后服务方案进行打分： - 1.售后服务内容及服务范围； - 2.回访计划及回访内容； - 3.仪器故障响应时间及方式； - 4.产品退换货方案； - 5.质保期及超出质保期后的维修费用及升级、更换配件的价格及折扣让利。 - （每项最高2分，满分10分，不提供不得分。） |

第四章  合同条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：          年          月          日

年        月        日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                      ；

1.4.2 发票开具方式：                     。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                     ；

1.5.2 交付地点：                   ；

1.5.3 交付方式：                。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；如因乙方侵权导致甲方被第三方索赔，乙方应承担全部赔偿责任。甲方有权直接从合同价款或履约保证金中扣除相关费用。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应通过甲方现场代表签封确认，未经确认的包装视为不符合约定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；检查发现问题的，乙方应在3个工作日内提交整改方案，逾期未整改的按日承担合同价0.1%违约金。

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。采用乙方运输的，风险自甲方签收时转移；采用甲方自提的，风险自装车完毕转移。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。迟延交货的按日承担合同价0.3%违约金，最低不少于10万元。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；本条款仅限甲方提出变更需求，乙方提出的变更需经甲方书面同意并签署补充协议。

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。乙方应在分包合同签订前15日向甲方提交分包商资质文件，甲方对分包商有一票否决权。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。合同终止后7日内，乙方应返还全部预付款项。甲方对乙方资产享有优先受偿权。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。甲方应在到货后15日内完成质量检验，发现瑕疵的应书面通知乙方。未通知的视为验收合格。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。任何一方变更送达地址应提前5个工作日书面通知，未及时通知导致送达失败的视为有效送达。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。甲方主张履约保证金抵扣的，视为放弃对应金额的违约金请求权。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 采购需求及技术参数

## 一、项目概述：

阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）购买易地建设项目国产门诊智能采血等设备一批

预算金额（元）:2683100.00元

二、采购需求清单：

| - 序号 | - 品名 | - 数量 | - 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门诊智能采血设备 | - 1套 | - 含院内信息化软件接口费，质保≥5年 |
| - 2 | - 全自动血细胞分析仪 | - 1台 | - 含院内信息化软件接口费，质保≥5年 |
| - 3 | - 全自动凝血分析仪 | - 1台 | - 含院内信息化软件接口费，质保≥5年 |
| - 4 | - 口腔CBCT机（四合一） | - 1套 | - 包括机房防护,预评、控评，含院内信息化软件接口费 |
| - 5 | - 牙科综合治疗仪 | - 2台 | - 质保≥5年 |
| - 6 | - 过氧化氢低温等离子灭菌器 | - 1台 | - 质保≥5年 |
| - 7 | - 注射泵 | - 5台 | - 质保≥5年 |
| - 8 | - 输液泵 | - 5台 | - 质保≥5年 |
| - 9 | - 振动排痰机（背心式） | - 1台 | - 质保≥5年 |
| - 10 | - 台式电子血压计 | - 1台 | - 质保≥5年 |
| - 11 | - 病历车 | - 1台 | - 质保≥5年 |
| - 12 | - 孕产专用轮椅 | - 2台 | - 质保≥5年 |
| - 13 | - 孕产专用婴儿秤 | - 6台 | - 质保≥5年 |
| - 14 | - 孕产专用体重称 | - 1台 | - 质保≥5年 |
| - 15 | - 医用冷藏设备 | - 7台 | - 质保≥5年 |
| - 16 | - 整脊床 | - 1张 | - 质保≥5年 |
| - 17 | - 心电监护仪 | - 5台 | - 质保≥5年 |
| - 18 | - 胎心监护仪 | - 3台 | - 质保≥5年 |

三、技术参数、规格要求

（一）门诊智能采血设备参数要求

### 1.智能采血管理设备：4套

- 1.1设备用途：可实现全自动选管贴标，通过扫描获取患者信息，根据检验医嘱自动选取所需试管，将标签规范黏贴至试管上并自动出管。

- ▲1.2.落地式单机，单台设备为一个窗口备管单元；设备直接放置于地面。（须提供设备直接落地式放置的装机现场实物照片）

- 1.3.单台设备备管速度≥800支/小时。

- ▲1.4.支持直径12～13mm，长度75～110mm各品牌普通真空采血管；单台设备可装载试管容量≥500支，试管种类≥20种，支持试管比例、数量自定义，支持不停机加管。(提供设备实物照片或产品检验报告)

- ▲1.5.采血管装载：采血管装载方式包含且不限于；滑道式试管道加管、倾倒式

- ▲1.6.取管方式包含且不限于机械下压式取管、平躺预置式取管，确保试管状态全程可控。

1.7.设备整机高度、尺寸，支持定制，能够与现有采血桌实现紧密贴合为优，高度780-820mm,整机宽度≤430mm。

▲1.8.设备顶盖平整固定，无任何仓门开口或其他破坏平整性的部件，可当侧桌使用，放置日常采血常用耗材。(须提供设备顶盖实物照片)

- 1.9.装管方式以侧面装管为优选方案（须提供设备装管区域及装管操作照片）

- 1.10.试管出口最低点离地高度≥600mm，出管口具有灯光闪烁提示，贴标试管清晰可见且方便拾取，避免遗漏。（须提供用户现场设备试管出口最低点高度测量照片）

1.11.支持即时贴管模式和预贴管模式；具备功能包含且不限于采血管寻边定位、试管余量检测/报警功能和设备故障分类报警等功能

- 1.12.单台设备内置热敏打印模块≥2个，副打印模块支持非标容器、特检项目标签输出，支持人工手动贴标标签输出。(提供设备副打印机位置的实物照片)

- 1.13.设备主打印模块可整体取出放置在桌面进行快速换纸，打印纸装载位置与试管贴标出口及试管装载区域位于同一侧面，方便护士操作。（可根据医院实际操作情况，通过解决方案达到医院使用需求）

- 1.14.条码标签输出格式可设定，支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E等；支持文字类型：汉字、英文、数字、标点符号等。

1.15.采血系统软件须满足日常采血工作的功能要求，实现医院HIS/LIS系统对接，且支持双向数据传输；

- 1.16.可显示患者信息和标本采集项目信息，支持项目全选/勾选，支持异常试管重打；具备操作人员登录功能，支持工作量统计分析、项目统计分析、采血时间统计分析和报表功能。

- 1.17.每台设备标配1套终端操作一体机、条码扫描器和回执单打印机，方便采血人员进行采血作业相关操作。

- 2.多功能采血桌：4套

- 2.1.采血桌长度：1200mm-1500mm，宽度：500mm-550mm，高度：800mm，可根据实际场地条件定制。

- ▲2.2.采血桌材质：铝合金框架结构，钣金喷涂外饰和钢化玻璃台面，无任何木质结构部件，整体坚固耐用，防腐蚀且易清洁消毒。（须提供采血桌整体结构和部件实物证明照片）

- ▲2.3.多功能配置：双层置物架、桌面利器回收投掷口、三层抽拉式废物收纳柜（含利器盒、压脉带和医疗垃圾回收桶）、嵌入一体式条码扫描器，科学布局采血位空间。（须提供包含全部配置功能的采血桌实物证明照片并逐一标注）

2.4.内置标本自动收集传输轨道，传输速度：满足切不限于50mm/s - 300mm/s，具备试管投入感应和自动启停功能。

- 2.5.配医患每窗口采血椅。负责采血窗口整体安装施工。

- 3.智能采血叫号设备：1套

3.1.支持患者自助式取号，支持身份证、医保卡、就诊卡、二维码，纸质码、等多种方式取号。

- 3.2.支持实时叫号、预叫号、优先叫号、一键式叫号、重呼叫号、指定叫号和过号处理等功能，可根据医院要求进行叫号规则定制。

- 3.3.智能分组和优先叫号：支持对符合要求的特殊人群智能识别并区分队列，实现优先叫号，如老幼、孕妇、军人等。

- 3.4.随时启停：采血窗口可随时开启和暂停叫号和采血服务。

- 3.5.缴费判断：支持判断患者缴费情况和是否存在检验医嘱，并对患者进行提示指引，避免患者误排队。

- 3.6.其它功能配置：国内语言环境开发，支持中英文、数字的语音自动合成。可配置语音叫号内容、语速、音量、播报次数等，并可定制屏幕显示内容及字体、颜色等。

- ▲3.7.叫号系统软件可与医院HIS/LIS系统进行双向通讯，具备软件著作权证书；可根据医院实际采血流程和需求定制或拓展相应的叫号管理功能。（须提供相关软件著作权证书）

- ▲3.8.配置采血自助取号机：≥23英寸高清触摸显示屏，支持视频或动画取号演示指引功能，方便患者自助式取号报到。（须提供取号机屏幕尺寸和取号演示功能实物证明图片）

- 3.9.配窗口叫号屏幕：≥40英寸液晶显示屏，可显示当前采血窗口患者信息。

- 3.10.配等候队列屏幕：≥65英寸液晶显示屏，可显示候诊队列信息和过号患者信息等。

- 4.智能采血管分拣传输设备：1套

- 4.1.设备用途：根据扫描血液标本条形码信息，实现标本全自动核收和分类，同时可将指定标本实时、自动、快速地传输至实验室指定标本接收点或检验流水线，点对点全流程密闭管道传输，保证标本质量安全。

- 4.2.仓位容量：待拣仓容量≥500支，拣出仓容量≥150支。

- ▲4.3.拣出仓数量：≥12个。（须提供设备具备≥12个拣出仓的实物照片）

- ★4.4.传输功能：气动传输主机与分拣主机一体化设计，可同时接驳≥3条标本传输管路，实现同时向3个不同目的地发送标本。（须提供分拣设备一体化自带≥3条气动传输管路的实物照片并标注分拣仓与气动传输管路，并提供可清晰介绍此功能的中文解说视频）

- 4.5.标本传送速度：8-12米/秒，速度可调。

- 4.6.传送距离：传输距离≥500米，垂直传送高度≥50米。

- 4.7.标本进样方式：轨道、气动传输系统自动输入或人工倾倒式进样，支持试管规格：直径12～18mm，长度75～110mm各品牌采血管样本。

- ▲4.8.具备试管自动换向功能，所有试管自动识别并自动换向，统一管帽方向，确保管帽朝前发射，避免管帽脱落，同时对试管缓冲减震，降低溶血概率。（须提供试管自动换向模块实物照片）

- 4.9.标本接收端配有降速装置，确保标本到达时缓速下降，避免标本溶血和试管破裂等情况发生。

- 4.10.管道规格：外径≤30mm，管道内壁光滑，确保标本摩擦系数小；支持楼板、墙体打孔安装，不影响楼体结构。

- 4.11.分拣项目显示：每个拣出仓上方均配置显示项目名称和标本数量的液晶显示屏。（须提供设备拣出仓液晶显示屏实物照片）

- 4.12.可视化拣出仓：拣出仓采用全透明设计，仓内标配照明灯，方便观察仓内标本情况。（须提供实际仓位亮灯照明照片）

- ▲4.13.支持不停机更换拣出仓：拣出仓内置缓存空间，抽出拣出仓时相应标本仍会分拣至该仓位缓存空间内，避免标本跌落或重复分拣。（须提供拣出仓内置缓存空间实物照片）

- 4.14.设备整机长≤1700mm，宽≤750mm，以符合实验室的空间摆放要求。

- 4.15.感应式仓门开关：配置感应装置，设置在底部为优，（可通过伸脚感应控制仓门开合，方便标本投入时解放双手。(须提供伸脚感应功能机械原理图及感应装置实物标注图)

- 4.16.自动启停：可自动探测待拣仓内是否有标本输入，实现自动启停分拣和传输功能，支持24小时不间断运行。

- 4.17.配置与设备一体化的内置式触控大屏，非外挂式显示屏，显示屏支持0-80°翻盖式角度调整，方便调整可视角度。

- 4.18.设备可靠性：内置式空气动力系统，无需空气压缩机、储气罐和空气干燥机，无需占用空压机房；系统不会造成气体泄漏，不引发气体、噪音和水、油污染，设备具有完善的自检和故障报警功能。

- ★4.19.分拣系统软件可与医院HIS/LIS系统进行双向通讯。

- 4.20.数据统计分析：支持标本核收统计分析、标本分拣统计分析、标本TAT统计分析等，可按需生成报表清单。

- ★4.21.配生免流水线自动进样单元1套，实现生免流水线标本批量、自动进样。

- ★4.22.配置带靠背椅子30个。带靠背扶手椅子10个。3个Type-C双接口U盘手机电脑两用128G，并按科室需求配置相应设施。

- （二）全自动血细胞分析仪参数要求

- 1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。(均满足)

- 2.报告参数：血液分析报告参数≥32个，体液分析报告参数≥7个，三维散点图≥3个，；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

- ▲3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥90个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥80样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥80样本/小时，血常规、CRP、SAA检测一体机.

- ▲4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

- 5. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

- ▲6. 末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。

- 7. 末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

- 8. 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 9. 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

- 10. 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

- 11. 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

- 12. 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

- 13. 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度，也可以手动选择进样检测模式。

- 14. 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板。

- 15. 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- 16. 具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

- 17. 配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏。

- 18. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

- ▲19. CRP线性范围：0.2~300mg/L。

- 20. SAA线性范围：5~320mg/L。

- 21. 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

- 22. 可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。

- 23. 能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。

- 24. 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

- ▲25. 在2025年国家卫健委临检中心室间质评（全血细胞计数）中均具有独立分组。在国家卫健委卫健委临床检验中心2025年全血细胞计数的全国室间质评，实验室家数≥200。

- ▲26. 在国家卫健委卫健委临床检验中心2025年网织红细胞计数的全国室间质评，实验室家数≥60。

- ★27.可与医院HIS/LIS系统进行双向通讯；

- ★28.配套移动式工作站1套（电脑要求：品牌商务机1T固态硬盘、i7CPU、16G内存含适配医院打印机）。

- ★29.配套1个1T移动式硬盘(备份数据文件)。

- ★30.配套1个85寸电视（用于LIS系统数据监控）。

- （三）全自动凝血分析仪参数要求

- 1.检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。

- 2.测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。

- 3.VTE阴性排除：D-Dimer具备VTE阴性排除功能，且写入试剂说明书。

- ▲4.最大速度：检测速度PT≥350T/h。

- 5.检测通道≥7个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

- ▲6.综合速度：四项≥175T/h，五项≥145 T/h，六项≥145 T/h。

- 7.预约开关机：预设时间，自动完成开机及自检

- 8.急诊检测：独立急诊专用进样通道。

- 9.样本位：样本位≥55个，采用自动进样器连续加载进样。

- 10.闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能，不需要拔盖吸样，避免气溶胶感染；适应不同真空采血管。

- 11.样本量预检：对样本量进行自动检查。

- 12.加样针：样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。

- ▲13.样本扫描：可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

- ▲14.试剂位：28个冷藏试剂腔位，冷藏位具有旋转混匀功能。

- 15.封闭试剂仓：试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。

- 16.试剂具备独立识别技术，支持试剂批号、有效期、使用状态全程溯源管理，杜绝错用失效试剂。

- 17.冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。

- 18.反应杯：500个反应杯容量，倾倒式随时加载。

- 19.自动复检：独立自动缓存区，支持自动复检。

- ▲20.LED光源：LED持久光源，无需定期更换。

- 21.APTT纠正试验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化。

- 22.声光报警：仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息。

- 23.废液排放：支持废液直排。

- 24.质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能。

- ★25.配套移动式工作站1套（电脑要求：品牌商务机1T固态硬盘、i7CPU、16G内存含适配医院打印机）。

- ★26.可与医院HIS/LIS系统进行双向通讯；

- ★27.配套1个1T移动式硬盘(备份数据文件)。

- （四）口腔CBCT机（四合一）参数要求

- 主要用途：用于医院口腔科X射线诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。

- 一、详细技术要求

- 1 影像探测器

- 1.1 探测器材质：采用大动态范围平板探测器，材质可选碘化铯或非晶硅，满足口腔 CBCT 高分辨率成像需求。

- 1.2 CBCT最小体素尺寸≤80um

- 1.3 平板探测器有效面积：≥140×110mm

- ▲1.4 3D一次性成像视野（球馆转一圈，非拼接）：3D 一次性成像视野（非拼接）：最大视野可满足颌骨、全口种植等临床需求，提供至少 4 种不同尺寸视野供选择，适配不同诊疗场景。

- 2. X射线球管要求

- 2.1电压范围：60KV–95KV

- 2.2电流范围：2-14mA

- 2.3焦点尺寸：≤0.5mm×0.5mm

- 2.4高频直流发生器，射线过滤≥3.2mm AL

- ▲2.5全景和头颅侧位采用独立球管或高热容量球管拍摄，满足快速、低剂量成像需求。

- 3. 性能要求

- 3.1 环绕式头部固定支架，旋锁式头夹具备颞侧双关节臂及韧性材质，并具备微调功能，确保患者舒适度，具有一块观测和定位平面镜。

- ▲3.2 通过解剖图形界面获取所需视野，自动调整匹配视野，获取有效的卓越影像。

- 3.3 预览功能：智能低剂量预览定位扫描技术，使得感兴趣区永远在影像中心。

- ▲3.4 全景自动纠正技术：自动纠正颌面牙弓成像，降低患者定位难度，大幅降低重复拍摄率。

- ▲3.5 多种分辨率可选，满足不同诊断需求：低剂量分辨率、标准分辨率、高精度分辨率。

- 4. 专业影像处理软件

- ▲4.1 可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能。

- 4.2 可在图像加注信息并指示箭头标识 ；具有插入界面功能，导入电子病历和图像。

- 4.3 支持JPG图像，可以将数码照片的图像导入软件中

- 4.4 支持全口牙片模式的显像

- 4.5 可以在影像上，应用Windows程序中的不同工具进行画图

- 4.6 种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，含丰富的种植体选择

- 4.7 符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，可以和DICOM打印机相连

- 4.8 采用SQL数据库，高速安全的网络传输

- 5 其他软件

- 5.1 种植体模拟植入，种植导板输出和加工，丰富的种植体库

- 5.2 牙体、牙周、外科、正颌面部等应用软件

★6 配套设备及其它必要配置需求：

- 6.1此项目为交钥匙工程，包含且不限于该设备的办理预、控评及机房验收需要的工作及费用承担；

- 6.2配置口腔CBCT机稳压电源1台；

- 6.3为存档设备资料，配置资料柜1个；

- 6.4为保障防护安全，配置长铅衣、铅围脖、铅眼镜各3套，要求≧5个铅当量、有出厂合格证；配置铅衣架1个；

- 6.5配置机房消毒机1台；

- 6.6工作站品牌电脑1套，竖屏≥5M竖屏1台；（电脑要求：品牌商务机1T固态硬盘、i7CPU、16G内存）；报告复印一体机1台；

- 6.7配置诊断办公桌1张、椅子2把。

- 6.8为保证图像结果在医院系统之间互通，本项目含信息化系统接口费，用于医生调取患者图像及诊断报告，方便患者就医诊疗。

- 6.9本项目为交钥匙工程，含防护场地预控评项目。

- 6.10场地操作流程等标识牌制作及张贴。

- ★7、原厂整机质保≥5年（提供设备生产厂家不少于5年整机质保承诺书）。

- 提供疆内医院技师培训1名，不少于30天。

- ★9、有医疗器械注册证。

- （五）牙科综合治疗仪参数要求

- 1.牙科治疗机均采用35伏以下安全低电压。

- 2.独立式地箱，可以满足诊室各种位置的安装要求，地箱外部有水、气压力表。

- ▲3.牙科椅须具备紧急制动安全装置，靠背后仰及坐垫下降均须具备安全开关功能。

- ▲4.牙椅升降采用静音传动结构，运行平稳、低噪音、承载力强、运行稳定。

- ▲5.设备具备全自动故障检测功能，可实时监测设备运行状态，直观显示故障提示及故障代码，方便检修维护。

- ▲6.牙科椅具备不少于≥7个可编程序设定椅位功能。

- 7.牙科椅具备残疾人免上下轮椅看病椅位设置功能。

- 8.牙科椅头靠可360度调节,头架长度可以根据身高调节,头枕伸缩范围≥200mm。

- 9.牙科椅靠背高度≥4级可调，调节范围≥8CM。以满足不同身高患者需要。

- ▲10.牙科椅使用电机驱动，微处理器的数字输出对模拟电路进行控制改变脉冲方式，使牙椅柔性启动。

- 11.治疗机为上挂式器械操作方式，优质手机软管，轻便耐用，无后牵拉力。

- 12.治疗器械台具备可消毒的硅橡胶片。

- 13.治疗机具备整体陶瓷痰盂，以便于清洗。

- 14.痰盂的清洗水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥60mm。

- 15.治疗机多功能助手架可旋转，同时具备观片灯、冲盂、漱口、控制椅位等功能，并配有三用枪、强吸和弱吸。

- 16.双X光牙片观片灯系统（器械盘，助手架各1套）均为LED光源。

- 17.器械臂升降定位可自动控制（阻尼调节），无需按钮操作。

- 18.治疗机侧立箱整体旋转，方便四手操作，日常维护保养。

- ▲19.医生座椅可≥7个方向调节，即椅位升降、坐垫升降、靠背升降、靠背倾斜。

- ★20.具有医疗器械注册证。

★21.配套≥2个具备≥7个方向可以调节的牙医师座椅

- ★22.配2台空气压缩机。

★23.行业主流品牌高速气涡轮手机4套

- ★24.行业主流品牌低速气动马达含直弯手机2套

- ★25.三用喷枪(直、弯) 各2套。

（六）过氧化氢低温等离子灭菌器参数要求

- ▲1.灭菌器有效容积＞160L。腔体为矩形结构，采用航空铝材（厚度≥16mm）；腔体温度控制探头≥1个（检测精度≥0.1℃），能准确检测和控制灭菌温度；加热功率≥900W，预热升温时间≤30min。

- 2.采用过氧化氢胶囊式卡匣。具备过氧化氢提纯功能（提纯后浓度＞95%，需提供检测报告）。

- ▲3.采用PLC控制系统，触摸屏（可显示温度、压力、模式、报警等≥7种信息，具备打印功能；显示屏可显示温度、压力、时间、循环模式、过程阶段、胶囊使用数量及报警信息等（需提供实际界面照片）。

- 4.可根据灭菌物品特点设置多个程序；具备真空干燥功能，带倒计时显示（可根据装载自动调整剩余时间）。

- ▲5.实时检测显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度，通过打印机记录作用浓度，系统自动判断灭菌效果（需提供打印记录、屏界面照片等证明）。

- ★6.生物气体报警器、双层不锈钢治疗车2台、包布车2台、器械打包台2个、管腔器械干燥器1套、全自动切割机1台、高压气枪、水枪各1套；

- ★7.配置要求：一台装载车，配套1台低温生物阅读器（配套打印机）。

★8.配工作站1套，用于历史数据资料的调取及储存（电脑要求：品牌商务机1T固态硬盘、i7CPU、16G内存含适配医院打印机）

（七）注射泵参数要求

- 1、整机使用期限≥10年

- ▲2、双通道每个通道独立运行，支持通道之间中继/联机功能

- 3、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- ▲4、注射速度范围：0.01～2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- ▲5、快推速度范围：0.01～2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

- ▲6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- ▲7、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml；

- 8、注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动

- 9、至少8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

- ▲10、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 11、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 12、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

- 13、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

- 14、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 15、阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

- 16、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 17、具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录

- 18、电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 19、防异物及进液等级≥IP44

- ★20、具有医疗器械注册证。

- ★21、配套移动式输液架

- ★22、整机免费质保 5 年，一年进行 2 次免费维修保养并更换保养耗材。

（八）输液泵参数要求

1、输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

2、整机使用期限≥10 年

▲3、支持输血功能

▲4、支持输肠内营养液功能

5、输液精度≤±5%

6、输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

7、快推速度范围：0.1-2000ml/h

▲8、可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

▲9、8 种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

▲10、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

11、不小于 3 英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12、支持药物库，可储存 5000 种药物信息

13、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持 20 种以上颜色

14、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

15、阻塞压力报警档位至少 15 档，最低档位可设置50mmHg

▲16、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

▲17、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

▲18、具备气泡报警功能，支持最小 15μL 的单个气泡报警

19、具有历史记录功能，可存储 5000 条的历史记录

20、电池工作时间≥5 小时@25ml/h

21、防异物及进液等级 IP44

22、整机重量不超过 1.8kg

23、满足 EN1789 标准，适合在救护车使用

★24、配套移动式输液架

★25、整机免费质保 5 年，一年进行 2 次免费维修保养并更换保养耗材。

（九）振动排痰机（背心式）参数要求

1、适应症：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

2、产品组成：主机、双空气导管、儿童背心式气囊、线控器

3、压力范围：3-30mmHg，步进≤1mmHg，多级可调，满足不同患者耐受度需求。

4、工作频率：1-20Hz 连续可调，步进≤1Hz，可精细调节，适配不同病情患者需求。

▲5、工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

6、时间调节：1-99min

7、操作模式：≥8寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

▲8、工作模式：

（1）常规模式，自动保存上次治疗参数，下次可直接调用；

（2）循环模式，可根据不同体型设置多种循环模式，适配不同患者；（3）梯度模式，可根据不同体型设置多种梯度模式，优化治疗效果；（4）自定义模式，可设置儿童、肺康复、老年等多种个性化治疗模式。

9、线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

▲10、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

11、咳嗽暂停功能：支持，灵敏度多级可调，适配不同患者咳嗽反射强度，保障治疗安全。

12、治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能。

14、空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

15、背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

16、背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

★17、配婴儿版一套背心，儿童（大、中、小）全胸各一套背心

★18、整机免费质保 5 年，一年进行 2 次免费维修保养。

★19、具有医疗器械注册证。

（十）台式电子血压计参数要求

1.测量原理：示波法。

2.显示屏：LCD 显示屏。

3.测量位置：左右臂均可。

4.适应臂周范围：17～42cm。

5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180 次/分。

6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。

▲7.测量精度：压力显示精度：±3mmHg (±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2 次/分。

8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。

9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒。

10.平均测量模式：可一键启动连续 3 次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）。

11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来。

12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式打印显示干扰波形图。

▲13.抗菌：外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套

14.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

15.语音功能：≥10 档音量调节，测量全程语音引导和测量结果播报。

16.测量结果显示提示信息。

★17,配备备用血压计袖带3个

★18、质保5年。

- （十一）病历车参数要求

规格：满足切不限于（850*390*1050）±50mm；

1.材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面、抽屉为ABS材质，铝合金立柱，耐磨、易清洁；

2.双列≥30格病历夹隔层，每隔隔层的高度满足且不限于30-35mm。可调，ABS抽屉拉手，有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；

3.车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、移动轻便灵活；

4.配有安全锁以确保病历夹资料安全。

★5.配套4个万向静音轮；

（十二）孕产专用轮椅参数要求

1.车架为钢制材料

2.可折叠结构

3.表面喷塑

4.承重:≥100KG

5.透气坐垫

（十三）孕产专用婴儿秤参数要求

产品主要功能：

1．测量身高方式为： 电子式测量身高（精确度高）

2．精密传感器测量体重

3．蓝色背光 LCD 液晶宽屏显示身高体重

4. 自动除皮功能

5. 仪器校准功能

6. 供电电源：2*7 号电池，方便实时测量

7. 自动关机功能：手动关机或20秒无操作自动关机

8. 自动检测超载功能：超载报警显示，提高仪器使用寿命

9. 具有低电警告功能，低电压时显示，提醒工作人员尽早换电池。

主要技术参数：

1、体重测量范围：0.1kg-20kg  测量精度： ±0.005kg 测量单位 kg

2、身高测量范围：48-68.2cm   测量精度： ±0.1cm  测量单位：cm

★10、质保5年。

（十四）孕产专用体重称参数要求

1. 超声波无接触测量身高

2. 自动计算 BMI指数，并判断BMI 指数范围

4. 体重测量方式： 精密平衡压力传感器称重

5. 身高测量方式： 超声波传感器

6. 测高范围:满足且不限于20-210cm,鉴定精度:±0.1cm 分度值：±0.5cm 或±0.1cm 可调

7. 称重范围:满足且不限于2.0-200KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：±0.1kg 或±0.01kg 可调

9. LCD 显示 高清彩色液晶屏，内容涵盖日期时间温度，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦。

10. 自动语音播报

★11、质保5年。

（十五）医用冷藏设备参数要求

1、有效容积≧170升。

2、一级能耗。

3、有冷藏和冷冻功能。可以存放新鲜母乳。

★4、质保5年。

（十六）整脊床参数要求

一、技术参数：

1、电源：AC220V 国标工频，安全低压 DC24V 驱动，运行安全稳定。

2、功率：满足且不限于60W。

3、外形尺寸：床体结构设计合理，整体尺寸符合康复理疗室安装使用要求，结构紧凑，满足且不限于2000×620×550mm。

4、最大起升重量：床体承重能力强，满足成人理疗承重要求，结构稳固安全。大于等于200KG

▲5、升降行程：高度调节范围广，适配不同理疗操作需求。

6、颈椎调节角度：颈椎调节段角度大范围连续可调，满足正骨、整脊理疗多角度调节需求。满足且不限于-60°~60°连续可调

7、腰胸段同下肢段角度：腰胸段与下肢段角度大范围连续可调，多体位调节，适配各类理疗操作。满足且不限于60°~180°连续可调

▲8、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行点动升降治疗床面；

9、采用耐磨、易清洗皮革，使用寿命长；

▲10、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平手法治疗床面；

11、配有患者呼吸孔及肩孔；

▲12、三段位多体位手法治疗床；

13、采用高品质耐用气弹簧，升降调节平稳、缓冲效果好，使用寿命长。

★14、质保期：≥5 年。

（十七）心电监护仪参数要求

- 1、整机要求：

- 1.1、具备国家二类医疗器械注册资质，采用低噪音散热设计，运行稳定

- 1.2、配置提手,方便移动。

- 1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

- 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

- ▲1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

- 1.6、机身采用人性化结构设计，屏幕角度合理，符合人机工程学，方便观察操作。

- ▲1.7、配备大容量内置充电锂电池，支持便捷更换，续航持久。

- ▲1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- ▲2、监测参数：

- 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

- 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 2.3、心电波形扫描速度多档位可调，满足临床不同观测需求。

- 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- 2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

- 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

- 2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 2.12、提供辅助静脉穿刺功能。

- 3、系统功能：

- 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

- 3.2、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 3.3、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 3.4、≥1000组NIBP测量结果。

- ▲3.5、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分

- ▲3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信或通过无线网络，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- ▲3.7、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- 3.8、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- ▲3.9、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- ▲3.10、支持联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- ▲3.11、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

- 4、配套设备及其它必要配置需求：

4.1在原有的基础上每台设备另配成人、儿童血氧探头及成人、儿童袖带各1套；

- ★4.2原厂整机质保≥5年（提供设备生产厂家不少于5年整机质保承诺书）；

★4.3具有医疗器械注册证；

（十八）胎心监护仪参数要求

★1.一体化无线胎监，监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲心率（MHR）；

2.≥7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6 mW/cm2；

▲3.配置TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰；

▲4.支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能（需提供产品说明书证明）；

▲5.胎动：自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

▲6.支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题；

7.支持无线探头10min以上的断线续传；

8.支持波形储存时长≥2500小时；

9.＞13英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现；

10.支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪；

11.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

12.支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)；

13.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

14.内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法；

15.内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置wifi等；

16.主机防护等级IPX2，探头防护等级IP68；

▲17.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线及胎儿活动曲线；

18.中英文操作界面；

19.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调；

30.配套设备及其它必要配置需求：

（1）在原有基础上每台设备另配探头电池一套；

★（2）原厂整机质保≥5年（提供设备生产厂家不少于5年整机质保承诺书）。

★（3）具有医疗器械注册证；

四、商务要求

货物验收标准、质保及培训：

1、所供货物按招标要求核对验收，★参数必须无偏离或正偏离，其中标注需要提供证明材料的要提供证明材料。计量类设备需有国家计量资质部门出具的检测报告，没有检测合格结果的货物不予验收。因缺乏配套设施和软件，设备无法正常开展工作的，中标方应无条件免费补全方可验收合格。

2、所供货物出厂日期不得早于本合同签订之日起180日之前，如早于该期限的，不予验收。

3、每台设备配置过塑的设备操作流程和注意事项及设备标识牌。

4、中标方需提供所供设备的电子版操作及维护说明书、操作培训视频（操作培训文件）。

5、中标方需对调试配置好的设备系统进行全量备份，并交院方相关科室保管。

6、合同履行期限：合同签订后30天内到货。免费提供医务人员培训。

7、地点：阿克苏地区妇幼保健院（地区卫生健康服务中心）指定地点。

注意：产品须附但不限于产品外观详情图片，详细的技术参数介绍页、使用说明书、检测报告、配件说明等材料。

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）             项目

# 投  标  文  件

# 投标人：                              （盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人：                （签字）

# 年        月        日

## 目录

# 1.投标函

# 2.投标报价一览表

# 3.报价明细表

# 4.法定代表人身份证明

# 5.法定代表人授权委托书

# 6.投标人基本情况

# 7.近三年已完成或在执行类似项目一览表

# 8.商务条款偏离表

# 9.技术参数、规格偏离表

# 10.供货组织情况及实施方案

# 11.售后服务方案及承诺书

# 12.其它证明材料

# 13.声明函

# 1. 投标函

致：            (采购人)：

根据贵方为          （项目名称、项目编号）的要求，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件 1 份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

在此，签字代表承诺如下：

1、我方在详细阅读招标文件各项要求，根据对应采购内容及采购要求规定愿以投标总价：￥           (人民币大写：           )完成本项目全部货物、运输、安装、检验及相关服务。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、若我方取得中标资格，愿以本项目招标文件规定，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

6、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：         电话：              传真：

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年      月     日

2.投标报价一览表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

说明：

1、请严格按此“投标报价一览表”格式填写，投标人报价时应详细阅读招标文件报价要求并自行考虑市场风险以及价格合理性。

2、合价之和即为投标总报价，合价依据为分项价格表计算得出。

3、投标报价一览表中投标总报价应与投标函一致。

3.报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 （产地） | 可附图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标人据实填写投标货物的品牌、规格、型号等，否则视为不响应。货物详细技术性能应另页描述。

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

4.法定代表人身份证明

投标人名称：

投标人类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                        性别：

年龄：                        职务：

系            （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正面

附法人身份证复印件反面

投标人名称(公章)：

投标人法人或授权代表签字：

日   期：     年   月   日

# 5.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 项目的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

附委托人身份证复印件正面

附委托人身份证复印件反面

投标人名称(公章)：

投标人法人签字：

法定代表人身份证号：

委托人签字：

委托人身份证号：

日      期：     年   月   日

# 6、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 （或负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 员工总人数 |  |
| 类型 |  | 其中 | 基本账户开户银行 |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  | 基本账户银行账号 |  |
| 登记机关 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照等资格审查所需相关材料的复印件。（投标人可根据本表自行编制）

# 7.近三年已完成或在执行类似项目一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 项 目 内 容（类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被视为无效投标。

- 2.对于已完项目，投标人应附收到的中标/成交通知书或双方签订的合同。

# 8、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离/不偏离 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、商务条款还应包含：合同履行期限、投标有效期、投标保证金、售后服务等。

4、投标人应据实填写，否则视为不响应。

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

9、技术参数、规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求技术参数、规格 | 投标技术参数、规格 | 偏离/不偏离 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写，投标人应据实填写技术参数及规格，否则视为不响应。

# 2、本表如填写不完，可以续页。

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

# 10.供货组织情况及实施方案

（格式自拟）

# 11.售后服务方案及承诺书

（格式自拟）

# 12.其它证明材料

投标人根据评标办法认为对其参与评审有利的其它证明材料（格式自拟）。

# 13.声明函

# （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：       _

年   月   日

说明：1、供应商参加政府采购时，提供虚假中小企业申明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

2、采购文件中明确的所属行业：工业。

# （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：       _

年   月   日

说明：填写本声明函时应详细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

# （三）监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：       _

年   月   日

说明：填写本声明函时应详细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年   月   日

------------------------------------------------------------------------

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。