喀什地区公共资源交易中心

喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批

公开招标文件
（项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-56 ）

第一册

采 购 人：    喀什地区第一人民医院       
联 系 人：        招标采购管理中心       
联系电话：       0998-2962911           

采购机构：  喀什地区公共资源交易中心   
联 系 人：        朱文财    崔金龙     
联系电话：         0998-2882037        
目录
第1章投标人须知
3
3

一总则

3

1.采购人、采购代理机构及投标人

4

2.资金来源

4

3.投标费用

4

4.适用法律

5

二招标文件

5

5.招标文件构成

5

6.招标文件的澄清与修改

6

7.投标截止时间的顺延

6

三投标文件的编制

6

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

6

9.投标文件构成

7

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

7

11.投标报价

8

12.投标保证金

9

13.投标有效期

9

14.投标文件的签署及规定

10

四、投标文件的递交

10

15.投标文件的密封和标记

11

16.投标截止

11

17.投标文件的接收、修改与撤回

11

五开标及评标

12

18.开标

12

19.资格审查及组建评标委员会

14

20.投标文件的符合性审查与澄清

15

21.投标偏离

16

22.投标无效

17

24.废标

18

25.保密原则

18

六确定中标

18

26.中标候选人的确定原则及标准

19

27.确定中标候选人和中标人

19

28.采购任务取消

19

29.中标通知书和招标结果通知书

20

30.签订合同

20

31.履约保证金

20

32.中标服务费

20

33.政府采购信用担保

20

34.廉洁自律规定

21

35.人员回避

21

36.质疑与接收

29

第2章投标文件格式

58

第3章投标邀请

61

第4章投标人须知资料表

69

第5章货物需求一览表及技术规格

106

第6章评标方法和标准

110

第7章政府采购合同



第1章投标人须知
一、总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


无论投标过程中的做法和结果如何，地区公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。本项目不收取招标代理费。
4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  货物需求一览表及技术规格
第6章  评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准、语言和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有采购内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章采购需求中是否要求，投标人所投产品均应符合国家强制性标准。

8.4     投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.5     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件（供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，商务及技术文件必须按模板要求全部上传。供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。
 9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，未提供响应资料的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

注:电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章.
10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1
设备主要技术指标的详细说明；
10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
10.3
供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3    标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

11.4    有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

11.5    其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.6    投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.7    投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：
11.7.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
11.7.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。
11.8
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。
11.9每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件（盖章复印件）。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起（采购人将合同上传政采云平台）5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还（原账户返还）。若因投标人提交投标保证金而在开标当天未递交投标文件，可能造成退还迟缓，请及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件、投标报价一览表。
14.2
投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应按照招标文件制作投标文件，投标文件在制作时要在每部分标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。（为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，商务及技术文件必须按模板要求全部上传。供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）
15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    投标文件的拒收

交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
15.4    电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.5    投标截止时间

投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   投标文件的修改和撤回

17.1   投标文件的撤回

17.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2   投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

17.3   在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4   在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标及评标

18.开标

18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。
投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
18.3    投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。
18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。
18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
19.资格审查及组建评标委员会

19.1    投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

19.1.1.  资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：
 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；
2.  法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；
3.  2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
6. 参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）
7.  （1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。

8.  提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
9.  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

10.  缴纳投标保证金有效凭证；

11.  本项目不专门面向中小企业采购；
12.  本项目不接受联合体投标。
注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！
通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

19.3   开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

19.4    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
本项目评标委员会成员7名。

19.5    评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。
20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。
如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）
未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

投标人未成功解密电子投标文件的；

未通过符合性检查的；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

投标人在报价时采用选择性报价的；
投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（10）投标文件未按照招标文件要求签署及签章盖章的；
（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标
评分方法：综合评分法。
本项目采用政采云线上电子招投标及评标。
23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（6）因“不见面开标大厅”系统故障原因无法处理造成开标不成功的。
25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

25.3    公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4    在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5    在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.6    交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.7   采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。
六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

27.1    中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2    采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3    交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4    若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1  提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2  向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3  恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4  属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6  采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5  不同投标人的投标文件相互混装；

27.5.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因（政采云平台发送短信方式）；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序（政采云平台发送短信方式）。

30.签订合同

30.1
中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5  签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定及人员回避
34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

34.4   人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

询问 

35.1    供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

35.2    采购人或者地区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
36.质疑接收与投诉
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。质疑供应商应在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑（供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。）

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。
36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。
36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。
36.9  提出质疑应当符合下列条件：
（一）质疑主体应当符合有关规定；
（二）在质疑法定期限内提出；
（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；
（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。
37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。
37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。
37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：
（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）质疑事项；
（四）事实依据和证明材料；
（五）法律依据；
（六）提出质疑的日期。
质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。
37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。
37.4、质疑的审查和受理
采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。
37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：
（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

说明：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
37.6、质疑的处理和答复
37.7  代理机构受理质疑后，将及时把质疑函发送给采购人核实。
37.8  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。
38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。
38.1  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。
38.2  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍≥3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。
38.3 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：
（一）质疑人名称；
（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;
(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（四）告知质疑人依法投诉的权利；
（五）质疑答复日期。
39 投诉 

质疑供应商对质疑答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件1：履约保证金保函（格式）
（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第2章投标文件格式

响  应  文  件
项目名称：           名称             

        项目编号：                           

标    项：                           
      供应商：                              （盖单位章）
法定代表人（授权人）                   （签字或盖章）

年    月    日
第一部分 资格证明文件

1、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件（须加盖本单位章）;

2、法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；

3、2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6、参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）（以招标代理或招标人查询为准）；

7、（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

10、缴纳投标保证金有效凭证；

11、本项目不接受联合体投标。

1、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；
说明：法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）;

2、法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；（以下模板任选一类填写）；
模板一：法人身份投标按以下模板填写：
（1）下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）为我单位的法人，就（项目名称）投标。

投标人（盖单位章）; 
法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：
（2）法人身份证复印件
	法定代表人身份证正面

	法定代表人身份证反面



模板二：法人授权人投标按以下模板填写：
法定代表人（或企业负责人）授权委托书

本授权书声明：

下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）; 
法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：
身份证号码：
委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：
邮政编码：
传真：
电话：
	授权委托人身份证正面

	授权委托人身份证反面



	法定代表人身份证正面

	法定代表人身份证反面



3.2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
说明：
1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。）
2）如为政府事业单位投标可提供财务报表，财务报表需盖本单位章；

3）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件并盖单位章。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
说明：复印件上应加盖本单位章。
5.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
说明：
投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：
①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。
②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！
2）复印件上应加盖本单位章。
6.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）
说明：1、网页截图：3张，

(1)列入失信被执行人(信用中国首页-信息公示-失信被执行人-搜索栏输入单位全称-截图）

（2）重大税收违法失信主体(信用中国首页-信息公示-重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)
（3）中国政府采购网严重违法失信行为记录名单
2、提供截图按照招标文件的规定加盖单位章。

（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》。
（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。

8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
说明：承诺书应加盖本单位章
9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明。

说明：投标人应按照相关法规规定如实作出说明并加盖本单位章。

10.缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；
说明:

1.供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票、本票或保证金收据(如有)的扫描件作为缴纳凭证装订在本部分，扫描件上应加盖本单位公章（通过银行转账方式缴纳的保证金，项目结束后在五个工作日内自动退还。）
2.使用电子保函、银行保函等其他投标担保函的，应将保函扫描件装订在本部分;扫描件上应加盖本单位公章;

3.电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及标项（如有），并注明是投标保证金。否则视为无效投标保证金。
11.本项目不接受联合体投标。

说明：承诺书应加盖本单位章。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、开标一览表
3、投标分项报价表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、落实政府采购政策需满足的相关要求；
6-1 《中小企业声明函》
6-2  《关于符合本国产品标准的声明函》

6-3   残疾人福利性单位声明函

6-4 《监狱企业声明函》

6-5  节能、环境标志产品
7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、其他有利于供应商的文件或证明材料

9、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺
1、投标书

致：喀什地区公共资源交易中心
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档     份，并以    形式出具的金额为人民币    元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起  90 个日历日（天）。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间  /（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

法定代表人或其委托代理人签字或签章：                  

投标人名称（全称）：                  
投标人开户银行（全称）：                  
投标人银行帐号：                  
投标人单位章：                  
日   期：                  
2、开标一览表

项目名称：                               招标编号：         

报价单位：             人民币元          标    项：         
	项目名称
	投标总价
	投标保证金缴纳方式
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或签章):


注:1、此表应按投标人须知的规定上传。

此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、投标分项报价表（标项一）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项一
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	X 线计算机断层扫描仪（CT）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

3、投标分项报价表（标项二）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项二
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	X 线计算机断层扫描仪（CT）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

3、投标分项报价表（标项三）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项三
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	X 线计算机断层扫描仪（CT）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

3、投标分项报价表（标项四）

项目名称:              招标编号:          报价单位：人民币元              标    项：标项四
	编号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产 地
	数 量
	单 位
	单价
	合价
	备注（产品属性：环保；节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	移动 DR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	数字化 X 线摄影（DR）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	数字化 X 线摄影（DR）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	数字胃肠机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）：
	


法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:             
投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。
3.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。
4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.根据关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发﹝2023﹞61号）文件要求，在购置价格上限内，按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置，故投标单位在分项报价时，相关采购设备不得超过单项最高限价，若出现超过单项最高限价则作废标处理。若不涉及办公设备及家具，忽略此说明。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

4、技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:            标项：      
	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:
1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务逐条对应采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据;

3、供应商所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明:

4、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章: 
                 
投标人(盖单位章):

5、商务条款偏离表
项目名称:                      招标编号:       标项：     
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注:
1、商务条款包括履约期限、履约地点、付款方式等内容;

2、投标人应对照采购文件要求的商务条款内容，逐条说明已对采购文件要求的商务条款作出了响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）;

3、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据；

4、供应商所供产品或服务如与采购文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明:

5、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章: 
                 
投标人(盖单位章):

6、落实政府采购政策需满足的相关要求；

6-1 、中小企业声明函（货物）（若不涉及，可不填）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。

3、所属行业：工业
6-2.关于符合本国产品标准的声明函（本项适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，若不涉及，可不填）
《关于符合本国产品标准的声明函》
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

说明：相关政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6-3残疾人福利性单位声明函（若无，可不填）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 残疾人福利性单位名称（公章）：______________

 日  期：_____________________

6-4.《监狱企业声明函》（若无，可不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

…… 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
投标人（单位盖章）：________

日  期：_______
6-4、节能、环境标志产品（若本项目采购内容中无以下清单货物，可不填）

投标人在投标时请参考以下文件填写下表：

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件：节能产品政府采购品目清单

	序号
	产品名称(标的名称)
	节能认证证书编号
	提供所投产品有效的节能产品认证证书(复印件加盖供应商公章)可附本页后
	备注

	1
	A020101 计算机设备（★台式计算机/★便携式计算机/★平板式计算机）
	
	
	

	2
	A02010601 打印设备（★激光打印机/★针式打印机）
	
	
	

	3
	★A0201060401 液晶 显示器
	
	
	

	4
	A020523 制冷 空调设备（★制冷压缩机、★空调机组、★专用制 冷、空调设备
	
	
	

	5
	★A020609 镇流器
	
	
	

	6
	★A0206180203 空调机
	
	
	

	7
	A02061808 热水器（★电热水器）
	
	
	

	8
	A020619 照明设备 （★普通照明用双端 荧光灯）
	
	
	

	9
	★A020910 电视设备
	
	
	

	10
	★A020911 视频设备
	
	
	

	11
	★A060805 便器
	
	
	

	12
	★A060806 水嘴
	
	
	


备注：“★”标注的为政府强制采购产品。以上带“★”符号的为实质性要求，不满足的将作为无效投标处理（或者无效响应处理）。

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。
    8、其他有利于供应商的文件或证明材料
注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于供应商的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案等。

9、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺
            （项目名称）评标委员会：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和            （项目名称）招标文件的要求，我公司在参加            （项目名称）响应文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：
我公司将严格按招标文件要求，在编制本响应文件（响应文件）时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！
对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！
特此承诺
  供应商（盖单位章）：
                   法定代表人或委托代理人（签字或签章）：        
           日期：年 月 日
喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-56 ）

第二册
采 购 人：喀什地区第一人民医院
采购机构：喀什地区公共资源交易中心
发出日期：2026年5月
第3章投标邀请

喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批招标公告
项目概况
喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2026年 6 月 16 日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-56
2.项目名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批

3.采购方式：公开招标
4.预算金额(元)：68990000
5.最高限价(元)：26000000;20000000；16000000；6990000
6.采购需求：

标项一

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批（标项一）

数量：1套
预算金额(元)：26000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购X 线计算机断层扫描仪（CT）（规格参数详见招标文件）。

备注：/

标项二

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批（标项二）

数量：1套
预算金额(元)：20000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购X 线计算机断层扫描仪（CT）（规格参数详见招标文件）。

备注：/

标项三

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批（标项三）

数量：1套
预算金额(元)：16000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购线计算机断层扫描仪（CT）（规格参数详见招标文件）。

备注：/

标项四

标项名称：喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批（标项四）

数量：1批
预算金额(元)：6990000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购移动 DR、数字化 X 线摄影（DR）、数字化 X 线摄影（DR）、数字胃肠机、双能 X 线骨密度仪各1套（规格参数详见招标文件）。

备注：/

7.履约期限：签订合同后30天内到货。

8.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；

3.分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必提供总公司出具的授权书。
4.（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。
三、获取采购文件
获取时间：2026年5月22日至2026年6月5日

获取方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。
四、项目内容及需求：

1、采购人的具体采购需求：详见招标文件第5章 货物需求一览表及技术规格。 

2、本项目属于政府采购项目：货物采购。
3、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 

4、本项目是否专门面向中小微企业采购：否
5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。（行业划分标准按《国民经济行业分类》执行，中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行）
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年6月16日11点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2026年6月16日11点00分（北京时间） 

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）
六、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
七、其它补充事宜
1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可申请增加电子证书即可，无需重复申领。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。
7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
8.在评审过程中评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过在线发布澄清函或视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，澄清函回复时间请关注政采云系统提示，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

9.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
采购人名称：喀什地区第一人民医院

地    址：喀什市迎宾大道120号
联 系 人：招标采购管理中心
联 系 电 话：0998-2962911
采购机构：喀什地区公共资源交易中心
采购机构地址：喀什市夏玛勒巴格路17号 
联 系 人：朱文财   崔金龙

联 系 电 话：0998-2882037

监督单位：喀什地区财政局
地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层
联 系 电 话：0998-2597200   2597000
第4章投标人须知资料表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内容

	1
	采购人：喀什地区第一人民医院

地  址：喀什市迎宾大道120号
电  话：0998-2962911

	2
	采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心
地址：喀什市夏玛勒巴格路17号
业务联系人：朱文财  崔金龙 电话： 0998-2882037

	3
	合格投标人资格要求：（满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）；
1.  独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

2.  法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；

3.  2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6. 参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）

7. （1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。
8.  提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；
10.  缴纳投标保证金有效凭证；

11.  本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

	4
	是否为专门面向中小企业采购：否

行业类型：工业

	5
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	6
	项目总预算金额：68990000元；

是否允许采购进口产品： 否 （是、否）

	7
	本项目最高限价：

标项一：26000000元（大写：贰仟陆佰万元整）
标项二：20000000元（大写：贰仟万元整）
标项三：16000000元（大写：壹仟陆佰万元整）
标项四：6990000万元 （大写：陆佰玖拾玖万元整）

	8
	核心产品：

标项一：X 线计算机断层扫描仪（CT）（最高限制单价26000000元）
标项二：X 线计算机断层扫描仪（CT）（最高限制单价20000000元）
标项三：X 线计算机断层扫描仪（CT）（最高限制单价16000000元）
标项四：数字胃肠机（最高限制单价2000000元）
(备注:本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按投标人须知第 20.4条规定处理。)

	9
	签字盖章：
供应商必须按照招标文件的规定和要求进行签章。
“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

	10
	投标保证金形式：☑保函  ☑电汇  ☑支票  ☑对公转账  ☑汇票  ☑本票   

投标保证金数额：（按照预算金额2%以内的整数计算）

标项一：小写：520000元（大写：伍拾贰万元整）

标项二：小写：400000元（大写：肆拾万元整）

标项三：小写：320000元（大写：叁拾贰万元整）

标项四：小写：130000元（大写：壹拾叁万元整）

投标保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司疏附支行

银行账号：65050174602600000509-000003

行号：105894200029

1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号及标项（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。
2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。

3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，将合同上传至政府采购网，并及时与交易中心联系，经交易中心核实后原账户返回。

4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息原账户返还。

	11
	投标有效期：90日历日

	12
	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可申请增加电子证书即可，无需重复申领。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。
7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
9.解密时长为30分钟。

	13
	投标截止时间：2026年6月16日11:00  （北京时间）

	14
	开标时间：2026年6月16日11:00  （北京时间）
开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

须知：

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台
（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 
2.本项目采用远程不见面模式。开标当日投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，默认自动放弃；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间或供应商需将未加密的投标文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过[异常处理]端口上传、解密。 
（友情提示：供应商编制标书的 CA 需与解密 CA 保持一致， 
若因自身原因导致未能解密，自行承担相应后果）。 
3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 
响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商 
均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定 
代表人的个人电子签名。 
注：若投标人开标时不能正常解密，可将备份电子投标文件发 
送致招标代理机构工作人处，由工作人员进行异常处理。

	15
	评标方法：适用综合评分法

	16
	推荐中标候选供应商的数量：3

	17
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否）

	18
	履约保证金金额：合同总价的10%（不得超过政府采购合同金额的10%）。

履约保证金形式：☑保函  ☑电汇  ☑支票  ☑对公转账  ☑汇票  ☑本票（本项目允许的其他形式）

提交履约保证金的时间：签订合同前 

履约保证金收款人：喀什地区第一人民医院

退还履约保证金的时间：合同约定

注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式。

	19
	本项目无中标服务费

	20
	本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否）

	21
	对本国产品的支持政策：

一、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

二、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	22
	政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。（本项目不提高）

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	23
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-2597200  2597000

	24
	联系部门：喀什地区第一人民医院或地区公共资源交易中心
联系电话：0998-2962911     0998-2882037

	


资格审查表

	序号
	审核项目
	投标人1
	投标人N

	
	
	是
	否
	是
	否

	1
	 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；
	
	
	
	

	2
	法人身份投标或法人授权人投标按要求提供证明资料；
	
	
	
	

	3
	2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
	
	
	
	

	4
	投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；
	
	
	
	

	5
	投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；
	
	
	
	

	6
	参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）
	
	
	
	

	7
	（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证。
	
	
	
	

	8
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	
	

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明
	
	
	
	

	10
	缴纳投标保证金有效凭证；
	
	
	
	

	11
	本项目不接受联合体投标。
	
	
	
	

	  结论
	
	
	
	

	说明： 供应商必须满足资格性审查表内所有条款， 否则被认定为无效响应。


第5章 货物需求一览表及技术规格

标项一

一、采购内容

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	X 线计算机断层扫描仪（CT）
	1
	套
	26000000
	26000000
	标项一

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
X 线计算机断层扫描仪（CT）技术参数

 1.数据采集系统：

★1.1.单源探测器≥256 排或单源探测器≥320 排或双源探测器≥96 排×2；

1.2.探测器类型：光子探测器或宝石探测器或镨黄金探测器或时空探测器；

1.3.单圈扫描最大层数≥512 层或具备两套采集系统≥192 层×2；

▲1.4.探测器 Z 轴总覆盖宽度（等中心处）≥16cm；

▲1.5.探测器每排物理单元数≥890 个；

▲1.6.探测器总单元数≥220000 个；

▲1.7.探测器 Z 轴单元最小像素尺寸≤0.625mm（探测器 Z 轴覆盖总宽度/探测器排数）；

▲1.8.数据采样率（View/圈）≥4800view/圈； 

1.9.具备 3D 防散射栅格。

2.X 线球管和高压发生器系统： 

2.1.球管阳极热容量≥34MHU；

▲2.2.球管阳极最大散热率≥1690kHU/min； 

2.3.焦点个数≥3；

2.4.最小焦点尺寸≤0.4mm×0.8mm；

 2.5.最大焦点尺寸≤1.1mm×1.2mm；

▲2.6.高压发生器最大实际总功率（非等效）：单源高压发生器最大实际总功率≥105KW；或双源高压发生器最大实际总功率≥120KW；

2.7.最低输出管电流≤10mA；

2.8.最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA；

2.9.管电流步进≤1mA；

2.10.最长连续曝光时间≥120s； 

2.11.最低管电压≤70kV；

2.12.最高管电压≥140kV；

2.13.管电压可选档数≥6 档；

2.14.球管使用液态金属轴承技术。

3.
扫描机架：

▲3.1.机架物理最快转速（非等效）≤0.24s/圈；

★3.2.机架孔径≥80cm；

3.3.机架冷却方式：水冷；

3.4.床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示；

3.5.具备机架控制面板；

3.6.具备语音呼吸导航系统；

3.7.具备视觉呼吸导航系统；

3.8.具备内外激光定位灯。

4.扫描床：

4.1.最大水平移动范围≥250cm；

4.2.最大螺旋可扫描范围≥200cm；

4.3.最大水平移床速度≥440mm/s； 

4.4.垂直升降最低位置≤52cm；

4.5.垂直升降最高位置≥95cm；

4.6.最大垂直升降速度≥55mm/s；

 4.7.水平定位精度≤±0.25mm；

4.8.最大承重≥300kg；

4.9.提供一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备。

5.扫描导航系统：

5.1.具备 3D 摄像采集系统；

5.2.具备自动等中心定位技术；

5.3.患者上床后可智能识别全身位置；

5.4.可识别的患者体位种类≥8 种；

5.5.具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置；

5.6.具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置；

5.7.具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度；

5.8.具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况；

5.9.具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和 FOV；

5.10.具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序；

6.深度学习图像重建算法：

6.1
具备深度学习图像重建算法；

6.2
深度学习图像重建算法降噪等级：≥5 级；

6.3
基于深度学习或全模型迭代重建架构；

6.4
具备抑制条状伪影抑制功能；

7.主控制台及重建计算机系统：

7.1.主控台计算机 CPU≥4 核； 

7.2.主控台计算机内存≥16GB； 

7.3.主控台硬盘容量≥1TB；

7.4.主控台图像存储量（512×512 矩阵，非压缩图像）≥1，000，000 幅；

7.5.主控台计算机操作系统：Windows 7 或 Windows 10 或同等操作系统；

7.6.重建计算机 CPU≥8 核；

7.7.重建计算机内存≥16GB；

7.8.重建计算机硬盘容量≥4TB；

7.9.支持 CD/DVD 读取和刻录；

7.10.具备 USB 外置硬盘接口；

7.11.提供 DICOM3.0 接口，支持 DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询；

8.扫描和重建参数：

8.1.单圈轴扫最大 Z 轴覆盖范围≥16cm；

8.2.单圈轴扫采集层数≥512 层；

8.3.轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.24s；

8.4.螺旋扫描最大 Z 轴准直覆盖范围≥8cm；

8.5.单次螺旋连续扫描时间≥120s；

8.6.螺旋扫描最大螺距≥2.0；

8.7.螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.24s；

8.8.提供轴扫和螺旋融合扫描功能；

8.9.提供门控和非门控融合扫描功能；

▲8.10.最薄扫描层厚（探测器 Z 轴覆盖最大准直/探测器排数）：≤0.625mm； 

8.11.最大扫描 FOV≥50cm；

8.12.双能量扫描最大 FOV≥40cm；

8.13.重建 FOV 范围≥50cm；

8.14.最大扩展重建 FOV≥60cm

8.15.最大图像重建矩阵≥1024x1024；

8.16.最小 CT 值（非扩展）≤-1000HU；

8.17.最大 CT 值（非扩展）≥1000HU

8.18.图像重建速度≥60 幅/秒；

8.19.具备宽体散射伪影校正算法；

8.20.具备宽体锥束重建算法；

9.图像质量：

9.1.空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm；

9.2.低对比度分辨率 2mm@0.3%； 

10.剂量控制方案：

10.1.提供扫描剂量预估；

10.2.提供结构化剂量报告；

10.3.提供剂量监控和预警；

10.4.提供实时定位像；

10.5.提供 3D 智能管电流调制；

10.6.提供≤70kV 低剂量扫描模式；

10.7.提供≤60kV 超低剂量扫描模式；

10.8.提供≤10mA 肺部超低剂量扫描技术；

10.9.提供自动管电压推荐；

10.10.根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描 FOV≥3 种；

10.11.提供出厂儿童协议；

10.12.提供胸腹部智能剂量调制优化；

10.13.提供 ECG 门控剂量调制技术；

10.14.提供 Auto kV 自动管电压推荐；

10.15.提供深度学习头部运动伪影校正算法；

11.
临床应用软件：

11.1.提供多平面重建（MPR）；

11.2.提供最大密度投影（MIP）

11.3.提供最小密度投影（MinP）；

11.4.提供曲面重建（CPR）；

11.5.提供容积三维重建（VR）；

11.6.提供区域生长；

11.7.提供表面重建（SSD）；

11.8.提供多种容积三维重建模板；

11.9.提供三维仿真内窥镜显示功能

11.10.提供图像剪影功能；

11.11.提供电影模式图像浏览功能；

11.12.提供组织裁剪功能；

11.13.提供可随扫描曝光进行实时 MPR 图像预览；

11.14.提供可随扫描曝光进行实时 VR 图像预览；

11.15.提供多期增强扫描技术；

11.16.提供 CTA 血管造影技术；

11.17.提供 CTU 尿路造影技术

11.18.提供造影剂自动跟踪技术；

11.19.提供小剂量团注跟踪测试技术；

11.20.提供脑出血测量技术；

11.21.提供脑容积测量技术；

12.工作站：

12.1 提供原厂原装服务器架构工作站，由服务器端软件和客户端软件构成（工作站和CT 主机为同一制造商）

12.2.计算机 CPU≥2 核；

12.3.计算机内存≥16GB；

12.4.硬盘容量≥1TB；

12.5.操作系统：Windows 10 或以上操作系统；

13.
心血管成像及高级后处理软件包：

13.1.提供心脏扫描与图像重建技术：

13.1.1.
提供心电门控技术及门控装置；

13.1.2.
提供床旁心电图显示功能；

13.1.3.
提供主控台心电图显示功能；

13.1.4.
提供单心动周期冠脉成像技术；

13.1.5.
提供单心动周期心功能成像技术；

13.1.6.
提供胸痛三联一站式成像技术；

13.1.7.
提供 TAVI 一站式成像技术；

13.1.8.
提供心脑联合一站式成像技术；

13.1.9.
提供前瞻式门控轴扫成像；

13.1.10.提供心脏扫描自动时相技术，可根据病人心率不同自动选择曝光时相；

13.1.11.提供回顾式螺旋扫描；

13.1.12.提供心脏扫描自动螺距技术，可根据病人心率不同自动选择螺距；

13.1.13.提供自动心律不齐检测和曝光调整功能；

13.1.14.提供 ECG 自动管电流调制；

13.1.15.提供图像预览功能，依据某一解剖层面重建 0～100（%）时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据；

13.1.16.提供最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相；

13.1.17.提供冠脉运动伪影校正技术；

13.1.18.提供针对房颤、室早不同心律不齐心电编辑软件；

13.2.提供心血管高级后处理软件包：

13.2.1.
提供冠脉分析支持多期相数据加载；

13.2.2.
提供心脏自动分割；

13.2.3.
提供腔室自动分割；

13.2.4.
提供冠脉自动分割；

13.2.5.
提供中心线自动提取；

13.2.6.
提供中心线自动命名；

13.2.7.
提供中心线编辑；

13.2.8.
提供区域增长（血管，软组织）；

13.2.9.
提供单点冠脉半自动提取；

13.2.10.提供多点冠脉半自动提取；

13.2.11.提供手动编辑：裁剪、橡皮擦；

13.2.12.提供狭窄近端远端距离测量；

13.2.13.提供管径轮廓编辑；

13.2.14.提供狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）；

13.2.15.提供斑块半自动提取；

13.2.16.提供斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）；

13.2.17.提供斑块结果编辑；

13.2.18.提供斑块参数统计；

13.2.19.提供虚拟血管内超声显示；

13.2.20.提供心功能分析支持多期相数据加载及查看；

13.2.21.提供瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）；

13.2.22.提供腔室结果编辑；

13.2.23.提供长短轴编辑；

13.2.24.支持心室参数计算：包括左右心室 ED/ES 容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数；

13.2.25.支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数；

13.2.26.提供自动标记心肌；

13.2.27.提供牛眼图显示室壁运动位移、厚度；

13.2.28.提供电影播放心脏多时相运动；

13.2.29.提供标记并以伪彩区分钙化点；

13.2.30.提供钙化点修改，支持确认或重命名钙化点；

13.2.31.提供支持钙化点增加；

13.2.32.提供以质量积分计算钙化积分；

13.2.33.提供以 agatston 积分计算钙化积分；

13.2.34.提供以体积积分计算钙化积分；

13.2.35.支持快速保存功能，可以一键式的将冠脉 VR、MPR 截图按预设进行保存；

13.2.36.提供高级后处理结果一键发送到结构化报告；

13.3.提供全心动周期 4D 电影成像

13.4.全心成像时间分辨率≤10ms

14.
灌注成像及高级后处理软件包：

14.1.提供灌注扫描与图像重建技术：

14.1.1.
无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm；

14.1.2.
灌注采样最短间隔时间≤1s；

14.1.3.
灌注非等间隔采样功能；

14.1.4.
支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑 4D 血流成像、全脑动态灌注成像；

14.2.提供脑部灌注分析软件包：

14.2.1.
提供卒中协议；

14.2.2.
提供肿瘤协议；

14.2.3.
提供头部运动校正；

14.2.4.
提供自动去骨分割；

14.2.5.
提供自动脑脊液分割；

14.2.6.
提供自动动静脉点选择；

14.2.7.
同时支持手动选取动静脉点；

14.2.8.
提供血管抑制，屏蔽不参与计算的血管；

14.2.9.
支持自动计算 CBV、CBF、TTP、MTT、Tmax 和 PS 灌注参数，并以伪彩标记显示；

14.2.10.支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数；

14.2.11.提供自动绘制感兴趣区的时间密度曲线；

14.2.12.提供自动生成中心线对称的 ROI；

14.2.13.提供对称 ROI 对比统计分析；

14.2.14.提供根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算；

14.2.15.提供不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪；

14.3.提供体灌注分析软件包：

14.3.1.
提供肝脏灌注分析协议；

14.3.2.
提供肺部灌注分析协议；

14.3.3.
提供肿瘤灌注分析协议；

14.3.4.
提供肾脏灌注分析协议；

14.3.5.
提供胰腺灌注分析协议；

14.3.6.
提供脾脏灌注分析协议；

14.3.7.
提供子宫灌注分析协议；

14.3.8.
提供运动校正；

14.3.9.
提供自动/手动软组织分割；

14.3.10.提供自动肝动脉和门静脉选择；

14.3.11.提供同时支持手动定义肝动脉和门静脉；

14.3.12.提供血管抑制屏蔽不参与计算的血管；

14.3.13.支持自动计算 BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP 灌注参数；

14.3.14.支持自动计算 ROI 的面积、最大值、最小值、平均值和标准差；

14.3.15.提供自动绘制感兴趣区的时间密度曲线；

14.3.16.提供能将参数图像和解剖图像进行 3D 或 2D 融合，显示灌注参数和解剖功能；

15.
骨结构评估高级后处理软件包：

15.1.提供自动肋骨提取；

15.2.提供自动肋骨标记；

15.3.提供自动肋骨 3D 显示；

15.4.提供自动单肋骨 CPR 显示；

15.5.提供自动多肋骨 CPR 显示；

15.6.支持手动肋骨骨折标记并记录至列表；

15.7.支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎；

15.8.支持多组椎间盘批处理重建同时进行；

16.
能谱成像及高级后处理软件包：

16.1.提供能谱扫描与重建技术；

16.2.无需动床最大能谱扫描范围≥16cm；

16.3.提供虚拟单能量图像（40～190（keV））；

16.4.提供 CNR 图像；

16.5.提供混合增强图像；

16.6.提供基物质对图像；

16.7.提供有效原子序数图像；

16.8.提供电子密度图像；

16.9.提供痛风尿酸成分分析；

16.10.提供结石成分分析；

16.11.提供能谱去金属伪影功能；

16.12.提供能谱曲线；

16.13.提供直方图分析工具；

16.14.提供散点图分析工具；

16.15.提供图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩；

16.16.提供脂肪定量功能；

16.17.提供水肿识别功能；

16.18.提供脑出血/造影剂外渗鉴别功能；

16.19.提供脑容积；

16.20.提供肺结节分析功能；

16.21.提供肺栓塞分析功能；

16.22.提供骨密度测量功能；

16.23.提供碘含量测量功能；

16.24.提供低 keV 下肝脏门静脉优化显像功能；

16.25.提供低 keV 下肢动脉/下肢静脉优化显像功能；

16.26.提供 VRT 显示功能；

17.
头颈部血管分析高级后处理软件包：

17.1.提供头颈部血管一键提取，无需平扫数据；

17.2.提供头颈部 DSA 剪影去骨；

17.3.提供一键分割和提取动脉瘤；

17.4.提供动脉瘤体积、截面积、直径自动计算；

17.5.提供自动去除静脉窦；

17.6.支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑；

17.7.提供中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏；

17.8.支持对血管狭窄异常进行手动标记；

17.9.支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率；

17.10.支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度；

18.
体部血管分析高级后处理软件包：

18.1.提供体部血管一键提取，无需平扫数据；

18.2.提供泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）；

18.3.提供探针手动去骨；

18.4.支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑；

18.5.提供中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏；

18.6.支持对血管狭窄异常进行手动标记；

18.7.支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率；

18.8.支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度；

18.9.提供一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告；

19.
心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包：

19.1.提供一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管；

19.2.支持自动中心线提取和标识；

19.3.支持多点中心线追踪；

19.4.支持斑块分割和成分计算；

19.5.支持血管狭窄异常标记和定量计算；

19.6.支持心功能计算；

19.7.支持心肌定量计算；

19.8.支持主动脉瓣环平面自动定位；

19.9.支持左右冠脉口自动定位；

19.10.支持 TAVR 术前规划相关多参数计算：主动脉瓣环的长短径/面积、主动脉窦的长短径/面积、窦管连接处的长短径/面积、左心室流出道的长短径/面积、升主动脉的长短径/面积、左冠状窦至瓣环距离、右冠状窦至瓣环距离、股动脉位置和长度；

 19.11.提供一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告；

20.
结肠分析高级后处理软件包：

20.1.提供自动结肠分割；

20.2.提供自动中心线提取；

20.3.支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能；

20.4.提供一键小肠隐藏，仅显示结肠结构；

20.5.提供自动息肉检测和分割；

20.6.提供可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割；

20.7.提供息肉参数信息：体积、长短径，CT 值，距离肛门距离；

20.8.提供腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游；

20.9.提供多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全 VR 图像上查看分割后的息肉组织；

21.
肺结节分析高级后处理软件包：

21.1.提供肺结节自动检测和分割；

21.2.支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节；

21.3.提供结节轮廓线可编辑；

21.4.提供自动测量结节直径、体积、CT 值参数；

21.5.提供自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示；

21.6.支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片；

21.7.支持结节传递：随访数据的结节半自动分割；

21.8.支持评估结节的变化曲线；

22.
肺实质分析高级后处理软件包：

22.1.提供肺自动分割；

22.2.提供肺轮廓编辑；

22.3.提供肺叶自动分割；

22.4.提供肺裂线调整、肺叶结果编辑；

22.5.支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析；

22.6.提供肺气肿量化测量和颜色标记；

22.7.支持左肺右肺全肺体积参数、肺叶体积参数、密度直方图及表格等参数计算及显示；

22.8.支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直 CPR 显示；

22.9.提供中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑；

22.10.支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数；

23.
齿科分析高级后处理软件包：

23.1.提供齿科全景图；

23.2.提供齿科剖面图；

24.
图像融合高级后处理软件包：

24.1.支持融合显示同一患者的不同检查类型的图像，如 CT、MR、PET；

24.2.提供多模态图像自动配准；

24.3.提供多模态图像手动配准并可保存配准矩阵；

24.4.支持融合比例调整；

24.5.支持上下层切换显示；

24.6.支持 MPR 显示融合图像；

24.7.支持设置上、下层图像的显示阈值；

25 .其他配置
25.1恒温箱1台，动态空气消毒机2台。

25.2.三通道高压注射器 3台

25.2.1.滚子泵三通道高压注射器；

25.2.2.注射速度 0.1-10mL/s，0.1mL/s增量；

25.2.3.适配造影剂瓶容量 50mL~500mL；

25.2.4.最大注射压力325psi；.压力限制精度 ±10psi；支持双流同步注射技术；

25.2.5注射装置机身配备≥10英寸触控彩色大屏，支持在机身触摸屏显示注射状态及实时压力曲线；

25.2.6.药剂瓶装载支持自动与手动两种装载功能，具有耗材扫码的功能；安装方式：同时支持有线连接及无线连接，一体式可移动设计

25.2.7具备独立信息管理平台，院内网络下即可登陆操作.；支持自动获取患者信息，并生成图形化注射报告上传患者PACS；

25.3一体化可升降阅片桌（附带人体工学椅）6台

25.4 影像AI辅助诊断+AI质控系统1套

25.4.1肝脏智能辅助分析系统：肝脏肿瘤辅助分析系统、肝脏脂肪定量测定

25.4.2 前列腺智能辅助分析系统：

25.4.3乳腺智能辅助分析系统：

25.4.4 CT骨密度辅助分析系统

25.5.成人、儿童防护用品各2套（铅帽、铅围脖、铅衣、铅裙、铅毯、铅当量≥0.35 mmPb，儿童的铅围脖/铅裙铅当量≥0.5 mmPb）及衣架


25.6.配套工位椅10把。

25.8.机房制冷系统（根据科室需求配置）2台

25.9.视频监视系统（内外）3套。

25.10.6M显示屏4台
25.11本项目为交钥匙工程；根据院方需要，协助完成旧设备的迁移工作。
★26.质保：原厂整机5年质保期（提供原厂质保承诺函）；

标项二

一、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	X 线计算机断层扫描仪（CT）
	1
	套
	20000000
	20000000
	标项二

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
X 线计算机断层扫描仪（CT）技术参数
1
机架系统

★1.1
机架孔径≥78cm

1.2
机架内置液晶显示系统：

1.3
机架内置一体化心电监控及心电图显示系统：机器内置ECG模块,

1.3.1
机架液晶屏上显示ECG心电图：

1.3.2
机架显示屏上，具备提示心电信号强弱的功能：

1.4
机架内部冷却方式：水冷或高效风冷

1.5
机架激光定位系统：

1.6
机架密闭，恒温，恒湿，静音：

1.7
一键式摆位：一键到达特定检查部位的指定床位：

1.8
一键式降床功能：

2
X线部分

2.1
高频逆变式高压发生器：

▲2.1.1
高压发生器最大功率（非等效）≥105kW

2.1.2
球管最高输出管电流（非等效）≥1200mA

2.1.3
最低输出管电流≤20mA

2.1.4
最高输出管电压≥140kV

2.1.5
最低输出管电压≤70kV

2.1.6
输出管电压档位≥6档

2.2
X线球管

▲2.2.1
每圈最快旋转时间≤0.25秒/360°

2.2.2
球管阳级物理热容量≥8MHU或新型低热容量高散热率球管，热容量≤1.0MHU

2.2.3
球管散热率≥1600KHU/min

2.2.4
球管焦点小焦点≤0.4×0.8mm

2.2.5
球管焦点大焦点≤1.1×1.2mm

2.2.6
球管具备三个焦点

2.2.7
球管焦点到等中心点距离≤60cm

2.2.8
球管焦点到探测器距离≤110cm

3
探测器

3.1
种类：提供最新型探测器:

例如：西门子提供stellar光子探测器；GE提供Gemstone Clarity Detector探测器；佳能提供320排镨黄金探测器；联影提供时空探测器；Philips 提供立体双层探测器等。

3.2
探测器排数：单源探测器≥256排，或双源探测器≥96排X2及以上 

3.3
360゜每个数据单元采样率≥4000次

3.4
每排探测器单元最小物理宽度≤0.625 mm

3.5
3D准直器：配备

3.6
每圈采样最大图象重建数量≥512层/ 360°

3.7
提供最新全模型迭代重建算法:

例如：西门子提供ADMIRE；GE 提供DLIR-TrueFidelity深度学习重建；佳能提供 Aitivity深度学习重建；联影提供 AIIR Pro；Philips IMR，其余厂家提供最新最高端迭代技术。

3.7.1
探测器具备硬件迭代芯片

4
检查床

4.1
最大载重量≥220kg

4.2
扫描床定位精度≤0.25mm

4.3
检查床水平方向最大移动速度≥450mm/s

4.4
检查床垂直方向最大移动速度≥50mm/s

4.5
床面距离地面最高距离≥90cm

4.6
床面距离地面最低距离≤52cm

4.7
扫描床控制脚踏开关

5
扫描参数/技术

5.1
最快扫描速度≥50cm/s

5.2
最薄重建层厚≤0.5mm

5.3
一次连续螺旋扫描时间≥80秒

5.4
Z轴的覆盖范围≥16cm

5.5
螺旋模式最大扫描范围≥200cm

5.6
螺旋扫描最大螺距≥2.0

5.7
全肺扫描最短时间≤1s

5.8
头颈心脏联合扫描,最短总扫描时间≤1s

5.9
具备自动毫安实时调节技术：

5.10智能自动kV技术

5.11重建速度(512×512) ≥70幅/s

5.12最大扫描视野≥70cm

5.13图像重建矩阵≥512×512

5.14图像显示矩阵≥1024×1024

6
智能平台

6.1
基于定位像，智能自动确定和调整扫描范围功能：

6.2
椎体与椎间盘，智能自动标记与重建功能：

6.3
头颅位置倾斜，智能自动矫正重建功能：

6.4
基于定位像，智能自动个性化确定和调整扫描参数(kV,mAs,螺距等)功能：

6.5
冠状面、矢状面、自定义平面等，智能自动重建功能：

6.6
能量成像方式下，冠状面、矢状面、横断面同时自动重建：

6.7
智能设定螺距，扫描时间，mA到最佳平衡点：

6.8
球管端及准直器配备特殊射线滤过装置，降低辐射及优化图像质量：

6.9
超低剂量同水平单层多期扫描模式：

6.10
定位相实时重建与扫描同步，即扫即停：

6.11
mA依据解剖部位（头，颈，肩，胸）实时优化

6.12
mA依据曝光角度（肩-平行、垂直方向）实时优化：

6.13
mA调制≥5种调制强度曲线，优化图像：

6.14
智能个性化匹配算法推荐最佳kV与mA组合：

6.15
基于定位相的解剖轮廓及密度，智能推荐最佳扫描参数：

6.16
智能提示与显示优化图像和降低剂量技术：

6.17
儿童专用智能扫描协议：

6.18
儿童专用剂量调整曲线：

7
图像质量

7.1空间分辨率≥22Lp/cm

7.2
低密度分辨率, 2mm@0.3%

7.3
CT值范围-1000～+1000

8
心脏成像

8.1
心脏180度数据采集所需最短时间≤100ms

8.2
心脏物理单扇区时间分辨率≤100ms

8.3
冠脉最佳时相自动重建算法：

8.4
心脏自适应前门控轴扫技术：

8.5
心脏前瞻门控螺旋扫描技术：

8.6
单心动周期心脏扫描技术：

8.7自动跳过异常心律心脏成像技术：

8.8
房颤病人的单心动周期冠脉成像技术：

8.9
支架精显算法：

8.10非心电门控，高清钙化积分扫描模式：

8.11冠脉斑块成分精显检查模式：

8.12单心动周期儿童先心病成像：

9
能量成像

9.1
能量成像扫描KV组合模式≥2种

9.2
能量模式扫描速度≤0.25秒/360°

9.3
能量成像高/低kV同时采集：

9.4
高kV,低kV，混合能量独立分组：

9.5
能量成像可以使用迭代算

9.6
金属假体优化专用扫描协议：

9.7
能量单keV能谱级数量≥150级

10
微剂量成像

10.1
全主动脉（约70cm）CTA成像，扫描时间≤5秒

10.2
全肺自然呼吸成像：

10.3
全脊柱成像，扫描时间≤3秒

10.4
70kV超低剂量全脑一站式灌注成像：

10.5
无心电门控，心肺一站式筛查，扫描时间≤1秒

10.6
70kV超低剂量儿童先心病成像：

11
主控计算机系统

11.1
主机：64位

11.2
主频CPU≥3.6GHz，≥4核

11.3
内存≥16G

11.4
操作系统：Windows或Linux

11.5
原始数据rawdata存储容量≥2T

11.6
512×512矩阵非压缩影像存储量≥52万幅

11.7
≥19’液晶显示器’,分辨率≥1280×1024

11.8
重建服务器，用于原始数据rawdata 的重建：

11.9
DICOM3.0接口（传输/接收/打印/存档/查询/WORKLIST/MPPS等）

11.10
同步并行处理功能：

11.11
USB3.0：

11.12
图像多点自动实时传送：要求同时实时传送至多个工作站和PACS

12
高级处理工作站

12.1
原厂最新高级图像后处理工作站≥1台，各厂家提供最新版软件，例如：西门子提供Syngo.via VB40以上版本，飞利浦提供IntellispacePortal 10及以上版本，GE提供AW4.7及以上版本，其余厂家请提供原厂最高配置。

12.2
主频CPU≥10×2.4GHz

12.3
操作系统：Windows 10

12.4
≥24吋液晶显示器，分辨率1920×1200

13
临床应用软件

13.1
MPR多平面重建：

13.2
任意平面重建：

13.3
SSD重建：

13.4
曲面重建CPR：

13.5
三维容积重建软件VR：

13.6
最大密度投影MIP：

13.7
最小密度投影MinMIP：

13.8
自动去骨功能：

13.9
造影剂自动跟踪扫描软件：

13.10
智能呼吸导航系统：

13.11
CT电影功能：

13.12
时间密度曲线测量软件：

13.13
窗宽/窗位自动设置功能：

13.14
自动分割手术刀模式：

13.16
自定义窗宽/窗位功能：

13.17
数据按检查日期筛选模式：

13.18
数据按检查部位筛选模式：

13.19
患者信息或ID号快速检索功能：

13.20
预检查列表：

13.21
心电图自动编辑软件：

13.22
冠脉成像扫描界面内：一键三维VR直接预览功能：

13.23
心脏前瞻门控螺旋扫描：依据心率智能自动选择螺距功能：

13.24
心脏心电门控：0-100%全时相序列重建功能：

13.25
辐射剂量管理软件：

13.26
多期相数据并行对比阅读模式：

13.27
窗宽/窗位切换快捷键：

13.28
图像序列批处理重建功能：

13.29
多序列图像自定义拼图功能：

14
高级临床应用软件

14.1.0
解剖智能识别和多平面重建功能：

14.1.1
多组织结构融合功能：

14.2
神经血管分析软件

14.2.1
头颈血管智能自动减影功能：

14.2.2
颅内动脉瘤智能分隔和提取功能：

14.2.3
一键神经血管曲面重建功能：

14.2.4
神经血管狭窄测量及分析功能：

14.2.5
神经血管自动标记血管名称：

14.3
脑卒中和脑肿瘤灌注软件

14.3.1
提供脑灌注时间密度曲线：

14.3.2
提供灌注参数：CBV、CBF、Tmax、rCBF、FEP、MTT等：

14.3.3
提供头颅运动矫正功能：

14.3.4
脑灌注自动处理工作流功能：

14.3.5
提供脑灌注伪彩图的冠/矢/轴三维容积灌注图像：

14.4
体部血管分析软件

14.4.1
去床板功能：

14.4.2
自动去骨功能：

14.4.3
血管显示功能：

14.4.4
全自动提取和显示血管曲面重建CPR与正切位横断面对比3D显示功能：

14.4.5
血管曲面重建CPR拉直功能：

14.4.6
血管狭窄测量功能（狭窄长度，最大直径，最小直径，有效面积等）：

14.5
体部灌注软件

14.5.1
提供肝脏、胰腺、肾脏等体部灌注分析模式：

14.5.2
提供BV、BF、TTP等灌注参数：

14.5.3
肝脏灌注提供ALP、PVP、HIP等参数：

14.5.4
提供组织灌注时间密度曲线：

14.5.5
提供器官运动矫正功能：

14.5.6
提供噪声抑制功能：

14.6
肿瘤分析软件

14.6.1
肝脏肿瘤自动分隔功能：一键分隔与提取肿瘤病灶：

14.6.2
淋巴结自动分隔功能：一键分隔与提取淋巴结：

14.6.3
具备自动测量功能，包括病灶体积、WHO/RECIST标准下直径等参数：

14.7
冠脉分析软件

14.7.1
冠脉钙化分析软件：

14.7.1.1
冠脉钙化积分自动评估：

14.7.1.2
冠脉钙化体积自动评估：

14.7.1.3
冠脉年龄自动评估：

14.7.2
零键冠脉树自动提取：

14.7.3
零键自动去除心耳功能：

14.7.4
零键自动去除血池功能：

14.7.5
零键冠脉自动标记和命名功能：

14.7.6
冠脉探针功能：

14.7.7
冠脉狭窄测量和分析功能(狭窄程度，面积，直径等) ：

14.7.8
一键提取和显示冠状动脉CPR功能：

14.7.9
冠脉曲面重建图像CPR拉直功能：

14.7.10
冠状动脉曲面重建CPR图与正切位横断面对比3D显示功能：

14.7.11
提供冠脉中心线编辑功能，实现冠脉分枝的延长和剪切：

14.7.12
冠状斑块彩色编码定性分析：

14.7.13
类血管内超生显示功能

14.7.14
血管支架放置助手：显示狭窄段的长度，起止点距离血管开口的距离：

14.8
心功能分析软件

14.8.1
提供心功能分析参数：包括收缩/舒张末期容积，射血分数，心壁运动等：

14.8.2
计算心肌质量、舒张末期/收缩末期容积、每搏输出量、射血分数等新功能数值：具备

14.8.3
心功能参数参考范围并突出显示异常数值：

14.8.4
自动计算生成室壁厚度、室壁增厚率、室壁运动的17分段牛眼图：

14.8.5
自动生成报告，同时支持Dicom，PDF，HTML等格式输出：

14.9
结肠分析软件

14.9.1
结肠360º全景平铺功能：

14.9.2
结肠自动腔内导航探测功能：

14.9.3
结肠透明化功能：

14.9.4
结肠息肉标记与显示功能：

14.10
能谱成像软件：

14.10.1
能量成像方式：双源双球管扫描或瞬时切换或双层探测器能量成像

14.10.2
能谱成像可以使用迭代算法：

14.10.3
能谱采集时，球管电流可根据患者体型、层面、旋转角度进行调节：

14.10.4
可以提供观察、使用、操作、调节能量图像，以及测量碘含量、能谱曲线等能谱数据的功能：

14.10.5
使用单keV图像去除金属伪影的功能：

14.10.6
多种能谱图像同屏显示综合诊断功能：

14.10.7
有效原子序数显示以及成像功能、能谱曲线功能：

14.10.8
虚拟平扫图像成像分析功能：

14.10.9
碘密度、碘图等分析功能：

14.10.10
能谱图像去骨功能，并具备对不同keV下去骨效果调节观察功能：

14.10.11
肿瘤瘤体碘含量评估功能：

14.10.12
能谱痛风分析功能：

14.10.13
能谱肿瘤定量评估：

14.10.14
能谱肿瘤转移分析：

14.10.15
能谱肿瘤物质成分分析：

14.10.16
能谱电子云密度分析：

15
肋骨及脊柱高级分析软件包：

15.1
提供自动肋骨三维及曲面显示：

15.2
提供脊柱及椎间盘自动标记定位等功能：

16
其他要求

1
头托：1个

2
头臂托：1个

3
质控水模及床垫：1套

4
恒温箱1台，动态空气消毒机2台

5
高压注射器3台

5.2.三通道高压注射器 3台

5.3.滚子泵三通道高压注射器；

5.4注射速度 0.1-10mL/s，0.1mL/s增量；

5.5.适配造影剂瓶容量 50mL~500mL；

5.6.最大注射压力325psi；压力限制精度 ±10psi；支持双流同步注射技术；

5.7注射装置机身配备≥10英寸触控彩色大屏，支持在机身触摸屏显示注射状态及实时压力曲线；

5.7.药剂瓶装载支持自动与手动两种装载功能，具有耗材扫码的功能；安装方式：同时支持有线连接及无线连接，一体式可移动设计

5.8具备独立信息管理平台，院内网络下即可登陆操作.；支持自动获取患者信息，并生成图形化注射报告上传患者PACS；

6
一体化可升降阅片桌（附带人体工学椅）6台

7
医学影像科教学管理系统1套

软件系统部署在内网中，科室管理员可根据科室情况分配个人账号，保障医疗信息安全；

新建会议：支持用户可自定义会议名称，选择会议类型（如快速会议），并设置是否需要密码进入。若是快速会议，系统默认启用“无人参会10分钟自动销毁”机制，保障会议资源合理使用，提供设置界面截图

免密登录：用户无需密码登录平台，提供设置界面截图

支持两路摄像头和一路共享画面推流，实现多信息展示，提供软件截图

具备远程控制功能：用户可选择邀请远程控制人员，进行远程控制窗口操作，提供软件界面截图

7.1支持显示布局自动排列，根据画面数自动调整显示布局，无需用户进行手动干预

支持4K超高清录制效果

参会方支持在不同显示器分别显示会议发起方共享的PPT信号和PACS影像

7.2对接各分院区之间的高清摄像头、音响系统

8
机房制冷系统（根据科室需求配置）2台

9
视频监视系统（内外）3套

10办公长条会议桌1套及配套座椅10把

11
成人、儿童防护用品各2套（铅帽、铅围脖、铅衣、铅裙、铅毯、铅当量≥0.35 mmPb，儿童的铅围脖/铅裙铅当量≥0.5 mmPb）及衣架

12
本项目为交钥匙工程。根据院方需要，协助完成旧设备的迁移工作。
 6M显示屏4台
★14、质保：原厂整机5年质保期（提供原厂质保承诺函）。

标项三

一、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	X 线计算机断层扫描仪（CT）
	1
	套
	16000000
	16000000
	标项三

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
X 射线计算机体层摄影设备（CT）技术参数
1要求


1.1
要求各厂家投标机型必须为最新款产品，以首次获得NMPA的时间为准


1.2
单源 CT≥256 排或者双源 CT≥2×96 排或双层探测器≥2×128 排


▲1.3
影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产


2
探测器系统


2.1探测器类型：提供最新型探测器技术，例如：GE提供最新Gemstone宝石探测器；西门子Stellar infinity光子探测器；飞利浦提供NanoPanel Prism探测器；Canon提供Pure VISION探测器，其他厂家提供其最新型探测器系统


2.2
轴扫最大 Z 轴覆盖范围/360°≥ 16cm，或双源探测器Z轴覆盖宽度≥5.76cm，或双层探测器Z轴覆盖≥8cm


▲2.3
数据采集率
≥4600view/360 °

3
滑环系统


3.1
滑环类型：低压滑环或无接触静滑环


3.2
滑环数据传输速度
≥5Gbps

4
球管



4.2
球管热容量
≥30MHU

4.3
球管焦点数量
≥2 个

4.4
球管电流调节步进≤5mA

4.5单球管最大管电流
≥1000mA

4.6
球管冷却方式
风冷或水冷

4.7
球管最大散热率 
≥1600kHU/min

4.8
球管设计
液态金属球管

4.9
球管小焦点：
≤0.7×0.7 mm

4.10
球管大焦点：
≤1.1×1.1mm

4.11
球管单次连续螺旋扫描
≥100秒

5
高压发生器


▲5.1高压发生器实际功率(非等效值)
≥105kW

5.2
高压发生器输出管电压档位
≥4 档

5.3
高压发生器输出最大管电压
≥140kV

5.4
高压发生器输出最小管电压
≤80kV

6
机架系统


★6.1
机架孔径
≥78cm

6.2
球管焦点到探测器距离
≤108cm

6.3
球管焦点到等中心点距离
≤60cm

6.4
机架驱动方式：电磁驱动，线性马达驱动或磁悬浮驱动


6.5
数控触摸平板
≥2个

6.6
智能数控平板显示心电信息

6.7
机架最快旋转时间（包括常规扫描及能量扫描）
≤0.28s

7
扫描床


7.1
扫描床最大承重
≥300KG

7.2
扫描床最大水平移动速度
≥ 300mm/秒

7.3
扫描床移床精度
≤± 1mm

7.4
扫描床具备控制脚踏开关

7.5
扫描床垂直升降最低高度
≤ 52 cm

7.6
扫描床垂直升降最高高度
≥100cm

7.7
扫描床最大水平移动范围
≥2000mm

8
主控制台


8.1
主频
≥4×3.0 GHz

8.2
内存
≥64GB

8.3
存储容量
≥6 TB

8.4
图像存储量（512X512 不压缩）
≥520,000 幅

8.5
显示器尺寸
≥19英寸

8.6
显示器个数
≥1 个

8.7
图像格式和传输储存
DICOM3.0 标准协议

8.8
具备 USB3.0 外置硬盘接口；


8.9
具备实时传送至多个工作站和 PACS 功能；


8.10与机房之间可进行双向语音交流；


8.11具备扫描序列的关键词高级搜索功能


8.12具备进行多任务并行重建功能；


8.13具备图文可视化操作界面；


8.14具备扫描剂量预估功能；


8.15具备扫描剂量智能监控预警功能；


8.16具备对比剂智能监测的扫描功能；


8.17具备儿童专有扫描协议；


▲8.18
具备精准能谱成像技术（GE提供单源双瞬切技术，西门子提供双源双能量技术，飞利浦提供双层探测器技术，或其他厂家提供最新的能谱成像技术）


9
重建系统


9.1
具备重建服务器；


9.2
重建速度
≥ 40 幅/秒

9.3
具备实时迭代重建算法（GE提供TrueFidelity（ASIR-V），西门子提供ADMIR，飞利浦提供iMR，其他厂家提供最新的迭代平台）


9.4
迭代技术相当于降低剂量效能
≥ 75%

9.5
具备容积高清重建算法；


9.6
具备儿科80kV下的高质量重建功能


9.7
扫描系统具备重建虚拟平扫、重建单能量、重建碘密度、重建去金属伪影图像功能，并可重建后直接传输到 PACS；


10
扫描及成像能力


10.1
轴扫最多图像重建层数/360°
≥512 层

10.2
定位像最大扫描长度： 
≥2000mm

10.3
最薄图像扫描层厚：
≤0.625mm

10.4
最大扫描视野： 
≥50cm

10.5
图像重建矩阵： 
≥1024×1024

10.6
能量成像最大显示野： 
≥50cm

10.7
最小螺距
≤0.1;

10.8
具备心脏前门控轴扫技术；


10.9
具备心电门控技术；


10.10
具备 ECG 实时监测功能；


10.11
具备 ECG 自动毫安调控功能；


10.12
具备后门控多期相冠脉扫描功能；


10.13
心脏扫描有效时间分辨率： 
≤33ms

10.14
具备进行冠脉期相自动重建功能；


10.15
具备胸痛三联征检查技术；


10.16
具备一站式心脑联合扫描功能；


10.17
空间分辨率 
≥16LP/cm

10.18
低对比度分辨率
≤4mm@0.3%

10.19
螺旋扫描探测器准直最大排数
≥128排

11
动态成像功能


11.1
成像技术方式  
轴扫或者螺旋

11.2
具备动态扫描时间间隔可调模式及毫安（mA）可调模式；


11.3
全脑精准动态灌注成像


11.4
具备心肌灌注功能评估


11.5
具备动态 心脏动态显示功能；


12
原厂后处理工作站数量
≥1 套

12.1
原厂网络式后处理工作站


12.2
主频
≥4X3.0 GHZ

12.3
内存
≥16GB

12.4
显示屏数量≥1个

12.5
图像存储数量（512x512矩阵）
≥2000,000  幅

12.6
主机和工作站之间有网卡连接
：

12.7
彩色打印接口，并能与工作站连接使用；


12.8
接口与主机一致；


12.9
图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从 PACS 系统中调用DICOM图像；

12.10
具备多任务预处理加载平台，在后台中进行图像预处理以加快分析流程；


12.11
具备放射科信息管理系统自动连接功能；


12.12
具备图像三维分析系统；


12.13
具备自动勾画病灶轮廓功能；


12.14
具备序列对比功能；


12.15
具备多期相融合分析功能；


12.16
具备三维内窥镜分析工具；


12.17
具备 CT 灌注软件；


12.18
配备肺结节能量分析平台


12.19
配备组织灌注定量分析功能


12.20
配备自动去骨软件包；


12.21
配备自动心脏冠脉分析软件包；


12.21.1
可进行冠状动脉树自动提取功能；


12.21.2
可完成冠状动脉名称自动标识功能；


12.21.3
可自动预处理冠脉束提取、血管分析、血管探针等三维后处理功能；


12.21.4
具备肿瘤能量分析平台


12.22
配备冠脉钙化积分评估：

12.23
配备心脏心肌功能定量分析平台


12.24
配备心肌灌注、冠状动脉一站式评估功能


12.25
配备脑卒中多参数分析平台；


12.26
配备神经系统血管、灌注分析平台；


12.27
配备头颈血管减影功能；


12.28
配备脑出血测量功能；


12.29
配备对比剂外渗评估功能；


12.30
配备肿瘤定量分析高级平台；


12.31
配备能量碘定量分析功能；


12.32
配备多期相融合技术；


12.33
具备骨骼内固定支架去伪影技术；


12.34
具备椎间盘评估功能；


12.35
配备钙抑制骨髓水肿评估功能；


12.36
具备单能量图像重建功能；


12.37
单KeV图像能级
≥150级

12.38
能量扫描模式下投影数
≥4200view/单元/360°/层

12.39
能量全身扫描视野FOV
≥50cm

12.40
具备能谱曲线重建功能；


12.41
具备虚拟平扫技术；


12.42
具备能谱肺容积灌注图像功能；


12.43
具备能谱结石分析功能；


12.44
具备能谱痛风分析功能；


12.45
配备能谱肺占位分析功能；


12.46
配备能谱放化疗疗效分析功能；


12.47
具备有效原子序数分析功能；


13其他要求

1
高压注射器3台

1.2.三通道高压注射器 3台

1.3.滚子泵三通道高压注射器；

1.4注射速度 0.1-10mL/s，0.1mL/s增量；

1.5.适配造影剂瓶容量 50mL~500mL；

1.6.最大注射压力325psi；.压力限制精度 ±10psi；支持双流同步注射技术；

1.7注射装置机身配备≥10英寸触控彩色大屏，支持在机身触摸屏显示注射状态及实时压力曲线；

1.7.药剂瓶装载支持自动与手动两种装载功能，具有耗材扫码的功能；安装方式：同时支持有线连接及无线连接，一体式可移动设计

1.8具备独立信息管理平台，院内网络下即可登陆操作.；支持自动获取患者信息，并生成图形化注射报告上传患者PACS；

2
一体化可升降阅片桌（附带人体工学椅）6台


3
CT心脏后处理分析软件 1套



软件产品具备医疗器械注册证



基础软件功能：软件基础功能需至少包括：DICOM阅读器、3D浏览阅片、报告编辑器、全局心功能（心脏左室和右室）定量分析，拥有多种参考标准，可自动切换，包含中国人群的心脏功能参考数值及心脏Z-Score评分


心肌应变分析：

（1）LV/RV心肌应变力分析Strain，心室区域性应变分段输出，心内膜和外膜的独立结果。

（2）LA/RA心肌应变分析，心房左、右、顶壁的分段输出；心房储血期、导管期、房缩期纵向应变自动计算。

内向位移Inward displacement分析，提供内向位移指数，左心室心肌节段泵血贡献分析


左心室血流动力（Hemodynamic Force）分析：基于2/3/4腔心电影序列的左心室压力梯度和血流分析，可自动量化左心室收缩、收缩舒张转化、舒张减速期心室冲量。

无创MRI压力容积环PV-Loop模拟：基于CT电影的无创心脏压力容积环（机械能）分析，提供左心室收缩弹性、心室后负荷、心室动脉耦合、心室收缩机械能等参数输出。


冠脉CTA分析：自动提取冠脉树及中心线，自动勾画血管内膜和外膜，提供多种修改编辑工具；支持血管轮廓等信息的格式导入与导出，供神经网络的深度学习使用



冠脉斑块分析：自动斑块体积、尺寸、斑块负荷等参数；自动计算特性血管段的TAG值、斑块的偏心性及血管的重构指数；斑块成分按致密钙化、脂肪、纤维、坏死核心进行自动定性和定量分析。


冠周脂肪PVAT分析：整条血管的冠周脂肪分析；特定血管段的冠周脂肪分析；斑块周围脂肪的分析；提供FAI指数



3D Workbench可视化：血管内外膜及斑块的三维可视化显示，为临床提供术前规划方案



分类统计分析：按照血管、分段、斑块等标签类别，对大数量病例的冠脉血管进行统一的结果输出，方便科研数据的整理


4
196寸LED会诊显示终端（配套手持PAD控制终端）1套


4.1
像素点间距≤1.25mm，显示尺寸≥196寸


4.2
最大亮度≥800cd/m2，对比度≥15000：1

4.3
色温校准：色温调节支持6500K、8000K、9300K三个档位，转换后的色坐标误差<0.015


4.4
可通过手持PAD输入欢迎字幕与修改屏幕背景
配套数据驾驶舱看板，可实时监测各分院医院间影像检查情况。


5
机房制冷系统（根据科室需求配置）2台

6
视频监视系统（内外）3套


7
恒温箱1台，动态空气消毒机2台


8
成人、儿童防护用品各2套（铅帽、铅围脖、铅衣、铅裙、铅毯、铅当量≥0.35 mmPb，儿童的铅围脖/铅裙铅当量≥0.5 mmPb）及衣架


9.配套椅子10把


10.本项目为交钥匙工程。根据院方需要，协助完成旧设备的迁移工作。
6M显示屏4台
★12.质保：原厂整机5年质保期（提供原厂质保承诺函）。

标项四
一、采购内容

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	移动 DR
	1
	套
	790000
	790000
	标项四

	2
	数字化 X 线摄影（DR）
	1
	套
	1600000
	1600000
	标项四

	3
	数字化 X 线摄影（DR）
	1
	套
	1600000
	1600000
	标项四

	4
	数字胃肠机
	1
	套
	2000000
	2000000
	标项四（核心产品）

	5
	双能 X 线骨密度仪
	1
	套
	1000000
	1000000
	标项四

	备注:本项目投标单价和总价不得超过上述最高限制单价及最高限制总价，否则投标无效。


二、技术参数
移动DR（数字化X射线摄影系统）技术参数
一、用途：供医疗单位用于病房、ICU、急诊、手术室等X射线摄影的数字化解决方案，可实现床旁的X线摄影、图像后处理、影像传输打印等功能，包括对胸部、四肢、头颅和腹部等各部位进行检查，尤其可方便对床边、担架或轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像。

二、要求

1、高频高压发生器 

1.1 输出功率范围：≥30KW

▲1.2 逆变频率：≥450kHz

1.3 最大mA调节范围：≥400mA

1.4 kV调节范围：40kV～150kV

1.5 mAs调节范围：1ms-300mAs

1.6 具有数字化通讯接口，可以实现高压发生器和数字采集系统的对接，在主机工作站上可以完成对高压发生器的数字化控制

1.7 具有故障提示功能，碰撞提示功能

1.8 具有≥3种曝光模式，要求所有曝光模式均具备延时曝光功能

2、数字平板探测器

2.1 无线平板探测器尺寸：≥14寸×17寸 

2.2 成像介质：碘化铯+非晶硅材质（整板，非拼接）

2.3 采集矩阵：≥2550×3000

2.4 像素间距：≤140μm

2.5 空间分辨率：≥3.6lp/mm

2.6 DQE：≥70%

2.7 图像预览时间：≤5s

2.8 图像传输方式：无线传输

2.9 平板重量：≤3.5kg

2.10 整板最大承重：≥180kg

2.12 外壳防护等级：≥IP54

2.13 无线平板充电方式：在机身平板放置槽内充电，采用平板底面接触式充电

2.14 ，平板探测器与整机品牌一致件

2.16 无线电发射设备获得国家权威机构核准认证

3、X射线球管组件 

3.2 独立封装式双焦点X线球管（与高压变压器分离，非组合式）

3.3 球管焦点尺寸：小焦点≤0.6 mm,大焦点≥1.2mm

3.4 阳极管套热容量：≥1250kHU

4、限束器

4.1 定位灯类型：LED

4.2 固有滤过：≥1.0 mmAl  

4.3 视窗大小双面调整

4.4 具备控制机身前进、后退功能

5、移动机架系统

5.1 机架类型：立柱式可旋转结构，机架≥6处旋转或折叠

5.2 关机后具备平板锁控功能

5.3 ≥3种运动方式（手动、电动和遥控）

5.4 遥控器控制机身运动，具备前进、后退、转向、点动功能

5.5 主机脚轮具备防缠绕

5.6 电源输入：单相交流220 V±10%，50/60Hz±1Hz

5.7 立柱旋转角度范围：≥±330°

5.8 球管沿立柱升降运动行程：球管焦点离地60cm-220cm可调，

5.9 球管距立柱边沿横向距离≥60cm

5.10 球管绕支撑臂旋转角度范围：≥±180°

5.11 球管翻转角度范围：≥-30°～+90°

5.12 主机配置≥3组锂电池，且支持球管曝光和设备移动

5.13 机身具有防碰撞系统

5.15 在助力情况下爬坡度数≥10°

5.16 机身宽度≤56cm

6、主机数字图像采集处理系统

6.1 主机工作站操作台内存：≥4GB

6.2 具备无线、有线双模式数据传输

6.3 触摸操作屏尺寸：≥19英寸

6.4 显示器分辨率：≥1280x1024

6.5 支持与RIS和HIS系统的集成

6.6 支持自定义患者列表显示

6.7 按照器官进行摄影检查

6.8 电动刹车，非阻尼式刹车

6.9 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

6.10 具备辐射剂量面积积指示，并在图像上显示，提供界面截图作为证明材料

6.11 具备常规模式、急诊模式、体检模式、儿童检查模式。（提供工作站软件界面截图）

6.12 支持DICOM3.0，包括：DICOM SEND，DICOM PRINT，DICOM STORAGE COMMITMENT，DICOM WORKLIST

7、支持云端功能

▲.1 支持医联体、医共体云端轻会诊功能，适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等

7.2 移动终端具备建立多人离线交流群组，且支持离线DICOM图像上传和下载

7.3 具备上传本地文件（包括但不限于图像、视频、文本文件等）至云端软件

7.4 移动终端可提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能，可在病例图像实时显示评论数量，可随时查看评论内容，

7.5 移动终端支持录发语音功能

7.6 移动终端支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等）

7.7支持隐藏病人信息功能

7.8支持智能移动终端的APP应用

7.9 移动终端支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接分享到微信等软件，并可通过链接直接查看DR图像

7.10 移动终端支持医生建立讨论群组探讨病例的图像功能

7.11 支持用户及群组管理功能

7.12 支持添加好友功能，支持精确查找和模糊查找两种方式查找好友

8、制造商提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析

9铅屏4个。

10.配置平板探测器电池1块
数字化X线摄影（DR）技术参数

1.功能：设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2
主要技术规格和要求

2.1
高压发生器

▲2.1.1高压发生器功率≥80kW

2.1.2管电压可调范围：40～150kV

2.1.3曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

2.1.4最大输出电流≥1000mA

2.1.5最大电流时间积≥1000mAs

▲2.1.6高频高压发生装置逆变频率≥500kHz

2.2
X线球管

2.2.1球管最大功率≥100kW

2.2.2球管焦点≤0.6/1.2mm

2.2.3阳极热容量≥400kHU

2.2.4阳极旋转速度≥9700rpm

2.3
球管悬吊支架

2.3.1井字轨悬吊结构

2.3.2吊架运动模式：电动+手动（双模式）

2.3.3球管架垂直运动距离≥150cm

▲2.3.4球管架沿纵轴运动距离≥320cm

2.3.5球管架沿横轴运动距离≥200cm

2.3.6球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°

2.3.7球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

▲2.3.8备临床常用自动摆位功能≥10种

2.3.9卧位（SID）最大≥1300mm

2.3.10立位（SID）最大≥2500mm

2.4
无线平板探测器1

2.4.1探测器尺寸≥425mm×425mm   

▲2.4.2像素尺寸≤100μm    

2.4.3
DQE≥75%

2.4.4采集灰阶度≥16bits

▲2.4.5空间分辨率≥5.0lp/mm       

2.4.6采集矩阵≥4000×4000         

2.4.7平板探测器与整机品牌一致

2.4.8具备自动曝光控制功能

2.4.9无线平板探测器2

2.4.10
探测器尺寸≥425mm×425mm   

2.4.11
像素尺寸≤100μm    

2.4.12DQE≥75%2.4.13采集灰阶度≥16bits

▲2.4.14空间分辨率≥5.0lp/mm       

2.4.15采集矩阵≥4000×4000         

2.4.16平板探测器与整机品牌一致

2.4.17具备自动曝光控制功能

2.5
固定平板探测器

▲2.5.1探测器尺寸≥1200mm×425mm

2.5.2像素尺寸≤139μm

2.5.3DQE≥70%

2.5.4采集灰阶度≥16bits

2.5.5空间分辨率 ≥3.7lp/mm

2.5.6采集矩阵≥3000×8000       

2.5.7平板探测器与整机品牌一致

2.5.8成像时间≤10s

2.6
胸片架

2.6.1胸片架垂直运动范围≥120cm     

2.6.2
X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪

2.7
近台操控系统

2.7.1具备近台操控彩色触摸屏          

2.7.2屏幕尺寸≥10英寸                    

2.7.3屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.7.4配备患者的详细登记信息显示功能

2.7.5配备机架位置信息显示功能

2.7.6配备曝光参数（kV，mA，mAs等）调整功能

2.7.7配备摄影部位选择功能

2.7.8配备体位图引导摆位功能

2.7.9配备患者体型选择功能

2.7.10
配备限束器临床常用照射野快速切换功能≥9种

2.7.11
配备一键摆位功能

▲2.7.12
配备摄影后图像显示功能

2.8.1配备固定式摄影床

2.8.2四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥940mm 、横向≥260mm

2.8.3滤线器纵向范围≥740mm

2.8.4床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm

2.8.5床面最大承重≥ 250kg   

2.8.6床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.8.7支持平板在线充电

2.8.8 X射线管组件与探测器可自动跟随

2.8.9
床面升降行程≥400mm

2.8.10
床面最低距地≤500mm

2.8.11
实体滤线栅，插拔状态有明确指示）

2.9
限束器

2.9.1具备双模式操作，手动和自动

2.9.2光源采用LED光点灯

2.9.3在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm

▲2.9.4
在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm

2.9.5具备激光定位线

2.10
无线遥控器

2.10.1可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动

2.10.2可实现临床常用拍摄位置自动转换

2.10.3可实现探测器和X射线管组件同步跟踪

2.10.4可实现限束器照射野的调整与控制

2.10.5可控制限束器LED光点灯

2.10.6遥控器装置附近具有应急停止控制器

2.10.7控制类型：无线射频遥控，非红外式

2.11
图像采集工作站

2.11.1windows操作系统

2.11.2软件采用全中文操作界面

2.11.3待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置

2.11.4高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

2.11.5具有图像放大及漫游功能

2.11.6具有曝光参数记录和显示功能

2.11.7具有边缘增强功能

2.11.8具有窗宽窗位调节功能

2.11.9具有图象翻转及旋转功能

2.11.10具有图像正负像翻转功能

2.11.11具有图像标注功能

2.11.12具备图像LUT曲线调节

2.11.13具有病人登记，信息管理功能

2.11.14
具有辐射剂量的记录和显示功能

2.11.15
具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

2.11.16
具有双向对讲系统

2.11.17
具有一键开关机功能

2.11.18
具有一键急停保护功能

2.11.19
具有支持用户进行常规的探测器校正功能

2.11.20
具有儿科摄影的临床协议

2.11.21
具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能

2.11.22
支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能

2.11.23
具有DICOM报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能

2.11.24
标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明

2.11.25
支持RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明

2.11.26
具有自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能

2.11.27
系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；支持远程培训2.12
可视化功能

2.12.1
工作站具有隔室实时观察患者摆位及可视化曝光功能

2.12.2
工作站具有隔室可视化一键摆位和运动控制功能

2.12.3
工作站具有隔室可视化点击拍摄部位,设备自动摆位功能

2.12.4
工作站具有隔室可视化视野范围调节功能

▲2.12.5
工作站具有患者检查部位中心高度自动识别

2.12.6
工作站具有患者体位和姿态自动识别,设备自动摆位功能

3其他配置

3.1
机房制冷系统（3p节能空调）1台及室内外监控系统2套

3.2
本项目为交钥匙工程；根据院方需要，协助完成旧设备的迁移工作。
3.3
成人及儿童防护用品：铅衣，铅帽 铅毯 铅颈，铅皮 铅衣架 各2套。

3.4
动态空气消毒机1台

4
智能质控软件

4.1
针对本院上传的 DR/CT/MRI 影像图像，系统能够智能识别图像信息并对图像质量进行智能评价，自动生成影像图像质控数据统计，同时给出质控总结分析，并依据质控分析结果提出改进建议

4.2
支持实时影像图像质控、影像质量回顾以及 DR 前瞻性摆位质控，具备整体优良率统计、单台设备质控数据统计、按部位报表统计、技师考核统计等功能。

4.3
DR图像质控

4.3.1
图像质量评价覆盖≥20个部位，评估指标包含参考范围/参考值、DICOM图像信息完整性评价、评价结果以及扣分值等要素。胸部正侧位≥26 项、膝关节正侧位≥23项测量指标。（需提供软件截图）

4.3.2
具备图像质量控制评价结果申诉功能。 （需提供软件截图）

4.4
DR前瞻性质控

独立式3D数字人摆位辅助系统，独立显示屏，质控功能≥6项，多部位摆位辅助（包含左右对中、摄影方向可视化、自动曝光参数推荐、DAP剂量预测、胸部旋转/倾斜检测、纠正功能等）；双目深度相机实时测量体厚、SOD、SID。（需提供软件截图）

具有虚拟骨骼透视摆位辅助功能：无辐射实时骨骼重建。（需提供软件截图）

4.5
CT质控

实现对头部、颈部、胸部、腹部、脊椎、盆骨等多部位图像实时质控；

具有定位像评价、扫描完整性、伪影、中心线摆正、患者姿态摆正、图像清晰度与信噪比等质控评价指标；

具有患者信息、检查信息、设备信息、执行信息、图像信息等DICOM基础信息完整性质控；
支持各部位影像质控图像回顾性查看，支持查看每个部位质控详细结果；

4.6
MRI质控

4.6.1
质控部位：颅脑、颈椎、胸椎、腰椎、髋关节等部位

4.6.2
.自动评价颅脑MRI大脑、小脑结构是否完整；自动评价颅脑MRI成像范围是否覆盖颅顶到枕骨；自动评价颈椎MRI成像范围是否覆盖垂体窝到T2；自动评价胸椎MRI成像范围是否覆盖C7到L1；自动评价腰椎MRI成像范围是否覆盖T12-S1；自动评价髋关节MRI成像范围是否覆盖全部髋关节结构；

4.7
AI报告质控

4.7.1
 建立个性化用语库：自动化分析科室历史报告数据，研究诊断用语习惯，为医疗机构打造独立的个性化诊断用语字典库。

4.7.2
三色高亮度纠错警示：针对影像报告常见的错别字、重复字、格式书写错误及书写规则偏差等问题，用不同颜色高亮度提示，实现秒级纠错。

4.7.3
系统自动更新“白名单”：依据诊断医生对提示的采纳或忽略情况，减少不必要提示，提升提示人性化。

4.7.4
完善“黑名单”内容：配合科室周期性质量控制管理工作回顾，推动科室质量控制工作改进与提升

4.8
DR/CT/MRI质控数据统计

4.8.1
具有按照检查时间生成日/周/月度/年度优良率统计

4.8.2
具有各检查部位按照检查时间段进行质控优良中差率占比统计功能

4.8.3
具有各检查部位按照检查时间段进行最易出错的质控指标占比统计功能

4.8.4
具有各部位影像图像回顾性查看，支持查看每个部位质控详细结果，包括评估项目、质控测量项目、质控参考范围/参考值、各个质控项目质控结果、扣分情况、质控结果异常显示等内容

4.8.5
提供影像质控总结、综合等级评判、综合得分等功能

2.16 软件终身升级不在收取任何费用、端口开放与我院端口对接，费用由中标方承担。

2.17 工作椅≥8套

数字化 X 线摄影（DR）技术参数

1
高频高压发生器

1.1
高压发生器要求与X射线球管品牌保持一致；

1.2
最大输出功率≥80kW；

1.3
摄影最大管电压≥150kV；

1.4
透视最大管电压≥125kV；

1.5
摄影管电流: ≥1000mA；

1.6
透视最小管电流≤0.5mA；

1.7
电流时间积最大值≥1200mAs；

1.8
最大逆变频率≥450kHz；

1.9
脉冲透视最高管电流：≥50mA；

1.10
具有自动曝光控制（AEC）功能；

2
X射线管组件

2.1
焦点≤0.6mm/1.2mm；

2.2
阳极热容量≥400kHU；

2.3
球管靶角≥12°

2.4
球管最高输出管电压≥150kV；

3
滤线栅

3.1
滤线栅栅格比为10:1；

3.2
栅密度≥100 L/inch；

▲4
平板探测器≥2块：其中动态平板探测器≥2块

4.1
动态平板探测器配置：

4.1.1
非晶硅动态平板探测器

4.1.2
采集像素矩阵≥900万像素；

4.1.3
探测器有效成像尺寸≥17×17英寸；

4.1.4
动态透视采集像素矩阵≥200万像素；

4.1.5
摄影空间分辨率≥3.5lp/mm；

4.1.6
图像输出灰阶≥16bit；

4.1.7
可进行动态数字化透视及静态拍片，且动静态可相互转换；

4.1.8
平板探测器可移动，且可在机或在线充电，无需拿出平板或拆下电池充电；

5
限束器

5.1
光野操作手自一体，限束器上有触摸显示屏，可显示光野尺寸、滤过等信息；

5.2
具备自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，限束器智能缩窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。

6
电离室

6.1
每个片盒配置一块，共两块；

6.2
探测野≥3野；

7
机械装置

7.1
悬吊系统

7.1.1
具备全身各部位多功能摄影功能，含卧位、立位一键到位功能；

7.1.2
球管绕垂直轴旋转角度≥-140°-+180°

7.1.3
球管绕水平轴旋转≥-120°-+110°；

7.1.4
球管升降：≥1500mm；

7.1.5
球管沿天轨横向移动范围≥2000mm 

7.1.6
球管沿天轨纵向移动范围≥2000mm

7.1.7
具备无线遥控器；

7.1.8
球管与探测器双向自动跟踪；

7.2
胸片架：

7.2.1
立式摄影架片盒沿立柱升降运动范围≥1300mm；

7.2.2
片盒中心线最低≤390mm；

7.2.3
X线球管与平板探测器所在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动；

7.2.4
胸片盒与立柱连接处位于胸片盒正后方

7.3
电动升降摄影床：

7.3.1
床面长轴运动范围≥700mm；

7.3.2
床面短轴运动范围≥250mm；

7.3.3
片盒横向运动范围≥650mm，移动方式且为手电一体；

7.3.4
床面高度：≤500mm；

7.3.5
床面升降范围≥400mm；

7.3.5
摄影床工作承载＞260kg，具备脚踏方式电磁解锁；

8
工作站

8.1
CPU inteli7 内存≥32G，硬盘≥1T，通讯网卡≥1000M网卡；

8.2
CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录；

8.3
患者信息管理方式为：手工登记，WORKLIST自动查询；

8.4
具备摄影影像采集、透视影像采集、负重位多角度摄影、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记的图像信息采集管理功能；

8.5
具备图像校正，图像翻转的功能

8.6
具备全身图像自动拼接功能；

8.7
具备查看动态影像，查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原的功能；

8.8
具备病人信息自动加载、自定义诊断报告模板的功能；

8.9
具备DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印；

8.10
可发送图像、透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器；

8.11
器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序≥1000个；

8.12
束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示；

8.13
检查后的图像上有曝光参数的记录；

8.14
内置DR双能骨密度测量功能

9
触控屏

9.1
尺寸≥12寸

9.2
具备触摸控制屏

9.3
可显示患者信息

9.4
可进行大小焦点的选择

9.5
具备曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等）

9.6
具备所拍摄图像预览功能

10
具备动态影像检查功能，在透视的情况下检查隐性病灶点

11
集成远程会诊平台系统，可以开展远程会诊工作，平台系统具备远程会诊系统软件注册证

12
软件终身免费升级

▲13
自动测量功能：实时监控在完整呼吸状态下，患者双肺面积变化，并自动测量双肺面积变化曲线图及定量值，提供系统软件截图证明

▲14
可实时显示骨关节的屈曲角度、过伸角度和骨关节间隙距离，提供系统软件截图证明

15、其他要求

1
本项目为交钥匙工程，根据院方需要，协助完成旧设备的迁移工作。
2
成人及儿童防护用品：铅衣，铅帽 铅毯 铅颈，铅皮 铅衣架 各2套

3机房制冷系统（3p节能空调）1台及室内外监控系统2套

4
动态空气消毒机1台

5 智能质控技术

5.1
图像质量评价覆盖≥20个部位，评估指标包含参考范围/参考值、DICOM图像信息完整性评价、评价结果以及扣分值等要素。胸部正侧位≥26 项、膝关节正侧位≥23项测量指标。（需提供软件截图）

5.2
具备图像质量控制评价结果申诉功能。 （需提供软件截图）

5.3
DR前瞻性质控

5.3.1
独立式3D数字人摆位辅助系统，独立显示屏，质控功能≥6项，多部位摆位辅助（包含左右对中、摄影方向可视化、自动曝光参数推荐、DAP剂量预测、胸部旋转/倾斜检测、纠正功能等）；双目深度相机实时测量体厚、SOD、SID。（需提供软件截图）

5.3.2
具有虚拟骨骼透视摆位辅助功能：无辐射实时骨骼重建。（需提供软件截图）

5.4
CT质控

5.4.1
.实现对头部、颈部、胸部、腹部、脊椎、盆骨等多部位图像实时质控

5.4.2
具有定位像评价、扫描完整性、伪影、中心线摆正、患者姿态摆正、图像清晰度与信噪比等质控评价指标；

5.4.3
具有患者信息、检查信息、设备信息、执行信息、图像信息等DICOM基础信息完整性质控；

5.4.4
支持各部位影像质控图像回顾性查看，支持查看每个部位质控详细结果；

5.5
MRI质控

5.5.1
质控部位：颅脑、颈椎、胸椎、腰椎、髋关节等部位

5.5.2
质控内容:自动评价颅脑MRI大脑、小脑结构是否完整；

自动评价颅脑MRI成像范围是否覆盖颅顶到枕骨；自动评价颈椎MRI成像范围是否覆盖垂体窝到T2；自动评价胸椎MRI成像范围是否覆盖C7到L1；自动评价腰椎MRI成像范围是否覆盖T12-S1；自动评价髋关节MRI成像范围是否覆盖全部髋关节结构;

5.6
AI报告质控

5.6.1
建立个性化用语库：自动化分析科室历史报告数据，研究诊断用语习惯。

5.6.2
三色高亮度纠错警示：针对影像报告常见的错别字、重复字、格式书写错误及书写规则偏差等问题，用不同颜色高亮度提示，实现秒级纠错。

58.6.3
系统自动更新“白名单”：依据诊断医生对提示的采纳或忽略情况。

5.6.4
完善“黑名单”内容：配合科室周期性质量控制管理工作回顾，。

5.7
DR/CT/MRI质控数据统计

5.7.1
具有按照检查时间生成日/周/月度/年度优良率统计；

5.7.2
具有各检查部位按照检查时间段进行质控优良中差率占比统计功能；

15.7.3
具有各检查部位按照检查时间段进行最易出错的质控指标占比统计功能；

15.7.4
具有各部位影像图像回顾性查看，支持查看每个部位质控详细结果，包括评估项目、质控测量项目、质控参考范围/参考值、各个质控项目质控结果、扣分情况、质控结果异常显示等内容；

5.7.5
提供影像质控总结、综合等级评判、综合得分等功能；

6 工作椅≥8套

7 软件终身升级不在收取任何费用、端口开放与我院端口对接，费用由中标方承担。
8 排队叫号自助报道系统 15个

8.1纯硬件配置：网络液晶一体机：壁挂安装，液晶尺寸19寸，屏显比例16：9，分辨率1366×768，背光类型LED，整机额定功率≤20W，待机功率≤1W，工作电压220V60Hz，喇叭8Ω2W，音频接口OUT:Line-out，数据接口USB2.0，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV

8.2智能自助服务终端：落地摆放，X86主板，支持扫描、支持RFID非接读卡，支持芯片卡读取，支持热敏打印。液晶尺寸22寸，屏显比例16：9，液晶尺寸22寸，电容触摸，屏显比例16：9，分辨率1080×1920，背光类型LED，整机额定功率≤50W，待机功率≤1W，工作电压220V，隐蔽式喇叭，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV

8.3分诊管理系统。医技检查导诊叫号系统。护士分诊台管理客户端软件。医生工作站客户端软件。显示客户端软件。

数字胃肠机技术参数

用途：该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及ERCP检查、子宫输卵管造影等常规放射学诊断及治疗的需要。




1
高压发生器



1.1
高频逆变，逆变频率≥500kHz


1.2
标称电功率≥80kW


1.3
最短曝光时间≤1ms


1.4
透视输出电压≥125kV


1.5
摄影电压≥150kV


1.6
连续透视最大电流≥10mA


1.7
脉冲透视最大电流≥30mA


1.8
最大管电流≥1000mA


1.9
透视方式：脉冲透视、连续透视等方式


1.10
摄影方式：要求具备点片摄影／直接摄影／连续摄影功能


1.11点片摄影准备时间≤1s


1.12最大透视功率≥3.5kW


2
X射线管组件



2.1
阳极热容量≥600kHu


2.2
阳极转速≥9700转/分


2.3
焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm


2.4
小焦点功率≥40kW


2.5
大焦点功率≥100kW


2.6
限束器类型：可自动及手动控制


2.7
具有曝光野指示灯

2.8
透视摄影转换时间≤1s


3
升降式检查床



3.1
满足床体四周均可接触患者


▲3.2床体负角度旋转
≥80度


3.3
床面横向运动范围≥30cm


▲3.4影像系统垂直运动范围≥160cm


3.5
影像系统覆盖范围≥160cm


3.6倾斜投照角度≥ ±45度


3.7SID≥180cm


3.8
床体承重≥200kg


3.9
操控方式：单一遥控杆自定义实现


3.10
床面水平状态距地最低高度≤500mm


3.11
床身升降行程≥500mm


3.12
具有电动滤线栅


3.13
具有立卧位一键自动切换


3.14
具有防误碰按键


3.15
具有解锁按键


4
平板探测器



4.1
材料：非晶体硅


4.2
像素大小≤140μm


4.3
空间分辨率≥3.5 lp/mm


4.4
有效视野≥ 17"x17"


4.5
视野可变≥ 4 视野


4.6
最小视野≤9"x9"


4.7
像素矩阵≥3030ｘ3030 pixels


4.8
灰阶等级≥16 bit（65,536灰阶）


4.9
透视分辨率（最大视野1024×1024像素矩阵下）
≥1.4 lp/mm


4.10透视分辨率（1536×1536像素矩阵下）
≥2.2 lp/mm


4.11最高连续透视图像采集速率≥30帧/s


5
数字化影像系统



5.1
CPU
≥3.0GHz


5.2
内存
≥32G


5.3
主机操作系统Windows 10


5.4
硬盘容量≥ 1000GB 


5.5
脉冲透视≥25 fps（最大）


5.6
序列摄影帧频≥15 fps（最大）


5.7
具有虚拟限束器



5.8
透视图像记录≥15s


5.9
具有末帧图像保持 (LIH)


5.10具有多种临床采集程序协议：消化道检查、胰胆管检查、输卵管检查等


6
图像处理功能



6.1
具有直方图计算


6.2
具有窗宽窗位调节

6.3
具有黑/白反转


6.4
具有图像缩放功能


6.5
具有ROI调节



6.6
具有水平/垂直翻转


6.7
具有图像剪切


6.8具有缘增强


6.9
具有标注功能


6.10
具有测量距离、角度


7
具有网络功能

7.1
具有DICOM储存


7.2
具有DICOM打印



7.3
具有DICOM-DVD刻录（内置 DICOM浏览软件）


7.4
具有DICOM worklist



8
附件


8.1
具有对讲系统



8.2
具有旋转脚踏板



8.3
具有肩托架


9
AI影像报告智能质控系统技术参数



9.1
软件服务端：独立部署专用服务器，并与各客户端通过医院内网通信。


9.2
影像报告质控结果推送

9.3
自动识别文字类错误，。

9.4
自动识别报告内的方位矛盾提示

9.5
自动识别报告内的阴阳性矛盾提示，例如报告所见和结论中对同一部位的阴阳性描述不一致，并提示修改



9.6
关于大小描述量词的单位错误提示，例如病灶大小为1cm*2m的描述，系统会自动提示描述单位错误



9.7
设备类型与报告描述内容不一致：例如CT的报告中出现了信号、回声的描述



9.8
报告复杂度分析：基于系统的智能复杂程度分析技术，量化评估影像科临床老师的报告书写复杂度



9.9
报告智能评分：对医学诊断报告的智能化质量评估，通过预设规则引擎，支持医院根据科室特点和临床需求，设置质控规则和评分标准。系统可自动识别报告中的关键问题，9.10 绩效考核管理：质控系统采用多维度质控统计，基于全局数据、模态的质控统计结果，全方位统计视角，方便管理者精准发现问题。统计包括总体质控结果统计、报告错误率统计、文本报告纠错统计、设备错误类型统计、整体错误分析率统计等



9.11报告统计管理：统计科室各人员指定时间区间、检查类型、报告错误类型等多维度的影像报告质控统计，统计错误率和错误报告等



9.12账号管理功能，可管理各个分配账号的权限。管理员可以看到所有的纠错结果和统计数据；普通用户只能看到自己提交报告的纠错结果和统计数据



10
附属配置





10.1本项目为交钥匙工程，根据院方需要，协助完成旧设备的迁移工作




10.2成人及儿童防护用品：铅衣，铅帽 铅毯 铅颈，铅皮 铅衣架 各2套




10.3机房制冷系统（3p节能空调）1台及室内外监控系统1套



10.4软件终身升级不在收取任何费用、端口开放与我院端口对接，费用由中标方承担

10.5动态空气消毒机1台


10.6配备操作台1套，工作椅≥5套

双能X线骨密度仪技术参数

设备用途：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。

1
X线源及高压发生器

1.1
K缘过滤，同时产生高低双能X线

▲1.2
X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5°

1.3
采集成像方式：连续扫描式

1.4
标称输出电功率：≥220W

1.5
管电流：电流工作档位：≥4档，最大工作管电流：≥3mA

1.6
球管靶角：≥12°

1.7
X线束低能能量：≤40kev

2
探测器系统

▲2.1
光子计数探测器，探测器材质为LYSO

▲2.2
DQE≥90%

2.3
探测器通道数量：≥16个

3
扫描床
3.1
适用于全身，长度：≥260cm

3.2
适用于全身，宽度：≥100cm

3.3
有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm

3.4
病人承重：≥150kg

▲3.5
标准扫描时间：腰椎：≤28秒钟，股骨：≤28秒钟，全身：≤5分钟

3.6
激光定位灯

3.7
全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）≥6个

▲3.8
MVIR多视角影像重建技术

3.9
高清晰度骨骼影像

▲3.10
具备ScanCheck功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议。

4
扫描部位及临床应用功能

4.1
正位腰椎扫描、评估

4.2
单侧股骨扫描、评估

4.3
双侧股骨自动扫描、评估：一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像，自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果

4.4
前臂测量和分析

4.5
全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量

4.6
可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。

4.7
WHO体重指数评估

4.8
自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比

4.9
双能脊柱评估功能：双能脊柱椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度，提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像，同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估，计算机辅助标定椎体畸形，侧位腰椎骨密度扫描、评估

4.10
人工髋关节置换后的自动扫描、评估：增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估，人工髋关节周围划分的评估区个数：≥18个

▲4.11
肌少症诊断功能，系统能出具独立的肌少症报告

4.12
儿童骨密度测量软件
4.13
一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能

4.14
骨折风险评估软件

4.15
计算机自动辅助诊断分析软件

4.16
具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。

4.17
具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具

5
临床应用软件包

5.1
运行环境：预装中文WINDOWS操作最新版系统

5.2
骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告

5.3
骨密度计算软件包

5.4
NHANES III参照数据库

5.5
中国大陆人数据库样本量≥11,000 

5.6
智能自动确定骨边缘软件

5.7
与前一次扫描结果对比分析

5.8
异常骨密度区域或金属自动排除软件

5.9
屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位调整）

5.10
体重/种族差异校正软件

5.11
T值和Z值分析软件

5.12
检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）

5.13
检测结果趋势分析功能

5.14
多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估

5.15
自动化报告编辑书写软件

5.16
DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）

5.17
HL7协议接口

6
放射剂量

6.1
空气入射比释动能（脊柱扫描）：≤40μGy

6.2
全身扫描放射剂量：≤0.6μGy

7
计算机系统

7.1
主控计算机

7.1.1
CPU：≥i7

7.1.2
内存：≥64GB

7.1.3
硬盘：≥2TB

7.1.4
DVD光驱

7.2
显示器：≥23英寸液晶显示器

7.3
彩色打印机

8
校准系统

8.1
自动质控测试程序

8.2
自动质控趋势分析

8.3
质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告）

9本项目为交钥匙工程
；根据院方需要，协助完成旧设备的迁移工作。



10.软件终身升级不在收取任何费用、端口开放与我院端口对接，费用由中标方承担
三、商务参数（适用于标项一、二、三、四）
1、提供所投产品有效期内的医疗器械注册证

2、到货期：签订合同后30天内到货。

3、付款方式：货物验收合格后支付30%，最终验收后支付70%（以合同约定为准）。

4、质保期：

标项一、二、三：原厂整机质保期5年，所有配套设备质保期≥5年。

标项四：移动DR、DR、数字胃肠机：原厂整机质保期5年，所有配套设备质保期≥5年，质保期内开机率 ≥95%（按一年365天计算）；双能X线骨密度仪：原厂整机质保五年（含附件）。

供应商承诺：中标后、签订采购合同前，按招标文件清单，提供本项目主要产品加盖原厂公章的有效《原厂质保服务承诺函》或《原厂售后服务承诺书》。（提供承诺函）
5、软件终身升级不再收取任何费用、端口开放确保能与采购人现有信息系统端口对接，由此产生的费用包含在此次报价中，采购人无需另行支付。

6、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡。

7、所用耗材均已在新疆医保平台目录内。

8、提供的设备为近一年生产的。

9、到货地点：喀什地区第一人民医院。

10、培训要求：专业工程师进行现场培训，指导医护人员操作使用，直到临床使用人员可以熟练操作为准。

11、售后服务及要求：为提供快速响应服务，中标方应承诺提供每周 7*24 小时服务支持，当设备出现故障时，中标方须在30分钟内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，维保提供方须在12小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件提供备件支持，不再单独收取任何费用，维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件，负责故障件更换直至排除故障，每次维修完成后，中标方应向设备使用方提供书面维修报告一份。提供设备的软硬件安全升级，提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录，不再单独收取任何费用。（提供承诺函）
12、安装调试：

（1）中标人负责合同项目下货物的安装调试，一切费用由中标人负责。

（2）中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

（3）所有货物在采购人指定地点收货及安装，采购人只提供水、电及气源，其余所有附件由中标人提供。

13、验收：

（1）在中标货物安装调试完成并正常工作后组织验收，验收应在采购人和中标人共同参加下进行。

（2）采购人组成验收小组按国家有关的规定、标准进行。验收小组依据国家、行业规范、标准、规程名录以及《喀什地区第一人民医院履约验收管理办法》要求进行验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合采购文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

（3）如果货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证货物安装调试验收顺利完成。换货的相关费用由中标人承担。

（4）采购人认为如有必要或因货物质量问题发生争议时,可委托质检部门按采购文件要求及国家标准对货物进行抽样检验。如检验不合格，检验费用由中标人承担，并赔偿采购人损失。

（5）其他验收细则以中标人的投标文件中提供的货物技术资料及双方签订的合同条款为准。

14、方案要求：

（1）投标人根据项目情况，提供检测报告（由有资质的医疗器械检测机构出具的完整的技术检测检验报告）、实施方案、供货方案、售后服务方案、培训方案、业绩等内容（具体内容详见评分标准）。

（2）如有未尽事宜或收到设备参数不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

15、设备安装到位后需30天内在项目发生地由具备法定计量监测机构的单位，对该设备完成检测，并出具报告。

16、所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）技术参数指标执行最新国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

17、提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。
第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。
5.评审附表
附表一   商务符合性审查表
	序号
	审查标准
	投标人

	
	
	是
	否

	1
	投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章；内容是否全面或字迹是否清晰；
	
	

	2
	投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的完成期限；
	
	

	3
	评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的。
	
	

	4
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	

	5
	投标报价是否高于采购预算价；
	
	

	6
	是否缴纳投标保证金并与招标文件金额一致
	
	

	7
	明显不符合技术规格和技术标准
	
	

	8
	商务条款是否有偏离情况的
	
	

	9
	投标文件是否附有招标人不能接受条件的；
	
	

	10
	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
	
	

	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

 注： 如有一项不合格， 作废标处理。
	
	


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。
2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。
附表二   综合评分法评分标准（标项一）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。产品带“▲”参数(共9项)每有1项出现不满足或负偏离的扣4分，最多扣36分;其它一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣1分，最多扣12分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离12项;一般参数负偏离超过12项，本项不得分)
注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）
（1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类产品业绩（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


综合评分法评分标准（标项二）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。产品带“▲”参数(共2项)每有1项出现不满足或负偏离的扣6分，最多扣12分;其它一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣3分，最多扣36分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效12项;一般参数负偏离超过12项，本项不得分)
注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）

（1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类产品业绩（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


综合评分法评分标准（标项三）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。产品带“▲”参数(共4项)每有1项出现不满足或负偏离的扣4分，最多扣16分;其它一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣2分，最多扣32分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离16项;一般参数负偏离超过16项，本项不得分)
注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）

（1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类产品业绩（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


综合评分法评分标准（标项四）
	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格部分（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。
	　

	技术部分（63分）
	配置性能指标（48分）
	配置性能指标（48分）：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得48分。产品带“▲”参数(共25项)每有1项出现不满足或负偏离的扣1.5分，最多扣37.5分;其它一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣0.7分，最多扣10.5分。其中“★”为核心参数不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离15项;一般参数负偏离超过15项，本项不得分)
注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
	　

	
	项目服务实施方案（7分)
	项目服务实施方案（7分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1.安装调试方案（3分）：

投标人需提供安装调试方案，内容应围绕交钥匙工程要求，至少包括：①设备进场前环境准备及安装调试进度计划、②调试流程与标准、③验收测试方案等，方案科学合理，设备进场环境准备、安装、调试、验收各环节安排清晰完整，完全满足设备安装使用要求，得3分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
2.供货方案（2分）

1、提供完善的供货方案，设备包装符合运输标准，采用专业运输方式的得1分；购买足额保险，可有效避免设备损坏，得1分；最高得2分。

备注（提供证明材料）：以往项目包装照片、保险资料和承诺函，格式自拟，不提供不得分。
3.应急方案（2分）

（1）延期、故障、质量问题的处理机制：提供针对延期、设备故障、质量问题有完善的处理机制，责任明确，解决方案可行，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。

（2）风险预案及补救措施：有详细的风险预案，补救措施具体，可快速响应解决问题，得1分；内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	售后服务方案（8分）
	售后服务方案（8分）：

①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括①售后维保、②技术人员技术支持及咨询服务、③响应时间、到场时间、④售后承诺及退换货承诺等。以上4个部分内容齐全，充分考虑项目实际情况，可实施性强的得8分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	

	商务部分（7分）
	同类业绩（6分）
	同类产品业绩（6分）：提供近三年类似项目成功业绩案例1个加3分，满分为6分。

有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额、签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收 。）
	

	
	备品备件（1分）
	备品备件（1分）：投标人针对本项目提供详细完善的备品备件库（提供清单）；

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得1分，任意一项内容缺失或每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）不得分。
	

	
	
	
	

	最后得分
	　


喀什地区第一人民医院医疗设备更新项目第一批
公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2026-56）

第三册

采 购 人：喀什地区第一人民医院
采购机构：喀什地区公共资源交易中心
发出日期：2026年 5 月
第7章  政府采购合同

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：
喀什地区政府采购合同

第一部分合同书

项目名称：                          
甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	




