[image: image2.png]oEPRBITERAE

YUNNAN ZHONGZHAQO TENDERING CO.LTD

>



                                                                         招标文件
[image: image1.png]oEPRBITERAE

YUNNAN ZHONGZHAQO TENDERING CO.LTD

>



                                                                   招标文件



云南省第一人民医院

医疗设备检定、校准服务项目
招标文件

项目名称：云南省第一人民医院医疗设备检定、校准服务项目
招标编号：YNZZ202604-70
项目编号：YNZC2026-G3-01687-YNZZ-0041
采购人：云南省第一人民医院
采购代理机构：云南中招招标有限公司

二〇二六年四月

目 录

1第一章 投标邀请（招标公告）


1一、项目基本情况


1二、申请人的资格要求


2三、获取招标文件


2四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


3五、公告期限


3六、其他补充事宜


3七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


5第二章 投标人须知


5投标人须知前附表


16投标人须知正文


161.总则


182.招标文件


193.投标文件


214.投标


215.开标


226.资格审查


227.评标


248.中标和合同


259.纪律和监督


2610.质疑与投诉


2711.是否采用电子化招标投标


2712.法律责任


2813.政府采购政策


3414.需要补充的其他内容


3415.代理服务费


36第三章 资格审查


38第四章 评标办法


381.评标机构


382.采购人或者采购代理机构职责


383.评标委员会职责


394.评标纪律


395.评标原则


396.评标程序


46第五章 合同基本条款及格式


46第一节合同条款前附表


47第二节合同格式


55第六章 投标文件格式


56一、资格审查部分


66二、技术部分


77三、商务部分


88四、招标文件要求或投标人认为需要提交的其他资料


89第七章 采购需求及要求


89特别说明


90采购需求一览表


97第八章 附件




第一章 投标邀请（招标公告）

云南省第一人民医院医疗设备检定、校准服务项目公开招标公告
	项目概况

云南省第一人民医院医疗设备检定、校准服务项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件，并于2026年5月13日09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G3-01687-YNZZ-0041
2.项目名称：云南省第一人民医院医疗设备检定、校准服务项目

3.预算金额：180.00万元
4.最高限价：180.00万元
5.采购需求：

	序号
	标段
	是否
进口
	项目（产品）名称
	数量
	计量单位
	预算单价
	预算金额
	最高单价

限价
	最高限价
	服务地点
（备注）

	1
	1
	否
	医疗设备检定、校准服务
	1
	项
	90万元/年
	180.00万元
	90万元/年
	180.00万元
	云南省第一人民医院（指定地点）


6.合同履行期限：两年，采购人每年进行考核，若考核不合格，采购人有权终止合同。
7.每批次计量服务期限：接采购人通知后，正式入院开展工作起15个工作日内。
8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须提供财务状况报告，内容可为以下四者之一：①提供2023年-2025年任意1个年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），新成立不满1年的供应商按实际情形提供财务报表，不能提供的须作出相应说明；②提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明；③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；④非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位提供承诺函；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）

4.1提供承诺书（格式详见第六章投标文件）；

4.2所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款））；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1不得参加政府采购活动的情形：

6.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；

6.1.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目投标。

6.2拒绝参与政府采购活动情形：投标人被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（不属于）专门面向中小企业采购的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：2026年4月22日至2026年4月30日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件 －找到本项目－点击“申请获取采购文件”）

3.方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书（CA），并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年5月13日09:30（北京时间）。

2.开标时间：同投标文件截止时间。

3.地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

云南省第一人民医院医疗设备检定、校准服务项目：

保证金金额：18000.00元。

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等非现金形式

保证金缴纳截止时间：同投标文件截止时间。
2.投标文件的递交：

2.1.投标人无需到现场开标。

2.2.投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。

3.发布公告的媒介:本次招标公告同时在“云南省政府采购网”（www.yngp.com）、“云南中招招标有限公司”（http://www.ynzz.ltd/）上发布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

4.投标人在投标前务必认真阅读本招标文件全部内容，招标文件如有变更、补充等，将在招标公告发布平台发布。
5.未尽事宜，详见本项目招标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：云南省第一人民医院
地址：昆明市金碧路157号
联系方式：0871-63638089
2.采购代理机构信息

名称：云南中招招标有限公司
地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层
联系方式：0871-68308050-634
3.项目联系方式
项目联系人：周桃、钱文君、张广闻、张俊、张雪丽、果磊、李庆梅
电话：0871-68308050-641
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.1.1
	项目名称
	云南省第一人民医院医疗设备检定、校准服务项目

	1.1.2
	项目编号
	YNZC2026-G3-01687-YNZZ-0041

	1.1.3
	采购人
	名称：云南省第一人民医院
地址：昆明市金碧路157号

联系方式：0871-63638089

	1.1.4
	采购代理
	名称：云南中招招标有限公司

地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层

联系人：周桃、钱文君、张广闻、张俊、张雪丽、果磊、李庆梅
联系电话：0871-68308050-634

	1.1.5
	采购需求
	详见招标文件第七章《采购需求及要求》

	1.1.6
	合同履行期限
	两年，采购人每年进行考核，若考核不合格，采购人有权终止合同。

	1.1.7
	每批次计量服务期限
	详见招标文件第一章

	1.1.8
	服务地点
	云南省第一人民医院（指定地点）

	1.2.1
	资金落实情况
	资金已落实

	1.2.2
	采购预算
	详见招标文件第一章

	1.2.3
	最高限价
	详见招标文件第一章

	1.3.2
	代理服务费
	代理服务费参考国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格〔2003〕857号文《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》下浮30%执行，向中标人收取。

代理服务费缴费账户信息如下：

账户名称：云南中招招标有限公司

开 户 行：招商银行昆明分行科创园支行

开户账号：871908043810101

财务电话：0871-68308030-625

	1.4.1
	▲投标人的资格条件
	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（附扫描件加盖电子公章）
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须提供财务状况报告，内容可为以下四者之一：①提供2023年-2025年任意1个年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），新成立不满1年的供应商按实际情形提供财务报表，不能提供的须作出相应说明；②提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明；③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；④非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位提供承诺函；（附扫描件加盖电子公章）
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书；（格式自拟，加盖电子公章）
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）（附扫描件加盖电子公章）
4.1提供承诺书（格式详见第六章投标文件）；

4.2所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；（附扫描件加盖电子公章）
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款））；（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）
6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1不得参加政府采购活动的情形：

6.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）
6.1.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目投标。（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）
6.2拒绝参与政府采购活动情形：投标人被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”。（查询结果以采购人、采购代理机构在开标后评标开始前查询结果为准，并将查询记录留存，供应商无需提供信用查询记录）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（不属于）专门面向中小企业采购的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无

	1.4.2
	是否联合体投标
	□接受
■不接受。

□政府采购政策联合体要求：/

	▲1.4.5
	是否政府购买服务项目
	□是      

■否

	1.8.1
	采购人是否组织现场踏勘
	□组织

踏勘时间：/

踏勘地点：/
联系人：/
联系电话：/

■不组织，投标人自行踏勘

	1.9.1
	采购人是否召开招标答疑会
	□召开

答疑会时间：/
答疑会地点：/
提交问题的时间：投标截止时间前15天
提交问题的形式：书面形式

■不召开

	1.10.1
	分包
	□允许：

■不允许

	1.11.1
	样品要求
	是否要求提交样品：

□要求：/

■不要求

是否要求随样品提交检测报告：/

□要求：/

■不要求

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	对招标文件作出的澄清、修改或更正公告及补遗文件（若有）

	2.2.2
	招标文件澄清截止时间
	招标文件澄清截止时间：采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	在原招标公告发布媒体上发布澄清公告

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：24小时

形式：书面形式

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	1、本招标文件“采购需求”中要求提供的其他资料；

2、招标文件要求或投标人认为需要提交的其他资料。

3、投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明或者补正。

	▲3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件的截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金按如下要求提交：

形式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等非现金形式，且必须从投标人的基本账户划出。
投标保证金金额：18000.00元（大写：壹万捌仟元整）。

（汇款备注：项目简称、项目编号保证金字样）

保证金递交截止时间同投标文件递交截止时间。到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

（一）网银转账

保证金账户信息：

户名：云南中招招标有限公司

账号：1340 7333 8045

开户银行：中国银行股份有限公司昆明市海源北路支行

（二）采用支票、汇票、本票提交的，供应商应将支票、汇票、本票扫描件附于投标文件中。
注：

（1）保证金退还方式：保证金退还时，不退现金。以网上银行的方式将保证金退还至供应商原提交账户，未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订之日起5个工作日内退还。请投标人准确提供公司账户信息。

（2）本账户为云南中招招标有限公司保证金专属账户，其它款项（成交服务费/采购代理费）则交到基本户（招商银行昆明分行科创园支行）。

（3）保证金缴纳后可联系我公司财务确认到账情况，财务电话：0871-68308282、68308050-625、626

（三）投标保证金采用银行保函方式的：保函投标人应是投标人，受益人应是采购人，保证人应是投标人基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和投标人的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当投标人违反政府采购法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对采购人代偿投标保证金额。

（四）投标保证金采用电子保险保函方式的：在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。当投标人违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。

以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行办理。

	3.5.7
	签章、签字或盖章要求
	按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章招标公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见第一章招标公告

	4.2.3
	是否退还已递交的投标文件
	□是，退还时间：/

■否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间；

开标地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）

注：

1.投标人无需到现场开标。

2.投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

	7.2.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：云南省政府采购电子交易平台随机抽取。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否

	8.3.2
	中标公告媒体及期限
	公告媒介：与招标公告发布媒介一致

公告期限：1个工作日

	8.6.1
	要求提交履约保证金
	□要求，履约保证金的形式：

（1）履约保证金总金额：合同金额的/%；

（2）向采购人指定的银行账户通过转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险保函（受益人为采购人）等非现金形式缴纳履约保证金。

（3）退还方式：/
■不要求

	11
	是否采用电子化招标投标
	■是：详见第一章招标公告

□否：本项目非电子化招投标项目，投标人无需遵照招标文件中有关电子化招标投标的内容及规定。

	13
	政府采购政策

	
	落实政府采购政策
	1、小型和微型企业价格扣除评分优惠政策

是否适用于本项目：■适用 □不适用。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合条件的供应商应根据下表内容填写《中小企业声明函》：

标段
标的名称

所属行业

1

医疗设备检定、校准服务

其他未列明行业

注：

①.中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称逐项填写。

②.投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

③.中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。

2、残疾人福利性单位价格扣除优惠政策

是否适用于本项目：■适用 □不适用。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。《残疾人福利性单位声明函》格式详见招标文件第八章附件

3、监狱企业价格扣除评分优惠政策

是否适用于本项目：■适用 □不适用。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、节能环保

是否适用于本项目：□适用■不适用。

若所投产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书，在技术评审时按评标办法中相应条款得分。

节能产品、环境标志产品清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。

5、对符合本国产品标准的产品给予价格扣除评分优惠政策

是否适用于本项目：■适用 □不适用。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

注：

①供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》《关于本国产品比例的承诺函》（样式见招标文件第八章附件4-2，以下简称《声明函》、附件4-3，以下简称《承诺函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或《承诺函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。未能提供《声明函》或《承诺函》或有关证明文件不足以证明符合本国产品标准的，不享受对本国产品标准的政府采购支持政策。供应商提供虚假《声明函》或《承诺函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

②在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
6、▲强制采购节能产品: /

	14
	需要补充的其他内容

	
	同品牌投标人中标候选资格推选方式
	详见第四章评标办法

	
	实质性要求和条件
	第四章“评标办法”符合性评审标准规定的内容及本招标文件中标注▲号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请各投标人仔细阅读符合性评审标准和▲号条款。

	
	信用查询具体要求
	1、信用信息查询渠道：中国执行信息公开网站、信用中国网站、中国政府采购网；

2、信用信息查询截止时点：同投标截止时间，评标开始前；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在供应商查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存，供应商无需提供信用查询记录；

4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

	
	其他要求
	中标人在领取时须向代理机构提供1份（封面上标注正本字样，编好页码）与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质胶装的投标文件，以供采购人存档。

	
	承诺提醒
	关于投标人针对本项目提出的相关资格或实质性要求的承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人或招标代理机构如有必要将核实投标人所作承诺的真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。

	
	采购文件的解释
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或招标代理机构负责解释。

	
	定义
	1、原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本。相关网站中标公告网页下载文件或截图并注明网址。

2、书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
3、证明文件的清晰度和可读性：投标人所提供的证明文件应清晰、完整地表达信息，并保证文本和图表的清晰度和可读性。如果证明文件因未提供或因无法辨识确认无法正确表达信息、阅读困难等情况的发生，则评标委员会有权视具体情形评分时予以处理，乃至作出不利于投标人的认定。
4、证明文件的完整性：投标人所提供的证明文件应保证文件完整，包括所有必要的页码和附件。如有多份复印件，应确保每份复制品均为完整的副本。

	
	进口产品的说明
	进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

	
	政府采购中标人须知
	中标人在《云南省政府采购网》查询到中标结果后，需办理以下事宜：

1、在云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn/）完成供应商入库，并确认成为正式供应商身份。

2、缴纳采购代理服务费。

3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

注:中标(成交)供应商应在收到中标(成交)通知书之日起5个工作日内,主动与采购部门联系，启动合同拟定与签署程序。


投标人须知正文

1.总则

1.1项目概况

1.1.1项目名称：详见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：详见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：详见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理：详见投标人须知前附表。

1.1.5采购需求：详见投标人须知前附表。

1.1.6合同履行期限：详见投标人须知前附表。

1.1.7每批次计量服务期限：详见投标人须知前附表。

1.1.8服务地点：详见投标人须知前附表。

1.2资金落实情况、采购预算及最高限价

1.2.1资金落实情况：详见投标人须知前附表。

1.2.2采购预算：详见投标人须知前附表。

1.2.3最高限价：详见投标人须知前附表。

1.3投标需要承担的费用及风险

1.3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.3.2代理服务费：详见投标人须知前附表。

1.3.3投标风险承担：由于投标给投标人造成的人身伤害或财产损失的，由投标人自行承担。

1.4对投标人的要求

1.4.1投标人的资格条件：详见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：详见投标人须知前附表。如为接受联合体投标的，联合体投标人除须符合本章第1.4.1条规定外，还须满足以下条件：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同段下的政府采购活动。

如采购人执行政府采购政策要求投标人组成联合体的，投标人应遵守的规定：详见投标人须知前附表。
▲1.4.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

▲1.4.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.4.5“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

1.5保密

参与本次政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字

投标人提交的投标文件以及投标人与云南中招招标有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。

用非中文版印刷的服务说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以采购人最终确认的中文译本为准。

1.7计量单位

投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用公制。

1.8现场踏勘

1.8.1采购人是否组织现场踏勘：详见投标人须知前附表。如采购人组织现场踏勘，投标人应遵守如下规定：

（1）投标人按投标人须知前附表规定的时间和地点到现场进行踏勘；

（2）投标人现场踏勘所发生的费用由投标人自行承担；

（3）除采购人原因外，由于现场踏勘给投标人造成的人身伤害或财产损失的，由投标人自行承担；

（4）采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9招标答疑会

1.9.1采购人是否召开答疑会：详见投标人须知前附表。如采购人召开答疑会的，投标人应遵守如下规定：

（1）投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清；

（2）投标人不得以任何形式扰乱答疑会秩序。

1.9.2采购人对投标人提出问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有登记参与本项目的投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1详见投标人须知前附表。

如采购人允许分包的，投标人应遵守如下规定：

（1）投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包；

（2）除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外的其他工作不得分包。

如采购人执行政府采购政策要求分包的，投标人应遵守的规定：详见投标人须知前附表。
1.11样品

1.11.1采购人是否要求提供样品：详见投标人须知前附表。如采购人要求提供样品的，投标人应按投标人须知前附表要求提交。

1.11.2采购人是否要求随样品提交检测报告：详见投标人须知前附表。如采购人要求随样品提交检测报告的，投标人应按投标人须知前附表要求提交。

1.12投标人须知前附表中的符号定义

“■”代表选择，“□”代表未选择。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

第一章 投标邀请（招标公告）

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标办法

第五章 合同基本条款及格式

第六章 投标文件格式

第七章 采购需求及要求

第八章 附件

注：对招标文件作出的澄清、修改属招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；逾期提交的疑问问题将不予回答。

2.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.3.3投标人应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

2.3.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括以下内容：

一、资格审查部分，见投标文件格式资格审查部分；

二、技术部分，见投标文件格式技术部分；

三、商务部分，见投标文件格式商务部分；

四、招标文件要求或投标人认为需要提交的其他资料；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明或者补正属投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标书中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于服务、人员、管理、咨询、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。

3.2.3采购人设有最高投标（单价，如有）限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价（单价，如有），最高投标限价（单价，如有）在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价应为一次性人民币含税价（元），投标报价应为人民币报价，其他货币报价为无效报价。

▲3.2.5 任何有选择的报价将不予接受，每种服务（货物）只允许有一个报价，否则被视为非实质性响应招标文件。

3.2.6 投标报价表中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非实质性响应招标文件。

3.2.7 投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价报价，否则一经查实，将被视为非实质性响应招标文件。

▲3.2.8 投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则该投标无效，将被视为非实质性响应招标文件。

3.2.9有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期：详见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，是否接受联合体投标详见投标人须知前附表。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

▲3.5.2如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

3.5.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

▲3.5.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解,造成非实质性响应的将会被视为未实质性响应招标文件的投标文件。

3.5.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

▲3.5.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

3.5.7按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。

3.5.8投标文件应按照第六章“投标文件格式“进行编写。

3.5.9投标文件应当对招标文件有关采购需求的实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

4.投标

4.1投标文件的密封与标识

4.1.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。采购人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.1.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

4.1.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。

4.2.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

4.2.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.5.3项的要求加盖电子印章。

4.3.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.开标

5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标。

投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.2开标程序

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.4开标工作人员将做开标记录。

5.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定，开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7.评标

7.1评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.2评标委员会

7.2.1评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见投标人须知前附表。

7.2.2采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

7.2.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

7.2.4评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

7.3评标

7.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.3.3评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

▲7.3.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

▲7.4在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7.5评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或政府采购主管部门报告。

7.6电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法正常操作电子交易平台的情况。

7.7出现7.6中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

8.中标和合同

8.1授权评标委员会确定中标人

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2 中标人的确定

8.2.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

8.2.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

8.3中标公告

8.3.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的省级以上财政部门指定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

8.3.2中标公告媒体及期限详见投标人须知前附表。

8.4中标通知

在本章第3.3.1项规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。同时应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

8.5中标结果质疑

投标人对中标结果有质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.6履约保证金

8.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

8.6.2 中标人不能按本章第8.6.1项要求提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.6.3签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

8.7 签订合同

8.7.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件明确的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.7.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.7.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.7.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

8.7.5联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9.纪律和监督

9.1对采购人、采购代理机构的纪律要求

（1）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（2）采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动；

（3）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用；

（4）采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询；

（5）采购人员及相关人员与投标人有利害关系的，必须回避；

（6）其它法律法规规定的情形。

9.2对投标人的纪律要求

（1）投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

（2）其它法律法规规定的情形。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

（1）评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第1）至7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（2）评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避；

（3）其它法律法规规定的情形。

9.4对评标活动有关的工作人员的纪律要求

（1）与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

（2）其它法律法规规定的情形。

10.质疑与投诉

10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，代理公司、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

10.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

10.3供应商提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

10.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

接收质疑函的方式：书面方式；

接收质疑函的部门：云南中招招标有限公司；

联系人：周桃、钱文君、张广闻、张俊、张雪丽、果磊、李庆梅
联系电话：0871-68308050-641；

通讯地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层。

10.5采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

10.6参与政府采购活动的供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

10.7投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

11.是否采用电子化招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式：详见投标人须知前附表。

12.法律责任

12.1采购人有下列情形之一的，依法追究法律责任：

（1）违反本办法第六条第二款规定的；

（2）未在规定时间内确定中标人的；

（3）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的；

（4）法律法规规定的其它情形。

12.2采购代理机构

（1）非法干预采购评审活动；

（2）擅自终止招标活动的；

（3）未按照规定进行开标和组织评标的；

（4）未妥善保存采购文件的；

（5）法律法规规定的其它情形。

12.3投标人

投标人有下列情形之一的，依法追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（7）法律法规规定的其它情形。

12.4评标委员会成员有下列情形的，列入不良行为记录：

（1）未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）泄露评审文件、评审情况；

（3）与投标人存在利害关系未回避；

（4）收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益；

（5）拒不履行配合答复投标人询问、质疑、投诉等法定义务；

（6）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动；

（7）法律法规规定的其它情形。

13.政府采购政策

具体要求详见投标人须知前附表第13项  政府采购政策
13.1关于中小企业

13.1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

13.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.1.6《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

13.2关于残疾人福利性单位：

13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

13.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.3关于监狱企业：

13.3.1 依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等   政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.4关于节能产品及环境标志产品

13.4.1供应商提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可获得加分。

13.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的  通知》（财库〔2019〕19 号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以标注的政府强制采购产品。

13.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品  目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

13.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参   与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

13.4.5供应商应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

13.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。

13.5关于本国产品标准及相关政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。采购人、采购代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

13.6中小企业、本国产品政策叠加适用规则
一、货物类项目单一产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形一：（单一产品）既有本国产品又有非本国产品

	供应商
	总报价

（万元）
	企业类型
	小微企业 10%
价格折扣
	是否全部为本国产品
	是否享受本国产品 20%的价格折扣
	最终报价（ 万元）

	A
	100
	大型
	否
	是
	是
	100-100*20%=80

	B
	100
	中型
	否
	否
	否
	100

	C
	100
	小型
	是
	是
	是
	100-100*10%-100*20%=70

	D
	100
	微型
	是
	否
	否
	100-100*10%=90


二、货物类项目多种产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形二：（多种产品）既有本国产品又有非本国产品

	供应商
	总报价

（ 万元）
	企业类型
	小微企业10%价格折扣
	是否全部为本国产品
	本国产品成本之和占比是否≥80%
	是否享受本国产品20%的价格折扣
	最终报价（ 万元）

	A
	100
	大型
	否
	是
	是
	是
	100-100*20%=80

	B
	100
	中型
	否
	否
	是
	是
	100-100*20%=80

	C
	100
	中型
	否
	否
	否
	否
	100

	D
	100
	小型
	是
	是
	是
	是
	100-100*10%-100
*20%=70

	E
	100
	小型
	是
	否
	是
	是
	100-100*10%-100
*20%=70

	F
	100
	微型
	是
	否
	否
	否
	100-100*10%=90


服务类项目涉及单一产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形三：（单一产品）既有本国产品又有非本国产品
	供应商
	总报价(万元）
	货物报价（万元）
	企业类型
	小微企业10%价格折扣
	是否全部为本国产品
	是否享受本国产品20%的价格折扣
	最终报价（ 万元）

	A
	100
	20
	大型
	否
	是
	是
	100-20*20%=96

	B
	100
	20
	中型
	否
	否
	否
	100

	C
	100
	20
	小型
	是
	是
	是
	100-100*10%-20*2 0%=86

	D
	100
	20
	微型
	是
	否
	否
	100-100*10%=90


四、服务类项目涉及多种产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形四：（多种产品）既有本国产品又有非本国产品

	供应商
	总报价(万元）
	货物报价(万元）
	企业类型
	小微企业10%价格折扣
	是否全部为本国产品
	本国产品成本之和占比是否≥80%
	是否享受本国产品20%的价格折扣
	最终报价（万元）

	A
	100
	20
	大型
	否
	是
	是
	是
	100-20*20% =96

	B
	100
	20
	中型
	否
	否
	是
	是
	100-20*20% =96

	C
	100
	20
	中型
	否
	否
	否
	否
	100

	D
	100
	20
	小型
	是
	是
	是
	是
	100-100*10%-20*20%=86

	E
	100
	20
	小型
	是
	否
	是
	是
	100-100*10%-20*20%=86

	F
	100
	20
	微型
	是
	否
	否
	否
	100-100*10 %=90


14.需要补充的其他内容

14.1中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费，代理机构向中标人收取代理服务费。

14.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。

14.3需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

15.代理服务费

15.1代理服务费取费标准

	中标金额

（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


15.2 代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额为460万元，按照货物收费标准下浮10%收取委托代理服务费。计算采购代理服务收费额如下：

100万元×l.5％＝1.5万元

（460－100）万元×1.1％＝3.96万元

费用合计：（1.5+3.96）×（1-10%）=4.914万元

15.3 中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费

第三章 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构将首先对投标文件进行资格审查，具体审查内容如下：
	序号
	项目
	审查

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，所提供的证件合格有效，证件中单位名称与投标人单位名称一致，审查投标文件中的对应资料。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。

	3
	履行合同所必需的设备和专业技术相关证明材料或承诺书
	符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。

	4.1
	承诺书：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	4.2
	所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）
	符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款）
	符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件：
	符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的声明或承诺或对应资料。

	6.1
	不得参加政府采购活动的情形：
	

	6.1.1
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）；
	

	6.1.2
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目投标（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）。
	

	6.2
	拒绝参与政府采购活动情形：投标人被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”。
	符合投标人须知前附表1.4.1项规定，审查投标文件中的声明或承诺或对应资料。

	7
	联合体
	符合投标人须知前附表第1.4.2项规定，审查投标文件中投标人非联合体声明。


说明：投标文件出现不满足以上各项审查要求内容之一的，则资格审查结果为不合格，不再进入评标阶段。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

第四章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律、法规和规章的规定制定本办法。

1.评标机构

评标机构为评标委员会，评委委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长、采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

3.评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4.评标纪律

（1）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（2）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（3）任何属于投标文件审查、澄清、评价和评价的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（4）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（5）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（6）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（7）评标期间，所有与会人员不得私自以任何方式和投标人进行联系，需要询问、澄清的问题由评标委员会统一组织办理。

（8）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

5.评标原则

评标将遵循下列原则：

（1）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（2）全面分析，综合评审。

（3）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

6.评标程序

6.1本次招标所采用的评标办法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由评标委员会投票表决，得票高者排序在前。

6.2评标只对通过资格审查的投标文件进行评审，评标程序：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写。

6.3符合性评审

6.3.1评标委员会对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.3.2有下列情形投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分：

	评 审 内 容
	评 审 标 准

	符合性评审


	投标文件格式
	符合招标文件要求。

	
	投标文件的签署
	符合招标文件要求。

	
	法定代表人身份证明书
	符合招标文件要求。

	
	法定代表人授权委托书
	符合招标文件要求。

	
	投标报价
	符合招标文件要求。

	
	预算金额或者最高限价
	符合招标文件要求。

	
	采购内容
	符合本项目招标范围。

	
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金的

	
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	
	实质性条款
	符合招标文件中“▲”号条款要求

	
	其他1
	符合招标文件实质性要求或法律法规规定的其他情形的

	
	其他2
	没有采购人不能接受的条件。


6.4投标文件的澄清

6.4.1投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.2报价不一致澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.4.3报价过低澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4.4评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.4.5评标委员会启动异常低价投标审查后，属于6.4.4第（1）项至第（4）项情形的，相关供应商应当在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于6.4.4第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.5综合评分法细则（满分100分）

6.5.1综合评分方式

评标总得分=F1＋F2＋……＋Fn
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	F1——投标报价评分（满分为10分）

	1
	投标报价评审
	10分
	1.评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价。

2.得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价，其报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／该供应商的投标报价）×10。

3.对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。

4.本国产品标准及相关政策：①政府采购活动中既有本国的产品又有非本国的产品参与竞争的，依法对本国的产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予价格扣除（价格扣除比例：20%），用扣除后的价格参与评审。②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。③对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
5.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

6.得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

注：

①如果评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库（2026）2号】规定的情形，应当启动异常低价投标（响应）审查程序，并按上述文件的有关规定作出处理。
②评标委员会根据供应商提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位相关声明函，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。供应商对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

③评标委员会根据供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，认定其是否享受相应优惠政策。供应商对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

	F2——技术部分评分（满分为85分）

	1
	技术指标响应评审
	9.5分
	根据招标文件第七章采购需求及要求中“二、医疗设备检定校准服务要求”的内容进行评审：

1.1标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共5条（满分7.2分），负偏离一条扣1.44分；

1.2未标注星号（“★”）的条款为一般技术条款，共23条（满分2.3分），负偏离一条扣0.1分。

	2
	检定、校准内容评审
	36.45分
	1.检测能力评审：根据招标文件第六章投标文件格式“二、技术部分：2.检校响应情况表”填报的内容进行评分，投标人自身具备需检校医疗设备清单中所列医疗设备项目的能力（资质）条件，每具备（对应提供的CNAS或CMA或计量授权证书的证书及附件/附表，证书名称与投标单位名称须保持一致，否则不予认可）一项检测能力的（提供对应材料扫描件），得0.3分，共81项（满分24.3分）。

2.溯源证书评审：根据招标文件第六章投标文件格式“二、技术部分：2.检校响应情况表”填报的内容进行评分，提供对应设备所用计量标准器具检定、校准有效证书扫描件的，每对应提供一项得0.15分，共81项（满分12.15分）注：溯源证书中的送检单位名称必须与投标单位保持一致，且证书在有效期内，否则不予认可。

	3
	巡检内容评审
	4.05分
	根据招标文件第六章投标文件格式“二、技术部分：3.巡检响应情况表”填报的内容进行评分，每对应提供一条相应检测依据的，得0.15分，共27项（满分4.05分）。

	4
	项目服务方案评审
	20分
	对投标人根据招标文件“第七章采购需求及要求”编制项目服务方案进行评审；（满分20分）

方案包括：①检校（服务计划及工作内容）方案、②巡检（服务计划及工作内容）方案；③质控管理；④成果交付。
以上4项内容评审得分满分20分，具体评审细则如下：

①4项内容每缺少一项扣2分，全部提供无漏项得8分；

②4项内容每有一项存在缺陷的扣3分，全部提供且无缺陷得12分。
（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。）

注：无项目服务方案的，本项不得分。

	5
	服务质量承诺及保证措施评审
	5分
	对投标人根据招标文件“第七章采购需求及要求”编制服务质量承诺及保证措施进行评审；（满分5分）

方案包括：

（1）服务质量承诺（包含①服务响应时间承诺、②检测结果合规性承诺、③检测合格率承诺、④报告质量承诺、⑤服务适配性承诺、⑥廉洁与保密承诺）；

（2）保证措施（包含①技术与设备保证、②流程质控保证、③监督与考核保证、④应急处理保证）。

以上10项内容评审得分满分5分，具体评审细则如下：

①10项内容每缺少一项扣0.1分，全部提供无漏项得1分；

②10项内容每有一项存在缺陷的扣0.4分，全部提供且无缺陷得4分。
（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。）

注：无服务质量承诺及保证措施的，本项不得分。

	6
	违约责任承诺及保障措施评审
	5分
	对投标人根据招标文件“第七章采购需求及要求”编制违约责任承诺及保障措施进行评审；（满分5分）

方案包括：

（1）违约责任承诺（包含①响应时间违约、②检测质量违约、③合同履约违约、④保密、廉洁违约、⑤售后服务违约、⑥合同解除违约）；

（2）违约保障措施（包含①合同约束保障、②履约担保保障、③监督与追责保障、④争议解决保障）。
以上10项内容评审得分满分5分，具体评审细则如下：

①10项内容每缺少一项扣0.1分，全部提供无漏项得1分；

②10项内容每有一项存在缺陷的扣0.4分，全部提供且无缺陷得4分。
（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。）

注：无违约责任承诺及保障措施的，本项不得分。

	7
	项目人员评审
	5分
	针对本项目安排的人员进行评分：人员岗位职责明确的得1分；提供的人员专业性强的得1分；提供的技术服务团队专业结构合理的得1分；人员上岗证书齐全的得1分，人员岗位计划安排合理的得1分。

	F3——商务部分评分（满分为5分）

	1
	类似业绩评审
	5分
	投标人2023年1月1日起至今类似业绩，每提供一项得5分。（满分5分）

注：

（1）业绩时间按合同签订时间为准；

（2）业绩证明须同时提供以下材料：

合同或协议原件扫描件加盖电子公章（所提供合同证明材料须包含合同首页、合同标的物所在页及合同签字盖章页的扫描件并加盖电子公章，如无法体现项目内容、签订日期等，须另附业主证明材料，否则不作为评审依据）。


6.5.2统分原则 

（1）评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值及范围评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

（2）除投标报价得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字或签章确认。

（3）统计分数原则：所有有效评分的算术平均分值为投标人除报价以外的其他评分因素的得分（保留小数点后两位）。

（4）统分办法：各项得分的总和即为投标人最后得分。

6.5.3推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐3名中标候选投标人。评标总得分相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由评标委员会投票表决，得票高者排序在前。

6.5.4评标报告

评标委员会根据评审情况推荐中标候选投标人名单并编写书面评标报告。

第五章 合同基本条款及格式

第一节合同条款前附表

	序号
	项目
	内容

	1
	合同履行期限
	两年，采购人每年进行考核，若考核不合格，采购人有权终止合同。

	2
	每批次计量服务期限
	接采购人通知后，正式入院开展工作起15个工作日内。

	3
	服务地点
	云南省第一人民医院（指定地点）。

	4
	付款方式
	合同签订完成，乙方完成全部计量、巡检服务且无任何违约行为，经甲方按年度考核验收合格后，一次性支付当年度的费用。付款时，乙方应向甲方开具符合法律规定的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款，由此产生的后果由乙方承担。

	5
	合同份数
	本合同正文一式5份；甲方4份，乙方1份。


第二节合同格式

说明：招标文件内本章合同条款及格式仅作参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
政府采购合同

（电子交易项目适用）

项  目  名  称：                     

合  同  编  号：                     （系统编号）

（自编号，如有）

甲          方：                        
乙          方：                        
甲方（采购人单位章）名称： 

地        址：

邮        编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电       话：

乙方（供应商单位章）名称：

地         址：

邮         编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

丙方（鉴证方单位章）名称：

地         址：

邮        编：

法定代表人或委托代理人：

经  办  人：

电      话：

签 订 日 期：

 为加强对生产过程和产品质量控制，做好计量器具设备管理，确保计量测试结果数据准确可靠，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》规定，本着平等、自愿原则，就甲方委托乙方对计量器具设备进行检定/校准等相关事宜协商一致并达成协议如下：

一、服务内容

1、乙方负责按本合同约定和甲方要求在一个法检周期（一年）内对云南省第一人民医院在用（含新增）医疗设备进行检定、校准、检测。接甲方正式通知后，乙方的检定、校准团队需到科室对所有医疗设备进行检定、校准、检测。

2、乙方负责对云南省第一人民医院需检定、校准、检测的医疗设备进行定期检定/校准/检测，按对应规程方法开展定期检定/校准/检测工作，出具检定、校准证书、检测报告。

3、乙方按招标文件中响应的医疗设备检定、校准、检测服务要求进行检定、校准、检测工作。 

4、服务期限：一个年度周期（202X年 X 月 X 日至 202X  年 X 月 X 日），乙方应于上述期限内完成本合同项下的所有服务工作并将应交付结果交付甲方审核验收。

5、服务地点： 云南省第一人民医院（指定地点）。

二、合同价款结算

合同签订完成，乙方完成全部计量、巡检服务且无任何违约行为，经甲方按年度考核验收合格后，一次性支付当年度的费用。付款时，乙方应向甲方开具符合法律规定的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款，由此产生的后果由乙方承担。

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方有权查验乙方的检定/校准/检测资质；

2.甲方有权要求乙方在合同规定时间内完成约定检定/校准/检测的工作，并获得相应的证书或报告；如乙方所开展的工作或所提交的检测报告不符合本合同约定，甲方有权要求乙方予以修改、重做，由此而产生的费用由乙方承担；

3. 甲方有权要求乙方对受检仪器及相关资料信息予以保密；
4. 若由乙方原因延期或未按国家相关法律法规要求的检定、校准、检测周期对甲方需检定、校准、检测的医疗设备实施检定/校准/检测，或乙方出具给甲方的检定证书、校准证书、检测报告等不符合国家相关法律法规要求。甲方因此受到行政主管部门处罚，甲方有权要求乙方负全部行政或法律责任，并赔偿甲方因此而遭受的全部损失（包括但不限于行政处罚）；

5.甲方应按合同约定向乙方支付检定、校准、检测费用。

7.甲方对乙方所提供的检测报告及数据结果享有100%的知识产权。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方保证：具有符合法律法规规定的资质，有权签订并履行本合同。乙方应于本合同签订时向甲方提供相关的资质证明的复印件（加盖乙方公章）交甲方备案，原件交甲方审核。

2. 乙方应在合同规定时间内按本合同约定完成约定检定/校准/检测的工作，并出具相应的证书或报告。

3. 乙方应对本合同以及因履行本合同所知的甲方的商业秘密（包括但不限于受检仪器及相关资料信息）承担保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得将上述信息透露给任何第三方知晓，亦不得将其用于非本合同项下的任何用途。

4.乙方应与甲方加强联系，制订工作计划，建立检定/校准/检测台账。

5.乙方保证：其所提供的服务质量及结果符合相关法律法规规定、达到相应国家或行业标准并符合本合同约定，乙方对其所进行的服务及结果的合法性、准确性、有效性负全责，并保证其所进行的服务及结果不会侵犯任何第三方的合法权益，否则由此而产生的责任由乙方承担。
6.如外送设备检定、校准、检测，乙方应于接到设备之日起，10个工作日内（指国家法定假日、节日除外）内完成检定/校准/检测工作并出具相应的证书/报告（不含现场检定/校准及特殊设备的检定/校准），结束后将甲方送检的仪器完好送还甲方。乙方对送检仪器有保管责任，如因乙方原因导致甲方送检设备损坏或丢失的，乙方负责按原价进行赔偿。

7. 未经甲方书面许可，乙方不得使用涉及甲方技术秘密和商业秘密的技术资料用于本合同外的项目。

8. 乙方需确保检定/校准/检测数据准确可靠，并可溯源至国家基准。

9.乙方应自行聘请工作人员完成本合同项下的工作，承担因此而产生的费用并确保服务过程的安全操作，否则由此而产生的责任和后果由乙方自行承担。

10.乙方有权按合同约定要求甲方支付服务费用。

11.乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

12.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务部分或全部转让给任何第三方行使。

四、在合同期内，乙方应提供及时有效的技术支持。

联系人姓名：
联系电话：
甲、乙双方约定的其他服务内容：
详见附件：

（内容不够填写时可另作附件）

五、违约责任

1. 如乙方违反合同的约定或法律的规定或违反保证与承诺义务，则甲方有权单方解除本合同、拒付合同费用并追究乙方违约责任，乙方应支付当次结算总价款的30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的全部损失，如因此给任何第三方造成损害的，由乙方承担因此而产生的全部法律责任。

2.除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期完成服务内容，则每逾期一天，乙方按当次应结算总价款的1%向甲方支付违约金，逾期15天，甲方有权解除合同、拒付合同费用并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付当次应结算的总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

3.如甲方无正当理由迟延付款，则每迟延一天，甲方按应付而未付款项的1%向乙方支付逾期付款的违约金，但逾期付款违约金最多不超过甲方应付而未付金额的30%,本合同继续履行。

4.由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。

六、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

七、因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 

八、本合同其他未尽事宜，按国家《民法典》有关规定处理。

九、本合同只适用于云南省第一人民医院

十、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等法律效力。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、本合同不可分割之部分及解释顺序
1. 合同书及附件。

十三、附件名称（如有请在□内打√，其余打×    
1、                             EQ \o\ac(□)
2、                             EQ \o\ac(□)
3、                             EQ \o\ac(□)
	甲方（盖章）： 
	乙方（盖章）：

	法定代表人或授权代理人  

（签字）：
	法定代表人或授权代理人  

（签字）：

	地址： 
	地址：

	联系电话： 
	联系电话：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	签订日期：
	签订日期：


合同签订地：云南省昆明市西山区金碧路157号（云南省第一人民医院）
第六章 投标文件格式
投标文件格式说明

1.投标人务必按照投标文件格式填写；如未给出格式的内容请自行编写。

2.除有特殊要求外，投标文件中的表格可根据需求延伸扩展。

3.本说明无需放入投标文件中。

一、资格审查部分

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

说明：

1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
（附扫描件加盖电子公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商须提供财务状况报告，内容可为以下四者之一：①提供2023年-2025年任意1个年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），新成立不满1年的供应商按实际情形提供财务报表，不能提供的须作出相应说明；②提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明；③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；④非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位提供承诺函；

（附扫描件加盖电子公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书
（格式自拟，加盖电子公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）。

4.1承诺书

致：云南省第一人民医院
我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，如有不实，将依法承担相应后果。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

4.2所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）。

（附扫描件加盖电子公章）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款））；

（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

6.法律、行政法规规定的其他条件

6.1不得参加政府采购活动的情形：

6.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；

（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）

6.1.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目投标；

（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）

6.2.拒绝参与政府采购活动情形

投标人被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”。

（查询结果以采购人、采购代理机构在开标后评标开始前查询结果为准，并将查询记录留存，供应商无需提供信用查询记录。）

7.投标人非联合体声明
（由投标人提供，格式自拟）
8.投标人基本情况表

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份

	7
	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	
	技术负责人
	姓名
	
	电话
	

	8
	公司资质等级证书名称及书号                  （若有）

	9
	经营范围

1、_____________________________________________________________________
2、_____________________________________________________________________

3、_____________________________________________________________________

4、_____________________________________________________________________

…

	10
	其他需要说明的情况


注：本表后附相关有效的资质等级证书等（如有）加盖电子公章。
9.资格其它部分

（招标文件中规定的其它或投标人认为应该提供的其它资料）

二、技术部分

1.技术指标偏离表

项目名称：          
招标编号：          
项目编号：          
	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应按所投服务（产品）的实际技术参数，逐条对应招标文件的第七章“采购需求及要求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表，若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

2.检校响应情况表

项目名称：          
招标编号：          
项目编号：          
	序号
	设备名称
	是否具备检测能力（提供CNAS或CMA）（填写：是/否）
	证明材料索引

（页码）
	是否具备溯源证书(提供对应设备所用计量标准器具检定、校准证书）（填写：是/否）
	证明材料索引

（页码）
	说明

	1
	X射线骨密度仪
	
	
	
	
	

	2
	单光子发射计算机断层成像装置（SPECT）
	
	
	
	
	

	3
	多参数监护仪
	
	
	
	
	

	4
	非接触式眼压计
	
	
	
	
	

	5
	焦度计
	
	
	
	
	

	6
	客观式验光仪
	
	
	
	
	

	7
	脑电图机
	
	
	
	
	

	8
	数字心电图机
	
	
	
	
	

	9
	血压计
	
	
	
	
	

	10
	压力表
	
	
	
	
	

	11
	验光镜片箱
	
	
	
	
	

	12
	医用乳腺X射线辐射源
	
	
	
	
	

	13
	医用数字摄影（DR）系统X射线辐射源
	
	
	
	
	

	14
	医用数字摄影（移动DR）系统X射线辐射源
	
	
	
	
	

	15
	医用诊断CT机
	
	
	
	
	

	16
	医用诊断X射线辐射源（C形臂）
	
	
	
	
	

	17
	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源
	
	
	
	
	

	18
	正电子发射计算机断层显像（PET-CT）（医用诊断CT机部分）
	
	
	
	
	

	19
	电子体温计
	
	
	
	
	

	20
	温度计（指针式）
	
	
	
	
	

	21
	游标卡尺
	
	
	
	
	

	22
	人体秤
	
	
	
	
	

	23
	浮标式氧气吸入器（墙入式）
	
	
	
	
	

	24
	压力真空表
	
	
	
	
	

	25
	浮标式氧气吸入器（钢瓶用）
	
	
	
	
	

	26
	冷链采集器
	
	
	
	
	

	27
	电子秤
	
	
	
	
	

	28
	数字温度计
	
	
	
	
	

	29
	医用输液泵
	
	
	
	
	

	30
	医用注射泵（单道）
	
	
	
	
	

	31
	医用注射泵（双道）
	
	
	
	
	

	32
	医用注射泵（四道）
	
	
	
	
	

	33
	移液器
	
	
	
	
	

	34
	pH计
	
	
	
	
	

	35
	瞳距仪
	
	
	
	
	

	36
	温湿度计
	
	
	
	
	

	37
	数字压差计
	
	
	
	
	

	38
	电子天平
	
	
	
	
	

	39
	心电监护仪（遥测）
	
	
	
	
	

	40
	血氧监护仪
	
	
	
	
	

	41
	生物显微镜
	
	
	
	
	

	42
	肠内营养泵
	
	
	
	
	

	43
	离心机/水平旋转仪/摇床
	
	
	
	
	

	44
	心脏除颤器
	
	
	
	
	

	45
	医用超声诊断仪
	
	
	
	
	

	46
	胎心多普勒仪
	
	
	
	
	

	47
	二氧化碳检测仪
	
	
	
	
	

	48
	紫外辐射照度计
	
	
	
	
	

	49
	纯水机
	
	
	
	
	

	50
	医用冷藏箱/阴凉柜/水浴锅/试剂卡孵育器
	
	
	
	
	

	51
	无创呼吸机
	
	
	
	
	

	52
	高频电刀
	
	
	
	
	

	53
	酶标分析仪
	
	
	
	
	

	54
	蒸汽灭菌器
	
	
	
	
	

	55
	呼吸机
	
	
	
	
	

	56
	麻醉机
	
	
	
	
	

	57
	二氧化碳培养箱
	
	
	
	
	

	58
	血液透析机
	
	
	
	
	

	59
	婴儿辐射保暖台
	
	
	
	
	

	60
	婴儿培养箱
	
	
	
	
	

	61
	低温操作台
	
	
	
	
	

	62
	洁净工作台
	
	
	
	
	

	63
	生物安全柜
	
	
	
	
	

	64
	8通道可调移液器
	
	
	
	
	

	65
	便携式辐射监测仪
	
	
	
	
	

	66
	个人剂量报警仪
	
	
	
	
	

	67
	环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪
	
	
	
	
	

	68
	12通道可调移液器
	
	
	
	
	

	69
	医用磁共振成像系统（MRI）
	
	
	
	
	

	70
	医用电子加速器辐射源
	
	
	
	
	

	71
	PCR基因扩增仪/全自动医用PCR分析系统
	
	
	
	
	

	72
	放射性活度计
	
	
	
	
	

	73
	表面污染仪（主机）
	
	
	
	
	

	74
	高精度闪烁体个人剂量仪
	
	
	
	
	

	75
	个人剂量报警仪
	
	
	
	
	

	76
	αβγ射线表面污染仪
	
	
	
	
	

	77
	 环境级Xγ辐射剂量仪
	
	
	
	
	

	78
	智能化X、γ辐射仪
	
	
	
	
	

	79
	听力计
	
	
	
	
	

	80
	安全阀
	
	
	
	
	

	81
	治疗水平剂量计
	
	
	
	
	


注：

1.需提供对应的 CNAS或 CMA或计量授权证书的证书及附件/附表作为佐证材料（证书名称与投标单位名称须保持一致，否则不予认可），并明确具体对应所在页码（附件资料内标识具体内容）
2.需检校医疗设备清单内设备所用计量标准器具溯源合格，溯源证书在有效期内，即设备质量合格、具有在有效期内的省级及以上计量机构出具的检定或校准证书，投标人应提供有效证明材料。

3.溯源证书中的送检单位名称必须与投标单位保持一致，且证书在有效期内。否则不予认可。
投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

3.巡检响应情况表

项目名称：          
招标编号：          
项目编号：          
	序号
	设备名称
	检测依据（注明具体依据）
	索引

（页码）
	说明

	1
	X射线骨密度仪
	
	
	

	2
	单光子发射计算机断层成像装置（SPECT）
	
	
	

	3
	医用乳腺X射线辐射源
	
	
	

	4
	医用数字摄影（DR）系统X射线辐射源
	
	
	

	5
	医用数字摄影（移动DR）系统X射线辐射源
	
	
	

	6
	医用诊断CT机
	
	
	

	7
	医用诊断X射线辐射源（C形臂）
	
	
	

	8
	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源
	
	
	

	9
	正电子发射计算机断层显像（PET-CT）（医用诊断CT机部分）
	
	
	

	10
	除颤仪
	
	
	

	11
	医用超声诊断仪
	
	
	

	12
	胎心多普勒仪
	
	
	

	13
	无创呼吸机
	
	
	

	14
	高频电刀
	
	
	

	15
	蒸汽灭菌器
	
	
	

	16
	呼吸机
	
	
	

	17
	麻醉机
	
	
	

	18
	血液透析机
	
	
	

	19
	婴儿辐射保暖台
	
	
	

	20
	婴儿培养箱
	
	
	

	21
	医用磁共振成像系统（MRI）
	
	
	

	22
	医用电子加速器辐射源
	
	
	

	23
	主动脉内球囊反搏泵
	
	
	

	24
	血液灌流机
	
	
	

	25
	体外膜肺氧合机（ECMO）
	
	
	

	26
	高压氧仓
	
	
	

	27
	新生儿黄疸治疗仪（箱）/黄疸治疗仪
	
	
	


注：

1.需提供对应的检测依据说明作为佐证材料，并明确具体对应说明所在页码。
投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

4.投标保证书
云南省第一人民医院/云南中招招标有限公司：

本书作为____________（投标人）对     （项目名称）（招标编号：       ）（项目编号：       ）的投标提供投标保证金的保证。
由____________（开户银行名称）提供的_______（填投标保证金形式）总额为___________________（人民币，元）。

一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索保证金的权利：

（1）从开标日起到投标文件有效期满前，投标人撤回投标；

（2）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（3）在收到《中标通知书》后未能按中标通知书规定的时间地点与采购人签订合同；

（4）中标后未按规定交付采购代理服务费。

本保证书自开标日起90日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
开户银行：__________________ 账号：_____ ___________
法定代表人或委托代理人签字或签章：_____        _____
日期：_______年____月_____日

5.投标质量保证书

云南省第一人民医院/云南中招招标有限公司：

本书作为                  （投标人）对云南省第一人民医院委托贵方组织的招标编号为              项目编号为              的                      招标提供质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

提供的产品或服务满足招标文件的采购需求和所签合同规定的要求；

保证承诺全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日历日内有效。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：________年_____月_____日

6.项目服务方案

（格式自拟，内容由投标人根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

7.服务质量承诺及保证措施
（格式自拟，内容由投标人根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

8.违约责任承诺及保障措施
（格式自拟，内容由投标人根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

9.项目人员
（格式自拟，内容由投标人根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

10.技术部分其它资料

（招标文件中规定的其它或投标人认为应该提供的其它技术资料）

三、商务部分
1.投标函

致：                              （采购人名称）

我方仔细研究了       （采购项目名称）（招标编号：       ）（项目编号：       ）招标文件的全部内容，正式授权下述签字人     （姓名和职务）    全权代表供应商    （投标人全称）    参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件采购需求及技术要求和投标分项报价表，投标总报价     （大写） 元，人民币（￥  ），在    （合同履行期限）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、我公司理解并完全接受本文件全部内容，并承诺参与投标后，不再对招标文件内容有任何疑问。

10、本投标自开标之日起    天内有效。

11、              （其他补充说明）     。

         投 标 人：                             （电子签章）   

         单位地址：









         法定代表人或委托代理人：                                   （签字或签章）
        邮政编码：
    
电话：
    
 传真：
    

开户银行名称：







         开户银行账号：



  



日期：     年     月     日

2.开标一览表

项目名称：

招标编号：

项目编号：

                                                         货币及单位：人民币·元

	投标报价
	大写：

	
	小写：

	合同履行期限
	

	每批次计量服务期限
	

	服务地点
	

	投标保证金
	金额：

	
	形式：

	其他说明
	


注：此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有折扣说明；

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

3.投标分项报价表

项目名称：

招标编号：

项目编号：

	序号
	名称
	承接企业名称
	承接企业规模
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注： 

本表由投标单位按年度进行分项报价。投标报价为包干价，在服务期内有新增或再检设备包含在此次报价内不再重报价。采购人不向其他第三方支付任何费用。对于强制检定项目，不收取费用。

本表中的“合计（元）”应与“开标一览表”中投标报价一致。

在“承接企业规模”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的承接企业规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

（3）若本项目采购清单中如有政府强制采购节能产品的，投标人须按投标须知前附表规定提供相关材料，并在备注栏标注“强制采购”字样。

（4）若所投产品为经国家认定的节能产品或环境标志产品，投标人须按投标须知前附表规定提供相关材料，并在备注栏标注“优先采购”字样，并提供证明材料。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月____ 日

4.投标保证金缴纳凭据

（附凭据扫描件加盖电子公章）
5.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

5.1法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：    年   月   日

经营期限：
                            


姓    名：         性别：    年龄：      职务：

 

系     （投标人单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件国徽面、人像面

投标人全称（加盖电子公章）：                   
日    期：     年   月   日

5.2法定代表人授权委托书

（法定代表人亲自参加投标则不需提供）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的          （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加云南中招招标有限公司代理的     （项目名称）（项目编号：       ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人（签字）：        性别：     年龄：     

部门：                  职务：                

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签章或签字）：                    

代理人身份证扫描件国徽面、人像面

投标人全称（加盖电子公章）：                      
日期：     年   月   日

6.承诺书

致：            采购人名称
若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1、我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在   个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。在      个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。投标保证金不予退还。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2、在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则给采购人造成的损失，我公司予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

7.投标人廉政承诺
致：            采购人名称
本企业参与            （填写项目名称）的投标，现作如下承诺：

1、我公司参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱招投标交易活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受相关部门调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺！

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日
8.保密承诺

致：            采购人名称
鉴于（项目名称）招投标过程中，涉及到贵单位的商业或技术秘密，为保证秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：

1、此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息（包括口头、书面信息及资料）。

2、我方获得的保密信息只用于本次招标工作，绝不用于其它用途。

3、我方将对从贵单位处得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

4、我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关职责。

5、我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。

6、如我方有幸中标，此承诺书将持续生效。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

9.类似业绩

项目名称：           
招标编号：           
项目编号：           

	序号
	项目名称
	业主名称
	合同主要标的物名称
	合同签订时间
	合同金额
	完成时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附业绩证明材料，具体请按评标办法提供，未附业绩证明材料的将不作为评审依据。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________
法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________
日期：_______年____月_____日

10.商务部分其他资料

（招标文件中规定的其它或投标人认为应该提供的其它资料）
四、招标文件要求或投标人认为需要提交的其他资料

第七章 采购需求及要求

特别说明

1.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格、撤销合同，并保留追究其法律责任的权利。验收时，交付的产品必须与投标产品的品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项内容一致，投标人在投标时务必认真核实并如实填写产品品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项信息。

2.本章各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。

3.采购人不接受投标人给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务。

4.投标人所提供的设备必须为原厂生产的全新正品，来源合法。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

5.各投标人必须对招标文件第七章《采购需求及要求》中的技术、商务要求等作出全面、真实的反映，同时填写技术（商务）条款偏离表。指标负偏离在评审时按招标文件规定扣分，实质性指标负偏离做无效标处理。投标人应尽可能地选择符合采购人技术需求的产品参加投标。投标人在投标文件中必须按招标文件载明的技术指标逐条进行投标响应。

6.投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

7.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购活动中涉及的技术情报和资料进行保密。

8.投标人须对采购中涉及的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

采购需求一览表

	序号
	标段
	是否
进口
	项目（产品）名称
	数量
	计量单位
	服务地点
（备注）

	1
	1
	否
	医疗设备检定、校准服务
	1
	项
	云南省第一人民医院（指定地点）


一、总体要求：

1、能够覆盖完成需检校医疗设备清单中的医疗设备的检定或校准服务。

2、需检校医疗设备清单内设备所用计量标准器具溯源合格，溯源证书在有效期内，即设备质量合格、具有在有效期内的计量机构出具的检定或校准证书。

3、本次采购内容包含医疗设备检定、校准和医疗设备巡检。
二、医疗设备检定校准服务要求：

★1、投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）及附件，投标人应提供有效证明材料。

★2、投标人具有由市级以上或省级部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）及附表，投标人应提供有效证明材料。

★3、投标人具有中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书，投标人应提供有效证明材料。

4、费用要求：投标报价为包干价，在服务期内有新增或再检设备包含在此次报价内不再重报价。采购人不向其他第三方支付任何费用。对于强制检定项目，不收取费用。
5、所有计量数据均可溯源至国家基准，出具的证书均应获得市场监督管理计量行政等相关部门认可，具有法律效力。（提供承诺函）

6、人员要求：拟投入本项目的项目负责人需具备高级职称的人员，拟投入本项目的项目检定、校准人员需持注册计量师证并提供证明材料。
★7、每批次计量服务期限要求：接采购人通知后，正式入院开展工作起15个工作日内。（提供证明材料）

★8、计量服务要求：为医院医疗设备质控管理、等级医院评审、实验室认证等方面提供支持，并达到相应要求。（投标人针对第8条的各内容提供对应承诺）

8.1计量服务期间，服务方到科室现场进行检定/校准；

8.2计量工作人员应具备相应的资质或职业资格证书，提供计量和巡查服务时，应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院各项规章制度及规定。

8.3不影响科室正常业务，按时按量完成任务，支持节假日上门服务；

8.4提供全院所检校设备台账或电子台账，台账信息完整，可按科室或设备类别查询；

8.5出具全院医疗设备年度计量、质控总结分析报告；

8.6每月对科室进行计量巡查，发现有漏检设备及时补检，发现设备上的计量标签有脱落、不清晰等情况及时更换，并在巡检表上做好相应记录，由科室签字确认，最后把签字确认的巡查表返回设备科。

8.7需外送检校设备的检校服务由中标人负责提供，并保证该检校服务内容的过程和结果符合相关法律法规的要求；

8.8检校过程中不符合技术规范要求的医疗设备，要通知科室和设备科停用并及时维修，设备维修后尽快复检，复检费用包含在本次报价内，采购人不再额外支付。

8.9 按采购人需求提供待报废设备或超出使用年限设备的检测报告。
8.10协助完成强制检定类医疗设备信息录入云南省计量信息管理系统。

8.11协助医院设备管理系统中的计量模块的信息维护。

8.12 若接到采购人临时紧急检定、校准任务后，投标人应在3日内安排人员到现场进行服务，并在7日内出具检定、校准证书。

9、质量保证

9.1应确保及时、完整、有效的完成本计量服务项目，计量工作中碰到的所有技术问题均由投标人负责解决。

9.2根据采购人需检校医疗设备清单，制定科学、合理的计量服务计划，安排且技术精湛、经验丰富的工作人员，确保合理对接计量周期。

9.3证书/报告的质量要求：投标人应出具市场监督管理计量行政等部门认可的证书/报告。对要求计量检定规程的设备，应依据计量检定规程进行检定，并出具检定证书；对无计量检定规程但要求校准规范的设备，应依据校准规范进行校准，并出具校准证书；对无计量检定规程或校准规范的设备，应采用国家标准GB/T或行业标准YY等进行检测，并出具检测报告。对于强制管理设备，必须出具检定证书。

9.4证书/报告及时性要求：投标人在每批次计量完成后15个工作日内提供完整的证书/报告，并提供详细的计量设备台账，含不合格计量设备清单。

9.5如设备在计量过程中遭遇意外情况造成损坏，影响临床使用，投标人应负责修复，对不能修复的设备应按原值进行赔偿。

9.6提供计量服务须符合国家计量行政管理部门要求，若因此受到计量行政管理部门的处罚，由中标人承担一切责任。

9.7进行医疗设备检校期间，不得出现数据造假、仅贴检校标签的行为，如发现则视为服务方违约并追究相关责任。

9.8若非医院行为导致医院在用计量器具出现“漏检”或未按法定周期检测，由此引起或导致的医疗差错、纠纷及医疗事故、行政处罚等，医院有权要求中标人负担全部法律责任，中标人应承担由此给医院造成的损失。

10.巡检质控要求

10.1依据国家及行业现有医疗设备管理、质量控制检测规范对医疗设备巡检清单进行质控服务，年度巡检次数按清单要求进行检测。

10.2按年季度/月巡检，每台设备须有检测记录，记录由检测工程师、科室、设备科共同签字确认，巡检并按月、季度等出具质控报告。

10.3人员要求:检测人员具备专业资质，经验丰富，熟悉医院设备与行业标准。

10.4检测设备保障:使用经计量校准的专业检测仪器，确保数据精准可靠。

10.5时效保障:严格按计划完成检测，不影响临床正常诊疗工作。

10.6售后保障:及时响应医院需求，配合完成整改、复审及资料归档。

10.7巡检发现设备故障、数据不准等不符合质量控制管理规范的问题，应第一时间告知设备科进行维修，并对于维修后的设备进行及时检测。

10.8对院内设备工程师进行设备质控培训，定期组织实操考核。

10.9协助医院制定院内质控操作规范与SOP文件，统一工作流程与执行标准。

10.10协助医院建立本医院医疗设备质量控制实验室，提供场地布局、设备配置、环境条件设计服务。

10.11协助建立本医院质控实验室管理制度、操作流程、安全规范等全套体系文件。

10.12协助医院完成质控实验室完成内部审核及相关部门的验收，达到能独立开展质控工作的能力。
三、需检校医疗设备清单
	序号
	设备名称
	数量

	1
	X射线骨密度仪
	4

	2
	单光子发射计算机断层成像装置（SPECT）
	1

	3
	多参数监护仪
	1200

	4
	非接触式眼压计
	5

	5
	焦度计
	1

	6
	客观式验光仪
	5

	7
	脑电图机
	6

	8
	数字心电图机
	123

	9
	血压计
	1600

	10
	压力表
	25

	11
	验光镜片箱
	3

	12
	医用乳腺X射线辐射源
	1

	13
	医用数字摄影（DR）系统X射线辐射源
	10

	14
	医用数字摄影（移动DR）系统X射线辐射源
	4

	15
	医用诊断CT机
	13

	16
	医用诊断X射线辐射源（C形臂）
	8

	17
	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源
	10

	18
	正电子发射计算机断层显像（PET-CT）（医用诊断CT机部分）
	1

	19
	电子体温计
	2100

	20
	温度计（指针式）
	53

	21
	游标卡尺
	1

	22
	人体秤
	130

	23
	浮标式氧气吸入器（墙入式）
	4000

	24
	压力真空表
	53

	25
	浮标式氧气吸入器（钢瓶用）
	160

	26
	冷链采集器
	21

	27
	电子秤
	24

	28
	数字温度计
	50

	29
	医用输液泵
	1000

	30
	医用注射泵（单道）
	369

	31
	医用注射泵（双道）
	1000

	32
	医用注射泵（四道）
	2

	33
	移液器
	300

	34
	pH计
	1

	35
	瞳距仪
	1

	36
	温湿度计
	100

	37
	数字压差计
	10

	38
	电子天平
	6

	39
	心电监护仪（遥测）
	1260

	40
	血氧监护仪
	28

	41
	生物显微镜
	41

	42
	肠内营养泵
	7

	43
	离心机/水平旋转仪/摇床
	139

	44
	心脏除颤器
	80

	45
	医用超声诊断仪
	150

	46
	胎心多普勒仪
	16

	47
	二氧化碳检测仪
	3

	48
	紫外辐射照度计
	2

	49
	纯水机
	10

	50
	医用冷藏箱/阴凉柜/水浴锅/试剂卡孵育器
	260

	51
	无创呼吸机
	165

	52
	高频电刀
	80

	53
	酶标分析仪
	5

	54
	蒸汽灭菌器
	40

	55
	呼吸机
	155

	56
	麻醉机
	80

	57
	二氧化碳培养箱
	43

	58
	血液透析机
	61

	59
	婴儿辐射保暖台
	27

	60
	婴儿培养箱
	69

	61
	低温操作台
	2

	62
	洁净工作台
	23

	63
	生物安全柜
	55

	64
	8通道可调移液器
	51

	65
	便携式辐射监测仪
	1

	66
	个人剂量报警仪
	2

	67
	环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪
	1

	68
	12通道可调移液器
	3

	69
	医用磁共振成像系统（MRI）
	7

	70
	医用电子加速器辐射源
	2

	71
	PCR基因扩增仪/全自动医用PCR分析系统
	49

	72
	放射性活度计
	3

	73
	表面污染仪（主机）
	2

	74
	高精度闪烁体个人剂量仪
	5 

	75
	个人剂量报警仪
	2 

	76
	αβγ射线表面污染仪
	2

	77
	 环境级Xγ辐射剂量仪
	1

	78
	智能化X、γ辐射仪
	1

	79
	听力计
	1

	80
	安全阀
	30

	81
	治疗水平剂量计
	1

	82
	新增强制检定类设备
	/


四、医疗设备巡检清单
	序号
	设备名称
	数量
	年度巡检次数

	1
	X射线骨密度仪
	4
	4

	2
	单光子发射计算机断层成像装置（SPECT）
	1
	4

	3
	医用乳腺X射线辐射源
	1
	4

	4
	医用数字摄影（DR）系统X射线辐射源
	10
	4

	5
	医用数字摄影（移动DR）系统X射线辐射源
	4
	4

	6
	医用诊断CT机
	13
	4

	7
	医用诊断X射线辐射源（C形臂）
	8
	4

	8
	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源
	10
	4

	9
	正电子发射计算机断层显像（PET-CT）（医用诊断CT机部分）
	1
	4

	10
	除颤仪
	80
	12

	11
	医用超声诊断仪
	150
	4

	12
	胎心多普勒仪
	16
	4

	13
	无创呼吸机
	165
	12

	14
	高频电刀
	80
	4

	15
	蒸汽灭菌器
	40
	4

	16
	呼吸机
	155
	12

	17
	麻醉机
	80
	12

	18
	血液透析机
	61
	12

	19
	婴儿辐射保暖台
	27
	4

	20
	婴儿培养箱
	69
	4

	21
	医用磁共振成像系统（MRI）
	7
	4

	22
	医用电子加速器辐射源
	2
	4

	23
	主动脉内球囊反搏泵
	7
	12

	24
	血液灌流机
	5
	12

	25
	体外膜肺氧合机（ECMO）
	3
	12

	26
	高压氧仓
	1
	12

	27
	新生儿黄疸治疗仪（箱）/黄疸治疗仪
	35
	4


第八章 附件

1.中小企业声明函（服务）

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

（1）如不是中小企业，则无需提供或填写。

（2）享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

（3）所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准及招标文件中明确的所属行业填列，中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
2.监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：如不是监狱企业，则无需提供或填写。
3.残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注： 

（1）投标人若非上述企业，则不需提供此附件

（2）中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

说明：

（1）供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（详见4-3）。

（2）供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

（3）若供应商认为服务项目中不涉及货物，或者提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。

4-1中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

4-2关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

 ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

（4）该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

（5）该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

4-3关于本国产品比例的承诺

本公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，据此承诺如下：

本公司（单位）为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

（1）本承诺应按包分别提供。

（2）单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺。

（3）当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺；否则，不享受价格评审优惠。

（4）全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务项目中涉及的货物。

4-4本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。


[image: image1.png][image: image2.png]