云南省妇幼保健院2026年超声诊断仪、儿童多感官训练设备等医疗设备采购项目

项目编号：YNZC2026-G1-01849-YNZZ-0166

招 标 文 件

采购人：云南省妇幼保健院

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二○二六年四月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	8

第三章 合同书样式及主要条款	28

第四章 投标文件格式	39

第五章 采购需求	68

第六章 资格审查	107

第七章 评标方法	108

第一章 招标公告

项目概况

云南省妇幼保健院2026年超声诊断仪、儿童多感官训练设备等医疗设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年05月19日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G1-01849-YNZZ-0166

2.项目名称：云南省妇幼保健院2026年超声诊断仪、儿童多感官训练设备等医疗设备采购项目

3.预算金额：507.58万元；（1标段：68.28万元；2标段：194.80万元；3标段：60.00万元；4标段：184.50万元）

4.最高限价：507.58万元；（1标段：68.28万元；2标段：194.80万元；3标段：60.00万元；4标段：184.50万元）

5.采购需求：

| 标段 | 序号 | 是否接受进口产品投标 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 物理治疗室康复设备 | 1 | 套 | 4.80 |
|  | 2 | 否 | 言语认知训练教具 | 1 | 套 | 3.00 |
|  | 3 | 否 | 经颅磁脑反射电疗仪 | 1 | 套 | 5.00 |
|  | 4 | 否 | 儿童感觉统合训练教具 | 1 | 套 | 6.00 |
|  | 5 | 否 | 儿童多感官训练设备 | 1 | 套 | 40.00 |
|  | 6 | 否 | 经皮黄疸仪 | 2 | 台 | 1.50 |
|  | 7 | 否 | 人工呼吸急救复苏球套组（成人） | 1 | 套 | 0.10 |
|  | 8 | 否 | 人工呼吸急救复苏球套组（儿童） | 1 | 套 | 0.08 |
|  | 9 | 否 | 韦氏智力测评计分表（儿童） | 1000 | 份 | 0.0027 |
|  | 10 | 否 | 韦氏智力测评计分表（幼儿） | 1000 | 份 | 0.0031 |
|  | 11 | 否 | 沙盘训练设备 | 1 | 套 | 0.50 |
| 2 | 12 | 否 | 动态血压 | 4 | 台 | 1.20 |
|  | 13 | 否 | 超声诊断仪 | 1 | 台 | 190.00 |
| 3 | 14 | 否 | X射线骨密度仪 | 1 | 台 | 60.00 |
| 4 | 15 | 否 | 自动乳腺全容积超声成像系统 | 1 | 套 | 180.00 |
|  | 16 | 否 | 微波消融治疗系统 | 1 | 台 | 4.50 |

注：

- （1）本项目共设4个标段，投标人可选择其中一个标段或同时选择多个标段进行投标，并可以同时中一个标段或同时中多个标段，投标人选择多个标段投标的应分标段制作及投递投标文件。投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，且不得出现缺项、漏项或无报价情况，否则投标文件将按无效处理；

- （2）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》；

- （3）本次招标不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，若招标文件明确不接受进口产品，而投标人所投报产品为进口产品的其《投标文件》按无效投标处理。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束。

7.交货期：合同签订后，接到采购人通知之日起，国产产品交货期不超过30个日历日。中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。

8.交付（或实施）地点：云南省妇幼保健院指定地点。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为投标截止时间前；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。（此部分不需要投标人提供证明材料）

1.2.2具有健全的财务会计制度

①投标人须提供2024年或2025年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年6月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

1.3.2 依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年6月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联企业情况声明）。

1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购项目。（中小企业所属行业类型为工业-制造业；小、微企业价格扣除优惠比例为10%，满足条件的投标人须按要求提供所有货物制造商的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。）

3.本项目的特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

注：如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

三、获取招标文件

时间：2026年04月29日至2026年05月09日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年05月19日10点00分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼开标二厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。
    2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

3.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购实施本国产品标准及相关政策等。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：云南省妇幼保健院

地 址：昆明市鼓楼路200号

联系方式：0871-65810533

2.采购代理机构信息

名   称：云南中咨海外咨询有限公司

地　 址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼

联系方式：0871-68100544

3.项目联系方式

项目联系人：杨韵琪、何雨倩、杨依冉、凡星、叶勇、李杰

电　话：0871-68100544

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 云南省妇幼保健院 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：云南省妇幼保健院2026年超声诊断仪、儿童多感官训练设备等医疗设备采购项目 项目编号：YNZC2026-G1-01849-YNZZ-0166 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交货期 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.6 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： 考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：____________ |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 保证金按规定金额、形式从投标人基本账户缴纳至： 开户名称：云南中咨海外咨询有限公司 开户银行：平安银行昆明南亚支行 1标段： 投标保证金金额：陆仟捌佰元整（小写：6800.00元） 账号：30205378283675 2标段： 投标保证金金额：壹万玖仟元整（小写：19000.00元） 账号：30205378969152 3标段： 投标保证金金额：陆仟元整（小写：6000.00元） 账号：30205378654629 4标段： 投标保证金金额：壹万捌仟元整（小写：18000.00元） 账号：30205378340106 保证金缴纳说明： - （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至云南中咨海外咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：赵咏春 联系方式：0871-63104709 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一签名或签章，要求盖章处盖投标人公章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）本项目采用固定总价方式进行报价，投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、规范，自行测算出满足招标要求的投标标的的竞争性报价，投标报价为采购人指定地点统一交货价，包括但不仅限于货物的出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、安装费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等全部费用的总和，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。 说明：1）货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的专用工具的价格。 2）运杂费用：即投标货物到指定项目交货（安装）地点。按规定的交货方式交货前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、特别要求的保险费等。 3）技术服务费用包括：现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用以及技术咨询协调费用等。 （3）无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。 （4）投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。 （5）投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额：¥/元（大写：/元整）； 履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约担保期限及退还：担保期限自合同生效之日起至合同履行完毕止，待合同履行完毕后 个月内根据履约情况无息退还。若本项目提前终止，担保期限自合同生效之日起至提前终止之日。 |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的货物标准下浮35%向中标人收取（计算基准价为中标金额）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商 | 无 有： 单位名称： 。 |
| 37.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.3 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |
| 37.4 | 其他补充内容 | 1.投标人在关联标书环节时须将整本投标文件电子版（含封面）的标书关联至“技术文件”部分，并签字盖章。 2.以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密； （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 3.为保障项目合同备案顺利进行，投标人在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5交货期：详见《投标人须知前附表》。

2.6交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融服务支撑平台】进行了解办理或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998（谢工）。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3异常低价审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

- （参考格式，以最终实际签订合同为准）

- 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ★合同履行期限 | 自合同签订之日起至质保期结束。 |
| 二 | ★交货期 | 合同签订后，接到采购人通知之日起，国产产品交货期不超过30个日历日。中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。 |
| 三 | ★交付（或实施）地点 | 云南省妇幼保健院采购人指定地点。 |
| 四 | ★交货方式 | 安装调试验收完成。 |
| 五 | ★付款方式 | 合同签订后，中标人需在甲方开户银行开立银行账户，并与甲方、银行签订资金监管三方协议（下称：“监管账户”）。甲方可选择将合同款项存入监管账户。乙方组织发货，设备安装调试完成后，经甲方验收确认并投入使用后，乙方根据项目执行进度向甲方申请解冻合同款项。监管帐户银行服务费由乙方承担，监管资金银行利息归乙方所有。甲方向乙方支付的任何款项，需乙方主动向甲方提出书面申请，甲方经审查有关付款材料无误后方能支付乙方。乙方须开具合规的正式发票。 |
| 六 | 质保期 | 设备整机原厂质保≥3年（有特殊要求的设备以标注为准），质保期以验收通过日起计算。质保期内，乙方对设备整机提供全免费保修或免费更换；保修期届满，乙方按实际成本收取维修费。 |
| 七 | ★验收标准 | 1）设备验收：设备到达甲方指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，乙方必须无条件进行更换。更换所产生的费用由乙方负责，若因此导致交货逾期，由乙方承担逾期交货的违约责任。甲方有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。 2）根据货物的实际情况，将对设备进行安装调试后验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定对照本合同项目填写验收交接单，经甲方项目负责人签字确认验收结果，验收合格后方视为完成交货。 3）乙方所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，乙方对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。 |

合同编号： 合同自编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

合

同

书

签订地点:云南省昆明市

签订日期:    2026年  月  日

甲方（采购人公章）名    称：云南省妇幼保健院

地    址：昆明市鼓楼路200号

邮    编：650021

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：0871-65810533

开 户 银行：中信银行北辰支行

账    号：73018101834800347

乙方（供应商公章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

统一社会信用代码:

开 户 银行：

账    号：

甲方：云南省妇幼保健院

乙方：

根据项目名称：        采购项目(项目编号：         )采购结果，经甲乙双方友好协商达成一致，现签订以下合同条款。

一、合同项目内容

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 医疗器械注册证号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写（元） | ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） | 人民币： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于设备、包装、运输、保险、装卸、仓储、搬运、安装调试、培训、配套资料和配套附属设备、配件、备品备件、必要的消耗品，以及乙方附赠品等的费用。

二、技术规范和要求

乙方中标设备设施，必须遵照相关技术规范生产制造，并须取得有效的医疗器械注册证，不属于医疗器械内容的除外。本项目主要设备执行标准为行业标准。

三、交货时间及方式

乙方于合同签订后接招标人进场通知    个日历日内完成设备的安装调试及验收，将设备送达甲方指定地点并按规范完成安装调试工作。交付产品为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。

1.合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备送到甲方指定地点，由甲乙双方共同开箱，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料及配备的用件、工具等，如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等。

2.甲方收货地点：云南省妇幼保健院。

3.货物运输至甲方验收合格期间产生的货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.甲方联系人：       ，联系方式：        。

四、验收及验收标准

1.设备验收：

1）设备验收：设备到达甲方指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，乙方必须无条件进行更换。更换所产生的费用由乙方负责，若因此导致交货逾期，由乙方承担逾期交货的违约责任。甲方有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。

2）根据货物的实际情况，将对设备进行安装调试后验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定对照本合同项目填写验收交接单，经甲方项目负责人签字确认验收结果，验收合格后方视为完成交货。

3）乙方所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，乙方对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。

2. 产品包装材料归甲方所有。

五、产品要求

（一）品质标准

1.乙方向甲方提供的货物须符合相关国家法律、法规规定及本合同约定。提供的货物必须是全新的、符合国家质量标准的、具有生产厂家质量保证或合格证明的货物；进口产品还应具有中国有关部门的完备手续，如报关单据、商检报告等；提供货物须满足国家及行业环保要求；保证货物符合国家有关安全防范标准；提供的货物和组成的系统符合磋商文件承诺和本合同规定标准，并满足甲方技术要求。

2.乙方须向甲方提供随机配件、维修工具及所有资料。

3.产品使用过程出现质量问题，乙方须无条件退/换货。

4.甲方在使用过程中，发现产品质量与所提供该产品技术资料标准不符的，乙方必须无条件退/换货。

（二）质保要求

1.设备整机原厂质保设备验收后原厂质保（全保）   年 ，质保期以验收通过日起计算。质保期内，乙方对设备整机提供全免费保修或免费更换；保修期届满，乙方按实际成本收取维修费。

2.设备或其配件若属于国家规定“三包”范围的，按“三包”规定执行，若本合同约定的质保期优于“三包”规定的，按本合同约定执行。

3.质保范围包括整机设备及其附件、软件、配套设备、随机赠品，以及所有软件系统等等。

4.整机终身维修及免费校准。

5.乙方保证设备在甲方报废前正常运行。

（三）售后服务

1.乙方承诺厂家在云南省内有直接售后服务机构，乙方按甲方要求提供全天24小时的售后服务，并在甲方要求后2小时内到达现场提供服务。

公司名称：

统一社会信用代码

联系人：

联系电话：

2.甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：

3.乙方应按时进行常规巡检，定期巡检：每3个月对设备定期进行巡检1次和维护保养1次，每年对设备定期进行预防性维护工作1次，保证设备处于较好性能状态。

4.如乙方所提供产品技术升级，乙方或/和设备制造商须及时通知甲方，并根据甲方实际需求及时为甲方提供产品优化或升级服务。

5.乙方提供的备品备件及易损件须为原厂配件，未经甲方许可，不得使用非原厂产品。

6.质保期外提供终身上门维修服务和软件升级服务，仅收取零备件费。

（四）故障响应

乙方接到甲方设备故障通知后，须立即作出服务响应，电话响应时间不超过1小时，现场响应时间不超过2小时，24小时不能排除故障须提供解决办法：提供备用设备保障，以确保甲方医疗工作正常开展。

（五）配套设备要求

六、合同价款结算

（一）履约保证金

乙方在收到中标通知书后/个工作日以非现金形式内向甲方缴纳合同总价/ 的款项作为履约保证金，共计/元整（￥：/元）。此项目不涉及履约保证金。

（二）履约保证金的退还

设备验收完成且无异议后，经双方确认，甲方一次性无息返还乙方全部履约保证金。

（三）合同款项

合同签订后，中标人需在甲方开户银行开立银行账户，并与甲方、银行签订资金监管三方协议（下称：“监管账户”）。甲方可选择将合同款项存入监管账户。乙方组织发货，设备安装调试完成后，经甲方验收确认并投入使用后，乙方根据项目执行进度向甲方申请解冻合同款项。监管帐户银行服务费由乙方承担，监管资金银行利息归乙方所有。甲方向乙方支付的任何款项，需乙方主动向甲方提出书面申请，甲方经审查有关付款材料无误后方能支付乙方。乙方须开具合规的正式发票。

（四）付款申请

甲方向乙方支付的每一笔款项，需乙方主动向甲方提供相关付款材料（包括但不限于验收单，发票等），甲方经审查有关付款材料无误完成付款审批流程后方能支付乙方。

（五）乙方收款账户名称：

账户银行：

账户银行账号：

七、技术培训

在设备交货时，乙方派专业技术人员对操作人员进行为期至少7天的现场安装及技术培训，后续时间可以根据采购人要求进行增加。乙方须负责对甲方的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。提供设备的正常使用和安全运行培训，以及必要的技术支持。若甲方的工作人员反映对培训内容及实操仍有疑问，乙方有义务在工作时间予以积极回应。

八、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责项目具体组织工作。

2.负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境。

3.负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告。

4.按合同规定享有乙方提供的各项服务。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目。

2.严格遵守商务谈判中标所承诺的一切规定和条款。

3.参与甲方共同进行设备和项目的验收。

4.乙方严禁转让合同债权。

九、违约责任

（一）乙方违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还履约保证金；乙方逾期交货将向甲方每日偿付合同总价1‰的违约金，并赔偿不能按期交付使甲方造成的经济损失，逾期超过15天的，甲方有权解除合同。

2.因产品质量问题导致他人人身伤害、财产、行政罚款等损失的，乙方负完全责任，并承担被害人及甲方一切损失，包括但不限于经济损失，甲方因此遭受处罚的，有权向乙方追偿。

3.乙方保证甲方在合同设备（包括配套软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等法律纠纷及诉讼，如有上述问题出现，乙方负完全责任，并承担甲方相应一切损失。

4.合同签订后，乙方不按合同约定缴纳履约保证金的，应向甲方每日偿付合同总价/的违约金。

5.合同签订后，乙方不履行合同、不全面履行合同或单方解除合同的，应承担合同总价 20% 的违约金。

6.乙方不履行培训及售后服务义务的，应承担合同总价20%的违约责任。

7.乙方未在规定时间内提供服务响应的（包括但不限于售后服务），应承担合同总价20%的违约责任。

8.乙方有其他违反合同约定行为的，经催告仍不履行的，应承担合同总价20% 的违约责任。

9.乙方保证提供的设备所用到的试剂耗材均为开放型，如违反此项规定，甲方有权单方面终止本合同。

10.乙方承诺免费开放所供设备与医院信息系统的接口。

11.由于项目质疑投诉等原因导致合同无法执行的，甲方有权单方面解除合同，由此给乙方带来的损失甲方不予承担。

（二）甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收产品，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金；

2.甲方无正当理由逾期支付合同价款，经乙方催告后15天仍未支付的，乙方有权要求甲方以未支付款项按一年期贷款市场报价利率LPR支付逾期付款违约金。

（三）其他责任

1.因乙方原因导致甲方主张权利而产生的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、鉴定费等费用由乙方承担。

2.甲方有权拒付合同价以外的任何费用。

3.乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4.乙方应遵守国家法律法规、合法经营，若有不正当经营或商业行贿行为，或无故不遵守协议规定，甲方有权单方面终止协议。

5.终止合同和解除合同效力不同，合同自终止之日甲乙双方除违约责任外对该合同不再承担履行义务，但终止前已合法履行的合同义务不得撤回。

十、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关政府采购监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、通知和送达

在本合同履行过程中或因纠纷产生诉讼，乙方同意以下方式供甲方或法院通知和送达，以下述任一方式（专人邮寄、电子邮件、传真、短信送达及双方认可的其他方式）送达均为有效送达。

乙方联系人：  电话：      电子邮箱：

乙方规模： (小微、中型、大型 )三选一

乙方注册地区划：

乙方是否中小企业： (是、否）二选一

是否外商投资企业： (是、否）二选一

乙方保证上述信息的准确性，在本合同有效期内，如乙方的通信地址、联系人、电话、电子邮箱等发生变更的，乙方应在变更后立即书面通知甲方，经甲方正式签收确认后，变更方为有效。如因本合同中乙方的通信地址或电话等不准确，或者发生变更后未按前述约定有效通知甲方，造成任何通知/函件、法律文书等未能实际送达乙方的，通知/函件、法律文书等视为已合法有效送达乙方，未能实际送达的责任及由此引起的相关责任、损失，全部由乙方自行承担，甲方就此不承担任何责任。

十二、本合同其他未尽事宜，由甲乙双方友好协商处理。

十三、本合同一式 伍 份，甲方 肆 份，乙方  壹 份。

十四、本合同自签订之日起生效。

十五、本合同不可分割之部分：

1、附件一：中标通知书

2、附件二：配置清单

3、附件三：招标文件

4、附件三：投标文件

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了★号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记★号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

- 一、资格证明文件部分

- 资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

具有独立承担民事责任的能力

（要求详见 第六章 资格审查）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（要求详见 第六章 资格审查）

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（要求详见 第六章 资格审查）

特定资格要求

（要求详见 第六章 资格审查）

### ★承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（3）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

（4）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日

### ★投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：                   。

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”。

- 二、报价文件部分

### ★开标一览表

| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 质保期（所有设备） | 所有设备（含配套产品） 年（2标段：超声诊断仪 年） |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：1.因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

2.质保期低于文件要求的（所有设备（含配套产品）≥3年（2标段：超声诊断仪整机质保≥5年），视为不响应，其《投标文件》按无效投标处理。

三、技术商务文件部分

### ★技术规格偏离表

请按实际响应内容，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》——各产品“一、采购需求（技术要求）”认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.序号应对应在第五章《采购需求》——各产品“一、采购需求（技术要求）”中的序号，按照序号逐一分行填写。

2.投标人应根据投标产品的真实参数及功能填报本表，不得复制粘贴招标文件要求的技术参数，若出现投标响应与技术支持资料不符，可视情节严重程度，按照《财政部 公安部 市场监管总局关于开展2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》（财库〔2023〕28号）中供应商提供虚假材料的典型案例上报财政主管部门。

3.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标文件响应情况优于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件应答情况”一列中写明投标产品实际的技术参数。

5.投标人应将支持该项技术要求响应的投标产品技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引（页码及条目号等）”一栏中，标识具体页码，不接受xx页至xx页。

### 投标产品的技术支持资料

包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料（采购需求中有标注的以标注要求为准）。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

### 其它技术资料

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。

### ★商务条款偏离表

请对应招标文件中“合同条款前附表（合同履行期限、交货期、交付（或实施）地点、交货方式、付款方式、质保期、验收标准）、售后服务、履约保证金、违约责任”等的要求认真填写该表。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

（1）投标人基本情况介绍；（包含但不限于企业综合实力、资信状况、企业文化、企业团队素质等内容，格式自拟）

（2）配置清单；（根据招标文件第五章《采购需求》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式自拟）

（3）制造商授权书及售后服务承诺书；（格式内容自拟）

（4）交货及安装方案；（格式内容自拟）

（5）质量承诺及保证措施；（提供业绩证明材料）

（6）售后服务方案；（格式内容自拟）同时按照后文要求填写《承诺函》

（7）培训方案；（格式内容自拟）

（8）类似项目业绩；（格式内容自拟，含《类似项目业绩列表》）

（8）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料。

### ★承诺函

乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后    小时内作出响应，    小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，    小时内不能排除故障时，在    天内保证修复，若在    天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给甲方使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证甲方购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身免费升级服务，乙方对甲方无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每   个月定期随访一次。乙方向甲方提供   天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。

投标人（加盖投标人公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或签章）：

日期：　　　年　　月　　日

### ★投标分项报价表

项目名称：                                项目编号：                    标段：

| 序号 | 货物（项目）名称 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

填表说明:

1、投标人必须根据招标文件第五章“采购需求”中“采购需求一览表”中的“产品（项目）名称”，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。

2、本表填报报价应当包含招标文件第二章“投标人须知”中“投标报价”要求的所有报价。

3、投标人所投产品除强制节能外货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号}的通知，投标人所投产品认定为节能产品或环境标志产品，投标人须提供节能产品或环保产品认证证书扫描件。

### 必不可少的专用工具报价表

（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和 型号 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由投标人按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。

### 备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

### 其它报价资料

（1）质保期结束之后对所提供的维修保养服务支持费用（该费用不计入投标总价）；

（2）投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

### 中小企业声明函

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏； 并由投标人出具、加盖投标人电子公章。

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

⑤投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

注：投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，可不填写本声明函。

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

### ★投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号：         标段：    ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日    期：     年     月      日

### ★法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（盖章）

日期：       年     月      日

### ★法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

### ★投标保证金缴纳凭证

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

## 采购需求一览表

| 标段 | 序号 | 是否接受进口产品投标 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价 （万元） | 是否是核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 物理治疗室康复设备 | 1 | 套 | 4.80 |  |
|  | 2 | 否 | 言语认知训练教具 | 1 | 套 | 3.00 |  |
|  | 3 | 否 | 经颅磁脑反射电疗仪 | 1 | 套 | 5.00 |  |
|  | 4 | 否 | 儿童感觉统合训练教具 | 1 | 套 | 6.00 |  |
|  | 5 | 否 | 儿童多感官训练设备 | 1 | 套 | 40.00 | 是 |
|  | 6 | 否 | 经皮黄疸仪 | 2 | 台 | 1.50 |  |
|  | 7 | 否 | 人工呼吸急救复苏球套组（成人） | 1 | 套 | 0.10 |  |
|  | 8 | 否 | 人工呼吸急救复苏球套组（儿童） | 1 | 套 | 0.08 |  |
|  | 9 | 否 | 韦氏智力测评计分表（儿童） | 1000 | 份 | 0.0027 |  |
|  | 10 | 否 | 韦氏智力测评计分表（幼儿） | 1000 | 份 | 0.0031 |  |
|  | 11 | 否 | 沙盘训练设备 | 1 | 套 | 0.50 |  |
| 2 | 12 | 否 | 动态血压 | 4 | 台 | 1.20 |  |
|  | 13 | 否 | 超声诊断仪 | 1 | 台 | 190.00 | 是 |
| 3 | 14 | 否 | X射线骨密度仪 | 1 | 台 | 60.00 | 是 |
| 4 | 15 | 否 | 自动乳腺全容积超声成像系统 | 1 | 套 | 180.00 | 是 |
|  | 16 | 否 | 微波消融治疗系统 | 1 | 台 | 4.50 |  |

## 一、采购需求（技术要求）

#### 1标段：

#### 产品1：物理治疗室康复设备

- 1.功能需求：详见附件1

#### 产品2：言语认知训练教具

1.功能需求：详见附件2

#### 产品3：经颅磁脑反射电疗仪

一、设备功能及用途说明

1.经颅磁脑反射：以脑生理学、磁生物学、生物物理学和临床脑病治疗学为基础，通过特制的治疗发生体输出特定规律的经颅磁刺激反射。增加脑血管弹性、改善病灶区的血液循环、改善脑组织的代谢环境、引导患者脑磁功能趋向正常化、秩序化。

2.脑电反射：仿真生物电（无序波）通过乳突穴颅外刺激小脑顶核、脑细胞和脑血管，以起到脑功能恢复的效果。

3.肌电反射：过仿真生物电刺激，使患肢以被动的节律性收缩和舒张的方式来模拟主动运动，从而起到促进其功能重建的作用。

- 二、核心技术参数及要求

- 1.产品配置：包括经颅磁脑反射（1组）+脑电反射（1组）+肌电反射（1组4线）

- 2.国家认可的产品注册证有体现“脑反射”字样。

- 3.产品外观：本设备立式推车式，屏幕为液晶屏真彩显示。

- 4.经颅磁脑反射输出部分基本参数：

▲（1）治疗体磁感应强度： 低档：5mT±3mT；强档：12mT±3mT；

▲（2）治疗体磁场频率： 50Hz±1Hz

▲（3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁脑反射治疗帽至少有6个治疗体，头围部分至少5个治疗体可以横向移动，也可根据患者头围大小调节经颅磁脑反射治疗帽子的弹力带。

（4）治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。

（5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。

（6）时间选择：电疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间。

（7）经颅磁脑反射治疗帽的各导线连接部位能承受至少15N拉力。

（8）微震按摩功能：a)震动幅度：至少分4档可调(1-4)

b)震动频率：至少分5档可调(1-5)

5.电疗输出部分基本参数：

脑电反射性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：儿童发育相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）；

▲（1）脑电反射治疗电极最大输出电压峰峰值为40Vp-p ±10%

▲（2）肌电反射刺激工作频率8kHz±20%；

▲（3）肌电反射电极最大输出电流强度：60mA±20%；

▲（4）恒流输出特性，输出负载变化±50%时，输出电流变化不大于5%；

▲（5）输出电路最大电压峰峰值50V±20%；

（6）四种输出模式可供选择；

▲（7）电极数量：每路电疗输出最多可同时连接3对电极（1对脑电反射电极（小脑顶核低频电刺激）、2对肌电反射电极（肢体中频电刺激））；

（8）连续工作时间：不少于4小时；

（9）时间选择：电疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间

▲6.脑电反射电极片和肌电反射电极片至少各配备10包

#### 产品4：儿童感觉统合训练教具

1.功能需求：详见附件3

#### 产品5：儿童多感官训练设备

1.功能需求：详见附件4

#### 产品6：经皮黄疸仪

一、设备功能及用途说明

- 1.本设备用于测量新生儿在光疗前、光疗期间及光疗后的血清胆红素水平。

- 二、核心技术参数及要求

- 1.产品组成：黄疸仪由主机、底座及电源适配器组成。主机由光学探头、显示屏、电池、条码阅读器及主机电路组成。底座可供主机充电，内含检查屏。

2.功能：

(1)光源: 氙闪光灯

(2)信息提示：低电压提示

(3)亮度调节：屏幕亮度5级调节

(4)时间设置：可实现时间日期的修改

(5)声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关

（6）测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换

（7）屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟

（8）历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量时进行优先权，蓝光完成标志的标记

3.产品性能

▲（1）最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)

▲（2）准确度：± 2 mg/dL （±25.5μmol/L）

▲（3）重复性：≤3%

▲（4）预定值为“0”的检查屏为1±0.1；

▲（5）预定值为“20”的检查屏为5±0.5

（6）平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式

（7）光源寿命：不低于130000次

（8）使用期限：不少于5年

#### 产品7：人工呼吸急救复苏球套组（成人）

|  | 成人型 |
| --- | --- |
| 1.选用规格 | 成人型≥40kg |
| 2.潮气量 | 成人型≥900ml |
| 3.按压体积 | ≥700ml |
| 4.限压阀压力 | 50±10cmH20 |
| 5.吸气阻力 | ＜5cmH20(在50L/min) |
| 6.呼气阻抗 | ＜5cmH20(在50L/min) |
| 7.病人阀接头口径 | 标准圆锥接头 内径 15mm & 外径 22mm |
| 8.净重(g) | ≤600g |
| 9.球囊容积 | ≥1600ml |
| 10.储气袋容积 | ≥2000ml |
| 11.通气频率 | 1-50次/分钟 |

#### 产品8：人工呼吸急救复苏球套组（儿童）

|  | 小儿型 |
| --- | --- |
| 1.选用规格 | 7kg＜小儿型＜40kg |
| 2.潮气量 | 小儿型≥250ml |
| 3.按压体积 | ≥500ml |
| 4.限压阀压力 | 40±5cmH20 |
| 5.吸气阻力 | ＜5cmH20(在50L/min) |
| 6.呼气阻抗 | ＜5cmH20(在50L/min) |
| 7.病人阀接头口径 | 标准圆锥接头 内径 15mm & 外径 22mm |
| 8.净重(g) | ≤500g |
| 9.球囊容积 | ≥600ml |
| 10.储气袋容积 | ≥1500ml |
| 11.通气频率 | 1-100次/分钟 |

#### 产品9：韦氏智力测评计分表（儿童）

1.需求：按韦氏儿童智力量表-第四版（中文版）（详见附件5）印刷打印1000份

#### 产品10：韦氏智力测评计分表（幼儿）

1.需求：按韦氏幼儿智力量表-第四版（中文版）（详见附件6）印刷打印1000份

#### 产品11：沙盘训练设备

1.专用沙40斤

2.沙具：河流/湖泊/池塘，各种交通工具（汽车高铁飞机轮船），海洋动物，哺乳动物，生活类厨房用具，不同国家旗帜，神话人物，古代人物，障碍物。每大类需要2套沙具。

#### 2标段：

#### 产品12：动态血压

一、心电图部分：

1.引线：12通道

2.频率特性：0.05Hz-500Hz

3.输入阻抗：＞10M

4.增益准确度：误差＜10%

5.共模抑制比：≥80dB

6.频率影响范围：0.05Hz-40Hz（±3.0dB）

7.采样率：10000Hz

8.A/D转换位数：12位

二、血压部分：

1.测量方法：阶梯放气示波法

2.血压范围：收缩压：40-280 mmHg；舒张压：20-210 mmHg

3.精度要求：压力：±3 mmHg；脉率：±5% 或 ±3bpm

4.脉率范围：40 - 240 bpm

5.硬件物理：物理规格 重量小于200g（不含电池），尺寸小于125x80x35mm

6.存储容量：至少可存储250-460条数据 记录时长最高72小时

7.存储方式：SD卡

8.电源：2-4节AA（5号）碱性电池，支持至少120次测量

9.安全保护：过压保护（<300mmHg）、掉电自动释压、最长测量时间限制（<120秒）

10.高级功能：特殊模式 儿童测量模式（根据年龄/身高/体重自动切换）

11.提供软件分析系统功能要求：分析图表：包含趋势图、柱状图、饼图、相关图（离散图）、昼夜节律图等。

12.专业指标计算：可自动计算血压负荷、昼夜节律、晨峰系数、血压变异系数、动态动脉硬化指数等。

14.智能辅助诊断：支持生成诊断结论，提供术语库，具备多次就诊数据比较分析功能。

#### 产品13：超声诊断仪

- 数量：

- 1.主机1套

2.腹部单晶凸阵探头：1个

3.高频腹部单晶凸阵探头：1个

4.腔内容积探头：2个

5.腹部容积凸阵探头：2个

二、设备用途及说明：

1.妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

三、主要规格及系统概述

1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1主机一体化LCD显示器 ≥23.8英寸

1.2液晶触摸屏≥15.6英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

1.3数字化二维灰阶成像单元

1.4数字化彩色多普勒单元

1.5数字化能量多普勒成像单元

1.6 PW脉冲波多普勒成像单元

1.7 CW连续波多普勒成像单元

1.8实时四维成像单元

1.9软件波束形成器技术

▲1.10二维线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

▲1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。

1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。（需要附产品白皮书，并有相关二维立体血流成像的描述说明）

1.13具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。

1.14组织多普勒成像技术

1.15应变式弹性成像技术

1.16宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

1.17主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。

1.18具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估

1.19支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

1.20内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。

1.21具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质。

1.22困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数 （BMI）

▲1.23探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态

1.24智能胎儿多普勒技术：六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率，（可自定义设置）

1.25用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色 、用户界面照明、主机周边照明、触摸屏配色方案 均可自定义设置。

2.容积四维成像技术：

2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。彩色血流高清立体成像，立体直观显示血管空间结构关系。彩色血流容积透视剪影，全新的血流显示方式，通过可调节的边界增强和内部透明技术。

2.2断层超声显像技术

2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置。

2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

▲2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

2.6 STIC时间空间相关成像技术

2.7 STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。

2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

2.10具备实时容积对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息。

▲2.11智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚6组生物指标。

▲2.12智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。

2.13容积智能斑点噪声抑制技术：通过特殊算法对体素进行实时优化，可优化重建容积图像以及各个平面特别是冠状面上的图像品质。

3.Ai智能筛查系列技术：

3.1智能产筛切面识别：遵循 ISUOG 常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，自动检测识别≥21个推荐切面。自动注释及测量。

3.2智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。

▲3.3智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。

▲3.4智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

4.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

4.1一般测量

4.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

4.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

4.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

4.5自动NT及IT测量技术

4.6自动胎心率测量技术

4.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

4.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

5.图像存储、管理及回放重现

5.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

5.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

5.3超声图像存档与病案管理系统

5.4回放重现单元

5.5硬盘容量≥1T

5.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

5.7支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（附原厂技术白皮书证明）

6.技术参数要求

6.1监视器≥23.8英寸高分辨率LCD监视器

6.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

6.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

6.4≥15.6英寸多点触控触摸屏

6.5空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

6.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

7.探头

7.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

7.2腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz

7.3腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz

7.4高频腹部二维凸阵探头：超声频率3.0 — 9.0 MHz

7.5宽频凸面容积探头：超声频率2.0 —7.0 MHz

8.二维灰阶及容积成像主要参数

8.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

8.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

8.3数字集成化智能TGC分段≥8段

8.4二维成像扫描深度≥46cm（提供原厂白皮书）

8.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

8.6系统动态范围≥400dB （提供原厂技术白皮书证明）

8.7预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

9.频谱多普勒

9.1方式：PW，CW

9.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

9.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

9.4最低测量速度：≤10mm/s

9.5零位移动：≥10级

9.6 PW最小取样容积≤0.2mm

10.彩色多普勒

10.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

10.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒

10.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

10.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

10.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

11.配件

11.1产前超声工作站（1站点，含软硬件）

11.2 后备电源设备 1台

11.3医用检查床、椅1套

11.4超声影像投射终端1套（工作站及图像输出设备、电视机≥55英寸）

12.售后服务：整机质保≥5年

#### 3标段：

#### 产品14：X射线骨密度仪

一、主要用途：可进行骨密度测定及体成分分析，用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究

二、技术参数

1.高压发生器：

1.1高压发生器最大输出功率≥228W

1.2管电压：固定管电压≥76kv

1.3管电流：

▲1.3.1电流工作档位≥4档

1.3.2最大工作管电流≥3mA

1.3.3最小工作管电流≤0.15mA

2.X射线源：

2.1双能产生方式	K缘过滤，同时产生高低双能X线

2.2 X射线束：窄角扇形

▲2.3扇形扫描角度≤4.5°

2.4靶角≥10°

2.5球管最大热容量≥260KJ

2.6X线束低能能量≤40kev

3.探测器：

3.1光子计数探测器

▲3.2探测器材质：光子计数

3.3有效视野内物理通道数≥16

▲3.4 DQE≥99%

4.扫描：

4.1扫描部位：正/侧位腰椎、单侧/双侧股骨、前臂

▲4.2扫描时间（以下4.2.1及4.2.2有一项不满足即本项不满足）

4.2.1腰椎标准模式扫描时间≤28s

4.2.2股骨标准模式扫描时间≤28s

4.3扫描套件≥3个，包括：

4.3.1正位脊柱扫描定位器

4.3.2单侧/双侧股骨扫描定位器

4.3.3前臂扫描定位器

4.4扫描床:

4.4.1扫描床大小：长度≥200cm，宽度≥105cm

4.4.2最大有效扫描视野≥130cm×59cm

4.4.3最大病人承重≥155kg

4.4.4球管焦点到影像接收器的距离≤70cm

4.5扫描剂量：

4.5.1空气入射比释动能：脊柱扫描≤37μGy

4.6扫描技术：

4.6.1腰椎、双侧股骨每个部位有至少3种扫描模式，以适应不同体型的患者

4.6.2一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测

4.6.3在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议

4.6.4智能自动确定骨边缘

4.6.5与前一次扫描结果对比分析

4.6.6异常骨密度区域或金属自动排除

5.质量控制：

5.1自动质控测试程序

5.2自动质控趋势分析

5.3质控模块（含大、中、小三种骨密度校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告）

5.4质控模块

5.5脊柱体模

6.报告系统:

6.1检测结果趋势分析

6.2提供多种预设的报告模板供用户选择

6.3可自定义报告模板

7.参考数据库：

7.1NHANES III骨密度参照数据库

▲7.2中国人中轴骨骨密度参考数据库（以下7.2.1至7.2.3有一项不满足即本项不满足）

7.2.1基于投标品牌设备采集的腰椎和髋部骨密度数据所建立

7.2.2样本量≥11000例，且为同一研究，非多项研究合并的数据

7.2.3所用数据库发表权威文献

8.软件功能：

8.1正位腰椎骨密度扫描、评估

8.2单侧股骨骨密度扫描、评估，提供股骨颈和全髋的测量结果

8.3双侧股骨骨密度自动扫描、评估

8.4自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果

8.5前臂测量和分析

8.6人工髋关节置换后的自动扫描、评估

8.6.1增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估

8.6.2人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个

8.7 FRAX十年骨折风险评估软件

8.8计算机自动辅助诊断分析软件

8.9具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。

8.10 LSC最小有意义变化值辅助计算工具

8.11体重/种族差异校正软件

8.12 T值和Z值分析软件

8.13 DICOM 协议接口、HL7协议接口

8.14 HL7协议接口

9.主机工作站：

9.1 CPU类型：主频≥5GHz

9.2内存：≥16GB

9.3硬盘：≥1TB

9.4显示器：≥23英寸液晶显示器

9.5图像处理输出设备

#### 4标段：

#### 产品15：自动乳腺全容积超声成像系统

一、设备用途说明：

1.无前期临床乳房干预的无症状女性的乳腺癌筛查及诊断。同时，用于有症状或发现占位性肿块的女性的进一步诊断。

二、主要规格及系统概述：

1.主机系统

1.1主机与自动全容积扫描机械臂为一体化设计，并具有四个万向轮驱动，具有良好的移动性，方便在不同诊室间转运

▲1.2双彩色液晶显示器，可触屏操作、可左右旋转、可上下倾斜，亮度和对比度可调

1.3扫查机械臂可以360度自如旋转，高度可调

1.4扫查操作键位于手柄，同时具备压力控制按键，压力≥2级可调

1.5容积采集通过一键完成，无需其他操作

1.6扫查过程中扫描探头可以自动锁定，可在屏幕上显示提示信息

1.7用户登录使用，具备DICOM3.0图像存储及调用功能

1.8系统实现自动扫查女性乳腺组织，可获取≥300帧高分辨率图像

▲1.9扫描完成后，可以在触摸屏上进行冠状面及横断面图像回放，用来评估和预览采集图像的质量（提供证明图片）

▲1.10支持≥18种扫图体位类型可选择（提供证明图片）

1.11支持扫描站自动电影播放

1.12支持一键数据传输到工作站

1.13支持数据传输和病人扫描同时进行

1.14扫描站支持设置实时发送至工作站或检查完成后发送（提供证明图片）

1.15数据采集后，支持修改容积数据的体位类型

▲1.16支持病人信息快速采集功能，可在病人注册界面快速读取病人身份证信息（如姓名、性别、年龄等），无需医生手动输入。（提供证明图片）

2.乳腺扫查专用探头

▲2.1所配探头为凹面弧形设计（提供证明图片）

▲2.2高频宽频探头，长度≥15cm（提供相关证明材料）

2.3超宽频带可变频探头, 频率范围5.0-13.0 MHz

2.4扫描视野：单次最大扫描距离≥15cm

2.5探头的压力通过操作者的手柄自动增压或减压

2.6支持快速扫描，一次自动三维容积采集时间≤60秒

2.7探头频率多级可视可调

2.8斑点噪声抑制多级可视可调

2.9动态范围可视可调，≥200dB

2.10焦点位置可视可调

2.11可通过触摸屏及控制面板调节图像增益和深度

▲2.12支持解锁扫描和锁定扫描设置，并可在界面显示

▲3.手持线阵探头（以下3.1至3.9有一项不满足即本项不满足）

3.1手持线阵探头频率3.0-13.0MHz

3.2手持线阵探头隐形接口设计

3.3支持彩色血流成像

3.4支持PW成像

3.5支持放大功能

3.6标配弹性成像

3.7标配穿刺引导与穿刺增强

3.8标配造影成像

3.9支持多种实时和后处理参数调节

4.专用影像分析工作站

4.1≥23英寸高分辨率医用显示器

4.2 CPU：i5以上性能

4.3硬盘≥1.5 T

4.4 Windows操作系统

4.5具备专业的图像分析及后处理系统，可以接收、传输、显示，存储及处理三维全容积图像及数据，同时可以进行图像智能优化、病灶测量、病灶特征编辑以及图文标注，自动显示病灶与乳头距离、距表皮深度及分区定位

4.6工作站可显示乳腺3D超声图像，包括横断面、矢状面、重建的冠状面和完整的容积渲染图

4.7切片可视厚度：0.5-25mm，支持最小可视厚度≤0.2mm

4.8切片跨度：0.1-2mm

4.93D图像具有多种显示方式：同侧乳房多切面双幅、三幅对比；双侧乳房同切面双幅、三幅对比；双侧乳房多切面双幅、三幅对比

4.10工作站具备≥14种图像布局显示格式

4.11工作站界面支持检查对比的功能，可以在工作站同时显示前后检查的同切面同屏对比

4.12检查列表支持搜索功能，快速定位需要的检查条目

4.13支持工作站修改容积数据体位类型

4.14支持对图像进行斑点噪声抑制后处理调节，≥3级可视可调

▲4.15支持对图像进行乳头阴影补偿，支持用户自定义开关（提供证明图片）

4.16用户登录使用，具备DICOM3.0图像存储及调用功能

4.17具有一体化内置BI-RADS诊断报告系统，可以将测量结果及图像直接导入内置的BI-RADS诊断报告系统

▲4.18智能辅助诊断功能，可一键开启，无需借助其他系统。自动识别并标记病灶。可通过病灶列表一键快速定位病灶（提供病灶列表证明图片）。不同分级病灶可通过不同颜色显示（提供证明图片）。

4.19内置多种乳腺常见疾病报告模板，支持自定义报告模板。

4.20扫查及诊断完全分离设计，工作站可将病人信息、报告及图像采集自动传输到医院PACS系统

5.外设接口（主机自带接口，非转接接口）

5.1 USB接口≥2

5.2 Ethernet接口

5.3电源接口

6.配置要求

6.1超声系统与彩超设备影像数据获取及院内HIS、PACS系统的数据接口,仪器在使用期间终身免费接入医院运行使用的HIS、PACS、设备管理等信息管理系统。

6.2 后备电源设备 1台

6.3医用检查床、椅1套

6.4 超声影像投射终端1台（工作站及图像输出设备、电视机≥55英寸）

7.售后服务：整机质保≥3年

#### 产品16：微波消融治疗系统

▲1.频率：2450MHz±10MHz

2.输出模式：连续输出模式

▲3.输出功率：输出功率范围0-120W

4.报警模块：同时装配蜂鸣器和扬声器两种声音提示器件

5.显示模块：触摸彩屏：可同一个界面内，同时显示旁开温度、杆中温度、功率值、计时时间。

6.设备类型：具备同时生产、销售柜式与台式两种形式设备的能力

7.旁开测温：对正常组织进行超温保护，测温范围：35~95℃,精度±0.5℃

8.杆中测温：对针杆温度进行超温保护，超过45℃时进行保护，防止烫伤针道正常组织，精度±0.5℃

9.温度曲线：可单页面同时显示旁开温度和杆中温度的实时曲线

10.时间模式：可按秒正计时(时间不限),可按秒倒计时

11.数据存储：采用片内FLASH和外部EEPROM双重存储机制

12.参数调取功能：设有参数调取程序，可调取上一次治疗参数(含消融功率及消融时间），而且不同控制模式可分别调取各自参数

13.术中自检监控：术中实时检测消融针健康状态、微波输出，并具有安全提示，且可显示驻波比曲线，机器内部温度，微波辐射场强

▲14.报警与提示：具有人声播报提示和界面图形动画提示

15.术前自检：术前一键自检，以判断微波输出、冷却系统及消融针三块组件工作是否正常

16.一键退针：设有退针模式，便于手术最后凝固针道

▲17.术中空载保护：微波输出过程中若出现对空辐射现象，可以利用检波天线快速测出此危险动作，并及时停止

▲18.功率匹配功能：主机可以自动读取识别微波消融针型号，并显示于屏幕上，可根据型号自动设定最大允许输出功率，针机匹配

▲19.耗材重复使用预警：主机可以自动识别微波消融针是否为重复使用，若判定为重复使用，进行语音预警，提醒用户

20.逻辑安全：程序设置多层逻辑互锁，防止误操作带来地危害

21.冷循环：使用水冷循环降低天线温度，冷循环水量≥80mL/分钟

22.电击的防护类别：I等

23.手术控制模式：消融I(手动)和消融II(脚踏)

## 二、交货及安装要求（商务要求）

（一）合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止。

交货期：合同签订后，接到采购人通知之日起，国产产品交货期不超过30个日历日。中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。

同时提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

（二）交货（安装调试）地点：云南省妇幼保健院指定地点。

（三）交货方式和要求：落地交货。

注：儿童多感官训练设备商务要求以附件4中要求为准。

## 三、功能或目标要求（商务要求）

（一）采购标的需实现的功能或者目标：为建设云南省高标准、高水平集医疗、教学、科研为一体的专科医院，改善医院医疗、教学、科研环境，改善医院医疗诊断设施，提高医院诊疗水平。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

## 四、产品和售后服务标准及要求（商务要求）

（一）产品要求：具有国家有关部门注册并符合国家相关质量检测标准和产品出厂标准的设备。

（二）产品质保期要求：产品整体（含配套产品）原厂质保≥3年（有特殊要求的设备以标注为准），质保期以验收通过日起计算，定期进行设备保养和维护。质保期内，乙方对产品整体原厂提供全免费保修或免费更换；保修期届满，乙方按实际成本收取维修费。

（三）售后服务标准及要求：设备故障响应≤2小时，及时在线或电话指导排除故障，24小时内到达现场进行维修，24小时未修复提供备用设备。

（四）培训要求：

中标方向采购人提供专业技术人员技术培训、技术协助，验收时培训至少一次；专业技术人员要求必须熟练掌握：所投标段涉及相应设备的全部技术培训、流程的使用、操作及保养、维修等。若采购人的工作人员反映对培训内容及实操仍有疑问，中标方有义务在工作时间予以积极回应。

- 产品铭牌上有使用年限标识。
    （六）针对产品13、14：为保证设备正常运行，卖方应设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

## 五、包装要求及验收（设备检验考核）标准（商务要求）

1）设备验收：设备到达甲方指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，乙方必须无条件进行更换。更换所产生的费用由乙方负责，若因此导致交货逾期，由乙方承担逾期交货的违约责任。甲方有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。

2）根据货物的实际情况，将对设备进行安装调试后验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定对照本合同项目填写验收交接单，经甲方项目负责人签字确认验收结果，验收合格后方视为完成交货。

3）乙方所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，乙方对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。

附注：根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 物理治疗室康复设备 | 工业-制造业 |
| 言语认知训练教具 | 工业-制造业 |
| 经颅磁脑反射电疗仪 | 工业-制造业 |
| 儿童感觉统合训练教具 | 工业-制造业 |
| 儿童多感官训练设备 | 工业-制造业 |
| 经皮黄疸仪 | 工业-制造业 |
| 人工呼吸急救复苏球套组（成人） | 工业-制造业 |
| 人工呼吸急救复苏球套组（儿童） | 工业-制造业 |
| 韦氏智力测评计分表（儿童） | 工业-制造业 |
| 韦氏智力测评计分表（幼儿） | 工业-制造业 |
| 沙盘训练设备 | 工业-制造业 |
| 动态血压 | 工业-制造业 |
| 超声诊断仪 | 工业-制造业 |
| 超声诊断仪 | 工业-制造业 |
| X射线骨密度仪 | 工业-制造业 |
| 自动乳腺全容积超声成像系统 | 工业-制造业 |
| 微波消融治疗系统 | 工业-制造业 |

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 本项目的特定资格要求 |  |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 未超过采购最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分及其他文件内容中标注★号的，投标人必须按招标文件要求填写或提供资料，否则其投标文件按无效投标处理； 2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 3）产品整体（含配套产品）原厂质保≥3年（有特殊要求的设备以标注为准），质保期以验收通过日起计算。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分； 技术部分F2：50分； 商务部分F3：20分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，请按第四章投标文件格式规定填写“中小企业声明函”，经评标委员会核实方可获得价格扣除； 3）对于非专门面向中小企业的项目，在计算投标报价得分时，对提供的所有标的物均为小微型企业产品的投标人投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审； 4）残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受； 5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。 6）计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分50分） | 1）投标产品的技术参数与性能指标评审（满分50分） 评标委员会将综合考虑投标人所投产品的技术参数、规格要求对招标文件的响应程度等因素综合打分： 1标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 15 条，本项分值共计 45 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣3分； 2）每个产品中所以未标注“▲”的视为一项一般技术指标，11个产品（物理治疗室康复设备、言语认知训练教具、儿童感觉统合训练教具、儿童多感官训练设备中所有设备视为一项）共有 11条，本项分值共计 5 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.5分，有10项及以上不满足的为0分。 2标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 8 条，本项分值共计 32 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣4分； 2）每个产品中未标注“▲”的为一般技术指标，共有 111 条，本项分值共计 18分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.17分，有106项及以上不满足的为0分。 3标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 6 条，本项分值共计 36 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣6分； 2）每个产品中未标注“▲”的为一般技术指标，共有 55 条，本项分值共计 14 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.26分，有54项及以上不满足的为0分。 4标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 16 条，本项分值共计 40 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣2.5分； 2）每个产品中未标注“▲”的为一般技术指标，共有 65 条，本项分值共计 10 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.16分，有63项及以上不满足的为0分。 注：1）技术指标的响应评审参考投标人提供的“技术规格偏离表”，以投标人提供的技术支持资料为准（若招标文件 第五章 采购需求中对技术支持资料有特定要求的以招标文件为准，若招标文件 第五章 采购需求中无特定技术支持资料要求的详见“技术规格偏离表”内的规定），否则不予认可。 2）设备技术指标中标注“▲”的以“序号1、序号1.1.序号1.1.1……”分别各视为1项技术指标（除标题外下属功能参数每一条为1项），未标注“▲”的以各产品第五章 采购需求中标注为准；各项技术指标中包含的具体指标中有任意一条不满足招标要求的，则视为该项技术指标不满足招标要求。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分20分） | 1）节能、环保产品评审评分（满分1分） 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得0.5分； 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得0.5分。 若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见招标公告或采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 2）交货及安装方案评审评分（满分3分） 第一个档次（3分）：交货进度计划及安装方案完全满足招标文件要求，内容完整、具体详尽、安排合理、切实可行的； 第二个档次（2分）：交货进度计划及安装方案满足招标文件要求，内容基本完整、安排基本合理的； 第三个档次（1分）：交货进度计划及安装方案满足招标文件要求，安排不合理的； 第四个档次（0分）：未提供交货及安装方案的。 |
|  |  |  | 3）质量承诺及保证措施评审评分（满分2分） 第一个档次（2分）：质量管理体系完整，质量承诺内容描述详细、合理且有具体的违约责任承诺，质量保证措施针对性好； 第二个档次（1分）：质量管理体系不完整，质量承诺内容描述一般，违约责任承诺不具体，质量保证措施针对性较差或有重大缺陷、错漏； 第三个档次（0分）：未提出货物质量保证及承诺。 |
|  |  |  | 4）售后服务方案评审评分（满分2分） 第一个档次（2分）：售后维护技术人员及备品备件库配备全面，售后服务承诺及违约承诺内容完整具体，故障响应时间及时、保障措施全面、可行，有巡检维护计划且巡检内容及周期合理、可行，并有较好的应急方案； 第二个档次（1分）：售后维护技术人员及备品备件库配备基本完整，有售后服务承诺及违约承诺内容但不具体，故障响应时间及保障措施基本可行，有巡检维护计划且基本可行，应急方案基本可行； 第三个档次（0分）：未提供售后服务方案的。 |
|  |  |  | 5）培训方案评审评分（满分3分） 第一个档次（3分）：培训内容完整、培训方式多样、培训课程安排科学合理的； 第二个档次（2分）：培训内容基本完整、培训方式能满足需求、培训课程安排较为科学合理的； 第三个档次（1分）：培训内容不完整、培训方式单一、培训课程安排不合理的； 第四个档次（0分）：投标人未提供培训方案的。 |
|  |  |  | 6）质保期评审评分（满分4分） 质保期满足招标文件要求（各别设备有特殊要求的以设备标注为准）的不得分，每增加1年质保期（所有设备）的加2分，加至4分为止。 |
|  |  |  | 7）类似项目业绩评审评分（满分5分） 根据所投产品品牌自2022年1月1日至本项目投标文件提交截止时间前已完成的类似业绩（各标段核心产品）进行评价打分，每提供一个类似项目业绩得1分，满分5分。 注：投标文件中须提供《类似项目业绩列表》及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页），业绩证明材料时间以合同签订日期为准，合同中需能体现品牌型号。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料不明确、无法体现产品品牌型号等信息的，不予认可。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“▲”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

5.关于本国产品相关政策

5.1 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.3 对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。