招标文件

昆明市第三人民医院
2026年医疗设备采购项目（四）
招 标 文 件
招标编号：Q53A00W26001120
项目编号：KMZC2026-G1-00554-YZGF-0360
采  购  人：昆明市第三人民医院
采购代理机构：云南招标股份有限公司
2026年04月
	招 标 文 件


	部门：
	招标五部
	项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）

	编制：
	吕舜屹
	

	校核：
	倪粒桑
	采购人：昆明市第三人民医院

	批准：
	张林秀
	招标编号：Q53A00W26001120

	日期：
	2026.04
	版次：01


目     录
5第一章 公开招标公告


9第二章 投标人须知


9投标人须知前附表


12一、总  则


15二、招标文件


16三、投标文件


19四、投标文件的提交


19五、开标与评标


22六、中标结果


23七、其他事项


24第三章 合同书样式及主要条款


32第四章 投标文件格式


34开标一览表


35一、资格证明文件


36营 业 执 照


36联合体协议


37法定代表人身份证明书


38法定代表人授权委托书


39投标人财务状况报告


40投标人依法缴纳税收的证明材料


41投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料


42投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


43参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


45投标人无直接控股、管理关系书面声明函


46无串通投标行为的承诺函


48投标保证金交纳凭证


49招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件


50二、商务部分


50投标函


51货物分项报价表


52中小企业声明函


55残疾人福利性单位声明函


56监狱企业证明文件


57关于符合本国产品标准的声明函


58本国产品支持政策价格评审优惠声明函


60商务条款偏离表


61配置清单


62售后服务承诺书


63投标人信息表


64构成投标文件商务部分的其他资料


65三、技术部分


65技术规格偏离表


66技 术 文 件


67技术支持资料


68构成投标文件技术部分的其他资料


69第五章 项目需求及技术要求


75第六章 资格评审标准


76第七章 评标方法（综合评分法）





第一章 公开招标公告
	项目概况
昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026-05-11     14:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：KMZC2026-G1-00554-YZGF-0360
项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）
预算金额（万元）：193.36
最高限价（万元）：193.36
采购需求：

包号001：序号1：遥测心电监护（一拖32），1台；不允许进口产品投标；预算金额：36万元，最高限价：36万元；序号2：一拖八遥测监护系统，1台；不允许进口产品投标；预算金额：14.3万元，最高限价：14.3万元；序号3：床旁心电监护，10台；不允许进口产品投标；预算金额：14.5万元，最高限价：14.5万元；序号4：动态血压监测仪，3台；不允许进口产品投标；预算金额：3.6万元，最高限价：3.6万元；

包号002：序号1：臂筒式血压计，1台；不允许进口产品投标；预算金额：0.1万元，最高限价：0.1万元；序号2：幽门螺旋杆菌检测仪（C13），4台；不允许进口产品投标；预算金额：3.92万元，最高限价：3.92万元；序号3：幽门螺旋杆菌检测仪（C14），3台；不允许进口产品投标；预算金额：2.94万元，最高限价：2.94万元；序号4：输液泵，15台；不允许进口产品投标；预算金额：6万元，最高限价：6万元；序号5：剑突拉钩（单侧），1台；不允许进口产品投标；预算金额：3.58万元，最高限价：3.58万元；序号6：剑突拉钩（双侧），1台；不允许进口产品投标；预算金额：6万元，最高限价：6万元；序号7：气压治疗仪，1台；不允许进口产品投标；预算金额：0.2万元，最高限价：0.2万元；序号8：足底静脉泵，1台；不允许进口产品投标；预算金额：1.96万元，最高限价：1.96万元；序号9：医用升温毯，2台；不允许进口产品投标；预算金额：5.3万元，最高限价：5.3万元；序号10：医用温控仪，1台；不允许进口产品投标；预算金额：3.48万元，最高限价：3.48万元；序号11：体外膈肌起搏器，1台；不允许进口产品投标；预算金额：0.96万元，最高限价：0.96万元；序号12：铅衣，1套；不允许进口产品投标；预算金额：1.88万元，最高限价：1.88万元；序号13：震动式物理排痰仪，1台；不允许进口产品投标；预算金额：1.25万元，最高限价：1.25万元；序号14：低频电子脉冲治疗仪，1台；不允许进口产品投标；预算金额：5.5万元，最高限价：5.5万元；

包号003：序号1：宫腔镜（一体镜）及手术器械，2台；不允许进口产品投标；预算金额：8万元，最高限价：8万元；序号2：婴儿T组合复苏器，1台；不允许进口产品投标；预算金额：3.98万元，最高限价：3.98万元；序号3：电子阴道镜，1台；不允许进口产品投标；预算金额：16万元，最高限价：16万元；

包号004：序号1：全自动组织脱水机，1台；不允许进口产品投标；预算金额：25.9万元，最高限价：25.9万元；序号2：蜡块柜，2台；不允许进口产品投标；预算金额：0.88万元，最高限价：0.88万元；序号3：玻片柜，1台；不允许进口产品投标；预算金额：0.45万元，最高限价：0.45万元；

包号005：序号1：智能温湿度检测主机，5台；不允许进口产品投标；预算金额：0.5万元，最高限价：0.5万元；序号2：冷链监控温湿度记录仪，26台；不允许进口产品投标；预算金额：3.9万元，最高限价：3.9万元；序号3：医用冷藏冰箱，1台；不允许进口产品投标；预算金额：2.8万元，最高限价：2.8万元；序号4：医用冷藏保存箱，10台；不允许进口产品投标；预算金额：7万元，最高限价：7万元；序号5：医用冷藏冷冻箱，4台；不允许进口产品投标；预算金额：5.6万元，最高限价：5.6万元；

包号006：序号1：电子灸治疗仪，2台；不允许进口产品投标；预算金额：3万元，最高限价：3万元；序号2：中医定向透药治疗仪，2台；不允许进口产品投标；预算金额：1.2万元，最高限价：1.2万元；序号3：电脑中频治疗仪，2台；不允许进口产品投标；预算金额：0.5万元，最高限价：0.5万元；序号4：脉冲针灸治疔仪，2台；不允许进口产品投标；预算金额：0.3万元，最高限价：0.3万元；序号5：中药熏蒸机一体机，1台；不允许进口产品投标；预算金额：1.88万元，最高限价：1.88万元；

进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

合同履行期限：交货期：合同签订后30个日历日内。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包号005属于专门面向中小企业采购的项目，其余包不属于专门面向中小企业采购的项目；
（1）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号001：非专门面向中小企业采购；

（2）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号002：非专门面向中小企业采购；

（3）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号003：非专门面向中小企业采购；

（4）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号004：非专门面向中小企业采购；

（5）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号005：专门面向中小企业采购；

（6）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号006：非专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求： 

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证 生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件
时间：2026-04-17         06:00至2026-04-24        23:59，每天上午06:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取。
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-05-11         14:30（北京时间）
地点：五华区人民西路328号云南招标股份有限公司办公楼1楼政采评第四标厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
（1）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号001：

保证金金额：10000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式。
保证金缴纳截止时间：2026-05-11         14:30

（2）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号002：

保证金金额：6500（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式。
保证金缴纳截止时间：2026-05-11         14:30

（3）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号003：

保证金金额：4000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式。
保证金缴纳截止时间：2026-05-11         14:30
（4）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号004：

保证金金额：4000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式。
保证金缴纳截止时间：2026-05-11         14:30

（5）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号005：

保证金金额：3000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式。
保证金缴纳截止时间：2026-05-11         14:30

（6）昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）-包号006：

保证金金额：1000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式。
保证金缴纳截止时间：2026-05-11         14:30

其他：
1、发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA联系方式：云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：昆明市第三人民医院

地址：昆明市官渡区吴井路319号 

联系方式：0871-63530770

2.采购代理机构信息
名 称：云南招标股份有限公司
地址：云南省昆明市人民西路328号
联系方式：0871-65321232、65339622
3.项目联系方式
项目联系人：吕舜屹、田俊杰、倪粒桑、张林秀
电话：0871-65321232
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1

2.1
	采购人 
	昆明市第三人民医院

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（四）
招标编号：Q53A00W26001120

	3.1
	招标范围
	详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	交货
	交货期：合同签订后30个日历日内。
交货地点：昆明市第三人民医院用户指定地点。
交货方式：安装验收完成。

	4.1.4
	依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的时间范围
	见第六章“资格评审标准”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”及第六章“资格评审标准”

	★4.4
	是否政府购买服务项目
	□是      ■否

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21.1
	投标保证金
	一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：

包号001：￥10000.00元（人民币壹万元整）

包号002：￥6500.00元（人民币陆仟伍佰元整）

包号003：￥4000.00元（人民币肆仟元整）

包号004：￥4000.00元（人民币肆仟元整）

包号005：￥3000.00元（人民币叁仟元整）

包号006：￥1000.00元（人民币壹仟元整）
缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

保证金有效期同投标文件有效期，需符合本章17.1条规定。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

包号001：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000072404；

包号002：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000072406；

包号003：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000072402；

包号004：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000072405；

包号005：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000072401；

包号006：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000072403；
2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法，见第七章“评标方法”

	31.1
	履约担保
	□本项目要求提交履约保证金，金额为合同金额的 %，其余包平不作要求；履约保证金形式为： 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交
■本项目不要求提交履约保证金。

	★34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	支持本国产品   ■适用  □不适用

	2）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。
2、缴纳招标代理服务费。
3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	3）
	招标代理服务费发票开具说明：

需要开具全信息数电发票的投标人，需要提供在税务机关登记的公司名称、统一社会信用代码、开户行全称、开户行账号、地址、联系电话及收票人邮箱号到云南招标股份有限公司财务部现场办理数电发票开具手续，或将以上开票信息发送邮件到项目负责人邮箱，由项目负责人代为开具。邮箱地址：437958046@qq.com。


一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人资金已落实，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料（扫描件加盖单位公章）；
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
4.1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料（扫描件加盖单位公章），可为以下三者之一：
1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件加盖单位公章）；成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下二者之一。
2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明(扫描件加盖电子公章)

3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。
4.1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料：
1）投标人是企业的，提供 “投标人须知前附表”规定时间范围内的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足“投标人须知前附表”规定时间范围的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4.1.5投标人参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。
4.3本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.3.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
4.3.2信用信息查询的截止时点：评标前。
4.3.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.3.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.4“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.询问
6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。
7.质疑
7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。质疑函在质疑期满前交邮的，不算过期，提出质疑的日期按交邮日期计。
7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人获取采购文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料。
联系部门：招标五部
联系电话：0871-65339622
通讯地址：云南省昆明市人民西路328号
7.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.投诉
8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  项目需求及技术要求
第六章  资格评审标准
第七章  评标方法
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分
13.1.4投标文件技术部分
13.2投标人同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地编制。
14.2 招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、投标人技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。
15.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。
15.7技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。
16. 投标货币
16.1本项目投标货币为人民币。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人存在违法违规行为的；
（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）招标文件规定的其他情形的。
四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标程序：
开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在平台规定的解密时间内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2招标文件“第六章 资格评审标准”中的评审内容及标准均为招标文件的实质性要求。除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。

25.3澄清情形如下：

（1）在资格审查程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

26. 评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
26.2评标原则及方法
    评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，评审专家应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
★26.7在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知第19、26.5、26.6条款及规定的情形，将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★26.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，重要技术参数高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.9若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.8款规定处理。
27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法正常操作电子交易平台的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
29.2中标通知书是合同的组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的履约担保的金额及形式向采购人提交履约担保；联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
32.3履约保证金按合同约定退还。
七、其他事项
32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构按以下收费标准下浮20%向中标人收取招标代理服务费（注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算）：

中标金额100万元以下：1.5%；中标金额100—500万元：1.1%；中标金额500—1000万元：0.8%；中标金额1000—5000万元：0.5%；中标金额5000—10000万元：0.25%。
32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款
合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	交货期、交货方式及交货地点

1）交货期：合同签订后30个日历日内

2）交货地点：昆明市第三人民医院用户指定地点。

3）交货方式：安装验收完成

	2
	定价方式：固定总价

	3
	付款方式：

包号001、002、004、005：合同签订后，且设备安装调试验收合格后，甲方支付合同价款的50%通过银行电汇支付至乙方指定收款账号，款项30% 6个月后通过银行电汇支付至乙方指定收款账号，剩余款项20% 12个月后通过银行电汇支付至乙方指定收款账号。

包号003：合同签订后，且设备安装调试验收合格后，甲方支付合同价款的100%通过银行电汇支付至乙方指定收款账号。

包号006：合同签订后，设备安装调试验收合格，甲方支付合同价款的80%；设备安装调试验收合格12个月后甲方支付合同价款的20%。


政府采购合同
项目名称：                     
合同编号：                     （系统编号）
甲    方： 

乙    方： 

甲方（采购人公章）名称： 
地址： 

邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
签订日期：
乙方（供应商公章）名称： 

地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人： 
经办人：
电话：
签订日期：
甲方：昆明市第三人民医院
乙方: 
本合同由甲乙双方根据项目编号为“     ”的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：
第一条甲方向乙方采购的产品、总价及付款方式
1.1产品清单及价格（此表须与招标文件一致）
	序号
	设备名称
	品牌
	设备型号
	产地
	注册证号
	生产厂家
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价格（大写）：


交货价格：以上价格为中国云南昆明到达昆明市第三人民医院甲方指定地点交货价RMB包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。
1.2、付款方式：                    。

第二条交货时间、地点及范围

2.1交货时间：_________。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文处理。

2.2交货地点：送货上门到甲方指定的地点。
2.3交货范围：合同约定的主机以及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按招投标文件要求执行并满足甲方需要）。
2.4随机资料包括原产地证明、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

第三条安装调试要求
设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试（不另计费）。
第四条验收及验收标准
4.1 设备验收：设备到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符合的，乙方必须更换。更换所产生的费用由乙方负责。
4.2 实质性操作验收：乙方将设备安装调试完毕后，甲方在使用过程中检验设备是否正常运作
或使用。
4.3 一般性项目由甲方组成验收小组进行项目验收。大型或复杂的项目，应当邀请国家认可的的质量检测机构参与验收，验收方成员应在验收书上签字。
第五条保修条款
5.1乙方提供的货物须为正规渠道销售的全新的合格货物，且没有任何质量瑕疵。
5.2设备整机质量保证期为验收合格之日起   个月。
5.3本项目的安装、培训及售后服务保修等事项，请乙方根据双方约定以附件方式附在本合同后。
5.4下例情况不属保修范围：

（1）．不可抗力引起的损害；

（2）．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

（3）．用户私自维修引起的损坏；

（4）．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

（5）．其它不属于供应商负担的保修事宜。
第六条配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件
乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。
第七条备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件
乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。
第八条甲方的权利与义务
8.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。
8.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的安装、调试、培训及移交工作。
8.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。
8.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。
第九条乙方责任
9.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；设备及主要部件的免费保修期见本合同5.2款，自设备交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后2小时内作出响应，12小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，24小时内不能排除故障时，在2天内保证修复，若在2天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给用户使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身免费升级服务，对用户无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每三个月定期随访一次。
9.2 乙方确保所供进口设备的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。
9.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。
9.4 乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。
9.5 参与甲方共同进行设备验收。
第十条技术培训
乙方向甲方提供不少于   天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。
第十一条甲方在设备使用过程中发生技术或质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时免费技术支持电话：
第十二条违约责任
12.1如乙方所交设备（含选购件）或安装调试与合同标准不相符合，则甲方有权拒收设备（含选购件）、解除本合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。
12.2在设备（含选购件）验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定以及甲方要求承担维修义务，由此而发生的一切费用由乙方承担，若因此导致甲方不能正常使用设备（含选购件），甲方有权退货并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。
12.3除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期交货或安装调试逾期，则每逾期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期30天，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
12.4保修期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权没收质保金并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
12.5如乙方出现除上述12.1—12.4以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
12.6如甲方无正当理由拒收设备，应按合同总价款的百分之五向乙方支付违约金以作为对乙方的损失赔偿。
12.7由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。
第十三条合同生效
乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得甲方的签章后，合同才正式生效。
第十四条甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
第十五条因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十六条下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。
甲方招标文件；
乙方投标文件；
中标通知书；
投标文件及澄清。
第十八条本合同自三方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第十九条本合同一式陆份，甲方四份，乙方执一份，丙方（鉴证方）执一份，，具有同等法律效力。
（以下无正文）
	甲方（盖章）： 
	乙方（盖章）：

	法定代表人或授权代理人  
（签字）：
	法定代表人或授权代理人  
（签字）：

	地址： 
	地址：

	联系电话： 
	联系电话：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	签订日期：
	签订日期：


第四章 投标文件格式
昆明市第三人民医院
2026年医疗设备采购项目（四）
投 标 文 件
招标编号：           

包号：           
投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签名）
日期：          年     月     日
格式1：
开标一览表
项目名称：                     招标编号：                   包号：           
	投标人名称
	投标总报价
（万元）
	交货期
	交货地点
	投标保证金
形式
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
一、资格证明文件
投标人应按所附格式要求填写并提交。
资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
营 业 执 照（投标人）
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
（以上证照提供扫描件加盖电子公章）
营 业 执 照（制造商）

（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）

格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证复印件。
投标人：                      （电子签章）
         年       月        日
格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签名或签字）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      （电子签名或签字）
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:1.在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。
2.如投标人代表不是法定代表人，应当在本《法定代表人授权书》后附授权代表由投标人缴纳社保的证明材料。其他单位代缴社保的证明材料不予认可。
格式4：

投标人财务状况报告
投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：
1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件加盖单位公章）；成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下二者之一。
2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明(扫描件加盖电子公章)

3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料
格式6：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料
格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
格式8：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式9：
医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证及附件
   投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证 生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

格式10：
投标人无直接控股、管理关系书面声明函
云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
格式11：
无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式11-1：
投标人在职人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员 。
★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式12：   
投标保证金交纳凭证
格式13：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
二、商务部分

格式1：
投标函
致：                  
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币(￥        )，在  （交货期）   完成交货。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9．                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式2：
货物分项报价表

项目名称：                                            招标编号：                             包号：                          
	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型
	制造商授权
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合计（元）
（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）：


注：1、投标人必须根据招标文件第五章“项目需求及技术要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
2、本表填报报价应当包含招标文件第二章“投标人须知”中“投标报价”要求的所有报价。
3、在“制造商授权”列中填写授权主体的名称。若多级授权的，须填写从制造商到投标人的完整授权路径；招标文件不要求提供制造商授权的，不用填写该列。
4、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

5、对于单个序号的产品，只能响应一个型号，不接受多个型号对单个序号产品进行响应及报价。如：XXX产品，数量2台；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则2台设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m台，型号“B”n台，m+n=2。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式3：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）； 
2.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
     日 期
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“采购标的物清单”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人公章。

附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


格式4：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           单位名称（盖章）：
                                   日  期：
注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式5：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人若非上述企业，则不需提供此附件
格式6：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
[image: image3.png]Z CRERRGERZAG



[image: image4.png]Z CRERRGERZAG



1.（产品名称1，型号（如有））1，生产厂为（厂名，与生产厂营业执照一致）2，厂址为（生产厂址，与生产厂营业执照一致）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2，型号（如有）），生产厂为（厂名，与生产厂营业执照一致），厂址为（生产厂址，与生产厂营业执照一致）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                                   日期：  年   月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.当《第五章 项目需求及技术要求》的《一、项目需求一览表》中含有多个产品，应当逐项填写。
7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。
9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。

11.划斜线处无需填写。
格式6-1：
本国产品支持政策价格评审优惠声明函
本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例及本国产品的报价具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

说明：

本声明函适用于：采购项目或者采购包中含有多种产品，或服务采购项目中包含货物时填写。存在以下任意一种情况的，无需填写：

1.《第五章 项目需求及技术要求》的《一、项目需求一览表》中只有一个产品；

2.服务采购项目中不包含货物；
3.符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
格式7：
商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的商务要求和《合同条款前附表》中要求的交货期、交货地点、交货方式、定价方式、付款方式等要求。
项目名称：                     招标编号：                      包号：              
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式8：

配置清单
根据招标文件第五章《项目需求及技术要求》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

附件9:
售后服务承诺书
(由投标人按《项目需求及技术要求》售后服务及要求自行分别填写)
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式10：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	持股情况
	(1)股东名称：       ，持股比例       ；

(2)股东名称：       ，持股比例       ；

...（可自行添加）

	持股比例最高者性别(勾选)
	□男    □女

	供应商规模类型(勾选)
	□小徽企业□中型企业□大型企业□其他(如事业单位、会计师事务所、非企业团体组织等)

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式11：
构成投标文件商务部分的其他资料
投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。

三、技术部分
格式1：
技术规格偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的技术要求。
  项目名称：                     招标编号：                   包号：             
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

2、上表“序号”一列，应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2：
技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物重要技术参数、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地等；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式等；
4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：
技术支持资料
包括但不限于：投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。
格式4：
构成投标文件技术部分的其他资料
投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。

第五章 项目需求及技术要求
一、项目需求一览表
	（一）
	采购标的物清单

	包号
	序号
	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
(万元)
	最高限价（万元）

	001
	1
	否
	遥测心电监护（一拖32）
	1
	台
	36
	36

	
	2
	否
	一拖八遥测监护系统
	1
	台
	14.3
	14.3

	
	3
	否
	床旁心电监护
	10
	台
	14.5
	14.5

	
	4
	否
	动态血压监测仪
	3
	台
	3.6
	3.6

	002
	1
	否
	臂筒式血压计
	1
	台
	0.1
	0.1

	
	2
	否
	幽门螺旋杆菌检测仪（C13）
	4
	台
	3.92
	3.92

	
	3
	否
	幽门螺旋杆菌检测仪（C14）
	3
	台
	2.94
	2.94

	
	4
	否
	输液泵
	15
	台
	6
	6

	
	5
	否
	剑突拉钩（单侧）
	1
	台
	3.58
	3.58

	
	6
	否
	剑突拉钩（双侧）
	1
	台
	6
	6

	
	7
	否
	气压治疗仪
	1
	台
	0.2
	0.2

	
	8
	否
	足底静脉泵
	1
	台
	1.96
	1.96

	
	9
	否
	医用升温毯
	2
	台
	5.3
	5.3

	
	10
	否
	医用温控仪
	1
	台
	3.48
	3.48

	
	11
	否
	体外膈肌起搏器
	1
	台
	0.96
	0.96

	
	12
	否
	铅衣
	1
	套
	1.88
	1.88

	
	13
	否
	震动式物理排痰仪
	1
	台
	1.25
	1.25

	
	14
	否
	低频电子脉冲治疗仪
	1
	台
	5.5
	5.5

	003
	1
	否
	宫腔镜（一体镜）及手术器械
	2
	台
	8
	8

	
	2
	否
	婴儿T组合复苏器
	1
	台
	3.98
	3.98

	
	3
	否
	电子阴道镜
	1
	台
	16
	16

	004
	1
	否
	全自动组织脱水机
	1
	台
	25.9
	25.9

	
	2
	否
	蜡块柜
	2
	台
	0.88
	0.88

	
	3
	否
	玻片柜
	1
	台
	0.45
	0.45

	005
	1
	否
	智能温湿度检测主机
	5
	台
	0.5
	0.5

	
	2
	否
	冷链监控温湿度记录仪
	26
	台
	3.9
	3.9

	
	3
	否
	医用冷藏冰箱
	1
	台
	2.8
	2.8

	
	4
	否
	医用冷藏保存箱
	10
	台
	7
	7

	
	5
	否
	医用冷藏冷冻箱
	4
	台
	5.6
	5.6

	006
	1
	否
	电子灸治疗仪
	2
	台
	3
	3

	
	2
	否
	中医定向透药治疗仪
	2
	台
	1.2
	1.2

	
	3
	否
	电脑中频治疗仪
	2
	台
	0.5
	0.5

	
	4
	否
	脉冲针灸治疔仪
	2
	台
	0.3
	0.3

	
	5
	否
	中药熏蒸机一体机
	1
	台
	1.88
	1.88

	（二）
	核心产品：包号001：遥测心电监护（一拖32）；包号002：输液泵；包号003：电子阴道镜；包号004：全自动组织脱水机；包号005：医用冷藏保存箱；包号006：中药熏蒸机一体机；

	（三）
	采购标的物所属：工业


说明：
1. 各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

二、技 术 要 求
包号001：

序号1：遥测心电监护（一拖32）
一）、中央监护系统

1、系统组成及预期用途

1、需由系统软件、联网控制器（有线/微功率无线联网适配器）及多参数监护仪或病人监护仪组成；

2、中央监护仪可在普通病房、ICU、CCU、急诊室环境使用。用于成人患者的血压、血氧饱和度、心电（心率）、体温、呼吸、二氧化碳、胎心率、宫缩压生理信息监测

2、系统操作硬件配置需求 

2.1主机：双核CPU≥2.6G，≥2G内存，≥500G硬盘。

2.2显示器：配置≥22寸液晶显示器

3、系统参数需求

3.1产品适用范围：中央站可对患者心电（心率）、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温等进行生理信息监测,并可二氧化碳、胎心、宫缩压生理信息监测；（提供证明材料）
3.2中央监护仪须同时联网并实现单屏显示16床信息、扩展显示16-64床，2-4个屏幕分屏显示不同病人监测信息功能 ；

3.3联网通道：中央监护仪可同时全面监护≥64床位的病人，1-16床同屏显示，单主机可扩展显示16-64床，且可任意选测； 

3.4显示：须实现同屏实时查看全科室所有监护设备，监护数据实时共享功能；

3.5可选护士工作站/医生办公室的同屏或多屏幕显示患者监护数据扩展功能，可同时进行患者信息编辑和报告打印。

3.6支持全中文操作界面；

3.7支持≤422.00MHz生物医学专用遥测频率；

3.8支持生物医学遥测标准，TDMA数字通信、数据传输，支持医疗专用 CDMA；扩展功能，可根据临床要求进行蜂窝扩展功能

3.9须同时具有全数字无线遥测联网通信模式和有线联网通信模式，支持远程通信拓展模式通讯能力，实现多种不同联网模式的监护设备的实时联网，并可同屏显示；（提供证明材料）
3.10中央监护仪须支持与可穿戴式遥测监护仪实现无线联网功能、与多参数监护仪实现无线、有线或有线/无线混合联网功能；可扩展院外远程联网功能，实现院内/院外不间断监护；（提供证明材料）
3.11中央站与床边机或遥测监护仪可实现有线/遥测/远程联网，双向识别、双向通讯、双向操作功能（中央站可控制床边机病人信息、启停血压测量、调整血压测量间隔时间，调整心电导联、增益、滤波方式，控制报警参数范围和级别等）；

3.12具有对无线联网设备在线设置与测试：频点，设备号，信号场强等功能；

3.13可实现重点监护显示，心律失常随时跟踪显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示；

3.14支持各参数显示颜色可调、重点床位可进行波形设置功能；

3.15需对全部参数进行报警设置及声光双重报警；

3.16具有1-90分钟间隔定时启动监护血压功能；

3.17可实现1-6床，8床，10床，12床,14床16床等多画面同步切换组合显示功能；

3.18支持报警事件存储720条以上，心电波形存储72小时以上，全信息全病程（从入院到出院）存储患者所有病例趋势数据；全信息数据存储20000例病人以上功能；（提供证明材料）
3.19具备分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印功能；

3.20具备全信息心电波形编辑功能，心律失常自动筛选与编辑功能，单次打印最多可对20段以上心电波形进行预览编辑及打印功能；

3.21可实现患者信息管理，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能；

3.22支持24小时心电HOLTER分析功能， 24小时血压holter分析功能；（提供证明材料）
3.23医生办公室、护士站可同屏显示患者监护数据，可同时进行患者信息编辑和报告打印。

二）、六参数可穿戴式动态多参数遥测监护仪 

1、规格要求
1.1体积：≤135mm*115mm*43mm；

1.2 重量≤0.375kg

2、功能需求

2.1可穿戴式一体式机身设计，需同时具有心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温实时监护功能；（提供证明材料）
2.2 电池：支持使用AA1.5V×4碱性电池，可连续使用≥36小时；

2.3 屏幕≥3.5寸液晶显示； 

2.4需具有护士呼叫功能；

2.5 测量参数实时无线传输至中央监护仪

3、性能指标

3.1心电测量功能：1）支持≥3导心电监护功能；2）心率测量范围及精度：(10～255)次/分；3）精度：≤3次/分 

3.2血压测量功能：1）采用血动态测量及趋势分析血压；2）血压测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)；；3）测量精度：≤0.4kPa(±3mmHg)

3.3血氧测量功能：1）采用弱灌注血氧专利技术2）血氧饱和度测量范围：0%～100%；3）测量精度：在70%(100%范围内为±2%

3.4脉搏测量功能：1）脉搏测量范围：(10～255)次/分；2）测量精度：(30～255)次/分范围内≤3次/分

3.5呼吸测量功能：1）呼吸测量范围：(4～120) 次/分；2）测量精度：±2次/分

3.6体温测量功能：1）体温测量范围：25℃～45℃；2）35℃～40℃范围内±0.2℃。

三）、可穿戴式动态多参数遥测监护仪

1．产品规格

1.1可穿戴式测量设备，体积≤150x69x36；重量≤0.15kg

1.2电池：AA1.5V×2碱性电池，功耗低, 连续使用≥48小时

2.功能要求

2.1液晶显示

2.2可实现心电（心率）、血氧（脉搏）多生理参数的实时监护

2.3具有护士呼叫功能

2.4测量参数实时无线传输至中央监护仪

3.性能指标

3.1心电测量功能：1）支持≥3导心电监护功能；2）心率测量范围及精度：(10～255)次/分；3）精度：≤3次/分 

3.2血氧测量功能：1）采用弱灌注血氧技术（提供证明材料）2）血氧饱和度测量范围：0%～100%；3）测量精度：在70%(100%范围内为±2%

3.3脉搏测量功能：1）脉搏测量范围：(10～255)次/分；2）测量精度：(30～255)次/分范围内≤3次/分

四）、动态多参数遥测监护仪

1、规格要求：体积≤92x60x28 ；重量≤100克   

2、支持有心电、心率实时遥测监护功能

3、智能电源管理，连续使用72小时以上

4、支持护士呼叫、事件标记功能

5、需具有大于25个遥测频率可供选择

6、具有三导监护功能，支持五导可选，且导联自动识别

7、心率测量范围：(27～300)次/分   

8、心率测量精度：≤3次/分

9、系统噪声: 折合到输入端的噪声小于30μV

10、噪声抑制: 任意单个电极与剩下电极之间电流≤0.1μA

11、基线控制和稳定性复位恢复时间：≤3s

12、增益:2.5mm/mV、5mm/mV、10 mm/mV 、20 mm/mV 共四档；

13、时间基准: 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三个时间基准

14、多导联监护趋势存储，且可出具心电Holer分析报告

15、可与中央监护仪组成无线遥测中央监护系统

五）、配置要求

（1）主机1套

（2）动态多参数遥测监护仪≥20个：心电、心率

（3）可穿戴式动态多参数遥测监护仪≥8个：心电、血氧、脉搏；

（4）六参数可穿戴式动态多参数遥测监护仪≥4个：心率、血氧、血压、脉搏、呼吸、体温
序号2：一拖八遥测监护系统

一）、整机要求
1.适用于对成人、小儿的监测； 

2.遥测发射盒屏幕尺寸≥2.6英寸；

3.遥测发射盒具备IP24防水等级，无创血压模块具备IP22防水等级；

4.遥测发射盒通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF；

5.遥测发射盒重量≤140克（含锂电池）；

6.无创血压模块重量≤180克（含锂电池）；

7.遥测发射盒能正确识别心电导联类型、血氧探头，自动切换为相应的界面；

8.更换电池后，主机可自动开机；

9.提供便携式背带和腕带。

二）、监测参数

1.标配心电、呼吸、血氧、体温、无创血压；

2.心电(ECG)：5导心电监测，HR测量范围：成人：10bpm ～ 300bpm，小儿：10bpm ～ 350bpm；

3.心电电缆和体温传感器使用共用同一接口；

4.心电滤波模式：0.05-40Hz，0.5-40Hz，1-25Hz；

5.呼吸（Resp）：测量范围0 rpm ～ 150 rpm，分辨率：≤1rpm，精度：≤2rpm；

6.血氧饱和度（SpO2）：测量范围：0-100%，分辨率：≤1%，精度：70%～100%（≤2%）；

7.脉搏（PR）：测量范围：25～300 bpm，分辨率：≤1bpm，精度：≤3bpm；

8.灌注指数（PI）：测量范围：0.05～20.00%，分辨率：≤0.01%；

9.无创血压(NIBP)：无创血压可测量收缩压、舒张压、平均压和脉率，具有手动、周期、快速和序列四种测量模式。

三）、系统功能

1.实现监测数据的传输；

2.锂电池工作时间不小于70小时，全参数监测时间不小于60小时。

四）、中央监护系统

1.显示器≥19英寸，分辨率1920×1080，支持外接鼠标、键盘；

2.操作系统:Win7/Win10操作系统（32位/64位）；

3.支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，多床位集中显示心电（ECG）、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SP02)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（EtCO2）、无创心排（ICG）、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力学（RM）、脑电双频指数（BIS）、区域氧饱和度（rSO2）、输液滴速（DM）等内容；

4.支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括管理病人信息、参数配置、启动无创血压测量；

5.具有起搏开关指示、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示、生理报警、技术报警；

6.支持单床观察和多床观察功能；

7.具备≥240小时全息心电波形存储及回顾，≥1000组NIBP，≥7天输液滴速趋势回顾；

8.具有报警静音功能，具有高、中、低三级报警功能，支持灯光、声音、颜色、文字报警，可远程控制报警暂停和报警复位；

9.报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能；

序号3：床旁心电监护

1.适用范围：产品适用于成人、小儿、新生儿的监测；

2.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率监测功能；

3.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等；

4.心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围不小于±800MV；

5.具有多导心电监护算法，同步分析≥2通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差；

6.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联；

7.支持显示ECG信号质量指数，指示≥10个不同级别的心率信号强度；

8.支持≥2种NIBP算法，最快测量时间≤15秒；

9.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200mmHg；

10.无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值；

11.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%；

12.RR测量范围：0-200rpm；

13.监护仪设计使用年限≥10年。
序号4：动态血压监测仪

1.设备采用主机和袖带分体式设计结构

2.主机重量：≤195g

3.血压测量范围：OmmHg～297mmHg

4.血压测量精度：≤3mmHg

5.脉率测量范围：40bpm~240bpm

6.脉率测量精度：±2bpm或±2%取大者

7.过压保护：≤300mmHg

8.超时保护：≤180s

9.外壳防护等级：IP22

10.显示屏尺寸≥3英寸，可显示电量、信号强度、测量模式、时间回期、心动图标、血压单位、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息

11.支持Type-C 接口及无线传输，无线传输支持4G通讯

12.支持长时动态测量，允许白天及夜间分时长测量，测量间隔可分别选择为5、 10、15、30、60、90、120分钟；

13.具备自动补测功能

14.支持配置更改功能、自动停止测量功能、语音播报功能；

15.血压袖带具备多种规格，标配成人标准版袖带，可选小儿、成人加长、大成人等不同规格的袖带；

包号002：

序号1：臂筒式血压计

1、测试原理：示波测定法

2、显示：数字显示方式

3、测量位置：双臂

4、测量范围压力： 0mmHg～299mmHg(0kpa～39.9kpa)，脉搏数：40次/分～180次/分

5、精度 压力：≤3mmHg(±0.4kpa)，脉搏数：精度为≤5%

6、电源：5号干电池4节 (DC 6V)、电源适配器 (AC 100V～240V)

7、电池使用寿命：在室内温23℃,臂周为250mm, 加压至170mmHg(22.7kpa)的条 件下，5号干电池(碱性)约能使用大于250次。

8、使用温湿度：+5℃ ～ +40℃,15%RH～85%RH

9、运输和保存温湿度：-20℃ ～+60℃，,10℃RH～95%RH

10、测量臂周：170mm～320mm

11、附件：电源适配器、5号干电池4节、使用说明书(附产品保证书、EMC 技术资料、有害物质含有表)、合格证。

序号2：幽门螺旋杆菌检测仪（C13）

一）、仪器特点及主要功能

1、2-3分钟测量一组样本及时获得检测结果，一次可插入≥6组样本，自动批量检测，批量打印检测报告；≤30分钟预热时间，快速启动。

2、中文操作系统，强大的数据库管理，网络打印功能；人性化操作界面，操作帮助、错误警告功能。

3、通道快选功能，一键式操作完成测量，无需外源气体校正，全面的实时信息提示功能。

4、对含有约3.0%CO₂,DOB(‰)=0 的一组标准样本进行10次测量的平均值应不 超过±0.3‰;10次测量的标准误差应不超过0.3‰。

5、对含有约3.0%CO₂,DOB(‰)≈2.0 标准样本进行10次测量的标准误差应不超过0.3‰;10次测量的平均值与标准样本标示量的偏差应不超过±1.5‰。

二）、技术性能指标

1、样本CO₂浓度范围：0.5%～6.0%

2、所需样本体积：≥120ml/袋

3、测量一组样本(底气与样气各一袋)的时间≤3min;

4、测量系统核心构成：(1)光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜(2)红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度950℃(3)样品池：铝(4)探测器：PbSe 红外光敏探测元件(5)信号切变：斩光片断路器(6)信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件(7)温控系统：采用电热元件、Peltier 制冷元件的PID 控制方式(8)进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统；

三）、仪器参数

安全类型：防触电等级I 类、Ⅱ类设施类别

仪器体积：≤(L×W×H)535m×405mm×310mn

仪器功耗：<250VA。

仪器重量：≤18 Kg、预热时间：≥30min
序号3：幽门螺旋杆菌检测仪（C14）

1、采用双道采集数据

2、双测量室，同时测量2个样本，节省时间

3、无需淬灭校正

4、自动给出C及HP感染的阴性，不确定，阳性+等

5、自动故障诊断

6、自动扣除本底计数

7、自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机

8、采用卡式进样，解决了上下传动和抽屉式进样带来的机械故障

9、所有线路板均高度集成，便于维护和维修

10、内置≥7英寸液晶触屏显示操作界面

11、操作非常方便，仅需插卡，无需按键就可自动完成测量

12、本底计数率≤40 min

13、计数精密度：符合统计涨落的理论期望值

14、8小时稳定性误差≤10%

15、计数容量60000、存储满后可自动循环覆盖存储

16、测量时间仪器自动选定250S

17、功耗≤20VA

18、尺寸：≤长*宽*高=370×270×280 mm

19、带附加屏蔽净重：≤12 kg

20、仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告

21、可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS、HIS、PACX等系统

序号4：输液泵

1.输液流速：1mL/h～1000mL/h，可按1mL/h递增或递减

2.输液量精度误差：≤2%（普通输液器）

3.输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减

4.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）

三档可选

5.KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

6.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警

7.其他功能：a)屏幕显示为大液晶屏，清楚直观。b)具有输液累计量显示功能。c)具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。d)具有快排、快输功能。e)具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。f)具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。g)具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。h)具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。

8.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V

9.内置电池工作时间：在50ml/h可连续工作3小时以上

序号5：剑突拉钩（单侧）
横梁杆1根、支撑杆2根、连接锁定扣2个、滑轨1根、滑轨锁定器1个、拉钩2个，竖杆高72cm 单边式拉钩装置器 拉钩可旋转，拉钩角度90°竖杆高度10~80cm。
序号6：剑突拉钩（双侧）
横梁杆1根、支撑杆2根、连接锁定扣2个、滑轨1根、滑轨锁定器1个、拉钩2个，竖杆高72cm 单边式拉钩装置器 拉钩可旋转，拉钩角度90°竖杆高度10~80cm。

序号7：气压治疗仪

1. 压力系统（预防血栓关键）

1.1压力范围：20–160 mmHg

1.2压力精度：≤3 mmHg（±0.4–0.7 kPa）

1.3调节步长：1–5 mmHg 或 1 kPa 可调

1.4压力单位：支持 mmHg / kPa 切换

2. 气囊与腔室（覆盖与效果）

2.1下肢气囊：4–6 腔（足→小腿→大腿顺序加压），长度 60–90 cm

2.2材质：医用 TPU / 尼龙，可拆卸、可水洗内衬

2.3通道：单 / 双路出气（双路可同时双腿）

3. 模式与时间（DVT 预防专用）

3.1循环模式：5–8 种，含 DVT 专用模式（梯度加压、顺序充气）

3.2定时范围：10–99 分钟，步长 1 分钟；DVT 模式可长时运行

3.3保持 / 间隔时间：0–60 秒可调（静脉再充盈时间适配）

4. 电气与安全

4.1噪音：≤55–60 dB

4.2报警：超压、欠压、漏气、断电保护；紧急停止
序号8：足底静脉泵

1.压力范围：45 mmHg-50mmHg(足底专用压力，通常比小腿套筒压力高)

2.加压模式：脉冲加压。模拟行走时的足底静脉丛排空，充气速度快(通常<0.5 秒达到峰值压力)

3.保持时间：快速充气后瞬间放气，等待静脉回血充盈

4.间隔时间：约20秒/次(可调节)

5.电源：交流电，带备用电池

6.特点：带有梯度加压和双侧交替/同步功能。

7.输出压力：30-60 mmHg(足底专用)

8.脉冲持续时间：<1秒

9.间隔时间：20秒±5秒

10.加压模式：单次脉冲/持续脉冲/舒张期触发

11.气囊结构：单腔/多腔足套
序号9：医用升温毯

1.加温方式：热空气式加温；

2.彩色液晶触摸屏：≥5寸液晶屏，触摸操作；

3.温度设置范围：≦43℃可调、精确≤0.1℃，控温精度：≤1℃，四档快速调节：室温、32℃、37℃、43℃，一键调节；

4.智能预设工作场景：预热模式、成人模式，老年模式，儿童模式，一键调节；

5.配备无线红外体温传感器，可以实时连续监测患者核心体温（鼓膜温度），同步显示在主机界面；

6.配备≧2个温度探头，可实时连续监测系统温度；

7.患者低体温预警：可设置预警温度，低于预警温度，开启声音和文字提示；

8.通风软管：具有伸缩和定位功能，直径：50mm.长度>1.8米；

9.多档风速调节：高速、中速、低速，最大送风量：≥40cfm；

10.过滤系统：采用两层空气过滤系统，高效空气过滤器过滤率≤0.2μm；

11.计时和定时：具备工作计时功能和自定义加温定时功能；

12.多重安全保护：自检功能、报警测试、高温提示、低温提示等，配备纯机械式温控器；

13.设备故障信息提醒：使用中文汉字提醒；

14.主机防水等级：IPX4；

15.升温毯尺寸：具有全身盖毯（长≧190CM 宽≧110CM）、半身毯（长≧120CM 宽≧110CM）、儿童盖毯（长≧120CM 宽≧80CM）等规格升温毯可供选择；

16.标配医用透气棉麻布材质升温毯两套（每套含全身盖毯、半身毯、儿童盖毯各一）；

17.采用非专利连接口，对一次性升温毯的连接无特殊要求，与市售多数品牌产品适配；

18.工作方式：连续工作；

19.正常工作的整机噪音≤45db；

20.主机配有移动式支架使用方便手术间转移使用；

序号10：医用温控仪

1.四路输出，具有降温模式、升温模式和体温监测模式。

2.循环水温度设置范围：降温5-25℃,升温30-39℃;连续可调，步进0.5-1.0℃;控 温精度≤1℃。

3.毯/帽温度控制范围：4℃—40℃,精度：≤1℃;

4.带升温、降温双重功能；采用加热技术和制冷双隔离系统；

5.最大降温速度：≥1.5℃/min;  最大升温速度：≥1℃/min;

6.体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃, 精度：≤0.1℃;可单路或双路进行体温检测；

7.报警功能：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和(或)体温上限，体温 超限时报警并停止输出；水量不足，传感器松脱等智能提示功能；仪器故障智能诊断；

8.输出控制：四路输出，双温控制，双毯双帽可同时工作；

9.时间控制：1—99小时或长期运行，可自动计时；

10.显示方式：高亮度LCD 中文及图标显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用；智能监测功能，实时监测体温、水温、水位；

11.存储功能(根据客户需求):标配SD 卡并具有 SD 卡存储功能，可实时记录10 年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数。

12.断电保护功能，断电后通电自动恢复设定的程序运行；

13.正常工作噪声≤55分贝；

14.体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动；

15.TPU材质毯、帽蜂窝状设计；其中冰帽为贴敷式设计；

16.双向快速液压接头，无液体喷溅；

17.配有多种不同体位冰囊，满足患者局部的冷敷治疗；

18.配备标准冰毯及冰帽各2套，体温探头2个；

序号11：体外膈肌起搏器

1)工作电压：d.c.3.7V ±10%(聚合物软包锂电池);

2)工作模式：连续运行；

3)治疗时间(指每一次治疗的持续时间)在 5min～120min 内可分档设定，允差≤10%;

4)脉冲频率：30Hz 、35Hz 、40Hz 、45Hz 和 50Hz 可设定，允差≤10%;

5)输出强度 0-32 分档可调；

6)负载阻抗为 500Ω±10%时，输出脉冲幅度应不大于 30V;

7)开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V;

8)脉冲宽度：脉冲宽度应为 200μs,允差≤10%;

9)刺激次数：5-15 次/分钟，手动可调；

10)电源中断要求：在电源中断后再恢复通电时，除最小位置外，不得有输出；

11)具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

12)开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有图标闪动指示的功能；

13)工作时间有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示；

14)有电量提示功能；

15)全中文显示，全触控液晶屏；

序号12：铅衣

一)、核心参数标准（介入中长款无袖铅衣）

1.铅当量：正面 0.5mmPb以上（介入最低标准），背面 0.25mmPb以上

2.长度：中长款，不到脚踝

3.款式：连体双面无袖，手臂活动无束缚

4.重量：介入手术舒适区间

5.认证：IEC 61331-1、医疗器械备案

6.设计：3D 立体剪裁、减压肩垫 + 宽腰带、背部加长防漏射、魔术贴 / 磁吸扣

二)、配套内容

1.铅围领（0.5mmPb）：保护甲状腺

2.铅帽（0.35mmPb）：保护头部

3.铅眼镜：保护眼睛

序号13：震动式物理排痰仪

1.屏幕尺寸：≥10.1寸彩色触摸显示屏

2.设备功能：振荡排痰，雾化吸入、负压吸引

3.压力范围：0~3.8kPa, 步距0.1kPa , 3种单位可选kPa、mmHg、cmH20

4.频率范围：成人1~25Hz, 儿童1~15Hz, 步距1Hz

5.治疗模式：自动模式、手动模式、自定义模式

6.自动模式：5种儿童 (0~7岁)、儿童  (7~15岁)、成人(瘦弱) 、成人(标准) 、成人(丰腴)

7.手动模式：治疗使用中压力、频率可随时调节

8.自定义模式：治疗前可设定各时段的压力、频率、时间，能够储存

9.时间范围：自动模式10min , 手动模式1~60min可调 ，自定义模式1~60min可调

10.电源电压：AC  220V  50Hz.

11.可穿戴、可调节、背心式

序号14：低频电子脉冲治疗仪
1.负载阻抗范围：100Ω~1200Ω。

2.输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波，调幅度为100%。

3.输出频率：第 I 档：输出脉冲频率为500Hz，周期 2ms；调制波频率为0.5Hz.
5Hz，周期 0.2s ~2s。第 Ⅱ档：输出脉冲频率为 0.5Hz～5Hz，周期 0.2s ~2s。允差为每档最高频率的≤15%。

4.脉冲宽度和调制波脉宽：第 I 档：输出脉冲宽度为 1ms，调制波宽度为 10ms。第 Ⅱ档：输出脉冲宽度为 10ms。允差≤30%。

5.输出强度：仪器各路独立输出，在 500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值 Ip从 0mA ~100mA 连续可调。最大输出值允差≤30%。

6.定时时间：定时设置从 5min 到 30min 连续可调，步进为 1min，允许偏差≤10%。

7.连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。

8.各路电流可独立调节

9.治疗仪输出电流直流分量为0，允差小于1mA。

包号003：

序号1：宫腔镜（一体镜）及手术器械

1、主体镜工作长度：≥205mm，外径：≤4.0mm，视向角≥30°

2、设计光学工作距d。：≥40mm。

3、视场中心角分辨力≥2.52C/(°)

4、有效景深范围≥3-100mm(需提供说明书)。

5、视向角至少具有：0°、10°、12°、15°、22°和 30°等同品牌宫腔镜可选，主镜体外径具有≥5种规格可选。（提供证明材料）

6、镜子集诊断与治疗一体。

7、镜体采用不锈钢材料。

8、独立、持续对流式进、出水通道的设计。

9、镜、鞘一体化。

10、整体设计在主镜可360°旋转的情况下，进、出水通道保持不动。

11、器械通道孔径≥3.0mm(需提供注册证)，双重密封装置(密封帽+全自动开合磁性水阀)。

12、喇叭型器械导向槽。

13、配套器械工作长度：≤400mm ,器械直径：≤1.6mm。

14、手柄带波轮可360°旋转操作，可拆卸手柄和钳杆（提供证明材料）

15、钳杆带清洗通道。（提供证明材料）
16、宫腔镜使用期限：灭菌≥700次（提供证明材料）
序号2：婴儿T组合复苏器

1.流量调节：LPM
0 LPM-15LPM


2.氧浓度：O2%
21%-100%


3.气源供应故障和故障报警：听觉报警


4.压力表：-2-10 kPa (-20~100 cmH2O)


5.压力限制(MAX-P)：@0-15 LPM 6kPa(60 cmH2O)


6.吸气峰压(PIP)：@5-15LPM 0.2-5.7 kPa(2-57cmH2O)


7.CPAP/PEEP
：@5-15 LPM 0.03-2.3 kPa(0.3-23 cmH2O)


8.工作噪音：≤55dB(A)


9.气源要求：0.3 MPa-0.4 MPa容量≥100L


10.安全/性能要求：符合YY0600.5/ YY0893


11.适用体重范围：最重10KG
序号3：电子阴道镜

1.图像传感器：彩色CCD摄像头，整机使用期限≥8年（提供证明材料）
2 镜头水平分辨率：全高清镜头图像输出格式为1080P，（提供证明材料）
3 配有无线遥控器，具有摄像机控制板上按键相同功能。

4.放大倍数: 1-52 倍（提供证明材料）
5.放大方式: 即可分级缩放(默认）也可连续缩放

6.工作距离: 200mm----300mm，景深 5mm----120mm，视场范围 Φ6----Φ60mm

7.聚焦方式: 全自动聚焦，自动宽景深聚焦，手动聚焦，手动定位精调聚焦等≥四种聚焦方式

8.光源类型: 单光圈环形 LED 组光源

9.光源照度: ≥2500Lux

10.电子滤光: ≥3级电子绿色滤光，黑白滤光

11.白平衡: 自动和手动白平衡调节

12.信息显示：可以显示放大倍数、计时、滤光、冻结等状态

13.按键操作：常用功能使用 8 个按键，可“一键式”操作实现基本功能

14提供镜头按键控制的醋酸试验计时标记显示和观察检查图像放大倍数标记显示功能；

15.图像采集方式 ：支持鼠标按键、遥控和脚踏开关采图方式

16.硬盘容量：≥1T。（图像存储量≥1,500,000 张）

17.操作系统：软件具有专家向导功能。

18.系统软件：具有观察图像的实时显示、采集、对比、评估、分析、标注、存储、打印等功能

19.图谱和术语：支持典型病例库和术语库的扩充和维护

20.报告打印：支持多种打印报告格式

21.支架：金属直立支架或摇臂支架。

包号004：
序号1：全自动组织脱水机

1.脱水标本自动地同时完成≥250个包埋盒的固定、脱水、透明、浸蜡工作。

2.彩色触摸显示屏≥10英寸；主界面以动画方式显示脱水程序、步骤详情和进度、试剂布局。

3.脱水机双阀门、双管道结构：液体与石蜡各自流通而相互隔断，杜绝石蜡凝固特性而造成的管道阻塞现象。

4.根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的更换时间。

5.组织缸结构：底部光滑无凸起，清洁无死角。

6.试剂瓶区域设计：透明仓门设计、蓝光照射设计。

7.具有报警程序。

8.远程监控：可通过手机远程监控设备状态。

9.远程报警：推送方式≥2种，包括但不限于短信、邮件、电话等，推送报警信息和维修指引。

10.断电记忆保护：在断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间。

11.程序自检：每次程序运行前设备自动进行自检，并以弹窗形式提 示自检详情和进度,自检通过后，自动运行所选脱水程序。

12.数据参数：(1)脱水缸最大容积：≥4.8升(2)标本篮：2层，可单独分层使用(3)石蜡缸数量≥3个(4)石蜡缸容积(升)≥3.6升(5)蜡缸温度：55-85℃(6)试剂容积(升):≥3.8升(7)脱水缸温度：环境温度-85°(8)处理试剂温度：环境温度-55℃(9)石蜡温度：55-85°(10)浸渍真空： -50kPa(g)  加注真空： -50kPa(g)(11)浸渍压力：35 kPa(g) 排放压力：35kPa(g)(12)气压动力：交流泵220V、直流泵24V 两个(13)试剂壶：≥10个、清洗液壶：≥3个

13.配备组织包埋系统：(1)定时开机：可设定一星期定时开机，方便使用，提高效率。(2)随机小冷台采用高性能压缩机，噪音小，可靠，可随时冷冻包 埋好的组织。(3)大容量双保温缸。存放组织多，可干烧，台面有引蜡槽，余蜡 直接进入保温盒，避免漏蜡和余蜡再处理。(4)具有独立八个温控系统(其中六路温度在30℃-80℃可调)。(5)超大型工作台面上带有修蜡功能的自配修蜡仪。(6)包埋工作热台与组织冷冻台分体设置、各自配有独立的控温系 统，可独立控温。(7)蜡缸容量≥5升(可满足≥500个组织包埋用量)(8)可设定蜡缸、工作台、镊子座、双保温缸窒内温度30℃-80℃。(9)大小双冷台制冷工作面积：①大冷台：≥365mm ×310mm, 工作温度： -30℃-+15℃任意设定；②电子冷台：≥65 mm×55 mm, 工作温度：-15℃--+15℃ 任意设定。

14.配备摊片、烤片系统：(1)摊片水温：室温～99℃任意设置(2)烤片温度：室温～99℃任意设置(3)烘片温度：室温～99℃任意设置(4)LCD 液晶显示屏显示，全数字智能化控温，多重过热保护。(5)摊片锅前内侧自带射光照明灯，光照避免了对眼睛的直射，使摊片、捞片操作清晰明了。(6)烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插或放入染色架两用。(7)集烘片、摊片、烤片于一体，单片机控制。(8)热风循环系统。
序号2：蜡块柜

1.规格：W450xD478xH1685

2.二十四抽(四节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，可存放包埋蜡块≥16000块

3.底座1.2mm优质冷轧钢板，柜体、抽屉0.8mm优质冷轧钢板，均经数控设备加工成型

4.抽屉：蜡块专用抽，每抽配十一根隔条，塑料暗拉手

5.柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑

6.插槽：金属开模专用插槽

7.标签槽：一体化冲压成型
序号3：蜡块柜

1.规格：W403xD478xH1625

2.七十二抽(十二节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，每只抽 屉可存放标准玻璃切片≥760片，每套可存放约5.5万片，可负载900公斤以上

3.底座采用1.2mm优质冷轧钢板，柜体、抽屉0.8mm优质冷轧钢板，均经数控设备加工成型

4.抽屉：切片专用抽，ABS滑道 ，ABS涂铬拉手

5.柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑

6.插槽：金属开模专用插槽

7.标签槽：一体化冲压成型

包号005：

序号1：智能温湿度检测主机

1.用于冰箱冷藏、冷冻保存环境温度的监控和记录管理。

2.传感器接口：采用NTC传感器，温度范围-40~50℃,显示精度≤0.1℃;高精度数字温(湿)度传感器，温度范围：40~125℃,精度±0.3℃,湿度0~100%RH,精度±3%;超低温传感器，温度范围：-200~100℃,显示精度≤0.1℃;

3.电池供电和外接 220v 电源，双供电方式。

4.现场温度采集模块配备液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息。

5.4G 或5G数据传输模式，数据传输无需使用中继器。

6.监测模块设备可配置一拖二双探头。

7.设备自带存储芯片，当信号中断后，支持断点续传，可通过多种方式查询历史数据。

8.设备探头可插拔。

9.具有温度列表、曲线的显示、绘制、打印功能。

10.软件需实现：微信、短信或电话报警，报警功能可自由设置延时报警时间。

11.大容量储存功能，可随时通过type-C接口导出，支持断线续传功能；

12.具有本地超温报警、断电报警，报警方式：本地声音、图标报警、远程温(湿)度异常短信报警、微信推送报警、电话报警,温度异常报警信息可以发送至多个管理员手机或微信客户端，用户及时处理相关报警设备。
序号2：冷链监控温湿度记录仪

1.用于冰箱冷藏、冷冻保存环境温度的监控和记录管理。

2.传感器接口：采用NTC传感器，温度范围-40~50℃,显示精度≤0.1℃;高精度数字温(湿)度传感器，温度范围：40~125℃,精度±0.3℃,湿度0~100%RH,精度±3%;超低温传感器，温度范围：-200~100℃,显示精度≤0.1℃;

3.电池供电和外接 220v 电源，双供电方式。

4.现场温度采集模块配备液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息。

5.4G 或5G数据传输模式，数据传输无需使用中继器。

6.监测模块设备可以配置一拖二双探头。

7.设备自带存储芯片，当信号中断后，支持断点续传，可通过多种方式查询历史数据。

8.设备探头可插拔。

9.具有温度列表、曲线的显示、绘制、打印功能。

10.软件需实现：微信、短信或电话报警，报警功能可自由设置延时报警时间。

11.大容量储存功能，可随时通过type-C接口导出，支持断线续传功能，保证监控数据的完整性；

12.具有本地超温报警、断电报警，报警方式：本地声音、图标报警、远程温(湿)度异常短信报警、微信推送报警、电话报警,温度异常报警信息可以发送至多个管理员手机或微信客户端，用户及时处理相关报警设备。
序号3：医用冷藏冰箱

1.设备规格：

（1）容积：约900-1200L。

（2）净重：<200kg

（3）外部尺寸：（宽*深*高）：≤1.2m*≤1m*≤1.8m

（4）脚轮：2个万向轮带锁止设计，带2个调平脚，可固定箱体

（5）有测试孔，可安装温湿度记录仪

（6）层架可调，可分4-6层

（7）噪音值：≤60dB（静音设计，适合药房环境）

2.温度性能：

（1）温控范围：2℃～8℃，湿度控制范围：35%～75%

（2）温度精度：±1.5℃

（3）温度控制：精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃

（4）箱内无霜

（5）制冷系统：独立双系统，双重保障，即便其中一套制冷系统发生故障，另一套制冷系统也能维持箱内2℃～8℃的存储温度。

3.检测预报警：

（1）实时监控：智能化与互联网集成（冷链系统，支持实时温度监控、超限报警及数据追溯功能等）等先进功能。

（2）报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警等；

（3）数据存储：至少保存1年以上数据

4.设备安全：

（1）备用电池确保断电后报警≥48小时

（3）门锁与权限：键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（4）断电保护：在恢复供电时，设备延时启动功能使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

序号4：医用冷藏保存箱

1.样式：立式。

2.容积：≥390L

3.箱内温度：2-8℃

4.工作条件：环境温度：10-32℃，电源：220V/50Hz

5.门体数量：1扇

6.门体结构：双层中空钢化玻璃门。

7.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，可根据需要移动箱体，带2个调平脚，可固定箱体。

8.测试孔：1个，可安装温湿度记录仪。

9.压缩机：数量1个。

10.温度控制：LED数码显示温度数据，精度达到≤0.1℃。

11.显示方式：LED数码显示屏，显示箱内温度及各种报警信息。

12.报警系统：高低温报警，传感器故障报警，断电报警，开关门异常报警，具备声光报警提醒。

13.含冷链系统及数据传输，含流量。
序号5：医用冷藏冷冻箱

1、基础规格,总有效容积≥500L，冷藏≥240L，冷冻≥240L；立式双温双门，双独立制冷系统

2、温控性能,冷藏室温度 2～8℃（精度 ±0.5℃），冷冻室温度≤ -25℃（精度 ±1℃）；温度显示精度 0.1℃

3、安全保障,标配双安全锁（机械 + 电子）；断电后蓄电池持续报警 + 温度记录≥72h；报警类型含高低温、断电、开门、传感器故障

4、制冷环保,采用环保制冷剂（R290/R600a），无 CFC；双独立压缩机

5、温度均匀性 / 波动度,冷藏均匀性≤2℃，冷冻均匀性≤3℃；波动度≤±3℃

6、数据管理,标配 USB 数据导出（记录间隔≤1min，存储≥10 年）；远程报警接口（干接点）

7、结构设计,4 个脚轮（2 个带刹车 / 调平）；测试孔≥2 个（φ25mm）；门体防凝露设计

8、其他配置,含冷链系统及数据传输，含流量。

包号006：

序号1：电子灸治疗仪

一）、温控与时间
1.治疗温度：50℃～60℃ 可调，误差 ±3℃，上限不高于 60℃。

2.超温保护：具备独立恒温器，超温时自动切断输出，出口温度≤ 60℃。

3.定时范围：1～60 min 可调，误差 ±2%。

4.连续工作时间：≥ 60 min。

二）、灸头与灸包
1.灸头加热面积：单个面积 ≥ 250 cm²，允差 ±5%。

2.灸头数量：主机通道数 ≥ 4 路。

3.温度控制精度：各灸头独立控温，恒温值误差 ≤ 3℃。

4.升温时间：从室温升至设定温度 ≤ 5 min

三）、安全保护
1.具备手动停止红光输出功能。

2.断电恢复后，不得有任何输出。

3.输出时有工作指示，温度超设定值时（如 >57℃）有附加高温指示。

4.具备倾倒自动切断输出功能。

5.工作噪声 ≤ 60 dB(A)。

四）、结构与功能
1.显示与控制：配备 ≥7 寸彩色触摸屏，可实时显示各灸头温度和时间，支持倒计时和报警提示。

2.机械结构：灸头支持 360°旋转，配备多段可调关节臂。

序号2：中医定向透药治疗仪

1、治疗电流:单向编码电流

2、安全类别:I类BF型康复理疗设备

3、输出波形:导入为单向波,输出波形为半正弦波,半三角波,疏密波,半脉冲调等

4、工作频率:主频范围900-900OHz土15%,调频范围1-44OHz土15%、

5、脉冲宽度:0.02ms~1.2ms

6、档位:50档(1档/节)

7、设备配置≥10寸高清触摸式液晶显示屏。

8、电极脱落自动报警

9、输出通道:2组电疗输出,2组热疗输出,可同时治疗2位患者

10、输出强度:500Ω负载输出电流0-10OMA最大脉冲电流100MA

11、安全防护:自动检测,耐压4000V,1类BF 型

12、定时功能:系统默认30分钟,人工可设定1-60分钟(5min/节)

13、热疗温度:温度可控制在25℃-45℃之间

14、热疗电源:25℃-45℃,自动温控系统

15、处方功能:医疗专家治疗处方≥8处方,自动排序

16、工作电源:交流22oV5OHz士1O%功耗:≤130VA

17、治疗设置:时间选择、处方选择、强度选挥、温度选择

18、治疗处方编码显示，全程输出数据与操作信息由中文语音提示和液晶显示

19、具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声光提示等防护功能。

序号3：电脑中频治疗仪
1、工作频率：2kHz～6kHz（500Ω负载电阻下）, 误差±10%。

2、输出电流：在500Ω负载下，最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限应不大于100mA，误差±10%。

3、调制频率范围：0～150Hz。（500Ω负载电阻下）。

4、调制幅度：0～100%（500Ω负载电阻下），误差±5%。

5、调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、梯形波。

6、脉动直流输出电压：≤100V。（500Ω负载电阻下）。

7、治疗时间：20min～30min，误差±10%。

8、电极加热温度：室温～55℃。

9、安全类型：Ｉ类、BF型。

10、运行模式：间歇加载连续运行。

11、输出通道：独立控制，独立两路加热电极中频通道、两路冷电极中频通道、两路热电极脉动直流通道。内置≥20种治疗处方。

12、数码显示：同时显示两路处方号、输出强度、治疗时间。

13、治疗方式：脉冲波调制中频电疗。

14、输出电流稳定度：不同负载输出电流变化率≤10%。

15、连续工作时间：≥4h。
序号4：脉冲针灸治疔仪

1、输出通道：≥6路输出，独立可调。

2、输出波形：≥3种（连续波、断续波、疏密波）。

3、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。

4、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。

5、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。

6、输出模式：≥2种（毫针、皮肤）。

7、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。

8、毫针电极输出强度：0～12V（负载阻抗250Ω）。

9、皮肤电极输出强度：0～38V（负载阻抗500Ω）。

10、治疗时间：包含但不限于10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min等可调。
序号5：中药熏蒸机一体机

1、输出通道：单通道。

2、额定输入功率：≤1500W。

3、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。

4、预加热时间：≤15min。

5、功率调节：≥6档。

6、治疗时间：1～99min；治疗结束有提示音。

7、预热温度：70～99℃可调。

8、三通道散热系统。

9、加液总容量：≥3L。

10、自动控制废液排放。

11、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）、双重超温保护。

12、红外测温功能。

13、加热锅安全保护≥4种。

14、吸水装置设计。

15、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

16、滤气装置：≥50目。

三、商务要求

1、质保期：

	序号
	包号
	设备名称
	质保期

	1
	001
	遥测心电监护（一拖32）
	≥5年

	2
	
	一拖八遥测监护系统
	≥5年

	3
	
	床旁心电监护
	≥3年

	4
	
	动态血压监测仪
	≥3年

	1
	002
	臂筒式血压计
	≥5年

	2
	
	幽门螺旋杆菌检测仪（C13）
	≥3年

	3
	
	幽门螺旋杆菌检测仪（C14）
	≥3年

	4
	
	输液泵
	≥3年

	5
	
	剑突拉钩（单侧）
	≥3年

	6
	
	剑突拉钩（双侧）
	≥3年

	7
	
	气压治疗仪
	≥3年

	8
	
	足底静脉泵
	≥3年

	9
	
	医用升温毯
	≥5年

	10
	
	医用温控仪
	≥3年

	11
	
	体外膈肌起搏器
	≥3年

	12
	
	铅衣
	≥3年

	13
	
	震动式物理排痰仪
	≥5年

	14
	
	低频电子脉冲治疗仪
	≥3年

	1
	003
	宫腔镜（一体镜）及手术器械
	≥3年

	2
	
	婴儿T组合复苏器
	≥3年

	3
	
	电子阴道镜
	≥3年

	1
	004
	全自动组织脱水机
	≥3年

	2
	
	蜡块柜
	≥3年

	3
	
	玻片柜
	≥3年

	1
	005
	智能温湿度检测主机
	≥5年

	2
	
	冷链监控温湿度记录仪
	≥5年

	3
	
	医用冷藏冰箱
	≥3年

	4
	
	医用冷藏保存箱
	≥5年

	5
	
	医用冷藏冷冻箱
	整机质保≥3年，压缩机质保≥5年

	1
	006
	电子灸治疗仪
	≥3年

	2
	
	中医定向透药治疗仪
	≥3年

	3
	
	电脑中频治疗仪
	≥3年

	4
	
	脉冲针灸治疔仪
	≥3年

	5
	
	中药熏蒸机一体机
	≥3年


2、维修响应：接到故障信息后2小时内响应，如需现场维修，48小时内到达现场(特殊情况除外)。
3、软件升级：厂家提供软件升级服务。

4、设备巡检：至少每3个月对设备定期进行巡检1次和维护保养1次，每年对设备定期进行预防性维护工作1次。

5、投标人如果不是核心产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。
6、卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，需根据科室需求进行安排（提供证明材料或承诺函）。

7、系统对接承诺：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS 等），需与医院在用的信息系统进行无缝对接，直至科室可以全部正常使用,如有对接所需费用包含在投标总价内。

9、包号005（序号1、2）：1）安装温湿度监控硬件前需提供现有温控设备的验证服务。2）提供所安装的硬件设备的质量验证服务。3）提供配套温控监测软件、硬件的运维服务及检测数据的存储管理服务。4）提供7*24小时冷链超温报服务。5）实施方需承担监测设备数据及报警信息数据通讯费用。6）实施方需提供监测设备使用及常见故障排除方法培训。7）监测设备发生硬件故障，由实施方更换，费用包含在投标总价中。8）运营期间由实施方提供相关软硬件的运维及优化服务，不得另行收费。9）实施方需对温控容器及冷链检测设备提供温控质量验证服务，并由具备注册计量师资格证书的验证人员出具验证报告。10）冷链数据可与His系统对接。

第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。

	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	投标人必须具备独立承担民事责任的能力的证明材料（扫描件加盖单位公章）

	1.2
	投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件加盖单位公章）；成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下二者之一。2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明(扫描件加盖电子公章)3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

	1.3
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	1.4
	1）投标人是企业的，提供 2025年1月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供2025年1月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供2025年1月至投标截止日期前任意1个月的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足1个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	2
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

	2.1
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

	2.2
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）

	2.3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

	2.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

	3
	本项目不接受联合体投标

	4
	投标人按招标文件规定提交了投标保证金


第七章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	未按招标文件要求的格式提供或未按要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	无串通投标情形
	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑦其他围标串标的情形”。

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	
	投标人名称
	投标文件签章与政采云平台、营业执照登记（事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证）的名称不一致的。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

①F1、F2、F3分别为技术部分、商务部分、投标报价3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素分值及权重
	技术部分F1：满分45分。

商务部分F2：满分25分。

投标报价F3：满分30分。

	3.3
	详细评审标准
	3、技术部分
评审F1

（满分45分）
	包号001：
1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中技术参数得分=满足技术参数条款数量/技术参数总条款数量（共125条）*44（四舍五入保留两位小数），满分44分；
包号002：
1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中技术参数得分=满足技术参数条款数量/技术参数总条款数量（共163条）*44（四舍五入保留两位小数），满分44分；
包号003：
1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中技术参数得分=满足技术参数条款数量/技术参数总条款数量（共48条）*44（四舍五入保留两位小数），满分44分；
包号004：
1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中技术参数得分=满足技术参数条款数量/技术参数总条款数量（共28条）*44（四舍五入保留两位小数），满分44分；
包号005：
1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中技术参数得分=满足技术参数条款数量/技术参数总条款数量（共63条）*44（四舍五入保留两位小数），满分44分；
包号006：
1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中技术参数得分=满足技术参数条款数量/技术参数总条款数量（共75条）*44（四舍五入保留两位小数），满分44分；
包号001、002、003、004、005、006：
2）节能、环保产品评分（满分1分）
投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。

	
	
	4、商务部分
评审F2

（满分25分）
	1）商务指标响应评分（满分7分）
根据投标文件对招标文件商务指标的响应程度进行评分，招标文件第五章“货物需求及技术要求”的商务要求和“合同条款前附表”中的交货期、交货地点、交货方式、定价方式、付款方式要求等，每出现一项不满足招标文件不得分。
2）实施方案评分（满分8分）
根据投标人提供的实施方案进行评审及评分，方案应包含①供货计划安排；②质量承诺及保证措施；每有1项不具专业性的扣1分；每有1项过于简略的扣1分；每有1项不可行的扣1分；每有1项针对性不强的扣1分。

3）售后服务评分（满分10分）
根据投标人提供的售后服务方案、培训方案、应急预案进行评审及评分，方案应包含①售后服务能力及服务保障措施；②培训计划及课程安排；③培训师资力量配备；④应急预案；⑤应急保障能力及措施；每有1项不具专业性的扣1 分；每有1项不可行或针对性不强的扣1分。



	
	
	5、投标报价
评审F3

（满分30分）
	投标报价计算公式= 
[image: image1.emf]该投标人报价


评标基准价




该投标人报价

评标基准价

×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。

注：

1.在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定

2.对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。

3. 当涉及以上政府采购政策叠加适用的，相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。


注：

“针对性不强”是指：内容与项目实际情况不匹配、没有紧扣主题、不符合项目特点、表述多为无关话语，未涉及内容重点、提出的内容不能迅速找到问题的根源并采取有效的解决措施，解决问题的能力不足，阐述逻辑错误，前后不一致，不适用于本项目或与本项目采购要求不相符。 

“不可行”是指：方案缺乏足够的依据、逻辑或道理，难以让人信服，在实际情况与层面站无法落实，比如逻辑上有明显错误或漏洞；缺乏事实、数据或经验支撑，凭主观臆断得出结论；不符合客观规律、实际情况或普遍认可的准则不切实际，可能在实际操作中难以实现，存在不合理的情况。
不具专业性通常指项目、方案或产品在专业领域的技术、知识或经验方面存在不足，缺乏足够的依据、逻辑或道理，难以让人信服，论据无法支持结论。

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按重要技术参数高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


2.5 本国产品支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（ 财库〔2025〕30号），供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。
2.5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image2.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自该通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

2.5.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.5.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
2.5.4 评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
3.1.4 异常低价审查

在评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

★评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3 价格部分（F3）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F1）和商务部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果
4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。
4
[image: image4.png]
59

[image: image3.png]

_1234567890.unknown

