招 标 文 件

项目编号：0724-2631XJ262439

项目名称: 新疆医科大学医工交叉实验室设备采购及安装项目

采 购 人（盖章）：新疆医科大学

联系人：陈建军

联系方式：18699025732

采购代理机构（盖章）： 国义招标股份有限公司

项目联系人：周鑫、阿米娜·托汗、赵梓杰、钟晓涵

联系方式：0991-4664267、13079986963

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

项目概况：	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	- 3 -

第二章 投标人须知	- 5 -

一、投标人须知前附表	- 5 -

二、投标人须知	- 15 -

第三章 采购需求	- 35 -

一、采购标的	- 35 -

二、商务要求	- 36 -

三、技术要求	- 36 -

第四章 资格审查	- 58 -

一、资格审查程序	- 58 -

二、资格审查要求	- 58 -

第五章 评标方法及标准(综合评分法)	- 60 -

一、评标方法	- 60 -

二、评标程序	- 60 -

三、评标其他要求	- 66 -

四、评标标准	- 66 -

第六章 合同草案	- 73 -

第七章 投标文件格式	87

资格证明文件	88

报价文件	- 113 -

商务技术文件	- 121 -

第一章 招标公告

项目概况： 新疆医科大学医工交叉实验室设备采购及安装项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月25日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号 ：0724-2631XJ262439

2.项目名称：新疆医科大学医工交叉实验室设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额： 200 万元

5.最高限价 ： 200万元

6.采购需求：采购一批多参数监护仪、单通道微量注射泵、输液泵、除颤监护仪、高端监护仪、高频电刀、输液泵检测仪、气体流量检测仪、电气安全分析仪、高频电刀检测仪、全自动免疫化学发光分析仪、五分类血液细胞分析仪、全自动生化分析仪、生命体征模拟仪、心脏除颤/起搏分析仪、婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪、智能健康应用开发一体机、超声功率计、超声模体共计19类设备，详细技术参数要求见招标文件第三章 采购需求。

7.合同履行期限：合同签订之日起至质保期届满。交货期：合同签订后45天内完成到货及安装调试。

8.本项目是否接受联合体投标：□是   ☑否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：\

4. 其他资格要求：

（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，未被列入“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”其中之一。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4月30日00时00分至2026年5月12日23时59分（北京时间）。

2.地点：政采云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：投标供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请，免费获取电子采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点

1.截止时间/开标时间：2026年5月25日10时30分（北京时间））。

2.递交方式：在新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目进行上传。

3.开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：①如需咨询，可联系新疆CA服务热线 0991-2819290；②供应商须注意事项：1)本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；2）根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。供应商可通过政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书。CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc；3）客户端请至政采云平台https://www.zcygov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆医科大学

地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

联系人：陈建军

联系方式：18699025732

2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室

联系方式：0991-4664267

3.项目联系方式

项目联系人：周鑫、阿米娜·托汗、赵梓杰、钟晓涵

电 话：0991-4664267、13079986963

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆医科大学医工交叉实验室设备采购及安装项目 项目编号：0724-2631XJ262439 |
| 2.2 | 采购人 | 名 称：新疆医科大学 地 址：乌鲁木齐市尚德北路567号 联 系 人：陈建军 联系电话：18699025732 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 名 称：国义招标股份有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504 联 系 人：周鑫、阿米娜·托汗、赵梓杰、钟晓涵 联系电话：0991-4664267、13079986963 电子邮件：1390115457@qq.com |
| 2.4 | 项目概况 | 1.采购内容：采购一批多参数监护仪、单通道微量注射泵、输液泵、除颤监护仪、高端监护仪、高频电刀、输液泵检测仪、气体流量检测仪、电气安全分析仪、高频电刀检测仪、全自动免疫化学发光分析仪、五分类血液细胞分析仪、全自动生化分析仪、生命体征模拟仪、心脏除颤/起搏分析仪、婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪、智能健康应用开发一体机、超声功率计、超声模体共计19类设备，详细技术参数要求见招标文件第三章 采购需求。 2.预算（最高限价）：2000000元（人民币贰佰万元整） 3.交货期：合同签订后45天内完成到货及安装调试。 4.合同履约期限：合同签订之日起至质保期届满。 5.交货地点：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号新疆医科大学雪莲山校区 6.质保期：货物验收合格之日起24个月。 7.付款方式：第一次付款：合同签订后支付国产设备货款的70%；第二次付款：货物运送至采购人指定地点后，根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后，依照财务流程支付国产设备货款的30%。 8.履约保证金： 中标供应商应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金； 履约保证金数额：合同总价的10%； 履约保证金的缴纳形式：保函或电汇；（保函提供原件彩色扫描件） 履约保证金的有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕； 履约保证金的退还：中标或成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人按合同约定及时退还。 |
| 2.6 | 核心产品 | 核心产品： □本项目为单一产品采购项目，不适用。 ☑本项目第__包为非单一产品采购项目，其中核心产品为：_生命体征模拟仪_。 |
| 2.7 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件） 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（投标时，提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（投标时，若投标人成立超过一年需提供2023、2024年、2025年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章；） 4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，供应商出具承诺函，承诺满足要求，加盖供应商公章） 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章） 注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目。 3.本项目的特定资格要求：无。 4. 其他资格要求： （1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标时，投标人出具承诺函，加盖供应商公章） （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标时，投标人出具承诺函，加盖供应商公章） （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 9.1 | 现场考察 | 不组织，投标人自行前往。 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 9.5 | 答疑会 | 不组织 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 12.1 | 询问 | 1.方式：在投标人客户端中按照格式填写询问函，并在生成询问函后加盖电子印章提交；其他询问方式： 电话咨询。 2.时间要求： 每天上午10:00 至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外） 。 |
| 14.6 | 采购预算（最高限价） | 采购预算（最高限价）：2000000元（人民币贰佰万元整） 供应商报价应为包括但不限于全部货品价、税费、包装费、运输、调试、安装费、装卸费、必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的增值税和其它税费等所有费用。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历日。 |
| 16.3 | 招标文件实质性要求的标识及非实质性要求的偏离要求 | （1）招标文件第三章“技术要求”中标识“★”的条款（如果有），均为实质性条款，“商务要求”中实质性要求详见“实质性响应一览表”，投标人任何不满足实质性条款的投标均将被否决。 （2）非实质性要求的偏离要求：商务要求和技术要求中重要参数（标记“▲”）允许最大偏离项为\项，一般参数（无标记）（如果需要：允许最大偏离项为\项，超过最大偏离项的，视为重大偏差，投标无效）。 |
| 17.1 | 投标保证金 | 1.金额： □免收 □预算金额的 %。 ☑定额收取：人民币20000元。 2.支付方式： 包括在中国注册的银行出具的银行保函、银行汇款、支票、汇票以及其他在中国注册的机构依法出具的投标保函、保险等，以银行汇款、支票、汇票等形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出。 3.收取单位：国义招标股份有限公司新疆分公司 4.收取账号：991903098610801 5.开户行：招商银行乌鲁木齐西虹东路支行 注意事项： 1.采用电汇或转账时，需附注：（项目编号后6位数+保证金），并于投标文件截止时间之前缴纳并到账，投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。（投标人须充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达指定投标保证金账户。） 2.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，本采购项目适用于政府采购融资优惠、政采贷、电子保函相关政策，鼓励供应商使用电子保函代替现金缴纳各类保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，供应商若想了解或使用相关金融服务，可登录【政府采购网】-顶部通栏【信用融资】、【办事指南】模块查看。 3.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 4.以担保函、保证保险形式缴纳投标保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 22 | 实物样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： 1.样品制作的标准和要求：/； 2.是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 3.样品递交要求：递交时间： / ， 递交地点： / ，逾期提供的样品将不予接受。 4.未中标人样品退还：/ ； 5.中标人样品保管、封存及退还：/； 6.其他要求（如有）：_/_。 |
| 23.1 | 演示 | 不进行 进行，远程线上演示/现场演示 1.演示时间不得超过 分钟； 2.进行远程线上演示的，投标人应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因投标人自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由投标人自行承担； 3.进行现场演示的，演示人员不得超过 人，演示现场提供 。 |
| 25.3 | 解密投标文件的时限 | 不见面开标默认解密时长： 30分钟。 除因交易平台发生故障导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的，视为未按规定提交投标文件。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.3 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量 3 家 |
| 30.1 | 确定中标人 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 采购人委托评标委员会直接确定中标人。 |
| 30.2 30.3 | 提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定 | 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分相同的，按照 报价最低的 方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 1.金额： □免收 ☑合同价的 10% □定额收取：人民币/元 2.支付方式：保函或电汇；（保函提供原件彩色扫描件） 3.保函有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕 4.缴纳时间：中标或成交供应商应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金； 5.退还时间：中标或成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人按合同约定及时退还。 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 在中标投标人与采购人签订合同前递交，中标投标人可以支票、汇票、本票或保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函等非现金形式提交，建议优先使用政采云电子保函，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。投标人以电子保函形式缴纳履约保证金的，应通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买。 |
| 34.5 | 中标后分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： 1.可以分包履行的具体内容：_/__； 2.允许分包的金额或者比例：_/__； 3.其他要求：_/_。 |
| 35.1 | 质疑 | 递交方式：纸质版盖章质疑函原件递交至采购代理公司 接收部门：国义招标股份有限公司新疆分公司 联系电话：13079986963 通讯地址：乌鲁木齐市红光山路888号绿城广场1B栋3504室 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 38.1 | 采购代理服务费 | 一、代理服务费 1、本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理支付。 2、招标代理服务费按照中标总价为基数计取，中标人不再支付其他任何费用和款项。 3、具体费用详见本项目中标结果公告中第六条“代理服务收费标准及金额” 二、付款方式 1、根据国家发改委《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办[2003]857号文件）第二条，将计价格[2002]1980号第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费就由招标人支付”，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，根据财库[2018]2号文件从其约定的要求，经各方一致同意，招标代理服务费由中标人向招标代理支付，采购人不承担付款义务。 2、中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。 三、责任认定 1、中标人应如实向招标代理公司履行付款义务，中标人的付款金额以前款约定的协议金额为限；因中标人不能向招标代理公司按时付款所发生的一切法律纠纷均与采购人无关，如因此导致采购人承担责任或造成损失，采购人有权向其全额追偿。 2、协议履行过程中，招标代理公司不得以中标人未支付本协议约定的招标代理费用为由，拒绝向中标人发放中标通知书，在协议履行期间因此产生的法律纠纷及争议均由招标代理公司与中标人自行解决，与采购人无关。 |
| 41.1 | 支持本国产品政策 | 1.支持本国产品： 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 2. 政策使用情形： 根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。 |
| 41.2 | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 |
| 42 | 支持中小企业政策（非专门面向中小企业采购项目适用） | 1.小型和微型企业价格扣除： 10% 。 2.监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 3.残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 4.符合条件的联合体价格扣除： / 。 5.符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） |
| 42.5 | 标的所属行业 参照后附《工信部联企业〔2011〕300号》 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. /; 多参数监护仪; 工业. /; 单通道微量注射泵; 工业. /; 输液泵; 工业. /; 除颤监护仪; 工业. /; 高端监护仪; 工业. /; 高频电刀; 工业. /; 输液泵检测仪; 工业. /; 气体流量检测仪; 工业. /; 电气安全分析仪; 工业. /; 高频电刀检测仪; 工业. /; 全自动免疫化学发光分析仪; 工业. /; 五分类血液细胞分析仪; 工业. /; 全自动生化分析仪; 工业. /; 生命体征模拟仪; 工业. /; 心脏除颤/起搏分析仪; 工业. /; 婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪; 工业. /; 智能健康应用开发一体机; 工业. /; 超声功率计; 工业. /; 超声模体; 工业. 本项目采购标的属于工业。企业规模类型根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定： （二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 温馨提示： 1、为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。 |
| 43.5 | 优先采购创新节能环保产品 | 所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的供应商给予 / 评审优惠。 |
| 47.1 | 政府采购 合同融资政策 | 1.有融资需求的成交人在获得政府采购成交通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购成交通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 渠道和方式：详见新疆政府采购网。 2.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，本采购项目适用于政府采购融资优惠、政采贷、电子保函相关政策，鼓励投标人使用电子保函代替现金缴纳各类保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，投标人若想了解或使用相关金融服务，可登录【政府采购网】-顶部通栏【信用融资】、【办事指南】模块查看。 |
| 48.1 | 需要补充的其他内容 | 1.在开标截止时间后，采购人/采购代理机构将通过信用中国、中国政府采购网查询各供应商的信誉情况，对严重失信主体、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 2.异常低价情形认定 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3.审查要求及处理 被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。 供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。 |
|  |  | 4.注意事项： 电子标书加盖印章的两种方式:一种为电子章；另一种为纸质版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 供应商在上传电子响应文件时，需在“商务技术响应文件”中按响应文件格式要求上传完整的响应文件（从封面开始至最后一页）。 |
| 备注： 1. 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件截止时间之前三年或前五年，以此类推。如：递交投标文件时间为 年 月 日，则“近三年”是指 年 月 日至 年 月 日。 2. 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 |  |  |

二、投标人须知

（一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本项目的采购活动。

2.基本定义

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.1项目名称及编号：见“投标人须知前附表”。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构。

2.4项目概况：见“投标人须知前附表”

2.5政府采购监督管理部门：各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

2.6核心产品见“投标人须知前附表”。

2.7是否属于科研仪器设备采购见“投标人须知前附表”。

2.8投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目的投标人须满足以下条件：

2.8.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.8.2以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

2.8.3符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.9潜在投标人、潜在供应商：指符合本招标文件规定的供应商。

3.资金来源

3.1资金来源：为财政性资金即纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

4.投标人资格要求

4.1投标人资格要求：见“第一章 招标公告”；

4.2“第一章 招标公告”规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

4.2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。

4.2.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

4.2.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同金额占到联合体投标合同总金额的比例。

4.2.6联合体中标的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

4.2.7联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

4.2.8对联合体投标的其他资格要求见“第一章 招标公告”中的“二、申请人的资格要求”。

5.费用承担

5.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.保密

6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.2 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.3 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

6.4 各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

7.语言文字

7.1招标投标过程文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

8.计量单位

8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.现场考察和答疑会

9.1 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因投标人自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由投标人自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

9.6 由于未参加现场考察或未参加标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

10.电子投标说明

10.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）。投标人参与本项目电子交易活动前，应在政采云平台上注册供应商账号。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载“投标客户端”。因未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人登录新疆政府采购网“供应商注册”—“新疆生产建设新疆政府采购供应商入驻登记”—“立即登记”进行自助注册绑定。

10.2 投标人将新疆政府采购电子交易云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云“投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人登录新疆政府采购网“下载专区”—“电子招投标客户端下载”下载相关客户端，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

10.3 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

10.4 投标人在开标前须提前配置好电脑及浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间详见“投标人须知前附表”，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

10.5 如遇“新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

10.6 电子交易系统咨询：投标人应当充分考虑到电子投标可能会发生的各种问题和风险，特别是投标文件签署、提交等问题，可按照“第一章 招标公告”的联系方式咨询相关人员。

10.7 由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

（二）招标文件

11.招标文件的组成

11.1本招标文件包括下列文件及根据本章第9款、第12款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标方法及标准

第六章 合同草案

第七章 投标文件的格式

12.招标文件的询问、澄清或者修改

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，须在“投标人须知前附表”规定的询问方式和时间提交给采购人或采购代理机构。

12.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在新疆政府采购云平台以发布更正公告的方式澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.3 招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.4任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.5对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

12.6 “投标人须知”所称“书面形式”包括系统消息、政府采购云平台发布的公告。

12.7当招标文件的澄清、修改及其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

（三）投标文件

13.投标文件的组成

13.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见“第七章 投标文件格式”的相关内容。

13.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

13.3为保证公平公正，除非本招标文件另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

14.投标报价

14.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

14.2 投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标人的报价应包括但不限于下列内容：

14.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

14.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

14.3 投标人须严格按照分项报价表规定的内容填写货物单价以及其他事项。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

14.4 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

14.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件，其投标无效。

14.6 投标报价不得超过“第一章 招标公告”中规定的最高投标限价或者预算金额，否则评标委员会将对其作无效投标处理。

14.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

14.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.10采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

15.投标有效期

15.1 投标有效期见“第二章 投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

15.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.3特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。

15.4投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效，但其提交的投标保证金可予以退还。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应在“投标客户端”中进行编制，在投标文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，可使用电子签章签署。

16.2投标人在“投标客户端”中按照“投标客户端”中的格式要求填写响应内容后，生成投标文件。投标人须按照招标文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

16.3投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致其投标无效。

16.4投标文件须严格按照本招标文件第七章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

16.5货物的技术参数有具体数值要求的，且招标文件要求投标人提供响应产品彩页、检验检测报告、厂家使用说明书等证明材料，则投标人在技术参数响应表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

16.6开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.7投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时按无效投标处理。

16.8投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人、采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.9投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

16.10电子投标文件的编制

16.10.1电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整；

16.10.2电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，其投标无效。

（四）投标

17.投标保证金

17.1投标人应按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的金额及要求提交投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不作无效处理。

17.2提交投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。投标保证金有效期同投标有效期。

17.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金支付原件扫描后作为投标文件的组成部分与投标文件一起上传。由于到账时间晚于投标截止时间，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

17.4 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

17.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

17.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金，情节严重的将其列入不良记录名单：

17.8.1 开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

17.8.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

17.8.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

17.8.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

17.8.5 存在串通投标行为的；

17.8.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

17.8.7 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

17.9如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

17.10为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标供应商使用电子保函代替现金缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录“新疆政府采购网”—顶部通栏“信用融资”或者“新疆政府采购网”首页“政采贷｜电子保函”快捷模块查看：

直达链接（电子保函）：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/xinjiang?utm=site.site-PC-4838.1473-pc-wsg-customFloatWindow-front.1.b9d627301e6311efb796b33a13fe0d0a

金融服务支撑热线：95763

18.投标文件的加密

18.1投标人在“投标客户端”中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在“投标客户端”中对投标文件进行加密。

18.2投标人应在“投标客户端”中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。

18.3 投标人应保证加密投标文件的CA证书有效期在开标时间之前。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。

18.4投标人在投标文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，将加密电子投标文件上传到对应项目的指定位置，投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.5如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18.6本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘。

19.投标文件的递交（上传）

19.1 投标人应在“第一章 招标公告”规定的投标截止时间前递交（上传）投标文件。

19.2 投标人递交（上传）投标文件的地点见“第一章 招标公告”。

19.3投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。投标人递交全部的投标文件后可在政采云平台（项目采购—投标文件上传）中获取投标文件递交回执单。

19.4 投标人应在“投标客户端”中下载未加密且完成签章的投标文件妥善保存，以便启动应急开标程序时使用。

19.5投标人所递交的投标文件不予退还。

20.拒收

20.1 超过投标文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，交易系统应当拒收。

21.投标文件的修改与撤回

21.1投标人在“第一章 招标公告”规定的投标文件递交截止时间之前，可在新疆政府采购电子交易云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标文件递交截止时间前重新上传到新疆政府采购电子交易云平台的指定位置。

22.实物样品

22.1“投标人须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

22.2样品退还：未中标的投标人应按照“投标人须知前附表”要求自行联系采购人取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。

23.演示

23.1要求投标人进行演示的，演示要求详见“投标人须知前附表”。

23.2演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

（五）开标

24.开标会议

24.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

24.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

24.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提 出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

25.开标程序

25.1 投标人不足3家的，不得开标。

25.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

25.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；投标人不足3家的，不予解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，投标人应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

26.开标疑义及回避情形

26.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）资格审查

27.资格审查及审查主体

27.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2资格审查按“第四章 资格审查”的规定进行。

27.3资格审查结束后，应及时对资格审查结果进行复核，对资格审查错误进行及时纠正并记录。

27.4资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

（七）评标

28.评标委员会

28.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

28.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

28.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

28.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

28.6无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

28.7 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

29.评标

29.1 评标方法分为综合评分法和最低评标价法，本项目评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.1.2.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

29.2 评标委员会按照“第五章 评标方法及标准”的规定对投标文件进行评审。“第五章 评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3 评标委员会按“投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

29.4 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

29.5 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.6 电子招投标的应急措施

29.6.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

29.6.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

29.7 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

29.7.1无论基于何种原因，各项本应作无效投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦该投标人的投标作无效投标处理或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

（八）中标

30.确定中标人

30.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见“投标人须知前附表”。

30.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.4非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在“投标人须知前附表”中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

31.中标结果公告

31.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

31.2中标人为中小企业享受中小企业扶持政策的，其“中小企业声明函”随中标结果同时公告。中标人为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单位声明函”随中标结果同时公告。

31.3项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

32.中标通知

32.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（九）签订合同

33.履约保证金

33.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

33.2中标人不能按本章第33.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.签订合同

34.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起25天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

34.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。政府采购合同不能转包。

34.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.7 采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

（十）质疑和投诉

35.质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，详见“投标人须知前附表”。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.3潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目编号/包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.5质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

35.6投标人进行虚假和恶意质疑投诉的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.7质疑函应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

36.质疑答复

36.1采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.2供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及项目编号/包号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

37.投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

37.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.4投诉书应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

（十一）采购代理服务费

38.收取方式和标准

38.1采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的方式和标准收取采购代理服务费。

（十二）无效投标和废标

39.无效投标

39.1投标文件存在“第四章 资格审查”、“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的投标无效情形的，其投标无效。

40.废标

40.1在招标采购中出现有“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的废标情形的，应予以废标。

（十三）落实政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

41.本国产品和进口产品

41.1本国产品标准及支持政策

41.1.1产品需在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成从原材料、组件到成品的制造、加工或组装，从而产生新的产品属性。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

41.1.2产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

41.1.3对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

41.1.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.1.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准。

41.1.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

41.1.7采购标的中含有多种产品，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

41.1.8对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

41.2进口产品

41.2.1凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

41.2.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

41.2.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

41.2.4若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

42.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

42.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

42.2为促进中小企业发展，依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目供应商如需享受中小企业相关政策的，且符合上述文件规定的，应按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，评审时，评标委员会将依据本招标文件“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对供应商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审；招标公告中明确项目专门面向中小企业采购的，“中小企业声明函”为资格要求文件，供应商参与投标须按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”等作为资格证明文件。

42.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

42.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.6 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

42.7 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

42.7.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

42.7.2 依法与安置的每位残疾人签订了1年以上（含1年）的劳动合同或服务协议；

42.7.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

42.7.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

42.7.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

42.7.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

42.8 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见“第一章 招标公告”。    42.9 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见“投标人须知前附表”。    42.10 小微企业价格评审优惠的政策调整：见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

43.政府采购节能产品、环境标志产品

43.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

43.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

43.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

43.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第五章 评标方法及标准”（如涉及）。

43.5 投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予评审优惠，未提供认证证书的视为投标无效。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单、创新产品范围的，按照“第五章 评标方法及标准”中相关规定在评审时给予优惠，具体详见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

44.正版软件

44.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》国办发〔2013〕88号。

45.网络安全专用产品

45.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

45.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标（成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

46.采购需求标准

46.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章《采购需求》。

46.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.3台式计算机政府采购需求标准

为提高台式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号），本项目如涉及台式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.4便携式计算机政府采购需求标准

为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号），本项目如涉及便携式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.5一体式计算机政府采购需求标准

为提高一体式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.6工作站政府采购需求标准

为提高工作站政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32号），本项目如涉及工作站采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.7通用服务器政府采购需求标准

为提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号），本项目如涉及通用服务器采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.8操作系统政府采购需求标准

为提高操作系统政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号），本项目如涉及操作系统采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.9数据库政府采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35号），本项目如涉及数据库采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.10物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

为贯彻落实中央全面深化改革委员会审议通过的《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知（财办库〔2024〕113号），本项目如涉及物业管理服务采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

（十四）政府采购合同融资政策

47.政府采购合同融资政策

47.1政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

（十五）其他

48.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

49.适用法律

49.1采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。

49.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

50.解释权

50.1本招标文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

第三章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 标的名称 | 单位 | 数量 | 限价含税单价（元） | 限价合计（元） | 备注(进口/国产) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多参数监护仪 | 台 | 4 | 8000 | 32000 | 国产 |
| 单通道微量注射泵 | 台 | 4 | 3500 | 14000 | 国产 |
| 输液泵 | 台 | 5 | 4000 | 20000 | 国产 |
| 除颤监护仪 | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 国产 |
| 高端监护仪 | 台 | 1 | 118000 | 118000 | 国产 |
| 高频电刀 | 台 | 2 | 42000 | 84000 | 国产 |
| 输液泵检测仪 | 台 | 1 | 68000 | 68000 | 国产 |
| 气体流量检测仪 | 台 | 1 | 110000 | 110000 | 国产 |
| 电气安全分析仪 | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 国产 |
| 高频电刀检测仪 | 套 | 1 | 110000 | 110000 | 国产 |
| 全自动免疫化学发光分析仪 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 国产 |
| 五分类血液细胞分析仪 | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 国产 |
| 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 110000 | 110000 | 国产 |
| 生命体征模拟仪 | 台 | 1 | 190000 | 190000 | 国产（核心产品） |
| 心脏除颤/起搏分析仪 | 台 | 1 | 80000 | 80000 | 国产 |
| 婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪 | 台 | 1 | 160000 | 160000 | 国产 |
| 智能健康应用开发一体机 | 套 | 15 | 35000 | 525000 | 国产 |
| 超声功率计 | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 国产 |
| 超声模体 | 套 | 2 | 22000 | 44000 | 国产 |

注：投标人的报价未高于采购预算/最高限价，同时未高于单个产品采购预算或最高限价；

若投标产品为国产的，投标分项报价表内货物品牌和规格型号必须详细如实填写，否则按废标处理；

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同签订后45天内完成到货及安装调试

地点（范围）：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号新疆医科大学雪莲山校区

2. 合同履行期限：合同签订之日起至质保期届满。

3.质保期：货物验收合格之日起24个月。

4.付款条件（进度和方式）

第一次付款：合同签订后支付合同价款的 70 %；

第二次付款：根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织书面验收合格后，依照财务流程支付合同价款的30 %。

5.履约保证金：中标供应商应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金；

履约保证金数额：合同总价的10%；

履约保证金的缴纳形式：保函或电汇；（保函提供原件彩色扫描件）

履约保证金的有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕；

履约保证金的退还：中标或成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人按合同约定及时退还。

6.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号）） 。

7. 售后服务：对于设备出现软硬件问题时，质保期内供应商应在接到采购人通知之日起7-10天内免费完成设备的维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。

8.培训服务：供应商在服务期内需承担设备在质保期内的软硬件的培训事宜。设备安装验收合格完成后7日内，需向采购工作人员提供培训服务，要求15个工作日内能熟练操作；

三、技术要求

（一）多参数监护仪

1.便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。

3.屏幕标配电容屏非电阻屏，提供彩页或说明书等证明文件。

4.标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时。

5.安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

6.监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。

7.主机防水等级≥IPX1，支持≥0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。

8.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

9.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

10.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

▲11.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。

12.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

13.提供QRS阈值调节功能，为避免R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为QRS波群，提供说明书证明材料。

14.心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm,提供说明书证明材料。

15.支持升级提供过去≥24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

16.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

17.采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

▲18.提供手动，自动，连续、序列和整点至少5种测量模式，

19.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

20.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

21.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200rpm，提供说明书证明材料。

22.具有三级声光报警，参数报警级别可调。

23.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

▲24.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

25.具备趋势数据的存储与回顾功能，支持无创血压测量记录，全息波形的存储与回顾功能

26.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。

27.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

28.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

29.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

30.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

31.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统，提供说明书证明材料。

32.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

33.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

34.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

35.投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，提供证明材料。

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 4台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 4根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 4套 |  |

（二）单通道微量注射泵

1、注射泵需通过NMPA三类注册证

▲2、整机使用期限≥10年，需提供证明材料

3、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

▲4、速率范围：0.01-2300ml/h最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

5、快进速度范围：0.01-2300ml/h

6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8、注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

9、不少于8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

10、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

11、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12、支持药物库，可储存不少于5000种药物信息

13、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

14、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

15、压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

▲16、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

17、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

18、信息储存：可存储不少于5000条的历史记录

19、电池工作时间≥5.5小时@5ml/h

20、防异物及进液等级≥IP44

21、整机重量不超过1.7kg

22、满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

23、输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

24、输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 4台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 4根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 4套 |  |

（三）输液泵

1.输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）

3.支持输血功能（提供证明文件）

4.支持输肠内营养液功能（提供证明文件）

5.输液精度≤±5%

6.输液速度范围：0.1-2000ml/h,且最小步进为0.01ml/h

7.快推速度范围：0.1-2000ml/h

8.可自动统计不少于四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

9.不少于8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

11.可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物

12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

13.支持药物库，可储存不少于5000种药物信息

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

16.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg

17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

18.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

19.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

20.具有历史记录功能，可存储不少于5000条的历史记录

21.电池工作时间≥5小时@25ml/h

22.防异物及进液等级≥IP44

23.整机重量不超过1.5kg

24.满足EN1789标准，适合在救护车使用

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 5台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 5根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 5套 |  |

（四）除颤监护仪

1.整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg

2.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击

3.防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP44

4.环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，

5.提供双色报警灯

6.彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形

7.支持中文操作界面

8.内置可充电锂电池，方便拆卸

9.电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电

10.手动除颤支持成人、小儿、新生儿，提供注册证等证明文件

11.采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

12.手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

13.输出能量：成人最大能量可支持360J

14.开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s

15.充电至200J小于3s

16.除颤后心电基线恢复时间小于2.5s，提供说明书或检测报告等证明材料

17.病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值

18.体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件

19.体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作

20.支持AED语音提示；提供CPR节奏音，满足AHA/ERC指南要求；支持AED录音功能，可保存至少180分钟抢救现场录音

21.支持3/5导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm

22.内置50mm热敏记录仪，自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警，走纸速度：6.25,12.5,25,50mm/s，

23.设备具有用户检测和设备自检功能

24.支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检

自检失败时，提供图文故障排除提示

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 2台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 2根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 2套 |  |

（五）高端监护仪

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

3.≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素.

4.内置高能锂电池，供电时间≥4小时

5.配置USB接口，支持遥控器等USB设备

6.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类

8.监护仪支持≥10度屏幕角度调节；

9.监护仪支持内置NFC功能

10.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

11.基本功能模块支持升级与监护仪有线或无线通讯，无线通讯时，也支持实时参数监测功能，内置锂电池供电≥4小时，通过≥1.5米（6个面）抗跌落测试

12.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测

▲13.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

14.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量

15.支持房室传导阻滞心律失常分析

16.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

17.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms

▲18.支持HRV（心率变异性）分析，可在监护仪上查看R-R间期(ms)、SDNN(ms)、SDANN（ms)、SDNNIndex(ms)、TriangleIndex、rMSSD(ms)、pNN50(%)、TP、VLF、LF、HF、LF/HF比值、Lfnu、HFnu等参数信息

19.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

20.支持非接触方式呼吸率测量，适用于新生儿，测量范围1～150rpm

21.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

22.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

23.NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒

24.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7

25.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～370mmHg

26.有创压支持SPV(收缩压变异性），IAP（腹内压）,APP（腹内灌注压）监测

▲27.标配微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量和血管外肺水（EVLW）等血液动力学监测参数

28.支持与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪

29.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

30.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

31.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

32.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

33.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

34.具备多参融功能，可根据同源的血氧和有创压信号纠正ECG分析结果，避免由于干扰引起的误报警

35.具备早期恶化识别功能，基于连续监测的高精度数据，综合分析心率、血压、血氧、呼吸率、体温和血流动力学参数等生命体征的趋势，识别病人早期恶化的风险，并提供声光图形化提示

36.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

37.具备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化

38.具备脓毒症指南工具，提供筛查、治疗建议和参数趋势

39.支持≥168小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

40.支持≥3000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

41.具备≥72小时全息波形的存储与回顾功能

42.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

43.监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

44.产品通过国家III类注册。

45.产品设计使用年限≥10年

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（六）高频电刀

1、系统/发生器

▲1.1、可同时连接≥1把超声刀头、≥2把单极器械、≥1把双极器械。

1.2、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

1.3、所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。

1.4、具备器械激发次数统计功能。

1.5、具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。

1.6、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。

1.7、报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。

1.8、提供报警确认键，按此键可关闭报警音。

1.9、提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置

1.10、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。

1.11、支持75%乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。

1.12、工作环境条件：温度10~30ºC，相对湿度（非冷凝）15~85%，大气压70~106kPa。

1.13、主机重量≤12kg

1.14、电源输入电压100-240VAC（±10%），工作电流8-3.4A，频率50/60Hz，输入功率≤800VA，额定输出功率≥300W。

1.15、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。

1.16、具备USB接口，连接USB存储设备进行系统升级。

1.17、具备以太网接口，支持数据传输功能。

1.18、具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。

1.19、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。

2、超声刀功能

2.1、可切割和凝闭直径≤5mm的血管或其它软组织。

▲2.2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。

▲2.3、具备EVS增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。

2.4、输出功率≥60W，输出频率30kHz-80kH）。

2.5、MIN模式的档位可设置为1~5档，MAX模式的档位固定为5。

2.6用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。

3、高频单极功能

3.1、单极切割模式可设置为纯切、混切。

3.2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

3.3、单极切割、凝结模式的工作频率为≥430kHz。

3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

3.6、纯切模式功率0-300W可调；1-40W：步长1W；40-100W：步长5W；100-300W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。

3.7、混切模式功率0-200W可调；1-40W：步长1W；40-100W：步长5W；100-200W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。

3.8、软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长1W；40-100W：步长5W；100-120W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。

3.9、电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长1W；40-100W：步长5W；100-120W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。

3.10、喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长1W；40-100W：步长5W；100-120W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。

4、高频双极功能

4.1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为≥430kHz，双极柔和电凝的工作频率为≥350kHz.

4.3、精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长1W；40-70W：步长5W；100-300W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥280Vp。

4.4、标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长1W；40-70W：步长5W；100-300W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥410Vp。

4.5、宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长1W；40-70W：步长5W；100-300W：步长10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。

4.6、双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长1W；10-70W：步长2W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 2台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 2根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 2套 |  |

（七）	输液泵/注射泵检测仪

1、主机显示屏≥4寸彩色触摸屏，软件测量界面为中英文，压力模块测量自动锁定最大值，测量单通道输液泵，可扩展不少于4通道且每个通道可单独使用。

2、TYPE-C供电，带移动电源工作；具有检测流量、累积流量、阻塞压力、报警时间、提供背压测量条件、曲线显示。

3、流量显示数据刷新间隔≤1s，流量5mL/h数据稳定时间＜1分钟；可扩展4G网络数据传输功能，可扩展原始记录定制化服务，可溯源5mL/h以下流量

4、流量测量范围：

（1）[0～1)mL/h，分辨力：≤0.0001mL/h

[1～10)mL/h分辨力：≤0.001mL/h

[10～100)mL/h分辨力：≤0.01mL/h

[100～1000)mL/h分辨力：≤0.1mL/h

[1000～3000]mL/h分辨力：≤0.1mL/h

（2）[0.1～20）mL/h允许误差：≤±2%，重复性：≤1%

（3）[20～200]mL/h允许误差：≤±1%，重复性：≤0.5%

（4）（200～3000]mL/h允许误差：≤±2%，重复性：≤1%

（5）累计流量测量范围：（0～10000）mL；累积流量分辨力：≤0.01mL；累计流量20mL时，误差≤±1%

5、阻塞压力测量范围：（-27～380）kPa分辨力：≤0.01kPa；允许误差：≤±2.0kPa

6、可设置背压：设置范围：（-27～85）kPa

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 充电器 | ## 1套 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |
| ## 4 | ## 包装箱 | ## 1个 |  |

（八）气流分析仪

1、流量范围：(-300～300)L/min，最大允许误差：≤±1.65%or±0.04L/min

2、体积范围：(0～1000)L，最大允许误差：≤±1.75%or±0.1L

3、管路压力范围：≥±18kPa，最大允许误差：≤±0.5%or≤±0.01kPa

4、氧浓度范围：(0～100)%，最大允许误差：≤±1vol%

5、超低流量范围：（-1000~1000）mL/min，最大允许误差：≤±1.65%or≤±10mL/min(for10–40°C)

6、高压范围：(0~1000)kPa，最大允许误差：≤±1%or±0.7kPa

7、超低压范围：(-1~1)kPa，最大允许误差：≤±1%or≤±0.001kPa

8、差压范围：(-25~25)kPa，最大允许误差：≤±0.5%or≤±0.01kPa

9、湿度范围：(0~100)%RH，最大允许误差：≤±3%RH(10%RH~80%RH)；≤±5%RH(<10%RHand>80%RH)

10、吸入潮气量范围：（0~60）L，最大允许误差：≤1.75%or±0.1mL

11、呼出潮气量范围：（0~60）L，最大允许误差：≤1.75%or≤±0.1mL

12、呼吸量范围：(0~300)L/min，≤±1.75%or≤±5mL/min

13、吸气时间范围：(0~60)s，最大允许误差：≤±0.01s

14、呼气时间范围：(0~90)s，最大允许误差：≤0.01s

15、吸气峰压范围：(-18~18)kPa，最大允许误差：±0.75%or≤±0.01kPa

16、平均压范围：(-18~18)kPa，最大允许误差：≤±0.75%or≤±0.01kPa

17、吸呼比范围：1：300~300：1，最大允许误差：≤±2%or≤±0.1

18、吸气正压范围：(0~18)kPa，最大允许误差：≤±0.75%or≤±0.01kPa

19、呼气末正压范围：(0~18)kPa，最大允许误差：≤±0.75%or≤±0.01kPa

20、呼吸频率范围：(0~2000)BPM，最大允许误差：≤±1.0%or≤±1BPM

21、吸气峰流范围：(-300~300)L/min，最大允许误差：≤±1.65%or≤±0.04L/min

22、呼气峰流范围：(-300~300)L/min，最大允许误差：≤±1.65%or≤±0.04L/min

23、吸气保持时间范围：(0~60)s，最大允许误差：≤±0.01s

24、呼气保持时间范围：(0~60)s，最大允许误差：≤±0.01s

软件功能

1、模式切换：ATP、ATPD、ATPS、AP21、AP25、STP、STPD0、STPD20、STPD21、STPH、BTPS、BTPSA、BTPD、BTPD-A、0/1013、20/981、15/1013、25/991、20/1013、23/1013、NTPD、NTPS

2、数据储存：具备数据存储功能，可将数据通过USB、无线通信等方式将数据导出，具备excel\pdf\word等多种格式，主机可输入中文信息。

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## PD充电器（65W） | ## 1套 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |
| ## 4 | ## 包装箱 | ## 1套 |  |
| ## 5 | ## 标准气阻 | ## 1个 |  |
| ## 6 | ## 夹板肺 | ## 1套 |  |

（九）电气安全分析仪

1、彩色触摸屏显示，内置大容量电池，屏幕尺寸≥6寸。

2、全中文软件界面，支持大电流条件下的连续测试工作，无散热保护时间。≥10个导联插口，配备安全的ECG接线柱，能够模拟12导联ECG和性能波形。

3、电压测量量程：0.0V～300VACRMS；最大允许误差≤±（2%读数+0.2V）；

4、接地电阻测量（2线或4线法）：接地电阻和点对点电阻。测量量程：0Ω～2Ω；最大允许误差：≤±（2%读数+0.015Ω）；

5、测量电流：≥200mAac

6、电流测量：泄漏电流测量项目：对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流、患者辅助漏电流、直接设备、直接应用部件、点对点；

（1）设备电流量程:0A～20A；最大允许误差：≤±5%读数±（2个字或0.2A，取较大值）；

（2）漏电流测量量程：0uA～10.0mA；最大允许误差：≤±（读数的1%+1μA）@DC~1kHz；

（3）差分漏电流测量量程：50uA～20mA；最大允许误差：≤±10%读数+20uA；

7、绝缘电阻测量

1）可测试绝缘电阻，包括电网（L1和L2）对保护性接地、应用部分对保护性接地、电源对应用部分、电源对非接地导电点、应用部分对非接地导电点的测量值

（2）测试电压：500VDC或250VDC;

（3）测量量程：0.5MΩ～20MΩ，最大允许误差：≤±（2%读数+0.2MΩ）；

（4）测量量程：20MΩ～100MΩ，最大允许误差：≤±（7.5%读数+0.2MΩ）；

8、ECG性能波形（12导联；）：幅值：0.5~2.0mV最大允许误差：≤±2%频率最大允许误差：±1%

（1）ECG复合波：27～300次/分；

（2）方波：0.125Hz及0.2～2.5Hz可调

（3）正弦波：0.1～100.0Hz

（4）三角波：0.1～100Hz

（5）脉冲：30BPM和60BPM；

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 测试线及转接配件 | ## 1套 |  |
| ## 4 | ## 心电导联转接头 | ## 1套 |  |
| ## 5 | ## 用户手册/合格证 | ## 1套 |  |
| ## 6 | ## 包装箱 | ## 1个 |  |

（十）高频电刀检测仪

1、采用IPS宽视角彩色触摸屏显示，屏幕尺寸≥7寸，主机重量≤9kg,线路连接自动切换，自动测量，漏电流测量可锁定最大值，电阻分布可自由调整。支持在线升级

2、功率测量范围：（0.1～500）W最大允许误差：（0.1～50]W±（5%×功率示值+0.1）W;（50～500）W±5%

3、输入电压范围（峰值电压）：（0.1～5000）V

4、电流测量范围（峰值电流）：（0～7）A最大允许误差：±（读数的2.5%+1mA）；分辨力：1mA

5、负载电阻范围：（10～5110）Ω,可变电阻步进值：10Ω电阻误差：±1.5%

6、固定负载：≥200Ω；精度：±1%

7、配置清单：高频电刀分析仪主机1台，功率测试线1套，刀柄连接线1套，中性极板报警屏蔽线1根，电源线1根，说明书1套，专用包装箱1套。

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 功率测试线 | ## 1套 |  |
| ## 3 | ## 刀柄连接线 | ## 1套 |  |
| ## 4 | ## 中性极板报警屏蔽线 | ## 1根 |  |
| ## 5 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 6 | ## 说明书 | ## 1套 |  |
| ## 7 | ## 包装箱 | ## 1个 |  |

（十一）全自动免疫化学发光分析仪

1、全自动随机任选分立式；急诊优先检测

2、仪器测试原理：ALP标记的辉光型化学发光

3、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法

4、进样方式：环式样本盘

5、样本盘容量：一次性最多可装载样本≥45个

6、条码扫描：内置样本和试剂条码扫描仪

7、加样针：钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能

8、样本携带污染率<10PPM

9、试剂位：试剂位≥15个，2-8℃不间断冷藏

10、反应杯：双杯盒备份，≥85个/盒

11、孵育温度控制在37℃±0.3℃

12、孵育模块恒温装置：固体恒温直热，日常免维护保养

13、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀

14、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

15、质控规则：Westgard多规则质控、Twinplot

16、溯源性：符合国际量值溯源体系要求

17、检测项目：具有甲状腺、性腺、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标等检测

18、全部检测项目≥60项

19、TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测

20、校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。提供原厂校准品和质控品的注册证

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（十二）五分类血液细胞分析仪

1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

2、检测速度：全血模式≥55T/H，末梢全血模式≥55T/H。五分类+CRP模式≥45个样本/小时。

3、检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等全血检测模式。

4、检测参数：≥25项可报告参数。

5、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道。

6、研究参数：≥11项，≥1直方图，≥3个二维散点图，1个三维散点图。包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等。

7、样本添加：可随时添加样本。

8、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险。

9、进样器容量：≥36个。

10、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。

11、样本用量：五分类+CRP模式≤45μl，CRP模式≤20μl。

12、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。

13、线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L。

14、CRP线性范围：0.3~300mg/L。

15、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

16、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（十三）全自动生化分析仪

1、仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪

2、分析速度：生化恒速800T/H

3、测试方法：比色法、比浊法或分光光度法

4、最大可同时分析项目：≥180个

5、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法等

6、波长：340～850nm,≥14个波长

7、样品携带污染率：不大于0.07%

8、吸光度线性范围：≥0～3.45Abs

9、试剂位：≥176个试剂位

10、试剂量：10μL～200uL，0.5µl步进

11、最小反应体积：≤83µl

12、反应杯位：≥160个

13、样本位：≥190个样本位

14、样本量：1.5μL～35uL，0.1µl步进

15、温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式

16、比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗

17、光学系统：全息凹面光栅后分光系统

18、支持HbA1c全血测试功能

19、具有酶线性拓展功能

20、支持在线试剂装载

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（十四）生命体征模拟器

1、测量软件为全中文界面，符合国标检定规程；

2、一体化设计，多功能模拟测试，包括心电（ECG），血压（NIBP），血氧（SpO2），心率（HR），呼吸（RR）监测，以及有创血压（IBP）、心排量（CO）、体温（T）检测功能，且有扩展光电容积描记（PPG）等检测功能，可自定义SPO2曲线

3、≥7寸液晶触摸显示屏，带有中英文操作界面；

4、支持可充电锂电池，电池可拆卸，外形尺寸：≥300mm*230mm*105mm，重量≥3.0kg；具有USB、视频输出和通信接口。

5、检测参数心电、呼吸、血氧、血压等参数可同屏显示，无需切换，可同时检测血压、血氧、心率、呼吸速率等；

6、工作温度：10～40℃，海拔≤3000米；存储温度：-20～60℃。

7、ECG功能

7.1.正常窦性心律波形

7.1.1.可支持3/5/12导心电，12导联配置

7.1.2.支持心电模拟输出，×500幅值（即0.5V/mV）

7.1.3.幅值输出：0.05mV～0.5mV,最大允许误差为±(2%+0.05mV)

0.5mV～5.0mV,最大允许误差为±2%

7.1.4.心率设置范围：10bpm～360bpm，以1bpm递增，误差为≤±1%；

7.2.起搏器波形

7.2.1.幅值：0，±2，±4，±8，±10，±12，±14，±16，±18，±20，±50，±100，±200，±500，和±700mV，II导

7.2.2.幅值最大允许误差：对于II导，≤5%+0.2mV；对于其他导联，≤10%+0.4mV

7.2.3.脉冲宽度：0.1、0.2、0.5、1.0和2.0ms，5%。

7.2.4.脉冲宽度最大允许误差：≤5%

7.2.5.脉性心律失常：心房≥每分80跳、异步≥每分75跳、按需频发窦律、按需偶发窦律、房室顺序、无捕获、无功能

7.3.心电性能测试

7.3.1.幅值：（0.5～2.0）mV，最大允许误差：≤±2%

7.3.2.方波：频率至少覆盖0.125、0.2、2.0、2.5Hz，最大允许误差：≤±1%

7.3.3.三角波：频率至少覆盖0.125、0.2、2.0、2.5Hz，最大允许误差：≤±1%

7.3.4.正弦波：频率至少覆盖(0.05、0.1、0.5、1、2、5、10、15、20、25、30、40、50、60、100和150)Hz，最大允许误差：≤±1%

7.3.5.脉冲：速率30bpm和60bpm，包括三角脉冲和指数脉冲。

7.4.具有R波/QRS检测，高T波抑制，室上，早搏，心室，传导，经静脉起搏、ACLS、特殊波形功能

8、呼吸

8.1.速率：（0～200）BRPM，步长1brpm

8.2.变化电阻：0～1欧姆，步进0.05欧；1～5欧，步进0.25欧；

8.3.变化电阻误差：≤±（5%设置+0.1欧）

8.4.基线电阻：500欧、1000欧、1500欧、2000欧，精度≤5%

9、无创血压

9.1.压力计

9.1.1.范围：0～400mmHg，分辨率≤0.1mmHg

9.1.2.最大允许误差：（0～300mmHg）时，≤±0.1kPa(±0.8mmHg)；（300～400mmHg）≤±（0.5%读数+0.5mmHg）

9.2.压力源

9.2.1.目标压力范围：（20～400）mmHg，分辨率≤1mmHg

9.2.2.具有升压和降压连续测量功能（不少于5个点）

9.3.NIBP模拟

9.3.1.脉冲：≤500ml无创血压系统，≤2mmHg

9.3.2.移动空气量：≤1.25ml

9.3.3.重复性：≤1mmHg

9.3.4.模拟：收缩压/舒张压(平均压)

9.3.5.成人：收缩压:25～300;舒张压:10～250;平均压:15～267

9.3.6.小儿：收缩压:25～240;舒张压:10～200;平均压:15～213

9.3.7.新生儿：收缩压:25～140;舒张压:10～115;平均压:15～123

9.3.8.心率：（20～300）bpm

9.4.泄露测试

9.1.1.目标压力：（20～400）mmHg

9.1.2.泄漏率范围：（0～200）mmHg/min

10、血氧（具有对位信号强度显示功能）

10.1.SpO2范围：30%到100%，分辨率：≤1%

10.2.重复性：≤1%

10.3.误差：≤±3%(35%～74%范围内)和≤±2%(75%～100%范围内)

10.4.脉率范围：（20～300）bpm，误差：≤±1%

10.5.透射率范围：0～300ppm，分辨率≤0.01ppm

10.6.脉冲幅值：范围（0～20）%，分辨率≤0.01%

11、体温

11.1.温度范围：30℃～43℃，步长≤0.5℃

11.2.误差：≤±0.4℃

12、有创血压

12.1.激励电压：3.3V、5V、12V、自动

12.2.压力最大允许误差：≤±（1%+1mmHg），仅直流激励下保证此误差

12.3.静脉压力：-10～300mmHg

12.4.心率：30～240bpm

13、心排量

13.1.波：2.5L/min，5L/min，10L/min，错误注入，左右分流，校准的脉冲

13.2.基线温度：36℃；37℃；38℃

13.3.注入温度：0（校准系数0.542）,24℃（校准系数0.595）

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 血氧探头模拟手指 | ## 1个 |  |
| ## 3 | ## 无创血压测试管路配件套装 | ## 1套 |  |
| ## 4 | ## 模拟手臂 | ## 1个 |  |
| ## 5 | ## 有创血压连接线 | ## 2根 |  |
| ## 6 | ## 体温连接线 | ## 1根 |  |
| ## 7 | ## 心排量盒 | ## 1个 |  |
| ## 8 | ## 充电线 | ## 1根 |  |
| ## 9 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（十五）心脏除颤/起搏分析仪

▲1、彩色触摸屏显示，屏幕尺寸≥5寸，全中文界面，可扩展经静脉起搏和经皮起搏检测，有经静脉起搏和经皮起搏界面显示和机身接口（提供实物照片）；电池可拆卸。

2、负载电阻：50Ω；可扩展可变电阻至少包括25Ω，50Ω，75Ω，,100Ω,125Ω,150Ω，170Ω，且具有相关显示（提供实物照片）；精度：±1%

3、除颤测量功能

（1）除颤能量：（0～400）J，最大允许误差：≤±2%或±2J（取较大值）

（2）同步除颤延时时间测量：量程：（0～100）ms，最大允许误差：≤±2ms（心电同步信号）

▲（3）具有充电计时；波形回放，显示能量、相间延时和总斜度等指标。可显示相位1和相位2的宽度、峰值电压、平均电压、峰值流量和平均流量等指标。

4、心电监护测量功能

（1）方波信号（II导联）：幅值：0.5mV～2mV，最大允许误差≤±1%；周期：1Hz，最大允许误差≤±1%

（2）正弦信号（II导联）：幅值：0.5mV～2mV，最大允许误差≤±1%；周期：（1～30）Hz，最大允许误差≤±1%

（3）窦性心律信号（II导联）：幅值：（0.5～3）mV，最大允许误差≤±3%；心率：（27～300）bpm，最大允许误差≤±1%

5、AED测量功能参数：提供AED可识别的室颤（VFib）、房颤（AFib）、窦性（Sinus）、室性心动过速（VTach）和停搏（Asystole）不少于五种的心电信号。

6、体外经皮起搏测量功能参数

（1）阻抗可调，范围：(50～1500)Ω，间距50Ω；显示速率，脉冲宽度，电流和能量指标。

（2）起搏电流：量程：（1～200）mA，最大允许误差：≤±2%或±2mA（取较大值）

（3）起搏脉宽：量程：（5～100）ms，最大允许误差：≤±2%或±0.5ms（取较大值）

（4）起搏频率：量程：（20～300）bpm，最大允许误差：≤±1%或±1bpm（取较大值）

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（十六）婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪

1、符合国标测量规范

2、内置蓄电池，自带倾斜传感器，高度≥3cm；显示屏≥6寸；湿度传感器配置升降支架，可调整湿度传感器到到箱体几何位置中心。

3.智能化管理系统自动采集数据、数据处理和生成原始记录模板。数据及其曲线实时监控功能，采集器与管理系统独立自动存储与状态显示功能，确保数据安全。

4、温度特性:

（1）测量范围：（5～55）℃，分辨力：≤0.01℃，肤温探头最大允许误差：≤±0.05℃，其他探头最大允许误差：≤±0.1℃

（2）时间常数：≤10s

5、湿度特性：测量范围：（0～100）%RH，分辨力：≤0.01%RH，最大允许误差：≤±3%RH

6、声级计：测量范围：（30～100）dBA/C加权一级声级计

7、辐射保暖台吸热装置：≥5个，密度：2.6g/cm3～2.9g/cm3，直径：≥100±2mm高：≥23±1mm质量：≥500±10g

8、恒温水槽：测量范围：（20～50）℃，误差：≤36℃±1℃

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（十七）智能健康应用开发一体机

本项目技术参数基本要求

一、智能健康应用开发一体机

1.总体要求：

（1）产品由非拆卸式智能检测设备主机和相关检测设备共同集成，至少集成12导标准心电图、无创血压、血糖、血氧、脉率；

（2）可通过无线连接方式实现体温、尿常规、血糖等检测功能；

（3）内置第二代身份证读卡器，实现居民注册；

（4）主机本身具有一定的收纳功能，至少可以放置血压、血糖、血氧、体温、尿常规检测设备；（提供产品实物照片并加盖制造商公章）

（5）主机具有≥3个USB接口，含有≥5个实体按键；（提供产品实物照片）

（6）主机有盖，保护屏幕不被外力压；有把手，可以方便拎走；（提供产品实物照片）

（7）显示屏必须与主机整合在一起，为方便查看数据，设备摆放桌面时，屏幕角度可调；（提供产品实物照片）

2.控制系统：

（1）运行内存：≥2GB；

（2）存储空间：≥32GB；

（3）屏幕尺寸≥10英寸，多点触摸操作，屏幕分辨率≥1280×800；

（4）摄像头：内置高清摄像头；

（5）主机应具蓝牙数据传输，5G、Wi-Fi、有线以太网等网络互联方式，支持GPS、BeiDou定位；

（6）操作系统：Android，版本不低于11.0；

（7）内置身份证识别：可离线读取身份证信息，包括头像、身份证号码、姓名、性别、出生、住址；

（8）应用软件：具备健康档案管理、心电图检测、血压检测、血氧检测、血糖检测、体温检测、尿液检测的功能。

3.血压检测：

（1）功能类型：主机内置集成；

（2）显示：自动式；

（3）测量精度：平均压测量误差±5mmHg

（4）测量分辨率：1mmHg；

（5）其他：具有压力检验和漏气检测功能；

4.血糖检测：

（1）功能类型：外置无线连接；

（2）显示：自动式；

（3）测量样本：新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血；

（4）量程：1.1mmol/L～33.3mmol/L；

（5）测量时间：每次检测所需时间≤5秒；

（6）最小加样量：≤0.5μL；

5.血氧检测

（1）功能类型：主机内置集成；

（2）显示：自动式；

（3）测量范围：0%～100%；

（4）测量精度：在70%～100%范围内，测量误差为≤±2%；

（5）测量方式：指夹式；

（6）分辨率：≤1%；

6.心电图检测

（1）功能类型：主机内置集成；

（2）导联：标准12导联，包括I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6，12导联同步采集和显示，12导联同步记录；

（3）诊断：自动诊断分析功能；

7.体温检测

（1）功能类型：外置无线连接；

（2）显示：自动式；

（3）测量范围：32℃～42℃；

（4）测量误差：±0.3℃；

（5）分辨率：0.1℃；

（6）感温部：非接触式红外线传感器；

8.尿液分析

（1）功能类型：外置无线连接；

（2）显示：自动式；

（3）检测项目：不少于11项指标型，包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、潜血、PH值、抗坏血酸等；

（4）测量速度：≥60个标本/小时；

（5）测量稳定性：分析仪开机8小时内，CV≤1%；

（6）检测原理：RGB三原色检测原理。

二、智能健康物联网开发套件

1.总体要求：

（1）运动感知开发板、心电感知开发板、环境感知开发板分别在同一张电路板上集成所有功能点，无需连接其它电路板。

2.运动感知开发板

（1）MCU：内核Cortex-M4F，主频≥64MHz；

（2）显示屏：≥0.91英寸OLED显示屏，≥128×32分辨率；

（3）运动传感器：I2C接口，支持中断输出，可采集三轴线加速度值；

（4）脉率和血氧传感器：I2C接口，自发红光和红外光，可采集人体指尖反射的两种光的光电描记波形；

（5）存储单元：SPI接口，FLASH闪存，≥16M字节容量；

（6）电池检测：CR2032电池插座；

（7）供电接口：Micro-USB，拨动开关

（8）仿真接口：标准20针JTAG接口，SWD通信协议；

（9）IO扩展：部分GPIO引出，5V电源引出，3.3V电源引出，GND引出，NFC天线引脚连接器；

（10）其他设备：电容触摸按键、空心杯电机。

3.心电感知开发板

（1）MCU：内核Cortex-M4F，主频≥64MHz，支持BLE5.0；

（2）显示屏：≥1.54英寸EINK显示屏，≥200×200分辨率；

（3）心电模拟前端：输入为上肢导联电极，输出为单通道ECG模拟波形；

（4）心电采集端：3.5mmJACK接口，RA、LA、RL导联线，心电电极贴；

（5）方向传感器：I2C接口，可采集3轴线加速度、3轴角加速度、3轴地磁偏角度；

（6）定位模块：UART接口，支持GPS信号，大小不超过8*8mm；

7）存储单元：Micro-SD卡槽；

（8）供电接口：Micro-USB，拨动开关；

（9）仿真接口：标准20针JTAG接口，SWD通信协议。

4.环境感知开发板

（1）MCU：内核Cortex-M4F，主频≥64MHz，支持BLE5.0；

（2）扬声器功放：I2S接口输入，模拟输出，可直接驱动扬声器；

（3）串口桥接器：支持不同颜色的串口输入输出状态指示灯，大小不超过7*7mm；

（4）声音传感器：PDM接口，收音孔位于器件底面；

（5）可见光和紫外线强度传感器：I2C接口，可输出环境光和紫外线照度数据；

（6）温度、湿度、气压和有机挥发性气体传感器：SPI接口，单传感器可采集空气温度、湿度、气压、VOC指数4种数据；

（7）颜色和手势传感器：I2C接口，可输出至少5种手势的识别结果；

（8）供电接口：Micro-USB，拨动开关；

（9）仿真接口：标准20针JTAG接口，SWD通信协议；

（10）IO扩展：部分GPIO引出，5V电源引出，3.3V电源引出，GND引出；

（11）其他设备：RGB三基色LED。

5.在线仿真器

（1）USB接口版本：≥2.0；

（2）USB接口形状：USBType-C。

三、课程资源包：

1.电子电路设计：

（1）课程知识点：电子电路设计的基本思路；电路板的生产和测试；电路板设计软件KiCad简介；KiCad绘制原理图；KiCad绘制电路板；KiCad元件库设计；KiCad设计双MCU工作系统原理图；KiCad设计双MCU工作系统电路板。（提供源设计文件的完成效果截图及其制造出的空电路板实物照片。）

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源设计文件。

2.C语言基础知识：

（1）课程知识点：C语言的发展历史和标准；C语言程序的基本结构；C语言的基本数据类型；运算符和表达式；数组和字符数组；指针和结构体；C语言综合应用。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

3.ARM基础与板载蓝牙SoC：：

（1）课程知识点：ARM处理器和架构简介；Cortex-M4处理器架构的特性；调试接口、调试协议和调试适配器；板载蓝牙SoC简介；板载蓝牙SoC内部组件和特殊寄存器；板载蓝牙SoC的软件开发环境；板载蓝牙SoC软件开发基础。（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

4.GPIO接口基本操作：

（1）课程知识点：GPIO的基本概念；GPIO寄存器；板载蓝牙SoC的GPIOTE；振动马达的工作原理；按键检测基本方法；利用电容触摸按键控制振动马达的启停。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

5.定时器基本操作：

（1）课程知识点：定时器的工作原理；定时器中断；板载蓝牙SoC的软件应用定时器；改变马达的振动频率。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

6.模数转换器基本概念：

（1）课程知识点：ADC的工作原理；奈奎斯特采样定律；过采样；欠采样；采样保持；逐次比较；板载蓝牙SoC的SAADC；纽扣电池的电量检测

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

7.UART接口基本操作：

（1）课程知识点：UART接口基本原理；板载蓝牙SoC的UART；板载蓝牙SoC的UARTE；USB转UART的桥接；串口调试助手的用法；蓝牙串口透传的实现。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

8.SPI接口基本操作：

（1）课程知识点：SPI接口的基本原理；板载蓝牙SoC的SPI、SPIM和SPIS；SPIFLASH；通过蓝牙操作FLASH读写1个数据。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

9.I2C接口基本操作：

（1）课程知识点：I2C接口的基本原理；板载蓝牙SoC的TWI、TWIM和TWIS；三轴加速度传感器的原理和应用；获取三轴加速度传感器的三轴加速度值。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

10.PDM接口基本操作：

（1）课程知识点：PDM接口的基本原理；板载蓝牙SoC的PDM；数字麦克风简介；读取数字麦克风的声音数据原始输出。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

11.RTC基本操作：

（1）课程知识点：RTC计数器；板载蓝牙SoC的RTC；通过蓝牙接收并修改时间戳。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

12.蓝牙通信原理：

（1）课程知识点：蓝牙的知识背景；蓝牙技术标准规格；其它2.4GHz物联网无线通信技术；低功耗蓝牙简介；低功耗蓝牙的网络拓扑；低功耗蓝牙协议栈接口；用手机控制马达振动。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

13.Java语言基础知识：

（1）课程知识点：Java语言的发展历史和标准；Java语言的基本数据类型；运算符和表达式；数组和字符数组；面向对象编程；线程及其操作方法。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

14.Android框架和应用开发基础：

（1）课程知识点：Android系统的基本框架；Android应用软件工程结构介绍；Android应用开发基础组件介绍；Android蓝牙通信技术框架介绍；Android图表展示技术中间件介绍；Android本地数据存储中间件介绍；Android互联网通信中间件介绍。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

15.实验室软件研发基础能力介绍：

（1）课程知识点：智能健康应用开发一体机功能简介；身份证信息读取接口的调用；体温测量接口的调用；血压测量接口的调用；设计简单的体检软件。

（2）资源形式：指导手册；演示文稿；源代码。

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 15台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 15根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 15套 |  |

（十八）超声功率计

1.1功率范围：0-30W

1.2分辨率：≤±1mW

1.3最小可测量功率：1mW

1.4显示灵敏度：≤0.001W

1.5精度:±3%±一个读数

1.6清零方法:自动

1.7最大探头尺寸:≤8cm直径

1.8探头操作频率：0.5-10MHz

1.9反射靶材质：高分子复合材料

1.10挂靶方式：单杆挂靶

1.11锁定方式：双侧运输锁

1.12测试介质：脱气水

1.13电源12Vac，0.5A

1.14可升级无线控制功能

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 1台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 1根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 1套 |  |

（十九）超声模体

1.低频超声体模

1.1TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃)

1.2TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)

1.3在ＴＭ材料内嵌埋有尼龙线靶不少于8群。

1.4A1─A5：轴侧向分辨力靶群。其横向分支分别距声窗30，50，70，120和160mm，A1和A2两群中两相邻靶线中心水平距离依次为1，5，4，3，2mm，A3─A5三群中则依次为5，4，3，2mm。纵向分支中两相邻靶线中心垂直距离分别为4，3，2，1mm。

1.5纵向靶群。含靶线≥19条，相邻两线中心距离均为±10mm。

1.6横向靶群，含靶线≥7条，相邻两线中心距离均为±20mm。

1.7仿肿瘤，位于深度70--80mm之间，呈圆柱形，柱轴与靶线平行。

1.8仿囊与结石，仿囊呈圆柱形，位于深度70--80mm之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4─6mm。

1.9仿囊结构，呈圆柱形，柱轴与靶线平行，位于深度47--53mm之间。

2.高频超声体模

2.1TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃)

2.2TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)

2.3轴向分辨力靶群：各群中最上面一条靶线分别位于深度10，30，50，70mm处，每群中靶线中心垂直距离由上而下依次为3，2，1，0.5mm，水平距离均为１mm。

2.4侧向分辨力靶群：分别位于深度10，30，50，70mm处，每群中靶线中心水平距离依次为4，3，2，1mm。

2.5模拟病灶：TM材料内嵌埋有囊性模拟病灶≥3个，均为圆柱形，直径分别为2，4，6mm，柱轴均与靶线平行，轴心分别位于深度15，30，45mm处。

配置清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 主机 | ## 2台 |  |
| ## 2 | ## 电源线 | ## 2根 |  |
| ## 3 | ## 说明书 | ## 2套 |  |

第四章 资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 评审因素 |  | 评审标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件） |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 若投标人成立超过一年需提供2023、2024年、2025年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章； |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明 |  |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章。） |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。） 注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定。） |  |  |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 |  |  |
|  | 存在利害关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。） |  |  |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购项目 |  |  |

第五章 评标方法及标准(综合评分法)

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

（一）符合性审查

2.评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，不满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。具体内容详见本章“四、评标标准”中的“（一）符合性审查”。

通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（二）投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在政采云平台评标系统中加盖电子印章后提交。

6.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

7.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

8.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照8.1—8.4的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（三）比较与评价

9.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审因素及标准见本章“四、评标标准”。

10.相同品牌处理原则

10.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为核心产品），并以“核心产品”在“投标人须知前附表”中载明，评审时按前款规定处理。

10.3有效投标品牌不足3家的应按废标处理。

（四）报价评审

11.投标报价评审

11.1货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

11.2除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整；

11.3价格分值见本章“四、评标标准”。

12.政府采购异常低价审查

12.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

13.政府采购政策评审

13.1非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位的报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格参与评审，采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的投标人按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定给予评审优惠。

13.2参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

13.3专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

13.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合体协议书或者分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

13.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.7采购标的中含有多种产品，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

13.8对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

13.9评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对医疗器械产品，提供取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准，无须填写《声明函》，报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.10对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

（五）评标得分及复核

14.评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

14.1评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

15.各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

15.1除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

15.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

（六）排序与推荐

16.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

17.提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.中标候选人推荐家数详见“投标人须知前附表”。

（七）编写评标报告

19.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（八）投标无效及应予废标的情形

20.投标人存在下列情形之一的，投标无效：

20.1投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

20.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

20.3不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

20.4投标文件提供虚假材料的；

20.5投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

20.6投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

20.7联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

20.8投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

20.9评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

20.10投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

20.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.12法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

21.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5不同投标人的投标文件相互混装；

21.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.7不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

21.8法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

22.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的；

22.5 法律、法规、规章规定属于废标的其他情形。

23.废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

（九）停止评标的情形

24.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（十）重新开展采购

25.有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

25.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

25.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

25.5政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照25.1—25.4规定处理。

三、评标其他要求

【可根据项目的情况增加上述内容中未包含的要求】

四、评标标准

（一）符合性审查表

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 投标文件签署 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |  |  |
| 2 | 实质性要求 | 投标文件满足招标文件中的实质性条款（或指标）要求的，具体详见“实质性响应一览表” |  |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人报价未超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的，同时投标单价未高于本项目单个采购设备最高限价单价的； |  |  |
| 4 | 采购清单 | 未改变招标文件提供的采购标的清单数量和缺漏项的， |  |  |
| 5 | 虚假材料 | 投标文件未提供虚假材料的 |  |  |
| 6 | 联合体 | 联合体的供应商提交了各方共同签署的联合体协议的【如允许联合体投标的】 |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 投标人按招标文件的规定交纳投标保证金的 |  |  |
| 8 | 投标文件的澄清、说明、补正 | 评审期间，投标人按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或未改变投标文件的实质性内容 |  |  |
| 9 | 投标人影响评标 | 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员未施加影响，无有碍公平、公正的 |  |  |
| 10 | 围标串标情形 | 没有“第五章 评标方法及标准”第21条情形之一的 |  |  |
| 11 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

符合性审查表－附表

实质性响应一览表

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 | 投标内容 | 对采购标的全部报价，无缺项漏项或改变清单数量 | 【投标人在此处填写投标文件的相关内容】 |  |
| 2 | 投标有效期 | 招标文件“第二章 投标须知”关于投标有效期的规定 |  |  |
| 3 | 交货期 | 招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于交货期的规定 |  |  |
| 4 | 交货地点 | 招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于交货地点的规定 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于付款方式的规定 |  |  |
| 6 | 履约保证金 | 如有，招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于履约保证金的规定 |  |  |
| 7 | 其他实质性要求 | 详见招标文件中明确投标无效的条款规定 |  |  |

（二）评分标准

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审（30分） | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100%，小数点保留2位。 | 30 |
|  | 商务标评审 （5分） | 业绩 | 投标人提供近三年（响应截止日前三年）完成同类项目业绩情况，每提供一项得1分，满分5分。 注：业绩证明材料需符合以下要求，否则不予计分：①提供合同复印件/扫描件，至少一张与合同对应的发票；②业绩时间以合同签订日期为准；③合同需完整体现签订双方信息、签订时间、服务内容及双方盖章等核心要素，缺失任一要素均不计分；④业绩关键信息存在模糊不清、无法辨识情形的，该业绩不予认可。 | 5 |
|  | 技术标评审 （65分） | 产品技术参数响应 | 投标人完全满足招标文件第三章 采购需求中“三、技术要求”的得满分，技术参数内容共计 项，其中标记“▲”号的为重要参数，无标记的为一般参数： ①重要参数（标记“▲”号参数）共计14项，全部无偏离或正偏离的得28分，每有1项参数负偏离的扣2分，扣完为止，不设负分； ②一般参数共计506项（计算到目录第三级），全部无偏离或正偏离的得12分，负偏离扣分按照负偏离总数/506*12计算，扣完为止，不设负分；（计算结果保留小数点后两位，第三位及以后数字按四舍五入计算）； 注：投标人提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术参数、功能偏离表。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，否则视为不满足，技术参数未要求提供证明材料的，以投标人《技术响应偏离表》应答为准。 | 40 |
|  |  | 项目实施供货方案 | 投标人根据本项目特点，提供项目实施供货方案，包含但不仅限于：①实施供货计划、②供应进度、质量保障；③货物交付及验收；④ 以上内容每提供1项内容的得1分，满分4分，每有一处不足或缺陷的扣0.5分，未提供不得分。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。 | 4 |
|  |  | 产品安全性 | 投标人提供所投设备的质量检测报告，提供的质检报告须为有效期内的由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品质检报告，报告须体现产品名称，设备或功能参数等（检测报告须符合国家标准，提供检测报告原件彩色扫描件加盖公章），每提供一类产品检测报告满足要求的得0.5分，满分9.5分，不提供不得分。 | 9.5 |
|  |  | 售后方案 | 投标人具有优质的售后服务措施和零配件的供应方案，售后服务方案包含但不限于①拥有完善的售后服务保障体系，提供售后响应时间及方式；②配备售后服务专员和服务专线，提供人员信息和专线信息；③具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（附专业人员认证资格证书）；④提供备品备件库存及保障措施（对退换货、补单、供货，返修时等情况；以上内容每提供1项的得1分，满分4分，每有一处不足或缺陷的扣0.5分，未提供不得分。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。 | 4 |
|  |  | 应急保障 | 根据投标人在接到采购人应急故障的通知后须在指定时间内到达现场解决故障： 符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间4小时内，得0.5分； 符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间2小时内，得1.5分； 提供承诺书，承诺书不满足上述时间不得分，本项满分1.5分。 | 1.5 |
|  |  | 项目实施人员 | 投标人提供服务本项目的专业安装及售后人员至少3人，承担设备的软硬件安装、调试和售后工作，提供3人的得基础分1分，不足3人不得分，每加1人加1分，本项满分2分；须提供人员的劳动合同、身份证、学历证原件彩色扫描件加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 2 |
|  |  | 培训服务 | 培训方案包括：①设备的操作使用及安全注意事项；②设备的日常保养及注意事项；③设备简易故障排除；④设备使用培训形式、人员、成果承诺；以上内容每提供1项的得1分，满分4分，每有一处不足或缺陷的扣0.5分，未提供不得分。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。 | 4 |
|  | 合计 |  |  | 100 |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |
| 备注 |  | 1.供应商提供的所有数据及材料，必须真实有效，如发现弄虚作假，取消中标资格，并上报上级财政主管部门。 |  |  |

第六章 合同草案

【此合同为模板，具体签订合同依照采购文件及投标文件，甲乙双方协商为准】

新疆医科大学医工交叉实验室设备采购及安装项目采购合同书

甲    方：新疆医科大学

乙    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：

律审编号：XJMU-202  -

二〇二  年  月

甲方（买方）：新疆医科大学

地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学（以下简称甲方）与              （以下简称乙方）就 新疆医科大学医工交叉实验室设备采购及安装项目 ，（项目编号）                 采购安装事宜，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》等，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证：

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，全部由乙方承担，且乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不做违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，对任何一批货物的实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。鉴于上述缺陷导致甲方面临索赔争议或诉讼，甲方有权延迟支付合同价款，直至索赔争议或诉讼依法依规得以全部解决为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注：乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如第三方提出上述主张，乙方应负责处理，并承担由此产生的全部费用以及给甲方造成的全部损失，甲方有权延迟支付合同价款直至争议解决完毕。

2、采购项目

（1）采购组织形式：政府集中采购  学校集中采购 学校分散采购

（2）采购方式：公开招标 竞争性谈判 竞争性磋商  询价        单一来源 框架协议 邀请招标 其他：

（3）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  否

（4）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业

其他

（5）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（6）是否涉及进口产品： 是，

《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：                   否

（7）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购     否

（8）是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购    否

（9）是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购     否

（10）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：     是       否      不涉及

（11）数量及价格：

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 生产厂家或产地 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 含税 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格形式：固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，甲方有权拒绝收货、解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

二、合同价款

1、本合同为       （价格形式）    ，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。总价为人民币大写：      整 （小写：￥      元）。包含增值税。以上合同价格包括货物供给、税费、包装费、运输、调试、安装费、调试、装卸费必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其他税费等所有费用；甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

- 价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

三、货物质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

3、乙方应在安装完毕3个工作日内派出工程师对甲方工作人员进行培训，包含但不限于产品的安装、部署、调试、使用操作培训等，保障甲方工作人员熟练掌握产品的应用和常见问题的处理。确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，若乙方未按约定完成培训或经培训后甲方工作人员仍未达到上述要求的，甲方有权延迟支付合同价款，直至乙方完成符合要求的培训，且乙方应承担逾期履行的违约责任。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期为    年，质保期自甲方验收合格之日起计算，在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。

2、质保期内，如产品发生质量问题，规格与合同规定不符，或有缺陷，乙方应在保证24小时内作出答复。对设备出现较大的问题，解决时间不得超过3个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修并向乙方主张质保责任，产生的费用全部由乙方承担。

同时，乙方应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次应无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于合同签订之日起       个工作日内将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：新疆医科大学雪莲山校区内，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，电话：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、乙方在安装、调试过程中产生的所有包装材料、废弃零部件及施工垃圾，均应由乙方负责在安装调试完成后清理完毕，并将施工区域清理干净交付甲方。若乙方未能及时清理，甲方有权委托第三方清理，所产生费用由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方的合同价款中扣除上述清理费用。

六、验收

1、乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确全面的检验。

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试，双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》，《出厂清单》，《技术文件》等进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同组织验收、出具验收单。如甲方认为需要第三方检测机构检验，则应委托第三方专业检测机构检测并出具相应的合格证书，委托第三方机构检测费用由乙方承担。

3、经甲方验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议通知或检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

4、如乙方交付设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退还货款。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；

联系电话                      。

- 货款的支付

1、履约担保：是否收取履约保证金（含保函）：是    否

收取履约保证金形式： 电汇  支票  履约保函原件彩色扫描件    收取履约保证金（保函）金额：                    。

履约担保期限：                     。

2、付款方式：

第一次付款：合同签订后支付国产设备部分货款的 70 %；

第二次付款：货物运送至采购人指定地点并根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后，支付国产设备部分货款的 30 %；

甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票（设备类需提供增值税专用发票），否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

户    名：

开户银行：

银行账号：

4、甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责且包装物不得回收；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2、运输途中的货物安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

3、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任和费用。

十、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒绝验收 （遇不可抗力除外）的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的20%承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金，且乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于甲方为重新采购所支付的额外价款。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力（若甲乙双方采取线上签约方式，则不涉及此条款）。

2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字且单位盖章之日起成立生效。

3、合同内容如遇国家法律法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件（包括传真件、电子邮件）与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件、中标（成交）通知书均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

- 3、双方明确：本合同任何一方不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如任何一方修改均为无效条款，该条款应以招标文件约定为准，招标文件未约定以中标通知书、投标文件为准。

4、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

5、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，否则，向原地址送达的，视为送达成功。因一方未及时通知变更地址而导致的任何法律文书未能实际送达的，由该方自行承担由此产生的一切法律后果。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

附件1：技术参数清单

附件2：质量及服务承诺书

质量及服务承诺书

对于贵单位采购新疆医科大学医工交叉实验室设备采购及安装项目，我公司在售后服务方面做如下承诺：

- 我公司所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和

相关的产品合格证，符合国家的相关规定； 并保证及时提供所需的检测报告、合格证明等相关证件，并保证所有证件真实、合法、有效。我公司对产品质量实行三包，即：包退、包换、包修；

- 合同签订后，按时交货；严格遵守国家关于标签标识方面的管理规定，保证产品外包装符合要求；

三、 本公司确保所提供的货物调试达到合同指标，产品的

制造和检测均有质量记录和检测资料。如因我公司产品质量或安装质量问题造成验收不合格，我公司将及时整改直至合格为止，其间产生的费用由我公司承担；

- 我公司在调试期间负责对贵单位操作、维修人员的培训，并能独立操作； 对于贵单位的技术咨询，随时给予解答；

- 在交付设备时，本公司向贵单位交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等； 当接到贵单位反映质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复，并于2个日历日内派出服务人员，以最快的速度到达现场，3日内解决问题；

- 我公司所有供应货物如经贵单位按合同书面确认供应品牌后，对涉及该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换。

- 我公司供应货物的保质期绝不低于产品标注的保质期，如因我方供应产品质量问题，我方自愿承担由此所造成的所有损失及法律责任。

- 我公司所提供的货物，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵单位规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

为共同确保质量安全，我公司特向贵单位作出上述承诺，并愿意遵照执行；本承诺书在我司供货质保期内有效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：

附件：廉政承诺书

廉政承诺书

为建立廉洁自律的工作纪律，本公司作为新疆医科大学的供应商，在独立、客观、公正的基础上开展各项业务，杜绝发生违法、违纪和不良行为。本公司将严格按照以下措施做好各项工作，并自愿向贵校承诺如下：

第一条 廉政内容

（一）严格遵守党规、党纪、国家法律、行政法规和贵校的各项规章制度，做到依法经营、诚实守信和廉洁自律；

（二）正确行使权力，不在贵校的管理、招投标活动和业务合作中发生任何违法、违规、违纪行为，不谋取不正当利益和损害贵校的利益；

（三）不以权谋私，不从事任何损害贵校利益的业务，不利用条件上的便利从事有偿居间活动；不利用条件上的便利为亲属、特定关系人谋取任何利益；

（四）坚决抵制商业贿赂，绝不向贵校的工作人员及其家人行贿或变相行贿，不以任何形式向其赠送礼金、有价证券和贵重物品、以报销、提成、回扣等方式给予任何费用；

（五）在业务合作过程中，如出现相关人员吃、拿、卡、要等现象应立即停止并向新疆医科大学纪检委进行反映；

- （六）不以任何理由邀请新疆医科大学工作人员外出旅游或安排参加宴请及娱乐活动；

- （七）本公司指定业务代表洽谈业务，销售代表必须在工作时间到新疆医科大学指定地点联系商谈，不得到学校、学院、科室等推销任何产品，不得借故到相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第二条 如本公司违反上述承诺，本公司自愿承担如下责任

1、 如因本公司的相关行为给贵校造成损失的，本公司剩余未结款项全部归贵校所有，如不足以弥补贵校损失的，本公司继续承担赔偿责任；

2、如本公司的上述行为构成犯罪的，贵校有权直接报案，依法追究本公司的全部法律责任；

3、本公司自愿接受被贵校列入员工黑名单的制裁，该制裁包括但不限于如下内容：

（1）授权贵校在任何媒体对本公司的上述行为进行曝光，相关费用全部由本公司承担；

（2）授权贵校将本公司的上述行为作为反面案例，以任何形式在任何场所进行广泛宣传。

三、本公司将认真执行上述承诺事项，自愿对上述承诺内容承担法律责任、经济赔偿责任及刑事法律责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：

第七章 投标文件格式

封面：

资格证明文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1.法人、其他组织或者自然人的证明文件

（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

（2）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标时，若投标人成立超过一年需提供2023、2024、2025年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章；

1.3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（1）提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；

（2）提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明

1.4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(采购人名称)      ：

对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施过程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

供应商：（加盖公章）

日  期：

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）      ：

在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（加盖公章）

日  期：

1.6.投标人未列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

“信用中国”网站查询信息：

①未被列入严重失信主体名单

②未被列入失信被执行人；

③未被列入重大税收违法失信主体名单；

“中国政府采购网”查询信息：

①政府采购严重违法失信行为信息记录：

注：（查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）

说明:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

1.7.法律、行政法规规定的其他条件

供应商可自行做出承诺，格式自拟。

二、联合体协议书【不适用可不提供】

联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号/包号：    】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.其他：……

5.本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6.本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（公章）：

联合体成员2名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、分包意向协议书【不适用可不提供】

分包意向协议书

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号/包号：  】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、落实政府采购政策相关证明文件

（一）节能环保产品清单及证明材料【不适用可不提供】

项目名称：             项目编号/包号：

1.节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2.环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件“第二章投标人须知”提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

投标人名称（公章)：

日期：

（二）中小企业声明函【如专门面向中小企业采购的项目，此函可放于此处，否则，应后置于“其他资格证明文件”】

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （针灸3D智慧铜人） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

（三）监狱企业证明文件【如适用】

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件，格式如下】。

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：   年  月  日

（四）残疾人福利性单位声明函【如适用】

残疾人福利性单位声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议书的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物应当全部由符合政策要求的残疾人福利性单位生产且使用该残疾人福利性单位商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2、以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人名称（公章)：

日  期：

五、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表,清楚知晓我单位本项目投标活动,对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购投标活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章)：

法定代表人（负责人或本人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

六、其他资格证明文件

投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

封面：

报价文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、开标一览表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 投标报价 | 交货期限 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

投标人名称（公章)：

日期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写与小写不一致的，以大写为准。

二、分项报价表

投标明细报价表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 货物总名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地/国别 | 单位 | 数量 | 含税单价限价（元） | 含税单价报价（元） | 含税报价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪 |  |  |  |  | 台 | 4 | 8000 |  |  |  |
| 2 | 单通道微量注射泵 |  |  |  |  | 台 | 4 | 3500 |  |  |  |
| 3 | 输液泵 |  |  |  |  | 台 | 5 | 4000 |  |  |  |
| 4 | 除颤监护仪 |  |  |  |  | 台 | 2 | 20000 |  |  |  |
| 5 | 高端监护仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 118000 |  |  |  |
| 6 | 高频电刀 |  |  |  |  | 台 | 2 | 42000 |  |  |  |
| 7 | 输液泵检测仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 68000 |  |  |  |
| 8 | 气体流量检测仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 110000 |  |  |  |
| 9 | 电气安全分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 75000 |  |  |  |
| 10 | 高频电刀检测仪 |  |  |  |  | 套 | 1 | 110000 |  |  |  |
| 11 | 全自动免疫化学发光分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 90000 |  |  |  |
| 12 | 五分类血液细胞分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 75000 |  |  |  |
| 13 | 全自动生化分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 110000 |  |  |  |
| 14 | 生命体征模拟仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 190000 |  |  |  |
| 15 | 心脏除颤/起搏分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 80000 |  |  |  |
| 16 | 婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 160000 |  |  |  |
| 17 | 智能健康应用开发一体机 |  |  |  |  | 套 | 15 | 35000 |  |  |  |
| 18 | 超声功率计 |  |  |  |  | 台 | 1 | 55000 |  |  |  |
| 19 | 超声模体 |  |  |  |  | 套 | 2 | 22000 |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 小写：￥ | 元 |  |

投标人名称（公章)：

日期：

注：1.按照本表填写的总价填写到“开标一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

3.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、产地/国别、单价、数量、合价等，否则可能导致响应无效。

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

附件1

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件2

（二）本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称      、编号      ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

封面：

商务技术文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、投标函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号/包号）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

1.资格证明文件；

2.投标报价文件；

3.商务技术文件。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和相关服务（如有）的投标报价为                   。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 （由投标人填写）个日历天。

5.我方同意提供按照贵方招标文件要求的与投标有关的一切数据或资料，采用综合评分法时，我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6.本项目如由中标人支付采购代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

7.重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

5）我方承诺本《投标函》的签章对本投标文件全部内容具有约束力并承担法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

通  讯  地  址：

传          真：

电          话：

日           期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

三、授权委托书

本人     （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________    联系电话：________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

四、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标文件要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报兵团财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

五、实质性响应一览表【本表须与第五章的一致】

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

六、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | 响应/偏离 |  |
| 2 | ******* | ******* |  |  |
| 3 | ******* | ******* |  |  |
| …… | ………… | ………… | …… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的商务要求填写：

1.“招标文件的商务条款”栏应详细列明招标文件中的商务要求。

2.“投标文件的响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的商务条款作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“说明及索引”栏可填写偏离情况的具体说明及索引。

5.对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

七、业绩证明文件

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额 | 采购合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须按相关要求提供相应的采购合同、至少一张与采购合同对应的发票等业绩证明资料。

投标人名称（公章）：

日      期：

八、拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书/职称证）名称及编号（如有） | 在团队中职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员或售后服务人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

九、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件技术 要求条款 | 投标文件内容 对应简述 | 响应情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 2 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 3 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| …… | ………… | ……………… | ………… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的技术要求填写：

1.“招标文件技术要求条款”栏应详细列明招标文件中的要求。

2.“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“证明资料及索引”栏可填写证明资料的具体内容及索引。

5.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

6.技术要求中明确提供相关材料的，必须按要求提供，否则视为负偏离。证明材料在本表后附。

十、技术方案

投标人应按照招标文件的评审要求，提供详细的供货及相关服务方案，包括文字描述或图表显示，具体内容如下：

（一）项目实施供货方案

（二）产品安全性

（三）质保期

（四）售后方案

（五）应急保障

（六）培训服务

（七）商务技术评审要求的其他材料（说明）或投标人认为有助于商务技术评审的其他内容

十一、其他文件

（一）招标文件要求提供的其它商务、技术资料和证明材料；

1.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商实际控制人性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.“供应商实际控制人性别”按供应商实际控制人性别划分请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.“外商投资类型”请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。