艾滋病检测实验室设备及试剂耗材采购项目（标段1：艾滋病检测设备、标段2：艾滋检测试剂）招标公告
项目概况：艾滋病检测实验室设备及试剂耗材采购项目（标段1：艾滋病检测设备、标段2：艾滋检测试剂）的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年6月16日09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况         

项目编号：NJZC2026-G1-00226-NJHF-0016
项目名称：艾滋病检测实验室设备及试剂耗材采购项目（标段1：艾滋病检测设备、标段2：艾滋检测试剂）；

采购方式：公开招标；

预算金额:大写：壹佰陆拾捌万肆仟零伍拾玖元整；小写：1684059.00元。标段1预算金额：大写：玖拾叁万陆仟肆佰元整，小写：936400.00元；标段2预算金额：大写：柒拾肆万柒仟陆佰伍拾玖元整，小写：747659.00元；

最高限价:大写：壹佰陆拾捌万肆仟零伍拾玖元整；小写：1684059.00元。标段1预算金额：大写：玖拾叁万陆仟肆佰元整，小写：936400.00元；标段2预算金额：大写：柒拾肆万柒仟陆佰伍拾玖元整，小写：747659.00元；

标段1采购需求：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参数
	用途说明

	1
	酶标仪
	1
	台
	★1、波长：400-1000nm，8个滤光片位置（标配405、450、490、625nm）
2、吸光度范围：0.0-4.5（A）
3、检测通道：8通道光纤。
4、测量方式：单波长或双波长控制测量。
5、计算方式：吸光度法、定性计算、定量计算。
★6、测试速度：≤96孔/5秒（单、双波长）
7、稳定性：≤0.01
8、重复性：≤0.005A
9、显示方式：中文
10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果。
★11、光源：长寿命LED冷光源
12、操作界面：6.8英寸触摸屏界面
13、打印：内置热敏打印机
★14、配套性：提供同品牌免疫试剂项目，至少满足乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋检测项目。（需要提供相关注册证件）
	满足乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋等的ELISA检测项目

	2
	洗板机
	1
	台
	1、适应板型：96孔，平、U、V型底酶标板或条
★2、洗板头：96针洗头，8道或12道。
3、洗头选择：1-12条任选
4、清洗模式：单板、双板或多板
5、洗液通道：≥3个通道（洗液通道），1个缓冲液通道，1个废液通道；
6、注液精度： CV≤2%
7、注液和吸液速度：可调；
★8、残液量：≤0.6ul/孔；
9、酶标板振动：支持振荡功能，弱、中、强可调节；
★10、振板时间：0～15分钟；
★11、程序储存能力：≥100个程序；
12、清洗容量：50～2000ul；
13、清洗次数：0-99次
14、冲洗次数：0-99次；
15、侵泡时间：0～15分钟；
★16、故障报警：具有空载报警技术，防止托盘空载加液;自动检测液面，清洗液不足和废液满溢时自动报警。
★17、主机和内置泵分开设计，减少主机震动造成的加液、洗涤等影响；
18、洗液、废液瓶容量：4L。
	酶标板自动清洗，洗头1-12条任选

	3
	▲核酸提取仪
	1
	台
	一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；
二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程；
三、技术要求
1、操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作；
2、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合；非磁棒震荡式核酸提取仪。
★3、处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；亦可完成单个样本的提取。提取时间小于20分钟，已说明书为准
4、运行噪音：运行最大噪音不超过60分贝；
5、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作；
★6、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预；
7、污染防控：
7.1、实验舱内置紫外灯，可自由设置紫外灭菌时间。最大灭菌时间可设置为60分钟；
★7.2、实验舱具备外排式独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；
8、数据接口：USB；
★9、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证。
10.配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材。
11.生产厂家具备至少7年以上生产经验，以首次获得医疗注册证为准。
	可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸

	4
	图片采集仪
	1
	台
	1.主摄像头：CMOS，2200万（5440×4080）*2；
2.最大拍摄幅面：A3；
3.补光方式：智能补光，三级调节；
4.自然光/4颗LED；
5.产品尺寸：337.5*85*75mm；
6.USB-B供电、USB-A拓展；
7.扫描速度1S；
8.支持多语言OCR文字识别；
9.录像格式：avi、flv、mp4、wmv
	满足文献、古籍、资料、证件、照片等的扫描

	5
	电热恒温培养箱
	1
	台
	1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
2.采用PMMA I操作系统，控温、定时、超温报警；
3.采用智能型控温仪控温，控温仪具有定时和计时功能；
4.箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察；
5.采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越；
6.控温范围：室温+5℃-65℃;
7.温度分辨率：≤0.1℃;
8.温度波动度：≤±0.5℃（37℃时）;
9.温度均匀度：≤±1.5%;
10.输入功率：≤300W;
11.内胆尺寸：＞340×320×345mm;
12.外形尺寸：＞640×550×500mm;
13.载物托架（标配/最多）：2块/4块;
14.稳定时间：≤20min（37℃时）;
15.定时范围：0-999min/h（可切换）
	样品恒温孵育及培养

	6
	▲艾滋病实验室病毒载量检测系统
	1
	台
	★1.病毒检测线性范围： HIV-1 RNA病毒载量检测40-1×10^7copies/mL。
★2.病毒检测检测性能：HIV-1 RNA病毒载量检测最低检测下限（LOD）：18.3copies/ml（第三代WHO标准），15.3copies/ml（VQA标准品）。
★3．检测通道:≥4个荧光检测通道（可扩展到不少于16个通道）。采用巢式实时荧光定量PCR技术来完成诊断检测，可在体外进行核酸检测定性和定量、感染性疾病病原检测、耐药性基因检测。
4.光源和检测系统：每一份检测样本使用独立光路和独立检测器：
4.1独立检测模块，各检测模块独立运行，每一个模块都具有六个光谱，可同时检测一个反应管中的多个目标物。
4.2每个模块相当于一台 独立PCR仪。系统整合了基于定量PCR检测所需的所有步骤，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程。将待检样品加入到检测试剂盒中，系统会自动按照相应的程序运行，实时监测PCR进行情况，一旦PCR完成，系统的软件会自动判断并报告结果。以上三个步骤（核酸提取、扩增和荧光检测）以及获得最终结果前无需人工操作。
4.3 核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭的试剂盒内完成，以最小化扩增和避免样本污染的可能性。
5.六色实时定量荧光检测。
6.荧光染料浓度检测下限＞1nM。
★7.温控要求：
7.1加热速率（最大）：从50℃到 95℃不超过10℃/秒。
7.2冷却速率（最大）：从95℃到 50℃不超过2.5℃/秒。
7.3温度持续时间精度：设定的时间±1.0sec。
7.4温度精度：从60℃到95℃是±1.0℃。
8.防污染措施：提取和扩增都在一个试剂盒内完成，仪器与试剂盒间无湿式接触界面，杜绝交叉污染。
★9. 配套有HIV-1核酸定量/定性检测试剂，HCV核酸定量检测试剂，并提供CFDA证书。
10.提供中英文操作界面；具有LIS接口，能连接LIS系统；通过条码扫描自动识别试剂种类和样本。
11.配置清单要求：全自动医用PCR分析系统 （内含4个模块）和全自动医用PCR分析系统工作站。
	艾滋病病毒载量检测

	7
	恒温混匀仪
	1
	台
	1.控温范围：0℃—100℃；
2.温度均匀性：≤±0.5℃；
3.温度稳定性：±0.5℃；
4.温度显示精度：0.1℃；
5.振荡转速范围：200—1500 rpm；
6.振荡幅度与方式：2mm(水平回转)；
7.时间设置最长：99h59min；
8.升温速度：<15min (从20℃—100℃)；
9.降温速度：＜15min（100℃—20℃）;
10.具备CE认证
	样品恒温振荡及混匀

	8
	酶标板恒温培养器
	1
	台
	1.可在0~100小时范围内任意设定培养时间，定时结束后，自动发出提示音;
2.双层的加热系统，保证恒温培养的稳定性;
3.直流无刷电机，免维护，低噪音;
4.控温范围：室温+5℃~70℃;
5.定时设置：1min~99h59min;
6.控温精度：≤±0.5℃;
7.显示精度：0.1℃;
8.转速范围：200~1500rpm;
9.振荡幅度：2mm(水平回转);
10.样本容量：4块（微孔板/深孔板）;
11.升温时间：≤20分钟（室温升至80℃）
	微孔板恒温孵育


标段2采购需求：

	序号
	产品名称
	规格
	数量 

	
	
	
	州疾控
	泸水
	福贡
	贡山
	兰坪
	合计

	1
	HIV快速检测试剂
	40人份/盒
	
	4875
	1750
	625
	4750 
	12000 

	2
	梅毒快速检测试剂
	40人份/盒
	
	1275
	800
	250
	1950
	4275 

	3
	丙肝快速检测试剂
	40人份/盒
	
	150
	20
	10
	10
	190

	4
	HIV抗体确证试剂（免疫印迹法，MP 安倍）
	盒
	10
	4
	4
	2
	2
	22 

	5
	HIV检测ELISA检测试剂（每盒试剂加配2支1ml OD值为2-3倍临界值的外部质控品
	盒
	20
	8
	5
	3
	5
	41 

	6
	非梅毒螺旋体抗原血清学检测试剂（每盒试剂配发 1 只阳性（滴度 1：8）对照血清
	盒
	3
	12
	10
	10
	12
	47 

	7
	丙型肝炎抗体ELISA检测试剂（每盒试剂加配 1 支0.6ml OD 值 2-3倍临界值的外部质控品） 
	盒
	1
	3
	1
	1
	1
	7 

	8
	CD4细胞检测试剂（适合BD公司Calibur流式细胞仪）
	盒 
	2
	
	
	
	2
	4 

	9
	CD4细胞检测试剂（适合PIMA,含质控检测板）
	盒
	
	2
	
	1
	
	3 

	10
	75%酒精
	500ML/瓶
	10
	
	
	
	
	10 

	11
	抗凝采血组件（5ml，包括采血管和采血针）
	支
	100
	200
	200
	100
	200
	800 

	12
	HIV新发感染检测试剂，检测板可拆分以满足不同检测量需求
	192人份/盒
	2
	
	
	
	
	2 

	13
	猴痘核酸提取试剂（适用于迪安EB2000核酸提取仪）
	50人份/盒
	2
	
	
	
	
	2 

	14
	猴痘核酸提取试剂（适用于天隆核酸提取仪）
	20人份/盒
	2
	
	
	
	
	2 

	15
	HIV 核酸提取试剂（适用于天隆核酸提取仪）
	20人份/盒
	20
	
	
	
	
	20 

	16
	医用外科手套（6.5号)
	双
	1000
	
	
	
	
	1000 

	17
	消毒灵片
	瓶
	50
	
	
	
	
	50 

	18
	医用次氯酸钠消毒液（10%浓度）
	250mL/瓶
	5
	
	
	
	
	5 

	19
	96孔板嗞力架
	个
	2
	
	
	
	
	2 

	20
	离心管架（1.5ml)
	个
	50
	
	
	
	
	50 

	21
	离心管架双面板（核酸检测实验室用）
	个
	50
	
	
	
	
	50

	22
	PCR八联排管架
	个
	50
	
	
	
	
	50 

	23
	PCR八联排管盒
	个
	50
	
	
	
	
	50 

	24
	塑料量桶1000ml
	个
	2
	
	
	
	
	2 

	25
	塑料烧杯(无柄）250ml
	个
	20
	
	
	
	
	20 

	26
	塑料烧杯(无柄）100ml
	个
	20
	
	
	
	
	20 

	27
	PCR96孔板封口模
	张
	1000
	
	
	
	
	1000 

	28
	HIV核酸检测试剂盒（超高敏）
	48人份/盒
	1
	
	
	
	
	1 

	29
	猴痘核酸检测试剂盒
	48人份/盒
	1
	
	
	
	
	1 


上表中标注“▲”的产品为核心产品，核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人推荐，如评标总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；若评标总得分、报价得分均相同的，按最有利于招标人利益的方式推荐第一中标候选单位以此类推。评标过程中若有其他特殊情况则由评标委员会讨论后决定。

合同履行期限：采购人指定时间内完成供货。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（需提交中小企业声明函），监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位应当出具相关证明材料。供应商提供监狱企业、残疾人福利性单位相关证明材料和中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2信誉要求：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。（由招标代理机构查询）

3.3根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，同时须提供所投产品制造商的医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投医疗器械；其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。
三、获取招标文件

时间：2026年5月25日至2026年6月1日（北京时间，下同）；

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：ttps://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2026年6月16日09:00（北京时间）

地点：怒江宏飞工程项目管理有限公司（怒江明珠五期五栋5-B03），请各供应商登录政采云投标客户端参与采购活动并递交响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1. 关于响应文件制作及递交：

本项目全流程电子化招投标，投标人必须通过政府采购云平台 (www.zcygov.cn)递交电子投标响应文件，无需到达现场递交纸质文件。投标人须在提交响应文件截止时间前递交响应文件，完成所有电子投标文件的上传。投标人在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为未上传或撤回响应文件。不通过政府采购云平台 (www.zcygov.cn)递交响应文件的，均为无效投标人。具体操作流程投标人可登录政府采购云平台 (www.zcygov.cn)操作指南专栏下载学习相关资料或在该网站中采购学院中观看学习《政府采购电子交易供应商线上培训》相关视频。

2.投标保证金缴纳账户如下：

本采购项目投标保证金金额：

标段1、标段2：5000元（大写：伍仟元整）；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。

开户名称：怒江宏飞工程项目管理有限公司

开户银行：怒江农村商业银行股份有限公司泸水新城支行

账    号：8500014036354012

汇款交纳查询电话：13578335778
联系人：胡先生

注:（1）交款方式：投标保证金缴纳不接受现金，采取电汇或网银（备注栏注明：项目名称），否则不予接受投标文件。

（2）投标保证金必须从公司基本账户转出，转入该投标保证金账户中。

（3）未中标供应商的投标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，中标供应商采购合同签订后5个工作日内退还中标保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息                                   
名    称：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心      
地    址：怒江州泸水市大练地新建村大南茂                                            　　

联系方式：和宗锦 18288235568   
2.采购代理机构信息

名    称：怒江宏飞工程项目管理有限公司

地　址：泸水市六库镇怒江明珠五期五栋5-B03  
联系方式：胡志宏  13578335778
3.项目联系方式

项目联系人：和宗锦

电　　 话：18288235568
