彩色多普勒超声诊断仪技术参数

- 用途

彩色多普勒超声波诊断仪，主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用。

- 物理规格及人机交互要求

- 2.1显示器要求：≥26英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下倾斜、左右旋转、前后拉伸。 前后移动距离≥45cm。≥15英寸彩色触摸屏

- 2.2触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。

- 2.3探头接口≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

- 先进成像技术

- 3.1 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit

- 3.2宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调.

- 3.3斑点噪声抑制技术：支持所有探头，7档可调，支持二维图像、三维图像、造影成像等技术.

- 3.4多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。

- 3.5声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。

- 3.6支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示

- 支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示.

- ▲3.7具备B模式局部ROI区域优化增强显示，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示.

- 3.8具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体.

- 3.9具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术，可通过声影抑制技术实现声影补偿和细节融合，清晰还原强回声后方组织细节，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响.

- 3.10扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域.

- 3.11 一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像.

- 3.12 具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配技术，可一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果，支持8种以上血流或器官扫查场景，适用于2D, Color, Power, 3D/4D等模式.

- 3.13 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

- 3.14 频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头/线阵探头/相控阵探头支持连续多普勒成像）。

- 3.15 超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；可支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数。

3.16 自动血流跟踪技术:可以实现 ROI 框位置和角度的自动优化，提供 Color/Power 模式下图像的实时动态优化。

3.17 解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）。

3.18 支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图。

- 高级成像功能

- 4.1 造影成像

- 4.1.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

4.1.2 支持容积造影，以 3D/4D 的形式提供造影的立体灌注成像显示。

4.1.3 支持微血管造影增强。

4.1.4支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上。

4.1.5支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换.

4.1.6 具有双计时器。

4.1.7支持向后存储≥8分钟电影.

4.1.8造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI.

4.1.9具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置；可支持2D模式和3D/4D模式。

4.2  宽景成像

4.2.1宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

4.2.2支持B模式宽景和Power模式宽景

4.2.3具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放

4.2.4宽景拼接长度不小于100cm.

4.3  3D/4D

4.3.1支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制。

4.3.2支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动。同时支持透视剪影模式且透明度可调。

▲4.3.3 可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等。

4.3.4 支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用.

4.3.5支持胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值.

4.3.6支持自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D自动测量，支持肛提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌自动断层成像。

4.3.7支持胎儿面部自动容积成像，自动检测胎儿颜面部特征，在3D模式或4D模式下均可启动，其中4D模式下可实时自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物。支持胎儿面部的显示方向一键摆正，支持正/反向橡皮擦

▲4.3.8 支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量。其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。

4.3.9支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。

- 测量分析和报告

- 5.1全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- 5.2自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

- 5.3具有小儿髋关节自动测量功能。

- 5.4自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

- 5.5支持子宫内膜二维妇产场景自动配置，无需手动划线或手动ROI设置，即可自动完成子宫内膜识别和厚度测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

- 5.6支持卵巢二维妇产场景自动配置，可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

- 5.7支持自动胎心率测量，可在B模式和M模式下自动计算胎心率；支持胎心节律自动评估功能，支持两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大。

▲5.8支持AI产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别、存储及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持多元存图工作流 （实时抓图 + 手动跳转选图）。

▲5.9支持自动产科测量，可自动识别和测量产科生物学参数，B模式下的自动测量项目≥40项，包括早孕、中孕及胎心专项检查的测量项目。

- 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

- 6.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

- 6.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

- 6.3支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。

- 6.4支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 6.5支持本地固态硬盘存储≥1TB

- 6.6支持外部USB 移动存储。

- 系统技术参数及要求

- 7.1 二维灰阶模式

- 7.1.1  最大显示深度:≥40cm

- 7.1.2  动态范围:≥260dB

- 7.1.3  TGC增益补偿: ≥8段，通过触摸屏调节（非物理按键）

- 7.1.4  LGC侧向增益补偿: ≥8段，触摸屏上（非物理按键

- 7.1.5  腹部单晶凸阵探头扫描角度:≥130度

- 7.1.6  电影回放：B模式电影容量≥10000 帧

- 7.2  彩色多普勒成像

- 7.2.1显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

- 7.2.2线阵探头取样框偏转: ≥±30度

- 7.2.3支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

- 7.2.4支持立体血流显示

- 7.3  PW/CW模式

- 7.3.1显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW

- 7.3.2频谱多普勒频率≥ 3 段

- 7.3.3最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s

- 7.3.4最小速度: ≤1 mm /s

- 7.3.5取样容积：0.5-30mm，连续可调

- 7.3.6 PW偏转角度: ≥±30度

- 7.3.7基线：9步

- 连通性要求

- 8.1支持网络连接

- 8.2支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告

- 8.3支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

- 9、系统输入输出

- 9.1支持视频/音频输入输出

- 9.2支持S-Video,  HDMI，VGA， 音频输出

- 9.3  USB接口数量≥6个 ，支持Type-C数据传输接口

- 探头规格

- 10.1探头配置5把，包括单晶凸阵探头1把、矩阵线阵探头1把、单晶体相控阵探头1把、单晶腹部容积探头1把、腔内容积探头1把

- 10.2线阵探头阵元数：≥1000阵元

- 10.3单晶凸阵探头，频率约：1.2-6.0MHz

- 10.4矩阵线阵探头，频率约：3.8-18.0MHz

- 10.5单晶体相控阵探头，频率约：1.5-4.5MHz

- 10.6腹部容积探头，频率约：1.8-8.2MHz

- 10.7腔内容积探头，频率约：3.0-9.0MHz

- 11、其他

- 11.1耦合剂加热器，主机一体化，非外接加热装置

- 11.2内置无线网卡

- 11.3设备的可靠性：①使用年限10年，②开机率 ≥ 98%，③设备整机原厂质保服务5年（提供原厂售后承诺书），④可维护性：（1）仪器故障12小时内应答，24小时形成解决方案设备必须要接入医院信息化软件平台，（2）设备配套的一体化超声工作站；数字高清采集卡（工作站配件）可实现PACS系统从设备图像的采集并支付相关费用；工作站可接入并使用院方所使用的体检软件并支付相关费用；配套计算机工作站一台、输出设备一套、办公桌、椅一套、超声操作椅一把配备UPS净化电源一个。