招  标  文  件

项目编号：0634-264XZHTZH011

项目名称：和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（综合中心设备）

采购人：洛浦县人民医院

采购代理机构：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	1

第二部分 供应商须知	4

供应商须知附表	6

A  说　明	11

B  招标文件	12

C  投标文件的编写	13

D  投标文件的递交	17

E  采购程序	18

资格审查	19

符合性审查	21

价格部分（30分）	22

详细评审：	22

F  授予合同	26

G  采购失败条件	27

第三部分 货物需求一览表及技术要求	29

第一包：	29

1、超声诊断设备（B超）	30

2、便携式彩超	35

3、彩超	37

4、血管内超声	41

5、 床旁彩超	43

6、高端彩超（心血管彩色多普勒超声波诊断仪）（1台）	47

7、高端彩超（全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪）（核心设备）（2台）	52

第二包：	58

1、心电监护仪（核心设备）	59

2、 动态心电记录盒（20台）	61

3、动态血压记录盒（20台）	63

第三包：	65

1、 超声波清洗机	66

2、热风枪	67

3、蒸汽发生器	68

4、真空灭菌锅（核心设备）	69

5、纯水机	71

6、煮沸槽	73

第四部分 合同部分	75

第五部分 范本格式	90

1、投标书	90

2、报价一览表	91

3、分项报价表	92

4、法定代表人身份证明书	93

5、法人代表授权委托书	94

6、技术参数、功能偏离表	95

7、商务条款偏离表	96

8、近三年经营业绩	97

需附业绩对应产品的中标（成交）通知书、全套采购合同及采购人的项目验收单(报告)并加盖投标人公章	97

9、资格证明文件	97

10、配置情况	97

11、供货、安装、调试方案	97

12、实施方案	97

13、 售后服务体系	97

14、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）、关于符合本国产品标准的声明函	98

15、供应商诚信承诺书	100

16、保证金凭证	101

17、投标人认为可以提供的其他资料	101

第一部分 投标邀请

项目编号：0634-264XZHTZH011

1、新疆招标有限公司受洛浦县人民医院的委托，对和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（综合中心设备）及其相关服务组织公开招标；兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

项目内容：

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 超声诊断设备（B超）、便携式彩超、彩超等设备 | 1批 | 1146 |  |
| 第二包 | 心电监护仪、动态心电记录盒、动态血压记录盒 | 1批 | 174.4 |  |
| 第三包 | 超声波清洗机、热风枪、蒸汽发生器等设备 | 1批 | 124.2 |  |
| 合计 |  |  | 1444.6 |  |

2、供应商资格要求：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

2.6本项目不接受联合体；

2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.8本项目不专门面向中小企业

2.9本项目特殊资格要求：

具有医疗器械经营资格；

属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

3、获取招标文件的时间期限、方式：

供应商可从2026年05月18日至2026年5月25日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间），在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），过期不予受理，法定节假日除外。

4、公告期限：5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2026年6月8日10 ：30时（北京时间）

6、开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

7、评标地址：洛浦县政务服务和资源交易中心（洛浦县北京工业园区北园区振兴路10号）

采购人：洛浦县人民医院

地址：洛浦县双拥路66号

联系人：熊女士

联系方式：15292818005

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦11楼

电子信箱：1376153062@qq.com

联 系 人：许瑞、王巧钰

电    话：15899145435、13609989033

政府采购监督管理部门：洛浦县政府采购管理办公室

联系人：孙先生

联系电话：0903-6622186

第二部分 供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（综合中心设备） 项目编号：0634-264XZHTZH011 |
| 2 | 采购人名称：洛浦县人民医院 |
| 3 | 采购代理机构：新疆招标有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼 邮编：830000 电话：15899145435、13609989033 |
| 4 | 投标保证金： 第一包：11万元 第二包：1.7万元 第三包：1.2万元. 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标保证金有效期与投标有效期一致。 收款单位：洛浦县公共资源交易中心 开户行：中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 帐 号：30581601040888887 行 号:103896558162 说明一：转账、电汇使用方法： 1、投标保证金请于2026年6月8日10 ：30时（北京时间）缴入指定账户，各投标人保证金缴纳只接受投标人基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款 方式均视为无效投标保证金，未按规定时间交保证金的投标人不得参加 本次投标（以到账时间为准）。 2、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX 项目 XXX 包段（标段）或采购项目（招标文件）编号。如果项目名称太长可以缩写或者写招标文件编号，如没有备注或者只写三个字“保证金”的，导致帐号后台无法辨别、统计，其投标保证金无效。 3、投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金到账时间。投标保证金以到账时间确定其有效性，否则按废标处理。 4、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账。 5、投标单位投标时提供投标保证金电子回单。 （注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计， 如投标人再次投标，需按以上条款缴纳投标保证金，原投标保证金在废标公示发布后三日内原路退回） - 退付保证金提交资料： - 未中标:1.企业开个收据原件。2.付款回执单复印件，加盖公章。3.回执单上的账户信息，备注好行号，联系人电话，复印件一份，加盖公章。 - 中标:1.企业开个收据，原件。 2.付款回执单复印件，加盖公章。3.回执单上的账户信息，备注好行号， 联系人电话，复印件一份，加盖公章。4.中标通知书复印件一份，加盖公章。合同复印件一份，加盖公章。 6.邮寄地址:洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县北京工业园区北园区振兴路9号308室） 收件人:刘主任。 电话：18690336182 说明二、电子保函使用方法： 在线递交电子保函, （1）登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】。 （2）依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保 的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:95763。 （3）保函承保期限：成功办理保函之日-2026年XX月XX日投标人以保函形式缴纳投标保证金的，向保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，保函办理成功后将保函以及基本账户转账支付凭证放入投标文件中。未按规定时间缴 纳保证金的投标人不得参加本次投标。 *采用保函业务的投标人，开标时间截止后,查询在新疆维吾尔自治区政府采购网保函业务目录下未查询到本项目缴纳投标保证金保函信息的投标人，视为无效保函。如对保函业务咨询，请拨打95763。 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准：（资格审查标准） 1.具有独立承担民事责任的能力；（投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证、记证书，等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”;投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章) 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近3年（2023年、2024年、2025年）内任意一年的财务报告或2025年度公司财务报表（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。 6.符合国家有关法律法规的规定；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 7.本项目不接受联合体；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 9.本项目特殊资格要求： 具有医疗器械经营资格（提供医疗器械经营许可证复印件并加盖公章）； 属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案（提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证复印件并加盖公章）。 说明：以上资格证明材料均须在投标文件中提供，缺项将被拒绝。 |
| 7 | 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 电子投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2026年6月8日10 ：30时（北京时间） |
| 10 | 开标日期：2026年6月8日10 ：30时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） 评标地址：洛浦县政务服务和公共资源交易中心（洛浦县北京工业园区北园区振兴路 10 号） |
| 11 | 投标语言：中文 |
| 12 | 投标货币：人民币 |
| 13 | 资金来源：中央预算内资金 |
| 14 | 评标办法：综合评分法 |
| 15 | 招标范围：和田地区洛浦县县域医共体资源共享中心强化提升建设项目（综合中心设备）第一包：超声诊断设备（B超）、便携式彩超、彩超等设备 第二包：心电监护仪、动态心电记录盒、动态血压记录盒 第三包：超声波清洗机、热风枪、蒸汽发生器等设备 |
| 16 | 交货期：合同签订后45日历日内完成供货，60日历日内完成安装验收。 |
| 17 | 投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，不得高于设定的预算总金额，每项设备的单价不能超过预算单价，否则其投标无效。 备注：1、合同内所购设备与医院信息系统相匹配连接，所需要的网络端口费用，由中标方承担 2、包括附属配置。 3、提供所投产品的最新版本原厂技术白皮书 |
| 18 | 付款方式：合同签订且乙方提供保函后，甲方向乙方支付合同总金额的30%，合同内所有设备安装验收合格后支付合同金额的70% |
| 19 | 交货地点：洛浦县人民医院指定地点 |
| 20 | 质保期：整机质保≥5年 |
| 21 | 合同履约保证金：合同签订后，乙方向甲方提供合同总金额10%的履约保函。 |
| 22 | 本项目所投货物中小企业制造商行业划分标准所属行业为：工业-制造业。本项目的中小企业，即货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（财库〔2020〕46号）中小企业声明函须按本项目招标文件中提供的格式如实进行填写 |
| 23 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子投标文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作投标文件)，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 5、各供应商须在开标时间在政采云平台自行解密文件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务收费按差额定率累进法计算：货物类支付比例：下浮10%执行。（由采购人支付） 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如 某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下: 100 万元x1.0%=1万元 (500-100)万元x0.7%=2.8万元 (1000-500)万元x0.55%=2.75万元 (5000-1000)万元x0.35%=14万元 (6000-5000)万元x0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元) |  |

A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”采购人”系指洛浦县人民医院；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商；

2.52.5政府采购节能产品、环境标志产品

2.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

2.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素) 详见“供应商须知附表第6条”。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶技术要求；

⑷合同部分；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、报价一览表、分项报价表；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 技术、商务条款偏离表；

- 资格证明文件、资质文件；

所投产品的相关技术/证明资料；

- 招标文件中需要提交的文件、资料；

- 供应商诚信承诺书；

- 供应商认为有利于本次投标的其它资料。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.1.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用；

13.2.2本次投标报价不允许缺漏项。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标产品符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法人或授权代表签章。

18.2投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1保证金见“供应商须知附表第4条”，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的标记

20.1 投标文件封面应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号：

- 投标单位名称：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2026年6月8日10 ：30时（北京时间）。

电子投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有法定代表人或其授权的代理人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

E  采购程序

23．开标

23.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到投标现场）。开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

23.2供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构及监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

### 资格审查

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 审查条件 | 供应商资格标准：（资格审查标准） 1.具有独立承担民事责任的能力；（投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证、记证书，等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”;投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章) 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近3年（2023年、2024年、2025年）内任意一年的财务报告或2025年度公司财务报表（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。 6.符合国家有关法律法规的规定；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 7.本项目不接受联合体；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 9.本项目特殊资格要求： 具有医疗器械经营资格（提供医疗器械经营许可证复印件并加盖公章）； 属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案（提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证复印件并加盖公章）。 |  |
| 审查结果：是否满足 |  |  |

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

### 符合性审查

| 序号 | 符合性评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。（异常低价投标（响应）审查详见招标文件第二部分13.1.1） |  |
| 2 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作废标处理。 |  |
| 3 | 投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，不得高于设定的预算总金额，每项设备的单价不能超过预算单价，否则其投标无效。 |  |
| 4 | 交货期、质保期、交货地点满足招标文件要求 |  |
| 5 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |  |
| 6 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果：是否满足 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

### 价格部分（30分）

报价得分=（评标基准价/报价）×30％×100。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）

### 详细评审：

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术因素 | - 一、技术符合程度： 第一包（40分）：根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料等方面情况，对照招标文件的要求，由评委按以下标准评定： ①标注“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若有一项负偏离则投标无效； ②标注“▲”号的技术指标项为关键参数，关键技术参数完全满足得20分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止，若有十项及以上标注“▲”符号为负偏离的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理，优于（正偏离）关键技术参数的视为于满足参数，正偏离不加分。 ③其他未标注“▲”、“★”符号技术参数为一般参数，全部满足招标文件要求的得20分；优于（正偏离）一般技术参数的视为于满足参数，由评委逐条确认是否达到技术参数要求，每负偏离一项扣1分，扣完为止。正偏离不加分。 第二包（40分）：根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料等方面情况，对照招标文件的要求，由评委按以下标准评定： ①标注“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若有一项负偏离则投标无效； ②标注“▲”号的技术指标项为关键参数，关键技术参数完全满足得24分，每有一项负偏离扣2分，若有五项及以上标注“▲”符号为负偏离的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理，优于（正偏离）关键技术参数的视为于满足参数，正偏离不加分。 ③其他未标注“▲”、“★”符号技术参数为一般参数，全部满足招标文件要求的得16分；优于（正偏离）一般技术参数的视为于满足参数，由评委逐条确认是否达到技术参数要求，每负偏离一项扣1分，扣完为止。正偏离不加分。 第三包（40分）：根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料等方面情况，对照招标文件的要求，由评委按以下标准评定： ①标注“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若有一项负偏离则投标无效； ②标注“▲”号的技术指标项为关键参数，关键技术参数完全满足得5分，每有一项负偏离扣2.5分，若有两项标注“▲”符号为负偏离的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理，优于（正偏离）关键技术参数的视为于满足参数，正偏离不加分。 ③其他未标注“▲”、“★”符号技术参数为一般参数，全部满足招标文件要求的得35分；优于（正偏离）一般技术参数的视为于满足参数，由评委逐条确认是否达到技术参数要求，每负偏离一项扣1分，扣完为止。正偏离不加分。 注：评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准，包括：国家认可的第三方检测报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、生产厂家技术白皮书。证明材料需加盖供应商公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。如投标人未就“招标文件第三部分货物需求及技术要求”进行响应或未提供的所投产品的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投产品不一致或不能体现招标文件的技术要求的，或未按要求加盖公章的情况，将视为无效印证资料。 |
|  | 二、配置情况（3分）根据设备配置符合程度综合评判：各标包内所投产品 ①配置齐全；（包括但不限于：核心配置、计算机与软件系统、备品备件、其他辅助配置）方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ②设备操作简便，利于临床使用；（包括但不限于：设备状态可视化、智能化减少操作失误、使用流程简化）方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得1分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ③设备维护简便；（包括但不限于：无需频繁更新配件及耗材、选型标准、耗材管控）方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得1分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） |
|  | 三、供货、安装、调试方案（3分）：针对本项目提供完整可行的供货、安装、调试方案 ①供货范围（包括但不限于：核心设备清单、辅材与配件）：方案全面完整无缺漏、供货计划、内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ②物流与交付保障（包括但不限于：运输方式、到货验收）：方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 ③安装调试（包括但不限于：核心设备及其他设备安装流程及时间、调试测试、临床性能验证）：方案全面完整无缺漏、计划内容合理可行得 1 分，方案内容有缺陷或未提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） |
|  | 四、实施方案（6分）：针对本项目各标包内所投产品内容提供实施方案， ①项目筹备（包括但不限于：设备筹备、项目专项小组、流程备案） ②软硬件对接调试（包括但不限于：硬件调试、软件调试、系统对接测试） ③运营保障（包括但不限于：出具最终报告、建立运维档案） 以上每条实施方案内容完整齐全、合理可行得2分，共6分，方案内容中每存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等） |
| 商务因素 | - 业绩（4分）：提供各标包内对应所投产品自2023年1月1日起至本项目开标之日止的同类产品业绩； - 核心产品每提供一项符合要求的同类产品业绩证明材料得1分，最高得2分； - 非核心产品每提供一份符合要求的同类产品业绩证明材料得0.5分，最高得2分，本项共4分。 - 注：①多产品组合的业绩视为一份业绩，组合业绩中包含核心产品的按核心产品业绩计分，仅含非核心产品的按非核心产品业绩计分，一份组合业绩不重复计分。 ②同类产品业绩认定：所投设备与业绩中的设备在核心技术参数、功能用途、医疗器械分类等级上一致或相近，需符合国家《医疗器械分类目录》相关界定；同类业绩应为同类别、同技术档次的医疗设备供货或服务业绩，而非不同功能属性的设备业绩。 ③业绩应为投标人自身或所投产品制造商业绩，需附业绩对应产品的中标（成交）通知书、全套采购合同及采购人的项目验收单(报告)并加盖投标人公章。缺漏、未按要求提供或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 |
|  | 2.售后服务体系（14分）： 2.1投标人针对本项目须提供①完善的售后服务方案②售后服务承诺书，方案及承诺内容完整齐全、合理可行得2分，每存在1处缺陷扣1分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。 2.2技术指导方案：设备功能深度开发、疑难工况技术指导，方案内容完整齐全得2分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。方案内容不能满足项目要求或未提供的不得分。 2.3投标人具有售后服务网点及工程师或承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（1分），未提供不得分； 2.4制造商在中国境内设有零备件库（1分）需提供承诺书，未提供不得分。 2.5应急预案（6分）：由投标人根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项或内容描述不详实扣1分，扣完为止。 2.6培训方案（2分），根据投标人提供的培训方案评分，包含①设备使用培训方案和用户培训计划（提供操作、维护、临床应用培训）、②使用过程中的技术指导方案（提供设备运行报告、质量分析服务），内容明确详尽、完整得2分，每缺少一项或内容描述不详实扣1分，未提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等） |

说明：评标委员会成员对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差30%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

1.投标产品为《国家节能产品政府采购品目清单》（最新）中非政府强制采购的产品，提供一项国家正规机构出具的节能产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

2.投标产品为《国家环保产品政府采购品目清单》（最新）中的产品，提供一项国家正规机构出具的环保产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

3.使用综合评分法的采购项目，核心设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低者排名顺序优先在前，投标报价相同的，技术打分项得分高者排名顺序优先在前，技术打分项得分相同的，技术参数打分项得分高者排名顺序优先在前。

4.根据财库【2019】9 号文件及财库【2019】19 号文件要求，投标人所投的产品中属于政府采购强制采购*号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应招标文件。

5.对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

26.1评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.2采购人根据评标小组推荐的中标候选人名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选人的实际情况与其投标文件不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

26.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.3.4因重大变故，采购任务取消的。

27．采购过程的保密性

27.1 采购后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与采购的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的采购。

27.2 供应商在采购过程中，所进行的力图影响采购结果的，不符合《政府采购法》及本次采购中有关规定的活动，将被取消其采购资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，综合得分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 在发布中标公告的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过采购有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金后退还其采购保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后三十日内，按照招标文件确定的事项与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。

33.供应商在中标后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

34. 规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## G  采购失败条件

35.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.因重大变故，采购任务取消的；

37.投标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

38.投标报价均超过采购预算的；

39.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

- 货物需求一览表及技术要求

## 第一包：

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 单价/台（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断设备（B超） | 台 | 8 | 40 |  |
| 2 | 便携式彩超 | 台 | 1 | 25 |  |
| 3 | 彩超 | 台 | 1 | 110 |  |
| 4 | 血管内超声 | 台 | 1 | 40 |  |
| 5 | 床旁彩超 | 台 | 2 | 60 |  |
| 6 | 高端彩超（心血管彩色多普勒超声波诊断仪） | 台 | 1 | 177 |  |
| 7 | 高端彩超（全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪）（核心设备） | 台 | 2 | 177 |  |

## 1、超声诊断设备（B超）

一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪

二、用途：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力三、主要技术要求3.1主机成像系统：

▲3.1.1晶显示器≥21英寸显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

▲3.1.2操作面板彩色触摸屏≥13英寸。可独立调节角度≥50度

3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

3.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm

3.1.5具备多倍信号并行处理技术

3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

3.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

3.1.9曲线解剖M型技术

3.1.10彩色多普勒成像技术

3.1.11彩色多普勒能量图技术

3.1.12方向性能量图技术

3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

3.1.14具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥6档调节。

3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，具备Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化技术。

3.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，并支持自适应校正角度

3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥15倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

3.1.20支持线阵探头双B图像拼接

3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

3.1.22具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏等模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

▲3.1.23支持超声远程会诊系统，3.2成像技术：

3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能

▲1)支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头

2)支持微血管造影增强功能

3)双计时器

4)支持向后存储，≥5分钟电影；支持向前存储

5)具备混合模式

6)支持造影图像和组织图像位置互换

3.2.2应变式弹性成像技术

▲1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头等。

2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

▲3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能

4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

3.2.3 TDI组织多普勒成像

1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

2)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

▲3.2.4内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.3.1常规测量软件包

3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥6个任意位置的血流速度

3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

▲3.3.6妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

3.3.7具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）

3.3.8产科测量软件包：自动产科测量，自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

3.3.9自动NT测量

3.3.10心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

3.3.11腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

▲3.3.12自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

3.3.13小器官测量软件包，包含乳腺测量包

3.3.14血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片）

3.3.15支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取≥5组IMT内膜厚度值,并实时更新

3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

3.4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

3.4.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项

3.5连通性要求：

3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告（中标方承担相应的接口费用）

3.5.2可直接存储静态/动态超声图像到工作站，可外接其他手柄或脚踏开关

3.5.3支持一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

四、系统技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

▲4.1.1主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。

4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

4.2探头规格

4.2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

4.2.3电子线阵探头阵元数≥190

4.2.4腹部凸阵探头约（2.0-5.5MHz）

4.2.5血管/小器官线阵探头约（3.0-13.0MHz）

4.2.6心脏相控阵探头约（1.5-4.5MHz）

4.2.7腔内探头约（3-11MHz），扫描角度≥170°

4.3二维显像主要参数：

4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥56帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥38帧/秒

4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

4.3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

4.3.4显示深度≥38cm

4.3.5伪彩图谱: ≥8种

4.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒

4.3.7动态范围：≥240，可视可调

4.4频谱多普勒：

4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

4.4.3最低测量速度：≤0.01cm/s

4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

4.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

4.4.6零位移动：≥8级

4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4.5彩色多普勒：

4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒

4.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

4.6记录装置：

4.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4等格式直接导出。

4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟

4.6.3内置USB接口≥5

4.7外设和附件

4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度≥3档可调

4.7.2腔内探头放置架

4.7.3 QWERTY背光小键盘

4.7.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作

4.7.5支持脚踏开关

4.8技术、维修、培训及其它（商务)

4.8.1设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

4.8.2应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

4.9探头配置：

4.9.1腹部探头1把

4.9.2浅表探头1把

4.9.3心脏探头1把

4.9.4阴超探头1把

4.10超声工作站一套(按采购人需求配置）

4.11超声检查床、工作椅一套

- 2、便携式彩超

一、货物名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统

用途：满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

1.技术要求：

1.1  ≥15英寸LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170°

★1.2主机内置相同大小全激活探头接口≥3个

2.二维灰阶模式

2.1组织谐波成像

2.2组织特异性成像

2.3多角度空间复合成像技术，≥3档可调

2.4斑点噪声抑制成像，≥6档可调

2.5放大模式：全屏放大，支持≥2种模式

2.6  TGC  8段、LGC 8段

3.M型成像模式

3.1彩色M型

3.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1高分辨率血流成像

4.2双实时同屏对比显示

4.3自动调节取样框的角度及位置

4.4取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、连续多普勒

5.2自动计算心动周期

5.3  PW最大速度≥8000cm/s;CW最大速度≥3800cm/s6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

7.穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增 强超声图像中针体显示，具有双屏实时 对比显示，增强前后效果，并支持自适 应校正角度

▲8.造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头

▲9.应变式弹性功能

10.超声教学助手

二、 测量分析和报告

1.常规测量软件包

2.血管内中膜自动测量

3.，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

▲4.产科自动测量：支持 BPD， HC， OFD， FL， AC， HUM。自动测量≥ 6 项胎儿发育评估指标

5.胎儿颈项透明层自动检测与测量技术

三、电影回放及原始数据处理

1.电影回放

1.1所有模式下支持手动、自动回放

1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

四、信息管理与存储

1. ≥512G SSD固态硬盘

2.内置超声工作站，支持同步存储，同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

3.动态图像、静态图像以PC等格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG等单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4等），无需软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

4.通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备

▲5.通过扫描二维码实现图像分享

6.支持隐藏病人信息

五、连通性

3.1.主机内置HDMI、USB3.0、Type-c等网络接口

2. DICOM3.0系统

3.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

4.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

六、配置

1.主机1台

2.凸阵探头1把，线阵探头1把，相控阵探头1把

- 3、彩超

一．设备名称：彩色多普勒超声系统

配置：探头4把：单晶体腹部探头1把、浅表探头1把、单 晶体心脏探头1把、阴超探头1把

二.用途说明

.用途：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他

三.技术要求

3.1.≥23英寸彩色液晶显示器，亮度和对比度通过预设可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定），

▲3.2.≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥25度）

3.4.操作面板具有6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移）

▲3.5.探头接口数量≥5个

四.系统成像技术

4.1.二维灰阶模式

4.2.M型模式

4.3.彩色M型模式

4.4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

4.5.彩色多普勒成像

4.6.频谱多普勒成像，连续多普勒成像（线阵探头可支持连续多普勒成像，提供证明）。

4.7.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式（提供四种组织多普勒成像模式的证明图片）

4.8.空间复合成像技术，最高可显示≥7条线

4.9.扩展成像（凸阵、线阵、心脏探头可用）

4.10.全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示

4.11.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示，提供证明文件。

4.12 .具备B模式局部感兴趣区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持实时显示高分辨率显示取样框，且高分辨率显示取样框的大小可调节，有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断。

4.13.立体血流技术

4.14.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，并支持自适应校正角度

4.15 .宽景拼接成像技术（非拓展成像）

4.16.一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.17. 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

4.18.可以实现感兴趣区位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化4.19.可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标，提供证明文件。

五.成像功能

5.1.弹性成像

5.1.1.具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术

5.1.2支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

5.1.3.定量弹性成像，动态显示二维弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）,提供证明文件。

5.1.4.定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数≥3种。提供证明文件。

5.1.4. 定量弹性成像成像感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒。

▲5.1.5.具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调

5.1.6. 定量弹性成像具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成定量弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考，提供证明文件。

▲支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。（提供证明文件）

5.2.造影成像

5.2.1.造影成像功能支持腹部探头、浅表探头

▲5.2.2.支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

5.2.3.支持微血管造影增强功能

5.2.4.支持低机械指数造影

5.2.5.具有双计时器

5.2.6.支持向后存储≥8分钟电影

5.2.7.造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

▲5.2.8.造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上，线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上（提供证明文件）。

▲5.2.9.具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对色彩和时间进行设置（提供证明文件）。

六.测量分析和报告

6.1.全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

▲6.2 .支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析

6.3 .血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线。

6.4.血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新≥6组IMT内膜厚度值，测量精度最小可达20um。

6.5.全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值

6.6.小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型

6.7.自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

七 .电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2.原始数据处理，最大可进行≥32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种等）

7.3.内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行，（提供证明文件）。

八.系统技术参数及要求

8.1..二维灰阶模式

8.1.1.最大显示深度:≥38cm

8.1.2 .TGC: ≥8段

8.1.3. LGC: ≥8段

8.1.4. 腔内探头扫描角度:≥200度

8.2.彩色多普勒成像

8.2.1. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2. 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

8.2.3. 支持B/C 同宽

8.3. 频谱多普勒模式

8.3.1 .最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.3.2 .最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.3.3. 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）

8.3.4. 偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）

九. 连通性要求

9.1.支持网络连接

▲9.2.具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

十. 探头规格

10.1.探头配置（4把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内探头各1把

10.2. 探头频率:

. 单晶体凸阵探头频率：约1.2-6.0 MHz

. 线阵探头频率：约4.0-15.0 MHz

. 单晶体相控阵探头：约1.5-4.5MHZ

·腔内探头：约3.0-11.0MHZ

十一. 外设和附件及其他要求

11.1.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

11.2.中标后，中标人同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任

11.3配备工作站一套，包含电脑1套、打印机1台、桌椅1套、医生转椅1把，检查床1张。

- 4、血管内超声

1  支持 ≥60MHz频率的机械旋转式超声诊断导管

2 具备冠脉血流储备分数功能或OCT功能；

▲3 用于冠状动脉血管内超声成像检查和冠脉血流储备分数检测，或用于冠 状动脉血管内超声成像检查和OCT功能；

4 移动推车式

5 内置高速机械存储硬盘≥1T

6  ≥19英寸、≥1280*1024 显示器

7  可通过鼠标滚轮在不同的Frame之间切换

8 配备 热敏黑白打印机

9 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。 自动回撤速度≥10mm/s；

10   回撤马达与滑板采用一体化设计

11 轴向分辨率≤22微米

12 回撤速度≥5档可调

▲13 回撤距离≥150mm

▲14 自动回撤最大帧频≥100帧/秒

15 自动回撤及手动回撤采集数≥ 7800 帧图像

16 支持DICOM3.0及 Windows 兼容的AVI视频数据等多种格式的动态数据及PNG等多种格式的静态数据导出

17 与院方 HIS 系统及 PACS 系统实现互联互通（中标方承担相应的接口费用）。

18   可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界

19 具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定 血管腔及血流边界。

20 具有双图功能：主显示屏上同时显示 同一回撤不同帧的两幅截面图像。通过双图，可以查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变

21 具备书签添加功能 。

22  可自动测量书签间距离、当前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置的距离

23 具备图像降噪选择模式

24  长轴图像下显示距离标尺

▲25 具有宽带技术的机械旋转式超声导管，支持匹配≥60MHz频率的机械旋转式超声诊断导管

▲26支持匹配频率≥20MHz的外周血管内超声导管或OCT导管

27 超声导管长度≥110cm

28  配 0.014 导丝 ，可兼容6F指引导管

29 导管具有亲水涂层

30 可兼容快速交换压力微导管或压力导丝；

▲31  压力微导管距离头端（远端）≤2.5mm或OCT导管

★32配套耗材(冠脉血管内超声诊断导管) 提供注册证；随设备提供3套耗材。

33 配压力信号发送和接受器，将压力转换为数字和模拟信号

34具备无线或有线模块，将压力信号发送和接受器与主机系统相连接

- 床旁彩超

- 一、 名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统

二、 用途 ：用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等。

三、系统技术要求：

1.系统通用功能

▲1.1、≥15 寸 彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

1.2探头接口1个，可扩展到3个

1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

1.5支持英语，中文 等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.二维灰阶模式

2.1组织谐波成像模式

2.2组织特异性成像

▲2.3多角度空间复合成像技术，支持≥6条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4频率复合成像

2.5斑点噪声抑制成像

2.6回波增强技术

3.M型成像模式

3.1彩色M型

▲3.2解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1超宽动态血流技术

4.2高分辨率血流成像

4.3双实时同屏对比显示

4.4自动调节取样框的角度及位置

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2连续多普勒

5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度、 快速矫正取样角度

6.组织多普勒成像及定量分析单元

6.1支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

6.2专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

7.组织追踪定量分析单元

7.1自动追踪心肌运动

7.2可分析≥6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数

7.3参数分析结果用牛眼图显示

▲8.造影成像及定量分析单元

8.1用于腹部、浅表和微血管造影

8.2左室造影和心肌造影

8.3支持时间强度分析曲线和运动追踪

9.弹性成像及定量分析单元

9.1组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标

▲9.2支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析

10.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影）

11.图像放大技术

11.1一键实现全屏放大

11.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

12.自动工作流协议

12.1可自定义检查规范

12.2自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释

▲13.穿刺针增强技术

13.1双屏实时对比显示增强前后效果

13.2增强平面角度可调，步进10°

14.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

四、 测量分析和报告

15.常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

16.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

17.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

18.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

五、电影回放及原始数据处理

19.电影回放

20.所有模式下支持手动、自动回放

21.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

22.支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

23.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

六、检查存储和管理

24. ≥240G固态硬盘

▲25.内置超声工作站，支持同步存储， 前台可以完成实时扫描

- 支持 一键存储至硬盘或U盘，

- 动态图像、静态图像以PC等格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧等，电影文件包括：CIN、AVI、DCM等），无需 软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

七、 技术参数及要求

28.二维灰阶模式

29.焦点：≥4个，动态可调

30.扫描频率：

30.1电子凸阵：超声频率约 1.3-6.0MHz，支持扩展成像；

30.2电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；

30.3电子线阵：超声频率约3.0-13MHz，支持扩展成像；

31.最大显示深度:≥39cm

32.TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

33.动态范围: ≥190dB，可视可调

34.增益调节: B/M/D分别独立可调 35.伪彩图谱: ≥8种

36.扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

37.彩色多普勒成像

38.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

39.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

40.取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

41.扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒

42.支持B/C 同宽

43.频谱多普勒模式

44.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

45.PW最大速度: ≥9 m/s

46.最小速度: ≤5mm/s

47.取样容积: 0.5-20mm

48.偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

49.零位移动：≥8 级

50.快速角度校正

八、探头配置：腹部探头1把，浅表探头1把，心脏探头1把

九、连通性

51.参考信号:心电，呼吸波，心电触发

52.数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

53.支持数据无线传输

54.支持DICOM3.0系统

55.外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

56.专用台车：可升降、防盗锁模块

57.具备可装卸探头扩展槽

58.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

59、连接医院信息系统，中标方承担相应的接口费用

- 6、高端彩超（心血管彩色多普勒超声波诊断仪）（1台）

一 设备名称：心血管彩色多普勒超声波诊断仪

二 用途：用于成人心脏、小儿心脏、腹部、泌尿、血管、小器官、 骨骼肌肉、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，所投型号最高端心血管专用机型和最新软件版本。

三、技术要求：

1 主机系统性能概括:

1.1 显示器及操作系统:

1）彩色液晶监视器， ≥23 英寸。

2） 彩色触摸屏≥12 英寸，可滑屏操作。

4） 探头接口≥4 个全激活、可互换。

1.2 主机系统:

1） 全数字化多波束形成器。

2） 全数字化通道。

3） 系统主机≥900GB 硬盘。

4） 内置 DICOM 标准输出接口。

5） 高清放大技术。

1.3 二维灰阶成像单元:

1） 纯净波或单晶体或矩阵或透镜探头技术。

2） 自适应核磁像素优化技术，支持 所有成像探头，可分级调节≥5 级。

3） 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，可达≥7 线偏转。

4） 具备扩展成像技术。

5） 一键优化功能。

6） 具备实时宽景成像技术，可前进和后退。

7） 具备对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期。

▲8） 直线解剖 M 型和曲线解剖 M 型。（附图证明）

1.4 频谱多普勒显示及分析系统:

1） 多普勒频率显示、独立可调。

2） 提供 PW、CW、HRPF 模式。

3） 具备自动频谱优化技术。

4） 具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换。

5） 具备自动角度纠正功能。

1.5 彩色血流成像单元：

1） 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术。

2） 彩色能量图及方向能量图。

3） 单键调节血流成像参数。

4） 彩色对比及实时对比显像。

5） 智能多普勒优化技术,实时智能调整取样框位置和偏转角度。

1.6 组织多普勒成像：

1） 具有二维彩色模式、彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色 M 型模 式等多种模式。

2） 具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像。

3） 专业测量软件包。

1.7 谐波成像技术（自然组织谐波成像、对比造影剂谐波成像）

1） 具备编码二次谐波技术。

2） 具备编码脉冲反向谐波技术。

3） 具备谐波频率和基波频率同时显示。

1.8 负荷超声成像：

1） 内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷协议。

2） 可自定义编辑模板。

3） 支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成 像条件应用于下一检查阶段。

4） 支持造影成像。

5） 支持室壁运动评分。

6） 内置在同步化治疗评估模板。

2、 测量和分析(B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒)：

2.1 一般测量：距离、面积、体积等。

2.2 产科测量。

2.3 外周血管测量和计算功能。

2.4 多普勒血流测量与分析。

2.5 心脏功能测量、心功能定量、半定量技术。

2.5.1 自动二维心功能定量：

1） 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作。

2） 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数。

3） 可使用回放或存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析。

2.5.2 心肌应变定量：

1） 节段心肌取样， ≥7 节段。

2） 多个心动周期数据显示。

3） 各个节段各个心动周期曲线显示节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。

4） 快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

3成像技术：

3.1 造影成像技术：

1） 造影剂二次谐波成像单元。

2） 支持血管/腹部造影成像。

3） 支持经胸二维探头。

4） 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影。

5） 可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式。

6） 分析结果自动导入系统工作表进行存储。

7） 在机及离机造影时间强度曲线定量分析。

8） 心肌造影成像。

9） 具备感兴趣区域调节，感兴趣区域大小和位置可任意调节。

3.2 具备智能多普勒血管检查技术：

1） 具备二维和彩色同步双幅实时显示，可应用于冻结和存储的回放图像。

2） 具备彩色帧频独立调节能力。

3） 具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流。

3.3 血管中内膜自动测量与分析：

1） 可对感兴趣区域内自动测量。

2） 计算结果为一段距离内的平均值。

3.4 具备内置原厂冠脉显像预设

3.5 具备频谱自动测量

3.6 组织多普勒成像单元。

3.7 具备二维左心室容积自动定量。

3.8 具备二维斑点追踪左室心肌应变定量。

3.9 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、 峰值应变离散，收缩后收缩指数，可提供 17 和 18 节段牛眼图显示，以显 示和评价心肌二维同步性。

3.10 具备二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框（附证明材料）、无角度依赖，可显示极低速血流。

3.11 心肌成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力。

4 外置设备及存储：

4.1 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元：

1） 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压 缩，可进行参数编程调节。

2） 硬盘≥900GB。

3） 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4） 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。

4.2 连通性：DICOM 接口部件,包括传输,打印,检索和通用格式。

5 系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

1） 晶显示器≥23 寸,可上下左右任 意旋转，可前后折叠。

2） 操作面板具备液晶触摸屏≥12 寸。

3） 探头接口选择≥4 个。全激活、可互换。4） 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,6 探头规格：

1） 频率：超宽频带探头，最高频率≥17MHz,从 1MHz 到 17MHz。

2） 二维、彩色、多普勒均可独立变频。

3） 类型：电子扇扫、线阵、凸阵。

4） 腹部凸阵探头一把。

5） 血管线阵探头一把。

6） 标配成人经胸心脏探头一把,扫描角度≥116度（附图并附技术白皮书证明）。

7） 腔内探头一把。

8） 线阵高频探头一把

7 二维显像主要参数：

1） 成像速度：相控阵探头，85°,18CM 深度时,帧速度≥53 帧/秒；凸阵探 头,85°,18CM 深度时,帧速度≥50 帧/秒。

2） 增益调节：TGC 增益补偿≥8 段，全域聚焦侧向增益补偿，图像区域无聚焦点（附图证明：图像区域无聚焦点）。

3） 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12bit。

4） 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。

5） 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦。

6） 扫描深度≥48厘米。（附图证明并附技术白皮书证明）

8 频谱多普勒：

1） 显示模式：脉冲多普勒(PWD)。高脉冲重复频率(HPRF)。连续波多普勒（CW）。

2） 最大测量速度： PWD 正或反向血流速度≥7.0m/s。

3） 电影回放≥48 秒。

4） 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择。

5） 零位移动≥6 级。

9 彩色多普勒：

1） 显示方式：速度图、能量图、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示。

2） 扫描速率：相控阵探头，90°，18cm 深度时，彩色扫描帧率≥18 帧/秒。

3） 实时二同步/三同步显示。

4） 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可 M 型、直线解剖 M 型、曲线解剖 M 型及频谱分析。

5） 显示控制：零位移动分±15 级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

6） :B/M、CWD、PWD、ColorDoppler 输出功率可调。

10.标配五把探头：腹部探头、心脏探头、小器官探头、腔内探头、 线阵高频探头各一把

- 配备工作站一套，包含电脑1套、打印机1台、桌椅1套、医生转椅1把，检查床1张。

12.连接医院信息系统，中标方承担相应的接口费用

12.负责安排不少于2人到上级医院人员培训3个月。

## 7、高端彩超（全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪）（核心设备）（2台）

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、用途：用于妇产科、腹部、胎儿心脏、泌尿科、新生儿、心脏、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、浅表组织与小器官等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1主机成像系统：

3.1.1  ≥21英寸，平板液晶彩色显示器，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

3.1.2操作面板液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3.1.3操作面板具有≥4向独立调节功能（即上下升降、左右旋转）

3.1.5数字波束形成器

3.1.6多倍信号并行处理技术

3.1.7智能聚焦，焦点区域随深度调节按图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。

3.1.8数字化可变孔径及动态变迹技术

3.1.9数字化二维灰阶成像及M型显像单元

3.1.10解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度3.1.11脉冲反相谐波成像单元

3.1.12彩色多普勒成像技术

3.1.13彩色多普勒能量图技术

3.1.14方向性能量图技术

3.1.15数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

3.1.16，独立按键可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

3.1.17空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用

3.1.18斑点噪声抑制技术3.1.19高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示

3.1.20实时双同步/三同步功能

3.1.21支持局部放大、一键全屏放大

3.1.22内置DICOM3.0标准输出接口

3.2成像技术：

3.2.2支持造影成像技术

1）支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵

2)具有实时双幅造影对比成像模式

3)具有造影双计时器

▲4)造影连续采集时间≥10分钟

5)实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行

6)实时微血管造影成像技术，以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果

7)造影时间强度曲线定量分析，支持TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数

▲3.2.1超宽视野成像扫描技术

1)扫查长度≥210cm

2)支持测量

3)线阵探头、凸阵探头和容积探头均支持宽景成像

3.2.2弹性成像技术

3.2.4.1支持压力应变式弹性成像

1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

▲2)具备囊实性结构鉴别技术

3)具备浅表及腔内弹性成像

4)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

3.2.4.2支持剪切波弹性成像

1）支持点式剪切波弹性成像和二维实时剪切波

2）具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。

3）具备单一定量区域具有≥15组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印

4）具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。

5）取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm

6）具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量；

7）具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算

3.2.4.3肝衰减成像技术

1)具备组织衰减成像技术，可对肝脏弥漫性病变完成无创定量分析；可进行冻结图像及存储动态图像进行衰减分析

2)肝肾比分析技术：基于二维图像计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，定量分析

3.2.3支持产科自动测量

1）一体化在机内置功能，具有独立功能按键

2）支持CFM彩色血流模式胎儿相关标准切面自动获取

3）支持全程扫查过程中自动测量胎儿生物学数据

4）支持常规腹部凸阵探头和腹部容积探头

3.2.4盆底扫查技术

1)盆底半自动测量，通过快速选取特征点操作，即可快速获取相关数据结果进行盆底结构分析

2)支持腔内容积探头和腹部容积探头

3)支持腹部容积探头扩展扫描角度后进入3D/4D采集成像

3.2.5心肌应变定量

1） 节段心肌取样

2） 多个心动周期数据显示

3）各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。

4）快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

3.2.6自动心功能定量分析:

▲依据选择的心脏切面一键自动完成描记相应节段，自动计算EF，ESV，EDV。TMAD可以自动对主动脉瓣环运动进行可视化及定量化分析，

3.2.7自动心肌运动定量分析：                                                                                                                                                                                                                                                                                 依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17/18节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV

3.2.8配负荷超声成像具备二维负荷超声

3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.3.1常规测量软件包

3.3.2频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

3.3.3专科测量软件包支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。

3.3.4妇科测量软件包

3.3.5产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。

3.3.6心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

3.3.7腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

3.3.8小器官测量软件包，包含乳腺测量包

3.3.9血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量

3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

3.4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

3.4.2硬盘容量：硬盘≥500G

3.4.3电影回放≥480秒

3.4.4具备主机硬盘图像数据存储

3.4.5病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

3.5连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

四、系统技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

4.1.1  ≥2英寸，平板液晶彩色显示器，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

4.1.2操作面板液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

4.1.3主机内置探头接口≥4个，全激活互通互用，均为无针触点式大接口，另具备笔式探头接口。

4.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

4.2探头规格

4.2.1频率：超宽频带探头，1MHz到18MHz

4.2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频；

4.2.3类型：电子扇扫、线阵、凸阵

▲4.2.4支持单晶体探头≥6种

4.2.5电子线阵探头阵元数≥256

4.3二维显像主要参数：

4.3.1成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒

4.3.2增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节

4.3.3数字式声束形成器：数字式场聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

4.3.4接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

4.3.5探测深度≥40cm

4.3.6二维灰阶成像256灰阶

4.3.7组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示。

▲4.3.8动态范围：≥300dB

4.4频谱多普勒：

4.4.1显示模式：

1)高脉冲重复频率(HPRF)

2)连续波多普勒（CW）

3)脉冲多普勒(PWD)

4.4.2最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s

4.4.3最低测量速度：≤0.25mm/s(非噪音信号)

4.4.4支持多段独立变频

4.4.5取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调

4.4.6零位移动：15级

4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4.5彩色多普勒：

4.5.1显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

4.5.2扫描速率：相控阵探头，18cm深度时，彩色扫描帧率≥19帧/秒

4.5.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

4.5.4具有彩色双实时功能

4.5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

4.5.7高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键

4.5.8具备微细血流成像，，具备独立按键

4.5.9立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。具备独立按键

4.6超声功率输出调节：

4.6.1 包含B、M、PWD、CFM等模式

4.6.2输出功率选择独立分级可调

4.7记录装置：

4.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

4.7.2 DVD-RW或USB图像存储

4.7.3内置USB接口≥5个

5.其它要求

5.1标配四把探头：腹部探头、心脏探头、小器官探头、腔内探头

5.2配备工作站一套，包含电脑1套、打印机1台、桌椅1套、医生转椅1把，检查床1张。

5.3负责安排不少于2人到上级医院人员培训3个月。

6.连接医院信息系统，中标方承担相应的接口费用

## 第二包：

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 单价/台（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪（核心设备） | 台 | 82 | 1.2 |  |
| 2 | 动态心电记录盒 | 台 | 20 | 1.9 |  |
| 3 | 动态血压记录盒 | 台 | 20 | 1.9 |  |

## 1、心电监护仪（核心设备）

1、 整机无风扇设计

主机集成附件收纳槽

2、≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≥800*600。

3、标配锂电池工作时间≥8小时。

4、安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

▲5、主机使用寿命≥10年。

6、整机防水等级≥IPX1。

7、标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等监测参数。

8、心电：

8.1、标配3/5导心电；

8.2、具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；

8.3、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV；共模抑制能力≥100db；

8.4、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

▲8.5、≥35种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等；

8.6、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

8.7具有QT/QTc测量功能。

9、血氧：

9.1、血氧测量范围：0%-100%；

9.2、脉率测量范围：20bpm-300bpm；

9.3、标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；

9.4、具有与NIBP同侧测量功能。

10、无创血压：

10.1测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；

10.2、血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

10.3、具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

11、具有辅助静脉穿刺功能。

12、体温：具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；

13、支持体表和腔内两种体温探头类型。

14、软件功能

14.1支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；

14.2用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

14.3支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；

14.4支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

15、计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能；

16、支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；

17、具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。

18、附件配置：每台监护仪配备心电导联线3根、血压袖袋3个、血氧探头3根。

19、每台监护仪配备导联线保护套1各，配备仪器推车1个，墙式固定架1套（负责固定架安装）

- 动态心电记录盒（20台）

一、硬件参数

▲1、 采样频率≥20000HZ 。

2、存储容量≥16G 。

3 、重量≤70克。

4、记录盒用USB连接传输数据，不需要读卡器，不需要格式化存储介质。

5、记录盒具有彩色液晶屏。

6、记录盒具有电池电量显示。

7 、记录盒具有时钟功能自动记录开始时间。

8、记录盒具有低电压报警功能。

9 、记录盒具有事件按钮、导联切换功能。

- 10、专用起搏记录通道，自动识别和记录起搏信号，

- 11、配备一套工作站（20台设备配备一套）

11.1电脑1套（内存1T以上）

11.2桌椅1套，

11.3黑白激光打印机1台，

11.4每台设备配备备用导联线2条（不包含自带的1条），备用锂电池2个，每根导联线配备专用线缆保护套1套。

二、软件参数

1.自动分析时采用主导联V5（默认）进行分析，如出现干扰情况则自动选择其它导联辅助分析。

2.全息栅状全览图。提供瞬时心率趋势图。

3.每搏心率栅状图，（二维时间散点图）。用24小时瞬时心率趋势图替代传统的压缩心电条图，全览图支持编辑功能，用户可任意编辑。

4.采用波形反混淆叠加技术分类心律失常。

5.逐波标记，采用加大增益或调整导联同步扫描24小时心电信息，使漏搏发生率≤0.1%。6.将心搏的形态与RR间期直方图结合掌握心律失常的分析情况。全部分析结果可直接调出心电图进行确认。

▲7.具有512种可自定义的间期直方图。可按时间顺序自动浏览心律失常事件，并可在直方图上进行任意的编辑。

8.ST段分析。反映每个导联的心肌缺血最高值和平均值。以及持续时间，并提供缺血负荷图，并提供单次事件记录。

9.具有睡眠暂停综合症检测功能，具有QT/QTD分析，可测量任意时间的QTD， 具有窦性心率震荡，T波电交替,心率变异分析（长程和短程）等工具。

10.具备心律失常极值图将所有心律事件以严重程度的高低进行排序11.具有心率减速力（DC）及连续心率减速力（DR）功能。

12.同一病例可以选择不同参数进行多次快速分析，对不同患者采用的分析模式， 自动保存每一次的分析结果 。

13. 配12+1通道起博 器分析软件，起博通道采样点≥10000点/秒/通道，记录盒 可记录 病人心电图、 起搏器信号等。

14.房扑房颤自动分析。

三、远程会诊服务：

▲1、提供远程传输服务，通过客户端软件将患者病例上传上级县人民医院，县医院通过正在使用的专家端动态心电分析软件下载病例、出具诊断报告，回传到客户端软件；

2、能够通过采集工作站将动态心电原始数据上传至服务器，通过分析诊断工作站将原始数据下载后进行分析、出具报告，并将报告回传服务器。

## 3、动态血压记录盒（20台）

一、硬件参数

1、测量原理：震荡示波法

2、规格：约128*69*36mm

3、血压测量范围：0-290 mmHg、精准度±3 mmHg

4、脉率测量范围：40-240bpm

5、测量间隔：每小时可进行1-30次测量可选。

6、数据传输：USB2.0、蓝牙4.0等

▲7、 具备 血压计和动态血压双模式等 8、24小时动态血压监护功能支持自动和手动启动测量，可记录300条以上动态血压测量数据

9、≥2.4寸 彩色液晶屏  可显示列表、趋势图、大字体等数据回顾界面；低电量提示、错误信息提示、时间显示等。

10、具有超压保护功能

11、具备mmHg和kPa两种血压计量单位

▲12、具有成人、小儿、新生儿3种测量模式

二、软件参数

1、具有数据表、勺状趋势图、填充式趋势图、血压柱状图、频率柱状图、PR/MAP/PP柱状图、饼图，拟合曲线等功能。

2、具有血压负荷值、昼夜血压变化节律、标准差、血压变异系数、晨峰血压、动脉硬化指数。（需提供软件截图）

3、 可同屏现实同一患者不同时期的趋势图对比

4、能够编辑每条血压数据，并为数据添加注解

5、可按医院报告结论规范定制自动结论，可按医院报告规范自定义报告格式。

▲6、可检测3岁以上儿童血压， 年龄具体到月， 一键设置儿童标准血压值。（需提供软件截图）。

7、 具有电池电压趋势图功能；

8、 具有记录盒数据上传完成后，自动同步时间功能

9、 具有手动编辑时间功能

10、具有分院医生工作站向总院医生工作站转诊功能

11、远程动态血压数据可 远程会诊，危重病人优先进入平台绿色通道。

★12、动态血压记录盒免费保修2年，记录盒背包及带子损坏可以终身及时更换，血压软件终身免费升级。

13、 配备工作站一套（20台设备配备1套）

13.1 电脑1套（内存1T以上）

13.2 桌椅1套

13.3 黑白激光打印机1台

13.4每台设备配备备用袖带2套，锂电池2个

## 第三包：

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 单价/台（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 11 |  |
| 2 | 热风枪 | 台 | 2 | 1 |  |
| 3 | 蒸汽发生器 | 台 | 2 | 14 |  |
| 4 | 真空灭菌锅（核心设备） | 台 | 1 | 43 |  |
| 5 | 纯水机 | 套 | 1 | 28 |  |
| 6 | 煮沸槽 | 台 | 1 | 12.2 |  |
| 7 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 11 |  |

- 超声波清洗机

1 适用范围  用于 内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械清洗。

2 内舱容积 ≥115L

3 材质： 采用厚304不锈钢材料 。

4 开门方式 手动翻转门

5  U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min，配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，进酶、进油的蠕动泵 6 液晶显示屏 可显示进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；

7具有报警信息显示功能

8 超声功率 ≤1500W，并在600-1500W范围内可调

9 超声频率 40KHZ±5％。

10 控制方式 单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；具备独立的电源滤波器，具有故障自动检测功能。

11 加热方式 电加热，功率≥9KW

12 清洗温度 40℃（推荐温度）30℃～95℃可调

13 可根据不同情况设置进酶、进水、排液的时间、剂量，精确到毫升。

14 安全保护 具备水位低保护功能进水超时保护功能

电机过流保护

15 运行时间 ≤42Min

16 配备备用清洗篮筐≥1个，备用温度传感器3个

## 2、热风枪

1.适用范围：适用于对不同规格的管腔器械进行吹干干燥，并且能够根据管腔器械的要求设定不同的吹干时间，可以对单个管腔器械进行吹干。

2.流量：≥35L/分钟

3.适用压力：0.3Mpa-1.0Mpa

4.可连续性对气体加热，其释放气体对人体与消毒环境安全无害；

5.微电脑控制、手动、自动、定时开关机、停机功能

6.每台设备配备满足正常使用需求的气泵1台。

- 3、蒸汽发生器

- 1 电加热式蒸汽发生器

2 额定功率 ≥90kw

3 额定蒸发量  ≥160Kg/h

4 最高蒸汽温度  ≥167℃

5 设计热效率 ≥ 98％

6 工作压力 0~0.65Mpa可调7 水源供给 0.15~0.5Mpa（使用专配软水机）

9 安全阀设置 开启压力≤0.70Mpa,回座压力≥0.60Mpa

10 容积  ≥0.12m³

11 水容量 ≥ 75Kg

12 控制方式 全自动

13 每台舍不配备备用加热管6根，水位感应器1个，压力表1套，安全阀1套

14 负责设备蒸汽管路连接到灭菌设备的管路材料及管路安装。

- 4、真空灭菌锅（核心设备）

1.容积≥1150L，

2.主体结构：环形加强筋结构，；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，。

3.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接氩气保护，自动控制无过烧现象。4.材质：内壳316L，夹层316L或优于此材质，提供证明材料。

5.设计压力：-0.1-0.3Mpa

6.设计温度：≥140℃

7.设计使用寿命：≥15年/30000次灭菌循环，提供设备铭牌。

8.夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥7个；单点进汽。

9.主体保温：玻璃棉，厚度≥50mm

10.结构：与主体啮合齿数≥12个，门板加强筋板数量≥4个

▲11.开门方式：全自动开门（非平移式）

12.安全联锁：压力安全联锁装置：内室有正压或负压压力，门无法打开。

13.双门互锁功能14.门胶圈：圆形门胶圈，透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，提供证明材料。

15.门板保温：门板带保温

17.管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接

18.蒸汽源：外接蒸汽

19.降噪系统：带有节水降噪装置，提供证明材料。

★20.自带蒸汽品质提升装置

21.换热装置：板式换热器

22.管路保温：管路自带保温层

23.低温无压排水：

24.本配备1个RS485和1个100M以太网口，支持MODBUS_TCP/RTU协议。

★25.≥8英寸触摸屏，配备≥256MRAM+4GFlash存储，Linux实时系统，前面板IP65防护，并提供双RS-232、RS-485及双网口，支持前后双屏实时同步。

26.记录方式：配备内置热敏打印机并支持通过选配电脑监控软件与外置喷墨打印机连接，实现数据的永久保存与随时打印。

27.记录内容：内置热敏打印机可全面记录并打印灭菌过程的温度、压力、时间、阶段、预置参数以及程序运行中的关键报警信息，提供打印记录。

28.数据保存：

28.1使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存10年；

28.2显示屏存储：运行数据可存储在显示屏内，可存储数据量≥6年/12000次灭菌循环；

28.3电脑存储：可通过选配电脑监控软件，将程序运行的电子数据永久保存、重复打印、随时查看。

29.权限管理：用户分级权限管理，≥四级权限管理，可与追溯系统自动衔接，提供证明材料。

30.安全保护：超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理

31.门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态处理；

32.门安全联锁装置：门未锁紧时，蒸汽不能进入灭菌室；灭菌室压力完全释放才能开门。

33.具备超压自动保护、门关位实时检测异常处理及门安全联锁装置（未锁紧不进汽，有压不开门）三重安全防护机制34.程序种类及数量：灭菌类程序：≥25套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套

35.程序运行时间：标准循环:≦55分钟。

36.脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

37.灭菌温度：标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～139℃可设。灭菌时间：标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。

38.干燥时间设定范围：0～9999秒可设。

39.设备配置：主体1个，导轨1个，消毒车1辆，搬运车2辆，防烫手套6双，压力表、安全阀除主机自带一套外，另配备一套备用压力表、安全阀，配备门胶条2套，气泵1台，备用真空泵1台，无菌物品存放架2个，水位感应器1个，换热器1个，电磁阀3个，O型圈10个。

40.中标方承担设备首次鉴定的费用，并协助办理特种设备使用登记。

41.设备机房配备新风、排风系统，并负责安装调试。

- 5、纯水机

1.双级反渗透

2.用途：适用医院消毒供应中心（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套适用）、手术室无菌水、口腔科无菌水、胃镜室无菌水、实验室及其他科室使用纯水、

、3.产水量：≥1000L/h4.水利用率:≥70%

5.脱盐率：≥99%

6.产水水质：纯水电导率：≤5us/cm（25℃）

7：全自动预处理+两泵工艺双极反渗透+紫外杀菌+恒压供水系统

8：产水水质符合GB/T19249-20039【反渗透水处理设备】、满足WS310.1-2009【消毒供应中心管理规范】

8. 主要技术要求：

8.1：主机自动/手动运行控制，所有阀门为316不锈钢阀门控制；

8.2：具有单级、双级运行功能；一级回收率40%；二级零排放；一级出现故障的情况下，二级可单独运行；

8.3：预处理系统自动冲洗及再生运行；罐体规格为树脂罐预处理系统；

8.4：具有反渗主机开机、停止自动清洗保养功能；

8.5：具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置；

8.6: 同时实现水质、流量、压力在线监测显示功能；

8.7：故障自动检测显示、查询功能；

8.8  软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水；

8.9：控制方式：PLC、彩色触控屏智能控制，在线显示主机实时工作状态；在线显示一级纯水和终端纯水电导率等参数；

9. 反渗透系统：

9.1高压泵：每一级独立增压泵，泵体材质为不锈钢

9.2膜元件：陶氏或海德能膜 脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰   胺复合膜产水量为≥0.25m3/H/支，膜元件数量：10根/套

9.3 反渗透主机及供水系统集成在一体化机柜。

10. 采用无菌恒压式供水,恒压范围1.5-3公斤(可调)

10.1 纯水输送要求：输送泵材质为不锈钢，压力缓存系统；

10.2水箱：容积≥1000L，材质为304不锈钢，水箱装有液位控制器自动控制设备启停。

12.管路要求：系统管道：U-PVC

★13.质保期限：整机质保5年，质保范围不含耗材（滤芯、RO膜等易损耗部件），质保期自设备验收合格之日起计算。第一年耗材（含滤芯、RO膜等易损耗部件）免费更换，由供应商提供原厂合格耗材并负责上门更换，确保设备正常运行。

14.售后保障：质保期内，设备非人为损坏出现故障，供应商需24小时内响应，及时提供上门维修、更换非耗材配件等服务，保障设备正常使用。

15.配备臭氧消毒装置，主管道加装前置过滤装置。

16.负责纯水机安装房间内改造，做好的防水处理。

17.负责将纯水管路与灭菌设备的水路连接。

- 6、煮沸槽

1.用途：用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的煮沸消毒。

2加热管将水加热3.容积：≥80L

4.具有自动上油功能，上油时间可调，

、5.电动升降开门，开门助力

6.防护安全：开门状态下，装载篮筐自动升起，离开清洗水面，自动沥水，7.温度设置：80℃-93℃，温度可调。

8.运行时间：3-10min，时间可调。

9.电加热

10.耗水量：≤65L

11.材质：≥2.0mm厚304L不锈钢镜面板，清洗架：不锈钢。

12.快速管路：U型排水管路含排水泵，

14.控制系统：液晶屏显示，控制超声清洗全过程，触控式按键操作；

15.安全：包含进水慢、升温慢、过热保护、温度故障等相关报警提示

▲16提供消毒效果检测报告（包含金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌菌种消毒效果）

- 标准配置：主机1台、器械清洗篮框 1个、配备平板推车2台，带A0值监测，水位感应器1个。

注：1、投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，每项投标单价不得高于预算单价，否则其投标无效。

2、投标人需对所投标包中所有项进行报价，不得缺项漏项。如果报价不符合要求则为无效投标，不得自行更改格式及文本信息。

3、投标人报价单位必须与采购目录中价格单位一致，且只接受一个报价。

4、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

5、为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品相关证明材料，如产品彩页（加盖厂家公章）、 功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

第四部分 合同部分

具体以实际合同签订为准

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保函：是    否

收取履约保函形式：

收取履约保函金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

乙方的权利和义务

1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第11条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保函

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保函不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保函中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保函的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保函退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

1 违约责任

11质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

12 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

13 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

14其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保函不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保函退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第11款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第12（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第13款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第14款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：1、合同最终以采购单位提供为主；

2、合同特殊条款若与第三部分货物需求及技术要求之间有抵触，以第三部分条款为准。

第五部分 范本格式

1、投标书

致 新疆招标有限公司：

我们收到                              招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

供应商：             （公章）

法定代表人或委托授权代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

2、报价一览表

供应商名称(公章)：                  项目名称/包号：                                        单位：人民币(元)

| 包号及名称 | 投标报价（元） | 投标 保证金 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.填写此表时不得改变表格形式

2.“投标报价”为合计金额。

3. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

## 3、分项报价表

供应商名称（公章）：                      　项目编号/包号：

| 包号 | 序号 |  | 品目名称 | 规格及技术参数 | 产品结构、材质及组成 | 投标产品规格型号 | 制造商 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计（合计金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、分项报价合计金额应于报价一览表投标报价相一致。每项设备投标单价不得高于预算单价，否则其投标无效。

- 供应商须按上表内容进行填写，不得随意删减或变更，仅需填写所投标包的信息。

- 上表产品结构、材质及组成及组成栏须如实填写产品情况。

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

## 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

## 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月  日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表（签字或盖章）

被授权人（签字或盖章）

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托授权代理人（签字或盖章）：

8、近三年经营业绩

需附业绩对应产品的中标（成交）通知书、全套采购合同及采购人的项目验收单(报告)并加盖投标人公章

9、资格证明文件

1、内容见“供应商须知”。

2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料。

10、配置情况

（由供应商自行编写提供，格式自拟）

11、供货、安装、调试方案

（由供应商自行编写提供，格式自拟）

- 12、实施方案

- （由供应商自行编写提供，格式自拟）

- 售后服务体系

- （由供应商自行编写提供，格式自拟）

14、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）、关于符合本国产品标准的声明函

      - 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

4.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

15、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与洛浦县人民医院招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购人组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

## 16、保证金凭证

## 17、投标人认为可以提供的其他资料

开票信息（必填）

致：新疆招标有限公司

请按以下开票信息出具增值税（专用/普通）          发票：

开票单位名称：

统一社会信用代码：

地址：

开票信息备案电话：

开户行：

账号：

电子发票接收邮箱：（必填）

供应商名称：（盖章）

注：1、以上开票信息必须由供应商财务部门出具或经供应商财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。