云南农业大学植物保护学院专用科研设备采购项目2026-29号更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：YNZC2026-G1-02383-YNGR-0178

原公告的采购项目名称：云南农业大学植物保护学院专用科研设备采购项目2026-29号

首次公告日期：2026年05月14日

二、更正信息

更正事项：☑采购文件

更正内容：

（一）本项目原《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号1根盒“1、植物根系生长盒数量≥2800个，且支持模块化扩展至3000个以上2、植物根系生长盒规格高度≥0.5米。3、小根盒尺寸：≥600*400*20mm（宽×高×厚）4、根系生长装置材质304不锈钢，表面喷砂处理，防锈等级≥C45、根系成像装置材质光学级超白钢化玻璃，透光率≥90%，厚度≥5mm6、根系生长盒适用温度范围不低于-15~65℃，且具备PID温控补偿功能”

更正为：《招标文件》《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号1根盒“1、植物根系生长盒数量≥2800个，且支持模块化扩展至3000个以上 2、小根盒尺寸：≥600*400*20mm（高×宽×厚） 3、根系生长装置材质304不锈钢，表面喷砂处理，防锈等级≥C4 4、根系成像装置材质光学级超白钢化玻璃，透光率≥90%，厚度≥5mm6、根系生长盒适用温度范围不低于-15~65℃”

（二）本项目原《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号2检测系统“RGB可见光成像单元、红外成像单元、高光谱成像单元；根系采集分析系统1.RGB成像单元可测参数，须具备2D/3D根系性状同步提取能力，可测参数包括但不限于：根长、最大分支角度、根系面积、不同深度根系面积和密度、根系平均半径、质心位置、最大扎根区域、根数量、曲率、最大宽度、扎根深度、宽度深度比、凸包、拓扑结构指数、分形维数 2.根系生物量估算值；支持360°断层扫描重建 ▲3.分辨率≥6000×4000（或等效2000万像素以上），支持ROI感兴趣区域自适应增强 ▲4.帧率≥20fps，全局快门，支持运动模糊抑制 5.≥像元尺寸2.74μm（或等效1/1.8英寸靶面） 6.视野面积≥1200mm(H)×800mm(W)，且支持多视野拼接 7.镜头焦距8-25mm电动变焦，自动对焦，畸变校正≤1% ▲8.每株植物拍摄图像帧数≥360帧（360°旋转扫描，每度至少1帧） ▲9.软件系统须配备自主知识产权的根系表型分析软件，具备AI辅助根系分割、自动表型提取、数据可视化及导出功能；支持API接口二次开发 ▲10.自动化程度，全自动传送定位，定位精度≤±2mm，承重50-300kg/盆可调，传送速度0-2m/s可调 11.供应商应具有技术团队，提供2小时内响应、24小时到场服务 12.知识产权：需提供核心成像分析软件或具备相应功能的同类软件系统的软件著作权登记证书”

更正为：《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号2检测系统“RGB可见光成像单元、根系采集分析系统1.RGB成像单元可测参数，根长、最大分支角度、根系面积、不同深度根系面积和密度、根系平均半径、质心位置、最大扎根区域、数量、曲率、最大宽度、扎根深度、宽度深度比及凸包等性状。 ▲2.分辨率≥6000×4000（或等效2000万像素及以上），支持ROI感兴趣区域自适应增强 ▲3.帧率≥20fps，全局快门，支持运动模糊抑制 4.像元尺寸：≥2.4μm×2.4μm 5.视野面积≥1200mm(H)×800mm(W)，且支持多视野拼接 ▲6.软件系统须配备自主知识产权的根系表型分析软件，具备辅助根系分割、自动表型提取、数据可视化及导出功能；支持API接口二次开发 7.供应商应具有技术团队，提供2小时内响应、24小时到场服务 8.知识产权：需提供核心成像分析软件或具备相应功能的同类软件系统的软件著作权登记证”

（三）本项目原《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号3根盒支撑系统“1、平台防护等级：≥IP6X 2、平台设计符合单组双轴拍摄模组尺寸：≥4600×3900×1900mm（L×W×H） ▲3、单组双轴拍摄模组数量：≥20 ▲4、单组双轴拍摄模组搭载小型根盒数量：≥150”

更正为：《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号3根盒支撑系统“1、平台防护等级：≥IP6X ▲2、平台设计符合单组双轴拍摄模组尺寸：≥4600×3900×1900mm（L×W×H）（需提供pdf格式的设计图纸） ▲3、单组双轴拍摄模组数量：≥20 ▲4、单组双轴拍摄模组搭载小型根盒数量：≥150”

（四）本项目原《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号4滴灌系统“1、植物滴灌系统≥3套 2、滴灌带材质：PE，直径：≥20 mm，壁厚：≤0.6 mm 3、滴灌形式：组合滴灌，含滴箭 ≥1/2 4、滴头类型：针式滴头 5、滴灌带工作压力：≥0.1 MPa6、滴灌带/滴头流量：≥4 L/H”

更正为：《招标文件》第五章  采购需求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求序号4滴灌系统“1、植物滴灌系统≥2套 2、滴灌带材质：PE，直径：≥20 mm，壁厚：≤0.6 mm 3、滴灌形式：组合滴灌，含滴箭 ≥1/2 4、滴头类型：针式滴头 5、滴灌带工作压力：≥0.1 MPa 6、滴灌带/滴头流量：≥4 L/H”

更正日期：2026年05月18日

- 其他补充事宜

原已获取《招标文件》的投标人请在“政采云”平台上重新下载《招标文件》（更正后）；

- 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：云南农业大学

地址：昆明市盘龙区金黑公路95号

联系方式：黄老师 0871-65227696

2.采购代理机构信息

名称：云南冠睿咨询有限公司

地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号

联系方式：0871-65511240、65511241

3.项目联系方式

项目联系人：汪怡含、邓楚卿、吕艺帆、王国玺、吴翊、高良凯、田林轩、赵志超、祝欣、李腾芳、陈沿锦、蒋兴杰、王彦飞、刘晓云、张振荣、丁传觐、杨益鑫、肖枝莲、戚玮薇

电话：0871-65511240、0871-65511241