大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目

招标文件

项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

采购人：大理大学

采购代理机构：云南国合建设招标咨询有限公司

二〇二六年五月

| 大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目 招标文件 项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 项目部 | 项目名称 | 大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目 |
| 编制 | 李昂 | 采购人 | 大理大学 |
| 校核 | 冯丽 | 项目编号 | YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145 |
| 批准 | 张正举 | 采购人联系人 | 罗老师 0872-2219982 |
| 日期 | 2026.5.22 | 文件版次 | 0522版 |

目  录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	21

第四章 评标办法（综合评分法）	23

第五章  合同书样式及主要条款	31

第六章 采购需求	48

第七章  投标文件格式	83

# 第一章  招标公告

大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目公开招标公告

项目概况

大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上（下载）获取招标文件，并于2026年06月08日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145；

2.项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目；

3.预算金额：捌佰玖拾贰万元整（¥8920000.00）；

4.最高限价：1标段4910000.00元；2标段4010000.00元

5.采购需求：本次采购内容为大理大学新农科卓越创新平台第三批设备，具体包含：

1标段：超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（QQQ）1套、气相色谱三重串联四极杆联用仪1台；

2标段：连续流动分析仪1台、总有机碳分析仪1台、离子色谱仪1台、动态光散射颗粒体系稳定性分析仪1台、多功能回声探测仪1台。

| 序号 | 标段号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（QQQ） | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 1 | 气相色谱三重串联四极杆联用仪 | 1 | 台 | 是 |
| 3 | 2 | 连续流动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
| 4 | 2 | 总有机碳分析仪 | 1 | 台 | 是 |
| 5 | 2 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 2 | 动态光散射颗粒体系稳定性分析仪 | 1 | 台 | 是 |
| 7 | 2 | 多功能回声探测仪 | 1 | 台 | 是 |

★注：（1）本项目共分2个标段，供应商需对所投标段内所有采购内容进行整体报价，不得缺项漏项，否则其投标文件按作无效投标处理；（2）投标人须保证本项目中所投货物配套及预装的所有货物均为全新货物；（3）本项目接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

★6.合同履行期限：合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。

7.交付地点：大理大学；

8.质量要求：符合采购文件内容及相关法律、法规规定、行业标准；

9.本项目不接受联合体参与投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

4.信用查询：投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体，且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年 05 月 19 日至2026年 05 月 26 日，每天06：00时至23:59时（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys ；按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0.00元。

## 四、提交投标文件递交截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件递交截止时间：2026年06月08日14时00分（北京时间）

2.开标时间：2026年06月08日14时00分（北京时间）

3.地点：云南省昆明市盘龙区昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼现代商务中心16F第五会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.开标方式：智能开标

2.是否需要缴纳投标保证金：是

大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目1标段：

保证金金额：40000.00（元）

保证金缴纳方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-08  14:00

大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目2标段：

保证金金额：40000.00（元）

保证金缴纳方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-08  14:00

3.其他：3.1本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位投标人在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。3.2本次项目采用全流程电子化采购方式，各投标人认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）投标人注册。投标人须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-投标人模块。（2）CA数字证书办理。投标人须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。投标人进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。投标人须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。投标人须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。投标人须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如投标人因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：大理大学

地    址：云南大理古城弘圣路2号

联系方式：罗老师  0872-2219982

2.采购代理机构信息

名    称：云南国合建设招标咨询有限公司

地　　址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼

联系方式：李昂、张静楠、冯丽、张正举、夏伟

18287137250、18487318547

3.项目联系方式

项目联系人：李昂、张静楠

电　　 话：0871-63815951

      - 第二章 投标人须知

      - 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 采购人：大理大学 地 址：云南大理古城弘圣路2号 联系人：罗老师 0872-2219982 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南国合建设招标咨询有限公司 地 址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼 联系人：李昂、张静楠 联系电话：18287137250、18487318547、0871-63815951 |
|  | 项目名称 | 大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目 |
|  | 项目编号 | YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145 |
| 2.1 | 资金来源 | 政府采购资金，已落实 |
| 3.1 | 采购内容 | 本次采购内容为大理大学新农科卓越创新平台第三批设备，具体包含：1标段：超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（QQQ）1套、气相色谱三重串联四极杆联用仪1台；2标段：连续流动分析仪1台、总有机碳分析仪1台、离子色谱仪1台、动态光散射颗粒体系稳定性分析仪1台、多功能回声探测仪1台。 |
| 3.2 | ★合同履行期限 | 合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。 |
| 4.1 | ★资格条件 | 投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或非企业机构登记证书或执业许可证或个体工商户营业执照或自然人身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023至2025年任一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 ①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供）； ②本次招标不接受联合体投标：提供承诺； ③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺）。 |
| 4.2 | ★本项目的特定资格要求 | 若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。 |
| 10.3 | 实质性要求和条件 | 第四章“评标办法”符合性评审标准规定的内容及本招标文件中标注★号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请投标人仔细阅读符合性评审标准和★号条款。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 17.1 | 投标文件签字及盖章要求 | 按照投标文件格式要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 17.2 | 电子投标文件的递交 | 投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金账户信息： 户 名：云南国合建设招标咨询有限公司 开户行：招商银行昆明铂金大道支行 保证金提交账号及金额： 标段名称：大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目1标段； 账号：871912662810501，金额：40000.00元； 标段名称：大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目2标段； 账号：871912662810501，金额：40000.00元； 形式：以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（注：1.支票、汇票、本票需留2天给予代理机构办理进账；2.金融机构、担保机构出具的保函等非现金需提前1天通知代理机构）。请各投标人自行考虑款项及信息到代理机构指定账户的时间，提前办理！ 保证金交款截止时间：保证金到账截止时间为递交投标文件的截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准。未按时到账的保证金视为未提交。 注： 1.交纳保证金时必须在汇款备注栏填写：YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145/ 标段 保证金 2.投标人的保证金通过电汇、网银、支票、汇票、本票的，其出款账户只能为基本账户，退还也为基本账户。 3.未中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳的保证金将在中标通知书发布之日起5个工作日内退还；中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳保证金的将自政府采购合同签订之日起‌5 个工作日内‌退还。 财务部联系人：杨天秀 电话：15288221148、0871-63815951 |
| 19 | 投标文件的加密 | 按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 20.1 | 递交投标文件的截止时间 | 同投标截止时间 |
| 20.2 | 递交投标文件地点 | 政采云平台 |
| 20.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台 |
| 22.1 | 评标委员会组成 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二 |
| 22.5 | 评标办法 | 综合评分法 评标委员会推荐中标候选人的人数：3名 |
| 28.1 | 履约保证金金额 | 按标段收取，金额为各标段合同金额的10%。缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，合同签订前7日缴纳。 |
| 28.3 | 履约保证金退还时间 | 履约结束后15日内无息退回。 |
| 29.1 | 中标服务费 | 本项目中标服务费参照原国家计委《关于印发＜招标代理服务收费管理暂行办法＞的通知》（计价格〔2002〕1980号）收费标准以各标段中标金额为基准，按照货物类下浮20％收取，由中标单位领取中标通知书时一次性付清。中标服务费由中标人支付，投标人报价应包含中标服务费。 收款单位：云南国合建设招标咨询有限公司 开户行：中国农业银行昆明市白龙寺支行 账号：24019001040006899 成交金额 （万元）; 收费标准. 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100—500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500—1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000—5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000—10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 备注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |
| 31.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1) | 政府采购政策响应： 一、小型和微型企业价格评分优惠政策 （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》（云政发〔2022〕32号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案的通知》（云政办发〔2022〕42号）、根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定。对符合条件的小型、微型企业，在投标报价评审时给予报价10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的报价参与评审。 （2）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在评标报价评分时给予联合体报价10%（工程项目为3%）的扣除，在投标报价用扣除后的价格参与评审。 （3）联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在报价评分时给予联合体报价4%（工程项目为1%）的扣除，在投标报价用扣除后的价格参与评审。 （4）组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、监狱企业优惠政策 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。 三、残疾人福利性单位优惠政策 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 四、环保节能政策 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 五、进口产品政策 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定，实施进口产品采购。 六、本国产品政策 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，实施本国产品采购。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。其中，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |  |
| （2) | 本项目核心产品： 1标段：超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（QQQ）； 2标段：连续流动分析仪； 同品牌产品的处理：多家投标人提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| （3) | 本项目为电子标，投标文件格式中要求签字或盖章的地方均可以进行电子签章。 |  |
| （4) | 中标单位在领取中标通知书时，须向采购人提供1份上传“政采云”投标文件的彩色打印件。 |  |
| （5) | 本项目招标文件前后不一致时以前为准。 |  |

## 一、总  则

- 项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“投标人须知前附表”。

- 资金来源

2.1 “投标人须知前附表”中所述的采购人已获得一笔资金，用于采购“采购需求”所要求内容。

- 采购内容及合同履行期限

3.1 本项目采购内容：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限：见“投标人须知前附表”。

- 合格的投标人

4.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件见“投标人须知前附表”。

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格要求见“投标人须知前附表”。

4.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.5符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 投标费用

5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

- 质疑和投诉

6.1投标人认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2投标人知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

6.4提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。其中，对采购文件质疑的，应当是已依法获取其可质疑的采购文件的潜在投标人。

6.5投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

6.6投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.7投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

6.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

6.9采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

6.10投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致中标（成交）结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

6.11接收质疑的方式

受理质疑部门：云南国合建设招标咨询有限公司

通讯地址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼

联系人及电话：同本项目公告（邀请书）中明示的联系人及联系电话。

6.12投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 二、招标文件

- 招标文件构成

7.1 要求提供的项目、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标办法

第五章  合同书样式及主要条款

第六章  采购需求

第七章  投标文件格式

- 招标文件的询问

8.1 投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 招标文件的澄清或修改

9.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交同投标文件递交截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2 采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

- 投标文件编写注意事项

10.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第六章“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

10.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件、合同主要条款及其他要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

10.3 招标文件中的实质性要求和条件详见“投标人须知前附表”。

- 投标的语言及计量单位

11.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

- 投标文件构成

12.1投标文件构成详见第七章“投标文件格式”。

- 投标文件的格式要求

- 投标人应按第七章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

- 投标报价

14.1报价应为人民币含税价（元），包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

14.2 投标人须就“采购需求”中的内容做完整唯一报价。

14.3投标人的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自行测算出现行市场的各类价格。报价本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，该报价应符合实际情况并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量的变化而调整。

14.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

- 投标货币

投标应以人民币报价。

- 投标有效期

16.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 投标文件的签章及递交要求

17.1 投标文件电子签章及电子签名要求：详见“投标人须知前附表”。

17.2 电子投标文件的递交：详见“投标人须知前附表”。

- 投标保证金

18.1 投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额交至云南国合建设招标咨询有限公司，并在投标有效期内保持有效。本次招标项目不接受现金形式的投标保证金。

18.2 交款方式：按“投标人须知前附表”。

18.3 办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号及标段（可简写）。

18.4 投标人的投标保证金只能通过基本账户缴纳和退还，未中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳的保证金将在中标通知书发布之日起5个工作日内退还；中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳保证金的将自政府采购合同签订之日起‌5 个工作日内‌退还。

18.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

## 四、投标文件的提交

- 投标文件的加密

19.1 按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

- 提交投标文件的截止时间和地点

20.1 投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交同投标文件递交截止时间。

20.2 投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

20.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 逾期提交的投标文件，采购代理机构不予受理。

20.5 投标文件提交截止时间前出现下列情况的视为撤回投标文件：（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。

## 五、开标与评标

- 开标

21.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。

21.2 开标时政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

21.3 开标程序

- 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 介绍参加开标会的人员名单；

- 政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件。所有有效投标文件导入完成后进行唱标，并记录在案。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理。

- 唱标：由系统按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、合同履行期限等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

- 采购人、纪律监察、投标人、采购代理机构有关人员在开标记录上签字确认。

- 开标会议结束。

投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标

22.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

22.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.5评标办法

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标结果

- 中标人的确定

25.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

25.2 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人候选人顺序确定中标人。

- 中标通知书

26.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在公告发布的媒介上公示，同时向中标人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

- 签订合同

27.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

27.2 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 履约保证金

28.1拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额详见“投标人须知前附表”。

28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3履约保证金按“投标人须知前附表”的规定退还。

## 七、其他事项

- 中标服务费

29.1中标服务费由采购代理机构向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

29.2中标单位应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清中标服务费。

- 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属于采购人。

- 需要补充的其他内容

31.1 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

      - 第三章 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：

不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：

一、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或非企业机构登记证书或执业许可证或个体工商户营业执照或自然人身份证明。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023至2025年任一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。

5.参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供）；

②本次招标不接受联合体投标：提供承诺；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺）。

- 本项目的特定资格要求：

若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

三、投标保证金

提供投标保证金交纳凭证（以电汇、网银方式、支票、汇票、本票交纳的，以采购代理机构查询实际到账为准；以保函、保证保险方式交纳的，以投标文件中保函、保证保险原件扫描件为准）

四、其他要求

1.投标人认为需要提交的其他资格证明材料。（若有，格式自拟）

      - 第四章 评标办法（综合评分法）

## 一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表22.1。

## 二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

## 五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

## 六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”。

（一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表

| 审查内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人电子签章，并加盖单位电子签章；符合第七章“投标文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 法定代表人身份证明书 | 符合招标文件规定格式及内容，并加盖单位电子签章。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人电子签章，并加盖单位电子签章；符合招标文件规定格式及内容；投标文件（包括评标过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人签署的，不审查该项。 |
|  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的。 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第16.1项规定。 |
|  | 投标报价 | 报价完整且总报价和分项报价均小于等于采购预算价及最高限价。未出现可选择性或可调整的报价（允许备选方案的除外）。 |
|  | 投标文件的编制 | 符合招标文件格式及资料提供的要求。 |
|  | 其他实质性要求 | - 实质性响应招标文件中★号条款； （2）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； （3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 无串通投标的情形 | 无法律法规规定的串通投标的情形。 |

（二）澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.异常低价情形澄清

（1）评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

- 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

- 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

- 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（3）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（4）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

### 综合评分方式

投标人的评标总得分＝F1＋F2+F3；

其中：F1、F2、F3分别为投标报价部分、技术部分、服务部分3项评分因素的汇总得分。

具体评审细则如下：

| 审查内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价F1评审 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） | 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价。其价格得分为满分。其他投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标总报价）×30。 （1）对小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注：评标委员会根据投标人提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位书面声明，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。投标人对其提供的书面声明的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任） （2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：评标委员会根据投标人出具符合要求的《声明函》或有关证明文件，认定该产品是否为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任） |
| 技术部分F2评审 （满分58分） | 产品技术参数指标响应 （满分40分） | 招标文件“第六章 采购需求”中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。其中最末一级序号参数计为1条参数。 1标段：重要参数共45条，一般技术参数共54条。 （1）第六章“采购需求”中标注“▲”重要技术参数评审（满分22.5分）：投标产品重要技术参数“▲”条款完全满足招标文件要求的得22.5分，投标产品每出现一项重要技术参数“▲”不满足招标文件要求的扣0.5分； （2）第六章“采购需求”中一般技术参数（未标注“▲”技术参数）评审（满分17.5分）：投标产品一般技术参数完全满足招标文件要求的得17.5分，投标人所投产品中每出现1项一般技术参数不符合招标要求的扣0.324分。 2标段：重要参数共32条，一般技术参数共94条。 （1）第六章“采购需求”中标注“▲”重要技术参数评审（满分25.6分）：投标产品重要技术参数“▲”条款完全满足招标文件要求的得25.6分，投标产品每出现一项重要技术参数“▲”不满足招标文件要求的扣0.8分； （2）第六章“采购需求”中一般技术参数（未标注“▲”技术参数）评审（满分14.4分）：投标产品一般技术参数完全满足招标文件要求的得14.4分，投标人所投产品中每出现1项一般技术参数不符合招标要求的扣0.153分。 注： 1、第六章“采购需求”中，标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括： （1）采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料。 （2）采购文件未明确要求的，供应商可提供以下任一形式的证明材料：①制造商官方发布的产品彩页或宣传册或技术规格说明书，须为制造商正式发布的带有制造商名称或logo的资料，不得为供应商自行编写或整理的内容；②制造商官方网站发布的，与所投产品对应的技术资料截图（截图须包含完整网址、产品型号、相关参数页面等可验证信息）；③第三方机构出具的有效的检测/检验报告或试验报告。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。 2.第六章“采购需求”中，未标“▲”的为一般技术参数： （1）按采购文件要求填写技术规格偏离表。 （2）采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。 （3）采购文件技术参数中未明确要求提供技术支持资料的，供应商自行提供技术支持资料的，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准；出现技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的，以技术规格偏离表为准。 |
|  | 节能、环保产品评审（满分1分） | 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得0.5分。 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得0.5分。 以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书进行计分，同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购节能产品不进行计算，不提供或不满足不得分。 |
|  | 供货安装方案评审 （满分14分） | 投标人针对本项目提供详细的供货及安装方案，方案包括但不限于①供货方案；②现场安装方案；③调试方案；④试运行方案；⑤供货及安装进度计划及保证措施；⑥应急管理方案；⑦项目交付验收方案等。 上述7项内容，每项满分2分，总分14分； 每有1项内容全面完整，时间节点完善、清晰，方案详细无缺陷，完全满足采购需求的得2分； 每有1项不完整或时间节点不清晰或方案不详细或方案有缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形或内容前后矛盾或不一致或前后逻辑错误或涉及的规范及标准错误或地点区域错误或内容缺失或内容描述不合理或不符合采购需求等）的得1分； 每有1项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
|  | 质量承诺及保证措施评审 （满分3分） | 投标人针对本项目提供详细的质量承诺及保证措施，包括但不限于①质量承诺；②保证措施；③具体的违约责任承诺等。 上述3项内容，每项满分1分，总分3分； 每有1项内容全面完整，详细无缺陷，完全满足采购需求的得1分； 每有1项不完整或不详细或有缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形或内容前后矛盾或不一致或前后逻辑错误或涉及的规范及标准错误或内容缺失或内容描述不合理或不符合采购需求等）的得0.5分； 每有1项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
| 服务部分F3评审 （满分12分） | 售后服务方案评审 （满分8分） | 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，方案包括但不限于①售后服务承诺及保障措施；②服务标准；③应急响应；④备品备件承诺等。 上述4项内容，每项满分2分，总分8分； 每有1项内容全面完整，时间节点完善、清晰，方案详细无缺陷，完全满足采购需求的得2分； 每有1项内容不完整或时间节点不清晰或方案不详细或方案有缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形或内容前后矛盾或不一致或前后逻辑错误或涉及的规范及标准错误或地点区域错误或内容缺失或内容描述不合理或不符合采购需求等）的得1分； 每有1项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
|  | 人员培训方案评审（满分4分） | 投标人针对本项目提供详细的人员培训方案，方案包括但不限于①培训人员技术能力；②培训内容；③培训形式；④培训时间计划等。 上述4项内容，每项满分1分，总分4分； 每项内容全面完整、无欠缺，逻辑清晰，方案科学、详细，针对性和可操作性强的得1分； 每项内容不完整，逻辑不清晰，缺乏针对性和可操作性的得0.5分； 每项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
|  | 备注：对各投标人的投标文件的技术文件、商务文件独立进行打分。 |  |

（四）得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

## 七、推荐原则

评标委员会按各评分因素得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按照投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，有优先采购的节能环保产品的，以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书数量多的优先（同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购的节能产品不进行计算），认证证书数量相同的，按照技术部分评审得分由高到低的顺序排列，若最终排名仍一致时，由评标委员会不记名投票决定中标候选投标人排序。

## 八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写评标报告。

## 九、评标结果

1.评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

2.采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

      - 第五章  合同书样式及主要条款

- 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履行期限及交付地点 合同履行期限：合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。 交付地点：大理大学。 |
| 2 | 付款方式：合同签订完成后，乙方出具甲方要求的付款资料以及甲方（指大理大学）为受益人的“见索即付”形式的预付款银行保函（保函付款条件为银行收到甲方书面索赔通知即须赔付，保函金额为预付款金额，保函有效期长于供货周期且至少覆盖至终验合格后 30 日）后，甲方向乙方支付合同金额70%的预付款。设备到货，通过学校初验，乙方出具甲方要求的付款资料，甲方向乙方支付合同金额20%的款项。设备安装调试完成，且能正常运行，经甲方组织最终验收合格，乙方开具完整的付款资料及相关归档资料后，甲方向乙方支付合同金额10%的货款。 |

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期

      - 第六章 采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.需实现的功能或者目标：

采购大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目，完成安装调试直至交付使用。

2.落实政府采购政策需满足的要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定。

（2）本国产品政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，实施本国产品采购。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 国家相关标准：符合国家现行相关标准；

- 行业标准：符合国家现行相关标准；

- 地方标准或者其他标准、规范。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（见下页）

## 1标段

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（QQQ） | 1.1 质谱部分 ▲1.1.1仪器所使用的雾化气、辅助气和碰撞气只需使用高纯氮气，无需额外氩气或其他气体，节约用户用气成本，单一气体种类方便实验室用气管理（要求提供厂家官方安装准备通知书作为证明材料）；质量范围：低质量端质量数可达5m/z，高质量端质量数不低于2800m/z，以上均为单电荷质荷比（要求软件可设置质量数范围，并提供对应显示的软件设置截图，）。 ▲1.1.2最小离子驻留时间：≤0.5ms（要求提供最小离子驻留时间设置的软件截图）；四极杆扫描速度：≥18000Da/s（要求提供四极杆扫描速度的软件截图）。 1.1.3质量轴稳定性：≤0.1Da/24小时；检测器动态响应范围：≥6个数量级；正负离子切换时间：≤25ms；分辨率：≤0.4Da，可有效降低共流出基质的干扰，进行同位素峰的分辨，从而有效提升信噪比与灵敏度。 1.1.4最大MRM采集速率：可达500MRMs/s；扫描功能：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描、多反应监测扫描、动态多反应监测扫描、触发多反应监测扫描、混合监测扫描等多种扫描模式。 ▲1.1.5最大MRM传输：每个方法下不低于33000个MRM；ESI正离子模式下，1pg 利血平柱上进样，MRM分析测量m/z609（母离子）→m/z195（子离子），信噪比S/N≥6,000,000：1；ESI负离子模式下，1pg氯霉素柱上进样，MRM分析测量m/z321（母离子）→m/z152（子离子），信噪比S/N≥6,000,000：1；（要求提供数据谱图证明材料）。 ▲1.1.6最小检出限：ESI正离子模式下，1fg利血平柱上进样8次或以上，MRM分析测量m/z609（母离子）→m/z195（子离子），利血平峰面积重复性RSD≤10%，利血平仪器检出限IDL≤0.3fg；ESI负离子模式下，1fg氯霉素柱上进样8次或以上，MRM分析测量m/z321（母离子）→m/z152（子离子），氯霉素峰面积重复性RSD≤10%，氯霉素仪器检出限IDL≤0.3fg。（要求提供数据谱图证明材料）；配置独立的电喷雾离子源，为不牺牲电离效率和灵敏度要求不得配置复合离子源。离子源的更换、清洗和维护均不需要卸真空，快速简便。 1.1.7离子源内部同时具备辅助加热气和反吹气，以助于获得更好的离子化效率。辅助加热气最高温度不得低于350℃，且可根据化合物特点进行加热气温度的优化；离子源喷针不带电，保证操作与维护的安全性，且可避免喷针发生氧化还原反应导致喷针更换频率增加，须现场验收，若离子源喷针带电，则必须额外配置喷针50根。同时离子源喷雾针与质谱入口采用90度垂直设计，以确保尽可能减少中性污染物进入质谱，提高仪器抗污染能力。（要求提供技术确认函，确认离子源喷针不带电，保证操作与维护的安全性） 1.1.8离子源具备辅助热梯度聚焦技术，喷针周围具有360°环形辅助鞘气，气流最高温度不低于380℃，可实现喷雾热梯度聚焦，从而提高脱溶剂和离子化效率，提高离子密度并减少离子损失，有利于大幅度提高检测灵敏度。离子源适用流速范围可达50-2500uL/min（要求提供喷射流离子聚焦技术的技术说明文件，以及流速50-2500uL/min的证明材料）。 ▲1.1.9离子源接口：采用大口径非全金属毛细管设计，不得采用单一锥孔设计，防止因没有真空过渡功能导致的后端真空系统负荷过大而故障率提高，且不得采用金属加热毛细管（或离子传输管）设计，以防止热不稳定化合物的分解和堵塞（要求提供制造商盖章的技术参数确认函）；离子源接口具有很强的扩展性，后期同时具备联用毛细管电泳（CE）和超临界流体色谱（SFC）的能力，可与液质同一厂家的相应产品（CE和SFC）联用。（要求提供相应的联用文献或报告，并提供CE和SFC与液质同厂牌的官方产品样本）。 1.1.10真空盾：无需放空便可进行离子源接口部分的维护（要求提供真空盾和毛细管工具实物照片和更换说明文件）；离子传输系统：采用高低压双级离子漏斗和八极杆离子传输系统，离子漏斗采用错位设计，可大幅提高离子捕集能力和聚焦能力，提升仪器灵敏度性能，同时非四极杆传输可避免高端质量歧视效应，可实现宽质量范围的离子传输效率，同时覆盖小分子化合物以及多肽、寡核苷酸等的分析（要求提供八极杆离子传输系统结构示意图） ▲1.1.11质量分析器：三重四极杆，四极杆具有精确加热温控至100℃功能，可有效的去除四极杆污染，终身免维护，（要求提供软件四极杆控温截屏证明材料）。若四极杆不具备精确加热恒温功能，则必须额外配置四极杆质量分析器至少三套备用；检测器：电子倍增器，为保证负离子模式下检测有机酸、全氟化合物等目标的灵敏度不得采用光电倍增管。（要求提供技术确认函，确认使用的是电子倍增器）。 ▲1.1.12碰撞池：采用≥90度且≤120度的物理弯曲型碰撞池（即离子飞行通路呈弯曲形态，非直线传输），增强去中性干扰能力，提高仪器灵敏度，同时具有加速技术，可实现零交叉污染（提供制造商盖章的印有产品结构的官方彩页证明及碰撞室结构示意图）；五级差分真空系统：由前级机械泵和至少2个独立的分子涡轮泵组成，最低可到3*10-6Torr真空度（要求提供提供五级差分系统结构（2个分子涡轮泵）示意图，以及真空度到达3*10-6Torr的证明材料）。 1.1.13离轴设计的高能打拿极检测器：20kv高能量打拿极可获得优异的正负响应与线性范围，降噪、提升灵敏度 1.2超高效液相色谱 1.2.1输液单元（二元高压梯度系统） ▲1.2.1.1泵类型：二元高压梯度泵，具有两个独立的物理泵头，含真空在线脱气单元，最大耐压≥130Mpa或1300bar；流速范围：0.001~5.0ml/min，0.001ml/min为步进。 1.2.1.2流速精确度：≤0.07%RSD；梯度混合精度：< 0.15%RSD；延迟体积：≤50μL（含混合器）。 1.2.2自动进样器 1.2.2.1进样范围：至少涵盖0.1 – 20μL；进样精确度：< 0.25% RSD；交叉污染：< 0.004%. ▲1.2.2.2样品容量：标配至少108位2ml样品瓶；最大耐压≥130Mpa或1300bar，与泵最高耐压保持一致。 1.2.3柱温箱 ▲1.2.3.1控温范围：具有降温功能，室温以下10℃ – 110℃；必须配置大容量柱温箱，柱温箱内部预留阀安装位，可放置30cm长色谱柱至少4根或10cm长色谱柱至少8根。 1.2.3.2控温精度和稳定性：≤ 0.05 ℃；控温准确度：≤ 0.5 ℃。 1.3软件 ▲1.3.1液相色谱所有模块和质谱均来自同一生产厂家，不接受任何形式的贴牌产品，并使用同一个软件平台进行操作，保证联机稳定性和软件兼容性，同时方便售后服务；采用软件一键式自动调谐模式，调谐液由仪器内置的自动校正液传输系统进样，无需自动进样器进样或额外配置流动注射泵进样，降低用户成本，且调谐液商品化无需自行配制，调谐完成后自动出具调谐报告。同时软件具备计划调谐功能，用户可通过预约日期和时间设置实现仪器在特定日期和时间进行自动调谐，无需人员值守（要求提供调谐液传输系统图片和计划调谐设置软件界面截图）。 ▲1.3.2仪器所配置的质谱采集工作站软件中自带自动质谱参数优化软件，同时包括方法参数如离子传输电压、碰撞能量等的优化功能和离子源参数如气体温度、流速、电压、压力等的优化功能，可根据需要同时具备全自动优化和向导式优化两种模式，灵活简便，优化结果可保存为采集方法参数直接调用（要求提供同时包括方法参数优化模块和离子源参数优化模块的软件设置截图）；动态多反应监测功能：一针进样进行多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，保留时间可自动添加并更新，无需手动输入（要求提供该功能的软件工作流程截图。） 1.3.3 假阳性判定功能：一针进样同时完成定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索；智能化自动反馈式进样工作流程：具有智能化反馈功能，该功能可通过反馈式再进样逻辑，即时确保实验结果可信赖且不超出操作限值，具有至少3种操作应用场景，如交叉污染确认、标准曲线范围确认等（要求提供具有该功能说明的官方产品样本）。 ▲1.3.4 数据处理软件可根据国家标准中关于定性确认时相对离子丰度的允许偏差的规定直观显示定性离子的不确定度范围， 以辅助用户对检测中的假阳性进行判定（要求提供定性离子不确定度直观显示的软件界面截图）；除了数据分析软件以外，数据采集软件可以是全中文版本（要求提供中文采集软件截图） 1.3.5配备图像处理终端（配置不低于：I5，不少于16G内存，1T硬盘 win10/11专业版 27寸显示器）及图文输出设备，要求能同时满足仪器硬件及软件工作需求。 2、配置要求：超高效液相色谱仪：二元梯度泵1台（含在线脱气机），自动进样器1台，柱温箱1台， C30 色谱柱1支，尺寸:≥ 250 mm x 4.6 mm, 5 um-；色谱柱1支 尺寸: ≥150 mm x2 mm, 3 μm； C18 RRHD 色谱柱1支(i>1200 bar) 尺寸: ≥2.1 mm x 100 mm, 1.8 um；120 HILIC-Z色谱柱1支(心核粒)尺寸:≥2.1 mm x 100 mm, 2.7 μm； 色谱柱1支(耐水型 C18)尺寸:≥2.1 mm x 100 mm, 1.8 μm。 3、三重串联四极杆质谱仪：独立的电喷雾离子源（ESI）1套，APCI源1套，质谱工作软件平台1套，真空系统（前级泵+分子涡轮泵）1套，计算机和打印机1套，农残库、兽残库，环境污染物库3个；配套产品：氮气发生器（输出流量不低于60L/min）和高纯氮气钢瓶，UPS不间断电源1套（6KVA，延时1小时）主要消耗品和备件：2ml样品瓶500个（含瓶、瓶盖和瓶垫），前级机械泵泵油2瓶，离子源喷雾针维护工具包1套。6技术服务和培训 4、整机质保期：1年。在保修期内，所有服务及配件全部免费。 5、仪器制造商提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员 (2人次/台/不少于四天)。 6、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法、维护方法等。 | 1 | 套 | 3430000 | 3430000 |
| 气相色谱三重串联四极杆联用仪 | 一、主要功能：适用于挥发性、半挥发性等有机污染物的快速定性定量分析，产地和品种溯源检测技术研究等。 二、技术指标： 2.1 工作条件；电源:220V，50Hz；温度:操作环境20˚C -35˚C；湿度:操作状态25-50%，非操作状态20-80% 。 3．性能指标： 3.1 气相色谱部分 3.1.1 气相色谱主机： ▲3.1.1.1 所有流路（包括载气、检测器所用所有气体）和进样口均采用EPC电子气路控制，压力设置和控制精密度≤0.001psi； 3.1.1.2 保留时间重现性≤0.008% 或≤0.0008 min； 3.1.1.3 峰面积重现性≤0.5%RSD。 3.1.1.4 除柱箱外的可加热控温区域≥8个，以适应阀等辅助件的加热控温。 3.1.1.5 气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求（需提供语言选择界面照片证明） 3.1.1.6 气相主机具有彩色电容触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户无论在实验室还是远程均可自在操作和监控仪器的状态。仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间。气质联用中，不仅可以从软件上监控质谱状态， GC彩色触摸屏上也可以显示质谱参数。例如分子涡轮泵转速，离子源温度和真空状态等关键参数，便于用户及时了解仪器运行状态。(提供官方彩页证明) ▲3.1.1.7能够实现自动捡漏(提供软件截图证明) ▲3.1.1.8气相色谱配置载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致(要求提供截图证明) ▲3.1.1.9具有色谱柱智能识别功能，识别功能接口≥5个，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号及生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息(提供截图证明) 3.1.2 电子压力控制： 3.1.2.1 自动海拔高度压力及室温补偿； ▲3.1.2.2 压力设定范围：不窄于0-149pis 3.1.2.3 控制精度：≤0.001psi； 3.1.2.4 压力/流量电子气路控制程序：3级；具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式。 3.1.3 柱温箱： 3.1.3.1 温度范围：室温以上5℃-450℃； ▲3.1.3.2 升温速率：升温速度≥120℃/min，以0.01℃/min增加，支持低热容LTM色谱柱和快速升温模块安装，最高升温速度可达700 ˚C/min（提供利用低热容LTM色谱柱和快速升温模块的应用文献） 3.1.3.3 温度稳定性：当环境温度变化1℃时，≥0.01℃； 3.1.3.4 程序升温：≥20梯度/21平台程序升温 3.1.3.5 最大运行时间：999.99分钟。 ▲3.1.3.6 降温速率：从450℃降至50℃≤220秒 3.1.4 分流/不分流毛细柱进样口： ▲3.1.4.1 带EPC电子气路控制，控制精度：≤0.001Psi ； 3.1.4.2 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力≥148pssi； 3.1.4.3 适用于所有毛细管柱：50μm～530μm内径； 3.1.4.4 最高使用温度：≥400℃； ▲3.1.4.5 最大分流比：≥12400：1 3.1.4.6 总流量设定范围：氮从0至200ml/min；氢或氦从0至1250ml/min 3.1.4.7 载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的性能； 3.1.4.8 配扳转式顶盖进样口密封系统，利于快速、简便地更换进样口管； 3.15 多功能进样系统 3.15.1液体进样功能 ▲3.15.1.1 ≥162位液体进样位，2ml样品瓶 ▲3.15.1.2进样体积：1.2 μL 到 10,000 μL（需要换针） 3.15.2顶空进样 ▲3.15.2.1顶空样品处理量：≥45位10/20ml样品容量 ▲3.15.2.2注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计 ▲3.15.2.3配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µl ▲3.15.2.4顶空注射器加热温度：40-150℃； ▲3.15.2.5 6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量 ▲3.15.2.6可以采用2mL,10mL 和 20mL 顶空瓶 3.15.3固相微萃取（SPME Arrow） ▲3.15.3.1样品处理量：45 位10/20ml样品盘； ▲3.15.3.2液体、顶空SPME两种萃取模式 ▲3.15.3.3 6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量. 3.2 质谱部分： 3.2.1 质量数范围: 10～1000m/z； ▲3.2.2 仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）： IDL(MRM): ≤2fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%。 ▲3.2.3 包含敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵 、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p, p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标100pg柱上进样MRM分析，所有组分的信噪比S/N≥2500:1（须于投标文件中随附所有农残组分的分析色谱图及MRM离子对谱图作为证明） ▲3.2.4 分辨率： 0.4-4amu 可调；(提供官方技术彩页或者软件截图证明) 3.2.5 扫描速度：≥20000 U/S； 3.2.6 MRM扫描速率：≥800个MRM/秒； 3.2.7 最小SRM扫描时间：≤0.6ms； 3.2.8 动态线性范围: >106； 3.2.9 质量轴稳定性：+/- 0.1amu 24 hours； 3.3 离子源 ▲3.3.1 全惰性EI源； ▲3.3.2 离子源电子能量：10-290eV（更好的离子化样品，如不能达到，需配置两套离子源）；(提供官方技术彩页或软件截图证明) 3.3.3 离子源温度：独立加热控温，最高温度可到350℃； 3.3.4 气质接口温度：独立控温，最高达380℃； 3.3.5 无损双灯丝设计，且具有灯丝透镜，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA； 3.4 质量分析器 ▲3.4.1 质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四级杆加热)，如不能达到，需配置1套GPC净化系统及两套四级杆备用；(提供官方技术彩页证明) ▲3.4.2 采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”； 3.4.3 碰撞能量：0-60eV； ▲3.4.4 具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气流量设置最大可达6ml/min（提供软件界面截图作为证明） 3.5 扫描功能 ▲3.5.1 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）、触发产物离子扫描（tMRM）（提供多种扫描模式软件界面截图作为证明） ▲3.5.2 可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描（提供tMRM和SCAN同时采集数据的软件截图证明） 3.6 检测系统 3.6.1 检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰； 3.7 真空系统 3.7.1 真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，分子涡轮泵和质谱为同一厂家生产,确保维护方便； 3.7.2 具有自动检漏功能,如果出现泄漏会自动报警和预处理。 3.8 工作站系统 3.8.1 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现； ▲3.8.2 官方定性分析软件标配解卷积功能，非第三方软件，解卷积参数设置界面为中文，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息，提供中文版定性分析软件实际数据解卷积处理操作视频作为证明； 3.8.3 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能； ▲3.8.4 质谱工作站可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测报告，无需人工判定结果。（提供具有“水和空气检测”按键的软件截图证明和空气水检测报告作为证明） 3.8.5 操作环境：Windows 系统； 3.8.6 通用谱库: NIST谱库； 4、仪器配置 GCMSMS质谱主机(EI源 ) 1套；气相色谱主机数量（含）1套；惰性进样口（含电子流量控制） 1套；气相安装工具包 1套；质谱安装工具包 1套；多功能自动进样器 1套；灯丝 2套；前级泵油2瓶；色谱柱：配套色谱柱3根，CFT Backflush (反吹) 模块，配齐 DVB/Carbon/PDMS 材质的 SPME Arrow 萃取头（3根以上），配送 5 盒 Ultra Inert (UI) 超惰性分流/不分流衬管，氦气节省功能组件 。nist库、脂肪酸库、风味库、毒物库等、挥发性有机物库。UPS稳压电源1套（6kva 、延迟工作时间不低于1小时）；氦气过滤器1套。 | 1 | 台 | 1480000 | 1480000 |

## 2标段

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续流动分析仪 | ▲1、基本要求：采用稳态反应气泡间隔的SFA完全化学反应模块，用于土壤、植物、水中铵态氮/氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮、有效磷/磷酸盐、总磷、硫酸盐（比浊法）/全硫、碳酸盐/碳酸氢盐/可溶性无机碳、六价铬、硫化物、硅酸盐、氯化物、高锰酸盐指数等的分析。配置五通道主机，主机内嵌式触控屏用于随时控制和显示泵速、反应器温度、漏液监测和监控仪器实时运行状态，便于使用和维护，同时提高分析的可靠性。配置无人值守可自动开机、自动关机、自动切换运行状态和分析完成后自动释放泵管压力以保护泵管，开机自动检测各核心部件是否故障并提示。 2.系统配置要求： 2.1计算机控制随机取样，可双针同时取样，双针样品位不少于100个，内置独立通道清洗泵，可设置取样数量、取样重复次数、取样时间、清洗时间、空气注入时间等参数。 ▲2.2 五通道化学分析主机：包括：≥37通道高精度蠕动泵，≥10通道空气注射器，内置彩色图形触摸屏微处理控制器，漏液检测器，检测器挂槽一个，废液漏斗五个，电子可调式气泵1个，12路气路接口1个。提供实物图片证明文件。 2.3 一台化学分析主机可同时放置不少于5块化学反应模块；主机五位一体的构造：蠕动泵、化学分析模块、蒸馏器、在线消解器、加热反应器、检测器和系统控制器集成在同一个主机中，便于使用和维护，同时可提高分析的可靠性。不得采用分析独立放置的模式。提供清晰的五通道主机的实物图片。 ▲2.4 化学分析主机内置彩色触摸屏微处理控制器，可实时图形监控仪器运行状态、数字显示泵速、各反应器、蒸馏器、消解器的实时温度和设置温度、漏液监测、检测器光源寿命监控和耗材更换提示功能。提供实物图片证明文件。 ▲2.5 高精度蠕动泵：不少于37通道，专用于进样和试剂通道，泵管可自动释放。泵速既可通过主机内置的触摸屏四速可调（关、慢速、常速和快速），也可通过外置移动工作站软件程序自动调节。 ▲2.6气泡注入方式：通过内置的独立的空压机提供气体（非蠕动泵挤压泵管式），电子气压调节器精密压力控制范围0-1.5bar。确保空泡持续和高精度的注入。不少于12通道高精度电子空气注入阀，可连接氮气或者洗气装置。提供实物图片证明文件。 ▲2.7加热反应器等温度既可直接通过内置于化学分析主机的触摸屏实时数字显示和设定温度值。也可以通过外置移动工作站的软件程序自动控制。 ▲2.8 化学分析主机的不同区域具有漏液检测器，当有漏液发生，主机触摸屏自动报警并指示漏液位置。 2.9 数字检测器数量≥四通道：波长范围：340-1100nm，可选择5mm，10 mm，20 mm，30 mm，40 mm，50mm流通池。32位的A/D转换器能提供不小于三个数量级的动态范围，密集型设计以便有效地利用实验台的空间，噪音（无水情况下）：0.00008AU。 ▲2.10 远程控制功能：远程监控访问功能在实验室网络可及范围内的任意地点检查仪器状态并进行诊断。可以随时查看运行情况、分析结果、设置信息、进行仪器诊断并解决故障、检查漏液、实现仪器的开启、暂停和停止样品运行。提供远程控制说明和远程控制软件的截屏证明材料。 ▲2.11整机自动程序系统控制：采用先进的CanBus现场总线连接方式连接各硬件，提高各部件的可靠性和自动化程度，可自动开机、自动关机、自动切换运行状态和分析完成后自动释放泵管压力以保护泵管、自动检测各核心硬件是否故障。提供的CanBus现场总线连接方式说明、示意图和主机CanBus接口图示的证明资料。 2.12主机内置触摸屏微处理器根据配置为各部件自动分配IP。系统采用先进的网络接口DHCP（动态主机配置协议）与计算机连接直接控制化学反应主机，不得采用落后不可靠的USB和RS的连接方式，实现了更快速、稳定和可靠的通讯，并可更好地执行远程控制、直接联机控制和系统管理，提供主机内置触摸屏微处理器监控各部件IP和状态的界面和计算机与化学反应主机网线接口连接方式的实物图 ▲2.13高锰酸盐指数（耗氧量）配置在线高温高压消解器、电子增压器各一台: 数字式温度控制，消解温度不低于105℃；内置电子加压器和电子流量控制器，精密控制加压范围：0～1.5 bar。配置氧捕集器用于脱除气泡中的氧，消除干扰。带有搅拌装置确保分析过程酸性试剂的均匀性和稳定性。 3、测试项目技术要求： 3.1 铵态氮/氨氮的测定 分析方法：在线透析，40℃加热反应，水杨酸比色法 检测范围：0-80mg/L 检测限:0.01mg/L 变异系数:≤1.0% 3.2硝态氮的测定 分析方法：在线透析，酚二磺酸分光光度法 检测范围：0-50mg/L 检测限:0.005mg/L 变异系数:≤1.0% 3.3亚硝态氮的测定 分析方法：在线透析，酚二磺酸分光光度法 检测范围：0-50mg/L 检测限:0.005mg/L 变异系数:≤1.0% 3.4总氮的测定 分析方法：在线透析，40℃加热反应，水杨酸比色法 检测范围：0-30mg/L 检测限：0.01mg/L 变异系数:≤1.0% 3.5有效磷/磷酸盐的测定 分析方法：在线透析和40℃加热显色反应，钼锑抗比色法 检测范围：0 -50 mg/L 检测限：0.01mg/L 变异系数:≤1.0% 3.6总磷的测定 分析方法：在线透析和40℃加热显色反应，钼锑抗比色法 检测范围：0 -50 mg/L 检出限：0.01mg/L 变异系数:≤1.0% 3.7硫酸盐/全硫的测定 分析方法：采用氯化钡比浊法测量，包括比浊计和比浊计专用散色光比浊流通池 检测范围：0-300mg/L 检测限：1mg/L 变异系数:≤1.0% 3.8 碳酸盐/碳酸氢盐/可溶性无机碳的测定 分析方法：pH光度指示法 检出限：1mg/L 检测范围：0-300mg/L 变异系数:≤1.0% 3.9六价铬 分析方法：1,5二苯卡巴肼分光光度法 检出限：0.005mg/L 检测范围：0--200μg/L 变异系数:≤1.0% 3.10硫化物的测定 分析方法：亚甲基蓝分光光度法 检测限： 0.02mg/L； 线性范围：0-10mg/L 变异系数:≤1.0% 3.11硅酸盐的测定 分析方法：硅钼蓝分光光度法 反应要求：在线加热 检测极限： 0.005mg/L 线性范围：0-10.0mg/L 变异系数:≤1.0% 3.12氯化物 分析方法： 检出限：0.5mg/L 检测范围：0-200mg/L 变异系数：RSD≤1.0% 3.13高锰酸盐指数的测定 分析方法：酸性高锰酸钾法 检测极限： 0.05mg/L； 线性范围：0-10mg/L 变异系数:≤1.0% 4、系统组成：100位计算机控制双针随机自动进样器1台；五通道化学反应主机 1台；37通道高精度蠕动泵 1套；≥10通道空气注射器 1台；独立的高精度电子空气泵1台；；铵态氮/氨氮/总氮/六价铬/硫化物/硅酸盐/氯化物化学分析模块1套；硝态氮/亚硝态氮/有效磷/磷酸盐/总磷化学分析模块1套；硫酸盐（氯化钡比浊法）/全硫化学分析模块 1套；碳酸盐/碳酸氢盐/可溶性无机碳分析模块 1套；高锰酸盐指数化学分析模块 1套；双光束数字式检测器 四通道；在线高温高压消解器 1台；电子增压器 1台；自动控制系统及控制软件1套；图像处理终端（配置不低于i5处理器，500G SSD硬盘，16G或以上内存，Windows 11操作系统）和图文输出设备 1套；配套高压蒸汽灭菌器1台；20管消化器 1台；启动工具包和不少于两年的备品备件1套 | 1 | 台 | 1210000 | 1210000 |
| 总有机碳分析仪 | ▲1. 测定方法： 680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测）；操作方式 单机独立型；测定项目 TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC；应用对象 水样、固体（选配）、气体（选配） 2. 性能参数 2.1 测定范围（mg/L） TC：0－30000 IC ：0－35000；检测限 4μg/L（TC），4μg/L（IC）； 测定精度 CV≤1.5%（重复精度）；测定时间 TC：约3分钟，IC：约3分钟 ▲2.2 进样方式：TOC主机采用八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗；进样量 不窄于10－1950μL（可变）；主机配备IC预去除功能 主机内部能够完成自动添加酸并吹扫进行IC去除；主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内稀释完成；空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认 3.载气：高纯空气、或高纯氧气，来自气瓶；载气气压 200 ±10 kPa （可使用载气调压器：约 300 - 600 kPa）；载气流量 150 mL/min；（IC预去除时，进行注射器内喷射，流量为 230-250mL/min）；载气消耗量 约1440 L/月；（运行条件：8小时/日×5日/周） 4. 环境温度 5~35 ℃；电源 AC 100~127V ± 10%，最大耗电量 800 W，AC 220~240V ± 10%，最大耗电量 1200 W，保险丝 8A.T（100V 系统）15A.T（200V 系统） 5.TOC软件的各种便捷功能 5.1连续测定过程中添加样品，连续测定过程中可通过自动进样器插入样品；创建进度表：已设置测定条件和瓶号的多个样品测定，可被注册为进度表文件。此功能更好地进行常规测定；输入输出文本文件：能够以文本文件输出测定结果，可被Excel或其他程序加载。 5.2准确控制功能：为了准确控制，样品能够被插入进度表中。如果测定结果在设定范围以外，可自动执行再测定和其他处理； 5.3、21CFR Part11兼容性：可以在一个数据库中管理所有信息，包括数据、元数据和审计跟踪，这样防止信息的意外删除或篡改。允许根据人员角色创建权限，例如网络管理员或审阅者，并将权限分配给各个帐户。可以备份数据（包括审计跟踪和相关设置）。 5.4先进的数据完整性 (DI) 支持功能：通过通用数据库和用户 ID 跨各种设备（包括 LC 和 GC）集中管理测量结果和审计跟踪。 实验室管理员不必单独管理设备； 配备了“报告集成功能”，可创建将测量数据与相关审计跟踪链接的报告。 通过简单安全地查看测量数据，提高工作效率。 6.八通道进样器：可使用的样品瓶数8 个样品瓶，16 个样品瓶（使用 2 个 OCT-L单元时），环境温度：5 ~ 35°C ▲7.固体模块 测量项目 TC，IC，TOC (TC-IC)；TC 氧化方法 燃烧氧化（TC 电炉温：900°C，最高 980°C）；IC 反应方法 酸化（IC 炉温：200°C）；测量范围 TC：0.1 - 30mgC；IC 0.1 - 20mgC；最大样品重量 1g（TC 测量和 IC 测量的最大水含量分别为 0.5g 和 0.3g）；重复精度标准偏差：范围值 ±1%；测量时间：一般 5 - 6 分钟（最长大约 8 分钟）；载气 氧气（99.9%），500mL/min；室温：5 - 35°C 8．配置要求：总有机碳主机 一台；非色散红外检测器和总氮检测器各一台；90位进样器 一台；图像处理终端（CPU：3.0 GHz 以上，内存（RAM）：8 GB 以上，硬盘：1T以上，操作系统不低于：Windows 10 (64bit)）及图文输出设备各一台；钢瓶及减压阀一套；固体模块1套 | 1 | 台 | 460000 | 460000 |  |
| 离子色谱仪 | 1.应用： 1.1用于样品中的F-/Cl-/Br-/NO3-/SO42-/PO43-等阴离子的检测。 1.2用于样品中的Li+/Na/NH4+/K+/Ca2+/Mg2+等阳离子的检测。 2主要技术指标 2.1工作电压：AC 220V±10％，50Hz； 2.2仪器组成含电磁六通阀进样阀、电导检测器、高压泵、抑制器、内置柱温箱 、阴离子分析柱及保护柱、阳离子分析柱及保护柱、原装蠕动泵、控制终端、脉冲阻尼器、自动进样器等。 2.3整套仪器不使用任何辅助气体； 2.4高压泵 2.4.1类型：串联双活塞泵，采用peek无阻尼泵头，PEEK管路； 2.4.2耐压范围：0-30MPa； ▲2.4.3流速0-18mL/min，增幅≤0.001mL/min；（需提供生产厂家的印刷资料或说明书。） 2.4.4流量精度： <0.1%； 2.4.5自动安全关机功能：压力超过上下限及泵状态异常时自动关机； 2.5电导检测器 2.5.1类型：自带芯片，可存储本检测器的出厂色谱图，用于维护比对、培训等； 2.5.2电导检测器检测范围：0—15000μS/cm， 2.5.3电导池体积：≤0.8µL， 2.5.4电导池温度稳定性≤0.001℃。（需提供生产厂家的印刷资料或说明书。） 2.5.5电子噪声：＜0.1ns/cm， 2.5.6基线噪声：＜0.3ns/cm； 2.6智能化色谱分离柱 2.6.1阳离子分离柱及保护柱1套，满足Li+/Na/NH4+/K+/Ca2+/Mg2+等阳离子的检测。 2.6.2阴离子分离柱及保护柱1套，满足F-/Cl-/Br-/NO3-/SO42-/PO43-等阴离子的检测。 2.6.3色谱柱外壳材质：PEEK材质，耐压≥20Mpa,PH耐受范围：0-14； ▲2.6.4自带芯片，主机可自动识别色谱柱信息（序列号、出厂信息、建议流速等），可记录色谱柱已使用的次数等信息。（（需提供色谱柱带芯片实物照片和序列号、出厂信息、建议流速等软件截图并加盖供应商公章） ▲2.6.5仪器重复性：阴离子以氯离子为例，连续 6 次进样20ng/L 氯离子面积重复性 RSD＜1%；阳离子以铵根计，连续 6 次进样面积重复性 RSD＜0.1%；（提供具有谱图和数据的应用报告证明.） 2.7阴离子抑制器 2.7.1数量：1套，自动连续再生，自动清洗。 ▲2.7.2阴离子抑制器转子免维护，耐重金属，有机溶剂耐受性：0-100%，提供十年质保（质保期”需提供产品生产厂家官网质保期截图或提供产品生产厂家彩页资料予以佐证） 2.7.3压力过载保护装置，最高耐压≥2.5MPa，遇过高压力会自动切断流路，并报警。 2.8色谱工作站 2.8.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行； 2.8.2原厂软件，图形化界面； 2.9主机内置脉冲阻尼器 ▲2.9.1离子色谱仪主机内置在线脉冲阻尼器（需提供主机内置脉冲阻尼器实物照片，并加盖供应商公章） 2.10内置柱温箱 2.10.1主机箱透明设计，可观察仪器运行状态，机箱内可放入多个模块，可仪器升级。 2.10.2内置式柱温箱，温控范围：室温+5-室温+40℃， 柱温箱温度稳定性：<0.05℃；（需提供生产厂家的印刷资料或说明书。） 2.11 自动进样器： 2.11.1样品位≥52位，每个样品位体积：不小于10ml； 2.11.2内置蠕动泵。 2.11.3不采用下压式的进样方式，样品管可以重复使用； 3.配置：淋洗液装置 1套；高压泵（内置主机）1套；脉冲阻尼器（内置主机）1套；电磁六通阀 （内置主机）1套；柱温箱（内置主机）1套；蠕动泵（内置主机）1套；智能型电导检测器 1套；阴离子抑制器 1套；原装工作站软件1套；阴离子分析柱1套；阳离子分析柱1套；自动进样器（内置蠕动泵）1套；控制终端1套；溶剂过滤器1套。 | 1 | 台 | 700000 | 700000 |  |
| 动态光散射颗粒体系稳定性分析仪 | 一、具体技术参数 ▲1.包括但不限于测量土壤、水泥、砂石、黏土、聚合物、催化剂等样品中的颗粒尺寸、粒径分布、样品组成成分占比及在土壤三角图中归类等信息。 2.仪器原理：静态光散射,应用米氏理论和夫朗和费理论。 3.仪器主机粒径测量范围： 0.01-3500 um 4.激光器：采用固体激光器，激光数量≥2 个，可以覆盖整个测量范围。 ▲5.测量波长：包含至少红光及蓝光2种不同波长 ▲6.红光激光光源：光纤耦合固态激光器，激光功率：≥10 mW，红光波长≥830nm ▲7.蓝光激光光源：固态激光器，激光功率：≥25mW，蓝光波长≤450nm 8.探测器采用对数间距光电二极管阵列和单二极管。 ▲9.探测器角度：0.01°-150° 10.精度：优于± 0.5 % 变化 11.重复性：优于± 0.5 % 变化 ▲12.数据采集速率≥15kHz 13.湿法单元采用单动耦合技术，模块可在10秒内插拔完成，模块可以被软件自动检测识别。 14.湿法单元外部带有耦合确认指示器，以便确认连接状态。 15.样品池内部带有照明设备，利于观察样品分散状态。 16.湿法分散进样单元对有机溶剂兼容性好，耐腐蚀，并且可以通过软件控制。 17.湿法进样器配有离心泵和内置超声，超声功率0-50W无极可调 18.进样器类型和功能：自动进样器，可以按照软件程序自动进水、测试、清洗、排水。 ▲19.湿法分散器样品池体积150 - 600 mL连续可调，无需更换硬件。 20.样品池下部为锥体设计，锥体底部中心进样，样品完全循环，无循环死角。 ▲21.干法分散进样单元可实现：自动进料速率调节、自动漏斗排空、自动测量、测量窗清洁 22.进样器具有全自动识别和配置功能，主机和软件可以自动检测到进样器的型号 23.进样器与主机的连接具有一键锁定功能，管路、电源、数据传输全部自动连接 24.喷射气体最大压力：≥ 4.6bar 25.干法分散单元样品漏斗容积：≥ 150ml（可选600ml） ▲26.干法分散单元密封样品通道设计，可以限制颗粒逃逸和颗粒暴露,配备有吸力检测器，可自动进行吸力检测，可防止测试过程中粉末扩散。 27.干法分散单元适用于易燃粉末 ▲28.软件具有土壤测量模式，可给出样品在土壤分级图中的归属位置及分类； 29.具有数据重新计算功能，可以在测量完成后根据重新输入的材料参数重新计算结果； 30.具有QC模式，可以根据预设参数自动判定测量结果是否通过； 31.至少具有中文、英文等语言界面； 32.可在此仪器基础上升级动态图像法粒形测量模块； 二、配置和数量：激光粒度仪主机1台；测量分析软件1套；湿法自动进样器1套；干法自动进样器 1套；吸尘器 1台；空压机 1台；配套图像处理终端1台，不低于： I5 CPU，16G内存，1T硬盘，23寸LCD屏幕 | 1 | 台 | 800000 | 800000 |  |
| 多功能回声探测仪 | 1. 工作条件：环境温度：-23～＋54℃；适用电源：90-264V交流电，47- 440Hz，2A；11-14V 直流电，5A；30W功率消耗。 2. 技术指标： 2.1 波束类型：分裂波束 ▲2.2 换能器：200kHz（标准配置），另可提供38kHz/70kHz/120kHz/420kHz/1000kHz换能器供选配 2.3 换能器信号输出类型：数字信号 ▲2.4 可不接工作站自主式工作，主机内置存储≥500Gb 2.5 可设置休眠/唤醒模式以及自主工作 2.6 换能器内置温度、压力、湿度以及方位传感器 ▲2.7 水面工作单元（主机）：支持多线程模式，1台主机可同时连接2个换能器，支持更多换能器扩展，最多可在一台主机上连接≥8个换能器 2.8 波束夹角：≥6-7° 2.9 最低检出噪声：≤-140dB， 2.10 动态范围：≥160dB 2.11 最大脉冲频率：≥30次/秒 ▲2.12 脉冲时间：0.1-1.0毫秒，用户可调 2.13 探测距离：0-2000m，用户可调 2.14 数字电缆长度：≥7.5m 2.15 数据采集软件：实时数据获取、视检、存储和回放，能够调节探测深度、脉冲频率、脉冲宽度等。系统所采集的数据需支持Echoview、SONAR5-Pro、QTC Impact等第三方声学分析软件。 2.16 渔业资源数据分析软件：鱼类数据分析，可导出鱼类的分布、目标强度、数量，可视化编辑 2.17 沉水植物和底质类型分析软件：输出文件格式为CSV和KML，可以从Baidu，Google Earth，Open Street，Bing等地图服务器自动下载地图，也可调用第三方地图。在地图上显示航迹断面以及水深、底质类型和沉水植被分布高度、覆盖度。使用三线性插值法、反距离加权插值法和普通克里格插值法来生成二维分布图，可自动计算栅格化统计结果：面积，水域体积，最大/最小/平均水深等。 2.18 地理定位：差分GPS（DGPS） 3.基本配置： 水面工作单元（主机）1台 ；200kHz数字换能器1个；7.5m数字信号甲板电缆1根；碳化钨校准球 1个；GPS接收器1个；铝合金制换能器固定架1个；数据分析软件1套 | 1 | 台 | 840000 | 840000 |  |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）标的数量：1标段：超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（QQQ）1套、气相色谱三重串联四极杆联用仪1台；

2标段：连续流动分析仪1台、总有机碳分析仪1台、离子色谱仪1台、动态光散射颗粒体系稳定性分析仪1台、多功能回声探测仪1台。

（二）其他商务要求：

1.交货期：合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。

2.交付地点：大理大学。

3.付款方式：合同签订完成后，乙方出具甲方要求的付款资料以及甲方（指大理大学）为受益人的“见索即付”形式的预付款银行保函（保函付款条件为银行收到甲方书面索赔通知即须赔付，保函金额为预付款金额，保函有效期长于供货周期且至少覆盖至终验合格后 30 日）后，甲方向乙方支付合同金额70%的预付款。设备到货，通过学校初验，乙方出具甲方要求的付款资料，甲方向乙方支付合同金额20%的款项。设备安装调试完成，且能正常运行，经甲方组织最终验收合格，乙方开具完整的付款资料及相关归档资料后，甲方向乙方支付合同金额10%的货款。

4.包装及运输：

（1）投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由投标人承担；

（2）投标人保证向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的、符合招标文件要求、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和验收标准的产品并应符合相关国家标准和行业的质量、技术标准。但甲乙双方约定的质量标准高于国家标准、行业标准的，应符合双方约定的标准。

5.售后服务要求:

（1）必须达到合同约定的所有要求；

（2）提供的设备是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（及合格证明）的产品。

（3）在质保期内，成交方无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，无偿更换全新合格的产品。成交后，投标人提供产品使用培训。

①质保期：

设备及主要配件质保期为合同验收合格后不得低于3年（技术规格中有明确质保要求的除外）。

②为产品提供终身维保服务，提供7×24小时电话回复。接到采购人通知，8小时以内到指定地点提供现场免费服务。在质保期内，成交投标人应无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，成交投标人应无偿更换全新合格的产品。“采购需求”中明确质保期的产品质保期以“采购需求”为准。

③质保期内和质保期后，成交投标人应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交投标人必须在8小时内派维修人员上门修理。

④对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外都应及时给予答复和解决，质保期满后，若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交投标人必须在8小时内派维修人员上门修理。质保期满后，出现故障只收取成本费。

（4） 安装调试：仪器到货后安排安装调试；

（5）维修响应时间：投标人在2小时内对用户的服务要求做出响应；

（6）每年至少有两次免费回访，并对仪器进行维护。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 中标人的一般义务

1.中标人在履行合同过程中应遵守法律和标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由中标人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成项目内容，并在保修期内承担保修义务；

（3）应履行的其他义务。

- 采购标的的验收标准

- （1）按照招标文件要求及投标文件所投的设备品牌、型号、数量、性能指标进行验收；

- （2）设备到货后查看设备外包装、外观、铭牌、合格证等；

- （3）按照招标文件要求及投标文件核对设备配置；

- （4）按照招标文件要求及投标文件对照参数进行验收；

- （5）按照投标文件内承诺的技术培训等进行验收；

- （6）供货商申请验收时需提供对照标书的响应参数的详细说明，比如：响应参数在设备系统内什么部位、说明书的什么地方或者检验报告内查看证明等。

- （7）不接受翻新、改装机，须提供可溯源的产品合格证等技术支撑资料。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

（一）保证所供设备为原装正品，及设备使用所需的备品备件。

（二）投标人须保证本项目中所投设备配套及预装的所有软件均为正版软件。

（三）投标人所供仪器设备必须是技术成熟产品，并且满足采购方工作领域相关技术标准、规范、生产工作要求。

（四）投标人所供仪器设备必须满足采购、验收要求，若所供设备准确度、精密度、标准质控样测定等任何一项技术指标满足不了技术要求，则投标人无条件换货、退货，产生的一切后果或经济损失由投标方、投标人承担，采购人不承担任何责任。

      - 第七章  投标文件格式

大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目  标段

投标文件

## （资格审查部分）

项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

投标人：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

日  期：      年    月    日

目  录

（格式自拟）

注：投标人应填写和提交下述规定的有关资料。所附格式要求填写的全部内容都必须填写。投标人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。投标人提交的材料将被保密，但不退还。

一、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或非企业机构登记证书或执业许可证或个体工商户营业执照或自然人身份证明。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023至2025年任一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。（若提供声明的请按给定格式提供）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致:

我单位参与      项目   标段的采购活动，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。

5.参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

无重大违法记录的书面声明

致:

我单位参与      项目   标段的采购活动，我单位在政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。

特此声明。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

6.法律、行政法规规定的其他条件：

①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供。）；

②本次招标不接受联合体投标：提供承诺；

非联合体参加采购活动承诺

致：

我单位独立参加      项目   标段的采购活动，未与其他单位组成联合体。

特此承诺。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺）。

不存在控股、管理关系、关联关系承诺

致：

我单位参与      项目   标段的采购活动，不存在以下情形：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

特此承诺。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

二、本项目的特定资格要求：

若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

三、投标保证金

提供投标保证金交纳凭证（以电汇、网银方式、支票、汇票、本票交纳的，以采购代理机构查询实际到账为准；以保函、保证保险方式交纳的，以投标文件中保函、保证保险原件扫描件为准）

四、其他要求

1.投标人认为需要提交的其他资格证明材料。（若有，格式自拟）

大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目  标段

投标文件

## （投标报价部分）

项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

目  录

（格式自拟）

### 一、开标一览表

项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目   标段

项目编号：YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

| 投标总报价（元） | 合同履行期限 | 交付地点 | 质量承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写：¥ 元 |  |  |  |  |
| 投标人（电子签章）： 法定代表人或委托代理人（电子签章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：1.表中“投标总价”应与“投标函”中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |

- 二、投标报价明细（投标人自行提取所投标段）

项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目 1标段

项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商/ 生产厂商名称 | 原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价 （元） | 投标单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（QQQ） |  |  |  |  | 1 | 套 | 3430000 |  |  |
| 2 | 气相色谱三重串联四极杆联用仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 1480000 |  |  |
| 合计投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价应包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

2.表中所列内容为必须填写项。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目 2标段

项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商/ 生产厂商名称 | 原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价 （元） | 投标单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续流动分析仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 1210000 |  |  |
| 2 | 总有机碳分析仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 460000 |  |  |
| 3 | 离子色谱仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 700000 |  |  |
| 4 | 动态光散射颗粒体系稳定性分析仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 800000 |  |  |
| 5 | 多功能回声探测仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 840000 |  |  |
| 合计投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价应包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

2.表中所列内容为必须填写项。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

### 三、投标人能享受政策优惠的证明材料

（《中小企业声明函》《监狱企业证明文件》《残疾人福利性单位声明函》附后）

附件1：中小企业声明函（若是）

中小企业声明函

本公司            郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目   标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

注：（1）根据自身情况提供相关的声明函；（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（3）现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类，本项目所属行业为工业。（4）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号），如实填写并提交《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：残疾人福利性单位声明函（若是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残 疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

附件3：监狱企业证明文件（若是）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加招标投标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加招标投标活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

附件4：本国产品政策

注：投标人自行选择提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多种产品时，还需提供《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》，对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺。投标人为该项采购项目或者采购包提供的符合产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：          年          月          日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

所投产品为本国产品的有关证明文件

【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

【当采购项目或者采购包中含有多种产品提供此承诺函】

致：

我单位参与      项目   标段的采购活动，我单位为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为      %。

特此承诺。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目   标段

投标文件

## （商务技术部分）

项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

目  录

（格式自拟）

  - 一、投标函

致：               （采购人）

根据贵方为      （项目名称）   标段（项目编号：    ）项目的投标邀请，正式授权   （姓名和职务）     全权代表  （投标人全称）参加投标。

据此函，我单位宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表，投标总报价为人民币（大写）     元（¥       ）。

2.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第16.1条规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、服务期满为止，本投标函保持有效。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并在服务期限内承担合同规定的责任义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投 标 人：                                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                        （电子签章）

日期：          年          月          日

- 承诺书

致：大理大学

若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1.我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在  个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。领取中标/成交通知书后在  日内按照大理大学要求缴纳履约保证金。在     个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。投标保证金不予退还。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2.在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则没收我公司全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，我公司对超过部分予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

投标人（公司）名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或签章）

日期：     年     月     日

- 三、法定代表人身份证明书及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系           （投标人名称）  的法定代表人。为    （项目名称） 签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：             （电子签章）

日  期：       年      月      日

（附法定代表人身份证双面复印件）

（二）法定代表人授权委托书

本人作为  （投标人名称） 的法定代表人，在此授权我公司的         ，其身份证号码：          ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理    （项目名称）  标段投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至      年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人：                             （电子签章）

日期：        年     月     日

（附被授权的代理人身份证双面复印件）

### 四、商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第六章“采购需求”和第五章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括合同履行期限、付款方式、交付地点、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。★未填写本表格的投标人将不能通过符合性评审。

项目名称： 大理大学新农科卓越创新平台第三批设备采购项目     标段

项目编号： YNZC2026-G1-02497-YNGH-0145

| A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。 B、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款 |

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

表格填写说明：

1.投标人应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，电子签章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，电子签章。

2.表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

3.表格中“投标文件的商务条款”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。

4.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

  - 五、技术部分

- 技术参数及性能指标响应

- 技术规格偏离表

投标人应逐条对应招标文件的第六章“采购需求”中的技术参数及性能要求规范如实、完整、准确地填写该表。

★本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性评审。

项目名称：                    标段    项目编号：

| 序号 | 货物内容 | 招标文件技术参数及性能要求 | 投标人响应的技术参数及性能 | 偏离情况 | 技术要求支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“采购需求”内容复制。

2、第六章“采购需求”中，标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：

（1）采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料。

（2）采购文件未明确要求的，供应商可提供以下任一形式的证明材料：①制造商官方发布的产品彩页或宣传册或技术规格说明书，须为制造商正式发布的带有制造商名称或logo的资料，不得为供应商自行编写或整理的内容；②制造商官方网站发布的，与所投产品对应的技术资料截图（截图须包含完整网址、产品型号、相关参数页面等可验证信息）；③第三方机构出具的有效的检测/检验报告或试验报告。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。

3、第六章“采购需求”中，未标“▲”的为一般技术参数：

（1）按采购文件要求填写技术规格偏离表。

（2）采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。

（3）采购文件技术参数中未明确要求提供技术支持资料的，供应商自行提供技术支持资料的，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准；出现技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的，以技术规格偏离表为准。

4、技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。

- 技术参数及性能指标响应证明材料

- 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

- 此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书进行计分，同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购节能产品不进行计算，不提供或不满足不得分。

- 供货安装方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

- 质量承诺及保证措施

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

  - 六、服务部分

- 售后服务方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

- 人员培训方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

  - 七、构成投标文件的其他资料

- 提供开户银行许可证复印件或银行出具的基本存款账户信息复印件。

- 招标文件要求提交的其他资料（若有）

（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他资料（若有）

（格式自拟）