丘北县人民医院

2026年上半年医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：WSZC2026-G1-00420-YNZH-0004

招 标 人：丘北县人民医院

招标代理机构：云南中翰招标代理有限公司

二0二六年五月

目     录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总  则	7

二、招标文件	8

三、投标文件	9

四、投标文件的提交	14

五、开标与评标	15

六、中标结果	17

七、其他事项	18

第三章 合同书样式及主要条款	20

第一部分 合同条款前附表	20

第二部分 合同一般条款	27

第三部分  合同专用条款	33

第四章  投标文件格式	34

一、报价文件	34

（一） 开标一览表	34

二、资格证明文件	35

（一）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料。	35

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：	35

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料。	35

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：	35

（五）法定代表人身份证明书	36

（六）法定代表人授权委托书	37

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）；	38

（八）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动的书面声明（提供书面声明函）	38

（九）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料	38

三、商务技术文件	39

投标文件封面	39

（一） 开标一览表	40

（二） 投标分项报价表	41

（三） 投 标 函	43

（四） 技术规格偏离表	45

（五） 投标人基本情况表	46

（六） 投标保证金交纳凭证	47

（七） 投标人售后服务承诺书及违约责任	47

（八） 履约承诺书	48

（九） 《中小企业声明函》	49

（十） 监狱企业证明函（投标人根据自身情况提供）	51

（十一） 残疾人福利性单位声明函（投标人根据自身情况提供）	51

（十二） 评审部分资料文件	52

（十三） 关于符合本国产品标准的声明函	53

（十四） 构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求	54

第五章  项目需求及技术要求	55

1包：	55

一、采购需求一览表	55

二、技术参数要求	55

1、医用物理升温仪1台	56

2、防褥疮充气垫床7张	56

3、医用臭氧消毒机1台	57

4、中央监护仪5台	57

5、中央监护仪5台	58

6、新生儿专用监护仪3台	59

7、新生儿培养箱3台	61

8、新生儿黄疸仪1台	62

9、靶控输注2台	63

10、多通道微量注射泵（一拖四）2台	64

11、医用冷藏冰箱1台	65

12、床单元消毒机1台	66

13、微波治疗仪4台	67

14、治疗床5张	67

15、治疗床（PT训练床）2张	67

第六章  资格评审标准	69

第七章  评标方法（综合评分法）	71

- 第一章 公开招标公告

项目概况 丘北县人民医院2026年上半年医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https：//www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月03日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WSZC2026-G1-00420-YNZH-0004

项目名称：丘北县人民医院2026年上半年医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：384.086万元

最高限价：1包：88.886万元，2包：41万元，3包：48万元,4包：35万元，5包：110万元（合计：322.8860万元）

采购需求：

1包：中央监护仪、靶控输注泵、新生儿专用监护仪等设备1批；简要技术要求：具有24小时血压动态分析、可预测苏醒时间、提供双通道体温和温差参数的监测；用途：采购单位科室使用；

2包：心电监护仪2台、有创血压监测模块6套、灌流机及头戴式显微镜各1台；简要技术要求：可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度、以图形形式直观显示有创压力变化趋势、适用管路：内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管、多重铰链设计，便于调整镜头与术者双眼距离；用途：采购单位科室使用；

3包：高端多功能手术床采购2台；简要技术要求：手术台具有可搭载悬空式骨科牵引架功能；用途：采购单位科室使用；

4包：口腔扫描仪、口腔显微镜口腔显微镜各1台；简要技术要求：成像颜色：真彩，扫描实时获取真彩色数据、落地式支架，轻便，便于移动；用途：采购单位科室使用；

5包：眼科光学相干断层扫描仪采购1套；简要技术要求：具备眼底分析功能；用途：采购单位科室使用；

合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

1.5参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（根据相关网站查询确认）；

1.6投标人信用信息查询：依据财库【2016】125号文件的要求，由采购代理机构在评标活动开始以前通过“信用中国”网站、”中国政府采购网”网站上对投标人进行查询。投标人不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定时间和地域范围内），存在不良记录的将取消其投标资格；

1.7法定代表人身份证明书；

1.8法定代表人授权委托书；

1.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）；

1.10为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动的书面声明（提供书面声明函）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、优先采购节能、环保产品、政府采购实施本国产品标准等政府采购政策等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料；

三、获取招标文件

时间：2026年5月13日06：00至2026年5月20日 23：59

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https：//www.zcygov.cn/）

方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月03日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标

开标时间：2026年06月03日 09:30

开标地点：云南省昆明市盘龙区易润中心2栋写字楼6楼604室1开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

- 保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账等非现金形式提交

- 保证金缴纳截止时间：2026年6月3日09：30

- 其他：1、本次采购公告在云南省政府采购网上发布。我公司对其他网站或者媒体转载的公告及其内容不承担任何责任。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

- 2、本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https：//helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https：//market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：丘北县人民医院

地 址：丘北县锦屏镇安康路89号

联 系 人：郭老师

电 话：15126932636

2.采购代理机构信息

名 称：云南中翰招标代理有限公司

地 址：云南省昆明市盘龙区易润中心2栋604号

联系方式：0871-63827668

3.项目联系方式

项目联系人：陈云仙

电 话：0871-63827668

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 丘北县人民医院 |
|  | 招标代理机构 | 云南中翰招标代理有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：丘北县人民医院2026年上半年医疗设备采购项目 项目编号：WSZC2026-G1-00420-YNZH-0004 |
| 2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 3.1 | 招标范围 | 技术规格详见招标公告及招标文件第五章 |
| 3.2 | 交货 | 交货期：合同签订后30天内完成供货安装 交货地点：丘北县人民医院（采购人指定地点） 交货方式：安装验收完成 |
| 3.3 | 进口产品及核心产品 | 详见招标文件“第五章 项目需求及技术要求” |
| 4.4 | 招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”三、投标人资格要求 |
| 4.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 投标人提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 9.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 13.1.15 | 构成投标文件部分的其他资料 | 1、第五章“项目需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、售后服务机构技术力量说明； 3、制造厂家的授权书及售后服务承诺书； 4、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必 须提供的其他相关资料。 |
| 13.2 | 节能产品、环保产品 | 根据国家有关节能、环保政策，对满足加分条件且在投标文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品（非政府强制采购节能产品）、环境标志产品认证证书的投标人，在评审时予以加分。 |
| 13.3 | 中小企业所属行业 | 本项目制造商所属行业（工业行业） |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| 15.5 | 备品备件 | 本次招标（■要求□不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。 |
| 15.8 | 技术服务费 | 提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用 |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ☑本项目不得分包。 □本项目可分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 一、缴纳投标保证金的金额及账号： 户 名：云南中翰招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行昆明颐园支行 账 号：53050161535000000487 投标保证金缴纳金额：1包：人民币16000.00元,2包：人民币8000.00元，3包：人民币9000.00元，4包：人民币6000.00元，5包：人民币20000.00元。 二、投标（交易）保证金的提交时间：投标截止时间前，到帐时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 三、保证金的提交方式为银行转账、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金方式提交。 1.银行转账： 投标保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其对公账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外） 2.拒绝个人账户汇款及银行存现。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章“招标公告” |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 见第一章“招标公告” |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 27.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 32.1 | 履约保证金 | 非现金形式提交，是否需要提交，合同谈判时确定。 |
| 36.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 36.3 | 其它需要补充的其他内容 | ★1、投标人需承诺中标后所交付的设备为出厂六个月内的设备，即从生产日期至到院日期计算不得超过六个月。未按此承诺供货，采购方有权退回其设备。若设备需接入医院信息系统的需免费开放端口并承担端口接入费用，配合接入医院信息系统，实现双向数据传输。技术要求部分有单独要求的则按技术要求部分的内容约定。 |

- 一、总  则

1.招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的招标人资金，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。

3.招标范围

3.1本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

3.3进口产品及核心产品：详见招标文件“第五章 项目需求及技术要求”。

4.合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；在中国境内注册的国内相关企业。

4.2满足第一章招标公告中“三、投标人资格要求”的企事业单位。

4.3投标人应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

4.4 投标人应符合招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

4.6“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.5项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.7符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

6.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.3质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.4接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：业务部

联系电话：0871-63827668

通讯地址：云南省昆明市盘龙区易润中心2栋604号

6.5针对同一采购程序环节的质疑，投标人在法定质疑期内应当一次性提出。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向本级财政部门提起投诉。

- 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  项目需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”规定的时间以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清，在规定的时间内未按要求通知招标人的则视为投标人已收到该澄清。

9.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第9.1项规定的时间后的任何澄清要求。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

10.2招标代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3招标文件澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

- 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“项目需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件组成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分组成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.1.1报价文件

投标文件封面

（1）开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或经第三方审计的财务报告，成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

（5）法定代表人身份证明书；

（6）法定代表人授权委托书（提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）；

（8）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动的书面声明（提供书面声明函）；

（9）供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料（扫描件加盖公章）

13.1.3商务技术文件

（1）开标一览表；

（2）投标分项报价表；

（3）投标函；

（4）技术规格偏离表；

（5）投标人基本情况表（原件）；

（6）投标保证金交纳凭证（扫描件加盖公章）；

（7）投标人售后服务承诺书及违约责任（原件）；

（8）履约承诺书（原件）；

（9）《中小企业声明函》若制造商为中小企业提供（原件）；

（10）监狱企业证明函

（11）残疾人福利性单位声明函

（12）评审部分资料文件（扫描件加盖公章）；

(13)关于符合本国产品标准的声明函（原件）

（14）构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求

13.2节能产品、环保产品：详见“投标人须知前附表”。

13.3中小企业所属行业：详见“投标人须知前附表”。

13.4投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件将被拒绝。

15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为招标人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。

★17.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1供应商投标文件制作完成后并生成电子加密标书，进入政采云平台的“政采云投标客户端”在投标截止时间前上传，并在规定时间内完成电子加密标书的解密。【方式：投标供应商在政采云平台供应商客户端点击对应项目。（注意事项：供应商在政采云平台客户端“标书检查”页面，系统对标书完整性进行检查，如系统检查到问题，根据页面提示的具体问题进行修改，修改检测投标投标文件无误后，投标文件制作完成并生成加密电子标书后，供应商需在开标前将 “电子加密标书”（后缀：".jmbs")上传至政采云平台。菜单路径：应用中心一项目采购一投标文件上传，请仔细阅读“开标必读”并下载打印投标回执】。具体操作请下载附件“供应商政府采购电子交易平台操作指南”。

20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。

20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件的签署及规定

1） 组成投标文件的各项资料(本须知第13条中所规定)均应遵守本条，投标文件需逐页加盖公章。

2） 投标人应填写全称，同时加盖印章。

3） 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或加盖企业法人印章才有效。

4） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5） 投标文件不符合以上条款要求的，将导致投标被拒绝。

电子投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.6投标文件中对招标文件技术要求的应答应按所投产品做出实质性响应，不得完全或绝大部分复制招标文件的要求，若出现响应情况与技术支持资料不符，可视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.7本项目评标采用电子评标方式，电子投标文件中需法人签字部分使用电子签名予以认可。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4 投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5保证金交至招标代理机构的，逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

- 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

23、提交投标文件的截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

23.2 投标人必须在规定时间内将电子投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

23.4 逾期未上传指定地点的电子投标文件，招标代理机构不予受理。

24、电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

24.2修改的投标文件应按照《政采云投标客户端》规定进行编制、密封、标记和递交。

- 五、开标与评标

25. 开标

25.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员须签字确认。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.资格审查

26.1开标结束后，招标人或者招标人授权的招标代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标

27.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。评标委员会成员在履行独立评标权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

招标人委派代表参加评标委员会的，要向招标代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按27.7款规定处理。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的；

(2)在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家的；

(3)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

29.2若采购人认为根据29.1确定的成交人所投产品满足不了本次采购需求，采购人有权不接受中标产品，可做废标处理。

30. 中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面政府采购合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.4发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

31.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

32. 履约保证金

32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额及形式，向招标人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1招标代理机构向中标人收取招标代理费，参照《云建招协【2024】58号》文件规定的招标代理收费标准收取，按差额定率累进计算；以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次性付清代理服务费。

34. 招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

35. 纪律和监督

35.1 对招标人的纪律要求

35.1.1招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

35.2 对投标人的纪律要求

36.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35.3对评标委员会成员的纪律要求

36.3.1评标委员会及其成员不得有下列行为：1）.确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；2）.接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；3）.违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；4）.对需要专业判断的主观评审因素协商评分；5）.在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；6）.记录、复制或者带走任何评标资料；7）.其他不遵守评标纪律的行为。

35.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35.5廉洁自律规定

35.5.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与招标人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

35.5.2采购代理机构工作人员不得接受招标人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或投标人报销应当由个人承担的费用。

36.需要补充的其他内容

36.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

36.2如投标人通过编制虚假资料、私刻公章等欺骗方式谋求中标，一经查实，招标方将根据法定流程取消其中标资格，并上报财政部门作出行政处罚，所产生的一切法律责任由投标人承担。

36.3其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

- 第三章 合同书样式及主要条款

- 第一部分 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期、交货方式及交货地点 1）交货时间：合同签订后30天内完成供货安装。 2）交货地点：丘北县人民医院指定地点。 3）交货方式：安装调试验收完成。 4）所有设备在发货中必须附有生产厂家营业执照、生产经营许可证、设备注册证、合格证、说明书、装箱清单等资料随货同行。 |
| 2 | 付款方式：项目终验合格交付后，1-3个月支付总价款的50%，6-12个月后支付47%,质保期满后支付3%（仅供参考，具体以实际签订的合同为准）。 |
| 3 | 质保期：所有设备质保不得低于2年。 |

政府采购合同

项  目  名  称：

合  同  编  号：                                   （系统编号）

甲          方：

乙          方：

甲方（招标人公章）：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

技术负责人：

E-mail：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

采购合同

甲方：丘北县人民医院

乙方：

本合同由甲乙双方根据项目编号为　　　　“　（项目名称）　”的采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：

第一条 合同标的：

第二条 本合同项下服务总价款为：元（）人民币，分项价款见下表。

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 型号或规格 | 生家厂家 | 品牌 | 单价（万元） |  | 总价（万元） |  | 质保期 |  | 制造商规模（小微、中型、大型、其它） |  | 节能/节水/环保/其他 |  | 国产或进口 |  | 产地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价格（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款是服务期间发生的所有费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标响应性文件和报价；

（2）中标通知书；

（3）项目报价表；

（4）项目进度控制表；

（5）服务承诺；

（6）谈判纪要；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

（1）乙方应保证为甲方提供的任何产品的全部或部分、硬件或软件等，均不得侵犯第三方合法拥有的知识产权。

（2）乙方为甲方提供的第三方软件，乙方保证已为甲方取得符合合同目的的合法授权。

（3）乙方为甲方设计、开发的任何软件的著作权、方案等归甲方所有。

第五条　围绕实现服务项目目标的配套专项服务及要求：

（1） 培训：。

（2）安装调试：。

（3）系统维护。

（4）紧急服务：。

（5）技术支持：。

第六条 采购标的的验收标准：。

第七条 伴随服务／售后服务

（1）乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招投标文件所约定的服务承诺提供服务。确系质量原因无法正常工作时，谈判响应企业应无偿更换全新合格的产品。

（2）除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

服务的现场培训、调试和/或启动监督；

第八条 质量保证金及货款支付

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）本合同项下的采购资金由甲方按政府采购程序办理支付，乙方向甲方开具发票，按照以下约定付款。

（3）付款方式：

第九条 违约责任

（1） 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

（2）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（3）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

（3）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（4） 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（5） 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

第十条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

（1） 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向     （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，以中文书写，甲方五份，乙方一份。

3、本合同签订地点：

4、采购代理机构为甲方的采购委托代理机构，不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

5、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

说明：合同格式以成交人与招标人最终协商确定的合同格式为准。

（以下无正文）

- 第二部分 合同一般条款

第一条 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指招标人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向招标人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的招标人；招标人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

第二条 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

第三条 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

第四条 包装和装运

4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

第五条 履约检查和问题反馈

5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

第六条 结算方式和付款条件

结算方式：详见第一部分 合同书。

付款条件：根据甲方要求提供发票等付款证明材料后，甲方在收到完整的付款材料后完成付款。

第七条 技术资料和保密义务

7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

第八条 质量保证

8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

第九条 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

第十条 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

第是一条 合同变更

11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

第十二条 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

第三条 不可抗力

13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

第四十条 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

第十五条 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

第十六条 合同中止、终止

16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

第十七条 检验和验收

17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在10日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力由第三方检测机构按照国家标准及行业要求进行专业验收，并出具验收书面资料。

第十八条 通知和送达

18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

第十九条 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

第二十条 合同使用的文字和适用的法律

20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

20.2 合同适用中华人民共和国法律。

第二十一条 履约保证金

21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按 招标文件约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

21.2  履约保证金在甲乙双方约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起10个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第二十二条 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容（由招标人与中标人自行商定） |
| --- | --- |

- 第四章  投标文件格式

## 一、报价文件

## （一） 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                包号：

| 序号 | 设备名称 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 交货时间 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 交货地点 |  |
| 5 | 投标保证金缴纳方式及金额 |  |
| 6 | 备注 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人 (签字或签章）：

日期：    年   月  日

注：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 二、资格证明文件

## （一）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料。

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料。

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

## （五）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓  名：       性 别：        年 龄：          职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人全称（加盖公章）：

日   期：   年   月   日

法定代表人身份证正面彩色扫描件

法定代表人身份证反面彩色扫描件

## （六）法定代表人授权委托书

本授权书声明： （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

代理人（签字）：              性 别：           年 龄：

部 门：                       职 务：

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：     年    月   日

注：提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料

委托代理人身份证反面彩色扫描件

委托代理人身份证正面彩色扫描件

- （七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）；

- （八）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动的书面声明（提供书面声明函）

- （九）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料

- 三、商务技术文件

- 投标文件封面

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

包号：

投标人全称（加盖公章）：

地 址：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

联系电话：

年   月    日

## （一） 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                           包号：

| 序号 | 设备名称 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 交货时间 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 交货地点 |  |
| 5 | 投标保证金缴纳方式及金额 |  |
| 6 | 备注 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：    年   月  日

注：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （二） 投标分项报价表

项目名称：                       　　　 项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 质保期 | 原产地 | 制造商名称 | 制造商规模（小微、中型、大型、其它） |  | 单价（元） | 总价（元） | 节能/节水/环保/其他 | 国产或进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 报价 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或法人印章)：

年   月   日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- （三） 投 标 函

致：

我方仔细研究了贵方代理的（项目名称）(项目编号：         ) 项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

一、提供投标须知规定的全部投标文件：

1、投标文件封面格式；

2、开标一览表；

3、投标函；

4、投标分项报价表；

5、采购需求偏离表；

6、资格证明文件；

7、按招标文件投标人须知和技术商务要求提供的有关文件。

二、据此函，我方同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）     元，人民币(￥       )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、本投标文件有效期至递交截止时间后   天内，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力；

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺所投产品无虚假应标，若出现中标产品与我方投标文件中所响应的技术条款不一致的情况，我方愿承担一切后果。

（3）我方承诺将承担质保期内的售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                邮政编码：

电话：                                传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

年       月      日

## （四） 技术规格偏离表

项目名称：               　　　             　　　　 项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 每项技术条款的证明材料索引（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件对应规范”一列中写明技术参数。

2、技术条款支持资料索引需填写对应页码，且对应条款须用红框标识清楚。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

年  月  日

## （五） 投标人基本情况表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型（大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期： 年  月   日

## （六） 投标保证金交纳凭证

## （七） 投标人售后服务承诺书及违约责任

（投标人根据自身情况填写，格式自拟）

## （八） 履约承诺书

一、我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位严格按招标文件确定的技术及商务要求等履行。

(二)按采购要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三)我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成成交项目。如我单位成交，将在成交结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位成交后以任何理由(包括违背上述承诺的事项)提出不能满足《招标文件》技术、交货期等要求或不能实现谈判承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位成交资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还保证金，该保证金在扣除代理服务费后上缴国库；情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期：	年	月	日

- （九） 《中小企业声明函》

（若投标人及制造商为中小企业提供）

（原件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期：	年	月	日

注：1、中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况

4、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- （十） 监狱企业证明函（投标人根据自身情况提供）

本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

企业名称（盖章）：

日 期：

- （十一） 残疾人福利性单位声明函（投标人根据自身情况提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## （十二） 评审部分资料文件

详见第七章 评标办法部分

1、节能、环保产品

- 2、项目供货及安装实施方案

- 3、培训方案

- 4、售后服务承诺及方案

- 5、质保期与售后服务保障

## （十三） 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

## （十四） 构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求

1、技术支持资料（技术白皮书或提供厂家盖章图文说明）：包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

2、投标人认为关于本项目有必要提供的其他材料。

- 第五章  项目需求及技术要求

- 1包：

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（元） | 最高限价小计（元） | 是否为核心产品 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用物理升温仪 | 1台 | 25000.00 | 25000.00 | 否 | ≥2年 | 合同签订后30天内完成供货安装 |
| 2 | 防褥疮充气垫床 | 7张 | 980.00 | 6860.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 3 | 医用臭氧消毒机 | 1台 | 7000.00 | 7000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 4 | 中央监护仪 | 5台 | 14800.00 | 74000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 5 | 中央监护仪 | 5台 | 27000.00 | 135000.00 | 是 | ≥2年 |  |
| 6 | 新生儿专用监护仪 | 3台 | 40000.00 | 120000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 7 | 新生儿培养箱 | 3台 | 30000.00 | 90000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 8 | 新生儿黄疸仪 | 1台 | 35000.00 | 35000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 9 | 靶控输注泵 | 2台 | 65000.00 | 130000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 10 | 多通道微量注射泵（一拖四） | 2台 | 38000.00 | 76000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 11 | 医用冷藏冰箱 | 1台 | 15000.00 | 15000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 12 | 床单元消毒机 | 1台 | 20000.00 | 20000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 13 | 微波治疗仪 | 4台 | 25000.00 | 100000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 14 | 治疗床 | 5张 | 3000.00 | 15000.00 | 否 | ≥2年 |  |
| 15 | 治疗床（PT训练床） | 2张 | 20000.00 | 40000.00 | 否 | ≥2年 |  |

- 注：以上所采设备均不接受进口产品投标。投标人不得用已停厂的产品进行投标。

- 二、技术参数要求

注：1、投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的响应，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。若某产品要求提供样品的，则投标人技术参数响应必须与样品一致，否则视为不响应该项技术参数要求。

★2、投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

★3、投标人不得虚假应标，技术条款必须与技术白皮书内容相符，在装机验收时出现中标产品与中标方响应文件中所响应的技术条款有任一项不一致，招标人可退回其产品。所产生的后果投标人自行承担。

4、投标文件中需提供所投产品经国家认可的第三方出具的检验报告扫描件。

  - 1、医用物理升温仪1台

- 1、由主机、软管、升温毯和体温传感器组成,带台车1台。

- 2、温度范围：28-43℃，步进0.1℃，同时具备四档快速调节：室温、32℃、37℃、43℃。

- 3、工作场景：预热模式、成人模式、老年模式、儿童模式，一键调节。

- 4、体温监测和低体温预警：实时连续监测患者体温，同步显示在主机上。

- 5、多档风速调节：高速，中速，低速，同时主界面可实现无极风速调节。

- 6、计时和定时：具备工作计时功能和自定义加温定时功能，定时结束自动停止加温工作

- 7、提供可重复使用升温毯，包括但不限于上身毯、下身毯、全身毯、儿童毯。

  - 2、防褥疮充气垫床7张

- 1、气泵型号：交替泵。

- 2、电源电压：AC220V±22V。

- 3、功率：≤7VA。

- 4、出气流量：≥5L/min。

- 5、噪音：≤45dB。

- 6、频率：50Hz±1Hz。

- 7、出气气压：≥14kPa。

- 8、功率：≤7VA。

- 9、应能承受135kg/m的承载力而不出现脱胶、撕裂和爆破。

  - 3、医用臭氧消毒机1台

1、臭氧含量：≥100g/h。

2、使用面积：≥1000m³。

3、额定功率：≥1000W。

4、消毒时间：30分钟～60分钟，可调。

5、有多种消毒模式可供选择；至少包含手动常开消毒模式；手动定时消毒模式；程控定时自动消毒模式。程控数量（定时消毒）≥2组，具备工作时间自动累计功能。

*6、壁挂式。

  - 4、中央监护仪5台

*1、适配我院现有北京麦光中央监护系统，支持现有系统免费升级，能够充分满足临床监护工作需求。

2、功能需求：

*2.1 可穿戴式一体式机身设计，需同时具有心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温实时监护功能；

*2.2 电池：同时支持可充电电池及普通干电池使用；

2.3 需具有护士呼叫功能；

2.4 测量参数实时无线传输至中央监护仪。

3、性能指标：

3.1心电测量功能：

1）支持3导心电监护功能；

2）心率测量范围及精度：(10～255)次/分；

3）精度：±3次/分。

3.2血压测量功能：

1）血压测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)；

2）测量精度：±0.4kPa(±3mmHg)。

3.3血氧测量功能：

1）血氧饱和度测量范围：0%～100%；

2）测量精度：在70%100%范围内为±2%。

3.4脉搏测量功能：

1）脉搏测量范围：(10～255)次/分；

2）测量精度：(30～255)次/分范围内±3次/分。

3.5呼吸测量功能：

1）呼吸测量范围：(4～120) 次/分；

2）测量精度：±2次/分。

3.6体温测量功能：

1）体温测量范围：25℃～45℃；

2）35℃～40℃范围内±0.2℃。

4、其他配置要求：每台配有适配设备的可充电电池≥2套，便于充电替换，并配有充电器/盒；每台配设备背包≥2个。

  - 5、中央监护仪5台

*一、适配我院现有广东宝莱特中央监护系统，支持现有系统免费升级，能够充分满足临床监护工作需求。

二、高端插件式监护仪2台：

1、主机功能：

1.1模块化插件式监护仪，主机≥4个插件槽，具备便携式提手；

*1.2多个参数监测波形同屏显示，可扩展至11通道；

1.3转运监护模块具有≥5.5英寸触摸屏，可供电≥4小时；

1.4转运监护模块具有户外模式，可实现在户外转移病人时便于观察病人数据和波形。

2、监测参数：

*2.1转运监护模块标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温、双通道有创血压；

2.2心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm；

2.3具有≥26种心律失常分析，含房颤功能；

2.4具有48小时心电概览界面，可统计过去2天的心律失常、QT、ST分析；

2.5具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位；

2.6无创血压提供手动、周期、快速、序列和整点5种测量模式；

2.7具有静脉穿刺辅助功能，在界面显示穿刺计时；

2.8具有24小时血压动态分析；

2.9可监测灌注指数PI，能有效反应末梢循环的功能状态；

2.10呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头监测；

2.11 支持升级智能输液监护模块，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性；

2.12支持升级监测总血红蛋白（SpHb)、碳氧血红蛋白（SpCO）；

2.13具有联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网。

三、病人监护仪3台：

1、一体式监护仪,具有配件收纳箱（非外接），便于配件的收纳管理。

2、监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，可选配有创血压、呼气末二氧化碳。

3、支持≥25种心律失常分析，包括房颤分析。

4、具备≥48小时心电概览界面，可统计过去2天的HR、QT分析。

5、无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式。

6、具备≥24小时血压动态分析，可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态。

7、呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头监测，适用于更多人群。

8、具有报警集中设置功能，图形化报警显示。

9、可升级智能输液监护模块，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警。

10、具备EWS早期预警评分、GCS昏迷指数评分。

11、内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

12、具有联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网。

  - 6、新生儿专用监护仪3台

*1、适配我院现有科曼中央监护系统；模块化插件式新生儿专用监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2、屏幕为非电阻屏；具有智能光感器，支持自动调节屏幕亮度功能。

3、安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

4、多参数监护模块配置了心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。

5、多参数监护模块可升级为带屏幕的转运监护仪，支持病人的无缝转移，≥8小时超长续航。

6、支持3导、5导心电监测；具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。

7、提供新生儿专用心电电缆；具备24小时心电概览报告功能，可提供最近24小时的心电活动统计结果。

8、心率测量范围：15-350bpm，精度：±1bpm。

9、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

10、呼吸率测量范围0-200rpm。

11、支持双血氧监测功能。可对患儿手部和脚部的血氧同步监测，同时显示两者间血氧差值。

12、可提供SpO2，PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。

*13、支持手动/自动设置报警限功能；报警音量与监测音量有明显区别。

14、具有信号质量指数SIQ指示功能。

15、NIBP测量：至少提供手动，自动(周期)，连续，序列和整点测量5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

16、NIBP新生儿测量范围：收缩压 40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 20-125mmHg。

17、提供新生儿专用血压袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。

18、提供双通道体温和温差参数的监测。

*19、具备新生儿窒息唤醒功能。采用振动刺激的方式唤醒新生儿，帮助新生儿脱离窒息危险，保护新生儿。

20、提供多种新生儿监护界面，至少包括呼吸氧合界面、大字体界面、EWS界面、单血氧界面。

21、单血氧大参数界面，界面至少显示SpO2、PR、PI和多组SpO2监测值列表相关参数，还具有实时的体温和血压测量值。

22、支持≥48小时全息波形的存储与回顾。支持≥2000组报警事件的存储与回顾。支持≥160小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。支持≥2000组NIBP血压列表数据。

23、提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

24、标配网络接口，支持升级无线wifi。

  - 7、新生儿培养箱3台

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式；具有湿度控制功能和氧浓度控制功能。

2、设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏显示。

3、独立的超温保护系统；＞37℃温度设定功能。

4、婴儿床倾斜角度无级可调功能。

5、产品具有自检功能，多种故障报警提示。

*6、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱。

7、水箱采用 PES 塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒。

8、采用进口有机玻璃。

9、双层恒温罩，自动风帘装置。

10、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入。

11、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动。

12、前面板具有温度校正功能。

13、具有肤温传感器脱落报警提示功能。

14、具有正门独立锁定装置；床下可放置 X 光射线拍片盒。

15、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等。

16、具有 RS-232 接口；

17、 采用低噪音的无刷直流电机。

18、培养箱温度的超调量不应大于 1℃。

*19、箱温控制范围：20℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃）。

20、肤温控制范围：32℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃）。

21、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃。

22、升温时间：≤30min 23. 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃。

23、平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃；温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃。温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃。

24、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。

25、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）。

*26、湿度显示范围：0%RH～99%RH； 湿度控制范围：0%RH～99%RH；湿度控制精度：±5%RH（湿度控制值≤90%RH 时），不低于85%RH（湿度控制值＞90%RH）；湿度显示精度：±5%RH 内。

27、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm² (光源为LED)。

28、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm² (光源为LED)。

29、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。

30、光源工作时间的计时范围：0-9999 小时 59 分。

*31、培养箱使用期限≥10 年。

  - 8、新生儿黄疸仪1台

一、整体要求：动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。

二、单品配置清单：主机1台。

三、技术参数：

1、测量原理：光反射原理，蓝绿光比较。

*2、氙闪光灯光源，使用寿命≥150000次测量。

3、操作界面：≥3.0英寸彩色触摸显示屏，中文操作界面，触摸屏操作。具有画面锁定功能，防止误操作。

4、同屏显示的其他信息：医护ID、婴儿ID、优先权治疗、蓝光治疗完成标志、可保存的数据件数、平均化次数、单位、电池符号、进入下一个患者测量。

5、平均测量功能：可预设平均次数，设置2～5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。

6、选配条形码识别：具备条形码识别功能，能快速、准确的核对、录入医护、患者ID。

7、选配数据导出：底座配有Micro USB数据通讯接口，方便医护与PC连接进行数据输出。

*8、校验屏固定在充电座上，可进行自动校准，无需一次性耗材。

*9、满电测量次数：充满后可连续测量≥2000次（无其他操作的情况下）。

10、检查屏：对白色屏显示0.0-1.5，对黄色屏显示20.0±1.5。

11、同一屏幕可显示多次测量数据（当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据）。

12、检测方法：将光学探头垂直放置在测量点（胸骨或额头）上，轻轻推动，直到发光，此时将执行测量。如果已经将“平均”设定为“2次”～“5次”中的某一个，则会显示当前的测量次数。在确保READY（就绪）指示灯亮起的同时，重复执行剩余次数的测量。

13、测量单位：有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）。

14、测量范围：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)。

15、测量精度：误差范围≤1.5 mg/dL 或± 25.5 μmol/L。

16、重复性：≤3%。

17、信息提示：电量不足，测量错误。

18、有电池低电压检测功能，充电保护功能。

  - 9、靶控输注2台

*1、三通道一体机，非组合式。

2、可自动识别20、50ml注射器。

3、可以使用三个注射器，同时注射三种药物。

4、彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。

5、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式。

*6、可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺等。

7、具有靶浓度与剂量换算功能。

8、内置右美托咪定药物方案。

9、有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。

10、具有优化TCI（OTCI）功能，解决个体化差异和术前用药问题。

11、可预测苏醒时间。

12、恒速输注功能可选择速度单位有：ml/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/h、ug/h。

13、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

14、交直流电两用，方便病人转运。

15、输注速度范围：输注速度在0.1 ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在10ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。20ml注射器：0.1-600ml/h；50ml注射器：0.1-1200ml/h。

16、预设输注总量范围：最小步进：1ml。20ml注射器：1ml-20ml；50ml注射器：1ml-60ml 。

16、快速输注速度范围：步进：100ml/h。20ml注射器：100-400ml/h；50ml注射器：100-600ml/h。

17、丸剂量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选。

18、输注速度的最大误差：不大于±3%。

19、阻塞压力报警阈值： 高：800±200毫米汞柱；中：500±100毫米汞柱；低：300±100毫米汞柱。

20、报警功能：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空/管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警等。

21、12v锂离子电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。

  - 10、多通道微量注射泵（一拖四）2台

1、工作站单套标准配置：≥一拖四（4个注射泵）；≥5寸触摸液晶显示屏，由套壳与输注泵体组成，泵体模块化设计，由注射泵、输液泵、营养泵任意组合；任意输注泵模块之间无需任何附件即可自由组合固定，配合可拆卸提手便于携带和安全转运；工作时用不同颜色区分不同类型设备的状态。

2、具有报警功能：当注射泵、输液泵、营养泵报警时，由输注工作站统一报警显示，报警音量大小可调；可设定显示屏亮度、阻塞报警阀值，并自动同步到注射泵、输液泵、营养泵上。

*3、工作站与输液信息采集系统互联：可通过无线网络方式与输液信息采集系统互联，可传输设备型号、速度、累积量、设备状态、报警信息、运行时间。

4、工作站具有插件箱自动识别功能：可自动识别接入设备信息，自动识别安装的的输液泵与注射泵的位置。模块化设计，即插即用，可热插拔。

5、工作站有级联输注功能：可设定输注工作站各通道按顺序输注；有各通道中继开关功能：每个通道级联输注独立控制，可打开和关闭。

6、工作站有历史数据记录功能：设备工作时可记录输注的历史信息，支持最大3000条历史记录，可通过终端软件进行历史数据导出（最近500条）。

7、工作站工作站可一键控制注射泵、输液泵、营养泵关机；一键报警复位功能，将所有正在运行的输注泵的报警复位。

8、工作站有工作站可集中显示所有设备的工作状态信息，包括级联的和未级联的设备。

9、具有多种输注模式：可选择恒速模式、mL/h模式、mL/min模式、时量模式、诱导维持模式、间断模式、阶段性输注模式、安全模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、药库模式、血浆靶控输注模式等。

10、血浆靶控模式可靶控输注异丙酚药物。具有OTCI功能，血浆靶控模式下可一键锁定效应室浓度。

*11、具有自动识别多种规格注射器功能，包括1mL、2mL、3mL、5mL、10mL、20mL、30mL、50mL、60mL规格注射器。

12、具有模块式多泵组合功能：可与注射泵、输液泵、营养泵进行模块式任意组合；可进一步升级为输注工作站，一体式供电、连接手麻系统、连接中央监护系统、具备级联输注功能等。

13、内置可充电高密度医疗认证锂电池，中速5mL/h，续航时间可达8小时以上，不拆机可更换电池。

14、具有手动和自动快注两种模式。

15、具有在线滴定功能。

16、键盘锁定功能,可设置1-10分钟内自动锁定键盘。

17、具有多种外部接口，可选配 wifi进行数据传输。

18、具有压力动态实时监测功能，阻塞报警阈值1-15档可调，最大输注阻塞压力120kPa。

19、具有KVO功能，1-15mL/h可设定。

20、输注速度范围：1mL注射器：0.01mL/h - 50mL/h，2mL注射器：0.01mL/h - 150mL/h，3mL注射器：0.01mL/h - 150mL/h，5mL注射器：0.01mL/h - 300mL/h，10mL注射器：0.1mL/h - 600mL/h，20mL注射器：0.1mL/h - 900mL/h，30mL注射器：0.1mL/h - 1200mL/h，50mL注射器：0.1mL/h - 2000mL/h；最小步进为0.01mL/h。

21、预设输注总量范围：0-99999.99mL。

22、输注速度与快注速度误差：不大于±2%。

23、产品使用期限：≥10年。

  - 11、医用冷藏冰箱1台

*1、有效容积：有效容积≥205L；

2、整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L；

3、温度控制：微电脑控制,触摸按键，大屏幕 LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度 1℃，冷藏温度范围 2～8℃，冷冻温度-10～-26 ℃ 温度可自行调节；

4、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，丝管式冷凝器，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；

5、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；

6、制冷系统：单压机制冷系统，冷藏室可单独停用；

7、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤4.5℃；

8、安全系统：多重故障报警，至少具有声音报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；

9、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有≥3个搁架；冷冻室配有≥4个ABS 塑料抽屉，方便用户使用；

10、柜内照明：内设 LED 照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

11、固定移动：产品配有 4 个脚轮和 2 个平衡底脚，移动方便，固定可靠；

12、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；

13、安全保障：双门双锁扣设计，满足安全要求。

  - 12、床单元消毒机1台

1、消毒因子：臭氧。

2、消毒效果：设备工作60min对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值＞3。

3、设备分四个步骤对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作。

4、设备支持单个步骤的自定义调整，时间可调值≥150Min。

5、设备支持两张床位可同时消毒，一次性消毒袋、一次性消毒罩、多次性消毒袋、多次性消毒罩各2个。

6、内置空气压缩机。

7、设备工作5Min，输气管中臭氧含量≥3000mg/m3。

8、设备工作5Min，在消毒袋内的臭氧含量≥1000mg/m3。

9、设备安全性：若受潮，设备外壳漏电流≤8*10-3。

10、设备消毒60min，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.1。

11、设备消毒60min，对自然细菌的杀灭对数值≥1.1。

12、臭氧发生器寿命≥10000h。

13、臭氧发生器臭氧产量≥4500mg/h。

14、设备工作时臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。

  - 13、微波治疗仪4台

*1、适用范围：适用于胸外科、普外科、妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

2、微波频率：2450MHz±50Hz。微波输出功率：治疗模式0～99W，理疗模式0～99W。

3、治疗时间：治疗0～99秒，理疗0～30分钟。

4、主机采用一体化推车机柜，支持自控和脚踏控制两种控制方式，可手动或自动复位。

5、显示方式：数码显示。

6、安全性：无用辐射≤10mW/cm²；外壳辐射≤1mW/cm²。

7、自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。

8、具有功率调整自适应功能。

9、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示。

  - 14、治疗床5张

- 1、规格：1900mm（长）×700mm（宽）×630mm（高）(所有尺寸允许误差范围±50mm)。

- 2、床面采用人造革，内裹高密度泡沫，胸洞内嵌式设计，具备头洞。

- 3、承重≥200kg。

- 4、适用于针灸、理疗等康复治疗。

  - 15、治疗床（PT训练床）2张

1、床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。

2、床体最大承重：≥175kg。

3、电机数量：≥1个，床体电机负载：≥8000N。

4、床面高度调节范围：450.3～782.5mm。

5、床面采用医用PVC皮革，可按GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》标准提供“皮肤刺激”项检测报告。

*6、配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

*7、采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

8、床体尺寸（L*W*H）：1950mm*630mm*（500～750）mm(±5～10mm)。

9、医用诊疗床（一段手法治疗床）适用于治疗师进行麦肯基诊疗法、美式整脊疗法和澳式关节松动等手法治疗时所需体位的诊断及摆放。

- 第六章  资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料（扫描件加盖公章） |
|  | 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.5 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（根据相关网站查询确认）； |
|  | 1.6 | 投标人信用信息查询：依据财库【2016】125号文件的要求，由采购代理机构在评标活动开始以前通过“信用中国”网站、”中国政府采购网”网站上对投标人进行查询。投标人不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定时间和地域范围内），存在不良记录的将取消其投标资格； |
|  | 1.7 | 法定代表人身份证明书；（原件加盖公章） |
|  | 1.8 | 法定代表人授权委托书（提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料）。（原件加盖公章）注：如法定代表人投标时无需提供法定代表人授权委托书。 |
|  | 1.9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函加盖公章） |
|  | 1.10 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动的书面声明（提供书面声明函加盖公章） |
|  | 2 | 投标人应符合招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 |
|  | 2.1 | 投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料（扫描件加盖公章） |
|  | 2.2 | 本次招标不接受联合体投标 |

- 第七章  评标方法（综合评分法）

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性审查）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序排序，排序第一名的推荐为中标人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐中标候选人。

2. 评标程序及标准

2.1符合性审查

依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查不合格的投标人不得进入下一步评审。

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标的竞争性（投标人是否少于3家） |
| 2 | 投标保证金的有效性 |
| 3 | 有无低于成本价竞标 |
| 4 | 投标是否附有招标方不能接受的条件 |
| 5 | 投标文件是否中出现两个或两个以上报价、承诺内容前后矛盾 |
| 6 | 是否超出采购最高限价 |
| 7 | 投标文件未按要求签字盖章 |
| 8 | 所交付的设备为出厂六个月内的设备承诺函 |
| 9 | 招标文件中规定的其他条款 |

2.2详细评审

2.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

| 评分标准 |  | 评定分值占比 |
| --- | --- | --- |
| F1 报价评分 | 1）投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价； 2）投标人的报价超过了采购预算，其投标将被拒绝。 3）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1、在计算投标报价得分时，符合“3.政府采购政策”中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除（满足以上两者的仅给予一次10%的扣除）。 2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。 单位同属于条件1（小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位）的，可重复享受政策，最高共计扣减30%。 | 30分 |
| F2 技术评分 | 1）技术指标响应评分（满分39分） 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： a.招标文件第五章“货物需求及技术要求”的技术要求中，标注“*”号的为重要技术参数，每出现一项标注星号（“*”）的重要技术参数不满足招标文件，扣3分，扣完为止； b. 非“*”号技术参数为一般技术参数，每出现1项一般技术参数不满足招标文件要求，扣1分，扣完为止； | 40分 |
|  | 2）节能、环保产品评分（满分1分） 投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。 |  |
| F3 供货安装方案及培训方案评分 | 1）项目供货及安装实施方案评分（满分 5分） 投标人针对本项目提供的供货及安装实施方案（投标人根据自身情况合理安排到货、安装时间及项目实施技术人员，提供项目实施进度计划表等）进行综合评审： 第一档：方案内容完整、详细、针对性强、符合本项目实际需求的，得5分； 第二档：方案内容完整，基本满足需求的，得3分； 第三档：方案内容不完整，不能满足需求的，得1分； 第四档：未提供供货及安装实施方案的得0分 | 10分 |
|  | 2）培训方案（满分5分） 根据投标人在设备安装、调试、验收完毕后即对买方进行现场培训，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确操作、维护、排除一般故障为止： 第一档：提供了合理的、可行的培训方案的得5分； 第二档：提供的培训方案合理性、可行性较差的得3分； 第三档：提供的培训方案合理性、可行性最差的得1分； 第四档：未提供的得0分。 |  |
| F4 售后服务保障评分 | 1）售后服务承诺及方案评分（满分12分） ①服务承诺的内容是否全面、具体、合理可行，是否有具体的处罚措施。承诺最优且有具体处罚措施的得6分，承诺一般且有具体处罚措施的得3分，承诺最差且有具体处罚措施的得1分，无承诺或无具体处罚措施的得0分。 ②产品质量保证、保修期限、维修政策承诺情况。承诺最优的得3分，承诺最差的得0分，其他的得1分。 ③故障响应时间、到达现场时间、处理并解决问题的快慢。响应最快的得3分，响应最差的得0分，其他的得1分。 | 20分 |
|  | 2）质保期与售后服务保障评分（满分8分） ①在招标文件要求的质保期基础上，每包所有产品每增加一年质保加1分，满分5分。 ②核心产品需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书，提供齐全的得3分，未提供或提供不齐全的不得分。 |  |

2.2.2价格部分F1按规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。F2、F3、F4得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

2.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.2.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★2.2.6依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

招标人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

3.政府采购政策：

3.1中小企业

3.1.1根据《中华人民共和国中小企业促进法》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

3.2残疾人福利性单位

3.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促 进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位产品的价格给与同小型、微型企业相同的价格的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

3.3 监狱企业

依照＜财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68 号）之规定， 符合条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，给与同小型、微型企业相同的价格的扣除，以扣除后的报价参与评审。

4.节能、环境标志产品

4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”（非公示版）中以“★”标注类别的产品。

4.2环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”（非公示版）中的货物。

★4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受列入当期“节能产品政府采购清单”中政府强制采购的节能产品。投标人必须选报当期“节能清单”中所列产品，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

4.4投标人应在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。

4.5当期“节能清单”可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http：//hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单” 可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http：//www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。

5. 投标文件的澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

5.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

6.评标结果

6.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

6.2 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

6.3评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向招标人或招标代理机构书面说明情况，招标人或招标代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向招标人或招标代理机构报告。