
云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
（项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）

招

标

文

件
	采购人
	：
	云南省地方病防治所

	采购代理
	：
	云南九辰招标有限公司


注意事项

各投标人：

1.投标文件提交方式：投标人应通过“政采云”平台 （https：//www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前 往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台。

2.本项目采用网上开标，投标人应当按照招标文件规定的时间登录“政采云”平台参加开标会议。
目  录

3第一章 投标邀请（公开招标公告）


9第二章 投标人须知


26第三章 合同基本格式


37第四章 投标文件格式


69第五章 资格审查


71第六章 评标办法


84第七章 采购需求




第一章 投标邀请（公开招标公告）

云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
投标邀请（公开招标公告）

项目概况
云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https：//www.zcygov.cn/）线上获取招标文件，并于2026年5月20日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019
2.项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
3.预算金额：257.29万元。
4.最高限价：257.29万元。
5.采购需求：1、高压蒸汽灭菌器2台；2、大容量高速冷冻离心机1台；3、低容量高速冷冻离心机2台；4、核酸快速检测箱3套；5、纯水机2台；6、制冰机2台；7、手持式麦氏浊度仪2台；8、金属浴2台；9、电子天平2台；10、快充户外电源太阳能板4套；11、梯度PCR仪1套；12、小型高速离心机2套；13、生物显微镜2套；14、体视显微镜1套；15、电泳仪蓝光灯8套；16、功率可调加热型超声波清洗机1套；17、聚能恒温超声波萃取仪1套；18、全自动血细胞分析仪1套；19、28℃二氧化碳培养箱1套；20、恒温水浴锅（单孔）1套；21、恒温水浴锅（两孔）1套；22、水平电泳仪1套；23、荧光PCR仪（带数据分析终端）1套；24、梯度PCR仪1套；25、倒置显微镜带成像系统（细胞成像）1套；26、37℃二氧化碳培养箱1套；27、全自动核酸提取仪1套；28、-80℃超低温冰箱1套；29、生物安全型豚鼠IVC系统1套；交货地点：云南省地方病防治所（具体地点由采购人指定）；采购方式、资格审查方式：公开招标，资格后审；投标要求及分包要求：整体投标，整体中标，不得分包；本项目不接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
6.合同履行期限：合同签订之日起 15 个日历天内完成供货、安装、调试，并通过验收。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目；（1）云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目：非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）（提供证明材料扫描件）；
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动（提供承诺函）；
3.3投标人开标前未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）（评标前由采购代理机构查询）；
3.4投标人承诺在近三年内经营活动中公司及法定代表人无行贿犯罪记录（提供承诺函）；
3.5本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2026年4月29日至2026年5月11日23：59，每天上午06：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https：//www.zcygov.cn/）线上获取。

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynjc.html，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用。
注：（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人放弃投标。

（2）如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。
2.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年5月20日09时00分（北京时间）。
地点：云南省昆明市五华区王筇路中铁云时代广场3栋金御601室云南九辰招标有限公司开标室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
（1）云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目：

保证金金额：25700（元）；
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账、保险等非现金方式； 
投标保证金缴纳截止时间：2026-05-20 09：00：00
其他：

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https：//helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https：//market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融服务支撑平台】进行了解办理或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998（谢工）。直达链接：https：//jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan”。

4.投标文件解密时长：30分钟。
5.采购代理机构开户名称：云南九辰招标有限公司，采购代理机构开户银行：招商银行股份有限公司昆明高新支行，采购代理机构账号：871907614810901。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：云南省地方病防治所

地 址：云南省昆明市呈贡区洛龙街道祥和街1181号
联系方式：袁老师0871-67411520

2.采购代理机构信息

名 称：云南九辰招标有限公司

地　址：云南省昆明市五华区王筇路中铁云时代广场3栋金御601室

联系方式：0871-63629023

3.项目联系方式

项目联系人：史先进、赵秀艳、刘爱芳、彭欣悦、李亚芳
电　话：0871-63629023

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款号
	编   列   内   容

	1
	1.1
	项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019
代理机构自编号：YNJCZB2026034
招标内容：详见招标文件第七章《采购需求》。

	2
	1.2
	交货地点：云南省地方病防治所（具体地点由采购人指定）。

交货期限：合同签订之日起 15 个日历天内完成供货、安装、调试，并通过验收。
质保期限：验收合格之日起不少于 3 年，采购需求中有具体要求的以采购需求中要求为准，特殊货物另行约定。

	3
	1.3
	采购预算：257.29万元。
最高限价：257.29万元。
资金情况：已落实。

	4
	2
	投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人提供身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年至今任意一年的经审计机构审计的财务报告或开标会议前一个月内银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；成立不满1年的，提供自成立至今的财务报告或开标会议前一个月内银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函或证明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供缴费所属时间在2025年4月至今任意一个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税证明；提供缴费所属时间在2025年4月至今任意一个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效证明；成立不足1个月的投标人提供相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供声明函或证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目；（1）云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目：非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）（提供证明材料扫描件）；
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动（提供承诺函）；

3.3投标人开标前未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）（评标前由采购代理机构查询）；

3.4投标人承诺在近三年内经营活动中公司及法定代表人无行贿犯罪记录（提供承诺函）；
3.5本项目不接受联合体投标。

	5
	3.2
	现场踏勘：不组织。

	
	
	开标答疑会：不召开。

	6
	3.3
	中标服务费：参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2026〕11号）的收费标准进行收取，本项目由中标人向采购代理机构交纳中标服务费。
中标服务费缴纳账户信息如下：

开 户 名：云南九辰招标有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司昆明高新支行

开户账号：871907614810901

	7
	3.5
	★投标要求及分包要求：整体投标，整体中标，不得分包。

	8
	3.6
	★是否接受进口：本项目不接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

	9
	10.1

10.3
	投标保证金：25700.00元；注：在保证金缴纳单据内注明：“保证金YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019”字样。
开 户 名：云南九辰招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司昆明高新支行

开户账号：871907614810901

保证金递交形式：支票、汇票、本票、保函、转账、保险等非现金方式；

投标保证金缴纳截止时间：同投标截止时间（以到账时间为准）；
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融服务支撑平台】进行了解办理或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998（谢工）。直达链接：https：//jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan”。

投标保证金退还：

（1）采购代理机构在中标公告发出后5个工作日内将未中标的投标人缴纳的投标保证金无息退回投标人转入账号。

（2）中标的投标人与采购人签订合同后，将与采购人签订合同原件提交至代理机构（或扫描至邮箱：193516046@qq.com），采购代理机构在收到相应资料后5个工作日内退还至中标人转入账户。

（3）投标人在投标文件提交截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金。
注：投标人应按上述要求提交资料退还投标保证金，未及时提交资料导致保证金无法及时退还的，由投标人自行承担相应损失。

	10
	11.1
	投标有效期：投标文件提交截止时间起90日历天。

	11
	12.1
	投标文件份数：电子投标文件壹份，登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/），在投标截止时间前完成所有电子投标文件的提交。

	12
	14.1
	电子投标文件提交截止时间：2026年5月20日09时00分（北京时间）。
投标截止时间：2026年5月20日09时00分（北京时间）。

	13
	17.1
	开标时间：2026年5月20日09时00分（北京时间）
开标地点：云南省昆明市五华区王筇路中铁云时代广场3栋金御601室云南九辰招标有限公司开标室。

在线开标地点：政采云平台电子开标大厅。

	14
	18.3
	评标委员会组成：采购人将根据本次招标项目的性质和特点依法组建评标委员会，评标委员会人数为5人以上单数，其中技术、商务专家不得少于成员总数的三分之二。

	15
	18.5
	评标办法：采用“综合评分法”。综合评分法，是指在完全满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评标总得分的高低顺序推荐出1-3名中标候选人，具体评标办法详见第六章《评标办法》。

	16
	24
	付款方式：合同签订后，乙方将所有货物送至甲方指定地点安装、调试，全部货物经甲方验收合格,且收到乙方提供的正式发票（发票类型由甲方指定）后 15 个工作日内支付全部合同价款。
履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	17
	29
	其他补充事项

	一、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。

	二、本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

	三、提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

注：使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；评审得分相同且投标报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人，本项目核心产品见第七章《采购需求》。

	四、政府采购政策响应：

1.小型和微型企业价格评分优惠政策

（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合条件的小型和微型供应商，在投标报价评分时给予投标报价10%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。

（2）请供应商根据自身情况提供书面声明，无书面声明函的在价格评分时不对投标报价进行扣除。

2.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。监狱企业同属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库﹝2017﹞141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。残疾人福利性单位同属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对于提供中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位、本国产品证明材料的投标人，若中标将会对相关信息与中标公告一同公示，投标人需对所提供证明材料的真实性负责。


二、投标人须知

（一）总   则
1.项目概况

1.1 项目名称、项目编号、代理机构自编号及招标内容：见“投标人须知前附表”。

1.2 交货地点、交货期限、质保期限：见“投标人须知前附表”。

1.3 预算金额、最高限价及资金情况：见“投标人须知前附表”。

2.合格的投标人

见“投标人须知前附表”。

3.投标费用及投标要求

3.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2 现场踏勘及开标答疑会：见“投标人须知前附表”。

若投标人认为有必要时，报请采购人批准后自行踏勘现场，但由此产生的费用和风险由投标人自行承担。
3.3 中标服务费：见“投标人须知前附表”。

3.4 上述3.2和3.3两项中的费用均包含在投标报价中。

3.5 投标要求及分包要求：见“投标人须知前附表”。

3.6是否接受进口：见“投标人须知前附表”。
 （二）招标文件

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请（公开招标公告）

第二章 投标人须知

第三章 合同基本格式

第四章 投标文件格式

第五章 资格审查

第六章 评标办法

第七章 采购需求

4.2 除4.1内容外，根据本章第5条对招标文件所作的澄清、修改一并构成招标文件的组成部分，并对所有投标人和采购人具有约束作用。

4.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清及修改
5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。若不影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构可自行决定是否延长提交投标文件的截止时间。

5.2 投标人应在投标截止时间前及时登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn/）查看有关该项目招标文件的澄清及修改内容。
5.3 当所发出的澄清和修改不一致时，以最后发出的文件为准。

（三）投标文件的编制

6.投标文件的语言及度量衡单位

6.1 投标人提交的投标文件以及与投标有关的所有来往函电均应使用中文。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。

6.2 若有非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书、认证证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。

6.3 投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律采用公制。

7.投标文件的组成

7.1 投标文件应至少包括下列内容：

（1）严格按照招标文件“第四章投标文件格式”中所提供的格式填写全部内容；

（2）招标文件中规定应提交的其他材料。

（3）投标人根据自身情况自愿提供的材料。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被采购人拒绝。

8.投标报价

8.1 报价应为人民币含税价（元），投标报价应包括投标货物及标准附件、专用工具等的出厂价所需的随配附件费用、运输费、保险费、包装费、安装调试费、验收费、保管费及相关伴随服务费用、售后服务费、利润、保险、人工费、管理费、税金、中标服务费、其他费用等完成本项目所需的一切费用。该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，为包干总价。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。货物以外汇报价应有汇率、折扣以及最终人民币报价，无人民币报价或报价无法折算成人民币的投标属无效投标。
8.2 投标人应在投标文件中的《开标一览表》标明拟提供货物或服务的投标总价，并且此总价作为使用地交货价。投标人没有填入价格的部分被认为此部分费用已包括在投标总价中，在项目实施时将不予支付。

8.3 任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价，有两个（含两个）以上报价且未书面声明以哪个为准时，投标无效。
8.4 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

8.5 投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价，否则一经查实，其投标将可能被拒绝或被宣布为废标。

8.6 投标人投标价格明显低于其他投标人的报价情况下，应在评标现场合理的时间内提供书面说明，不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

9.证明货物及其服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应根据招标要求提供货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。此类文件为影印件或扫描件。

9.2 证明所投货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料（包括相应证书、中文产品说明书、技术资料、产品彩页等）、图纸和数据，投标文件中应提供：

（1）如涉及强制认证的产品，还需提供相关的证明文件。
（2）所投产品主要技术指标和运行性能的详细说明。

（3）其他在技术要求中明确的各项资格证明。

9.3 本次招标以招标文件所列技术要求（或参考品牌、规格、型号的技术标准）为技术上的基本要求，投标的产品或服务应满足其功能要求，重要技术参数应与招标文件技术要求一致（或高于招标文件所列技术要求）；招标文件中技术要求涉及品牌、专利、商标、设计及原产地等含有倾向或者排斥潜在投标人的内容均不作为必须的技术要求。

10.投标保证书

10.1 投标保证书作为投标文件的组成部分之一，投标人应按招标文件所附《投标保证书》格式填写，并按招标文件“投标人须知前附表”所规定数额、方式和时限提交投标保证金，提交投标保证金凭据的扫描件将作为投标文件的组成部分装订在投标文件中。

10.2 未按上述10.1规定金额提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
10.3 投标保证金的退还：见“投标人须知前附表”。
10.4 下列任何情况之一发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标文件提交截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。
11.投标有效期

11.1 投标人的投标文件应从“投标人须知前附表”规定的投标截止时间起，在“投标人须知前附表”所规定投标有效期内有效。投标有效期比规定的时间短的视为非响应投标予以拒绝。

11.2 在原投标有效期满之前，采购人可延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式确认。投标人可以拒绝采购人的这种要求但可以退还其投标保证金，同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，且应相应延长其投标保证金的有效期。在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。不同意延长投标有效期的投标文件将被视为无效投标文件。

12.投标文件的式样和签署
12.1投标人按“投标人须知前附表”要求准备投标文件。

12.2投标文件应按照“第四章 投标文件格式”要求进行电子签章或盖章，无需逐页签章。投标文件由投标人法定代表人或其授权代表电子签章或签字。授权代表须将“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。
（四）投标文件的提交

13.投标文件的提交
13.1 投标文件提交截止时间前，投标人应根据招标文件要求，登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn/），在投标截止时间前完成所有电子投标文件的提交。

13.2 任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

13.3 投标文件提交截止时间止，所收到的投标文件无论中标与否概不退还。

14.投标截止时间
14.1 采购人、采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于“投标人须知前附表”所规定的截止时间。
14.2 推迟投标截止时间将以书面形式通知所有投标人。

14.3 投标截止时间后采购人、采购代理机构不接收任何资料，除评标委员会在评审过程中要求投标人提交的修正、澄清等不涉及实质性内容的资料，否则不作为评标的依据。

15.迟到的投标文件
按照第14条规定，采购人、采购代理机构将拒绝收取其规定的投标文件提交截止时间后收到的任何投标文件。

16.投标文件修改和撤回

16.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人、采购代理机构。

16.2 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为放弃投标。

16.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，不得开标。电子版投标文件由“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
 （五）开标与评标

17.开标

17.1 代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织网上开标，所有投标人均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
17.2 开标程序：
（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内使用制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）自行对投标文件解密，如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人放弃投标；

（2）投标文件解密结束，各投标人的投标报价均在“政采云”平台开标大厅展示；
（3）开标过程由“政采云”平台自行记录，参加网上开标的各投标人代表对开标记录表线上签字确认，投标人如未对开标记录表签字的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 
（4）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。
18.评标

18.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及评标无关的人透露。

18.2 开评标期间，投标人不得与评标委员会成员、采购人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评标结果的活动，否则一经核实，其投标将被视为无效投标，并将承担相应的法律责任。

18.3 评标委员会组成：见“投标人须知前附表”。

18.4 评标原则：依照“公平、公正、合法、择优、保密”原则。

18.5 评标办法：见“投标人须知前附表”。

19.中标条件

19.1 投标文件能最大程度满足招标文件要求。

19.2 有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

19.3 若中标人在交货（实施）时所提供的产品（服务）与投标文件中的产品（服务）不一致且不能在实质上响应招标要求的，将视为以虚假信息谋取中标，采购人将依法取消其中标资格。

20.投标文件的澄清

有助于对投标文件的审查、评价和比较，可分别要求对拟中标人进行技术质疑、询问、澄清，或对拟中标人进行实地考察，或要求拟中标人提供所需的有关资料。有关要求和答复可现场进行，也可以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

 （六）中标通知和合同授予

21.定标

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，并向采购代理单位出具《定标意见书》。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标公告发布和中标通知领取

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

22.2 中标人领取《中标通知书》时按规定缴纳中标服务费等相关费用。

22.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.签订合同

23.1 中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

23.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书，均作为签订合同内容的依据。

24.付款方式及履约保证金

见“投标人须知前附表”。

25.合同书不可分割之部分

25.1 招标文件（含招标文件澄清通知）；

25.2 中标人的投标文件及澄清文件；

25.3 中标通知书；

25.4 合同书附件（如有）。

26.纪律要求

26.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

26.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

26.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

26.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（七）质疑及投诉

27.质疑

投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法的规定。
27.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

质疑的提出：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不接受多次对同一采购程序环节的质疑。
采购代理机构接收质疑联系方式：
联系人：史先进、赵秀艳、刘爱芳、彭欣悦、李亚芳；联系电话：0871-63629023；联系地址：云南省昆明市五华区王筇路中铁云时代广场3栋601室。

质疑送达方式：以书面形式送达采购代理机构接收质疑联系人处。
27.2 质疑投标人：提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本），质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代表签字且盖单位章的原件。
质疑函范本

	一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：                           邮编：
联系人：                         联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托授权代表进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


27.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

27.5 参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
28.投诉

投标人提供的投诉书应符合中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法的规定。投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
 （八）其他补充事项

29.其他补充事项：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同基本格式

（仅供参考，以实际签订内容为准）
政府采购合同
（电子交易项目适用）
	项  目    名  称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目

	合  同    编  号： 

      
                     （系统编号）

	（自编号，如有）：

                         
                     

	甲            方：云南省地方病防治所

	乙            方：
             
  


	甲方（采购人公章）名 称：云南省地方病防治所

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	电 话：

	
	签订日期：

	乙方（供应商公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电 话：

	
	签订日期：


合同书样式及主要条款

（本合同内容仅供参考，具体内容以双方签订为准）
受甲方委托，云南九辰招标有限公司组织对云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目（采购编号为：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）进行公开招标采购，于 2026 年  月    日通过评标委员会评审，经评标委员会评定乙方     （中标人全称）    为中标人。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，甲乙双方按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、合同组成及合同总价 
1.1 合同文件组成内容包括：
（1）本合同书；
（2）招标文件（含招标文件澄清通知）；

（3）中标人的投标文件及澄清文件；

（4）中标通知书；
（5）合同书附件（包括补充协议或者双方签订的备忘录、会议纪要等）。

1.2采购需求（格式自拟）：                                    ；
1.3本合同总价为人民币：¥           。（大写：人民币                 ）。
本合同价应包括投标货物及标准附件、专用工具等的出厂价所需的随配附件费用、运输费、保险费、包装费、安装调试费、验收费、保管费及相关伴随服务费用、售后服务费、利润、保险、人工费、管理费、税金、中标服务费、其他费用等完成本项目所需的一切费用。该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，为包干总价。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
二、合同主要条款
1.1 本合同的付款方式为：(一次性付款  (分期付款 
注：若为分期付款请注明分为几期支付及支付具体时间。
1.2 付款条件：付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合法有效发票，且发票名称必须与乙方完全一致，否则甲方有权拒绝付款。货款支付程序须按照云南省地方病防治所支付程序支付，审批期限不纳入甲方承诺的付款期限内。如果因乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续等乙方原因导致的付款迟延，责任全部由乙方承担。

1.3 是否进行预付款：(是  (否 
注：若进行预付款，请注明预付款具体金额。
1.4 供应商名称：                                    ；

1.5 供应商银行账号：                                    ；

1.6 供应商开户行：                                    ；

1.7 供应商开户名：                                    ；

1.8 合同约定的完成支付时间：     年     月     日或验收（交付）后     天（日历日），完成支付。

1.9 合同约定的验收时间：     年     月     日。

1.10 本合同的履约保证金：                                    。
1.11 本合同交货期限：     年     月     日或合同签订之日起         （(日 (月 (年）。

1.12 本合同质保期限：                                    。
1.13 本合同交货方式：                                    。
1.14 本合同履行期限：合同签订之日起         （(日 (月 (年）。
1.15 供应商法定代表人姓名：       ；供应商法定代表人性别：               。

1.16 供应商项目联系人：       ；联系电话：               。

1.17 具体质量服务要求及售后承诺：                                    。

在质保期范围内非甲方原因而引发或发生的质量和安全事故，乙方须承担全部损失及对应责任（包括但不限于甲方遭受的直接及间接损失、因第三方向甲方追偿所支出的全部费用等）。

1.18 乙方在履行本合同过程中造成其人员或第三人人身或财产损害的，由其自行处理和承担赔偿责任，与甲方无关，乙方不得因此影响本合同的履行。如甲方因此为乙方垫付相关费用的，甲方有权向乙方追偿，并要求乙方按照垫付费用每日     %的标准支付垫付期间的利息。

三、合同一般条款 
1 定义本合同中的下列术语应解释为 
1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、和构成合同的其它文件。 
1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。 
1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切采购要求内容等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、提供技术援助、培训和其他类似的服务。 
1.4 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。 
2 技术规范 
提交货物（服务）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和其投标文件的技术规范相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3 知识产权 
3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.2 乙方如在合同履行过程中采用自有知识成果，应当向甲方声明，并提供相关知识产权证明文件。甲方使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久免费使用权。 

4 包装要求 
4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善等非甲方原因所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证、保修单。

5 实施地点及方式 
乙方应按甲方指定时间和地点实施。
6 技术资料 
6.1 本合同技术资料（除合同主要条款规定外）将以下方式交付：乙方应在交货同时向甲方提供货物售后服务承诺书、用户手册、保修手册、货物合格证、随机工具等附随资料。
6.2 乙方所提供货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂测试报告及合格证，进口产品必须具备原产地证明或商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。
7 质量保证 
7.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 
7.2 乙方须保证所提供的货物在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。 
7.3 根据甲方按检验标准自行检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与本合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 
7.4 如果乙方在收到通知后    天内没有弥补缺陷，甲方有权自行或委托第三方采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。 
7.5 除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起    个月（如相关规定超过该期限，则按照该规定执行）。
8 检验和验收 
8.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。

8.2 验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

8.3 甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，双方同意共同委托采购人所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

9 索赔 
9.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在合同约定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔（索赔金额不低于合同总价    %）。 
9.2在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的方式解决索赔事宜，或由双方协商处理。
9.3如果在甲方发出索赔通知后    天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
9.4本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费等全部费用。 
10 迟延交货 
10.1 乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。 
10.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。 
10.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应在前述情况发生后    天内以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。  
11 违约赔偿 
11.1 乙方逾期交货的（不可抗力除外），每逾期    天乙方按照逾期交付货物金额的  %向甲方支付违约金（违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿）。同时，基于甲方本次采购的特殊性，乙方一旦出现前述违约行为的，甲方有权单方面解除本合同及双方签订的相关具体供货合同，不退还缴纳的履约保证金且应当承担前述逾期违约金。
11.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。
11.3乙方所交付的货物不符合甲方要求及合同约定的质量保证的，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失并有权要求乙方立即采取补救措施予以补救。同时，基于甲方本次采购的特殊性，乙方一旦出现前述违约行为的，甲方有权单方面解除本合同及双方签订的相关具体供货合同，不退还缴纳的履约保证金。
11.4乙方提供的货物不符合合同约定的数量的，乙方最迟于  次  日予以补足，乙方不予以补足的，甲方有权拒绝支付相应货款，且有权解除合同，没收履约保证金，由此造成甲方损失的，还有权向乙方追偿。

11.5甲方对乙方提供的货物验收合格仅表明甲方对乙方所交付的货物形式上符合双方合同的约定。

11.6其他违约责任双方另有约定的按照相关约定执行，没有约定的按照《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。 
12 不可抗力 
12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。 

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后    小时内以书面形式通知另一方，并在事故发生后    天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。 
12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，合同签订双方应通过协商在    日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。 
13 税费 
与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。 
14 合同争议的解决 
14.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始起    日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。 
14.2 守约方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、保管费等全部费用，均由违约方承担。
15 违约解除合同 
15.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。 

15.2全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买未予交付的货物类似的货物或服务。乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。 
16 破产终止合同 
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。 
17 转让和分包 
17.1 乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 

17.2 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
该书面文件的实质性约定不得与招标投标文件的约定相矛盾。
17.3 乙方擅自转让本合同或将合同项下工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价    %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。 
18 计量单位 
除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。 
19 合同生效和其它 
19.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。 

19.2 本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，具同等法律效力。本合同合计页。
19.3 其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。
19.4 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
20 通知条款
20.1 双方确认，与本合同履行有关而发出的所有书面通知或其他通讯，或者因争议解决由司法裁判机关发出的法律文书，均以本合同确定的通讯地址为准。送达有关文书时，如采用EMS邮寄送达的方式，发生收件人拒绝签收或其他无法送达情形的，则从发件人寄出文书之日起    日即视为已经送达。
20.2 任何一方的通讯地址发生变化的，应书面通知对方，否则，应自行承担由此造成的一切法律后果。

第四章 投标文件格式

附件一：资格部分投标文件格式
云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
 （项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）
投标文件

（资格部分）

投标人全称（电子签章或盖章）：                               

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                
地  址：                                         

联系人：                联系电话：               

日  期：                                         
格式1：资格证明材料
按照投标人须知前附表序号4投标人资格要求提供所对应的证明材料或声明函或承诺函（证明材料为扫描件，声明函及承诺函须为原件）。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人提供身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年至今任意一年的经审计机构审计的财务报告或开标会议前一个月内银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；成立不满1年的，提供自成立至今的财务报告或开标会议前一个月内银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函或证明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供缴费所属时间在2025年4月至今任意一个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税证明；提供缴费所属时间在2025年4月至今任意一个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效证明；成立不足1个月的投标人提供相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供声明函或证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目；（1）云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目：非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）（提供证明材料扫描件）；
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动（提供承诺函）；
3.3投标人开标前未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）（评标前由采购代理机构查询）；

3.4投标人承诺在近三年内经营活动中公司及法定代表人无行贿犯罪记录（提供承诺函）；

3.5本项目不接受联合体投标。

注：声明函、承诺函格式附后。
格式1-1：投标人基本情况表

投标人基本情况表
（请投标人如实填写本表信息）
	投标人名称：
	

	组织机构代码：
	

	注册资金：
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期：
	
	企业网站网址（如有）：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	

	公司拥有资质证书或荣誉证书：
	


注：附相关资质证书扫描件（若有）。
投标人全称（电子签章或盖章）：                                    
法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                  
日    期：________年____月____日
格式1-2：声明函格式
声明函

致：云南省地方病防治所

我公司郑重声明：

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

3.符合法律、行政法规规定的其他条件。

若违反上述规定，所投标无效，并承担相应的责任。

特此声明！

投标人全称（电子签章或盖章）：                                    
法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                  
日    期：________年____月____日
注：

1.投标人应按照“投标人须知前附表序号4投标人资格要求”进行声明（包括但不限于资格要求1.3、1.5、1.6项要求）；

2.若招标文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

格式1-3：承诺函格式
承诺函

致：云南省地方病防治所
我公司承诺：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。
2.我公司 （公司全称） 及法定代表人 （法定代表人姓名） 近三年内经营活动中无行贿犯罪记录。
3.本次投标为非联合体投标。
我公司承诺投标文件中提供的材料均真实有效。
若违反上述规定，所投标无效，并承担相应的责任。
特此承诺！

投标人全称（电子签章或盖章）：                                    
法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                  
日    期：________年____月____日
注：

1.投标人应按照“投标人须知前附表序号4投标人资格要求”进行承诺（包括但不限于资格要求3.2、3.4、3.5项要求）；

2.若招标文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

附件二：报价部分投标文件格式
云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
 （项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）
投标文件

（报价部分）

投标人全称（电子签章或盖章）：                               

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                
地  址：                                         

联系人：                联系电话：               

日  期：                                         
格式1：开标一览表

开标一览表
项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019
	投标总价（元）
	交货期限
	质保期限
	投标保证金形式
	投标保证金金额（元）
	备注

	小写：¥               
大写：人民币          
	
	
	
	
	


投标人全称（电子签章或盖章）：                                    
法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                  
日    期：________年____月____日
注：此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有其他折扣说明，此表中的投标总价保留至小数点后两位（四舍五入）；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

附件三：商务技术部分投标文件格式
云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目
 （项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）
投标文件

（商务技术部分）

投标人全称（电子签章或盖章）：                               

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                
地  址：                                         

联系人：                联系电话：               

日  期：                                         
格式1：投标书
投 标 书

（项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）
致：云南省地方病防治所
根据云南九辰招标有限公司代理的云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目（项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）的招标文件，我单位    （投标人名称）     决定参加该项目的投标，经法定代表人         （或法定代表人正式授权的委托代理人         ）提交投标文件，包括以下文件：

一、投标文件包含以下内容：

1.资格证明材料；

2.开标一览表；
3.投标书；
4.法定代表人身份证明书；
5.法定代表人授权委托书 （委托代理人投标时须提供）；
6.投标保证书；
7.投标质量保证书；

8.投标报价组成表；

9.技术指标偏离表；

10.项目需求分析与理解；

11.项目实施方案；

12.产品质量控制方案；

13.售后服务方案；

14.违约处罚承诺及措施；

15.投标人以往类似项目业绩情况；
16.招标文件要求及投标人认为需提供的其他资料。
二、我单位（或公司）同意以下事项：

1.投标总价为：同《开标一览表》的投标总价。
2.遵守招标文件的各项条款及一切有关规定；

3.向贵方提供所有与投标项目有关的真实有效的数据、情况和技术资料；

4.如我方投标被接受，我方将按招标文件的规定履行合同相关的责任和义务，保证合同签订后在规定的时间内完成本项目；

5.本投标书有效期为投标文件提交截止时间起90日历天，在此期间本投标书之规定对我方具有约束力；

6.如果我方投标被接受，则至合同履行期满为止，本投标书保持有效。
投标人全称（电子签章或盖章）：                                  
法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                  
           

地  址：






   
电  话：                 
邮  编：







传  真：                 
日  期：        年    月    日
格式2：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：










地    址：







    

成立时间：______年____月____日 

经营期限：
                         

姓名：          性别：          年龄：          职务：        
系    （投标人名称）    的法定代表人。
特此证明。

投标人全称（电子签章或盖章）：                     
日    期：________年____月____日
法定代表人身份证扫描件                法定代表人身份证扫描件

格式3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托我单位的    （姓名）    为我公司代理人，以公司名义参加云南九辰招标有限公司代理的云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目（项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人（电子签章或签字）：                       

性    别：             年    龄：        
部    门：             职    务：        
代理人无转委权，特此委托。
投标人全称（电子签章或盖章）：                                    
法定代表人（电子签章或签字）：                  
日    期：________年____月____日
注：代理人投标的可以先填写法定代表人授权委托书，打印后由代理人签字，再扫描成图片上传后进行电子签章。若为法定代表人投标，此授权委托书不必填写，可以不保留格式。
       委托代理人身份证扫描件                 委托代理人身份证扫描件

格式4：投标保证书
投标保证书
致：云南省地方病防治所
本书作为    （投标人名称）    对云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目（项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）提供投标保证金的保证。由____________（开户银行名称或投标人名称）提供的         （填投标保证金形式）总额为         （人民币·元）。
1.一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索保证金的权利：
（1）投标人在投标文件提交截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形：中标后未按规定交付相关费用。
2.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料；

3.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为；

4.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料；

5.本保证书自投标文件提交截止时间起90日历天有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。
开户银行：__________________账    号：____________________
投标人全称（电子签章或盖章）：                                                                        
法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                  
日    期：________年____月____日
附：投标保证金缴纳凭证。
格式5：投标质量保证书
投标质量保证书
致：云南省地方病防治所
本书作为    （投标人名称）    对云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目（项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019）招标提供质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.提供的货物是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的货物；
2.提供的设备和配套软件产品使用期不受第三方侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉；
3.提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
4.提供的服务符合投标文件承诺和所签合同规定的服务要求；
5.保证项目全部内容的满足；
6.本次项目所包含的质保期限为：
                     （质保期限不同的，请分别说明）                        
本保证书自投标文件提交截止时间起90日历天有效，如我方中标则至合同期限满为止有效。
投标人全称（电子签章或盖章）：                                    
法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：                  
日    期：________年____月____日
格式6：投标报价组成表
1.投标报价组成表

项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目                                                                       
项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019                                                                     
	序号
	产品名称
	是否属于进口产品
	品牌
	规格型号
	生产商（制造商）名称
	数量
	计量单位
	投标单价（元）
	合计价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（元）：¥                                        


填表说明：

1.序号应对应产品在第七章《采购需求》中“第一部分 采购明细表”的序号，此表可以同样格式扩展，不允许有缺、漏项、多项，否则视为无效投标。

2.若产品在第七章《采购需求》中有单价限价的，投标人所投产品的投标单价超过单价限价的按无效投标处理。
3.投标总价等于所有产品合计价的总和，此报价组成表中投标总价（元）须与开标一览表中投标总价（元）相一致，此表中的投标报价保留至小数点后两位（四舍五入），此表可以同样格式扩展。

2.小型/微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品投标报价组成表

项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目                                                                       
项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019                                                                     
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产商（制造商）名称
	数量
	计量单位
	投标单价（元）
	合计价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：¥                     


填表说明：

1.若投标人提供的产品生产商符合小型/微型企业、残疾人福利性单位划分标准，请填写该表，并根据财政文件规定作出声明，否则不予认可；若生产商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并认真填写上表；若生产商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责。2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业扶持政策。3.此表中的投标报价保留至小数点后两位（四舍五入），此表可以同样格式扩展，若不属于以上情形，此表不必填写，可以不保留格式。
格式6-2-1：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加云南省地方病防治所（单位名称）的云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （标的名称），属于工业行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.         （标的名称），属于工业行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                            企业名称（盖章）：
                                日        期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”，供应商不得修改及变动。

3.供应商如果是代理商或经销商，请如实填写所投货物制造商（生产商）相关信息，供应商如果是所投货物制造商（生产商），请如实填写本单位相关信息，否则不予认可，并对其真实性负责，若不符合，此格式不必填写，可以不保留格式。

注：投标人可以登录工业和信息化部政务服务平台，在中小企业服务专区点击中小企业规模类型测试进行自测（网址：https：//baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）。

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式6-2-2：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：请符合文件规定的投标人如实填写，否则不予认可，并对其真实性负责；若不符合，此格式不必填写，可以不保留格式。
单位名称（盖章）：
                      日       期：

格式6-2-3：

若投标人符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不符合，可以不保留格式。

3.符合本国产品标准的产品投标报价组成表
项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目                     
项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019                                                                     
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产商（制造商）名称
	数量
	计量单位
	投标单价（元）
	合计价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：¥                 


填表说明：

1.本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。
2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。不符合以上条件的，不享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的支持政策。

3.若投标人提供的产品生产商符合本国产品标准，请填写该表，并根据国务院办公厅规定作出声明，否则不予认可，此表中的投标报价保留至小数点后两位（四舍五入），此表可以同样格式扩展，若不属于以上情形，此表不必填写，可以不保留格式。

格式6-3-1：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。           （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。         （产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的              （关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。           （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。         （产品名称2）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称2）的              （关键工序）⁵在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式7：技术指标偏离表
1.技术指标偏离表
项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目                     
项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019                                                                              
	序号
	产品名称
	招标文件采购需求中的规格及技术参数要求
	投标文件中的规格及技术参数具体配置情况
	偏离情况说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


填表说明：
1.表格中“偏离情况说明”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容优于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标要求的，按“无偏离”填写。

2.序号应对应产品在第七章《采购需求》中“第三部分 技术参数要求”的序号，此表可以同样格式扩展。

3.各投标人须对招标文件第七章《采购需求》中“第三部分 技术参数要求”中的技术参数要求作出全面、真实的反映，评标委员会按照投标文件中的技术指标偏离表和招标文件要求提供的证明材料（若有）进行评审，未在技术指标偏离表中进行说明或要求提供证明材料而未提供证明材料或提供的证明材料与技术指标偏离表中应答不一致的，视为该条技术参数不满足（负偏离）招标文件技术参数要求，不得分。

4.若投标人填写的规格及技术参数具体配置情况与所附资料技术指标参数有出入时，投标人将自行承担由此引起的一切后果。
2.技 术 文 件
2.1主要技术指标、参数及性能的详细说明。

2.2投标人认为其他还可提供的资料。
格式8：项目需求分析与理解
（此部分不提供格式，具体内容由投标人根据《采购需求》及《评分办法》自行编写）

格式9：项目实施方案（至少包括“①供货组织方案；②安装调试方案；③验收方案；④应急响应时间、应急处理方案”4项内容）
（此部分不提供格式，具体内容由投标人根据《采购需求》及《评分办法》自行编写）

格式10：产品质量控制方案（至少包括“①产品质量保证承诺；②产品质量保障措施”2项内容）
（此部分不提供格式，具体内容由投标人根据《采购需求》及《评分办法》自行编写）
格式11：售后服务方案（至少包括“①售后服务承诺；②售后服务保障措施；③售后服务团队配置方案；④售后响应时效承诺”4项内容）
（此部分不提供格式，具体内容由投标人根据《采购需求》及《评分办法》自行编写）
格式12：违约处罚承诺及措施
（此部分不提供格式，具体内容由投标人根据《采购需求》及《评分办法》自行编写）

格式13：投标人以往类似项目业绩情况
投标人以往类似项目业绩情况表
项目名称：云南省地方病防治所2026年重大公卫仪器设备采购项目                            
项目编号：YNZC2026-G1-01861-JCZB-0019                           
	序号
	业主名称
	项目名称
	项目内容
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	


注：

1.投标文件中须提供《投标人以往类似项目业绩情况表》及相对应的类似项目业绩情况证明材料，类似项目业绩情况证明材料为中标（成交）通知书或验收证明或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）。提供中标（成交）通知书或验收证明的，中标（成交）通知书或验收证明须能体现采购标的内容，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料不明确、不清晰、无法体现内容的，不予认可。

2.投标人请如实填写该表并提供相应证明材料。

格式14：招标文件要求及投标人认为需提供的其他资料

格式14-1：

若所投标产品符合《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书等证明材料。节能产品清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），环境标志产品清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），政府采购节能产品认证机构名录、环境标志产品认证机构名录详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
第五章 资格审查
资格审查前附表
采购人或采购人委托的采购代理机构按下表内容对所有投标人进行资格审查。
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	1
	资格审查标准
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

	
	
	是否符合投标人须知前附表序号4投标人资格要求第1条的要求
	提供证明材料扫描件，声明函提交原件，且名称一致。名称不一致时，应提供相关法律文件进行说明。

	
	
	2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

	
	
	是否符合投标人须知前附表序号4投标人资格要求第2条的要求
	无，本项目不属于专门面向中小企业采购项目。

	
	
	3.本项目的特定资格要求：

	
	
	是否符合投标人须知前附表序号4投标人资格要求第3条的要求
	提供证明材料扫描件，承诺函提供原件，信用要求评标前由采购代理机构查询，本项目不接受联合体投标。


资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构按资格审查前附表对投标人的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的不予进入第六章《评标办法》中的各评审环节。
资格审查人员：采购人或采购人委托的采购代理机构。
资格审查记录：采购人或采购人委托的采购代理机构做好详细的记录。
注：1.如采购人或采购人委托的采购代理机构无法判断是否符合资格审查的评审标准时，评标委员会可协助审查。

2.如采购人或采购人委托的采购代理机构无法对投标人资格进行审查时，投标人资格审查由评标委员会完成。
第六章 评标办法

一、评标办法前附表
（一）符合性审查标准
	条款号
	评审内容
	评 审 标 准

	2.1.1
	符合性审查标准
	若出现以下情况的，将不通过符合性审查：

1.投标文件原则上未按照招标文件规定的格式进行填写的。

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。

3.投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

5.投标文件有效期不符合招标文件规定的有效期的。

6.投标人投报两个或多个投标报价，或投标人投报两个或多个投标文件，又未声明其中哪一个有效的。

7.没有投标报价或投标报价超过采购预算或最高限价，投标单价超过采购单价限价的。
8.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：

8.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.2通过资格审查的有效投标人所投产品（核心产品）不足三个品牌的，其投标无效，该项目废标。
8.3投标人未按评标办法3.3.4和3.3.5进行澄清修正或未在规定时间内提供有效证明材料的。

8.4未响应招标文件“第二章 投标人须知”★实质性条款的。
8.5投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购产品，则投标的产品必须具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（政府采购节能产品认证机构名录详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），如有新增确定的认证机构，提供相应证明材料即可），并在投标文件中提供该证书（包含证书附录）扫描件，并在附录中标明所投产品型号，否则其投标文件无效；如所投产品型号与认证证书或证书附录不一致，则其投标文件无效。

政府强制采购节能产品：★A02010104台式计算机、★A02010105便携式计算机、★A02010107平板式微型计算机、★A0201060102激光打印机、★A0201060104针式打印机、★A0201060401液晶显示器、★A02052301制冷压缩机、★A02052305空调机组、★A02052309专用制冷、空调设备、★A020609镇流器、★A0206180203空调机、★电热水器、★普通照明用双端荧光灯、★A020910电视设备、★A020911视频设备、★A060805便器、★A060806水嘴（清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））。

8.6招标文件规定的其他无效情形。


（二）详细评审标准（得分计算保留两位小数，四舍五入）
	条款号
	评审内容
	评 审 标 准

	2.2
	详细评审标准
	评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋…Fn其中： F1、F2、F3…Fn分别各项评分因素的汇总得分；

	
	
	F1投标报价评审（满分30分）
	采用低价优先法计算，通过符合性审查且评审报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评审报价=该投标人的投标报价×（1-J1-J2）

投标报价得分=（评标基准价/该投标人的评审报价）×30

注：

J1：小型和微型企业产品价格扣除幅度；

J2：本国产品价格扣除幅度；

价格扣除注意事项：

1.若投报小型和微型企业产品或本国产品，请在“投标文件商务技术部分格式6”中标明并同时提供有效证明材料（有效材料证明详见本章第三节第5项至第8项），经评标委员会核实方可获得价格扣除。

2.监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策，监狱企业和残疾人福利性单位同属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。
4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
小型和微型企业产品价格扣除幅度J1：10%。

本国产品价格扣除幅度J2：20%。

	
	
	F2技术及项目方案评审（满分68分）
	1.技术指标响应评分（满分40分）

1.1“★”技术参数评分（满分20分）
招标文件第七章“采购需求”的第三部分 技术参数要求中，标注“★”号的为重要技术参数（共79条），满分20分。投标人所投货物的“★”技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得满分20分，不满足（负偏离）招标文件要求的在20分基础上有一条扣20/79分，扣完为止（计算结果保留两位小数）。

评分依据：评标委员会按照投标文件中的技术指标偏离表和招标文件要求提供的证明材料（若有）进行评审，未在技术指标偏离表中进行说明或要求提供证明材料而未提供证明材料或提供的证明材料与技术指标偏离表中应答不一致的，视为该条技术参数不满足（负偏离）招标文件技术参数要求，不得分。

1.2非“★”技术参数评分（满分20分）

招标文件第七章“采购需求”的第三部分 技术参数要求中，非“★”号的为一般技术参数（共485条），满分20分。投标人所投货物的非“★”技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得满分20分，不满足（负偏离）招标文件要求的在20分基础上有一条扣20/485分，扣完为止（计算结果保留两位小数）。

评分依据：评标委员会按照投标文件中的技术指标偏离表和招标文件要求提供的证明材料（若有）进行评审，未在技术指标偏离表中进行说明或要求提供证明材料而未提供证明材料或提供的证明材料与技术指标偏离表中应答不一致的，视为该条技术参数不满足（负偏离）招标文件技术参数要求，不得分。

	
	
	
	2.项目需求分析与理解评分（满分2分）

内容无漏项、无缺陷的得2分，内容缺项的扣2分，内容存在缺陷的扣1分（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬套、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形）。

	
	
	
	3.项目实施方案评分（满分12分）

根据投标文件中提供的项目实施方案进行评分：至少包括“①供货组织方案；②安装调试方案；③验收方案；④应急响应时间、应急处理方案”4项内容，每项3分。
每项内容按照下列规则进行打分：
内容无漏项、无缺陷的得3分，内容缺项的扣3分，内容存在缺陷的扣1.5分（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬套、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形）。

	
	
	
	4.产品质量控制方案评分（满分4分）
根据投标文件中提供的产品质量控制方案进行评分：至少包括“①产品质量保证承诺；②产品质量保障措施”2项内容，每项2分。每项内容按照下列规则进行打分：
内容无漏项、无缺陷的得2分，内容缺项的扣2分，内容存在缺陷的扣1分（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬套、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形）。

	
	
	
	5.售后服务方案评分（满分8分）
根据投标文件中提供的售后服务方案进行评分：至少包括“①售后服务承诺；②售后服务保障措施；③售后服务团队配置方案；④售后响应时效承诺”4项内容，每项2分。

每项内容按照下列规则进行打分：
内容无漏项、无缺陷的得2分，内容缺项的扣2分，内容存在缺陷的扣1分（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬套、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形）。

	
	
	
	6.违约处罚承诺及措施评分（满分2分）
内容无漏项、无缺陷的得2分，内容缺项的扣2分，内容存在缺陷的扣1分（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬套、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形）。

	
	
	F3类似项目业绩评审（满分2分）
	投标人以往类似项目业绩情况评分（满分2分）

评标委员会根据投标人提供的2023年1月1日至本项目投标文件提交截止时间前的类似项目业绩情况进行评价打分，每提供一份证明材料得0.5分，满分2分。
注：投标文件中须提供《投标人以往类似项目业绩情况表》及相对应的类似项目业绩情况证明材料，类似项目业绩情况证明材料为中标（成交）通知书或验收证明或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）。提供中标（成交）通知书或验收证明的，中标（成交）通知书或验收证明须能体现采购标的内容，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料不明确、不清晰、无法体现内容的，不予认可。


二、评标纪律与职责
1.评标委员会组成：采购人将根据本次招标项目的性质和特点依法组建评标委员会，评标委员会人数为5人以上单数，其中技术、商务专家不得少于成员总数的三分之二。
2.评标纪律
评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
4.采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
三、评标办法
1.评标方法：
本次评标采用综合评分法。
评标原则：依照“公平、公正、合法、择优、保密”原则。
2. 评审标准和程序
2.1符合性审查
2.1.1符合性审查标准：依据招标文件的规定，评标委员会按评标方法前附表对投标人进行符合性审查。
2.2 详细评审分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标方法前附表；
2.2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。
2.2.3 评分标准
按评标方法前附表规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3. 评标程序
3.1 符合性审查
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，该投标文件按无效投标处理。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（1）按本章前附表的规定对各项评审因素评分；
（2）按本章前附表的规定计算评标总得分。
3.2.2 各项评审因素得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.3 投标文件的澄清或修正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
3.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由投标人电子签章或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
3.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.3.5当投标人的投标报价在评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
其余未尽事宜，按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 财库〔2026〕2号执行。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且投标报价相同时，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（按评分因素权重大小排列），依次类推，若所有评标因素得分相同，按优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的顺序排列；若所有评分因素得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由评标委员会推荐确定中标候选人并提出书面评标报告。
3.4.2提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；评审得分相同且投标报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.4.3采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
3.4.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
4.关于节能产品和环境标志产品：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料。节能产品和环境标志产品清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

5.关于中小企业：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，并提供中小企业声明函。
6.关于监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。监狱企业同属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.残疾人福利性单位：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。
8.符合本国产品：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，并提供《关于符合本国产品标准的声明函》。
第七章 采购需求
第一部分 采购明细表
	序号
	是否允许进口
	产品名称
	数量
	计量单位
	单价限价（元）
	交货地点（备注）

	1
	否
	高压蒸汽灭菌器
	2
	台
	60,000.00
	云南省地方病防治所（具体地点由采购人指定）

	2
	否
	大容量高速冷冻离心机
	1
	台
	120,000.00
	

	3
	否
	低容量高速冷冻离心机
	2
	台
	70,000.00
	

	4
	否
	核酸快速检测箱
	3
	套
	120,000.00
	

	5
	否
	纯水机
	2
	台
	10,000.00
	

	6
	否
	制冰机
	2
	台
	15,000.00
	

	7
	否
	手持式麦氏浊度仪
	2
	台
	10,000.00
	

	8
	否
	金属浴
	2
	台
	10,000.00
	

	9
	否
	电子天平
	2
	台
	5,000.00
	

	10
	否
	快充户外电源太阳能板
	4
	套
	3,000.00
	

	11
	否
	梯度PCR仪
	1
	套
	60,000.00
	

	12
	否
	小型高速离心机
	2
	套
	20,000.00
	

	13
	否
	生物显微镜
	2
	套
	55,000.00
	

	14
	否
	体视显微镜
	1
	套
	95,000.00
	

	15
	否
	电泳仪蓝光灯
	8
	套
	500.00
	

	16
	否
	功率可调加热型超声波清洗机
	1
	套
	13,900.00
	

	17
	否
	聚能恒温超声波萃取仪
	1
	套
	69,000.00
	

	18
	否
	全自动血细胞分析仪
	1
	套
	300,000.00
	

	19
	否
	28℃二氧化碳培养箱
	1
	套
	50,000.00
	

	20
	否
	恒温水浴锅（单孔）
	1
	套
	3,000.00
	

	21
	否
	恒温水浴锅（两孔）
	1
	套
	3,000.00
	

	22
	否
	水平电泳仪
	1
	套
	3,000.00
	

	23
	否
	荧光PCR仪（带数据分析终端）
	1
	套
	190,000.00
	

	24
	否
	梯度PCR仪
	1
	套
	50,000.00
	

	25
	否
	倒置显微镜带成像系统（细胞成像）
	1
	套
	150,000.00
	

	26
	否
	37℃二氧化碳培养箱
	1
	套
	50,000.00
	

	27
	否
	全自动核酸提取仪
	1
	套
	170,000.00
	

	28
	否
	-80℃超低温冰箱
	1
	套
	60,000.00
	

	29
	否
	生物安全型豚鼠IVC系统
	1
	套
	300,000.00
	


第二部分 核心产品明细表
	序号
	产品名称
	计量单位

	1
	大容量高速冷冻离心机
	台

	2
	全自动血细胞分析仪
	套


注：提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。通过资格审查的有效投标人所投产品（核心产品）不足三个品牌的，其投标无效，该项目废标！

第三部分 技术参数要求
	序号
	产品名称
	技术参数要求
	备注

	1
	高压蒸汽灭菌器
	★1.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；需提供特种设备生产许可证佐证。
★2.容量：≥85升,立式结构,底部带脚轮，可放入直径38CM,高度59CM的灭菌架，提供相关证明材料佐证。

★3.容器设计：容器设计温度≥153度、容器设计压力≥0.42MPA；提供制造商自有压力容器数据表佐证。

★4.腔体材质：灭菌腔体采用316L不锈钢，提供相关证明材料佐证。
5.灭菌工作温度105-138度。

6.定时：灭菌时间1-999分钟，保温时间1-7777分钟，预约灭菌时间0-10天。

★7.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来，提供相关证明材料佐证。
★8.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖，提供相关证明材料佐证。
★9.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，提供相关证明材料佐证。
10.人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转。
★11.腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险，提供相关证明材料佐证。
12.台面高度：地面到操作台面的高度≤90cm。

13.微电脑控制：实现了整个灭菌进程全自动控制。

14.记忆存储功能：可设置新的灭菌程序，并存储起来，最多可存储20条灭菌程序。

★15.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备多种干烧保护装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置（不包括固定式和移动式温度探头），且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高了仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力；提供腔底图片等相关证明材料或其他能佐证的证明材料。
16.过压双重保护：配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警。

17.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警。

★18.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒，提供相关证明材料佐证。
19.电气保护：高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护。

★20.最大使用压力（安全阀起跳压力）：≥0.30Mpa，提供相关证明材料佐证。
21.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度。

22.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护。

23.附件：不锈钢提篮2个,冷却风扇1套。

★24.消毒评价报告

投标人所投产品须具有消毒产品评价报告，评价中的检测报告具有具有CMA或CNAS标识，检测报告能体现投标型号，型号的规格容积具有唯一性（一种型号对应一个规格容积）。
 ★25.注册证：具有医疗产品注册证。

★26.投标人所投产品安全装置（包括但不限于安全联锁、低水位干烧保护等装置）通过第三方检测，检验（检测）报告具有具有CMA或CNAS标识，检验（检测）报告能体现投标型号，型号的规格容积具有唯一性（一种型号对应一个规格容积）。
	

	2
	大容量高速冷冻离心机
	★1.主机最高转速≥22,500rpm，主机最大离心力≥34,000xg，单次离心最大容量≥6×100ml，且兼容酶标板转子和PCR八排管转子，提供相关证明材料佐证。
2.转速控制精度：≤±10rpm。
3.操作方式：采用≥7英寸彩色 LCD触摸屏，可戴手套操作，指压自动吸附门锁，方便操作，支持中、英两种语言。
★4.升速档位≥12档，减速档位≥12档，提供相关证明材料佐证。
★5.温度控制范围：-20-40℃，提供相关证明材料佐证。
6.具有快速预冷功能，将离心腔室的温度降低到4℃的时间≤15分钟（环境温度15-25℃）。
7.所有转子在最高转速时（环境温度15-25℃），温度稳定值可以达到≤4℃。
8.具有转子自动识别、计数、寿命提醒和平衡监测功能。
9.具有节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动停止制冷。
★10.离心舱门为自动吸门锁，方便开关，提供相关证明材料佐证。
★11.转子盖旋转半圈锁定，具有锁定线直观显示，提供相关证明材料佐证。
12.液体处理工作台：
★12.1 自动识别100ml以内的移液管，并有防满溢功能，最大移液速度 可达12ml/s，重复分液，等份小于移液管标称容积的10%时，准度为±2%，提供相关证明材料佐证。
12.2 无菌模块可以进行高压灭菌。
12.3 混匀模块0-3000rpm，适用于2ml和0.2ml或96孔板。
13.具有多段程序离心功能：≥5段。
14.主机能够预存程序数量≥1000个。
15.具有三级用户管理权限，并可以配置独立用户名及密码≥100个。
16.运行记录可以实时曲线显示，并可自动记录完整历史运行数据≥1000条。
★17.运行记录的结果可通过USB导出保存为PDF或CSV （UTF-8形式）格式，具有电子签名功能，并在导出PDF文件时一同输出，提供相关证明材料佐证。
18.具有时间戳的事件记录功能（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），记录数量≥10万条。
19.输出端口：具备USB接口，快速导出数据。 
20.离心腔体内具有排水口设计，后续可加真空抽吸系统，真空度可到8mbar。
21.仪器噪音量：≤60db（A），主机重量：≤65kg。
22.配置要求：离心机主机1台；定角转子6×50ml，离心力≥17,035xg，最大转速≥13,000rpm，加15ml的适配器；水平转子24×2ml，离心力≥17,035xg，最大转速≥13,000rpm，加0.2ml的适配器；溯源软件；液体处理工作台。
	

	3
	低容量高速冷冻离心机
	★1.最高转速≥16,000rpm （24×1.5/2.0ml角转子）；最大离心力≥24,027xg （12×1.5/2.0ml角转子），提供相关证明材料佐证。
2.最大容量≥60mL （12×5ml锥底管）。
3.采用变频电机及变频压缩机技术，温度设定范围：-11—40℃，样品温度控制精度：±2℃，使用不含CFC制冷剂：R134A。
★4.转速精控制精度：≤±10rpm，定时范围：1s to 99H59 min59s，提供相关证明材料佐证。
5.具有瞬时离心功能；升降速：快/慢两档。
6.程序储存组≥1000，具有收藏夹功能可一键调取收藏程序。
7.液体处理工作台：
★7.1自动识别100ml以内的移液管，并有防满溢功能，最大移液速度可达12ml/s，重复分液，等份小于移液管标称容积的10%时，准度为±2%，提供相关证明材料佐证。
7.2 无菌模块可以进行高压灭菌。
7.3 混匀模块0-3000rpm，适用于2ml和0.2ml或96孔板。
★8.转子静态自动识别（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能），不平衡监测功能，提供相关证明材料佐证。
9.屏幕≥7寸LCD电阻触摸屏显示，可戴手套操作，指压自动吸附门锁，方便操作。
★10.具备离心结束运行后计时器提醒功能，15分钟以上无任何操作进入自动屏保并暗屏，环保节能，提供相关证明材料佐证。
★11.制冷能力：所有转子最高转速下达4度（环境温度15-25℃），快速预冷功能：7分钟内腔体降低到4℃（环境温度15-25℃），提供相关证明材料佐证。
★12.节能模式：每30分钟递增，最长12个小时后自动开盖并停止制冷，提供相关证明材料佐证。
13.提供两种计时方式选择：
13.1 立即开始计时；
13.2 到达最高速时开始计时。
14.软件系统支持中、英两种语言。
★15.运行记录可以实时曲线显示，支持多段离心功能最多5段，提供相关证明材料佐证。
★16.数据导出功能（可通过USB以PDF或CSV （UTF-8形式） 导出数据，三级用户管理（可配置100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义三级用户权限 - 管理员、超级用户、操作员；具有三级电子签名功能（作者、复核人、批准者）；持审计追踪 - 事件记录（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），有时间戳，支持最多10万条记录；支持审计追踪 - 运行记录1000条（记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等），提供相关证明材料佐证。
17.离心腔体内具有排水口设计，后续可加真空抽吸系统，真空度可到8mbar。
18.提供1个USB接口，具备数据导出、软件版本更新等功能。
19.电源，220-230V，50Hz，10A，主机尺寸：≤（D x W x H）300×550×280 mm / 300×550×530 mm（开盖高度）。
20.重量≤35kg，噪音：≤52db（A）。
21.所有转子15秒以内升速至最大转速，通过生物安全气密性检测。
22.配置要求：主机一台；定角转子 24×1.5ml/2ml，最大转速≥16,000rpm,最大离心力≥24,027xg，0.2ml适配器；定角转子 12×5ml，最大转速≥15,000rpm，最大离心力≥20,916xg，2ml冻存管适配器和2mlHPLC管适配器。
	

	4
	核酸快速检测箱
	便携式疫病核酸检测箱整体长度≤49cm、宽度≤45cm、高度≤20cm，重量≤5.5KG，内含以下产品：
一、超快速PCR荧光定量仪1台：

★1.样品容量：0.2mL PCR 8 联管*1，8*0.2mL透明管，提供说明书、技术白皮书或产品彩页作为证明材料。
★2.反应体积：10-50μl，提供说明书、技术白皮书或产品彩页作为证明材料。
★3.热循环技术：Peltier，提供说明书、技术白皮书或产品彩页作为证明材料。
4.最大升降温速率：4.0℃/s
5.温度范围：4–100 ℃
6.温度准确性：±0.15℃
7.温度均一性：±0.2℃
8.激发光源：高效单色LED
9.检测装置：SiPMT（硅光电倍增管）
10.检测模式：线性荧光分时扫描技术
11.激发/检测范围：455-650nm/510-750nm
★12.荧光通道数：标配4通道，提供说明书、技术白皮书或产品彩页作为证明材料。
★13.支持的染料：FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ROX/Texas Red, Cy5/LIZ，提供说明书、技术白皮书或产品彩页作为证明材料。
14.灵敏度：单拷贝基因
15.分辨率：在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异
16.动态范围：10 
17.操作方式：≥5寸的触摸屏独立操作
18.数据导出：原始检测结果，Ct值，荧光信号值，反应设置条件等表格形式导出；扩增曲线以图片形式导出。
19.电源：100-240 VAC、50Hz/60 Hz
20.尺寸：长度≤180mm、宽度≤150mm、高度≤90mm

21.重量≤2kg

22.配套工作服务器1台：≥i7-1360P处理器；重量不超过1000g，屏幕尺寸不小于14.2英寸，内存≥32GB；硬盘≥2TB。

二、开盖器1个；混匀离心一体机1台：
1.离心转速：1500-4000rpm
2.转速调节：100rpm
3.混匀强度等级：3
4.适配载具：8联管载具、1.5/2ml离心管载具

5.载具锁紧方式：快拆旋钮

6.锁紧力调节：多级

7.程序记忆：有
8.程序循环数：1-999
9.开盖停机：感应式
10.异常震动停机:有

11.电源适配器输入:AC100-240V,1.4A,50/60HZ

12.电源适配器输出:DC24V2.5A

13.最大输出功率:≥60W

14.体积:长度≤218mm、宽度≤234mm、高度≤136mm

15.重量:≤1.5kg
三、移液器3台：
1.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大的指撑设计，使移液更轻松；
2.量程涵盖：0.1ul~10ml； 机型分为单道可调式、单道固定式、多道可调式；
3.各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板；
4.数字视窗，所设量程一目了然；
5.分液精准，实验无忧；
6.下半只可高温高压消毒，可抗强化学腐蚀；
7.可拆卸式组件便于维护，使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。
四、移液吸头1盒：
10ul/200ul/1ml多用枪头盒吸嘴盒 三合一 
五、专用电池盒1个：
1.充电和输出电压：19V大功率稳压端口16-24V调压
2.端口设置：A端口、USB端口、充电端口
3.输出16V10A，支持16.8V3A(50瓦快充)
4.支持QC3.0手机快充、支持18-24V宽电压充电、28瓦充电
5.19V4.74A=90瓦，兼容120瓦笔记本电脑
6.串联输出，不稳压，最大160瓦输出
7.最大5V3.3A，支持9V、12V快充手机、28瓦充电
8.稳压输出足功率90瓦
六、全风干核酸检测试剂盒（荧光PCR法）2盒（可自选病原）：
★1.检测通道：FAM/VIC/ROX/CY5，提供说明书、技术白皮书或产品彩页作为证明材料。
2.特异性：与其他非目标病原无任何交叉反应。

3.灵敏度： ≥500 copies/ml。

4.适配性：适配市面所有主流PCR仪。

5.总反应体积≤20ul,总反应时常≤ 1 小时。

6.需搭配对应阳性对照品。
★7.试剂需以全风干形式，提供说明书、技术白皮书或产品彩页作为证明材料。
	

	5
	纯水机
	1.过滤技术：水通道蛋白净化技术。

2.滤芯寿命≥1年。

3.产水率≥75%。

4.水效等级≥1级。

5.额定净水流量≥0.2L/min。

6.加仑≥75G。
	

	6
	制冰机
	一、设备基本要求
1.设备类型：实验室专用雪花形制冰机，适用于生物实验室qPCR、核酸提取、WB冰浴转膜、细菌菌体裂解等各类分子实验的低温制冰、保冷需求，可实现实验室全时段连续供冰，满足实验从早到晚不间断用冰要求。
2.制冰形态：雪花状碎冰，具备优异的干燥性（含水量低）、包裹性与冷却速度，能对蛋白、酶类等生物样本实现均匀低温保护，有效防止样本降解，保障实验结果准确性与稳定性。
3.核心制冰工艺：采用旋转挤压式制冰方式，制冰效率高、冰型均匀，适配实验室高频次、多场景用冰需求。
二、核心技术参数
★1.满足实验室大批量连续用冰需求，24小时制冰量：≥80kg，提供相关证明材料佐证。
★2.有效储冰量：≥25L，储冰空间充足，支持随用随取，无需频繁等待制冰，提供相关证明材料佐证。
★3.制冰速度：开机后≤3分钟快速出冰，可快速响应实验突发用冰需求，避免延误实验关键步骤，提供相关证明材料佐证。
★4.控制方式：配备液晶触控屏，操作便捷，可实现制冰参数可视化调节与设备运行状态实时监控，提供相关证明材料佐证。
★5.主机外形尺寸：≥420mm×480mm×770mm（长×宽×高），紧凑设计，节省实验室空间，提供相关证明材料佐证。
★6.智能运行功能：支持定时自动制冰功能，可预约定时启动制冰，实现满冰自动停机，无需人工值守；具备断水、断电自恢复功能，突发停水、停电后，水电恢复可自动启动制冰，无需人工重启，保障实验进程不受影响，提供相关证明材料佐证。
三、配套服务及质保要求
1.质量保修：设备提供1年免费质量保修期，保修期内非人为因素造成的故障，提供免费维修服务，终身提供设备维护支持。
2.安装调试：免费提供设备现场安装、调试服务，安排专业技术人员上门完成设备安装、调试及运行测试，确保设备正常投入使用。
3.保修费用：保修期内对设备的维修、配件更换等所有相关服务，不收取任何费用。
4.定期维护：设备在使用周期内，每年提供1次免费定期上门维护服务，对设备进行全面检测、保养，保障设备长期稳定运行。
5.故障响应：设备出现故障时，服务商在接到用户故障报修电话后，4小时内做出正式响应，及时提供故障解决方案，保障实验室用冰不受影响。
四、售后保障要求
1.具备完善的售后服务体系，设有专业的技术服务团队与配件仓储，可快速响应设备维修及配件更换需求。
2.提供设备操作使用说明书、产品合格证、保修卡等全套资料，同时为用户提供免费的设备操作培训服务，确保实验人员熟练掌握设备操作方法。
	

	7
	手持式麦氏浊度仪
	1.最小示值Minimum readout（MCF） 0.001 MCF。
2.测量范围Measuring range（MCF） 0～6 MCF（麦氏浊度单位）。
3.量程：（0-1；1-6 ） MCF。
4.线性误差（准确度）Basic error F.S ≤3.0％F.S。
5.重复性Repeatability ≤1.0%。
6.特点 Characteristics 便携式，内置锂电池、经济型、稳定性好。
7.外型尺寸External dimension≥172×100×48mm。
8.试样管尺寸要求 试管规格：直径16 mm、高度50～100mm （其他尺寸试管可定制）。
9.最小样品量≥3ml。
10.仪器特点：Product Characteristic：
10.1微电脑数据处理，校准数据保存功能，触摸式键盘。
10.2采用LCD背光液晶显示浊度, 日期时间显示功能, 具有打印功能（需配接微型打印机需另购、并订货时说明）。
10.3定位结构及高精度的光路系统，有效测量值的正确性及重复性。仪器能长时间稳定工作。
10.4精确的量程自动切换装置，及其可靠的线性补偿系统，使得测量数据更准确、稳定性更好。
10.5增加了色度补偿系统，有效的避免试样顏色引起的干扰，能正确反映浊度的概念。
10.6采用集成电路和光电检测元件，有较高的整机稳定性。
10.7高效稳定长寿命光源系统，测量可达10万小时，免维护使用，无更换之忧虑。
10.8配套大容量充电锂电池，方便移动测量使用。
	

	8
	金属浴
	1.控温范围：0℃-100℃
2.定时范围：1min-99h59min
3.制冷时间：（室温下降到室温以下20°C）≤15min
4.升温时间：（室温升高到100°C）≤12min
★5.控温精度：≤±0.3℃，提供相关证明材料佐证。
★6.温度均匀性：≤±0.5℃，提供相关证明材料佐证。
7.可设置 10（程序数）x10（程序段数）=100 个程序段，并且能对某一程序数进行单独循环（01-99）
★8.标准模块：A：1.5mL X 35
  可选模块：B：0.5mL X 54
C：0.2mL X 96
D：2.0mL X 35
E：0.2mL X 32+1.5mL X 25
F：5mL X 24
G：15mL X 12（高盖）
H：50mL X 6（高盖）
I：0.2mL X 96（酶标板）
J：0.2mL X 32+0.5mL X 10+1.5mL X 15
K：10mL X 15
，提供相关证明材料佐证。
★9.外形尺寸（mm）：≥175x278x197，提供相关证明材料佐证。
★10.重量（kg）：≤3.5，提供相关证明材料佐证。
	

	9
	电子天平
	1.技术指标：
1.1量程/精度：110g/0.1mg 
1.2重复性（mg）：±0.1
1.3 线性误差（mg）：±0.2
1.4 称盘尺寸（mm）：≥Φ90
1.5 外形尺寸（mm）：≥345×223×331
2.主要性能特征：
★2.1 使用单体模块电磁力传感器，是不使用簧片的均一构造，与原来的分体式传感器相比【响应性】、【温度特性】、【整体性】、【均衡性】大幅提高，提供相关证明材料佐证。
★2.2 内置温度触发提示校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），温差可设定控制范围是0.1-3摄氏度，提供相关证明材料佐证。
★2.3 七级防震干扰滤波及六级灵敏度感量级别、四级速率可调功能。用户可根据实验室环境和自己的实际需要来调整天平的抗震干扰等级及灵敏度，以达到参数最佳、最优化的试用效果，提供相关证明材料佐证。
2.4 称重稳定时间3级可调　

2.5具有克、克拉、盅司等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝

2.6 RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机　

2.7内置日期、时间可调功能,可设置密码，有二级管理权限　

2.8 安装插件，PC端天平数据可直读
3.称量应用模式：
3.1 百分比称重功能       
3.2 动物（动态）称量功能   
3.3 设定物体称量计数功能  
3.4 成本结算（计价）功能  
3.5 上下限检重功能        
3.6 毛、净、皮称量功能    
3.7 峰值保持功能          
3.8 累计功能
3.9 密度称量程序自动换算直读功能
4.详细配置：
4.1 天平主机：1台
4.2 托盘、屏蔽罩：1套
4.3 说明书、合格证、保修卡：1套
4.4 手套：1对
4.5 外部测试砝码：1个（F1级）
4.6 数据线：1条
4.7 下称勾：1个
4.8 电源：1个
4.9 防尘罩：1个
5.售后服务：
5.1 整机免费保修1年，保修期内（非人为造成损坏的）所有零部件及人工费全免。
5.2 免费400服务电话，在线工程师可第一时间为用户解决相关问题。
	

	10
	快充户外电源太阳能板
	1.额定功率：≥200W
2.电池类型：单晶硅太阳电池
3.重量约：6.0-7.0kg
4.防水等级：≥IP68
5.最大工作电流：11.1A
6.最大工作电压：18V
7.开路电压：22V
8.短路电流：12A
9.工作温度范围：-20~65°C
10.展开尺寸：≥580*2250*20mm

11.折叠尺寸：≥580*580*30mm
	

	11
	梯度PCR仪
	1.样品容量：3组32孔×0.1ml/0.2mlPCR单管、8联管（高管、矮管、平顶管盖、圆顶管盖均可），三模块。
2.反应体系：0-100μL。
3.屏幕显示：不少于10.1英寸高清彩色液晶触摸屏。
4.实时显示：实时图文显示运行状态、实验倒计时和热盖/模块温度曲线。
5.U盘功能：通过U盘无限量导入/导出程序，支持软件升级。
6.通讯接口：USB、网络端口、WIFI、蓝牙。
7.温度范围：0–105℃。
8.温控方式：Block控温、Tube控温。
9.最大升温速率：≥12℃/S。
10.最大降温速率：≥7℃/S。
11.平均升温速率：≥8℃/S。
12.平均降温速率：≥5℃/S。
13.可调式升降温速率：0.1-12℃/S。
14.温度准确度：±0.2℃。
15.温度均一性：±0.1℃。
16.温控精度：±0.2℃。
17.温控技术：半导体技术。
18.热盖技术：电子自动热盖，高度自适应，具备预热和自动关闭功能。
19.热盖温度：支持30-115℃可调。
20.热盖压紧方式：实验运行开始，热盖自动锁定。
21.电磁锁防误触功能：防止人为误操作打开热盖影响实验结果。
22.保温功能：支持0-105℃无限保温。
23.梯度温度范围：4-105℃，支持全温控范围设置梯度。
24.梯度温差范围：0.2-101℃，温差可自行设置。
25.梯度温度准确性：±0.2℃。
26.梯度温度均匀性：±0.1℃。
27.温控分区：采用物理隔离技术，支持3个模块独立运行，每个模块的2个温控分区可独立设置温度互不干扰，提供原厂产品彩页等相关证明材料或其他能佐证的证明材料。
28.程序储存数：≥15000条结果；也可通过U盘下载无限存储。
29.单循环最大步骤：未设限，支持多重嵌套循环。
30.最大循环数：标准循环100个，手动输入支持最多1000个循环（嵌套多级）可做巢式PCR。
31.时间递增/递减：-600～600秒，可做Long PCR实验。
32.温度递增/递减：-10～10℃，可做Touchdown PCR实验。
33.具备预热功能，升至预热指定温度后暂停或中途进出仓以实现恒温功能。
34.具备暂停功能，支持在实验运行过程暂停，可根据需要增/减循环数。
35.支持实验开始运行后暂停并修改后续运行条件。
36.完善的用户管理系统，不同用户账号相互独立，支持每个账户单独管理。软件自动记录所有用户账号信息，轻松实现不同账号互相切换。
37.完善的实验预约管理功能，管理员拥有最高管理权限，普通用户仅可支配空闲时间段或当前帐号预约时间段，提供原厂产品彩页等相关证明材料或其他能佐证的证明材料。
	

	12
	小型高速离心机
	1.台式，可至于桌面，外形尺寸（宽*深*高mm）≤310*595*280mm。
2.采用316不锈钢离心腔，避免腐蚀性物质侵蚀内筒。
3.具备≥7英寸可触控液晶屏，至少实时显示转速、离心力、温度、转子类型、时间、加减速档位及运行模式等参数内容，可戴手套直接操作。通过屏幕可自由输入转速、离心力、时间和温度，离心过程中可改变参数值。
4.菜单式程序库，可储存≥15种程序，并可对每条程序自定义以中文命名，一键调用，快捷省心。
5.屏幕UI功能：具备数据查询、参数设定、功能启停、转子识别、程序自定义等功能页面，直观显示转速、腔内温度、离心力、离心时间、报警状态、运行模式、运行时间等参数指标，具备多种档位供用户选择。
6.最高转速≥16500r/min，最大相对离心力≥21380xg，转速精度在最高速状态下控制在±1r/min。
7.温度设定范围：-20℃～40℃，具备一键预冷功能，25℃降至4℃用时≤5分钟。同时保证制冷状态下温控精度±1℃。
8.定时范围：10s~99h59min59s，可自由设置精确到秒的离心时间。
9.最大转子容量12*5ml，整机噪声≤57dB。
10.具有瞬时离心功能。
11.至少具有转子识别、不平衡保护、门盖保护、过压报警、通信故障报警5种功能。
12.双重螺纹自吸门锁，一键式开启，轻压式关闭，安全省力稳定；可设置停机自动开门。 
13.记录查询：可通过屏幕一键进行历史运行记录、故障记录查询，保障使用全程可追溯记录。
★14.角转子配备气密性生物安全防护，防止病毒气溶胶泄露，提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构检测报告。
15.有定速计时功能和运行计时两种功能。
	

	13
	生物显微镜
	1.光学系统：采用高性能的无限远光学系统ICCS，高分辨率、高反差、高色还原。
2.不用化学药品的绿色环保防霉技术。
3.主机：符合人机工程学原理的高性能主机，ICCS光路设计，配备精确定位的四位物镜转换器，国际标准的W0.8接口。
4.目镜观察筒：使用极为舒适的30°双目观察筒，视场直径20mm. 铰链式观察筒，可上下翻转，双眼点；也可360度旋转。
5.载物台：陶瓷覆涂机械载物台，载物台面积≥70mm×50mm。
6.调焦机构：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环。
7.照明系统：双光源配置，直流30W长寿命卤素灯泡，亮度可调节； LED长寿命冷光源，并可随意更换光源。
8.聚光镜：高性能的Abbe聚光镜。
9.目镜：10倍目镜，视场数22；双眼屈光度可调；带目镜罩2只。
10.镜架两侧蓝色的发光强度显示，使用者从远处就可迅速检查发光强度。
11.配5孔物镜转盘，物镜：
平场消色差物镜4x    
平场消色差物镜10x 
平场消色差物镜40x 
平场消色差油镜100x 
12.原厂同品牌成像系统高色彩还原彩色智能相机，彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸，物理像素≥1200wPixel，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm。
13.可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择，HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口。
14.同品牌软件系统，可兼容IOS系统iPAD及Windows系统电脑。  
15.景深扩展功能，可实现超景深拍摄，对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺，曝光模式自动、测光、手动可选，可手动或自动白平衡调节。
16.配置：显微镜一套、成像系统一套。
	

	14
	体视显微镜
	1.光学系统：Greenough光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。主机和物镜都进行复消色差校正，色彩还原度高，无色散。
2.符合人机工程学原理的高性能主机，主机变倍比8：1，放大范围6.3x-50x，最高分辨率可达420Lp/mm。
3.主机包含100：0/0：100分光光路，可接相机，主机包含0.5x相机接口。
4.所有镜片采用防灰尘设计，不用化学药品的绿色环保防霉技术。
5.主机机身配有手柄，方便携带。
6.目镜观察筒：人机工程学设计，35度倾角，瞳距可调。
7.目镜：10x目镜，大视场数23mm，高眼点，屈光度可调，目镜罩2只。
8.调焦机构：总高度：250mm，调焦行程：145mm，底座有效尺寸：200 x 310 mm，透反两用。
9.物镜：
1x物镜（包含在主机机身中），工作距离：92mm，视野范围：35mm。
10.变倍：具有10个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息。
11.照明方式：双支光纤照明：可自定义照明位置，透射光照明器：可实现透射光明场，透射光暗场，透射光斜照明等观察方式。
12.原厂同品牌成像系统高色彩还原彩色智能相机，彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸，物理像素≥1200wPixel，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm。
13.可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择，HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口
14.同品牌软件系统，可兼容IOS系统iPAD及Windows系统电脑：  
15.景深扩展功能，可实现超景深拍摄，对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺，曝光模式自动、测光、手动可选，可手动或自动白平衡调节。
16.配置：显微镜一套、成像系统一套。
	

	15
	电泳仪蓝光灯
	1.蓝光：470nm，功率可低、中、高循环调节。
2.白光：功率可低、中、高循环调节。
3.LED灯寿命：20000h。
4.可观察范围：190×170mm。
	

	16
	功率可调加热型超声波清洗机
	★1.容量：22.5L，清洗槽长·宽·高：≥ 500*300*150mmL/W/H，提供相关证明材料佐证。
2.超声功率：≥720W，功率可调：40-100%（步进1%的连续精细可调），超声电路声能转化率高，频率：40KHz。
★3.加热功率：≥800W，温度范围为，室温-80℃，步进1℃，提供相关证明材料佐证。
★4.优选超声波发生器，保证连续长时间工作，超声总时间：0-999minn （步进1min），可设置为不定时工作状态，定时/连续双模式可切换，提供相关证明材料佐证。
5.工作方式：底部均匀振子阵列。
6.超声发生器具有功率补偿功能。
7.清洗槽采用优质304不锈钢一次冲压成型，无焊接处。
8.仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢。
9.网架：沥水篮筐材质采用优质304不锈钢焊接成型。
10.采用加热管加热器，直接与介质接触。
11.采用NTC温度传感，灵敏度高、温度精准，实时显示清洗槽内实际温度。
12.仪器的操作程序采用单片机控制，频率跟踪。
13.大屏幕液晶显示器，可显示超声时间倒计时、超声频率、超声功率、超声温度，参数详细清楚。
14.通过旋钮可调节超声功率、超声时间、温度等参数。
15.具有排水装置。
16.双侧防滑把手（符合人体工学）。
17.具有工作参数断电记忆功能。
18.安全保护功能：具有短路保护，漏电保护，过电流保护及过载保护等安全保护功能。
19.配置清单：主机1台，降音盖1个，网架1个，排水管1根。
	

	17
	聚能恒温超声波萃取仪
	1.采用最新的超声电源控制技术，它激式超声电路，可实现连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现1-99%调节。
★2.高变幅比换能器，最大功率工作状态下，可实现大尺寸变幅杆的超声能量传递。提供相关证明材料佐证。
3.采用触摸屏集成控制技术， ≥7英寸TFT触摸屏显示与单片机集成控制，可设置数据、存储数据和控制工作状态，实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观。
4.可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，超声功率、时间和反应温度可调，满足不同强度不同需求的实验场景。
5.连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置1-99s，间隙时间可设置1-99s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min。
6.设备具有工作曲线画面，全程记录运行中温度等参数变化信息。
7.设备配备恒温系统，控温范围0-99℃，控温波动度≦±1℃，压缩机功率500W，加热功率1000W，可与超声功能组合或单独使用。
8.恒温系统控温方式为PID自动控温，测温方式为双通道测温，监控反应体系和恒温工作槽内实时温度。
9.超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体。
10.具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化。
★11.超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨，提供相关证明材料佐证。
12.超声频率：20±1KHz自动追频，自适应。
13.超声标称功率：900W（15%-100%），功率可调，调节幅度≥1%。
14.随机标配10mm变幅杆，满足实验室级别处理量需求。
15.设备具有故障自诊断及报警提示功能。
16.采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0～99.9 ℃），防止样品过热；
17.特制多口反应瓶可满足充入各种气体参与反应,也可连续加料。
18.设备自带USB通讯口，插上U盘，可将曲线等信息以图片 形式保存到U盘，有需要的用户可选购远程通讯串口（含上位机软件）与电脑相连。
19.能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、萃取、清洗及加速化学反应等等。
20.整机配置：超声波萃取仪主机1台；钛合金换能器及钛合金探头1套；专用工具包1套；多口反应瓶1个。电源：220V,50Hz,适配常规实验室环境。
	

	18
	全自动血细胞分析仪
	1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
★2.报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个，提供相关证明材料佐证。
★3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥90样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥90样本/小时，提供相关证明材料佐证。
★4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤38μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤42μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl，提供相关证明材料佐证。
5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。
6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。
7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。
8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。
12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。
13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。
14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%，提供数据证明材料佐证。
15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。
16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。
17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带≥9寸彩色液晶触摸屏。
18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。
19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。
20.CRP线性范围：0.2~320mg/L。
21.SAA线性范围：5~350mg/L。
22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰，提供证明文件。
23.可根据发展需求升级成血液分析流水线。
★24.提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件，提供相关证明材料佐证。
★25.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能，提供资料证明。
	

	19
	28℃二氧化碳培养箱
	1.内部容积不得少于175L。
2.≥4.3寸彩色触摸显示屏。
3.采用PID微电脑控制系统，适用于细胞、组织、微生物等培养。
4.具有超温报警功能及超温自动切断加热功能。
5.内腔采用抑菌不锈钢R角设计，无缝焊接，不易滋生细菌，防腐蚀，提供材质检验报告，提供证明文件。
6.拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录150000条数据，并且可显示温度曲线，方便数据的分析；具有USB接口，可将上述数据导出并保存。
7.具有独特横向双循环风道设计，可以降低蒸发量，同时又保证温度的均一性。
★8.风道紫外灭菌系统，可以边培养边灭菌，提供实物照片等相关证明材料或其他能佐证的证明材料。
9.温度控制范围0℃~55℃（在室温25℃）。
10.温度范围：0-70℃。
★11.在室温25℃设定温度37℃时：温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度≤±0.1℃（9点测温）。
12.CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%，（在37℃、5%CO2时）。
13.第二代红外CO2传感器，可根据温度等自动补偿。
14.倾斜内胆，底部水库，增湿快。
15.玻璃门有测试孔，直径12mm。
16.具有移动脚轮，移动灵活方便。
17.采用抗菌内胆工艺。
18.内部尺寸（mm）：≥W540*D560*H580。
19.外部尺寸（mm）：≤W770*D775*H1180。
20.留有外接云平台接口，可选配云平台系统。
21.具有自动除霜功能，可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等。
22.配置：主机一台，标配隔板3件、测试孔用硅胶塞1个、电源线1根、说明书1本。
23.提供该产品安装调试说明书，保证是全新合格产品，并承诺培训使用次数不少于2次。
	

	20
	恒温水浴锅（单孔）
	1.容积≤3L，温度范围：+5-99.9℃。
2.内胆材质为不锈钢材质；具有防干烧和磁力搅拌功能。                                                                                                                  3.内胆尺寸（mm）：≥160*160*130； 外形尺寸（mm）：≤200*200*213。                                                                                                                         
	

	21
	恒温水浴锅（两孔）
	1.采用不锈钢内胆和顶盖；数显微电脑控制，带定时功能；超温声光跟踪报警。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.控温范围：RT+5~99℃；恒温波动度：±0.5℃。                                                                                                                                                                                                                              3.容量：≤5L；内胆尺寸（mm）W*D*H：≥347*201*155；外形尺寸（mm）W*D*H：≤455*201*183。
	

	22
	水平电泳仪
	一、水平电泳仪
1.可充分满足PCR电泳96孔的快速一次完成，并方便8道移液器的使用
2.专用制胶器，透明上盖设计，聚碳酸酯注塑成型，桥式设计

3.耐高温，具有限位功能，具有高柔韧性导线

4.外形尺寸（L×W×H）：≥310mm×195mm×135mm；凝胶规格（W×L）：≥160mm×200mm、160mm×150mm；试样格：17、34齿，1.0mm、1.5mm厚，可用排枪加样。
5.重量：≥1.5kg。
6.缓冲液总量：≥1000mL。

二、电源
1.微电脑智能控制,工作状态中，可以实时微调;大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间;具有存储记忆功能（10组3步程序）;参数可以连续设定;可单步或分步工作。
2.具有来电恢复功能;具有安全保护及报警功能;具有小电流维持功能
3.外形尺寸（W×D×H）：≥246mm×360mm×80mm。
4.并联输出：4组。
5.重量：≥3.2kg。
6.输出范围（显示分辨率）：6～600V（1V）  4～600mA（1mA）  1～300W（1W）。
三、配置要求：电泳仪（主体）1个；电泳仪（上盖）1个；电泳导线1副；制胶器1个；大凝胶托盘约200×176mm1≥个；小凝胶托盘约150×176mm1≥个；托胶板≥2块；1.5mm左右17齿试样格≥2把；1.0mm左右17齿试样格≥2把；1.5mm左右34齿试样格≥2把；1.0mm34齿试样格≥2把；电源一套。
	

	23
	荧光PCR仪（带数据分析终端）
	1.运行环境：
1.1输入电源：AC200V-240V  50HZ
1.2耗能：≤850VA
1.3温度：10～30℃ 
1.4相对湿度：<85% 
2.技术参数：
2.1激发光源：LED光源（免维护）。
2.2检测器：高灵敏度光电传感器。
2.3样本容量：96孔（0.2ml反应管、8联管、96孔板）。
★2.4荧光检测波长：8通道，提供8通道荧光检测波长的证明文件。
2.5运行控制： 一台电脑可连多台仪器，控制运行。
★2.6可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR Green，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5, Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425，CY7 ，AF405，提供证明文件。
2.7检测方式：反应管的近底部侧面激发、检测。
2.8激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输。
2.9软件应用模式：定量/定性、熔解曲线（多色熔解曲线）、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、SAT实时荧光等温扩增。
2.10模块温度范围：4℃-99℃。
2.11检测动力学范围：100​-1010。
2.12最小检测模板：单个拷贝。
2.13控温模式：半导体热电模块。
2.14平均升温速率：≥8℃/S。
2.15 平均降温速率：≥5℃/S。
2.16控温精度：±0.1℃。
2.17温度均匀性：±0.1℃。
2.18断电保护：有断电保护功能。
3.配置：仪器一套、数据分析终端一套。
	

	24
	梯度PCR仪
	1.工作环境：
1.1 工作温度： 15～31℃
1.2 工作和存储湿度：20～80%
1.3 工作电源：100–240 VAC （±10%）, 50–60HZ。
2.用途：用于体外核酸片段扩增。
3.性能与技术要求：
3.1检测模块：
★3.1.1 标准反应模板：96-well  0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管，提供证明文件。
3.1.2 最大升降温速率：4℃/秒。
★3.1.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30～100℃；温差范围：1～25℃，提供证明文件。
3.1.4 温度范围：4～100℃。
3.1.5   5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程。
3.1.6 可存储500个用户程序。
3.1.7 接口：1个USB。
3.2离心模块：
3.2.1转速：4000rpm。
3.2.2相对离心力：850g。
3.2.3样品处理量 ：8×2.0/1.5/0.5/0.2ml离心管（配0.5ml和0.2ml离心管套）2×8×0.2ml PCR离心排管。
3.2.4定时范围：1s-9999mins 或连续。
4.配置清单：实验室检测仪器一套；凝胶电泳一套；实验台样品离心模块一套；样品存储模块一套。                                                                                                                                   
	

	25
	倒置显微镜带成像系统（细胞成像）
	一、显微镜部分
1.光学系统：无限远校正光学系统。
2.调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向；调焦总行程：20mm；粗调旋钮行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。
3.照明系统：新型LED长寿命照明系统，色温4000K，使用寿命≥20000小时。
4.聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜（数值孔径为0.3，工作距离为72mm）。
5.物镜转盘：固定式4孔物镜转换器；
6.物镜齐焦距离≤45mm；
★7.物镜：物镜：包括4x（数值孔径0.13，工作距离16.4mm）、10x（数值孔径0.25，工作距离10mm）、20x（数值孔径0.4，工作距离3.2mm）和40x（数值孔径0.6，工作距离3-4.2mm），提供证明文件。
8.载物台：高硬度陶瓷表面机械载物台，备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮，200mm（长）×252（宽）mm,无需更换适配器，适用多种细胞培养板，培养瓶，96孔板等，载物台拥有x/y刻度，可实现孔板定位操作。
9.观察镜筒：宽视野三目观察筒，镜筒倾角为45°，瞳距可在48-75mm范围内进行调节，屈光度可调节，视场数为22，分光比为观察100%：0%；0%：100%。
10.目镜：10X，带眼罩，视场数≥22。
11.荧光系统：UV、B、G三色荧光通道。
★12.荧光光源：LED长寿命荧光光源，波长从350nm至750nm，满足各种染料需求，寿命不低于25000小时，亮度从0-100%连续可调，提供证明文件。
★13.配置设备管理系统：列表可显示用户姓名、用户类别（技术员/管理员/学生等）、联系电话、是否本实验室、是否本校（单位类型）等；可统计设备开机次数、总机时、对内开机次数、对内总机时、对外开机次数、对外总机时；可统计个人（技术员/管理员/学生等）开机次数、总机时；当使用时长超过关机提醒时间后，向管理员和当前使用人发微信通知；当设备到达当天时间点关机提醒时，向管理员和当前使用人发微信通知，提供资料文件证明。
二、成像系统部分
1.芯⽚尺⼨：≥1英寸
2.像素尺⼨：≥2.40μm×2.40μm
3.有效面积：≥13.1 mm x 8.8 mm
4.分辨率：≥5472 x 3648
5.曝光时间：18 μs ~ 60 min
6. Binning：2 x 2, 3 x 3, 4 x 4
7.制冷：-15℃
8.数据传输：USB3.0
9.位深：16bit/8bit
10.曝光模式：自动/手动/区域曝光
11.⽩/⿊平衡：自动/区域白（黑）平衡
12.专业成像软件
13.输出设备参数：内存≥32GB、屏幕尺寸≥14.2英寸、电池容量≥70wh。

三、配置：荧光显微镜一台、成像系统一套、输出设备一台、设备管理系统一个。
	

	26
	37℃二氧化碳培养箱
	1.内部容积不得少于175L。
2. ≥4.3寸彩色触摸显示屏。
3.采用PID微 电脑控制系统，适用于细胞、组织、微生物等培养。
4.具有超温报警功能及超温自动切断加热功能。
5.内腔采用抑菌不锈钢R角设计，无缝焊接，不易滋生细菌，防腐蚀，提供材质检验报告，提供证明文件。
6.拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录150000条数据，并且可显示温度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存。
7.具有独特横向双循环风道设计，可以降低蒸发量，同时又保证温度的均一性。
★8.风道紫外灭菌系统，可以边培养边灭菌，提供实物照片等相关证明材料或其他能佐证的证明材料。
9.温度控制范围0℃~55℃（在室温25℃）。
10.温度范围：0-70℃。
★11.在室温25℃设定温度37℃时：温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度≤±0.1℃（9点测温），提供证明材料。
12. CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%，（在37℃、5%CO2时）。
13.第二代红外CO2传感器，可根据温度等自动补偿。
14.倾斜内胆，底部水库，增湿快。
15.玻璃门有测试孔，直径12mm。
16.具有移动脚轮，移动灵活方便。
17.采用抗菌内胆工艺。
18.内部尺寸（mm）：≥W540*D560*H580。
19.外部尺寸（mm）：≤ W770*D775*H1180。
20.留有外接云平台接口，可选配云平台系统。
21.具有自动除霜功能，可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等。
22.配置：主机一台，标配隔板3件、测试孔用硅胶塞1个、电源线1根、说明书1本。
23.提供该产品安装调试说明书。
	

	27
	全自动核酸提取仪
	1.产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸。
2.运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程。
3.技术要求：
3.1操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作。
3.2混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合；非磁棒震荡式核酸提取仪。
★3.3处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；亦可完成单个样本的提取。提取时间小于20分钟，提供证明材料。
3.4运行噪音：运行最大噪音不超过65分贝。
3.5程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作。
★3.6二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，提供证明材料。
3.7污染防控：
3.7.1实验舱内置紫外灯，可自由设置紫外灭菌时间。最大灭菌时间可设置为60分钟。
3.7.2实验舱具备外排式独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶。
3.8数据接口：USB。
3.9配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，有证的提取试剂盒种类不少于12种。
	

	28
	-80℃超低温冰箱
	1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥728L；整机宽度≤1100mm（含手把、箱体、铰链）；整机装箱量≥500个冻存盒，整机样本量≥50000份（2ml冻存管）。
2.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP≤25；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2024要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌或其他能佐证的证明材料。
3.采用自复叠双制冷系统，双压缩机独立控制，单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料或其他能佐证的证明材料。
4.温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED屏幕（选配10寸LCD）显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。
5.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地。
6.温度均匀性：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行均匀度检测，温度均匀度≤2℃；提供具有CMA或CNAS或ILAC资质的第三方机构检验报告。
7.温度波动度：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行波动度检测，温度波动度≤3℃；提供具有CMA或CNAS或ILAC资质的第三方机构检验报告。
8.降温时间：依据 GB/T 20154-2024 规定的检测方法进行降温时间检测，降温时间≤3.2小时，提供具有CMA或CNAS或ILAC资质的第三方机构检验报告。
9.开门恢复时间：依据 GB/T 20154-2024 规定的检测方法进行开门回复时间检测，开门恢复时间≤24min；提供具有CMA或CNAS或ILAC资质的第三方机构检验报告。
10.保温时间：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行保温时间检测，断电保温时间≥302min；提供具有CMA或CNAS或ILAC资质的第三方机构检验报告。
11.噪声：依据GB/T 20154-2024规定的方法进行噪声检测，噪音值≤50dB（A）。
12.自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；
13.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；标配RS485数据接口，USB数据接口，选配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态。
14.具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合。
15.提供安装、搬运承诺、质量保障承诺，确保仪器搬运进实验室的改造、安装工作。并免费安装、搬运2次。
	

	29
	生物安全型豚鼠IVC系统
	1.电源：220V/50 Hz，主机外罩材质采用304不锈钢材质或更优材质。
2.豚鼠笼架（5层6列）尺寸≤2050×580×1860mm，数量：1架，笼架为单面笼架，框架为SUS304不锈钢材质或更优材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌；配25套豚鼠笼盒。
3.采用低噪音直流风机，安全供电电压，风机供电电压＜36v，整机运行时噪音≤50db。
4.具备风速传感器，在线检测笼盒换气次数的功能，精度为±（4%+0.15m/s），实时显示实测值。
5.具备温湿度传感器，安装于排风管道，保证真实反映笼盒内的温湿度。
6.操作界面能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息，并可根据需要自行设定，提供证明资料。
7.具有换气次数、压力、温度、湿度等指标超出设定范围报警。
8.配备USB数据传输接口，可定期对设备运行参数进行记录拷贝。
9.换气次数≥40次/h（可调），笼内动物生活区气流速度≤0.1m/s，笼盒内外压差-20Pa到-125Pa之间可调，提供证明材料。
10.进风箱具有初、高效两级过滤，排风箱具有高效过滤，高效过滤效率≥99.995%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。
11.主机预留送排风高效检漏口，可对送排风高效进行原位检漏，检漏口位于高效前后就近位置，方便检测。
★12.具备消毒模式操作程序，可搭配过氧化氢消毒器进行整机消毒，消毒时不需要将过氧化氢消毒器连接到设备上即可进行消毒，提供消毒模式程序照片证明或其他能佐证的证明材料。
13.配备内置式UPS，能够确保不发生漏电和自燃，供电中断后风机仍可进行12小时以上工作，提供内置式UPS照片证明或其他能佐证的证明资料。
14.主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，排风口处有风量调节装置。
★15.配有送风加热系统，用过氧化氢进行消毒时能防止过氧化氢液化，提供该配置实物照片与程序选择界面图片或其他能佐证的证明资料。
16.笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理。
17.豚鼠笼盒尺寸≥315×465×305mm，盒体高度＞20cm，盒底面积≥900cm²，符合《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求。
18.笼盒搭扣为四点式搭扣，保证笼盒搭扣的强度与韧性，保证笼盒的密封性。笼盒整体采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌≥350次不变形。
19.严格的隔离密封性，采用柔性医用硅胶密封圈保证笼盒密封性，实现笼盒与外界的严格隔离，真正做到负压使用，能够保证-100pa到0pa衰减时间≥5min，提供证明材料。
20.搭扣锁死装置，防止误操作笼盒打开造成泄漏，笼盒排风设置初、高效过滤，防止笼盒污染外界，无生命窗，保证笼盒符合生物安全实验室的使用要求。
21.内置式水瓶，饮水瓶容量≥400ml，采用高品质PPSU原材料，瓶盖、饮水瓶瓶嘴为316L不锈钢材质，聚亚苯基砜（PPSU）材料，严禁使用回收料。
22.笼盒网架为304不锈钢材质或更优材质，整体式网架结构，笼架外边框采用直径≥3mm圆钢，其他采用直径2mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm。
★23.笼盒进排气口采用双密封圈结构：防止单个密封圈老化意外脱落造成笼盒泄漏，提供证明材料。

24.笼盒内部压差、换气次数均一性≤±15%，提供笼盒内部压差、换气次数均一性的第三方检测报告证明。
★25.测试笼盒尾插采用304及以上材质，快插接头可实现单手摁压后测试软管快速弹出，提供测试笼盒尾插结构照片证明或其他能佐证的证明材料。
26.提供同类生物安全IVC设备至少1个应用在 ABSL3/4 级实验室的客户案例合同以及使用该产品通过 CNAS 认可 ABSL3/4 实验室的证书，以证明此产品能应用于ABSL3/4 级实验室。
	






































1

