政府采购公开招标

采购文件

招标项目：2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）

招标编号：XJHY-2026-007

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

采购人：新疆大学

采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

2026年4月
目	录

- 招标公告

招标公告

第二部分 投标须知

投标须知前附表

第三部分 招标说明

第四部分 投标说明

第一章 对投标人的资质要求

第二章 投标文件的编写

第三章 投标文件的递交

第四章 评标委员会

第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开	标

第二章 评标

第三章 定标

第四章 授予合同

第六部分 货物需求、技术规格说明

第一章 货物需求、技术规格说明

第七部分 商务合同部分

第八部分 投标文件的编制装订

第一部分 招标公告

2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）的公开招标公告

项目概况

2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）招标项目的潜在投标人应在政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购”应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，并于2026年5月14日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHY-2026-007

项目名称：2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1970000.00

最高限价（元）：1970000.00

采购需求：

标项1:2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第一包

数量：1批

预算金额（元）：1330000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为新疆大学药学院“双一流”建设，采购及安装防爆药品柜、酸碱柜、动物细胞培养与复杂蛋白制备系统、落地冷冻离心机、台式高速冷冻离心机等，具体详见采购文件。

备注：

合同履约期限：具体详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

标项2:2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第二包

数量：1批

预算金额（元）：640000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为新疆大学药学院“双一流”建设，采购及安装高效液相色谱仪等，具体详见采购文件。

备注：

合同履约期限：具体详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参与本次招标活动；

三、获取招标文件

时间：2026年4月22日至2026年4月29日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购”应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件

方式：投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月14日 11:00（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2026年5月14日 11:00（北京时间）

开标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

7、本项目分为两个标项，可兼投不可兼中（注：已在前序标项被确定为中标候选人第一名的供应商在后续标项中仅参与评审打分、排名，不再被推荐为中标候选人。本项目评审顺序为标项1、标项2。

注意：如因流标、质疑、投诉等原因导致项目废标、顺延或延期开标等，不影响已存在的中标结果，但澄清或更新的结果须考虑兼投不兼中。

特别提示：本项目将按上述原则推荐中标候选人；如投标人不接受，按重大偏差处理，视为不响应招标文件要求。）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆大学

地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系方式：0991-8580035

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号

联系方式：16699192061

3.项目联系方式

联系人：张伟、李堰达、王文周、胡春

联系电话：16699192061、13565957217

第二部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：新疆大学 联系人：王老师 联系电话：0991-8580035 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1401号 联系人：张伟、李堰达、王文周、胡春 联系电话：16699192061、13565957217 |
| 3 | 项目编号 | 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第一包：XJHY-2026-007 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第二包：XJHY-2026-007 |
|  | 项目名称 | 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台） |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | # 资金来源 | # 财政资金 |
|  | 资格审查方式 | # 资格后审 |
|  | 采购内容 | 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第一包：为新疆大学药学院“双一流”建设，采购及安装防爆药品柜、酸碱柜、动物细胞培养与复杂蛋白制备系统、落地冷冻离心机、台式高速冷冻离心机等，具体详见采购文件。 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第二包：为新疆大学药学院“双一流”建设，采购及安装高效液相色谱仪等，具体详见采购文件。 |
|  | 是否允许采购进口产品 | # 不允许 |
| 4 | 采购预算 （最高限价、单项限价） | 1970000.00元。供应商投标报价超过采购预算、最高限价及分项总价限价的按无效投标处理。 分项总价限价：详见第六部分货物需求、技术规格说明 |
| 5 | 交货期 | # 详见第六部分货物需求、技术规格说明 |
|  | 质保期 | 详见第六部分货物需求、技术规格说明 |
|  | 供货地点 | 新疆大学药学院 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 所属行业 | # 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： # 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药：详见第六部分货物需求、技术规格说明。 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 核心设备 | # 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第一包：动物细胞培养与复杂蛋白制备系统 # 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第二包：高效液相色谱仪 |
|  | 付款方式 | 甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方需提供甲方认可的预付款保函），乙方应在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，并在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试。经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款。剩余合同总金额5%的货款，自甲方书面验收合格之日起满一年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。 ★中标后中标单位在首次申请预付款支付时，应开具等额预付款保函，具体以新疆大学要求为准，预付款保函时效不得短于供货期后60日。 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： （1）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参与本次招标活动； |
| 7 | 信用情况 | 查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网； 查询时间：投标截止时间以后至资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。 注：由采购人或采购代理机构查询。 |
| 8 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 投标保证金 | 缴纳方式：电汇、保函等非现金形式 投标保证金： 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第一包：26002.00元 2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目（新疆特色中药民族药综合开发利用平台）第二包：12002.00元 投标保证金缴纳账号： 开户名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐南湖东路支行 开户行行号：104881006151 账 号： 107083025521 注：汇款单上需注明项目编号或项目名称。 投标保证金缴纳期限：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。 注：供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目编号或项目名称。 |
| 12 | 采购文件发放 | 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购”应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。 |
| 13 | 采购文件售价 | 0元/标项 |
| 14 | 开标查验 | 无 |
| 15 | 开标地点及投标文件递交 | （1）开标地点：政采云平台https://login.zcygov.cn/。（全流程不见面开标） （2）开标时间：2026年5月14日 11:00 |
| 16 | 投标文件份数 | 开标时无需递交纸质版投标文件，将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。 |
| 17 | 采购代理机构 服务费 | 参照：发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮43%，代理服务费由中标人支付。 支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 |
| 18 | 关于推动解决政府采购异常低价问题 | 一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价〈采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。（新疆大学根据项目实际情况启动异常低价投标（响应）审查的数值标准设置为65%） 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 二、评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 19 | 政府采购政策支持 | 1、本项目不专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及其财政部门相关的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、节能环保产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 21 | 支持本国产品 | 1、本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。 2、本采购项目： ☐ 不适用本国产品标准及相关政策。 适用本国产品标准及相关政策。 3、本国产品标准： （1）产品在中国境内生产； （2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施 （3）产品关键组件符合相关要求：尚未实施 （4）产品关键工序符合相关要求：尚未实施 4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。 5、对本国产品的支持政策： （1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金： 第一中标供应商签订合同前、收到中标通知书后10日内向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下： 货物类服务类：中标价*2% 履约保证金递交形式：转账 中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金缴纳账户信息： 单位名称：新疆大学 纳税人识别号：12650000457601471G 地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话：0991-8585360 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 账号：30704301040002348 行号：103881070432 统一社会信用代码：12650000457601471G 履约保证金的退还：合同履约完成，货物验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。 |
| 23 | 解密时长 | 解密时长：30分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 （友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密） |
| 24 | 投标文件编制注意1 | 1、在采购文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）窗口下载所投项目的采购文件。 2、供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。 3、采购文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应采购文件，其投标将被拒绝。 特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的响应材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 25 | 投标文件编制注意2 | 1、各供应商必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足采购文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、供应商需在磋商投标文件递交截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 |
| 26 | 投标文件编制注意3 | 1、无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，将视同其未提供。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。） |
| 27 | 质疑 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。 3.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。 4.超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。 5.依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(三)对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。 6.采购代理机构质疑函接收信息 接收部门：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 联系人：张伟、李堰达、王文周、胡春 联系电话：16699192061、13565957217 地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401号 提交方式：提交盖章的纸质版原件，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期未提出的视同理解和接受。 7.澄清、修改文件发出后（若有），供应商必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件。 |
| 备注 | 1、采购文件中部分加粗、标★、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的重要条款，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、★投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 4、★投标单位所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况(如出现视为价格歧视情形);后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标单位自行让利行为。投标单位须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理。 5、投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求，可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。 6、分项报价表说明：“★投标单位所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况（如出现视为价格歧视情形）；后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标单位自行让利行为。投标单位须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理。 7、本项目分为两个标项，可兼投不可兼中（注：已在前序标项被确定为中标候选人第一名的供应商在后续标项中仅参与评审打分、排名，不再被推荐为中标候选人。本项目评审顺序为标项1、标项2。 注意：如因流标、质疑、投诉等原因导致项目废标、顺延或延期开标等，不影响已存在的中标结果，但澄清或更新的结果须考虑兼投不兼中。 特别提示：本项目将按上述原则推荐中标候选人；如投标人不接受，按重大偏差处理，视为不响应招标文件要求。） |  |

注：如后文中相关格式要求表述与文件前附表，表述不一致的，以前附表为准（除资格审查、符合性审查及采购人需求外）。

# 第三部分 招标说明

1.适用范围

本采购文件仅适用于在2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目(新疆特色中药民族药综合开发利用平台)采购文件中所叙述的本采购项目的合格投标人（包括生产商或销售商）。

2.投标资格

2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均合格的供应商（生产商或销售商）。

2.2投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3本项目不接受联合体投标。

3.定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“招标方”系指采购人和采购代理机构的统称。

3.2 “投标人”系指有资格的供应商（生产商或销售商）及投标代表。

3.3“货物”系指采购文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.投标费用

无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.采购文件的构成

采购文件由招标公告、投标须知、招标说明、投标说明、开标 评标及定标说明、货物需求及技术规格说明、商务部分、投标文件的编制装订等组成。

6.采购文件的澄清或修改

采购人或者采购代理机构对采购文件澄清或者修改的，在投标截止时间至少15日前，通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止日的15日前按采购文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题， 但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7.采购文件的修改或补充

在投标截止日15日前的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。

为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。

采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8.廉洁自律承诺要求：

8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，采购人要求参加本次项目的采购人专家、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》，所有投标人必须现场提交“信用中国”及“中国政府采购网”、中国裁判文书网网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章；凡不填写和不提交的将视为无效招标或无效投标处理。

9.设备、材料性能要求

9.1为贯彻落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的知》， 扩大节能产品范围，发挥政府机构节能的表率作用，降低政府机构能源费用开支， 促进节能技术进步，扩大节能产品市场，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国法》等相关政策法规规定，属于环境标志产品、节能产品和计算机、印机、空调、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管型荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类强制采购产品的采购，必须优先选择国家财政部、国家环保部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《节能产品清单》和《环境标志产品清单》中的产品。

9.2 按照上述国家政策规定，凡本次招标产品涉及国家强制采购节能、环保产品，生产制造商必须使用节能环保材料，并要将纳入节能产品清单的产品作为投标产品，要以 “”作标注，对于获得中国环境标志认证证书的产品要以 “”作标注。否则，届时经核实情况后，其投标将可能被拒绝。

10.招标会场纪律及要求

10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭现场开评标程序进行。

10.2 凡没有在开标时间（投标截止时间）准时进入开标现场的投标人，其投标将被拒绝。

10.3 评标活动结束前，评标委员会各成员严禁与外界及投标人有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人提交采购人后，方可离开评标现场，外出时须有监标人员陪同。

10.4 非特殊原因（如需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正等）除外，投标截止时间后，对投标方的所有投标资料及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，否则，将直接取消其投标资格。

10.5 参加本次评标的专家成员及其他与会人员如果与其他投标人有利害关系的，可以现场申请其回避。如不申请其回避的，则视同无利害关系。

10.6 对各投标人的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作逐一进行；评标期间各投标人务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行采购人工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。

10.7 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

10.7 招标评标须在监标人的监督下由采购人组织进行。评标委员会各成员、采购人代表、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。

11.与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

参与项目采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第四部分 投标说明

第一章 对投标方的资质要求

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2投标时资格审查的必要条件（如果不能提供或有缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝，资格审查具体内容详见资格审核表）。

1.3 投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目不得分，且本项目将作为是否中标的重要因素。

（1）产品选型、配置及性能指标、质量保证措施等；

（2）货物供应、售后服务、项目业绩等；

（3）利于投标方的其它证明材料；

1.4 开标对投标人资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等，严格遵循“第四部分”中 1.2、1.3 条款之规定。

1.5 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

1.6 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。

第二章 投标文件的编写

2.要求

2.1投标人应详细阅读采购人的采购文件中的条款、规范、表述、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求编制投标文件和按时上传投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。

2.2允许投标人对采购文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或本企业销售产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。采购人可选择一家投标人为所有包的成交人，也可选择若干个分别中标。

3.投标文件语言和度量单位

3.1采购文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.投标文件的组成

4.1投标人编写的投标文件应主要包括下列内容：（包含但不限于）

1、投标函

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、产品规格报价明细表；

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）

6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）

（1）关于资格的声明函

（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的，与采购人不存在利害关系可能影响采购公正性的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法失信主体查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；

（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；

（13）未组成联合体进行投标的声明。

（14）其它补充资料

7、技术及商务响应（偏离）表；

8、产品配置及性能指标；

9、质量保证措施；

10、货物供应服务方案；

11、售后服务；

12、项目的业绩；

13、提供其它有利于投标的资料；

具体编制顺序严格按附件中投标文件编制顺序进行编制。

5．投标文件格式

5.1 投标方应按采购文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标函、开标一览表、产品规格报价明细表等，并按表格要求注明投标货物的名称、货物规格及型号、原产地、数量和价格等。

6.投标报价

6.1投标人须在产品规格报价明细表上标明单价和总价。

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。

6.2投标时应注意下列几点：

6.2.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中包括但不限于以下费用:货物制造、运输、包装、保险、安装调试、后期服务、利润、税金等全部费用。

7.投标报价的货币单位

7.1投标报价单位为人民币。

8．投标文件规定的技术文件

8.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术文件，作为投标文件的一部分。

8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

9.投标有效期

投标有效期90天；

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后方才有效。

10.2　投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定位置逐一签署或加盖投标单位公章，投标文件方为有效。

10.3  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11．投标保证金

11.1 投标保证金的有效期应不低于投标有效期。

11.2投标保证金：在投标截止时间前将本项目投标保证金提交至采购代理机构。

投标保证金提交形式：转  账

备注：办理投标保证金退付手续须提交的资料：1、授权委托书（附身份证复印件）；2、转账凭证。请各投标人在开标结束后尽快提交以上资料到我公司办理保证金退还事宜。

11.3 采购人应在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

11.4 未按采购文件规定提交投标保证金的，采购人应当拒绝接受投标人的投标文件，视为无效投标。

11.5 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。

11.5.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

11.5.3 投标人串通投标，其投标无效。

投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件采购人有权拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于采购文件规定的投标截止时间，本次投标为线上投标；在投标截止时间后递交或上传的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.2  如出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的，投标人应在采购文件变更中重新规定的投标截止时间前递交或上传投标文件。

第四章 评标委员会

15、评标委员会组成

15.1 由采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人推荐拟中标人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

本采购文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标（或邀请招标）的采购方式。本采购文件中对评标委员会及其成员的要求，同时适用于采取公开招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购方式时依法组成的评审小组及其成员。

15.2 评标委员会的成员于开标前，从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定；对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选；评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

评标委员会专家的条件和回避规定

16.1 评标委员会专家应符合下列条件：

16.1.1 熟悉有关和招标投标的法律法规；

16.1.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

16.1.3 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；

16.1.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

16.2.1 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

16.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17. 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

18. 评标委员会成员应熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1 招标目的。

18.2 招标项目的范围、性质。

18.3 采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.4 采购文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

19. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

20. 评标委员会及其成员应当履行的义务：

20.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.2 按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续， 对评标意见承担个人责任；

20.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

20.4 参与评标报告的起草；

20.5 配合财政部门的投诉处理工作；

20.6 配合采购人答复投标人提出的质疑。

21. 评标委员会及其成员应注意事项：

21.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，须响应前款“第三部分”中

8.1 条款之规定要求。

21.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以采购文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

21.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购人将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

21.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标人进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

22. 与评标活动有关的工作人员，自开标之日起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购人将有权取消其权利资格。

第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开	标

23. 开标

23.1 本次招标按采购文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议。

23.2 为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，如果评标委员会成员及其他与会人员与其他投标人有利害关系的，在开评标现场以举手示意的方式向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。

23.3 各投标人如对本次招标过程存有异议，应及时提出以便进行答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将不予采信。

23.4 投标人资格审查

23.4.1 各投标人的资格审查资料交由招标人或招标代理机构审核，审核合格后为有效投标人。

23.4.2 依据采购文件规定对各投标人的投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中 1.2 条款之规定要求的， 其投标将被直接拒绝。

23.4.4 投标人资格审查合格后方可进入到投标文件初步审查审查阶段。

23.4.3 资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照“第五部分” 中 23.6 条款中的 23.6.2 条款和 23.6.3 条款之规定执行。

23.5 投标文件响应性审查

23.5.1 开标后，采购人将组织对投标文件进行审查，包括响应程度初步审查阶段（资格性审查和符合性审查）和技术商务详细评审阶段；投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段；具体评审详见投标文件《投标文件初步审查表》《详细评审明细表》。

23.5.2 评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。

23.5.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.5.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6 投标登记确认的审查

23.6.1 投标人应按采购文件要求递交投标文件，否则，其投标将直接被拒绝。

23.6.2 在采购文件及程序符合法律规定的前提下，对采购文件做出实质性响应的供应商只有两家时，且是第一次开标，采购人应中止采购，重新组织采购；如果是第二次开标，按照公开、公平和竞争的原则，采购人可以提出转竞争性谈判方式进行，经批准后，按批准后的采购方式继续开标。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.6.3 评审后如果合格供应商只有一家时，且是第一次开标，采购人应中止采购，重新组织采购；如果是第二次开标，采购人和投标商既没有过不良行为记录，也不存在明显或恶意的投标倾向性行为，采购人可以申请单一来源方式采购，经批准后，按批准后的采购方式依法按程序组织采购。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.7 评标前的意见征求

23.7.1 严格在采购文件的规定范围内，由采购人现场以书面的方式，征求采购人代表对本次评标委员会评标时应注意的事项及意见建议，并签字确认。

23.7.2 由采购人本次项目承办责任人严格按照采购文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。

23.7.3 由采购人将可采信的上述意见建议，现场向评标委员会及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。

第二章 评	标

24. 开标报价

24.1 评标依据

24.1.1 采购文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购人的采购文件和投标人的投标文件进行比较与评标。

24.1.2 采购文件中的主要产品（核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

24.1.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近， 且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数项子目单价完全相同， 且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。

24.1.4 本次评标采取综合评分法。

24.2 评标过程的保密性

24.2.1  所有与本次招标及评标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。

24.2.2 在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、

澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。

24.2.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

24.2.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

24.3 评标有关规定要求

24.3.1 参加本次评标的专家成员及其他与会人员应严格遵守前款“第三部分”中10.4条款之规定进行评标。

24.3.2 评标、报价、询标（答疑）、澄清应按照投标人递交投标文件的正顺序进行。

24.3.3 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，应遵循前款“第四部分”“第四章”中 21 条款和 22.条款之规定。

24.3.4 评标现场凡供应商提供所涉及的投标资料，严格按照前款“第三部分” 中 10.4 条款执行。

24.3.5 采购人要对当事双方的评标、报价、询标（答疑）、澄清等，做好书面记录，经评标委员会、投标人确认的记录与采购文件、投标人投标文件具有同等法律地位；也是供应商一旦中标后，与采购人签订中标合同和发生质疑或投诉事项时的重要法律依据。

24.3.6 评标委员会各成员应在采购人规定时间内阅读和熟悉采购文件，当要提出采购文件疑问事项时，应由采购人本次招标项目的责任人作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。

24.4 报价

24.4.1 投标报价的审查和原则要求

24.4.1.1 采购人应须对评标委员会确定为实质上响应采购文件要求的投标文件中的价格进行审核，检查看其是否有计算和累加上的错误。

24.4.1.2 修正错误的原则。如大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标报价保证金将被没收。

24.4.1.3 开标时进行公开唱标并由各投标人进行确认；报价采用一次性报价方式，不接受二次提供，否则，将直接取消其投标报价资格。

24.4.1.4 投标人的报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

24.4.1.5 各投标人须在采购人规定的时间内进行报价，严格遵守前款“第三部分”中10.6条款之规定。

24.4.2 唱标、记标

24.4.2.1 采购人对投标报价登记确认、资格资质审查合格，及对采购文件做出实质性响应的供应商的报价，要给予每个正在参加评标的供应商相同的机会，并对报价采取公开的方式，按照供应商现场递交投标文件的正顺序，采取书面记录方式，在现场开标现场当场进行唱标公布。该报价只允许有一个报价，投标人任何有选择性的报价将不予接受。

24.4.2.2 报价以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准。

24.4.2.3 唱标和记标的顺序，按照投标人现场递交投标文件的正顺序依次进行。

24.4.3 最终报价是否均超过采购预算的审查确认

24.4.3.1 报价唱标结束后，采购人须根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的规定，按照最终报价不接受超过采购预算的原则，对最终报价是否均超过采购预算进行审查确认，并在开标现场公布结果。

24.4.3.2 唱标结束后，如所有报价均超过采购预算，且采购人不能支付时，采购人现场应宣布本次招标废标。出现此种情况时，评标委员会有权决定拒绝所有的投标文件。

24.5 评标程序

24.5.1 评标委员会及其成员应当遵循独立评标的原则，按照独立初审、单独（或集中）询标（答疑）、独立综合评审、独立推荐拟中标候选人、集体定标、出具评标报告的工作程序进行。

24.5.2 评标委员会应单独（或集中）与资格资质审查合格的投标人分别进行技术和商务评审与比较。

24.5.3 按照采购人规定程序，评标当事双方应本着“实事求是、公正诚信” 的原则，以采购人的采购文件为评标的唯一依据，不允许做采购文件以外无关问题讨论；评标委员会成员可以采取单独（或集中）的方式与供应商分别逐一进行评标、询标（答疑）、澄清。

24.5.5 询标（答疑）、澄清

24.5.5.1 在评标过程中，评标委员会各成员如对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正的，各投标人应按采购人的规定作出必要的澄清、说明或者补正，和分别单独（或集中）进行询标（答疑）。

24.5.5.2 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会及其成员将对认为需要投标人进行询标（答疑）、澄清等时，投标人有责任按照采购人通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

24.5.5.3 评标委员会在初步评审的基础上，单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，可决定是否与各投标人再次进行询标（答疑）。

24.5.5.4 采购人要对供应商的澄清、说明或者补正采用现场递交形式，由采购人做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖公章，其澄清、说明或者补正不得超出投标报价文件的范围或者改变其实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

24.5.5.5投标人拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在采购人规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，评标委员会将取消其继续参加评标的资格。

24.5.5.6参加投标的供应商应当对评标（审）的承诺和最终报价以书面形式确认，并由其法定代表人（或其授权人）签署或加盖公章。

24.5.6 符合性审查

24.5.6.1 评标委员会应依据采购文件的规定，对投标人报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应，对采购文件的要求未做出实质性响应的投标人，不得进入具体评标程序。

24.5.6.2 评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

（1）细微偏差是指投标实质上响应了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

（3）重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货、服务范围和质量，或限制了采购人的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照采购文件要求提供投标保证金的， 投标文件没有按采购文件要求进行签章或盖章的，投标文件中附有采购人不能接受的条件的，和不符合采购文件中规定的其他实质性要求的等。

（4）发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按采购文件中的规定，可以取消其投标的权利。

24.5.6.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照采购文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1.投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；

2.投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；

3.投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；

4.投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；

5.投标文件载明的质量要求、质保期是否满足采购文件要求；

6.投标文件是否附有招标人不能接受的条件；

7.是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；

24.5.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购人依法重新组织采购活动。

综合评审

评标委员会各成员应当遵循独立评审原则，按照采购文件的评标方法和标准，对资质资格资质检查和复合性检查合格的投标文件的商务和技术进行评估，综合比较与评价。并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。

评估和综合比较与评价，应当严格按照采购人设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面评标报告提交采购人。

“公开招标”应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估，以及对每一投标的最终评标结果。

综合评审记录要突出重点、抓住关键（核心）、真实准确、简明扼要，体现公平、公正、合理。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章” 的21.3条款之规定执行。

24.5.8 比较与评价

综合评标时，评标委员会各成员应当独立对每一个有效投标人投标文件， 根据采购文件中要求的产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目业绩等因素进行比较与及具体评估。

公开招标的原则、方法和标准

采用公开招标，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

公开招标：评标委员会成员应按照独立综合评审原则，根据对采购文件的响应程度和具体评标情况，独立对具体投标文件的商务和技术指标进行评估和综合比较与评价后，独立（或集体）发表综合评审（议）意见，对每一个投标人做出打分决定；经采购人核对和汇总后，按得高分原则，由高到低进行排序后，最后根据评标委员会各成员签署的打分结果，得出评标结论。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由采购人核对汇总出每个投标人每项评分因素的得分。

综合评分，应严格遵守前款“24.5.8 综合评审”条款之规定。否则， 经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”的规定执行。

评标委员会各成员要按照采购人规定格式，将每一个投标人的综合评审意见、打分结果、推荐理由等进行署名原始记录。

综合评分主要包括技术、商务、报价等指标

1、技术部分主要包括：技术参数、质量管理与措施等指标。

2、商务部分主要包括：财务能力和状况、售后服务、项目业绩等指标。

3、报价：有效投标人的投标报价。

4、综合评分具体指标和标准，见《评标（分）记录明细表》。

综合评分原则

（1）评标委员会对所报产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目的业绩等因素进行比较与及具体评估等因素进行比较与评价，并进行打分和汇总。详见《评标（分）记录明细表》。

（2）评标委员会小组成员评标、打分时不得协商，应独立完成。

（3）未满足采购文件要求的投标人，不予评分。

（4）评标打分应当按照技术部分、商务部分、报价部分的顺序进行，打分可保留两位小数。

（5）技术、商务部分应按各小项分档打分，投标文件中各小项指标相近的，打分应属同一档次。在采购人同意的情况下，允许评标委员会小组各成员根据采购文件部分要求的技术、功能和《评标（分）记录明细表》表格部分的性能指标要求，可以按各投标文件（投标书和产品技术说明书）实际情况在档次打分范围内调整分值。

（6）打分采取百分制：详见详细评审明细表；

（7）采购人核对汇总评标委员会各成员评分时，将计算出每一个投标人技术部分和商务部分所得分数的合计数后，再计算出其合计数的算术平均数，加上该投标人报价部分的得分后，即为该投标人的最后综合得分。

（8）由采购人核对录入和汇总计算出每一个投标人的所得分数值，并由高到底排序后，须有评标委员会小组各成员署名确认。如出现得分相同的，应按投标人的报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员各成员确认评定。

（8）若发现打分有误或者有差错的，或发现存在个人印象或带有明显倾向性时， 采购人将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。

《评标（分）记录明细表》

1、明细表包括技术部分、商务部分、报价部分、评审分标准、具体评审意见、综合评审意见、分数标准、得分、其他等组成。

2、评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有应按规定修正。不允许在采购人核对汇总且确认之后，在未经许可时，不能再要回重新记录。

投标文件初步审查表

1.资格性审查

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。 | (1)须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） (2)须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 (3)须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函加盖公章（格式自拟）或其他证明文件。 (4)①.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 ②.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录须提供声明函加盖公章（格式自拟）。 （6）中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。须提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 |
| 2 | 凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参与本次招标活动； | 查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网； 查询时间：投标截止时间以后至资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。 注：由采购人或采购代理机构查询。 |
| 3 | 投标人按照招标文件规定提交投标保证金的 | 按照招标文件规定提供保证金缴纳凭证。 |
| 结论：是否通过评审 |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章； |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）及分项限价； |  |  |  |  |
| 4 | 报价合理性（异常低价审查）投标人的报价不存在异常低价情况，或被启动审查的供应商，在合理时间内（不少于30分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料证明其报价合理性的。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件载明的质量要求、质保期、付款方式及供货期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 8 | 是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 9 | 技术性能、技术参数是否满足采购文件要求（所供产品须具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地）（采购需求中标“★”）；（本次“★”项以外参数，为重要参数允许负偏离项数最多为 10 项(含本数)，大于 10 项投标文件将被否决）。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

备注：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

详细评审明细表

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） |  | 40分 | 1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权值为40%。 项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。 备注： - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和自治区相关的规定，小微企业的价格扣除比例10%，大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向小微企业分包的，占到体协议合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为4%，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 支持本国产品： - 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 商务部分（6分） | 相关项目 业 绩 | 6分 | 投标人2023年1月1日-至今，以合同签订或中标（成交）通知书时间为准的类似项目业绩（类似业绩指：业绩中含有本项目核心产品类设备或与本次所购设备相关或功能大体相同），每提供1项得2分，满分6分； 注： 1.须提供合同加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2.投标人提供虚假证明材料的，按虚假投标处理。 |
| 技术 部分（54分） | 技术指标响应 | 30分 | 针对招标文件中技术指标要求部分进行逐条应答，对于招标文件采购清单中的性能指标（功能描述）的响应程度，全部满足要求得30分。本项目采购文件中标★号项的技术指标为实质性响应参数，不允许负偏离，须完全满足，否则视为无效响应。无标识项为重要参数。 （1）当无标识项参数，每负偏离一项扣3分，最多扣30分。本次接受重要参数负偏离项数最多为10项（含本数），大于10项不满足作无效标处理。 注：投标人对所有技术参数完全照抄招标文件、未进行实质性应答说明的，本项不得分，未按要求提供证明材料或承诺函的，不予计分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须按照采购需求中要求提供的证明材料或相关技术支撑材料或承诺函（以招标文件中每项要求提供的材料为准），未提供或提供不完整不得分。 |
|  | 实施方案 | 6分 | 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括:①质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）;②交货配送和安装调试计划（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程，符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排）;③应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件应急预案）。 提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分6分；每有一处缺陷扣1分，每小项扣完为止；不提供不得对应分值。 (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）) |
|  | 技术培训 | 8分 | 投标人提供的培训方案，包括1.培训计划及培训时间安排；2.培训人员配置（含人员基本信息、工作履约和工作分工）；3.设备设施使用方法培训安排；4.设备日常维护保养及设备常见故障排查及简单维修的培训安排。 提供上述方案且无缺陷得8分，每缺一项扣2分。每有一项内容有缺陷扣1分。（扣完为止） (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供) |
|  | 售后服务方案 | 7.5分 | 满足招标文件要求的质保期（保修期）前提下，售后服务方案制定完善，包括（1）售后服务流程方案（包括但不限于质保期内、质保期结束后）；（2）产品保修服务方案(免费退换货或返修方案)；（3）设备维护方案；（4）售后人员配置方案（售后服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，其他售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式和工作履历）；（5）设备保修期后的维保计划和优惠等。所有要素齐全且完全满足项目要求得7.5分，每缺一项扣1.5分，每有一项内容有缺陷的扣0.75分。（扣完为止） (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）) |
|  | 质保承诺 | 2.5分 | 满足本项目质保前提下，所有产品每多提供一年质保加1.25分，共计2.5分，须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。 |

备注：详细评审中应考虑下列因素：

1.  评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2.  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.  联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 4 % 的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不使用）

4.  投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加1分。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加0.5分 。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27

号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

6.  同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.支持本国产品：

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.  中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由评标委员会随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

25. 推荐拟中标候选人

25.1 由评标委员会集体按照经署名确认的汇总得分排序顺序，推荐拟中标候选人。

25.2 推荐拟中标候选人数量应当根据采购需要确定，应当限定在一至三人，并标明排列顺序。排序第一位的为推荐的第一拟成交供应商。

25.3 投标人最低投标报价不是唯一中标条件。对资格资质审查和符合性审查合格的投标报价文件完整无缺、最大限度的满足采购文件需求的投标人，中标机会均等。

25.4 如汇总得分排序后出现推荐拟中标候选人得分相同的，评标委员会只对取得得分前三位供应商，按照其报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员会集体进行综合确认评定。排序在前三位之后的，按原排序不变，允许排序并列。

25.5 由采购人对未推荐拟中标候选人、确认废标的，进行核对汇总后，由评标委员会各成员签署确认。

26. 编写评标报告

26.1 评标委员会根据全体成员签字的评标（评审）原始记录和结果，编写评标报告，并现场提交给采购人。编写的评标报告要符合采购文件的要求。

27. 评标结束

27.1 采购人应按规定时间，通知各有效投标人开始进入定标议程，宣布本次评标委员会推荐的第一中标候选人名单。

27.2 评审小组各成员名单不公开。

27.3 由采购人宣读有关招标信息公告、中标确认原则及质疑（投诉）事项等说明。

27.4 在宣布会议结束后，采购人均有义务告知所有投标人办理投标保证金的退付手续。

27.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。

第三章 定	标

28. 定标标准

28.1 采购人应在评标结束后2个工作日内，以书面形式向采购人发出《中标人确认函》，采购人在收到后5个工作日内，应按照评标报告确定的中标候选人名单中的顺序确认中标人。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

28.3 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.4 合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、对买方最为有利的投标人。

28.5 如果采购人确定该中标人无条件圆满履行合同，应由采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。

29. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1 为维护国家利益，评标委员会在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，采购人应当将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》 。

30.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。质疑供应商对答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

30.1.2 采购人在收到《中标人确认函》5个工作日内，如不按规定确认中标人，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由采购人直接向中标首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可评标委员会推荐的中标首选结果，由采购人直接向拟中标首选供应商发出《中标通知书》。一经发出即发生法律效力。

30.1.3 中标人领取《中标通知书》后，须向采购人提交合同履约保证金，拒绝提交的，视为放弃成交项目。

30.1.3.1 合同履约保证金与投标保证金同等额。待合同执行期满、货物验收合格及办理货款结算时，由采购人无息退还。

30.1.3.2 合同履约保证金可采用银行汇票、银行保函等形式交纳，成交供应商须将履约保证金交到采购人指定帐户。指定账户与投标报价保证金同账户。

30.1.3.3 中标人提交的合同履约保证金，其有效期限应不低于合同有效期。

30.2 在发布中标公告后，招标采购人应当向中标人发出中标通知书， 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

30.3 《中标通知书》要作为采购人、中标人签订的由采购人监章的合同的依据。

第四章 授予合同

31.签订合同

31.1 中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理要求作为签订合同的条件， 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

31.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的， 在不改变其他条款的前提下，经采购人审查后，可以与供应商签订补充合同，补充合同须有采购人监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

31.4.1 采购人在签订合同时，有权对采购文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在合同中增加条款进行说明。

31.5 如中标人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其合同履约保证金。

31.6 采购人的采购文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等， 均做为签订合同的法律依据。

31.7 在未经采购人允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人也不得直接指定分包人。

- 货物需求、技术规格说明

2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目(新疆特色中药民族药综合开发利用平台)第一包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 质保期限 | 交货日期 | 分项限价 (万元) | 备注 （进口、国产） | 核心产品 | 子项目名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆药品柜 | 6 | 1年 | 合同签订后60个日历日 | 4.8 | 国产 |  | 新疆特色中药民族药综合开发利用平台 | 工业 |
| 2 | 酸碱柜 | 25 | 1年 | 合同签订后60个日历日 | 5 |  |  | 新疆特色中药民族药综合开发利用平台 | 工业 |
| 1 | 动物细胞培养与复杂蛋白制备系统 | 1 | 1年 | 合同签订后60个日历日 | 98.2 |  | 是 | 新疆特色中药民族药综合开发利用平台 | 工业 |
| 2 | 落地冷冻离心机 | 1 | 1年 | 合同签订后60个日历日 | 15 |  |  | 新疆特色中药民族药综合开发利用平台 | 工业 |
| 3 | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 1年 | 合同签订后60个日历日 | 10 |  |  | 新疆特色中药民族药综合开发利用平台 | 工业 |
| 总价中包括但不限于：税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本包总计：133.00万元 人民币大写：壹佰叁拾叁万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

详细技术参数:

1、品目名称：防爆药品柜

- 规格：

防爆药品柜6套，≥900*510*1840 mm ，提供及安装出风口管道及附件材料

- 详细参数

1.易燃品毒害品储存柜外壳体及柜体底座全部采用冷轧钢板，壳体厚度≥1.2mm；柜体底座厚度≥2.0mm。

2.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用耐腐蚀板材，厚度≥4mm；柜底部设置旋转式可调进风口；柜体的底板中部设置漏液孔，直径≥10mm，漏液孔上面盖上不低于60目的304以上级别不锈钢网；柜体底部设黄沙(防倒）挡板，高度≥160mm，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，可用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。

3.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有手动调节螺杆，方便危化品储存柜定位。

★4.柜中部有一次成型聚丙烯活动层板，数量≥3个，层板四周边缘厚度平均值≥4.0mm；每层阶梯板外延边设置积液槽，积液槽高度平均值≥3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处设置导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）

5.柜顶部中间设计出风口直径≥φ160 mm的，柜顶风口内置轴流风机，最大风量≥326 m3/h，转速≥2550 rpm,环境温度（-10-+70）摄氏度，不能产生火花静电。提供出风口管道（材料如阻燃PP管道等）及其他附件材料，负责完成出风口与实验室主排风管道的对接安装，并确保整个排风系统运行稳定、密闭有效，满足药品柜正常使用的通风要求。

6.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为≥1:5，以保证储存药品的安全性。）

7.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。                                                                                                                 ★8.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180°。                                                                                                                                                                    ★9.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。

- 服务要求（含付款方式）

甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方需提供甲方认可的预付款保函），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款。剩余的合同总金额5%的货款，自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

- 质保要求

承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，8小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）。

- 验收要求

按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。

2、品目名称：酸碱柜

- 规格：

酸碱柜25套，≥900*450*1800 mm

- 详细参数

1、柜体: 柜体采用8.0mmA级瓷白聚丙烯板（PP)焊接制作，经过雕刻一次折弯处理后分部件成型，具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性一体成型、无缝焊接技术，极大的加强了柜体的结构性，柜内配有活动层板，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。

2、柜门：采用8.0mmA级瓷白聚丙烯板制作

3、视窗为钢化玻璃视窗，厚度≥5 mm，锁具为一次成型制作，配备双锁，实现双人双锁管理。

4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。

5、外壳:采用8mm瓷白色PP(聚丙烯)板材，经过同色同质焊条焊接而成具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，降低环境污染，维护使用者的健康。

6、门把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。

7、铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选。

8、专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证。

9、配件：采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠，螺丝，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。

10、地脚: 采用防震组合地脚，高度可调。

- 服务要求（含付款方式）

甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方需提供甲方认可的预付款保函），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款。剩余的合同总金额5%的货款，自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

- 质保要求

承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，8小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）。

- 验收要求

按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。

3、品目名称：动物细胞培养与复杂蛋白制备系统（国产）

- 规格：

动物细胞培养与复杂蛋白制备系统为自组装成套系统，包含：

立式二氧化碳震荡培养箱2台；

二氧化碳培养箱5台；

生物安全柜4台；

全自动细胞荧光细胞分析仪1台；

荧光倒置显微镜1台（含拍照，电脑系统）；

倒置生物显微镜1台（含拍照，电脑系统）；

微量冷冻离心机（2ml）2台；

台式冷冻离心机（15ml，50ml）2台；

超纯水系统1套；

DNA基因扩增仪2台；

单道移液器16把；

八道移液器6把；

生物反应器1套；

设备安装所需的环境改造1项。

- 详细参数

生物安全柜

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.流入气流平均风速＞0.5m/s，下降气流平均风速＞0.3m/s

3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

★5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，非百分比显示，提供彩页和显示界面截图文件，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性；

6.品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小；

7.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

8.配置福马脚轮，移动更便捷

9.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

10.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

11.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

12.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

13.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

14.柜内电源：防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

15.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

★16.玻璃门锁设计：玻璃门完全关闭后可以通过玻璃门锁进行锁止，协助设备管理，提供彩页和实物图片文件；

17.外形尺寸宽度≤1500mm，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1416mm，提供彩页文件，提供尺寸检测报告。

动态培养模块

1.空载振荡频率：10-300rpm

2.振荡频率精度：±1rpm

3.摇板振幅：≥Ф26mm

4.温控范围：4-60℃（在室温23℃-25℃）

5.温度调节度：±0.1℃

6.温度均匀度：±0.8℃（at37℃）

7.CO2控制范围：0-20%

8.CO2控制精度：0.1%

9.夹具板到顶部距离	：≥558mm

10.最大容量（不锈钢夹具）：单层250ml×20或500ml×12或1000ml×8或2L×5或5L×2/单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9

11.最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×20或500ml×12或1000ml×8或2L×5/单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。（可以提供实物图片佐证）

12.摇板尺寸(长×宽）：≥485mm×410mm/单层≥485mm×485mm

13.噪音：低于55dB

静态培养模块

1.外箱尺寸(W×D×H)≤626mm×874mm×899mm；内箱尺寸(W×D×H)≤490mm×525mm×666mm；内部容积：170L。

2.标配两种灭菌方式：180℃高温干热灭菌、紫外灭菌，灭菌时无需拆卸箱内部件。高温灭菌时长12小时。无臭氧型UV灯可以照射到水盘和整个风道，杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽中的霉菌，支持细胞培养过程中实时灭菌。（提供制造商灭菌实验数据，加盖制造商公章）

3.二氧化碳浓度控制范围：0-20%，控制精度：±0.1%；温度范围：(室温+5)-50°C。

4.※温度控制精度：0.1°C；温度均一性：±0.25°C；温度波动度±0.1°C。

5.加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH ±5%。

6. 采用红外IR传感器，不受温湿度影响，耐受180℃高温，灭菌无需拆卸。

7.采用直接加热式+气套式系统，加热速度快，温度、湿度恢复迅速。

8.空气循环：风扇驱动空气循环。

9.循环风道设计，风扇位于风道内侧，空间利用率高，同时保证箱体内温度、二氧化碳浓度、湿度的高度均一性。

10.开门时，风扇电机及CO2阀自动停止，防止污染。

11.外部材料：镀锌钢板，内部材料：SUS304钢板，箱门：镀锌钢板，内门：钢化玻璃。

12.※内胆采用不锈钢一体冲压设计，无棚柱条、支架、螺钉，不易腐蚀，圆弧结构，便于清洁，网架平稳。（提供实物图片加盖制造商公章）

13.※隔热层：陶瓷纤维隔热层，叠放时单台灭菌不影响另一台使用。

14.采用PLC工业级的控制器，PID控制技术的主温度控制系统，整机包含PT1000在内三个高精度温度传感器。箱内双探头检测系统，精确控制箱内温度；环境温度检测系统，根据环境温度变化自动调节加热功率。

15. 六面加热方式，高性能加热系统，为整个培养箱提供了高度均匀的温度分布，使整个培养箱的温度更为均一。

16.带有超温保护系统，当主温度控制系统生效时超温保护系统启动，自动切断培养箱加热系统，并具有声音报警。

17.进气口标配(HEPA)过滤器：针对细菌颗粒等，过滤效率高达99.995%，有效过滤CO2气体中的细菌和灰尘颗粒。

18. 7寸彩色触摸屏，电阻屏设计，可带手套操作，一键实现中英文快速切换。支持箱内设定温度、实际温度、高/低温报警、二氧化碳设定浓度、实际浓度、高/低浓度报警、事件信息、报警信息等数据记录，数据可存储10年以上，支持USB数据导出；可记录产品开门事件、设置修改、账户登录等信息事件并导出记录；显示屏密码保护机制，三级权限管理，安全可靠。（提供制造商证明加盖制造商公章）

19.报警方式：声音报警、屏幕报警、远程报警端子。报警功能：超温报警、高温报警、低温报警、二氧化碳浓度超过上限报警、二氧化碳浓度超过下限报警、气体浓度报警、气体用完报警、开门时间超限报警。

20.标配4枚SUS304不锈钢隔板，可随意调整高度，无需工具即可拆卸，标准载重7kg/盘，最多可加8层。

细胞分析模块

1.一体式荧光细胞分析仪，无需外接电脑

2.光源：LED光源

3.★荧光单样品分析时间：<12秒，明场单样品分析时间：<1秒。可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片等，可选1-5视野检测模式，更有效避免样品不均带来的误差；

4.明场6样品（单通道五视野）同时检测时间：＜55s，荧光6样品（单通道五视野）同时检测时间：<334s；

5.细胞样品范围：1x104-3x107细胞/mL；

6.微粒/细胞直径范围：2μm -400μm；

7.所需的样品体积: 10μL（100μm计数板），20μL（200μm计数板），直径大小不同的样品可提供至少两种槽深规格的计数板使用；

8.全自动对焦功能：通过控制Z轴移动，自动搜索符合系统对细胞的算法定义，完成自动对焦，从而实现真正的自动快速精准的细胞图像捕获，同时也可以通过手动调节焦距；

9.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数；

10.光学: 3通道（明场 + 2 个荧光通道）

11.计数板材质：玻璃+PC，一次性计数板和可重复使用计数板可选

12.计数板通量：六位计数板，一键自动一次性检测6个样品，即可满足同一样品的重复性检测要求，也可以满足多样品快速检测需求，对于浓度极低的细胞，一片计数板可全自动完成30个视野的测量，让结果更准确；

13.测量样品种类：贴壁细胞，悬浮细胞，原代细胞，干细胞，酵母，昆虫细胞，免疫细胞，颗粒，类器官等；

14.程序：有预设程序，且采用Auto Gating和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数；

15细胞分析参数：总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞活率、细胞平均直径、细胞圆度、细胞直径分布图、结团率、荧光强度分布图、GFP细胞转染率、RFP细胞转染率等；

16.类器官分析参数：类器官总数、类器官平均直径、类器官平均分析、类器官总面积、类器官平均圆度、细胞总数、细胞平均直径、细胞平均面积、细胞平均面积、细胞平均圆度等；

17.采用工业级CMOS 630万像素（彩色高清）光学成像系统，物镜4倍光学放大；

18.图像和数据可自动保存，提供多种格式的数据文件，包括JPG图像文件和Excel数据文件，还可保存包含结果、图像、类流式分析数据和机器设置参数的PDF文件；

19.用户权限管理：系统实现用户分级权限管理和电子签名；系统自带审计追踪功能，符合GMP/cGMP、FDA 21 CFR PART 11；可提供IQ/OQ/PQ验证；

20.细胞筛选：用户可自由选择直径范围区间，结果图像可特定标记该区间内的细胞；

21.数据导出：通过 U 盘，或通过Lims实验室管理系统接口；

22.电源输入：直流12V/5A，功率60W

23.可拓展为12组荧光通道组合，标配激发波长：475nm、545nm，发射波长：530nm、605nm

细胞观察模块一

1、放大倍数：40X-400X。

2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。并其有双目简360°旋转功能，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法。

3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，

4、转换器：内定位5孔物镜转换器；

5、物镜：长距无限远平场半复消色差荧光物镜：4X/N.A.≥0.13/W.D.≥18.52mm；10X/N.A.≥0.3/W.D.≥7.11mm；

20X/N.A.≥0.45/W.D.≥5.60mm， 40X/N.A.≥0.65/W.D.≥1.61mm。

6、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm(焦面向上6.5mm,向下2.5mm)，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

7、载物台：固定式载物平台，面积≥250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，Terasaki托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。

8、聚光镜：N.A.0.3超长工作距聚光镜，工作距离72mm；聚光镜可白拆卸，拆卸后空间为高度150mm。

9、反射荧光系统：LED 荧光灯箱，四通道设计，伺服电机控制，齿轮传动，专业带通型滤色片B、G、UV三组（B ：EX480/30,DI505DC,EM535/40 ；G：EX560/40,DI600DC,EM635/60；UV：EX375/28,DI415DC,EM460/50）， LED 光源。带灯源亮度指示条，带当前波段位置显示功能，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。

10、透射照明系统： 采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。

11、滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片。

12、相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。

13、成像系统：科研级芯片。≥500万像素，靶面尺寸≥2/3”,USB3.0输出。全像素时帧率≥35fps。灵敏度及光谱响应≤1146mv， ≤1/30s 380-650nm。软件：专业荧光图像分析软件（正版软件，有国家版权局出具的软件著作权证书），与显微镜同一品牌。

细胞观察模块二

1、 放大倍数：40X-400X。

2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。并其有双目简360°旋转功能，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法。

3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，

4、转换器：内定位5孔物镜转换器；

5、物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜:

4X/N.A.≥0.13/W.D.≥10.43mm，

10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7.3mm，

20X/N.A.≥0.40/W.D.≥6.8mm， 40X/N.A.≥0.60/W.D.≥3.08mm,

6、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

7、载物台：固定式载物平台，面积≥250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，Terasaki托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。

8、照明装置：采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。

9、滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片。

10、相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。

超纯水制备模块

1. 工作原理：该系统由自来水作进水，经过预处理柱、反渗透膜（RO）柱、纯水箱、双波长紫外灯、高纯化柱、超纯水柱及终端过滤器，可连续生产纯水和超纯水。

2. 超纯水指标：

2.1 电阻率18.2 MΩ.cm@25℃。

2.2 硅（Si）＜2ppb。

2.3 钠离子（Na）＜0.1ppb

2.4 总有机碳（TOC）＜5ppb。

2.5 细菌总数＜0.01CFU/ml。

2.6 微量元素离子（Mn / Fe / Cu / Zn）含量＜0.01 ppb。

2.7 以上指标须提供具备CMA或CNAS资质的省级及以上检测机构出具的投标型号设备水质检测报告逐一进行佐证，提供的水质检测报告须盖有检测机构检测专用章和生产厂家公章，以及报告真伪查询结果（须盖厂家公章），否则不予认可。

3. 主机内循环管路设计，内置185/254nm双波长紫外灯，系统具备自动循环功能，可有效去除超纯水中的细菌及分解有机物，紫外灯通过RoHS认证，有利于人体健康及环境保护。

4. 系统内置高回收率反渗透模块，截留率高达97-99%；模块前后均配备电导率仪有效监控RO进水、产水并显示反渗透膜截留率，具有不合格水排放设计，保障产水水质；并可通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能。

5. 纯水产水流速≥24 L/h，产水流速恒定，保证水温在7℃-35℃间均可达到系统标称的恒定产水流速。

6.系统配置一套大容量、高性能纯化柱，有效去除重金属离子、微量元素离子含量稳定至0.01ppb以下；纯化柱选择高性能提料和配方，弱电离元素（硼硅）稳定至2ppb以下。

7. 具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机情况下可以选择配置6种以上纯化柱，分别用于常规理化、精密分析、分子生物学、免疫及生化分析仪、

8. 系统配置彩色触摸显示屏，提供包含中英文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备3种不同背景颜色的状态提示，可实时反映液位、水质和系统状况。

9. 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM D 1125电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST和NIM。

10. 配置取水手臂悬挂式一体设计，手臂挂钩，辅助磁吸设计，便于拿取；带彩色触控显示屏，实时显示水质指标（液位、温度、电阻率）；取水手臂可定量取水和取水流速调节。

11. 主机内置10L的液位水箱，采用食品级聚乙烯或者更优材料，低化学溶出，材料通过FDA 21 CFR 177.1520标准测试（投标时提供测试报告文件，须盖厂家公章）；完全封闭，不透光，配空气过滤器，配水箱自动杀菌紫外灯；可连续监控储水液位，并显示在主控屏上，精度≤1%。

12. 系统须配置高灵敏度漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路等，其中探头应至少包括2个探针。可高灵敏度的检测微弱的漏水信号的强度，适用于超纯水环境使用。

13. 全面的数据管理系统，可以存储至少2年的水质数据；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统，可连接打印机。

DNA基因扩增仪

1.具有温度梯度功能，可同时运行不低于8个不同的温度，相当于单个反应模块分为8个可同时分别独立设置温度的小模块， 一台PCR仪可以运行不低于8个不同反应，供多人使用。

2.半导体加热制冷方式

3.它配有先进的全色彩触屏操作界面，便于编写、优化程序，监控和追溯反应过程。

4.配有完全可调的热盖，广泛适用于各种反应管和封膜，包括标准高度和低缘PCR反应板

5.具有高度精确的蜂槽式温度控制单元，在PCR运行过程中，甚至在升温过程中都能保持非常好的温度均一性。

6.输入功率：≤670W，相对同类产品功率很低，进而产热低，机器寿命长。

7.显示：≥5.7寸高分辨率彩屏，Windows操作界面，可通过触摸键盘选择图形编程、文字编程或自动编程

8.内存容量：仪器自身可存储至少500个反应程序，此外可使用U盘无限扩展内存

9.内部预设置多种标准程序，可供选择使用。

10.用户可设置休眠模式使其更节电

★11.最大升降温速率：≥ 4℃/秒；

12.温度范围：4-100℃

13.具有温度梯度功能，可同时运行不低于8个不同温度

14.温度梯度范围：30-100℃

15.温度梯度温差或跨度：1-24℃

16.接口： 1个USB 接口

17.USB兼容性： USB闪存盘，条形码阅读器

18.控温模块采用O-型密封圈设计，防止冷凝水对电气元件的损坏，延长使用寿命。

微量冷冻离心机

1.最高转速：≥16500r/min

2.最大相对离心力：≥26054xg

3.最大容量：≥8×10ml

4.转速精度：±10r/min

5.定时范围：1min～99h59min /1s～99min59sec

6.温度设定范围：-20℃～+40℃

7.温控精度：±1℃

8.整机噪声：≤60dB(A)

台式冷冻离心机

最高转速：≥5300r/min

最大相对离心力：≥5010×g

最大容量：4×250ml

转速精度：±30r/min

定时范围：1min～99min

温度设置范围：-20～40℃

温度控制精度：±1℃

整机噪声：≤65dB(A)

移液器

1.采用高科技材质，重量轻（仅约80g），坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

6.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛

7.0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求

8.颜色标识移液器量程

9.多道移液器 具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本

10.多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性

生物反应器

1.全容积：3L ；

2.工作容积：30-70%；

3.径高比： 1.5-2.0	 ；

4.设计罐压： 0.1MPa；

5.罐体材料： 316L不锈钢底座结合硅硼玻璃；

6.灭菌温度： 100-130℃，灭菌时间： 0-60min，最高温度： 135℃；

7.灭菌方式：灭菌锅离位灭菌；

8.有三个可选用的补液接口；浅层通气管接口一个；深层通气管接口1个；

顶部火焰接种口1个；侧面移种接口1个；

9.具备尾气冷凝器；

10具备尾气过滤装置；

11.平顶罐盖，螺栓式压紧装置；

12.搅拌形式机械密封系统：顶部磁力驱动，没有机械密封，性能更好；

13.搅拌轴形式：单轴、微锥度高速型；

14.搅拌速度：调速范围：20-200rpm，无级调速；

15.搅拌浆：一级4斜叶象耳搅拌浆；

16.搅拌桨材料：罐内和与物料接触的部分均为316L。

设备安装所需的环境改造

实验室环境改造安装：改造面积不超过20平方米。采用洁净级彩钢板进行细胞间围护结构施工，配置一套排风装置及一台立式2p空调系统，并配备细胞间专用排风滤芯及高效过滤器，以确保改造后区域满足细胞培养及相关仪器设备正常运行所需的洁净度、温湿度及通风换气环境要求。

- 服务要求（含付款方式）

甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方需提供甲方认可的预付款保函），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款。剩余的合同总金额5%的货款，自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

- 质保要求

承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，8小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）。

- 验收要求

按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。

4、品目名称：落地冷冻离心机（国产）

- 规格：

落地冷冻离心机1套，最高转速10000 r/min

- 详细参数

1.7寸LCD触摸屏，界面简洁清晰，所有参数一目了然。

2.★具备转子自动识别功能，门锁采用自吸式伺服或同等安全等级的门锁形式，功能不低于此要求。

3.转头自动锁定，无需螺栓扳手等，直接取放，安全、方便、便捷，或具备同等便捷式锁定方式。

4.大力矩变频电机，柔性轴驱动运行平稳，三级减振离心效果更佳

5.进口或国产同等性能无氟压缩机组，双回路控制，控温准确。

6.按开门键，门盖自动上升，无需手动托举，或同等自动开门功能。

7.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

8.内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

9.参数设定直接数字输入，精确到个位。

10.智能状态提示，实时显示仪器状态。

11.具备程序及记录存储功能，可存储程序组≥1000个、使用记录≥10万条，存储数据可长期保存且无丢失风险。

12.★可编辑保存多段速梯度离心程序，数量≥7组。

13.时间显示，年、月、日、时、分、秒、方便追溯使用记录。

14.40级升降速档位、可设置自由停车，满足多种离心回收要求。

15.运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示，变化关系清晰可见。

16.密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行密码锁定，防止误操作。

17.转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。

18.门盖，超速，超温、超压、过热等22种保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。

19.自带电子说明书，永不遗失，方便使用。

20.可通过USB导出PDF格式的使用记录和日志。

21.具有点动/连续离心功能

22.标配ECO节能模块。

23.具备设备使用身份识别功能，支持密码验证或电子身份识别卡等同等安全的识别方式。

24.搭配多功能控制操作系统，采用微电脑控制系统，通过PID调节精准控制各项参数，实现电子记录，符合新版GMP要求

25.标配离心记录溯源，可手动输入样品编号，可溯源每一个样品的离心记录

26.通过通讯接口（如TCP/IP、Modbus等）与PC端相连，接入用户设备管理平台，实时上传设备数据可实现批量远程监控，方便数据管理（选装）

27.★最高转速         ≥ 10000 r/min

28.★最大离心力       ≥ 18590 ×g

29.★最大容量         ≥ 6×1000ml(8000rpm)

30.转速精度          ±10 r/min

31.温控精度          ±1℃

32.温度设置范围      -20℃ ～40℃

33.定时范围          1s~99H59 min59s

34.噪声          ≤65dB（A）

35.电源          AC  220V 50HZ  32A

36功率          5.5KW

37配置： 6×1000ml角转子1套（最高转速8000rpm，最大相对离心力15190×g）；6×300ml角转子1套

- 服务要求（含付款方式）

3.1 新疆大学指定地点安装调试，到货一周内完成新设备安装验收工作。

3.2 调试与培训：在现场完成调试与培训，使用户熟练掌握仪器操作及日常维护。

3.3 其他服务要求：具有一定的售后服务能力，当地具有专业的维修工程师，设备终身维护，设备报修应在4小时之内响应。

3.4 付款方式：甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方需提供甲方认可的预付款保函），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款。剩余的合同总金额5%的货款，自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。。

- 质保要求

承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，72小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单。（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）

- 验收要求

设备验收需经多方共同在场，依据合同与装箱单完成开箱清点，确认主机、转子及配件数量无误且无运输损伤。安装就位后，须逐项完成核心性能验证：包括转速与离心力的精度校准（误差≤±1%）、温控系统准确性测试（偏差≤±1℃）、振动噪音评估及超速、不平衡等安全保护功能触发测试。同时，供应商须提供全套技术资料（含合格证、手册、软件等），并完成对使用人员的现场操作与维护培训。全部项目验收合格后，各方共同签署验收报告，作为最终付款依据；若存在任何不符项，供应商须限期整改并重新验收。

5、品目名称：台式高速冷冻离心机（国产）

- 规格

台式高速冷冻离心机2套，最高转速 ≥20600 r/min

- 详细参数

1.本机可配备多种角转子和水平转子及适配器，适用于0.2ml-750ml试管/离心瓶和工作板的离心。是分子生物学，临床医学，检验检疫等领域的理想选择。

2.结构设计紧凑，占地面积小，节省实验室空间。

3.双锁头、双液压杆，自吸式静音门锁，延长门盖使用寿命，相对传统单锁头更安全可靠。

4.PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报。

5.转子智能识别技术，无需关机便可静态识别转子各种信息，转子没安装到位时无法识别到转子信息，设备无法运行，保护设备及使用人员安全，也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。

6.实时监测设备在运行中的振动状态，若漏液或不平衡等造成设备异常振动，机器立即停机并发出警报，提升操作人员使用安全性。

7.采用免维护变频电机驱动，LCD触摸屏，操作简便。

8.内腔采用不低于316不锈钢的材质，腔体表面需具备耐腐蚀性的涂层，（如：特氟龙涂层，耐腐蚀性更强，更易清洁。）

9.可存储多达1000个程序组，十万条使用记录，可导出为PDF电子文档。

10.具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置管理权限，方便用户管理；用户可通过密码使用设备。

11.具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。

12.可设置7段阶梯离心，满足多元化实验要求。

13.具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。

14.具有点动/连续离心功能。

15.40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。

16.转速/离心力自动换算、同屏显示。

17.自带电子说明书，永不遗失，方便使用。

18.标配ECO节能功能。

19.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

20.内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

21.★最高转速 ≥20600 r/min

22.最大离心力	≥31000 ×g

23.最大容量≥	4×750ml(4000rpm)

24.转速精度：±10 r/min

25.温控精度:±1℃

26.温度设置范围:-20℃ ～40℃

27.定时范围:1s~99H59 min59s

38.噪声:≤56dB（A）

39.电源:AC220V 50HZ15A

40.功率:1.5KW

41.配置12X15ml尖底角转子(最高转速12500rpm，最大相对离心力17259Xg)数量1个。4×500ml水平转子数量1个，16×50ml适配器数量1个，4×2×96孔酶标板水平转子数量1个。

- 服务要求（含付款方式）

1 新疆大学指定地点安装调试，到货一周内完成新设备安装验收工作。

2 调试与培训：在现场完成调试与培训，使用户熟练掌握仪器操作及日常维护。

3 其他服务要求：具有一定的售后服务能力，当地具有专业的维修工程师，设备终身维护，设备报修应在4小时之内响应。

4 付款方式：甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方需提供甲方认可的预付款保函），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款。剩余的合同总金额5%的货款，自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

- 质保要求

承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，72小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单。（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）

- 验收要求

设备验收需经多方共同在场，依据合同与装箱单完成开箱清点，确认主机、转子及配件数量无误且无运输损伤。安装就位后，须逐项完成核心性能验证：包括转速与离心力的精度校准（误差≤±1%）、温控系统准确性测试（偏差≤±1℃）、振动噪音评估及超速、不平衡等安全保护功能触发测试。同时，供应商须提供全套技术资料（含合格证、手册、软件等），并完成对使用人员的现场操作与维护培训。全部项目验收合格后，各方共同签署验收报告，作为最终付款依据；若存在任何不符项，供应商须限期整改并重新验收。

2026年新疆大学药学院“双一流”建设项目(新疆特色中药民族药综合开发利用平台)第二包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 质保期限 | 交货日期 | 分项限价(万元) | 备注 （进口、国产） | 核心产品 | 子项目名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 2年 | 合同签订后60个日历日 | 64 | 国产 | 是 | 新疆特色中药民族药综合开发利用平台 | 工业 |
| 总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本包总计： 64 万元 人民币大写： 陆拾肆 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

品目名称：高效液相色谱仪（国产）

- 规格

四元泵含在线脱气机1套，

液相色谱系统工具包1套，

液相色谱仪自动进样器1套，

柱温箱1套，

二极管阵列检测器及流通池1套，

主动密封垫清洗装置1套，

透明螺纹口样品瓶、盖及隔垫200个，

专用 C18液相色谱柱3根，

透明溶剂瓶3个，

深色溶剂瓶1个，

玻璃过滤头20个，

在线过滤器1个，

色谱控制软件1套，

品牌电脑及打印机1套

- 详细参数

1.运行环境

1.1环境温度：5℃～40℃

1.2相对湿度：45～5%

1.3工作电压：AC220V±10%，50Hz

2.技术参数

2.1.超高效四元梯度泵

2.1.1.双柱塞串联泵设计，可变冲程设计。

2.1.2.流速精密度：≤0.07% RSD

2.1.3.流速准确度：±1%

2.1.4.压力脉动：< 1%振幅

2.1.5.pH范围：1.0-12.5

2.1.6.流速范围：0.001-5.0mL/min, 300 pL步进；覆盖分析至半制备全流速分析能力

2.1.7.★操作压力：流速0-2mL/min时耐压≥1300bar

2.1.8.混合范围：可设置的范围：0.0-100.0 %

2.1.9.梯度组成精密度：<0.15% RSD或 0.02 min SD

2.1.10.梯度混合准确度：±0.4 %绝对值（1-99%B）

2.1.11.延迟体积：≤360μL

2.1.12.标配主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫。

2.1.13.集成的多功能阀实现了拓展的自动功能，方便了自动化的过滤器反冲、排空和额外混合体积切换

2.1.14.液相色谱仪具备智能化功能，提高工作效率和增加仪器易用性。

2.1.15.仪器支持一键完成管路排气泡，冲洗系统，平衡色谱柱液相分析前的准备工作。

2.1.16.操作系统支持至少2种语言且必须支持中文。

2.1.17.★仪器可提供不少于5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限，可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：排气泡, 预冲洗，平衡，后冲洗等。

2.2.真空在线脱气机

2.2.1.通道：2通道，自动进样器洗针液无需脱气

2.2.2.内体积：每个通路≥1.2mL大体积脱气

2.2.3.连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统

2.2.4.PH范围：1～14

2.2.5.内部材料：PTFE

2.3.超高效自动进样器

2.3.1进样体积：0.1-20μL, 增量为0.1μL，可最大扩展到1500μL

2.3.2 进样准确度：± 1 %

2.3.3 进样精度：< 0.15% RSD

2.3.4 ★交叉污染：交叉污染：<0.004% （标准）

2.3.5最大操作压力：≥1300bar

2.3.6控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率

2.3.7样品粘度范围: 0.2–5cp

2.3.8★标配样品位数：≥105位

2.4.智能化柱温箱

2.4.1★控温范围：5℃ - 110℃（最低低于室温以下20℃），具备升温/降温功能

2.4.2温度稳定性：波动≤0.06℃

2.4.3控温准确度：≤0.6℃

2.4.4柱容量：可同时安装最多4根30cm长色谱柱；8根10cm的短色谱柱

2.4.5两个独立的半导体温度控制区

2.4.6低扩散热交换器，并具有柱后降温功能，保证快速检测时基线平稳

2.4.7可利用 4 柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线

2.5. 二极管阵列检测器

2.5.1 检测器类型：1024 个二极管元件

2.5.2 信号数量：8

2.5.3 最大采样速率：120 Hz

2.5.4 短期噪声： < ± 0.3 x 10-5 AU ，在230/4 nm 处，狭缝宽度4 nm，10mm流通池

2.5.5 漂移：在230 nm 处，< 0.5 x 10-3 AU/hr

2.5.6 线性：在265 nm 处，> 2.0 AU (5 %)

2.5.7 波长范围：190-640 nm，可进行全波长扫描

2.5.8 波长精度：<± 0.1 nm

2.5.9 二极管宽度约0.5 nm

2.5.10 波长聚束：可编程，2-400 nm，增量1 nm

2.5.11 光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括光谱库和峰纯度分析功能

2.5.12 GLP 特性数据恢复卡，防止数据丢失。可记录流通池和UV 灯的状况（光程、容积、产品型号、序列号、测试通过、使用状况）

2.5.13早期维护反馈 连续记录仪器的使用情况，如灯的使用时间和用户设定期限，并提供反馈信息。对维护和错误进行电子记录。验证氘灯的波长准确度

3 化学工作站

3.1.1 符合相关国际国内法规要求，可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站。

3.1.2  可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能具有在线帮助的自学操作教程；具有自我诊断程序。

3.1.3 图形化设计

3.1.4 维护信息预报系统

3.1.5 电子记录维护和错误及故障信息

3.1.6 智能多任务系统提供实时监测与指导，确保最佳性能，包括自动排气、系统冲洗和色谱柱平衡以及状态自动判断

3.1.7 引导式故障排除和维护：减少宕机时间及维护成本

3.1.8 角色登录及日志记录：满足GLP实验室监管需求

4  电脑

CPUI7处理器10代以上，内存16G, 固态盘256G，存储机械盘500G，27寸显示器

5  配置清单

四元泵含在线脱气机1套，液相色谱系统工具包1套，液相色谱仪自动进样器1套，柱温箱1套，二极管阵列检测器及流通池1套，主动密封垫清洗装置1套，螺纹口样品瓶,透明，盖及隔垫200个，专用 C18液相色谱柱3根，透明溶剂瓶3个 ，深色溶剂瓶1个，玻璃过滤头20个，在线过滤器1个，色谱控制软件1套，品牌电脑及打印机1套

6  技术服务

6.1 供应商所供产品需符合招标文件的技术要求，并在合同规定时间内免费提供用户现场安装、调试及培训。

6.2产品在调试通过后提供二年保修服务，在保修期内，非人为因素的所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

6.3供应商在国内有培训中心和厂家应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

6.4供应商需提供800或400服务热线，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

- 服务要求（含付款方式）

3.1 新疆大学指定地点安装调试，到货一周内完成旧设备免费拆除及新设备安装验收工作。

3.2 调试与培训：在现场完成调试与培训，使用户熟练掌握仪器操作及日常维护。

3.3 其他服务要求：具有一定的售后服务能力，设备终身维护，设备报修应在4小时之内响应。

- 质保要求（指具体要求，不要再写质保期限）

承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，12小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单。（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）

- 验收要求

按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。

注：1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”号的技术参数为实质性响应参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2、投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。

3、本采购需求中标注的品牌、型号仅用于说明拟采购货物的技术规格、性能和质量要求，不作为资格门槛或实质性条款，投标人可投报质量相当或更优的同类产品。若本文件引用的国家标准、行业标准、技术规范如有废止或更新，以最新现行有效版本为准，投标人可在投标文件中予以说明。

第七部分 商务合同部分

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

1.本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

2.合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

3.合同标的物参数必须详细列出。

4.合同打印方式双面打印。

5.合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织招标的          项目，项目编号为          ，采购计划号为          ，经评定，乙方     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1.甲乙双方合同签订完成且乙方向甲方开具符合甲方要求的预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款，金额为¥    元（人民币大写：    元整），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物15日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款，金额为¥     元（人民币大写：    元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2.本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（ 专用发票/普通发票 ），否则甲方有权不予支付且不承担任何违约责任，乙方不得因此拒绝或延迟履行合同义务。。

四、交付地点、时间

1.甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（单位名称：    ）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2.时间：自          后    天内交付。

五、产品质量保证

1.乙方保证合同标的物为全新产品。

2.乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3.乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足甲方的要求并能满足甲方的使用需求。

4.乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1.合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2.质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在   小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的5%货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1.所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2.因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3.验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4.验收期限：甲方需在乙方交货后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5.合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1.若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2.若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3.若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4.合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5.乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2.乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过7天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过7天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额20%的违约金。

3.乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4.除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5.合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6.本合同根据20  年  月   日由         组织的招标文件编号为         招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9.乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11.乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14.未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称: |  |
| 公 章： |  | 公 章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电 话： |  | 电 话: |  |
| 传 真： |  | 传 真: |  |
| 联系人： |  | 联系人: |  |
| 通讯地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址: |  |
| 开户银行: | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行: |  |
| 账 号： | 30704301040002348 | 账 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

附件：开票信息

详细参数

以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白

备注：以上为合同模板，具体以甲乙双方签订的合同为准。

第八部分 投标文件的编制装订

投标文件应包含以下内容（包含但不限于）

1、投标函

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、产品规格报价明细表；

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）

6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）

（1）关于资格的声明函

（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的，与采购人不存在利害关系可能影响采购公正性的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法失信主体查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；

（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；

（13）未组成联合体进行投标的声明。

（14）其它补充资料

7、技术及商务响应（偏离）表；

8、产品配置及性能指标；

9、质量保证措施；

10、货物供应服务方案；

11、售后服务；

12、项目的业绩；

13、提供其它有利于投标的资料；

投标文件顺序及格式范本

1、凡须要签字盖章的，必须有符合采购文件规定要求的人员签字，公章必须是单位印章。

2、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

3、凡采购文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应采购文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

投标文件封面（参考格式）

投标文件

项目名称:

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：

投标函

致：招标人

根据贵方为 （项目名称）   项目招标采购货物的投标邀请（项目编号、标包） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 开标一览表

- 报价明细表

- 技术、商务偏离表

- 资格证明文件

- 技术服务方案

- 按采购文件要求提供有关文件

- 投标保证金，金额为 	。。

- 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种     ，	并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起 	个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

地 址：

电话：

年        月       日

法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式

法定代表人资格证明书

（采购人名称）                ：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：                   性别：

年龄：                   职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                    的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                 性别：                年龄：

部  门：                 职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

投标人名称（盖章）：

法人代表人（盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日期：           年           月           日

注：法人代表本人参加现场投标的，投标人可以不提供此项证明文件。

开标一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

备注：

1、总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

产品规格报价明细表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 质保期限 | 交货日期 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 备注 （进口、国产） | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表需详列投标的每种产品，此表可按投标人实际情况修改填写。

表后所附资料可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

核心产品品牌型号一览表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中的信息应予报价明细表中的信息一致，否则按废标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

技术及商务响应（偏离）表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离 | 说明 （证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件要求列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。技术参数须投标人每种设备逐条参数进行偏离对比。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）       招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

承诺日期：            年        月       日

关于资格的声明函

致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：

关 于 贵 方    年     月     日 第 （ 招 标 编 号 ） 招 标 公 告 关 于“	”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）： 投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名、职务

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真： 	电话： 		邮编：

声明日期：       年   月  日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：招标人

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

类似项目业绩表

投标人名称  ：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 所供产品 | 招标方负责人及联系电话 | 供货方负责人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩须附有中标通知书或合同复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

附件资料：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进‘’中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱、戒毒企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函范本（投标文件中无需提供）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本（投标文件中无需提供）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。