招 标 文 件

项目名称：新疆大学能源化工公共科研平台设备更新项目

项目编号： [2026]5774号

采购人：新疆大学

联系人：郭老师

电话：0991-8580035

地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号

采购代理机构：新疆拓源工程管理咨询有限公司

联系人：田释月、郭时忠、张曼

电话：17599816806、13009690616

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	34

第四章  采购需求	55

第五章  评标办法	55

第六章  合同条款及格式	206

附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法	206

附件2：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知	222

附件3：关于印发中小企业划型标准规定的通知	224

附件4国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知	229

第一章  招标公告

项目概况 新疆大学能源化工公共科研平台设备更新项目的潜在投标人应在政采云线上平台获取招标文件，并于2026年5月15日11:00（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：新疆大学能源化工公共科研平台设备更新项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（最高限价）：6321.14万元

5.简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：双通道快速/保温电石热处理收集系统、气相色谱仪、高温荷载结构体素分析显微镜、高温红外烟气分析仪、原位红外漫反射高温高压表征系统、纳米分辨可视化原位力-热耦合测试系统、草酸酯合成反应及精馏装置、15 公斤电热法制电石装置、数字智能化催化剂制备放大平台、数字智能化催化加氢反应装置、数字智能化醋酸乙烯酯和氯乙烯装置、数字智能化共聚物制备反应装置、高效合成BDO全流程模试装置、醋酸乙烯氢甲酰化单管实验装置、固体废弃物建材制备系统、高温高压腐蚀疲劳试验系统、高温应力腐蚀试验系统、多通道高温腐蚀试验平台、脱硫烟气NOx吸附-解吸与水相电催化制氨平台、多通道多元介质液相腐蚀试验平台、高氯煤回转窑热解提质与喷淋吸附一体脱氯试验平台、光催化连续反应放大分离系统、电催化连续反应放大分离系统、气相色谱质谱联用仪、制备液相色谱仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、自动化智能化合成平台采购，具体详见招标文件。

6.供货期：详见招标文件第四章“采购需求”。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次采购活动。

7.本项目不接受联合体。

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的政府采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，价格给予10%的扣除优惠，不重复享受政策。

三、获取招标文件

时间：2026年4月24日至2026年5月6日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取招标文件”，页面跳转后登陆，直接获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月15日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年5月15日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”，投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆大学

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系人：郭老师

电话：0991-8580035

2.采购代理机构信息

名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

联系方式：17599816806、13009690616

3.项目联系方式

项目联系人：田释月、郭时忠、张曼

电 话：17599816806、13009690616

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期、质量要求、质保期、验收要求 | （1）供货期（交货日期）:详见招标文件第四章“采购需求”。 （2）质量要求：合格 （3）质保期：详见招标文件：第四章 采购需求。 （4）验收要求：详见招标文件：第四章 采购需求。 |
| 2 | 预算金额（最高限价） | 预算金额（最高总限价）：6321.14万元。最高单价限价详见招标文件第四章“采购需求-二、设备规格报价明细表”。 本项目报价中应包括完成采购所需的费用（包含但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 投标人报价不得超过设定的最高总限价和最高单价限价，否则投标无效。 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 5 | 政府采购政策 | （1）政府采购政策： - 节能产品政府采购政策（财库[2019]9 号、财库[2019]19 号）； - 环境标志产品政府采购政策（财库[2019]9 号、财库[2019]18 号）； - 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）； - 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）； - 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）； - 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）（如有）； - 执行《财政部关于在政府采购活动中査询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）。 （2）本项目为非专门面向中小企业的政府采购项目，根据相关政府采购政策的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，价格给予10%的扣除优惠，不重复享受政策。 （3）本项目所有产品，所属行业：工业。 ⑧本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号) 。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见“第一章 招标公告” 说明：以上资格证明材料均须在投标文件中按要求提供，缺项或资料模糊导致无法认定，投标无效。具体要求详见《资格审查表》。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币1250000.00元（大写：壹佰贰拾伍万元整） 投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金,投标无效。 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金；投标保证金缴纳截止时间：同投标文件上传截止时间。 2.以电汇形式缴纳投标保证金时需备注项目名称，字数超限可简写；电汇完毕投标人需将投标保证金缴纳凭证插入投标文件格式中相应位置，无需前往代理公司开具收据。账户信息如下： 单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 账号：107675470537 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市银川路支行 行号：104881006135 3.若采用金融机构、担保机构出具保函形式递交时，将本项目（项目名称）的保函扫描件插入投标文对应位置即可，否则视为无效。保函有效期不少于投标有效期。 4.如采用电子保函方式缴纳可按照新疆政府采购网-电子保函模块。采用电子保函形式应按以下要求办理： （1）电子保函按照“一分包一保函”的原则。 （2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。 （3）具体办理流程详见政采云平台《关于办理电子保函操作指南》。 投标人以保函形式缴纳投标保证金的，应通过“政采云电子交易金融服务平台”，使用其企业CA证书申请购买电子投标保函。向担保保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，同时将支付电子投标保函费用的银行转账回单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。 （备注：如采用电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从电子保函服务支撑管理平台中确认是否生效。电子保函服务管理平台技术人员联系方式：400-800-5100、0991-8844613） 二、投标保证金退还： 1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还； 2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还； 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条； 备注：投标人未按照招标文件的规定缴纳投标保证金的，投标无效。 |
| 8 | 联合体 | 不接受 |
| 9 | 分包、转包 | 不允许 |
| 10 | 投标文件份数、上传截止时间、地点 | （1）电子版加密投标文件1份，无正副本区别，仅需在规定时间内向政采云系统上传即可）。 （2）所有投标人须在开标结束后五个工作日内向采购代理机构递交已签章胶装成册的投标文件2份（用于档案资料编制），纸质版投标文件须与政采云平台上传的电子版投标文件保持一致。 （2）投标文件上传截止时间（开标时间）：2026年5月15日11时00分（北京时间） （3）投标文件上传地点（开标地点）：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”，投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 （4）电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 ①“电子加密投标文件（“.jmbs”格式）”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②“备份投标文件（“.bfbs”格式）”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。 |
| 12 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 13 | 类似业绩要求 | 2023年4月1日至上传投标文件截止之日。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天 |
| 15 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会构成：7人及以上单数； （2）评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从评审专家库中随机抽取。 |
| 16 | 采购方式、评标办法、资格审查 | （1）采购方式：公开招标 （2）评标办法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 （3）资格审查：资格后审 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐前3名中标候选人，且需对候选人进行评审排序。 |
| 18 | 履约保证金 | 第一中标人收到中标通知书后10日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下: 货物类：中标价*2％ 履约保证金递交:中标人收到中标通知书后10日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金形式:转账 中标人未按本文件规定纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金缴纳账户信息: 单位名称：新疆大学 纳税人识别号:12650000457601471G 地址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话:0991-8585360 开户行:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路(兵团)支行 账号:30704301040002348 行号:103881070432 统一社会信用代码:12650000457601471G 履约保证金的退还:合同履约完成，货物验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标人未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标人自行承担。 |
| 19 | 代理服务费 | 按中标价：100万以下按1.5%计取、100-500万按1.11%计取、500-1000万按0.8%计取，1000-5000万按0.5%计取，5000—10000万按0.25%计取，按差额定率累进法计算后再下浮43%计取，由中标人支付。 |
| 20 | 付款方式 | （1）采购人、中标人双方合同签订，且中标人向采购人提供符合采购人要求的合同总金额80%预付款保函后，采购人向中标人支付合同总金额80%的预付款。 特别说明：★中标后中标单位在首次申请预付款支付时，应开具等额预付款保函，具体以新疆大学要求为准，预付款保函时效不得短于供货期后60日。 （2）中标人在合同约定的时间内将所供合同标的物运至采购人指定地点，中标人在采购人收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经采购人书面验收合格，中标人提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，采购人向中标人支付合同总金额20%的货款。 （3）本合同约定价款为含税价，中标人应在采购人付款前提供符合采购人财务做账需求的等额增值税（专用发票/普通发票），否则采购人有权不予支付且不承担任何违约责任，中标人不得因此拒绝或延迟履行合同义务。具体以合同签订为准。 |
| 21 | 报价合理性 | 采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序： 1.响应报价低于全部通过符合性审查投标人响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查投标人响应报价平均值×65%； 2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价投标人响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价投标人响应报价×65%； 3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，投标人在评审现场30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |
| 22 | 招标文件的澄清和修改 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 23 | 投标文件的澄清、说明或者补正 | 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员将要求投标人以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，由授权人或其授权的代表签字在规定时间内上传至政采云平台开标大厅。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 24 | 公告媒体 | 新疆政府采购网 |
| 25 | 其他 | - 投标文件请自查，确保相关证明材料清晰可辨，否则由此造成的失分或投标无效，由投标人自行承担后果。 - 在签订合同之前，采购人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等），采购人可拒绝与其签订合同，并向监管部门汇报按相关法律法规执行。 - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 - 投标人所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足采购人正常使用要求，可属于采购人不能接受的条件情形，投标人作无效标处理。 - 招标文件中部分加“投标无效”、字体加粗、★项等特殊符合的内容，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 项目属性：货物 |
| 26 | 重要说明 | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-政采云投标客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的上传：投标人在开标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标人用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标人将导致响应无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） （7）投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 （8）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。 （9）投标人在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 温馨提醒：投标人应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 （10）本项目如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站（新疆政府采购网）上公布。 （11）重要说明：①本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 ②本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 （12）投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通处理。 |
| 27 | 相同品牌 | 采用综合评分法时，核心产品中只要任意一个核心产品的品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照（按投标报价由低到高顺序排列）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 如多家投标人提供的核心产品品牌授权相同的，按上述规定处理。 |
| 28 | 核心产品 | 核心产品为：（1）高温荷载结构体素分析显微镜，（2）数字智能化醋酸乙烯酯和氯乙烯装置，（3）数字智能化共聚物制备反应装置。 |
| 29 | 样品 | 不递交 |
| 30 | 是否允许采购进口产品 | 不允许 |
| 31 | 回避情形 | 参与项目采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避: 1.参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系; 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事; 2.参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人; 3.与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系; 4.与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。 |
| 32 | 支持本国产品 | 1.支持本国产品 1.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号) 本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 1.2 本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 1.3 对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.4有关证明文件 可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 33 | 分项报价表说明 | ★投标人所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况（如出现视为价格歧视情形）；后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标人自行让利行为。投标人须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行招投标的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的招标机构。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“招标公告”第四条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；

（3）下载了招标文件并按要求缴纳投标保证金。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）项目采购需求

（5）评标办法

（6）拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为投标无效。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 7.1 详见“投标人须知前附表”。

7. 答疑会和现场考察

7.1 详见“投标人须知前附表”。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将被视为投标无效。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将被视为投标无效。

9．计量单位

除采购标准及要求中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币/元报价。

11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件“第三章 投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额投标保证金的投标无效。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；

（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）符合法律、法规规定的其他情形的。

16．投标有效期

16.1 投标有效期详见“投标人须知前附表”。投标有效期短于此规定期限的投标，投标无效。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章、加密、上传，内容应完整。

18. 投标文件的加密和上传

18.1 本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件（“.jmbs”格式）上传方式；投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台，成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

18.2所有投标人开标结束提供纸质版投标文件要求：详见“投标人须知前附表”。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面，并按招标文件规定签字和盖章，投标文件胶装成册并编码，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标文件上传截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

19.2 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改、补充或撤回。

19.3 投标文件中-如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中投标函内容与报价明细表不一致的，以投标函为准;

（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其响应无效。

五、开标、评标、中标

20．开标程序

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织线上招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人在线参加开标，投标人未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。投标人不足3家的，不得开标。

20.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对招标会议进行现场监督。

20.3 投标文件上传截止时间到，开标会议开始，公布投标人名单。

20.4开启“投标文件解密”环节，投标人在规定时间内进行解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。

20.5投标文件解密完毕，开启报价签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议，开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实）。

20.6采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评审；

20.7符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应；合格投标人不足3家的，不得评标。

20.8比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和报价进行综合评分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

20.10推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据招标需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。

20.11评标委员会推荐前3名中标候选人，并编写评审报告

20.12编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）下载招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选投标人排序。

- 中标结果

21.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.3采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.4中标公告期限为1个工作日。

22．中标通知书

22.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

22．3中标人的投标文件本应作为投标无效或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同

23. 签订合同

23.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，须在中标通知书下达30个日历日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

23.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

23.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同彩色扫描件发送至邮箱932578471@qq.com，并协助采购代理机构完成合同公示工作。

24. 合同分包

24.1 详见“投标人须知前附表”。

25. 履约保证金

25.1详见“投标人须知前附表”。

26. 履行合同

26.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

七、投标纪律要求

27. 投标人、采购人、评标委员会成员、评标活动有关的工作人员、监督

27.1投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中私下与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

27.2 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

27.3 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

27.4 对评标委员会成员的义务和纪律要求

27.4.1. 评标专家在招投标活动中承担以下义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

② 按照法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的技术、技术等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

③保守秘密。不得透露招标文件咨询情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

④发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评标工作的组织者或监督部门报告并加以制止。

发现采购人、招标代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督部门报告。

⑤解答有关方面对招标评标工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复投标人质疑，配合监督部门的投诉处理工作等事宜。

⑥法律、法规和规章规定的其他义务。

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

27.5 对评标委员会成员的纪律要求

27.5.1应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知监督部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

27.5.2不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。监督部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。

27.5.3有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

27.5.4评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

27.5.5评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评审和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

27.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

27.7 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

八、支付合同价款

28.申请支付

28.1详见“投标人须知前附表”。

九、质疑和投诉

29．质疑、投诉的接收和处理严格参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

29.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目投标活动的投标人。

29.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。应当由授权人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

应当由授权人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑。

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

项目联系人：田释月、郭时忠、张曼

联系电话：17599816806、13009690616

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

29.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

29.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

应当由授权人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：                           二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

投标人（盖章）：

授权人、主要负责人或者其被授权人（签字或盖章）：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人的质疑函应由授权人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  投标文件格式

投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

联系人：

电话：

时间：

目录

一、投标函

一、投标函

二、报价明细表

三、身份证明书及授权委托书

四、投标人基本情况表

五、类似业绩

六、商务、采购需求偏离表

七、供货方案

八、政府采购政策

九、投标人认为需要提供的其他资料

备注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录标明每项内容的起始页码。

- 投标函

（采购人名称）

在充分研究        （项目名称）招标文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：

1.我方报价       元，大写：        （本项目报价中应包括完成采购所需的费用（包含但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）。

2.如果我方被确定为中标人，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货期内提供优质服务，并确保我方提供质量标准以及相关技术服务满足招标文件的要求，供货期：    、供货地点：       、投标有效期：            ，质保期：            ，质量标准：    。

3.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力。

4.我方已详细审查全部招标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

6.我方派授权人或被授权人作为我方代表，负责按时参加招标会并签署与招标有关的相关文件等。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：

## 二、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

日期：

## 三、身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书（投标人为法人）

投标人名称：                                       ；

地      址：                                         ；；

姓    名：       性别：       年龄：      职务：         ；

身份证号码：                                         ；

系      的法定代表人，为具有参加        （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）:

日   期：

身份证明书（投标人为自然人或其他组织）

姓    名：       性别：       年龄：      职务：      。

地    址：                                。

身份证号码：                              。

为具有参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：身份证正反面复印件。

投标人（签字或盖名章）：

日   期：  年   月   日

法定代表人授权委托书（投标人为法人）

本授权书声明：注册于      （地区的名称）的     （公司名称），法人代表人       （姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权      （被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（     项目名称、编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日生效，被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面。

| 法定代表人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证反面 | 被授权人身份证反面 |

注：国徽面为正面，人像面为反面。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权日期：   年   月   日

授权委托书（投标人为自然人或其他组织）

__________________（采购人）：

本授权声明：            （投标人名称）授权                  （被授权人姓名、职务）               为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面复印件

授权人（签字或盖名章）：

被授权人（签字）：

日    期：   年   月   日

## 四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |
| 社会统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |
| 授权人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 单位简介、优势及特长 |  |  |  |  |

备注：自然人或其他组织格式自拟。

- 营业执照

在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（投标人须同时满足（1）－（2）项）；

（1）①投标人未被列入“信用中国”〈www.creditchina.gov.cn〉网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”。〈www.ccgp.gov.cn〉网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。②未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。第①-②项以采购人或采购代理机构在开标现场查询为准,非法人企业提供承诺函，格式自拟。

③近三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录。第③项投标人提供承诺函，格式自拟。

（2）（投标人满足以下条件之一即可）①提供近6个月内任意1个月银行出具的资信证明；或②提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务审计报告或③承诺函，格式自拟。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供：（1）承诺函，格式自拟。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供：（1）近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据，自然人提供承诺函，格式自拟；

（2）近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据，依法免税的投标人，应提供相应证明文件，自然人提供承诺函，格式自拟。

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供：承诺函，格式自拟。

（六）资格要求的其他资料

## 五、类似业绩

| 序号 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后按招标文件评标标准要求附投标人或产品制造商类似业绩，并提供相关证明材料。

## 六、商务、采购需求偏离表

（一）商务条款偏离表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的质量和其他要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 3 | 同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款； |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项； |  |  |
| 5 | 响应内容均涵盖采购需求及一切费用和伴随服务； |  |  |
| 6 | 同意接受本项目供货期或相关进度安排要求； |  |  |
| 7 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准； |  |  |
| 8 | 同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证； |  |  |
| 9 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |

备注：

- 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

- 投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个响应方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；

- 本表内容不得擅自修改。

（二）采购需求偏离表

| 招标文件的要求 |  | 投标文件的响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 证明材料 | 证明材料页码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：具体要求详见“第五章 评标办法”。

## 七、供货方案

投标人应根据招标文件采购需求及本项目详细评审标准，自行编制，格式自拟。

## 八、政府采购政策

（一）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目投标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

2.证明材料加盖投标人公章。

（四）关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 九、投标人认为需要提供的其他资料

（一）投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

- 其他

投标人应当仔细核对招标文件中有关“投标无效”和评标标准等条款内容，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标响应符合招标文件要求，并为评标提供充分依据。

# 第四章  采购需求

## 一、功能需求

具体更新仪器需求：

1、双通道快速/保温电石热处理收集系统

功能需求：

高真空电弧熔炼及吸铸系统由钨极磁控电弧炉演变而来的，该设备具有钨极磁控电弧炉的全部特点和功能，优于电弧炉的功能是可以制备块体金属非晶。该设备产生电弧的电极是铈钨棒，该设备最高熔炼温度3000度，三相 380V，5个工位，每个工位均为半径为25mm的半球锅，其中一个是吸铸工位，可安装吸铸模具直径为10mm的钨电极（电弧枪可通水冷却），非自耗式钨电弧针电极与样品的角度和距离可调节（最大调节距离为80mm），而且紧固在水冷铜电极上，在熔炼中钨电极是不会消耗的，因此又称为非自耗电极电弧炉，通过非标电感可以控制电弧及合金熔池，故又叫做钨极磁控电弧炉。该设备熔炼的合金置于水冷铜坩埚中，炉内的气体是高纯惰性气体，因此熔炼过程中的污染极小，是实验室熔炼合金，尤其是高熔点和活泼性金属合金的理想设备。

2、气相色谱仪

功能需求：

环境温度变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；温控精度：±0.1℃ 温度稳定性：±0.1℃；控温范围：室温以上+5℃至400℃；程序升温阶数：20阶；升温速度：0-50˚C/ min；稳定时间：≤30min；多种进样口可配：填充柱进样口、分流/不分流毛细管进样口；压力设定范围氮、氢、空：0.25MPa；氢火焰离子化检测器（FID）。

3、高温荷载结构体素分析显微镜

功能需求：

射线源优势：采用闭管射线源，无需耗材，维护简单，降低了使用成本和维护工作量。高分辨率成像：像素细节分辨能力可达1μm，空间分辨率最高可达0.5μm，能够清晰地呈现样品的微观结构和细节，适用于对分辨率要求较高的检测需求，如土壤、岩石、复合材料等内部颗粒物、三维孔隙结构的观察与分析。大尺寸样品腔室：腔体尺寸较大，可容纳大尺寸的样品，并且具备拓展原位加载装置的能力，能够满足不同尺寸和形状样品的检测需求，还可以选配物镜耦合探测器实现大工作距离下的高分辨成像。多种扫描模式：具备螺旋、偏置、有限角等多种扫描模式，可根据不同的样品和检测要求选择合适的扫描方式，进一步扩展了成像区域，提高了检测的灵活性和准确性。

4、高温红外烟气分析仪

功能需求：

能够实现污染源大气污染物的快速，无损，原态的高精度测量。整个分析全程高温取样、高温过滤、高温快速分析，无需气体干燥、稀释、冷却等前处理，直接分析样品，尽可能的减少过程损失，确保测量结果真实可靠。可对：O2、CO、CO2、NO、NO2、N2O、SO2、CH4、NH3、H2O、HCl、HF、CH2O、C3H8、HCN、Cl2等气体同时精准定量定性分析检测，每组测量气体采用多段量程设计，并且量程可根据被测样品浓度自动切换测量。

5、原位红外漫反射高温高压表征系统

功能需求：

原位红外光谱仪是利用傅里叶变换红外光谱仪对催化剂或物料在多环境下的性能进行原位评价的设备，对催化剂/物料多种条件下性能进行原位评价的仪器。可方便地跟踪鉴定反应中间态和产物，从而为催化反应体系反应机理的考察给出直接的证据。

原位高温高压漫反射反应系统主要用于气固相催化的表征和催化反应的研究，如催化剂表面羟基的鉴别、催化剂表面物种吸附态研究、化剂表面酸碱性的表征。该反应系统可应用于真空到高压环境，温度高达700℃(真空下)，是研究多相催化、气固相互作用、光化学和氧化机理等方向的理想选择。

6、纳米分辨可视化原位力-热耦合测试系统

功能需求：

纳米分辨可视化原位力-热耦合测试系统有着关键的功能需求。它需实现多模式力学加载与宽量程高精度测量，涵盖宽温域且高精度控制温度。具备纳米级高分辨率成像及多种成像模式，可原位实时监测材料变化，精确施加力-热耦合作用，还能扩展至多场耦合。同时，要适配多样品，且有强大的数据处理分析能力，以此助力深入探究材料性能与微观结构变化。

7、草酸酯合成反应及精馏装置

功能需求：

酯交换法合成草酸酯的反应与精馏中试试验的成套装备，主体设备主要包括反应与精馏两大系统，其中反应系统能够实现以草酸二甲酯和乙醇为原料，通过固定床反应器进行草酸甲乙酯和草酸二乙酯产品的选择性合成。催化剂预填入反应器内，罐区送来的草酸二甲酯、乙醇按一定配比，泵入反应器内，反应器伴热系统自行控温，进行反应的同时将生成的甲醇分离出反应体系，推进反应向正方向进行，得到的粗产品泵入过渡罐，可以泵入反应器内进行循环，或者直接进入精馏工段进行产品分离。精馏系统采用两段连续精馏设计，实现粗产品中草酸二乙酯、甲醇、少量副产物草酸甲乙酯以及未反应完全的草酸二甲酯和乙醇的分离；由反应器送来的轻组分反应液送入第一级精馏塔，主要进行甲醇、乙醇的分离，塔釜液送入第二级精馏塔；第二级精馏塔实现草酸二甲酯、草酸甲乙酯与草酸二乙酯的分离，每级精馏塔配备过渡罐，可以将粗分离产品再次泵入精馏塔进行精馏分离；最终满足甲醇≥99.5%、乙醇≥99.9%、草酸二甲酯≥99.7%、草酸甲乙酯≥98%、草酸二乙酯≥99.5%。。其它配套系统包括在线产品分析系统，满足试验装置即时分析甲醇、草酸酯等产品的纯度、抽样检测催化剂活性等需求。

8、15公斤电热法制电石装置

功能需求：

该成套设备实现电能转换为热能和化学能，确保冶金物料熔炼化学反应的进行以及其它冶金工艺过程的实现。高压电通过电炉变压器转换成低压电，再通过整流设备转换为直流电，经过短网及插入炉内的活动石墨电极和固定底电极导入电石。当大电流在电石内流动时产生大量电阻热能和电弧热能，将物料熔化，并完成各种物理、化学反应，其余物质形成熔融炉渣和炉气。

电热法制电石装置通过研磨机对原料进行处理，按生石灰：碳约3：2的比例配料。调配好的原料电石炉内高温反应，反应温度为2000℃以上，电石炉可控温，反应时间约为一个小时，产出电石（碳化钙）。一氧化碳的一部分被抽出，剩余的部分仍在料面燃烧。抽出的一氧化碳经过激冷系统冷却，同时达到除尘效果，然后可排放或利用。

9、光催化连续反应放大分离系统

功能需求：

光催化连续反应放大分离系统主要用于药物合成与筛选，材料修饰，生物改性等多领域光催化反应的科学研究，集成光催化反应、连续流动技术和产物分离功能的高级化学工艺系统。该系统利用光催化剂在光照条件下产生的催化活性，促进化学反应的高效进行，并通过连续流动技术实现反应物的连续供给和产物的连续输出。同时，系统还配备了高效的分离装置，能够对反应产物进行精确的分离和纯化，从而得到高质量的化学产品。

10、电催化连续反应放大分离系统

功能需求：

电催化连续反应放大分离系统是一种集成了电催化技术、连续流动工艺以及高效产物分离技术的先进化学反应系统。该系统通过施加电场于反应介质中，利用电极表面的催化活性位点促进特定化学反应的进行，实现了反应速率的大幅提升和选择性的优化。结合连续流动技术，该系统能够连续不断地引入反应物并排出产物，从而极大地提高了生产效率并简化了操作流程。此外，内置的分离模块能够高效地将目标产物从反应混合物中分离出来，确保最终产品的高纯度和质量稳定性。电催化连续反应放大分离系统特别适用于需要高产量、高选择性和高纯度产物的精细化学品合成、能源转换与存储以及环境治理等领域，是现代化学工业中一项极具潜力的技术。

11、自动化智能化合成平台

功能需求：

集成高通量化学智慧工作站、高通量固体称量工作站、全自动封膜仪、多轴机械臂转运装置以及高通量光化学套装模块，实现化学反应的精确控制与高效执行。可接入各类化学软件与数据库，实现数据的实时传输与分析。液体投料量程广、精度高，确保实验的准确性。搅拌与加热功能强大，控温精确，满足不同化学反应的需求。体系开关盖自动执行，扭矩反馈控制，提升实验的自动化水平。同时，智能监控摄像头全程记录实验过程，确保数据的可追溯性。耗材漏检传感器与转移模块等设计，增强设备的安全性与可靠性。

12、数字智能化催化剂制备放大平台

功能需求：

平台由混合系统、过滤系统、干燥系统、煅烧系统、浸渍系统、分析系统、自动控制系统、报警系统、公用工程系统组成。系统由催化复合反应釜、离子交换柱、自动干燥箱、质量流量控制器、压力显示仪、温度控制器、在线检测仪组成。采用新工艺、新技术、新材料，提供数字智能化操作平台，方便探究实验学习。装置具有一键开停车操作，可自动进行实验，并进行平行实验。可自动控制反应温度、压力、流量，可自动记录参数，自动在线采样和记录分析功能，便于脱机工作。设备具有自动联锁功能，危险状况时能启动联锁保护。具备远程操作功能。

13、数字智能化催化加氢反应装置

功能需求：

装置由固定床、流化床、浆态床反应系统、进料系统、预热系统、冷却系统、分析系统、自动控制系统、报警系统、公用工程系统组成。系统由全自动固定床、流化床、浆态床反应器、质量流量控制器、压力显示仪、温度控制器、色谱检测仪组成。采用新工艺、新技术、新材料，提供数字智能化操作平台，方便探究实验学习。装置具有一键开停车操作，可自动进行实验，并进行平行实验。可自动控制反应温度、压力、流量，可自动记录参数，自动在线采样和记录分析功能，便于脱机工作。设备具有自动联锁功能，危险状况时能启动联锁保护。具备远程操作功能。

14、数字智能化醋酸乙烯酯和氯乙烯装置

功能需求：

装置由反应器系统、进料系统、预热系统、冷却系统、分析系统、自动控制系统、报警系统、公用工程系统组成。

系统由上流反应器、质量流量控制器、压力显示仪、温度控制器、色谱检测仪组成。采用新工艺、新技术、新材料，提供数字智能化操作平台，方便探究实验学习。装置具有一键开停车操作，可自动进行实验，并进行平行实验。可自动控制反应温度、压力、流量，可自动记录参数，自动在线采样和记录分析功能，便于脱机工作，反应器自动更换。设备具有自动联锁功能，危险状况时能启动联锁保护。具备远程操作功能。

15、数字智能化共聚物制备反应装置

功能需求：

装置由高压釜式反应、预聚合反应、聚合反应系统、进料系统、预热系统、冷却系统、分析系统、自动控制系统、报警系统、公用工程系统组成。系统由高压自控复合反应釜、智能预聚反应器、质量流量控制器、压力显示仪、温度控制器、色谱检测仪组成。采用新工艺、新技术、新材料，提供数字智能化操作平台，方便探究实验学习。装置具有一键开停车操作，可自动进行实验，并进行平行实试验。可自动控制反应温度、压力、流量，可自动记录参数，自动在线采样和记录分析功能，便于脱机工作。设备具有自动联锁功能，危险状况时能启动联锁保护。具备远程操作功能。

16、高效合成BDO全流程模试装置

功能需求：

系统分为炔化反应单元、一步加氢单元、二步加氢单元、产物分离与精制单元。炔化反应单元：浆态床反应器：50L；原料：甲醛溶液与乙炔；反应温度：90-100℃；反应压力：80-120kPa；带尾气循环系统。一步加氢单元：采用固定床反应器，催化剂装填量：100g；原料：1,4-丁炔二醇和氢气；反应温度：300-400℃；反应压力：1-3MPa。二步加氢单元：采用固定床反应器，催化剂装填量：100g；原料：1,4-丁烯二醇和氢气；反应温度：250-350℃；反应压力：10-20MPa。产物分离与精制单元：乙炔蒸馏塔、脱轻塔、脱重塔组成，每个分离塔配套的塔顶冷凝、塔顶分离、塔顶回流、塔釜冷凝和采出系统。控制和过程显示系统：系统采用PLC加计算机（含）联合控制，在计算机上可实现100%仪表功能操作如实时读取测量值、给定值、设置参数、自动/手动切换、启动运行/停止程序，并具备数据存储和导出功能。设备尺寸：长6m、宽2m，高3m；设备功率：40KW。

17、醋酸乙烯氢甲酰化单管实验装置

功能需求：

装置由一级釜式反应系统、二级釜式反应系统、进料系统、预热系统、冷却系统、精馏分离系统、分析系统、控制系统及公用工程系统组成。一级釜式反应系统：原料甲苯、氢甲酰化催化剂、三苯基磷和醋酸乙烯、氢气、一氧化碳；反应温度：50℃；反应压力：12.5MPa;搅拌速率：800rpm。二级釜式反应系统：原料：甲苯、3-乙酰氧基丙醛、雷尼镍、氢气；反应温度：70℃；反应压力：5.0MPa;搅拌速率：600rpm。进料系统：气体进料采用质量流量计、减压阀、压力表、过滤器；液相进料采用计量泵，原料罐设置天平称量；精馏分离系统：包含精馏塔、塔顶冷凝器、塔顶回流单元、塔釜采出单元等。分析系统：福立色谱，FID和TCD检测器、氢气发生器、控制软件等。

18、固废建材制备系统

功能需求：

为硅酸盐制品如加气混凝土砌块、灰砂砖等提供一个高温高压的蒸汽环境。在这个特定的环境下，水泥制品能够充分进行水热反应，使产品内部结构更加密实，从而提高其抗压、抗折等物理性能。这种养护方法被称为蒸压养护，是提升水泥制品质量的重要环节。用于测定水泥中MgO（氧化镁）对水泥安定性产生不良影响的专用仪器。设备在高温高压条件下加速熟料中方镁石水化，来测量因方镁石水化可能造成的水泥体积不均匀变化。

19、高温应力腐蚀试验系统

功能需求：

用于腐蚀环境下对材料进行慢应变速率拉伸试验、恒载荷蠕变/应力腐蚀试验、应力松弛、低周疲劳/腐蚀疲劳试验/轴向应变疲劳、试样裂纹萌生及裂纹扩展速率测量试验(恒K控制、升K控制、降K控制)功能等。

主机结构为框架形式，加载单元依据试验需求可灵活安装于机架的上端或者下端，以适应环境的试验要求。

20、高温高压腐蚀疲劳试验系统

功能需求：

高温高压腐蚀疲劳试验系统主要用于模拟煤化工反应高温高压环境下的力-化腐蚀、腐蚀疲劳及寿命预测试验。

主机结构为框架形式，加载单元依据试验需求安装于下端，以适应超临界高温环境的试验要求。采用传感器装置进行高温高压环境下的载荷测量，传感器能够直接测量试样上的加载载荷，要求较高的测量准确性。

21、多通道高温腐蚀试验平台

功能需求：

平台应具备8个通道设计，能够同时测试多个样品或在不同条件下进行多个实验。每个通道都可以独立控制温度、压力和腐蚀介质等参数，以满足不同实验的需求。平台应具备精确的高温控制能力，以模拟实际工业环境中的高温腐蚀条件，系统的最高工作温度应可以达到1000℃。平台应能够精确控制腐蚀介质的种类、浓度和流速等参数，以模拟不同腐蚀条件下的材料行为，为了方便用户进行远程监控和操作，平台应具备远程通信功能，如Wi-Fi、4G或网线连接等。平台应具备完善的安全防护措施，以确保实验过程中的安全性。

22、脱硫烟气NOx吸附-解吸与水相电催化制氨平台

功能需求：

试验系统由吸附填料塔、解吸塔以及电化学制氨设备组成，可实现从NOx到氨气的集成转化系统。要求平台能够实现1000m3脱硫烟气的处理，实现脱硫烟气NOx的吸附与解吸，对于吸附塔确保烟气中的NOx被有效吸附，吸附效率高，填料和塔体材料需具备良好的耐腐蚀性。对于解吸塔确保吸附在填料上的NOx能够被有效解吸，解吸效率高，能够通过水相电催化完成NOx制氨流程，确保NOx能够被高效转化为氨，转化率要高。

23、多通道多元介质液相腐蚀试验平台

功能需求：

多通道多元介质液相腐蚀试验平台的试验系统应具备精确控制各项参数、自动配制和混合腐蚀介质、实时监测和记录试验数据等功能需求，核心功能是能实现电化学腐蚀功能。主机架应具备8个独立的测试通道，每个通道都可以独立运行，互不干扰，系统应能精确控制腐蚀介质的PH值，能精确配制不同种类和浓度的腐蚀介质，以满足不同试验条件的需求。循环系统应能确保腐蚀介质在试验过程中的均匀流动和充分混合。控制系统应能全面监控和调节试验过程中的各项参数，如温度、PH值、流量等。

24、高氯煤回转窑热解提质与喷淋吸附一体脱氯试验平台

功能需求：

试验系统应由百公斤级的回转窑热解系统、喷淋脱氯装置、固体吸附脱氯装置、引风机、连接管道、控制系统、含氯组分监测设备等组成；可实现高氯煤热转化过程中气/固含氯组分的分离，以及喷淋系统与固体吸附系统并联脱氯，并且能够实现含氯组分全流程实时监测功能。

25、气相色谱质谱联用仪

功能需求：

具备高精度的分离能力和极高的检测灵敏度，确保能够准确、可靠地检测出复杂样品中的微量成分。其次，为了满足不同样品的分析需求，需支持多种进样方式，包括但不限于自动进样、手动进样以及顶空进样等。此外，仪器还需具备广泛的色谱柱兼容性，能够根据具体的分析任务选择合适的色谱柱，从而获得更准确的分析结果。

26、制备液相色谱仪

功能需求：

需具备以下功能：高效的分离性能，确保不同组分能够有效分离；精确的流量控制系统，以实现稳定且可重复的流速，提高制备的准确性和一致性；以及全面的自动化操作功能，包括自动进样、梯度洗脱控制及自动收集等，从而满足大规模样品纯化与高效制备的需求。

27、气相色谱仪

功能需求：

应配置高分辨率的色谱柱，确保能够有效分离复杂样品中的各个组分；其次，仪器需拥有高精度且稳定的温控系统，以精确控制柱温和检测器温度，提高分析的准确性和重复性；最后，该仪器还需具备自动化样品处理能力，包括自动进样和数据处理功能，以提高工作效率和分析的便捷性。

28、液相色谱仪

功能需求：

需配置高分辨率的色谱柱，确保对复杂样品中的微量成分进行有效且清晰的分离；其次，仪器需具备高精度的流量控制系统，以维持稳定的流速，提高分析的准确性和重复性；再者，仪器应支持自动化进样功能，减少人为操作误差，提高工作效率；最后，还需具备强大的数据处理能力，能够自动进行峰识别、积分和校准，提供准确的分析结果。

## 二、设备规格报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | 单价最高限价(万元) | (万元) | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道快速/保温电石热处理收集系统 | 1 | 免费质保2年，终身提供技术支持。 | 合同签订后90日历日 | 65 | 65 |  |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 对于该设备，中标人承诺保修3年，终身服务，保修期外的售后服务只收取配件费。 | 合同签订后45日历日 | 65 | 65 |  |
| 3 | 高温荷载结构体素分析显微镜 | 1 | 免费质保3年，终身提供技术支持。 | 合同签订后4个月内。 | 628 | 628 | 是 |
| 4 | 高温红外烟气分析仪 | 1 | 免费质保1年，终身提供技术支持。 | 合同签订后90日历日 | 110 | 110 |  |
| 5 | 原位红外漫反射高温高压表征系统 | 1 | 自客户购买产品并完成交付验收之日起，质保期为 1年 。 | 合同签订后80日历日 | 56.97 | 56.97 |  |
| 6 | 纳米分辨可视化原位力-热耦合测试系统 | 1 | 免费质保3年，终身提供技术支持。 | 合同签订后210日历日 | 645 | 645 |  |
| 7 | 草酸酯合成反应及精馏装置 | 1 | 质保期自甲、乙双方对货物完成验收之日起计算，质保期时长为3年。 | 中标人需在合同签订并收到采购人支付的预付款后的150个日历日内，完成符合本技术规范要求的草酸酯合成反应及精馏装置的设计、制造、检验、包装、运输及交货工作，确保设备按时送达采购人指定地点。采购人需在签订合同之日起5个工作日内完成预付款支付。 | 431 | 431 |  |
| 8 | 15 公斤电热法制电石装置 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 120 | 120 |  |
| 9 | 数字智能化催化剂制备放大平台 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 239.65 | 239.65 |  |
| 10 | 数字智能化催化加氢反应装置 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 328.38 | 328.38 |  |
| 11 | 数字智能化醋酸乙烯酯和氯乙烯装置 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 356.16 | 356.16 | 是 |
| 12 | 数字智能化共聚物制备反应装置 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 356.65 | 356.65 | 是 |
| 13 | 高效合成BDO全流程模试装置 | 1 | 质保期自甲、乙双方对货物完成验收之日起计算，质保期时长为2年。在质保期内，中标人需提供7×24小时不间断的技术服务响应，确保采购人在遇到技术问题时能及时获得支持。 1）质保期内，如设备发生质量问题，采购人发出通知后，中标人需在24小时内做出明确的技术响应，提供解决方案；对于需现场处理的问题，中标人需在2-5个工作日内派遣专业技术人员到达现场，提供无偿维修服务，并免费更换因原材料缺陷、制造工艺问题或安装质量问题导致故障的设备及零部件，确保系统恢复正常运行。维修完成后，中标人需提供维修报告，详细说明故障原因、维修措施及更换的零部件情况。 2）因采购人人为操作失误、不当使用或不可抗力因素导致的设备损坏，中标人有义务提供维修服务，但需收取合理的维修费用及零部件成本费用，费用标准需在投标文件中明确列出。 3）超出质保期后，中标人仍需提供终身上门维修服务，维修费用及零部件价格需在投标文件中明确报价，且价格需具有合理性及竞争力；同时需承诺在接到采购人维修需求后，7个工作日内派遣技术人员到达现场进行维修服务。 | 合同签订并收到预付款后150日历日内完成全套设备设计、制造、出厂测试、运输至采购人现场并完成安装调试； | 478.9 | 478.9 |  |
| 14 | 醋酸乙烯氢甲酰化单管实验装置 | 1 | 质保期自甲、乙双方对货物完成验收之日起计算，质保期时长为3年。剩余为中标厂家承保在质保期内，中标人需提供7×24小时不间断的技术服务响应，确保采购人在遇到技术问题时能及时获得支持。 1）质保期内，如设备发生质量问题，采购人发出通知后，中标人需在24小时内做出明确的技术响应，提供解决方案；对于需现场处理的问题，中标人需在2-5个工作日内派遣专业技术人员到达现场，提供无偿维修服务，并免费更换因原材料缺陷、制造工艺问题或安装质量问题导致故障的设备及零部件，确保系统恢复正常运行。维修完成后，中标人需提供维修报告，详细说明故障原因、维修措施及更换的零部件情况。 2）因采购人人为操作失误、不当使用或不可抗力因素导致的设备损坏，中标人有义务提供维修服务，但需收取合理的维修费用及零部件成本费用，费用标准需在投标文件中明确列出。 3）超出质保期后，中标人仍需提供终身上门维修服务，维修费用及零部件价格需在投标文件中明确报价，且价格需具有合理性及竞争力；同时需承诺在接到采购人维修需求后，7个工作日内派遣技术人员到达现场进行维修服务 | 签订合同后150天内完成全套设备的设计、制造、出厂测试、运输至采购人现场并完成安装调试； | 345 | 345 |  |
| 15 | 固体废弃物建材制备系统 | 1 | 本项目要求货物质保期3年，其中第一年为厂家质保，后续年份为供应商质保。 | 合同签订后60日历日 | 50 | 50 |  |
| 16 | 高温高压腐蚀疲劳试验系统 | 1套 | 整个系统质保期三年 | 合同签订后90日历日 | 165.00 | 165.00 |  |
| 17 | 高温应力腐蚀试验系统 | 1套 | 整个系统质保期三年 | 合同签订后90日历日 | 147.00 | 147.00 |  |
| 18 | 多通道高温腐蚀试验平台 | 1套 | 质保期3年，自验收之日起。 | 合同签订后270日历日 | 139.6 | 139.6 |  |
| 19 | 脱硫烟气NOx吸附-解吸与水相电催化制氨平台 | 1 | 质保期3年，自验收之日起。 | 合同签订后360日历日 | 398 | 398 |  |
| 20 | 多通道多元介质液相腐蚀试验平台 | 1 | 质保期3年，自验收之日起。 | 合同签订后240日历日 | 79.8 | 79.8 |  |
| 21 | 高氯煤回转窑热解提质与喷淋吸附一体脱氯试验平台 | 1 | 质保期3年，自验收之日起。 | 合同签订后360日历日 | 496 | 496 |  |
| 22 | 光催化连续反应放大分离系统 | 1 | 产品保修期为1年。 | 合同签订后180日历日 | 52.46 | 52.46 |  |
| 23 | 电催化连续反应放大分离系统 | 1 | 产品保修期为1年。 | 合同签订后180日历日 | 53.58 | 53.58 |  |
| 24 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 质保期为1年。 | 合同签订后60日历日 | 80 | 80 |  |
| 25 | 制备液相色谱仪 | 1 | 仪器安装调试、验收合格后1年。 | 合同签订后30日历日 | 50 | 50 |  |
| 26 | 气相色谱仪 | 1 | 本设备要求货物质保期1年。 | 合同签订后40日历日 | 51 | 51 |  |
| 27 | 高效液相色谱仪 | 1 | 承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容（消耗品除外），且自采购人通知维护之日起，24小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单。（质保期开始之日：为设备验收合格之日起） 本设备要求货物质保期1年。 | 合同签订后40日历日 | 53 | 53 |  |
| 28 | 自动化智能化合成平台 | 1 | 1年。正式验收通过后，如货物在使用过程中因质量问题或设计缺陷导致货物损坏、发生故障或性能下降的，供货方应在收到采购方的通知后及时派员对货物进行维修或更换零部件。现场免费培训采购方操作人员，包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件。 | 合同签订后180日历日 | 279.99 | 279.99 |  |

## 三、详细技术参数

1、品目名称：双通道快速/保温电石热处理收集系统（国产）

- 规格（备注：以下1项参数）

实验室仪器主机房间面积≥17平方米，长≥4.3米*宽≥4.0米，加热设备主体周边设置100cm维护、保养空间距离。

- 详细参数（备注：以下3项参数）

1）设备参数

快速热处理系统：

1.1控制模式：设备具有快速升温、程序、斜率、脉冲等多样化控制模式，自定义曲线跟随；

1.2真空腔：304不锈钢材质、带有观察窗，蓝宝石窗片，容积约1000ml，腔体带水冷；电源冷却方式水冷；

1.3气路设置：1路进气，1路真空，1路排气；

1.4数据采集内容：实时温度、实时电压、实时电流，数据

1.5采集周期：≤5ms；红外测温范围：700-3000℃，温度控制精度：±3℃，升温速率10000K/s；

1.6真空泵：抽速不低于6.6L/s，功率不低于1.1KW,电机转速不低于1440rpm；

1.7样品测试量：≥500mg；

2）保温热处理系统

▲2.1加热反应器要求加热温度最高可达2500℃，加热时间不低于8h（氩气），温度控制精度：±2℃ (需提供拍照证明材料）。

2.2升温速率：30-50℃/S。

2.3红外测温探头，用于加热器实时温度监测700-3000℃；

2.4样品台使用长度：不小于120mm；

2.5腔体有四路气口：两路进气口，抽气口，排气口；

2.6样品台（石墨）：惰性气氛加热；

2.7降温方式：自然散热及腔体水冷配合；

2.8准确测温方法，用于监测腔体内热场实际温度，并形成闭环控制；

2.9进/出气/真空接口，用于真空/常压气氛设定；

2.10设压力检测功能，用于监测腔体内实际压力；

2.11真空泵：抽速不低于6.6L/s，功率不低于1.1KW,电机转速不低于1440rpm；

2.12样品测试量：5ml-40ml；

3）水冷控制系统

3.1温控精度达±1℃；

3.2具备的恒温与智能调温两种工作模式，智能温控的模式可随温度的变化而调整至相应的水温；

3.3支持ModBus-485通讯；多种设定和故障显示功能；

3.4具有多种报警保护功能：压缩机延时保护；压缩机过流保护；水流报警；温度超高/低报警；相序保护；

3.5多国电源规格；提供符合国标产品；制冷稳定，操作简便。

备注：以上4项参数，均为一般参数，其中▲为重要参数（第2.1项），2.2-2.12按1项计取。

2、品目名称：气相色谱仪（国产）

- 详细参数（备注：以下①-⑧按1项参数计取，均为一般参数。）

①电源：220V±10%，50/60 Hz；温度：操作环境10℃～45℃，非操作环境-40℃~70℃；相对湿度：操作状态5%-90%；

②色谱性能：保留时间重现性< 0.0009min；峰面积重现性< 0.6% RSD；压力控制精度: ≤0.001 psi；可以安装不少于6个EPC（压力/流量控制模块） 模块，提供不少于17个通道的EPC 控制，防止颗粒、水汽和油等气体污染物；满足电石生产乙炔检测要求（含C2H2，NH3，PH3，H2S杂质，一次进样给出测试结果）；对毛细管柱的 EPC （压力/流量控制模块）支持四种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度），计算色谱柱平均线速度；具有不少于五个气相色谱柱智能钥匙和三个 USB 端口；微板流路控制系统，实现色谱柱柱前、柱中、柱后反吹和换柱子不卸真空等功能，配有独立的EPC系统维持压力；具备可就地实时访问仪器设置信息及运行、配置和流路信息状态等功能；浏览器界面：适用于平板电脑或台式计算机。浏览器界面有智能移动访问功能，可查看及设置系统信息；

③柱温箱：操作温度：室温以上4℃～430℃，使用液氮低温冷却：–80℃～430°C，使用 CO2 低温冷却：–40℃～430℃；温度设定值精度：≤0.1°C；支持≥18 阶柱箱升温梯度，≥19个恒温平台；最高升温速率：≥110˚C/min；降温模式：有快速降温和慢速降温模式，从430℃～50°C ≤3.5min；

④毛细柱分流/不分流进样口（S/SL）：最高使用温度：≥400 °C；进样口设计可无需工具快速进行进样口维护、更换进样口衬管；EPC（压力/流量控制模块）压力设定范围：0-100 psi 或0-150 psi；隔垫吹扫流量压力控制精度: ≤0.001 psi；分流比：12000:1 ；

⑤热导检测器 (TCD)：最低检测限：≤400 pg 十三烷/mL；线性动态范围：> 105±5%；最高使用温度：400 °C；标准EPC用于尾吹和参比：尾吹气 0-12 mL/min， 参比气：0-100 mL/min；

⑥火焰离子化检测器（FID）：最低检测限（对十三烷）：< 1.2pg C/s；线性动态范围：> 107（±10%）；最高使用温度：≥430 °C；最高数据采集速率：≥1000 Hz；灭火自动检测和自动再点火；

⑦化学工作站：仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录；远程诊断功能、错误检查和显示功能，软件图象化，操作简单；保留时间锁定功能（RTL），不同仪器、不同长度的色谱柱、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差减少，可据此自建保留时间锁定谱库；分析系统中流路切换阀全部由软件自动控制，无需人工干预（作为验收指标）；

⑧仪器配置：具备报告输出功能的气相色谱主机一台；分流/不分流进样口 1个；FID 检测器 1 个;TCD 检测器 1 个；十通气体进样阀2，6通隔离阀2套，阀组应具备保温功能且保温效果应与柱箱一致；填充柱 4 根（满足C2H2，NH3，PH3，H2S检测要求）；安装工具包 1 套；中文工作站一套；配套氢气发生器换和空气源各1台；

备注：以上1项参数，均为一般参数。

3、品目名称：高温荷载结构体素分析显微镜（国产）（核心产品，带★标识的参数不允许负偏离，其他未标识为一般参数）

1)规格（备注：以下1项参数）

设备对实验室最小空间尺寸要求：≥4000 mm（长）×≥3500 mm（宽）×≥2900 mm（高）。总占地面积约≥18m2。设备功率及电压：单相220V 50HZ（电压波动小于2%）；总功率：≥8kW。

2)详细参数（备注：带★标识的参数2项，其他未标识为一般参数26项）

1）系统总体要求：系统包括射线源、探测器、试件扫描系统、图像重建和分析系统、高温荷载加载系统，作为样品无损检测数字化的技术平台，通过抽取真空环境，激发产生不同能量段的X光，利用X光波长短穿透率强的的特点对岩土与材料样品等进行穿透，计算单位时间透过不同岩土结构的光子技术，实时判断样品内部结构和密度分布情况;

2）空间分辨率≤0.5 μm（须提供基于扇形及线对JIMA卡的空间分辨率测试结果进行证明），系统细节分辨率≤0.2 μm；工作距离(X射线源距样品中心旋转轴)50 mm时的测试分辨率≤1.0 μm（提供CT实测结果证明），工作距离(X射线源距样品中心旋转轴)10 mm时的测试分辨率≤450 nm；

★3）系统具备超分辨成像能力，在不改变样品本身硬件配置情况下，通过两次CT扫描及超分辨重构算法，将样品的成像分辨率至少提升1倍（提供亚像素成像技术方案及成像案例）；高分辨成像能力：对于25mm直径样品在直径扫全的情况下可实现4微米分辨率，并清晰识别4微米裂纹；对于5mm直径样品在直径扫全的情况下可实现1微米分辨率，并清晰识别1微米裂纹（提供实测CT图像案例证明）；

4）支持多种扫描成像模式，如动态标清DR成像，静态高清图像DR成像，圆轨迹锥束CT，超视野局部高分辨锥束CT，螺旋锥束CT，偏置锥束CT，有限角锥束CT，拼接锥束CT；

5）设备扫描出单个2048 X2048X796像素原始三维数据大小不超过10G，扫描优于500nm分辨率情况下成像时间不超过10h；

6）系统探测器具有左右移动的轴，抖动行程≥20mm，具备抖动扫描和快速扫描两种扫描模式（提供抖动行程≥20mm的实物图及采用抖动扫描和普通扫描的成像效果对比）；

7）具有扫描参数自动获取、样品穿透率计算、采集图像的几何运算等功能，为测试样品过程提供方便快捷的工具（提供软件证明材料）；

8）射线源制造商上须为设备整机制造商自研以保证售后能力，管电压≥190kV，管电流≥ 1mA，最大靶功率≥25 W；光源管头固定位置距焦点距离≤15cm；沿电子束方向向前平移距离≥15cm（提供射线源有关技术图纸复印件，并提供最大管电压、最大功率、最大管电流的软件截图）；

9）开光源的条件下，可3小时连续采集探测器的读出背底图像，计算平均灰度，偏差在±18%的范围以内；（提供2次测试平均灰度统计图）；

10）具备校准功能（包括真空检测、射线管训管、灯丝校准）及调整靶电流的功能，管头的内部液体冷却，保证在长时间 CT 扫描过程中焦点稳定，免油真空系统；

11）精密样品台：8轴精密运动机械系统，包含四轴精密样品台，全电脑控制，XYZ平动台安装在旋转扫描平台之上；线性样品台：XYZ轴闭环分辨率≤100 nm；X轴运动范围：≥20 mm；Y轴运动范围：≥20 mm；Z轴运动范围：≥90 mm；样品台旋转范围：360º；样品台承重不小于25kg；

12）高精度机械转台：电机驱动，带编码信号；最小增量转动≤0.001°；单向重复定位精度≤0.002°；双向重复定位精度≤0.004°；绝对定位精度≤0.01°；最大转动速度≥20°/s；晃动偏离≤16μrad；轴向跳动≤6 μm；径向跳动≤6 μm；

13）机械运动平台：天然大理石运动平台基座；射线源运动行程≥300 mm；射线源运动重复定位精度±10μm；射线源运动轴承载能力≥40kg；探测器运动行程≥300 mm；探测器运动重复定位精度±10 μm；

14) 探测器系统：探测器系统须包含物镜耦合探测器与大视野平板探测器两种成像系统，光耦探测器和数字平板探测器高精度切换轴，具有光栅尺位置反馈，结合成像可以完成机械去除伪影功能；

★15）具备光学物镜耦合探测器组件：光学放大物镜探测器组件，由高分辨CCD和光学镜头组组成，通过CCD相机实现高分辨成像；高分辨CCD：≥4000×4000像素，感光单元尺寸≤9 μm，动态范围16 bit；光学镜头包括：4x，10x，20x物镜（须提供CT光耦探测器实物照片及应用案例证明）;

16）大视野平板探测器组件：类型：非晶硅数字平板探测器，探测器像素矩阵：像素矩阵：≥3500×3500；大视野探测器视野范围：≥290 mm×290 mm，感光单元尺寸≤85μmX85μm ；具备校正功能：本底校正、增益校正;

17）图形采集软件、图像重建软件和数字岩心建模分析软件支持二次开发;

18）图像采集软件: 具备图像采集自校正模块，可以在设备和软件开启时自动检测射线源、探测器、控制器等子系统的链接情况;

19) 具有6个可调重建参数，确保重建数据的精准度（提供软件截图证明）；具有多种自主研发强针对性的图像伪影校正功能（投影数据修复，投影数据标定，环状伪影校正，金属等射束硬化伪影去除）；具有迭代法和解析法两种重建模式（提供两种重构算法的重构结果）；

20）具有图像姿态人机交互调整功能，支持用户按任意角度旋转及平移的功能（提供软件截图证明）；

21）基于高速GPU的快速3D图像重构软件重建软件，针对在图像矩阵1024×1024×768像素矩阵的三维数据体，解析算法重构时间≤2分钟，自适应迭代重构时间≤4分钟；针对图像矩阵2048×2048×1536像素矩阵的三维数据体，解析算法重构时间≤10分钟；

22）数字岩心专业分析软件：支持球棒模型的建立，基于模型给出球棒的几何统计参数，一键可得到三个方向逐层孔隙率，构建孔喉网络模型，并进行孔、喉结构特征的分析，可获得孔隙数目、孔隙度、孔隙直径、喉道直径、喉道长度、孔喉比、配位数、孔隙形状因子、喉道形状因子等；

23）三维可视化软件一套：功能包含但不限于：长度、角度、剖面线、区域和直方图定量分析；图像配准与融合，可将同一样品的两次或多次图像进行自动或手动配准；配准的图像可具有不同的空间尺度（即体素点大小和数目可以不同）；图像分割，可创建任意多个ROI，ROI有四种显示方式；多种手动、半自动、自动分割工具；ROI之间进行布尔运算；ROI的形态学算子；使用Otsu阈值进行自动分割；欧氏距离变换；使用分水岭算法进行分割；骨干线提取；ROI文件的导入导出；

24）快速扫描成像模式：此模式可在亚微米级分辨率情况下快速扫描成像在3分钟内完成；抖动扫描模式：系统探测器具有左右移动的轴，具备抖动扫描和快速扫描两种扫描模式，抖动模式扫描配合探测器左右抖动，可有效去除环状伪影；

25）自动重建模式：系统具备边扫描边重建的功能，在扫描同时自动对三维数据进行自动重建；可在不额外拷贝数据用重建软件进行重建；螺旋扫描模式：系统具备螺旋扫描模式，可在不降低最优分辨率的情况下样品高度多圈扫描，不用多次扫描然后进行拼接；

26）数据处理系统，其中数据采集系统一套，配置不低于：i7八核处理器，内存≥16G；硬盘SSD ≥256G，HDD ≥4TB；其中三位可视化系统一套，配置不低于： 酷睿十核CPU处理器，内存≥256G，硬盘SSD ≥256G，HDD ≥8TB；

27）射线防护箱体：X射线开启显示功能，门机联动安全锁；在距离箱体20 mm的任何位置，所测射线剂量当量率小于1μSv/h；具有可视透明窗口，便于在设备运行过程中可以直接从窗口观察到样品情况；

28）原位高温加载功能：保证与CT成像系统的兼容性；温度范围常温到1500°C，温度精度为+/-3°C以内；温度显示分辨率1°C，温度稳定性+/-1°C；制冷样品支撑物（直径8mm），两片覆盖防止结冰；样品支撑物基底的高度可以根据特定台对不同长度支撑物的要求设定；柔性的管道和电缆方便安装；最大制冷/加热速度20°C/min；温度显示和控制的键盘和显示器，同时显示实际温度和目标温度；微处理器通过RS-232或USB由PC控制。

备注：（核心设备的参数中，代★标识的参数不允许负偏离，以上其他未标识为一般参数27项）

4、品目名称：高温红外烟气分析仪（国产）

规格（备注：以下1项参数）：

1、主机供电要求：仪器使用电压范围:220VAC;50Hz；电源线长2m以上。

详细参数：

一、测量原理要求（备注：以下1项参数）

1、O2 采用高温氧化锆原理

2、CO 、NO、 NH3 、HCL、CH4 、N2O 采用GFC气体相关过滤红外技术

3、H2O、 CO2、 SO2、 NO2 采用IFC单光束双波长红外技术

二、仪器量程和精度要求（备注：以下1项参数）

1、O2:	0—25%； 精度:±0.2%；分辨率:0.01%；

2、H2O:0—40%； 精度:±2%FS；分辨率:0.01%；

3、CO2：0—20%；0-50%   精度：±2%FS；分辨率:0.01%；

4、CO: 0-500/5000mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

5、NO: 0-250/2500mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

6、NO2：0-100/1000mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

7、CH4: 0-50/1500mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

8、SO2:0-500/5000mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS ；分辨率:0.01mg/m3

9、NH3:0-50/1500mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

10、HCL:0-45/2500mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

11、N2O:0-100/1000mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

12、CL2:0-3500mg/m3 自动切换量程；精度:±2%FS；分辨率:0.01mg/m3

三、技术要求（备注：以下1项参数）

1、要求分析仪1台主机可以同时测量不少于12种气体组分，包括但不限于：O2 、CO 、NO、 NH3 、HCL、CH4 、N2O、H2O、CO2、 SO2、 NO2 、CL2。

2、为保障现场测量数据的精准度，分析仪的检测量程应具有高低量程配置及自动切换功能。

3、为防止样品气分析过程中产生冷凝损失，要求仪器分析全过程不需要气体除湿、干燥、稀释、冷却等前处理过程，避免SO2、NO2、NH3等水溶性气体损失，全程高温≥180℃取样、高温过滤、高温分析热湿态样品气：检测池加热温度不低于180℃。

4、分析仪采用软件程序进行控制，可通过自身软件实施大屏显示系统的测量状态、操作信息、维护诊断、测量数据，同时具有数据实时记录功能。

5、分析仪的测量数据具有干基模式和湿基模式2种供选择，并且可随时进行模式的切换。

6、为方便仪器的调试、维护以及简单故障的处理，仪器应具有远程控制功能，通过自身软件判别诊断故障及远程控制校准等。

7、为方便现场操作、仪器可用环境空气进行自动零点校准。

8、仪器要求具有完整性，分析仪主机内置采样气泵，避免采样气泵和主机分离，避免除采样管线和探针外仪器分为两部分。避免现场操作繁琐的连接管线给使用和携带上带来不方便。

9、分析仪采用中文操作系统，可对测量数据进行现场实时绘制。

10、配置便携式高温采样预处理系统1套；采样预处理参数要求：

高温采样探管技术规格 工作温度：≥180℃ 长度：1.5 m 材质：316不锈钢 与高温采样探头、高温采样管线一体化加热供电及温度控制

加热管线技术规格 供应电压 230VAC/60Hz 加热 集成温控器 工作温度 ≥180℃ 预热时间 < 15 min 内芯材质 聚四氟乙烯（PTFE）

便携式采样探头 内置过滤器 石英纤维滤芯 内置集成温控单元 正常温控185℃ 过滤滤芯：2只 内置标准气校准口（采样的样品口除外） 要求可与高温采样探针和高温采样管线集成温控和电源

▲11、分析仪支持扩展组分：C3H8、CH2O组分的测量，并且具有相应的气体间交叉干扰补偿（需提供相应的证明文件）。

12、示值误差：≤±1%（以O2、SO2、NO、CO、CO2计，需提供计量院出具测试报告证明）。

13、重复性：≤±1%（以O2、SO2、NO、CO、CO2计，需提供计量院单位出具的测试报告证明）。

14、稳定性：≤±1%（以O2、SO2、NO、CO、CO2计，需提供计量院单位出具的测试报告证明）。

15、电源适用性检测：供电电压变化±10%，仪器的示值误差≤±1%（以O2、SO2、NO、CO、CO2计，需提供计量院出具测试报告证明）。

16、高温适用性检测：仪器置于40℃的温箱中，持续试验2小时，试验后仪器能够正常工作并且试验过程中仪器的示值误差≤±1%（以O2、SO2、NO、CO、CO2计，需提供计量院出具测试报告证明）。

▲17、低温适用性检测：仪器置于0℃的温箱中，持续试验2小时，试验后仪器能够正常工作并且试验过程中仪器的示值误差≤±1%（以O2、SO2、NO、CO、CO2	计，需提供计量院出具测试报告证明）。

18、恒定湿热适用性检测：仪器置于40℃、93%RH的试验箱中，持续试验2小时，试验后仪器能够正常工作并且试验过程中仪器的示值误差≤±1%（以O2、SO2、NO、CO、CO2计，需提供计量院出具测试报告证明）。

四、配置要求（备注：以下1项参数）

1、高温红外分析仪主机一台，可测量不少于12种烟气成分，包含但不限于：O2 、H2O、CO2、CO、CH4，NO、NO2、N2O、SO2、HCl、NH3、CL2等气体组份。

2、配备数据分析工作站，内置分析仪操控程序

3、便携式高温采样预处理系统1套（高温取样探管长度1.5米一根、加热采样管线3米一根、便携式高温采样探头一个）。

备注：以上参数5项，均为一般参数项，其中重要参数2项（▲号项）。

5、品目名称：原位红外漫反射高温高压表征系统（国产）

详细参数：（备注：以下5项参数）

1、工作条件：电源要求：220V±10%，50/60 Hz；环境温度：15℃～35℃；相对湿度：小于70%；

技术性能

1.1测定波数范围：8000－350cm-1或更宽。

1.2光谱分辨率：≤0.4cm-1。

1.3波数准确性：≤0.02cm-1。

1.4波数重现性：≤0.008cm-1。

1.5信噪比：≤50000：1（1分钟测试，4cm-1分辨率，峰-峰值）；≤15000：1（5秒钟测试，4cm-1分辨率，峰-峰值）。

1.6纵坐标线性度：≤0.05%T（ASTM1421方法，4cm-1光谱分辨率下对0.0%T的偏离）。

2、光学系统

2.1干涉仪：干涉仪十年质保，无动态错误的干涉仪，无须校正。消除标准干涉仪无法避免的动镜倾斜和切变的影响，无需使用动态调整装置校正，对称设计，消除地心引力的影响和空间垂直分布问题。

2.2红外光源：预准直，用户可自行更换；“热挡板”和电子热点稳定控制技术，提高了测量值的稳定性并延长了光源的使用寿命；恒温高效黑体空腔光源，温度低，能量高，长寿命，按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%。

2.3分束器：多层KBr分束器。

2.4双检测器：红外DTGS和液氮制冷MCT检测器，

2.5实时扣除空气中干扰实验室结果的气体：硬件层面自动实时扣除空气中干扰实验室结果的气体干扰背景，结合AI，即是在测背景和样品时分别扣除当时测量时的空气中的干扰实验室结果的气体的干扰，确保结果准确；可在开机状态下的单光束能量图中反映出扣除空气中干扰实验室结果的气体的干扰后的仪器背景吸收。

2.6绝对标准化的仪器功能：以内置的绝对标准来校正谱峰的形状和位置，确保不同仪器和不同附件测出的结果不漂移，保证测量的准确性，及数据在仪器与仪器之间比较和传递的绝对一致性。

2.7自动性能校验功能：内置有衡量仪器性能的4种标准物质，仪器工作站中包含有符合ASTM等检测标准要求的程序，用户可通过软件，方便地进行仪器各项性能，如波数的精度和准确度、透光率的精度和准确度，信噪比的测定等等；用户并可通过软件自行对偏移的参数进行调节。

2.8附件识别功能：一旦被安装进采样区域，仪器自动检测相应的附件及ATR顶板。为所安装的附件自动优化仪器参数。

2.9仪器状态及样品信息：大尺寸屏幕，无需走到计算机屏幕前即可实时监控仪器状态；查看仪器诊断信息；并能在仪器前直接操作以及SOPs方式测定样品，查看样品信息。

2.10导入光束窗口：外部导入光束窗口可选。
2.11仪器状态及样品信息：主机具有LCD屏幕及按钮，无需走到计算机屏幕前即可实时监控仪器状态；查看仪器诊断信息；并能在仪器前直接操作测定样品，查看样品信息。

3、数据控制软件系统

3.1通讯接口： TCP/IP接口直接连接、无线网络连接，便于手套箱等特殊场合的使用。

3.2包含进行红外分析所需的所有功能：仪器控制，数据处理和分析，报告模版。

3.3用户界面：密码保护的用户登录功能，并支持Windows登录方式。

3.4报告：图片、光谱和结果窗口快速打印工具；用户自定义模版生成功能。

3.5数据处理功能：1-4 阶倒数，平滑，差谱，归一化，A，%T，%R，KM，LOG(1/R)，纵坐标模式，cm-1，nm以及微米，+，-，×，÷，基线校正，解卷积，KK，KM，ATR校正，峰值表，峰高峰面积计算；

3.6源代码汉化的红外光谱工作站，应通过整体认证，即对所有的处理指令均提供了认证，可保证这些光谱处理不会使原始数据反映的信息产生改变。

3.7可软件设置自动仪器性能认证的时间间隔。

3.8工作站可以图形直观显示仪器各部分的使用状态，并直接对光路图中的各个光学器件进行参数设置。

3.9工作站可直接检索国际权威的萨特勒（SADTLER）谱库，且赠送赠送红外光谱库，含18000张图谱。

4.原位红外高温漫反射系统

技术指标

4.1. 设计温度：0℃-800℃。温度控制精度在±0.5度。

4.2. 设计压力：0℃-500℃（0-3MPA）。

4.3. 产品材质： C276。

4.4. 光照窗片：石英。

4.5. 红外窗片：ZnSe*2。

4.6.温控装置：程序控温、触摸屏操作（含配套软件）。

4.7. 装置设置进出气口，可通入气氛。

4.8. 预留水冷接口，并赠送小型水冷机。

4.9.漫反射附件搭配原位漫反射池系统对固体粉末进行漫反射实验，经过多次反射、折射、散射及吸收后返回样品表面的光。

参数：

4.9.1采用两个6.3:1，90°镀金离轴椭球面，能量反射率更高且镜面更耐腐蚀；

4.9.2可减小镜面反射的影响；

4.9.3搭配带有滑轨的底板可调节漫反射附件的位置，以便于提高漫反射附件的光通量;

4.9.4镀金平面镜偏转调节装置可调节漫反射附件的光通量，减少漫反射光中镜面反射光的分量和相关光谱的失真;

4.9.5能适配漫反射反应池实现不同环境下研究材料的反应。

5.配置清单

5.1、傅立叶变换红外光谱仪（DTGS及MCT双检测器）1套

5.2、中、英控制软件系统　1套

5.3、智能型透射附件（适用于固体、液体等样品）1套

5.4、赠送工具箱及操作台1套

5.5、包含光学附件1套

5.6、原位红外漫反射池1套

5.7、高精度触摸屏温度控制器1套

5.8、小型水冷机1套

备注：以上参数5项，均为一般参数项。

6、品目名称：纳米分辨可视化原位力-热耦合测试系统（国产）

- 规格（备注：以下1项参数）

- 设备对实验室最小空间尺寸要求：4000 mm（长）×5000 mm（宽）×2400 mm（高）；

- 实验室门：宽≥1.5m，高≥2.4m，无门槛；

- 配有温度、湿度控制器：工作温度18～23℃，温度波动＜1℃/h；相对湿度：＜65%；

- 环境噪音：全频段范围＜60dB（C）；

- 电源：独立供电，220V±5%；频率50Hz±0.5Hz；容量：10 kVA；采用独立接地电阻：＜1.2欧；

- 杂散磁场: X/Y方向: <40nT(峰-峰值); Z方向: <100nT(峰-峰值)；

- 振动: 30 Hz 以下< 5μm/s；30 Hz 以上<10μm/s；

- 实验室洁净度：10万级；

- 氮气：压力0.5 x 105 Pa到0.8 x 105 Pa，配置加压阀(0.05 x 105 Pa到0.3 x 105 Pa)；

详细参数（备注：以下10项参数）

- 电子光学系统：

- 肖特基场发射电子枪；

- SE分辨率：≤10nm（常温状态）；

- 工作距离≥10mm，1000℃分辨率≤20nm，1400℃分辨率≤40nm；

- 放大倍率范围：10x～1,000,000x；

- 加速电压：≥200v~30kv，连续可调；

- 束流范围：最大探针电流不低于20nA，束流稳定性优于0.2%/h；

2）原位高温力学测试系统：

- 原位力学测试系统模块最高载荷≥5000N；

- 力传感精度：≤±1N；

- 加载行程：≥45mm；

- 加载速率：0.1～10μm/s，连续可调；

- 位移分辨率：±100nm；

- 可在室温~1200℃温度范围内开展拉伸试验；

- 控温精度：≤ ±2℃，加热区域：≥Φ7.5mm；温度采集：不低于三通道高精度数据采集；

- 加热部件:陶瓷加热芯；

- 标配夹具：拉伸夹具、压缩夹具、三点弯曲夹具；

3）原位疲劳测试系统模块：

- 疲劳频率≤5Hz（载荷范围≤1000N）；

- 疲劳测试模式拉-拉疲劳，应力比0~1；

- 可在室温~1200℃温度范围下开展疲劳试验，控温精度：≤ ±2℃；加热区域：≥Φ7.5mm；

- 加热部件:陶瓷加热芯

4）原位高温测试系统模块：

- 加热温度室温～1400℃(单加热)；

- 加热区域范围：≥1x0.6x0.45mm，加热样品尺寸0.7mm×0.4mm×0.4mm（L×W×H）；

- 控温精度：±5℃；可以施加偏压电场，抑制热电子的扩散；

- 测温精度：测量值的±1%（500℃～1400℃）；

5）探测器系统：

- 配备样品室内SE探测器；

- 配备独立的镜筒内SE探测器；

- 配备红外CCD摄像头，用于实时观察样品室内情况；

6）样品室和样品台：

- 最大移动行程：X≥110mm；Y≥110mm；Z≥50mm，360°连续旋转；

- 样品室接口数量≥10个；样品台最大载重：1kg（可旋转）、5kg（不可旋转）；

7）真空系统：

- 样品室真空：1×10-3Pa，常规静态测试更换样品后抽真空到开电子枪的时间≤10min；

- 分子泵≥1个，无油机械泵≥ 1个，离子泵≥1个；

8）专用实验软件

- 中文一体化集成实验软件，电子光学和原位加载控制可在同一软件界面实现，功能齐全简洁易操作；

- 微观组织图像与原位性能数据实时显示；

- 快捷操作面板可快速调整电镜参数，如聚焦、倍率调整、对比度、亮度、消像散等；自动消像散、自动对比度亮度及自动聚焦；

9）EBSD晶体学分析系统：

- 高速高灵敏CMOS相机，花样采集速度：最大采集速度不小于525点/秒；探测器倾斜角度调节：可在原位进行垂直方向+/-4.5度角倾斜，电子传感器自动读取倾斜角；

- 无需存储原始花样即可进行离线物相重新标定和数据分析，衍射花样的离线再处理速度不低于54000花样/秒；

- 软件可支持多种SEM图像类型（二次电子像、背散射电子像），电子背散射衍射仪最大电子图像尺寸不低于 4096×4096像素；

- 软件功能全面，用户界面直观易用操作方便，包含以下功能：花样质量分布图、施密特因子图、相分布图、极图和反极图、取向分布函数图ODF、GAM图、KAM图、相鉴定等；配置高温磷屏用户可现场自行更换；

10）能谱仪（EDS）：

- 硅漂移（SDD）电制冷探测器，采用场效应管（FET）一体化集成设计的高速SDD芯片，芯片面积≥132mm2，活区面积≥100mm2，超薄窗设计，独立真空；

- 元素分析范围：Be4～Cf98；处理器单元与计算机采用分立式设计，系统最大输出计数率≥600000cps；

- 配备完善而精准的原子数据库，包含所有的分析线系(K，L，M和N线系)；集成1-30kV连续电压共2200条数据库，实现精确的定量分析。

备注：以上参数11项目，均为一般参数项。

7、品目名称：草酸酯合成反应及精馏装置

装置说明

草酸酯合成反应及精馏装置是一套集成固定床催化合成与精馏分离的百吨级中试平台，适用于以草酸二甲酯为原料制备草酸酯的工艺开发与优化。系统由反应单元、精馏分离单元、公用工程单元及智能控制系统组成，支持催化反应与连续精馏耦合操作。装置可实现对反应温度、压力、空速及原料配比的精确调控，模拟工业级反应环境，用于研究反应路径并获取关键工艺参数。精馏单元集成高效填料塔与回流控制系统，能实现粗产物中草酸酯的高纯度分离与提纯，同时支持催化精馏耦合工艺研究，助力探究反应-分离协同强化机制。该装置可为本项目草酸酯合成工艺放大、催化剂性能评估及反应动力学研究提供可靠中试支撑，推动科研成果向工业化应用转化。

一、技术参数要求（备注：以下5项参数）

1.反应单元技术参数

1.1催化剂装填量：约为草酸二甲酯进料量 3% 的质量比，具体装填量需要投标人根据市场上通用催化剂性能和转化率结合实际工艺需求确定，装填量要确保满足项目要求。

1.2工作温度：正常工作温度范围为70-150℃，需配置程序升温功能，温度控制精度不低于±1℃，且在整个温度区间内均能稳定保持该控制精度，避免因温度波动影响反应效果。

1.3反应压力：常规工作压力为常压，设备最大承压≥0.5MPa。设备具备良好的压力承载能力及压力稳定性，能应对反应过程中可能出现的轻微压力波动。

1.4处理能力：按100吨/7200h草酸二乙酯产量核算，进料量不低于22kg/h，其中草酸二甲酯进料量不低于 11kg/h，需配备循环进料管路，且循环管路设计需满足物料循环效率要求，确保物料充分反应。

1.5停留时间：物料在反应器内的总停留时间约为3h，可根据实际反应需求在合理范围内进行微调，以保证反应充分性及产物收率。

1.6设备材料：需具备良好的化学稳定性，且能有效抵抗常见酸（草酸）碱腐蚀，符合要求的材料，材料具体规格及性能参数需满足相关行业标准。

1.7泄漏检测与防护：反应器在常温和大气压下工作时，需具备优异的密封性能，防止反应物泄漏。需设置完善的泄漏检测机制，同时需配备相应的防护措施，避免泄漏物料对环境及人员造成危害。

1.8防爆设计：鉴于反应过程中可能存在的安全风险，需采取必要的防爆措施，确保装置在正常运行及异常工况下均能保障人员及设备安全。

2、精馏分离单元技术参数

2.1工作方式：采用先进的分级反应和分级分离工艺，各段精馏塔的连接方式及操作协同性需满足工艺要求，确保实现高效分离。

2.2处理能力：投标人须根据装置年产量和市场通用型催化剂的参数性能、转化率等核算产物的组成及处理能力，且在该处理能力下，精馏塔需能稳定运行，分离效果不受影响。

2.3分离要求：分离单元的工艺需采用先进的分级分离工艺，分离单元设备的布置应满足分级分离的工艺流程需求，分离产物包括：甲醇、乙醇、草酸二甲酯、草酸甲乙酯、草酸二乙酯，且纯度符合中试行业标准。

2.4操作条件：采用减压精馏方式，操作负压不高于 15kPa，在该负压条件下，精馏系统需具备良好的密封性及稳定性，避免因压力波动影响分离效率及产物纯度。

2.5塔体材料：需具备良好的化学稳定性，能胜任严苛的温度、压力及物料腐蚀性环境，塔体材料应选用316L不锈钢或同等水平及以上材质。

▲2.6根据以上工艺参数各投标人需提供满足条件的 P&ID 流程图，同时需明确各工艺参数的控制范围及检测点，确保流程图能准确反映装置的工艺流程及控制逻辑。

▲2.7投标人按照市场通用型催化剂的性能指标和反应转化率计算并核算反应器参数，并提供符合要求的反应器图纸和设备布局图。

▲2.8投标人应根据市场通用型催化剂的性能和转化率核算并列出各个部件的选型和性能参数等。

3、控制系统要求

3.1控制和过程显示系统：系统采用PLC与专用控制终端联合控制模式，专用控制终端需具备足够的运算能力及存储容量，能实现100%仪表功能操作，包括但不限于实时读取测量值、给定值、设置参数、自动/手动切换、启动运行/停止程序等功能；同时需具备完善的数据存储和导出功能，数据存储容量需满足至少10年的历史数据存储需求，数据导出格式需支持常见的数据处理软件（如Excel等），便于数据的后续分析与处理。

3.2过程监视控制：需实现对反应器温度、气体流量的精确控制和实时显示，同时需实现对反应过程中压力和反应器床层温度的实时监视，床层温度测量点数量需根据反应器结构及工艺需求合理设置，确保能全面反映床层温度分布情况。

▲3.3投标人应提供切实可行的安全性设计方案，方案需涵盖温度、压力等关键参数的安全控制措施，具体包括但不限于：温度超温报警及联锁保护、压力超压报警及泄压保护、物料泄漏报警及应急处理措施、设备故障诊断及自动停机保护等内容，确保装置在异常工况下能及时采取有效措施，保障人员及设备安全。

3.4现场显示：反应器进口处需设置压力检测点，配备数显压力传感器及显示控制屏，用于实时显示当前反应器的反应压力，且显示数据需与控制系统中的压力数据保持一致，便于现场操作人员实时掌握反应器压力情况。

3.5控制界面：投标人须提供满足要求的装置自控软件控制界面，界面设计需简洁直观、操作便捷，具备良好的人机交互性。控制界面需包含带控制点的控制流程图、参数设置表、程序升温设置界面、报警窗口、历史数据查询界面以及各控制点的实时曲线和历史曲线显示界面；其中历史曲线保留时间需为永久，曲线显示分辨率需能清晰反映参数的变化趋势，支持对历史曲线的缩放、平移、查询等操作，便于操作人员分析工艺过程及设备运行状态。

4、设备公用工程要求

设备总功率不低于140KW，包含电加热设备、冷冻机组等公用工程设备。其中电加热设备的加热功率需根据反应器的升温速率及保温需求合理配置，确保能满足反应器的温度控制要求；冷冻机组的制冷量需根据装置的冷却需求合理确定，确保能满足精馏单元及其他需冷却设备的冷却要求。

5、分析系统

产品分析系统需满足试验装置对甲醇、草酸酯等产品纯度的分析需求，以及抽样检测催化剂活性的需求。

备注：以上5项参数，其中重要参数项（▲号项）4项。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（5项）,2.1-2.5合并到2、精馏分离单元技术参数按1项参数计取，按3.1-3.2、3.4-3.5合并到3、控制系统要求按1项参数计取。

8、品目名称：15公斤电热法制电石装置

一、规格：定制设备

详细参数：

1.原料处理系统，研磨机，进料粒度≤80mm，电机功率:≥3kw，额定电压：380v，出料粒度：≤15mm，整机尺寸：≥770x420x800mm，产品重量：≥100kg，1套。

2.供电系统，电网系统，系统参数：电网电压：380V±0.5，频率：50HZ±0.5，相数：3。

整流保护接地方式：直接接地，1套。

3.辅助电源，控制回路电压单相：AC220V，DC220V，动力三相，380V，50Hz，1套。

4.整流机组，额定参数，单机组直流额定电压：Vdn≥50V，单机组直流额定电流：Idn≥3000A。

单柜脉波数：6，总脉波数：P∑=1×12=12，1套。

5.整流变压器技术要求：整流变压器额定容量：80KVA，整流变压器类型：干式整流变压器带温控自冷，1套。

6.电石炉，炉壳，材质：合金钢，直径≥800mm，高度≥500mm，采用全密封式的冷却水套，确保冷却水不会泄漏，避免爆炸危险，1套。

7.装置配置一氧化碳传感器，监测环境一氧化碳浓度，避免中毒危险。

8.配备专用炉嘴清理单元。

9.炉体支架材质：合金钢，1套。

10.电极，石墨单电极，1套。

11.熔池，直径≥400mm，深度≥400mm，1套。

12.立柱，单立柱形式，长度≥2500mm，1套。

13.导电横臂，Q235材质，长度≥1350mm，1套。

14.水冷电缆，大电流加热设备的特种电缆，1套。

15.倾覆机构，以倾倒方式倒出炉渣及电石熔体，1套。

16.电极升降系统电机加齿条升降系统，1套。

17.炉衬，碳质材料，黏土质耐火材料等，1套。

18.温度传感器，杆式，测温点炉底加炉壁，温度控制区间：0--2500℃，1套。

19.炉内压力传感器，测压仪，1套。

20.气相分子重整反应器，出口管路，材质：不锈钢310S耐高温材料1套（提供技术设计方案）。

21.燃气质子平衡器，材质：不锈钢310S耐高温材料，尺寸≥Ø108×400mm，1套。

22.尾气喷淋器，材质：不锈钢材质。

≥Ø219×800mm，上部有液体分布器。1套。

23.碱液吸收塔材质：PVC材料，

≥Ø108×1800mm，内含陶瓷填料，1套。

24.尾气检测系统一氧化碳浓度检测，4-20mA远传，1套。

25.温度传感器，k型热电偶，2个。

26.液位传感器，4-20mA远传，2台。

27.废液处理系统，收集池，材质：PE，容积：≥100L，含高低液位自控，1套。

28.耐腐蚀提升泵Q≥30L；PVC耐腐蚀泵头；1套。

29.气浮混凝搅拌系统，组合型，1套。

30.中和加药装置，1套。

31.计量泵≥0-6L，N≥35w，1套。

32.储药箱，材质：PE，容积：≥15L，1套。

33.PH在线检测仪，测量范围：0-14PPM，1套。

34.竖流沉淀器，容积：≥30L1套。

35.综合处理系统，超声重金属捕捉、高低电位差微电解、填充床光催化反应、污泥干化器、催化氧化反应、有机生物活性吸附，1套。

36.增压泵，功率：≥0.25KW；1台。

37.搅拌泵，功率：≥25W，1台。

38.阀门管件，球阀，不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

39.截止阀，不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

40.过滤器，不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

41.管件，不锈钢弯头、三通等，与工艺管道相匹配，1批。

42.管道，不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

★43.控制系统采用全数字软件调节触发控制系统，以主从控制方式满足12相整流柜可靠控制的要求，数字装置不受外部磁场干扰，三相电流平衡，变压器动静小，输出谐波少,工程控制机，1台（提供详细技术方案）。

44.DCS软件，工程师站、操作员站、数据库软件1套。

45.DCS硬件，控制器卡件、控制器底座、I/O卡件、通用I/0底座、电源卡件、通讯卡件，1套。

46.DCS控制柜，整机尺寸：≥2200x800x600内含配套电器元件，1套。

47.电气系统，操作台钢质喷塑，嵌入式下位微机位；接触器、继电器、空气开关、按钮等，1个。

48.操作面板，工程控制机安装嵌在操作控制台面1个。

49.线缆所有仪表及指示灯的电源线通过线槽、电源接线端子标准配线，配线两端按国标标注线标，1批。

50.接线端子，仪表盘内设置安全保险装置，设置接线端子，电源端子和信号端子应有明显的区分标记，1批。

51.电路板，盘后设置各种架装继电器的备用安装位置，1套。

52.线槽，设置足够的线槽保证增加盘装仪表，1批。

53.安全保护，安装漏电保护开关，急停开关保护，1套。

54.框架主体框架不锈钢框架与操作平台应包括立柱、主梁、次梁、加固横梁、花纹板楼梯平台、护栏、防滑板、扶梯、踏步板、地脚板等主要构件。装置局部含有二层平台。框架与操作平台须牢固、美观、上下通行安全、方便。

提供框架三维图纸。

装置尺寸：≥3×2.4×3m，1套。

55.提供装置功能详细叙述、工艺流程图、静设备加工图、布局图、主要工艺参数测控点、控制逻辑及联锁方案。

备注：以上55项参数，其中重要参数项（★号项）1项。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（54项）

9、品目名称：数字智能化催化剂制备放大平台

1）规格：定制设备

2）详细参数：（备注：以下参数67项）

1、计量泵，性能稳定，可调节，无泄漏，耐腐蚀，高精准，高压力，1台。

2、蠕动泵，采用步进电机，精准控制转动角度，正反可逆，多种可控，旋钮调节或外控，数码管显示当前转速，RS485通讯，多种流量可选，工作电压：220V，流量范围：1台。

3、离心泵，304不锈钢泵头，铜芯电机，经久耐用，防锈防腐，高扬程，大流量，材质：304不锈钢，工作电压：380V，功率：≥0.25kw，扬程：≥18m，最大流量：2M3/H，1台。

4、齿轮泵，耐磨磁力驱动齿轮泵，传动平稳，无脉冲，高精度，零泄漏，耐腐蚀，材质：304不锈钢，工作电压：380V，转速：100-3000r/min，1台。

5、浆料泵，纯铜电机，304不锈钢泵体，耐酸碱，耐磨，耐油，耐温特质叶轮，材质：304不锈钢，工作电压：380V，功率：≥0.37kw，扬程：≥13m，最大流量：30L/min，1台。

6、混合罐搅拌电机，恒扭矩，体积小，调速广，堵转保护，启停快，操作简单，工作电压：220V，电机功率：≥750w，调速范围：100-3000r/min，速比：1:10，4台。

7、反应釜1搅拌电机，恒扭矩，体积小，调速广，堵转保护，启停快，操作简单，工作电压：220V，电机功率：≥1000w，调速范围：100-3000r/min，速比：1:10，4台。

8、洗净罐搅拌电机，恒扭矩，体积小，调速广，堵转保护，启停快，操作简单，工作电压：220V，电机功率：≥600w，调速范围：100-3000r/min，速比：1:10，4台。

9、清洗罐搅拌电机，恒扭矩，体积小，调速广，堵转保护，启停快，操作简单，工作电压：220V，电机功率：≥600w，调速范围：100-3000r/min，速比：1:10，4台。

10、反应釜2搅拌电机，恒扭矩，体积小，调速广，堵转保护，启停快，操作简单，工作电压：220V，电机功率：≥1000w，调速范围：100-3000r/min，速比：1:10，4台。

11、混合输送泵，纯铜电机，304不锈钢泵体，耐酸碱，耐磨，耐油，耐温特质叶轮，材质：304不锈钢，工作电压：380V，功率：≥0.37kw，扬程：≥13m，最大流量：30L/min，1台。

12、反应输送泵，纯铜电机，304不锈钢泵体，耐酸碱，耐磨，耐油，耐温特质叶轮，材质：304不锈钢，工作电压：380V，功率：≥0.37kw，扬程：≥13m，最大流量：30L/min1台。

13、再生剂泵，304不锈钢泵头，铜芯电机，经久耐用，防锈防腐，高扬程，大流量，材质：316不锈钢，工作电压：380V，功率：≥0.25kw，扬程：≥18m，最大流量：2M3/H1台。

14、离子交换剂泵，304不锈钢泵头，铜芯电机，经久耐用，防锈防腐，高扬程，大流量，材质：316不锈钢，工作电压：380V，功率：≥0.25kw，扬程：≥18m，最大流量：2M3/H，1台。

15、喷雾干燥进料泵，采用步进电机，精准控制转动角度，正反可逆，多种可控，旋钮调节或外控，数码管显示当前转速，RS485通讯，多种流量可选，工作电压：220V，流量范围：0-30ml/min，1台。

16、喷雾进气泵，全铜电机，高效节能，工作电压：380V，电机功率：≥0.55kw，最大风量：≥5.6m3/min，最大风压：1020pa，转速2800r/min1台。

17、洗净输送泵，纯铜电机，304不锈钢泵体，耐酸碱，耐磨，耐油，耐温特质叶轮，材质：304不锈钢，工作电压：380V，功率：≥0.37kw，扬程：≥13m，最大流量：30L/min，1台。

18、原料液罐A/B/C/D，材质：304不锈钢，容积：不小于5L、10L、20L、30L，带液位控制，氮封，尾气放空处理、加料口、排污阀（316），4台。

19、连续强化混合器：材质SuS304；功率；≥0.75KW；规格≥5L，1台。

20、混合罐A/B/C/D，材质：304不锈钢，容积：不小于10L、20L、30L、50L混合罐，带温度控制、搅拌控制、液位显示，放空阀、加料口、排污阀。4台。

★21、反应釜1、材质：316不锈钢，容积不小于5L、10L、20L、30L，温度不小于300℃，压力≥1.0MPa，带有夹套升温控制系统，夹套冷却控制系统，自动调速功能，压力控制系统，实时显示转速、温度、工作时间，可自动恒温，具有自动起降，方便拆卸，4台。

22、冷凝器A/B/C/D，列管冷凝器，材质：316不锈钢，换热面积不小于0.01m2，传热效率高，4台。

23、冷凝液罐A/B/C/D，材质：316不锈钢，容积不小于2L、5L、10L、15L，配备液位显示，放空阀、加料口、排污阀（316），4台。

24、再生剂罐A/B，材质：316不锈钢，容积50L，配备液位显示，放空阀、加料口、排污阀，2台。

25、离子交换剂罐A/B，材质：316不锈钢，容积≥50L，配备液位显示，放空阀、加料口、排污阀（316），2台。

26、离子交换柱A/B，高硼硅玻璃离子交换柱≥Ø89×2000mm，配置流量计、泵、管路、阀门，2台。

27、中间液罐，材质：316不锈钢，容积≥50L，配备液位显示，放空阀、加料口、排污阀（316），1台。

28、洗净罐，材质：316不锈钢，容积不小于5L、10L、20L、30L。清洗罐，带有喷淋、搅拌控制、加热控制、液位控制、输送泵、管路、阀门、流量计，4台。

29、清洗罐A/B/C/D，高硼硅玻璃清洗罐，配置不小于5L、10L、20L、30L，带搅拌控制、喷淋设备、氮封、尾气放空处理，放空阀、加料口、排污阀（316），4台。

30、反应釜2，材质：316不锈钢，容积不小于5L、10L、20L、30L，温度不小于300℃，压力≥1.0MPa，带有夹套升温控制系统，夹套冷却控制系统，自动调速功能，压力控制系统，实时显示转速、温度、工作时间，可自动恒温，具有自动起降，方便拆卸，4台。

31、旋转干燥器，调速范围广，可任意角度停车，温控系统精确稳定（可在温度范围内任意设定温度点），温度可在40-140℃之间，热效率高，加热为电加热，筒体采用304不锈钢，在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。电机功率≥0.55kw，1台。

32、真空干燥机、容积：≥50L，控温范围：10-250℃，温度波动度±1℃，载物托盘：2个，1台。

33、板框过滤机，不锈钢板框过滤器，304材质，过滤直径≥φ200mm，过滤膜要求孔径微米，层数≥10层,配压力表，排气阀，不锈钢阀门，1寸宝塔接头，1台。

34、高速离心机，落地式高速冷冻离心机，显示方式：LCD液晶显示，转速范围：100-2300rpm，最大离心力：35500，最大容量：4*750ml，离心腔规格：直径≥Ø420mm，整机功率：≥1300w，1台。

35、喷淋式滚筒筛，材质，304不锈钢，布局形式：卧式，搅拌鼓形状形状：鼓桶型，工作电压220V，电机功率≥1.1kw，风机功率≥500w，1台。

36、摇床，回旋频率范围：30-300RPM，回旋频率精度：±1RPM，摇板摆振幅度≥126mm，标准配置≥500ml*28，托盘尺寸≥920*510，定时范围0-9999min，LCD液晶屏显示，托盘数量1块，外形尺寸：≥1200*740*800，电源220V，超低速启动，1台。

37、喷雾干燥塔，彩色LCD触摸屏参数显示，全自动控制，设有喷咀清洁器，关机保护功能，整个系统均为不锈钢材料制造，使干燥过程在无污染的环境下进行，干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度±1℃，进风温度控制：30℃～300℃，出风温度控制：30℃～140℃，蒸发水量：1500ml/h～3000ml/h，1台。

38、空气加热器，304不锈钢材质，加热功率：≥5kw，1台。

39、热成型机，压力范围：0-10T/0.01t，活塞直径Ø65mm，最大活塞行程：<60mm，手动加压，≥7寸触摸液晶屏，压力显示，温控系统，数据系统，中英文界面互换，每段均可设置不同的保温时间，双平板加热，室温-300℃，设备电源220V，1台。

40、自动压片机压力范围：0.3-30T/0.1t，活塞直径Ø110，加压方式：自动加压，加压制样过程：自动加压，自动保压，精准补压，定时泄压，加压段数：5段任意设置，每段均可设置不同的保压时间，≥7寸触摸液晶屏，压力显示，数据管理系统，中英文界面互换，设备电源220V，1台

41、挤压造粒机，材质：304不锈钢，螺杆直径：电机功率：≥7.5kw，转速11-110rpm，颗粒直径1.2-15mm，螺杆挤压，1台。

42、振动筛，有效筛分直径Ø540mm，有效筛分面积0.2289m2，筛网规格：2-500目，层数1-5层，电机功率：0.55kw，底筒外径530mm，1台。

43、气流筛，材质：304不锈钢材质，筛网规格：80-350目，电机功率≥1.5kw，转速1050r/min，1台。

44、高温焙烧炉，额定温度：1200℃，控温精度±1℃，工作温度：1100℃，工作电压：380V，加热原件：HRE合金电阻丝，配套坩埚钳、高温手套，1台。

45、温度，输入信号:K型热电偶，测量间距：10℃以上任何温度范围，基本误差:±0.5%，温度漂移:±0.1%/10℃，传输方式:两线制传输，11台。

46.压力，量程：按各检测点工艺确定，准确度等级0.5级，回差0.1%FS，温度影响±0.1%/10℃，工作电压DC13V～30V，稳定性±0.2%，信号输出4～20mA，允许过压量程200%，最大压力量程200%，3台。

47、流量，输出信号4-20mA，二线制、供电24VDC，量程：按各检测点工艺，远传4—20mA，精度：±1.0%，公称通径：多种，测量介质：多种，8台。

48、液位，最大量程：按各检测点工艺确定，介质密度：按各检测点工艺确定，介质粘度：按各检测点工艺确定，介质压力：按各检测点工艺确定，测量精度：±10mm，安装方式：法兰式，标准法兰：DN20、DN25，介质温度按工艺，材质：按工艺，输出信号：4～20mA，4台。

49、智能仪表，采用模块化技术的多路测量显示仪及运算器，配合各种输入模块，可支持2个可编程测量输入回路，配合不同的输入模块，可以输入2路热电偶、电压或电流信号。可定义通道编号，显示直观方便。适合在DCS计算机监控系统或PLC控制系统中做模拟量数据采集模块或温度变送器，为上位机提供输入规格丰富、高精度高稳定性、智能化编程的高性价比模拟量采集数据；还可提供开关量输入或输出接口给上位机，上位机可通过它执行开关量操作。具有100-240VAC范围输入的开关电源或24VDC电源供电及多种安装尺寸；其电源及全部I/O端子均通过了4KV的群脉冲抗干扰测试，能在强干扰环境下可靠工作。使用高性能的元器件，大大降低温度漂移并使得2个通道之间相互干扰降低，使多路测量在精度及抗干扰性能上也达到了与单路测量仪表相当的水准。内建开方、加法器、减法器、乘法器、最大值、最小值等运算功能及干湿球法测量湿度功能。最多可有2个相互隔离的变送电流输出，可将任意通道的测量值从OUTP端口变送输出，或将2个通道轮流变送输出，可以编程作为二进二出或一进二型变送器使用。支持新一代E5型DIN导轨外型，可直接用连线连接手持显示器进行编程，使用更方便。齐全的输入规格，各路输入可以使用不同的信号规格。当输入为线性电压、电流或电阻时，各回路可独立定义刻度及小数点位置，当输入为热电偶或热电阻等温度传感器时，可独立进行平移修正及选择0.1/1℃指示分辨率。各输入回路均具备数字滤波，且滤波强度可以独立调整或取消滤波。热电偶测量可支持冰点补偿、铜电阻补偿及恒温槽补偿等各种高精度补偿功能。具备定点/自动巡回测量显示功能，并有2种巡检速度可以选择。每个回路都具备独立的上、下限报警功能，并且其报警输出位置可以编程指定。不同输入回路的上限或下限报警信号即可编程为从同一报警通道输出，也可从不同的通道输出。最多可有7路报警输出。作为计算机下位机时，可为计算机提供开关量输入/输出端口，最多可有7路开关量输入或输出。具备先进的计算机通讯功能，1套。

50、阀门，球阀、截止阀，单向阀，加压阀，安全阀，疏水阀等，材质：不锈钢304，规格型号：DN20、DN15等，1批。

51、控制系统，控制器，电源模块，以太网模块，模拟量输入模块，模拟量输出模块，数字量输入模块，数字量输出模块，模拟量输出底座单元，1套。

52、软件，工程师站软件，操作员站软件，历史趋势软件，操作权限软件，数据交换软件，批量处理软件，1套

53、电气，钢质喷塑，嵌入式下位微机位；接触器、继电器、空气开关、按钮等。仪表面板开孔包括常见仪表开孔尺寸。所有仪表及指示灯的220V电源线通过线槽、电源接线端子标准配线，配线两端按国标标注线标。仪表盘内设置安全保险装置，设置接线端子，电源端子和信号端子应有明显的区分标记。盘后设置各种架装继电器的备用安装位置。设置足够的线槽保证增加盘装仪表。安装漏电保护开关，急停开关保护。材质：钢质喷塑，1套。

54、框架，按工艺进行框架与操作平台的设计与制作。框架与操作平台应包括立柱、主梁、次梁、加固横梁、花纹板楼梯平台、护栏、防滑板、扶梯、踏步板、地脚板等主要构件，表面涂覆环氧树脂油漆。装置之间具有分区标识并留有安全通道及通道标识。每套装置须含有二层平台。框架与操作平台须牢固、美观、上下通行安全、方便。1套

55、离心泵，泵功率：≥250w,流量≥2.4m3/h，储水罐，换热塔，管路阀门等，1套。

56、制冷机，制冷量≥2.94kw/hr，能将循环冷却水降温至10℃以下，循环泵功率≥250w,流量≥2.4m3/h，管路阀门等，1套。

57、纯水机，流量≥0.25m3/h，储水罐容积≥0.5m3，离心泵，功率：≥250w,流量≥2.4m3/h，管路阀门等1套，

58、离心泵，功率：≥250w,流量≥2.4m3/h，储水罐，管路阀门等1套。

59、真空泵，真空缓冲罐，管道阀门，不锈钢管道，DN15,DN25等尺寸，1套。

60、螺杆空压机功率≥7.5kW，空气储罐≥1.0m3，管道阀门，不锈钢管道，DN15,DN25等尺寸1套。

61、制氮机，不锈钢管路阀门等1套。

62、蒸汽发生器，蒸汽分配器，不锈钢管路阀门等1套。

63、要求提供装置安全性工作站：要求实现自动操作，提供自动数据存储，并提供设计方案、证明文件。

64、防爆声光报警器工作电压：DC24V±25%，工作电流：≤100mA，光强：≥2400±200mcd，声音强度：≥85dB，防护等级：≥IP66，出线孔连接螺纹：G3/4＂管螺纹（外）

65、要求配备分析系统，1套。

66、要求气、液、固三废处理满足排放标准，并提供方案。

67、提供装置详细功能叙述、装置工艺流程图、装置静设备加工图、装置布局图、主要工艺参数测控点、控制逻辑及联锁方案。

备注：以上67项参数，其中实质性参数项（★号项）1项，不允许负偏离。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（66项）。

10、品目名称：数字智能化催化加氢反应装置

1）规格：定制设备

2）详细参数：（备注：以下参数78项）

1.原料罐不锈钢316L材质，配备远传液位检测，温度检测，2个。

2.原料混合罐不锈钢316L材质，耐压≥7.5MPa，配备放空、排水、泄压阀、远程压力检测，1个。

3.循环热水储罐不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥150℃，配备远传液位检测，温度检测，1个。

4.压缩机缓冲罐不锈钢316L材质，耐压≥7.5MPa，配备放空、排水、泄压阀、远程压力检测，2个。

5.产品罐不锈钢316L材质，耐压≥7.5MPa，配备放空、排水、泄压阀、远程压力检测，远传液位检测，远传温度检测，2个。

6.气液分离器不锈钢316L材质，耐压≥7.5MPa，2个。

7.固定床反应器不锈钢316L材质，耐压≥7.5MPa，耐高温≥400℃，配备放空、排水、泄压阀、冷热水系统，远程压力检测，远传温度检测，1个。

8.流化床反应器不锈钢316L材质，耐压≥7.5MPa，耐高温≥400℃，配备放空、排水、泄压阀、冷热水系统，远程压力检测，远传温度检测，1个。

9.一级冷凝器不锈钢316L材质，列管内耐压≥7.5MPa，耐高温≥400℃，进出口配备远传温度检测，1个。

10.二级冷凝器不锈钢316L材质，列管内耐压≥7.5MPa，耐高温≥300℃，进出口配备远传温度检测，1个。

11.三级冷凝器不锈钢316L材质，列管内耐压≥7.5MPa，耐高温≥300℃，进出口配备远传温度检测，1个。

12.蒸汽冷凝器不锈钢316L材质，耐高温≥200℃，进出口配备远传温度检测，1个。

13.原料加热器不锈钢316L材质，耐压≥7.5MPa，耐高温≥500℃，电加热，1个。

14.原料泵出口压力不小于6MPa，2台。

15.热水泵耐高温≥120℃，2台。

16.循环压缩机出口压力≥5MPa，1套。

阀门、传感器等

17.温度传感器4-20mA，0-200℃，0-800℃，温度检测点，温度传感器带远传，一批。

18.压力传感器4-20mA，0-1MPa，0-10MPa，压力检测点，压力传感器带远传，一批。

19.质量流量控制器4-20mA，耐压0-10MPa，可调节流量，3个。

20.液位计4-20mA，液位计带远传，精度≤0.75%，达到精确控制，一批。

21.减压阀不锈钢316L材质，输入0-25MPa，输出0-6MPa，4个。

22.背压阀不锈钢316L材质，输出0-6MPa，2个。

23.流量计涡轮流量计，转子流量计，一批。

24.过滤器不锈钢316L材质，一批。

25.球阀一批。

26.截止阀一批。

27.疏水阀一批。

28.管道、连接件一批。

29.气动调节阀一批。

30.气动球阀一批。

31.原料罐不锈钢316L材质，配备远传液位检测，1个。

32.原料混合罐不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，配备放空、排污、泄压阀、远程压力检测，1个。

33.产品缓冲罐不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，配备放空、排污、泄压阀、远程压力检测，1个。

34.浆态床反应器不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥200℃，配备放空、排污、泄压阀、冷却升温系统、搅拌系统、远程压力检测，远传温度检测，远传液位检测，1个。

35.智能脉冲微粒子隔离栅10μm-5mm/10ms，配置反应强化系统（需提供详细技术方案），1套。

36.轻相中间罐不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，配备放空、排污、远程液位检测，1个。

37.溶剂储罐不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，配备放空、排污、远程液位检测，远传温度检测，1个。

38.副产物罐不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥200℃，配备放空、排污、远程液位检测，远传温度检测，1个。

39.蒸发器不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥200℃，配备放空、排污、远程液位检测，远传温度检测，远传压力检测，1个。

40.预热器不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥200℃，进出口配备远传温度检测，1个。

41.产品冷却器不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥200℃，进出口配备远传温度检测，1个。

42.塔顶轻相冷凝器不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥200℃，进出口配备远传温度检测，1个。

43.蒸发加热器不锈钢316L材质，耐压≥1MPa，耐高温≥200℃，进出口配备远传温度检测，1个。

44.原料泵恒流泵，出口压力≥1MPa，1台。

45.溶剂泵离心泵，1台。

46.溶剂采出泵耐高温≥200℃，1台。

阀门、传感器等

47.温度传感器4-20mA，0-200℃，温度检测点，温度传感器带远传一批。

48.压力传感器4-20mA，0-1MPa，0-2MPa，压力检测点，压力传感器带远传一批。

49.质量流量控制器4-20mA，耐压≥2MPa，可调节流量，2个。

50.液位计4-20mA，液位计带远传，精度≤0.75%，达到精确控制，一批。

51.减压阀不锈钢316L材质，输出0-1MPa，3台。

52.背压阀不锈钢316L材质，输出0-1MPa，1台。

53.流量计涡轮流量计，转子流量计一批。

54.过滤器不锈钢316L材质一批。

55.球阀一批。

56.截止阀一批。

57.疏水阀一批。

58.管道、连接件一批。

59.气动调节阀一批。

60.气动球阀一批。

公用工程

61.常温水循环系统，离心泵，≥250w,≥2.4m3/h，储水罐，换热塔，管路阀门等，1套。

62.低温冷却水循环系统，制冷机，制冷量≥2.94kw/hr，能将循环冷却水降温至10℃以下，循环泵≥250w,≥2.4m3/h，管路阀门等，1套。

63.纯水机≥0.25m3/h，储水罐≥0.5m3，离心泵，≥250w,≥2.4m3/h，管路阀门等，1套。

64.冲洗水系统离心泵，≥250w,≥2.4m3/h，储水罐，管路阀门等，1套。

65.螺杆空压机≥7.5kW，空气储罐≥1.0m3，管道阀门，不锈钢管道，DN15,DN25等尺寸，1套。

66.制氮机，不锈钢管路阀门等，1套。

67.蒸汽发生器，蒸汽分配器，蒸汽过热器，不锈钢管路阀门等，1套。

68.真空泵，真空缓冲罐，管道阀门，不锈钢管道，DN15,DN25等尺寸，1套。

69.分析系统，气相色谱及附属设备，色谱工作站：柱箱：温度范围：室温～400℃；双路后开门装置，从250℃降到50℃时间小于5分钟；程序升温：16阶；升温速率：0.1℃～50℃/分。注样器箱：室温～400℃，双火焰方式：适用于大进样量或痕量样品的检测单火焰方式：可提高对硫检测的灵敏度，直接输出：对磷或硫检测，平方根输出：对硫检测，漏光保护：漏光电流≥12μA时自动切断高压，最高设定温度：≤400℃，检测限：［N］≤2×10-13g/s(偶氮苯)，［P］≤1×10-13g/s(马拉硫磷)，线性范围：［N］：105；［P］：1041。

70.控制系统，控制柜，机柜正面装配控制器单元（DPU）和各种信号处理单元（I/O模块）及底座。机柜背面装配供电单元和I/O单元，安装一些辅助设备（如安全栅，继电器，端子，空开等）。控制系统，主机DELL（1）控制器（2）4-20mA模拟量输入模块（3）4-20mA模拟量HART输入模块（4）4-20mA模拟量输出模块（5）开关量输入模块（6）开关量输出模块（7）Modbus通讯模块（8）ProfibusDP通讯模块(9)继电器输出底座(10)通用双槽底座(11)通用单槽底座(12)24v查询电源分配模块(13)工程管理器软件(14)图形编辑器软件(15)在线运行软件(16)控制算法软件(17)服务器软件(18)通讯软件(19)百兆交换机(20)工程师组态软件，含加密狗(21)学员站1套。

71.软件，工程师站软件，操作员站软件，历史趋势软件，操作权限软件，数据交换软件，批量处理软件，1套

72.电气，钢质喷塑，嵌入式下位微机位；接触器、继电器、空气开关、按钮等。仪表面板开孔包括常见仪表开孔尺寸。所有仪表及指示灯的220V电源线通过线槽、电源接线端子标准配线，配线两端按国标标注线标。PC机显示器安装嵌在操作控制台面上。仪表盘内设置安全保险装置，设置接线端子，电源端子和信号端子应有明显的区分标记。盘后设置各种架装继电器的备用安装位置。设置足够的线槽保证增加盘装仪表。安装漏电保护开关，急停开关保护。材质：钢质喷塑，1套。

73.框架，按工艺进行框架与操作平台的设计与制作。框架与操作平台应包括立柱、主梁、次梁、加固横梁、花纹板楼梯平台、护栏、防滑板、扶梯、踏步板、地脚板等主要构件，表面涂覆环氧树脂油漆。装置之间具有分区标识并留有安全通道及通道标识。每套装置须含有二层平台。框架与操作平台须牢固、美观、上下通行安全、方便，1套。

74.GDS系统，可燃气体探测器检测气体：可燃气体：丙烷、丁烷、氢气、甲烷、甲醇、甲酸甲酯、甲苯、均四甲苯、甲醇叔丁基醚、戊烷、壬烷、异戊烷、二异丙醚、石脑油、酚、乙炔、乙醇1套。

75.有毒有害气体探测器检测气体：氢气、氧气、氨气、硫化氢、一氧化碳、苯。探测范围：氧气：0-25%VOL；氨气：0-200ppm；硫化氢：0-50ppm；一氧化碳：0-500ppm苯：0-100ppm。

76.防爆声光报警器工作电压：DC24V±25%，工作电流：100mA，光强：2400±200mcd，声音强度：85dB，防爆标志：ExdmBⅡCT6，防护等级：IP66，出线孔连接螺纹：G3/4＂管螺纹（外）。

77.三废处理系统，处理实验产生的废气、废水和固体废弃物的综合治理系统1套。

78.提供装置详细功能叙述、装置工艺流程图、装置静设备加工图、装置布局图、主要工艺参数测控点、控制逻辑及联锁方案。

备注：以上78项参数，均为一般参数项。

11、品目名称：数字智能化醋酸乙烯酯和氯乙烯装置（核心产品，带★标识的参数不允许负偏离，其他未标识项为一般参数项）

1）规格：定制设备

2）详细参数：（备注：其他未标识般参数项59项）

1、进料泵，要求进料最大流量200ml/min，出口压力≥2.0MPa，工作电压220V，材质不锈钢316，智能人机交互界面，全彩屏，清晰观测各种数据，实时压力曲线显示，可选RS232和RS485接口，配置多协议，通信畅通无阻，1套。

2、原料储罐，材质不锈钢316，尺寸≥Ø219*500，配备液位显示，放空阀、加料口、排污阀（316），1台。

3、预热器，材质不锈钢316，设计温度≥250℃，K型热电偶测温，电加热控温，带保温（316），2台。

★4、反应器1，材质不锈钢316，设计温度≥300℃，方便拆卸，更换催化剂，测温预埋管，K型热电偶测温，测温点，电加热控温，设计压力1.5MPa，2台。

★5、反应器2，材质不锈钢316，设计温度≥300℃，方便拆卸，更换催化剂，测温预埋管，K型热电偶测温，测温点，电加热控温，设计压力≥1.5MPa，2台。

6、冷凝器，材质不锈钢316，换热面积≥1m2，（316），2台。

7、气液分离器，材质不锈钢316，尺寸≥Ø108*400，2台。

8、产品罐，材质不锈钢316，尺寸≥Ø219*500，2台

9、质量流量控制器乙炔气，最大30升/min，耐压≥3MPa，精度高、线性好，流量精度不受气体压力、环境温度影响，2台。

10、质量流量控制器，氮气，最大30升/min，耐压≥3MPa，精度高、线性好，流量精度不受气体压力、环境温度影响，2台。

11、质量流量控制器，氯化氢，最大30升/min，耐压≥3MPa，精度高、线性好，流量精度不受气体压力、环境温度影响，1台。

12、质量流量计，乙炔气，最大30升/min，耐压≥3MPa，测量精准，流量精度不受气体压力、环境温度影响，1台。

13、质量流量计，氯乙烯，最大30升/min，耐压≥3MPa，测量精度高，流量精度不受气体压力、环境温度影响，1台。

14、压力传感器0-3MPa，24伏供电，4-20mA,0.075%，带现场显示，1批。

15、温度传感器K型热电偶，测量精度高，灵敏度高、稳定性好，1批。

16、阀门，材质不锈钢316，抗压耐腐蚀、使用性好，1批。

17、减压阀，材质不锈钢316，精度高，输出压力稳定，0-2MPa，4台。

18、背压阀，材质不锈钢316，精度高，输出压力稳定，0-2MPa2台。

19、六通阀，材质不锈钢316，操作方便，结构紧凑，使用寿命长，1台。

20、取样器，材质不锈钢316，操作方便，结构紧凑，使用寿命长，1台。

21、阀门管件，球阀，不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

22.截止阀，不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

23.过滤器，不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

24.管件，不锈钢弯头、三通等，与工艺管道相匹配，1批。

25.管道不锈钢，与工艺管道相匹配，1批。

26、框架，主体框架不锈钢框架与操作平台应包括立柱、主梁、次梁、加固横梁、花纹板楼梯平台、护栏、防滑板、扶梯、踏步板、地脚板等主要构件。装置局部含有二层平台。框架与操作平台须牢固、美观、上下通行安全、方便。1台。

27、冷却系统，微电脑控制，中文液晶显示，智能恒温、持续储冷，快速制冷、控温精准，低温至5℃，1台。

28、分析系统，气相色谱及附属设备，色谱工作站：柱箱：温度范围：室温～400℃；双路后开门装置，从250℃降到50℃时间小于5分钟；程序升温：16阶；升温速率：0.1℃～50℃/分。注样器箱：室温～400℃，双火焰方式：适用于大进样量或痕量样品的检测单火焰方式：可提高对硫检测的灵敏度，直接输出：对磷或硫检测，平方根输出：对硫检测，漏光保护：漏光电流≥12μA时自动切断高压，最高设定温度：≥400℃，检测限：［N］≤2×10-13g/s(偶氮苯)，［P］≤1×10-13g/s(马拉硫磷)，线性范围：［N］：105；［P］：1041。

29、控制系统，控制柜，机柜正面装配控制器单元（DPU）和各种信号处理单元（I/O模块）及底座。机柜背面装配供电单元和I/O单元，安装一些辅助设备（如安全栅，继电器，端子，空开等）。控制系统，主机DELL（1）控制器（2）4-20mA模拟量输入模块（3）4-20mA模拟量HART输入模块（4）4-20mA模拟量输出模块（5）开关量输入模块（6）开关量输出模块（7）Modbus通讯模块（8）ProfibusDP通讯模块(9)继电器输出底座(10)通用双槽底座(11)通用单槽底座(12)24v查询电源分配模块(13)工程管理器软件(14)图形编辑器软件(15)在线运行软件(16)控制算法软件(17)服务器软件(18)通讯软件(19)百兆交换机(20)工程师组态软件，含加密狗(21)学员站，1套。

30、电气系统，操作台，钢质喷塑；接触器、继电器、空气开关、按钮等。1个。

31.操作面板安装嵌在操作控制台面1个。

32.线缆所有仪表及指示灯的电源线通过线槽、电源接线端子标准配线，配线两端按国标标注线标，1批。

33.接线端子仪表盘内设置安全保险装置，设置接线端子，电源端子和信号端子应有明显的区分标记，1批。

34.电路板盘后设置各种架装继电器的备用安装位置，1套。

35.线槽，设置足够的线槽保证增加盘装仪表，1批。

36.安全保护，安装漏电保护开关，急停开关保护，1套。

37、智能仪表，采用模块化技术的多路测量显示仪及运算器，配合各种输入模块，可支持2个可编程测量输入回路，配合不同的输入模块，可以输入2路热电偶、电压或电流信号。

38、可定义通道编号，显示直观方便。适合在监控系统或控制系统中做模拟量数据采集模块或温度变送器，为上位机提供输入规格丰富、高精度高稳定性、智能化编程的高性价比模拟量采集数据；还可提供开关量输入或输出接口给上位机，上位机可通过它执行开关量操作。

39、具有100-240VAC范围输入的开关电源或24VDC电源供电及多种安装尺寸；其电源及全部I/O端子均通过了4KV的群脉冲抗干扰测试，能在强干扰环境下可靠工作。使用高性能的元器件，大大降低温度漂移并使得2个通道之间相互干扰降低，使多路测量在精度及抗干扰性能上也达到了与单路测量仪表相当的水准。内建开方、加法器、减法器、乘法器、最大值、最小值等运算功能及干湿球法测量湿度功能。最多可有2个相互隔离的变送电流输出，可将任意通道的测量值从OUTP端口变送输出，或将2个通道轮流变送输出，可以编程作为二进二出或一进二型变送器使用。

40、支持新一代E5型DIN导轨外型，可直接用连线连接手持显示器进行编程，使用更方便。齐全的输入规格，各路输入可以使用不同的信号规格。当输入为线性电压、电流或电阻时，各回路可独立定义刻度及小数点位置，当输入为热电偶或热电阻等温度传感器时，可独立进行平移修正及选择0.1/1℃指示分辨率。各输入回路均具备数字滤波，且滤波强度可以独立调整或取消滤波。热电偶测量可支持冰点补偿、铜电阻补偿及恒温槽补偿等各种高精度补偿功能。

41、具备定点/自动巡回测量显示功能，并有2种巡检速度可以选择。每个回路都具备独立的上、下限报警功能，并且其报警输出位置可以编程指定。不同输入回路的上限或下限报警信号即可编程为从同一报警通道输出，也可从不同的通道输出。最多可有7路报警输出。作为计算机下位机时，可为计算机提供开关量输入/输出端口，最多可有7路开关量输入或输出。具备先进的计算机通讯功能。

42、离心泵，功率：≥250w,流量≥2.4m3/h，1套。

43、储水罐，管路阀门等，1套。

44、制冷机，制冷量≥2.94kw/hr，能将循环冷却水降温至10℃以下、1套。

45、循环泵，功率≥250w,流量≥2.4m3/h，管路阀门等，1套。

46、纯水机0.25m3/h，1套。

47、储水罐容量≥0.5m3，离心泵，功率≥250w,流量≥2.4m3/h，管路阀门等1套。

48、离心泵，功率：≥250w,流量≥2.4m3/h，储水罐，管路阀门等1套。

49、真空泵，1台。

50、真空缓冲罐，管道阀门，不锈钢管道，DN15,DN25等尺寸，1套。

51、螺杆空压机，功率≥7.5kW，1套。

52、空气储罐容积≥1.0m3，管道阀门，不锈钢管道，DN15,DN25等尺寸1套。

53、制氮机，不锈钢管路阀门等1套。

54、蒸汽发生器，380V，1套。

55、蒸汽分配器，不锈钢管路阀门等1套。

56、安全保护系统。1套。

57、要求提供装置安全性工作站：要求实现自动操作，提供自动数据存储，并提供设计方案、证明文件。1套。

58、防爆声光报警器工作电压：DC24V±25%，工作电流：≤100mA，光强：2400±200mcd，声音强度：≥85dB，防护等级：≥IP66，出线孔连接螺纹：G3/4＂管螺纹（外）

59、要求配备分析系统，1套。

60、要求气、液、固三废处理满足排放标准，并提供方案。

61、提供装置详细功能叙述、装置工艺流程图、装置静设备加工图、装置布局图、主要工艺参数测控点、控制逻辑及联锁方案。

备注：以上61项参数，其中实质性参数项（★号项）2项，不允许负偏离。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（59项）。

（核心设备的参数中，代★标识的参数不允许负偏离）

12、品目名称：数字智能化共聚物制备反应装置（核心产品，带★标识的参数不允许负偏离，其他未标识项为一般参数项）

1）规格：定制设备

2）详细参数：（备注：其他未标识一般参数项75项）

1、聚合釜容积：≥10L,材质:316+304不锈钢夹套，带液位计，工作压力：≥1.2MPa，温度范围：20~120℃，配备搅拌电机，变频搅拌（0-600rpm），锚式搅拌桨  1套。

2、醋酸乙烯罐 容积：≥10L，材质：316L   1套。

3、催化剂罐容积：≥100mL，材质：304衬四氟，带氩气充填阀和真空接口，使用前预冷至-20℃（防甲苯挥发） 1套。

4、链转移剂罐 容积：≥50mL，材质：304衬四氟，带冷凝回流管（-5℃冷阱），顶部活性炭吸附罐（防硫醇逸散） 1套。

5、终止剂罐 容积：≥100mL，材质：304衬四氟，磁力密封盖（不低于IP67防护） + 泄压膜（阈值≥0.15MPa） 1套。

6、抗氧剂罐 容积：≥200mL，材质：304衬四氟+304夹套，可外接循环水，控温50±2℃ 1套。

7、脱氧剂柱 尺寸不小于Φ50mm×250mm,材质：304  1套。

8、冷凝水罐 容积：≥10L，材质：316L  1套。

9、母液罐 容积：≥10L，材质：316L  1套。

10、聚合釜冷凝器 列管换热器，换热面积不小于0.1m2，壳体：304不锈钢，列管：316L不锈钢  1套。

11、醋酸乙烯泵 计量泵  1台。

12、辅料泵 注射泵  1台。

13、聚合釜出料泵 隔膜泵  1台。

14、离心机  1台。

15、真空干燥箱  1台。

16、聚乙烯醇溶解釜 容积：≥5L,材质:玻璃、316L，工作压力：≥0.3MPa，温度范围：20~120℃，配备搅拌电机，搅拌功率：≥0.5kW,夹套蒸汽加热，锚式搅拌（转速0~200rpm），全罐无死角喷淋自动清洗，1套。

★17、聚合釜 容积：≥10L,材质:玻璃、316L，工作压力：≥0.3MPa，温度范围：20~120℃，配备搅拌电机，搅拌功率：≥1.5kW,夹套蒸汽加热并可以冷水冷却，锚式刮壁桨，高剪切乳化搅拌（转速5000~15000rpm），全罐无死角喷淋自动清洗，1套。

18、软水计量槽 容积：≥5L,材质:304，带液位计  1套。

19、聚乙烯醇粉末储罐 容积：≥500mL,锥底，材质:304，常压，常温  1套。

20、聚乙烯醇过滤器 袋式过滤器，壳体：316L不锈钢，立式圆筒结构，顶部快开法兰（DN50），底部锥形排渣口  1个。

过滤元件：多层聚酯纤维滤袋（耐温≥120℃），过滤精度≤50μm  1个。

密封方式：氟橡胶O型圈（耐高温、耐酸碱），1个。

21、增塑剂槽 容积：≥100mL,材质:304，带液位计，常压，常温  1套。

22、引发剂槽 容积：≥100mL,材质:316L，带液位计，常压，常温  1套。

23、PH调节剂槽 容积：≥100mL,材质:316L，带液位计，常压，常温  1套。

24、醋酸乙烯槽 容积：≥5L,材质:304，带液位计，常压，常温  1套。

25、聚醋酸乙烯过滤器 袋式过滤器  1套。

壳体：316L不锈钢，卧式双筒结构，可在线切换清洗  1个。

过滤元件：烧结金属滤芯（材质316L，孔径≤20μm），内衬支撑骨架  1个。

反吹系统：集成压缩空气反吹口（0.4~0.6MPa）  1个。

26、聚醋酸乙烯醇罐槽 容积：≥20L,材质:316L（内壁抛光至≤0.4μm)，带液位计，冷却夹套（温度小于25度）+低速搅（拌转速10rpm，间歇运行）  1个。

27、回流冷却器列管换热器，换热面积不小于0.1m2，壳体：304不锈钢，列管：316L不锈钢  1个。

28、软水泵 计量泵  1台 。

29、聚乙烯醇泵 隔膜泵（四氟隔膜）  1台 。

30、醋酸乙烯泵 氟塑料磁力泵  1台。

32、聚合釜 容积：≥10L,材质:玻璃、316L，工作压力：≥0.3MPa，温度范围：20~120℃，配备搅拌电机，搅拌功率：≥1.5kW,夹套蒸汽加热并可以冷水冷却，锚式刮壁桨，高剪切乳化搅拌（转速0~1000rpm）  1套。

33、去离子水槽 容积：≥10L,材质:304，带液位计  1套。

34、引发剂罐 容积：≥100mL，材质：316L，密闭储罐，带夹套冷却至4℃  1套35、分散剂槽（V103） 容积：≥100mL，材质：316L，带保温层储罐，配备双层锚式搅拌器  1套。

36、终止剂槽 容积：≥100mL,材质：316L，氮气保护  1套。

37、消泡剂槽 容积：≥100mL,材质：316L， 1套。

38、PH调节剂槽 容积：≥100L,材质：316L，粉末计量罐  1套。

39、PVC槽 容积：≥10L,材质:316L，带液位计  1套。

40、塔顶冷凝器槽 容积：≥5L,材质:316L，带液位计  1套。

41、母液槽 容积：≥10L,材质:316L，带液位计  1套。

42、PVC汽提塔 材质:316L，总高：≥1 m，塔径≥108mm，规整填料  1套。

43、塔外冷凝器（列管换热器，换热面积不小于0.1m2，壳体：304不锈钢，列管：316L不锈钢  1套。

44、汽提塔换热器 螺旋板式换热器，材质:316L，换热面积不小于0.1m2  1套。

45、塔顶冷凝器 列管换热器，换热面积0.1m2，壳体：304不锈钢，列管：316L不锈钢  1套。

46、去离子水泵 计量泵  1台 。

47、PVC聚合釜出料泵 隔膜泵  1台。

48、汽提塔出料泵 隔膜泵  1台。

49、辅料泵 注射泵  1台。

50、离心机  1台。

51、干燥系统  1套。

52、聚醋酸乙烯泵 螺杆泵  1套。

52、控制系统 控制器，电源模块，以太网模块，模拟量输入模块，模拟量输出模块，数字量输入模块，数字量输出模块，模拟量输出底座单元， 1套 。

53、软件 工程师站软件，操作员站软件，历史趋势软件，操作权限软件，数据交换软件，批量处理软件， 1套。

54、电气 钢质喷塑，嵌入式下位微机位；接触器、继电器、空气开关、按钮等。仪表面板开孔包括常见仪表开孔尺寸。所有仪表及指示灯的220V电源线通过线槽、电源接线端子标准配线，配线两端按国标标注线标。安装嵌在操作控制台面上。仪表盘内设置安全保险装置，设置接线端子，电源端子和信号端子应有明显的区分标记。盘后设置各种架装继电器的备用安装位置。设置足够的线槽保证增加盘装仪表。安装漏电保护开关，急停开关保护。材质：钢质喷塑，1套。

55、框架，按工艺进行框架与操作平台的设计与制作。框架与操作平台应包括立柱、主梁、次梁、加固横梁、花纹板楼梯平台、护栏、防滑板、扶梯、踏步板、地脚板等主要构件，表面涂覆环氧树脂油漆。装置之间具有分区标识并留有安全通道及通道标识。每套装置须含有二层平台。框架与操作平台须牢固、美观、上下通行安全、方便，1套。

56、智能仪表，采用模块化技术的多路测量显示仪及运算器，配合各种输入模块，可支持2个可编程测量输入回路，配合不同的输入模块，可以输入2路热电偶、电压或电流信号。可定义通道编号，显示直观方便。适合在DCS监控系统或PLC控制系统中做模拟量数据采集模块或温度变送器，为上位机提供输入规格丰富、高精度高稳定性、智能化编程的高性价比模拟量采集数据；还可提供开关量输入或输出接口给上位机，上位机可通过它执行开关量操作。具有100-240VAC范围输入的开关电源或24VDC电源供电及多种安装尺寸；其电源及全部I/O端子均通过了4KV的群脉冲抗干扰测试，能在强干扰环境下可靠工作。使用高性能的元器件，大大降低温度漂移并使得2个通道之间相互干扰降低，使多路测量在精度及抗干扰性能上也达到了与单路测量仪表相当的水准。内建开方、加法器、减法器、乘法器、最大值、最小值等运算功能及干湿球法测量湿度功能。最多可有2个相互隔离的变送电流输出，可将任意通道的测量值从OUTP端口变送输出，或将2个通道轮流变送输出，可以编程作为二进二出或一进二型变送器使用。支持新一代E5型DIN导轨外型，可直接用连线连接手持显示器进行编程，使用更方便。齐全的输入规格，各路输入可以使用不同的信号规格。当输入为线性电压、电流或电阻时，各回路可独立定义刻度及小数点位置，当输入为热电偶或热电阻等温度传感器时，可独立进行平移修正及选择0.1/1℃指示分辨率。各输入回路均具备数字滤波，且滤波强度可以独立调整或取消滤波。热电偶测量可支持冰点补偿、铜电阻补偿及恒温槽补偿等各种高精度补偿功能。具备定点/自动巡回测量显示功能，并有2种巡检速度可以选择。每个回路都具备独立的上、下限报警功能，并且其报警输出位置可以编程指定。不同输入回路的上限或下限报警信号即可编程为从同一报警通道输出，也可从不同的通道输出。最多可有7路报警输出。作为下位机时，可提供开关量输入/输出端口，最多可有7路开关量输入或输出。具备先进的通讯功能，1套。

57、阀门，球阀、截止阀，单向阀，加压阀，安全阀，疏水阀等，材质：不锈钢304，规格型号：DN20、DN15等 1批。

58、温度，输入信号:K型热电偶，测量间距：10℃以上任何温度范围，基本误差:±0.5%，温度漂移:±0.1%/10℃，传输方式:两线制传输 1组。

59、压力，量程：按各检测点工艺确定，准确度等级 0.5级，回 差 0.1%FS ，温度影响 ±0.1%/10℃ ，工作电压 DC 13V～30V ，稳定性 ±0.2% ，信号输出 4～20mA ，允许过压量程200% ，最大压力 量程200%  1组。

60、流量，输出信号4-20mA ，二线制、供电24VDC，量程：按各检测点工艺，远传4—20mA，精度：±1.0%，公称通径：多种，测量介质：多种 1组。

61、液位，最大量程：按各检测点工艺确定，介质密度：按各检测点工艺确定，介质粘度：按各检测点工艺确定，介质压力：按各检测点工艺确定，测量精度：±10mm ，安装方式：法兰式，标准法兰：DN20、DN25，介质温度按工艺，材质：按工艺 ，输出信号：4～20mA  1组。

62、GDS系统，可燃气体探测器 检测气体：可燃气体：丙烷、丁烷、氢气、甲烷、甲醇、甲酸甲酯、甲苯、均四甲苯、甲醇叔丁基醚、戊烷、壬烷、异戊烷、二异丙醚、石脑油、酚、乙炔、乙醇 1套。

63、有毒有害气体探测器 检测气体：氧气、氨气、硫化氢、一氧化碳、苯。探测范围：氧气：0-25%VOL；氨气：0-200ppm；硫化氢：0-50ppm；一氧化碳：0-500ppm   苯：0-100ppm。

64、防爆声光报警器 工作电压：DC24V±25%，工作电流：100mA，光强：2400±200mcd，声音强度：≤85dB，防爆标志：不小于ExdmBⅡCT6，防护等级：不小于IP66，出线孔连接螺纹：G3/4＂管螺纹（外） 1套。

65、常温水循环系统，离心泵，型号：功率≥250W,流量≥2.4m3/h，储水罐，换热塔，管路阀门等 1套。

66、低温冷却水循环系统， 制冷机， 制冷量≥2.94kW/hr，能将循环冷却水降温至10℃以下，循环泵功率≥250W,流量≥2.4m3/h，管路阀门等 1套。

67、纯净水系统 纯水机 流量≥0.25m3/h，储水罐≥0.5m3，离心泵，型号：功率≥250W,流量≥2.4m3/h，管路阀门等 1套。

68、冲洗水系统 离心泵，型号：功率≥250w,流量≥2.4m3/h，储水罐，管路阀门等 1套。

69、真空系统 真空泵，真空缓冲罐，管道阀门，不锈钢管道，DN15等尺寸 1套。

70、氮气系统 制氮机，氮气缓冲罐，管道阀门，不锈钢管道，DN15等尺寸 1套。

71、压缩空气系统 空压机，空气缓冲罐，管道阀门，不锈钢管道，DN15等尺寸 1套。

72、锅炉水系统，热水罐，能水加热到100℃，循环泵功率≥250W,流量≥2.4m3/h，管路阀门等 1套。

73、蒸汽系统，蒸汽发生器3/6KW，能将蒸汽加热到不小于0.4mPa，管路阀门等 1套。

74、内部分解拆装模型演示 3D 仿真系统软件操作系统主界面打开成功后，会显示仿真模式选择界面，包含：点击模型列表，用户可以选择所需的仿真操作的模式，本软件包含板式精馏塔、列管换热器、浮头式换热器、 螺旋板换热器、翅片式换热器、微通道换热器、升膜蒸发器、脉冲萃取塔、填料塔、板框压滤机、离心泵、齿轮泵、活塞式往复泵、多级泵、隔膜泵、螺杆泵、水环真空泵、轴流式风机、蒸汽喷射泵、罗茨鼓风机、多级透平泵、液环压缩机、文丘里流量计、转子流量计、测速管、U 管压差计、孔板流量计总计二十七个字菜单选项。点击对应仿真模型的按钮，即可选择相应的仿真模型，跳转至该模型演示的专属演示界面，1套。

75、要求提供气路系统完整性验证工作站：要求具备气路系统完整性验证功能，包含 1 个不锈钢体验证核心主件加 4 个验证核心副件，要求验证工作站能利用外部压力介质通过比例调节、压力精准控制等过程对气路系统完整性进行验证，并且具备超压泄压功能，压力可设定。要求提供设计方案、设计图纸等证明文件，1套。

76、提供装置详细功能叙述、装置工艺流程图、装置静设备加工图、装置布局图、主要工艺参数测控点、控制逻辑及联锁方案。

备注：以上76项参数，其中实质性参数项（★号项）1项，不允许负偏离。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（75项）。

（核心设备的参数中，代★标识的参数不允许负偏离）

13、品目名称：高效合成BDO全流程模试装置（国产）

一、装置介绍

高效合成BDO全流程模试装置是面向1,4-丁二醇（BDO）工业化应用的中试级成套工艺验证平台，系统集成炔化反应单元、一步加氢单元、二步加氢单元、产物分离与精制单元四大核心模块，聚焦炔醛法BDO合成路径，可开展固定床催化反应全流程实验研究。装置支持精准调控反应温度、压力、空速等关键参数，模拟工业级连续生产环境，用于测试催化剂在乙炔-甲醛炔化反应及多级加氢反应中的活性、选择性与稳定性，助力催化剂筛选与工艺优化，提升BDO收率与品质。同时，装置集成多级提纯技术，可高效脱除粗BDO中的杂质，并支持炔化-加氢反应动力学、反应历程及多相催化耦合机制研究，为BDO工艺放大与工业化应用提供可靠的中试数据支撑。

二、技术规格（备注：以下参数4项）

1.装置规格

装置为定制化设计，集成四大功能单元：炔化、一步加氢、二步加氢、分离精制，满足BDO工艺开发需求。

2.详细技术参数

2.1炔化反应单元：

2.1.1反应器类型：浆态床反应器，有效容积：30-50L；催化剂装填量：0.75-1.5kg；原料：甲醛溶液、乙炔气体；反应温度：90-100℃，控制精度±1℃；反应压力：80-120kPa

2.1.2搅拌系统：机械搅拌或磁力搅拌，转速范围100-1500rpm，转速可调节，桨叶类型可选锚式、桨式或涡轮式。

2.1.3材质：316L不锈钢或哈氏合金C276等，具有良好的耐腐蚀性和耐高温高压性能；

2.2尾气循环系统：

2.2.1为确保炔化反应单元中乙炔等气体原料在液相体系中的高效溶解与反应活性，同时精准研究压力对反应平衡及产物分布的影响，本装置采用气体增压泵与背压阀组合的闭环压力控制系统；投标人提供的尾气循环系统方案需考虑乙炔气体的易燃易爆性能，并支持梯度压力条件模拟，可复现不同工业生产压力场景，为工业化装置的压力设计及操作参数优化提供直接支撑。

2.3一步加氢单元：​

2.3.1反应器类型：固定床反应器，需具备耐高温高压及氢脆性能；催化剂装填量：300-700g​原料：1,4-丁炔二醇、氢气；反应温度：300-400℃，控制精度±1℃，采用多区控温；反应压力：1-3MPa

2.4二步加氢单元：

反应器类型：固定床反应器，需具备耐高温高压及氢脆性能；

催化剂装填量：500-1000g；原料：1,4-丁烯二醇、氢气；反应温度：250-350℃，控制精度±1℃，采用多区控温；反应压力：10-20MPa；

2.5产物分离与精制单元：

​2.5.1分离塔配置：

为保证产品分离效果分离单元应至少包含以下设备，乙炔蒸馏塔、脱轻塔、脱重塔，每级塔体独立集成塔顶冷凝器、塔顶分离器、塔顶回流单元、塔釜冷凝器与精准采出系统等；

​2.5.2精馏塔性能：

理论塔板数：10-30块

操作压力：5-100kPa（绝压）；

2.5.3蒸馏控制：通过精确调控塔顶温度（40-150°C）、塔釜温度（80-200°C）与回流比（1-10），实现BDO与水、未反应原料、副产物的初步分离，最终BDO产品纯度≥99.9%（GC检测），杂质含量≤10ppm（ICP-MS检测）。

2.6投标人应根据以上技术规格要求，按照市场上通用型炔化法合成BDO催化剂性能核算各段反应器参数，提供反应器图纸和整体的设备布局图。

2.7根据以上工艺参数各投标人需提供满足条件的 P&ID 流程图，同时需明确各工艺参数的控制范围及检测点，确保流程图能准确反映装置的工艺流程及控制逻辑。

2.8投标人应根据市场通用型催化剂的性能和转化率核算并列出各个部件的选型和性能参数等。

3.控制与安全系统

3.1控制系统：PLC+计算机联合控制，可在计算机上实现100%仪表功能操作，实时读取测量值/给定值/参数设置，自动/手动模式无缝切换，数据存储容量≥1TB，支持历史数据导出与历史曲线回溯。

3.2实时监测反应器温度、气体流量、反应器压力、床层温度，同步显示于控制系统人机交互界面上；

3.3考虑到反应压力对反应过程的影响，反应器进口处配置高精度压力传感器及现场精密压力表（精度≥0.25级），实时显示当前反应器反应压力，并与控制系统压力信号同步校准，确保操作人员直观掌握压力状态并快速响应异常工况。

3.4投标人须根据工艺流程和设备特点给出合理可行的安全性设计方案。

4.设备公用工程要求

​4.1总功率：≥40kW（含加热、搅拌、压缩机等负载）

​4.2防爆与防腐：装置放置于新疆新业能源化工有限公司中试基地（易燃易爆环境），所有电气设备满足ExdIICT4防爆等级，接触BDO/甲醛的部件采用316L不锈钢（耐醛腐蚀）或镍基合金（耐氢脆）；管道密封件为全氟醚橡胶（FFKM）或聚四氟乙烯（PTFE），确保无泄漏风险。

备注：以上4项参数，均为一般参数项。

14、品目名称：醋酸乙烯氢甲酰化单管实验装置（国产）

一、装置介绍

醋酸乙烯氢甲酰化模试实验装置是面向醋酸乙烯氢甲酰化合成工艺开发的中试级成套验证平台，系统集成一级釜式反应系统、二级釜式反应系统、进料系统、预热系统、冷却系统、精馏分离系统、分析系统、控制系统及公用工程系统九大核心模块，聚焦醋酸乙烯氢甲酰化两步法合成路径，可开展釜式催化反应全流程实验研究。装置支持精准调控反应温度、压力、搅拌速率等关键参数，模拟工业级连续生产环境，用于测试催化剂在醋酸乙烯氢甲酰化反应及后续加氢/转化反应中的活性、选择性与稳定性，助力催化剂筛选与工艺优化，提升目标产物收率与品质。同时，装置集成多级分离与在线分析技术，可高效分离粗产物中的目标组分与杂质，并支持反应动力学、反应历程及多相催化耦合机制研究，为醋酸乙烯氢甲酰化工艺放大与工业化应用提供可靠的中试数据支撑。

二、技术规格

1. 装置规格（备注：以下参数1项）

定制化设计，集成九大功能单元：一级釜式反应、二级釜式反应、进料、预热、冷却、精馏分离、分析、控制和公用工程单元，满足醋酸乙烯氢甲酰化工艺开发需求。

2. 详细技术参数（备注：以下参数12项）

2.1 一级釜式反应系统

反应器类型：釜式反应器

反应器材料：316L不锈钢或哈氏合金C276等，材质需耐高压/耐催化剂腐蚀；

原料：甲苯、氢甲酰化催化剂、三苯基磷、醋酸乙烯、氢气、一氧化碳；

反应温度：≥50℃；

反应压力：≥12.5MPa；

搅拌转速：≥800rpm，搅拌桨叶可选锚式/桨式/涡轮式，适配液-气-固多相混合需求；

2.2 二级釜式反应系统

反应器类型：釜式反应器

反应器材料：316L不锈钢或哈氏合金C276等，材质需耐高压/耐催化剂腐蚀；

原料：甲苯、3-乙酰氧基丙醛、雷尼镍、氢气；

反应温度：≥70℃；

反应压力：≥5.0MPa；

搅拌转速：≥600rpm，搅拌桨叶可选锚式/桨式/涡轮式，适配液-气-固多相混合需求；

2.3 进料系统

气体进料：采用质量流量计（精度≥±1% FS）、减压阀、压力表、过滤器，确保氢气/一氧化碳等气体原料的精准计量与洁净输送；

液相进料：采用高精度计量泵，原料罐配置电子天平称量，实时监测原料投加量；

2.4 预热系统与冷却系统

预热系统：采用电加热夹套或盘管，确保原料预热至目标温度；

冷却系统：配备循环冷却机组（制冷量根据反应放热量需求配置），用于反应后物料的快速降温；

2.5 精馏分离系统

为保证高效分离精馏分离系统设备组成至少包含精馏塔、塔顶冷凝器、塔顶回流单元、塔釜采出单元等；

2.6 分析系统

分析系统核心设备性能参数不低于气相色谱仪或性能优于该指标，设备需配备FID氢火焰离子化检测器、TCD热导检测器，用于产物组成分析；氢气发生器（纯度≥99.999%），为色谱仪提供载气；配套专业控制软件，支持数据实时采集、谱图分析及报告生成；

2.7 控制系统

​PLC+计算机联合控制，可在计算机上实现100%仪表功能操作，实时读取测量值/给定值/参数设置，自动/手动模式无缝切换，数据存储容量≥1TB，支持历史数据导出与历史曲线回溯。

实时监测反应器温度、气体流量、反应器压力、床层温度，同步显示于控制系统人机交互界面上；

​控制界面有带控制点的工艺流程图、参数设置表、程序升温设置、报警窗口、历史数据查询及各控制点实时和历史曲线，历史曲线保留时间永久；

2.8 公用工程与防爆设计

​设备放置环境：装置安装于新疆新业能源化工有限公司中试基地，所有电气设备需满足Exd IICT4防爆等级，接触醋酸乙烯/甲醛等活性物料的部件采用316L不锈钢或镍基合金；管道密封确保无泄漏风险；

2.9 投标人应根据以上技术规格要求，按照市场上通用型醋酸乙烯氢甲酰化反应催化剂性能核算各级反应器参数。

2.10 根据以上工艺参数各投标人需提供满足条件的 P&ID 流程图，同时需明确各工艺参数的控制范围及检测点，确保流程图能准确反映装置的工艺流程及控制逻辑。

2.11投标人应根据市场通用型催化剂的性能和转化率核算并列出各个部件的选型和性能参数等。

2.12投标人须根据工艺流程和设备特点给出合理可行的安全性设计方案。

备注：以上13项参数，均为一般参数项。

15、品目名称：固体废弃物建材制备系统

（备注：以下其他未标识为一般参数8项）

- 蒸压模块：

详细参数：

1.  釜体容积≥10L

2.  最高工作压力：一般为2.5MPa（可人工调整）

3.  标准升压时间：从0到2MPa的升压时间约为45分钟到65分钟

4.  安全阀开启压力：一般为3.0MPa

5.  压力自动控制的波动范围： ≤±0.05MPa

6.  保压时间设定范围： 1到99小时

7.  额定电压：220V

8.  额定功率： 1200W到1800W

9.  外形尺寸： ≥1000×660× 1320mm

10. 重量：约120kg到180kg

- 高速搅拌模块：

- 详细参数：

1.转速：低速自转140±2rpm、公转62±2rpm；快速低速自转285±3rpm、公转125±3rpm；

2.搅拌叶宽度： ≥135mm

3.搅拌叶联结：使用快接（可随时拆装叶片）

4.搅拌叶容器： ≥5L，壁厚≥1.5mm

5.工作间隙：搅拌叶与搅拌锅的工作间隙为3±1mm

6.电动机功率 ：≥0.75kW

7.外形尺寸： ≥长620x宽420x高815（ mm）

- 震动压制模块：

1）规格：全自动液压空心砖机

2）详细参数：

1.功率： ≥6.5kw

2.外观尺寸： ≥1200*1200*2100mm

3.震动频率： ≥4500/min

4.重量： ≥750kg

5.容量： ≥400L

6.转速： ≥25r/min

- 力学性能测试模块：

详细参数：

1.最大抗折： ≥10kN ，最大抗压： ≥300kN

2.试验力测量范围  kN： 12～300(4%-100%FS)

3.试验力示值相对误差： ≤示值的±0.5%

4.试验力分辨率： ≤0.01kN

5.加荷速率 ：0.3kN/S～10kN/S（抗压） 0～50N/s(抗 折)

6.加荷速度误差： ±≤5%

7.油泵额定流量： ≥1.52L/min

8.液压泵额定压力： ≥25MPa

9.上下承压板尺寸 ：抗压Φ120*Φ155mm；上下压板间间距: 180mm

10.活塞直径 ：φ125mm（抗压）Φ60mm(抗折)

11.活塞行程 ：≥抗压 100mm  ≥抗折80mm

12.外形尺寸： ≥1390× 570× 1430mm

13.体积/重量： ≥400KG

14、电压/功率： 380V/0.55KW

- 热工性能测试模块：

详细参数：

1.  试件标准尺寸 ：≥300mm×300mm×H(5～40)mm；

2.  试件平整度 ：0.1mm；

3.  导热系数测量范围： (0.001—2.000)W/ (m•K)；

4.  热阻测量范围： ≥0.02 m2·K/W；

5.  导热系数测量精度： ≤±3%；

6.  导热系数测量重复性： ≤±1%；

7.  温度分辨率： ±0.01℃ ;

8.  试验室温度： (15—30)℃ ,  标准温度(23±2)℃;

9.  试验室湿度：(20—80)%RH，标准(40—60)%RH；

10. 电源电压：AC 220V±10%, 2.5KW；

11. 标准厚度： ≥25mm；

12. 夹紧力： ≤2.5kPa；

13. 常规测试时间 ：(120-150)min；

15. 绝热材料导热系数参比板的定值单位；

16. 在线计量校准程序，可同时标定温度、标定系统误差。

17. 控制范围 ：-5℃-95℃

18. 试验室温度： (15—30)℃ ,  推荐温度(23±2)℃;

19. 试验室湿度：(20—80)%RH，推荐(40—60)%RH；

20. 试验设备占地空间： ≥2.3m×1m×1.2m；

21. 试验室门尺寸：＞0.9m。

- 发泡模块：

1）名称：水泥发泡机

2）详细参数：

1.   电源:AC220V/50Hz/1000w

2.  净重:≥25kg

3.  制泡量:≥5m3/h(max)

4.  最大出泡压力:0.4MPa

5.  主机尺寸:≥宽 320mmx高 420mm(不含把手、脚 垫)x 高 420mm

- 冻融循环试验机：

1）详细参数：

1.  试件尺寸： ≥100 × 100×400（mm）

2.  测温试件尺寸相同， 中间留有测温孔。

3.  冻结终了时试件中心温度； -18°C±2°C

4.  融化终了时试件中心温度； +7°C±  2°C

5.  试验温度可根据用户的要求设定试件中心温度和

冻融介质温度。温度控制精度为±2.0°C。

6.  冻融周期：冻融循环一次历时 2-4 小时 ，用于融 化的时间不少于整个冻融周期的 1/4。

7.  试件数量： 10 件 ，其中一件为测温用

8.  外形尺寸：≥长 1650mm、宽 900mm、高 880mm

9.  机组电源：三相四线制 380V     50HZ

10. 制冷功率： ≥2.6KW    （ 3 匹低温压缩机）

11. 加热功率： ≥9KW

12. 循环泵功率 ：≥0.3WK

13. 机组最大运行功率： 10KW

14. 冻融循环介质：－45°C,防冻液 ，冲注量：36 千克 （2 桶防冻液）

该系统主要功能包括有：试件中心温度和循环液温度 显示记录；冻融过程转换和循环液温度控制；冻融循 环次数控制；压缩机排气压力、吸气压力和电机机组 温升保护；循环液流量保护及超温保护； 电动机过载保护等 ，在停电和停水等非正常情况下 ，机器能自动 停止运行。整个冻融试验过程完全自动进行 ，遇有故 障时给出光电报警 ，并自行采取相应保护。

- 细骨料改性造粒模块：

1）详细参数：

1.  转速范围：0-100rpm ，角度范围 35-55°

2.  锅体尺寸： ≥直径 60cm ，深度≥20cm

3.  锅体材质：不锈钢

4.  控制方式：手动控制

5.  加料方式：人工加料

6.   出料方式：手动出料

备注：以上8项参数，均为一般参数项。

16、品目名称：高温应力腐蚀试验系统（国产）

1、规格（备注：以下参数1项）

最大试验力50KN。

- 详细参数（备注：以下参数19项）

1）最大试验力：50KN；

2)试验力范围：（1%～100%）F.S.；

3)试验力示值相对误差：±0.5%；

4)加载头最大移动范围：80mm；

5)加载头应变速率：10/s～1x10-7/s（标距按20测算）；

6)加载头移动速率：10mm/s~1x10-6mm/s；

7)加载头位移测量精度：≤±0.5%；

8)加载头位移分辨率：0.012μm；

9)试验频率：≥1Hz；

10)变形测量范围：±12.5mm；

11)变形测量分辨率：≤1μm；

12)变形测量精度：±0.5%；

13)裂纹测量长度分辨率：≥5μm(配置裂纹扩展相关的附件)；

15)实验釜操作温度：常温～750℃；

16)实验釜设计最高压力：1MPa；

17)实验釜容积：≥3.5L；

18)水回路系统打压能力：≥0.5MPa；

19)蒸发流量：≥1L/h。

备注：以上20项参数，均为一般参数项。

17、品目名称：高温高压腐蚀疲劳试验系统（国产）

- 规格（备注：以下参数1项）

最大试验力50KN；最大试验压力30MPa，最高温度650℃。

- 详细参数（备注：以下参数15项）

1）试验力范围：1%~100%F.S.；

2) 载荷分辨力：≤0.3N；

3) 试验力示值相对误差：±0.5%；

4) 加载头最大移动范围：80mm；

5) 加载头最快移动速度: 10mm/s；

6) 最低拉伸应变速率：≤1 ×10-7/s；

7) 釜内传感器载荷测量示值相对误差：≤±0.5%；

8) 测量范围：(2~100)%F.S；

9) 载荷测量方式：高压环境直接测量，无摩擦力；

10)平衡装置行程：≥80mm；

11)加载头位移示值相对误差：≤±0.5%；

12)加载头位移分辨力：≤0.012μm；

13)LVDT变形测量范围：≤±12.5mm；

14)LVDT变形测量分辨力：≤0.1μm；

15)LVDT传感器示值相对误差：≤±0.5%。

备注：以上16项参数，均为一般参数项。

18、品目名称：多通道高温腐蚀试验平台（国产）

1、规格（备注：以下参数1项）

本试验系统由主机架、8通道腐蚀介质加载平台、控制系统、混气系统、多通道加热装置、水冷系统、试样加载系统。炉体采用无机纤维作为炉膛的保温材料和特殊的绝热设计，实现了炉内温度与设定值的一致性，可保证高温腐蚀试验的温度准确性，以提高高温腐蚀试验可靠性。电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能，该控制系统温度显示精度为±1℃，温场稳定度±5℃，升温速率1~10℃/min可任意设置，以实现多元件、多温度工况的高灵敏度变温腐蚀试验。

2、详细参数（备注：以下参数10项）

本试验平台主要包括：主机架、8通道腐蚀介质加载平台、控制系统、混气系统、多通道加热装置、水冷系统、试样加载系统。其具体参数如下：

2.1 电炉

★1）电炉数量：8 台；

2）温度范围：0～1200℃；

3）加热元件：硅碳棒（在0～1200℃区间均可长期使用）；

2.2 腐蚀通道

★1）通道数量：8 个；

2）通道耐温：≥1200℃；

2.3 样品推进装置

1）坩埚材质：刚玉；

2.4 配气系统

1）配气模块数量：≥8个；

▲2）配气控制方式：质量流量计自动控制；

2.5 冗余配气模块

1）冗余模块数量：≥1个；

2.6 配气校核模块

1）模块数量：≥1个；

2）模块进气接口：≥8个，切换使用；

▲3）模块测量组分： 至少包含以下组分（氧气、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、氯化氢、氯气）；

2.7 压力控制模块

1）模块数量：≥1；

2.8 失重/增重检测系统

1）设备选型: 电子精密天平;

2）量程：≥40 g;

3) 可读性：≤0.1mg

2.9 整体框架

1）框架规格：模块化钢架，带刹车万向轮；

2.10 控制系统

1）就地控制柜：含PLC、触摸屏、PID温控表、变频器、电气元件；

2）工控上位机；

3）软件：PLC软件、触摸屏软件、上位机组态软件、移动端监控软件；

备注：以上11项参数，其中实质性参数（★号项）2项，不允许负偏离。重要参数项（▲号项）2项。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（11项），2.1 电炉的（2）、（3）合并到2.1按1项参数计。2.2 腐蚀通道的（2）合并到2.2按1项参数计。2.4的 配气系统（1）合并到2.4按1项参数计。2.6 配气校核模块的（1）、（2）合并到2.6按1项参数计。

19、品目名称：脱硫烟气NOx吸附-解吸与水相电催化制氨平台（国产）

- 规格（备注：以下参数1项）

试验系统由吸附/解吸塔以及电化学制氨装置组成，可实现脱硫烟气中NOx向氨的集成转化。要求平台能够实现1000 m3脱硫烟气的处理，实现脱硫烟气中NOx的高效吸附与解吸，并通过水相电催化过程将解吸得到的NOx高效转化为氨。对于吸附/解吸塔，确保烟气中的NOx被有效吸附且富集后有效解吸，吸附/解吸效率高，填料和塔体材料需具备良好的耐腐蚀性。对于水相电催化过程，确保NOx能够被高效转化为氨，转化率要高。

- 详细参数

本设备用于对脱硫后烟气中NOx吸附-解析与水相电催化制氨进行研究。

其主要的技术规格与参数要求如下：（备注：以下参数2项）

2.1 吸附/解析塔

① 塔内装填适用于NOx吸附/解吸的专用填料；

② 对脱硫烟气中的NOx吸附效率高，应满足后续电化学制氨工艺进料要求；解吸后的NOx以适宜形态进入水相电催化制氨系统；

③ 塔体及填料应具备良好的耐腐蚀性能，适应脱硫烟气及吸附/解吸工况下的酸性、潮湿等环境。

2.2 电化学制氨装置

① 阴极：有效面积≥100 m2；

② 阳极：有效面积≥100 m2；

③ 直流电源：总电流＜50000 A，含导线；

④ 电化学反应器：适用于气体扩散的电化学反应器，总有效反应容积≥2 m3，温度≤60℃，含有水泵、管道、pH控制等；

⑤ 水冷塔：配套循环水泵，用于直流电源及相关设备的散热；

⑥ 控制柜：含PLC、触摸屏、PID温控表、变频器、电气元件等；

⑦ 脱氨膜组件：用于氨气分离，生产硫酸铵

备注：以上参数3项，均为一般参数项。

20、品目名称：多通道多元介质液相腐蚀试验平台（国产）

- 规格（备注：以下参数1项）

该实验装置由复杂腐蚀介质容器、多通道腐蚀管路、多通道电化学工作站，失重/增重检测系统等组成，能够同时对多种不同工况下的腐蚀实验进行监测。其中复杂腐蚀介质水箱能够达到控温，实时检测PH值、溶氧量、离子溶度等数值的功能。腐蚀通道中设置样品放置点，在该点可以放置不同仰角，不同接触面积等多种不同工况的挂片样品，不同管道内也能控制不同流速，实验时将样品放进管道内。在实验过程中样品连接电化学工作站进行开位电路、极化曲线、阻抗能谱等数据的测量。并通过失重/增重检测系统进行质量变化的监测。

- 详细参数(备注：以下参数7项）

本试验平台主要包括：多元腐蚀介质控制水箱系统、腐蚀通道、多通道电化学工作站、流量计、试验夹具、失重/增重检测系统、试验软件、计算机、控制机柜等部分组成。其具体参数如下：

2.1 多元腐蚀介质控制水箱系统

1）水箱数量：不少于8 套；

2）容积：≥20L；

2.2 腐蚀通道

★1）通道数量：8个；

2）通道材质：耐腐蚀，满足PH值1～14使用；

▲3）通道温度控制：PID自动控制，0～80℃，精度高于0.1℃；

▲4）通道流速控制：含流量传感器、变频水泵、PID流速自动控制，满足样件0～3m/s冲刷工况；

2.3 电化学工作站

★1）测量通道数量：不少于8个；

2.4 失重/增重检测系统

1）设备选型: 电子精密天平;

2）量程：≥40 g;

3) 可读性：≤0.1mg

2.5 试验夹具

1）夹具支架数量：不少于8套

2.6 整体框架

1）框架规格：一体模块化钢架，带刹车万向轮；

2.7 控制系统

1）就地控制柜：含PLC、触摸屏、PID温控表、变频器、电气元件；

2）工控上位机

3）软件：PLC软件、触摸屏软件、上位机组态软件、移动端监控软件；

备注：以上8项参数，其中实质性参数（★号项）2项，不允许负偏离。重要参数项（▲号项）2项。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（8项）。

21、品目名称：高氯煤回转窑热解提质与喷淋吸附一体脱氯试验平台（国产）

- 规格

试验系统由百公斤级的回转窑热解系统、喷淋脱氯装置、固体吸附脱氯装置、引风机、连接管道、控制系统等组成；用于高氯煤热转化含氯组分的分离与吸附脱除技术的开发。可实现高氯煤热转化过程中气/固含氯组分的分离，以及喷淋系统与固体吸附系统并联脱氯，并且能够实现含氯组分全流程实时监测功能。

- 详细参数

本试验平台主要包括：回转窑系统、喷淋脱氯系统、吸附脱氯系统及相应的辅机附属设备设施以及对应的传感器控制系统。其具体参数如下：（备注：以下参数6项）

2.1 回转窑系统

2.1.1 回转窑进料系统

1）来料提升方式：电动龙门吊；

2）进料方式：加料仓、蝶阀、缓冲仓、蝶阀、给料仓、给料机；带温度报警、压力监测；

3）进料量：≥100 kg/h；

4）进料粒径：<30 mm;

▲5）给料机：变频调节，30～150 kg/h连续调节；

6）破桥方式：电动振动破桥、防架桥结构；

7）料仓防爆：CO2充气保护；

8）料仓、给料机、阀门材质：不锈钢；

9）控制方式：除龙门吊遥控控制，其它远程自动化控制；

2.1.2 回转窑热解侧系统

★1）处理量：煤 ≥100kg/h；

2）窑体材质：不锈钢、耐温不低于1000℃；

3）窑头、窑尾材质：不锈钢；

2.1.3 回转窑出料系统

1）出料冷却：间壁式冷却；

2）出料方式：出料接口、高温蝶阀、隔断仓、高温蝶阀、出料仓；

3）储料仓：满足至少24h运行需求；

2.2 喷淋脱氯系统

2.2.1 喷淋前置装置1）进气：常温～600 ℃煤热解气；

2）进气阀门：316L三偏心气动蝶阀；

3）一级焦油冷凝：≤300℃、PID温控、间壁式冷却；

4）二级焦油冷凝：≤100℃、PID温控、水冷；

2.2.2 喷淋脱氯塔1）塔体材质：耐腐蚀（2205不锈钢或玻璃钢或衬氟）；

2）塔体尺寸：满足业主试验需求设计；

3）喷淋方式：循环喷淋；

4）塔体结构：进气、液池、塔体、除雾、出气；

5）相关传感器：温度、压力、流量、PH值、或离子浓度；

6）相关技术要求：过滤、压差防堵；

7）出液储罐：有

8）不凝裂解气出口：有

2.2.3 喷淋加药系统

1）药剂储罐：满足至少48h连续运行，耐腐蚀

2）加药泵：满足业主试验需求设计流量，耐腐蚀

2.2.4 喷淋冷却

1）循环液冷却方式：间壁式水冷；

2）水冷：冷却塔、水泵、换热器。

2.3吸附脱氯系统

2.3.1 吸附前置装置

1）进气：常温～600 ℃煤热解气；

2）一级焦油冷凝：300～500℃、PID温控、间壁式冷却；

2.3.2 吸附反应塔

1）塔体材质：耐腐蚀；

2）塔体尺寸：满足业主试验需求设计；

3）吸附方式：进气、吸附剂进料、反应塔、旋风分离、出气、吸附剂循环、吸附剂排出、吸附剂添加；

2.3.3 吸附后置装置

1）进气：常温～300 ℃脱氯后热解气；

2）进气阀门：316L三偏心气动蝶阀；

3）二级焦油冷凝：0～50℃、PID温控、水冷；

4）不凝裂解气出口：有

2.4 燃烧系统

2.4.1 不凝裂解气系统

1）裂解气风机：密封、防腐风机；

2）裂解气监测：温度、压力、流量；

3）调节方式：风机变频调节；

2.4.2 启炉燃料系统

1）燃料：根据业主确定（柴油或天然气或液化气）

2）燃烧器：满足启动燃料燃烧及与不凝裂解气燃烧及纯裂解气燃烧；

▲3）燃烧器配置：进气自动调整、点火、火检、熄火保护、程序自动控制；

2.4.3 燃烧室

1）耐温：≥1400℃；

2.4.4 回转窑外窑

1）材质：310S不锈钢；

2）结构：与燃烧室连接、与回转窑内窑形成换热通道并有密封结构；

3）外保温：硅酸铝纤维、铝皮保温；

2.4.5 配风系统

1）鼓风机：变频；

2.4.6 烟气系统

1）烟气冷却；

2）烟气脱硝、脱硫；

3）烟气除尘；

4）排烟管路；

2.5 框架系统

1）采用模块化设计；

2）框架材质：碳钢；

3）操作平台：有

2.6 控制系统

1）就地控制柜：含PLC、触摸屏、PID温控表、变频器、电气元件；

2）工控上位机

3）软件：PLC软件、触摸屏软件、上位机组态软件、移动端监控软件；

备注：以上6项参数，其中实质性参数（★号项）1项，不允许负偏离。重要参数项（▲号项）2项。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（6项）。

22、品目名称：光催化连续反应放大分离系统（国产）

1）详细参数：（备注：以下参数1项）

温控光反应模块：波长可选范围 365-980 nm;

LED 灯珠功率：0-6000 mW；

最高光量子密度：2.5 W/cm2；

LED灯珠：电压 6.6 ~ 7 V / 电流 1.4 A；

显示屏：约6.87寸液晶电容触控屏；

电源：交流220 V；

工作温度：-80 ℃~80 ℃；

尺寸：≥300 * ≥200 * ≥265 mm；

输出电压：220 V；

调节精度：约500 mW；

反应体积：1-5 mL；

连续流光反应模块：

LED灯珠：波长可选范围 365-980 nm;

显示屏：约6.7寸液晶电容触控屏；

电源：交流220 V；

工作温度：0 ℃~50 ℃；

尺寸：约280 * 480 * 125 mm；

输出电压：220 V；

输出功率：0-250 W；

最大持液量：≤ 250 mL；

蠕动泵：控制流速，≤1500 mL/min；

建议使用范围：≤500 mL/min；

模块化设计：可根据需求增加1-4个外接灯筒，增大光照面积；

每个光源模块不少于9*5颗灯珠，建议使用范围0-50 W，最大光强2.1 W/cm2；

铷磁铁：转速100-1000 rmp，建议使用范围200-500 rpm；

风扇：24 V直流风扇；适用波长：365-980 nm，可任意更换不同波长。

高通量光/电反应模块：

反应通量：24*2 = 48 （通量）；

反应容积：西林瓶（5 mL）；

光源类型：LED 光源；

光源波段：350-900 nm；

光照均匀性：≥ 95%；

电极类型：圆柱形电极；

电流范围：单通道 0-10 mA，精度±0.1 mA；

电压范围：单通道 0-10 V，精度±0.01 V；

温控范围：-20 ℃至80 ℃；

自动化控制：支持电极模块智能升降调节，温控模块智能展出；

设备体积：约≥330 mm（长）* ≥370 mm（宽）* ≥315 m（高）；

设备质量：≥15 kg。

备注：以上参数1项，为一般参数。

23、品目名称：电催化连续反应放大分离系统（国产）

1.详细参数：

小规格电反应模块：（备注：以下参数1项）

约4.3寸液晶电容触控屏;

铷铁: 200-1500 rpm;

电源输入: 100~240 V，1.8 A，50~60 Hz;

电源输出: 36 V, 2 A;

最大输入功率：36 W;

最大输出电压：30 V;

最大输出电流：100 mA;

输出电流分辨率：0.1 mA;

输出电压分辨率：0.01 V;

输出电流精度：±0.1 mA;

输出电压精度：±0.01 V;

电极交替周期：0 s-59 min;

最大搅拌量：15 mL;

磁子长度：约20 mm；

允许环境温度：5 ℃~50 ℃;

允许相对湿度：80%;

尺寸：约290 * 270 * 170 mm。

连续流电反应模块：

电解输出电压：0-30 V;

电解输出电流：0-1 A;

工作环境温度：0-40 ℃；

搅拌功能：转速200-1000 rmp，建议使用范围300-500 rpm；

模块串联合成：最多可支持4组流动反应池模块；

显示屏：约6.7寸液晶电容触控屏；

最大持液量：250 mL，可定制（100-1000 mL）；

流动管路：配置硅胶软管和特氟龙硬管；

蠕动泵：1-1500 mL/min；

水管接头：PEEK接头；

流动反应池：电解池主体为聚四氟乙烯材料，最外侧配置有不锈钢金属板；

流动反应池持液量：单流动反应池模块持液量为25 mL；

电极：包含厚度1 mm，半径50 mm的圆形电极：石墨*2、镍*2、镁、铁、铜电极；

导电体：导电石墨*2，导电铜件*2；

流动反应池底座：放置固定流动反应池。

分离提纯模块：

输出电压：±220 V；

工作环境温度：-10 ℃至 50 ℃；

工作压力：150 psi;

样品量：10 mg – 100 g;

流速：1 mL/min - 200 mL/min;

流量精度：±1%;

泵：高精度柱塞泵，最大冲程容积 0.32 mL/REV;

检测器：200 – 800 nm DAD检测器;

显示屏：约10.8寸（内存 4GB + 128GB）;

自动收集模块：外置可收纳收集（3组）;

设备体积/质量：约380 mm*260 mm*460 mm;

层析柱支架：仪器箱体外挂式，配备外置支架式（百克级）;

气泵单元：防震，低噪音;

试管架：白色防腐蚀铝合金制，自动识别试管架规格（大、中、小）;

试管规格：15mm*100mm，15mm*150mm，15mm*180mm;

控制方式：apps操作（断网），WIFI及小程序（联网）;

梯度类型：梯度洗脱; 收集方式：全收集、废液收集、UV阈值收集;

分离模式：单根独立分离/多根（最多至3根）连续分离。

CV测试模块：

扫描速率：10-⁶~10V/S；

电压范围：±10V	；

脉冲宽度：2*10³S~10³S；

槽压：±10V(Max)；

阶跃次数：1~500；

电流范围：±400 mA	；

电流低通滤波器：有；

参比电极输入阻抗：1 MΩ；

最大数据长度：无限制；

灵敏度量程：4*10⁴A~4*10⁸A(8档)；

数据传输：PC端及移动端APP；

输入偏置电流：<10 pA；

仪器尺寸：约133*482*107 mm；

电流测量分辨率：<1 pA；

数据采集系统：16位AD采样，最大100 KHz。

备注：以上参数1项，为一般参数。

24、品目名称：气相色谱质谱联用仪（国产）

规格

★带≥150位自动进样器的气相色谱仪和带≥330 L分子涡轮泵的质谱仪各1台。

详细参数（备注：以下参数11项）

1、设备用途说明：用于永久性气体、挥发性、半挥发性有机化合物、农药残留的定性、定量分析。

2、工作条件

2.1电源：220V±10%，50-60 Hz。

2.2环境温度：10-35℃。

2.3环境湿度：20%-80%。

3、气相色谱仪系统技术参数

3.1所有的进样口和检测器全面使用电子气路控制。

3.2最小压力设定值和控制精度：≤0.001 psi（0-150 psi全量程范围内）。

3.3可设定压力范围：0-150 psi，更有利于色谱的快速分析。出厂时提前校准H2，He，N2和Ar/CH4，用户可直接选择不同的载气类型，而无需校准。

3.4电子气路控制可直接设定mL/min, psig, bar 或者kPa。

3.5操作界面采用可拆卸的≥10英寸平板电脑，可直接显示色谱的所有参数，并能直接编辑方法，带超大内存，摄像头和S笔，内置多个APP。可查看环境温度、压力。用户可依据仪器状态有计划的维护仪器，以保持仪器状态，并节省消耗品的使用。

3.6可支持≥3个GC检测器和≥1个MS检测器同时工作，温度和气路单独控制，温度和气路单独控制。

3.7 GC的主板上配置有可独立运行的电脑（SOM）系统（提供实物照片）。SOM模块含有独立的操作系统，可设定仪器的参数，编辑方法序列，采集实时谱图，还可以从PAD或者远程的电脑直接登录。即使电脑工作站关闭，GC的主板上独立运行的电脑（SOM）系统依旧可独立采集及保存数据。仪器也可以直接接显示器，鼠标，键盘，直接登录SOM里的系统。色谱工作站及SOM也能控制同品牌的顶空进样器。

3.8仪器FID检测器具备熄火检测自动停气功能，更安全使用氢气。

3.9可选配H2泄露感应器报警功能，更安全使用氢气。

4、柱温箱

4.1体积规格（H*W*D）：≥229mm*229mm*249mm，可连接毛细管柱或6mm o.d.和1/8in. o.d.不锈钢或者玻璃填充柱。

4.2操作温度范围：高于环境温度+5℃至450℃。

4.3单次进样最长运行时间：999.99分钟。

4.4最大升温速度：≥120℃/min，设定温度步长≤0.1℃/min，时间步长≤0.1min，从450℃降到50℃≤4 min。

4.5 最大升温阶数：≥49阶50平台，可以实现在一个谱图中多次程序升温进样，尤其是在线分析中。

5、电子气路控制

5.1能自动补偿大气压力和环境温度变化。

5.2可通过GC面板或软件来设定参数。

5.3通过电子流量传感器控制分流比或者分流流量。

5.4用户可自主选择气体压力单位 psi, kPa, cm/sec 或 ml/min。

5.5进样口电子压力传感器精密度：≤±0.05 psi，漂移：≤±0.1 psi/6个月。

5.6一个检测器或者辅助电子气路可设定多至≥3种气体控制程序。

5.7压力控制精度±0.001 psi，设定范围0-150 psi。

5.8 不低于三阶气路控制程序。电子气路控制范围：0-150.0 psi/min，0-100.0 ml/min或0-200 cm/sec。

5.9最多可配置≥6块PPC，每个PPC最多可配置≥3个气路通道。

6、（惰性）分流/不分流毛细管柱进样口（SSL）

6.1压力设定范围0-150 psi。

6.2压力设定精度：0.001 psi。

6.3温度范围：50℃-450℃，步长1℃。

6.4电子气路有≥6种载气控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流，恒压，恒线速度。可选真空补偿模式、顶空进样模式。有脉冲压力分流进样及不分流进样选项。

6.5不低于三阶气路控制程序。电子气路控制范围：0-150.0 psi/min，0-100.0 ml/min或0-200 cm/sec。

6.6快速旋转式进样口，更换衬管无需工具，实现进样口的快速维护。

6.7可选的惰性进样口包括经化学去活工艺处理的焊件和焊件插件，可防止痕量氧化物和硫化物等活性组分的吸附，保证仪器在低浓度时的灵敏度。

6.8分流比最大可调整到12500：1。

6.9总流量设定范围：N2：5-1150 ml/min；H2或He：5-1450 ml/min；Ar/CH4：5-1000 ml/min。

7、氢火焰离子化检测器（FID）

7.1具有电子气路控制和电子开/关，可控制空气，氢气和辅助气流量。

7.2具有熄火检测和准备连锁功能。

7.3宽线性动态范围：≥107（±10%），一次进样中可以对检测器的整个浓度动态范围（0-107）的峰实现定量分析。

7.4具有自动再点火功能。

7.5数据采集频率：≥1000 Hz。

7.6温度范围: 100℃-450℃。

7.7最小检出限：≤1.2 pg C/s（C13）。

8、液体自动进样器

★8.1样品瓶位数（含洗针位）：≥150位。

8.2进样量范围：液体进样量范围：通常介于0.05-50μL之间。

8.3进样速度：≥3种模式，高速、低速、正常速度。

8.4可在100 ms内快速进样。

8.5最大可支持50 uL进样针。

8.6在本机不同进样口或者不同机的进样口之间移动自动进样器不需要重新配置。

8.7样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

8.8具有双塔同步进样功能。最大支持≥6个10ml洗液瓶，≥6个10ml废液瓶。

8.9粘度设定0-15，每瓶进样最大次数≥15次，最大溶剂清洗≥25次。具有预清洗功能。

8.10支持三明治进样。软件控制自动实现进样针内配系列标液及添加内标，以优化进样重复性、改善色谱峰型、减少前处理工作。

8.11进样重复性：≤0.5% RSD（填充柱进样口进1% C9 in C7,1 µL≤0.1%RSD）。

9、质谱仪系统技术参数

9.1离子源：

9.1.1离子源部件包括灯丝在内≤12个，且无任何接线或螺丝。须提供实物图片证明。

9.1.2无需任何工具，≤5分钟内即可完成拆装，提高离子源的维护效率。

9.1.3离子源具有卡槽锁定功能，从质谱仪上取出离子源或将离子源安装回质谱仪，只需旋转≤180度，即可实现自动位置对准和电路连接，方便维护操作。

9.1.4具有先进的离子透镜系统，有效聚焦离子，提高灵敏度。

9.1.5长寿命马拉松灯丝，加入了金属铼和惰性涂层，保证灯丝的长使用寿命，单根灯丝工作时间≥3800小时。

9.1.6离子源温度：50-350℃。

9.1.7高温传输线：50-350℃。

9.1.8 EI源和CI源切换时，只需整体更换离子源即可，方便操作。

9.2质量分析器

9.2.1全实钼金属的预四极杆和分析四级杆，高惰性。

9.2.2预四极杆和分析四级杆都可打磨可清洗，无需更换，降低使用和维护成本

9.2.3质量范围：1-1150 u。

9.2.4具有全扫描、全扫描与选择离子扫描（SIFI）和选择离子扫描（SIM或SIR）三种扫描模式，可实现同时全扫描和选择离子扫描。

9.2.5质量稳定性：±0.1 m/z，超过48小时。

9.2.6扫描速率：≥12500 Da/sec。

9.3检测器

9.3.1检测器前端具有先进的光学离子系统，可有效聚焦并过滤带电干扰。

9.3.2具有≤270度的离子转角设计，使中性离子的干扰减少到最小。

9.3.3高能打拿极背对离子出口以及高电压屏蔽又减少高电场引起的背景噪音，提高灵敏度。

9.3.4离散型电子倍增检测器，具有≥19块，使电信号放大过程产生更小的电磁干扰，并具有高抗污染能力。

9.3.5超宽线性范围：≥106。

9.3.6灵敏度

9.3.6.1 EI全扫描检测：1 pg八氟萘，信噪比≥3000：1 RMS；

9.3.6.2 PCI全扫描检测：100pg二苯酮，信噪比≥1200：1 RMS；

9.3.6.3 NCI全扫描检测：1 pg八氟萘，信噪比≥10000：1 RMS。

9.4真空系统

9.4.1大容量分子涡轮泵抽真空≤5min，小容量分子涡轮泵抽真空≤8mi，达到空气/水本底值；从抽真空开始≤5分钟之内即可开灯丝查看仪器状态或做样，真空度小于3*10-5 Torr。

▲9.4.2标配宽范围的真空计，可实时观察真空度变化，方便溶剂延迟时间等的确定。须提供软件截图证明。

9.4.3前级机械泵抽速：≥3.3m3/h。

9.4.4单台大容量高分子涡轮泵抽速：≥330 L/sec。

9.4.5可选配氮气保护功能和快速卸真空功能，从降温到卸真空完成≤10min。须提证明文件。

10、工作站软件

10.1基于Windows 10工作环境下的工作站软件可同时控制自有品牌的顶空进样器、气相色谱仪和质谱仪，并进行数据采集和处理。

10.2可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自诊断程序。

10.3一次进样可同时采集全扫描和选择离子扫描的数据。

10.4有质谱数据谱库检索功能和质谱定量功能，并可提供多种报告格式的选择。

10.5内置PostgreSQL数据库，强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

10.6具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限。

11、配置清单：

11.1气相色谱质谱联用仪主机1套：色谱仪主机1台（包含：≥150位液体自动进样器1台、惰性分流/不分流进样口1个）、FID检测器1个、质谱仪主机1台（包含：EI源1套等）；可摘取彩色触摸控制平板1套；工作站软件1套；NIST谱库1套；灵敏度测试液1瓶；石墨垫10个；标准扳手，6把/套，1套；进样硅胶隔垫（50个）；1/16英寸母螺母1个；O型圈2个；不分流衬管2个；聚焦衬管5个；5µL自动进样器针1根；石英玻璃毛5克；质谱仪灯丝1个；真空泵油1L；质谱仪维护工具包（包括：手套，氧化铝粉等）1套；黄铜三通 3个；旋盖自动进样器小瓶200个；旋盖自动进样器小瓶瓶盖和隔垫200个；质谱载气过滤器1套。

11.2质谱专用毛细管色谱柱2根，根据实际需求配置。

11.3数据处理系统1台；数据输出终端1台。

11.4 10KVA延时1小时不间断UPS电源1套。

11.5 40L高纯氦气气体、钢瓶及减压阀1套。

备注：以上11项参数，其中实质性参数（★号项）2项，不允许负偏离。重要参数（▲号项）1项，其他非★号项和非▲号项为一般参数项（10项），参数8.1-8.11为一般参数项，按1项计。

25、品目名称：制备液相色谱仪（国产）

1）规格

带制备紫外检测器和示差检测器各1台。

2）详细参数

一、适用范围：

天然产物分离，有机合成产物分离纯化，新药化合物筛选，HPLC样品前处理等。

二、工作条件（备注：以下参数1项）

1.1.电源：220V±10%，50-60 Hz。

1.2.温度：4-55℃。

1.3.相对湿度：≤5%。

三、仪器性能参数：（备注：以下参数9项）

1、采用积木式任意组合，可配置多种检测器，满足不同检测需要。

2、高压梯度制备泵：

★2.1往复式双柱塞并联泵，由两个相同不锈钢泵头及两组完全相同的输入输出单向阀及管路组成，密封圈，柱塞杆使用寿命比串联泵多一倍。

2.2一体式单向阀。

2.3柱塞杆自动缩进。

2.4流量控制范围：0.01～50ml/min 压力脉动：≤0.2Mpa。

2.5最高工作压力：≥40MPa。

2.6流量准确度：±2%。

2.7流量精确度：RSD≤0.2%。

2.7流速稳定性误差：≤0.5%。

2.8二元高压比列梯度。

3、制备紫外检测器

3.1双光路；进口氘灯。

▲3.2流通池体积≥6ul，采用平行双锥孔设计。（提供盖章结构证明图）

3.3波长范围：190-680nm。

3.4基线噪音：≤1×10-5AU。

3.5基线漂移：≤2×10-4AU。

3.6波长准确度：±1nm。

3.7波长重复性：≤0.1nm。

3.8采用可更换流通池设计，根据需求可选配0.5mm、1.0mm、2.0mm、4.0mm。

3.9通讯:全数字交换系统，RS232 串口或USB口连接，软件全面反控。

4、示差检测器

4.1折光率范围：1.00～1.75。

4.2有效范围：0-1000 µRIU。

4.3漂移：≤0.2μRIU/h。

4.4自动归零：全自动归零。

4.5温控：30～55℃；≥77℃保险丝（双重温控）。

4.6流通池：玻璃池（石英）两室。

4.7噪声（模拟信号）：±7 nRIU (±7 µV)。

4.8噪声（数字输出）：±3 nRIU (±3 µV)。

4.9漂移：≤1 µRIU/h (≤1mV/h)。

5、Rheodyne7725i，带触发器。

6、反控色谱工作站

6.1整机反控，全数字信号输出方式。

6.2具有直接启动泵；对流量设置，实现梯度洗脱，多种压力单位转化；设置压力上、下限；流量、压力实时监控；设置波长；氘灯开关；能显示氘灯使用时间。

6.3具有光谱扫描，变波长扫描。

6.4具有时间程序控制的事件继电器，如切换转向阀实现分离回收流动相等功能。

7、自动进样器

7.1样品数量：双托盘，2ml,5ml,10ml等多种进样盘可选。

★7.2进样方式：≥3种进样方式（全定量环进样，部分进样，微量进样）。

7.3进样重现性：全定量环进样：RSD≤0.3%。

7.4最大压力：≥40MPa（常规），≥60MPa（超高效系统）。

7.5自动保护功能：缺瓶报警，顶针报警，管路阻塞报警，泄漏报警。

8、自动馏分收集器

8.1采用≥7寸高清全彩电容触摸液晶屏 ≥1024*600，图形模式，多层菜单式操作。

8.2定时收集范围：每支试管1秒-999小时59分任意选择。

8.3定滴收集范围：每支试管1-60万滴任意选择不同滴数。

8.4定峰收集范围：±5V，分辨率≤0.01mV。

8.5馏分收集试管：≥63支。

8.6采用方形设计及悬挂式X-Y移动方式，配备有≥16种走管方式。

8.7试管架设定：可设置收集任意试管，瓶自由组合试管盘可选：16/36/100/169任意组合。

8.8 有≥2个进口阀进行换管控制，≥2个紫外通道，≥1个泵接口，可存储≥16M数据。

8.9电机执行速度：≥500RPM Max。

9、配置清单

9.1.高压半制备梯度系统1套。

9.2半制备紫外检测器1台。

9.3示差检测器1台。

9.4自动进样器1台。

9.5自动馏分收集器1台。

9.6制备型混合器1个。

9.5比例阀组件1套。

9.6操作软件1套。

9.7进样阀1套。

9.8半制备柱2根。

9.9数据处理系统1台；数据输出终端1台。

备注：以上10项参数，其中实质性参数（★号项）2项，不允许负偏离。重要参数（▲号项）1项，其他非★号项和非▲号项为一般参数项（10项），参数7.1、7.3-7.5为一般参数项，按1项计。

26、品目名称：气相色谱仪（国产）

规格

气相色谱主机一台、整机配备电子气路控制、含分流/不分流毛细管柱进样口1个、检测器、大于100位液体自动进样器1套、中文色谱软件1套、消耗品、设备安装、维护所需的必要工具一套、数据处理模块1套；报告输出模块1台。

详细参数（备注：以下参数9项）

1. 仪器工作环境

1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60Hz。

1.2温度：5-40℃。

1.3工作适度：相对湿度20-80%。

2. 系统性能指标

2.1 保留时间重现性：≤0.0008min。

2.2 峰面积重现性：≤0.3%RSD。

2.3 控制系统

2.3.1 内置视频维护操作指南。可通过触摸屏一键检漏，支持一键重置仪器。

2.3.2 可通过触摸屏直接设定进样口、气相检测器、自动进样器参数，包括温度，流速等参数，实时信号检测。

3. 柱温箱

3.1 操作温度范围：室温以上4℃到450℃。

3.2 温度控制精度：≤0.1℃。

3.3 程序升温：≥29阶／30平台。

3.4 最高升温速率：≥123℃／min。

3.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，≤4min 。

4. 电子压力控制器

4.1 压力范围：0～1050kPa。

4.2 全程压力范围内控制精度：≤0.001psi。

4.3最大分流比：≥12000:1。

5. 分流不分流进样口

5.1进样口即时联接模块设计，可2分钟快速更换。

5.2 进样口维护无需搬动液体进样器即可完成。

5.3 进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护。

5.4 最高使用温度：≥380℃。

5.5最大进样量：≥50μL。

6. 检测器

6.1检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换。

6.2 电子捕获检测器（ECD）

6.2.1 MDL:≤4.5fg/s林丹。

6.2.2 线性动态范围：≥104。

6.2.3 最高温度：≥400℃，增量为 0.1℃。

6.3  氢火焰检测器（FID）

6.3.1最高操作温度：≥450℃。

6.3.2最低检测限：≤1.4pgC/s。

6.3.3线性范围：≥107。

6.3.4数据采集频率：≥300Hz。

7. 液体自动进样器

7.1 ≥100位（2mL）自动进样器。

7.2 废液瓶体积为≥30ml。

7.3 进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器。

7.4 进样精度：RSD≤0.3%。

7.5 交叉污染：≤0.001%。

7.6 进样针体积范围：0.5μL-100μL。

7.7 最大进样体积：≥80μL，最小进样体积：≤0.005μL。

8配置要求

8.1气相色谱主机一台。

8.2整机配备电子气路控制。

8.3含分流/不分流毛细管柱进样口 1个。

8.4检测器

8.4.1 ECD电子捕获检测器 1套。

8.4.2 FID检测器 1套。

8.5大于100位液体自动进样器 1套。

8.6 中文色谱软件 1套。

8.7 数据处理模块，报告输出模块。

8.8消耗品

8.8.1进样口隔垫50个。

8.8.2 石墨垫20个

8.8.3 弱极性色谱柱30mX0.32mmX0.25μ 一根。

8.8.4 中极性色谱柱30mX0.32mmX0.25μ 一根。

8.8.5 样品瓶（2ml含盖、垫）500个。

8.8.6 自动进样针10ul，2支。

8.8.7 “O”型圈5支。

8.8.8分流、不分流衬管各1包。

8.9 设备安装、维护所需的必要工具一套。

9 售后服务

9.1投标人必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

9.2投标人在国内必须设有分析仪器教育中心。

9.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有备件库，能更及时地为用户提供备品备件。

9.4投标人提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

9.5投标人在国内必须设有专业的维修站，有专职的气相色谱维修工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。

备注：以上参数9项.均为一般参数项。

27、品目名称：液相色谱仪（国产）

规格

液相色谱仪一套，配置四元梯度泵、脱气机、自动进样器、可变波长紫外可见检测器、示差折光检测器、工作站及耗品；系统压力≥10000Psi.

详细参数（备注：以下参数8项）

1．仪器工作环境1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60Hz

1.2温度：5-40℃

1.3工作适度：相对湿度20-80%

2四元梯度泵

2.1工作原理：串联双柱塞

2.2通道数量：≥4个

2.3流量范围：不小于0.001~9.000 mL/min，步进0.001mL/min

2.4最大压力：≥10000 psi

2.5压力波动：≤0.2

2.6流量准确度：±0.1%以内

2.7流量精密度：≤0.05% RSD（提供官方参数证明）

2.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

2.9 溶剂脱气：≥4通道脱气机

3自动进样器：

3.1样品瓶位：≥200个2ml

3.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

3.3进样体积：不小于0.01~100μL

3.4进样准确度：±0.5%以内

3.5交叉污染：≤0.0004%

3.6最大耐压：≥10000psi

3.7 具备去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能

4 柱温箱

4.1控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式

4.2温控范围：不窄于5~85℃，可制冷

4.3预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

5 紫外检测器：

5.1原理：双波长，可变波长

5.2光源：氘灯、钨灯

5.3频带宽度：≤6 nm 在254 nm

5.4通道数量：≥2个

5.5波长范围：不窄于190-750nm

5.6波长准确度：±1nm

5.7波长精确度：±0.1nm

5.8线性范围：≤5%RSD在2.5AU时；

5.9数据采集频率：≥120Hz

5.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

5.11噪声：≤±2.5μAU

5.12漂移：≤0.1mAU/h在254nm下

5.13停泵扫描：支持

6 折光示差检测器

6.1 折光率范围：不窄于1.00–1.75RIU

6.2 检测量程：±600μRIU

6.3 响应时间 (RT)：不少于9个响应时间可以设置

6.4 噪声：≤2.5nRIU

6.5 漂移：≤0.2μRIU/小时

6.6 线性范围：600μRIU时RSD≤5.0%

6.7 温度控制：30-55 ℃

6.8 流通池类型：两室

6.9 流通池体积：≤8μL

6.10 最大流速：≥10mL/分钟（水）

6.11 流通池耐压：≥0.05MPa

6.12灵敏度：0–1V DC（2mV/μRIU，8mV/μRIU）

7 色谱数据处理部分:

7.1操作系统:可兼容windows 10

7.2色谱控制分析数据库:可编制分析方式和顺序，兼容Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

7.3可自动进行快速数据采集和后处理.

7.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

7.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

7.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器

7.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

7.8 数据处理模块，报告输出模块。

8配置要求

8.1四元梯度泵一套，含溶剂瓶5个

8.2四通道在线脱气机一套

8.3 自动进样器一套

8.4 半导体温控柱箱一套

8.5可变波长紫外检测器一套

8.6折光示差检测器一套

8.7设备控制盒数据处理软件一套

8.8数据处理模块、报告输出模块一套

8.9消耗品

8.9.1 色谱柱 C18 4.6mm X 250mm  5μm一根

8.9.2 色谱柱 C18 4.6mm X 150mm  5μm一根

8.9.3保护柱卡套1套

8.9.4保护柱芯 1包

8.9.5样品瓶500个

8.10设备安装、维护所需的必要工具一套

备注：以上8项参数，均为一般参数项。

28、品目名称：自动化智能化合成平台（国产）

1、高通量化学智慧工作站规格要求

★1.1 液体加料量程及精度：量程50-1000 uL；移液量=50 uL时，允差±5%，重复性CV≤3%；移液量=750 uL，允差±3%，重复性CV≤1%；

1.2 设备内SBS载具位置数量：不少于8个；移液器通道数：不少于8个；耗材仓数量：不少于4个；SBS载具漏检传感器：不少于6个；

1.3 反应区：满足加热磁力搅拌，温度范围室温~150℃，加热温度控制允差±1℃，转速50-2000 rpm，步长≤5 rpm；可以兼容1 mL、2 mL、4 mL、8 mL、20 mL五种规格的反应瓶；根据反应瓶规格或调节方式，可一个批次并行完成8-96个反应的开设与后处理，其中，1mL反应瓶96 个，2、4、8mL反应瓶 24个，20mL反应瓶8 个；能一个批次并行完成最多96个反应瓶的密封与开启；

1.4 后处理区：满足淬灭、梯度稀释、过滤的后处理需求；过滤方式：正压过滤，应满足可一次性过滤96个样品；

1.5 监控模块：配置智能监控摄像头，可记录液体配样、实验反应过程，可溯源，可实时查看;

1.6 结构紧凑：长×宽×高不超过1100 mm（长）×650 mm（宽）×750 mm（高）；

1.7 支持实验状态查看、实验报告导出、报错邮件提示等常规软件需求，需提供有效期内的软著证书；

★1.8 满足接入软件控制系统要求，后台控制实验进行及结束。

2、高通量固体称量工作站规格要求

2.1 符合SBS标准的样品瓶托盘工位数：不少于5个；设备内固体料仓数：不少于14个；设备长×宽×高不超过600 mm x 600 mm x 800 mm，满足放置于手套箱内的需求；

2.2 天平核心性能：称量天平实际分度值d = 0.1 mg；天平最大秤量≥220 g；

2.3 称量范围：试剂称量范围为1 mg~20 g；

2.4 称量模块校正方式：内部校正；配置天平自动缓降装置，使目标容器托盘缓慢接触/脱离天平的秤盘，避免损坏高精度称量系统；

2.5 静电消除：配备静电消除装置，静电消除状态应具备可视化显示功能，用于判别高通量固体称量工作站内是否存在静电；

2.6 模块移动：设备本身具备移动平台内载具、料斗的能力，满足多对一、多对多、一对多等多种配样方式；

2.7 物料识别与校验：配置无接触式物料读取模块（NFC / IC / RFID 中至少一种）；

★2.8 自动化接入：设备外罩、防风罩或密闭装置满足能程序化控制，自动升降、打开，满足自动化接入；

2.9 监控模块：设备配置智能监控摄像头，可记录固体配样过程，可溯源，可实时查看；

2.10 固体料斗堆栈：固体料斗储存位置≥24个。

3、全自动封膜仪规格要求

3.1 封膜高度：系统自适应无需调整，适用各种板型；

3.2 封膜时间：在0.1-10秒区间内可调；

3.3 封膜温度：温控范围：室温-160℃；温控精度：±1℃；

3.4 适配热封膜类型：适配可撕膜、穿刺膜、铝膜、透明膜、透气膜等。

4、多轴机械臂转运装置规格要求

4.1 机械臂：重复定位精度：±0.02 mm；末端有效负载：≥3 kg；工作半径：≥600 mm；

4.2 直线导轨：定位精度：±1 mm；流转线负载：≥20 kg（水平使用）；

4.3 快换装置：支持不同类型电动夹爪快换；

4.4 机械臂安全功能：支持碰撞检测、硬急停，自定义碰撞等级；防护等级：IP54。

5、液相色谱-质谱联用仪规格要求

5.1超高压梯度泵：内置真空脱气机，每个泵单独脱气（A / B），流量范围1-2000 µL/min，以1.0uL/min增量。

流速准确度≤1%，流速精密度≤0.075%RSD，延迟体积＜100uL，含50ul混合器。

5.2	自动进样器：进样重复性 <0.3%RSD，最大样品容量≥96位2mL样品瓶，进样范围标配1~20 uL，选配1~100ul，残留＜0.01%，选配样品制冷模块样品冷却最低4℃±2℃。

5.3	柱温箱：温控范围室温+5℃~90℃，温控方式流动相预热+强制空气循环，温度稳定性±0.1℃，温度重现性±0.1℃，最大柱容量色谱柱数量≥5根，长度≥250 mm。

5.4	质谱：

5.4.1 	ESI离子源：正交垂直喷雾设计，系统抗污染能力强，背景噪音低。离子源供气1路雾化气和2路去溶剂气，辅助加热气温度≥750℃，离子源内有专门的废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流。

5.4.2 真空接口及离子传输系统：离子源接口采用锥孔设计，反吹气设计，降低中性分子的引入，离子源接口温度≥110℃，真空接口维护清洗维护简单，无需卸真空，几分钟内可轻松完成日常维护及安装的全过程。离子传输系统4级差分真空设计，采用多重四极杆传输，精确聚焦离子。

5.4.3	质量分析系统：三重四极杆质量分析器,四极杆采用高精度纯Mo材料，四极杆表面镀金。

- 一级四极杆质量分析器后带有前后预杆，防止发生质量歧视效应；二级四极杆质量分析器前带有前预杆，提升离子传输效率。

- 直线型碰撞池，碰撞气为高纯氮气。

- 四极杆分辨率0.4-3.0 amu；质量数范围5-1000 amu；质量稳定性≤ 0.05 amu/24h。

5.4	.4检测器：电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。

5.4.5真空系统：机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

备注：以上5项参数，其中实质性参数（★号项）3项，不允许负偏离。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（5项），参数1.2-1.7为一般参数项，按1项计；参数2.1-2.7、2.9-2.10为一般参数项，按1项。

以上28项参数，★号项19项为实质性参数，不允许负偏离。▲号项15项为重要参数项，无偏离加分，负偏离不得分，正偏离视为无偏离，不额外加分。其他非★号项和非▲号项为一般参数项（524项）

## 四、品名、供货周期、质保要求、验收要求、售后服务

| 序号 | 品名 | 供货周期 | 质保要求 | 验收要求 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道快速/保温电石热处理收集系统（国产） | 合同签订后90日历日 | 免费质保2年，终身提供技术支持。 | 设备符合招标参数且能稳定工作。 | 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除。 根据采购人的使用需求，可提供三年内免费搬运一次服务。 |
| 2 | 气相色谱仪（国产） | 合同签订后45日历日 | 对于该设备，中标人承诺保修3年，终身服务，保修期外的售后服务只收取配件费。 | ①完成设备调试和培训服务，学生具备自主上机能力； ②调试完成后，设备运行72小时以上。 | 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除。 根据采购人的使用需求，可提供三年内免费搬运一次服务。 |
| 3 | 高温荷载结构体素分析显微镜（国产） | 合同签订后4个月内。 | 免费质保3年，终身提供技术支持。 | 设备符合招标参数且能稳定工作。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故障处理。 - 2. 售后服务 设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 4 | 高温红外烟气分析仪（国产） | 合同签订后90日历日 | 免费质保1年，终身提供技术支持。 | 设备符合招标参数且能稳定工作。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故障处理。 - 2. 售后服务 设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。根据采购人的使用需求，可提供三年内免费搬运一次服务。 |
| 5 | 原位红外漫反射高温高压表征系统（国产） | 合同签订后80日历日 | 质保期限：自客户购买产品并完成交付验收之日起，质保期为 1年 。 | 设备符合招标参数且能稳定工作 | - 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除。掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常。根据采购人的使用需求，可提供三年内免费搬运一次服务。 |
| 6 | 纳米分辨可视化原位力-热耦合测试系统（国产） | 合同签订后210日历日 | 免费质保3年，终身提供技术支持。 | 设备符合招标参数且能稳定工作。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故障处理。 - 2. 售后服务 设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 7 | 草酸酯合成反应及精馏装置 | 中标人需在合同签订并收到采购人支付的预付款后的150个日历日内，完成符合本技术规范要求的草酸酯合成反应及精馏装置的设计、制造、检验、包装、运输及交货工作，确保设备按时送达采购人指定地点。采购人需在签订合同之日起5个工作日内完成预付款支付。 | 质保期自甲、乙双方对货物完成验收之日起计算，质保期时长为3年。 | 设备符合招标参数且能稳定工作。。 | 装置安装调试完毕后，中标人须在采购人现场开展不少于 2 次、每次≥8 小时的操作与维修专项培训。操作培训覆盖工艺流程、操作规范、控制系统、故障处置、安全事项；维修培训覆盖设备原理、拆装更换、维护保养、工具使用。培训后进行理论 + 实操考核，合格率须 100%；不合格人员免费补训，直至合格。在质保期内，中标人需提供7×24小时不间断的技术服务响应，确保采购人在遇到技术问题时能及时获得支持。 1）质保期内，如设备发生质量问题，采购人发出通知后，中标人需在24小时内做出明确的技术响应，提供解决方案；对于需现场处理的问题，中标人需在2-5个工作日内派遣专业技术人员到达现场，提供无偿维修服务，并免费更换因原材料缺陷、制造工艺问题或安装质量问题导致故障的设备及零部件，确保系统恢复正常运行。维修完成后，中标人需提供维修报告，详细说明故障原因、维修措施及更换的零部件情况。 2）因采购人人为操作失误、不当使用或不可抗力因素导致的设备损坏，中标人有义务提供维修服务，但需收取合理的维修费用及零部件成本费用，费用标准需在投标文件中明确列出。 3）超出质保期后，中标人仍需提供终身上门维修服务，维修费用及零部件价格需在投标文件中明确报价，且价格需具有合理性及竞争力；同时需承诺在接到采购人维修需求后，7个工作日内派遣技术人员到达现场进行维修服务。 |
| 8 | 15公斤电热法制电石装置 | 合同签订后90日历日 | 3年 | 按照合同约定的相关要求和标准验收，卖方必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。设备安装调试完毕经验收机构验收，提出异议期限为一个月。 | - 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除。障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 9 | 数字智能化催化剂制备放大平台 | 合同签订后90日历日 | 3年 | 按照合同约定的相关要求和标准验收，卖方必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。设备安装调试完毕经验收机构验收，提出异议期限为一个月。。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除障处理。 - 2. 售后服务 投标人需提供厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺；设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 10 | 数字智能化催化加氢反应装置 | 合同签订后90日历日。 | 3年 | 按照合同约定的相关要求和标准验收，卖方必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。设备安装调试完毕经验收机构验收，提出异议期限为一个月。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故障 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除处理。 - 2. 售后服务 投标人需提供厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺；设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 11 | 数字智能化醋酸乙烯酯和氯乙烯装置 | 合同签订后90日历日。 | 3年 | 按照合同约定的相关要求和标准验收，卖方必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。设备安装调试完毕经验收机构验收，提出异议期限为一个月。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除人需提供厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺；设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 12 | 数字智能化共聚物制备反应装置 | 合同签订后90日历日。 | 3年 | 按照合同约定的相关要求和标准验收，卖方必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。设备安装调试完毕经验收机构验收，提出异议期限为一个月。。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故障处理。 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除 - 2. 售后服务 投标人需提供厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺；设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 13 | 高效合成BDO全流程模试装置（国产） | 合同签订并收到预付款后150日历日内完成全套设备设计、制造、出厂测试、运输至采购人现场并完成安装调试； | 质保期自甲、乙双方对货物完成验收之日起计算，质保期时长为2年。在质保期内，中标人需提供7×24小时不间断的技术服务响应，确保采购人在遇到技术问题时能及时获得支持。 1）质保期内，如设备发生质量问题，采购人发出通知后，中标人需在24小时内做出明确的技术响应，提供解决方案；对于需现场处理的问题，中标人需在2-5个工作日内派遣专业技术人员到达现场，提供无偿维修服务，并免费更换因原材料缺陷、制造工艺问题或安装质量问题导致故障的设备及零部件，确保系统恢复正常运行。维修完成后，中标人需提供维修报告，详细说明故障原因、维修措施及更换的零部件情况。 2）因采购人人为操作失误、不当使用或不可抗力因素导致的设备损坏，中标人有义务提供维修服务，但需收取合理的维修费用及零部件成本费用，费用标准需在投标文件中明确列出。 3）超出质保期后，中标人仍需提供终身上门维修服务，维修费用及零部件价格需在投标文件中明确报价，且价格需具有合理性及竞争力；同时需承诺在接到采购人维修需求后，7个工作日内派遣技术人员到达现场进行维修服务。 | 验收标准： (1)炔化反应釜耐压≥3.0MPa，保压24小时压降≤0.2MPa； (2)一步加氢反应器耐压≥3.0MPa，二步加氢反应器耐压≥20.0MPa（保压24小时压降≤0.2MPa）； (3)反应器、管道材质耐BDO腐蚀（如316L不锈钢或镍基合金）； (4)单机72小时连续运行无故障； 全流程联动72小时BDO产量≥设计值95%。 | - 装置安装调试完成后，中标人需在采购人现场对采购人操作技术人员及维修人员进行全面的操作培训与专门的维修培训，培训次数不少于2次，每次培训时长不低于8小时。 操作培训内容需包括装置的工艺流程、操作规范、控制界面使用方法、常见故障判断及处理、安全注意事项等；维修培训内容需包括设备的结构原理、拆卸与安装方法、零部件更换、维护保养周期及方法、维修工具的使用等。培训结束后，需对培训人员进行考核，考核方式包括理论考试及实操考核，确保培训人员能熟练掌握装置的操作及维修技能，考核合格率需达到100%；对于考核不合格的人员，中标人需免费提供二次培训，直至考核合格为止户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故障处理。 - 2. 售后服务 投标人需提供厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺；设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 14 | 醋酸乙烯氢甲酰化单管实验装置（国产） | 签订合同后150天内完成全套设备的设计、制造、出厂测试、运输至采购人现场并完成安装调试； | 质保期自甲、乙双方对货物完成验收之日起计算，质保期时长为3年。剩余为中标厂家承保在质保期内，中标人需提供7×24小时不间断的技术服务响应，确保采购人在遇到技术问题时能及时获得支持。 1）质保期内，如设备发生质量问题，采购人发出通知后，中标人需在24小时内做出明确的技术响应，提供解决方案；对于需现场处理的问题，中标人需在2-5个工作日内派遣专业技术人员到达现场，提供无偿维修服务，并免费更换因原材料缺陷、制造工艺问题或安装质量问题导致故障的设备及零部件，确保系统恢复正常运行。维修完成后，中标人需提供维修报告，详细说明故障原因、维修措施及更换的零部件情况。 2）因采购人人为操作失误、不当使用或不可抗力因素导致的设备损坏，中标人有义务提供维修服务，但需收取合理的维修费用及零部件成本费用，费用标准需在投标文件中明确列出。 3）超出质保期后，中标人仍需提供终身上门维修服务，维修费用及零部件价格需在投标文件中明确报价，且价格需具有合理性及竞争力；同时需承诺在接到采购人维修需求后，7个工作日内派遣技术人员到达现场进行维修服务 | 验收标准如下： ① 反应釜耐压标准：一级反应釜耐压≥12.5MPa（保压24小时压降≤0.2MPa），二级反应釜耐压≥5.0MPa（保压24小时压降≤0.2MPa）； ② 密封性测试无泄漏（保压24小时压降≤0.2MPa）‌； ③ 材质要求：反应器、管道材质需满足耐温耐压且不与催化剂反应（如316L不锈钢或镍基合金）； ④ 单机运行：单机72小时连续运行无故障； 全流程联动考核：全流程72小时联动运行，目标产物收率≥设计值95%。 | - 装置安装调试完成后，中标人需在采购人现场对采购人操作技术人员及维修人员进行全面的操作培训与专门的维修培训，培训次数不少于2次，每次培训时长不低于8小时。 操作培训内容需包括装置的工艺流程、操作规范、控制界面使用方法、常见故障判断及处理、安全注意事项等；维修培训内容需包括设备的结构原理、拆卸与安装方法、零部件更换、维护保养周期及方法、维修工具的使用等。培训结束后，需对培训人员进行考核，考核方式包括理论考试及实操考核，确保培训人员能熟练掌握装置的操作及维修技能，考核合格率需达到100%；对于考核不合格的人员，中标人需免费提供二次培训，直至考核合格为止用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置及常见故障处理。 - 2. 售后服务 投标人需提供厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺；设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 15 | 固体废弃物建材制备系统 | 合同签订后60日历日 | 本项目要求货物质保期3年，其中第一年为厂家质保，后续年份为供应商质保。 | 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。仪器安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 | 1. 人员培训 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除 |
| 16 | 高温应力腐蚀试验系统（国产） | 合同签订后90日历日 | 整个系统质保期三年 | 试验系统性能参数需符合投标文件相关参数要求且能稳定工作。。 | 供方需提供不少于 3 次专业性上门培训达到用户独立使用。 根据采购人的使用需求，可提供三年内免费搬运一次服务。 |
| 17 | 高温高压腐蚀疲劳试验系统（国产） | 合同签订后90日历日 | 整个系统质保期三年 | 试验系统性能参数需符合投标文件相关参数要求且能稳定工作。。 | 供方需提供不少于 3 次专业性上门培训达到用户独立使用。根据采购人的使用需求，可提供三年内免费搬运一次服务。 |
| 18 | 多通道高温腐蚀试验平台（国产） | 合同签订后270日历日 | 质保期3年，自验收之日起。 | 设备安装调试完成后，核心指标达到合同约定的相关条款后，予以验收。 | 设备交付前，供应商应委派专业工程技术人员在现场进行人员培训。内容包含产品的使用介绍、使用操作，维修，保养等方面，直至用户人员能独立操作。 供应商应具备完善的售后服务体系，质保期内，提供7*24小时的远程技术支持，售后响应时间不长于2小时，如售后需求无法远程解决，供应商应在接到通知后的5个工作日内安排专业工程技术人员前往现场处理，并在处理完成后提供书面维修报告。 质保期内，如用户单位有需求，供应商应每年提供一次现场的技术人员回访，进行设备运行使用的答疑、易损易耗品的维护、软件升级等一系列保障产品正常使用的措施。 质保期外，供应商应保证备品备件的长期供应，时间不得短于十年，价格应符合市场行情。 6、质保期外，供应商应提供付费的设备维护维修服务，确保设备的长期正常运行厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺 |
| 19 | 脱硫烟气NOx吸附-解吸与水相电催化制氨平台（国产） | 合同签订后360日历日 | 质保期3年，自验收之日起。 | 设备安装调试完成后，核心指标达到合同约定的相关条款后，予以验收。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除。及常见故障处理。 - 2. 售后服务 投标人需提供厂家或总代理项目授权书及常。 |
| 20 | 多通道多元介质液相腐蚀试验平台（国产） | 合同签订后240日历日 | 质保期3年，自验收之日起。 | 设备安装调试完成后，核心指标达到合同约定的相关条款后，予以验收。 | 设备交付前，供应商应委派专业工程技术人员在现场进行人员培训。内容包含产品的使用介绍、使用操作，维修，保养等方面，直至用户人员能独立操作。 供应商应具备完善的售后服务体系，质保期内，提供7*24小时的远程技术支持，售后响应时间不长于2小时，如售后需求无法远程解决，供应商应在接到通知后的5个工作日内安排专业工程技术人员前往现场处理，并在处理完成后提供书面维修报告。 质保期内，如用户单位有需求，供应商应每年提供一次现场的技术人员回访，进行设备运行使用的答疑、易损易耗品的维护、软件升级等一系列保障产品正常使用的措施。 质保期外，供应商应保证备品备件的长期供应，时间不得短于十年，价格应符合市场行情。 6、质保期外，供应商应提供付费的设备维护维修服务，确保设备的长期正常运行1. 人员培训 中标人免费提供安 |
| 21 | 高氯煤回转窑热解提质与喷淋吸附一体脱氯试验平台（国产） | 合同签订后360日历日 | 质保期3年，自验收之日起。 | 设备安装调试完成后，核心指标达到合同约定的相关条款后，予以验收。 | 1设备交付前，供应商应委派专业工程技术人员在现场进行人员培训。内容包含产品的使用介绍、使用操作，维修，保养等方面，直至用户人员能独立操作。 供应商应具备完善的售后服务体系，质保期内，提供7*24小时的远程技术支持，售后响应时间不长于2小时，如售后需求无法远程解决，供应商应在接到通知后的5个工作日内安排专业工程技术人员前往现场处理，并在处理完成后提供书面维修报告。 质保期内，如用户单位有需求，供应商应每年提供一次现场的技术人员回访，进行设备运行使用的答疑、易损易耗品的维护、软件升级等一系列保障产品正常使用的措施。 质保期外，供应商应保证备品备件的长期供应，时间不得短于十年，价格应符合市场行情。 6、质保期外，供应商应提供付费的设备维护维修服务，确保设备的长期正常运行 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规 |
| 22 | 光催化连续反应放大分离系统（国产） | 合同签订后180日历日 | 产品保修期为1年。 | 自货物签收后15日内出具验收报告，逾期视为验收合格。 | - 1. 人员培训 中标人免费提供安装调试及中文版操作规程，在用户指定地点开展培训，确保使用人员掌握设备工作原理、调试方法、参数设置仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除 故障处理。 - 2. 售后服务 投标人需提供厂家或总代理项目授权书及售后服务承诺；设备故障接报后 24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至恢复正常。 |
| 23 | 电催化连续反应放大分离系统（国产） | 合同签订后180日历日 | 产品保修期为1年。 | 自货物签收后15日内出具验收报告，逾期视为验收合格。 | 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除 |
| 24 | 气相色谱质谱联用仪（国产） | 合同签订后60日历日 | 质保期为1年。 | 按照招标文件技术参数、合同约定的相关要求和标准验收。 | 1投标人应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2投标人免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。 |
| 25 | 制备液相色谱仪（国产） | 合同签订后30日历日 | 仪器安装调试、验收合格后1年。 | 按照招标文件技术参数、合同约定的相关要求和标准验收。 | 1投标人应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2投标人免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。 |
| 26 | 气相色谱仪（国产） | 合同签订后40日历日 | 本设备要求货物质保期1年。 | 按照招标文件技术参数、合同约定的相关要求和标准验收。 | 1、投标人应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2、投标人免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。 |
| 27 | 液相色谱仪（国产） | 合同签订后40日历日 | 承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容（消耗品除外），且自采购人通知维护之日起，24小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单。（质保期开始之日：为设备验收合格之日起） 本设备要求货物质保期1年。 | 按照招标文件要求技术指标验收。 | 1、投标人必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 2、投标人在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； 3 、项目合同签订后60日历日内完成供货安装调试，达到验收标准。 4、投标人提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 5、投标人在国内必须设有专业的维修站，有专职的液相色谱维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。 6、 约定价款为含税价，中标人在采购人付款前提供符合采购人财务做账需求的等额增值税（专用发票/普通发票），否则采购人有权拒付款项且不承担违约责任。 |
| 28 | 自动化智能化合成平台（国产） | 合同签订后180日历日。 | 1年。正式验收通过后，如货物在使用过程中因质量问题或设计缺陷导致货物损坏、发生故障或性能下降的，供货方应在收到采购方的通知后及时派员对货物进行维修或更换零部件。现场免费培训采购方操作人员，包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件。 | 按照招标文件要求技术指标验收。符合招标参数且能稳定工作。 | - 仪器故障接报后24 小时内响应，48 小时内排除故障并说明原因，直至故障消除正常。 |

# 第五章  评标办法

1. 总则

1.1 根据相关法律法规相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

3. 评标程序

3.1资格审查

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（投标人满足以下条件之一即可）； | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次采购活动；（投标人须同时满足（1）－（2）项）； | （1）①投标人未被列入“信用中国”〈www.creditchina.gov.cn〉网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”。〈www.ccgp.gov.cn〉网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。②未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。第①-②项以采购人或采购代理机构在开标现场查询为准,非法人企业提供承诺函，格式自拟。 ③近三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录。第③项投标人提供承诺函，格式自拟。 （2）（投标人满足以下条件之一即可）①提供近6个月内任意1个月银行出具的资信证明；或②提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务审计报告；或③承诺函，格式自拟。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供：承诺函，格式自拟。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须同时满足（1）－（2）项）； | 提供：（1）近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据，自然人提供承诺函，格式自拟； （2）近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据，依法免税的投标人，应提供相应证明文件，自然人提供承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供：承诺函，格式自拟。 |
| 注：如果资格性审查有一项未通过上述审查标准，采购人或采购代理机构将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性。 |  |  |

3.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照投标无效处理：

3.3在投标文件符合性检查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背招投标基本原则和招标文件规定。

符合性审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 按照招标文件规定和要求签署、盖章； |  |  |  |
| 2 | 投标报价未出现可选择性或可调整的报价且未超限价； |  |  |  |
| 3 | 供货期、投标有效期、供货地点、质保期、质量标准符合招标文件规定期限； |  |  |  |
| 4 | 投标文件不得附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |
| 5 | 其它违反相关法律法规规定及招标文件实质性条款情形。 |  |  |  |
| 6 | 第四章 项目采购需求“四、详细技术参数”中标“★”号参数为实质性条款，无负偏离且提供相关证明材料（有要求的按要求提供材料，未要求的自行提供满足参数的证明材料），否则投标无效。 |  |  |  |
| 7 | 投标人所投产品非进口产品。 |  |  |  |
| 8 | 核心产品中，代★项参数未负偏离。 |  |  |  |  |
| 9 | 按招标文件格式提供授权人身份证明书或授权委托书。 |  |  |  |
| 审查结果（通过√/不通过×） |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评审办法及标准进行评价和比较。评委会成员应依据投标文件规定的评审标准和方法独立对其他因素进行比较评审。

4.2综合评分明细表

4.2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.2.2评标委员会将按照下述评审标准对通过符合性检查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评审的算术平均值，结果保留两位小数。

4.4.3投标人总分结果保留两位小数。

评审因素权重表

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 经济部分 | 商务技术部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

详细评审标准

| 评分项目 | 评分 因素 | 评分标准 | 细项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 产品案例 | 投标人或产品制造商提供自2023年4月1日（含）至投标文件上传截止时间与本项目核心产品类似业绩，每提供一项得0.83分，最高得3.32分。 提供：业绩合同关键页（含：首页、货物内容信息页、合同金额页、签字盖章页）复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 | 3.32 |
|  | 重要参数响应 | 针对招标文件“第四章 采购需求--四、详细技术参数中技术指标要求部分进行逐条应答，对于招标文件性能指标的响应程度。▲号参数为重要参数项,每满足一项得1.4分，需求内容中的15个▲号参数合计最高得21分。 | 21 |
|  | 一般参数响应 | 针对招标文件“第四章 采购需求--四、详细技术参数中技术指标要求部分进行逐条应答，对于招标文件性能指标的响应程度。非▲号和非★号未标注项为一般参数,每负偏离一项扣0.07分，需求内容中的524个非▲号参数合计最高得36.68分。 | 36.68 |
|  | 负偏离评审依据： ①所提供产品技术参数不满足招标文件要求，未进行实质性应答说明的，视为负偏离； ②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离； ③投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须按照项目需求中要求提供的证明材料（以招标文件中每项要求提供的材料为准），投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（提供证明材料符合要求除外），视为负偏离； ④投标人提供的投标文件中采购需求偏离表、投标人需提供与产品技术参数相关的证明材料内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 注：以上相关证明材料是指，已要求的按每项要求提供的材料为准。未具体要求的不限定证明材料类型，只要能证明完全响应技术参数的证明材料均已认可。 |  |  |
|  | 实施及服 务 方 案 | 根据提供的实施及服务方案，内容包含但不限于： （1）项目实施方案； （2）按时供货保障方案； （3）安全保证措施； （4）质量保证措施及风险管理措施； 此项满分4分，每有一项缺项或漏项扣 1 分，每有一处缺陷扣 0.25分，扣完为止。 缺陷是指：（1）方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、（2）方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、（3）方案内容针对同一事项前后表述不一致、（4）方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）。 | 4 |
|  | 售后服务 方案 | 根据提供的售后服务方案，内容包含但不限于： （1）售后服务内容； （2）方式及响应时间； （3）人员配置； （4）应急预案 （5）培训方案（培训方案、培训时长、培训频次、培训计划、培训讲师能力） 此项满分5分，每有一项缺项或漏项扣1分，每有一处缺陷扣0.25 分，扣完为止。 缺陷是指：（1）方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、（2）方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、（3）方案内容针对同一事项前后表述不一致、（4）方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）。 | 5 |

报价评审标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 报价得分 = (评标基准价 / 修正后投标报价) × 30%*100。 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算，评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以投标函中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 4.政府采购价格扣除政策 （1）根据财库〔2020〕46号及自治区相关的规定，对小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业视同小微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 （2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号），对符合规定的本国产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |

5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告监督部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

6. 评标专家在招投标活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露招标文件咨询情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

6.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评标工作的组织者或监督部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督部门报告。

6.5 解答有关方面对招标评标工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑等事宜。

6.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

第六章  合同条款及格式

（合同仅供参考，具体以实际签订为准）

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

1.本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

2.合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

3.合同标的物参数必须详细列出。

4.合同打印方式双面打印。

5.合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织招标的          项目，项目编号为          ，采购计划号为          ，经评定，乙方     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方需提供甲方认可的预付款保函），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额55%的货款。剩余的合同总金额5%的货款，自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2.本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（ 专用发票/普通发票 ），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交付地点、时间

1.甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（单位名称：    ）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2.时间：自          后    天内交付。

五、产品质量保证

1.乙方保证合同标的物为全新产品。

2.乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3.乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4.乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1.合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2.质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在   小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的5%货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1.所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2.因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3.验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4.验收期限：甲方需在乙方交货后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5.合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1.若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2.若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3.若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4.合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5.乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2.乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过15天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过15天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额10%的违约金。

3.乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4.除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5.合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6.本合同根据20  年  月   日由         组织的招标文件编号为         招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9.乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11.乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14.未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电 话： |  | 电话: |  |
| 传 真： |  | 传真: |  |
| 联系人： |  | 联系人: |  |
| 通讯地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址: |  |
| 开户银行: | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行: |  |
| 账 号： | 30704301040002348 | 账 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

附件：开票信息

# 附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动

中视同中小企业。

第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货

物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工

程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%— 10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或 相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联 合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行 政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10 个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采

购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库（2011﹞181号）同时废止。

# 附件2：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财 政 部

2022年5月30日

# 附件3：关于印发中小企业划型标准规定的通知

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 附件4国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：（1）中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件（1）

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件（2）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。