新疆国际医疗中心（新疆国际医院）检验科部分设备采购安装调试项目1（四次招标）

公开招标文件

采 购 人（盖章）：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

采购代理机构（盖章）：中信国际招标有限公司

二〇二六年五月

目录

投标邀请	1

第一章投标人须知前附表和投标人须知	5

第二章技术总体要求	29

第三章合同格式	46

第四章附件	64

第五章评标方法及评分标准	93

# 第一章 投标邀请

一、基本情况

项目名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）检验科部分设备采购安装调试项目1（四次招标）

项目编号：0733-26142205

招标产品的名称，数量、简要技术要求及相关内容

| 序号 | 产品名称 | 数量（套） | 单项设备预算（万元） | 设备预算 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水处理系统 | 1 | 10 | 10 | 本项目采购设备为检验科部分设备，其关键部件应满足自动化、智能化硬件需求；所有设备应匹配智能化建设要求。 |
| 2 | 全自动流式细胞仪 | 1 | 20 | 20 |  |
| 3 | 酶标仪 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |
| 4 | 全自动粪便分析仪 | 2 | 10 | 20 |  |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 37 | 37 |  |
| 6 | 全自动尿液分析流水线 | 1 | 15 | 15 |  |
| 7 | 全自动凝血分析流水线 | 1 | 54 | 54 |  |
| 8 | 全自动生化分析仪 | 1 | 47 | 47 |  |
| 9 | 全自动生化免疫流水线 | 1 | 210 | 210 |  |
| 10 | 全自动血沉仪 | 1 | 7 | 7 |  |
| 11 | 全自动血液细胞分析流水线（配C反应蛋白模块） | 1 | 100 | 100 |  |
| 12 | 全自动血液细胞分析仪+CRP 一体机 | 1 | 21 | 21 |  |
| 13 | 洗板机 | 2 | 4 | 8 |  |
| 14 | 血流变分析仪 | 1 | 19 | 19 |  |

项目总预算：人民币572.5万元。

最高投标限价：总计人民币572.5万元。

是否允许采购进口产品：不允许

合同履行期限：自合同签订之日后，接到采购人书面供货通知起30日历日内交货，到货15日历日内安装调试完毕。

二、投标人资格条件：

1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

3.本项目的特定资格条件：（1）涉及医疗器械的产品须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。

（2）投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（一类产品除外）。

（3）涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。

（4）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

三、招标文件的获取

1.招标文件获取时间：2026年5月20日至2026年6月1日，每日00：00-23：59（北京时间，节假日除外）。

2.售价：0元

3.地点：政采云平台

4.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

6.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

四、投标文件递交及开标

投标文件递交截止时间和开标时间：2026年6 月10日上午10:30整（北京时间）。

投标文件递交地点及开标地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、其他

1.本项目采用不见面开标，投标供应商需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

2.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

六、备注

1.采购人信息：

采购人名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）

采购人地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号

采购人联系方式：艾老师，18140735809

2.采购代理机构信息：

采购代理机构名称：中信国际招标有限公司

项目联系人：陈月琪、张丽

联系方式：18010138577

Email：chenyq@ck.citic.com

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号

3.招标公告期限：本公告发布之日起5个工作日。

4.项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策、残疾人就业政策及支持监狱企业发展：若投标人提供的全部投标产品符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定属于小型、微型企业的，评审时其投标报价享受10%的价格折扣。符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的；或符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）属于监狱企业的，均视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（4）落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号相关规定。

（5）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.采购用途：自用。

6.资金来源：财政性资金，且资金已落实。

7.评标方法和标准：综合评分法。

8.公告媒体：本项目公告在中国政府采购网和新疆政府采购网发布。

9.免责声明：请各投标人提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

# 第二章 投标人须知前附表和投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称、项目编号 | 详见投标邀请 |  |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |  |
|  | 采购预算 | 项目总预算为人民币572.5万元，单项设备预算及设备预算详见投标邀请。 |  |
|  | 本项目设定的最高限价 | 无 有，金额：572.5万元 |  |
| 2 | 核心产品 | 详见投标邀请中的产品清单 |  |
| 3 | 公告媒体 | 中国政府采购网和新疆政府采购网 |  |
| 4 | 项目属性 | 货物 服务 |  |
| 5 | 采购人 | 名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院） 地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号 联系方式：艾老师，18140735809 |  |
| 6 | 采购代理机构 | 名称：中信国际招标有限公司 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号 电话：18010138577 联系人：陈月琪、张丽 |  |
| 7 | 投标人资格条件 | 1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。 3.本项目的特定资格条件： （1）涉及医疗器械的产品须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。 （2）投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（一类产品除外）。 （3）涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。 （4）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 |  |
| 8 | 现场考察/踏勘/开标前答疑会 | 不组织现场考察/踏勘/开标前答疑会 组织现场考察/踏勘/开标前答疑会： 时间： 年 月 日 午 （北京时间） 地点： 联系人： 联系电话： 要求： |  |
| 9 | 样品 | 不要求提供 |  |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |  |
| 11 | 非主体、非关键性工作分包 | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许 □允许，（写明可以分包履行的具体内容、金额或者比例） |  |
| 12 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 详见投标邀请中的产品清单; 工业. |
| 13 | 支持中小企业发展 | □专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： - 对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%～6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目不涉及。 |  |
| 14 | 支持监狱企业 | 监狱企业可视同小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |
| 15 | 促进残疾人就业 | 残疾人福利性单位：视同小微企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本《残疾人福利性单位声明函》（声明函格式见投标文件格式），并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，将在中标结果公告的同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 |  |
| 16 | 落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策： （一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见第五章 附件7）计算。 （二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第五章 附件7，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |  |
| 17 | 投标人需提供的其他资料 | 招标文件要求提供的相关资料。 |  |
| 18 | 澄清或者修改时间 | 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日且可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 19 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见 第一章投标邀请 |  |
| 20 | 开标时间、地点 | 详见 第一章投标邀请 |  |
| 21 | 唱标内容 | 开标一览表 |  |
| 22 | 投标保证金 | □不要求提供 要求提供，本项目的投标保证金为：人民币壹拾万元整。 缴纳投标保证金方式可采用以下任意一种： - 采用网上银行方式的，请电汇至下述账户信息，并备注项目名称及项目编号。 开户名称：中信国际招标有限公司 开户行：中信银行北京京城大厦支行 账号：7110210182600030709 建议可将付款截图发送至邮箱chenyq@ck.citic.com。 2）采用政府采购投标担保函等其它非现金形式的，投标人可自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |  |
|  | 投标文件的组成（带*的文件及资料未提供或提供的无效，则投标无效。） | 商务部分 | 一、资格证明文件： - *投标人应在中华人民共和国境内注册，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或者自然人 注：a）若投标人为企业（包含合伙企业），应提供有效的营业执照（副本复印件加盖公章） b）若投标人为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书（副本复印件加盖公章） c）若投标人为非企业专业服务机构，应提供有效的执业许可证（复印件加盖公章） d）若投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明（复印件） - *投标人的资格声明书（实质性格式） - *涉及医疗器械的产品须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖公章） - *投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（一类产品除外）。（复印件加盖公章） - *涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。（复印件加盖公章） - *投标人提供会计师事务所出具的2025年度财务审计报告或2025年5月1日之后银行提供的资信证明（不要求投标人针对本项目或针对采购人及采购代理机构专门开具银行资信证明，可提供复印件） - *依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴纳2025年10月至今任一月纳税（不接受个人所得税及印花税）和社保的凭证复印件加盖公章），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供合理说明和相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的情况。 - *截至投标文件递交截止时间前，投标人不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的投标人（处罚期限尚未届满的）（本项无需提供证明文件，以投标截止时间后采购人和采购代理机构网上查询结果为准，并由采购代理机构留存打印截图） - *符合招标文件的投标保证金（以采购代理机构查询到账时间为准） |
|  |  |  | 二、符合性证明文件： - *法定代表人授权委托书（实质性格式） - *投标函（实质性格式） - *开标一览表（实质性格式） - *投标分项报价表（实质性格式） - *采购代理服务费承诺书（实质性格式） - *商务条款偏离表（实质性格式） - *招标文件要求的其他实质性内容 - 投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
|  |  | 技术部分 | *1.技术条款偏离表（实质性格式） 2.投标人根据招标文件评标方法及标准提供的资料及方案 3.投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 24 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止时间起90日(日历日) |  |
| 25 | 投标文件递交 | 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4.解密时长：30分钟，签名时长：15分钟。 |  |
| 26 | 投标报价要求 | - 货运到采购人现场的人民币价格，包含货物价及货物运至最终目的地的内陆运输、全部各种税费、保险费和其他当地发生的伴随费用（即如运输、安装费、培训费、保险等一切设备到货安装调试到采购人验收合格期间所发生的全部费用，含国家规定的首次计量等检测费和信息系统数据联网费）。并要求对设备配置清单设备单价及其中的消耗性材料、关键性配件进行分项报价，未报价的关键性配件、消耗性材料的更换由投标人终身免费提供。如有遗漏，视为已包含在投标总价中。 - 本项目不接受可选择性报价。 - 超过项目总预算或单项设备预算或设备预算的投标报价将被视为无效报价。 |  |
| 27 | 投标货币 | 人民币，其他货币的报价均不认可，将按无效投标处理。 |  |
| 28 | 落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策： （一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见第四章 附件7）计算。 （二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第四章 附件7，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |  |
| 29 | 异常低价评审 | 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部2026年2号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。 异常低价情形认定 投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%； （3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。 审查要求及处理 被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于30分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。 供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。 异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。 |  |
| 30 | 备品备件要求 | 提供保修期内正常运行所需的备品备件以及采购人认为有必要提供的其他备件；并保证10年以上的供应期。 |  |
| 31 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。 本次查询的信用记录仅限于本项目使用，查询结果将留存在采购档案中。 |  |
| 32 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |  |
| 33 | 采购资金的支付方式及时间 | - 详见合同样本。 |  |
| 34 | 采购代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳采购代理服务费 （1）采购代理服务费参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件收费标准下浮30%进行收取。 （2）投标人应在投标文件中提供采购代理服务费承诺书，在收到中标通知书（传真或邮件）后5天内，一次向采购代理机构缴清。 （3）采购代理服务费缴纳汇款账号详见如下： 账号：7110210182600030709 开户行：中信银行北京京城大厦支行 开户名称：中信国际招标有限公司 |  |
| 35 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |  |

## 投标人须知

## 一、总则

1.  资金落实情况及项目概述

1.1 资金来源：详见投标人须知前附表。

1.2 资金落实情况：资金已落实。

1.3 项目概述：详见投标人须知前附表。

2.  合格的投标人资格条件

2.1 资格条件详见投标人须知前附表。

2.2 除非本须知前附表另有规定，本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

2.2.1若本项目接受联合体投标，则两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

以联合体形式参加投标的，联合体各方应按第二章要求提供资格条件材料。

联合体应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

2.5 “重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.6 不符合本项目合格投标人资格条件的投标，将被视为无效投标。

3.  合格的货物及有关服务

3.1投标及合同中提供的所有货物及有关服务的原产地，均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。不符合上述来源要求的货物和服务将被视为无效投标。

3.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

3.4货物和服务的原产地可以有别于投标人的国籍。

3.5通过签署投标函和提供有效的授权书，投标人应确认其为所提供货物的合法所有人，或已经从其所有人那里得到合法有效的授权（仅适用于进口货物）。若在此方面提供错误事实，其投标将被视为无效投标。

4.  投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 投标人应承担本须知前附表所要求的其他费用。

## 二、招标文件

5.  招标文件构成

5.1 招标文件包括：

| 章节 |  |
| --- | --- |
|  | 投标邀请 |
| 1 | 投标人须知前附表和投标人须知 |
| 2 | 技术总体要求 |
| 3 | 合同格式 |
| 4 | 附件 |
| 5 | 评标方法及评分标准 |

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出明确响应是投标人的风险，并可能将导致其投标无效。

6. 现场考察/踏勘/开标前答疑会

6.1采购人或者采购代理机构将在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察/踏勘/开标前答疑会，投标人可派代表自愿参加。

6.2 相关具体时间和地点详见投标人须知前附表。

6.3考察或踏勘现场的费用由投标人自己承担，考察或踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

6.4采购人或采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.  招标文件的询问和质疑

7.1投标人可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购人或者采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.2投标人如认为招标文件存在不合理条款、歧视性条款的，须在自购买招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出。投标人的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，具体内容要求详见本须知“第七、质疑”。

8.  招标文件的澄清或修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（电子邮件）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式（电子邮件）向采购代理机构予以确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可自行决定是否推迟投标截止时间和开标时间。

8.4针对招标文件的修改内容将在财政部门指定媒体上给予公布。

## 三、投标文件的编制

9. 投标文件的编制原则、投标范围、投标语言及计量单位

9.1投标文件的编制原则

9.1.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

9.1.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

9.1.3 投标文件须对招标文件中的内容做出完整和明确响应，否则其投标将可能被视为无效投标。

9.1.4 投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。

9.1.5投标文件中涉及公章的地方均需加盖投标人公章，投标专用章将不被认可。

9.2 投标范围

9.2.1投标人可对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物和服务进行投标，不得将一标项中的内容拆开投标。（如适用）

9.3 投标语言

9.3.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9.4 计量单位

9.4.1投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10.  投标文件的构成

10.1 除非本须知前附表另有规定，不管是投标人单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。一个包内有多个包投标方案的，其参与的全部投标将被视为无效。

10.2 投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应资料等）组成，应包含但不限于以下文件：

（1） 资格证明文件

- 符合性证明文件

- 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（不适用可不提供）（采购标的所属行业详见中小企业声明函）

- 关于符合本国产品标准的声明函（不适用可不提供）

- 销售业绩：具体要求详见第六章综合评审表。

- 保修期

- 售后服务承诺（根据招标文件要求自行拟定）

- 安装调试方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 培训方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 技术响应与说明文件（包括但不限于产品说明书、彩页、图纸、检测报告等）

- 投标人认为需要提交的其他文件

11. 投标报价

11.1投标报价：详见投标人须知前附表。

11.2投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”和“投标分项报价表”。

11.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

11.4投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

- 投标货物包括主机、附件、备品备件、专用工具等的出厂价，投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

- 设备配置清单中的设备单价及消耗性材料及关键性配件进行分项报价；未报价的关键性配件、消耗性材料的更换由投标人终身免费提供；

- 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

11.5 投标人所报的投标总价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为无效投标。

11.6 投标人不得以低于成本的报价竞标。投标报价要有竞争性，最低报价不是中标的唯一条件或保证。

11.7 本次招标投标人只允许有一个报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标按无效投标处理。

11.8 超过项目分包预算（如有）/最高投标限价/项目预算/单项设备预算的投标即作无效投标处理。

12. 投标货币

12.1投标货币：详见投标人须知前附表。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的资格证明文件应证明其来自合格来源国/地区。投标人证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权（仅适用于进口产品）；医疗设备按照《医疗器械监督管理条例》提供相应资质。

（2）招标文件中要求的资格证明文件见本须知前附表。

13.2在招标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其拟供合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 货物合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

14.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据、证书，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人验收后开始使用至投标人须知前附表中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

14.4投标人在阐述上述第 14.3 3)时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质性满足或超过招标文件的要求。

15. 投标保证金

15.1投标人应按投标人须知前附表中规定的金额提交投标保证金，作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护采购代理机构或采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人或采购代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据规定的条件予以没收投标保证金。

15.2投标人应按投标人须知前附表中规定的方式提交投标保证金。

15.3 在开标时，任何未附可接受投标保证金的投标，应视为无效投标处理。

15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

15.5 中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收或向专业担保机构提出书面索赔：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据本须知第30条规定签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据按投标人须知第31条规定提交履约保证金；

16. 投标有效期

16.1投标人未响应投标人须知前附表中规定的投标有效期或投标有效期不足的投标将按无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面或电传的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的签署

17.1投标人应按投标人须知前附表的规定准备相应文件。

17.2没有按招标文件实质性和符合性规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标。

## 四、投标文件的递交

18. 投标文件的递交

18.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。

18.2本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

18.3远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

19. 投标截止时间

19.1 采购代理机构将按投标邀请中规定的投标文件递交截止时间前接收投标文件。

19.2 采购代理机构可以按照投标人须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标文件递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以延长后新的投标文件递交截止时间为准。

20. 迟交的投标文件

20.1 按照投标人须知第19条规定，采购代理机构应拒绝在其规定的投标文件递交截止期后递交的任何投标文件。

21. 投标文件的补充、修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标，如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。

21.2 在投标文件递交截止期之后，投标人不得修改投标文件。

21.3 自投标文件递交截止期至投标人须知前附表中规定的投标有效期满的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

22. 开标

22.1采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

22.2 开标时《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

22.3 报价公示完毕后，如果供应商对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

23. 资格审查

23.1开标会议结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行检查，合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备本招标文件投标人须知第2条合格的投标人资格要求的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

24. 评标

24.1 组建评标委员会

24.1.1采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会应当为7人以上单数。

24.2 投标文件的初审

24.2.1初审即符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不是寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

按照政府采购相关法律及招标文件的规定，如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：

（1） 投标函未提供或不符合招标文件要求的；

（2） 开标一览表、投标分项报价表未提供或不符合招标文件要求的；

（3） 投标人的报价均超过了项目分包预算（如有）/最高投标限价/项目预算的；

（4） 投标文件未按照招标文件要求提供法定代表人授权书，或其授权书未进行有效签署并加盖公章的；

（5） 投标有效期不足的；

（6） 未按招标文件要求提供商务条款偏离表的；

（7） 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 未按招标文件要求提供技术规格偏离表的；

（10） 未按招标文件规定进行有效签署的；

（11） 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，其投标产品必须为清单内产品，投标人未按上述规定提供证明材料的；

（12） 投标人有串通投标、腐败或欺诈行为的；

（13） 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

24.2.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

出现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标将按无效投标处理：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，对明显的文字和计算错误按下述原则进行修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照投标人须知第25条的规定经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效 。

24.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.2.5 按照政府采购相关法律及招标文件的规定，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 投标人的报价均超过了项目分包预算（分包）/最高投标限价/项目预算，采购人不能支付的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

25. 投标文件的澄清

25.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

25.3 未在规定时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

26. 比较与评价

26.1评标方法：详见投标人须知前附表。

26.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.3 按评标委员会的综合打分结果由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一包或项目项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照质量优先（技术评审部分综合得分最高）的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.5 非单一产品采购项目时，将用“△”号在第三章项目技术总体要求中标明其核心产品。若一个都不标明“△”号则所有产品均被视为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按26.4条款的规定处理。

26.6 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

27. 与采购代理机构和采购人接触

27.1投标人试图对采购代理机构和采购人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都能导致其投标按无效投标处理。

## 六、确定中标与授予合同

28. 中标候选人及中标人的确定

28.1 评标委员会根据评标标准及评分细则，经评审后推荐排名前三的投标人为中标候选人。

28.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.4 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29. 中标结果公布和中标通知书

29.1中标人确定后的2个工作日内，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1 个工作日。

29.2 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分,对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3 中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

30. 签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3 招标文件、投标文件、投标人的澄清文件和中标通知书等均作为签订合同的主要部分。

30.4根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，截止到合同签订之日。一旦中标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权拒绝与其签订合同。

31. 履约保证金（如需）

31.1中标人与采购人签订合同时应按照招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金的金额不超过合同金额的10%，其形式为支票、汇票、本票或者金融机构（格式见附件）、专业担保机构出具的政府采购履约担保函（格式见附件）等非现金形式。

31.2 如果中标人没按照第30或31.1条规定去做，采购人将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。

32. 授予合同后其他权利（如需）

32.1采购人须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从中标人处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的，不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

七、质疑

33 质疑

33.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购代理机构提出质疑。提出质疑时需向采购代理机构提交如下材料原件：

33.1.1提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函原件须加盖公章，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.1.2 法定代表人授权委托书原件并加盖公章。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.2投标人在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节提出的后续多次质疑将不予接受。

33.3 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

八、其他

34.代理服务费

34.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用（可不在投标分项报价中体现）。

35. 腐败和欺诈行为

35.1 定义

（1）“腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

35.2 如果采购代理机构和采购人认为投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将按无效投标处理。

36.未尽事宜

36.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

37.文件解释权

37.1　本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

# 第三章 技术总体要求

一 、货物需求一览表

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水处理系统 | 1 | 自合同签订之日后，接到采购人书面供货通知起30日历日内交货，到货15日历日内安装调试完毕。 | 采购人指定地点。 |
| 2 | 全自动流式细胞仪 | 1 |  |  |
| 3 | 酶标仪 | 1 |  |  |
| 4 | 全自动粪便分析仪 | 2 |  |  |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |  |  |
| 6 | 全自动尿液分析流水线 | 1 |  |  |
| 7 | 全自动凝血分析流水线 | 1 |  |  |
| 8 | 全自动生化分析仪 | 1 |  |  |
| 9 | 全自动生化免疫流水线 | 1 |  |  |
| 10 | 全自动血沉仪 | 1 |  |  |
| 11 | 全自动血液细胞分析流水线（配C反应蛋白模块） | 1 |  |  |
| 12 | 全自动血液细胞分析仪+CRP 一体机 | 1 |  |  |
| 13 | 洗板机 | 2 |  |  |
| 14 | 血流变分析仪 | 1 |  |  |

二、 技术参数要求

注：

（1）以下技术指标及要求中如出现或指向某个设备品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。

（2）投标人所供设备的生产日期不早于到货期前6个月，并包含已经发布的全部技术功能。货物需求表中的设备适合中国新疆地区的温湿度、供电环境。生产厂家制造的电源插头必须符合中国国家3C认证标准。投标人提供的产品应为全新未使用产品，采购人有权拒绝已经停产或已淘汰机型的老旧产品。

（3）项目背景：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）（以下简称“新疆国际医院”）是一家大型国际化、智能化的新型三级综合性医院，是落实国家“一带一路”战略、推进丝绸之路经济带核心区建设的重点任务；是立足新疆、辐射中亚区域国家的医学高地；是新疆维吾尔自治区“五大中心”建设医疗服务中心的标志性、示范性工程。

注：下述技术参数中“★”号条款为实质性响应条款，负偏离的将作无效投标处理，“▲”号条款为重要评审因素，非实质性响应条款。

### 品目1：纯水处理系统

★1、所供设备产水需完全满足医院检验科各类检测仪器、试剂配制、样本稀释、微生物检测等对水质的要求。

2、纯水（RO水）：

2.1.进水水源：城市自来水，水温 5-40℃，水压 1-5 ㎏ TDS≤500ppm；

2.2.出水水质，UP超纯水电导率≤0.05-1μs/cm@25℃；电阻率≥15-18.25MΩ.cm@25℃；超纯水达到中国国家分析实验室用水一级水标准；吸光度（254nm，1cm 光程）：≤0.001可溶性硅[以（SiO2）计]： mg/L＜0.01；

2.3总有机碳量：TOC＜1-5ppb 微粒子/颗粒物（大于 0.22μm）含量：＜1/ml，重金属含量（mg/L.max）:＜0.01；

氧化矽含量（mg/L.max）:≤0.01 细菌：＜0.01 cfu/ml，微生物含量：＜0.01cfu/ml. RNase 含量：＜0.5pg/ml DNase；

含量：＜10pg/m。

3、制水量≥500L/H(+10%)；瞬间取水量：4-8L/min。

品目2：全自动流式细胞仪

1、激光器：蓝色激光（激光波长范围488nm±5nm）、红色激光 （激光波长范围635nm±5nm)。

2、荧光检测器：采用PMT或APD检测器。

3、荧光通道配置：双激光四色。

4、荧光检测灵敏度：FITC≤80MESF；PE≤50MESF；APC≤30MESF。

5、荧光分辨率：CV≤2%。

6、分析速度：≥35000粒子/秒。

7、携带污染率：≤0.1%。

8、进样方式：采用负压上样。

9、支持试管类型：12×75mm试管、1.5ml或2ml EP管。

10、绝对计数：采用精确的体积法测量原理或者微球法计数。

11、LIS连接：可配置双向LIS连接。

12、荧光补偿：全矩阵荧光信号补偿系统，在测试前、测试中和测试后均可调节荧光补偿。

13、自动进样器：支持自动进样。

### 品目3：酶标仪

1、波长：400-1000nm，8个滤光片位置（包含标配405、450、490、625nm）。

2、吸光度范围：0.0-4.5（A）。

3、检测通道：8通道光纤。

4、测量方式：单波长或双波长控制测量等。

5、计算方式：吸光度法、定性计算、定量计算。

6、测试速度：≤96孔/5秒（单、双波长）。

- 稳定性：≤0.01。

8、重复性：≤0.005A。

9、显示方式：中文。

10、存储容量：可存储≥400个检测程序和≥800次96孔板检测结果。

11、光源：长寿命冷光源。

- 操作界面：≥6.8英寸触摸屏界面。

### 品目4：全自动粪便分析仪

★1、用途：对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。

2、检测项目：

2.1理学指标：自动识别颜色、性状等。

2.2有形成分：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分。                             2.3化学及免疫学项目：粪便隐血、转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等。

3、送样装置：轨道式送样，可批处理≥50个标本。

4、粪便标本采集器：取样勺多触点设计，方便病人多点取样；全密封设计，杯盖外覆铝箔膜，可气动传输，内覆硅胶膜，防止粪便悬液外渗，确保标本在检测前、检测中及检测后全程密闭，降低生物感染风险。

5、标本前处理：自动完成样本稀释、搅拌混匀，采用智能搅拌控制系统，根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，对标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放且细胞形态不被破坏。

6、病理成分富集：动态滤网设计，避免网孔堵塞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，对病理成分主动捕捞，可有效过滤食物残渣并对病理成分（尤其是虫卵）富集。

7、闭盖取样：闭盖穿刺取样，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。

8、智能采图：高速显微镜结合高速摄像，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检。

9、智能识别：运用智能化方法变换的检测和识别方法，精准识别红细胞、白细胞、真菌、淀粉颗粒、虫卵等病理成分。

10、集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。

11、检测卡装载：即插即用，无需人工装载，可不停机连续加载。

12、检测项目组合：化学及免疫学检测项目可自由任选组合，每次可同时检测1-5个不同项目。

13、计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保仪器吸取的粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞引起的设备故障，保证仪器稳定性和生物安全性。

14、计数板排队沉淀：一次性可容纳≥6个样本同时排队沉淀，保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度及综合检测速度。

15、检测卡孵育：≥105个检测卡孵育位，确保检测卡孵育时间充分，结果准确。

16、急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。

17、质控功能：具备粪便有形成分质控物（包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度），保证检验质量。

18、报告方式：提供综合理学、化学、免疫学及有形成分检测的报告，为临床诊断提供全面参考信息。

19、检测速度：综合速度≥90标本/小时。

20、准确率偏差：有形成分的综合识别与计数准确率偏差≤5%。

21、重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%。

22、携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl。

23、计数板贮存仓容量：≥200个。

24、数据储存量：≥20万个结果。

### 品目5：全自动化学发光免疫分析仪

1、系统采用磁微粒参与的化学发光反应原理。

▲2、最大测试速度≥1000测试/小时。

3、支持1-4台模块联机，软件支持自动负载均衡，样本跟踪、联机仪器屏蔽功能。

4、首个结果最快出结果时间≤20min。

5、可支持仪器自动重测和急诊插入优先检测。

6、轨道式进样，同时放入≥300个样本，可以连续添加样本。

7、样本质量监测：支持血清样本质量监测拍照功能。

8、仪器试剂位≥70个，试剂仓冷藏温度2-8℃。

9、支持试剂可视化在线装载。

10、样本采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

11、非接触式混匀。

12、采用一次性反应杯，倾倒式添加，可以一次性装载不低于2000个； 反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束。

13、检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留，处理耗材无风险。

14、可以跟LIS 系统进行双向通讯连接。

### 品目6：全自动尿液分析流水线

1、尿液流水线由尿干化学分析仪和尿沉渣组成，其中干化学检测速度≥200测试/小时，尿沉渣速度≥100测试/小时。

2、智能联动功能：根据干化学结果自动提高有形成分扫描范围。

3、携带污染率：≤0.01%（50000/uL）。

4、检测方法：机器视觉成像技术；光电比色原理+折射法。

5、检测项目：干化学测试项目≥14 项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）。理学测试项目：颜色、浊度、比重。有形成分自动识别测试项目≥18项，红细胞位相相关参数≥8个，人工自定义参数≥30个。

6、待检区样本量：应用装载模块可一次性装载100份待检样本。

7、样本量：≥2mL。

8、整体化统一报告：尿液干化学分析结果+尿液有形成分分析结果+图形结果。

9、报告审核：具有自定义审核模式设定方式，可以自由设定审核条件。

10、样本类型：非离心尿和浓缩尿。

11、吸样针清洗：采用高效清洗拭子清洗。

12、密闭样本管：系统支持使用配套薄膜密闭样本管，无需开盖。

13、携带污染率：≤0.01%。

14、条码扫描：单个分析模块均可配内置360°旋转条码扫描。

15、图片分辨率：≥300W 像素。

16、重复性：有形成分重复性：CV≤5%（1000/μL）。干化学重复性：反射率CV≤1.0%。

17、有形成分识别率：红细胞≥90%、白细胞 ≥90%、管型 ≥90%。

18、有形成分检测线性：红细胞≥40000个/μL 线性误差不超过±15%。

### 品目7：全自动凝血分析流水线

▲1、综合检测速度：PT检测速度≥900测试/小时， D-二聚体检测速度≥900测试/小时。

2、单模块检测速度：PT 检测速度≥450测试/小时，D-二聚体检测 速度≥400测试/小时。

3、检测方法：含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法；检测通道≥20个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有20个检测通道。

4、检测参数：至少能开展PT、APTT、TT、Fib、AT-III、DD、FDP等项目。

5、最大扩展流水线模块数：≥3个。

6、进样方式：支持全自动进样和急诊进样模式，均支持闭盖穿刺进样，避免气溶胶带来的实验室生物危害。

7、样本位：单模块≥200个；有专用急诊位，急诊可随到随测。

8、加样针（包含样本针和试剂针）≥5根；综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。

9、条码扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息，自动进样架和急诊位进样，均支持样本旋转扫码。

10、光源：长寿命光源。

11、纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。

12、溶血、黄疸、脂血样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本。

13、检测波长：≥4个。

14、试剂加载：可实现不停机试剂加载，当前测试不暂停不中断。

15、反应杯加载：可一次性装载反应杯≥1200个，并支持测试中添加。

16、试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量(测试数)提示功能。

17、纠正实验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。

18、质量控制：且支持手动或自动质控，具备报警功能。

19、独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

20、单模块试剂腔位：≥50个，其中试剂冷藏位≥20个，冷藏温度低于 16℃。

### 品目8：全自动生化分析仪

▲1、处理能力：常规生化测定恒速≥2000测试/小时，电解质ISE单模块速度≥600测试/小时，且可扩展。

2、同时分析项目数：单模块双试剂≥60项，模块扩展后最大可实现同时分析≥100个项目。

3、采用轨道式进样，可连续装载样本，最大样本容量≥300个，样品架附有样品架条形码。

4、分析方法：终点法、固定时间法、速率法

5、支持单/双、三/四试剂测试和单、双波长。

6、吸光度线性范围：0～3.5Abs, 单波长或双波长测量(16个波长，范围340nm～850 nm)。

7、样品量：2ul～20ul,0.1ul步进，具有自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能。

8、反应杯：采用石英比色杯，兼顾检测精度与运行成本。

9、恒温系统：采用循环水浴式控温或固体直热，37.0℃±0.3℃, 波动度不大于±0.1℃。

10、 样品针堵塞检测功能：可实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判。

11、具有质控管理、远程维护功能。

12、试剂全开放。

### 品目9：全自动生化免疫流水线

一 、总体要求：

▲1.所投设备需包括进样和出样模块、自动离心模块、自动去盖模块、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、后处理系统、传输轨道及数据信息管理系统。

二、全自动样本处理系统参数

前处理：

1、单模块的处理能力：≥800管/小时。

2、进样量：≥800管，可连续进样。

3、支持多类型样本管(直径13mm/16mm* 高度75mm/100mm)及微量杯、EP管,不同高度样本管可混用。

4、支持急诊样本优先处理。

5、自动旋转扫描样本管，支持多种码制的样本条码。

▲6、整体离心速度≥920管/小时，可支持多台离心模块接入流水线。

7、单模块批次离心样本量：≥80管。

8、最大离心转速≥4500r/min，离心机离心力最大4200g。

9、可自动配平，可设置离心转速、离心时间和单批次离心开始的等待时间。

10、视觉识别系统，可采集样本图像，识别样本条码信息和样本管信息，计算样本量和血清量，评估血清质量(脂血、黄疸、 溶血)和样本离心状态，可自定义血清质量的识别灵敏度。

11、开盖速度≥800管/小时，具备气溶胶过滤或紫外线消毒功能。可倾倒式进样，2个倾倒进样接受口，满足常规和急诊的需求。

12、倾倒模块≥850管/小时。

13、倾倒模块样本容量：≥800管。

14、预先进行样本管的转移和分类，提前规划样本路径，优化样本流程。

后处理系统：

15、在线后处理单元容量≥10000管。

16、在线后处理单元处理速度≥800管/h。

17、在线后处理单元冰箱温度2-8℃。

18、在线后处理单元智能软件可以设定自动储存和丢弃过期样本，无需人工介入。

19、支持自动质控、样本自动调取、一键完成项目复查和项目追加测试等功能。

20、加盖速度：≥800管/小时。

21、出样模块存储容量≥700管。

轨道：

22、主体轨道≥4轨道。

23、轨道将前处理、后处理与分析仪及其他模块连接起来，组成完整的分析前、分析中和分析后系统，实现样本进样、检测、存储的自动化流程。

24、运输标本轨道总速度≥5000管/小时,便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能。

25、样本采用无线射频技术 (RFID),实时追踪样本位置。

26、轨道故障时，流水线上的各分析仪器仍可独立运行，批量进样。

27、可根据医院需求和发展进行升级，可变换形状布局、延长轨道和扩展功能。

数据管理系统

28、配套实验室智能化系统，能与LIS 和各分析仪软件连接，实现数据通讯，实现对样本、数据、仪器等智能化管理，全面监控样本流转的各个环节，实时了解样本位置和状态。

三 、在线全自动生化分析仪参数(2台，综合速度：比色法≥4000 测试/小时，ISE≥1200 测试/小时)

1、处理能力：常规生化单模块测定恒速≥2000测试/小时，电解质ISE单模块速度≥600测试/小时，且可扩展。

2、同时分析项目数：单模块双试剂≥60项，模块扩展后最大可实现同时分析≥100个项目。

3、采用轨道式进样，可连续装载样本，最大样本容量≥300个，样品架附有样品架条形码。

4、分析方法：终点法、固定时间法、速率法，支持单/双、三/四试剂测试和单、双波长。

5、吸光度线性范围：0～3.5Abs, 单波长或双波长测量(16个波长，范围340nm～850 nm)。

6、样品量：2ul～20ul,0.1ul步进，具有自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能。

7、反应杯：采用石英比色杯，兼顾检测精度与运行成本。

8、恒温系统：采用循环水浴式控温或固体直热，37.0℃±0.3℃, 波动度不大于±0.1℃

9、样品针堵塞检测功能：可实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判。

10、具有质控管理、远程维护功能。

11、试剂全开放。

四 、在线全自动化学发光免疫分析仪（综合速度：1000测试/小时)

- 系统采用磁微粒参与的化学发光反应原理。

- 单台测试速度≥400测试/小时。

- 首个结果最快出结果时间≤20min。

- 支持级联拓展≥2个相同分析模块。

- 支持接入实验室流水线。

- 可支持仪器自动重测和急诊插入优先检测。

- 轨道式进样，同时放入≥300个样本，可以连续添加样本。

- 样本质量监测：支持血清样本质量监测拍照功能。

- 仪器试剂位≥70个，试剂仓冷藏温度2-8℃。

- 支持试剂可视化在线装载。

- 样本采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

- 混匀方式：非接触式偏心混匀。

- 采用一次性反应杯，倾倒式添加，可以一次性装载≥2000个；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束。

- 采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用。

- 检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留。

- 配套试剂开瓶上机后可保存≥25天。

- HBSAg检出常见突变株，至少检测50种或以上突变体。

- 定标方式：≤3点定标，减少定标液浪费。

- 可以跟LIS系统进行双向通讯连接。

### 品目10：全自动血沉仪

1、采用≥6寸大屏幕显示触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能。

2、样品位（孔）：≥95。

3、血沉测试速度（Ts/h）:≥180。

4、压积测试速度（Ts/h）:≥15000。

5、具有压积独立测量功能。

6、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能。

7、具有动态血沉曲线显示打印功能。

8、具有自动换算血沉方程k值。

9、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能。

10、具有单个或批量测试结果查询、打印功能。

11、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。

12、测试结果存储≥800个（存储容量≥15G）。

13、具有液面跟踪扫描功能。

14、具有标本异常，自动识别提示功能。

15、具有断电后数据保存功能。

16、条码扫描功能。

17、配有RS-232和USB接口，具有数据转输功能。

### 品目11：全自动血液细胞分析流水线（配C反应蛋白模块）

一、全自动血液分析流水线基本功能及要求

▲1、全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机、糖化血红蛋白检测模块和全自动细胞形态学分析仪（阅片机）等模块通过轨道连接组成。

2、全自动血液分析流水线需包含血细胞分析及计数、白细胞分类、有核红细胞检测、网织红细胞检测、体液细胞检测、C-反应蛋白、淀粉样蛋白（SAA）、糖化血红蛋白等检测项目。

3、检测速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥220个样本/小时。

4、流水线上模块可同时开展CRP以及SAA检测并且CRP或SAA检测速度≥200个样本/小时。

5、自动推片染色速度≥120个样本/小时。

▲6、糖化血红蛋白处理速度≥120个样本/小时。

二、全自动血液体液细胞分析仪参数要求

1、流水线上血液分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、CRP、SAA项目检测。

2、单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥100样本/小时。

3、用血量：末梢全血模式（非预稀释）检测CD+CRP用血量≤40μl。

4、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

5、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且报告参数≥7项。

6、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂。

7、血液分析线性范围（静脉血）：血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

8、为减少更换稀释液的次数，需提供浓缩稀释系统对稀释液进行稀释。

9、具有低值血小板自解聚功能，血小板解聚率≥80%。

10、SAA线性范围：5~320mg/L

三、糖化血红蛋白分析仪

1、仪器检测原理需为高效液相色谱法（HPLC）。

2、仪器能有效变异体HbS、Hbc、HbD、HbE，无需额外使用变异体层析柱及专用试剂。

3、单台糖化血红蛋白分析仪测试速度≥60个样本/小时。

4、糖化血红蛋白模块线性要求需覆盖 3-20%区间。

5、仪器检测参数需包含：平均血糖（eAG）。

6、仪器检测参数需包含：HbA1。

四、推片染色机

1、应保障各模块检测结果兼容。

2、流水线上单台自动推片染色综合速度≥120个样本/小时（每个样本均需完成制片及染色）。

3、推片所需最小样本量≤40μl。

4、仪器的宽度（即长度和深度中最大尺寸）需≤1.5米。

5、单台仪器对玻片的最大装载量≥140片。

6、支持一次吸样多次推片，推片次数≥5次推片。

五、全自动细胞形态学分析仪

1、适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。

2、全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、初步分类实现完全自动化。

3、检测模式：WBC、RBC+PLT、PLT聚集、数字玻片（以上模式可自由组合）。

4、处理能力：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥40张/小时。

白细胞预分类参数≥12类；非白细胞预分类参数≥5类；红细胞形态定性类型≥6类。

5、血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集。

6、血小板估数：具备估算外周血血小板数量的功能。

7、白细胞识别符合率大于85%。

8、可与全自动推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来血涂片。

9、支撑单片进样模式，以支持急诊插入分析样本。

10、质控：可对分析仪的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量。

11、数据存储：支持外周血玻片的数据和细胞图片存档，可存储≥4万个样本的细胞图形及血液分析结果信息。

12、支持全自动细胞形态学分析仪结果和其他分析仪结果同屏显示的功能, 并可自动修正血常规结果。

13、支持根据血液分析仪结果触发不同检测模式的功能。

14、支持根据实时外周血涂片血细胞的形态分析过程中的结果而修改检测模式的功能。

15、具有一键开关机功能，无需逐台按顺序开关机。

16、细胞分类添加功能：可以添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目。

17、血涂片数字扫描功能：提供血涂片数字扫描并保存的功能, 可以支持教学工作。

18、条码阅读功能：系统可以接受二维码和条形码。

19、报告格式：可以由用户自定义打印报告格式，可以输出图片进行打印。

### 品目12：全自动血液细胞分析仪+CRP一体机

- 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

- 报告参数≥36个，三维散点图≥3个。

- 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC≥100个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。

- 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤40μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl。

- 自动进样器，自动进样器内轨具有回退功能，有开放进样或封闭进样装置。

- 末梢血自动批量检测模式支持：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检功能；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

- 预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。

- 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

- 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- 配备原厂中文报告及数据处理系统。

- 血液分析仪主机自带≥10寸液晶触摸屏。

- 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000）109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

- 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤3  109/L。

- CRP线性范围：0.2~320mg/L。

### 品目13：洗板机

1、适应板型：≥96孔，平、U、V型底酶标板或条。

2、洗板头：≥96针洗头。

3、清洗模式：单板、双板或多板。

4、洗液通道：≥3个通道（洗液通道），1个缓冲液通道，1个废液通道。

5、注液精度： CV≤2%。

6、注液和吸液速度：可调节。

7、残液量：≤0.8ul/孔。

8、酶标板振动：支持振荡功能，弱、中、强可调节。

9、振板时间：0～15分钟。

10、程序储存能力：≥80个程序。

11、清洗容量：50～2000ul。

12、清洗次数：0-90次。

13、侵泡时间：0～15分钟。

14、具有空载报警技术，防止托盘空载加液。

15、自动检测液面，清洗液不足和废液满溢时自动报警。

16、主机和内置泵独立分开设计（不在一个机体内），较少主机震动造成的加液、洗涤等影响（提供图片证明材料）。

17、洗液、废液瓶容量：≥2L。

### 品目14：血流变分析仪

1、锥/板式测试机芯：2个，可进行双份全血并行同步测试。

2、全血测试时间：≤30s/2个标本。

3、锥/板机芯具有双排液孔防堵功能。

4、毛细管式测试机芯：2个;可进行双份血浆并行同步测试。

5、血浆测试时间：≤0.4s/2个标本。

6、全血和血浆任意组合并行同步测试功能。

7、双加样系统，加样针具有液面感应自动分离血浆功能。

8、双90孔位全自动可互换式样品盘。

9、采用双独立控制系统，确保不停机可持续工作。

10、锥/板机芯具有轴心水平定位功能。

11、仪器具有长寿命工作照明系统。

12、精度误差≤±1% ；重复性误差≤1％。

13、全血粘度测量范围：0～60mPa.s（切应力0～14000mPa）。

14、加样量可调范围：50 ul～1000 ul。

15、全血测试用血量：≤700 ul。

16、血浆测试用血量：≤100ul。

17、切变率范围：1s-1～200s-1。

18、微电脑智能温控系统，精度±0.1℃。

19、挤压式强力蠕动泵进排液系统。

20、快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式。

21、具有结果异常，清洗液不足，废液溢出等情况的报警功能。

22、全自动及手动双重测试功能。

23、自定义开放式报告单模式，并可数据传输。

24、仪器测试范围：全血粘度、血浆粘度、相关参数换算。

三、其他相关要求

（一）基本要求

- 投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如有）。

- 投标所用的支持文件，如：产品datasheet，正式印刷版产品说明、目录、样本、图表、简图等都应清晰。

- 如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。

- 投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。

- 投标人提供的涉及使用耗材的设备，可使用开放耗材的应承诺支持开放耗材，并提供相应耗材清单作为后期采购参考，耗材不计入投标人此次投标总价，亦不作为供应耗材的唯一渠道。

（二）验收标准

不低于生产厂家提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

★（三）保修期

★免费保修期：自全部设备及各关键部件验收合格之日起，设备及各关键部件均至少为36个月（含）。不满足的将作无效投标处理。（具体期限以中标人的投标文件为准）

（四）售后服务要求

1、在免费保修期及采购人向投标人购买的全包保修期内，投标人免费更换整机部件及所含全部消耗性配件，免收相应人工工时费等费用。投标人免费将优化升级至最新最高版本并免费提供升级所需的硬件。整机终身年度定期上门免费预防性维护保养及质控次数不少于2次，并提供年度运行维护分析报告。

2、保修期外采购人未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费。

3、设备终身维修并应继续提供优质的服务。

4、投标人应承诺在本地（新疆）具备核心备件仓库，售后服务部门将在电话报修2小时之内提供现场响应服务，24小时之内到现场解决故障（不可抗拒力量下除外）。

5、投标人提供主机，零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护中文或中英文对照说明书以及维修密码。免费提供系统操作和维修的必要的专用工具及技术咨询。

6、系统终身免费升级（含应用软硬件等全部费用）。

7、免费开放所有数字通讯接口及协议（含DICOM接口）。

8、保修期外，维修零配件供应及保修合同条款由双方另设合同协商决定，不得以投标人格式合同条款方式对采购人进行任何约束。投标人不得对采购人购买保修合同的联保年限等提出限制性要求。

（五）具体交货、培训要求

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货要求：投标人负责将货物运至采购人最终指定的地点。

3、投标人未能按本合同约定按时发货或到货的，每逾期一天应向采购人支付该货物全部货款的千分之五的违约金，并承担全部损失及责任。

4、投标人委派经验丰富的专业技术人员在采购人住所地对采购人临床医生及技术人员免费进行正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，包括培训目标、培训计划等，使采购人能够全面了解直至完全掌握设备的使用。

5、在采购人所在地由投标人负责按照采购人人员工作类别对采购人每类人员进行至少5人次，为期不少于20个工作日的操作及使用维护培训。

（六）安装调试要求

1、投标人负责拆箱安装就位并根据采购人实际使用需要调试设备测试程序，使整套系统达到预定可使用状态。应提供具体的安装计划、调试内容等，投标人须在运输及安装过程中匹配数量足够且专业的人员、车辆、工具和材料。

2、提升设备及整体系统运行的使用效率、安全性、数据管理能力，满足采购人所提出的自动化、智能化操作要求。

# 第四章 合同格式

注：以下合同条款均为招标文件商务条款的一部分，投标人可结合项目实际情况在第五章 附件6商务条款偏离表中按照要求进行响应。

新疆国际医疗中心（新疆国际医院）购置

（设备名称）

销  售  合  同

甲方（买方）：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

乙方（卖方）：

合 同 编 号：

年   月   日

销 售 合 同

甲方：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

地址：

联系方式：

乙方：

地址：

联系方式：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

- 设备名称、规格（型号）、数量详见下表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 制造商或品牌 | 原产地 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元) | 合计金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同为固定总价/固定单价合同，上述合同价格包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、仓储费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时对清单中的名称、规格、材质及数量等有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。

本合同以人民币计价。

二、系统配置：详见附件

三、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书、装箱单及出厂要求，配备全新、未使用的必备品、配件和专用工具，相关费用已包含在合同总价内，甲方无需另行支付任何费用。

四、交货期、地点、售后服务期：

1、交货期：自合同签订之日后，接到甲方书面供货通知起     日历日内（按书面通知之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

2、交货地点：甲方指定。

3、保修期：自甲方书面验收合格之日起，提供整机原厂保修服务     年，乙方承担保修期内设备任何故障产生的费用。若设备原厂标准保修期长于本合同约定年限的，按原厂更长保修期限执行。

4.风险承担：标的物在运输、装卸、仓储、安装、调试及试运行期间的全部风险（包括但不限于灭失、损毁、丢失、被盗、损坏等）均由乙方承担，甲方不承担任何责任。标的物的风险自甲方最终书面验收合格并签署验收报告之日起转移至甲方。如因乙方原因导致标的物灭失、损毁、丢失、损坏等，甲方有权要求乙方在3日内无条件免费修复、更换或重新交付，且不影响甲方的验收、付款及其他权利。

五、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换，提供整机及增配设备原厂（免费）保修服务；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如未能在24小时内解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质量保函中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。乙方不得以此为由拒绝承担后续保修义务。

6、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。

六、付款方式：

1.第一条 货款支付方式及节点

1.1 付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方不得要求其他币种，否则甲方有权拒付且不承担违约责任。

1.2 付款进度及金额：

（一）第一笔：合同签订后支付30%预付款，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥   元。

（二）第二笔：合同生效后，设备到货、安装、调试经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的60％，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥  元。验收不合格，甲方可暂缓付款、责令乙方整改，整改仍不合格的，甲方有权解除合同并追责。

（三）第三笔：设备临床性能验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的10％，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥   元。

乙方申请支付第三笔货款前，须向甲方提供合同总金额10％的银行保函（无条件、不可撤销见索即付），保函有效期至少覆盖本合同约定的全部保修期届满后6个月，且至乙方无违约、无未结清纠纷时止，效力独立于本合同；乙方违约时，甲方可凭保函直接向银行索赔，不足部分可向乙方追偿。

其他

3.甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。甲方办理完成款项支付的申请手续即视为完成付款义务（不含财政支付部门审核的时间）。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方的违约责任。

4.甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：

账户名称：

银行账号：

乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。

第二条 保函要求

（一）保函性质：乙方提供的银行保函须为无条件、不可撤销见索即付保函，独立于本合同，条款及格式须经甲方律师审核通过，符合相关法律规定。

（二）核心条款：保函须包含以下条款，缺失则甲方有权拒收并暂缓付款：

（1）赔付触发：乙方违约时，甲方提交书面申请及简单单据即可索赔，银行须在5个工作日内无条件足额赔付，不得拒付或拖延。

（2）赔付金额：以合同约定违约金或甲方实际损失较高者为准，不超过保函最高金额。

（3）银行资质：开具银行须资质良好、无不良赔付记录，银行拒付或无履约能力的，由乙方承担全部责任，甲方有权追责。

（三）保函交付：乙方须在保函出具后3个工作日内提交原件存档，保函不符合约定的，甲方可暂缓付款，乙方须限期重开，否则视为根本违约。

七、包装标准：

1、乙方提供的全部标的物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保标的物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则甲方有权自行委托第三方清理，产生的全部费用由乙方承担，若造成甲方损失的，乙方还应全额赔偿。

5、标的物在运输途中的安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

八、技术资料：乙方负责提供标的物详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该标的物的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该标的物彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

九、安装调试及试运行：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责标的物的包装、运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该标的物可以正常试运行。

3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、在安装调试期间，因物件发生的事故及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任。
5、对于合同单价金额不超过50万元的设备，其试运行期限原则上不超过30个日历日；对于单价金额超过50万元的设备，试运行期限原则上不超过60个日历日。

6、在试运行期间，若货物性能未能满足招标文件及合同中所规定的标准，则应视为验收未通过。乙方须退还90%的货款，并对甲方因此遭受的损失承担赔偿责任。

7、若在试运行期间设备出现故障，需更换为同型号的新设备，则试运行时间应重新计算。若设备更换次数达到两次或以上（含两次），甲方有权要求乙方退还甲方已支付的对应设备的货款，并按设备金额的20%向甲方支付违约金。甲方有权直接扣收质量保函项下款项，不足部分可向乙方追偿。

8、在标的物到达之前，乙方必须提供与生产厂家签订的、针对合同内标的物的     年免费保修协议或合同。若未能提供此文件，则视为乙方未履行合同要求，甲方有权拒绝接收货物。

十、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套标的物的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合现行国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关标的物名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单。

3、试运行期结束后，甲方标的物使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，如有需要甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。如应付货款已支付完毕，乙方须在收到甲方费用通知后3个工作日内将相应费用支付至甲方指定账户。

4、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后10个工作日内完成更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及招标文件要求，属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。

十一、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：标的物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的标的物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其标的物经过正确安装、合理操作和维护保养，在标的物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、标的物在售后服务期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的标的物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换标的物的售后服务期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方标的物质量原因，导致甲方损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。如因乙方提供的设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

十二、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更，不得转让、转包、分包本合同项下任何义务，也不得将本合同项下的任何权利部分或全部转让给第三方。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金

2、乙方须保障甲方在使用其标的物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须全权与第三方交涉、应诉抗辩，并承担由此引发的一切法律责任、诉讼费用、律师费用及全部经济损失；若因此给甲方造成经济损失、名誉损失，或甲方先行垫付赔偿金、诉讼费、律师费、维权费用等全部支出的，甲方因此产生或先行垫付的所有费用及损失均由乙方全额赔偿承担。。

十三、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。乙方主张不可抗力免责的，应当在不可抗力发生后10个日历日内向甲方提供有效证明文件，逾期未提供的，不免除乙方的违约责任。

十四、违约责任：

1、乙方交付标的物的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失由乙方无条件承担。乙方逾期完成换货或整改的，每逾期一日按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金，逾期超过10日的，甲方有权直接解除合同。乙方不能修理或者不能调换、安装的，或甲方选择退货的，乙方均应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，并承担因退货而发生的一切损失和费用。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，并要求以承担合同总金额20%的违约金。。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，在甲方提供相关损失证明并提出书面索赔要求后十日内，乙方应当按照甲方的要求足额支付赔偿金。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

5、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

6、本合同签订后，乙方不得以标的物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

7.乙方违约后除按照合同约定向甲方支付违约金外，甲方还有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费、保全费、保险费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用，以及为减轻损失、进行调查、取证、协商所支出的合理费用）。

十五、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，甲方保留追索的权利，包括直接从甲方应付乙方的其他合同款项中抵扣相应的经济损失及违约金，不足部分甲方有权继续追偿。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付。

十六、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。
十七、其它：

1、 合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、招标文件、谈判文件、招投标备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字且加盖单位公章或合同专用章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

6.本合同履行过程中，所有书面通知、函件、法律文书等均应送至本合同载明的双方地址，任何一方变更通讯地址应当提前7日书面通知对方，未通知的，按原地址寄送即视为有效送达。

| 甲方：新疆国际医疗中心（新疆国际医院） | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址： | 开户行： |
| 单位电话： | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

附件1：

法人身份证明书或法人代表授权书（如果有授权代表）（加盖公章）

样本：法人代表授权书

本授权书声明：注册于  （地区名称） 的   （公司名称）   法人   （姓名、职务） 代表本公司授权销售代表  （姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就新疆国际医疗中心（新疆国际医院）医疗设备项目     （合同编号+设备名称）    包括但不限于以下方面：谈判响应、合同签订、履行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　      年     月     日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

公        章：     （公司名称）

附法人及法人授权代表身份证复印件，加盖公章

附件2：

医疗器械注册证（加盖公章）

附件3：

配 置 清 单（加盖合同专用章）

（型号）        （设备名称）

设备台数：

| 标准配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 增配 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

使用科室：

科室负责人（签字）：

附件4：

备品备件清单（加盖合同专用章）

| 序号 | 备品备件名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 说明：质保期内免费提供以上备品备件 |  |  |  |

附件5：

基本服务要求承诺函（加盖合同专用章）

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。乙方不得因软件升级、系统迭代、功能更新等任何理由就数据接口的开放、对接、维护向甲方收取任何费用。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

（公司名称）

附件6：

代理商售后服务承诺书（加盖合同专用章）

必须包含以下内容：

- 自验收合格之日起计售后服务期，提供整机及增配设备原厂保修服务_____年，承担售后服务期内设备任何故障产生的费用。（需提供原厂保修证明）。

- 售后服务期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及设备管理办公室备案。（注：以上记录将作为支付设备尾款的依据。）

附件7：

厂家售后服务承诺书（加盖合同专用章）

附件8：

培训计划（加盖合同专用章）

附件9：

中标（成交）通知书（加盖合同专用章）

第五章 附件

## 资格证明文件

附件1 营业执照或事业单位法人证书等

投标人应在中华人民共和国境内注册，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或者自然人

注：a）若投标人为企业（包含合伙企业），应提供有效的营业执照（副本复印件加盖公章）

b）若投标人为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书（副本复印件加盖公章）

c）若投标人为非企业专业服务机构，应提供有效的执业许可证（复印件加盖公章）

d）若投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明（复印件）

附件2 投标人资格声明书（实质性格式）

致：中信国际招标有限公司

本单位作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）我单位不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（5）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

（6）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

注：

附件3 其他资格要求

附件4 投标保证金信息（非实质性格式）

（投标保证金应当从投标人的银行账户缴纳，以采购机构查询到账时间为准，本项可不提供证明材料。）

保证金缴纳信息

| 单位名称 | 开户银行（具体到支行） | 银行帐号 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写 | 大写 |

注：已交纳投标保证金的投标人无需在提供投标担保函

附件5 政府采购投标担保函（如需，供参考）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于           （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币   元（大写     ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 符合性证明文件

附件1 法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权书声明：注册于         （地址）的         （投标人名称）的     （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         （项目名称、项目编号）的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章或印鉴：

被授权人签字或签章：

投标人名称（加盖公章）：

（须附法定代表人和授权代表的身份证复印件）

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明（实质性格式）

致：（中信国际招标有限公司）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

附件2 投标函（实质性格式）

致_________________（采购人或采购代理机构）：

根据_______________（项目名称、项目编号：___________）的投标邀请，_____________（姓名、职务）代表投标人      、     （投标人名称、地址）参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止时间起 90 日遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2. 已详细审阅全部招标文件（包括招标文件澄清函），理解投标人须知的所有条款。

3. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

4. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5. 满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6. 同意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

7. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

投标人名称（加盖公章）：

## 附件3 开标一览表（实质性格式）

项目名称：　                                 项目编号：

| 投标总价 （单位：人民币元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

注：

1.投标人必须按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。并按照格式要求在指定位置盖章。

2.此表中，投标总价应和附件4中的总价相一致。

## 附件4 投标分项报价表（实质性格式）

项目名称：　                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水处理系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 全自动流式细胞仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 酶标仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 全自动粪便分析仪 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 全自动尿液分析流水线 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 全自动凝血分析流水线 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 全自动生化分析仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 全自动生化免疫流水线 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 全自动血沉仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 全自动血液细胞分析流水线（配C反应蛋白模块） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 全自动血液细胞分析仪+CRP一体机 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 洗板机 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | 血流变分析仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | (可自行添加内容，但不可删减上述内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须根据货物需求一览表的所有产品提供分项报价表，可自行增加内容，但不可删减上述报价项，表格不够可以扩展，否则视为没有实质响应招标文件的采购标的，作无效投标处理。

2.国内制造商规模请填写“大型”/“中型”/“小型”/“微型”，国外制造商或其他情形可填写“其他”。

3.上述各项的详细分项报价（如有），可另页描述。

4.公式：单价乘以数量等于合计。每项合计相加等于合计总价。合计总价应与开标一览表的投标总价一致。

投标人法定代表人或被授权人签字：___________________

投标人名称（加盖公章）：

## 附件5 采购代理服务费承诺书（实质性格式）

致：中信国际招标有限公司

我方在贵公司组织的                （项目名称、项目编号）招标采购项目中若中标，我方保证在收到中标通知书5日历日内按招标文件有关规定，以支票/汇票/电汇/现金/形式，或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺

投标人名称（加盖公章）：

附件5-1增值税发票开票信息（非实质性格式）

投标人如中标，采购代理服务费需由采购代理机构开具增值税专用发票或普通发票的，请认真核实后填写下表。

| 开具发票类型 | 数电专用发票（ ） 数电普通发票（ ） |
| --- | --- |
| 开票信息 |  |
| 开票单位全称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址及电话 |  |
| 开户行及银行账号 |  |
| 电话（手机） |  |
| 邮箱 |  |

注：仅用于采购代理机构后续代理费开票事宜。

## 附件6 商务条款偏离表（实质性格式）

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

注：

- 投标人如果对包括交货期或服务期、付款方式/条件及合同条款等在内的商务条款的响应有任何“负偏离”，将可能作无效投标处理。如对招标文件商务条款未单独列出，视为完全响应招标文件要求。

- 若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，采购人有权根据相关法规取消该中标人的中标资格并没收其投标保证金，

- 本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

## 附件7 落实的政府采购政策

## 中小企业声明函（不适用，可不提供）

## 中小企业证明文件说明：

- 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如符合要求，可在商务技术文件中提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

附件7-1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（      ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称）， 属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业□、小型企业□、微型企业□）。

2.	 （          ）， 属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业□、小型企业□、微型企业□）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 应与投标分项报价表的制造商规模填写内容保持一致。

3. 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4. 本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章。

5. 如符合中小企业政策，应按本格式进行填写并盖章。不涉及可不提供。

附件7-2 残疾人福利性单位声明函（不适用，可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 7-3落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策

7-3-1中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

7-3-2关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 附件8 销售业绩

销售业绩：具体要求详见第六章综合评审表。采购人有权拒绝已经停产或已淘汰机型的老旧产品。以下格式仅供参考。

| 销售货物名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 联系人及电话 | 乙方名称 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件9 技术规格偏离表（实质性格式）

项目名称：                       项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

投标人法定代表人或被授权人签字：___________________

投标人名称（加盖公章）：

注：

1.投标人应对招标文件“第三章技术总体要求 二、技术指标及要求”逐条对应应答

，应明确回答“完全响应”或“负偏离”或“正偏离”。 对“完全响应”的条款应至少重复该需求。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。若投标文件未按上述要求一一对应应答，则将被视为不合格或未应答，将作无效投标处理。

2.若中标人不按招标文件要求及其响应内容签约，采购人有权根据相关法规取消该中标人的中标资格并没收其投标保证金，并按有关规定重新确定中标单位或另行采购。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。

## 附件10 保修期

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供保修期。

## 附件11 售后服务承诺

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供售后服务承诺，格式自拟。

## 附件12 安装调试方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供安装调试方案，格式自拟。

## 附件13 培训方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供培训方案，格式自拟。

第六章 评标方法及评分标准

综合评审表：

| 项目分类 | 分项标准 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格 （30分） | 价格计算公式为： Rn＝（Cn/Cm）×30 | 其中：Rn：价格得分 Cn：最低评标价 Cm：评标价（如无折扣，则评标价等同于投标价） 注：上述投标价是指通过资格和符合性审查的投标人的投标总价。价格得分四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 二 商务部分（3分） | 2023年1月1日至今投标人所投产品在中国市场的销售业绩 | 每提供一个合格的业绩得1分，最多得3分。未按要求提供合同复印件的不得分。 需附合同关键页复印件，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要设备名称以及双方盖章页。 | 3 |
| 三 技术部分（67分） | 技术参数重要指标响应情况 | 根据投标人按照招标文件第三章技术总体要求中“技术参数要求”的▲号条款技术响应情况进行打分。 有1项▲号条款完全满足招标文件要求得1.5分，最高得10.5分。 条款总计7项，最低得0分。 注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 同时具备以上材料或有不一致情况时，认定优先级别为：检测报告、官网截图、性能参数说明书、白皮书，投标人对材料的真实性、有效性，完整性负全部责任。 | 10.5 |
|  | 技术参数一般指标响应情况 | 根据投标人按照招标文件第三章技术总体要求中“技术参数要求”的一般指标技术响应情况进行打分。 除“▲”号条款外，有1项一般条款完全满足招标文件要求得 0.15分，最高得43.5分，条款总计290项；最低得0分。 | 43.5 |
|  | 售后服务承诺 | 完全符合招标文件第三章技术总体要求中的“三 其他相关要求 （四）售后服务要求”的全部条款并提供原厂售后服务承诺函（加盖投标人或厂家公章）得3分。 未按要求提供原厂售后服务承诺函的不得分。 | 3 |
|  | 安装调试方案 | 根据投标人按照招标文件第三章技术总体要求中的“安装调试要求”提供的安装调试方案进行打分，包括安装计划、调试内容。 方案内容完整深入、详实可行，有很强的针对性，完全符合项目自动化与智能化需求得8分； 方案内容完整、流程规范，具有一定针对性，可行性强，部分符合本项目需求得5分； 方案为通用类内容，未根据本项目特点针对性的提供方案，部分符合项目需求，得3分； 方案内容简单，有较大风险性，得1分。 未单独提供该方案的不得分。 | 8 |
|  | 培训方案 | 根据投标人按照提供的培训方案进行打分。 基于招标文件第三章技术总体要求中的“（五）具体交货、培训要求”中的培训要求，投标人制定合理的培训计划及方案，根据计划及方案的完整性、合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。 注：缺陷具体指:内容与项目实际情况不符、凭空编造、内容不完整、逻辑混乱、引用规范标准错误、地点区域标注错误、关键内容缺漏、未完全满足采购需求等情形。 | 1 |
|  | 投标设备的全生命周期运行 | 根据投标人所投产品的维修维护成本、配套耗材（试剂）价格等方面进行综合评价。 根据投标人提供的备品备件价目表、配套耗材（试剂）价目表等，配套耗材（试剂）项目齐全得1分，项目不全或未提供不得分。 | 1 |
| 四 总分 | 合计100分 |  |  |

备注：

1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，符合要求的给予加分。

2根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准，符合要求的给予加分。

3依据财库[2020]46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，本项目投标人提供全部投标产品的制造商如为小型或微型企业，其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本条件的投标人须附《中小企业声明函》（格式见第五章附件）作为证明文件，否则将不予认可。

4根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本备注3、4、5不重复享受政策。

5根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合本条件的投标人须附《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章附件）作为证明文件，否则将不予认可。本备注3、4、5不重复享受政策。