
公开招标文件
采购项目编号：青海凌星公招（货物）2026-024-1
采购项目名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）
采  购  人：青海省中医院
采购代理机构：青海凌星项目管理有限公司
2026年05月

目  录

1第一部分  投标邀请


4一、说明


41.适用范围


42.采购方式、合格的投标人


43.投标费用


4二、招标文件说明


44.招标文件的构成


45.招标文件、采购活动和中标结果的质疑


56.招标文件的澄清或修改


5三、投标文件的编制


57.投标文件的语言及度量衡单位


68.投标报价及币种


69.投标保证金


710.投标有效期


711.投标文件构成


812.投标文件的编制要求


8四、电子投标文件的上传


813.电子投标文件的上传


814.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式


815.电子投标文件的补充、修改或者撤回


9五、开标


916.开标


9六、资格审查程序


917.资格审查


9七、评审程序及方法


918.评标委员会


1119.评审工作程序


1320.评审方法和标准


16八、中标


1621.推荐并确定中标人


1622.中标通知


17九、授予合同


1723.签订合同


18十、其他


1824. 串通投标的情形


1825. 废标


1926. 中标服务费


4第三部分  青海省政府采购项目合同书范本


35第四部分  投标文件格式


35封面（上册）


36目录（上册）


38（2）法定代表人证明书


39（3）法定代表人授权书


40（4）投标人承诺函


41（5）投标人诚信承诺书


42（6）资格证明材料


43（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


44（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


45（9）无重大违法记录声明


46（10）投标保证金证明


48目录（下册）


49（11）评分对照表


50（12）开标一览表（报价表）


51（13）分项报价表


52（14）技术规格响应表


53（15）投标产品相关资料


55（16）投标人的类似业绩证明材料


56（17）享受政府采购政策优惠的证明资料


60（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项


61第五部分  采购项目要求及技术参数


61（一）投标要求


62（二）技术参数




第一部分  投标邀请

天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）公开招标公告
项目概况
天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在线上通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年06月 15 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：青海凌星公招（货物）2026-024-1
项目名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）
预算金额：774.2872万元（其中包一：22.511万元；包二：82.15万元；包三：52.64万元；包四：41.2万元；包五：35.0282万元；包六：63.503万元；包七：106万元；包八：133万元；包九：61.67万元；包十：136.125万元；包十一：40.46万元）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：
标项一
标项名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）包一
数量：1
预算金额（元）：225110.00
最高限价（元）：225110.00
单位：/
简要规格描述：采购切片柜、蜡块柜、智能型无管道净气型危化品安全储存柜、抢救车1等设备1批,具体内容详见《招标文件第五部分》
备注：/

标项三
标项名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）包三
数量：1
预算金额（元）：526400.00
最高限价（元）：526400.00
单位：/
简要规格描述：采购阴道镜用检查床、阴道臭氧冲洗用检查床、阴道臭氧冲洗机、旋磁光子热疗仪、人工流产负压吸引器、红外光灸疗仪、恒温水浴锅、妇科手术器械、妇科检查床、定向透药治疗仪、超声多普勒胎心监测仪、监护仪（带除颤）等设备1批,具体内容详见《招标文件第五部分》
备注：/

标项四
标项名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）包四
数量：1
预算金额（元）：412000.00
最高限价（元）：412000.00
单位：/
简要规格描述：采购腰颈椎多功能牵引床、推车、牵引床、轮椅1、骨科床、干扰电治疗仪、电热鼓风干燥箱1、等离子体空气消毒机、床单位消毒机、便携式心电采集器等设备1批,具体内容详见《招标文件第五部分》
标项六
标项名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）包六
数量：1
预算金额（元）：635030.00
最高限价（元）：635030.00
单位：/
简要规格描述：采购微波治疗仪1、数字遥测中心监护系统、数码经络导平仪、频谱治疗仪1、多功能艾灸仪、电脑中频治疗仪、超声电导仪、红外治疗仪、掌式脉搏血氧饱和度仪、输液泵1、电脑中频药物导入治疗仪1、中频药物导入治疗仪1、胰岛素泵（进口）、心电监护仪、空气肢体压力治疗仪、压缩雾化吸入机1、输液泵2、温热电针综合治疗仪、灌肠机、电脑中频药物导入治疗仪2等设备1批,具体内容详见《招标文件第五部分》
标项八
标项名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）包八
数量：1
预算金额（元）：1330000.00
最高限价（元）：1330000.00
单位：/
简要规格描述：采购乳腺床旁便携彩超、纤维乳管镜、真空辅助乳腺活检系统等设备1批,具体内容详见《招标文件第五部分》
标项九
标项名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）包九
数量：1
预算金额（元）：616700.00
最高限价（元）：616700.00
单位：/
简要规格描述：采购数码生物显微镜、电热鼓风干燥箱2、电脑中频药物导入治疗仪、频谱治疗仪2、中频药物导入治疗仪、空气压缩雾化器、深部静脉血栓防治仪（8腔）、氦氖激光治疗仪1、微波治疗仪2、手持式凝血分析仪、氦氖激光治疗仪2、光子治疗仪、电脑中频导入治疗仪、红光治疗仪、恒温箱、TDP灯、离子导入治疗仪等设备1批,具体内容详见《招标文件第五部分》
备注：/

标项十一
标项名称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）包十一
数量：1
预算金额（元）：404600.00
最高限价（元）：404600.00
单位：/
简要规格描述：采购层流病床、压缩雾化吸入机2、高频胸壁振荡排痰仪、电针治疗仪、TDP治疗器等设备1批,具体内容详见《招标文件第五部分》
备注：/
合同履行期限：合同签订后20个日历日
本项目（不）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：
（1）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准。）
（2）投标人可就本项目进行投标，但不得就本项目内容拆分投标，所投内容必须完全响应招标文件所列内容。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；
（4）供应商均须具备有效的营业执照，投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，并提供所投产品的医疗器械注册证或备案凭证。

（5）所投产品若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或备案凭证及所投产品的医疗器械注册证。

（6）本项目共11个包，投标人可选其一或多个包进行投标，允许兼投兼中。
三、获取招标文件
时间：2026年05月20日至2026年05月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）
地点：线上获取，通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取
方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。
售价：0元/包（采购文件售后不退,投标资格不能转让。）
四、投标截止及开标时间、地点
提交投标文件截止时间：2026年06月 15 日09点00分（北京时间）；
投标文件递交地点：政采云（https://www.zcygov.cn/）；
开标时间：2026年06月15 日09点00分（北京时间）；
开标地点:青海省政务服务监督管理局本项目开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目采购公告同时在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》、《中国采购与招标网》上发布。公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。

若对政采云（https://www.zcygov.cn/）系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：95763。

若开标时政采云系统提示“供应商投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的各投标人视为无效投标。

线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763；

本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，自行承担后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：青海省中医院

联系人：青海省西宁市城中区七一路338号

联系人：米老师         

联系方式：0971-8298210

2.采购代理机构信息

名称：青海凌星项目管理有限公司
地址：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼1024室）
项目联系人：刁女士   
电话：0971-8211766                                         
 2026年05月20日

第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

依据《青财采字〔2024〕1412 号》青海省财政厅关于开展政府采购线上质疑、投诉试点工作的通知，本项目可通过电子化系统线上受理并进行线上答复。线上质疑渠道为：政采云平台https://www.zcygov.cn。

线上质疑试点期间，投标人在法定质疑期内也可线下提出书面质疑函。
投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：

包一：4500.00元整（大写：肆仟伍佰元整）

包三：10000.00元整（大写：壹万元整）

包四：8200.00元整（大写：捌仟贰佰元整）

包六：12000.00元整（大写：壹万贰仟元整）

包八：26000.00元整（大写：贰万陆仟元整）

包九：12000.00元整（大写：壹万贰仟元整）

包十一：8000.00元整（大写：捌仟元整）
收款单位：青海凌星项目管理有限公司

开 户 行：青海银行股份有限公司南山路支行

银行账号：1016201000209333

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（注：投标人提供的保函期限须≥招标文件规定的投标有效期期限，即保函承包期限不少于2026.06.15--2026.08.16）。交款截止时间：本项目投标截止前，投标保证金的交纳以到账时间为准。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

（10）投标保证金证明
11.2投标文件（下册）
（11）评分对照表

（12）开标一览表（报价表）

（13）分项报价表

（14）技术规格响应表

（15）商务应答表
（16）投标产品相关资料

（17）投标人的类似业绩证明材料

（18）享受政府采购政策优惠的证明资料

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。
12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传
13.电子投标文件的上传
13.1电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

13.2若开标时政采云系统提示“供应商投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的各投标人视为无效投标。

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式
14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回
15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
五、开标
16.开标
16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2开标由采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动。
投标人不足3家的，不得开标。

16.3开标过程应当由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序
17.资格审查

17.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标有效期不能满足招标文件要求的；
七、评审程序及方法
18.评标委员会
18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
19.评审工作程序
19.1评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2（11）-（19）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货时间不能满足招标文件要求的；

投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
存在串通投标行为；

投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；
评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 本项目是否为本国产品标准的适用范围：是☑  否□
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）（以下简称《通知》）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。提供符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过电子交易系统交换数据电文）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为60分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。未在规定时间内进行澄清补正，视同默认原文相关内容。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产（在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。），即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETERN A A RE

FREAA = A




本项目产品在中国境内生产的组件成本占比为： / %
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

（二）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

（三）本国产品与非本国产品相关约定

3.1本国产品

（1）本国产品标准本国产品应当符合以下条件：①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；d.简单的上漆、磨光和分装；e.其他不属于属性改变的情形。②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2非本国产品

进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

3.3其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。
19.4 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在政采云电子系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
19.7 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取或推荐方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
20.评审方法和标准

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评分标准：

	评审因素
	评审分数
	评审标准

	投标报价

30分
	报价分
	30
	（1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%）。

（2）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4、当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	技术水平

60分
	技术参数
	45
	包一：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣1.58分，一般技术参数如负偏离超过17（含）项，投标按无效处理。

包三：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣0.14分，一般技术参数如负偏离超过107（含）项，投标按无效处理。
包四：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣0.34分，一般技术参数如负偏离超过86（含）项，投标按无效处理。

包六：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣0.12分，一般技术参数如负偏离超过133（含）项，投标按无效处理。

包八：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣4分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣2.6分，一般技术参数如负偏离超过5（含）项，投标按无效处理。

包九：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣0.17分，一般技术参数如负偏离超过104（含）项，投标按无效处理。

包十一：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣1.5分，一般技术参数如负偏离超过17（含）项，投标按无效处理。

	
	环保和节能
	2
	投标人所投产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品的得1分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得2分。
注：

1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	项目管理及实施方案
	13
	1、投标人制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施③质量控制及保证措施④安装调试方案。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2.5分，满分10分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。

2、投标人针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①供货计划②运输计划及运输配置、应急措施等③供货保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分3分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。

	商务评价

5分
	类似业绩情况
	5
	提供2023年04月16日至投标截止日的投标人类似业绩证明材料，需提供中标通知书（成交通知书）和合同（包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。每提供一项得1分，满分5分，不提供不得分。

	售后服务

5分
	售后服务计划、措施及服务承诺
	5
	针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含人员定期回访、应急响应等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。

	内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致；或方案内容过于简单、不适用项目实际情况。


20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投 标   报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。
十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人的“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常一致的。
25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人，在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

包一：3376.65元；包三：7896.00元；包四：6180.00元；包六：9525.45元；包八：18630.00元；包九：9250.5元；包十一：6069.00元。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。
第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
（货物类）
青海省政府采购项目合同书

          采 购 项 目 名 称：天津中医药大学第一附属医院青海医院乳腺床旁便携彩超等设备采购项目（第二次）  
采 购 项 目 编 号：青海凌星公招（货物）2026-024/01-11          

采 购 合 同 编 号：QHLX-HW-2026-024/01-11                             

合同金额（人民币）：                                           

采 购 人 （甲 方）：  青海省中医院 （盖章）
中标供应商（乙方）：                                   （盖章）

采   购   日   期：                                            

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）： 青海省中医院
供 应 商（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据xxxx年xx月xx日采购项目要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书：
一、签订本政府采购合同的依据
本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件；
2.招标文件的澄清、变更公告；
3.成交人提交的响应文件；
4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5.成交通知书；
6.履约保证金缴费证明;
7.省级财政备案审批表。
二、合同标的及金额                                       单位：元
	序号
	设备名称
	医疗器械注册证名称
	品牌
	型号
规格
	生产厂家
	数量
	单价
	总价
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	自验收合格之日起X年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	自验收合格之日起X年


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的含税总金额为人民币,大写:。
本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、手续费、包装费、运输配送费、售前、售中、售后服务费（含质保期内服务费、备件费等）、保险费、增值税、税金、中标服务费及其他不可预见费等完成合同义务的全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货时间：合同签订后20个日历日；交货地点：青海省中医院指定地点。
2.乙方提供不符合招标文件、招标响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受，拒绝接受视为乙方没有交货。
3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证书、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在安装、调试、培训完后20日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单。
5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、招标响应文件的规定要求乙方及时予以解决，乙方拒不解决的，甲方有权拒绝验收。
6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
7.需符合招标文件中的项目概况及技术参数，否则视为乙方违约。
8、本项目为交钥匙工程。
四、付款方式
1.乙方收到中标通知书后，向甲方支付合同总金额的10%作为履约保证金，即__元,大写:整。履约保证金自甲方验收合格之日起满年后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以无息退还。
2.乙方按照合同要求供货，所提供的设备经乙方安装、调试、培训完成，经甲方验收合格后，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即__元 ,大写:整。
3.付款前，乙方向甲方提供发票，甲方确认发票内容及金额无误后,向乙方支付款项。乙方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项。
五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在30日内及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和招标响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.乙方在承担本条上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方响应属虚假承诺，或经相关部门检测出提供的产品不能满足招标、响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价款的30%作为赔偿金。
10.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已支付费用退还给甲方，并向甲方支付合同总价款的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应予以赔偿不足部分。
（1）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下权利义务转让给他人的。 
（2）乙方有违约行为，且未能在甲方指定期限内改正的。
七、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。
八、知识产权：如乙方提供的设备侵犯第三方知识产权等引起的责任均由乙方负责。
九、其他约定：所投产品需支持接入医院现有的核心医疗信息管理系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、集成平台等）满足医院运营所需的相关业务、数据等接口对接服务，系统接口费用由乙方承担。
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：
1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典·合同篇》有关规定处理。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：
                开户银行：
联系电话：0971-82598519               账号：
联系电话：
签约时间：2026年   月    日
采购代理机构：青海凌星项目管理有限公司
负责人或经办人：
时间：    年    月    日
合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。
交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品**个工作日内，国产产品**个工作日内。特殊产品交货期需说明。
交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。
11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金（本项目不收取）
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同
24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
附件1：技术规格响应表
附件2：分项报价表
附件3：成交或中标通知书
附件4：履约保证金回执
附件5：计划备案表
第四部分  投标文件格式
封面（上册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：

采购项目名称：

包号：
    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（上册）
投标函……………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书………………………………………………所在页码

法定代表人授权书………………………………………………所在页码

投标人承诺函……………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

资格证明材料……………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

（1）投标函
投标函
致：青海凌星项目管理有限公司
我们收到采购项目名称（采购项目编号/包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：青海凌星项目管理有限公司
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：青海凌星项目管理有限公司

    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理项目名称      (项目编号/包号)项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：青海凌星项目管理有限公司

关于贵方   年   月   日          (项目名称)（项目编号/包号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3．我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4．我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5．在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6．若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：青海凌星项目管理有限公司
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。
（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1．投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2024年度或2025年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2．近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：青海凌星项目管理有限公司
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（10）投标保证金证明
投标保证金证明
致：青海凌星项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号/包号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（下册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

包号：
    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
（11）评分对照表………………………………………………………所在页码

（12）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（13）分项报价表………………………………………………………所在页码

（14）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（15）商务应答表………………………………………………………所在页码

（16）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（17）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码
（18）享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码
（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
	投标人名称
	

	包号
	

	投标报价
	大写：

小写：

	交货时间
	

	质保期
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（13）分项报价表
分项报价表
投标人名称：                    采购项目编号：                   包号：                            
	序号
	产品名称
	医疗器械注册证产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

    2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）技术规格响应表
技术规格响应表
投标人名称：                 采购项目编号：            包号：  
	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。
填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）商务应答表
商务应答表

项目编号：                                         包号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件的应答
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。商务应答表按照招标文件商务要求条款逐条应答。不满足商务要求的，按照无效投标处理。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（16）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。
（17）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。
（18）享受政府采购政策优惠的证明资料
节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

关于符合本国产品标准的声明函

　　本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

　　……

　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

　　公司（单位）名称（盖章）：

　　日期：        年　  月　  日

　

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

　　一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

　　二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

　　三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

　　四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
致：青海凌星项目管理有限公司

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本总占比为              % 。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：   （公章）
      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
年     月      日

中小企业声明函（货物）
     本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    注：1、若无此项内容，可不提供此函。

2、本项目的所属行业为工业。

                                             企业名称（盖章）：   
                                                         日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

                 单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数
（一）投标要求
1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标
2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 “技术参数”中用“▲”符号标注的属于重要技术参数、指标，为偏离扣分项。

3.商务要求
3.1交货地点：青海省中医院指定地点
3.2交货期：合同签订后20个日历日
3.3本项目规定的所属行业：工业。

3.4付款方式：乙方所提供的货物务由甲方验收合格，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%。乙方向甲方提交的10%履约保证转为质量保证金。质量保证金待约定的服务期（年）满由甲方以转账方式予以退还。
3.5其他要求：本项目属于交钥匙项目，所投产品需支持接入医院现有的核心医疗信息管理系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、集成平台等）满足医院运营所需的相关业务、数据等接口对接服务，系统接口费用由乙方承担。

技术参数

	包一

	序号
	标的名称
	小计最高限价（万元）
	数量
	单位
	单价限价（元/台）
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	质保期

	1
	切片柜
	11.94万元
	15 
	台
	7960.00 
	否
	否
	否
	否
	五年

	2
	蜡块柜
	9万元
	15 
	台
	6000.00
	否
	否
	否
	否
	五年

	3
	◆智能型无管道净气型危化品安全储存柜
	1.28万元
	1 
	台
	12800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	4
	抢救车1
	0.2910万元
	1 
	台
	2910.00
	否
	否
	否
	否
	两年

	合计
	22.511万元
	32
	台
	225110.00
	否
	否
	否
	否
	


	包三

	序号
	标的名称
	小计最高限价（万元）
	数量
	单位
	单价限价（元/台）
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	质保期

	1
	阴道镜用检查床
	1.5万元
	1 
	台
	15000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	2
	阴道臭氧冲洗用检查床
	1.5万元
	1 
	台
	15000. 00
	否
	否
	否
	否
	两年

	3
	阴道臭氧冲洗机
	8万元 
	1 
	台
	80000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	4
	旋磁光子热疗仪
	4万元 
	2 
	台
	20000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	5
	人工流产负压吸引器
	0.6万元 
	2 
	台
	3000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	6
	红外光灸疗仪
	14万元 
	1 
	台
	140000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	7
	恒温水浴锅
	0.08万元 
	1 
	台
	800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	8
	◆妇科手术器械
	11万元 
	1 
	套
	110000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	9
	妇科检查床
	3万元 
	2 
	台
	15000.00
	否
	否
	否
	否
	两年

	10
	定向透药治疗仪
	3.50万元 
	1 
	台
	35000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	11
	超声多普勒胎心监测仪
	1万元 
	1 
	台
	10000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	12
	监护仪（带除颤）
	4.46万元 
	1 
	台
	44600.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	合计
	52.64万元
	15
	台
	526400.00
	否
	否
	否
	否
	

	包四

	序号
	标的名称
	小计最高限价（万元）
	数量
	单位
	单价限价（元/台）
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	质保期

	1
	腰颈椎多功能牵引床
	3万元
	1 
	台
	30000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	2
	推车
	0.5万元 
	1 
	台
	5000.00
	否
	否
	否
	否
	两年

	3
	牵引床
	1.6万元 
	2 
	台
	8000.00
	否
	否
	否
	否
	两年

	4
	轮椅1
	1.5万元 
	3
	台
	5000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	5
	骨科床
	3万元 
	1 
	台
	30000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	6
	◆干扰电治疗仪
	26万元 
	2 
	台
	13000.00
	否
	否
	否
	否
	两年

	7
	电热鼓风干燥箱1
	0.4万元
	1 
	台
	4000.00
	否
	否
	否
	否
	两年

	8
	等离子体空气消毒机
	0.7万元 
	1 
	台
	7000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	9
	床单位消毒机
	1万元
	1 
	台
	10000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	10
	便携式心电采集器
	3.5万元 
	1 
	台
	35000. 00
	否
	否
	否
	否
	两年

	合计
	41.2万元
	14
	台
	412000.00
	否
	否
	否
	否
	

	包六

	序号
	标的名称
	小计最高限价（万元）
	数量
	单位
	单价限价（元/台）
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	质保期

	1
	微波治疗仪1
	1.08万元 
	1 
	台
	10800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	2
	◆数字遥测中心监护系统
	9.99万元 
	1 
	台
	99900.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	3
	数码经络导平仪
	2.66万元 
	1 
	台
	26600. 00
	否
	否
	否
	否
	两年

	4
	频谱治疗仪1
	0.95万元 
	1 
	台
	9500.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	5
	多功能艾灸仪
	0.599万元 
	1 
	台
	5990.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	6
	电脑中频治疗仪
	0.299万元
	1 
	台
	2990.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	7
	超声电导仪
	1.5万元 
	1 
	台
	15000.0 
	否
	否
	否
	否
	两年

	8
	红外治疗仪
	0.1万元 
	1 
	台
	1000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	9
	掌式脉搏血氧饱和度仪
	0.76万元 
	2 
	台
	3800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	10
	输液泵1
	0.55万元
	1 
	台
	5500.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	11
	电脑中频药物导入治疗仪1
	0.135万元 
	1 
	台
	1350.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	12
	中频药物导入治疗仪1
	0.78万元 
	1 
	台
	7800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	13
	胰岛素泵（进口）
	24万元 
	6 
	台
	40000.00 
	是
	否
	否
	否
	两年

	14
	心电监护仪
	4.2万元 
	1 
	台
	42000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	15
	空气肢体压力治疗仪
	1.8万元 
	1 
	台
	18000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	16
	压缩雾化吸入机1
	0.29万元 
	1 
	台
	2900.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	17
	输液泵2
	0.55万元 
	1 
	台
	5500.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	18
	温热电针综合治疗仪
	0.77万元 
	2 
	台
	3850.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	19
	灌肠机
	3.49万元 
	1 
	台
	34900. 00
	否
	否
	否
	否
	两年

	20
	电脑中频药物导入治疗仪2
	9万元
	2 
	台
	45000. 00
	否
	否
	否
	否
	两年

	合计
	63.503万元
	28
	台
	635030.00
	否
	否
	否
	否
	

	包八

	序号
	标的名称
	小计最高限价（万元）
	数量
	单位
	单价限价（元/台）
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	质保期

	1
	◆乳腺床旁便携彩超
	60万元 
	1
	台
	600000.00
	否
	否
	否
	否
	五年

	2
	纤维乳管镜
	43万元
	1
	台
	430000.00 
	否
	否
	否
	否
	三年

	3
	真空辅助乳腺活检系统
	30万元
	1
	台
	300000.00 
	否
	否
	否
	否
	三年

	合计
	133万元
	3
	台
	1330000.00
	否
	否
	否
	否
	

	包九

	序号
	标的名称
	小计最高限价（万元）
	数量
	单位
	单价限价（元/台）
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	质保期

	1
	数码生物显微镜
	2.68万元 
	1 
	台
	26800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	2
	电热鼓风干燥箱2
	0.32万元 
	1 
	台
	3200.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	3
	电脑中频药物导入治疗仪
	0.17万元 
	1 
	台
	1700.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	4
	频谱治疗仪2
	3万元 
	3 
	台
	10000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	5
	中频药物导入治疗仪
	6.24万元 
	8 
	台
	7800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	6
	空气压缩雾化器
	0.5万元 
	2 
	台
	2500.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	7
	深部静脉血栓防治仪（8腔）
	2.3万元 
	1 
	台
	23000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	8
	氦氖激光治疗仪1
	3.5万元 
	1 
	台
	35000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	9
	微波治疗仪2
	4.6万元 
	2 
	台
	23000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	10
	手持式凝血分析仪
	5万元 
	1 
	台
	50000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	11
	氦氖激光治疗仪2
	8.2万元 
	2 
	台
	41000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	12
	◆光子治疗仪
	11万元 
	1 
	台
	110000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	13
	电脑中频导入治疗仪
	0.36万元 
	2 
	台
	1800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	14
	红光治疗仪
	2万元 
	2 
	台
	10000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	15
	恒温箱
	5万元 
	1 
	台
	50000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	16
	TDP灯
	1.2万元 
	15 
	台
	800.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	17
	离子导入治疗仪
	5.6万元 
	2 
	台
	28000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	合计
	61.67万元
	46
	台
	616700.00
	否
	否
	否
	否
	

	包十一

	序号
	标的名称
	小计最高限价（万元）
	数量
	单位
	单价限价（元/台）
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	质保期

	1
	◆层流病床
	32万元
	4 
	台
	80000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	2
	压缩雾化吸入机2
	0.6万元 
	2 
	台
	3000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	3
	高频胸壁振荡排痰仪
	6万元 
	2 
	台
	30000.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	4
	电针治疗仪
	0.9万元 
	20 
	台
	450.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	5
	TDP治疗器
	0.96万元
	20 
	台
	480.00 
	否
	否
	否
	否
	两年

	合计
	40.46万元
	48
	台
	404600.00
	否
	否
	否
	否
	


注：1.标的名称含“◆”为核心产品。

2.本次采购内容其单价都不得超过其对应的预算单价限价，否则其投标无效。

（2）采购项目参数
包一
	序号
	采购内容
	采购数量及单位
	技术要求
	备注

	1
	切片柜
	15台
	一、 基本要求
1. 国产标准设备；

2.购置数量：15台

3.工作温度：室温。

二、技术要求

1.柜体采用国产优质防腐、耐高温材料。

2.抽屉：玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能。抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。

3.插槽：金属开模专用插槽。

4.标鉴槽：一体化冲压成型。

▲5.整体结构为组合式，由多节小抽屉组成，每只抽屉可存放标准玻璃切片约900张，每组可存放切片6万张左右），有底座。
6.完成仪器安装后可进行性能验证并出具书面报告。

7.出具仪器中文SOP（电子版）。

8.提供易损件名录及价格。
	

	2
	蜡块柜
	15台
	一、 基本要求

1. 国产标准设备；

2.购置数量：15台

3.工作温度：室温。

二、技术要求

1.柜体采用国产优质防腐、耐高温材料。

2.抽屉：蜡块专用抽。拉手：塑料暗拉手。

3.插槽：金属开模专用插槽。

4.标鉴槽：一体化冲压成型。

▲5.整体结构为组合式，由四节小柜体组成，每组可存放标准蜡块约12000块。抽屉内使用标准包埋盒存放设计，有底座。

6.完成仪器安装后可进行性能验证并出具书面报告。

7.出具仪器中文SOP（电子版）。

8.提供易损件名录及价格。
	

	3
	智能型无管道净气型危化品安全储存柜
	1台
	1.工作条件

1.1安装方式：地上安装；

1.2 风机电源：AC220V/50Hz/0.18KW；

2技术参数要求

2.1 容积≥40 加仑；

▲2.2 通风：应配备强制机械通风系统，排风口应设置活性炭过滤装置。

▲2.3防爆：防止内部爆炸对外部环境的影响

2.4 环境检测：温湿度传感器和气体监测模块，实时监测柜内环境状态，异常情况即时报警。

2.5 远程监管：管理人员可实时监管并远程接收报警信息
	核心产品

	4
	抢救车
	1台
	1，车体材质ABS颗粒，熔化注塑到磨具成型；

2，车体结构为：台面，底板，立柱，侧板等组装成型；

▲3，台面安装304不锈钢三面围栏。12.7mm304不锈钢圆管焊接，围栏整体厚度≥1.2mm, ABS除颤平台和伸缩输液架，除颤平台可摆放除颤仪或监护仪等医疗设备等输液架可在抢救输液使用；

▲4，抽屉采用五层设计，2个小抽屉2个中抽屉1个大抽屉，抽屉面板相同颜色，急救药品分类摆放，抽屉颜色可根据需求定制不同颜色等；

5，左侧面配置隐藏式副工作台，使用时可拉出：

6，左侧可选配置资料盒，书写抢救病历和药品使用记录摆放：

7，右侧配置一个利器盒挂框，2个黄色一次性利器收纳盒收纳抢救时用的针头利器等收纳使用：

8，右侧两个分类垃圾桶，颜色分为黄色和蓝色；

9，车体背面标配：2米电源插座可为除颤仪或监护仪供电使用12，车体背面标配：心肺复苏板，除颤时使用：

10，车体背面标配：隐藏式氧气瓶托架可放置≥4L氧气瓶
	


包三

	序号
	采购内容
	采购数量及单位
	技术要求
	备注

	1
	阴道镜用检查床
	1台
	1、床面分为2部分；头背部段、臀部段，配插式的辅助台面，可拆卸、；检查床采用电动调节，配备手持操作系统。

2、检查床采用电动调节，配备手持操作系统

▲3、适合妇产科门诊诊查、各种仪器镜类检查、诊断或施行一般手术等用；

4、床身两侧配有可打开的大圆弧扶手；

5、配有高度和距离可调的搁脚架；

6、床体下面安置了隐藏式的污物盆；

7、高强度喷塑床身，易清洁，抗污染，折叠结构，称重大稳定性高。

8、无缝高密度床垫；

▲9、床面长度： 1510mm（±20）

床面宽度 ：600（±20）mm

床面高度（不含床垫） ：最低650(±20)--870(±20)mm (电动）

床面升距： 220mm(电动）

背板折转角度： 上折≥75° 下折≥20°(电动）

承重：≥ 200KG

配置清单

10、配置清单

手术台床体 1 套

床垫 1 套

助产把手 1 套

托腿架 1 套

手控器 1 件

电源线 1 个
	

	2
	阴道臭氧冲洗用检查床
	1台
	1、床面分为2部分；头背部段、臀部段，配插式的辅助台面，可拆卸、；检查床采用电动调节，配备手持操作系统。

2、检查床采用电动调节，配备手持操作系统

3、适合妇产科门诊诊查、各种仪器镜类检查、诊断或施行一般手术等用；

4、床身两侧配有可打开的大圆弧扶手；

5、配有高度和距离可调的搁脚架；

6、床体下面安置了隐藏式的污物盆；

7、高强度喷塑床身，易清洁，抗污染，折叠结构，称重大稳定性高。

8、无缝高密度床垫；

▲9、床面长度： 1510mm（±20）

床面宽度 ：600（±20）mm

床面高度（不含床垫） ：最低650(±20)--870(±20)mm (电动）

床面升距： 220mm(电动）

背板折转角度： 上折≥75° 下折≥20°(电动）

承重：≥ 200KG

配置清单

10、配置清单

手术台床体 1 套

床垫 1 套

助产把手 1 套

托腿架 1 套

手控器 1 件

电源线 1 个
	

	3
	阴道臭氧冲洗机
	1台
	技术参数

▲1.臭氧浓度范围在10~80 μg/mL（或ppm）。

2.气体流量范围0.5~5 L/min。

3.臭氧生成方式为高压放电法或紫外线法。

4.工作模式：支持连续/脉冲式输出。

5.工作时间：单次治疗时间可设定。

6.功率：≥200W。

7.气体源：内置制氧机，氧气纯度≥90%。

8.浓度监测：实时显示臭氧浓度，超限自动报警或停机。

9.漏气保护：配气体泄漏检测及自动切断功能。

10.过滤系统：内置高效细菌/病毒过滤器。

11.操作界面：触摸屏或按键控制，可预设治疗方案。

13. 安全标准：符合医疗器械安全标准。

▲14、其他：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80%，电压220v，加热时间≤30分钟，温度＜42℃，温度显示误差为2℃，水箱容量≥5升，冲洗水流量在0.8L/min-1.2L/min，臭氧发生量≥2000mg/L,臭氧排气量≥8L/min。

18、配置要求：安全保护功能，治疗模式包括消毒模式和治疗模式，触摸大屏、恒温加热、电动加水、有尾气回收、超温保护、缺水报警、漏电保护、压力可调、多种治疗模式、自动停止加热和冲洗功能、温度显示、液面缺水报警。

19、所涉及的端口费、检测费由中标方负责。

20、所用性能验证、校准及仪器设备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。
	

	4
	旋磁光子热疗仪
	2台
	1、红外光波长：0.8μm～3μm。

2、红外光最大额定输出功率：16W±2W。

3、红外光治疗头铝合金材料。

4、红光光谱波长：550nm～3000nm 范围内。

5、红光最大额定输出功率：7W±1.5W。

6、红光光源：红光理疗光源，光斑范围大，

7、腔内电极外表的剩磁感应强度≥80mT。

8、腔内电极电热温度：37℃～46℃可调。

▲9、腔内电极振动：最大旋磁转速（振动频率）：6500rpm～

8000rp。

10、电极间最大输出电压≤38V。

11. 电极电流密度≤2mA（r.m.s）/cm

2,，开路输出电压

峰值：≤500Vp-p。

12. 电极间基本脉冲波形为矩形波,单个脉冲的能量≤300mJ。

14、定时范围：0～60min 连续可调。

15、运行模式：连续运行。

16、连续工作时间：连续工作时间≥ 4 小时。
	

	5
	人工流产负压吸引器
	1台
	1.二级负压控制，可以在停机时进行操作。

2.通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力。

3.机箱顶部配置适宜的器械盘。

▲4.极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg)。

▲5.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值。

6.抽气速率： ≥15L/min。

7..贮液瓶：500ml×2（玻璃）。

8.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）。

9.配置

主机 1 台

滤液器 1 只

吸引软导管 1 根

过渡管 1 根

流产吸引管（#6 、#7 、#8）1 套

空气过滤器 2 只

熔丝管(φ5×20/F0.63AL 250V）2 只

熔丝管(φ5×20/F1.5AL 250V）2 只

电源线 1 根

保修卡、说明书、合格证 1 套
	

	6
	红外光灸疗仪
	1台
	1、额定输入功率：≤3000VA。

3、操作显示；≥10英寸液晶触摸显示屏。

▲4、治疗装置；≥13个红外光治疗装置、≥5个灸疗装置。

5、智能控制舱盖应可自动开合，舱盖内部应设有急停按钮，可一键停止治疗开启舱盖。

6、红外光波长范围：580nm～1050nm。±20nm

7、输出光功率：最大10W

8、光疗强度：应1～≥3档可调。

9、工作时间：应1min～99min可调。

10、应为无烟灸疗，自动控温。

11、治疗温度：≤60℃。

12、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。

13、两路的温度保护装置。

14、红光和艾灸应可单独或同时使用。

15、床面承重：≥130kg。
	

	7
	恒温水浴锅
	1台
	1.消耗功率：≤1000W；

▲2.控温范围：RT（室温）5-9℃；

3.恒温波动度：±0.5℃；

4.跟踪报警：±2℃；

5.容积：≥9.9L；

6.定时范围：0-99min；

7.至少满足双列四孔；

8.配置：主机一台。
	

	8
	妇科手术器械
	1套
	1.窥阴器：▲①手术型号：头部长≥85mm，头部宽≥32mm、头部长≥90mm，头部宽≥34mm，检查型：头部长≥90mm，头部宽≥22mm、头部长≥100mm，头部宽≥30mm、头部长≥118mm，头部宽≥37mm，上叶、下叶和手柄组成；②用于露出阴道内部供检查或手术；③与患者间接接触部分的金属材料医用不锈钢材料，表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。④可高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

2.子宫颈钳：▲①长度≥25cm，直；2×3齿、3×4齿。钳头、钳柄、锁齿组成。②用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。③与患者间接接触部分的金属材料医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
3.宫腔探棒：▲①长度≥28cm，φ≥3mm，直型。长度≥32cm，φ≥3mm，弯型。长度≥32cm，φ≥4mm，弯型。带有刻度尺的细棒。②用于插入子宫腔内测量子宫的深度。③与患者间接接触部分的金属材料医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
4.宫颈扩棒：▲①规格≥3.5#，4#，4.5#，5#，5.5#，6#，6.5#，7#,8#,8.5#,9#,9.5#，10#，11#，12#。②与患者间接接触部分的金属材料医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。③表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。④适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
5.宫腔刮匙：▲①长度≥24cm，头宽7-14mm。长度≥29cm，头宽6-14mm。长度≥31cm，头宽7-14mm。刮匙头、刮匙颈与刮匙柄组成。②用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。③金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
6.卵圆钳：▲①长度≥25cm，弯有齿头宽8；长度≥25cm，弯有齿头宽10。②用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。③金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：≤0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
7.流产吸引管：▲①长度≥24cm，φ5-8mm。柄部和管部焊接组成；②用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。也可用于其他宫腔手术；③与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：≤0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

8.外科取石钳：▲①长度≥22cm，迭鳃式，H22，有齿；②与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。③表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。④应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑤产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

9.取环钩：▲①长度≥280mm，直；②与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。③表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：≤0.4μm，铝合金部分氧化处理。④应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑤产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

10.阴道拉钩：▲①长度≥16cm，板式，凹头；长度≥18cm，板式，凹头；长度≥22cm，板式，凹头；头部和柄部组成，头部为钩形的手术器械。②用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。③与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：≤0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11.子宫颈活检钳：▲①型号：长度≥18cm，管式，长圆头。长度≥18cm，管式，圆头。长度≥18cm，盖板式，长圆头。长度≥18cm，盖板式，圆头。长度≥23cm，管式，长圆头。长度≥23cm，管式，圆头。钳头、钳柄、锁齿组成。②用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。③与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
12.可可钳：▲①总长≥260mm，直型，弯型，全齿；总长≥260mm，直型，弯型，全齿，有钩。②用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。③与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
13.血管钳：①总长≥220mm，弯型，直型，弯头高度≥18mm，全齿，头宽≥3.6mm，头厚≥2.8mm；▲总长≥220mm，直型，弯型，全齿，有钩；总长≥220mm，直头，头部双齿；总长≥240mm，直型，弯型，全齿；总长≥240mm，直型，弯型，全齿，有钩；总长≥260mm，直型，弯型，全齿；总长≥260mm，直型，弯型，全齿，有钩。②用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。③与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：≤0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
14.组织钳：不锈钢材质：18cm普通头宽5WD。▲①1.长度≥18cm，头宽≥5mm；长度≥20cm，头宽≥5mm；总长≥200mm，直型；长度≥24cm，头宽≥10mm；长度≥240mm，直；中间连接的两片组成，头部为钳喙.采用不锈钢材料制成。

②用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。③与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
15.持针器：①长度≥22cm，粗针；长度≥22cm，细针；长度≥25cm，粗针；长度≥25cm，细针；总长≥220mm，总长≥250mm，总长≥260mm，直头，粗针，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距≥0.5mm，齿距≥0.3mm；总长≥220mm，左双弯，右双弯，弯，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距≤0.5mm；总长≥230mm，双弯，镶硬质合金片，网纹齿；▲总长≥280mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距≤0.5mm。总长≥280mm，粗针，双弯杆，镶硬质合金片，网纹齿，齿距≤0.5mm；总长≥300mm，直头，弯头，粗针，双弯杆，镶硬质合金片，网纹齿，齿距≤0.5mm；总长≥220mm，总长≥250mm，直头，弯头，粗针，细针，网纹齿。有两种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。②用于钳夹器械。③与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应经热处理。④表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷。齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：≤0.4μm，铝合金部分氧化处理。⑤应有良好的耐腐蚀性能：产品按不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。⑥产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
	核心产品

	9
	妇科检查床
	2台
	1、床面分为2部分；头背部段、臀部段，配插式的辅助台面，可拆卸、；检查床采用电动调节，配备手持操作系统。

2、检查床采用电动调节，配备手持操作系统

3、适合妇产科门诊诊查、各种仪器镜类检查、诊断或施行一般手术等用；

4、床身两侧配有可打开的大圆弧扶手；

5、配有高度和距离可调的搁脚架；

6、床体下面安置了隐藏式的污物盆；

7、高强度喷塑床身，易清洁，抗污染，折叠结构，承重大稳定性高。

8、无缝高密度床垫；

▲9、床面长度： 1510mm（±20）

床面宽度 ：600（±20）mm

床面高度（不含床垫） ：最低650(±20)--870(±20)mm (电动）

床面升距： 220mm(电动）

背板折转角度： 上折≥75° 下折≥20°(电动）

承重：≥ 200KG

配置清单

10、配置清单

手术台床体 1 套

床垫 1 套

助产把手 1 套

托腿架 1 套

手控器 1 件

电源线 1 个
	

	10
	定向透药治疗仪
	1台
	1、输出通道： ≥4 通道。

2、操作显示： ≥10 英寸液晶触摸屏。

▲3、治疗模式： ≥3 种。

4、中频载波频率：4000Hz，允差±10%。

5、中频载波波形：非对称方波。

6、调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。

7、调制波波形： ≥5 种（方波、正弦波、三角波、梯形波、锯齿波）。

8、调整幅度：0%、100%，允差±5%。

9、电刺激强度：0～99 级可调。。

10、定时范围：1min～60min 连续可调。

11、辅助电极片温热功能。

12、电致孔功能。

▲13、中频按摩处方： ≥20 个
	

	11
	超声多普勒胎心监测仪
	1台
	1 额定声工作频率：2.5MHz±10%

2 输出超声功率：≤10mW

3 距离探头表面200mm±5% 处的综合灵敏度：≥90dB

4 胎心率测量显示误差不大于：±2次/min

▲5 显示功能：胎儿心率瞬时值、胎儿平均心率值、手动计数值心率值、图形化显示心率范围、充电显示、电池电量显示、音量显示

6 胎心率测量及显示范围：(50~210)次/min

7 背光照明功能，黑暗环境使用

▲ 8 在下列胎心率显示值范围内，且持续时间超过≥10秒后，能产生图标闪烁提示与声响提示(手动计数状态下不提示)： a)(50~99)次/min; b)(161~210)次/min

9 使用电源：外置充电电源：AC220V±10%，50Hz±5%;内置可充电镍氢电池(1.2V*3节)，兼容5号碱性电池(1.5V*3节)

10 仪器无信号输入2分钟后将自动关机

11 连续工作时间≥8小时

12 扬声器：内置喇叭放音，并可调节音量大小

13 带有音频信号输出插口(ф3.5mm±5%)
	

	12
	监护仪（带除颤）
	1台
	1.重量：≤4.2kg。

2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障
4.支持中文操作界面。

5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。
6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。
10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。
14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

19.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

20.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

21.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

22.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

23.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

24.支持ST/QT实时分析。

25.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

26.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿

27.脉率范围：20-300bpm。

28.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

29.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

30.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

31.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
32.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

33.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

34.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

35.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

36.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

37.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

38.支持设备状态指示灯用户检测。

39.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

40.支持自检放电能量精度显示和打印。

41.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

42.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
	


包四

	序号
	采购内容
	采购数量及单位
	技术要求
	备注

	1
	腰颈椎多功能牵引床
	1台
	1.额定输入功率：100VA  

▲2.腰椎牵引力在0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。

3.牵引总时间可在0～99min范围内设定，级差1min，允差±30s。

4.牵引时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。

5.间歇时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。

6.腰椎牵引行程：0-200mm。

7.颈椎牵引行程：0-300mm。

8.颈椎牵引力在0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。

9.上下折动作范围：-10°～+30°，级差1°，允差±2°。

10.左右旋转动作范围：左右各25°，级差1°，允差±2°。

11.上下折的零位误差应不大于±1°，上折位置应能保持稳定。

▲12.运动速度：左右旋转动作速度：165°/min。

13.床面加热温度37℃，允差±3℃。

▲14.微电脑控制颈椎、腰椎牵引。

15.内置牵引模式：牵引床腰椎牵引有≥8种牵引模式。

16.输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引相时间、间歇相时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。

17.治疗处方管理

a) 存储功能：≥20种治疗方案存储功能并读取。

b) 配备计算机后具有病历档案管理功能，储存功能，病历打印功能。

18.颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。

19.多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。
	

	2
	推车
	1台
	技术参数：

▲1、1950×600×780mm±5%。

▲2、主体采用优质Φ32和Φ25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度≥1.5mm。

3、大轮采用φ590mm摩托车充气铝合金轮。两个150mm人造胶轮。

4、担架车床面采用≥1.2mm优质不锈钢板折弯而成。

5、两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧。

6、紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可折放。

7、床面上有对角输液架插孔。

8、不锈钢升降输液架，ABS紧固系统。

9、车体下面有一个不锈钢平板。

10、配备防水无缝PVC床垫≥5cm厚度海绵。
	

	3
	牵引床
	2台
	▲1、尺寸：2160±10mm*960±10mm*500-720mm

▲2、病床可灵活调节背部、两腿部折起，背部折起角度：70°±5°， 腿部可分开折起角度：35°±5°；整体高度升降500-720mm

3、床框采用机器人焊接；

5、床面板采用≥1.0mm优质碳钢冷轧钢板整体一次性拉伸成型，有透气孔；床面连接件全部使用钢件，连接件厚度达≥6mm。

6、床面在静止状态下，承载≥600kg，历时24h，其变形量≤5mm，撤掉重物后，残留变形量≤ 2mm 

7、床框横梁30*70mm优质矩管制作，厚度≥2.0mm;床框任一边侧中部承受≥280 kg 载荷时，床体不得倾斜和翻倒；

8、床脚立柱采用50*50矩管，厚度≥2.0mm，脚轮采用≥Φ125带刹医用静音脚轮，脚轮重金属可溶性铅含量≤90mg/kg、可溶性汞含量≤60mg/kg、六价铬含量≤50mg/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
9、病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分布在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音；

10、铝合金折叠护栏表面硬化处理，专用铝型材制作；护栏自锁机构隐藏式压铸枪把，≥六支铝合金护栏支柱，可收缩平放，单触点式手柄操作。对护栏施加≥1200N水平推力，或施加≥500N纵向推力，加载2h后不会产生明显永久性变形，开合功能正常。

11、ABS床头床尾板，采用快速拆卸开关结构，具有快速打开、自动锁紧功能和急救板功能，在额定载荷内，锁定状态下床头推手位置施加≥600N推拉力，持续30s，反复10次，床头无功能性损伤、锁紧可靠；床头尾板重金属可溶性铅含量≤90mg/kg、可溶性汞含量≤60mg/kg;ABS塑胶件抗菌活性值(抗菌率)-金黄色葡萄球菌，抗菌率≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
12、升降丝杆采用 45#钢挤压成型，摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘；伸缩式摇手采用ABS；ABS手摇柄耐霉菌性等级-绳状青霉≤1级；传动升降丝杠金属喷漆(塑)涂层在受到≥400mm高度冲击后应无剥落、裂纹、皱纹（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

13、病床钢件经过多次表面处理后静电喷塑，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；金属喷漆(塑)涂层在100h后，检查滑道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；漆膜厚度应为≥90um;金属喷漆(塑)涂层受高度400mm冲击后，应无剥落、裂纹、皱纹;
14、牵引架全部使用高强度铝合金多边型材制作，分床头、床尾、手臂、腿部牵引组成。牵引架手臂、腿部横杆可根据病人身体结构不同，任意调整横杆前后左右距离。牵引床任意一边的中间部位承受≥200kg.牵引架配牵引拉手2个，牵引滑轮4个；

15、床垫采用环保椰棕和高弹海绵制作，各段的尺寸和床匹配，厚度为≥60mm，床垫的大肠杆菌抗菌率≥99%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%、白色念珠菌抗菌率≥87%，床垫外套的防水牛津布带拉链可灵活拆卸（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
16、床垫整体甲醛释放量≤0.05 mg/㎡*h，床垫使用的高弹海绵的回弹率≥40%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥100%，海绵表观密度≥30g/cm³（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
	

	4
	轮椅1
	3台
	技术参数：

1、整车尺寸：1020L*600W*935Hmm±10mm，折叠尺寸：600*370*935mm±5mm
▲2、主体为铝合金车架，碳钢车身

3、前轮为8寸实心轮，后轮为≥12寸充气轮

4、搭载24V，12Ah锂电池

5、载重≥100kg，续航≥15km，速度≤6km/h

6、人体工学座椅，防止后倾，可拆卸透气面料

7、电动/手动模式双切换

8、360°摇杆，左右手可调，故障报警，≥5档车速，倒车提醒

9、增加电磁刹车，松手即停，及时平稳
	

	5
	骨科床
	1台
	1、床体尺寸≥2200MM×1060MM
2、背部折起角度：≥0-70°
3、腿部折起角度：≥0-35°

4、床体升降调整范围：≥380mm
5、前倾≥0-12°，后倾≥0-12°。
▲6、功能：电动体位功能：整体升降、背部升降、腿部升降，前倾斜，后倾斜，背膝联动；称重、电动和手动CPR；一键式体位：具备一键式CPR位，一键式护理体位，一键垂头仰卧位，一键式离床体位，一键式心脏椅位(提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告)。
7、护栏：全包围四片式护栏，均配有角度显示，具备背部突出显示30°与45°特殊体位标识。HDPE材质四片式护栏具有抗菌，抗紫外线，护栏总长度≥1900mm，护栏距离床面高度≥400mm，背部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及（内侧按键≥9个，外侧按键≥14个）。（提供护栏实物证明图片）；防坠床保护,护栏距床面高度大≥390MM（具有CMA或CNAS资质标识的的第三方检测（检验）报告）护栏使用寿命≥60000次;正常使用情况下，护栏承受≥1200N压力，连续使用开闭功能，连续升降≥60000次后及运行过程中，无功能性损坏。（具有CMA或CNAS资质标识的第三方检测（检验）报告）
8、床头床尾板：采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁（提供带有CMA标识的HDPE抗菌第三方检测报告）；经过可靠性试验，耐高温和耐低温合格（提供具有CMA或CNAS资质标识的的第三方检测报告）；床头，床尾板均可使用多功能翻转操作台，床头床尾板上均有模具卡位设计，吹塑成型，操作台PE材质（提供翻转操作台第三方检测报告）；内置航空铝管，牢固结实，与床框锁定方式采用单步快速拆卸功能，偏心轮锁定结构，稳定可靠，床头尾板设计符合手腕活动角度；

9、床面板：采用≥1.2mm 的冷轧钢板。床板采用冷轧钢板一次性冲压成凹型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计，各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作。

10、床框架：双层稳固结构：床体+整体底座，升降结构采用高精密轴承。（提供具有带有CMA或CNAS标识的电动床厂家医用电动床床架喷涂附着力≥2级，硬度≥H，冲击强度，喷涂厚度≥100μm以及重金属含量合格的第三方检测报告）

11、125MM脚轮，中控侧刹系统(提供电动床生产厂家脚轮盐雾试验具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告)
12、配置不锈钢伸缩式输液架（提供不锈钢挂钩承重≥1.5kg具有CMA或CNAS资质标识的第三方检测报告）

13、配蓄电池，可保证在断电情况下，正常使用电动床功能。
14、床体两侧设有可移动多功能引流挂钩(提供引流挂钩承重≥2kg第三方检测报告)
15、配置不锈钢伸缩式输液架（提供不锈钢挂钩承重≥1.5kg具有CMA或CNAS资质标识的第三方检测报告）
16、配置:

16.1、床架1 台

16.2、分体式升降HDPE护栏4 片

16.3、 HDPE床头尾板1 套

16.4、直流电机4个

16.5、电动及手动CPR装置各1 套

16.6、护栏控制器1 套

16.7、手持线型控制器 1套

16.8、护士站控制器1套

16.9、医用脚轮4 只

16.10、中控刹车系统1 套

16.11、床侧引流挂钩2组

16.12、标准输液架插孔4 个

16.14、不锈钢输液架1个

16.15、蓄电池1 个

16.16、翻转工作台1套

16.17、移动点滴架

16.18、床垫1张
	

	6
	干扰电治疗仪
	2台
	适应范围：具有镇痛、锻炼肌肉、促进血液循环、软化瘢痕松解粘连的作用。
性能参数：

▲1、双路三维干涉波（≥12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗6个部位，通过交叉干涉和特殊波形调制后输出，增强对感觉、运动神经的刺激；

2、配备特制吸附式电极，以脉冲式吸附方式进行治疗，负压吸引压80~300mmHg连续可调，每次可增加或减小10mmHg。

▲3、三种不同吸引模式，连续模式吸引压恒定不变，脉冲模式吸引压发生节律性变化，自动模式吸引速度随机变化。

4、吸引压智能调节，治疗停止后自动降低，便于取下电极。避免长时间的负压力学吸引下。1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值。电源突然中断时，吸引压自动卸去压力，压力＜10mmHg。

5、吸水海绵湿式电极，使电流密度更平均；

6、顶板具备自动加热功能，能对海绵电极进行加温加热。

7、顶板加热双重温度保护：超温保护装置使顶盘温度维持在45℃±5℃的热稳定状态；当顶盘温度升至55℃±5℃之间时，立即切断加热电源，停止加热。

8、输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；
9、输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节，针对不同深度的组织进行治疗；

10、干涉波差频频率1~120Hz范围可调；

11、在500Ω额定负载下，输出的电流有效值≤50mA。

12、五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序，覆盖绝大部分中频电疗模式，其中包括传统干扰电模式、动态干扰电模式、立体动态干扰电模式、调制中频电疗模式、音频电疗模式等，内置默认参数，快速开启治疗；

13、向量≥六档可调。

14、≥四种扫引时间可调节。

15、≥六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特。

16、具有五种治疗模式，低、中、高、广域、低高。

17、一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解锁功能，避免使用中误操作；

18、当治疗结束时，输出强度具备自动归零，并进行声音提示；

19、吸附电极共有黄、绿两种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕，且负压吸引电极，方便安置移除，便于操作；

20、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零；

21、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。
	核心产品

	7
	电热鼓风干燥箱1
	1台
	产品名称：鼓风干燥箱                                    

产品特点：

● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成；

● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；

● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成；

● 采用新型的合成硅密封条；

● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；

● 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断；

● 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；

技术参数：性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH
    技术指标
控温范围
RT+10～200℃/RT+10～250℃

温度波动度
±1.0℃

温度分辨率
0.1℃

温度均匀度
±3%（测试点为100℃）

工作环境温度
+5～40℃

输入功率
850W
容积
≥30L
内胆尺寸（mm）W*D*H

≥340*320*320

外形尺寸（mm）W*D*H

≥620*440*490

载物托架（标配）
≥2块
定时范围
0～9999min


	

	8
	等离子体空气消毒机
	1台
	1、品名
等离子消毒器
3、主要技术要求

3.1移动安装
▲3.2作用空间（m3）：≤120 m3；
▲3.3触摸显示：设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、PM0.5、温度、湿度
3.4等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时
3.5等离子体密度分布：1.0×1018/m-3～1.94×1019m-3；
3.6人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染；
3.7等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；
3.8臭氧残留量＜0.002mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》；
3.9消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%；
3.10智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。

3.11净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级）符合GB50333-2013
4、配置结构

4.1物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制
4.2无线WIFI连接：使用手机APP远程控制，能够对设备进行集中的管理和控制
4.3初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。
4.4等离子体发生装置：等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体。通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质，还能吸附微尘。
4.5PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。
4.6温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度
4.7能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。
生产厂家具备消毒产品企业卫生生产许可证和消毒产品检测报告
	

	9
	床单位消毒机
	1台
	1、品名
床单位消毒机

3、主要技术要求

3.1安装方式：移动安装

3.2消毒器5分钟臭氧浓度平均产出值：A口输出浓度平均值≥140mg/m³，B口输出浓度平均值≥124mg/m³。

3.3采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机时，臭氧含量平均值均应分别不低于2.04mg/L（即2040mg/m3），请提供权威第三方检测报告。

3.4床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.041mg/m3。

3.5机身操作+手机APP远程操作

3.6结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

3.7检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备侧面抽拉出来；控制板等电控系统

3.8物联网控制技术

3.9专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

3.10消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。

3.11  根据使用场景，所有阶段时间可调，且具备记忆功能

3.12 臭氧发生器使用寿命≥8000h，（提供证明资料）

3.13 臭氧产量：4500mg～6500mg/h(与空气的干燥度有密切的关系)； 
4、消毒技术参数（提供检测报告）

4.1消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，

4.2消毒效果：对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，

4.3消毒效果：对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，

4.4消毒效果：对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00，

生产厂家具备消毒产品企业卫生生产许可证和消毒产品检测报告
	

	10
	便携式心电采集器
	1台
	1．支持 12 导同步心电图采集。

▲2．心电图机一体化设计，采集仪模块内置，不接受分离式。
3．显示屏幕≥10 英寸，支持≥1920*1200分辨率显示，支持全屏触摸操作。

4．全屏触摸操作外，主机需有物理硬键方便快捷进入采集或其它设置。

5．心电图机为便携式提手及多角度支撑支架。

6．儿童模式：支持儿童≥9通道模式。
7．支持智能操作系统，可在线更新升级。

▲8．心电图机应具备以下扩展接口：数据接口、网络接口、USB接口、Type-C接口、Micro SD卡接口、SIM卡接口、蓝牙、WIFI等，以便于各类数据互联交互和扩展使用。

9．心电图主机须具有 2.4GHz/5GHz双频段无线 Wi-Fi 功能，需提供工信部核发的《无线电发射设备型号核准证》。

10．心电图机必须支持 4G 移动网络传输功能，不接受 4G 卡外置模块。

11．多级采样率设置功能，最高采样率≥64000HZ。

12．频响范围：0.01-500Hz 。

13．输入阻抗≧110MΩ。

14．多级增益调节，波形增益可设置20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV等
15．外接扫描设备，进行一维码和二维码扫描。

16．NFC 识别功能。

17．摄像头扫描识别功能。

18．存储功能：自带内部存储器，并支持内置Micro SD卡进行存储扩展。

19．阿托品药物实验模式。

20．对于急诊检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

21．内置可充电锂离子电池，且锂电可更换。

22．支持持续工作时间≥8 小时。

23．各种抗干扰滤波功能。

24．手动预约及自动批量预约。

25．软件用户保护功能：输入经授权的用户名和密码方能进入软件。

26．可与医院HIS网络或各种信息平台无缝对接，实现心电图检查从门诊预约登记、电子叫号、计费。病房心电图实现检查、报告、有线或无线传输，实现集中存储、集中诊断报告。
	


包六

	序号
	采购内容
	采购数量及单位
	技术要求
	备注

	1
	微波治疗仪1
	1台
	1.理疗功能：连续输出；
2.微波频率：2450MHz±50 MHz;
3.电源电压适应范围：AC:220V±10%频率：50 Hz±2%;
4.整机功率：580W;(±10%)
5.时间控制：治疗时：0—99秒，以1秒步进；理疗时：0-30分，以1分步进；以上范围内可调；且都有具备报警声响提示；
6.输出功率：理疗0-60W,治疗0-100W;(±10%)
7.辐射器驻波比：S≤3;
8.传输线驻波比：S≤1.5;
9.外壳泄漏：≤10maw/cm²;
10.无用辐射：≤10mw/cm²;
11.具有误操作、过载、温控保护功能；
12.开关控制：微电脑控制，具有手动与脚踏控制模式；

配置清单
仪器标准配置：
主机(含微波软件V1.0):1台；
包装箱：1个；探头线(理疗和治疗):≥2根；
理疗探头：>2个；
治疗探头：≥7个；
脚踏开关：>1个；
电源线：>1根；
支架：>1个；
	

	2
	数字遥测中心监护系统
	1台
	1、可以对128床病人集中管理，支持联网床旁监护仪，患者遥测设备，除颤设备，或者上述设备混合联网

2、要求支持根据科室不同位置的要求，医护团队可以调阅科室任一患者的实时监护数据，趋势数据和报警数据

3、要求在医生办公室，医生团队可以查看科室自己管理患者的监护数据，趋势数据和报警数据，并支持更改该患者的报警上下限。

4、要求中心监护系统可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式

5、支持手机端(支持安卓系统和苹果系统)实时查看多个患者和打个患者的体征数据和报警数据

6、要求中央站可以控制获取病人信息，查看病人信息，更改病人信息，查找病人，解除病人，转移病人

7、中央站，查看站，工作站和床旁监护仪构建科室监护网络，保证科室患者支持在床旁，护士站，医生办公室，家属会谈室和科室走廊查看患者的数据，支持同一患者在不同物理地点呈现不同界面显示的需求，患者监护不受干扰。

8、要求中央站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量

9、要求中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式10、中央站最多可支持4个显示屏

11、要求中央站显示器尺寸应≥24英寸

12、要求中央站支持的显示分辨率≥1920*1080像素

13、要求中央站主机采用磁盘阵列式设计，保障数据的存储安全和系统运行稳定

14、要求多床区域可以配置大字体界面

15、要求中央站/工作站交互界面与所提供的监护仪的交互界面保持风格一致

16、要求多床区域每个病床至少可以显示6道波形，12个参数区

17、要求中央站单个显示屏可显示≥24个病人的数据

18、要求多床区域可进行颜色标记，实现分组显示

19、要求支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。

20、要求具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能。

21、全参数最近240小时的趋势图和趋势表回顾

22、中央站可存储病人全息波形数据时长为240小时分辨率≥250Hz

23、最近240小时ST片段数据存储

24、支持3000条事件存储事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度≥32秒

25、支持最近3000条NIBP测量结果存储

26、支持最近720条C.O.测量结果存储

27、要求具备≥48小时呼吸氧合图曲线数据存储

28、要求具备≥700条12导静息分析结果数据存储

29、中央站支持将集中的所有监护仪的患者数据通过HL7数据格式发送到医院HIS和CIS等信息化系统。

30、中央站配置防病毒软件，保证系统的安全运行。

31、所使用监护仪与中央站用有线连接方式

32、系统要与医院监护仪配套使用

33.配置(实质性要求):

33.1单屏幕主机1台；

33.2显示器1套；

33.3记录仪1套；

33.4 A4激光打印机1台；

33.5专用桌子、椅子1套；

33.6三芯电源线1根；

33.7使用说明书、中文操作卡、设备保修卡、合格证；

33.8序列号小标贴1份

34、其他

34.1配备使用说明书(中文操作手册)、合格证、保修卡及装箱单等必要的技术资料。

34.2提供必要的安装辅助工具，如桌、椅、支撑架、专用推车等
	核心产品

	3
	数码经络导平仪
	1台
	1、≥4组强度等级；
2、输出脉冲波形：单向矩形脉冲电流；
3、电气功能：输出自动增益(显示、幅度、时间)(截瘫除外)、浪涌等；
4、操作功能：部位选择、治疗强度调节、极性转换、浪涌选择及参数设置；
5、治疗时间：默认治疗时间≥30分钟，5～60min可调；
6、电极脱落检测；
7、治疗频率：0.5-60Hz;
8、脉宽：0.4-2.2ms,连续可调；
9、微电脑自动化控制，LED数码显示；
10、自增功能：每24秒自动增加强度的1%;允差±10%
11、治疗部位：头面、肢体、躯干、截瘫；
12、输出通道：10组20个独立通道；允差±5%
13、治疗模式：模拟针灸及推拿；
14、浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期；允差±5%
15、极性：正极性、负极性、交替(60秒自动切换一次);允差±5%
16、工作电压：220V±10%?50Hz±1H;最大功耗<40VA
	

	4
	频谱治疗仪1
	1台
	1、额定输入功率：≥180VA。

2、显示方式：数码触摸显示。

3、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

4、中频频率为1kHz～10kHz,单一频率允差±10%。

5、低频调制频率为0～150Hz,单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

6、中频载波波形：双向方波，脉宽50us~500us,允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

1)间歇调制：低频调制方波(载波)占空比为50%,允差±20%。

8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。

9、干扰电性能：

工作频率：4kHz,允差±10%。

调制频率：0.125Hz,允差±10%。

差频频率范围：0～112Hz,允差±10%或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%,允差±5%。

差频变化周期：5.5s、32s,允差±10%。动态节律参数8S,允差±10%。

10、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0~

99级可调。

12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

13、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

14、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min,治疗仪应能正常工作。

15、电极板温度：38℃~55℃,分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭，

16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA,分0～99级可调。

17、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

18、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min,治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

19、该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4～5小时。固定形式：柜内存放，临时固定。
	

	5
	多功能艾灸仪
	1台
	一 、产品用途：
适用于中医人体穴位艾灸治疗
二 、技术参数：
▲1、可以使用≥3个灸头同时施灸。
▲2、电脑控制、每个灸头可单独设置使用温度，有灸头温度、时间设定显示、 不需单独固定。
3、使用性能：
3.1 、施灸半径：0-1800 mm。
3.2 、艾灸头表面磁通量密度：0.023～0.12T。
3.3、最大定时时间：60min。
3.4、温度控制范围：30-67  ℃。
3.5、灸槽中22mm±10%。
3.6、温针孔φ3mm～4.5mm。
	

	6
	电脑中频治疗仪
	1台
	1、外形尺寸：台式设计，符合临床使用。
2、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、 一路干扰电输出。
3 、中频频率：2kHz～10kHz, 允差±10%。
4、调制频率：0～150Hz, 允差±10%。
5、中频载波波形：双向方波。
6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
8、脉宽：50μs～250μs, 允差±10%。
9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。
10、干扰电性能：工作频率：4kHz, 允差±10%。调制频率：0.125Hz, 允差±10%。差频频 率范围：0～112Hz,  允差±10%。调幅度：0%、100%,允差±5%。
11、操作显示：≥7英寸液晶显示屏，按键调节。
12、处方：≥60个固定处方。
13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0~99 级
可调 。
14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
15、电极板温度：38℃~55℃,分6 档可调，允差±3℃。
16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA, 分 0 ~ 9 9 级 可调 。
	

	7
	超声电导仪
	1台
	1、≥7寸真彩TFT 触摸液晶屏。

▲2、两组六通道，其中两路超声输出通道独立控制。

▲3、超声参数：

超声频率：100KHz±20KHz;

超声功率：80mW±20mW,

有效辐射面积：4.9cm²,

有效声强：0.0159-0.0163W/c m²,

波束类型：准直型，波束不均匀性系数≤8。

▲4、超声治疗功率及有效声强实时显示。

▲5、使用低频超声频率，符合超声导入设备治疗标准。

6、低频脉冲频率：0～150Hz。

7、中频调制频率：4000Hz±10%。

8、输出强度0～99共100级步进可调。

9、定时时间：设定范围1～60分钟。

10、治疗仪一大输出电流：≤100mA。

11、实时显示治疗电流和波形。

12、治疗处方中文显示，≥20组专家治疗处方。

13、输出脉冲波形：方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波等。

调幅度：方波、锯齿波、三角波、正弦波为100%±5%;棱形波为60%±5%。

14、按摩、药物导入、按摩+导入等治疗模式。

▲15、机器含有可控反峰脉冲抑制器在单向输出时能够可靠抑制反峰信号。

▲16、安全类型：Ⅱ类BF型。
	

	8
	红外治疗仪
	1台
	1 、治疗板直径≥φ166  mm

2、额定电压≥220V(伏特)

3、频率≥50HZ(赫兹)

4、输入功率≥250VA (伏安)

5、治疗板表面温度≥280-350 度加密防烫网罩

6、电磁波谱范围≥2~25(微米)

7、治疗板使用寿命≥1000 小时

8、加热器使用寿命≥2000小时

9、加热器直径≥122mm10、 螺旋式陶瓷炉盘加热器

11、预热时间：8-10 分钟

12、过热指示灯：灯头过热自动闪烁，需手动按

13、安全类型：1类 B 型连续运行的普通设备

14、活动臂升缩范围≥300-1350mm

15、活动臂伸缩范围≥200-800mm

16、升降杆升降范围≥200mm

17、俯仰角：<270度

18、治疗头转角≥360 度旋转

19、计时方式：机械定时(0~60及长通)20、五脚折叠脚架；金属脚轮支架5个，≥2个 带刹车功能；有倾倒自动断电功能；
	

	9
	掌式脉搏血氧饱和度仪
	2台
	1.血氧饱和度显示范围：0%～100%，±2%；

▲2.血氧饱和度测量精度：70%～100%，±2%；

▲3.脉率测量精度：±2bpm或±2%；

4.数据存储：≥500小时；

5.显示：≥3.5寸高亮TFT；
	

	10
	输液泵1
	1台
	1.输液速度设定范围：1.0～1200.0 ml/h

▲2.流速步进：1.0ml/h～99.9ml/h范围以0.1ml/h步进或1.0ml/h步进；100.0ml/h～1200.0ml/h范围以1.0ml/h步进

▲3.输液精度：±5%

4.输液量预置范围：0～9999.0ml，以1.0ml步进

5.快速推注速度：200～1200 ml/h，以1ml/h步进

6.静脉开放(KVO)流速：当流速>10.0ml/h时为3.0ml/h，1.0ml/h≤流速≤10.0ml/h时为1.0ml/h

7.输液器档位：≥三档

8.具备输注过程报警功能。
	

	11
	电脑中频药物导入治疗仪1
	1台
	▲1.频率范围

中频载波频率： 1kHz~10kHz。

低频调制频率：0.5Hz~150Hz。

2.输出通道

≥四通道独立输出，可同步治疗多个部位。

▲3.输出强度

电流强度：0~100mA，须具备自动调节功能。输出电压：峰值电压≤100V。3.药物导入功能

采用离子导入技术（正/负极性可选）。

▲4.治疗模式

预设多种程序：如镇痛、消炎、软组织修复、神经肌肉刺激等。

支持自定义参数（频率、波形、调制方式等）。

5.波形类型

方波、正弦波、三角波、脉冲波等，支持动态切换。

6.时间控制

单次治疗时间：15~30分钟，可调，具备倒计时提醒。

7.安全保护

过载保护、短路保护、温度监控、接触不良报警等。

8.电源要求50Hz，功率≤50W。
	

	12
	中频药物导入治疗仪1
	1台
	1.环境温度：+10℃~+40℃

环境湿度：30%～75%

大气压力：700hPa～1060hPa

2.供电电源：220V±22V/50Hz±1Hz    输入功率：65VA

3.中频频率：2.5(1±10%)KHz～7.5(1±10%)KHz

4.脉冲宽度：66(1±10%)μs～200(1±10%)μs

5. 调制波频率：0～440Hz

6.调幅度：0～100%之间   允差：±10%

7. 输出电压：中频方式：VOPP≥90V     导入方式： VOPP≥80V

8.输出模式：

①中频(低频调制中频双向)

②药物导入(低频调制中频单向)

③热疗：(1～3档可调温热输出)

④常温

9.输出波形：

①基 波  脉冲方波

②调制波  指数波、前斜/后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯 波、等幅波

10.加热功能：在加热状态下电极板的温度不应超过60℃。

11.连续运行工作时间：不低于4小时。

12.本产品有效负载电阻为500Ω,以上技术参数应在此负载电阻(其误差不得 超过±10%)下测量，测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、 脉冲重复频率、幅度值的偏差不大于±30%。

13.本产品主要由主机、输出电极板、有线遥控器、治疗导线、电源线及固定绑 带组成。

14.运输和贮存的环境条件：

环境温度：-20℃~+55℃

环境湿度；≤93%
	

	13
	胰岛素泵（进口）
	6台
	▲1、适用范围：用于儿童及成人糖尿病患者

▲2、基础率调整范围: 0.05-35u/h，最小调节步长≤0.05u/h

3、胰岛素输注精度：±5%以内

4、基础率分段：≥48段

5、临时基础率时间设定范围: 0.5－24h

6、大剂量设置范围: 0.1－25U

7、储药器容量：≥300U

8、耗材具备快速分离器

9、防水等级：IPX7

10、具备无输注报警功能

11、报警方式：蜂鸣和振动2种 

12、电池：碱性电池

13、具备背景灯；

14、具备自检功能

15、DC直流马达功能

主要配置

1、胰岛素注射泵：1台

2、窄夹子：1个

3、皮夹子：1个
	

	14
	心电监护仪
	1台
	1 监护患者类型包括  成人、小儿、新生儿，提供三类注册证。

2
宽屏高清显示  尺寸≥15英寸，观察波形通道≥12道，同时具备触屏和旋钮操作；触摸操作、戴手套操作及棉签操作都可操作，符合院感要求。

3
屏幕具备≥8°倾斜角，标配触摸屏操作和旋钮操作。

4
标准配置 3/5导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池，标配双有创血压、8台标配进口主流C02。

5
可选配升级功能  双有创压力(2×IBP),12导联心电(12-Lead ECG)、心输出量（C.O.）、主流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)、记录仪等。

6
显示界面：

6.1
提供各种临床需要的布局界面如大字体、呼吸氧合等。

6.2
提供≥6种科室界面  包含OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面。

6.3
冻结波形  一键冻结所有波形，并可打印波形，冻结波形视图须可查看冻结键前后20S的波形。

7
心电：

7.1
标配3/5导联ECG功能。

7.2
具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式。

7.3
ST图形化显示，方便定位心肌缺血心梗。

7.4
配置心律失常分析和ST分析功能：标配心律失常种类≥24种，包括“房颤”等高级分析功能。

7.5
心率  具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

▲8
血氧  标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术  Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。

8.1
血氧饱和度监测具有灌注度指数 (PI) 显示，可以升级选配 Masimo 血氧功能，支持测量总血红蛋白（SpHb）、总氧含量（SpOC）、碳氧血红蛋白（SpCO）等高级参数。（提供证明材料）

9
呼吸：

9.1
常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

9.2
阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。

10
无创血压：

10.1
具有手动、自动、连续测量模式。

10.2
多组NIBP测量结果，在主界面具有图形显示。

10.3
具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。

11
数据存储：

11.1
单台监护仪，可存储、查看≥200小时的数据趋势。

11.2
单台监护仪，可存储、查看≥180条报警事件。

11.3
单台监护仪，可存储、查看全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。

12
电池

12.1
具有两个电池仓，单机可同时容纳两块电池，提高电池供电的使用时间。

13 监护仪既可支持升级主流etCO2技术，无需耗材，适用于插管患者，也可支持微流etCO2技术。
	

	15
	空气肢体压力治疗仪
	1台
	1.正常工作条件：

1.1.工作环境：温度 5℃~40℃;

1.2.相对湿度：10%~80%；

1.3.大气压力：86kPa~106kPa;

1.4.工作电压：220V±10%；

1.5.输入功率：≤60VA。

2.双通道十二路气压输出。

3.柜式机型，7 英寸触摸屏操作，操作简便。

4.工作时间可设置为连续运行，或时间范围为 0~60min，调节步长 1min，计时允差±2%。

5.电刺激功能

5.1.四对电疗输出；

5.2.电刺激调制波形：连续波、正弦波、方波；载波波形为脉冲波；

5.3.电刺激调制频率范围为 0~150Hz，频率最大时误差为不大于±5%；

5.4.电刺激脉冲频率为 1Hz~4000Hz，误差为不大于±10%；

5.5.电刺激脉冲宽度为 0.1ms~250ms。

6.充气模式：8 种充气模式。

模式 A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式；

模式 B：由远端到近端的每2 个(腔室)常规充气模式；

模式 C：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式

模式 D：由远端到近端的每2 个(腔室)渐进充气模式；

模式 E：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式；

模式 F：由近端到远端的每2 个(腔室)常规充气模式；

模式 G：由模式 A 和模式 B 组成循环进行模式；

模式 H：由模式E 和模式F 组成循环进行模式。

7.压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压 强。

8.压强调节：治疗压力 0~200mmHg 可调，步长为 5mmHg。

9.压力保持时间 0~15s 可调，步长为 1s。

10.循环间歇时间范围为 0~90s，步长为 1s。

11.阶梯压力：设备具有阶梯压力设置功能，启动阶梯压力功能时，近心端气室的压力值是 远心端气室的 60%，其余气室的压力值按比例依次递减，压力值小于 37.5mmHg 时按

37.5mmHg 计算。

12.极限正压≤300mmHg，且超过 22.5mmHg 的持续时间不大于 10 min；

13.过压保护：治疗仪具有过压保护措施。

14.手动释压：治疗仪提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

15.断电保护：电源中断后，设备自动释放腔体压力。

16.气密性：囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持 1min，压强应不大 于 10%。

▲17.急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序。

▲18.具有多种分段式气囊，包括上肢气囊、下肢气囊等。

19.本产品取得计算机软件著作权。（可提供相关证书）
	

	16
	压缩雾化吸入机1
	1台
	1.雾化机为矩形外观，易于收纳存放；一体化的提手方便拿取，不易跌落损坏。

2.直通型三向散热通道，长久运行不易发热，有效延长工作寿命。

3.核心电机功率强劲，性能稳定，可为喷雾器提供持续的压缩空气。

4.雾化机采用无油压缩泵，保证患者治疗中药液雾化不被污染。

5.电源线一体收纳仓设计，可将电源线收纳到侧面壳内，杜绝分体线缆因为插拔 不稳出现打火触电的风险，且电源线不会遗失。

6.配备呼吸增益型喷雾器，采用活瓣系统无需患者刻意配合，只需自然呼吸即可 得到高效的吸入治疗。根据患者吸气量的变化，自动调节药物的输出率。喷  雾器产生的雾粒均匀，雾化药物吸入浓度高，快速起到治疗作用。

7.配有口含器、弯接管、成人及儿童面罩，适合不同人群吸入治疗。

8.具备进气过滤系统，滤芯采用 PE 材质，表面光滑，耐腐蚀，高孔隙率保证进气通畅，过滤精度高使得杂质不能进入气缸内部。

9.空气导管接头采用一体注塑成型工艺，无胶水粘合，完全密封不漏气；导管内芯为六角形设计，防止扭结，保持压力稳定，利于气流通过有助于高效雾化； 长度为≥1.6 米，操作灵活。

10.喷雾器组件清洁方便，可进行常规的高温高压消毒或浸泡消毒。

11.雾化药杯最大装药量 10 毫升，雾化杯容量大，满足临床联合用药的需求。

12.性能参数：

12.1 工作气压：90kPa-180kPa，工作气流：3.0L/min-10.0L/min

12.2 负载噪音： ≤62dB(A 计权)

12.3 连续工作时间≥4 小时

12.4 雾粒平均中位直径（MMD）:3.9µm±25%；

12.5 直径<5µm 的雾粒所占体积比例: ≧50%

12.6 雾化率（TOR）: ＞300mg/min

12.7 残液量：≤1g

13.电源：220V /50Hz，功率： ≤180VA+/-10%  

14.雾化机外形尺寸 ≥243mm×160mm×107mm，
	

	17
	输液泵2
	1台
	1.输液速度设定范围：1.0～1200.0 ml/h

2.流速步进：1.0ml/h～99.9ml/h范围以0.1ml/h步进或1.0ml/h步进； 

100.0ml/h～1200.0ml/h范围以1.0ml/h步进

3.输液精度：±5%

4.输液量预置范围：0～9999.0ml，以1.0ml步进

5.快速推注速度：200～1200 ml/h，以1ml/h步进
	

	18
	温热电针综合治疗仪
	2台
	▲1.脉冲宽度：0.6ms±0.1ms

▲2.治疗仪输出波形：连续波，疏密波，轻捶波、拉摩波（E1、E2，E3）

3.温针夹温度：85℃±10℃。单个输出功率小于 5w

4.输出脉冲幅度：80Vpp≥Vpp≥25Vpp（在 500Ω负载上）

5.连续波脉冲周期范围：0.01s 1.99s

6.辅助探穴，可设置工作时间：10 分钟 60 分钟

7.电源：AC：220V±22V 50Hz±1Hz

8.输入功率：≤40VA
	

	19
	灌肠机
	1台
	1.环境条件：温度 0～45℃， 湿度 ≤80%，噪音≤60dB；

2.机械化控制、数字化工作，工作压力实时显示，灌钡、灌气等各种工作状态提示；

3.压力范围：0～20 Kpa，检测误差：±1Kpa，超压警示灯亮起，设备停止工作；

▲4.可在X光下观察灌入钡剂或气体，灌钡和灌气可灵活掌控，任意切换；

5. 0～10米远距离遥控操作，遥控器隔铅玻璃可远距离操控主机；

6.采用一次性肛门插管；

▲7.自动检测超压和漏气功能，操作过程中漏气自动补偿，超压自动泄压。在管钡剂过程中，压力恒定，流速均匀； 

8.气体搅拌功能，使得钡液处于悬浮状态，防止沉淀；

9.内置特种漏电安全系统，专用防漏电电源；

▲10.双重压力保护 第一道保护，当显示压力达到设定压力值时，气泵停止工作，第二道保护，当显示压力超过保险压力时自动泄压；

11.配有静音万向轮。
	

	20
	电脑中频药物导入治疗仪2
	2台
	技术参数：

1、供电电源：220V（±22V）/50Hz（±1Hz）

▲2、输入功率：≥65VA

3、中频频率：2.5（1±10%）KHz～7.5（1±10%）KHz

4、脉冲宽度：66(1±10%)μs～200(1±10%)μs

5、调制波频率：0～440Hz

6、调幅度： 0～100％之间 允差：±10%

7、输出电压：中频方式：VOPP≥90V

8、导入方式：VOPP≥80V

▲9、输出模式：

①中频（低频调制中频双向）

②药物导入（低频调制中频单向）

③同步治疗

④常温

⑤热疗（低温，高温）

10、输出电流：输出电流不超过100mA

11、输出电流稳定度：

不同负载下的输出电流变化率：不应大于10%

12、输出波形：

①基波;脉冲方波

②调制波;指数波、前斜/后斜锯齿波、方波、尖波

、三角波、正弦波、阶梯波、等幅波

13、加热功能;

在加热状态下电极板的温度：不应超过65℃。

14、连续运行工作时间：不低于4小时。

15、有效负载电阻为：500Ω，

以上技术参数应在此负载电阻

（其误差不得超过±10%）下测量，测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、脉冲重复频率、

幅度值的偏差：不大于±10%。

16、产品主要由主机、输出电极板、有线遥控器、治疗导线、电源线及固定绑带组成。

17、四通道输出

二、配置清单：

▲1、主机1台，棉垫8块，电源线1条，绑带8条，治疗导线4条，说明书1本，电极板8块，遥控器4个。
	


包八

	序号
	采购内容
	采购数量及单位
	技术要求
	备注

	1
	乳腺床旁便携彩超
	1台
	▲1.配置要求（一台主机+四把探头<乳腺专用超高频线阵探头14-18MHz、常规高频陷阵探头7-12MHz、腹部凸阵探头3.5-5MHz、微凸阵探头5-9MHz>）

▲2.显示屏：15.6英寸高分辨率彩色LED monitor，分辨率为1920×1080。

▲3.成像模式：具备B模式（THI和PSH™）、M模式、彩色多普勒成像、能量多普勒成像和方向性PDI、脉冲波多普勒、连续波多普勒等多种模式。

4.探头：1个有源探头端口，支持多种探头，如C5-1s（带宽1.4-5.1MHz）、V11-3Ws（带宽3-11.2MHz）等。

5.图像处理技术：iBeam™（空间复合成像）、iClear™（斑点抑制成像）、iTouch™（自动图像优化）、Echo Boost™、Zoom/iZoom（全屏缩放）、FCI（频率复合成像）等。

6.存储：128GB固态硬盘。

7. 接口：2个USB接口、HDMI接口、内置WIFI。

8.电池：内置电池，具体续航时间未明确提及，有资料显示充满电可扫描90分钟。

9.尺寸与重量：宽度390mm，高度59mm，带电池重量约5.8kg。

10. 其他功能：具备DICOM功能、临床测量包、Smart OB™（自动OB测量）、Smart NT™（自动NT测量）等多种功能。
	核心产品

	2
	纤维乳管镜
	1台
	▲配置要求（高分辨率、适配多级乳管、支持活检及治疗、配备软硬各型号镜体）
1、基本规格：镜头类型：硬管内窥镜，总长度：约2000mm，进入人体部分长度：80mm，进入人体部分镜体直径在0.55 - 0.95mm之间，工作通道：0.2-0.3mm。

▲2、光学性能：视场角71°，工作距离5-10mm，光学分辨率8LP/mm，传像束像元3000-6000，目镜放大倍率80X，镜头光照度1000Lx-7000Lx。

▲3、结构特点：一体镜设计，导光束、传像束与工作通道一体，免拆装，光源适配：与FVS6000MI型摄像光源系统配套。
	

	3
	真空辅助乳腺活检系统
	1台
	▲1.核心诊疗参数：真空强度达23 - 25inHg，支持向后和向下双方向连续负压吸引；旋切刀转速1350转/分钟，360度单一方向旋转切割，前进速度约10mm/s，适配8G/11G/14G规格穿刺旋切刀头。采用单次穿刺多次切割模式，开放式取样槽可逐条取样，还能通过连续真空抽吸处理术中出血。

▲2.控制与显示：配备液晶触摸屏，可实时显示设备工作状态，支持手控和脚踏开关双重控制，切除模式下设有紧急制动功能，同时搭载可升级的SCMSW6版本软件。

3.引导与适配：兼容超声、三维立体定位及核磁多种引导方式，可搭配MRI专用手柄，其EX手柄采用人体工程学设计，适配不同手术手势。

4.基础配置参数：电源适配220 - 240V电压、50/60Hz频率，输入电流3A；整机包含主机、手柄、车架、脚踏开关、定位装置、真空桶等部件，能术中放置标记夹，满足病灶活检与完整切除的临床需求。
	


包九

	序号
	采购内容
	采购数量及单位
	技术要求
	备注

	1
	数码生物显微镜
	1台
	一、显微镜
1.放大倍率：40～1000倍
2.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥45mm
3.粗/微调焦：微调焦时每转0.2mm，粗调焦时每转≥37.3mm，粗微调焦范围：向上2mm向下13mm；粗动带锁紧圈，载物台上下动定位。

4.照明：高亮度白色LED，配备了复眼透镜，能够均匀的照亮整个视场

5.目镜筒：三目镜筒，内置0.55倍相机接口
6.目镜：10倍，视场：≥20mm
7.物镜转换器：内向式四孔物镜转换器
8.物镜:
8.1、平场消色差物镜，4X N.A≥0.10,W.D.≥25.0 mm

8.2、平场消色差物镜，10X N.A.≥0.25,W.D.≥6.6mm
8.3、平场消色差物镜，40X N.A.≥0.65,W.D.≥0.6mm
8.4、平场消色差物镜（油式），100X Oil N.A.≥1.25,W.D.≥0.13mm
9.载物台：带标本夹，带标尺，移动范围：76mm*30mm横向行程(x-y运动)；
10.表面：超硬防蚀铝涂层
11.聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径：0.1-1.25，光栏位置有和物镜相对应的颜色标记

12、防霉处理：光学系统周围涂有防霉涂料

13、防尘罩一个

14、彩色相机芯片尺寸：≥1/1.8

15、像元尺寸：≥2.4μm×2.4μm

16、帧率：≥58@3072 x2048，58@1536x 1024

17、曝光时间：0.02ms~15s

18、快门类型：卷帘快门

19、曝光与增益：自动曝光(预设曝光目标值)，手动曝光(曝光时间可以手动输入与滑动条设置);增益高达5倍;

20、白平衡：高级单击智能白平衡设置、更可通过手动设置色温与色彩调整白平衡;

21、颜色调整：色彩,饱和度,亮度,对比度,伽马值初始高速调整功能;

22、参数保存：装载,保存,覆盖,载入,导出自定义相机面板控制(包括校准信息,曝光参数与颜色设置信息等);
	

	2
	电热鼓风干燥箱2
	1台
	1.显示方式：LCD显示屏，具有实时温度、设定温度显示界面；自带温度偏差校准功能，有温度自整定功能。

2.温度传感器类型：PT100温度传感器

3.加热方式：不锈钢加热管直热式；

4.采用PID微电脑控温技术，带有定时功能，定时范围9999小时/分钟，具有参数记忆功能，来电自动恢复运行

5.内胆均为不锈钢制成，半圆四角设计；

6.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出。

7.热循环回路，具备有风机形成强制对流。

8.外门耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计。
9.保温层采用硅酸铝棉，设备表面温度低。

10.容积≥45L
	

	3
	电脑中频药物导入治疗仪
	1台
	1、适用范围：

适用于药物导入治疗；用于镇痛，改善局部血液循环、促进炎症消散，软化瘢痕、松解粘连，兴奋神经肌肉组织。

3、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为500μs

4、载波频率：2kHz，允差±10％

5、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。

6、输出波形：三角波、锯齿波、菱形波、正弦波、方波等

7、输出幅度：不高于40V

8、输出电流：不超过80mA（500Ω负载）

9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。

10、输出强度调节：0～50共51级步进调节

11、热疗温度：37℃～50℃

12、热疗电源：共分0～5档，温度由低到高增加，其中0档为关闭热疗输出。

13、具有温度加热提示功能

14、定时范围：为10min～60min，步进10min。

15、治疗模式：中医理疗和药物导入两种模式可自由切换

16、治疗处方：每种模式下各9种治疗处方，共计18处方可选

17、显示与调节功能：具有治疗处方、强度、温度档位、治疗时间的显示与调节功能

18、输出通道: 两通道独立输出，每路输出可单独调节治疗处方、强度、温度档位、治疗时间，2个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。
	

	4
	频谱治疗仪2
	3台
	一、性能参数
1、输入功率：  370W
2、辐射体使用寿命：≥5年
二、性能指标： 
1、辐射体表面温度:≥50℃ 
2、辐射体表面积:2650～2950cm²  
3、辐射体功率:≤370000mW 
4、定时范围:最长60min（误差为设定值的±10%）
▲5、辐射体功率密度:≥100mW/cm²
▲6、辐射频谱范围:0.5um~24μm并包括8mm波段的毫米波
三、运行模式： 连续运行
	

	5
	中频药物导入治疗仪
	8台
	1、工作环境

1.1额定输入功率:120VA

2、安全类别

2.1 治疗仪为Ⅱ 类、BF 型医疗器械设备

3、主要技术参数

▲3.1 显示方式:≥7.1 寸彩色 LCD 显示，高亮白色背光源，能同时显示输出的时间，处方，温度，部位，通道数，等相关信息。

3.2操作方式:按键操作

3.3 热疗温度(25℃室温工作条件下 )

3.3.1 工作 20min 后到达稳态，热疗带的温度≥ 37°℃

3.3.2 热疗带温度范围:分3档可调，低温、中温、高温。

3.3.3 有效加热区域内最高温度应≤ 60℃。

3.4 中频载波频率:6000Hz±5Hz

3.5 波形:正弦波、三角波、锯齿波、尖波和指数波。

3.6 低频调制频率:0.4Hz~100Hz.

3.7输出电流:在 500Q的负载电阻下，最大输出电流 35mA(r.m.s)3.10 输出幅度:在 500Ω的负载电阻下,输出幅度为 0.5V~30V。

3.8 输出电流稳定度:不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

3.9脉冲宽度:80us。

3.10 调幅度:调幅度为 100%。

3.11 连续工作时间:治疗仪连续工作时间应≥ 8h。

3.12定时功能:5min、10min、15min、20min、25min、30min 等≥六档 、自动定时、倒计时,

3.13 输出通道设置:双路通道，每路输出可单独控制时间，处方，部位和强度。可同时治疗多个病人，也可以多个部位同时进行治疗

3.14 治疗项目设置:中文处方选择，时间选择，强度选择、温度选择。

3.15 倒计时:显示屏上会显示治疗的剩余时间

▲3.16 处方:≥6 种治疗部位选择，≥72 种治疗处方模式选择组合。
	

	6
	空气压缩雾化器
	2台
	1 电源电压:AC220V±22V 50Hz±1Hz

2 最大雾化率:>0.2mL/min

3 压缩泵最大压强:>0.15MPa

▲4 压缩泵自由空气流量:>10L/min

5 噪音:≤60dB(A)
	

	7
	深部静脉血栓防治仪（8腔）
	1台
	1.压力范围：50-60mmHg，加压周期：60s

2.主机耐受：可连续使用72h，气囊连接：数字颜色双标识

3.加压模式：序贯加压，压力气囊：单侧4气囊、双侧8气囊

4.警示功能：声光双报警，在仪器断电后能自动排除压力套内的空气。
	

	8
	氦氖激光治疗仪1
	1台
	1.产品类别：III类

2.电击防护类型：I类设备，B型应用部分

3.激光防护类别：3B类

4.激光最大输出功率：180W

5.使用环境温度：5°C-30°C

6.使用环境相对湿度：不大于75%RH

7.供电电源：交流220V、50Hz

8.激光波长：650nm±10nm

9.光纤芯径：0.4mm±10%

10.激光输出发散角：25°±5°

11.光纤长度：≥1.5m

12.终端输出激光功率：160mW±20%

13.分档指示值：40mW、80mW、160mW  准确度≤±20%

14.累计测量不准确度：小于±20%

15.激光运行方式：连续

16.光束传输系统：激光通过光导纤维输出

17.输出功率不稳定度：优于±10%

18.输出功率复线性：优于±10%

19.治疗时间控制：0-99min自动计时、终点报警

20.耗电功率：≤80VA+15%，+50VA（红外保温装置）

21.熔断器外形尺寸：≥540mm×510mm×1000mm
	

	9
	微波治疗仪2
	2台
	1.主载频率：2450MHz±30%； 
2.驻波比：≤ 3 
3.输出功率连续可调，1W步进 
3.1理疗功能：≥60W； 
▲4.输出定时功能：可预设定，时间结束蜂鸣提示。 
▲5.具有自动稳压系统，自动补偿功率输出。 
▲6.具有过载保护系统，超出预定值,自动切断输出并声响提示。 
8.活动支臂,可调节角度及距离。 
9.通过YY0505电磁兼容检测,且无屏蔽空间使用限制； 
10.适用范围：用于辐射理疗。 
	

	10
	手持式凝血分析仪
	1台
	额外情况：需试剂检测卡
1、检测方法电化学法
2、检测项目手持式凝血分析仪与电化学法试剂盒配套使用，用于对全血或末梢血进行凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（FIB）、凝血酶时间（TT）和活化凝血时间（ACT）的定量测定，其结果用于临床辅助诊断。
3、重量净重≤5kg
4、展板位≥1个
5、检测速度单样板检测速度1-12min
6、样本类型指尖血和静脉血
7、功能配套凝血五联检测卡使用
▲8、样本用量≤50μL（所有联合检测卡条只需20μL）。
9、配套试剂专机专用
▲10、定标定标参数直接录入二维码中，用户只需放入试剂卡盒仪器及自动读取参数信息用于测试，用户无需其他操作
11、重复性CV≤5%。
12、准确度准确度：≤5%。
▲13、稳定性分析仪的稳定性应在±5%范围内。
14、显示屏显示屏，≥3.5寸
15、系统安卓
16、语言中文,英文
17、存储≥3000个结果数据，可连接检验科管理系统（LIS）实现无限存储。
18、数据接口RS232、4G、WIFI、蓝牙
19、设备扩展可外接条码扫描模块，支持与检验科管理系统（LIS）和全院系统（HIS）系统无缝连接，数据实时共享。
20、配扫码器
21、电池信息锂电池：DC3.6V、≥3350mAh
22、温育功能37.0℃±1℃
	

	11
	氦氖激光治疗仪2
	2台
	1、激光波长：632.8nm
2、激光输出功率：≥60mw端X2端
3、激光输出工作方式：光纤输出光纤芯径≤0.4mm，外加多层保护套
▲4、带聚光罩，激光照射光斑均匀，光斑可调
5、治疗时间范围：0-99分钟
▲6、工作定时器：设定治疗时间终了，断光报响提示
7、光束传输系统：通过光导纤维输出,双光纤输出
▲8、激光输出模式：多模
9、输出功率复线性：优于±10%
10、工作电源：AC:220V 50HZ
11、整机车式，便于病房内移动使用，
12、配置护目镜一套
13、仪器使用年限：≥7年
	

	12
	光子治疗仪
	1台
	1、光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）
2、峰值波长：蓝光：460±10nm红光：640±10nm
3、光功率密度（光源表面测量）蓝光≥3000mW/cm²红光≥3000mW/cm²

4、光源聚光设计：透镜式
5、具有温度反馈功能，温度测量误差为±1℃

▲6、特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min）水膜温升≤2℃，光功率密度≥60mW/cm²
▲7、治疗仪最大治疗深度≥10cm
8、光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.4
9、光功率稳定度：光功率变化率≤±1%
▲10、红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换
11、最大有效治疗面积≥800 cm²
12、联网功能：支持联网功能
13、遮光装置：治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离2-12cm
▲14、能量调节方式：五级能量可调
▲15、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选
16、定时时间：可从0min～99min连续可调
17、操作面板：触摸显示屏
	核心产品

	13
	电脑中频导入治疗仪
	2台
	1.供电电源：220V±22V/50Hz±1Hz输入功率：30VA 
2.中频频率：2.5（1±10%）KHz～7.5（1±10%）KHz 
3.脉冲宽度：66(1±10%)μs～200(1±10%)μs 
4.调制波频率：0～440Hz 
5.调幅度: 0～100％之间 允差：±10% 
▲6.输出通道数：双通道输出。 
7.输出波形： 
基波：脉冲方波；调制波：指数波、前斜/后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、等幅波 
▲8.加热功能：在加热状态下电极板的温度≤60℃。
	

	14
	红光治疗仪
	2台
	基本功能
适用范围：

1.对外阴白斑，阴道炎，具有缓解作用;
2.对伤口感染，伤口久不愈合，伤口溃烂，产后侧切，乳腺增生，褥疮具有缓解作用;                               

3.对急慢性鼻炎，口腔溃疡，口周单纯疱疹，具有缓解作用;                                             4.对湿疹，神经性皮炎，带状疱疹具有缓解作用;                                      5.对腰腿痛，肩周炎，关节炎具有缓解作用。
技术参数
1、电源条件：电源电压：AC220V±22V；电源频率:50Hz±1Hz。
2、主机体积：320×430×780mm±10㎜；
3、安全分类：Ⅰ类；
4、使用方式分类：非接触式；
5、光谱范围： 特殊照射头发射光谱应包含600 nm ～2500 nm；
▲6、光输出功率：特殊照射头：＞3W；    
▲7、光斑直径：特殊照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm；
▲8、时钟控制精度：输出定时1~99min连续可调，电子定时器≤±5%；
▲9、当环境温度25℃，特殊照射头以最大功率连续工作状态下，侧面防护罩温度应≤55℃；
10、光功率密度：特殊照射头在距出光口100mm处，光功率密度＞30mw/cm²。

	

	15
	恒温箱
	1台
	基本功能：应用于药品，试剂，疫苗储存，透析液加温、生理盐水加温、用于手术室医疗器械保温保存、生理盐水37℃-42℃加温、冲洗液35℃-37℃加温、甘露醇37℃-42℃加温、B超液加温等。

技术参数：公称容积(L)：≥300
额定功率(W): ≥1450
温度控制方式:PT100
温度控制范围:0-100℃
温度波动(C)： ±1（@37）
温度均匀性(C)： ±2（@37）
环境温度(C):18-30℃
工作室尺寸(mm)：≥500*490*1295
隔板：≥3块，数量可增加
电源电压：AC220/50HZ
显示界面：≥7.0寸触摸屏
火菌：标配
照明：标配
电加热钢化玻璃门：透明度高可观察性强、防止低温凝露
	

	16
	TDP灯
	15台
	基本功能：

适用于软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病的辅助治疗作用.

技术参数：
计时方式:机械定时(0-60´)及常通

电压/功率/频率:220V/300VA/50Hz

元素板/治疗头直径:166mm/约198mm

俯仰角/转角:90°/180°
倾倒断电/过热保护

6、防尘防水等级:IP21

7、元素板表面温度:约305℃

8、产品高度:1580mm±10㎜

9、活动臂伸缩范围/立柱升降范围:0-560mm/0-280mm

10、加热器使用寿命:额定功率下使用≥2000h
	

	17
	离子导入治疗仪
	2台
	1、多科室适配（康复科、皮肤科、中医科）

▲2、药物渗透深度监测（通过阻抗反馈调节）

▲3、远程维护与软件升级

▲4、输出通道：双通道独立控制（可同步或异步操作）

5、电流强度：0~25mA（分儿童/成人模式），脉冲频率0.5~120Hz

6、治疗程序：

a)预设≥12种临床方案（如关节炎、带状疱疹、瘢痕软化）

b)支持医生自定义参数存储（≥50组）

7、人机交互：10英寸触摸屏，支持多语言切换（中/英文）

8、联网功能：Wi-Fi数据传输，兼容医院HIS系统
	


包十一

	序号
	采购内容
	采购数量及单位
	技术要求
	备注

	1
	层流病床
	4台
	1.外形尺寸：2200×1100×2000mm。

▲2.空气洁净度：开机10min罩内达到百级洁净度。

▲3.过滤效率：选用高效低阻H13级别高效过滤器，有效去除室内0.5um罩内颗粒物。

▲4.杀菌方式：采用高强度紫外线杀菌灯，杀菌效率高，使用寿命长。

5.控制方式：配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面；具有手动、预约模式，预约模式可实现6时段预约开关机；具有工作时间自动累计、清洗维护自动提醒功能；液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

▲6.风机参数：采用风机，超低噪音、运行平稳、可调节风量。

7.紫外线泄漏量：1μW/cm²。

8.臭氧泄漏量：0.003mg/m³。
	核心产品

	2
	压缩雾化吸入机2
	2台
	1、适用年龄；所有年龄段；

2、压缩机电源参数：AC220V/50Hz；

3、重量：≤1.4kg；

▲4、工作气压：≥82KPa；

▲5、压力范围：207KPa-380kPa；

▲6、雾化率：≥0.2 g/min或≥0.4ml/min；

7、声音分贝：≤65dBA；

8、具有过热保护功能。
	

	3
	高频胸壁振荡排痰仪
	2台
	▲1.振动频率：≤15Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可连续调节

▲2.振动压力：1-3.5kPa，1-10级可调，调节步长1级，长按可连续调节

3.人机交互界面：≥10.7寸操作界面，内嵌≥4.3寸高清彩色液晶显示屏，显示屏亮度1-10级可调，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等）

4.治疗模式：5种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和3种P模式（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）

5.咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10s～5min可调

6.紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的一键急停

7.背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡

8.患者状态监测：可另购“指脉氧”，实时监测患者心脉和血氧饱和度，且可通过设置血氧、脉率、呼吸率上下限，实现报警功能，实现实时监测患者状态

9.信息存储：内置治疗记录存储功能，方便日常治疗管理及科研工作
	

	4
	电针治疗仪
	20台
	1.输出功率：≥10.0VA

▲2.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

▲3.输出脉冲路数：六路输出

4.最大输出功率：0.3VA（2500Ω负载阻抗下）

5.输出脉冲频率：1～100Hz可调，允差为士15%

6.输出电流限值：＜10mA(2500Ω负载阻抗下)

7.输出直流分量：0mA

8.输出脉冲宽度：0.2ms士30%

9.连续波工作模式：连续

10.断续波工作模式：工作15秒，停5秒

11.疏密波工作模式：疏液频率与窑波频率之比为1-5，疏波5秒，密波10秒
	

	5
	TDP治疗器
	20台
	1. 基本参数

探测类型：热释电（Pyroelectric）或热电堆（Thermopile）。

敏感材料：如钽酸锂（LiTaO₃）、硫酸三甘肽（TGS）。

▲光谱响应范围： 1μm ~ 20μm（覆盖红外波段）。

窗口材料：硅（Si）、锗（Ge）、KRS-5。

2. 性能参数

响应度（Responsivity）：1 ~ 100 V/W。

噪声等效功率（NEP）： 10⁻⁹ ~ 10⁻¹¹ W/√Hz。

探测率（D*）：10⁸ ~ 10⁹ Jones。

时间常数：0.1 ~ 1秒。

3.工作频率：

▲调制频率范围：0.1 ~ 100 Hz。

4. 电气参数

输出信号：电压或电流信号。

阻抗：高输出阻抗。
	


PAGE  

