玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目

招 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026040H

采 购 人：玉溪市中心血站                            (盖章)

采购代理机构：云南中诏项目管理有限公司               (盖章)

日期：2026年04月29日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总  则	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的提交	13

五、开标与评标	13

六、中标结果	15

七、其他事项	16

第三章  评标方法（综合评分法）	20

第四章  采购内容及要求	32

一、采购标的目标落实政府采购政策需满足的要求	32

二、采购标的需执行的国家、行业及地方标准或者其他标准、规范	32

三、采购标的的采购内容及要求	33

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点	103

五、采购标的的验收标准。	103

六、采购标的的其他技术、服务等要求。	104

第五章  合同书样式及主要条款	105

第六章  投标文件格式	112

一、资格审查部分	114

二、投标文件商务部分	119

三、投标报价部分	124

四、投标文件技术部分	134

第一章  招标公告

项目概况 玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年05月20日09点00分（北京时间）前在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZZGL-2026040H；

2.项目名称：玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目；

3.采购预算价（最高限价）：¥6733061.51元（人民币陆佰柒拾叁万叁仟零陆拾壹元伍角壹分），各包件采购预算详见下表。

| - 包件号 | - 预算金额（元） |
| --- | --- |
| - 1包 | - 452675.00 |
| - 2包 | - 272822.00 |
| - 3包 | - 572511.00 |
| - 4包 | - 339540.00 |
| - 5包 | - 332400.00 |
| - 6包 | - 70200.00 |
| - 7包 | - 215502.00 |
| - 8包 | - 62650.00 |
| - 9包 | - 1491000.00 |
| - 10包 | - 30133.71 |
| - 11包 | - 748300.80 |
| - 12包 | - 52837.00 |
| - 13包 | - 1099450.00 |
| - 14包 | - 159840.00 |
| - 15包 | - 566500.00 |
| - 16包 | - 88400.00 |
| - 17包 | - 178300.00 |

- 4.采购需求：玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目共划分为17个标包，各标包是否接受进口产品以采购需求为准；

- 合同履行期限（供货期）：自合同签订之日起，按照采购人需求按质、按量、按时进行供货；

- 交货地点：采购人指定地点；

- 质量要求：符合国家及地方现行标准执行，满足相关标准及采购人要求，一次性验收合格；

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

1.1在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务能力，并持有效的营业执照或其他证明材料；

1.2供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明，加盖公章）。

- 2.特定资格要求

- 2.1 所投产品1-17包供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；

- 2.2 所投产品1-17包供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；

- 2.2.1 医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

- 2.3 所投3 包、4 包、11 包内的药品类产品，投标人须为所投产品制造商或销售代理商；制造商须持有相关部门核发的有效期内药品及医疗器械生产许可证，销售代理商须具备有效期内药品经营许可证、医疗器械经营许可证/备案凭证。

三、获取招标文件

1.时间：2026年04月29日至2026年05月09日23时59分。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。

注:各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书(CA)，CA申领链接:http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html。

如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一步咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：400-004-0628（紧急可拨19988166369）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.网上递交电子投标文件：

1.1递交投标文件截止时间：2026年05月20日09时00分（北京时间，下同）；

1.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。

2.开标时间和地点：

2.1开标时间：2026年05月20日09时00分（北京时间）；

2.2地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）；

2.3开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，投标人无需到达开标现场。

五、发布媒介及公告期限

1.本项目招标公告同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）发布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.本公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件上传

投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前将投标文件上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段，解密时长为60分钟；投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。

2.需要落实的政府采购政策：严格执行政府采购法规定，落实政府采购支持中小企业发展。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉溪市中心血站

地址：玉溪市红塔区汇溪路

联系方式：0877-6164281

2.采购代理机构信息

名 称：云南中诏项目管理有限公司

地 址：云南省玉溪市红塔区东风中路100号景明上居四楼（方源中医馆旁外部电梯四楼）3.项目联系方式

项目联系人：李艳菠、王海涛、夏苋春、张瑜、李悦

联系电话：0877-6168806/13608772096

邮箱：zhongzhaogl@163.com

日期：2026年04月29日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 玉溪市中心血站 |
| 2 | 采购代理机构 | 云南中诏项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目； 项目编号：ZZGL-2026040H |
| 4 | 是否面向中小企业预留项目 | 否 |
| 5 | 采购需求 | 玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目共划分为17个标包，各标包是否接受进口产品以采购需求为准。 |
| 6 | 交货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 7 | 合同履行期限（供货期） | 自合同签订之日起，按照采购人需求按质、按量、按时进行供货。 |
| 8 | 质量标准 | 符合国家及地方现行标准执行，满足相关标准及采购人要求，一次性验收合格。 |
| 9 | 报价方式 | 1.单价报价（含税），投标人投标总报价及单价报价均不得超过采购人的最高限价及分项单价，否则视为废标。 2.本项目分为17个标包，投标供应商可选择其中的一个或多个标包投标，投标文件需按标包分别制作分别投标。 |
| 10 | 申请人的资格要求 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 1.1在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务能力，并持有效的营业执照或其他证明材料； 1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； 1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明，加盖公章）。 2.特定资格要求 2.1 所投产品1-17包供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件； 2.2 所投产品1-17包供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件； 2.2.1 医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 2.3 所投3 包、4 包、11 包内的药品类产品，投标人须为所投产品制造商或销售代理商；制造商须持有相关部门核发的有效期内药品及医疗器械生产许可证，销售代理商须具备有效期内药品经营许可证、医疗器械经营许可证/备案凭证。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间及方式 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间： 对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间15日前提出。 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。 方式：投标人对招标文件提出疑问或异议须通过书面方式或在政采云平台“询问列表”提出。 |
| 13 | 投标文件的提交 | 投标文件递交网址为：http：//www.zcygov.cn（政采云平台），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，使用政采云投标客户端制作并进行电子签章或电子签名及加密。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 14 | 网上远程解密 | 投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按照《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。本项目解密时间为60分钟，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标（审）阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的、签名确认时间内不进行签字确认的，则视为对开标结果无异议。在规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新组织采购。 2.电子招投标技术支持 （1）系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）； （2）云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，4006727666； （3）云南 CA 紧急联系方式：15288315056。 |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金提交形式：支票、汇票、本票、保函、电汇、转账等非现金形式提交。 投标保证金金额： 第 1 包至第 9 包、第 11 包至第 17 包每包投标保证金：¥1000.00元/包（每包人民币壹仟元整）； 第 10 包投标保证金：¥500.00 元（人民币伍佰元整） 提交时间：以专项账户实际到账时间为准，提交截止时间同投标文件递交截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 （1）保证金采用电汇、转账等非现金形式的，按以下账户从投标人的基本账号提交。 保证金账号信息 账户名称:云南中诏项目管理有限公司 账号:3201620000000098 开户行:云南红塔银行股份有限公司兰溪支行 联系人及联系电话（财务）：解老师，13187714881 备注：项目简称+标段+标包号等保证金字样； （2）保函方式：由金融机构或担保机构出具针对本项目的保函，保函扫描件装订在投标文件内。 （3）保证金退还要求：采用电汇、转账等非现金形式方式的，我公司将保证金退还至投标人原提交账户；自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天，从投标截止之日算起。 |
| 17 | 履约保证金 | 履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金的其他法定形式提交； 履约担保的金额：合同价款的3%。 |
| 18 | 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。 注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 |
| 19 | 现场开标现场解密方式 | 投标人无须到现场开标现场解密。到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。 |
| 20 | 网上递交电子投标文件 | 19.1网上递交投标文件截止时间：2026年05月20日09时00分前（北京时间，下同）； 19.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签章或电子签名。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年05月20日09时00分（北京时间） 地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn） |
| 22 | 评标委员会的 组建 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和评审专家等方面的专家组成，人员数为5人及以上的单数。其中，评审专家等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 23 | 评标方法及标准 | 详见招标文件第三章 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ■ 否，推荐中标候选人，推荐人数：3人。 |
| 25 | 招标代理服务费及其他费用 | - 1.本项目代理服务费：根据《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》(云建招协〔2023〕51号)的标准，采购预算50.00万元以下（不含），代理服务费按2000.00 元/项固定收取；采购预算50万元以上（含）按上述文件规定标准下浮60.00%计取。由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。 |
| 26 | 备选方案 | 不接受 |
| 27 | 投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件及资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的投标资格。 |  |
| 28 | 因政策调整或其他不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，采购人将不承担任何责任，供应商须自行承担风险。 |  |
| 29 | 面向中小企业预留项目：□是 ☑否 1.小型和微型企业价格评分优惠政策 是否适用于本项目：☑适用 □不适用。 根据扶持中小企业政策：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，财库〔2020〕46号，《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知，财库〔2022〕19号的规定，按以下价格扣除幅度对报价进行扣除。小型和微型企业价格扣除幅度：报价的10%，本项目采购标的对应所属行业为：其他未列明服务。 计算方法是： 评审价格＝投标报价×90%。 2.监狱企业价格评分优惠政策 是否适用于本项目：☑适用 □不适用。 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3.残疾人福利性单位价格评分优惠政策 是否适用于本项目：☑适用 □不适用。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标单位为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。《残疾人福利性单位声明函》格式详见招标文件第六章 附件。 注：监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受以上价格扣除幅度的政策。 4.支持本国产品评分优惠政策 是否适用于本项目内容：☑适用 □不适用。 根据“《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）”的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：投标人需按要求提供本国产品声明函。 |  |

一、总  则

1.采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源：已落实。

3.采购需求

3.1本项目采购需求：见“第四章 采购需求”。

3.2本项目合同履行期限（供货期）及项目实施地点：见“投标人须知前附表”。

4.合格的投标人

4.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的条件。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

- 5.2招标代理服务收费标准：根据《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》(云建招协〔2023〕51号)的标准，采购预算50.00万元以下（不含），代理服务费按2000.00 元/项固定收取；采购预算50万元以上（含）按上述文件规定标准下浮60.00%计取。由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。

招标代理服务费的缴纳形式：向招标代理机构直接缴纳招标代理服务费，可用现金、银行转账或电汇的付款方式；

采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名称：云南中诏项目管理有限公司

开户银行：云南红塔银行股份有限公司万商汇支行

账号：3201520000000038

联系电话：13608772096

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1要求提供的采购内容及要求、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同书样式及主要条款

第六章  投标文件格式

7.招标文件的澄清

7.1投标人应认真审核招标文件中的采购内容及要求，如发现文件中采购内容及要求不合理的及对招标文件存在异议等，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行提问，采购人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人，否则，由此产生的后果由投标人负责。

7.2招标代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

8.招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购人或代理机构将变更时间以书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术要求(详见“采购需求”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的采购需求、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

9.3投标人应保证所提供资料的真实有效，如因资料弄虚作假所引起的一切后果由投标人自行承担。

10.投标的语言及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应由投标文件格式部分构成。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.投标文件的格式要求

12.1投标人应按第六章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

13.投标报价

13.1投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。投标人的投标报价超出采购预算价按无效标处理。

13.2本项目投标报价以单价报价（含税），投标人投标总报价及单价报价均不得超过采购人的最高限价及分项单价，否则视为废标。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。投标人的竞标报价应包括采购清单中的全部内容，包含材料费、包装费、运输费以及合理利润等到供货地点产生的一切费用。报价一经确定为中标价，在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。

13.3本项目分为17个标包，投标供应商可选择其中的一个或多个标包投标，投标文件需按标包分别制作分别投标。

13.4招标采购单位不接受备选方案。

13.5投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.6漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

14.投标货币

14.1投标应以人民币报价。

15.投标文件有效期

15.1投标文件有效期必须按“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16.投标文件的书写要求

16.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。

17.投标保证金

17.1详见投标须知

17.2下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

四、投标文件的提交

18.投标文件的密封与标记

18.1投标人应按“投标人须知前附表”中的规定提交投标文件。

18.2投标人在提交投标文件时，未按本须知要求提供的，采购代理机构不予接收。

19.提交投标文件截止时间和地点

19.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。

19.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

五、开标与评标

20.开标

20.1采购人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标。

20.2采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标、评标过程进行现场监督。

20.3开标程序：

20.3.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

20.3.2介绍参加开标会的人员名单；

20.3.3打开智能开标系统，投标人在规定时间内完成投标文件解密；

20.3.4各投标人核对开标记录表中各项数据；如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议；

20.3.5代理机构确认开标会议结束。

21.评标

21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

22.投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标报价（唱标）一览表与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价（唱标）一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，招标代理机构将通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

24.评标办法

24.1评标办法：本项目的具体评标办法详见第三章。

24.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.3评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在于30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.4评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

六、中标结果

25.中标人的确定

25.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

25.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.中标通知书

27.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告,同时向中标人发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分。

27.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标的原因和退回投标文件。

28.签订合同

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

28.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。也可选择重新组织招标。

29.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、其他事项

31.招标代理服务费

31.1招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知部分”。

31.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。

32.保证

32.1投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

33.法律责任

合同依法成立后，当事人必须全面履行合同规定的义务，保证合同顺利执行。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。履行合同过程中出现纠纷的，按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

34.询问、质疑、投诉

34.1询问

34.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

34.1.2如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.1.3采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

34.2质疑

34.2.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2.2质疑期限

34.2.2.1供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

34.2.2.2供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

34.2.2.3供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

34.2.3提交要求：

34.2.3.1以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2.3.2质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称和招标编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

34.2.3.3供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.2.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

34.2.3.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

34.2.3.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

34.2.4询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

34.2.5对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

34.2.6采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第一章通讯联系人、电话及地址。

34.3投诉

34.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

35.政府采购政策其他管理规定

35.1根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）规定，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标、响应。

36.解释权

36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第三章  评标方法（综合评分法）

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号文等；

1.3本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公平、公正、科学择优评标；

2.2评标由评标委员会负责，由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会由采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1.	参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2.2.	参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

2.2.3.	参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.2.4.	与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.5.	与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库【2026】2号的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审；

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标程序

3.1由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对实质性响应的投标人进行资格审查（资格性审查条件详见附件1），并向评标委员会提交资格审查报告；

3.2评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性检查（符合性检查条件详见附件2）。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

附件1：资格性检查表：

| 资格评审 | 评审因素 | 评审标准 | 审查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 营业执照或其他证明材料 | 在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务能力，并持有效的营业执照或其他证明材料； | 审核投标文件 |
|  | 供应商资格 承诺书 | 投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； | 审核投标文件 |
|  | 书面声明 | 投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 审核投标文件 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明，加盖公章） | 审核投标文件 |
|  | 特定资格要求 | 2.1 所投产品1-17包供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件； 2.2 所投产品1-17包供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件； 2.2.1 医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 2.3 所投3 包、4 包、11 包内的药品类产品，投标人须为所投产品制造商或销售代理商；制造商须持有相关部门核发的有效期内药品及医疗器械生产许可证，销售代理商须具备有效期内药品经营许可证、医疗器械经营许可证/备案凭证。 | 审核投标文件 |

附件二：符合性检查

在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）无单位盖章或无法定代表人或其授权代理人签字；

（2）投标报价超过采购预算价及单价的；

（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的条件的；

（5）投标文件未按招标文件规定格式编制影响投标文件实质性内容的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清；

（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.5推荐中标候选人名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人，如评审得分相同，按投标报价由低到高顺序推荐，评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务、节能环保产品的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高（技术指标的响应程度得分高）优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定中标候选人排序。

3.6根据“《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号”的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.7政府采购政策：

3.7.1中小企业扶持政策

3.7.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.7.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

3.7.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.7.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.8监狱企业扶持政策

3.8.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.9残疾人福利性单位扶持政策

3.9.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.9.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.10节能、环境标志产品扶持政策

3.10.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按未实质性响应招标文件要求处理。

3.10.2投标人提供的产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件/扫描件。

3.11本国产品支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。

3.11.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

3.11.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.11.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.11.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.12政府采购在同等条件下，优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品,优先采购监狱企业、残疾人福利性单位。

4.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分三部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占分值30分；商务部分、技术部分等部分（价格部分除外）所占分值为70分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、商务、技术部分等进行综合评估，在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选人。

4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务、节能环保产品的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高（技术指标的响应程度得分高）优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定中标候选人排序。

5.评标计算方法

投标人的评标总得分＝投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分

5.1价格部分：30分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重

（1）投标报价超出采购预算价的，按无效标处理。

（2）投标所附所有材料证书严禁弄虚作假，一经查实，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条予以处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.2技术及商务部分评审评分

5.3综合评分表

| 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| F1报价得分（满分30分） | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注： （1）C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 （2）根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知、政府采购促进中小企业发展管理办法（财库﹝2020﹞46 号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，对符合条件的小型和微型企业，在投标报价评分时给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价评分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，若监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。 （4）当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上逐项进行价格扣除。 （5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，将对政府采购评审中出现异常递交投标（响应）的投标报价进行审查，具体情形及内容详见本章2.6的要求。 |  |
| F技术评审得分（满分68分） | 技术参数的响应程度（30分） | 评审小组根据投标人投标文件技术规格偏离表对招标文件技术指标的响应程度进行评分： 1.投标人提供产品配置及技术要求完全满足或优于招标文件参数要求的得基本分30分。 2.产品参数如有负偏离，即有一项不满足或低于招标需求的，在基本分30分基础上每项扣1分，分数扣完为止。 3.允许投标人对技术指标做出正向偏离。 |
|  | 供货 方案 （16分） | 根据投标人的供货方案进行综合评审，方案包括但不限于： ①供货流程； ②供货渠道； ③供货时间保证措施； ④供货服务承诺。 以上4项，经评定相关内容完整、供货方案、保障措施详实，方案科学、合理、可行，解决方案和保障措施详细具体，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得16分；每缺少一项内容扣4分，内容存在细微不足的扣1分；存在较大不足的扣2分，存在严重不足的，扣3分，扣完为止。 |
|  | 质量承诺及保证措施（12分） | 根据投标人的质量承诺及保证措施进行综合评审，方案包括但不限于： ①产品质量保证体系； ②产品质量保证制度； ③产品质量保证承诺及措施。 以上3项，经评定相关内容完整、质量保证措施方案、质量管理及控制详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得12分；每缺少一项内容扣4分，内容存在细微不足的扣1分；存在较大不足的扣2分，存在严重不足的，扣3分，扣完为止。 |
|  | 售后服务方案（8分） | 根据投标人的售后服务方案进行综合评审，方案包括但不限于： ①售后服务保证措施及承诺； ②售后服务体系。 以上2项，经评定相关内容完整、售后服务方案、保障措施详实，方案科学、合理、可行，解决方案和保障措施详细具体，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得8分；每缺少一项内容扣4分，内容存在细微不足的扣1分；存在较大不足的扣2分，存在严重不足的，扣3分，扣完为止。 |
|  | 节能 产品（1分） | 投标产品（除政府强制采购节能产品外）均为节能产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。 |
|  | 环境标志产品（1分） | 投标产品均为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。 |
| F3商务评审得分（满分2分） | 业绩（满分2分） | 提供类似项目业绩，每提供一份业绩的得1分，满分2分。 注：响应文件中附中标（成交）通知书或合同书复印件加盖单位公章，否则不得分。 |

注：1.上述表中按每项评审要求所涉及到的所有资料，投标人必须认真分类放于投标文件中。评标委员会成员按以上详细评分标准规定及投标文件承诺内容自主独立打分。

- 2.综合得分计算规则：取所有投标人的评审评分计算算术平均值，最后得分保留两位小数，第三位四舍五入。

第四章  采购需求

一、采购标的目标落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的项目目标

完成玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购。

（二）落实政府采购政策需满足的要求

1.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《云南省进一步帮扶中小微企业纾困工作方案的通知》的规定，本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业视同为小型、微型企业）。

3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）。

4.根据“《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）”的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、采购标的需执行的国家、行业及地方标准或者其他标准、规范

1.质量标准：符合国家及地方现行的相关标准及法规政策，并满足采购人实际需求。

2.相关标准：符合国家及地方现行的相关标准及法规政策，并满足采购人实际需求。

三、采购标的的采购内容及要求

（一）采购内容

注：1.本项目采购文件第四章“采购需求”中，参数配置标注“▲”的为重要技术参数，未标注“▲”的为一般技术参数，标注“★”的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注“★”的条款，将导致投标无效。（对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。）

- 2.投标人所投试剂耗材须与采购人现有仪器、设备相匹配，并对此作出书面承诺。若因产品不匹配导致无法正常使用，或存在虚假响应情形，采购人有权将其列入玉溪市中心血站供应商黑名单，并依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购清单

1包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用塑料血袋（氯化钠注射液+红细胞保存液） | 400ml | 袋 | 550 | 35.50 | 19525.00 | 1.袋体组成:5个400mL袋体（3*200mL氯化钠注射液袋、1*空袋、1*100mL红细胞保存液袋，5个袋子需组成密闭联通系统）。 2.血袋袋体:袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明，无杂质。 3.血袋膜厚度：单层0.39~0.42mm。 4.袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 5.导管:材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2mm*4.6mm；壁厚：0.65-0.70mm；转移管路可配有止液夹，方便洗涤使用。 6.标签:烫印标签（直接烫印在血袋表面）。 7.灭菌方式:湿热灭菌（高温蒸汽）。 8.有效期:自灭菌之日起2年。 9.储存条件:密封，凉暗处（避光并不超过20℃）保存。 10.红细胞保存液:MAP，保存期自采血之日起35天，原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定。 | 否 | 否 |
| 2 | 0.9%氯化钠注射液 | 1000ml/袋 | 袋 | 715 | 10.00 | 7150.00 | 1.袋体组成：1*1000mL氯化钠注射液。 2.血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑成型；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2～6℃；50%RH～60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3.导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm，长度15cm。 4.标签：烫印标签（直接烫印在血袋表面）。 5.灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）。 6.有效期：自灭菌之日起2年。 7.储存条件：密闭保存。 | 否 | 否 |
| 3 | 一次性使用血袋（单联压延空袋） | 500ml | 袋 | 110 | 35.50 | 3905.00 | 1.袋体组成：1*公称容量1000ml空袋。 2.血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.39～0.42mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3.导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：≥20cm，终端热合封口或二通盖帽，导管可根据需求选择是否套乳胶管；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏。 4.标签：PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏。 5.灭菌方式：环氧乙烷灭菌（EO）。 6.有效期：自灭菌之日起2年。 7.其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求。 8.储存条件：应储存在相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体，阴凉干燥、通风良好、清洁、远离含氯类消毒物品的环境中。 | 否 | 否 |
| 4 | 一次性使用血袋（单联空袋） | 200ml | 袋 | 250 | 3.30 | 825.00 | 1.袋体组成：1*200mL空袋。 2.血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH～60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3.导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：≥20cm，终端热合封口或二通盖帽，导管可根据需求选择是否套乳胶管；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏。 4.标签：PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏。 5.灭菌方式：环氧乙烷灭菌（EO）。 6.有效期：自灭菌之日起2年。 7.其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求。 8.储存条件：应储存在相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体，阴凉干燥、通风良好、清洁、远离含氯类消毒物品的环境中。 | 否 | 否 |
| 5 | 一次性使用塑料血袋（Q-200 ） | Q-200 | 套 | 2800 | 12.00 | 33600.00 | 1.袋体组成:4个袋体：1*200mL主袋（28mLCPDA-1）+1*100mL尾袋（50mLMAP）+2*100mL转移空袋。 2.血袋袋体:袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋； 袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%； 在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3.采血针：材料：医用不锈钢；规格：16G超薄壁针管；其他：有针帽防护，使用安全； 4.导管：材料：PVC ；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm；采血导管与转移导管可带有开关式止液装置； 5.标签：PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏； 6.灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）； 7.有效期：自灭菌之日起2年； 8.其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求； 9.抗凝剂：CPDA-1 可保存全血35天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定； 10.红细胞保存液：MAP可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定。 | 否 | 否 |
| 6 | 一次性使用塑料血袋（Q-300） | Q-300 | 套 | 9200 | 14.00 | 128800.00 | 1.袋体组成:4个袋体：1*300mL主袋（42mLCPDA-1）+1*200mL尾袋（75mLMAP）+2*200mL转移袋（空袋） 2.血袋袋体:袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3.采血针：材料：医用不锈钢；规格：16G超薄壁针管；其他：有针帽防护，使用安全； 4.导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm；采血导管与转移导管可带有开关式止液装置； 5.标签：PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏； 6.灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）； 7.有效期：自灭菌之日起2年； 8.其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求； 9.抗凝剂：CPDA-1 可保存全血35天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定； 10.红细胞保存液：MAP 可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定。 | 否 | 否 |
| 7 | 一次性使用塑料血袋（Q-400） | Q-400 | 套 | 14000 | 15.00 | 210000.00 | 1.袋体组成:4个袋体：1*400mL主袋（56mLCPDA-1）+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋） 2.血袋袋体:袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3.采血针：材料：医用不锈钢；规格：16G超薄壁针管；其他：有针帽防护，使用安全； 4.导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2*4.6mm管壁0.65~0.75mm；采血导管与转移导管可带有开关式止液装置； 5.标签：PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏； 6.灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）； 7.有效期：自灭菌之日起2年； 8.其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求； 9.抗凝剂：CPDA-1 可保存全血35天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定； 10.红细胞保存液：MAP 可保存红细胞35天； 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定。 | 否 | 否 |
| 8 | 血液保存液(一次性使用塑料血袋内装) | 500ml/袋 | 袋 | 2000 | 10.00 | 20000.00 | 1.袋体组成:单袋，内装血液保存液（I）500mL。袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 2.袋体成型方式：吹塑成型，袋体外观：半透明，无杂质，血袋膜厚度：单层0.40~0.45mm 3.袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 4.材料：PVC，外观：透明、柔软、不打折，拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏，管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm，采血导管与转移导管可带有开关式止液装置。 5.输血插口：输血插口内径能满足各类机采耗材抗凝剂穿刺针的使用。 6.标签:白色烫印标签（直接烫印在血袋表面） 7.灭菌方式:湿热灭菌（高温蒸汽） 8.有效期:自灭菌之日起2年。 | 否 | 否 |
| 9 | 复方甘油溶液 | 160 ml | 袋 | 200 | 120.50 | 24100.00 | 1.袋体组成：1个袋体：1*200ml复方甘油溶液用塑料软袋（内装160ml复方甘油溶液）。 2.血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（TOTM增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.38 ～ 0.44mm 3.适应症：RH阴性血红细胞低温贮存保护剂 4.导管：材料：PVC（TOTM增塑）；外观：透明、柔软、不打折；管长：导管长17cm，符合GB14232.1要求；管径：3.2*4.6mm 管壁0.65～0.75mm；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏。 5.标签：PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏。 6.灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）。 7.有效期：12个月。 8.储存条件：密封，在凉暗处保存。 | 否 | 否 |
| 10 | 浓氯化钠溶液 | 80ml | 袋 | 180 | 26.50 | 4770.00 | 1.袋体组成：1*200mL袋体（内含80mL氯化钠注射液（9%））。 2.血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3.导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管长：15~18cm。 4.标签：烫印标签（直接烫印在血袋表面）。 5.灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）。 6.无菌有效期：自灭菌之日起2年。 7.储存条件：避光，阴凉处保存注：按照中国药典规定，阴凉处系指不超过20℃。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 452675.00元 |  |  |

2包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗人球蛋白检测卡 | 8孔/卡，5x12卡/盒 | 卡 | 120 | 45.00 | 5400.00 | 1.特异性：直接抗人球蛋白试验：检测体外致敏的O型 RhD阳性红细胞、体外致敏的O型Fya 阳性红细胞、体外致敏的O型Jka阳性红细胞、体外C3d致敏的O型红细胞均应呈阳性反应，未致敏的O型红细胞应呈阴性反应。间接抗人球蛋白试验：检测O型 RhD 阳性红细胞与IgG型抗D抗体、O型Fya 阳性红细胞与IgG 型抗Fya抗体、O型Jka阳性红细胞与IgG 型抗Jka抗体均应呈阳性反应；检测O型RhD阳性红细胞与健康人 AB 型血浆应呈阴性反应。 2.灵敏度：直接抗人球蛋白试验：与体外致敏的O型 RhD 阳性红细胞发生阳性反应，凝集强度应大于或等于 3+；与体外致敏的O型Fya 阳性红细胞、体外致敏的O型Jka阳性红细胞发生阳性反应，凝集强度应大于或等于1+；与C3d致敏的O型红细胞发生阳性反应，凝集强度应大于或等于1+。间接抗人球蛋白试验：IgG 型抗 D抗体与RhD阳性红细胞发生阳性反应，凝集强度应大于或等于 3+；IgG 型抗Jka抗体、IgG 型抗Fya抗体与含有相应抗原阳性红细胞发生阳性反应，凝集强度应大于等于1+。 3.效价比对试验：间接抗人球蛋白试验检测 IgG 型抗D抗体的效价，应不低于用相应抗人球蛋白试剂。国家标准品或经抗人球蛋白试剂国家标准品标定的抗人球蛋白试剂同步试管法测得的效价。 | 否 | 否 |
| 2 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡（微柱凝胶法） | 8孔/卡，5x12卡/盒 | 卡 | 96 | 25.00 | 2400.00 | 1.抗原检测柱的特异性：抗A柱应与A1、A2、A2B型试剂红细胞发生阳性反应，与B型、O型试剂红细胞为阴性反应；抗B柱应与B、A2B型试剂红细胞发生阳性反应，与A1、A2、0型试剂红细胞为阴性反应；抗D柱应与正常RhD阳性试剂红细胞发生阳性反应，与RhD阴性试剂红细胞为阴性反应：Ctl柱应与任何一种细胞都为阴性反应。 2.反定型柱的特异性：柱中反定型红细胞与ABO反定型血型类诊断试剂特异性项目用血清国家参考品反应或经标化的血清（血浆）反应加入已知的A1型反定型试剂红细胞，应与上述B、O型血清（血浆）反应为阳性，与上述A1、A1B型血清（血浆）反应为阴性；加入已知B型反定型试剂红细胞，应与上述A1、0型血清（血浆）反应为阳性，与上述B、A1B型血清（血浆）反应为阴性。阳性反应不应有双群现象等混合反应。阴性反应不应有凝集、溶血等不易分辨现象。柱中反定型红细胞与单克隆抗体反应，加入已知的A1型反定型试剂红细胞，应与抗A单克隆抗体反应为阳性，与抗B单克隆抗体反应为阴性；加入己知B型反定型试剂红细胞，应与抗B单克隆抗体反应为阳性，与抗A单克隆抗体反应为阴性。阳性反应应均为4+，无双群现象等混合反应。阴性反应不应有凝集、溶血等不易分辨现象。 柱中质控实验的反应，加入A1型红细胞反应应为阴性，加入B型红细胞反应应为阴性。 3.抗原柱的灵敏度：抗A柱与A1型试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于4+；与A2、A2B型试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于3+；抗B柱与B型试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于4+；与A2B型试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于3+；抗D柱与正常RhD阳性试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于4+。 4.反定型柱的灵敏度：使用A1型反定型试剂红细胞测定抗A血型定型试剂（单克隆抗体）国家参考品或经国家参考品标化的抗A血型定型试剂（单克隆抗体）效价应不低于同步反定型试管法测定的效价；使用B型反定型试剂红细胞测定抗B血型定型试剂（单克隆抗体）国家参考品或经国家参考品标化的抗B血型定型试剂（单克隆抗体）效价应不低于同步反定型试管法测定的效价。 | 否 | 否 |
| 3 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | R1：4×38ml； R2: 4×11ml； | 盒 | 1 | 75.00 | 75.00 | 1.试剂盒主要组成：氢氧化钠、酒石酸钾纳、硫酸铜等。 2.线性范围：2-120g/L。 3.精密度：重复性：变异系数≤2.0%；批间差：相对偏差≤4.5%。 4.分析灵敏度：浓度为70g/L时，吸光度变化≥0.150。 5.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃士1℃，546nm波长条件下，吸光度＜0.200。 6.适用于迈瑞BS系列生化分析仪。 7.储存条件及有效期：未开启的试剂盒保存于2-8℃，有效期18个月。 | 否 | 否 |
| 4 | 生化分析仪用清洗液 | 2L/瓶 | 瓶 | 2 | 325.00 | 650.00 | 1.试剂盒主要组成：碱性溶液、非离子型表面活性剂、多聚阴离子表面活性剂、缓冲液、稳定剂等。 2.产品性能：能够有效去除生化分析仪中的污垢和残留物，保持仪器的清洁和稳定性。具有很好良好的兼容性，不会对仪器造成损害。 3.适用于迈瑞公司生化分析仪样本针、试剂针、搅拌杆盒反应杯的清洗。 4.储存条件及有效期：室温，有效期18个月 | 否 | 否 |
| 5 | 血浆亚甲蓝测定试剂盒 | R1:100ml×1； R2:100ml×1； R3:100ml×1； | 盒 | 3 | 5300.00 | 15900.00 | 1.试剂盒主要组成：甲醇、固相小柱、水基制等。 2.试剂空白：试剂空白吸光度值≤0.005。 3.线性区间：测量范围[0.10,3.00]umol/L,相关系数r≥0.990；[0.10,0.29]umol/L,测量浓度值绝对线性偏差不超过±0.03umol/L；[0.30,3.00]umol/L,测量浓度值相对线性偏差10%。 4.准确度：回收率95％～105％。 5.分析灵敏度：亚甲蓝浓度0.10umol/L测定吸光度差值（△A）≥0.008。 6.精密度：重复性：CV≤8％；批间差：连续三批试剂(盒）测定同一份血浆中亚甲蓝样品，其测定值的批间差≤8%。 7.预期用途：用于体外定量测定血浆中亚甲蓝含量。 8.储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期6个月。 | 否 | 否 |
| 6 | 血浆游离血红蛋白测定试剂盒 | R1:100ml×1； R2:100ml×1； R3:10ml×1； | 盒 | 3 | 1300.00 | 3900.00 | 1.试剂盒主要组成：4-氨基安替比林、过氧化氢、稳定剂等。 2.试剂空白吸光度值≤0.18。 3.线性区间：测量范围[0.025，0.400 ]g/L,相关系数 r≥0.99；相对线性偏差≤12%。 4.重复性：变异系数≤10%。 5.准确度：回收率 90%～110%，检测控质控品，结果在靶值±2SD 范围内。 6.灵敏度：血浆血红蛋白 0.025g/L，测定吸光度差值（△A）≥0.05。 7.批间差：连续三批血浆游离血红蛋白试剂盒测定同份血浆样本其测定值的批间差≤10%。 8.预期用途：用于体外定量测定人血浆中游离血红蛋白的含量。 9.储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期6个月。 | 否 | 否 |
| 7 | 血液分析仪用质控品 | 4.6ml/支 | 支 | 6 | 545.00 | 3270.00 | 1.试剂盒主要组成：由处于稳定状态的人红细胞、固定的哺乳动物白细胞和血小板成分及含防腐剂的溶液组成。 2.瓶内均匀性：应不低于适用的血液分析仪检测正常水平新鲜血批内声称的重复性要求； 3.瓶间均匀性：CV——WBC≤2.5%、RBC≤1.0%、HGB≤1.0%、HCT≤1.0%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0%。 4.预期用途：用于血液分析仪的质量控制，质控项目为：血细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（HGB）、血小板（PLT）、红细胞压积（HCT）、红细胞平均体积（MCV）、平均血红蛋白（MCN）、平均血红蛋白浓度（MCHN）、小细胞群百分数（W-SCR）、中间细胞群总数(W-MCC)、大细胞群总数(W-LCC)、红细胞分布宽度标准差（RDW-SD）、红细胞体积分布宽度变异系数（RDW-VC）、血小板分布宽度（PDW）、平均血小板体积（MPV）、大型血小板比率(P-LCR)。 5.储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期3个月。 6.适配机器：承诺适配于全自动血液分析仪（希森美康XP-300），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行血液检测。 | 是 | 否 |
| 8 | 清洗液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 3 | 880.00 | 2640.00 | 1.试剂盒主要组成：次氯酸钠（有效氯浓度5.0%）。 2.产品性能：清洗检测过程中残留的污渍，延长仪器使用寿命提高检测结果的准确性。 3.储存条件及有效期：1-30℃储存，有效期12个月。 4.适配机器：承诺适配于全自动血液分析仪（希森美康XP-300），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行血液检测。 | 是 | 否 |
| 9 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/箱 | 箱 | 3 | 420.00 | 1260.00 | 1.试剂盒主要组成：氯化钠 6.4g/L；硼酸 1.0g/L;四硼酸钠 0.2g/L；EDTA-2K 0.2g/L。 2.产品性能：防腐剂（砒啶类）含量 吸光度应在0.415ABS-0.470ABS；空气测定值：WBC≦0.3x103/ul；RBC≦0.03x106/ul；PLT≦10x103/ul；PH值：7.65-7.85；电导率：13.20-13.40m S/cm；渗透压：240-260mOsm/Kg。 3.储存条件及有效期：1-30℃储存，有效期18个月。 4.适配机器：承诺适配于全自动血液分析仪（希森美康XP-300），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行血液检测。 | 否 | 否 |
| 10 | 血细胞分析用溶血剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 | 750.00 | 2250.00 | 1.试剂盒主要组成：有机季铵盐 10.2g/L ；NaCl 2.0g/L。 2.准确性：在血液分析仪上使用该溶血剂检测定值质控血，WBC及其分类（W-SCR#、W-MCR#、W-LCR#）结果应在质控指示的靶值范围内。 3.批间差：溶血剂电导率的批间差应符合：≦0.6m S/cm； 4.储存条件及有效期：2-35℃储存，有效期12个月。 5.适配机器：承诺适配于全自动血液分析仪（希森美康XP-300），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行血液检测。 | 否 | 否 |
| 11 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 10×1ml/盒 | 盒 | 1 | 510.00 | 510.00 | 1.试剂盒主要组成：冻干品，由100NIH单位/ml的凝血酶(冻干品)、叠氮化钠1mg/mL组成。 2.准确性：所得结果平均值应在正常值质控血浆和异常值质控血浆标示的靶值范围内。 3.批内不精密度（瓶间差）：用正常值质控血浆测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤5%；用异常值质控血浆测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤5%。 4.批间不精密度：检测3个不同批号试剂，批间不精密度应符合：正常值质控血浆：检测结果的变异系数，CV应≤10.0%；异常值质控血浆：检测结果的变异系数，CV应＜10.0%。 5.最小检测限：0.8g/L的纤维蛋白原。 6.储存条件及有效期：保存于2-8℃,有效期24个月。 7.适配机器：承诺适配于全自动凝血分析仪（希森美康CA-600），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行凝血项目检测。 | 是 | 否 |
| 12 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10×2ml/盒 | 盒 | 1 | 295.00 | 295.00 | 1.试剂盒主要组成：鞣花酸、缓冲液、稳定剂等。 2.重复性：≤5%。 3.批间差：≤10%。 4.储存条件及有效期：保存于2-8℃,有效期24个月。 5.适配机器：承诺适配于全自动凝血分析仪（希森美康CA-600），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行凝血项目检测。 | 是 | 否 |
| 13 | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法） | 8×1ml/盒 | 盒 | 2 | 700.00 | 1400.00 | 1.试剂盒主要组成：乏因子血浆、稳定剂等。 2.准确性：标准人类血浆检测平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于10%； 3.最小检测限应不高于1.0%活性的Ⅷ因子； 4.测定范围：1%-100%。 5.储存条件及有效期：保存于2-8℃,有效期24个月。 6.适配机器：承诺适配于全自动凝血分析仪（希森美康CA-600），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行凝血项目检测。 | 是 | 否 |
| 14 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 3 | 490.00 | 1470.00 | 1.试剂盒主要组成：次氯酸钠。 2.产品性能：清洗检测过程中残留的污渍，延长仪器使用寿命提高检测结果的准确性。 3.储存条件及有效期：保存于2-8℃,有效期1年。 4.适配机器：承诺适配于全自动凝血分析仪（希森美康CA-600），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行凝血设备维护保养。 | 是 | 否 |
| 15 | 氯化钙溶液 | 10×15ml/盒 | 盒 | 1 | 490.00 | 490.00 | 1.试剂盒主要组成：氯化钙0.025mol/L。 2.产品性能：准确性：在分析仪上使用该氯化钙溶液检测质控品，APTT的测试结果平均值应在质控标示的靶值范围内。 3.储存条件及有效期：保存于2-25℃,有效期5年。 4.适配机器：承诺适配于全自动凝血分析仪（希森美康CA-600），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行凝血项目检测。 | 是 | 否 |
| 16 | 缓冲液 | 10×15ml/盒 | 盒 | 1 | 220.00 | 220.00 | 1.试剂盒主要组成：巴比妥钠、氯化钠等。 2.pH值：缓冲液的pH值应在7.35士0.1的范围内。 3.准确性：使用缓冲液在分析仪上进行FIB、ATⅢ的检测，所得结果平均值应在质控标示的靶值范围内。 4.储存条件及有效期：保存于2-8℃,有效期24个月。 5.适配机器：承诺适配于全自动凝血分析仪（希森美康CA-600），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行凝血项目检测。 | 是 | 否 |
| 17 | 甘油测定试剂盒（GPO-PAP法） | R1：50mL×1 R2：50mL×1 R3：12.5mL×1 | 盒 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1.试剂盒主要组成：4-氨基安替比、稳定剂、色原计等。 2.试剂空白吸光度：试剂空白吸光度值≤0.100。 3.灵敏度：甘油浓度 0.200g/L，测定吸光度≥0.500。 4.线性区间：测量浓度值绝对线性偏差不超过士0.0075g/L；［0.075,1.000］g/L，测量浓度值相对线性偏差不超过10%。 5.重复性：变异系数≤5.0%。 6.准确度：回收率95%-105%。 7.批间差：批间差≤8%。 8.预期用途：用于体外定量测定人血浆中甘油的含量。 9.储存条件及有效期：保存于2-8℃,有效期6个月。 | 否 | 否 |
| 18 | 微量总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红比色法） | R：50mL×2 | 盒 | 3 | 1600.00 | 4800.00 | 1.试剂盒主要组成：邻苯三酚红、水基质等。 2.空白吸光度：试剂空白吸光度值≤0.130。 3.灵敏度：微量总蛋白 1.000g/L 吸光度值≥0.220。 4.重复性：变异系数≤5.0%。 5.准确度：回收率95%～105%。 6.储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期6个月。 | 否 | 否 |
| 19 | pH缓冲溶液（pH9.18） | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | 186.00 | 186.00 | 1.产品符合GB/T 27501-2011标准，准确度：±0.01pH（25℃）。 | 否 | 否 |
| 20 | pH缓冲溶液（pH6.86） | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | 186.00 | 186.00 | 1.产品符合GB/T 27501-2011标准，准确度：±0.01pH（25℃）。 | 否 | 否 |
| 21 | 电极补充液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | 132.00 | 132.00 | 1.试剂盒主要组成：氯化钾溶液。 2.预期用途：用于保护Ph电极。 | 否 | 否 |
| 22 | 凝血因子非定值质控品 | 6×1ml/盒 | 盒 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | 1.试剂盒主要组成：人血浆、稳定剂等冻干粉。 2.预期用途：用于纤维蛋白原（FIB）、八因子（F VIII）、十二因子（F XII）、蛋白C（Protein C）、PT国际标准化比值（PT INR）、凝血酶时间（TT）、五因子（F V）、九因子（FIX）、十一因子（FXI）、纤溶酶原（Plasminogen）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）等项目的质控检测。 | 否 | 否 |
| 23 | 血筛四项系列血清J（液体）标准物质 | 3ml/支 | 支 | 150 | 230.00 | 34500.00 | 1.规格：3ml/支。 2.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行 HBsAg、HCV Ab、抗HIV-1抗体、抗-TP检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 24 | 血筛四项系列血清K（液体）标准物质 | 3ml/支 | 支 | 150 | 230.00 | 34500.00 | 1.规格：3ml/支。 2.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行 HBsAg、HCV Ab、抗HIV-1抗体、抗-TP检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 25 | 血筛四项系列血清D（液体）质控品（参考水平：阴性） | 3ml/支 | 支 | 200 | 230.00 | 46000.00 | 1.规格：3ml/支。 2.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行 HBsAg、HCV Ab、抗HIV-1抗体、抗-TP检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 26 | 质控血清(水平2生化) | 20支×5ml/盒 | 盒 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 1.规格：5ml/支。 2.内含有70项分析物，基本涵盖常规生化检测项目，包含血脂、心肌治疗药物、免疫、蛋白质、电泳法、微量金属、常规化学。 3.主要组成：牛血清及特定浓度的各质控项目成份。 4.稳定性：冻干瓶稳定性强；开封冷藏存储（2-8℃）复溶血清25℃稳定8小时，4℃稳定7天，-20℃冷冻时至少稳定1个月，未开封冷藏储存（2-8℃）每个独立试剂瓶都可稳定保存到有效期。 | 是 | 否 |
| 27 | 质控血清(水平3生化) | 20支×5ml/盒 | 盒 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 1.规格：5ml/支。 2.内含有70项分析物，基本涵盖常规生化检测项目，包含血脂、心肌治疗药物、免疫、蛋白质、电泳法、微量金属、常规化学。 3.主要组成：牛血清及特定浓度的各质控项目成份。 4.稳定性：冻干瓶稳定性强；开封冷藏存储（2-8℃）复溶血清25℃稳定8小时，4℃稳定7天，-20℃冷冻时至少稳定1个月，未开封冷藏储存（2-8℃）每个独立试剂瓶都可稳定保存到有效期。 | 是 | 否 |
| 28 | 吸管 | 3ml/支 | 支 | 1000 | 0.21 | 210.00 | 1.3ml/支，独立包装； 2.无DNA酶、无RNA酶； 3.无菌。 | 否 | 否 |
| 29 | 一次性使用色试管盖 | 13mm 1000个/包 | 个 | 100000 | 0.09 | 9000.00 | 1.规格：翼型试管塞Φ13。 | 否 | 否 |
| 30 | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV-1 RNA）系列血清（冻干）标准物质 | 2000IU/ml 1ml/支 | 支 | 75 | 110.00 | 8250.00 | - 1.规格：1ml/支。 - 2.浓度:2000IU/ml。 - 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HIV RNA检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 31 | 医用棉纱垫 | 6*6cm | 块 | 32000 | 0.55 | 17600.00 | - 1.产品规格：6×6cm 2.产品组成：由两层医用脱脂纱布中间夹医用脱脂棉剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料。 3.性能指标：棉纱垫表面为漂白色、整洁，四边切割或缝制整齐，不允许有折皱、破洞，不允许有松紧不一、边沿歪斜等缺陷。 - 4.无菌供应的棉纱垫经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g，一次性使用。 | 否 | 否 |
| 32 | 冲洗液（BC-3600） | 5.5L*2瓶 | 桶 | 7 | 220.00 | 1540.00 | - 1.主要成分：表面活性剂、NaCl、Na2SO2、抗菌剂。 - 2.用于血液细胞分析仪进样器、阀和管路系统的清洁和冲洗。 | 否 | 否 |
| 33 | 血细胞分析用稀释液（BC-3600） | 20L/桶 | 桶 | 12 | 280.00 | 3360.00 | 1.主要成分：NaCl、Na2SO2 、缓冲剂、抗菌剂。 2.预期用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | 否 | 否 |
| 34 | 探头清洁液（BC-3600） | 17ml | 瓶 | 48 | 21.00 | 1008.00 | - 1.主要成分：表面活性剂、NaClO、NaOH。 - 2.适用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的血液细胞分析仪、糖化血红蛋白分析仪、兽用血液细胞分析仪、推片染色机、特定蛋白分析仪。 | 否 | 否 |
| 35 | 血细胞分析用溶血剂（BC-3600） | 500ml/瓶 | 瓶 | 8 | 435.00 | 3480.00 | 1.主要成分：季铵盐表面活性剂、丙三醇、硫酸钠； 2.预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶血出红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 否 | 否 |
| 36 | 血细胞分析仪质控物（阻抗法） | 中值：3ml×1.3ml×6 | 瓶 | 24 | 260.00 | 6240.00 | - 1.主要成分：由类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂盒防腐剂组成。 - 2.2-8℃有效期120天。 | 否 | 否 |
| 37 | 厌氧菌培养瓶 | 40ml/瓶 | 瓶 | 400 | 45.00 | 18000.00 | 1.每个瓶底应带有一种乳液感应器，能对细菌/真菌生长所产生的CO2而发生颜色的变化。 2.满足需氧、厌氧两种培养环境要求。 3.多聚碳纤维培养瓶，不会摔碎，保证生物安全性。 4.储存条件及有效期：15-30°C保存，到货有效期大于6个月。 5.适配机器：承诺适配于梅里埃全自动细菌分枝杆菌培养监测系统（Bact/Alert3D），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行无菌试验项目检测。 | 是 | 否 |
| 38 | 需氧菌培养瓶 | 40ml/瓶 | 瓶 | 400 | 45.00 | 18000.00 | 1.每个瓶底应带有一种乳液感应器，能对细菌/真菌生长所产生的CO2而发生颜色的变化。 2.满足需氧、厌氧两种培养环境要求。 3.多聚碳纤维培养瓶，不会摔碎，保证生物安全性。 4.储存条件及有效期：15-30°C保存，到货有效期大于6个月。 5.适配机器：承诺适配于梅里埃全自动细菌分枝杆菌培养监测系统（Bact/Alert3D），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行无菌试验项目检测。 | 是 | 否 |
| 39 | 真空采血管 | 4ml紫头(血型管） | 支 | 26000 | 0.5 | 13000.00 | - 1.采血管体尺寸：13×75mm - 2.采血管添加剂为：EDTA-K2，采用喷雾均匀喷涂在管壁、无结块、无挂壁，选用进口添加剂，避免批次差别，准确预设真空保证血样与添加剂的比例精确。 - 3.采用高品质PET材料， PET管内壁根据国内血站系统的使用需求，采用特殊工艺硅化处理，表面极度光滑。 - 4.选用优质合成丁基胶塞，气密性好，穿刺力小，落屑极少，不堵孔，不弹针，丁基胶塞与安全帽配合紧密，不发生翻转，分离现象，开合帽轻松。 - 5.适配各种开帽机及离心机使用。 - 6.采血管强度：可承受 3000g 离心加速度、无断裂、塌陷、破裂或其它可见缺陷。 - 7.可根据客户当地海拔高度准确预设真空，负压误差范围控制在行业标准以内≤±10%，适用于云南高海拔地区。 - 8.产品通过欧盟CE及ISO认证，生产车间为十万级净化车间。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 272822.00元 |  |  |

3包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 61.00 | 29280.00 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号。 2.功能要求：检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg。 3.检测原理：采用双抗体夹心法酶联免疫吸附试验。 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于（可包含）12个月。 5.产品规格：96人份/盒。 6.产品性能：用国家参考品检定时符合国家标准。用企业参考品进行检定时:阳性参考品(P1~P3)符合率为3/3。阴性参考品(N1~N20)符合率为20/20，灵敏度参考品HBsAg adr、adw及ay亚型的最低检出量符合要求。精密度CV(%)不高于 15%。 | 否 | 是 |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 321.00 | 154080.00 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号。 2.功能要求：特异性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。 3.检测原理：双抗原夹心法。 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）保存时，有效期不少于（可包含）12个月。 5.产品规格：96人份/盒。 6.产品性能：用国家参考品检定时符合国家标准；常见的干扰因素如类风湿因子、ALT升高均不会造成假阳性;黄疸、高脂血、溶血样本中胆红素、甘油三酯和血红蛋白含量分别低于1.71mmol/L、170mmol/L和2000mg/L时,对结果判定无影响。 | 否 | 是 |
| 3 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 320.00 | 153600.00 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号； 2.功能要求：检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒抗体（Ⅰ型和Ⅱ型）和P24抗原。 3.检测原理：双抗原夹心法和双抗体夹心法酶联免疫吸附试验。 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）保存时，有效期不少于（可包含）12 个月。 5.产品规格：96人份/盒。 6.产品性能：用国家参考品检定时符合国家标准。用企业参考品进行检定时:阳性参考品(P1~P10)符合率为10/10。阴性参考品(N1~N15)符合率为15/15，灵敏度参考品5份（S1-S5）符合率率不低于3/5，其中基质液阴性反应。精密度CV(%)不高于 15%。 | 否 | 是 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 141.00 | 67680.00 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号； 2.功能要求：检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体； 3.检测原理：双抗原夹心法酶联免疫吸附试验 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）保存时，有效期不少于（可包含）12 个月； 5.产品规格：96人份/盒； 6.产品性能：用国家参考品检定时符合国家标准。用企业参考品进行检定时:阳性参考品(P1~P10)符合率为10/10。阴性参考品(N1~N15)符合率为15/15，5份最低检出限参考品检出率不低于3/5，其中基质液阴性反应。精密度CV(%)不高于 15%。 | 否 | 是 |
| 5 | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质 | 0.5NCU/ml 1ml/支 | 支 | 200 | 88.00 | 17600.00 | 1.浓度：0.5NCU/ml。 2.规格：1ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行抗HIV-1抗体检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 6 | 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab)系列血清（液体）标准物质 | 0.02NCU/ml 0.5ml/支 | 支 | 150 | 25.00 | 3750.00 | 1.浓度：0.02NCU/ml。 2.规格：0.5ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行 HCV Ab检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab)系列血清（液体）标准物质 | 0.05NCU/ml 0.5ml/支 | 支 | 150 | 25.00 | 3750.00 | 1.浓度：0.05NCU/ml。 2.规格：0.5ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行 HCV Ab检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 8 | 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）系列血清（液体）标准物质 | 2000IU/ml 1ml/支 | 支 | 16 | 100.00 | 1600.00 | 1.浓度:2000IU/ml。 2.规格:1ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HCV RNA检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 9 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg)血清（液体）标准物质 | 4IU/ml 0.5ml/支 | 支 | 7 | 25.00 | 175.00 | 1.浓度：4IU/ml。 2.规格0.5ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行 HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 10 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg)血清（液体）标准物质 | 0.2IU/ml 0.5ml/支 | 支 | 400 | 25.00 | 10000.00 | 1.浓度：0.2IU/ml。 2.规格：0.5ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行 HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 11 | 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）标准物质（液体） | 500IU/ml 1ml/支 | 支 | 18 | 100.00 | 1800.00 | 1.浓度:500IU/ml。 2.规格:1ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBV DNA检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 12 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP)血清（液体）标准物质 | 0.5NCU(3mIU)/ml 0.5ml/支 | 支 | 200 | 25.00 | 5000.00 | 1.浓度：0.5NCU(3mIU)/ml。 2.规格：0.5ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进抗-TP检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 13 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP)血清（液体）标准物质 | 1NCU(6mIU)/ml 0.5ml/支 | 支 | 150 | 25.00 | 3750.00 | 1.浓度：1NCU(6mIU)/ml。 2.规格：0.5ml/支。 3.预期用途：评价、验证测量精密度，分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进抗-TP检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 | 否 | 否 |
| 14 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 2×10ml/套，10套/盒 | 套 | 150 | 64.60 | 9690.00 | - 1.国产试剂。 - 2.规格：2*10ml/盒。 3.原料：单克隆抗体。 4.效价：大于等于国家参考品检测结果。 5.试剂特异性要高。 6.亲和力：≤15s。 7.适用样本：全血、10%、5%等红细胞悬液。 8.适用方法：平板法、试管法、微量板的全自动血型仪检测等。 9.有效期：至少12个月，有效期内质量稳定。 | 否 | 是 |
| 15 | 核酸阴性（液体）非定值质控品 | 0.5ml/支 | 支 | 190 | 55.00 | 10450.00 | 1.规格:0.5ml/支。 2.HBV DNA、HCV RNA、HIV RNA三个检测项目核酸检测为非反应性。 | 否 | 否 |
| 16 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 2*10ml/套 | 套 | 280 | 64.60 | 18088.00 | 1.规格：2×10ml/盒。 2.原料：单克隆抗体。 3.效价：≥国家参考品检测结果。 4.亲和力：≤15s。 5.适用样本：全血、10%、5%等红细胞悬液。 6.适用方法：平板法、试管法、微量板的全自动血型仪检测等。 7.有效期：≥12个月。 | 否 | 是 |
| 17 | 抗人球蛋白（抗IgG，C3d）检测试剂盒（试管法） | 10ml/支，1支/盒 | 盒 | 5 | 115.00 | 575.00 | 1.试剂盒主要组成：单克隆抗IgG，C3d抗体，氯化钠，磷酸盐，稳定剂、防腐剂。 2.特异性:直接抗人球蛋白试验：与补体C3d致敏的红细胞发生凝集反应；与未致敏的相应红细胞不发生凝集反应；分别与被IgG型强抗体、中等强度抗体和弱抗体致敏的红细胞反应，结果均应为阳性。与未致敏的相应红细胞不发生凝集反应。间接抗人球蛋白试验：含有IgG型强抗体、中等强度抗体和弱抗体的样本与不规则抗体筛检细胞反应，进行间接抗人球蛋白试验。对照抗体筛检红细胞的抗原谱，IgG型抗体应与具有相应抗原的红细胞发生凝集反应，与无相应抗原的红细胞不发生凝集反应。 3.产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期为24个月。 4.供货时提供注册产品标准，产品说明书。 | 否 | 否 |
| 18 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 5ml/支，每盒3支 | 盒 | 12 | 176.00 | 2112.00 | 1.试剂盒主要组成：3个已知抗原表现型的O型红细胞，抗原谱包括D、C、E、c、e、M、N、s、P1、Lea、Leb、k、Fya、Fyb、Jka、Jkb。 2.特异性：3个抗体筛选细胞所表达的抗原与随试剂提供的红细胞抗原格局表所标示的抗原一致 3.产品储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期3个月。 4.供货时提供注册产品标准，产品说明书。 | 否 | 否 |
| 19 | 抗e(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | 568.00 | 1136.00 | 1.试剂盒主要组成：抗e(IgM)单克隆细胞株培养溶液，磷酸盐，NaCl，NaN3,稳定剂。 2.特异性:使用标准谱红细胞检测，与 e阳性红细胞出现凝集反应，与e阴性红细胞不应出现凝集反应。 3.产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期为24个月。 | 否 | 否 |
| 20 | 抗c(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | 515.00 | 1030.00 | 1.试剂盒主要组成：抗c(IgM)单克隆细胞株培养溶液，磷酸盐，NaCl，NaN3,稳定剂。 2.特异性:使用标准谱红细胞检测，与 c阳性红细胞出现凝集反应，与c阴性红细胞不应出现凝集反应。 3.产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期为24个月。 | 否 | 否 |
| 21 | 抗E(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | 515.00 | 1030.00 | 1.试剂盒主要组成:抗E(IgM)单克隆细胞株培养溶液，磷酸盐，NaCl，NaN3,稳定剂。 2.特异性:使用标准谱红细胞检测，与 E阳性红细胞出现凝集反应，与E阴性红细胞不应出现凝集反应。 3.产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期为24个月。 | 否 | 否 |
| 22 | 抗C(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | 578.00 | 1156.00 | 1.试剂盒主要组成:抗C(IgM)单克隆细胞株培养溶液，磷酸盐，NaCl，NaN3,稳定剂。 2.特异性:使用标准谱红细胞检测，与 C阳性红细胞出现凝集反应，与C阴性红细胞不应出现凝集反应。 3.产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期为24个月。 | 否 | 否 |
| 23 | 改良凝聚胺试剂盒 | 150测试/盒 | 盒 | 12 | 165.00 | 1980.00 | 1.试剂盒主要组成:凝聚胺溶液、低离子强度溶液、重悬液等。 2.预期用途：该产品作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。 3.检验原理：红细胞表面带有大量的负电荷，以避免其产生自发性聚集，当红细胞悬浮在电解质时，阳离子会被红细胞的负电荷所吸引，此时红细胞则被扩散的双层离子云所围绕，而形成Zeta电位，Zeta电位决定红细胞之间的排斥作用。 4.产品储存条件及有效期：保存于2-25℃，有效期2年。 | 否 | 否 |
| 24 | 抗D（IgM+IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 支 | 4 | 105.00 | 420.00 | 1.试剂盒主要组成：由人源化单克隆细胞株（TH-28）（IgM性质）和MS-26（IgG性质）混合，用含大分子化学增强剂的缓冲液制备而得来。试剂包含0.1%（w/v）叠氮钠和牛血清蛋白（非疫情来源） 2.试剂灵敏度高、特异性好，抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体）可以检测出许多弱D表型的细胞。 3.产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期3年。 | 是 | 否 |
| 25 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 5ml/支，每盒3支 | 盒 | 12 | 142.00 | 1704.00 | 1.试剂盒主要组成：由3人份（单人份/瓶）直接抗人球蛋白试验阴性的O型健康成人红细胞组成，红细胞上含有能引起溶血性输血反应的抗原，抗原谱至少包括Rh系统的D、C、E、c、e抗原，Kidd系统的Jka、Jkb抗原，MNS系统的M、N、s抗原，Kell系统的k抗原，Duffy系统的Fya、Fyb抗原，Lewis系统的Lea、Leb抗原，P系统的P1抗原。每套试剂红细胞中至少有2人份红细胞含有D、C、c、e、s、Fya、k抗原，至少1人份红细胞含有Jka、Jkb、M、N、Fyb、Lea、Leb、P1抗原。 2.特异性：3个抗体筛选细胞所表达的抗原与随试剂提供的红细胞抗原格局表所标示的抗原一致 3.产品储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期3个月。 4.供货时提供注册产品标准，产品说明书。 | 否 | 否 |
| 26 | 抗人球蛋白(IgG)检测试剂盒（试管法） | 5ml/支 | 支 | 2 | 124.00 | 248.00 | 1.试剂盒主要组成：单克隆抗IgG抗体，氯化钠，磷酸氢二钠，稳定剂。 2.灵敏度：分别与被强抗体、中等强度抗体和弱抗体致敏的红细胞反应，结果应均为阳性。 3.储存条件及有效期：保存于2-8℃，有效期24个月。 | 否 | 否 |
| 27 | 抗人球蛋白(C3d))检测试剂盒（试管法） | 5ml/支 | 支 | 2 | 118.50 | 237.00 | 1.试剂盒主要组成：单克隆抗C3d抗体，氯化钠，磷酸氢二钠，稳定剂等。 2.检测原理：根据抗球蛋白试验，若出现红细胞凝集，为阳性反应，表示红细胞上有相应抗体存在。若红细胞不凝集，为阴性反应，表示红细胞没有相应抗体存在。 3.储存条件及有效期：保存于2-8℃，有效期24个月。 | 否 | 否 |
| 28 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 每盒内装有A1，B，O试剂各1支，10ml/支，3×10ml/套 | 套 | 180 | 114.00 | 20520.00 | - 1.规格：100人份/盒，3×10ml/盒。 - 2.原料：各3人份混合的新鲜人红细胞。 3.效价：≥1：128。 4.亲和力：≤15s。 5.适用样本：血清或血浆。 6.适用方法：试管法、微量板、凝集卡法等的全自动血型仪检测等。 7.有效期：3个月。 | 否 | 否 |
| 29 | 血型试剂质控试剂盒 | 4ml/支，4支/盒 | 盒 | 24 | 1430.00 | 34320.00 | 1.该产品适用于抗A抗B血型定型试剂、人ABO反定型用红细胞试剂盒、RhD（IgM）血型定型试剂盒、不规则抗体检测试剂盒（人红细胞）、凝聚胺介质试剂盒的ABO正定型、ABO反定型、RhD血型测定、不规则抗体测定实验环节的室内质量控制。 2.有效期：2个月。 | 否 | 否 |
| 30 | 抗D（IgM+IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 支 | 150 | 105.00 | 15750.00 | 1.外观：透明液体，无溶血， 2.人单克隆IgM抗D(D175-2细胞系)和人单克隆IgG抗D(D4151E4细胞系)。稀释剂包括氯化钠、牛血清白蛋白、缓冲液及选择的其它成份，这些成份用于提高试剂的性能。加入叠氮钠(终浓度为0.1％)作为防腐剂。 | 是 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 572511.00元 |  |  |

4包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 260.00 | 124800.00 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号； 2.功能要求：特异性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体； 3.检测原理：双抗原夹心法。 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）保存时，有效期不少于（可包含）12个月； 5.规格：96人份/盒，实验板条位8孔或12孔/条，并可拆卸，孔与孔之间可拆卸； 6.加样量：不低于50ul 7.抗体检测类型：可检测IgM、IgG等抗体。 8.阴性符合率：按中国药品生物制品检定所要求，检定结果符合≥29/30。可提供厂家性能验证报告。 9.阳性符合率：按中国药品生物制品检定所要求，检定结果符合≥29/30。可提供厂家性能验证报告。 10.最低检出限：按中国药品生物制品检定所要求，检定结果符合4份参考品中，检测符合率≥2/4且L4号为阴性。 11.精密性：按中国药品生物制品检定所要求，检定结果符合CV≤15%（n=10）。可提供厂家性能验证报告。 12.稳定性：试剂盒内各组分置37℃6天后的检定结果符合要求。 13.样本储存：8小时内，可室温保存。 | 否 | 是 |
| 2 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 260.00 | 124800.00 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号； 2.功能要求：检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒抗体（Ⅰ型和Ⅱ型）和P24抗原； 3.检测原理：四代夹心法。 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）保存时，有效期不少于（可包含）12 个月； 5.产品规格：96人份/盒； 6.产品性能：符合率符合国家参考品检定标准：抗原阳性符合率10/10；HIV 1型阳性符合率20/20（其中P11、P12≥2.0）；抗原阴性符合率20/20；抗体阴性符合率≥18/20；最低检出量符合国家参考盘检定标准：抗体：至少检出3份阳性反应（≥3/6），基质血清阴性反应；抗原：≤5 IU/ml，基质血清阴性反应；精密度符合国家考核盘检定标准：抗体≤15%；抗原≤15%；抗原抗体≤15%。 | 否 | 是 |
| 3 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 52.00 | 24960.00 | 1.需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号； 2.功能要求：检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg； 3.检测原理：夹心法 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于（可包含）12个月； 5.产品规格：96人份/盒； 6.产品性能：HBsAg检测HBsAg adr、adw及ay亚型，最低检出量分别为0.05IU/ml、0.05IU/ml及0.1IU/ml；特异度高于99%；精密度CV＜15%；灵敏度方面满足国家卫健委临床检验中心质控品的检测要求，HBsAg试剂对灵敏度参考品HBsAg adr、adw及ay亚型有很出色的检出能力，最低检出量分别为≤0.2ng/ml、≤1.0ng/ml及≤0.5ng/ml；特异度≥99%；精密度CV＜15%； | 否 | 是 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 480 | 108.00 | 51840.00 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号； 2.功能要求：检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体； 3.检测方法：双抗原夹心法。 4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）保存时，有效期不少于（可包含）12 个月； 5.产品规格：96人份/盒； 6.产品性能：敏感性：不少于93.5%，特异性：不少于99.4%，以国家性病参比实验室“性病检测试剂质量评价”结果报告数据为准；精密度CV＜15%。 7.抗原类型：多片段抗原P15、P17、P47混合包被，灵敏度更高； | 否 | 是 |
| 5 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100人份 | 人份 | 18000 | 0.73 | 13140.00 | 1.方法学：胶体金免疫层析法； 2.检验原理：夹心法； 3.规格：100T/盒；每条：7cm≥长≥6cm，宽≥3mm； 4.剂型：条型、卡型； 5.储存条件：4-30℃，密封干燥； 6.有效期：18个月； 7.样本加样量：60ul； 8.样本稀释液：无； 9.结果观察：10min； 10.配件组成：试剂盒自带毛细管、稀释液； 11.阴阳性符合率：以国家参考品检定，阳性参考品符合率符合国家检定要求；以国家参考品检定，阴性参考品符合率符合国家检定要求； 12.产品性能：灵敏度 测HBsAg国家标准品adr adw ay三个亚型,最低检出量不高于2.5ng/ml；精密度 以国家精密性参考品检定，符合国家检定要求；稳定性 符合国家检定标准。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 339540.00元 |  |  |

5包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价 总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血型分析用稀释液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1.用途：用于制备红细胞悬液，在临床输血上用于血型定型，交叉配血前的样本稀释，其本身并不直接参与检测。 2.主要组成成分：氯化钠、甘氨酸及防腐剂叠氮化钠。 3.外观：包装应完整，品名、批号和有效期应清晰；溶液为无色透明液体，无异物。 4.pH 值：pH 值范围：6.65～6.85。 5.储存条件：2~8℃。 6.有效期：1年。 | 否 | 否 |
| 2 | Rh血型抗原检测卡（微柱凝胶法） | 8孔/卡 | 卡 | 11000 | 30.00 | 330000.00 | 1.用途：用于Rh血型系统RhC、Rhc、RhE、Rhe抗原的检测。 2.检测方法：微柱凝胶法。 3.特异性：抗C柱应与含有C抗原的试剂红细胞发生阳性反应，与不含有C抗原的试剂红细胞为阴性反应；抗c柱应与含有c抗原的试剂红细胞发生阳性反应，与不含有c抗原的试剂红细胞为阴性反应；抗E柱应与含有E抗原的试剂红细胞发生阳性反应，与不含有E抗原的试剂红细胞为阴性反应；抗e柱应与含有e抗原的试剂红细胞发生阳性反应，与不含有e抗原的试剂红细胞为阴性反应。 4.灵敏度：抗C柱与含有C抗原的试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于3+；抗c柱与含有c抗原的试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于3+；抗E柱与含有E抗原的试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于3+；抗e柱与含有e抗原的试剂红细胞发生凝集反应时，反应强度应不小于3+。 5.重复性：用同批检测卡分别对同一样本连续检测10次，结果均应一致，且阳性结果凝集强度差异不超过1个+，阴性结果不应有凝集、溶血等不易分辨现象。 6.卡的外形 ：卡的大小 ≤74×55 mm ，每卡柱数≥8柱 ，柱底部 UV型底部结构，易分辨出阴性和弱阳结果。 7.介质：葡聚糖凝胶，凝胶颗粒20~50um（提供报告为证）。 8.样本用量：50μL/孔。 9.离心：双向离心，缩短试验时间，提高检测效率。 10.检测规格：每张卡可进行2人份Rh血型系统RhC、Rhc、RhE、Rhe抗原的检测。 11.储存条件：2~25℃避光竖立保存。 12.有效期：12个月。 13.适配机器：承诺适配于血卡专用离心机和全自动血型分析仪（爱康），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行Rh血型系统RhC、Rhc、RhE、Rhe抗原检测。 | 否 | 否 |
| 3 | 管路清洗剂 | 500mL/瓶*2/盒或1L/瓶/盒 | 盒 | 4 | 500.00 | 2000.00 | 1.成分：一种由优质阴离子与非离子表面活化剂、稳定剂、碱、非磷酸盐洗涤促净剂和分隔剂合成的水基乳剂一而产生一种碱性浓缩液。 2.PH 值≥13+。 3.规格：≥500mL/瓶。 4.性能：无毒、不易燃、可生物降解的液体，不含磷、酶、EDTA/NTA及漂粉精等。 5.适配机器：承诺适配于血卡专用离心机和全自动血型分析仪（爱康），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行全自动血型分析的仪放射性物质清洗。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 332400.00元 |  |  |

6包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价 总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空采血管 | 5ml白头（核酸管） | 支 | 26000 | 2.70 | 70200.00 | 1.添加剂 核酸白管采用添加剂为 EDTA-K2、分离胶，聚合高分子惰性物质，不溶于水，具有抗氧化、耐高温、抗低温、高稳定性性的特点，比重约在 1.04-1.05 其中EDTA-K2 的浓度为1.8 mg/ml 和 1.9 mg/ml，聚合高分子惰性分离胶比重 1.04～1.05； 2.抽吸体积 8.5ml 核酸检测管使用 16×100mm 规格的塑料管，生产时真空度设置在 8.5ml 左右;5ml 核酸管使用 13×100mm，真空度预设在 5ml ； 3.管盖设计：要求直拔式管盖设计，采用双层安全头盖，外层头盖包裹内层胶塞，可避免运输过程中负压泄露和手工开盖时胶塞内外表面附着血样污染双手。同时胶塞针头穿刺处向内凹陷，防止穿刺时血样外溅； 4.采血管强度：采血管纵轴方向能承受最小 3000g 的离心力加速度，无断裂、塌陷、破裂或其它可见缺陷。 | 是 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 70200.00元 |  |  |

7包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性加样尖（300ul） | 300ul 3840支/箱 | 支 | 30720 | 1.35 | 41472.00 | - 1.材质：有机材料，含有碳元素，材质柔韧均一，内外壁光滑流畅。 - 2.导电性：具有良好导电性，可利用其导电性完成液面探测功能。 - 3.可溯源性：每盒加样尖带有唯一独立的条形码，可对加样尖进行批号管理。 - 4.加样尖装载/卸载：加样枪可通过锁钥匹配原理对加样尖进行柔性装载/卸载，能够有效消除装载/卸载过程的垂直撞击力；装载/卸载过程中不产生撞击噪音；装载/卸载过程中加样尖不发生形变，无机械损伤。 5.精密度：使用300ul加样尖加样10ul的精密度 R<±5.0%;CV≤2.0%；使用300ul加样尖加样50ul的精密度 R<±2.0%;CV<≤0.75%。 6.仪器厂家授权：投标产品符合加样器（STAR）说明书的要求，是仪器原厂说明书明确规定的产品，并提供说明书的截图，并取得仪器生产厂家HAMILTON授权。 7.外壳光洁，产品批次间无差异。 8.适配机器：承诺适配于酶免分析加样系统（STAR）和全自动血型分析系统（STAR BG），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行检测样本液体处理工作。 | 是 | 否 |
| 2 | 一次性加样尖（1000ul） | 1000ul 3840支/箱 | 支 | 145920 | 1.00 | 145920.00 | 1.材质：有机材料，含有碳元素，材质柔韧均一，内外壁光滑流畅。 2.导电性：具有良好导电性，可利用其导电性完成液面探测功能。 3.可溯源性：每盒加样尖带有唯一独立的条形码，可对加样尖进行批号管理。 4.加样尖装载/卸载： 加样枪可通过锁钥匹配原理对加样尖进行柔性装载/卸载，能够有效消除装载/卸载过程的垂直撞击力；装载/卸载过程中不产生撞击噪音；装载/卸载过程中加样尖不发生形变，无机械损伤。 5.精密度：使用1000ul加样尖加样10ul R<7.5%;CV<3.5%；使用1000ul加样尖加样100ul R<2.0%;CV<1.0%。 6.仪器厂家授权：投标产品符合加样器（STAR）说明书的要求，是仪器原厂说明书明确规定的产品，并提供说明书的截图，并取得仪器生产厂家HAMILTON授权。 7.外壳光洁，产品批次间无差异。 8.适配机器：承诺适配于酶免分析加样系统（STAR）和全自动血型分析系统（STAR BG），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行检测样本液体处理工作。 | 是 | 否 |
| 3 | 消毒清洗液（FAME） | 50支/盒 | 盒 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1.本品是一种非常温和的消毒清洗液，低泡沫，pH值呈弱碱性，具有良好的消毒灭菌功能。 2.适配机器：承诺适配于FAME后处理检测设备，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行FAME后处理检测设备的管路维护。 | 是 | 否 |
| 4 | FAME试剂注射器 | 8支/盒 | 盒 | 10 | 276.00 | 2760.00 | 1.规格：8支/盒。 2.外壳光洁，产品批次间无差异。 3.适配机器：承诺适配于FAME后处理检测设备，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行检测试剂液体处理工作。 | 是 | 否 |
| 5 | 96孔U底血型板 | 96孔/块 | 块 | 2500 | 9.50 | 23750.00 | 1.一次性使用的标准96孔U型板，全裙边设计，板条不可拆卸。大体积微孔设计，适用于红细胞在线稀释。 2.每孔容积>430μL，孔直径≥8.3mm。裙边采用细磨砂处理，增加抓板摩擦力，减少拍照时反射光线干扰。 3.孔底部壁厚均匀，无气泡，无结合线，增强拍照效果。 4.96孔U型板边缘错位设计，可堆叠放置，节省空间。叠放稳定，无滑脱风险。10块板堆叠高度＜11cm。 5.抓取便捷性，两侧裙边凹陷设计，适用于CO-RE机械手抓取，防止掉板。 6.可溯源性，每块96孔U型板带有唯一独立的条形码，包含产品编号、流水号等，可被设备软件自动识别和记录，实现质量溯源。 7.适配机器：承诺适配于全自动血型分析系统（STAR BG），有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现使用设备，进行ABO正定型、ABO反定型和RhD血型检测。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 215502.00元 |  |  |

8包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价 总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液处理机一次性使用附件 | 236 | 套 | 90 | 536.00 | 48240.00 | 1.产品组成：高渗溶液管路、洗涤溶液管路、添加液软管、细菌过滤器、溶液泵管、血液泵管、325ml的BMB离心杯（DPM过滤器、SPM过滤器、热合软管、红细胞成分血收集袋、废液袋和滑动夹组成。) 2.产品外包装：密封防压包装。 3.红细胞去甘油要求：去甘油化洗涤后红细胞质控要求应该达到或优于GB18469-2012标准。 4.适配机器：承诺适配于美国血液技术公司生产的红细胞处理系统（ACP215），有相应的证明材料。证明该耗材能配合采购人现有使用设备，进行安全制备。 5.售后服务：具备完善的耗材赔付体系，能组织培训。 | 是 | 否 |
| 2 | 血液处理机一次性使用附件 | 225 | 套 | 110 | 131.00 | 14410.00 | 1.产品组成：甘油溶液穿刺器、棘轮夹、血液泵管、细菌过滤器、DPM过滤器、滑动夹和热合软管组成。 2.产品外包装：密封防压包装。 3.加甘油红细胞要求：无菌条件下加入甘油，适宜于红细胞冰冻保存。 4.适配机器：承诺适配于美国血液技术公司生产的红细胞处理系统（ACP215），有相应的证明材料。证明该耗材能配合采购人现有使用设备，进行安全制备。 5.售后服务：具备完善的耗材赔付体系，能组织培训。 | 是 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 62650.00元 |  |  |

9包：采购内容及技术参数

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价 总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液成分分离机配套管路 | 6套/件(双份) | 套 | 1200 | 850.00 | 1020000.00 | - 1.适配机器：承诺适配于全自动血细胞采集装置（TrimaAccel），有相应的证明材料。证明该耗材能配合采购人现有使用设备，进行安全血小板采集。 - 2.去白血小板，可从一个供者身上采集双份标准单位血小板（3.0x1011 为一个国际标准单位），采集成品为去除白细胞的血小板（白细胞计数低于 1.0x106 ）。 3.去白血浆采集。 4.可以从一名献血员身上收集任意组合的血浆、血小板。 5.结构组成：血小板袋2个、血浆袋1个、LRS舱1个。 6.所有产品外挂式设计，采集效果一目了然且减少高速离心对血小板的激化损伤。血小板不需二次处理，可直接保存5-7天。 7.单针采集，无需盐水预充，可直接采集血液。 8.卡匣集成设计，管道安装只有13步，触摸式显示屏，图形引导操作，原厂中文版本，最大方便操作者使用。 9.采用连续式离心分离方式，缩短采集时间。 10.分离带式分离器，体外循环血量最小只有196毫升，体外循环的红细胞量只有75毫升。 11.单针机型中血容量波动最小可比拟双针采集程序，波动范围仅54+/-9ml；减少献血反应。 12.该机设有抗凝、血浆、血小板、采血、回血五个泵，分别控制各部分流速，满足客户需要系统;具有红细胞监测器，防止产品污染。 13.专利的安全盒设计，从采后血小板计数，血球压积，采集时间，采集最大体积四个方面最大程度保护献血员。 14.抗凝剂管理系统，采集时间越长，抗凝剂灌注率越小，减少献血反应。抗凝剂灌注率最大限制：1.2ml/min/LTBV;抗凝剂自动控制及计算。可调比率范围可达到:1：6-1：13.7。 15.血小板采集成品中的白细胞含量< 1.0x106 ,且非过滤法去除白细胞，无血小板激化。 16.可设置血小板浓度，可采集高浓缩血小板。 17.血浆回输功能，回输后管路内残留红细胞量小于11ml, 为所有型号采集设备中最少。 18.99%信心保证每袋血小板产品中红细胞含量低于0.03x109 。 | 是 | 否 |
| 2 | 血液成分分离机配套管路 | 6套/件(单份) | 套 | 600 | 750.00 | 450000.00 | - 1.适配机器：承诺适配于全自动血细胞采集装置（TrimaAccel），有相应的证明材料。证明该耗材能配合采购人现有使用设备，进行安全血小板采集。 - 2.去白血小板，可从一个供者身上采集单份标准单位血小板（3.0x1011 为一个国际标准单位），采集成品为去除白细胞的血小板（白细胞计数低于 1.0x106 ）。 3.去白血浆采集。 4.可以从一名献血员身上收集任意组合的血浆、血小板成份 5.结构组成：血小板袋1个、血浆袋1个、LRS舱1个。 6.所有产品外挂式设计，采集效果一目了然且减少高速离心对血小板的激化损伤。血小板不需二次处理，可直接保存5-7天。 7.单针采集，无需盐水预充，可直接采集血液。 8.卡匣集成设计，管道安装只有13步，触摸式显示屏，图形引导操作，原厂中文版本，最大方便操作者使用。 9.采用连续式离心分离方式，缩短采集时间。 10.分离带式分离器，体外循环血量最小只有196毫升，体外循环的红细胞量只有75毫升。 11.单针机型中血容量波动最小可比拟双针采集程序，波动范围仅54+/-9ml；减少献血反应。 12.该机设有抗凝、血浆、血小板、采血、回血五个泵， 分别控制各部分流速，满足客户需要系统; 具有红细胞监测器，防止产品污染。 13.专利的安全盒设计，从采后血小板计数，血球压积，采集时间，采集最大体积四个方面最大程度保护献血员。 14.抗凝剂管理系统，采集时间越长，抗凝剂灌注率越小，减少献血反应。抗凝剂灌注率最大限制：1.2ml/min/LTBV;抗凝剂自动控制及计算。可调比率范围可达到：1：6-1：13.7 15.血小板采集成品中的白细胞含量< 1.0x106 ,且非过滤法去除白细胞，无血小板激化。 16.可设置血小板浓度，可采集高浓缩血小板。 17.血浆回输功能，回输后管路内残留红细胞量小于11ml, 为所有型号采集设备中最少。 18.99%信心保证每袋血小板产品中红细胞含量低于0.03x109。 | 是 | 否 |
| 3 | 熔接片 | 140片/盒 | 盒 | 10 | 2100.00 | 21000.00 | 1.熔接片的长×宽: 35毫米×12毫米。 2.熔接片的外表面是铜(具有很强的稳定性,抗高温、抗氧化)，内部是银合物的印刷电路。 3.适配机器：承诺适配于TSCD型和TSCD-II型无菌接管机，有相应的证明材料。证明该耗材能配合采购人现有使用设备，进行安全接管。 | 是 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1491000.00元 |  |  |

10包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价 单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC法) | 500测试/盒 | 盒 | 60 | 208.44 | 12506.40 | 1.试剂-工作溶液：R1 TRIS缓冲液:224mmol/L,pH7.6(25 °C)；L-丙氨酸:1120mmol/L;白蛋白(牛):0.25%;乳酸脱氢酶(微生物):≥45μkat/L;稳定剂;防腐剂；R2 2-酮戊二酸:94mmol/L;NADH:≥1.7mmol/L;添加剂;防腐剂。 2.检测范围：5-700 U/L (0.08-11.7 μkat/L)。 3.检测低限：5 U/L (0.08 μkat/L)。 4.适配机器：承诺适配于cobas c系统上，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行丙氨酸氨基转移酶项目检测。 | 是 | 否 |
| 2 | 碱性洗液 | 66ml/盒 | 盒 | 58 | 122.96 | 7131.68 | 1.试剂—工作溶液：NaOHD：NaOH 1mol/L(大约4%)；洗涤剂。 2.适配机器：承诺适配于cobas c系统上，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行清洗试剂和样本探针。 | 否 | 否 |
| 3 | 氢氧化钠基础洗液 | 1.8L/瓶 2瓶/盒 | 瓶 | 6 | 333.83 | 2002.98 | 1.试剂—工作溶液：NaOHD：NaOH 大约4%；洗涤剂。 2.适配机器：承诺适配于cobas c系统上，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行清洗仪器反应部件和保养。 | 否 | 否 |
| 4 | 生化样品杯 | 500个/包 | 包 | 1 | 109.40 | 109.40 | 1.规格：12*38mm，上口径16mm下口径12mm。 2.材质：ps硬塑料。 3.包装：500只/包。 4.适配机器：承诺适配于cobas c系统上，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行实验质控液的液体处理工作。 | 否 | 否 |
| 5 | 多项生化校准品 | 12支x3ml/盒 | 盒 | 1 | 337.41 | 337.41 | 1.预期用途：该校准品用于罗氏全自动生化分析仪上，进行生化多个项目校准。 2.试剂-工作溶液：冻干试剂的反应成分：含化学添加剂与生物源性材料的人血清。 3.冻干质控品中的非反应成分：稳定剂。2-8℃储存24个月。 4.适配机器：承诺适配于cobas c系统上，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行检测项目新批号试剂的校准作用。 | 是 | 否 |
| 6 | cobas c501/502清洗液 | 12支x59ml/盒 | 盒 | 2 | 2070.79 | 4141.58 | 1.试剂—工作溶液：洗涤剂。 2.适配机器：承诺适配于cobas c系统上，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现有使用设备，进行清洗仪器试剂探针。 | 否 | 否 |
| 7 | 多用洗液 | 12支x59ml/盒 | 盒 | 2 | 1952.13 | 3904.26 | 1.试剂—工作溶液：洗涤剂。 2.适配机器：承诺适配于cobas c系统上，有相应的证明材料。证明该耗材能适配采购人现使用设备，进行清洗仪器样本探针。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 30133.71元 |  |  |

11包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价 总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸检测A盒、B盒【乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒(1+2型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法)】 | 48T/套； A盒+B盒/套【48测试/套】 （384人份/盒） | 盒 | 65 | 11512.32 | 748300.80 | 1.所投试剂完全符合最大检测通量、应大于752份标本/10小时。 2.所投试剂有完整的质量控制体系，至少包括阴性对照，阳性对照，每个实验孔的内标和外标。 3.所投试剂的检测灵敏度：95%检出限低于HBV-DNA 10IU/ml，HCV-RNA 50IU/ml, HIV-RNA 50IU/ml。HBV-DNA 10IU/ml，HCV-RNA 50IU/ml, HIV-RNA 50IU/ml样本的检出限需大于95%。 4.所投核酸检测试剂需包含检测所需全部实验耗材。 5.提供核酸检测系统、核酸混样提取设备及PCR仪需每半年进行一次校验及维护。 6.试剂包装及标识符合国家相关标准，具有良好的密封性及防潮性，试剂运输过程有全过程冷链监控措施。 7.混样提取设备可生成实验过程追踪文件。 8.检测系统所生成的检测数据可与实验室现有信息系统进行正常数据传输并能正确利用。 9.检测项目：PCR单管内可同时检测：人类免疫缺陷病毒 2型（HIV-2）、人类免疫缺陷病毒 1型（HIV-1）、丙型肝类病毒（HCV）、乙型肝类病毒(HBV)。试剂可检测到的基因亚型要求覆盖: HBV A-H所有型；HCV 1-6所有型；HIV-1型和HIV-2型。 10.试剂检测病毒灵敏度：乙型肝炎病毒（HBV DNA）灵敏度检测≤5（IU/ml）、丙型肝炎病毒（HCV RNA）灵敏度检测≤13（IU/ml）、人类免疫缺陷病毒≤50（IU/ml）。相关报价试剂的灵敏度以国家药监局批准的产品说明书的标示灵敏度（单人份检测模式）为准。 11.血样检测模式：混合检测，混样系数为1-8。 12.检测技术：实时荧光聚合酶链式反应(PCR)技术，单管检测四种病原体（HIV-1型、HIV-2型、HCV、HBV）并同时甄别HBV、HCV、HIV。 13.检测结果：现场确定样本中的病毒类型。 14.防污染技术：应用国际标准认可的 UNG防污染技术，配套耗材无DNA酶、无RNA酶污染。 15.内对照：试剂含有 DNA和 RNA两种内标质控，根据国家相关机构质控要求进行质控，能够监控核酸提取、扩增和检测全过程。 16.适用样本类型：适用检测样本种类：血清以及EDTA、ACD、CPD、CPDA等抗凝血浆。 17.检测报告：能够提供单项病毒核酸检测结果，无须另行鉴别。 | 否 | 是 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 748300.80元 |  |  |

12包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液低温标签 | 80mm*116mm | 张 | 12000 | 0.30 | 3600.00 | - 1.面纸：基本克重 65±10% g/m²；厚度 75±10% µm - 2.底纸：白色格拉辛底纸；基本克重80±10% g/m²；厚度 65±10% μm。 3.胶黏剂：永久性胶黏剂。在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。避免高温储存，防止溢胶。 4.最低贴标温度：5℃ 。 5.使用温度范围：-20℃～＋50℃ 。标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后，标签粘贴牢固；标签可转移、二次粘贴在病毒灭活血袋上；粘贴在导管上的条码，经离心、-80℃冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不会出现分离与脱落。 6.需要有血液标签产品的ROHS证书及认证报告，证明标签安全、无毒。 7.标签正常粘贴最低环境温度：≤-70℃。标签要在低温下使用，在-70℃下 24 小时，标签边缘处无起翘，用扫描设备扫描可以正常读取信息，投标人提供具有检测报告复印件。 | 否 | 否 |
| 2 | 自动贴标机使用的血液标签 | 80mm*120mm | 张 | 62000 | 0.60 | 37200.00 | 1.面纸：基本克重：65g±10%g／㎡；厚度：75±10% µm 2.底纸：白色格拉辛底纸；基本克重： 80±10% g/m²；厚度：65±10% µm 3.胶 黏 剂：永久性胶黏剂。在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。避免高温储存，防止溢胶。 4.最低贴标温度：5℃ 5.使用温度范围：-20℃～＋50℃ 。标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后，标签粘贴牢固；标签可转移、二次粘贴在病毒灭活血袋上；粘贴在导管上的条码，经离心、-80℃冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不会出现分离与脱落。 6.全自动血液贴标机设备用标签，四层结构 7.需要有血液标签产品的ROHS证书及认证报告，证明标签安全、无毒。 8.标签正常粘贴最低环境温度：≤-70℃。标签要在低温下使用，在-70℃下 24 小时，标签边缘处无起翘，用扫描设备扫描可以正常读取信息，投标人提供具有检测报告复印件。 | 否 | 否 |
| 3 | 预登码 | 40mm*20mm | 张 | 8000 | 0.03 | 240.00 | 1.血液标签中的内容应符合《血站质量管理办法》、《全血及成分血质量要求》中的相关规定。 2.规格：40mm*20mm 3.面纸：基本克重：87±10% g/m² ；厚度：0.082±10%mm 4..基本克重：61±10% g/m²；厚 度：0.055±10%mm 5.底 纸：白色格拉辛底纸 6.最低贴标温度：7℃ 7.使用温度范围：-50℃～+90℃ 8.标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后，标签粘贴牢固。 | 否 | 否 |
| 4 | 淘汰码 | 40mm*20mm | 张 | 3000 | 0.03 | 90.00 | 1.血液标签中的内容应符合《血站质量管理办法》、《全血及成分血质量要求》中的相关规定。 2.规格：40mm*20mm 3.面纸：基本克重：87±10% g/m²；厚度：0.082±10%mm 4.基本克重：61±10% g/m²；厚 度：0.055±10%mm 5.底 纸：白色格拉辛底纸 6.最低贴标温度：7℃ 7.使用温度范围：-50℃～+90℃ 8.标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后，标签粘贴牢固。 | 否 | 否 |
| 5 | 耐水浴的体检条形码标签 | 139mm*84mm | 张 | 2000 | 0.35 | 700.00 | - 规格：139mm*84mm 2.面纸：基本克重：65g／㎡±10%g／㎡； - 3.厚度： 75±10% µm 4.底纸：白色格拉辛底纸； - 5.基本克重： 80±10% g/m² 6.厚度 65±10% μm 7.胶黏剂：永久性胶黏剂。在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。避免高温储存，防止溢胶。 8.最低贴标温度：5℃ 9.使用温度范围：-20℃～＋50℃ 10.标签的底色应为白色，与血袋牢固粘贴，能防水、耐磨损，背面粘合胶不能影响血液的质量。 - 标签信息采用实体黑色字体，通过打印或印刷产生。 12.血液标签中的内容应符合《血站质量管理办法》、《全血及成分血质量要求》中的相关规定。 13.标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后，标签粘贴牢固。 - 14.粘贴在导管上的条码，经离心、-80℃冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不会出现分离与脱落。 15.标签条码需要能在现应用的管理软件系统（采购人使用的血站采供血业务系统）中被正确扫描，识别出的信息符合该系统要求。 | 否 | 否 |
| 6 | 碳带 | 110mm*300m | 卷 | 13 | 272.00 | 3536.00 | 1.规格：110mm*300m； 2.碳带基材：聚酯薄膜； 3.基材厚度：4.5±0.4µm； 4.墨层颜色：黑 5.墨层透过浓度：0.65~1.65 | 否 | 否 |
| 7 | 碳带 | 92mm*300m | 卷 | 31 | 241.00 | 7471.00 | 1.规格：92mm*300m； 2.碳带基材：聚酯薄膜； 3.基材厚度：4.5±0.4µm； 4.墨层颜色：黑 5.墨层透过浓度：0.65~1.65 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 52837.00元 |  |  |

13包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器 | 100ml | 套 | 2900 | 35.50 | 102950.00 | - 1.灭菌方式：高压蒸汽灭菌，确保产品无菌、无热原，无环氧乙烷残留。 2.病毒灭活效果:达到GB18469-2012要求,过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无明显差异。 3.过滤要求：过滤亚甲蓝顺畅，过滤时间在 2～3 分钟。 - 4.包装要求：采用纸塑包装，撕开口便于撕开，方便工作人员操作；包装无异味，对工作人员无影响。 5.血袋信息使用条形码技术，可通过扫描条形码实现与血站现有设备信息共享。 6.其他：（1）必须具有病毒灭活效果的验证报告。 （2）必须提供配套设施，保证灭活耗材与配套设备匹配达到产品灭活效果。 | 否 | 否 |
| 2 | 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器 | 150ml | 套 | 10000 | 40.50 | 405000.00 | - 1.灭菌方式：高压蒸汽灭菌，确保产品无毒、无菌、无热原。 2.病毒灭活效果:达到GB18469-2012要求,过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无明显差异。 3.过滤要求：过滤亚甲蓝顺畅，过滤时间在 2～3 分钟。 - 4.包装要求：采用纸塑包装，撕开口便于撕开，方便工作人员操作；包装无异味，对工作人员无影响。 5.血袋信息使用条形码技术，可通过扫描条形码实现与血站现有设备信息共享。 6.其他：（1）必须具有病毒灭活效果的验证报告。 （2）必须提供配套设施，保证灭活耗材与配套设备匹配达到产品灭活效果。 | 否 | 否 |
| 3 | 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器 | 200ml | 套 | 13000 | 45.50 | 591500.00 | - 1.灭菌方式：高压蒸汽灭菌，确保产品无毒、无菌、无热原。 2.病毒灭活效果:达到GB18469-2012要求,过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无明显差异。 3.过滤要求：过滤亚甲蓝顺畅，过滤时间在 2～3 分钟。 - 4.包装要求：采用纸塑包装，撕开口便于撕开，方便工作人员操作；包装无异味，对工作人员无影响。 5.血袋信息使用条形码技术，可通过扫描条形码实现与血站现有设备信息共享。 6.其他：（1）必须具有病毒灭活效果的验证报告。 （2）必须提供配套设施，保证灭活耗材与配套设备匹配达到产品灭活效果。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1099450.00元 |  |  |

14包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞分析用溶血剂 | 0.3ｍl*50 | 盒 | 540 | 296.00 | 159840.00 | 1.样本量：30ul 2.样本类型：全血 3.试剂量：0.3ml 4.包装规格：单人份独立包装 5.空白计数：血红蛋白（HGB）≤2g/L 6.检测结果偏差：血红蛋白（HGB）相对偏差在±3.5%范围内 7.pH批间差：△pH应不大于1.0 8.吸收峰波长的批间差：△λmax应不大于10nm 9.分辨率：0.1g/L 10.线性范围：200g/L 11.批间：变异系数<10% 12.批内：变异系数<10% 13.用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 159840.00元 |  |  |

15包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 （名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌接管机控制计数器 | 2500次 | 个 | 10 | 36250.00 | 362500.00 | 1.用于记录无菌接驳次数； 2.通过屏显上次数的减少来记录设备接驳情况; 3.“全内置”安全设计，保证操作者在无菌接驳过程中的安全性，无刀片； 4.计数器按照规格使用完毕后，可直接替换新的计数器，操作简便，无人员资质要求； 5.自动记录接驳结果，记录成功次数，连接不成功，不计数； 6.无废弃物需要处理，无金属污染； 7.计数器长*宽*高：85*75*50mm； 8.计数器接驳次数2500次； 9.适配机器：适用于CompoDock无菌接管机，出具血站现使用机器的生产厂家提供的证明，证明该耗材能配合机器进行安全接管。 10.定期进行人员维护，可协助解决由操作带来的技术问题； | 是 | 否 |
| 2 | 一次性血液成分分离管路 | 8套/箱 | 套 | 240 | 850.00 | 204000.00 | 1.耗材外包装为密封防压包装； 2.采集单份血小板时，具备采集过程中盐水初始化及静脉盐水补偿的功能，符合国家《献血相关血管迷走神经预防和处置指南》中对单采过程体外血容量的控制要求； 3.管路灭菌方式:辐照灭菌。避免环氧乙烷毒性。 4.耗材要求：管路上的血小板保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下，可保存血小板至5天； 5.耗材要求：17G穿刺针； 6.耗材要求：管路具有独立的全血采样袋,取样器；全血采样袋不需要颠倒即可顺利用真空管取样； 7.耗材要求：盐水和抗凝剂管路上有0.2um 的除菌滤器； 8.耗材要求：进血和返血管路上标识不同颜色条纹 ，便于操作者识别并正确放置到进血及返血管路夹。 9.血小板终产品质量：采集保存末期的血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》，血小板含量：单份血小板：≥2.5×1011个/袋； 10.无需采用任何过滤技术，采集的血小板产品白细胞含量可低于1×106（90%置信区间）。 11.适配机器：承诺适配于血液成分分离机（AmiCORE），有相应的证明材料。证明该耗材能配合采购人现有使用设备，进行安全血小板采集。 | 是 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 566500.00元 |  |  |

16包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血浆包装盒 | 长*宽*高175mm*135mm*30mm | 个 | 35000 | 1.30 | 45500.00 | 1.材料为PET透明塑料，要求环保、耐低温（≤-30℃），底盖颜色为橙色。 2.具有良好透视度，适用于包装外血液扫描，血浆包装完成后具有良好透视度，满足机器识别和工作人员裸眼识别需求。 3.包装盒采用盒、盖分离结构，压盖封装后，要求包装盒在血站作业过程中保持牢固，机械作业时不会对盒内的血液造成损伤。医院使用过程中则要求盒子和盖子易于分离。 | 否 | 否 |
| 2 | 红细胞包装盒 | 长*宽*高175mm*135mm*35mm | 个 | 33000 | 1.30 | 42900.00 | 1.材料为PET透明塑料，要求环保、耐低温（≤-30℃），底盖颜色为白色。 2.具有良好透视度，适用于包装外血液扫描，血液包装完成后具有良好透视度，满足机器识别和工作人员裸眼识别需求。 3.包装盒采用盒、盖分离结构，压盖封装后，要求包装盒在血站作业过程中保持牢固，机械作业时不会对盒内的血液造成损伤。医院使用过程中则要求盒子和盖子易于分离。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 88400.00元 |  |  |

17包：采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价总价（元） | 技术参数 | 是否允许进口产品 | 是否属于药品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频产品码标签 | 55mm*35mm | 张 | 3000 | 3.10 | 9300.00 | 1.工作频率：920MHZ~925MHZ 2.保存温度：-80℃~45℃ 3.芯片：EPC区：≥96bits 4.胶粘剂：耐水浴，耐低温测试后标签与血袋粘贴牢固。 5.读取性能：标签能批量读取，读取距离≥2米，读取速率≥20个/秒，读取率≥99.9％，超低温存储后，标签信息可被准确读取。 6.功能及用途：标签含1个“RFID芯片”，支持实现血液快速远距离批量采集识别。 | 否 | 否 |
| 2 | 射频采血标签 | 216mm*110mm | 张 | 26000 | 6.50 | 169000.00 | 1.空口协议：标签频率范围符合ISO/IEC 18000-63标准要求。 2.标签解调能力：标签应具备解调所有三种调制类型DSB-ASK、SSB-ASK 和 PR-ASK 的能力，以确保射频读取性能。需提供第三方测试报告。 3.标签占空比：标签占空比为 45% ~ 55%。需提供第三方测试报告。 4.工作模式：无源式。 5.符合并满足《血站技术操作规程》（2019版）、附录G血袋标签确认方法、G2标签纸质和粘贴牢固度的质量标准要求： 5.1标签的底色应为白色，上面的字体采用实体黑色字体。 5.2全血标签经离心后，血浆标签经离心、冷冻、水浴后，标签不能分离。 5.3标签外观没有破损，相对平整。如出现皱褶，不能影响条码的扫描和读码。 5.4粘贴在导管上的条码，经离心，冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不能出现分离。 5.5、对直接粘贴在冰冻血浆（制品表面不平整）袋上的标签，粘贴时制品不需擦拭，可直接粘贴。对冷藏后血液制品上的标签，应进行血袋与血袋之间、手指与标签之间进行摩擦，摩擦后标签上的油墨不得脱落。 6.数据写入：在成品条码标签打印阶段，支持对血液关键信息进行加密编码，芯片可追加写入血液成品的关键数据，将血液关键信息存储到芯片中，需要将献血码 15位纯数字，产品码 8 位字母加数字，血型，Rh，血量，单位，失效日期存入射频标签 EPC 编码区且进行加密，生成的EPC 字符串非明文，非授权的射频设备不可识读，确保数据安全。验收时必须实现使用现用的射频设备（现用的便携式智能采集终端）进行离线解密读取射频血袋标签芯片内存入的血液成品详细信息。以确保充分发挥物联网技术特性，脱离业务系统，也可有效识读血液信息。投标时需要提供承诺书（格式自拟）。 7.表面内容：根据科室要求进行预制。 8.标签尺寸：长216mm±1mm*宽110mm±1mm。标签尺寸可依据使用方要求进行调整变更。 9.低温（-80℃）读取：标签粘贴在血液成品的血袋表面，低温（-80℃）冷冻存储2小时后，采用射频设备读取，读取距离≥2米；读取速率≥20个/秒；读取率≥99.9%。 10.超低温（-196℃）读取：-196℃环境存储后，射频标签读取准确率≥99.9%，需提供射频电子标签的第三方检测报告。 11.常温（0℃-25℃）读取：标签粘贴在血液成品的血袋表面，采用射频设备读取，读取距离≥2米；读取速率≥20个/秒；读取率≥99.9%。 12.技术规范符合性：产品符合T_ZSA 101-2021 《射频识别（RFID）标签应用于血液成品的技术规范》，具有射频采血标签产品符合技术规范的认证证书和检测报告。 13.安全性能检测：符合并满足《血站技术操作规程》（2019版）、附录G血袋标签确认方法中、G5标签安全性能检测报告的要求，所投产品需具有中国食品药品检定研究等有效检测机构出具的射频血液标签无毒检测报告，以证明其不影响血液质量。 14.稳定应用证明：具备不少于六家采供血机构客户应用射频采血标签盖公章的验收报告或客户盖公章的射频采血标签号段确认材料等相关证明材料，保障使用性能稳定，确保为成熟产品。 15.功能及用途： 15.1整版标签含2张带有“RFID芯片”标签，分别粘贴在红细胞和血浆制品上，可实现全程信息追踪。其他为普通条码标签； 15.2“RFID芯片”主要用于血液管理过程通过射频识别方式实现血液信息高效批量采集。 ▲16. 所投产品须与采购方现有「智慧血液全程安全监控管理平台」（以下简称"现有平台"）及其配套硬件设备实现全面对接，确保血液采集、制备、检验、储存、运输、发放及临床使用等全流程数据的实时交互与业务协同。相关对接费用由中标单位承担。 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 178300.00元 |  |  |

注：（1）如出现引用某一特定的品牌、型号、规格重量尺寸、技术参数、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况,则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考品牌和参考型号要求的产品。同时如实填写技术规格偏离表。

（2）本项目采购文件第四章“采购需求”中，参数配置标注“▲”的为重要技术参数，未标注“▲”的为一般技术参数，标注“★”的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注“★”的条款，将导致投标无效。（对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。）

（3）投标人所投试剂耗材须与采购人现有仪器、设备相匹配，并对此作出书面承诺。若因产品不匹配导致无法正常使用，或存在虚假响应情形，采购人有权将其列入玉溪市中心血站供应商黑名单，并依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）包装、运输

1.投标人所供试剂耗材必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由供应商负责。

2.投标人负责将试剂耗材送到指定地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点

1.采购标的数量：1项，玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购。

2.合同履行期限：自合同签订之日起，按照采购人需求按质、按量、按时进行供货；

3.供货要求：合同签订后，采购人按实际需求向成交供应商提出采购需求，中标供应商按采购人需求在2个工作日内将采购人所需的试剂耗材按要求配送至采购人指定地点，紧急情况需当天4小时内供货到位(包括将产品运至采购单位所在科室，验收合格)。

4.采购项目交付地点：采购人指定地点。

5.结算方式：实际结算价=实际供货量×采购单价；

注：供货期内，所报单价在合同履行期限内不得调，据实结算。

五、采购标的的验收标准

1.产品为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。

2.供应商所供产品必须有产地、生产日期、包装完好、质量合格，并实行三包（调、修、退）。

3.供应商成交后供货货物必须符合国家相关质量标准和要求；必须是第三方质控品检测在控；同时提供第三方检测报告。

4.验收标准：符合国家相关标准、规范和要求，一次性验收合格。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.质保期：供应商提供的产品应是最新生产且检验合格的产品，耗材可供使用的期限为标示有效期大于等于6个月，有效期在3-6个月内的，在发货前需与采购人沟通，使用科室明确表示接受的才能发货到采购人指定地点，否则采购人将拒收到货有效期小于3个月的试剂。

2.供货期内如遇国家、或云南省、或玉溪市耗材采购政策变化时，按有关政策规定执行。供货产品不得过期，同时供货产品临近质保期负责调换，保证不超过质保期报废，否则供货商承担责任。

3.产品在供货验收及发放时如出现质量问题，中标人须及时响应并在接到采购人通知后及时赶到现场进行处理。

第五章  合同书样式及主要条款

（本合同书为参考格式，具体以招标人与中标人双方按招标文件和投标文件并结合本项目实际情况协商签订的为准。）

合同编号：                                                      招标编号:

玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

采购人（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

供应商（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

甲方：玉溪市中心血站

乙方：

甲乙双方参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定采购、项目编号为       的“           （项目名称）”公开招标 采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、合同货物：乙方负责向甲方供应下表中所列货物

| 序号 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格 | 单位 | 预估 数量 | 单价(元) | 含税总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价（大写）：（人民币    元）小写：   元

1.以上价格为甲方指定地点交货并包含货物成本价、装卸、运输、保险、企业合理利润、税费、检验费、试验费、及其它售后服务费等所需全部费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助配件，相应的技术服务与质量保证文件。

2.本合同执行期间合同单价不变。

3.甲方按照实际产生的供货数量向乙方支付相应的价款，最终供货数量可能与本合同第一条约定的预估数量不一致。

三、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、电子投标文件、中标结果、中标通知书等资料等均为本合同不可分割的一部分。

四、技术要求

（一）货物内在质量、外观质量按主要技术参数（配置）要求和开标时提供的样品，并要符合国家和行业的的要求。

（二）包装。

（三）要求适用标准：必须符合国家、行业现行的规范。

（四）乙方应确保所提供的货物合格率达到100%。

五、合同货物包装、交货

（一）乙方交货时间：按照甲方要求进行供货。收到采购计划后，     个工作日内发货。

（二）乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

（三）合同货物交付要求：交货验收完毕。乙方根据甲方要求的数量、型号规格，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。

六、质量验收

（一）按主要技术参数（配置）要求、投标时提供的样品和所购产品厂家提供的检报告和每一批次出厂检验报告为验收依据。

（二）因乙方造成的无法验收将视为乙方迟延交货。

（三）对货物质量不符合此次招标文件质量要求的，甲方拒绝验收。经验收已交付货物质量不符合此次招标文件质量要求的，甲方有权随时退货。

（四）甲方就退换货提出书面申请后，乙方必须在报换之日起5个工作日内退换。

七、售后服务

（一）质量承诺：严格按质量管理体系要求组织生产、运输、包装、仓储等。确保提供的货物是全新的、完整的、符合要求的产品。

（二）质保期限、包装时间。

（三）投标人须提供近三年内经营活动中没有偷税、漏税走私等违法记录和政府采购不良记录证明材料，

八、合同款结算

（一）履约保证：乙方向甲方提供履约担保。

履约担保的金额：合同总价的3%，即人民币      元（大写：      元整）。

履约担保的形式：银行转账/银行保函/保险保函或现行其他合法担保形式。

履约担保的递交时间：按招标人要求进行提交。乙方采用银行保函提交履约担保时应结合项目实际进度情况及时办理续期手续以保证银行保函的有效性。

履约担保的退还：服务周期结束且无任何违约情况无息退还或解除履约担保。

2.货款由采购人按每次批量支付。甲方在验收合格后 15 个工作日内完成单批次的货款支付（如遇财务系统问题、财政资金问题等其他不可控非人为因素的，则付款日期顺延。）

乙方的收款账户为本协议签署处列明的银行账户，如有变更，需以书面形式特别说明。甲方向乙方支付货款时，乙方应向甲方提供等额发票，乙方所提供的发票必须符合甲方财务管理要求，否则甲方付款时间顺延，并不承担任何违约责任。

3.开户信息

甲方开票信息为：

名称：玉溪市中心血站

开户行：XXXXX

账号：XXXXX

纳税人识别号：XXXXX

电话：XXXXX

乙方收款账户如下：

开户名称：XXXXX

开户银行：XXXX

银行账号：XXXXX

九、不可抗力

（一）签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

（二）不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

十、索赔

（一）如有验收货物质量不合格，甲方有权在验收后三个工作日内，根据第三方出具的检验报告向乙方提出书面索赔通知。逾期视为甲方放弃索赔。

（二）在合同执行期间，如果乙方对甲方依照前款就验收后质量不合格提出的索赔负有责任的，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（三）如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十一、违约与处罚

1.除发生不可抗力事实外，乙方所交货物品种、型号、规格、技术参数、质量、服务内容与合同及招标文件不相符的，甲方有权拒收货物，乙方无权请求返还履约保证金；

2.乙方无故逾期交货将向甲方每日偿付本合同预估总价款的 5‰ 的违约金。乙方延迟交货7日以上的，视为乙方未能交付货物，则向甲方支付合同预估总价款的7.5%的违约金。且甲方有权单方解除本合同。

3.甲方无故拒收货物，应向乙方偿付合同预估总价款的 5％ 违约金，甲方无故拒收超过 10 个工作日，乙方可以申请解除本合同；甲方无正当理由逾期支付合同款应向乙方每日偿付欠款总额 3‰ 的违约金。

十二、合同的变更和终止

除《民法典》规定的不可抗力和《政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形，及本合同违约责任中约定的解除合同事由的条款外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除，合同履行完毕自动终止。

十三、争议处理

1.因货物的质量问题发生争议的，应当委托甲乙双方共同认可的具有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2.本合同签署地为玉溪市红塔区，因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向玉溪仲裁委员会申请仲裁。

十四、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式 伍 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份、采购代理机构 壹 份（委托采购项目）。

3.本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》中“合同”规定内容处理。

| 甲方（公章）名 称：玉溪市中心血站 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地 址：云南省玉溪市红塔区汇溪路上段 |  |
|  | 邮 编：653100 |  |
|  | 法定代表人或委托代理人： |  |
|  | 项目（技术）负责人： |  |
|  | 电 话： |  |
|  | 签订日期： 年 月 日 |  |
| 乙方（公章）名 称 |  |  |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |  |
|  | 法定代表人或委托代理人： |  |
|  | 经办人： |  |
|  | 电 话： |  |
|  | 签订日期： 年 月 日 |  |

第六章  投标文件格式

玉溪市中心血站2026年试剂耗材

采购项目    包

投 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026040H

投标人全称:                                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人:                           （签字或签章）

日期:         年        月        日

开标一览表

项目名称及包件号：玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目   包

项目编号：ZZGL-2026040H

| 投标报价 | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 合同履行期限 （交货期） |  |
| 质量要求 |  |
| 履约担保 | 合同总金额的3% |
| 误期违约金 |  |
| 备 注 |  |

注：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

## 一、资格审查部分

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人（必填） |  | 电话（必填） |  |
|  | 传真 |  | 合同往来邮箱（必填） |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行（必填） |  |  |  |  |
| 账号（必填） |  |  |  |  |
| 企业详细地址 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人需随此表后提供有效营业执照、资质证书或其他材料复印件加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                              ；

单位性质：                               ；

地址：                                   ；

成立时间：          年         月      日

经营期限：                              ；

姓名：             性别：      年龄：        职务：         联系电话：

系        （投标人的单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：                                 （电子签章）

日期：                 年          月         日

附：法定代表人身份证复印件正、反面

（三）法定代表人授权书

本授权声明：　　　　　（投标人名称）　　　　  （法定代表人姓名、职务）授权　　　　　　　  　　　　（被授权人姓名、职务）为我方 “ 　（项目名称及包件号）”  （项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

授权代表（签字或签章）：

投标人全称：　　　　 （电子签章）

日　  期：

附：被授权人身份证复印件正、反面

（四）投标人资格声明/承诺函

致： （采购人、代理机构）

关于贵公司　　年　　月　日发布 （项目名称及包件号）   （项目编号：    ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

二、本公司（企业）承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人如有同一人且与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的，我公司承诺投标文件为无效投标文件。

四、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）不是本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人全称：　　                      　　（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或签章）

单位地址：　　　　　   邮政编码：　　　　　　　日期：

（五）承诺函

1.投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

2.投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）其他资格审查材料

## 二、投标文件商务部分

（一）投 标 函

___________（招标人名称）：

1．根据你方项目编号为        的        （项目名称及包件号）  招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的所有内容后，我方完全响应招标文件并按要求作出承诺，我方愿意以报价大写人民币     （¥    ），并在   （交货期）完成交付。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期为自投标截止日起 90 日。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将被没收投标保证金。

4.一旦我方中标，我们将按照投标文件中承诺的内容提供货物及服务，并接受相关部门的检查和督促。

5.我方已提交人民币           元的投标保证金作为投标担保。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8.我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

9．我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

10.我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

11.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

12.我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

13.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

14.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

15.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

16.其他服务承诺和优惠承诺：（由投标人自行承诺）

投标人全称：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传　  真：

日　  期：

（二）投标保证金交纳凭证

（投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供缴纳回执扫描件或相应凭证扫描件）

（三）廉洁自律承诺书

我公司参加了 玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目 的投标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保招标工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。

2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.若中标不将关键性工作进行分包。

6.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

7.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（四）履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的服务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解招标内容，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求及承诺的时间内按期、保证完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加部队采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

## 三、投标报价部分

（一）投标报价组成明细表

项目名称及包件号：玉溪市中心血站2026年试剂耗材采购项目   包

项目编号：ZZGL-2026040H

| 序号 | 货物名称 | 医疗器械注册证号 | 制造商/生产厂商名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 含税总价（元） | 备注（是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  | 小写：¥ 大写：人民币 |  |  |  |

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

3.表中的报价应与开标一览表中的报价一致。

4.投标人必须按招标文件第四章《采购需求》中列出的货物名称及顺序逐一进行报价，不允许有缺、漏项、多项，否则视为无效投标。

5.以上每项产品投标单价不得超过招标文件第四章《采购需求》中“第三部分 采购内容及技术参数要求”中所给出的单价限价，超过单价限价将按无效投标处理。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）所投产品注册证书

2.1 所投产品1-17包供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；

2.2 所投产品1-17包供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；

2.2.1 医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

2.3 所投3 包、4 包、11 包内的药品类产品，投标人须为所投产品制造商或销售代理商；制造商须持有相关部门核发的有效期内药品及医疗器械生产许可证，销售代理商须具备有效期内药品经营许可证、医疗器械经营许可证/备案凭证。

注：所提供的注册证或备案凭证上的产品型号须与报价组成明细表上所填的产品型号一致，请认真核对报价组成明细表。

1.制造商资格声明（若为制造商参与投标应提供）

- 1.名称及概况：

- （1）制造商名称：

- （2）总部地址：

- （3）电传／传真／电话号码：

- （4）成立和／或注册日期：

- （5）实收资本：

- （6）近期资产负债表(到			年		月		日止)

①固定资产:

②流动资产:

③长期负债:

④流动负债:

⑤净值:

- （7）主要负责人姓名：(可选填)

- （8）制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)

______________________________________________

2.（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  				主要零部件名称

_______________					_______________

_______________					_______________

3.本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________

4.近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

(名称和地址)					(销售项目)

（2）国内销售

(称和地址)						(销售项目)_______________

5.近三年的年营业额

年份  			国内  			出口  			总额

____   		____

____

6.易损件投标人的名称和地址：

部件名称             			投标人

7.最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8.有关开户银行的名称和地址:

9.制造商所属的集团公司。如有的话:

10.其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（加盖电子公章）：

日期：

传真：

电话：

电子函件：

2.贸易公司的资格声明（若为代理商/经销商参与投标应提供）

- 1.名称及概况：

- （1）投标人名称：__________________________________

- （2）总部地址：____________________________________

- （3）电传／传真／电话号码：

- （4）成立和／或注册日期：

- （5）实收资本:_____________________________________

- （6）近期资产负债表(截止____	年____月___日)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债:

⑤净值:

- （1）主要负责人姓名：(可选填)_________________________

- （2）投标人在中国的代表姓名和地址，如有的话

2.近3年的年营业额:

年份			国内			出口			总额

3.近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- （1）出口销售
（名称和地址）					（销售项目）			
（名称和地址）					（销售项目）

（2）国内销售
（名称和地址）				（销售项目）			
（名称和地址）				（销售项目）

4.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址

_______________________________________

5.由其它制造商提供和制造购货物部件，如有的话：

制造商名称和地址               	制造的部件名称

__________________	           __________________

6.近3年向中国公司提供的投标货物，如有的话：

合同编号：______________________

签字日期：_____________________

项目名称：______________________

数    量： _____________________

合同金额：______________________

7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8.所属的集团公司，如有的话：_______________________________

9.其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

贸易公司（加盖电子公章）：

日期：

传真：

电话：

电子函件：

（三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

11.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（四）本国产品支持政策价格评审优惠声明函（如有，按需提供）

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

以下内容仅为示例，各投标人编制投标文件时，请按投标项目实际情况，按上表格式填写。

投标人A参加某货物采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含n（n＞1）种货物，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为82%。则本表应当填写为：

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）（1） |
| --- | --- |
| **采购项目 | 82% |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人全称：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

日期：            年       月       日

上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即:X*20%万元。

（五）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：不属于的无需提供）

投标人：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签名或盖章）

年       月       日

（六）监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（注：不属于的无需提供）

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

- 四、投标文件技术部分

投标文件技术部分格式（技术部分应包括但不限于以下内容）

（一）技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购内容及要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的采购内容及要求。

项目名称：                    招标编号：                     包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应技术参数 | 偏离情况 | 说明 | 页码 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）表格中“偏离情况”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容优于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标要求的，按“无偏离”填写。

- 序号应对应产品在招标文件第四章《采购需求》中“第三部分 采购内容及技术参数要求”的序号，此表可以同样格式扩展。

- 各投标人必须对招标文件第四章《采购需求》中“第三部分 采购内容及技术参数要求”中的技术参数要求作出全面、真实地反映，投标人除如实填写技术指标偏离表外，投标文件中须提供最新技术支持资料支持参数技术指标偏离表应答（包括提供货物产品说明书、合格证书、检测报告、产品参数确认函、印刷宣传彩页等）。

- 若投标人填写的规格及技术参数具体配置情况与所附资料技术指标参数有出入时，投标人将自行承担由此引起的一切后果。

郑重承诺：我公司承诺我们提供的上述技术参数与货物实际参数一致，如有不符，愿意承担相应后果。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

注：请全面、如实填写表格中产品的技术参数。

（二）供货方案

（三）质量承诺及保证措施

（四）售后服务方案、承诺及保证

（五）业绩

（六）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

部分表格后附。

附表1：企业证书与业绩

（1）投标企业证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关材料加盖公章

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（2）企业类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 时间 | 业主单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附中标通知书或合同书加盖公章

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

附表2：拟投项目人员一览表

项目名称及包件号：                                   项目编号：

| 姓名 | 拟任职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 个人社保编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附：相关证书材料（若有）。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

保证金退还申请书

保证金退还申请书格式（本格式须做在响应文件中，仅作为办理退款手续的依据，不产生其他法律效力，不作为债权确认、结算凭证或其他承诺使用。）

致：云南中诏项目管理有限公司

我司于     年   月     日参加贵公司        项目投标，同时按招标文件要求向贵司交纳投标保证金，共计人民币       元（大写：       ）。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，现申请退还     （项目名称）的保证金人民币    元整（￥      元） 到以下账户：

开户名：                         ；

开户行：                         ；

账  号：                         ；

联系人：                         ；

联系电话：                       ；

注：

1.需同时提交代理机构开出的保证金收据原件和申请退还单位加盖公章的开户许可证复印件一份；

2.成交供应商还须同时提供与采购人签订的《采购合同》原件一份；

3.本《投标保证金退还申请书》账户填写信息须与提供的《开户许可证》信息一致。

申请单位（盖章）：

年    月    日