温州科技职业学院

南校区2号科创楼9-10楼实验室建设设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:330300261960010000013

温州科技职业学院

浙江德丰项目管理有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况 南校区2号科创楼9-10楼实验室建设设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2026年05月18日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330300261960010000013

项目名称：南校区2号科创楼9-10楼实验室建设设备采购项目

预算金额（元）：2020000

最高限价（元）：2020000

采购需求：

标项名称：南校区2号科创楼9-10楼实验室建设设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：2020000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：标项1：无

三、获取招标文件

时间：/至2026年05月18日 ，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月18日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月18日 09:30

开标地点（网址）：温州市六虹桥路1000号温州科技职业学院立德楼204会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州科技职业学院

地    址：温州市六虹桥路1000号

传    真：

项目联系人（询问）：胡老师

项目联系方式（询问）：0577-88411299

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0577-88417191

2.采购代理机构信息

名    称：浙江德丰项目管理有限公司

地    址：温州市鹿城区南汇街道锦江路458号深蓝大厦501-1室西首

传    真：

项目联系人（询问）：徐丽密、蒋贤德

项目联系方式（询问）：0577-88915899、15057790690

质疑联系人：王哲锚

质疑联系方式：13587637125

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 实验室操作台、通风柜 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：实验室操作台 - 标的：中央台/边台菱形试剂架 - 标的：不锈钢边台 - 标的：天平台 - 标的：通风柜 - 标的：排风试剂柜/试剂柜 - 标的：气瓶柜 - 标的：防爆安全柜 - 标的：货架/组培架 - 标的：原子吸收罩 - 标的：万向排气罩 - 标的：围护结构及净化模块设备 - 标的：中高效排风机箱 - 标的：混流式通风机 - 标的：防爆离心风机 - 标的：离心风机 - 标的：防爆离心风机 - 标的：中高效排风机箱 - 标的：玻璃钢离心风机 - 标的：玻璃钢离心风机 - 标的：玻璃钢离心风机 - 标的：活性炭吸附箱 - 标的：活性炭吸附箱 - 标的：活性炭吸附箱 - 标的：通风柜VAV变风量系统 - 标的：排风变频控制箱 - 标的：排风变频动力柜 - 标的：洁净实验室控制箱 - 标的：气柜及其附属配件 - 标的：消防设备 以上标的均属于 工业 行业。 ## 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | 同意将非主体、非关键性的 安装调试 工作分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 投标人应在投标前自行组织现场勘察，充分熟悉并掌握项目现场实际情况，自行评估现有条件是否满足项目实施及运行需求。投标人对现场条件的认知、判断及满足性评估承担全部责任，采购人不再因现场条件问题另行支付任何费用。 踏勘时间：工作日时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30），地点：南校区2号科创楼9-10楼，联系人：胡老师15852778259。 |
| 6 | 样品提供 | 无需提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | 1、资格文件：见招标文件。 投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 2、资信文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 1、投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2、产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目无需提交履约保证金。（列入不良行为记录名单的成交供应商按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条规定执行）。 列入不良行为记录名单的供应商参加浙江政府采购活动的: 履约担保的形式:接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约担保的金额:合同金额的10% 供应商在签订合同后7个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。合同期满履约验收通过后或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。 |
| 11 | 支持本国产品政策 | 1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、目前,在中国境内生产的产品即视为符合本国产品标准，享受政府采购本国产品支持政策。 4、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，适用本国产品标准的货物具体是指<<政府采购品目分类目录>>中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 5、供应商对其提供的产品出具<<关于符合本国产品标准的声明函>>。出具符合要求的<<声明函>>的，该产品视为本国产品，未提供以上材料的，均不给予价格扣除)。 |
| 12 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 ▲投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 13 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 14 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：温州市鹿城区南汇街道锦江路458号深蓝国际大厦501-1室西首或邮箱发送至410411972@qq.com ；备份投标文件签收人员：徐丽密，联系电话：15057790690。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 15 | 特别说明 | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 16 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：2名 ，中标人数量：1名。 |
| 17 | 代理费用收取方式及标准 | 1、采购代理服务费系根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文（货物类）的规定按标准，差额定率累进法计算后的59%收取，不足4500元的按4500元收取。由中标人在领取中标通知书时支付。 2、中标人将中标服务费缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江德丰项目管理有限公司 （2）开户银行：浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司梧田支行 （3）账 号：201000321010109 3、中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 18 | 特别提醒 | 1、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，且供应商无法做出合理解释的，其投标（响应）文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致。 2、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。 |

# 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “温州科技职业学院”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “浙江德丰项目管理有限公司”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”或“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
    4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3中小企业声明函；

11.1.4联合协议（如有)；

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）。

11.3.2关于符合本国产品标准的声明函（如有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

# 七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

# 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

一、概况

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南校区2号科创楼9-10楼实验室建设设备采购项目 | 1套 | 投标人须承诺提供本项目实验室内正常运行所需的全部配套服务及环境条件，包括但不限于电力供应、洁净实验室系统、通风系统、实验室自控系统、气路系统、消防系统、场地空间、安全保障等相关要求。投标人应在投标前自行组织现场勘察，充分熟悉并掌握项目现场实际情况，自行评估现有条件是否满足项目实施及运行需求。投标人对现场条件的认知、判断及满足性评估承担全部责任，采购人不再因现场条件问题另行支付任何费用。 |

二、本次采购的功能和服务内容

1．实验室功能设置：

（1）微生物检验认证实验室：无菌室、P2实验室、培养室、配制室、灭菌室、试剂耗材室、菌种室、灭活室、洗消室、准备室等；

（2）农产品质量检测实训中心：微生物实训室、无菌室、组培实验室（无机处理实训室）、有机处理实训实验室、色谱室、光谱室、气瓶间、准备室；

（3）药效实验站：毒理试验室、样品室、档案室。

2.实验室服务内容：

（1）服务于绿色食品生产技术等专业教学，满足高校农产品质量安全检测技术、食品智能化检验技术、微生物检验教学科研需求；

（2）满足承接农产品食品检验员（中级、高级）技能证书培训及认定（在校生及社会生）社会培训、技能鉴定需求；

（3）承接微生物检测社会服务；

（4）承接农药登记药效试验服务。

三、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金（列入不良行为记录名单的成交供应商按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条规定执行）。 |
| --- | --- |
| ▲支付方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额40%的预付款，中标人完成全部供货、安装、调试等工作，采购人验收合格入库并收到按采购人要求出具的全额增值税专用发票（确认用途为“用于出口退税”）后7个工作日内，采购人支付剩余的合同款。 |
| ▲质保期 | 验收合格日起所有产品至少提供3年质保期。 |
| ▲交付时间 | 合同签订后60日历日内完成全部设备的安装、调试。 |
| 交付地点 | 温州科技职业学院指定地点。 |
| 服务标准、期限、效率等要求 | - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换）。 - 提供7×24小时的故障受理及技术咨询服务，接到报修电话通知后，在2小时内响应并在24小时内安排处理，对于七天内不能修复的设备，提供同型号或性能相近的备用设备。 |
| 验收标准 | 1.本项目履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。合同履约达到验收条件时，中标人向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构在收到中标人验收申请五个工作日内启动项目验收。 2.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 安装地点：采购人指定地点。 2.2投标人提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对采购人进行操作培训。投标人需提供整套纸质和电子培训资料（包含但不限于整套电气原理图、程序注释、实训作业指导手册等）。 2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的货物必须保证安装到位。 2.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 2.5中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 其他要求 | 采购人可委托省、市级质量监督检测机构对中标人提供的产品进行质量检测，如检测结果不符合要求或国家标准，弄虚作假，以次充好或货物与承诺不符的，将给予退货并终止合同，视违约情形处合同总价5%-20%的违约金。如使用后如因质量问题造成损失，中标人需要承担采购人损失的赔偿等责任。如中标人未按时交货，造成损失费用都有由中标人承担。 |

三、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室操作台及附属设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室操作台（核心产品） | - 规格及数量： - 中央台：宽为1500mm、高为850mm，中央台总长60350mm（尺寸偏差±20mm）； - 边台：宽为750mm、高为850mm，边台总长51100mm（尺寸偏差±20mm）； - 仪器台：宽为900mm、高为850mm，仪器台总长14000mm（尺寸偏差±20mm）； - 窄边台：宽为360mm、高为850mm，窄边台总长48500mm（尺寸偏差±20mm）； 暂存台：宽为600mm、高为850mm，暂存台长≥900mm（尺寸偏差±20mm），共3组； 2、实验室操作台工艺及结构： 2.1外形尺寸误差要求：长、宽、高误差≤20mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤20mm，2000mm的误差≤20mm，3000mm的误差≤20mm；地脚平稳性：误差≤10mm。 2.2预留孔或钻孔位置符合规定要求。 2.3切割、钻孔和倒角后应去毛刺，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。 2.4实验操作台颜色：可由采购人根据中标人的标准色卡统一选择。 3、实验操作台钢材表面处理要求： 3.1所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。 3.2预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。 3.3表面喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥75μm，在≥180度高温烘箱内固成光滑表面。 ★3.4实验操作台的理化性能参照GB/T 24820-2024或GB/T 3325-2024标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号，满足如下技术要求： - 1）、金属喷漆（塑）涂层：硬度要求达到H；抗冲击测试：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀要求：100小时内观察，样板上划道两侧3mm以外应无鼓泡产生；100小时后观察，样板上划道两侧3mm以外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力测试：不低于2级；结果符合标准要求； - 2）、金属电镀层抗盐雾性能：18小时测试，直径1.5毫米以下的锈点数量≤20点/平方分米，且其中直径≥1.0毫米的锈点不超过5点（距离边缘棱角2毫米以内的锈点不计算在内）；结果符合标准要求； - 3）、实验操作台抗化学试剂性能：持续化学试验24小时，金属漆表面结果显示光泽或颜色仅有轻微变化；结果符合标准要求。 ★3.5实验操作台的承重性能参照GB/T 24820-2024或GB/T 3325-2024标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号，满足如下技术要求： - 1）、实验操作台静载荷试验：水平静载荷试验施加的力600N，进行10次（最大平衡载荷100kg），及主台面垂直静载荷试验，施加的力2000N，进行10次试验，结果均符合标准要求； - 2）、实验操作台垂直加载稳定性试验：施加的力1000N，在稳定性试验过程中结果符合标准要求； - 3）、垂直耐久性试验：施加的力600N，循环次数10000次，结果符合标准要求； - 4）、搁板弯曲试验：测试要求2.0kg/dm²，搁板的最大变形量符合标准要求； - 5）、开门试验：开门垂直加载试验达30 kg；开门水平加载试验达80N；开门猛关试验达4kg；开门耐久性试验达到50000次循环；结果符合标准要求。 - 4、材质要求： 4.1钢材：优质冷轧钢板。 4.2柜体：主框架采用优质一级冷轧钢板机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（喷涂厚度≥75μm）； 4.3门板：柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤。 4.4抽屉：抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉设计应方便拆卸。 4.5层板：可以上下调节。 4.6维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。 4.7水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。 4.8实验操作台专用理化板台面： ★采用≥13mm厚度实验室专用实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击；边缘采用同材质板材加厚处理，厚度≥26mm；提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号，参数满足以下技术要求： 1）、台面化学性能：参照GB/T 17657-2022检测标准进行化学性能测试，通过65%硝酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、98%硫酸、40%氢氟酸、过氧化氢（3%）、苯、亚甲基蓝等至少20项实验室常用化学试剂且与试剂接触时间24h条件下进行测试，检验结果均为“无明显变化”，符合标准要求； 2）、抗冲击性能：参照GB/T 17657-2022标准检测，0.324kg钢球在1m高度落下，检验结果为“无破损”，符合标准要求； 3）、表面耐干热性能：参照GB/T 17657-2022标准检测，180℃高温条件下结果为外观光泽无明显变化，符合标准要求； 4）、表面耐龟裂性能：参照GB/T 17657-2022标准检测，结果符合标准要求； 5）、表面耐冷热循环性能：参照GB/T 17657-2022标准检测，结果为表面无裂纹、鼓泡，符合标准要求； 6）、表面耐湿热性能：参照GB/T 17657-2022标准检测，结果为表面无明显变化，符合标准要求； 7）、甲醛释放量：参照GB18580-2017 标准检测，甲醛释放量≤0.124毫克/立方米，符合标准要求； 8）、板材耐磨性能：参照GB/T17657-2022标准检测，板材耐磨性能符合标准要求。 4.9五金配件要求：电线、套管及五金材料，数量：1批； 4.10功能柱；全钢材质，可拆装式固定型，配备可方便启闭的检修门，规格：≥（长×宽×高，mm）400×250×1800，数量：12套； 4.11大水槽：耐酸碱的聚丙烯材质配备存水弯堵臭装置，规格：≥（长×宽×高，mm）800×460×340，数量：1个； 中号水槽：耐酸碱的聚丙烯材质配备存水弯堵臭装置，规格：≥（长×宽×高，mm）550×450×310，数量：48个； 4.12滴水架：聚丙烯材质耐酸碱，数量：47套； 4.13桌上洗眼器：主体加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，喷淋头软性橡胶，在30psi的压力下，洗眼器流量不小于30L/m，数量：28套； 4.14紧急冲淋洗眼器：主体SUS304不锈钢材质，高亮度环氧树脂涂层，在30psi的压力下，喷淋头流量不小于110L/m；洗眼器流量不小于30L/m，数量：5套； 4.15三联水龙头：主体铜质，涂层高亮度环氧树脂，阀芯：陶瓷，可90度旋转；鹅颈管：可360度旋转，阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟；数量：49套； 4.16插座,含底座及电线安装数量：180套。 | 1批 |
| 2 | 中央台/边台菱形试剂架 | - 规格及数量： 1.1中央台菱形试剂架：（长×宽×高，mm）16500×500×1000（尺寸偏差±20mm）； 1.2边台菱形试剂架：（长×宽×高，mm）8700×260×1000（尺寸偏差±20mm）； 2、菱形试剂架，支柱采用厚≥1.2mm一级冷轧钢板机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体喷涂处理（喷涂厚度≥75μm）。 3、固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质≥1.2mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体喷涂处理（喷涂厚度≥75μm）。 4、采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5、按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6、试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。 7、试剂架层板：≥1.5mm钢板上置放≥10mm厚钢化磨砂玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm 编号SUS304不锈钢材质护栏。 8、试剂架立柱内侧应按要求配置插座，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9、试剂架整体性能：试剂架做过相关检测，测试项至少包含搁板静载试验且检测结果为符合。 ★10、试剂架整体性能：参照GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号，参数满足以下技术要求： - 1）、邻边垂直度：当面板、框架的对角线长度≥1000，检测结果≤3.0mm；当面板、框架的对角线长度＜1000，检测结果≤2.0mm，结果符合标准要求； - 2）、试剂架着地平稳性试验≤2.0mm，结果符合标准要求； 3）、金属喷漆（塑）涂层性能：漆面硬度H；抗冲击强度测试：在冲击高度400mm条件下，漆面无剥落、裂纹、皱纹现象；金属喷漆附着力测试：不低于2级；耐盐浴试验：划道两侧至少3mm外，试验时间100h，无鼓泡、锈蚀、剥落、起皱等现象；结果符合标准要求； 4）、金属电镀层抗盐雾性能：盐雾18h，直径1.5毫米以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不得超过5点，结果符合标准要求。 | 1批 |
| 3 | 不锈钢边台 | 1、规格及数量：（长×宽×高，mm）19000×750×850（尺寸偏差±20mm）； 2、每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计，主框架应采用至少40×40×1.2mm厚矩形304不锈钢管整体焊接成型制作。 3、每个框架单元应配备4个304不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 4、台面：采用≥1.2mm厚304#双面不锈钢板内包≥18mm厚优质刨花板。 5、层板：每个工作台须配置一层层板，材质为304不锈钢。 6、不锈钢操作台下左右对称对角线位置各配备一个不锈钢抽屉。 | 1批 |
| 4 | 天平台 | 1、规格：（长×宽×高，mm）900×600×850（尺寸偏差±20mm）； 2、材质：使用全钢框架内嵌式减震型天平台，主框架应采用≥1.5mm厚40*60mm方钢整体焊接成型制作；台面采用实芯理化板内嵌≥40mm厚度大理石，台面大小应至少与底部框架同尺寸，台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。 3、防振垫：采用复合材料防振垫，不得采用一般橡皮垫。 4、结构要求： 4.1每个天平台/防震台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计。 4.2每个框架单元顶部安装复合材料防振垫位置，应具有防止防振垫限位设计以避免移位滑落。 4.3每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆橡胶底垫工业用防震调整脚，以支撑框架、调节水平及缓冲防震，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 ★5、天平台整体性能参照GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准进行检测，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号，满足以下技术要求，： - （1）平整度：面板、正视面板件平整度测试≤0.2mm，结果符合标准； - （2）着地平稳性测试≤2.0mm，结果符合标准； （3）金属喷漆（塑）涂层：硬度H；抗冲击强度测试：冲击高度400mm，漆面无剥落、裂纹、皱纹；附着力测试：不低于2级；耐腐蚀试验：试验时间100h内，样板上划道两侧3mm外，无鼓泡产生；试验时间100h后，样板上划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，结果符合标准； （4）水平静载荷试验：施加的力600N，进行10次（最大平衡载荷100kg）试验，结果符合标准； （5）垂直加载稳定性试验：施加的力1000N，进行稳定性试验，结果符合标准。 | 4组 |
| 5 | 通风柜（核心产品） | - 1、规格：≥（长×宽×高，mm）1500*900*2350（尺寸偏差±10mm） 2、材质要求：所有钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生；预处理须采用脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等；喷涂采用：优质环氧树脂静电喷涂粉末，涂层厚度不小于75μm，在高温烘箱内固成光滑表面，使其具有防腐性能。 3、焊接：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 4、底柜柜体要求： 4.1每一个柜体的面板、挡板和外角柱都是取自同一块相同等级冷轧钢板。方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷板加工。 4.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm。 4.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm。 4.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.5mm。 4.5门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度。 4.6主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。 ★4.7通风柜陶瓷台面： 采用厚度≥20mm一体黑色实芯坯体碟型陶瓷台面（非二次贴边加厚），防止有害液体外溢，确保操作安全及防止破坏实验环境。根据实验要求配备椭圆形陶瓷水杯，水杯口最宽处不少210mm，最窄处不小于100mm。最深处不小于120mm。陶瓷水杯开孔位置需要耐污耐腐，采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆的安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水杯时水不接触水杯口和固定胶水而直接流入水杯内，耐污防霉，安全环保；提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号，参数满足以下技术要求： （1）陶瓷台面表面耐污耐腐性能要求：参照GB/T17657-2022检测标准，检测内容不少于60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、红茶（9g/L）、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、仁和碘酒、丁酮99%、二氯甲烷99%等多种试剂，污染物接触时长不少于48h,结果符合标准要求； （2）陶瓷台面截面耐污耐腐性能要求：参照 GB/T24820-2024标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不少于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及仁和碘伏（碘酒）等检测试验，台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面，结果符合标准要求； （3）通风柜配套陶瓷水杯性能要求：采用陶瓷台面同品牌实验室专用陶瓷水杯，尺寸：≥260mm*150mm*210mm,水杯表面耐污染性能：参照GB/T17657-2022检测标准，检测内容至少包含：高氯酸72%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、硫酸98%、王水、甲醛37%、二氯甲烷99%等多种试剂，接触时长不少于48h,结果符合标准要求。 4.8移门及传动：使用厚度≥5mm的双层夹膜防爆浮法安全玻璃；视窗传动采用专业防脱落同步轮、同步皮带（内嵌金属），配有标准同步轴，保证视窗升降平稳，能在任意位置停止，移动时无晃动、阻力小、无噪音，视窗升降轨道须使用铝合金经表面环氧树脂喷涂的专业型材；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体；移门拉手和移门同宽，材质可以是不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。 4.9通风柜内衬及导流板：采用抗倍特板材料，置于通风柜操作区内侧，三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出；导流板必须与内衬为同一材料。 4.10通风柜照明：照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。 4.11电气设施安装在通风柜的外侧立柱上。带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时立柱上安装有漏电保护装置。通风柜外侧立柱上安装有灯开关，灯电源取至主回路下装有熔断保护的支路。插座：不少于4个多功能插座。三线接地插座：电压220V、电流≥16A。 4.12排风口为矩形底部带圆弧设计，≥1.2mm厚冷轧钢板环氧树脂漆喷涂。 4.13底柜五金配件要求： 4.13.1合页：采用至少厚≥2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重可达到至少55kg；1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页；用6个不锈钢螺丝来固定合页。 4.13.2把手：采用高强度不锈钢把手；把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 4.13.3地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度。 门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定。 4.13.4层板支撑扣：采用厚≥1.2mm及以上的不锈钢材质。 4.13.5螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质。其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。 4.13.6门及柜体合页加强件和 L 型前脚撑板为钢制厚度≥2.0mm。 4.14小水杯：高强度PP材料，耐强酸碱及有机溶剂；皮纹槽沿，耐刻刮。 4.15 PP变风量碟阀： A.采用优质变风量蝶阀，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PP材质，具备高度防腐、阻燃等众多特性。直径250mm或315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量；不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速。 B.执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤3秒。 C.流量传感器应有基准校核，不会因为温度变化或长期使用发生漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性；量程300-2000CMH。 D.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件。 ★阀体防腐性能：参照GB/T 11547-2008标准进行耐化学试剂性能测定，外观无可见变化；检验项至少包括以下试剂：5%(m/m)氢氟酸，10%(m/m)盐酸，10%(m/m)硝酸，5%(m/m)硫酸，30%(m/m)高氯酸，30%(m/m)氢氧化钾，30%(m/m)氢氧化钠，10%(m/m)氯化钠，甲醇(AR)，丙酮(AR)，40%(m/m)甲醛，无水乙醚(AR)，甲苯(AR)，5%(m/m)草酸，苯(AR)，≥23℃条件浸泡不少于72小时后阀体外观无可见变化；提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号。 E.阀叶带硅胶密封圈，保证气密性。 ★阀体防火阻燃性能：防火阻燃参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准等级结果达到B1级，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号。 - F.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工； ★阀体风量控制：参照JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》标准，在阀前静压设定为-180pa，-200pa，-220pa，-260pa，-280pa，-300pa时输出风量与设定风量400m³/h,600m³/h，800m³/h,1000m³/h三个风量值平均偏差不大于 8%；在阀前后静压为-250pa压差下，单位面积阀片漏风量检验值[m³/(h.m²)]≤66.4；阀体检验结论为（密闭型），符合标准要求；提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号。 F.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工； ★阀体风量控制符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》在指定阀前静压范围内，在阀前静压设定为-180pa，-200pa，-220pa，-260pa，-280pa，-300pa时输出风量与设定风量400m³/h,800m³/h,1000m³/h三个风量值平均偏差不应大于5%；单位面积阀片漏风量检验值≤40；结论为（密闭型）；提供具有CMA标志的第三方检验机构出具的《变风量蝶阀检验报告》加盖投标人公章。 （3）位移传感器： A.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保快速响应能力并监测通风柜使用情况。 B.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上。 C.测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm，选用可靠性高、耐用性好的产品。 D.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号。 E.外壳为防腐蚀的PP材质。 F.安装方式：固定支架或螺纹安装。 系统含面板，控制器，PP变风量阀，快速执行器，流量传感器，位移传感器。 3、配件要求： （1）风机控制开关1（单联，启停排风设备控制，联锁启停风机）：6个； （2）风机控制开关2（双联，启停排风设备控制，联锁启停风机）：1个； （3）风机控制开关3（三联，启停排风设备控制，联锁启停风机）：1个； - （4）开关型电动风阀执行器（安装在电动阀阀体上，开关量，3线制2位控制）：11套。 ★4.16通风柜性能参照GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准进行检测，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，需注明所参照的国家/行业标准编号，参数满足以下技术要求： 1）、金属喷漆（塑）涂层：硬度技术要求H；抗冲击强度测试：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性能测试：100小时内，观察溶液中样板上划道两侧3mm外，无鼓泡产生；100小时后，检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力测试：不低于2级；结果符合标准要求； 2）、金属电镀层抗盐雾性能：时间18h抗盐雾测试，直径1.5毫米以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内不计）；结果符合标准要求。 | 9台 |
| 6 | 排风试剂柜/试剂柜 | 1、规格及数量：（长×宽×高，mm）≥900×450×2000（尺寸偏差±10mm），排风试剂柜数量：5组，试剂柜数量：9组； 2、材质及性能： 2.1整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板。 2.2柜门：上部为≥3mm厚条纹或透明玻璃，玻璃门外框为钢质，外表面不见螺丝。下部实门为双层对扣结构。 2.3侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。 2.4抽气口：排风试剂柜顶部带￠95mm排风孔，排风量为Q=150m³/h，设置进风孔。 2.5隔板：柜体上、下部各两层层板，层板托为304不锈钢材质，耐酸碱腐蚀。 2.6五金配件：1批。 | 1批 |
| 7 | 气瓶柜 | 1、规格：≥（长×宽×高，mm）900mm*450mm*2000mm（尺寸偏差±10mm），钢板厚度≥1.0mm冷轧钢板，整柜焊接结构，不得使用自攻丝，顶部通风口高度50mm，直径110mm。 2、柜内内置两个并列钢瓶位，由≥1.0mm钢板制作，按照钢瓶尺寸开具弧形卡槽，可与钢瓶完美衔接，配置两条防脱钢制链条，链条经防锈处理。根据钢瓶的不同外径可自由调节长度。 3、合页、拉手：采用304不锈钢棒隐藏式不外露合页，防腐性能优越，承重性能强，门开启任何角度均可承重≥40kg，开启角度可达135度，启闭无噪声。拉手，采用采用铝合金U型拉手或机械平面拉手，要求外型美观大方，简约时尚。 4、气瓶柜带气体泄露报警装置，底部带挡板，放下挡板方便气瓶柜的推入，收起挡板具有一定的固定作用。 5、柜体性能满足GB/T3325-2024金属家具通用技术条件标准要求，外观要求：金属件焊接波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、 错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象。 6、安全性能要求：结构安全：活动部件间距≤5mm或≥25mm；人体接触或者收藏物品的部位应无毛刺，刃口，棱角。固定部位的结合应牢固无松动，无少件，透钉，漏钉（预留孔，选择孔除外）。 | 2组 |
| 8 | 防爆安全柜 | 1、产品规格外部尺寸：≥高1800*宽900*深450mm（尺寸偏差±10mm）。 2、柜体和门板均由双层≥1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层。采用手动双开门设计，为确保安全柜防火抗爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 3、每台产品配置≥3块搁板，搁板采用镀锌钢板，承载面采用折弯加固设计。搁板依照《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2024）进行检测，在每层搁板上加均布静载荷≥200kg，经≥48h连续试验卸载后，搁板及其结合部位无塑性变形和其他异常现象。 4、防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，层板挂钩间隔≤6.5cm。 5、柜体侧面设进风口，顶部设出风口。配置法兰接头，可连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生。 6、防盐雾腐蚀性能：柜子内外均喷有环氧树脂静电喷涂，最大限度降低腐蚀和湿气的影响。储存柜依照： 6.1人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-2021）：中性盐雾试验，连续喷雾240h。 6.2金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002）进行检测，检测结果：涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥10级、外观正常，锈点数0点。 6.3外观评级为≥A级。 7、存储柜耐污染性能要求：存储柜依照：GB/T17657-2022进行检测，检测项目包含：耐污染性；污染物：甲苯、苯、丙酮、乙醇、乙醚；检测实验条件：在常温环境下将污染物置于试件表面，接触时间≥16h；检测结果：试件表面无明显变化。 8、存储柜耐霉菌性能：存储柜依照：GB/T1741-2020进行检测，检测结果：实验菌种：黑曲霉、黄曲霉，试验样品上霉菌的生长情况为不生长，耐霉菌性等级0级。 9、锁具：配备两套机械防盗锁，实现双人双锁管理。机械锁符合GA/T 73-2015相关要求。 10、≥51mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢。 11、配置静电泄放装置，可将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险。 12、连续的琴式铰链保障柜门平稳闭合开启；标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供安全保障。 | 2组 |
| 9 | 货架/组培架 | 1、规格：≥（宽×深×高，mm）1200/1500×450×1800（1200mm*8组，1500*4组）（尺寸偏差±20mm） 2、框架：采用≥1.5mm 优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。 3、层板：采用≥1.0mm 优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂，折弯成型，全部焊接钢制承重筋；四层，活动隔板，每层高度 50cm，每 20mm 可自由上下调节高度，每平米隔板的承载不小于 200Kg。 4、除顶部和下部采用焊接结构外其它全部为活动层板。 | 1批 |
| 10 | 原子吸收罩 | 1、全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等。 2、不锈钢集气罩：采用≥1.0mm以上304不锈钢制作，原子吸收罩尺寸为≥450×450mm，根据实验需要，ICP-MS需要特殊定制满足仪器对接要求，抽气罩可以上下伸缩≥150mm，以方便实验操作。 3、不锈钢导风管：采用≥1.0mm以上不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量。 4、安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接。 5、风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m³/h到600m³/h。 | 4套 |
| 11 | 万向排气罩 | 1、活动臂管：总长度≥1500mm, 有效工作半径1350mm, 管径75mm。 2、关节：高密度PP聚丙烯材质，带有低摩擦处理的橡胶导向环，支撑弹簧和关节连接杆采用不锈钢材质，关节可360°任意定位。 3、关节松紧旋钮：高密度PP聚丙烯材质，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 4、气流调节阀：蝶阀，手动调节外部阀门旋钮，可控制抽气流量； 5、透明拱形吸风罩：直径350mm，PP材质，耐腐蚀。 6、其他：以上组件空气流量的压降不超过200帕，可与实验室通风柜共享同一套通风系统，当气流量控制在150m³/H时，集气罩口的面风速可达到10m/s, 抽气效果显著，低压降能有效控制工作噪声。 | 7套 |
| 二、洁净实验室系统 |  |  |  |
| 1 | 围护结构及净化模块设备 | - 隔断及顶板材质要求：采用手工双玻镁岩棉彩钢板，板厚δ=50mm。表面钢板厚度≥0.5mm；夹芯岩棉容重≥120kg/m³；镀锌板内边框（厚度≥0.8mm）；双面覆塑料薄膜，壁板板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷；所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。隔间内阴阳角需用圆弧过渡,圆弧半径≥60 mm，壁板与顶板应对缝处理。 - 隔断及顶板安装要求：1）、表面平整：≤2 mm；2）、接缝平直：≤3 mm；3）、接缝高低：≤1.5 mm；4）、接缝宽度：±1 mm；5）、隔断的立面垂直：≤3 mm。 - PVC地板要求：≥2mm 同质透心PVC地板；专用粘结剂；≥3mm厚自流平地面；在现浇钢筋混凝土板的基础上进行打磨、清理干净。 4、设备数量： 4.1新风净化配套设备2套：送风量：1800m³/h，机外静压800Pa,电源（V-φ-Hz）：380-3-50，功率：1.5KW。 4.1彩钢板隔断：1批； 4.2彩钢板吊顶：1批； 4.3 PVC地板：1批； 4.4 门窗： （1）洁净钢质单开安全门：1樘； （2）普通彩钢板门：12樘 （3）洁净防火玻璃视窗（洁净防火玻璃视窗，5mm厚钢化玻璃+7.5mm中空+25mm厚纳米硅夹胶防火玻璃+7.5mm中空+5mm厚钢化玻璃结构）：3套； （4）洁净玻璃观察窗（6+38+6mm钢化中空玻璃视口窗，内置50mm专用铝型材）：3套； （5）金属门窗套（≥12mm阻燃板基层，≥1.2mm拉丝不锈钢）：1批。 4.5传递窗（双门机械式互锁，304不锈钢材质）：4套； 4.6互锁控制器：3套。 | 1批 |
| 2 | 中高效排风机箱 | 1.名 称：中高效排风机箱 2.规 格：风量：2400m³/h，静压/全压：0/500Pa，电源（V-φ-HZ）：380-3-50，电机功率：2.2KW，变频，风机效率：＞72% 3.安装形式：落地安装 4.配件要求： （1）配套铝合金百叶风口1批； （2）配套阀门阀件1批； （3）风管及保温材料1批； （4）出风面均有金属防护网。 | 1套 |
| 3 | 混流式通风机 | 1.名称：混流式通风机 2.规格：风量：33600m³/h；风压：1023Pa；功率：11.0kw/380V；重量:600kg；排烟风机需具备在280℃条件下,至少运行30min的能力。 3.安装形式：落地安装 4.减振底座形式、数量：1批 | 1台 |
| 三、通风系统 |  |  |  |
| 1 | 防爆离心风机 | 1.名称：防爆离心风机 2.规格：风量：800m³/h，静压/全压：300/0Pa，电机功率：1.10Kw 3.配件要求： （1）镀锌铁皮通风管道及辅材：1批； （2）室外防雨风帽：1批； （3）防火阀、调节阀、定风量阀、止回阀和防雨百叶风口：1批。 | 1套 |
| 2 | 离心风机 | 1.名称：离心风机 2.规格：风量：500m³/h，静压/全压：200/0Pa，电机功率：0.37Kw 3.配件要求： （1）镀锌铁皮通风管道及辅材：1批； （2）室外防雨风帽：1批； （3）防火阀、调节阀、定风量阀、止回阀和防雨百叶风口：1批。 | 1套 |
| 3 | 防爆离心风机 | 1.名称：防爆离心风机 2.规格：风量：1000m³/h，静压/全压：300/0Pa，电机功率：0.55Kw 3.配件要求： （1）镀锌铁皮通风管道及辅材：1批； （2）室外防雨风帽：1批； （3）防火阀、调节阀、定风量阀、止回阀和防雨百叶风口：1批。 | 1套 |
| 4 | 中高效排风机箱 | 1.名称：中高效排风机箱 2.规格：风量：8000m³/h，静压/全压：0/500Pa，电机功率：7.50Kw 3.配件要求： （1）镀锌铁皮通风管道及辅材：1批； （2）室外防雨风帽：1批； （3）防火阀、调节阀、定风量阀、止回阀和防雨百叶风口：1批。 | 1套 |
| 5 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机 2.规格：风量：10000m³/h，静压/全压：1200/0Pa，电机功率：7.50Kw 3.配件要求： （1）镀锌铁皮通风管道及辅材：1批； （2）室外防雨风帽：1批； （3）防火阀、调节阀、定风量阀、止回阀和防雨百叶风口：1批。 | 1套 |
| 6 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机 2.规格：风量：8000m³/h，静压/全压：1200/0Pa，电机功率：7.50Kw 3.配件要求： （1）镀锌铁皮通风管道及辅材：1批； （2）室外防雨风帽：1批； （3）防火阀、调节阀、定风量阀、止回阀和防雨百叶风口：1批。 | 1套 |
| 7 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机 2.规格：风量：5000m³/h，静压/全压：600/0Pa，电机功率：4.0Kw 3.配件要求： （1）镀锌铁皮通风管道及辅材：1批； （2）室外防雨风帽：1批；（3）防火阀、调节阀、定风量阀、止回阀和防雨百叶风口：1批。 | 1套 |
| 8 | 活性炭吸附箱 | 1.名 称：活性炭吸附箱 2.规 格：处理风量：11340m³/h；设备阻力≤600Pa; 3.安装形式：落地安装（含基础） | 1套 |
| 9 | 活性炭吸附箱 | 1.名 称：活性炭吸附箱 2.规 格：处理风量：8000m³/h；设备阻力≤600Pa; 3.安装形式：落地安装（含基础） | 1套 |
| 10 | 活性炭吸附箱 | 1.名 称：活性炭吸附箱 2.规 格：处理风量：5000m³/h；设备阻力≤600Pa; 3.安装形式：落地安装（含基础） | 1套 |
| 四、实验室自控系统 |  |  |  |
| （一）排风系统控制 |  |  |  |
| 1 | 通风柜VAV变风量系统 | 系统总体要求： 1.1通风柜的操作面开启区域，平均面风速达到：0.5M/S±15%，符合国家标准《JG/T222-2007》要求。 1.2面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应，且响应及稳定时间为≤3S。 1.3每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PP材质碟阀，带硅胶气密环确保高气密性，带文丘里效应流量检测段精确测量排风量；为保证系统长期稳定和抗化学物质腐蚀，阀体内不能有电子元器件、电线及金属等易腐蚀部件。 2、系统功能要求： 系统采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，直接测量并在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态，当前柜体温度，视窗实际高度(数字显示实际高度，如40CM，用户可直接明了地了解VAV系统当前状况，不能用百分比或其他显示方式代替)，人体感应状态，系统状态，延时关机状态控制状态等。 2.1自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速。 2.2不安全的条件下，声音及数字显示报警，有报警消音按钮，可消除报警声音。 2.3通风柜门全关闭时维持最小排风量，1500MM通风柜为300CMH。 2.4通风柜视窗超限高/面风速超限报警。 2.5延时自动关机，可在操作者离开后按设定时间排风后自动关闭系统，安全方便节能。 2.6通风柜不使用时阀门全部关闭。 2.7意外发生时有紧急排放功能。 2.8通风柜照明灯手动控制。 2.9控制模块支持Modbus通用网络协议，并可与楼宇智能集中监控系统对接。 2.10参数设置需支持：面风速控制（手/自动）模式设定、照明（手/自动）模式设定、工作面风速设定、待机面风速设定、视窗安全高度设定、温度上下限设定、延时关机时间设定等； 包含 （1）控制面板： A.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕不小于4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度、温度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能。 B.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定。 C.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作。 D.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关。 E.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、视窗超高报警报警等。 F.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式。 G.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）。 H.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；门高采集及超限报警；485通信接口；输入：220VAC，输出24VDC，电源防水IP65。 | 9套 |
| 2 | 排风变频控制箱 | 排风机变频控制采用定静压控制方法； 1.1、静压控制由管道静压传感器、静压控制器、监控面板及控制电箱共同组成。 1.2、控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接； 1.3、每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括排风机组管道静压压力值、设定值、排风机运行状态、排风机变频反馈、排风机运行频率、报警信息、系统时间等；并指出该参数的具体位置； 1.4、系统具有以下功能特性 1)实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ；变化时调整时间<4秒； 2)直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值； 3)实时监测排风机运行状态和变频反馈； 4)根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停； 5)所有参数可上传至集中监控，由集中监控统一管理，以实现远程集中监控。 1.5、安装 1)传感器直接安装在排风管道的总管道上； 包含 1、排风变频控制箱：国标定制，冷轧钢板喷涂；选用优质主要元气件；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接； 2、修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 1) 采用优质国产变频器； 2) 两个独立的PID 控制器： PID 1和PID 2，PID 1 可设置两套参数； 3) 按变频器的温度可随机分布开关频率，极大改善了降低变频器噪音并提高功效； 4) 通过多种I/O连接和即插式可选件方便的连接到现场总线系统上； 5) 内置RFI滤波器作为标准配置，用于第一和第二环境，不需要额外的外部滤波器； 6) 变感电抗器：根据不同的负载匹配电感量因此抑制和减少谐波； 7) 2个软功能键，功能随状态不同而改变；内置帮助键；可观察已修改过的参数列表； 8) 2路模拟输入； 9) 2路模拟输出： 0 (4) 至 20 mA, 负载 < 500 Ω； 10) 4 路数字输入：12 至 24 V DC由内部或外部供电, PNP 和NPN类型； 11) 2 路继电器输出； 3、10寸人机界面：带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控排风机组所有状态，如：风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程。 4、排风机组控制器：含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接；含编程。 5、以太网百兆,ISO及TCP/IP协议，5口。 6、管道静压传感器：可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa 电源：24VDC 输出：4-20mA/0-10V模拟量控制。 7、压差开关：干吸附过滤器堵塞检测，缺风保护，量程：200-1000Pa 8、气流开关中效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa 排风变频控制箱2套，内含控制器2个，人机界面2个，交换机2个，管道静压传感器5个，压差开关5个，气流开关2个。 | 2套 |
| 3 | 排风变频动力柜 | 1、变频动力柜，国标定制，冷轧钢板喷涂，（室外箱）；选用优质主要元气件；远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板配线人工 2、变频器：采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行； 排风变频动力柜2套，含2.2KW变频器1个，4KW变频器2个，7.5KW变频器2个。 | 2套 |
| （二）洁净实验室控制系统 |  |  |  |
| 1 | 洁净实验室控制箱 | 洁净实验室压力梯度（正压/负压） 1、保证洁净室内洁净度其中重要一个因素就是压差控制，利用压差隔离控制洁净室不受污染，隔离相邻或外界的环境是必须的。负压洁净室其内部压差低于外界环境，保证内部气流不扩散至外部环境；正压洁净室其内部压差高于外界环境，保证外部环境气流不扩散至洁净室内； 2、通过控制排/回风阀，使每个受控房间的压力达到规定要求。根据各房间的压差要求，在排/回风上设置手动风阀及电动风阀，电动风阀由压差控制系统控制，房间内压力发生变化时，由传感器给系统信号，系统控制电动风阀的开启度，对房间内压力进行实时调节。 3、控制系统可以按照要求设定不同的环境参数，对各洁净区的每个受控房间实施动态压力梯度控制，系统能够完成定时自动开关净化机组设备，在工作人员到位以前自动完成空调机组自净循环等一系列工作，使人员到岗后准备工作时间大大缩短，提高了工作效率。在工作结束后，机组延长运行一段时间，以吹干蒸发表面水分，以防止滋生细菌，最后关闭新、排风阀以防止尘埃进入； 4、洁净区的高效过滤堵塞检测：为保证洁净区的高效送风洁净度，每套系统需至少设置一个高效过滤堵塞检测。实时判断高效过滤器是否要更换，保证房间洁净度； 5、洁净区本地与远程集中监控：控制系统使用标准通信协议，支持与集中监控对接。每个功能实验室组应有单独的控制系统控制，一个系统的故障不影响其它系统的正常使。洁净区的受控区风机、空调水阀、电加热状态、电加湿状态、温湿度、电动调节风阀等设备均应在本地人机界面及上位机直接操作和同步设定参数，所有参数应存储在系统控制器的永久存储器里； 6、每套控制系统配置1个10寸彩色液晶电阻监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括：定时启停控制及设定、杀菌智能控制、除味控制、报警信息列表、机组状态、房间压力检测、房间阀门角度、洁净机组过滤器堵塞、洁净送风机频率、洁净机组运行状态等；并指出该参数的具体位置；以实现用户登录、实验室空调设备状态监控、实验室温湿度监控、实验室压力梯度状态监控、设备开关机等功能；洁净区所有功能参数可上传至集中监控永久储存器，实现远程监控功能； 包含 （1）洁净实验室控制箱：国标定制，冷轧钢板喷涂；含开关电源、断路器等；输入：220VAC；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接，共2套。 （2）监控面板：10寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，房间压力梯度显示，失控报警、高效堵塞报警，机组故障报警，系统一键启停（密码保护）；含界面设计及编程，共3套。 （3）控制器“洁净区域总控制器，含控制器CPU及通信端口，满足当前控制系统需求；用于洁净实验室控制，支持上位机及触摸屏对接；含编程，共2套。 （4）网络交换机：以太网百兆,ISO及TCP/IP协议，5口，共2套。 （5）洁净房间动态压力控制：动态压力梯度控制、压力梯度失控报警、高效堵塞报警控制系统程序；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接等，共11套，11间实验室。 （6）压差开关：高效过滤堵塞检测，量程：50-500Pa，共3套。 （7）变风量电动阀阀体：安装在风管上，符合管道尺寸（回、排、新风），共12套。 （8）变风量风阀执行器：安装在电动阀阀体上，风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间4S（回、排新、风），共12套。 （9）温湿度传感器：房间温湿度检测，量程0~+50度 0-100%RH 电源：24VDC，共4套。 （10）房间压力传感器：0~50Pa 电源：24VDC 输出：4-20mA/0-10V模拟量控制，共11套。 （11）提供风量罩及实测风量手动调整阀门，共11套。 （12）串口服务器：串口服务器通信(一口)，共2套。 （13）直膨机系统联动：运行及故障等状态联动，硬启停连接或使用通信联接,则温度及机组控制及送风变频由直膨机控制系统控制；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接等。 | 1批 |
| 五、气路系统 |  |  |  |
| 1 | 气柜及其附属配件 | 半自动切换系统;半自动切换系统带吹扫，含左右各一个减压阀，含左右各两个膜片阀不含出口减压阀和膜片阀，进出气接口1/4FNPT（BA级别，内抛光，表面光洁度0. 4），终端调压范围0-1.6Mpa，单级式膜片减压结构，输出压力稳定，响应灵敏度高，适用于纯净气体，标准气体，适用温度：-40°F~＋165°F（－40℃~＋74℃）泄漏率：2×10ˉ8 atm cc/sec He Cv 值：0.08）； 配件要求： 1.高压不锈钢316软管、管件 1批； 2.不锈钢316低压球阀 1批； 3.压力表、传感器 1批； 4.管道支吊架 1批； 5.泄漏报警探头、泄漏报警探头 1批； 6.末端减压阀（二级减压集成面板） 1批； 7.面板（铝） 1批； 8.回火防止器 1批； 9.阻火器 1批； 10.线管、电线 1批 11.低压不锈钢管：不锈钢316LBA管，316不锈钢无缝钢管，内外抛光，禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，4000psi；全自动数码无缝焊接；管道压力试验、吹扫。详见图纸要求。 | 1批 |
| 六、消防系统 |  |  |  |
| 1 | 消防设备 | 排烟风机1台：排风量33600m³ 其他附属设备，如风机管及配件、喷淋头等。详见图纸要求。 备注：要求完成彩钢板区域的消防系统安装调试。 | 1批 |

四、备注

1、投标人必须考虑学校项目的特殊性，采购人对安全有特别加强管理的要求，中标人在交货过程中要遵守学校的相关规定，确保不影响学校正常教学科研活动，做好组织方案，采取相应措施，合理安排时间，如过程不予配合，采购人有权解除合同并追究责任。

2、本项目为实验室建设，中标人必须配合实验室装修施工供应商（浙江万川装饰设计工程有限公司），做好后期货物安装点位确认工作，相互配合，完成建设。

3、洁净实验室系统（围护结构模块化区域）须按照学校前期设计图纸要求，满足消防功能，相应的喷淋和消防改造包含在总价中。

4、根据学校前期设计图纸，货物安装点位已经明确，请投标人自行踏勘，如涉及部分管路走向优化，请自行考虑，包含在总价中。

5、货物交付楼层为9、10楼，本幢楼共11楼，请投标人自行考虑二次搬运的费用，包括吊装及吊装引起的门窗拆除和恢复费用，包含在总价中。

6、室外风管需与外立面颜色相近，请供应商自行考虑，改色费用包含在总价中。

7、本项目采用固定总价包干模式。投标报价已包含设备制造、供货、旧设备搬迁安装、线管线缆敷设、安装调试（含辅材）、验收检验、税金、质保期维保、售后服务、采购代理服务费，政策性文件规定以及合同约定的全部风险、责任与政策性费用，投标人应将所有相关费用综合计入投标总价。

8、本项目所用风机设备运行噪声≤60dB。

9、减噪与减振要求

（1）减噪措施：实验室室内通风系统运行噪声须符合国家标准，控制在60dB(A) 以下；安装于屋面的风机应采取消声降噪处理，确保满足室内噪声限值要求。

（2）减振措施：为避免风机振动经风管传递至室内，风机与风管连接处应采用防火软接头，软接头应具备防潮、气密性好、不易霉变等性能。

10、本项目包含以下实验室设备及台柜的原有拆除、转运及重新安装工作：

（1）中央台，1批；

（2）边台，1批；

（3）仪器台，1批；

（4）A2 生物安全柜，数量：2 台；

（5）超净工作台，数量：13 台；

（6）气瓶柜，数量：1 组。

（7）新风机 XF-4000，数量：3台。

投标人应综合考虑上述所有设备及台柜的拆除、防护、搬运、二次就位安装、辅材、人工、运输、安全及相关配合工作，拆除及安装过程中不得损坏设备及台柜结构，不得影响其原有使用功能与性能，相关费用均包含在投标报价中，采购人不另行支付。

五、其他

1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“★”为重要条款，带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，否则视为投标无效。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 | 分值 | 评分细则 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应程度 | 37 | 根据招标文件的技术条款要求，全部满足采购需求的得满分。 1、技术条款中标注“★”的条款为重要条款（共11条），满足采购需求的，每一条得2分，最高得22分。 2、非标注“★”的条款为一般条款，低于采购需求(负偏离)的，每一条扣0.5分，负偏离30条及以上本小项不得分。 说明：技术要求中如要求提供证明材料的，未提供视为负偏离。 | 客观分 |
| 2 | 政策功能 | 1 | 1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。 | 客观分 |
| 3 | 业绩 | 3 | 自2023年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人具有类似业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：1.类似业绩指本项目中包含的实验台、通风柜等实验室设备中任意一项或多项。 2.商务技术文件中提供完整合同扫描件及项目验收合格（或用户满意）的证明材料加盖投标人电子签章或公章，否则不得分。 | 客观分 |
| 4 | 质保期承诺 | 3 | 投标人承诺所有产品质保期满足招标文件要求的不得分，在招标文件最低要求的基础上每增加1年加1分，最高得3分。 | 客观分 |
| 5 | 团队人员 | 4.5 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员数量、岗位配置、人员经验（职称、技术能力总体水平）及特种作业/专业资格证书情况打分，团队人员须具备与本项目实施相适应的暖通专业技术证书、高处作业操作证、电工特种作业操作证等相关资格。【评分范围：4.5；4；3；2；1；0】 | 主观分 |
| 6 | 实施方案 | 10.5 | 1、针对本项目作出具体质量管理措施方案，根据方案的情况进行打分。【评分范围：3.5；3；2；1；0.5；0】 2、针对本项目作出具体的供货、安装及调试方案，根据方案的情况进行打分。【评分范围：3.5；3；2；1；0.5；0】 3、针对本项目作出具体项目实施进度方案，根据方案的情况进行打分。【评分范围：3.5；3；2；1；0.5；0】 | 主观分 |
| 7 | 售后服务 | 5 | 投标人针对本项目制定售后服务方案，根据售后服务方案的完整性、服务响应时间、人员配备、质保期内服务内容，并结合投标人的售后服务机构情况打分。【评分范围：5；4；3；2；1；0】 | 主观分 |
| 8 | 培训方案 | 3 | 根据投标人对采购人的管理人员、操作人员及系统维护人员进行培训的计划和方案（包括培训方式、目的、内容、课程安排、培训师资等）内容进行打分。【评分范围：3；2；1；0.5；0】 | 主观分 |
| 9 | 配件及耗材 | 3 | 质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施（包括但不限于配件及耗材选购价格情况）。【评分范围：3；2；1；0.5；0】 | 主观分 |
| 10 | 报价评分标准 | 30 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 落实政府采购政策需进行的价格扣除：本项目属于专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除优惠政策 | 客观分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况（各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位））。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商必须在报价文件中提交相关书面说明及必要的证明材料，在评审现场不再重复提交。

评标委员会对报价合理性进行判断。▲投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

▲4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

采 购 合 同

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

甲      方：温州科技职业学院

乙      方：

签  订 日 期：

甲方：                        项目编号:

乙方：                        采购代理机构：

年  月  日在温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）进行的采购中，甲方接受乙方对本次货物的投标，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺等，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1.采购货物内容及价格（详细清单可附后）                                      单位：  元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

2.本合同总价为货物供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、税费等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

甲方提出的货物变更或由乙方提出的合理化建议，经甲方同意采纳的货物型号、规格等各方面的变更，可根据原中标单价计算变更费用。但属乙方投标漏项少算的货物及服务费用不得追补。

3.货物、材料供应

本合同范围所需的货物均由乙方提供。采购供应的材料、货物均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

4.产品包装

4.1为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5.收货

5.1乙方应在每件包装箱上,明显地标注下列标记：

1)收货人； 2)产品名称；  3)合同号；4)品目号和箱号； 5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高),以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

5.2乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.本合同产品的免费保修期限为货物验收合格交付使用后  年。

在产品质量保证期限内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

7.产品资料

档案资料，包括：货物的数量、型号、规格，货物生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。货物开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有。开箱验收后由甲方保管。

8.交付时间：                  ，交货地点：甲方指定地点。

9. ▲付款方式与结算

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额40%的预付款，乙方完成全部供货、安装、调试等工作，甲方验收合格入库并收到乙方按甲方要求出具的全额增值税专用发票（确认用途为“用于出口退税”）后7个工作日内，甲方支付剩余的合同款。

10. ▲违约责任

10.1货物质量责任

10.1.1 在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运行过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

10.1.2 接到甲方通知后，需提供上门服务，维修响应时间需在2小时以内，48小时以内到达现场，所有设备免费送货上门，免费安装调试，如未按时到达现场或按时修复的，按中标金额的1%支付违约金。

10.2.3 由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处支付违约金。

10.2.1 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾期一日按合同总价0.1% 支付，累计不超过合同总价5%，直至交货为止。

10.2.2 乙方不能交货或甲方中途退货。

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10-30%计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

10.2.3 逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可单方终止合同。

10.2.4 经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任的，不在此例。

11.履约保证金的罚没（如有）

11.1如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

12.转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

13.争端的解决

13.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向温州仲裁委员会申请仲裁。

13.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

13.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

13.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外本合同的其他部分应继续执行。

14.约定事项：

14.1 本合同一式四份，甲方、乙方各执两份。

14.2 合同经买卖双方签字盖章后生效。

14.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

14.4 本合同未尽事宜及对合同内容如有异议,以甲方招标文件和乙方投标文件为准,如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

甲方（盖章）： 温州科技职业学院               乙方（盖章）：

法人代表：                                    法人代表：

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

联系电话：                                    联系电话：

手    机：                                    手    机：

地    址：                                    地    址：

开户银行：

日期：                                        开户名称：

账    号：

# 第六部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………………（页码）

# 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

# 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与               （项目名称）【项目编号：           】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购人/采购代理机构报告至采购监管部门。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

# 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

# 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

# 目录

- 投标函………………………………………………………………………（页码）

- 投标声明书…………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（7）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

（10）投标文件真实性承诺函…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

根据贵方为温州科技职业学院            项目（项目编号：         　　）的投标邀请，我方       　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理本次项目中的一切投标相关事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）如中标，我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 二、投标声明书

（采购人）、（采购代理机构）：

（投标人名称）             　　系中华人民共和国合法企业，经营地址                   　。

我（姓名）         　　系（投标人名称）         　　的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         　　项目（项目编号：         　　）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3.我方在参加政府采购活动前3年内：         　　（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

# 三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托           （姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ），以我方名义处理            （项目名称）【项目编号：              】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托                     （姓名）为我方代理人（身份证号码：     ，手机：   ），以我方名义处理          （项目名称）【项目编号：          】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

# 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第页 |
| 2 |  | 见投标文件第页 |
| …… |  | 见投标文件第页 |

# 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

# 七、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件4)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

# 八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

# 九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位            项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 十一、投标文件真实性承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我公司已仔细阅读并充分理解      项目（项目编号：      ）的招标文件全部内容，现就投标文件中涉及客观分评审的各项证书、检测报告等材料的真实性，郑重承诺如下：

一、我公司已对投标文件内所有涉及客观分评审的资料（包括但不限于检测报告、业绩等）进行了严格自查，确保其内容真实、准确、有效。

二、如我公司中标，承诺在评审结束后1个工作日内，主动将上述相关资料的原件或可公开验证的官方查询链接提交至贵方及采购代理机构，并积极配合完成复核工作。

三、我公司清楚知悉，如经核实存在任何弄虚作假或提供虚假材料的情形，将自愿放弃中标资格，并无条件接受相关法律法规及招标文件规定的全部处理（处罚）。

四、若因我公司自身原因，未能在上述约定时间内配合完成核查工作，且经贵方书面催告后仍无法完成的，视为我公司自动放弃中标资格，由此产生的一切法律风险与责任均由我公司自行承担。

特此承诺。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

（此表为范本，无需在投标人文件中体现）

| 标项名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式（原件复核/公开官网查询） | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、同类项目业绩 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 三、 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的响应文件将各项材料一一列明，并明确假设中标（成交）后可通过什么方式进行核验。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

# 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成                （项目名称）【项目编号：                 】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 二、中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

## 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：

## 业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                    (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的                  （项目名称）【项目编号：         】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

## 附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：              】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 实验室操作台，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 中央台/边台菱形试剂架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 不锈钢边台，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 天平台，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 通风柜，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 排风试剂柜/试剂柜，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 气瓶柜，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 防爆安全柜，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 货架/组培架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 原子吸收罩，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 万向排气罩，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 围护结构及净化模块设备，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 中高效排风机箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 混流式通风机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 防爆离心风机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 离心风机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 防爆离心风机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 中高效排风机箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 玻璃钢离心风机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 玻璃钢离心风机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 玻璃钢离心风机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 活性炭吸附箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 活性炭吸附箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 活性炭吸附箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 通风柜VAV变风量系统，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 排风变频控制箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 排风变频动力柜，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 洁净实验室控制箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 气柜及其附属配件，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

- 消防设备，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

## 附件6：关于符合本国产品标准的声明函

本公司     （单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。