招  标  文  件

项目名称：新疆林果栽培与加工技术平台建设
项目编号：0634-264XZ1ZH0048
采购单位：新疆林业科学院

采购代理：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制

  目     录

3第一部分 招标公告


5第二部分  投标人须知


7投标人须知附表


9A  说　明


10B  招标文件


11C  投标文件的编写


14D  投标文件的递交


15E  评标程序


20F  授予合同


21G  招标失败条件


22第三部分  货物需求一览表及技术要求


26第四部分  合同条款


41第五部分  范本格式





第一部分 招标公告
项目名称：新疆林果栽培与加工技术平台建设

项目编号：0634-264XZ1ZH0048
1．新疆招标有限公司受新疆林业科学院的委托，对该采购项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2．招标内容：
	品目
	标的名称
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	备注

	1
	气相色谱仪（FPD+ECD）带多功能自动顶空进样器（核心产品）
	1台
	800000
	2400000
	国产产品

	2
	液相色谱（核心产品）
	1台
	520000
	
	

	3
	质构仪
	1台
	200000
	
	

	4
	冷榨油设备
	1台
	184000
	
	

	5
	二氧化碳超临界提取
	1台
	200000
	
	

	6
	冷冻干燥
	1台
	330000
	
	

	7
	全自动袋装包装机
	1台
	30000
	
	

	8
	超净工作台
	1台
	18000
	
	

	9
	雪花制冰机
	1台
	12000
	
	

	10
	人工气候培养箱
	1台
	70000
	
	

	11
	冰箱
	2台
	5000 
	
	

	12
	万分之一天平
	2台
	13000 
	
	


3．获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2026年4月15日至2026年4月22日00：00时~23：59时（北京时间）前往“政采云平台”（https://login.zcygov.cn/）网上自行获取招标文件。
4．公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5．投标截止时间及开标时间：2026年5月7日11：00时（北京时间）
6．开标地点：政采云线上 （www.zcygov.cn）

7．投标人资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近一年度（2024年或2025年）会计师事务所出具的财务审计报告或银行资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



采购人名称：新疆林业科学院

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区安居南路191号
联系人：杨璐

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼招标一部

联 系 人：叶哲
电话：18199318986

邮箱：64340908@qq.com
第二部分  投标人须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格有要求
5.投标费用

B. 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

C. 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

D. 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件
投标人须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆林果栽培与加工技术平台建设
项目编号：0634-264XZ1ZH0048

	2
	采购人： 新疆林业科学院

	3
	招标机构：新疆招标有限公司
地址：乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼招标一部

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

	4
	投标保证金：48000元
投标保证金形式：以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金有效期：90天

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

（退保证金信息见文件末尾附件）

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	投标人资格标准：（实质性条款）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近一年度（2024年或2025年）会计师事务所出具的财务审计报告或银行资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业

	7
	投标有效期：90天

	8
	投标文件递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）
投标截止时间：2026年5月7日11：00时（北京时间）

	9
	开标日期：2026年5月7日11：00时（北京时间）

开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

	10
	所属行业：工业
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定：本项目专门面向中小微企业；中小企业声明函须按本项目招标文件中提供的格式如实进行填写，否则视为未提供，将导致投标无效。

	11
	采购方式：公开招标

	12
	注意事项：
1.本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5.各投标人须在开标时间在政采云平台自行解密文件。

	授　予　合　同

	中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算（不含税）：中标金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%，中标金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10% 。


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指：新疆林业科学院；

2.3 “投标人”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

3.3投标人资格

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近一年度（2024年或2025年）会计师事务所出具的财务审计报告或银行资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业
4．投标费用
4.1 无论投标过程中结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 政府采购节能产品、环境标志产品

5.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起7个工作日内或者购标书截止时间后的7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑，质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（ 财政部令第 94 号） 要求的格式及内容提交。招标机构在收到书面质疑后在7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

7.3采购人及采购代理机构接受投标人的质疑为： 投标人在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。
8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2） 资格证明文件；

（3） 所投设备的相关技术/证明资料；

（4） 投标保证金；

（5） 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件按政采云要求加密，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13.3.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

14．投标货币

14.1人民币报价
15．投标人的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近一年度（2024年或2025年）会计师事务所出具的财务审计报告或银行资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）

（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业
注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。
16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标电子文件内容必须清晰明了，不得出现字迹模糊，无法辨认的现象。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1投标人按照48000元的标准，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

19.6投标文件按招标文件要求制作并逐页标记页码并制作目录。
D  投标文件的递交

20. 投标文件的封皮应写明
（1） 采购人名称：                     
（2） 投标人名称：                     
（3） 项目名称：                        
（4） 项目编号：                        
（5） 标项名称：                   
（6） 采购代理机构：新疆招标有限公司 
21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2026年5月7日11：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）。
21.2 所有投标文件必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前递交至招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1 本次采用网上评标系统，投标人在线参加投标（无需到开标现场）。投标前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

投标人登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。
23.2宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件递交情况，确认无误后开启解密。
23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

         与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，监督人员将对投标人进行资格审核。如果确定投标人资格不符合招标文件要求的，其响应将被拒绝。

	资格审查

	序号
	评审内容
	是否满足

	1
	具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”;供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”;供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人其他组织的公章)
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近一年度（2024年或2025年）会计师事务所出具的财务审计报告或银行资信证明）
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度的社保证明（新公司从成立之日起算））
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准；
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟）
	

	7
	不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟）
	

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
	

	9
	本项目专门面向小微企业，须提供中小企业申明函
	

	审查结果
	


24.2 对通过资格审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.2.1符合性检查表：
	序号
	审核内容

	1
	投标人名称
	与营业执照一致

	2
	投标文件的构成
	投标文件按照招标文件要求完整提供（包含承诺书），缴纳投标保证金。

	3
	投标文件签署
	投标文件的签章符合招标文件规定

	4
	投标报价
	投标报价符合招标文件要求，投标报价不得超过预算单价及预算总价。在评审过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。（异常低价投标（响应）审查详见招标文件第二部分13.3.5）

	5
	合同条款
	对招标文件规定的合同实质性条款作出实质性响应

	6
	投标产品是否符合招标文件进口要求
	1.招标文件是否允许进口产品参与，若未标注进口，则投标产品为进口的作无效标处理。
2.投标产品为进口产品的，需提供有效授权书。

	7
	投标有效期
	满足招标文件规定

	8
	投标要求
	本项目不允许选择性投标，缺漏项将导致投标无效。

	9
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

	注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或法人授权人应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。
26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=评标基准价/投标报价×30×100%，如此类推，算出所有投标人的价格得分。
二、技术商务部分（70分）
	评分因素
	评审项目
	分值
	内     容

	技术因素（40分）
	技术参数响应
	40分
	技术参数完全满足招标文件要求得40分；“*”参数每负偏离一条扣2分，未标注“*”参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。

注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

	商务因素（30分）
	业绩
	10分
	提供所投产品近三年（2023年1月1日至今）已完成的项目业绩，最多提供10个，每提供1 个有效业绩得 1分，最高得10分。

注：① 业绩证明材料须包含合同复印件及中标通知书复印件，并加盖企业公章；② 材料无法辨识或未按要求提供的，该业绩不予计分；

	
	培训服务方案
	10分
	投标人根据本项目具体特点和需求制定培训方案（方案包含培训计划、培训内容（硬件及软件部分操作过程）、培训时间、培训地点、培训人员等），以上内容齐全详细且符合项目特点的得 10分， 每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容中存在一项缺陷或不足的扣1分，扣完为止，未提供不得分。

	
	售后服务体系
	10分
	具有专职维修人员，保证设备的日常维护及故障排除（2分）；提供专业人员简历和与投标人签订的劳动合同等相应证明材料，否则不得分。

	
	
	
	拥有完善的售后服务保障体系，可保证2小时内应急响应， 24小时内解决问题，无偿提供24小时电话指导。（1分）；附承诺书及相应证明材料，若未提供或提供承诺书但存在逻辑有误、与事实不符、无法满足等情形不得分。

	
	
	
	设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附库存等相应证明材料，否则不得分。

	
	
	
	提供售后服务方案：有完善的售后服务体系，各阶段服务计划详尽完整，内容包括售后服务方案、货物验收制度、免费退换货或返修方案等，完全满足项目采购要求的得6分；每存在一处内容缺陷或不详实或不符合项目实际情况扣1分，扣完为止，未提供不得分；


说明：评委对各投标人商务技术部分内容量化打分时，二项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予3%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-3%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。
根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，对本国产品的支持政策:政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交候选人推荐资格；

    所投产品属于国家强制3C产品，需提供3C认证证书，否则被视为未实质性响应招标文件。
27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告发布的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后30日内，与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方无正当理由拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标人须向新疆招标有限公司招标代理服务费，支付标准见投标人须知表（不含税）

32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

33. 投标人在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。
34.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
G  招标失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

第三部分  货物需求一览表及技术要求

	品目
	仪器名称
	设备参数及技术要求
	用途

	1
	气相色谱仪（FPD+ECD）带多功能自动顶空进样器（核心产品）
	一、气相色谱仪部分

1.工作条件

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境15℃-35℃

1.3湿度：操作状态30-70%  

2.性能指标：

2.1色谱性能

2.1.1保留时间重现性 < 0.06%

2.1.2峰面积重现性 < 2%

2.1.3彩色触摸屏设计

2.1.3.1 主界面：最新的系统配置与流路连接状态

2.1.3.2仪器实时状态界面：自定义并确定常用的设定值，以便快速访问

2.1.3.3  实时谱图：实时观察色谱图采集状态（提供仪器界面截图）

2.1.3.4  浏览器用户界面：该浏览器界面针对 ≥9.5英寸平板电脑进行优化，可以在平板电脑或台式计算机上使用，可从网络中的任意位置连接，以便查询状态或运行诊断

2.1.5可装两个进样口、三个检测器

2.1.5支持六个独立的加热区、三个阀

2.1.6辅助区的最高操作温度 400 ℃

2.2柱箱

2.2.1温度分辨：1℃温度设定

2.2.2温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化

2.2.3温度范围：室温以上8℃-425℃

2.2.4升温速度：0.1℃/分钟-75℃/分钟

2.2.5程序升温：≥20阶

2.2.6降温速率：从400℃降至50℃最快可达210秒(22℃室温下)

2.3毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

*2.3.1电子参数设定压力，流速和分流比，最大分流比12500：1

*2.3.2流量范围：流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时）0-1250ml/min（以H2，He为载气时）

2.3.3 压力范围：最大可达100 psi

2.3.4数字式EPC电子气路控制保证气体流量精度

*2.3.5无需工具，轻松一扳，即可快捷更换进样口衬管
2.3.6自动海拔高度压力及室温补偿;

2.3.7 全电子压力/流量控制的高性能气相色谱仪，控制精度：≦0.01psi， 

2.3.8具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

2.4火焰光度检测器 

2.4.1单波长

*2.4.2 MDL < 4.5 pg S/s，采用甲基对硫磷时 < 120 fg P/s

2.4.3动态范围 > 103 S，采用甲基对硫磷时为 104 P

2.4.4选择性 106 g S/g C，106 g P/g C

2.4.5数据采集速率最高 500 Hz

2.4.6最高操作温度 400℃

2.5 电子捕获检测器

2.5.1、最高操作温度400℃；

2.5.2、尾吹气类型为氩气/5% 甲烷或氮气；

2.5.3、放射源 < 15 mCi63Ni；

2.5.4、MDL < 9 fg/mL林丹；
2.5.5、线性动态范围：> 104；

2.5.6、最高数据采集速率 500 Hz；

2.5.7、配备隐藏式阳极和高流速，可防止污染；

2.6 化学工作站

2.6.1、时间编程

2.6.2、仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录

2.6.3、早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示

2.6.4、独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能

*2.6.5 保留时间锁定功能，使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库
三 三合一进样器部分

3.1技术说明

3.1.1多功能在线样品前处理及进样系统： 120cm导轨，同时具备自动液体进样、自动顶空进样、固相微萃取SPME。常规液体进样、大体积液体模块、顶空、SPME不同进样模式在线切换。

*3.1.2控制软件内嵌到仪器工作站，无需单独软件控制。产品由仪器厂家提供，以保障售后维修的一致性。

3.1.3 多功能在线进样系统： ≧120cm导轨，具备自动液体进样、自动顶空进样和固相微萃取3种功能。

3.1.4 最新版的II代智能主机系统，可智能识别和追溯进样针、萃取头等消耗品的使用信息，

3.1.5 可拓展功能：多功能在线样品前处理功能，自动配置标准曲线系列溶液、自动稀释、液液萃取等功能。常规液体进样、大体积液体模块、顶空、SPME不同进样模式在线自动切换。

3.2液体进样功能

3.2.1  软件上可实现进样量、取样速度、进样速度、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数、样品润针次数等值的设定；

3.2.2  样品瓶瓶底探测功能，样品极微量也能进行取样分析，配合尖底的2ml样品瓶，5ul液体样品可以实现3次1ul的进样；

3.2.3  2mL样品瓶容量：≧160位；

3.2.4  液体进样针类型：标配10μL进样针。0.5μL、1.0μL、5μL、10μL、100μL等进样针规格可选。

3.2.5  配合大体积进样口进行大体积进样，无需通过溶剂蒸发浓缩样品，可显著节省分析时间。

3.2.6  进样针清洗：同时兼容2m标准瓶18位，4ml洗针瓶7位，10mL/20mL洗针瓶5位，提供多种洗针溶剂瓶的选择，可大幅度减少洗针溶剂在非必要使用量上的消耗。

*3.2.7  可智能识别和追溯记录进样针使用时间和次数等历史信息，确保准确记录每支进样针的使用信息以便进行耗材的更换和维护安排。

3.3 顶空进样

3.3.1 采用顶空气密针进样方式进样，减少了定量环与传输线的死体积和交叉污染；

3.3.2 气密针清洗方式：采用惰性气体自动吹扫清洗方式；

3.3.3通过软件控制可以实现顶空样品的重叠进样功能；

3.3.4气密针规格：标配2.5mL顶空气密针，注射体积 250－2500µl；

3.3.5顶空样品处理量：≧40位10/20ml样品容量

3.3.6顶空注射器加热温度：40-150℃；

3.3.7位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量

3.3.8 可以采用2mL，10mL 和20mL 顶空瓶

3.3.9配置6位样品瓶振荡加热器，样品瓶中无需放置磁力搅拌子，可适用于2mL/10mL/20mL样品瓶，加热温度：35℃~200℃，±1℃增量可调；振荡速率：250rpm~750rpm，±1rpm增量可调，间歇式启动和停歇时间可设定；加热时间设定：最大999min，1sec增量可调。

3.3.10 同一个序列表可以调用不同的顶空方法，方便顶空方法开发和技术参数优化。

3.3.11  可智能识别和追溯记录进样针使用时间和次数等历史信息，确保准确记录每支进样针的使用信息以便进行耗材的更换和维护安排。

*3.4固相微萃取SPME模块

3.4.1适配智能芯片固相微萃取头，针座自动识别固相微萃取头；

3.4.2具备最大 15.3 µL 吸附相；

3.4.3萃取头穿刺深度可调，可根据需要采用顶空萃取或液体萃取模式，在萃取进行时可以给样品加热和振荡

3.4.4同一个序列表可以调用不同的SPME方法，方便SPME方法开发和技术参数优化，可重叠进样功能。

3.4.5 可智能识别和追溯记录萃取头使用时间和次数等历史信息，确保准确记录每支进样针的使用信息以便进行耗材的更换和维护安排。

*3.4.6 纤维萃取头的老化：配备SPME专用萃取头老化装置

*3.4.7标配5根SPME 纤维头

三、配置清单

3.1气相色谱主机一台
3.2整机配备电子气路控制

3.3 分流/不分流进样口二套

3.4 FPD火焰光度检测器一套

3.5 ECD电子捕获检测器一套

3.6 中文色谱软件一套，色谱柱2根

3.7商务台式电脑（内存不小于 16G，硬盘 1T 以上，显示器不小于 23 英寸）一 套、

3.8消耗品一批，设备安装、维护所需的必要工具一套

3.9 三合一多功能进样器一套

3.10 氢气发生器 1台
3.11 20毫升顶空瓶和瓶盖，100个
3.12 风味数据库 一套
	用于挥发性化合物，食品风味物质等定性、定量分析。

	2
	液相色谱（核心产品）
	一、运行环境

1.1环境温度：5℃～40℃

1.2相对湿度：45～5%

1.3工作电压：AC220V±10%，50Hz

二、技术参数

2.1.超高效四元梯度泵

2.1.1双柱塞串联泵设计，采用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼。

2.1.2流速精密度：≤0.07% RSD

2.1.3流速准确度：≤±1%

2.1.4压力脉动：< 1%振幅

2.1.5pH范围：1.0-12.5

2.1.6流速范围：0.001-5.0mL/min， 300 pL步进；覆盖分析至半制备全流速分析能力

*2.1.7操作压力：流速0-2mL/min时最大工作压力≥1300bar或18850psi

2.1.8混合范围：可设置的范围：0.0-100.0 %

2.1.9梯度组成精密度：<0.15% RSD或 0.02 min SD

2.1.10梯度混合准确度：≤±0.4 %绝对值（1-99%B）

*2.1.11延迟体积：低至350μL

2.1.12标配主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫。

2.1.13集成的多功能阀实现了拓展的自动功能，方便了自动化的过滤器反冲、排空和额外混合体积切换

2.2真空在线脱气机

2.2.1通道：4通道，自动进样器洗针液无需脱气

2.2.2内体积：每个通路1.5mL大体积脱气

2.2.3连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统

2.2.4PH范围：1～14

2.2.5内部材料：PTFE

2.2.6 ≥9.5寸智能多任务控制屏，可进行系统启动和关闭任务的自动化、编程和定时调度，同时还可以远程通过浏览器、IPAD等移动设备控制设备。

*2.2.7、具备多任务功能，包括仪器起始排气、脱气、平衡柱子序列结束后色谱柱冲洗保存和系统自动关机操作，实现一键完成，操作人员不用留守。
2.3超高效自动进样器

2.3.1进样体积：0.1-20μL， 增量为0.1μL，可最大扩展到1500μL

2.3.2 进样准确度：± 1 %

*2.3.3 进样精度：< 0.15% RSD

*2.3.4 交叉污染：<0.003% （标准）；

2.3.5最大操作压力：≥1300bar（18850psi）

2.3.6控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率

2.3.7样品粘度范围： 0.2–5cp

2.3.8样品位数：标配1个抽屉108位2ml标准样品瓶位，通过更换和增加抽屉盒可根据需要扩充样品容量，可达≥6000位。
2.4智能化柱温箱

2.4.1控温范围：5℃ - 110℃（最低低于室温以下20℃），具备升温/降温功能
2.4.2温度稳定性：±0.05℃

2.4.3控温准确度：≤±0.5℃

2.4.4柱容量：可同时安装最多4根30cm长色谱柱；8根10cm的短色谱柱

2.4.5两个独立的温度区，两个独立的帕尔帖控温单元

2.5可变波长紫外检测器

2.5.1光源：氘灯

2.5.2检测类型：双光束

2.5.3波长范围：190～600nm。

2.5.4波长精度：<±0.1 nm。

2.5.5基线噪音：<±0.15·10-5 AU，在 230 nm 条件下 （单波长检测）

 <±0.80·10-5 AU，在 230 nm 和 254 nm 条件下 （双波长检测）

2.5.6 基线漂移： <1·10-4 AU/h，在 230 nm 条件下

2.5.7最大采样速率：240HZ （单波长检测）2.5HZ （双波长检测）。

2.6、示差折光检测器
2.6.1示差折光范围 1.00–1.75 RIU，已校正
2.6.2测量范围 ±600·10-6 RIU
2.6.3光学系统温度控制 5˚C高于环境温度至 55˚C
2.6.4样品池体积：2.5 µL，最大压力：5 bar (0.5 MPa)，最大流速：1 mL/min(100%水)
2.6.5阀：自动冲洗和自动溶剂回收
2.6.6性能指标 短期噪音：<±1.75·10-9 RIU，漂移：<200·10-9 RIU/hr
2.6.7最大数据采集速率≥145 Hz
三、化学工作站

3.1.1  可控制液相色谱（核心产品）仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能具有在线帮助的自学操作教程；具有自我诊断程序。

3.1.2 图形化设计

3.1.3  维护信息预报系统

3.1.4  电子记录维护和错误及故障信息

3.1.5  智能多任务系统提供实时监测与指导，确保最佳性能，包括自动排气、系统冲洗和色谱柱平衡以及状态自动判断

3.1.6 引导式故障排除和维护：减少宕机时间及维护成本

四、配置清单

4.1四元泵含在线脱气机1套

4.2液相色谱（核心产品）系统工具包1套

4.3液相色谱（核心产品）仪自动进样器1套

4.4柱温箱1套

4.5可变波长紫外检测器（含流通池）1套

4.6示差折光检测器1套

4.7 智能多任务系统  1套
4.8其它：主动密封垫清洗装置1套，溶剂过滤白头10个，螺纹口样品瓶，透明，盖及隔垫200个，专用 C18液相色谱（核心产品）柱2根，透明溶剂瓶1个 ，深色溶剂瓶1个，玻璃过滤头2个，在线过滤器1个
4.9色谱控制软件1套

4.10商务台式电脑（内存不小于 16G，硬盘 1T 以上，显示器不小于 23 英寸）1套
4.11 落地式打印机 一台（可复印、网络打印扫描、彩色扫描） 
	用于食品营养成分定量测定。

	3
	质构仪
	一、应用领域：                                                                                                                                                      1.1水果的嫩度、硬度、吸水率、适口度的分析与研究。

1.2 定量分析水果样品的嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度、韧性、凝胶强度等各项物性指标。

二、硬件性能：

2.1应力测定范围：根据力量感应元最的大测量范围2500N（单臂型主机） 

*2.2测试距离范围：≧500 mm。

2.3力量分辨率： ≦0.01 g；力量精度优于0.015%。

2.4测试速度范围：0～1000 mm/min。

*2.5距离精确度：≦0.0001 mm。

*2.6多种力量感应元可选，可以根据用户需求更换范围为：2N/5N/10N/25N/50N/100N/250N/500N/1000N/2500N。

2.7、250N力量感应元一个，保证质地较硬的样品也可以测试

*2.8设备主机面板具有紧急机械按键；

*2.9设备主机面板具有不少于4个运行自检指示灯；

*2.10质构仪主机的运行距离上下限位机械控制模块整体为内置于主机，隐藏式；

三、软件性能：

3.1、软件可在Windows 8/10/11的操作系统下使用。

3.2、全自动感应：透过计算机联机操作，接触样品后自动开始侦测，并可自动计算样品高度。

3.3、数据分析：软件将数据以图形显示、储存，并可使用宏连续处理大量图表，将结果转换到Excel、Word、编辑。

*3.4、数据采集率：不低于1000组/秒（每组数据包含16000个数据，经过软件筛选组成1000组/秒数据。）

3.5、自动产生报告：完成分析同步产生格式化报告档案，也可自行设计格式化报告版面。

3.6、计算机控制，具有功能强大的分析软件，可进行各项食品的物性分析。分析软件可对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线等，具有检测模式自由编程功能，具有数据计算内部编程功能，具有检测过程记录和回放功能，非常友好的人机交互体验。

3.7、软件支持中文，可在线升级。

3.8、自动生成检测报告，自动校准功能，校准支持砝码和软件校准，确保数据可靠。

3.9、软件支持触控操作，触控操作界面可将常用程序设置为喜好照片，点击照片即可进入相应测试程序。

3.10、软件具有实验数据和图形叠加显示功能

3.11、软件具有实验过程回放功能，

3.12、软件具有将原始数据和实验结果数据统计在同一个EXCEL中功能

3.13、软件输出具有结果顺序和倒序显示功能。

3.14、软件具有程序方法可根据不同样品的需求编辑探头运行程序和结果计算程序功能

四、安全措施：

4.1、通过质量认证：设计精密结实、无外露零件具备防尘结构，紧急停止键设计使操作人员安全无危害有。

4.2、承载保护装置：超过荷重感测组件负载时会自动停止，有外部保护装置；也可以依据实验特性由操作者设定移动范围，避免仪器损坏。

五、配置要求  

5.1、质构仪分析主机1台

5.2、专业食品物性分析软件1套

5.3、250N力量感应元1个

5.4、拉伸强度探头1套

5.5、标准样品台1套

5.6、探头连接杆1个

5.7、单刀复合式剪切探头（包括直板、燕尾剪切和卡槽）1套 

5.8、三点弯曲强度检测探头1套
5.9、直径75mm圆盘挤压探头1个

5.10、直径2mm针型穿刺探头1个

5.11、直径12.7 mm圆柱型挤压检测探头1个

5.12、直径25.4 mm圆柱型挤压检测探头1个

5.13、直径38.1mm圆柱型挤压检测探头1个

5.14、直径10mm穿透检测探头1个

5.15、直径6mm穿透检测探头1个

5.16、直径2mm穿透检测探头 1个

5.17、直径12.7mm球形挤压探头 1个

5.18、直径25.4mm球形挤压探头 1个

5.19、30度锥型探头1个

5.20、45度锥型探头1个

5.21、60度锥型探头1个

5.22、90度锥型探头1个

5.23、塑型剪切探头1个

5.24、小球性固定平台1套

5.25、商务台式电脑（内存不小于 16G，硬盘 1T 以上，显示器不小于 23 英寸） 1 套
	用于果品无损检测。

	4
	冷榨油设备
	一、主要用途：用于45℃低温提取植物油脂。�

二、工作条件：能连续24小时工作。�

三、技术指标：

3.1能力：3-5�kg/h�

*3.2功率：0.75 - 1.1KW�

3.3出油温度：低于45℃�

四、基本配置：

4.1�单螺旋榨头、出油孔为1mm榨笼、R6榨轴�

4.2�无级变速电机，配置可调速逆变器。�

4.3�一体成型封闭式变速箱�

4.4�出渣嘴4mm，5mm，6mm，8mm，10mm五种型号�

4.5�黄铜温热头。�                                       

4.6操作工具箱一套
	用于压榨油料植物油脂。

	5
	二氧化碳超临界提取
	一、主要应用：该装置用于高压及合适温度下进行物质萃取（固体或液体），在分离器中改变条件使溶解物质解析出以达到分离的目的。

二、该装置组成：萃取釜、分离釜、CO2高压泵、夹带剂泵、制冷系统、CO2贮罐、换热系统、净化系统、流量计、温度控制系统、压力控制测量系统、触摸屏式PLC控制采集系统、安全保护装置等组成。附属设备和系统都能满足超临界萃取主系统的需求和流程图要求。

三、技术参数

3.1萃取釜：配有水夹套循环加热系统，温度可调，配固、液料用料筒

3.1.1材质：0Cr18Ni9

3.1.2容积：≧5L

3.1.3最高工作压力： ≦50MPa
3.1.4温度：室温-75℃

3.2分离釜：配有水夹套循环加热系统，温度可调

3.2.1材质：0Cr18Ni9

3.2.1容积：2L和1L各一台

3.2.1最高工作压力：≦30MPa

3.2.1温度：室温-75℃

3.3 CO2高压泵：

3.3.1流量（三柱塞，陶瓷柱塞） 0—50L/h，配变频器，调节输出流量

3.3.2最高工作压力：≦50MPa

3.4夹带剂泵：

3.4.1流量（双柱塞）：1/4—4L/h    配变频器，调节输出流量

3.4.2最高工作压力：≦50MPa

3.5制冷系统：

3.5.1制冷量：≧5100Kcal/h   风冷机组

3.5.2温度控制范围：4℃～7℃   满足工艺要求

3.6恒温水浴换热系统：3套

3.6.1材质：0Cr18Ni9

3.6.2规格：Φ6×1盘管

3.6.3最高工作压力：≦50MPa

3.7 CO2净化系统：

3.7.1材质： 0Cr18Ni9

3.7.2最高工作压力：≦50MPa

3.8 CO2贮罐：

3.8.1材质：0Cr18Ni9
3.8.2容积：≧4L

3.8.3最高工作压力：≦16MPa

3.9流量计：

3.9.1规格：金属管浮子流量计，6.3—63L/h

3.9.2数显远传：分别显示瞬时和累积流量，R485接口

3.10温度控制系统：

3.10.1控制范围：室温~75℃可调（水浴）

3.10.2动态控温精度：±1℃，数显双屏，R485接口

3.11压力控制测量系统：压力传感器及显示表控制CO2泵出口压力，超压停泵保护，R485接口。萃取釜、分离釜、CO2贮罐、压力测量显示配压力传感器及显示表，R485接口。

3.12触摸屏式PLC控制采集系统：

3.12.1自动控制CO2泵及携带剂泵输出流量；

3.12.2自动控制萃取釜、分离釜加热温度；

3.12.3显示采集贮罐、CO2泵出口、萃取釜、分离釜的压力；

3.12.4显示采集CO2流量；

3.12.5人机对话，菜单式，表格数据采集记录，U盘导出打印。

3.13安全保护装置：萃取釜、分离釜、根据最高工作压力，分别配安全阀，超压自动泄压。

3.14管路：阀门、管件DW6/50MPa，接触流体的容器、阀门、管件、管线均采用0Cr18Ni9不锈钢制作。

3.15手动背压阀：用于调整（稳压）萃取釜出口压力，工作压力：50MPa。

3.16支架：材质304不锈钢、方钢、板，阀门面板上印流程图，便于操作。

3.17 其它：

3.17.1电源：三相四线制     380V/50HZ     10Kw

3.17.2CO2：食品级≥99.5%，单瓶净重≥22Kg  用户自备

3.18安装尺寸：2800×2500×2000m/m，外加操作空间。
	用于林果产品活性物质萃取。

	6
	冷冻干燥
	一、应用领域：专门用来处理对升温曲线要求复杂的样品 （特别是药品、微生物制品、名贵药材等）的冷冻干燥机，广泛应用于制药研发、食 品冻干工艺研究、新材料研究等领域，兼具功能性和经济性。 

二、性能特点 

2.1预冻干燥在原位进行，内设观察窗； 

2.2板层温差≤±1℃； 

2.3隔板温度可调、可控。可摸索中试以及生产工艺，干燥室与冷阱为分体结构；
2.4配置可充气阀，可充干燥情性气体； 

2.5干燥室为高透光透明无色门； 

2.6预冻干燥在原位进行，减少干燥过程的繁琐操作，实现了自动化。 

2.7嵌入式触摸屏，PLC 控制器，PID 调节温度，显示冻干曲线和历史曲线。 

2.8 U 盘转存数据。 

2.9 配有上位机软件，可打印、浏览曲线，数据 

2.10具有直线升温，斜率升温，到温计时三种升温方式，在冻干过程中可任意选用。 

2.11远程监控系统，可通过 2G/4G/GSM/Wi-Fi 连接手机，使用者可远程查看所有数据并进行操作处理，技术人员可远程对设备进行维护保养及故障检测，可远程对使用者进行指导培训，同时可远程对设备进行系统升级及更改。 

*2.12双机复叠式制冷系统，用于-80℃冻干机。 

2.13广口歧管冻干瓶配置，可与标准的冻干瓶阀配套连接。标配 8 只管。 

三、仪器参数 

3.1冻干面积(㎡)：≧1.05
3.2捕水容量（kg/批）：≧15
3.3西林瓶装瓶量：Φ12mm：7020，Φ16mm：4190 ，Φ22mm：2210
3.4盘装溶液（L)：≧15
3.5板层尺寸：≧600（L）*450（W）mm 

3.6板层间距(mm)：≧70 

3.7板层数量(块）：4+1 

3.8板层温度范围（℃)：-50~+70 (空载） 

3.9冷阱最低温度（℃)：≤-80 (空载） 

3.10极限真空度(Pa)：≤2（空载） 

3.11功率（Kw）：6.8（380V） 

3.12环境温度（℃)：≤25 

*3.13电除霜功能：有 

*3.14真空度自动控制功能：有

*3.15共晶点测试功能：有

四、配置清单

*4.1 双压缩机原位冻干机主机    1套

4.2 真空泵    1套

4.3 操作系统  1套
	在低温真空下干燥样品，避免样品变性。

	7
	全自动袋装包装机
	一、设备性能：
1.适用于食品、保健、制药行业条包产品的自动包装；
2.设备采用伺服电机拉袋经济实用，触摸屏控制简单方便；
3.材质：整机采用不锈钢制作，符合GMP生产；
4.发热部件和运动部件均藏于防护罩内，安全可靠；
5.设备带脚轮便于搬运和移动。
二、技术参数：
1.包材：PE复合膜(如：纯铝，镀铝，尼龙等)
膜卷内径：76mm，膜卷直径：Max300mm，膜宽：Max200mm
2.充填范围：1-50ml;
3.制袋尺寸：袋宽(25-90mm)，袋长(50-160mm);
4.设备产能：30-50切/分钟；
5.电压/功率：220V 1P 50或60HZ/2KW;
6.气压/耗气量：10-20L/min(0.6-0.8MPa);
7.整机重量：约210KG。
三、配置清单：
1.液体包装机主机1台
2.安装工具包1套
3.说明书1册
	用于林果加工产品包装。

	8
	超净工作台
	一、应用范围：生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。

二、结构特点：箱体壳采用优质冷轧钢板结合，静电喷涂，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板。

三、主要指标

1.适用人数：双人单面

2.外形尺寸≧1540×680×1600㎜

3.工作区尺寸 ≧1360×650×520㎜

4.洁净等级：100级@≥0.5μm

5.菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）

6.平均风速：0.3m～0.6/m/s(快、慢双速）

7.噪音：≤62dB(A)

8.振动半峰值：≤0.5μm(x.y.z方向）

9.照度：≥300LX

10.电源：AC单相220V/50Hz

11.最大功耗：800W

12.重量：<250㎏

13.高效过滤器规格及数量： 1330×558×50×①
14.荧光灯/紫外灯规格及数量： 40W×①/40W×①
四、配置清单：超净工作台 1台，说明书  1册。
	用于植物组培接种等工作。

	9
	雪花制冰机
	1.制冰量 (kg/24h)≧50

2.储冰量 (kg)≧15

3.冷凝方式：风冷

4.耗水量(L/H)≤2.0

5.压缩机/制冷剂：无氟/R134a

6.箱体外壳：不锈钢

7.输入功率(w)：280
	提供实验用冰。

	10
	人工气候培养箱
	一、适用范围：主要为受试样品提供一个稳定的温度、湿度、光照环境，精准模拟昼夜及季节性的温度、湿度、光照度等条件，为用户提供各种植物的气候生长条件。适用于植物的种子发芽、幼苗培育、植物的生长和组织培养、植物栽培与育种、模式生物培养等。

二、智能控制系统

2.1操作系统：操作系统可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；

2.2屏幕显示≧4.3寸LCD液晶触摸屏；

*2.3植物生长模式：24小时制参数设定，模拟大自然中每天的环境变化，精确实现温度、湿度、光照强度等随时间变化的过程；

2.4报警记录查看：支持查看历史报警记录，记录内容带有报警详情和确切的报警日期和时间；

2.5历史数据查询：支持查看仪器温度、湿度等的数据表格和数据曲线，并支持搜索查询某一时间段内的历史数据；

*2.6数据管理：支持9万条以上的数据记录存储，存储数据为不可更改格式，并支持USB导出备份；

2.7多级密码管理：保护内部参数数据，防止随意操作对内部参数造成改动；

2.8新风系统：实现箱体内外氧气、CO2等的交换；
2.9定频制冷系统：采用环保制冷剂的定频制冷系统，支持全温段持续无霜运行；

2.10内门防雾系统：避免打开外门观察时影响样品观察，并大大降低了内门冷凝结露风险；

2.11完善保护功能：温度上下限报警、超温停机保护、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护等；

三、光照控制系统

3.1采用搁板式光源，光照板可以任意调节高度；

3.2搁板式光照光源与载物搁架相结合，并且支持同时调节光照光源与载物搁架的位置；

3.3四色光谱结构：光源采用全光谱高光强植物LED灯；

3.4光照强度采用无级调控设置，可以直接按需求光照值设定光照强度，并且每层光照强度可单独调节；

四、湿度控制系统

4.1加湿系统采用雾化加湿技术；

4.2设备自带侧挂式大容量储水箱；

五、结构特点

5.1双层门设计，具备全景玻璃观察内门；

5.2设备配置USB接口、RS485接口各1个；

5.3具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口；

5.4具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；

5.5设备左右侧各有一个内径≧3cm的验证口；

5.6内腔采用全弧角设计，内部整洁光滑无死角，维护清洁非常方便；

六、技术参数：

6.1控温范围：0~70℃
6.2分辨率≦0.1℃

6.3波动度（25℃时）：≦±0.5℃

6.4均匀度（25℃时）：≦±1.5℃

6.5光照强度：0-40000LUX（无级可调）

6.6生长高度≧45 cm

6.7总生长面积≧1.43 m2

6.8容积：745L以上

6.9载物搁架（标配/最多）：2/4

6.10光照层数（标配/最多）：2/4

6.11控湿范围：50%-95%RH

6.12湿度波动：±3-7%

6.13输入功率：3700W

七、配置清单

7.1 人工气候培养箱   1台

7.2 载物搁架   2个

7.3 操作说明  1份
	用于培养植物的箱型器具，保持温度恒定可控。

	11
	冰箱
	1.制冷方式：直冷
2.冷藏温度：5~-5℃
3.冷冻温度：-5~-15℃
4.冷藏容积：≥250L
5.冷冻容积：≥250L
6.容量：≥500L
基本配置：冰箱  1台，说明书
	用于保存实验样品

	12
	万分之一天平
	一、用途：用于各大实验室样品及试剂的称量

二、工作条件

2.1电源电压： 115~230V AC

2.2电源频率： 50~60Hz

2.3电源功率： 18W

2.4工作温度：5-40℃

三、主要技术指标

3.1 最大称量：220g

3.2实际分度值d（读数精度）：0.1mg

3.3检定分度值e：1mg

3.4准确度级别：一级

3.5重复性：0.1mg

3.6线性：0.2mg

3.7稳定时间：1~3s

3.8最小称量≦10mg

3.9最小称量（药典）≦180mg（计算值）

3.10灵敏度漂移≦1.5ppm/℃

3.11秤盘尺寸≧Φ90mm
3.12显示屏≧5寸彩色触摸屏 

3.13应用方法：单位转换，计数，百分比，配方，动物，密度，统计，检重，自动重复性测试，自由因子

3.14 校准：外校，内校，自动内校（温度，定时触发）

3.15通讯接口：RS232，USB-B， 选配（以太网，蓝牙，WiFi）

3.16用户权限：2级（只有一个出厂密码不可修改）

3.17基本配置：主机一台，操作说明书，质保卡.
	用于称量样品、试剂等


备注：
1交货期：合同生效后120天内，运输方式不限。
2交货地点：采购人指定地点

4质保期：（1）质保期为产品验收合格之日起1年。免费提供技术支持、备品备件及上门维护保养工作。

（2）故障响应时间：8小时内响应，24小时维修到位。

（3）如果产品不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用和买方直接损失，经买方同意对产品采用如下一种或几种方式处理：a.免费维修和更换损坏零部件；b.换货；c.降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

1.2质保期后：管理软件免费升级、维护，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。

1.3售后服务机构：在新疆有售后服务机构，须提供负责维修、保养的售后服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

2、维护保养

提供仪器终生免费保养。

3、技术培训服务要求

卖方应在产品到达使用单位后，派技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。产品运行结果必须符合买方技术要求，也要达到卖方提供的制造和安装及技术规范要求。

5付款方式：安装调试合格后需方一次性将全款汇入供方指定帐户。
第四部分  合同条款

（仅供参考，具体以实际签订为准）
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第五部分  范本格式

1． 投 标 书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述电子投标文件。
（1） 开标一览表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 投标保证金，形式（    ），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价       （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
　投标人名称（盖章）：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

1.1不参与围标串标承诺书
为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标投标人存在控股、管理及其他关联关系。
二、依法参加采购活动，不与其他投标人互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。
四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。
投标单位：                           （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                    年   月   日
1.2投标人诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招采购活动。
二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加采购活动，不与其他投标人互相串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。投标人对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。
六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。
七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对投标人的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。
投标单位：           （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
　2．开标一览表
项目名称：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	序号
	项目名称
	投标报价

（元）
	投标

保证金
	交货期
	质保期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计金额：万元


投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　
注：1、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
分项报价表

项目名称：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	制造商
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它相关费用
	
	
	
	
	
	

	合计金额（与投标总价一致）


投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：一个品目的为一项，禁止拆分零件报价。

3．技术参数、功能偏离表

项目名称：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

说明：对应招标文件第三部分逐项填写，“投标规格”一栏应如实反映投标产品参数，不得复制招标文件内容，不得虚假应标，否则将视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

4．商务条款偏离表

项目名称：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　

投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

5.1法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标人名称：    （加盖投标人公章）
年   月 
5.2法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
投标单位名称（盖章）：
年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。
6．制造商出具的授权函或者其他合法取得该产品的证明材料（格式自拟）
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

7．在国内和新疆地区的销售业绩表

8．资格证明文件

1、内容见“投标人须知附表”，必须按要求完整提供。

9．提供售后服务体系材料。（包括售后服务方案、设有备件仓库、售后服务保障体系、专职维修人员等）

10．投标单位(投标人)反商业贿赂承诺书
我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

1、 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。

4、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位名称（盖章）：　　　　　　　                      

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：
11．其他招标文件要求提供内容（如配置清单、厂家白皮书、检测报告、承诺函等） 
12．监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函等（如有）。
（1）监狱企业证明文件（格式自拟）
（2）残疾人福利性单位声明函
本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的
                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                                        日  期：
（3）中小企业声明函（货物）
中小企业声明函(（货物)）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

                      企业名称（盖章）：

                      日期：  

11．关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附表一：退保证金的函
公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

项目名称：                                        

项目编号与包号：

投标保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证（或基本存款信息）、企业开票信息（标注专票或者普票）以及保证金转账汇款凭证附在投标文件最后一页，我公司收到退款信息且成交（中标）结果公示期满后在3～5个工作日内，将响应保证金余额电汇至投标单位的基本账户。
