
长治市中医医院检验科影像科以旧换新设备更新项目

项目编号： 1404992026AGK00148
招 标 文 件
采   购   人：长治市中医医院
采购代理机构：山西廉信项目管理有限公司
日        期：二○二六年五月

目   录

3第一部分  招标公告


9第二部分  投标人须知前附表


14第三部分  投标人须知


14一、总则


15二、招标文件


17三、投标文件


19四、投标文件的递交


20五、开标


20六、评标程序和要求


24七、签订合同


25八、招标代理服务费


25九、保密和披露


26十、询问和质疑


28第四部分  商务、技术要求


52第五部分  评标标准和评标方法


63第六部分  合同原则


70第七部分  投标文件格式


97第八部分  相关附件




 第一部分  招标公告
项目概况

长治市中医医院检验科影像科以旧换新设备更新项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月10日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
项目编号：1404992026AGK00148

项目名称：长治市中医医院检验科影像科以旧换新设备更新项目

预算金额（元）：7100000
最高限价（元）：5750000，1350000
采购需求：

标项一
标项名称：采购包1
数量:  

预算金额（元）：5750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数字化X射线透视摄影系统1套、数字化医用X射线摄影系统1套
备注：

标项二
标项名称：采购包2
数量:  

预算金额（元）：1350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动化学发光免疫流水线1套
备注：

合同履行期限：标项 1，自合同签订之日起 60日内完成所供货物的运输、安装、调试，达到技术验收标准；

标项 2，自合同签订之日起 30工作日内完成所供货物的运输、安装、调试，达到技术验收标准；
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：无。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1、2】

（1）投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（报价产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；

（2）本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证。（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；   

（3）所投产品如涉及辐射产品，需提供辐射安全许可证。（(投标人为生产企业的，许可证活动种类须包含“生产、销售”;投标人为经销商的，许可证活动种类须包含“销售”，许可证需在有效期内。如所投产品已办理豁免备案，可提供备案证明，备案证明需明确对应所投产品型号）。

三、获取招标文件
时间：2026年05月19日至2026年05月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）        

地点：政采云平台线上

方式：在线获取       

售价（元）：0    

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年06月10日 09:30（北京时间）        

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标     

开标时间：2026年06月10日 09:30 

开标地点：山西省长治市潞州区山西省长治市潞州区盛钰商务楼北楼6楼盛钰商务楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。      

      代理费支付方式： 供应商支付 

      代理费收费标准： 参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件（货物类）、国家发改委发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号文件的65%确定，由中标人支付

      代理费收费金额（元）： / 

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息

名    称：长治市中医医院

地    址：山西省长治市府后西街324号

联系方式：0355-7765388

2.采购代理机构信息

名称：山西廉信项目管理有限公司

地址：山西省太原市万柏林区迎泽西大街100号国际能源中心26层2601室

联系方式：13623666272
3.采购代理机构信息
项目联系人：孙女士

联系方式：13623666272
第二部分  投标人须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人应具备的特定资质要求
	（1）投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（报价产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；

（2）本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证。（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；   

（3）所投产品如涉及辐射产品，需提供辐射安全许可证。（(投标人为生产企业的，许可证活动种类须包含“生产、销售”;投标人为经销商的，许可证活动种类须包含“销售”，许可证需在有效期内。如所投产品已办理豁免备案，可提供备案证明，备案证明需明确对应所投产品型号）。

	2
	是否允许代理商投标
	是

	3
	是否允许联合体投标
	否

	4
	投标人应提交的资格证明文件

（包括但不限于）
	投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加*项为实质性响应条款。

1、*提供《供应商信用承诺书》（格式见‘第七部分’）；

2、*营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明；

3、*本项目的特定资格要求：

（1）投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（报价产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；

（2）本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证。（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；   

（3）所投产品如涉及辐射产品，需提供辐射安全许可证。（(投标人为生产企业的，许可证活动种类须包含“生产、销售”;投标人为经销商的，许可证活动种类须包含“销售”，许可证需在有效期内。如所投产品已办理豁免备案，可提供备案证明，备案证明需明确对应所投产品型号）。

4、*供应商无利害关系承诺书；（格式见‘第七部分’）
5、*供应商关联单位说明；（格式见‘第七部分’）
 本项目将根据投标人提供的上述*文件进行资格性审查，具体审查的内容标准详见第五部分评标标准和评标方法。

6、采购代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对投标文件做无效投标处理。（此项资格证明文件无需投标人提供）

	5
	投标人应提交的商务、技术文件（包括但不限于）
	本次投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加*项为实质性响应条款。
（一）商务部分：

1、*法定代表人身份证明书（格式见第七部分）；

2、*法定代表人授权委托书（格式见第七部分）；

3、*开户许可证或基本存款账户信息（复印件加盖投标人公章）；

4、*投标人交纳投标保证金的汇款凭证（复印件加盖投标人公章）；
5、*投标函（格式见第七部分）；

6、*开标一览表（格式见第七部分）；

7、*分项报价明细表（格式见第七部分）；
8、投标人基本情况表（格式见第七部分）；

9、近三年同类型案例及相关证明资料；

10、*商务条款偏离表（格式见第七部分）；

11、*投标货物技术规范响应及偏离表（格式见第七部分）；
（二）技术服务部分：
12、货物产品技术描述（格式自拟）；
13、项目整体实施方案（格式自拟）；
14、投标人认为需要提供的其他商务技术材料；

15、投标货物对政府采购相关政策要求的响应情况（格式见第八部分）。

	6
	投标保证金
	投标人在开标前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
采用支票提交的，由投标人开出（付款行为对公账户）；
采用网银转账的，由投标人通过对公账户银行转出；
采用汇票、本票提交的，须从投标人的对公账户银行开出；
采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；
采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出。
投标保证金金额：
包1：伍万柒仟伍佰元整（￥:57500元）
包2：壹万叁仟伍佰元整（￥:13500元）
接受投标保证金的账户：
账户名称：山西廉信项目管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司太原体育路支行

账    号：351905255110000

行    号：308161039091投标保证金交纳在截止时间前，以银行的到账时间为准。

注：
1、采用电汇时，请务必在汇款单位附加信息或用途栏注明项目的项目名称或项目编号、包号。  

2、因银行结算，不可抗力等非采购人、采购代理原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。

3、投标保证金的有效期与投标有效期一致。

	7
	投标文件有效期
	90个日历天（自递交投标文件截止之日起计算）

	8
	政府采购相关政策要求
	本项目涉及进口产品的要求：

（1）采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无未满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及“节能产品、 环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求：

（1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的， 供应商必须投报“节能产品、 环境标志产品品目清单”范围内的产品；

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品；

（3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

3、小型、微型企业参加本项目投标要求：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》（格式见第八部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

4、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人参加本次投标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

5、监狱企业参加本项目投标的要求：须按照财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)的标准提供相关证明材料。

6、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

	9
	本项目预算金额及最高限价
	包1：预算金额：5750000元；最高限价：5750000元；

包1：预算金额：1350000元；最高限价：1350000元

	10
	评标委员会构成
	评标委员会成员由5人组成，其中经济、技术方面专家不少于2/3。
山西省财政厅评标专家库随机抽取5人，采购人代表0人。

	11
	现场考察
	不组织

	12
	开标前答疑会
	不召开

	13
	无效投标情形
	详见本招标文件第三部分投标人须知第20.1、20.2、20.3条的规定

	14
	解密要求
	远程解密或现场解密（现场解密须各供应商自备笔记本电脑进行解密）

	15
	代理服务费
	中标供应商向采购代理机构缴纳招标代理服务费。
采购代理服务费参照原《国家发展计划委员会发布的计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件、及[发改办价格[2003]857号]文件和[发改价格[2011]534号]文件规定的收费标准价格的65%（含增值税）向中标供应商计取代理服务费，取费基数为中标金额。
由中标单位在领取中标通知书后一次性向采购代理机构缴纳。

	16
	说明
	1、本投标文件所有时间均为北京时间；

2、异常低价审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3、本项目不允许分包和转包。

4、本项目验收工作由采购人组织实施。

	17
	所属行业
	工业

	18
	评标办法
	本次采用综合评分法。

	19
	中标单位确定
	由采购人授权评标委员会直接确定。
投标文件满足招标文件全部实质性要求且最终综合得分最高的供应商为中标单位；若发生最终综合得分相同的情况，报价低者排名在前；若最终综合得分相同，报价也相同的情况，技术部分得分高者排名在前；若最终综合得分、报价、技术部分得分均相同，由采购人自行决定。

	20
	“政采智贷”
	凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  投标人须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即 “长治市中医医院”。

2.2 “采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“山西廉信项目管理有限公司”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。

2.7 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3. 合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应或实施及服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号5的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号2的规定。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.6 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号3的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

4. 投标费用

投标人应当自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记并领取了招标文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构将不承担责任。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 评标标准和评标方法； 

第六部分 合同原则；

第七部分 投标文件格式；

第八部分 相关附件。

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号8的规定。
6.3资格审查小组开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对投标文件做无效投标处理。
6.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5招标文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.6 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。

7.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

7.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，采购代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。

7.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.5 澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

7.6采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见投标人前附表第12、13项。而无论代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.7 采购代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的投标人发出通知。
三、投标文件     

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。进口产品需提供中英文说明书，外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。
9. 投标文件的编制
9.1电子投标文件

（1）投标人（供应商）应使用政采云平台的投标文件编制工具（政府分散采购），按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按招标（采购）文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

（2）电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均要求采用原件扫描件。

9.2投标保证金

9.2.1本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表序号7的相关规定。

9.2.2未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退付。
9.2.3中标人与采购人签订政府采购合同后，须将所有合同送采购代理机构备案，中标人的投标保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。

9.2.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）投标人提交了虚假资料。

9.3投标报价

9.3.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险、国内协作费、劳务费、专家咨询费、税金等一切相关服务等费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
9.3.2进口产品报价方式

进口货物报价按美元（CIP太原）核算，以“人民币”报价，包含进口环节所需的全部相关费用，通过中国海关报关验放进入中国境内产自境外的且符合国家免税政策的货物，按免税价格进行填报。

9.3.3 投标人报出的总价为货物全部完成交付的最终价格。

9.3.4投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
9.3.5 本次招标不接受可选择或可调整的投标报价。

9.3.6 投标人应提供货物的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.7 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.3.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

9.3.9 采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。 

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。招标文件加“★”条款为不可偏离项，否则将做无效投标处理。
10.2 投标文件由招标文件第二部分投标人须知前附表序号5、序号6要求提交的文件组成，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
10.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

10.6为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。
*11.投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将做无效投标处理。
12.3投标人应按照招标文件要求，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或加盖电子印章并加盖单位电子印章。

四、投标文件的递交     

13. 投标文件的密封及标记

13.1 电子投标文件应按以下方法
电子投标文件使用电子投标书编制工具编制完成，在投标截止时间前在政采云平台投标客户端中进行递交（上传），开标现场须携带CA数字证书解锁电子投标文件。
14．投标截止时间

14.1网上递交：投标文件递交截止时间前在山西政府采购平台投标客户端（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。
15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1投标人在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2投标人对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。

15.3在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标     

16. 开标及其有关事项

16.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动。

16.2 参加开标的投标人代表必须在政采云开标大厅上进行签到。

16.3 投标人通过山西政府采购平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。

16.4 采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、合同履行期限以及采购代理机构认为适当的其他内容。投标人的报价或认为应唱出的事项未被唱出或唱出有误，应在征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

16.5 采购代理机构将在政采云上进行唱标记录，并由各投标人代表在政采云上签字确认后存档备查。投标人未签字确认的，视同认可开标结果。
16.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

六、评标程序和要求

17. 投标人资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
18. 组建评标委员会

18.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

18.2 评标委员会负责完成具体的评标事务，提出经评标委员会签字的书面评标报告。

18.3 采购代理机构负责组织项目的评标工作。

19. 投标文件符合性审查

评标委员会依据招标文件第五部分评标标准和评标办法中的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.评审中遵循的原则
20.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）招标文件要求的投标人特定资质证明文件不全或无效的；

（2）投标有效期不足的；

（3）投标货物的性能、规格、数量、售后服务、交货时间、服务方案、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出本招标文件可接受的偏差范围的；

（4）未按照招标文件规定报价的；

（5）投标文件未按招标文件规定标记、密封的；
（6）投标文件未按照招标文件要求盖章或签字的；

（7）在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件；

（8）未按评标委员会要求对投标文件进行澄清（说明或者更正）的；
（9）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（10）投标人未按照招标文件要求编制投标文件的；

（11）如技术需求中含国家强制性采购的节能产品、环境标志产品，投标人未按照国家规定提供相应产品的；

（12）投标报价不唯一；

（13）投标文件附有本招标文件不能接受的条件；

（14）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

20.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门： 
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。
20.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
20.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理： 
A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
20.5 如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，技术需求书中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按上述规定处理。  

    21. 投标的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容评标委员会可以要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家签字。

21.2 投标人必须按照评标委员会要求的内容和时间做出书面答复，该答复须经法定代表人或投标人代表签字认可，作为投标文件内容的一部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
22. 比较与评价（详细评审）

22.1 评标委员会只对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

22.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

23. 评审复核

23.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
23.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
    24. 确定中标人

24.1 评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并经采购人委托，依据本招标文件“确定中标人”原则确定中标人。
24.2 由评标委员会按照得分进行排序，推荐第一名为中标人。若发生得分相同的情况，报价低者排名在前；若得分相同，报价也相同的情况，技术部分得分高者排名在前；若得分、报价、技术部分得分均相同，由采购人自行决定。如果第一名放弃中标或被质疑，导致取消其中标资格，则重新招标。
25. 编写评标报告

评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

26. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

27. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

28. 采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

（2）投标人的报价均超过采购预算的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。
29、电子交易系统异常情况处置
29.1采购人或采购代理机构负责组织电子开标、评标活动，当山西政府采购平台出现异常且2小时内无法解决或恢复时，经监督部门同意后, 采购人或采购代理机构将所有信息封存。

29.2待系统恢复后，采购人或采购代理机构重新组织电子开、评标活动。

七、签订合同

    29．中标通知

29.1 中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同
30.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标人提交履约保证金的，中标人须按照规定向采购人提交履约保证金。

30.4 中标人应当自合同或补充合同签订之日起2个工作日内，向采购代理机构送达一份合同存档。

八、招标代理服务费

31. 采购代理机构按照中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件规定的收费标准的65%收取招标代理服务费。中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性全额支付招标代理服务费，逾期5日未交纳，采购代理机构可从其交纳的投标保证金中直接扣除。
	服务费收费标准
	中标金额（万元）
	费率

	
	100以下
	1.5%

	
	100～500
	1.1%

	
	500～1000
	0.8%


九、保密和披露

    32. 保密

 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

    33. 披露

33.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

34. 询问

34.1投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可在政采云平台上以电子形式向采购代理机构、采购人提出询问，采购代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。

34.2询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知投标人向采购人提出质疑。

35. 质疑

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，在政采云平台上以电子形式向采购代理机构提出质疑。

35.2 投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

35.3 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。

35.4 投标人提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。质疑应当以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

35.5 质疑书应当包括以下主要内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。
35.6 质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文。

35.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

35.8 采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，在政采云平台上以电子形式答复质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.9 质疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

35.10 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

第四部分  商务、技术要求

一、商务要求：

1.合同履行期限：

包1：自合同签订之日起 60日内完成所供货物的运输、安装、调试，达到技术验收标准；对所供货物的质保服务期限按合同条款执行。

包2：自合同签订之日起 30工作日内完成所供货物的运输、安装、调试，达到技术验收标准；对所供货物的质保服务期限按合同条款执行。

2.交付（实施）地点详细地址：山西省长治市潞州区府后西街324号。

3.付款方式： 

3.1签订合同后预付合同价款的70%，验收合格交接手续完善后支付合同价款的28%，剩余合同价款的2%自验收合格之日起30日内支付。质保期以甲方验收单验收合格日期为准起算。

3.2乙方按照合同约定向甲方主张付款义务前，应当首先向甲方提供符合规定的增值税（专用或者普通）发票，经甲方查验后履行上述合同约定的付款义务，付款时限从乙方提供合规发票后开始计算。若乙方未依约提供合法有效的发票的，甲方有权拒绝履行付款义务。

3.3乙方应当提供合法有效的账户信息，如信息错误或变更未及时书面通知甲方，导致无法履行付款义务的，甲方不承担法律责任。

4.包装和运输：

所供货物均应按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。且每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.配套服务：

5.1乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准、节能标准。

5.2采购人除享受以上国家政策外，自货物技术验收合格之日起，享受由制造商或生产商提供的质保服务，包1大于等于6年，包2不少于5年。

质保服务期供应商应至少对采购人提供如下服务：

5.2.1配备专业维修工程师和应用工程师，对采购人使用中出现的问题进行解答。

5.2.2对因非采购人使用不当或货物自身质量问题出现的零部件损坏，应负责免费上门维修、更换、退货，并赔偿由此给采购人造成的损失。

5.2.3对因采购人操作不当或不可抗力因素导致的货物损坏，应负责免人工费上门维修、更换，视情况向采购人收取零部件成本费。

5.2.4在接到采购人故障通知 2 小时内做出响应。一般问题在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题需在 48 时间内解决或提出明确解决方案。

5.2.5对所供货物提供每年不少于 2 次免费上门维护保养服务。

5.2.6对软件与硬件提供免费升级服务。

5.3乙方保证提供给甲方的货物是经货物生产厂商认可的正规渠道进货，全新、未使用过的，符合国家标准的正品合格产品，承诺为甲方提供符合或高于国家标准及招标文件要求的售后服务。

5.4乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

5.5乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利，如果任何第三方提出侵权指控或诉讼，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5.6如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任，并赔偿甲方的损失。

5.7甲方和乙方按双方约定的质保期质保。售后服务按国家“三包”规定执行，乙方提供上门现场服务，并承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常使用。

5.8因乙方提供产品问题导致甲方或第三方损失的，乙方承担全部责任。甲方因此承担责任后，有权向乙方主张追偿权。

5.9乙方须对合同内设备质保期满后、至法定有效期结束前的年度全保维修费用进行分别报价，乙方承诺在设备质保期满后、至法定有效期结束前以不高于其报价的价格向甲方提供设备全保服务。（如涉及须提供，附件十）
5.10乙方须对设备正常运行所需的全部专用耗材按最小使用单位进行报价，并提供充分、有效的佐证材料，以证明所报耗材确为本项目投标设备的专用耗材。乙方承诺在设备法定有效期内以不高于其报价的价格向甲方提供专用耗材。（如涉及须提供，附件十一）
6.履约验收

履约验收方式：

依据合同、投标（响应）文件中的各项技术指标及货物相关执行标准，采用现场逐项检验的方式进行验收，并填写验收报告。

履约验收内容：

到货检验：货物到达甲方指定地点后，甲方项目负责人与乙方授权代表依据运单与货物装箱单证，对所到货物的包装、数量以及货物外观、品牌、规格型号、随箱所带必备附件、工具资料等进行查验。

安装调试检验（技术验收）：乙方在货物安装调试完毕，并对使用科室进行培训完成后，通知甲方进行技术验收。甲方依据乙方投标（响应）文件中的技术指标和相关执行标准，对货物的技术性能进行详细验收。

在以上各验收环节中，如发现不合格的情况，甲方应在验收报告中作详细记录，并及时通知乙方进行整改或解决。

履约验收标准：

所供货物相关执行标准、供应商投标（响应）文件、合同作为履约验收标准。

7.供货要求：所供货物必须是全新的、完全符合投标（响应）文件中技术指标的货物，且每台货物上均应钉有铭牌（内容包括但不限于：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等），并附有产品质量检验合格证或合格标志等合格产品所应具备的全部要件。
二、技术要求：
（一）货物产品技术描述。

投标人在投标文件中要对投标货物“★”（主要技术指标和运行性能）进行详细描述，并提供能够证明投标货物符合招标文件的规定技术要求与投标货物型号一致的如货物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等；

（二）采购标的执行标准：执行国家、行业、企业相关质量标准和计量标准。
（三）设备技术参数：
包1
※数字化X射线透视摄影系统

技术参数及配置清单

★产品总体要求：为保证设备的稳定性，要求所投机型高压发生器、束光器、球管及检查床系统等主要成像元器件为整机原厂生产，动态平板探测器须与主机保持高度兼容性；设备所配置的软件应为最新版本并保证今后软件免费升级。取得国家医疗器械NMPA注册证。

1）高压发生器

1.1高压产生方式：高频逆变，≥50kHz；

★1.2标称电功率≥80kW；

1.3最短曝光时间≤1ms；

1.4透视输出电压≥125kV；

1.5摄影电压≥150kV；

1.6最大管电流≥1000mA；

1.7透视方式：要求具备脉冲透视以及连续透视两种方式；

1.8摄影方式：要求具备点片摄影／直接摄影／数字断层摄影／连续摄影功能；

1.9操作方式：液晶触摸屏控制。

2）X射线管组件


2.1类型：栅极控制；

2.2阳极热容量≥750kHu；

2.3阳极转速≥9700转/分；

2.4冷却方式：油循环冷却或水循环冷却；

2.5焦点：双焦点，小焦点≤0.7mm，大焦点≤1.2mm；

2.6小焦点功率≥50kW；

2.7大焦点功率≥100kW；

2.8球管电缆走行方式：全内置走行或允许"部分内置+防护套"；

2.9限束器类型：可自动及手动控制；

2.10带独立遮光板的限束器：具备；

2.11带C型叶片的限束器：具备；

2.12曝光野指示灯：具备；

2.13透视摄影转换时间
≤0.5s。

3）检查床


3.1床面板形状：无金属边框，纯平面；

3.2床体四周均可接触患者：要求满足；

3.3床体倾斜角度≥±90度；

3.4床体倾斜速度≥6度/秒；

3.5床体多中心倾斜：床体能分别做到以床体中心或者头端、足端等任意位置为轴进行倾斜运动；

3.6
床面横向运动范围≥25cm；

3.7
影像系统垂直运动范围≥160cm；

3.8
影像系统移动速度≥15cm/s；

3.9 影像系统覆盖范围≥200cm；

3.10影像系统覆盖方式：无需床面移动，仅靠影像链移动覆盖全身；

3.11床面高度：高度可调；

3.12床面距地面最低高度≤50cm；

3.13床旁控制床面升降：具备；

3.14床旁控制床体倾斜：具备；

3.15床旁控制床面侧向移动：具备；

3.16床旁控制影像链移动：具备；

3.17床旁控制一键回归初始位置：具备；

3.18倾斜投照角度≥±40度；

3.19球管沿中心轴旋转≥90度；

3.20可选SID距离≥3种；

3.21最大SID ≥150cm；

3.22任意位置床体承重
≥200kg；

3.23断层功能：具备；

3.24断层方式：数字化断层；

3.25断层角度：8/20/30/40 deg；

3.26可移除滤线栅：具备；

3.27球管柱触碰安全感受器：具备。

4）平板探测器


4.1材料：非晶体硅；

4.2像素大小≤140μm；

4.3空间分辨率≥3.6 lp/m；

4.4有效视野≥17"x17"；

4.5视野可变≥5视野；

4.6最小视野≤6"x6"；

4.7像素矩阵≥3030x3030 pixels；

4.8灰阶等级≥16 bit（65,536灰阶）。

5）
数字化影像系统


5.1 CPU≥3.0GHz；

5.2内存≥2G；

5.3主机操作系统：正版中文操作系统；

5.4硬盘容量≥500GB； 

5.5图像储存量≥10,000 幅(1024x1024矩阵)；

5.6栅控脉冲透视≥30fps（最大）；

5.7序列摄影帧频≥15fps（最大）；

5.8虚拟限束器：具备；

5.9透视图像记录≥1,000帧；

5.10末帧图像保持 (LIH)：具备；

5.11透视图像实时增强显示软件：具备；

5.12摄影图像实时增强显示软件：具备；

5.13监视器台数≥2台；

5.14监视器要求：≥15" 

6）图像处理功能


6.1密度调节：具备；

6.2对比度调节：具备；

6.3黑/白反转：具备；

6.4自动优化显示：具备；

6.5伽马矫正：具备；

6.6水平/垂直翻转：具备；

6.7降噪处理：具备；

6.8边缘增强处理：具备；

6.9放大 (≥4倍)：具备；

6.10多幅图像显示( ≥2x2 或 4x4)：具备；

6.11注释功能：具备；

6.12测量距离、角度：具备。

7）网络功能


7.1网络功能：具备；

7.1 DICOM储存：具备；

7.2DICOM打印：具备；

7.3DICOM-DVD刻录（内置 DICOM浏览软件）：具备；

7.4DICOM worklist：具备。

8）剂量管理


8.1区域计算剂量：具备；

8.2剂量显示可传输至PACS网络：具备。

9）抗病毒软件包

抗病毒类型：具备白名单杀毒方式。

10）附件


10.1对讲系统：具备；

10.2脚踏板：具备；

10.3肩托架：具备；

10.4扶手：具备；

10.5钡餐杯托：具备；

10.6床垫：具备；

10.7压迫器：具备；

10.8压迫带：具备。

11）断层融合功能：具备

★11.1功能：利用原始数据进行数字化处理，重建出扫描范围内任意层面的高清晰体层图像；

11.2扫描次数：单次扫描；

11.3最大曝光角：40度；

11.4扫描时间
≤5秒；

11.5扫描SID
≤110CM；

11.6重建方式：自动／手动；

11.7重建矩阵
≥1024矩阵；

11.8重建区域
≥25cm；

11.9重建时间
≤1 s/f；

11.10最小重建层间距 ≤0.5 mm；

11.11最多层面≥500层；

11.12重建图像处理：智能处理；

11.13重建图像保存：DVDR；

11.14原始图像的再处理：具备；

11.15重建参数提前设定，可根据部位选择：具备。

12）狭缝扫描：具备

★12.1功能要求：一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像；

12.2最大扫描范围≥140cm；

12.3扫描时间
≤12s；

12.4扫描速度：快慢可调；

12.5扫描体位：立和卧位；

12.6扫描SID：110-150CM；

12.7拼接方式：全自动无缝拼接；

12.8长度测量：具备；

12.9 Cobb角测量：具备；

12.10放大视图功能：具备；

12.11全景图像保存：DVDR；

12.12全景图像打印：具备；

12.13支持长胶片打印：具备。

13）附属设备

13.1报告工作站：2套；

13.2  8兆彩色竖屏：2套；

13.3防护用品：成人、儿童各1套（铅帽、铅围脖、铅围裙）；

13.4防护用品挂架：1架；

13.5专用辐射检测仪1套；

13.6胃肠机适配排粪造影专用底座1套；

13.7质保要求：  

自验收合格之日起，提供整机原厂全免费质保≥6年，包含：  

- 所有硬件（含球管、探测器等核心部件，球管质保不设曝光次数限制）  

- 软件升级与维护  

- 每年≥2次预防性维护 

13.8中标单位负责对接医院PACS系统

数字化医用X射线摄影系统

技术参数及配置清单

★产品总体要求：具备用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身各部位站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

1）高压发生器

★1.1 功率≥80KW；

1.2 管电压可调范围：40～150kV；

1.3 加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s；

1.4 最大电流时间积：≥1000mAs；

1.5 具备AEC自动曝光控制,发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光：配备。

2）X射线球管

2.1 球管最大功率≥100kW；

2.2 球管焦点
≤0.6/1.2mm；

★2.3 阳极热容量≥400kHU；

2.4 管组件热容量≥1250kHU；

3）无线平板探测器

★3.1 配备无线移动式平板探测器（双板，型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用：具备；

3.2 探测器尺寸≥17×17英寸；

3.3 像素尺寸≤140um；

3.4 极限空间分辨率≥4.6 lp/mm；

3.5 采集距阵≥4240×4240；

4）束光器

4.1 射线野指示：LED光野指示灯；

4.2 射线野尺寸自动控制： 可以根据SID变化自动调整束光器开口大小以保持投照光野尺寸不变。

5）球管悬吊支架

5.1 吊架运动模式：电动+手动（双模式）；

5.2 球管架垂直运动距离：≥175cm；

5.3 球管架沿横轴运动距离：≥300cm；

5.4 球管套可沿垂直轴旋转：≥±120°；

5.5 球管套可沿水平轴旋转：
≥±135°；

5.6 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动：具备；

5.7 近台触控操作系统：具备，屏幕>9.5英寸；

5.8 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向：具备；

5.9 可显示患者检查列表、检查部位、检查协议、摆位引导图：具备；

5.10 可调整曝光参数（kV，mAs，ms等）、选择患者体型：具备；

5.11悬吊支架可根据检查协议预设位置实现一键摆位功能:包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，并可通过无线遥控器一键移动到检查协议预设拍摄位置：具备。

6）胸片架

6.1 胸片架垂直运动行程：≥145cm；

6.2 立位拍摄最大SID：≥320cm；

6.3 胸片架运动模式：电动+手动（双模式）；

6.4 平板在线充电指示灯：具备；

6.5 可隔室遥控胸片架垂直升降：具备。

7）电动升降摄影床

7.1最低床面高度：≤51cm；

7.2 床面板外形尺寸：≥840mm×2310mm；

7.3 床面横向移动范围：≥20cm；

7.4 床面纵向移动范围：≥90cm；

7.5 床面最大承重：≥250kg；

7.6 平板托盘移动范围：≥900mm；

7.7 平板在线充电指示灯：具备；

7.8 配备可插拔滤线栅，栅焦距≥110cm，栅格比≥10：1无需工具即可轻松取出：具备，栅焦距≥110cm，栅格比≥10：1。

8）无线远程遥控器

8.1 可遥控胸片架电动升降、球管悬吊架横向移动及设备一键到位：具备；

8.2 充电形式：无线电磁感应式；

8.3 无线遥控方式：无线射频遥控，非红外式。

9）图像采集工作站

9.1 采集工作站主机内存：≥32GB；

9.2 采集工作站主机硬盘：≥960GB，采用SSD固态硬盘；

9.3图像文件存储容量：≥10000幅；

9.4采集工作站显示器尺寸：≥23.8英寸；

9.5采集工作站显示器分辨率：≥1920×1080；

9.6支持与RIS和HIS系统的连接：具备；

9.7支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比：具备；

9.8支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整：具备；

9.9支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区：具备；

9.10图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量：具备；

9.11支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS：具备。

10）高级临床应用功能

10.1具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）：具备；

10.2 全长立卧位自动拼接功能拼接尺：具备；

10.3 拼接最大拍摄范围：≥145cm；

10.4具备智能实时胸片质控功能，能够在采集工作站上即时显示胸片拍摄的质控结果，提示不合格片：具备；

10.5具备质控结果统计分析功能，能够对设备的质控结果进行分类统计和分析，支持按结果分类，按不合格原因分类等统计方式：具备；

10.6支持智能胸片光野识别，可通过摄像头自动识别患者胸片的拍摄光野大小并自动设置，无需手动调节：具备；

10.7支持智能胸片摆位提醒，可通过摄像头自动识别患者胸片摆位是否准确，显示拍摄部位中心与平板中心的偏移值：具备；

10.8支持智能拼接范围设置，可通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置：具备；

10.9支持智能曝光参数设置，可通过摄像头自动识别患者体厚和体型并自动设置对应曝光参数：具备；

10.10支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置：具备。

11）附属设备


11.1 报告工作站：2套；

11.2 8兆彩色竖屏≥25英寸：两套；

11.3防护用品：成人、儿童各2套（铅帽、铅围脖、铅围裙）；

11.4防护用品挂架：1架；

11.5专用辐射检测仪1套；

11.6 X光胸片智能筛查系统；

11.7 DR骨折智能分析系统。

11.8具有DR质控功能

11.9质保要求：  

自验收合格之日起，提供整机原厂全免费质保≥6年，包含：  

- 所有硬件（含球管、探测器等核心部件，球管质保不设曝光次数限制。）  

- 软件升级与维护  

- 每年≥2次预防性维护

11.10中标单位负责对接医院PACS系统

包2
全自动化学发光免疫流水线性能参数

1进样模块单模块处理能力最高≥900管/小时；可倾倒式上样，可接智能采血分拣系统；

2单台离心模块单批次最大装载量≥80管；

3离心模块最大离心力≥4000g；

4离心模块具有低温离心、自动配平、可自定义离心时间和转速等功能；

5连接轨道主体轨道纯电驱动，无需使用气泵辅助驱动；

6样本在主体轨道上的全程运送方式为单管运输方式；

7支持单台直连在轨吸样，也可支持多台联机接入流水线；

8支持线上模块自动为样本加盖或封膜；

9加盖/封膜速度≥900管/小时；

10检测完的样本可自动归档、提取、复检，可自动定位并调取标本，样本存储到期后会自动丢弃；

▲11可配置多个冰箱模块，单个模块容量≥14000管；

12支持无线射频技术管理样本，可对样本进行追踪管理；

13冰箱进样速度≥900管/小时；

★14化学发光分析仪采用非酶参与的化学发光法检测，标记物性状稳定，反应过程不易受环境温度影响；▲15检测模块单模块测试速度≥600测试/小时；

16单模块一次性可装载样本量≥300个；

▲17单模块分析仪一次性可检测的项目数量：≥40个；

▲18样本针采用一次性吸头；

19样本针具备自动液面探测、凝块探测、气泡探测、碰撞探测功能；

20一次性单反应杯，一次性加载≥2000个；

21非接触式涡旋混匀；

22具备样本数据信息管理系统；

23能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态；

24具有样本TAT时间实时监控功能，包括急诊、门诊样本的TAT实时监控，并能及时提醒TAT超时样本；

25具备射频识别技术读取试剂盒全部信息，可实现自动存量追踪，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记；

▲26校准方式：内置主曲线，项目均采用两点校准；

▲27可检测并有注册证的项目≥130个，包含：性腺功能、甲状腺功能、炎症监测、传染病、肿瘤标志物等检测项目；

28可通过COM口或网卡与医院LIS系统连接，实现数据共享，具有远程诊断功能；

配套设备：

1大型后备供电系统：（不低于40KVA，供电>60分钟）1台。具备断电警告通知功能。

2大流量纯水机1台

2.1系统总产水量：≥500L/H，水质需满足GB 6682-2008分析实验室用水标准要求；

2.2反渗透系统设计有循环脉动冲洗功能，根据设定时间自动进入到冲洗程序。

2.3具备两种工作模式，自动功能出现故障时，可以选择手动运行，不影响设备正常运行。

2.4系统具有开机自动冲洗与检测、漏水检测保护系统。

2.5反渗透主机及输送管路无死腔，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。

2.6可升级远程监控，实现远程开关机、参数修改、程序升级等功能。

2.7可升级远传水表，实时统计用水量信息，可在远程APP端实时监测。

2.8 PLC智能人机控制，系统在线监视，自动液位保护、高低压保护、过流过载保护功能。

说明：
1.上述采购需求指标中标注‘※’号的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为一个投标人，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加商务技术评审；报价相同的，按照供货方案的优劣，并写出优劣说明，最终确定一个参加商务技术评审的投标人；标注‘★’号的参数指标为实质性技术指标，投标人所投产品必须满足或优于这些指标；加‘▲’号的参数指标为重要技术指标，其余参数为一般技术指标，投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评分细则对重要参数及一般参数响应情况进行扣分。
2.本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求：

（1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单”范围内的产品；

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品；

（3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。
3.未尽事宜依据本项目招标文件及采购单位的相关约定为准，投标单位在本项目实施过程中必须遵照相关规定及标准执行。
4.投标人应提供投标货物的技术说明文件，并加盖投标人公章，作为评标委员会成员评定投标货物是否实质性响应招标文件技术要求以及详细评审的依据，如不提供任何技术说明文件，或提供的文件不能说明所投货物的真实情况，所导致的对投标人的不利后果，由投标人承担。内容包括但不限于：投标人在投标文件中要对投标货物“★”（主要技术指标和运行性能）进行详细描述，并提供能够证明投标货物符合招标文件规定的技术要求与投标货物型号一致的如货物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。
第五部分  评标标准和评标方法

一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项商务技术等因素对投标人及其所投服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1、投标人的投标报价；

2、投标人的综合实力和各种服务能力等；

3、投标人的业绩情况；

4、投标人的实施方案和服务方案的合理性；

5、所提供服务与招标文件技术要求的偏离；

6、投标人提供的其它内容和条件。
二、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

三、评标方法

本次评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按照得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。综合评估法不保证投标报价最低的投标人中标。

1、评标的内容包括：资格性、符合性审查，报价评审，商务评审和技术服务评审。

2、评标委员会按照本办法，对投标单位的投标文件进行打分。每一投标人的价格、商务、服务、技术因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

3、由评标委员会按照得分进行排序，推荐第一名为中标候选人。若发生得分相同的情况，报价低者排名在前；若得分相同，报价也相同的情况，技术部分得分高者排名在前；若得分、报价、技术部分得分均相同，由采购人自行决定。如果第一名放弃中标或被质疑，导致取消其中标资格，则重新招标。
四、政策性要求评审内容及标准

1、投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须投报国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

3、本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

4、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

5、中小微企业参加本项目投标的标准：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》（格式见第八部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物15%的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

6、残疾人福利性单位参加本项目投标的标准：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
8、监狱企业参加本项目投标的标准：

（1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）；

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、实施本国产品标准及相关政策

1.本国产品标准：

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

2.本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（详见格式见第八部分）计算。

（2）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见格式见第八部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（3）其他相关内容及要求详见国办发〔2025〕34号文件《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
六、其他说明：

1、招标文件要求投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2、投标人应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

3、若评标委员会各成员在评审现场意见发生分歧，服从少数服从多数的原则举手表决。
4、资格性审查评审因素及标准以评标办法附表为准；

符合性审查评审因素及标准以评标办法附表为准；

详细评审因素及标准以评标办法附表为准。

一、投标文件初审
（一）资格性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明
	提供营业执照等证明文件

	7
	本项目的特定资格要求
	（1）投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（报价产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；

（2）本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证。（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；   

（3）所投产品如涉及辐射产品，需提供辐射安全许可证。（(投标人为生产企业的，许可证活动种类须包含“生产、销售”;投标人为经销商的，许可证活动种类须包含“销售”，许可证需在有效期内。如所投产品已办理豁免备案，可提供备案证明，备案证明需明确对应所投产品型号）。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	对供应商提供的无利害关系承诺书进行审查
	须提供无利害关系承诺书

	9
	对供应商提供的关联单位说明进行审查
	须提供关联单位说明


说明：
1、提供的扫描件不清晰、无法辨认。内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2、以上资格证明文件若有一项未提供或无效或不符合招标文件要求，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

3、资格性审查的标准依据第二部分“投标人须知前附表”序号4的规定。

（二）符合性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	法定代表人身份证明书
	审核法定代表人身份证明文件是否按招标文件第七部分要求提供；内容是否完整、有效；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。

	2
	法定代表人授权委托书
	审核法定代表人（负责人）授权委托书是否按招标文件第七部分要求提供；内容是否完整、有效；授权人签署是否在授权书有效期内；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。

	3
	开户许可证或基本存款账户信息
	审查投标人基本户开户许可证或基本存款账户信息的有效性。
证明文件清晰有效、符合要求。

	4
	投标人交纳投标保证金的汇款凭证
	投标人交纳投标保证金的汇款凭证。
证明文件清晰有效、符合要求。

	5
	投标函
	审核投标函是否按招标文件第七部分要求提供；内容是否完整、有效；投标有效期是否符合招标文件要求；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。

	6
	开标一览表
	1.审查开标一览表是否按招标文件提供的内容进行填写；内容是否完整、有效；是否按招标文件要求对其进行了填写、签署、盖章，授权代表的签署时间是否在授权签署时间内。

2.开标一览表若存在漏项、缺项；存在有超出本项目预算金额或最高限价的报价的，投标无效；

3.价格修正办法见本招标文件第20.4款规定。

	7
	商务条款偏离表
	投标文件商务条款偏离表中对招标文件第四部分商务技术要求中的商务要求作出实质响应。

	8
	投标货物技术规范响应及偏离表
	投标文件投标货物技术规范响应及偏离表对招标文件第四部分商务技术要求中的技术要求作出实质响应。

	9
	投标文件的签署
	组成投标文件的所有文件的签署，符合招标文件第三部分投标人须知第12条的规定，签署和印章使用完整、有效。

	10
	投标文件的有效期
	投标函中承诺的投标文件有效期，符合招标文件第二部分投标人须知前附表序号7的要求。


说明：
符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的、存在重大偏离或保留，将导致投标无效。

（三）综合评分法评分细则
1包评分细则
	评审因素及权重
	分值
	评审标准

	分值构成

(100%)
	100
	技术部分：61.3分

商务部分：8.7分

投标报价：30分

	评标基准价计算方法
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的报价为评审基准价，其价格分为满分。

	投标报价计算公式
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×投标报价分值

	评审因素及权重
	分值
	评审标准

	技术评分标准（61.3%）
	项目负责人
	2分
	投标人有且准确提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1分，否则不得分；投标人有且准确提供本项目售后负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1分，否则不得分。

	
	实施方案
	10分
	根据投标人针对采购需求提供的项目实施方案(内容包括不限于实施计划、团队配备，技术能力，人员分工，实施节点，进度控制，质量保障措施、交付标准、应急措施、管理制度等)进行评价：每有一项方案描述的得1分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣0.5分，最高得10分。

	
	培训方案
	5分
	根据供应商提供的培训方案（其中包括不限于培训计划、培训时间、培训课时、培训目标、培训人员安排等内容）进行评价：每有一项方案描述的得1分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣0.5分，最高得5分。

	
	投标设备总体评价
	5分
	对投标设备（系统）的功能性、兼容性、可维护性、稳定性、安全技术方案进行综合评价，每有一项方案描述的得1分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣0.5分，最高得5分。

	
	售后服务方案
	9分
	对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务承诺、服务条款、响应方案、服务人员配备、应急措施、对投标设备（系统）的产品维护时间及零部件获取等）进行综合评价，每有一项方案描述的得1.5分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣0.5分，最高得9分。

	
	投标产品技术指标
	30.3分
	每有一项主要技术性能指标（标记★）负偏离，视为未实质性响应招标文件要求，其响应无效；未标记★的为一般技术参数。本包一般技术参数共202项，每有一项一般技术参数负偏离的减0.15分，减至0分。（由评审小组共同认定）

	评审因素中的“与项目特点或采购需求无关”是指方案内容与项目需求无关、逻辑错误、原理错误、表述错误、以及其他不完全符合本项目实际需求的任意一种情形。

	评审因素及权重
	分值
	评审标准

	商务评分标准（8.7%）
	业绩
	6分
	以提供投标人所投产品的合同案例为准，卖方必须为投标人自身。要求必须提供与最终用户签订的合同，至少需提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单作为证明，每提供近三年（合同签订时间2022年5月至今）签署的合同案例得2分，最高得6分。  

	
	节能环保产品
	2.7分
	所投产品包含“政府采购节能环保产品品目清单”政府优先采购产品，并能提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，每提供一个证书得1.35分，最高得2.7分。

	投标报价评分标准（30%）
	投标报价  
	30分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×投标报价分值。


2包评分细则
	评审因素及权重
	分值
	评审标准

	分值构成

(100%)
	100
	技术部分：62分

商务部分：8分

投标报价：30分

	评标基准价计算方法
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的报价为评审基准价，其价格分为满分。

	投标报价计算公式
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×投标报价分值

	评审因素及权重
	分值
	评审标准

	技术评分标准（62%）
	项目负责人
	2分
	投标人有且准确提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1分，否则不得分；投标人有且准确提供本项目售后负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1分，否则不得分。

	
	实施方案
	15分
	根据投标人针对采购需求提供的项目实施方案(内容包括不限于实施计划、团队配备，技术能力，人员分工，实施节点，进度控制，质量保障措施、交付标准、应急措施、管理制度等)进行评价：每有一项方案描述的得1.5分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣0.5分，最高得15分。

	
	培训方案
	6分
	根据供应商提供的培训方案（其中包括不限于培训计划、培训时间、培训课时、培训目标、培训人员安排等内容）进行评价：每有一项方案描述的得1.2分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣0.3分，最高得6。

	
	投标设备总体评价
	6分
	对投标设备（系统）的功能性、兼容性、可维护性、稳定性、安全技术方案进行综合评价，每有一项方案描述的得1.2分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣0.3分，最高得6分。

	
	售后服务方案
	12分
	对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务承诺、服务条款、响应方案、服务人员配备、应急措施、对投标设备（系统）的产品维护时间及零部件获取等）进行综合评价，每有一项方案描述的得2分，每有一项方案描述若与项目特点或采购需求无关的各扣1分，最高得12分。

	
	投标产品技术指标
	21分
	每有一项实质性技术性能指标（标记★）负偏离，视为未实质性响应招标文件要求，其响应无效；标记▲的为重要技术参数，共6项，其余参数为一般技术参数，共30项，每有一项重要技术参数负偏离的减1分，每有一项一般技术参数负偏离的减0.5分，减至0分。（由评审小组共同认定）

	评审因素中的“与项目特点或采购需求无关”是指方案内容与项目需求无关、逻辑错误、原理错误、表述错误、以及其他不完全符合本项目实际需求的任意一种情形。

	评审因素及权重
	分值
	评审标准

	商务评分标准（8%）
	业绩
	6分
	以提供投标人所投产品的合同案例为准，卖方必须为投标人自身。要求必须提供与最终用户签订的合同，至少需提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单作为证明，每提供近三年（合同签订时间2022年5月至今）签署的合同案例得2分，最高得6分。  

	
	节能环保产品
	2分
	所投产品包含“政府采购节能环保产品品目清单”政府优先采购产品，并能提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分。

	投标报价评分标准（30%）
	投标报价  
	30分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×投标报价分值。


注：
招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据。 

第六部分  合同原则

         项目采购合同
采购方（甲方）：                    合同编号：

供货方（乙方）：                    签订地址：

采购方式：                               签订时间：  年  月   日
据    年  月  日，                   组织的编号：                    号          项目        采购结果，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、供应商向采购人提供如下设备（本合同结算货币为人民币，单位：元）

	NO
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合同总金额（大写）：

	
	此价格金额为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，并包含购买货物的税费、运送、安装、调试、验收、保险、和相关服务等的费用。


二、交货：

1、交货日期：合同签订后   日内所有货物交付到指定地点并安装调试完毕。

2、交货地点：长治市中医医院。

三、交验：
货到甲方指定地点，甲方按本合同条款及时组织有关人员及专家进行验收。验收包括以下项目：

1、依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符及时加以解决。

2、开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

4、设备安装后，检查设备连接是否正确，经调试和运行，甲方和乙方双方共同确认设备正常运行并对甲方所需人员培训合格后，完成设备验收。

四、货款支付：

1、签订合同后预付合同价款的   %，根据项目进展情况支付合同价款的  %，验收合格交接手续完善后支付剩余合同价款的   %，质保期以甲方验收单验收合格日期为准起算，质保期为   年。

2、乙方按照合同约定向甲方主张付款义务前，应当首先向甲方提供符合规定的增值税（专用或者普通）发票，经甲方查验后履行上述合同约定的付款义务，付款时限从乙方提供合规发票后开始计算。若乙方未依约提供合法有效的发票的，甲方有权拒绝履行付款义务。

3、乙方应当提供合法有效的账户信息，如信息错误或变更未及时书面通知甲方，导致无法履行付款义务的，甲方不承担法律责任。

五、质量要求及售后服务承诺：

1、乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准、节能标准。

2、乙方保证提供给甲方的货物是经货物生产厂商认可的正规渠道进货，全新、未使用过的，符合国家标准的正品合格产品，承诺为甲方提供符合或高于国家标准及招标文件要求的售后服务。

3、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利，如果任何第三方提出侵权指控或诉讼，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任，并赔偿甲方的损失。

6、甲方和乙方按双方约定的质保期质保。售后服务按国家“三包”规定执行，乙方提供上门现场服务，并承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常使用。

7、使用过程中设备出现故障，乙方在接到甲方的信息后，必须在24小时内到达现场。如乙方未及时维修的，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的费用应由乙方承担，甲方先予承担的，有权向乙方追偿。

8、因乙方提供产品问题导致甲方或第三方损失的，乙方承担全部责任。甲方因此承担责任后，有权向乙方主张追偿权。

六、甲方责任：

1、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

2、对合同条款及价格负有保密义务。

七、乙方责任:

1、保证所供设备均为标书承诺设备，符合相关质量检测标准，具有该产品出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备及系统进行保修、维护等服务。

八、违约责任：

1、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。乙方承担修理、调换、退货产生的费用，同时向甲方支付合同款总额10%的违约金。

2、乙方不能交付设备时，向甲方支付合同款总额10%的违约金。

3、乙方逾期交付设备时，每逾1日乙方向甲方支付合同款总额0.3%的滞纳金。逾期交货超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

九、不可抗力：

甲方和乙方任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

十、争议解决：

甲方和乙方在执行合同中发生争议，由双方协商解决。如协商不成，任何一方都可以直接向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同生效及其他：

1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

2、合同由甲方、乙方法人或代理人签字并加盖公章确认后，即行生效。

3、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份。

4、合同执行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十二、通知与送达：
合同履行期间，合同任何一方应当按照合同中标明的地址和联系方式进行文件送达。任何一方对上述地址的变更应当在变更后三日内书面通知另一方。采取邮寄方式送达的，文件妥投日或拒签日为送达日；采取传真或电子邮件方式送达的，文件到达指定系统日为送达日。对方不得以没有实际收到文件作为抗辩理由。本通知条款同样适用于因纠纷产生诉讼过程中的送达。

（以下无正文，为签字页）

甲方：                              乙方：
科室主任：                           法定代表人:
医学装备科科长：                   委托代理人:
分管院长：
主管院长：
法定代表人：          
地址：                                地址：

电话：                              电话：
                                        开户银行：
账号：
第七部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照本招标文件的相关要求编制及提交投标文件，未按要求编制及提交投标文件的，其投标文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。
2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4、评标委员会将应用投标人提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的中文简体字和份数提交。

二、投标文件格式及编排顺序
投标文件的排序须按投标人须知前附表中投标人应提交的资格证明文件和商务、技术文件内容及顺序排列。

为方便评标，投标人应按照招标文件中的提供的格式进行编制投标文件，其中招标文件中提供的表格，投标人可以自行扩展横向单元格，但不得增减纵向单元格内容。
（一）封面格式

（正/副）本

项目名称： 

项目编号：
包   号：
投

标
文
件
投标人单位名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

二〇二四年   月   日
 （二）目录格式

目 录

资格证明文件部分

一、提供《供应商信用承诺书》…………………………………………

二、营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明…………………………

三、本项目的特定资格要求…………………………

四、供应商无利害关系承诺书…………………………

五、供应商关联单位说明……

商务、技术文件部分
一、法定代表人身份证明书……………………………………………………………

二、法定代表人授权委托书……………………………………………………………
三、开户许可证或基本存款账户信息…………………………………………………

四、投标人交纳投标保证金的汇款凭证………………………………………………
五、投标函………………………………………………………………………………

六、开标一览表…………………………………………………………………………

七、分项报价明细表……………………………………………………………………
八、投标人基本情况表…………………………………………………………………

九、近三年合同案例及相关证明资料…………………………………………………

十、商务条款偏离表……………………………………………………………………

十一、投标货物技术规范响应及偏离表…………………………………………………

十二、货物产品技术描述……………………………………………………………
十三、项目整体实施方案………………………………………………………

十四、投标人认为需要提供的其他商务技术材料……………………………………
十五、投标货物对政府采购相关政策要求的响应情况………………………………

资格证明文件部分

一、提供《供应商信用承诺书》
长治市政府采购供应商信用承诺函

致   （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：                             .
统一社会信用代码（身份证号码）：                       .
法定代表人（负责人）：                                 .
联系地址和电话：                                       .
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                       .，项目编号：                       .），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子印章）：

日期：    年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

                 法定代表人或授权代表:       （签字或盖章） 

供应商全称：               （公章） 

日 期：                   

二、营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明
三、本项目的特定资格要求

四、供应商无利害关系承诺书

采购人/采购代理机构: 
    我公司为独立法人单位，参加你单位                      项目的公开招标采购活动，我公司及人员与你单位及人员不存在控股、管理关系亲属关系等利害关系;我公司及人员与参与本项目此次采购活动的其他供应商及人员不存在控股、管理关系等利害关系特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，如上述承诺不真实，愿意按照有关法律法规的规定接受处罚。
供应商名称：                           (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商授权代表：         (签字或盖章)

                                          日      期：                     
五、供应商关联单位说明
供应商关联单位的说明（供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：a与供应商单位负责人为同一人的其他单位；b与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位）

供应商关联单位说明

为规范采购流程，确保公平竞争，防止有关联关系的供应商同时参与本项目的投标，现如实披露与本单位存在关联关系的单位信息。

一、关联单位定义

本说明所称关联单位，包括但不限于以下两类：

与供应商单位负责人为同一人的其他单位;

与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。
二、披露内容

	序号
	关联单位名称
	统一社会信用代码
	关联关系说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


三、填写要求

1. 确保所填信息真实、准确、完整。

2. 如不存在上述关联单位，请在表格中填写“无”。

3. 对所披露信息的真实性负责，如因隐瞒或虚报关联关系，采购人有权将该供应商纳入医院黑名单，并将依法追究其责任。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）或被授权人代表：             （签字或盖章）

日      期：                                 
商务、技术文件部分

一、法定代表人身份证明书

    单位名称：                                                                 

    单位性质：                                                                  

地    址：                                                                 

    成立时间：      年      月    日

经营期限：                                                                 

姓    名：                                  性  别：                       

   身份证号：                                  职  务：                       
    系       （投标人名称）                   的法定代表人。

 特此证明。


投标人（盖单位公章）：

法定代表人(签字或盖章)：


日　期：

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件。

	
	


二、法定代表人授权委托书

采购人名称：

    本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权           （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：                      ，项目编号：        ，包号：    ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

授权代表(签字或盖章)：


日　期：

附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件：
	
	


说明：1、除可填报项目外，对本授权委托书内容不可做实质性修改，从而导致该报价有可能被拒绝。
2、注:若投标人授权代表为法定代表人(负责人)的可不提供授权委托书。投标人委托授权代表投标的，须附被授权人代表在本单位缴纳社保的证明材料(投标截止日前半年内任意一次缴纳任意一种社会保险的证明)。
三、开户许可证或基本存款账户信息

四、投标人交纳投标保证金的汇款凭证

五、投标函

采购人名称：

                    (投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                            元（¥               元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期      个日历天内（自递交投标文件截止之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的所有规定。

10、保证在投标文件递交截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证完成。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效。
六、开标一览表

项目名称：                                    

项目编号：                                    
包    号：                                    

投标人名称：                                   

    货币：人民币/元

	项目名称
	总价
	合同履行期限
	质保期

	
	
	
	

	总价：（人民币：大写）                            （小写）￥                


注：①投标报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。

②总报价包含但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

七、分项报价明细表（格式）
项目名称：                                            
项目编号：                                            
包    号：                                            

投标人名称：                                          
                                                    货币：人民币/元
	序号
	招标文件产品名称
	投标文件产品名称（如适用医疗器械请填写注册证名称）
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（含税价）大写:                               ¥（小写）：


注：1.投标报价均以人民币报价，原则上取整数报价，如有小数，最多保留两位小数。
2.总报价包含但并不限于各项购买货物运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
3.投标人可根据实际货物数量自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

4.分项报价明细表中“总报价”需与开标一览表中“总报价”一致。
投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：
八、投标人基本情况表
	单位名称
	

	单位性质
	

	单位地址
	

	注册资金
	

	营业范围
	

	法定或机构代表人
	

	统一社会信用代码
	

	开户银行及帐号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真号
	
	电子邮箱
	

	曾获得的奖项
	

	其他
	


九、近三年同类型案例及相关证明材料

投标人近三年（2023年5月1日至今）同类项目业绩一览表
	序号
	委托单位
	项目名称
	合同金额
	签订日期
	联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：①后附业绩证明资料；

②投标人可根据实际项目业绩自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。
十、商务条款偏离表

项目名称：                                       
项目编号：                                       

包    号：                                       

投标人名称：                                     
	序号
	招标文件商务条款号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏差内容
	说明

	1
	合同履行期限
	
	
	
	

	2
	交付（实施）地点详细地址
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	包装和运输
	
	
	
	

	5
	配套服务
	
	
	
	

	6
	履约验收
	
	
	
	

	7
	供货要求
	
	
	
	


说明：如无偏差，请在说明一栏填“无偏差”；如有偏差，应详细填写偏差内容，并在说明一栏填“偏差”。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

十一、投标货物技术规范响应及偏离表

项目名称：                                       
项目编号：                                       

包    号：                                       
投标人名称：                                     
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	招标文件

技术规范、要求
	投标文件对应规范
	偏离情况
	偏离内容

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


说明：①投标人可根据实际项目情况自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容；

②如有偏离，请在偏离内容一栏填写偏离内容，并在“偏离情况”中标明正偏离或负偏离；

③如无偏离，请在偏离情况一栏填 “无”，偏离内容一栏填“无”。
投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

十二、货物产品技术描述
十三、项目整体实施方案

十四、投标人认为需要提供的其他商务技术材料

十五、投标货物对政府采购相关政策要求的响应情况
21.1节能环保产品的证明材料

21.2中小企业证明材料

21.3残疾人福利性单位证明材料

21.4监狱企业证明材料

21.5正版软件承诺
21.6创新产品或创新服务明细表
21.7商品包装和快递包装承诺
第八部分  相关附件

附件一、政府强制采购产品明细表格式（如不涉及，此表可不提供）
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附截图

附件二、政府优先采购产品明细表格式（如不涉及，此表可不提供）
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附截图

附件三、中小企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
中小企业声明函（格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：

日 期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、如不属于中小企业可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于中小企业”字样并加盖单位公章。
附件四、残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的           项目（项目编号：           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     投标人（盖单位公章）：
                                         日  期：

注：如不属于残疾人福利性单位可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于残疾人福利性单位”字样并加盖单位公章。
附件五、监狱企业证明文件格式（如不涉及，此函可不提供）
监狱企业证明文件（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                投标人（盖单位公章）：

日期：

注：如不属于监狱企业可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于监狱企业”字样并加盖单位公章。
附件六、正版软件承诺（如不涉及，此承诺可不提供）
正版软件承诺（格式）
本供应商现参与      （项目名称）      （项目编号：          ）（包号：    ）项目的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：

日  期：
附件七：创新产品或创新服务明细表（如不涉及，此承诺可不提供）
创新产品或创新服务明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	企业名称
	产品名称
	规格型号

	
	
	
	

	
	
	
	


说明： 
投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
                                投标人（盖单位公章）：
              日期：
附件八：商品包装和快递包装承诺（如不涉及，此承诺可不提供）
商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺
本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
                                      投标人（盖单位公章）：
                   日期：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附件九：关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      

日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件十：
专用耗材报价表(如不涉及可不提供)

项目名称：                                     
项目编号：                                    
包    号：                                    

    货币：人民币/元

	序号
	耗材名称
	产地
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

附件十一：
年度全保维修费报价表(如不涉及可不提供)

项目名称：                                    

项目编号：                                    
包    号：                                    

    货币：人民币/元

	序号
	设备型号
	数量
	保修年限
	总价（元）
	服务内容
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

54

