政府采购公开招标

采购文件

招标项目：新疆大学能源化工公共科研平台化工学院设备更新项目(允许进口)

招标编号： XJHY-2026-016

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

采购人：新疆大学

采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

2026年6月
目	录

- 招标公告

招标公告

第二部分 投标须知

投标须知前附表

第三部分 招标说明

第四部分 投标说明

第一章 对投标人的资质要求

第二章 投标文件的编写

第三章 投标文件的递交

第四章 评标委员会

第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开	标

第二章 评标

第三章 定标

第四章 授予合同

第六部分 货物需求、技术规格说明

第一章 货物需求、技术规格说明

第七部分 商务合同部分

第八部分 投标文件的编制装订

第一部分 招标公告

新疆大学能源化工公共科研平台化工学院设备更新项目(允许进口)公开招标公告

项目概况

新疆大学能源化工公共科研平台化工学院设备更新项目(允许进口)招标项目的潜在投标人应在政采云https：//www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，并于2026年07月01日11：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHY-2026-016

项目名称：新疆大学能源化工公共科研平台化工学院设备更新项目(允许进口)

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8368600.00

最高限价（元）：8368600.00

采购需求：

标项1：新疆大学能源化工公共科研平台化工学院设备更新项目(允许进口)

数量：1批

预算金额（元）：8368600.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为新疆大学能源化工公共科研平台设备更新，采购及安装原位X射线衍射仪、超高温综合热分析仪、白光干涉仪、全自动共聚焦拉曼高温表征系统、一体化荧光光谱仪等，具体详见采购文件。

备注：

合同履约期限：详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参与本次招标活动；

（2）投标产品设备为进口产品的，若供应商非投标产品制造商的，须提供投标产品生产制造商针对本项目出具有效期内的授权书或长期代理协议，供应商授权书若为二级及以下授权还须同时提供上一级授权证明材料。若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效。

三、获取招标文件

时间：2026年06月08日至2026年06月15日，每天上午00：00至14：00，下午14：00至23：59

地点：政采云https：//www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件

方式：投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https：//www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年07月01日11：00（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台https：//www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2026年07月01日11：00（北京时间）

开标地点：将投标文件上传至政采云平台https：//www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商可前往新疆政府采购网（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：新疆大学

地   址：乌鲁木齐市胜利路666号

联系人：郭老师

电话：0991-8580035

2.采购代理机构信息

名  称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地　址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401

联系人：张伟、李堰达、胡春、王文周

联系方式：17690710616、13565957217

3.项目联系方式

项目联系人：张伟、李堰达、胡春、王文周

电　话：17690710616、13565957217

第二部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：新疆大学 联系人：郭老师 联系电话：0991-8580035 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1401号 联系人：张伟、李堰达、胡春、王文周 联系电话：17690710616、13565957217 |
| 3 | 项目编号 | XJHY-2026-016 |
|  | 项目名称 | 新疆大学能源化工公共科研平台化工学院设备更新项目(允许进口) |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | # 资金来源 | # 超长期特别国债资金、自筹资金 |
|  | 资格审查方式 | # 资格后审 |
|  | 采购内容 | # 为新疆大学能源化工公共科研平台设备更新，采购及安装原位X射线衍射仪、超高温综合热分析仪、白光干涉仪、全自动共聚焦拉曼高温表征系统、荧光光谱仪等，具体详见采购文件。 |
|  | 是否允许采购进口产品 | # 允许 |
| 4 | 采购预算 （最高限价、单项限价） | # 8368600.00元。供应商投标报价超过采购预算、最高限价及单项限价的按无效投标处理。 # 单项限价详见《第六部分 货物需求、技术规格说明》 |
| 5 | 交货期 | # 详见《第六部分 货物需求、技术规格说明》 |
|  | 质保期 | 详见《第六部分 货物需求、技术规格说明》 |
|  | 供货地点 | 新疆大学（招标人指定地点） |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 所属行业 | # 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 # 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 核心产品 | 超高温综合热分析仪 |
|  | 付款方式 | 1、进口合同标的物需要办理委托代理进口，应当由甲乙双方与合同标的物的外贸代理公司（以下称“外贸代理”）签订《委托代理进口协议》，支付方式参照《委托代理进口协议》执行。 2.双方签订合同后，乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款。 3.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款。 4.进口委托代理费由乙方与外贸代理自行协商，甲方不向外贸代理支付外贸代理费用。 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： （1）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参与本次招标活动； （2）投标产品设备为进口产品的，若供应商非投标产品制造商的，须提供投标产品生产制造商针对本项目出具有效期内的授权书或长期代理协议，供应商授权书若为二级及以下授权还须同时提供上一级授权证明材料。若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效。 |
| 7 | 信用情况 | 查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网； 查询时间：投标截止时间以后至资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。 注：由采购人或采购代理机构查询。 |
| 8 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 投标保证金 | 一、投标保证金：80002元；大写：捌万零贰元整。 - 缴纳方式：电汇、网银转账、保函等非现金方式 三、采用电汇或网银转账的形式应由投标人基本户汇出，并汇入指定帐户； 开户银行及账号如下： 开户名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐南湖东路支行 开户行行号：104881006151 账 号： 107083025521 注：汇款单上需注明项目编号或项目名称。（如有字符限制可自行简写） 保证金缴纳期限：凡拟参加本次采购的供应商，必须在投标文件递交截止时间前将保证金汇入指定账户。 注：汇款单上需备注项目名称、包号（若有）。保证金于投标文件首次递交截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评审。 退还保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件，找采购文件中的项目负责人签字办理。 |
| 12 | 采购文件发放 | 登录政采云https：//www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https：//www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。 |
| 13 | 采购文件售价 | 0元/标项 |
| 14 | 开标查验 | 无 |
| 15 | 开标地点及投标文件递交 | （1）开标地点：政采云平台https：//login.zcygov.cn/。（全流程不见面开标） （2）开标时间：2026年07月01日11：00（北京时间） |
| 16 | 投标文件份数 | 开标时无需递交纸质版投标文件，将投标文件上传至政采云平台https：//www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。 |
| 17 | 采购代理机构 服务费 | 参照：发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮43%，代理服务费由中标人支付。 支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 |
| 18 | 关于推动解决政府采购异常低价问题 | 一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价〈采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。（新疆大学根据项目实际情况启动异常低价投标（响应）审查的数值标准设置为65%） 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 二、评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 19 | 政府采购政策支持 | 1、本项目不专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及其财政部门相关的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、节能环保产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 21 | 支持本国产品 | 1、本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。 2、本采购项目： ☐ 不适用本国产品标准及相关政策。 适用本国产品标准及相关政策。 3、本国产品标准： （1）产品在中国境内生产； （2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施 （3）产品关键组件符合相关要求：尚未实施 （4）产品关键工序符合相关要求：尚未实施 4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。 5、对本国产品的支持政策： （1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金： 第一中标供应商签订合同前、收到中标通知书后10日内向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下： 货物类服务类：中标价*2% 履约保证金递交形式：转账 中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金缴纳账户信息： 单位名称：新疆大学 纳税人识别号：12650000457601471G 地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话：0991-8585360 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路(兵团)支行 账号：30704301040002348 行号：103881070432 统一社会信用代码：12650000457601471G 履约保证金的退还：合同履约完成，货物验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。 |
| 23 | 解密时长 | 解密时长：30分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 （友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密） |
| 24 | 投标文件编制注意1 | 1、在采购文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）窗口下载所投项目的采购文件。 2、供应商需在新疆政府采购网（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。 3、采购文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应采购文件，其投标将被拒绝。 特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的响应材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 25 | 投标文件编制注意2 | 1、各供应商必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足采购文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、供应商需在投标文件递交截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 |
| 26 | 投标文件编制注意3 | 1、无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，将视同其未提供。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。） |
| 27 | 质疑 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。 3.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。 4.超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。 5.依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(三)对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。 6.采购代理机构质疑函接收信息 接收部门：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 联系人：张伟、李堰达、胡春、王文周 联系电话：17690710616、13565957217 地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401 提交方式：提交盖章的纸质版原件，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期未提出的视同理解和接受。 7.澄清、修改文件发出后（若有），供应商必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件。 |
| 备注 | 1、采购文件中部分加粗、标★、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的重要条款，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、★投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 4、★投标单位所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况(如出现视为价格歧视情形)；后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标单位自行让利行为。投标单位须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理。 5、投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求，可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。 6、分项报价表说明：“★投标单位所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况（如出现视为价格歧视情形）；后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标单位自行让利行为。投标单位须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理。 |  |

注：如后文中相关格式要求表述与文件前附表，表述不一致的，以前附表为准（除资格审查、符合性审查及采购人需求外）。

# 第三部分 招标说明

1.适用范围

本采购文件仅适用于在新疆大学能源化工公共科研平台化工学院设备更新项目(允许进口)采购文件中所叙述的本采购项目的合格投标人（包括生产商或销售商）。

2.投标资格

2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均合格的供应商（生产商或销售商）。

2.2投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3本项目不接受联合体投标。

3.定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“招标方”系指采购人和采购代理机构的统称。

3.2 “投标人”系指有资格的供应商（生产商或销售商）及投标人。

3.3“货物”系指采购文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.投标费用

无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.采购文件的构成

采购文件由招标公告、投标须知、招标说明、投标说明、开标 评标及定标说明、货物需求及技术规格说明、商务部分、投标文件的编制装订等组成。

6.采购文件的澄清或修改

采购人或者采购代理机构对采购文件澄清或者修改的，在投标截止时间至少15日前，通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止日的15日前按采购文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7.采购文件的修改或补充

在投标截止日15日前的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。

为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。

采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8.廉洁自律承诺要求：

8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，采购人要求参加本次项目的采购人专家、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》。

9.政府采购节能产品、环境标志产品

9.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

9.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

9.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

9.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第五章评标方法及标准”（如涉及）。

9.5 投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予价格评审优惠，未提供认证证书的视为投标无效。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单的，按照“第五章 评标方法及标准”中相关规定在评审时给予价格评审优惠，具体详见“投标人须知前附表 ”及“第五章评标方法及标准 ”。

10.招标会场纪律及要求

10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭现场开评标程序进行。

10.2 凡没有在开标时间（投标截止时间）准时进入开标现场的投标人，其投标将被拒绝。

10.3 评标活动结束前，评标委员会各成员严禁与外界及投标人有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人提交采购人后，方可离开评标现场，外出时须有监标人员陪同。

10.4 非特殊原因（如需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正等）除外，投标截止时间后，对投标方的所有投标资料及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，否则，将直接取消其投标资格。

10.5 参加本次评标的专家成员及其他与会人员如果与其他投标人有利害关系的，可以现场申请其回避。如不申请其回避的，则视同无利害关系。

10.6 对各投标人的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作逐一进行；评标期间各投标人务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行采购人工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。

10.7 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

10.8 招标评标须在监标人的监督下由采购人组织进行。评标委员会各成员、采购人代表、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。

11.与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

参与项目采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第四部分 投标说明

第一章 对投标方的资质要求

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2投标时资格审查的必要条件（如果不能提供或有缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝，资格审查具体内容详见资格审核表）。

1.3 投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目不得分，且本项目将做为是否中标的重要因素。

（1）产品选型、配置及性能指标、质量保证措施等；

（2）货物供应、售后服务、项目业绩等；

（3）利于投标方的其它证明材料；

1.4 开标对投标人资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等， 严格遵循“第四部分”中 1.2、1.3条款之规定。

1.5 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

1.6 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。

第二章 投标文件的编写

2.要求

2.1投标人应详细阅读采购人的采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求编制投标文件和按时上传投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。

2.2允许投标人对采购文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或本企业销售产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。采购人可选择一家投标人为所有包的成交人，也可选择若干个分别中标。

3.投标文件语言和度量单位

3.1采购文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.投标文件的组成

4.1投标人编写的投标文件应主要包括下列内容：（包含但不限于）

1、投标函

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、产品规格报价明细表；

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）

6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）

（1）关于资格的声明函

（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年任意一个月社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年任意一个月完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的，与采购人不存在利害关系可能影响采购公正性的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法失信主体查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；

（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；

（13）未组成联合体进行投标的声明。

（14）其它补充资料

7、技术及商务响应（偏离）表；

8、产品配置及性能指标；

9、质量保证措施；

10、货物供应服务方案；

11、售后服务；

12、项目的业绩；

13、提供其它有利于投标的资料；

具体编制顺序严格按附件中投标文件编制顺序进行编制。

5．投标文件格式

5.1 投标方应按采购文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标函、开标一览表、产品规格报价明细表等，并按表格要求注明投标货物的名称、货物规格及型号、原产地、数量和价格等。

6.投标报价

6.1投标人须在产品规格报价明细表上标明单价和总价。

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。

6.2投标时应注意下列几点：

6.2.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中包括但不限于以下费用：货物制造、运输、包装、保险、安装调试、后期服务、利润、税金等全部费用。

7.投标报价的货币单位

7.1投标报价单位为人民币。

8．投标文件规定的技术文件

8.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术文件，作为投标文件的一部分。

8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

9.投标有效期

投标有效期90天；

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后方才有效。

10.2　投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定位置逐一签署或加盖投标单位公章，投标文件方为有效。

10.3  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11．投标保证金

11.1 投标保证金的有效期应不低于投标有效期。

11.2投标保证金：在投标截止时间前将本项目投标保证金提交至采购代理机构。

投标保证金提交形式：电汇、网银转账、保函等非现金方式

备注：办理投标保证金退付手续须提交的资料：1、授权委托书（附身份证复印件）；2、转账凭证。请各投标人在开标结束后尽快提交以上资料到我公司办理保证金退还事宜。

11.3 采购人应在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

11.4 未按采购文件规定提交投标保证金的，采购人应当拒绝接受投标人的投标文件，视为无效投标。

11.5 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。

11.5.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

11.5.3 投标人串通投标，其投标无效。

投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件采购人有权拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于采购文件规定的投标截止时间，本次投标为线上投标；在投标截止时间后递交或上传的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.2  如出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的，投标人应在采购文件变更中重新规定的投标截止时间前递交或上传投标文件。

第四章 评标委员会

15、评标委员会组成

15.1 由采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人推荐拟中标人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

本采购文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标（或邀请招标）的采购方式。本采购文件中对评标委员会及其成员的要求，同时适用于采取公开招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购方式时依法组成的评审小组及其成员。

15.2 评标委员会的成员于开标前，从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定；对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选；评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

评标委员会专家的条件和回避规定

16.1 评标委员会专家应符合下列条件：

16.1.1 熟悉有关和招标投标的法律法规；

16.1.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

16.1.3 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；

16.1.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

16.2.1 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；

16.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

16.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17. 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

18. 评标委员会成员应熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1 招标目的。

18.2 招标项目的范围、性质。

18.3 采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.4 采购文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

19. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

20. 评标委员会及其成员应当履行的义务：

20.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.2 按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续， 对评标意见承担个人责任；

20.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

20.4 参与评标报告的起草；

20.5 配合财政部门的投诉处理工作；

20.6 配合采购人答复投标人提出的质疑。

21. 评标委员会及其成员应注意事项：

21.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，须响应前款“第三部分”中

8.1 条款之规定要求。

21.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以采购文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

21.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购人将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

21.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标人进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

22. 与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购人将有权取消其权利资格。

第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开	标

23. 开标

23.1 本次招标按采购文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议。

23.2 为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，如果评标委员会成员及其他与会人员与其他投标人有利害关系的，在开评标现场以举手示意的方式向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。

23.3 各投标人如对本次招标过程存有异议，应及时提出以便进行答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将不予采信。

23.4 投标人资格审查

23.4.1 各投标人的资格审查资料交由招标人或招标代理机构审核，审核合格后为有效投标人。

23.4.2 依据采购文件规定对各投标人的投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中 1.2 条款之规定要求的，其投标将被直接拒绝。

23.4.4 投标人资格审查合格后方可进入到投标文件初步审查审查阶段。

23.4.3 资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照“第五部分”中23.6条款中的 23.6.2条款和23.6.3条款之规定执行。

23.5 投标文件响应性审查

23.5.1 开标后，采购人将组织对投标文件进行审查，包括响应程度初步审查阶段（资格性审查和符合性审查）和技术商务详细评审阶段；投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段；具体评审详见投标文件《投标文件初步审查表》、《详细评审明细表》。

23.5.2 评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。

23.5.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.5.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6 投标登记确认的审查

23.6.1 投标人应按采购文件要求递交投标文件，否则，其投标将直接被拒绝。

23.6.2 在采购文件及程序符合法律规定的前提下，对采购文件做出实质性响应的供应商只有两家时，且是第一次开标，采购人应中止采购，重新组织采购；如果是第二次开标，按照公开、公平和竞争的原则，采购人可以提出转竞争性谈判方式进行，经批准后，按批准后的采购方式继续开标。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.6.3 评审后如果合格供应商只有一家时，且是第一次开标，采购人应中止采购，重新组织采购；如果是第二次开标，采购人和投标商既没有过不良行为记录，也不存在明显或恶意的投标倾向性行为，采购人可以申请单一来源方式采购，经批准后，按批准后的采购方式依法按程序组织采购。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。

23.7 评标前的意见征求

23.7.1 严格在采购文件的规定范围内，由采购人现场以书面的方式，征求采购人代表对本次评标委员会评标时应注意的事项及意见建议，并签字确认。

23.7.2 由采购人本次项目承办责任人严格按照采购文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。

23.7.3 由采购人将可采信的上述意见建议，现场向评标委员会及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。

第二章 评	标

24. 开标报价

24.1 评标依据

24.1.1 采购文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购人的采购文件和投标人的投标文件进行比较与评标。

24.1.2 采购文件中的主要产品（核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

24.1.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近， 且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数项子目单价完全相同， 且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。

24.1.4 本次评标采取综合评分法。

24.2 评标过程的保密性

24.2.1  所有与本次招标及评标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。

24.2.2 在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、

澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。

24.2.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

24.2.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

24.3 评标有关规定要求

24.3.1 参加本次评标的专家成员及其他与会人员应严格遵守前款“第三部分”中10.4条款之规定进行评标。

24.3.2 评标、报价、询标（答疑）、澄清应按照投标人递交投标文件的正顺序进行。

24.3.3 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，应遵循前款“第四部分”“第四章”中 21 条款和 22.条款之规定。

24.3.4 评标现场凡供应商提供所涉及的投标资料，严格按照前款“第三部分” 中 10.4 条款执行。

24.3.5 采购人要对当事双方的评标、报价、询标（答疑）、澄清等，做好书面记录，经评标委员会、投标人确认的记录与采购文件、投标人投标文件具有同等法律地位；也是供应商一旦中标后，与采购人签订中标合同和发生质疑或投诉事项时的重要法律依据。

24.3.6 评标委员会各成员应在采购人规定时间内阅读和熟悉采购文件，当要提出采购文件疑问事项时，应由采购人本次招标项目的责任人作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。

24.4 报价

24.4.1 投标报价的审查和原则要求

24.4.1.1 采购人应须对评标委员会确定为实质上响应采购文件要求的投标文件中的价格进行审核，检查看其是否有计算和累加上的错误。

24.4.1.2 修正错误的原则。如大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标报价保证金将被没收。

24.4.1.3 开标时进行公开唱标并由各投标人进行确认；报价采用一次性报价方式，不接受二次提供，否则，将直接取消其投标报价资格。

24.4.1.4 投标人的报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

24.4.1.5 各投标人须在采购人规定的时间内进行报价，严格遵守前款“第三部分”中10.6条款之规定。

24.4.2 唱标、记标

24.4.2.1 采购人对投标报价登记确认、资格资质审查合格，及对采购文件做出实质性响应的供应商的报价，要给予每个正在参加评标的供应商相同的机会，并对报价采取公开的方式，按照供应商现场递交投标文件的正顺序，采取书面记录方式，在现场开标现场当场进行唱标公布。该报价只允许有一个报价，投标人任何有选择性的报价将不予接受。

24.4.2.2 报价以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准。

24.4.2.3 唱标和记标的顺序，按照投标人现场递交投标文件的正顺序依次进行。

24.4.3 最终报价是否均超过采购预算的审查确认

24.4.3.1 报价唱标结束后，采购人须根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的规定，按照最终报价不接受超过采购预算的原则，对最终报价是否均超过采购预算进行审查确认，并在开标现场公布结果。

24.4.3.2 唱标结束后，如所有报价均超过采购预算，且采购人不能支付时，采购人现场应宣布本次招标废标。出现此种情况时，评标委员会有权决定拒绝所有的投标文件。

24.5 评标程序

24.5.1 评标委员会及其成员应当遵循独立评标的原则，按照独立初审、单独（或集中）询标（答疑）、独立综合评审、独立推荐拟中标候选人、集体定标、出具评标报告的工作程序进行。

24.5.2 评标委员会应单独（或集中）与资格资质审查合格的投标人分别进行技术和商务评审与比较。

24.5.3 按照采购人规定程序，评标当事双方应本着“实事求是、公正诚信” 的原则，以采购人的采购文件为评标的唯一依据，不允许做采购文件以外无关问题讨论；评标委员会成员可以采取单独（或集中）的方式与供应商分别逐一进行评标、询标（答疑）、澄清。

24.5.5 询标（答疑）、澄清

24.5.5.1 在评标过程中，评标委员会各成员如对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正的，各投标人应按采购人的规定作出必要的澄清、说明或者补正，和分别单独（或集中）进行询标（答疑）。

24.5.5.2 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会及其成员将对认为需要投标人进行询标（答疑）、澄清等时，投标人有责任按照采购人通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

24.5.5.3 评标委员会在初步评审的基础上，单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，可决定是否与各投标人再次进行询标（答疑）。

24.5.5.4 采购人要对供应商的澄清、说明或者补正采用现场递交形式，由采购人做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖公章，其澄清、说明或者补正不得超出投标报价文件的范围或者改变其实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

24.5.5.5投标人拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在采购人规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，评标委员会将取消其继续参加评标的资格。

24.5.5.6参加投标的供应商应当对评标（审）的承诺和最终报价以书面形式确认，并由其法定代表人（或其授权人）签署或加盖公章。

24.5.6 符合性审查

24.5.6.1 评标委员会应依据采购文件的规定，对投标人报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应，对采购文件的要求未做出实质性响应的投标人，不得进入具体评标程序。

24.5.6.2 评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

（1）细微偏差是指投标实质上响应了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

（3）重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货、服务范围和质量，或限制了采购人的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照采购文件要求提供投标保证金的， 投标文件没有按采购文件要求进行签章或盖章的，投标文件中附有采购人不能接受的条件的，和不符合采购文件中规定的其他实质性要求的等。

（4）发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按采购文件中的规定，可以取消其投标的权利。

24.5.6.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照采购文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1.投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；

2.投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；

3.投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；

4.投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；

5.投标文件载明的质量要求、质保期是否满足采购文件要求；

6.投标文件是否附有招标人不能接受的条件；

7.是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；

24.5.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购人依法重新组织采购活动。

综合评审

评标委员会各成员应当遵循独立评审原则，按照采购文件的评标方法和标准，对资质资格资质检查和符合性检查合格的投标文件的商务和技术进行评估，综合比较与评价。并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。

评估和综合比较与评价，应当严格按照采购人设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面评标报告提交采购人。

“公开招标”应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估，以及对每一投标的最终评标结果。

综合评审记录要突出重点、抓住关键（核心）、真实准确、简明扼要，体现公平、公正、合理。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。

24.5.8 比较与评价

综合评标时，评标委员会各成员应当独立对每一个有效投标人投标文件，根据采购文件中要求的产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目业绩等因素进行比较与及具体评估。

公开招标的原则、方法和标准

采用公开招标，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

公开招标：评标委员会成员应按照独立综合评审原则，根据对采购文件的响应程度和具体评标情况，独立对具体投标文件的商务和技术指标进行评估和综合比较与评价后，独立（或集体）发表综合评审（议）意见，对每一个投标人做出打分决定；经采购人核对和汇总后，按得高分原则，由高到低进行排序后，最后根据评标委员会各成员签署的打分结果，得出评标结论。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由采购人核对汇总出每个投标人每项评分因素的得分。

综合评分，应严格遵守前款“24.5.8综合评审”条款之规定。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”的规定执行。

评标委员会各成员要按照采购人规定格式，将每一个投标人的综合评审意见、打分结果、推荐理由等进行署名原始记录。

综合评分主要包括技术、商务、报价等指标

1、技术部分主要包括：技术参数、质量管理与措施等指标。

2、商务部分主要包括：财务能力和状况、售后服务、项目业绩等指标。

3、报价：有效投标人的投标报价。

4、综合评分具体指标和标准，见《评标（分）记录明细表》。

综合评分原则

（1）评标委员会对所报产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目的业绩等因素进行比较与及具体评估等因素进行比较与评价，并进行打分和汇总。详见《评标（分）记录明细表》。

（2）评标委员会小组成员评标、打分时不得协商，应独立完成。

（3）未满足采购文件要求的投标人，不予评分。

（4）评标打分应当按照技术部分、商务部分、报价部分的顺序进行，打分可保留两位小数。

（5）技术、商务部分应按各小项分档打分，投标文件中各小项指标相近的，打分应属同一档次。在采购人同意的情况下，允许评标委员会小组各成员根据采购文件部分要求的技术、功能和《评标（分）记录明细表》表格部分的性能指标要求，可以按各投标文件（投标书和产品技术说明书）实际情况在档次打分范围内调整分值。

（6）打分采取百分制：详见详细评审明细表；

（7）采购人核对汇总评标委员会各成员评分时，将计算出每一个投标人技术部分和商务部分所得分数的合计数后，再计算出其合计数的算术平均数，加上该投标人报价部分的得分后，即为该投标人的最后综合得分。

（8）由采购人核对录入和汇总计算出每一个投标人的所得分数值，并由高到底排序后，须有评标委员会小组各成员署名确认。如出现得分相同的，应按投标人的报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员各成员确认评定。

（8）若发现打分有误或者有差错的，或发现存在个人印象或带有明显倾向性时， 采购人将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。

《评标（分）记录明细表》

1、明细表包括技术部分、商务部分、报价部分、评审分标准、具体评审意见、综合评审意见、分数标准、得分、其他等组成。

2、评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有应按规定修正。不允许在采购人核对汇总且确认之后，在未经许可时，不能再要回重新记录。

投标文件初步审查表

- 资格性审查

| 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。 | (1)须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） (2)须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 (3)须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函加盖公章（格式自拟）或其他证明文件。 (4)①须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录证明材料（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 ②须提供投标文件递交截止日期之前六个月内缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录须提供声明函加盖公章（格式自拟）。 （6）中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。须提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 |
| 2 | 凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参与本次招标活动； | 查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网； 查询时间：投标截止时间以后至资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。 注：由采购人或采购代理机构查询。 |
| 3 | 投标人按照招标文件规定提交投标保证金 | 按照招标文件规定提供保证金缴纳凭证。 |
| 4 | 特定资格要求 | 投标产品设备为进口产品的，若供应商非投标产品制造商的，须提供投标产品生产制造商针对本项目出具有效期内的授权书或长期代理协议，供应商授权书若为二级及以下授权还须同时提供上一级授权证明材料。若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效。 |
| 结论：是否通过评审 |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章； |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）及分项限价； |  |  |  |  |
| 4 | 报价合理性（异常低价审查）投标人的报价不存在异常低价情况，或被启动审查的供应商，在合理时间内（不少于30分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料证明其报价合理性的。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件载明的质量要求、质保期、付款方式及供货期是否满足采购文件要求； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 8 | 是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（包括采购文件中的标“★”内容）； |  |  |  |  |
| 9 | 技术性能、技术参数是否满足采购文件要求（所供产品须具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地）（采购需求中标“★”）。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

备注：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

详细评审明细表

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） |  | 40分 | 1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权值为40%。 项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。 备注： - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和自治区相关的规定，小微企业的价格扣除比例10%，大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向小微企业分包的，占到体协议合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为4%，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 - 支持本国产品：既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 商务部分（8分） | 类似业绩 | 8分 | 投标人提供近三年以来（2023年1月1日—至今）类似产品的项目业绩，每提供一项得2分，满分8分。 （注：一份完整业绩包括：合同、中标通知书或成交通知书。以中标（成交）通知书或合同签订的时间为准。未按要求提供完整材料的不得分。） |
| 技术 部分（52分） | 技术参数 | 30分 | 所投产品的性能、参数和特点全部满足采购需求，得30分。（注★参数：为实质性要求，不允许负偏离，存在负偏离按无效投标处理；注▲参数：为重要参数；无标识项参数：为一般参数）。 - 1.当重要参数，每负偏离一项扣1分，本项共15分，扣完为止； - 2.当一般参数，每负偏离一项扣0.2分，本项共15分，扣完为止。 ①所提供产品技术参数不满足招标文件要求，未进行实质性应答说明的，视为负偏离； ②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离； ③投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须按照项目需求中要求提供的证明材料（以招标文件中每项要求提供的材料为准），投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（提供证明材料符合要求除外），视为负偏离； ④投标人提供的投标文件中采购需求偏离表、与产品技术参数相关的证明材料内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 注：以上相关证明材料是指，技术参数中要求提供证明材料的按每项要求提供的材料为准，未具体要求证明材料类型的，不限定证明材料类型，只要能证明完全响应技术参数的证明材料均认可。 |
|  | 实施方案 | 10分 | 投标人须根据所投产品及项目实际情况，提供完整的项目实施方案，内容包括： 1、供货计划 2、成品包装、运输保护措施； 3、安装调试措施； 4、质量保证措施; 5、应急预案。 所有要素齐全且完全满足项目要求得10分，每缺一项扣2分，每有一项内容有缺陷不足的，扣1分（扣完为止）。 (缺陷指：内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案:方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求，响应文件存在部分未提供) |
|  | 售后服务方案 | 4分 | 在满足招标文件要求的质保期（保修期）前提下，售后服务方案制定完善，包括: 1、售后服务内容、方式 2、人员及其他资源保障等 3、后续保障措施可行性及针对性强 4、遇到问题时能迅速响应，并能及时解决。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一项扣1分，每有一项内容有缺陷不足的，扣0.5分（扣完为止）。 (缺陷指：内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案:方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求，响应文件存在部分未提供) |
|  | 培训方案 | 5分 | 投标人提供的培训方案，包括： 1.培训计划及培训时间安排； 2.培训人员配置（含人员基本信息、工作履约和工作分工）； 3.设备设施使用方法培训安排； 4.设备日常维护保养及设备常见故障排查及简单维修的培训安排； 5、培训次数（至少大于等于3次） 提供上述方案且无缺陷得5分，每缺一项扣1分。每有一项内容有缺陷扣0.5分。（扣完为止） (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供) |
|  | 质保期后的维修 | 3分 | 质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等的，可得3分； 能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分； 不能提供终身维修服务的，得0分。 注：无明确承诺不得分。 |

备注：详细评审中应考虑下列因素：

1.  评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2.  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.  联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不使用）

4.  投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加1分。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加0.5分 。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27

号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

6.  同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.支持本国产品：

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.  中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由评标委员会随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

25. 推荐拟中标候选人

25.1 由评标委员会集体按照经署名确认的汇总得分排序顺序，推荐拟中标候选人。

25.2 推荐拟中标候选人数量应当根据采购需要确定，应当限定在一至三人，并标明排列顺序。排序第一位的为推荐的第一拟成交供应商。

25.3 投标人最低投标报价不是唯一中标条件。对资格资质审查和符合性审查合格的投标报价文件完整无缺、最大限度的满足采购文件需求的投标人，中标机会均等。

25.4 如汇总得分排序后出现推荐拟中标候选人得分相同的，评标委员会只对取得得分前三位供应商，按照其报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员会集体进行综合确认评定。排序在前三位之后的，按原排序不变，允许排序并列。

25.5 由采购人对未推荐拟中标候选人、确认废标的，进行核对汇总后，由评标委员会各成员签署确认。

26. 编写评标报告

26.1 评标委员会根据全体成员签字的评标（评审）原始记录和结果，编写评标报告，并现场提交给采购人。编写的评标报告要符合采购文件的要求。

27. 评标结束

27.1 采购人应按规定时间，通知各有效投标人开始进入定标议程，宣布本次评标委员会推荐的第一中标候选人名单。

27.2 评审小组各成员名单不公开。

27.3 由采购人宣读有关招标信息公告、中标确认原则及质疑（投诉）事项等说明。

27.4 在宣布会议结束后，采购人均有义务告知所有投标人办理投标保证金的退付手续。

27.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。

第三章 定	标

28. 定标标准

28.1 采购人应在评标结束后2个工作日内，以书面形式向采购人发出《中标人确认函》，采购人在收到后5个工作日内，应按照评标报告确定的中标候选人名单中的顺序确认中标人。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

28.3 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.4 合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、对买方最为有利的投标人。

28.5 如果采购人确定该中标人无条件圆满履行合同，应由采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。

29. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1 为维护国家利益，评标委员会在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，采购人应当将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》 。

30.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑供应商对答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

30.1.2 采购人在收到《中标人确认函》5个工作日内，如不按规定确认中标人，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由采购人直接向中标首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可评标委员会推荐的中标首选结果，由采购人直接向拟中标首选供应商发出《中标通知书》。一经发出即发生法律效力。

30.1.3 中标人领取《中标通知书》后，须向采购人提交合同履约保证金，拒绝提交的，视为放弃成交项目。

30.1.3.1 合同履约保证金与投标保证金同等额。待合同执行期满、货物验收合格及办理货款结算时，由采购人无息退还。

30.1.3.2 合同履约保证金可采用银行汇票、银行保函等形式交纳，成交供应商须将履约保证金交到采购人指定帐户。指定账户与投标报价保证金同账户。

30.1.3.3 中标人提交的合同履约保证金，其有效期限应不低于合同有效期。

30.2 在发布中标公告后，招标采购人应当向中标人发出中标通知书， 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

30.3 《中标通知书》要作为采购人、中标人签订的由采购人监章的合同的依据。

第四章 授予合同

31.签订合同

31.1 中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理要求作为签订合同的条件， 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

31.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的， 在不改变其他条款的前提下，经采购人审查后，可以与供应商签订补充合同，补充合同须有采购人监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

31.4.1 采购人在签订合同时，有权对采购文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在合同中增加条款进行说明。

31.5 如中标人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其合同履约保证金。

31.6 采购人的采购文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等， 均做为签订合同的法律依据。

31.7 在未经采购人允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人也不得直接指定分包人。

- 货物需求、技术规格说明

一、采购标的、需求一览表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 质保期限 | 交货日期 | 单项限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位X射线衍射仪 | 1 | 整机质保三年 | 合同签订后240日历日 | 189 | 三年内免费搬运一次 |
| 2 | 超高温综合热分析仪 | 1 | 一年 | 合同签订后240日历日 | 254.06 | 三年内免费搬运一次 |
| 3 | 白光干涉仪 | 1 | 整机质保三年，终身免费提供技术支持 | 合同签订后120日历日 | 179.8 | 三年内免费搬运一次 |
| 4 | 全自动共聚焦拉曼高温表征系统 | 1 | 整机质保三年 | 合同签订后180日历日 | 158 | 三年内免费搬运一次 |
| 5 | 一体化荧光光谱仪 | 1 | 安装调试验收完成后质保一年 | 合同签订后120日历日 | 56 | 三年内免费搬运一次 |

备注：

1、“项目采购需求”中参数如出现的品牌型号仅作为参考可选用相当质量产品，不作为约束性要求；

2、如产品质保期和供货期存在上下表述不一致之处，以有利于采购人的表述为准，即：质保期时限长的有利、供货期短的有利。

3、总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

4、标“★”为实质性参数。

5、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

★6、投标产品涉及预装操作系统的须预装正版操作系统并提供授权书或投标单位承诺函（承诺产品内预装系统均为正版操作系统），如本包内不涉及预装操作系统的可不提供。

- 1、品目名称：原位X射线衍射仪（允许进口）

主要功能：在特定环境条件下实时监测材料的晶体结构和性质变化。

- 详细参数

1. X射线发生器

1.1最大输出功率≥3kW

1.2最大电压≥60kV

1.3最大电流≥60mA

2. X射线光管部分：

2.1 X射线光管：Cu 靶，功率≥2KW

2.2 电流电压稳定度：±0.01%以内（电源变动±10%以内）

2.3 辐射防护：安全连锁机构、剂量符合国标；

2.4防护罩外任何一点的X射线泄露小于0.2μSv/h；

▲2.5为保证安全连锁装置性能稳定，X射线采用电磁快门，避免外置空气压缩机的干扰。

3. 配置全能一维矩阵探测器

★3.1为保证接收的强度，有效探测器面积：≥380mm2（19×20mm）

3.2最大计数率：≥ 1x106（全探测器）

3.3矩阵探测器功能：计数矩阵通道数≥255个

3.4 探测器能够实现0D和1D测试

4.测角仪：最小步进：≤0.0001°；

★4.1 测角仪半径≥295mm可调，以保证测试粉末分析时，拥有超高分辨率，管屏蔽采用直联型；

4.2最小步长：0.0001°，角度重现性：0.0001°。

4.3实现自动校准光路，保证最佳光源，保证整机重现性。

4.4 2θ范围：-10～+159°

4.5光路部分：所有附件均采用模块化设计，安装、拆卸方便；所有附件智能芯片识别、双光学编码自动精确定位，自动调节光路。

5.基本光学部分，包括：光源，光路自动调节系统，索拉狭缝，发散狭缝，防反射狭缝，接收狭缝。

6.配置自动狭缝系统，自动入射狭缝调节范围能覆盖：0.06mm-6.8mm；自动接收狭缝调节范围能覆盖：0.06mm-19mm，可适用粉末、块状不同样品类型；

7.原位高温单元：可以在不同温度下原位观察晶体结构的变化，温度范围：≥室温~2000℃（真空中2×10-4 mbar以下）

▲8.小角模块：配置刀锋单元，满足小角度测试需求；

▲9.提供Z轴样品台：配置样品台可满足微量样品的测试，配置样品台，调节范围≥6mm，保证块状样品测试精度，满足粉末、块状不同类型样品的测试。

10. 控制系统（包含Guidance智能引导软件）

10.1 人机交互模式，引导型智能软件，实现人机对话功能。

10.2 能进行下列图形处理方式：峰形拟合功能；合并、加减、移位任何数量的扫描数据；三种背景确定，剥离Kα2；快速傅立叶变换或平滑多项式平滑处理；

10.3 扫描校正：样品位移，温度或压力影响，步长内插；可以自动进行或手动进行；

10.4 对原始数据进行自动物相鉴定及打印结果报告，RIR参考强度法直接给出半定量结果；

11. 应用软件：要求提供以下应用分析软件：

物相检索软件：含原始数据直接检索功能，可进行峰形拟合，背底修正，数据平滑，Kα2剥离，包括使用扫描数据或峰位数据或两者结合，原始数据直接检索，自动对残余峰进行鉴定；对图形进行缩放，叠加，减差、对比和剪贴；参考强度法半定量分析，主要包括物相检索软件（含原始数据直接检索功能）、物相定量分析（可编程定量分析软件）、无标样晶粒大小分析、第二相粒子晶粒大小和定量分析、结晶度分析等。

12、具有自动光路矫正功能，确保再安装所有入射及接收端光学组件后，仪器直射光(2θ=0°)重现性≤0.005°,并提供公开发布的彩页截图证明。

- 样品研磨：采用全铜强磁驱动装置，转数≥20000转/分钟，确保粉末样品制备均匀。

二、仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）

1、X射线衍射仪主机   1台

2、原位高温单元      1套

3、多功能Z轴样品台   1个

4、小角模块测试      1套

5、操作及分析软件    1套

6、样品架            6套（包含铝制样品架2套，玻璃样品架4套）

7、循环冷却系统      1台

8、样品研磨装置      1台

- 服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

供货期：合同签订后240日历日

- 付款方式：1.进口合同标的物需要办理委托代理进口，应当由甲乙双方与合同标的物的外贸代理公司（以下称“外贸代理”）签订《委托代理进口协议》，支付方式参照《委托代理进口协议》执行。2.双方签订合同后，乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款。3.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款。4.进口委托代理费由乙方与外贸代理自行协商，甲方不向外贸代理支付外贸代理费用。

免费进行设备安装、调试和现场操作培训，免费提供操作手册及有关的技术文件；接到用户维修请求后，4小时内作出维修响应，5个工作日内到达用户现场。

- 质保要求

整机质保三年。

- 验收要求

为了使仪器满足低角度到高角度的测试要求，须使Si(220)保证值达到47. 2835 ± 0.020°，Si (511)达到94. 9307±0.020°，Si(620)达到127.5235±0. 020°。

- 2、品目名称：超高温综合热分析仪（允许进口）

1)规格

重量：约120kg。

主机电源：单相220V，16A交流电路，插座为16A三口插座。

2)详细参数：

1）整体设计：配置不同温度段适用的即插即用式TGA、DSC及DTA传感器，用户可轻易无工具化切换炉体控温及测试传感器；

▲2）温度范围：室温至2400℃，配置室温至2400℃的炉体控温及热分析传感器模块，配置室温至1750℃的炉体控温及热分析传感器模块，从而能保证全量程测试准确度；

3）升降温速率：0-100 K/min，全量程范围内均可实现；

★4）氧化性气氛：氧化性气氛下，测试工作温度可达1750℃；

▲5）可升级水蒸气气氛功能：室温至1750℃温度范围内允许通入相对湿度为0至95%水蒸气气氛，实现单独TG及TG-DTA/DSC测试；

▲6）高温恒温：1200℃以上长时间恒温，高温浸泡测试：1500℃，恒温12小时以上；2000℃，恒温1小时以上；

7）炉体材料：垂直炉体结构，最高加热温度可至2400℃；

8）装样方式：采用悬挂式放置样品，可实现无容器放样，保证样品与反应气氛充分接触，同时样品放置重心不变，提高测试重复性；

9）★成型样品测试：允许测试长度最大为80mm的柱状或片状样品，可直接悬挂大体积及不规则成型样品，可保证反应气氛与样品充分接触反应；

▲10）最大载重量：100g，悬挂式上天平，天平要求极其灵敏、稳定、抗干扰并无须水浴保护；

▲11）热重称量范围：±300mg及±3000mg双量程自动切换，保证测试灵敏度；

▲12）天平分辨率：约0.03 μg；

▲13）热重基线稳定性：1000℃，TG信号漂移小于2μg/h；热重基线重复性：基线重复误差小于20 μg；

14）热焓准确度：1%（对金属标样）；DSC分辨率：0.4 µw；

15）配置逸出气体采样联用接口，100℃≤传输管路保温温度≤300℃，并始终处于静止状态；

★16）配置腐蚀性气氛工作套件，用于在腐蚀性气氛下并保护主机，包含：石英材质的炉体保护管及防对流管，石英材质的挂丝及坩埚，包含带氧化硅保护套的P型双热电偶；

17）吹扫气氛：气氛由上至下吹扫，与样品充分接触；气氛：内置质量流量计控制3路气氛输入，软件内可实时调整气体流量及气体种类切换，单一炉体即可实现惰性，氧化，还原，水蒸汽、腐蚀气体下测试，方便与FTIR、MS等分析方法联用；

▲18）传感器配置：室温至2400℃炉体控温钨铼传感器1只，室温至1750℃炉体控温传感器传感器1只，室温至2400℃适用W5 TG-DTA传感器2只，室温至1600℃下使用TG-DSC传感器1只；室温至1750℃下使用三对热电偶型TG-DTA传感器（高灵敏度）1只；室温至1750℃下使用保护型型TG-DTA传感器（应对腐蚀性样品）1只；室温至1750℃单独热重测试挂丝套件 1套；室温至2400℃单独热重测试挂丝套件1套；腐蚀性气氛适用石英热重挂丝套件1套；

19）分析软件包：包含可独立运行的实验编程与数据分析软件包，可实现软件程序控温、实验气氛种类软件自动切换控制、权限控制检索等专业应用功能；可实现自定义平滑、剪切、单点拖拽、信号归零、斜率校正、空白基线自动扣除、积分、微分、玻璃化转变温度、氧化诱导时间、结晶度、比热容等一键式分析功能；同时提供多种基线处理功能，及基线生成工具；具备图形处理功能、鼠标控制任意缩放移动图谱、对峰面积及曲线的色彩、线性、阴影及透明度处理及图型在同一窗口的多重叠显示、数据可以多种文件格式或图形方式自由导出，可导入所有品牌热分析仪器实验数据；标配比热计算功能。

二、仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）

1）超高温综合热分析主机：加热炉，温度范围从室温到最高2400°C，水循环冷却1套；

2）真空系统：带真空计的软件自动控制一级真空系统1套；

3）反应气氛控制系统：包含MFC的高级气体控制系统（最大流速200 ml/min）1套；

4）单独热重（TGA）测试模块：

5）配备THEMYS多功能天平的TGA配置，包含：样品量100 g的垂直悬挂天平，量程+/-300 mg或+/-3000 mg，分辨率0.03 µg，具备自动清零功能，1套；

6）室温至2400℃适用高精度热重悬挂，包含：一套细挂丝，一个钨坩埚，容积560µl，一个石墨坩埚，容积550µl，1套；

7）室温至1750℃适用高精度热重悬挂，包含：包含一根热重传感器和一个1300 µl氧化铝坩埚，1套；

▲8）室温至2400℃同步TG-DTA适用模块：室温至2400℃的控温单元W5型炉体控温热电偶及数据线，1套；W5型样品温度数据线，1套；W5型易插拔DTA传感器，最高至2400℃或氢气气氛，2只；W5 DTA传感器适用坩埚：原厂钨坩埚及盖4套、原厂石墨坩埚及盖4套；

▲9）室温至1750℃同步TG-DTA/DSC适用模块：B型炉体控温热电偶及数据线，1套；1750℃适用B型样品温度数据线，1套；B型易插拔三对热电偶型 DTA传感器，最高至1750℃，1只；B型易插拔保护型热电偶型 DTA传感器，最高至1750℃，1只；B型易插拔 DSC传感器，最高至1600℃，1只；1750℃适用坩埚：原厂氧化铝坩埚及盖20套，国产氧化铝坩埚及盖200套，氮化硼坩埚50只、氧化锆坩埚50只；

10）逸出气体采样联用接口：用于将逸出气体传输至外部气体分析仪的套件，防止气体传输过程中发生冷凝，最高加热至300℃，炉体下部采样版本，1套；2400℃适用接口配件1只；

▲11）腐蚀性气氛工作套件，用于在腐蚀性气氛下并保护主机：石英材质的炉体保护管及防对流管1只；石英材质的挂丝及坩埚1套；316L材质的天平口连接件、法兰及热电偶底座1套；Kalrez材质的密封圈1套；温度控制套件，包含带氧化硅保护套的P型双热电偶1套；

12）其他配套部件：低温标准物(Sn, Pb, In, Zn, Al)及高温标准物(Ni, Ag, Au, Pd, 蓝宝石)各1套；恒温制冷水浴，1台；控制电脑（正版软件，不低于以下配置： i7处理器+16G内存+1T机械硬盘+27寸显示屏），1台；减压阀及连接管路，1套。

3)服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

1.人员培训

为用户提供技术培训 包括：免费安装调试，提供中文版操作规程或作业指导书，并对使用人员进行培训。

培训内容：

1)	掌握所供仪器的工作原理。

2)	掌握仪器的调试手册。

3)	掌握仪器系统的参数设定。

4)	掌握仪器系统的常见故障处理方法

5)	培训地点为用户指定的地点。

2.售后服务

要求投标人须提供生产厂家或中国总代理商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书。仪器一旦出现故障，接到用户通知24小时内给出明确答复，并在48小时内解决排除故障及产生故障原因，直到故障消除。

3.付款方式

1.进口合同标的物需要办理委托代理进口，应当由甲乙双方与合同标的物的外贸代理公司（以下称“外贸代理”）签订《委托代理进口协议》，支付方式参照《委托代理进口协议》执行。2.双方签订合同后，乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款。3.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款。4.进口委托代理费由乙方与外贸代理自行协商，甲方不向外贸代理支付外贸代理费用。

3.2乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款。

3.3乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税(专用发票/普通发票)，否则甲方有权不予支付且不承担任何违约责任，乙方不得因此拒绝或延迟履行合同义务。

4.供货周期

合同签订后240日历日。

5.质保要求

质保一年。

6.验收要求

设备符合招标参数且能稳定工作。

- 3、品目名称：白光干涉仪（允许进口）

详细参数

1.包含三种工作模式：垂直扫描干涉测量模式；相移干涉测量模式；智能自适应通用测量模式。

▲2.光源：配备两个独立的长寿命LED光源，可通过软件人工或全自动控制光强。不同工作模式下单独或同时激发两个光源，在两个光源之间转换没有任何机械转动以及随之产生的时间延迟和振动，避免影响光路及测量精度。

3.饱和光强测量功能：≥30%的视场范围光强过饱和情况下，仍然能够准确获取样品的表面形貌数据，针对样品表面存在反射率差异较大的不同材料组分能够单次同时测量。

▲4.垂直方向量程：单次非拼接的扫描范围≥10mm，全量程闭环控制，不采用Z轴拓展扫描多次拼接的方式，保证全量程的测量精度。

5.台阶高度测试重复性：在1σ范围内≤0.1%。

6.台阶高度误差：≤0.75%（8µm及以上台阶高度测试准确性）。

7.垂直分辨率：≤0.01nm（PSI模式下）。

8.扫描速度：≥35µm/sec。

9.★CCD相机：像素≥500万，阵列≥1200 x 1000。

提供证明材料，资料可以为以下任一种资料：制造商通过官网或书面发出的资料（包含但不限于官网的技术指标截图证明或技术说明书或产品手册等）的复印件（或原件），或第三方检验检测（或测试）机构出具的检验（或检测或测试）报告复印件。

10.自动寻找表面功能：一键自动寻找聚焦样品表面，10秒内得到干涉条纹。

11.样品反光率范围：0.05%-100%。

▲12.包含三个目镜和三位置目镜自动切换塔台：0.55倍、1倍和2倍目镜。

13.包含二个干涉物镜和五位置干涉物镜切换塔台：2.5倍和20倍干涉物镜。

14.镜头防撞保护功能：软件设置，避免误操作撞击损坏干涉镜头。

15.全自动样品台：XY方向移动范围≥150mm×150mm，马达控制全自动移动。

▲16.样品台倾斜调整：调节范围≥±6°。

▲17.Z方向全自动聚焦行程：≥100mm。

18.大范围自动缝合测试：多种图像拼接功能可实现方形，圆形及圆环形等图像拼接，还可以采用螺旋式缝合技术，避免大面积缝合时候带来的误差，保证缝合精度。

19.多区域自动分析：自动获取图案化形貌区域的三维信息（高度、宽度、面积、体积、粗糙度、倾角等），同时具有自动统计分析功能，最大限度排除人为操作影响。

20.软件功能：可进行两维和三维分析，多区域自动分析（可对目标区域进行统计编号，可自动分析目标区域内高度或深度分布情况），可分析表面粗糙度，可分析样品表面缺陷及台阶高度，可分析样品表面平面度及平行度，并可对多次测量数据进行统计，得到详细的统计报告（含平均值，方差，最小值，最大值等）。可进行编程自动多点测量。提供的数据包括高逼真度的三维图像，二维剖面图，以及大量完整的表面粗糙度参数。

21.配备落地式气浮防震平台：尺寸≥600mm（长）x 600mm（宽）x 750mm（高）。

二、仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）

1.	白光干涉仪主机1套

2.	标准CCD相机，含1倍目镜

3.	系统自带防震橡胶垫1个

4.	目镜全自动转换系统1个

5.	0.55倍目镜1个

6.	2.0倍目镜1个

7.	五位置物镜全自动塔台1个

8.	2.5倍干涉物镜

9.	20倍干涉物镜

10.8微米标准台阶高度1个

11.超光滑SiC参比镜	1个

12.30 X 30英寸气浮式防震台1个

服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

一、人员培训

为用户提供技术培训 包括：免费安装调试，提供中文版操作规程或作业指导书，并对使用人员进行培训。

培训内容：

掌握所供仪器的工作原理。

掌握仪器的调试手册。

掌握仪器系统的参数设定。

掌握仪器系统的常见故障处理方法

培训地点为用户指定的地点。

二、售后服务

要求投标人须提供生产厂家或中国总代理商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书。仪器一旦出现故障，接到用户通知24小时内给出明确答复，并在48小时内解决排除故障及产生故障原因，直到故障消除。

三、付款方式

1.进口合同标的物需要办理委托代理进口，应当由甲乙双方与合同标的物的外贸代理公司（以下称“外贸代理”）签订《委托代理进口协议》，支付方式参照《委托代理进口协议》执行。2.双方签订合同后，乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款。3.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款。4.进口委托代理费由乙方与外贸代理自行协商，甲方不向外贸代理支付外贸代理费用。

四、质保要求

整机质保三年，终身免费提供技术支持。

五、供货周期

合同签订后120日历日。

六、验收要求

设备符合招标参数且能稳定工作。

- 4、品目名称：全自动共聚焦拉曼高温表征系统（允许进口）

规格：1套

详细参数

一、详细技术参数

技术参数：

1. 工作条件

1.1湿度： ≤100%

1.2温度： 15–30℃

1.3电源： 220V +/- 10%，50 Hz,  1 phase

2．设备功能

由拉曼系统与显微镜组成，包括：全自动光路、光栅切换，内置标样用于光路和波数自动校准，具备超快速拉曼成像等功能。同时，仪器具备进行光致发光和荧光的测量的功能，可选各种探头、镜头和变温附件等。

3. 光谱仪技术参数

3.1高度自动化：不同激发波长转换时，根据激发波长自动优化配置相应激光器、光栅、滤光器，计算机控制自动转换，精确定位，无需光路校准，无需手动插拔激光器和光栅。

3.2光谱范围：

9000-100cm-1 532nm

3650-100cm-1 785nm

3.3 高灵敏度：单晶硅三阶峰的信噪比优于30：1，可观察到四阶峰。

（检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，样品点功率100mW，狭缝宽度（或针孔） 50微米，曝光时间300秒,binning = 1，50X或100X显微物镜）。

3.4分辨率： < 0.6cm-1（检测条件：采用氖灯测量, 20mm光阑，1800L/mm光栅，测量氖灯谱线的全半高宽(FWHM)）。

▲3.5波长稳定性：≤±0.02cm-1（重复测试100次）。

▲3.6 自动成像功能：可实现快速自动成像（mapping功能），可实现点、线、面，深度成像功能，拉曼成像空间分辨率XY平面：< 0.35 μm， Z轴：< 1 μm。

▲3.7自动光路校准：软件一键光路自动准直，无需专业工具即可对光路进行对准，保证光斑始终从针孔正中心通过，无需工程师上门调试维修，项目验收需现场演示。

▲3.8自动波数校准：内置氖灯和单晶硅片，可用于波数（数据准确度）位置自动连续校准，不停下正在进行的成像或者时间序列测试可后台校准，保证波数准确度<0.02cm-1。

★3.9超快速成像：可以进行随机漫步拉曼成像模式，快速定位样品位置，仅对有样品区域进行针对性拉曼成像测试，可以节省成像时间，快速寻找反应热点并延长激光器寿命。

3.10光斑移动成像技术，光源阵列激发系统应具备很好的匀化功能，从而消除阵列激光束强度分布的不均匀性，确保可以观察到样品表面不失真的精准拉曼成像效果。光斑移动速度比机械样品台快百倍，可以减少样品台移动的时间，适用于超快速拉曼成像、3D拉曼成像、超重样品，光斑定位精度高达10nm，该指标为验收指标。

3.11 激光器： 532 nm激光器，功率不低于100mW，785nm激光器，功率不低于90mW；激光器切换由计算机控制自动转换，无需任何工具，精确定位，无需任何人为干预。

3.12样品点激光功率控制：通过内置激光功率计监测功率衰减，伺服反馈控制连续衰减中性密度滤光片，实现大于250级激光功率调节功能，调节精度0.1mW。

3.13光栅：仪器应配备不少于三个光栅，包括不低于1800刻线/mm的高分辨光栅，不同光栅之间可通过软件实现自动切换。

3.14仪器应配备高灵敏度热电冷却的CCD探测器，不低于32万个像素单元，峰值处量子效率高于55%。从而确保可以观察到高清晰度拉曼成像。

3.15具备超高速三维拉曼成像功能。

3.16各激发波长，均使用两片长寿命Edge瑞利滤光片，计算机控制自动转换。

3.17 保护罩：选配，符合一级激光保护要求。

3.18 软件：一体式软件，包含谱图采集、显示、处理及打印的完整系统，最优化的测量参数预先设置在不同的仪器配置中，用户也可自设参数。

3.19 开机预热时间不超过5分钟，就可以进行拉曼光谱采集，迅速开展工作。

4．智能化控制

4.1自动光路准直功能：自动准直激光激发光路与拉曼信号传递光路，无需人工调节光路，一键保证仪器始终处于光路准直的高灵敏度状态。

4.2自动校准功能：可实现自动校准，使用内置氖灯或者标准品自动校正拉曼波数。可实现同时测量样品和标准品，完全消除系统误差造成的影响。

4.3 激光光斑在单视场可自由移动，可实现非矩形形状的成像走位成像。

4.4 可实现不同激发波长的队列测试，无需对待测样品进行拍照定位，就可实现多个样品排队检测，检测完毕可以自动关闭激光器，自动保存数据。

4.5 无需使用操纵杆、轨迹球或者其他需要线连接到电脑的操控器，通过鼠标即可对样品台XYZ三个方向进行控制，包括粗聚焦和精细调焦，包括不同速度的样品台走位。

4.6 自动颗粒寻找功能：照相机可以自动的对颗粒物进行识别定位，自动样品台可自动走到目标位点并自动进行颗粒物拉曼光谱采集，光谱采集结束后可自动进行批量数据谱库检索。该功能可在白光照片和成像图片基础上实现颗粒直径、面积、形貌分析。

4.7粗糙表面样品自动聚焦：针对凹凸不平表面的样品的拉曼成像测试，无需进行特殊制样，可以实现对每点的焦点进行自动识别，并生成超景深照片以及三维重构模型。此功能可保证粗糙表面样品采谱时，每点都处于聚焦状态，可获取最多的拉曼散射光子，即节省时间，又可获得更真实客观的成像结果。

4.8 自建谱库：支持自建数据库。

5. 共聚焦显微镜系统：

5.1采用数字真共焦技术，可以在Z轴方向实现更高的空间分辨率。

5.2 物镜：标准配置五个物镜(5x 10x 20x 50x 100x)；

5.3 空间分辨率：xy方向优于0.4微米

5.4 光轴方向纵向分辨率：优于 1微米。

5.7 样品台：计算机多媒体控制 X、Y、Z方向移动样品平台，样品台尺寸不小于30*30*35mm，可放置固体、液体及粉末，XY轴最小步长不大于10nm，Z轴最小步长不大于50nm。

5.8计算机控制Z轴自动聚焦，用于共聚焦纵向分析。

6. 配置要求：

6.1拉曼制样工具包 1套。

6.2电化学池 1套

6.3原位漫反射池（室温-800℃） 1套

6.4电脑： i7中央处理器，16G内存，500G固态硬盘，1T机械硬盘， 27英寸显示器，Windows11操作系统 1台

6.5打印机：黑白、激光 1台

服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

3.1供货期要求：合同签订后180日历日。

3.2付款方式：1.进口合同标的物需要办理委托代理进口，应当由甲乙双方与合同标的物的外贸代理公司（以下称“外贸代理”）签订《委托代理进口协议》，支付方式参照《委托代理进口协议》执行。2.双方签订合同后，乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款。3.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款。4.进口委托代理费由乙方与外贸代理自行协商，甲方不向外贸代理支付外贸代理费用。

质保要求

4.1整机质保期为三年。

4.2出现问题时48小时内响应，给出解决方案；如有需要经双方协商，并在3个工作日内赶到现场排除故障；

4.3保修期内免费维修(包括零件成本费，零件更换所引起的运输和海关费用及人员差旅、检查、维修等费用)。

4.4保修期外负责仪器的终身维修。

4.4.1 继续免费提供仪器技术咨询和支持；

4.4.2负责十年内仪器备品、备件的供应。

验收要求

设备符合招标参数且能稳定工作。

- 5、品目名称：一体化荧光光谱仪（允许进口）

规格 荧光光谱仪

详细参数

光学元件：全反射聚焦光路，无透镜造成色差

光源：150W无臭氧氙灯，密封的激发光路，确保最好的紫外性能

单色器：Czerny-Turner构型，平面光栅设计保证全波长的聚焦以及最大的杂散光抑制水平

激发侧光谱范围：230-1000nm

发射侧光谱范围：230-900nm

★单色器焦长：225mm

光谱带宽（激发/发射）：0-30nm，软件控制连续可调

波长准确度（激发/发射）：±0.5nm

扫描速度（激发/发射）：100nm/s

积分时间：1ms-200s

发射检测器：R928P光电倍增管，光谱范围230-900nm，半导体制冷，实现最大的噪声消除。

参比检测器：紫外扩展的硅光二极管

▲标配吸收检测器：紫外扩展的硅光二极管实现透过率和吸光度测量；

▲激发侧和发射侧光路内标配电动滤光片轮，自动滤除来及激发光的杂散光和高级散射峰

水拉曼峰信号：水的拉曼峰测量S/N≥10,000：1（FSD），

计算公式FSD方法：S/N=(I397-I450）/(I450)1/2   (激发波长350nm，带宽5nm，1s积分时间)

光致发光绝对量子产率附件：

1) 用于量子产率及发光色度分析

2)测量对象：薄膜、粉末和液体；

3)积分球内衬：高反射率聚四氟乙烯材质

▲4)带有PLQY软件，完成量子产率、色度及标准误差的计算；

5)无需光纤导光，避免光纤对光信号的衰减，特别适合弱发光样品量子产率测试；

固体样品支架，适用于粉末、薄膜、片状固体，可以在样品仓外微调样品位置以实现最大的信号收集。

液体样品支架，标准比色皿10X10mm

高通滤光片, 尺寸：50mm×50mm, 中心波长：330nm, 395nm, 455nm, 495nm, 550nm, 590nm和 645nm

系统控制：PC机，采用软件自动控制。

软件具备数据采集及批处理测试功能；带有激发谱、发射谱及必要校正文件；强大的软件功能，稳态、瞬态测试和数据处理全部由一个软件实现。不需要多个软件切换，最大光子计数率：100MHz；

▲能够实现半峰宽以及CIE色度坐标同时输出。

服务要求（含供货期、付款方式，须保证上下表述一致）

供货期：合同签订后120日历日

付款方式和方法：1.进口合同标的物需要办理委托代理进口，应当由甲乙双方与合同标的物的外贸代理公司（以下称“外贸代理”）签订《委托代理进口协议》，支付方式参照《委托代理进口协议》执行。2.双方签订合同后，乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款。3.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款。4.进口委托代理费由乙方与外贸代理自行协商，甲方不向外贸代理支付外贸代理费用。

质保要求

安装调试验收完成后质保一年。

验收要求

验收标准： 按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

注：1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”号的技术参数为实质性响应参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数为重要参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2、投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。

第七部分 商务合同部分

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

1.本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

2.合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

3.合同标的物参数必须详细列出。

4.合同打印方式双面打印。

5.合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织招标的          项目，项目编号为          ，采购计划号为          ，经评定，乙方     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1.甲乙双方合同签订，且乙方向甲方提供符合甲方要求的合同总金额80%预付款保函后，甲方向乙方支付合同总金额80%的预付款，金额为¥    元（人民币大写：    元整）；

2.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格，乙方提供自验收之日起有效期为一年、金额为合同总金额5%的保函后，甲方向乙方支付合同总金额20%的货款，金额为¥    元（人民币大写：    元整）。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

3.本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（ 专用发票/普通发票 ），否则甲方有权不予支付且不承担任何违约责任，乙方不得因此拒绝或延迟履行合同义务。

四、交付地点、时间

# 1.甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（单位名称：    ）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2.时间：自          后    天内交付。

五、产品质量保证

1.乙方保证合同标的物为全新产品。

2.乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3.乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足甲方的要求并能满足甲方的使用需求。

4.乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1.合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2.质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在   小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的5%货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1.所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2.因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3.验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4.验收期限：甲方需在乙方交货后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5.合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1.若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2.若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3.若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4.合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5.乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2.乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过7天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过7天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额20%的违约金。

3.乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4.除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5.合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6.本合同根据20  年  月   日由         组织的招标文件编号为         招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9.乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11.乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14.未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称： |  |
| 公 章： |  | 公 章： |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 通讯地址： | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址： |  |
| 开户银行： | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 30704301040002348 | 账 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

附件：开票信息

详细参数

以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白

备注：以上为合同模板，具体以甲乙双方签订的合同为准。

第八部分 投标文件的编制装订

投标文件应包含以下内容（包含但不限于）

1、投标函

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、产品规格报价明细表；

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）

6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）

（1）关于资格的声明函

（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年任意一个月社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年任意一个月完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的，与采购人不存在利害关系可能影响采购公正性的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法失信主体查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；

（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；

（13）未组成联合体进行投标的声明。

（14）其它补充资料

7、技术及商务响应（偏离）表；

8、产品配置及性能指标；

9、质量保证措施；

10、货物供应服务方案；

11、售后服务；

12、项目的业绩；

13、提供其它有利于投标的资料；

投标文件顺序及格式范本

1、凡须要签字盖章的，必须有符合采购文件规定要求的人员签字，公章必须是单位印章。

2、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

3、凡采购文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应采购文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

## 投标文件封面（参考格式）

投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：

投标文件格式范本

投标函

致：招标人

根据贵方为 （项目名称）   项目招标采购货物的投标邀请（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 开标一览表

- 报价明细表

- 技术、商务偏离表

- 资格证明文件

- 技术服务方案

- 按采购文件要求提供有关文件

- 投标保证金，金额为 	。

- 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种     ，	并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起 	个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

地 址：

电话：

年        月       日

法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式

法定代表人资格证明书

（采购人名称）                ：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：                   性别：

年龄：                   职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                    的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                 性别：                年龄：

部  门：                 职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

投标人名称（盖章）：

法人代表人（盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日期：           年           月           日

注：法人代表本人参加现场投标的，投标人可以不提供此项证明文件。

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

备注：

1、总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

产品规格报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 数量 （标明单位） | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等其它费用均含在单项报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种产品，此表可按投标人实际情况修改填写。

表后所附资料可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

核心产品品牌型号一览表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中的信息应与报价明细表中的信息一致，否则按废标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

技术及商务响应（偏离）表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离 | 说明 （证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件要求列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。技术参数须投标人每种设备逐条参数进行偏离对比。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）       招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

承诺日期：            年        月       日

关于资格的声明函

致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：

关 于 贵 方    年     月     日 第 （ 招 标 编 号 ） 招 标 公 告 关 于“	”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）： 投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名、职务

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真： 	电话： 		邮编：

声明日期：       年   月  日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：招标人

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

类似项目业绩表

投标人名称  ：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 所供产品 | 招标方负责人及联系电话 | 供货方负责人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩须附有合同、中标通知书或成交通知复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

日期：      年    月     日

附件资料：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱、戒毒企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函范本（投标文件中无需提供）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本（投标文件中无需提供）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。