2026年克州人民医院专项配套设备采购项目技术参数

| 标项 | 标项名称 | 设备/器械名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价（万元） | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（一包） | 体外普器包（具体名称详见详细技术参数） | 1批（具体数量详见详细技术参数） | 具体详见详细技术参数 | 32.8 |  |
|  |  | 手术器械（具体名称详见详细技术参数） | 1批（具体数量详见详细技术参数） |  | 9 | √ |
| 标项二 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（二包） | 等离子电切镜 | 1套 |  | 13.5 |  |
|  |  | C13呼气检测仪 | 2套 |  | 6 | √ |
|  |  | 心肺功能五联检 | 1套 |  | 1.5 |  |
|  |  | 一氧化氮治疗仪 | 1套 |  | 26 |  |
| 标项三 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（三包） | 新生儿培养箱 | 10套 |  | 35 |  |
|  |  | 新生儿监护仪 | 10套 |  | 27.5 | √ |
| 标项四 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（四包） | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1套 |  | 38 |  |
|  |  | 血液透析机 | 3套 |  | 39 | √ |

- 详细技术参数：

标项一

（一）体外普器包技术参数

| 序号 | 器械 名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 4把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为12.5cm直全齿 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 2 | 止血钳 | 6把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为12.5cm弯全齿 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 3 | 止血钳 | 8把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯全齿(精细) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 4 | 心血管钳 | 6把 | 1、适用范围：适用于胸腔手术时夹持脏器、血管，游离腔静脉、主动脉血管。 2、产品尺寸：总长,180-230mm，齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，直柄或弯柄，50-90°齿高40-90mm（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：20Cr13 ，32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 |
| 5 | 组织钳 | 2把 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为200mm普通，头宽6mm(镀金) 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 6 | 分离钳 | 2把 | 1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为250mm弯全齿，头部尺寸为H10mm（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 7 | 止血钳 | 1把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为弯全齿，弯折高度为15mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 8 | 心血管钳 | 3把 | 1、适用范围：适用于胸腔手术时夹持脏器、血管，游离腔静脉、主动脉血管。 2、产品尺寸：总长245mm，齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，弯杆，双角弯宽度为39mm（镀金）。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：20Cr13 ，32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 9 | 止血钳 | 2把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯全齿(精细) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 10 | 组织镊 | 10把 | 1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为200-250mm（镀金）齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，（镀金） 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 11 | 海绵钳 | 3把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯有齿，头宽10mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 12 | 海绵钳 | 1把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯无齿，头宽10mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 13 | 皮管钳 | 6把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 14 | 止血钳 | 12把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为直有钩WD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 15 | 持针钳 | 3把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180-210mm镶片（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 16 | 持针钳 | 3把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为210-250mm镶片（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 17 | 组织剪 | 2把 | 1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为精细剪180mm，弯金圈 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 18 | 组织剪 | 2把 | 1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为精细剪200mm，弯金圈 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 19 | 帕巾钳 | 4把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为130mm尖头 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 20 | 组织镊 | 2把 | 1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为145mm1×2钩 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 21 | 骨用牵开器 | 2套 | 1、适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。 2、产品尺寸：总长为230mm齿条式，叶片100*40mm叶片大，中，小3规格叶片跟换，任意调整牵拉角度，专用配套消毒盒。 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 22 | 甲状腺拉钩 | 4套 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为同向直角/折角(有孔)WD 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 23 | 手术刀柄 | 1把 | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：4# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 24 | 手术刀柄 | 2把 | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：7# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 25 | 腹腔吸引管 | 3把 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：蘑菇头或圆头总长为280mm，直径为φ6mm 30-60° 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 26 | 钢丝结扎钳 | 2把 | 1、适用范围：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。 2、产品尺寸：总长为18cm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 27 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 产品尺寸：总长250mm，直头，头宽为：0.8mm，带锁扣， 头部：金刚砂涂层。夹持范围:4/0~6/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.5。 - 材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 28 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 产品尺寸：总长 250mm，直头，头宽为：1.2mm，带锁扣， 头部：碳乌合金镶片。夹持范围:2/0~4/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 表面处理：装饰纹钝化，镶片硬度为：不低于 900HV0.5。 - 材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 29 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长190mm，直头，头宽为：0.8mm，带锁扣， 头部：金刚砂涂层。夹持范围：4/0~6/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 30 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长190mm，直头，头宽为：1.2mm，带锁扣， 头部：碳乌合金镶片。夹持范围：2/0~4/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，镶片硬度为：不低于 900HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 31 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长 210mm，直头，头宽为：0.8mm，带锁扣， 头部：金刚砂涂层。夹持范围：4/0~6/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 32 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长 210mm，直头，头宽为：1.2mm，带锁扣， 头部：碳乌合金镶片。夹持范围：2/0~4/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，镶片硬度为：不低于 900HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| - ▲注：以上器械使用年限≥5年。（提供证明材料） |  |  |  |

（二）手术器械技术参数

| 序号 | 器械名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施夹钳（塑料夹） | 10把 | 10x330mm配塑料夹 |
| 2 | 施夹钳（可吸收） | 10把 | 10x330mm配可吸收夹 |

标项二

（一）等离子电切镜技术参数

适用范围：用于泌尿生殖系统疾病的检查，并利用高频电流效应对病变组织进行切割、电凝手术。

- 内窥镜镜头：12°蓝宝石镜，Φ2.9mm  ，工作长度≤302mm；

- 工作把手，被动式；

- 内鞘：≤17.5Fr；

- 外鞘：≤18.5Fr，带进、出水通道和控制开关；

- 外鞘：工作长度：≤188mm，外鞘可360度回水孔，保持镜鞘出水口在任何位置都有最大的出水量，水循环顺，视野清晰

- ▲内窥镜镜头低温等离子或可高温高压灭菌

- 电切镜具备防堵塞功能，具备狭窄宫腔环境下的持续水循环能力，保持视野清晰。

- ▲视场角≥65°

- ▲镜头有效景深范围3~100mm

- 10、镜头视场中心角分辨力≥3.0 C/（°）

- 11、在A标准照明体下的显色指数Ra：≥89.7

- 12、在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥88.9

- 13、照明镜体光效ILeR：≥0.60

- 14、镜头综合镜体光效SLeR：≥0.35

- 15、综合边缘光效SLe-zE：≥0.17

- 16、有效光度率Dm：≥1850cd/m2/lm

- 17、单位相对畸变VU-Z的控制量：-18%

18、目镜罩能与国际标准卡口配套。

19、镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。

20、产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好。

21、▲无电镀表面处理技术

- 22、外鞘前端设置大引流孔，内鞘配医用高绝缘陶瓷；

- 23、外鞘、内鞘安装方式为卡口式连接

- 24、内鞘与工作把手安装方式为卡口式连接

- 25、▲手术电极分体式，不带连接线，环状、针状、球状、按钮状等形状，且可重复使用，使用期限5年，手术电极连续切割寿命2小时。

- 26、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等各品牌光源。

- 27、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。

- 28、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2024）的要求，对应标准的中M号钢。手术电极采用贵金属材料。

- 29、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2024）的要求，对应标准的中M号钢。

- 30、▲工作把手与内鞘插口式配合，可配套OLYMPUS、天松品牌等锁口式内窥镜；手术电极与佳乐手术电极互配。

# （二）碳13呼气检测仪技术参数

1、样本采集器通道数量≥10通道，能够一次连接并连续检测≥10个气袋样本， 能统一或分别打印中文检测报告；

2、测量范围：测量样品的浓度范围为：≥1%，≤10%;

3、测量精度：精密度：标准偏差δsd ≤0.3‰;

4、稳定性：在5小时内， C.V. 的绝对值≤3%;

5、检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%,误差应不超过±0.1%;

6、样品体积：样品必须满足≥120ml/袋；

7、预热时间≥45min;

8 、分析速度：每个样品分析时间<100s;

9、正常工作条件电源：AC 220V,50Hz;

10、设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告；

- 11、★数据处理工作站配置要求：配备激光打印机；全中文数据管理软件：可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS(Laboratory Information System)系统或HIS(Hospital  Information  System)系统或体检系统相兼容，确保信息传递迅捷和信息安全（网络接口费由中标供应商承担）。

- 12、本设备单次检测所消耗的配套耗材试剂综合成本，不得高于该项医疗服务现行收费标准的45%（提供承诺书）。

- （三）心肺功能五联检技术参数

- 产品性能参数：

- 重复性：变异系数≤5%。

- 稳定性：在工作状态第0个小时、第4个小时、第8小时检测时，相对偏差≤±5%

- 准确性：相对偏差≤±5%。 线性：相关系数≥0.9900。

- 样本类型：全血、血清/血浆和尿液等(具体采用哪种样本需以相应的定量检测试剂盒使用说明书为准)

- 试剂读取：各项目具有独立的一维码编码，仪器自动扫描并判断项目信息，并控制对于的反应时间，快捷方便

- 高速检测：6个检测通道，只需要将加好样本的试剂卡插入卡槽，层析反应过程自动由系统监测控制，系统自动检测结果；最高可同时开展6个不同项目的试剂卡检测，最高可达100测试/小时。

- 产品基本参数：

- 功耗：主机输入：100-240VAC；额定功率：100VA；

- 工作环境：海拔高度：≤2000m；运行温度：10℃~40℃；相对湿度：10%~80%；

- 激发光源：LED发光二极管；检测器：硅光电二极管；

- 激发光谱：中心波长λ0=365nm；接收光谱：中心波长λ1=610nm；

- ≥10英寸显示屏；显示屏分辨率：1920×1200；幕比例：3:2；

- 6、LISH:USB 2.0×2；串口：RS232×2；网络：RJ45连接网络打印机或连接LIS系统；- 打印：支持热敏打印机；网络打印机；USB打印机；- 软件系统：windows系统，内置多模块。（网络接口费由中标供应商承担）。

- 特别说明：本设备单次检测所消耗的配套耗材试剂综合成本，不得高于该项医疗服务现行收费标准的40%（提供承诺书）。

（四）一氧化氮治疗仪技术参数

- 适用于小儿及成人。

- 气体生成方法：即时生成NO，无需储气钢瓶。支持转运场景使用。

- NO气体输出控制范围：输出最低值为1PPM，最高为80PPM，符合指南及规范下机要求。

- NO气体输出精确度：当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm,误差不超过±20%；当5ppm≤NO输出浓度≤80ppm,误差不超过±2ppm或者±10%。

- 气体监测类型：内置NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮），O2（氧气）传感器。

- NO浓度监测范围：0ppm～200ppm。

- NO2浓度监测范围：0～50ppm。

- ≥6种工作模式：有创、无创、高流量、鼻导管、CPR、麻醉模式。

- ▲NO生成和监测双通道独立运行。

- 有创、无创、高流量等通气模式下管路连接要求，监测气体取样：监测气体位置应靠近病人端，应与气体输注位置分离。（提供证明材料）。

- 有创呼吸机、无创呼吸机及经鼻高流量氧疗设备联合使用时，都需连接流量传感器，实现同步功能。(提供证明材料）

- 主界面显示“雾化辅助”功能按钮。

- ▲为了降低一氧化氮输入对于呼吸机设置潮气量/氧浓度等参数影响，一氧化氮输入流量小于2L/min。（提供证明材料）

- 锁屏功能。

- 屏幕“波形冻结”功能与“截屏”功能。

- ≥12英寸彩色液晶显示触摸屏。

- ≥2种显示模式：波形模式、大字体模式。

- 具备日间显示模式、夜间显示模式。

- 可在主屏幕显示同步率。

- 可同时显示三道波形或三道趋势，或波形与趋势的组合，并可自定义显示位置及显示内容。可同时显示呼吸机流量波形及NO输送流量波形。

- 一次性使用NO输注管和采样管等。

- 报警级别多档可调。

- 仪器支持用户对各参数（NO,NO2,O2)报警限进行设置。

- 过滤器可热插拔。(提供证明材料）。

- 过滤器可滤除电极放电产生的金属颗粒物(提供证明材料）。

- NO高报警范围：5ppm-95ppm，可手动调节。(提供证明材料）

- NO低报警范围：0ppm-195ppm，可手动调节。

- NO2高报警范围：1ppm-50ppm，可手动调节。(提供证明材料）

- 设备配置全时全自动排水系统，通过采样管与积水杯的相互共同作用，全时全自动排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水；

标项三

（一）婴儿培养箱技术参数

- 输入功率：≤1000VA

- 工作电源：AC220V/50Hz

- 箱温和肤温2种温度控制模式；

- 湿度显示功能和湿度控制功能；

- 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

- 独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

- 独立的超温保护系统；

- 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

- 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

- 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差；

- 整体储热铝水槽；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 具有数据储存功能；

- 具有正门独立锁定装置；

- 具有RS-232接口；

- 采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

- 皮肤温度控制范围：34～37℃；

- 箱温控制范围：25～37℃；

- 箱温和肤温显示温度范围：20～50℃；

- 升温时间：≤30min；

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

- 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

- 皮肤温度传感器精度：±0.3℃内；

- 湿度显示范围: 0%RH～99%RH；

- 湿度控制范围: 0%RH～90%RH；

- 湿度控制精度：±10%RH；

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；

- 上黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2  （光源为LED）

- 下黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

- 双面可操作。

- 产品通过国内国际认证的ISO13485、ISO9001。

- 具备上下双面黄疸治疗装置，下黄疸治疗装置采用嵌入床体设计，并具备整机注册证明（提供证明材料）

（二）新生儿监护仪技术参数

1：整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级≥IPX1。

1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.5、屏幕倾斜10~15度。

1.6、监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。

1.7、内置锂电池，插槽式，连续工作时间≥4小时。

1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型（ 提供证明材料）。

1.9、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类（提供证明材料）。

2：监测参数：

2.1、配置3/12导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿（提供证明材料）。

2.3、提供5套新生儿专用心电电缆，2包电极片。

2.4、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证（提供证明材料）。

2.5、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.6、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。

2.7、≥20种心律失常分析。

2.8、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.9、提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.10、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。

2.11、提供新生儿专用可重复使用血氧探头≥4个软式，防水等级IPX7。

2.12、配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。

2.13、提供手动，自动，连续和序列≥4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.14、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。

2.15、提供新生儿专用血压测量袖带2套，包括≥3个尺寸不同的袖带。

2.16、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.17、可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

  - 提供多种新生儿监护界面。

3.3、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数。

3.4、CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。

3.5、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理。

3.6、大字体界面≥6个参数区的设置和显示。

3.7、支持肾功能计算功能。

3.8、具有图形化技术报警指示功能。

3.9、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.10、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.11、≥1000组NIBP测量结果

3.12、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.13、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.14、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.15、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.16、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.17、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.18、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.19、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.20、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.21、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

标项四

（一）过氧化氢低温等离子灭菌器技术参数

1.灭菌器有效容积≥220L。

2.腔体结构为矩形，材质航空铝材（提供证明材料），厚度≥16mm。

3.腔体温度控制探头：≥1 个，检测精度≥0.1。

4.腔体温度加热功率 ≥900W，预热升温时间≤30min。

5.主体厚度≥20mm。

6.▲门厚度≥20mm，电动升降，前后门互锁，带隔离墙。

7.门板温度控制探头≥1 个，检测精度≥0.1℃。

8.自动升降门，触摸屏以及脚踢开关控制。

9.耐腐蚀的真空泵。设有真空泵保护器。

10.真空泵相序保护器。

11.抽空控制阀泄漏率≤1.3×10-7Pa*L*S-1。

12.过氧化氢胶囊式卡匣，每个卡匣≥12 个胶囊，每个胶囊罐装量≤5ml。

13.压力传感器数量≥3 个，其中检测内室压力传感器≥2 个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

14.具备过氧化氢提纯功能，提纯后浓度≥95%。溶液浓度：过氧化氢溶度58%-60%之间。

15.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≥1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔直径≤0.8㎜，长度≥500mm（提供有效灭菌检测报告，并标注出数据位置）。

16.排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度≤0.6mg/m

17.空气过滤器过滤精度≤0.20μm。

18. PLC 控制系统。

19. ≥10寸彩色触摸屏，可显示温度、压力、模式报警等≥5 种信息，并具备打印使用信息功能。

20.显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。

21.根据灭菌物品特点，可设置多个灭菌程序，具备对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。程序运行时间：管腔的灭菌程序≤60 分钟，软式内镜的灭菌程序≤50 分钟，医疗器械的表面灭菌程序≤28 分钟。

22.软镜循环：软式内镜专用灭菌程序能对内径≤1㎜，长度≥1000毫米管腔的软式内窥镜灭菌（提供证明材料）。

23.真空干燥功能。

24.倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间。

25.过氧化氢浓度监测。通过过氧化氢浓度系统自动判断灭菌效果。

26.由于现有使用场地限制，现有空间为：长≤157㎝、宽≤80㎝、高≤155厘米，需勘测现场出安装方案，如需改造场地，费用由中标供应商承担。

27.残留控制：灭菌后对细胞无毒性（提供证明材料）。

28.门板加热：功率≥900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在 55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝。

29.主体保温：保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点。

30.产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围 0~100KPa。

31.配置清单：配置快速生物阅读器 1台。 产品相对应的耗材与设备为同一品牌并提供对应的卫生安全评价检测报告（至少提供卡匣、生物指示剂两种耗材）。

- 32.使用寿命：≥10年，所供设备的生产日期至供货（到货）验收日期≤6个月。

- 33.▲具备追溯信息闭环功能：灭菌器可实现与 CSSD 追溯系统联接，同时将专用快速生物阅读系统和电脑终端打印机一起联入组网，实现灭菌过程结果和生物培养过程结果的全闭环管理，电子档和纸质档可实时同步。

（二）血液透析机技术参数（单泵）技术参数

一、功能：

1、≥15英寸全触摸屏；

2、屏幕旋转360°，声光报警；

3、提供透析液过滤器接口；

4、提供透析浓缩液、B联机干粉桶、A/B中央供配液系统满足科室多种供配液需求；

5、在病人未上机前，具有“省液模式”，可降低透析液流量或停吸透析液；

6、采用双平衡腔超滤平衡系统；

7、透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，可对酸中毒患者有针对性治疗；

8、具有多种透析治疗方案，超滤曲线≥8条、Na曲线≥8条、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置等；

9、▲实时监测Kt/V功能；

10、无创血压监测功能，自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化；

11、血氧饱和度和脉率监测功能（可检测血氧，脉率）

12、趋势图观察功能，超滤和钠离子趋势图、KT/V趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能；

13、一键应急功能，出现特殊情况，一键自动旁路、自动停止超滤、自动调节血流量≤100ml/min、自动推注；

14、闹钟功能，可进行单次或周期性提醒；

15、透析日志功能，存储≥200条数据；

16、储备电池，连续工作≥30分钟；

17、水路、电路多层分离结构；

18、联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网;

19、▲物联网智能监测管理系统，远程掌控设备运行状态、报警情况、设备故障等；

20、★设备耗材开放式，满足多种品牌耗材使用，耗材要在新疆医保平台目录内；

21、热消毒、化学消毒、化学热消毒，热水柠檬酸消毒可消毒、脱钙一体化完成；

22、清洁消毒后定时关机功能；

23、★提供数据采集端口，可实现信息自动采集功能（科室现使用华墨信息系统）。

24、标配血温和血容量检测。

二、技术参数

- 血泵流量：20ml/min～600ml/min(精确度：±10ml/min)

- 肝素泵：0ml/h～10ml/h（精确度：±0.2ml/h）

- 动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg)

- 静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg)

- 跨膜压测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±20mmHg）

- 空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测

- 透析液流量：100ml/min～1000ml/min(精确度：-5%～+10%)

- 透析液温度：33-40℃（精确度：±0.5℃）

- 超滤率范围：0～4000ml/h

- 超滤量：0-10L可调，可设24小时超滤时间

- 电导率：12.8mS/cm～15.7mS/cm(精确度：±0.1mS/cm)

- 钠离子调整范围：125-150mmol/L

- 碳酸氢盐调整范围：24-40mmol/L

- 漏血检测器：≤0.35mL/min（红细胞比容(HCT)=32%）

- 无创血压参数：收缩压：30mmHg～270mmHg，舒张压：10mmHg～220mmHg，平均动脉压：20mmHg～235mmHg（以上血压监测精确度：±8mmHg）；

- ▲16、脉搏氧饱和度和脉率参数：

①脉搏氧饱和度测量范围：30%～100%

②脉率测量范围：30bpm～254bpm（精确度：±3bpm）