招 标 文 件

项目名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（二次）

项目编号：TYHWZB2026-046

采购人（盖章）：巴楚县维吾尔医医院

联系人：杨建忠

电话：15293119271

详细地址：巴楚县人民东路 118 号

采购代理机构（盖章）：新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人：石崇华

项目联系人：杨雯、杨蒙蒙、金山虎、田释月、苟丽华

电话：17853507578

详细地址：新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦8楼807室

文件编制 : 杨雯、苟丽华

文件复核 :  田释月

文件终审 :  金山虎

法律顾问 :  杜  红

目    录

第一章  招标公告	4

第二章  供应商须知	8

第三章  投标文件格式	27

第四章 项目采购需求	52

第五章  评标办法	90

第六章  拟签订的合同文本	104

第一章  招标公告

新疆拓源工程管理咨询有限公司关于喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（二次）招标公告

项目概况

喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（二次）招标项目的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年6月25日12点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：TYHWZB2026-046

2.项目名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：6120000.00

5.最高限价（元）：1260000.00，2880000.00，1980000.00

6.采购需求：

标项一

标项名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项二）（二次）

数量：1批

预算金额(元)：1260000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：强脉冲光治疗仪、Q 开关激光治疗仪、皮肤镜图像处理系统、医用臭氧治疗仪、紫外线光疗仪、半导体激光治疗仪、激光光电平台等医疗设备。（具体参数详见采购文件）

备注：/

标项二

标项名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项六）（二次）

数量：1批

预算金额(元)：2880000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备。（具体参数详见采购文件）

备注：/

标项三

标项名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项八）（二次）

数量：1批

预算金额(元)：1980000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：心电信息管理系统等医疗设备。（具体参数详见采购文件）

备注：/

合同履行期限：详见招标文件

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：【标项一、标项二、标项三】不专门面向中小企业采购的项目（若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，可享受10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。）。

3.本项目的特定资格要求：【标项一、标项二、标项三】①若所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；②若所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；③若所投产品不属于上述医疗器械管理范围的，可按要求提供证明文件并加盖公章。

三、获取招标文件

时间：2026年6月5日至2026年6月12日，每天上午00:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可）；

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月25日12点00分（北京时间）

开标时间：2026年6月25日12点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- (1)本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；

- (2)各供应商在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法上传或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

- (3)供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用“政采云投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心、代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

- (4)供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

- (5)供应商在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评审”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担；

- (6)供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评审”功能进行解密投标文件，若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：巴楚县维吾尔医医院

地址：巴楚县人民东路 118 号

联系方式：杨建忠、15293119271

2.名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地　址：新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦8楼807室

联系人：杨雯、杨蒙蒙、金山虎、田释月、苟丽华

电　话：17853507578

第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 |  | 名 称 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人 |  | 名 称：巴楚县维吾尔医医院 地 址：巴楚县人民东路 118 号 联系人：杨建忠 电话：15293119271 |  |
| 2 |  | 采购代理机构 |  | 名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地 址：新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦8楼807室 联系人：杨雯、杨蒙蒙、金山虎、田释月、苟丽华 电 话：17853507578 |  |
| 3 |  | 项目名称 |  | 喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（二次） |  |
| 4 |  | 项目编号 |  | TYHWZB2026-046 |  |
| 5 |  | 资金来源、预算金额（最高限价） |  | 资金来源：债券资金 总预算金额：6120000.00元 标项一： 标项名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项二）（二次） 预算金额及最高限价(元)：1260000.00 标项二： 标项名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项六）（二次） 预算金额及最高限价(元)：2880000.00 标项三： 标项名称：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项八）（二次） 预算金额及最高限价(元)：1980000.00 投标供应商投标报价若超过最高限价，其投标无效。 |  |
| 6 |  | 采购需求 |  | 标项一：强脉冲光治疗仪、Q 开关激光治疗仪、皮肤镜图像处理系统、医用臭氧治疗仪、紫外线光疗仪、半导体激光治疗仪、激光光电平台等医疗设备。（具体参数详见采购文件） 标项二：全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备。（具体参数详见采购文件） 标项三：心电信息管理系统等医疗设备。（具体参数详见采购文件） |  |
| 7 |  | 交货期 |  | 签订合同后25日内完成供货安装及调试验收。（具体以签订合同为准） |  |
| 8 |  | 质保期 |  | 以第四章 项目采购需求 中 货物需求一览表 为准 |  |
| 9 |  | 交货地点 |  | 巴楚县维吾尔医医院。 |  |
| 10 |  | 落实的政府采购政策 |  | 1、【标项一、标项二、标项三】不专门面向中小企业采购的项目（若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，可享受10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。）。 2、【标项一、标项二、标项三】所属行业：工业。 |  |
| 11 |  | 供应商特定资格要求 |  | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（2）本项目的特定资格要求：【标项一、标项二、标项三】①若所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；②若所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；③若所投产品不属于上述医疗器械管理范围的，可按要求提供证明文件并加盖公章。 |  |
| 12 |  | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额： 标项一：25000.00元（大写：贰万伍仟元整） 标项二：57000.00元（大写：伍万柒仟元整） 标项三：39000.00元（大写：叁万玖仟元整） 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金应当以支票、汇票、本票、电汇、网银、电子保函等非现金形式提交； 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称及标项号，如字数超限，可简写； 3.投标保证金缴纳截止时间：同投标文件上传截止时间； 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司喀什分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司喀什市兵团支行 账号：30783201040018241（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及标项号（如有），并注明是投标保证金，否则视为无效投标保证金） 行号：103894078326 财务室联系人及联系方式：17853507578 二、投标保证金退还： 1.未中标供应商的投标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。 2.中标供应商的投标保证金将在中标供应商与采购人签订合同，并将合同递交至采购代理后5个工作日内，无息退还。 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。 三、备注： 1、供应商无需前往代理公司换取收据，仅需将加盖公章的投标保证金缴纳凭证，放在投标文件中相应位置即可； 2、供应商未按照招标文件要求缴纳投标保证金的，响应无效。 |  |
| 13 |  | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |
| 14 |  | 分包 |  | 不允许 |  |
| 15 |  | 投标文件上传截止时间及地点 |  | （1）投标文件上传截止时间：2026年6月25日12点00分（北京时间） （2）投标文件上传地点：在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”。 |  |
| 16 |  | 采用电子招标投标 |  | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需供应商用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的供应商将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在30分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00） |  |
| 17 |  | 投标报价 |  | - （1）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。 （2）供应商的报价包含提供的所有服务及相关工作范围内所有费用（包含接口费）的总价。 |  |
| 18 |  | 踏勘现场 |  | 不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，供应商现场踏勘发生的费用自理。 |  |
| 19 |  | 投标答疑会 |  | 不召开 |  |
| 20 |  | 近年财务状况年份要求 |  | 提供2024年度或2025年度任意一年的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明） |  |
| 21 |  | 投标有效期 |  | 从提交投标文件的截止之日起90天 |  |
| 22 |  | 评标委员会的组建 |  | （1）评标委员会构成：5人； （2）评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。 |  |
| 23 |  | 评标办法 |  | 综合评分法 |  |
| 24 |  | 是否授权评标委员会确定中标供应商 |  | 否，推荐3名中标候选人。 |  |
| 25 |  | 履约保证金 |  | 合同金额的10% |  |
| 26 |  | 代理机构代理费用 |  | 参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格［2002］1980号）规定，差额累积方式计取。由中标供应商领取中标通知书时一次性支付。 |  |
| 27 |  | 付款方式 |  | 项目分三次付款：合同签订后付款 30%，设备安装调试完成并验收合格后再付款 50%，设备正常运行 6 个月内支付剩余尾款。（具体签订合同时为准） |  |
| 28 |  | 国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施 本国产品标准及相关政策的通知》 |  | 支持本国产品政策 |  |
| 29 |  | 其他 |  | （1）本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站（新疆政府采购网）上公布。 （2）重要说明：①本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 ②本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）供应商使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |
| 30 |  | 提示 |  | 各供应商应当谨认真慎阅读以下条款，否则后果自行承担。 （1）参加本项目所有供应商应当提供真实有效作证资料，不得存在弄虚作假骗取中标行为，一经发现将取消中标资格并列入黑名单。 （2）供应商上传投标文件时，为确保文件的可读性，提供的内容须清晰可见，若因投标文件不清晰造成的后果，由投标供应商自行承担。 （3）根据财政部国库司《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，规范政府采购项目评审，防范履约风险，现将政府采购异常低价审查要求及程序明确如下： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的； ③投标报价低于采购项目最高限价65%的； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是巴楚县维吾尔医医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的供应商。

3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；

（3）下载了招标文件并参与竞争。

4. 投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）投标文件格式

（4）项目采购需求

（5）评标办法

（6）拟签订的合同文本

5.2 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标

详见“供应商须知前附表”第13条。

12. 知识产权

12.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。供应商编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标函

二、法定代表人身份证明书及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

（二）授权委托书

三、投标报价明细表

四、供应商基本情况表

五、供应商类似项目业绩一览表

六、商务、技术条款偏离表

（一）商务条款偏离表

（二）技术条款偏离表

七、技术方案

八、政府采购政策

九、供应商认为需要提供的资料

14．投标文件格式

14.1 供应商应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

15．投标保证金

15.1 供应商投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。

15.3 供应商所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还供应商缴纳的投标保证金：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）供应商不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；

（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标供应商不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（5）中标供应商未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

（6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）符合法律、法规规定的其他情形的。

16．投标有效期

16.1 投标有效期详见“供应商须知前附表”第21条。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的签署

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

- 投标文件的加密和上传

- 18.1本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；

供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

19．投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标文件上传截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

19.2 在投标文件上传截止时间之后，供应商不得对其上传的投标文件做任何修改、补充或撤回。

19.3 投标文件中-如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准;

（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

五、开标和中标

20．开标

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的供应商参加开标。

供应商不足3家的，不得开标。

20.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 投标文件上传截止时间到，开标会议开始，公布供应商名单。

20.4开启“投标文件解密”环节，供应商在规定时间内进行解密。

20.5投标文件解密完毕，公布投标报价，开启报价签字确认。

20.6开标会议结束。

21.组建评标委员会

21.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购人授权委托评标委员会对各供应商依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

21.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

21.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

22．中标通知书

22.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

22．3中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同和验收

23. 签订合同

23.1 中标供应商在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

23.3 中标供应商因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

23.4 中标供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。

24. 合同分包（如有）

24.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的服务及技术要求等，必须与中标的一致。

24.2 招标合同实行分包履行的，中标供应商就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

25. 采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

26. 履约保证金

26.1 本项目要求缴纳履约保证金。

27. 履行合同

27.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

28. 验收

采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构邀请实际使用人、参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家进行验收。

七、投标纪律要求

29. 供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

八、合同价款支付

30. 申请支付

30.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标供应商或者按照有关合同规定执行。

30.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标供应商。

九、质疑和投诉

31．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

31.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。

31.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人及联系电话：杨雯、17853507578

邮箱：136771831@qq.com

通讯地址：新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦8楼807室

31.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

31.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  投标文件格式

投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

标项名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

（二）授权委托书

三、投标报价明细表

四、供应商基本情况表

五、供应商类似项目业绩一览表

六、商务、技术条款偏离表

（一）商务条款偏离表

（二）技术条款偏离表

七、技术方案

八、政府采购政策

九、供应商认为需要提供的资料

（备注：供应商应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码）。

## 一、投标函

__________（采购人）：

我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号、标项名称）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元，大写：          ，（此次报价包括所投项目相关人工费、运费、专利费、税费等所有技术和服务费用以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用），投标有效期      。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，交货期为：

送货到采购人指定地点，并达到采购人要求，质保期：      。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章供应商须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

## 二、法定代表人身份证明书及授权委托书

身份证明书（供应商为法人）

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

系         的法定代表人，为具有参加       （项目名称）的磋商、签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的供应商。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。

供应商名称（盖章）：

日   期：  年   月   日

身份证明书（供应商为非法人）

姓    名：       性别：       年龄：      职务：         。

地    址：                                               。

身份证号码：                                             。

为具有参加              （项目名称）的磋商、签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的供应商。

特此证明。

附：身份证正反面彩色扫描件。

供应商（签字或盖章）：

日   期：  年   月   日

法定代表人授权委托书（供应商为法人）

（采购人名称）：

本授权声明：      （供应商名称）      （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方 “         （项目名称、项目编号、标项名称）”项目开评标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关开评标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面彩色扫描件。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：  年   月   日

授权委托书（供应商为非法人）

_______（采购人名称）：

本授权声明：        （供应商名称）授权       （被授权人姓名、职务）         为我方 “        （项目名称、项目编号、标项名称）” 项目开评标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关开评标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面彩色扫描件。

授权人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日    期：  年   月   日

## 三、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

货币单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由供应商结合自身情况填写。

2、供应商填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。

3、此次报价包括所投项目履行期限内产生的运输费、装卸费、差旅费、税费等所有费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |
| 社会统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：供应商后附营业执照等相关证明材料。

## 五、供应商类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

    - 拟配备人员情况

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 职称或岗位证书 | 拟担任本项目职务/岗位 | 资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 发证时间 | 证书号 | 专业 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关证书彩色扫描件。

- 商务、技术条款偏离表

### （一）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物质量和服务要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 3 | 同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款； |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项； |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明； |  |  |
| 6 | 投标有效期； |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务； |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期、质保期或相关进度安排要求； |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准； |  |  |
| 10 | 同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证； |  |  |
| 11 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |

备注：

- 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

- 供应商应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；

- 本表内容不得擅自修改。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### （二）技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 招标文件的要求 |  |  | 投标文件的响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 证明材料 | 证明材料页码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、供应商应对照招标文件“第四章项目采购需求”中相关“技术参数”逐项填写，在“技术条款偏离表”中的“偏离”注明“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 七、技术方案

- 供应商应根据本招标文件要求和项目的具体情况，自行编制技术方案，格式自拟。

## 八、政府采购政策

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用（如有）。

2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

3.中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用（如有）。

2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

所属行业：工业。

### （二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

### （三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖供应商公章。

## 九、供应商认为需要提供的资料

### （一）投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

### （二）关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

（注：供应商可根据所投产品情况自行填写此声明函，也可自行删除或不填此项）

（1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（2）本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称           、编号          ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章)：

法定代表人(签/章)：

日期：  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

### （三）供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

### （四）其他

供应商应当仔细核对招标文件中有关“响应无效”、“拒收”和评审标准等条款内容，提供供应商认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标响应符合招标文件要求，并为评审提供充分依据。

- 第四章 项目采购需求

## 一、采购需求

## 标项一：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项二）（二次）

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 质保期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强脉冲光治疗仪 | 台 | 1 | 整机质保3年 |  |
| 2 | Q开关激光治疗仪 | 台 | 1 | 整机质保3年 |  |
| 3 | 皮肤镜图像处理系统 | 套 | 1 | 整机质保3年 |  |
| 4 | 医用臭氧治疗仪 | 台 | 1 | 整机质保3年 |  |
| 5 | 紫外线光疗仪 | 台 | 1 | 整机质保3年 | 是 |
| 6 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 1 | 整机质保3年 |  |
| 7 | 激光光电平台 | 台 | 1 | 整机质保3年 |  |

### （一）强脉冲光治疗仪技术参数

1.光源：氙灯 寿命≥50 万发

2.皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体

▲3.输出波长：≥8种滤光片，（包含至少2个双波长滤波片）；波长：500nm-700nm

4.能量密度：≥40J/cm2

▲5.单脉冲输出能量≥210J

▲6.脉冲输出方式：≥4 种模式；可组合搭配脉冲串总宽度≥1000ms;

7.脉冲宽度：2~20ms，连续可调

8.脉冲间隔：5.0～300 ms 连续可调

9.脉冲重复频率：≥1Hz，≥5档可选

▲10.光斑尺寸：配置多种治疗光斑，光斑种类≥4 种，包括：35mm×15mm、15mm×8mm、15mm×15mm、Φ10mm等；

11.治疗头制冷温度：接触式半导体制冷，治疗头表面温度 0℃～10℃连续可调，多档制冷强度可调，开机快速制冷

12.冷却系统：风冷+水冷

13.控制系统：

1）≥15英寸触摸屏，智能安卓系统；导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数，具有亚洲人优选模式；

2）具有滤光片自动识别。

3）温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能；

4）具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

14.输出控制：手动+脚踏；

15.配有遮光罩及自动断电保护装置。

16.设计使用期限：≥8年

### （二）Q开关激光治疗仪技术参数

▲1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器（Nd:YAG激光器）

2.激光波长：1064nm/532nm

3.传输方式：≥6关节平衡锤式导光臂。

4.治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能

5.光斑直径：1064nm波长:2～8mm可调，532nm波长:1.5～7mm可调

▲6.脉冲宽度：6ns/6ns+6ns/100-450μs

▲7.终端单脉冲输出能量：1064nm：≥1600mJ，静态模式≥3200mJ；

532nm：≥400mJ，终端输出激光能量不稳定度≤1.5%

▲8.终端单脉冲输出能量密度：1064nm调Q模式≥50J/cm²（允差≤3.5%）静态模式≥100J/cm²

9.光路系统：陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦

10.重复频率：1～10Hz

11.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调

12.冷却系统：水冷+风冷

13.控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。

14.激光器具有光闸保护功能。

15.设计使用期限：≥10年

### （三）皮肤镜图像处理系统技术参数

- 1. 电子皮肤镜硬件主机

- 1.1 采集图像模式和镜头配置

- (1)图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，一体式镜头采集

- (2)图像放大倍率及允差：20倍、200倍，倍率允差：±15%

- (3)视觉分辨率：20倍镜头≥10Lp/mm

- (4)图像视野范围：20倍镜头≥18.0mm×13.0mm

- (5)光源波长范围：400nm＜λ＜700nm；

- (6)光源照度：Ev≥2000Lux（在图像采集处）

- (7)光源功率：0.1W＜P＜0.8W

- (8)图像格式：JPEG格式等

- (9)▲显示屏：手具带显示屏

- (10)图像分辨率：≥1920*1080

- (11)▲图像视频输出及速率：高清输出

- (12)图像成像均匀度：≥70%

- (13)图像灰阶：图像应能分辨灰度标尺的各级灰阶

- (14)图像中心偏差：≤±3mm

- (15)图像畸变：≤±5%

- (16)偏振度：80%～100%

- (17)▲信号传输：高清

- (18)功能操作：图像冻结、视频录制、图像保存等。

1.2.相机

(1)图像像素：≥2400万

2.软件

2.1.登记信息

(1)登记病人信息、检查信息、病人主诉、临床诊断、病史。

(2)有快速复查功能，并有复诊提示。

2.2.图像采集

(1)实时观察视频、采集图像/视频并保存。

(2)上传图像、下载图像/视频。

2.3.辅助分析

2.3.1.色素分析

(1)提供“ABCD法”、“七点检查表评分法”、“三点检测评法”、“Menzies评分法”、“ABC法”等色素类疾病分析法。色素痣形态计算，包括（面积、周长、直径）。

2.3.2.毛发分析

(1)可对毛发特征进行标注并计数，并能计算毛发平均直径、毛发密度，毛发总数，终毛、中毛、毳毛、黄点征、黑点征、单位毛囊毛发的根数、终毛/毳毛比。

(2)提供毛发生长周期分析，包括（生长期、休止期、退行期）。

(3)提供毛发诊断标准化术语。

2.3.3.辅助输入

(1)提供皮肤图谱库病例辅助参考，并支持快速引用病例描述。

(2)提供专家病例词汇术语，并支持快速引用病例描述。

2.3.4.辅助工具

(1)图像处理辅助工具，包括图片标注、几何变换工具、图像效果、辅助线等，并能保存至数据库。

(2)图片拼接，可对多个不同部位图片进行合成，并能保存至数据库，可作为报告图片。

2.3.5.图片对比：支持图片并列显示，并进行对比分析。

2.3.6.检查对比：支持患者历史检查记录前后就诊信息对比分析。

2.3.7.报告编辑及打印

- (1)提供典型病历报告模板，支持报告编辑，并能自动排版。

- (2)可选择采集图片加入检查报告，图片可移动排序或移除。

- (3)报告编辑和打印预览同一界面内完成。

- (4)可将临床检查报告信息加入图谱库和专家词库作为临床案例。

- (5)支持检查报告导出，并能生成检查报告电子版。

3.系统配置

- (1)工作站：CPU:IntelI5或以上、内存：8G或以上、硬盘：1T、独立显卡

- (2)采集卡：HDMI接口

- (3)显示器：≥23英寸，分辨率≥1920x1080

- (4)操作系统：主流操作系统

4.数据接口：HDMI、USB等

5.台车：配置台车。

6.打印机：彩色打印机

7.皮肤镜图像处理系统上传数据与检查结果必须医院LIS/HIS系统兼容，连接方式必须支持HL7传送协议，DICOM传送协议，实现双向通讯。提供标准的数据接口，确保数据能够准确，实时传输。LIS/HIS数据上传接口费用由中标商承担。

8.设计使用期限：≥8年

### （四）医用臭氧治疗仪技术参数

1.主机与浸泡槽分体式设计，浸泡槽采用高强度不锈钢制成；

2.尺寸：主机：长580mm，宽540mm，高1098mm；允差±2％。

浸泡槽：长1100mm，宽580mm，高805mm；允差±2％。

3.材质：主机ABS材质；浸泡槽SUS304不锈钢材质；水电分离。

4.具有浴槽清洗功能，待机状态下，使用冲洗组件能够对浸泡槽进行手动清洗。

5.浸泡槽能实现自动进水和自动排水功能。

▲6.具有水温和水量监测功能：控制面板可实时显示浸泡槽内水温，控制面板能显示浸泡槽自动进水的水量；

7.具有智能恒温配水功能，所出臭氧水可按照用户设置自动恒温配水。

▲8.使用臭氧水治疗，产生的臭氧水浓度3.5mg/L~7.5mg/L。

▲9.浸泡槽进水水温预设范围：18℃-45℃；

臭氧水冲洗水温预设范围：18℃-41℃。

10.臭氧水出水量：≥7L/min。

11.剩余臭氧气体浓度：采用臭氧水治疗，周围环境空气中剩余臭氧气体浓度≤0.15mg/m3。

12.冲洗组件：双通道冲洗组件，出水压力≤0.2Mpa。

13.≥7寸液晶触摸屏；

14.使用臭氧水治疗时，可设置治疗时间，时间设置为：0-60min，步进1min；同时控制面板可实时显示治疗时间。

15.工作条件：水压≥0.1Mpa，热水水温≥60℃，冷水水温≥4℃

16.噪声：≤50dB（A）

17.报警功能：具有缺水报警和超温报警功能。

18.通过电磁兼容检测。

▲19.采用PEM低压电解纯水法制取臭氧，无氮氧化合物，不用更换分子筛氧气系统。

20.设计使用期限：≥8年

### （五）紫外线光疗仪技术参数

▲1.UVB灯管数量≥20支；UVA灯管数量≥20支；

2.多边形舱体设计；

3.双开门设计；

4.辐照强度实时监测系统，可自动微调照射时间；

5.辐照过程中，控制器以操作人员设定的辐照剂量（或时间）值为基数做递减计数并在显示器上显示余值，运行结束时蜂鸣器响，并自动关闭灯管；

6.具备通风系统；

7.灯管外无铁丝网覆盖；

▲8.舱内手拉开关；

9.低压启动电路：采用原装启辉器、电感镇流器，灯管启动迅速；

10.具备观察窗；

11.设计使用期限：≥8年

### （六）半导体激光治疗仪技术参数

1.名称：半导体激光治疗仪

2.激光媒介：半导体

3.输出波长：主波长808nm±10nm辅助波长650nm±10nm

4.输出模式：连续或间歇

5.工作方式：双路独立输出

6.激光器功率：

①单个面照治疗头为：500mw×3（808激光）+5mw×80（650激光）=1900mw，输出总功率为：3800mw

②最大功率：单个面照射治疗头：1000mw×3+10mw×80

③单个激光器最大输出功率500mw，调节范围20-500mw，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%。

7.照射面积：单个面照治疗头24cm±0.2cm×14cm±0.2cm单个面照射面积：≥33600mm²

8.激光器数量：单个面照治疗头激光管≥80个，整机激光器总数量≥160个

9.显示方式：≥8英寸彩色触摸屏

10.气缸具备液压支架

11.折页角度：治疗头水平转动角度≤330°，俯仰角度≤180°

12.定时功能：1-90分钟可调

13.符合国际：符合GB9706.1-2007安全标准，符合GB7247.1-2012激光产品安全，符合YY0505-2012电磁兼容

14.设计使用期限：≥10年

### （七）激光光电平台技术参数

一、短波模块

1.辐照器手柄水泵大小可任意调节；

2.辐照器手柄治疗头可对患者面部、眼周、鼻翼等不同部位治疗；

3.≥10英寸液晶触摸屏

4.具备控制界面密码；

▲5.短波频率：27.12±5MHz；

6.辐照面积：≥10cm2；

7.最大功率：≥40W；

8.治疗时间：0～30min可调；

▲9.能量设置：≥15档。

二、光疗模块

1.采用大功率半导体LED光源；

2.光源采用广角密布型光源阵列；

3.预存≥6种常用治疗方案；

4.采用可包围、可伸展五幅光源模块设计；

5.可查看照射总时间和次数；

6.具有温度、距离等双重安全防护措施；

7.治疗模式：连续、脉冲；

▲8.光源波段：黄光：590±10nm，

9辐照强度：≤54mW/cm²

▲10.辐照面积：≥1200cm2

11.设计使用期限≥8年

备注：

1.“▲”标记的参数为重要技术参数可接受偏离，无标识则表示属于一般技术参数项。“▲”重要技术参数项与一般技术参数项将作为技术、商务部分评审标准的参数评分项。

2.不同供应商提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 标项二：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项六）（二次）

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 质保期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 1 | 整机质保 3 年 | 是 |

### （一）全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪技术参数

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备名称：全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二、 | 数量：一套 |
| 三、 | 设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官等；并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术 ，超声临床诊断应用和相关科研为主。 |
| 四、 | 主要技术规格及系统概述： |
| 4.1 | 主机成像系统： |
| 4.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸 ，分辨率1920 × 1080 ，可上下左右任意旋转 ，可前后折叠。 |
| 4.1.2 | 操作面板≥12英寸液晶触摸屏 ，可通过手指滑动触摸屏进行翻页 ，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数 ，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 |
| 4.1.3 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。 |
| 4.1.4 | 监视器可全屏显示扫查图像 ，包括二维、彩色、频谱和实时三维等 ，并可任意显示及隐藏屏幕菜单。 |
| 4.1.5 | 探头接口≥4个 无针式接口 ，可任意互换 |
| 4.1.6 | 具备自适应像素优化技术 ，可增强组织边界 ，抑制斑点噪声 ，可用于多种模式（2D、3D） ，多级可调 ( ≥ 5级） ，支持所有探头。 |
| 4.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元。 |
| 4.1.8 | 单晶体或纯净波探头技术：支持相控阵、凸阵、矩阵等； |
| 4.1.9 | 矩阵探头技术：支持成人心脏、儿童心脏及经食管矩阵技术。 |
| 4.1.10 | 解剖M型技术 ，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |
| 4.1.11 | 脉冲反向谐波成像单元 |
| 4.1.12 | 彩色多普勒成像技术 |
| 4.1.13 | 彩色多普勒能量图技术 |
| 4.1.14 | 方向性能量图技术 |
| 4.1.15 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF） |
| 4.1.16 | 动态范围≥300dB |
| 4.1.17 | 智能全程聚焦技术 |
| 4.1.18 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |
| 4.1.19 | 空间复合成像技术 ，可同时用于发射和接收 ，可支持多线偏转（可作曲别针试验） ，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |
| 4.1.20 | 实时双同步/三同步能力 |
| 4.1.21 | 内置DICOM3.0标准输出接口 |
| 4.1.22 | 内置一体化超声工作站 |
| 4.1.23 | 系统主机内置硬盘≥1TB； |
| 4.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 4.2.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头 ，基波频率、基波与谐波成像频率在屏幕上显示 |
| 4.2.2 | 单晶体探头技术用于经胸心脏探头、腹部凸阵探头、成人经胸矩阵探头、成人经食管矩阵探头、小儿经胸矩阵探头、新生儿经食管矩阵探头； |
| 4.2.3 | 具备像素优化技术 ，可增强组织边界 ，抑制斑点噪声 ，可用于多种模式（2D、3D） ，多级可调 ( ≥ 5级） |
| 4.2.4 | 实时空间复合成像技术 ，同时作用于发射和接收 ，最大偏转角度≥ 5个 |
| 4.2.5 | 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术 ，可与空间复合成像 ，斑点噪声抑制技术联合使用 ，且扩展角度≥15度； |
| 4.2.6 | 一键优化图像 ，可实时优化二维增益、TGC曲线 |
| 4.2.7 | 自动实时持续增益补偿 |
| 4.2.8 | 侧向增益补偿技术 ，可支持相控阵、矩阵探头 ，且可视可调≥4级； |
| 4.2.9 | 具备双幅对比显示 ，可自动识别收缩期及舒张期 ； |
| 4.2.10 | 分辨率和帧频可视可调 ，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头 |
| 4.2.11 | 超宽视野全景成像扫描技术（测量功能 ，线阵和凸阵探头具备） ，可与像素优化技术结合使用。 |
| 4.2.12 | 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个 ，凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。 |
| 4.2.13 | 扩展成像技术 ：凸阵、线阵探头均支持此功能 ，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术 |
| 4.2.14 | 具备专业心超工作者定制界面 |
| 4.3 | 彩色多普勒血流成像单元 |
| 4.3.1 | 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式 |
| 4.3.2 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 |
| 4.3.3 | 彩色能量图及方向能量图（ CPA） |
| 4.3.4 | 单键预设血流成像参数 |
| 4.3.5 | 彩色实时同屏双幅对比显像 |
| 4.3.6 | 具备血流自动追踪技术 ，可一键实时追踪血管位置， 自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等） |
| 4.3.7 | 具备冠脉血流成像模式 ，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、成人心脏矩阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头） |
| 4.3.8 | 彩色增益可独立调节 ，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头 |
| 4.4 | 频谱多普勒成像单元 |
| 4.4.1 | 自适应智能多普勒技术 ，可一键实时追踪血管位置 ，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等）， 自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； |
| 4.4.2 | 提供PW、CW、 HPRF模式 ，高性能三同步成像 |
| 4.4.3 | 实时自动多普勒测量分析 ，可提供参数选择≥15个参数 |
| 4.4.4 | 一键自动优化多普勒频谱， 自动调整基线及量程 |
| 4.4.5 | 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络； 自动计算各血流动力学参数 ，参数可根据客户需要灵活进行选择 |
| 4.5 | 组织多普勒成像单元 |
| 4.5.1 | 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 |
| 4.5.2 | 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示 |
| 4.5.3 | 具备TDI测量软件包 |
| 4.5.4 | 可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析 |
| 4.5.5 | 提供基于组织多普勒的定量分析 ，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 ，可用于整体及节段功能评价 |
| 4.6 | 组织谐波成像单元 |
| 4.6.1 | 具备滤波式谐波技术 |
| 4.6.2 | 脉冲反相谐波技术 |
| 4.6.3 | 可显示谐波频率和基波频率 |
| 4.7 | 超声造影成像单元 |
| 4.7.1 | 造影剂二次谐波成像单元 ，包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像 ，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |
| 4.7.2 | 造影可与自适应像素优化技术结合使用 ，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头 |
| 4.7.3 | 造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头 ，可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管 ，以及三维成像的需求 |
| 4.7.4 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
| 4.7.5 | 具有计时器及闪烁造影成像技术 ，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调 ，可心电触发和时间触发 |
| 4.7.6 | 具有实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 |
| 4.7.7 | 具备二维、实时三维心脏造影技术 |
| 4.7.8 | 具有矩阵三维造影成像技术 |
| 4.7.9 | 具备造影定量分析功能及运动补偿功能 ，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移 |
| 4.7.10 | 具有低机械指数用于心肌造影成像 |
| 4.7.11 | 具备在机及脱机造影定量分析 ，≥8种参数；且造影连续采集时间≥6分钟 |
| 4.7.12 | 分析结果自动导入系统工作表进行存储 |
| 4.8 | 负荷超声成像单元 |
| 4.8.1 | 具备内置负荷超声模板 |
| 4.8.2 | 自定义编辑模板 |
| 4.8.3 | 支持运动负荷、药物负荷 |
| 4.8.4 | 支持室壁运动造影成像模板 |
| 4.8.5 | 可提供负荷超声斑点追踪定量分析 |
| 4.8.6 | 智能旋转角度可植入负荷超声模板中 ，加快工作流程 |
| 4.9 | 心脏实时三维成像单元（主机和探头） |
| 4.9.1 | 主机和探头 |
| 4.9.1.1 | 支持单晶体或纯净波矩阵探头 |
| 4.9.1.2 | 实时三维支持儿童经胸、成人经胸及经食管 |
| 4.9.1.3 | 所有实时矩阵探头均支持二维、彩色、 PW、CW、 M型、智能旋转、实时任意多平面、造影、实时三维放大、实时三维血流放大成像等多种模式； |
| 4.9.1.4 | 原始三维数据采集、切割、旋转 |
| 4.9.1.5 | 系统支持平移、方位角和仰角多平面视图 |
| 4.9.1.6 | 系统支持二维及三维成像模式任意切换 |
| ▲4.9.1.7 | 具备多心动周期全容积成像 |
| 4.9.1.8 | 实时三维成像模式具备≥4种显示格式 ，支持C平面成像； |
| 4.9.1.9 | 支持三维成像直接测量功能 ，可测量距离、周长、面积 |
| 4.9.2 | 实时三维成像模式 |
| 4.9.2.1 | 实时三维血流成像 |
| 4.9.2.2 | 实时三维全容积成像 ，且可以独立调节分辨率和帧频 |
| 4.9.2.3 | 实时三维血流容积成像 |
| 4.9.2.4 | 实时三维高帧频成像 |
| 4.9.2.5 | 实时三维奔流容积成像 |
| 4.9.2.6 | 实时三维单心动周期容积成像 |
| 4.9.2.7 | 实时三维多心动周期容积成像 |
| 4.9.2.8 | 实时三维放大成像 |
| 4.9.2.9 | 实时三维血流放大成像 |
| 4.9.2.10 | 实时三维智能切割 ，可以从多个方向观察感兴趣区。 |
| 4.9.2.11 | 实时三维两点获取感兴趣区容积图像 ，可以从任意角度切割感兴趣区 ，且可以任意角度观察感兴趣区。 |
| 4.9.2.12 | 实时三维智能断层 ，可同步显示16个切面。 |
| 4.9.2.13 | 实时三维Z轴智能旋转 |
| 4.9.2.14 | 自适应像素优化支持实时三维成像 ，支持实时三维容积成像及多平面成像显示 |
| 4.9.2.15 | 实时三维MPR显示支持任意平面调整 |
| 4.9.2.16 | 实时三维动态空间彩色显像 |
| 4.9.2.17 | 实时三维造影成像 |
| 4.9.3 | 实时三维心功能定量 |
| 4.9.3.1 | 真实容积成像技术 ，无几何推算 |
| 4.9.3.2 | 提供EDV、 ESV、 EF、左室重量等多种定量参数 |
| 4.9.3.3 | 提供在线17节段左室容积曲线 |
| 4.9.3.4 | 提供三维时序及位移参数显像 |
| 4.9.4 | 实时任意多平面成像 |
| 4.9.4.1 | 支持二维及彩色、负荷、心肌造影模式 |
| 4.9.4.2 | 同步左心室、左心房、 自动心功能定量分析、感兴趣区定量分析功能 |
| 4.9.5 | 实时智能旋转成像 |
| 4.9.5.1 | 矩阵探头实现0－360度任意平面显像 |
| 4.9.5.2 | 支持二维及彩色、 M型、TDI、负荷、 自动心肌运动定量、心腔造影、心肌造影模式 |
| 4.10 | 测量和分析（ B型、 M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |
| 4.10.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等） ，且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹（附图） |
| 4.10.2 | 多普勒血流测量及分析 |
| 4.10.3 | 心脏功能测量与分析 ，可支持Simpson三点法快速描记心内膜 ，加快工作流程。 |
| 4.10.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析 ，在实时或者冻结模式下都可以使用 |
| 4.10.5 | 心功能定量、半定量技术 |
| 4.10.5.1 | 自动二维左心室功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区， 自动计算EF， ESV， EDV； |
| 4.10.5.2 | 自动二维左心房功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区， 自动计算EF ，最大体积 ，最小体积； |
| 4.10.5.3 | 也可提供更深层次报告页面 ，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数： LVEF、 PER、 PRFR、AFF； |
| 4.10.5.4 | 可使用回放或存储剪辑分析 ，可在机、脱机分析 |
| 4.10.6 | 三维心功能定量 |
| 4.10.6.1 | 自动确定收缩末期与舒张末期 ，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积 ，左室射血分数 ，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对图像进行灰阶及伪彩设置； |
| 4.10.6.2 | 多平面视图 ，包括长轴及短轴平面 ，并可进行任意的MRP处理；同时可以联合智能切割对容积图像进行观察、切割以及测量； |
| 4.10.7 | 先进三维心功能定量 |
| 4.10.7.1 | 以LV节段容积为基础计算整体LV容积曲线 |
| 4.10.7.2 | 计算整体LV及每个节段容积曲线并能同时显示≥15节段容积曲线 |
| 4.10.7.3 | 自动计算≥15节段同步化指数 |
| 4.10.7.4 | 自动显示任意几个节段的同步指数 |
| 4.10.7.5 | 三维时序及位移显像（位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值） |
| 4.10.7.6 | 自动生成报告 |
| 4.10.8 | 感兴趣区定量 |
| 4.10.8.1 | ≥4个用户自定义的区域 |
| 4.10.8.2 | 像素密度分析 ，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影） |
| 4.10.8.3 | 自动标记ECG触发 ，以实现特定心动周期时相的定量分析 |
| 4.10.8.4 | 平均值、中位数和标准差计算 |
| 4.10.8.5 | 时间－密度曲线 |
| 4.10.8.6 | 曲线拟合工具 - Gamma变量（Wash-in/Wash-out） -负指数方程 -线性方程 |
| 4.10.8.7 | 分析结果包括每一帧图像的dB数值、密度或速度/频率、达峰时间、 "A”值， 曲线下面积和峰值密度 |
| 4.10.9 | 心肌应变定量 |
| 4.10.9.1 | 实时组织多普勒显示 ，多个心动周期数据显示 ，单节段运动速度曲线、 ≤ 32个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。 |
| 4.10.9.2 | 各节段心动周期曲线显示 ，各节段平均心动周期曲线显示 ，平均节段各个心动周期曲线显示 ，平均节段平均心动周期曲线显示。 |
| 4.10.9.3 | 心肌运动同步性定量分析 ，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 |
| 4.10.9.4 | 同一时相任意节段数据对比 |
| 4.10.10 | 血管内膜厚度自动测量 |
| 4.10.11 | 自动心肌运动定量 |
| 4.10.11.1 | 可根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段 。 |
| ▲4.10.11.2 | 自动组织瓣环位移功能 |
| 4.10.11.3 | 可使用存储剪辑分析 ，可在机、脱机分析心肌的内、中、外三层 |
| 4.10.12 | 负荷心肌运动定量：可对负荷试验左室整体和局部进行定量分析 |
| ▲4.10.13 | 具备二尖瓣导航定量分析技术 |
| 4.11 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |
| 4.11.1 | 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像 ，实时图像传输 ，实时JP EG解压缩，可进行参数编程调节； |
| 4.11.2 | 硬盘≥1T， DVD／USB图像存储 。 |
| 4.11.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |
| 4.11.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |
| 4.11.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |
| 4.12 | 参考信号：心电 |
| 4.13 | 输入和输出信号： |
| 4.13.1 | 输入： DICOM、DATA |
| 4.13.2 | 输出 ：S－视频、 DP高清数字化输出 |
| 4.14 | 图像管理与记录装置： |
| 4.14.1 | 内置图像管理系统 |
| 4.14.2 | 主机内置硬盘≥1T,DVD／USB图像存储； |
| 4.14.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、 DVD-RW、 DVR等 |
| 4.15 | 连通性 |
| 4.15.1 | 医学数字图像和通信协议， DICOM3.0版接口部件 |
| 4.15.2 | 支持DICOM3D打印 |
| 五、 | 技术参数及要求 |
| 5.1 | 系统通用功能 |
| 5.1.1 | 监视器：高分辨率液晶显示器≥21英寸 ，分辨率1920 × 1080 ，无闪烁 ，不间断逐行扫描 ，可上下左右任意旋转 ，可前后折叠。 |
| 5.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸 ，可通过手指滑动触摸屏进行翻页 ，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数 ，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |
| 5.1.3 | 标准成像探头接口≥4个 ，无针式微型接口 ，可通用 |
| 5.1.4 | 功能分区控制面板 ，可升降、旋转、前后左右平移 ，电子锁定 |
| 5.2 | 探头规格 |
| 5.2.1 | 频率：超宽频带探头 ，探头频率约1MHz到15MHz |
| 5.2.2 | 类型：相控阵、凸阵、线阵、矩阵 |
| 5.2.3 | 压电晶体材料：相控阵、凸阵、矩阵均采用单晶体材料 |
| 5.3 | 二维成像主要参数： |
| 5.3.1 | 成人心脏相控阵：超声频率约1.5-5.5MHz 儿童心脏相控阵：超声频率约3.5－8.5MHz 经食道矩阵探头：超声频率约2.5－7.5MHz 浅表电子线阵：超声频率约4-12MHz 腹部电子凸阵：超声频率约1.5－5MHz 宽频线阵探头：超声频率约4-18MHz |
| 5.3.2 | 扫描速率：相控阵 ，全视野， 17cm深度时 ，帧速率≥60帧/秒凸阵 ，全视野， 18cm深度时 ，帧速率≥45帧/秒 线阵 ，全视野 ，4cm深度时 ，帧速率≥140帧/秒 |
| 5.3.3 | 扫描深度：≥40cm |
| 5.3.4 | 声束聚焦：发射接收动态连续聚焦 |
| 5.3.5 | 回放重现及存储：灰阶图像回放≥1000幅 ，存储时间≥6分钟 |
| 5.3.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器 ，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 ，及常用所需的外部调节及组合调节 ，每个探头可提供预设置≥40个 |
| 5.3.7 | 增益调节 ：2D/Color/Doppler可独立调节 ，TGC分段≥8， LGC分段≥4 |
| 5.4 | 三维成像主要参数 |
| 5.4.1 | 具备单心动周期成像模式 |
| 5.4.1.1 | 具备高帧频成像模式 |
| 5.4.1.2 | 具备实时双容积视野 |
| 5.4.1.3 | 具备三维和MPR直接测量 |
| 5.4.2 | 具备2D、 M模式、彩色模式、 PW、CW、TDI |
| 5.4.2.1 | 智能旋转技术 ，通过智能电子偏转声束发射 ，获取感兴趣切面x Plane实时任意多平面成像 ，同屏显示任意相交互的两幅图像 |
| 5.4.3 | 成像速率：实时三维探头 ，深度15cm ，角度75°X75° , 容积速率≥32帧/秒 |
| 5.4.4 | 成像角度：≥100°x100° |
| 5.4.5 | 抗电刀干扰 |
| 5.4.5.1 | 加长缆线 |
| 5.5 | 频率多普勒 |
| 5.5.1 | 脉冲波多普勒PW ，连续波多普勒CW ，高脉冲重复频率HPRF |
| 5.5.2 | 多普勒探头与频率： PW ，CW |
| 5.5.3 | 最大测量速度： PW， 1.6MHz ，0°时 ，血流速度最大≥8m/s;C W， 1.8MHz ，0°时血流速度最大≥25m/s |
| 5.5.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号） |
| 5.5.5 | 显示方式： B/D、 B/C/D、 D |
| 5.5.6 | 电影回放： ≥ 1000帧 |
| 5.5.7 | 零位移动： ≥6级 |
| 5.5.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm；分级 |
| 5.5.9 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种 ，分级选择： PW高通≥10级 ，低通≥5级； CW高通≥8级 ，低通≥5级 |
| 5.5.10 | 显示控制：反转显示（左/右 ，上/下） ，零移位， D扩展， B/D扩展 ，局放及移位 |
| 5.6 | 彩色多普勒 |
| 5.6.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； |
| 5.6.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
| 5.6.3 | 彩色显示角度 ：20-90°选择 |
| 5.6.4 | 彩色显示帧数 ：85°,18cm深 ，帧频≥10帧/秒 |
| 5.6.5 | 组织多普勒帧频 ：85° , 18cm深 ，帧频≥110帧/秒 |
| 5.6.6 | 显示位置调整：感兴趣的图像范围 ：-20°-+20° |
| 5.6.7 | 显示控制：零位移动分+15级 ，黑/白与彩色比较 ，彩色对比 |
| 5.6.8 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（ CDE/CPI） ；组织多普勒（TDI） |
| 5.7 | 超声图像及病案管理系统 |
| 5.7.1 | 动态图像采集 ，存储 ，一次连续采集≥100幅 |
| 5.7.2 | 同屏电影回放≥4画面 ，可调回放速度 |
| 5.7.3 | 存储图像及文档：超大500G硬盘 ，CD/DVD、 5个USB存储 |
| 5.7.4 | 报告存储 ，检索 ，统计 |
| 5.7.5 | 为保护病人隐私 ，图像存储时可隐去病案信息进行存储。 |
| 5.7.6 | DICOMQVue图像阅读器 |
| 5.8 | 超声功率输出调节： B/M,PW,CDFI ，输出功率选择≥8级可调 |
| 5.9 | 与设备配套的一体化超声工作站；数字高清采集卡（工作站配 件）可实现PACS系统从设备图像的采集并支付相关费用；工作站可接入并使用院方所使用的体检软件并支付相关费用；达到正常使用的配套设施 ，以满足临床诊断需求。 |
| 六、 | 其他配置 |
| 1 | 超声工作站1套（根据采购单位需求配置，含工作站1套，打印机1套，采集卡1张，采集开关2个） |
| 2 | 超声检查床1张 |
| 3 | 超声检查椅1把 |
| 4 | 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪系统上传数据与检查结果必须医院LIS/HIS系统兼容 ，连接方式必须支持HL7传送协议， DICOM传送协议 ，实现双向通讯。提供标准的数据接口，确保数据能够准确 ，实时传输。 LIS/HIS数据上传接口费用由中标商承担。 |
| 5 | 3000W稳压电源1台 |

备注：

1.“▲”标记的参数为重要技术参数可接受偏离，无标识则表示属于一般技术参数项。“▲”重要技术参数项与一般技术参数项将作为技术、商务部分评审标准的参数评分项。

2.不同供应商提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 标项三：喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目-设备采购（标项八）（二次）

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 质保期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电信息管理系统 | 套 | 1 | 整机质保 3 年 | 是 |

### （一）心电信息管理系统技术参数

一、系统整体要求

1.系统的基本功能

心电信息管理系统需实现医院心电图等电生理功能检查的信息化、自动化和规范化；完善现有的心电图检查流程 ，实现门诊、急诊、住院、体检的心电检查流程优化，能够完成心电图检查的申请、预约和登记、计费、心电图采集和自动存储、检查报告处理、查询病人心电图数据等 ，实时在线检查、报告传输及远程会诊一体化并与医院的其它信息系统无缝集成；为医院心电图及其它电生理功能设备建立数字化、信息化工作平台 ，实现全流程的数字化管理 ，数字化存储，信息共享，提高医生之间协同工作能力。

2.系统配置要求

1）心电信息管理软件1套

2）心电信息管理工作站（一体机）2台

3）数字心电图机（含台车） 12台

4）动态心电图仪2套（配套50个采集盒）

5）动态血压监护仪2套（配套50个采集盒）

6）达到正常使用的配套设施 ，以满足临床诊断需求。

二、系统总体设计规划要求

2.1心电系统中心服务器集中存储所有心电图数据 ，支持与院内信息系统集成，相互调阅患者相关信息。

2.2实现与各品牌及类型电生理检查设备数字化连接 ，获得心电数据提供分析、浏览。

▲2.3系统提供18导联技术 ，可出具同步18导联心电图报告；

2.4心电医生诊断工作站负责处理所有心电检查设备发送过来的心电图 ，并发出报告。

2.5临床医生通过临床医生工作站浏览心电图报告与心电图原始数据。

三、心电信息管理系统要求

3.1心电图机需以数字方式接入系统 ，不能以扫描、截屏、拷贝等方式获取数据。

3.2心电图机需输出原始数据 ，不能做任何二次处理 ，必须保证原始性。滤波必需在系统中实现。

3.3.提供心电图数据可存储为DAT、XML、 DICOM、 PDF、JPG、 BMP等数据；

3.4系统输出的心电图波形为原始波形 ，须与心电图机上的输出一致 ，不能做任何二次处理 ，不能有任何失真。滤波需在系统中实现。

3.5接入的心电设备支持有线和无线的方式传输心电数据 ，无需另配电脑即可直接向服务器传输数据 ，并根据医院实际环境进行配置。

3.6系统需具备登记、检查、读图、打印等功能 ，并能实现数据的归档、检索、备份等。

3.7具有完整的分级权限管理系统 ，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限

3.8可以在心电图机上直接获取院内信息系统中的患者信息。

3.9心电采集器为标准心电图机 ，而非心电工作站性质 ，需具有心电图机注册证。

3.10支持医院通过院内局域网、无线网络等多种方式实现心电设备检查数据上传、诊断、浏览等功能。通过HL7或者DICOM协议和院内信息系统进行数据交换。

3.11系统安全要求：应具有严格的身份认证和访问控制功能 ，杜绝因各种非法访问对系统的安全性造成严重的损坏。系统具有完备的信息安全保障体系 ，能对登录用户的身份进行认证 ，并跟踪用户的操作。系统与数据的安全应符合国家有关法律和规定。保护患者信息隐私。保障信息传输完整性、系统数据传输和存储的保密性；

3.12数据安全：提供对存储的数据进行定期备份及归档管理。

3.13支持检查进行加密操作：一览界面中可对检查记录设置加密操作 ，进行加密操作后 ，仅有设定相关权限的用户才可以看到加密的检查记录以及心电数据，无相关权限用户将看不到对应检查记录。

3.14支持质控功能：支持质控管理 ，质控历史对话框可以新增、编辑和删除质控历史信息。

3.15支持定制开发软件功能。

3.16要求软件端口开放 ，支持免费连接其他品牌心电设备，支持连接医院现有心电图机。

3.17心电系统支持终身维护、升级。

心电分析功能：

1.患者按照顺序依次接受心电图检查 ，紧急患者系统自动预判危急值语音、高亮提示医生快速处理 ，支持扫描排队号的条码后进行检查 ，同时转换心电图数据并传输到服务器中。

2.心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理 ，支持多级审核。

3.具备新病历到达即时提醒功能。

4.导联同屏多种显示方式 ，支持每组波形中任意波形单击放大功能 ，每个单击放大QRS波群测量参数≥30种 ，并且支持放大镜局部动态放大 ，电压1.25\2.5\5\10 \20\40mm\mV调节 ，走纸速度调节 ，标尺测量。

5.支持软件内部滤波 ，完全支持25\35\75\100\150HZ滤波 ，并可还原至采集终端设置的滤波频率。

6.具备危急值提醒功能。

7.软件能够直接显示心电图机上的自动分析结论 ，并提供编辑修改功能。

8.软件提供报告合并功能 ，可将相同或不同患者的检查报告进行合并处理。

9.具备导联名称替换功能。

10.具备12导心电波形导出右胸、后壁波形功能。

动态心电：

1.全导联预分析 ，无需选择导联 ，调整参数。 自动分析完成后以报告形式呈现；

2.分析软件可按照医生浏览、编辑、总结的操作习惯设置工具菜单 ；

3.分析软件以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图多画面同时互动；

4.分析软件具有双导联叠加分析功能， 16倍放大。

4.1.分析软件具有QT间期分析

4.2.心电向量分析

4.3.心率震荡分析

4.4.T波电交替分析

4.5.心室晚电位分析

4.6.心率减速分析

4.7.睡眠窒息分析

4.8.分析软件具有一键自动起搏器分类分析

4.9.房扑分析

4.10.HR时域、频域分析等功能；

4.11.分析软件具有ST-T段 ，ST段分析可根据心率自适应分析调整；

4.12.T波分析及事件统计功能；

4.13.可自定义设置报告； 自定义分析结论模板， 自动按照分析情况生成报告结论；

动态血压：

1.支持WEB或其他方式访问分析软件；

2.支持多种设备接入本系统中使用；

3.在血压清单列表中有脉搏波的预览图。

4.读取记录盒分析结果。

四、WEB终端

1.操作系统需为主流操作系统，支持主流浏览器

五、 医院信息系统集成

1.系统支持检查病人基本信息从医院信息系统的自动获取

2.支持检查报告与医院信息系统的集成 ，检查报告回传

六、心电信息工作站

1.主要功能： 12导联心电图、 18导联心电图

2.心电输入： 12导联同步采集， 10电极

3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

4.采样率： ≥ 16000Hz/通道

5.输入阻抗： ≥20MΩ

6.共模抑制比： ≥95dB

7.导联：标准12导联心电信号同步采集

8.采集显示导联数 ：同屏12导联

9.支持18导报告打印

10.冻结记录：支持≥10分钟波形冻结记录模式

11. 自动测量分析：具备性别年龄特异性算法 ，支持≥40种心电相关参数自动测量

12. 自动测量参数：包括心率、 PR间期、QT/QTc、 P/QRS/T电轴、 RV5/SV1电压等值

13.提供同一病人多次检查的回顾浏览、同步比较 ，支持≥5次平均波形比较，支持2次检查的整体波形对比 ，支持胸部导联、 四肢导联分项比较。

14.支持软件内部滤波 ，完全支持25\35\75\100\150HZ滤波 ，并可还原至采集终端设置的滤波频率。

15.具备用户加密登录模式 ，可自动分辨操作及诊断医师

16.对于已确认为危急数据的病例 ，手动或自动列为危急病例 ，可高亮标记。

17.提供同一病人多次检查的回顾浏览。

18.对同一病人的两次检查进行同屏对比。

19.提供统一病人多次检查的平均波形对比 ，判断其心肌缺血的严重程度

20.可根据医师需求进行界面自定义。

21.具备导联名称替换功能。

22.支持多种波形显示模式3X4/6X2/12X1等

23.分析软件具备动态放大波形功能 ，实现全角度放大。

24.提供波形平滑锐化处理功能。

25.提供标尺测量、分规步径器测量工具。

26.具备导联纠错功能。

27.可提供组合检索、模糊检索等不同类别的检索功能。

28.可手动调整QRS波测量特征点 ，测量数据自动更改。

29.软件支持主流操作系统

七、数字心电图机技术参数

▲ 1.主要功能：静息12导联心电图检查 ，节律检查 ，可选配18导联心电图检查，可选配HRV（心率变异分析）检查 ，可选配FCG（频谱心电图）检查。

2.记录方式：实时波形记录 ，心律不齐延长记录 ，回顾记录 ，手动记录 ，冻结记录

3.采样率： ≥ 16000Hz

4.耐极化电压： ≥±500mV

5.共模抑制比： ≥ 100dB

6.频率响应 ：0.05Hz-500Hz

7.通道串扰： ≤0.5mm

8.时间常数： ≥ 3.2秒

9.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

10.显示方式： ≥ 10寸液晶触摸屏

11.采集界面提示：电极脱落报警 ，高频噪声过高报警等

▲ 12.提示各电极的安装状态功能

13.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能

14.冻结记录预览时间： ≥ 15分钟

15.波形采集时间： ≥ 10分钟

16.输出设备：可直连打印机 ，打印A4/B5尺寸报告

17.具备标尺测量心电图波形功能

18.具备游标卡尺测量心电图波形功能

19.具备导联置换功能 ，将放反的导联置换位置

20.具备波形再解析功能 ，可重新解析波形数据

21.具备既往检查波形同屏比较功能

22.QTc算法：≥ 2种

23.测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法 ，支持≥40种心电相关参数自动测量

24.支持检查信息列表导入功能

25.支持远程报告查看功能

26.支持不同层级的用户账号登录 ，可设置不同权限 ，防止误操作。

27.接口：TF卡接口、SIM卡接口、 USB接口等

28.支持外接条码枪 ，可扫描条码及二维码

29.支持外接读卡器可读取身份证

30.输入设备：可外接条码枪、读卡器

31.网络：标配网络接口， 内置WI FI网络连接 ，可插入SIM卡以支持移动网络连接

32.输出格式： PDF、XML、 MFER、JPG、 DICOM等

33.待机时间≥500分钟

八、动态心电图技术要求

1.心电图记录器

1.1、兼容三、十二导心电采集记录

1.2、导联线：12导联（10芯）导联线

1.3、输入阻抗≥10MΩ

1.4、共模抑制比≥85dB

1.5、 内部噪音≤50μVp-v

1.6、道间干扰≤0.2mVp-v

1.7、基线波动≤0.1mV

1.8、频率响应≥0.05Hz～55Hz

1.9、最小分辨率：≤50μV

1.10、具备断点记忆功能

1.11、具备电极脱落提示

1.12、具备体动探测功能探测并记录患者的动作情况

1.13、具备双重安全备份 ，测量数据同时保存在存储卡及备份内存中

1.14、可配置记录时长 ：≥24小时。

1.15、显示电池剩余电量

1.16、具备起搏检测功能

2.软件分析编辑

2.1、具备多用户个性化设置 ，可根据不同操作习惯进行软件设定

2.2、具备24小时直方图编辑

2.3、具备24小时心率趋势图

2.4、可设定简易、标准及详细的不同分析标准

2.5、具备同屏事件直方图编辑功能 ，实现同屏事件编辑

2.6、可选择任意干扰区间 ，定义为非分析区间 ，免去干扰波形对诊断效率的影响

2.7、中文操作界面 ，兼容3导/12导数据分析。

2.8、提供分析参数的重新设置 ，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置。

2.9、提供心搏叠加显示窗口 ，可以将总模板内心搏列队显示 ，互相对比。

2.10、强大的起搏器分析功能 ，适用AAI、VVI、 DDD等多种起搏器 ，提供独立起搏分析报告。

2.11、独立的12导联ST扫描分析功能 ，提供独立的分析报告， 自动分析太高和压低类型 ，提供心肌缺血总负荷。

九、动态血压记录器技术参数

1.测量方法：震荡示波法。24小时连续动态监测人体血压生理参数 ，适用于成人、小儿。

2.测量精度：+3mmHg

3.测量范围 ：0～300mmHg ，收缩压：40-200mmHg ，舒张压：25-200mmHg心率：40-200bpm；

测量间隔： 5、 10、 12、 15、20、30、60、 120分钟等多种时间间隔选择。可记录≥48小时血压值 ，存储数据≥300组。

4.显示：液晶显示屏同时显示收缩压、舒张压和平均压；

5.重测功能：血压监测仪具有3分钟内自动重测功能；

6.黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态

7.电源 ：电池 ，可记录≥50小时；

8.协议：任意设置测量协议 ，支持昼夜不同时间间隔测量方案和手动测量功能；

9.分析功能 ：中文界面 ，具备数据表图、趋势图、血压升降图、离散图、柱状图、圆饼图以及心率血压收缩压乘积等。

10.安全系统：最高血压测量300mmHg， 自动安全能量释放装置

11.黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态

12.标准微软协定

13.具备儿童测量模式。

14.软件功能：

14.1、儿科动态血压监测数据分析功能

14.2、针对每一次测量 ，可有三次时间间隔设定。

15.硬件功能

15.1.具备多种尺寸袖带可选。

15.2 运行时间≥ 50小时：

15.3.具备 USB接口

15.4.气泵工作时无噪音

15.6.具备动态充气。

15.8.气囊可拆卸；

- 备注：

- 1.“▲”标记的参数为重要技术参数可接受偏离，无标识则表示属于一般技术参数项。“▲”重要技术参数项与一般技术参数项将作为技术、商务部分评审标准的参数评分项。

- 2.不同供应商提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 二、项目要求

- （一）所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

（3）“▲”标记的重要技术参数和未标识的参数可接受偏离。

- （二）项目的交货期和交货地点

1.交货期：签订合同后25日内完成供货安装及调试验收。（具体以签订合同为准）。

2.交货地点：巴楚县维吾尔医医院。

3.包装和运输：保证设备完好运到指定地点，并承担运输安装过程中产生的风险和费用。

4.根据采购人使用设备产品的需求，如需网络接口费、首检费等所有的费用由中标方承担。

- （三）付款方式和质保期

1.付款方式：项目分三次付款：合同签订后付款 30%，设备安装调试完成并验收合格后再付款 50%，设备正常运行 6 个月内支付剩余尾款。（具体签订合同时为准）

2.质保期：以第四章 项目采购需求 中 货物需求一览表 为准。

- （四）售后服务

1、供应商须到采购人指定的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。按照项目采购需求中要求进行维修响应。在保修期内不定期免费进行状态检测。

2、在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

3、供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

4、供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

5、投标人应对所提供的货物提供 12 个月的免费维修服务。24 小时形成解决方案；投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员；为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件。

6、投标人或厂家 1 小时内响应，12 小时内到位，及时排除设备故障。（自行承诺，格式自拟，未提供作无效投标处理）。

7、如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

8、中标后，中标人同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验功能，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任。

9、为保证设备正常运行，供货方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期。（自行承诺，格式自拟，未提供作无效投标处理）。

10、专用工具：如有专用工具，供货方应向买方提供设备维护的专用工具。

11、供货方须向买方提供操作手册，三级维修手册（包括详细的维修技术资料 ，维修线路图 ，软件等）一套。

12、供货方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

13、在货物到达使用单位后，供货方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

14、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

15、在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构。

16、软件终身免费升级。

17、卖方应提供现场技术培训 ，保证使用人员正常操作设备的各种功能。根据设备技术要求 ，可向买方提供使用人员培训。

- （五）实施方案及培训方案

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到现场安装、调试达正常使用状态。

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案：针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训、内地交流培训。在质保期内为采购人提供至少10人的培训服务，确保用户方至少4名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于5天的免费培训。

- （六）验收

（1）验收主体：巴楚县维吾尔医医院

（2）验收时间：送货安装、调试完毕、培训合格后。

（3）验收方式：现场验收

（4）验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

（5）验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

（6）验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收单，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（7）强制检定、非强制检定设备验收之前，供应商负责找国家权威质量检测机构或第三方机构进行首次检定或校准，并提供检定或校准证书，费用由供应商承担。

（8）设备验收时，采购单位可以委托招标代理机构邀请政采云专家库的相关专业正式专家参加验收工作，专家费用须由中标供应商承担。

- （七）其他要求

（1）所有软件接口费由中标供应商承担（如有）。

（2）为保证产品质量，投标文件内须提供产品彩页或使用说明书或原厂公开发表的证明文件或由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的符合参数要求的完整的检测检验报告作为技术证明文件。

（3）为了保障项目质量及售后服务要求，中标供应商不得再以任何方式转包和违法分包本项目，否则采购方有权终止合同,所有损失由该中标供应商承担。

（4）设备均应配备快速操作指南。

# 第五章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1资格审查

## 资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 【供应商满足以下条件之一即可: 供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 【①根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-失信被执行人查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、“中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的）、“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息的，将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）。 ②提供2024年度或2025年度任意一年的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）】 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供：①近6个月内任意1个月依法缴纳税收的凭据； ②近6个月内任意1个月依法缴纳社会保险的凭据， 注：若投标人存在税收零申报月份，须提供税务机关盖章的“无欠税证明”，或电子税务局的申报成功截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）；请注意，缴纳税收的凭据（“税种”为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）不可作为完税证明。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函，投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）； |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； | 提供承诺函，投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）； |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 【标项一、标项二、标项三】①若所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；②若所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；③若所投产品不属于上述医疗器械管理范围的，可按要求提供证明文件并加盖公章。 |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 注：如果资格性审查有一项未通过上述审查标准，采购人或采购代理机构将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

## 符合性审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 投标文件的编制符合招标文件要求； |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件要求加密、签署、签章； |  |  |  |
| 3 | 按照招标文件的规定提交投标保证金； |  |  |  |
| 4 | 报价未超过招标文件中规定的最高限价； |  |  |  |
| 5 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |  |  |
| 6 | 交货期、质保期、投标有效期等符合招标文件规定期限； |  |  |  |
| 7 | 实质性响应招标文件要求。 |  |  |  |
| 8 | 供应商附有详细地址、联系人、电话的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件不存在采购人不能接受的附加条件、不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）参与竞争的的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评审因素和评分标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，供应商评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

## 标项一：技术、商务部分评审标准（70分）

| 商务评分标准（8分） | 4 | 业绩：投标供应商提供核心产品近三年内类似项目业绩证明材料（投标文件内附中标通知书、中标结果网上截图及合同扫描件），每提供一份业绩证明材料得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 （注：近三年是指2023年6月至今，以合同签订的时间为准；投标文件内须提供业绩中标通知书、中标结果网上截图及合同的扫描件，所提供的业绩证明材料不完整的不得分；同一合同不重复计算得分，分包转包合同无效。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 质量保证承诺：根据各投标供应商提供的质量保证承诺进行打分： ①保证所投产品质量符合国家标准、行业标准的承诺； ②因中标人原因导致合同终止，无条件承担违约责任的承诺。 以上承诺函格式自拟，须加盖投标供应商公章，每提供一个得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 |  |
| 技术评分标准（62分） | 38 | 技术参数：供应商须对照第四章 项目采购需求 中技术参数内容逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况。 1、“▲”参数为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分。 2、无标识参数为一般技术参数，每有一项负偏离扣0.5分 ，直到扣完为止。 3、满分38分。 （注：各投标人针对项目采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术条款偏离表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。“▲”参数需要在投标文件中提供相应的证明文件（检测报告或白皮书或产品彩页或使用说明书并有生产厂家盖公章），且均需在技术条款偏离表详尽真实的提供偏差情况，并点对点注明印证资料在投标文件中具体页码，否则视为负偏离。如果证明文件造假将追究一切责任。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 8 | 实施方案：所有货物在采购人指定地点收货及安装，采购人只提供水、电及气源，其余所有附件由供应商提供。方案要求：供应商根据项目情况提供①项目概况、组织方案；②质量保障措施、交付使用期限；③安装、调试、试运行方案；④项目质量保证承诺书。 以上内容均完整提供的得8分;每缺少一项内容扣2分，内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；该项内容套用其他项目内容。 |  |
|  | 6 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间及地点安排(培训时间与项目进度(如安装调试后、验收前）无缝衔接）；②提供培训计划、培训师资、培训频次(培训计划及内容贴合教学需求，提供培训师资人员证件情况)；③培训目标(培训目标陈述清晰、无歧义，直接对应本项目设备或系统的操作、维护和管理需求)；④培训内容、培训方式(内容全面覆盖理论原理、硬件结构、提供线上培训或简单操作指导、故障诊断与排除、安全规范等)； 以上内容均完整提供的得6分;每缺少一项内容扣1.5分，内容存在缺陷的每项扣0.75分，扣完为止，未提供不得分。 （注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况。） |  |
|  | 8 | 售后服务：根据供应商提供的售后服务方案，内容包含但不仅限于:①售后服务内容；②售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；③售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）；④承诺免费提供日常保养维护所需的备品备件。 以上内容均提供的得8分 ;每缺少一项内容扣2分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致;②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求;⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;该项内容描述与本项目实际情况不符;该项内容套用其他项目内容。 |  |
|  | 2 | 质保期：在所有设备原有质保要求的基础上，承诺所有设备每多增加一年质保期得1分，本项最高得2分。 （注：投标人提供质保承诺函，并加盖供应商公章，未提供或提供的承诺函不符合要求不得分。） |  |

## 标项二：技术、商务部分评审标准（70分）

| 商务评分标准（8分） | 4 | 业绩：投标供应商提供核心产品近三年内类似项目业绩证明材料（投标文件内附中标通知书、中标结果网上截图及合同扫描件），每提供一份业绩证明材料得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 （注：近三年是指2023年6月至今，以合同签订的时间为准；投标文件内须提供业绩中标通知书、中标结果网上截图及合同的扫描件，所提供的业绩证明材料不完整的不得分；同一合同不重复计算得分，分包转包合同无效。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 质量保证承诺：根据各投标供应商提供的质量保证承诺进行打分： ①保证所投产品质量符合国家标准、行业标准的承诺； ②因中标人原因导致合同终止，无条件承担违约责任的承诺。 以上承诺函格式自拟，须加盖投标供应商公章，每提供一个得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 |  |
| 技术评分标准（62分） | 38 | 技术参数：供应商须对照第四章 项目采购需求 中技术参数内容逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况。 1、“▲”参数为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分。 2、无标识参数为一般技术参数，每有一项负偏离扣1分 ，直到扣完为止。 3、满分38分。 （注：各投标人针对项目采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术条款偏离表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。“▲”参数需要在投标文件中提供相应的证明文件（检测报告或白皮书或产品彩页或使用说明书并有生产厂家盖公章），且均需在技术条款偏离表详尽真实的提供偏差情况，并点对点注明印证资料在投标文件中具体页码，否则视为负偏离。如果证明文件造假将追究一切责任。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 8 | 实施方案：所有货物在采购人指定地点收货及安装，采购人只提供水、电及气源，其余所有附件由供应商提供。方案要求：供应商根据项目情况提供①项目概况、组织方案；②质量保障措施、交付使用期限；③安装、调试、试运行方案；④项目质量保证承诺书。 以上内容均完整提供的得8分;每缺少一项内容扣2分，内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；该项内容套用其他项目内容。 |  |
|  | 6 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间及地点安排(培训时间与项目进度(如安装调试后、验收前）无缝衔接）；②提供培训计划、培训师资、培训频次(培训计划及内容贴合教学需求，提供培训师资人员证件情况)；③培训目标(培训目标陈述清晰、无歧义，直接对应本项目设备或系统的操作、维护和管理需求)；④培训内容、培训方式(内容全面覆盖理论原理、硬件结构、提供线上培训或简单操作指导、故障诊断与排除、安全规范等)； 以上内容均完整提供的得6分;每缺少一项内容扣1.5分，内容存在缺陷的每项扣0.75分，扣完为止，未提供不得分。 （注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况。） |  |
|  | 8 | 售后服务：根据供应商提供的售后服务方案，内容包含但不仅限于:①售后服务内容；②售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；③售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）；④承诺免费提供日常保养维护所需的备品备件。 以上内容均提供的得8分 ;每缺少一项内容扣2分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致;②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求;⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;该项内容描述与本项目实际情况不符;该项内容套用其他项目内容。 |  |
|  | 2 | 质保期：在所有设备原有质保要求的基础上，承诺所有设备每多增加一年质保期得1分，本项最高得2分。 （注：投标人提供质保承诺函，并加盖供应商公章，未提供或提供的承诺函不符合要求不得分。） |  |

## 标项三：技术、商务部分评审标准（70分）

| 商务评分标准（8分） | 4 | 业绩：投标供应商提供核心产品近三年内类似项目业绩证明材料（投标文件内附中标通知书、中标结果网上截图及合同扫描件），每提供一份业绩证明材料得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 （注：近三年是指2023年6月至今，以合同签订的时间为准；投标文件内须提供业绩中标通知书、中标结果网上截图及合同的扫描件，所提供的业绩证明材料不完整的不得分；同一合同不重复计算得分，分包转包合同无效。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 质量保证承诺：根据各投标供应商提供的质量保证承诺进行打分： ①保证所投产品质量符合国家标准、行业标准的承诺； ②因中标人原因导致合同终止，无条件承担违约责任的承诺。 以上承诺函格式自拟，须加盖投标供应商公章，每提供一个得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 |  |
| 技术评分标准（62分） | 38 | 技术参数：供应商须对照第四章 项目采购需求 中技术参数内容逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况。 1、“▲”参数为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分。 2、无标识参数为一般技术参数，每有一项负偏离扣1分 ，直到扣完为止。 3、满分38分。 （注：各投标人针对项目采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术条款偏离表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。“▲”参数需要在投标文件中提供相应的证明文件（检测报告或白皮书或产品彩页或使用说明书并有生产厂家盖公章），且均需在技术条款偏离表详尽真实的提供偏差情况，并点对点注明印证资料在投标文件中具体页码，否则视为负偏离。如果证明文件造假将追究一切责任。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 8 | 实施方案：所有货物在采购人指定地点收货及安装，采购人只提供水、电及气源，其余所有附件由供应商提供。方案要求：供应商根据项目情况提供①项目概况、组织方案；②质量保障措施、交付使用期限；③安装、调试、试运行方案；④项目质量保证承诺书。 以上内容均完整提供的得8分;每缺少一项内容扣2分，内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；该项内容套用其他项目内容。 |  |
|  | 6 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间及地点安排(培训时间与项目进度(如安装调试后、验收前）无缝衔接）；②提供培训计划、培训师资、培训频次(培训计划及内容贴合教学需求，提供培训师资人员证件情况)；③培训目标(培训目标陈述清晰、无歧义，直接对应本项目设备或系统的操作、维护和管理需求)；④培训内容、培训方式(内容全面覆盖理论原理、硬件结构、提供线上培训或简单操作指导、故障诊断与排除、安全规范等)； 以上内容均完整提供的得6分;每缺少一项内容扣1.5分，内容存在缺陷的每项扣0.75分，扣完为止，未提供不得分。 （注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况。） |  |
|  | 8 | 售后服务：根据供应商提供的售后服务方案，内容包含但不仅限于:①售后服务内容；②售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；③售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）；④承诺免费提供日常保养维护所需的备品备件。 以上内容均提供的得8分 ;每缺少一项内容扣2分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致;②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求;⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;该项内容描述与本项目实际情况不符;该项内容套用其他项目内容。 |  |
|  | 2 | 质保期：在所有设备原有质保要求的基础上，承诺所有设备每多增加一年质保期得1分，本项最高得2分。 （注：投标人提供质保承诺函，并加盖供应商公章，未提供或提供的承诺函不符合要求不得分。） |  |

## 报价部分评审标准（30分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
|  |  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次政府采购标的所属行业的划型标准（采购文件载明的行业），符合条件的中小企业须提供采购文件提供格式的《中小企业声明函》。供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
|  |  |  | 本项目为不专门面向中小企业采购的项目（若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，可享受10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。）。 |
|  |  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。 |
|  |  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |  |

4.5.1供应商总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对供应商的资格条件和供应商提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该招标项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

第六章  拟签订的合同文本

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

甲方(采购单位)：               ，电话：

乙方(供货单位)：               ，电话：

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定，在     的监督管理下，甲方按照采购程序进行招标，确定乙方为中标供应商。

甲乙双方根据   年   月   日  （项目名称） （项目编号）      项目评审结果及相关招标、投标文件，经友好协商一致，在平等、自愿的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  组成本合同的有关文件：

本采购服务项目招标文件及投标文件，属于本合同的相关文件，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：1、招标文件；2、乙方提供的投标文件和投标函；3、乙方提供的书面承诺；4、中标通知书，5、甲乙双方商定的其他文件。

第二条   甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元)

1、物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)

2、合同总金额：(大写)￥

本合同价格已含相关人工费、运费、专利费、税费等所有技术和服务费用以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用。

3、免费配送物品：

甲方不再另付任何费用。

第三条  物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、竞价招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

3、乙方售后服务响应时间：__________。否则，甲方可自行组织或委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除，乙方应付费用超过甲方未付货款的，乙方应当在甲方限期内付清全部费用，否则乙方应当按照合同总额的1%向甲方支付违约金。

4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

5、乙方应保证乙方在履行本合同义务时提供的货物或其任何一部分免受第三方侵犯其知识产权或合法权益的起诉，如因此引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿甲方的一切损失。

6、乙方及乙方人员在合同履行过程中造成自身、甲乙双方或第三方的一切人身、财产损害责任均由乙方承担并负责赔偿；如因此导致甲方被追偿或受损的，由乙方承担甲方遭受的全部损失。

第四条 交付和验收

1、交付时间：2026年    月     日 ; 交付地点：巴楚县维吾尔医医院 。

2、乙方负责物品的运送等工作，确保该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出书面验收申请后3个工作日内组织验收，甲方因正当理由或者不可抗力可以延期组织验收，但应通知乙方。甲方验收合格后应当出具相关验收手续。

4、验收标准：

1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;

2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求（以较高者为准）。

5、质保期：    年

第五条 付款方式

1、本合同项下所有款均以人民币支付；

2、付款方式：

履约保证金

1、本项目无需缴纳履约保证金。

第六条 乙方违约责任：

1、乙方未按合同约定交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金并且赔偿甲方一切损失;

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责在合同期内包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方不按照本合同约定履行义务或者履行义务不符合合同约定的，除合同约定的责任外，甲方有权解除合同，乙方应当全额退还甲方已付费用、支付甲方合同总价款20%的违约金并且赔偿甲方全部损失。

甲方不行使合同解除权的，乙方仍应按照上述条款的约定承担违约责任并且继续履行合同义务。

本合同提及甲方“损失”，包括但不限于人身及财产损害、行政罚款等直接损失、预期利益损失及维权产生的公证费、调查取证费、交通费、律师费等。

第七条 甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，最高不超过合同总额的1%; 甲方如因财政原因无法按期支付合同款，应及时通知乙方，支付顺延。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 保密条款

1、本合同履行过程中双方获悉的对方的相关资料、信息等技术秘密和商业秘密，双方均应采取严格保密措施，不得泄露给任何第三方。

2、双方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后   年(由双方商定)。

3、除非得到甲方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的甲方任何信息向任何第三方泄露。乙方的保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的、双方共同认可的有相关资质的技术单位进行质量鉴定;

2、执行本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向巴楚县人民法院提起诉讼。（专家建议：增加“因诉讼产生的案件受理费、保全费、保全保险费、律师费、评估鉴定费、公证费、交通差旅费及替代履行均败诉方承担。”）

第十一条补充合同

合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，与本合同具有同等法律效力。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：_________           乙方(盖章)：_________

经办人(签字)：________          经办人(签字)：_________

负责人(签字)：_________         负责人(签字)：_________

地　址：______________          地　址：_________

电　话：______________          电　话：_________

开户银行：_____________         开户银行：_________

帐号：_________________         帐号：_________

xx年xx月xx日_________        xx年xx月xx日