昆明市第一人民医院设备更新项目-超声类设备（二）

招标文件

项目名称：昆明市第一人民医院设备更新项目-超声类设备（二）

项目编号：KMZC2026-G1-00957-YNZZ-0074/YNZZ202605-112

采购人：昆明市第一人民医院

采购代理机构：云南中招招标有限公司

二〇二六年五月

# 目 录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

供应商须知正文	16

1.总则	16

2.招标文件	18

3.投标文件	19

4.投标	21

5.开标	22

6.资格审查	23

7.评标	23

8.中标和合同	25

9.纪律和监督	26

10.质疑与投诉	27

11.是否采用电子化招标投标	28

12.法律责任	28

13.政府采购政策	29

14.需要补充的其他内容	37

第三章 评标办法	38

1.评标机构	38

2.采购人或者采购代理机构职责	38

3.评标委员会职责	39

4.评标纪律	39

5.评标原则	39

6.评标程序	39

第四章 合同基本条款及格式	52

第五章 投标文件格式	61

投标文件格式说明	61

一、资格审查部分	62

二、技术部分	72

三、商务部分	76

四、招标文件要求或供应商认为需要提交的其他资料	95

第六章 采购需求及要求	96

第七章 附件	125

第一章 招标公告

昆明市第一人民医院设备更新项目-超声类设备（二）公开招标公告

项目概况 昆明市第一人民医院设备更新项目-超声类设备（二）的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件，并于2026年06月16日13：30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：KMZC2026-G1-00957-YNZZ-0074/YNZZ202605-112

2.项目名称：昆明市第一人民医院设备更新项目-超声类设备（二）

3.预算金额：¥9,000,000.00元，其中1标段：¥6,000,000.00元，2标段：¥3,000,000.00元。

4.最高限价：¥9,000,000.00元，其中1标段：¥6,000,000.00元，2标段：¥3,000,000.00元。

5.采购需求：

| 标段号 | 项目（标的）名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标段 | 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 台 | 3,000,000.00 | 否 |
| 2标段 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 3,000,000.00 | 否 |

- 注：本项目共设2个标段，供应商必须对所投标段所有内容进行完整报价，不得出现缺项、漏项或无报价情况，否则按无效投标处理。

- 6.合同履行期限：根据设备的质保期确定，自验收合格之日起至质保期结束，期间提供设备维修、零部件更换及技术支持。

- 7.交货地点：昆明市第一人民医院指定地点。

- 8.交货方式：中标方应在合同生效后约定的期限内,在医院指定地点交付货物。

- 9.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须在中华人民共和国境内注册，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；若为自然人的，提供自然人的身份证明（加盖供应商公章）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，内容可为以下三者之一：

①提供2023年-2025年任意1个年度经第三方审计的审计报告及财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)如供应商执行的财政部门印发的会计制度或准则有其他要求的，以其要求为准；新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表（复印件加盖供应商公章）；

②提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明，新成立不满1年的企业可提供成立以来的财务报表或银行资信证明，不能提供的须作出相应说明（加盖供应商公章）。

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（加盖供应商公章）。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（加盖供应商公章）或书面声明（加盖供应商公章）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供供应商缴税所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税或免缴的，应提供相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章），新成立未满1个月的供应商，依法免税或免缴的，应提供相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章）；②提供供应商缴费所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章），新成立未满3个月的供应商，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖供应商公章）；

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上罚款）等行政处罚。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函加盖供应商公章）；

1.6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动的书面声明（提供书面声明函加盖供应商公章）；

1.6.3供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为开标当天，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，供应商无需提供查询结果）；

1.6.4供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中无不良信息记录（被禁止在一定期限内参加采购活动但期限届满的，或仅被处于非较大数额罚款的除外，查询时间为开标当天，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，供应商无需提供查询结果）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理总局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

3.2本项目不接受进口产品。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年05月22日至2026年06月01日，每天上午06:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）

3.方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书(CA)。完成数字证书(CA)办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书(CA)，则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028(紧急可拨19988166369)。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月16日13：30分（北京时间）。

开标时间：同投标文件截止时间。

地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

保证金金额：1标段：¥60000.00元（大写：人民币陆万元整）；2标段：¥30000.00元（大写：人民币叁万元整）。

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、电汇、转账、现金支票、银行汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026年06月16日13：30分（北京时间）

其他：1.本次采购公告在“云南省政府采购网”上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

3.供应商在投标前务必认真阅读本招标文件全部内容，招标文件如有变更、补充等，将在招标公告发布平台发布。

4.未尽事宜，详见本项目招标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：昆明市第一人民医院

地    址：昆明市青年路504号 北京路1228号

联系人：梁老师

联系电话：0871-67390661

2.采购代理机构信息

名 称：云南中招招标有限公司

地 址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层

联系方式：0871-68308282、68308030、68308050

3.项目联系方式

项目联系人：周金辉、李宇姮、王石林、张俊、张广闻、果磊、张雪丽

电      话：0871-68308282、68308030、68308050-633

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 昆明市第一人民医院设备更新项目-超声类设备（二） |
| 1.1.2 | 项目编号 | KMZC2026-G1-00957-YNZZ-0074/YNZZ202605-112 |
| 1.1.3 | 采购人 | 名称：昆明市第一人民医院 地址：昆明市青年路504号 北京路1228号 联系人：梁老师 联系电话：0871-67390661 |
| 1.1.4 | 采购代理机构 | 名称：云南中招招标有限公司 地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层 联系方式：0871-68308282、68308030、68308050 项目联系人：周金辉、李宇姮、王石林、张俊、张广闻、果磊、张雪丽 电话：0871-68308282、68308030、68308050-633 |
| 1.1.5 | 采购需求 | 详见招标文件“第六章 采购需求及要求”。 |
| 1.1.6 | 合同履行期限 | 根据设备的质保期确定，自验收合格之日起至质保期结束，期间提供设备维修、零部件更换及技术支持。 |
| 1.1.7 | 交货方式 | 中标方应在合同生效后约定的期限内,在医院指定地点交付货物。 |
| 1.1.8 | 交货地点 | 昆明市第一人民医院指定地点。 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 资金已落实。 |
| 1.2.2 | 采购预算 | ¥9,000,000.00元，其中1标段：¥6,000,000.00元，2标段：¥3,000,000.00元。 |
| 1.2.3 | 最高限价 | ¥9,000,000.00元，其中1标段：¥6,000,000.00元，2标段：¥3,000,000.00元。 |
| 1.3.2 | 代理服务费 | 按照下表1所列收费标准作为基准价下浮20％向中标人收取。 中标金额（元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100万-500万; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500万-1000万; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000万-5000万; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万-1亿; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿-5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5亿-10亿; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10亿-50亿; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50亿-100亿; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 完成一次招标投标全流程按各标段中标金额比例计算各标段招标代理服务费。一个项目（各标段累计）的代理费（或服务费）最高限额：货物为350万元、服务为300万元、工程为450万元。. 中标服务费缴费账户信息如下： 账户名称：云南中招招标有限公司 开 户 行：招商银行昆明分行科创园支行 开户账号：871908043810101 |
| 1.4.1 | ★供应商的资格条件 | 同第一章“ 招标公告 二、申请人的资格要求”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.5 | 项目属性和类别 | 项目属性：货物 服务 项目类别：信息化项目 非信息化项目 |
| 1.8.1 | 采购人是否组织现场踏勘 | 组织 踏勘时间：/ 踏勘地点：/ 联系人：/ 联系电话：/ 不组织，供应商自行踏勘。 |
| 1.9.1 | 采购人是否召开招标答疑会 | 召开 答疑会时间：/ 答疑会地点：/ 提交问题的时间：投标截止时间前15天。 提交问题的形式：书面形式。 不召开 |
| 1.10.1 | 采购人是否允许分包 | 允许： 非主体、非关键性工作内容包括：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ 不允许 |
| 1.11.1 | 样品要求 | 是否要求提交样品： 要求：/ 不要求 是否要求随样品提交检测报告：/ 要求：/ 不要求 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件作出的澄清、修改或更正公告及补遗文件（若有）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清截止时间 | 招标文件澄清截止时间：采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改 | 时间：24小时 形式：书面形式 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 1.本招标文件“采购需求及要求”中要求提供的其他资料。 2.招标文件要求或供应商认为需要提交的其他资料。 3.供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明或者补正。 |
| 3.3.1 | ★投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起计算 90日历日。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金按如下要求提交： 形式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等形式，且必须从供应商的基本账户划出。 投标保证金金额： 1标段：¥60000.00元（大写：人民币陆万元整）；2标段：¥30000.00元（大写：人民币叁万元整）（汇款备注：YNZZ202605-112+标段号保证金） 保证金递交截止时间同投标文件递交截止时间。到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 （一）网银转账 保证金账户信息： 户名：云南中招招标有限公司 账号：1340 7333 8045 开户银行：中国银行股份有限公司昆明市海源北路支行 （二）采用支票、汇票、本票提交的，供应商应将支票、汇票、本票扫描件附于投标文件中。 注： （1）保证金退还方式：保证金退还时，不退现金。以网上银行的方式将保证金退还至供应商原提交账户，未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订之日起5个工作日内退还。请供应商准确提供公司账户信息。 （2）本账户为云南中招招标有限公司保证金专属账户，其他款项（成交服务费/采购代理费）则交到基本户（招商银行昆明分行科创园支行）。 （3）保证金缴纳后可联系我公司财务确认到账情况，财务电话：0871-68308282、68308050-625、626 （三）投标保证金采用银行保函方式的：保函供应商应是供应商，受益人应是采购人，保证人应是供应商基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和供应商的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当供应商违反政府采购法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对采购人代偿投标保证金。 （四）投标保证金采用电子保险保函方式的：在投标保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。当供应商违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。 以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构进行办理。 注：有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）供应商串通投标或有视为串通投标情形之一的； （2）供应商提供虚假材料； （3）供应商采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商； （4）投标截止时间后，供应商在投标有效期内撤销投标文件； （5）中标人有下列情形之一的： a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同； b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同。 注：若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则供应商还要承担相应的赔偿责任。 |
| 3.5.7 | 签章、签字或盖章要求 | 按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见“第一章招标公告”。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见“第一章招标公告”。 |
| 4.2.3 | 是否退还已递交的投标文件 | □是，退还时间：/ 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn） 注： - 1.供应商无需到现场开标。 - 2.供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若供应商未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 7.2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。 |
| 7.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3.2 | 中标公告媒体及期限 | 公告媒介：与招标公告发布媒介一致。 公告期限：1个工作日。 |
| 8.6.1 | 是否要求提交履约保证金 | 不要求 □要求 |
| 11 | 是否采用电子化招标投标 | 是：详见“第一章 招标公告” □否：本项目非电子化招投标项目，供应商无需遵照招标文件中有关电子化招标投标的内容及规定。 |
| 13 | 政府采购政策 |  |
|  | 落实政府采购政策 | 1.小型和微型企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：适用 □不适用。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合条件的供应商应根据下表内容填写《中小企业声明函》： 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：本项目所属行业为工业，符合条件的供应商应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中工业划型标准进行划型。 注： ①中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称逐项填写。 ②供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ③中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 2.监狱企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：适用 □不适用。 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3.残疾人福利性单位价格扣除优惠政策 是否适用于本项目：适用 □不适用。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。《残疾人福利性单位声明函》格式详见招标文件第七章附件 4.节能环保 是否适用于本项目：适用□不适用。 若所投产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书，在技术评审时按评标办法中相应条款得分。 节能产品、环境标志产品清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。 5.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：□适用 不适用。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注： ①供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或《承诺函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。未能提供《声明函》或《承诺函》或有关证明文件不足以证明符合本国产品标准的，不享受对本国产品标准的政府采购支持政策。供应商提供虚假《声明函》或《承诺函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 ②在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 - 6.▲强制采购节能产品: / |
| 14 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 同品牌供应商中标候选资格推选方式 | 详见“第三章 评标办法” |
|  | 实质性要求和条件 | “第三章 评标办法”符合性评审标准规定的内容及本招标文件中标注★号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请各供应商仔细阅读符合性评审标准和★号条款。 |
|  | 信用查询具体要求 | 1.信用信息查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网； 2.信用信息查询截止时点：同投标截止时间，评标开始前； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在供应商查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存，供应商无需提供信用查询记录； 4.信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 |
|  | 其他要求 | 无。 |
| 15 | 承诺提醒 | 关于供应商针对本项目提出的相关资格或实质性要求的承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
|  | 采购文件的解释 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
|  | 定义 | 1.原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本。相关网站中标公告网页下载文件或截图并注明网址。 2.书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。 3.证明文件的清晰度和可读性：供应商所提供的证明文件应清晰、完整地表达信息，并保证文本和图表的清晰度和可读性。如果证明文件因未提供或因无法辨识确认无法正确表达信息、阅读困难等情况的发生，则评标委员会有权视具体情形评分时予以处理，乃至作出不利于供应商的认定。 4.证明文件的完整性：供应商所提供的证明文件应保证文件完整，包括所有必要的页码和附件。如有多份复印件，应确保每份复制品均为完整的副本。 |
| 16 | 进口产品的说明 | 1.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 2.零配件全部进口或者部分进口，在国内组装成成品的产品不属于进口产品。国内组装后的品牌，属于国产产品。 |

供应商须知正文

1.总则

1.1项目概况

1.1.1项目名称：详见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：详见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：详见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：详见供应商须知前附表。

1.1.5采购需求：详见供应商须知前附表。

1.1.6合同履行期限：详见供应商须知前附表。

1.1.7交货方式：详见供应商须知前附表。

1.1.8交货地点：详见供应商须知前附表。

1.2资金落实情况、采购预算及最高限价

1.2.1资金落实情况：详见供应商须知前附表。

1.2.2采购预算：详见供应商须知前附表。

1.2.3最高限价：详见供应商须知前附表。

1.3投标需要承担的费用及风险

1.3.1供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.3.2代理服务费：详见供应商须知前附表。

1.3.3投标风险承担：由于投标给供应商造成的人身伤害或财产损失的，由供应商自行承担。

1.4对供应商的要求

1.4.1供应商的资格条件：详见供应商须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：详见供应商须知前附表。如为接受联合体投标的，联合体供应商除须符合本章第1.4.1条规定外，还须满足以下条件：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同段下的政府采购活动。

★1.4.3供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

★1.4.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.4.5“供应商须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，供应商不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

1.5保密

参与本次政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字

供应商提交的投标文件以及供应商与云南中招招标有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。

用非中文版印刷的服务说明书、技术资料、资格资质证书等，供应商应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以采购人最终确认的中文译本为准。

1.7计量单位

投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用公制。

1.8现场踏勘

1.8.1采购人是否组织现场踏勘：详见供应商须知前附表。如采购人组织现场踏勘，供应商应遵守如下规定：

（1）供应商按供应商须知前附表规定的时间和地点到现场进行踏勘；

（2）供应商现场踏勘所发生的费用由供应商自行承担；

（3）除采购人原因外，由于现场踏勘给供应商造成的人身伤害或财产损失的，由供应商自行承担；

（4）采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9招标答疑会

1.9.1采购人是否召开答疑会：详见供应商须知前附表。如采购人召开答疑会的，供应商应遵守如下规定：

（1）供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清；

（2）供应商不得以任何形式扰乱答疑会秩序。

1.9.2采购人对供应商提出问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有登记参与本项目的供应商，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1采购人是否允许分包：详见供应商须知前附表。如采购人允许分包的，供应商应遵守如下规定：

（1）供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包；

（2）除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外的其他工作不得分包。

1.11样品

1.11.1采购人是否要求提供样品：详见供应商须知前附表。如采购人要求提供样品的，供应商应按供应商须知前附表要求提交。

1.11.2采购人是否要求随样品提交检测报告：详见供应商须知前附表。如采购人要求随样品提交检测报告的，供应商应按供应商须知前附表要求提交。

1.12供应商须知前附表中的符号定义

“”代表选择，“□”代表未选择。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

第一章 投标邀请（招标公告）

第二章 供应商须知

第三章 评标办法

第四章 合同基本条款及格式

第五章 投标文件格式

第六章 采购需求及要求

第七章 附件

注：对招标文件作出的澄清、修改属招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，均以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个购买招标文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；逾期提交的疑问问题将不予回答。

2.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1供应商应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括以下内容：

一、资格审查部分，见投标文件格式资格审查部分；

二、技术部分，见投标文件格式技术部分；

三、商务部分，见投标文件格式商务部分；

四、招标文件要求或供应商认为需要提交的其他资料；

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明或者补正属投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1供应商应按第五章“投标文件格式”的要求在投标书中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、供应商技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、设备维修零部件更换费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证供应商完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。

①货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、供应商为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

②进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由供应商自行承担。

③运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

④技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价应为一次性人民币含税价（元），包括货物成本价及伴随的服务内容、利润、运费、保险、税收、安装、代理服务费等所有费用。投标报价应为人民币报价，其他货币报价为无效报价。

★3.2.5 任何有选择的报价将不予接受，每种服务（货物）只允许有一个报价，否则被视为非实质性响应招标文件。

3.2.6 投标报价表中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非实质性响应招标文件。

3.2.7 供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价报价，否则一经查实，将被视为非实质性响应招标文件。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期：详见供应商须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，是否接受联合体投标详见供应商须知前附表。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★3.5.2如供应商提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

3.5.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

★3.5.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解,造成非实质性响应的将会被视为未实质性响应招标文件的投标文件。

3.5.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★3.5.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

3.5.7按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。

3.5.8投标文件应按照第五章“投标文件格式“进行编写。

3.5.9投标文件应当对招标文件有关采购需求的实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.3.3供应商应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

2.3.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

4.投标

4.1投标文件的密封与标识

4.1.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。采购人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.1.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

4.1.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件的提交/上传不得迟于“供应商须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。

4.2.2供应商必须在规定时间内将投标文件提交到“供应商须知前附表”规定的地点。

4.2.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2供应商修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.5.3项的要求加盖电子印章。

4.3.3供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.开标

5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点进行开标。

投标截止后供应商不足3家的，不得开标。

5.2开标程序

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回投标文件。

如供应商成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

5.4开标工作人员将做开标记录。

5.5供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定，开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

7.评标

7.1评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.2评标委员会

7.2.1评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见供应商须知前附表。

7.2.2采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

7.2.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

7.2.4评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

7.3评标

7.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.3.3评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★7.3.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一招标项目包投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

7.3.6 若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件规定的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按7.3.5款规定处理。

### ★7.4在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7.5评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或政府采购主管部门报告。

8.中标和合同

8.1授权评标委员会确定中标人

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2 中标人的确定

8.2.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

8.2.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

8.3中标公告

8.3.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照供应商须知前附表规定的省级以上财政部门指定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

8.3.2中标公告媒体及期限详见供应商须知前附表。

8.4中标通知

在本章第3.3.1项规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。同时应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

8.5中标结果质疑

供应商对中标结果有质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.6履约保证金

8.6.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

8.6.2 中标人不能按本章第8.6.1项要求提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.6.3签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

8.7 签订合同

8.7.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件中明确的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.7.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.7.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.7.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

8.7.5联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9.纪律和监督

9.1对采购人、采购代理机构的纪律要求

（1）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（2）采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动；

（3）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用；

（4）采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的供应商参加本项目提供投标咨询;

（5）采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避；

（6）其他法律法规规定的情形。

9.2对供应商的纪律要求

（1）供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；

（2）其他法律法规规定的情形。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

（1）评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第1）至5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（2）评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避；

（3）其他法律法规规定的情形。

9.4对评标活动有关的工作人员的纪律要求

（1）与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

（2）其他法律法规规定的情形。

10.质疑与投诉

10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，代理公司、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

10.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

10.3供应商提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

10.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

接收质疑函的方式：书面方式；

接收质疑函的部门：云南中招招标有限公司；

联系人：周金辉、李宇姮、王石林、张俊、张广闻、果磊、张雪丽

联系电话：0871-68308050-633；

通讯地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层。

10.5采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

10.6参与政府采购活动的供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

10.7投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

11.是否采用电子化招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式：详见供应商须知前附表。

12.法律责任

12.1采购人有下列情形之一的，依法追究法律责任：

（1）违反本办法第六条第二款规定的；

（2）未在规定时间内确定中标人的；

（3）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的；

（4）法律法规规定的其他情形。

12.2采购代理机构

（1）非法干预采购评审活动；

（2）擅自终止招标活动的；

（3）未按照规定进行开标和组织评标的；

（4）未妥善保存采购文件的；

（5）法律法规规定的其他情形。

12.3供应商

供应商有下列情形之一的，依法追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（7）法律法规规定的其他情形。

12.4评标委员会成员有下列情形的,列入不良行为记录：

（1）未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;

（2）泄露评审文件、评审情况;

（3）与供应商存在利害关系未回避;

（4）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益;

（5）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务;

（6）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动；

（7）法律法规规定的其他情形。

13.政府采购政策

具体要求详见供应商须知前附表第13项 需要补充的其他内容

13.1关于中小企业

13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

13.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.1.6《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

13.2关于残疾人福利性单位：

13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

13.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.3关于监狱企业：

13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等   政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.4关于节能产品及环境标志产品

13.4.1供应商提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可获得加分。

13.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的  通知》（财库〔2019〕19 号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以标注的政府强制采购产品。

13.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品  目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

13.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参   与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

13.4.5供应商应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

13.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。

13.5关于本国产品标准及相关政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

13.6中小企业、本国产品政策叠加适用规则

一、货物类项目单一产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形一：（单一产品）既有本国产品又有非本国产品

| 供应商 | 总报价 （万元） | 企业类型 | 小微企业10%价格折扣 | 是否全部为本国产品 | 是否享受本国产品20%的价格折扣 | 最终报价 （ 万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 大型 | 否 | 是 | 是 | 100-100*20%=80 |
| B | 100 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 100 |
| C | 100 | 小型 | 是 | 是 | 是 | 100-100*10%-100*20%=70 |
| D | 100 | 微型 | 是 | 否 | 否 | 100-100*10%=90 |

二、货物类项目多种产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形二：（多种产品）既有本国产品又有非本国产品

| 供应商 | 总报价（万元） | 企业类型 | 小微企业 10%价格折扣 | 是否全部为本国产品 | 本国产品成本之和占比是否≥80% | 是否享受本国产品 20%的价格折扣 | 最终报价 （ 万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 大型 | 否 | 是 | 是 | 是 | 100-100*20%=80 |
| B | 100 | 中型 | 否 | 否 | 是 | 是 | 100-100*20%=80 |
| C | 100 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 |
| D | 100 | 小型 | 是 | 是 | 是 | 是 | 100-100*10%-100 *20%=70 |
| E | 100 | 小型 | 是 | 否 | 是 | 是 | 100-100*10%-100 *20%=70 |
| F | 100 | 微型 | 是 | 否 | 否 | 否 | 100-100*10%=90 |

三、服务类项目涉及单一产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形三：（单一产品）既有本国产品又有非本国产品

| 供应商 | 总报价(万元） | 货物报价（万元） | 企业类型 | 小微企业10%价格折扣 | 是否全部为本国产品 | 是否享受本国产品20%的价格折扣 | 最终报价 （ 万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 20 | 大型 | 否 | 是 | 是 | 100-20*20%=96 |
| B | 100 | 20 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 100 |
| C | 100 | 20 | 小型 | 是 | 是 | 是 | 100-100*10%-20*20%=86 |
| D | 100 | 20 | 微型 | 是 | 否 | 否 | 100-100*10%=90 |

四、服务类项目涉及多种产品采购。政府采购项目非专门面向中小企业采购，供应商提供产品既有本国产品又有非本国产品参与竞争的。

情形四：（多种产品）既有本国产品又有非本国产品

| 供应商 | 总报价(万元） | 货物报价(万元） | 企业类型 | 小微企业 10%价格折扣 | 是否全部为本国产品 | 本国产品成本之和占比是否≥80% | 是否享受本国产品20%的价格折扣 | 最终报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 20 | 大型 | 否 | 是 | 是 | 是 | 100-20*20% =96 |
| B | 100 | 20 | 中型 | 否 | 否 | 是 | 是 | 100-20*20% =96 |
| C | 100 | 20 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 |
| D | 100 | 20 | 小型 | 是 | 是 | 是 | 是 | 100-100*10 %-20*20%=8 6 |
| E | 100 | 20 | 小型 | 是 | 否 | 是 | 是 | 100-100*10 %-20*20%=86 |
| F | 100 | 20 | 微型 | 是 | 否 | 否 | 否 | 100-100*10%=90 |

14.需要补充的其他内容

14.1中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费，代理机构向中标人收取代理服务费。

14.2投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。

14.3需要补充的其他内容：详见供应商须知前附表。

第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律、法规和规章的规定制定本办法。

1.评标机构

评标机构为评标委员会，评委委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长、采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

3.评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4.评标纪律

（1）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其他人员泄露。

（2）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（3）任何属于投标文件审查、澄清、评价和评价的资料，不得向供应商或与该过程无关的他泄露。

（4）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（5）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（6）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（7）评标期间，所有与会人员不得私自以任何方式和供应商进行联系，需要询问、澄清的问题由评标委员会统一组织办理。

（8）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

5.评标原则

评标将遵循下列原则：

（1）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个供应商。

（2）全面分析，综合评审。

（3）评标只对供应商的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

6.评标程序

6.1本次招标所采用的评标办法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

6.2评标只对通过资格审查的投标文件进行评审，评标程序：资格审查→符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写。

6.3资格审查

6.3.1开标结束后，采购代理机构将首先对投标文件进行资格审查，具体审查内容如下：

开标结束后，采购人或者采购代理机构将首先对投标文件进行资格审查，具体审查内容如下：

| 序号 | 项目 | 审查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，所提供的证件合格有效，证件中单位名称与供应商单位名称一致，审查投标文件中的对应资料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 7 | 联合体 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 9 | 本项目的特定资格要求 | 符合供应商须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |

6.4符合性评审

6.4.1评标委员会对符合资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.4.2有下列情形投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的供应商将不进入综合评分：

| 评 审 内 容 |  | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 投标有效期 | 符合第二章《供应商须知》 供应商须知前附表 3.3.1规定。 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章《供应商须知》 供应商须知前附表3.4.1规定。 |
| 、 | 投标函 | 符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或被授权投标代表签字或盖章，并加盖公章。 |
|  | 投标报价表 | 符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供开标一览表。 |
|  | 投标报价 | 未超过采购预算金额或最高限价，未出现缺项、漏项或无报价情况，对所投项目内所有内容作出完整唯一的投标报价。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖供应商公章。 |
|  | 法定代表人身份证明复印件 | 符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人及委托代理人签字或盖章。 |
|  | 自然人授权委托书 | 符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  | 其他实质性要求 | 投标文件未出现其他不满足招标文件中标注★条款内容且未出现招标文件规定的其他投标无效情形。 |
|  | 其他1 | 符合招标文件实质性要求或法律法规规定的其他情形的。 |
|  | 其他2 | 没有采购人不能接受的条件。 |

6.5投标文件的澄清

6.5.1投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.2报价不一致澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.5.3报价过低澄清

评标委员会认为供应商的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.5.4评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.4.5评标委员会启动异常低价投标审查后，属于6.5.4第（1）项至第（4）项情形的，相关供应商应当在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间（30分钟）。其中，属于6.5.4第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.6综合评分法细则（满分100分）

6.6.1综合评分方式

评标总得分=F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

1标段评标办法

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1——投标报价评分（满分为30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价评审 | 30分 | 1.评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价。 2.得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价，其报价分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／该供应商的投标报价）×30。 - 3.对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。 4.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 5.得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 注： ①如果评标委员会认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库（2026）2号】规定的情形，应当启动异常低价投标（响应）审查程序，并按上述文件的有关规定作出处理。 ②评标委员会根据供应商提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位相关声明函，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。供应商对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 |
| F2——技术部分评分（满分为32.35分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数指标响应评审 | 31.35分 | 供应商所提供的技术参数指标对招标文件要求参数指标响应的程度 根据招标文件第六章采购需求及要求1标段技术参数要求中“四、主要规格及系统概述”的内容进行评审： 1标段技术条款，共158条； - 1.▲参数为关键参数共12条，满分24分，每出现一项负偏离扣2分； - 2.普通参数共147条，满分7.35分，每出现一项负偏离扣0.05分； 注：若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求，技术部分对应参数条款扣分。支持资料指招标文件第六章“采购需求及要求”内明确要求提供的，未明确的可提供包括但不限于产品彩页、技术白皮书、检测报告等。 |
| 2 | 节能、环境标志产品 | 1分 | ①产品被认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分； ②产品被认定为环保产品的得0.5分。 注：产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供有效期内经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构依据标准出具的节能产品、环境标志产品认证证书并标注具体型号（扫描件加盖电子公章）。 |
| F3——商务部分评分（满分为37.65分） |  |  |  |
| 1 | 质保期评审 | 2分 | 质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加1分，加满为止。 |
| 2 | 项目实施方案评审 | 15分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制项目实施方案进行评审；（满分15分） 方案包括：①项目实施前技术交底（包括但不限于场地查看、配套资料的准备）；②进度计划及保证措施（根据项目特点，将总进度计划进行分解）；③产品质量保证措施（包括但不限于产品质量保证控制、设备安全性能测试和检修与维护措施、场地的防护等）；④突发事件紧急事件处置预案（包括项目实施过程中可能遇到的各种风险、项目运行维护过程中的应急预案及相应的解决措施）；⑤验收方案（包括但不限于验收标准、验收程序、不合格品处理、验收资料收集归档等）。 以上5项内容无漏项得5分，每缺少一项扣1分； 以上5项内容无缺陷得10分，每有一项内容存在缺陷的扣2分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无项目实施方案的，本项不得分。 |
| 3 | 培训方案评审 | 6分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制培训方案进行评审；（满分6分） 方案包含：①培训计划；②培训内容；③课程安排；④授课方式；⑤培训目标；⑥培训考核； 以上6项内容无漏项得1.2分，每缺少一项扣0.2分； 以上6项内容无缺陷得4.8分，每有一项内容存在缺陷的扣0.8分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无培训方案的，本项不得分。 |
| 4 | 售后服务方案评审 | 9分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制售后服务方案进行评审；（满分9分） 方案包括：①售后服务机构及专业技术人员（包括机构名称、明确人员姓名、年龄、专业、类似项目售后服务经验、联系方式等）；②售后服务联系方式（技术支持和售后服务的方式包括电话支持、远程网络支持、现场支持等多种组织形式）；③日常维护方案（包括但不限于电话服务、网络服务、现场服务、巡检服务等）等。 以上3项内容无漏项得3分，每缺少一项扣1分； 以上3项内容无缺陷得6分，每有一项内容存在缺陷的扣2分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无售后服务方案的，本项不得分。 |
| 5 | 售后服务延伸方案评审 | 4分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制售后服务延伸方案进行评审；（满分4分） 方案包含：①质保期结束后维修保养方案及软件或硬件更新升级（包括但不限于维修保养方案、设备固件性能升级、设备系统升级、使用的平台升级）；②优惠措施（包括但不限于质保期结束后维修价格、配件价格、耗材价格优惠等）。 以上2项内容无漏项得1分，每缺少一项扣0.5分； 以上2项内容无缺陷得3分，每有一项内容存在缺陷的扣1.5分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无售后服务延伸方案的，本项不得分。 |
| 6 | 类似业绩评审 | 1.65分 | 供应商2023年1月1日起至今类似业绩，每提供一项得1.65分。（满分1.65分） 注： （1）业绩时间按合同签订时间为准； （2）业绩证明须同时提供以下材料： 合同或协议原件扫描件加盖电子公章（所提供合同证明材料须包含合同首页、合同标的物所在页及合同签字盖章页的扫描件并加盖电子公章，如无法体现项目内容、签订日期等，须另附业主证明材料，否则不作为评审依据）。 |

2标段评标办法

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1——投标报价评分（满分为30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价评审 | 30分 | 1.评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价。 2.得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价，其报价分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／该供应商的投标报价）×30。 - 3.对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。 4.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 5.得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 注： ①如果评标委员会认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库（2026）2号】规定的情形，应当启动异常低价投标（响应）审查程序，并按上述文件的有关规定作出处理。 ②评标委员会根据供应商提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位相关声明函，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。供应商对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 |
| F2——技术部分评分（满分为32.2分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数指标响应评审 | 31.2分 | 供应商所提供的技术参数指标对招标文件要求参数指标响应的程度 根据招标文件第六章采购需求及要求2标段技术参数要求中“五、主要规格及系统概述”和“六、系统技术参数及要求”的内容进行评审： 2标段技术条款，共103条； - 1.▲参数为关键参数共15条，满分18分，每出现一项负偏离扣1.2分； - 2.普通参数共88条，满分13.2，每出现一项负偏离扣0.15分； 注：若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求，技术部分对应参数条款扣分。支持资料指招标文件第六章“采购需求及要求”内明确要求提供的，未明确的可提供包括但不限于产品彩页、技术白皮书、检测报告等。 |
| 2 | 节能、环境标志产品 | 1分 | ①产品被认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分； ②产品被认定为环保产品的得0.5分。 注：产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供有效期内经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构依据标准出具的节能产品、环境标志产品认证证书并标注具体型号（扫描件加盖电子公章）。 |
| F3——商务部分评分（满分为37.8分） |  |  |  |
| 1 | 质保期评审 | 2分 | 质保期在满足商务要求的基础上，每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加1分，加满为止。 |
| 2 | 项目实施方案评审 | 15分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制项目实施方案进行评审；（满分15分） 方案包括：①项目实施前技术交底（包括但不限于场地查看、配套资料的准备）；②进度计划及保证措施（根据项目特点，将总进度计划进行分解）；③产品质量保证措施（包括但不限于产品质量保证控制、设备安全性能测试和检修与维护措施、场地的防护等）；④突发事件紧急事件处置预案（包括项目实施过程中可能遇到的各种风险、项目运行维护过程中的应急预案及相应的解决措施）；⑤验收方案（包括但不限于验收标准、验收程序、不合格品处理、验收资料收集归档等）。 以上5项内容无漏项得5分，每缺少一项扣1分； 以上5项内容无缺陷得10分，每有一项内容在缺陷的扣2分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无项目实施方案的，本项不得分。 |
| 3 | 培训方案评审 | 6分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制培训方案进行评审；（满分6分） 方案包含：①培训计划；②培训内容；③课程安排；④授课方式；⑤培训目标；⑥培训考核； 以上6项内容无漏项得1.2分，每缺少一项扣0.2分； 以上6项内容无缺陷得4.8分，每有一项内容存在缺陷的扣0.6分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无培训方案的，本项不得分。 |
| 4 | 售后服务方案评审 | 9分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制售后服务方案进行评审；（满分9分） 方案包括：①售后服务机构及专业技术人员（包括机构名称、明确人员姓名、年龄、专业、类似项目售后服务经验、联系方式等）；②售后服务联系方式（技术支持和售后服务的方式包括电话支持、远程网络支持、现场支持等多种组织形式）；③日常维护方案（包括但不限于电话服务、网络服务、现场服务、巡检服务等）等。 以上3项内容无漏项得3分，每缺少一项扣1分； 以上3项内容无缺陷得6分，每有一项内容存在缺陷的扣2分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无售后服务方案的，本项不得分。 |
| 5 | 售后服务延伸方案评审 | 4分 | 对供应商根据招标文件“第六章采购需求及要求”编制售后服务延伸方案进行评审；（满分4分） 方案包含：①质保期结束后维修保养方案及软件或硬件更新升级（包括但不限于维修保养方案、设备固件性能升级、设备系统升级、使用的平台升级）；②优惠措施（包括但不限于质保期结束后维修价格、配件价格、耗材价格优惠等）。 以上2项内容无漏项得1分，每缺少一项扣0.5分； 以上2项内容无缺陷得3分，每有一项内容存在缺陷的扣1.5分； （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） 注：无售后服务延伸方案的，本项不得分。 |
| 6 | 类似业绩评审 | 1.8分 | 供应商2023年1月1日起至今类似业绩，每提供一项得1.8分。（满分1.8分） 注： （1）业绩时间按合同签订时间为准； （2）业绩证明须同时提供以下材料： 合同或协议原件扫描件加盖电子公章（所提供合同证明材料须包含合同首页、合同标的物所在页及合同签字盖章页的扫描件并加盖电子公章，如无法体现项目内容、签订日期等，须另附业主证明材料，否则不作为评审依据）。 |

6.6.2同品牌产品不同供应商的处理方式

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）文件的规定，相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

评审得分相同的不同供应商的处理方式：评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，按主要技术指标（技术参数指标响应评审）得分高优先的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

核心产品详见供应商须知前附表第13项 需要补充的其他内容。

6.6.3统分原则

（1）评委应首先对各供应商投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值及范围评分，各分档评分中间不得用插入法评分，供应商各项评分因素得分为该项因素评标委员会各成员汇总得分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

（2）除投标报价得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字或签章确认。

（3）统计分数原则：所有有效评分的算术平均分值为供应商除报价以外的其他评分因素的得分（保留小数点后两位）。

（4）统分办法：各项得分的总和即为供应商最后得分。

6.6.4推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。总得分相同的，按投标价格（F1）由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术评审得分（F2）合计由高到低顺序排列，依次类推，若还并列，由评标委员会投票表决，得票高者排序在前。

6.6.5评标报告

评标委员会根据评审情况推荐中标候选供应商名单并编写书面评标报告。

第四章 合同基本条款及格式

### 第一节  合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 根据设备的质保期确定，自验收合格之日起至质保期结束，期间提供设备维修、零部件更换及技术支持。 |
| 2 | 交货方式 | 中标方应在合同生效后约定的期限内,在医院指定地点交付货物。 |
| 3 | 交货地点 | 昆明市第一人民医院指定地点。 |
| 4 | 付款方式 | 验收合格后，按照合同约定的期限医院向中标方支付验收合格货款总额的90%，合同履约结束后，无息支付验收合格货款总额的10% 。 |
| 5 | 交货期 |  |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 合同份数 |  |

第二节  合同格式

说明：采购文件内本章合同条款及格式仅作参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

合同编号：                       合同自编号：		            项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

签订日期：年　月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人单位章）名称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签 订 日 期：

乙方（供应商单位章）名称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签 订 日 期：

甲方：昆明市第一人民医院

乙方:

本合同由甲乙双方根据招标编号为：         “昆明市第一人民医院       项目”的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：

第一条甲方向乙方采购的产品、总价及付款方式

1.1产品清单及价格（此表须与招标文件一致）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 产地 | 注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价格（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交货价格：以上价格为到达昆明市第一人民医院甲方指定地点交货价RMB（DDP）包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。甲方有权拒付除上述费用以外的其他任何费用。

1.2、付款方式：

验收合格后，按照合同约定的期限医院向中标方支付验收合格货款总额的90%，合同履约结束后，无息支付验收合格货款总额的10% 。

第二条交货时间、地点及范围

2.1交货时间：_________。因不可抗力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文处理。

2.2合同履行期限：根据设备的质保期确定，自验收合格之日起至质保期结束，期间提供设备维修、零部件更换及技术支持。

2.3交货地点：昆明市第一人民医院指定地点。

2.4交货范围：合同约定的主机以及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按招投标文件要求执行并满足甲方需要）。

2.5随机资料包括原产地证明、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

第三条安装调试要求

设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的安装调试（不另计费）。

第四条验收及验收标准

4.1 设备验收：设备到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符合的，乙方必须更换。更换所产生的费用由乙方负责。

4.2 实质性操作验收：乙方将设备安装调试完毕后，甲方在使用过程中检验设备是否正常运作或使用。

4.3 一般性项目由甲方组成验收小组进行项目验收。大型或复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参

与验收，验收方成员应在验收书上签字。

第五条保修条款

5.1乙方提供的货物须为正规渠道销售的全新的合格货物，且没有任何质量瑕疵。

5.2设备整机质量保证期为设备经甲方验收合格之日起  年。

5.3本项目的安装、培训及售后服务保修等事项，请乙方根据双方约定以附件方式附在本合同后。

5.4下列情况不属于保修范围：

（1）．不可抗力引起的损害；

（2）．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

（3）．用户私自维修引起的损坏；

（4）．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）。

第六条配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。

第七条备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。

第八条甲方的权利与义务

8.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。

8.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的安装、调试、培训及移交工作。

8.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。

8.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。

第九条乙方责任

9.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；设备及主要部件的质保期见本合同5.2款，自设备交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：质保期内，乙方对设备提供保修或更换（自然灾害及人为故意损坏除外），提供设备维修、零部件更换及技术支持；质保期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后2小时内作出响应，12小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，24小时内不能排除故障时，在2天内保证修复，若在2天内不能修复的，无条件提供相同型号设备给用户使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身升级服务，对用户无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每三个月定期随访一次。

9.2 乙方确保所供进口设备的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。

9.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9.4 乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

9.5 参与甲方共同进行设备验收。

第十条技术培训

乙方向甲方提供不少于5天的设备现场例行培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

第十一条甲方在设备使用过程中发生技术或质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时技术支持电话：

第十二条违约责任

12.1如乙方所交设备（含选购件）或安装调试与合同标准不相符合，则甲方有权拒收设备（含选购件）、解除本合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。

12.2由于乙方未按约定要求履行合同，包括但不限于延迟交货、交付的产品不符合质量要求、未能按时完成维修服务等，甲方可单方解除合同，因此给甲方造成的损失(包括直接损失和间接损失)，都由乙方承担，并由乙方按货款总金额的5%的数额向甲方支付违约金。

12.3在设备（含选购件）验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定以及甲方要求承担维修义务，由此而发生的一切费用由乙方承担，若因此导致甲方不能正常使用设备（含选购件），甲方有权退货并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。

12.4除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期交货或安装调试逾期，则每逾期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期30天，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.5质保期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权没收质保金并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.6如乙方出现除上述12.1—12.4以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.7如甲方无正当理由拒收设备，应按合同总价款的百分之五向乙方支付违约金以作为对乙方的损失赔偿。

12.8由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。

第十三条合同生效

乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得甲方的签章后，合同才正式生效。

第十四条甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第十五条因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十六条下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。

- 甲方招标文件；

- 乙方投标文件；

- 中标通知书；

- 投标文件及澄清。

第十八条本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

第十九条本合同正文一式8份；甲方6份，乙方2份。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人 （签字）： | 法定代表人或授权代理人 （签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订日期： | 签订日期： |

第五章 投标文件格式

投标文件格式说明

1.供应商务必按照投标文件格式填写；如未给出格式的内容请自行编写。

2.除有特殊要求外，投标文件中的表格可根据需求延伸扩展。

3.本说明无需放入投标文件中。

一、资格审查部分

### 1.具有独立承担民事责任的能力

#### 1.1供应商基本情况表

| 1 | 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 7 | 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
|  | 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 8 | 公司资质等级证书名称及书号 （若有） |  |  |  |  |
| 9 | 经营范围 1、_____________________________________________________________________ 2、_____________________________________________________________________ 3、_____________________________________________________________________ 4、_____________________________________________________________________ … |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表后附相关有效的资质等级证书等（如有）加盖电子公章。

#### 1.2具有独立承担民事责任的能力

供应商须在中华人民共和国境内注册，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；若为自然人的，提供自然人的身份证明（加盖供应商公章）

### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 内容可为以下三者之一：

- ①提供2023年-2025年任意1个年度经第三方审计的审计报告及财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)如供应商执行的财政部门印发的会计制度或准则有其他要求的，以其要求为准；新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表（复印件加盖供应商公章）；

- ②提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明，新成立不满1年的企业可提供成立以来的财务报表或银行资信证明，不能提供的须作出相应说明（加盖供应商公章）。

- ③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（加盖供应商公章）。

### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（加盖供应商公章）或书面声明（加盖供应商公章）

### 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

①提供供应商缴税所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税或免缴的，应提供相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章），新成立未满1个月的供应商，依法免税或免缴的，应提供相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章）；②提供供应商缴费所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章），新成立未满3个月的供应商，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖供应商公章）或说明（加盖供应商公章）

4.1承诺书

致：昆明市第一人民医院

我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，如有不实，将依法承担相应后果。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

4.2提供供应商缴税所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明

- 4.3提供供应商缴费所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明

- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖供应商公章）；

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上罚款）等行政处罚。

6.法律、行政法规规定的其他条件

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

（提供承诺函加盖供应商公章）

6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动的书面声明

（提供书面声明函加盖供应商公章）

### 7.本项目不接受联合体投标

（提供承诺函加盖供应商公章）

8.本项目的特定资格要求

（1）供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理总局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

（2）本项目不接受进口产品。

### 9.资格其他部分

（招标文件中规定的其他或供应商认为应该提供的其他资料）

二、技术部分

1.技术指标偏离表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 | 支持资料 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）供应商应按所投服务（产品）的实际技术参数，逐条对应招标文件的第六章“采购需求及要求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表，若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

（2）供应商除如实填写技术指标偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术指标偏离表的应答，若投标文件中提供的支持资料参数与技术指标偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求。支持资料包括但不限于产品彩页、技术白皮书、检测报告等。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

2.投标质量保证书

昆明市第一人民医院/云南中招招标有限公司：

本书作为                  （供应商）对昆明市第一人民医院委托贵方组织的项目编号为              的（项目名称）（项目编号：       ）（标段号：     ）招标提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

提供的产品或服务满足招标文件的采购需求和所签合同规定的要求；

所提供的投标产品为采购合同签订之日起前一年内生产的全新设备；

保证承诺全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日内有效。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：________年_____月_____日

3.政府优先采购的节能、环保产品汇总表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

此表由供应商按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

### 4.技术部分其他资料

（招标文件中规定的其他或供应商认为应该提供的其他技术资料）

## 三、商务部分

1.投标函

致：                              （采购人名称）

我方仔细研究了（项目名称）（项目编号：       ）（标段号：     ）招标文件的全部内容，正式授权下述签字人     （姓名和职务）    全权代表供应商    （供应商全称）    参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件采购需求及技术要求和投标分项报价表，投标总报价     （大写） 元，人民币(￥  )，在    （合同履行期限）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、我公司理解并完全接受本文件全部内容，并承诺参与投标后，不再对招标文件内容有任何疑问。

10、本投标自开标之日起    天内有效。

11、              （其他补充说明）     。

供应商：                             （电子签章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                                   (签字或签章)

邮政编码：	    	电话：	    	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：     年     月     日

2.开标一览表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

货币及单位：人民币·元

| 投标报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 交货方式 |  |
| 质保期 |  |
| 投标保证金 | 金额： |
|  | 形式： |
| 其他说明 |  |

注：此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有折扣说明；

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

### 3.投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 序号 | 标的名称 | 制造商名称/产地 | 制造商企业规模 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本表中的“合计（元）”应与“开标一览表”中投标报价一致。

- 在“制造商规模”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

（3）若本项目采购清单中如有政府强制采购节能产品的，供应商须按投标须知前附表规定提供相关材料，并在备注栏标注“强制采购”字样。

（4）若所投产品为经国家认定的节能产品或环境标志产品，供应商须按投标须知前附表规定提供相关材料，并在备注栏标注“优先采购”字样，并提供证明材料。

（5）本表可扩展。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月____ 日

4.投标保证书

昆明市第一人民医院/云南中招招标有限公司：

本书作为____________（供应商）对（项目名称）（项目编号：       ）（标段号：     ）的投标提供投标保证金的保证。

由____________（开户银行名称）提供的_______（填投标保证金形式）总额为___________________（人民币，元）。

一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索保证金的权利：

（1）从开标日起到投标文件有效期满前，供应商撤回投标；

（2）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（3）在收到《中标通知书》后未能按中标通知书规定的时间地点与采购人签订合同；

（4）中标后未按规定交付采购代理服务费。

本保证书自开标日起90日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

开户银行：__________________ 账号：_____ ___________

法定代表人或委托代理人签字或签章：_____        _____

日期：_______年____月_____日

5.投标保证金缴纳凭据

(附凭据扫描件及基本户证明加盖电子公章)

6.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

6.1法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：      职务：

系     （供应商单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件国徽面、人像面

供应商全称（加盖电子公章）：

日    期：     年   月   日

6.2法定代表人授权委托书

（法定代表人亲自参加投标则不需提供）

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (供应商名称)的法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加云南中招招标有限公司代理的（项目名称）（项目编号：       ）（标段号：     ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人（签字）：        性别：     年龄：

部门：                  职务：

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签章或签字）：

代理人身份证扫描件国徽面、人像面

供应商全称（加盖电子公章）：

日期：     年   月   日

7.承诺书

致：            采购人名称

若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1、我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在   个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。在   个日历天内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。投标保证金不予退还。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2、在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则给采购人造成损失的，我公司对全部损失予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

8.供应商廉政承诺

致：            采购人名称

本企业参与 （项目名称）（项目编号：       ）（标段号：     ）的投标，现作如下承诺：

1、我公司参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他供应商串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱招投标交易活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，自愿接受相关部门调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本供应商不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺！

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

9.保密承诺

致：（采购人名称）

鉴于（项目名称）招投标过程中，涉及到贵单位的商业或技术秘密，为保证秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：

1、此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息(包括口头、书面信息及资料)。

2、我方获得的保密信息只用于本次招标工作，绝不用于其他用途。

3、我方将对从贵单位处得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

4、我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关职责。

5、我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。

6、如我方有幸中标，此承诺书将持续生效。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

10.商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：本招标文件中“第六章 采购需求及要求 ”中商务要求和“售后及其他要求”逐条作出响应。招标文件标注★号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请各供应商仔细阅读★号条款并逐条作出响应，★号条款不允许负偏离，否则视为无效投标，招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的响应（承诺）。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

11.质保期

（格式自拟，内容由供应商根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

12.项目实施方案

（格式自拟，内容由供应商根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

13.培训方案

（格式自拟，内容由供应商根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

14.售后服务方案

（格式自拟，内容由供应商根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

15.售后服务延伸方案

（格式自拟，内容由供应商根据评标办法并结合自身实际情况自行编写）

16.类似业绩

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同主要标的物名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附业绩证明材料，具体请按评标办法提供，未附业绩证明材料的将不作为评审依据。

供应商全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

- 17.商务部分其他资料

（招标文件中规定的其他或供应商认为应该提供的其他资料）

四、招标文件要求或供应商认为需要提交的其他资料

- 采购需求及要求

特别说明

1.供应商应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格、撤销合同，并保留追究其法律责任的权利。验收时，交付的产品必须与投标产品的品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项内容一致，供应商在投标时务必认真核实并如实填写产品品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项信息。

2.本章各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。

3.采购人不接受供应商给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务。

4.供应商所提供的设备必须为原厂生产的全新正品，来源合法。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

5.各供应商必须对招标文件第六章《采购需求及要求》中的技术、商务要求等作出全面、真实的反映，同时填写技术（商务）条款偏离表。指标负偏离在评审时按招标文件规定扣分，实质性指标负偏离做无效标处理。供应商应尽可能地选择符合采购人技术需求的产品参加投标。供应商在投标文件中必须按招标文件载明的技术指标逐条进行投标响应（不得照搬抄袭招标要求）。

6.供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

7.供应商应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购活动中涉及的技术情报和资料进行保密。

8.供应商须对采购中涉及的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

### 1标段技术参数要求

全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪（一）

一、设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

二、配置要求：主机一套、腹部凸阵探头：1个、成人心脏探头：1个、成人心脏矩阵实时三维探头：1个、成人经食管矩阵实时三维探头：1个、高频线阵探头：1个、线阵探头：1个。

三、使用单位：超声科

四、交货期：45天

五、设备用途及说明：用于成人心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、浅表等临床应用;并具备二维和实时三维经胸及经食道超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。

六、主要技术规格及系统概述

1.主机成像系统

1.1超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理

1.2支持OLED显示器≥21",无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

1.3操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

1.4触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

1.5示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单

1.6通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换

1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.8 M型及解剖M型技术

1.9脉冲反向谐波成像技术

1.10彩色多普勒成像技术

1.11彩色多普勒能量图技术

1.12微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量

1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

1.14动态范围≥280 dB

1.15实时双同步/三同步功能

1.16内置DICOM 3.0 标准输出接口

2.二维灰阶成像单元

2.1具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头

▲2.2高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号，可根据组织和器械单独选择优化模式

2.3实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

2.4线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

2.5一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

2.6自动实时持续增益补偿

2.7侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调

2.8具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson测量

2.9分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维等探头

2.10超宽视野全景成像技术

2.11具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择

3.彩色多普勒血流成像单元

3.1具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

3.2自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

3.3彩色实时同屏双幅对比显像

3.4具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

3.5彩色增益可独立调节

4.频谱多普勒成像单元

4.1提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像

4.2实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

4.3一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

4.4频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

4.5实时任意多平面模式下支持PW和CW

5.组织多普勒成像单元

5.1具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.2二维、速度曲线同屏显示

5.3提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

5.4提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

6.组织谐波成像单元

6.1具备脉冲反相谐波技术

6.2可显示谐波频率和基波频率

7.超声造影成像单元

7.1造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、Low MI低机械指数造影和Flash爆破造影成像

7.2支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

7.3具有心腔和心肌造影成像

7.4支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

7.5支持矩阵实时三维造影成像技术

7.6具备造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟

8.负荷超声成像单元

8.1内置专业负荷超声模板

8.2可提供负荷超声斑点追踪定量分析

8.3智能旋转角度可植入负荷超声模板中

9.心脏实时三维成像单元

9.1探头和功能

9.1.1支持矩阵实时三维探头，结合微电子技术≥2000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。

9.1.2支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

9.2实时智能旋转成像

9.2.1矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像

9.2.2无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换

9.2.3支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

9.3实时任意多平面成像

9.3.1同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

9.3.2支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

9.3.3实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

9.4实时三维成像模式

9.4.1实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

9.4.2实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频

9.4.3实时三维缩放成像，专用成像预设模式

9.4.4实时三维高帧频成像

9.4.5实时三维造影成像

▲9.4.6光源心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度

▲9.4.7多维心腔镜成像，三维纵向分辨突出显示心脏各种结构

▲9.4.8透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像

▲9.4.9彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像

9.4.10实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示

9.4.11实时三维MPR显示支持任意平面调整

9.4.12	实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

9.4.13	实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

9.4.14	实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面

9.4.15实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小

9.4.16支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等

10.测量及定量分析

10.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒等）

10.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

10.1.2	多普勒血流测量及分析软件包

10.1.3	专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜

10.1.4	自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

10.2感兴趣区定量

10.2.1	≥ 10 个用户自定义的区域

10.2.2	自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

10.2.3	生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式

10.3血管内中膜厚度自动测量:

10.3.1	对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

10.4心肌应变定量

10.4.1	实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析

10.4.2	可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

10.5	自动化二维心功能定量技术

10.5.1	自动二维左心功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

10.5.2	自动二维左房功能定量，专用左房定量分析功能，快速获取左房最大、最小容积、射血分数及容积曲线

▲10.5.3	自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

10.5.4	可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析

10.6三维心功能定量

10.6.1	自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面

10.7	三维自动右室定量

▲10.7.1人工智能技术，自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图

▲10.7.2	自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、容积指数、射血分数

▲10.7.3	自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变

10.8三维自动二尖瓣定量

10.8.1	人工智能技术，自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期二尖瓣模型视图

10.8.2	自动获取二尖瓣三维模型、二尖瓣瓣叶及瓣环等多个参数，同时可获取对应参数的曲线

10.9	三维自动左心耳定量

▲10.9.1	人工智能技术，专用左心耳三维定量工具，可快速识别左心耳结构

▲10.9.2	自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数

10.10图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

10.10.1数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，可进行参数编程调节

10.10.2主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

10.10.3具备主机硬盘图像数据存储

10.10.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

10.10.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

10.11参考信号：ECG心电信号

10.12输入和输出信号

10.12.1输入：DICOM DATA

10.12.2输出：DP高清数字化输出

10.13图像管理与记录装置

10.13.1内置图像管理系统

10.13.2支持DVD／USB图像导出存储

10.14连通性：医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件

11.系统通用功能

11.1 OLED显示器≥21",无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

11.2操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

11.3标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用

11.4功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

11.5探头规格：探头数量≥6个，单晶体探头≥4个

11.6腹部凸阵探头：成像频率1-5MHz

成人心脏探头：成像频率1-5MHz

成人心脏矩阵实时三维探头：成像频率1-5MHz

成人经食管矩阵实时三维探头：成像频率2-8MHz

高频线阵探头：成像频率4-18MHz

线阵探头：成像频率3-12MHz

11.7线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒

相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 110 帧/秒

11.8声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

11.9回放重现及存储:存储时间≥6分钟

11.10预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

11.11增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

11.12三维成像主要参数

11.12.1实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

11.12.2具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

11.12.3具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

11.12.4具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

11.12.5支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、多维心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

11.12.6具备单心动周期、多心动周期成像模式

11.12.7具备高帧频成像模式

▲11.12.8实时三维成像容积角度≥100*100度

11.12.9具备光源和多维心腔镜成像模式

11.12.10具备心脏灰阶三维透视成像

11.12.11具备心脏彩色三维透视成像

11.12.12具备深度光源成像模式

11.12.13具备实时三维断层成像

11.12.14具备实时双容积视野

11.12.15具备三维和MPR直接测量

11.13频率多普勒

11.13.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

11.13.2多普勒探头与频率: PW，CW

11.13.3最大测量速度:PW，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，0°时血流速度最大≥27m/s

11.13.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

11.13.5显示方式:B/D、B/C/D、D

11.13.6电影回放:≥2000帧

11.13.7取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

11.13.8滤波器:高通滤波或低通滤波两种

11.13.9显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

11.14彩色多普勒

11.14.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示

11.14.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

11.14.3彩色显示角度: 10-120°选择

11.14.4彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥20帧/秒

11.14.5组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

11.14.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

11.14.7显示控制:零位移动多级可调，彩色对比显示

11.14.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图；组织多普勒(TDI)

11.15超声图像及病案管理系统

11.15.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥2000幅

11.15.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

11.15.3存储图像及文档:≥1TB硬盘,可刻录CD/DVD

11.15.4支持报告存储,检索,统计

11.15.5为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

11.15.6DICOM QVue图像阅读器

11.16超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

七、售后及其他

1.供应商应对所提供的货物提供96个月的维修服务。

2.开机率≥95 %，仪器故障要求2小时内应答，24小时形成解决方案。

3.供应商需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

4.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。

5.提供厂家原厂整机质保≥8年。

6.配备全自动经食道超声探头清洗消毒机一套，使用年限≥8年（含初洗槽、纯水机、智能经食道探头存储柜）。

7.配备超声计算机图文工作站、可升降检查床1张，2张检查专业椅。

全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪（二）

一、设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

二、配置要求：主机一套、腹部凸阵探头：1个、成人心脏探头：1个、成人心脏矩阵实时三维探头：1个、成人经食管矩阵实时三维探头：1个、高频线阵探头：1个、线阵探头：1个，需搭载全功能脱机分析软件一套。

三、使用单位：超声科

四、交货期：45天

五、设备用途及说明：用于成人心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、浅表等临床应用;并具备二维和实时三维经胸及经食道超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。

六、主要技术规格及系统概述

1.主机成像系统

1.1超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理

1.2支持OLED显示器≥21",无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

1.3操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

1.4触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

1.5示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单

1.6通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换

1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.8 M型及解剖M型技术

1.9脉冲反向谐波成像技术

1.10彩色多普勒成像技术

1.11彩色多普勒能量图技术

1.12微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量

1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

1.14动态范围≥280 dB

1.15实时双同步/三同步功能

1.16内置DICOM 3.0 标准输出接口

2.二维灰阶成像单元

2.1具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头

▲2.2高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号，可根据组织和器械单独选择优化模式

2.3实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

2.4线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

2.5一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

2.6自动实时持续增益补偿

2.7侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调

2.8具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson测量

2.9分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维等探头

2.10超宽视野全景成像技术

2.11具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择

3.彩色多普勒血流成像单元

3.1具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

3.2自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

3.3彩色实时同屏双幅对比显像

3.4具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

3.5彩色增益可独立调节

4.频谱多普勒成像单元

4.1提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像

4.2实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

4.3一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

4.4频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

4.5实时任意多平面模式下支持PW和CW

5.组织多普勒成像单元

5.1具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.2二维、速度曲线同屏显示

5.3提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

5.4提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

6.组织谐波成像单元

6.1具备脉冲反相谐波技术

6.2可显示谐波频率和基波频率

7.超声造影成像单元

7.1造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、Low MI低机械指数造影和Flash爆破造影成像

7.2支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

7.3具有心腔和心肌造影成像

7.4支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

7.5支持矩阵实时三维造影成像技术

7.6具备造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟

8.负荷超声成像单元

8.1内置专业负荷超声模板

8.2可提供负荷超声斑点追踪定量分析

8.3智能旋转角度可植入负荷超声模板中

9.心脏实时三维成像单元

9.1探头和功能

9.1.1支持矩阵实时三维探头，结合微电子技术≥2000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。

9.1.2支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

9.2实时智能旋转成像

9.2.1矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像

9.2.2无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换

9.2.3支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

9.3实时任意多平面成像

9.3.1同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

9.3.2支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

9.3.3实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

9.4实时三维成像模式

9.4.1实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

9.4.2实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频

9.4.3实时三维缩放成像，专用成像预设模式

9.4.4实时三维高帧频成像

9.4.5实时三维造影成像

▲9.4.6光源心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度

▲9.4.7多维心腔镜成像，三维纵向分辨突出显示心脏各种结构

▲9.4.8透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像

▲9.4.9彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像

9.4.10实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示

9.4.11实时三维MPR显示支持任意平面调整

9.4.12	实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

9.4.13	实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

9.4.14	实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面

9.4.15实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小

9.4.16支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等

10.测量及定量分析

10.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒等）

10.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

10.1.2	多普勒血流测量及分析软件包

10.1.3	专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜

10.1.4	自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

10.2感兴趣区定量

10.2.1	≥ 10 个用户自定义的区域

10.2.2	自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

10.2.3	生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式

10.3血管内中膜厚度自动测量:

10.3.1	对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

10.4心肌应变定量

10.4.1	实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析

10.4.2	可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

10.5	自动化二维心功能定量技术

10.5.1	自动二维左心功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

10.5.2	自动二维左房功能定量，专用左房定量分析功能，快速获取左房最大、最小容积、射血分数及容积曲线

▲10.5.3	自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

10.5.4	可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析

10.6三维心功能定量

10.6.1	自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面

10.7	三维自动右室定量

▲10.7.1人工智能技术，自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图

▲10.7.2	自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、容积指数、射血分数

▲10.7.3	自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变

10.8三维自动二尖瓣定量

10.8.1	人工智能技术，自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期二尖瓣模型视图

10.8.2	自动获取二尖瓣三维模型、二尖瓣瓣叶及瓣环等多个参数，同时可获取对应参数的曲线

10.9	三维自动左心耳定量

▲10.9.1	人工智能技术，专用左心耳三维定量工具，可快速识别左心耳结构

▲10.9.2	自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数

10.10图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

10.10.1数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，可进行参数编程调节

10.10.2主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

10.10.3具备主机硬盘图像数据存储

10.10.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

10.10.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

10.11参考信号：ECG心电信号

10.12输入和输出信号

10.12.1输入：DICOM DATA

10.12.2输出：DP高清数字化输出

10.13图像管理与记录装置

10.13.1内置图像管理系统

10.13.2支持DVD／USB图像导出存储

10.14连通性：医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件

11.系统通用功能

11.1 OLED显示器≥21",无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

11.2操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

11.3标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用

11.4功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

11.5探头规格：探头数量≥6个，单晶体探头≥4个

11.6腹部凸阵探头：成像频率1-5MHz

成人心脏探头：成像频率1-5MHz

成人心脏矩阵实时三维探头：成像频率1-5MHz

成人经食管矩阵实时三维探头：成像频率2-8MHz

高频线阵探头：成像频率4-18MHz

线阵探头：成像频率3-12MHz

11.7线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒

相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 110 帧/秒

11.8声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

11.9回放重现及存储:存储时间≥6分钟

11.10预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

11.11增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

11.12三维成像主要参数

11.12.1实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

11.12.2具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

11.12.3具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

11.12.4具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

11.12.5支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、多维心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

11.12.6具备单心动周期、多心动周期成像模式

11.12.7具备高帧频成像模式

▲11.12.8实时三维成像容积角度≥100*100度

11.12.9具备光源和多维心腔镜成像模式

11.12.10具备心脏灰阶三维透视成像

11.12.11具备心脏彩色三维透视成像

11.12.12具备深度光源成像模式

11.12.13具备实时三维断层成像

11.12.14具备实时双容积视野

11.12.15具备三维和MPR直接测量

11.13频率多普勒

11.13.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

11.13.2多普勒探头与频率: PW，CW

11.13.3最大测量速度:PW，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，0°时血流速度最大≥27m/s

11.13.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

11.13.5显示方式:B/D、B/C/D、D

11.13.6电影回放:≥2000帧

11.13.7取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

11.13.8滤波器:高通滤波或低通滤波两种

11.13.9显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

11.14彩色多普勒

11.14.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示

11.14.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

11.14.3彩色显示角度: 10-120°选择

11.14.4彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥20帧/秒

11.14.5组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

11.14.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

11.14.7显示控制:零位移动多级可调，彩色对比显示

11.14.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图；组织多普勒(TDI)

11.15超声图像及病案管理系统

11.15.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥2000幅

11.15.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

11.15.3存储图像及文档:≥1TB硬盘,可刻录CD/DVD

11.15.4支持报告存储,检索,统计

11.15.5为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

11.15.6DICOM QVue图像阅读器

11.16超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

七、售后及其他

1.供应商应对所提供的货物提供96个月的维修服务。

2.开机率≥95 %，仪器故障要求2小时内应答，24小时形成解决方案。

3.供应商需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

4.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。

5.提供厂家原厂整机质保≥8年。

7.配备超声计算机图文工作站、可升降检查床1张，2张检查专业椅。

### 2标段技术参数要求

- 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、配置要求：主机1套；标配探头数量：8把，包括单晶腹部探头、小器官高频探头、低频线阵血管探头、腔内探头，心脏探头、腹腔镜探头、术中机器人探头、双平面探头；多影像融合导航系统1套

三、用途：主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要技术规格及系统概述

1.主机成像系统

▲1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转

1.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥10英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作，直接点击触摸屏可调节的参数

▲1.3主机内置探头接口数量≥6个，（4激活互通互用）

1.4操作面板具有≥4向独立调节功能（即上下升降、左右旋转）

1.5数字波束形成器

1.6设备物理通道数≥256通道

1.7两种成像方式，支持数字化全域聚焦或全程实时连续动态聚焦技术，全场图像均匀一致，也支持开启焦点调节，可视可调

1.8数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit

1.9二维灰阶成像及M型显像单元

▲1.10解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转， 支持本次所配凸阵、线阵、相控阵探头

1.11脉冲反相谐波成像

1.12彩色多普勒能量图技术、方向性能量图技术

1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

1.14空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用

1.15斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥7级

1.16高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示，独立分级调节≥5级

1.17内置DICOM3.0标准输出接口

1.18具备自动声速校正技术，自动匹配最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

2.高级成像技术

2.1造影成像技术

2.2.1具备高帧频造影成像，腹部、浅表、腔内、腹腔镜等探头支持造影成像，

2.2.2具备TIC时间强度曲线分析

2.2.3实时双幅显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像的位置可以进行互换

2.2.4实时微血管造影增强成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行

2.2.5血流对比模式，造影成像下支持造影和血流混合成像模式，将血流和造影实时同屏融合在同一幅图图像上成像，有助于医生在造影下同步关注血流灌注情况

2.2.6具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号， 造影谐波的敏感性更高

2.2.7具有时间强度曲线分析，具备双计时器

2.2.8具有造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码，单一平面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别

2.2.9具备减影成像功能，减影显示方式≥5种，可以通过对分析帧范围内的减影图像着色重叠图像，在时间单位内可以显示多种颜色的叠加

2.2超宽视野成像扫描技术

2.3弹性成像技术

2.3.1压力应变式弹性成像

1)具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上

2)主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析

3)弹性成像模式下，支持本次所配凸阵、线阵、腔内、腹腔镜等探头

4) 具备自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量

▲2.3.2支持剪切波弹性成像

1）测量值可以两种显示杨氏模量（KPa）、剪切波速度（m/s），同时显示四分位间距。具备质控指数，提高测量准确性及重复性

2）剪切波弹性成像模式下，支持腹部、浅表等探头，

3）具备剪切波速度分布直方图，同时可进行脂肪衰减系数测量

4）同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波实时双幅显示

▲2.4具备声衰减成像和多模态弹性成像功能，具备多种肝脏状态的定量指标， 具备多种肝脏状态的定量指标，可提供肝纤维化指数、炎症指数、声衰减指数等，可进行精准的定量评估

▲2.5具备自动肝纤维化的分级定量成像功能，通过对弹性取样框内应变和纹理数据进行解析，可得到组织硬度及组织弥散分布的特征量，不受肝脏炎症影响，实现对肝炎分期的无创评价并可用于评价治疗前后的肝纤维化改变

2.6支持产科自动测量

2.6.1具备自动胎儿心率测量功能：在B模式成像时，通过追踪胎儿心脏感兴趣区的运动，自动测量胎儿心率满足

2.6.2具有胎儿生长参数智能检测功能：图像上智能识别胎儿双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构并自动测量生长径线，预估胎儿体重，减少重复操作及检查时间

2.6.3具有胎儿自动颈项透明层测量功能，可准确地测量NT值，并有效进行质量控制

2.7融合成像功能

▲2.7.1具有多影像融合导航系统，融合了实时US与CT/MR/PET/US的容积数据图像，多种成像方式优势提取，实现精准定位及介入、术中治疗

▲2.7.2可切换超声造影/CT增强不同时相的图像作对比，具备3D体标显示功能，

▲2.7.3具备感兴趣标识功能，靶目标位置提示，多个位点追踪

▲2.7.4临床应用广泛，支持所配凸阵、线阵、腔内等探头

2.8所配腹腔镜术中探头功能要求：支持术中超声造影成像、术中弹性成像，支持高精细血流成像，扫查视野≥36mm，偏转方向≥4个，偏转角度≥90°，支持低温等离子消毒。（附图标明探头型号）

2.9二维心肌组织斑点智能追踪技术

2.9.1单键启动自动追踪心肌内外膜；获得各阶段心肌周向、径向、纵向的应变、应变率、厚度、厚度变化率；心脏GLS、扭转角度、扭率等定量分析

2.9.2具备曲线图、彩色编码图、曲线&彩色编码图、牛眼图等多种显示模式

2.10具备示教软件，可支持画中画显示实时教学

2.11穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示增强前后效果，并支持自适应校正角度。

2.12支持术中机器人探头，可支持弹性及造影相关功能。

2.13可选配中央开槽穿刺探头，支持弹性及多影像融合导航功能。

2.14具备扩展成像技术

3.测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.1常规测量软件包

3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3具备图像一键优化功能，快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

3.4定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内任意位置的血流速度

3.5频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

3.6专科测量软件包支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。

3.7妇科测量软件包

可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告;

二维卵巢测量功能，支持识别卵巢标准切面组织结构并自动测量卵巢长径、宽径、厚径和体积，自动生成报告；支持左右卵巢快速注释

子宫内膜厚度测量功能，支持B模式下识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量

具备专业卵泡测量软件包，可自动计算卵泡大小及平均值，具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每侧显示卵泡≥10个

3.8心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

3.9腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

3.10小器官测量软件包，包含乳腺测量包

3.11血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

4.图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

4.2内置主机硬盘（非外接硬盘），硬盘容量≥1TB

4.3电影回放≥51200帧

4.4支持不同探头12幅图像同屏动态回放，回放速度可调

5.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

6.探头规格

6.1频率：超宽频带探头，1MHz到22MHz

6.2二维、彩色、多普勒均可独立变频

6.3类型：电子扇扫、线阵、凸阵

6.4单晶体探头≥3种

6.5电子线阵探头阵元数≥256

▲6.6单晶腹部凸阵探头频率：1.0-6.0MHz

6.7心脏探头频率范围：1.0-5.0MHz

6.8双平面探头(凸阵+线阵） ：频率 2-10MHz/2-14MHz

6.9低频线阵血管探头频率范围：2.0-12.0MHz

▲6.10术中机器人探头频率范围：2.0-12.0MHz

▲6.11腹腔镜探头频率范围：2.0-13.0MHz，支持术中超声造影成像、术中弹性成像，支持高精细血流成像，扫查视野≥36mm，偏转方向≥4个，偏转角度≥90°，支持低温等离子消毒。（附图标明探头型号）

6.12高频线阵探头频率范围：5.0-18.0MHz

6.13腔内微凸探头：频率2-10MHz

6.14穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

7.二维显像主要参数

7.1成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥60帧/秒

7.2增益调节：物理及电子TGC，TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节

7.3 A/D≥14bit

7.4接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理、

7.5二维灰阶成像256灰阶

7.6伪彩：≥16档可调

7.7组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速

7.8系统动态范围：≥320dB

8.频谱多普勒

▲8.1显示模式：

1)高脉冲重复频率(HPRF)

2)连续波多普勒（CW）

3)脉冲多普勒(PWD)

4)多门多普勒（PW&PW、TDI&PW、TDI/TDI）

8.2最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥8，2m/s；CWD：血流速度16.0m/s

8.3最低测量速度：≤1mm/s(非噪音信号)

8.4取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调

8.5零位移动：15级

9.彩色多普勒

9.1显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

9.2扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧率63帧/秒

9.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

9.4具有彩色双实时功能

9.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

9.6高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，更细微的显示末梢血流的动态情况

9.7微细血流成像，经过创新的技术有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，有别于能量血流和高分辨率血流

▲9.8具备二维立体血流成像技术，对二维彩色多普勒进行立体渲染，增强血流边界的显示及可视化效果，可以与彩色血流、彩色能量、高分辨率血流、超精微血流联合使用

10.超声功率输出调节

10.1具有B、M、PWD、CFM

10.2输出功率选择独立分级可调

11.记录装置

11.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

11.2DVD-RW或USB图像存储

11.3内置USB接口≥5个，用于图像传输

七、售后及其他

1.所投彩色多普勒超声诊断仪产品整机质保≥3年，所投产品在保修期内维修保养次数≥4次/年，驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试、培训及维修。

2.配备超声计算机图文工作站、可升降检查床1张，2张检查专业椅。

商务要求

- 1.项目实施地点：采购人指定地点。

- 2.付款方式：验收合格后，按照合同约定的期限医院向中标方支付验收合格货款总额的90%，合同履约结束后，无息支付验收合格货款总额的10% 。

- 3.中标人在供货时，须保证各类产品质量合格，证件齐全有效。

- 4.产品必须满足现行国家、行业标准的规定。采购的产品应保证是全新、未使用过的，完全符合采购要求规定的质量、规格、性能和技术规范的要求；所供的产品必须具有出厂产品质量合格证，国家有关质量检测合格、手续齐全且合法的产品。

- 5.供应商提供的产品应是最新生产且检验合格的产品（供货时需提供产品检验合格证明或检验报告），如果采购人购买的产品需要调换且在质保期内的，应无条件予以更换。

- 6.供应商对所供的耗材应在医院库房适当备货（至少备一个月的估算供货量），确保医院需要。接到医院下达的采购通知后，应在2日内供货到位，临时采购计划在规定的时间内供货，急用产品必须保证随时下达计划随时供货，不得因供货不及时影响采购人正常医疗工作。

- 7.采购标的验收标准为：

- 1)采购人对不符合要求的产品，有权拒绝接受供应商应对不符合要求的产品及时进行更换，不得影响采购人的使用。

第七章 附件

1.中小企业声明函(货物) （若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：______年_____月_____日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 1、如不是中小企业，则无需提供或填写。

- 2、享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

- 3、所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 4、供应商须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准及招标文件中明确的所属行业填列，中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

2.监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：如不是监狱企业，则无需提供或填写。

3.残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、供应商若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。