昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）

（项目编号：SJX-2026-300）

公开招标采购文件

采购人：玛纳斯县人民医院（盖章）

采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司（盖章）

日期：2026年4月

招标文件确认表 新疆世纪星工程咨询有限公司： 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）（项目编号：SJX-2026-300）招标文件，经我单位审核符合我单位提出的招标要求，同意对外发布。 采购人（盖章）： 年 月 日

目  录

第一章 公开招标公告	4

第二章 投标须知前附表	13

第三章 投标人须知	24

第四章 政府采购合同	45

第五章 采购需求	55

第六章 评标程序、评标方法和评标标准	166

第七章 投标文件格式	184

- 公开招标公告

项目概况

昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年06月04日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SJX-2026-300

项目名称：昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8900000元

最高限价（元）：500000，900000，700000，720000，830000，780000，280000，660000，490000，500000，400000，380000，640000，840000，280000

采购需求：

标项一

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第一包

数量:1

预算金额（元）:500000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声手术刀系统1台、隐瘢痕无充气甲状腺拉钩套装1套、内窥镜手术刨削器1套、乳房病灶旋切活检系统1套；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项二

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第二包

数量:1

预算金额（元）:900000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高端便携超声诊断仪1台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项三

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第三包

数量:1

预算金额（元）:700000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声诊断仪1台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项四

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第四包

数量:1

预算金额（元）:720000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式电子支气管镜2套、动态血压仪1台、儿童可视喉镜2台、新生儿监护仪1台、多参数生物反馈治疗仪1台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项五

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第五包

数量:1

预算金额（元）:830000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：胎儿监护仪（双床位）2台、胎心监护仪4台、生物刺激反馈仪1台、臭氧治疗仪2台、盆底磁刺激仪1台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项六

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第六包

数量:1

预算金额（元）:780000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：氩气高频电刀 1台、高频电刀2套、经颅磁刺激仪1台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项七

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第七包

数量:1

预算金额（元）:280000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血液透析机双泵带模块1台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项八

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第八包

数量:1

预算金额（元）:660000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电脑恒温电蜡疗仪2台、微波治疗仪4台 、超短波治疗仪 4台、颈腰椎治疗多功能牵引床1台、红光治疗仪2台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项九

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第九包

数量:1

预算金额（元）:490000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中频电疗仪2台、电针治疗仪18台、干扰电治疗仪5台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项十

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第十包

数量:1

预算金额（元）:500000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：冲击波治疗仪3台、电动按摩治疗床4张、多段位手法床3张；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项十一

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第十一包

数量:1

预算金额（元）:400000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：煎药包装一体机2台、智能化煎药机10台、中药汤剂包装机5台、智能艾灸排烟系统6张床6套；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项十二

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第十二包

数量:1

预算金额（元）:380000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中医经络信息采集系统（中医经络治疗仪）1套、四诊仪1台；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项十三

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第十三包

数量:1

预算金额（元）:640000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中医适宜技术教学实训考核系统1套；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项十四

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第十四包

数量:1

预算金额（元）:840000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：药师合理用药审方系统1套；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

标项十五

标项名称: 昌吉州玛纳斯县公立医院改革与高质量发展示范项目（二期）-第十五包

数量:1

预算金额（元）:280000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：儿童综合素质测评系统1套；具体详见招标文件采购需求。

备注：/

合同履约期限：货物须在 30 日历日内运输到指定地点；到货后 7 个工作日内，乙方应提前 3 天书面通知甲方到场时间，并派具备对应设备安装调试资质的工程技术人员到场，到场后 15 个工作日内完成安装调试并达到验收条件。若乙方未按约定提前通知，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，逾期超过三日的，安装调试期限相应顺延，且乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15不专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

（4）本项目标项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15投标产品属于医疗器械的，若投标人为货物制造商，全部采购标的使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》，投标产品不属于医疗器械的，无需提供上述相关凭证及许可证。

## 三、获取招标文件

时间：2026年04月24日至2026年05月06日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月04日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2026年06月04日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各投标人应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999

5、有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玛纳斯县人民医院

地 址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县凤凰东路26号

联系方式：15599826705

2.采购代理机构信息

名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼

联系方式：13999295080

3.项目联系方式

项目联系人：李航、訾王贝、范燕娥、杜萍

电话：13999295080

- 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。本项目中的“标项”与“包”的概念一致，标项一（或 1）对应为第一包， 标项 2（或 2）对应为第二包，以此类推。对于多标项项目本表未特别注明的适用于所有标项。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：玛纳斯县人民医院 地 址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县凤凰东路26号 联系人：李老师 联系电话：15599826705 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 联系人：李航、訾王贝、范燕娥、杜萍 联系电话：13999295080 电子邮箱：1814019006@qq.com |
| 1.3 | ☑法人分支机构不允许参加本项目投标 □本项目为银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况，法人分支机构允许参加本项目投标 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品： ☑否 □是，□本项目标项 全部货物允许进口，□本项目标项 部分货物允许进口，具体详见本项目采购需求。 |
| 1.5.1 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展 和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），具体如下 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 包1; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包2; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包3; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包4; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包5; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包6; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包7; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包8; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包9; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包10; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包11; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包12; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包13; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包14; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包15; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. |
| 1.5.2 | - ☑本项目标项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目标项 专门面向□中小（含中型、小型、微型）□小微（含小型、微型）企业采购。即: 提供的货物全部由□中小（含中型、小型、微型）□小微（含小型、微型）企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造。 - □本项目标项 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。 - □本项目标项 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。 注：（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 - （2）依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 - （3）依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号相关规定，监狱企业视同小型、微型企业。 - （4）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 1.11 | 是否允许联合体投标：☑否 □是 联合体的其他资格要求：无 |
| 1.14.1 | 本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策： ☑本项目适用支持本国产品标准 □本项目不适用 说明：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物、文物和陈列品、图书和档案、特种动植物、农林牧渔业产品、矿与矿物、电力/城市燃气/蒸汽和热水/水、食品/饮料和烟草原料、无形资产。 |
| 2.2 | 项目预算金额：8900000元，其中标项1：500000元，标项2：900000元，标项3：700000元，标项4：720000元，标项5：830000元，标项6：780000元，标项7：280000元，标项8：660000元，标项9：490000元，标项10：500000元，标项11：400000元，标项12：380000元，标项13：640000元，标项14：840000元，标项15：280000元 最高限价：☑同预算金额 □ 元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/ |
| 5.7 | 样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： - 1.样品制作的标准和要求：样品按下列要去提供，否则将被拒收，产生的后果由投标人负责。 - 1）、样品上张贴样品标签，标注样品的名称、产地及生产厂家、投标单位名称、标项号。 - 2）、同一标项中的所有样品放入一个或多个包封进行密封中，并设置包装封皮，封皮上均应： ①注明项目名称、项目编号、标项名称、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 ②在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。； 2.是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 3.样品递交要求： 递交时间：开标当日，截止时间同提交响应文件截止时间 递交地点：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼，逾期提供的样品将不予接受。 - 4.未中标人样品退还：未中标供应商样品中标结果公示发出，无质疑、投诉后退回，如有质疑、投诉，待质疑投诉处理完成后退回；在上述期限需提前退回的贵重样品或易变质样品，投标人联系招标代理机构，在采购人的见证下密封加盖代理机构公章、投标人公章后退回。 - 5.中标人样品保管、封存及退还：中标供应商样品由采购人封存，中标供应商在合同期内必须交付与评标时质量相同的货物，入库验收时如发现与评标留样样品不相符的，终止供应商资格。采购人不定期对中标企业供应的货物进行抽查检验，检验不合格的，可向供货厂家通知拒收任何不符合采购人质量要求的货物。对于抽检不合格的货物，造成的罚款及没收等损失由供应商承担。 6.其他要求：投标人投多个标项，则需分别密封提供，将不同标项样品密封在同一封装袋中，样品递交无效，不参与样品评审。 |
| 7.1 | □本条本项目不适用。 ☑如投标人对多个包进行投标，可以中标多包 - □投标人可以对以上本项目第1-15包同时进行投标，但第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15包中一家投标人最多只能中1个包；评审按上述包号先后顺序进行，当一家投标人已被推荐为前任意一包的排名第一的中标候选人后，该投标人将不再被推荐为后任意一包的中标人。但可以参加其余包的评审，以此类推。若出现无法避免同一供投标人时中2个及以上包的情况，则允许1个投标人可以中多个标项，且第一中标候选人为中标人。 |
| 9.2 | - 本项目标项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15投标报价方式为： - ☑总价报价：开标一览表中“投标报价”为该标项各标的物投标单价乘以该标的物采购数量的合计，报价单位为人民币。实际结算金额为标的物投标单价乘以该标的物实际采购数量。并须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □单价合计报价：开标一览表中“投标报价”为该标项各标的物投标单价的总和，报价单位为人民币。实际结算金额为标的物投标单价乘以该标的物实际采购数量。并须按采购文件规定的响应文件格式提供“分项报价表”，分项报价表中的数量均为“1”。并须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □下浮率（%）报价：开标一览表中“投标报价”为以采购需求标的物单价限价为基础，填报下浮率（%），报价单位为%。成交单价为招标文件载明的标的物限价×（1-下浮率（%）），实际支付金额为成交单价×实际成交数量。无须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □折扣率（%）报价：开标一览表中“投标报价”为以采购需求标的物单价限价为基础，填报折扣率率（%），报价单位为%。成交单价为招标文件载明的标的物限价×折扣率（%），实际支付金额为成交单价×实际成交数量。无须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - 填写示例：①如总价报价或单价合计报价15031.21元，开标一览表中“投标报价”填写为，“大写：壹万伍仟零叁拾壹元贰角壹分；小写：¥15031.21元；”②如下浮率（%）报价或折扣率（%）报价25.25%，开标一览表中“投标报价”填写为，“大写：百分之二十五点二五；小写：25.25%” |
| 10 | 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 保证金数额：标项1：10000元，标项2：18000元，标项3：14000元，标项4：14400元，标项5：16600元，标项6：15600 元，标项7：5600元，标项8：13200元，标项9：9800元，标项10：9900元，标项11：8000 元，标项12：7600 元，标项13：12800元，标项14：16800元，标项15：5600元 - 一、采用转账、电汇、网银方式提交的 1、采购代理机构账号信息如下： （提示：此账号为保证金账号，保证金不要转到23.1条规定服务费缴纳账号） 保证金收款人：新疆世纪星工程咨询有限公司 保证金收款账号：512090100100073085 保证收款银行及行号: 兴业银行乌鲁木齐分行营业部309881002010 2、以电汇或银行转账形式缴纳保证金的投标人注意事项： (1)在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号、标项号（如分标项）。每个项目须按照分包分别提交投标保证金。 (2)投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的账户汇出，并开具银行汇款凭证。 - 二、投标保函提交方式： 1、以金融机构、担保机构出具的纸质保函形式提交投标保证金的（除政采云平台金融服务中心办理的电子保函外），应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构，未提交原件的将按无效投标（响应）处理。 2、如 供 应 商 通 过 " 政 采 云 平 台 金 融 服 务 中 心"(https://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 三、说明 1、投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 2、以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 3、由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 4、投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 5、若本项目是废标项目重新组织招标，参加上次投标的供应商再次参与投标需重新缴纳投标保证金，否则按无效投标处理，上次投标的投标保证金在废标后原路退回。 6、联合体投标的，建议由联合体牵头方缴纳投标保证金。 |
| 11.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 13.1 | 投标截止时间：2026年06月04日11:00（北京时间） |
| 14.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统 |
| 18.1 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 21.4 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： 投标人自行拟定 （2）允许分包的金额或者比例： 投标人自行拟定 （3）其他要求： 。 |
| 22.1 | 提交履约保证金的时间：合同签订后5个工作日内 履约保证金金额：合同金额的10% 履约保证金形式：政府采购法律法规规定及采购人接受的形式 |
| 23.1 | 1、是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：☑参照原国家计委计价格【2002】1980 号文的计算方法收取。 □本项目招标代理费：标项1 元 - 2、支付形式：支票、电汇等形式 - 3、支付时间：领取中标通知书的同时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费 4、服务费缴纳账号（提示：保证金账号详见第10条）： 收款单位全称：新疆世纪星工程咨询有限公司 银行账号：651651056018800020157 开户行： 交通银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行 银行行号： 301881000569 |
| 24 | 接收询问和质疑的联系方式： 1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《招标公告》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：新疆世纪星工程咨询有限公司招标部 联系人、联系电话：李航、訾王贝、范燕娥、杜萍 ， 通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦 B 座 20 楼 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图 PDF 扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 核心产品： ☑本项目标项2、3、7、13、14、15为单一产品采购项目，采购产品即为核心产品。 ☑本项目标项1为非单一产品采购项目，核心产品为：内窥镜手术刨削器 标项4为非单一产品采购项目，核心产品为：便携式电子支气管镜、多参数生物反馈治疗仪 标项5为非单一产品采购项目，核心产品为：胎儿监护仪（双床位）、盆底磁刺激仪 标项6为非单一产品采购项目，核心产品为：经颅磁治疗仪 标项8为非单一产品采购项目，核心产品为：电脑恒温电蜡疗仪 标项9为非单一产品采购项目，核心产品为：干扰电治疗仪 标项10为非单一产品采购项目，核心产品为：冲击波治疗仪 标项11为非单一产品采购项目，核心产品为：智能化煎药机 标项12为非单一产品采购项目，核心产品为：四诊仪 注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品 |
|  | 演示 不进行 进行，远程线上演示现场演示 1.演示时间不得超过 分钟。 2.进行远程线上演示的，供应商应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因供应商自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由供应商自行承担。 3.进行现场演示的，演示人员不得超过 人，演示现场提供 。 |
|  | 评标方法：综合评分法 |
|  | 项目属性：货物 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告、公示在新疆（兵团）政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。 9、本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件，投标保证金招标人有权不予退还。 10、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 11、联合体投标，除招标文件明确要求联合体其他成员签字（签章）、盖章外，均为联合体牵头人签字（签章）、盖章。 |  |

- 投标人须知

- 说 明

- 采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。本项目采购人详见投标人须知前附表

  - 采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。本次招标的采购代理机构详见投标人须知前附表。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指有意向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，并在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。法人分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目（包）是否允许法人分支机构参与磋商详见投标人须知前附表。

投标人须满足以下条件：

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

    - 符合招标公告中规定的落实政府采购政策需满足的资格要求。

    - 符合招标公告规定的本项目特定资格要求。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标须知前附表。

    - 若投标须知前附表中写明专门面向中小或小微企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小或小微企业制造，或提供的服务、工程为非中小或小微企业承接，其投标将被认定为投标无效。若投标须知前附表中写明本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购的，本项目面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 供应商信用记录

    - 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为无效投标。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被认定为无效投标。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

- 为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他采购需求标准

- 为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，财政部、工业和信息化部制定了《数据库政府采购需求标准（2023版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，本项目如涉及数据库、操作系统、工作站、通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

    - 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

    - 大中型企业、自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 本国产品标准及支持政策

    - 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策见投标须知前附表。

    - 产品需在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成从原材料、组件到成品的制造、加工或组装，从而产生新的产品属性。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

    - 产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

    - 对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

    - 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

    - 采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

    - 采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

  - 进口产品

    - 凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第五章 采购需求”。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

    - 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

    - 若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

  - 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

  - 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 适用法律

  - 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标程序、评标方法和评标标准

第七章 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

  - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准（除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、采购需求、采购合同、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释）。

  - 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

  - 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

  - 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

  - 采购结果公告发布后，中标投标人的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标投标人在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同投标人不再认领，代理机构有权进行处理。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体（网站）上发布更正公告（通知），因投标人未及时登陆媒体（网站）查看导致通知未及时收到通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前发布；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

  - 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

  - 投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，如仅响应采购包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

  - 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 第五章《采购需求》及第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

- 投标报价

  - 投标人的报价，除非招标文件另有规定，均应以人民币进行报价。

  - 投标人应按照投标人须知前附表规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。投标人的报价应包括但不限于下列内容：

- 1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

- 2）按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有赠与行为的，将导致其投标被拒绝。

  - 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件，其投标无效。

  - 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

  - 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金的形式除投标须知前附表中另有约定外，可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），否则其投标无效。电子保函与纸质保函具有同样效力。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的牵头方提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人。

  - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人。

  - 终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 在投标有效期内，投标人撤回投标的；

    - 中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

    - 中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

    - 中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

    - 存在的串通投标情形的；

    - 存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

    - 法律、法规规定的其它情况。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，退还其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的制作

  - 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，如因不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

  - 投标人应使用电子招投标平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件

  - 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

  - 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

  - 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的电子招投标平台。时间以电子招投标平台系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

  - 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

  - 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

    - 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

    - 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

    - 投标文件损坏或格式不正确的。

  - 投标文件的修改、撤回与撤销

    - 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

    - 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

- 开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），开标为远程电子开标。

  - 采用远程电子开标的：

    - 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由投标人自行承担。

    - 开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

    - 如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

  - 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

    - 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

    - 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物或服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

  - 资格审查要求详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购人或采购代理机构将按第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》

- 确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人见投标须知前附表。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在招标公告发布媒体发布中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。是否允许分包详见投标人须知前附表，如采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 履约保证金

  - 中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

  - 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

  - 如果中标人没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 代理服务费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见投标须知前附表。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见投标须知前附表中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑、超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的采购人、采购代理机构有权不予回复。

- 其他

  - 本次招标活动中除招标文件规定外还需执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

  - 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 适用于本投标人须知的额外增加的变动详见投标须知前附表。

- 政府采购合同

（具体以实际签订合同为准）

玛纳斯县人民医院设备采购合同

采购方（以下简称甲方）：玛纳斯县人民医院

地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县凤凰东路26号

供货方（以下简称乙方）：

地址：

甲方委托招标代理公司   于   年  月  日就  ，项目编号  进行公开招标，通过开标评标，乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方。根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》等法律法规，现经甲乙双方充分协商，就项目设备采购、安装调试、付款、质保、人员培训、售后等相关事宜达成一致，共同信守。本次合同中标金额为￥  ，中标设备明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

设备技术参数、配置明细等附后

- 产品的到货地点、收货单位及合同履约期限：

到货地点及收货单位：采购人指定地点。

合同履约期限：货物须在 30 日历日内运输到指定地点；到货后 7 个工作日内，乙方应提前 3 天书面通知甲方到场时间，并派具备对应设备安装调试资质的工程技术人员到场，到场后 15 个工作日内完成安装调试并达到验收条件。若乙方未按约定提前通知，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，逾期超过三日的，安装调试期限相应顺延，且乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

- 产品的成交价格及付款方式：

付款途径：银行电汇 / 财政平台支付。

付款方式：1）设备合同签订后30个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；设备安装调试完毕并验收合格后30个工作日内，甲方支付合同总价款的60%，设备运行60日后，经甲方书面确认参数性能持续符合合同约定要求且乙方无任何未履行的合同义务及违约情形，甲方支付余款10%。乙方应向甲方提供符合甲方要求的不可撤销保函（出具机构为具备相应资质的银行或专业担保公司），作为本合同项下设备质量的担保，保函金额为合同价格的10%，保函有效期自出具之日起至本合同约定的设备质保期届满之日止。若质保期内设备出现质量问题未解决的，保函有效期自动顺延至质量问题全部解决之日。若在质保期内甲方根据合同约定扣减或索赔导致保函金额减少的，乙方应在收到甲方书面通知后10个工作日内补充相应金额的保函或提供其他甲方认可的担保，以确保担保金额持续符合约定。否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。质保期届满后，该保函自动失效，甲方无需退还保函原件。

2）付款凭证：甲方按付款节点凭对应资料付款：支付第一笔30%款项时，凭中标通知单、合同、对应金额的合格发票；支付第二笔60%款项时，凭验收合格证明、固定资产出入库手续、对应金额的合格发票；支付第三笔10%款项时，凭甲方出具的参数性能符合要求的书面确认文件、对应金额的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。若乙方提供的发票存在虚开、作废、红冲、信息不符等不合规情形，乙方应在甲方发出通知后3个工作日内更换为合规发票，否则甲方有权追回已支付的对应款项，由此产生的全部损失由乙方承担。乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

- 验收

1、设备质量要求：设备须为合同生效后原厂生产的全新、未使用过的原装合格正品，国产设备出厂日期距交货日期不得超过 60 天。若出厂日期超出规定时限，按以下标准折价：折价金额 = 合同中标价 ÷（设备标定使用年限 ×365）× 超期天数，折价金额由乙方在验收后 10 个工作日内返还至甲方指定账户；若乙方逾期返还，每逾期一日，应按折价金额的千分之一向甲方支付违约金。

2、检测要求：需计量检定或特种设备检验检测的设备，乙方须在验收后 30 日内提供法定检测机构出具的合格检测报告；无法提供的，由甲方委托第三方检测，检测费用由乙方承担。若检测认定质量不合格，乙方须在 15 日内无条件更换合格设备，并承担甲方因此产生的诊疗损失、检测费、误工费等全部责任。

3、检测违约处理：乙方未在约定时限内提供法定检测机构出具的合格检测报告的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金；逾期超过十五日的，甲方有权要求退货，并由乙方承担本合同约定的相应违约责任。

4、开箱验收：乙方负责将货物安全运抵指定地点，到货后由甲方、乙方共同开箱验货，核对设备型号、配置、数量与合同一致性，双方签字确认验货清单。

5、标准与证明：所供货物须符合中国及国际最新通行标准，附原厂测试报告、合格证书；进口设备须提供报关单、商检证。具体质量标准以乙方投标文件中明确的内容为准，经甲方书面确认后作为本合同附件；若乙方投标文件载明的标准低于招标文件要求、国家或行业强制标准的，以较高的标准为准，是本合同不可分割的组成部分。

6、技术资料交付：乙方须在验收时提供以下完整资料（中文版本，进口资料须附具备翻译资质的机构出具的加盖公章的中文翻译件，若翻译内容与原文不一致导致甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任），资料不全或不符合甲方要求的，甲方有权拒绝开展后续验收工作，直至乙方补充完善全部符合要求的资料：

（1）设备配置清单、详细说明书、技术参数报告、彩图；

（2）维修手册、操作手册、保养指南；

（3）软件合法使用证书、备份安装包及授权文件；

（4）国家规定的资质证明

（5）正规备品备件价格表（明确保修期后价格不高于中标时报价的 120%）；

（6）售中售后服务承诺、免费质保期说明及交付使用日期确认函。

乙方交付的技术资料不全，导致验收不合格的，除按本合同约定承担逾期安装调试的违约责任外，每缺少一项技术资料（包括但不限于本条第6款所列（1）至（6）项资料，具体关键资料清单可另行在附件中明确，若附件未明确，则视本款所列全部资料为关键资料），还应向甲方支付人民币5000元的违约金。

- 安装调试

1、安装费用：乙方免费承担设备装卸、安装、调试、配件、第三方网络接口费、培训等全部费用。设备、系统必须与院内系统进行接口对接，实现数据共享、互通，由此产生的费用由中标单位承担。

2、验收标准：乙方应于安装调试前7日向甲方提交详细验收标准及手册，经甲方书面确认后作为验收依据，安装后按国际标准、厂方标准及合同约定的较高标准验收；甲方有权委托法定资质单位进行精度校验，校验费用由乙方承担。

3、违约处理：因乙方原因未按约定时限完成安装调试，逾期未超过15日的，每延迟1日按合同总价款的0.05%支付违约金，累计违约金总额不超过合同总价款的5%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付已产生的违约金外，还应在收到甲方解除通知后10日内退还已收全部款项，并向甲方支付合同总价款20%的违约金作为赔偿；调试后未达质量或技术指标的，甲方有权要求退货，乙方须在10日内退还已收款项并支付合同总价款20%的违约金。

- 培训

1、培训计划：制定详细培训计划，提供仪器设备使用的技术培训，为被培训人员提供有关设备的技术资料和系统操作说明书，培训主要内容包括但不限于设备的原理，设备工作流程，设备操作方法，设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养规程、常见故障处理方法等，保证使用人员正确操作设备各种功能。

2、培训实施：乙方派专业技术人员提供线下集中培训，维修人员培训不少于 2 次，操作人员培训不少于 2 次，每次培训时长不低于 2 小时；需赴上级医院培训的，乙方应提前将培训内容、时间、地点、培训单位资质提交甲方书面确认，经甲方同意后再行安排培训并承担全部培训费用（含交通、食宿、学费）。

3、考核与记录：培训后组织操作及维修考核，合格率须达 100%；若培训后考核合格率未达 100%，乙方须免费重新组织培训直至所有参训人员考核合格，由此产生的所有延误及相关损失由乙方承担。每次培训填写《培训记录表》，经双方签字确认后作为供货商院内可靠性考核的依据之一。培训科室操作人员，直到科室人员能独立操作。

- 售后服务

1、服务保障：需提供3名及以上专职维修工程师名单（附资质证明），确保服务响应及时性。

2、未确保约定数量的专职维修工程师的，甲方有权要求乙方在15日内整改。逾期未整改或整改后仍不符合约定的，每次甲方检查发现不符合约定时，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金，且甲方有权自行或委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

3、质保期服务：

免费质保期（60）个月（自验收合格之日起算），质保期内全机（含附件、硬软件）免费维修、更换零配件，免工时费；

质保期内厂家工程师每年上门保养不少于2次，做好保养记录并经甲方签字确认；

开机率要求：按法定工作日计算（不含节假日），年开机率须≥95%（年开机率=（年法定工作日数-停机天数）÷年法定工作日数），停机天数不含甲方操作不当或不可抗力导致的停机。

6.4开机率违约处理：

年开机率90%（含）-95%（不含）：延长质保期1年；

年开机率85%（含）-90%（不含）：延长质保期2年；

年开机率＜85%：乙方无条件更换同型号新机，重新计算质保期，并赔偿甲方该设备日均检查收入×停机天数的直接经济损失，该损失包括但不限于直接经济损失、预期利益损失以及甲方为减少损失、采取替代措施所支出的合理费用。日均检查收入以甲方前6个月同类设备日均检查收入的平均值计算；如无历史数据，则参照本地区同类同级医院同类设备的平均收费标准计算。

若乙方未在甲方发出的换机通知要求的期限内交付并安装调试合格同型号新机的，甲方有权单方解除本合同，乙方应在收到解约通知后10日内退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

7.3.2 接口与升级：硬件须具备标准数据传输接口，免费开放设备运行数据与第三方系统互联互通；软件须与医院HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统对接，接口开发、调试费用由供应商承担；软件终身免费升级。乙方须提供承诺函（格式自拟）。

7.3.3 备件与工具：乙方随机提供1套标准备件包及专用工具，附清单及单价；在国内设备件库，保证10年以上备件供应，保修期后备件价格不高于中标时报价的120%。

7.3.4 维修响应：

接到故障通知后2小时内响应（节假日同工作日），24小时内到场维修（偏远地区的范围由甲方书面确认，经甲方同意后到场维修时间可延长至48小时，乙方需提前【1】天书面告知甲方）；

备件运抵甲方指定地点的时限不超过2天，每逾期1天按设备日均检查收入赔偿，具体计算标准参照本合同‘开机率违约处理’中约定的方式执行；

提供维修、检测和报错系统软件，质保期后提供无偿技术支持。

乙方每次提供保养、维修等服务后，应填写由甲方提供的服务工单，详细记录服务内容、时间、人员、更换部件等信息，并经甲方指定人员签字确认。该工单作为乙方履行服务义务及甲方核算设备开机率等指标的依据。

乙方到场维修及更换备件期间造成的设备停机时间，全部计入开机率考核范围。

7.3.5 质保后服务：维修实行“先修后付款”，备件实行“先交货后付款”，费用标准以中标时提供的备品备件价格表为准。

7.3.6 质保期结束后，乙方拒绝、无正当理由拖延或在接到甲方书面维修通知后24小时内未书面确认响应‘先修后付款’要求的，甲方有权委托第三方进行维修，乙方应承担因此产生的全部维修费用，并赔偿甲方设备停用期间的损失。

- 索赔

- 索赔情形：货物质量、规格、数量与合同不符，或质保期内证实存在缺陷（含潜在缺陷），甲方凭法定质检机构报告向乙方索赔（保险公司或运输部门责任除外）。

索赔处理：乙方须在收到索赔通知后7日内答复，逾期未书面提出合理异议的，则视为认可甲方的索赔主张；可选择以下方式处理：

折价处理：按缺陷程度协商或评估降低价格，折价金额从应付货款中扣除；

更换维修：免费更换缺陷部件并修补，延长修补部件质保期，承担甲方直接损失。

- 款项抵扣：乙方未按时处理索赔的，甲方从应付货款中扣回索赔金额，不足部分有权追索。

- 违约赔偿

- 乙方违约：

延迟交货：每延迟1日按合同总价款0.05%支付违约金；延迟交货超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方须在3日内退还已收全部款项，并支付合同总价款20%的违约金；

履行合同不符：除及时调换外，调换期间按调换货物金额每日0.05%支付违约金；

腐败或欺诈行为：甲方终止合同，乙方承担全部损失并赔偿合同总价款30%的违约金。

- 甲方违约：未按约定付款，每延迟1日按未支付金额0.05%支付违约金。

- 争议费用：因一方违约引发诉讼或仲裁的，违约方承担对方经济损失及律师费、诉讼费等相关费用。

- 款项支付：违约金、赔偿金须在责任明确后3日内付清，逾期按逾期付款处理。

- 合同修改

- 变更限制：双方不得擅自变更合同，确需修改的须共同签署书面文件，报评标中心审核备案。

- 违约终止：甲方可书面通知乙方终止部分或全部合同的情形：

乙方未在约定时限（含延长时限）内提供货物或服务；

乙方在竞争或实施过程中存在腐败、欺诈行为。

- 终止后果：合同终止后甲方可采购同类货物，乙方承担额外支出；部分终止的，乙方继续履行未终止部分。

- 破产终止合同

乙方破产或无清偿能力的，甲方可书面通知终止合同且不补偿，不影响甲方已采取或将要采取的补救措施。

- 不可抗力

- 不可抗力定义：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等双方缔结合同时不能预见、无法避免的事件。

- 通知与证明：事件发生后，当事方须立即书面通知对方，15日内提供相关部门证明文件。

- 后续处理：双方协商确定合同履行方案，书面报评标中心备案。

- 税费

与本合同相关的全部税费（含增值税、商检费、关税等）均由乙方承担，包含在投标总价中。

- 转让和分包

本合同项下权利义务不得转让，不得分包，违反者甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。

- 通知

双方通知须以书面形式送达对方指定地址，对方签收确认；通过快递发送的，快递签收日为通知到达日。

- 合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

- 其他

- 知识产权：乙方保证所供设备及软件无知识产权纠纷，若引发侵权诉讼，全部责任由乙方承担。

- 保密义务：乙方对接触的甲方患者信息、设备数据等承担保密责任，保密期限不少于5年。

- 生效条件：本合同未尽事宜经双方协商签订的补充协议，需经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力

- 本合同自双方签字、盖章之日生效，一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

后附招标参数：

甲方：玛纳斯县人民医院                    乙方：

开户行：中国农业银行玛纳斯县支行        开户行：

账号：                          账号：

经办人：                                 联系人：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

日  期 ：      年    月   日             日  期 ：     年   月    日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目成交单位名称、开具发票单位名称相一致。

- 3.甲方（采购单位）应盖本单位公章，乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

- 采购需求

说明：

- 采购项目内容中凡标有“★”的地方均为实质性条款，必须完全满足条款，投标人要特别加以注意，必须完全满足或优于这些要求，若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 需求书中如有标注“▲”号条款为重要指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致失分，但不作为无效投标条款。

- 3.以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，实质上满足或超过招标文件的要求即可获得评审认可。

- 标项一

- 一）、采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声手术刀系统 | 1台 | 3 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 隐疤痕无充气甲状腺器械套装 | 1套 | 7 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 内窥镜手术刨削器 | 1套 | 28 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 1套 | 12 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、超声手术刀系统

- 用于普外、妇产、胸外、泌尿，乳甲等科室各种腔镜和开腹手术.

- 输入功率:≥120VA

- 具有自检功能。

- 具备多种操作模式，包括彩色液晶触摸屏、按键等操作；具有过载保护功能。

- 输出功率≥5 档可调。具备故障提示音及错误代码等，提示音可调。

- ▲刀头振动频率 ：55kHz±1kHz，振幅： 50~100 微米，可闭合 3 mm-5 mm血管，、

7、运行模式：间歇加载连续运行模式，间歇加载比 1:5，最长加载时间≤10 秒。

8、可匹配≥20 种规格型号的超声刀刀头，一次性和重复性刀头可选。

9、具备一体化和分体式的换能器

10、手柄握持部具备≥2种设计

11、刀具和手柄握持部采用可拆卸分离式结构

12、手柄具有舱门设计，手柄可低温等离子灭菌使用

13、五年质保

14、刀头提供注册证。

15、配专用台车

- 2、隐疤痕无充气甲状腺器械套装

用途

经腋窝无充气腔镜甲状腺手术辅助器械，用于甲状腺结节及肿瘤病灶手术、甲状腺癌手术切除等。

主要技术参数

- 固定器：采用医用不锈钢材质，用于固定支架，50N的重力情况下，其垂直位移≤ 1cm，高度可调节。表面粗糙度 Ra 值应≤0.8μm。

- 固定支架(横杆、竖杆)：采用医用不锈钢材料制成，用于共同链接拉钩及悬吊装置的立杆横杆，辅助拉钩。竖杆：约Φ25*625mm，横杆：约12*25*556mm提拉固定器：采用医用不锈钢材质，用于固定拉钩，固定器齿条移动顺畅，提拉力≥150Kg，可上下调节高度提腔拉钩（左弯、右弯）：采用医用不锈钢材质，弹性拉力≥50N，表面粗糙度 Ra值≤0.8μm，头宽40mm，尺寸为 91*221 mm，钩头部分与钩体角度30 度；拉钩具有吸烟管。

2.3、甲状腺自动拉钩：采用医用不锈钢材质，规格TSL双头。表面粗糙度Ra值≤0.8μm，用于切口处有效的自动撑开创口

2.4.甲状腺拉钩：采用医用不锈钢材质，规格:双头16mm*52mm/16mm*32mm，表面粗糙度 Ra 值≤0.8μm，用于切口处有效的分离创口。

2.5、直角拉钩：用于辅助提腔拉钩更好的进入人体，建立足够的手术空间，采用医用不锈钢材料制成，规格 22mm*80mm*240mm，表面粗糙度 Ra 值≤0.8μm，弹性拉力≥50N。

2.6、直角拉钩（带吸烟冲洗功能）：用于辅助提腔拉钩更好的进入人体，采用医用不锈钢材质，规格22mm*100mm*240mm，表面粗糙度 Ra 值≤0.8μm，弹性拉力≥50N。拉钩具有吸烟管，有效的吸收手术中其它器械产生的烟雾和水汽

2.7、锁骨下拉钩：提拉皮肤，使锁骨下到甲状腺上部形成器械通路，采用医用不锈钢材质，表面粗糙度 Ra 值≤0.8μm，弹性拉力≥50N。L=100mm，L=120mm，L=130mm

2.8、消毒盒：采用铝合金材质。

2.9、配置各种性能用途拉钩10件（按医院需求配置）

- 3、内窥镜手术刨削器

主机参数：

- 内窥镜手术刨削器。

- 应用范围：内窥镜手术下对软组织等进行切除、磨削操作。输入功率：≧140VA。

- ▲输出转速与档位：≥8000 r/min ，≥10档可调。

- 正转、反转、往复，多种模式可调。

- 输出扭矩≥6.0mNm。

- 负压值：≥-88kPa，抽水速率≥400ml/min或抽气速率≥20L/min。

- 液晶触控屏操作，运行状态能实时监测显示。

- 具有有吸引压力调节功能、漏气负压报警功能、电机转速调节功能、电机负载保护等功能、。

- 工噪声≦60dB

- 吸引、粉碎采用一体式结构，具有组织收集功能。

- 整机通过“YY0505医用电气设备电磁兼容要求和试验”检测。

- 安全类型：BF

13.具有防溢流装置具有≥3个10L储液瓶

14.具有组织收集袋装置

15.质保期≥5年

16.刀具参数

- 1）刀具外径尺寸：Ф4.8mm

- 2）刀具工作长度：≥400mm

17.脚踏开关参数

- 1）控制吸引和切割

- 2）防水性能≥IPX8；

- 3）脚踏开关具有防护罩防误踩。

18.操作手柄参数

- 1）全金属材质、线缆长度≥3米；

- 2）电机寿命≥20000小时；

- 3）快捷卡口设计；

- 4）可低温等离子和高温高压消毒；

19.配套内窥镜参数

1）30°尿道膀胱镜：工作长度≥300mm，外径Ф4mm，高清HD镜头，可高温高压灭菌

2）0°尿道膀胱镜：镜管为异性管，工作长度≥200mm，样式Y型，器械通道Ф5mm，通道磁吸锁水阀自动锁水。

- 3）镜鞘（外鞘）：规格Fr26,工作长度192mm，接口快接设计，可360°旋转。（外鞘与膀胱镜及外鞘与內鞘均可360°旋转）

- 4）镜桥（內鞘）：规格Fr25,工作长度215mm。

- 5）闭孔器：规格Fr21。

- 6）操作手件：光纤通道Ф1mm，适用于各品牌激光光纤。

20.其他设备（按院方需求配置）

- 1）黑白激光双面打印复印机 1台。

- 2）品牌台式计算机 1台（非组装机），配置要求：

处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

3）工作桌椅1套。

- 4、乳房病灶旋切式活检系统

- 用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样。

1.1功 率 ：≥ 450W

1.2防电击类型： I类设备

1.3防电击程度： BF型应用部分

1.4运行模式： 短时加载连续运行

1.5吸引方式： 连续吸引

1.6 负压：90±5kPa

1.7抽气速率： ≥12L/min

- 主机：

2.1工作状态实时显示，如：旋切针状态、负压、切割次数等

2.2≥15英寸液晶触摸屏

▲2.3具有常规模式/致密模式,可切割不同密度的组织;

2.4具有废液满溢提示功能;

2.5具有故障自诊断功能;

2.6具有活检针自动识别功能;

2.7取样槽可在 5mm-19mm范围内无级调节,;

2.8触摸屏可控制样品冲洗

2.9：具有自动旋转180度放置标记物功能

2.10具有术中注射麻醉剂功能，活检针可以自动旋转360度将药液均匀分布到术腔。

2.11具有脚踏和手柄控制两种控制方式;

2.12 电气安全：BF型

- 脚踏

3.1线缆长≥2.5m;

3.2防水等级:≥IPX8

- 驱动手柄：

4.1手柄符合人体工学设计

4.2触摸屏操作可控制旋转外针体，取样槽方向角度包括：0°、60°、120°、 180°、240°、360°等角度。

- 真空桶

5.1具备防溢流结构设计。

- 活检针规格：

适用多种型号活检针：外刀管直径如：7G/10G/12G,有效长度110mm/150mm

7.质保期≥5年，

8.配套设备（按院方需求配置）

8.1黑白激光双面打印复印机 1台。

8.2品牌台式计算机 1台，配置要求：

处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

8.3工作桌椅1套

- 标项二

- 一）、采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端便携超声诊断仪 | 1台 | 90 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、高端便携超声诊断仪

一、设备用途说及明：

1.用于全身各器官超声诊断，包括腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、两癌筛查等临床检查及应用

二、技术参数要求：

1.≥15英寸显示器，分辨率≥1920*1080,可根据环境光线自动调节亮度。

2.主机内置无针式探头接口≥1个，可扩展（无针式）3个

3.触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记，用户可编辑线条颜色，粗细，透明度，支持示教，。

4.关机状态可提示剩余电量。

5.具备超声图像存档与病案管理系统。

6.硬盘≥1T。

7.内置≥2个USB接口和1个TypeC接口，1个DP接口等，可一键快速将图象存储至USB、硬盘。

8.支持网络和蓝牙连接

9.支持实时会诊

10.内置教学功能，持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持教学画面可进行放大缩小调节，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等扫查教学内容。

11.远程软件可控制主机并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存。

12.自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范

三、系统成像技术：

1.二维灰阶成像功能。

2.彩色多普勒成像。

3.频谱多普勒显示和分析技术。

4.能量血流成像功能。

5.全数字式波束形成器。

6.B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

7.二同步/三同步图像显示。

8.具备谐波成像模式,。

9.支持连续多普勒。

10.支持全域相关成像，图像全场无焦点显示，支持一键开启或关闭 。

11.动态范围≥280dB逐级调节。

12.具备斑点噪音抑制技术。

13. 具备空间复合成像技术。

14.支持TGC 8段，支持LGC横向增益补偿功能≥8段

15.扩展成像，支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头可用。

16.高灵敏度血流技术。

17.二维立体血流成像技术，支持彩色多普勒模式，能量多普勒模式。

18.支持全方位M型功能，取样线 ≥3线，取样线可360度任意角度调整，取样线任意位置移动。

19.曲线解剖 M 型

20.彩色M型功能。

21.组织多普勒成像。

22.支持组织速度成像，组织速度M型成像。

23.组织速度特征成像

24.二维宽景成像、彩色宽景、能量宽景，并具备实时速度提示功能，冻结后自动显示扫描总长度值，并支持旋转，局部放大调节可进行，后期测量

25.具备穿刺引导，支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等多种引导方式。

26.具备穿刺增强，根据不同的进针角度，自动适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，穿刺针增益可单独分档位调节

27.支持多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取2个取样点的多普勒频谱，

28.支持应变式弹性成像，支持组织硬度定量分析、压力稳定性曲线提示图标能以灰阶或彩阶图像方式显示特定组织的弹性硬度。

四、系统成像技术参数：

1.二维灰阶显像主要参数：

2.复合成像功能：≥5级。

3.线密度调节级别：≥5级

▲4.探测深度≥38cm

5.彩色多普勒模式：

5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示等

5.2具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)

5.3取样框偏转：-20°～+20°（线阵探头）

5.4支持B/C同宽

6.频谱多普勒模式：

6.1脉冲多普勒模式，连续多谱勒模式

6.2显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等

6.3血流速度最大15m/s，

6.4最小速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

6.5零位移动：≥12级。

6.6取样容积： 0.5mm—30mm。

6.7角度矫正-80°～+80°

6.8支持频谱自动跟踪与测量。

7.全屏放大模式≥2种，单独显示成像区域，隐藏参数剪贴板布局。

局部放大（支持前端、后端放大）。

五、应用功能：

1.支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，并可进行图像处理和测量注释

2.支持心脏辅助诊疗，可以提供心脏各解剖结构的测量值趋势

3.应变成像（组织追踪心肌运动）

4.支持负荷成像

5.可进行面积比、应变比值等定量测量。

6.支持造影功能。

7.支持二维卵泡自动测量功能，一键自动识别卵泡无回声信息，用不同颜色、序号来区分和标识卵泡的数量、大小，并自动生成测量数据表格。

8.内置甲状腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征自动分析提示TI-RADS分类。

9.内置乳腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，通过不同颜色的标记框提示病灶风险程度，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征自动分析提示BI-RADS分类。

10.支持小儿髋关节（DDH）自动辅助测量，一键识别骨性结构建立参考基准线，自动计算α角,β角并提示Graf临床分型，具备测量质控向导图标显示，支持基准线微调。

11.自定义超声报告模版。可创建一个报告模版，快速保存自定义测量参数，包括距离、面积、速度等测量参数。

12.一键优化，优化二维，彩色，频谱图像。

13.测量分析和报告：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

1）一般测量及心脏，血管，妇科，产科，泌尿系等测量包。

2）支持膀胱自动测量。

3）支持一键自动血流量测量，机器可自动识别血管内径，并自动出具数据，可手动修改血管内径。

4）支持心功能自动测量，一键启动测量，即可自动识别心脏舒张期与收缩期，自动描迹心内膜，同屏展示收缩期与舒张期图像和测量结果及容积变化曲线图。

5）支持血管内中膜自动测量:支持前壁、后壁同时测量与数值显示，且测量数值包含最大值、平均值、SD、取样点个数，自动生成测量数据结果，具备IMT评估曲线分析。

6）支持血管内中膜实时自动测量，中膜厚度值≥5组

14.电影回放和数据处理：

1）所有模式下可用，支持手动，自动回放，

2）支持4D电影回放，

3）支持向前存储和向后存储，时间长度可预置，回放时间≥1500秒。

4）原始数据处理，支持动态，静脉图像冻结后，可处理≥35项参数。

六、探头技术参数：

探头频率：

甲乳专用线阵探头1把:频率约6-12MHz，扫查宽度≥50mm

血管线阵探头1把：频率约4-12MHz

腔内探头1把:频约4-9MHZ

单晶体腹部凸阵探头1把:频率约1.5-6.5MHZ

单晶体心脏相控阵探头1把:频率约2-5MHZ，角度≥120°

小儿心脏相控阵探头1把：频率约4-9MHZ

六、配置要求

1）▲便携式主机1台、单晶体相控阵探头1把、小儿心脏探头1把、单晶体腹部凸阵探头1把、甲乳专用线阵探头1把、血管线阵探头1把、腔内探头1把，三探头接口升降台车1台、专用拉杆箱1个，备用电池1块。

2）设计使用年限≥10年

3）整机含探头质保5年。

其他配置：

1.办公用电脑 1台 、数字高清采集卡一个、品牌激光打印机 1 台（具体配置根据采购人要求）、采图器10个。

2.工作桌，椅一套，具体要求根据医院要求配备。

中标方承担设备院内接口费用

- 标项三

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 70 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、彩色多普勒超声诊断仪

设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统

用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

设计使用年限≥10年

主要技术规格及系统概述：

1.1主机成像系统：

1.1.1≥20英寸液晶显示器

1.1.2≥15英寸彩色触摸屏。

1.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥5个双指手势功能

1.1.4控制面板调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm

1.1.5多倍信号并行处理技术

1.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹

1.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.1.8解剖M型技术≥2条取样线

1.1.9曲线解剖M型技术

1.1.10彩色多普勒成像技术

1.1.11彩色多普勒能量图技术

1.1.12方向性能量图技术

1.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

1.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。

1.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

1.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥6档调节。

1.1.17具备自动血流跟踪技术

1.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，并支持自适应校正角度

1.1.19支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥8倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

1.1.20支持线阵探头双B图像拼接

1.1.21声功率可调

1.1.22具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议

1.1.23支持语音注释

1.1.24 具有血管弹性分析评估工具。

1.1.25支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥60分钟。

1.1.26支持超声远程会诊系统。

1.2成像技术：

1.2.1造影成像技术及造影定量分析功能

1可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头

2支持微血管造影增强功能

3双计时器

4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

5具备混合模式

6支持造影图像和组织图像位置互换

7造影定量分析

1.2.2 3D/4D成像技术

1支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头

2常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式

3容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源

4断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。

5容积厚层成像，包括任意剖面成像（提供证明图片）

6 STIC时空关联成像

7血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用

8可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示

9支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储

10胎儿面部自动导航功能。

11二维/三维自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构自动容积测量

12支持容积图像支持斑点噪声抑制

1.2.3应变式弹性成像技术

1支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

2具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

3具备肿块周边组织弹性定量分析功能

4具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

1.2.4剪切波弹性成像

1可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像.

2可在线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。

3支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

4实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内≥3种定量参数

5实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调

6同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据

1.2.5TDI组织多普勒成像

1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图

2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥5段心肌组织运动速度曲线图

3TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

1.2.6组织追踪成像定量分析

1二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹

2具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率

3支持牛眼图显示和报告显示

1.2.7盆底测量分析相关技术

1.2.8内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像

1.2.9 Stress Echo负荷成像单元

1.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

1.3.1常规测量软件包

1.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

1.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥6个任意位置的血流速度

1.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具

1.3.5全科测量包，自动生成报告：

1.3.6妇科测量软件包

1.3.7具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析

1.3.8产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

1.3.9自动NT测量

1.3.10自动胎心率：在M模式下自动计算胎心率，在B模式下实时自动计算胎心率

1.3.11具备心脏测量软件包：可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

1.3.12腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

1.3.13自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值

1.3.14肺水肿B线自动测量

1.3.15小器官测量软件包，包含乳腺测量包

1.3.16血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片）

1.3.17支持颈动脉血管内中膜自动实时测量

1.3.18支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图

1.3.19小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型

1.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

1.4.1硬盘≥500G，图像存储，电影回放：≥150秒

1.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

1.4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影

1.4.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥28项

1.5连通性要求：

1.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告

1.5.2可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关）

1.5.3支持一键传输图片到其他终端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

系统技术参数及要求：

1.6系统通用功能：

1.6.1▲≥5个全激活探头接口，相互通用。

1.6.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

1.7探头规格

1.7.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

1.7.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频

1.7.3单晶体探头

1.7.4电子线阵探头

1.7.5腹部凸阵探头

1.7.6血管/小器官线阵探头

1.7.7单晶心脏相控阵探头

1.7.8腔内探头

1.8二维显像主要参数：

1.8.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒

1.8.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

1.8.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

▲1.8.4探测深度≥38cm

1.8.5伪彩图谱: ≥7种

1.8.6最大帧率: ≥600 帧/秒

▲1.8.7动态范围：≥240dB，可视可调

1.9频谱多普勒：

1.9.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

1.9.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

1.9.3最低测量速度：≤13.1cm/s

1.9.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

1.9.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

1.9.6零位移动：8级

1.9.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

1.10彩色多普勒：

1.10.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

1.10.2具备速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

1.10.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

1.10.4最大帧率: ≥220 帧/秒

1.10.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

1.10.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能

1.11记录装置：

1.11.1内置一体化超声工作站

1.11.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟

1.11.3内置USB接口≥6

1.12外设和附件

1.12.1支持主机一体化耦合剂加热器温度可调

1.12.2腔内探头放置架

1.12.3背光小键盘

1.12.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作

1.12.5支持脚踏开关

4.8.2配置要求

1.超声工作站：与医院目前所运行的PACS系统进行系统连接，并承担由此产生的软、硬件费用（包括接口费、数字高清采集卡、电脑、彩色激光打印机等）。具体型号根据医院要求配备。

2.电脑桌椅一套

3.超声检查床椅各一张。

4.≥3000VA精密净化稳压电源一套；

5.探头消毒机 一台（具备二类医疗器械注册证）

6.脚踏踩图器4个

7.探头配置.浅表探头1把，腔内探头1把，单晶体腹部探头1把，单晶体心脏探头1把

8.质保：整机含探头质保5年

9.远程超声会诊，支持实时超声影像传输、远程会诊、质控、教学软件一套；

- 标项四

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携电子支气管镜 | 2套 | 17 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 动态血压仪 | 1台 | 2 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 儿童可视喉镜 | 2台 | 4 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 新生儿监护仪 | 1台 | 3 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 多参数生物反馈治疗仪 | 1台 | 25 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、便携电子支气管镜

1、显示器：

1.1 ≥15寸液晶显示器，高宽比：16:9；

1.2 分辨率≥1920*1080；

1.4 最大亮度≥400cd/m²

1.5 信号输入： 含:HDMI接口等；

2、电子内窥镜图像处理器：

2.1图像处理器具备医疗器械注册证；视频图像信号输出分辨率：≥1920*1080

2.2 ≥10种菜单模式：，包括如：亮度、对比度、色调、饱和度、锐度、降噪、高级降噪、旋转模式、镜像翻转模式、语言、输出分辨率、时间设定等模式；

2.2.1具备图像亮度调节的功能，调节范围0~100；

2.2.2具备图像对比度调节功能，调节范围0~100；

2.2.3具备图像色调调节功能，调节范围0~100；

2.2.4具备图像饱和度调节功能，调节范围0~100；

2.2.5具备图像锐度调节功能，调节范围0~3；

2.2.6具备图像降噪调节功能，调节范围0~100；

2.2.7具备图像高级降噪调节功能，可打开或关闭；

2.2.8具备图像旋转功能，旋转角度如：0度、90度、180度、270度等）；

2.2.9具备图像镜像翻转功能

2.2.10中文菜单语言；

2.3具有缩放功能， ≥3倍调节；

2.4 具有一键白平衡功能，并有文字提示、具备白平衡记忆功能；

2.5≥3种接口，包含：USB 、Type A、SDI、航空接口等；

2.5.1具备SDI视频输出接口和HDMI视频输出接口，

2.5.2具备SDI视频信号、HDMI视频信号同步输出功能，视频信号延时≤150ms；

2.5.3 接口具备对应的传输协议

2.5.4图像存储：拍照后，图像可存储在U盘

2.5.5录像存储：录像后，录像文件可存储在U盘

2.5.6图像冻结:设备具备图像冻结功能

2.6外置存储设备：≥64G

2.7内置电池：≥6800mAh；

2.8可分辨≥24 种标准色板颜色

2.9一体化台车：包含镜挂支架、图像处理器操作台、显示器挂架、储物篮等

2.10 内窥镜与电子内窥镜图像处理器的连接方式：通过信号连接线与内窥镜手柄部直接相连；

2.11可兼容同品牌电子支气管镜、电子鼻咽喉内窥镜、电子支气管镜系统（一次性）、可视软性喉镜（一次性）；

3、电子支气管镜：

3.1、视场角≥120°

3.2、工作软管有效长度≥600mm

3.3、分辨率：≥9.9lp/mm，工作距7mm；

3.4、景深3mm-150mm；

3.5、插入管外径≤4.9mm，工作通道内径≥2.6mm；

3.6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；

▲3.7、操作手柄插入管具备旋转功能，旋转≥120°；

3.8、前端内置LED光源，光源光照度≥1000Lux；

3.9、吸引量≥600ml/min

3.10、具有高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；

3.11、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；

3.12、成像原理： CMOS成像

3.13、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性

3.14、LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能

3.15、吸引按键具备内固定装置；

3.16、电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用PEEK材料

3.18、洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

3.19、吸引按键组成：密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用；

3.20、设计使用年限≥6年

4、便携式显示屏：

4.1、≥3寸显示屏；

4.2、分辨率：≥640×480

4.3、内置可充电式锂电电池， 电池容量≥2300mAH，工作时间≥120分钟

4.4、内置 ≥32G 内存，可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥16 个小时；

4.5、显示器可左右旋转180°，上下翻动180°

4.6、显示屏带录像显示及电量提示功能，具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识

5.质保期≥5年

6.配置要求

- 防水盖 1 个

- 工作通道密封帽 1 个

- 吸引按钮 1 个

- 测漏表 1 个

- 清洗灌流器1 个

- 吸引清洗刷 1 个

- 口垫（中） 2 个

- 口垫（大） 2 个

- 电源适配器 1 个

- HDMI 线 1 个

- 镜箱 1 个

- 测漏接头 1个

- 说明书 1 个

- 合格证 1 个

- 保修卡 1 个

- 推车  1个

- 气管镜球囊2个

配套设备（按院方需求配置）

- 黑白激光双面打印复印机 1台。

- 品牌台式计算机 1台，配置要求：

- 处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

- 工作桌椅1套

- 动态血压仪

- 1.测量方法：振荡示波法

2.测量精度：±3mmHg

3.测量范围：

3.1收缩压：60-260mmHg

3.2舒张压：20-210mmHg

3.3心 率：40-200bpm

4.记录时间：支持1-3天血压监测，记录天数可通过软件进行设置。

5.测量方案：支持睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置，任意设置时段起止时间。

6.测量间隔：支持5、10、12、15、20、30、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。

7.监测仪自带体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态。

8.液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，电池电量。

9.支持自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测。

10.支持手动测量模式，同时可以通过软件设置关闭手动测量功能。

11.电池：碱性电池。

12.数据传输： USB传输，支持选配蓝牙通讯方式。

13.重量≤180克，单键操作。

14.纯棉袖带设计，有金属环固定，支持左右手测量，内囊可换洗。

15.中文操作界面，支持Windows XP、Win7、Win10等多种操作系统。

16.支持24小时、48小时、72小时等血压数据分析。

17.具备体位标记功能，每次测量数据包含患者测量时体位和运动状态。

18.支持动态血压报告自动分析结论

19.支持RPP、血压变异性系数、僵硬指数、晨峰指数等高级分析指标。

20.支持错误值自动剔除、设定范围筛选显示和统计、血压对照分析等功能。

21.提供汇总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图等报告。

▲22.软件支持儿童自动血压自动分析功能，可以根据输入的年龄、性别和身高自动得出诊断标准。

23.动态血压原始数据可导入动态心电分析系统进行对照分析，生成心电血压同步对照报告。

24.动态血压系统支持网络功能，原始数据及报告可接入医院信息管理系统共享。

- 设计使用年限≥10年。

- 3、儿童可视喉镜

1.显示屏尺寸≥3″

2.显示器前后转动角度110°±10%

3.显示器左右转动角度270°±10%

4.充电时间≤3h

5.待机时长≥3.5h

6.镜片支架部件防水等级≥ IPX7

7.具有配套使用的一次性喉镜片

8.连接方式：直插式

9.观察视角60°±15%

10.光照度≥150Lux

▲11.摄像头分辨率≥7.8lp/mm

12.景深5-100mm

13.可分辨灰阶度≥32

14.储存空间≥32G

15.可储存照片数量≥30万张，照片格式为JPG等，像素为≥1088*720

16.可储存录像时长≥16小时，视频格式为AVI，像素为≥1088*720

17.具有低电量提示功能18.喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能

19.充电次数≥300 次

20.设计使用期限≥6年或戊二醛3000个消毒周期

21.手柄部件一

21.1镜片支架长度（儿童）：66.5±5mm

21.2镜片支架端部宽度（儿童）：8±1.5mm

21.3镜片支架端部厚度（儿童）：7±1.5mm

22.手柄部件二

22.1镜片支架长度（小儿）：48±3mm

22.2镜片支架端部宽度（小儿）：7.5±1.5mm

22.3镜片支架端部厚度（小儿）：7.2±1.5mm

24.质保期≥5年

25配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示部件 | 1 | 个 |  |
| 2 | 镜片支架部件 | 2 | 个 |  |
| 3 | 充电器 | 1 | 个 |  |
| 4 | 数据线 | 1 | 根 |  |
| 5 | 消毒帽 | 1 | 个 |  |
| 6 | 高清连接线 | 1 | 根 |  |
| 7 | 说明书 | 1 | 份 |  |
| 8 | 保修卡 | 1 | 个 |  |
| 9 | 合格证 | 1 | 个 |  |
| 10 | 装箱清单 | 1 | 份 |  |

- 4、新生儿监护仪

▲1.主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2参数模块的即插即用

- 无风扇设计，防水等级≥IPX1。

- ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。

- 显示屏亮度可自动调节

- 屏幕倾斜设计。

- 监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。

- 内置锂电池，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。满电工作时间≥4小时。

- 配置3/5导心电，包含呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。

10.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，（适用于新生儿）。

- 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s等。

- 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，有提供参考片段和实时片段的对比查看功能。

- 支持≥20种心律失常分析,（适用于新生儿）。

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 可提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果等。

16.提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。

- 配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。

18.能提供手动，自动，连续和序列等测量模式，并提供24小时血压统计结果。

- 无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。

16.所有监测参数报警限一键自动设置功能，具有多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面等。

- 17具有单血氧大参数界面，界面至少显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数。

- 18▲具有CCHD筛查工具界面，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。

- 19▲具有新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理。

- 20具备大字体界面，≥5个参数区的设置和显示。

21.设计使用年限≥8年

22.售后服务：质保期5年。

- 23.新生儿血氧饱和度检测仪1个

- 5、多参数生物反馈治疗仪

- ▲生物反馈仪由信号采集器、生物反馈仪软件组成。信号采集器包含表面肌电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器三部分。）

- 符合国家食品药品监督管理总局发布的YY0903-2013《脑电生物反馈仪》、YY/T1095-2015《肌电生物反馈仪》标准，符合临床安全有效治疗需求。

- 提供综合评估平台，用于儿童心理问题与注意力问题的辅助诊断，至少包括视听整合连续测试IVA-CPT及常用儿童心理健康量表。；

- ▲综合管理平台可联合1个评估端与2个治疗终端，实现患者档案多端同步；评估、治疗流程化管理。

- 生物反馈仪信号采集器

5.1接触材料无致敏性、细胞毒性。

5.2▲采用无线传感器。

5.3实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz。

5.4信号采集器具备状态指示灯

6共模抑制比≥100dB，噪声电平：≤2μV。

7.治疗方案

- 提供放松治疗、注意力治疗、注意力训练等。

- 脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病/亚型个体化脑电生物反馈治疗方案。

- 提供纯反馈式、互动操作式等多类反馈训练。

8.设计使用期限≥8年。

9.配套设备（按院方需求配置）

9.1黑白激光双面打印复印机 1台。

9.2品牌台式计算机 1台，配置要求：

处理器： Intel i5  15代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

9.3工作桌椅1套

10.质保期≥5年

- 标项五

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿监护仪（双床位） | 2台 | 7.5 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 胎心监护仪 | 4台 | 4 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 生物刺激反馈仪 | 1台 | 18 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 臭氧治疗仪 | 2台 | 3 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 盆底磁刺激仪 | 1台 | 28 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、胎儿监护仪（双床位）

- 具备有线探头、无线探头监护方式，包括如胎心率,宫缩压力,胎动等相关参数。

- 全中文操作界面，配置双床监护功能：

- 组成：主机、两套胎心率、宫缩压力、胎动按钮监护探头（有线和无线探头各一套），单机双床位无障碍监护，具备正常胎心率范围标识功能，显示并打印胎心率，宫缩压力曲线和数值。

- 胎心率探头参数：12晶片探头, 超声发射频率:2MHz。

- 胎心率测量范围:30-240BPM。

- 宫缩压力测量范围：0-100单位；多档增益调节；可任意选择0、5、10、20等多档宫压基线。

- 配备AI智能评分软件

7.1胎动、宫缩、各种加、减速等指标可在图谱上进行标记，Fischer、Krebs、NST、CST等评分结果；

7.2具有短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图和具有短变异、胎心率变异功率谱分析功能；

7.3具有实时分析功能：可自动或手动对数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行分析，并实时提供数据；

7.4具有面积分析法，自动识别加、减速类型；

- 具有声光报警，报警范围、报警声音大小，声报警延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具有报警回顾功能。

- 数据库保存≥10万个数据档案，数据档案可打包导出、导入、刻录光盘，可以统计、回放历史档案。

- 具有自动记录数据功能。

- 支持自动播放CTG；全程CTG浏览，可以选段诊断、打印。

- 配置无线打印服务器和激光打印机，使用A4纸打印，打印速度可调，具备≥5种打印报表格式。

- 电脑配置:显示器≥19寸；固态硬盘≥120G

- 软件功能终身免费升级服务。

- 提供备用机供医院临时使用。

- 设计使用年限≥8年

18.质保期≥5年

其他配置要求：

配置医用多普勒胎心监测仪：4个

静音推车1辆

- 2、胎心监护仪

一、技术参数

- 监测参数包括：如胎心率、宫缩压力、胎动等。

- 便携式手提结构，一体化探头架。

- ≥10 寸彩色显示屏，可0-70 度翻转，同屏显示监护曲线与数据，110-160bpm 正常范围区域标识（根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识 范围）。

- 支持中文语言操作界面，

- 宽波束 12 晶片探头，超声发射频率:2MHz

- 胎心率测量范围：30-240BPM

- 超声输出功率：≤20mW/cm2。

- 宫缩压力探头：测量范围 0-100 单位多档增益调节；0、5、10、15、20等 多档宫压基线可选。

- 胎心率探头、宫缩压力探头防护等级≥IP68

- 具备实时分析功能： Fischer、Krebs、NST、CST 等多种分析算法，可自动对 FHR 基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。

- 可自动存储档案，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。

- 具有声光报警功能，报警延时 0~30 秒可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。

- 配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度：156mm，实时打印走纸速度 1、2、3cm/min 可调，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记。，具备选段打印、档案打印及定时打印功能。

- 具备≥50mm/s 高速打印功能。

- 监护过程中可以回放浏览监护曲线，并可选段打印、档案打印及定时打印。

- 能够对胎动信号进行自动识别。

- 配无线探头监护功能，单机双床位监护，支持有线探头和无线探头监护功能，单双床自由切换可实现双胞胎监护功能。

- 1托4中央站。（根据院方需求配置）

- 配锂离子充电电池。满电工作时间≥1小时

- 具有无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证

- 可升级为有线双胞胎/三胞胎监护功能：支持有线双胞胎/三胞胎监护功能。

22.设计使用年限≥8年

23.质保期≥5年

配置要求：（按院方需求配置）

配备中央站系统，配备台式电脑、打印机，图纸报告采用A4纸张打印，静音推车

- 3、生物刺激反馈仪

- 电刺激通道≥4个、肌电采集通道≥4个、1个压力反馈通道。

- 肌电采集测量范围：1μV～3000μV（r.m.s）

- 分辨率：≤0.2μV（r.m.s）

- 通频带：20Hz～550Hz

- 系统噪声：≤1μV

- 差模输入阻抗：≥5MΩ。

- 共模抑制比：≥100dB。

- 低频刺激强度：0-100mA可调。

- 低频刺激频率：0.5Hz-1000Hz可调。

- 输出脉冲宽度：30μs-2000μs可调

- 电刺激基础输出波形：如三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波、CI波、CS波等8个以上波形。

- 中频刺激频率：1kHz-10kHz可调。

- 调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调

- 压力模块测量范围为0-400mmHg可调。

- 电流强度可通过物理旋钮等方式调节，具备≥9种盆腹动力评估功能，包括盆底表面肌电快速筛查、标准筛查、标准评估（Glazer评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌电压力综合筛查、肌电压力综合评估、专科检查等。

- 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

- 输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，输出≥35种刺激波形。

- 标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气。

- 盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗。

- 盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。

- 具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，。

- 具有kegel抗阻模式，治疗过程中可实时调整阴道内电极的大小。

- 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现实时数据同步共享。

- 数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

- 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。

- 可与超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。

- 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，。

- 具有专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。

- 设计使用年限≥8年

- 售后服务：质保期5年。

其他配置要求：

配备便携式产后康复仪（符合国家质量检测，有明确合规收费项目）

黑白激光双面打印复印机 1台。

品牌台式计算机 1台，配置要求：

处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

电脑桌椅1套

辅助照明工具：移动式LED无影灯1台。

- 4、臭氧治疗仪

- 冲洗流量：≥0.5L/min

- 冲洗出水压力：≥11Kpa

- 臭氧水浓度：≥0.75mg/L。

- 雾化率：≥12ml/min

- 臭氧气体浓度：≥3.5mg/L。

- 臭氧气体流量：3.5L/min ~ 4L/min可调

- 臭氧产量：≥800mg/h。

- 具有气、雾、水等多种工作模式

- ▲冲洗液全自动进水，配备净水装置（按院方需求安装到位）。

- 冲洗部分和治疗部分采用单独的显示屏显示，臭氧水治疗、雾化治疗可同时启动，或单独使用，自动记录冲洗及治疗的次数。

- 冲洗液加热温度范围：18-40℃，可调。

- 内置水箱，自动加热，自动恒温功能，具备缺水声光报警

- 治疗定时：多档可调，可长开。

- 具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。

- 治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m³，工作环境臭氧气体残留量工作一周期（15min)后臭氧气体残留量≤0.1mg/m³，

- ▲具有对残留气体催化分解装置。

- 冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，使用寿命≥25000次。

- 设计使用年限≥8年

- 质保期≥5年

其他要求:（按院方需求配置）

- 配置 医用屏风2套，防滑阶梯脚踏凳2个。

- 配备耗材（冲洗、雾化治疗头300个）

- 医用静音移动推车2部。

- 移动式LED无影灯2台。

- 5、盆底磁刺激仪

- 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试。

- ▲用于刺激人体中枢神经和外周神经，适用范围包含骶神经功能障碍的辅助治疗。

- 结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件等。

- 磁刺激脉冲源、冷却系统集成在同一主机机箱内；非堆叠结构

- 标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°，座椅靠背及腿托可通过按键、电脑软件与磁刺激主机等调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位一键自动切换标配1个液冷线圈，盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激。

- 支持一键开机，。

- 具备实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作

- 采用液冷+风冷冷却系统。防护系统实时监测线圈温度。

- 磁刺激设备包含体外反馈模块

- 体外反馈模块（盆底运动检测模块）工作频率：60GHz±5%

- 脉冲磁场磁感应强度≥7T。

- 脉冲磁场刺激频率0-100Hz可调。

- 单个脉冲持续时间：340μs±20μs。

- 配置原厂双通道无线运动诱发电位检测模块。

- 运动诱发电位测量灵敏度范围：1～2700μV

- 具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。

- 内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。

- 具有体外评估功能，可用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间等。

- 系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。

- 系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案，可实现数据同步。

- 治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。

- 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位。

- 具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。

- 设计使用年限≥8年

- 质保期≥5年

其他配置要求：（按院方需求）

- 医用屏风2个，打印机1台，盆底专用治疗床2张，防滑阶梯脚踏凳3个。

- 妇科用微波治疗仪1台（适宜范围必须有妇科）。

- 制作各种盆底康复训练宣传版面。

- 配置一台妇科用红光治疗仪（符合国家质量检测要求，有明确对应的合规收费项目，适用范围明确有妇科）。。

5.黑白激光双面打印复印一体机 1台。

6.品牌台式计算机 1台，配置要求：

处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

7.工作桌椅1套

- 标项六

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气高频电刀 | 1台 | 25 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 高频电刀 | 2套 | 8 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 经颅磁刺激仪 | 1台 | 37 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、氩气高频电刀

- 工作频率≤400KHz 输入功率约880VA，

- 整机一体化设计，具有氩离子电凝止血术（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活。

- 支持普通单极、氩气单极输出，匹配各类镜下手术。

- ≥7寸液晶彩色显示屏、具有纯切、混切、内镜电切、柔和电凝、强力电凝、喷凝、喷射电凝等多种工作模式。

- 每种工作模式支持≥4种输出效果。

- 最大电切功率≤300W，电凝功能≤120W，输出功率偏差率：≤±20%（额定负载）。

- 具有PPS功率峰值补偿系统。

- 具有组织密度即时反馈技术。

- ▲具有专用内镜手术模式，可根据阻抗变化自动调节功率。

- 内镜切输出功率≥400W

- 混切输出功率≥200W

- 柔凝输出功率≥150W

- 喷凝输出功率≥100W

- 具备电极板接触质量数字化显示检测系统

- 具有氩气流量恒定输出监测系统及末端压力自动恒定系统。

- 具有开机自检，漏电检测功能。

- 氩离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-100W，凝血深度≤3mm。氩气输入压力：0.15～0.90Mpa；氩气输出流量范围：0.1 L/min ～ 9.0 L/min。

- 氩气电极具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。

- 设计使用年限≥8年

- 售后服务：质保期≥5年。

- 配置要求

氩气高频电刀主机系统 1台

智能内镜切割软件（内置集成） 1套

仪器车固定件 1套

负极片连线 5条

减压阀 1个

氩气喷管（直喷） 1根

氩气瓶 1个

台车 1台

高频连接线 1条

负极片 20片

内窥镜送水装置1台

配套设备

- 黑白激光双面打印复印机 1台。

- 彩色打印机1台

- 品牌台式计算机 1台，配置要求：

处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

- 办公桌椅1套

- 2、高频电刀

1、输出：≥5路输出，两路单极手控输出，两路单极脚控输出，一路双极脚控输出。

2、采用CPU 控制，可记忆上次手术功率。

3、输出频率：单极≥512KHZ，双极≥1024KHZ。

4、输出控制：手控和脚控等多种方式。

5、输出功率：单极≥350W，双极≥120W。

6、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置。

7、具有主机故障识别功能，

8、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别。

9、具备开机参数自检功能，

10、具有断线自检技术。

11、极板接触质量全程动态监测，。

12、输出功率具备双重采样和双重控制。

13、主机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护等功能。

14、冷却方式 ： 自然冷却

15、间歇加载允许连续使用，允许长时间开路和短路。

16、可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关，脚踏开关防水等级≥IPX8 级。

18、▲输出模式：≥7种单极模式，≥2种双极模式。

19、单极切割模式≥4种

19.1.纯切：功率 0-350W 工作频率≥512KHZ 负载 500 Ω ;

19.2.混切：功率 0-250W多档可调 工作频率≥512KHZ 负载 500 Ω ;

20.单极凝血模式≥3种

20.1.软凝：功率 0-150W 工作频率≥512KHZ 负载 200 Ω ;

20.2.点凝：功率 0-120W 工作频率≥512KHZ 负载 500 Ω ;

20.3.面凝：功率 0-100W 工作频率≥512KHZ 负载 1000 Ω。

21.双极模式≥2种

21.1.双极凝：功率 0-120W 工作频率≥1024KHZ 负载 100 Ω ;

22.设计使用期限≥8年。

23.质保期5年，提供终身技术维修服务。

- 24.配手术室过床器1张

- 3、经颅磁刺激仪

用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、精神科、神经科运动功能评定及辅助治疗。

技术参数

（一）主机性能：

- 刺激频率：0.1～60Hz。

- 刺激频率步长：1 Hz以下步长≤0.1Hz, 1Hz以上步长≥1Hz。

- ▲最大磁感应强度：≥6T。

- 脉冲上升时间：50μs ±10μs。

- 脉冲持续时间：320-360μs。

- 磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s。

- 具有手动停止磁场输出功能。

（二）冷却系统：

- 冷却方式：液冷散热系统。

- 冷却系统可24h持续工作。

- 冷却系统与刺激主机分体式设计当冷却系统发生故障时，停止磁场输出。

- 冷却系统可以实时显示刺激线圈温度。

- 刺激线圈表面温度≤40℃。

（三）刺激线圈：

- 标配蝶形线圈1个，圆形线圈1个。

- 后期可增配深部盔式线圈、儿童线圈、深部双锥型线圈、伪刺激线圈等科研线圈。

- 刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激，刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈强度。

- ▲线圈支持热插拔。

（四）MEP模块：

- MEP通道数：≥2通道。

- ▲运动诱发电位检查模块支持无线传输功能。

- MEP采样率：≥100kHz。

（五）软件系统：

- 采用触屏一体机承载软件系统，。

- 刺激模式：具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激功能。

- 双通道，具备双人独立治疗功能，可独立调节每位患者的相关参数，如刺激频率、刺激部位、刺激强度、治疗时间、串数等。

- 内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案。

- 开放式设计平台，具备延时触发功能。

- 治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。

（六）其他：

- 设计使用期限：≥10年。

- 售后服务：质保期5年。

（七）配套设备

1.黑白激光双面打印复印机 1台。

2.品牌台式计算机 1台，配置要求：处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

3.办公桌椅1套

- 标项七

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机双泵带模块 | 1台 | 28 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、血液透析机双泵带模块

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途： |
| 1 | 用于血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。 |
| 二 | 功能及配置： |
| 2.1 | 具有多种治疗功能：血液透析（HD），血液滤过（HF），血液透析滤过 （on-line HDF），可进行全天24小时的缓慢持续的治疗，可应用于急性肾脏替代治疗 |
| 2.2 | 彩色触摸显示屏≥15寸，中文操作界面 |
| 2.3 | 机器辅助自动管路安装和拆除 |
| 2.4 | 具备静脉脱针报警功能，最大失血量≤250ml |
| 2.5 | 配置透析液滤过器，≥11次氯酸钠消毒，。 |
| 2.6 | 配置B干粉装置 |
| 2.7 | 配置血压监测仪，可显示血压图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量，可测量收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。 |
| 2.8 | 配置联机清除率监测装置：可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）,血浆钠浓度 |
| 2.9 | 具备一键式紧急操作按键功能，能够自动终止超滤，自动进行血压监测，自动追加补液，自动降低有效血流量至100ml/min。 |
| 三 | 透析液控制 |
| 3.1 | 采用密闭式平衡腔超滤控制系统，双容量平衡腔控制, 在治疗中定期进行系统密闭自检 |
| 3.2 | 超滤率0～4000mL/h可调 |
| 3.3 | 透析液自动加热34.0ºC~39.0ºC可调。 |
| 3.4 | 透析液流量：0-1000ml/min可调，透析液流量自动适应有效血流量 |
| 3.5 | 透析液浓度（电导率）：显示范围13.0 -15.5mS/cm，精度：0.1mS/cm |
| 3.6 | 水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。 |
| 3.7 | 满足三种透析液供给方式：小桶浓缩液供给；中央浓缩液供给；联机浓缩干粉自动配液系统。 |
| 四 | 置换液控制 |
| 4.1 | 置换液流量：25-600ml/min, 精确度 ±10%,置换液与有效血流量自动匹配, HDF时机器可通过监测分析血泵压力脉冲及TMP监测判断凝血趋势，自动计算并设定置换液速率以匹配血流速。 |
| 五 | 清洗/消毒 |
| 5.1 | 自动设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能；热消毒温度85至93度。 |
| 5.2 | 消毒＋脱钙一键完成，≤40分钟。 |
| 5.3 | 透析液吸管（A\B管）自动消毒。 |
| 六 | 后备电源配置 |
| 6.1 | 内置的后备电源可支持整机维持体外循环≥15分钟。 |
| 6.2 | 所有监测功能正常运作，治疗数据不丢失。 |
| 七 | 体外循环通路及安全监测 |
| 7.1 | 漏血监测：采用超声波和光学侦测。灵敏度≤0.5ml血流/min(Hct=25%)，流速100ml/min-1000ml/min |
| 7.2 | 动脉压监测 显示范围 -300mmHg～+300mmHg；精确度±7mmHg；分辨率：5mmHg |
| 7.3 | 静脉压监测 显示范围 -100mmHg～+500mmHg；精确度±7mmHg；分辨率：5mmHg |
| 7.4 | 跨膜压监测： 显示范围 -100mmHg～+400mmHg；分辨率：5mmHg |
| 7.5 | 动脉血泵 血流量范围 30～600ml/min；精确度 ±10% |
| 7.6 | 空气监测器：对于血液管路的超声波传导测量、附加液面水平和光学监测器 |
| 7.7 | 肝素泵：可编定停止时间，读取累计肝素容量。 流速 0～10ml/h；单次追加剂量0.1～5ml，注射器尺寸 20ml，30ml等 |
| 7.8 | 具备血容量、血压、在线清除率、血温监测功能。 |

8.售后服务：质保期5年。

9.配套设备

9.1黑白激光双面打印复印机 1台。

9.2品牌台式计算机 1台，配置要求：

处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

9.3办公桌椅1套

- 标项八

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 2台 | 9 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 微波治疗仪 | 4台 | 6 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 超短波治疗仪 | 4台 | 2.5 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1台 | 6 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 红光治疗仪 | 2台 | 4 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、电脑恒温电蜡疗仪

技术参数

- 1.蜡饼数：≥12层，蜡饼≥18块。

- 2.功率：2700VA±10%。

3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调。

- 4.恒温箱(制饼箱)温度范围：46～80℃可调。

- 5.外形尺寸(长宽高):1320×700×1150mm,允差±10%。

- 6.具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。

▲7、熔蜡箱≥140L,。

- 8.出蜡系统：≥3组独立出蜡系统。

- 9.制饼时间：≤2小时。

- 10、断电记忆：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。

11、制蜡工作程序：自动、手动。

12.自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

13.手动工作程序：可自行选择外界温度。

- 14.一键自动完成制饼恒温储存。

- 13、设备自带操作平台。

- 15.蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度50目。

- 16.饼厚度：≥3级可调。

- 17.制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡等。

- 18.具有双重自动消毒模式(紫外线+高温)。

- 19. ≥8英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。

- 20.恒温箱内设有照明，并设有观察窗(高650mm×宽200mm),。

- 21、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示具有一键恢复出厂设置具备防堵设计。

- 22、蜡盘尺寸(长宽高):470×390×21mm,允差±5%。可制作多尺寸蜡饼

- 23、具有薄膜切割功能。

- 24.设计使用年限≥8年

- 25.售后服务：质保期5年。

26.有医疗器械注册证

- 2、微波治疗仪

技术参数

- 辐射器规格：Φ170mm，允差±15%。

- 辐射面积≥225cm²。

- 配可旋转支臂,可多角度调节。

- 治疗时间：0～30min，连续可调。

- 输出方式：连续式和脉冲式。

6、触控操作平台。

- 推车式设计。

- 工作频率：2450MHz±50MHz

- 输出功率： 0~150W连续可调。

- 采用磁控管控制。

11、辐射器具有实时输出提示功能。

▲12、辐射器驻波比≤2。

13、外壳泄漏≤0.5 mW/cm²。

14、非期望辐射:≤4 mW/cm²。

- 15.治疗功率可自动锁定。

- 16.具有预热功能。

- 17.具有超温报警功能、空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能。

- 18.符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求。

- 19.附件符合YY0899-2020的要求。

- 设计使用年限≥8年

- 售后服务：质保期5年。

- 具有医疗器械注册证

适应范围

适用于软组织、骨关节和神经系统疾病引发的炎症、疼痛、肿胀的治疗。

- 3、超短波治疗仪

技术参数

- 操作显示：数码显示。

- 便携台式机。

- 规格尺寸：455×360×235mm,允差±15%。

- 工作频率：27.12MHz,允差±1.5%。

- 输出功率：20W、30W、40W、50W多档可调。

- 输出稳定性：连续工作30min,输出功率变化≤±10%。

- 治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min多档可调，预热时间≤120s。

- 具备指示输出强度。

- 治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。

- 具有手动调谐功能。

11、配备4个电子管。

- 12、符合GB 9706.1-2020、GB9706.203-2020的要求。

- 13、设计使用年限≥8年

- 14、售后服务：质保期5年。

15.具有医疗器械注册证

- 4、颈腰椎治疗多功能牵引床

技术参数

- 额定输入功率：120VA。

- 腰椎牵引行程：0～300mm,。

- 主动牵引行程：0～200mm,。

- 对抗加力牵引行程：0～100mm。

- 腰椎牵引力：0～990N可调。

- 牵引总时间：0～99min,。

- 牵引时间：0～9min,。

- 间歇时间：0～9min。

- 颈椎牵引力：0～300N可调。

- 颈椎牵引行程：0～300mm。

- 成角动作范围：-10°~+30°。

- 平摆动作范围：±20°。

- 旋转动作范围：±25°。

- 腰部热疗加热温度45℃,允差±3℃,超过45℃超温保护装置启动。

- 微电脑控制颈椎、腰椎牵引。

- ≥8种腰椎牵引模式。

- 具备牵引力自动补偿功能。

- ≥20种治疗方案可存储并读取。

▲20、可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。

- 21、具备多种安全设计：如最大牵引力≥990N，患者应急线控按键，医务人员操作急退键。

- 22、颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引

- 23、设计使用年限≥8年

24、售后服务：质保期5年。

25、具有医疗器械注册证

适用范围

适用于颈椎、腰椎牵引。

- 5、红光治疗仪

- 光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。

- 灯珠数量及排列方式：每治疗头≥100颗灯珠，10×10矩阵排布。

- 治疗时间：1～60min可调。

- 具备智能化时间记忆功能，自动设定设备治疗时间一键启动。

- ≥3级能量调节。

- 波长范围：640nm±10nm。

- 光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时≥60mW/cm²。

- 有效辐照面积：≥350cm²。

- ≥7寸液晶触摸屏、智能触控操作。

- 辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性≥0.7。

▲11、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。

- 支臂结构：≥2节支臂，可根据灯头重力无级调节支撑力度。

- 支臂活动范围：支臂长度：≥700mm；垂直调节角度30°～160°；水平调节角度0～180°。

- 输出通道：双通道输出，能同时治疗两个病人。具备防倾倒设计，倾倒自动断电。

- 漏电保护：具有自动漏电保护功能。

- 灯珠功率：≥100W。

- 设计使用年限≥8年

- 售后服务：质保期5年。

适用范围

适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。

- 标项九

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频电疗仪 | 2台 | 1.55 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 电针治疗仪 | 18台 | 0.05 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 干扰电治疗仪 | 5台 | 9 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、中频电疗仪

- 电极≥2种，自粘型理疗电极片、硅胶型理疗电极片等

- 结构形式：台式

- 液晶屏全参数显示

- ≥4通道输出

5、≥6种调制波包含等幅波、方波、三角波、锯齿波、指数波、尖波等

6、≥100种处方

- 中频频率≥10kHz；

- 调幅度为0-100%，

7、输出电压幅度值≤45V

- 8、电流强度：≥80mA(rms)

- 9、开路电压：≥500V

10、具有同步/异步功能：可选择同步输出或异步独立输出
11、电极线导通电阻≤5Ω。

- 12、设计使用年限≥8年

- 13、配理疗电极片≥500贴

- 14、静音推车1辆

- 2、电针治疗仪

技术参数：

- 输出波形为非对称双向三角尖波，输出基波为正矩形波。

- 输出频率：1-100Hz可调

- 脉冲宽度：0.175ms，允差范围±20%

- 输出脉冲路数：≥6路

- 无直流分量输出。

- 治疗仪在1000Ω和250Ω负载时，输出电流有效值≤10mA（r.m.s）。

- 定时：1min~100min可调

- 电源：交直流两用。脉冲波形：“连续波”、“断续波”、“疏密波”等波形选择。

- 在不同模式下，频率有差异，脉宽、强度无差异。

10、具有医疗器械注册证

- 3、干扰电治疗仪

- 具备废水回收系统。

- 由主机和两根4极吸附输出线、两根2极吸附输出线、两根6极自粘输出线组成。

- 结构形式：柜机推车式。

- 显示及按键方式：两块彩色触摸屏，分别独立控制两个通道

- 输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz等。

- 输出电流：有效值≥60mA。

- ≥5种干涉模式、≥5种电疗模式、≥5种调制方式、≥5种向量选择、≥4种扫引时间。

- 干拢方式：三维立体干扰模式与二维平面干扰模式任意组合。

- 干涉（差频）频率：≥200Hz。

- 电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。

- 干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。

- 调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。

- 向量选择：1秒-5秒，步距1秒。

- 扫引时间：15秒-60秒。

- 吸附压力：≥300mmHg可调.

- 吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。

17、顶盘可加热。

18、任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。

- 具有强度自动锁定功能电极线短路保护和停止输出功能；

- 过电压保护和停止输出功能；

- 电极脱落报警和停止输出功能；

- 吸附电极吸力保护；

- 顶盘加热双重温度保护；

- 配台车一辆

- 另配4极吸附输出线4根、2极吸附输出线2根、6极自粘输出线2根

- 设计使用年限≥8年

25、售后服务：质保期5年。

26、具备医疗器械注册证

配套设备

1.黑白激光双面打印复印机 1台。

2.品牌台式计算机 1台，

配置要求：处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

3.办公桌椅1套

- 标项十

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击波治疗仪 | 3台 | 13 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 电动按摩治疗床 | 4张 | 0.5 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 多段位手法床 | 3张 | 3 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、冲击波治疗仪

- 气压弹道式；

- 整机（含主机、空压机和手柄）重量≤10kg，

- ≥10寸彩色触摸显示屏；

- 无油空压机，；

- 单套手柄运动套件寿命≥100万冲击次数；

- 具有实时输出压力显示、实时剩余治疗时间显示功能；

- 具有压力不足提示功能；具有过压安全装置;

- ▲具有智能梯度压力模式，调节范围：10%-100%，可自动线性调节压力值。治疗处方≥18种，自定义处方≥20种，可自由新增并保存治疗处方，具有人体彩色图谱，可根据人体部位选择相应治疗处方；

- 可查看和导出治疗记录，可追溯≥10000条治疗记录；

- 内置VAS疼痛评估量表，面部表情测量功能；

- 内置治疗流程介绍；

- 手柄具有缓冲技术，治疗头伸缩行程≥10mm，治疗头可伸缩，；

- 具有高频能量守恒技术，；

- 手柄治疗头上有施压指示器，带压力刻度，；

- 手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，；

- 具备360°可旋转医用硅胶挡圈；

- 标配≥6种治疗头：如15mm标准治疗头；15mm加长治疗头；36mm治疗头；15mm聚焦治疗头；10mm治疗头；6mm针灸治疗头；

- 最大输出能量密度≥7.5mj/mm²；

- L*D*H:约 300mm*220mm*315mm;

- 治疗次数100-9900可调；

- 输出频率：1-25Hz，；

- 输出压力：1-5Bar，；

- ▲最小脉宽≤2.1us；

- 软件免费升级；

- 具有连接WiFi功能；

- 主机5年质保，设计使用寿命≥10年；

28、配置要求

1 、主机     1台

2 、治疗手柄 1把

3 、15mm治疗头（已装在手柄上） 1个

4 、15mm加长治疗头 1个

5 、36mm治疗头 1个

6、黑白激光双面打印复印机 1台。

7、品牌台式计算机 1台，配置要求：

8、处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

9、桌椅1套

- 2、电动按摩治疗床

1、额定输入功率：140VA。

2、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×480，允差±3%。

3、最大起升重量：≥200kg。

4、诊疗床的床面升降行程0～299mm连续可调,。

5、床面升降速度：≥10mm/s；

6、具有电动脚踏开关进行电动升降，同时具有手柄开关，可进行电动升降治疗床面。

7、具有直线电机，

8、噪音≤60dB。

9、具有有床腿调节螺杆。

10、配有患者呼吸孔及肩孔。

11、设计使用年限≥8年

- 3、多段位手法床

- 尺寸： ≥195x67x(50-94)cm

- 净重：≥90kg

- 铁框架，表面喷塑处理

- 承重：≥250kg

- 升降高度：50-95cm

- 调节时间约30秒

- 第一段长度≥35cm，调节角度：-45度到35度；扶手调节距离约15cm；

9、第二段长度≥40cm ，调节角度：0度到55度；扶手调节旋转角度90度；

- 第三段长度≥50cm ，调节角度：0度到20度；

10、第四段长度≥55cm ，调节角度：0度到-45度；

11、头部气杆控制角度可调整

12、海绵厚度≥5cm ，密度≥35kg/m³

13、透气孔加孔塞设计

14、伸缩脚轮设计

15、 电机 6000N

16、360度环形碰触式升降调节开关

17、直径约7.5cm医用承压轮

18、四调节螺杆设计

19、设备使用年限≥8年

- 标项十一

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药包装一体机 | 2台 | 2 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 智能化煎药机 | 10台 | 2.5 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 中药汤剂包装机 | 5台 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 智能艾灸排烟系统6张床 | 6套 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、煎药包装一体机

- 容量：≥20L

- 功率：≥2000W

- 尺寸：约1170*550*1250（mm）

- 可同时煎≥2个处方

- 每锅可煎3-20付药。

- 配50-250ml包装机， 变量1ml。

- 可设定高温时间（沸腾时间）1-255分钟，采用倒计时自动显示。

- 采用数控技术。

- 武火文火自动转换。

- 内筒采用不锈钢，外筒采用玻璃。

11、包装速度：≥8袋/分钟。

- 12、设计使用年限≥8年

- 13、配标准打包袋≥5000个。

- 2、智能化煎药机

- 功率：≥2500W

- 容量：≥20L

- 煎药效果有效成份煎出率≥80%。

- 具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；

- 可联网预设≥12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

- 一键式滑盖锁紧装置,具有锅盖开启助力功能.

8、≥8寸液晶触摸屏.

- 具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药等功能；

- 采用双滑道定位的电动机械挤压系统。

- 通过管理软件可实现无线连接手持终端,可对煎药模式、煎药时间进行扫描一键式设定；

10、煎药机可拓展实现无线传输，手持端扫码录入处方信息，煎药全过程可溯源管理，同步实现温度曲线上传、查询。

11、煎药锅体采用304不锈钢一次成型锅体.

12、内置二煎储液桶，竖直设计。

13、具有防高温和防干烧功能，具有计时、定时设定控制功能；

14、具有文火、武火自动转换；

15、具备自动浸泡、自动煎煮、自动过滤功能

16、具有安全卸压阀，超压自动报警，自动卸压自动闭合；

17、设备使用年限≥8年

- 3、中药汤剂包装机

- 功率：≥2500W

- 容量：≥20L

- 包装速度: ≥8袋/分钟；

- 具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

- 包装量：50—250mL，变量1mL可调；

- 包装温度、包装量自动显示；

- 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

8、具有喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗；

9、具有药液快速加热及浓缩功能；

10、具有断卷及无卷保护功能，自动停机；

11、具有防干烧功能；

12、液晶触摸屏；

13、设备可扩展连接院内电子处方对接接口标准，his按照标准接入；仓储对接接口标准，his按照标准接入；并拓展支持第三方快递平台的对接；

14、包装机可实现拓展功能：数据无线传输，手持端扫码录入成品信息，包装过程可溯源管理，同步实现温度处方打印、查询，体现工作人员量化数据；

15、设备使用年限≥8年

16、每台配标准中药打包袋≥5000个。

- 4、智能艾灸排烟系统6张床

1、语音、无线遥控双重控制功能，配备脚轮。

- 纯铜电机，采用涡轮增压排风技术

3、智能化电机过热保护装置

4、采用直流无刷电机和涡流式合金风轮，噪音≤40dB。

5、具有风柜循环过滤系统，机型采用内置循环过滤模式。

6、具有万向吸烟臂和集烟罩，烟罩直径≥800mm。

7、铝箔PVC 钢丝软管长度≥7米，软性固定线卡。

- 标项十二

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医经络信息采集系统（中医经络治疗仪） | 1套 | 18 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 四诊仪 | 1台 | 20 | 工业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、中医经络信息采集系统（中医经络治疗仪）

- 功能特点：

1、可进行中医≥20个经络和≥48个穴位检测

2、具备移动终端实时在线互动系统

- 技术参数：

1、测量阻抗范围100Ω～10KΩ；测量结果连续显示，显示值与实际值的误差≤±10%。显示阻抗值（Ω）。

2、检测电压为7.8V±0.2V（RMS）。

3、直流输出，检测电流≤0.2mA（RMS）。

4、检测电极有效尺寸内径9mm±10%。

5、辅助电极的有效面积≥300mm2。

6、检测精度阻抗：R≤3Ω。 辅助电极阻抗：R≤3Ω。

7、软件性能指标

7.1、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。

7.2、通过主机硬件设备连接计算机，按着相关控制键可控制主机附属探测采集器发出采集信号

7.3、≥8种检测报告。（五行藏象气血报告、五行藏象阴阳报告、经络虚实分析报告、未病测评报告、足底反射穴位刺激方案、美体塑身健康报告、人体成份报告、针灸艾灸中频电疗穴位方案等）检测报告以数字表格、柱状图形、曲线图和文字形式等方式显示。

7.4、五行藏象气血报告提示人体五行气血状态。

7.5、五行藏象阴阳报告提示人体五行阴阳状态。

7.6、经络虚实分析报告显示人体每条经络虚、实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。

7.7、未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势。

7.8、足底反射穴位刺激方案提供足底反射区治疗方案。

7.9、美体塑身健康报告提供美容美体方案。

7.10、人体成份报告提供人体基础数据、机体成分、脂肪分析、体质指数等各项检测指标。

7.11、针灸艾灸中频电疗穴位方案提供针灸艾灸治疗穴位。

7.12、、设计使用年限≥10年

8、中医辩证问诊系统基于中医国标证为基础，由病症、病因、证型、证候组成。

9、配套设备

9.1、激光双面打印复印机 1台。

9.2.台式计算机 1台，处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

3.电脑桌椅1套

- 2、四诊仪

1、具有舌面象、脉象、体质辨识等中医诊断数据采集与分析功能，提供医疗器械注册证。

2、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告。

3、具有紫外线消毒功能。

3、舌面诊采集单元:

3.1、照度：≥3600Lux。

3.2、色温：4500K-7000K。

3.3、显色指数：Ra≥85。

3.4、辐射照度：在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度≤350W/m2。

3.5紫外辐射照度：在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的紫外辐射照度≤0.008W/m2。

3.6分辨率：≥5 lp/mm。

3.7空间色差≤20。

3.8相对畸变：≤±5%。

3.9具有对舌图像和面图像的采集、存储和对比功能。

3.10采用LED光源，高频无闪烁。

3.11采集箱内配备风扇。

3.12具有紫外线消毒功能

3.13具有对光源辐射的防护措施

3.14具有远程无线人体舌象信息采集系统、中医舌面象标准化采集系统

4.脉诊采集单元：

4.1一次伸出长度≤1mm，最大伸出长度≤6mm。

4.2外加力学量显示范围为30g～300g，允差±15%。

4.3脉压采集范围0～250g，允差±10%。

4.4脉率显示范围40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，允差±3次/min。

4.5传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸在3mm～9mm。

4.6动态放大器部分采用交流耦合，时间常数≥2s。

4.7具有中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征。

4.8寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。

4.9根据检测结果给出脉象分析：脉率、脉象说明、脉象原理、主病等分析报告。

4.10根据检测结果给出经络分析：病灶、辩证的分析报告。

4.11根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。并进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。

4.12根据检测结果给出养生建议：如饮食、运动、生活等报告。

4.13具有远程无线人体脉象信息采集系统、中医脉象标准化采集系统

5.问诊采集单元：

5.1可对中医九大体质做辨识判定。

5.2可对28种具体体质分型进行判断。

5.3≥5种中医体质辨识版本，包括但不限于成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版等。

5.4具有儿童版体质辨识，评估报告，包含如体质类型、总体特征、膳食调养、起居调养、运动调养，小儿推拿调理建议等。

5.5中医五态人格辨识功能，评估报告包含：五态人格特征、总体特征、心理调节方案、行为调节方案、音乐调节方案等。

5.6中医体质检测结果综合说明，包含特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

5.7中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议等。

5.8具有中医体质辨识标准化采集系统

5.9具有中医辩证问诊系统

6.配套设备

6.1激光双面打印复印机 1台。

6.2台式计算机 1台，处理器： Intel i5 14代或同级别及以上，集成显卡。内存：≥16GB DDR4，固态硬盘≥1TB显示器：≥23英寸，≥1920×1080，配备HDMI+VGA双接口。

6.3工作桌椅1套

- 标项十三

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医适宜技术教学实训考核系统 | 1套 | 64 | 软件和信息技术服务业 | / |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、中医适宜技术教学实训考核系统

一、中医适宜技术智慧实训教学系统（教师机） 1套

1.教师机应包含适宜技术、虚拟展厅、设置等多个单元，多单元在一个程序中操作。

2.适宜技术单元包括基础知识、自由练习、试卷考核、病例实训等多个模块。

2.1适宜技术-基础知识：

2.1.1包含中医内科、妇科、儿科、五官科、外科等多个科别，≥60个疾病的基础知识讲解。

2.1.2疾病可支持查看科别、疾病类别、中医病名及西医病名等基础内容，及疾病概述、诊断要点、病因病机、类症鉴别、推荐检查、证型分型、治疗方案等≥7类内容。

2.1.3疾病的治疗方案包含文字、图片等多种格式。

2.1.4包含针刺、推拿、刮痧、拔罐、灸类、敷熨熏浴、地域特色技术及其他分类等≥8种大类，≥120种适宜技术的知识讲解包括但不限于针刺类，推拿类，刮痧类，拔罐类4种，灸类，敷熨熏浴，地域特色技术含藏医、蒙医、傣医、壮医、瑶医等多种。

2.1.5支持查看适宜技术的基本介绍、操作、疾病治疗、注意事项等内容；部分适宜技术的操作中包含操作演示视频。

2.1.6包含≥10个中医科别≥30个的典型病案，支持教师机上传病案。

2.2适宜技术-自由练习：

2.2.1包括理论练习和操作练习，自动记录试题练习和操作练习的进度。

2.2.2理论练习为随机试题练习，不限定试题类型。

2.2.3支持从处方、毫针针刺、耳针、皮肤针、三棱针、头针、温和灸、雀啄灸、拔罐、走罐、刮痧、推拿等≥30种试题类型中，选择一种或多种试题进行随机试题训练。

2.2.4试题训练提交后，可查看答案及试题解析，可显示当前试题作答数量和答对情况。

2.2.5支持从毫针针刺、刮痧、拔罐、灸法、穴位贴敷中选择操作练习内容，单个手法操作练习数量≥3600种，开始练习后，既可在软件上练习；也可在硬件设备上进行练习。

2.2.6支持通过不适部位及症状进行疾病方案练习训练，通过点击左侧虚拟小人可选择部位与症状，含男性、女性两个虚拟人体。可根据针刺、刮痧、拔罐、灸法、穴位贴敷查看不同类别的治疗方案，方案种类≥600种。方案介绍包括方案内容与考核内容。

2.2.7支持以列表的方式进行方案筛选查看，筛选包括部位与症状。

2.2.8训练开始时，可进行器具、体位、物品选择练习，系统会给出正确的答案以供参考。

2.2.9在进行毫针针刺练习时，可查看实时操作数据，如针刺深度、针刺角度、旋转情况等。。

2.2.10支持在选配的仿真模型上进行走罐、刮痧及取穴的模拟操作训练。

2.2.11使用智能视觉识别，记录在选配的模型上进行的操作路径等内容，进行多维度、数据化的判断，并分析出操作是否正确。

2.2.12支持在虚拟人身上进行虚拟艾灸训练，训练隔物灸、悬灸的相关技能。

2.2.13操作练习时，支持对模型进行体位切换、一键穿衣。

2.3适宜技术-试卷考核：

2.3.1支持自定义组卷、随机组卷、试卷预览、下发考试等功能。

2.3.2当局域网内存在有同系列软件时，教师机可选择试卷向学生机下发试卷开始考核。

2.3.3支持教师用户查看不同试卷、不同班级的成绩及错题汇总。

2.4适宜技术-病例训练：

2.4.1内置≥40个可用于训练、考核的病例，包括内科、妇科、外科、眼科、耳鼻喉科等科别。

2.4.2支持病例考核功能，当局域网内存在有同系列软件时，教师机可选择向学生机下发病例开始考核。

2.4.3教师用户可查看或编辑患者的姓名、性别、年龄等基本信息，病例的主诉、诊查过程，病例的中医疾病诊断、中医证型诊断、西医诊断等诊断信息，病例的治则治法、治疗方案等内容。

2.4.4病例训练或考核的方式包括治疗方案的选择、治疗方案的编辑、治疗方案的判断、已有处方的审核、操作考核等多种方式。

2.4.5治疗方案内置了包含处方、针刺、刮痧、拔罐、穴位贴敷、隔盐灸、温和灸、回旋灸、皮肤针等多种治疗方案。

2.4.6支持教师自行选择及编辑病例的正确治疗方案。

2.4.7支持教师选定治疗处方后，对病例的治疗处方进行组成、剂量、煎煮法的调整。

2.4.8支持教师选定“操作考核”考核方式及治疗方案后，编辑每个治疗方案的考核内容。

2.4.9模拟考核功能：支持对多种考核方式（治疗方案的选择、治疗方案的编辑、治疗方案的判断、已有处方的审核、操作考核等）

2.4.10支持在选配的仿真模型上进行走罐、刮痧及取穴的模拟考核，并实现操作的分析判断功能。

2.4.11选配模型具有智能视觉识别，记录在实际模型上进行的操作路径等内容，进行多维度、数据化的判断，并分析出操作是否正确。

2.4.12支持在选配的针刺智能识别训练装置上通过识别针刺深度、针刺角度、旋转情况等操作考核。

2.4.13模拟考核结束、提交后，可查看考核的得分。支持教师查看不同班级、不同病例的历史训练记录和考核记录，查看成绩、错题汇总等内容。

3.虚拟展厅单元

3.1展示内容包含针具、拔罐、刮痧等类型器具，≥40个三维虚拟适宜技术操作器具。

3.2三维虚拟器具均可选中，支持任意角度旋转，查看详情介绍等内容。

4.设置单元

4.1包含教师、学生两种权限账户管理，支持进行用户的增、删、改、查等操作。

4.2支持进行单选、多选、判断、填空等多类试题的管理，也支持自行编写、导入试题。

4.3支持用户自行添加治疗方案，增加范围含处方、针刺、艾灸、刮痧、拔罐等。

4.4支持用户自行编辑治疗方案，可上传图片或视频等多媒体资源。

5.监控功能

5.1支持共享功能，当局域网内存在有同系列软件时，支持教师机共享当前界面。

5.2当局域网内存在同系列软件时，教师机可选择学生机实时查看该学生机当前的屏幕画面，并支持放大、还原学生机的监控画面。

6.硬件参数

6.1操作平台搭配静音轮台车设计。

6.2主机要求：内存：≥32G；硬盘：≥固态256G+机械硬盘1T。

6.3≥30寸触摸屏。

二、中医适宜技术智慧实训教学系统-学生端软件     2套

1. 包含适宜技术、虚拟展厅两个单元，两个单元应在一个程序中操作。

2. 适宜技术单元应包括基础知识、自由练习、考核、病例训练等多个模块。

2.1基础知识模块

2.1.1包含中医内科、妇科、儿科、五官科、外科等多个科别，≥60个疾病的基础知识讲解。

2.1.2支持查看科别、疾病类别、中医病名及西医病名等基础内容，及疾病概述、诊断要点、病因病机、类症鉴别、推荐检查、证型分型、治疗方案等。

2.1.3治疗方案包含文字、图片等多种格式。

2.1.4包含针刺、推拿、刮痧、拔罐、灸类、敷熨熏浴、地域特色技术等，≥120种适宜技术的知识讲解（包括针刺类，推拿类，刮痧类，拔罐类4种，灸类，敷熨熏浴，地域特色技术含藏医、蒙医、傣医、壮医、瑶医等）。

2.1.5支持查看适宜技术的基本介绍、操作、疾病治疗、注意事项等。部分适宜技术的操作包含操作演示视频。

2.1.6典型病案包含≥10个中医科别，≥30个典型病案，供学生查看、学习。

2.2自由练习模块

2.2.1包括理论练习和操作练习，可自动记录试题练习和操作练习的进度。

2.2.2理论练习为随机试题练习，不限定试题类型。

2.2.3支持从处方、毫针针刺、耳针、皮肤针、三棱针、头针、温和灸、雀啄灸、拔罐、走罐、刮痧、推拿等≥30种试题类型中，选择一种或多种试题进行随机试题训练。

2.2.4试题训练提交后，可查看答案及试题解析，可显示当前试题作答数量和答对情况。

2.2.5支持从毫针针刺、刮痧、拔罐、灸法、穴位贴敷中选择操作练习内容，单个手法操作练习数量≥3600种，开始练习后，既可在软件上进行练习；也可在硬件设备上操作练习。

2.2.6支持通过不适部位及症状进行疾病方案练习训练，通过点击左侧虚拟小人可选择部位与症状，含男性、女性两个虚拟人体。可根据针刺、刮痧、拔罐、灸法、穴位贴敷查看不同类别的治疗方案，方案种类600种。方案介绍包括方案内容与考核内容，

2.2.7支持以列表的方式进行方案筛选查看，筛选包括部位与症状。

2.2.8训练开始时，可进器具、体位、物品选择练习，系统会给出正确的答案以供参考。

2.2.9在进行毫针针刺练习时，支持查看实时操作数据针刺深度、针刺角度、旋转情况等。

2.2.10支持在选配的仿真模型上进行走罐、刮痧及取穴的模拟操作训练。

2.2.11使用智能视觉识别，记录在选配的模型上进行的操作路径等内容，进行多维度、数据化的判断，并分析出操作是否正确。

2.2.12支持在虚拟人身上进行虚拟艾灸训练，训练隔物灸、悬灸的相关技能。

2.2.13操作练习时，支持对模型进行体位切换、透视功能、一键穿衣。

2.3考核模块

2.3.1支持学生自行进行模拟考试、错题训练，训练结束、提交后，支持查看成绩、正确答案等内容。

2.3.2当局域网内存在有同系列软件时，支持学生机接收教师机下发的试卷并强制进入试卷考试界面；答卷结束、提交之后，支持学生查看成绩、正确答案等内容。

3)应支持学生用户查看不同试卷、不同类型的成绩及错题汇总。

2.4病例训练模块

2.4.1内置≥40个可用于训练、考核的病例，包括内科、妇科、外科等科别。

2.4.2支持病例考核功能，当局域网内存在有同系列软件时，学生机可接收教师机下发的病例并直接进入病例考核。

2.4.3学生用户可查看患者的姓名、性别、年龄等基本信息，病例的主诉、诊查过程，病例的中医疾病诊断、中医证型诊断等诊断信息，病例的治则治法等内容，对治疗方案进行作答。

2.4.4病例训练或考核的方式包括治疗方案的选择、治疗方案的编辑、治疗方案的判断、已有处方的审核、操作考核等多种方式。

2.4.5治疗方案内置处方、针刺、刮痧、拔罐、穴位贴敷、隔盐灸、温和灸、回旋灸、皮肤针等。

2.4.6支持学生自行选择病例的正确治疗方案，提交后可查看得分及正确答案。

2.4.7支持学生从已有处方中选择当前处方错误的内容，选择完成之后，提交可查看得分及正确答案。

2.4.8支持在选配的仿真模型上进行走罐、刮痧及取穴的模拟考核，并实现操作的分析判断功能。

2.4.9可使用选配模型的智能视觉识别，记录在实际模型上进行的操作路径等内容，进行多维度、数据化的判断，并分析出操作是否正确。

2.4.10支持在选配的针刺智能识别训练装置上通过识别针刺深度、针刺角度、旋转情况等，实现手法操作考核。

2.4.11训练或考核结束、提交后，可查看考核的得分。支持学生查看个人不同病例的历史训练记录和考核记录，查看成绩、错题等内容。

3.虚拟展厅单元

3.1展示内容包含针刺、拔罐、刮痧等器具，≥40个三维虚拟适宜技术操作器具。

3.2三维虚拟器具均可选中，支持任意角度旋转。

4.硬件参数

4.1主机配置：内存：≥32G；

4.2硬盘：≥256G固态+1T机械。

4.3电脑桌椅：2套

4.4 显示屏大小按科室需求配置

三、仿真人体实训模块

1.包含：智能定位操作台、视觉识别摄像头、多功能背部操作仿真模型等。

2.智能定位操作台支持电动升降；桌面应具有≥8个视觉识别标记点位。

3.视觉识别摄像头分辨率≥1024×768。

4.多功能背部操作仿真模型：尺寸约875mm×370mm×140mm（L×W×H）

5.由头部至臀裂处，模型具有和真人相近的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形；模拟皮肤柔软有弹性，采用耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作；

6.模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等。

7.支持进行操作练习，从刮痧、走罐、穴位定位中选择操作练习内容。

8.支持在仿真模型上进行走罐、刮痧及取穴的模拟考核，并实现操作的分析判断功能。

9.支持使用智能视觉识别，记录在实际模型上进行的操作路径等内容，在中医适宜技术智慧实训教学系统上进行多维度、数据化的判断，并分析出操作是否正确。

四、仿真人体实训模块

1、硬件包含：智能定位操作台、视觉识别摄像头、多功能针灸仿真模

2、智能定位操作台支持电动升降；桌面应具有≥8个视觉识别标记点位。

3、视觉识别摄像头分辨率≥1024×768。

4、多功能针灸仿真模型含针灸头部模型、针灸臀部模型、针灸手臂模型，模拟成年男性的体型，具有与人体相同的皮肤手感；穴位标记常见光下不可见，使用配备的专用光源的照射下可显现。可进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；

5、针灸头部训练模型：头围约55cm；模型上标记有≥20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂等；

6、针灸臀部训练模型：臀围约90cm；模型上标记≥20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎等；

7、针灸手臂训练模型：模拟成人手臂外观，手臂外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软；解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等；可进行≥40个上肢常用穴（如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等）的定位、针刺示教、练习及考核；

8、可在中医适宜技术智慧实训教学系统上进行多维度、数据化的判断，并分析出操作是否正确。

五、针刺训练模块    1台

1.硬件包含针刺智能识别训练装置（内置针刺盒与穿刺针）、硅胶类仿真皮肤，数据识别摄像头。

2.尺寸约320mm×220mm×260mm（L×W×H）。

3.进行针刺训练的区域为硅胶类仿真皮肤，区域面积≥140mm×70mm（L×W），深度≥65mm。

4.数据识别摄像头，识别分辨率≥1280x1024、识别帧率≥210FPS，摄像头自带补光灯。

5.可通过视频识别的方式识别针刺姿态与软件实现联动。在进行毫针针刺练习时，支持查看实时操作数据，辅助学生进行手法操作的练习。

| 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 中医适宜技术智慧实训教学系统-教师机 | 1 |
| 2 | 中医适宜技术智慧实训教学系统-学生端软件 | 2 |
| 3 | 仿真人体实训模块1(含电动升降桌、相机、相机支架） | 1 |
| 4 | 仿真人体实训模块2（含电动升降桌、相机、相机支架） | 1 |
| 5 | 仿真人体实训模块-针刺模块（含针刺针） | 1 |
| 6 | 电脑-用于安装学生端软件 | 8 |
| 7 | 黑白激光双面打印复印机 | 6 |
| 8 | 笔记本电脑（按客户需求配置） | 1 |
| 9 | 扩音器（30W大功率、40000mAh、3.0降噪） | 10 |
| 10 | 硬盘（1TB、传输速度2000MB/s） | 1 |
| 11 | 木质多层展示柜（实木、隔板厚度18mm、箱框结构、1.6m*2.0m） | 1 |
| 12 | 虎符铜砭刮痧板（180mm、132mm 纯铜） | 5 |
| 13 | 火龙罐1套（砭石材质、直径≥9.2cm、≥7.2cm、≥6cm） | 5 |
| 14 | 玻璃火罐（4号火罐、罐口内径5.3cm） | 50 |
| 15 | 艾灸盒（木质艾灸盒、两柱、三柱） | 10 |
| 16 | 脉枕（可拆洗、内里添加荞麦壳） | 10 |
| 17 | U盘（USB3.2 64GB） | 10 |
| 18 | 激光翻页笔（PPT翻页笔、充电款、220mAh电池） | 3 |
| 19 | 过塑机（可塑封A3、A4、8寸幅面） | 1 |

- 标项十四

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药师合理用药审方系统 | 1套 | 84 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、药师合理用药审方系统

- 招标清单

| 序号 | 产品模块 | 建设范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合理用药监测系统 | 玛纳斯县人民医院、中医医院、妇幼保健院。 |
| 2 | 药师审方干预功能 | 玛纳斯县人民医院、中医医院、妇幼保健院。 |
| 3 | 临床药学处方点评数据上报 | 玛纳斯县人民医院、中医医院、妇幼保健院。 |
| 4 | 药物信息查询功能 | 玛纳斯县人民医院、中医医院、妇幼保健院。 |

- 招标参数要求

(一)总体目标

构建全区一体化合理用药管理平台，该平台不仅能帮助药学人员快速开展跨机构合理用药审查、前置审方和处方点评等工作，还能促进统一标准的药品知识库、药品审查规则库、药学服务健康教育资料库等数据库的建立，使得各医疗机构能够开展同质化药学服务，大大提升基层医疗机构合理用药整体水平，保障患者用药安全。

| 模块 | 子模块 | 参数需求 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  | （一）软件应具有良好的稳定性、兼容性（软件需与人民医院院区、中医医院院区、妇幼保健院院区的HIS软件系统和甲方要求的其他系统、软件进行接口对接和数据交互，并具有良好的架构，易于扩展和维护和安全性。（本项目中所涉及到的接口费，全部由中标供应商承担） （二）界面友好、操作方便、结果清晰明了，运行速度快，无明显的并发延迟。允许操作使用人员根据自己的习惯对相关功能进行个性化设置。 （三）应通过对数据进行预处理等手段以提高系统运行和统计效率。 （四）所有采购内容全部包含3个院区（人民医院院区、中医医院院区、妇幼保健院院区）支持区域化管理、一体化运营，实现资源共享。 （五）质保期内，数据库、知识库、规则库免费升级。在医院电子病历应用水平评审、等级医院评审等各种评审、评价过程中提供现场支持。由于信息系统改造（包括但不限于：数据平台对接，单点登录等应用场景）过程中与所投产品的数据交换功能不再收取任何费用。 |
| 合理用药监测系统 | 处方（医嘱）用药审查功能 | 系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药（重复成分、重复治疗）审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、监测指标审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提示医生。 住院医嘱支持用药天数预警，提醒医生及时调整用药方案。 超多日用量审查可结合退费情况，管控提前取药患者药量累计持有天数。 利用大数据分析，自动生成药品品种单次异常剂量审查规则。 相互作用联合审查可排除已服用完毕的药品。 |
|  | 药品信息提示功能 | 可快捷查看药品相关重要信息；药品厂家说明书，并可查看药监局发布的说明书修订勘误，修改和新增药品说明书内容；查询相应药品的中药材专论信息。 |
|  | 质子泵抑制药专项管控 | 医生开具质子泵抑制剂药品时，需填写用药评估单。提供评估单专项统计分析。 ▲系统可评估患者病生状态，若存在应激性溃疡风险，提供质子泵抑制剂用药建议。 围术期不合理使用质子泵抑制剂时，系统可警示医生。 |
|  | 协定方专项管控 | 系统提供医院中药协定方证型适宜性审查。 |
|  | 经验性用药专项管控 | 系统提供抗肿瘤药物过敏反应预处理用药合理性审查。 |
|  | 抗菌药物专项管控 | 医生开具预防用抗菌药物时，需填写用药评估单，评估单区分非手术预防用药和手术预防用药。 系统提供抗菌药物用药指征审查。医生开具抗菌药物必须有用药指征，否则系统将予以警示。 |
|  | 审查提示屏蔽功能 | 系统应能对剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、不良反应、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、药物过敏、重复用药等审查项目进行审查提示屏蔽，支持分门诊、住院、急诊屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示。 |
|  | 审查规则自定义功能（医院专家知识库） | ▲系统可以提供多种自定义方式： （1）基于系统审查数据自定义方式，节省药师工作量； （2）可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑。 用户可自定义药品警示、拦截规则，被拦截的问题处方必须返回修改，否则不可进行下一步操作。用户可设置已执行的长期医嘱是否拦截。 其中部分审查项目可支持以下功能： 剂量：可显示某个药品在本院近一个月医嘱用量统计，查看不同科室的剂量使用情况。用户只需维护药品一种给药单位的剂量审查规则，系统可自动将规则匹配到该药品其余给药单位。 超多日用量：可对门、急诊处方药品、麻醉药品和精一药品超多日用量天数进行设置，可针对慢病（区分医保、自费）、非慢病处方、特殊患者分别设置用药天数，并可根据超出天数设置不同的警示级别。用户可维护参与联合审查的历史处方时间范围。针对特定药品可设置是否拆零参与审查。 体外注射剂配伍：可设置小剂量胰岛素不参与体外配伍审查，具体剂量标准可由用户自行设置。 妊娠用药：提供多元化妊娠状态判断方式，可设置妊娠状态判断优先级。 可设置应激性溃疡风险的预警规则；设置可预防使用质子泵抑制剂的手术、质子泵抑制剂药品及术后质子泵抑制剂用药疗程； 用户可维护医院协定方及对应证型； 用户可设置抗肿瘤药物过敏反应预防药品品种。 用户可设置质子泵抑制药、抗菌药物用药评估单模板。 规则复制功能：系统支持将其它药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上。 豁免对象：可根据药品、医生、科室、患者年龄、手术信息、医嘱备注等条件设置特定对象不参与某些模块审查，并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。 自定义规则查询：可查询药品、科室以及各模块的自定义规则。 |
|  | 统计分析功能 | 问题处方（医嘱）保存、查询，以及不合理问题统计分析。 提供不合理问题评估功能，便于药师在做回顾性分析时对已评估的问题做记录。 用药理由统计 |
|  | 通讯功能 | 系统应提供药师和医生的在线沟通平台，提供截图、发送图片、文件传输、消息撤回、消息已读提示功能。 |
| 药师审方干预功能要求 | 审方时机和过程 | 系统可以为药师提供专门的审方工作平台，帮助门诊药师在患者缴费前完成门诊处方实时审查、住院药师在护士领药前完成住院医嘱审查。系统先自动审查出问题处方（医嘱），再由药师人工审查，审查过程中药师可以与医生实时互动，直到处方（医嘱）通过。必要时，药师可同时接收门诊、住院任务。 |
|  | 审方干预功能 | 药师审查时，可在审查界面一体化查看当前处方（医嘱）历史干预记录，如医生操作、用药理由等。 药师审查时可查看当前处方（医嘱）历史修改版本信息。 药师可选择审核意见中的重点文字变色处理后发给医生。药师还可预设常用问题模板。 药师可以根据不同任务情况选择医生处方（医嘱）直接双签通过还是需要药师复核。 若一张处方（医嘱）通过前有多个修改版本，系统可以标记每个版本的处置状态。 系统支持根据医生提交至药师处的中药处方智能检索近似经典方剂供药师参考。 |
|  | 质量评价功能 | 系统提供多种筛选方案设置功能，进行待评价任务筛选。评价人可对每个任务输入审核意见并打分。系统可自动生成任务评分表，并可导出到Excel。 评价人可评估历史审核任务并设置问题推荐处置方案，供审方药师审核同一问题时参考。 |
|  | 审方干预自定义功能 | 用户可将任意科室、医生、患者、疾病、药品设置为重点关注，可按科室、医生、患者、疾病、药品、问题类型、警示级别多条件组合设置重点关注，包含重点关注信息的处方由药师进行全面审查。 用户可设置双盲审方、单盲审方，在需要时隐藏医生、药师信息。 用户可根据使用习惯进行个性化设置，如任务提示音（支持上传），处置按钮顺序及样式，审方界面字体及颜色，发送给医生的常用语等。 用户可设置自动干预模式，并设置医生填写用药理由的模式。药师不在岗时，系统自动干预，医生填写用药理由后方可执行，支持全院和分科室设置。 |
|  | 患者信息查看 | 药师审方界面：可查看患者基本信息、患者过敏史、手术信息、检验检查信息、会诊信息、病程记录，检验结果异常项可单独显示。可链接EMR系统查看患者详细信息。 可标记门诊特殊病人。 可标记慢病处方。 药师审查时可查看当前患者的其他处方。 |
|  | 系统审查 | 系统审查项目、规则等应与医生端审方系统保持一致，并能实现无缝对接，即药师端可查看医生端审方系统的详细审查结果信息，同时药师审核问题标准可按医生端审方系统的审查项目和问题级别进行设置。 |
|  | 统计分析 | 可以分别统计门诊、住院任务的审核率、干预率、合格率等重要指标，并可提供统计图。可按照科室、医生、药品、药师、药物类进行干预情况分类统计。 可以统计每个药师的监测时长、审核工作量、干预工作量和干预有效率，并可提供统计图。 可以提供不合理问题统计分析，支持按时间、问题类型、警示等级等条件进行统计，并可生成统计图。可以查看在人工审方时药师主动添加的问题的发生次数、发生率。 可以分科室、医生、药品、问题类型提供干预效果追踪，并以统计图的方式体现干预效果。 可按不同的处方（医嘱）通过状态进行统计，并可生成统计图。 医生端可通过用药自查，查看自身任务的审核干预相关统计数据。 |
|  | 大屏展示功能 | 系统应支持将重要审方指标通过图表在用户大屏上展示。 |
| 临床药学处方点评数据上报 | 智慧中心 | 系统主页应能显示门诊/住院点评率、合理率、住院抗菌药物使用强度、门诊基本药物占比、住院静脉输液使用率等指标。 |
|  | 读取和查看病人信息 | 系统应能筛选患者并查看患者基本信息、医嘱、诊断、检查、检验、手术、费用、会诊、病程等信息，提供数据交互，随时查看相关信息。 |
|  | 处方点评 | 3.1系统应结合国家处方点评相关政策要求，实现对处方（医嘱）电子化评价功能。 3.2 ▲应能提供程序点评功能，包括对处方（医嘱）用药进行以下程序点评：剂量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提供审查规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。 3.3 系统应能实现点评任务分配、点评求助、点评复核、反馈医生、医生申述的闭环管理，并在医生、药师交互环节进行消息提示。点评结果反馈医生或科主任后，医生（工作站）可直接填写申述理由或确认，无需登录系统查看点评结果。 3.4 ▲系统应提供双盲点评设置、医生处理点评结果逾期设置、增补处方或病人、高亮显示被点评药品功能，方便药师点评。 3.5 系统应能自定义点评模板及点评点，实现个性化点评需求。 3.6 系统应能自动生成住院患者用药联用图、时序图，并支持自定义。住院患者时序图包含患者体征、用药、手术和检验信息等内容。 3.7 系统应能自动生成点评相关报表及任务完成情况等管理报表。 3.6系统应包含全处方点评、全医嘱点评、门急诊/住院抗菌药物专项点评、围手术期抗菌药物专项点评、门急诊/住院专项药品点评、门急诊/住院抗肿瘤药物专项点评、住院病人特殊级抗菌药物专项点评、住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评、住院病人人血白蛋白专项点评、门（急）诊/住院中药饮片专项点评、门（急）诊中成药处方专项点评、用药排名医嘱点评、住院用药医嘱点评、出院带药医嘱点评、门（急）诊基本药物专项点评。 3.7▲住院病人肠外营养专项点评、住院病人自备药专项点评、门（急）诊外延处方点评。 |
|  | 抗菌药物临床应用监测 | 4.1系统应根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，完成抗菌药物临床应用监测网要求的抗菌药物使用情况统计及上报工作。 4.2▲系统应提供手术/非手术抗菌药物使用情况调查表、门诊/急诊处方用药情况、住院患者抗菌药物使用情况统计报表的离线上报功能，可直接上传文档至监测网完成填报工作，。 |
|  | 电子药历 | 系统应提供工作药历、教学药历、查房记录填写模块，同时允许用户自定义药历的显示内容。系统应提供药历提交、审阅、退回、导出流程。应提供工作量统计，按时间段分别统计药历书写量及药历审阅量。 |
|  | 统计分析 | 系统应提供对医院合理用药指标及药品使用情况的统计分析，并能自定义显示和导出。同时提供关键字检索功能，便于快速查询指标。 1.1 合理用药指标及趋势分析，包括：抗菌药物使用率、平均用药品种数、注射剂使用率、抗菌药物患者使用前病原送检率、X类切口手术预防用抗菌药物百分率、X类切口手术术前0.5-1.0小时预防给药百分率等。应能按全院、大科室、科室、医疗组、医生分别提供合理用药相关指标的统计，并能将合理用药指标重新组合并生成新的报表。应能实现抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率、国家基本药物药占比同比、环比分析。 1.2 自定义合理用药指标 ▲系统应提供自定义合理用药指标功能，可自行设置指标分子、分母进行统计。自定义要素包含药品、治疗金额、药品金额、处方数、病人数、药品品种数、使用量DDDs、人天数、用药医嘱条目数。 1.3 药品使用强度统计 1.4 药品金额、数量、DDDs统计 1.5 药品使用人次统计 1.6 注射剂/大容量注射液统计 1.7 药品品种/费用构成统计 1.8 门（急）诊大处方分析 1.9 抗菌药物使用清单及统计 1.10 基本药物使用清单及统计 1.11 重点监控合理用药药品监测 1.12 麻精药品管理处方登记表 1.13 ▲国家三级公立医院绩效考核 1.14 药事管理专业医疗质量控制指标 1.15 全国抗菌药物临床应用管理数据统计 1.16 国家卫生健康委抗菌药物临床应用管理数据上报 1.17 全国合理用药监测系统数据统计 1.18 医疗机构药品使用监测 1.19 抗肿瘤药物临床应用情况调查表 1.20 静脉输液使用情况调查表 |
|  | 其它 | 7.1 自维护功能 系统应对医院药品属性、给药途径、给药频次、感染疾病类型、检验申请/结果/收费项目类型、手术分类、科室类型、医生抗菌药物权限、围术期用药等基础数据进行程序自动维护。 7.2 权限管理 (1) 系统应对各项功能设置严格的权限管理，包括处方点评权限、报表的统计权限、打印/导出权限等。 (2) 系统应提供用户操作日志、版本更新内容查询功能。 |
| 药物信息查询功能 | 药物信息参考 | “系统”应提供国内外上市药品的详细临床用药信息，内容包括药物的各种名称、临床应用、用法与用量、注意事项、不良反应、药物相互作用、给药说明、药理、制剂与规格等信息。 应可查看特殊人群（老人、儿童、妊娠期妇女、哺乳期妇女）及特殊疾病状态（如肝功能不全、肾功能不全、心力衰竭等）患者用药的注意事项。 应提供与药物临床应用密切相关的信息如不良反应处理方法、药物对检验值或诊断的影响等。 应提供高警讯药物、国外专科信息供临床参考。 所有信息均应提供参考文献。 |
|  | 药品说明书 | “系统”应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准的厂家药品说明书，应可查看NMPA发布的说明书修订通知。还应提供高级检索的功能。 |
|  | ▲妊娠哺乳 用药 | “系统”应基于循证医学原则评价国内外药品说明书、专业数据库、专著、研究文献，对妊娠期和哺乳期药物暴露风险进行评估，提出用药建议。提供药代动力学、文献报道等供临床参考。所有信息均应提供参考文献。 |
|  | 用药教育 | “系统”应为专业人员提供便于辅导病人用药的信息，以通俗易懂的语言，借助图片等形式描述药品的用途、副作用、用药期间注意事项、特殊给药方式图示等信息。 |
|  | ICD | “系统”应提供ICD10、ICD-9-CM-3、肿瘤形态学编码、ICD-11和国家医疗保障DRG分组的查询功能。 |
|  | ATC编码与DDD值 | “系统”应提供国内外权威机构发布的药物ATC编码与DDD值，应可查看药物对应的上市药品信息。 |
|  | 检验值 | “系统”应提供常用检验项目信息，应包含检验项目正常参考值范围、结果及临床意义、药物对检验结果的影响等内容。可按检验类别查询，也可按检验名称查询检验值信息。 |
|  | 药品基本信息 | “系统”应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准上市药品的信息，包括药品的通用名、商品名、剂型、规格、批准文号/药品编码、生产厂家，并标注基本药物、社保品种、OTC药物、兴奋药品、精神类药品、麻醉类药品、原研药、仿制药等。可查询药品生产企业获批生产的药品信息，并可查看药品说明书。可查询国家集采药品数据及替代药品参考监测范围、兴奋剂目录、国家重点监控合理用药药品目录。 |
|  | 临床路径 | “系统”应提供国家卫健委发布的临床路径，应覆盖临床常见疾病品种。可按临床科室分类浏览，也可按疾病关键词检索临床路径。 |
|  | 医药公式 | “系统”应提供常用医药公式、评分、分级标准量表等，内容涵盖了内科、外科、妇产科、儿科、神经科等，公式应提供计算功能。可按临床科室分类浏览，也可按公式名称检索。 |
|  | 医药时讯 | “系统”应提供国内外政府网站和医药学专业数据库、核心期刊发布的最新药物研究成果、药物警戒信息、新药研发和上市资讯等内容。 |
|  | 医药法规 | “系统”应收录国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会等权威机构发布的关于药品管理、传染病防治、医疗事故管理、医疗机构管理等方面的法律法规文件。应支持关键词检索，可通过发布部门、效力级别分类浏览。 |
|  | 国家基本药物 | “系统”应提供最新版《国家基本药物目录》中的信息，包括目录中的化学药品、生物制品以及中成药品种。应可查看国家基本药物目录对应的上市药品品种的信息（包括生产厂家、批准文号等）。 |
|  | FDA妊娠用药安全性分级 | “系统”应提供美国食品药品监督管理局（FDA）根据药物对动物和妊娠期妇女致畸危险而作的妊娠期用药安全性分级，可通过药理分类或药名检索的方式实现，查询范围为临床各科室常用药物。 |
|  | 中医药 | “系统”应提供中药材、中医方剂、中医诊疗方案、中医临床路径、中医标准术语、中医病证分类与代码等中医药信息内容。 中药材：应包含权威专著中的品种信息，内容应侧重于中药材的基本属性和临床应用指导，应可便捷的查看毒性药材和妊娠期禁慎用药材。 中医方剂：应包括临床常用方、中医经典方等方剂，应可查看方剂相关的附方及中成药信息。 中医诊疗方案：应收录国家中医药管理局发布的诊疗方案。 中医临床路径：应收录国家中医药管理局发布的临床路径。 中医标准术语：应收录国家中医药管理局发布的各种临床标准术语。 中医病症分类与代码：应收录国家中医药管理局发布中医病证分类与代码。 |
|  | ▲EMA药品说明书 | “系统”应提供欧洲药品管理局（EMA）发布的英文原文药品说明书，英文说明书应提供中文翻译，并可便捷的查看对应的中文药品说明书。 |
|  | FDA药品说明书 | “系统”应提供美国食品药品监督管理局(FDA)发布的英文原文药品说明书，英文说明书应提供中文翻译，并可便捷的查看对应的中文药品说明书。 |
|  | 超说明用药 | “系统”应提供权威的超说明书用药信息，内容应包括用药类型、适应症、用法用量、循证医学证据等。 |
|  | 儿童用药 | “系统”应提供婴幼儿或儿童的用药相关信息，内容应包括儿童用药的注意事项、用法用量、药代动力学等。并提供婴幼儿或儿童用药剂量计算功能。 |
|  | 药物相互作用审查 | “系统”应提供药物-药物、药物-食物、药物-咖啡因、药物-酒精、药物-保健品、保健品-保健品之间的相互作用信息，应提供西药和西药、中药和中药、中药和西药的相互作用信息。 内容应包括药物相互作用的结果、机制、临床处理、严重级别、案例评价及讨论等内容。 ▲应可实现单药相互作用分析及多药相互作用审查。 参考文献应包含国内外的期刊文献、数据库等。 |
|  | 注射剂配伍审查 | “系统”应提供注射药物配伍的信息，内容包括了注射药物配伍的物理化学变化及药效学变化、支持配伍结论的实验数据等。 ▲应可实现单药注射剂配伍分析及多药注射配伍进行审查。 |
|  | 其他功能 | 系统应支持分类浏览、关键词检索，可通过适应症、禁忌症、不良反应、全文检索等方式检索，支持名称及拼音简码检索，支持单数据库检索及多数据库检索。 系统应支持对药物信息进行比较。 系统应支持数据库之间相互关联和快速跳转。 ▲支持手机APP在线访问。 定期更新，更新频率应不少于2-3次/年。 |

- 硬件配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑工作站 | 组 | 3 |
| 2 | 打印机 | 台 | 3 |
| 3 | 投影仪 | 套 | 1 |
| 5 | 培训桌 | 张 | 10 |
| 6 | 培训椅子 | 把 | 20 |
| 7 | 文件柜 | 个 | 2 |

- 标项十五

- 一）采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童综合素质测评系统 | 1套 | 28 | 软件和信息技术服务业 | / |  |
| 本项目每种设备报价不得超过该设备最高限价，超过按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

- 二）、技术要求

- 1、儿童综合素质测评系统

系统硬件配置：

- 台车 1 台 ：可移动，脚轮可锁定；

- 打印机 2 台：黑白激光双面打印复印机；

- 电脑 1 台 ：主流配置（6核12线程）

固态硬盘，内置式摄像头；

4、0-3 岁婴幼儿全功能体检仪 1 台；

5、3-18 岁儿童全功能体检仪 1 台；

- 6、无线微型打印机 1 个（全功能体检仪专用）。

系统软件配置：

儿童素质综合测评项目，主要包括：

儿童智力测评模块，包含多种智力评测软件；

- 新生儿 20 项行为神经测查方法（NBNA）

- 丹佛智力筛查（DDST）

- 皮博迪图片词汇智力测试（PPVT）

- 瑞文智力测验（RIT）

- 0～3 岁婴幼儿发育量表（CDCC）

- 婴儿 20 项神经运动检查（INMA）

- 52 项神经运动检查

- 0～6 岁儿童智能发育筛查测验（DST）

- 感觉统合评定 3-12 岁

- Gesell 发育诊断量表(GDS)

- 0 韦氏儿童智力量表(WISC)

- 韦氏学前儿童智力量表(WPPSI)

- 儿童感觉开发指导

- Peabody 运动发育量表 0-72 月

- Alberta 婴儿运动量表 0-18 月

儿童心理评估模块；

- Achenbach 儿童行为量表（CBCL）

- Rutter 父母问卷

- Rutter 教师问卷

- Conners 教师评定量表（TRS）

- Conners 父母症状问卷（PSQ）

- Conners 教师简明问卷

- 产后忧郁症评估问卷

- 家庭养育环境问卷(0-6 岁儿童家庭养育环境量表 CHNEQ）

- 孤独症行为量表（ABC）

- 儿童孤独症评估量表（CARS）

- 0 婴儿-初中学生社会生活能力量表（S-M）

- 学习障碍儿童筛查量表（PRS）

- 注意力控制测验（中小学生注意力测验）

- 儿童多动症核查问卷

- 儿童焦虑性情绪障碍筛查表（SCARED）

- 婴幼儿孤独症量表（M-CHAT 改良修订版）

- 孤独症谱系及相关发育障碍儿童评估量表（PEP-3）

- 阿斯伯格综合征筛查量表（AS）

- 注意缺陷-多动障碍评估（ADHD）

儿童气质评估模块；

- 0 小婴儿气质问卷（EITQ）

- 婴儿气质问卷修订版（RITQ）

- l 幼儿气质评估表（TTS）

- 3～7 岁儿童气质问卷（BSQ）

- 8～12 岁儿童气质问卷（MCTQ）

睡眠指导问卷

- BISQ 简明婴幼儿睡眠问卷 0-2 岁

- CSHQ 儿童睡眠习惯问卷 3-5 岁

体弱儿管理指导模块；

- 缺铁性贫血管理

- 儿童肥胖管理

- 儿童营养不良管理

- 儿童佝偻病管理

- 普通体弱儿管理；

高危儿管理模块；

- 高危儿综合管理

- 高危儿脑损伤专项评估管理

儿童营养膳食指导模块；

- 儿童喂养指导

- 儿童营养膳食指导

- 儿童营养膳食调查评估

儿童成长指导模块，包括：

- 儿童睡眠指导；

- 儿童大运动开发指导；

- 儿童精细运动开发指导；

- 儿童语言及交流开发指导；

- 儿童认知/思维/智能开发指导；

- 儿童早期教育指导。

儿童常规检查模块；

- 体格测量评估

- 儿童身高预测

- 早产儿生长发育评估

- 体重增长速率评估

- 身长增长速率评估

- 头围增长速率评估

- 儿童个性化成长管理

- 新生儿访视管理

（3）儿童生长发育指导

- 儿童定期体检指导

- 儿童健康教育指导

八大儿童早期发育专项管理模块；

- 儿童口腔保健管理

- 儿童龋齿防治管理

- 儿童耳鼻检查管理

- 儿童眼保健检查管理

- 儿童视力筛查管理

- 儿童听力筛查管理

- 心脏病筛查管理

- 髋关节筛查管理

其它功能包括：

- 数据库管理模块；

- 综合查询和统计分析功能；

- 支持摄像头，可进行照片管理；

- 预留全功能体检仪无线数据收发接口，可与 0-7 岁全功能儿童体检工作

站无缝对接，可实时自动获取体检仪测量数据；

六合一工具箱：

- 格赛尔智能诊断量表 Gesell(0-6 岁）

- 丹佛小儿智能发育筛查 DDST(0-6 岁）

- 儿童智能发育筛查测验 DST(0-6 岁）

- 小儿神经心理发育检查表儿心-ll (0-6 岁）

- 20 项行为神经评定心理量表 NBNA(新生儿）

- 20 项神经运动检查 NBNA2（0-1 岁）

- 0-18 岁全功能儿童体检工作站的技术参数：

主要功能：0-18 岁儿童体格一站式高精密测评。

1、0-3 岁卧式和 3-18 岁立式各自拥有独立全彩色大尺寸触摸屏，高清显示，支持中文输入，无需电脑即可独立快速智能测评；

- 2采用无线数据传输，体检仪上检测数据可同步无线传输到电脑数据库管理系统，配无线微型打印机；

- 3分析测评项目：身高、体重、BMI、坐高、头围、胸围等，采用全电子高精度传感检测技术，智能防抖；

- 4儿童生长发育评估标准：支持九城市标准和 WHO 标准；

5、0-3 岁婴幼儿身长测量的最大量程≥110cm，测量精度±1mm，非超声或红外的测量技术；

- 6测量 0-3 岁婴幼儿（卧姿）体格时，承载主体一次性注塑成型；

7、0-3 岁卧式婴幼儿体重测量范围 0-25kg，体重最大量程≥25kg,测量精度±10g；

8、3-18 岁立式儿童身高测量范围 60-200cm，坐高测量范围：50-90cm，测量精度±1mm；

体重测量范围 0-150kg， 测量精度±50g（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效，身长测量不得采用超声或红外的测量技术）；

9、0-18 岁儿童高精度体格检测功能：通过无线接收卡将 0-3 岁婴幼儿和 3-18 岁儿童的体格检测集成在一套软件系统上可自由切换，具备儿童生长发育数据图表打印、数据分析、数据统计等专业功能；能 A4 报告单；可以跟医院 HIS 对接，产生的接口费用由中标单位承担。

配置要求：

系统硬件配置：

- 台车 1 台

- 打印机 2 台

- 电脑 1 台

4、0-3 岁婴幼儿全功能体检仪 1 台；

5、3-18 岁儿童全功能体检仪 1 台；

- 无线微型打印机 1 个（全功能体检仪专用）。

系统软件配置：

- 儿童智力测评模块，包含多种智力评测软件；

- 儿童心理评估模块；

- 儿童气质评估模块；

- 睡眠指导问卷

- 体弱儿管理指导模块；

- 高危儿管理模块；

- 儿童营养膳食指导模块；

- 儿童成长指导模块

- 儿童常规检查模块；

- 八大儿童早期发育专项管理模块；

- 售后服务

- 质保期≥5年

- 5年后每年系统维护服务费不超过中标金额的5%。

## 十六、商务要求

### 一）、履约与交货要求

★1、合同履约期限：货物须在 30 日历日内运输到指定地点；到货后 7 个工作日内，乙方应提前 3 天书面通知甲方到场时间，并派具备对应设备安装调试资质的工程技术人员到场，到场后 15 个工作日内完成安装调试并达到验收条件。若乙方未按约定提前通知，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，逾期超过三日的，安装调试期限相应顺延，且乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

★2、交货地点：采购人指定地点。

### 二）、成交价格及付款方式

1、付款途径：银行电汇 / 财政平台支付。

2、付款方式：

1）设备合同签订后30个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；设备安装调试完毕并验收合格后30个工作日内，甲方支付合同总价款的60%，设备运行60日后，经甲方书面确认参数性能持续符合合同约定要求且乙方无任何未履行的合同义务及违约情形，甲方支付余款10%。乙方应向甲方提供符合甲方要求的不可撤销保函（出具机构为具备相应资质的银行或专业担保公司），作为本合同项下设备质量的担保，保函金额为合同价格的10%，保函有效期自出具之日起至本合同约定的设备质保期届满之日止。若质保期内设备出现质量问题未解决的，保函有效期自动顺延至质量问题全部解决之日。若在质保期内甲方根据合同约定扣减或索赔导致保函金额减少的，乙方应在收到甲方书面通知后10个工作日内补充相应金额的保函或提供其他甲方认可的担保，以确保担保金额持续符合约定。否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。质保期届满后，该保函自动失效，甲方无需退还保函原件。

2）付款凭证：甲方按付款节点凭对应资料付款：支付第一笔30%款项时，凭中标通知单、合同、对应金额的合格发票；支付第二笔60%款项时，凭验收合格证明、固定资产出入库手续、对应金额的合格发票；支付第三笔10%款项时，凭甲方出具的参数性能符合要求的书面确认文件、对应金额的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。若乙方提供的发票存在虚开、作废、红冲、信息不符等不合规情形，乙方应在甲方发出通知后3个工作日内更换为合规发票，否则甲方有权追回已支付的对应款项，由此产生的全部损失由乙方承担。乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

### 三）、验收要求

1、设备质量要求：设备须为合同生效后原厂生产的全新、未使用过的原装合格正品，国产设备出厂日期距交货日期不得超过 60 天。若出厂日期超出规定时限，按以下标准折价：折价金额 = 合同中标价 ÷（设备标定使用年限 ×365）× 超期天数，折价金额由乙方在验收后 10 个工作日内返还至甲方指定账户；若乙方逾期返还，每逾期一日，应按折价金额的千分之一向甲方支付违约金。

2、检测要求：需计量检定或特种设备检验检测的设备，乙方须在验收后 30 日内提供法定检测机构出具的合格检测报告；无法提供的，由甲方委托第三方检测，检测费用由乙方承担。若检测认定质量不合格，乙方须在 15 日内无条件更换合格设备，并承担甲方因此产生的诊疗损失、检测费、误工费等全部责任。

3、检测违约处理：乙方未在约定时限内提供法定检测机构出具的合格检测报告的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金；逾期超过十五日的，甲方有权要求退货，并由乙方承担本合同约定的相应违约责任。

4、开箱验收：乙方负责将货物安全运抵指定地点，到货后由甲方、乙方共同开箱验货，核对设备型号、配置、数量与合同一致性，双方签字确认验货清单。

5、标准与证明：所供货物须符合中国及国际最新通行标准，附原厂测试报告、合格证书；进口设备须提供报关单、商检证。具体质量标准以乙方投标文件中明确的内容为准，经甲方书面确认后作为本合同附件；若乙方投标文件载明的标准低于招标文件要求、国家或行业强制标准的，以较高的标准为准，是本合同不可分割的组成部分。

6、技术资料交付：乙方须在验收时提供以下完整资料（中文版本，进口资料须附具备翻译资质的机构出具的加盖公章的中文翻译件，若翻译内容与原文不一致导致甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任），资料不全或不符合甲方要求的，甲方有权拒绝开展后续验收工作，直至乙方补充完善全部符合要求的资料：

（1）设备配置清单、详细说明书、技术参数报告、彩图；

（2）维修手册、操作手册、保养指南；

（3）软件合法使用证书、备份安装包及授权文件；

（4）国家规定的资质证明

（5）正规备品备件价格表（明确保修期后价格不高于中标时报价的 120%）；

（6）售中售后服务承诺、免费质保期说明及交付使用日期确认函。

乙方交付的技术资料不全，导致验收不合格的，除按本合同约定承担逾期安装调试的违约责任外，每缺少一项技术资料（包括但不限于本条第6款所列（1）至（6）项资料，具体关键资料清单可另行在附件中明确，若附件未明确，则视本款所列全部资料为关键资料），还应向甲方支付人民币5000元的违约金。

### 四）、安装调试

1、安装费用：乙方免费承担设备装卸、安装、调试、配件、第三方网络接口费、培训等全部费用。设备、系统必须与院内系统进行接口对接，实现数据共享、互通，由此产生的费用由中标单位承担。

2、验收标准：乙方应于安装调试前7日向甲方提交详细验收标准及手册，经甲方书面确认后作为验收依据，安装后按国际标准、厂方标准及合同约定的较高标准验收；甲方有权委托法定资质单位进行精度校验，校验费用由乙方承担。

3、违约处理：因乙方原因未按约定时限完成安装调试，逾期未超过15日的，每延迟1日按合同总价款的0.05%支付违约金，累计违约金总额不超过合同总价款的5%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付已产生的违约金外，还应在收到甲方解除通知后10日内退还已收全部款项，并向甲方支付合同总价款20%的违约金作为赔偿；调试后未达质量或技术指标的，甲方有权要求退货，乙方须在10日内退还已收款项并支付合同总价款20%的违约金。

### 五）、培训要求

1、培训计划：制定详细培训计划，提供仪器设备使用的技术培训，为被培训人员提供有关设备的技术资料和系统操作说明书，培训主要内容包括但不限于设备的原理，设备工作流程，设备操作方法，设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养规程、常见故障处理方法等，保证使用人员正确操作设备各种功能。

2、培训实施：乙方派专业技术人员提供线下集中培训，维修人员培训不少于 2 次，操作人员培训不少于 2 次，每次培训时长不低于 2 小时；需赴上级医院培训的，乙方应提前将培训内容、时间、地点、培训单位资质提交甲方书面确认，经甲方同意后再行安排培训并承担全部培训费用（含交通、食宿、学费）。

3、考核与记录：培训后组织操作及维修考核，合格率须达 100%；若培训后考核合格率未达 100%，乙方须免费重新组织培训直至所有参训人员考核合格，由此产生的所有延误及相关损失由乙方承担。每次培训填写《培训记录表》，经双方签字确认后作为供货商院内可靠性考核的依据之一。培训科室操作人员，直到科室人员能独立操作。

### 六）、质保期要求

★1、质保期：免费质保期为5年（若采购需求技术要求中有明确质保期要求的，按技术要求规定执行），含整机、第三方设备、配件、硬软件等。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。须提供承诺（格式自拟）

### 七）、售后服务要求

1、服务保障：需提供3名及以上专职维修工程师名单（附资质证明），确保服务响应及时性。

2、未确保约定数量的专职维修工程师的，甲方有权要求乙方在15日内整改。逾期未整改或整改后仍不符合约定的，每次甲方检查发现不符合约定时，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金，且甲方有权自行或委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

3、质保期服务：

免费质保期（60）个月（自验收合格之日起算），质保期内全机（含附件、硬软件）免费维修、更换零配件，免工时费；

质保期内厂家工程师每年上门保养不少于2次，做好保养记录并经甲方签字确认；

开机率要求：按法定工作日计算（不含节假日），年开机率须≥95%（年开机率=（年法定工作日数-停机天数）÷年法定工作日数），停机天数不含甲方操作不当或不可抗力导致的停机。

6.4开机率违约处理：

年开机率90%（含）-95%（不含）：延长质保期1年；

年开机率85%（含）-90%（不含）：延长质保期2年；

年开机率＜85%：乙方无条件更换同型号新机，重新计算质保期，并赔偿甲方该设备日均检查收入×停机天数的直接经济损失，该损失包括但不限于直接经济损失、预期利益损失以及甲方为减少损失、采取替代措施所支出的合理费用。日均检查收入以甲方前6个月同类设备日均检查收入的平均值计算；如无历史数据，则参照本地区同类同级医院同类设备的平均收费标准计算。

若乙方未在甲方发出的换机通知要求的期限内交付并安装调试合格同型号新机的，甲方有权单方解除本合同，乙方应在收到解约通知后10日内退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

★7.3.2 接口与升级：硬件须具备标准数据传输接口，免费开放设备运行数据与第三方系统互联互通；软件须与医院HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统对接，接口开发、调试费用由供应商承担；软件终身免费升级。乙方须提供承诺函（格式自拟）。

7.3.3 备件与工具：乙方随机提供1套标准备件包及专用工具，附清单及单价；在国内设备件库，保证10年以上备件供应，保修期后备件价格不高于中标时报价的120%。

7.3.4 维修响应：

接到故障通知后2小时内响应（节假日同工作日），24小时内到场维修（偏远地区的范围由甲方书面确认，经甲方同意后到场维修时间可延长至48小时，乙方需提前【1】天书面告知甲方）；

备件运抵甲方指定地点的时限不超过2天，每逾期1天按设备日均检查收入赔偿，具体计算标准参照本合同‘开机率违约处理’中约定的方式执行；

提供维修、检测和报错系统软件，质保期后提供无偿技术支持。

乙方每次提供保养、维修等服务后，应填写由甲方提供的服务工单，详细记录服务内容、时间、人员、更换部件等信息，并经甲方指定人员签字确认。该工单作为乙方履行服务义务及甲方核算设备开机率等指标的依据。

乙方到场维修及更换备件期间造成的设备停机时间，全部计入开机率考核范围。

7.3.5 质保后服务：维修实行“先修后付款”，备件实行“先交货后付款”，费用标准以中标时提供的备品备件价格表为准。

7.3.6 质保期结束后，乙方拒绝、无正当理由拖延或在接到甲方书面维修通知后24小时内未书面确认响应‘先修后付款’要求的，甲方有权委托第三方进行维修，乙方应承担因此产生的全部维修费用，并赔偿甲方设备停用期间的损失。

### 八）、其他要求

1、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

2、本项目为交钥匙工程，包括但不限于设备采购、运输、安装、调试、培训、售后服务、接口对接、检测验收等全部内容，乙方已完成现场勘察，确认全部现场条件及需求，不得以此为由要求增加费用或延长工期。

注：

- 请投标人对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求、商务要求等，逐条作出全面、真实的反映，若不如实填写、投标人自行承担相关法律责任。投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告。未提交任何证明材料的视为“不满足采购需求”。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

- 投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的 《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，提供注册或备案证书。

- 编制响应文件时，投标人应详细列出所投产品的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否则视为无效投标。

- 投标分项报价表的填写内容如型号规格、产地等如与医疗器械注册证或其它要求配套证书不一致或填写不明确，供货时以所附证书中的最高端型号或最高配置为准。

5、投标文件要求：编制响应文件时，投标人应详细列出所投产品的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否则视为无效投标。投标分项报价表的填写内容如型号规格、产地等如与医疗器械注册证或其它要求配套证书不一致或填写不明确，供货时以所附证书中的最高端型号或最高配置为准。

6、知识产权：乙方保证所供设备及软件无知识产权纠纷，若引发侵权诉讼，全部责任由乙方承担。若任何第三方就本合同项下设备或软件主张知识产权侵权，乙方应在知道或应当知道该等侵权主张之日起二十四小时内书面通知甲方，并负责与该第三方协商解决，承担因此产生的全部费用（包括但不限于和解费、赔偿金）及甲方因此遭受的损失。若诉讼或行政程序已启动，乙方应积极应诉或抗辩，或按甲方要求采取必要措施使设备或软件可继续合法使用。若因知识产权纠纷导致甲方无法正常使用设备或软件的，乙方应于24小时内采取更换、取得合法授权或免费提供同等或更高配置的替代设备/软件等补救措施保障甲方正常使用，并按本合同约定的设备日均检查收入标准向甲方支付停用期间的全部损失；若停用超过30日的，甲方有权要求乙方全额退还全部已付款项，并承担甲方因此产生的全部损失，或单方解除本合同，乙方应退还全部已付款项并支付合同总价款20%的违约金。

7、保密义务：乙方对接触的甲方患者信息、设备数据等承担保密责任，对于患者个人信息等依法需永久保密的信息，保密期限为永久；对于构成甲方核心秘密的信息，保密义务持续至该等信息进入公有领域为止；其他保密信息保密期限不少于10年。保密信息的接收方应将保密信息的知悉范围限定于为履行本合同目的而必须知悉的雇员、顾问等，并确保该等人员承担同等保密义务。除为履行本合同外，接收方不得复制、抄录保密信息。在本合同终止或甲方提出要求时，接收方应立即返还或按照甲方要求销毁所有保密信息及其载体。

- 评标程序、评标方法和评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

- 评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标原则

  - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

  - 具体评审事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查合格的投标人不足 3 家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。资格审查要求如下：

资格审查要求（适用于所有标项）

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查要求 | - 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖公章） - 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 2 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 须提供下列任意一项证明材料：（1）本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告扫描件加盖公章，【①当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告，但6月1日（含6月1日）以后开标项目必须提供上一年度审计报告，②审计报告须有注册会计师统一监管平台所赋验证码，未赋码的需作出相关说明】，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注；（2）提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月基本开户行出具的资信证明扫描件加盖公章；（3）投标人注册成立不足六个月的则提供投标人资格声明书作为证明材料。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 3 | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件（格式详见第七章投标文件格式附件1-5或自拟格式）。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 4 | - 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | - 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的依法缴纳税收的相关证明材料（如投标人缴纳的增值税、所得税、印花税等我国现行税种中任意一项即可）或证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） - 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 5 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标人资格声明书加盖公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 6 | - 特定资格要求（1） | - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | - 投标人可以提供对应的提供查询截图，也可以不提供。最终以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，并保存信用记录查询结果网页截图或信用报告等。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。如组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| - 7 | - 特定资格要求（2） | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。 | - 提供声明函，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。 |
| - 8 | - 特定资格要求（3） | - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 | - 提供声明函，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。 |
| - 9 | - 特定资格要求（4） | 投标产品属于医疗器械的，若投标人为货物制造商，全部采购标的使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》，投标产品不属于医疗器械的，无需提供上述相关凭证及许可证。 | - 根据所投产品，上传对应的资格文件扫描件加盖电子印章。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |

- 符合性审查

评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并形成符合性审查评审结果。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。符合性审查要求如下：

符合性审查要求（适用于所有标项）

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 | - 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 授权委托书 | - 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 | - 按审查内容要求提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证明。 |
| - 2 | - 投标保证金 | - 是否按照招标文件的规定提交投标保证金 | - 按照招标文件的规定提交投标保证金 |
| - 3 | - 投标完整性 | - 是否将一个采购包中的内容拆开投标 | - 未将一个采购包中的内容拆开投标 |
| - 4 | - 投标有效期 | - 投标文件中承诺的投标有效期是否满足招标文件中载明的投标有效期 | - 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期 |
| - 5 | - 签署、盖章 | - 是否按照招标文件要求签署、盖章 | - 按照招标文件要求签署、盖章 |
| - 6 | 实质性要求 | 投标文件是否满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的。 | - 投标文件满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的。 |
| - 7 | 围标串标情形 | 是否有“第六章 评标程序、评标方法和评标标准”规定情形之一 | - 没有有“第六章 评标程序、评标方法和评标标准”规定情形之一的。 |
| - 8 | 虚假材料 | 投标文件是否提供虚假材料的 | - 投标文件未提供虚假材料的 |
| - 9 | - 医疗器械产品注册或备案 | 属于医疗器械的投标产品是否具备医疗器械产品注册证或备案文件 | - 属于医疗器械的投标产品，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册证或备案文件。 |
| - 10 | - 附加条件 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| - 11 | - 其他 | - 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | - 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| - 12 | - 投标报价 | - 投标报价是否超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或单价最高限价 | - 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或单价最高限价 |
| - 13 | - 报价唯一性 | - 投标文件是否出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） | - 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） |
| - 14 | - 异常低价审查 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响 应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 | 1）启动异常低价投标（响应）审查后，属于审查内容中第1项至第4项情形的，相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 2）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| - 15 | - 其他报价要求 | - 报价文件是否含有采购人不能接受的条件或是否有不满足招标文件规定的其他要求 | - 报价文件无采购人不能接受的条件或无不满足招标文件规定的其他要求 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由投标人自行承担。

  - 投标人需登录电子招投标系统平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应）。

  - 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，在政采云平台评标系统中提交。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标报价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

  - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

- 价格修正

  - 对报价的计算错误按以下原则修正：

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算金额/最高限价的，对其按无效投标处理。

    - 若投标客户端上传的电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 详细评审

- 经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

详细评审标准（适用于标项1、2、3、4、5、6、8、9、10、11）

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评审。 |
| 商务部分 | 类似项目业绩 | 12 | 投标截止日前三年(以合同签订合同时间为准)所投品牌同类产品(若为非单一产品采购包，则合同中须包含该包核心产品所投品牌同类产品)销售业绩，每提供1份有效的业绩资料得3分，满分12分。 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息），合同关键信息不完整的不得分。 2.销售给经销商或代理商等非使用方的销售业绩不予认可。 |
|  | 政策性加分（节能环保产品） | 1 | 节能产品（满分0.5分）； 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分； 环境标志产品（满分0.5分）； 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 注：投标产品须为第五章采购需求“采购标的物清单”列明的产品，“采购标的物清单”未列明的附属产品不予认可。 |
|  | 质保期 | 2 | 在满足采购需求的质保期的基础上,质保期每延长1年得1分，最高可得2分。 |
| 技术部分 | 产品符合性 | 40 | 根据投标人所投产品的技术规格（参数、要求）响应程度打分；完全满足招标要求或优于得招标要求得40分；带“▲”号1项技术规格（参数、要求）不满足扣2分，不带“▲”号1项技术规格（参数、要求）不满足扣0.5分，扣完为止。 注：1、投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告。 - 2、若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 3、如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。 4、如投标人只有技术响应，而无支持资料应答，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 配送方案 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的配送方案进行评审，方案内容至少包含（1）职责分工（2）配送环节及注意事项（3）配送车辆（4）配备人员。等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每有一项内容存在缺项、漏项或有缺陷的扣0.5分，(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)；未提供项目售后服务方案的，此项不得分 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分：项目售后服务方案包括但不限于①售后服务承诺、②巡检方案、③备品备件更换方案、④服务人员配备（含专职维修工程师、保证设备的日常维护及故障排除、厂家技术方面专职维修工程师以提供技术服务支持）、⑤故障响应措施、⑥故障维修响应时间、⑦质保外服务措施等7项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得7分；每缺少一项方案内容扣1分，每有一项内容存在缺项、漏项或有缺陷的扣0.5分，(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)；未提供项目售后服务方案的，此项不得分 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训方式、③培训计划、④培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |

详细评审标准（适用于标项7）

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评审。 |
| 商务部分 | 类似项目业绩 | 12 | 投标截止日前三年(以合同签订合同时间为准)所投品牌同类产品(若为非单一产品采购包，则合同中须包含该包核心产品所投品牌同类产品)销售业绩，每提供1份有效的业绩资料得3分，满分12分。 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息），合同关键信息不完整的不得分。 2.销售给经销商或代理商等非使用方的销售业绩不予认可。 |
|  | 政策性加分（节能环保产品） | 1 | 节能产品（满分0.5分）； 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分； 环境标志产品（满分0.5分）； 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 注：投标产品须为第五章采购需求“采购标的物清单”列明的产品，“采购标的物清单”未列明的附属产品不予认可。 |
|  | 质保期 | 2 | 在满足采购需求的质保期的基础上,质保期每延长1年得1分，最高可得2分。 |
| 技术部分 | 产品符合性 | 40 | 根据投标人所投产品的技术规格（参数、要求）响应程度打分；完全满足招标要求或优于得招标要求得40分；1项技术规格（参数、要求）不满足扣2分，扣完为止。 注：1、投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告。 - 2、若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 3、如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。 4、如投标人只有技术响应，而无支持资料应答，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 配送方案 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的配送方案进行评审，方案内容至少包含（1）职责分工（2）配送环节及注意事项（3）配送车辆（4）配备人员。等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每有一项内容存在缺项、漏项或有缺陷的扣0.5分，(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)；未提供项目售后服务方案的，此项不得分 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分：项目售后服务方案包括但不限于①售后服务承诺、②巡检方案、③备品备件更换方案、④服务人员配备（含专职维修工程师、保证设备的日常维护及故障排除、厂家技术方面专职维修工程师以提供技术服务支持）、⑤故障响应措施、⑥故障维修响应时间、⑦质保外服务措施等7项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得7分；每缺少一项方案内容扣1分，每有一项内容存在缺项、漏项或有缺陷的扣0.5分，(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)；未提供项目售后服务方案的，此项不得分 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训方式、③培训计划、④培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |

详细评审标准（适用于标项12、13、14、15）

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 注:因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评审 |
| 商务部分 | 类似项目业绩 | 12 | 投标截止日前三年(以合同签订合同时间为准)所投品牌同类产品(若为非单一产品采购包，则合同中须包含该包核心产品所投品牌同类产品)销售业绩，每提供1份有效的业绩资料得3分，满分12分。 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息），合同关键信息不完整的不得分。 2.销售给经销商或代理商等非使用方的销售业绩不予认可。 |
|  | 政策性加分（节能环保产品） | 1 | 节能产品（满分0.5分）； 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分； 环境标志产品（满分0.5分）； 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 注：投标产品须为第五章采购需求“采购标的物清单”列明的产品，“采购标的物清单”未列明的附属产品不予认可。 |
|  | 质保期 | 2 | 能够满足项目需求的质保期,质保期每延长1年得1分，最高可得 3分。 |
| 技术部分 | 需求分析 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的需求分析方案进行评审，方案内容至少包含：（1）本项目业务需求全面分析（2）系统建设需求详细梳理（3）项目建设重点分析（4）项目建设难点分析。 方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每有一项内容存在缺项、漏项或有缺陷的扣0.5分，(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)；未提供项目售后服务方案的，此项不得分 |
|  | 产品符合性 | 35 | 根据投标人所投产品的技术规格（参数、要求）响应程度打分；完全满足招标要求或优于得招标要求得35分；带“▲”号1项技术规格（参数、要求）不满足扣2分，不带“▲”号1项技术规格（参数、要求）不满足扣0.5分，扣完为止。 注：1、投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告。 - 2、若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 3、如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。 4、如投标人只有技术响应，而无支持资料应答，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 项目实 施方案 | 7 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行评审，方案内容至少包 含：（1）项目部各职能机构设置（2）组织管理体系（3）本项目实施的具体方法与流程（4）项目实施过程环节的注意事项及现场管控措施(5)质量管理体系及措施(6)安全管理体系及措施(7)进度计划方案。方案内容完整齐全，符合项目实际的，得7分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行评审，方案内容至少包含①培训计划、②培训内容、③能否保证培训的质量，确保业主项目人员达到相关技术要求、④培训人员的专业性。方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 售后服务 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，方案内容至少包含：（1）售后服务人员配置（2）售后服务内容及计划安排（3）售后服务质量保障措施（4）响应时间及问题处理措施（5）资源保障。 方案内容完整齐全，符合项目实际的，得5分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |

  - 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

  - 落实中小企业政府采购政策的价格调整：

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品

    - 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见本项目详细评审标准。

    - 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

    - 投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先 。

  - 本国产品政策

    - 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

    - 采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

    - 采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

    - 评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

  - 同品牌处理办法：

    - 如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若评审得分、投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按上述的规定处理。

  - 评标得分及复核

    - 评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

    - 评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超出评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

    - 各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

    - 除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

    - 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

  - 确定中标候选人名单

    - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

    - 采用最低评标价法时，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐三名中标候选人。

  - 编写评标报告

    - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

  - 投标无效的情形

- 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

    - 投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件提供虚假材料的；

    - 投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

    - 投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

    - 联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

    - 投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

    - 评审期间,投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

    - 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；.

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

- 法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

  - 停止评标的情形

    - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

  - 重新开展采购

    - 根据《政府采购法实施条例》第七十一条，有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照1）-4）规定处理。

- 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

- 各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）或授权委托人在招标文件规定处亲笔写上本人姓名（含电子签名）；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

- “法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。

- 以联合体参加的，除招标文件格式中要求外，招标文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章

## 投标文件封面（参考格式）

投标文件

项目名称:

项目编号：

标项名称：

标    项：第   标项

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

## 一、资格证明文件

- 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明文件

#### 附件1-1 法人、其他组织或者自然人的证明文件;

说明：

1、投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2、投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

4、投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

6、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

#### 附件1-2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、证明文件扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-3 投标人缴纳税收的证明

说明：

1、投标人缴纳税收的证明扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-4 投标人为职工缴纳社会保险的证明

说明：

1、投标人为职工缴纳社会保险的证明文件扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）。

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-5 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

二、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

三、我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

四、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其授权代理人：      	（签字或签章）

日期：    年    月    日

说明：

1.自然人投标的签章或签字后上传。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

#### 2-1 中小企业声明函

说明：

- .供应商根据采购项目属性，本招标文件投标文件格式“中小企业声明函（货物）”、“中小企业声明函（工程、服务）”选择申明函格式。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，采购人允许合同分包。资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、分包意向协议书。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，中标后以分包方式履行合同的同时提供分包意向协议书，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，采购人允许联合体投标。资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、联合体协议。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以联合体形式投标的同时提供联合体协议，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，资格证明文件部分须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》格式不得修改，否则投标无效。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，①货物类项目所投货物中包含大型企业或中型企业制造的投标人，工程、服务类项目承接人为大型企业或中型企业的投标人，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《分包意向协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。 ②货物类项目所投货物全部属于小微企业制造的投标人，工程、服务类项目承接人为小微企业的投标人，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若分包须提供《分包意向协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，允许供应商以联合体形式参加采购活动，①货物类项目所投货物中包含大型企业或中型企业制造的投标人，工程、服务类项目承接人为大型企业或中型企业的投标人，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。 ②货物类项目所投货物全部属于小微企业制造的投标人，工程、服务类项目承接人为小微企业的投标人，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若为联合体投标还须同时提供《联合协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

a）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

b）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

c）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业、提供服务的承接企业、工程承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本招标文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本招标文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（盖公章)：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）(盖公章)：

日期：   年  月  日

注：1、不是监狱企业不提供

2、监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。

#### 2-2联合体协议

注：本项目（包）允许联合体投标，以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。

联合体协议

致                     （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项的投标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                      （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）。

二、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

三、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

四、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

五、联合体成员中小企业合同份额。

中小企业（含中型、小型、微型）合同份额为     元，该金额占该采购包预算总金额的      %，达到合同金额的    %；其中小微企业（含小型、微型）合同份额为    元，占该采购包预算总金额的   %，达到合同金额的    %。

六、联合体成员中小企业合同份额明细表。

| 序号 | 联合体成员名称 | 提供货物名称 | 货物制造商名称 | 货物制造商企业类型 （勾选） | 数量 | 单价（元） | 合同金额 （元） | 占该采购包合同总金额的比例（%） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小微企业总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他：……

5、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（盖公章)：

联合体成员2名称（盖公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

#### 2-3 分包意向协议

注：

1、允许合同分包形式参加的项目或采购包，中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。

- 2、分包意向协议书须反应由中小（含中型、小型、微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的货物

分包意向协议书

（投标人名称）若成为   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

| 序号 | 分包供应商名称 | 分包供应商提供货物名称 | 货物制造商名称 | 货物制造商企业类型 （勾选） | 拟分包 数量 | 单价（元） | 拟分包 合同金额 （元） | 占该采购包合同总金额的比例（%） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小微企业总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 对于货物类项目，分包供应商为按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业的投标产品制造商或该投标产品的代理商；若投标货物产品为投标人自身生产的产品，且投标人按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业，分包供应商名称为“投标人”名称。

二、分包供应商中小企业份额

中小企业（含中型、小型、微型）分包金额为     元，占该采购包预算总金额的      %，达到合同金额的    %；其中小微企业（含小型、微型）分包金额为    元，占该采购包预算总金额的   %，达到合同金额的    %。

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（盖公章)：

分包供应商名称（盖公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

#### 2-4 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求

注：除以下给定格式的特定资格证明文件外，未给定格式的特定资格证明文件根据招标文件相关要求提供。

#### 3-1投标人无直接控股、管理关系书面声明函

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参加    (项目名称)      同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称（或联合体成员名称）：               （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或签章）

日期：

注：1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

4、联合体投标，联合体各成员分别提供。

#### 3-2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务声明函

郑重声明：               （投标人名称或联合体投标全体联合体成员名称）未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务项。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：               （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或签章）

- 其他资格证明文件

供应商认为需提供的其它相关资格证明材料

## 二、报价文件

- 开标一览表

开标一览表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 投标报价： | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 交货（服务）地点 |  |
| 备注： |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：        年      月     日

- 投标分项报价表

投标分项报价表（适用于标项）

项目名称：                           项目编号：              标项名称：                           报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 医疗器械注册证号或备案证号 | 制造商 | 制造商规模 | 品牌 | 产地/国别 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.除采购文件另有规定外，如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人必须根据招标文件第五章采购需求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委将视为未响应招标文件实质性要求。

4.货物类采购项目除采购需求明确要求填写货物伴随服务外，无需填写货物伴随服务的服务名称，此费用包含在货物单价中。

5.“制造商规模”请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，如提供《中小企业声明函》、《分包意向协议》、《联合协议》，则涉及相同内容应与本表保持一致。

6.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

7、投标产品属于医疗器械的，应在此栏填写与投标产品型号规格一致、且在有效期内的《医疗器械注册证》号或《医疗器械备案凭证》号；非医疗器械产品，本栏填写 “无”。投标人对所填证件信息的真实性、有效性承担全部法律责任。

投标人名称（盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 适配使用耗材/易损备件分项报价表

适配使用耗材/易损备件分项报价表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：                            报价单位：人民币元

| 序号 | 耗材/易损备件名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价 （元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、耗材/易损备件不包含在本次采购范围中。投标人根据所投设备自行据实填报，应包含设备使用过程中涉及的全部耗材/易损备件品规。

2、上述耗材/易损备件所报价格应不高于同期市场价格。如在价格期内以上耗材国家及地方医保局组织集中带量采购，招标方将执行相关集中带量采购政策，投标人须对招标方执行相关集中带量采购政策予以认可。

3、本表可拓展。

投标人全称(盖公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：______年_____月_____日

## 三、商务技术文件

- 投标书

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起     个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：          。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

投标人名称（盖公章）

日期：     年     月    日

- 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：

委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件：

说明：1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：    性别：    年龄：     职务：

系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

- 不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目

采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

年   月   日

- 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

年   月   日

- 投标产品明细表

投标产品明细表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 序号 | 分项名称 | 医疗器械注册证号或备案证号 | 制造商 | 制造商规模 | 品牌 | 产地/国别 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表中与“投标分项报价表”相同内容应相互一致，否则投标无效。

2.本表应按包分别填写。

- 3.如果不提供投标产品明细表将视为没有实质性响应招标文件。

4、投标产品属于医疗器械的，应在此栏填写与投标产品型号规格一致、且在有效期内的《医疗器械注册证》号或《医疗器械备案凭证》号；非医疗器械产品，本栏填写 “无”。投标人对所填证件信息的真实性、有效性承担全部法律责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

- 关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（二）本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称      、编号      ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

- 节能环保产品清单及证明材料【如适用】

- 注：供应商所投的产品，符合节能产品、环境标志产品政策要求的，按以下格式提供说明

- 节能产品说明：

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一）强制节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - （二）优先采购节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖公章）：

- 日期： 年 月 日

- 环境标志产品说明:

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖公章）：

- 日期： 年 月 日

- 1.投标人应将所投产品中为节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件提供相关证明材料，第五章采购需求“采购标的物清单”以外的附属产品或未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

- 2、供应商提供的节能产品、环境标志产品须为《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，产品认证证书处于有效期内，且发证机构为国家确定的认证机构。

- 3.供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

4.国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

- 业绩一览表（格式）

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 招标（采购）人名称 | 中标（成交）金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 2.投标人应按照招标文件的要求提供业绩证明材料。

- 投标人名称：                    （盖公章）

- 法定代表人或授权代表：           （签字或签章）

- 日期：

- 拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书等证明材料。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

- 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                                      项目编号

标项名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 （页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

- 采购需求偏离表

  - 采购需求偏离表

项目名称：                                      项目编号

标项名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 对应简述 | 偏离情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，有具体参数的应填写具体参数。

2.在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，投标无效。“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明“全部满足”、“全部响应”、“符合”等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3. 投标人应按照招标文件要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在“证明资料及索引”栏填写证明资料的具体内容及索引。

4、“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

5.对招标文件中的所有采购需求要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

投标人名称（盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

  - 技术支持资料

投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。具体要求详见第五章采购需求。

注：技术支持资料需清晰可分辨，否则后果自负。

  - 质保期承诺书

- 投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 售后服务方案

- 投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 培训方案

投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 招标文件要求提供或投标人认为应附的资料

- 投标人应根据招标文件的规定自行编写。

- 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称（盖公章）：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

- 保证金信息表（保函方式提交的无需提供）

退还保证金申请函

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，   （项目名称）、     （项目编号）、     （标项名称）第       标项的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证扫描件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证扫描件）

- 开票信息（统一格式）

新疆世纪星工程咨询有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰扫描件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日