[image: image1.jpg]&
BO

SHENGSHIQIANYUAN




招  标  文  件

项目编号：SSQYZB02-2026009
项目名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
采 购 人：新疆农业大学
新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

2026年06月

目      录

1

第一章 招标公告

3

第二章 投标须知

4

一、投标须知前附表

9

二、投标须知

21

第三章 采购需求

第四章 合同文本
26

43

第五章 评审办法

52

第六章 投标文件格式

54

一、投 标 函

55

二、资格证明文件

65

三、商务文件

81

四、技术部分

82

五、其他资料



第一章  招标公告

项目概况

新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年7月2日11:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB02-2026009

项目名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：16820000.00

最高限价（元）：16820000.00

采购需求：

标项名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目

数量：1

预算金额（元）：16820000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批设备，具体设备清单及参数详见招标文件第三章采购需求。

备注：不接受进口

合同履约期限：签订合同后按照采购需求要求的时间天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年6月11日至2026年6月18日，每天上午00:00至12:00时，下午12：00至23:59分（北京时间）

方式：线上获取

地点：登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。

招标文件售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月2日11:00时（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年7月2日11:00时（北京时间）

开标地点：政采云平台(https：//www.zcygov.cn/)不见面开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：

（1）在投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注网站“新疆政府采购网”（www.creditchina.gov.cn）上发布的本项目最新的更正公告、更正文件等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任。

（2）供应商不得存在下列情形之一：

①与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

②与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

③受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（3）本项目为国产产品招标，不接受进口产品的投标。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%(工程项目为6%~10%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%(工程项目为1%~2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名 称：新疆农业大学

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

项目联系人：赵丹

项目联系电话：0991-8763041
2.采购代理机构信息：

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路亚欧财富广场 A 座

项目联系人：王国彦、董乐、蔡海涛  

项目联系电话：18999288665、4659594

第二章 投标须知

一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明及要求

	1
	项目名称
	新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目

	
	项目编号
	SSQYZB02-2026009

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	财政性资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	★采购内容
	采购一批设备，具体设备清单及参数详见招标文件第三章采购需求。

说明：供应商须对采购内容全部报价，否则按无效投标处理。

	2
	★最高限价
	最高限价：1682万元；

供应商投标总报价超过最高限价的，将视为未实质性响应招标文件。

	3
	★质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	★供应商资格
	1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购；
3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】；

4.本次招标不接受联合体投标；

5.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

	5
	投标文件份数
	（1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标，供应商开标时无需提供纸质投标文件，须在投标文件递交截止时间前登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

（2）中标的供应商在领取《中标通知书》时向采购代理机构递交纸质投标文件三份、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）。

	6
	★投标文件递交截止时间
	2026年7月2日11:00时（北京时间）

	7
	★投标有效期限
	投标截止后90天（日历日）。

	8
	★投标文件递交地点
	线上递交，登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，将加密电子投标文件上传到对应项目的指定位置

	9
	★开标时间、开标地点
	开标时间：2026年7月2日11:00时（北京时间）

开标地址：供应商在政采云平台https：//www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	★投标保证金
	投标保证金金额：160000.00元（壹拾陆万元整）

供应商应于2026年7月2日11:00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的网银、电汇、保函等方式，由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。

账户名：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行

账号：30704501040008571

行号：103881070457

注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标文件无效，且投标保证金将被没收，不予退还；

2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效响应,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）；

3.供应商递交保证金时请在汇款时注明“项目简称+投标保证金”，对因未注明项目简称及汇款事由而造成保证金不能及时到账的，后果由供应商自负。

	12
	对招标文件的质疑
	供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出：

①质疑函应以书面形式（详见投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

③联系部门：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司
④联系电话：18999288665、4659594
⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路亚欧财富广场 A 座

	13
	★交付期限
	交付期详见招标文件第三章采购需求。在交付期内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

	14
	★交付地点
	新疆农业大学指定地点

	15
	★付款方式
	同签订后支付30%预付款费用；验收后支付67%，最后一次验收无质量问题支付剩余3%。

	16
	★质保期
	详见招标文件第三章采购需求（自验收合格之日起计算）。

	17
	履约保证金
	本项目不要求缴纳

	18
	是/否接受进口产品
	否，本项目为国产产品招标，不接受进口产品的投标。

	19
	政府采购政策
	一、在政府采购中实施本国产品标准：

1、本项目本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。

二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

严格执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），优先采购节能环保产品，财政部、发展改革委、生态环境部等部门对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。价格项加分具体方法详见第五章评标办法“商务评审”。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。

三、在本次招标项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)。
四、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

1、本项目小微企业价格扣除比例为10%。
2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下：

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

(1)、本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2)、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。

(5)、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

（6）、本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。即：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（投标人应在中小企业声明函中按照采购货物名称逐个填写制造商信息，且制造商均为小微企业时，可享受价格优惠，如未按要求填写，不享受价格优惠）

	20
	其他说明
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品详见《第三章 采购需求》。

	21
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金（如有要求），并报主管部门备案。

	22
	注意事项：

1、供应商应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。
2、投标文件应编制页码及索引目录。
3、电子标书加盖法人章的两种方式：一种为法人（或负责人）电子章；另一种为纸质手写版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。

4、潜在供应商领取招标文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商操作指南详见“新疆政府采购网”（www.creditchina.gov.cn）—办事指南—操作指南。

6、系统操作问题请咨询技术支持电话95763。
7、开标注意事项：

（1）开标时推荐使用Chrome浏览器，且使用的电脑已经安装最新的CA驱动；

（2）开标时请使用您本次加密使用的CA进行解密；开标解密时需使用CA的密码，并确保开标人员已知晓正确的密码。

（3）推荐使用制作生成电子标书的电脑进行解密。

（4）解密路径：登录政采云平台，进入【项目采购】应用—【开标评标】菜单—【进入开标大厅】页面，找到当天开标的项目。

	23
	中标服务费：参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取，本项目招标代理服务费由中标供应商支付。

中标供应商须在领取成交通知书时一次性付清招标代理服务费。

	关于本项目中小企业政府采购政策的补充说明：因本项目不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称"46号文"）第八条规定，超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，应当预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，故供应商在投标时需根据自身情况提供以下材料：

投标人本身为小微企业的，视为符合预留份额要求，无需另行分包，但须在投标文件中按本文件要求格式提供《中小企业声明函（货物）》，声明提供的全部货物由符合政策要求的小微企业制造。

投标人本身为中型企业的，应当将采购合同中不低于30%（其中预留给小微企业的比例不低于60%）的份额分包给一家或者多家小微企业，并在投标文件中同时提供：①投标人本身的《中小企业声明函（货物）》；②分包意向协议（格式自拟）；③接受分包的小微企业的《中小企业声明函（货物）》。

投标人本身为大型企业的，应当将采购合同中不低于30%（其中预留给小微企业的比例不低于60%）的份额分包给一家或者多家中小企业，并且在分包部分中，预留给小微企业的份额比例不低于相应分包部分的60%，并在投标文件中同时提供：①分包意向协议（格式自拟）；②接受分包的中小企业（含小微企业）的《中小企业声明函（货物）》。

4、禁止性规定。 接受分包的中小企业与投标人之间不得存在直接控股、管理关系。中标供应商不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	本项目核心产品为：稳定同位素比值质谱仪


二、投标须知
（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购人为新疆农业大学，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3 本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列内容

1.4.1 供应商满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3 交付期限符合招标文件要求；

1.4.4 交付地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1 本招标项目的招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应商与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场供货服务计划。

5. 交付期限及交付地点

5.1 交付期限已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交付地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9.合格供应商的条件

9.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1 具有独立承担民事责任的能力； 

9.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7 具有本招标文件第二部分“投标须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，在“项目采购”项下的“获取采购文件”自行领取招标文件。

9.5 供应商按时足额缴纳投标保证金。

10. 联合体投标

10.1 投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定： 

10.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间为投标文件递交截止时间。

★11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.4 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 采购需求

第四章 合同文本

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

★12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
12.4 招标文件由本文件及招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。
14. 招标文件的澄清或修改

14.1 供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。
14.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间15日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

14.3 投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注网站“新疆政府采购网”（www.creditchina.gov.cn）上发布的本项目最新的更正公告，并登录政采云平台自行查看更正文件等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任。
15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 供应商必须严格按照《第三章 采购需求》“采购需求一览表”相关要求进行报价。如有缺漏项，则导致投标无效。

15.3 投标价格应包括：价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含货物费、运输及拆装、验收、税金、风险费、资料和售后服务及利润等一切费用）及招标代理服务费，供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。
15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其他内容除外）。

★15.3.3 供应商须按照招标文件中《开标一览表》及《明细报价表》进行填报，未按照要求填报，均视为未实质性响应招标文件要求。
16. 投标保证金

16.1 投标保证金缴纳方式及金额要求见供应商须知前附表。

16.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标供应商如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金（如有），视为供应商违约，则采购人有权提取中标供应商投标保证金。

★16.3 供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按照要求提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

16.4 招标文件接受联合体的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未中标供应商的投标保证金，将在《中标通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。
16.6 中标供应商的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1 供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1 本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘查现场所发生的费用及风险由供应商自行承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，均视为未实质性响应招标文件要求。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)
(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

(2) 法定代表人（或负责人）资格证明书、供应商代表授权委托书及被授权人身份证

(3) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）

(4) 不参与围标串标承诺书

(5) 供应商诚信承诺书

21.2 商务部分：

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 明细报价表

(4) 实质性响应一览表

(5) 合同条款偏离表

(6) 供应商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩（须提供中标通知书及采购合同，至少包含反映采购内容、合同金额、合同签字盖章页信息页，时间以合同签订日期为准）

(7) 中小企业声明函

(8) 关于符合本国产品标准的声明函
(9) 节能、环保产品明细表（如有）

(10) 售后服务方案
(11) 虚假应标承担责任声明


(12) 反商业贿赂承诺书

(13) 供应商认为有必要提供的其他商务资料
21.3 技术部分：

(1) 技术条款偏离表

(2) 技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的完整的检验检测报告或制造商对外公开发行的印刷版彩页或官网截图或性能参数说明书。（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）

(3) 项目实施方案

21.4 其他资料

22. 投标文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（5）项、第21.2（1）—（5）、第21.3（1）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

★22.2 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，将视为未实质性满足招标文件要求。

22.3 供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.4 招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用扫描件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料扫描件内容须清晰可辨。

22.5 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在投标文件所附的“合同条款偏离表”、“实质性响应一览表”及“技术条款偏离表”中一一列出。

22.6 为节约评审时间，请各供应商在电子投标文件制作时，按照招标文件《第六章 投标文件格式》进行编制，保证目录清晰、内容完整。

★22.7 电子投标文件具有法律效力，与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件实质性要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。
23. 投标文件的份数和签署
23.1 供应商应当按照本须知前附表第6项规定的投标文件递交截止时间前登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

23.2 中标的供应商在领取《中标通知书》时向采购代理机构递交纸质投标文件三份、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）。

（四） 投标文件的递交

24. 投标文件的提交

24.1 供应商在投标文件递交截止时间前登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

25. 投标文件提交的截止时间

25.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

25.2 采购人可按本须知第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

25.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

26. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件，“政采云平台”将拒绝接受，采购人对于逾期未上传到指定位置的投标文件不予受理。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可在政采云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标截止时间前重新上传到政采云平台的指定位置。

（五） 开标

28. 开标

28.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地点进行不见面远程开标。供应商的法定代表人或企业负责人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

★28.2 开标时，各供应商应在规定的解密时间（30分钟）内对本单位加密的电子投标文件进行解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
28.3 开标时，采购代理机构将通过“政采云远程开标大厅”系统公布供应商名称、投标价格以及其他详细内容。供应商使用CA确认开标内容结果。

提示：开标时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信。系统会推送短信至投标项目授权代表的手机，但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

28.4 供应商不足3家的，不得开标；

28.5 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六） 资格审查

29. 资格审查

29.1 开标结束后，采购人及采购代理机构按照《第五章 评审办法》中资格审查内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

29.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

（七） 评标委员会与评标

30. 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在采购结果公告前应当保密。

30.1 本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评标委员会成员数量应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

30.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效投标处理。并在评标报告中说明。

（八） 授予合同

31. 确定中标人

31.1 中标的标准

31.1.1 投标文件满足招标文件全部实质性要求；

31.1.2 具有良好地履行合同的能力和条件；

31.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

31.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

32. 授予合同的准则

32.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

（九） 中标通知书

33. 中标通知书

33.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，将在“新疆政府采购网”（http：//www.creditchina.gov.cn/）发布中标结果公告，公告期限为1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

33.2 《中标通知书》对采购人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。 

（十）合同的签订

34. 合同的签订

34.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交，拒绝提交的，视为放弃中标项目。

34.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

34.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

34.5 政府采购项目的采购合同自采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定媒介上进行采购合同公告。

（十一）买方授标时更改采购货物数量的权利

35. 采购人在授予合同时有权按“投标须知前附表”第18项约定的内容对采购需求中规定货物数量予以局部增加或减少，但不得对实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标货物价结算。

（十二）质疑与投诉

36. 质疑与投诉

36.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.2 质疑函的必备内容

36.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

36.2.2 质疑项目的名称、编号；

36.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.2.4 事实依据；

36.2.5 提起质疑的日期；

36.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

36.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

36.3 质疑应符合下列条件：

36.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

36.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

36.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

36.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

36.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

（十三）履约担保

37. 履约担保

37.1 投标须知前附表要求缴纳履约保证金的，中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

37.2 履约担保采用下列 37.2.1 方式

37.2.1 履约保证金担保方式：
1）银行汇票；2）支票；3）银行转账；4）保函；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

37.3 如中标人不能按照投标须知第37条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

（十四）其他

38. 中标服务费

38.1 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付。参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取。

39. 招标文件的解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。
第三章 采购需求
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	交货期
	质保年限

	1
	元素分析仪
	台
	1
	90天
	一年

	2
	原子吸收分光光度计
	台
	1
	90天
	一年

	3
	便携式土壤碳通量测量仪
	台
	1
	60天
	一年

	4
	全自动间断化学分析仪
	台
	1
	30天
	一年

	5
	液相色谱-原子荧光联用仪
	台
	1
	30天
	一年

	6
	傅里叶变换显微红外光谱仪
	台
	1
	45天
	一年

	7
	混合型球磨仪
	台
	1
	55个工作日
	一年

	8
	凯氏定氮仪
	台
	1
	30天
	一年

	9
	超级微波微化学平台
	台
	1
	30天
	一年

	10
	稳定同位素比值质谱仪
	台
	1
	5个月
	一年

	11
	电动无人机
	台
	1
	3个月
	一年

	12
	大容量高速冷冻离心机
	台
	1
	45天
	一年

	13
	100L固体厌氧发酵罐
	台
	1
	45个工作日
	一年

	14
	5L-50L二级发酵设备
	台
	1
	45个工作日
	一年

	15
	AI一体化服务设备
	台
	1
	60天
	三年

	16
	直接进样测汞仪
	台
	1
	45个工作日
	一年

	17
	叶面积仪
	台
	1
	30天
	一年

	18
	植物冠层分析仪
	台
	1
	60天
	一年

	19
	荧光光谱仪
	台
	1
	3个月
	一年

	合计：￥16820000.00元、大写：壹仟陆佰捌拾贰万元整
	
	


元素分析仪

技术参数：

1、进样量范围不低于：0.01mg-1000mg；

2、各元素测量的绝对含量范围不低于：

C：0-14mg；H：0-2 mg； N：0-10 mg； S：0-3 mg；

★3、验收标准：CHNS同测，进样≥8mg磺胺，要求C、H、N、S元素测试标准偏差≤0.10%，CHNS元素分离度大于20S（提供相应检测文件-技术白皮书）；

4、至少具备以下测量模式：CHNS、CHN、CNS、N、S可根据需求选择不同模式；

5、气体分离方式：采用吸附柱实现完全的基线分离，要求吸附柱温度≥210℃，保证各元素完全基线分离；

▲6、高温燃烧及还原方式：燃烧炉温度≥1100℃，便于难燃物质的检测，在碳氢氮硫模式下。

7、燃烧炉：方便清理和更换燃烧管，核心部件燃烧炉质保≥10年。

★8、自动进样器器：≥110位大孔径自动进样器，进样器允许仪器运行期间随时添加样品。

▲9、加氧方式：直接加氧或者配置陶瓷加氧管。

10、TCD检出限：≤50ppm，燃烧产生的所有气体都进入TCD检测器检测，TCD检测器10年质保。

11、气路：所有气路均采用高强度、耐腐蚀、高惰性紫铜管路，不接受塑料等影响测试准确性的管路，所有管路设置编码与仪器软件匹配对应，且采用球夹连接，无需任何维护工具。
12、具备全管路加热技术，防止H与S产生的水与硫化物冷凝，影响测试结果。

13、综合全面的操作软件,仪器的所有功能均是数字化控制。包括强大的错误诊断、维护周期的检测、睡眠－唤醒功能、统计计算和几乎无限制的分析数据以及图谱的存储能力；可以通过互联网进行远程控制和诊断，可连接到数据网络如LIMS系统。

14、具有网络云版数据库管理软件：对数据进行≥20个维度以上的记录和输入，如样品经纬度、取样时间、温度、湿度、时间、地点等参数；可以进行网格视图、地图视图、图标视图、报告视图四种数据分析方式。

15、为了科研教学项目升级，预留同位素质谱接口，可与同品牌同位素比质谱连用

16、仪器配置：

1）主机（含≥110位大孔径自动进样器，进样器允许仪器运行期间随时添加样品）1套。

2）加氧枪1根（根据用户需求选配）。

3）专用球阀1套（根据用户需求选配）。

4）1000次CHNS测试耗材包3套。

5）数据处理系统1套。（软件操作平台，处理器不低于CPUi9，内存≥8G，硬盘≥1TB，无线网卡、尺寸≥27寸、稳压电源）
6）氦气和氧气各一瓶

7）双瓶气瓶柜一个

 原子吸收分光光度计

 1.用途：用于样品中钾、钙、钠、镁、铜、铅、铬、锌、镍、钴、锰、钒、银等金属元素的含量检测。
工作条件
1.1 电源要求：230V±10%，50/60 Hz。
1.2 环境温度：15-35度。
1.3 相对湿度：20%-80%。
2.系统描述：

★2.1台式设计原子吸收分光光度计，火焰、石墨炉一体机，并列式设计而非分体式设计，切换时火焰系统和石墨炉系统位置保持不变。
2.2投标仪器为最高端型号。
3.光学系统和检测器技术指标
3.1波长范围：190-900nm。

▲3.2光学系统：光纤光学系统，最大化光通量。（提供证明文件）

3.3光路系统使用双闪耀光栅，其中一个用于紫外区（≥236nm），另一个用于可见区（≥597nm），以确保整个光谱范围内光能量最大化。

3.4实时双光束光路设计，同时检测样品光束和参比光束。（提供证明文件）

3.5光谱带宽：≤0.2nm、≤0.7nm和≤2.0nm，狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择。

3.6光栅有效刻线面积：≥60mm*70mm。（提供证明文件）

3.7刻线密度光栅，1800条/毫米。

★3.8 ≥8灯座（火焰部分和石墨炉部分均可使用≥8个灯座）。

3.9内置双电源，内置两种灯电源接口，可选择连接空心阴极灯和无极放电灯，标准配置空心阴极灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直。可自动识别灯名称和设定元素测定条件（波长、狭缝等）。可与国产空心阴极灯直接通用。

▲3.10检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点固态检测器，含有内置式低噪声电荷放大器阵列。（提供证明文件）

4.火焰系统技术指标
4.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。
4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。
4.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。

4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。
4.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等，并有实际应用。
4.6火焰测定用氘灯背景校正法。

5.石墨炉系统技术指标
5.1石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。
5.2电源：石墨炉内置直流电源，整个仪器为一个整体，不需要外接石墨炉电源。
5.3温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
5.4石墨管：标准配置为一体化平台热解涂层石墨管。
5.5配置石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，适当稀释后直接进样测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD≤3%。

★5.6石墨炉具有彩色高分辨可视系统，方便调节石墨炉自动进样器进样针在石墨管内的位置，同时全程监控样品在石墨管中干燥、灰化等全过程。（提供证明文件）

5.7横向加热石墨炉原子化器。（提供证明文件）

5.8石墨炉测定采用纵向塞曼效应背景校正，光路中无需任何偏振镜，可校正高达2A以上的背景。（提供证明文件）

5.9石墨炉自动进样器：样品台安装于石墨炉的前面。标准配置两种可换式样品盘，可分别放置≥85个和≥145个以上样品，并带一个取样嘴清洗池。（提供证明文件）

5.10最低样品需求量：0.1ml。最大注入量（样品+试剂）为≥97微升，增量≤1μL；可多次进样，清洗体积≤1.3mL。自动进样器由主机供电并由软件控制。
6.仪器验收指标

6.1火焰测量铜标准溶液RSD≤0.4%。

6.2火焰测量铜标准溶液的灵敏度，2ppm Cu 吸光度≥0.25Abs。

6.3石墨炉测量铜标准溶液RSD≤2.0%。

6.4石墨炉测量铜标准溶液灵敏度，25ug/L Cu 进样20微升，特征质量(m0)≥14±2.5pg。

7.操作软件
7.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

7.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。
7.3校正曲线：≥15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。
7.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

7.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。（提供证明文件）

7.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。

7.7在中文版Windows下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告。

7.8具有在主软件测定运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能。

8.配置清单

8.1火焰、石墨炉一体化原子吸收分光光度计主机1台。

8.2仪器操作软件1套。
8.3同品牌石墨管10根，国产石墨管10根。

8.4同品牌空心阴极灯8个，国产空心阴极灯4个（钾、钙、钠、镁）。
8.5石墨炉自动进样器1台：带≥85和≥145位样品盘各1个，石墨炉自动进样器取样毛细管组件1套。（本身自带稀释功能）

8.6自动进样器≥2.5mL样品瓶2000个；自动进样器≥1.2mL样品杯4000个；自动进样器≥7.0mL样品杯200个。

8.7原子吸收工具包1套。

8.8数据处理系统1台（Win7或Win10，1T以上固态硬盘，内存16G以上，CPU：Intel 酷睿i9 12代以上，独立显卡≥8G，含无线网卡，尺寸27寸以上，带稳压电源）。

8.9数据输出系统1台。

8.10配套优质循环冷却水1台。

8.11配套空气压缩机1套。
8.12配套除水器1套。

8.13 40L 乙炔、氩气气体、钢瓶及减压阀各1套。（配气瓶柜）

9.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

9.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

9.3质保期：验收合格后一年。
三、便携式土壤碳通量测量仪

技术参数：

1.二氧化碳/水汽气体分析仪

1.1.测量原理：NDIR，非色散CO2/H2O红外气体分析仪

1.2.测量频率：≥1 Hz

★1.3.CO2 测量：范围：≥0-20000 μmol/mol；准确度：≤读数的1.5%

1.4. H2O 测量：范围：≥0~60 mmol/mol；准确度：≤读数的1.5%

1.5. 流速：≤0.75L/min

1.6. 工作环境：≥-20 ~ 45 ℃，0~95%RH 非冷凝

1.7. 工作压力：≥50~110 kPa

1.8. 供电需求：输入电压：≥10-17 VDC, 最大2 A

2.八通道控制器

2.1.通道：8通道，气路可自动切换，实现自动测量

2.2.防水性能：IEC IP55 

2.3.工作环境：≥-20 ~ 45 ℃，湿度≥0 ~ 95% RH，无冷凝

▲2.4.数据存储：≥8 GB（最高16GB）

2.5.覆盖范围：≥15.0 m，每个气室1条延长管线

▲2.6.泵：与气室之间流速：~2 ~ 3 lpm，类型为隔膜泵（分析仪中的泵会对多路器中的气流进行二次采样）

2.7通讯：连接：2个以太网接口，USB接口；无线数据传输：GPRS/4G

2.8.接口：USB：1个，用于数据导出或软件配置；RJ-45以太网：2个，用于连接痕量气体分析仪

2.9.供电：≥10 ~ 18 VDC（可选220 VAC）

3、便携式呼吸室

3.1.气室直径：≥25cm

3.2.测量土地面积：≥4000cm3

3.3. 内置空气温度传感器：量程≥-20 ~ 70℃，准确度≤± 0.5℃

3.4.外接传感器端口：SDI-12

4.长期测量室

4.1.气室容积：≥4000 cm3

4.2.测量土壤面积：≥490cm2

4.3.防护等级：IEC IP55

4.4.SDI-12通讯：最大设备数：6

5.土壤水分温度传感器

5.1.测量指标：土壤体积含水量；土壤温度 

5.2.量程：含水量≥0~95%；温度≥-40~60℃ 

5.3.分辨率：含水量≤0.08%；温度≤0.1℃ 

5.4.精度：含水量≤±1~3%；温度≤±0.5℃ 

5.5.运行环境：≥-40~85℃

5.6.探针材料：防腐电极

5.7.信号输出类型：SDI-12

5.8.防护等级：IP68 

6.物联网平台

6.1.平台可查看实时数据、实时曲线；对历史数据进行下载（包括原始数据和统计数据）；可通过PC登录平台。

每套包括：

1、二氧化碳/水汽分析仪1台

2、便携式土壤呼吸室1个

3、八通道多路器1套

4、不透明土壤呼吸室7个

5、土壤水分温度传感器8个

6、供电模块（太阳能板、铅酸电池、电池箱、安装支架等）1套（国内提供）

7、物联网平台免费使用3年

四、全自动间断化学分析仪

一、仪器应用

适用于湖水、海水、地表水、废水、土壤、植物、肥料、营养液中的总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、硫化物、尿素、磷酸盐、硅酸盐、六价铬、氯化物、碱度等化学物质的全自动分析。
二、主要技术指标及配置

1、样品位：≥80个，具有≥4个内置可移动独立样品架，可连续载入样品、标样和对照样品，可任意时间添加紧急样品、标样和对照样品，执行紧急样品分析。

▲2、试剂位：≥60，具有≥4个可移动试剂架，每架最多可放置≥16个试剂；≥4个固定试剂架，试剂盒规格可根据分析选择，具有多种规格可选择。

3、无限载样功能：针对大批量样品测量，可以在不暂停主机条件下，取出已测完的样品架，添加样品并再次载入。整个过程不可影响正在进行的其他样品测量。

4、高精度微量移液臂：具有1个高精度微量移液臂，进样针部分具有电容振荡传感器，能让进样针保持只在液面≥2mm同步下降取样和取试剂，保护样品针不易被堵塞；

5、标样制备及样品自动稀释：须具备自动配置标准曲线功能，具有预稀释样品功能，也可以对溢出范围样品进行自动稀释；

6、分析速度：最快≥430个样品/小时。

▲7、比色皿转盘：可容纳≥70个比色皿，可重复使用，光程≥10mm。

8、五步高效比色皿自动清洗工作站：≤五步完成清洗。保证清洗的质量和效率，减少清洗液使用和废液产生。须具有光学自检功能，每次使用前，自动测试比色皿，保证光学纯度，失败的比色皿可以进行第二次清洗，再进行第二次测试。所有操作均有软件控制无需人为干预。

9、高精度检测器：采用高精度数字检测器，同时具备≥9个滤光片位和一个盲位，配置≥12个不同波长滤光片。
10、吸光度范围：0.001-4.0 Abs；

11、分辨率：≤0.0001Abs；

12、分析软件：一键启动运行，全过程实现无人操作；方法间实现完全自动转换；

13、自动配制标样，可选择手工配制或仪器自动配制标准曲线；超标样品自动稀释再分析；可多量程同时分析；

14、可在测量过程中继续加样，可以自动输出标准曲线及计算公式，直接调出以前的原始测试数据，可输出excel，txt等格式数据。

15、采用中文全新智能操作软件，触屏操作图形直观显示。

16、自动完成分析前诊断和待机测试工作，自我诊断和维护提醒，具有各波长滤光片状态查看及比色杯状态查看功能。

三、配置要求

1、全自动间断化学分析仪1台；

2、软件、线缆、专用工具等1套

3、原厂比色皿10套，试剂架（盘）10个，样品架（盘）10个

4、清洗液套装包5套

5、控制器1台

五、液相色谱-原子荧光联用仪

一、技术指标要求

1.总量检测部分

1.1 漂移：≤1.0%；噪声：≤1.0%；道间干扰：≤±1.0%

1.2 测量重复性（RSD）：≤0.5% RSD

1.3 典型元素检出限（D.L.）：砷（As）、硒（Se）≤0.01µg/L；汞（Hg）≤0.001µg/L

1.1.4 线性范围：大于三个数量级

2.形态分析部分

2.1 砷形态分析检出限：As（III）≤0.02ng、DMA≤0.03ng、MMA≤0.02ng、As（V）MMA≤0.02ng

2.2 砷形态分析时间：5种砷形态分析时间≤5min

2.3 汞形态分析检出限：Hg（II）≤0.006ng、MeHg≤0.006ng、EtHg≤0.015ng

2.4 汞形态分析时间：3种汞形态分析时间≤7min

2.5 稳定性：定性分析≤1.0%、定量分析≤4.0%

2.6 线性范围：大于三个数量级

二、技术性能

1. 总体要求

1.1 具备双化学反应系统，支持独立的总量分析和形态分析模块，具备自动切换选择功能。

1.2形态单元采用可拆分的模块化设计，可根据实验室情况，选择不同模块搭配，有助于产品不断升级，便于用户开发。（提供形态液相部分及预处理部分的分体式照片）

2.原子荧光系统

2.1 光学系统

2.1.1 采用全正交双光束立体光路设计，倾斜入射角度（非直角），最大化利用激发光强，最小化杂光影响，有效降低标准空白；（提供倾斜入射光路实物图）

2.1.2 所有通道均支持双光束漂移扣除功能，无需固定汞灯位置；（提供实物结构图并标注各通道漂移扣除硬件结构位置以及软件截图）

2.1.3 同光电倍增管漂移校正技术，有效消除不同类型探测器引入的测量误差，无需实时调整汞灯电流，确保标样和样品检测采用相同条件；（提供光学原理图说明）

2.1.3 多灯位设计，可双/三/四元素同时测定，元素测定自动切换，提高仪器分析速度； 

2.1.4 光学室采用优化的消光陷阱，进一步降低杂散光影响；

2.2 光源

2.2.1 前置直插式免调空心阴极灯，即插即用，无需打开光学室即可完成元素灯更换；

2.2.2 智能空心阴极灯，内置存储芯片，自动识别元素类型，支持元素灯使用计时；

2.2.3 基于专利技术的空心阴极灯电源电路设计，瞬时汞灯自动启辉，灯电流实时监控；

2.2.4 采用集束脉冲供电方式，与单脉冲供电方式相比，灵敏度、信噪比大幅度提高及改善；空心阴极灯使用寿命延长；

2.2.5 具备信号增强功能，可任选各通道进行增强，提高检出性能；（提供软件截图）

2.3 进样系统

▲2.3.1 采用高精度双顺序注射泵，运动行程大于65mm，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%；（提供设备上注射泵与标准刻度尺对比照片）

2.3.2 样品、载流、还原剂均采用注射泵进行定量和输送，可在线去除还原剂溶液中气泡，溶液定体积反应一致性高。彻底避免蠕动泵输液脉动影响；

2.3.3 全氟聚合物存样环管路设计，有效降低记忆效应；

2.3.4自动单点配置标准曲线，自动稀释高浓度样品；

2.3.5 采用碳纤骨架PTFE取样针，材质疏水不沾液，低残留，减小记忆效应，无需严格控制入液深度，彻底避免石英针易碎及金属针易腐蚀等问题；
2.4 氢化物反应系统

2.4.1基于化学气相发生的气液分离装置，反应物充分混合接触，有效实现气液分离；

2.4.2 二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，废液直排；
2.4.3基于电磁阀控制的后排废技术，样品检测结束之后打开排废阀，使样品和还原剂充分反应后达到静态平衡，提升信号质量。（提供控制阀实物照片以及后排废控制软件设定界面截图）

2.5 原子化系统

2.5.1低温点火屏蔽式石英炉原子化器，具备高精度PID温控功能，室温～450℃连续可调，控温精度优于±0.5℃，自动匹配元素检测最佳温度；

2.5.2 仅需载气和辅助气即可正常运行，耗气量不大于1200mL/min，无需额外气体消耗；
2.5.3 原子化器高度自动调节，无需手动操作，自动匹配元素检测最佳高度；（提供软件截图证明材料）

2.5.4 电压可调炉丝供电设计，维持连续点火状态，具备电流回读功能； 

2.6检测器 

高灵敏日盲光电倍增管，光谱响应范围160-320 nm，寿命大于8年。

2.7 气路系统

2.7.1 双路MFC质量流量控制模块，高精度温度补偿型流量传感器，支持多种气体（氩气、氧气、氮气、空气等）使用，（0~1000）mL/min连续可调，流量精度±1mL/min；（提供实物图片证明文件）

2.7.2 实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象；（提供出口压力异常的报警信息界面截图）

2.7.3 具备低消耗运行模式，待机时可有效节约氩气1000mL/min；

2.8 电路系统

2.8.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性；

2.8.2 基于专利技术的快速多通道采样电路设计，采样频率高达500Hz；（提供采样频率≥500Hz数据证明）

低温漂高精度18位AD芯片，有效降低电路噪声，保证数据准确性；

2.9 数据处理系统（软件系统）

2.9.1 可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示（气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），实时自诊断，异常状态报警；

2.9.2 采用Blackman滤波和Hanning 滤波算法对数据进行降噪处理，提升数据质量；

2.9.3 支持LAN/USB/RS-232通讯，可实现移动端信息查看；（提供包含LAN、USB、RS-232等接口的设备实物照片）

2.9.4全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11中数据完整性、审计追踪和电子签名的规范要求，检测结果可以转换成9种以上常用文件格式，支持LIMS数据读取；

2.9.5 支持多样品信息表格快速导入，支持扫码器直接导入样品编码；
2.9.6 具备漂移校准、QCP质控功能，支持多标曲自动检测，可自动清洗和执行维护；

2.9.7 专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能；

支持多种预热模式，有效减少等待时间；
2.9.10监控和报警信息

具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、废液位监测等；

运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒；

3 形态分析系统

3.1 液相泵装置

3.1.1 双高压输液泵（二元高压泵）；

3.1.2采用双柱塞杆串联式结构设计，电子压力脉动抑制技术保证流量稳定，兼容高压等度洗脱系统和二元高压梯度洗脱系统，具备超压报警保护功能；

3.1.3流量范围：（0.01～9.99）mL/min (10mL泵头，材料AISI-316L不锈钢)；

3.1.4 流速精度：<0.14% (1mL/min，二次水，室温)；

3.1.5流速重现性：<0.03% (1mL/min，二次水，室温)；

3.1.6 压力范围：（0～45）MPa；

3.1.7 支持液相泵柱塞后清洗功能，可升级试剂组织器实现在线柱塞清洗；

3.2 色谱柱系统

3.2.1 配置前置空气浴加热式柱温箱，可同时安装两根250mm色谱柱，控温范围：室温～80℃，控温精度：＜0.1℃；（提供双柱温箱及温控照片证明文件）

3.2.2 配置高压柱切换阀，可实现双色谱柱自动切换，提高更换效率，避免因频繁拆卸色谱柱而造成的漏液问题。（提供软件截图证明文件）

3.2.3 具备不少于双通道在线脱气功能，有效减少气泡干扰。

3.3 蒸气发生装置

3.3.1 采用十滚轴蠕动泵有效减小流量压力脉动，流量精度可达0.33%；（提供十滚轴蠕动泵及流量精度证明文件）

3.3.2 配置自动六通切换阀，可实现经紫外消解和无消解的自动切换，无需人员手动操作；

3.3.3 双U型三芯石英管路紫外灯，双光源设计，灯内消解，紫外透过率＞95%；消解模块内壁采用紫外增强反射膜，有效提高紫外光利用率，无需大功率紫外灯；（提供双U型紫外灯证明文件）

3.3.4 具备可视观察窗，直观了解紫外灯状态，且高效紫外线吸收设计充分保护人眼；（提供观察窗照片证明文件）

3.3.5 一体式集成混合反应块，独特内部结构提高酸碱反应效率；

3.3.6 具备两种载气供给方式，自动切换以适应不同元素（As和Hg）分析检测需求；

3.3.7 采用免维护、自溢流排废的设计，无需蠕动泵排废，同时采用液封自平衡技术，提高氩氢火焰和原子化区域气流的稳定性；

3.3.8 载气流路可增加氢气，有效降低试剂用量，载流和还原剂用量＜3mL/min；

3.3.9 支持自动待机功能，有效减少光源衰减，节约氩气用量＞800mL/min。

3.3.10 具备废液桶超液位报警。

3.4 软件平台

3.4.1智能方法选择，按元素自动适配色谱柱和液路，切换消解模式；支持同一序列中运行不同方法，提高方法优化效率；

3.4.2支持峰形结果信息显示（保留时间、组分、峰面积、峰高、峰宽、半高峰宽、分离度、拖尾因子、不对称因子、理论塔板数、面积百分比、峰高百分比等）；

3.4.3全面的系统自检和系统诊断，具备图形化的进样器状态监控和参数显示，异常状态报警提醒；

3.4.4采用数据库存储，支持断电数据存储，并实现实时在线备份和定时离线备份，避免数据丢失风险；

4 外置液相自动进样器

4.1自动进样器可通过形态分析一体化软件控制，可以与现有液相色谱原子荧光联用，保证仪器的稳定性。

4.2样品容量≥120位，≥2个样品盘，每个样品盘≥60个进样瓶。

4.3进样量：0.1～200 μL（标配），由软件控制连续可调。

4.4重复性：满环进样：≤ 0.3% 
            部分进样：≤ 0.3% 
            微升携带进样：≤ 1.0%
4.5 具有缺瓶报警、漏液报警、开关门感应灯等功能，保证设备可靠运行；

4.6 可升级制冷功能，样品仓温度范围：上限：环境温度-5℃；下限：环境温度-21℃，最低4℃；步进：0.1℃

5 试剂组织系统

5.1 配备不低于6通道试剂管理系统，具有试剂间自动切换功能

5.2 具有高清液晶显示屏，可实时显示试剂剩余百分比数值

5.3 还原剂位具有制冷功能，可降低还原剂的自动分解。

6 全自动样品处理系统

6.1 控温范围：室温~240℃，控温方式：PID控制；控温精度：±0.1℃；孔间温差：±1℃（150℃环境下控制）

6.2 加热块：双模块，石墨块主体均匀受热，石墨块表面含特氟龙镀层，可耐腐蚀性强酸。

6.3 样品位：可提供≥70个样品位，供≥70个50mL样品管同时消解

6.4 配有≥4个加液泵，≥2个定容泵，≥2个清洗泵，含氢氟酸专用泵， 不低于11个试剂通道

6.5 加液管螺旋式倾斜设计，有效避免加液过程中样品飞溅。试剂添加速度：2mL/s；加液精度：优于1%

6.6振荡摇匀功能，振荡摇匀速度连续可调，振荡时间可设。两个功能模块可实现独立升降、独立摇匀。

6.7 高精度注射泵和蠕动泵配合定容，通过超声波传感器准确定容至指定体积。定容精度:优于1%（50mL）

6.8 WIFI连接，电脑或PAD控制操作。实验过程可随时进行补液，无需重新编辑方法。

6.9 控制端可实时显示仪器状态，具有各种报警提示，能够保证实验安全进行。

三、系统配置要求

1.1≥四通道双注射原子荧光光度计（1套）

1.2形态预处理装置（1套）

1.3液相色谱装置（双泵）（1套）

1.4 总量外置圆盘≥160位自动进样系统（1套）

1.5 液相自动进样系统≥120位

1.6空心阴极灯（As、Hg、Se、Sb各2只），砷、汞专用色谱柱各1套。

1.7≥6通道试剂组织系统（1套）

1.8≥2通道在线脱气装置（1套）

1.9氢气发生器（1套）

1.10全自动样品处理装置（1套）

1.11中文软件操作系统

1.12 仪器设备显示操作器（Win7或Win10，1T以上固态硬盘，内存16G以上，CPU：Intel 酷睿i9 12代以上，独立显卡≥8G，含无线网卡，尺寸27寸以上，带稳压电源）。

1.13 检测结果输出设备（支持双面打印、支持扫描）
四、技术支持和服务要求
1.1供应商提供1年的免费质保服务，全机免费保修。终身负责维修。

1.2每年对客户免费进行至少一次的回访及免费维护。

1.3中标后，必须在新疆自治区内配有专门技术服务人员，如仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场解决故障。

1.4 供应商应安排仪器技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和采购方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

六、傅里叶变换显微红外光谱仪

1.干涉仪

1.1密封干涉仪，干涉仪出光口用KBr窗片密封，具有比ZnSe窗片（只能到650cm-1）更宽的透光范围；

1.2具有多重密封防潮结构设计，可视窗口的硅胶分子筛混合干燥剂杯；

2.分束器：KBr基片镀锗。

3.配置液氮制冷MCT检测器。

4.激光器：高稳定性激光器，无需控温即可实现精准波数控制。

5.波数范围：7800cm-1～350cm-1

★6.分辨率：优于0.4cm-1，可以由仪器配套的工作站控制软件自动计算得到，避免繁琐的手工计算过程。

7.信噪比：优于60000:1(4cm-1分辨率，1分钟数据采集) ，可以由仪器配套的工作站控制软件自动计算得到，无需复杂的手工计算。

8.扫描速度：微机控制可选择不同的扫描速度。

9.光源：高强度空气冷却红外光源。

10.反射镜：仪器中所有镜面均为全镀金镜面，反射率比铝镜高 5 %以上，抗氧化性强，光学性能更稳定。

11.状态诊断：具有实时仪器状态诊断功能，实时监测仪器的工作状态和通讯状态，保证仪器始终处于稳定的工作状态；遇到仪器故障时，软件会根据故障情况给出对应的故障代码，方便追踪错误和定位故障。

12.电子系统采用高精度的24位A/D，电子噪声更小。

13.配置专业的防潮系统，内置除湿功能模块，有效隔绝外界湿气对仪器的影响，解决红外使用过程中最大的隐患。

14.工作站软件

14.1工作站软件可在全系列的32位和64位Windows系统中运行；

14.2支持中英文版软件一键切换，具有数据采集、横坐标波数/微米互转、数据求导、QC比较、Y轴归一化、干涉图转光谱图、连续测量、二维相关光谱分析等功能；

14.3光谱数据可以保存成JCAMP-DX、ASCII、TXT和XLS/XLSX等标准数据格式输出。

14.4可扩展FDA 21 CFR Part11功能，具有访问控制、权限分配（4级）、审计追踪和电子签名等功能；

14.5具有光谱检索及自建谱库功能，用户可搜集标准品自建谱库；具有欧氏距离等10种检索算法，方便用户快速对物质进行检索定性；

14.6拥有不低于17000张专用红外谱库，可选择升级国际专业红外谱库，不低于20万张高清谱库。

15.仪器具有呼吸灯实时提醒功能，能够直观掌握仪器的运行状态。

16.显微镜

16.1红外具有透射、反射和ATR三种测试模式。

16.2具有透射、反射和倾斜三种照明模式。

16.3 500万像素CMOS彩色摄像机，最大分辨率为2592×1944。

16.4在样品平面上产生2倍光学放大率，达到7微米像素。

16.5光圈有-2000微米，250微米，200微米，160微米，100微米或者60微米固定直径。

16.6专用软件控制视觉照明模式、可见光强度、ATR接触警报、IR光圈选择和IR透射/反射模式选择。

16.7可实现粗/细Z方向机械调焦，1/3英寸最小工作距离，12英寸最大行程。

17.配置

17.1 傅立叶变换红外光谱仪       1台

17.2 液氮制冷MCT检测器         1套

17.3 红外显微镜附件             1套
17.4 单次反射ATR附件（金刚石） 1套

17.5 数据处理系统 （Win7或Win10，1T以上固态硬盘，内存16G以上，CPU：Intel 酷睿i9 12代以上，独立显卡≥8G，含无线网卡，尺寸27寸以上，带稳压电源）。       1台

17.6 数据传输系统               1套

七、混合型球磨仪

一、主要技术性能指标
1. 设备工作环境要求：

1.1电源：220V 50HZ

1.2环境温度：室温-80 ℃

1.3相对湿度 ：≦80%

1.4无特殊水电要求  

2. 技术参数要求/技术要求：

2.1 设备高速振荡摆臂运动，强大的撞击力和挤压粉碎能力，直接叠加于研磨球运动方向，相较传统行星式球磨仪的矢量平衡运动方式，更高效，更强劲，实验效率更高

2.2 研磨平台不少于2个

2.3 进样尺寸≤10mm, 最终出样尺寸＜100nm  

2.4 样品批处理量最大不少于2*45ml 

2.5设备震动频率3-30Hz（即180-1800转/分钟）连续可调

2.6 粉碎时间设定：数显，10秒-8小时，总研磨时间不低于99h

2.7 研磨罐：仪器可允许配置硬质钢、不锈钢、碳化钨、氧化锆等不同材质的研磨罐，可配置50mL、80ml和125mL的研磨罐并支持定制。碳化钨、氧化锆等材质研磨罐须配不小于5mm厚的不锈钢保护套。

2.8 设备可以配置多腔金属研磨罐，在一个罐体上不少于4*10ml研磨腔或2*25ml研磨腔

2.9 适用于1.5ml或者2.0ml反应管以及2ml不锈钢研磨罐的金属适配器不少于2*18孔。

2.10控制方式：设备采用机械旋钮和彩色触摸屏双重控制设计，数字显示，能够输入参数和读取机器状态

2.11设备能够输入和设置时间，转速（以Hz形式表示）参数，可以存储≥12个时间与转速的组合程序，方便用户调用。

2.12设备支持至少4组联动程序，每组联动程序里至少有2个程序联动使用，整个联动程序可以重复至少99次。其中单个程序时间最长不超过8小时（作为验收条件）

▲2.13选配液体控温管路，可连接外置液氮/冷水机/加热源，可以实现冷冻/加热研磨；设备可控温范围：-100℃到100℃。

2.14 研磨罐平台非嵌入式，保证散热的同时有双重固定装置，确保完全安全。中途取样和加样都无需从平台卸下样品罐而可以直接开盖操作。保证操作人员的安全同时，极大减轻实验人员的工作量和实验步骤，提高实验效率

2.15安全性高，上盖带有安全锁装置，减震及磁吸设计，在研磨过程中一旦上盖开启，马达则会停止运行以确保使用者的安全，操作前防护罩吸附装置没有落放到位，机器会报错提示；

2.16配有RS232接口可以选配外接设备和Wifi（手机或平板）设备控制设备，保存程序和连入样品报告数据库，并可远程维修和诊断故障。还可联入实验室管理系统或通过计算机控制机器使用。

2.17设备可以通气氛保护，气密压力不低于5bar

2.18设备可以做频率和时间校准，设备重量不大于63㎏。
3 主要配置要求：

3.1高能控温球磨仪主机    1台

3.2 125ml不锈钢制椭圆型几何设计研磨罐     2个 

3.3  10mm、20mm、15mm、6mm不锈钢球         各200个

3.4  配套工具         2个

3.5 液氮冷却扩展装置（100–230 V，50/60 Hz含连接管、安全阀）   1套

3.6  自动填充液氮罐≥50L，包括连接管和安全阀          1套

八、凯氏定氮仪

设备用途：

用于检测食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。

工作条件：

1 电源：220 VAC ±10% 50Hz；

2 温度：操作环境10-35˚C；

3 冷凝水压：0.02MPa-1MPa；

4 冷凝水温度：≤20℃；

功能参数

1 仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、进样系统；

2 主机基础要求：蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；

2.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

2.2 检测范围：0.1-240mgN；

2.3 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

2.4 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

★2.5 滴定精度：≤0.2μL/步

2.6 测定样品重量：固体≤5g   液体≤20ml；

2.7 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印；

2.8  大于7寸彩色触摸显示系统，使用安卓操作系统，功能强大，使用简单，能够更好的进行样品的测试，结果的存储；

2.9 符合FDA 21 CFR Part 11 的要求，采用三级用户名加密码形式登录，并可对密码进行老化设置，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全；

2.10 云服务功能,能够通过LAN或者WIFI连接网络，将实验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地；

2.11 批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率；

2.12 机身可存储100万及以上条数据，满足各类规范中关于文件、记录保存时限的要求；

2.13 测试结果具备两种报告格式，标题可编辑，满足不同客户需求；

2.14 机器具有PDF和XML两种输出方式，符合FDA 21 CFR Part 11 的要求；

2.15 接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI；

2.16 可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理，方便快捷。

2.17  可以增配对接自动进样器，测试过程无人值守，节省人力成本。

2.18 结果高低限报警功能，及时提示实验人员结果异常，避免批次结果受损。

蒸馏系统

3.1 蒸汽流量0-100%可调；

3.2 采用氨残留回收技术，蒸馏结束前可再次自动加碱，以保证管路中氨残留部分自动回收，保证样品的高回收率和结果的准确性；

3.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选；

3.4 蒸馏时间：0—6000S 连续可调；

3.5 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护； 
3.6 仪器实时监测馏出液温度，并可根据温度自动调节冷凝水流量，在保证冷凝效果的同时降低冷凝水的消耗；

3.7 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质

3.8 接收杯上盖可随时拆卸，无需借助工具，便于清洗接收杯等部件

滴定系统

4.1 仪器采用正压式进液，可有效避免滴定过程气泡产生，滴定酸桶内置在主机箱体内，配备滴定酸液位监测系统，保证实验正常进行；

4.2 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性；

4.3采用柱塞泵式滴定系统，配合≥25mL滴定管

4.4 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性；

4.5 滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要；

4.6采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证馏出液的温度不超温，保证测试结果的准确性；

进样系统

5.1进样器容量：≥20支300ml消化管；

5.2批次处理：与凯氏定氮仪配合，一次可连续进行24个实验，实现真正无人值守工作。

5.3转盘速度：≥0.04r/s；

5.4消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s；

5.5进样器内置溶液桶容积：4个15L溶液桶；

5.6消化管上升位置由双传感器共同控制，保证消化管位置的准确性；

5.7电源：24VDC，可直接与凯氏定氮仪连接，无需其他外界电源；

5.8接口：CAN；

其他安全保证

6.1 具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测、进样器监测；

6.2 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证；

7石墨消解仪部分

7.1仪器配置：自动消解仪主机，自动升级装置、消解排废系统，配废气吸收装置。

7.2消解仪主机

7.2,1 处理能力：≥20个/批;

7.2.2 控温范围：室温+5℃～450℃；

7.2.3 控温精度：±1℃；
7.2.4 消化管容量：0-300mL（满容量水，20℃）；

7.2.5 加热方式：采用不锈钢加热管及铝合金加热块整体加热；

7.2.6 消化管孔深：不低于55mm；

7.2.7 隔热方式：要求采用陶瓷及风道隔热；

7.2.8 表面处理方式：外壳整体采用高级防腐耐磨特氟龙涂层；

7.2.9 仪器采用5寸以上安卓显示屏，实时显示消解状态；

7.2.10 仪器可实时显示并记录升温曲线，了解实验过程变化；

7.2.11 仪器内置8G以上存储空间，可存储无限量实验信息，可随时查询历史消解方案及升温曲线；

7.2.12 仪器内置20种以上推荐方案，可直接调用可存贮500组以上消解方法；

7.2.13 仪器需具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；

7.2.14 采用PID 控温；嵌入式软件控温技术；

7.2.15 内置云服务系统，可通过WIFI下载应用方案；

7.2.16 仪器需符合21CFR Part11要求，可进行权限管理及操作日志存储；

7.2.17 仪器具有云服务功能，可以进行实验方法及历史数据的上传及下载，实现方法的共享及历史数据的永久备份；

7.2.18 具有WiFi及USB等两种以上的数据传输方式，进行历史数据的查看；

▲7.2.19 需具有消化管架自动升降装置，并由消解仪主机统一控制，可随实验过程进行位置的调节；

7.2.20 自动升降装置的废气吸收支架可随意拆卸，并根据实验情况进行灵活调节；

7.2.21 仪器标配消解排废系统，避免消解酸雾外泄。

7.3. 废气吸收装置

7.3.1 废气吸收过程中采用冷却及化学吸收两种方式进行废气的回收，提高废气回收效率；

7.3.2 废气吸收装置可与主机相连，由主机统一调控；

7.3.3 仪器可外接冷凝水对酸雾快速降温凝聚，减少后续碱液消耗，降低碱液更换次数；

7.3.4 仪器具有≥2.5L中和瓶，满足10次样品以上测试要求

8 阳离子交换量前处理系统
△8.1 满足NYT 295-1995 中性土壤阳离子交换量、LYT 1243-1999 森林土壤阳离子交换量测定，实现阳离子交换量前处理过程自动化完成；

8.2 前处理样品数量：≥4个；

8.3 测定样品重量：≤5g；

8.4 自动加乙酸铵体积：≤150ml/次；

8.5 自动加乙醇体积：≤150ml/次；

8.6 仪器具有乙酸铵多次置换功能：≤4次；

8.7 回收率：符合土壤有效态成分分析标准物质中阳离子交换量测定要求。

8.8 产品自动化设计，自动加液、淋洗、抽滤、排废，整个过程无需人工值守；
8.9 采用一键开始与暂停操作，可实现单路单控，实验过程掌控灵活；
△8.10 采用桨式搅拌及旋转式清洗，置换效果更好并避免出现土壤挂壁的现象；
8.11 具有滤液自动收集功能，实验过程滤液可自动收集，用于交换性盐基总量等指标的检测；

8.12 产品外壳采用奥氏体不锈钢，喷涂防指纹涂层，提高防腐性能；
8.13 外置壁挂式控制器，方便灵活，简单快捷；

8.14人性化操作界面，配合≥7寸高清彩色触摸屏，功能强大、使用方便，整个实验过程实时掌控；

△8.15自动注入乙酸铵试剂与样品反应，自动加入乙醇洗涤，自动淋洗抽滤，试剂注入量、反应时间等各参数可任意设定，无人值守自动完成；

五、售后服务：

1  质保期：质量保证期一年，终身维修；

六、配置清单：

1．全自动凯氏定氮仪主机一台；

2．全自动蒸馏系统1套

3. 全自动高精度滴定系统1套

4. 自动进样系统1套

5. 自动消解仪主机一台；

6. 催化剂片2000片
7. ≥300ml消化管300支；

8. 消化管架2套（含冷却管架）；

9. 配套循环冷却水1台

10. 消解仪排废罩1个

11. 消解仪升降装置1个

12. 废气吸收系统1个

13.阳离子交换量检测模块  1套

14.阳离子交换量前处理四通道主机1套
15. ≥800ml消化管20支

16.密封消化管30支 
17.工作系统一台：（凯氏定氮仪操作终端）：操作系统：Win7或Win10，1T以上固态硬盘，内存16G以上，CPU：Intel 酷睿i9 12代以上，独立显卡≥8G，含无线网卡，尺寸27寸以上，带稳压电源；）
18：支持MT-SICS标准接口命令集的梅特勒万分之一电子天平一台

19.瓶口分液器10个

九、超级微波微化学平台

1、适用范围

用于AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测，可预先加压和快速水冷，极大提高消解效果和提升处理效率。

2、技术指标

2.1 主机

2.1.1 采用单反应腔体预先加压方式，所有样品均在同一个密闭腔体内，微波由腔体底部馈入，实现超高温度、超高压力下的快速消解。

2.1.2 反应腔体底部应采用完整平面结构，无孔洞、无凸起或凹陷，避免局部受力不均，保证仪器高压运行时内衬罐无变形，满足仪器长期稳定运行需要，需提供反应腔体底部实物图片和技术白皮书说明。

2.1.3 微波最大输出功率≥1500W，为保证仪器运行可靠性、提高磁控管使用寿命，仪器应实时监控磁控管温度及环境温度并在软件上显示。

2.1.4 最高工作温度≥300℃，最高工作压力≥20MPa（200Bar），可在280℃稳定运行2小时以上。

2.1.5 最大批次处理数量≥28个L。

2.1.6 安全防护门：腔体外配备安全防护门，确保使用安全的同时操作更加便捷。

2.1.7 自动预加压：实验前反应腔体可自动预先冲入惰性气体，使腔内压力达到4-10MPa，防止试剂暴沸，实验过程中无需手动控制。

2.1.8 自动锁紧腔体：反应腔体自动关盖、锁紧。

2.1.9 自动取罐：实验结束后，内衬罐可自动提升、悬停，无需手动操作或借助外部工具，拿取内衬罐更加方便。

2.1.10 灯光状态指示系统：通过灯光变化指示仪器所处实验状态。

2.2 温度、压力控制系统

2.2.1免维护式高精度温度传感器，测量腔体内载荷液温度，测温更加准确。

2.2.2 实时压力监控系统：高精度压力传感器及耐腐蚀机械压力表双重压力显示，实时监控反应腔体内压力变化。测压范围不小于0-40MPa，测压精度：±0.01MPa。

2.3 自动排风系统

2.3.1 自动泄压：反应腔体冷却到目标温度后自动泄压，泄压速率自动调整，泄压管道采用防腐蚀设计。

2.3.2 自动排风：实验完成后，反应腔体自动打开，同时启动强力排风，排出腔体内的酸气，避免污染实验室环境。

2.4 冷却系统：独立冷却循环水系统，智能PID控温，精度：±0.1℃。

2.5 软件控制系统

2.5.1 仪器内置一体式彩色触摸屏，避免分体式设计可能存在的通讯中断等问题，可实时显示温度数值、压力数值及实验剩余时间，可实时显示温度、压力、功率变化曲线及当前实验步骤等仪器状态。

2.5.2 可置顶最近用过的实验方法至少5个，可选择标准控制、爬坡控制等不同升温模式。

2.5.3 操作系统可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。

3、配置要求

3.1 主机（含软件操作系统）1台；

3.2高精度温度控制系统，1套；

3.3 高精度压力监控系统及耐腐蚀性机械压力表，各1套；

3.4 安全防护门1套；

3.5 自动预加压模块1套；

3.6 自动腔体密闭模块1套；

3.7 自动泄压模块1套；

3.8 自动取罐模块1套；

3.9 排风系统1套；

3.10 独立冷却循环水系统1套；

3.11 内衬罐1套；

3.12 辅助工具（O型圈、辅助称量块等）3套；

3.13 消解管

10位PTFE管架、定位盘各2套，包含玻璃、石英、TFM材质消解管和管盖各10个；

28位PTFE管架，定位盘各2套，包含玻璃、石英、TFM材质消解管和管盖各28个。

售后服务及培训
   仪器制造商有办事处及售后服务部，并配有售后服务工程师2名，保修期后保证长期供应零备件和正常的售后服务，需在用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行培训。安装验收期间，免费对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。质保期：质量保证期叁年，终身维修；故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

十、稳定同位素比值质谱仪

一、主要用途
用该套分析系统定量检生态、农业、环境、大气，土壤、水等样本中C、N、S、H、O多元素同位素比值。

二、工作环境
2.1 环境温度：18-28℃；
2.2 相对湿度 20-70%；
2.3 电源：230V，-10%，+6%，16A 50Hz；
三、技术规格与要求
1 稳定同位素比质谱仪
用于水、土壤、动植物中C、H、N、O、S同位素丰度比值高精度测定的质谱仪；需配置元素分析转化单元、多用途在线气体制备和导入系、气体预浓缩单元。

1.1 离子源：高灵敏度电子轰击源；
1.2 离子源可加热，m/z18H2O 背景值可在6小时内达到4×10-11A以下；
△1.3 分析器：为无焊整体分析器，配置烘烤功能。
1.4 真空系统：带有涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统，具有真空保护功能；
▲1.5离子光学：≥19cm的扇形磁场能同时测定所有气体，100%传输所有离子束；
1.6 接收器：
★1.6.1 配置≥五个法拉第杯，必须有独立的H2接收器和HD接收器，用于测定氢同位素比。能实现CO2 /N2O (44, 45, 46), O2 (32, 33, 34), N2 /CO (28, 29, 30), NO (30, 31, 32)，SO2 (64, 66)和H2(2,3)的检测；
1.6.2 HD接收器及放大器，可内置过滤器。
▲1.7 配置≤3×108Ω放大器，样品气实际产生的离子流电流范围≥165nA；
2 连续流万用接口
▲2.1 万用接口独立于质谱仪主机的设计功能包括：所有参考气体的智能连接、具有动态稀释功能的组件，维护时无需关泵关机，可同步运行至少4个其它外围设备，，不需要手工交换气路；
2.2 可以同时连接5路参考气：C,N,O,H的连续测定，不需要手工交换气路；
2.3 软件可控制参考气体脉冲的大小、类型及位置，或可选配具有动态稀释功能的组件
2.4 自动监测所有气体的线性、稳定性参数；
2.5 可以≤15分钟内完成2种参考气的线性测定（每种参考气至少7个数据点），并在＜20s内切换进行样品测试；
3 元素分析仪单元
3.1 元素分析仪与稳定同位素比质谱仪联用，精确和准确测定固体和液体样品中的同位素比值，并且可以同时获得元素百分含量；
▲3.2元素分析仪同时安装两套自动控温的反应模块（一个快速燃烧反应器用于测定固体样本中的C、N、S，另一个高温转化反应器用于测定固体或液体样本中的H,O），同时安装一台固体和一台液体自动进样器。测试时无需手工更换反应管和进样器等硬件，实现固体CN和液体OH的快速切换，切换时间＜50s，
3.3 元素分析仪具有节约功能，可以降低气体消耗量；
4 痕量气体预浓缩装置

▲4.1 用于空气中CH4和N2O，CO2等痕量气体的浓缩和转化，测定CH4中C和N2O中 N、O和CO2中C同位素。实现自然浓度（CH4 : 1700 ppb; N2O : 330 ppb）下 CH4 的 13C/12C 和 N2O 的15N/14N 和18O/16ODC高精度测定。

△4.2 进样量≤100mL 的空气样品量；

△4.3 配置至少三个冷阱，可进行同位素富集的 N2O 和 CH4 的测定，其中，同位素富集的N2O 和CH4通过加入示踪剂的将13C或15N丰度提高到高于自水平；
5多用途在线气体制备和导入系统：
5.1用于水平衡，碳酸盐，溶解无机碳，空气中二氧化碳，氧气，氮气等样品制备，并引入至同位素比质谱仪中；
★5.2多用途在线气体制备和导入系统具有样品气自动峰高认定和样品气自动稀释功能，可以同时安装双针吹扫，也可以同时安装酸针和采样针，由软件控制操作，无需手工换针，每天可以分析＞80个样品；

△5.3 带有＞95位、用户可编程、温度可控的自动进样器；

5.4 可自定义≥5种容积的样品瓶，可灵活使用≥5的样品盘；

▲5.5 单次采样可进行多次（如10 次）定量环进样，连续采集样品片段；
6 数据分析软件
6.1 专用于同位素质谱仪的仪器控制、数据采集和数据处理软件。不需要额外软件，可实现控制同位素质谱仪及其所有外围设备的一体化软件；
6.2 软件具有一键准备功能，可自动进行系统状态测试，如峰中心、离子源参数调谐等，智能判断准备工作是否合格完成；
6.3 软件内置所有方法模板，用户可使用也可自定义每一步方法；
6.4 软件可对整个测试流程进行全面监测。若连续质控样的结果不符合预设条件，则可进行校正，例如对超出校正范围的样品进行稀释和重复测试；
6.5 允许用户在多个结果文件中进行快速搜索，允许用户自定义搜索和导出数据，用于评估数据的长期稳定性；
6.6 具有色谱图处理功能，可重新定义峰背景，可叠加色谱图进行比较，监测干扰等；
6.7 可自动执行单点或多点同位素数据校准。可以根据具体实验从标准物质库中选择标准物质，也可以自定义同位素标准品库；
6.8 可自动进行参考气标定，保证测试数据的准确性；
7同位素质谱仪与元素分析转化单元、痕量气体预浓缩装置及多用途在线气体制备和导入系统相应控制软件为同一品牌，以保证联用技术的稳定性、软件硬件的兼容性和维护的便捷性；

四、技术指标
▲4.1 质量数范围：：≥1～95 dalton，≤3kV加速电压；
★4.2 样品CO2 m/z 44信号值≥165nA，放大器≤3×108Ω；

4.3 质量分辨率（m/Δm）≥105（10 % 峰谷）；
4.4 绝对灵敏度（M/I, m/z 44）：<1050（连续流）； 
4.5 离子源线性（CO2, m/z 44）：δ13C的变化<0.02‰/nA；δ18O的变化<0.03‰/nA；
4.6 H3+因子：<8 ppm/nA 稳定性优于0.03ppm/nA/hr；
△4.7 有效磁场半径或质量色散：≥18cm；
4.8 系统稳定性：≤10ppm；
4.9 质谱仪机器噪音<50dB；
▲4.10 样品消耗（连续流）：<0.10 nmol/s CO2，在m/z 44产生5nA电流
4.11 连续流参考气精度（1σ，峰高信号：5nA）
δ13C-CO2: 1σ<0.06‰；
δ18O-CO2: 1σ<0.06‰；
δ15N-N2: 1σ<0.06‰；
δ2H-H2: 1σ<0.2‰
4.12 连续流参考气线性
δ13C-CO2: <0.02‰/nA；
δ18O-CO2: <0.03‰/nA；
δ15N-N2: <0.02‰/nA；
δ2H-H2: <0.2‰/nA
4.13 元素分析仪与同位素质谱联用外精度：
δ13C: 1σ<0.15‰ @50μg C；
δ15N: 1σ<0.15‰ @50μg N；
▲4.14 低进样量条件下，元素分析仪与同位素质谱联用外精度（CN背景值小于50mV）；
δ13C: 1σ<0.2‰ @10μg C；
δ15N: 1σ<0.4‰ @10μg N；
4.15 痕量气体预浓缩装置的外精度：

空气中CH4 (100ml, 1.7ppm)：δ13C: 1σ<0.5‰；

空气中N2O (100ml, 330ppb)：δ15N: 1σ<0.5‰; δ18O: 1σ<1‰
4.16、多用途在线气体制备和导入系统的参考气精度（1σ，峰高信号：5nA）：
δ13C-CO2: 1σ<0.06‰；
δ18O-CO2: 1σ<0.08‰；
δ2H-H2: 1σ<2‰
4.17、多用途在线气体制备和导入系统的参考气线性：
δ13C-CO2: <0.02‰/nA；
δ18O-CO2: <0.02‰/nA；
δ2H-H2: <0.2‰/nA
4.18、多用途在线气体制备和导入系统与同位素质谱仪联用外精度：
水平衡：
δ18O: 1σ<＜0.1‰ (0.5ml H2O);
δ2H: 1σ<2‰ (0.2ml H2O)；
  五，配置要求

	1
	稳定同位素比质谱仪主机
	1套

	2
	同位素质谱仪专用连续流接口（独立于主机，可同时连用4个以上外设）
	1套

	3
	CNHOS双炉体元素仪转化单元一套
	1套

	4
	元素分析仪95位以上固体自动进样器（和液体自动进样器同时安装）
	1套

	5
	痕量气体预浓缩装置（包括预浓缩，分离，3个冷肼系统）
	1套

	6
	多用途在线气体制备和导入系统
	1套

	7
	设备所用到的载气及参考气(含配套的气瓶,减压阀及不锈钢管)
	1套

	8
	15KVA.1小时UPS电源
	1套

	9
	静音空压机
	1套

	10
	C、N、O、H同位素标准样品：


	1套

	11
	主机消耗品包
	1套

	12
	元素分析仪消耗品包一套（可分析3000个样品）
	1套

	13
	多用途在线气体制备和导入系统消耗品包
	1套

	14
	数据控制系统
	1套

	15
	数据采集处理系统（Win7或Win10，1T以上固态硬盘，内存16G以上，CPU：Intel 酷睿i9 12代以上，独立显卡≥8G，含无线网卡，尺寸27寸以上，带稳压电源）。
	1套

	16
	数据显示系统
	1套

	17
	起始工具包
	1套

	18
	标准气体
	1套

	19
	气瓶柜（带报警功能）
	1套


十一、电动无人机

1、功能要求：基于先进光场成像技术的高光谱成像系统，能以毫秒级的框幅式成像方式快速获取高光谱影像，配备测量及处理软件，数据处理简便高效，一机多用，满足多旋翼、固定翼、地面或实验室等多种测量需求。
2、技术指标：
★1、成像原理及光谱范围：基于光场成像技术的框幅式高光谱高速成像，光谱范围：≥360~1000nm
△2、数据立方体（Cube）：≥1880*1880像素*160通道/Cube，二维空间×一维光谱的Cube数据瞬时同步成像（非空间扫描或通道扫描成像），
△3、测量频率：≥3 Cubes/s
△4、自动积分时间，≤0.1ms/Cube，全局快门面阵成像，可移动观测或对移动目标快速高光谱成像且无图像畸变
5、全色探测器规格：≥500万像素，与高光谱探测器完全匹配同步成像
▲6、微透镜阵列：≥60个阵列，瞬时FOV ≥35°H×35°V
7、幅宽及分辨率 ：≥65*65m@100m，GSD：≤3.4cm@100m
8、地理位置：飞控提供触发信号，同步获取无人机GNSS数据并自动写入高光谱影像
9、一体式无刷云台，基于PSDK开发，高精度伺服无刷电机；云台控制范围俯仰方向≥0°~-90°；机械限位范围：俯仰方向≥+40°~-130°、横滚方向≥±90°
△10、配备BRDF观测软件，支持一键生成BRDF观测航线，可全自动完成目标的二向反射分布特性的观测

11、高光谱软件：高光谱支持手动、等时、触发等多种拍照模式，支持距离校准，可实现接近视频级实时图像和DN、Radiance、Reflectance光谱查看，以及CIR、CAI、NDVI、RedEdge2等植被指数图像的实时查看。可批量导出全部波段或任意波段的高光谱DN、Radiance、Reflectance数据，支持Metashape自动流程化生成高光谱DEM、DOM数据
12、高光谱参数设置及数据拷贝：高光谱参数通过无人机遥控器和外接显示器均可设置；高光谱数据通过无人机供电和外接电源供电均可拷贝

13、≥USB*2+HDMI*1+Type-C 12V供电接口*1，≥8 GB/256GB SSD采控存储单元，Skyport接口，一键式安装

14、漫反射参考板：聚四氟乙烯材质，反射率＞90%，面积≥50*50cm，配备标定文件及标定数据

15、仿地作业：支持仿地作业模式，可拼接山地等起伏地形的高光谱影像、图像无畸变（需无人机提供仿地飞行功能配合）
16、旋翼无人机飞行平台：对称电机轴距≤1070mm，最大载重≤6kg，最大起飞重量≤15.8kg，六向自动避障；配备1块动力电池+1块遥控电池及电池箱

3、仪器配置：
1、高光谱成像仪                            ×1套
2、一体式无刷云台（含测控单元）           ×1套
3、操作软件                               ×1套
4、便携式包装箱                           ×1件
5、漫反射校准白板50*50cm                 ×1件
6、BRDF观测软件                          ×1套
7、多旋翼无人机                            ×1套
十二、大容量高速冷冻离心机

★1．最高转速：≥25,000 rpm。使用水平转子时≥13000rpm；

2．最大相对离心力：≥80,000×g。
▲3．最大容量：≥6(1000ml。水平转子最大容量：≥4(1000ml

驱动系统：可变磁阻驱动系统。

转速控制精度：≤设定转速±10 rpm或±0.1%。
6．设置温度范围：-10 ℃~40 ℃，
7．减磨系统：至少具备智能化真空减磨系统，
8．制冷系统：环保制冷剂（不含CFC），安全环保，对环境友好。
9．加/减速设定：≥10/11挡。
10．转头安全：至少具备备动态惯量检测、不平衡检测、超温保护等多重检测及保护系统，保证仪器的安全高效运行。 
11．运行曲线：可实时显示运行曲线，便于监控离心过程全流程数据。

12．时间设定：1分钟至99小时59分钟，可连续运行 (HOLD)。
13．控制面板：≥13寸触摸液晶屏，中英文多语言版图文界面，方便直观，便于客户操作。 
14. 适配转子：定角转子≥15种，水平转子≥6种.支持连续流转子。

15．程序管理：至少可设置3级50个用户管理，1000个程序，具有密码授权保护。
16. 区带/连续流操作：具备区带/连续流操作界面。

配置：

1.主机：1台，最高转速≥25,000 rpm；
2.大容量定角转子：1个。容量6(500mL，转速≥10,000rpm；最大离心力；≥17,700(g；

3.高速定角转子：1个。容量6(250mL，转速≥16000rpm；最大离心力；≥38000(g；

4.水平转子：1个。容量4(500mL，转速≥5300rpm；最大离心力；≥6000(g；

5.水平转子适配器：2套。可适配50ml离心管和酶标板。

6.前处理万分之一天平：1台。

十三、100L固体厌氧发酵罐

1、罐体系统

①、全容量：≥100L；装液序数：50-70%

②、罐体结构：采用不低于SUS304优质不锈钢结构与国际接轨。转轴式卧式罐体，带外夹套,特制安全通气阀，罐盖设有接种口，进料口，取样口，冷凝水排水口；固体接种口与手孔共用，玻璃观察视镜。设计压力≥0.25Mpa；工作压力：0.01～0.2Mpa ；表面处理：内外镜面抛光，抛光精度Ra≤0.4。

2、搅拌系统

①电机：交流马达及减速机，可定时正反方向运转。可设定搅拌时间间隔和动作时间，确保物料混合均匀。转速范围在0～99min可调，辅助以直平叶浆带特殊的斜槽搅拌系统，可以使物料不但径向混合，而且轴向混合。

②搅拌轴设计和搅拌浆材质：采用不低于316L不锈钢，轴和桨上带有特殊的通气孔，在搅拌时能很好的使无菌空气与物料混合。转速自动控制，在线检测。转速范围：0～99±1rpm/min

3、空气系统

转子流量计手动控制，根据工艺要求调节控制各气体的流量。空气系统配置要求由预过滤器、转子流量计。一级精过滤，精过滤器精度：≤0.2um。

4、补水：不锈钢管路，进水经二级过滤器净化处理；全雾化补水，采用电磁阀自动控制。

5、压力控制系统 包括电磁阀，压力表：0～0.4Mpa 。

6、温度控制

pt-100温度电极，模糊PID智能控制器电加热，夹套控温，电磁阀调节排水，循环泵实现水循环。夹套电加热升温,电磁阀进自来水冷却，采用循环泵，设备控制指标：(冷却水+5℃)-65.0℃±0.2℃测量范围0～150℃,PT100传感器，自动控制，在线检测。

7、湿度控制：通过湿度电极检测，湿度控制范围：30%～100%，通过全雾化喷水系统自动调节，也可手动补水。补水时间：开0～99分或秒；关0～99分或秒

8、管道阀门：不锈钢阀门,管道.接头,抛光处理，与物料接触部分管路和阀门全为不低于316L不锈钢。

9、附属配套设施  

①无菌取样针材质：不低于316L材质 ，数量≥3根。

②蒸汽系统：采用不低于24KW的电热蒸汽系统，带过滤器，和配套的蒸汽阀门，进行分级控制。

③空压机：采用空气流量不低于240L/min空压机系统，含有空气粗过滤，冷干，除湿及其经过滤系统，确保空气为无菌空气。

④冷却水系统：包含有冷却水管路系统集成，可以进行冷热交换合理控温，整个系统拥有温控集成中转缓和系统，可以有效的控制设备温度均一性；不低于3P制冷量。

▲10、整体含有各个设备之间的相互衔接，采用活接快接接口和可拆卸阀门，方便系统的移动和再搬迁，增加系统的灵活性和可再布局性。

11、固体发酵配套5L液体菌种发酵罐

11.1、罐体：全容量：≥5L；径高比：1：2～2.5；装液系数60～80%

11.2、罐体材质：硼硅玻璃，且做除静电处理，使用方便

11.3、罐体设计压力：≥0.15Mpa；工作设计压力：≥ 0.1Mpa

△11.4、夹套设计压力：≥0.25Mpa；工作设计压力：≥0.2Mpa

▲11.5、罐体结构：全玻璃夹套罐体、罐内无死角，带深层通气空气管和气体分布环，4块可拆卸挡板

11.6、罐盖结构：投料接种口不小于1个，标准温度、PH、 光学DO 传感器插口各不小于1个，消泡电极接口不小于1个，标准通用补料接口不小于2个，发酵罐专用取样放料管口不小于1个，排气接口不小于1个（带排气冷凝器）

11.7、表面处理：内外表面电解钝化处理，抛光精度Ra≤0.4；所有焊缝整齐美观不打磨（按照国际标准）

11.8、灭菌方式：离位灭菌

11.9、搅拌系统：机械搅拌、桨片高度可调，亦可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨

11.10、空气预过滤器： 不低于316L不锈钢抛光外壳，材质：疏水性PTFE膜，过滤精度：≤0.01μm，空气流量≥0.05M3/min
11.11、空气精过滤器（除菌过滤器）：滤芯采用德国赛多利斯过滤滤芯，材质：疏水性PTFE膜，过滤精度：≤0.2μm。

★11.12、带独立的恒温水箱，缺水自动补水，带防烧干功能
11.13、流量计流量自动控制范围：0～600L/h；瑞士福特林热质量流量计（4-20MA标准信号输出）

△11.14、空气流量控制范围：0～600L/h；精度：±2%

11.15、温度控制范围：外源水温度+5℃～65℃；控制精度：±0.2℃

11.16、搅拌转速控制范围：0～1000rpm；控制精度：±1rpm；不低于0.4KW交流伺服电机

11.17、pH显示范围：0.00-14.00；控制范围：2.00-12.00；控制精度：±0.02

11.18、DO控制范围：0-100%；精度：±1%

11.19、补料控制范围：0～2L/hr；精度：± 2%；补料速率时间比例可调

11.20、消泡控制: 自动检测泡沫液位，自动补料消泡。

△11.21、DO可关联控制搅拌、通气、罐压和补料。

11.22、DO、PH、转速、通气、罐压、消泡泵、温度和补料泵可顺序控制。

11.23、温度、PH、DO、通气、罐压、补料、转速可实现历史数据、历史曲线和批次数据导出。

▲11.24、解摸屏主界面有报警滚动条，控制参数设备上下限报警，偏差报警，同时设备上还有三色灯报警提醒（绿灯为工作正常，黄灯为偏差报警、红灯为严重偏离上下限报警）和蜂鸣器报警功能。

11.25、软件系统还有三级权限管理、操作日志等功能。

11.26、不低于10英寸触摸屏

12、该系统需配备粉碎机、烘干机和造粒机各一台
13、氮气及气瓶柜一套

十四、5L-50L二级发酵设备

1、 罐体

1.1 材料不低于316L不锈钢材质，全容积≥5L/50L（最大工作容积不小于70%），高径比符合通用型发酵罐标准；符合压力容器设计要求，设计最大压力：≥0.3Mpa、工作压力：≥0.2Mpa。设计温度：≥135℃，罐体材质：不低于316L，机械抛光和电解抛光：内表面精度：Ra≤0.4、外表面精度：Ra≤1

1.2 夹套材质：不低于304不锈钢、设计温度：≥150℃；设计压力：≥0.3MPa

1.3 视窗采用耐高温、钢化硼硅玻璃长条视窗，可清晰观测液位和物料状态

2、 阀门管道、管架及配件

2.1 全不锈钢材质，设计简洁大方，阀门和管道连接以卡套快速连接和焊接为主，易于操作和维护

2.2搅拌桨配备多种类型，包括平叶涡轮搅拌桨、轴向流桨型搅拌、如半管式涡轮、箭叶涡轮等，三层搅拌；

2.3 可拆卸式挡板，利于清洗，数量：3～4片，材质：不低于316L 

2.4 搅拌马达采用直流马达，顶部直接耦合传动，搅拌速度设计：5L :50～1000rpm：50L: 50～800rpm，高/低限报警；控制精度：±1RPM

2.5 机械密封采用约翰克兰

2.6 知名品牌的不锈钢精过滤器，通风量不低于罐体容积的两倍，滤芯过滤通径≤0.01微米，材质疏水；耐高温蒸汽灭菌。

2.7 进罐空气管可以拆下单独清洗，不锈钢材质。

3、 主控制系统：知名品牌PLC控制系统。工业真彩液晶显示触摸屏，显示尺寸：12英寸或以上。色彩：不低于32位真彩，控制机柜具玻璃门；

4、 检测控制系统

4.1 在线监测和控制pH/DO/温度/泡沫/转速等参数，其他参数只要有在线检测的电极均可选配在线检测，如：葡萄糖、重量等。

4.2温度检测范围：0～150℃，15～65℃范围内经过精确校正；显示范围：0～150℃，显示精度：≤0.1℃，控制精度：±0.2℃， 

4.3 pH检测范围：0.00～14.00；显示范围：0.00～14.00；显示精度：≤0.01；控制精度：± 0.05

控制方式：通过PID开关控制两台蠕动泵分别添加酸和碱的运行时间， *pH电极采用瑞士梅特勒可耐蒸汽高温灭菌电极；标准接口；配备可高温灭菌硼硅玻璃材质的酸碱补料瓶                         

4.4 DO（溶氧）检测范围：0～100%；显示范围：0～100%；显示精度：≤1%；控制精度：± 3%；DO电极采用瑞士梅特勒可耐蒸汽高温灭菌电极；标准接口；

4.5 发酵罐压力：机械式压力表检测，高低限报警；手动控制玻璃转子流量计

4.6 电导方法检测泡沫，灵敏度：100～100000Ω，PID开关控制一台蠕动泵添加消泡剂的运行时间控制泡沫大小，记录数据及曲线，并记录消泡剂添加量，电极采用SUS316L，疏水绝缘壳层

4.7 补料控制：程序或开关控制一台蠕动泵的运行时间来控制，硬盘记录数据及曲线，并记录培养基添加量

5、50L罐体带顶盖提升系统

6、50L罐体配称重系统包括不小于1路补料称重、不小于1路酸碱称重、不小于1路消泡液体称重和不小于1路罐体称重均采用知名品牌
7、 5L罐体配称重系统包括不小于1路补料称重、不小于1路酸碱称重、不小于1路消泡液体称重和不小于1路罐体称重均采用知名品牌
8、 控制和数据分析系统软件功能要求：

8.1手动控制方式：可以设定开阀比例或阀门开度

8.2 自动控制方式：可以选择PID连续或PID开关方式控制

8.3顺序控制方式：对所能控制的参数可以预设多个控制段，实现多段自动控制；

8.4关联控制：溶氧可以选择转速、空气流量、补料等进行控制                    

8.5计量功能：可以对补料、消泡、酸碱等计量

8.6 曲线功能：可以显示、分析实时动态曲线，记录历史数据曲线，并可直接打印

8.7标定功能：软件校正pH、溶氧、蠕动泵流速等参数，快捷、方便

8.8 模拟流程图：流程图示意，并显示动态数据及各检测点即时数据，直观、明了

8.9过程信息查询：完整记录每一批发酵数据及简述，自动建立历史备忘录，随时可以查询历史发酵数据及历史过程信息简述

8.10数据处理：可输入离线数据并与在线数据共同分析并绘制曲线图

8.11操作限制：可设定操作密码，更改参数有密码保护，他人无法修改

8.12其它：软件的系统数据可以根据需要更改，如果没有获得预期效果或者修改错误导致软件无法正常运行，应设置恢复出厂设置功能

9、空压机：采用空气流量不低于200L/min空压机系统，含有空气粗过滤，冷干，除湿及其经过滤系统，确保空气为无菌空气

10、蒸汽系统：采用不低于24KW的电热蒸汽系统，带过滤器，和配套的蒸汽阀门，进行分级控制

11、冷却水系统：包含有冷却水管路系统集成，可以进行冷热交换合理控温，整个系统拥有温控集成中转缓和系统，可以有效的控制设备温度均一性；不低于2P制冷量

▲12、整体含有各个设备之间的相互衔接，采用活接快接接口和可拆卸阀门，方便系统的移动和再搬迁，增加系统的灵活性和可再布局性。

13、售后服务：为保障售后服务质量以及设备后续的运行维护，需提供售后服务承诺书，质保壹年（易耗品除外），终身免费维护。

14、配套液体菌种发酵罐

14.1、罐体全容量：≥5L；径高比：1：2～2.5；装液系数60～80%

14.2、罐体材质：硼硅玻璃，且做除静电处理，使用方便

14.3、罐体设计压力：≥0.15Mpa；工作设计压力：≥0.1Mpa

△14.4、夹套设计压力：≥0.25Mpa；工作设计压力：≥0.2Mpa

▲14.5、罐体结构：全玻璃夹套罐体、罐内无死角，带深层通气空气管和气体分布环，不小于4块可拆卸挡板

14.6、罐盖结构：投料接种口不小于1个，标准温度、PH、 光学DO 传感器插口各不小于1个，消泡电极接口不小于1个，标准通用补料接口不小于2个，发酵罐专用取样放料管口不小于1个，排气接口不小于1个（带排气冷凝器）

14.7、表面处理：内外表面电解钝化处理，抛光精度≤Ra0.4；所有焊缝整齐美观不打磨（按照国际标准）

14.8、灭菌方式：离位灭菌

14.9、搅拌系统：机械搅拌、桨片高度可调，亦可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨

14.10、空气预过滤器材质：疏水性PTFE膜，过滤精度：≤0.01μm，空气流量：≥0.05M3/min
14.11、空气精过滤器（除菌过滤器）：滤芯采用德国赛多利斯过滤滤芯，材质：疏水性PTFE膜，过滤精度：≤0.2μm。

▲14.12、带独立的恒温水箱，缺水自动补水，带防烧干功能
14.13、转子流量计流量控制范围：60～600L/h；

14.14、空气流量控制范围：60～600L/h；精度：±5%，指针显示、手调

14.15、温度控制范围：外源水温度+5℃～65℃；控制精度：±0.2℃

14.16、搅拌转速控制范围：0～1000rpm；控制精度：±1rpm；不小于0.4KW交流伺服电机

14.17、pH显示范围：0.00-14.00；控制范围：2.00-12.00；控制精度：±0.02

14.18、DO控制范围：0-100%；精度：±1%

14.19、补料控制范围：0～2L/hr；精度：± 2%；补料速率时间比例可调

14.20、消泡控制: 自动检测泡沫液位，自动补料消泡。

14.21、DO、PH、转速、通气、消泡泵、温度和补料泵可顺序控制。

14.22、温度、PH、DO、补料、转速可实现历史数据、历史曲线和批次数据导出。

▲14.23、解摸屏主界面有报警滚动条，控制参数设备上下限报警，偏差报警，同时设备上还有三色灯报警提醒（绿灯为工作正常，黄灯为偏差报警、红灯为严重偏离上下限报警）和蜂鸣器报警功能。

14.24、软件系统有三级权限管理、操作日志等功能。

14.25、不小于10英寸触摸屏

十五、AI一体化服务设备

主设备需满足：处理器 (CPU) 

核心/线程：每颗32核64线程，总计≥64核128线程 

频率：基础≥2.1GHz，最大睿频≥4.0GHz 

缓存：≥160MB 三级缓存 

制程：Intel 7 (10nm) 

TDP：270W/颗 

插槽：LGA 4677 (Socket E) 

扩展：支持PCIe 5.0，每CPU 80条通道，3条UPI链路(20 GT/s) 

 显卡 (GPU)≥4 

架构：≥Ada Lovelace (AD102核心)，台积电5nm

 核心：≥14080个CUDA核心，≥110个第三代RT Core，≥440个第四代Tensor Core

性能：单精度≥69.3 TFLOPS，Tensor性能≥1108.4 TFLOPS

显存：单卡≥48GB ECC GDDR6，总计192GB；位宽≥384-bit，带宽≥960GB/s 功耗：285W/卡，PCIe 4.0 x16接口  内存 (Memory)

内存容量：≥256GB DDR5 ECC RDIMM

频率：4800MT/s (最高支持5600MHz，视配置而定) 

插槽/最大：16个DIMM插槽 (每CPU 8个)，最大支持2TB

存储 (Storage) 

配置：≥3 × 4TB M.2 NVMe PCIe SSD (总计12TB) 

扩展：主板板载3个M.2插槽，前置可扩展至4个M.2热插拔位 (需VROC模块)电源 (PSU) 

规格：1850W 80 Plus Platinum 冗余双电源

模式：支持冗余模式（单电源故障不中断）或协同模式（总功率可达2350W）

每台主机配置双显示器，每台显示器尺寸≥34寸，分辨率≥3440*1440亮度≥300CD/㎡

静态对比度4000:1,响应时间3ms，色数16.7M色，可视角度≥178°，色域101％SRGB，刷新率≥100HZ,曲率≥1500R。预装正版操作系统包含纸质版授权，需现场勘测与现场存储及设备互联。

辅助设备三台，每台设备需满足：处理器 (CPU) 
核心/线程：每颗≥16核32线程，总计≥32核64线程 
频率：基础≥2.1GHz，最大睿频≥3.9GHz 
缓存：≥37.5MB 三级缓存 
制程：Intel 7 (10nm) 
TDP：195W/颗 
插槽：LGA 4677 (Socket E) 
扩展：支持PCIe 5.0，每CPU 80条通道，3条UPI链路(20 GT/s) 
 显卡 (GPU)≥4 
架构：Ada Lovelace 
核心：≥12800个CUDA核心，≥100个第三代RT Core，≥400个第四代Tensor Core
显存：单卡≥32GB ECC GDDR6，总计≥128GB；位宽≥256-bit，带宽≥576GB/s 
功耗：250W/卡，PCIe 4.0 x16接口  内存 (Memory)
容量：内存≥128GB DDR5 ECC RDIMM
频率：≥4800MT/s (最高支持5600MHz，视配置而定) 
插槽/最大：≥16个DIMM插槽 (每CPU 8个)，最大支持2TB
存储 (Storage) 
配置：≥3 × 2TB M.2 NVMe PCIe SSD (总计6TB) 
扩展：主板板载≥3个M.2插槽，前置可扩展至4个M.2热插拔位  
规格：1850W 80 Plus Platinum 冗余双电源
模式：支持冗余模式（单电源故障不中断）或协同模式（总功率可达2350W）
每台主机配置双显示器，每台显示器尺寸≥34寸，分辨率≥3440*1440亮度≥300CD/㎡

静态对比度4000:1,响应时间3ms，色数16.7M色，可视角度≥178°，色域101％SRGB，刷新率≥100HZ,曲率≥1500R。预装正版操作系统包含纸质版授权，需现场勘测与现场存储及设备互联。

十六、直接进样测汞仪

一、设备用途：
适用于食品、化妆品、环境、农业、石化、矿石、核电厂、能源等实验室，对食品、化妆品、动植物、沉积物、土壤、淤泥、饮用水、废水、地表水、饮料等各种固、液体、气体样品的汞含量的直接检测分析。
技术要求：
1、工作条件
电源电压： 220 V±10%
环境温度：10℃～45℃
湿度：10%～70%
功率：1.5KVA
2、检测原理
采用高温催化分解-金汞齐富集技术-冷原子吸收法，自动直接测定固体样品，无需任何样品前处理、无需任何试剂，采用氯化亚锡-冷原子吸收法测定液体样品。
3、检测系统
▲3.1 检测器：采用非色散双池三光束冷原子吸收检测器,配置三个高灵敏度UV光电管作为检测器，长短吸收池分别采用独立的检测器检测吸收信号；配置一个独立的参比检测器，参比检测器可实时监测背景信号并通过软件实时扣除背景干扰。（提供产品说明书）
3.2 原理：非色散冷原子吸收光谱法

3.3 波长：≥253.7nm
3.4 光源：恒温低压汞灯
3.5 吸收池：恒温长短吸收池并联设计，无需缓冲池连接（提供技术白皮书）。

3.6 检测池具有恒温功能，加热温度范围0-150℃，可以分析15000ng以上浓度的样品。
▲3.7测量范围：长吸收池：0-10ng，短吸收池：10ng-70000ng（提供技术白皮书）。

3.8 测量方式：峰高或峰面积

3.9 相对标准偏差： RSD＜1.5%@1.0ng；RSD＜3%@0.1ng（提供技术白皮书）

3.10 曲线拟合：0-2000ng采用一次拟合，2000ng以上采用二次拟合或三次拟合，相关系数（r）：≥0.9990。（提供产品说明书）

3.11 样品分析时间：＜10min
3.12 检出限：≤0.0002ng
3.13 空白值：100ng汞分析后空白值≤1ng
△3.14可同时测量长池和短池对应的吸收信号并实时显示在软件测量界面；仪器自动选择长、短池吸收峰计算样品浓度。（提供技术白皮书）
3.15 样品预干燥时间：1-900s，预干燥温度：≥150℃
3.16 样品热分解时间：1-900s，样品热分解温度：0-1000℃
4、热分解系统
△4.1 仪器具备样品预干燥功能；即样品进行热分解之前先进行干燥处理，将水除去，干燥过程中产生的酸气和水汽可反向吹出仪器，不通过燃烧管。（提供技术白皮书）
△4.2 仪器具有独立的杂质气体排出通道；即样品高温燃烧后产生的气体经过金汞齐富集后，直接排出，不通过吸收池。（提供产品说明书）
4.3 具有金汞齐浓缩功能。金汞齐需要具有独立的加热器，可实现0-100倍样品预富集。
4.4加热方式：加热器三段式独立升温控制，温度与加热时间可以设置
4.5 催化燃烧管采用石英材质，内置催化剂对卤素复杂基质有抗干扰能力。
4.6 样品舟材质：陶瓷舟、石英舟、镍舟
4.7废气收集装置：配置碘化活性炭的汞废气收集管，能够完全收集废气。
△4.8 吹扫功能：分析高含量的样品之后可自动执行空白/吹扫的功能。(提供产品说明书）
5、进样系统
5.1 样品盘位数：不少于100样品位。
5.2 样品室具备环境空气干燥和净化功能；从而避免了舟内的样品在等待测量时受到外界环境的交叉污染。（提供技术白皮书）
5.3 仪器可连接天平，称量数据自动进行传输； 
5.4最大样品量：固体≤1500mg，液体≤1600μL 
数据处理系统
6.1 仪器设备软件具备防范篡改、伪造监测数据的功能。

6.2 软件自带10种以上标准应用方法，用户也可以随意的调用、增加和删除方法，并对每种方法进行编辑。
6.3 支持在仪器运行时，按顺序增加或插入多组待测样品，无需停机。
6.4 软件可自动进行数据处理和分析，计算均值、标准偏差等，支持同一序列（批）样品结果自由选择打印，报告格式支持中文字体。
6.5、软件界面直观，具有测量状态的实时动画示意图显示；不同步骤用不同颜色区分，方便用户观察实时检测状态。（提供技术白皮书）
7、配置要求：
	序列
	名称
	数量

	1
	主机含固体自动进样器  
	1台

	2
	陶瓷样品舟 
	200个

	3
	镍舟
	40个

	4
	石英舟
	20个

	5
	催化管
	1根

	6
	金汞齐管 
	1根

	7
	数据处理系统（软件操作平台，处理器不低于CPUi9，内存≥8G，硬盘≥1TB，无线网卡、尺寸≥27寸、稳压电源）
	1套

	8
	数据输出系统（支持双面打印、支持扫面）
	1套

	9
	样品舟托盘（大号）
	10个

	10
	样品加热管
	2个

	11
	USB 转换器
	1个

	12
	说明书
	1份

	13
	出厂报告
	1份

	14
	配件、工具包
	1套


十七、叶面积仪

 1、高通量多参数测量
叶片参数一键获取：可精准测量叶面积、叶长、叶宽、长宽比、周长、颜色、形状因子、叶绿素参考值、锯齿面积、穿孔面积等关键形态与生理指标。
支持单叶与多叶分析：既可分析单张叶片，也可对同一图像中的多片叶片进行批量分析，输出整体统计结果。
批量全自动分析：支持单次批量处理≥100张图片，自动保存结果，分析进度可视化展示。
全彩色触摸屏：≥11寸高清全彩触摸屏，≥1300万像素，拍照后软件自动计算叶面积，周长，叶长，叶宽，虫洞个数并同屏显示结果。
2、智能图像处理与精准修正
全自动标定与计算：扫描后系统自动完成图像标定与参数计算，无需人工干预。
手动修正与孔洞填充：支持对复杂形状叶片手动修正叶长叶宽；可填充叶片孔洞计算完整面积，也可单独分析孔洞区域。
叶柄分割灵活可选：提供自动与手动两种叶柄分割模式，满足不同分析需求。
病斑虫损分析：可自动或手动提取叶片病斑、缺损区域，计算相关参数，支持结果导出。
残叶匹配功能：即使叶片缺损严重，系统仍可进行匹配与整叶面积估算，提升数据完整性。
3、颜色分析与比色支持
多比色卡系统集成：内置皇家园林比色卡、潘通比色卡等标准比色卡，可自动匹配叶片颜色，也可导入自有颜色库进行颜色比对分析。
叶色分档与排序：支持多叶片颜色对比分析与排序，便于颜色性状研究。
叶绿素相对含量评估：通过颜色分析快速评估叶片“绿色程度”，辅助营养状态比较。
4、灵活分析模式与自定义设置
目标区域分析：支持对图片中部分叶片或叶片局部区域进行针对性分析。
手动辅助测量：提供手动标记直线距离或区域周长、面积的功能，增强分析灵活性。
参数自定义筛选：可设置最小叶片长度、自定义锯齿分析高度等，适应不同叶片尺寸与形态的研究需求。
5、高效数据管理
数据导出与追加：分析结果可导出为Excel格式，支持数据追加，便于长期统计与二次分析。
数据同步云端：支持将图像与分析结果上传至仪器云平台，可通过APP或网页端远程查看与下载。
带有手动修正功能， 可进行剪切、修补、自动切叶柄、选取颜色分析面积等功能，确保测量结果的高精度。
多种算法可选：有通用、深色、浅色三种算法，可据叶片颜色选择合适的算法，保证精度。
6、系统安全与软件保护
软件安全加密：采用动态二维码+密码狗加密，登记使用单位信息，防止设备未授权使用。
7、叶面积测定技术参数
叶片长测量范围：0~355 mm，精度：≤±1%
叶片宽测量范围：0~215 mm，精度：≤±1%
长宽比测量精度：≤±2%，周长测量精度：≤±2%
面积测量精度：≤±2%，形状因子精度：≤±2%
形状系数精度：≤±2%，锯齿数精度：≤±1%
穿孔面积精度：≤±2%，穿孔周长精度：≤±2%
病斑面积精度：≤±2%，缺叶面积精度：≤±2%
扫描仪分辨率：≥4800dpi
8、可见光成像单元：
①传感器类型：全彩高分辨率RGB工业相机
②相机数量：≥1个
③每区域拍摄图像帧数：≥1（可定制）
④数据存储：excel格式自动存储
⑤测量参数：包含作物株高、长、宽、绿叶面积、绿叶面积占比、分形维数、内接矩面积、内接矩宽度、高度、周长面积比、总面积最小内接矩面积比、凸包面积、可见叶片边缘长度、作物持绿特性、卷叶程度、枯死叶比例、植株紧凑度、植株伸展度、株型分散度等。
9、多光谱成像单元：
光谱波段&范围：450nm,560nm，660nm，720nm，750nm，850nm

光谱空间分辨率：S1cm/pixe@1km

光谱带宽：450nm±10nm,56onm±10nm,660nm±10nm,720nm±5nm,750nm±5nm，850nm±15nm

植被指数：支持NDVIGNDVINDRE\OSAVILCI植被指数输出，更多指数可以定制

传感器类型：≥1/1.8progressive scan CMOS

通过专业飞手对田间作物进行快速、无损的图像数据采集，结合算法模型的解析能力

可识别全作物种类冠层覆盖率，用于评估作物长势情况；
可识别作物种类，结合作物种类为作物其它特征分析提供依据；
可生成目标区域NDVI长势分布图，直观查看长势良好和长势较差区域，及时处理长势较差区域问题；
10、热红外成像单元：
热成像传感器：非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计
焦距：≥24 mm（等效焦距：≥52 mm）
光圈：f/0.95
DFOV：≥45.2°
数字变焦等效倍数：≥32 倍
照片分辨率：≥1280 × 1024
像元间距：≥12 μm
波长范围：8 μm 至 14 μm
噪声等效温差（NETD）：≤ 50 mk@f/1.0
可获取植物平均温度、最高温度、最低温度数据，并形成温度分布图，用于水分胁迫、干旱胁迫分析；
配置：叶面积测定系统一套、低空飞行装置一台、热成像传感器一个、多光谱传感器一个、可见光传感器一个、植物表型算法一套。
十八、植物冠层分析仪

  用途：测量并计算植物冠层的LAI值，冠层上、下PAR值。
2 操作环境：0 - 50℃，0 - 100%RH

3. 探杆长度：≥84cm；仪器总长：≥99cm

4. 传感器数量：≥80个PAR光量子传感器

5. PAR传感器：量程0~> 2500μmol m-2 s-1，分辨率≤1μmol m-2 s-1

6. 最小空间分辨率：≤1 cm

7. 数据存储容量：≥1M

8. 无人值守采样间隔：1~60min可选 

9. 键盘：7键菜单驱动

10. 电源：4节7号电池

11.CO2/H2O气体分析器

11.1.CO2量程：≥0~3,000 μmol mol-1；精确度：400 μmol mol-1时，RMS≤0.1μmol mol-1@4s平均信号

11.2.H2O量程：≥0~75mmol mol-1；精确度：10 mmol mol-1时，RMS≤0.01mmol mol-1@4s平均信号

12.叶室压强传感器

★12.1.量程范围：≥-2~2 kPa

12.2.控制量程：≥0~100 Pa

13.荧光模块

▲13.1.调制光：软件控制及软件可选调制频率≥1 Hz~250 kHz

13.2.作用光输出范围：总光强≥0~3000 μmol m-2s-1 @25℃

▲13.3.饱和闪光输出范围：≥0~10,000 μmol m-2s-1@25℃

13.4.远红光输出范围：≥0~20 μmol m-2s-1@25℃

配置清单：
冠层分析仪1套；CO2/H2O分析仪模块1套；荧光模块1套；三脚架1个；便携箱2个
十九、荧光光谱仪

主机要求

系统由光源、参比检测器、反射光路、样品架、单色仪、荧光检测器等部分组成

全反射光学系统：包括灯室和样品仓，无透镜导致的色差；

校正的激发光谱、发射光谱、三维光谱、同步扫描光谱、光度计定量、量子产率

★单波长动态扫描，多波长动态扫描

★信噪比≥10000:1（FSD法，室温R928P，5nm带宽，1s响应时间，水拉曼信号，无滤光片辅助）

稳态荧光动力学采集速度≤1ms/point
光源

稳态光源：150W 无臭氧氙灯，垂直安装；

光谱仪

光谱带宽至少覆盖：0-29.4nm， ≤0.05nm 步进

波长分辨率≤0.02-200nm

★波长准确度≤±0.1nm

波长重复性≤±0.1nm

预留双检测器出口

检测器

检测器波长范围至少覆盖：185~900nm

光子计数模式

样品仓
大样品仓设计，样品仓配有专用的隔离板，有效隔离光学器件，避免了样品对光学元件的污染和腐蚀，提供样品仓实物照片等技术证明文件
固体样品支架1个，360可旋转，带角度刻度盘，卡槽式固定，无需额外工具，固体液体样品支架之间更换方便

量子产率积分球：测试对象：粉末、液体、薄膜

数据处理及软件功能
主流机型 16G内存，硬盘450 GB，刻录机，27英寸液晶显示器

★多波长对动态扫描（最多8对），独立参数设置； 

数据包括光谱、数据表及实验条件三部分

可批量执行测试方法文件，可以暂停和继续测试过程；

自动消除3D光谱的1阶2阶散射峰带；

自动绘制标准曲线，直接获得未知样品浓度

★附赠Origin正版软件及密钥

参数设置：狭缝（带宽）和波长等参数在发射光谱、激发光谱等功能窗口中，同窗口即可设定完成，无需切换不同窗口设定，提供软件截图证明材料

四、落实政府采购政策需满足的要求

一、在政府采购中实施本国产品标准

本项目本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。

二、落实中小微企业采购政策

1、本项目不专门面向中小微企业采购。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本项目小微企业价格扣除比例为10%。

2、供应商应根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），自行确认企业类型。本次采购项目所属行业为“第二项 工业”，在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业，供应商若为监狱企业须在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件、供应商若为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）划型标准如下：“工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。”各供应商自行确定制造商企业类型，如实填写《中小企业声明函》。

第四部分 合同

（仅供参考，以采购人实际签订为准）
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                            
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                             文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                  （供应商）

乙方2（全称）：                  （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                         

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                   (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

     收取履约保证金形式：                            
     收取履约保证金金额：                            
     履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
         是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第五章 评审办法
1. 评审说明

1.1 本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.3 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为10%。

★1.4 在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。采用电子评标形式进行评审的，须按照评标委员会在线质询的问题进行远程回复并提交政采云平台确认。供应商没有按评标委员会的要求提交澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。
2. 资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部【2017】87号）文件的规定，开标结束后由采购人及采购代理机构对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见下表2.1资格评审表。

2.1 资格评审表
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	具有独立承担民事责任的能力
	具有有效的法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证；供应商为自然人的提供身份证明。
	
	

	
	健全的财务会计制度
	提供上年度（2024年或2025年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表（或利润表）、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	纳税证明
	提供近半年内任意一月的依法缴纳税收证明或其他近半年内的完税证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；
	
	

	
	缴纳社会保障资金证明
	提供社保机构出具的近半年内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	

	
	无重大违法记录的书面声明
	提供有效的参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录或书面声明；
	
	

	
	信用信息
	供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	

	
	采购政策
	供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的30%分包给一家或多家中小企业（其中小微企业的比例不得低于60%）。
	
	

	备注：

1.开标结束后，采购人及采购代理机构按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。

2.合格供应商不足三家的，不进行评标。


3. 评标

3.1 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评审，评审分为符合性审查和详细评审两个阶段。

3.1.1 符合性审查

3.1.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

3.1.1.2 符合性审查表

	符合性审查
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	供应商名称
	与营业执照一致；
	
	

	
	响应文件签署
	响应文件的签章符合招标文件要求；
	
	

	
	投标报价
	投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价；投标报价未超过最高限价；未出现经评标委员会认定其投标报价影响产品质量或者不能诚信履约的情形；
	
	

	
	投标产品
	投标产品为国产，未提供进口产品；
	
	

	
	供货范围
	投标文件载明的供货范围满足招标文件规定；
	
	

	
	交付期限、质保期、付款方式
	投标文件载明的交付期限、质保期、付款方式满足招标文件规定；
	
	

	
	投标有效期
	满足招标文件规定；
	
	

	
	其他实质性要求
	投标文件未出现不满足招标文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间,供应商没有按评标委员会的要求提交澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容；
	
	

	
	其他无效情形
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	

	
	投标保证金
	按照招标文件要求缴纳投标保证金；
	
	

	备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。


3.1.2 详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为价格评审和商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务、技术部分70分，合计满分100分。具体评审内容详见3.1.2.2评审办法和标准。

3.1.2.1 投标文件的澄清和算术性修正
3.1.2.1.1 对于投标文件中出现在政采云平台中编制文件时上传对应模块错误等行为，视为细微瑕疵，不影响项目正常评审。评标委员会也可通过在线质询的形式向供应商发出澄清答疑，要求供应商提交澄清、说明、补正，但其澄清答疑不得改变投标文件实质性内容。

3.1.2.1.2 为有助于投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用在线质询形式的澄清、说明或者补正。供应商应在政采云平台提交澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1.2.1.3 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.1.2.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

★修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当在线澄清形式提交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

3.1.2.2 详细评审办法和标准

	评分因素
	评分标准

	详细评审
	价格评审（30分）
	价格评审
	投标报价评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，报价得分=（投标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商的投标报价。（小数点保留两位）

注：对小微企业价格优惠计算方法按本办法1.3项执行。

	
	商务、技术部分（70分）
	业绩

（0-5分）
	投标供应商或设备生产厂商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩，提供两项业绩得基本分3分，每增加一项业绩得1分，本项满分5分。以提供的中标通知书及合同为准（须提供至少包含反映采购内容、合同金额、合同签字盖章页信息页，时间以合同签订日期为准），未提供证明资料的、提供证明材料不全、证明材料模糊无法辨认的，不计分。

	
	
	参数响应（0-41分）
	对照第三部分采购需求中的技术参数，根据投标人提供的产品配置及性能指标的响应情况进行评审：

1.标★号的为核心技术参数，不允许负偏离，若出现负偏离将做否决投标处理。
2.标▲号技术参数为重要技术参数，本项目合计33条▲号技术参数，每出现一处负偏离扣1分；扣完为止。
3.标△号的技术参数为一般参数，本项目合计20条△号技术参数，每出现一处负偏离扣0.4分，扣完为止。

注：
1.负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
2.技术参数中要求提供证明材料佐证的，未提供证明材料或提供的证明材料不符合要求，视为负偏离。其中★项没有要求提供证明材料，投标人需自主提供符合要求的证明材料。

	
	
	项目实施方案（0-14分）
	对投标人提供的针对本项目的项目实施方案进行综合评审， 

方案包括但不限于以下内容： 

①项目货源组织方案； 

②包装标准； 

③配送运输安排计划方案； 

④项目交付进度把控方案； 

⑤拟投入人员安排方案； 

⑥质量保障措施； 

⑦设备安装、调试方案； 

以上7项内容齐全、完全满足项目需求，无缺陷、漏项的得14分。每缺少一项内容扣2分；每项内容中每有一处缺陷或不满足（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、不符合本项目实际需求） 

每处扣1分，扣完为止。

	
	
	售后服务（0-5分）
	投标人具有优质的售后服务措施，售后服务方案包含但不限于；

①售后服务方案；

②售后人员安排；

③质保内、外的服务措施；

④故障响应措施；

⑤保障措施（对退换货、补单、供货，返修时等情况）。

以上5项内容齐全、完全满足项目需求，无缺陷、漏项的得5分。每缺少一项内容扣1分；每项内容中每有一处缺陷或不满足（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、不符合本项目实际需求） 

每处扣0.5分，扣完为止。

	
	
	培训方案

（0-5分）
	根据供应商提供的培训方案，包括①培训周期及安排；②培训方式；③培训计划；④培训内容；⑤培训目标等内容进行综合评审：

以上5项内容齐全、完全满足项目需求，无缺陷、漏项的得5分。每缺少一项内容扣1分；每项内容中每有一处缺陷或不满足（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、不符合本项目实际需求） 

每处扣0.5分，扣完为止。


4. 评标委员会的权利

4.1 评审中，出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

4.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

4.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

4.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.1.4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第4.1.1项至第4.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评标委员会将给予相关供应商30分钟时间，在政采云平台提交书面说明及必要的证明材料。供应商在投标文件中已提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

在规定时间内，相关供应商未在政采云平台提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的，评标委员会将认定其投标报价影响产品质量或者不能诚信履约，其投标文件将视为未实质性响应招标文件要求。

4.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1 分值汇总计算错误的；

4.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 定标原则

6.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

6.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

6.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
6.4 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。
6.4.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；
6.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。
第六章 投标文件格式

封    面：

                                   项目

投标文件

项目编号：                                                
投标文件递交人（电子公章）：                              
供应商法定代表人（或负责人）

或其委托人（签字或盖章）：                                       
年    月    日
目  录
一、资格证明文件
(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
(二) 法定代表人（或负责人）资格证明书、供应商代表授权委托书及被授权人身份证

(三) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）

(四) 不参与围标串标承诺书

(五) 供应商诚信承诺书

二、商务文件

(一) 投标函

(二) 开标一览表

(三) 明细报价表

(四) 实质性响应一览表

(五) 合同条款偏离表

(六) 供应商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩

(七) 中小企业声明函

(八) 关于符合本国产品标准的声明函
(九) 节能、环保产品明细表（如有）

(十) 售后服务方案

(十一) 虚假应标承担责任声明

(十二) 反商业贿赂承诺书

(十三) 供应商认为有必要提供的其他商务资料
三、技术文件

(一) 技术条款偏离表

(二) 技术支持资料

(三) 项目实施方案

四、其他资料

一、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（加盖电子公章）

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（加盖电子公章）

须提供上年度（2024年或2025年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表（或利润表）、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司无需提供）。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(采购人名称)      ：
对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施过程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

供应商：（加盖电子公章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（加盖电子公章）

（1）须提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

（2）须提供社保机构出具的近半年内任意一月社保缴纳证明或近半年的完税证明，当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

   （采购人名称）      ：

在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（加盖电子公章）

日  期：

（二）法定代表人（或负责人）资格证明书、供应商代表授权委托书及被授权人身份证

法定代表人（或负责人）资格证明书
单位名称：
所属行业：
地    址：

营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人（负责人）。


特此证明。

供应商（电子公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

注：如为法定代表人（企业负责人）参加投标只需提供法定代表人身份证明。

授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托（姓名）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：


供应商（电子公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日  期：   年  月  日

（三）投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（四）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                  项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商（电子公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                     年   月   日

（五）供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与            项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商（电子公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                     年   月   日

二、商务文件
（一）投标函

投 标 函

                      （采购人）：

我们收到你们     （项目名称）  招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、运输及技术服务，详见《明细报价表》。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供货物的质保期为                                          。

4.我方承诺交付期限按照                                            执行。

5.我方承诺付款方式按照                                            执行。

6.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格要求，同时符合招标文件规定的特定资格要求。

7.我方承诺在本项目的采购活动中，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标”的情形。

8.我方承诺我公司不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订合同，根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

10.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

11.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

12.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

13.我们愿按民法典履行自己的全部责任。

14.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

15.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

16.综合说明：

（1）产品的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和质保期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）产品安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

17.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（电子公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

    年   月    日

（二）开标一览表

开标一览表

项目名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
项目编号：SSQYZB02-2026009                                        单位：元 

	采购内容
	数量
	合同履约期限
	投标总报价
	备注

	
	
	
	（小写）           
	           

	投标总报价(大写)
	


注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

法定代表人或企业负责人

或授权代理人（签字或盖章）：

供应商（电子公章）：

年   月   日

（三）明细报价表

明细报价表

项目名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
项目编号：SSQYZB02-2026009                                            单位：元
	序号
	名 称
	品牌及规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	制造商
	制造商企业划型
	备注

	1
	（所投的全部产品内容）
	
	
	
	
	
	（大型、中型、小型、微型）
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	


注：1、投标总报价为各分项报价的合计金额。
2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、供应商须按照《采购需求一览表》所列明的内容全部报价,未按要求提供《明细报价表》将视为未实质性响应招标文件。

供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（四）实质性响应一览表

实质性响应一览表

项目名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
项目编号：SSQYZB02-2026009                                

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、对招标文件中加“★”条款的响应，如有偏离，其投标文件无效。

2、本表中未列明的条款或内容与投标文件正文不一致的，均以正文为准。
供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（五）合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
项目编号：SSQYZB02-2026009                              

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（六）供应商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩
供应商近三年类似项目业绩表
	序号
	货物名称
	数量规模
	合同价格
	业主名称/联系人/电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：此表为供应商自身销售业绩，每项业绩须附提供中标通知书及采购合同，采购合同应清晰反映采购内容、合同金额、合同签字盖章页信息，时间以合同签订日期为准。合同签订方必须是供应商自身，存在控股、管理关系供应商之间签订的合同无效。

供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（七）中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            供应商名称：       （电子公章）       
                           日期：  年  月  日

说明：1.本次采购“标的名称”须按照《第三章 采购需求》“5.采购需求一览表”内容完整填写，只有全部货物均由小微企业制造，才能享受价格扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.供应商提供有效的《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

5.《中小企业声明函》务必按照招标文件给定格式提供，供应商须如实填报相关信息，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号），自行勾选企业类型。

6.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标结果公告一并公示。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的                    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         供应商（电子公章）：

                                         日期：   年  月  日

（八）关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：   年   月   日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.“产品名称”同“标的名称”，供应商须按照“采购需求一览表”采购内容完整填写。

（九）节能、环保产品明细表

环境标志产品明细表
项目编号：                                           

	序号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：1、供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（电子公章）：

                                       日  期：    年    月    日
节能标志产品明细表
项目编号：                                           

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：1、供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

2、投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

单位名称（电子公章）：

                                       日  期：    年    月    日
(十)售后服务方案
售后服务方案

（根据供应商自身情况及招标文件要求自行编制，格式自拟）

（十一）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

        （采购人名称）      ：

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开标、评审、中标公告过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商（电子公章）：

日  期：  年  月  日

（十二）反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

                      （采购人）：

为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。

如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商（电子公章）：

日  期：

（十三）供应商认为有必要提供的其他商务资料

三、技术部分

（一）技术条款偏离表
技术条款偏离表
项目名称：新疆农业大学资源与环境学院自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
项目编号：SSQYZB02-2026009                        

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	证明材料页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…

…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：（1）供应商须对《第三章 采购需求》中的所有技术参数条款逐条说明投标规格及是否存在偏离情况。对技术参数未提供技术支持资料（需要提供技术支持资料包括：产品说明书、白皮书、彩页、检测报告等证明材料。）或技术参数与其提供的技术支持证明材料不一致的，均视为技术负偏离。

投标文件中技术支持资料与技术规格偏离表应答不符或未提供支持资料或者技术支持资料模糊无法辨认，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，在评审时均视为技术负偏离。
供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

(二) 技术支持资料
说明：若投标文件中技术支持资料与技术规格偏离表应答不符或未提供支持资料或者技术支持资料模糊无法辨认，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，在评审时均视为技术负偏离。

（三）项目实施方案

项目实施方案

（供应商根据采购内容自行编制，格式自拟）

四、其他资料
1.供应商账户信息：

账户名称：

税  号：

地址及电话：

银行账号：

开户行名称：

行  号：

邮箱号：  

说明：供应商账户信息作为退还投标保证金的基础信息，请仔细填写。

2.招标文件未提供格式的内容

3.供应商认为有必要的其他资料







法定代表人（或负责人）


身份证（正反面）
































代理人身份证


（正反面）





























