伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院一批设备采购项目(三次)

（项目编号：2026(JKJ)176-2）

公开招标采购文件

采购人：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院（盖章）

采购代理机构：新疆君凯杰工程项目管理有限公司（盖章）

日期：2026年6月

招标文件确认表 新疆君凯杰工程项目管理有限公司： 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院一批设备采购项目(三次)（项目编号：2026(JKJ)176-2）招标文件，经我单位审核符合我单位提出的招标要求，同意对外发布。 采购人（盖章）： 2026年6月 日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标须知前附表	6

第三章 投标人须知	16

第四章 政府采购合同	37

第五章 采购需求	48

第六章 评标程序、评标方法和评标标准	77

第七章 投标文件格式	92

- 公开招标公告

项目概况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院一批设备采购项目(三次)招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年06月29日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2026(JKJ)176-2

项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院一批设备采购采购项目(三次)

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2226158.00

最高限价（元）：标项一：1067858.00；标项二：1158300.00。

采购需求：

标项一

标项名称:伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院一批设备采购项目标项一(三次)

数量:1

预算金额（元）:1067858.00

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血管内超声诊断系统(带FFR功能)、高流量呼吸机、高速涡轮手机、手表手环同款血糖智能手表尿酸血压血氧心率睡眠监测一体机、舌肌训练器、脚蹬拉力器、医用指尖氧饱夹、智能电子小药盒、手指康复训练器、高龄体验服、快速血糖仪、心电图机、叩诊锤、指脉血氧仪、音叉、眼底镜、耳镜、视力表灯箱、体重秤、治疗车、诊断床、台式吸痰器、组织剪、线剪、弯钳、刀柄、缝合练习模块、四穿的各类穿刺针（胸穿针5个，腹穿针）、持针器、有齿镊、上下肢外固定夹板、气管插管用品、胸腔穿刺术模具、腹腔穿刺术模具、腰椎穿刺术模具、骨髓穿刺术模具、脓肿切开模型、腹腔镜训练器械-电刀、腹腔镜训练器械-持针器、腹腔镜训练器械-剪刀、仿人体腹腔镜操作训练仪、桡动脉穿刺训练模型、妇科训练模型、后穹隆穿刺训练模型、透明刮宫模型、血管分离切断结扎训练模型、管腔器械干燥器、标准篮筐、单侧立式网框存储架等设备采购。具体详见招标文件第五章采购需求。

备注：/

合同履约期限：合同签订之日起30日历日内完成货物的安装、调试、验收交货等工作。

本项目（否）接受联合体投标。

标项二

标项名称:伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院一批设备采购项目标项二(三次)

数量:1

预算金额（元）:1158300.00

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式彩色超声多普勒、临时起搏器、血管内冲击波治疗设备、模块化插件式床边监护仪、除颤仪、心理测评系统患者端、动态心电图、动态血压、牙科综合治疗椅、BC8901手动读板仪96孔板(结核微孔板法药敏)、无创呼吸机、血小板恒温震荡保存箱、铅衣、铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅裤衩、肢体气压治疗仪、电子血压计、身高体重测量仪、血气、血氧、电解质分析仪、高速台式离心机、恒温水浴汽浴振荡器、中药饮片电子天平秤、中药粉碎机、电热恒温水温箱、儿童防护铅衣等设备采购。具体详见招标文件第五章采购需求。

备注：/

合同履约期限：合同签订之日起30日历日内完成货物的安装、调试、验收交货等工作。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1、标项2：本标项预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造，具体要求如下：所投货物中由中小企业所制造的货物至少达到合同金额的30%，这其中预留小微企业所制造的货物比例不低于60%（即至少达本标项合同金额的18%）。如本项目（标项）允许分包，投标人自主选择是否分包，中小企业承担金额须达到上述比例，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

（4）本项目标项1、2投标产品属于医疗器械的，若投标人为货物制造商，全部采购标的使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。

## 三、获取招标文件

时间：2026年6月08日至2026年6月15日，每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月29日11时00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2026年6月29日11时00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（1）、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。

（2）、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

（3）、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

（4）、各投标人应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

（5）、有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（6）、同级监管部门：塔城地区财政局，监督电话：0901-6249475。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

地 址：塔城地区文化路22号

联系方式：18935803992

2.采购代理机构信息

名 称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座901室

联系方式：13201348280

3.项目联系方式

项目联系人：赵工、马萍

电话：13201348280

- 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。本项目中的“标项”与“包”的概念一致，标项一（或 1）对应为第一包， 标项 2（或 2）对应为第二包，以此类推。对于多标项项目，未指定标项适合所有标项。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 地 址：塔城地区文化路22号 联系人：孙老师 联系电话：18935803992 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 地址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座901室 联系人：赵工、马萍 联系电话：13201348280 电子邮箱：120525477@qq.com |
| 1.3 | ☑法人分支机构不允许参加本项目投标 □本项目为银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况，法人分支机构允许参加本项目投标 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品： ☑否 □是，□本项目标项 全部货物允许进口，□本项目标项 部分货物允许进口，具体详见本项目采购需求。 |
| 1.5.1 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展 和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），具体如下 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 包1; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包2; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. |
| 1.5.2 | - □本项目标项 不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目标项 专门面向□中小（含中型、小型、微型）□小微（含小型、微型）企业采购。即:提供的货物全部由□中小（含中型、小型、微型）□小微（含小型、微型）企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造。 ☑本项目标项一、二 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。 对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造，具体要求如下：所投货物中由中小企业所制造的货物至少达到合同金额的30%，这其中预留小微企业所制造的货物比例不低于60%（即至少达本标项合同金额的18%）。如本项目（标项）允许分包，投标人自主选择是否分包，中小企业承担金额须达到上述比例，否则投标无效。如不分包须提供【①制造商的《中小企业声明函》（声明函由投标人出具）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商出具的《残疾人福利性单位声明函》，比例符合上述要求】；如分包的须提供【①符合上述比例的分包意向协议书、②制造商的《中小企业声明函》（声明函由投标人出具）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商出具的《残疾人福利性单位声明函》，比例符合上述要求】。 注：（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 - （2）依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 - （3）依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号相关规定，监狱企业视同小型、微型企业。 - （4）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - （5）接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 - （6）小微企业含小型、微型企业及相关文件规定视同小型、微型企业的单位。 - （7）中小企业含中型、小型、微型企业及相关文件规定视同小型、微型企业的单位。 |
| 1.11 | 是否允许联合体投标：☑否 □是 联合体的其他资格要求：无 |
| 1.14.1 | 本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策： ☑本项目适用支持本国产品标准 □本项目不适用 说明：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物、文物和陈列品、图书和档案、特种动植物、农林牧渔业产品、矿与矿物、电力/城市燃气/蒸汽和热水/水、食品/饮料和烟草原料、无形资产。 |
| 2.2 | 项目预算金额：2226158.00元，其中标项1：1067858.00元，标项2：1158300.00元 最高限价：☑同预算金额 □ 元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/ |
| 5.7 | 样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： - 1.样品制作的标准和要求：样品按下列要去提供，否则将被拒收，产生的后果由投标人负责。 - 1）样品上张贴样品标签，标注样品的名称、产地及生产厂家、投标单位名称、标项号。 - 2）同一标项中的所有样品放入一个或多个包封进行密封中，并设置包装封皮，封皮上均应： ①注明项目名称、项目编号、标项名称、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 ②在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。； 2.是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 3.样品递交要求： 递交时间：开标当日，截止时间同提交响应文件截止时间 递交地点：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座901室，逾期提供的样品将不予接受。 - 4.未中标人样品退还：未中标供应商样品中标结果公示发出，无质疑、投诉后退回，如有质疑、投诉，待质疑投诉处理完成后退回；在上述期限需提前退回的贵重样品或易变质样品，投标人联系招标代理机构，在采购人的见证下密封加盖代理机构公章、投标人公章后退回。 - 5.中标人样品保管、封存及退还：中标供应商样品由采购人封存，中标供应商在合同期内必须交付与评标时质量相同的货物，入库验收时如发现与评标留样样品不相符的，终止供应商资格。采购人不定期对中标企业供应的货物进行抽查检验，检验不合格的，可向供货厂家通知拒收任何不符合采购人质量要求的货物。对于抽检不合格的货物，造成的罚款及没收等损失由供应商承担。 6.其他要求：投标人投多个标项，则需分别密封提供，将不同标项样品密封在同一封装袋中，样品递交无效，不参与样品评审。 |
| 7.1 | □本条本项目不适用。 ☑如投标人对多个包进行投标，可以中标多包 - □投标人可以对以上本项目第1-2包同时进行投标，但第1、2包中一家投标人最多只能中1个包；评审按上述包号先后顺序进行，当一家投标人已被推荐为前任意一包的排名第一的中标候选人后，该投标人将不再被推荐为后任意一包的中标人。但可以参加其余包的评审，以此类推。若出现无法避免同一供投标人时中2个及以上包的情况，则允许1个投标人可以中多个标项，且第一中标候选人为中标人。 |
| 9.2 | - 本项目标项一、二投标报价方式为： - ☑总价报价：开标一览表中“投标报价”为该标项各标的物投标单价乘以该标的物采购数量的合计，报价单位为人民币。实际结算金额为标的物投标单价乘以该标的物实际采购数量。并须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □单价合计报价：开标一览表中“投标报价”为该标项各标的物投标单价的总和，报价单位为人民币。实际结算金额为标的物投标单价乘以该标的物实际采购数量。并须按采购文件规定的响应文件格式提供“分项报价表”，分项报价表中的数量均为“1”。并须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □下浮率（%）报价：开标一览表中“投标报价”为以采购需求标的物单价限价为基础，填报下浮率（%），报价单位为%。成交单价为招标文件载明的标的物限价×（1-下浮率（%）），实际支付金额为成交单价×实际成交数量。无须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □折扣率（%）报价：开标一览表中“投标报价”为以采购需求标的物单价限价为基础，填报折扣率率（%），报价单位为%。成交单价为招标文件载明的标的物限价×折扣率（%），实际支付金额为成交单价×实际成交数量。无须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - 填写示例：①如总价报价或单价合计报价15031.21元，开标一览表中“投标报价”填写为，“大写：壹万伍仟零叁拾壹元贰角壹分；小写：¥15031.21元；”②如下浮率（%）报价或折扣率（%）报价25.25%，开标一览表中“投标报价”填写为，“大写：百分之二十五点二五；小写：25.25%” |
| 10 | 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 保证金数额：标项1：21000.00元，标项2：23000.00元 - 一、采用转账、电汇、网银方式提交的 1、采购代理机构账号信息如下： 保证金收款人：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 保证金收款账号：30006 4010 400 10690 保证金收款银行及行号:中国农业银行乌鲁木齐昆仑路支行103881000646 2、以电汇或银行转账形式缴纳保证金的投标人注意事项： (1)在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号、标项号（如分标项）。每个项目须按照分包分别提交投标保证金。 (2)投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的账户汇出，并开具银行汇款凭证。 - 二、投标保函提交方式： 1、以金融机构、担保机构出具的纸质保函形式提交投标保证金的（除政采云平台金融服务中心办理的电子保函外），应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构，未提交原件的将按无效投标（响应）处理。 2、如 供 应 商 通 过 " 政 采 云 平 台 金 融 服 务 中 心"(https://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 三、说明 1、投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 2、以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 3、由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 4、投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 5、若本项目是废标项目重新组织招标，参加上次投标的供应商再次参与投标需重新缴纳投标保证金，否则按无效投标处理，上次投标的投标保证金在废标后原路退回。 6、联合体投标的，建议由联合体牵头方缴纳投标保证金。 |
| 11.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 13.1 | 投标截止时间：2026年6月29日11时00分（北京时间） |
| 14.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统 |
| 18.1 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 21.4 | 本项目是否允许分包： □不允许 ☑允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： 投标人自行拟定 （2）允许分包的金额或者比例： 投标人自行拟定 （3）其他要求： 。 |
| 22.1 | 提交履约保证金的时间：合同签订后5个工作日内 履约保证金金额：合同金额的10% 履约保证金形式：政府采购法律法规规定及采购人接受的形式 |
| 23.1 | 1、是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：☑以实际中标价参照原国家计委《招标代理服务收费管 理暂行办法》(〔2002〕1980 号)附件和发改价格〔2011〕534 号文件 规定标准计算，由中标人向采购代理机构缴纳。 □本项目招标代理费：标项1 元 - 2、支付形式：支票、电汇等形式 - 3、支付时间：领取中标通知书的同时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费 4、服务费缴纳账号： 收款人：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 收款账号：30006 4010 400 10690 收款银行及行号:中国农业银行乌鲁木齐昆仑路支行10388 1000 646 |
| 24 | 接收询问和质疑的联系方式： 1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《招标公告》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：新疆君凯杰工程项目管理有限公司招标部 联系人、联系电话：赵工、李工，13201348280 通讯地址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座901室 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图 PDF 扫描件发送至代理机构邮箱（120525477@qq.com），以上资料原件邮寄或送至代理机构 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 核心产品： □本项目 标项 为单一产品采购项目，采购产品即为核心产品。 ☑本项目 标项一 为非单一产品采购项目，标项一核心产品为：血管内超声诊断系统(带FFR功能)； ☑本项目 标项二 为非单一产品采购项目，标项一核心产品为：便携式彩色超声多普勒。 注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品 |
|  | 演示 不进行 进行，远程线上演示现场演示 1.演示时间不得超过 分钟。 2.进行远程线上演示的，供应商应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因供应商自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由供应商自行承担。 3.进行现场演示的，演示人员不得超过 人，演示现场提供 。 |
|  | 评标方法：综合评分法 |
|  | 项目属性：货物 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告、公示在新疆（兵团）政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。 9、本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件，投标保证金招标人有权不予退还。 10、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 11、联合体投标，除招标文件明确要求联合体其他成员签字（签章）、盖章外，均为联合体牵头人签字（签章）、盖章。 |  |

- 投标人须知

- 说 明

- 采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。本项目采购人详见投标人须知前附表

  - 采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。本次招标的采购代理机构详见投标人须知前附表。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指有意向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，并在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。法人分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目（包）是否允许法人分支机构参与磋商详见投标人须知前附表。

投标人须满足以下条件：

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

    - 符合招标公告中规定的落实政府采购政策需满足的资格要求。

    - 符合招标公告规定的本项目特定资格要求。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标须知前附表。

    - 若投标须知前附表中写明专门面向中小或小微企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小或小微企业制造，或提供的服务、工程为非中小或小微企业承接，其投标将被认定为投标无效。若投标须知前附表中写明本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购的，本项目面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 供应商信用记录

    - 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为无效投标。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被认定为无效投标。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

- 为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他采购需求标准

- 为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，财政部、工业和信息化部制定了《数据库政府采购需求标准（2023版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，本项目如涉及数据库、操作系统、工作站、通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

    - 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

    - 大中型企业、自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 本国产品标准及支持政策

    - 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策见投标须知前附表。

    - 准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

    - 产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

    - 对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

    - 本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

  - 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

  - 进口产品

    - 凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第五章 采购需求”。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

    - 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

    - 若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

  - 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

  - 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 适用法律

  - 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标程序、评标方法和评标标准

第七章 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

  - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准（除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、采购需求、采购合同、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释）。

  - 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

  - 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

  - 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

  - 采购结果公告发布后，中标投标人的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标投标人在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同投标人不再认领，代理机构有权进行处理。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体（网站）上发布更正公告（通知），因投标人未及时登陆媒体（网站）查看导致通知未及时收到通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前发布；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

  - 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

  - 投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，如仅响应采购包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

  - 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 第五章《采购需求》及第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

- 投标报价

  - 投标人的报价，除非招标文件另有规定，均应以人民币进行报价。

  - 投标人应按照投标人须知前附表规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。投标人的报价应包括但不限于下列内容：

- 1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

- 2）按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有赠与行为的，将导致其投标被拒绝。

  - 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件，其投标无效。

  - 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

  - 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金的形式除投标须知前附表中另有约定外，可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），否则其投标无效。电子保函与纸质保函具有同样效力。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人。

  - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人。

  - 终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 在投标有效期内，投标人撤回投标的；

    - 中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

    - 中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

    - 中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

    - 存在的串通投标情形的；

    - 存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

    - 法律、法规规定的其它情况。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，退还其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的制作

  - 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，如因不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

  - 投标人应使用电子招投标平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件

  - 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

  - 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

  - 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的电子招投标平台。时间以电子招投标平台系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

  - 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

  - 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

    - 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

    - 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

    - 投标文件损坏或格式不正确的。

  - 投标文件的修改、撤回与撤销

    - 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

    - 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

- 开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），开标为远程电子开标。

  - 采用远程电子开标的：

    - 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由投标人自行承担。

    - 开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

    - 如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

  - 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

    - 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

    - 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物或服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

  - 资格审查要求详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购人或采购代理机构将按第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》

- 确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人见投标须知前附表。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在招标公告发布媒体发布中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。是否允许分包详见投标人须知前附表，如采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 履约保证金

  - 中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

  - 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

  - 如果中标人没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 代理服务费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见投标须知前附表。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见投标须知前附表中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑、超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的采购人、采购代理机构有权不予回复。

- 其他

  - 本次招标活动中除招标文件规定外还需执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

  - 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 适用于本投标人须知的额外增加的变动详见投标须知前附表。

- 政府采购合同

（具体以实际签订合同为准）

塔城地区人民医院设备采购安装合同书

项目名称：

项目编号 ：

标项名称：

标    项：第   标项

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签 订 地：

签订日期：               年       月       日

甲方（买方）：塔城地区人民医院

地址：

统一社会信用代码：

乙方（卖方）：

法定代表人/经营者：

地址：

统一社会信用代码：

联系电话：

塔城地区人民医院 （以下简称甲方）与       XX        （以下简称乙方）就    XX        的采购、安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规之规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方书面要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，乙方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

- 2、产品名称、规格、数量、单价、价款（详细技术要求见附件）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限:X年 |  |  | 总价（元）： |  |  |  |  |  |

3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：            （小写：¥        元）。合同价格已包括货物设计、制造、包装、运输费、装卸费、安装费、施工安装的辅助材料费、调试、培训费、保险、税金、验收合格之前及质量保证期内费用等全部费用。甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单内的费用提出任何的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行；

2、乙方保证本协议货物是全新的、未使用过，是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议要求；

3、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试；

5、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训或指导，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

6、为保障甲方医疗信息系统能够正常实施、运行，如本合同设备涉及数字信息接口问题，乙方提供的设备应无条件免费开放设备数字信息系统接口，以便甲方信息系统采集数据，相关的费用由乙方承担。

三、质量保证期

1、本合同项下的货物质保期为 X 年，质保期自甲方书面验收合格之日起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费，质保期后的维修费用，先维修后付款，零配件的购买，先交货后付款；在使用期内提供原厂的售后服务，终身维护。保修期后的维修费用，先维修后付款，零配件的购买，先交货后付款。保修期内每年至少提供4次预防性保养，逾期未完成合同约定，每次扣除 10 %的履约保证金。

2、质保期内开机率不得低于96%（按工作日计算），累计故障不超过六天，每超过一天按该设备日均价款计算赔偿，保修时间按1:3顺延，提供正规的备品、备件价格表，配件到达日期国内不超过3天，国外不超过7天，每超过一天，按该设备日均价款计算赔偿；

3、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应及时内到场进行维修，并相应延长所更换或维修过的零配件质保期；乙方接到甲方通知后2小时内应予答复，如电话无法解决问题乙方应安排工程师12小时内到达现场解决问题，乙方未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货时间、地点

1、乙方于 合同签订XX个工作日内将货物送达至以下指定地点：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院，并确保在XX天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作；

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可顺延，乙方同意顺延交货日期。

2、到货地点和接货单位：甲方指定的接货人姓名：       ，电话号码：     ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可；

3、在交付时，乙方必须向甲方提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书、维修指南、服务手册等资料，进口设备须带海关报关单和商品检验单，保证是原产地的原装产品，甲乙双方对设备进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的一切损失和费用，否则按退货处理；

4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不承担任何责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责；

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用；

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同价款内；

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明；

2、数量:乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计。交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认（对数量的确认不代表甲方对设备质量或内在性能等的最终确认），交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据；

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔；

4、产品交货后，乙方必须提前一天通知甲方具体的安装时间，乙方免费负责设备的安装和调试。设备安装调试结束、交使用科室正常使用十五天后，甲、乙双方应依照本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收，同时乙方必须提供自治区计量研究院、特种设备研究院或卫生监督部门等相关检测单位出具的检测合格证，检测费用由乙方承担。如设备为检验设备应提供设备性能验证报告（所需耗材及检验试剂均由乙方承担）。验收合格的，进入保修期或质保期，乙方向甲方提供完整的中文维修保养资料。若为进口产品，提供设备的英文原版的设备技术指标参数文件及中文翻译文件，提供设备安装、维修保养所需的专业工具。验收不合格的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

1、上述产品的免费保修期为交货并验收合格后 X年；免费更换时间为交货并验收合格后        年；

2、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站（地址）：                ，售后服务联系人：          ，联系电话：              。提供正规的备品备件价格表。保修期后的维修费用，先维修后付款；零备件的购买，先交货后付款；提供保修期后无偿技术支持；

3、质保期外如设备发生故障,乙方售后服务人员应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,提供优惠的配件供应，提供保修期后无偿技术支持。

八、货款的支付

1.货物到达甲方指定地点后，甲方支付合同金额的30%;装机试用2个月后验收合格甲方支付合同金额的60%;;质保期三年到期后支付合同金额的10%。

2.甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税（专用/普通）发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

4.乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1、乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方供货每逾期一天，按合同总额的 百分之一 向甲方承担违约金；乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取逾期违约金。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认；

3、乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金；

4、乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的20%违约金；

5、乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%向甲方承担违约金；

6、乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔，包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、保全费、保全担保费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任；

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件。

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力；

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。乙方为个体工商户或自然人的，由经营者或自然人签名捺印；

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、本合同有效期自合同签订之日起止乙方履行完毕全部义务之日至；

2、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效；

3、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定或由双方协商解决；

4、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日；

6、本合同尾部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功；

6、本合同共     页，含封面。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方：塔城地区人民医院                乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：        法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日                 日期：    年  月  日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目成交单位名称、开具发票单位名称相一致。

- 3.甲方（采购单位）应盖本单位公章，乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

- 采购需求

说明：

- 采购项目内容中凡标有“★”的地方均为实质性条款，必须完全满足条款，投标人要特别加以注意，必须完全满足或优于这些要求，若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 需求书中如有标注“▲”号条款为重要指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致失分，但不作为无效投标条款。

- 以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但必须要实质上满足或超过招标文件的要求。

## 一、标项一

### 1.1、标项一采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管内超声诊断系统(带FFR功能) | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 高流量呼吸机 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 高速涡轮手机 | 5/台 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 血糖智能手表 | 50/个 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 舌肌训练器 | 2/包 | 工业 | 否 | 每包20个 |
| 6 | 脚蹬拉力器 | 50/个 | 工业 | 否 |  |
| 7 | 医用指尖氧饱夹 | 10/包 | 工业 | 否 | 每包10个 |
| 8 | 智能电子小药盒 | 10/包 | 工业 | 否 | 每包40个 |
| 9 | 手指康复训练器 | 6/个 | 工业 | 否 |  |
| 10 | 高龄体验服 | 3/套 | 工业 | 否 |  |
| 11 | 快速血糖仪 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 12 | 心电图机 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 13 | 叩诊锤 | 1/把 | 工业 | 否 |  |
| 14 | 指脉血氧仪 | 2/台 | 工业 | 否 |  |
| 15 | 音叉 | 1/个 | 工业 | 否 |  |
| 16 | 眼底镜 | 1/个 | 工业 | 否 |  |
| 17 | 耳镜 | 1/个 | 工业 | 否 |  |
| 18 | 视力表灯箱 | 1/个 | 工业 | 否 |  |
| 19 | 体重秤 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 20 | 治疗车 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 21 | 诊断床 | 1/张 | 工业 | 否 |  |
| 22 | 台式吸痰器 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 23 | 组织剪 | 5/把 | 工业 | 否 |  |
| 24 | 线剪 | 5/把 | 工业 | 否 |  |
| 25 | 弯钳 | 15/把 | 工业 | 否 |  |
| 26 | 刀柄 | 10/把 | 工业 | 否 |  |
| 27 | 缝合练习模块 | 20/个 | 工业 | 否 |  |
| 28 | 四穿的各类穿刺针(胸穿针5个，腹穿针5个，腰穿针5个，骨穿针5个) | 20/个 | 工业 | 否 |  |
| 29 | 持针器 | 5/个 | 工业 | 否 |  |
| 30 | 有齿镊 | 6/个 | 工业 | 否 |  |
| 31 | 上下肢外固定夹板 | 4/个 | 工业 | 否 | 上下肢各2/个 |
| 32 | 气管插管用品 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 33 | 胸腔穿刺术模具 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 34 | 腹腔穿刺术模具 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 35 | 腰椎穿刺术模具 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 36 | 骨髓穿刺术模具 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 37 | 脓肿切开模型 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 38 | 腹腔镜训练器械-电刀 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 39 | 腹腔镜训练器械-持针器 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 40 | 腹腔镜训练器械-剪刀 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 41 | 仿人体腹腔镜操作训练仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 42 | 桡动脉穿刺训练模型 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 43 | 妇科训练模型 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 44 | 后穹隆穿刺训练模型 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 45 | 透明刮宫模型 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 46 | 血管分离切断结扎训练模型 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 47 | 管腔器械干燥器 | 1/个 | 工业 | 否 |  |
| 48 | 标准篮筐 | 10/个 | 工业 | 否 |  |
| 49 | 单侧立式网框存储架 | 2/套 | 工业 | 否 |  |

注：1、投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

### 1.2、标项一技术要求

（一）、血管内超声诊断系统(带FFR功能)

★1.多功能血管内超声诊断平台，血管内超声和FFR为一体机，一个平台兼容影像学和功能学诊断，用于冠状动脉血管内和外周血管内超声检测，具备血流储备分数测量功能。

▲2.血管内超声主机支持FFR功能。

▲3.支持匹配压力微导管和无线压力微导管或oct导管。

▲4.配备压力微导管距离头端(远端)≤3.0mm或0CT导管

5、处理器Intel(R)Core 不低于i7-7700 基本频率 3.6GHz，≥4.2GHz

6.具有影像学和功能学诊断。

7.马达驱动单元具有自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离和回撤速度，≥5种自动回撤速度。

8.血管内超声系统支持频率≥60MHz，轴向分辨率≤22um。

9.搭配导丝使用，可适配≥6F指引导管。

10.机械旋转式超声导管，远端外径≤3.2F

▲11.支持匹配频率≥20MHz的外周血管内超声导管或OCT导管

12.回撤距离≥150mm。

13.支持预测并绘制图像管腔及外弹力膜边界，并自动计算管腔和外弹力膜的直径、面积、斑块负荷等

14.术后自动分析支架膨胀和贴壁情况。

15.具有噪声抑制模式。

16.具备标签缩略图功能。

17.具备长轴标签功能。

18.DICOM3.0标准存储影像。

▲19.血管内超声诊断仪支持 ≥3种频率的机械旋转式超声导管。

▲20.血管内超声主机兼容血管内超声导管和冠脉血流储备分数压力微导管或压力导丝。

21.采集数≥16000帧图像。

22.融合联动功能，可同步显示造影与IVUS影像。

23.采用无线或有线模块，将压力信号发送和接受器与主机系统相连接

24.配备压力信号发送和接受器，将压力转换为数字和模拟信号

25.自动回撤帧频≥100帧/秒

26、系统配备FFR模块，用于冠脉造影和冠脉介入手术中，血流储备分数(FFR)测量。

27、术前一键自动标记血管最狭窄、斑块负荷超过设定阈值区域、钙化斑块、汇入分支等关键信息，制定手术策略。

（二）、高流量呼吸机

▲1.双屏显示:主显示屏≥5.英寸彩屏，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等参数;具有数码管显示模块，双屏分区实时显示温度、流量、氧浓度、血氧脉率等基本参数。主机屏幕具备锁屏功能。

2.支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式等。

▲3.支持CPAP模式:呼气正压范围4cmH2O-20cmH2O;，CPAP模式下可显示压力。

▲4.温度设置调节范围值为:29°C-37°C

5.高流量模式、低流量模式、高湿度模式具备流量范围可设。

6.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立。

7.氧浓度设置范围:21%-100%，。

8.具有湿度补偿功能≥5档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

9.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-48小时。

10.提供配套移动台车和吊臂。

11.报警提示功能:呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示等。

（三）、高速涡轮手机

用途:用于夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术用

转速:350000-450000 rpm

转矩:≥22N·cm

头部直径:≤Φ11.2*H13.4 mm

换针方式:按钮换针

接口:四孔

材质:不锈钢机身

轴承:陶瓷球形轴承

排污:具备卫生机头系统，多点排污

噪音:≤65分贝

减压阀:内置气压减压阀

喷水:单点喷雾

（四）、血糖智能手表

一体机，可同时进行血糖监测、血压监测、血脂监测、尿酸监测、血氧监测、睡眠监测心率监测、运动模式等

高清屏幕实时计步蓝牙通话、实时天气

分辨率:≥240*296

扬声器:内置扬声器

屏幕尺寸:≥1.44英寸

表镜材质:玻璃

续航时间:≥4天

电池容量:≥200mAh

支持App安装

运动自动识别:户外步行

（五）、舌肌训练器

材质:ABS

用途:口部运动障碍、言语障碍、构音障碍语音障碍、发音障碍、吞咽困难者的工具。

产品功效:舌肌康复训练、唇肌训练、咀嚼训练、呼吸发音训练、口肌感知训练

（六）、脚蹬拉力器

外形尺寸/cm:≥25*45CM

材质:TPE;≥6管

产品功效:适合久坐久站人群

（七）、医用指尖氧饱夹

1、规格:

血氧饱和度:

测量范围:≥70%~99%;

测量精度:≥80%~99%范围内±2%，70%~79%范围内±3%，70%以下不做要求，

分辨率:血氧饱和度±1%

脉率:测量范围:≥30BPM~240BPM,测量精度:1BPM或测量值的±1%(取较大值)

2、技术要求:

(1).抗环境光干扰能力

(2).屏幕采用LED材质，拥有血氧、脉搏双数值显示，脉搏波形和柱状图显示

(3).在电池电压低时，有警告显示

(4).重力感应功能:≥4种不同的显示模式

(5).自动关机功能

（八）、智能电子小药盒

颜色:≥2色

功能:收纳/储存

材质:PP/ABS

尺寸:60*60*15mm~65*65*25mm

内格尺寸:20*20*10mm~30*30*15mm

重量:40g~50g

（九）、手指康复训练器

电压:≥AC100V，50Hz

功率:≥15W

组成:主机、分指手套重量:0.40kg~0.50kg(主机)、0.1kg~0.3kg

产品功效:智能分指镜像操作，自主完成锻炼，仿生手部结构，多档位可调节，液晶触摸屏

（十）、高龄体验服

材质:牛津布

款式:女士

尺码:大号、中号可选

适用于医疗;

障碍镜:感受视觉功能的变化;

肘关节约束带:限制肘部的活动;

手指约束带:限制腕关节的活动度，使体验者变得笨拙;

手套:手和手指的触觉减弱、消失;

拐杖:机体的残障必须借助于拐杖行走的感觉;

耳塞:听力减弱、消失;

后背约束架:后背约束带弯曲的姿势迫使体验者采用老年人驼背的姿态;

手腕部加重袋:手腕部加重;

膝关节约束带:限制膝部的活动;

踝关节约束带:限制踝关节的活动度，使体验者下肢行动不灵活;

脚踝部加重袋:脚踝部加重，使体验者感受到脚踝部肌力减弱的感觉;

高级着装式老年行动模拟服:1套;

眼镜:1副;

耳塞:4个;

手套:1双;

沙袋:4个;

绑带(长+短):6根;

拐杖:1根;

手提袋:1个;

创可贴:1包;

（十一）、快速血糖仪

测试时间:≤10秒

测试范围:1.1-33.3mmol/L

记忆储存:≥100个血糖测试值

血样标本:新鲜毛细血管全血、静脉全血

（十二）、心电图机

（1）、液晶显示:≥5英寸单色液晶屏。

（2）、导联:12导联同步完成采集、呈现与打印操作。

（3）、波形增益:2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益:10/5mm/mV、20/10mm/mV.

（4）、数字滤波器:交流信号滤波:支持 50Hz与60Hz;肌电干扰滤波:涵盖25Hz、35Hz及45Hz;漂移信号滤波:包含0.05Hz、0.15Hz、0.25Hz 和 0.50Hz;低通频率滤波:提供70Hz、100Hz 和 150Hz 选项。

（5）、定标电压:lmV。

（6）、噪声电平:≤15μVp-p.

（7）、频率特性:0.05Hz-150Hz。

（8）、时间常数:≥5S。

（9）、输入阻抗:≥50MΩ。

(10)、心律失常类型:≥120种心律失常类型展开分析。

(11)、共模拟制比:≥105dB。

(12)、记录纸:210mmX30m 或210mmX20m 卷纸，210mmX140mmX20m折叠纸。

(13)、记录速度:6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s。

(14)、连续工作≥2小时。

(15)、导联模式:具备 Wilson(标准导联)以及 Cabrera 导联这两种导联模式。

(16)、储存时长:可存储最近≥2分钟12导联波形。

(17)、存储器:能够存储且回放≥300例病人的数据，并且可借助U盘来拓展内存容量。

（十三）、叩诊锤

叩诊锤:通用

（十四）、指脉血氧仪

(1).指夹式血氧仪

(2).指尖检测，带报警功能

（十五）、音叉

听力检测音叉:医用音叉听力检测128/256/512HZ,铝质材质

（十六）、眼底镜

眼底镜:可查鸽眼眼底镜

（十七）、耳镜

耳镜:检耳镜、探头*4;LED白光

（十八）、视力表灯箱

视力表灯箱:医用标准

（十九）、体重秤

体重秤:可测量身高、体重

（二十）、治疗车

(1)、材质由不锈钢管料和不锈钢板料焊接而成。圆管厚度≥1.5mm,板料厚度≥1.0.承载力强。结构强度高。表面经过抛光打磨，表面平整光滑，无棱角，无毛刺。

(2)、推车分为两层抽屉，抽屉滑道采用三节式、静音滑道。

(3)、配置:污物桶2个，篮筐1个，利器盒1个、

(4)、配4寸万向静音轮，带减震弹簧垫。(其中2个带刹车，2个不带刹车)。

(5)、动态载荷≥100KG，静态载荷≥200KG。

（二十一）、诊断床

（1）、规格:≥1900X700X650mm。

（2）、床边碳钢矩管壁厚度≥1.50mm，床脚采用Φ38碳钢管，壁厚度≥1.5mm;碳钢矩管壁厚度≥1.5mm;冷轧钢板焊接。分离式床脚。

（3）、床面皮革包面，填充物高密度海绵中多层实木板做床面。

（4）、表面用静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂。

（5）、喷塑前床体表面除油除锈工艺。

（6）、床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

（二十二）、台式吸痰器

（1）极限负压值:≥0.06MPA

（2）噪音:≥65DB(A)

（3）负压调节范围:0.02MPa(150mmHg)~极限负压值

（4）抽气速率:≥15L/min

（5）贮波瓶:≥1000mL一只

（二十三）、组织剪

组织剪:不锈钢14cm

（二十四）、线剪

线剪:U型

不锈钢14cm

（二十五）、弯钳

弯钳:不锈钢14cm

（二十六）、刀柄

刀柄 医用刀柄4号

（二十七）、缝合练习模块

缝合练习模块(符底座)

1.皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。【规格尺寸110*150mm】

2.特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。

3.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。

（二十八）、四穿的各类穿刺针（胸穿针、腹穿针、腰穿针、骨穿针各五个）

常规胸穿针，腹穿针，腰穿针,骨穿针、穿刺针

（二十九）、持针器

持针器:不锈钢12.5cm

（三十）、有齿镊

有齿镊:不锈钢14cm

（三十一）、上下肢外固定夹板

上下肢外固定夹板 上肢包括:桡骨下端骨折固定夹板、前臂骨折、肱骨干骨折固定夹板下肢包括:胫腓骨骨折固定夹板、股骨干骨折固定夹板

（三十二）、气管插管用品

气管插管用品:主要功能:

可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。

在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能:供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。

进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。

进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。

观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

指示环甲膜穿刺部位。

（三十三）、胸腔穿刺术模具

胸腔穿刺术模具:

1.标准的胸腔积液穿刺体位:

2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。

3.穿刺部位:双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

4.电子监测:穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

5.材料性能好，单位穿刺面积≥500次穿刺练习不漏液:注:皮肤和各种穿刺囊腔均可更换。

6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括:解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。

（三十四）、腹腔穿刺术模具

腹腔穿刺术模具:

1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

2.具有标准的体表标志，包括:锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确:

3.仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练

4.在模型的腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则有报警提示操作失败;

5.模型的腹部右侧内有腹壁下血管区，如穿刺时误穿到此血管区域，即有报警提示操作失败:具有随机考核功能，可以对学生的技能操作进行逐项打分。

6如正确操作，会有腹水抽出，并有穿刺时的进针感;

7穿刺囊每平方厘米可耐12号针头穿刺上千次以上;

（三十五）、腰椎穿刺术模具

腰椎穿刺术模具

1、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

2、腰部组织结构准确、体表标志明显:有完整的1~5腰椎(椎体、椎弓板、棘突)、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管;髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

3、可行以下各种操作:腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

（一）腰椎穿刺模拟真实:当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。

（二）突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。

（三）继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

注:皮肤和模拟脊髓腔均可更换

配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。

（三十六）、骨髓穿刺术模具

骨髓穿刺术模具:

1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构:3.模型具有仿真骨髓穿刺模块(胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘)，仿真穿刺操作时的突破手感;

3.刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

（三十七）、脓肿切开模型

脓肿切开模型:

1.模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断):

2.可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真:

3.进行术后伤口处理的练习。

（三十八）、腹腔镜训练器械-电刀

腹腔镜训练器械-电刀:材质:医用不锈钢:电凝钳电流可对小血管和其他结构进行电凝和治疗，人体工程学设计，更便于操作开合

（三十九）、腹腔镜训练器械-持针器

腹腔镜训练器械-持针器 材质:医用不锈钢,尺寸:5*330mm，钳头类型:直头

（四十）、腹腔镜训练器械-剪刀

腹腔镜训练器械-剪刀.弯剪刀材质为医用不锈钢产品，尺寸:5*330mm

（四十一）、仿人体腹腔镜操作训练仪

腹腔镜手术训练人体模型:

1、高仿真人体模拟箱

腹部由人体外形模拟箱体+全硅胶腹壁组成，模拟箱体按照成年男性的腹部尺寸1:1比例制造，

内设LED光源，从不同角度照射;

全硅胶腹壁可以快捷组装到模拟箱体上，隆起状模拟气腹状态，光滑柔软有弹性，能根据不同手术需要在任意部位穿刺，穿刺结束穿刺孔能回弹闭合。

无需移动或者转动腹腔就能更换模块。

躯干模型为全封闭式设计，复合材质，透光率≤1%，内部的灯光不会外露，光源充足，模拟情境更加逼真

腹腔内可放置各种训练模型，包括:彩豆、套圈、缝合板、器官黏连、盲肠阑尾、肝胆、子宫附件等模型。

2、高清模拟内窥镜:

1)高仿真，能握在手里随意调节角度;

2)数字信号，ccd传感器，高清像素

3) 镜头焦度可手动调节;

4)腹腔镜镜头的固定部件具有万向轮和阻尼功能，无须手扶镜管。

5)镜头杆可360°转动，具有拉伸及锁定功能。腹腔镜镜管符合临床实际情况，取出放置，可进行镜头的插入和操作练习。

3、30度高清宫腔镜

1)高仿真，能握在手里随意调节角度:

2)数字信号，ccd传感器，usb接口;

3)定焦镜头，焦距位于镜头前段10~20mm区域:

4)LED光源，光纤传导:

5)3mm器械通道;

6)器械通道内设有冲洗接口，可以通过注射器注入清水;

4、模拟训练器械

训练器械由持针钳、分离钳、抓钳、弯剪组成

5、宫腔镜咬切钳

咬切钳采用医用不锈钢制造，钳头锋利，可以咬切硅胶等柔软材质。

6、妇科硅胶器官

包括外阴、阴道、子宫颈、子宫和双侧附件，由医用硅胶制造，柔软有韧性，且外阴、阴道、子宫颈、子宫均为空腔脏器，可供宫腔镜通行。子宫内设有凸起病灶，可用咬切钳取样。

7、标准训练模块

标准训练模块分成:缝合假皮模块、彩珠模块、穿孔模块、吻合模块、基肌瘤剔除模块、定位精准缝合模块

9、配有高性能、高分辨率触控一体机电脑，软件界面简洁明了，支持即插即用，支持视频录制和图片抓拍功能，且图像抓拍、视频录制无延时

10、台车底部自带按钮，可控制台车的升降度，也可通过遥控器(有效距离≥5m)进行调节，操作台高度可调节

11、台车配备四角滑轮及固定锁方便移动和摆放

12、模拟手术器械:持针器1把  剪刀1把  分离钳1把  抓钳1把  打结钳1把

（四十二）、桡动脉穿刺训练模型

桡动脉穿刺训练模型:

1.产品为成年男性前臂模型，2.解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。

3.可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。

4.穿透桡动脉血管壁后有落空感

5.穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉博动进入针管。

6.穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。

7.可通过扫描二维码下载手机app软件I桡动脉穿刺训练系统】，有丰富的解剖及操作教学。主要包括如下视频及教学内容:血气分析的目的、操作前准备、操作步骤、操作后处理、注意事项:动脉注射的目的、操作前准备、操作步骤(体位及穿刺点、消毒、二次核对等)、操作后处理、注意事项等。

（四十三）、妇科训练模型

妇科训练模型:

1.正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。

2.提供正常和异常的模拟子宫及附件:正常子宫(可以演示子宫后屈)、妊娠早期子宫、肌壁间子宫肌瘤、子宫浆膜下肌瘤、乒乓球大小卵巢囊肿、网球大小卵巢囊肿、输卵管积水。

3.可进行双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈涂片、阴道涂片、节育装置的置入及取出等操作。

4.正常前倾位子宫，带半透明的顶部和子宫圆韧带，可练习节育装置的置入及取出

（四十四）、后穹隆穿刺训练模型

后穹隆穿刺训练模型:

1本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。

2于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入(用7号穿刺针),将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。

3操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。

4操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。

（四十五）、透明刮宫模型

透明刮宫模型:

透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构i，操作是可观察操作步骤是否正确。

阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。

外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇尿道、阴道结构正确。

内部解剖结构逼真:子宫、输卵管、卵巢、膀胱、熟料管。

透明子宫可见妊娠6~7周左右的妊娠囊。

尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。

宫颈口可插入扩宫器、挂匙。

带有底托，可使子宫固定在真确位置

透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。

其他附件配备:模拟妊娠囊。

（四十六）、血管分离切断结扎 训练模型

血管分离切断结扎训练模型:

1.模型皮肤柔韧有弹性，皮肤分层清晰，模拟真实皮肤张力，易清洗。

2.含有血液的血管具有真实弹力。

3.可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，考核学生结扎止血的速度与质量。

4.可进行外科皮肤切开、血管分离、切断、冲洗残端管腔、打结、结扎、止血、剪线、周围组织缝合、拆线等外科操作训练。

5.模型上带有不同内径的多条血管可根据训练要求或难易程度进行练习。

6.模拟血液可进行添加。

（四十七）、管腔器械干燥器

1、用于打包前对管腔器械干燥

2、具有独立控制系统、LED温度显示，温度可调范围40-80°C，可实时加热压缩气，提供干燥热风源，干燥管腔器械及复杂器械。

3、洁净气源包括无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能，提供洁净气源。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度0.01微米，噪音≤60dB，容积流量≥60L/min;具备自动排水功能。

4、质保≥三年。

5、配置:控制器1台、气枪4把、洁净气源1台。

（四十八）、标准篮筐

1、用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输;

2、与单侧立式网框存储架配套尺寸(不锈钢材质)

（四十九）、单侧立式网框存储架

1、采用304不锈钢材质;

2、立式网筐存储结构、易于通风;

3、用于存放装有无菌物品的篮筐;

4、外形尺寸:≥1100*780*1700mm;

5、带万向脚轮。

## 二、标项二

### 2.1、标项二采购标的物清单

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 是否允许进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色超声多普勒 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 临时起搏器 | 1/台 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 血管内冲击波治疗设备 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 模块化插件式床边监护仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 除颤仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 6 | 心理测评系统患者端 | 1/套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 7 | 动态心电图监测仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 8 | 动态血压监测仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 9 | 牙科综合治疗椅 | 2/套 | 工业 | 否 |  |
| 10 | 手动读板仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 11 | 无创呼吸机 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 12 | 血小板恒温震荡保存箱 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 13 | 铅衣、铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅裤衩 | 7/套 | 工业 | 否 |  |
| 14 | 肢体气压治疗仪 | 4/套 | 工业 | 否 |  |
| 15 | 电子血压计 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 16 | 身高体重测量仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 17 | 血气、血氧、电解质分析仪 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 18 | 高速台式离心机 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 19 | 恒温水浴汽浴振荡器 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 20 | 中药饮片电子天平秤 | 2/套 | 工业 | 否 |  |
| 21 | 中药粉碎机 | 1/套 | 工业 | 否 |  |
| 22 | 电热恒温水温箱 | 2/套 | 工业 | 否 |  |
| 23 | 儿童防护铅衣 | 3/套 | 工业 | 否 |  |

注：1、投标人“投标分项报价表”按此表填写报价，本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

### 2.2、标项二技术要求

(一)、便携式彩色超声多普勒

1.系统技术规格及概述:

1.1≥15英寸LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，1.2探头接口≥2个。

▲1.2≧12英寸触摸操作屏。全封闭触控面板（非轨迹球操作模式）

二、维灰阶模式

2.1组织谐波成像

2.2组织特异性成像

2.3多角度空间复合成像技术，≥3档可调

2.4斑点噪声抑制成像，≥5档可调

2.5 B图像偏转，≥5档可调

2.6 TGC≥8段，LGC≥2段

3.M型成像模式

3.1彩色M型

3.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

4.彩色多普勒成像(包括彩色，能量，方向能量多普勒模式)

4.1高分辨率血流成像功能

4.2双实时同屏对比显示

4.3自动调节取样框的角度及位置

▲4.4立体血流功能，支持彩色模式和能量模式

4.5取样框偏转:线阵探头支持≥20度，取样框可根据探头血流方向自动调节

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒，连续多普勒指向

5.2自动计算心动周期

5.3 PW最大速度≥700cm/s:CW最大速度≥3500cm/s，自动优化(包括应用于二维，彩色，频谱模式，造影等)

6.穿刺针增强:具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

7.造影成像:支持凸阵，线阵，腔内探头

8.应变式弹性功能

9.超声教学助手

三、测量分析和报告

1.常规测量软件包

2.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前，后壁的内中膜一段距离的自动描记，自动生成测量数据结果

3.电影回放

3.1所有模式下支持手动，自动回放

3.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影

3.3支持保存后的图像同屏对比分析(动态，静态)

4、原始数据处理，可对回放图像进行≥10个参数调节

四、信息管理与存储。

1、≥512G 固态硬盘

2、内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

3、动态图像，静态图像以PC格式直接导出(支持单帧图像文件包含:DCM,TIFF,BMP,JPG单帧，电影文件包括:CIN,AVI,DCM,MP4)，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

4、通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备

5、通过扫描二维码实现图像分享

6、支持隐藏病人信息

五、连通性

1.主机内置HDMI,USB3.0,网络接口

2.DICOM3.0系统

3、多功能台车:可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

4、专用旅行箱，可装载主机，探头及相关备件

六、配置

1、主机1台

2、凸阵探头1把，频率范围约1.5-6.0MHz

3、线阵探头1把，频率范围:约3.0-13.0M

4、相控阵探头1把，频率单位约1.0-4.0MHz

(二)、临时起搏器

(1)起搏模式A00，AAI，AAT，VO0，WVI，VVT高频起搏，紧急起搏和OS0等

(2)感知灵敏度0.1--20mV

(3)起搏频率40-180ppm

(4)高频起搏频率40-1000ppm，预设频率400ppm，爆发式或持续性起搏松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏

▲(5)一键紧急起搏模式 V00/10V/80ppm

▲(6)不应期400ms-300msfor Axx模式，250msfor Vxx模式

(7)具备频率奔放保护

(8)具备噪声监测，可自动切换至A00/V00模式

(9)报警(可视化加声音):高/低阻抗，心率报警(150ppm),电池和后备电源噪声，自检或系统错误

(10)电池使用时间≥200h

(11)后备电池≥1300mAh

(三)、血管内冲击波治疗设备

1.内置可充电锂电池，容量≥6800mAh

2.满电量支持≥12台手术

3.脉冲时间间隔:1s土0.2s

4.脉冲电压幅值:≤3000V

5.脉冲输出方式:双向正负脉冲，正向和负向脉冲交替输出

6.脉冲输出模式:每个脉冲激发前进行高压充电，非激发时设备内无高压

7.工作模式:手动控制激发冲击波，可连续或单独激发

8.治疗自检程序:自动显示及提醒导管信息

9.治疗间隔:暂停时间:≤3s

10.手柄接口为磁吸接口

11.≥5英寸触控屏幕

12.单根冠脉导管支持≥100次脉冲释放

▲13.冠脉冲击波球囊最小通过外径≤0.042"

14.冠脉冲击波球囊工作长度≥1400mm

15.冠脉冲击波球囊额定爆破压≥16atm

16.冠脉冲击波球囊适配的指引导管≤5F

▲17.具有实施压力监测功能，避免球囊膨胀不全时或破裂时放电。

(四)、模块化插件式床边监护仪

1.模块化插件式床边监护仪，主机模块插槽数≥6个

2.≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1920x1080像素，

3.≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，显示屏俯仰角可调节或配置可操作的外接显示。

4.内置高能锂电池，供电时间≥4小时

▲5.≥4个USB接口，支持连接鼠标，键盘，条码扫描枪和遥控器等USB设备

6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥15种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类

▲7.监护仪支持内置NFC功能

8.支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，支持升级为具备独立操作的转运监护仪

▲8.1.转运监护仪支持插入监护仪任意模块插槽。

▲8.2.监测参数支持无线实时传输远距离查看或配置中央站实现远距离查看

9.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，支持房室传导阻滞心律失常分析

▲10.心电支持4个分析导联实时动态同步分析

11.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

12.QT和QTc实时监测参数测量范围:200~800ms

13.支持HRV(心率变异性)分析。

14.支持RR呼吸率测量，测量范围:1~200rpm

15.支持非接触方式呼吸率测量，适用于新生儿，测量范围1~150rpm

16.无创血压提供手动，自动间隔，连续，序列，整点五种测量模式

17.NIBP成人病人类型收缩压测量:25~290mmHg

18.NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒

19.支持双通道有创压IBP监测

20.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围:-50~365mmHg

21.支持多道IBP波形叠加显示

22.有创压支持SPV,IAP,APP监测

23.支持升级EtC02监测模块

24.监测参数可与输液泵用药信息在监护仪上同屏显示及操作或配置中央站实现同屏显示及操作。

25.具有图形化报警指示功能

26.具有报警升级功能

27.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

28.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

▲29.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变

30.具备早期恶化识别功能

31、标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

32、可升级血流动力学软件工具

33、提供CCHD新生儿先心病筛查工具

34、提供新生儿呼吸氧合图监测界面，可识别ABD呼吸暂停事件类型

35、可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系哪空的要求

36支持势表和趋势图回顾，分辨率≤1分钟

37、支持事件回顾。每条报警事件存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

38、≥70小时全息波形的存储与回顾功能

39、支持ST模板存储与回顾

40、监护仪可与同品牌呼吸机以及输注泵在中央站界面显示

41、具备三类医疗器械注册证

(五)、除颤仪

1.具备手动除颤、自动体外除颤、心电监护、呼吸监护、血氧饱和度监护、无创血压监护等;

2.除颤采用双相波，具备自动阻抗补偿功能;

▲3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，最大能量:≥360J:

4.除颤充电时间:≤7s;

5.具备病人接触状态等实时显示;

6.具备中文语音和中文提醒功能，具备抢救过程自动录音功能，

7从开始AED分析到放电准备就绪≤15s，

8.记录时长:≥8小时。

9.具备固定和按需两种模式起搏功能，具备降速起搏功能;

10.心电波形速度:支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s等；

11.心律失常分析种类:≥20种。支持ST/QT 实时分析；

12.具备声音、灯光等多种方式报警功能；

13.成人、小儿一体化电极板，可通过体外电极板进行能量选择；

14.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警;

15.支持中文操作界面;

16.关机状态下设备具备自动运行自检功能;

17.可自动打印除颤记录，可连续存储ECG波形;

18.具备防水性能，抗震，抗撞击，抗电磁干扰;

17.配可充电电池，心电监护时间:≥2小时;

18.配置AED连接线1套。

(六)、心理测评系统患者端

一、基本要求

1、适用于辅助医护人员对被试人员的精神、心理状况相关的信息进行采集、存储、测评及报告打印，辅助医生诊断用。

2、产品组成:软件由医生端、工作站组成，医生端包括测评管理模块、任务管理模块、档案管理模块、预警管理模块、用药管理模块、统计分析模等;工作站包括评估模块。

3、具备二类医疗器械注册证)

二、产品技术功能要求:

1、系统数据库≥260个量表::长谷川痴呆测验、痴呆简易筛选量表(BSSD)、不自主运动评定量表、阿尔茨海默病筛查表(AD8)、Hachinski缺血量表(HIS)、简明精神病评定量表(BPRS)、简易智力检测量表(AMTS)、多伦多述情感障碍量表(TAS-20)、多伦多述情感障碍量表(TAS-26)、认知情绪调节问卷(CERQ)、瑞文高级推理测验(APM)、社会功能缺陷筛选量表(SDSS)、认知偏差问卷(CBQ)、眩晕障碍量表(DHI)、神经精神问卷(NPI)、额叶行为问卷(FBI)、个人和社会功能量表(PSP)、功能独立性评定FIM量表、老年人运动功能量表(GLFS-25)、功能活动调查表(FAQ)、美国国立卫生院神经功能缺损评分、临床痴呆评定量表(CDR)、MES记忆与执行筛查量表、老年人认知功能筛查量表(CASI)、蒙特利尔认知评估量表(MoCA)、阿尔兹海默病评定量表-认知分量表(ADAS-cog)、Rivermead行为记忆功能评定表、常识记忆注意力测验、简明心理状况测验(MMSE)、轻度行为损害检查表(MBI-C)、Cohen-Mansfield激越问卷(CMAI)、总体衰退量表、康奈尔痴呆抑郁量表、严重损害量表(SIB)、额叶功能评定量表、执行功能失常问卷、威斯康星卡片分类测验、SDMT符号数字模式测验、Boston命名测验、言语流畅性测验、ACVLT听觉词语学习测验、短时数字记忆测验、画钟试验、舒尔特方格、连线测验、Stroop色词测验(心理范式)等。

2、系统技术要求:

2.1系统核心数据库具备百万以上数据承载量，全面记录每一位患者的测评数据。

2.2系统具备数据备份功能。

2.3可按条件导出患者的治疗数据，导出数据格式可与SPSS完全兼容，进行科研统计和分析。

3、系统功能要求:

3.1系统包含精神心理，神经心理，心理体检，女性全周期心理，学生心理，儿童心理，老年心理的常用临床精神心理评估量表。

3.2系统支持多级管理，可对功能权限和数据权限进行个性化设置。

3.3系统提供信息配置模块，可以对人口学信息，包含民族、职业、家族病史、身份证号、家庭月收入、工作年限、家庭排行、子女数量、是否独生子女等，用户可以根据需求，灵活设置选填项和必填项以及报告是否展示，便于后期数据统计分析。

3.4暂停继续:系统可对患者端的任务进行暂停/继续管理。

3.5任务管理:系统提供个性化报告，医院可根据临床实际需求自行选择相应报告模块，形成详版报告和简版报告。支持报告预览、下载及批量下载。

3.6档案管理:可导出患者所有测评数据形成健康档案。可根据实际需要选择详版档案和简版档案:同时提供筛选功能

3.7预警管理:对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能。

3.8用药管理:包含用药记录及药品管理。用药记录:在界面中查看到所有用药记录的患者信息列表，继而执行新增、查看、删除患者的用药记录操作。药品管理:在界面中查看到系统内所有药品信息，继而执行新增、修改、删除药品信息操作。(提供系统功能截图)

3.9统计分析:提供多种类型的统计数据，。系统支持进行测评统计科研统计、绩效统计、量表统计。

3.10科研统计:在科研管理中添加科研组操作，在添加的科研组执行添加人员、移除人员修改操作。在科研分析中选择科研组、量表、字段进行科研分析，继而点击导出Excel,导出以excel表格形式科研分析导出。(提供系统功能截图)

3.11开放方案:可自行创建评估方案，用于个性化治疗。

3.12内置系统帮助。

3.13断点续测:支持患者端测评中途退出，并保存测评数据。

3.14支持移动端测评。

3.15数据安全:系统内置数据备份功能，可对数据进行备份、还原，避免数据丢失。

3.16量表库中的量表顺序根据本账号量表使用频率进行排序;支持报告修改功能，医生可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改;报告管理、预警管理、档案管理(详版档案)首次点击预览/下载;患者端提供语音读题及字体放大功能。

3.17搜索:系统支持根据姓名、性别、出生日期等对数据进行检索。

3.18综合报告:可出具以个人批次任务为单位的综合报告。(提供系统截图)

3.19针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出说明。(提供产品系统截图)

3.20一键去重:可自动标识已选中的重复量表，支持一键去重。

3.21报告格式多样:提供WORD、PDF等多种格式的测查报告。

3.22设置详版报告/档案内容:支持详版报告/档案自主设置，可以根据实际需要从测试目的、图片展示、测试时长、参考范围、重点提示、趋势图中选择相应的模块，组成相应报告/档案内容，

3.23测试时长显示功能:

三、配置要求:

1、患者端ipad 1台:

2、患者端软件1套;

3、可与科室现有软件系统无缝对接。

(七)、动态心电图监测仪

一、动态心电监测仪技术参数

1.动态心电记录器技术参数

(1)重量(不含电池):≤60克

(3)电源:一节7号碱性电池。

(4)记录时间:支持连续记录时间≥24小时，24小时内的总误差≤30s。

(5)导联:支持3导联、12导联心电数据记录。

(6)输入阻抗:≥10MQ

(7)共模抑制比:≥80dB

(8)转换精度:24位

（9)起博检测:具有能在植入植入式起搏器脉冲信号出现时记录心电信号功能。(10)屏幕显示:支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息。

(11)导联检测:支持佩戴时导联脱落提醒功能。

(12)断电续采:当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形。

(13)呼吸记录功能:能记录呼吸波形

(14)体位及运动记录功能:可显示仰位、附位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线。

2.动态心电分析功能参数

(1)具有分析工具自由组合功能:提供多种分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

(2)具备智能散点图功能:具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图、五项散点图功能。

(3)具备阵发性房颤、房扑快速定位分析功能。

(4)具有睡眠分析、运动、体位分析功能:记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。

(5)具备心电向量、心室晚电位功能，提供心电向量、心室晚电位报告模版。

(6)具备心率减速力、心率震荡分析功能

(7)具备起搏器分析功能:具备起搏分析通道可自动检测起搏脉冲信号;

(8)分析测量工具:心电波形上可实时测量并显示R-R间期数值、心率值。

(9)可提供电压测量尺、平行尺等多种测量分析工具。

(10)具备导联纠错功能

(11)具备用户访问控制系统分为管理员、操作员两种角色:a.管理员主要负责功能设置、用户管理功能:操作员主要使用业务功能完成检查。b.系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。

(12)支持对医院所有动态心电记录器进行统一管理，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间，无缝对接医院动态心电设备。

(13)动态心电分析软件支持国产化适配

(14)中标人承担与院内网络的接口费用;院内HIS系统集成:院内集成平台集成;回传报告接口集成:影像平台院内;电子病历系统集成;CA数字认证集成:危急值闭环管理:预约平台集成;电子叫号集成;心电网络系统设备管理系统集成。

(八)、动态血压监测仪

1.动态血压记录器技术参数

(1)测量方法:示波法

(2)收缩压测量范围:40-260mmHg(±10mmHg)

(3)舒张压测量范围:20-210mmHg(±10mmHg)

(4)脉率测量范围:40-200bpm(±10bpm)

(5)精度:血压为≤lmmHg:脉率为≤lbpm。

(6)误差:血压为±3mmHg;脉率为±3bpm。

(7)监测时长:≥24小时

(8)手动按钮:具备手动插入测量按钮

(9)事件按钮:具备佩戴者手动按键记录异常情况按钮

(10)工作电源:两节碱性电池

(11)数据存储器:闪存储存≥300个读数

(12)安全系统:最大充气压力限制到290mmHg:断电自动安全打开阀门:最大BP测量时间限制到少于120秒。

(13)取样周期:具备多个独立可程序化周期(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)

(14)袖带:配备≥4种袖带规格(18cm-26cm、22cm-32cm、26cm-36cm、30cm-43cm等)。

(15)数据传输:USB、蓝牙

(16)压力传感器准确性袖带内压力测量的误差≤0.4kPa(±3mmHg)(

2.动态血压分析软件参数

(1)新建病历:通过与医院HIS系统对接，输入门诊号、住院号、检查申请单号等设定好的关联ID，提取已有检查医嘱的对应患者信息。

(2)设置检测方案:利用软件设置的检测周期信息可通过计算机同步至动态血压监测仪，设置自动采集间隔:5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟等。

(3)测量值列表:在录入监测仪记录的数据后，查看对应动态血压数据，自动屏蔽无效数据和已删除的数据。

(4)小时平均表:可将测量数据按小时为单位整理为一个列表;显示内容应包含编号、时间、读数、收缩压、舒张压、平均压、心率、脉压等信息。

(5)血压趋势图:显示血压数据的收缩压、平均压、舒张压、心率趋势图。

(6)血压变化图:显示血压数据的收缩压、舒张压、平均压、平均压拟合曲线、平均压变化率趋势图。

(7)K线图:具备可显示血压高低压变化的K线图。

(8)柱状图:可显示全天，白天和夜间的柱状图。

(9)饼状图:可统计白天，夜间及全天收缩压、舒张压中大于一定值的血压值占全部值的比例。

(10)血压关联图:可显示某点的收缩压和舒张压数值。

(11)报告功能:可进行报告编写、保存、生成PDF 及打印。具备报告助手、报告诊断库和报告模板。

(12)统计报表:查看、查询、打印统计报表;

(13)系统设置:用户设置、管理员设置、系统设置。

(14)具备血压监测仪设置功能:记录器设置，读取数据、记录器管理，打印活动记录:

(15)具备多类型病历列表，包含静态心电、动态心电血压、申请病历、会诊病历、已收藏病历、随访病历、危急值病历、质控病历列表;

(16)具备动态血压报告模板设置功能，报告首页、汇总、觉醒睡眠汇总、血压趋势图、血压变化图、血压K线图、全天柱状图、白天柱状图、晚上柱状图、血压关联图、血压饼状图、血压测量列、血压小时测量列表等。

(17)支持动态血压测量值界限设置，包括血压正常上下限、平均值、分型、标准差、程度值、血压负荷、无效值、昼夜起伏时间、RPP心肌耗氧量等设置功能。(18)支持动态血压采集模式设置，包括服务时长、报告时长、白天开始时间、白天间隔、蜂鸣器、夜晚开始时间、夜晚间隔等设置功能

(19)支持对医院所有动态心电记录器进行统一管理，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间，无缝对接医院动态心电设备。

(20)动态心电分析软件支持国产化适配

(21)中标人承担与院内网络的接口费用;院内HIS系统集成:院内集成平台集成:回传报告接口集成:影像平台院内;电子病历系统集成;CA数字认证集成;危急值闭环管理;预约平台集成;电子叫号集成;心电网络系统设备管理系统集成。

(九)、牙科综合治疗椅

1.具有内置或外置式地箱，根据安装现场具体要求配置，地箱内具有水源和气源压力表。

2.地箱内水路系统具有水过滤器,气路系统具有空气过滤器。水路系统具有防回流功能，处理水回吸量≤0.01ml。

3.配置隔离变压器。

4.具有上挂式器械盘挂架。

5.器械盘具有水路和气路的独立控制开关。水量大小可调。

6.器械盘具有外置式手机管路气压调节开关，根据压力表实时调节手机的压力。器械盘具有控制椅位各种操作的控制按钮:上升、下降，靠背俯、卧等;具有冲盂、漱口水、观片灯等。

7.治疗机器械盘连接平衡臂采用多关节设计，具有阻尼控制平衡臂升降。

▲8.具有助手架，助手控制面板控制椅位各种操作:上升、下降，靠背俯、卧等;具有冲盂、漱口水、观片灯等。

9.弱吸吸唾器手柄可高温高压消毒，可拆卸。真空度≥10KPa，抽水速率≥400mL/min。

10.强力吸唾器手柄可高温高压消毒，并可拆卸。当真空度≥18kPa，流量≥125L/min。

11.助手架随椅位同步升降，助手架可在水平和垂直两个方向移动。

12.具有≥2组多个可预置位置，每组预置位置包含:复位、低工作位、高工作位、漱口位等。

13.可设置多个一建式操作。

14.应具有安全保护开关:靠背后仰及坐垫下降均具备安全保护功能，运行过程中如遇障碍物自动停止。

15.具有故障检测系统并显示故障代码，提供错误代码表。

▲16.头枕采用与椅位相同材质包裹，头枕固定位置稳定，头枕支撑钢板宽度≥70mm头枕伸缩范围:0~300mm头枕360°可调。

▲17.采用低压电机传动结构，使得治疗机柔性启动，减少对患者的冲击力。

18.治疗机的外表部件均采用反应注模，牙科椅各受力部件内部均采取金属加强。

19.靠背及坐垫双面采用皮革包裹，治疗机坐垫承载面离地最高高度≥780mm，离地最低高度≤420mm，椅背后倾范围≤105°前倾范围≥185°

20.采用一体式手术灯，手柄外套可拆，可高温消毒。手术灯采用LED光源，采用反射光设计，亮度可调，照射强度5000-35000LUX，色温4000-5500K。

21.痰盂可取下清洗消毒。

22.治疗机负压采用中央负压抽吸系统。配置选位阀一套。

23.具有多功能脚踏控制。

24.冲孟水、漱口水输出采用定时、定量控制。

25.治疗机与地面固定方式采用钢板固定。

26.多功能医生坐椅:升降可调;坐垫角度上下倾斜可调;靠背高度上下可调;靠背前后可调等。

二.配置要求:

1.高速气涡轮手机:4 把。

2.低速气马达含直机、弯机2套。

3.内置式超声洁牙机1套，带洁牙机柄2把，工作尖3个。

4.内置式光固化机1套。

5.自带管路消毒系统。

6.含防回吸装置。

7.三用喷枪(直机、弯机)各1套。

8.LED可调光口腔冷光灯1套。

9.强力吸唾器和弱吸吸唾器各1套。

10.多功能可调医生座椅1把。(U型)

11.护士椅1把。(圆形)

12.移动柜1个。

13.固定钢板1块。

(十)、手动读板仪

1.光源:孔板放置台的两侧贴有LED光源。

2.孔板放置台:≥96孔板。

3.具备定位卡。

4.观察镜:双面镜:平面镜+放大镜

(十一)、无创呼吸机

▲1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，具备三类医疗器械注册证。

2、≥15英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920X1080,支持手势操作。

3、主机(包含屏幕)和台车分离

4、采用涡轮供气方式，峰流速≥280L/min。

▲5、通气模式:持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C、备用通气模式等。

6、具备高流速氧疗功能;流速和氧浓度可设，氧疗流速≥70L/min,并具有氧疗计时功能。

7、支持升级呼吸氧合指数监测、趋势以及自主呼吸率监测功能。

8、具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节，且支持手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

9、具备压力释放功能、延时升压和增氧功能。

10、具备自动漏气补偿功能，漏气补偿≥200L/min。

11、同屏可显示≥4道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

12、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。

13、单管路漏气系统，有压力测量管精准测量近病人端压力，可连接面罩端，也可连接漏气阀。

14、具备截屏U盘导出功能(缓存≥50张屏幕文件)。

15、具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小。

▲16、主要设置参数:持续气道正压CPAP:4-30 cmH20,吸气正压IPAP:4-50 cmH20，支持压力:4-50 cmH20，呼气压力EPAP:4-30 cmH20,潮气量(容量保证模式下):50ml一2500ml，呼吸频率:1-60次/min，吸气时间:0.2一5s，压力上升时间:延时升压时间:OFF;1-60min等

17、监测参数:气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测;实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录:

18、具备报警管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。

(十二)、血小板恒温震荡保存箱

1.温控方式:采用多核控温模式，灵敏度高，控温效果好。

▲2.温控范围:22.0°C±1.0°C。

▲3.报警温度:≤20°C，≥24°C。

▲4.振荡幅度:50mm±5mm。

5.振荡方式:连续往复(左右)、水平振荡，振荡频率:60次/分±5次/分。

▲6.存放层数:≥16层，存放袋数:≥32袋(机采血小板袋)。

7.≥5寸彩色液晶触摸屏，全中文操作界面。

8.具有自动诊断故障功能。

9.报警方式:采用2套独立的报警系统连接两路独立的温度传感器，双重保障。当运行出现异常时，即时发出声、光、自动弹窗三重报警提示，并设有警报静音开关。

10.内置存储空间:存储空间容量≥4G，或内置USB模块，可用U盘存储、传输和追溯保存箱的运行数据，实时记录保存箱的运行数据。配备条码扫描器，用于录入血小板条码等信息。

▲11.操作历史记录:用户对设备关键参数进行修改后，可记录当前用户名、修改时间及修改内容。

12.数据传输:有内置WIFl、USB模块，可无线传输数据，也可用U盘导出数据(EXCEL格式)。

13.免费手机APP下载或连接WIFI，随时随地通过移动终端(手机、平板)、电脑远程实时监测保存箱的运行。

▲14.内置紫外线消毒灯，，可设置自动关闭，也可手动关闭。

15.门内有密封条，阻绝外来冷/热源。配有安全门锁、底部有锁定式万向脚轮。

16.振荡小车具有开门自动停止摆动、关门自动恢复功能;具有振荡记忆功能，异常断电恢复后自动开启振荡。

17.质保期≥3年，三年内免费维修校准。

(十三)、铅衣、铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅裤衩

1、防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减;正面左右襟100%重叠≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb;适用于x射线管电压(80-120)KV:总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。

2、制作工艺:含铅材料为铅粉与橡胶制作。

3、内外部E-PTFE面料，魔术贴不粘头发，≥3万次拉合承诺，魔术贴≥3年内免费更换。

4、铅当量:前≥0.50mmpb,后≥0.25mmpb。

5、性能标准:符合GBZ/T147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY0292.1-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分:材料衰减性能的测定。

医用射线防护眼镜技术参数

1、防护材料分部均匀，铅当量不会衰减:前防≥0.5mmpb侧防≥0.25/0.5mmpb;适用于x射线管电压(30-120)KV;总过滤≥0.7mmCu的x射线防护材料。

2、铅眼镜前防≥0.5铅当量，侧防≥0.25/0.5铅当量，可以防护≥95%的射线。

3、铅眼镜可配度数在3200度以下含散光，镜片进行镀膜防雾处理，防雾、防眩光、耐磨损。重量≤70g。

4、衰减性能的测定性能标准:符合YY/T0292.-2020医用诊断x射线辐射防护器具;符合FDA产品备案标准。

(十四)、肢体气压治疗仪

(1)≥5寸彩色液晶触摸屏操作。

(2)通道数:双物理通道，可同时接两个治疗气囊

(3)支持腔道数:单腔道，三腔道，四腔道，六腔道，八腔腔道等

(4)充放气方式:可双通道同时，交替，按顺序充放气

(5)可配气囊种类:配手部康复气囊，臂部气囊，腿部气囊，手部气囊，足部气囊，以及一次性气囊。

(6)屏幕显示实时治疗压力

(7)压力范围:0-200mmHg可调

(8)压力调节≥4级可调，一键开启治疗

(9)治疗时间:治疗时间1-99分钟

(10)治疗模式具有多种治疗模式

(11)，噪音≤60dB

(12)具有故障自诊断及报警模式。

(十五)、电子血压计

1、显示方式:数字式显示方式

2、适用范围:适用于人体上臂部位的血压测量

3、压力检测:压力传感器

4、测量方式:示波测定法

4.1测量范围:压力:0~299mmHg，脉搏数:40~180次/分

4.2测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa)以内，脉搏数:精度为士5%，

5.1、袖带:臂周17~32cm(上臂中央部位)

(十六)、身高体重测量仪

1、身高测量方式:超声波测量

2、体重测量方式:电阻应变式

3、机身高度:整机高度≤250cm

4、折叠高度≤130cm，可折叠

5、身高测量:30-200cm，允许误差±0.5cm

6、体重测量:20-300kg±0.1kg，可体型提示:偏瘦、正常、偏胖

7、可自动计算BMI值

8、静默时段(待机)自动显示时间、日期

9、打印装置:内置热敏式打印机

10、底部具备轴承滚轮

(十七)、血气、血氧、电解质分析仪

1、电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法，≥48项计算参数

2、样本类型:全血样本，注射器、毛细导管或安瓶，无须适配器

3、进样方式:自动进样，无须适配器

4、测试速度:≥44个样本/h

5、规格/测试数:带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择6、定标:无须执行定标设置，根据分析仪状态自动执行定标

7、质控要求:内置自动质控且支持外部及第三方质控

8、质控分析:提供质控，Levey-Jennings质控图

9、数据存储:患者检测结果:≥2000，事件记录:≥5000

10、≥8英寸彩色触摸液晶显示屏

11、接口条形码扫描:需内置条码阅读器、以太网端口，≥3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器

12、网络:需具有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

(十八)、高速台式离心机

1.转速:≥7000rpm

2.相对离心力≥3000g

3.复合转子容量

可同时放置:

6*1.5mL/2mL离心管

6*0.5mL离心管

2*8*0.2mLn PCR排管或16*0.2mL离心管

4.噪声：≤55dB

(十九)、恒温水浴汽浴振荡器

1.控温范围:室温+5°C~100°C

2.温控精度:士0.2°C

3.定时范围:0~999分钟4.转速范围:0-300转/分钟可调

5.振荡幅度:Φ20mm

6.加热功率≥1500W

(二十)、中药饮片电子天平秤

1、高亮度LED显示，。

2、确认精度≤ 0.01g。

3、具有去皮重、自校、计数、称重、单位转换等功能模式。

4、不锈钢秤盘，按键式开关。

5、具有低电量警示，过载指示。

6、背后水平指示器，可调脚座称量更准确。

7、中药饮片多为细小颗粒，具配备防风罩。

(二十一)、中药粉碎机

1、碎细度可调(粗20-60目、细粉80-120目、超微粉≥200目);

2、单次投料量50-500g;

3、粉碎腔材质为304不锈钢。

4、安全要求:具备过载保护、漏电保护、开盖停机功能;密闭式粉碎。

5、配备专用清洁工具及筛网配件

(二十二)、电热恒温水温箱

1、与水接触表面均采用耐腐蚀性强的材料。

2、采用一次冲压成型的不锈钢锅内胆。

3、内置水位传感器，防止干烧。

4、数字全息显示温度和定时时间，具有蜂鸣报警提示功能。

▲5、控温范围:室温+5°C~100°C

▲6、温度精度≤0.2°C

7、功率≥800KW

▲8、容积≥20L

(二十三)、儿童防护铅衣

适用科室:医学影像科(DR、CT)

适用人群:0~12岁患儿

核心防护要求

铅当量要求:0.25mmPb-0.5mmPb

材质要求:柔软、轻便、无异味，适合儿童穿戴，耐酒精擦拭消毒，可常规院感清洁

设计要求:分体、易穿脱、压力小，尺寸贴合，无明显缝隙、不勒身，魔术贴/可调节结构，便于快速穿脱

通用防护新生儿铅帽0.5mmPb、普通x光儿童铅围裙0.25mmPb、儿童无袖铅衣0.35 mmPb

全身非检查区双面防护、活动自如通用防护儿童铅围脖0.5mmPb

甲状腺可调节颈围

## 三、标项一、二商务要求

★1、合同履约期限：合同签订之日起30日历日内完成货物的交货、安装、调试、验收等全部工作。

★2、交货地点：采购人指定地点。

★3、付款方式：

1)、货物到达甲方指定地点后，甲方支付合同金额的30%；

2)、装机试用2个月后验收合格甲方支付合同金额的60%;

3)、质保期三年到期后，支付合同金额的10%。

4)、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税（专用/普通）发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

- ★4、质保期：本合同项下的货物质保期为≥3年（含整机及第三方设备或配件等，技术要求有明确要求的按技术要求执行），质保期自甲方书面验收合格之日起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费，质保期后的维修费用，先维修后付款，零配件的购买，先交货后付款；（提供承诺，格式自拟）。

- 5、履约担保：

合同签订前，乙方缴纳合同金额10%的履约保证金（政府采购法律法规规定及采购人接受的形式），合同期满解付履约保证金保函。

- 6、培训：制定详细培训计划，提供仪器设备使用的技术培训，为被培训人员提供有关设备的技术资料和系统操作说明书，培训主要内容包括但不限于设备的原理，设备工作流程，设备操作方法，设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养规程、常见故障处理方法等保证使用人员正确操作设备各种功能。培训科室操作人员，直到科室人员能独立操作。

- 7、售后服务：制定详细售后服务计划，质保期内如产品发生质量问题，乙方应及时内到场进行维修，并相应延长所更换或维修过的零配件质保期；乙方接到甲方通知后2小时内应予答复，如电话无法解决问题乙方应安排工程师12小时内到达现场解决问题，乙方未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

- 8、质量标准：质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

- 9、验收标准：①、严格按照招标文件要求和中标投标人投标文件内容进行验收。②、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。③、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

- 10、其他要求：

1）、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

★2）、如需接入采购人相关信息化系统的产生所有费用，由投标人承担，提供承诺函。

注：

- 请投标人对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求、商务要求等，逐条作出全面、真实的反映，若不如实填写、投标人自行承担相关法律责任。投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告。未提交任何证明材料的视为“不满足采购需求”。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

- 投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的 《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，提供注册或备案证书。

- 编制响应文件时，投标人应详细列出所投产品的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否自视为无效投标。

- 投标分项报价表的填写内容如型号规格、产地等如与医疗器械注册证或其它要求配套证书不一致或填写不明确，供货时以所附证书中的最高端型号或最高配置为准。

- 评标程序、评标方法和评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

- 评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标原则

  - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

  - 具体评审事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查合格的投标人不足 3 家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。资格审查要求如下：

资格审查要求（适用于标项一、二）

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查要求 | - 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖公章） - 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 2 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 须提供下列任意一项证明材料：（1）本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告扫描件加盖公章，【①当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告，但6月1日（含6月1日）以后开标项目必须提供上一年度审计报告，②审计报告须有注册会计师统一监管平台所赋验证码，未赋码的需作出相关说明】，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注；（2）提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月基本开户行出具的资信证明扫描件加盖公章；（3）投标人注册成立不足六个月的则提供投标人资格声明书作为证明材料。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 3 | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件（格式详见第七章投标文件格式附件1-5或自拟格式）。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 4 | - 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | - 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的依法缴纳税收的相关证明材料（如投标人缴纳的增值税、所得税、印花税等我国现行税种中任意一项即可）或证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） - 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 5 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标人资格声明书加盖公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 6 | - 落实政府采购政策 - 的资格要求 | 本标项预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造，具体要求如下：所投货物中由中小企业所制造的货物至少达到合同金额的30%，这其中预留小微企业所制造的货物比例不低于60%（即至少达本标项合同金额的18%）。如本项目（标项）允许分包，投标人自主选择是否分包，中小企业承担金额须达到上述比例，否则投标无效。 | - 请根据要求提供《中小企业声明函》、如分包还须《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准，无格式自行拟定。 |
| - 7 | - 特定资格要求（1） | - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | - 投标人可以提供对应的提供查询截图，也可以不提供。最终以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，并保存信用记录查询结果网页截图或信用报告等。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。如组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| - 8 | - 特定资格要求（2） | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。 | - 提供声明函，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。 |
| - 9 | - 特定资格要求（3） | - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 | - 提供声明函，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。 |
| - 10 | - 特定资格要求（4） | 投标产品属于医疗器械的，若投标人为货物制造商，全部采购标的使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。 | - 根据所投产品，上传对应的资格文件扫描件加盖电子印章。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |

- 符合性审查

评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并形成符合性审查评审结果。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。符合性审查要求如下：

符合性审查要求（适用于标项一、二）

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 | - 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 授权委托书 | - 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 | - 按审查内容要求提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证明。 |
| - 2 | - 投标保证金 | - 是否按照招标文件的规定提交投标保证金 | - 按照招标文件的规定提交投标保证金 |
| - 3 | - 投标完整性 | - 是否将一个采购包中的内容拆开投标 | - 未将一个采购包中的内容拆开投标 |
| - 4 | - 投标有效期 | - 投标文件中承诺的投标有效期是否满足招标文件中载明的投标有效期 | - 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期 |
| - 5 | - 签署、盖章 | - 是否按照招标文件要求签署、盖章 | - 按照招标文件要求签署、盖章 |
| - 6 | 实质性要求 | 投标文件是否满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的。 | - 投标文件满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的。 |
| - 7 | 围标串标情形 | 是否有“第六章 评标程序、评标方法和评标标准”规定情形之一 | - 没有有“第六章 评标程序、评标方法和评标标准”规定情形之一的。 |
| - 8 | 虚假材料 | 投标文件是否提供虚假材料的 | - 投标文件未提供虚假材料的 |
| - 9 | - 医疗器械产品注册或备案 | 属于医疗器械的投标产品是否具备医疗器械产品注册证或备案文件 | - 属于医疗器械的投标产品，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册证或备案文件。 |
| - 10 | - 附加条件 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| - 11 | - 其他 | - 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | - 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| - 12 | - 投标报价 | - 投标报价是否超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或单价最高限价 | - 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或单价最高限价 |
| - 13 | - 报价唯一性 | - 投标文件是否出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） | - 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） |
| - 14 | - 异常低价审查 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响 应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 | 1）启动异常低价投标（响应）审查后，属于审查内容中第1项至第4项情形的，相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 2）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| - 15 | - 其他报价要求 | - 报价文件是否含有采购人不能接受的条件或是否有不满足招标文件规定的其他要求 | - 报价文件无采购人不能接受的条件或无不满足招标文件规定的其他要求 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由投标人自行承担。

  - 投标人需登录电子招投标系统平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应）。

  - 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，在政采云平台评标系统中提交。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标报价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

  - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

- 价格修正

  - 对报价的计算错误按以下原则修正：

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算金额/最高限价的，对其按无效投标处理。

    - 若投标客户端上传的电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 详细评审

- 经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

详细评审标准（适用于标项一、二）

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分14.0分 技术部分56.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评审。 |
| 商务部分 | 类似项目业绩 | 12 | 投标截止日前三年(以合同签订合同时间为准)所投品牌同类产品(若为非单一产品采购包，则合同中须包含该包核心产品所投品牌同类产品)销售业绩，每提供1份有效的业绩资料得3分，满分12分。 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息），合同关键信息不完整的不得分。 2.销售给经销商或代理商等非使用方的销售业绩不予认可。 |
|  | 政策性加分（节能环保产品） | 1 | 节能产品（满分0.5分）； 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分； 环境标志产品（满分0.5分）； 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 注：投标产品须为第五章采购需求“采购标的物清单”列明的产品，“采购标的物清单”未列明的附属产品不予认可。 |
|  | 质保期 | 1 | 在满足采购需求的质保期的基础上,质保期每延长1年得0.5分，最高可得1分。 |
| 技术部分 | 产品符合性 | 40 | 根据投标人所投产品的技术规格（参数、要求）响应程度打分；完全满足招标要求或优于得招标要求得40；带“▲”号1项技术规格（参数、要求）不满足扣3分，不带“▲”号1项技术规格（参数、要求）不满足扣1分，扣完为止。 注：1、投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告。 - 2、若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 3、如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。 4、如投标人只有技术响应，而无支持资料应答，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 配送方案 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的配送方案进行评审，方案内容至少包含（1）职责分工（2）配送环节及注意事项（3）配送车辆（4）配备人员。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得2分，每缺一项扣0.5分，每有一处不完整或不符合本项目特点或实际采购需求的扣0.5分，本项最多扣2分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分：项目售后服务方案包括但不限于①售后服务承诺、②巡检方案、③备品备件更换方案、④服务人员配备（含专职维修工程师、保证设备的日常维护及故障排除、厂家技术方面专职维修工程师以提供技术服务支持）、⑤故障响应措施、⑥故障维修响应时间、质保外服务措施等7项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得7分；每缺少一项方案内容扣1分，每有一项内容存在缺项、漏项或有缺陷的扣0.5分，(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)；未提供项目售后服务方案的，此项不得分 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训方式、③培训计划、④培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 质保期后的维修 | 3 | 1.质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应，若适配使用耗材/易损件分项报价表低于设备安装地市场最低价按此分项报价表供应），免人工费、交通费等的，可得2分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分；不能提供终身维修服务的，得0分。 2.质保期结束后软件提供永久有偿升级、维护和技术支持服务且明确承诺按市场最低价收费的，可得1分，不能提供承诺的，得0分。 |

  - 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

  - 落实中小企业政府采购政策的价格调整：

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品

    - 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见本项目详细评审标准。

    - 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

    - 投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先 。

  - 本国产品政策

    - 若适用本国产品价格评审优惠政策的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假声明函、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

    - 采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

    - 采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

  - 同品牌处理办法：

    - 如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若评审得分、投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按上述的规定处理。

  - 评标得分及复核

    - 评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

    - 评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超出评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

    - 各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

    - 除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

    - 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

  - 确定中标候选人名单

    - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

    - 采用最低评标价法时，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐三名中标候选人。

  - 编写评标报告

    - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

  - 投标无效的情形

- 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

    - 投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件提供虚假材料的；

    - 投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

    - 投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

    - 联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

    - 投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

    - 评审期间,投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

    - 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；.

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

- 法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

  - 停止评标的情形

    - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

  - 重新开展采购

    - 根据《政府采购法实施条例》第七十一条，有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照1）-4）规定处理。

- 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

- 各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）或授权委托人在招标文件规定处亲笔写上本人姓名（含电子签名）；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

- “法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。

- 以联合体参加的，除招标文件格式中要求外，招标文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章

## 投标文件封面（参考格式）

投标文件

项目名称:

项目编号：

标项名称：

标    项：第   标项

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

## 一、资格证明文件

- 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明文件

#### 附件1-1 法人、其他组织或者自然人的证明文件;

说明：

1、投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2、投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

4、投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

6、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

#### 附件1-2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、证明文件扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-3 投标人缴纳税收的证明

说明：

1、投标人缴纳税收的证明扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-4 投标人为职工缴纳社会保险的证明

说明：

1、投标人为职工缴纳社会保险的证明文件扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）。

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-5 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

二、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

三、我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

四、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其授权代理人：      	（签字或签章）

日期：    年    月    日

说明：

1.自然人投标的签章或签字后上传。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

#### 2-1 中小企业声明函

说明：

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，采购人允许合同分包。资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、分包意向协议书。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，中标后以分包方式履行合同的同时提供分包意向协议书，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，采购人允许联合体投标。资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、联合体协议。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以联合体形式投标的同时提供联合体协议，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，资格证明文件部分须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》格式不得修改，否则投标无效。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且允许获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若分包须提供《分包意向协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，允许供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若为联合体投标还须同时提供《联合协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

a）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

b）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

c）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业、提供服务的承接企业、工程承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本招标文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本招标文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（盖公章)：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）(盖公章)：

日期：   年  月  日

注：1、不是监狱企业不提供

2、监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。

#### 2-2联合体协议

注：本项目（包）允许联合体投标，以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。

联合体协议

致                     （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项的投标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                      （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）。

二、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

三、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

四、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

五、联合体成员中小企业合同份额。

中小企业（含中型、小型、微型）合同份额为     元，该金额占该采购包预算总金额的      %，达到合同金额的    %；其中小微企业（含小型、微型）合同份额为    元，占该采购包预算总金额的   %，达到合同金额的    %。

六、联合体成员中小企业合同份额明细表。

| 序号 | 联合体成员名称 | 提供货物名称 | 货物制造商名称 | 货物制造商企业类型 （勾选） | 数量 | 单价（元） | 合同金额 （元） | 占该采购包合同总金额的比例（%） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小微企业总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他：……

5、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（盖公章)：

联合体成员2名称（盖公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

#### 2-3 分包意向协议

注：

1、允许合同分包形式参加的项目或采购包，中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。

- 2、分包意向协议书须反应由中小（含中型、小型、微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位所生产的货物的全部制造商。

分包意向协议书

（投标人名称）若成为   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

| 序号 | 分包供应商名称 | 分包供应商提供货物名称 | 货物制造商名称 | 货物制造商企业类型 （勾选） | 拟分包 数量 | 单价（元） | 拟分包 合同金额 （元） | 占该采购包合同总金额的比例（%） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小微企业总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 对于货物类项目，分包供应商为按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业的投标产品制造商或该投标产品的代理商；若投标货物产品为投标人自身生产的产品，且投标人按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业，分包供应商名称为“投标人”名称。

二、分包供应商中小企业份额

中小企业（含中型、小型、微型）分包金额为     元，占该采购包预算总金额的      %，达到合同金额的    %；其中小微企业（含小型、微型）分包金额为    元，占该采购包预算总金额的   %，达到合同金额的    %。

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（盖公章)：

分包供应商名称（盖公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

#### 2-4 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求

注：除以下给定格式的特定资格证明文件外，未给定格式的特定资格证明文件根据招标文件相关要求提供。

#### 3-1投标人无直接控股、管理关系书面声明函

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参加    (项目名称)      同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称（或联合体成员名称）：               （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或签章）

日期：

注：1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

4、联合体投标，联合体各成员分别提供。

#### 3-2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务声明函

郑重声明：               （投标人名称或联合体投标全体联合体成员名称）未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务项。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：               （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或签章）

- 其他资格证明文件

供应商认为需提供的其它相关资格证明材料

## 二、报价文件

- 开标一览表

开标一览表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：                           报价单位：人民币元

| 投标报价： | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 合同履约期限 |  |
| 交货（服务）地点 |  |
| 备注： |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：        年      月     日

- 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                           项目编号：              标项名称：                           报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 医疗器械注册证号或备案证号 | 制造商 | 制造商规模 | 品牌 | 产地/国别 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.除采购文件另有规定外，如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人必须根据招标文件第五章采购需求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委将视为未响应招标文件实质性要求。

4.货物类采购项目除采购需求明确要求填写货物伴随服务外，无需填写货物伴随服务的服务名称，此费用包含在货物单价中。

5.“制造商规模”请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，如提供《中小企业声明函》、《分包意向协议》、《联合协议》，则涉及相同内容应与本表保持一致。

6.投标产品若为非医疗器械产品，医疗器械注册证号或备案证号填写“无”。投标人对所填证件信息的真实性、有效性承担全部法律责任。

7.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 适配使用耗材/易损备件分项报价表

适配使用耗材/易损备件分项报价表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：                            报价单位：人民币元

| 序号 | 耗材/易损备件名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价 （元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、耗材/易损备件不包含在本次采购范围中。投标人根据所投设备自行据实填报，应包含设备使用过程中涉及的全部耗材/易损备件品规。

2、上述耗材/易损备件所报价格应不高于同期市场价格。如在价格期内以上耗材国家及地方医保局组织集中带量采购，招标方将执行相关集中带量采购政策，投标人须对招标方执行相关集中带量采购政策予以认可。

3、本表可拓展。

投标人全称(盖公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：______年_____月_____日

## 三、商务技术文件

- 投标书

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起     个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：          。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

投标人名称（盖公章）

日期：     年     月    日

- 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：

委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件：

说明：1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：    性别：    年龄：     职务：

系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

- 不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目

采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

年   月   日

- 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

年   月   日

- 投标产品明细表

投标产品明细表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 序号 | 分项名称 | 医疗器械注册证号或备案证号 | 制造商 | 制造商规模 | 品牌 | 产地/国别 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表中与“投标分项报价表”相同内容应相互一致，否则投标无效。

2.本表应按包分别填写。

- 3.如果不提供投标产品明细表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

- 关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

注：

1. 若供应商提供本国产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），并在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《本国产品成本占比声明函》，享受本国产品政策。

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（二）本国产品成本占比声明函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项政府采购项目，郑重承诺如下:

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《关于符合本国产品标准的声明函》，可不填写《本国产品成本占比声明函》。

- 节能环保产品清单及证明材料【如适用】

- 注：供应商所投的产品，符合节能产品、环境标志产品政策要求的，按以下格式提供说明

- 节能产品说明：

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一）强制节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - （二）优先采购节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖公章）：

- 日期： 年 月 日

- 环境标志产品说明:

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖公章）：

- 日期： 年 月 日

- 1.投标人应将所投产品中为节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件提供相关证明材料，第五章采购需求“采购标的物清单”以外的附属产品或未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

- 2、供应商提供的节能产品、环境标志产品须为《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，产品认证证书处于有效期内，且发证机构为国家确定的认证机构。

- 3.供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

4.国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

- 业绩一览表（格式）

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 招标（采购）人名称 | 中标（成交）金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 2.投标人应按照招标文件的要求提供业绩证明材料。

- 投标人名称：                    （盖公章）

- 法定代表人或授权代表：           （签字或签章）

- 日期：

- 拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书等证明材料。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

- 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                                      项目编号

标项名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 （页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

- 采购需求偏离表

  - 采购需求偏离表

项目名称：                                      项目编号

标项名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 对应简述 | 偏离情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，有具体参数的应填写具体参数。

2.在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，投标无效。“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明“全部满足”、“全部响应”、“符合”等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3. 投标人应按照招标文件要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在“证明资料及索引”栏填写证明资料的具体内容及索引。

4、“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

5.对招标文件中的所有采购需求要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

投标人名称（盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

  - 技术支持资料

投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。具体要求详见第五章采购需求。

注：技术支持资料需清晰可分辨，否则后果自负。

  - 质保期承诺书

- 投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 售后服务方案

- 投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 培训方案

投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 招标文件要求提供或投标人认为应附的资料

- 投标人应根据招标文件的规定自行编写。

- 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称（盖公章）：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

- 保证金信息表（保函方式提交的无需提供）

退还保证金申请函

致：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，   （项目名称）、     （项目编号）、     （标项名称）第       标项的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证扫描件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证扫描件）

- 开票信息（统一格式）

新疆君凯杰工程项目管理有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰扫描件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日