
喀什地区第一人民医院2026年度高海拔地区

医疗服务能力建设项目

项目编号：XJYS-GK-2026-023

公开招标文件

采 购 人：喀什地区第一人民医院

联系电话：0998-2962911
代理机构：新疆屹昇工程项目管理有限公司

联 系 人：张经理

联系电话：18152992226 

发出日期：2026年5月
目  录
1第一章 投标人须知


1一   总  则


11.采购人、采购代理机构及投标人


22.资金来源


23.投标费用


24.适用法律


2二   招标文件


25.招标文件构成


36.招标文件的澄清与修改


37.投标截止时间的顺延


3三   投标文件的编制


38.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


39.投标文件构成


10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件
3
311.投标报价


412.投标保证金


513.投标有效期


614.投标文件的签署及规定


6四   投标文件的递交


615.投标文件的密封和标记


616.投标截止


617.投标文件的接收、修改与撤回


6五   开标及评标


618.开标


619.资格审查及组建评标委员会


920.投标文件的符合性审查与澄清


1021.投标偏离


1122.投标无效


1123.比较与评价


1224.废标


1225.保密原则


12六   确定中标


1226.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书

 
1330.签订合同


1331.履约保证金


1332.中标服务费


1433.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1436.质疑与接收


18质疑函范本


20附件1：履约保证金保函（格式）


22附件2：履约担保函格式


25第二章  投标文件格式


26第一部分 开标一览表及资格证明文件


35第二部分 商务及技术文件


53第三章 招标公告


第四章 投标人须知资料表
52
62第五章 货物需求一览表


第六章 评标方法和标准
71
第七章 政府采购合同
80



第一册
第一章 投标人须知
一   总  则
1.采购人、采购代理机构及投标人

   采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购人。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。
2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用

无

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件
5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

投标人须知

　投标文件格式

第二册

 招标公告
 投标人须知资料表

 货物需求一览表
 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制
8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第五章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人须在投标截止时间前在新疆政府采购网系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不接受联合体）
12.6
 投标保证金的退还
12.6.1    中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2   未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3   政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件资格证明文件、商务和技术文件加密电子投标文件。

14.2投标文件需使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上电子签章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式三），并将其附在投标文件中。

四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1 为方便评审及进行资格审查，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至新疆政府采购网。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后投标人将无法上传投标文件。
17.2
上传投标文件以后，在投标截止时间前投标人可随时进行修改或撤回投标文件。
17.3
在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
采购人和采购代理机构对所接收电子投标文件概不退回。

五   开标及评标
18.开标

18.1  采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2  在线解密投标文件，当前标项投标人不足3家的，系统将自动废标。

18.3  投标人解密投标文件，解密时长为30分钟，投标人应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作，如出现非投标人自身原因造成的无法解密，由采购代理机构使用备用投标文件进行解密操作。

18.4  对评标委员会进行通讯工具管制及宣读相关法律法规。

18.5  由代理机构工作人员开启报价文件并由投标人代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为30分钟，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

18.6  采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.7  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.8  电子开标的相关注意事项：

18.8.1本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

18.8.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

18.8.3各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

18.8.4投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

18.8.5投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

18.8.6投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的投标人，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称或项目编号。

18.8.7投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。投标人钉钉群号：政采云新疆投标人服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

18.8.8政采云线上获取招标文件方法：投标人登录新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）
19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标。
本项目资格审查资料须附在投标文件中并上传至对应关联节点：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、提供有效期内的营业执照；

2、法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

3、（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证；

4、提供近6个月内任意1个月的社保凭证；

5、提供近6个月内任意1个月的完税证明；

6、提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；

7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；

10、缴纳投标保证金的有效凭证。

注：未通过资格审查的投标人不进入评审。“提供近6个月内任意1个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由5人组成（采购人代表1名，政采云随机抽取专家4名）。
20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标
26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采购方式：公开招标，评分方法：综合评分法
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。（本项目采用电子招投标，投标人登录新疆政府采购网查看项目结果内容）

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。（具体时间与采购人商议）

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
36.4、质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

政府采购履约担保函

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第二章  投标文件格式

	XXXXXX项目

项目编号：XXXXXXXX

投 标 文 件

投标人名称：                                       （公章）

地    址：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
日    期：                                        



第一部分 开标一览表及资格证明文件
开标一览表；

2、提供有效期内的营业执照；
3、法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

4、（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证；

5、提供近6个月内任意1个月的社保凭证；

6、提供近6个月内任意1个月的完税证明；

7、提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；


9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；

11、缴纳投标保证金的有效凭证。

注：“提供近6个月内任意1个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！
 1、开标一览表；（投标文件格式一）
开标一览表

项目名称：　         项目编号：           报价单位：元        包号：/

	投标报价


	供货期限
	供货地点
	质保期限
	投标保证金金额
	保证金

缴纳方式
	备注

	大写：

小写：      
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
注: 1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致， 

2、投标人报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。
2、提供有效期内的营业执照；
3、法定代表人身份证明书；（投标文件格式二）
               同志，现任我公司          职务，为法定代表人，特此证明。           

公司名称：              营业执照号码：              经济性质：

代表人性别：     年龄：    身份证号码：             联系电话：



说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人(签字或盖章)：


日期：  年   月    日
法定代表人授权委托书；（投标文件格式三）
本授权书声明：注册于中国（ 省份 ）的（ 企业名称 ）在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（ 企业名称 ）的在下面签字的（ 被授权人的姓名、职务 ）为我单位的合法代理人，就（ 项目名称、项目编号 ）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月   日签字生效，特此声明。



投标人名称（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖章）：        身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：        身份证号码：                                   

联系地址：                                 

联系电话：

邮政编码 ：                                 

传真或座机号码：                      

4、（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证；

提供近6个月内任意1个月的社保凭证；

6、提供近6个月内任意1个月的完税证明；

注：“提供近6个月内任意1个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；

说明：投标人须提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注），成立未满十二个月的新公司可提供近3个月内任意1个月的银行资信证明；扫描件上应加盖本单位公章。

8、反商业贿赂承诺书；（投标文件格式四）
我公司承诺在（ 项目名称、项目编号 ）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部 

门禁止参加政府采购活动的承诺书；（投标文件格式五）
我公司针对（ 项目名称、项目编号 ）承诺近三年内，在参加政府采购活动中未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，特此声明。 

若招标采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。 

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“中国政府采购网“严重违法失信行为记录名单的（开标现场查询核实）；
 11、缴纳投标保证金的有效凭证；（投标文件格式六）
	


第二部分  商务及技术文件

1、投标书；

2、投标分项报价表；

3、备品备件设备分项报价表；
4、货物说明一览表；
5、技术条款偏离表；

6、商务条款偏离表；

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）；

8、落实相关价格评审优惠政策：（1）中小企业声明函；（2）关于符合本国产品标准的声明函；（3）残疾人福利性单位声明函；（4）监狱企业声明函；

9、投标文件还应包括投标人其它技术文件。

1、投标书；（投标文件格式七）
致：采购人、采购代理机构
根据贵方( 项目名称、项目编号 )项目的投标邀请，签字代表( 姓名、职务 )经正式授权并代表投标人（企业名称、联系地址 ）在新疆政府采购网上传电子投标文件及后续流程，并以         形式出具金额为人民币　　　　元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务或货物的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（本项目不接受联合体）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：                         

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                         
联系地址：                              传真：                             
联系电话：                              电子邮箱：                         
企业名称（全称）：                         
开户银行（全称）：                         
银行账号：                         
日期：    年   月   日

2、投标分项报价表；（投标文件格式八）

项目名称:                项目编号:             报价单位：人民币/元    包号：/

	编 号
	标的名称
	品 牌
	规格
	型号
	制造商名称
	制造商名称及规模
	投标人规模
	产 地
	数 量
	单 位
	单 价
	合 价
	备注（产品属性：环保；

节能，节水；节能，节水，环保；非节能节水环保）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：


所投产品单价不得超过单价最高限价，其中第5项“手术设备”中5-1至5-10须分别进行分项报价，分项报价总和不得超过此项单价最高限价。
投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
注:

1.投标人须提供单价、合价，品牌、型号、规格，根据所投产品如实填写。

2.各设备单价不得超过采购需求清单所列最高限制单价，如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。 

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5.因政采云合同录入须填写财政报表数据，因此各投标人须如实填写每一个货物制造商规模（小微型企业、中型企业、大型企业）和投标人规模（小微型企业、中型企业、大型企业）。

6.备注（产品属性分四类：①环保；②节能，节水；③节能，节水，环保；④非节能节水环保）

                3、备品备件设备分项报价表；（投标文件格式九）
项目名称:           项目编号:         报价单位：人民币/元     包号 ：/ 
	
	编  号
	标的名称
	品牌
	型号
	规格
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	质保期
外设备
报价
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计总价：

	质保期内包含 设备
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总       价（元）：
（质保期外设备报价）
	


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
注：1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料。

2.备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（质保期内包含的备品备件，质保期外备品备件报价）

3.备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4.在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行

4、货物说明一览表；（投标文件格式十）
项目名称:                   项目编号:              包号: /           

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


货物说明：货物详细技术参数（指标）、性能等应另页描述。
投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
       

日期：  年   月    日

5、技术规格偏离表；（投标文件格式十一）
项目名称:                     项目编号:          包号:/
	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

（必填:备注印证资料页码及其他说明）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.技术要求不限于参数规格（如材料、尺寸、结构）或者服务内容和标准等；投标人要将投标文件和招标文件在参数规格部分汇集成表。
2.投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.请投标人根据投标文件技术偏离表响应情况将印证资料放置页码具体详细的填写在说明栏中。

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
6、商务条款偏离表；（投标文件格式十二）
项目名称:                 项目编号:              包号:/

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：商务要求不限于交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等；投标人要将投标文件和招标文件在商务部分汇集成表。

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日  

7、投标人关联单位的说明；
（内容自拟）
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

投标人名称（盖章）：             
　日　期：            
落实相关价格评审优惠政策：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。
8、（1）中小企业声明函（货物）（投标文件格式十三）
本公司（ 企业名称 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（ 企业名称 ）参加（ 采购人名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      投标人名称（盖章）：          

                         日  期：           

本项目所属行业为：工业
所投产品制造商都属于中小微企业的，潜在投标人请在投标文件中提供“中小企业声明函”，都不属于或不全属于的则不用提供。如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标人将承担由此造成的一切不利后果。
附件：中小企业划分标准
工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

	农、林、牧、渔业
	营业收入20000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	500万元-20000万元

	
	小型
	50万元-500万元

	
	微型
	50万元以下

	工业
（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一40000万元

	
	小型
	从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入300万元以下

	建筑业
	营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000万元一80000万元

	
	小型
	营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元

	
	微型
	营业收入300万元以下或资产总额300万元以下

	批发业
	从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元

	
	小型
	从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元

	
	微型
	从业人员5人以下或营业收入1000万元以下

	零售业
	从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元

	
	小型
	从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	交通运输业（不含铁路运输业）
	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元

	
	小型
	从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入200万元以下

	仓储业
	从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元

	
	小型
	从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入100万元以下

	邮政业
	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元

	
	小型
	从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入100万元以下

	住宿业
	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	餐饮业
	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	软件和信息技术服务业
	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入50万元以下

	房地产开发经营
	营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元

	
	小型
	营业收入100万元一1000万元，且资产总额2000万元一5000万元

	
	微型
	营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业

	物业管理
	从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元

	
	小型
	从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元

	
	微型
	从业人员100人以下或营业收入500万元以下

	租赁和商务服务业
	从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或资产总额100万元以下

	其他未列明行业
	从业人员300人以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100—300人

	
	小型
	从业人员10人一100人

	
	微型
	从业人员10人以下


（2）关于符合本国产品标准的声明函；

《关于符合本国产品标准的声明函》

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

说明：相关政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（3）残疾人福利性单位声明函；（若无，可不填）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

…… 

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标人（单位盖章）：________

日  期：_______

（4）监狱企业声明函；（若无，可不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

…… 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
投标人（单位盖章）：________

日  期：_______

9、投标文件还应包括投标人其它技术文件；

（包括其他技术资料、评分方案等内容）

喀什地区第一人民医院2026年度高海拔地区医疗服务能力建设项目
项目编号：XJYS-GK-2026-023

第二册

第三章 招标公告
  喀什地区第一人民医院2026年度高海拔地区医疗服务能力建设项目

公开招标公告
	项目概况：

喀什地区第一人民医院2026年度高海拔地区医疗服务能力建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月15日11:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：XJYS-GK-2026-023
项目名称：喀什地区第一人民医院2026年度高海拔地区医疗服务能力建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：1484505元（大写：壹佰肆拾捌万肆仟伍佰零伍元整）         

采购需求：单人生物显微镜
3套、心电监测和血氧饱和度监测3套、叩击及气振排痰一体机1套、无创呼吸机2套、手术设备1批、光谱治疗仪1套、双通道微量注射泵2套、呼吸康复一体化系统1套、转运监护仪1套、亚低温治疗仪1套、胎心监护仪3套、心电监护仪2套。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证；

三、获取招标文件

时间：2026年05月26日至2026年06月05日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间）。

地点：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2026年06月15日11:00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标。

投标开启时间：2026年06月15日11:00（北京时间）

地点：供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

 4、其他事项：/

特别提示：

        1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

        2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

        3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

        4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

        5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：喀什地区第一人民医院

地址：喀什市迎宾大道120号

联系方式：0998-2962911

2.采购代理机构信息

名称：新疆屹昇工程项目管理有限公司

地址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室

联系方式：18152992226

3.项目联系方式

项目联系人：张经理
电话：18152992226

第四章 投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：喀什地区第一人民医院　　　　

联系地址：喀什市迎宾大道120号

联系电话：0998-2962911

	1.2
	代理机构：新疆屹昇工程项目管理有限公司

联系地址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室

联 系 人：张经理      联系电话：18152992226

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、提供有效期内的营业执照；

2、法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

3、（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证；

4、提供近6个月内任意1个月的社保凭证；

5、提供近6个月内任意1个月的完税证明；

6、提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；

7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；

10、缴纳投标保证金的有效凭证。

注：“提供近6个月内任意1个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

	1.3.4
	是否允许采购进口产品：否（是/否）

	1.3.4
	是否组织现场踏勘：否（是/否）

	1.3.4
	是否适用本国产品标准：是（是/否）

（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。对于符合要求的，价格评审优惠对本国产品的报价给予20%的价格扣除。（2）按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：否（是/否）
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

（2）所投产品制造商都属于中小微企业的，潜在投标人请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标人将承担由此造成的一切不利后果。

	1.4.8
	是否允许联合体投标：否（是/否）

	2.2
	预算金额：1484505元（大写：壹佰肆拾捌万肆仟伍佰零伍元整）

	12
	保证金形式：(网上银行转账 (保函 (支票 (汇票 (本票
（本项目允许的其他形式） 
保证金数额：28000元（大写：贰万捌仟元整）

（按照各分包控制金额2%以内的整数计算）

保证金收款户名：新疆屹昇工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司喀什唐城支行

账  号: 65050110184600000869      

联系人：张经理   

联系电话：18152992226

其它信息：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号，投标保证金转入新疆屹昇工程项目管理有限公司账户，投标人将缴纳投标保证金的有效凭证做到投标文件中。保证金到账截止时间：同投标截止时间（如未及时打款，后果自负）。
保证金退还方式：（1）中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金，全部原账户退回。（2）中标供应商在与采购人签订合同后，把合同上传至政采云。
法规注解：根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

	13.1
	投标有效期：自提交投标文件截止之日起90日历日内。

	14.1
	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

	16.1
	投标截止时间：2026年06月15日11:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。

	18.1
	投标开启时间：2026年06月15日11:00（北京时间）

地点：政采云线上开标大厅（供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。）

	20.5
	核心产品：单人生物显微镜

（备注：本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按投标人须知第20.4条规定处理。）

	20.6
	是否适用符合强制采购节能产品要求：否 （是、否）

	23.2
	评标方法：评定的标准和方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	27
	推荐中标候选投标人的数量： 3　

	27
	采购人是否委托评标小组直接确定成交人：否（是、否）

	31.1
	履约保证金金额：中标价5%

保证金形式：(网上银行转账 (保函 (支票 (汇票 (本票
提交保证金的时间：签订合同前5工作日内。

项目完成后，双方无异议后，甲方一次性无息退还。

	32
	中标服务费：根据(发改价格[2015]299号文件)，参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格〔2002〕1980号文件，以中标价为计算基数，按差额定率累进法下浮20%收取代理服务费。(由中标（成交）供应商在领取成交通知书时一次性支付)。
支付形式：对公转账；  

支付时间：领取成交通知书时 ；

招标代理服务费：由中标单位支付。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否）

	36.3
	质疑函接收部门：新疆屹昇工程项目管理有限公司

地  址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室

联系人：张经理      联系电话：18152992226

	注
	《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号、《财政部令第87号》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	注
	《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号
强化政府采购异常低价审查

　　（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

　　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

　　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	注
	国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

国办发〔2025〕34号
“本国产品标准的适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

政策执行要求：

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。”


第五章 货物需求一览表
本项目所属行业为：工业
需求清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	单人生物显微镜
	3
	套
	130000
	390000
	

	2
	心电监测和血氧饱和度监测
	3
	套
	65000
	195000
	

	3
	叩击及气振排痰一体机
	1
	套
	55000
	55000
	

	4
	无创呼吸机
	2
	套
	55000
	110000
	

	5
	手术设备
	1
	批
	266905
	266905
	5-1至5-10分项报价总和不得超过此项金额总价

	6
	光谱治疗仪
	1
	套
	100000
	100000
	

	7
	双通道微量注射泵
	2
	套
	8000
	16000
	

	8
	呼吸康复一体化系统
	1
	套
	120000
	120000
	

	9
	转运监护仪
	1
	套
	18600
	18600
	

	10
	亚低温治疗仪
	1
	套
	34000
	34000
	

	11
	胎心监护仪
	3
	套
	45000
	135000
	

	12
	心电监护仪
	2
	套
	22000
	44000
	


注：投标单位不得超过以上最高限价，否则视为对招标文件的不响应，投标无效。

二、技术要求
1、单人生物显微镜技术参数

1 研究级正置显微镜

1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察；

▲1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

1.3 调焦：垂直运动载物台：载物台行程≥25mm，带有粗调限位器，粗调旋钮可以调节扭矩。载物台安装位置可变，具有高灵敏度的微调旋钮(最小调焦精度：1微米)。

1.4 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为≥30°,视场数22mm；

★1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度≥14W LED，内置的复眼透镜提供均匀的照明，可选配加装色温调整滤光片，可以扩展≥5孔荧光,可以扩展多人共览；

1.6 物镜：平场消色差物镜

2X （N.A. 0.06，W.D. 5.8）

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.40，W.D. 1.2）bu 

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

1.7 载物台：陶瓷表面同轴载物台，带有右手低位驱动装置;带有旋转装置和扭矩调节装置。 橡胶辅助手柄(可以提供无障碍、凹槽、同轴、平板、可旋转式载物台)。

1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准,视场数22mm；

1.9  物镜转换器：六孔编码物镜转换器，转换物镜时，光的亮度自动调节；

1.10  聚光镜：低倍聚光镜(N. A.≥0.9)，用于2x-100x。

2.2   500万像素图像采集工作站，连接医院报告系统。

2.1 传感器：≥1/2.5 英寸高灵敏度芯片

2.2 分辨率：≥2592*1944,，≥500万真实物理像素 

2.3 像元尺寸：2.2μm*2.2μm 

2.4 曝光控制：100 μs - 2000ms； 

2.5 动态范围：69dB

2.6 光谱响应范围：380-650nm。G光反应光子效率在：0.53 V/lux - sec

2.7 帧频率:2592*1944：12fps  1080*960：25fps（SUM2）；

2.8 数据接口：USB2.0传输成像，最大传输480M/s。

2.9 图像处理方式：逐行扫描，连续输出，软触发，

2.10 快门类型：电子卷帘快门 

2.11 搭载专业级色彩处理引擎，具备高精度色彩还原能力，自定义白平衡、色彩校正及多模式色彩管理，满足病理诊断、材料分析等对色彩准确性要求极高的应用场景。

2.12 相机功能：≥32MB 图像缓存，16X 有效增益 

2.13 标准图像采集接口（如twain、DirectShow等），便于与第三方软件系统集成，具备良好的兼容性与扩充性。

2.14 工作环境：相机支持在-10~ 50℃、工作湿度 30~80%RH环境下开展成像工作。

2.15 硬件配置：知名品牌，液晶显示器≥22寸，机身带有2G独显+1T硬盘存储。处理器≥i5 8代 ，主频≥3.0GHz。主机具有USB3.0数据接口方便接入相机信号。

2、心电监测和血氧饱和度监测技术参数
要求：

主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个。（提供相关证明材料）

监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。(提供相关证明材料)

≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕具备手势滑动操作、具备穿戴医用防护手套操作。

内置充电锂电池，供电时间≥2小时。

配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。（提供相关证明材料）

监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。(提供相关证明材料)

监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥10种。

监测参数：

基本功能模块包括：心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽。（提供证明材料）

ECG支持3/5导心电监测。

支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。(提供相关证明材料)

心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。(提供证明材料)

提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 。

支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7。

具备双通道有创压IBP监测。

有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。

配备呼末二氧化碳监测模块，可选择旁流，主流，微流二氧化碳模块。

支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量，WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数。

可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

具有图形化报警指示功能。

具有报警升级功能。

具有特殊报警音。

支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示。

标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。（提供证明材料）

具备≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。

具备≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。

具备≥110小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

具备与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。

产品通过国家III类注册。

产品设计使用年限≥9年。

3、叩击及气振排痰一体机技术参数
★1、产品组成：

由主机、手控器、导气软管、充气背心、传动系统、动力输出装置和压缩空气式雾化器组成。同时集气道排痰、叩击排痰、压缩式雾化三种功能合为一体于同一台设备输出。

2、气道排痰功能：

2.1、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。软管长度≥120cm，管内直径25～35cm。

▲2.2、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围适应范围满足成人、儿童及多种体型使用。

2.3、压力范围：0.5kpa～3.2kpa，分10档可调，步距增量0.3kpa。

2.4、振动频率：5Hz～30Hz，连续可调，歩距增量1Hz。

2.5、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

2.6、自动模式：按体型不同而分级定制，≥5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。 设备可按照选定的阶梯模式运行。

2.7、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

2.8、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档；手动模式1min～99min连续可调，歩距1min。

3、叩击排痰功能：

3.1、一路X型轻便传动形式。

3.2、轻便传动形式：≥5种不同型号的治疗头。

▲3.3、传动动力头偏心距：轻便型≤2.5mm。

▲3.4、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

3.5、工作模式：手动模式、三种自动程序模式和用户自定义模式。

3.6、手动模式频率范围：轻便型传动型式为10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

3.7、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

3.8、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

4、提供软件著作权证书（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。
4、无创呼吸机技术参数
适应症:

1. 高原性肺水肿（HAPE）：这是高原地区特有的急危重症，无创呼吸机可通过正压通气改善肺泡通气与氧合，缓解呼吸困难、低氧血症。

2. 高原性脑水肿（HACE）：常伴随严重低氧和高碳酸血症，无创通气能纠正缺氧、降低颅内压，辅助改善意识障碍等症状。

3. 慢性阻塞性肺疾病（COPD）急性加重：高原低氧环境会加重患者通气功能障碍，无创呼吸机可减轻呼吸肌负荷，纠正呼吸衰竭。

4. 睡眠呼吸暂停低通气综合征：高原缺氧会加剧夜间呼吸暂停引发的低氧事件，无创通气能保障夜间通气，降低心脑血管并发症风险。

5. 重症肺炎合并呼吸衰竭：高原医疗资源相对匮乏，无创呼吸机可在转运或等待进一步治疗期间，维持患者氧合，为救治争取时间。

配置参数：

1、适用于高原性肺水肿（HAPE）、高原性脑水肿（HACE）、慢阻肺（COPD）、睡眠呼吸暂停低通气综合征、肥胖低通气综合征（OHS）、重症肺炎合并呼吸衰竭、呼吸功能不全以及轻中度呼吸衰竭成人患者。

2、工作模式：CPAP（持续正压通气）、S（自主模式）、T（时控模式）、S/T（自主/时控）、APCV（辅助压力控制模式）、TVV-ST（潮气量控制-ST模式）、TVV-APCV（潮气量控制-APCV模式）、HF（高流量模式）、IPVS（潮气量控制-智能模式）等。

3、整机重量轻巧，便于搬运。有电池电量低报警和电池电量耗尽报警。

4、内置≥6000mAh备用锂电池，可连续运行≥8小时。

5、触摸屏操作、按键+旋钮双操作模式，≥7寸液晶彩色触摸屏可实时显示呼吸机实时运行参数，实时监测显示的数据有：压力波形、流量波形、容量波形、工作模式、压力值、吸气时间、呼气时间、呼吸频率、潮气量、通气量、漏气量等。

6、具有自动锁止功能，可防止误操作改动参数，5分钟无操作，设备自动锁止，不能进行参数调节，需重新解锁后方可继续调节参数。

7、智能分屏功能，实时工作页面和参数设置页面同屏分区显示，调节设备参数时无需频繁的界面切换。

8、配置专业医用湿化器：1-9档可调节温度，范围为45℃-80℃，档位越高，湿化效果越好。精准的温湿度控制，有效控制加温加湿效果。

9、一体式台车（带刹车静音万向轮）及管路架，配置储物筐。

10、低压氧接口：用于连接医院墙壁氧源或者制氧机，通过控制氧源的出氧流量来控制用户吸氧浓度。

最大流量可达190L/min，自动进行漏气补偿，最大漏气补偿可达120L/min。

11、吸气时间：吸气最小/最大时间设置范围0.1～4s,调节步进0.1s。

延时升压设置范围0-60min,调节步进1min，CPAP模式压力从4cmH2O上升到设定压力，其他模式压力从4cmH2O上升到呼气压力。

12、屏幕亮度设置范围10%～100%，调节步进10%。

13、吸呼比设置范围10%～90%，调节步进1%。

14、背光时间设置范围1～60min，调节步进1min。

15、备份频率：5～60bpm，步进1bpm，误差±1bpm。

16、治疗波形曲线：压力、容量、流量波形曲线在主动触发和强制触发下分别用不同的颜色显示。

17、数据储存：≥8G 高速TF存储卡存储，具备自动数据管理功能。

18、技术报警（固定条件自动触发，不可关闭）：主板温度高报警，电机温度高报警，电量耗尽报警，极限压力高报警，极限漏气高，电量过低报警。

19、生理报警（可以通过触摸屏或者旋钮进行设置开/关及报警阈值）：窒息报警、压力过高报警、压力过低报警、低潮气量报警、高漏气量报警、低通气量报警、呼吸频率快报警、呼吸频率慢报警。面罩脱落报警（固定条件自动触发，不可关闭）。

20、双压力采样技术：面罩端近端压力采样、设备内置压力采样，医护人员可依据不同的使用场景选择压力采样方式。

21、压力上升/下降时间：设置范围100ms～900ms，调节步进50ms

22、吸气/呼气灵敏度：五档可调，非常低、低、中、高、非常高。

23、具备潮气量保障功能，TVV-ST、TVV-APCV、IPVS模式可设置目标潮气量，潮气量可设置开/关，设置范围200～1200ml，调节步进10ml，显示范围：0～1500ml。

24、压力参数：CPAP模式压力范围：4cmH2O～30cmH2O。双水平模式（S，T，ST，APCV，TVV-ST，TVV-APCV，IPVS）吸气压压力范围：4cmH2O～30cmH2O。呼气压压力范围：4cmH2O～30cmH2O。步长0.2cmH2O；压力精度：±0.5cmH20或4%设定值，两者取大值。

25、HF高流量模式：稳定输出控湿控温的混氧气流，提供最高80L/min的稳定气流输出。

26、IPVS智能模式：输入使用者的身高与体重，呼吸机将自动测算出使用者的目标潮气量。

27、环境温度：0℃～40℃

28、相对湿度：10%～95%

29、大气压力：60.0KPa～110.0KPa

5、手术设备

5-1超声高频外科集成手术设备技术参数（1台）

1、主机使用专用连接线连接设备和器械，接口可自动识别器械，能够保证无需更换任何配件即可支持手术持续顺利进行。

▲2、可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械，具备两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头、4mm 3-Pin香蕉插头、8mm 1-Pin单极插头、外径9/内径5mm同轴2-Pin单极插头；具备一个双极接口，4mm 2-Pin香蕉插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。

3、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

4、具备器械激发次数统计功能。

5、可通过U盘更新系统软件，具备USB 接口、具备type-c接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。

6、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。

超声刀功能：

1、具备≥5个档位功率调节和组织感应技术，能根据钳口中的组织量调整系统能量输出，提供反馈，精确的能量输出以及热量控制。

2、刀头的振动频率≥55.5kHz，弧形工作面具备防粘涂层，最大可安全处理5mm及以下血管。

▲3、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围。

4、具备自检功能，可诊断连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。

5、具备开放及腔镜刀头，刀头型号≥10种，适应多科室使用。

6、刀头有不同的工作面，可以360度旋转，满足腔镜手术中不同组织的凝固与切割的需要。

7、在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音的提示。

8、可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

9、具备器械激发次数统计功能。

▲10、刀头尖端具备黑色防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭；夹持臂具备防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭。

11、刀杆具备刻度标识，支持尺寸测量功能，提升手术效率。

高频单极功能:

1、单极切割模式可设置为纯切、混切。

2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

3、单极切割、凝结模式的工作频率为360-460kHz。

4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

6、纯切模式功率0-300W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1280Vp。

7、混切模式功率0-200W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-200W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2170Vp。

8、软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥260Vp。

9、电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3440Vp。

10、喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3930Vp，可使操作距离范围更大。

高频双极功能：

1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz。

3、精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥280Vp。

4、标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥410Vp。

5、宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。

6、双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长 1W ；10-70W：步长 2W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。

5-2电动吸引器技术参数（1台）

1.抽气速率：≥20L/min

2.负压调节范围：0.02 MPa～0.08 MPa、噪声：≤65dB

3.输入功率：150VA

4.双吸液瓶：1000ml

工作制：间隙加载连续运行

6、无油泵，免维护，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。

7、溢流保护装置，防止液体进入泵体。

8、高分子吸引瓶，易消毒、清洗。

5-3医用吊塔系统（1套）

吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔设备外壳喷塑材料符合JIS Z 2801：2010标准，抗菌活性值≥2.0

吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，防止发生感控风险（提供测试报告）

吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准（提供测试报告）

吊塔的最大宣称承重≥250kg。

托盘的最大宣称承重≥60kg。

吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。

安装预埋固定件吊架，平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°

吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度应≤0.7°。

气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试

吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；（提供第三方检验机构出具的检验报告）

吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。

吊塔医用管道在内部压强为320kPa，流量为20 L/min的情况下，承受40kg重物时，流量减少不超过10%。（提供第三方检验机构出具的检验报告）

依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。

吊塔中用于氧化性医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应≥0.2m。

吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。

吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。（提供第三方检验机构出具的检验报告）

配置要求：

1、机械双臂结构，总悬臂长度≥1500mm；

2、气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

4、气体终端不少于（氧气2个，负压吸引1个，空气2个，二氧化碳1个或麻醉废气回收1个），并包含对应气体的插头；

5、电源插座不少于10A 8个，电源插座16A 1个；

6、RJ45，含线，CAT6 口1个 ；

7、等电位柱2个；

8、仪器承载托盘不少于2个，1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm。

5-4多功能空气消毒机技术参数（1台）

基本参数：


1消毒因子：253.7nm紫外线。

2适用空间体积≥100m3。


3设备采用LCD屏幕显示设备状态。


4动态式空气消毒机


5额定输入功率≤190W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 。


6循环风量≥850m3/h。


7噪声≤45dB（A）。


▲8紫外线辐射强度≥1.4x104（㎼/cm2）（提供第三方检测报告）。


9紫外线灯管寿命≥5000h。


▲10运行60min臭氧泄漏量＜0.003mg/m3（提供第三方检测报告）。


▲11运行60min紫外线泄露量＜0.003㎼/cm2（提供第三方检测报告）。


12风速：多挡风速可调。


13操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式。


▲14程控数量≥8组。


15可查看数据：设备累积工作时间等。


16故障提示和自修复功能：具备风机故障、紫外线灯故障、过滤网过期等提示功能；具备灯管故障后备用灯管自动启动功能。

消毒性能：


▲1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%(提供第三方检测报告）。


▲2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌落数≤15（cfu/m3）（提供第三方检测报告）。


▲3设备对>100m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率＞95%（提供第三方检测报告）。


▲4设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%（提供第三方检测报告）。

联网功能：

1在无线局域网内能通过手机APP，实现设备智能监控和管理，如设备开关净化操作，查看即时和历史空气质量数据等，空气质量数据包含PM2.5、温湿度等；提供相应的软件著作权证书。

2智能监控系统：具有wifi数据传送接收功能、监测显示数据至少应包含PM2.5、时间等，可连接10.1寸、32寸、55寸显示监控终端。

3智能消毒管理系统：每套管理系统能支持的空气净化消毒设备数量≥200个，可对其单台或多台设备进行控制，并可查看其每台设备实时监测数据、历史监测数据、运行状态、累计运行时间和故障信息等。通过无线或有线网络与后台服务器进行数据交互，便于设备的维护和管理，系统具有维护保养提醒，用户权限分配管理，历史数据报表导出等功能。

5-5简易呼吸气囊参数(成人、小儿各1个)

	分类
	小儿 
	成人

	人体重量
	5<B≤10(kg)
	B>23(kg)

	呼气阻抗
	≤5cmH20
	≤5cmH20

	吸气阻抗
	≤5cmH20
	≤5cmH20

	死腔
	≤20ml
	≤65ml

	最小输送容量
	150ml
	600ml

	压力限制阀压力值
	30-45cmH20
	40-60cmH20

	压力计显示值
	0～60cmH20
	0～60cmH20

	压力计显示值公差
	±5cmH20
	±5cmH20


5-6视频喉镜技术参数（1个）

1.整机由三个喉镜手柄和一个显示屏两部分组成。

▲2.景深：5mm～200mm。

3.视场角：60°。

▲4.防雾：配备涂层材料为聚乙烯吡咯烷酮材质防雾镜片，有效防雾。

5.LED光源：光照强度应≥600lx、光源色温应≥5000K。

6.手柄插入部的长度分别≥66mm、83mm、97mm,适配各年龄段人群插管需求。

7.手柄可适配一次性喉镜片。
8.配备≥4.0英寸手持式显示屏。

▲9.高清视频信号输出分辨率：720×720。

10.开机时间≤3秒，一键开机功能.

11.采用翻盖式结构可角度调节≥120°。

▲12.通过喉镜手柄按键即可实现：图像模式调节，图像冻结，拍照，录像功能等。

13.图像模式调节可选择两种图像显示模式（全屏模式、普通模式）。

14.配备有外置存储卡≥64G，可以存储图片及视频。可以通过储存卡和读卡器，传输图片和录像文件到计算机。

15.可实时回放视频及照片。

16.亮度调节按键可调节操作手柄上的LED灯的亮度，可循环切换三种不同的LED灯亮度。

17.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度。

18.立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

19.用户访问控制：进入产品界面，可查看视频喉镜所观察的实时图像，并且可通过输入管理员密码操作按键更改系统的设置。

5-7电动综合手术床技术参数（1张）

手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。

手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、备用面板、脚踏开关。

▲手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度≥80mm, 减少压疮发生风险同时床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术，透气孔采用双层防水透气膜结构设计。(提供证明材料)

▲手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。（提供第三方出具的检测报告）

手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板。

手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计。（提供彩页证明）

手术床防水等级≥IPX5。

手术床可一键预设正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。

手术床配有高性能充电电池，可满足≥60 次手术需要。（提供证明材料）

▲手术床承载重量≥290kg。（提供第三方出具的检测报告）

技术参数：

手术床宽度：520mm±10mm，长度2080mm±10mm。

纵向最大倾斜角度（头倾）：≥29°

纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°

侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥89°

背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45°

腿板最大倾斜角度：上折≥34°；下折≥89°

手术床最低台面：≤680mm

手术床最高台面：≥1030mm

台面平移距离：≥300mm 

手术床基本配置要求：

电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，有线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器），舒适型托腿架。
5-8病人监护仪技术参数（1台）

要求：

1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 

2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示。

3.屏幕电容屏。

4.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

5.内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

6.ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

7.监护仪设计使用年限≥10年。

8.主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

9.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥10种

10.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

监测参数：

1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

3.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

4.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

5.支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥25种实时心律失常分析 。

6.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

7.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

8.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

9.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

10.手动，自动，连续、序列、整点等测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。

11.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

13.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

系统功能：

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则。

2.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

4.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

5.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

6.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

7.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示。

8.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

9.支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 

10.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。（提供相关证明材料）

11.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

12.提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

13.产品通过国家III类注册。

5-9手术辅助移动式无影灯技术参数（1台）

1、采用LED冷光源。灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。

2、充电电池确保手术灯在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

▲3、配置4个可刹车万向脚轮，脚轮直径≥75mm。

4、灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。

5、标配中置消毒手柄，手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

6、采用LED灯泡，灯泡寿命≥50000小时。（提供证明材料）
7、灯头光源功率≤28W。

8、灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）

▲9、灯头最大照度≥70,000lux。
10、光斑直径≤170mm。

11、深腔照明率≥100%。

▲12、聚焦深度≥1500mm（提供证明材料）

13、色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。

14、色温≥4300K。

▲15、照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%（提供证明材料）

16、控制面板具备亮度提示和调节功能，照度≥5级可调。

5-10医用转运车技术参数（1张）

▲1、全长≥1930mm，全宽≤700mm，高低升降490—830±20mm，背部升降≥0—70°。

▲2、安全工作载荷≥250KG。

3、背部升降系统：背部升降采用高品质静音气弹簧控制。

4、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

▲5、床板：PP树脂吹塑成型二段式设计，床板背面配有增加强度的加固圆形凹槽，其中腿板数量≥22个，背板数量≥4个。背板尺寸：长750*宽500*厚45±5mm，腿板尺寸：长1165*宽（550-640）*厚45±5mm。

6、框架：采用优质冷轧光亮钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。

▲7、护栏： PP树脂成型两侧护栏板，护栏高度≥300mm，护栏长度≥1200mm,护栏厚度≥30mm,护栏离床板高度≥260mm。配有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，通过挂钩开关实现上下提升功能。

8、脚轮：中控双面脚轮，推行更静音、安全、耐用。四个直径150mm的脚轮，推车腿部二角都有U型防滑刹车踏板控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

9、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮直径125 mm，踏杆上抬时即“自由”状态。

10、头部和腿部各设有1个输液架插孔。

11、横向氧气瓶架设计。可放置容量6L氧气瓶。

12、转运床垫：30mm厚度，床垫表面材料采用（涤纶）聚酯，防水处理，易于清洗，内芯材料采用聚氨脂泡沫。两边各配有2个拉手，能承受150KG拉力；配有上下两部分安全绑带。

▲13、喷涂：电泳+粉末喷涂，保证钢材管内部不生锈。漆面涂层硬度≥2H，经过耐杯突性、耐冲击性、耐费水性、耐盐水喷雾、耐湿热性等试验。

14、床两侧配有304不锈钢挂钩，可用于悬挂药袋、引流袋及污物袋，单钩5KG，在额定承载下各部分无变形。

▲ 15、医用转运车在安全工作载荷下，在15°斜坡上保持30min，不得下滑超过10mm。

6、光谱治疗仪技术参数

1、光源：LED/可见光

2、光源：蓝光≥240颗、红光≥400颗。

3、波长：450nm±10nm、633nm±5nm。

4、适应症：适用于镇痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长、治疗过敏性皮炎和炎性痤疮。

5、具有可升级功能，可选配以下光疗模块：Derma-590、Derma-633、Derma-UVA1、Derma-670、Derma-830。

6、输出强度：

蓝光60～90mW/cm2 可调, 误差≤±20%

红光50～80mW/cm2 可调, 误差≤±20%

7、脉冲频率：2Hz±1Hz

8、脉冲宽度：250ms±10ms

9、治疗光头形状：椭圆形。

治疗光头调整方式：关节臂、治疗头和治疗面板3向调节，治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m。

10、≥8寸液晶显示

11、操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制。

12、定时范围：1～ 99min，步长1min。

13、有温度指示功能。

14、电源：～220V，50Hz。

7、双通道微量注射泵技术参数

一、要求

1. 设备为一体化双通道注射泵，双路输注通道独立控制、独立运行、互不干扰。

2. 采用医用级设计，适用于院内临床静脉、动脉药物持续精准输注。
3. 配置彩色液晶显示屏，中文操作界面，视角可调节。

4. 采用触摸+物理按键双重操作方式，具备锁屏防误触功能。

5. 整机具备基础防水防尘性能，适应临床频繁清洁消毒。

6. 自动识别并适配5mL、10mL、20mL、30mL、50(60)mL标准规格注射器。

7. 采用传感器自动识别，无需人工手动选择注射器规格。

二、输注性能参数

1. 流速范围：0.1～2000 mL/h

2. 流速调节精度：最小调节步进≤0.01 mL/h

3. 输注准确度：≤±2%

4. KVO维持输液速度：0.1～5 mL/h 可调

5. 支持快速推注（Bolus）功能，速度范围满足临床急救需求

6. 预置输注量范围：0.1～9999 mL

7. 可显示累计输注量，满足用药追溯需求

三、工作模式

1、设备具备多种临床输注模式，至少包含：

- 速度模式

- 时间总量模式

- 体重模式

- 间断模式

- 梯度模式

- 序列模式

- 双通级联模式（支持双路药物接力不间断输注）

四、安全报警功能

1. 具备管路阻塞报警，压力多级可调，可实时显示压力值。

2. 具备防意外快速推注保护功能。

3. 具备气泡、输注完毕、注射器脱落、舱门开启、近完成、低电压、超时无操作等完善报警提示。

4. 采用声光双重报警，支持音量调节与静音后再报警。

5. 可存储操作及报警日志，满足医疗质量追溯管理要求。

五、药物与数据功能

1. 内置常用药物数据库，支持按体重自动计算给药速度。

2. 可显示输注动态曲线。

3. 具备数据接口，支持与医院中央监护、HIS等信息系统对接扩展。

六、电源要求

1. 内置可充电锂电池，独立续航时间≥4小时。
8、呼吸康复一体化系统技术参数

要求康复评估：肺功能测试仪、呼吸压力测试模块、呼吸训练器等
1 肺功能测试仪

测试模式：包含用力肺活量、慢肺活量、最大分钟通气量。

▲传感器类型：金属筛网压差式传感器。
流量测量范围：0～16L/s；流量精确范围：±5%或±0.17L/s；分辨率：0.01L/s。

容量测量范围：0～10L；容量精确范围：±3%或±0.05L；分辨率：0.01L。

气流阻力：流量测量范围内不超过0.35Kpa/（L/s）。

频率响应：应不超过±12%或±0.25 L/s。

呼吸频率：0-120BPM，测量误差为±5%或±1BPM。

▲双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线。

质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，保证检查结果准确。

▲标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。

▲院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。

预计值参数：预设多种肺功能预计值参数。

2 呼吸压力测试模块

▲评估参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。

压力测量范围：±20kPa；精确范围：±3%或±0.1kPa；分辨率：0.01kPa。

检测过程激励式动画操作界面。

具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告，具备科研价值。
语音智能播报：含操作使用方法等。

可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力。
训练阻抗调节范围2cmH2O-200cmH2O，可自动推荐训练负荷≥五档。
激励式可量化界面：动画训练界面，清晰评估每次训练成效。
训练参数包含最大吸（呼）气压、吸（呼）气容积、吸（呼）气次数、总耗能等。
可进行振荡呼气正压训练，帮助患者训练后通过咳嗽排痰。
可徒手拆卸训练器头部，进行可清洗、浸泡、消毒，可使用通用一次性肺功能仪用过滤嘴。

3呼吸训练器（流速阻力负荷型）
测量范围  流速：范围0～3L/s，精度±10%或±0.2L/s；容积：范围0.5～8L；精度±3%或±0.3L；压力：范围±5kPa，精度±3%。
训练强度可调节—可设置为≥10级可调，以增加/降低负荷强度。
≥8寸显示屏，训练过程中实时显示激励动画与各项训练数据。
训练记录：显示过去训练的历史记录，包括每组训练的训练次数、流速、吸气量等指标。
云端管理平台：医生可通过康复平台对患者的呼吸康复情况追踪随访，可结合患者使用数据对患者病情进行远程辅助诊断及实时指导。
9、转运监护仪技术参数

一、要求
1.适用人群支持成人、小儿、新生儿三类人群的生命体征监测

2.转运场景兼容性，满足救护车、直升机、固定翼飞机转运需求
3.≥5.5 英寸彩色电容触摸屏，支持手势滑动操作，可在佩戴医用防护手套时正常操控

4.整机重量≤1.2kg
5.IP44 防尘防水
6.整机无风扇设计
7.内置充电锂电池，≥5小时持续监测
8.电源接口，配备内置DC电源接口，支持车载充电

二、参数及配置
1.3/5 导联心电（ECG）

2.阻抗呼吸（RESP）

3.血氧饱和度（SpO₂）与脉率（PR）

4.无创血压（NIBP）

5.2通道体温（TEMP）

6.配置：

6.1  2通道有创血压（IBP）及模拟输出 / 除颤同步功能

6.2EtCO₂监测（最小抽气流速≤50ml/min），支持一体化集成设计

7.支持通过便携插件箱扩展至少1个参数插槽，

8.可插入同品牌床旁监护仪插槽，实现模块化即插即用，数据自动同步

9. 心电分析能力，支持≥3导联实时动态同步分析，具备抗干扰算法，非仅波形显示

10.心率测量范围，成人：15–300 bpm小儿 / 新生儿：15–350 bpm

11.波形速度调节，支持 50、25、12.5、6.25 mm/s 多档调节，满足不同观察需求

12.滤波模式，提供多种模式：诊断模式（0.05–150Hz）监护模式（0.5–40Hz）ST 模式（0.05–40Hz）手术模式（1–20Hz）

13.心律失常分析，支持≥25 种心律失常事件分析，包含室上性心动过速（SVT）等常见类型

14.ST 段分析支持 ST 段数值显示、存储及模板比对功能

15.QT/QTc 测量具备QT、QTc、ΔQTc 参数测量与实时监测功能，测量范围 200–800ms

16.灌注状态评估支持显示弱灌注指数（PI），辅助判断血氧信号质量

17.体温监测功能：双通道体温监测，并可自定义通道名称，计算体温差值
18.NIBP 测量模式：手动、自动间隔、连续、序列、整点五种模式

19.IBP 测量范围-50 至 360 mmHg，支持实时脉压变异度（PPV）测量
20.数据类型存储 / 回顾要求：事件回顾≥800条报警事件，每条存储≥32秒三道波形及触发时所有参数值，NIBP 回顾≥800 条测量结果，全息波形回顾≥40小时，趋势数据回顾≥100小时
21.工作大气压力57.0–107.4 kPa，支持高原地区使用
22.抗跌落性能可承受1.2 米六面跌落，适应复杂转运环境

23.产品寿命设计使用年限≥10 年
10、亚低温治疗仪（医用控温毯（冷、热型））技术参数

一、要求
1.双重温控功能
支持降温与升温一体化设计，实现对患者体温的全面调控，满足不同治疗阶段需求。

2.精准温度控制
采用微电脑自动控制系统，控温精度高，确保治疗过程安全稳定。

3.多模式控温方式
支持手动控温和自动控温两种模式，部分设备可设置目标体温，系统自动调节水温以维持设定值。

4.双路输出设计
配备降温毯与降温帽双输出通道，可同时为不同部位进行温度干预，提升治疗效率。

5.安全保护
具备超温报警、缺水报警、传感器脱落报警、水位异常报警等多重安全监测功能；支持体温与毯温双温监测，异常时自动停止输出并报警。
6.静音万向轮，带刹车功能

8.材质
毯面采用 TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐低温、耐腐蚀、可折叠清洗，表面柔软，减少压疮风险。

二、技术参数
1.供电电源AC 220V，50Hz，输入功率≤750VA

2.水温控制范围4℃～40℃（制冷最低可达 4℃，制热最高可达 40℃）毯 / 帽温度设定范围1℃～40℃，

3.体温监测范围25℃～43℃，精度 ±0.1℃～±0.2℃，目标体温设置范围降温模式：30℃～40℃；升温模式：30℃～37℃

4.降温速度空载平均降温速度：≥1.3℃/min；负载最大平均降温速度：≥2.9℃/h，

5.升温速度空载平均升温速度：≥0.8℃/min；负载最大平均升温速度：≥1℃/h

6.输出控制方式四路输出，支持毯与帽独立控温，左右侧分别控制

7.显示方式≥7英寸彩色液晶触摸屏，全中文菜单操作

8.噪声水平正常工作噪声 ≤60dB，

9.快速接头设计采用自锁式防水快速接头，密封性好，防止液体泄漏，操作简便

10.水箱容量与加水方式，外置自动加水装置，支持降温 / 升温系统分别补水，避免人工频繁加水。
11、胎心监护仪技术参数

一、要求

1.支持联网对接医院HIS/EMR/产科中央监护系统。电源电压AC 220V，输入功率：100VA

二、参数

1. 胎心率（FHR）

测量范围：30–240 bpm

精度：±1 bpm，分辨率1 bpm

超声频率：2 MHz（宽波束）

超声输出：＜20 mW/cm²（安全低辐射）

分析功能：基线自动分析、加速/减速/正弦波识别；支持NST/OCT/CST；内置Fischer、Krebs评分算法

报警：越限、探头脱落、信号丢失声光报警

2. 宫缩压力（TOCO）

测量范围：0–100 相对单位

增益调节：50%/100%/200% 三档

基线可选：0/5/10/15/20 五档

显示：实时曲线+数值，同屏叠加胎心

3. 胎动（FM）

模式：手动标记+自动识别双模式

计数：实时计数、曲线叠加、趋势统计

4. 多胎监护

单/双/三胎同时监护

双/三胎心率重合自动报警

多通道独立显示、独立分析、独立打印

5. 数据与记录

存储≥800份病例，波形存储≥1200小时，支持U盘导出、数据追溯
打印：内置热敏宽行打印机，速度可调

联网：支持接入HIS/EMR/中央监护系统

三、探头介绍

1. 超声多普勒胎心探头

类型：宽波束12晶片防水探头

频率：2MHz，高灵敏度、信号稳定

防护等级：IP68（防水防尘，可擦拭消毒）

连接：无线探头（续航≥8h，通讯≥30m）
2. 宫缩压力探头

类型：高灵敏度压电式宫压探头

适配：适配不同腹围/体型孕妇

防护：IP68，可消毒、重复使用

调节：增益/基线可调，适配弱/强宫缩场景

一键操作，记录同步至监护曲线脱落、低电量声光报警
12、床旁监护仪参数
整机要求：

一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 

≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示

屏幕标配最新电容屏非电阻屏

显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池工作时间≥4小时

安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

监护仪设计使用年限≥10年。

主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥15种

监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

监测参数：

配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，≥27种实时心律失常分析 

QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析（提供证明材料）
提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。（提供证明材料）

提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

系统功能：

支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则。

具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示。

支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 

提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。（提供证明材料）

动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

三、商务要求
1、提供所投产品有效期内的医疗器械注册证。
2、到货期：签订合同后30天内到货。

3、付款方式：货物验收合格后支付30%，最终验收后支付70%（以合同约定为准）。
4、质保期：原厂整机质保5年，所有配套设备质保期≥5年。供应商承诺：中标后、签订采购合同前，按招标文件清单，提供本项目主要产品加盖原厂公章的有效《原厂质保服务承诺函》或《原厂售后服务承诺书》。（提供承诺函）

5、软件终身升级 ，HIS等其他信息系统对接费由中标方承担,不再另外收费。

6、所用耗材均已在新疆医保平台目录内。

7、提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡。

8、提供的设备为近一年生产的。

9、到货地点：喀什地区第一人民医院。

10、培训要求：专业工程师进行现场培训，指导医护人员操作使用，直到临床可以熟练操作为准。

11、售后服务及要求：为提供快速响应服务，中标方应承诺提供每周 7*24 小时服务支持，当设备出现故障时，中标方须在30分钟内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，维保提供方须在12小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件提供备件支持，不再单独收取任何费用，维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件，负责故障件更换直至排除故障，每次维修完成后，中标方应向设备使用方提供书面维修报告一份。提供设备的软硬件安全升级，提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录，不再单独收取任何费用。（提供承诺函）

12、安装调试：

（1）中标人负责合同项目下货物的安装调试，一切费用由中标人负责。

（2）中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

（3）所有货物在采购人指定地点收货及安装，采购人只提供水、电及气源，其余所有附件由中标人提供。

13、验收：

（1）在中标货物安装调试完成并正常工作后组织验收，验收应在采购人和中标人共同参加下进行。

（2）采购人组成验收小组按国家有关的规定、标准进行。验收小组依据国家、行业规范、标准、规程名录以及《喀什地区第一人民医院履约验收管理办法》要求进行验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合采购文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

（3）如果货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证货物安装调试验收顺利完成。换货的相关费用由中标人承担。

（4）采购人认为如有必要或因货物质量问题发生争议时,可委托质检部门按采购文件要求及国家标准对货物进行抽样检验。如检验不合格，检验费用由中标人承担，并赔偿采购人损失。

（5）其他验收细则以中标人的投标文件中提供的货物技术资料及双方签订的合同条款为准。

14、方案要求：

（1）投标人根据项目情况，提供检测报告（由有资质的医疗器械检测机构出具的完整的技术检测检验报告）、实施方案、供货方案、售后服务方案、培训方案、业绩等内容（具体内容详见评分标准）。

（2）如有未尽事宜或收到设备参数不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

15、设备安装到位后需30天内在项目发生地由具备法定计量监测机构的单位，对该设备完成检测，并出具报告。
16、所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）技术参数指标执行最新国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

17、提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。
第六章 评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、开标时间及地点
本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）组织开标、开启投标文件解密，所有投标人均应当准时在线参加。

二、在线解密
投标人请在投标截止时间前上传投标文件，开启时间到系统将开启解密流程，请随时留意开标进度，确保正确签章。

三、会场纪律

 严格工作纪律：与会工作人员必须各司其职，严格自律，自觉接受监督，杜绝徇私舞弊现象发生，一经发现，按相关纪律规定进行处理。

政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

四、评审过程的保密性

依据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十六条执行（采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场）。
所有与本次招标采购有关的人员，均不得向投标人及与本次采购项目无关的其他人员，透露与本次采购有关的资料以及授予合同的意见等。

在招标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。
五、开标报价记录

开启已解密的投标人的报价，并【开启签字时段】，投标人对开标纪录进行在线签章确认。
六、资格审查
资格审查是指审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

本项目为电子招投标，投标人须按照本公开招标文件资格审查表的要求，将资格证明材料在制作电子标书时对应上传。标书信息开启后，首先由采购人或代理机构依法对投标人的资格证明文件进行审查，审查结束公布投标人的资格符合情况。资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。采购人对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

七、评标

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
八、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。审查内容详见符合性审查表，未通过符合性审查的，不进入下一项评审。
九、技术评审

评标委员会对投标人电子投标文件技术部分根据招标文件要求进行评审，最终得出技术部分评分。

十、报价评审

商务技术评审结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

十一、结果汇总

在满足招标文件所要求的必要合格条件的前提下，根据招标文件的评分办法，对最终报价得分与商务技术部分评分合计推荐中标候选人。
十二、澄清和答疑

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十三、如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。        

（4）投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（5）投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（6）投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（7）投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（8）投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（15）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

（16）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
十四、综合评分

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
十五、推荐成交候选人
评审小组将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐成交候选人；评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人；推荐得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。
十六、确定中标或者成交投标人
采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人，即同意评审小组推荐意见。 

采购人或者采购代理机构应当在中标投标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标投标人发出中标通知书，并将招标文件随成交结果同时公告。

十七、合同签订
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内（具体时间与采购人约定），与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

十八、退还保证金
采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。
十九、政府采购政策落实
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不接受联合体）

本项目是否专门面向中小企业：否。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

二十一、落实本国产品标准及相关政策：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。对于符合要求的，价格评审优惠对本国产品的报价给予20%的价格扣除。

提供有关证明文件：采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
二十二、对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无   
投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

投标人为提供服务在招标中伴随招标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标人所投产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

二十三、同品牌处理办法
本项目采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格复核、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
资格审查表

	评审内容
	投标人名称及审查情况

	
	1
	2
	...

	1
	提供有效期内的营业执照；
	
	
	

	2
	法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；
	
	
	

	3
	（1）所投产品为三类医疗器械的，投标人为经销商的，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（2）所投产品为二类医疗器械的需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证；
	
	
	

	4
	提供近6个月内任意1个月的社保凭证；
	
	
	

	5
	提供近6个月内任意1个月的完税证明；
	
	
	

	6
	提供2024年或2025年任意一年财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；
	
	
	

	7
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	

	8
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
	
	
	

	9
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；
	
	
	

	10
	缴纳投标保证金的有效凭证。
	
	
	

	结论：（通过/不通过）
	
	
	


说明：上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过资格审查，资格审查小组将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。资格审查小组对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

投标文件最终符合与否，以所有资格审查小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过资格审查的投标人不进入评审；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评审。

符合性审查表

	评审内容
	投标人名称及审查情况

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标文件按招标文件要求编制、签署、盖章；
	
	
	
	

	2
	投标文件记载的招标项目完成期限未超过招标文件规定的完成期限；
	
	
	
	

	3
	未与其他供应商围标串标；
	
	
	
	

	4
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	
	

	5
	投标报价未高于采购预算价；
	
	
	
	

	6
	评审小组认为投标人的报价未明显低于其他通过符合性审查的投标人报价且符合招标文件要求；如有可能影响履约的，投标人是否按照规定证明其报价合理性；
	
	
	
	

	7
	商务条款是否有偏离情况的，投标人是否对招标文件所列的所有内容进行投标；
	
	
	
	

	8
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	
	
	

	9
	满足招标文件中规定的其他实质性要求的；
	
	
	
	

	10
	未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
	
	
	
	

	11
	落实相关价格评审优惠政策：（1）中小企业声明函；（2）关于符合本国产品标准的声明函；（3）残疾人福利性单位声明函；（4）监狱企业声明函；
	
	
	
	

	结论：（通过/不通过）
	
	
	
	


说明：上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过符合性审查，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。评标委员会对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

投标文件最终符合与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过符合性审查的投标人不进入评审；通过符合性审查的投标人不足三家的，不得评审。

	综合评分表

	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

价格：30分   技术：64分   商务：6分

	价格部分（30分）
	投标价格
	30分
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

评分标准=（评标基准价/有效投标报价）*最大分值，其中：评标基准价=最低投标报价

有效投标报价=投标报价（若存在价格评审优惠的场景，此处投标报价为进行相应价格评审优惠后的价格，最终以评标结果为准）

注：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

	技术部分（64分）
	配置及性

能指标
	50分
	针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得50分。参数中带“★”为核心参数，核心参数不负偏离视为无效投标，其中带“▲”标志的37条参数为重要指标，每有一项不满足或负偏离的扣0.5分，其余参数指标每有一项不满足或负偏离的扣0.2分，扣完为止。(注:投标人需如实填写所投产品参数;并提供能够证明其参数真实有效的证明材料，若证明材料无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准)

	
	实施方案
	4分
	投标人针对本项目的情况编制详细的实施方案（包含但不限于）：①项目实施重点、难点措施及计划；②质量、交付使用期限方案、质保体系（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）。以上2项内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥其他不符情形。

	
	供货方案
	2分
	投标人针对本项目的情况编制详细的供货方案（包含但不限于）：①产品来源、供货方式、运输方式、车辆安排；②设备包装、装卸货措施、设备仓储、防护措施、路途人员安全保障措施及安全教育培训、运途紧急情况应对措施。以上2项内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥其他不符情形。

	
	售后服务方案
	6分
	投标人针对本项目的采购需求制定售后方案（包含但不限于）：①售后服务场所设立情况；②响应时间、到场时间、日常维修及保养服务方案；③备品备件（易耗品）供应措施；④安装后计量检测方案；⑤售后承诺及退换货承诺；⑥紧急故障处理预案及故障维修响应时间。以上6项内容完整且完全满足项目、可实施性强的要求得6分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥其他不符情形。

	
	培训方案
	2分
	投标人针对本项目的情况编制详细的培训方案（包含但不限于）：①培训方式、培训时间、培训地点、培训产品基本原理（含操作使用和保养维修）；②专业技术培训人员清单及分工（提供相关证件及近3个月社保缴纳证明）。以上2项内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥其他不符情形。

	商务部分

（6分）
	人员配置
	2分
	投标人有正规的售后维修服务机构及完善的人员配置：提供至少1名专职工程师（专职工程师须提供工程师相应的资质证书、本公司社保缴纳证明）的得1分，额外增加1名中级职称以上的专职工程师加1分，满分2分。

	
	业绩
	4分
	投标人提供本公司（2023年6月至投标截止之日，以合同签订日期为准）类似项目业绩证明。每提供一份得2分，满分4分。

注：证明材料包含合同关键页，不提供或提供不完整、不清晰导致专家无法判断均不得分。


喀什地区第一人民医院2026年度高海拔地区医疗服务能力建设项目
项目编号： XJYS-GK-2026-023

第三册

第七章 政府采购合同 （仅供参考）
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额（含税）小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有，含税）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   

（4）甲方每批次付款前，乙方均应向甲方开具等额有效的增值税发票，否则甲方有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

（5）乙方负责所有材料的安装、调试，以及所有所需配套设施的供应、安装、调试（包括所有费用），除本合同约定的价款外，甲方不再就本合同的履行支付任何费用。

（6）甲方以银行转账方式支付至本合同乙方指定账户，乙方应对其所提供的账户信息的准确性、安全性、可靠性负责：

账户名称：

账号：

行号： 

开户行：

若乙方指定收款账户信息有变更的，乙方须提前3日以书面形式通知甲方。若因银行过错或乙方未及时书面通知甲方或乙方提供的账户信息有误导致货款无法进账、支取、承兑、支取延迟，责任由乙方自行承担。

（7）如果乙方有任何违约行为或造成任何损失，甲方有权从合同价款中直接扣除违约金或损失，若扣除的合同价款不足以弥补甲方损失，乙方应予以补足。如乙方须额外向甲方支付费用，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知和此类赔偿的证明文件后1个月内向甲方支付，否则乙方需以应付而未付的金额为基数，按年利率4%向甲方支付违约金。

合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

甲方对交货地点有变更的，可以在送货前   日内通知乙方，乙方应当按照甲方最后一次通知的地点完成交货。非甲方原因导致乙方错送地点，由乙方承担逾期交货的责任及一切损失。

合同所涉产品或材料毁损、灭失的风险在实际交付甲方，经甲方初步验收合格之前由乙方承担。

乙方应在产品装运后24小时内以传真或邮件等可即时通讯的书面形式将合同号、产品名称、规格、数量、发票金额、运输工具及启运时间通知甲方负责人（加盖乙方公章），并将与该产品有关的技术资料应随同货物一并交付，如未一并提供则视为乙方未完全履行基于本合同项下义务，甲方有权延期付款直至乙方提供，甲方不因此承担任何责任。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              

（6）该履约保证金在乙方履行完毕基于本合同项下所有义务后15日内无息返还（采用保函形式的退还保函原件）。但，在甲方完成最终验收合格之前，乙方未履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从该履约保证金中扣除，当该履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔需向乙方支付的货款中扣除；当该履约保证金有剩余的，则由甲方退还剩余的履约保证金。                 

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
履约验收程序：乙方应根据本合同及组成文件的要求，在满足国家、地区及行业要求的前提下，严格按照甲方提出的技术参数和标准要求完成供货及其他基于本合同项下的义务； 

履行要求①每批次制作货物的尺寸及使用材质与甲方提供和要求的技术参数一致；②乙方设专人（即项目总负责人）负责对接此项工作，做到随时联系随时有回应；③乙方需于动工前24小时提交小样，经甲方书面确认后方可制作。

（6）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（7）履约验收标准：                                         

（8）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（9）履约验收其他事项：乙方交货时，应同时提供加盖公章的《随货同行单》等单据材料，确保核查、签验工作的顺利进行。货到甲方指定点后，由甲乙双方共同对全部货物的外包装、数量、规格、外观等按照招标文件、甲方及本合同要求进行初步验收，如乙方未到现场，甲方将不予收货或对相关材料的质量进行验收，验收结果以甲方出具的验收报告为准。所产生的一切费用及后果由乙方承担。同时乙方明确初步验收结果只代表着对无需安装产品、材料的数量和外表面验收结果，需安装的产品只有经甲方最终验收通过方视为甲方对乙方所供货物质量的认可。当出现损坏、数量不齐全等问题时，乙方负责解决。

①初步验收：甲方对交付及安装货物的货物标识、品牌型号、随附资料、货物数量及包装等进行确认，并在合同货物到货（无需安装的货物）或安装完成后达到预定可使用状态（需安装的货物）时进行初步验收并书面签收。初步验收不合格的，甲方可当场拒绝收货，并不因此延长收货期限。甲方拒绝接收货物的，由此造成的一切不利后果均由乙方承担。

②最终验收：货物安装完成后达到预定可使用状态后进入60日的试用期，乙方保障甲方在此期间连续稳定运转，试用期满后两个月内进行最终验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，甲方无异议且出具最终验收合格证明文件，则视为验收合格。试用期内甲方提出异议的，乙方应当在接到异议通知后24小时内完成完成相关补救措施，逾期未完成的则试用期限相应顺延。试用期间经乙方补救无效后，乙方需在甲方要求期限内更换全新同一品牌型号材料，材料经更换后试用期重新计算。

（10）验收时如甲方发现乙方所供货物或履行的合同义务不符合本合同规定，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，用作进行相关补救措施或寻求相关权利救济的有效证据。甲方对乙方补救措施的实施及时限具有决定权，由此产生的有关费用及损失由乙方承担，补救措施实施完毕后，重新按照相关要求组织验收。

（11）如果合同所涉非工程类的产品或材料在运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应于事故发生后3日内完成换装，换货的相关费用由乙方承担。

（12）如有需退换货情形，乙方应在收到甲方通知后7日内将相关货物自行带离甲方指定区域，否则视为乙方对相关货物的遗弃，甲方有权自行处理且不承担任何责任。

（13）因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门或质量检测机构进行鉴定。项目符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准，招标文件、标前会纪要、中标通知书等为本合同的正式组成部分，具有同等法律效力。

6.送达条款

本合同签署处载明的约定送达地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，因载明的约定送达地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

7.合同生效

本合同自经甲方法定负责人、乙方法定代表人或各自授权代表签字，并加盖公章或合同专用章后生效。

8.附则
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日，本合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。授权代表人签署本合同的须出示具有法律效力的书面委托书证明和身份证明（加盖公章）作为本合同附件。

合同订立地点：                           

双方应严格遵守以上合同条款、如合作中遇未尽事宜，需经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。

本合同正文为清洁打印文本，对本合同的任何修改和补充均须经甲、乙双方以书面形式由双方签署和作出，否则不构成对本合同的有效修改。

甲方指定          （联系方式：           ）为联络人；乙方指定          （联系方式：           ）为联络人。甲乙双方所指定联络人为本合同履行所做出的任何意思表示及所签署的任何文件均代表甲乙双方的真实意思表示，如需更换联络人或其联系方式甲乙双方均需提前三日以书面形式告知相对方，否则造成的一切不利后果均由未按约告知方自行承担。

（以下为本合同签署处）

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、质量证明及其他与商品质量有关的资料，如未提供则视为乙方未提供相关货物。并且乙方交付产品时还应一并向甲方交付供货清单，供货清单须经甲方验收代表与乙方共同签字，作为后续结算的凭证。

2.乙方提供的产品或材料必须符合国家、地区、行业规定的相关标准，若乙方提供的产品或材料不符合合同约定或甲方要求，乙方应无条件包退包换货，并对由此引起的合理索赔及相关损失负责任。

3.乙方应对所供合同货物进行妥善包装，使之能承受所采用的运输条件，确保货物不受任何损伤或损坏。乙方应在包装物外表刷有明显的收货人、收货人地址、合同号等字样，并应按相关规范在包装物外侧标明“勿倒置”、“防雨”、“小心轻放”以及其他适用的国际通用标志。

4.乙方应就所提供货物及本合同的履行承担全部责任，确保所提供产品或材料的权属清楚。为本合同的履行，乙方不得侵害他人的合法权益，如产生发生任何纠纷或安全事故，则全部责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费。

5.乙方应在将产品移交甲方之前或同时，将与该产品有关的全部法律证件提交甲方审核确认。如乙方所供货物为原装进口产品的,应提供相关的进口证明文件。经甲方审核认为上述文件不全或存在瑕疵的，甲方有权拒绝支付货款。甲方对上述文件的审核并不解除乙方对产品所负的权利担保责任。

6.不管甲方是否根据本合同对乙方所供产品进行了检验，也不管检验结果如何，都不能解除乙方对所供产品本身及质量缺陷所应承担的责任。

7.乙方负责所有产品的运输、装卸及安装、装饰等工作，且承诺所提产品的技术标准符合国家与行业规定，提供的产品是全新、未经使用过的，完全符合甲方所需产品所需产品技术、性能要求。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	1.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任（包括但不限于运输费、装卸费、保险费）。

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	陆运(  空运(
运输风险：货物风险自甲方验收合格后，转移至甲方。

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	货物质保期为   个月，自到货验收合格或最终验收合格之日起算，在此期间凡属货物质量缺陷的，乙方必须进行更换并承担一切费用（包括人工、运输等费用）。更换后的货物需重新进行验收且质保期应重新计算。

质保期内，如出现任何质量问题，或因质量问题造成任何损失，乙方均应在接到甲方通知后24小时内向甲方以书面形式做出情况说明。

质保期满，乙方保证为设备终身供应零备件和正常的售后服务，不计人工费用。质保期满，如需更换配件和材料，费用另计，但不能超过甲方所在地市场成本价格。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起30日内可以无理由退、换货。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	合同双方对本合同履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任何一方因违反保密义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	1.乙方每次为进行维护工作后，需对维护情况及所发现的问题出具书面报告，该报告需甲乙双方签字，作为维护工作的凭据。

2.质保期内，如设备因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维护期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期和免费维护期重新计算。

3质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责

4.质保期内，乙方为甲方提供专业的售后服务。质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后2小时内维修响应，自接到通知后6小时内到位检修，并在到位检修后24小时内处理完毕，否则乙方应于48小时内为甲方提供同等规格的备用设备。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	到货验收：甲方应在收到货物后5个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。若乙方提供的货物不符合包装或质量标准（或双方约定），甲方应在验收后3日内通知乙方，并有权要求退货、换货或折价处理等，乙方应积极配合。因乙方所交付货物不符合本合同要求的，乙方应在接到甲方通知后3日内运回，否则视为乙方对该批货物的遗弃，甲方有权对此批货物自行处理，且不因此承担任何责任。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、税费等。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	若乙方提供的货物不符合包装或质量标准（或双方约定），甲方应在验收后3日内通知乙方，并有权要求退货、换货或折价处理等，乙方应积极配合。因乙方所交付货物不符合本合同要求的，乙方应在接到甲方通知后3日内运回，否则视为乙方对该批货物的遗弃，甲方有权对此批货物自行处理，且不因此承担任何责任。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未按期履行基于本合同项下义务的，每逾期一日，乙方应向甲方偿付合同总价0.3‰的违约金；乙方逾期7日以上，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	除本合同约定情形外，甲方逾期支付（申请支付）货款的，每逾期一日，甲方应向乙方日偿付合同总价0.3‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，乙方有权解除合同，且甲方应向乙方偿付合同总价1%的违约金。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	1.乙方所交货物质量违反本合同和招投标文件约定的，如果甲方同意利用应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据货物的具体情况，由乙方按甲方要求及甲方规定的时限负责换货或退货，并承担因此而产生的实际费用及损失。乙方所交货物质量或包装不符合规定达3次以上，则视为乙方无履约能力，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金。

2.乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权报经政府采购监管部门，按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

3.乙方如擅自终止或解除本合同，则须按照合同总价款的30%向甲方支付违约金。

4.未经甲方同意，乙方擅自将基于本合同项下义务转托第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的30%支付违约金。

5.因乙方或乙方工作人员（含指派人员）的任何不当行为或违约行为所造成的违约或赔偿责任，均由乙方承担。如因此给甲方造成损失则甲方可向乙方进行全额追偿，追偿范围包括但不限于甲方为此实际支出的费用、诉讼费、律师费等。

6.为本合同的履行，乙方不得侵害任何第三方的合法权益，否则造成的一切纠纷均由乙方自行承担。

7.除上述约定外，如乙方违反其他基于本合同项下义务，每次需按照合同总价款的3%向甲方支付违约金，违约5次以上甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金

8.因相关政策或上级单位指令原因，致使甲方解除本合同的，不视为甲方违约。

9.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向 甲方人民法院起诉。在纠纷解决过程中，除争议部分外，并不影响无争议部分的履行，双方应继续履行合同中的无争议部分。守约方为实现本合同约定的权益，通过司法程序或其他手段，产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、交通费、公证费等全部费用，均由违约方承担。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责并承担由此产生的一切责任，如因此给甲方造成任何损失，则甲方可向乙方进行全额追偿，包括但不限予甲方为此实际支出的费用、诉讼费、律师费。


  








法定代表人身份证反面（人像面）





























法定代表人身份证正面（国徽面）








法定代表人身份证


正面（国徽面）











法定代表人身份证


反面（人像面）








委托代理人身份证


反面（人像面）











委托代理人身份证


正面（国徽面）









