新疆维吾尔自治区农业科学院农业质量标准与检测技术研究所仪器设备采购

项目

招标文件

项目编号：XJLY26FW022

采   购   人：新疆维吾尔自治区农业科学院

采购代理机构：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司

联   系   人：孙德林、易倩

联 系  电 话：13999233191、0991-3191938

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	22

第四章 采购需求	26

第五章 合同格式	35

第六章 投标文件格式	48

第一章 招标公告

新疆维吾尔自治区农业科学院农业质量标准与检测技术研究所仪器设备采购项目公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区农业科学院农业质量标准与检测技术研究所仪器设备采购项目的潜在供应商应在线获取采购文件，并于2026年06月05日11:00前（北京时间）提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJLY26FW022

项目名称：新疆维吾尔自治区农业科学院农业质量标准与检测技术研究所仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

采购组织类型：分散采购-委托中介机构

预算总金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

采购内容：三重四极杆质谱仪、超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪等设备的采购。

单位：台

简要规格描述：具体详见招标文件。

合同履约期限：按甲方要求供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的工商营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（事业单位法人证书）；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动;

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

注：后续供应商在在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。

三、获取采购文件

时间：2026年05月14日至2026年05月21日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

报名（发售／获取）地址：在政采云平台（http://www.xjzfcg.gov.cn/）,找到本项目上传报名资料审核通过后，点击获取采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月05日11:00前（北京时间）

投标文件递交及开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。（如有变动另行通知）。

五、响应文件开启

开启时间：2026年06月05日11:00前（北京时间）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：/

八、在线投标响应（电子投标）说明

本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

（1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（5）投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（6）投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看；“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

九、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区农业科学院

地 址：乌鲁木齐市南昌路403号

项目联系人：丁老师、华老师、曹老师

项目联系方式：0991-4550423

2.采购代理机构信息

名 称：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市新市区北京南路高新街217号盈科广场B座2709室

项目联系人：孙德林、易倩

电 话：13999233191、0991-3191938

第二章 投标人须知

一、须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 新疆维吾尔自治区农业科学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理机构：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 联系人：孙德林、易倩 联系电话：13999233191、0991-3191938 地址：乌鲁木齐市新市区北京南路高新街217号盈科广场B座2709 |
| 3 | 采购项目名称 | 新疆维吾尔自治区农业科学院农业质量标准与检测技术研究所仪器设备采购项目 |
| 4 | 采购项目编号 | XJLY26FW022 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 评审方法 | 综合评分法。 |
| 8 | 采购内容及预算 | 采购内容：三重四极杆质谱仪、超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪等设备的采购。（预算金额：2000000元） 单位：台 简要规格描述：具体详见招标文件。 合同履约期限：按甲方要求供货。 本项目（否）接受联合体投标。 |
| 9 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； 3.本项目的特定资格要求： （1）有效的工商营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（事业单位法人证书）； （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动; （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4.为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。 注：后续供应商在在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。 |
| 10 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 11 | 交货期 | 合同签订后45个工作日内交付验收。 |
| 12 | 质保期 | 所投产品效期内全程质保。 |
| 13 | 质量标准 | 详见采购文件第四章； 符合国家及行业标准。乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内，乙方应对任何缺陷负责。因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三方主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。 |
| 14 | 验收标准 | 符合国家及行业标准。 |
| 15 | 是否需要提供样品 | 不需要 |
| 16 | 投标报价 | 投标人不得以明显低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。（明显低于成本报价的投标人应当作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标作无效报价处理。）投标报价包含运输费、安装费、税费等交付业主使用前的一切费用。 |
| 17 | 包装和运输 | 符合国家标准。 |
| 18 | 付款方式及币种 | 1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：最终付款方式以后期与甲方签订合同为准。 |
| 19 | 开标时间及投标截止时间 | 2026年06月05日11:00前（北京时间） 投标人应按招标规定的响应截止时间前上传投标文件。 |
| 20 | 投标文件递交及开标地点 | 政采云平台（如有变动另行通知） |
| 21 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |
| 22 | 履约担保 | 为保证乙方能够按合同履约，乙方应在合同签订前交付合同总金额的 / 作为履约保证金。如物资为设备类，则该履约金自动转为质保金，保证金在质保期开始计算时，转为质保金，待质保期届满（无违约责任）后返还（无息）。如乙方有违约行为，甲方可用该保证金冲抵甲方的损失及乙方的违约金。 |
| 23 | 投标保证金 | 1、金额：40000元（肆万元整） 2、投标保证金缴纳形式：转账、银行电汇或保函等 3、保证金截止时间：投标截止时间前 （投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将被拒绝。投标人应充分考虑资金在途时间） 4、保证金缴纳账户信息： 帐户名称：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 开户行行号：302881000115 帐号： 8113701013600070647 （转账时请在汇款备注栏注明项目名称、项目编号） 开户银行：中信银行乌鲁木齐河北路支行 注：投标人递交投标保证金时，在汇款附言（或银行摘要）中“项目名称或项目编号”（如有字符限制可自行简写），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 |
| 24 | 投标文件解密 | 投标人应在解密开始后30分钟内完成投标文件解密，否则其投标将被拒绝。 |
| 25 | 投标文件份数 | 解密文件一份 |
| 26 | 评标委员会组成 | 评标委员会组成：5人，其中采购人代表1人,专家4人；专家从政采云平台专家库随机抽取。 |
| 27 | 政府采购政策支持 | 本项目专门面向中小企业采购； |
| 28 | 核心产品 | - 本项目核心产品：超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪； - 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格:评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 29 | 项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |
| 30 | 中标原则 | 1、本项目采用综合评分法。 2、综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。 |
| 31 | 合同签订 | 中标人收到中标通知书起 30日历日内。 |
| 32 | 代理服务费 | 1、代理服务费的计算方法：按照国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》、《发改办价格〔2011〕534号》和国家发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》的收费执行。 2、代理服务费的收取金额：中标金额为基数按照规定收取。 3、代理服务费支付方式：由中标人支付。 4、代理服务费、评审费的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 33 | 特别说明 | 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2.投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人若发现中标候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，招标人可拒绝与其签订合同，按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理或将其列入政府采购黑名单库。 3.招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |
| 注意 事项 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 |  |
| 34 | 备 注 | 供应商须知前附表与招标文件正文内容不一致时以供应商须知前附表为准。 |

二、投标须知

（一）总  则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本采购项目已经批准，采购人为新疆维吾尔自治区农业科学院，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标。投标人必须符合投标人须知前附表说明，通过资格后审的投标人为合格的投标人。合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求 ；

1.4.2招标文件有要求投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标人公章要求的，投标人须按招标文件要求签署和盖章；

1.4.3供货期、质保期、投标有效期等符合招标文件要求；

1.4.4地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 采购内容

本采购项目采购内容已通过“前附表”所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家相关采购法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 采购项目要求

4.1质量标准已通过“前附表”所述。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期及项目地点

交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购范围工作、达到项目验收条件。

6. 资金来源

采购单位的资金通过“前附表”所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 投标人资格要求

本项目的投标人资格要求详见投标须知前附表

8. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

投标人开标会代表为法定代表人的，须上传法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件扫描件；投标人开标会代表不是投标人的法定代表人的，须上传授权委托书和授权代表人的身份证原件扫描件。

10. 联合体投标

投标须知前附表中接受联合体投标的，投标人可以联合体形式投标；否则联合体投标视为无效投标。招标项目接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（二）招标文件

11. 招标文件的组成

11.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

11.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，投标人须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标段的，投标人应当以标段为单位编制并分别提交投标文件。

11.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

11.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

11.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本采购项目中均称招标文件补充。

11.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

11.7 投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制并提交投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

12. 招标文件的获取

12.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见《招标公告》。

12.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人，按招标公告获取招标文件要求提交的材料后，在代理机构处获取。

12.3招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

13. 招标文件的澄清或修改

13.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截至时间 10 日前以书面形式向采购人提出澄清要求。澄清要求须以书面形式并加盖投标人公章送至采购代理机构。

13.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原采购公告媒体发布更正公告（本项目更正信息将通过采购补充文件发送投标人获取招标文件时预留的邮箱），采购人对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情延长提交招标文件。

13.3采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标信息发布媒体上发布变更公告（本项目变更信息将通过采购补充文件发送投标人获取招标文件时预留的邮箱）。

13.4投标文件递交截止时间前，投标人须关注本项目采购公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息（本项目变更、更正、澄清等信息将通过采购补充文件发送投标人获取招标文件时预留的邮箱），投标人对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任；在投标截止时间后上传递交的投标文件视为无效投标文件。

14. 投标报价

14.1 本采购项目使用的货币为 人民币 ，亦以 人民币 支付。

14.2 投标报价为本招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

14.3 投标价格应包括：

14.3.1投标报价包括投标人响应采购需求，完成本项目所包括的全部含税价格的体现。价格部分是对投标产品及服务全部含税价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项建设、货物及服务仅接受一个价格。

14.3.2本项目投标报价为含税价格，投标人投标报价时应综合考虑为完成本项目达到合格标准，按照规范要求，实际中所采用的工艺所需的所有费用包括风险因素构成全部费用，按技术规范要求完成一个规定计量单位的所需的其他一切费用，并包括未描述但过程中又必须发生的项目内容所需的费用。

14.3.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。投标人必须自行考虑本项目在期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目特殊要求的内容除外）。

14.3.4投标人应在《开标一览表》、《投标报价一览表》等标明投标人报价；《清单报价》提供明细报价。

14.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额累计计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.投标保证金

15.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时或因投标人提供虚假证明文件可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同或未按招标文件要求提交履约保证金的，视为投标人违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

15.2 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

15.3 投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的帐户汇到招标方指定帐户，并将汇款单据彩色扫描件上传至政采云平台。凡未按招标文件要求提交投标保证金的，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

15.4招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还（因违反规定被没收的投标保证金不予退回）。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定中标供应商后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、违法分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）未按招标文件要求提交履约保证金的；

（6）招标文件规定的其他情形。

15.7 投标人办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

15.7.1 中标单位需公示合同后提供下列资料，未中标单位直接提供下列资料；

15.7.2 保证金收据及退款申请单；

采购代理机构在收齐相关资料后，无息退还保证金，因投标人资料提供不及时导致的退款延误采购人及代理机构不承担责任。

15.7.3 中标方在签订合同后两个工作日内将合同彩色扫描件发送至采购代理机构邮箱（邮箱号：541773504@qq.com），如因未发送合同扫描件导致合同未备案影响采购方支付款项，所造成的损失由中标方承担。

16. 招标答疑会和集中踏勘

16.1本项目不组织招标答疑会。

16.2 采购人不组织投标人进行集中踏勘。投标人可自行在投标截止前对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自己承担。

17. 投标有效期、廉洁自律承诺要求

17.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

17.3 廉洁自律承诺要求

按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆凌云天成工程管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不得让投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》。

（三） 投标文件的编制

18. 投标文件编制要求

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

19. 投标文件编制的依据

19.1 采购人提供的有关资料；

19.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

19.3 政府采购相关的法律、法规和规定。

# 20. 投标文件的组成

20.1投标文件的组成：商务部分、技术部分、报价部分。

投标人应当根据招标文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

20.2 投标文件主要包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）投标承诺书；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标报价一览表；

（6）明细报价表；

（7）投标人的资格证明材料；

（8）投标保证金缴纳凭证；

（9）项目人员配备情况表；

（10）投标人近三年相关项目业绩表（2023年01月1日至今）；

（11）商务、技术条款偏离表；

（12）有关投标产品的证明、检测报告或产品说明书彩页需满足招标文件采购技术参数要求。

（13）技术方案；

（14）投标人认为需要提交的其他商务技术资料

21. 投标文件的编制及格式

21.1 投标文件包括本招标文件第20条规定的内容，投标人提供的投标文件须使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，投标人可自行编制。

21.2 招标文件要求提供的所有证书、合同、获奖表彰文件等招标要求的证明资料，在投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖投标人公章上传,否则视为非实质响应招标文件。

# 21.3 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有投标人法人代表或其授权代表人签字。

# 21.4 招标文件中分标段的，投标人须按照招标文件的要求，针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独上传。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则视为无效投标。

22. 投标文件的份数和签署

22.1 投标人应当按照本须知前附表规定进行上传，否则视为非实质响应招标文件的投标。

22.2 投标文件格式、内容、签署和盖章、标识等均应符合招标文件要求，投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

22.3 发生下列情况之一者，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件中投标文件有关“规定格式、内容、密封、签署、盖章、标识、提交”等要求上传的；

（3）联合体未提交联合协议，或未提交联合体各方资格证明文件（本项目不接受联合体投标）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备招标文件规定的资质和资格要求及特定条件的；

（6）不满足“投标须知”规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算或最高限价且采购人不能支付的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求允许提交备选方案的除外）；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的采购范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四） 投标文件的递交

23. 投标截止时间

投标文件的上传不得迟于2026年06月05日11:00前（北京时间）；

24. 迟交的投标文件

所有投标文件必须在采购人规定的投标截止时间之前上传至政采云平台，在此之后上传不了的响应文件，投标人自行负责。

25. 投标文件的补充、修改与撤回

25.1出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按采购代理机构的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

25.2投标人在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

26. 投标文件的其他情况

至投标文件递交截止时间，政采云平台收到的投标文件并成功解密少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效投标人少于3个的，参照执行。

（五）开标

27. 开标

招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人无须委派开标代表参加开标。在开标前不得解密投标文件。

28 开标程序

28.1.1投标人不足3家的，不得开标。

28.1.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

28.2.1 宣读开标纪律，介绍采购人和监督人；

28.2.2 招标人或代理机构对投标人进行资格查验；合格投标人不足3家的，不得评标；

28.2.3 经审查确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员解密投标文件的《开标一览表》，宣读开标一览表中投标人的名称及供货期、投标总报价等招标文件规定的需要宣布的其他内容；投标人代表确认。

28.2.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

28.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

# （六） 评标

# 29. 评标委员会与评标

29.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

29.2 本项目评标委员会由5人或5人以上单数组成；

29.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

29.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

29.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

29.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

29.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

# 30. 投标文件的澄清

30.1 对有效响应文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以线上要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商应在要求的时间内以线上形式澄清、说明或者补正，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

30.2 投标人未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

31. 投标文件的评审、比较

31.1 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的投标人的投标文件进入详细评审。

32. 投标文件的详细评审

32.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

32.2.1评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以线上要求投标供应商在规定的时间内作出必要的说明或者补正。

32.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.2.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

32.2.4评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.2.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

32.2.6 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审和比较，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定投标人最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。评标委员会根据评审结果，按评审后得分由高到低的顺序排列中标候选人名次。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按商务技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及商务技术得分均相同的，由评标委员会通过表决的方式，以少数服从多数原则，决定中标候选人排列顺序。

32.2.7 排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33. 评标的办法和标准

33.1 本采购项目评标方法为投标须知前附表规定的方法；评标委员会以评分方式对投标文件提出的商务部分、技术部分等，能否最大限度满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评估。

33.2 审查

33.2.1资格审查

33.2.2资格性和符合性审查

33.2.3 详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件的详细评审

33.3 评标的具体评审办法和标准

详见第三章评标办法。

34.询问、质疑、投诉

34.1  询问

34.1.1  供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者招标代理提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

34.1.2  采购人或者招标代理在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

34.2 质疑处理

34.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

34.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理公司及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

34.2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

34.2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

34.2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

34.2.4 代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

34.2.5 以下情形的质疑不予受理

34.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

34.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

34.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

34.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

34.2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、 盖章、加盖公章的质疑。

34.2.5.6 无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

34.2.5.7 所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

34.2.5.8 不属于代理公司、采购人管辖范围的质疑。

34.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司、采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

34.3  投诉

34.3.1 质疑供应商对代理公司、采购人的答复不满意，或者代理公司、采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

34.3.2  投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

34.3.3  投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

34.3.3.1  捏造事实；

34.3.3.2  提供虚假材料；

34.3.3.3  以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标办法

资格性和符合性审查

资格性审查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | （1）有效的工商营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（事业单位法人证书）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  |  |  | 如同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，报名参加同一合同项下的政府采购活动，将允许先报名并系统审核合格的单位参与该政府采购活动； |
|  |  |  | 提供主要股东或出资人信息的证明材料。 |
|  |  | （2）“信用中国”、中国政府采购网网站截图 | 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn/）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及严重失信主体名单查询、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为（自本公告发出之时不在处罚期内的）的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印，需提供上述网站截图并加盖投标人鲜章）； |
|  |  | （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度或上一年度完整的财务审计报告或财务状况报表，新成立的公司提供银行资信证明，审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表(无所有者权益表的提供书面说明)、附注册会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字、盖章。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算或内部会计报表代替。 |
|  |  | （4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟） |
|  |  | （5）按时、足额缴纳投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证。 |
|  |  | （6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间1年内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；投标人依法缴纳保障金的证明材料：本项目投标截止时间时间1年内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （7）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； |
|  |  | （8）中小企业声明函 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |

符合性审查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 投标文件签署 | 提交的投标文件“格式、内容、标识、签字、盖章”等符合招标文件要求；投标文件上法定代表人的签章、其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
| 2 |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式并按招标文件的要求签字和盖章。 |
| 3 |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 4 |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
| 5 |  | 供货期、质保期等 | 满足招标文件要求。 |
| 6 |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
| 7 |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；满足“投标须知”规定的实质性要求。 |

评分标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。 2、其他投标单位的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留二位，四舍五入。 注：投标报价超过采购预算价的按无效投标处理 异常低价触发标准 满足以下任一情形，评审委员会必须启动异常低价审查： 低于平均价 50%：报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值 ×50% 低于次低价 50%：报价＜通过符合性审查的次低报价 ×50% 低于最高限价 45%：报价＜采购项目最高限价 ×45% 专业判断兜底：评审委员会认为报价过低、可能影响质量或履约可调范围：采购人可将上述 1–3 项阈值提高（如 55%、60%），但最高不得超过 65%。 |
| 2 | 类似业绩 | 10 | 投标人近三年(2023年1月1日-至今)完成的类似业绩，一共计10分，最多计5项(须提供合同，包含合同首末页、金额页、签字盖章页、产品明细等关键页）。 |
| 3 | 用户评价 | 6 | 投标人提供近3年内相关用户评价表，最多计3项，每项2分，根据与核心产品的符合度和用户评价打分，最多计6分（提供用户单位盖章的评价表）。 |
| 4 | 技术指标 | 30 | 技术指标全部满足采购文件要求、无偏离，得30分；★项每项扣1分，普通技术指标缺项或存在不满足的项，每项扣0.5分；扣完为止。 |
| 5 | 实施方案 | 4 | 实施方案包括但不限于：①供货计划；②成品包装、运输保护措施等2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一项扣2分；每个要素里有内容缺陷项，每项扣1分（扣完为止）。 |
| 6 | 质量保证方案 | 4 | 质量保证方案包括但不限于：①产品质量检测措施，②质量管理制度等2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里有内容缺陷项，每项扣1分（扣完为止）。 |
| 7 | 应急预案 | 6 | 应急预案包括但不限于：①风险预防措施，②应急响应流程，③应对紧急需求或缺货的预案等3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得6分，每缺一个要素扣2分，每个要素里有内容缺陷项，每项扣1分（扣完为止）。 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 10 | 售后服务及培训方案包括但不限于：①售后服务流程及保障措施，②质量\非质量问题退换方案及时效，③售后服务方式（送修、上门或现场派驻服务人员）；④培训计划，⑤培训内容；5部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得10分，每缺一个要素扣2分，每个要素里有内容缺陷项，每项扣1分（扣完为止）。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④未按采购需求针对描述、⑤存在描述内容过于简略、⑥缺失不全、⑦前后矛盾、⑧表述不清晰、⑨凭空编造、⑩逻辑混淆错误、⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

第四章  采购需求

- 项目概况

1、预算总金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

2、采购内容

| 序号 |  | 产品名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三重四极杆质谱仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| - 交货期：合同签订后45个工作日内 4、设备清单及参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 三重四极杆质谱仪 |  | - 应用范围 三重四级杆质谱仪集液相色谱的高分离效能与质谱的强鉴定能力于一体，有足够的灵敏度和选择性，稳定性好，抗干扰能力强，适合复杂基质中痕量农药、兽药等的高灵敏度定性和定量分析。符合国际、国内相关标准和法规的要求。 - 工作环境 - 工作环境温度： 18-25℃ - 工作环境湿度： (20-60)％ RH - 电源：五组单相 (220±20) V AC，10A，50 Hz电源 - 系统技术规格 - 质谱系统配置及性能指标要求 - ESI离子源 - 正交垂直喷雾设计，系统抗污染能力强，背景噪音低。 - 离子源供气：1路雾化气和2路正交去溶剂气，确保离子化更为充分；流速可在软件界面下设置并运行，确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。 - 辅助加热气温度：≥750℃，温度可在软件界面下设置并运行，确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。 - 独立的ESI源。为确保灵敏度不损失，必须为独立源，复合源视为负偏离。且离子源更换仅需更换喷针，无需拆卸离子源。 - 离子源内有专门的废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 - 可选配同品牌全自动样品前处理系统可配，实现“样本进-结果出”整个实验过程的全自动化。同一软件平台实现对全自动样品前处理系统、超高效液相色谱系统和串联质谱系统的控制，以充分保证系统的整体性能以及应用、培训、维护等的简易性。 - 可选配离子色谱，针对一些强极性化合物如水中有机磷类农药残留检测，可以提供成熟的离子色谱质谱联用方法。 - 真空接口及离子传输系统 - 离子源接口采用锥孔设计。 - 反吹气设计，降低中性分子的引入。 - 离子源接口温度：≥110℃，进一步去除溶剂，提升抗污染能力。 - 真空接口维护：清洗维护简单，无需卸真空，几分钟内可轻松完成日常维护及安装的全过程。 - 离子传输系统：离子源后端到第一个质量分析器之间采用≥3段传输杆，精确聚焦离子。 - 离子传输系统：4级差分真空设计，采用多重四极杆传输，精确聚焦离子。 - 质量分析系统 - 质量分析器：三重四极杆质量分析器 - 为保证质量轴稳定性，以及四极杆抗污染能力，质量分析器采用高精度纯Mo镀金材质。 - ★碰撞池： 直线型碰撞池。 - 碰撞气为高纯氮气。 - ★灵敏度：ESI+，MRM模式：1pg利血平，柱上进样，S/N≥2,000,000:1；ESI-，MRM模式：1pg氯霉素，柱上进样，S/N≥2,000,000:1。 - 定量重现性：30min内6次重复进样间的峰面积 RSD≤5%； - 四极杆分辨率：0.4-3.0 amu 可调。 - 质量稳定性：≤ 0.05 amu/24h。 - 扫描速度：≥20,000 amu/s。 - 动态范围：6个数量级。 - 最大MRM通道数量：一次进样可完成≥30000 组 MRM 通道。 - 最小驻留时间：1 ms 。 - MRM通道速度：500 MRM/s。 - 扫描方式：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择离子监测(SIR)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描等。 - ★子离子同步采集：在检测多重反应监测通道的同时采集目标化合物的子离子全扫描信息，并可同数据库中的标准谱图实现比对、确证，且不影响定量结果，即同时实现定量及定性分析功能。 - 检测器 - 电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。 - 脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。 - 真空系统 机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。 - 机械泵抽速：70 m3/h。 - 分子涡轮泵抽速：50/300/400 L/s。 - 工作站软件 - 软件系统基本特点：Windows 7及以上操作平台。软件能控制液相色谱和质谱部分，内置数据处理与报告编辑功能；自动实现仪器的功能配置、条件优化；自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。 - 系统具有自动校正、仪器状态监测等功能。 - LC-MS操作软件可安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 - 软件兼容国产操作系统（如鸿蒙、麒麟、统信），以确保信息安全和自主可控。 - 可批量导入离子对列表，系统自动匹配保留时间窗口，无需手动逐一设置。 - 数据库：≥3000种以上方法包（提供软件截图），任选5种现场进行验收 - 应用性能 - 一针进样即可同时检测330余种农药残留化合物，每个化合物扫描≥2个离子对，2μg/L浓度下仍有良好检出，330余种化合物整体出峰时间≤25min，无需多针进样。 - ★方法库：提供不低于800个化合物的方法，包括色谱方法及质谱方法，包含农药、环境污染物、毒物、生物毒素、药物及代谢物等。可采用多种检索方式如中英文名称、CAS号、分子量、分子式及群组等。使用户可以简单快速地获得分析所需的方法，省去进行繁琐的方法开发的时间和耗材的消耗。 - 植物源性农药残留：（1）以茶叶为基质，配置GB 23200.121标准中398种农药及其代谢物的基质匹配标准溶液（浓度≤0.05mg/L），按照GB 23200.121进行检测，连续进样≥6次，RSD≤10%，信噪比≥10。（2）按照GB 23200.121，配置茶叶基质匹配标准曲线，不少于5个浓度点，最低点与最高点浓度须相差20倍或以上，要求线性R2≥0.99。 - 按GB 31656.14-2022进行检测，在鳗鱼基质中添加雌二醇标准品，浓度达到2μg/kg，进行样品制备后分析，在流动相不添加氟化铵的条件下，连续进样6针，RSD≤10%，信噪比≥500。 - 配置清单 - 三重四极杆质谱仪主机，独立的ESI源 - LCMS质谱配件包 - 液相配件包 - 真空机械泵 - 用户使用手册 - 调谐液 - 校准液 - 中国电信物联网卡 - 液相质谱联用仪维护单页 - 液相超高压输液泵 - 液相自动进样器 - 溶剂盘 - 柱温箱 - 主流配置品牌电脑 - 激光打印机 - 氮气发生器 - UPS电源组件 - UHPLC C18 液相色谱柱 |  |  |  | 台 | 1 |
| 2 |  | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 |  | 1、应用范围 液相色谱-三重四级杆质谱仪集液相色谱的高分离效能与质谱的强鉴定能力于一体，有足够的灵敏度和选择性，稳定性好，抗干扰能力强，适合复杂基质中痕量农药、兽药等的高灵敏度定性和定量分析。符合国际、国内相关标准和法规的要求。 2、工作环境 2.1工作环境温度： 18-25℃ 2.2工作环境湿度： (20-60)％ RH 2.3电源：五组单相 (220±20) V AC，10A，50 Hz电源 3、系统技术规格 3.1一般规格和要求 3.1.1该系统由超高效色谱仪、三重四极杆质谱仪、真空系统、供气系统、仪器控制和数据管理系统五部分构成。 3.1.2液相色谱与串联三重四极杆质谱仪均为同一品牌，保证联机技术的稳定性和售后服务的一致性。 3.2液相色谱仪配置及性能指标 3.2.1超高压梯度泵 3.2.1.1通过溶剂选择阀切换，可任意选择A、B和C、D中的两种溶液作为系统流动相 3.2.1.2内置真空脱气机，每个泵单独脱气。 3.2.1.4流量范围：1-2000 µL/min，以1.0 µL/min增量 3.2.1.5★最大压力：≥20000psi 3.2.1.6流速准确度：≤1% 3.2.1.7流速精密度：≤0.075%RSD 3.2.1.8延迟体积：≤100µL，含50µL混合器 3.2.1.9★梯度模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型。 3.2.1.10梯度范围：0-100% 3.2.1.11梯度精密度：≤0.15% RSD 3.2.1.12梯度准确性：±绝对值0.5%，5%-95% 3.2.2自动进样器 3.2.2.1三种进样模式：全定量环进样、半定量环进样、微升进样 3.2.2.2进样重复性： ≤0.3%RSD 3.2.2.3最大样品容量：≥96位2mL样品瓶 3.2.2.4进样范围：1-50µL 或100µL（标配100µL进样环） 3.2.2.5残留：≤0.01%（额外清洗） 3.2.2.6进样线性：≥0.999（标配进样针） 3.2.2.7进样精度：满环进样≤0.3% RSD ；部分环进样≤0.5% RSD ；微升进样≤1.0% RSD 3.2.2.8可升级大体积自动进样器，单次最大进样量≥10 mL，样品位数≥24位。 3.2.2.9可升级在线SPE系统（提供实物照片和相关厂家彩页）；可通过同一软件实现在线切换常规液质联用和在线SPE液质联用功能，且软件可实现在线SPE液质联用下控制双柱交替分析功能，在线SPE流动相支持6种不同溶剂，SPE流速≤10 mL/min。 3.2.3柱温箱 3.2.3.1温控范围：室温+5℃-90℃ 3.2.3.2温控方式：半导体器件控温 3.2.3.3温度稳定性：±0.1℃ 3.2.3.4温度重现性：±0.1℃ 3.2.3.5内置漏液检测传感器，结合漏液报警、加热超时探测等多维度监测预警功能 3.2.3.6柱容量：1根20cm色谱柱 3.3质谱系统配置及性能指标要求 3.3.1 ESI离子源 3.3.1.1正交垂直喷雾设计，系统抗污染能力强，背景噪音低。 3.3.1.2离子源供气：1路雾化气和2路正交去溶剂气，确保离子化更为充分；流速可在软件界面下设置并运行，确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。 3.3.1.3辅助加热气温度：≥750℃，温度可在软件界面下设置并运行，确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力 3.3.1.4独立的ESI和APCI源。为确保灵敏度不损失，必须为独立源，复合源视为负偏离。且离子源更换仅需更换喷针，无需拆卸离子源 3.3.1.5离子源内有专门的废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康 3.3.1.6可选配同品牌全自动样品前处理系统可配，实现“样本进-结果出”整个实验过程的全自动化。同一软件平台实现对全自动样品前处理系统、超高效液相色谱系统和串联质谱系统的控制，以充分保证系统的整体性能以及应用、培训、维护等的简易性。 3.3.1.7可选配离子色谱，针对一些强极性化合物如水中有机磷类农药残留检测，可以提供成熟的离子色谱质谱联用方法。 3.3.2 真空接口及离子传输系统 3.3.2.1离子源接口采用锥孔设计。 3.3.2.2反吹气设计，降低中性分子的引入。 3.3.2.3离子源接口温度：≥110℃，进一步去除溶剂，提升抗污染能力。 3.3.2.4真空接口维护：清洗维护简单，无需卸真空，几分钟内可轻松完成日常维护及安装的全过程。 3.3.2.5离子传输系统：离子源后端到第一个质量分析器之间采用≥3段传输杆，精确聚焦离子。 3.3.2.6离子传输系统：4级差分真空设计，采用多重四极杆传输，精确聚焦离子。 3.3.3质量分析系统 3.3.3.1质量分析器：三重四极杆质量分析器 3.3.3.2为保证质量轴稳定性，以及四极杆抗污染能力，质量分析器采用高精度纯Mo镀金材质。 3.3.3.3 ★碰撞池： 直线型碰撞池。 3.3.3.4碰撞气为高纯氮气。 3.3.3.5 ★灵敏度：ESI+，MRM模式：1pg利血平，柱上进样，S/N≥3,000,000:1；ESI- ，MRM模式：1pg氯霉素，柱上进样，S/N≥3,000,000:1。APCI+,MRM模式:1Pg氯霉，桂上进样，S/N≥1,000,000:1；APCI-,MRM模式:1Pg氯霉，桂上进样，S/N≥1,000,000:1 3.3.3.6定量重现性：30min 内6次重复进样间的峰面积 RSD<5%； 3.3.3.7质量范围：5-2000amu 3.3.3.8四极杆分辨率：0.4-3.0 amu 可调。 3.3.3.9质量稳定性：≤ 0.05 amu/24h。 3.3.3.10扫描速度：≥20,000 amu/s。 3.3.3.11动态范围：6个数量级。 3.3.3.12最大MRM通道数量：一次进样可完成≥30000 组 MRM 通道。 3.3.3.13最小驻留时间：1 ms 。 3.3.3.14 MRM通道速度：500 MRM/s。 3.3.3.15扫描方式：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择离子监测(SIR)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描等。 3.3.3.16★子离子同步采集：在检测多重反应监测通道的同时采集目标化合物的子离子全扫描信息，并可同数据库中的标准谱图实现比对、确证，且不影响定量结果，即同时实现定量及定性分析功能。 3.3.4检测器 3.3.4.1电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。 3.3.4.2脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。 3.3.5真空系统 机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。 3.3.5.1机械泵抽速：70 m3/h。 3.3.5.2分子涡轮泵抽速：50/300/400 L/s。 3.3.6工作站软件 3.3.6.1软件系统基本特点：Windows 7及以上操作平台。软件能控制液相色谱和质谱部分，内置数据处理与报告编辑功能；自动实现仪器的功能配置、条件优化；自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。 3.3.6.2系统具有自动校正、仪器状态监测等功能。 3.3.6.3 LC-MS操作软件可安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 3.3.6.4软件兼容国产操作系统（如鸿蒙、麒麟、统信），以确保信息安全和自主可控。 3.3.6.5可批量导入离子对列表，系统自动匹配保留时间窗口，无需手动逐一设置。 3.3.6.6数据库：≥3000种以上方法包（提供软件截图），任选5种现场进行验收 3.3.7应用性能 3.3.7.1一针进样即可同时检测330余种农药残留化合物，每个化合物扫描≥2个离子对，2μg/L浓度下仍有良好检出，330余种化合物整体出峰时间≤25min，无需多针进样。 3.3.7.2 ★方法库：提供不少于800个化合物的方法，包括色谱方法及质谱方法，包含农药、环境污染物、毒物、生物毒素、药物及代谢物等。可采用多种检索方式如中英文名称、CAS号、分子量、分子式及群组等。使用户可以简单快速地获得分析所需的方法，省去进行繁琐的方法开发的时间和耗材的消耗。 3.3.7.3植物源性农药残留：（1）以茶叶为基质，配置GB 23200.121标准中398种农药及其代谢物的基质匹配标准溶液（浓度≤0.05mg/L），按照GB 23200.121进行检测，连续进样≥6次，RSD＜10%，信噪比≥10。（2）按照GB 23200.121，配置茶叶基质匹配标准曲线，不少于5个浓度点，最低点与最高点浓度须相差20倍或以上，要求线性R2≥0.99。 3.3.7.4按GB 31656.14-2022进行检测，在鳗鱼基质中添加雌二醇标准品，浓度达到达到2μg/kg，进行样品制备后分析，在流动相不添加氟化铵的条件下，连续进样6针，RSD≤10%，信噪比≥500。 4、配置清单 （1）三重四极杆液质联用仪为主 （2）LCMS质谱配件包 （3）液相配件包 （4）真空机械泵 （5）用户使用手册 （6）调谐液 （7）校准液 （8）中国电信物联网卡 （9）液相质谱联用仪维护单页 （10）液相超高压输液泵 （11）液相自动进样器 （12）溶剂盘 （13）柱温箱 （14）主流配置品牌电脑 （15）激光打印机 （16）氮气发生器 （17）UHPLC C18 液相色谱柱 |  |  |  | 台 | 1 |

二、售后服务要求：投标单位必须严格按照招标文件参数要求供货，如产品质量存在问题，不得验收合格，中标单位需及时处理，并更换货物，送至甲方指定地点（所产生的一切费用由中标单位承担）。

三、验收标准：所投产品需执行财库[2016]205号，甲方应当依法组织履约验收工作，完整细化验收方案，明确验收方式、时间、程序等内容。应当邀请实际使用人参与验收，甲方也可邀请第三方专业机构进行验收，并出具验收人员名单及意见，验收时严格按照采购合同对每项技术、服务、安全标准的情况进行验收，并出具验收报告，验收结果报告由参与验收所有人员共同签署并存档。验收合格后，甲方根据采购合同支付采购资金，并报送本级财政部。

第五章 合同格式

（注：此合同仅供参考，具体的合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

新疆维吾尔自治区农业科学院

采 购 合 同（货物类）

项目编号：

（      年度）

甲方（招标人） ：新疆维吾尔自治区农业科学院

统一社会信用代码：12650000457608032B

联系电话：

住所地：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号

乙方（服务单位） ：

统一社会信用代码：

联系电话：

住所地：

合同签订日期   202  年   月   日

采 购 （专 用） 合 同

甲方：新疆维吾尔自治区农业科学院

乙方：

新疆维吾尔自治区农业科学院（以下简称甲方）经             组织的招标采购，选定                                                                                    （                  （以下简称乙方）：为提供                          产品的中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同协商，按下述条款签署本合同。

本合同特别约定：本合同甲方所采购的货物（产品），乙方必须按甲方指定地点、时间、保质、保量送达甲方指定地点。对货物（产品）的验收由目的地收货人行使甲方的权利，按本合同第二条、第三条、第四条、第五条执行，保修与售后服务按本合同第九条执行。

一、合同标的、规格、数量、单价

| 项目 序号 | 名 称 （通用名） | 国产/ 进口 | 品名 型号 | 技术参数 |  | 数量 | 投标方报价 单价 （元/支） | 合同 总价 | 金额 大写 | 收货人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  |  |  | 人民币大写： （小写￥ 元） |  |  |  |  |  |

说      明：

（一） 合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务（相关技术指导）、安装费、运输费、保险费、培训及其他各项费用。

（二）合同总价包括乙方销售本合同产品，国家根据现行税法向乙方征收的与履行合同有关的一切税费。

（三） 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

二、产品质量要求

（一） 国家标准：  符合国家标准

（二） 行业标准：   符合行业标准

（三） 样品标准： /

（四）乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内，乙方应对任何缺陷负责。除合同中另有规定外，出现上述情况乙方应在收到甲方通知后7天内，免费负责更换新的产品。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

（五）因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三方主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。

三、包装方式及包装品处理

（一）包装方式：     纸箱/木箱/泡沫

（二）包装品处理：   由甲方指定处理

- 交货方式

- 交货期限：   物资自合同签订之日起   日完成交货.

（二）交货地点：   甲方指定地点

（三）运输方式：乙方负责运输到甲方指定地点

根据国家相关部门规定，产品需特殊方式运输的，如冷链运输的，配送由具备冷链储存、运输条件乙方或乙方委托具备冷链储存、运输条件的企业负责配送。配送要符合新修改条例及各级卫生主管部门和食品药品监督管理部门的相关规定，遵守储存、运输管理规范，保证产品质量。产品储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，每批货物需配备自动温度记录器，按要求做好全程温度记录，并能够现场读取。

（四）风险承担：在乙方将所有产品交付甲方并经甲方验收合格签字确认前标的物的毁损、灭失风险由乙方承担。甲方已付乙方的费用中已包含货物的保险费用，乙方应当按规定购买保险。除货物在交付甲方前的损失由乙方承担外，乙方仍应承担货物损失总额30%的违约金。

- 验收

- 验收时间： 货到现场验收

- 验收方式：

验收按照下列要求验收，如一项不合格，视同产品不合格：

（1）资料验收：供方交货时应按合同规定的要求，提供相关的技术资料。

（2）实物验收：包括产品名称、数量、规格和包装等外观形态。质保期剩余期限不得低于该产品限定质保期的 （18个月） 。

（3）产品质量抽检复核。

（4）验收人员可以包括使用部门人员、财务部门人员、乙方人员、代理机构。

（5）对于收货时不便于开箱验收的产品或不能当场全面验收以及可能存在隐患而不能立即发现的产品，甲方验收人员有权仅点收箱数或实际数量后暂依此数据开具收货凭证，而实际收货数量按甲方验收合格后数量为准。甲方出具的收货凭证不以任何方式被解释为甲方对验收商品内在质量、标识等的认同，甲方保留入库后开箱抽检或全检的权利。如对不便于开箱验收的商品或不能当场全面验收的货物进行开箱验收后出现商品短缺、破损等产品不合格情况，甲方应及时书面告知乙方。甲方要求乙方取回破损产品的，乙方应在接到甲方告知之日起  5   日内完成；如甲方已经支付货款，乙方应当在取回破损产品之日起3日内完成补货、调货或者退还货款。如乙方需至甲方仓库对问题商品进行鉴定，应事先与甲方人员联络，甲方提供必要协助与支持。如发生退换货及维修等事宜，乙方应至甲方仓库提货，退换货的运费等一切费用以及途中运输风险由乙方承担。

（三）安装验收：

产品如需安装验收，自设备正常运转 7 天后，视为验收合格。

（四）特殊产品（指生物产品）乙方交货时，同时应当提供该批产品由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件，并加盖企业印章。销售进口产品的，还应当提供进口药品通关单复印件，并加盖企业印章。甲方在产品质量保证期内有权进行抽检复核，如发现产品质量问题，乙方应按照甲方要求及时予以退换。

（五）质量争议：对产品质量发生争议由 具有检验资质的第三方 检验机构进行检验，检验费由乙方承担。

（六）乙方接到甲方对产品质量提出异议的通知后，3天内负责处理并通知甲方处理情况，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（七）货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明 。

# 六、款项支付

合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务（相关技术指导）、运输费、保险费、培训、税费及其他各项费用(本合同按以下 ( 1 )和（3） 条款执行)。

（1）乙方在合同收到第一批预付款后的45天内将所供设备运至甲方指定地点，在30个工作日内完成开箱验收。开箱验收不合格，7个工作日内甲方有权要求乙方无条件补齐或更换货物。

（2）按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。60日内甲方没有对货物的数量和质量提出异议，视为验收合格。

（3）双方约定，合同签订后，甲方向乙方支付40%货款货物，所有货物验收合格后，支付剩余的60%货款。

（4）付款要求：甲方财务凭下列单据支付货款（按甲乙各方的义务提交）：

（a）发票（原件及复印件各1份）；（b）中标通知书复印件（1份）；（c）新疆维吾尔自治区农业科学院采购合同（包括附件1和附件2）。以上资料因乙方提交单据不全导致甲方财务未能付款的，甲方不承担逾期付款责任。

（三）付款信息:

甲方：                                    乙方：

税号：                                    税号：

开 户 行：                                  开 户 行：

开户行号：                                  开户行号：

帐   号:                                    帐   号：

七、延期交货与核定损失额

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方可适当延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从质保证金中扣除。核定损失额计付比率为每迟交1天，按货款全额的 0.1 %。如果乙方 7天后仍不能交货，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

八、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经济信息及其他商业秘密）予以保密。未经对方同意不得向任何第三方泄露该商业秘密。

九、保修与售后服务

（一）、质保期为      年， 自产品最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。在质保期内因产品质量造成产品不能正常使用，影响不能正常工作时间从质保期扣除。

（二）、接到甲方通知，乙方应在 12 小时内派遣相关人员到达现场， 24 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后立即赶往现场排除故障。乙方未在约定时间到达现场，甲方可另选第三方修复，相关费用由乙方承担。乙方未在约定时间内修复的或同一产品经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换部件后的产品保修期应重新计算。

（三）、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（四）、质保期届满后，乙方对本合同项下产品提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费

十、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对另一方造成重大影响的客观事件。包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如遇不可抗力事件的一方导致合同无法履行时，应立即将事故情况书面告知另一方，并在3天内，提供事故详情。

十一、违约责任

（一）、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约整改通知后 3天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解除通知，解除全部或部分合同条款：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部产品。

(2)乙方未能履行合同项下的其它义务。

（二）、因乙方违约致使甲方解除合同时，乙方除退还甲方已付全部货款及资金占用费外，应无条件承担合同总价30%的违约金。

（三）、严禁乙方转让合同，若乙方违约，则甲方有权解除合同，乙方承担合同总价30%的违约金。

（四）、乙方在合同履行过程中存在违约行为的，乙方除承担违约责任外，还需承担甲方因乙方违约而进行维权所产生的费用，包含且不限于保全费、保全保险费、保全担保费、鉴定费、公告费、公证费、食宿费、误工费、差旅费、住宿费、交通费、律师费等。

十二、其它事项

（一）、招投标文件均作为合同不可分割的部分。解释顺序为招标文件、投标文件、合同、合同附件。

（二）、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同的补充与原合同具有同等法律效力。

（三）、双方如对履行合同发生争执，应友好协商解决，如协商不成，双方同意向甲方所在地法院提起诉讼。

十三、 通知和送达

甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料等均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当五日内书面通知对方。

以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。人民法院的诉讼文书向协议任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。拒绝签收、邮件退回不影响送达效力。

十四、本合同签订时间、地点、履行期限

（一）签订时间：   202 年    月    日

（二）签订地点：甲方所在地。

十五、合同签订及生效
本合同共   页，一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，双方签字并盖章后生效。

（以下无正文）

甲    方                                    乙    方

单位名称：                       （盖章）   单位名称：               （盖章）

地    址：                                   地  址：

法定代表人：                                 法定代表人（签字）：

代 理 人：                                   代 理 人（签字）：

联系电话：                                   联系电话：

附件1：

新疆维吾尔自治区农业科学院采购廉洁合同

项目名称：

项目金额：

为了加强廉政建设，进一步物资采购，技术服务和基建工程等工作的管理，预防违法违纪行为等问题的发生，维护各方主体的合法权益，督促从业人员敬业守法，保证新疆维吾尔自治区农业科学院各项活动健康有序开展，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

第一条 新疆维吾尔自治区农业科学院和供应商双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信的原则，自觉遵守国家的法律法规和行业的规章制度，依法采购和经销，保证服务质优价廉、安全有效。

第二条 严格执行国家政策，不得弄虚作假、虚高定价、徇私舞弊，不得损害国家和集体利益，不得违反物资采购、工程建设、医药购销等相关管理规章制度。

第三条 各方主体从业人员要做到各负其责、敬业守法、秉公办事，互相配合支持，不推诿扯皮，不设卡刁难，杜绝暗箱操作，禁止不正当竞争。

第四条 坚决制止任何形式的商业贿赂和其他腐败行为。甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得利用任何途径和方式，私自为乙方提供物资用量、底价等信息，或为乙方投标提供便利。乙方不得以任何不正当方式进行经营活动，不得到新疆维吾尔自治区农业科学院科室私下向新疆维吾尔自治区农业科学院职工进行任何形式的促销活动，不得以各种名义给新疆维吾尔自治区农业科学院职工促销费、礼金、回扣、提成、贵重礼品或其它不正当利益。乙方不得以回扣、宴请、提供旅游、超标准支付食宿费用等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权。

第五条 乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到各科室推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第六条 认真履行合同，诚信服务，严把产品质量关，杜绝假冒伪劣产品进入新疆维吾尔自治区农业科学院，做好产品的售前、售中、售后服务工作。由产品质量问题造成的事故一切责任由乙方承担，乙方不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

第七条 各主体从业人员如发现双方工作人员有违法违纪等不廉洁行为应及时向监督部门报告。

第八条 本合同作为新疆维吾尔自治区农业科学院采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力，本合约自双方签订后生效，双方应共同遵守和履行合约规定，对违反上述规定者，将依据有关规定给予严肃处理，终止合同或暂停其产品在新疆维吾尔自治区农业科学院内的销售和使用，触犯法律的，移交司法机关处理。

第九条 本合同与采购合同份数一致，甲方监督部门留存一份。

第十条 本合同共计十条。

甲方：                                           乙方（盖  章）：

申请部门负责人：                                 法定代表人（负责人）：

采购部门负责人：                                 经办人签名：

监督部门签章：

年   月   日                                 年   月   日

附件2：                    技术参数和售后服务

# 一、乙方承诺

鉴于国家、自治区、行业对                   产品的要求，乙方承诺按照要求标准组织供货，按时运到甲方指定的交货地点并确保所中标的产品各项指标符合招标技术要求；同时乙方根据产品的使用特性做好售后服务。

- 详细技术参数（不仅限于投标文件中的技术参数和图片）

- 售后服务（不仅限于投标文件中的售后服务）

第六章 投标文件格式

（参考格式）

（封面格式自拟）

目  录

（1）投标函；

（2）投标承诺书；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标报价一览表；

（6）明细报价表；

（7）投标人的资格证明材料；

（8）投标保证金缴纳凭证；

（9）项目人员配备情况表；

（10）投标人近三年相关项目业绩表（2023年01月01日至今）；

（11）商务、技术条款偏离表；

（12）有关投标产品的证明、检测报告或产品说明书彩页需满足招标文件采购技术参数要求。

（13）技术方案；

（14）投标人认为需要提交的其他商务技术资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中注明每项内容的起始页码。

1、投标函

致：        （采购人名称）

我方收到并研究了贵方               （项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方按招标文件要求提交投标文件，愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守贵方招标文件要求，在此期限期满前的任何时间，贵方招标文件及我方投标文件一直对我方具有约束力；

3、如果我方投标被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按采购要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按采购要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费及评审费。

7、一旦我方中标，我方承诺按采购人要求提供全额增值税专用发票。

8、贵方的招标文件和中标通知书及我方投标文件将构成约束双方合同的附件。

9、我方理解最低报价不是中标的唯一条件，如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

10、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为      天。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

2、投标承诺书

采购人：

若我公司中标后，项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关证件号 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人信誉的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的  5  %作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：        年    月    日

3、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：        性别：       年龄：        职务：

系                     （投标人名称）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

特此证明。

投标人（盖公章）：

日期：   年   月   日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （投标人名称）的     为我的代理人，以       （投标人名称）的名义参加       （项目名称和项目编号）采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：        性别：        年龄：

部门：          职务：

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

5、投标报价一览表

项目名称：                                     项目编号/标项号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（元） （人民币） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 报价说明 |  |

备注：

- 投标总报价以元为单位，小数点后保留2位。

2、合计金额应为各分项价格之和。

3、综合单价报价应包含货物的采购、包装、运输、装卸、保险、安装调试等技术支持、验收、检验、售后服务、现场操作培训等一切费用。

4、投标总报价包括壹年免费保修费用。

5、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

6、明细报价表

项目名称：                                 招标编号/标项号：

| 序号 | 产品名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合价（元） | 品牌 | 规格型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 | ￥（小写）： （单位：元） 人民币（大写）： （单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据货物内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。

2、综合单价报价应包含货物的采购、包装、运输、装卸、保险、安装调试等技术支持、验收、检验、售后服务、现场操作培训等一切费用。

3、投标总报价包括壹年免费保修费用。

4、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

5、招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的劳务、税金等其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

7、投标人的资格证明材料

1、投标人名称：

2、资质证书：

3、投标人地址：

4、经营范围：

5、投标人自我介绍：

（1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 职务及职称 |  |  | 年 龄 | 专 业 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表后附营业执照及其它相关材料、信用查询记录等；

2、投标人如为中小微企业、残疾人福利性单位的须提供声明函；为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表一、

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、各行业划型标准参考关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）资格文件声明函

致：（采购人）

关于贵方采购项目名称：        【项目编号：       】投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

  - 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

  - 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：                           日期：  年  月  日

(3)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在               （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

(4)投标人认为需要提交的其他资格证明资料

8、投标保证金缴纳凭证

备注：附投标保证金汇款凭证复印件加盖公章

9、项目人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟承担工作内容（职务） | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格（培训）证书 |  | 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及范围 | 证书 编号 |  |  |
|  |  | 公司负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市场业务专员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1）投标人须按实际情况填写此表格，并提供相关证书等复印件证明文件。

2）投标人应保证上述填报内容真实。

3）本表不够时按照相同格式自制。

投  标  人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

10、投标人近三年相关项目业绩表（2023年01月至今）

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总额 | 签约日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |

备注：

1.投标人须提供合同(包含合同首末页、金额页、签字盖章页、产品明细等关键页）作为证明材料。

2.证明材料必须附在本表格之后。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

11、商务、技术响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格 | 投标文件的规格 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”；如技术所投参数与招标文件不一致处需按所投产品彩页进行说明。技术偏离表不得左右粘贴。

2、商务条款包括投标产品有效期、交货期、质保期等，技术条款包括第四章采购需求中的全部内容需逐条按序号描述。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

- 12、有关投标产品的证明、检测报告或产品说明书彩页需满足招标文件采购技术参数要求。

## 13、技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况及评分标准自行拟定。

- 14、投标人认为需要提交的其他商务技术资料